[bookmark: OLE_LINK36]采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
[bookmark: OLE_LINK21]2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效投标处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。
6.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
	需求一览表（标项一）

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置

	1
	气相色谱串联质谱联用仪
	1台
	一、工作条件：
1.电源：220V，50Hz；
2.操作环境温度：20 -35℃；
3.操作环境湿度：25-50%。
二、气相色谱系统功能要求：
1.色谱性能：保留时间重现性<0.008%或<0.0008min，峰面积重现性< 0.5% RSD；
2.压力控制精度：0.001psi；
3.支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度；
4.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过触摸屏直接控制GC主机和自动进样器；在不启动色谱工作站的情况下，可从任意终端（包含平板电脑、笔记本电脑或手机）的浏览器直接远程访问控制仪器，编辑GC方法和序列；
5.具有≥5个可读取色谱柱信息的接口，当使用带芯片的色谱柱时，可自动识别柱子长度、膜厚、内径等参数，记录色谱柱使用历史（如最高温度、进样次数等）；
▲6.早期维护反馈：具有≥25种计数功能（可在仪器触摸屏上显示查看，验收时现场逐条演示），以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。
7.仪器可实时记录载气消耗量和耗电量，用户可通过触摸屏界面，随时查看该仪器在过往的任意日期的载气消耗量和耗电量（验收时现场演示）。
三、柱温箱：
1.适用温度范围：环境温度+4℃~450℃；
2.温度设定精度：0.1℃；
3.最大升温速率：≥120℃/min；
4.最大运行时间：≥999.99min；
5.程序升温：≥20阶21平台，可程序降温；
6.从450℃降温到50℃，时间≤3.5min；
7.温度波动：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃。
四、惰性分流/不分流进样口：
1.适用于内径50~530μm的毛细管色谱柱；
▲2.最大分流比：≥12000:1（投标文件提供软件截图证明）；
3.最高温度400℃；
▲4.扳转式进样口密封系统：无需工具、无需拆卸螺丝，可在30秒内快速更换进样口衬管，方便使用和维护；
五、自动进样系统：
▲1.该系统由1套独立进样塔（≥16位）和1套独立样品盘系统（≥150位，含三维机械导轨及样品瓶抓手）组成；
2.液体进样量范围：0.1-50μL；
3.样品位数：≥166位；
4.进样量线性：≥99%；
5.进样速度：3种模式（高速/低速/自定义速度），吸取样品深度可调；
6.可实现快速进样，进样速度0.1 sec；
7.拆装方便：安装后系统自动识别、直接使用，无需重新安装驱动程序等步骤。
六、三重四极杆质谱仪主机技术指标要求：
1.质量数范围：10-1000 m/z；
2.离子源：EI源，独立控温，最高温度可到350˚C；
3.分辨率：0.4~4amu可调；
▲4.最大灯丝电流：≥280μA（投标文件提供软件截图证明）；
▲5.最大离子化能量：≥280eV（投标文件提供软件截图证明）；
6.碰撞池以氮气为碰撞气，节省实验成本；
7.仪器具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调；
▲8.仪器抗污染能力：四极杆质量分析器能独立温控，可通过质谱软件设置四极杆温度，最高可达≥150℃或采用预四极杆加热模式，质谱须配备真空锁功能，降低仪器维护成本（投标文件提供软件截图证明）；
9.扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms；
▲10.仪器检测限指标（验收指标以30m×0.25 mm,0.25 µm色谱柱为标准）：
IDL(MRM)：≤4.0fg，氦气做载气，10fg OFN 连续8次进样，m/z272→222处的MS/MS离子对所得峰面积精密度在99%置信水平下统计得出。
11.扫描功能：全扫描模式、子离子扫描模式、母离子扫描模式、中性丢失扫描模式、选择离子扫描模式、多反应扫描模式、触发产物离子扫描；
12.质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描；
13.数据处理系统：
▲13.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能；
13.2通用谱库：NIST最新版谱库和化学结构式库。
七、配置要求：
1.气相色谱仪主机，1套；
2.惰性分流/不分流进样口，1个；
3.质谱接口，1个；
4.自动进样系统，1套；
5.三重四极杆质谱仪主机，1套；
6.用于MS/MS的碰撞池套件，1套；
7.原装工作站软件，1套；
8.工作站硬件，1套；
9.NIST最新版谱库，1套；
10.气相色谱起始工具包，1套；
11.常用消耗品包，1套
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	离子色谱仪
	1台
	一、概述
主要用于测定食品和环境中的阴、阳离子,主要包括F-,Cl-,Br-,I-，NO2-, NO3-, SO42-, SO32-,PO43-, BrO3-，多聚磷酸盐，果聚糖，氟乙酸、丙酮酸、柠檬酸、酒石酸及其他有机酸阴离子和自来水消毒副产物和糖、氨基酸等；阳离子主要包括K+、Na+、Ca2+、Mg2+、NH4+和脂肪胺阳离子等。该仪器可提供的分析容量范围为从μg/L到mg/L。
具备样品前处理功能，可升级自动过滤，逻辑稀释功能等。可直接连接紫外检测器、安培检测器、电导检测器等。
二、技术规格
1、泵系统： 
1.1.类型：串联四冲程双柱塞泵，PEEK材料；
▲1.2.泵流速范围：0-12.000 mL/min，步进0.001ml/min；
1.3.流量精密度：≤0.1%，流速稳定性误差：<0.1%，压力脉冲：小于系统压力的1.0%；
1.4.压力范围：0-35 MPa
2、梯度系统
2.1.同时具有组分梯度淋洗功能和浓度梯度淋洗功能，最多可实现四元梯度淋洗。
2.2.无需更换硬件可以实现氢氧根体系、碳酸根体系以及硝酸体系等多种淋洗液体系的梯度淋洗；
3、原厂淋洗液发生器
▲3.1多种氢氧根浓缩液自由选择。可使用LiOH、NaOH或KOH浓缩溶液，
3.2内置在线阴离子捕获单元，祛除包括二氧化碳在内的杂质阴离子，
3.3内置高压脱气单元，可祛除淋洗液生产过程中电解产生的氢气。
4、智能电导-脉冲安培检测器
4.1.电导检测器
4.1.1.量程范围：0-15000 µS/cm，连续无区段切换；
4.1.2.线性：＜0.1%；
4.1.3.温度稳定性: ＜0.001℃；
▲4.1.4.噪音：≤0.1nS/cm；
4.2.脉冲安培检测器
4.2.1. 检测模式：至少包含直流（DC）、脉冲安培（PAD）、积分脉冲安培（flexIPAD）三种检测模式；
4.2.2.电位范围：-4.0 V ~ +4.0V，0.001V步幅
4.2.3.数字信号范围：
直流（DC）— 0.01pA ~ 1.0mA
脉冲安培（PAD）—  0.1pA ~1.0mA
积分脉冲安培（flexIPAD）—1.0pC ~ 200μC
▲4.2.4.电子噪声：
脉冲安培（PAD）＜10pA，积分脉冲安培（flexIPAD）＜30pC；
4.2.5.检测池体积：＜ 0.3μL
4.2.6.工作电极：银工作电极
4.2.7.参比电极：钯参比电极
4.2.8.辅助电极：不锈钢辅助电极等
5、抑制器系统
▲5.1.连续自动再生,不使用容易被有机溶剂和重金属腐蚀的电解膜抑制器，从而使维护更方便；
▲5.2.耐0-80%有机溶剂和强酸强碱,无需长期保持湿润；在进行有机酸或特殊基体分析时，系统性能不应因溶剂浓度提高而下降。（验收时需0.5ml/min80%乙腈进行连续运转1h测试后，观察抑制器是否漏液，如果不漏液，还可以正常工作，视为验收合格）；
5.3.无干裂破损、重金属中毒，有机溶剂腐蚀和过高压力破裂的危险；
5.4.内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警；
▲5.5.抑制器是核心部件保用期限至少为8年（或提供八个原厂抑制器备用），保用期内只要无法正常使用，由厂家负责更换，投标报价应当包含由此产生的相关费用。
6、分离柱系统
6.1.原厂高容量阴、阳离子色谱柱及相应保护柱。可测定BrO3-、F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、ClO2-、可吸附卤素等无机阴离子和多聚磷酸盐、果聚糖等糖、氨基酸类等；
7、柱温箱
7.1.控温范围:室温+5℃—室温+40℃；
▲7.2.控温稳定性：＜0.05 ℃。
8、自动进样系统：圆盘式结构。
▲8.1.样品位数：样品盘位数至少为50位，并含至少1个50ml不占用样品位的清洗位，任意样品管位置进样，无需从1号位开始，具有可随时插队进样检测功能；
▲8.2.样品管体积兼容≥10ml和≤2.5ml两种规格
8.3.样品瓶可以重复使用；可以使用代替瓶，不必须使用原厂瓶；
8.4.内置蠕动泵吸取样品溶液；
8.5.可通过软件设定所有程序；
8.6.进样针采用PEEK材料或者高性能氧化锆材质，不采用金属进样针以降低金属离子对样品分析带来的干扰。
9、无误操作参数自动优化系统
9.1.设备带色谱柱数字监控接口，用于自动识别色谱柱类型；
9.2.随时监控运行参数，自动优化流速、保护柱压等参数；
9.3. 运行参数超过预设值时，系统可以发出Email或SMS提醒。
10、色谱操作控制软件
10.1.功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；
10.2.提供制造商原版中文色谱控制软件。
▲四、离子色谱配置要求：
1、离子色谱主机（含六通阀）1套
2、样品管路和淋洗液管路（含原厂淋洗液瓶）各1套
3、智能高压双柱塞泵（含智能芯片）1套
4、内置柱温箱1套
5、脉冲阻尼器1套
6、智能恒温电导检测器1套
7、化学抑制器，八年质保或提供8个备用1套
8、自动进样器1套
9、阴离子色谱分析柱及保护柱  1套
10、阳离子色谱分析柱及保护柱  1套
11、原厂蠕动泵  1套
12、原厂全中文色谱操作控制软件  1套
13、硫离子-氰根检测套装
13.1、安培检测器 1套
13.2、银电极及流动池测量系统 1套
13.3、硫离子-氰根分析柱和配套保护柱 1套
13.4、淋洗液瓶 1个
13.5、淋洗液瓶盖 1个
13.6、干燥管 1个
14、安装工具包 1套
15、控制主机及配套输出设备1套
16、其他备品配件：样品瓶及瓶盖200套，淋洗液吸入口过滤器1套（5件/套)，蠕动泵管2套，在线过滤器滤芯1套（10个/套）。

	3
	电感耦合等离子体质谱仪
	1台
	1.技术要求
1.1 整体要求
▲仪器主机应包含进样系统、离子源及可视化系统、接口系统、双离子偏转系统、碰撞反应池、质量分析器、双模检测器及数据处理平台。为了满足高盐及复杂基体样品分析耐受性，具有自动氩气稀释和氩气加湿功能。为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。
1.2 进样系统
▲1.2.1蠕动泵：最高可调转动速度≥80rpm（每分钟80转）的四通道蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力，具有双向转动功能，泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。可自动适配松紧程度，无需手动调节。
1.2.2雾化器：具备高雾化效率同心雾化器。
1.2.3雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃，且制冷温度越低越好。
1.2.4炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。
1.2.5中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。
1.2.6等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y,Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。
1.2.7等离子气路部分均采用4路高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气和稀释气）。
1.2.8等离子体可视系统：具有Plasma TV功能，可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。
▲1.2.9气体稀释：采用1000mL/min质量流量计控制，具有氩气稀释模式及多种设定稀释系数配置处理各种样品，最高可直接分析30%饱和盐水，在创建方法时由用户进行直观选择，每种模式可实现自动参数优化，无需手动调谐。
▲1.2.10 氩气加湿器：采用完全集成化的氩气加湿器，具有控温功能，可防止雾化器和炬管上的盐分积聚，提升工作效率和设备稳定性，加湿器的工作状态可清晰指示，并由ICP-MS主机软件自由切换控制。
1.2.11 智能基体处理技术：具有雾化气流量和锥口电压阶段智能控制功能，可在非分析步骤（样品提取和清洗）将雾化器流量降低至0.1mL/min，避免样品在提取和冲洗过程中引入离子源系统。
1.3 射频发生系统
1.3.1离子源：RF发生器工作频率≤27.12MHz；功率在600-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W；发生器具变频技术以实现快速匹配功能。
1.3.2仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在两种不同模式中）一次进样完成分析。
1.3.3二次放电消除技术：要求具备屏蔽炬物理接地技术或虚拟放电技术消除二次放电，可维持低功率下冷等离子体稳定运行，能增强碰撞动能歧视效果； 
1.3.4 工作线圈采用高效耦合能力贵金属涂层设计，为防止等离子体高温熔融风险，应采用精密控温水冷设计。
1.4 接口部分
1.4.1接口：由镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，采样锥孔径≥1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。
1.4.2锥口电压控制：通过控制截取锥电压和接口真空调整，实现基体耐受性和灵敏度的极佳平衡，可为不同样品提供最优的参数。
1.4.3 提取透镜：采用双离子提取透镜设计，具有与四极杆分析器同步电压扫描功能，保证各质量区最大化离子传输效率。
1.5离子偏转聚焦系统
1.5.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护；
1.5.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平；具有与四极杆分析器同步电压扫描功能，保证各质量区最大化离子传输效率。
1.5.3 DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。
1.6四极杆碰撞反应池：
1.6.1四极杆设计或八极杆设计，具备质量筛选功能；
1.6.2池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果；
1.6.3碰撞反应池可使用He气，O2，H2He混合气， NH3He混合气；
1.6.4池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。
1.7四极杆质量分辨器：
1.7.1四极杆驱动频率：≤2.0MHz。
1.7.2四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。
▲1.7.3质谱范围：2-268amu。
1.8检测器：
1.8.1脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对 <0.1cps或 >5*1010cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。
1.9 真空系统
1.9.1 分子涡轮泵最高转速大于等于1050Hz，分析腔真空度优于5*10-7mbar。
1.9.2 机械泵具有转速连续可调功能，根据分析需求可灵活设定最佳接口区真空度。
1.10分析能力：
1.10.1标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。
1.10.2具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平.
1.10.3仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析。
1.11软件部分：
1.11.1 操作系统：提供控制主机配套软件。
1.11.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)
1.11.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。
1.11.4 实时数据显示,和实时报告显示。
1.11.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件.
1.11.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。
1.11.7 软件具有耗材维护和仪器性能监控功能，智能基体处理功能。
1.12仪器性能要求
1.12.1 标准模式灵敏度
中质量数(Y或In): > 600Mcps/ppm     
高质量数(Tl或U): > 850Mcps/ppm     
1.12.2 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu)
1.12.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)
1.12.4氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；双电荷粒子(Ce++/Ce+)＜3%。     
1.12.5仪器检出限
轻质量元素:＜0.3ppt        
中质量数元素:＜0.1ppt      
高质量数元素:＜0.1ppt      
1.12.6短期稳定性 10min (RSD): < 2% 。 
1.12.7长期稳定性 2 hr(RSD):<3% 。 
1.12.8质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr
1.13技术服务和培训
1.13.1提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。
1.13.2 厂家提供仪器三年的保修期；
1.13.3厂家长期提供技术支持，并提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
1.13.4提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。
1.14.仪器配置
1.14.1 ICP-MS主机1套：含碰撞反应池、进样系统、连接管线及开机必备件；
1.14.2 前级泵系统1套；
1.14.3 ICP-MS工作站：含数据梳理与图文输出装置；
1.14.4 在线气溶胶稀释系统1套；
1.14.5 循环冷却水系统1套（具有ICPMS软件自动启停控制功能）；
1.14.6 数据处理系统1套
1.14.7 消耗品包 1套（包括石英炬管2根，石英中心管2根，镍采样锥1个，镍截取锥1个，石墨垫片10片，进样泵管12根，排废液管12根）
1.14.8 内标加入系统1套
1.14.9 氩气和氦气钢瓶（含减压阀），各1套（包含实验室气路连接与管路改造）；
1.14.10满足设备正常运行使用的实验室改造，1套；
1.14.11 投标人应对该设备的安装调试与电路连接改造以及持续使用提供保障服务；
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	X射线荧光光谱仪
	1台
	1.测定原理：X射线荧光分析法
2.测定方法：能量色散型
3.测定对象：固体、液体、粉末、各类金属、非金属、珠宝、金银铂钯、塑胶、油墨等
▲4.测定范围：11Na—92U
▲5.下照式设计
6.适合于珠宝行业的内置专用分析测量软件：含 Au、Ag、Pt和Pd 4种校准分析工作曲线。
7.X射线发生部：
▲7.1 X射线管：Rh铑靶，对贵金属Au及Pt的L线有最佳的激发。
7.2 功率：50W
7.3 电压：4—50kV，每1KV 一档设置，可根据元素的序数位置选择适合的激发电压。
7.4 电流：1—1,000μA
7.5 冷却方式：风冷
▲8.照射面积：配备直径1mm、3mm、5mm、10mm四个规格可任意自动切换，可以根据样品形状选择最适合的照射直径
9.滤光片：5种+OPEN空白滤光片设计，可以用于消除分析干扰，应对不同的元素进行高灵敏度分析。
10.仪器工作时，四周X射线泄漏量小于1μsv/h（国际标准），供货时提供环保局的辐射豁免证明。
11.探测器分辨率：实测分辨率优于140eV
12.检测器类型：采用高性能的SDD固体检测器。由高压电源、多种滤光片及准直器、SDD固体检测器、前置放大器，脉冲处理器，分析软件和计算机系统组成，全自动仪器自检和控制系统，仪器各工作点自动监控和实时显示。
13.检测器制冷方式：电子制冷，零运行费用。
14.检测器计数方式：数字滤光片计数处理
15.光管控制：分析样品时自动开启和关闭。具有X光互锁机构，在意外打开测试舱时，仪器将自动关断射线。
16.样品室测定环境：
16.1 大气，正常测试条件
16.2 真空，配置真空泵以及相应的控制系统，在真空环境下，轻元素（Na、Mg、Al等）也可实现高灵敏度检测
17.样品观察：设备采用真彩色CMOS摄像系统，可调节亮度，对比度和缩放；下照式设计，更快更准的用于定位分析点以及检测微小样品，分析点的照片可截屏，报告中会粘贴测定开始时自动保存的样品图像，所以可以确认检测的样品部位。出具报告时可以粘贴在报告中。
18.具有超大样品室，可无破坏地完成超大样品的分析，样品室的尺寸不小于300×275×100mm（长×宽×高），同时可完成超小样品1mm样品的分析。
19.软件筛选分析：简单操作软件，可对有害元素进行筛选，如Pb、Cd、Cr、Hg、Br等，能精确到ppm级，主元素含量、有害物质含量能同时检测和显示。
20.定性-定量分析：能分析样品中的元素种类和含量。测定&分析软件，基本参数FP法，可提供全元素分析，测量精度高。通过定性分析可对宝石样品进行辅助测试判断。另外可提供EDX鉴别天然珍珠和海水珍珠、绿松石染色、红蓝宝是否是天然、贵金属镀层厚度等一些珠宝检测应用的测试方法。
21.定量分析：包括定量分析工作曲线法，共存元素校正、专利的FP法（Fundamental Parameter (FP) Method）、专利的背景FP法（Background FP Method）等
▲22.自动缩短时间功能：在做有害物质筛选分析时，如果在检测过程中就得知某有害物质元素的含量明显较高或者较低，将自动转到下一分析通道，从而节省时间，实现高效筛选
23.匹配功能：将测定结果与保存的谱库比较，自动排列出最接近的物质
▲24.配置自动设定平衡功能：样品主成分为C、H、O等时，软件会自动进行平衡设定。
25.自校功能：
25.1 铝合金校准样块：标配，用于日常的能量校正和峰位校正，软件会自动调节仪器参数，保证仪器性能的稳定
25.2 有害元素校准样块：标配，测试有害物质时校准用，含Pb、Cd、Cr、Hg、Br等多种有害元素的塑胶块
26.自动老化功能：仪器长期放置不使用再次启动时，仪器会自动强制进行光管老化处理，防止由于光管异常放电导致的仪器故障，可有效延长仪器的使用寿命。 
27.环保节能功能：在待机不进行测量时，仪器会自动降低X光管功率，自动转入休眠节能模式。
28.内置专业贵金属分析测量软件：含 Au 、Ag、 Pt和Pd 4种校准分析工作曲线，都是现场标定，建立相应的贵金属测量曲线，更适合于贵金属检测
▲29.有害元素分析软件：有害元素和成分含量可同时显示，且只需一个软件即可实现
30.内置镀层厚度分析软件
▲31.工程师现场使用金银铂钯4套标样标定工作曲线，提高仪器测量的准确度；整个培训包括基本原理、操作、如何检测贵金属、有害元素、镀层厚度、宝石定性，用户样品现场测试，注意事项等内容。
32.有害元素预警功能，贵金属成分测量和有害元素分析采用同一条件同步分析，在显示贵金属成分时，能同时显示有害物质的含量，起到预警作用。
▲33.配备真空检测装置，提供真空检测环境，提高轻元素的灵敏度。
▲34.配套工作曲线和不确定度值等运算应用软件：‌符合GB/T 18043-2013标准‌，支持校正曲线建立校验、不确定度计算及检验记录管理。‌提供校正曲线创建及选择功能‌，自动计算不确定度（含重复性、不均匀性Ud值和标准物质Ub值）。
35.配置清单：
35.1 能量色散X荧光光谱仪主机 1台
35.2 真空装置 1套
35.3 控制主机 1套
35.4 电源线 1根
35.5  USB线 1根
35.6 能量校正铝块 1块
35.7 有害物质校正塑胶块 1块
35.8 能量色散X荧光光谱仪操作软件 1套
35.9 迈拉膜500片，样品池100个
35.10 工作曲线和不确定度值等运算应用软件 1套
35.11 不低于12位自动样品转盘1套
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	VOC环境采样舱
	1套
	1、技术指标：
1.1 设备用于家具及材料、木制品、玩具、建材等产品的甲醛/VOC的检测，设备应满足以下标准：
1.1.1 GB 18584-2024 家具中有害物质限量
1.1.2 JJF182(建材)-2021  建材产品挥发物检测用环境测试舱校准规范
1.1.3 GB/T 46509-2025 玩具中挥发性有机化合物释放量的测定
1.1.4 GB/T 43276-2023 玩具材料中甲酰胺释放量的测定
1.2 设备参数：
1.2.1设备容积（舱容）：0.06m3±3%，0.225m3±3%，0.5m3±3%，一拖3组合舱，单仓可独立控制。
1.2.2温度控制范围：10℃～30℃，湿度控制范围：40%RH～70%RH；温湿度波动度：±0.5℃／±3%RH；温湿度偏差：±1.0℃／±3%RH；温湿度均匀度：1℃／2%RH；
1.2.3空气流速可调范围（0.1～0.3）m/s。
▲ 1.2.4空气交换率：调节范围0.2～2次，调节精度±3%。换气流量补偿功能：根据舱内温度/湿度，环境大气压力，对进气流量进行补偿；
▲1.2.5设备密闭性：测试舱密闭性应满足在1kPa正压（表压）时、舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min，或者舱内空气泄漏率VL≤5%×供气率Vs。
▲1.2.6测试舱内本底浓度：空载时，甲醛本底浓度≤0.006mg/m³，TVOC本底浓度≤0.02mg/m³，单体VOC本底浓度≤0.002mg/m³。
▲1.2.7舱内VOC/甲醛反应物背景要求至少满足GB/T 18883的要求：颗粒物，臭氧，NO2，SO2等
▲1.2.8设备平均回收率：80%～120%（甲苯和正十二烷）。
1.2.9设备运行时，测试舱内相对于外界压力：15±5Pa。
1.2.10设备供电电压(380±38)V、供电频率(50±0.5)Hz。
1.2.11设备工作时噪声≤65dBA。
1.2.12 释放舱和供气管路内壁、载气循环装置和样品架外壁表面应光滑无吸附且易于清洗。
1.2.13 释放舱内壁、连接管线内壁、空气循环装置及样品架应为不与试件(测试样品)释放物发生反应、不吸附和释放挥发性有机化合物、醛酮类化合物的惰性材料，如不锈钢等舱门和试件的密封材料应证明不会增加释放舱的背景浓度。材料在高温热清洗条件下应保持稳定
▲1.2.14 关闭气候舱门；将舱外环境温度降至舱内空气的露点以下，无结露风险。
1.3 设备外观：涂镀层应平整光滑，色泽均匀，边与边之间缝隙均匀细小，无露底、起层、鼓泡、斑痕、较深划痕等缺陷。
▲1.4 环境舱内壁采用304不锈钢，不锈钢厚度为≥2mm，环境舱内壁和门表面经过表面防吸附处理。
▲1.5 环境舱门密封条采用无甲醛、VOC释放，密封条的甲醛释放量＜5μg/m³、TVOC释放量＜50μg/m³。
▲1.6 环境舱内无冷凝管，不产生任何液态水，环境舱采用半导体制冷或者全封闭式活塞压缩机制冷，冷媒采用环保冷媒，并根据环境温度自动配置制冷量，实现最低能耗控制。环境舱全年使用平均能耗不大于1kwh/h。
▲1.7制冷装置冗余设计，保证28天超长时间测试的连续性；
▲1.8 气源进口除水雾设计。
1.9环境舱湿度控制采用干湿空气平衡调节法，由冷干除湿机、加湿装置、分流控制系统等组成，加湿装置设置有自动恒温控制装置，可根据测试温湿度自行调整加湿水箱的温度。
1.10 环境舱控制系统采用不低于7英寸彩色触摸屏。配套采用性能稳定可靠的PLC控制器，控制系统能连续和实时监控、记录舱内的温度、相对湿度、压力、空气置换率、时间等控制参数，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。
1.11 设备配备安全保护系统包括但不限于：如有制冷系统时高低压保护、过流保护，加热器超温保护，电机过流保护，加湿水箱缺水保护，空气压缩机过热、过流、超压保护，电源欠相、相序保护，电源过流、短路保护。
▲1.12 供气系统采用集中供气方式，包括无油静音空气压缩机、干燥装置、空气净化装置。正常状态下空气净化装置使用寿命周期不少于60个月。洁净气源或舱内的本底背景:0.5µm及以上颗粒物数量不多于100个/m3，质量浓度不大于0.5µg/m3；臭氧/NOx/SOx≤10µg/m3；任何单个目标VOC浓度≤2µg/m3;TVOC含量≤20µg/m3，甲醛本底浓度≤6µg/m3
1.13 设备配有4个采样口，每个采样口配置测试管标准接头，并有保温功能，防止VOC冷凝流失
1.14 主要部件：制冷装置、PLC控制器、触摸屏、电子流量计、温湿度传感器、压力传感器、电气电器元件和变频器。
1.15 配有样品架1套，样品架材质与舱体内壁材质一致，并经过表面处理。
1.16 附属功能：故障报警及原因、处理提示功能；断电保护功能；定时功能（自动启动及自动停止运行）、自诊断功能、制冷器故障时冗余配置。故障停机后，排除故障及启动系统后，系统可以显示停机前试验状况及参数。设备异常、出现安全状况时（如温度波动大，异常），具有早期失效自诊断、安全保护、报警停机，记录相关停机时状态，及停机前后一段时间试验参数。
2、技术资料：
2.1验收时提供仪器操作手册；维护手册；合格证、设备或关键件的检定或校准报告；
2.2安装完成后，按照JJF182(建材)-2021《建材产品挥发物检测用环境测试舱校准规范》内容进行计量，若计量中有歧义，按照甲方合理要求为主。
3、售后服务及培训要求：
3.1仪器出现故障，通知供应商后24内到达现场进行维修。
3.2现场对用户进行技术培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。

	6
	烟气分析仪
	1台
	1.CO分辨率：1 ppm。
2.CO2分辨率：0.01 Vol %。
3.O2分辨率：0.01 Vol %。
4.烟气温度分辨率：1℃。

	7
	紫外老化试验箱
	1台
	1.温度范围：RT＋10℃～60℃；
2.控温精度要求：±0.1 ℃；
3.温度偏差：±2℃；
4.紫外线波长 UV-B波长范围为：280-315nm；
5.辐照强度可调可显示；
6.时间周期可调；

	8
	电子万能材料试验机
	1台
	1.力值范围：0N～1kN；
2.精度：0.5级；
3.试验速度：0.001～500mm/min；
4.大变形范围：10mm～800mm；
5.有效拉伸距离：0～1150mm。

	9
	透气性测试仪
	1台
	1.基于库仑氧气分析传感器和等压法测试原理，参照ASTM D3985等标准设计制造，为高、中气体阻隔性材料提供高精度和高效率的氧气透过率测试。适用于食品、药品、 医疗器械、日用化学、光伏、电子等领域的薄膜、片材及相关材料的 氧气透过性能测试。
2.测试范围不小于：0.05～100cc/(m2·day) (标准面积50cm2)
3.分辨率：0.0001cc/(m2·day)  
4.重复性：0.02或1%cc/(m2·day) 
5.温度范围 ：15～50℃  
6.温度波动 ：±0.5 ℃
7.湿度范围：0%， 35～90%±2%RH
8.测试工位数量：3个，可同时测三个相同或不同的样品，出三份独立的测试报告。
9.水平推拉移动送样，自动夹持试样（投标文件提供测试腔水平移动的实物图片)；
▲10.纵向屉式结构排列，不受外界环境影响（投标文件提供测试状态下测试腔的实物图片）；
11.操作要求：中文操作界面，台式桌面放置；
12.试样尺寸：4.2”x 4.2”（10.6cm×10.6cm）
13.样品厚度：≤120 Mil（3mm）
▲14.标准测试面积 ：≥50cm2，可切换至少2种不同面积的样品进行测试。提供装样前后测试舱实物照片。
15.气源压力≥ 40.6PSI/280 kPa
16.配置：主机、专业软件、通讯线缆、取样器、真空油脂、Φ6 mm聚氨酯管
17.系统具有数据备份、备份文件包含所有实验记录和测试数据。
18.系统具有审计追踪功能，每次数据更改都有记录，保证测试数据的安全性和完整性。

	10
	压差法气体渗透仪
	1台
	1.基于压差法测试原理，适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。
2.测试范围不小于：0.05～10,000cm3/ m2•24h•0.1MPa 
3.分辨率：0.001cm3/ m2•24h•0.1MPa 
4.重复性：0.05或2%
5.试验温度：10℃～50℃ 
6.温度分辨率：0.1℃ 
7.温度波动：±0.2℃ 
8.真空分辨率：0.1Pa 
9.测试腔真空度：<10Pa；真空泵自动控制，无需人工开启/关闭。
▲10.纵向屉式结构排列，不受外界环境影响（投标文件提供测试状态下测试腔的实物图片）。
11.中、低阻隔性材料，测试时间＜4小时（含抽真空时间）。
12.高阻隔性材料，测试时间＜8小时（含抽真空时间）。
13.测试工位数量：3个，支持同一条件3个试样同时测试，数据相互独立。
▲14.水平推拉移动送样，自动夹持试样（投标文件提供测试腔水平移动的实物图片）
15.操作要求：中文操作界面，台式桌面放置；
16.试样尺寸：Φ97 mm 
17.有效测定面积：≥35cm2。可切换至少2种不同面积的样品进行测试（投标文件提供装样前后测试舱实物照片）。
18.试验压力：10kpa～190kpa任意设定
19.气源压力：72.5 PSI/500kPa
20.系统具有数据备份、备份文件包含所有实验记录和测试数据。
21.系统具有审计追踪功能，每次数据更改都有记录，保证测试数据的安全性和完整性。
22.使用立体空间恒温技术，保证温度和湿度均匀稳定，测试周期短，对实验室环境无特殊要求，常温室温下均可；
23.配置：主机、专业软件、通讯线缆、真空泵、取样器、真空油脂、滤纸、Φ6 mm聚氨酯管；

	商务要求

	投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

	合同签订时间
	中标通知书发出后25日内

	质保期
	按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标供应商将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标供应商负责。

	售后技术服务要求
	1.售后技术服务包括送货上门、安装调试、现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护等，投标报价应包含为实施项目所必须的售后技术服务。分项设备要求产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。
2.设备出现故障后，中标供应商负责需要2小时内做出响应，24小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.软件在维保期内免费维修及完善性升级
4.投标文件提供培训方案，培训内容、培训措施符合项目实施的实际情况。

	交货时间及地点
	交付使用期：自合同签订之日起90天内验收合格并交付使用。
交货地点：南宁市采购人指定地点。

	其它要求
	投标人必须根据招标要求的技术参数及配置中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。

	付款方式
	本合同分四期支付，合同生效后且中标供应商已按时足额支付履约保证金后10个工作日内支付预付款(即合同金额50%)；已到货设备金额超过合同总金额的65%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；已到货设备金额超过合同总金额的80%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；验收合格后10个工作日内采购人支付尾款(合同金额20%)。每次付款前，中标供应商必须先行开具并交付当期足额增值税专用发票给采购人，否则采购人有权顺延付款时间。采购人以银行转账、支票或汇票方式付款，如中标供应商未提交合法有效发票、交付完整付款资料或存在违约情形的，采购人有权顺延付款或暂不付款且不承担逾期付款责任。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标总金额的2%。
2.履约保证金递交方式：中标供应商在收到中标通知后5个工作日内以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：若中标供应商不能履行或不完全履行合同，履约保证金不予退还；若中标供应商完全履行合同，且货物验收合格后，中标供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理退还手续，办理手续后十个工作日内由采购人无息退还。
4.缴纳履约保证金的指定账户：
开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院
开户银行：工行南宁市民族支行
银行账号：2102109209249002028

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围
货物类：产品到达现场后，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。
2.中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.1货物或服务技术参数与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
（1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
（4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，视为不满足投标承诺，按验收不合格，违约处理。
（5）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，还必须负责完成设备及软件系统的重新部署安装、集成、调试并能整体通过测试顺利运行，运行顺畅才作为最终验收。
4.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：
□本项目已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）并提供原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：无
公布渠道或者获取方式：无        
四、核心产品：
本项目的核心产品为“需求一览表”中第  1 项产品：   气相色谱串联质谱联用仪  。





	需求一览表（标项二）

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1台
	1.总体要求：进行定性、半定量和精确的定量分析。
2.技术要求
2.1 进样系统：
2.1.1 同心雾化器或平行通道雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有耐盐特性，可选有机进样器、高盐雾化器、氢氟酸雾化器。
2.1.2 雾化室类型可选常规雾化室、耐高盐雾化室、耐氢氟酸雾化室、有机雾化室等；
2.1.3 分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接。
2.1.4 气路部分均采用高精度的质量流量计控制，其中等离子体气流量控制精度≤1L/min，辅助气流量控制精度≤0.01L/min，雾化器流量控制精度≤0.01L/min
▲2.1.5 进样系统：手动/自动进样器；不低于200孔位自动进样器，满足大批量进样需求，样品管体积≥15mL，XYZ三轴进样系统
2.1.6进样方式可选无机液体进样、有机液化进样、氢化物发生进样等
2.2 检测器
▲2.2.1 检测单元：≥100万像素CCD固态检测器，一次曝光，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，全谱段响应，且具有防溢出功能设计； 
▲2.2.2 采用高效半导体进行检测器恒温，恒温温度不低于-15℃；（投标文件须响应具体的温度数值，恒温温度在投标文件提供软件截图）
2.2.3 高紫外量子化效率，无镀膜，量子化效率不低于75%，具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度
2.3光学系统：中阶梯光栅光学系统
▲2.3.1 恒温温度≤36℃，精密度±0.1℃，驱氩气； (投标文件须响应具体的数值，恒温温度在投标文件提供软件截图）
2.3.2 中阶梯光栅石英棱镜二维分光系统，不接受CaF2棱镜系统，中阶梯光栅刻线密度≥80条/毫米；
▲2.3.3 焦距:≤400mm；
▲2.3.4 波长范围：165-870nm，全波长覆盖；可测Al 167.079nm，Cs894.347nm谱线。（投标文件提供Al 167.079nm，Cs894.347nm谱线的测量截图）
▲2.3.5 波长校正: 每次点火，仅用C、N、Ar谱线，自动进行光谱位置校正无须波长校正溶液； 
▲2.3.6 利用无干扰的氖的特征谱线，对光谱的细微偏移进行实时校正，确保长期稳定性；
2.3.7吹扫型光室：对189nm以下波长测定，选择氩气进行光路吹扫； 
2.3.8光学分辨率（FWHM）：≤7pm @200 nm；
2.4等离子体：
▲2.4.1 自激式全固态射频电源，可调范围不小于550-1600W，连续1W可调； 
2.4.2 垂直炬管，轴向、径向双向观测；具备轴向衰减，径向衰减功能；
▲2.4.3 提供≤600W超低功率待机；（投标文件须响应具体的数值，提供设置界面截图）
2.4.4 RF源频率40.68MHz或者27.12MHz；功率稳定性: ≤0.1%，频率稳定性：≤0.01%
2.4.5 尾焰去除方式：空气切割或者冷锥去尾焰，如使用空气切割需配置空气压缩机；
2.5 软件要求：
2.5.1 图形化操作界面，软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。
2.5.2 具有全谱采集功能，软件上可直接获取完整全谱图。
2.5.3 具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。
2.5.4 具有可视化炬焰观测模块。
▲2.5.5 可集成同品牌超级微波消解仪，自动化分析仪器平台实现消解到测试的全流程自动分析。
▲2.5.6 可用于金属或岩石或地矿等的钙，镁元素的测定，且经过标准物质验证，准确度小于2%。
2.6 性能要求：
2.6.1分析速度：约每分钟200条谱线；
2.6.2 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.999）；
▲2.6.3 精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；
▲2.6.4 稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，4小时的长时间稳定性RSD≤1%；
2.6.5 检出限：(单位ug/L，按JJG768-2005规定的元素)         
Zn213.8检出限0.5、Ni221.6检出限1、Mn257.6检出限0.5、Cr283.5检出限1、Cu324.7检出限1、Ba455.4检出限0.3。
3.配置要求
3.1电感耦合等离子体发射光谱仪主机 1台
3.2 波长范围至870nm的光学系统1套
3.3 全自动氖或汞灯波长校正装置1套
3.4 石英进样系统1套（含石英旋流雾化室，石英同心雾化器，石英炬管，雾化室连接管，中心管）
3.5 耐高盐雾化器1套
3.6 ICP专用操作软件
3.7安装附件包（含水路气路连接管*1套，耐高温排风管*1个，用户手册*1）
3.8 ≥200位自动进样器，含15mL样品管
3.9冷却循环水系统，制冷量1490W，温度范围5-35℃。
3.10控制主机及配套输出设备1套
3.11 投标人应对该设备的安装调试与电路连接改造以及持续使用提供保障服务
3.12 额外耗材1套（带扩口进样泵管12根，带扩口排废泵管12，石墨垫片2片）
4. 服务要求
4.1提供仪器的详细操作说明书。
4.2 现场免费安装、调试、培训，维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间小于72小时；供应商设有专业的培训中心,为用户提供培训（2人次，不少于4天）。 
4.3 仪器安装调试合格后制造商提供保修期一年，制造商终生提供维修服务和技术支持。

	2
	气相色谱仪
	1台
	一、快速加热和冷却的柱温箱
1.柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃
▲2.程序升温：24阶25平台（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明）
▲3.可设定升温速率：最大±140℃/min（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明）
4.温度设定精度：0.1℃
5.控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)
6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
▲7.冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）
8.具有柱温箱温度的自动保护功能。
9.最大运行时间：9999.99分钟
10.配套耐高温柱温箱照明灯，柱温箱打开自动点亮，方便维护。
11.柱温箱具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱一键设置快速、中速、慢速和自定义4种降温模式，同时支持自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。（投标文件提供气相色谱仪主机触摸屏上显示4种降温模式以及自由设置降温速率的界面截图）
二、进样单元，最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制（AFC）。
1.分流/不分流进样口
▲1.1最高温度：430℃
1.2配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能（投标文件提供恒线速度控制功能软件截图或应用文献证明）
1.3标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量
1.4压力设定范围：0～1015kPa（相当于0～147psi），压力控制精度：0.001psi，压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min，压力程序：7阶
1.5分流比设定范围：0～12000
▲1.6流量设定范围：氦气模式0～1290mL/min，氮气模式0～590mL/min
1.7不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱的同时，仪器更可以自动感知最佳安装和气密位置。
三、检测器单元
▲1.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率≥900Hz。
1.2. 氢火焰离子化检测器（FID）
1.2.1 最高使用温度：430℃
1.2.2 自动点火功能
▲1.2.3 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 )
1.2.4 动态范围：107
1.2.5 数据采集速度≥900Hz
1.3. 电子捕获检测器（ECD）
1.3.1 最高使用温度：400°C
▲1.3.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)
1.3.3 动态范围：8x104
▲1.3.4 数据采集速度≥900Hz
四、其他
1.色谱柱和流路系统
1.1支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制，两个柱流量控制系统均采用流量控制单元
1.2 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。（投标文件提供系统截图佐证）
1.3具有室温补偿和自动环境补偿功能
1.4具有恒定的载气线速度控制功能
1.5支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。
2.面板键盘
具有交互模式的彩色触摸屏进行操控，完全控制及显示所有温度区域和载气流量，完全控制所有检测器功能和检测器气体，实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件
六、配置清单
1.主机1台，含FID检测器各1套，150液体自动进样器1套
2.控制主机及配套输出设备1套。
3.耗材包1个（微量注射针2根、绿色进样垫50个、聚胺酯压环0.25mm柱用10个、聚胺酯压环0.32mm柱用10个、氟橡胶O型圈5个、惰性化带石英棉分流衬管5个、惰性化带石英棉不分流衬管5个）
4.原装色谱柱1根
5.空压压缩机、氢气发生器各1台
6.载气过滤器（除氧，除湿，除烃）1个
7.2.0ML样品瓶500个（含盖）
8.废液瓶50个
9.柱温箱内置的耐高温智能灯1套
10. GC主机触摸屏专用操作笔1支
11.中标人提供服务：包含厂家应用工程师到采购单位现场后的方法建立、指标测定及培训，现场根据标准要求出具方法验证报告，现场服务不少于5天。

	3
	气相色谱仪
	1台
	1、 设备主要性能指标
1.色谱性能：保留时间重现性<0.008%或<0.0008min，峰面积重现性<0.5% RSD；
2.电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，具备不少于25种维护跟踪计数功能；
3.具有不少于4个可读取色谱柱信息的接口，当使用带芯片的色谱柱时，可自动识别柱子长度、膜厚、内径等参数，记录色谱柱使用历史（如最高温度、进样次数等）
▲4.早期维护反馈：具有≥25种计数功能（可在仪器触摸屏上显示查看，验收时现场逐条演示），以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。
5.仪器可实时记录载气消耗量和耗电量，用户可通过触摸屏界面，随时查看该仪器在过往的任意日期的载气消耗量和耗电量（验收时现场演示）
二、柱温箱技术指标要求：
1.温度范围：环境温度+4℃~450℃；
2.从450℃降温到50℃，时间≤3.5min；
3.控温精度：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃。
三、分流/不分流进样口：
1.适用于内径50~530μm的毛细管色谱柱；
▲2.最大分流比：12000:1；
3.最高温度400℃；
四、自动进样系统：
▲1.该系统由1套独立进样塔（不低于16位）和1套独立样品盘系统（不低于150位，含三维机械导轨及样品瓶抓手）组成；
2.液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间；
五、氢火焰离子化检测器（FID）：
1.最低检测限（MDL）：〈 1.2 pg C/s（十三烷）；
2.线性动态范围：>107；
▲3.最高数据采集速率：≥800Hz（投标文件提供软件截图证明）；
▲4.自动点火，火焰熄灭自动检测，并自动重新点火。
六、热导检测器（TCD）：
1.最高使用温度：400℃；
2.最低检测限（MDL）：400 pg/mL（十三烷）；
3.线性动态范围：>105 ±5%；
▲4.单丝热导设计，非双丝设计；
5.对于热导率高于载气的组分，可在运行时对信号极性重新编程。
七、设备主要配置
1.气相色谱仪主机，1套；
2.分流/不分流进样口，1个；
3.氢火焰离子化检测器（FID），1套；
4.热导检测器（TCD），1套；
5.自动进样系统，1套；
6.原装色谱工作站软件，1套；
7.工作站硬件，1套；
8.备品备件，1套；
9.氢气发生器（电解水），1台；
10.空气发生器（无油），1台

	4
	气相色谱仪
	1台
	一、快速加热和冷却的柱温箱
1.柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃
▲2.程序升温：24阶25平台（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明）
▲3.可设定升温速率：最大±140℃/min（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明）
4.温度设定精度：0.1℃
5. 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)
6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
▲7.冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）
8.具有柱温箱温度的自动保护功能。
9.最大运行时间：9999.99分钟
10.配套耐高温柱温箱照明灯，柱温箱打开自动点亮，方便维护。
11.柱温箱具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱一键设置快速、中速、慢速和自定义4种降温模式，同时支持自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。（投标文件提供气相色谱仪主机触摸屏上显示4种降温模式以及自由设置降温速率的界面）
二、进样单元，最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。
1. 分流/不分流进样口
▲1.1最高温度：430℃
1.2配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能（投标文件提供恒线速度控制功能软件截图或应用文献证明）
1.3标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量
1.4压力设定范围：0～1015kPa（相当于0～147psi），压力控制精度：0.001psi，压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min，压力程序：7阶
1.5分流比设定范围：0～12000
▲1.6流量设定范围：氦气模式0～1290mL/min，氮气模式 0～590mL/min， 
1.7不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱的同时，仪器更可以自动感知最佳安装和气密位置。
三、检测器单元
▲1.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率≥900Hz。
1.2. 氢火焰离子化检测器（FID）
1.2.1 最高使用温度：450℃
1.2.2 自动点火功能
▲1.2.3 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 )
1.2.4 动态范围：107
1.2.5 数据采集速度≥900Hz
1.3. 电子捕获检测器（ECD）
1.3.1 最高使用温度：400°C
▲1.3.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)
1.3.3 动态范围：8x104
▲1.3.4 数据采集速度≥900Hz
四、其他
1. 色谱柱和流路系统
1.1支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制，两个柱流量控制系统均采用流量控制单元
1.2支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。（投标文件提供系统截图佐证）
1.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能
1.4 具有恒定的载气线速度控制功能
1.5 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。
2.面板键盘
具有交互模式的彩色触摸屏进行操控，完全控制及显示所有温度区域和载气流量，完全控制所有检测器功能和检测器气体，实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件
六、配置清单
1.主机1台，含FID、ECD检测器各1套，150液体自动进样器1套
2.控制主机及配套输出设备1套
3.耗材包1个（微量注射针2根、绿色进样垫50个、聚胺酯压环0.25mm柱用10个、聚胺酯压环0.32mm柱用10个、氟橡胶O型圈5个、惰性化带石英棉分流衬管5个、惰性化带石英棉不分流衬管5个）
4.原装色谱柱1根
5.空压压缩机、氢气发生器各1台
6.载气过滤器（除氧，除湿，除烃）1个
7.2.0ML样品瓶500个（含盖）
8.废液瓶50个
9.柱温箱内置的耐高温智能灯1套
10. GC主机触摸屏专用操作笔1支
11、中标人提供服务：包含厂家应用工程师到采购单位现场后的方法建立、指标测定及培训，现场根据标准要求出具方法验证报告，现场服务不少于5天。
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	液相色谱串联质谱联用仪
	1台
	1.一般规格和要求：
1.1仪器由计算机控制、配有ESI离子源
1.2 Q1和Q3四极杆质量分析器必须均带有预过滤器
1.3 根据数据自动进行MS 和MS/MS切换
1.4 液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的稳定性
1.5带有智能化操作模式，仪器可以自动进行系统调谐优化，确保用户系统准备就绪，系统状态检测，自动生成MRM 方法开发
2.液相色谱部分
2.1 输液单元（二元高压梯度泵）
▲2.1.1流速范围： 0.0001-8.0000mL/min，递增率0.0001mL/min（投标文件提供操作界面或软件截图证明）
2.1.2流速准确度： ≤1%
2.1.3流速精密度： ≤0.07% 
2.1.4梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%
2.1.5输液压力：≥15000psi 
2.1.6混合准确度：±0.5%绝对值（满量程）
2.1.7混合精度：≤0.15% RSD或±0.02 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果
2.1.8自我诊断/自我恢复 ：自动检测分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气，快速恢复至正常分析状态
2.1.9流量智能控制功能：流速可随着柱温缓慢升高到设定值，防止瞬间高压损害色谱柱
2.1.10流动相监测器瓶架：搭载重量感应器，自动计算批处理分析所需流动相总量，监控流动相余量，提示流动相不足，并可推送提醒信息至智能终端
2.1.11自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度
▲2.1.12泵类型：必须为微体积并联双柱塞泵，不接受串联方式，无需脉冲阻尼器，减少系统体积，如果是阻尼器设计则视为不满足
2.2 自动进样器管理系统
2.2.1样品容量：在2个384孔板中可容纳≥768个样品，也可以使用2 mL样品瓶架容纳150个样品
2.2.2自动进样循环时间：≦6.7秒，进样速度：4秒
2.2.3进样体积：0.1～20μL，增量：≤0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到2000.0μL
2.2.4容许使用压力：15000 psi
2.2.5样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因 <0.0003%
2.2.6配备针外润洗和进样口冲洗，针外壁送液清洗
2.2.7样品管理器高级功能：样品稀释、添加、混合、直接混合进样、自动衍生
2.2.8样品室控温范围：4~45℃ 
2.2.9进样次数：每个样品1～99次进样
2.2.10进样方式:全量进样, 进样量可变式
2.3 柱温箱
▲2.3.1温度控制类型：强制空气循环为优，不接受半导体控温，柱温箱内各点的温度恒定、均一
2.3.2控温范围： 室温-10℃~80℃，温度稳定性：0.05 ℃；温度准确度：0.5 ℃
2.3.3双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器 
2.3.4色谱柱容量：同时容纳25cm柱5根或30cm柱3根，内置切换阀、保护柱，可利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史
3.质谱部分
3.1 四极杆有预四级，能消除质量歧视，质量范围（m/z）：5-2000 amu 
3.2 灵敏度： 
▲3.2.1 ESI源正离子方式：要求1pg 利血平色谱柱进样，MRM离子对（609->195）,信噪比S/N ≥2000000:1（RMS）（投标文件提供第三方计量报告）
3.2.2ESI源正离子方式：要求5fg利血平色谱柱进样，离子对（609->195），IDL≤0.8fg
▲3.2.3 ESI负离子方式:要求 1pg 色谱柱进样，氯霉素信噪比≥2000000:1  (RMS)（现场验收指标）（投标文件提供第三方计量报告）
3.2.4  ESI负离子方式 : 要求5fg 氯霉素色谱柱进样，离子对（321->125）， IDL≤0.8fg 
3.3 MRM驻留时间 (dwell time) ≦1ms，能自动按照离子对数目自动优化驻留时间 
3.4分辨率：≥2.5M (半峰宽≤0.4Da)
▲3.5质谱扫描速度: ≥20000u/sec，最小步径为0.1u；（投标文件提供软件设置界面截图证明）
3.6正负模式切换速率：≤5ms ，实现正、负离子同时采集（投标文件中提供软件设置界面或操作屏幕截图证明）
3.7 质量稳定性:平均标准偏差≤0.1Da /24hrs，全质量范围偏差≤0.01%
3.8 MRM通道数量：一次进样完成≥30000个MRM离子对同时分析，且保证灵敏度和重现性不受损失
3.9 MRM通道速度：>500MRM/s 
3.10离子源和进样系统（前端配流路切换阀）
3.10.1离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非锥孔结构，离子源的清洁、维护无需卸除质谱真空系统
3.10.2离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，1μL/min～2000μL/min
▲3.10.3 ESI离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，为提高脱溶剂化效果，脱溶剂温度必须≥630℃，该温度可以在控制软件上进行设定（投标文件提供软件设置界面截图证明）
3.10.4待机过程时，不消耗氮气
3.11质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保持四极杆的抗污染能力及保证质量数稳定（≤0.1Da /24Hr）；不接受控温型四极杆，防止控温不准造成质量数漂移
3.11.1 Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能
3.11.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，采用曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速
3.11.3 Q2碰撞室能对离子进行高压加速，提高离子利用率
3.11.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能
3.11.5具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）
3.12 检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计
3.13自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）
3.14方法优化系统：自动优化每个目标化合物的质谱参数，包括最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量等，自动存储方法参数，直接调用
3.15质谱软件可以自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数；可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化；一键式触发全自动定量数据处理和报告功能；同时如需要，也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法
3.16质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法
3.17谱系统软件能对整套系统进行控制, 进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能，符合FDA 21 CFR Part 11要求
3.18独立定量优化和处理软件：能够处理由大量MRM通道和样本组成的大批量数据，提高了分析效率
4.主机配置要求（以下仪器构成只涉及主要仪器设备，中标供应商应确保设备安装调试后能正常开展检测工作，打印检验报告）
4.1 超高压输液泵 2套
4.2三路在线脱气机1套
4.3带制冷的自动进样器1套
4.4智能柱温箱 1套
4.5色谱柱C18 (2.1 mm I.D. ×100 mm, 1.9 um) 1根
4.6高效混合器1套
4.7 串接四极杆液质主机1台
4.8 氮气发生器1台（输出氮气流量：0-25L/min ，输出干燥空气流量：0-25L/min， 氮气纯度： 99.5%）
4.9 超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件1套
4.10耐高压流路切换阀1个
4.11液质接口离子源ESI源 、APCI源各1套；
4.12控制主机及配套输出设备1套；
4.13原厂质谱中文工作站软件1套；
4.14消耗品包1套（脱溶剂管2根、ESI喷针2根、泵油2瓶、样品瓶500个、溶剂瓶5个）
4.15中文串联质谱农残、兽残数据库(免费升级) 1套，药品及个人护理品数据库1套，真菌毒素、海洋毒素数据库1套，化妆品风险物质分析数据库1套
4.16 投标人应对该设备的安装调试与电路连接改造以及持续使用提供保障服务。
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	原子吸收光谱仪
	1台
	1. ▲仪器系统：原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统。光谱仪主机系统为火焰石墨炉一体机，火焰和石墨炉只需通过软件切换，无需硬件调整。
2.光学系统
2.1采用全反射消色差光学系统，样品光束在原子化器中心的位置不随元素和波长改变。独特的灯架设计，采用竖直放置，确保原子化器的有效光束形状、位置、焦距点都不随元素灯和波长的变换而改变，做到石墨炉位置免调。
▲2.1.光束分光方式：双光束，两个检测器同时检测样品光束和参比光束。
2.2.波长范围：185nm～900nm
2.3.波长示值误差：±0.15nm
2.4.波长重复性：≤0.05nm
2.5.光谱带宽偏差：±0.02nm
2.6.分光系统：消象差C-T型单色器
2.7.光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm（5档自动切换）
▲2.8.光栅：平面衍射光栅，光栅有效刻线面积: ≥58x58 mm；刻线数1800lines/mm，闪耀波长250nm；焦距300mm
2.9.检测器：高灵敏度进口光电倍增管
▲2.10.灯座：≥8灯座，空心阴极灯竖直安装，自动回转，寻峰自动位置微调，自动调整负高压,灯电流，可同时点亮8只灯，1灯工作，7灯预热，支持2只高性能灯，全自动调节，自动调入优化的工作参数及分析条件。
2.11.基线稳定性：±0.0009Abs/30min
▲2.12.噪声≤0.0009Abs
3.石墨炉分析系统
▲采用偏振塞曼模式，可满足185～900nm全波长范围内进行塞曼背景较正，两个检测器同时检测样品光束和参比光束，完全实时的背景校正技术获得可信的分析结果。
3.1.加热方式：纵向加热方式
3.2.控温方式：干燥、灰化阶段功率控制方式:原子化阶段采用光控最大功率方式。
3.3.石墨炉工作温度：室温至3000℃；
3.4.控温精度：＜1%
3.5.升温方式：阶梯升温、斜坡升温、最大功率升温；
3.6.加热条件设定：最多20个程序。
3.7.电源：石墨炉电源内置，提高电气安全性。
3.8.升温程序优化：具备升温程序自动最优化功能；
3.9.背景校正技术：横向塞曼模式。
▲3.10.磁场强度：磁感应强度达到1特斯拉以上。
3.11.石墨管：热解涂层石墨管、平台管可选；
▲3.12.石墨炉可视系统，可以直观监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变,观察自动进样器进样针进入石墨管的最佳位置。
3.13.压力监测：监测保护气压力,出现异常波动立即停止加热并提示报警。
3.14.冷却水流量监测：冷却水流量达到监测流量后，石墨炉才允许加热升温。
3.15.检出限：Cd＜0.4pg
3.16.精密度：Cd＜2% ；Cd＜1.5%(石墨炉自动进样器)
3.17.背景校正能力：＞120倍@1Abs，最大校正≥ 3.0Abs
4.火焰分析
▲采用偏振塞曼模式，可满足185～900nm全波长范围内进行塞曼背景校正，两个检测器同时检测样品光束和参比光束，完全实时的背景校正技术获得可信的分析结果；
4.1.雾化室：耐腐蚀抗氧化材料雾化室，带防爆塞设计；
4.2.通用全钛燃烧器：100mm、50mm可拆卸燃烧器，能迅速达到热平衡，采用层流设计，低气耗，耐腐
蚀，在高温中抗氧化，低结碳，适用于高盐溶液的直接喷吸；
4.3.燃烧器位置调节：燃烧器自动升降功能，自动寻找最佳位置，前后位置免调节；
4.4.点火方式 : 软件控制自动点火；
4.5.雾化器：高效玻璃雾化器、铂依合金管和钽管金属雾化器可选。金属雾化器，进样量可调节，耐氢氟酸和王水腐蚀；
4.6.雾化室：耐腐蚀抗氧化材质雾化室，带防爆塞设计；
4.7.气体控制：可燃气采用流量计自动控制，自动设置燃烧条件,选择元素分析最佳燃助比；
4.8.安全保护功能：采用火焰监视器实时监控、气体压力保护、断电保护、断气保护、废液液面检测、燃气泄漏保护，当出现异常时，自动切断燃气，安全熄火，确保操作人员和设备的安全；
4.9.定期提醒功能：在笑气-乙炔火焰模式下，软件定期提醒操作者进行积碳处理，防止意外情况发生；
4.10.防回火功能：在火焰状态下，出现主机意外断电、乙炔泄漏报警等意外情况，可自动将过量的空气引入燃烧器，而使火焰熄灭，防止意外回火的发生；
4.11.背景校正技术：横向塞曼模式；
4.12.磁场强度：磁感应强度达到1特斯拉以上；
4.13.背景校正能力：＞120倍@1Abs，最大校正≥ 3.0Abs；
4.14.检出限：Cu＜0.004ug/ml；
▲4.15.精密度：Cu＜0.5%；
5.数据处理
5.1.测量方式:火焰法吸收法、石墨炉法、火焰发射法、氢化物法；
5.2.计算方式：连续、峰高、峰面积；
5.3.浓度计算方式:标准曲线法(可选择1次、2次、3次式及椭圆）；标准添加法及内插法；
5.4.校正曲线：多达40个标准点的各种校正曲线法供选择；
5.5.灵敏度校正：对某个标准样品进行测量，然后根据测量结果进行灵敏度的校正；
5.6.重复测量次数:1～20次，自动计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差；
5.7.批量导入功能：批量导入样品信息包括样品名称、重量、体积和稀释倍数等；
5.8.结果打印:参数打印、数据结果打印、图形打印；
6．自动进样器： 
▲6.1.样品盘杯位数：≥155杯位；
6.2.注射器容积：500μL；
6.3.进样范围：5～50uL（增量0.1uL）；
6.4.进样准确度：±5%(10uL)；
6.5.进样重复性：<2%(10uL)；
6.6.在线稀释倍数：1～20倍；
6.7.混合稀释倍数：1～120倍；
6.8.清洗瓶容积：0.8L；
6.9.自动清洗功能:每次进样前对样品管进行自动清洗，减少样品残留；
6.10.欠压保护功能:自动检测气体压力，气体小于 0.2Mpa 压力欠压报警；
6.11.添加基体改进剂:最多可以添加 3种基体改进剂；
7.主要配置：
原子吸收光谱仪一套，包含石墨炉系统、石墨炉自动进样器、热解石墨管10个、石墨炉可视系统1套、中文工作站1套，中文操作说明书1套、空心阴极灯：8个、循环水冷却装置1套、控制终端1台
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	紫外-可见光谱仪
	1台
	1、 技术指标：
1.▲波长范围：185-900nm
2.▲波长准确度：±0.1nm（氘灯656.1nm） 
3.波长重复性：≤0.05nm（氘灯656.1nm）
4.▲光谱带宽：六档可调
5.▲杂散光：≤0.0001%T(NaI，220nm）
             ≤0.0001%T（NaNO2，360nm)
6.▲光度范围：-4.0A～4.0A
7.光度准确度：±0.004A @2.0A
                ±0.003A @1.0A
                ±0.002A @0.5A
               （NIST930D/NIST1930标准滤光片）
                ±0.3%
8.光度重复性：≤0.00016A@1.0A 
                ≤0.00008A@0.5A 
               （NIST930D标准滤光片,546.1nm，10次测量标准偏差）
                ≤0.1%
9.基线平直度（吸光度）：±0.0008A
10.噪声：≤0.00005A (RMS)
11.光源：内置氘灯、钨灯、汞灯，自动切换
12.▲光学系统：混合C-T双单器系统
13.检测器：R928光电倍增管
14.▲百万分之一杂光、注塑外壳、网络化，无单机操作双单色器，双光束,PMT接收
二、性能指标：
▲1.超低杂散光-光度范围宽达-4.0Abs～4.0Abs：混合C-T双单器光学系统，采用特殊涂层高反射率光学器件，在保证光学系统高分辨率的同时，有效提高了系统光通量，实现仪器220nm杂散光指标优于0.0001%，340nm、360nm杂散光指标优于0.0001%。
2.宽波长范围-实现深紫外区测量：仪器紫外光源选用高性能氘灯，检测器选用紫外增强高灵敏度光电倍增管，实现185nm～900nm的宽波长范围，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量。
3.自动光谱带宽扫描-测量数据更加精准：仪器采用立式三缝组合连续可变狭缝设计，可自动进行光谱带宽扫描，并识别样品分子共振吸收最强时的光谱带宽，从而确定最佳实验条件。
4.开放式仪器应用平台-方便用户二次开发：仪器采用模块化设计，提供开放式光学平台及电器接口，方便科研人员根据工作需要进行二次开发。
5.内置三种光源-方便用户进行波长校准：仪器除了提供高性能氘灯、长寿命钨灯两种工作光源外，还内置了波长校准光源，方便用户在需要时进行波长校准，保证测量数据的准确可靠。
▲6.高效空气阻隔光学系统-充分保障仪器使用寿命：
   仪器光学系统采用全密封结构设计，实现了与外界环境的高效隔离，防止光学器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降，充分保障仪器使用寿命。
7.具有分析助手软件：可实现光度测量、定量测量、三维光谱扫描、时间扫描、最佳测量光谱带宽自动分析
▲8.具有附件自动识别功能：无需用户设置配置的附件，使用简单便捷。
▲9.可配套连接和主机同厂的X、Y、Z轴三维直角坐标式紫外自动进样器，可实现主机和自动进样器之间的反控，代替手动操作，批量样品处理，辅助主机实现自动化测试，并通过紫外可见分光光度计的软件能直接反控自动进样器。一体化取样针设计及清洗液在线更新功能，保证清洗充分，避免交叉污染，降低测量误差。有3个独立的样品区，提供2种不同的样品盘支架，可任意组合使用，最大可支持54个样品连续,样品盘可以任意更换；操作软件简单实用，方便用户灵活自定义检测方法并保存。
三、配置清单：
1.双光束紫外可见分光光度计 1台
2.石英比色皿 1对
3.紫外仪器控制软件 1套
4.必备工具1套
5.控制终端1套
6.镉离子印迹1套
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	水分测定仪
	1台
	1.水分测量范围：0.093ugH2O~200mgH2O/0.0001%~100%
推荐测试范围：10μgH2O~200mgH2O
溴价溴指数参数：
溴价：0～300gBr/100g 准确度：±3％±0.2gBr
溴指数：0～1000mgBr/100g 准确度：±3％±0.2mgBr
测量精度：0.01mgBr，检测下限：0.1mgBr
2.极化电流:极化电流范围1~24μA；极化电流分辨率 0.01μA；极化电流误差范围 0.05μA
3.电压量程 0-1999mV；电压分辨率 0.1mV；电压误差范围 ±0.2mV
4.发生电极电解电流：1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、400mA
5.最大电解速率：37.34μgH2O/s(2240μgH2O/min)
6.测量精度：≤0.2%
7.测试分辨率：0.1μgH2O（0.093μgH2O）；显示分辨率：0.001ugH2O
8.数据储存：存储空间 8G，可导出格式 Excel、PDF，具备数据检索功能，可快速查阅历史数据。
9.结果单位显示：mg、%、ppm、mL、mg/mL、mg/g、mg/L、mg/kg 等
10.具备废液防溢装置，防止废液瓶满后溢出
11.200mL样品池，具备密闭安全的试剂管理系统，无需打开滴定杯即可实现试剂的自动更换，防止空气中的水分进入反应杯，更换试剂后平衡时间更短，减少操作人员与有毒试剂的接触。
12.预设多个分析方法，空白值、水分、溴指数等一键即可快速开始测定。
13.无需手动启动水分测定，样品加入后，设备可自动感应样品，开始测定。
14.磁力搅拌器，支持手动、自动搅拌。
15.具备开机向导及软件内置说明书。
16.插板式试剂瓶防倒架，可自由组合兼容250mL、500mL、1000mL试剂瓶，瓶口径规格GL45。
17.10寸TFT触摸屏
18.审计追踪：所有对仪器进行的有效操作在后台都有记录。
19.权限管理：4级，超级管理员、主管、操作员、IT；可在创建账户时二次勾选可赋予的操作权限
20.具备密码有效期功能，到达设定时间强制修改密码、具备电子签名功能。
21.具备相对漂移停止、绝对漂移停止、延时判断、最大时间停止四种判断逻辑
22.具备屏保功能，可设定时间锁定屏幕，锁定屏幕时仪器后台仍可工作。
23.通讯接口：Wi-Fi、USB、RS232、BNC
24.质保:质量保证期三年,终身维修;
卡氏样品加热器
1.4寸彩色TFT 触摸屏独立控制
2.可适配全自动水分滴定仪和卡氏水分测定仪
3.可兼容10mL/20mL、钳口/ 螺纹口顶空瓶
4.连通管路具备保温功能，防止气体提前冷凝
5.具备5梯度升温功能
6.温度范围：50-300℃，精度±3℃，分辨率0.1℃、稳定性（30分钟内）±0.5℃
7.升温速率：15℃/min（50-200℃），5℃/min（200℃以上）
8.内置空气泵，也可连接钢瓶气体
9.气体流速范围：0-200mL/min，精度±10mL/min
10.质保:质量保证期一年,终身维修;
配置：
1.库仑水分测定仪主机 1套
2.磁力搅拌单元 1套
3.卡式样品加热器1套
4.库伦水分测定杯模组 1套
5.有隔膜发生电极 1套
6.双铂电极 1套
7.试剂瓶架 1套
8.干燥管 4个
9.10mL螺纹口测试瓶100个
10.10mL螺纹口测试瓶盖 (含隔垫) 100个
11.干燥瓶及管路 2套

	9
	闪点仪
	1台
	一、技术性能要求：
1.依据GB/T3536 、ASTM D92标准要求设计制造，并具有燃点测试功能。仪器自动化程度高，能自动升降、自动控温、自动点火、自动测量、智能火苗保持、自动强制冷却。
2.采用8英寸及以上彩色液晶触摸屏显示，可预设温度、试样名称、延后温度等参数；
3.仪器能模拟跟踪显示温度与试验时间的函数曲线，并具有中文误操作软件提示修改功能；
4.仪器自带大气压强传感器自动校正大气压强对试验结果的影响；
▲5.采用集成了气点火头、电点火头、火苗保持传感器为一体的三合一点火头，电点火或气点火由软件控制自由切换，无需更换任何硬件，并具有能检测到火苗熄灭后自动引燃的功能；
6.实验完成后强制冷却系统能快速为加热系统降温，10分钟内可进行下一次测试；
二、技术参数要求：
1.测量范围：室温～400℃
2.分辨率：0.1℃
3.重复性：≤4℃      
4.再现性：≤8℃
5.升温速度：符合GB/T3536、ASTM D92标准；
6.炉膛冷却：强制风冷；
7.点火方式：气电一体点火头，软件控制自由切换
▲8.火苗保持：智能检测、自动引燃
9.整机功率：不大于400W
10.电源： AC 220V±10%， 50Hz±10%
三、配置要求：
1.仪器主机1台；
2.油杯1个；
3.点火枪1把；
4.电源线1根
5.卡箍2个；
6.PU管6米；
7.变径接头1个
8.小型瓦斯气及连接管路1套
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	全自动 pH 值测试系统
	1套
	（一）适用标准：
GB/T 7573-2009，GB/T 7573-2025，QB/T 2724-2018
（二）技术指标：
▲1.测试位数：≥80位
2.并行电极：至少配置4个电极并行测试（配备中优质电极）；
3.振荡区数：至少设置3个独立振荡区，并且振荡速度可调；
4.电极清洗：360°可清洗；
5.电极干燥：空气风干；
6.清洗干燥模式：原位清洗干燥或指定区域清洗干燥 ；
▲7.测试模式：可选择双平行样、三平行样等模式，自动计算结果。一轮可进行多组双平行样或多组三平行样或部分/全部单样测试，每组测完之后清洗电极；
8.电极测试pH过程，可选择测试瓶是否震荡；
9.测试效率：每批次所有子样应在3-4小时之内完成，包含所有程序如校准、加液、震荡等；
10.测试精度：（pH值：±0.01pH，mV：±1mV，温度：±0.3℃）；平行样品之间测试差异≤0.2个pH单位；
11.自动校正、自动识别缓冲液，自动终点锁定，自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况；
12.加液精度：±0.5ml；
13.校准：5点，线性/分段，4组预定义缓冲液组；
14.占地长度≤2.5米，占地宽度≤1.5米；
15.pH值测量范围：pH：0-14.00，mV：-2000-2000 mV，温度：-5°C-105°C；
▲16.软件原始记录模板可自定义编辑保存（数据及报表输出，报表格式、统计方式可根据用户要求更改制作，以及数据的保存以及方便后续能调出数据）；
17.可采用序列模式进行测试，输入样品编号后，检测结果可自动填入对应的样品位置并保存。
（三）基本配置硬件：
1.整机1套，包含pH测试仪新型号电极套（配备中优质电极）；
2.250ml测试瓶（含盖）≥200个；
3.配套的静音空压机（运行噪音低≤65dB）1台；
4.进液桶1套（≥40L）；
5.专用数据处理及输出设备1台（套），配备多个USB接口及串口，可稳定连接仪器及其他外设；
6.免费更换与设备匹配的新型电极2次；
7.校准缓冲液配送250ml≥8套，根据需求提供；
（四）其他要求：
1.免费安装、调试设备，系统软件免费更新升级，提供免费的操作及维护培训；
2.保修期至少1年，保修期后提供终身维修并自带第三方校准/检定证书；
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	电子万能材料试验机
	1台
	一、双立柱主机系统
1.1、额定载荷值 5 kN；
1.2、横梁行程不小于 1200 mm
1.3、横向试验空间不小于 600 mm；
1.4、全载荷试验速度范围：试验速度范围：0.0005~1500 mm/min（无级变速）.
1.5、试验返回速度：不小于550 mm/min
二、载荷传感器：5kN传感器 1/1~1/500试验力精度±0.5%
三、测试精度要求
▲3.1、载荷测量精度：传感器量程的 0.4%～100%内，载荷误差不大于示值的±0.5%；
▲3.2、横梁位移精度：显示值的±0.1%以内，但显示值在10mm以下则为±0.01 mm。
3.3、横梁移动速度精度：误差不大于示值的±0.1%；横梁位移控制分辨率：0.0025μm
3.4、所有传感器均具有自识别功能；全程无级测量。
3.5、载荷自动平衡、故障判断及指示功能，横梁位移微调功能。
四、控制系统
4.1、控制测量系统：计算机控制；
4.2、电气控制：采用数字信号处理器技术；
▲4.3、数据采集：有效多通道同步数据采集频率不低于 1000 Hz；
4.4、外部数字信号输入：不少于2通道。
4.5、可脱离计算机进行实验、测量、数据采集（可U盘导出）。
4.6、与计算机连接采用通用USB型接口。
五、配置清单
5.1、电子万能试验机   1台
5.2、传感器（5KN、500N）各1套
5.3、5kN气动平推夹具1套， 夹块5副（带橡胶夹面）；顶破夹具1套（带两套样品夹持器，配抛光钢球直径为25 mm±0.02mm 和 38 mm±0.02 mm的顶杆）；
5.4 500N气动平推夹具1套，平面夹具用橡胶夹块1副（带橡胶夹面）
5.5、静音空压机   1台
5.6、控制主机1套；
5.7、操作控制软件1套。
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	热重分析仪
	1台
	1.功能和用途：测试材料的重量随温度变化的各项指标，可测试材料的添加剂含量，热稳定性能，水分测定，居里点温度，分解动力学，氧化诱导等等。也可实现TG-IR、TG-GCMS、TG-IR-MS、TG-IR-GCMS等多种模式联用分析功能。
2.技术性能
▲2.1、炉体设计：耐腐蚀陶瓷EGA炉体，垂直式，顶部进样方式，装换样品方便，配置自动进样器
2.2、最大样品量：不小于1500mg
2.3、称量准确度：±0.005%，称量精度(重现性)：±0.005%
2.4、天平灵敏度：0.1µg
▲2.5、动态基线漂移（10℃/min速率，50℃扫描到1000℃）：＜30µg
2.6、最高温度：不小于1100℃
2.7、温度准确度：±0.5℃，温度精度(重现性)：±0.1℃
2.8、升温速率：0.1℃－300℃/min
▲2.9、冷却时间：从1100℃降至100℃小于10分钟
2.10、气体自动控制：四路质量流量控制器控制（气体流速0.1-200.0 mL/min）
2.11、气氛：静态或者动态，在全量程温度范围内可使用氮、氧、氢、二氧化碳、空气、氦气及其他惰性或活性气体。
2.12、配备全彩显示大触摸屏，可以控制仪器方法，控制自动进样器等功能。
2.13、联用拓展性：可方便后续实现TG-IR、TG-GCMS、TG-IR-MS、TG-IR-GCMS等多种模式联用拓展分析功能。
3.系统配置
3.1、热重分析仪TGA主机（含必要工具、校正标准物质和连接管路） 1套
3.2、控制分析软件 1套
3.3、循环水浴制冷机（提高控温能力, 拓展低温区间） 1套
3.4、原装标准陶瓷坩埚 3套
3.5、国产标准陶瓷坩埚 100套
3.6、控制主机及配套输出设备1套
3.7、50位自动进样器1套
3.8、高纯氮气钢瓶（含气、减压阀） 1套

	商务要求

	投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

	合同签订时间
	中标通知书发出后25日内

	质保期
	按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标供应商将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标供应商负责。

	售后技术服务要求
	1.售后技术服务包括送货上门、安装调试、现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护等，投标报价应包含为实施项目所必须的售后技术服务。分项设备要求产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。
2.设备出现故障后，中标供应商负责需要2小时内做出响应，24小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.软件在维保期内免费维修及完善性升级
4.投标文件提供培训方案，培训内容、培训措施符合项目实施的实际情况。

	交货时间及地点
	交付使用期：自合同签订之日起90天内验收合格并交付使用。
交货地点：南宁市采购人指定地点。

	其它要求
	投标人必须根据招标要求的技术参数及配置中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。

	付款方式
	本合同分四期支付，合同生效后且中标供应商已按时足额支付履约保证金后10个工作日内支付预付款(即合同金额50%)；已到货设备金额超过合同总金额的65%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；已到货设备金额超过合同总金额的80%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；验收合格后10个工作日内采购人支付尾款(合同金额20%)。每次付款前，中标供应商必须先行开具并交付当期足额增值税专用发票给采购人，否则采购人有权顺延付款时间。采购人以银行转账、支票或汇票方式付款，如中标供应商未提交合法有效发票、交付完整付款资料或存在违约情形的，采购人有权顺延付款或暂不付款且不承担逾期付款责任。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标总金额的2%。
2.履约保证金递交方式：中标人在收到中标通知后5个工作日内以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：若中标供应商不能履行或不完全履行合同，履约保证金不予退还；若中标供应商完全履行合同，且货物验收合格后，中标供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理退还手续，办理手续后十个工作日内由采购人无息退还。
4.缴纳履约保证金的指定账户：
开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院
开户银行：工行南宁市民族支行
银行账号：2102109209249002028

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围
货物类：产品到达现场后，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。
2.中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.1货物或服务技术参数与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
（1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
（4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，视为不满足投标承诺，按验收不合格，违约处理。
（5）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，还必须负责完成原有设备及软件系统的重新部署安装、集成、调试并能整体通过测试顺利运行，运行顺畅才作为最终验收。
4.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：
□本项目已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）并提供原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：无
公布渠道或者获取方式：无        
四、核心产品：
本项目的核心产品为“需求一览表”中第 5 项产品：液相色谱串联质谱联用仪 。




	需求一览表（标项三）

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置

	1
	超纯水机
	1台
	一、主机技术参数
1.1、进水条件：以自来水作为进水水源，进水硬度高的地区，
进水压力0.1-0.4MPa 
1.2、产水水质：RO水电导率≤进水电导率x2%、有机物去除率>99%，当分子量>200道尔顿时、颗粒和微生物去除率>99%、去离子产水≥15MΩ.cm@25℃、产水速度≥60L/H。
1.3、主机采用多级独立过滤系统（三级预处理组件、反渗透膜组件、离子交换组件、双波长紫外灯、终端除菌）制作出实验室一级水、内置20升钢制压力水箱（储存RO水），避免纯水与空气接触带来的污染 、配有约7英寸触摸屏控制系统、主机外壳材质选用ABS阻燃工程塑料、双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件，有效杀菌降低TOC
二、末端主机技术参数
2.1、进水条件：反渗透水、纯化水、蒸馏水或去离子水 
2.2、产水水质：电阻率18.2MΩ.cm@25℃、重金属离子＜0.01ppb、细菌＜0.01cfu/ml、颗粒物（＞0.22μm）＜1/ml、总有机碳(TOC)≤2ppb、热原(内毒素)<0.001Eu/ml、核糖核酸酶（RNases)<1pg/ml、脱氧核糖核酸酶（DNases)<5pg/ml。
2.3、具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择、取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量、定量取水功能，从10ml-999999ml任意设定、定质取水功能，从1-18.25 MΩ.cm任意设定、高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.02cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性，具有超纯水全管路加消毒药片消毒功能，可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污。
2.4、配置带有8英寸触摸屏带TOC显示的远程取水臂，自带循环管路，实现超纯水持续循环，保持最高级别水质，取水臂支架，可自由上下移动，具备定量取水功能，可实时显示超纯水电阻率、水温、流速和取水量信息
2.5、采用特殊的EDI技术及模块，无需添加软化剂、化学再生或更换DI柱即可稳定获得5MΩ.cm(25℃)以上，典型值15MΩ.cm(25℃)以上，TOC<30ppb的Ⅱ级纯水，可降低运行成本和减少废水排放
2.6、系统配备同品牌60升储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料，水箱需采用锥形底设计，桶体桶底部安装有排水阀，可排空水箱储水，水箱需标配复合空气滤器，可吸附CO2和有机物，水箱需具有独立的LCD显示功能，采用压力传感器进行液位测量，水箱液面等信息均可通过水箱LCD显示屏同步显示，水箱内表面光洁度Ra≤0.6um，达到无菌水箱标准、供货时随机提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标；
▲2.7、管道材料耐液体化学试剂性能测试无可见变化，供货时须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标；
▲2.8、仪器柜带进水排水水池一张：规格≥1450*745*850MM，全钢1.0MM厚镀锌钢板表面内胆采用防酸碱、防腐蚀不与硫酸盐酸反应喷涂技术，门板为密封结构、层板可随意自由调节高度，绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、高温650度以上烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃℃，24h}、表面经刀或金属利器剐蹭后倒入98%强酸或者饱和氢氧化钠浸泡30天无腐蚀反应，供货时须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标；
三.配置清单
1.超纯水系统1台
2.痕量元素型终端超纯水机1台
3.预处理纯化柱1根
4.颗粒活性炭纯化柱1根
5.活性炭棒纯化柱1根
6.RO反渗透膜1根
7.超纯化柱1组
8.(185&254nm)双波长紫外灯组件1组
9.超滤组件1组
10.精密纯化柱1个
11.双连体超痕量纯化柱1组
12.EDI模块一组
13.60升PE液位水箱1套
14.0.2μm终端过滤器2个
15.超纯水远程取水臂1个
16.仪器柜带进水排水水池一张
附件包、说明书等辅助工具1套

	2
	高效液相色谱仪
	1台
	1.操作环境
1.1工作电压：220V ±10%，单相
1.2工作温度：4-35℃
1.3相对湿度：小于80%
2.系统控制器 
2.1可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：3个
2.2最多可连接单元：8(含溶剂输送单元)
2.3操作温度范围：4~35℃
2.4电源：由输液单元提供
2.5工作站：工作站控制；
3.输液泵
3.1泵型：必须为微体积并联双柱塞泵，不接受串联方式
3.2物理双泵头 ：无需脉冲阻尼器，减少系统体积，如果是阻尼器设计则视为不满足
▲3.3流速范围：0.0001-8.0000mL/min，流速范围0.0001精确到小数点后4位（投标文件提供软件操作界面截图）
3.4耐压：44Mpa 
3.5流速精确度：≤0.062％RSD 
3.6混合器控温 ：可实现流动相快速、稳定混合
3.7梯度型：高压梯度(2种或3种溶剂)； 
3.8浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进)
3.9自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气，快速恢复至正常分析状态。
3.10智能流量控制功能，使流速逐步上升至目标流速防止瞬间高压损害色谱柱。
3.11 pH范围：1–14
4.脱气机
4.1流路数目：5路
4.2脱气流路体积：400µL/每流路 
5.可升级流动相精灵 
▲5.1流动相精灵：自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测余量并可推送提醒信息至智能终端
5.2可监测流动相数量：≥2
6.自动进样器
6.1线性：≥0.9999%
6.2耐压：44 Mpa 
6.3进样周期：≦6.7秒 
6.4进样速度：4秒 
6.5样品数量 ：160位(1.5mL/2mL样品瓶)
6.6样品数量扩展：最多可扩展至16000个 样品
6.7交叉污染 ： ≤0.0005%
6.8针外润洗和进样口冲洗：标配
6.9针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液
6.10针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液 
6.11 双进样模式 ：可扩展为支持两条独立流路同时分析
▲6.12支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、共进样功能、自动衍生等
6.13智能化样品冷却机制 ，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并放置冷凝的发生。
7.柱温箱
▲7.1温度控制型：为保证温度均一性，必须为强制空气循环控温，不接受半导体控温。
7.2温度控制范围：室温-10℃~95 ℃
7.3双重漏液传感器 ：含气体和液体双重传感器
7.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根 ；
7.5内置混合器：支持 
8.高灵敏度荧光检测器 
8.1光源：氙灯
8.2波长范围： 200~900 nm 
8.3光谱带宽：20nm
8.4波长准确度：±2nm
8.5波长精度：±0.2nm
▲8.6S/N：水的拉曼峰≥S/N2000，暗背景下≥S/N10000 
8.7检测池：体积12μL，最大耐压2Mpa
▲8.8池温控制范围：室温-10℃~40℃，1℃步进
9.二极管阵列检测器
▲9.1 光源：氘灯和钨灯双光源（投标文件提供软件界面截图证明）
9.2 二极管数量：1024
9.3 波长范围：190~750nm
9.4 漂移：≤0.4×10-3AU/h
9.5 噪音：≤4.5×10-6AU
9.6 线性：≥2.4AU
9.7 温度系数：≤0.3×10-3AU/℃
9.8 标准池：光程：10mm、池体积：12μL，从进口管前端到流通池中央的体积≥45uL
▲9.9控温单元：光源，光路系统，流通池，流通池温控：19~50℃、1℃步进（投标文件提供软件操作界面截图）
9.10 UV截止功能 内置UV截止滤光片(开/关可选)
9.11可实现共流出化合物的基线分离； 
9.12 具有智能动态范围扩展功能；
9.13流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告
10.色谱工作站
10.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能；
10.2具备接入网络化数据管理软件控制同品牌色谱、光谱、质谱，提高仪器网络化管理的便捷及实验室数据的合规（投标文件提供软件截图证明）
11应用要求：
11.1.参考GB5009.236-2023食品中维生素D的测定，样品完成制备和皂化步骤后定容过滤取样，样品直接采用在线固相萃取-二维液相色谱法分析，一次进样同时分析维生素A、D2、D3和维生素E的5种同分异构体
11.2.采用二极管阵列检测器的分析，利用标配软件具备的一键智能提取杂质或共洗脱峰色谱图和光谱图的解析功能，实现重叠峰的准确定量与定性
12.配置清单
12.1高精度输液泵   一套
12.2低压梯度   一套
12.3五通道脱气机   一套
12.4制冷自动进样器   一套
12.5制冷柱温箱   一套
12.6高灵敏度荧光检测器   一套
12.7二极管阵列检测器   一套
12.8色谱工作站  一套
12.9 系统控制器   一套
12.10消耗品包（包含： 接头、配管、2mL样品瓶500个、1L流动相瓶5个）   一套
12.11色谱柱1根
12.12 控制主机及配套输出设备1套
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	高效液相色谱仪
	1台
	1.输液泵单元
1.1 四元梯度泵，内置真空脱气机，标配在线柱塞清洗，串联双柱塞往复泵
▲1.2  标配5通道在线脱气机，其中1通道对洗针液实现在线脱气
▲1.3最大耐压≥ 70MPa (10000 PSI)
1.4流速范围：0.001 -10.000 mL/min（增量0.001mL/min)
1.5流量精度：≤0.06% RSD
1.6流量准确度：±0.5%
▲1.7压力脉动抑制技术，压力脉动：≤1% (@1mL/min,水,背压>10Mpa)
1.8梯度准确度：±0.5%
1.9梯度重复性：≤0.2% SD
▲1.10 可设置智能延迟体积缩减模式
2. 二极管阵列检测器
▲2.1波长范围: 190-800 nm，可编程波长时间程序
2.2光源: 氘灯、钨灯（标准配置），侧面氘灯定位系统，可方便快速更换氘灯。
2.3光谱带宽: 6 nm
2.4波长准确度: ±1 nm
2.5噪声: ±0.35×10-5 AU
2.6漂移: 1×10-4  AU/Hr
2.7波长精度: 0.1 nm
2.8 二极管阵列：1024像素
2.9线性范围: >2.0AU (ASTM)
▲2.10最大采样率: 100Hz
▲2.11同时采集通道数量：不低于8通道，全光谱扫描
2.12最小检测浓度: 1×10-8 g/mL
3.自动进样器
3.1 进样范围：0.1-100 μL
3.2 温度控制：在 4-40 ℃ 的范围内进行样品冷却和加热
▲3.3控制功能：具备自动洗针程序，柱前自动衍生功能，柱前样品自动稀释，自动混合等控制功能
3.4 进样重复性：≤0.25% RSD
▲3.5 可实现多溶剂洗针和自动反冲进样口功能
3.6交叉污染<0.0025% 
▲3.7 标配智能进样同步功能，可设置重叠进样模式
4. 柱温箱 
▲4.1控温范围: 4℃-90℃，具备升温/降温功能
4.2温度准确度: ±0.5 ℃
4.3温度稳定性: ±0.05 ℃
4.4 控温类型：帕尔贴控温
4.5柱容量：同时容纳不少于3根 300mm色谱柱或≥100mm柱长色谱柱8根
4.6自动切换阀：可选配柱切换阀，实现色谱柱切换
4.7 标配高灵敏度漏液传感器
5. 色谱工作站
5.1法规适用性: 符合FDA 21 CFR Part11/GMP/GLP规范，数据库版，有效保证数据安全，自动备份，电子签名，审计追踪，用户多级权限管理
5.2 用户管理: 强大的完善用户管理功能，可设置访问权限方便管理，满足各种场合对不同登入者对设备访问权限的控制
5.3易用性: 图形化的监控界面，可随时掌握设备状态，简单易用
5.4数据处理: 强大的数据处理功能，提供多种积分功能和计算方法
▲5.5丰富功能:自动峰宽，自动阈值算法，自适应采集数据，自动调节算法达到最佳积分效果，并可实现手动分割峰功能
5.6报告：内置多种报告格式，用户也可编辑个性化的报告模板
5.7 早期维护预警功能：记录主要耗材累计时间和更换次数，提醒定期维护更换
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	高效液相色谱仪
	1台
	1.泵系统
1.1 溶剂数：四元
1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，自动脉冲抑制，无需阻尼器。
1.3 脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制
▲1.4 梯度模式：高频混合模式HFM，无混合器条件下的可实现优越梯度重现性
1.5 最大输液压力：62MPa 
1.6 流速范围：0.001-10.000ml/min，增量0.001ml/min
1.7 系统延迟体积：700μL，并不随反压变化。
1.8 流速精密度：≦ 0.05%RSD
1.9 流量准确度：±0.5%
1.10 梯度准确度：±0.5%，与背压无关
1.11 在线脱气机：5个独立通道，（A、B、C、D、AS1）
1.12 柱塞清洗：自动清洗
1.13 压力补偿：自动连续补偿
▲1.14进、出口阀串联阀芯设计
1.15 漏液报警
1.16 超压保护
▲1.18 三级溶剂过滤
2.自动进样器
2.1 进样方式：直接进样（FTN）方式
2.2 样品数：120个（标准样品瓶），扩展样品数：192（96 孔微孔板×2）
2.3 标准进样体积：0.1－100μL，可扩展至1mL
2.4进样准确度：±1%
2.5 进样重复性：<0.25% RSD
▲2.6 样品残留量：≦ 0.003%
▲2.7 样品室温度范围：1°C（室温-24℃）-45°C
▲2.8 温度控制方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环
2.9 漏液报警
2.10 样品盘检测功能
2.11样品瓶检测功能
3.柱温箱
▲3.1 控温方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环
▲3.2 带有流动相预加热功能
3.3 温度设定范围：1- 90℃
3.4 温度准确度：±1℃
3.5 色谱柱容量：30cm×3根
▲3.6 可扩展功能：可增加两个切换阀来满足用户的扩展使用需求
3.7 漏液报警
3.8 过热保护功能
4.检测器
4.1 二极管阵列检测器：
4.1.1 二极管数：1024位
4.1.2 光源：D2灯，W灯，Hg灯
4.1.3 波长范围：190～900nm
4.1.4 波长准确度：±1nm
▲4.1.5 狭缝宽度：1nm，2nm，4nm 软件可调
4.1.6 噪音：＜0.5×10-5AU
4.1.7 漂移：＜0.4×10-3AU/hr 
▲4.1.8 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验
▲4.1.9 最大采样频率：160Hz
4.1.10 流通池：石英、SUS、氟树脂
4.1.11 流通池耐压：1.0 MPa
▲4.1.13 光谱参比背景拟合：多通道独立模式，参比波长按通道定义（提供软件截图）
▲4.1.14 整体一次成型光学室
5.数据管理系统
▲5.1 提供国内自研、原厂源代码的数据管理系统，同时可配置网络版，双数据库，原始数据存储在数据库中（投标文件需要提供截图证明文件）
5.2 数据管理系统为中文版，包括操作界面、数据分析、在线帮助等
5.3 所有数据均存储在数据库中，包括原始数据、分析方法、分析报告、审计追踪记录等
5.4 具备数据安全性设计，具有电子记录、电子签名等功能，包括审计追踪、权限分配等
5.5 多种数据备份还原方式可选，包括冷备份、热备份、增量备份、定时备份等
▲5.6 批处理方法可在不同项目之间执行（投标文件需要提供截图证明文件）
项目之间的数据比较（投标文件需要提供截图证明文件）
5.7 积分功能全面，可设定最小面积、最小高度、峰谷到峰谷、强迫垂线、按时间需求积分等（投标文件需要提供截图证明文件）
5.8仪器配置：四元梯度泵系统1套，控温自动进样器1套，加热/冷却柱温箱1套，二极管阵列检测器（DAD）1套，组织器1套、色谱柱3只，合规色谱工作站1套，控制主机及配套输出设备1套，  
5.9 质保期：3年
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	高效液相色谱仪
	1台
	1.工作条件
1.1环境温度：5℃-35℃，环境温度波动不大于2℃/小时 
1.2相对湿度：20%-80%，无冷凝
2.参数说明
2.1系统设计：
2.1.1系统采用模块化设计，各模块可以自由搭配，便于应用范围的拓宽及后期维护成本的降低
▲2.1.2连续耐用性 ：连续进样500针，目标物茶碱（50 μg/mL，10 μL）的保留时间RSD≤0.5%，峰面积RSD≤0.5% （配置是二元泵+UVD时使用）
▲2.1.3长期耐用性：每个工作日重复 7次进样，连续测试三个月，目标物萘（1.0×10-4 g/mL，10 μL）保留时间RSD≤0.5%，峰面积RSD≤1.0%（配置是二元泵+UVD时使用）
2.1.4实际样品测试：
中药领域：人参样品测试中，人参皂苷Rg1、Re和Rb1的理论塔板数>60000，分离度>2.0；3种皂苷的仪器检出限<0.02 μg/mL，仪器定量限<0.04 μg/mL；重复性测试中，3种皂苷保留时间的RSD<0.2%，峰面积的RSD<1.0%。（参照《中国药典2020年版》西洋参）
化药领域：阿奇霉素样品测试中，理论塔板数>12000；仪器检出限<1.5 μg/mL，仪器定量限<4.5 μg/mL；重复性测试中，保留时间的RSD<0.2%，峰面积的RSD<0.5%。（参照《中国药典2020年版》阿奇霉素）
2.2四元低压梯度泵
2.2.1泵体型：往复式串联双柱塞泵（悬挂式浮动柱塞设计） 
2.2.2流量范围：0.001-10.000 mL/min，设置步长0.001 mL/min
2.2.3流量设定值误差：±0.5% 
2.2.4流量稳定性：RSD≤0.06% 
2.2.5梯度误差：±1%  
2.2.6梯度重复性：≤0.15%SD （固定通道下，梯度百分比的标准偏差）
2.2.7通道一致性：≤0.5%SD（不同通道下，梯度百分比的标准偏差）
2.2.8最大耐压：60 MPa 
2.2.9压力脉动：≤0.05 MPa或≤设定的1%（取较大值），纯水0-62 MPa 
2.2.10脱气单元：最多5通道
2.2.11自动在线清洗功能（标配）
▲2.2.12内置四通道独立式设计比例阀（各通道运行状态实时监控并独立维护）、真空脱气机、seal wash系统；(投标文件提供实物照片)    
2.2.13混合器：多路径乱序涡旋混合设计     
2.2.14安全防护：漏液检测、压力上下限保护
▲2.2.15排空功能：支持软件及仪器面板物理按键排空(投标文件提供实物照片)    
2.2.16具有智能延迟体积功能，确保方法在新系统上的运行效果与原系统一致
2.3自动进样器（控温版）
2.3.1进样方式：吸入式进样方式，支持常规进样、低损耗进样（样品损耗量＜20 uL）、携带进样（样品无损耗）、满环携带进样
2.3.2样品位数：108位（2×54位1.5 mL样品瓶） ，可选配192位（2×96孔板）
2.3.3进样体积：0 μL-100 μL（标配100 μL定量环）
2.3.4进样重复性：常规进样：RSD≤0.5%（5 μL、10 μL），RSD≤1%（2 μL）；携带进样：RSD≤1.0%（5 μL）；常规低损耗进样：RSD≤0.5%（10 μL） 
2.3.5进样线性：线性相关系数r≥0.999
2.3.6两次分析间的进样时间：低至5 s（启用重叠进样时）
2.3.7样品交叉污染/样品残留：＜0.003% （一次洗针）
▲2.3.8样品室控温范围： 4℃-45℃（同时具备除湿功能）
2.3.9安全防护：漏液检测、空瓶检测
2.4立式柱温箱
2.4.1温度控制范围：4℃-90℃ 
2.4.2温度设定值误差：±0.5℃ 
2.4.3温度稳定性：±0.05℃ 
2.4.4控温原理：半导体控温结合强制空气对流模式或静止空气模式 
2.4.5升温速率：10 min从25℃升温至40℃
2.4.6降温速率：10 min从50℃降温至20℃
2.4.7安全措施：a. 软件及硬件的过温保护；b. 有机气体和热敏电阻双重漏液传感器
2.4.8切换阀：最多支持两个
2.4.9色谱柱识别器：最多支持4个，色谱柱信息存储芯片
2.4.10可安装色谱柱数量：4根300 mm、8根100 mm
2.5紫外-可见光检测器 
▲2.5.1光源：透射式氘灯和钨灯 
2.5.2波长范围：190-900 nm 
2.5.3最高采样率：100 Hz 
2.5.4光谱带宽：8 nm 
2.5.5波长准确度：±1 nm 
2.5.6波长精度：±0.1 nm 
2.5.7噪声：≤5×10-6 AU（空池，254 nm波长，1 Hz采样率，2 s时间常数，ASTM） 
2.5.8漂移：≤1×10-4 AU/h 
2.5.9线性范围：0.0001-2.5 AU 
2.5.10流通池光程：10 mm 
2.5.11流通池体积：12 μL 
2.5.12流通池耐压：10 MPa 
2.5.13波长校正：内置汞灯
2.5.14安全防护：漏液检测，光源室过温保护
2.5.15具备波长时间程序
2.5.16具备停泵扫描功能 
2.6荧光检测器
2.6.1光源：氙灯150 W 
2.6.2波长范围：激发波长：0 nm，200-850 nm；发射波长：0 nm，250-900 nm（731 nm以上波长要求更换光电倍增管）
2.6.3光谱带宽：激发段：15 nm 发射端：15 nm、30 nm（可变狭缝） 
2.6.4波长准确度：±3 nm 
2.6.5波长重复性：±0.5 nm 
2.6.6信噪比：发射端光谱带宽设定为15 nm时，水拉曼峰的S／N比为900以上（基线法），水拉曼峰的S／N比为675以上（切线法）；发射端光谱带宽设定为30 nm时，水拉曼峰的S／N比为4000以上（BG噪音法），波长：350 nm、时间常数：2.0秒 
2.6.7流通池体积：12 μL 
2.6.8流通池最大耐压： 1.0 MPa 
2.6.9时间常数：7档可设置（0.05、0.1、0.5、1、2、4、8） 
2.6.10自动校零范围：0 - 1000 FLU 
2.6.11GLP支持功能：光源时间及更换记录 
2.6.12波长时间程序：程序数：9 设置时间：最多为600分钟，增量为0.1分钟 编程参数：测量波长（Ex和Em），基线处理，PMT增益
2.7原厂标准版色谱工作站
2.7.1数据安全性：工作站采用数据库管理 
2.7.2备份还原：支持按项目、按时间备份，防止数据丢失 
2.7.3权限管理：拥有多级用户权限管理
2.7.4审计跟踪：详细记录操作者、修改时间、修改原因、修改内容、仪器的运行过程、仪器的报警等信息
2.7.5历史记录：对方法、序列、谱图、校准、报告的每一次修改都会生成新的版本记录，不会覆盖旧的版本记录，历史记录可查询
2.7.6数据处理：提供25种以上的积分事件和3种定量计算方法，并支持噪声和漂移的计算，可区分自动积分和手动积分，支持建立校准曲线，自动计算样品含量 
▲2.7.7背景谱图功能：可设置最多五张背景谱图，谱图的颜色和粗细可调，方便识别。（投标文件提供软件截图） 
2.7.8一测多评功能：自动计算各物质相对保留时间
2.7.9报告编辑：内置多种模板，可输出定制化报告
2.7.10系统适应性计算：支持多个国家药典系统适应性计算（Ch.P、USP、EP、JP）
2.7.11界面设计：谱图文件支持通道筛选功能，多波长检测条件下可通过该功能筛选任意波长所有谱图。（投标文件提供软件截图） 
▲2.7.12内置完整中国药典、中国兽药典方法库（超过200种方法），可直接检索，并调取使用。（投标文件提供软件截图）
3.产品清单
3.1四元泵 1台
3.2自动进样器 1套 
3.3柱温箱1套
3.4紫外检测器 1套
3.5荧光检测器 1套 
3.6色谱工作站及输出设备 1套
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	超高效液相色谱仪
	1台
	1.操作环境
1.1工作电压：220V ±10%，单相
1.2工作温度：4-35℃
1.3相对湿度：小于80%
2.系统控制器 
2.1可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：3个
2.2最多可连接单元：8(含溶剂输送单元)
2.3操作温度范围：4~35℃
2.4电源：由输液单元提供
2.5工作站：工作站控制；
3.输液泵
▲3.1泵型：必须为微体积并联双柱塞泵，不接受串联方式
▲3.2物理双泵头 ：无需脉冲阻尼器，减少系统体积，如果是阻尼器设计则视为不满足
▲3.3流速范围：0.0001-8.0000mL/min，流速范围0.0001精确到小数点后4位（投标文件提供软件操作界面截图）
3.4耐压：105Mpa 
3.5流速精确度：≤0.062％RSD 
3.6混合器控温 ：可实现流动相快速、稳定混合
3.7梯度型：高压梯度(2种或3种溶剂)； 
3.8浓度梯度范围：0~100%(0.1%步进)
3.9自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行排气，快速恢复至正常分析状态。
3.10智能流量控制功能，使流速逐步上升至目标流速防止瞬间高压损害色谱柱。
3.11 pH范围：1–14
4.脱气机
4.1流路数目：5路
4.2脱气流路体积：400µL/每流路 
5.可升级流动相精灵 
5.1流动相精灵：自动计算批处理分析所需流动相总量，实时监测余量并可推送提醒信息至智能终端
5.2可监测流动相数量：≥2
6.自动进样器
6.1线性：≥0.9999%
6.2耐压：105Mpa 
6.3进样周期：≦6.7秒 
6.4进样速度：4秒 
6.5样品数量：160位(1.5mL/2mL样品瓶)
6.6样品数量扩展：最多可扩展至16000个 样品
6.7交叉污染： ≤0.0005%
6.8针外润洗和进样口冲洗：标配
6.9针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液
6.10针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液 
6.11 双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析
▲6.12支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、共进样功能、自动衍生等
6.13智能化样品冷却机制 ，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并防止冷凝的发生。
7.柱温箱
▲7.1温度控制型：为保证温度均一性，必须为强制空气循环控温，不接受半导体控温。
7.2温度控制范围：室温-10℃~95 ℃
7.3双重漏液传感器 ：含气体和液体双重传感器
7.4色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根 ；
7.5内置混合器：支持 
8.二极管阵列检测器
▲8.1 光源：氘灯和钨灯双光源，投标文件提供软件界面截图证明
8.2 二极管数量：1024
8.3 波长范围：190~750nm
8.4 漂移：≤0.4×10-3AU/h
8.5 噪音：≤4.5×10-6AU
8.6 线性：≥2.4AU
8.7 温度系数：≤0.3×10-3AU/℃
8.8 标准池：光程：10mm、池体积：12μL，从进口管前端到流通池中央的体积≥45uL
▲8.9控温单元：光源，光路系统，流通池，流通池温控：19~50℃、1℃步进（投标文件提供软件操作界面截图）
8.10 UV截止功能 内置UV截止滤光片(开/关可选)
8.11实现共流出化合物的基线分离； 
8.12 具有智能动态范围扩展功能
8.13流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告
9.色谱工作站
9.1可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。制作简单，在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能；
9.2具备接入网络化数据管理软件控制同品牌色谱、光谱、质谱，提高仪器网络化管理的便捷及实验室数据的合规（投标文件提供软件截图证明）
10应用要求：
10.1.参考GB5009.236-2023食品中维生素D的测定，样品完成制备和皂化步骤后定容过滤取样，样品直接采用在线固相萃取-二维液相色谱法分析，一次进样同时分析维生素A、D2、D3和维生素E的5种同分异构体
10.2.采用二极管阵列检测器的分析，利用标配软件具备的一键智能提取杂质或共洗脱峰色谱图和光谱图的解析功能，实现重叠峰的准确定量与定性
11.配置清单
11.1高精度输液泵   一套
11.2低压梯度   一套
11.3五通道脱气机   一套
11.4制冷自动进样器   一套
11.5制冷柱温箱   一套
11.6二极管阵列检测器   一套
11.7色谱工作站  一套
11.8 系统控制器   一套
11.9消耗品包（包含： 接头、配管、2mL样品瓶500个、1L流动相瓶5个）   一套
11.10色谱柱1根
11.11控制主机及配套输出设备1套
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	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1台
	1.技术要求
1.1 进样系统：
1.1.1 高效同心雾化器或平行通道雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐盐特性，可选有机进样器、高盐雾化器、氢氟酸雾化器。
1.1.2  雾化室类型可选常规雾化室、耐高盐雾化室、耐氢氟酸雾化室、有机雾化室等；
1.1.3 分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接。
1.1.4 气路部分均采用高精度的质量流量计控制，其中等离子体气流量控制精度≤1L/min，辅助气流量控制精度≤0.01L/min，雾化器流量控制精度≤0.01L/min
▲1.1.5 进样系统：手动/自动进样器；不低于200孔位自动进样器，满足大批量进样需求，样品管体积≥15mL，XYZ三轴进样系统
1.1.6进样方式可选无机液体进样、有机液化进样、氢化物发生进样等
1.2 检测器
▲1.2.1 检测单元：≥100万像素CCD固态检测器，一次曝光，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，全谱段响应，且具有防溢出功能设计； 
▲1.2.2 采用高效半导体进行检测器恒温，恒温温度不低于-15℃；（投标文件须响应具体的温度数值，恒温温度提供软件截图）
1.2.3 高紫外量子化效率，无镀膜，量子化效率不低于75%，具有极宽的动态范围和极快的信号处理速度
1.3光学系统：.稳定高效的中阶梯光栅光学系统
▲1.3.1 恒温温度≤36℃，精密度±0.1℃，驱氩气； (投标文件须响应具体的数值，恒温温度提供软件截图）
1.3.2 中阶梯光栅石英棱镜二维分光系统，不接受CaF2棱镜系统，中阶梯光栅刻线密度≥80条/毫米；
▲1.3.3 焦距:≤400mm；
▲1.3.4 波长范围：165-870nm，全波长覆盖；可测Al 167.079nm，Cs894.347nm谱线。（投标文件提供Al 167.079nm，Cs894.347nm谱线的测量截图）
▲1.3.5 波长校正: 每次点火，仅用C、N、Ar谱线，自动进行光谱位置校正无须波长校正溶液；
▲1.3.6 利用无干扰的氖的特征谱线，对光谱的细微偏移进行实时校正，确保长期稳定性；
1.3.7吹扫型光室：对189nm以下波长测定，选择氩气进行光路吹扫； 
1.3.8光学分辨率（FWHM）：≤7pm @200 nm；
1.4等离子体：
▲1.4.1 自激式全固态射频电源，可调范围不小于550-1600W，连续1W可调；
1.4.2 垂直炬管，轴向、径向双向观测；具备轴向衰减，径向衰减功能；
▲1.4.3 提供≤600W超低功率待机；（投标文件须响应具体的数值，提供设置界面截图）
1.4.4 RF源频率40.68MHz或者27.12MHz；功率稳定性: ≤0.1%，频率稳定性：≤0.01%
1.4.5 尾焰去除方式：空气切割或者冷锥去尾焰，如使用空气切割需配置空气压缩机；
1.5 软件要求：
1.5.1 图形化操作界面，软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。
1.5.2 具有全谱采集功能，软件上可直接获取完整全谱图。
1.5.3 具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。
1.5.4 具有可视化炬焰观测模块。
▲1.5.5 可集成同品牌超级微波消解仪，自动化分析仪器平台实现消解到测试的全流程自动分析。
▲1.5.6 可用于金属或岩石或地矿等的钙，镁元素的测定，且经过标准物质验证，准确度小于2%。
1.6性能要求：
1.6.1 分析速度：约每分钟200条谱线；
1.6.2 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.999）；
▲1.6.3 精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；
▲1.6.4 稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，4小时的长时间稳定性RSD≤1%；
1.6.5 检出限：(单位ug/L，按JJG768-2005规定的元素)         
Zn213.8检出限0.5、Ni221.6检出限1、Mn257.6检出限0.5、Cr283.5检出限1、Cu324.7检出限1、Ba455.4检出限0.3。
2. 配置要求
2.1电感耦合等离子体发射光谱仪主机 1台
2.2 波长范围至870nm的光学系统1套
2.3 全自动氖或汞灯波长校正装置1套
2.4 石英进样系统1套（含石英旋流雾化室，石英同心雾化器，石英炬管，雾化室连接管，中心管）
2.5 耐高盐雾化器  1套
2.6 ICP专用操作软件
2.7安装附件包（含水路气路连接管1套，耐高温排风管1个，用户手册1份）
2.8 ≥200位自动进样器，含15mL样品管
2.9冷却循环水系统，制冷量1490W，温度范围5-35℃。
2.10控制主机一套，含操作系统
2.11投标人应对该设备的安装调试与电路连接改造以及持续使用提供保障服务
2.12 额外耗材1套（带扩口进样泵管12根，带扩口排废泵管12根，石墨垫片2片）
3. 服务要求
3.1提供仪器的详细操作说明书。
3.2现场免费安装、调试、培训，维修响应时间一般情况≤24小时，到现场时间小于72小时；为用户提供培训（2人次，不少于4天）。 
3.3仪器安装调试合格后制造商提供保修期一年，制造商终生提供维修服务和技术支持。
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	全自动凯氏定氮仪
	1台
	一、工作条件：
1.电源：220 VAC ±10% 50Hz；
2.温度：操作环境10-35˚C；
3.冷凝水压：0.02MPa-1MPa；
4.冷凝水温度：≤20℃；
二、功能参数
1.仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、进样系统；
2.主机基础要求：蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式；
2.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；
2.2 检测范围：0.1-240mgN；
2.3 回收率≥99.5%（1-240mgN）；
2.4 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；
▲2.5 滴定精度：0.2μL/步,0.4μL/步,1.0 μL/步三档可选；
2.6 测定样品重量：固体≤5g   液体≤20ml；
2.7 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印；
2.8  10寸彩色触摸显示系统，使用安卓操作系统；
▲2.9 采用三级用户名加密码形式登录，并可对密码进行老化设置，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实安全；
▲2.10 云服务功能,能够通过LAN或者WIFI连接网络，将实验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地；
2.11 批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率；
2.12 机身可存储80万及以上条数据，满足各类规范中关于文件、记录保存时限的要求；
2.13 测试结果具备两种报告格式，标题可编辑，满足不同客户需求；
2.14 机器具有PDF和XML两种输出方式；
2.15 接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI；
2.16 可以对接LIMS实验室信息管理系统，数据统一管理，方便快捷。
2.17 可以增配对接自动进样器，测试过程无人值守，节省人力成本。
2.18 结果高低限报警功能，及时提示实验人员结果异常，避免批次结果受损；
蒸馏系统
▲3.1 蒸汽流量30-100%可调；
3.2 蒸馏模式：双蒸馏模式可选；
3.3 蒸馏时间：0—6000S 连续可调；
▲3.4 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护； 
3.5 仪器实时监测馏出液温度，并可根据温度自动调节冷凝水流量，在保证冷凝效果的同时降低冷凝水的消耗；
3.6 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；
3.7 接收杯上盖可随时拆卸，无需借助工具，便于清洗接收杯等部件；
滴定系统
▲4.1 仪器采用正压式进液，可有效避免滴定过程气泡产生，滴定酸桶内置在主机箱体内，配备滴定酸液位监测系统，保证实验正常进行；
4.2 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性；
4.3采用柱塞泵式滴定系统，配合进口标准25mL滴定管,也可根据需要选配5mL及10mL滴定管，保证实验的准确性；
4.4 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性；
4.5 滴定颜色设置和微调功能，共三种颜色判定，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要；
4.6采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证馏出液的温度不超温，保证测试结果的准确性；
进样系统
▲5.1进样器容量≥24支300ml消化管；
5.2批次处理：与凯氏定氮仪配合，一次可连续进行24个实验，实现真正无人值守工作。
5.3进样方式采用转盘式进样，转盘速度：≥0.04r/s；
5.4消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s；
5.5进样器内置溶液桶容积：4个15L溶液桶；
5.6消化管上升位置由双传感器共同控制，保证消化管位置的准确性；
5.7电源：24VDC，可直接与凯氏定氮仪连接，无需其他外界电源；
5.8额定功率：40W；
5.9接口：CAN；
6.石墨消解仪功能参数
6.1 消化能力： ≥20个样品；
6.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；
6.3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术；
6.4 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）；
6.5 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；
6.6 显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏；
6.7 隔热方式：陶瓷及风道隔热；
6.8 控温精度：±1℃；
6.9 消化管容量：300ml（满容量水，20℃）
6.10 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀；
6.11 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；
6.12具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；
6.13 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器；
6.14石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。
7、排废系统
7.1 PFA密封盖废气收集罩，防腐耐温；
7.2 自来水真空泵，保证足够负压；
7.3 具备滴盘设计，防止消解结束酸液滴落污损实验台。
8、仪器配置
8.1 全自动凯氏定氮仪主机1台；
8.2 定氮操作系统软件1套；
8.3 20孔石墨消解仪1台；
8.4 24位自动进样器1套；
8.5 300ML消化管40支；
8.6 消化管架2个；
8.7 消解排废系统1套；
8.8 密封消化管20根；
8.9 催化剂片1箱。
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	盐雾试验箱
	1台
	1.试验室尺寸：约60*45*40cm
2.外箱尺寸：约107*60*118cm
3.设备材质：ＰＶＣ板材
4.试验室温度：NSS ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃
5.饱和压力桶温度：NSS ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃
6.试验室容积：108L
7.压水箱容积：15L
8.压缩空气压力：1.00±0.1kgf/cm2
9.试验室湿度：85%RH以上
10.喷雾方式：连续式喷雾/间隙式喷雾
11.喷雾量：1.0~2.0ml/80cm2/h
12.电源：AC 1φ200V 10A
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	电池充放电测试系统
	1套
	1.电源电压：0~48V，精度±(0.1%+0.025%FS)
2.电源电流：0~10A，精度±(0.1%+0.08%FS)
3.负载电压：48V
4.负载电流：10A
5.功率：240W
6.分辨率：电压 1mV；电流 1mA
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	电池充放电测试系统
	1套
	1.充放电电压范围：20-120V.
2.充放电电流范围：3-200A；
3.电压精度范围：±0.5%；
4.电流精度范围：±0.5%.
5.软件要求分析和控制分开，具备自动数据保存，数据库及通信方式定制，上位机具备二次升级。软件锁相控制技术，有源整流、逆变总发射谐波THDI≤5%。设备高效率实现电能回馈电网。
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	电池充放电测试系统
	1套
	1.充放电电压范围：20-120V.
2.充放电电流范围：2-150A；
3.电压精度范围：±0.5%；
4.电流精度范围：±0.5%；
5.软件要求分析和控制分开，具备自动数据保存。数据库及通信方式定制，上位机具备二次升级。软件锁相控制技术，有源整流、逆变总发射谐波THDI≤5%。设备高效率实现电能回馈电网。
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	光电直读光谱仪（火花直读光谱仪）
	1台
	1.火花直读光谱仪 
1.1 技术要求 
1.1.1 设备技术性能必须符合本供货要求的技术指标及要求，供货品目必须按照配置清单提供。 
1.1.2 该设备主要用于金属材料化学成分定量分析。 
1.1.3 供货时必须提供设备出厂合格证以及主要外购附件、配件合格证。 
1.2 设备要求和主要技术参数
1.2.1 设备主机要求 
1.2.1.1 该设备需符合：
GB/T 4336-2016 《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》
GB/T 11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定火花放电原 子发射光谱法（常规法）》
1.2.1.2 检测基体要求：铁基，铜基，锌基，镍基，铅基，钛基。
▲1.2.1.3提供丝状小样品夹具，可分析0.8mm以上规则丝状小样品，丝状小样品夹具须采用密封盖，弹簧，样品架套，样品架分体结构设计，样品适用性广，易用性高。
▲1.2.1.4 充氩型、单个光室。
光学系统须采用充氩方式而非抽真空方式，采用阀岛设计方式的集成气路，实现充氩流程的自动化与精确控制，须具有长流程和短流程两种充氩方式，满足各种场景下使用需求。光室为单个光室，采用直射式采光，不使用光导纤维采光导光，降低后期故障率。 
▲1.2.1.5 仪器须内置微型氩气净化器，避免因氩气问题污染光学系统。
▲1.2.1.6 恒温控制：两级全自动恒温系统，要求光学系统采用硅胶加热膜加热，并全部紧贴光学系统实现加热全覆盖，加热均匀、稳定，温度控制精度须在±0.2℃。
1.2.1.7 波长范围：140-790nm ，后期元素扩展性好。
▲1.2.1.8 光栅焦距：≥450mm，以提高分光效果，降低各个谱线之间的干扰，确保仪器的灵敏度与准确度。 
1.2.1.9 光栅：高发光全息光栅，刻线为 2700 条/mm。 
1.2.1.10 分辨率：优于 0.01nm。 
▲1.2.1.11 所有高分辨CMOS检测器每片像素数不少于4000。
1.2.1.12 控制及数据获取电子单元：16 位模/数转换微处理器。 
1.2.1.13 分析时间：可通过软件设定，对于钢铁样品的分析应在 10-30 秒内完成。 
1.2.1.14 同轴自旋式气路激发台，具有自旋气路，激发充分，减少清理次数，减轻工作量。 
1.2.1.15 要求配有一体化透镜隔离阀，采用分体式设计，透镜夹具有定位装置，易于维护。透镜前无需球阀，一体化透镜直接提起自动隔断激发台与光学系统气氛，以防止因日常维护导致的光室污染造成强度下降，且可以避免误操作引起的光学系统污染。
▲1.2.1.16 激发台须采用上盖、铜中间板、底座独立结构，并均为金属材质，便于拆装并利于火花台散热。激发台内部须有一体化集尘杯，内部采用自旋气路，减少激发台内部积灰。
1.2.1.17设备到货后提供国家级计量校准部门校准证书一份。
1.2.2 软件功能要求：
1.2.2.1 软件应具有清理维护到期提醒功能。 
1.2.2.2 软件应具虚拟类标功能，可以实现多块样品不同元素组合虚拟出一块类型标准化样品，让非标样品分析更高效、更准确。同时，要求实现虚拟样品类型标准化系数保存功能，牌号切换时可直接调用虚拟类标系数，直接进行复杂样品分析，提高分析效率。
1.2.2.3 仪器须采用多块样品进行全局标准化，通过覆盖各元素全分析范围的强度-浓度数据点，实现更精确的全范围校正，保证校正结果准确可靠。
1.2.2.4软件须具备像素校正功能，并能够查看原始强度、上一次强度、当前强度等信息，全面监测仪器状态。
1.2.2.5 软件须具有牌号限制功能，自动判断元素含量是否超标并用不同颜色显示。
1.2.2.6 软件应具有灵活的交互性，表格数据与excel，word自由切换拷贝，打印格式可编辑。
1.2.2.7 激发光源：要求光源控制板、光源点火板、光源电源板采用插拔式独立板卡设计而非一体化激发光源，热/电干扰最小，确保板卡长期稳定运行。同时，可对单板进行升级，升级成本低。
▲1.2.2.8光源激发采用光纤控制方式，有效避免了高能脉冲放电产生的电磁干扰，确保了信号传输的稳定性和测量数据的准确性。
1.2.2.9 积分采集：可进行分组式积分，实现一次激发，分组曝光；可独立控制不同 CMOS 的积分曝光时间和曝光次数，根据基体材料和元素特性设定曝光时间和曝光次数，提升仪器的稳定性。应具备二次积分功能，根据分析元素强度设置不同积分条件，提升仪器分析精度。 
1.2.2.10 曲线分段跳转自动控制：元素含量高低曲线分段，自动匹配，分析范围广。 
1.2.2.11 采集系统：网口传输方式，数据传输稳定、可靠；多线程数据采集，采集速度快、频率高。 
1.2.2.12 仪器电磁兼容性须满足GB/T 17626.3-2023 射频电磁场辐射抗扰度要求，保证仪器长期稳定运行。
1.2.2.13 仪器工作温度须保证在5℃-35℃。
1.3 设备主要配置及备件 
1.3.1 工作站 1 套； 
1.3.2 净化交流 3KVA 稳压电源 1 台； 
1.3.3 光谱磨样机 1 台； 
1.3.4 仪器常用备品备件 1 套； 
1.3.5 标准样品块 
1.3.5.1 工作曲线全局标准样品 1 套（须使用物理多点校准）； 
1.3.5.2 类型标准样品 5块可根据客户需求来配置。
1.3.6 氩气钢瓶用减压阀 1 套； 
1.3.7 专用工具 1 套； 
1.3.8 多孔插排 1 个。 
1.4 相关资料 
1.4.1 产品说明书 2 套； 
1.4.2 软件备份(U 盘) 1 份；  
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	紫外老化试验箱
	1台
	1.有效辐照区域：约W1100*D550*H400mm
2.机器外型尺寸：约W1300*D700*H1700mm （以实物为准）
3.机器重量：约100kg
4.灯管型号及数量:共8支，平行安装在试验箱的顶部
5.灯管的中心距离:70mm
6.试件离灯表面的最近平行面距离:50mm
7.波长范围:UVB-313波长范围295nm以下
8.辐照度范围:1.2W／m2
9.温度解析精度:0.1℃
10.光照温度范围：50℃~80℃／温度容差为±2℃
11.冷凝温度范围：40℃~60℃／温度容差为±2℃，湿度大于95%以上（只显示不可控）
12.黑板传感器：铝材料与铂电阻并联合成，温度范围：30~80℃／容差为±1℃
13.加湿水槽深度：不大于25mm,并有供水自动，自动控制
14.淋雨喷嘴数量：4只，共一排。
15.建议使用环境：5~40℃、距离墙600mm
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	高低温试验箱
	1台
	1.温度：室温＋10℃～300℃
2.自然换气次数：8-20次/h
3.温度波动度：≤3℃（300℃以下）
4.温度均匀性：≤±2℃（300℃以下）
5.加热功率：4000W
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	高低温试验箱
	1台
	1.温度：室温＋10℃～300℃
2.自然换气次数：8-20次/h
3.温度波动度：≤3℃（300℃以下）
4.温度均匀性：≤±2℃（300℃以下）
5.加热功率：4000W
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	电气安全综合测试系统
	1套
	1.交流电压输出： 范围：（100 ~ 5000）V ，分辨力：1V，误差：±（1%×设定值+5V）
2.直流电压输出：范围：（100 ~ 6000）VDC，分辨率：1V，误差：±（1%×设定值+5V）
3.绝缘电阻测量：范围：0.100MΩ~50.00GΩ，分辨力：0.001 /0.01/0.1MΩ /0.001/0.01GΩ
4.输出范围 ：AC 0～33.0A
5.电阻范围：0.001Ω～1.200Ω
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	电气安全综合测试系统
	1套
	1.负载电流：40A
2.接触电流/泄漏电流上下限设置(有效值)范围：0.0μA~20.00mA,分辨力:0.1μA/1μA/0.01mA，
3.允许误差:直流、15Hz≤f≤100kHz:±(1.5%×读数值+10个字)
100kHz<f≤1000kHz:±5%×读数值
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	高频疲劳试验机
	1台
	一、设备技术参数
1.静态载荷：±500kN；动态载荷：±500kN
2.试验机准确度等级：0.5级（示值：±0.5%）
静态示值精度：±0.5%；动态加载精度：±1%
3.试验力测量范围：2%-100%
4.作动器最大振幅：±75mm
5.位移测量精度：±0.5%FS
6.位移测量分辨率：0.001mm
7.变形示值相对误差：±0.5％以内
8.闭环速率:10kHz
9.试验频率范围：0.01~100Hz
10.主要试验波形：正弦波、方波、三角波、斜波、随机波形以及外部输入波形；可实现多段不同频率或幅值组合的正弦波形；用户可以自定义参数的随机波形；用户导入的自定义波形
11.试验控制方式：负荷、位移、变形等控制方式
12.最大试验空间（不含液楔形夹具、对中环）：≥2000mm；含液压夹具、对中环有效高度为：≥850mm；最小试验空间：≤10mm。
二、设备配置要求
1 高频疲劳试验机主机1台
2 作动器1套
3 位移传感器1只
4 力传感器500KN 1只
5 同轴度调节环1套
6 全液压操控面板1套
7 伺服阀1套
8 动态控制器1套
9 液压油源1套
10 循环冷却水系统（100L油源用）1套
11 液压楔形拉伸夹具1套
12 棒材夹具钳口：φ6-11mm；φ11-16mm；
φ16-21mm；φ21-26mm；φ26-40mm 各1套
13 板材夹具钳口 0-8mm，8-14mm，14-20mm，20-26mm各1套
14 动态引伸计 1套
15 动态试验软件1套
16 工作站1套
17 专用工具1套
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	电液伺服压力试验机
	1台
	立式，满足拉伸和压缩试验，具有负荷、变形和位移三种控制方式并能实现平滑切换，可实现等速率负荷控制、等速率变形控制、等速率位移控制，满足GB/T 228.1，GB/T 16826，JJG 475等标准。
1.最大试验力：2000kN；
2.试验力测量范围：1%～100%FS；
3.试验力示值精度：±0.5%以内；
4.试验力分辨力：1/600000FS；
5.横梁位置分辨力：0.003mm；
6.活塞上升最大速度：70mm/min
7.横梁最大速度：360mm/min；
8.试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s；
9.拉伸钳口最大间距：800mm
10.活塞行程：250mm;
11.立柱间有效距离：730mm;
12.采样频率不低于1200HZ
13.软件频率:1200Hz，600Hz,300Hz, 150Hz, 50Hz, 30Hz,任意可调
14.刚度重量要求：约7000kg (主机)+400kg (油源)
15.试验软件要求： 
(1)软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；
(2)软件支持试验进度可视化显示：采用流程节点方式展示试验进度，高亮显示当前执行节点，并实时呈现总运行时间、控制方式、控制速率和循环次数等关键信息；
(3)试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；
(4)软件支持单坐标轴及双 Y 轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；
(5)软件频率:1200Hz，600Hz,300Hz, 150Hz, 50Hz, 30Hz,任意可调任意可调（投标文件并附上软件采集频率可选截图，供货产品验收时重点考核项）；
(6)软件支持12窗口显示功能。
配置要求：
1.主机（高刚性无间隙抗冲击）1台
2.主油缸（熔铜工艺导向，耐磨防腐）1套
3.2000kN高精度传感器1只（带有专用接头，校准时可存储校准信息；当传感器接入控制系统时，系统能自动识别传感器，保证传感器数据准确性。
4.位移传感器1套
▲5.控制器全数字闭环电气系统1套（预留自动接口，供货时提供不低于3000小时的MTBF试验认证报告）
6.液压夹具1套（平钳口：10～70，V钳口：Φ15～Φ70）
7.多功能手持控制器1套
8.静音伺服油源系统1套
9.压缩夹具一套
10.直插弹簧夹持式引伸计1只：标距100mm，变形量25mm，精度：0.5级
11.多语言试验软件1套（支持双坐标显示模式，辅助线任意添加，语音播报，一机多用软件包。）
12.安全防护罩1套

	21
	电液伺服压力试验机
	1台
	立式，满足拉伸和压缩试验，具有负荷、变形和位移三种控制方式并能实现平滑切换，可实现等速率负荷控制、等速率变形控制、等速率位移控制，满足GB/T 228.1，GB/T 16826，JJG 475等标准。
1.最大试验力：300kN；
2.试验力测量范围：1%～100%FS；
3.试验力示值精度：±0.5%以内；
4.试验力分辨力：1/600000FS；
5.横梁位置分辨力：0.003mm；
6.活塞上升最大速度：180mm/min
7.横梁最大速度：350mm/min；
8.试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s；
9.拉伸钳口最大间距：520mm
10.活塞行程：150mm;
11.立柱间有效距离：520mm;
12.采样频率不低于1200HZ
13.软件频率:1200Hz，600Hz,300Hz, 150Hz, 50Hz, 30Hz,任意可调
14.刚度重量要求：约1500kg (主机)+400kg (油源)
15.试验软件要求： 
(1)软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；
(2)软件支持试验进度可视化显示：采用流程节点方式展示试验进度，高亮显示当前执行节点，并实时呈现总运行时间、控制方式、控制速率和循环次数等关键信息；
(3)试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；
(4)软件支持单坐标轴及双 Y 轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；
(5)软件频率:1200Hz，600Hz,300Hz, 150Hz, 50Hz, 30Hz,任意可调任意可调（投标文件并附上软件采集频率可选截图，供货产品验收时重点考核项）；
(6)软件支持12窗口显示功能。
配置要求：
1.主机（液压楔形夹具）1台
2.主油缸（熔铜工艺导向，耐磨防腐）1套
3.300kN高精度传感器1只（带有专用接头，校准时可存储校准信息；当传感器接入控制系统时，系统能自动识别传感器，保证传感器数据准确性。
4.位移传感器1套
▲5.控制器全数字闭环电气系统1套（预留自动接口，供货时提供不低于3000小时的MTBF试验认证报告）
6.液压夹具1套（平钳口：0～25，V钳口：Φ10～Φ32）
7.多功能手持控制器1套
8.静音伺服油源系统1套。
9.压缩夹具一套
10.直插弹簧夹持式引伸计1只：标距100mm，变形量10mm，精度：0.5级
11.多语言试验软件1套（支持双坐标显示模式，辅助线任意添加，语音播报，一机多用软件包。）
12.安全防护罩1套
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	热重分析仪
	1台
	1.主要用途
全自动热重分析仪（Thermal Gravimetric Analyzer）是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。热重法是在程序控温下，测量物质的质量随温度（或时间）的变化关系。当被测物质在加热过程中有升华、汽化、分解出气体或失去结晶水时，被测的物质质量就会发生变化。
2.主要技术参数
2.1温度范围：室温～1550℃
2.2温度准确度：±0.1℃
2.3 升温速率：0.1℃～100℃/min（可自定义）。
2.4炉体自动升降可控、定位准确，提高了测量的重复性。
2.5可扩展24位全自动进样模块，实现样品的自动连续进样，减少人工操作干预（投标文件提供软件设置界面截图及进样器实物图片）
▲2.6两种炉体升温控温模式：①根据样品热电偶控制升温②根据炉温热电偶控制升温，并且两种工作模式可通过软件设置任意切换。(投标文件需提供软件截图证明)
2.7选配快速降温系统，实现高温工况下快速回落至常温
▲2.8任意温度点下可恒温72小时(需提供软件截图证明)，可预留水蒸气通入接口，水蒸汽温度在室温～200℃任意可调；水蒸汽浓度调节范围：0.01～100%任意可调；水蒸汽发生器含有水蒸气温度、发生量、压力、流量一体化控制系统。
2.9具有步冷曲线绘制功能、结晶动力学计算功能。
2.10采用机械式零位光电天平，精度高，重复性好
2.11 TG量程：0～2000mg；灵敏度：0.1µg；噪声：＜0.1µg。
2.12软件功能：横坐标轴可选择温度或时间作标尺；纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺；可完成TG、DTG、DDTG 常规数据处理。
2.13可根据用户给出的计算公式或计算方法，及时提供相应的软件。
2.14 具有全自动温度，质量校准系统。
2.15全部测量过程自动完成，自动绘图。系统采集试样过程中，可任意时刻截图，根据输出信号大小自动变换量程。
2.16气氛控制系统：采用质量流量控制器，两路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换，精度高、重复性好、响应速度快，可定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统。气体流速：0-200ml/min。
2.17可根据用户需求预留恒温控制器接口、恒温气相色谱质谱连接头，恒温带性能稳定，可进行焦油及各种反应气体的二次检测。
2.18 可预留尾气处理单元接口：尾气处理单元由加热炉密封腔体的排气通道上安装的冷凝器和气液分离器组成。反应所生成的残余物经过通道排至冷凝器中降温处理，再直通分离器处理收集。
2.19可扩展样品反应观察窗，观察样品状态变化。
3、配件及资料
3.1 坩埚配置：标准配置：陶瓷坩埚0.06ml或0.12ml。
选择配置：铝坩埚、石墨坩埚、石英坩埚、铂金坩埚。
3.2 仪器的分析软件及资料。
3.3选配仿真软件1套，功能：软件采用3D虚拟仿真技术，包含：实验原理，实验仪器简介，实物仿真操作，数据分析处理演示，在线模拟实验和实验报告等功能。
3.4配备恒温水浴一台
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	金相显微镜
	1台
	1.放大倍数：50X-1000X。
2.光学系统：无限远色差校正光学系统。
3.观察筒：三目观察筒,45°倾斜,瞳距调节范围50-75mm,两档式分光比：双目:三目=100：0或0：100。铰链组可360°旋转，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm。
4.目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X，视场不小于22mm，其中一支目镜带单刻度十字分划板。
▲5.转换器：明暗场5孔物镜转换器，带DIC插槽，带倍率显示传感器。
▲6.物镜：明暗场半复消色差金相物镜5X/NA≥0.15/WD≥9mm， 10X/NA≥0.3/WD≥9mm，20X/NA≥0.45/WD≥3.4mm， 50X/NA≥0.55/WD≥7.5mm，100X/NA≥0.8/WD≥2.1mm。
7.调焦机构：粗调行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微调精度0.002mm,带有防止下滑的松紧调节手轮。
8.载物台：三层机械移动平台，平台尺寸：≥240（W）×250（L），移动范围≥50×50mm，双向线轨传动，右手低手位控制。
9.反射照明系统：100-240V宽电压,12V100W飞利浦卤素灯，带可变孔径光阑，中心可调；带可变孔径视场光阑，中心可调；带滤色片插槽与偏光装置插槽,带明暗场切换装置。带EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。带亮度指示功能
▲10.机身带前置物镜倍率显示功能和亮度指示功能。
11.偏光附件： 起偏镜插板、360°旋转检偏镜插板。
▲12.微分干涉附件：DIC微分干涉组件。
13.成像系统： 彩色制冷相机，真实像素≥710万像素,像素尺寸≥4.5 x4.5G光灵敏度≥2058mv with 1/30s，暗电流≤0.15mv with 1/30s，曝光时间不小于0.1ms~1h，数据传输模式USB3.0。靶面尺寸≥1.1英寸。软件语言版本不低于10国语言，带几何测量、图像捕捉、全景扫描、动态Z轴景深融合、荧光叠加、荧光binning功能调节，颗粒计数等功能。
14.硬件控制器 1台
15.图像专用分析软件：
15.1晶粒度测量评级（晶界提取、单相晶粒度、双相晶粒度测量）评级方法：比较法、面积法、截点法（直线截点、单圆截点和三圆截点法）、晶界重建法；所有测量数据和分析结果都以数据文件的形式保存，并可随时调入计算机中，查阅原始数据资料和 打印图像测试结果报告。
15.2非金属夹杂物测量评级（硫化物、氧化物、硅酸盐测量）评级方法：可以自动或手动测定，并且依据上述标准进行分类评级，提供多种丰富的图像处理方法，对制样过程中容易产生的划痕设定了去除功能，所有被测量的数据和分析结果以数据文件 的形式保存，并可随时调入计算机中，查阅原始数据资料和打印图像测试结果报告。 
15.3夹杂物定量分析：夹杂物的百分含量、单位面积个数测量。 
15.4多相含量分析的分析内容：对视场中的多种金相组织分别计算含量并报告输出。 
15.5金属材料图谱金相分析的分析内容：标准图谱对照法。 
15.6粒子测量分析软件的分析内容：可以测量铝合金金相组织中粒子的数量以及大小形状，给出其分布曲线以及各种统计数据。 
15.7第二相化合物测量分析的分析内容：可以测量和分析化合物的长径、短径以及形状等等。给出各项统计数值。 所有测量数据和分析结果以数据文件(文本或者 excel 数据)的形式保存，并可以随时调入计算机中，查阅原始数据资料，和自动输出图像。 
15.8位错密度分析的分析内容：位错密度数据。 
15.9复合层(包覆层)分析软件的分析内容：分析包覆层中每个层的厚度,以及包覆层每个层厚度百分数。 
15.10融合软件的处理内容：对多张不同对焦面的图像进行融合，模糊的部分剔除，清晰的部方保留，重组到一个 新的图片，使照片达到理想的效果。

	商务要求

	投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

	合同签订时间
	中标通知书发出后25日内

	质保期
	按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标供应商将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标供应商负责。

	售后技术服务要求
	1.售后技术服务包括送货上门、安装调试、现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护等，投标报价应包含为实施项目所必须的售后技术服务。分项设备要求产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。
2.设备出现故障后，中标供应商负责需要2小时内做出响应，24小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.软件在维保期内免费维修及完善性升级
4.投标文件提供培训方案，培训内容、培训措施符合项目实施的实际情况。

	交货时间及地点
	交付使用期：自合同签订之日起90天内验收合格并交付使用。
交货地点：南宁市采购人指定地点。

	其它要求
	1.投标人必须根据招标要求的技术参数及配置中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。

	付款方式
	本合同分四期支付，合同生效后且中标供应商已按时足额支付履约保证金后10个工作日内支付预付款(即合同金额50%)；已到货设备金额超过合同总金额的65%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；已到货设备金额超过合同总金额的80%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；验收合格后10个工作日内采购人支付尾款(合同金额20%)。每次付款前，中标供应商必须先行开具并交付当期足额增值税专用发票给采购人，否则采购人有权顺延付款时间。采购人以银行转账、支票或汇票方式付款，如中标供应商未提交合法有效发票、交付完整付款资料或存在违约情形的，采购人有权顺延付款或暂不付款且不承担逾期付款责任。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标总金额的2%。
2.履约保证金递交方式：中标人在收到中标通知后5个工作日内以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：若中标供应商不能履行或不完全履行合同，履约保证金不予退还；若中标供应商完全履行合同，且货物验收合格后，中标供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理退还手续，办理手续后十个工作日内由采购人无息退还。
4.缴纳履约保证金的指定账户：
开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院
开户银行：工行南宁市民族支行
银行账号：2102109209249002028

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围
货物类：产品到达现场后，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。
2.中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.1货物或服务技术参数与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
（1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
（4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，视为不满足投标承诺，按验收不合格，违约处理。
（5）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，还必须负责完成原有设备及软件系统的重新部署安装、集成、调试并能整体通过测试顺利运行，运行顺畅才作为最终验收。
4.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：
□本项目已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）并提供原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：无
公布渠道或者获取方式：无        
四、核心产品：
本项目的核心产品为“需求一览表”中第 7 项产品：电感耦合等离子体发射光谱仪   。




	需求一览表（标项四）

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数及配置

	1
	气相色谱仪
	1台
	一、快速加热和冷却的柱温箱
1.柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃
▲2.程序升温：24阶25平台（投标文件提供操作界面或软件截图证明）
▲3.可设定升温速率：最大可达到140℃/min（投标文件提供操作界面或软件截图证明）
4.温度设定精度：0.1℃
5.控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)
6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
▲7.冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）
8.具有柱温箱温度的自动保护功能。
9.最大运行时间：9999.99分钟
▲10.配套耐高温柱温箱照明灯，柱温箱打开自动点亮，方便维护。
11.可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。
二、进样单元
   最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制（AFC）。
1.分流/不分流进样口
▲1.1最高温度：430℃
1.2配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能
1.3标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量
1.4压力设定范围：0～1015kPa（相当于0～147psi），压力控制精度：0.001psi/kPa/bar，压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min，压力程序：7阶
1.5分流比设定范围：0 ～ 12000
▲1.6 流量设定范围：氦气模式0～1290mL/min，氮气模式0～590mL/min
1.7  具备智能锁、智能扣、智能规、智能灯技术，不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱的同时仪器可以自动感知最佳安装和气密位置。
三、检测器单元
1.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率≥900Hz。
1.2. 氢火焰离子化检测器（FID）
1.2.1 最高使用温度：450℃
1.2.2 自动点火功能
1.2.3 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 )
1.2.4 动态范围：107
▲1.2.5 数据采集速度≥900Hz
1.3. 电子捕获检测器（ECD）
1.3.1 最高使用温度：400°C
1.3.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)
1.3.3 动态范围：8x104
▲1.3.4 数据采集速度≥900Hz
1.4 火焰光度检测器（FPD）
1.4.1 最高使用温度：450°C
1.4.2 检测限：P 50fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.2pgS/s (十二烷硫醇)
1.4.3 动态范围：P 104、S 103
▲1.4.4 数据采集速度≥900Hz
四、其他
1.色谱柱和流路系统
1.1支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制，两个柱流量控制系统均采用流量控制单元
1.2 支持三柱三FID同时分析组成气相色谱方法优化系统。
1.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能
1.4 具有恒定的载气线速度控制功能
1.5 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。
2.面板键盘
具有交互模式的彩色触摸屏进行操控，完全控制及显示所有温度区域和载气流量，完全控制所有检测器功能和检测器气体，实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件
3.自动液体进样器
3.1 150位样品瓶位置
3.2进样体积: 用10μL注射器以0.1μL步进,可进样0.1-8μL,用50μL注射器以0.5μL步进,可进样0.5-40μL,  用250μL注射器以2.5μL步进,可进样2.5-200μL
3.3进样重现性: ≤0.5%
五、数据处理系统
1.数据采集和数据解析
采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。
2.报告制作
各种型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。
4.网络化控制
可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。远程访问功能允许直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机。
六、配置清单
1.主机，含FID、ECD、FPD检测器各1个， SPL进样口1个
2.150位液体自动进样器1套
3.空压机1台
4.氢气发生器1台
5.控制主机及配套输出设备1套
6.耗材1套（高温进样隔垫25个、绿色隔垫100个、 10µL进样针2根、惰性化带石英棉不分流衬管5个、 惰性化带石英棉分流衬管5个、毛细管切割器1套、石英棉填充工具1套）
7.专用气体过滤器1个
8.氮气钢瓶（含气体）1个
9.原装色谱柱2根
10.2.0ML样品瓶500个
11.废液瓶含垫100个
12.柱温箱内置的耐高温智能灯1套
13.主机触摸屏专用操作笔1支
14.可徒手拧紧色谱柱且可自动感知最佳气密位置的智能扣1套
15.用于量取不同进样/检测单元色谱柱长度的多合一智能规1套

	2
	液相色谱串联质谱联用仪
	1台
	一、该设备主要用于食品代谢组学和脂质组学、新污染物等领域研究，利用高分辨质谱的高分辨率和高质量准确度，精准识别未知非靶标物质的元素组成，并获取分子结构，进而实现相关机理机制研究。
液相色谱部分与质谱部分必须为同一厂家产品，且可通过同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，以充分保证系统的兼容性、保证整体性能以及售后培训、维护等的系统性。不接受贴牌。
二、技术指标
1．工作条件
1.1 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz；
1.2 环境温度：18-27℃（最优：18~21℃）；
1.3 相对湿度：20-80%；
1.4 气体需求：高纯氮气，最大消耗量不大于20L/min；
2.质谱系统（由真空系统，离子源，离子传输系统，四极杆分析器，高分辨质量分析器组成）：
2.1 离子源
2.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（HESI源），集成式气路和电路设计，安装离子源时即可实现气路和电路自动连接识别，无需进行额外操作；
2.1.2 喷针前后，左右，上下三位可调。底部设计有废液出口，雾化后废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净，保证离子源耐用性；
2.1.3 具有雾化气、辅助雾化气和吹扫气设计，进一步提高雾化效率和喷雾稳定性且具有良好的抗污染能力；
2.1.4 可加热ESI源，离子源加热温度最高可达500℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-1000ul/min；APCI流速为50ul-1000ul/min；
2.1.5 全自动注射泵实现质谱直接进样，自动调谐和校正；
2.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；
2.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；
2.1.8 ESI源与APCI源切换只需更换源喷针组件，电晕针旋钮式在线调节，快速简便，切换时间小于 1min，且整个过程无需拆卸离子源；
▲2.1.9具有自动内标校正源，处于具备真空条件的离子传输透镜部位，无需外接校正液可实现自动实时校正质量轴
2.2 离子传输系统
2.2.1配有离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；
2.2.2 具有真空隔断阀设计，在移去、安装离子传输管时，无需破坏真空, 操作快速便捷，不影响实验进程；
2.2.3 离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力；
2.3 质量分析器：
▲2.3.1 仪器分辨率：110,000 FWHM (m/z≤200 )；4档可调；
2.3.2高分辨质量分析器，质量范围50-3,000m/z； 
2.3.3 质谱采集速率：可高达22Hz；分辨率110,000 FWHM时，不低于3 Hz；
2.3.4 正负极性切换扫描速度：分辨率60,000 FWHM条件下，全扫描模式正负切换时间＜700ms，等效扫描速度＞1.4 HZ；tSIM模式下正负切换时间＜600ms，等效扫描速度＞1.6HZ；
▲2.3.5通过实时内标校正离子源，可自动实时校正一级质谱和二级质谱，实现至少连续5天＜1ppm的质量偏差，以提高定性准确性；
2.3.6 灵敏度
2.3.6.1 MS/MS灵敏度：200 fg 利血平进样，不低于S/N 100:1；
2.3.6.2选择离子扫描tSIM灵敏度：200 fg 利血平进样，S/N 不低于250:1；
2.3.6.3提高仪器分辨率时，设备的灵敏度基本保持不降低；采用利血平标品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为60,000和120,000时，其他仪器参数维持不变的前提下，利血平分子离子峰的峰面积值相差不超过10%；
2.3.7 扫描模式
2.3.7.1高分辨全扫描MS和MS/MS ；
2.3.7.2高分辨选择离子扫描；
2.3.7.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描；
2.3.7.4高分辨正负离子切换扫描；
2.3.7.5高分辨数据依赖子离子扫描；
2.3.7.6 高分辨数据非依赖扫描；
▲2.3.8检测器：无损检测器；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，额外提供相应备用检测器10个。
3.色谱部分
3.1二元高压混合泵；
3.1.1流量范围：0-8mL/min，步进0.001 mL/min；
3.1.2最大压力：103.4Mpa；
3.1.3流量准确度：＜0.1%；
3.1.4流量精密度：＜0.05%；
3.1.5 梯度混合精确度：＜ 0.15%；
3.1.6 梯度混合类型：二元高压混合；
3.1.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞；
3.1.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；
3.2 自动进样器：
3.2.1多种样品盘选择：2ml样品瓶216个；
3.2.2 进样方式：无样品损失，无残留；
3.2.3 进样体积：0.1-80μL；
3.2.4 进样体积准确度：≤0.5%；
3.2.5 交叉污染：≤0.004%；
3.2.6样品控温5-40℃；
3.3 柱温箱
3.3.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况；
3.3.2温控范围：5-80℃；
3.3.3温度准确度：±0.5℃；
3.3.4温度稳定性：±0.1℃； 
3.3.5温度精度：±0.1℃；
4应用功能
4.1可用于LC和高分辨质谱的全自动控制，实现仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数建立分析方法。
4.2具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能。
4.3有丰富的应用模板，集成色谱峰对齐、峰提取、填充缺失值、归一化、统计学分析、化合物鉴定等功能。具有多种标准品及网络数据库资源，以及在线和本地的通路数据库，可根据分析需求单独或者组合使用。
4.4可以进行非靶向的代谢流分析。针对完全无目标通路的代谢流分析，可以通过数据库鉴定未知物等手段完成。提供代谢物标记的元素的个数、标记的量、以及交互式的代谢通路分析等结果。
4.5涵盖高分辨农残方法包数据库、高分辨兽残方法包数据库、高分辨代谢组学定量数据库。所有软件数据库终身提供升级服务。
5.仪器配置：
5.1质谱主机一台（包含真空系统，离子源，四极杆分析器，高分辨质量分析器）
5.2二元高压液相色谱系统一套（包含二元泵，制冷功能自动进样器，柱温箱）
5.3可加热电喷雾离子源（HESI源）、APCI源组件各一套；
5.4高通量筛查和定量分析软件1套、小分子未知物鉴定软件1套。
5.5 超高压色谱柱2根，保护柱2根；
5.6包含两年消耗品包；
5.7氮气发生器一台（最大氮气流速：32L/min，氮气纯度＞99%），包含实验室基本气路改造；
5.8 含基本电路改造安装。
5.9 包含设备正常稳定运行实验室基础改造。

	3
	电子万能材料试验机
	1台
	一、技术参数：
1.最大试验力：5kN
2.试验机级别：0.5级
3.试验力示值相对误差：±0.5%
4.试验力测量范围：满量程的0.2%～100%
5.横梁速度调节范围：0.00005-2000mm/min;（投标文件提供72小时验证图）
▲6.试验力分辨力：1/500000FS（供货时提供产品制造商官方公布的产品信息，如宣传彩页第三方检测报告）；
7.力控速率调节范围 0.005%～5%FS/s
8.防撞保护速度：≥1000mm/min
9.变形示值相对误差：设定值的±0.5%以内
10.变形速率调节范围：0.02%～5%FS/s
11.横梁位移示值相对误差：±0.5%以内
12.横梁移动速度相对误差：设定速度＞0.01mm/min,设定值的±0.5%以内，设定速度＜0.01mm/min,设定值的±1.0%以内
13.位移分辨力：0.02μm
▲14.控制采样频率：1200Hz（1200Hz，600Hz,300Hz, 150Hz, 50Hz, 30Hz,任意可调（投标文件提供软件采集频率可选截图）
二、试验要求： 
1.软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；
2.软件支持试验进度可视化显示：采用流程节点方式展示试验进度，高亮显示当前执行节点，并实时呈现总运行时间、控制方式、控制速率和循环次数等关键信息；
3.试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；
4.软件支持单坐标轴及双 Y 轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；
5.软件支持绝对斜线、相对斜线、保持、清零、波形图（0.1Hz正弦波、方波、三角波）等多样化步骤模式，支持通过事件触发步骤切换等动作；
6.软件支12窗口显示数据设置功能（投标时提供软件截图）。
▲7.试验机具有高速防碰撞功能：允许试验机上、下夹具以不小于850mm/min的速度 50 次相撞，传感器不损坏，试验机功能正常（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
三、配置要求：
1.主机框架高精度滚珠丝杠副1台
2.数字交流伺服电机1套
3.负荷传感器1件（带专用接头，校准时可存储校准信息；当传感器接入控制系统时，系统能自动识别传感器，保证传感器数据准确性）
▲4.四色智能光感交互系统1套(符合GB/T 4025-2010标准的四原色工业光效系统，采用呼吸频闪、双向扫描脉冲、单向动态流光、稳态高亮等灯语直观展示当前主机运行状态（供货时提供产品制造商官方公布的产品信息，如宣传彩页）
▲5.控制器全数字闭环电气系统1套（预留全自动接口，供货时提供不低于3000小时的MTBF试验认证报告）  
6.拉伸夹具及引伸计装置各1套
7.多语言试验软件一套（支持双坐标显示模式，辅助线任意添加，语音播报，一机多用软件包）
▲8.手控盒1套，功能性按键齐全，具有触摸彩屏，具备气动夹具的控制功能，可支持两种通讯模式，既能与控制器直连，也可与PC直连；
9.触控操作面板1套：为了空间考虑，操控面板与测试系统须高度集成，操作半径压缩至0.5m黄金工作圈；为了提升工作效率，操作员无需在计算机和测试系统
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	电子万能材料试验机
	1台
	1、 技术参数：
1.试验力：10kN,具备全数字三闭环（力、变形、位移）控制功能，支持速度控制模式；
2.试验力测量范围：0.2%～100%FS；
3.试验力示值精度：0.3%以内；
▲4.速度范围：0.00005-2000mm/min（供货时提供72小时验证证明材料）；
6.横梁位置分辨力：0.0095μm；
7.内径测量分辨力：0.01mm；
8.位移测量精度：设定位移的±0.2%；
9.最大行程:≥1000mm
10.BNC 接口：2 个，DC:±10V;
11.TTL 通道：≥2 个；
12.有效试验空间宽度：≥400mm
13.速度测量精度：设定速度的±0.2%（0.05mm/min～100%FS）
▲14.采样频率不低于1200HZ（供货时提供产品制造商官方公布的产品信息，如宣传彩页）
▲15.软件频率:1200Hz，600Hz,300Hz, 150Hz, 50Hz, 30Hz,任意可调（投标文件提供软件采集频率可选截图）。
二、试验要求： 
1.软件支持横、竖向自适应布局，支持脱机运行模拟试验；
2.软件支持试验进度可视化显示：采用流程节点方式展示试验进度，高亮显示当前执行节点，并实时呈现总运行时间、控制方式、控制速率和循环次数等关键信息；
3.试验曲线可进行全局或单坐标轴的定位、缩放、平移操作支持添加辅助线等功能，满足用户在曲线分析与结果比对方面的需求；
4.软件支持单坐标轴及双 Y 轴曲线显示，方便用户试验数据进行比对分析；
5.软件支持绝对斜线、相对斜线、保持、清零、波形（正弦波、方波、三角波）等多样化步骤模式试验，支持通过事件触发步骤切换等动作；
6.软件支持12窗口显示功能。
▲7.试验机具有高速防碰撞功能：允许试验机上、下夹具以不小于 1000mm/min的速度 50 次相撞，传感器不损坏，试验机功能正常。（供货提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
▲8.符合GB/T 4025-2010标准的四原色工业光效系统，采用呼吸频闪、双向扫描脉冲、单向动态流光、稳态高亮等灯语直观展示当前主机运行状态的智能光感交互体系（供货时提供产品制造商官方公布的产品信息，如宣传彩页）
三、配置要求：
1.主机框架高精度滚珠丝杠副1台
2.数字交流伺服电机1套
3.10kN高精度力传感器1只（带专用接头，校准时可存储校准信息；当传感器接入控制系统时，系统能自动识别传感器，保证传感器数据准确性。
4.智能光感交互系统1套
▲5.控制器全数字闭环电气系统1套（预留自动接口，供货时提供不低于3000小时的MTBF试验认证报告）
6.拉伸夹具1套
7.压缩夹具1套
8.多功能液晶屏手持控制器1套
9.2路独立交流输出系统1套（220V/500W）
10.控制主机1套；可多轴联动，全方位自由调节，升降俯仰，可直接触控操作视角随意切换功能。
11.触控操作面板1套：为了空间考虑，操控面板与测试系统须高度集成，操作半径压缩至0.5m黄金工作圈；为了提升工作效率，操作员无需在计算机和测试系统。
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	建材制品单体燃烧试验装置
	1套
	实验设备、燃烧室、排烟系统、综合测量装置、其他通用装置等。
1、实验设备：
（1）小推车：其上安装两个相互垂直的样品试件，在垂直角的底部有一砂盒燃烧器。
（2）固定框架，小推车被推入其中进行试验并支撑集气罩:框架上固定有辅助燃烧器。
（3）集气罩，位于固定框架顶部，用以收集燃烧产生的气体
（4）收集器，位于集气罩的顶部，带有节气板和连接排烟管道的水平出口。
（5）J型排烟管道，内径为(315±5)mm的隔热圆管，用50mm 厚的耐高温矿物棉保温。
（6）两个相同的砂盒燃烧器，其中一个位于小推车的底板上(为主燃烧器),另外一个固定在框架柱上(为辅助燃烧器)；
（7）矩形屏蔽板，宽度为(370±5)mm、高度为(550±5)mm,由硅酸钙板制成(其规格与背板规格相同),用以保护试样免受辅助燃烧器火焰辐射热的影响。
（8）背板，用以支撑小推车中试样的两翼。背板的材料为硅酸钙板，其密度为(800±150)kg/m3.厚度为(12±3)mm.
（9）供气开关：供气开关，用以向其中一个燃烧器供应丙烷气体
（10）活动板：为允许在试样两翼的后面增加空气流，应用它们一半大小的板替换，遮挡上半部分间隙。
2、燃烧室：
（1）燃烧室的墙体材料分为砖石砌块和碳钢框架内套硅酸钙板组成。
（2）燃烧室的室内高度为（2.4±0.1）m，室内地板面积为（3.0±0.2）m×（3.0±0.2）m。燃烧室的墙面上设有一开口，小推车可由该开口推入燃烧室，开口的宽度为1470mm，高度为2450mm。垂直试样板的两前表面正对的两面墙上分别开设有窗口。为便于在小推车就位后能调控好SBI装置和试件，还增设有一道门。门的内部设有一个支架，支架顶部对应收集器，支架上安装有辅助燃烧器。 
3、排烟系统：
（1）在试验条件下，当标准条件温度为298K时，排烟系统应能以0.50m3/s~0.65m3/s的速度持续抽排烟气。
（2）排烟管道配有两个测管（内径为45mm的圆形管道），与排烟管道的纵轴水平垂直且其轴线高度位置与排烟管道的纵轴线高度相等。在小推车的上部有收集器与集气罩以及其它的Φ400mm排烟管道共同组成了排烟系统。在试验条件下，当标准条件温度为298K时，排烟系统以0.50m3/s～0.65 m3/s。的速度持续抽排烟气。其中在排烟管道中有叶片导流器与烟气的各个参数的测量部分。
4、综合测量装置：
（1）三支热电偶：符合GB/T16839.1要求的铠装绝缘K型热电偶。其触点均位于距轴线半径为（87±5）mm的圆弧上，其角度为120°，用来测量烟道中的烟气的温度参数。
（2）压差传感器采用双向探头：与精度为±2Pa的压力传感器相连接。压力传感器90%输出的响应时间最多为1s。
（3）在烟道中的气体取样探头：与气体调节装置O2和CO2气体分析仪相连接。
    a) 氧气分析仪为顺磁型且能测量出浓度为16%～21%（V氧气/V空气）O2的。氧气分析仪的响应时间不超过12s。30min内，分析仪的漂移和噪声均不超过100×10-6。分析仪对数据采集系统的输出应有100×10-6的最大分辨率。
    b)二氧化碳分析仪为IR型测量浓度为0%～10%的CO2。分析仪的线性度满足量程的1%。分析仪的响应时间不超过12s。分析仪对数据采集系统的输出有100×10-6的最大分辨率。
（4）光衰减系统：为白炽光型，采用柔性接头安装于排烟管的测管上，并包含有以下装置：
a）白炽灯在（2900±100）K的色温下使用，电源为稳定的直流电，且电流的波动范围在±0.5%以内（包括温度、短期以及长期稳定性）。
b）透镜系统，用以将光聚成一直径至少为20mm的平行光束。光电管的发光孔位于前面的透镜焦点上。
c）探测器，其光谱分布响应度与CIE（光照曲线）相吻合，在至少两位数以上的输出范围内，探测器输出的线性度在所测量的透光率的3%以内或绝对透光率的1%以内。
5、其他通用装置：其它的测量装置有采用3mm的K型热电偶，用以测量进入燃烧室空气的环境温度，热电偶安装在燃烧室的外墙上；测量环境压力的装置，精度为±200Pa；测量室内空气相对湿度的装置，在相对湿度为20%～80%范围内，精度为±5%。
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	热释放及产烟毒性测试系统
	1套
	1.1.适用范围：
适用于建筑工程中使用的电缆及光缆燃烧性能试验。
 试验可以得到电缆或光缆在特定燃烧条件下的下述特性：火焰蔓延(FS)；热释放速率(HRR)；热释放总量（THR）；产烟速率(SPR)；产烟总量(TSP)；
燃烧增长速率指数(FIGRA)；燃烧的滴落物/微粒；
1.2.符合标准：
1.2.1.符合中国标准GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》
1.2.2.符合中国标准GB/T 31248-2014《电缆和光缆在受火条件下火焰蔓延热释放和产烟特性的试验方法》；
1.2.3.符合中国公安部标准GA/T716-2007《电缆和光缆在受火条件下的火焰传播及热释放和产烟特性的试验方法》。
1.3.主要特点：
1.3.1.严格按照GB/T31248-2014标准设计，符合GB 31247-2014电线和光缆燃烧性能分级外。
1.3.2.气体分析：氧气，二氧化碳采用传感器和模块；
1.4.主要参数：
1.4.1.仪器组成：燃烧室、集烟罩、空气供给系统、标准梯、点火源、排烟管道段、取样和测量管道段、烟密度光学测试系统、气体分析模块、数据采集和软件处理系统、计算机控制系统、燃烧气体控制系统和排烟系统等部分组成。 
1.4.2.燃烧室：
1.4.2.1.试验箱：约宽（1000±50）mm，深（2000±50）mm和高（4000±50）mm的自立箱体。试验箱的顶部安装钢梯一侧开有出烟口，尺寸宽为300±30mm，长为1000±100mm。试验箱的后墙和两侧采用传热系数约为0.7W.m-2.K-1的热绝缘材料。符合GB/T 18380.31-2022之5.1条款要求
1.4.2.2.试验箱的材质：采用方通钢结构，内壁为1.5mm厚不锈钢，在钢板上包覆65mm厚的传热系数为0.7W·m-2·K-1热绝缘棉，外壁为1.5mm不锈钢板。配备钢梯到燃烧室顶，符合GB/T 18380.31-2022之 5.3条款要求；
1.4.2.3.试验箱正面安装大门，门上设有钢化玻璃视窗，能够随时观察室内试验情况。试验过程中，大门为关闭密封状态，防止燃烧产生的有害物质污染室内空气。
1.4.3.空气供给系统：符合GB/T31248-2014之4.2节条款要求。
1.4.3.1.试验箱底部空气进气口尺寸：（800±20）×（400±10）（mm）。在空气进气口安装有空气箱，空气通过安装于进气口下的空气箱直接引入到燃烧室，空气箱的尺寸与进气口大小一样。空气箱的深度为150mm±10mm，空气由风机通过矩形直管道吹入空气箱中，矩形管道宽300mm±10mm，高80mm±5mm，长为800mm，其底面与空气箱底面的间距为5～10mm；管道平行于底面，同时沿着喷灯的中心线敷设，并通过空气箱最长边的中间处将空气引入。在进气口处安装有格栅，使空气流动均匀并保持一致，格栅由2mm厚的钢板制成，钢板上钻有标称直径为5mm，中心距为8mm的孔。
1.4.3.2.空气引入风机：试验前在矩形管道之前的圆形管道横截面上测量空气流量，并将空气流量设置为8000L/min±400L/min，试验过程中维持稳定的空气流量，其偏差在设定值的10%范围内。
1.4.4.试样安装：
1.4.4.1.常用安装：宽（500±5）,高(3500±10)mm；材质为SUS304不锈钢。安装方式符合GB/T31248-2014之6.5.1节和GB/T18380.31-2022试验要求；
1.4.4.2.特殊安装：在常用钢梯后加装不燃硅酸钙背板，试样的安装与常用钢梯一样。将不燃硅酸钙背板沿标准钢梯固定在横档上，其密度为870kg/m3±50kg/m3，厚度为11mm±2mm，宽度为415mm±15mm,长度为3500mm±10mm。安装方式符合GB/T31248-2014之6.5.1节和GB/T18380.31-2022试验要求；
1.4.4.3.箱体上端装有起吊钢梯用的电动葫芦及支架等组成。
1.4.4.4.钢梯符合GB/T 18380.31-2022之 5.3节条款要求
1.4.5.吸烟罩：
1.4.5.1.吸烟罩安装于燃烧室排烟口的正上方，高于燃烧室排烟口200mm～400mm，最长边与排烟口的最长边平行，底面的最小尺寸为1500mm×1000mm。
1.4.5.2.空气和烟气混合挡板：吸烟罩上方设有一个与排烟管道相连的集烟室在进烟口处安装有空气和烟气混合挡板。
1.4.5.3.试验过程中产生的所有气体通过排烟管排出，整个过程不能有任何火焰的穿出和烟气的泄漏。系统的排烟能力为1.5m3/s以上。
1.4.5.4.符合GB/T 31248-2014中4.3标准要求
1.4.6.排烟管道：
1.4.6.1.排烟管道与吸烟罩相连。管道的内径D250mm-400mm。为了在测量点处形成均匀的流量分布，管道的直管段长度不小于4800mm。
1.4.6.2.排烟管道材质：采用双层管道，内层SUS304不锈钢，中间为石棉层，外层为碳钢。
1.4.6.3.同时为了精确测量流量，我公司依照欧盟标准EN14390的规定，通过导流片，在测试段的前后形成匀流面。
1.4.6.4.排烟管道内的体积流量：排烟管道内的体积流量设置为1.0m3/s±0.05m3/s，试验过程中体积流量保持在0.7m3/s～1.2m3/s范围内。
1.4.7.双向探头:
1.4.7.1.安装位置：双向探头测量排烟管道中的体积流量，探头安装在距排烟管道始端长度为3200mm的管道中心线位置上，至排烟管道末端的连接管道长度1600mm。探头为长32mm，外径16mm的圆柱体，由不锈钢材料制成。符合GB/T 31248-2014中4.5.1要求；
1.4.7.2.差压传感器：采用高精度差压变送器，测量管道差压。为高精度双向探头，量程为（0～200）Pa、精度为±1Pa；
1.4.7.3.热电偶：采用符合GB/T16839.1-2018规定的K型铠装热电偶测量探头附近区域的气体温度，热电偶丝径为1.5mm。
1.4.8.取样探头：取样探头安装在排烟管道中烟气充分混合处。取样探头为圆柱形，以此减小对其周围烟气流的干扰。符合GB/T 31248-2014之4.5.2节要求；
1.4.9.采样系统：
1.4.9.1.采样系统组成：由取样管、烟尘过滤器、冷阱、干燥柱、真空取样泵组成，能保证有效地采集烟气样品。
1.4.9.2.取样管采用PTEE耐腐蚀材料制成。
1.4.9.3.烟尘过滤器：燃烧产生的气体由过滤器进行多级过滤，以达到分析部分要求的粒子浓度等级。
1.4.9.4.冷阱：抽出来的烟气通过低温凝结，产生水蒸气，然后水蒸气从烟尘中分离出来；
1.4.9.5.干燥柱：分离出来的烟气再经过双级干燥柱干燥；
1.4.9.6.真空取样泵：采用隔膜泵，泵的排出能力在10L/min～50L/min。
1.4.10.风机：在排烟管道末端安装一个排烟风机，在温度为25℃和常压的条件，风机的排风能力大于1.5m3/s。
1.4.11.烟密度测量设备：
1.4.11.1.排烟管道内的烟气透光率使用白光测烟系统测量
1.4.11.2.白光测烟系统采用接头安装于排烟管的侧管上，并包含以下装置：
①光源：为白炽灯并在(2900±100)K的色温下使用。电源为稳定的直流电，且电流的波动范围在±0.5%以内(包括温度、短期及长期稳定性)。
②透镜系统：光电管的发光孔位于其前面的透镜的焦点上，且其直径(d)视透镜的焦距(f)而定以使d/f小于0.04。
③检测器：检测器的光谱分布响应曲线与国际照明委员会(CIE)光视效率函数(V函数，用光视效率曲线表示)一致，其精度为±5%。在最大、最小透光率比值不小于2个对数单位(102)的情况下，检测器输出线性度不超过滤光片透光率测量值的±3%或光密度测量值的±0.01。
④光衰减系统的90%响应时间不超过3s,向侧管内导入空气以使光学器件保持符合光衰减漂移要求的洁净度，可使用压缩空气来替代自吸式系统，具体参数如下：
1）光源：为白炽灯
2）标称功率：100W
3）标称电压：12V
4）精度：±0.01V
5）标称光通量：2000～3000Lm
6）标称色温：2800K～3000K，满足GB/T17651.1 5.2要求。
7）接受器：为硅光电池，经板卡放大信号，通过I/O板卡输入到电脑，光谱响应与国际照明委员会（CIE）的测光仪相匹配。
8）安装：安装在长度为150mm的管子一端，另一端为防尘窗，管子內壁为光泽黑色，防反射。
9）透光率0%为无光线通过，透光率100%光无遮挡完全通过。
10）可测透光率范围(0～100)%；
1.4.12.烟气分析设备：
1.4.12.1.氧气分析：
（1）测量范围：（0-25）%
（2）信号输出：4-20mA；
（3）分辨率100×10-6
（4）相对湿度：<90%（无凝结）；
（5）线性度偏差：<±0.1% O2；
（6）零点漂移：≤0.5%/月；
（7）量程漂移: ≤0.5%/月
（8）内部信号处理时间小于1S；
（9）响应时间：T90<5秒
（10）重复性：<±0.02% O2；
1.4.12.2.二氧化碳（CO2）测量：
（1）采用红外线（IR）测量；
（2）测量范围：0-10%；
（3）重复性：＜±1%                                               
（4）零点漂移：≤ 0.5%/月
（5）量程漂移: ≤ 0.5%/月 
（6）线性偏差: ＜±1%
（7）响应时间:T90<5秒
（8）数据采集系统的输出分辨率优于100×10-6
（9）模拟输出:4～20mA    750Ω
（10）环境温度:5℃～＋45℃ 
（11）供电:220VAC±10%,50～60Hz   5000W
（12） 30min内分析的噪声漂移均不超过100×10-6
1.4.13.整台试验仪器的标定：
1.4.13.1.流量分布测量：流速分布因子Kc测量，配备双向探头测量；
1.4.13.2.采样滞后时间测量;采用电脑软件对所有数据做了修正；
1.4.14.点火源：
1.4.14.1.喷灯：文丘里空气丙烷混合型喷灯，长度为341mm
A、每一个喷灯钻有242个Ø1.32mm的喷火孔
B、燃烧气体：纯度达95％的丙烷。
C、助燃气体：压缩空气。（气压需达到10Mba以上）
D、空气流量: (600～6000)mg/min可调。
E、丙烷流量：(200～2000±0.5)mg/min可调。
1.4.14.2.质量流量：采用质量流量计，量程：0～2.5g/s，其中在量程范围（0.6～2.5）g/s；精度1%；数显，带4～20mA输出，通过采集卡直接可由电脑控制，反应速度快，控制精度高。
1.4.15.数据采集精度及采集时间：
1.4.15.1.O2和CO2，精度为100×10-6（0.01%）；
1.4.15.2.温度测量：0-400℃; 精度±0.5℃；
1.4.15.3.测量室内空气相对湿度装置：20％～80％，精度５％；
1.4.15.4.时间记录系统精度：0.1s；
1.4.15.5.测试时间：1～99m/s可设定；
1.4.15.6.其他参数的精度：为满量程输出值的0.1％；
1.4.15.7.采集时间：采集系统每３s自动采集储存一次。
1.4.16.计算机控制系统：
1.4.16.1.使用工控机。采用仪器设备专用开发软件及数据采集控制卡；
1.4.16.2.校准程式：配有独立的常规校准程式。
1.4.16.3.试验记录（3秒/次）按编号存储，可随时查询；可以实时查看试验报表打印效果，只需点击开始、计算和保存等按钮就可完成，使用简便。
1.4.16.4.同时增加数据调取功能，可以加载以往的实验数据进行重新计算并形成报告。
1.5.整机性能：
1.5.1.整机使用空间：长11米，宽7米，高5.5米以上（含控制室、制样区域、燃气室等空间）
1.5.2.控制室建设：长3米，宽3米，高2.8米（由采购人负责）；
1.5.3.整机功率：AC380V，三相五线制；功率：＞15kw；
1.5.4.设备具有下列安全保护装置：电源超载、 短路保护、控制回路过载保护。
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	热释放及产烟毒性测试系统
	1套
	1.电源：380V、 50Hz  15KW
2.燃烧箱内部尺寸：1000×2000×4000（mm）
3.钢梯尺寸：标准钢梯：宽×高=500×3500mm；宽形钢梯：宽×高=800×3500mm。
4.温度测量采用直径为1.5mm的K型热电偶。
▲5.引燃源由一个带型丙烷燃气喷灯及和文丘里混合器组成，其供火表面应为钻有242个直径为1.32mm孔径的扁平金属板。引燃源定位：高600±5mm，水平距离任意可调。
6.丙烷/空气气体流量采用质量流量控制测量及控制。
7.采用可调焦的冷光源光源系统和硅光放大器的光接收系统组成;数据稳定，精确。
8.氧气分析，测量范围：0-25%，测量精度：＜±0.05%，重复性：＜1%，零点漂移：≤0.5%/月，量程漂移：≤0.5%/月，线性偏差：＜1%，T90响应时间：≤3秒， RS232通讯接口。
红外分析： CO2测量范围0-10%，测量精度：＜±0.1%，重复性：＜1%，零点漂移：≤0.5%/月，量程漂移：≤0.5%/月，线性偏差：＜1%，响应时间：T90≤2秒，RS232通讯接口。含除尘装置，烟雾收集塔。满足国标GB/T31248-2014《电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》、GB/T31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的电缆或光缆的试验具体参数为1、采集塔全身采用优质304不锈钢制作，循环泵将塔内下方的水倒入两层填充层上方的喷头，将水均匀的洒到填充层，使填充层形成均匀的水膜；燃烧设备产生的黑烟经进风口进入到塔内向上流动，分别穿过两道填充层与水膜接触，水膜将黑烟吸附流到塔的下方；过滤后的烟气继续向上流动至活性炭，通过活性炭的吸附作用过滤烟气。
9.空气层：在试验过程中排放的需要处理的废气，空气层与进气口相连接，以便于废气进入空气层。
10.填充层：洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆中空小球，形状为多齿的TELLERTT形，填充层表面有视窗，便于清洗填充层小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气，使其形成为分散的废气，以便于使废气在喷水层内得到充分的洁净。
11.喷水层：喷水层中的洒水喷头采用PP120°螺旋无堵塞喷头，覆盖面积达95%，喷水层有一个独立的视窗，便于检查洒水喷头的工作状况。
12.防雾层：能有效的过滤空气中的杂质，同时可填充活性炭以过滤烟气中的有害气体。
13.循环泵：循环泵使循环液体层中的液体经过洒水喷头循环使用，节约用水。
14.室内集烟系统外形美观，噪音小，耐用。
15.电压：380V、600w。
16.处理风量：3000m³。
17.入口含尘浓度：≤30g/Nm³。
18.出口含尘浓度：≤300mg/ Nm3
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	管材耐压爆破试验机
	1台
	1.1 电源要求：380V±10%；
1.2 环境温度：10℃～40℃； 
1.3 相对湿度：≤85%；
2.主要技术参数
2.1 满足标准：GB/T 6111-2018
▲2.2传感器最大压力：16MPa
2.3 示值允许误差极限：示值的0.3%以内
2.4 压力范围：5%～100%
▲2.5恒压准确度：-1%～+2%
▲2.6压力显示精度：≤0.001MPa
▲2.7测试路数：≥6路
2.8 水箱控温分辨率：≤0.1℃
2.9 水箱控温范围：室温～95℃
▲2.10水箱平均温差：±1℃
▲2.11水箱内壁厚度：≥3mm
▲2.12要求将控制主机集成在试验机主机上，以节约试验场地空间(投标时提供集成后的实物图片)
2.13采用程序进行控制，触摸屏显示和操作；使用脉冲占空比补压技术，将升压环节和补压环节合二为一；系统可连续无障碍工作高达10000小时；
2.14采用蓄能器补压，实现了无源控制，减少了电机和加压系统的工作时间，提高加压系统的使用寿命的同时能够精确控制压力的准确度，保压效果好，实时自动补压；
2.15电动柱塞泵中心压力源加压方式，流量大，增压稳定；
2.16可实现多路多工位，各路试验相互独立，方便操作和维修，可同时进行试验互不影响，当某一路试样破坏时可手动关闭该路手动阀，其它各路正常试验不受影响；
2.17保证试验机的精度和稳定性，并针对多路数的情况，采用变频电机变频控制，实现柱塞泵流量的可调，满足多路数同时试验的要求；
2.18具有掉电追加功能，通电后只须调用上次试验则可以继续试验，降低工作强度，提高工作效率。
2.19运行状况实时监测，有泄漏及破裂自动判断停机功能。
3 配置清单：
3.1 管材耐压爆破试验机主机 1 台、
3.2 水箱 1 台（B型卧式恒温水箱）
3.3 试样管径：Φ16mm～Φ630mm（包括夹具）
3.4 恒温水箱及温度控制系统：1套、补水系统：1套、水循环系统：1套
3.5 产品说明书、产品合格证、保修卡、出厂检验报告;
3.6 控制主机 1 台
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	耐压爆破试验机
	1台
	1.1 电源要求：380V±10%；
1.2 环境温度：10℃～40℃； 
1.3 相对湿度：≤85%；
2.主要技术参数
▲2.1传感器最大压力：20MPa
2.2 示值允许误差极限：示值的0.3%以内
2.3 压力范围：5%～100%
▲2.4恒压准确度：-1%～+2%
▲2.5压力显示精度：≤0.001MPa
▲2.6测试路数：≥3路
2.7 水箱控温分辨率：≤0.1℃
2.8 水箱控温范围：室温～95℃
▲2.9水箱平均温差：±1℃
▲2.10水箱内壁厚度：≥3mm
▲2.11要求将控制主机集成在试验机主机上，以节约试验场地空间(投标文件提供集成后的实物图片)
2.13采用蓄能器补压，实现了无源控制，减少了电机和加压系统的工作时间，提高加压系统的使用寿命的同时能够精确控制压力的准确度，保压效果好，实时自动补压；
2.14电动柱塞泵中心压力源加压方式，流量大，增压稳定；
2.15保证试验机的精度和稳定性，并针对多路数的情况，采用变频电机变频控制，实现柱塞泵流量的可调，满足多路数同时试验的要求；
2.16具有掉电追加功能，通电后只须调用上次试验则可以继续试验，降低工作强度，提高工作效率。
2.17运行状况实时监测，有泄漏及破裂自动判断停机功能。
3配置清单：
3.1 耐压爆破试验机主机 1 台
3.2 水箱1台
3.3 不锈钢夹具（规格Ф16、Ф20、Ф25、Ф32、Ф40、Ф50、Ф63、Ф75、Ф 90、Ф110)各1套
3.4 水箱加热系统1套、
3.5 补水系统1套、
3.6 水循环系统：1套
3.7 产品说明书、产品合格证、保修卡、出厂检验报告
3.8 控制主机 1 台
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	差示扫描量热仪
	1台
	1、用途：
测量与热量有关的物理、化学变化，如玻璃化转变温度、熔点。熔融温度、结晶与结晶热、相转变反应热，产品的热稳定性、固化/ 交联、氧化诱导期等。
2、温度数据
(1)温度范围：-30℃～600℃（机械制冷）
(2)温度分辨率：0.1℃
(3)温度波动：±0.1℃
(4)温度准确度：±0.1℃
(5)升温速率：0.1℃/min至100℃/min（可自定义）
(6)控温方式：升温、恒温（程序自动控制）
(7)搭载40位全自动进样模块，采用紧凑型模块化结构设计，可在有限实验室空间内实现高通量实验需求；（投标文件提供软件设置界面截图及进样器实物图片）
(8)支持多类型实验模式混排（如等温/变温/循环扫描），满足多场景的复杂需求；
(9)支持 24 小时连续无人值守运行；
(10)进样器定位精度≤±0.05mm确保样品与传感器精准对齐；
(11)支持动态进样队列，实验中途插入紧急样品或调整顺序，系统自动优化；
(12)具有多重安全保障技术：过载保护、异常状态预警及自动停机、报警、样品防护等；
(13)可选配样品托盘快换，托盘扫码或RFID自动识别样品托盘信息，减少人为误差；
(14)两种炉体升温控温模式：①根据样品热电偶控制升温②根据炉温热电偶控制升温，并且两种工作模式可通过软件设置任意切换。
(15)气氛控制系统：采用质量流量控制器，（可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统）
(16)气体流速：10-200ml/min(实验过程中可精确控制流量，可自动切换气体)
(17)坩埚：标配铝坩埚
(18)选配：高压坩埚，密封铝坩埚（可配封样器）、石墨坩埚、石英坩埚、铂金坩埚
3、DSC数据
(1)DSC测量范围：0至±500mW
(2)DSC解析度：0.01 µW
(3)DSC灵敏度：0.1 µW
(4)功率准确度：±0.1µW
(5)功率噪声：≤0.1µW
4、数据处理：
(1)横坐标轴可选择温度或时间作标尺；
▲(2)具有步冷曲线测试功能；（投标文件提供软件截图证明）
▲(3)具有结晶动力学测试功能；（投标文件提供软件截图证明）
(4)玻璃化转变温度、比热的测量；
5、可自由选择的基线修正，配有标准物质（铟、锡、铅、锌、铝）用户可自行校正温度及热焓；
6、所有数据可存储、打印，并可以通用格式输出；
7、可扩展样品反应观察窗，观察样品状态变化。
8、设备软件终身免费升级。
9、主要配置
(1)差示扫描量热仪主机，1台
(2)仪器操作和数据处理软件，1套
(3)机械制冷机，1台
(4)内置质量流量计，1个
(5)温度和热焓校正标样（石英、苯甲酸、月桂酸、铟、锡、铅、锌），1套
(6)铝坩埚压机，1个
(7)铝坩埚，500套
(8)控制主机 1台
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	导热系数测量设备
	1台
	1、试件规格（外形尺寸）：单试样 300×300（mm）
2、试件厚度：10～37.5(mm) 
3、冷板温度：5℃～60℃
4、热板温度：室温+5℃～80℃
5、热板计量单元加热功率控制稳定度：0.001W
▲6、测试重复性： ≤2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7、配带动力1kW  220V
8、使用环境：恒温环境23±2℃
▲9、试验时间：约3小时
10、采用半导体片制冷方式
11、采用触摸屏一体机操作
12、热板升降采用电动推杆升降机构，试样水平放置，恒定夹紧力由热板部件的自重供给。

	商务要求

	投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、安装调试费、验收费（含检定、校准费，如有）；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

	合同签订时间
	中标通知书发出后25日内

	质保期
	按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于一年，分项设备有质保期要求的按其要求。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，中标供应商将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标供应商负责。

	售后技术服务要求
	1.售后技术服务包括送货上门、安装调试、现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护等，投标报价应包含为实施项目所必须的售后技术服务。分项设备要求产品生产厂家提供技术人员培训的，按其要求执行。
2.设备出现故障后，中标供应商负责需要2小时内做出响应，24小时内派工程师到现场进行故障排除，48小时内故障无法修复的，需要立即提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.软件在维保期内免费维修及完善性升级
4.投标文件提供培训方案，培训内容、培训措施符合项目实施的实际情况。

	交货时间及地点
	交付使用期：自合同签订之日起90天内验收合格并交付使用。
交货地点：南宁市采购人指定地点。

	其它要求
	投标人必须根据招标要求的技术参数及配置中的每项指标要求，如实逐项填写技术规格偏离表。

	付款方式
	本合同分四期支付，合同生效后且中标供应商已按时足额支付履约保证金后10个工作日内支付预付款(即合同金额50%)；已到货设备金额超过合同总金额的65%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；已到货设备金额超过合同总金额的80%后10个工作日内采购人支付合同进度款(合同金额15%)；验收合格后10个工作日内采购人支付尾款(合同金额20%)。每次付款前，中标供应商必须先行开具并交付当期足额增值税专用发票给采购人，否则采购人有权顺延付款时间。采购人以银行转账、支票或汇票方式付款，如中标供应商未提交合法有效发票、交付完整付款资料或存在违约情形的，采购人有权顺延付款或暂不付款且不承担逾期付款责任。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标总金额的2%。
2.履约保证金递交方式：中标人在收到中标通知后5个工作日内以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：若中标供应商不能履行或不完全履行合同，履约保证金不予退还；若中标供应商完全履行合同，且货物验收合格后，中标供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理退还手续，办理手续后十个工作日内由采购人无息退还。
4.缴纳履约保证金的指定账户：
开户名称：广西壮族自治区产品质量检验研究院
开户银行：工行南宁市民族支行
银行账号：2102109209249002028

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围
货物类：产品到达现场后，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。
2.中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.1货物或服务技术参数与投标文件中技术需求偏离表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件技术需求偏离表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
（1）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
（3）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
（4）中标供应商投标文件技术需求偏离表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到技术需求偏离表或证明材料中优于的程度，视为不满足投标承诺，按验收不合格，违约处理。
（5）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究中标供应商责任，同时报财政部门备案。
2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，还必须负责完成原有所有设备及软件系统的重新部署安装、集成、调试并能整体通过测试顺利运行，运行顺畅才作为最终验收。
4.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他验收要求按第五章《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：
□本项目已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）并提供原厂商或中国大陆有效代理商出具有效授权书原件和有效的售后服务承诺书原件，同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：无
公布渠道或者获取方式：无        
四、核心产品：
本项目的核心产品为“需求一览表”中第  2  项产品：液相色谱串联质谱联用仪 。


[bookmark: _GoBack]
