广西科联招标中心有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目

项目编号：CZZC2026-G1-250167-GXKL

采 购 人：天等县卫生健康局

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2026年9月29日

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	73

第四章  评标方法和评标标准	101

第五章 拟签订的合同文本	110

第六章 投标文件格式	119

第七章 质疑、投诉材料格式	150

# 第一章  招标公告

招标公告

项目概况

2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年10月27日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2026-G1-250167-GXKL

项目名称：2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目

预算总金额（元）：6930881.10。

采购需求：

标项1：

标的名称：2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——天等县人民医院医疗设备采购

预算金额（元）：4786956.9

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血透机16台、血滤机4台、中频治疗机10台、多通道输注工作站2台、除颤监护仪1台、肠内营养泵3台、多通道输注工作站2台、医用升温毯1台、肠内营养泵6台、便携式彩色多普勒超声诊断系统2台、电动洗胃机1台、医用升温毯1台、心电监护仪11台、脉搏血氧仪1台、振动式物理治疗仪1台、输液泵23台、数字眼底照相机1台、加热式超声雾化器2台、视力筛选仪1台、微量注射泵20台、脉搏血氧仪5台、新生儿呼吸机1台、婴儿辐射保暖台1台、新生儿蓝光治疗仪2台、T组合复苏器1台、中央监护管理系统1台、麻醉机2台、病人监护仪3台，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：4786956.9

合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

标项2：

标的名称：2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——基层乡镇卫生院医疗设备采购

预算金额（元）：2143924.2

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动生化分析仪 8 台，心电图机 4 台，彩色 B 超机 2 台，全自动血液细胞分析仪 2 台，尿液分析仪 1 台，床头柜 40 张，牙科综合治疗机 1 台；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：2143924.2

合同履行期限：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于30%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额不低于60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

标项2：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于30%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额不低于60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：

标项1：投标产品属第二类医疗器械产品的，投标人须承诺供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；投标产品属第三类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的；投标人提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述资格证明文件）。

标项2：投标产品属第二类医疗器械产品的，投标人须承诺供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；投标人提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述资格证明文件）。

三、获取招标文件

时间：2026年9月29日至2026年10月12日，每天上午00：00至11：59，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年10月27日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年10月27日 09：30

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

2.网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/(全国公共资源交易平台(广西・崇左）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端［新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事指南—下载专区］，并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

7.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，法人的分支机构经法人授权后可以分支机构的身份参加政府采购。如投标人为分支机构的，必须在投标文件中同时提供经法人授权投标人以分支机构名义参加投标的授权委托书、法人营业执照及分支机构营业执照的复印件。

8.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标，评标主场设在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），分会场设在柳州市公共资源交易中心（广西壮族自治区柳州市鱼峰区柳州市民服务中心（龙湖路13号））

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：天等县卫生健康局

地址：天等县政府城南办公区5栋

项目联系人：冯工

项目联系方式：0771-3532248

2.采购代理机构信息

名 称：广西科联招标中心有限公司

地　址：崇左市新城区新城路2号阳光名邸C#5栋204号

项目联系人：欧明聪

项目联系方式：0771-3482237

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业。

7.采购标的对应的医疗器械类别：标项1：本标项需求一览表中“血透机”“血滤机”“除颤监护仪”“新生儿呼吸机”“婴儿辐射保暖台”“麻醉机”属于第三类医疗器械；其余标的均属于第二类医疗器械；标项2：本标项需求一览表中“床头柜”非医疗器械，其余标的均属于第二类医疗器械。

| 标项1：2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——天等县人民医院医疗设备采购 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 单价上控价（元） |
|  | - 1 | 血透机 | 16台 | 1．适用于血液透析治疗、血液透析灌流联合治疗、床旁血液透析治疗等。 2．全液晶触摸屏显示，中文或英文界面。 3．血液流速：15～620ml/min。 4．血泵管径可调，具有忘开提醒功能。 5．透析液温度高精准安全控制范围33℃~40℃。 6．可调透析液流量：300～800ml/min，可线性调节。 7．超滤率：0～4000ml/h；超滤精度：±30ml/h或±1%，二者取绝对值大者，具有超滤泵忘开提醒、反馈提醒功能。 8．肝素泵流量：0.1～10ml/h，注射器尺寸：10ml/20ml/30ml均可用。肝素泵可设定停泵时间，具有肝素泵忘开提醒功能。 9．静脉压力监测范围：-700mmHg～+700mmHg；精度：±10mmHg 10．动脉压力监测范围：-700mmHg～+700mmHg；精度：±10mmHg 11．跨膜压监测范围：-700mmHg～+700mmHg；精度：±10mmHg 12．电导率监测范围：12mS/cm～18mS/cm；误差：0.1mS/cm 13．漏血监测：透析液中漏血等于或小于0.35ml/min(流量300～800ml/min) 14．气泡监测：红外线、反应阈值：在200ml/min血流量下，出现单个容积200µL气泡 15．可设定可调钠的曲线治疗图，具有多种可选择的自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全，有八条以上钠曲线选择。 16．可设定可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全，有八条以上超滤曲线选择。 17．具有以表格和曲线图多形式存储多次治疗信息功能。 18．双泵装置：机器标准配置为血泵和功能泵，血泵和功能泵可以互相更换，能兼容大小管径血路管道。 19．电导度控制及保护：具备不少于3个电导度监测，确保病人安全。 20．具备声、光、文字报警功能，显示报警原因、提示处理方法。 21．透析液配制方式：具有电导在线调节功能，可适合多种不同透析液配方。 22．清洗消毒程序：可提供化学消毒、热消毒、化学热消毒等消毒清洗程序；可用20%或50%柠檬酸，消毒、脱钙可一次完成，在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，消毒完成，具有自动开关机功能。 23．有效杜绝患者交叉感染，在化学消毒和热消毒时，血透机的供液回路与使用过的回液回路独立分开进行消毒。 24．全功能数字化自检，具有平衡腔开机自检和平衡腔在线检测功能，保证超滤正常。 25．可使用通用型血路管和透析器等耗材。 26．具有自动预冲、回血程序、排空功能。 27．具有动、静脉压力和跨膜压监测、自动卡标功能，防止动脉端血流不畅及静脉端堵塞引发的爆管问题和穿刺针脱落引发的体外失血问题。 28．空气监测：采用光学和超声双重监测，可监测液面和累积气泡。 29．具有安全、灵敏的漏血检测装置，防止体外失血发生。 30．当遇到断电，机器内标准配置的UPS后备电池保证血泵、补充液泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、液位监测、气泡监测、肝素泵持续运行，维持时间至少15-30分钟。 31．可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。 32．能在应急情况下脱离水处理进行床边血液透析治疗。 33．透析过程可开启超滤测试功能，在超滤测试口接超滤液体，能直观地获得患者透析治疗的超滤总量。 34．具有待机省液模式。 35．具有内毒素过滤功能，减少透析液污染引起的不良反应。 36．具有干粉筒支架系统。 37．具有通讯组件：标准的通讯232串口。 38．具有透析液旁路一键式切换功能。 39．具有在线血压监测。 | 95040.00 |
|  | - 2 | 血滤机 | 4台 | 1.显示器≥10英寸彩色液晶触摸屏，全中文显示，可实时显示中文操作指南及治疗过程参数和曲线图形。 2.具备4个动力泵（不包括肝素泵），包含血液泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵，可独立关闭/运转。 3.设备自带至少一个独立精密注射泵，适用于20ml、50ml注射器，用于肝素/钙剂注射，注射泵流量0.5～20ml/H。 4.设备净脱水速率范围≥0～3000mL/H。 5.设备耗材管路和血液滤器可分离，滤器耗材可兼容3个或以上品牌的透析器、吸附柱、血浆分离器和灌流器等血液净化耗材。 6.设备具备≥2个滤器夹持器，用于固定滤器。 7.设备具备≥2个截止阀（或夹管阀），自动开闭，可完成管路自动预冲，出现异常自动夹闭管路。 8.设备压力监测至少包括5个压力监测。 9.动脉压监测范围－400～+300mmHg。 10.静脉压监测范围－400～+300mmHg。 11.血浆入口压监测范围－400～+300mmHg。 12.一级膜外压监测范围－400～+300mmHg。 13.二级膜外压监测范围－300～+300mmHg。 14.滤前压/滤器入口压监测范围－400～+300mmHg。 15.系统自动计算跨膜压，跨膜压范围－400～+300mmHg。 16.设备具备一体化的独立加热系统，双面加热，置换液透析液双加温，确保温度均衡稳定，控制温度范围≥35～38℃。 17.设备具备电子秤≥3个，每秤称重范围≥0～10KG。 18.设备至少具备漏血监测、补液断流监测、滤液断流监测、液面监测、管道气泡检测五种监测功能。 19.设备可监测到管道内≥100ul的气泡。 20.设备正常工作状态下，网电源供电中断后触发声光报警，设备具备内置电池，断电后设备至少可继续使用15min。 21.设备具备持续性血液滤过（CHF），在连续性静脉-静脉血液滤过时能同时进行前稀释和后稀释，满足临床进行肾替代治疗。 22.设备具备单重（单模）血浆置换模式、血浆吸附模式满足临床开展连续血液净化、人工肝治疗。 23.设备具有双重（双膜）血浆置换模式。 | 146520.00 |
|  | - 3 | 中频治疗机 | 10台 | 1.彩色液晶屏幕显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能； 2.输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法； 3.具有透热功能，导电橡胶透热温度≤60℃，六档可调； 4.内存处方≥99个； 5.中频频率：2～10KHz； 6.调制频率：0～150Hz； 7.调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定； 8.调制方式：调制方式为调幅，可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制； 9.输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 10.调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 11.差频频率范围：四通道电疗仪，干扰电差频频率在0～200Hz范围内。 12.动态节律：四通道电疗仪，干扰电动态节律为4s～10s范围内。 13.差频变化周期：四通道电疗仪，干扰电差频变化周期为15s～30s。 14.定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。 15.连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。 16.噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。 17.输入功率：160VA； 18.输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA； 19.输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）； 20.工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。 | 11642.40 |
|  | - 4 | 多通道输注工作站 | 2台 | 1.基本配置: 1.1单套标准配置：一拖六，多通道输注工作站1套、注射泵4台、输液泵2台。 主要技术参数及配置： 2.多通道输注工作站参数： 2.1每套多通道输液工作站可插入1～15个输液泵或推注泵，组合箱、输液泵、注射泵之间，不需要任何工具，直接组合成多道泵，最多可扩展至15个泵位； 2.2每套多通道输液工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵和输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化设计，即插即用，可热插拔； 2.3多通道输液工作站可实现≥2个任意输注泵模块之间具备中继功能，可进行无缝连续输液； 2.4任意输注泵模块之间无需任何附件即可自由组合固定，配合可拆卸提手便于携带和安全转运； 2.5多通道输液工作站仅需一根电源线，具有输液管路整理功能； 3.配套注射泵模块参数： 3.1自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml所有符合标准的注射器； 3.2多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、梯度模式、级联模式； 3.3速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增； 3.4注射精度：≤±2%； 3.5KVO速度:0.1-5.0mL/h可调； 3.6可以显示管路的压力状态； 3.7分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.8触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面； 3.9更改速度时完全不需要中断输液； 3.10具备字体放大或大字体显示功能。 3.11具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器； 3.12具备报警功能：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作； 3.13能够存储、回放≥2000组历史信息记录； 3.14界面背景颜色：可选择至少5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级； 3.15具备自动快进、手动快进、快速定量三种方式； 3.16夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 3.17内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时； 3.18无需任何配件，支持两个泵之间叠加；注射泵模块单独标配提手，方便转运外出检查； 4.配套输液泵模块参数： 4.1多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、点滴模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、级联模式；支持输血功能； 4.2速度范围：0.1-1200.0mL/h,最小增量为0.1mL/h； 4.3输液精度：≤±5%； 4.4KVO速度:0.1-5.0mL/h可调； 4.5可以显示管路的压力状态。 4.6触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面； 4.7分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 4.8气泡检测：最大可选1000ul/15min； 4.9防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出； 4.10泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制； 4.11更改速度时完全不需要中断输液； 4.12具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器； 4.13具备字体放大或大字体显示功能。 4.14界面背景颜色：可选择至少5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。 4.15具备报警功能：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作； 4.16能够存储、回放≥2000组历史信息记录； 4.17具备自动快进、手动快进、快速定量三种方式； 4.18夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 4.19无需任何配件，支持两个泵之间叠加；输液泵模块单独标配提手，方便转运外出检查； 4.20内置锂电池在中速（25ml/h）状态下，工作时间不小于5个小时； | 44748.00 |
|  | - 5 | 除颤监护仪 | 1台 | 1.具备同步和异步手动除颤功能、心电监护功能； 2.心电监护标配四极心电导线，具有6导心电图监护功能（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVL、aVR、aVF），双通道心电导联显示； 3.除颤能量≥360J； 4.除颤采用双相直线方波技术；手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量选择≥14档采用按键式可快速选择能量； 5.具有除颤功能优先模式设计，在监护模式下，启用手柄除颤时仪器自动从监护模式转到手动模式。 6.除颤充电迅速，充电至360J约9s，阻抗范围：23-200欧姆±10%； 7.标配可充电锂电池≥4年效期，电池具备电量显示，360J除颤≥50次； 8.心率监测范围：30–270次/分钟，心率测量精度<±1%，漂移容差<±1%，增益稳定性<±1%；共模抑制比>85dB； 9.为抢救快速机器开机后直接默认手动除颤模式，直接可进行除颤操作； 10.配备成人、小儿一体化电极板，配备除颤起搏监护多功能电极片； 11.支持中文操作界面、中文语音提示； 12.LCD液晶显示屏≥5.5英寸，可双通道显示心电图波形； 13.内置热敏打印机，三通道打印心电图；具有在线、自动、记忆打印功能； 14.具有状态显示栏可显示仪器自检结果，关机状态下每日、每月，每年自动运行自检（包括电池检测）；自检结果可设置手动打印或自动打印； 15.配备心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等）； | 34155.00 |
|  | - 6 | 肠内营养泵 | 3台 | 1、喂养模式：连续模式、间歇模式； 2、泵送方式：盘式蠕动挤压； 3、喂养速度：1～1800ml/h； 4、喂养误差：≤±5%； 5、连续模式设置：预置量范围1～99999ml、时间范围00：00：02～99:59:59； 6、间歇模式设置：时间范围1min～24h、次数范围1～100次； 7、排气设置：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调； 8、KTO设置：时间1min～24h，速度1～30ml/h； 9、反抽设置：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调； 10、冲洗设置：有手动、自动冲洗方式，速度为1～1200ml/h可调； 11、快进设置：有手动、自动快进功能，速度为1～1200ml/h可调； 12、加温设置：32～50℃或90～122℉； 13、温度控制精度：≤±2℃； 14、营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度至少达到500ml/h； 15、日期时间设置：可设置年月日和小时分钟秒钟，实时计时； 16、遗忘操作设置：1～5min可调； 17、待机时间设置：10min～24h可调； 18、夜间模式设置：有夜间模式，可设置夜间模式开始时间和结束时间； 19、历史记录查询：具有历史记录查询功能； 20、病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室； 21、营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不少于100种品牌。 22、运行灯光设置：闪烁、常亮或熄灭三种状态可选； 23、锁屏设置：有锁屏开关，时间为1～5min可调； 24、音量设置：10档可调； 25、网络设置：有网络设置功能，通过WIFI可连接到输注监护管理软件； 26、外部接口：1个USB接口、1个外部电源接口和1个加温仪航空插座接口； 27、重启按键：具有一个重启按键； 28、报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成、遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成； 29、显示屏：≥4.0英寸触摸屏，按键与触摸屏组合操作,有实体停止按键（非触摸停止）； 30、屏幕亮度设置：10档可调； 31、装管方式：正面安排营养管，方便使用与巡回观察； 32、滴速检测：采用红外线传感器监测速度； 33、交流电源：100～240V，50/60HZ，最大功耗：60VA； 34、内置电池：可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时,工作时间≥10h； 35、工作环境：温度：+5℃～+40℃、湿度：15%～95%，大气压：57KPa～106Kpa； 36、贮运环境：温度：-20℃～+55℃、湿度：10%～95%，大气压：50KPa～106Kpa； 37、安全类别：I类带内部电源类设备，CF型、IPX4设备； 38、其他功能：工程模式有密码保护功能、有运行过程修改参数的功能、支持中英文切换； | 3960.00 |
|  | - 7 | 多通道输注工作站 | 2台 | 1.基本配置: 1.1单套标准配置：一拖六，多通道输注工作站1套、注射泵2台、输液泵4台。 主要技术参数及配置： 2.多通道输注工作站参数： 2.1每套多通道输液工作站可插入1～15个输液泵或推注泵，组合箱、输液泵、注射泵之间，不需要任何工具，直接组合成多道泵，最多可扩展至15个泵位； 2.2每套多通道输液工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵和输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化设计，即插即用，可热插拔； 2.3多通道输液工作站可实现≥2个任意输注泵模块之间具备中继功能，可进行无缝连续输液； 2.4任意输注泵模块之间无需任何附件即可自由组合固定，配合可拆卸提手便于携带和安全转运； 2.5多通道输液工作站仅需一根电源线，具有输液管路整理功能； 3.配套注射泵模块参数： 3.1自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml所有符合标准的注射器； 3.2多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、微量模式、梯度模式、级联模式； 3.3速率范围：0.1-2000ml/h，以0.1ml/h递增； 3.4注射精度：≤±2%； 3.5KVO速度:0.1-5.0mL/h可调； 3.6可以显示管路的压力状态； 3.7分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.8触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面； 3.9更改速度时完全不需要中断输液； 3.10具备字体放大或大字体显示功能。 3.11具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器； 3.12具有报警功能：注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作； 3.13能够存储、回放≥2000组历史信息记录； 3.14界面背景颜色：可选择至少5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级； 3.15具备自动快进、手动快进、快速定量三种方式； 3.16夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 3.17内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时； 3.18无需任何配件，支持两个泵之间叠加；注射泵模块单独标配提手，方便转运外出检查； 4.配套输液泵模块参数： 4.1多种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、点滴模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、级联模式；支持输血功能； 4.2速度范围：0.1-1200.0mL/h,最小增量为0.1mL/h； 4.3输液精度：≤±5%； 4.4KVO速度:0.1-5.0mL/h可调； 4.5可以显示管路的压力状态。 4.6触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面； 4.7分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 4.8气泡检测：最大可选1000ul/15min； 4.9防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出； 4.10泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制； 4.11更改速度时完全不需要中断输液； 4.12具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器； 4.13具备字体放大或大字体显示功能。 4.14界面背景颜色：可选择至少5种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。 4.15具有报警功能：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作； 4.16能够存储、回放≥2000组历史信息记录； 4.17具备自动快进、手动快进、快速定量三种方式； 4.18夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 4.19无需任何配件，支持两个泵之间叠加；输液泵模块单独标配提手，方便转运外出检查； 4.20内置锂电池在中速（25ml/h）状态下，工作时间不小于5个小时； | 44748.00 |
|  | - 8 | 医用升温毯 | 1台 | 1.适用范围：在医疗机构临床使用环境下，通过控制毯子温度，具有对人体进行体外物理升温功能，辅助调节人体温度； 2.系统结构：双路输出，双温双控，可单/双升温毯(垫)组合使用； 3.显示方式：≥7寸全电脑彩色液晶触摸屏控制系统，智能化控温，同屏显示两个患者体温、毯温、运行状态及运行时间； 4.升温毯温度设定范围：30℃～40℃；步进：0.1℃；显示精度：0.1℃； 5.体温传感器监测范围：25℃～45℃，允差：±0.2℃； 6.外形结构：外型尺寸（长*宽*高）约21×31×21厘米，可悬挂床头；整机重量：≥2.5kg； 7.性能特点：升温毯（铺/盖）； 7.1升温毯采用低电压（12V）运行，核心发热材质为碳纤维发热材料，升温均匀速度快； 7.2升温毯可反复使用，无耗材消耗，不产生废水和废气； 7.3升温毯内置多个感温探头，实时测温，确保安全； 7.4升温毯的接触层绵软舒适，能有效预防褥疮； 7.5多种规格选择，满足不同患者使用需求； 7.6升温毯可透X射线； 8.按防护程度分类：升温毯（铺/盖）防水等级≥7级，需在投标文件中提供说明书复印件； 9.报警功能： 9.1医用升温毯具有体温传感器脱落报警提示功能； 9.2当升温毯温度超过41℃时，停止工作并具有相应的报警功能； 9.3当网电源故障时，具有相应的报警功能； 9.4可分别独立设置双路通道传感器上/下限报警温度的提示功能（报警温度设置范围37-44℃）、双路体温传感通道可分别独立设置体温传感器上/下限报警温度的提示功能（报警温度上/下限范围30-44℃）； 10.安全特性：具有独立的非自动复位热断路器，以降低接触面温度过高的风险； 11.医用升温毯正常工作时，毯子承重不小于150kg； 12.输入功率：约300VA。 | 32670.00 |
|  | - 9 | 肠内营养泵 | 6台 | 1、喂养模式：连续模式、间歇模式； 2、泵送方式：盘式蠕动挤压； 3、喂养速度：1～1800ml/h； 4、喂养误差：≤±5%； 5、连续模式设置：预置量范围1～99999ml、时间范围00：00：02～99:59:59； 6、间歇模式设置：时间范围1min～24h、次数范围1～100次； 7、排气设置：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调； 8、KTO设置：时间1min～24h，速度1～30ml/h； 9、反抽设置：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调； 10、冲洗设置：有手动、自动冲洗方式，速度为1～1200ml/h可调； 11、快进设置：有手动、自动快进功能，速度为1～1200ml/h可调： 12、加温设置：32～50℃或90～122℉； 13、温度控制精度：≤±2℃； 14、营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度至少达到500ml/h； 15、日期时间设置：可设置年月日和小时分钟秒钟，实时计时； 16、遗忘操作设置：1～5min可调； 17、待机时间设置：10min～24h可调； 18、夜间模式设置：有夜间模式，可设置夜间模式开始时间和结束时间； 19、历史记录查询：具有历史记录查询功能； 20、病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室； 21、营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不少于100种品牌。 22、运行灯光设置：闪烁、常亮或熄灭三种状态可选； 23、锁屏设置：有锁屏开关，时间为1～5min可调； 24、音量设置：10档可调； 25、网络设置：有网络设置功能，通过Wi-Fi可连接到输注监护管理软件； 26、外部接口：1个USB接口、1个外部电源接口和1个加温仪航空插座接口； 27、重启按键：具有一个重启按键； 28、报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成； 29、显示屏：≥4.0英寸触摸屏，按键与触摸屏组合操作,有实体停止按键（非触摸停止）； 30、屏幕亮度设置：10档可调； 31、装管方式：正面安排营养管，方便使用与巡回观察； 32、滴速检测：采用红外线传感器监测速度； 33、交流电源：100～240V，50/60HZ，最大功耗：60VA； 34、内置电池：可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时,工作时间≥10h； 35、工作环境：温度：+5℃～+40℃、湿度：15%～95%，大气压：57KPa～106Kpa； 36、贮运环境：温度：-20℃～+55℃、湿度：10%～95%，大气压：50KPa～106Kpa； 37、安全类别：I类带内部电源类设备，CF型、IPX4设备； 38、其他功能：工程模式有密码保护功能、有运行过程修改参数的功能、支持中英文切换； | 3960.00 |
|  | - 10 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 2台 | 1主机系统性能 1.1便携彩超主机； 1.2≥15.3寸超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器； 1.3主机重量≤6.2kg（不含电池）； 1.4主机可配置内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用； 1.5物理键盘操作面板，轨迹球操作，而非触控板和触摸屏； 1.6数字波束形成器； 1.7多倍信号并行处理技术； 1.8数字化全程动态聚焦； 1.9数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit； 1.10接收方式：发射、接收通道≥1024； 1.11二维灰阶成像单元； 1.12谐波成像单元； 1.13M型成像单元； 1.14彩色多普勒成像单元； 1.15频谱多普勒成像单元； 1.16组织多普勒成像； 1.17高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵； 1.18解剖M型成像，≥3线，360°可调； 1.19彩色M型成像； 1.20空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合； 1.21具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式； 1.22支持腔内探头温控技术，温度值实时显示在屏幕上； 1.23二维角度独立偏转成像，≥5级可调； 1.24斑点噪音抑制，多级可调； 1.25一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式； 1.26扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式； 1.27图像放大功能，支持前端放大、后端放大； 1.28支持一键全屏放大； 1.29多语言操作界面：支持中文键盘输入； 1.30支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度； 1.31穿刺增强； 1.32图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示。 2探头规格 2.1超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调； 2.2探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头； 2.3腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.5MHz； 2.4浅表线阵探头，探头频率：5.0-16.0MHz。 3二维灰阶参数 3.1最大显示深度≥38cm； 3.2发射声束聚焦：聚焦区域多级可调； 3.3二维增益调节范围≥250dB，动态范围≥300dB，可视可调； 3.4物理滑动TGC分段调节≥8段，具有TGC曲线显示； 3.5侧向增益补偿LCG≥8段，具有LGC曲线显示； 3.6伪彩≥12种； 3.7声功率1–100%，可视可调。 4彩色多普勒参数 4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 4.2多普勒增益≥250dB； 4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能。 5频谱多普勒参数 5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）； 5.2B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW； 5.3取样宽度及位置范围：宽度0.5–24mm； 5.4显示控制：反转显示（左/右；上/下）； 5.5频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数。 6系统通用技术规格 6.1内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时； 6.2主机内置USB接口≥2个； 6.3主机内置HDMI、S-VIDEO等接口。 7测量和分析 7.1常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等； 7.2腹部测量软件包：肝脏、胆囊、脾脏、肾脏等； 7.3妇科测量软件包：子宫、子宫动脉、卵巢、卵泡、子宫肌瘤等； 7.4产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等； 7.5心脏测量软件包：心功能、心房容积、左室心肌重量等； 7.6泌尿测量软件包：肾脏、肾上腺、膀胱、前列腺、睾丸等； 7.7小器官测量软件包：乳腺、甲状腺； 7.8儿科测量软件包：髋关节测量； 7.9血管测量软件包：血管直径、血管面积、IMT内中膜自动测量。 8图像存储，回放和浏览 8.1同屏一体化智能剪切板； 8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影； 8.3存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息； 8.4主机内置报告系统。 9图文工作站 9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息； 9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览； 9.3支持的存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备； 9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出。 | 242550.00 |
|  | - 11 | 电动洗胃机 | 1台 | 1.结构：采用无堵塞结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险； 2.压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象； 3.压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率； 4.实时显示洗胃状态、次数； 5.采用微电脑控制，全中文液晶显示。 6.洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液； 7.平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按此键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液； 8.液量：根据需要可选择进液量，分别为：150ml；250ml；350ml； 9.清零：可对洗胃次数进行清零； 10.复位：可恢复至初始状态； 11.停止：按此键停机； 12.进、出液量：进液量为150ml档，其对应的出液量在180ml～230ml之间；进液量为250ml档，其对应的出液量在280ml～330ml之间。进液量为350mL档，其对应的出液量在375mL～450mL之间。 13.清洗液的流量：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2000mL/min； 14.限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中； 15.工作噪声：机器正常工作时工作噪声不大于A声级65dB； 16.输入功率：≤100VA。 | 7920.00 |
|  | - 12 | 医用升温毯 | 1台 | 1.适用范围：在医疗机构临床使用环境下，通过控制毯子温度，具有对人体进行体外物理升温功能，辅助调节人体温度； 2.系统结构：双路输出，双温双控，可单/双升温毯(垫)组合使用； 3.显示方式：≥7寸全电脑彩色液晶触摸屏控制系统，智能化控温，同屏显示两个患者体温、毯温、运行状态及运行时间； 4.升温毯温度设定范围：30℃～40℃；步进：0.1℃；显示精度：0.1℃； 5.体温传感器监测范围：25℃～45℃，允差：±0.2℃； 6.外形结构：外型尺寸（长*宽*高）约21×31×21厘米，可悬挂床头；整机重量：≥2.5kg； 7.性能特点：升温毯（铺/盖）； 7.1升温毯采用低电压（12V）运行，核心发热材质为碳纤维发热材料，升温均匀速度快； 7.2升温毯可反复使用，无耗材消耗，不产生废水和废气； 7.3升温毯内置多个感温探头，实时测温，确保安全； 7.4升温毯的接触层绵软舒适，能有效预防褥疮； 7.5多种规格选择，满足不同患者使用需求； 7.6升温毯可透X射线； 8.按防护程度分类：升温毯（铺/盖）防水等级≥7级，需在投标文件中提供说明书复印件； 9.报警功能： 9.1医用升温毯具有体温传感器脱落报警提示功能； 9.2当升温毯温度超过41℃时，停止工作并具有相应的报警功能； 9.3当网电源故障时，具有相应的报警功能； 9.4可分别独立设置双路通道传感器上/下限报警温度的提示功能（报警温度设置范围37-44℃）、双路体温传感通道可分别独立设置体温传感器上/下限报警温度的提示功能（报警温度上/下限范围30-44℃）； 10.安全特性：具有独立的非自动复位热断路器，以降低接触面温度过高的风险； 11.医用升温毯正常工作时，毯子承重不小于150kg； 12.输入功率：约300VA。 | 32670.00 |
|  | - 13 | 心电监护仪 | 11台 | 1.≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥8通道波形显示。 2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 3.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 5.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。 6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 7.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv； 8.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106dB；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 9.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 10.具有心率变异性分析功能； 11.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿； 12.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV； 13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms； 14.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 15.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（选配）、PAWP（选配）、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； 16.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 17.支持计时器功能，可以同时显示至少4个计时器。 18.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 19.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾； 20.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息； | 14157.00 |
|  | - 14 | 脉搏血氧仪 | 1台 | 1、预期用途：用于成人、儿童和新生儿等患者的生理性参数监测和报警； 2、测量范围： 2.1血氧饱和度（SpO2）0～100%，测量精度：70%-100%，允差±2%；69%以下精度不作要求； 2.2脉率25～250（bpm），误差为±1bpm或±2%，取大值。 3、报警： 3.1 SpO2低限范围：0%～99%；SpO2高限范围：1%～100%,报警误差±1%。 3.2 PR低限范围：15bpm～299bpm；PR高限范围：16bpm～300bpm,报警误差±1bpm。 3.3报警等级支持高、中、低。 3.4声音和可视报警。 3.5支持报警音量调节：范围1～6。 4、监护模式：成人、儿童、新生儿模式； 5、采用≥5英寸彩色高分辨率TFT-LCD液晶显示大屏，能清晰地显示病人的各种生理参数和波形等信息。 6、显示内容：血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR)、字符、脉搏强度柱状图、SpO2容积描记波形。 7、趋势回顾：支持24小时的趋势回顾，在相同的分辨率下，趋势曲线支持300个趋势显示。 8、趋势分辨率：分辨率支持1min、5min、10min、30min、60min。 | 12375.00 |
|  | - 15 | 振动式物理治疗仪 | 1台 | 1、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：150VA； 2、输出方式：单路输出，适用于儿童； 3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作； 4、软轴轴心： a)、长度：1800mm±5mm; b）、儿童传动轴直径：3.8mm±0.1mm; c)、钢质可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换； d)、儿童动力头外径尺寸：50mm±1mm； 5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作，不需要关闭电源及操作； 6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值； 7、振幅：叩击头振幅不大于7mm； 8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A)，整机采用防电磁屏蔽装置，对相邻的设备无干扰； 9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成； 10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器； 11、工作模式：自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作； 12、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min； 自动模式分四档：5min、10min、15min和20min； 13、频率范围：手动模式儿童10Hz～30Hz（600转/分～1800转/分）可调，步进值1Hz； 自动模式P1、P2、P3、P4; 14、自动模式（四种）： P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人； P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人； P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人； P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人； 15、儿童型叩击头（共5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成： ①圆形聚氨酯海绵面叩击头一个：直径ф90mm±1mm； ②圆形聚氨酯海绵面叩击头一个：直径ф78mm±1mm； ③圆形聚氨酯海绵面叩击头一个：直径ф68mm±1mm； ④圆形聚氨酯海绵面叩击头一个：直径ф58mm±1mm； ⑤圆形聚氨酯海绵面叩击头一个：直径ф48mm±1mm； 16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示； 17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 18、通过医疗设备EMC检测； 19、外形尺寸：便携式可拆分（长*宽*高）长492mm±1mm×宽406mm±1mm×高150mm±1mm，主机重量：≤9.8Kg； | 18315.00 |
|  | - 16 | 输液泵 | 23台 | 1.具有输液补偿功能提高输液精度稳定性。 2.手提式手柄设计，手柄上带有运行状态指示灯，指示灯可开启或关闭。 3.数字键盘快捷输入。 4.双屏幕设计，数码管显示速度，液晶屏显示信息≥8种：具有输液速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示。 5.设备的电源接口≥3种，具有交流电源AC:100-240V,50/60Hz，车载电源DC12V，DC15V输出接口用于供电给输液加温器。 6.输液器规格≥5种：10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、20滴/ml、60滴/ml输液器。 7.输液精度≤±5%。 8.冲洗速率200-1000ml/h可调，KVO速率0.1-5ml/h可调。 9.阻塞报警阈值≥10档可调：数值范围900±200mmHg－100±50mmHg。 10.符合国家标准电源，电源电压AC:100-230V,50/60Hz，内置电池DC12V、2300mAh；具有13种以上报警。 11.报警音量≥7档可调；按键音量≥3档可调，也可以关闭静音；LCD背光亮度≥10档可调。 12.输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，调整或改变输液速度。 13.流速模式范围0.1-1500ml/h可调，最小≤0.1ml/h最大≥1500ml/h。 14.点滴模式范围10滴/15滴/18滴/20滴输液器1-350滴／min可调,最小≤1滴，最大≥350滴；60滴输液器1-200滴／min可调，最小≤1滴，最大≥200滴。 | 3960.00 |
|  | - 17 | 数字眼底照相机 | 1台 | 1.成像方式：共焦激光眼底扫描；光源：双激光光源成像，激光波长≥785nm； 2.成像图片：包含红外成像（IR）、共焦激光彩照（MCOLOR），超广角视网膜成像，超广角脉络膜成像； 3.具备拍摄一次即可获取红、绿通道影像，分别显示视网膜不同层次影像； 4.成像速度：≥10帧/秒； 5.数字分辨率：4-10μm，2048×2048； 6.光学分辨率：视场中心处：≥60lp/mm，视场中部处(r/2)：≥40lp/mm，视场边缘处(r)：≥25lp/mm； 7.眼底成像范围：单张≥135°； 8.屈光补偿范围：-40D∽+40D（无极变倍）； 9.视标：内固视（上、下、左、右、中，五个视标），外固视； 10.最小瞳孔直径要求：≤2mm（免散瞳）； 11.双颌托结构：切换左右颌托可快速实现左右眼与仪器的对准，且自动识别左右眼； 12.动态视频：具备动态观察视网膜影像，且可记录10S眼底视频图； 13.具备局部放大功能，了解病变部位细节； 14.拍摄方式：具备手柄操作、图标点击自动操作等控制方式； 15.硬件功能：可实现数据输出、保存和导出：支持单张多模式图像导出或直接从储存位置拷贝原始图像，图像可立即传输和存储； 16.工作站及输出设备1套；可移动式综合台一张（含升降桌台，配套滚轮可移动）；控制方式为总电源控制。 | 415800.00 |
|  | - 18 | 加热式超声雾化器 | 2台 | 1、语音播报功能：全程语音播报； 2、参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试； 3、模式切换：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式自由切换； 4、雾化杯容量：0-140ML； 5、温度设置及控制范围：30~45℃（可调节）； 6、具有温度异常语音报警功能； 7、温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同； 8、超高温报警功能：具有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度； 9、整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）； 10、主机超声工作频率：2.4MHz±10%。 11、雾粒中位直径小于5μm的雾粒百分比不小于65%。 12、最大雾化率：≥1ml/min； 13、可以加中药，也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题； 14、保护功能 a）设备温度超过设置温度5℃，停止工作并发出警报，且不能自动恢复； b）若设备输出显示温度达到45℃时应发出警报； c）加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化； 15、具有风量、雾量、治疗时间调试功能； | 24433.20 |
|  | - 19 | 视力筛选仪 | 1台 | 1.适用对象：6个月以上人群。 2.可双眼同时进行测量，也可选择对单眼进行测量。 3.测试时间：约1s。 4.测试距离：1m±5cm。 5.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差，凝视对称）、固视及眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。 6.球镜度数测量范围：-9D至+7D，分辨率：0.25D或0.01D两档可选，精度±0.5D； 7.柱镜度数测量范围：0至3D，分辨率0.25D或0.01D两档可选，精确度±0.5D； 8.眼位偏离：0°-20°； 9.测量瞳孔直径要求：4-9mm。可测量散瞳病人。 10.轴位：0至180度； 11.具有距被测者距离提示功能：系统主动测距提示过远或过近，有具体数值显示提醒。 12.与打印机连接方式：USB、Wifi和蓝牙。 13.数据接口：USB、Wifi和蓝牙。 14.可从电脑批量输入、输出患者信息队列，提高筛查效率。 15.供电方式：支持2节可充电可拆卸锂离子电池或交流电直接供电，如遇紧急状况，可支持移动电源充电。 16.具有AI人工智能算法自动搜寻瞳孔功能，以保证测试快速、精准。 17.显示屏：≥4.3英寸可无级翻转0-90°的彩色触摸液晶屏，可便于操作者避光。 18.自定义横幅功能：提供可打印报告的底部添加自定义横幅的功能。 | 67320.00 |
|  | - 20 | 微量注射泵 | 20台 | 1.使用“爪式可开启”机构安装注射器，泵和固定夹一体化装置。 2.注射精度：≤±2%（泵本身机械精度≤±1%）。 3.报警功能≥12种：具有管路阻塞、残留提示、注射完毕、注射器压杆安装错误、注射器推杆安装错误、电池欠压、电池电量耗尽、电源线脱落、速率超范围、输液量等于限制量、系统出错、遗忘操作等报警功能。 4.电气电源符合国家标准要求，AC100-230V，50／60Hz，内置充电电池，充电12小时以上可连续工作超过≥5小时。 5.设备内部已经存储≥30种注射器品牌可任意选择，自定义存储≥3种注射器品牌。 6.残留报警≥3种模式：距离模式1-18mm可调，最小≤1mm，最大≥18mm；时间模式1-10min可调，最小≤1min，最大≥10min；容量模式1-5ml可调,最小≤1ml，最大≥5ml。 7.报警音量和按键音量≥9档可调。 8.具有注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整改变注射速度。 9.具有通道休眠功能，节约电量和防止误操作。 10.注射速率：10ml注射器0.1-400ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥400ml/h；20ml注射器0.1-600ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥600ml/h；30ml注射器0.1-900ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥900ml/h；50ml注射器0.1-1500ml/h可调，最小≤0.1ml/h，最大≥1500ml/h。 11.双通道一体机，不同通道对应不同颜色，显示屏幕≥2个分别显示各通道的情况。 | 4752.00 |
|  | - 21 | 脉搏血氧仪 | 5台 | 1、预期用途：用于成人、儿童和新生儿等患者的生理性参数监测和报警； 2、测量范围： 2.1血氧饱和度（SpO2）0～100%，测量精度：70%-100%，允差±2%；69%以下精度不作要求； 2.2脉率25～250（bpm），误差为±1bpm或±2%，取大值。 3、报警： 3.1SpO2低限范围：0%～99%；SpO2高限范围：1%～100%,报警误差±1%。 3.2PR低限范围：15bpm～299bpm；PR高限范围：16bpm～300bpm,报警误差±1bpm。 3.3报警等级支持高、中、低。 3.4声音和可视报警。 3.5支持报警音量调节：范围1～6。 4、监护模式：成人、儿童、新生儿模式； 5、采用≥5英寸彩色高分辨率TFT-LCD液晶显示大屏，能清晰地显示病人的各种生理参数和波形等信息。 6、显示内容：血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR)、字符、脉搏强度柱状图、SpO2容积描记波形。 7、趋势回顾：支持24小时的趋势回顾，在相同的分辨率下，趋势曲线支持300个趋势显示。 8、趋势分辨率：分辨率支持1min、5min、10min、30min、60min。 | 12375.00 |
|  | - 22 | 新生儿呼吸机 | 1台 | 1.适用范围：新生儿（含早产儿）和30kg以下的儿童。 2.显示屏：≥8.0英寸触摸屏。 3.监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压/气道压力）、氧浓度、流量、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧饱和度指数、氧浓度与平均压乘积。 4.图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。 5.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%，精度±3%。 6.内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%。 7.具有氧浓度自动校准功能。 8.支持的通气模式： （1）经鼻持续气道正压通气：NCPAP； （2）经鼻间歇正压通气：NIPPV； （3）同步经鼻间歇正压通气：SNIPPV； （4）经鼻高流量氧疗：HFNC； 9.参数设定： （1）吸气压力：2.0cmH2O-25cmH2O； （2）呼气末正压：1.0cmH2O-15cmH2O； （3）呼吸频率：1/min-120/min； （4）吸气时间：0.1s-15s； （5）流量调节：2L/min-25L/min； （6）高压水平：2cmH2O～25cmH2O； （7）低压水平：1cmH2O～15cmH2O； （8）高压时间：0.1s～30s； （9）低压时间：0.2s～30s； 10.参数监测： （1）压力范围：-30cmH2O～120cmH2O； （2）自主呼吸频率：0/min～300/min； 11.具备HFNC高流量氧疗模式：流量可调范围上限≥25L/min。 12.支持快氧通气：通气持续时间可调，最长时间120s，氧浓度22%～100%可调。 13.支持手动通气，通气时间1s-30s可调。 14.具备血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。 15.具备ROX指数监测功能，有助于早期识别HFNC失败风险，帮助指导医生何时给予气管插管。 16.具备自动泄漏补偿功能。 17.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。 18.具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能。 19.具备截屏功能，并支持存储和导出功能。 20.应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。 21.具备充电锂电池，满电续航时间≥4小时。 22.具有系统自检功能、图形化提示操作功能。 | 142560.00 |
|  | - 23 | 婴儿辐射保暖台 | 1台 | 1.加热器材质：不锈钢加热管。 2.辐射灯头：斜照灯头，床面正上方无加热器遮挡，方便医护人员临床操作。 3.控温模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。 4.肤温控制范围：32℃～38℃。 5.肤温控制精度≤±0.5℃。 6.肤温测量范围不窄于25℃～45℃。 7.肤温测量精度：±0.2℃。 8.床面温度均匀性：≤2℃。 9.手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。 10.手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。 11.显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。 12.具有床面倾斜角度无级调节功能。 13.床面倾斜角度不小于12°。 14.内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。 15.内置穿刺照明灯，方便随时检查婴儿状况。 16.具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。 17.婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。 18.具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。 19.配备输液杆、托盘。 20.超大床面：床面尺寸≥700mm×570mm（长×宽），方便护理。 21.具有USB接口、RS232接口。 | 26730.00 |
|  | - 24 | 新生儿蓝光治疗仪 | 2台 | 1.蓝光波长范围：400-550nm。 2.有效表面内的胆红素总辐照度最大值4.5mW/cm²。 3.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性＞0.4。 4.蓝光输出强度调节范围：20%～100%，步进20%，5级可调。 5.有效辐照面积≥50cm×25cm（长×宽）（辐照距离≤40cm），最大有效辐照面积≥60cm×30cm（长×宽）。 6.光源为LED，使用寿命≥50000小时。 7.LCD液晶显示屏。 8.计时功能：具有正计时、倒计时和总计时，并具有计时清零功能。 9.工作噪声应≤45dB（A）。 10.光疗灯底部配有吸盘，可直接放于保温箱罩上使用。 11.环境温度：工作范围10-30℃。 | 19503.00 |
|  | - 25 | T组合复苏器 | 1台 | 1.用于有自主呼吸新生儿，提供持续正压通气支持，人工操作、气体驱动的呼吸支持系统； 2.具备限压功能；防止压力过高最大压力（MAX-P）（防止压力过高保护）； 3.具备吸气峰压PIP功能，安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供最佳的氧合； 4.具备CPAP/PEEP末压调节功能，使肺部在呼气时保持张开的状态，避免粘连受损并维持功能残气量； 5.最大限制压力（MAX-P）40cmH2O限制压力功能（防止压力过高）、吸气峰压（PIP）调节扩张压力功能、CPAP/PEEP压力；调节呼气末压功能； 6.压力限制（MAX-P）：0-15LPM小于6kPa(60cmH2O)； 7.吸气峰压（PIP）：5-15LPM0.2-5.7kPa(2-57cmH2O)； 8.CPAP/PEEP：5-15LPM0.03-2.3kPa(0.3-23cmH2O)； 9.压力表-2-10kPa（-20~100cmH2O)； 10.工作噪音：不大于55dB（A）； 11.气源要求：0.3MPa-0.4MPa容量大于100L； 12.适用体重范围：小于10kg； 13.工作和存放环境：20℃~50℃，相对湿度最高90%。 | 17770.50 |
|  | - 26 | 中央监护管理系统 | 1套 | 一、中央监护系统配置： 1.中央监护管理系统 一套 2.床边机母婴监护仪 三台 3.床边机胎儿监护仪 三台 二、中央监护工作站具体参数及要求： 1.工作站主机：配置操作主机及显示设备。 2.中央监护工作站和各床边机之间采用Wi-Fi无线联网技术，可接入分机数量应≥100台。 3.具有胎儿监护AI智能分析功能：在监护过程中无需暂停就能对每一时刻胎儿胎心率基线高低、各种加速、减速的变化、细变异大小、宫缩的变化及胎动情况实时分析，并将自动分析结果实时显示在屏幕上，最后能对整个监护的全部信息按无刺激试验（NST）或宫缩试验（OCT、CST）进行综合分析，给出智能分析报告包括监护结论及胎儿评分。 4.可随时在监护曲线的旁边进行文字标注说明，形成电子病历，方便医护人员查阅、分析，必要时可作为医疗事故法律取证。 5.监护曲线滚动显示：监护过程中监护曲线实时从右至左滚动显示，保持时空特性连续。 6.具有海量存储功能，系统可存储上千万个监护信息记录。可按日期/住院号/姓名进行搜索显示孕妇信息，3种方式可选。 7.多种显示方式：可单床显示、多床显示、自动交换显示，并可任意切换。 8.屏幕自动分割显示：系统会根据正在监护的床位数多少对屏幕进行自动分割显示，以便利用屏幕最大化显示有关监护信息。 9.具有报警功能：可对孕妇和胎儿参数进行声光、语音及文字报警，报警上下限可调。 10.全图浏览全图打印：一屏幕可以显示20min（或60min）的监护画面，支持A4/B5复印纸打印，且一张复印纸最多可打印60min的监护数据曲线及监护报告。 11.具有多种智能监护报告打印功能，一张A4/B5复印纸可打印20min到60min的监护曲线及智能分析报告，包括过程分析结果和综合分析结果及胎儿评分。 12.具有监护自动接入功能，床边机一进入监护状态，所有监护信息及监护数据会自动传入中央监护主机上，自动启动中央工作站开始监护，且监护结束自动储存，实现自动监护无人值班，方便临床应用。 13.具有监护数据分析结果自动同步保存功能，床边机与工作站监护信息数据及自动分析结果自动同步自动保存，防止监护信息数据丢失造成监护结果不一致。 14.床边机数量可随时任意增加。 15.可以升级成远程监护系统。 三、床边机母婴监护仪主要技术指标及要求： 1.全中文操作界面。软键盘及飞梭鼠标操作，方便输入孕妇姓名、住院号、孕周、年龄等信息。 2.采用工业ARM，Linux操作系统，≥12.1英寸彩色TFT液晶显示器。 3.具有胎儿监护电脑自动分析功能，监护过程中，实时在线自动分析所有参数的变化情况及综合分析结果同屏显示。 4.具有监护信息曲线存储及回放功能。可按照孕妇姓名、监护时间、住院号进行存储、查询、回访。 5.具有实时打印和整体打印。整体打印时监护信息曲线、过程分析情况、综合分析结果同时打印出来。 6.全数字化自动同步、自动跟踪和数字信号自相关处理技术，胎心率曲线和数字同步实时显示，准确、可靠、符合临床。 7.监护曲线滚动显示：监护过程中监护曲线实时从右至左滚动显示，保持时空特性连续。 8.内置无线通讯模块，具有百兆以太网及CDMA双联网技术，可独立使用。 9.胎儿监护指标： （1）监护参数：能同时监测孕妇及病人的心电、血压、血氧饱和度、脉搏心率、呼吸、体温、胎儿的瞬时胎心率、宫缩压力、胎动等参数。 （2）超声发射频率及方式：1.0MHz，12晶片数字脉冲超声宽带方式。 （3）超声输出强度：<5Mw/cm2。 （4）胎心率测量范围：40-220BPM。 宫缩压力：范围0－100单位。 血压测量范围：30—250mmHg。 血氧饱和度测量范围：0—100%。 脉搏心率测量范围：30—240次/min。 （5）胎心率测量精度：误差±2BPM。 （6）自动检测胎动。 四、床边机胎儿监护仪主要技术指标及要求： 1.采用Linux操作系统，≥8英寸彩色高亮度TFT液晶显示器。 2.具有胎儿监护AI智能分析功能：在监护过程中无需暂停就能对每一时刻胎儿胎心率基线高低、各种加速、减速的变化、细变异大小、宫缩的变化及胎动情况实时分析，并将自动分析结果实时显示在屏幕上。 3.采用1.0MHz数字脉冲超声宽带技术，胎心捕捉范围宽，灵敏度高，抗干扰能力强，零噪声。 4.具有监护信息曲线存储及回放功能。可按照孕妇姓名、监护时间、住院号进行存储、查询、回访。 5.监护曲线滚动显示：监护过程中监护曲线实时从右至左滚动显示，保持时空特性连续。 6.胎儿监护指标 （1）监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动。 （2）超声发射频率及方式：1.0MHz，12晶片数字脉冲超声宽带方式。 （3）超声输出强度：<5Mw/cm2。 （4）胎心率测量范围：40-220BPM，宫缩压力：范围0－100单位。 （5）胎心率测量精度：误差±1BPM （6）自动胎动检测。 | 237600.00 |
|  | - 27 | 麻醉机 | 2台 | 1主机部分： 1.≥10.4英寸彩色电阻屏，分辨率800×600，内置一体化屏幕； 2.全中文操作系统，瀑布式菜单； 3.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机延迟； 4.具有后备锂电池，使用时间≥120分钟； 5.具有3个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持； 6.主机机身正面具备1个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测； 2气源部分 1.标配纯氧通气，可选配氧气、笑气或氧气、空气两气源、氧笑空三气源，工作压力为0.28~0.6Mpa； 2.具备四管机械流量计，调节范围：0-10L/min，调节精度0.05L/min，调节分辨率10%，适合低微流量麻醉手术，辅助供氧流量计：0-15L/min； 3.具备机械的笑气、氧气保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%； 4.快速充氧范围25-75l/min； 3麻醉呼吸机： 1.气动电控呼吸机； 2.适用范围：成人、小儿和婴幼儿； 3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得； 4.通气模式：VCV、PCV、手动； 5.控制通气模式下： 5.1VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml； 5.2PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml； 5.3呼吸频率设定范围：4～100次/min； 5.4吸呼比设定范围：4:1～1:10； 5.5吸气压力设定范围：5～70cmH2O，步长1cmH2O； 5.6PEEP设定范围：OFF，3～30cmH2O，步长1cmH2O； 5.7压力限制设定范围：10～100cmH2O； 5.8吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%； 6.同步和支持通气模式下： 6.1触发窗设定范围：5%～90%； 6.2吸气触发设定范围：触发流速0.2～15L/min，步长0.1L/min;触发压力-20cmH2O～-1cmH2O，步长-0.5cmH2O； 6.3压力斜坡：0s～2.0s； 6.4吸气时间：0.2～5s,步长0.1s; 6.5支持压力设定范围：OFF,3～60cmH2O； 6.6吸气流速：0～120L/min； 7.重点参数监测范围： 7.1分钟通气量：0～100L/min； 7.2吸气和呼气潮气量：0～3000ml； 7.3顺应性：0～300mL/cmH2O； 7.4气阻：0～600cmH2O/(L/S)； 7.5气道压力：-20～120cmH2O； 7.6氧传感器浓度：18%-100%； 7.7氧浓度：18%-100%； 8.其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等； 9.呼吸力学监测：标配压力波形、流速波形、容量波形，可选CO2波形、EEG脑电波形，最多能够5道波形同屏显示； 10.具有体外循环模式。 4呼吸回路： 1.回路整体加温，避免冷凝水； 2.标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置； 3.呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作； 4.安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱； 5.集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L； 6.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可实现≥134℃高温高压消毒； 7.标配1个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装，容量≥2L； 8.具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏； 9.可选择氧气或空气作为机械通气驱动源； 10.回路泄漏量不应超过65ml/min。 5蒸发罐: 1.单罐位，七氟醚蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能，安全互锁功能； 2.挥发罐容量大于360ml； 6报警性能： 具备窒息≥2min报警、持续气道压力高报警、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。 7辅助功能 1.机械刹车; 2.一个抽屉； | 142065.00 |
|  | - 28 | 病人监护仪 | 3台 | 1.≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥8通道波形显示。 2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。 3.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。 4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。 5.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。 6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能； 7.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv； 8.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106dB；具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 9.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等； 10.具有心率变异性分析功能； 11.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿； 12.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV； 13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms； 14.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 15.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（选配）、PAWP（选配）、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等； 16.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 17.支持计时器功能，可以同时显示至少4个计时器。 18.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能； 19.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾； 20.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息； | 14157.00 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 三、交付地点：天等县内采购人指定地点。 四、验收标准、规范：依据国家有关规定、采购文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（自双方验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到采购人通知后12小时响应，24小时内到达采购人指定现场解决处理。 3、质保期内免费为采购单位提供完善的设备操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。 4、采购人及中标人双方必须安排人员到场，采购人只负责协调及监督工作，中标人应当安排足够人员到场负责进行装卸、调试，清理装机产生的木箱等工作。 5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 6、供应商应保证提供的是最新软件版本、全新未经使用的合格产品。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，货物甲方（采购方）书面验收合格后，乙方将发票交甲方，甲方向财政局提交用款申请，待财政局批复后支付合同款。鉴于本项目合同款项系使用财政资金支付，甲方付款须以财政预算资金下达为前提，如因财政预算调整或未下达导致甲方无法按约付款，付款期限自动顺延至预算批复后，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的中标人办理上述进口货物的免关税手续，如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑ 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： 文件或者资料名称：无 公布渠道或者获取方式：无 四、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第1、2、10、17、22、26项产品：“血透机、血滤机、便携式彩色多普勒超声诊断系统、数字眼底照相机、新生儿呼吸机、中央监护管理系统”。 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 资料及证明文件 ▲1、本标项需求一览表中“血透机”“血滤机”“除颤监护仪”“新生儿呼吸机”“婴儿辐射保暖台”“麻醉机”属于第三类医疗器械；其余标的均属于第二类医疗器械；投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》，提供相应有效证书复印件。 ▲2、投标人须在投标文件中提供所投产品的医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |  |  |

| 标项2：2025年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目——基层乡镇卫生院医疗设备采购 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 单价上控价（元） |
|  | - 1 | 全自动生化分析仪 | 8台 | 1.工作速度：分立式，生化恒速≥650测试/小时； 2.测试范围：临床生化、电解质等； 3.样本类型：血清、血浆等； 4.测试方法：一点终点法、两点终点法、动力学法、离子选择电极法等； 5.校准方式：两点线性校准、多点线性校准和非线性校准，至少列举≥9种具体方法； 6.样本盘：≥120个样本位； 7.最小样本量：≤1.0µl，0.1ul递进； 8.试剂盘：≥197个试剂位（不含任何形式的扩展位）； 9.试剂量：10～350µl，0.5µl递增； 10.试剂冷藏：24小时不间断冷藏,2~8℃； 11.反应盘：圆盘式，≥150个比色杯； 12.最小反应液体积：≤95µl； 13.恒温系统：水浴系统，受热均匀（不接受其他恒温方式）； 14.样本针、试剂针：具备液面感应、随量跟踪、立体防撞保护功能等； 15.交叉污染率：<0.09%； 16.光源：卤素灯，灯泡自动休眠与唤醒； 17.分光方式：光栅后分光； 18.波长：≥15个波长，需要具体列出波长数值，波长准确度：±1nm； 19.吸光度线性范围：-0.1～3.5Abs，最低检测下限≤-0.1Abs； 20.耗水量: 去离子水≤30升/小时。 | 163350.00 |
|  | - 2 | 全自动血液细胞分析仪 | 2台 | 1.五分类血常规检测原理：采用三角度激光散射技术，通过双通道实现白细胞五分类检测； 2.报告参数：≥26项（不含直方图及散点图）； 3.研究参数：≥6项，含异常淋巴细胞、巨大未成熟细胞和有核红细胞研究参数； 4.检测图形：散点图≥4个，包括1个可旋转三维立体散点图； 5.检测模式：至少具有CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CBC+DIFF等全血检测模式； 6.进样器容量：一次可同时装载≥60个样本； 7.检测速度：≥90样本/小时； 8.血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等； 9.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能； 10.进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式； 11.血常规线性范围：WBC：0-500.0×10^9/L，HCT：0-67.0%，PLT：0-5000×10^9/L； 12.数据存储：仪器主机至少可存储30万条样本数据信息； 13.试剂存储：主机内置CRP抗体试剂冷藏装置，关机后保持制冷； 14.仪器休眠：具备自动休眠功能，主机停止操作进入休眠状态所需等待时间可自定义设置，可设置时长为2小时； 15.质控管理：具有L-J 质控，每个批号的质控文件至少可保存400个质控结果； 16.采样针采用侧开孔设计，具有防抵死功能，可减少堵孔并提高吸样准确性； | 56529.00 |
|  | - 3 | 尿液分析仪 | 1台 | 1.项目选择：可选择检测十四项、十三项、十一项的试纸条； 2.测定原理：反射光电比色法； 3.测定速度：≥450条/h； 4.光源系统：采用冷光源测定系统； 5.工作方式：可选择单条测试或连续测试； 6.可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白； 7.显示：触摸液晶显示屏，中英文操作界面，中英文测试结果并用符号单位、SI国际单位、常用单位表示； 8.仪器能准确感应尿试纸条的数量； 9.自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内； 10.打印：支持热敏打印，可以打印测试结果； 11.故障识别功能：能自动识别打印错误、测试项目不正确等故障； 12.仪器能自动感应试纸条，将感应到的试纸条送入仪器内部； 13.存储功能：可存储至少5000个测量结果； 14.校准功能：仪器配有试纸条校准功能； 15.输出接口：仪器有RS-232接口，可实现Lis系统连接（Lis软件选配）； 16.电源：可在110V—240V下工作； | 7722.00 |
|  | - 4 | 心电图机 | 4台 | 一、工作条件： 1.1产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作。 1.2产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。 二、 ECG输入 2.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 2.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）。 2.3输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）。 2.4频率响应：0.01-450 Hz 。 2.5定标电压：1mV±1%。 2.6耐极化电压：≥±880 mV（±5%）。 2.7内部噪声：≤12.5µVp-p。 2.8时间常数：≥5s。 2.9共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）。 2.10输入电流：≤0.01μA。 2.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。 2.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。 2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言。 三、波形处理： 3.1A/D转换：24bit。 3.2采样率：40kHz 。 3.3灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%。 3.4抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。 3.5自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能。 3.6自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。 四、存储器 4.1设备内置存储器，存储病历≥800例。 4.2数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间。 五、显示器： 5.1≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格。 5.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形。 5.3显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。 六、记录器： 6.1走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）。 6.2记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1。 6.3记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸规格为：长210mm×宽140mm。 6.4打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印。 6.5记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等。 七、功能 7.1直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键。 7.2可准确判定接触不良的电极并予以指示。 7.3具有自动测量功能和自动诊断功能。 7.4手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 7.5 R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出。 7.6自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 7.7支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告。 7.8周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟。 7.9长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录。 八、外部输入接口： 8.1具有USB接口、网络接口、外部输入输出端口、SD卡接口。 8.2支持使用有线、无线的方式进行联网。 8.3支持DAT、PDF格式，满足医院信息化需求。 8.4支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息。 九、便携：采用外部隐藏式提手可方便机器移动。 十、电源：交直流两用，自动转换。 10.1 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间不少于4小时 。 | 11880.00 |
|  | - 5 | 彩色B超机 | 2台 | 一、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它。 二、主要技术规格及系统概述： 1.主机系统性能 1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机； 1.2≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器； 1.3≥13英寸彩色液晶彩色触摸屏, 触摸屏可独立调整角度； 1.4触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏； 1.5主机内置≥4个大小一致探头接口，≥4个全激活互通互用； 1.6主机净重≤77 kg； 1.7采用linux操作系统； 1.8数字波束形成器； 1.9多倍信号并行处理技术； 1.10数字化全程动态聚焦； 1.11数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit； 1.12二维灰阶成像单元； 1.13谐波成像单元； 1.14M型成像单元； 1.15彩色M型成像单元； 1.16解剖M型成像单元：≥3线，360°可调； 1.17彩色多普勒成像单元； 1.18频谱多普勒成像单元； 1.19组织多普勒成像单元； 1.20自由臂三维成像单元； 1.213D/4D成像单元； 1.22可选配负荷超声心动图； 1.23可选配实时宽景成像（支持二维灰阶，具备速度提示、图像旋转功能，并支持彩色多普勒、能量多普勒实时宽景）； 1.24可选配弹性成像，具备压力曲线显示，支持定量分析功能； 1.25可选配造影成像，具备TIC定量分析功能，支持≥2条拟合曲线； 1.26空间复合成像，梯形成像模式下可用； 1.27腔内实时温控技术且温度值在显示器上体现； 1.28二维角度独立偏转成像； 1.29斑点噪音抑制≥5档可调； 1.30扩展成像≥2档可调； 1.31二维/彩色双实时对比成像； 1.32一键优化，支持独立按键操作； 1.33局部放大：≥10倍，18级以上（含18级）档位调节； 1.34穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度;支持碎石引导线； 1.35穿刺针增强技术：具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调。 2.测量/分析和报告 2.1 常规测量软件包； 2.1.1基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量； 2.1.2剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、血流量，补偿角度可调； 2.1.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度； 2.1.4频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数； 2.2 专科测量软件包（含腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管）：可自动生成报告； 2.2.1腹部测量软件包； 2.2.2妇科测量软件包； 2.2.3产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、支持NT自动测量； 2.2.4心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹； 2.2.5泌尿测量软件包； 2.2.6小器官测量软件包； 2.2.7儿科测量软件包：髋关节测量可显示Graf法分类； 2.2.8血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示； 3.电影回放及原始数据处理 3.1 支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放； 3.2 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调； 3.3 原始数据处理，可对回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、灰阶曲线、斑点噪声抑制等各种参数的调节； 4.存储及数据管理 4.1 内置超声工作站； 4.2 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像； 4.3 多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出。 5.连通性要求 5.1具有DICOM 3.0功能； 5.2主机内置USB接口≥6个； 5.3具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端； 5.4支持升级带远程会诊功能（支持申请、预约、会诊指导等会诊流程管理，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面）； a）远程会诊系统软件内，支持对某一检查项目，以检查切面形式开展质控。质控分为学员端和专家端，学员上传质控切面及自评，由专家端审核并评分，最终生成上下级质控评分报告。 b）远程会诊系统软件内，支持会诊专家一次性监控多台设备实时影像画面，从远程监控多台实时影像画面切换到一对一实时音视频会诊画面。 c）系统软件支持符合DICOM 3.0 标准成像设备和数据类型，实现超声影像采集、存储、传输。 d）兼容B/S 架构和C/S 架构；兼容安卓系统、Windows 系统、苹果系统。 e）支持会诊多方音视频画面实时传输，支持多路图像实时同步混合传输 ，在稳定网络情况下 ，各路音视频及超声影像画面无时延； f）支持视频弹性编码服务、高保真影像传输机制、音频降噪与视频压缩转码服务； g）支持信息安全加密传输算法； h）支持自动校验网络情况并给出实时提醒。在低网速情况下 ，优先保障超声设备影像无损实时传输。 i）系统软件支持同时且实时采集多台超声影像设备画面，并做到一次性传输。 j）软件支持创建实时直播，上传直播海报，生成直播二维码，并可通过扫描二维码在手机上观看直播。或者创建个人私教平台，在平台上发布直播教学、视频教学、在线考核，并对私教平台上学员进行管控。 k）实时会诊或实时直播结束后，支持实时视频回看，且回看视频支持任意截取保存（包括超声影像、语音和视频），作为会诊记录依据。并可在系统软件内，不影响源视频存储及质控前提下，对会诊视频进行剪辑，制作病历宣传视频。 6.系统技术参数及要求 6.1二维灰阶成像单元 6.1.1焦点个数：≥10个； 6.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，可预置最佳化图像的检查条件并以脏器图形化直观显示，并配有部位名称，减少操作时的调节。 6.1.3TGC: ≥8段； 6.1.4LGC: ≥6段； 6.1.5可视可调动态范围: ≥280，增益调节≥250； 6.1.6最大显示深度≥40.0cm； 6.1.7伪彩图谱: ≥12种； 6.1.8声功率≥100%，步进1可调； 6.2彩色多普勒成像单元 6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 6.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI； 6.2.3增益调节≥250； 6.2.4壁滤波≥10档可调； 6.2.5智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转； 6.2.6彩色基线调节：±15级可调； 6.3频谱多普勒成像单元 6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒； 6.3.2显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW、B/C/CW、HPRF等； 6.3.3PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量； 6.3.4彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节； 6.3.5取样容积：1-20mm； 6.3.6零位移动：≥8 级； 6.3.7快速角度校正； 6.3.8支持频谱自动测量。 6.4 可选配实时三维成像单元 6.4.1渲染模式≥9种，包括：表面模式、骨骼成像、梯度亮度、X-Ray成像、深度成像、最小回声成像、光影成像、骨骼深度成像、高分辨率容积成像； 6.4.2S-Live高分辨率容积成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，并支持≥8种光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果； 6.4.3光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除部分组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，主要适用于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像。 6.4.4骨骼深度模式，在骨骼模式的基础上叠加深度距离信息，增加立体感、提高细节分辨率； 6.4.5 截面功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现，可支持A/B、B/C、A/C、A/B/C 4种显示模式； 6.4.6 断层切片成像，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥23幅不同深度图像。 6.4.7 卵泡自动测量，在3D立体数据下，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。至少可显示20组数据。 6.4.8支持胎儿面部自动识别，通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织，可减免医生反复采集和剪切操作，提高效率。 7.探头规格 7.1 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、腹部容积、腔内容积、双平面、指夹式探头等； 7.2 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段； 7.3 凸阵探头: 1.5-6.5 MHz，最大探测深度≥29cm； 7.4 线阵探头: 4-15.5 MHz； 7.5 腔内探头: 3-14 MHz； 7.6 可选配宫腔专用探头，配合窥器使用，探头既有代替窥器下页扩张阴道的作用也有超声探头扫查子宫的作用，最大程度节约手术空间； 8.技术、维修、培训及其它 8.1 中标人负责送货上门、安装调试，负责提供专业的现场培训。 9.配备超声工作站（含标清图文报告工作站、控制主机、输出设备）一套 | 312424.20 |
|  | - 6 | 床头柜 | 40张 | 1.规格：长480mm×宽480mm×高760mm（±5mm）； 2.材质：采用ABS材料注塑而成； 3.所有配件ABS注塑而成，防水、防霉，装配采用锁扣方式紧密牢固； 4.柜体有餐板、抽屉，且两侧有折叠毛巾挂架； 5.单开柜门， 柜内有层板，光泽、耐用。 | 344.52 |
|  | - 7 | 牙科综合治疗机 | 1台 | 一、技术参数： 1.电压：AC220V±10V 2.频率：50Hz±1Hz 3.环境温度：5-40℃ 4.相对湿度：≤80% 5.水压：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar 6.气压：0.5-0.80Mpa/5.0-8.0bar 7.排量：≥55L/min(水负压)、≥120L/min（气负压） 8.重量:约210kg 9.牙科椅 9.1座垫离地面最低高度：400毫米;座垫离地面最高高度：800毫米。 9.2靠背后倾范围：-5—67度 10.治疗机 10.1高速涡轮手机转速≥300000 r/min 10.2低速气马达手机转速≥14000r/min 10.3漱口水温度：40℃±5℃ 10.4冷光口腔灯：6000Lux～30000Lux 二、产品要求： 1.患者单元： 1.1配备智能管道清洁系统。激活后，牙椅自动升至最高位并关闭口腔灯，同步启动痰盂定量冲洗程序。系统支持一键复位功能，可快速将牙椅恢复至最低位与靠背直立状态。 SOS 急救模式：当患者突发过敏性休克、昏迷等紧急状况时，设备可快速降至 -5°急救档位，便于开展自然复苏或人工急救，有效规避慌乱操作引发的二次意外。 1.2 座椅系统采用人体工程学设计。翼形靠背造型有效拓展医生操作视野与腿部空间；背板外部为高强度金属板保障安全支撑，外部弯板采用压铸铝一体成型工艺，兼顾强度与轻量化。 1.3人造PU皮革，表面有防霉抗菌涂层。 1.4头枕长度在0-160mm间调节；头枕角度采用旋钮式调节，可单手调节。头枕硅胶套保护皮垫，可拆卸消毒。 1.5椅架底板主体结构采用双层厚度12mm（共24mm）金属板制作。 1.6设备双层底板采用爆发粉静电喷涂表面处理工艺，具备的防锈、防腐蚀、抗氧化性能，有效杜绝日常使用中生锈、掉漆、老化等问题。 1.7防腐性能经过专业盐雾检测验证：在5%氯化钠浓度、PH值6.9标准盐水环境下，完成72小时中性连续喷雾盐雾测试，喷涂表面仅出现轻微锈迹，整体防腐防锈性能优异，可适配潮湿、多尘等复杂使用环境，使用寿命更长。 1.8设置有紧急开关，工作状态为绿灯，内凹设计，避免医生误操作，方便急停。 1.9牙椅使用期限≥15年。 1.10配置快速静音电机。 1.11腰围采用内嵌式多功能按键设计，可控制蓝牙音乐播放，方便医生操作。 1.12具有医患沟通功能，患者感到不适时，按下呼叫器按钮，系统自动发出语音，叫停手术。 2.医生单元： 2.1六挂架，每个挂架都可独立垂直旋转约110°，预留洁牙机和电动马达位置。 2.2任意键急停装置，机椅在运作过程中器械盘任意一个按键可让设备马上停止运作；设置有一键水气开关，一键即可通断水气，方便操作和提高水气管的使用寿命。 2.3具有动态器械保护系统。 2.4至少具有3个可编程序设定记忆椅位功能，一键吐痰复位，一键急救，一键清洁椅位功能。至少具备19个功能按键，可控制椅位升降仰俯、冷热水、冲痰、口腔灯、观片灯等功能，可任意设定冲痰时间及漱口水水量。 2.5内置≥4寸LED观片灯，直流供电发光。 2.6三旋转轴设计冷光源LED灯，左右手可操作，拥有灯光控制开关≥4个，最高照度≥30000Lux，可白光和黄光切换，强弱光无级调节适应不同的治疗需求。 2.7配置多功能组合脚踏可控制牙椅进行椅位升降俯仰调节、口腔灯开关、吹屑气开关、 漱口水功能控制；配备不锈钢脚踏软管，双层结构可以载重不小于80公斤。 3.水箱单元： 3.1可旋转约60°机箱设计：方便四手操作和维修，机箱连接杆居中设计。 3.2侧箱外壳采用注塑工艺成型，塑料采用的是ABS工程塑料。 3.3水气管全部采用医用管，防腐蚀，耐水解水管，使用寿命≥8年。 3.4具有强吸系统带消音装置：降低噪音，同时强、弱吸系统的过滤装置可快速拆装，方便清洁、消毒。 3.5可180度旋转的陶瓷痰盂盘。 3.6机箱程控器具有开机自检功能，数码管可准确显示≥6种牙椅故障信息描述。 3.7机箱上方具有双水瓶注水功能，可从机箱顶部加入纯净水或者消毒液。 4.助手单元： 4.1配置≥10功能按键的助手控制面板，可水平旋转＞90度； 4.2配置四挂架，预留光固化位置。 4.3配备内嵌式拉手，让护士操作更便捷。 三、配置清单： 医生单元. 金属下挂式器械盘*1个. 亚克力全覆盖保护罩*1个. 钛合金四孔手机管*3个. 三用喷枪*1把. 内置式直流24V观片灯*1台. 水气开关装置*1个. 六向调节医生工作座椅*1把. 急救椅位*1把. 术后清洁椅位*1把. 感应式LED口腔灯*1个. 全铝倒吊灯臂*1个. 多功能脚踏*1个. 水箱单元. 可充电托盘*1个. 优质电磁阀*2个. 180°旋转陶瓷痰盂*1个. 助手单元. 助手盘*1个. 三用喷枪（冷热水）*1套. 可拆卸消毒弱吸接头*1个. 可拆卸消毒强吸接头*1个. 患者单元. 低噪音电动牙科椅*1台. 安全急停控制装置*1个. 双关节折叠式头枕*1个. 头枕硅胶套*1个. | 30195.00 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自合同签订之日起30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 三、交付地点：天等县内采购人指定地点。 四、验收标准、规范：依据国家有关规定、采购文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 五、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（自双方验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到采购人通知后12小时响应，24小时内到达采购人指定现场解决处理。 3、质保期内免费为采购单位提供完善的设备操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。 4、采购人及中标人双方必须安排人员到场，采购人只负责协调及监督工作，中标人应当安排足够人员到场负责进行装卸、调试，清理装机产生的木箱等工作。 5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 6、供应商应保证提供的是最新软件版本、全新未经使用的合格产品。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）运输、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用。 2、付款方式： 本项目无预付款，货物甲方（采购方）书面验收合格后，乙方将发票交甲方，甲方向财政局提交用款申请，待财政局批复后支付合同款。鉴于本项目合同款项系使用财政资金支付，甲方付款须以财政预算资金下达为前提，如因财政预算调整或未下达导致甲方无法按约付款，付款期限自动顺延至预算批复后，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。 |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □ 本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①中标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的中标人办理上述进口货物的免关税手续，如投标人不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 ☑ 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。 三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式： 文件或者资料名称：无 公布渠道或者获取方式：无 四、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第5项产品：“彩色B超机”。 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 资料及证明文件 ▲1、本标项需求一览表中“床头柜”非医疗器械；其余标的均属于第二类医疗器械；投标人为经销商的，根据所投医疗器械产品的类别提供对应且有效的第二类医疗器械经营备案凭证；投标人为生产厂家的，根据所投医疗器械产品的类别提供相应的《医疗器械生产许可证》，提供相应有效证书复印件。 ▲2、投标人须在投标文件中提供所投产品的医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |  |  |

附件1

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.8 | 实质性要求 | 指招标文件中已经指明不提供或不满足则投标无效的条款，或者第二章“采购需求”中带“▲”的条款。 |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | ☑不接受联合体。 |
| 7.2 | 是否允许分包 | ☑ 不允许分包。 □允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.4 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。） ☑ 其他方式： ☑ 采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。 □采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑ 不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 资格文件组成 | 1.崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附，供应商应对其承诺内容的真实性、合法性、有效性负责）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.本项目的特定资格要求： 标项1：投标产品属第二类医疗器械产品的，投标人须承诺供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；投标产品属第三类医疗器械产品的，投标人须在投标文件中提供按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备的有效医疗器械经营许可证，且经营范围必须包含采购标的；投标人提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述资格证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 标项2：投标产品属第二类医疗器械产品的，投标人须承诺供货时按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；投标人提供其为《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械”情形的凭证（则无须提供上述资格证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人直接控股股东信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人直接管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 6.落实政府采购政策需满足的资格要求： 标项1：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于30%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额不低于60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则作无效投标处理） 标项2：本标项属于预留采购份额专门面向中小企业采购的项目，预留采购份额：专门面向中小企业份额不低于30%，专门面向小微企业占专门面向中小企业份额不低于60%。投标人必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.关于采购标的占预留份额比例的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.联合体投标协议书（格式后附）。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有，请提供）。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟，如有，请提供）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有，请提供）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案（包括但不限于拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟，如有，请提供）； 3.投标产品技术证明资料（包括但不限于投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟，如有，请提供）； 4.投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟，如有，请提供）； 5.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟，如有，请提供）； 6.投标人对本项目的合理化建议（格式自拟，如有，请提供）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，请提供）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有，请提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，请提供）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | - 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）。 ☑ 投标报价包含验收费用 □ 投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | ☑ 本项目不需要缴纳投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（1） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接查询，并将查询结果存为电子文档，作为评审资料保存.。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑ 综合评分法 □最低评标价法 |
| 30.1 | 中标候选人排名并列时，确定中标人的方式 | 中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人： 1.综合评分法 ☑以技术分得分由高到低顺序确定中标人。 □采取随机抽取的方式确定。 2.最低评标价法 □以投标报价由低到高顺序确定中标人。 □采取随机抽取的方式确定。 |
| 35.1 | 履约保证金金额 | ☑本项目不需要缴纳履约保证金。 □本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：中标人为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%，大型企业的履约保证金为合同金额的5%（以投标文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。 2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格后，中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在5个工作日内办理履约保证金退还手续（不计利息）。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）名称：天等县卫生健康局 联系电话：0771-3532248 接收质疑材料地址：天等县政府城南办公区5栋 （2）名称：广西科联招标中心有限公司 联系电话：0771-3482237 通讯地址：崇左市新城区新城路2号阳光名邸C#5栋204号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯方式 名称：天等县财政局政府采购监督管理股 地址：天等县天宝北路398号 联系电话：0771-3530890 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | ☑ 本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付： □本项目不收取采购代理服务费。 |
|  | 采购代理服务费收取标准 | ☑ 以项目（☑ 中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□ 收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 |
|  | 采购代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3、本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”详见“投标人须知前附表”。

2.9 “正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成。

（1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目/分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子版投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.2 广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

- 潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

40.2采购代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

42. 崇左市线上“政采贷”政策告知函

崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件1：

崇左市线上“政采贷”业务流程图

附件2

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

| 金融机构名称 | 地址 | 业务咨询电话 |
| --- | --- | --- |
| 崇左市本级及江州区 |  |  |
| 工商银行崇左分行 | 崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼 | 0771-7820436 0771-7820439 |
| 农业银行崇左分行 | 江州区友谊大道26号 | 0771-7917212 |
| 农业银行江州支行 | 江州区江南路48号 | 0771-7917054 |
| 建行崇左分行 | 崇左市江州区江南路73号建行大厦 | 0771-7831103 |
| 中国银行崇左分行 | 崇左市江州区龙胤大厦五楼 | 0771-7928650 0771-7920613 |
| 崇左农商行授信审批部 | 崇左市城西路109号 | 0771-7925660 |
| 中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行 | 0771-7968699 |
| 桂林银行崇左分行营业部 | 广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部） | 0771-7916636 |
| 桂林银行江州支行 | 崇左市江州区建设路41号桂林银行 | 0771-7988895 |
| 广西北部湾银行崇左分行 | 崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺 | 0771-7960855 |
| 广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行 | 广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼 | 0771-7821126 |
| 广西北部湾银行崇左市丽江支行 | 崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺 | 0771-7831866 |
| 扶绥县 |  |  |
| 工商银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇同正大道94号 | 0771-7535612 |
| 农业银行扶绥县支行 | 扶绥县新宁镇新华路126号 | 0771-7917330 |
| 建行扶绥支行 | 扶绥县南密路6号 | 0771-7516511 0771-7531157 |
| 建行扶绥空港支行 | 扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层 | 0771-7525822 |
| 中国银行扶绥支行 | 扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺 | 0771-5025887 |
| 扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 扶绥县新宁镇永宁路2-1号 | 0771-7533041 |
| 中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行 | 0771-7536178 0771-7536177 |
| 桂林银行崇左扶绥支行 | 广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行） | 0771-7661101 |
| 广西北部湾银行扶绥县支行 | 崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺 | 0771-7500768 |
| 扶绥深通村镇银行业发部 | 扶绥县大景城1号楼正门旁 | 0771-7525678 |
| 宁明县 |  |  |
| 工商银行宁明县支行 | 宁明县城中镇兴远街70号 | 0771-8620729 |
| 农业银行宁明县支行 | 宁明县城中镇明阳街11号 | 0771-7917093 |
| 建行宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号 | 0771-8629006 |
| 宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 宁明县城中镇明阳街3号 | 0771-8628166 |
| 桂林银行崇左宁明支行 | 宁明县城中镇兴宁大道中70号 | 0771-8630787 |
| 广西北部湾银行宁明支行 | 崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面 | 0771-8622237 |
| 大新县 |  |  |
| 工商银行大新县支行 | 大新县桃城镇民生街98号 | 0771-3628078 |
| 农业银行大新县支行 | 大新县桃城镇伦理路223号 | 0771-7917015 |
| 建行大新支行 | 大新县民生街7号 | 0771-3689766 |
| 大新农商行三农零售与乡村振兴金融部 | 大新县城养利路131号 | 0771-3623887 |
| 桂林银行崇左大新支行 | 崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行 | 0771-3621996 |
| 广西北部湾银行大新支行 | 崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面 | 0771-3628366 |
| 崇左大新长江村镇银行营业部 | 大新县桃城镇德天大道74-1号 | 0771-3698002 |
| 崇左大新长江村镇银行百汇支行 | 大新县桃城镇伦那路8号 | 0771-3626199 |
| 龙州县 |  |  |
| 工商银行龙州县支行 | 龙州县龙江街60号 | 0771-8868619 |
| 农业银行龙州县支行 | 龙州县龙州镇康平街26号 | 0771-8812504 |
| 建行龙州支行 | 龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号 | 0771-8820525 |
| 龙州农商行公司机构金融部 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 0771-8813013 |
| 桂林银行崇左龙州支行 | 龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房 | 0771-8871021 |
| 广西北部湾银行龙州支行 | 崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面 | 0771-8811533 |
| 天等县 |  |  |
| 工商银行天等县支行 | 天等县天等镇朝阳东路054号 | 0771-3532211 |
| 农业银行天等县支行 | 天等县天等镇天宝北路007号 | 0771-7917046 |
| 天等农商行公司机构金融部 | 天等县天等镇仕民路48号 | 0771-3521361 |
| 桂林银行崇左天等支行 | 广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号 | 0771-3522157 |
| 广西北部湾银行天等支行 | 崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号 | 0771-3528688 |
| 凭祥市 |  |  |
| 工商银行凭祥分行 | 凭祥市新华路5号 | 0771-8529259 |
| 农业银行凭祥支行 | 凭祥市北大路216号 | 0771-7917258 |
| 建行凭祥支行 | 凭祥市屏山路138号 | 0771-8525068 0771-8536852 |
| 建行凭祥中区支行 | 凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺 | 0771-8551161 |
| 建行凭祥浦寨支行 | 凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号 | 0771-8561665 |
| 中国银行凭祥支行 | 凭祥市-北环路112号 | 0771-8520356 |
| 凭祥农商行业务拓展部 | 凭祥市友谊关大道13号 | 0771-8535667 |
| 桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支40号 | 0771-8520550 |
| 广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行 | 凭祥市北大路一支60-1号 | 0771-8556667 |

。

# 第四章  评标方法和评标标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□ 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑ 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件实质性要求的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价或者最高上限单价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投项目/分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目/分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目/分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不满足招标文件实质性要求的；

（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件实质性要求的；

（2）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（3）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖电子签章（公章），或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”内容与电子版投标文件中相应内容不一致的，以广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

①采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

A.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

C.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

②评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

③评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 标项1适用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 1 | 1.价格分 （满分30 分） | 投标报价 （满分30分） | （1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）评标报价为投标人的投标报价，评标报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （4）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 2.技术分 （满分50分） | 2.1技术性能分（满分10分） | 投标人一般性技术参数响应满足采购需求的，得基本分10分，负偏离项数＞10项的，得0分（负偏离不作为投标无效条款）； |
|  |  | 2.2项目实施方案分（满分15分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案进行独立评审： 一档（1分)：仅包含基本实施内容和人员配备，实施方案内容粗略。 二档(5分)：实施人员配备情况有说明，能满足项目实施需要，对设备交付、试运行、验收等能提出具体方案，提供有进度计划和工期保证措施，有基本的质量控制保证方案。 三档(10分)：在二档基础上，实施人员配备情况有详细说明且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，有项目管理制度和保障措施；有项目组织及部署计划，进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案等。 四档（15分)：在三档基础上，实施人员配备组成有详细说明且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，项目管理制度和保障措施与本项目相适应；项目组织及部署计划有针对性，有与本项目相适应的进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案；同时有对应的应急解决方案，并能针对本项目建设提出合理化建议，整体方案具有针对性。 注：未提供项目实施方案或不符合最低入档条件不得分。 |
|  |  | 2.3培训方案分（满分10分） | 由评委按照投标人提供的培训方案，分别从培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式5个方面进行独立评审：具有以上5个方面内容，培训方式结合线上线下，培训内容详细，培训时间安排合理，培训人员具有相关培训经验，培训资料紧密贴合本项目，整体方案内容详细清晰，完全满足项目需求的，得10分；上述5个方面（培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式）每缺少1个方面内容或某单个方面内容表述简单粗略，不清晰、或不贴合本项目实施的，扣2分，扣完10分为止。未提供方案不得分。 注：以上内容不重复计分。 |
|  |  | 2.4售后服务方案分（满分15分） | - 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括①售后服务人员配备、②售后服务响应机制、③替代品（备用机）方面、④定期维护 (注明时间)、⑤质保期外维修方案5项内容）按照以下标准进行独立评审（满分15分）： - 每项内容表述详细清晰、无错漏、对本项目具有针对性、具有可行性的，得3分； - 每项内容有基本描述，仅满足采购需求的，得1分； - 未提供该项内容的，得0分。 |
| 3 | 3.商务分 （满分20分） | 3.1质保期分 （满分4分） | 满足项目要求的质保期，得基础分2分，每延长年得1分，满分4分。 |
|  |  | 3.2履约能力分（满分6分） | 所投产品的生产厂商有质量管理体系ISO9001认证，或ISO13485医疗器械质量管理体系认证，或ISO14001环境管理体系认证，每个证书（在有效期内的）计2分，最高6分。（需在投标文件中提供有效期内的相关证书复印件，未提供不得分） |
|  |  | 3.3业绩分 （满分10分） | 2022年1月1日至提交投标文件截止时间止{以合同签订时间或者中标（成交）通知书的落款时间为准}，投标人或制造商具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的，并能清晰反映产品名称的，每项得2分，满分10分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标（标项）中标的只算1个业绩】 |

| 标项2适用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 1 | 1.价格分 （满分30 分） | 投标报价 （满分30分） | （1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （2）评标报价为投标人的投标报价，评标报价只是作为评审时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （4）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 2.技术分 （满分50分） | 2.1技术性能分（满分20分） | （1）投标人在技术要求偏离表中无负偏离的得16分，满分16分 。 （2）投标人在技术要求偏离表中标明正偏离且被评标委员会评定为正偏离的，每有一项加1分；满分4分。 注：1.投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明或投标产品的彩页证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖投标人公章，否则评标委员会不予评定为正偏离。 2.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 2.2项目实施方案分（满分10分） | 评委根据投标人提供的项目实施方案进行独立评审： 一档（0分)：仅包含基本实施内容和人员配备，实施方案内容粗略。 二档(3分)：实施人员配备情况有说明，能满足项目实施需要，对设备交付、试运行、验收等能提出具体方案，提供简单的进度计划和工期保证措施，有基本的质量控制保证方案。 三档(6分)：在二档基础上，实施人员配备情况有详细说明且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，有项目管理制度和保障措施；有项目组织及部署计划，进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案等。 四档（10分)：在三档基础上，实施人员配备组成有详细说明且分工明确，有明确的项目组织实施管理机构和实施人员安排计划，项目管理制度和保障措施与本项目相适应；项目组织及部署计划有针对性，有与本项目相适应的进度安排、功能测试方案、试运行及验收方案；同时有对应的应急解决方案，并能针对本项目建设提出合理化建议，整体方案具有针对性。 注：未提供项目实施方案或不符合最低入档条件不得分。 |
|  |  | 2.3培训方案分（满分10分） | 由评委按照投标人提供的培训方案，分别从培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式5个方面进行独立评审：具有以上5个方面内容，培训方式结合线上线下，培训内容详细，培训时间安排合理，培训人员具有相关培训经验，培训资料紧密贴合本项目，整体方案内容详细清晰，完全满足项目需求的，得10分；上述5个方面（培训内容、培训计划、培训资料、培训师资人员、培训组织方式）每缺少1个方面内容或某单个方面内容表述简单粗略，不清晰、或不贴合本项目实施的，扣2分，扣完10分为止。未提供方案不得分。 注：以上内容不重复计分。 |
|  |  | 2.4售后服务方案分（满分10分） | - 评委根据投标人提供的售后服务方案（包括①售后服务人员配备、②售后服务响应机制、③替代品（备用机）方面、④定期维护 (注明时间)、⑤质保期外维修方案5项内容）按照以下标准进行独立评审（满分10分）： - 每项内容表述详细清晰、无错漏、对本项目具有针对性、具有可行性的，得2分； - 每项内容有基本描述，仅满足采购需求的，得1分； - 未提供该项内容的，得0分。 |
| 3 | 3.商务分 （满分20分） | 3.1质保期分 （满分4分） | 在满足标项要求的质保期基础上每延长半年，得1分，满分4分。 |
|  |  | 3.2履约能力分（满分6分） | 所投产品的生产厂商有质量管理体系ISO9001认证，或ISO13485医疗器械质量管理体系认证，或ISO14001环境管理体系认证，每个证书（在有效期内的）计2分，最高6分。（需在投标文件中提供有效期内的相关证书复印件，未提供不得分） |
|  |  | 3.3业绩分 （满分10分） | 2022年1月1日至提交投标文件截止时间止{以合同签订时间或者中标（成交）通知书的落款时间为准}，投标人或制造商具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的，并能清晰反映产品名称的，每项得2分，满分10分。【注：需在投标文件中提供前述类似项目业绩的合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标（标项）中标的只算1个业绩】 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：天等县卫生健康局

供应商（乙方）：

采 购 计 划 号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌（如有） | 数量及单位 ① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 制造商及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包含设备（材料）采购运输及安装（施工）、调试、验收、技术指导、售后服务费，技术规范中特别要求的或出厂标准供应的备品备件（备品备件费）、拆装特殊工具（工具费）和易损件、包装固定费、运输费、运输保险费、税收在内的直至系统运行交付使用的一切全部费用。

3.乙方在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向甲方主张支付该等单价及/或费用。

4.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量承诺和对采购人项目总体要求。

第三条　权利保证

1.乙方对其向甲方交付的货物承担权利瑕疵担保义务。

2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。

3.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关完整技术资料。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。

5.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。

6.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按符合采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。甲方验收后发现货物或货物包装不符合要求的，甲方有权拒收并且不视为违约。

2.货物的运输方式：乙方自定；交货地点：广西区内甲方指定地点。

3.乙方负责货物运输、卸货，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

第五条　产品的交付和验收

1.交货时间及地点：                                。全部产品从乙方到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

2.乙方应严格执行合同约定的供货周期，保质、保量的完成产品的供货。在货物到达指定地点后，甲方有权依据招标文件规定的技术要求、国家有关质量标准与投标文件的承诺对数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等清点进行到货验收，对于不符合要求的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货。乙方另行发出的货物后未在本条第1款约定的时间内完成安装调试的，按逾期交付处理。未经到货验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

3.乙方应在货物托运前24小时及货物预计抵达指定交货地点的24小时前以书面方式通知甲方进行到货验收及场地准备工作，并取得甲方收到通知的回执。

书面通知应包括但不限于合同编号、产品名称及装箱清单、运输方式、运输服务商及联系方式、运单号、发运人、发运时间、预计到达时间。

未按约定提前通知的，甲方有权拒绝到货验收，乙方自行承担责任和风险。

4.甲方可根据实际需要情况调整乙方交货时间和地点，但要求提前供货的应给予乙方必要、合理准备时间。

5.乙方交货同时应将所提供货物的装箱清单、产品合格证书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应予补齐；乙方不能补齐的，按本条第2款约定的交货不合格处理。除另有约定外，本合同不接受分批交付。

6.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

7.乙方提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，甲方有权拒绝验收货物，且乙方应向甲方支付货款的5%的违约金。

8.乙方应完成产品交付并安装调试至能够正常使用，甲方应当在全部货物完成安装调试之日起七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能安装调试的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。货物验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效），甲、乙双方各执一份。

9.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

10.根据规定或因产品技术性强而需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。压力容器的检验检定应在乙方送货前完成。

11.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形的，甲方有权暂不支付已到达支付条件的货款，待乙方违约问题解决后再行办理货款结算。

12.甲乙双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在5日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

13.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

14.甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

15.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

16.其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条  安装调试和培训

1.甲方在乙方对货物进行安装调试时应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.产品到货验收完毕后，乙方可对产品进行安装调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方使用人员熟练掌握全部功能及基本维修，甲方方可进行最终验收。

乙方对甲方人员的培训不再另行收费，甲方不支付乙方培训甲方的任何费用。培训时间、地点：由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求。

3.产品安装期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

第七条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款：本项目无预付款，货物甲方（采购方）书面验收合格后，乙方将发票交甲方，甲方向财政局提交用款申请，待财政局批复后支付合同款。鉴于本项目合同款项系使用财政资金支付，甲方付款须以财政预算资金下达为前提，如因财政预算调整或未下达导致甲方无法按约付款，付款期限自动顺延至预算批复后，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。

第八条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1.本合同产品的质量保证期为自产品验收合格次日起至少     年（制造商承诺保修期超过此期限的以较长时间为准）。在质量保证期内，货物出现质量问题，乙方应当在甲方通知起    小时内响应，如经远程技术指导不能解决故障的，    小时内免费上门进行维护、维修、更换，接到通知后      小时内完成维修工作，并提供维护报告。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。

2.乙方对其交付产品的质量承担保证责任，因产品设计、生产、存储、运输、工艺、材料缺陷或安装、质保不当等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

3.按质保要求，产品满三个月之后，质量保证期内，如发生重要或核心部件两次及以上故障，或相同故障经三次维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

4.质量保证期内，超过约定期限未能修复设备的，乙方应在两日内提供不低于合同设备功能标准的备用设备，保证甲方业务工作的连续性。

5.乙方逾期未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后设备达不到设计、标称的功能、参数的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

6.产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。

7.在保修期内，乙方负责对货物出现的质量、故障及安全问题负责处理解决并承担一切费用。若甲方因乙方拒绝承担该项责任而另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

8.对于经维修、更换后仍存在质量、故障及安全问题的货物，甲方有权根据实际情况按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照本条第三款规定的退货处理。

（3）退货：乙方应退还甲方支付存在质量、故障及安全问题的货物的货款，同时应承担该货物的直接费用（人工、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。货物质量保证期届满后的维修或人为因素引发的故障由乙方按投标文件承诺执行，乙方不得拒绝维修。

10.采购文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其他更高的要求且对甲方维护权利更有利约定的以该约定为准。

11.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十一条  违约责任

1.若乙方未按本合同约定或甲方发货通知要求的期限交货、安装或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，乙方应按本合同总价款的3‰向甲方支付违约金，逾期违约金累计不超过违约货款额5%；逾期15天，甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，甲方违约金支付总额不超过延期货款额1%。

2.经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

（1）拒绝接受不合格产品，要求乙方在5日内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的费用由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期15日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求乙方支付解除合同部分价款30%作为违约金；

（2）已经接收的产品要求乙方在5日内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款并支付退货部分价款30%的违约金；

（3）选择不退换货的，甲方有权根据情况以质论价减少价款并要求乙方支付本合同总价款的10%作为违约金。

3.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品，不会因此侵犯第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担，属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失、使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、财产保全保函费、差旅费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方重新交付合格的货物并要求乙方向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

5.货物验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同合计金额30%的违约金。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

7.乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的30%的违约金。

8.本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总价款30%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

9.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

10.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为7日。乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

11.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从履约保证金及未支付的货款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方因乙方违约而遭受的损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

12.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

13.本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、向第三人支付的违约金、赔偿金、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，甲方为保障正常的运营，可选择由乙方继续提供服务（如售后服务）、甲方按照服务时间结算费用或者另行委托第三方提供服务、公开招标等方式，不视为甲方违约。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### 第十五条  通知与送达

1.本协议项下合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

### 2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

#### 第十六条  合同组成及相互关系

1.本合同的采购文件（含招标答疑）、符合招标要求的投标文件、中标通知书、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）符合招标要求的投标文件；

（4）采购文件(招标答疑)；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）其他合同文件。

2.本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分。

3.前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

4.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。前述文件应认为是互为补充和解释的，如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

第十七条　合同生效及其它

1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西崇左市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本合同一式五份，具有同等法律效力。采购代理机构一份，甲方三份，乙方一份。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 资格文件格式

1.资格文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年    月    日

2.资格文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）

崇左市政府采购供应商信用承诺函

致            （采购代理机构名称）:

我方自愿参加         （项目名称）项目（项目编号：   ）的政府采购活动，严格 遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。

2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能 力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构 在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺； 二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机 构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供 应商只要第 1 点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。

2.第 1 点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

4.投标人直接控股股东信息表格式：

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

5.投标人直接管理关系信息表格式：

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

6.声明函的格式：

声明函

致： 广西科联招标中心有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）     （项目编号：                ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。

投标人名称（盖公章）：                                     年    月    日

7.关于采购标的占预留份额比例的承诺函（格式）：

关于采购标的占预留份额比例的承诺函

致： 广西科联招标中心有限公司：

我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）     （项目编号：            ）项目的投标，我方就本次投标标的占预留份额比例承诺如下：

标项1：我公司提供由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定要求的中小企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占投标总报价的      %，其中：由小微企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占由中小企业制造的标的累计金额的      %。

标项2：我公司提供由符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定要求的中小企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占投标总报价的      %，其中：由小微企业制造的标的，累计金额为：¥        ，占由中小企业制造的标的累计金额的      %。

投标人名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

8.联合体投标协议书的格式：

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5、本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

……

年  	月  	日

## 第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：
5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：广西科联招标中心有限公司：

我  （姓名）  系  （投标人名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                    法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其投标文件按无效响应处理。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体投标格式）

（如有委托时）

根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其投标文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

附件：

委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

▲2.必须对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的全部要求，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人 名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

8.技术需求偏离表的格式：

技术需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件采购需求中的技术参数及配置 | 投标文件响应的技术参数及配置 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于优先采购节能产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项；属于优先采购环境标志产品为本项目招标文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品： ，合计 项。 （注：如有，请逐项列出，如无填写“无”或者留空。） |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

▲2.必须对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“技术参数及配置”条款的全部要求，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称（盖公章）：

日期：    年    月    日

9.项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：

项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 (页码) | 职称或职业资格证书 (页码) | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可参照上述格式自行编制，并注明所在投标商务技术文件页码。

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 职称/职业资格证书 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 承诺到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：

投标函

致：广西科联招标中心有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、商务技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以开标一览表中的投标总报价，提供本项目招标文件“第二章  采购需求”相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌（如有） | 数量及单位 ① | 单价(元) ② | 单项合计（元） ③＝①×② | 制造商及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，我方提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4.以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物的规格型号（如为定制产品，“规格型号”栏可以填写“定制”），否则其投标作无效标处理。

5.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

6.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.关于符合本国产品标准的声明函的格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件随中标结果同时公告。

4.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

5.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第七章 质疑、投诉材料格式

第一节 质疑函（格式，投标时不需提供）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式，投标时不需提供）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                       包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。