
广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：专用设备购置

项目编号：GXZC2026-G1-001667-KWZB

采购人：广西壮族自治区生态环境厅

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2026年6月
目  录
3

第一章  招标公告

10

第二章  采购需求

61

第三章  投标人须知

161

第四章  评标方法及评标标准

188

第五章  拟签订的合同文本

201

第六章　投标文件格式



第一章 招标公告

广西科文招标有限公司关于专用设备购置（GXZC2026-G1-001667-KWZB）的

招标公告
项目概况

专用设备购置项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年月日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001667-KWZB

项目名称：专用设备购置
预算金额：总金额为2708万元，其中分标1金额为696万元，分标2金额为407万元，分标3金额为496万元，分标4金额为619万元，分标5金额为490万元。

最高限价：总金额为2708万元，其中分标1金额为696万元，分标2金额为407万元，分标3金额为496万元，分标4金额为619万元，分标5金额为490万元。

采购需求：

分标1
	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	高效液相色谱－三重四极杆质谱仪
	2台
	1.用于环境样品中痕量污染物的准确定量分析。

……

	2
	多通道土壤CH4/CO2通量监测系统（含5通道廊线）
	1台
	1.工作温度：（-25—45）℃。

……

	3
	全画幅野外观测设备（含远摄镜头）
	1个
	1.1传感器类型：CMOS 影像传感器；可更换镜头，镜头类型：全画幅摄定镜头；

……


分标2
	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	紫外烟气分析仪
	7台
	2.1 采用紫外差分吸收光谱技术；

2.2 支持热湿法测量，全程伴热；

……

	2
	红外烟气分析仪
	1台
	设备分析测定方法符合《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》（HJ 692-2014）和《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ 629-2011）。

……

	3
	烟尘（气）测试仪
	2台
	2.1采样流量范围至少覆盖 (0-110) L/min，分辨率0.1 L/min，示值误差不超过±2.5%；

……

	4
	烟尘（气）颗粒物综合采样器
	2台
	一台主机可以实现烟尘采样与烟气测量可同步进行；

……

	5
	β射线烟尘检测器
	1台
	仪器符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）。

……

	6
	地下水采样系统
	1套
	1.用于地下水水质监测。

……

	7
	地下水采样洗井分析系统
	1套
	低流量采样泵

1.1泵体：泵头直径≤50mm，泵体材质316不锈钢；

……

	8
	降雨自动监测仪
	3台
	仪器符合标准：《大气降水采样和分析方法》（GB 13580.1-13580.13）《酸雨观测规范》（GB/T 19117-2017）、《降雨自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 174-2005）、《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T 175-2005）。

……

	9
	锑水质分析仪
	1台
	1.测定原理：5-Br-PADAP分光光度法；

	10
	铊水质自动监测仪
	1台
	测量原理：阳极溶出伏安法或微分三电极法。

……

	11
	便携式综合毒性测定仪
	1台
	符合国家标准《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T 15441-1995或行业标准。

……

	12
	显微镜（含浮游生物鉴定计数仪）
	1套
	数码成像装置1套：彩色CMOS相机，≥2000W像素；

……

	13
	激光雷达
	1台
	精度水平：绝对精度≤5cm；相对精度≤1cm；

……

	14
	全自动固相萃取仪（浓缩一体化）
	1台
	通道数：六通道及以上（含六通道）；

……


分标3
	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	全自动氨氮分析仪
	2台
	2.1测量波长：420nm；

2.2检出限：0.025mg/L；

……

	2
	全自动高锰酸盐指数测定仪
	2台
	仪器应实现全流程自动化操作，包括自动定量取样、智能稀释、恒温消解、视觉终点判定、数据管理及自动清洗等完整流程。

……

	3
	全自动流动注射分析仪（总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子）
	1台
	1.2仪器组成：包含总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂8个模块，每个模块包含自动进样器和主机，自动进样器镶嵌于主机中，各个模块可以分开放在不同实验室独立使用；

……

	4
	全自动总磷总氮测定仪
	10台
	仪器应实现全流程自动化操作，包括但不限于样品瓶自动开闭盖、精确试剂添加、混合均匀、密封消解、光学检测及数据导出等完整流程。

……

	5
	样品冷藏箱（双开门）
	1台
	整体结构：立式，双开门，门体四周发泡，应采用中空保温玻璃视窗（至少双层），并带防凝露电加热功能。

……

	6
	纯水仪
	2台
	一级水（超纯水）产水水质：电阻率：18.2MΩ.cm（25℃）；总有机碳含量（TOC）：≤ 5ppb；颗粒：无>0.22um粒子；细菌：＜0.01 cfu/mL 。

……


分标4
	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	ICP
	1台
	1.环境温度：15℃-30 ℃；

……

	2
	双通道离子色谱
	3台
	泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

	3
	流动注射仪（挥发酚、氰化物）
	2台
	1.1适用范围：可用于测定水中的总氰化物/氰化物、挥发酚分析。满足《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ 823-2017）、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）标准中对仪器性能的要求；

……

	4
	气相分子吸收光谱仪
	1台
	1.主要用于测定各种水质样品中的氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物等项目。

	5
	全自动CODcr测定仪
	3台
	1.1适用范围：满足《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ 828-2017）标准中对仪器性能的要求；

……

	6
	恒温恒湿称量系统
	1台
	1.1 温度范围：15℃～30℃；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动：≤1℃。

……

	7
	全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪（分光光度法）
	1台
	符合《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB 7494-1987）、《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）标准。

……

	8
	超高效液相色谱仪
	1台
	1.电源：220V±10%，50Hz；

2.温度：4.0℃-40.0℃；

……

	9
	气相色谱质谱联用仪（单杆）
	1台
	1.电源：220V，50Hz；

2.温度：操作环境20˚C-35˚C；

……

	10
	原子荧光光度计
	3台
	1.多灯位设计，可双元素同时测定；

2.可有效解决汞灯长期使用过程中的能量漂移，提高仪器准确性和稳定性；

……

	11
	全自动固相萃取仪（全氟）
	1台
	1.3 萃取通道：并行通道数量：≥8通道， 可同时自动处理8个样品，实现8通道的同时活化、上样、洗脱；

……


分标5
	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	微波消解仪
	6台
	1.1仪器用途：微波密闭消解模式，批量处理，确保挥发性元素回收率。

……

	2
	全自动烷基汞测定仪
	4台
	适用于地表水，地下水，生活污水，工业废水，生活饮用水，天然矿泉水，海水，固废浸出液，土壤沉积物等中烷基汞（甲基汞，乙基汞）的测定；

……

	3
	全自动高通量平行浓缩仪（真空浓缩）
	1台
	用途：通过减压、加热、振荡实现多个液体样品快速蒸干或浓缩至一定体积，用于环境样品的前处理。

……

	4
	全自动高通量平行浓缩仪（氮吹浓缩）
	1台
	适用于实验室中液体样品的快速浓缩，通过氮气吹扫和水浴加热加速溶剂挥发，保留目标分析物。主要用于在环境监测、食品检测、医药研发等领域‌样品前处理。

……

	5
	全自动吹扫捕集装置
	1台
	用途：用于环境样品中挥发性有机物（VOCs）的检测，对液体样品中的挥发性有机物进行富集制备。

	6
	高通量全自动固相萃取仪
	1台
	用途：高通量全自动固相萃取仪主要用于实现固相（土壤、固废等）样品中有机物的萃取，广泛应用于环境、食品、疾控等领域，仪器利用高温高压的方式实现萃取。

……


	7
	全自动固相萃取仪（柱膜一体化）
	1台
	用于应用于常规实验室中，从液体样品中萃取目标物的仪器。

……

	8
	顶空固相微萃取自动进样器
	1台
	采用伺服马达控制运动单元的运动，主轴长度≥1200mm，精度0.1mm；Z轴进样头可智能识别萃取头涂层型号和进样针型号；

……


如需进一步了解详细的技术和商务要求，详见招标文件，以招标文件采购需求为准。
合同履行期限：自合同签订之日起一年，详见招标文件。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

分标1/分标2/分标4：非专门面向中小企业采购的项目
分标3/分标5：专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年月日至2026年月日（北京时间，法定节假日除外）。
地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年月日9时30分（北京时间）

2.地点：本项目将在“广西政府采购云”平台电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1（6.96万元），分标2（4.07万元），分标3（4.96万元），分标4（6.19万元），分标5（4.90万元）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、广西壮族自治区生态环境厅网；

采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=Pbh7tyJF78nrAZMLXDEE8A==.
5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
7.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区生态环境厅

地址：广西南宁市青秀区佛子岭路16号
联系人及联系方式：黄彦镭 0771-5318290
2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

联系方式：0771-2023873

3.项目联系方式

项目联系人：银工、李工

电　话：0771-2023873

广西科文招标有限公司

                                                           2026年月日

第二章  采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；其中带“■”为重要参数。

佐证材料或报告应以醒目的方式标出佐证参数及投标文件页码。技术参数要求中标注“一档”的参数为基本要求，标注“二档”“三档”的为参数正偏离要求，具体加分规则详见评分标准。
3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本货物需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。
分标1     所属行业：工业
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量/单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	技术参数要求

	1
	高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	2台
	237
	474
	一、应用范围：

1.用于环境样品中痕量污染物的准确定量分析。

二、工作条件：

1.电力要求：220V±10%；

2.工作温度：15℃-28℃；
3.相对湿度：≤80%。

三、技术服务支持：

1.在仪器供货后，除仪器硬件安装调试培训外，质谱厂家需提供专业的应用工程师上门服务，协助采购人调试仪器，建立整套新污染物LCMS分析方法（《广西新污染物环境监测作业指导书（2024年试行版）》中《水质 抗生素的测定 固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法作业指导书》《美国环保局方法533：测定饮用水中全氟烷基和多氟烷基化合物 （PFAS）》、水中双酚A、壬基酚、雌二醇等22种化合物的测定 在线固相萃取/液相色谱-三重四级杆质谱法（T/CAQI382-2024））。

四、技术参数

1.超高压液相系统

1.1超高压二元泵，物理双泵头，四溶剂流路，内置双通道真空脱气机，自动冲洗阀和主动密封垫清洗装置；
1.2串联式双柱塞往复泵，每个泵头需有独立马达驱动，须为齿轮传动；自动可变冲程设计，冲程可以在软件中直接调节；

▲1.3流量范围：0.001 mL/min–5.0 mL/min或更宽（投标时需提供软件截图证明），增量为0.001 mL/min；流量精度：≤0.075% RSD；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲1.4最高操作压力：≥120 MPa；压力波动≤1%或≤2Mpa；梯度混合准确度：≤0.5% RSD；流量准确度：≤±1%；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.5溶剂管路：≥2路；

1.6溶剂混合体积：≤100μL。

2.自动进样器

▲2.1样品容量：≥200位（1.5 mL/2 mL样品瓶），可自动更替进样盘，可兼容1 mL样品瓶及96孔板；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.2进样范围：0.1(L-20 (L或更宽；

2.3进样精度：≤0.5% RSD，具备自动进样针自动清洗功能；

2.4交叉污染度：≤0.002%；

2.5样品室温度控制范围：4℃-40℃或更广。

3.柱温箱

3.1控温范围：5-100℃或更高【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】；

3.2温度稳定性：±0.03℃；

3.3温度准确度：±0.5℃；

3.4温度精度：≤0.1℃；

3.5柱温箱内控温区域不少于2个，每个温区可独立设置温度【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】；

■3.6箱容量：

一档：可放置≥6根10cm色谱柱；

二档：可放置≥8根10cm色谱柱；

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
■3.7柱温箱内部配置原厂柱切换阀：

一档：≥6柱切换；
二档：≥8柱切换；

4.三重四极杆质谱仪

4.1离子源：配备独立的ESI源和独立的APCI源；

■4.2离子源脱溶剂气≥2路；其中软件可以设置并运行的脱溶剂气温度：

一档：≥650℃；

二档：≥750℃；

■4.3 ESI、APCI源最大耐受流速范围：

一档：2000 μL/min，纯水溶剂无需分流；

二档：3000 μL/min，纯水溶剂无需分流；

▲4.4离子源接口和离子传输均使用锥孔结构，适用于100％有机相到100％水相，耐用缓冲液。如果使用毛细管或者DL管等管路，必须随机子提供100根原厂毛细管或DL管；【投标时需提供结构图等有关证明材料】

▲4.5碰撞反应池：采用弯曲非直线设计。具有线性加速技术；【投标时需提供碰撞反应池结构图等有关证明材料】

■4.6碰撞池弯曲度：

一档：弯曲度≥60°；

二档：弯曲度≥180°；

4.7碰撞气：全套设备仅需要氮气发生器供气即可，无需氩气或者氦气等钢瓶气作为碰撞气；

■4.8扫描方式：

一档：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）、选择性离子监测等；

二档：除以上扫描模式外，仪器标配线性离子阱或者轨道阱。可通过直接升级软件以实现三级子离子扫描（不包括源内裂解）、增强型多电荷离子扫描、增强型子离子扫描等相关应用；

【投标时需提供硬件图片、软件设置图片以及此功能的应用文献资料等有关证明材料】

4.9 质量范围：m/z：5-1200；
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
4.10最大扫描速率：≥10,000 amu/s（投标时需提供软件截图证明）；

▲4.11 灵敏度：ESI+灵敏度：液质联用柱上进样5 fg利血平，检测离子对m/z 609->195，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）＜1.4 fg；柱上进样1pg利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥5,000,000:1连续进样10次，峰面积RSD≤2%；（作为验收指标）；ESI-灵敏度：液质联用柱上进样5fg氯霉素，检测离子对m/z 321->152，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）＜1.4 fg（作为验收指标）；柱上进样1 pg氯霉素，检测离子对m/z 321->152，信噪比≥5,000,000:1，连续进样10次，峰面积RSD≤2%；（作为验收指标）；
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
■4.12正负模式切换时间：

一档：≤25 ms；

二档：≤5 ms；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

4.13定量范围：＞106；

4.14 MRM最小驻留时间：≤1 ms；

4.15 MRM最大采集速率：≥500 MRMs/s；
4.16一次分析最大通道数量≥30000个MRMs；

4.17四极杆分辨率：≤0.5 amu；

▲4.18检测器：采用电子倍增器；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
4.19真空系统：大抽速机械泵和独立分子涡轮泵组合差分抽气高真空系统，具有自动断电保护功能。

5.工作站软件

▲5.1.质谱工作站软件适用于Microsoft windows操作系统环境，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集；可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法；

5.2方法优化：具有自动优化软件，可优化每个目标化合物的质谱参数，可通过化合物信息查询，选择数据库中的质谱参数信息，快速生成MRM方法；

5.3智能反馈功能：结合预设的判定标准（如交叉污染、线性范围等），仪器可以根据当前样品的检测结果进行自动判定；当检测结果超出所设定的判定标准时（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），仪器会自动在同一序列中重新进样，直至分析结果符合所预设的判定标准；

5.4谱图相似度智能判读软件：具备指纹图谱相似度计算功能，内置不少于2种算法，可将质谱数据自动导入，自动、批量计算样品与对照品的相似度结果，快速给出匹配分数；在相似度计算前，可自动清除保留时间偏离或质谱图偏离的干扰峰，当存在多个对照品时，可自动对色谱峰取平均值；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
5.5系统可升级加装质谱原厂Online SPE在线富集系统，该系统可在样品进入主机之前，自动通过SPE小柱将样品进行前处理富集浓缩，再自动转移至主机上完成进样，并且可通过质谱软件实现UHPLC模式和Online SPE模式之间的自动切换。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

6.电源稳压装置：≥6KVA，1小时，带隔离变压器。

7.氮气发生器

7.1 氮气流速：（0-20L）/min或更宽，纯度高达99.9%；满足仪器用气需求。

8.数据处理系统

8.1工作站硬件系统（CPU≥20核 (8P+12E)/28 线程，L2=28MB，L3=33MB，最大主频≥5.6GHz 可超频，支持 DDR5/DDR5，内存≥64GB，固态硬盘1T，机械硬盘≥4T，图像显示模块≥27英寸，独立显存16G，正版商业化桌面操作系统，兼容主流办公及本设备业务应用软件；彩色自动双面激光快速纸质输出设备）。

8.2便捷式数据处理系统（CPU≥20核 (8P+12E)/28 线程，L2=28MB，L3=33MB，最大主频≥5.6GHz 可超频，带（最大睿频≥1.55 GHz）核显，支持 DDR5/DDR5；内存容量≥32G；硬盘容量≥1T(固态≥512G)；屏幕尺寸≥15.6英寸；显示器分辨率≥2048X1080）。
五、单台配置要求（包含但不限于）：

1.超高压液相色谱仪，1套，包括二元高压梯度单元，控温自动进样器（进样盘样品瓶位≥200位），柱温箱；

2.三重四极杆液质仪主机，1套；

3.ESI离子源，1套；

4.独立APCI离子源，1套；

5.原装质谱工作站软件，1套；

6.工作站硬件系统，2套；

7.数据处理系统移动终端，2台；

8.ESI喷针，5根；

9.氮气发生器，1台；

10.零地电压隔离变压器，1台；

11.稳压供电系统（10KVA，断电续航1小时），1套；

12.机械泵油（1L），2瓶；

13.抗生素专用方法包，1套，包含：

（1）色谱柱：100 mm，1根；

（2）色谱柱：50 mm，1根；

（3）色谱柱：150 mm，1根。

14.PFAS专用方法包，1套，包含；

（1）色谱柱：50 mm，1根；

（2）色谱柱：100 mm，1根；

（3）螺口样品瓶：2 mL，聚丙烯，100个/包，1包；

（4）螺口聚丙烯瓶盖：9 mm，100个/包，1包。

	2


	多通道土壤CH4/CO2通量监测系统（含5通道廊线）


	1台


	212


	212


	一、技术指标

1.为保证稳定性和数据精度，分析仪、多路器系统和长期测量室为同一厂家生产。【投标时提供承诺证明】
（一）气体测量系统主机

1.工作温度：（-25—45）℃。

■2.测量范围：

一档：CH4：（0—20）μmol/mol，CO2：（0—1000）μmol/mol，H2O：（0—20000）μmol/mol；

二档： CH4：（0—50）μmol/mol，CO2：（0—2000）μmol/mol，H2O：（0—30000）μmol/mol；

三档： CH4：（0—100）μmol/mol，CO2：（0—10000）μmol/mol，H2O：（0-60000）μmol/mol。

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

■3.测量精度：

一档：CH4：＜3μmol/mol，CO2：＜200μmol/mol，H2O：＜600μmol/mol；

二档：CH4：＜0.5μmol/mol，CO2：＜2μmol/mol，H2O：＜20μmol/mol。

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】；

■4.响应时间

一档：≤120s；

二档：≤25s；

三档：≤2s。
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
■5.运行气体测量系统主机，使用功率计插座或专业电表、电源测量计算：

一档：功率≤120W；

二档：功率≤60W；

三档：功率≤30W。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
6.连接方式： 支持以太网和Wi-Fi。

（二）多路器系统

1.智能多路器通道数为≥6通道。

2.内置温室气体通量计算模块。

3.具备远程传输模块。

4.内置存储：≥64G。

5.物联网卡：10G/每月流量；卡预交费用时长2年。

（三）长期测量室

1.气室体积：≥3000cm3。

2.测量土壤面积：≥ 300cm2。

3.气室含有温度、压力传感器等。

（四）廓线观测系统

1.支持≥3个垂直高度进气口。

2.同时测量3种温室气体（CH4，CO2，H2O）。

3.支持线路、管道保护保温措施。

（五）供电系统

1.太阳能供电系统，保证仪器正常运行，支持仪器功率100W，含4个太阳能板（总≥400W），4个电池（总≥400Ah），MPPT充电控制器，设备箱，支架，与电池相匹配的户外保温箱等。

2.可拆卸金属防雨室，1.1×1.5m，前后门，带百叶，2个风扇，内带仪器架，2层隔板。

（六）便捷式数据采集服务终端

处理器性能达到或优于14代英特尔酷睿 i7 系列同级，显卡综合性能表现 ≥ NVIDIA GeForce RTX 4080，内存容量≥32G，硬盘容量≥1T（固态≥512G），屏幕尺寸≥15.6英寸，显示器分辨率≥2048×1080，Windows11操作系统，配套数据输出终端，支持现场直接输出功能。

三、配置要求（包含但不限于）：
1.气体分析仪主机，1台

2.多路器系统，1套

3.长期测量室，3套

4.土壤温湿度传感器，3个

5.≥15米延长线，3根

6.廓线观测系统，3套

7.≥15米气路管，10根

8.太阳能供电系统，1套

9.远程传输模块，1套

10.物联网卡，1张；全网通 4G 路由，1个

11.便捷式数据采集服务终端，2套

12.数据输出终端（可自动双面输出）1套
13.配套U盘（内存容量≥1T），3个

14.合格证、产品使用手册和教学视频，各1套

	3
	全画幅野外观测设备（含远摄镜头）
	1个
	10
	10
	一、技术参数

1.机身

▲1.1传感器类型：CMOS 影像传感器；可更换镜头，镜头类型：全画幅摄定镜头；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.2传感器尺寸：36mm×24mm全画幅；

1.3有效像素：≥2410 万有效像素；

1.4感光度范围：至少达到100-102400；

▲1.5连拍速度：≥30张/秒；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲1.6焦点数量：≥490点，自动侦测人/动物/鸟/汽车等；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.7镁铝合金框架，具有防尘防潮功能；

1.8防抖：自带防抖功能，≥6级；

1.9液晶屏类型：旋转屏，触摸屏；

1.10重量：≤1200克；

1.11存储卡槽：双卡槽，可支持CFexpress/ XQD /SD卡。

▲2全画幅超远摄定焦镜头一

2.1画幅：全画幅；

2.2焦距：≥600mm，支持防抖；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
■2.3最大光圈

一档：f/6.3；

二档：f/4；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
■2.4最小光圈

一档：f/32；
二档：f/22；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.5最大放大倍率≥0.13倍。

▲3全画幅超远摄镜头二

3.1画幅：全画幅；

3.2焦距：至少达到100—400mm，支持防抖；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】■3.3最大光圈

一档：f/5.6；
二档：f/4.5；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
■3.4最小光圈

一档：至少达到f/40；

二档：f/32；
【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
3.5光圈叶片：≥9片；

3.6滤镜直径：≥77毫米；

■3.7相机及镜头

一档：相机与镜头为不同品牌；

二档：相机与镜头为相同品牌。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
二、配置要求（包含但不限于）：
1.机身1台； 

2.全画幅超远摄镜头2个；

3.随机附件 1 套，包含：原装电池2个；高速读卡器1 个；存储容量至少256G的CFexpress 存储卡2张；匹配镜头一和镜头二尺寸的高性能UV镜2个；长焦双机双肩包 1 个。

	▲二、商务条款

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货（实施）时间
	国产仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。进口仪器设备自签订合同之日起90日内交货并完成安装调试。

	交货地点或服务地点
	送至广西壮族自治区生态环境厅或由采购人指定广西区内地点（含送货上楼）

	付款条件
	1.合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额50%的预付款；

2.中标人在收到首笔合同款后20个工作日内向采购人递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经采购人确认后，采购人向中标人支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，采购人对所有货物最终性能验收合格后，中标人向采购人提交合同总金额2%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
4.每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本分包的质保期为2年（采购需求另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。

	履约

保证金
	本项目履约保证金为合同总金额的2%。

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标人投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（2）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（3）投标人投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标人投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（5）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与投标人协商按是否满足要求验收。

（6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为投标人违约，追究投标人责任。

2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

2.5如货物采购需求中明确需要检定或校准的因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。

3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

7.1设备到场后，由采购人和中标人一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2涉及行业标准的内容由采购人和厂家工程师共同完成符合性的确认。

7.3验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认。参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。

7.4其他参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

7.5完成最终验收所需要的全部费用由中标人负责。

8.高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪：

8.1 ESI+灵敏度：

液质联用柱上进样5 fg利血平，检测离子对m/z 609->195，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）＜1.4 fg；柱上进样1pg利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥5,000,000:1连续进样10次，峰面积RSD≤2%；（作为验收指标）；ESI-灵敏度：液质联用柱上进样5fg氯霉素，检测离子对m/z 321->152，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）＜1.4 fg（作为验收指标）；柱上进样1 pg氯霉素，检测离子对m/z 321->152，信噪比≥5,000,000:1，连续进样10次，峰面积RSD≤2%；
9.中标人需要提供采购标的中的仪器（由采购方提出）在使用单位安装调试完成后的检定或校准证书。因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

10.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，并兼顾《履约验收方案》（详见合同附件），未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

	售后技术服务要求
	1.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料。

2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

4.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；在交货及采购人安装调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人提交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。

5.服务体系：投标人须在广西区内设有售后服务点及配件仓库，并提供地址及联系电话。

6.质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件成本费，免收人工服务费。

7.投标人必须提供详细的售后服务承诺方案。

8.在质保期内，如中标人不按质保要求进行质保，导致仪器设备及车辆发生维修费用（以维修发票为准），由中标人支付。

	培训
	1.高效液相色谱－三重四极杆质谱仪安装培训及售后要求：

1.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告。

1.2提供免费每台4个培训人员名额到厂家进行培训，确保采购方人员正确操作使用仪器。

1.3驻地工程师提供售后服务，实行7×24小时的服务支持，30分钟电话响应，48小时内赶到现场处理问题，投标时提供证明材料。

1.4在现有的安装培训基础上，提供合作应用支持实验室服务：质保期内每年不少于2次原厂应用专业工程师上门指导（单次时间不少于5个工作日），一起开展实验样品测试和数据分析，帮助客户在最短时间提升新污染物的应用能力，同时安排每年一次以上到生产商应用创新实验室交流。

2.其他设备安装培训及售后要求：
2.1投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，安装验收期间，须根据用户需求提供现场技术培训，必须包括仪器使用，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	进口产品
	本标已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品竞标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	原厂商授权及相关要求
	如选用进口产品时，供应商在投标文件中必须提供原厂商或区域总代理商出具的针对本项目的授权书，否则投标无效。

	核心产品
	本分包序号1“高效液相色谱-三重四极杆质谱仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 

	中小企业说明
	该分包非专门面向中小企业。

	其他要求
	1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。

4.采购的进口货物均免税，因此投标人在报价时不得将关税列入竞标报价，如投标人将关税列入竞标报价的，中标后采购人将不予支付。

5.项目货物已按规定办理进口产品采购审核有关手续的，竞标产品才可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人必须负责办理进口产品有关报关等手续及承担所有相关费用，采购人不再支付额外费用。采购人协助办理免税审批手续。


分标2     所属行业：工业
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量/单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	技术参数要求

	1
	紫外烟气分析仪
	7台
	16
	112
	一、技术参数

▲1.执行标准：《烟气分析仪检定规程》（JJG 968-2002）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》（HJ 973-2018）、《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1131-2020）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1132-2020）、《气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法》（GB/T 37186-2018）、《固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》（HJ 1045-2019）、《固定污染源废气二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》（HJ 870-2017 ）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.功能

2.1 采用紫外差分吸收光谱技术；

2.2 支持热湿法测量，全程伴热；

2.3 主机内置阻容法湿度传感器，可实时测量烟气湿度；

2.4 采用脉冲氙灯冷光源；

2.5 配S型皮托管嵌套于紫外烟气分析仪取样管上，实现烟温、流速等工况测量；

2.6 SO2双量程，根据浓度值自动切换量程；

2.7 具备气密性自动检测功能；

2.8 采样结束后自动清洗气路；

2.9 具备关机自动吹扫功能；

▲2.10 设置单次测量时间和测量次数，方便与在线仪器的比对，设置周期次数和间隔时间，满足长时间无人值守测试；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.11 具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位切换功能；

▲2.12 查看、存储、导出光谱数据；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

▲2.13 内置陀螺仪，具备仪器倾斜过大提醒功能；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.14 具备定位测距功能，自动记录工况测量换点信息；

2.15 采用制冷除水，避免O2等传感器受水汽影响损坏；

2.16 具备自动排水功能；

2.17 内置可更换锂电池，独立电池舱门，可进行锂电池现场更换；

▲2.18 测量数据自动生成二维码，扫码即可实现数据导出；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.19 采用一体化设计，集取样、除尘、除水、分析于一体；

2.20 配耐高温延长管，配一氧化碳、氨气 、二氧化碳测量模块；

2.21 采用真空取样管，可隔热；

2.22气室内置气幕保护功能，有效避免污染；

2.23光学气室采用可拆卸易插拔设计，整个气室可独立取出，便于进行现场维护保养；

2.24具备可拆卸电化学传感器舱门，方便在不拆机壳情况下，进行电化学传感器的维护和更换；

2.25 主机具备物理快捷按键；

▲2.26 采样地点等信息支持中、英文输入；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
▲2.27 具备仪器故障检测与报警功能；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.28 外壳防护等级不低于IP56；

2.29 取样管、气室最高可加热至180℃；

▲2.30需提供产品计量器具型式批准证书；【投标时需提供】

2.31具备定位、授时功能，能记录监测点位地理位置，并提供准确时间信息，防范篡改、伪造监测数据；
3. 技术指标

3.1 SO2参数要求：

3.1.1量程范围：至少覆盖（0-2000）mg/m3；

3.1.2分辨率：浓度＞1000mg/m3时，分辨率≤1mg/m3；浓度≤1000mg/m3时，分辨率≤0.1mg/m3；

3.1.3示值误差：±5%；

3.1.4重复性：≤2%；

3.1.5响应时间：≤90s；

3.1.6稳定性：≤5%；

3.1.7漂移：相对误差≤±3%或绝对误差≤±3μmol/mol。

3.2 NO参数要求：

3.2.1量程范围：至少覆盖（0-1340）mg/m3；

3.2.2分辨率：浓度＞1000mg/m3时，分辨率≤1mg/m3；浓度≤1000mg/m3时，分辨率≤0.1mg/m3；

3.2.3示值误差：±5%；

3.2.4重复性：≤2%；

3.2.5响应时间：≤90s；

3.2.6稳定性：≤5%；

3.2.7漂移：相对误差≤±3%或绝对误差≤±3μmol/mol。

3.3 NO2参数要求：

3.3.1量程范围：至少覆盖（0-1000）mg/m3；

3.3.2分辨率：浓度＞1000mg/m3时，分辨率≤1mg/m3；浓度≤1000mg/m3时，分辨率≤0.1mg/m3；

3.3.3示值误差：±5%；

3.3.4重复性：≤2%；

3.3.5响应时间：≤90s；

3.3.6稳定性：≤5%；

3.3.7漂移：相对误差≤±3%或绝对误差≤±3μmol/mol。

3.4 O2参数要求：

3.4.1量程范围：至少覆盖（0-30）%；

3.4.2分辨率：0.01%；

3.4.3示值误差：±5%；

3.4.4重复性：≤2%；

■3.4.5响应时间：

一档：≤120s；
二档：≤90s；

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
3.4.6稳定性：≤5%；

3.4.7漂移：≤5%。

3.5 CO参数要求：

■3.5.1量程范围：

一档：（0-4000）mg/m3；

二档：（0-5000）mg/m3；
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
3.5.2分辨率：≤0.1mg/m3；

3.5.3示值误差：±5%；

3.5.4重复性：≤2%；

3.5.5响应时间：≤90s；

3.5.6稳定性：≤5%；

3.5.7漂移：≤±5%；

3.6 大气压：（60-130）kPa；

3.7 烟气动压：（0-2000）Pa；

3.8 烟气静压：（-30至30）kPa；

3.9 烟气流速：（5-45）m/s；

■3.10 烟气湿度（含湿量）：至少覆盖（0-40）%，其中：

一档：分辨率：0.1%；
二档：分辨率：0.05%；
三档：分辨率：0.01%；
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
■3.11 烟气温度：

一档：（0-200）℃；
二档：（0～400）℃；
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
3.12 工作温度：（-20-45）℃；

3.13 功耗：≤240W；

3.14 采样流量：≥0.5L/min；

3.15 NH3参数要求：

3.15.1量程范围：至少覆盖（0-200）mg/m3；

3.15.2分辨率：分辨率≤0.1mg/m3；

3.15.3示值误差：±5%；

3.15.4重复性：≤2%；

3.15.5响应时间：≤90s；

3.15.6稳定性：≤5%；

3.15.7漂移：相对误差≤±3%或绝对误差≤±3μmol/mol。

3.16 CO2参数要求：

3.16.1量程范围：至少覆盖（0～20）%；

3.16.2分辨率：分辨率≤0.01%；

3.16.3示值误差：相对误差不超过±5%；

3.16.4重复性：≤2%；

3.16.5响应时间：≤90s；

3.16.6稳定性：≤5%；

3.16.7漂移：相对误差≤±3%。

4.单台配置（包含但不限于）：
4.1 主机（包括：SO2、NO、NO2、NH3、CO（电化学）、CO2（红外）、O2（电化学）等模块）及连接线、信号线和连接管1套；

4.2 电源适配器1个；

4.3 适配收纳袋或防护箱1个；

4.4 过滤器5个；

4.5 耐高温延长管1根；

4.6 蓝牙输出设备1台；

4.7 说明书（纸质版和电子版）各1份。

	2
	红外烟气分析仪
	1台
	28
	28
	一、技术参数

▲1.设备分析测定方法符合《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》（HJ 692-2014）和《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ 629-2011）。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.量程及分辨率

2.1 O2量程：0—25.0%vol或更宽，分辨率≤0.1%；

2.2 NO量程：0-1000ppm或更宽，分辨率≤0.1 ppm；

2.3 NO2量程：0-1000ppm或更宽，分辨率≤0.1 ppm；

2.4 SO2量程：0-300ppm或更宽，分辨率≤0.1 ppm；

2.5 CO2量程：0—10.0%vol或更宽，分辨率≤0.1 ppm；

2.6 CO量程：0-10000ppm或更宽，分辨率≤0.1 ppm；

3.具有显示采样流量的功能；含有气体流量计用于测定仪器的采样流量，采样流量误差应＜+2.5%；

4.系统内置有NO2转换器，可直接显示NO2测值；

5.示值误差绝对值：≤5%（浓度＜100mmmol/mol时，≤5μmmol/mol）；

6.设备具有除湿、颗粒物过滤等消除干扰的功能；

▲7.设备灵敏度高，可记录、打印分钟数据，具有μmol/mol和mg/m3单位实时切换功能；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
■8.设备情况：

一档：主机+预处理器重量＜25kg；

二档：测量单元和预处理器整机一体化，重量＜10kg。

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
9.采样管加热及保温温度大于120℃，温度值可调节和查询，加热采样管线≥2m；

■10.定量测量重复性≤±3.0%。仪器运行稳定后，依次通入标气，待示值稳定后记录所有测量组分的示值，SO2、CO、NO标气浓度50ppm左右，CO2标气浓度15%左右使用同一浓度校准气重复上述测试操作，至少 6 次，其中：

一档：定量测量重复性≤±3.0%；
二档：定量测量重复性≤±2.0%。
【投标时需提供测量结果照片及重复性结论】
▲11.需提供产品计量器具型式批准证书；【投标时需提供】

12.具备定位、授时功能，能记录监测点位地理位置，并提供准确时间信息，防范篡改、伪造监测数据。
二、配置清单（包含但不限于）：
2.1烟气分析仪主机，内含CO、CO2、SO2（红外法）、NO（红外法）、NO2（红外法）、O2（电化学法）传感器。

2.2配套配件包括：检测结果输出设备1套、烟气恒温采样管1套、烟尘过滤器等满足设备正常运行的配件；非一体机配有预处理器1台。

	3
	烟尘（气）测试仪
	2台
	9
	18
	一、技术参数

▲1.概述：烟尘（气）测试仪应具备烟尘颗粒物采样、颗粒物浓度检测、烟气污染物采样检测功能。符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）、《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》（HJ 973-2018）、《烟气采样器技术条件》（HJ/T 47-1999）、《烟尘采样器技术条件》（HJ/T 48-1999）等标准相关要求。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.烟尘采样技术指标

▲2.1采样流量范围至少覆盖 (0-110) L/min，分辨率0.1 L/min，示值误差不超过±2.5%；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.2烟气动压（0-2000） Pa，分辨率≤1 Pa，示值误差不超过±2%FS；

2.3烟气静压（-30-+30）kPa或更宽范围，分辨率≤0.01 kPa，示值误差不超过±4%FS；

2.4烟气温度（0-500）℃，分辨率≤0.1℃，示值误差不超过±3℃；

2.5采样泵负载能力≥40 L/min （阻力为20kPa时）；

2.6流量计前压力：（-60.00-0.00）kPa或更宽范围，分辨率0.01kPa，准确度不超过±2.5%FS；

▲3.烟气采样技术指标

3.1烟气采样流量：范围至少覆盖（0.2-1.0）L/min，分辨率≤0.1L/min，准确度不超过±5%；

3.2 O2：测量范围至少覆盖（0-30）%，分辨率≤0.1%；

3.3 SO2：测量范围至少覆盖（0-5700）mg/m3，分辨率≤1mg/m3；

3.4 NO：测量范围至少覆盖（0-1300）mg/m3，分辨率≤1mg/m3；

3.5 NO2：测量范围至少覆盖（0-200）mg/m3，分辨率≤1mg/m3；

3.6 CO：测量范围至少覆盖（0-5000）mg/m3，分辨率≤1mg/m3；

3.7气体浓度的示数误差：不超过±5.0%；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲4.需提供产品计量器具型式批准证书；【投标时需提供】
5.具有防倒吸、气密性自检、故障自检、断电记忆、历史数据存储功能；

6.操作面板：具备彩色触摸显示屏和物理按键，同时支持触控和按键操作，带有中文输入法，支持汉字输入；

7.通信接口：支持有线和无线双通信模式，可外接U盘、SD卡传输数据；

8.数据输出：可连接蓝牙输出设备，实现监测数据文件现场输出；

9.供电：仪器内置电池组，并支持外部交、直流两种供电方式；

10.数据存储能力：机器自带内存可储存≥9999组数据文件；

11.配备手机APP应用，可通过APP管理仪器及查看工作状态（需提供APP界面照片证明）；

▲12.整机重量（含电池）应≤10kg；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
13.含湿量检测：仪器兼容干湿球法和阻容法两种测量模式；

14.具备定位、授时功能，能记录监测点位地理位置，并提供准确时间信息，防范篡改、伪造监测数据。

二、单套仪器设备配置清单（包含但不限于）：
1.烟尘仪主机1台（包含氧气，二氧化硫，一氧化氮，二氧化氮，一氧化碳模块，内置锂电池）；

2.电源适配器1个（如探头与主机可直连，则不需提供）；

3.蓝牙数据输出设备 1台；

4.烟气预处理器1套；

5.烟尘（颗粒物）采样管1根，长度2m（含加热功能）；

6.烟气采样管1根，长度1m（含加热、冷凝除湿功能）；

7.烟尘综合采样管1套（对接式，组合长度≥3m，钛合金材质，前端含加热功能，具备滤膜、滤筒、油烟采样功能）；
8.阻容法烟气含湿量检测器 1套；

9.高效气水分离器 1个；

10.无线工况测量模块 1个；

11.主机箱 1个；

12.钛合金低浓度采样头 24个（直径6mm、8mm、10mm、12mm各6个）；

13.铝箔压环50片；

14.使用说明书、合格证、CO抗干扰报告各一份；

14.产品各部位连接组件、附件1套。

	4
	烟尘（气）颗粒物综合采样器
	2台
	7.5
	15
	▲一、用途

1.用于固定污染源排气中颗粒物和气态污染物的采样与测定。可测量烟尘浓度、排放总量及多种烟气成分（O₂、SO₂、NO、NO₂、CO）。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
二、主要技术特点

1.一台主机可以实现烟尘采样与烟气测量可同步进行；

2.触摸彩屏≥5.0英寸，主机支持触控与按键双操作方式；

3.具备连接蓝牙微型热敏数据输入系统，支持无线蓝牙和有线打印双模式，实现现场数据打印；

4.具有防倒吸功能。 

三、技术参数
1.烟尘采样流量：范围（0-120）L/min或更宽，分辨率≤0.1L/min，准确度≤±5%；

2.烟气采样流量：范围（0.2-2.0）L/min或更宽，示数误差≤±5.0%；

3. 烟气动压：范围（0-2000）Pa或更宽，分辨率≤1 Pa，准确度≤±2%FS；

4. 烟气静压：范围（-30-＋30）kPa或更宽，分辨率≤0.01 kPa，准确度：≤±4%FS；

5.流量计前压力：范围（-30-0）kPa或更宽，分辨率≤0.01 kPa，准确度≤±2.5%FS；

6.烟气温度：范围（0-500）℃或更宽，分辨率≤0.1℃，准确度≤±3℃；

7.干、湿球温度：范围（0-100）℃或更宽，分辨率≤0.1℃，准确度：≤±2.5%；

8.最大采样体积≥99999.9 L，分辨率≤0.1 L，准确度≤±2.5%；

9.等速采样流速：5—45m/s，分辨率≤0.1 m/s，准确度≤±5%；

10. 等速跟踪响应时间：≤20s；

11.采样泵负载能力：≥50.0L/min （阻力为25kPa时）；

12.数据存储能力：烟尘文件≥9000组，烟气文件≥9000组，工况文件≥9000组；

▲13.组分参数

13.1 O2参数：量程（0-30.0）%或更宽，分辨率≤0.1%，示值误差≤±5%；重复性≤2%；

13.2 SO2参数：量程0-5700mg/m3或更宽，分辨率≤1mg/m3，示值误差≤±5%；重复性≤2%；

13.3 NO参数：量程0-1300mg/m3或更宽，分辨率≤1mg/m3，示值误差≤±5%；重复性≤2%；

13.4 NO2参数：量程0-200mg/m3或更宽，分辨率≤1mg/m3，示值误差≤±5%；重复性≤2%；

13.5 CO参数：量程0-5000mg/m3或更宽，分辨率≤1mg/m3，示值误差≤±5%；重复性≤2%；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
14.仪器噪声：≤80dB(A）；

15.整机重量：≤9kg；

16.功耗：≤300W；

17.具备定位、授时功能，能记录监测点位地理位置，并提供准确时间信息，防范篡改、伪造监测数据。

四、单套仪器设备配置清单（包含但不限于）：
1.主机一台含内置烟气五参数（氧气，二氧化硫，一氧化氮，二氧化氮，一氧化碳）；

2.附件箱1套（背带，工况盒，高速热敏输出系统1套，工况盒，连接管一套，烟气外连接管组件，烟枪接地线，聚四氟乙烯滤芯，含湿量过滤片）；

3.干燥缓冲瓶（带硅胶连接管）1套；

4.烟尘综合采样枪一套，长度1.5米，材质钛合金，配采样头，直径6mm、8mm、10mm、12mm、各6个；采样嘴，直径6mm、8mm、10mm、12mm、14mm，各1个；

5.烟尘综合采样枪一套，长度3米（对接式，采用1.5米+1.5米，其中一节可做常规枪用），材质钛合金；
6.冷干法烟气预处理器一套，长度≥1米；

7.阻容法含湿量采样管一套，长度≥1米，材质不锈钢；

8.蓝牙微型热敏输出设备 1套。

	5
	β射线烟尘检测器
	1台
	18
	18
	一、技术参数

1.仪器符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）。

▲2.采用β射线吸收原理，用于现场监测固定污染源排气中颗粒物浓度，非在线监测仪器；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲3.颗粒物直读浓度参数要求

3.1浓度范围：（0-50）mg/m³；

3.2分辨率：≤0.01mg/m³；

3.3准确度：≤±20%；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
4.烟气动压参数要求

4.1参数范围：（0-2000）Pa；

4.2分辨率：1Pa；

4.3准确度：不超过±2%；

5.烟气静压参数要求

5.1参数范围：（-30-+30）kPa；

5.2分辨率：0.01kPa；

5.3准确度：不超过±2%；

6.烟气温度参数要求

6.1参数范围：至少包含（0-260）℃；

6.2分辨率：1.0℃；

6.3准确度：不超过±3℃；

7.烟尘仪采样流量参数要求

7.1参数范围：至少包含（0-110）L/min；

7.2分辨率：0.1L/min；

7.3准确度：不超过±5%；

8.含湿量（阻容法）参数要求

8.1参数范围：（0-40）%；

8.2分辨率：0.1%；

8.3准确度：不超过±5%；

9.校准方式：标准膜校准；

10.放射源活度：<100μCi；

11.数据输出：通过蓝牙输出设备打印，数据打印条能显示仪器型号、出厂编号；

12.放射源获得国家放射源豁免管理；

13.重量（不含取样管）：≤6kg；

14.内置北斗模块定位和自动授时；

15.可通过仪器主界面屏幕和手机app操作仪器。

二、配置要求（包含但不限于以下）：
1.β射线烟尘检测器1台（采样管有效长度不低于1.5米）；

2.配套烟尘仪主机1台；

3.蓝牙输出设备1套；

4.电源适配器1个；

5.标准膜组件1套；

6.各型号采样嘴2套；

7.三角支架1个；

8.适配收纳袋或防护箱1个；

9.仪器使用说明书1份；

10.合格证1份；

11.配套连接线/信号线、硅胶管/连接管。

	6
	地下水采样系统
	1套
	15
	15
	一、适用范围

1.用于地下水水质监测。

二、基本要求

1.满足《地下水环境质量监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）标准要求。

三、仪器要求

1.低流量采样泵（潜水泵）

1.1潜水泵体：泵头直径≤50mm，泵体材质316不锈钢；

1.2扬程≥70米； 

1.3流量可控制且至少满足流量范围为：（0.1-10）L/min；

1.4输水管材质为聚四氟乙烯材质或具有聚四氟乙烯内衬的聚乙烯软管，管线内径（0.5-1 ）cm；

1.5泵头直径≤5cm，作业深度至少达70米；

1.6可在野外现场直接使用便携电源或 220V 电源；

1.7移动电源：移动电源储能≥1.5度，功率≥1500W，且能适配泵的功率要求；

1.8防护等级：不低于IP65；

1.9钢丝绳、电缆及采样管长度均比扬程长20米。

2.多参数水质监测仪

2.1主要用途：适用于地下水中 pH 值、电导率、溶解氧、氧化还原电位、水温、浊度的测定；

▲2.2 功能要求：水质多参数仪集成一体，在采样的同时可以实时对所采样品进行常规参数分析，配备低速洗井软件，可自动设置稳定参数及稳定范围，并通过指标动态，自动记录对比数据，并判断洗井是否完成；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.3 传感器尺寸：所有传感器集于一体，全部传感器集成后的探头直径≤15cm，提供探头检测仪校准证书；

2.4显示终端与传感器之间通过无线蓝牙连接，通过专业应用软件，方便数据采集，传输和管理，并在终端显示，数据可通过蓝牙输出设备输出；

▲2.5 温度传感器规格：范围（0-45）℃，准确度≤±0.2℃，分辨率≤0.1℃；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.6 溶解氧传感器规格：范围（0-20）mg/L， 准确度≤±0.3mg/L，分辨率≤0.01mg/L；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.7电导率传感器规格：范围（0-100）mS/cm；准确度≤读数的±1％；分辨率≤0.01mS/cm；附有温度补偿装置；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.8 pH 值传感器规格：测定范围0-14，准确度≤±0.1pH，分辨率≤0.01pH；附有温度补偿装置；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.9 浊度探头自带清洁刷，具有自清洁功能。浊度传感器规格：范围（0.3-1000）NTU。准确度≤读数的±2%或±2NTU（取较大者）。分辨率≤0.1NTU；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.10 ORP传感器规格：范围±999mV；准确度≤±20mV；分辨率≤1mV；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.11 带有多参数水质流通池，传感器可搭配流通池工作。

2.12 数据显示终端显示面板≥8英寸。

3.多功能水位尺

▲3.1具备静水位、泄降水位、井深测量功能；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
3.2测量范围：（0-100）m或更宽，精度为1cm，最小分辨率1mm；

3.3防护等级：不低于IP65；

3.4探头材质：316不锈钢；

3.5报警显示方式：灯光闪烁、蜂鸣器发声。

四、配置要求（包含但不限于）：
1.低流量采样泵

1.1潜水泵（配电缆）及钢制支架1套；

1.2变频控制器（含便携箱）1个；

1.3 输水管及钢制盘管支架1套；

1.4带刻度安全钢丝绳及线盘1个 ；

1.5便携式移动电源 1 台；

1.6备用潜水泵泵头 1个；

2.多参数水质监测仪

2.1多参数水质分析模块1套；

2.2校准溶液3套（≥5瓶）；

2.3溶解氧帽1个；

2.4流通池2个；

2.5数据显示终端（含配套操作软件）1个；

2.6便携箱1个；

2.7蓝牙输出设备1台；
3.多功能水位尺

3.1多功能水位尺（含电池）及卷盘1套；

3.2便携包1个。

	7
	地下水采样洗井分析系统
	1套
	24
	24
	一、基本要求

1.满足《地下水环境质量监测技术规范》（HJ 164-2020）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）标准要求。

二、仪器要求

1.低流量采样泵

1.1泵体：泵头直径≤50mm，泵体材质316不锈钢；

▲1.2扬程≥90米；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.3流量控制至少满足流量范围：（0.1-12）L/min。带控制器可调节；

1.4输水管材质：聚四氟乙烯材质或具有聚四氟乙烯内衬的聚乙烯软管，管线内径（0.5~1） cm，管体带金属骨架支撑；

1.5电源：220V交流电源；

1.6防护等级：不低于IP65；

1.7钢丝绳、电缆长度均≥120米；

1.8输水管长度≥120米一根，30米≤输水管长度≤60米一根，60米≤输水管长度≤100米一根；
1.9便携式移动电源储能≥1.5度，功率≥1500W，且能适配泵的功率要求；

2.多参数水质监测仪

▲2.1仪器功能：适用于地下水中 pH 值、电导率、溶解氧、氧化还原电位、水温、浊度的测定；在采样的同时可以实时对所采样品进行常规参数分析。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.2 传感器尺寸：所有传感器集于一体，全部传感器集成后的探头直径≤15cm；

2.3 温度传感器规格：范围（0-45）℃，准确度≤±0.2℃，分辨率≤0.1℃；

2.4 溶解氧传感器规格：范围（0-20）mg/L。 准确度≤±0.3mg/L。分辨率≤0.01mg/L；

2.5电导率传感器规格：

范围1μs/cm-100ms/cm；准确度≤读数的±1％；分辨率≤0.01mS/cm；附有温度补偿功能。

2.6  pH 值传感器规格：测定范围0-14，准确度≤±0.1pH，分辨率≤0.01pH；附有温度补偿功能。

2.7 浊度传感器规格：范围（0.3-1000）NTU。准确度≤读数的±2%或±2NTU。分辨率≤0.1NTU；

2.8 ORP传感器规格：（-999-999） mV；准确度≤±10mV；分辨率≤1mV；

2.9 带有多参数水质流通池，传感器可搭配流通池工作；

2.10 数据显示终端显示面板≥8英寸，数据可通过蓝牙输出设备输出。

3.井内水下视频成像系统

3.1 显示器：屏幕尺寸≥7英寸，全彩色显示，分辨率≥600*1024；

3.2摄像头观测窗：90°俯视、360°环视；

3.3像素：≥100万像素；

3.4 线缆长度≥100米；

3.5防水等级：不低于IP68；

3.6存储内存≥16G；

3.7 探头直径：≤50mm；

4.多功能水位尺

4.1功能：具备静水位、泄降水位、井深测量功能；

4.2测量范围0~100m或更宽，分辨率1mm；

4.3探头材质：316不锈钢；

4.4防护等级：不低于IP65；

4.5报警显示方式：灯光闪烁、蜂鸣器发声。

三、配置要求（包含但不限于）：
1.低流量采样泵：

1.1采样泵（配电缆）及钢制支架1套；

1.2变频控制器（含便携箱）1个；

1.3 输水管及钢制盘管支架1套；

1.4带刻度安全钢丝绳及线盘1套；

1.5 便携式移动电源2套 ；

1.6备用潜水泵泵头 1个；

1.7不锈钢贝勒管容量≥1L 2根；

1.8聚四氟乙烯（PTFE）贝勒管容量≥1L 2根；

2.多参数水质监测仪：

2.1多参数水质分析仪 1套；

2.2校准溶液3套（≥5瓶）；

2.3溶解氧帽1个；

2.4流通池2个；

2.5便携箱1个；

2.6蓝牙输出设备1台；
3.井内水下视频成像系统：

3.1水下探头1个；

3.2控制显示器1个；

3.3便携箱1个；

4.多功能水位尺

4.1多功能水位尺（含电池）及卷盘1套；

4.2便携包1个。

	8
	降雨自动监测仪
	3台
	15
	45
	▲1.仪器符合标准：《大气降水采样和分析方法》（GB 13580.1-13580.13）《酸雨观测规范》（GB/T 19117-2017）、《降雨自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 174-2005）、《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ/T 175-2005）。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.工作条件

电源：（220±10%）V.AC；

环境温度：（-10-45）℃；

运行噪声：≤60dB（A）。

3.技术指标

▲3.1 总体性能要求

按场次模式自动采集降水并自动测量降雨样品的pH值、电导率，完整记录降雨量、降雨起止时间、pH值、电导率等数据，能分开采集和保存≥7场降雨；监测数据可通过无线传输方式到专用降水在线监测平台，并能通过平台查看设备运行状态及故障信息；仪器为集成一体化设备。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
▲3.2 pH检测器

测量范围：0.00-14.00（自动温度补偿：0-50℃）；

测量误差：≤±0.1pH；

测量分辨率：0.01pH；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲3.2 电导率检测器

测量范围：（0-2000）μs/cm（自动温度补偿：0-50℃）；

测量误差：±2%F.S；

测量分辨率：0.01μs/cm；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲3.3 降雨检测器

降雨强度：≤4mm/min；

雨量精度：±0.4mm(≤10mm）、±4%(＞10mm）；

雨量分辨率：≤0.2mm；

接雨漏斗内径：Ф300mm±2mm，离支撑面的高度≥1.2m；

感雨器灵敏度：0.05mm/min或0.5mm直径的雨滴；起始监测降雨量：≤0.5mm。

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲3.4 样品保存功能

按场次模式顺序连续并分开保存留存样品瓶数量≥7个，并低温恒温保存：（3-5）℃，样品瓶材质应采用对雨水成分无污染的材料，聚乙烯或聚四氟乙烯。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
3.5 防尘盖

开始降雨后，开盖时间≤60s；关盖延迟时间≤5min；无降雨时，防尘盖关闭防止污染进入。

■3.6 自动清洗功能

一档：具有电极自动清洗功能。
二档：具有电极自动清洗、测量池清洗功能。
三档：具有电极自动清洗、测量池清洗、集雨漏斗清洗功能。
【投标时需提供自动清洗连续性照片】
3.7 分析模式

▲具有场次模式：每场降水（当天9点至次日9点，可设置）混合样测量一组数据（pH、电导和降水量），水样可顺序且分别≥7场次，恒定温度（3-5）℃；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
实时模式：根据需求可以设置；

3.8 自动授时及数据保存时间：可以与服务器进行时间自动同步，数据可以存储≥2年；

3.9 数据处理功能：软件可以在仪器和用户电脑生成各类报表、曲线；

▲3.10 数据传输

监测数据可通过无线传输方式到专用降水在线监测平台；

实现数据在线自动生成报表，数据自动导出，可保存分钟采样数据、小时采样数据、每场降雨的起始结束时间、整场雨的平均数据；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
▲仪器故障或需要维护时，能在系统有报警提示信息；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
3.12 操作系统及其他

设备配置集成一体化彩色触摸屏、中文人机界面及气象部门专用的翻斗式雨量计；

▲3.13 采样管路、接雨漏斗及采样桶材质：

接雨漏斗和采样桶采用对雨水成分无污染的材料，如聚乙烯或聚四氟乙烯等对雨水化学成分呈惰性的材料；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
■3.14 具备电极校准功能

一档：具备多键校准功能；

二档：具备一键校准功能。

【投标时需提供一键校准连续性照片】
4.配置要求（包含但不限于）：
4.1降雨自动监测仪主机1台；

4.2翻斗式雨量计1个；

4.3感雨传感器1个；

4.4接雨漏斗1个；

4.5 pH测量单元1套（含pH电极2个）；

4.6电导率测量单元1套（含电导率电极2个）；

4.7配套聚乙烯或聚四氟乙烯1000ml样品瓶16个；

4.8蓝牙数据输出设备1套；

4.9通讯Modem（无线）1个。

	9
	锑水质分析仪
	1台
	10.5
	10.5
	一、技术参数

▲1.测定原理：5-Br-PADAP分光光度法；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.量程：（0-0.5）mg/L（可根据需要扩展）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
3.示值误差： ±10%；

■4.测定下限：≤0.8μg/L。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
一档：测定下限：=0.8μg/L；

二档：测定下限：＜0.8μg/L；
5.重复性：≤5%；

6.零点漂移： ≤5%；

▲7.量程漂移：≤2%；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

8.最小维护周期：≥168h；

▲9.锑分析仪为现有系统补充设备，需支持接入原集成系统（湖南力合科技自动分析仪运行控制系统V5.0）上使用，预留安装空间：宽360mm，深320mm，高550mm。【投标时需提供承诺函】

二、配置要求（包含但不限于）：
3.1单机1台；

3.2电源线1根；

3.3说明书1份。

3.4试剂1套。

	10
	铊水质自动监测仪
	1台
	18
	18
	1.测量原理：阳极溶出伏安法或微分三电极法。

2.量程：（0-100）μg/L或更宽量程。

▲3.准确度：±10%；

4.精密度：≤5%；

5.零点漂移：±5%；

6.量程漂移：±10%；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
■7.检出限：

一档：检出限：≤0.0001mg/L；

二档：检出限：≤0.00002 mg/L。
【投标时需提供仪器厂商检测数据统计报告或其他同等效力检测报告】
8.平均无故障运行时间：≥720h/次；

9.单个样品分析时间：≤50min；

▲10.实际水样比对：仪器的测定结果与实验室标准方法测定结果的相对误差应控制在±15%以内；【投标时需提供包含相对误差的实验室比对数据的证明材料，如有CMA、CNAS资质单位出具的报告或参数比对实验结果等】
11.加标回收率范围：80%～120%；

二、配置要求（包含但不限于）：
1.单机1台；

2.电源线1根；

3.说明书1份。

4.试剂1套。

	11
	便携式综合毒性测定仪
	1台
	10
	10
	▲一、适用方法标准
1.符合国家标准《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》GB/T 15441-1995或行业标准。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
二、技术参数

▲2.1方便携带及户外应急使用；

2.2重量：≤1000g；

2.3单样检测时间：≤30min；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.4操作界面：有中文界面，指引式操作；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
2.5数据存储：≥600组；

2.6测定结果：样品EC50值（稀释百分浓度）或相对发光度（%）及其相当的氯化汞浓度（mg/L）。

▲2.7方法的精密度：样品3次重复测定，结果的相对偏差不大于15%。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
三、配置要求（包含但不限于）：
3.1毒性分析仪1台；

3.2移液器1支；

3.3便携箱1个；

3.4发光细菌及配套材料1套；

3.5用户指南1份；

3.6设备使用说明书1份。

	12
	显微镜（含浮游生物鉴定计数仪）
	1套
	12.5
	12.5
	一、技术参数

▲1.符合《内陆水域浮游植物监测技术规程》（SL733-2016）、《水和废水监测分析方法》（第四版）第五篇、《水和废水的生物监测方法》（2002年）等浮游生物监测的规范，及《水质 浮游植物的测定0.1mL计数框-显微镜计数法》（HJ 1216-2021）的要求。【投标时需提供承诺函】
2.数码成像装置1套：彩色CMOS相机，≥2000W像素；

3.浮游生物智能鉴定计数分析系统1套：包含藻类智能鉴定计数分析软件、浮游动物智能鉴定计数分析软件；

4.生物显微镜1套：三目显微镜（含机架、三目观察筒、D型物镜转盘、镜臂、载物台、平场半复消色差物镜（20X、10X、4X）、10倍宽视场可调目镜、平场半复消色差物镜40X。）

二、数据库

1.浮游生物图像采集：

1.1显微镜可与相机实时连接拍摄，白平衡、曝光时间等参数具备手动和自动调节功能；

▲1.2具备图片略缩图导航栏，可选择手动或自动模式拍摄200张以上图片；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
1.3具备三维景深融合和超视野拼接功能。

2.浮游生物数据库：

▲2.1中文、拉丁文双语显示的藻类图库；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
■2.2按国内分类学标准分类建立图库：

一档：藻类有效图库量1万张-10万张、浮游动物有效图库量1万张；
二档：藻类有效图库量10万张-15万张、浮游动物有效图库量1万张-5万张；
三档：藻类有效图库量＞15万张、浮游动物有效图库量＞5万张，图库属种和内容可扩充，可根据本地藻类信息定向开发，实现自动鉴定计数功能；

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
3.分类计数：

3.1可按颜色、大小的色圈标记各种微藻，按类点击、自动累积计数；

3.2 优势种自动排序；

3.3可按模型辅助计算生物量。

3.4智能鉴定：能智能识别生物图片，并据此搜索相近物种，可在同一界面上展开对比图像、文字描述。

3.5可保存图片及生物量，可直接导入计数信息表计算结果，当实验中途中断时，可恢复之前的实验记录继续操作。

3.6数据安全及报告：多用户登录系统，每个账户形成独立数据，数据永久保存；统计结果以PDF格式输出。

三、配置清单（包含但不限于）：
3.1数码成像装置1套；

3.2浮游生物智能鉴定计数分析系统1套：包含藻类智能鉴定计数分析软件、浮游动物智能鉴定计数分析软件；

3.3生物显微镜1套；

3.4数据处理与操作工作站1套，兼容鉴定计数分析软件，用于对系统参数进行设置和对成像进行处理，不低于以下配置：CPU睿频≥4.6GHz，内存16GB，显存2GB，硬盘2TB，27英寸显示器，预装正版操作软件。

	13


	激光雷达


	1台


	35


	35


	一、技术指标

（一）系统主机

1.精度水平：绝对精度≤5cm；相对精度≤1cm；

2.定位模块：至少支持GPS、GLONASS、BeiDou等卫星系统数据；

3.防护等级：≥IP54；

4.续航：单块电池≥1h，电池数≥3块；

5.支持电源热插拔；

6.数据存储：容量≥512GB，支持扩展；

7.数据传输：Wi-Fi / 以太网 / Type-C To USB 3.0；

8.相机镜头数量：≥2；

■9.相机像素：

一档：500万≤像素＜1000万；

二档：≥1000万。

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】；

10.整机重量（含相机、电池和底座）：≤2.5kg；

11.可显示实时点云、实时轨迹；

■12.操作模式：

一档：采用一键式操作设计；

二档：同时支持手机APP操控及一键操作双模式；

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
13.多功能拓展模式：支持手持，支持拓展使用背负支架、省力套件、延长杆等进行作业。

▲（二）激光扫描系统

1.激光等级：安全等级 1 级，安全可视；

2.最大测距：≥300m；

3.最大点频：≥64万点/秒；

4.视场角：≥270°（水平）×360°（垂直）；

5.配置RTK功能；

6.具备惯导功能。

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

（三）配套点云处理软件

▲1.配套点云处理软件【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】；

2.配套软件，支持多视图操作；（注：投标时需提供软件相关界面截图）；

3.支持控制点导入，支持常用的平面、高程坐标系和七参数转换，可进行点云数据自定义坐标系转换；

4.支持多测站点云数据拼接功能；

5.支持轨迹编辑功能，可对轨迹进行分割，分段输出点云；

6.支持海量激光点云数据载入与浏览，点云缩放、旋转、浏览顺畅，支持按高程、类别、RGB、EDL、单木分割显示等；

7.支持对点云进行单木分割，可获得单木属性信息，生成包含每棵树木的位置、树高、胸径等属性的属性表，可导出相关报告。

（四）便捷式数据采集服务终端

CPU型号达到或优于麒麟X90，运行内存容量≥24G，存储容量≥1T，屏幕尺寸≥13英寸，屏幕类型OLED，屏幕分辨率≥2.8K，网络类型Wi-Fi版，电池容量≥12000mAh。

三、配置要求（包含但不限于）：
1.系统主机（含配件），1套；

2.配套背负式套件，1套；

3.配套点云处理软件，1套；

4.移动U盘（内存容量≥1T），2个；

5.便捷式数据采集服务终端，1套；

6.合格证、说明书和教学视频，各1份。

	14
	全自动固相萃取仪（浓缩一体化）
	1台
	46
	46
	一、技术参数

▲1.通道数：六通道及以上（含六通道）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.仪器主机需集成自控系统，可触屏控制进行全自动固相萃取及浓缩的参数设定，无需外接电脑，可实时监测运行数据，查看运行报告；

3.上样或上溶剂是所有通道同时并列进行，以确保实验的重复性；

▲4.固相萃取主机自带浓缩系统，中途无需人工转移至其他浓缩设备；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
5.处理样品体积范围：0mL-20L，流速范围：1mL/min-80mL/min，可实现3mL、6mL固相萃取柱和25mm萃取圆盘自动化处理样品；

▲6. 无需拆装仪器的任何零部件就能实现柱盘自由转换使用，也不能通过管线将主机相关端口与外置放圆盘的模块连接，避免管路延长造成死体积增大和浪费清洗溶剂，不同规格的柱盘可串联或并联使用。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料，含仪器上3mL柱、6mL柱、25mm圆盘和47mm圆盘同时并列在线使用的实物图】
▲7. 仪器有多柱和多盘串联功能：为了满足复杂基质样品的净化和富集，仪器最少能实现2根固相萃取柱或2个固相萃取圆盘的竖直串联使用，也能盘柱竖直串联使用，且各自能分开洗脱，方便摸索穿透实验。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料，含仪器上所有通道摆放6mL固相萃取柱与47mm固相萃取盘串联放置的实物图】。

8.实验前放置好样品、溶剂、固相萃取柱或圆盘、无水硫酸钠脱水柱后，仪器能自动完成柱活化、上样、淋洗、干燥、洗脱等步骤，整个过程无须人工介入；

▲9.采用连续高精度计量正压泵连续移液上样，全部实验样品能连续正压无间断过柱，流速误差：±1.0%；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
10.每个通道有独立的溶剂计量泵，泵耐流体反压：≥0.6MPa，带有少量颗粒的污水或海水样品也能处理，即使柱子少许堵塞也不影响实验进程。（需提供仪器上样泵官网的数据截图作为证明材料）； 

11.仪器需具备自动浸泡洗脱功能，溶剂可按多次注入，每次注入溶剂时， 溶剂能按照方法设定的时间和体积静止在填料中；

12.有专门放置无水硫酸钠柱的端口，无水硫酸钠柱不得直接放置于收集试管口上端，避免交叉污染和占用收集试管容量；（需提供仪器上放置无水硫酸钠柱的六个端口实物图作为证明材料）

▲13.柱干燥方式：真空泵吸引或氮气吹扫与真空泵吸引相结合方式，两种方式可任意选用；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
14.有单独的排废管道，可将废水和一般有机废液分开收集；

15.具有两排以上可自动移动的收集管放置位置，仪器无需暂停就能实现分步洗脱；

▲16.采用加热与斜吹式涡旋氮气流吹扫的浓缩方式，浓缩用的氮气嘴可以根据洗脱液的体积多少实时调节成不同的吹扫角度；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
17.收集管：带0.5mL及1mL刻度；

18.浓缩过程中不需打开仪器外盖即可随时观察到每个通道整根浓缩管和浓缩液面的情况；

19.具备叠机功能：上一批洗脱液在浓缩时，仪器同时可做下一批样品的活化、上样、淋洗等步骤；

20.具备紧急情况暂停功能，继续运行时，可继续做之前未完成的实验，无需从头开始；

▲21.固相萃取柱密封方式：柱塞密封式。实验前采用旋转方式将固相萃取柱与柱塞杆密封好，然后启动实验，避免强力挤压密封圈造成密封圈寿命减短；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
22.样品瓶里的水样上完后，仪器自动清洗样品瓶壁，清洗液能自动转移到固相萃取柱或圆盘上，提高回收率；

▲23.废液排放：废液从固相萃取柱流出，经过废液接收装置后可自由流落至废液收集瓶，无需靠移液泵将废液从接收装置吸走；废液接受装置左右两侧都有排废口，便于根据单位现有通风柜的水槽位置自由选择排废口；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料，含仪器上废液接收装置左右出口实物图】
▲24.可升级自动反洗萃取柱功能：即仪器在不停机的状态下自动将固相萃取柱倒转，洗脱溶剂从与柱子进样方向相反的那端进入固相萃取柱洗脱，完成反向洗脱操作，以便提高某些物质的回收率。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】；

25.验收回收率和本底要求 

25.1 实验方法《HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》，加标量0.25ug/L，1ug/L有机氯八种农药（六六六，滴滴涕）要求加标回收率在70%—110%之间。

25.2 针对新型污染物的研究：实验方法《水质烷基酚类化合物和双酚A的测定液相色谱-三重四极杆质谱法》，本底要求低于0.2ng/L ，加标回收率要求在60%—120%之间。

二、配置要求（包含但不限于）：
1.固相萃取及浓缩一体化主机1台；

2.溶剂瓶10个；

3.柱子转换适配器5包；

4.透明浓缩收集管（7mL，带0.5&1mL刻度）20个；

5.透明浓缩收集管（10mL，带0.5&1mL刻度）30个；

6.浓缩管（20mL）20个；

7.浓缩管放置架7mL/10mL/20mL各1个；

8.样品架2个；

9.真空泵1台；

10.特氟龙（Teflon）涂层管5米；

11.HLB固相萃取圆盘（25mm）2包；

12.HLB固相萃取柱（6mL/200mg）10盒；

13.C18固相萃取柱（6mL/500mg）10盒；

14.无水硫酸钠柱2盒；

15.维修附件包1套；

16.操作说明书（word电子版和纸质版）1套；

17.样品瓶自动清洗系统  1套；

18.梯度浓缩系统  1套；

19.PP管路、阀门，1套；

20.PTFE管路、阀门，1套。

	▲二、商务条款

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货（实施）时间
	国产仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。

	交货地点或服务地点
	送至广西壮族自治区生态环境厅或由采购人指定广西区内地点（含送货上楼）

	付款条件
	1.合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额50%的预付款；

2.中标人在收到首笔合同款后20个工作日内向采购人递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经采购人确认后，采购人向中标人支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，采购人对所有货物最终性能验收合格后，中标人向采购人提交合同总金额2%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
4.每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本分包货物质保期2年（采购需求另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。

	履约

保证金
	本项目履约保证金为合同总金额的2%。

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标人投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（2）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（3）投标人投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标人投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（5）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与投标人协商按是否满足要求验收。

（6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为投标人违约，追究投标人责任。

2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

2.5如货物采购需求中明确需要检定或校准的因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。

3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

7.1设备到场后，由采购人和中标人一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2涉及行业标准的内容由采购人和厂家工程师共同完成符合性的确认。

7.3验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认。参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。

7.4其他参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

7.5完成最终验收所需要的全部费用由中标人负责。

8.中标人需要提供采购标的中的仪器（β射线烟尘检测器、激光雷达及其他采购方提出的仪器）在使用单位安装调试完成后的检定或校准证书。因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，并兼顾《履约验收方案》（详见合同附件），未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

10.降雨自动监测仪验收要求

10.1 用人工方法或其他方式模拟几场降雨，检查当有降雨信号并达到起始监测降雨量后，监测仪是否能够开始实时测量pH值、电导率和降雨量等。

10.2 检查仪器是否能进行专用降雨平台传输。

10.3 连续测试10次pH、电导率标准样品，测试结果在标准证书规定范围内，2次报数机会，2次内报数不通过视为验收不合格。
11.锑水质分析仪连接工控机后可实现设备反控（远程控制仪器电磁阀、水泵等）、数据自动传输至工控机、日志信息（仪器运行过程数据采集）及相应质控措施执行（通过控制软件远程质控执行）等。

	售后技术服务要求
	1.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料。

2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

4.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；在交货及采购人安装调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人提交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。

5.服务体系：投标人须在广西区内设有售后服务点及配件仓库，并提供地址及联系电话。

6.质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件成本费，免收人工服务费。

7.投标人必须提供详细的售后服务承诺方案。

8.在质保期内，如中标人不按质保要求进行质保，导致仪器设备及车辆发生维修费用（以维修发票为准），由中标人支付。

9.降雨自动监测仪质保期间免费提供设备维修所需的配件及服务；质保期外，承诺对仪器终身维修，收取成本价格配件费及人工费。

技术支持：7*24小时服务热线技术支持。2小时内电话响应，24小时内到现场。



	培训
	1.锑水质分析仪、铊水质自动监测仪安装培训及售后要求：

1.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告。

1.2免费提供4次操作培训，确保采购方人员正确操作使用仪器。

2.激光雷达安装培训及售后要求：厂家应至少提供2次免费上门技术培训，确保采购方人员正确操作使用仪器。
4.降雨自动监测仪人员培训：免费提供≥2次用户技术人员培训。

5.其他设备安装培训及售后要求：
投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，安装验收期间，须根据用户需求提供现场技术培训，必须包括仪器使用，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。


	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	原厂商授权及相关要求
	无

	核心产品
	本分包序号1“紫外烟气分析仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 

	中小企业说明
	该分包非专门面向中小企业。

	其他要求
	1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。




分标3    所属行业：工业
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量/单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	技术参数要求

	1
	全自动氨氮分析仪
	2台
	22
	44
	▲1.仪器基本要求

仪器检测方法严格遵循国家现行标准，符合《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.6-2023）方法要求，实现地表水、地下水、生活污水、工业废水中氨氮的全自动分析。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.技术参数

2.1测量波长：420nm；

▲2.2检出限：0.025mg/L；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.3测量范围：0.025—2.0mg/L；

▲2.4标准曲线：R＞0.999；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.5样品位≥45位；

2.6精密度：≤3%；

2.7准确度：20%量程：±10%；50%量程：±5%；80%量程：±3%；

2.8加标回收率：当样品含量≤1.0mg/L时，加标回收率70%—130%；当样品含量＞1.0mg/L时，加标回收率80%—120%；

▲2.9试剂空白吸光度：≤0.030（10mm比色皿）；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
■2.10样品前处理：

一档：样品前处理，具有自动絮凝功能；

二档：样品前处理，具有自动絮凝功能，加入絮凝剂沉淀后，自动取上清液通过过滤器后加入显色剂，自动比色测试。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
3.自动化操作能力

全流程自动化分析（包括标准曲线配制试剂添加、定容、混匀、静置、比色、出报告、自动清洗等）。

3.1曲线自动配置功能

采用母液直接稀释技术，自动完成配制与校准，避免逐级稀释误差，支持不少于8个浓度点。

3.2 自动加液功能

通过高精度注射泵进行试剂加液

▲3.4 光学系统

比色模块满足1cm，2cm等规格比色皿。根据项目分析自动切换，无需人工干预。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
■3.5 样品自动稀释功能

一档： 半自动稀释，通过人工对样品输入稀释值，操作仪器进行样品稀释后测试。

二档：智能稀释，可通过人工对样品输入稀释值，操作仪器进行样品稀释后测试；也可在样品浓度超过测试范围后，仪器判定并智能选择稀释倍数重新测试样品，无需人工操作。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
■3.6 自动清洗功能

一档：自动清洗进样针，可设置每次洗针次数、清洗的量。

二档：自动清洗进样针，可设置每次洗针次数、清洗的量；每次比色结束，仪器自动清洗，并用下一个样品润洗比色皿。

三档：自动清洗进样针，可设置每次洗针次数、清洗的量；每次比色结束，仪器自动清洗，并用下一个样品润洗比色皿；实验完成后自动排空样品管剩余液体，并可自动清洗样品管。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
4.扩展功能

可以扩展分析浊度、硝酸盐氮等其他分光光度法项目。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
5.防污染设计
采用高精度注射泵和多通道陶瓷旋转阀，可直接相接，中间无管线连接。

6.安全防护
仪器有机械臂撞击、流体压力过大、管路堵塞能自动报警，未抽取到试剂、试剂用量少会自动报警。

▲7.数据处理【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
7.1 自动进行数据处理，并自动生成数据报告（包含标准曲线信息、样品测量结果等信息在内），并可以通过输出设备打印输出。

7.2 软件支持数据对接LIMS系统（实验室管理系统）、无人实验室管理系统等高阶软件系统，不需要另外扩展硬件。
8.配置清单（包含但不限于）：
8.1全自动氨氮测定仪1台；

8.2数据工作站1套（支持全流程数据记录与溯源功能），不低于以下配置cpu：iIntel14代i7 5.2 GHz；内存：32G；硬盘：1TB SSD；屏幕：16寸，2.8K OLED 120Hz）；数据输出系统1套（自动双面输出）；

8.3控制软件1套；

8.4≥45个样品位；

8.5配套样品瓶100个；

8.6配套原厂比色皿（1cm、2cm）3套；

8.7进样针2套；

8.8定量注射泵2套；

8.9废液收集系统1套；

8.10中文用户手册及工具1套。

	2


	全自动高锰酸盐指数测定仪


	2台

	22


	44


	一、 技术指标

1 基本要求

▲1.1 仪器检测方法需严格遵循国家现行标准：高锰酸盐指数检测按照适用于《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445-2026）、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446-2026）、《水质 高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法》（HJ 1447-2026）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.7-2023）执行，适用地表水、地下水、饮用水。

1.2 仪器应实现全流程自动化操作，包括自动定量取样、智能稀释、恒温消解、视觉终点判定、数据管理及自动清洗等完整流程。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.自动化技术规格

2.1 配备独立自动进样系统，样品位数≥36位。

▲2.2 样品体积自动定量功能，支持样品过量倒入后，通过高精度计量系统将体积精准调节至0-100mL范围内的任意设定值。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.3 运行中支持样品随时添加、优先检测，无需停机或暂停。

▲2.4自动稀释样品功能，对于超过测定上限的样品，仪器会自动稀释重做（非人工操作软件进行稀释）。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
3.智能检测系统

▲3.1 配置≥2通道机器视觉终点判定系统，通过颜色传感技术自动判定滴定终点，消除主观误差。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
3.2 系统需对滴定全过程进行视频记录，形成可溯源的电子实验记录。

4.流体控制系统

▲4.1采用高精度注射泵与多通道陶瓷旋转阀直接对接设计，无中间连接管路，避免交叉污染。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
4.2 具备滴定泵自动清洗功能，避免试剂残留对检测结果影响。

5.消解系统要求

▲5.1 配备≥12个水浴消解位，有防蒸汽功能。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
5.2 具备自动给排水功能，维持水浴液位，消解过程无需人工干预。

5.3 水浴温度控制精度±0.1℃。

6.安全保护机制

6.1 运动机构配备闭环控制系统，异常碰撞时自动停机并报警。

6.2 注射系统具备压力监控装置及智能诊断功能，堵塞或压力过大时自动预警。

6.3 试剂余量实时监测，不足时自动报警并暂停运行。

7.性能指标‌

7.1 检测范围：0.40—5.0mg/L或更宽（取样量100mL时）；
7.2 方法检出限：≤0.05mg/L；

7.3 分析频率：≤3分钟/样品；

7.4 精密度：RSD≤3%（4mg/L葡萄糖质控）；

7.5 准确度：采用国家有证高锰酸盐指数质控样测试，检测结果在允许误差范围内；

7.6 滴定最小体积：≤0.02mL。

▲8.自动清洗功能

自动清洗样品杯功能，样品测试后自动清洗并重复使用，不受样品杯数量限制。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
9.数据处理与输出系统​

9.1 内置数据处理控制系统，支持数据保存与调用、测试报告生成等功能。

▲9.2 软件支持数据对接LIMS系统（实验室管理系统）、无人实验室管理系统等高阶软件系统，不需要另外扩展硬件。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
10.扩展项目​

10.1 氯离子预检测功能，用于判断选择酸性还是碱性分析模式，支持酸性与碱性双模式检测，用户可通过软件灵活选择测定方法。（需提供产品实物图片及说明作证明材料）
10.2 适用于总硬度、碘化物参数测定。总硬度对应的标准方法：《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）、《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》（GB/T 7477-1987）；碘对应的标准方法：《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2006）。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
评分等次：

一档：具备1.10.1扩展项目；
二档：具备1.10.1和1.10.2扩展项目。
二、系统配置清单（包含但不限于）：‌

1.全自动高锰酸盐指数测定仪主机1套（进样位数≥36位）；

2.自动进样系统（进样位数≥30位）1套；

3.配套台式仪器控制及数据处理系统1套，预装正版操作系统，其配置能够顺畅地控制操作仪器（处理器睿频≥4.6GHz性能水平，内存≥8G）；

4.数据输出打印终端1台（自动双面输出）；

5.控制软件1套，仪器数据操控软件终身免费升级；

6.样品杯及磁力搅拌子各100个；

7.纯水桶及废液桶1套；

8.中文说明书1套；

9.试剂冷藏箱1套。

	3
	全自动流动注射分析仪（总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子）
	1台
	80
	80
	一、技术参数

1.设备要求：

▲1.1适用范围：可用于测定水中的六价铬、总氮、总氰化物/氰化物、总磷、氨氮、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂分析。满足《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼分光光度法》（HJ 908-2017）、《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 668-2013）、《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ 823-2017）、《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》（HJ 671-2013）、《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》（HJ 666-2013）、《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 824-2017）、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017）标准中对仪器性能的要求；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲1.2仪器组成：包含总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂8个模块，每个模块包含自动进样器和主机，自动进样器镶嵌于主机中，各个模块可以分开放在不同实验室独立使用；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
■1.3每个分析模块自动进样器样品位位数应：

一档：≥50位；

二档：≥70位。
【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
1.4具备自动配制标准曲线及内置在线自动稀释功能。

2.仪器性能：

2.1六价铬分析模块：

▲（1）检出限：≤0.001mg/L（检测光程为10mm）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.004mg/L-0.400mg/L或更宽；

（4）加标回收率：优于90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.2总氮分析模块：

▲（1））检出限：≤0.02mg/L（以N计）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.02mg/L-2.00mg/L或更宽；

（4）加标回收率：优于90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.3氰化物分析模块：

▲（1）检出限：≤0.0005mg/L（异烟酸巴比妥酸法，检测光程为10mm）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.002mg/L-0.100mg/L或更宽；

（4）加标回收率：优于90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.4总磷分析模块：

▲（1）检出限：≤0.005mg/L（以P计）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.01mg/L-1.00mg/L或更宽；

（4）加标回收率范围：90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.5氨氮分析模块：

■（1）检出限：（以N计，检测光程为10mm）

一档：≤0.005mg/L；

二档：≤0.002mg/L。

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.02mg/L-5.00mg/L或更宽；

（4）加标回收率：优于90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.6硫化物分析模块：

（1）检出限：≤0.004mg/L；

（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.02mg/L-2.00mg/L或更宽；

（4）加标回收率范围：90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.7挥发酚分析模块：

▲（1）检出限：≤0.002mg/L（当检测光程为 10mm 时）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.004mg/L-2.00mg/L或更宽；

（4）加标回收率范围：90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.8阴离子表面活性剂分析模块：

▲（1）检出限：≤0.04mg/L（当检测光程为 10mm 时）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.025mg/L-2.00mg/L或更宽；

（4）加标回收率：达到或优于90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
二、配置要求（包含但不限于）：
1.六价铬分析模块/通道1套、总氮分析模块/通道1套、氰化物分析模块/通道1套、总磷分析模块/通道1套，氨氮分析模块/通道1套、硫化物分析模块/通道1套、挥发酚分析模块/通道1套、阴离子表面活性剂分析模块/通道1套，各模块/通道应彼此完全独立；

2.配套六价铬、总氮、氰化物、总磷、氨氮、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂8个模块各5套试剂共40套；

3.配套六价铬、总氮、氰化物、总磷、氨氮、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂8个模块全部耗材（泵管、接头、进样针等）各2套共16套；

4.配套仪器控制及数据处理系统8套（每个模块1套，其中6套台式，2套移动），预装正版操作系统，其配置能够顺畅地控制操作仪器（处理器性能水平≥11代intel i7，内存≥16G，固态硬盘容量≥1TB），仪器数据操控软件终身免费升级；

5.数据输出终端8套（每个模块1台，自动双面输出）；

6.配套便携式无油隔膜真空抽滤装置8套，超声波清洗设备8套；

7.仪器专用工具包8套（每个模块1套）；

8.仪器及各模块中文操作手册纸质版电子版各1套，常见故障说明及排除一套。

	4
	全自动总磷总氮测定仪
	10台
	30
	300
	1. 技术指标

1.1. 基本要求

▲1.1.1 仪器检测方法需严格遵循国家现行标准：总磷检测按照GB11893-89《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》执行，总氮检测按照HJ636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》执行。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲1.1.2 仪器应实现全流程自动化操作，包括但不限于样品瓶自动开闭盖、精确试剂添加、混合均匀、密封消解、光学检测及数据导出等完整流程。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
1.1.3 系统需具备完整的自诊断功能，包含开机自检、运行状态实时监测及异常情况自动报警，状态指示清晰明确。

1.1.4 支持总氮和总磷样品在同一批次中混合检测，无需分批处理。

1.2. 自动化技术规格

1.2.1 自动化流程应涵盖样品处理全过程：自动开闭样品瓶盖、精确加液、混合均匀、高温消解、光学测量和数据管理。

1.2.2 设备布局需合理集成样品存放区、试剂储存区、清洗区域、开盖拧盖工位和消解区域，确保机械臂工作范围全覆盖。

1.3.光学检测系统

1.3.1 检测核心采用高性能紫外可见分光光度计，波长校准精度达到±0.5nm。

1.3.2 有效检测波长范围190-1100nm。

1.3.3 支持多通道比色皿自动切换，最少5个独立通道。

■1.3.4 光学检测路径需完全模拟手工比色条件：

一档：比色皿具备每次检测后自动清洗功能；

二档：比色皿具备每次检测后自动清洗功能及下一次检测前自动润洗功能；

三档：比色皿内部无任何管路，没有管路遮挡光路的风险；具备每次检测后自动清洗功能及下一次检测前自动润洗功能。

【投标时需提供软件运行控制流程日志】
▲1.4. 智能曲线功能【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
1.4.1 标准曲线配制采用母液直接稀释技术，避免逐级稀释带来的误差。

1.4.2 支持用户自定义标准曲线浓度点顺序，母液利用效率最大化。

1.4.3 标准曲线线性相关系数≥0.999。

1.5. 安全保护机制（提供证明图片文件）。

1.5.1 运动机构配备闭环控制系统，异常碰撞时自动停机并报警。

1.5.2 流体管路设置压力监控装置，超压时自动保护。

1.5.3 抓取机构具备实时状态监测功能，误操作或意外脱落时及时报警。

1.5.4 注射系统具备智能诊断功能，堵塞预警和试剂余量监测。

1.6. 流体系统精度

1.6.1 大容量注射精度（10mL）：RSD＜0.05%。

1.6.2 微量注射精度（0.1mL）：RSD＜0.5%。

■1.7. 机械传输系统。仪器采用XYZ机械臂实现样品瓶全自动传送，其中：

一档：比色管可由机械臂转移至高压锅进行消解，消解完成后再从高压锅转移出来；
二档：比色管可由机械臂转移至高压锅进行消解，消解完成后再从高压锅转移出来；机械臂具有自动开盖拧盖功能，可自动完成比色管盖旋开和旋紧功能；
三档：比色管可由机械臂转移至高压锅进行消解，消解完成后再从高压锅转移出来；机械臂具有自动开盖拧盖功能，可自动完成比色管盖旋开和旋紧功能；同时机械臂可移动至光度计上方，由机械臂上的钢针采用前吸法向比色皿内注入或吸出待测样品。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
1.8. 消解系统要求

■1.8.1 消解装置采用高压灭菌技术，自动化程度高：

一档：仪器可自动完成高压锅盖开闭盖操作；比色管在消解过程中的密封由高压锅盖内的整块硅胶密封垫密封；

二档：仪器可自动完成高压锅盖开闭盖操作；比色管在消解过程中的密封由高压锅盖内的硅胶密封垫密封，且每个比色管有一个对应的密封垫；
三档：仪器可自动完成高压锅盖开闭盖操作；比色管在消解过程中的密封均由单独的密封盖密封，高压锅开盖时比色管仍能保持密封状态，与标准方法保持一致。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
1.8.2 具备程序化温度控制功能，智能压力调节和冷却系统。

1.8.3 实时显示工作参数，配备多重安全保护措施。

1.8.4 同时消解样品能力不少于32个。

1.9. 加液技术规范

■1.9.1.样品及试剂的加液要求：

一档：样品转移至消解管及试剂添加到样品中均需由管路采用后吸法进行转移；

二档：样品无需进行转移，采用原位消解设计，无交叉污染风险；试剂由管路采用后吸法添加到样品中；
三档：样品无需进行转移，采用原位消解设计，无交叉污染风险；试剂采用前吸式加液技术，试剂直取直加，避免交叉污染，实现试剂零浪费。

1.9.2 配备深孔聚四氟乙烯清洗站，钢针深孔定位清洗，确保内外壁洁净。

1.9.3 样品针材质为纳米涂层钢针，耐酸碱，支持浸润式洗针，清洗参数可自定义。

1.10. 性能指标

1.10.1 检测范围及灵敏度：

总氮：检测范围0.1—7mg/L，最低检出限0.05mg/L；
总磷：检测范围0.02—0.6mg/L，最低检出限0.01mg/L。

1.10.2 测量准确度误差不超过5%。

1.10.3 重复性测试RSD值不超过5%。

1.10.4 批处理效率：

32个总磷样品完成时间不超过7.5小时，总氮样品不超过7小时；

2. 单台配置清单（包含但不限于）：
2.1 全自动总磷总氮测定仪主机1套

2.2 自动消解进样装置1套

2.3 控制软件1套

2.4 数据输出终端1台（自动双面输出）
2.5 样品瓶（含盖）不少于64个

2.6 1cm比色皿1个

2.7 3cm比色皿1个

2.8 专用加液针1支

2.9 数据控制设备：主流配置，满足系统运行需求

	5
	样品冷藏箱（双开门）
	1台
	8
	8
	一、技术参数

1. 整体结构：立式，双开门，门体四周发泡，应采用中空保温玻璃视窗（至少双层），并带防凝露电加热功能。

▲2. 容积≥1000L。冷藏箱内温度可稳定控制在（4±1）℃范围内。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
3.噪音值：≤55dB。

4. 制冷方式：风冷。风道/气流采用强制循环风冷技术，确保箱内温度均匀，无通风死角，配备自动化霜功能。

5. 外部材料为优质结构钢板，表面经防腐磷化、喷涂处理。内部材料为304不锈钢或更高级别不锈钢。

6. 抽屉/层架：应配置不少于12个不锈钢抽屉或相应层架系统，便于存放样品。

7. 脚轮：配置万向轮，且带锁止刹车功能，便于移动与固定。

8. 测试孔：至少提供1个便于接入记录仪的测试孔。

9. 制冷剂：采用环保无氟制冷剂。

10. 温度控制与显示：采用微电脑控制，温度数字显示，分辨率至少0.1℃。

11. 报警功能：具备高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警功能。报警方式为声光双重报警。

12. 电器安全与数据保护：配置备用电池，断电后至少能维持报警及显示48小时以上。

13. 锁具设计：具备安全门锁，防止随意开启。

二、配置要求（包含但不限于）：
1.冷藏箱1台；

2.电源线1根；

3.说明书1份。

	6
	纯水仪
	2台
	10
	20
	1.技术参数
▲1.1一级水（超纯水）产水水质：电阻率：18.2MΩ.cm（25℃）；总有机碳含量（TOC）：≤ 5ppb；颗粒：无>0.22um粒子；细菌：＜0.01 cfu/mL 。稳定制备符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682-2008）规定的一级水和《仪器分析用高纯水规格及试验方法》（GB/T 33087-2016）规定的仪器分析用高纯水。【投标时需提供包含以上水质参数的实测数据的证明材料，如资质单位CMA、CNAS报告或参数比对实验结果等】
■1.2产水流速：

一档：8L/h；
二档：8L/h＜产水流速≤12L/h；
三档：12L/h＜产水流速≤16L/h。
【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.3取水流速：≥2L/min。

■1.4水箱容量：

一档：50L；
二档：50L＜水箱容量＜100L；
三档：水箱容量≥100L。
【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.5内置185nm紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活。

1.6水箱内置空气过滤器及可选自动消毒模块，并配有无汞紫外灯，防止水箱内及水箱壁滋生细菌及微生物膜。

▲1.7所有过滤柱及终端过滤器均具有RFID射频识别技术，可自动识别类型和使用状态。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

1.8水箱采用低溶出材质，确保水流快速排出及便于打理，内置空气过滤器。

1.9配有纯水智能操作软件，触摸屏操作，中文等多语言操作系统，可显示实时水质参数、过滤柱状态及报警提示、系统参数设定、取水体积设定等。

1.10本次项目提供的制备主机须是在标准化工厂生产的标准化一体式设备，非拼装机。

▲1.11内部部件不含塑化剂，制取的超纯水不检出酞酸酯类，其中邻苯二甲酸二（2－乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）含量＜0.41μg/L【投标时需提供包含以上水质参数的实测数据的证明材料，如具有CMA、CNAS资质单位出具的报告或参数比对实验结果等】
2.配置要求（包含但不限于）：
2.1 制备主机1台；

2.2.智能超纯水远程取水器 1套；

2.3.带紫外消毒模块水箱 1套；

2.4.漏水保护器 1套；

2.5.预纯化柱3根；

2.6.高纯化柱2根；

2.7.超纯化柱（低TOC）2根；

2.8.0.2 µm PES 终端过滤器1个；

2.9.水箱空气过滤器1个；

2.10.TOC降解紫外灯（无汞）1个；

2.11.水箱紫外消毒灯（无汞）1个；

2.12.合格证1份；

2.13.说明书1份；

2.14.出厂检测报告1份。

	▲二、商务条款

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货（实施）时间
	国产仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。

	交货地点或服务地点
	送至广西壮族自治区生态环境厅或由采购人指定广西区内地点（含送货上楼）

	付款条件
	1.合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额50%的预付款；

2.中标人在收到首笔合同款后20个工作日内向采购人递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经采购人确认后，采购人向中标人支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，采购人对所有货物最终性能验收合格后，中标人向采购人提交合同总金额2%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
4.每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

	质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本分包货物质保期2年（采购需求另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。

2.全自动高锰酸盐指数测定仪整机质保期为2年，关键部位3年（高精度注射泵、多通道陶瓷旋转阀）。保修期间，提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务。



	履约

保证金
	本项目履约保证金为合同总金额的2%。

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标人投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（2）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（3）投标人投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标人投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（5）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与投标人协商按是否满足要求验收。

（6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为投标人违约，追究投标人责任。

2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

2.5如货物采购需求中明确需要检定或校准的因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。

3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

7.1设备到场后，由采购人和中标人一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2涉及行业标准的内容由采购人和厂家工程师共同完成符合性的确认。

7.3验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认。参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。

7.4其他参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

7.5完成最终验收所需要的全部费用由中标人负责。

8.中标人需要提供采购标的中的仪器（由采购方提出）在使用单位安装调试完成后的检定或校准证书。因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，并兼顾《履约验收方案》（详见合同附件），未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

10.全自动氨氮分析仪验收要求：
10.1 空白：试剂空白：连续测试12个试剂空白吸光度≤0.030（10mm比色皿）。

10.2 仪器正确性：分别连续6次测试（高、中、低）标准样品，测试结果均在标准证书规定范围内，通过视为验收合格。

10.3 仪器交叉污染：连续测试3个超2.0mg/L的标准样品，再测试3个空白样品不检出则合格通过验收。

10.4 曲线线性：连续测试6条曲线，线性范围r均＞0.999。

	售后技术服务要求
	1.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料。

2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

4.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；在交货及采购人安装调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人提交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。

5.服务体系：投标人须在广西区内设有售后服务点及配件仓库，并提供地址及联系电话。

6.质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件成本费，免收人工服务费。

7.投标人必须提供详细的售后服务承诺方案。

8.在质保期内，如中标人不按质保要求进行质保，导致仪器设备及车辆发生维修费用（以维修发票为准），由中标人支付。

9.全自动氨氮分析仪软件终身免费升级；提供免费上门维修、更换非人为原因损坏零部件及技术咨询服务；具备2小时响应，24小时到达现场维修能力；质保期外上门仅收来回交通费用，仪器维护只收取所更换零部件的成本费用。

10.全自动高锰酸盐指数测定仪软件终身免费升级，具备2小时响应，24小时到达现场维修能力；质保期外上门仅收来回交通费用，仪器维护只收取所更换零部件的成本费用。



	培训
	1.全自动高锰酸盐指数测定仪的安装培训及售后要求：

1.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试及现场培训，技术指标合格后，出具验收报告。

1.2验收合格后根据用户需求提供不少于2次的免费培训名额，确保采购方人员正确操作使用仪器。

1.3驻地工程师提供售后服务，实行7×24小时的服务支持，2小时电话响应，24小时内赶到现场处理问题，投标时提供证明材料。

2.全自动流动注射分析仪（总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子）的安装培训及售后要求：

1.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试及现场培训，技术指标合格后，出具验收报告。

1.2验收合格后根据用户需求提供每年至少一次工程师免费上门培训（到货后5年内），确保采购方人员正确操作使用仪器。

3.其他设备安装培训及售后要求
投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，安装验收期间，须根据用户需求提供现场技术培训，必须包括仪器使用，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。



	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	原厂商授权及相关要求
	无

	核心产品
	本分包序号3“全自动流动注射分析仪（总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子）”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 

	中小企业说明
	该分包专门面向中小企业。

	其他要求
	1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。




分标4    所属行业：工业
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量/单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	技术参数要求

	1
	ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）
	1台
	75
	75
	一、工作条件

1.环境温度：15℃-30 ℃；

2.环境湿度20%—80%；

3.电源：220V±10% ，50Hz。

二、技术指标

1.光学系统

1.1整个中阶梯光学系统无任何移动部件；

▲1.2中阶梯光栅+棱镜交叉色散多色器系统，无任何波长断点。在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
■1.3波长范围：

一档：波长连续覆盖167-782nm；
二档：波长连续覆盖167-782nm，波长上限更宽；
三档：波长连续覆盖167-782nm，波长下限和上限同时更宽；
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
▲1.4光学分辨率：光学半峰宽分辨率＜0.007nm（在As 188.042nm-193.759nm之间波长处实际测量半峰宽）。分辨率和检出限指标须在相同条件下获得；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲1.5焦距≤300mm。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.检测器

2.1 具备高效半导体制冷功能的固体检测器，于光谱仪波长范围内拥有连续像素，可随意选取波长，并且具备防溢出功能； 

■2.2读取速度：

一档：读取速度≥1MHz；
二档：读取速度≥1.5MHz；
三档：读取速度≥2MHz；
【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.3检测器冷却：半导体制冷温度≤-40℃，具备降低暗电流和降低背景噪音功能；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.4同一检测器同时测定，一次分析测定全谱覆盖，实现全谱直读；

3.射频发生系统

3.1自激式固态发生器，等离子体线圈或者平板等离子体；

3.2功率

3.2.1功率范围：750—1500W或更宽；

■3.2.2功率调节：

一档：功率最小调节单位≤10W；
二档：功率最小调节单位≤5W；
三档：功率最小调节单位≤1W（；
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
3.3频率≥27MHZ；

4.观测方式

▲4.1具有垂直火炬双向同时观测方式，单波长可实现同时水平和垂直观测，同一元素可以选择多个波长检测。并在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
4.2具有尾焰去除功能；

5.样品导入系统

5.1雾化系统

标配玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器，可更换其它多种类型的雾化器和雾化室；

5.2炬管

快速插拔式，无需气体管路连接和炬管准直定位，便于安装和维护，其它多种类型的炬管可选；

■5.3蠕动泵：

一档：蠕动泵通道数≥3，0-80rpm连续可调；
二档：蠕动泵通道数≥4，0-80rpm连续可调；
三档：蠕动泵通道数≥4，0-125rpm或更宽连续可调；
【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
▲5.4气体控制

5.4.1等离子气流量：8—20L/min，1L/min连续可调；

5.4.2辅助气流量：0-2.0L/min，0.1L/min连续可调；

5.4.3雾化气流量：0-1.5L/min，0.1L/min连续可调；

5.4.4氧气或含氧混合气流量：0-0.25L/min，0.01L/min连续可调；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲5.5自动稀释功能

5.5.1样品稀释：具备当检测结果超曲线最高点后自动吸样稀释功能，也具备实现手动更改稀释倍数后自动进样功能；

5.5.2曲线稀释：能够根据曲线最高点自动稀释配置标准曲线；

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
5.6自动进样器

▲5.6.1配置自动进样器，配置集成式防护罩；

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
5.6.2样品位数≥60位；

■5.6.3快速切换阀：该系统包含一个五通或更高配置的切换阀，可实现定量环与不连续进样功能，以增加样品通量及减少基质负荷，实现定量环快速充样，提高样品分析速度与分析效率。该系统可由操作软件直接控制；

一档：不搭配快速切换阀系统；
二档：搭配快速切换阀系统；
三档：搭配原厂快速切换阀系统；
【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
6.软件性能要求

6.1软件具有定性、半定量、定量分析功能； 

6.2仪器运行当中可以进行样品编码或者名称的编辑；

6.3计算机全自动化控制，仪器设置和参数选择可自动完成，包括气体流量、功率、点火、诊断等。具有自动安全连锁系统；

6.4具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术；

6.5背景校正功能：包含传统的单边、双边离峰法背景校正技术，同时具备多点自动拟合法背景校正技术，实时扣除背景；

6.6具备仪器错误诊断和网络通讯诊断，以及数据再处理功能。数据再处理功能包括：更换曲线点进行拟合并重新计算，选择不同的谱线扫描结果；

6.7除了仪器插件，软件需兼容控制自动进样器、自动稀释器；

6.8同一元素可以选择多个波长检测，单波长可以实现同时出具垂直和水平的数据结果；

6.9可以实现内标法、外标法定量；

6.10具有仪器状态记录功能；

6.11软件系统内置计数器，提前预警维护工作，监测雾化室、雾化器、矩管、蠕动泵管的运行状态；

6.12软件为中文版；

6.13针对不同的基体样品，能够快速的实现全元素扫描，能够实现推荐常规元素波长；

▲7.仪器性能指标

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
7.1分析速度：可实现1.5min内测试超过180条谱线，而且每条测量谱线的积分时间大于等于5s，且小于15s，重复3次，冲洗时间≥20秒；

7.2长期稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；

7.3测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）；7.4精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

7.5满足方法标准要求：能够测定HJ776-2015（水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法）和HJ781-2016（固体废物 22种金属元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法）中相关元素；

三、配件及耗材（包含但不限于）
1.垂直火炬双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪主机，1套；

2.多通道蠕动泵，1套；

3.旋流雾化室，1个；

4.同心雾化器，1个；

5.炬管，1套；

6.压缩制冷循环水系统，1套；

7.外置电压稳压器，1套；

8.波长校正液，1套（≥500mL）；

9.耐高盐进样系统包（包含雾化器、雾化室、矩管），1套；

10.系统工作站+数据输出终端，1套；

11.进样蠕动泵管，20根；

12.废液蠕动泵管，20根；

13.连接蠕动泵管和废液泵管的两通，10个；

14.自动进样器，1套；

15.自动稀释系统，1套。

	2
	双通道离子色谱仪
	3台
	40
	120
	一、技术指标

▲1.1主机
采用双通道检测系统，满足同一台电脑一个软件上实现阴离子系统、阳离子系统、安培检测等三个系统独立运行检测，具备多通道系统软件，同一样品多项目检测完全独立分开，无需更换任何管路部件（如：淋洗液、高压泵、色谱柱、抑制器、检测器等），不得采用分开式的两台主机并联，只需一台电脑即可完成操作；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.2泵

1.2.1泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

1.2.2最大耐压：≥37MPa；

1.2.3压力显示精度：≤0.1MPa；

1.2.4标配漏液传感器，可进行漏液报警；

1.3电导检测器

1.3.1全程信号输出范围：（0～45000）μS/cm；

1.3.2电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度；

1.3.3基线噪声：0.002μS，基线漂移：≤0.008μS/30min；

1.3.4最小检测浓度：Cl-≤0.0002μg/mL ，Li+≤0.0001μg/mL；

1.3.5电导池体积：＜0.8μL；

1.3.6检测器耐受压力：≥8Mpa；

1.3.7信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于100Hz（投标时提供软件截图）；

1.4抑制器

1.4.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；

1.5色谱柱

▲1.5.1高效高容量阴离子色谱柱能够耐受pH 0～14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂，可以使用强酸强碱淋洗液；可以分析样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、 SO32-、PO43-、BrO3-、ClO2-、ClO3-、甲酸、乙酸、草酸、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐、碘化物、硫化物、氰化物等阴离子；高效阳离子色谱柱：一次进样同时分析：Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.6工作站

1.6.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储，支持Win10/win7等操作系统，离子色谱仪主机和自动进样器等拓展部件的控制，以及数据采集和处理均使用同一个软件；

1.6.2具备基线扣除功能，去除梯度洗脱导致的基线漂移，降低痕量检测数据的处理难度；

1.6.3数据分析工作站配置要求：不低于i7同类型产品，默认频率不低于2.66GHz ，内存不少于16G，显存不少于6GB ，硬盘不少于1TB，宽屏显示器不低于27寸，预装正版系统操作及办公软件；

1.6.4工作站配套数据输出设备1台：输出尺寸不少于A4宽幅，激光彩色自动双面输出，分辨率≥600×600dpi，接口类型不低于USB2.0；

1.7柱温箱

1.7.1循环立体风热加温模式；

1.7.2温度控制范围：环境温度+5～65℃；

1.7.3柱温箱温度设定值允许误差：±0.1℃；

▲1.7.4温度稳定性：≤0.1℃/h；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.8自动进样器一体机

1.8.1样品位数：≥120位（标配）；

1.8.2最大进样量：1000μL；

1.8.3进样方式：全定量环/部分定量环/微量进样；

1.8.4单点自动稀释配制标准曲线，为保证曲线准确度，采用取一定量的标准溶液和取一定量纯水混合模式进行配备曲线点，不能通过改变进样量模式配备，稀释倍数不低于1000倍（投标时提供软件截图）；

1.9自动淋洗液发生器

1.9.1淋洗液发生器只需通入纯水，通过控制电流即可产生所需浓度的淋洗液，而非不同溶液间的在线混合或稀释产生，从而可以实现等度和梯度淋洗；梯度产生于泵后，体积小；

1.9.2淋洗液种类：KOH/甲烷磺酸；

1.9.3淋洗液浓度范围：0mM～100mM；

1.9.4梯度精度：≤0.8%；

1.9.5标配淋洗液脱气功能；

1.10碳酸根去除系统

1.10.1具备碳酸根去除功能；

1.11安培检测器

1.11.1满足不同样品的需求，完成氰根、硫离子、碘离子的检测；

1.11.2工作电极：Ag电极；

1.11.3噪音：≤5pA；

1.11.4池体积：≤0.9µL；

二、单台配置要求（包含但不限于）：

2.1双通道离子色谱一体机1台；

2.2双柱塞平流泵（PEEK材质）3台；

2.3恒温电导检测器系统2个；

2.4内置式柱恒温系统3套；

2.5阴离子自再生电解微膜抑制器2个；

2.6 F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、 SO32-、PO43-、BrO3-、ClO2-、ClO3-、甲酸、乙酸、草酸、二氯乙酸、三氯乙酸、高氯酸盐、碘化物阴离子色谱柱（含保护柱）2套；

2.7阳离子自再生电解微膜抑制器2个；

2.8阳离子色谱柱（含保护柱）2套；

2.9自动进样器一体机1套；

2.10气液分离器3套；

2.11.0 22μm针头过滤器、0.45μm针头过滤器各500个；

2.12.阴离子自动淋洗液发生器（含浓缩液）1套；

2.13阳离子淋洗液发生器（含浓缩液）1套；

2.14原装正版色谱工作站软件1套；

2.15样品瓶（含盖）500个；

2.16工具包1套；

2.17报警传感器1套

2.18碳酸根去除系统1套；

2.19安培检测器1套；

2.20硫和氰根分析柱（含保护柱）2套；

2.21工作站及数据输出系统1套；

2.22.氯柱、钠柱、银柱、固相萃取柱各5包；

2.23 25μL、50μL、200μL、250μL、500μL定量环各2根；

2.24配套泵管2包；

2.25配套溶剂过滤器1台；

2.26配套便携式无油隔膜真空抽滤装置1套；

2.27配置稳定输出220V，50Hz自带风机散热功能的稳压器1台。

	3
	流动注射仪（挥发酚、氰化物）
	2台
	20
	40
	一、技术参数

1.设备要求：

▲1.1适用范围：可用于测定水中的总氰化物/氰化物、挥发酚分析。满足《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ 823-2017）、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）标准中对仪器性能的要求；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲1.2仪器组成：包含氰化物、挥发酚2个模块，每个模块包含自动进样器和主机，自动进样器镶嵌于主机中，各个模块可以分开放在不同实验室独立使用【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】；

1.3自动进样器样品位位数应≥50位；

1.4具备自动配制标准曲线及内置在线自动稀释功能。

2.仪器性能：

2.1氰化物分析模块：

▲（1）检出限：≤0.0005mg/L（异烟酸巴比妥酸法，检测光程为10mm）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.002mg/L-0.100mg/L；

（4）加标回收率：90％—110％；

▲（5）单点自动配标准曲线R≥0.999。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.2挥发酚分析模块

▲（1）检出限： ≤0.0003mg/L；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
（2）精密度：≤1%；

（3）线性范围：0.002 -0.2mg/L； 

（4）准确度：误差在±3% 以内；

▲（5）加标回收率：90％—110％。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.3检出限测定方式：检出限测定执行《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）附录A规定。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
二、单台配置要求（包含但不限于）：
1.挥发酚分析模块/通道1套、氰化物分析模块/通道1套，各模块/通道应彼此完全独立；

2.配套挥发酚、氰化物2个模块各3套试剂共6套；

3.配套挥发酚、氰化物2个模块全部耗材（泵管、接头、进样针等）各2套共4套；

4.配套台式仪器控制及数据处理系统2套（每个模块1套），预装正版操作系统，其配置能够顺畅地控制操作仪器（处理器16核以上且  基础频率≥2.2GHz，内存≥16G），仪器数据操控软件终身免费升级；仪器数据操控软件终身免费升级；

5.数据输出终端2台（每个模块1台，自动双面输出）；

6.仪器专用工具包2套（每个模块1套）；

7.仪器及各模块中文操作手册纸质版电子版各1套，常见故障说明及排除一套。

	4
	气相分子吸收光谱仪
	1台
	24
	24
	一、用途：

1.主要用于测定各种水质样品中的氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物等项目。

二、技术参数 

2.1 光学系统：

2.1.1 光源：氘灯，连续波长光源；

▲2.2.2 光源满足《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法（HJ 195-2023）》《水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法（HJ/T 197-2005）》《水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法（HJ/T 198-2005）》《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法（HJ 199-2023）》《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法（HJ 200-2023）》等标准气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.2 检测器：配备CCD（二极管阵列）检测器

2.3 配备除水系统，自动除水，分析全过程中无需使用任何干燥剂；

2.4 配备气液分离系统：采用长管路连续多次萃取分离技术，以确保待测成分能从液相中充分分离；

2.5 多维信号图谱及紫外区全波段扫描：

▲2.5.1 项目测试过程中，能实时同步记录不少于5个不同波长的吸光度变化情况，形成多个波长信号谱图；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料，含不少于5条不同波长信号曲线】
▲2.5.2 自动生成待测气体任一时间紫外区全波段扫描图谱，方便判断样品是否存在干扰；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料，含紫外区波长扫描图谱】
2.6 载气：以氮气或空气为载气，配备减压阀或对应管路接口。

2.7 配备电子压力报警系统：如遇载气流量/气压异常或系统故障，设备自动蜂鸣报警，关闭进样与加热系统，锁定软件并保存已测数据；

2.8 自动进样器：

2.8.1 样品位数≥48位，样品管容积≥50mL；

2.8.2 进样管材质为PTFE，进样针材质为不锈钢；

2.9 需配备吹扫均质系统（样品搅拌装置）：动进样器取样前，自动通入气体将样品搅拌均匀，去除 VOC 等干扰物质，使容易分层的样品均质化；

2.10 配备氨氮氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸盐氮；

2.11 配置总氮在线消解模块：用于总氮测定的自动在线消解；

■2.12 需配备自动在线稀释功能：

一档：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，相关性系数＞0.9995；最大稀释倍数≥40，稀释准确度：0-20倍时，要求稀释误差小于3%；＞20倍要求稀释误差小于5% 。

二档：若满足稀释倍数≥60，稀释误差小于5%。
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

2.13 仪器性能指标：

2.13.1 氨氮

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限＜0.02mg/L；

2.13.2 亚硝酸盐氮 

精密度要求（连续测定六次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限≤0.003mg/L；

■2.13.3 硫化物

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

一档：检出限≤0.005mg/L；
二档：检出限≤0.004mg/L；
2.13.4 硝酸盐氮项目

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD＜5％；0.5mg/L，RSD＜3％；1.0mg/L，RSD＜2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限≤0.008mg/L；

2.13.5 总氮项目

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD＜5％；0.5mg/L，RSD＜3％；1.0mg/L，RSD＜2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

检出限要求：检出限≤0.05mg/L；

2.14 采用模块化集成架构，主机设计紧凑且结构稳固，自动进样器支持叠放于主机上方协同运行，可适配应急监测车等狭小作业场景；

三、配置要求（包含但不限于）：
3.1 主机标准套（含流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、电子压力报警系统） 一套；

3.2 自动进样器一套 （含自动进样器控制模块、接口及≥41位的自动进样盘），

3.3 样品自动均质系统 一套；

3.4 总氮在线消解模块系统 一套；

3.5 氨氮在线氧化系统 一套；

3.4 外接管路 一套（含载气减压阀及管路接口）；

3.5 壹年耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置，样品管100个，泵管6根）；

3.6 控制系统1套（支持工作站正常运转）；

3.7 输出设备1套。

	5
	全自动CODcr测定仪
	3台
	23
	69
	一、技术参数

1.设备要求：

▲1.1适用范围：满足《水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ 828-2017）标准中对仪器性能的要求；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.2仪器组成：全自动CODcr测定仪主机（包含样品盘、回流消解模块、滴定模块、机械臂模块、自动加液模块、冷却模块、废气废液收集单元、自动清洗单元等）。

▲1.3样品消解位≥20个，且一批同时消解样品数≥20个，消解位有温度控制，防暴沸控制、微沸回流自动计时。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
▲1.4具备自动清洗功能：能够自动清洗管路、消解瓶和滴定瓶。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
1.5回流冷却系统采用水冷或者水冷风冷双模式。

1.6冷凝管和样品杯通过磨砂口直接对接或者冷凝管和消解管一体，不接受密封圈的密封方式。

1.7 具备硫酸汞、重铬酸钾、试亚铁灵、硫酸亚铁铵、纯水、硫酸-硫酸银等试剂自动添加功能。

2.仪器性能：

▲2.1检出限：≤4mg/L（当取样体积为10.0ml时）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.2精密度：≤10%；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲2.3测量范围：（16-700）mg/L或优于；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.4滴定泵的稳定性：RSD≤0.5％（20ml）；

  2.5滴定时间：单个样品≤5分钟。

二、单台配置要求（包含但不限于）：
1.全自动CODcr测定仪主机；

2.配套样品瓶50个；

3.配套试剂瓶架及试剂瓶：2套，用于保存进样试剂瓶的小冷藏箱1台；

4.配套台式仪器控制及数据处理系统1套（也可以集成于测定仪主机内），仪器数据操控软件终身免费升级；

5. 配套耗材 1套；

6.仪器中文操作手册纸质版电子版各1套，常见故障说明及排除方法纸质版电子版1套；

7.整机质保2年；

8.培训：每年至少一次工程师免费上门培训（到货后5年内）。

	6
	恒温恒湿称量系统
	1台
	9
	9
	一、恒温恒湿箱

1.1 温度范围：15℃～30℃；温度分辨率：≤0.1℃；温度波动：≤1℃。

1.2 湿度范围：40%RH～70%RH；湿度分辨率：≤0.1%RH 湿度波动：≤3%RH

1.3 供货时，提供恒温恒湿箱的温湿度计量报告 

二、称量系统

2.1类型：十万分之一电子天平：

2.2称量范围：0～41g/110g

2.3分辨率：0.01mg/0.1mg

2.4重复性： ≤0.02mg，线性：≤0.05mg

2.5支持内校外校，供货时，提供天平的检定/校准报告。

三、手工称量样品种类：47mm滤膜、3#滤筒、低浓度采样头、90mm滤膜。

四、配置要求（包含但不限于）：
1.恒温恒湿系统主机1台；

2.外置制冷压缩机组1台

3.十万分之一天平1台

4.数据处理工作站1套

5.自动识别装置1套

6.除静电装置 1套

7.显示终端1套



	7
	全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪（分光光度法）
	1台
	32
	32
	一、技术参数

▲1.符合《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB 7494-1987）、《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）标准。【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.支持全自动完成挥发酚（直接分光光度法）/挥发酚（萃分光光度取法）/阴离子表面活性剂的分析，并连续测量水样，无需人工操作。【投标时需提供连续测量水样无需人工操作的连续性照片】
3.阴离子表面活性剂与挥发酚样品可同时编辑、分批次运行。

4.具备自动配制标准曲线功能：通过自动梯度稀释单点标准溶液，自动进样分析及绘制标准曲线，相关系数r：≥0.999。
▇5.具备水样和试剂独立添加功能。可自定义水样和试剂的加入体积及萃取次数，取试剂、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能。

一档：取水样和试剂时流量精度优于±2.0% RSD，体积重复性应优于±1%；试剂添加过程须保证极高的流体平稳性，流体脉动系数应低于0.8%；
二档：取水样和试剂时流量精度优于±0.5% RSD，体积重复性应优于±0.3%；试剂添加过程须保证极高的流体平稳性，流体脉动系数应低于0.2%

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
6.自动进样器：样品位数≥35位。

7.全自动蒸馏器：自动取样循环蒸馏，所需蒸馏试剂自动定量添加、烧瓶容器自动清洗、馏出液自动定量收集并转移等功能，蒸馏孔位≥2位。

8.萃取：自动添加试剂，自动搅拌萃取，萃取率≥95%。

9.分离：萃取液中的水分及颗粒物采用有机相水相两相分离膜去除。

10.光度法分析：配套分析项目，自动切换波长及适配的比色皿。

11.实验过程封闭式做样，产生的废液、废气自动收集。

12.具备各运行环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器、萃取容器和比色皿等全自动清洗，避免交叉污染。
13.检出限：阴离子表面活性剂≤0.02mg/L，挥发酚（萃取光度法）≤0.0003mg/L，挥发酚（直接光度法）≤0.01mg/L。

14.仪器软件全中文操作界面，同时也可手机远程连接。

15.分析软件：具有校正、分析、计算等多种功能。

16具备试剂监控警报功能，并提示用户及时添加试剂。

二、单台仪器配置要求（包含但不限于）：
1.全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪主机1台；

2.全自动进样器1台；

3.全自动蒸馏器1台；

4.系统操作软件1套；

5.工作站硬件1套（16核处理器；内存≥16GB；固态硬盘≥1T，图像显示模块≥27寸）；

6.数据输出终端1套，可自动双面输出；

7.进样瓶60个；蒸馏瓶10个；接收瓶10个；

8.适配的旋转阀或切换阀1个；

9.比色皿10mm、20mm、30mm各2套；

9.专用试剂瓶1套（含挥发酚直接光度法、挥发酚萃取光度法、阴离子表面活性剂）；

10.有机相水相两相分离膜10盒；

11.废液桶2个，适配废液桶的安全盖过滤器5个；

12.出厂合格证、中文操作说明书纸质版和电子版各1套。

	8
	超高效液相色谱仪
	1台
	58
	58
	一、工作条件 

1.电源：220V±10%，50Hz；

2.温度：4.0℃-40.0℃；

3.湿度：20%～80%；

二、技术指标

1.自动进样器管理系统

1.1样品容量：≥96位（2mL样品瓶）；

▲1.2进样精度：≤0.25% RSD；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
1.3样品交叉污染度：≤0.004%；

1.4进样体积：（0.1-50）μL；

2.四元溶剂管理系统

2.1漏液管理：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况；

2.2溶剂脱气：内置4通道真空脱气机；

▲2.3可设置的流速范围：（0.010-2.000） mL/min，增量为0.001 mL/min；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
▲2.4最大操作压力：≥15,000psi；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
2.5系统总延迟体积：≤400μL；

2.6流速精度：≤0.075% RSD，基于6次重复进样的结果；

2.7流速准确度：±1.0%；

2.8泵清洗系统：配备自动清洗系统；

▲2.9梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

3.柱温箱

3.1色谱柱容量：不少于2根15cm的色谱柱；

3.2温度范围：4.0℃-90.0℃；

3.3温度准确度：±0.5℃；

▲3.4温度稳定性：±0.5℃；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
3.5温度精度：0.1℃；

4紫外/可见光检测器

4.1 波长范围：190-700 nm 

4.2 带宽：≤5 nm

4.3 波长准确度：±1 nm

4.4 波长重现性：±0.1 nm

4.5 测量范围：0.0001-4.0000 AU

4.6 检测通道：2个

4.7 基线噪音：6.0×10-6 AU,

4.8 基线漂移： ≤5.0×10-4 AU/hr

4.9 线性范围：5 AU

4.10 吸收范围：0.0001-4.0000 AU

4.11 光源：氘灯，寿命2000小时

4.12 采样频率：80 Hz

▲4.13流通池：10 mm（分析池）；池体积：500nL（分析池）【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
4.14 流通池耐压：1000psi

5.荧光检测器

■5.1激发波长：

一档：200nm～880nm；
二档：200nm～890nm或更宽；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
■5.2发射波长：

一档：220nm～900nm；

二档：210nm～900nm或更宽；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
5.3带宽：20nm；


5.4波长准确度：±3nm； 

5.5波长重现性：±0.25nm；

■5.6灵敏度：

一档：S/N > 500 （水测量信号的拉曼光谱）；

二档：S/N > 600 （水测量信号的拉曼光谱）；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
5.7流通池：≤8μL；

5.8光源：氙灯；

▲5.9采样频率：单（波长）模式最高80Hz；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
7.色谱工作站管理系统

7.1原装正版全简体中文版操作软件；

7.2具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能；

7.3原始数据和结果能够输出到其他软件中（如Excel）；

7.4系统工作站：配置达到或优于CPU睿频≥4.6GHz，DVD-RW 光驱，集成千兆网卡，27英寸宽屏显示器；

7.5数据输出终端：支持自动双面输出、无线或有线网络输出、扫描、复印功能；

三、验收技术指标

1.现场绘制阿特拉津曲线，相关系数≥0.999；现场绘制15种多环芳烃，相关系数≥0.999；

2.现场重复测定阿特拉津和多环芳烃6次，RSD≤1.5%；

四、配置清单（包含但不限于）：

1.超高效液相色谱仪输液四元泵1套；

2.自动进样器1套；

3.双柱柱温箱1套；

4.紫外/可见光检测器1套；

5.荧光检测器1套；

6.系统工作站+数据输出终端1套；

7. C18色谱柱2根；

8.多环芳烃专用色谱柱1根；


9.原厂品牌溶剂瓶6个；

10.原厂品牌2mL棕色样品瓶（带盖）500个；

11. 20μL定量环1根；

12. 50μL定量环1根；

13.带安全阀的10L废液桶1个。

	9
	气相色谱质谱联用仪（单杆）
	1台
	74
	74
	一、工作条件

1.电源：220V，50Hz；

2.温度：操作环境20˚C-35˚C；

3.湿度：操作状态25%—50%，非操作状态20%—80%。

二、技术参数和功能要求

1.基本要求：

1.1满足《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ699-2014）、《水质 28种有机磷农药的测定气相色谱-质谱法》（HJ1189-2021）、《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ716-2014）、《水质 四乙基铅的测定 顶空 气相色谱-质谱法》（HJ959-2018）、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 》（GB/ T5750.8-2023）中相关指标的测定要求，成交后供方工程师需在需方实验室现场验证有机氯降解率、有机磷及四乙基铅曲线线性、土臭素及甲基异莰醇检出限。

1.2.配备EI源及三合一进样系统；

1.3.压力控制精度：0.001psi；

1.4.气相色谱仪与四极杆质谱仪主机原厂为同品牌产品，整套系统由同一套质谱软件统一控制；

2. 柱温箱：

2.1适用温度范围：环境温度+5℃-450℃；

2.2温度设定精度：0.1℃；

■2.3最大升温速率：

一档：≥120℃/min；

二档：＞200℃/min；

【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.4程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温；

▲2.5从450℃降温到50℃，时间≤4 min；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
2.6温度波动：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动≤0.01℃。

3. 进样口：

3.1.控制方式：采用全自动 EPC控制

3.2可编程电子参数设定压力、流速、分流比；

3.3分流比设定范围大于等于9000:1；

3.4.最高可设定温度不低于400℃

3.5压力最高可设定值不低于680kPa

4 多功能自动进样系统：

▲4.1可实现液体、顶空、SPME、SPME Arrow、ITEX DHS动态顶空多种进样模式，通过GC/GCMS工作站嵌入式控制；【投标时需提供承诺函】
4.2液体进样支持1μL-10μL进样针；

4.3样品位数：液体进样位不低于160位，顶空进样位不低于45位；

4.4加热模块：顶空 / SPME 加热 35-200℃（1℃增量）；

4.4具备干吹功能。

5 四极杆质谱仪部分技术指标要求：

5.1离子源：配置EI源；

5.2气质接口温度： 独立控温，最高温度可到300℃；

▲5.3质量数范围：1.5u-1080u；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
5.4离子化能量需包含10～180eV：

5.5质量稳定性：优于0.10 u/48小时；

5.6离子源温度：独立控温，最高可设定温度不低于300℃

5.7仪器检测限指标（验收指标）及灵敏度：IDL:≤10 fg，100 fg OFN连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得；

▲5.8信噪比：进样1μL浓度为1pg八氟萘针对标称质量数为272.0 u的离子在50u-300 u范围内扫描，信噪比大于1500:1；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
5.9扫描功能：全扫描（Full Scan）、选择离子扫描模式（SIM）、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）。

6 数据处理系统：

6.1.软件：中文版气质控制软件、数据处理软件（包含图谱相似度智能判读软件）；

6.2. 通用谱库：NIST 20谱库和化学结构式库。

三、单台配置要求（包含但不限于）：
1.气相色谱仪主机，1套；

2.惰性分流/无分流进样口，1个；

3.质谱接口，1个；

4.多功能进样系统，1套

5.四极杆质谱仪主机（含EI离子源），1套；

6.原装工作站软件，1套；

9.工作站（CPU：≥3.2GHz；内存≥16GB；配备≥6GB独立显卡；配备≥27寸显示器），1套；

10.数据输出设备，1台（带网络连接功能，自动双面输出）；

11.NIST最新版谱库，1套；

12.气相色谱起始工具包，1套；

13.色谱柱：SVOCs分析柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架，1根；VOCs分析柱，30 m，0.25 mm，0.25 μm，7 英寸柱架，1根；

14.不粘连BTO进样隔垫（50/包），1包；

15.不粘连衬管O形圈（10/包），1包；

16.密封垫圈（适用于0.1–0.25 mm的色谱柱，10/包），1包；

17.超高惰性衬管（分流/不分流，5/包），1包；

18.自紧型手拧柱螺帽（带锁定环，用于气相色谱端），2个；

19.自紧型手拧柱螺帽（带锁定环，用于质谱端），2个；

20.备用进样针（10μL），5支；

21.备用真空泵油（1L），1瓶；

22.备用离子源灯丝，1包；

23.大容量通用氦气捕集阱，1套；

24.载气净化过滤器，1套；

25.样品瓶套装（2ml、透明、含盖垫、100个/盒），1盒；

26.样品瓶套装（2ml、棕色、含盖垫、100个/盒），1盒；

27.顶空进样瓶套装（20ml、透明、含盖垫、100个/盒），1盒

28.稳压供电系统（电池续航时间：2小时以上，功率：6kVA），1套；

29.图谱相似度智能判读软件，1套。

	10
	原子荧光光度计
	3台
	24
	72
	▲一、基本要求

适用于水质、土壤、环境空气和废气等环境样品中砷、汞、硒、锑等四种元素的痕量分析测量，仪器满足《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）、《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013）、《环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》（HJ 1133-2020）、《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008）、《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》（GB/T 22105.2-2008）等标准要求。

二、技术参数指标

1.多灯位设计，可双元素同时测定；

2.可有效解决汞灯长期使用过程中的能量漂移，提高仪器准确性和稳定性；

3.具备温控原子化器功能，根据所测元素，自动匹配原子化器温度，原子化器自动点火、自动调节高度或无需调节，获得更好的检测灵敏度，免受环境温度波动影响，提高系统运行稳定性，保证仪器始终处于最佳分析条件；

4.直插式免调节空心阴极灯，自动对准光路，无需手动调节，无需人工对光，空心阴极灯光斑位置自动调节、对准以及位置锁定。两只空心阴极灯分别独立控制，独立预热，所有通道灯电源自动激发启辉，自动识别免调汞灯的安装，自动判断是否点亮，智能化自动激发。保障仪器正常工作；

▲5.采用注射泵进校系统自动吸取样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线（R≥0.9990），自动稀释和超限自动标记；测量完成后自动休眠；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
6.具有流速调节功能，自动调节与优化流量，流量精度：±1mL/min，具备自动保护装置，无载气安全保护，关机可自动切断气路，同时具有实时流速监测功能；

7.自动进样器：外置式全自150位以上位数进样器，杜绝污染载流问题，材质使用防腐材料，防止酸腐蚀；

▲8.检出限（D.L.）：砷、锑、硒≤0.01μg/L；汞≤0.001μg/L；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
9.测量精密度（RSD）：≤0.5%；

10.漂移≤2%，噪声≤2%，道间干扰≤±1%；

11.线性范围大于三个数量级；

12.仪器外壳采用防腐防尘设计；

13.软件具有可编辑的报告模板；具备图形化的设备状态监控和参数显示。

三、单台仪器配置要求（包含但不限于）：
1.原子荧光光度计主机 1台；

2.配套自动进样器 1套；

3.元素灯：As 2个、Hg 2个、Se 2个、Sb 2个；

4.配套样品管1000根；

5.配套进样针5根；

6.配套数据分析工作站1台：X86CPU不低于i7同类产品，默认频率不低于 2.66GHz ，内存不少于16G，显存不少于6GB ，硬盘不少于1TB，宽屏显示器不低于27寸，预装正版系统操作及办公软件；

7.配套数据输出设备1台：输出尺寸不小于 A4宽幅，激光彩色自动双面输出，分辨率≥600×600dpi，接口类型不低于USB2.0。

8.出厂合格证、中文操作说明书纸质版和电子版各一套。

	11
	全自动固相萃取仪（全氟）
	1台
	46
	46
	一、技术指标

▲1.1 支持全氟化合物应用，设备与样品接触的管路均进行无全氟化合物改造，采用PEEK、PP管路，实际样品测试和相关质控结果满足《水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1333-2023）、《土壤 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法》（HJ 1334-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》（GB/T 5750.8 - 2023）中全氟化合物和《水质 17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法》（DB 32/T 4004-2021）要求；

1.2 依据《水质 17 种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法》（DB 32/T 4004-2021）开展空白实验及空白加标实验，测试结果需符合方法规定的质量控制要求：空白样品测试结果应低于方法检出限；平行样品测定结果的相对偏差需控制在 ±20% 范围内；样品加标回收率需处于 60%～120% 区间；

▲1.3 萃取通道：并行通道数量：≥8通道， 可同时自动处理8个样品，实现8通道的同时活化、上样、洗脱；【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
1.4 自动固相处理≥48个水样，具备大体积样品批处理能力，可连续处理1L大体积样品≥12个，整个处理过程不需要任何人工介入（包括更换样品及SPE柱），完全达到全自动化要求；

1.5 配备正压高精度注射泵≥8套，上样流速范围0~100mL/min；

1.6 同一主机可自动连续批量完成固相萃取的全过程（包括萃取柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集），不需要任何人工介入；

1.7 控制软件具有批处理功能，可进行插入、删除、保存、暂停等功能；

1.8 主机旋转多通阀数量：≥6个，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，多通阀自动切换溶剂数量：≥6种，要求淋洗洗脱溶剂不经过取样针结构；

1.9 SPE小柱采用柱插杆密封，柱插杆底部紧贴SPE柱填料的上方，排空SPE柱内部空气，溶剂能直接进入萃取柱填料中，且无需使用任何配件进行密封（需要提供密封真实图片并说明）；
1.10 SPE柱氮气干燥功能：压力设置范围0-30psi，采用电子比例阀控制氮气吹干压力；

1.11 具备主动排废功能：≥3通道废液排放，主动式排废，不会产生液封现象，可将废水和一般有机废液分开收集；

1.12 浓缩模块（需与萃取模块为同一品牌）

1.12.1 具备浓缩功能，能够实现批量浓缩【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
1.12.2 采用水浴加热或氮吹方式进行浓缩，可控制氮气流量；

1.12.3 利用红外光纤液位传感器自动判定浓缩终点，到达定容终点后，自动报警提示，不受样品颜色影响，对透明以及深颜色样品终点均可判定；

1.12.4 终点定容需能满足1.0mL与0.5mL两种模式；

1.12.5 固相萃取浓缩仪浓缩模块运行过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可实时通过软件对针位移速度进行直接的设定；

1.13 具备喷淋功能，自动喷淋清洗样品瓶，清洗液能自动转移到固相萃取柱上，提高回收率；

1.14 透明式外罩，可实时观察浓缩过程，随时调整运行方法；

1.15 具备主机集成自控系统，≥10英寸大屏幕参数显示及控制，主屏幕可按设定进行全自动固相萃取参数设定，并可实时监测数据； 

1.16 样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能，并且具备样品架、收集架和柱架自动识别功能，能够自动识别样品架，阻止不匹配的样品架/收集架运行序列并提示。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料，包含样品架、收集架、SPE柱架独立移动前后位置及主机样品架识别模块、软件触发样品架识别错误的实拍图片】

二、配置要求（包含但不限于）：
2.1 全自动固相萃取主机（适配全氟化合物应用） 1台

2.2 萃取柱模块（适配全氟化合物应用） 1套

2.3 旋转多通道阀 ≥6个

2.4 高精度注射泵  8个
2.5 镀层取样针（已装入主机）  8个

2.6 浓缩模块    1个

2.7 排废模块     1个

2.8 50mL上样架
 1个

2.9 20mL上样架
 1个

2.10 50mL收集架
 1个

2.11 20mL收集架
 1个

■2.12 一档：≥12位带润洗大体积上样模块 1套；
二档：≥32位带润洗大体积上样模块 1套；

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
2.13 50mL 试管     100支

2.14 20mL 试管     100支

2.15 带0.5mL、1mL刻度定容管  100支

2.16 6mL 150mg 混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱  3盒

2.17 6mL 500mg 混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱  3盒

2.18 20L 废液桶 1套

	▲二、商务条款

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货（实施）时间
	国产仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。

	交货地点或服务地点
	送至广西壮族自治区生态环境厅或由采购人指定广西区内地点（含送货上楼）

	付款条件
	1.合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额50%的预付款；

2.中标人在收到首笔合同款后20个工作日内向采购人递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经采购人确认后，采购人向中标人支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，采购人对所有货物最终性能验收合格后，中标人向采购人提交合同总金额2%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
4.每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

	质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本分包货物质保期2年（采购需求另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。

2.ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）整机3年质保。
3.全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪（分光光度法）3年质保。

	履约

保证金
	本项目履约保证金为合同总金额的2%。

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标人投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（2）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（3）投标人投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标人投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（5）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与投标人协商按是否满足要求验收。

（6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为投标人违约，追究投标人责任。

2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

2.5如货物采购需求中明确需要检定或校准的因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。

3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

7.1设备到场后，由采购人和中标人一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2涉及行业标准的内容由采购人和厂家工程师共同完成符合性的确认。

7.3验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认。参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。

7.4其他参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

7.5完成最终验收所需要的全部费用由中标人负责。

8.ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）验收技术指标：
8.1.通过自动稀释配置曲线，以Mn257.6nm来测定，不使用内标校正，相关系数≥0.9996；

8.2.以1.0mg/L含锰元素标液通过自动进样器连续进样10次，外标法定量的RSD≤0.5%。

9.中标人需要提供采购标的中的仪器（由采购方提出）在使用单位安装调试完成后的检定或校准证书。因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

10.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，并兼顾《履约验收方案》（详见合同附件），未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

	售后技术服务要求
	1.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料。

2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

4.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；在交货及采购人安装调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人提交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。

5.服务体系：投标人须在广西区内设有售后服务点及配件仓库，并提供地址及联系电话。

6.质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件成本费，免收人工服务费。

7.投标人必须提供详细的售后服务承诺方案。

8.在质保期内，如中标人不按质保要求进行质保，导致仪器设备及车辆发生维修费用（以维修发票为准），由中标人支付。

9.全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪（分光光度法）软件终身免费升级，具备2小时响应，24小时到达现场维修能力。

	培训
	1.ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）的安装培训及售后要求

1.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试及现场培训，技术指标合格后，出具验收报告。

1.2验收合格后根据用户需求提供每台不少于4人的免费培训（培训地点位于厂家或厂家培训基地），不限培训年限，确保采购方人员正确操作使用仪器。

1.3驻地工程师提供售后服务，实行7×24小时的服务支持，30分钟电话响应，48小时内赶到现场处理问题，投标时提供证明材料。

2.流动注射仪（挥发酚、氰化物）的安装培训及售后要求

2.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试及现场培训，技术指标合格后，出具验收报告。

2.2验收合格后根据用户需求提供每台不少于4人的免费培训（培训地点位于厂家或厂家培训基地），名额使用时间3年内有效，确保采购方人员正确操作使用仪器。

2.3驻地工程师提供售后服务，实行7×24小时的服务支持，30分钟电话响应，48小时内赶到现场处理问题，投标时提供证明材料。

3.气相色谱质谱联用仪（单杆）、全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪（分光光度法）的安装培训及售后要求：

3.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试及现场培训，技术指标合格后，出具验收报告。

3.2验收合格后根据用户需求提供每台不少于3人的免费培训（培训地点位于厂家或厂家培训基地）名额使用时间3年内有效，确保采购方人员正确操作使用仪器。

3.3驻地工程师提供售后服务，实行7×24小时的服务支持，2小时电话响应，24小时内赶到现场处理问题，投标时提供证明材料。

4.全自动CODcr测定仪的安装培训及售后要求：

4.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试及现场培训，技术指标合格后，出具验收报告。

4.2验收合格后根据用户需求提供每年至少一次工程师免费上门培训（到货后5年内），确保采购方人员正确操作使用仪器。

4.3驻地工程师提供售后服务，实行7×24小时的服务支持，30分钟电话响应，48小时内赶到现场处理问题，投标时提供证明材料。

5.其他设备安装培训及售后要求
投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，安装验收期间，须根据用户需求提供现场技术培训，必须包括仪器使用，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	原厂商授权及相关要求
	无

	核心产品
	本分包序号1“ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 

	中小企业说明
	该分包非专门面向中小企业。

	其他要求
	1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。


分标5     所属行业：工业
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量/单位
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	技术参数要求

	1
	微波消解仪
	6台
	32
	192
	1.基础要求

1.1仪器用途：微波密闭消解模式，批量处理，确保挥发性元素回收率。用于土壤、食品、农产品等各类样品的酸消解、溶剂萃取等样品前处理，为AAS，ICP，ICP-MS等仪器提供样品制备。

1.2依据《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ700-2014）方法进行水质中铜、锌、铅、镉、镍、铊、锑7个元素总量的样品进行微波消解，依据《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）附录A规定进行结果计算，指标要求如下：

1.2.1.实验室空白样品7个，其测定结果低于HJ700-2014方法检出限；

1.2.2.实验室空白加标样品6个（同浓度），加标回收率在80%—120%之间，相对标准偏差≤20%。

2.微波系统

2.1磁控管结构与功率：双磁控管，最大微波输出功率：≥1800W。

2.2微波工作方式：连续非脉冲模式微波发射，0—100%功率全程自动连续可调。

3.炉腔系统

3.1单批次处理样品管数量≥40个（单个样品管容积≥60毫升时），且仅需更换转子即可实现不同容积样品管处理。

3.2炉腔材质耐温≥300℃。

3.3门体能有效防爆和防电磁辐射。

3.4全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，实时监测所有消解罐的工作状态，自动匹配消解方法，实现安全的自动消解。

4.控制系统

4.1测温方式：所有消解转子均使用非接触式透射测温，直接测消解罐内样品真实温度，仪器控制界面实时显示消解罐的温度。

4.2压力控制系统：可精确监控罐内压力，罐内压力达到安全值，自动告警，并停止微波发射。微波腔内置压力传感器，实时监控微波腔内压力波动，任何异常情况自动控制排风系统，排除酸气并释放多余热量，排除安全隐患。

4.3软件控制系统：无需另外连接分离式控制终端，支持全中文操作界面设置。

4.4修改方法参数后无需停止方法自动识别修改内容。具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线。

5.消解罐组件

■5.1高通量消解转子：消解外罐和转子各自独立，转子加满位消解罐总重量＜15kg，取放样品时无需搬动转子，搬运转子无需借助辅助推车。

一档：转子加满位数消解罐总重量＜15kg；
二档：13kg≤转子加满位数消解罐总重量≤14kg；

三档：转子加满位数消解罐总重量＜13kg；
【投标时需提供转子加满位数消解罐称重照片】

▲5.2样品消解罐最高耐压≥100bar；样品消解罐最高耐温≥300℃。罐体容积≥60mL。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
▲5.3转子及样品消解罐不含任何金属材质，不使用任何微波反射材质。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
6.配置要求（包含但不限于）：
6.1配置要求一：

6.1.1微波消解仪主机2台；

6.1.2红外温度控制系统每台2套，共4套；

6.1.3全罐压力控制系统每台1套，共2套；

■6.1.4整套高压消解转子，含匹配的高压样品消解罐≥40套（罐体容积≥60毫升，样品消解罐配件包括但不限于内罐、外罐、内塞、盖子、支架、开盖工具、消解管控压模块等），每台1套，共2套。

一档：只配≥60毫升规格消解罐及转子；
二档：配≥60毫升规格消解罐及转子且配≥100毫升规格消解罐及转子2种规格各1套；

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

■6.1.5匹配6.1.4中样品消解罐的赶酸器每台1套，共2套。

一档：配≥60ml规格消解罐匹配赶酸仪1台；
二档：配≥60ml规格消解罐匹配赶酸仪及≥100ml规格消解罐匹配赶酸仪各1台；

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

6.2配置要求二：

6.2.1微波消解仪主机4台；

6.2.2红外温度控制系统每台2套，共8套；

6.2.3全罐压力控制系统每台1套，共4套；

■6.2.4整套高压消解转子，含匹配的高压样品消解罐≥40套（罐体容积≥100毫升，包含匹配样品消解罐全套配件，包括但不限于内罐、外罐、内塞、盖子、支架、开盖工具、消解管控压模块等），每台1套，共4套。

一档：只配≥100毫升规格消解罐及转子；
二档：配≥60毫升规格消解罐及转子且配≥100毫升规格消解罐及转子2种规格各1套；

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

■6.2.5 匹配6.2.4中样品消解罐的赶酸器每台1套，共4套。

一档：配≥100ml规格消解罐匹配赶酸仪1台；
二档：配≥60ml规格消解罐匹配赶酸仪及≥100ml规格消解罐匹配赶酸仪各1台。
【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

	2
	全自动烷基汞测定仪
	4台
	30
	120
	1.基本要求

适用于地表水，地下水，生活污水，工业废水，生活饮用水，天然矿泉水，海水，固废浸出液，土壤沉积物等中烷基汞（甲基汞，乙基汞）的测定；满足《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ 977-2018）《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》（HJ 1269-2022）《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》（GB/T 5750.6-2023）中烷基汞等分析标准要求。

2.自动进样系统

2.1进样针采用金属材质，具有隔垫穿刺功能，无样品吸附问题，避免交叉污染。

▲2.2样品位数≥90位，可配置40mL和60mL吹扫瓶，适用于25ml（总汞）及40ml（烷基汞）进样量。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
2.3样品瓶内完成吹扫，无需液体传输。

3.吹扫捕集装置

3.1具备原位吹扫进功能，每个样品管成为独立吹扫单元。

3.2捕集阱填料采用聚2,6-二苯基-对苯醚（Tenax）吸附剂。

4.气相色谱裂解模块

4.1色谱柱采用填充色谱柱，填料固定液为OV-3，甲基汞，乙基汞分离度均≥1.5。

4.2柱温箱具备控温功能，控温精度±0.1℃。

4.3高温裂解系统：可加热至750℃以上，保证不同形态的汞快速分解还原为蒸汽汞。

5.检测器

5.1配备冷原子荧光检测器，配备汞灯源，可实现连续工作≥4500小时的使用寿命。

6.烷基汞蒸馏仪

6.1具备加热及控温功能，加热范围：常温至150.0℃，加热精度≤±1.0℃。

6.2内置冷冻液循环流动制冷，无需外接水作为制冷液。最低制冷温度可达0℃以下，支持高通量并行处理，可同时对至少12个样品进行加热与冷凝操作；

6.3配备不吸附汞的聚四氟乙烯材质的蒸馏瓶、连接管线及玻璃材质的接收瓶。

7.操作系统

7.1软件可实现对检测样品参数设置控制，如柱箱温度，进样序列，样品计算分析和保存等；

7.2报告数据可导出，支持Excle，pdf等格式；软件具有最小二乘法和响应因子法等计算方式。

7.3数据处理终端系统：i7处理器睿频>4.6GHz，内存≥16G，显存≥6GB，硬盘≥1TB，DVD-RW光驱，集成千兆网卡，27英寸宽屏显示器，预装正版系统操作;

7.4数据输出终端系统：支持自动双面输出、无线或有线网络输出、扫描、复印功能；

8.仪器性能

▲8.1检出限：当取样体积为45ml样品时，满足甲基汞检出限≤0.01ng/L，乙基汞检出限≤0.01ng/L。满足：对浓度值或含量为估计方法检出限值3-5倍的样品进行≥7次平行测定；计算方法符合HJ168-2020《环境监测分析方法标准制定技术导则》；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
▲8.2线性相关系数：r≥0.996；（连续做6条曲线，每个标准点单独配制，均需满足r≥0.996）；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

8.3样品回收率：甲基汞75%—120%，乙基汞70%—120%。

▲8.4稳定性：≤3%（以0.2ng/L烷基汞（甲基汞，乙基汞）样品为例，6个40mL样品一次性加入衍生试剂，先分析3个样品，隔3个小时后再分析另外3个样品，数据重复性≤3%。）【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

9.单台配置清单（包含但不限于）：
9.1.全自动烷基汞分析仪主机 1台

9.2.吹扫捕集自动进样器1台

9.3.蒸馏冷却前处理装置（含配套蒸馏管24个）

9.4.冷原子荧光检测器 1台

9.5.烷基汞蒸馏冷凝仪 1台

9.6.汞尾气吸附管 2个

9.7.台式数据处理终端系统及数据处理系统 1套，

9.8.数据输出终端系统  1台 

9.9.数据处理软件 1套

9.10.仪器使用手册及软件说明书 1套

9.11. 60mL样品架 24孔位（3×8） 10个

9.12. 2000个样品试剂包1套（含衍生化试剂+醋酸缓冲溶液）

9.13.吹扫瓶（60 ml） 200个

9.14.吹扫瓶盖垫  400个

9.15 样品管、盖及管路  12套

9.16.甲基汞标液 1份

9.17.乙基汞标液 1份

	3
	全自动高通量平行浓缩仪（真空浓缩）


	1台
	15
	15
	1.基础要求

1.1用途：通过减压、加热、振荡实现多个液体样品快速蒸干或浓缩至一定体积，用于环境样品的前处理。

1.2依据《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》（HJ 478-2009）方法进行16种多环芳烃的测定，配置正己烷中16种多环芳烃100毫升（浓度为10μg/L），浓缩至1ml，16种多环芳烃整体空白加标回收率范围：75%—120%。

2.批处理能力：

2.1样品位：满足≥16位样品同时独立浓缩位。

2.2样品瓶兼容性：需兼容 50mL、200mL 两种及以上规格的标准浓缩杯。

3.主机系统

3.1结构设计：主机腔体透明且全密封避光。

▲3.2防交叉污染设计：各样品位必须具备独立真空管路与密封系统。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
3.3浓缩盖板支持翻盖，具有便捷卡扣式安全锁，翻盖过程中任意位置可稳定悬停，能自动适应不同规格样品瓶间的高度差。

3.4浓缩瓶可单独添加或者取出，无需整体泄压。

4.加热与温控

4.1加热方式：整个浓缩杯全包围式水浴加热，室温至 100°C 可调。可设温度梯度。

4.2加热腔体双层保温，水位异常时具有自动报警功能。

5.真空模块

5.1真空系统：耐腐蚀隔膜真空泵，与气体接触部分，均为PEEK、PTFE、玻璃材料。

5.2控制方式：具备程序化梯度真空控制功能，根据不同溶剂设定并自动执行升压程序，防止爆沸。

5.3控制精度：真空度实现数字设定与实时监控。

■5.4真空泵：

一档：最大抽速＞25L/min；
二档：最大抽速＞30L/min；

【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
5.5支持手动和自动卸压。

6.振荡模块：水平振荡，转速范围：0-300rpm，根据样品量实时调整转速，水平振荡偏心率可调。

7.冷凝回收及废液收集模块

■7.1低温冷凝回收系统，用于冷凝回收有机溶剂。

一档：单级冷凝；
二档：多级冷凝。

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

7.2收集装置：配备独立、耐化学腐蚀、易于取放、密封性好的溶剂收集瓶，容量不小于3L。

7.3冷却循环水：压缩机制冷，使用无氟环保制冷剂。水泵压力不低于0.2Mpa，水泵流量不低于4L/min。

7.4冷凝器、回收管路、收集瓶的材质，需为高纯度玻璃、PTFE（聚四氟乙烯）、PEEK或优质不锈钢耐腐蚀材料。

8.工作站（控制与软件）

8.1操作界面：≥ 7英寸彩色触摸屏，配备全中文图形化操作界面。

8.2控制功能：可控制水温、真空度、运行时间、定容终点等全部关键参数，并可存储和调用≥10个方法。

8.3过程监控：实时显示并记录温度、真空度、运行状态等关键参数曲线。 

9.配置要求（包含但不限于）：

9.1 真空浓缩主机含盖板，1台

9.2 全透明水浴模块，1套

9.3 加热振荡模块，1套

9.4 工作站（控制与软件），1套

9.5 冷凝回收系统，1套

9.6 真空泵及控制器，1套

9.7 冷却循环系统，1套 

9.8 浓缩杯外置架，2套

9.9 ≥16位浓缩盖板（可独立取放），1套 

9.10 200mL浓缩杯，16个

	4
	全自动高通量平行浓缩仪（氮吹浓缩）
	1台
	15
	15
	1.用途

适用于实验室中液体样品的快速浓缩，通过氮气吹扫和水浴加热加速溶剂挥发，保留目标分析物。主要用于在环境监测、食品检测、医药研发等领域‌样品前处理。

▲2.仪器内部浓缩管支架位数：≥48位（在20mL带刻度浓缩管时），可对全部样品同时进行浓缩，可更换不同位数的浓缩通道。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】
3.浓缩过程中，氮吹针可随液面自动下降，并可在浓缩结束后自动升起；氮吹针下降高度提示精准≤0.1mm。

4.氮吹针具备自动与手动双模式调节功能，既可按程序自动升降，也可通过按键手动精调至任意位置。

5.仪器主体与浓缩管支架独立分开，配备仪器内置浓缩管支架，兼容上部外径1.6cm，下部外径1.1cm，高度11.5cm的带刻度浓缩管；

6.水浴控温方式与精度：PID控温；控温精度：≤±1℃；控温范围：室温～80℃。

7.具备水位超限、气源压力超限报警及过热保护功能。

8.具备风扇及管道构成的排风系统。

9.浓缩仪前部配备大尺寸可视观察窗，具备照明功能，浓缩全过程可视。

10.配备彩色触摸屏，尺寸≥7英寸，用于参数设置、方法编辑，实时显示并设置水浴温度、氮吹压力、浓缩时间、氮吹针速度等关键参数。

11.仪器配置（包含但不限于）：

11.1全自动平行浓缩仪主机  1台

11.2氮吹管套件（每套含8个氮吹针、2个密封O型圈） 8套

11.3氮吹管密封圈 8个

11.4长排气管 3米

11.5排水管套件 1套

11.6堵头 64个

11.7喉箍 1套

11.8专用工具 1套

11.9氮气接头组件 3套

11.10 PU管 5米

11.11配套仪器内置浓缩管支架（原配）  1套

11.12定制仪器内置浓缩管支架（适用上部外径1.6cm，下部外径1.1cm，高度11.5cm的带刻度浓缩管）1套

11.13带刻度浓缩管（匹配11.11支架，带1mL尾管） 36根

11.14.说明书 1本

	5
	全自动吹扫捕集装置
	1台
	19
	19
	1. 基本要求

1.1用途：用于环境样品中挥发性有机物（VOCs）的检测，对液体样品中的挥发性有机物进行富集制备。可以开展《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法》（SL 748-2017）、《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法》（HJ 806-2016）、《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）实验样品处理。

1.2.设备应满足《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法》（SL 748-2017）对仪器性能、材质的要求。依据《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法》（SL 748-2017）开展测试：

1.2.1空白测试要求不得检出目标物；

1.2.2绘制所有目标物的标准曲线要求相关系数r≥0.995；

1.2.3连续进样20个100μg/L空白加标水样，相对标准偏差≤5%。

2.技术指标

2.1浓缩仪主机

2.1.1整体系统分体式设计，浓缩仪和自动进样器独立，有各自的流路系统，无共用部件，无交叉流路避免交叉污染（投标时提供吹扫捕集浓缩仪和自动进样器独立设计且可独立使用的真机图片以及证明材料）。

2.1.2阀腔体：室温至350℃。样品传输管线：室温至325℃。避免高沸点物质残留以及污染。

▲2.1.3捕集阱加热方式为直接电阻加热，无外部缠绕包裹，控温精准，升降温快。最大可加热至450℃，最大升温速率＞1000℃/min；250℃降至40℃，仅需≤40s；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

▲2.1.4除水方式采用螺旋离心式物理除水方式，常温下除水，不采用低温。捕集阱捕集VOCs之后解析时除水，非捕集前除水，避免待测目标物损失。除水率：≥96%；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

2.1.5高效除水装置最高使用温度：≥240℃。

2.1.6吹扫管固座温度：室温至200℃。

▲2.1.7标配吹扫管加热模块，采用光辐射加热方式，样品受热均匀一致，浸入式测温探头，直接测量样品温度，温度最高至200℃；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

2.1.8配置光学泡沫传感器和在线滤芯，可防止样品泡沫造成系统污染，检测到泡沫时可选择停止序列或继续运行下一样品。

2.1.9可更换的PEEK®和SilcoNert®硅烷化惰性管路，保证管路具有最大的化学惰性。

▲2.1.10压力监控功能：能够实时显示并记录每个样品的吹扫和烘烤压力，便于异常检测结果的溯源和分析；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

2.2自动进样器

2.2.1通量支持≥100位样品位。

▲2.2.2机械臂1分钟内完成实验过程中样品瓶的取放过程，采用电动夹爪，无需气源；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

2.2.3采用注射泵式，进样体积1—25ml，液体进样梯度0.1mL。

2.2.4 支持自动稀释。

2.2.5 水针清洗时有主动排废功能，避免因重力排废导致的排液不畅而使废液溢流（投标时提供主动排废设计的真机证明图片）。

2.3软件

▲2.3.1吹扫捕集软件为PC端基于Windows系统的操作软件，支持Win7以上，非简易的嵌入式软件【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

2.3.2软件支持序列动态添加，运行时可随时添加，插入紧急样品或删除样品。

2.3.3浓缩仪主机与自动进样器集成为一个软件，无需操作两个软件界面，简单操作。

2.3.4具备和气相色谱仪双向通讯功能。

▲2.3.5图形化中文操作软件，具备权限管理、方法报告、日志报告和序列报告【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】

3.配置清单（包含但不限于）：
3.1 浓缩仪主机                     1套

3.2 自动进样器                    1套

3.3 吹扫管光辐射加热功能          1套

3.4 5ml吹扫管                     2支

3.5 25ml吹扫管                    2支

3.6 5ml定量环                     1个

3.7 25ml定量环                    1个

3.8 40ml样品瓶（100个/套）        5套

3.9 40ml样品瓶瓶盖（100个/套）    10套

3.10 40ml样品瓶瓶垫（100个/套）    10套

3.11 传输线                         1根

3.12 GC通讯线                      1根

3.13 中文说明书                     1套

3.14 控制软件                      1套

	6
	高通量全自动固相萃取仪
	1台
	48
	48
	1. 用途：高通量全自动固相萃取仪主要用于实现固相（土壤、固废等）样品中有机物的萃取，广泛应用于环境、食品、疾控等领域，仪器利用高温高压的方式实现萃取。

2. 工作条件：

环境温度：10℃～40℃，湿度：20%～80%，电压：220VAC，50Hz。

3. 性能描述：

▲3.1 萃取通道：内置不少于六通道压力溶剂萃取模块。各通道采用独立通道控制，可同时提取样品，可实现任意单个通道使用、任意通道组合使用和全部通道同时使用【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】

3.2 自动化：可自动完成压力溶剂萃取法的相关步骤：位置测试、加热升温、溶剂升压、静态萃取、收集、冲洗、氮气吹扫等。

3.3 结构：设备采用一体化内嵌触摸屏控制面板设计，无需外置独立控制器，有效节约操作空间。

4. 压力萃取模块：

4.1 输液泵流速：高压输液泵流速范围1mL/min～100mL/min。

▲4.2 升压：采用PID程序升压，通道采用34mL萃取罐时，常压升至10.34Mpa，升压时间≤6min。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
4.3 萃取模式：具备恒压控制等模式。

4.4 萃取压力：常压～20Mpa或更宽。

▲4.5 流路设计：仪器满足样品防堵塞流路设计，阀及收集管路内径≥2mm，阀体耐压≥25Mpa【投标时提供阀门构造图纸，图纸内包括阀顶部内径≥2mm 和最高耐压达到25mpa 的证明】

▲4.6 加热控温：加热温度范围：室温～200℃；加热炉控温精度±1℃，升温速率30℃至120℃升温时间≤5min。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
4.7 安全防护：具有多个传感器。压力传感器：各个通道具有独立的压力传感器，实时监测各独立通道压力值；过温保护传感器：当系统高于保护温度后，启动保护，自动泄压保护；过压保护装置，超过系统最高压力后会自动泄压；同时还具有萃取室门传感器、收集架放置传感器等。

4.8 萃取罐规格：可选1ml、5ml、10ml、22ml、34ml等不同规格罐体，同一批次需使用相同规格罐，不可混装，具备蓄力密封设计防止漏液。

▲4.9 工作效率：依据《HJ 834-2017》标准方法（两次循环进样），在样品盘所有通道满载并启动全自动序列运行后，完成单批次全部样品的数据采集周期时间应≤30分钟。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
4.10 收集装置：可配置200mL带1mL刻度尾管浓缩杯，还有60mL、250mL等多种规格收集瓶和50mL带1mL刻度尾管浓缩杯可选。

4.11 密封技术：样品装载入萃取池后由仪器以机械或蓄力的方式完成萃取池的密封操作，无手动需人工旋紧固定操作。

5. 控制系统：

5.1 控制方式：控制界面交互友好，方法编辑与运行操作简单直观，便于快速掌握与使用。系统配备完整的模块化运行日志功能，支持对设备状态进行多角度实时监控，具备仪器异常预警及方法编辑错误智能提示等功能，中文操作界面可清晰显示萃取流程示意图、实时萃取参数、各模块运行状态及温度压力数据，并具备溶剂状态实时监控功能，具备方法编辑错误智能提醒、全方位系统日志、实时多方位监控及报警智能预判功能，确保用户全面掌握设备运行情况。

5.2 收集方式：可根据循环次数逐一收集提取液，便于分析收集效率，根据分析结果优化方法参数，并满足科研用户的特殊需求。

5.3 仪器具有密封阀使用计次功能，便于后期维护。

6. 标准配置（包含但不限于）：
6.1 压力溶剂萃取系统 1套（通道数≥6）

6.2 萃取罐工具包 1套

6.3 硅藻土 1kg

6.4 2L溶剂瓶 2个

6.5 密封圈（上） 6个

6.6 密封圈（下） 6个

6.7 纤维过滤膜（上）50片/包 15包

6.8 纤维过滤膜（下）50片/包 15包

6.9 收集瓶盖、垫（100个/包） 3包

6.10 收集架 1个

6.11 萃取罐（34ml）套装 30套

6.12 移动式数据处理终端1套

6.13 说明书 2套

6.14 废液桶 2个

6.15 接收瓶 60个

	7
	全自动固相萃取仪（柱膜一体）
	1台
	46
	46
	1.基本要求：

1.1仪器用途：

用于应用于常规实验室中，从液体样品中萃取目标物的仪器。饮用水、地表水、地下水、污水等环境领域大体积样品中半挥发有机物、新污染物的检测。满足HJ 715；HJ 478；HJ 699；HJ 716；HJ 1150等标准的要求。

1.2依据《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》（HJ 478-2009）方法进行16种多环芳烃的测定，在90—100mL/min上样流速下，全流程试验后，16种多环芳烃整体空白加标回收率范围：70%—120%。

2.技术参数：

2.1仪器可自动完成活化、过滤、上样、清洗、干燥、洗脱、除水、收集。

▲2.2 样品通道：一体化整机设计，同时处理6个样品，模块可随时扩展到9、12通道。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

2.3上样和收集：标准配置47mm、90mm固相萃取膜片和3ml、6mL固相萃取柱适配器，配置40mL、50mL收集瓶及50mL浓缩杯收集。

■2.4萃取方式：具备柱膜通用，其中：

一档：支持25mm、47mm、90mm直径的固相萃取膜以及3mL、6mL、12mL、20mL规格固相萃取柱，完成固相萃取过程。支持25mm膜片；

二档：支持25mm、47mm膜片；

三档：支持25mm、47mm、90mm膜片；
【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料，需体现仪器上同时放置膜片，萃取柱照片，机身上体现所投仪器型号，膜片柱子体现厂家规格，并与机身上所装规格对比作为证明材料】

2.5仪器配置可处理≥1L水样。

■2.6上样流速：采用独立上样泵，其中：

一档：上样流速60mL/min，保证大体积水样快速上样，流速范围软件可调；

二档：流速61—80ml/min，保证大体积水样快速上样，流速范围软件可调；

三档：81—100ml/min，保证大体积水样快速上样，流速范围软件可调。
【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
▲2.7运行方式：每个通道单独溶剂泵和单独上样泵设计，6个通道完全独立控制，可任意运行相同和不同的实验方法，6个通道间可同时开始运行，也可交叉时间运行。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料，包含6通道仪器内具有6套注射泵，6套上样泵，同时运行三个不同方法的照片，方法名称、活化溶剂均不同】

▲2.8上样方式：采用样品瓶倒置式上样，上样管路≤20cm，管路极短，保证快速上样同时无残留。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料，包含上样管路20cm内的照片，照片内体现所投仪器的型号】

▲2.9在线除水功能：洗脱液自动通过无水硫酸钠柱实现在线除水。洗脱液由泵推过无水硫酸钠小柱，非重力滴落避免除水柱堵塞。【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料，包含仪器内放置20mL除水柱照片，照片内体现所投仪器的品牌和型号】

■2.10完全上样功能：清洗样品瓶，
一档：仪器不配备喷淋功能；

二档：带喷淋功能实现完全上样；

【投标时需提供实物照片并标注说明等有关证明材料】

2.11控制方式：可通过移动终端无线远程操控仪器，亦可通过仪器面板实体键进行快捷操作。

2.12工作站集成各行业各领域常用半挥性有机物检测应用方法，减少实验条件摸索。

3.配置要求（包含但不限于）：
3.1 六通道萃取仪主机，1套；

3.2注射泵系统，6套；

3.3十通转动阀系统，6套；

3.4上样泵系统，6套；

3.5  25mm萃取膜适配器，6套；

3.6  47mm萃取膜适配器，3套；

3.7  3mL、6mL萃取柱通用适配器，各6套；

3.8 SDB-XC 萃取膜，25mm （20片/盒），5盒；

3.9 20mL无水硫酸钠除水柱（20个/包），6包；

3.10 SDB-XC 萃取膜，47mm （20片/盒），1盒；

3.11 WAX-SD 萃取膜，25mm （20片/盒），3盒；

3.12 WAX-SD萃取膜， 47mm （20片/盒），1盒；

3.13 150mg/6mL WAX 固相萃取柱（30个/包）1包；

3.14  移动操作端（内置软件）1台；

3.15  1L试剂瓶16个；

3.16 1L样品瓶（上样）6个；

3.17 40mL收集瓶（100个/盒）1盒；

3.18 50mL浓缩杯6个；

3.19 1L PP样品瓶（上样）20个；

3.20 50mL离心管100个；

3.21助滤剂1盒。

	8
	顶空固相微萃取自动进样器
	1台
	35
	35
	1.总体指标

1.1采用伺服马达控制运动单元的运动，主轴长度≥1200mm，精度0.1mm；Z轴进样头可智能识别萃取头涂层型号和进样针型号；

1.2 在同一个平台上实现液体进样、顶空进样、固相微萃取Arrow进样；

▲1.3 适配岛津气相色谱质谱仪GCMS-QP2020（气相色谱部分型号为岛津GC-2030）；【投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料】
▲1.4 适用于《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023）76 土臭素、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023)77 2-甲基异崁醇等标准；检出限要求：2-甲基异崁醇≤2.2 ng/L，土臭素≤3.8 ng/L。【投标时需提供承诺函】

2.液体进样模块

2.1软件上可实现进样量、取样速度、进样速度、进样前/后的停滞时间、进样针进样前/后洗针次数、样品润针次数等值的设定；

2.2 具备样品瓶瓶底探测功能，样品极微量也能进行取样分析；

2.3  2mL样品瓶容量≥160 位；

2.4 液体进样针：配置10μL进样针（进样量范围： 0.1ul-10ul）≥2支；

2.5 智能进样针内置芯片，具有耗材管理功能，可智能识别和追溯记录进样针使用时间和次数等历史信息。

3.顶空进样模块

3.1 采用顶空气密针进样方式进样；

3.2 具备进样针清洗功能，采用惰性气体自动吹扫清洗方式；

3.3 通过软件控制可实现顶空样品重叠进样；

3.4 顶空进样针：配置2.5mL进样针（进样量范围：250ul-2500ul）≥2支；

3.5顶空样品处理量：≥45样品位（10/20mL样品瓶容量）；

3.6 顶空进样针加热温度40-150℃，增量1℃；

3.7 孵化加热器：样品瓶加热位≥6，可适用于2mL/10mL/20mL样品瓶，加热温度：35-200℃，±1℃增量可调；振荡速率：250rpm-750rpm，±1rpm增量可调，间歇式启动和停歇时间可设定；加热时间设定：最大999min，1sec增量可调；

3.8 进样针使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计；

3.9智能进样针内置芯片，有耗材管理功能，可智能识别和追溯记录进样针使用时间和次数等历史信息。

固相微萃取Arrow模块

4.1配备同时适配标准的自动固相微萃取Fiber、固相微萃取Arrow自动进样针座；

4.2 固相微萃取纤维为DVB/CAR/PDMS或同级品；

4.3具有自动化的固相微萃取样品前处理程序，在萃取进行时可以给样品加热和振荡；

4.4 萃取时间范围：999min，1s增量；

4.5萃取头活化：配备专用的萃取纤维头老化装置，适用最高温度≥300℃；

4.6 固相微萃取/固相微萃取Arrow干吹模块：配置萃取头吹干模块，提供实现萃取头惰性气体自动吹扫，去除表面附着的水分并使萃取头快速冷却，使残留干扰降低；

4.7萃取头穿刺深度可调，能够根据实际检测需求，分别采用顶空萃取模式或液体萃取模式开展实验；

4.8 智能进样针内置芯片，有耗材管理功能，可智能识别和追溯记录进样针使用时间和次数等历史信息。

▲5．软件控制

为保证使用的流畅性，要求该多功能进样系统控制软件必须内嵌到GCMSsolution质谱工作站或能与GCMSsolution质谱工作站实现同步通讯。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片等有关证明材料】
6.配置要求（包含但不限于）：

6.1. 顶空固相微萃取自动进样器，1套，包含：

6.1.1多功能自动进样器主机（X轴长度≥1200mm），1套

6.1.2 液体进样模块，1套（液体针座1套，10μL液体进样针2支）；

6.1.3 顶空进样模块，1套（2.5ml顶空针座1套，2.5mL顶空进样针2支）；

6.1.4 固相微萃取Arrow进样模块，1套，含：

6.1.4.1 Arrow和Fiber通用针座，1套（SPME针座1套，Arrow萃取头2支）；

6.1.4.2 岛津GC-2030 Arrow进样口，1套；

6.1.5 6位孵化器，1套；

6.1.6 萃取头老化装置，1套。

	▲二、商务条款

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货（实施）时间
	国产仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。

	交货地点或服务地点
	送至广西壮族自治区生态环境厅或由采购人指定广西区内地点（含送货上楼）

	付款条件
	1.合同签订后，采购人向中标人支付合同总金额50%的预付款；

2.中标人在收到首笔合同款后20个工作日内向采购人递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经采购人确认后，采购人向中标人支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，采购人对所有货物最终性能验收合格后，中标人向采购人提交合同总金额2%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
4.每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本分包货物质保期2年（采购需求另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。

	履约

保证金
	本项目履约保证金为合同总金额的2%。

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标人投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（2）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（3）投标人投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标人投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（5）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与投标人协商按是否满足要求验收。

（6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为投标人违约，追究投标人责任。

2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

2.5如货物采购需求中明确需要检定或校准的因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。

3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6.产品包装材料归采购人所有。

7.大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

7.1设备到场后，由采购人和中标人一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2涉及行业标准的内容由采购人和厂家工程师共同完成符合性的确认。

7.3验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认。参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。

7.4其他参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

7.5完成最终验收所需要的全部费用由中标人负责。

8.顶空固相微萃取自动进样器：适用于《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023)76 土臭素、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023)77 2-甲基异崁醇等标准；检出限要求：2-甲基异崁醇≤2.2 ng/L，土臭素≤3.8 ng/L。仪器验收需提供相关标准物质完成实际样品测试。

9.中标人需要提供采购标的中的仪器（由采购方提出）在使用单位安装调试完成后的检定或校准证书。因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

10.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，并兼顾《履约验收方案》（详见合同附件），未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

	售后技术服务要求
	1.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料。

2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

4.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；在交货及采购人安装调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人提交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。

5.服务体系：投标人须在广西区内设有售后服务点及配件仓库，并提供地址及联系电话。

6.质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件成本费，免收人工服务费。

7.投标人必须提供详细的售后服务承诺方案。

8.在质保期内，如中标人不按质保要求进行质保，导致仪器设备及车辆发生维修费用（以维修发票为准），由中标人支付。

	培训
	1.由仪器设备现场安装调试工程师对采购单位技术人员进行技术培训，包括仪器操作、软件操作、常见故障及排除等。

2.采购单位技术人员需能独立进行仪器操作，能完成各项质控措施且质控结果满意，视为培训合格，否则由仪器设备现场安装调试工程师继续开展培训工作。

3.技术培训合格后，采购单位技术人员需将相关记录收齐，由采购单位代表对材料有效性及完整性进行审核。

4.由采购单位代表及仪器设备现场安装调试工程师共同对该设备进行技术培训验收。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	原厂商授权及相关要求
	无

	核心产品
	本分包序号1“微波消解仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 

	中小企业说明
	专门面向中小企业采购。

	其他要求
	1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书（加盖生产厂商单位公章），如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。


第三章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。


2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。

3.联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	 eq \o\ac(□,√)本项目不允许分包。

□本项目允许分包：

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	8.1
	□1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。
 eq \o\ac(□,√)2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：□评标委员会随机抽取/ eq \o\ac(□,√)按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按技术、商务、政策功能得分高低依次确定。

	11.5
	 eq \o\ac(□,√)本项目不组织现场考察。

□本项目组织现场考察：
集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

	
	本项目 eq \o\ac(□,√)不组织召开开标前答疑会/□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              
联系人：               ；联系电话：                

	13.1
	报价文件： 

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3.中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函；（分标1、2、4如有，请提供；分标3、5必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2026年1月至今任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4.供应商财务状况报告：[2024年或2025年度]经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明清晰原件扫描件；供应商成立不满一年的应提供投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年；（必须提供，否则作无效竞标处理）

5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.联合体协议书（格式后附）；
8.中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函；（分标3、5必须提供，否则按无效投标处理）
9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。（允许分公司参与的行业有银行、保险、石油石化、电力、电信等行业）

	
	商务文件： 

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.联合体协议书（格式后附）；

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件： 

1.设备性能配置清单（格式后附）；

2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]； 

4.产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]； 

5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	结算金额是履行合同的最终价格，详见第二章采购需求中“商务要求”的“报价要求”。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
 eq \o\ac(□,√)本项目收取投标保证金，具体规定如下：分标1（6.96万元），分标2（4.07万元），分标3（4.96万元），分标4（6.19万元），分标5（4.90万元）；

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.2
	“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3(3)
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：5人或5人以上单数。

	29.1
	评标方法： eq \o\ac(□,√)综合评分法/□最低评标价法

	29.2
	1分标：商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3项。

2分标：商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。

3分标：商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3项。

4分标：商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3项。

5分标：商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	 eq \o\ac(□,√)采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术、商务、政策功能得分高低依次确定。

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：每分标按中标金额的2%。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：详见商务条款要求及合同条款要求。
履约保证金指定账户：采购单位指定账户，签订采购合同时提供。

备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：银工、李工，联系电话：0771-2023873，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

现场提交质疑办理业务时间：工作日，8:00-12:00；15:00-18:00（北京时间）

	39
	1.代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，在领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予办理。
2.代理服务费收取标准：

参照国家发展和改革委《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准（货物类）计算，以项目（☑中标金额）为计费额，采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）收取。
□固定采购代理收费              。
3.代理服务费缴纳账户信息

账户名称：广西科文招标有限公司南宁六分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：8050 3274 93 00001

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

39.3 代理服务费交纳银行账号信息：详见“投标人须知前附表”
40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准
一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

异常低价说明

1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

4）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

5）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

（1）分标1评分标准

	评标项目
	评标

分值
	评标方法描述

	（一）价格分（满分30分）

	投标报价
	30分
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，对其最后报价给予10%（范围为10%—20%）的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4% ）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标报价）×30分。

注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。

	（二）技术分（满分65分）

	设备技术参数响应
	满分30分
	技术参数要求中标注“一档”的参数为基本要求，标注“二档”“三档”的为参数正偏离要求，根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分：
（1）基础分10分，各类设备分值如下：

1.1高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪技术参数无负偏离的基础分得5分；

1.2多通道土壤CH4/CO2通量监测系统（含5通道廊线）技术参数无负偏离的基础分得4分；

1.3全画幅野外观测设备（含远摄镜头）技术参数无负偏离的基础分得1分；

满分10分，技术参数无负偏离的，共计得10分；某项设备技术参数有一项或以上负偏离的，该项设备基础分得0分。

（2）技术参数无负偏离，且重要参数（1分标共16项，其中13项“二档”参数，3项“三档”参数）正偏离的，按以下进行加分：

经评标委员会评定重要技术参数符合“二档”要求的得1.1分；

经评标委员会评定重要技术参数符合“三档”要求的得1.9分；

以上加分累计满分20分。

注：

1）重要参数指标注“■”的指标参数。
2）根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中明确需提供截图、照片、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据；
3）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。

	项目实施方案
	满分11分
	由评委根据投标人提供的实施方案内容进行独立评审：
一档（3分）：有实施方案，满足项目实施要求。
二档（7分）：实施方案，包含实施计划（包含到货、安装、调试全环节）、组织机构、人员安排、供货保障措施、应急保障措施等。
三档（11分）：实施方案完整且有详细的实施步骤，符合采购人单位实际的实施计划及进度安排（包含到货、安装、调试、试运行等全环节），组织机构（明确的组织架构图及人员名单）、人员安排（明确项目经理及技术负责人，同时明确各阶段投入人员数量、分工职责）、供货保障措施、应急保障措施（至少包含到货延迟、安装冲突）、安装调试方案，有针对本项目的验收保障措施。

不满足一档的不得分。

	质量保障方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的质量保障方案内容进行独立评审：
一档（3分）：有质量保证方案，能满足项目质量保证要求；
二档（7分）：有详细的质量保证方案，包括出厂检验、到货验收、不合格产品更换方案。
三档（12分）：质量保证方案完整，对设备出厂检验流程有详细说明，有设备到货验收标准和具体方法；有针对本项目的不合格产品处理及纠正预防措施方案，明确不合格产品处理时限，明确具体环节保障人员，有质量保障重点及难点分析并提出针对性的解决方案。
不满足一档的不得分。

	售后服务方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的售后服务方案，根据售后服务方案对采购要求满足的有效性、可行性和响应能力等情况进行独立评分。
一档（3分）：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训。
二档（7分）：优于项目质保期及售后服务要求，在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过18小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应在36小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于2次，回访方案详细；培训组织能根据不同产品制定详细的培训方案。
三档（12分）：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，在接到采购人维修要求后应立即响应并在0.5小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应24小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于4次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训组织能根据采购人单位实际出发，针对本分标的不同产品制定个性化培训方案，能结合产品特点给出科学合理的设备拓展升级方案。
不满足一档的不得分。

	（三）商务分（满分5分）

	业绩分
	满分4分
	投标人或投标产品生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备业绩，每个业绩得1分，本项满分4分。
注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页清晰原件扫描件等证明材料并加盖公章，否则不得分。

	政策功能分
	满分1分
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=（一）+（二）+（三）

	


（2）分标2评分标准

	评标项目
	评标

分值
	评标方法描述

	（一）价格分（满分30分）

	投标报价
	30分
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，对其最后报价给予10%（范围为10%—20%）的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4% ）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标报价）×30分。

注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。

	（二）技术分（满分65分）

	设备技术参数响应
	满分30分
	技术参数要求中标注“一档”的参数为基本要求，标注“二档”“三档”的为参数正偏离要求，根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分：
（1）基础分10分，各类设备分值如下：

1.1 紫外烟气分析仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.2 红外烟气分析仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.3烟尘（气）测试仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.4烟尘（气）颗粒物综合采样器技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.5 β射线烟尘检测器技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.6地下水采样系统、地下水采样洗井分析系统技术参数无负偏离的基础分得1分，

1.7降雨自动监测仪技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.8锑水质分析仪、铊水质自动监测仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.9便携式综合毒性测定仪技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.10显微镜（含浮游生物鉴定计数仪）技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.11激光雷达技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.12全自动固相萃取仪（浓缩一体化）技术参数无负偏离的基础分得1分；

满分10分；技术参数无负偏离的，共计得10分；某项设备技术参数有一项负偏离的，该项设备基础分得0分。

（2）技术参数无负偏离，且重要参数（2分标共13项，其中10项“二档”参数，3项“三档”参数）正偏离的，按以下进行加分：

经评标委员会评定重要技术参数符合“二档”要求的得1.4分；

经评标委员会评定重要技术参数符合“三档”要求的得2分；

以上加分累计满分20分。
注：

1）重要参数指标注“■”的指标参数。
2）根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中明确需提供截图、照片、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据；
3）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。

	项目实施方案
	满分11分
	由评委根据投标人提供的实施方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有实施方案，满足项目实施要求。

二档（7分）：实施方案，包含实施计划（包含到货、安装、调试全环节）、组织机构、人员安排、供货保障措施、应急保障措施等。

三档（11分）：实施方案完整且有详细的实施步骤，符合采购人单位实际的实施计划及进度安排（包含到货、安装、调试、试运行等全环节），组织机构（明确的组织架构图及人员名单）、人员安排（明确项目经理及技术负责人，同时明确各阶段投入人员数量、分工职责）、供货保障措施、应急保障措施（至少包含到货延迟、安装冲突）、安装调试方案，有针对本项目的验收保障措施。

不满足一档的不得分。

	质量保障方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的质量保障方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有质量保证方案，能满足项目质量保证要求；

二档（7分）：有详细的质量保证方案，包括出厂检验、到货验收、不合格产品更换方案。

三档（12分）：质量保证方案完整，对设备出厂检验流程有详细说明，有设备到货验收标准和具体方法；有针对本项目的不合格产品处理及纠正预防措施方案，明确不合格产品处理时限，明确具体环节保障人员，有质量保障重点及难点分析并提出针对性的解决方案。

不满足一档的不得分。

	售后服务方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的售后服务方案，根据售后服务方案对采购要求满足的有效性、可行性和响应能力等情况进行独立评分。
一档（3分）：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训。
二档（7分）：优于项目质保期及售后服务要求，在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过18小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应在36小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于2次，回访方案详细；培训组织能根据不同产品制定详细的培训方案。
三档（12分）：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，在接到采购人维修要求后应立即响应并在0.5小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应24小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于4次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训组织能根据采购人单位实际出发，针对本分标的不同产品制定个性化培训方案，能结合产品特点给出科学合理的设备拓展升级方案。
不满足一档的不得分。

	（三）商务分（满分5分）

	业绩分
	满分4分
	投标人或投标产品生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备业绩，每个业绩得1分，本项满分4分。
注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页清晰原件扫描件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。

	政策功能分
	满分1分
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=（一）+（二）+（三）


（3）分标3评分标准（专门针对中小企业）
	分标1

	评标项目
	评标
分值
	评标方法描述

	（一）价格分（满分30分）

	投标报价
	30分
	（1）本分标为专门面向中小企业（中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）采购项目，不再执行中小企业价格评审优惠的扶持政策。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。

（3）当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

（4）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（5）价格分计算公式：
价格分=（评标基准价／评标报价）×30分。

	（二）技术分（满分65分）

	设备技术参数响应
	满分30分
	技术参数要求中标注“一档”的参数为基本要求，标注“二档”“三档”的为参数正偏离要求，根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分：
（1）基础分10分，各类设备分值如下：

1.1全自动氨氮分析仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.2全自动高锰酸盐指数测定仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.3全自动流动注射分析仪（总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子）技术参数无负偏离的基础分得4分；

1.4全自动总磷总氮测定仪设备技术参数无负偏离的基础分得2分；

1.5样品冷藏箱（双开门）设备技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.6纯水仪设备技术参数无负偏离的基础分得1分；

满分10分，技术参数无负偏离的，共计得10分；某项设备技术参数有一项或以上负偏离的，该项设备基础分得0分。

（2）技术参数无负偏离，且重要参数（3分标共11项，其中4项“二档”参数，7项“三档”参数）正偏离的，按以下进行加分：

经评标委员会评定重要技术参数符合“二档”要求的得1.29分；

经评标委员会评定重要技术参数符合“三档”要求的得2.12分；

以上加分累计满分20分。
注：

1）重要参数指标注“■”的指标参数。
2）根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中明确需提供截图、照片、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据；
3）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。

	项目实施方案
	满分11分
	由评委根据投标人提供的实施方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有实施方案，满足项目实施要求。

二档（7分）：实施方案，包含实施计划（包含到货、安装、调试全环节）、组织机构、人员安排、供货保障措施、应急保障措施等。

三档（11分）：实施方案完整且有详细的实施步骤，符合采购人单位实际的实施计划及进度安排（包含到货、安装、调试、试运行等全环节），组织机构（明确的组织架构图及人员名单）、人员安排（明确项目经理及技术负责人，同时明确各阶段投入人员数量、分工职责）、供货保障措施、应急保障措施（至少包含到货延迟、安装冲突）、安装调试方案，有针对本项目的验收保障措施。

不满足一档的不得分。

	质量保障方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的质量保障方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有质量保证方案，能满足项目质量保证要求；

二档（7分）：有详细的质量保证方案，包括出厂检验、到货验收、不合格产品更换方案。

三档（12分）：质量保证方案完整，对设备出厂检验流程有详细说明，有设备到货验收标准和具体方法；有针对本项目的不合格产品处理及纠正预防措施方案，明确不合格产品处理时限，明确具体环节保障人员，有质量保障重点及难点分析并提出针对性的解决方案。

不满足一档的不得分。

	售后服务方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的售后服务方案，根据售后服务方案对采购要求满足的有效性、可行性和响应能力等情况进行独立评分。
一档（3分）：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训。
二档（7分）：优于项目质保期及售后服务要求，在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过18小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应在36小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于2次，回访方案详细；培训组织能根据不同产品制定详细的培训方案。
三档（12分）：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，在接到采购人维修要求后应立即响应并在0.5小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应24小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于4次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训组织能根据采购人单位实际出发，针对本分标的不同产品制定个性化培训方案，能结合产品特点给出科学合理的设备拓展升级方案。
不满足一档的不得分。

	（三）商务分（满分5分）

	业绩分
	满分4分
	投标人或投标产品生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备业绩，每个业绩得1分，本项满分4分。
注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页清晰原件扫描件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。

	政策功能分
	满分1分
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=（一）+（二）+（三）


（4）分标4评分标准

	评标项目
	评标

分值
	评标方法描述

	（一）价格分（满分30分）

	投标报价
	30分
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，对其最后报价给予10%（范围为10%—20%）的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4% ）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标报价）×30分。

注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。

	（二）技术分（满分65分）

	设备技术参数响应
	满分30分
	技术参数要求中标注“一档”的参数为基本要求，标注“二档”“三档”的为参数正偏离要求，根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分：
（1）基础分10分，各类设备分值如下。

1.1 ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）技术参数无负偏离的基础分得2分；

1.2双通道离子色谱技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.3流动注射仪（挥发酚、氰化物）技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.4气相分子吸收光谱仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.5全自动CODcr测定仪技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.6恒温恒湿称量系统技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.7全自动阴离子表面活性剂/挥发酚测定仪（分光光度法）技术参数无负偏离的基础分得0.5分；

1.8超高效液相色谱仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.9气相色谱质谱联用仪（单杆）技术参数无负偏离的基础分得2分；

1.10原子荧光光度计技术参数无负偏离的基础分得1分；
1.11全自动固相萃取仪（全氟）技术参数无负偏离的基础分得0.5分；
满分10分，技术参数无负偏离的，共计得10分；某项设备技术参数有一项或以上负偏离的，该项设备基础分得0分。

（2）技术参数无负偏离，且重要参数（4分标共13项，其中8项“二档”参数，5项“三档”参数）正偏离的，按以下进行加分：

经评标委员会评定重要技术参数符合“二档”要求的得1.25分；

经评标委员会评定重要技术参数符合“三档”要求的得2分；

以上加分累计满分20分。
注：

1）重要参数指标注“■”的指标参数。
2）根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中明确需提供截图、照片、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据；
3）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。

	项目实施方案
	满分11分
	由评委根据投标人提供的实施方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有实施方案，满足项目实施要求。

二档（7分）：实施方案，包含实施计划（包含到货、安装、调试全环节）、组织机构、人员安排、供货保障措施、应急保障措施等。

三档（11分）：实施方案完整且有详细的实施步骤，符合采购人单位实际的实施计划及进度安排（包含到货、安装、调试、试运行等全环节），组织机构（明确的组织架构图及人员名单）、人员安排（明确项目经理及技术负责人，同时明确各阶段投入人员数量、分工职责）、供货保障措施、应急保障措施（至少包含到货延迟、安装冲突）、安装调试方案，有针对本项目的验收保障措施。

不满足一档的不得分。

	质量保障方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的质量保障方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有质量保证方案，能满足项目质量保证要求；

二档（7分）：有详细的质量保证方案，包括出厂检验、到货验收、不合格产品更换方案。

三档（12分）：质量保证方案完整，对设备出厂检验流程有详细说明，有设备到货验收标准和具体方法；有针对本项目的不合格产品处理及纠正预防措施方案，明确不合格产品处理时限，明确具体环节保障人员，有质量保障重点及难点分析并提出针对性的解决方案。

不满足一档的不得分。

	售后服务方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的售后服务方案，根据售后服务方案对采购要求满足的有效性、可行性和响应能力等情况进行独立评分。
一档（3分）：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训。
二档（7分）：优于项目质保期及售后服务要求，在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过18小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应在36小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于2次，回访方案详细；培训组织能根据不同产品制定详细的培训方案。
三档（12分）：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，在接到采购人维修要求后应立即响应并在0.5小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应24小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于4次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训组织能根据采购人单位实际出发，针对本分标的不同产品制定个性化培训方案，能结合产品特点给出科学合理的设备拓展升级方案。
不满足一档的不得分。

	（三）商务分（满分5分）

	业绩分
	满分4分
	投标人或投标产品生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备业绩，每个业绩得1分，本项满分4分。
注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页清晰原件扫描件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。

	政策功能分
	满分1分
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=（一）+（二）+（三）


（5）分标5评分标准（专门针对中小企业）
	分标1

	评标项目
	评标
分值
	评标方法描述

	（一）价格分（满分30分）

	投标报价
	30分
	（1）本分标为专门面向中小企业（中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）采购项目，不再执行中小企业价格评审优惠的扶持政策。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。

（3）当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

（4）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（5）价格分计算公式：
价格分=（评标基准价／评标报价）×30分。

	（二）技术分（满分60分）

	设备技术参数响应
	满分30分
	    技术参数要求中标注“一档”的参数为基本要求，标注“二档”“三档”的为参数正偏离要求，根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分：
（1）基础分10分，各类设备分值如下：

1.1微波消解仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.2全自动烷基汞测定仪技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.3全自动高通量平行浓缩仪（真空浓缩）技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.4全自动高通量平行浓缩仪（氮吹浓缩）技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.5全自动吹扫捕集装置技术参数无负偏离的基础分得1分；

1.6高通量全自动固相萃取仪技术参数无负偏离的基础分得2分；

1.7全自动固相萃取仪（柱膜一体化）设备技术参数无负偏离的基础分得2分；

1.8顶空固相微萃取自动进样器设备技术参数无负偏离的基础分得1分；

满分10分，技术参数无负偏离的，共计得10分；某项设备技术参数有一项或以上负偏离的，该项设备基础分得0分。

（2）技术参数无负偏离，且重要参数（5分标共10项，其中7项“二档”参数，3项“三档”参数）正偏离的，按以下进行加分：

经评标委员会评定重要技术参数符合“二档”要求的得1.7分；

经评标委员会评定重要技术参数符合“三档”要求的得2.7分；

以上加分累计满分20分。
注：

1）重要参数指标注“■”的指标参数。
2）根据技术偏离表及相关证明材料进行评分，凡采购需求中明确需提供截图、照片、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据；
3）投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供相关材料并标注相应的投标文件页码，因材料或指引不清晰造成的后果由投标人承担。

	项目实施方案
	满分11分
	由评委根据投标人提供的实施方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有实施方案，满足项目实施要求。

二档（7分）：实施方案，包含实施计划（包含到货、安装、调试全环节）、组织机构、人员安排、供货保障措施、应急保障措施等。

三档（11分）：实施方案完整且有详细的实施步骤，符合采购人单位实际的实施计划及进度安排（包含到货、安装、调试、试运行等全环节），组织机构（明确的组织架构图及人员名单）、人员安排（明确项目经理及技术负责人，同时明确各阶段投入人员数量、分工职责）、供货保障措施、应急保障措施（至少包含到货延迟、安装冲突）、安装调试方案，有针对本项目的验收保障措施。

不满足一档的不得分。

	质量保障方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的质量保障方案内容进行独立评审：

一档（3分）：有质量保证方案，能满足项目质量保证要求；

二档（7分）：有详细的质量保证方案，包括出厂检验、到货验收、不合格产品更换方案。

三档（12分）：质量保证方案完整，对设备出厂检验流程有详细说明，有设备到货验收标准和具体方法；有针对本项目的不合格产品处理及纠正预防措施方案，明确不合格产品处理时限，明确具体环节保障人员，有质量保障重点及难点分析并提出针对性的解决方案。

不满足一档的不得分。

	售后服务方案
	满分12分
	由评委根据投标人提供的售后服务方案，根据售后服务方案对采购要求满足的有效性、可行性和响应能力等情况进行独立评分。
一档（3分）：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训。
二档（7分）：优于项目质保期及售后服务要求，在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过18小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应在36小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于2次，回访方案详细；培训组织能根据不同产品制定详细的培训方案。
三档（12分）：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，在接到采购人维修要求后应立即响应并在0.5小时内提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标人在接到通知后应及时提供，最长不超过12小时必须送达采购人。若48小时内无法修复的，应24小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于4次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训组织能根据采购人单位实际出发，针对本分标的不同产品制定个性化培训方案，能结合产品特点给出科学合理的设备拓展升级方案。
不满足一档的不得分。

	（三）商务分（满分5分）

	业绩分
	满分4分
	投标人或投标产品生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备业绩，每个业绩得1分，本项满分4分。
注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页清晰原件扫描件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。

	政策功能分
	满分1分
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=（一）+（二）+（三）


最低评标价法
一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予认定）

3.根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予认定）

四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（综合得分相同的，按照技术评分高的优先；综合得分和技术评分均相同的，按照商务评分高的优先；综合得分、技术评分和商务评分均相同的，按照报价低的优先。综合得分、投标报价、技术分、商务分均相同的，由评标委员会采用不记名投票决定，票数高的优先排列）并推荐三名中标候选人。
招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章  拟签订的合同文本
广西壮族自治区政府采购项目合同

项目名称：                      

计划编号：                      

采购人： 广西壮族自治区生态环境厅     

中标供应商：                        
签订日期： 20   年     月     日
合同编号：                 
分标1/分标2/分标3/分标4/分标5

政府采购货物合同
采购计划号：                        
项目名称：                        
项目编号：                        
签订地点：广西南宁市佛子岭路16号    
签订时间：      年    月    日

甲方（采购人）：广西壮族自治区生态环境厅
住所地：广西南宁市佛子岭路16号
法定代表人：                        
通讯地址：广西南宁市佛子岭路16号

联系电话：0771-5313068
电子邮箱：cgb@sthjt.gxzf.gov.cn
乙方（供应商）：                        
住所地：                        
法定代表人：                        
通讯地址：                        
联系电话：                        
电子邮箱：                        
合同正文
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	标项名称
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单 价

（元）
	合 价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同合计金额（人民币，大写）       元整（¥      ）


2.合同合计金额包含产品价、运输费（含装卸费）、随配附件、备品备件、工具、保险费、安装调试费（仪器安装所需水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、验收、产品质保期内维护费、售后服务及其他所有成本费等费用；对于招标文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价；对于招标文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价；在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。
第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：　 　，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起      。

2.交付地点：             。

3.验收标准：

3.1 检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，乙方应在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3.2 乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试；验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①乙方投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

②乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

③乙方投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

④乙方投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

⑤乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由甲方与乙方协商按是否满足要求验收；

⑥实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，甲方均有权终止合同拒收货物；如影响货物或服务的使用、质量、档次及甲方需求的，还可视为乙方违约，追究乙方责任；

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常；

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经甲方确认；

（5）如货物采购需求中明确需要检定或校准的因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任。

3.3 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3.4 乙方提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.5 甲方需要制造商对乙方交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由乙方与制造商协调。

3.6 产品包装材料归甲方所有。

3.7 大型或者复杂的采购项目，甲方应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

（1）设备到场后，由甲方和乙方一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；

（2）涉及行业标准的内容由甲方和厂家工程师共同完成符合性的确认；

（3）验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认；参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由甲方人员和仪器厂家工程师共同完成验证；部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据；

（4）其他参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据；仪器正常运行，参数验证合格后，乙方配合甲方完成最终验收报告的编制；以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算；

（5）完成最终验收所需要的全部费用由乙方负责。

3.8 乙方需要提供采购标的中的        的检定或校准证书；因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任；计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由乙方负责；如检定/校准不符合要求则按退货处理。

3.9 其他验收要求按本合同执行，未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

4.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

5.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

6.甲方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

7.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后3个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。
8.甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

9.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

14.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

15.甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条　售后服务、服务质量保证期及培训
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自最终验收报告的编制完成时间之日起 4 年。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

质保期内乙方负责保修，终身维修。

在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由乙方承担），如采购需求有明确要求的按采购需求执行。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方按招标文件要求及投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间及地点：甲方指定时间及地点。
第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条　付款方式

1.付款方式：

1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款；

2.乙方在收到首笔合同款后20个工作日内向甲方递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，甲方对所有货物最终性能验收合格后，乙方向甲方提交合同总金额5%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
（4）每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：           ；

开户银行：                ；

银行账号：           ；

联系人：            ；

联系电话：           。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3.乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。因乙方提供不符合甲方要求的发票导致付款逾期，甲方不构成违约，相应的付款期限自甲方收到乙方符合要求发票后重新计算。
第十条　履约保证金：

1.全部货物安装调试完毕，采购人对所有货物最终性能验收合格后，中标人向采购人提交合同总金额2%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）
2.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。
第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的20％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的20%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还，乙方承担应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

7.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、保全保险费、垫付资金占用费、律师费、差旅费等）。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.货物配置清单；

7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区生态环境厅 ，

地址：南宁市青秀区佛子岭路16号　，

收件人：　 　，

联系电话：       ，

电子邮箱：       。

乙方：       ，

地址：       ，

收件人：        ，

联系电话：       ，

电子邮箱：       。
一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各叁份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条　合同附件

附件一：中标通知书；

附件二：开标一览表；

附件三：采购需求；

附件四：投标函；

附件五：商务条款偏离表和技术需求偏离表；

附件六：货物配置清单；

附件七：质保期承诺书。
	甲方：广西壮族自治区生态环境厅
	乙方： 

	法定代表人（负责人）或授权代表：


	法定代表人（负责人）或授权代表：



	年   月   日
	年   月   日


附件1

分包一履约验收方案
分包一验收标准、验收方法及方案
一、本合同设备的验收共分两部分
1.初步验收

1.1成交人交货前应对产品做出全面检查，并对照响应文件和采购合同进行整理列出产品清单和产品资料，作为采购人收货验收和使用的技术参考资料，检查结果和资料应随设备(货物)交采购人。

1.2成交人将设备(货物)运达约定的交货地点后，采购人应在 7 个工作日内对成交人提交的设备依据竞标文件的要求、竞标文件的承诺、合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，成交人不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，成交人应于10天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，采购人可立即解除合同。

2.最终验收

2.1采购人对成交人提供的设备(货物)在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。对于技术复杂的设备(货物)，采购人可聘请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由采购人承担，检测不合格则所有费用由成交人承担并将产品无条件退换。

2.2采购人对成交人提供的设备(货物)依照招标文件、竞标人提交的竞标文件及合同规定的技术规格要求、国家有关标准及行业标准和本中心验收方案进行最终验收，性能达到技术要求的，给予签字验收通过，验收不合格的不予签字验收，视为成交人延期交付，后果由成交人负责。

2.3成交人将采购人需要计量检定/校准的设备委托有资质机构进行计量检定/校准，计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

二、质量保障

采购人应在全部设备(货物)到达指定地点并安装调试完毕之日起 20 个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备不能通过验收，成交人应退货或更换合格产品。
	序号
	仪器设备名称
	验收测试要求
	数量

（台/套）
	使用单位
	验收结果
	验收人

	1
	高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
	1.必须在仪器上完成以下项目的方法开发,并且验证准确度、精密度、检出限符合方法标准要求。

1.1《DB 32/T 4004-2021 水质 17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法》；

1.2《广西新污染物环境监测作业指导书（2024年试行版）》中《水质 抗生素的测定 固相萃取/液相色谱-三重四极杆质谱法作业指导书》;

1.3《水质6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》 （HJ 1242-2022）。

1.4 ESI-灵敏度测试
	2
	
	
	

	2
	多通道土壤CH4/CO2通量监测系统（含5通道廊线）
	仪器连续稳定运行20天；

智能多路器通道数为≥6通道；
内置温室气体通量计算模块；

3. 具备远程传输模块；

4个太阳能板（总≥400W），4个电池（总≥400Ah）；

同时测量3种温室气体（CH4，CO2，H2O）；
	1
	
	
	


附件2
分包二履约验收方案
分包二验收标准、验收方法及方案
一、本合同设备的验收共分两部分
1.初步验收
1.1成交人交货前应对产品做出全面检查，并对照响应文件和采购合同进行整理列出产品清单和产品资料，作为采购人收货验收和使用的技术参考资料，检查结果和资料应随设备(货物)交采购人。

1.2成交人将设备(货物)运达约定的交货地点后，采购人与成交人应在 7 个工作日内同时对成交人提交的设备依据竞标文件的要求、竞标文件的承诺、合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，成交人不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，成交人应于10天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，采购人可立即解除合同。

2.最终验收

2.1采购人对成交人提供的设备(货物)在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。对于技术复杂的设备(货物)，采购人可聘请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由采购人承担，检测不合格则所有费用由成交人承担并将产品无条件退换。

2.2采购人对成交人提供的设备(货物)依照招标文件、竞标人提交的竞标文件及合同规定的技术规格要求、国家有关标准及行业标准和采购人验收方案进行最终验收，技术指标按采购人要求测试，性能达到合同规定的技术要求的，给予签字验收通过，验收不合格的不予签字验收，视为成交人延期交付，后果由成交人负责。

2.3成交人将采购人需要计量检定/校准的设备委托有资质机构进行计量检定/校准，计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

二、质量保障

采购人应在全部设备(货物)到达指定地点并安装调试完毕之日起 20 个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备不能通过验收，成交人应退货或更换合格产品。

	序号
	仪器设备名称
	验收测试要求
	数量

（台/套）
	使用单位
	验收结果
	验收人

	1
	降雨自动监测仪
	1 用人工方法或其他方式模拟几场降雨，检查当有降雨信号并达到起始监测降雨量后，监测仪是否能够开始实时测量pH值、电导率和降雨量等。

检查仪器是否能进行专用降雨平台传输。

3 连续测试10次pH、电导率标准样品，测试结果在标准证书规定范围内，2次报数机会，2次内报数不通过视为验收不合格。
	3
	
	
	

	2
	锑水质分析仪
	水质分析仪连接工控机后可实现设备反控（远程控制仪器电磁阀、水泵等）、数据自动传输至工控机、日志信息（仪器运行过程数据采集）及相应质控措施执行（通过控制软件远程质控执行）等。
	1
	
	
	

	3
	全自动固相萃取仪（浓缩一体化）
	按照《HJ 699-2014 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》，加标量0.25ug/L，1ug/L有机氯八种农药（六六六，滴滴涕）要求加标回收率在70%-110%之间。

2. 针对新型污染物的研究：实验方法《水质烷基酚类化合物和双酚A的测定液相色谱-三重四极杆质谱法》，本底要求低于0.2ng/L ，加标回收率要求在60%-120%之间
	1
	
	
	


附件3

分包三履约验收方案

分包三验收标准、验收方法及方案
一、本合同设备的验收共分两部分

1.初步验收

1.1成交人交货前应对产品做出全面检查，并对照响应文件和采购合同进行整理列出产品清单和产品资料，作为采购人收货验收和使用的技术参考资料，检查结果和资料应随设备(货物)交采购人。

1.2成交人将设备(货物)运达约定的交货地点后，采购人与成交人应在 7 个工作日内同时对成交人提交的设备依据竞标文件的要求、竞标文件的承诺、合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，成交人不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，成交人应于10天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，采购人可立即解除合同。

2.最终验收

2.1采购人对成交人提供的设备(货物)在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。对于技术复杂的设备(货物)，采购人可聘请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由采购人承担，检测不合格则所有费用由成交人承担并将产品无条件退换。

2.2采购人对成交人提供的设备(货物)依照招标文件、竞标人提交的竞标文件及合同规定的技术规格要求、国家有关标准及行业标准和本中心验收方案进行最终验收，性能达到合同规定的技术要求的，给予签字验收通过，验收不合格的不予签字验收，视为成交人延期交付，后果由成交人负责。

2.3成交人将采购人需要计量检定/校准的设备委托有资质机构进行计量检定/校准，计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

二、质量保障
采购人应在全部设备(货物)到达指定地点并安装调试完毕之日起 20 个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备不能通过验收，成交人应退货或更换合格产品。

	序号
	仪器设备名称
	验收测试要求
	数量

（台/套）
	使用单位
	验收结果
	验收人

	1
	全自动氨氮分析仪
	1 空白:试剂空白：连续测试12个试剂空白吸光度≤0.030（10mm比色皿）。

2 仪器正确性：分别连续6次测试（高、中、低）标准样品，测试结果均在标准证书规定范围内，通过视为验收合格。

3 仪器交叉污染：连续测试3个超2.0mg/L的标准样品，再测试3个空白样品不检出则合格通过验收。

4 曲线线性：连续测试6条曲线，线性范围r均＞0.999。
	2
	
	
	

	
	全自动高锰酸盐指数测定仪
	1 水样实验室空白:

使用不含还原性物质的水,连续12个样品,测定结果均低于0.40mg/L。

2 仪器正确性：

分别连续6次测试（高、中、低）标准样品，测试结果均在标准证书规定范围内，通过视为验收合格。

3 仪器交叉污染：

连续测试3个超6mg/L的标准样品，再测试3个空白样品,3个空白样品均未检出则合格通过验收。
	2
	
	
	

	3
	全自动流动注射分析仪（总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂）
	（1）相关系数：≥0.9990；

（2）检出限：满足《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼分光光度法》（HJ 908-2017）、《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 668-2013）、《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ 823-2017）、《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》（HJ 671-2013）、《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》（HJ 666-2013）、《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 824-2017）、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》(HJ 826-2017)标准中方法检出限要求（以空白样品加低浓度标准溶液，分别重复七次进样计）；

（3）重复性：满足HJ 908-2017、HJ 668-2013、HJ 823-2017、HJ 671-2013、HJ 666-2013、HJ 824-2017、HJ 825-2017、HJ 826-2017标准中精密度控制要求（以实际样品加高、中、低三种不同浓度标准溶液，分别重复六次进样计）；

（4）准确度1（有证标准物质）：8个分析项目（总磷、氰化物、总氮、硫化物、六价铬、氨氮、挥发酚、阴离子表面活性剂）的有证标准物质测定结果在其给出的不确定范围内（以重复六次进样计）。

（5）准确度2（加标回收率）：满足HJ 908-2017、HJ 668-2013、HJ 823-2017、HJ 671-2013、HJ 666-2013、HJ 824-2017、HJ 825-2017、HJ 826-2017标准中准确度中加标回收率控制要求（以实际样品加高、中、低三种不同浓度标准溶液，分别重复六次进样计）。
	1
	
	
	

	4
	全自动总磷总氮测定仪
	（1）硬件功能验收：按照招标文件技术参数要求逐条核验；

（2）相关系数：按照《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）标准中曲线配置要求进行配置，线性R≥0.9995；

（3）检出限：满足《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）标准中方法检出限要求（以空白样品加低浓度标准溶液，分别重复7次或以上测量，按照方法检出限的一般确定方法要求计算）；

（4）重复性：RSD<3.0%（总磷以0.3mg/L-0.6mg/L范围内标液重复7次测量计；总磷以2mg/L-6mg/L标液重复7次测量计）；

（5）准确度（有证标准物质）：总磷和总氮的有证标准物质测定结果在其给出的不确定范围内（以重复6次测量计）。

（6）准确度2（加标回收率）：满足《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）标准中准确度中加标回收率控制要求（以实际样品加高、中、低三种不同浓度标准溶液，分别重复6次进样计）。
	10
	
	
	

	5
	样品冷藏箱（双开门）
	样品冷藏箱（双开门）安装后，采购人使用经计量校准独立温度记录仪进行验证。设备在设定为4℃稳定运行至少24小时后，开始连续记录不少于168小时（7天）的数据。在全部测试周期内，所有测试点的瞬时温度读数均必须始终保持在3.0℃至5.0℃的范围内。
	1
	
	
	

	6
	纯水仪
	1.稳定制备符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T 6682-2008）规定的一级水和《仪器分析用高纯水规格及试验方法》（GB/T 33087-2016）规定的仪器分析用高纯水（须提供省级及以上检测机构（须具备CNAS或CMA资质）出具的水质检测报告）。

2.内部部件不含塑化剂，制取的超纯水不检出酞酸酯类，其中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）含量＜0.41μg/L（须提供省级及以上检测机构（须具备CNAS或CMA资质）出具的水质检测报告）。
	2
	
	
	


附件4

分包四履约验收方案

分包四验收标准、验收方法及方案

一、本合同设备的验收共分两部分
1.初步验收

1.1成交人交货前应对产品做出全面检查，并对照响应文件和采购合同进行整理列出产品清单和产品资料，作为采购人收货验收和使用的技术参考资料，检查结果和资料应随设备(货物)交采购人。

1.2成交人将设备(货物)运达约定的交货地点后，采购人与成交人应在 7 个工作日内同时对成交人提交的设备依据竞标文件的要求、竞标文件的承诺、合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，成交人不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，成交人应于10天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，采购人可立即解除合同。

2.最终验收

2.1采购人对成交人提供的设备(货物)在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。对于技术复杂的设备(货物)，采购人可聘请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由采购人承担，检测不合格则所有费用由成交人承担并将产品无条件退换。

2.2采购人对成交人提供的设备(货物)依照招标文件、竞标人提交的竞标文件及合同规定的技术规格要求、国家有关标准及行业标准和采购人验收方案进行最终验收，技术指标按采购人要求测试，性能达到合同规定的技术要求的，给予签字验收通过，验收不合格的不予签字验收，视为成交人延期交付，后果由成交人负责。

2.3成交人将采购人需要计量检定/校准的设备委托有资质机构进行计量检定/校准，计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

二、质量保障
采购人应在全部设备(货物)到达指定地点并安装调试完毕之日起 20 个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备不能通过验收，成交人应退货或更换合格产品。

	序号
	仪器设备名称
	验收测试要求
	数量

（台/套）
	使用单位
	验收结果
	验收人

	1
	ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）
	1.通过自动稀释配置曲线，以Mn257.6nm来测定，不使用内标校正，相关系数≥0.9996；

2.以1.0mg/L含锰元素标液通过自动进样器连续进样10次，外标法定量的RSD≤0.5%。


	1
	
	
	

	2
	流动注射仪(挥发酚、氰化物)
	（1）相关系数：≥0.9990；

（2）检出限：《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)、《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》(HJ 823-2017)标准中方法检出限要求，检出限测定方式执行《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）附录A规定（以空白样品加低浓度标准溶液，分别重复七次进样计）； 

（3）重复性：满足《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)、《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》(HJ 823-2017)标准中精密度控制要求：以实际样品加高（标准曲线浓度最高点90%浓度）、中（标准曲线浓度中间点浓度）、低（标准曲线浓度最低点浓度）三种不同浓度标准溶液，分别重复六次进样计；

（4）准确度：满足《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)、《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》(HJ 823-2017)标准中准确度控制要求（以实际样品加高、中、低三种不同浓度标准溶液，分别重复六次进样计）。
	2
	
	
	

	8
	超高效液相色谱仪
	1.现场绘制阿特拉津曲线，相关系数≥0.999；现场绘制15种多环芳烃，相关系数≥0.999；

2.现场重复测定阿特拉津和多环芳烃6次，RSD≤1.5%；
	1
	
	
	

	9
	气相色谱质谱联用仪（单杆）
	仪器安装后，供应商需安排有检定资质的检定部门在使用单位实验室内对仪器进行检定，并提供检定证书。同时须在仪器使用单位实验室内完成以下指标验证，并提供现场验证材料。

1.硝基苯类、有机氯类、有机磷类、四乙基铅的曲线测试，曲线线性需满足《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ699-2014）、《水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》（HJ1189-2021）、《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ716-2014）、《水质 四乙基铅的测定 顶空 气相色谱-质谱法》（HJ959-2018）方法中对曲线线性的要求，其中有机磷类需连续测定三条曲线，且三条曲线的线性都需满足方法要求；

2.根据《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ168-2020）的要求现场进行土臭素及甲基异莰醇检出限的验证，验证检出限需满足，《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 》（GB/ T5750.8-2023)中检出限的要求；

3.机氯降解率测试，降解率测试结果需满足水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ699-2014）中关于降解率的要求。

4.进样1μL浓度为1pg八氟萘针对标称质量数为272.0 u的离子在50u-300 u范围内扫描，信噪比大于1500:1。
	1
	
	
	

	10
	原子荧光光度计
	1.可两道两元素同时测定；不少于2灯位，元素自动选择；
2.连续测量4小时汞标准溶液1ppb，荧光信号值最大漂移量≤5％；
3.连续测量200个样品，每间隔20个样品回测载流空白，与初始载流空白荧光值最大偏差不超过10％；
4.单点自动配标准曲线r>0.9990，在线自动稀释高浓度样品；

5.检出限（DL）As，Sb<0.01µg/L，Hg≤0.001µg/L；
6.双道同测 RSD≤0.5%。
	3
	
	
	

	11
	全自动固相萃取仪（全氟）
	按照《水质 17种全氟化合物的测定 高效液相色谱串联质谱法》（DB 32/T 4004-2021）在用户现场进行分析，实验结果需满足：空白测试结果低于方法检出限，空白加标回收率应在 60%～120%之间、平行样品测定结果的相对偏差应在±20%以内。
	1
	
	
	


附件5

分包五履约验收方案

分包五验收标准、验收方法及方案

一、本合同设备的验收共分两部分
1.初步验收

1.1成交人交货前应对产品做出全面检查，并对照响应文件和采购合同进行整理列出产品清单和产品资料，作为采购人收货验收和使用的技术参考资料，检查结果和资料应随设备(货物)交采购人。

1.2成交人将设备(货物)运达约定的交货地点后，采购人与成交人应在 7个工作日内同时对成交人提交的设备依据竞标文件的要求、竞标文件的承诺、合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备不予签收，可立即要求退换，成交人不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，成交人应于10天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，采购人可立即解除合同。

2.最终验收

2.1采购人对成交人提供的设备(货物)在使用前进行调试时，成交人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。对于技术复杂的设备(货物)，采购人可聘请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格相关费用由采购人承担，检测不合格则所有费用由成交人承担并将产品无条件退换。

2.2采购人对成交人提供的设备(货物)依照招标文件、竞标人提交的竞标文件及合同规定的技术规格要求、国家有关标准及行业标准和本中心验收方案进行最终验收，性能达到合同规定的技术要求的，给予签字验收通过，验收不合格的不予签字验收，视为成交人延期交付，后果由成交人负责。

2.3成交人将采购人需要计量检定/校准的设备委托有资质机构进行计量检定/校准，计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由成交人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

二、质量保障
采购人应在全部设备(货物)到达指定地点并安装调试完毕之日起 20 个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备不能通过验收，成交人应退货或更换合格产品。

	序号
	仪器设备名称
	验收测试要求
	数量（台/套）
	使用单位
	验收结果
	验收人

	1
	微波消解仪
	依据《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ700-2014）方法进行水质中铜、锌、铅、镉、镍、铊、锑7个元素总量的样品进行微波消解，依据《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）附录A规定进行结果计算，指标要求如下：

1.实验室空白样品7个，其测定结果低于HJ700-2014方法检出限；

2.实验室空白加标样品6个（同浓度），加标回收率在80%-120%之间，相对标准偏差≤20%。
	6
	
	
	

	2
	全自动烷基汞分析仪
	1. 满足《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 》（HJ 977-2018）《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 》(HJ 1269-2022)《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》（GB/T 5750.6-2023）中烷基汞等分析标准中仪器要求。

2. 检出限：当取样体积为45ml样品时，满足甲基汞检出限＜0.01ng/L，乙基汞检出限＜0.01ng/L。（满足：对浓度值或含量为估计方法检出限值3-5倍的样品进行≥7次平行测定；计算方法符合HJ168-2020《环境监测分析方法标准制定技术导则》）。

3.线性相关系数：r≥0.996；（连续做6条曲线，每个标点单独配制，均需满足r≥0.996）；

4.空白样品回收率：甲基汞75%-120%，乙基汞70%-120%。

5.稳定性：≤3%（以0.2ng/L烷基汞（甲基汞，乙基汞）样品为例，6个40mL样品一次性加入衍生试剂，先分析3个样品，隔3个小时后再分析另外3个样品，数据重复性≤3%。）
	4
	
	
	

	3
	全自动高通量平行浓缩仪（真空浓缩）
	1.依据《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》（HJ 478-2009)方法进行16种多环芳烃的测定，配置正己烷中16种多环芳烃100毫升（浓度为10μg/L），浓缩至1ml，16种多环芳烃整体空白加标回收率范围：75%-120%。

2. 防交叉污染测试：

测试方法：选择相邻的2个样品位。一位加入有色溶液（如含微量亚甲基蓝的水），相邻位加入等量纯水。按常规程序进行浓缩（或模拟运行）。

合格标准：运行结束后，装有纯水的样品杯内液体颜色无任何变化，且无有色物质残留。
	1
	
	
	

	4
	全自动高通量平行浓缩仪（氮吹浓缩）
	依据《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 716-2014），对水质中对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、硝基苯、对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯共7种化合物进行样品氮吹浓缩，并按《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）附录A进行结果计算，相应指标应满足以下要求：

1.2.1 实验室空白样品测定结果应低于HJ 716-2014方法检出限；

1.2.2 实验室空白加标样品6个（同浓度），加标回收率应在70%–110%之间，且相对标准偏差不超过20%。
	1
	
	
	

	5
	全自动吹扫捕集装置
	1.设备应满足《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法》（SL 748-2017）对仪器性能、材质的要求。

2.依据《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法》（SL 748-2017）开展测试：

2.1空白测试要求不得检出目标物；

2.2绘制所有目标物的标准曲线要求相关系数r≥0.995；

2.3连续进样20个100μg/L空白加标水样，相对标准偏差＜5%。
	1
	
	
	

	6
	高通量全自动固相萃取仪
	1.功能与自动化验证。在软件上演示任意选择单通道、多通道及全部六通道独立或组合运行的能力，并观察仪器能否自动无中断地完成包括加热、PID程序升压、静态萃取、冲洗及氮气吹扫在内的完整工作流程。

2.关键性能指标实测。

2.1使用34mL萃取罐满载惰性填料，在六通道同时运行条件下，实测其从常压升至10.34MPa的压力建立时间（应≤6分钟），以及从30℃加热至120℃的升温时间（应≤5分钟）

2.2使用经校准的外部测温设备验证加热炉在稳定阶段的控温精度（应≤±1℃）。

3.通量与效率验证，严格按照HJ 783-2016标准方法设定参数（如100℃，8.3MPa-13.8MPa，静态萃取5分钟，2次循环），计时测量完成一批次（6个平行样品）从启动到全部完成吹扫的仪器总运行时间（应≤30分钟）。

4.安全性、可靠性及设计符合性检查，测试过压、过温及舱门开启等安全联锁保护功能是否有效；现场核查关键流路阀件及管路的内径（应≥2mm）并核对耐压≥25MPa的制造商证明文件；验证萃取罐的自动密封机制及不同规格罐体的兼容性。

5.最终萃取效能确认，使用加标回收率实验作为终极验证，采用有证标准土壤或添加已知浓度目标物（如多环芳烃）的空白基质，执行完整萃取流程，通过色谱分析计算目标物的加标回收率及平行样品的相对标准偏差，要求满足以下标准：《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 835-2017）、《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》（HJ 921-2017）、《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 805-2016）、《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》（HJ 784-2016）
	1
	
	
	

	7
	全自动固相萃取仪（柱膜一体）
	依据《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》（HJ 478-2009)方法进行16种多环芳烃的测定，在90-100mL/min上样流速下，全流程试验后，16种多环芳烃整体空白加标回收率范围：70-120%。
	1
	
	
	

	8
	顶空固相微萃取自动进样器
	按照《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》(GB/T 5750.8-2023) 76 土臭素、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》(GB/T 5750.8-2023) 77 2-甲基异崁醇在用户现场进行实验分析，实验结果需满足：
（1）检出限：2-甲基异崁醇≤2.2 ng/L，土臭素≤3.8 ng/L；

（2）空白测试结果低于方法检出限；

（3）在纯水中进行精密度、准确度实验：加标浓度为20 ng/L时，土臭素回收率85~110%、RSD≤10%，2-甲基异崁醇回收率85~110%、RSD≤10%。
	1
	
	
	


政府采购项目合同验收书
根据采购项目（采购合同编号：              ）的约定，我单位对（项目名称）采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的服务（或货物、工程）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	标的名称
	货物品牌、型号
	数量（台/套）
	金 额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	元

	合计大写金额：        元整

	实际供货或

服务履约日期
	
	合同验收日期
	

	验收具体内容
	（按照验收方案进行，根据采购合同约定的每一项技术、服务、安全标准等条款，对成交供应商履约情况进行验收，记录主要验收结论）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	供应商负责人签字盖章：

联系电话：                   年  月  日
	采购人或受托机构签字盖章：

联系电话：                    年  月  日


第六章　投标文件格式
一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字：___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：      

投标人名称：                                            单位：元
	序号
	标的的名称
	品牌、生产厂家
	产地
	规格、型号
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注： 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：            
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
……

 
年 
月 
日
 2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（所投分标标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（所投分标标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
5.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

