
广西科文招标有限公司


招 标 文 件

项目名称：检验检测仪器配件、其它耗材及能力建设仪器设备采购项目

项目编号：GXZC2026-G1-002816-KWZB

采 购 人：广西壮族自治区药品检验研究院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2026年 月 日
目 录

1

第一章 招标公告

8

第二章 采购需求

199

第三章 投标人须知

219

第四章 评标方法及评标标准

232

第五章 拟签订的合同文本

248

第六章 投标文件格式



第一章 招标公告

广西科文招标有限公司关于

检验检测仪器配件、其它耗材及能力建设仪器设备采购项目（GXZC2026-G1-002816-KWZB）

的公开招标公告
项目概况

检验检测仪器配件、其它耗材及能力建设仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件， 并于2026年 月 日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002816-KWZB

项目名称：检验检测仪器配件、其它耗材及能力建设仪器设备采购项目
预算金额：预算总金额3780800.00（1分标1200000.00元；2分标2580800.00元）。

1分标
标项名称：2026年度检验检测仪器配件、其它耗材采购

数量：1

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：仪器配件及其它耗材类1批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：无

合同履约期限：自签订合同并生效之日起一年，合同期满后如果新一轮供应商未能及时确定，则继续沿用上一轮供应商。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

2分标
标项名称：检验检测能力建设仪器设备采购

数量：1

预算金额（元）：2580800.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	简要规格描述

	1
	费休氏水分仪
	1
	台
	▲1.1测量技术：恒定极化电压，电流测定法；1.2极化电压范围：0-±2300.0Mv；极化电压分辨率：0.1mV；1.3电流测量范围：0-±240μA；电流分辨率：0.00006μA (显示0.1μA)；1.4每份样品0.2mg 水时RSD＜1%。
……

	2
	高效液相色谱仪
	1
	台
	1.电源：220V，50Hz电源；2.环境温度：4～55℃；3.环境湿度：＜95%；▲4.系统采用分体式模块化设计，要求四元梯度泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器、示差检测器等模块相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用。
……

	3
	中压制备液相色谱仪
	1
	台
	1、系统包括高压输液泵、紫外检测器。2、二元高压梯度。3、泵头及流通池可更换，方便系统升级及维护。4、输液泵采用伺服步进电机控制技术，大大提高了系统的可靠性。
……

	4
	渗透压摩尔浓度测定仪
	1
	台
	▲1.测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O；2.样 品 量：50～100 µL；▲3.测试时间：≤1.5 min（单次）；4.预冷时间：≤3 min
……

	5
	柱后衍生泵
	1
	台
	1.化学衍生单元  
▲1.1 高压恒流泵：选用双柱塞串联式往复泵，由高精度直流伺服电机提供动力，并采用嵌入式微处理器控制和电子压力脉动抑制等技术。1.2 流速范围：0.001～10 mL/min，以0.001ml为增量；1.3 流量精度：±0.5%或者10uL/min；1.4 流量重复性：RSD≤0.1%
……

	6
	电解质分析仪
	1
	台
	电解质分析仪采用离子选择电极法，核心检测 K⁺、Na⁺、Cl-、Ca²⁺、pH、Li⁺及 TCO₂，样本量 80-150μl，出结果≤25 秒，配≥7 英寸触摸屏。
……

	7
	动物专用全自动血液细胞分析仪
	1
	台
	1.适用于猪、狗、奶牛、水牛、猫、兔子、猴、大鼠、小鼠、山羊、绵羊、山羊、骆驼、马、硕鼠等动物血液样本检测，并有相关参考值。
2.测试速度：≥60 样本/小时。
……

	8
	积分球
	1
	台
	▲1.波长范围：220～850nm；2.积分球直径：60mm；3.内壁涂层：BaSO4
……

	9
	融变时限仪
	1
	台
	技术指标符合《中国药典》2025年版的规定

▲1.水浴控温精度：37±0.5℃；2.加热功率：≥1300W；
……

	10
	电子天平（千分之一）
	1
	台
	1. 计量参数
1.1. 最大量程：≥1200g；1.2. 可读性：≤1mg；▲1.3.线性偏差允差：≤2mg；
……

	11
	变频超声波清洗机
	1
	台
	1. 3.2寸中文液晶屏显示、超声频率、超声时间、超声温度，参数详细、超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣报警、程序采用全中文智能操作系统；▲2. 超声频率28/37/40/42/45/50/53七档可调，频率实时显示；
……

	12
	变频超声波清洗机
	1
	台
	1.≥3.2寸中文液晶屏显示、超声频率、超声时间、超声温度，参数详细、超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣报警、程序采用全中文智能操作系统；▲2. 超声频率20/24/25/30/33/35/55/59八档可调，频率实时显示；
……

	13
	智能崩解仪
	2
	台
	▲1. 满足《中华人民共和国药典》2025年版通则0921对升降式崩解仪的要求；2. 左右共两组吊篮，每组吊篮均可独立升降、独立计时操作；3. 预置时间到时，吊篮可停在最高位置，便于装取吊篮及烧杯；
……

	14
	涡旋振荡器
	1
	台
	1.电机类型：直流无刷电机；2.显示方式：LCD液晶屏；3.定时：1-99min
……

	15
	垂直振荡器
	1
	台
	用途：采用垂直上下振荡研磨，通过研磨介质对样品进行正面碰撞、挤压等方式，达到彻底研磨的效果，无需配重。
1.基本参数：
▲1.1 振荡速度范围：100-1800rpm，额定最大振幅：≥32mm。
……

	16
	高压灭菌锅
	1
	台
	 一.性能指标
▲1. 制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（投标文件中提供证书复印件），许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力（不允许借用第三方资质），需提供内胆铭牌图片，可办理特种设备使用登记证。
2.容量：≥85L，立式结构，底部带脚轮；多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关可轻松解除锁紧状态。
……

	17
	高压灭菌锅
	1
	台
	 一.性能指标
▲1. 制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（投标文件中提供证书复印件），许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力（不允许借用第三方资质），需提供内胆铭牌图片，可办理特种设备使用登记证。
2.容量：≥110L，立式结构，底部带脚轮；多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关可轻松解除锁紧状态。
……

	18
	可编程培养基分装泵
	1
	台
	1.彩色液晶屏显示；2.智能温控技术；3.具有液量分配、流量分配、时间分配、复制分配四种工作模式；
……

	19
	通用振动仪
	1
	台
	1.测量范围：振动位移 0-1999um；2.振动速度 0-199.9mm/s；3.振动加速度 0-199.9m/s^2；
……

	20
	电子天平（万分之一）
	1
	台
	1. 最大秤量：≥220g；2. 可读性：0.1mg；3. 重复性（5%载荷下）：≤0.08mg；
……

	21
	药品阴凉柜
	1
	台
	1. 立式对开门设计，有效容积≥1000L；▲2. 温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设15℃，使箱内温度恒定控制在8℃～20℃范围内，调整增量为0.1℃；产品同时具有湿度控制和湿度显示，箱内湿度范围35～75%Rh，湿度显示精度0.1%Rh；3. 整机配备≥2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
……

	22
	超高效液相色谱仪
	1
	台
	1系统控制器
1.1可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个；1.2最多可连接单元：5；1.3控制方式：工作站控制
……

	23
	数据采集工作站
	1
	台
	12口数据采集工作站商品参数：
1. 分辨率：1080p；2. 待机时长：24-48小时，自动充电；
……

	24
	药材性状成像系统
	1
	台
	机身＋镜头
一、机身：          
1. 镜头卡口： RF卡口；2. 像素：2040万像素； 3. 显示屏类型：触摸屏；
……

	25
	高压灭菌器
	1
	台
	一.性能指标
▲1. 制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（投标文件中提供证书复印件），许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力（不允许借用第三方资质），需提供内胆铭牌图片，可办理特种设备使用登记证。
2.容量：≥60L，立式结构，底部带脚轮；多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关可轻松解除锁紧状态。
……

	26
	固相萃取仪
	1
	台
	一、基本工作要求

适用于环境样品中有机物的分析测定，符合HJ834-2017，HJ835-2017，HJ1023-2019，HJ1210-2021，GB5750 等的要求。适用于食品样品中有机物的分析测定，符合GB5009.35-2023，GB5009.298-2023， GB5009.27-2016 等的要求。

二、技术参数

2.1设备实验流程合规可控：样品活化、上样、淋洗、洗脱工序支持人工或自动向设备储液器加注溶剂及样品液体，液体通过萃取柱的流动速度由设备程序精准调控；无需人工干预，流程标准化、重复性高。

……


如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：2580800.00

合同履约期限：自合同签订之日起3个月内安装合格交付使用。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1分标：非专门面向中小企业采购；2分标：非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

1分标：无；2分标：无。
三、获取招标文件

时间：2026年 月 日至2026年 月 日。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2026年 月 日9时30分（北京时间）

2、地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
3、开标地点：本次招标将在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。
4、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：1分标10000.00元；2分标22000.00元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区药品检验研究院
地址：南宁市青湖路9号
联系方式：项目联系人：谢东、石老师，联系电话：0771-5827528
2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司
地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层
联系方式：项目联系人：沈慧珠，电话：0771-2023852，传真：0771-2023997
3.项目联系方式
项目联系人： 沈慧珠 
电　话：0771-2023852
广西科文招标有限公司

                               2026年 月 日
第二章 采购需求

说明：

1.政府采购政策
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

2.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

3.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件。

7.投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：1分标：工业；2分标：工业。

1分标：2026年度检验检测仪器配件、其它耗材采购 采购预算：  120万元  

	序号
	货物名称
	技术参数
	包装规格
	计量单位
	备注

	1
	10μl吸头装盒器
	主盘大，适配不同尺寸的枪头盒；闸门式，操作简便；限位梳9杠，枪头可精确固定；闸门定位稳定；可快速分装10μl吸头转移至吸头盒，质优不易损坏，适用艾本德白枪头等品牌枪头。
	1PK
	个
	

	2
	16位密封盖板
	16位密封盖板，1个（适用于280 mL 玻璃管和360 mL 圆底玻璃管）适用于RayCure 高通量真空平行浓缩仪。
	1PK
	个
	

	3
	2 位 6 通手动制备型进样阀
	手动制备型进样阀，不锈钢。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	4
	200μl吸头装盒器
	主盘大，适配不同尺寸的枪头盒；闸门式，操作简便；限位梳9杠，枪头可精确固定；闸门定位稳定；可快速分装200μl吸头转移至吸头盒，质优不易损坏，适用艾本德黄枪头等品牌枪头。
	1PK
	个
	

	5
	20ml试管
	20ml试管 50个/包，适用于RayCure AutoEVA--20Plus。
	50PK
	包
	

	6
	24位冰浴样品架
	24位冰浴样品架，适用于50mL样品管（塑料材质），适用于睿科全自动均质器，型号AH-50。
	1Pk
	个
	

	7
	定量环
	样品定量环，PEEK，100 µL，内径 0.51 mm. 用于 9725 手动进样阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	8
	APCI喷雾针
	LC/MS 仪器备件，针，APCI喷雾针
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	9
	Auto Prep 200注射器
	100μL注射器(适用于REEKO Auto Prep 200)。
	1PK
	个
	

	10
	Auto Prep 200注射器
	2.5ml注射器(适用于REEKO Auto Prep 200)。
	1PK
	个
	

	11
	Auto Prep 200注射器
	10mL 注射器(适用于REEKO Auto Prep 200)。
	1PK
	个
	

	12
	Auto Prep 200注射器
	25ml注射器(适用于REEKO Auto Prep 200)。
	1PK
	个
	

	13
	C18 60um
	Upulite C18 60um
	1000g
	盒
	

	14
	C8固相萃取小柱
	吸附剂重量2g,柱管体积12cc  (55-105μm)；Sep-Pak C8 12 cc Vac Cartridge，2 g Sorbent per Cartridge，55 - 105 µm，20/pk。
	20PK
	盒
	接受进口产品投标

	15
	Connectors接头
	H2O2 Pipe接头  适用于瑞典洁定ISOFLEX。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	16
	Electra HR电泳缓冲液
	电泳缓冲液，10×18.0g/盒；ElectraR HR Buffer；Cat. No.5805；10x18.0g；
For use as an electrophoresis buffer
Contains: Tris-barbital-sodium barbital buffer
FOR IN-VITRO DIAGNOSTIC USE
Store at 15 to 30℃
CAUTION: Harmful if swallowed-NEVER
PIPETTE BY MOUTH.
Refer to individual procedures for dilution instructions
Dissolved buffer is stable 2 months at 15 to 30℃
000436
LOT: 1-18-5805
HELENA LABORATORIES
BEAUMONT TX
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	17
	过滤头
	EZ-Fit Microfil 过滤头，匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	18
	O型圈套件
	匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联），EZFITGASK，硅胶。
	3PK
	件
	接受进口产品投标

	19
	不锈钢多孔过滤支撑网
	匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	20
	过滤头垫圈
	匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	21
	控制阀
	匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	22
	快接件，插头+1个快接头
	匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	23
	清洁维护套装，包含润滑剂和刷子
	匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	24
	止回阀
	匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	25
	FID收集器组件
	收集器，FID收集器组件，用于Agilent7890、6890和6850。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	26
	Filter /过滤器
	0.2µm，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	27
	Filter过滤器
	Compressured-air-intake，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	28
	Flared PVC蠕动泵管
	适配 Optima 7000/8000、Avio 200/500、NexION 300/350 系列 ICP‑MS/OES 标准泵头；颜色 Orange/Red；内径 0.19 mm；材料 PVC；产品组 Peristaltic Pump Tubing；pumpType Standard Pump；类型 Flared；技术类型 ICP-MS，ICP-OES；Type Standard Two-Stop
	12 Pk
	包
	接受进口产品投标

	29
	GCB 60um
	Upulite GCB 60um
	1000g
	盒
	

	30
	GC压环
	GC压环GFS005，可与岛津仪器配合使用，保证仪器正常运作。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	31
	GC压环
	GC压环GFS008，可与岛津仪器配合使用，保证仪器正常运作。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	32
	H2O2 Needle  / 针
	优质，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX，吸取H2O2用。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	33
	H2O2 Pipe 软管
	优质，长度1m，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX过氧化氢发生装置用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	34
	HEPA Filter 高效过滤器 
	优质，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	35
	ICP-MS泵管
	1.30 mm ID Santoprene Two‑Stop Pump Tubing（灰 / 灰双挡块 Santoprene 泵管）；适配 NexION 300/350/2000/2200 等 ICP‑MS，兼容 Optima 7000/8000、Avio 200/500 ICP‑OES。
	12Pk
	包
	接受进口产品投标

	36
	ICP-MS铂采样锥
	ICP-MS铂采样锥，1/包。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	37
	ICP-MS进样泵管
	0.38mm ID Orange/Green
	12Pk
	包
	接受进口产品投标

	38
	ICPMS内标三通前后密封垫
	密封垫圈，前后，用于外径 1.6 mm 的管线，10个/包. 适用于与安捷伦Agilent 7700x/e、8800 和 7500cx/ce  ICP-MS 配套使用的 ISIS-DS。
	1pk
	包
	接受进口产品投标

	39
	ICP-MS锥清洗洗涤剂
	ICP-MS锥清洗洗涤剂，1加仑。
	1PK
	瓶
	接受进口产品投标

	40
	预防性维护工具包
	InfinityLab 预防性维护工具包，用于G7167B，带双进样针选件。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	41
	INJ扳手
	WRENCH，适用于岛津SPL-2010
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	42
	LED照明放大镜
	物镜，LED照明放大镜，10倍，用于ICP-MS锥。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	43
	Mg镁元素灯
	用于岛津原子吸收AA-6880，氘灯扣除背景值法，HOLLOW CATHODE LAMP： Mg L233。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	44
	MSD进样口适配器
	用于 HP MSD (5971/5972) 和 GCD 系列进样口的 GRAPHPACK®-2M 适配器，适用于色谱柱外径 0.40mm。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	45
	MSD进样口适配器
	用于 HP MSD (5971/5972) 和 GCD 系列进样口的 GRAPHPACK®-2M 适配器，适用于色谱柱外径 0.45mm。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	46
	Nozzle Pipe 软管
	优质，长度60cm，配合H2O2吸液针头用，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	47
	N-丙基乙二胺
	填料PSA,60μm,500g/瓶
	500g
	瓶
	

	48
	O型圈
	O型圈，O-RING，AS568A-121 1A，适用于岛津UV-2700备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	49
	O型圈
	O型圈，O-RING SET 70004D，适用于岛津UV-2700备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	50
	O型圈
	进样口衬管 O 型圈，不粘连，用于进样口顶部翻转系统，与 6850/6890/7820 GC 配套使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	51
	O型圈
	进样口衬管 O 形圈，不粘连氟碳，10Pk；火焰光度检测器 (FPD)备件Instrument Compatibility；5973/5975/5977/7000A/7000B/7000C/7200。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	52
	O型圈
	0-Ring SSL/PTV 
	3PK
	包
	接受进口产品投标

	53
	peek 管
	ETFE管1/16外径x 0.010内径，204mm长。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	54
	peek接头螺丝
	适用于ICS-5000+ 离子色谱peek接头螺丝，074449FTG，BOLT，10-32，DBL CONE。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	55
	peek接头米粒
	适用于ICS-5000+ 离子色谱peek接头米粒，074373FTG，FERRULE，DBL CONE。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	56
	蠕动泵软管
	优质，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX，H2O2 蠕动泵用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	57
	pH测量模块_EM
	pH：-2.000～20.000；分辨率：0.001pH；精度：±0.002pH； mV：-2000.0～2000.0；分辨率：0.1mV；精度：±0.1mV；
ISFET pH：0.000～14.000；精度：±0.05pH；温度：-30.0～130.0℃；精度：±0.1℃。
	1Pk
	件
	接受进口产品投标

	58
	pH电极
	适用于便携式METTLER TOLEDO pH计使用，Expert Pro-ISM三合一pH电极（0-14pH，0-100℃），玻璃材质，BNC/Cinch接口，IP67，含1.2m电缆，有Argenthal系统，仅用于S2、S8、SG23、SG68、SG78、SG98。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	59
	pH电极
	适用于台式METTLER TOLEDO pH计使用，Expert Pro-ISM三合一常规样品pH电极（0-14pH，0-100℃），PEEK材质，BNC/Cinch接口，含1.2m电缆，有Argenthal系统。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	60
	pH电极
	常规PH电极；电极插头Metrohm plug-in head G；上下部杆径（mm）12；指示电极形式Hemisphere；最小浸没深度（mm）20；标准电解质类型c(KCl) = 3 mol/L；测量单位pH；测量范围0-14。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	61
	pH电极
	InLab  SurfacePro-ISM，三合一平面样品电极(1-11pH,0-50℃)，玻璃材质，多针接头(需另配电缆1.2米电缆，另有3米、5米可选)，有Argenthal系统和银离子捕捉阱。适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	62
	pH电极
	InLab Solids Pro- ISM，三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃)，玻璃材质，多针接头(需另配1.2米 电缆，另有3米，5米可选)，有Argenthal系统。适用于乳酪肉类、鱼、土壤等固体样品测量。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	63
	PPP蛋白沉淀板
	96孔，2块
	2PK
	件
	

	64
	PSA 60um
	Upulite PSA 60um
	1000g
	盒
	

	65
	Q-TOF液质传输毛细管
	KapillareGlas-D6.48-d0.5-L180 R=nleit，bruker impact II Q-TOF用
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	66
	Rubber Band CT190/密封圈
	腔体下部DPTE外接口密封圈，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX。
	1Pk
	个
	接受进口产品投标

	67
	Rubber Band ES250 /密封圈
	腔体背部密封圈，适用于隔离器瑞典洁定ISOFLEX。
	1Pk
	个
	接受进口产品投标

	68
	Shaft 轴
	Shaft 轴，适用于睿科全自动均质器，型号AH-50
	1Pk
	个
	

	69
	溶出杯
	标准的1升透明玻璃溶出杯，用于模拟体内环境进行药物释放测试。
	1Pk
	个
	接受进口产品投标

	70
	Stator 定子
	Stator 定子，适用于睿科全自动均质器，型号AH-50
	1Pk
	个
	

	71
	T-2/HT-2毒素免疫亲和柱
	T-2/HT-2毒素免疫亲和柱 规格：1ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2和HT-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。
亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2/HT-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。
【柱容量及规格】
柱容量：2000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的 T-2/HT-2 毒素免疫亲和柱及1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	72
	T-2/HT-2毒素免疫亲和柱
	T-2/HT-2毒素免疫亲和柱 规格：3ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2和HT-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。
亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2/HT-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。
【柱容量及规格】
柱容量：2000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的 T-2/HT-2 毒素免疫亲和柱及1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	73
	T-2毒素免疫亲和柱
	T-2毒素免疫亲和柱 规格：1ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。
亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过T-2毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。
【柱容量及规格】
 柱容量：2000ng
【包装组成】
 每一个盒中包括各种规格的T-2毒素免疫亲和柱及1份说明书。
 贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	74
	T-2毒素免疫亲和柱
	T-2毒素免疫亲和柱 规格：3ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。
亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过T-2毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。
【柱容量及规格】
柱容量：2000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的T-2毒素免疫亲和柱及1份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	75
	T-2毒素免疫亲和柱
	T-2毒素免疫亲和柱，1 mL 25Pk。选择性吸附样品液中的T2毒素，从而对T2毒素样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于液相进行检测。
	25PK
	件
	

	76
	T-2毒素免疫亲和柱
	T-2毒素免疫亲和柱，3 mL 20Pk。选择性吸附样品液中的T2毒素，从而对T2毒素样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于液相进行检测。
	20PK
	件
	

	77
	T-2毒素免疫亲和柱
	T-2毒素免疫亲和柱；1 mL；25T
	25PK
	件
	

	78
	T-2毒素免疫亲和柱
	T-2毒素免疫亲和柱；3 mL；25T
	25PK
	件
	

	79
	Teflon间隔片
	0.5mm的间隔片，圆形。
	3Pk
	包
	接受进口产品投标

	80
	UPLC在线过滤片
	Parts ASSY. FRIT，0.2um，2.1mm，5Pk。
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	81
	Zigbee温度采集器
	1. 能接入Haier Biomedical冷链监控系统使用，接收Zigbee采集发出的温度或湿度数据，通过以太网传送到本地服务器。
2. 电源：220V/50Hz，直流输出模块供电，同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥5小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。
3. 现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。
4. ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHz。
5. 温度采集模块采集范围：-200℃～+150℃，测量精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其它±1℃。
	1PK
	件
	

	82
	Zigbee温湿度采集器
	1. 能接入Haier Biomedical冷链监控系统使用，接收Zigbee采集发出的温度或湿度数据，通过以太网传送到本地服务器。
2. 电源：220V/50HZ，直流输出模块供电，同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥6小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。
3. 现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。
4. ZIGBEE无线通讯模式，通讯频率2.4GHz。
5. 温度采集范围：-40℃～+85℃，湿度采集范围0%～100%,温度测量精度：±0.5℃；湿度测量精度：±5%。
	1PK
	件
	

	83
	矮型透明八联PCR管
	individualPCRTubes8-tubestrip,clear，0.2mL 矮型透明八联 PCR 管（无盖）；0.2mL，矮型，透明，八联管条，10 袋（每袋 12 条），整包 120 条（合计 960 支），适配伯乐 CFX 96 Touch 荧光定量 PCR 仪。
	120PK
	包
	接受进口产品投标

	84
	安瓿开瓶器
	默克密理博，不锈钢，较轻便，切割刃面有斜度，安瓿瓶瓶口可向上斜切不漏液，切割筒底部可旋开拆卸-方便灭菌无死角。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	85
	安全排气阀
	InfinityLab Stay Safe venting valve with time strip. 1/4-28 UNF 螺纹。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	86
	安全瓶盖
	废液瓶，GL38，5 L，小尺寸 23.5 × 6.4 × 37 cm。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	87
	安全瓶盖
	Stay Safe 安全盖，GL38，带 1 个插口、1 个放空阀、3.2 mm 外径接头。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	88
	安全瓶盖
	InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 2 个插口，包括 2 个接头 (3.2 mm) 和 1 个放空阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	89
	安全瓶盖
	InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 3 个插口，包括 3 个接头 (3.2 mm) 和 1 个放空阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	90
	安全瓶盖
	Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 4 个插口，用于废液瓶，包括 4 个接头（2 x 3.2 mm、1 x 2.5 mm、1 x 1.6 mm）和 1 个泄漏管。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	91
	安全瓶盖
	可装在4L甲醇（乙腈)瓶口上或1L溶剂瓶上使用。InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 1 个插口，包括 1 个接头（内径 3.2 mm）和 1 个放空阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	92
	安全瓶盖
	1:2（适配于CNW/SIGMA-ALORICH/热电试剂瓶盖：1个PP外盖，1个带密封圈的PTFE适配内盖，1个φ3.0mm接头，1个单向空气阀。
	1PK
	个
	

	93
	安全瓶盖废液收集器
	InfinityLab 废液收集器，2 个插口，PTFE. 用于 InfinityLab Stay Safe 溶剂瓶安全盖。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	94
	安装工具包
	雾化器针头工具包，316 不锈钢，包括针架、密封垫圈，以及 ESI 喷雾针。包括 30 GA 雾化器针头密封垫圈 (G1969-20014)，ESI 标准喷雾针 30 GA (G1960-20031)，带法兰针架 (G1946-20275) 以及接头 (5022-2184)。与 ES 雾化器组件 (G1958-67098) 兼容。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	95
	八联PCR管
	Optical Flat 8-Cap Strips for 0.2ml tube strips/plates；0.2mL 八联管 / 微孔板光学平盖八联盖条；光学平盖，超透明，八联盖条，10 袋（每袋 12 条），整包 120 条，适配伯乐 CFX 96 Touch 荧光定量 PCR 仪的 0.2mL 八联管 / 微孔板。
	120PK
	包
	接受进口产品投标

	96
	扳手
	扳手，用于拆卸Agilent7700/8800ICP-MS的截取锥。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	97
	半自动点样仪点样针
	适配CAMAG点样仪使用，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	98
	半自动点样仪点样针
	适用于CAMAG Linomat 5 半自动点样仪。100 µL定量注射器695.0014型：Dosage syringe 100 µL for Linomat。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	99
	半自动点样仪点样针
	适用于CAMAG Linomat 5 半自动点样仪。500 µL定量注射器695.0015型：Dosage syringe 500 µL for Linomat。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	100
	薄层板加热器
	1. 采用耐化学腐蚀的微晶陶瓷加热面，耐各类常用试剂，且易清洁。
2. 控温区间 25 - 200℃；采用数字显示，同时呈现设定温度与实际温度，便于检验员实时观察和调整参数，减少温度误差。

3. 加热板的高度必须≤5cm，才能满足检验员薄层板点样操作。
4. 加热区域带网格设计，方便精准定位薄层板，加热面尺寸为≥ 200×200mm。
	1PK
	台
	接受进口产品投标

	101
	薄层色谱电动喷雾器
	配以可调压式无油空压机主机加上2种玻璃球形喷雾瓶（50ml与30ml各1个），在工作中具有雾化程度大小可调，雾化均匀，雾滴小，易清洗等特点；功率50W；排气量65L/mim；噪声＜48DB。
	1PK
	套
	

	102
	保护柱柱芯
	Boltimate LP-C18，核壳柱芯：2.7µm,90Å，4.0×5mm
	1pk
	包
	

	103
	被动入口阀
	被动入口阀，1200 bar 和 1300 bar。用于 1290 Infinity 液相色谱泵。带内置密封垫的入口阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	104
	被动入口阀
	被动入口阀，适配1220/1260 型；被动入口阀，600 bar。带内置密封垫的入口阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	105
	泵密封垫圈
	液相色谱泵柱塞密封垫圈 Plunger Seal，Gold 适用型号： LC-10AD，LC-10ADvp，LC-20AD，LC-600，LC-9A。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	106
	泵油
	适用于Thermo TSQ 8000 Evo 机械泵EDWARDS RV3 A65201903泵油，H11025015 EDWARDS ULTRAGRADE 19 OIL，1L。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	107
	泵油
	AVF 45 Platinum 真空泵油，1 夸脱，与 Pfeiffer Duo 2.0/3.0 和 Edwards RV5 等 GC/MS 真空泵配套使用的真空泵油。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	108
	泵油
	真空泵油，45 Gold，1 L。用于 Edwards E2M18 泵，与 ICP-MS 系列 7500、7700 和 8800 配套使用；AVF Platinum 泵油，适用于所有 ICP-MS RVP 泵，适用于 ICP-MS仪器的所有旋片泵 (RVP)/前级泵。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	109
	泵油
	AVF 60 Gold 油，与 Agilent MS40+ 和 Edwards E2Mxx 等 LC/MS 真空泵配套使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	110
	比色皿
	比色皿，CELL，10mm(S)，适用于岛津UV-2700备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	111
	变色硅胶
	气源设备配套耗材。气体发生器/TF-1 净化器第一级干燥。
	500g
	瓶
	

	112
	玻璃衬管3D 衬套
	CIS4 玻璃衬管的 GRAPHPACK®-3D 衬套，10个装。
	10PK
	包
	接受进口产品投标

	113
	玻璃衬管衬套
	GRAPHPACK®-3D 玻璃衬管衬套，1包 (5个)。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	114
	玻璃过滤头
	溶剂入口玻璃过滤头，20µm孔径。分析型，微量型，1Pk。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	115
	玻璃两通
	PRESS-TIGHT CONNECTER，适合内径0.25-0.53。
	5pk
	盒
	接受进口产品投标

	116
	玻璃样品管
	280 mL玻璃样品管，1个(带0.5ml、1ml刻度尾管，60mm*150mm，适用于16位）。
	1PK
	个
	

	117
	玻璃仪器气流烘干器
	不锈钢机身，可切换冷热风，升温快，温度设定旋钮，温度准确；可调温度40～120℃；热气流均匀；30孔：8根17×190mm；11根12×190mm；11根8×160mm；功率800W；电压220V。
	1pk
	台
	

	118
	补偿截取锥基座组件
	补偿截取锥基座组件，适用于 Agilent 7900 系列 ICP-MS。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	119
	补充截取锥基座
	补充截取锥基座，黄铜，用于配备 s 透镜的 Agilent 7700 和 8800，与铂尖截取锥配套使用。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	120
	捕获器（吹扫）
	捕获器（吹扫） 进样垫吹扫流路捕获器，适用于岛津GC-2010备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	121
	捕集阱
	玻璃指示型水分捕集肼，1/8 英寸，100 psig可与安捷伦仪器配合使用，保证仪器正常运作
Includes Indicator Yes
长度 263 mm
Gas Filter Type Moisture
Substance Concentration 20 ppb
Trap Capacity 6 cc
Maximum Pressure 100 psig
直径 38 mm
	1PK
	件
	

	122
	捕集阱
	玻璃指示型氧气捕集阱，1/8 英寸，100 psig可与安捷伦仪器配合使用，保证仪器正常运作；In-Line Gas Purifiers；Includes Indicator Yes；长度 263 mm；Gas Filter Type Oxygen，indicating；Trap Capacity 45 cc
Maximum Pressure 100 psig；直径 38 mm
	1PK
	件
	

	123
	捕集阱
	氧气/水分捕集阱，1/8 英寸；In-Line Gas Purifiers；长度 11 in；Gas Filter Type Oxygen/moisture；Trap Capacity 100 cc；Maximum Pressure 250 psig；直径 1.2 in
	1PK
	件
	

	124
	不起毛布
	不起毛无绒布，23 × 23 cm，100% 棉；LC/MS 仪器备件。
	15PK
	件
	接受进口产品投标

	125
	不锈钢接头
	1/16英寸不锈钢接头，带短螺钉 (S) 的 HPLC 不锈钢接头，10/包。内径 1.6 mm，包括接头螺钉（长度：9.5 mm），前后密封垫圈。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	126
	不锈钢接头
	不锈钢接头，螺帽，UM Plus，1/4英寸，前、后配套密封垫圈，20/包。
	20PK
	包
	接受进口产品投标

	127
	不锈钢毛细管
	不锈钢毛细管，0.17 x 280 mm，无接头。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	128
	采样锥
	ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常规应用。适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	129
	采样锥
	ICP-MS 采样锥，铂尖，带有镍基座；适用于安捷伦ICP-MS  7700、7800、7900、8800 和 8900仪器配件，用于重金属残留测定。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	130
	采样锥
	采样锥，铂采样锥10mm嵌片，用于Agilent7500s/cs
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	131
	超离心研磨仪自动收集器
	1. 适配FM200超离心研磨仪；适合大量样品收集，其气流冷却功能还能减少高温对样品性质的影响，同时方便后续清理，适合对温度敏感或需大批量处理的样品收集。                                                                                            2. 处理量：有效处理量范围为250毫升-5升，一次性可处理5-1000克的样品，适配大容量样品收集场景。                                                                                                                                    3. 研磨样品可通过气流实现冷却；若连接真空吸尘器，还能让样品快速离开研磨腔，提升收集效率。
	1PK
	盒
	

	132
	超声波清洗器
	1. 内槽尺寸：约230*140*100mm；容量：约3L；标准超声频率：40KHz；超声功率：100W；超声功率可调范围：40-99%；加热功率：400W；温度设定范围：室温-80℃；工作时间可调：1-99min；其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源。

2. 主要性能：超声波清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢；数显超温度、超电压、超电流保护指示；数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。
	1PK
	件
	

	133
	超声波清洗器
	容量：≥22.5L；超声频率：40 KHz；超声功率：600W；功率可调：40-100%；加热功率：1000W；温度可调：20-80℃；时间可调：1-480min；网架：有；降音盖：有；排水：有。
	1PK
	件
	

	134
	衬管
	惰性化带石英棉分流衬管（5个每包），适配岛津气相227-35007-01，Deactivated Insert with wool for Split (5pc)；
硅酸硼玻璃衬管，中间鹅颈部填装惰性化处理过的石英棉＞400℃。
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	135
	衬管
	分流玻璃衬管带石英棉（5个每包），适配岛津气相
LINER GC2010 3.4MMID GN WWOOL PKT5；
GC2010用3.4MM ID GN 分流用玻璃衬管。硅酸硼玻璃衬管，中间鹅颈部填满经过惰性化处理的石英棉。
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	136
	澄明度检测仪灯管
	适用于YB-2型澄明度检测仪使用，符合药典标准。
	1PK
	件
	

	137
	出口单向阀
	耐100%乙腈，匹配岛津21AT液相。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	138
	出口阀
	出口阀，600 bar，用于 1100、1200 和 1260 Infinity 液相色谱泵。带内置密封垫的出口阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	139
	出口阀
	出口阀，1300 bar，用于 1290 Infinity 液相色谱泵。带内置密封垫的出口阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	140
	出口阀
	出口阀，N 型，用于正相应用，600 bar；带内置密封垫，适用于 1260 Infinity 系列、1200 系列和 1100 系列泵。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	141
	出口阀
	出口阀，600 bar，适用于 1260 Infinity 系列、1200 系列和 1100 系列泵；带内置密封垫的出口阀。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	142
	出口过滤器
	适用于岛津液相色谱仪LC-20AT使用
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	143
	初级泵单向阀（左边）
	Primary Check 阀门；Graphical Parts Locator - Check Valve，Primary( 700010664) - ACQUITY Arc Systems
Primary Check Valve (1/pk)
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	144
	除湿机
	日除湿量：160L以上，适用面积：200-280 ㎡；排水方式：下排水、水箱排水。
	1Pk
	台
	

	145
	除湿机
	日除湿量：≥20L，贮水器容量：3L左右，适用面积：51-100㎡。
	1Pk
	台
	

	146
	除水氧烃带指示型气体净化过滤器
	Gas Clean 载气净化器；Filters for ICP-MS；Gas Filter Type Combination (Universal)
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	147
	储样瓶
	20ml 棕色储存瓶 EPA VOA  
	100PK
	盒
	

	148
	储样瓶
	40ml 棕色储存瓶 EPA VOA 
	100PK
	盒
	

	149
	储样瓶
	存储瓶套件，22 mL，23 × 85 棕色样品瓶，20-400 闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。样品瓶尺寸：23 mm × 85 mm（20-400 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	150
	刺入式温度记录仪
	1. 103刺入式温度计符合HACCP及EN 13485等法规要求。
2. 防尘防水设计 – 保护等级IP55。
3. 实用可折叠式设计 – 温度测量快速简便；外形精致小巧，可置于任何衣物口袋，便于携带。
4. 操作简便，测量精确。

5. 测量范围-30 ～ +220℃。
6. 测量精度±0.5℃ (-30 ～ +99.9℃)；
    ±1.0 %测量值 (+100 ～ +220℃)。
7. 分辨率0.1℃。

8. 响应时间 t₉₀。
t99 = 10 s (Measured in moving liquid)
9. 直径189 x 35 x 19 mm (展开探针)
115 x 35 x 19 mm (probe folded away)。

10. 操作温度-20 ～ +60℃。
11. 探针套管长度75 mm。
12. 探针套管末端长度22 mm。
13. 探头杆直径3 mm。
14. 探头头部直径2.3 mm。
15. 测量比例0.5 s。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	151
	催化剂
	foss，Kjeltec 1000 Kjeltabs Cu/4,5。4.5g硫酸钾+0.5g五水合硫酸铜。
	1pk
	瓶
	接受进口产品投标

	152
	打粉机
	全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。

1.适用范围：药材、矿石、珍珠等干性物料。
2.单次产量：100克（kg/h）
3.粉碎细度：50-200（目）
4.电机功率：400（W）
5.转速：25000（r/min）
	1PK
	件
	

	153
	打粉机
	全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。
1.适用范围：药材、矿石、珍珠等干性物料
2.单次产量：50克
3.粉碎细度：50-200（目）
4.电机功率：400（W）
5.转速：25000（r/min）
	1PK
	件
	

	154
	打粉机
	全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。
1.适用范围：药材、矿石、珍珠等干性物料
2.单次产量：200克（kg/h）
3.粉碎细度：50-200（目）
4.电压：220（V/Hz）
5.电机功率：900（W）
6.转速：25000（r/min）
	1PK
	件
	

	155
	打粉机
	全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。
1.适用范围：药材、矿石、珍珠等干性物料
2.单次产量：600克（kg/h）
3.粉碎细度：50-200（目）
4.电压：220（V/Hz）
5.电机功率：1500（W）
6.转速：25000（r/min）
	1PK
	件
	

	156
	打粉机
	单次产量 1000克（kg/h）；粉碎细度 50-200（目）；电压 220（V/Hz）；电机功率 1500（W）；转速 25000（r/min）；全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。适用范围：药材、矿石、珍珠等干性物料。
	1PK
	件
	

	157
	打粉机
	单次产量 2000克（kg/h）；粉碎细度 50-200（目）；电压 220（V/Hz）；电机功率 1500（W）；转速 25000（r/min）；全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。适用范围：药材、矿石、珍珠等干性物料。
	1PK
	件
	

	158
	打粉机
	单次产量 5000克左右（kg/h）；粉碎细度 50-200（目）；电压 220（V/Hz）；电机功率 1500（W）；转速 25000（r/min）；全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。适用范围：药材、矿石、珍珠等干性物料。
	1PK
	件
	

	159
	带内部固定环的密封件 
	带内部固定环的密封件 (橡胶塞)，适配BUCHI KjelMaster K-375 全自动凯式定氮仪11057035
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	160
	单道手动连续分液器
	1. M4单道，1 µL – 10 mL。
2. 仅需一次吸液就能进行多达 100 次的分液操作。
3. 自动识别分液管，无需计算体积。
4. 易读取显示，确保无劳损的直观操作。
5. 放液体积显示清晰。
6. 未使用时，整合的 »睡眠« 功能关闭，从而减少能耗。
7. 整合的计步器：即使被干扰，分液操作步骤也不会出错。
8. 分液体积范围： 1 µL - 10 mL，操作灵活，
可单手使用操作杆弹出完全排空的分液管。
正排量原理，适用于高黏度、易起泡和易挥发性液体。

9. 安全处理放射性、有毒物质或易传染液体，适用于冗长连续分液。通过外置活塞原理来实现分液。 其移液无需空气柱，保证了移液的准确性，不会受到所处理液体的密度、黏度和挥发性的影响。
10. 计数器：显示已执行放液操作的编号。
11. 运动传感器。
即使余下无使用时自动关闭，使用时自动开启，省电省时，同时记录已执行的分液步骤的编号
Combitips advanced 附件和传感器；
自动吸头识别和体积显示，提供安全的Combitips advanced-Multipette连接。
12.内置 RFID 芯片。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	161
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-1，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
4.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。 
5.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：0.1 - 1 µl。

精度(%)：(±)2 %。

精度(µl) ：(±)0.02 µl。

偏差(%)： 1.2 %。

偏差(µl)：0.012 µl。

建议吸头大小：0.1-20
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	162
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-2.5，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。

4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小 冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。 
7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：0.1 - 2.5 µl
精度(%)： (±)1.4 %
精度(µl)： (±)0.035 µl
偏差(%)： 0.7 %
偏差(µl)：0.018 µl
建议吸头大小：0.5-20
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	163
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-10，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。

4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小 冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。

5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。

7.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：0.5 - 10 µl
精度(%)： (±)1 %
精度(µl)： (±)0.1 µl
偏差(%) ：0.5 %
偏差(µl)：0.05 µl 
建议吸头大小：0.5-20
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	164
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-20，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。
2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。

3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小 冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。
7.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：2 - 20 µl
精度(%)：(±)0.8 %
精度(µl)：(±)0.16 µl
偏差(%)： 0.4 %
偏差(µl)：0.08 µl 
建议吸头大小：2-200
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	165
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-50，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。

3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小、冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 

5.真正的单手操作，无需变换握持姿调节量程、移液、褪除吸头。

6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。 

7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：5 - 50 µl
精度(%)：(±)0.8 %
精度(µl)：(±)0.4 µl
偏差(%)：0.3 % 
偏差(µl)：0.15 µl 
建议吸头大小2-200
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	166
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-100，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。
2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。

3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小、冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 

5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程防止意外调节失误。

7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：10 - 100 µl
精度(%)： (±)0.6 %
精度(µl)： (±)0.6 µl
偏差(%)： 0.2 %
偏差(µl)：0.2 µl 
建议吸头大小：2-200
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	167
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-200，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。

3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小、冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作 无论右手还是左手，大手型还是小手型。 
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。
7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：20 - 200 µl
精度(%)： (±)0.6 %
精度(µl)：(±)1.2 µl
偏差(%) ：0.2 % 
偏差(.µl)：0.4 µl
建议吸头大小：2-200
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	168
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-1000，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。
2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。

6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。
7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：100 - 1.000 µl
精度(%)：(±)0.6 %
精度(µl)：(±)6 µl
偏差(%)： 0.2 % 
偏差(µl)：2 µl 
建议吸头大小：50-1000
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	169
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-5000，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。
2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。

4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。
7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：500 - 5.000 µl 
精度(%)：(±)0.6 %
精度(µl)： (±)30 µl
偏差(%)： 0.2 %
偏差(µl)：10 µl
建议吸头大小：500-5000
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	170
	单道移液器
	1.单通道微升移液器 D-10000，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。
2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。

7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：1.000 - 10.000 µl
精度(%) ：(±)0.6 %
精度(µl)： (±)60 µl
偏差(%) ：0.2 %
偏差(µl)：20 µl
建议吸头大小：1000-10000
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	171
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，0.25 – 2.5 mL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1  mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	172
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，0.1 – 2.5 µL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	173
	单道移液器
	1. Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，0.5 – 10 µL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	174
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，2 – 20 µL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	175
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，10 – 100 µL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置，可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	176
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，20 – 200 µL 手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	177
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，100 – 1,000 µL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节的移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	178
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，0.5 – 5 mL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	179
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，1 – 10 mL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	180
	单道移液器
	1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，30 – 300 µL手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。
2.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。
3.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损，可以用极小的力度进行操作或退吸头。
4.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。
5.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	181
	单通道电子移液器
	1. 量程(μl)：0.5-10；
2. 分刻度(μl)：0.01,A%≤±1.0,CV%≤±0.4；
3. 人体工程学设计；
4. 独立可调节指托；
5. 操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作；
6. 五项实用操作程序：Pipetting (移液模式)、Reverse pipetting (反相移液模式)、Mixing (混合模式)、GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)、Dispensing (连续分液模式)；
7. 下半支无需额外拆卸可 121℃ 高压湿热灭菌；
8. 一次充电可用于4000次移液；
9. 电池再生功能；
10. Easy Calibration 易校准技术。
	1PK
	台
	接受进口产品投标

	182
	单通道电子移液器
	1. 量程(μl)：2-20；
2. 分刻度(μl)：0.01,A%≤±1.0,CV%≤±0.4；
3. 人体工程学设计；
4. 独立可调节指托；
5. 操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作；
6. 五项实用操作程序：Pipetting (移液模式)、Reverse pipetting (反相移液模式)、Mixing (混合模式)、GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)、Dispensing (连续分液模式)；
7. 下半支无需额外拆卸可 121℃ 高压湿热灭菌；
8. 一次充电可用于4000次移液；
9. 电池再生功能；
10. Easy Calibration 易校准技术。
	1PK
	台
	接受进口产品投标

	183
	单通道电子移液器
	1. 量程(μl)：10-200；
2. 分刻度(μl)：0.01,A%≤±1.0,CV%≤±0.4；
3. 人体工程学设计；
4. 独立可调节指托；
5. 操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作；
6. 五项实用操作程序：Pipetting (移液模式)、Reverse pipetting (反相移液模式)、Mixing (混合模式)、GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)、Dispensing (连续分液模式)；
7. 下半支无需额外拆卸可 121℃ 高压湿热灭菌；
8. 一次充电可用于4000次移液；
9. 电池再生功能；
10. Easy Calibration 易校准技术。
	1PK
	台
	接受进口产品投标

	184
	单通道电子移液器
	1. 量程(μl)：50-1000；
2. 分刻度(μl)：0.01,A%≤±1.0,CV%≤±0.4；
3. 人体工程学设计；
4. 独立可调节指托；
5. 操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作；
6. 五项实用操作程序：Pipetting (移液模式)、Reverse pipetting (反相移液模式)、Mixing (混合模式)、GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)、Dispensing (连续分液模式)；
7. 下半支无需额外拆卸可 121℃ 高压湿热灭菌；
8. 一次充电可用于4000次移液；
9. 电池再生功能。
	1PK
	台
	接受进口产品投标

	185
	单通道电子移液器
	1. 量程(μl)：250-5000；
2. 分刻度(μl)：0.01,A%≤±1.0,CV%≤±0.4；
3. 人体工程学设计；
4. 独立可调节指托；
5. 操作简单，只需4个按钮即可完成所有操作；
6. 五项实用操作程序：Pipetting (移液模式)、Reverse pipetting (反相移液模式)、Mixing (混合模式)、GEL-Electrophoresis (胶电泳模式)、Dispensing (连续分液模式)；
7. 下半支无需额外拆卸可 121℃ 高压湿热灭菌；
8. 一次充电可用于4000次移液；
9. 电池再生功能；
10. Easy Calibration 易校准技术。
	1PK
	台
	接受进口产品投标

	186
	单向阀
	PerformancePLUS Check Valve Cartridge 2/pk
适用于Waters e2695 高效液相色谱仪。阀芯与PerformancePLUS止回阀系统的泵一起使用。PerformancePLUS插装式止回阀系统可以在Waters 1515、1525、515和600 HPLC泵中用作入口阀或出口阀。2695、2695D和2795的进口止回阀也是PerformancePlus型。止回阀材料可用于所有的HPLC流动相溶剂。外壳采用两件式设计，可将其卸下，从而可以在不干扰外壳上配件的情况下更换墨盒。
类型：阀门-检查Valve - Check
系统：高效液相色谱HPLC
产品类别：备件套件Spare Parts Kits
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	187
	单向阀
	适用于U3000液相；Valve Cartridge, Zirconia Ceramic, NCS/NCP Pump

（氧化锆陶瓷单向阀阀芯，适配 NCS/NCP 输液泵）。
	1PK
	盒
	接受进口产品投标

	188
	氮吹针模组
	10位氮吹针模组，适用于RayCure AutoEVA--20Plus。
	1PK
	个
	

	189
	氘灯
	氘灯 LAMP，L6380，适用于岛津AA-6880备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	190
	氘灯
	长寿命 DAD/MWD 氘灯，用于 HPLC。适用于 Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 紫外检测器，无 RFID 标签。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	191
	氘灯
	InfinityLab 长寿命氘灯，8 针，带 RFID 标签。用于带有最大光强卡套式流通池（G4212A/B 或 G7117A/B/C）和 G7100 CE 的二极管阵列检测器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	192
	氘灯
	VWD 长寿命氘灯，用于安捷伦可变波长检测器 G1314A/B/C 和 1120/1220 Infinity 液相色谱系统。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	193
	氘灯
	InfinityLab VWD 长寿命氘灯，带 RFID 标签，用于安捷伦可变波长检测器（G1314D/E/F 和 G7114A/B）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	194
	氘灯
	InfinityLab DAD/MWD 长寿命氘灯，带 RFID 标签，用于配备标准流通池的安捷伦二极管阵列检测器（G1315C/D、1220 液相色谱的 DAD 和 G7115A）和多波长检测器（G1365C/D 和 G7165A）。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	195
	氘灯
	DAD 长寿命氘灯，用于 Agilent 1100/1200 二极管阵列检测器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	196
	氘灯
	长寿命灯泡Long Life Lamp
ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 Performance Maintenance Kit。用于ACQUITY UPLC PDA检测器，ACQUITY eLambda PDA检测器，ACQUITY UPLC TUV检测器，2489双波长紫外检测器和2998 PDA检测器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	197
	氘灯
	长寿命灯泡Long Life Lamp
TUV Detector Performance Maintenance Kit
用于2487双波长吸光度检测器/ 2488多通道吸光度检测器/ ACQUITY TUV检测器
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	198
	氘灯
	长寿命灯泡Long Life Lamp，适用于Waters 2996/996检测器
PDA Detector Performance Maintenance Kit
for the 996/2996/ACQUITY 2996 PDA Detector
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	199
	氘灯
	适用于Thermo液相色谱仪U3000，氘灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	200
	氘灯
	氘灯，长寿命，适用于Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 二极管阵列检测器。
Lamps for HPLC
技术 LC
模块兼容性 Detector可替代安捷伦(2140-0820)。 
	1PK
	件
	

	201
	氘灯
	适用于岛津SPD-M20A液相。
	1PK
	盒
	接受进口产品投标

	202
	氘灯
	适用于waters ACQUITY UPLC H-Class超高压液相的氘灯，PDA/TUV Performance Maintenance 套件。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	203
	氘灯
	D2 LAMP 氘灯，适用于日立U-3900、U-3900H紫外分光光度计。
	1PK
	盒
	接受进口产品投标

	204
	氘灯 
	适用于Dionex ultimate 3000 DAD L9838/6080.2001 DX281/05J。 
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	205
	灯丝
	Filament，high temperature，EI ion source. 用于 5973、5975 和 5977 MSD 的电子轰击 (EI) 离子源。不与 HES 配套使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	206
	低增益CEM可更换组件
	Channel electron multiplier，low gain，for LC/MS。与 Agilent G6120、G6130 和 G6150 单四极杆液质联用系统配套使用。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	207
	底部通风橱组件
	InfinityLab 底部通风橱工具包，用于 Agilent 1290 Infinity II 制备型 Open-Bed 进样器/收集器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	208
	点火火花塞
	Igniter glow plug assembly，用于安捷伦标准 FID 点火器模块的备用组件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	209
	点火器外罩
	点火器外罩，点火器外罩，镍基合金。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	210
	点火线圈
	FID点火器，适用于岛津GC-2010备件，点火线圈FILAMENT ASSY,180MM用于GC-2010。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	211
	电动启盖器
	A-Line20 mm Electronic Decapper jueliby；用于 20 mm 盖的电动启盖器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	212
	电动启盖器
	电动起盖器，顶空瓶启盖器，20mm，适配安捷伦、岛津等主流 11mm 顶空瓶铝盖。
	1PK
	个
	

	213
	电动移液器
	Multipette® E3；包括充电线、充电支架2.0和Combitips® advanced混装盒（每种尺寸吸头各 一个），1µL–50mL。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	214
	电动助吸器
	1. 电动移液器1支，墙架 1个；0.2um的滤膜2个；电池盖2个；充电器1个；主要用于生物、化学、食品、临床等实验中0.1-100ml大范围的移液操作，代替原来的吸耳球。
2. 经济实用，轻便耐用（仅190g）。 移液器顶部具有LED(发光二级管)指示灯，使用中可随时观察移液器及电池的工作状态。充电一次（4小时），可连续使用8个小时。两个按钮就控制了从吸液到移液的全过程。吸/排液速度可由手按压力轻松调节，完全胜任0.1-100ml大范围的移液操作，10秒内可快速吸液50ml。2种排液模式：重力自然流出和动力泵出模式；环保型镍氢电池，使用寿命长。吸液端具有过滤膜，防止吸液过猛引起过吸而损坏电机，并且吸液端及过滤膜可高温灭菌。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	215
	电动助吸器
	1.单道，含充电器，挂壁支架，桌面支撑架，2 片滤膜（0.45 µm），0.1 – 100 mL；
2.直观的速度控制按钮，指尖操作起来轻松简单；
3.重量轻，平衡性好，操作舒适，无疲劳；
4.背光LED指示灯，显示电池状态；
5.锂聚合电池，工作时间长；
6.方便设定吸、放液速率；
7.充电时也可使用；
8.适配器可高温高压灭菌；
9.吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜；
10.助吸器配合0.1–100 mL 移液管；
11.不同体积的连续分液；
12.细菌或细胞团块的重悬浮。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	216
	电热板
	功率2000W；加热材质 铝合金及不锈钢；温控范围 室温～350℃；加热面积400×300mm；控温方式PID；控温精度±2℃；满足实验室和化学生产中小规模的加热消解、煮沸、蒸酸等实验处理。400×300mm加热板面设计，在节约能源的同时又可以满足实验室和化学生产中批量样品的处理需要。通过比例、积分、微分三个参数进行准确动态调节技术，智能化的控制系统。采用PID控温系统，控温更准确、操作更安全。数字显示，智能微处理芯片控制，实现准确控温；不锈钢/特氟龙/石墨/耐高温防腐涂层多种防腐加热板面，满足不同实验的使用要求；防腐加热平台，所有电子元器件防腐处理，带来更长的使用寿命，结实耐用，操作稳定。
	1PK
	台
	

	217
	电热板
	1.HT-300控温范围为室温-400℃，加热面尺寸为500mm×400mm，温度稳定度±1℃。
2.加热面材料：玻璃陶瓷。
3.测温精度：±0.2℃。
4.控制方式：分体式PID智能程序控制。
5.时间设置范围：1min~24 hr。
6.电源：220v/50Hz。
7.功率：3000W。
8.玻璃陶瓷台面，耐高温不长锈。
9.耐磨损，寿命长，表面光滑易清洁。
10.大加热面积，便于批量样品处理。
11.控制方式采用分体设计，人员操作控制器时远离酸雾，安全且便于操作。
12.铂金电阻精确控温，升温快速、加热均匀，最高温度可达400℃。
13.大屏幕LCD液晶直观显示。
14.具有热警显示（加热台面表面温度超过50℃时，大警示灯变成红色警示）。
	1PK
	台
	

	218
	电泳蛋白快速凝胶
	适用于全自动电泳仪（美国海伦娜公司 EPAlyzer II junior）的耗材。
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	219
	电子倍增管
	通道电子倍增器组件，陶瓷。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	220
	电子倍增器
	agilent 6460液质用，Electron multiplier horn，high gain.用于 LCMS TQ。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	221
	电子封盖器
	用于20mm盖的A-Line电子封盖器。
	1Pk
	件
	接受进口产品投标

	222
	电子天平
	最大称量：5000g，分辨率（d）：0.01g，检定分度值（e）：10d，去皮范围：0-5000g，校准重量：5000g。
	1PK
	件
	

	223
	电子天平
	最大称量：2000g，分辨率（d）：0.01g，检定分度值（e）：10d，去皮范围：0-1500g，校准重量：1500g。
	1PK
	件
	

	224
	电子天平
	最大称量：500g，分辨率（d）：0.01g，检定分度值（e）：10d，去皮范围：0-500g，校准重量：500g。
	1PK
	件
	

	225
	电子调温电热套
	容量1000ml；数显 +PID恒温，控温精度±1~±3℃，最高温度 (℃)380。
	1PK
	个
	

	226
	电子调温电热套
	容量500ml，升温快，保温效果好，温度均匀。耐老化，数显 +PID恒温，控温精度±1~±3℃。
	1PK
	个
	

	227
	电子调温电热套
	容量250ml，升温快，保温效果好，温度均匀。耐老化，数显 +PID恒温，控温精度±1~±3℃。
	1PK
	个
	

	228
	紫外辐照计
	UV-A，波长范围及峰值波长UV-420探头375-475nm，峰值420nm；UV-365探头320-400nm，峰值365nm；辐照度测量范围0.1-199.9*1000μW/cm2。
	1PK
	个
	

	229
	紫外辐照计
	UV-B，波长范围及峰值波长UV-297探头275-330nm，峰值297nm；UV-254探头230-275nm，峰值254nm；辐照度测量范围0.1-200000μW/cm2。
	1PK
	个
	

	230
	垫圈
	铝垫圈用于管接头，适用于岛津GC-2010备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	231
	顶空衬管
	直式分流衬管，高度去活的硼硅酸盐玻璃，不带玻璃棉，脱活处理；内径1.2 mm，外径直径6.3 mm，长度78.5 mm。
	5pk
	包
	

	232
	顶空盖垫
	顶空样品瓶盖垫，硅橡胶隔垫，棕色 PTFE/白色硅橡胶。隔垫尺寸：20 mm（用于 20 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	233
	顶空进样针
	配套用于科林顶空Auto HS自动顶空进样器。
	1PK
	件
	

	234
	顶空进样针
	传输管线针头，0.4 mm内径，0.8 mm外径，镍. 镀镍 7694 顶空进样器针头，用于分流/不分流进样。
	1Pk
	件
	接受进口产品投标

	235
	顶空瓶盖
	瓶盖（不含隔垫），钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖。瓶盖尺寸：20 mm。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	236
	顶空瓶盖
	瓶盖（不含隔垫），钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖，带有安全释压装置。瓶盖尺寸：20 mm。
	100PK
	件
	

	237
	顶空瓶盖
	瓶盖（含隔垫），钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖，模塑 PTFE/丁基橡胶隔垫。瓶盖尺寸：20 mm。
	100PK
	件
	

	238
	顶空瓶盖
	瓶盖（含隔垫），钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖，带有安全释压装置，模塑 PTFE/丁基橡胶隔垫。瓶盖尺寸：20 mm。
	100PK
	件
	

	239
	顶空瓶盖
	瓶盖（含隔垫），钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖，蓝色PTFE/白色硅橡胶隔垫。瓶盖尺寸：20 mm。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	240
	顶空瓶盖
	瓶盖（含隔垫），钳口，顶空，20 mm，银色钢质，耐高温隔垫；瓶盖尺寸：20 mm。
	100PK
	件
	

	241
	顶空瓶架
	顶空瓶架（22.5mm，24位）
	1PK
	个
	

	242
	顶空样品瓶
	顶空样品瓶，20 mL，钳口，透明，带刻度标记和书写签，平底，20 mL，23 × 75 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 75 mm（20 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	243
	顶空样品瓶
	顶空样品瓶，10 mL，钳口，透明，圆底，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 46 mm（20 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	

	244
	顶空样品瓶
	顶空样品瓶，20 mL，钳口，透明，平底，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 75 mm（20 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	245
	顶空样品瓶
	顶空样品瓶，20 mL，螺口，透明，23 × 75 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 75 mm（18 mm 瓶盖）；宽度 22.75 mm。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	246
	顶空样品瓶
	顶空样品瓶，10 mL，螺口，透明，圆底，23 × 46 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 46 mm（18 mm 瓶盖）；宽度 22.75 mm。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	247
	顶空样品瓶
	顶空样品瓶，10 mL，钳口，透明，平底，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 46 mm（20 mm 瓶盖）；宽度 22.75 mm
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	248
	顶空样品瓶
	顶空样品瓶套件，20 mL，钳口，透明，平底，银色铝质盖，带有安全释压装置，模塑 PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 75 mm（20 mm 瓶盖）
	100PK
	件
	

	249
	定量环
	样品定量环，不锈钢，100 µL；用于 G1313A、G1329A/B 自动进样器和带自动进样器的 1120/1220 系统。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	250
	定量环
	适用于Thermo液相色谱仪U3000，25ul 定量环。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	251
	定量环
	适用于Thermo液相色谱仪U3000，100ul 定量环。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	252
	定子
	定子，2 位/14 通阀头，600 bar，制备型。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	253
	定子组件
	定子组件，适用于睿科全自动均质器，型号AH-50。
	1Pk
	个
	

	254
	冻存管盒
	36孔；适用5mL。
	1PK
	盒
	

	255
	堵头
	螺纹堵头，用于泄漏管插口，PTFE，1/包. 1/8 英寸-27 NPT 螺纹。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	256
	堵头
	螺纹堵头，接头插口，PTFE，2/包. 1/4-28 UNF 螺纹。
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	257
	堵头
	死堵头，手紧式，303 不锈钢。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	258
	堵头
	适配赛默飞气相Trace1610；固定螺母，六角形，1/4-in. (M6)，用于 GC 毛细管柱。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	259
	堵头（手紧型）
	塑料堵头，低压塞，PE，用于 10-32 UNF 端口。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	260
	多道移液器
	Eppendorf Research® plus Move It®；12 道，4.5 mm 吸嘴间距，可调量程，incl. epT.I.P.S.® Box 2.0，1 – 20 µL，淡粉色。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	261
	多道移液器
	1.多通道微升移液器M8-10，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.具备符合人体工程学的操作体验，操作力度小、冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势，调节量程 移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。

7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：0.5 - 10 µl
精度(%)：(±)1.6 %
精度(µl)： (±)0.16 µl
偏差(%) ：1 %
偏差(µl)：0.1 µl
建议吸头大小：0.5-20
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	262
	多道移液器
	1.多通道微升移液器M8-50，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。

4.具备符合人体工程学的操作体验，操作力度小、冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。

7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：5 - 50 µl 
精度(%)： (±)0.8 %
精度(µl)： (±)0.4 µl
偏差(%) ：0.4 %
偏差(µl)：0.2 µl 
建议吸头大小：2-200
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	263
	多道移液器
	1.多通道微升移液器 M8-100，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。

2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。

3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。

4.具备符合人体工程学的操作体验，操作力度小、 冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。

5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁。锁定设定量程，防止意外调节失误。
7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：10 - 100 µl
精度(%) ：(±)0.8 %
精度(µl)：(±)0.8 µl
偏差(%) ：0.3 %
偏差(µl)：0.3 µl
建议吸头大小：2-200
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	264
	多道移液器
	1.多通道微升移液器 M8-200，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。
2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.具备符合人体工程学的操作体验，操作力度小 冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势、调节量程 移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。
7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：20 - 200 µl
精度(%)：(±)0.8 %
精度(µl)：(±)1.6 µl
偏差(%) ：0.3 %
偏差(µl)：0.6 µl 
建议吸头大小：2-200
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	265
	多道移液器
	1.多通道微升移液器M8-300，可变，CE-IVD，DE-M
任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。
2.适合所有手型：符合人体工程学的设计。
3.安全：量程锁可防止意外的调节失误。
4.具备符合人体工程学的操作体验，操作力度小、冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 
5.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程、移液、褪除吸头。
6.在戴手套的情况下也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。
7.易校准技术，无需辅助工具即可完成校准。
体积范围：30 - 300 µl
精度(%)：(±)0.6 %
精度(µl)：(±)1.8 µl
偏差(%)： 0.3 %
偏差(µl)：0.9 µl
建议吸头大小：5-300
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	266
	多道移液器
	Eppendorf Xplorer® plus，12 道，可调量程：5– 100 µL，黄色
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	267
	多道移液器
	可调间距电动移液器，8通道，1–20 µL
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	268
	多功能除尘罐
	适配飞纳phenom XL电镜使用，不得影响仪器工作
成分：HFC清洁气体，用于电子电器、精密仪器、光学仪器、光学镜头的除尘清洁。
	1PK
	件
	

	269
	惰性三通
	气路接口板，惰性三通，用于微板流路控制技术。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	270
	二氧化碳检测管
	2LC Carbon Dioxide CO2 Meas.range: 100-2000ppm；2000-4000ppm
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	271
	二氧化碳检测管
	医用氧检测纯度；检测时间 5min；尺寸：150mm×7mmcm；电源：无需V；工作温度：10～40℃；量程100-3000ppm，RSD小于±15%。
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	272
	发烟笔/笔芯
	由发烟笔和燃芯组成，发烟笔能持续放出烟雾，可反复使用，燃芯无毒且燃烧后无残留物，包含一根笔、六根笔芯。
	6PK
	件
	

	273
	阀芯
	阀芯，主动入口阀，400 bar，用于 Agilent 1100、1200 Infinity 和 1260 Infinity 毛细管/纳流泵 For G1310A，G1311A/C，G1312A/C，G1376A，G2226A。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	274
	阀芯
	主动入口阀的阀芯，600 bar，安捷伦主动入口阀 (AIV) 部件号 G1312-60025 For G1310B，G1311B，G1312B，G7111A/B，G7112B
Cartridge for G1312B，compatible to G1310B and G1311B。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	275
	砝码
	符合E2等级，1套包括1g、5g、10g、20g，50g、100g、200g共7个砝码；无磁不锈钢。
	7PK
	套
	

	276
	砝码
	20g，符合E2等级砝码，无磁不锈钢。
	1PK
	个
	

	277
	砝码
	1g，符合E2等级砝码，无磁不锈钢。
	1PK
	个
	

	278
	反压器
	用于ACQUITY UPLC的反压器，耐压250PSI。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	279
	反应线圈
	16米长；匹配SYKAM氨基酸分析仪用。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	280
	废液瓶
	废液瓶，GL45，6 L，由 HDPE 制成的废液收集器。
	1PK
	件
	

	281
	废液瓶（含安全瓶盖）
	废液瓶，GL45，6 L，带 Stay Safe 溶剂瓶安全盖，必须与5043-1193型过滤器一起使用
A-Line 6 liter waste can (5043-1196)，including 1 A-Line stay safe cap GL45 4 ports for waste (5043-1220). Note: Must be used with a charcoal filter (5043-1193) 
Stay Safe Caps & Accessories for HPLC
技术 LC/MS
模块兼容性 Pump
	1PK
	件
	

	282
	废液瓶过滤器
	带时间标签的活性炭过滤器，58 g；GL14 螺纹；InfinityLab Stay Safe charcoal filter with time strip，58 gramm. GL14 螺纹。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	283
	废液桶安全瓶盖
	Stay Safe 安全盖，GL38，带 4 个用于废液瓶的插口，2 × 3.2 mm 外径接头，2.3 mm 外径接头，1.6 mm 外径接头。不包含带时间标签的活性炭过滤器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	284
	分流平板
	分流平板，超高惰性，带垫圈，可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作；GC inlet seal，gold plated，with washer，Ultra Inert。与安捷伦 S/SL 进样口配套使用。采用优级去活技术，尽可能减少进样口歧视。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	285
	分流平板（不分流）
	0.8 mm 镀金分流平板(一字型)，推荐主要用于不分流模式。
	2pk
	包
	

	286
	分流平板（分流）
	0.8mm 镀金分流平板(十字形)，推荐主要用于分流模式
	2pk
	包
	

	287
	分子筛
	配套耗材。常用 3A/4A，气体发生器 / TF - 1 净化器深度干燥。
	500g
	瓶
	

	288
	分子筛过滤器
	分子筛Molecular Sieve Filter，Conditioning；分子筛过滤器 用于移去载气中的污染，适用于岛津GC-2010备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	289
	封盖器
	封盖器，手动，用于 20 mm 瓶盖。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	290
	封盖器
	20ml顶空，封盖器。
	1PK
	盒
	

	291
	伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱
	伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱 规格：1ml------25支装。
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的伏马毒素（FB 、FB 、FB ），从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。
亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过伏马毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用洗脱液洗脱伏马毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。
【柱容量及规格】
柱容量：5000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的伏马毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	292
	伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱
	伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱 规格：3ml------25支装。
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的伏马毒素（FB 、FB 、FB ），从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。
亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过伏马毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用洗脱液洗脱伏马毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。
【柱容量及规格】
柱容量：5000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的伏马毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	293
	盖垫
	螺口盖隔垫，PTFE/白色硅橡胶/红色PTFE三层，100Pk。隔垫尺寸：9 mm（用于 12 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	294
	盖垫
	螺口盖隔垫，PTFE/红色硅橡胶，100Pk。隔垫尺寸：9 mm（用于 12 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	295
	盖垫
	螺口盖隔垫，预开口 PTFE/白色硅橡胶，100Pk。隔垫尺寸：9 mm（用于 12 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	296
	高能量打拿极
	高能量打拿极，用于5973系列。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	297
	隔垫
	进样口隔垫，不粘连长寿命，11 mm，50Pk，用于 5880、5890、4890、6850、6890、7890 气相色谱仪。
	50PK
	件
	接受进口产品投标

	298
	隔垫
	BTO 隔垫，罩板包装；内径11mm，最高温度400℃；50/PK，适配赛默飞气相Trace1610。
	50PK
	盒
	接受进口产品投标

	299
	隔垫头
	隔垫头，单头，用于 CIS 4。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	300
	隔膜真空泵
	一、技术参数

1.抽气速度：12L/Min
2.极限压力真空度：≥0.075Mpa；250mbar；正压力：≥30Psi 
3.电机功率：75W
4.进气口：φ6mm
5.出气口：φ6mm
6.工作环境温度：7-40℃
7.泵体温度：＜55℃
8.噪音：＜60BD
9.泵头材质：尼龙
10.电压：220Vac,50Hz
11.备注：正负压两用型
二、性能要求

1. 无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时本机气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。
2. 移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。
3. 专用电机，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。
4. 采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗。膜片橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。
5. 机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。
6. 采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。
7. 轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。
8. 防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。  
	1PK
	件
	

	301
	隔膜真空泵
	一、技术参数

1.抽气速度：30L/Min
2.极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar；正压力：≥30Psi
3.电机功率：160W
4.进气口：φ6mm
5.出气口：φ6mm
6.泵头：1
7.工作环境温度：7-40℃
8.泵体温度：＜55℃
9.膜片：橡胶
10.阀片：橡胶
11.噪音：＜60DB
12.电压：220Vac,50Hz
13.备注：正负压两用型
二、性能要求

1. 无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时本机气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。
2. 移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。
3. 专用电机，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。
4. 采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，膜片橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。
5. 机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。
6. 采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。
7. 轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。
8. 防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。  
	1PK
	件
	

	302
	隔膜真空泵
	一、技术参数

1.抽气速度：60L/Min
2.极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar；正压力：≥30Psi
3.电机功率：160W
4.进气口：φ6mm
5.出气口：φ6mm
6.泵头：2
7.工作环境温度：7-40℃
8.泵体温度：＜55℃
9.膜片：橡胶
10.阀片：橡胶
11.噪音：＜60DB
12.电压：220Vac,50Hz
13.备注：正负压两用型
二、性能要求

1. 无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时本机气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。
2. 移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。
3. 专用电机，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。
4. 采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，膜片橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。
5. 机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。
6. 采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。
7. 轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。
8. 防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。  
	1PK
	件
	

	303
	隔膜真空泵
	一、技术参数

1.负压；气速度：30L/Min；极限压力真空度：≥0.095Mpa；50mbar；电功功率：160W；进气口：φ6mm；出气口：消音器；泵头：2；尺寸（L×W×H)：约350×130×220mm
2.工作环境温度：7-40℃；泵体温度：＜55℃；膜片：橡胶；阀片：橡胶；噪音：＜60DB；电压：220Vac,50Hz
二、性能要求

1. 无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时本机气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。
2. 移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。
3. 专用电机，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。
4. 采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，膜片橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。
5. 机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。
6. 采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。
7. 轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。
8. 防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。  
	1PK
	件
	

	304
	隔膜真空泵
	一、技术参数

负压
抽气速度：20L/Min
极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar
电机功率：160W
进气口：φ6mm
出气口：内置消音棉
泵头：1
工作环境温度：7-40℃
泵体温度：＜55℃
膜片：橡胶
阀片：橡胶
噪音：＜60DB
电压：220Vac,50Hz
1. 无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时本机气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。
2. 移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。
3. 专用电机，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。
4. 采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗，膜片橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。
5. 机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。
6. 采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。
7. 轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。
8. 防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。  
	1PK
	件
	

	305
	工具包
	预防性维护工具包，用于 Agilent 高性能进样器 G4226A；包括针头组件 (G4226-87201)；针座组件，0.12 mm，用于 Agilent 1290 Infinity 液相色谱仪 (G4226-87012)；蠕动泵，用于 Agilent 1100/1200 系列液相色谱仪 (5065-4445)；聚乙烯计量装置密封垫，用于 Agilent 1290 液相色谱进样器 (0905-1717)；2 位/6 通 1200 bar 转子密封垫 (5068-0007)。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	306
	工具包
	预防性维护工具包，用于 G1313A、G1329A 进样器。包括 Vespel 转子密封垫、针座、针头、蠕动泵滤芯、密封螺帽。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	307
	工具包
	预防性维护工具包，用于 G1376A 毛细管泵；包括 4 个泵密封垫、4 个不锈钢筛、4 个分流平板、1 个不锈钢滤芯和 4 个出口盖。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	308
	工具包
	工具包Tool Kit，用于GC-2030AF /AT /AFT
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	309
	固体/半固体专用 pH 复合电极
	InLab Solids Pro - ISM（pH 电极），pH 1-11；温度 0-80℃，SevenGo Duo SG23/SG78、SevenCompact 系列，需配专用连接电缆#51344291。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	310
	固体样品盖
	Tzero Lid；TA Zero固体铝样品盘加盖子，适用于DSC Q200
	100pk
	包
	接受进口产品投标

	311
	固相萃取小柱
	waters oasis hlb 固相萃取小柱，1cc/10mg 颗粒度 30um；100个/盒；Oasis HLB 1 cc Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm，100/pk。
	100PK
	盒
	接受进口产品投标

	312
	固相萃取柱
	C18固相萃取小柱，300mg/6ml，30/pk。
	30PK
	盒
	

	313
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB，250mg/6mL，30支/盒。
	30PK
	盒
	

	314
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB，500mg/6mL，30支/盒。   
	30PK
	盒
	

	315
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB/PSA，500mg/500mg/6 mL，30支/盒。    
	30PK
	盒
	

	316
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，100mg/1mL，100支/盒。    
	100PK
	盒
	

	317
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，200mg/3mL，50支/盒。   
	50PK
	盒
	

	318
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，500mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	319
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，500mg/6mL，30支/盒。    
	30PK
	盒
	

	320
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，1000mg/6mL，30支/盒。  
	30PK
	盒
	

	321
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，2000mg/12mL，20支/盒。    
	20PK
	盒
	

	322
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，5g/20mL，20支/盒。    
	20PK
	盒
	

	323
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，100mg/1mL，100支/盒。   
	100PK
	盒
	

	324
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，200mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	325
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，500mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	326
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，500mg/6mL，30支/盒。    
	30PK
	盒
	

	327
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，1000mg/6mL，30支/盒。    
	30PK
	盒
	

	328
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，100mg/1mL，100支/盒。    
	100PK
	盒
	

	329
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，200mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	330
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，500mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	331
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，500mg/6mL，30支/盒。    
	30PK
	盒
	

	332
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，1000mg/6mL，30支/盒。   
	30PK
	盒
	

	333
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，100mg/1mL，100支/盒。    
	100PK
	盒
	

	334
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，200mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	335
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，500mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	336
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，500mg/6mL，30支/盒。    
	30PK
	盒
	

	337
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，1g/6mL，30支/盒。   
	30PK
	盒
	

	338
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，100mg/1mL，100支/盒。    
	100PK
	盒
	

	339
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，200mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	340
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，500mg/3mL，50支/盒。   
	50PK
	盒
	

	341
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，500mg/6mL，30支/盒。   
	30PK
	盒
	

	342
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，1000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	343
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，2000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	344
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，200mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	345
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，500mg/3mL，50支/盒。    
	50PK
	盒
	

	346
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	347
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，1000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	348
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，2000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	349
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，100mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	350
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，200mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	351
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，500mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	352
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	353
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，1000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	354
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，2000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	355
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，100mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	356
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，200mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	357
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，500mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	358
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	359
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，1g/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	360
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，30mg/1ml，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	361
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，60mg/3ml，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	362
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，150mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	363
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，150mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	364
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，200mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	365
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	366
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB，1000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	367
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	368
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，150mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	369
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，30mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	370
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，60mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	371
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，200mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	372
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	373
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，150mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	374
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，30mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	375
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，60mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	376
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，200mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	377
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	378
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，30mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	379
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，60mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	380
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，150mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	381
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，200mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	382
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	383
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，150mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	384
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，30mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	385
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，60mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	386
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，200mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	387
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB Glass，200mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	388
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，1000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	389
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，100mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	390
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，200mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	391
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，500mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	392
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	393
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	394
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，100mg/1mL，100支/盒。     
	100PK
	盒
	

	395
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，200mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	396
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，500mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	397
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，1000mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	398
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，1g/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	399
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，1g/12mL，20支/盒。     
	20PK
	盒
	

	400
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，500mg/6mL，30支/盒     
	30PK
	盒
	

	401
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，500mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	402
	固相萃取柱
	固相萃取柱：TPH中草药专用柱，2g/12mL，20支/盒。     
	20PK
	盒
	

	403
	固相萃取柱
	固相萃取柱：SD苏丹红专用柱，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	404
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB-2，200mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	405
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB-2，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	406
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PBA，100mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	407
	固相萃取柱
	固相萃取柱：无水硫酸钠小柱，2g/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	408
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） COOH，500mg/6mL，30支/盒。     
	30PK
	盒
	

	409
	固相萃取柱
	高品质固相萃取小柱（防漏可适配全自动固相萃取仪） PRS，500mg/3mL，50支/盒。     
	50PK
	盒
	

	410
	固相萃取柱
	Copure C18 SPE 200mg/3mL 50Pk。
1.C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅胶为填料，通过强疏水作用保留非极性化合物。该填料能保留大多数有机物，广泛用于环境、食品安全等领域。

2.特点：
高碳载量，强疏水性
全覆盖封端，减少碱性和极性化合物干扰
可承受较高pH环境

3.参数：
碳含量：17.6%
比表面积：300 m2/g
粒径：40 - 60 μm
平均孔径：120 Å
	50PK
	件
	

	411
	固相萃取柱
	Copure C18 SPE 500mg/6mL 30Pk。
1.C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅胶为填料，通过强疏水作用保留非极性化合物。该填料能保留大多数有机物，广泛用于环境、食品安全等领域。

2.特点：
高碳载量，强疏水性
全覆盖封端，减少碱性和极性化合物干扰
可承受较高pH环境
3.参数：
碳含量：17.6%
比表面积：300 m2/g
粒径：40 - 60 μm
平均孔径：120 Å
	30PK
	件
	

	412
	固相萃取柱
	Copure C18 SPE500mg/3mL 50Pk。
1.C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅胶为填料，通过强疏水作用保留非极性化合物。该填料能保留大多数有机物，广泛用于环境、食品安全等领域。
2.特点：
高碳载量，强疏水性
全覆盖封端，减少碱性和极性化合物干扰
可承受较高pH环境
3.参数：
碳含量：17.6%
比表面积：300 m2/g
粒径：40 - 60 μm
平均孔径：120 Å
	50PK
	件
	

	413
	固相萃取柱
	Copure HLB SPE 150mg/6mL 30Pk。
1.HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。
HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。

2.特点：
通用型填料，应用范围广
高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透
回收率高，重现性好
吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍）
可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂
3.参数：
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	30PK
	件
	

	414
	固相萃取柱
	Copure HLB SPE 200mg/6mL 30Pk。

1.HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。
HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。
2.特点：
通用型填料，应用范围广
高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透
回收率高，重现性好
吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍）
可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂

3.参数：
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	30PK
	件
	

	415
	固相萃取柱
	Copure HLB SPE 30mg/3mL 50Pk。
1.HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。
HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。
2.特点：
通用型填料，应用范围广
高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透
回收率高，重现性好
吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍）
可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂
3.参数：
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	50PK
	件
	

	416
	固相萃取柱
	Copure HLB SPE 500mg/6mL 30Pk。
1.HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。
HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。
2.特点：
通用型填料，应用范围广
高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透
回收率高，重现性好
吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍）
可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂
3.参数：
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	30PK
	件
	

	417
	固相萃取柱
	Copure HLB SPE 60mg/3mL 50Pk。
1.HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。
HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。
2.特点：
通用型填料，应用范围广
高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透
回收率高，重现性好
吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍）
可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂
3.参数：
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	50PK
	件
	

	418
	固相萃取柱
	Copure HLB SPE200mg/3mL 50Pk。

1.HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。
HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。
2.特点：
通用型填料，应用范围广
高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透
回收率高，重现性好
吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍）
可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂

3.参数：
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	50PK
	件
	

	419
	固相萃取柱
	Copure HLB SPE500mg/3mL 50Pk。
1.HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。
HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。

2.特点：
通用型填料，应用范围广
高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透
回收率高，重现性好
吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍）
可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂
3.参数：
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	50PK
	件
	

	420
	固相萃取柱
	Copure MCX SPE 150mg/6mL 30Pk。
将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	30PK
	件
	

	421
	固相萃取柱
	Copure MCX SPE 200mg/6mL 30Pk。
将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。
比表面积：600 m2/g
平均粒径：40 μm
平均孔径：300 Å
	30PK
	件
	

	422
	固相萃取柱
	Oasis HLB 1 cc Flangeless Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	423
	固相萃取柱
	Oasis HLB 1 cc Flangeless Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	424
	固相萃取柱
	Oasis HLB 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	425
	固相萃取柱
	Oasis HLB 1 cc Vac RC Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	426
	固相萃取柱
	Oasis HLB 3 cc Flangeless Vac Cartridge，540 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	427
	固相萃取柱
	Oasis HLB 3 cc Flangeless Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	428
	固相萃取柱
	Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge，400 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	429
	固相萃取柱
	Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge，540 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	430
	固相萃取柱
	Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	431
	固相萃取柱
	Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	432
	固相萃取柱
	Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	433
	固相萃取柱
	Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge，200 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	434
	固相萃取柱
	Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	435
	固相萃取柱
	Oasis MAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	436
	固相萃取柱
	Oasis MAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	437
	固相萃取柱
	Oasis MAX 1 cc Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	438
	固相萃取柱
	Oasis MAX 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	439
	固相萃取柱
	Oasis MAX 3 cc Flangeless Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	440
	固相萃取柱
	Oasis MAX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	441
	固相萃取柱
	Oasis MAX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	442
	固相萃取柱
	Oasis MAX 6 cc Flangeless Vac Cartridge，400 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	443
	固相萃取柱
	Oasis MAX 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	444
	固相萃取柱
	Oasis MAX 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	445
	固相萃取柱
	Oasis MAX 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	446
	固相萃取柱
	Oasis MCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	447
	固相萃取柱
	Oasis MCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	448
	固相萃取柱
	Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	449
	固相萃取柱
	Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	450
	固相萃取柱
	Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	451
	固相萃取柱
	Oasis MCX 3 cc Flangeless Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	452
	固相萃取柱
	Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	453
	固相萃取柱
	Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	454
	固相萃取柱
	Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	接受进口产品投标

	455
	固相萃取柱
	Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	456
	固相萃取柱
	Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	457
	固相萃取柱
	Oasis WAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	458
	固相萃取柱
	Oasis WAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	459
	固相萃取柱
	Oasis WAX 1 cc Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	460
	固相萃取柱
	Oasis WAX 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	461
	固相萃取柱
	Oasis WAX 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	462
	固相萃取柱
	Oasis WAX 3 cc Flangeless Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	463
	固相萃取柱
	Oasis WAX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	464
	固相萃取柱
	Oasis WAX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	465
	固相萃取柱
	Oasis WAX 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	466
	固相萃取柱
	Oasis WAX 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	467
	固相萃取柱
	Oasis WCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	468
	固相萃取柱
	Oasis WCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	469
	固相萃取柱
	Oasis WCX 1 cc Vac Cartridge，10 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	470
	固相萃取柱
	Oasis WCX 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	471
	固相萃取柱
	Oasis WCX 1 cc Vac Cartridge，30 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	472
	固相萃取柱
	Oasis WCX 3 cc Flangeless Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	473
	固相萃取柱
	Oasis WCX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	474
	固相萃取柱
	Oasis WCX 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	475
	固相萃取柱
	Oasis WCX 6 cc Vac Cartridge，150 mg Sorbent per Cartridge，30 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	476
	固相萃取柱
	Oasis WCX 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，60 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	477
	固相萃取柱
	Sep-Pak Aminopropyl (NH2) 1 cc Vac Cartridge，100 mg Sorbent per Cartridge，55 - 105 µm，100/pk
	100PK
	件
	

	478
	固相萃取柱
	Sep-Pak Aminopropyl (NH2) 3 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，55 - 105 µm，50/pk
	50PK
	件
	

	479
	固相萃取柱
	Sep-Pak Aminopropyl (NH2) 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，55 - 105 µm，30/pk
	30PK
	件
	

	480
	固相萃取柱
	Sep-Pak C18 1 cc Vac Cartridge，100 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	481
	固相萃取柱
	Sep-Pak C18 1 cc Vac Cartridge，50 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	482
	固相萃取柱
	Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge，200 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	483
	固相萃取柱
	Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	484
	固相萃取柱
	Sep-Pak C18 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	485
	固相萃取柱
	Sep-Pak C8 1 cc Vac Cartridge，100 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	486
	固相萃取柱
	Sep-Pak C8 1 cc Vac Cartridge，50 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	487
	固相萃取柱
	Sep-Pak C8 3 cc Vac Cartridge，200 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	488
	固相萃取柱
	Sep-Pak C8 3 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	489
	固相萃取柱
	Sep-Pak C8 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	490
	固相萃取柱
	Sep-Pak Florisil 1 cc Vac Cartridge，100 mg Sorbent per Cartridge，50-200 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	491
	固相萃取柱
	Sep-Pak Florisil 1 cc Vac Cartridge，50 mg Sorbent per Cartridge，50-200 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	492
	固相萃取柱
	Sep-Pak Florisil 3 cc Vac RC Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，50-200 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	493
	固相萃取柱
	Sep-Pak Florisil 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，50-200 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	494
	固相萃取柱
	Sep-Pak PSA 3 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，50/pk
	50PK
	件
	

	495
	固相萃取柱
	Sep-Pak Silica 1 cc Vac Cartridge，100 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	496
	固相萃取柱
	Sep-Pak Silica 1 cc Vac Cartridge，50 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，100/pk
	100PK
	件
	

	497
	固相萃取柱
	Sep-Pak Silica 3 cc Vac Cartridge，200 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	498
	固相萃取柱
	Sep-Pak Silica 3 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	499
	固相萃取柱
	Sep-Pak Silica 3 cc Vac RC Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	500
	固相萃取柱
	Sep-Pak Silica 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，55-105 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	501
	固相萃取柱
	Sep-Pak tC18 3 cc Vac Cartridge，200 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	502
	固相萃取柱
	Sep-Pak tC18 3 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，50/pk
	50PK
	件
	

	503
	固相萃取柱
	Sep-Pak tC18 6 cc Vac Cartridge，500 mg Sorbent per Cartridge，37-55 µm Particle Size，30/pk
	30PK
	件
	

	504
	固相萃取柱
	SPE Cartridges
Bond Elut Alumina-N 柱，1 g，6 mL，30Pk
化合物类型 极性化合物
无凸缘 No
固定相 Alumina
小柱尺寸 6 mL
SPE Method Cartridge
SPE Category Polar
SPE 形式 直管柱
柱床质量 1 g
体积 6 mL
小柱材质 聚丙烯
筛板材质 聚乙烯
分离模式 正相2
粒径 25 µm
	30PK
	件
	接受进口产品投标

	505
	固相萃取柱
	ULPURIFY HLB 固相萃取柱 30um 200mg/6mL 30pk。
	30PK
	件
	

	506
	固相萃取柱
	Sep-Pak Plus C18 
	100PK
	盒
	接受进口产品投标

	507
	固相萃取柱
	Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge，60 mg Sorbent per Cartridge，100/pk。通过去除 95% 以上的常见基质干扰物（例如盐、蛋白质和磷脂）生成更纯净的样品，可对复杂样品基质中的酸性、碱性和中性化合物进行反相净化。 此外，可以通过设备加快粘性样品的流动，使堵塞更少。无需活化和平衡即可实现出色的回收率。
	100PK
	件
	

	508
	固相萃取柱
	Oasis PRiME HLB 6 cc Vac Cartridge，200 mg Sorbent per Cartridge，30/pk。通过去除 95% 以上的常见基质干扰物（例如盐、蛋白质和磷脂）生成更纯净的样品，可对复杂样品基质中的酸性、碱性和中性化合物进行反相净化。 此外，可以通过设备加快粘性样品的流动，使堵塞更少。无需活化和平衡即可实现出色的回收率。
	30PK
	件
	

	509
	固相萃取柱
	Choice C18固相萃取柱 500mg/6mL； 30/pkg
	30PK
	盒
	

	510
	固相萃取柱
	Choice HLB固相萃取柱  60mg/3mL； 50/pkg
	50PK
	盒
	

	511
	固相萃取柱
	Choice MCX固相萃取柱  60mg/3mL； 50/pkg
	50PK
	盒
	

	512
	固相萃取柱
	PreProc HLB 30mg/1mL 100/pk
	100PK
	件
	

	513
	固相萃取柱
	PreProc HLB 60mg/1mL 100/pk
	100PK
	件
	

	514
	固相萃取柱
	PreProc HLB 60mg/3mL 50/pk
	50PK
	件
	

	515
	固相萃取柱
	PreProc HLB 150mg/3mL 50/pk
	50PK
	件
	

	516
	固相萃取柱
	PreProc HLB 150mg/6mL 30/pk
	30PK
	件
	

	517
	固相萃取柱
	PreProc HLB 500mg/6mL 30/pk
	30PK
	件
	

	518
	固相萃取柱
	SelectCore HR-C18 500mg/6mL
	30Pk
	盒
	

	519
	管尖
	岛津原子吸收AA6880专用，TIP，I-513Y配件，1个装。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	520
	管路接头
	适用于全自动溶出仪sotax at xtend自动取样管路接头。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	521
	管线
	5 m PTFE 溶剂管线，内径 1.5 mm，外径 3 mm。主要用于从溶剂瓶到脱气机再到泵的流路。
Tubing for HPLC
内径 (ID) 1.5 mm
技术 LC
外径 (OD) 3 mm
长度 5000 mm
Material PTFE
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	522
	管线
	PTFE 管线，0.7 mm 内径，1.6 mm 外径，5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	523
	管线
	PTFE 管线，带 ESD 条纹，2.0 mm 外径，1.2 mm 内径，2 m 长
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	524
	管线
	PTFE 管线，带 ESD 条纹，2.5 mm 外径，1.6 mm 内径，6 m 长
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	525
	管线
	管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.12 mm 内径，1.5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	526
	管线
	管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.13 mm 内径，5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	527
	管线
	管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.18 mm 内径，1.5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	528
	管线
	管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.18 mm 内径，5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	529
	管线
	管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.25 mm 内径，1.5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	530
	管线
	管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.25 mm 内径，5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	531
	管线
	管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.5 mm 内径，1.5 m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	532
	光谱仪红外干燥剂
	Purge Dessicant Kit Pkg. 2；用于IR，净化干燥剂套件由两个4ATyvek袋组成 每包2袋。 
	2PK
	包
	接受进口产品投标

	533
	硅硼级数显卡尺
	量程：0-300mm，分辨率：0.01mm，精度：0.02mm，材质：不锈钢；防护等级：IP67 完全防尘/防泡水。
	1PK
	件
	

	534
	硅橡胶管线
	Tubing for HPLC
硅橡胶管线，内径 (ID) 1 mm
外径 (OD) 3 mm
技术 LC
材料 Silicone
长度 5000 mm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	535
	滚轴夹子
	匹配默克密理博EZ-Curve®全自动取膜器。EZCURVCLI
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	536
	过滤器
	过滤器，在线过滤器升级工具包，用于四元泵，提供新的高级型号：InfinityLab Quick Change 在线过滤器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	537
	过滤芯
	适用于北京同洲维普科技AC-1600B 制冷循环机，5寸，10PK。
	10PK
	件
	

	538
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱 
规格：1ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析。
亲和柱与 HPLC 配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
本亲和柱可用于样品中黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2、M1、M2)的样品提取、净化。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
 柱容量：
 AFB1------300ng
 AFB2------300ng
 AFG1------300ng
 AFG2------300ng
 AFM1------100ng
 AFM2------100ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格黄曲霉毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	539
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱
规格： 3ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析。
亲和柱与 HPLC 配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
本亲和柱可用于样品中黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2、M1、M2)的样品提取、净化。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
 柱容量：
 AFB1------300ng
 AFB2------300ng
 AFG1------300ng
 AFG2------300ng
 AFM1------100ng
 AFM2------100ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格黄曲霉毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	540
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱-----1mL，25PK
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析。
亲和柱与 HPLC 配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：300ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格黄曲霉毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃。
	25PK
	盒
	

	541
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱-----3mL，25PK
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析。
亲和柱与 HPLC 配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：300ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格黄曲霉毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃。
	25PK
	盒
	

	542
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 规格：1ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析或处理后用荧光光度计检测。
亲和柱与 HPLC 或荧光光度计配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素B 经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉毒素B 免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素B，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：300ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的黄曲霉毒素 B1免疫亲和柱及1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	543
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 规格：3ml------25支装
特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10%。
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析或处理后用荧光光度计检测。
亲和柱与 HPLC 或荧光光度计配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素B 经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉毒素B 免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素B，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：300ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的黄曲霉毒素 B1免疫亲和柱及1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	544
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱，1 mL；25Pk。
以抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。
	25PK
	件
	

	545
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱，3 mL；20Pk。

以抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。
	20PK
	件
	

	546
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱；1 mL；25T
	25PK
	件
	

	547
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱；3 mL；25T
	25PK
	件
	

	548
	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱
	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱，1 mL；25Pk。
以抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。
	25PK
	件
	

	549
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱；1 mL；25T
	25PK
	件
	

	550
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱；3 mL；25T
	25PK
	件
	

	551
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱，1 mL；25Pk。以抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。
	25PK
	件
	

	552
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱，3 mL；20Pk。以抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。
	20PK
	件
	

	553
	黄曲霉总量免疫亲和柱
	黄曲霉总量免疫亲和柱，300ng/3ml；25/pk（粮油，饲料，谷物等）
	25PK
	盒
	

	554
	活动试管架
	【20位】活动试管架，适用于RayCure AutoEVA--20Plus
	1PK
	个
	

	555
	活性炭
	气源设备配套耗材。TF - 1 净化器脱烃，去除气体中烃类杂质。
	500g
	瓶
	

	556
	机械温湿度计
	温度精密度为1℃，温度范围-20到50℃。湿度精密度1%，湿度范围0-100%。
置于实验室环境，外壳要求圆形，约手掌大小。
	1PK
	件
	

	557
	激光测距尺
	测量距离为0.05～200M；(0.16ft～650ft)；2.4英寸彩色显示屏；典型精度 ± 1.0 mm (± 0.04 in)*；示值误差：±（5.0mm+5×10^-5D）
	1Pk
	个
	

	558
	吉尔森制备液相氘灯
	GILSON UV/VIS-152 检测器用。
	1PK
	个
	接受进口产品投标 

	559
	吉尔森制备液相密封圈
	GILSON 306 PUMP 用密封圈。 
	1PK
	个
	接受进口产品投标 

	560
	吉尔森制备液相止逆阀 
	GILSON 306 PUMP 用止逆阀。 
	1PK
	个
	接受进口产品投标 

	561
	集热式磁力搅拌器
	特征：智能数显、搅拌容量：最大 2000ml、 搅拌速度：0-2600r/min、加热温度：室温-399℃、控温方式：智能数显自动、电源220V/50HZ；规格：2L。
	1Pk
	台
	

	562
	加热磁力搅拌器
	实用RH basic型带加热磁力搅拌器。符合DIN 12878标准的加热衬套可连接接触式电子温度计，如ETS-D5。可连接置于样品中的温度传感器进行高精确度的温度控制。加热输出功率高达600W，不锈钢-铜复合加热盘面是快速加热的有效保证。

可调加热盘安全温度 (100–360℃)
带M10螺孔用于固定支撑杆
强劲的磁场和宽广的转速范围可实现最高达15升的搅拌量
1.最大搅拌量：(H2O) 15 l
2.速度显示设定值：刻度
3.转速控制：控制旋钮
4.速度范围：100 - 2000 rpm
5.搅拌子长度：20 - 80 mm
6.加热盘自热（室温：22℃/保持：1小时）： 28 +K
7.加热输出功率：600 W
8.温度显示设定值：刻度
9.温度单位：℃
10.加热温度范围：50 - 320℃
11.加热温度控制：刻度
12.介质温度传感器的特性：1L M50硅油，装在H1500中
13.介质加热速率：6 K/min
14.可调安全温度回路最小值：100 - 360℃
	1PK
	件
	

	563
	尖底离心管、带底座
	15ml 尖底离心管、带底座、500/箱
Centrifuge tubes 15ml，conical,17*120mm，rack of 50,10 racks
1.聚丙烯（PP）材质
2.未灭菌
3.有刻度，有书写区
4.耐受最大相对离心力（RCF） 6000Xg
5.最低耐受温度 -80℃
	500PK
	件
	

	564
	尖底离心管、带底座
	50ml 尖底离心管、带底座、500/箱
Centrifuge tubes 50ml，conical，30*115mm，rack of 25,20 racks
1.聚丙烯（PP）材质
2.未灭菌
3.有刻度，有书写区
4.耐受最大相对离心力（RCF） 9400Xg
5.最低耐受温度 -80℃
	500PK
	件
	

	565
	尖底离心管、带底座
	50ml 可自立尖底离心管、500/箱
Centrifuge tubes 50ml，conical,self-standing，30*115mm
1.聚丙烯（PP）材质
2.未灭菌
3.有刻度，有书写区
4.可自立设计的底部裙边，可不使用离心管架保持直立

5.最低耐受温度 -80℃
	500PK
	件
	

	566
	检测器适配器
	用于 HP 6890 / HP 5890A 和 Series II 的 GRAPHPACK®-2M 检测器适配器。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	567
	检测器适配器
	用于 HP 6890 / HP 5890A 和 Series II 的 GRAPHPACK®-2M 检测器适配器 (色谱柱外径 0.31mm)
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	568
	检测器适配器
	用于 HP 6890 / HP 5890A 和 Series II 的 GRAPHPACK®-2M 检测器适配器 (色谱柱外径 0.40mm) 
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	569
	检测器适配器
	用于 HP 6890 / HP 5890A 和 Series II 的 GRAPHPACK®-2M 检测器适配器 (色谱柱外径 0.45mm)
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	570
	检测器尾部件
	尾部件，检测器尾部，Intuvo，FID 或 TCD
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	571
	减压阀
	减压阀，在线压力放空阀工具包。
	1PK
	盒
	接受进口产品投标

	572
	接口扳手
	安装工具，接口扳手，适用于7700ICP-MS的采样锥。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	573
	接头
	FID/NPD 接头，用于 1/4 英寸填充柱
Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC
技术 GC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	574
	接头
	FID/NPD 接头，用于 1/8 英寸填充柱
Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC
技术 GC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	575
	接头
	PEEK 接头，用于 0.06 英寸毛细管，2Pk
1/16 in x 10-32 Nut，natural PEEK
Fittings for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
技术 LC
Fitting Component Fitting Complete
Material PEEK
Fitting Description 
Swagelok，1.6 mm，PEEK，finger-tight fitting
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	576
	接头
	FID/NPD 转接头，用于毛细管柱
Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	577
	接头
	接头，1200 bar removable extra long fitting；Fittings for HPLC；内径 (ID) 1.6 mm；
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	578
	接头
	接头，1200 bar removable fitting
Fittings for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	579
	接头
	接头，1200 bar removable long fitting
内径 (ID) 1.6 mm
Fittings for HPLC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	580
	接头
	接头，PEEK，双缘，2 件式，10Pk，用于 1/16 英寸 (1.6 mm) 外径毛细管
Fitting，double-winged，2-piece，1/16 in，10/pk
Fittings for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	581
	接头
	快速连接组件，不锈钢，0.17 x 105 mm，包括快速连接接头，快速连接毛细管，Swagelock接头；Capillaries for HPLC；内径 (ID) 1.6 mm。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	582
	接头
	液相快速手拧接头1200Bar。
快速连接组件，不锈钢，0.12 x 105 mm，包括快速连接接头，快速连接毛细管，Swagelock接头
Capillaries for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	583
	接头Quick Turn
	Quick Turn 液相色谱接头；Fittings for HPLC；内径 (ID) 1.6 mm；接头采用内置弹簧式设计，可确保零死体积色谱柱连接，避免谱峰展宽或拖尾、分离度降低以及由接头连接不良导致的整体色谱性能下降。快速连接接头可提供真正的手紧式连接（高达 1300 bar），只需按下压杆，即可实现色谱柱连接。对于液相色谱仪上难以触及的区域，接头可实现手紧式连接（高达 600 bar），或通过安装工具或扳手实现可耐受 1300 bar 的连接。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	584
	接头工具包
	接头工具包，黄铜。包括黄铜螺帽、密封垫圈、盖、堵头、两通、1/8 英寸和 1/4 英寸缩径接头
GC Fittings。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	585
	接头密封垫圈
	接头密封垫圈，PEEK，6Pk，用于 1/16 英寸 (1.6 mm) 外径毛细管
PEEK ferrule，1/16 in max 600 bar，
Fittings for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
	6PK
	件
	接受进口产品投标

	586
	截取锥
	镍尖，带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准截取锥，用于大多数常规应用。适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。与镍采样锥和不锈钢采样锥基座配套使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	587
	截取锥
	铂尖，带有镍基座；适用于安捷伦ICP-MS 8800仪器配件，用于重金属残留测定。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	588
	截取锥底座
	截取锥底座，组件，带反向s透镜的8900，黄铜，适用于8900系列ICP-MS。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	589
	截取锥底座
	截取锥基座，不锈钢，配备 s 透镜的 Agilent 7900 ICP-MS 的可选配置。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	590
	截取锥底座
	截取锥基座，黄铜，与Pt截取锥配套使用，包括螺钉，配置s透镜的7900。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	591
	截取锥底座
	截取锥基座，用于s透镜的组件，黄铜。适用于带s透镜的8900系列ICP-MS。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	592
	截取锥底座
	截取锥底座，不锈钢，用于7700x/e和8800ICP-MS的x透镜。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	593
	截取锥底座
	截取锥基座，不锈钢，Agilent 7500ce 和 7500cx 的标准配置，7500cs、7700s 和 8800s 的可选配置。 与镍截取锥配套使用。包括螺钉。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	594
	截取锥底座
	截取锥底座，黄铜，用于x透镜，适用于7700x/e。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	595
	截取锥基座
	截取锥基座，不锈钢，与Ni采样锥和截取锥配套使用，包括螺钉，带x透镜的7900
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	596
	截取锥基座组件
	截取锥基座组件，不锈钢，用于配备 m 透镜的 Agilent ICP-MS. 组件包括螺钉。也与 s 透镜兼容。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	597
	进样泵管
	ISIS 消耗品工具包，包括所有备用样品管线和连接件、接头、混合线圈、堵头、转接头、夹子和样品盘. 适用于 Agilent 7700 和 8800 ICP-MS 上的集成样品引入系统 (ISIS)。
	12Pk
	个
	接受进口产品投标

	598
	进样衬管
	进样衬管，进样口衬管，超高惰性，分流，直型，带玻璃毛，5/包。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	599
	进样衬管
	进样衬管，进样口衬管，超高惰性，不分流，双细径锥。
	1PK
	包
	接受进口产品投标

	600
	进样衬管
	进样衬管，通用超高惰性中部砂芯衬管，4mm，5/包。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	601
	进样衬管
	不分流超高惰性低扩散滤芯衬管，4mm，5/包。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	602
	进样垫
	高温进样垫（20个），进样垫（可高于 350℃）；适用于岛津GC-2010备件。
	20PK
	件
	接受进口产品投标

	603
	进样垫
	硅橡胶进样垫（20个），进样垫（最多 350℃），适用于岛津GC-2010备件。
	20PK
	件
	接受进口产品投标

	604
	进样垫
	蓝色耐久性进样垫，适用于岛津GC-2010备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	605
	进样阀转子密封垫
	进样阀转子密封垫，适用于G7167B
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	606
	进样管
	进样管 Sampling Tube Assembly，专配 AA‑6880 石墨炉自动进样器，兼容 ASC‑6100/6880 自动进样单元。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	607
	进样管
	进样管 TUBE（Flame Sample Uptake PTFE Tube），兼容岛津AA‑6300/6300C/6880，适配常规火焰雾化器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	608
	进样口安装硬件
	用于将 TDS 2、TDS 3 或在线 TDS G 安装到配有 CIS 4 和带 7683B 的 S/SL (A 进样口) 的 GC 7890 (B 进样口) 上的安装硬件。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	609
	进样口衬管
	进样口衬管，不分流，超高惰性，底部砂芯，1个/ 包
Splitless，UI，Fritted Liner，Low，870 µl，4 mm，1/pk
Ultra Inert Liners for GC
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.35 mm
长度 78.5 mm
体积 870 µL
Taper Type Single Taper
Glass Wool Glass-frit
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	610
	进样口衬管
	进样口衬管，超高惰性，不分流，直型，2 mm 内径
内径 (ID) 2 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 250 µL
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	611
	进样口衬管
	进样口衬管，超高惰性，分流 /不分流,中部砂芯，870 µL，4 mm，1 Pk
Inlet liner，universal，Ultra Inert，mid-frit，870 µL，4 mm，1/pk
Ultra Inert Liners for GC
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.35 mm
长度 78.5 mm
体积 870 µL
Taper Type Single Taper
Glass Wool Glass-frit
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	612
	进样口衬管
	进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5Pk
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.25 mm
长度 78.5 mm
体积 870 µL
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	613
	进样口衬管
	进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.25 mm
长度 78.5 mm
体积 870 µL
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	614
	进样口衬管
	进样口衬管，直接，1.5 mm 内径，用于气体样品，顶空，吹扫捕集，5Pk，140 µL
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	615
	进样口衬管（不分流）
	进样口衬管，超高惰性，不分流，双细径锥，5Pk Splitless，double taper，Ultra Inert 800 µl 4 mm 5/pk
Splitless Liners for GC
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 800 µL
Glass Wool No
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	616
	进样口衬管（不分流）
	超高惰性衬管
liner，Ultra Inert，splitless，single taper，glass wool
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 900 µL
Glass Wool Yes
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	617
	进样口衬管（不分流）
	进样口衬管，不分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 Splitless，single taper，wool，deactivated 900 µl 4 mm 1/pk
Splitless Liners for GC
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 900 µL
Glass Wool Yes
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	618
	进样口衬管（不分流）
	进样口衬管，不分流，双细径锥，去活 Splitless，double taper，deactivated 800 µl 4 mm 5/pk
Splitless Liners for GC
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 800 µL
Glass Wool No
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	619
	进样口衬管（不分流）
	进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥 Splitless，single taper，Ultra Inert 900 µl 4 mm 1/pk
Splitless Liners for GC
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 900 µL
Glass Wool No
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	620
	进样口衬管（不分流）
	进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，5Pk Splitless，single taper，Ultra Inert 900 µl 4 mm 5/pk
Splitless Liners for GC
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 900 µL
Glass Wool No
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	621
	进样口衬管（不分流）
	进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，5Pk Splitless，single taper，wool，Ultra Inert 900 µl 4 mm 5/pk
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.47 mm
长度 78.5 mm
体积 900 µL
Glass Wool Yes
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	622
	进样口衬管（分流）
	超高惰性，带石英棉，直通分流衬管；4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 5Pk
描述 LinerGOLD Split/Splitless Liner； Quartz Wool
数量. 5
长度（公制） 78.5 mm
包装材料 Quartz Wool
内径（公制） 4 mm
外径直径（公制） 6.3 mm
适用于（设备） TRACE 1300 Series and Agilent Instruments
Unit Size Pack of 5
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	623
	进样口衬管（分流）
	进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.25 mm
长度 78.5 mm
体积 870 µL
Glass Wool No
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	624
	进样口衬管（分流）
	进样口衬管，超高惰性，分流，直型，带玻璃毛 Split，straight，wool，Ultra Inert 990 µl 4 mm 1/pk
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.25 mm
长度 78.5 mm
体积 990 µL
Glass Wool Yes
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	625
	进样口衬管（分流）
	进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 Split，single taper，wool，deactivated 870 µl 4 mm 1/pk
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.25 mm
长度 78.5 mm
体积 870 µL
Glass Wool Yes
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	626
	进样口衬管（分流）
	进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，5Pk Split，single taper，wool，deactivated 870 µl 4 mm 5/pk
内径 (ID) 4 mm
Component Type Inlet liner
外径 (OD) 6.25 mm
长度 78.5 mm
体积 870 µL
Glass Wool Yes
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	627
	进样口隔垫
	进样口隔垫，通用，灰色，11 mm，50Pk，用于 5880、5890、4890、6850、6890、7890 气相色谱仪
技术 GC & GC/MS
Septa Type General Purpose
Maximum Temperature 350℃
	50PK
	件
	接受进口产品投标

	628
	进样口隔垫
	流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔垫，11 mm，50Pk，用于 5880、5890、4890、6850、6890、7890 气相色谱仪。
	50PK
	件
	接受进口产品投标

	629
	进样口密封垫
	分流平板进样口密封垫，包括垫圈。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	630
	进样口支架 
	适用于 CIS 4 B 端口的改进型进样口支架。 
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	631
	进样瓶
	Welchrom瓶；容量：0.3ml；材质：PP；瓶身颜色：透明；瓶口类型：螺纹口；规格：11.6*32mm；数量：100/pk。
	100PK
	包
	

	632
	进样器适配器
	用于 HP 6890 / HP 5890A 和 Series II 分流/不分流进样器的 GRAPHPACK®-2M 进样器适配器 (色谱柱外径 0.7mm)
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	633
	进样器适配器
	用于 HP 6890 / HP 5890A 和 Series II 分流/不分流进样器的 GRAPHPACK®-2M 进样器适配器 (色谱柱外径 0.31mm)
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	634
	进样器适配器
	用于 HP 6890 / HP 5890A 和 Series II 分流/不分流进样器的 GRAPHPACK®-2M 进样器适配器 (色谱柱外径 0.45mm)
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	635
	进样针
	针头组件，用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Needle Material 不锈钢
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	636
	进样针
	10ul 岛津自动进样针，固定针头。10F-S-0.63 10UL SYRINGE。匹配岛津气相自动进样器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	637
	进样针
	10μl固定式针头进样器36500525，50mm，25Gauge，锥形针头
适用于（设备） TriPlus，AS3000，AS2000，AS200，AS800自动进样器
描述 10微升； 25号线； 50毫米
针规 25克
长度（公制） 50毫米
容积（公制） 10微升
类型 GC自动进样器注射器
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	638
	进样针
	ALS 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，适配安捷伦气相
GC Autosampler Syringes
体积 10 µL
Needle Point Style 锥形
Needle Type 固定
技术 GC & GC/MSGC
Needle Length 42 mm
Needle Gauge 23-26s
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	639
	进样针
	ALS 进样针，5 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖
GC Autosampler Syringes
体积 5 µL
适配仪器：Agilent GC
Needle Point Style 锥形
Needle Type 固定
技术 GC & GC/MSGC
Needle Length 42 mm
Needle Gauge 23-26s
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	640
	进样针
	ALS 进样针，蓝色系列，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖
GC Autosampler Syringes
体积 10 µL
Needle Point Style 锥形
Needle Type 固定
技术 GC & GC/MSGC
Needle Length 42 mm
Needle Gauge 23-26s
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	641
	进样针
	ALS 进样针，蓝色系列，5 µL，固定式针头，23/42/锥形针尖
GC Autosampler Syringes
体积 5 µL
Needle Point Style 锥形
Needle Type 固定
技术 GC & GC/MSGC
Needle Length 42 mm
Needle Gauge 23
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	642
	进样针
	微量液相色谱进样针，用于 G1329 自动进样器
μ-LC needle for G1329 autosampler
Autosampler Needles & Plungers
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	643
	进样针
	用于G1313A，G1329A/B，1120，1220 Infinity LC自动进样器，进样针。Needle assembly，standard autosampler G1313A，G1329A/B，1120，1220 Infinity LC (automated sampler only)；Autosampler Needles & Plungers
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	644
	进样针
	针头组件，PEEK，30 µL
Needle Assembly，PEEK，30 µL
替换PEEK针组件，30ul。适配ACQUITY UPLC的标准针头组件。
System UPLC
Material PEEK
Product Type Spare Parts Kits
Units per Package 1 pk
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	645
	进样针
	10μl固定式针头，自动进样针，锥形针尖，23G，50mm长；配套Thermo气相色谱仪AI1310自动进样器使用。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	646
	进样针
	GC自动进样器进样针，10μL,FN,GT,50mm,23,锥形，1个；10μl，适配赛默飞气相Trace1610。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	647
	近红外灯
	适用于MATRIX-F近红外光谱仪的近红外灯，NIR SOURCE I19142灯。
	1Pk
	个
	接受进口产品投标

	648
	净化管
	SHIMSEN QuEChERS Ⅲ，15mL，300mg PSA，100mg C18，1200mg MgSO4。
	50Pk
	盒
	接受进口产品投标

	649
	净化管
	SHIMSEN QuEChERS Ⅲ，15mL，300mg PSA，300mg C18，45mg GCB，100mg Silica，900mg MgSO4。
	50Pk
	盒
	接受进口产品投标

	650
	净化管
	15ml净化管：1200mgMgSO4+300mgPSA+100mgC18，50/盒,CN
	50PK
	盒
	

	651
	净化管
	15ml净化管：300mgC18+300mgPSA+45mgGCB+100mgSilica+900mgMgSO4，50/盒。
	50PK
	盒
	

	652
	净化管
	15ml净化管：300mgC18+300mgPSA+90mgGCB+300mgSilica+900mgMgS04，50/盒。
	50PK
	盒
	

	653
	净化管（植物生长调节剂第二法）
	SHIMSEN QuEChERS Ⅲ，15mL，150mg C18，75mg SI,
	50Pk
	盒
	接受进口产品投标

	654
	净化管（植物生长调节剂第二法-不含色素）
	15ml净化管：200mg MgSO4+100mg C18,50/pkg
	50PK
	盒
	

	655
	净化管（植物生长调节剂第二法-不含色素）
	15mL,200mg MgSO4,100mg C18；50/pkg
	50PK
	盒
	

	656
	净化管（植物生长调节剂第二法-含色素）
	15ml净化管：200mg MgSO4+100mg C18+20mg GCB,50/pkg
	50PK
	盒
	

	657
	净化管（植物生长调节剂第二法-含色素）
	15mL,200mg MgSO4，100mg C18,20mg GCB； 50/pkg
	50PK
	盒
	

	658
	净化管（植物生长调节剂第三法）
	SHIMSEN QuEChERS Ⅲ，15mL，150mg C18，60mg SI，15mg GCB
	50Pk
	盒
	接受进口产品投标

	659
	净化管（植物生长调节剂第三法）
	15ml净化管：200mg MgSO4+80mg C18+20mg GCB,50/pkg
	50PK
	盒
	

	660
	净化管（植物生长调节剂第三法）
	15mL,200mg MgSO4,80mg C18,20mg GCB；50/pkg
	50PK
	盒
	

	661
	净化管（植物生长调节剂第一法）
	SHIMSEN QuEChERS Ⅲ，15mL，450mg C18，100mg SI，900mg MgSO4
	50Pk
	盒
	接受进口产品投标

	662
	净化管（植物生长调节剂第一法-不含色素）
	15ml净化管：900mg MgSO4+450mg C18+100mg Silica,50/pkg
	50PK
	盒
	

	663
	净化管（植物生长调节剂第一法-不含色素）
	15mL，900mg MgSO4，450mg C18，100mg Silica； 50/pkg
	50PK
	盒
	

	664
	净化管（植物生长调节剂第一法-含色素）
	15ml净化管：900mg MgSO4+450mg C18+100mg Silica+45mg GCB，50/pkg
	50PK
	盒
	

	665
	净化管（植物生长调节剂第一法-含色素）
	15mL，900mg MgSO4，450mg C18，100mg Silica，45mg GCB； 50/pkg
	50PK
	盒
	

	666
	聚丙烯样品瓶
	样品瓶，钳口/卡口盖，聚丙烯，玻璃内插管，250 µL，100Pk
Vial Dimensions 32 mm x 12 mm
宽度 12 mm
体积 250 µL
Vial Type 钳口
Write-On No
Vial Specifications 玻璃内插管
技术 LCGC
Sample Containment Type Vial
Glass Tint 透明
样品瓶材质 聚乙烯
高度 32 mm
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	667
	聚丙烯样品瓶
	9mm 聚丙烯样品瓶，螺口，2ml
9mm Thread screw neck vial，32x11.6mm，transparent PP，with graduation line，slightly concave shaped bottom
	100PK
	件
	

	668
	聚丙烯样品瓶
	9mm 聚丙烯样品瓶，螺口，2ml，棕色
9mm Thread screw neck vial，32x11.6mm，amber PP，with graduation line，slightly concave shaped bottom
	100PK
	件
	

	669
	聚丙烯样品瓶
	样品瓶，螺口，聚丙烯，带玻璃内插管，250 µL，100/包。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖）
Manufacturer Compatability 
AgilentPerkinElmerShimadzuThermoVarian/Bruker
Product_Model Screw
Sample Containment Type Vial
Vial Dimensions 32 mm x 12 mm
Vial Specifications Glass Insert
Write-On No
技术 GCLC
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	670
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯12×32毫米螺钉口样品瓶，700μL体积，100 /包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，700 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	671
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和预狭缝 PTFE/硅胶隔垫，300 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum，300 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	672
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，带聚乙烯无隔膜瓶盖，300 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，with Polyethylene Septumless Cap，300 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	673
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和 PTFE/硅胶隔垫，300 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，with Cap and PTFE/Silicone Septum，300 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	674
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，带聚乙烯无隔膜瓶盖，700 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，with Polyethylene Septumless Cap，700 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	675
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和预狭缝 PTFE/硅胶隔垫，700 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum，700 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	676
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和 PTFE/硅胶隔垫，700 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，with Cap and PTFE/Silicone Septum，700 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	677
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，250 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，250 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	678
	聚丙烯样品瓶
	聚丙烯 12 x 32 mm 螺纹颈瓶，300 µL 体积，100/包
Polypropylene 12 x 32 mm Screw Neck Vial，300 µL Volume，100/pk
	100PK
	件
	

	679
	开口扳手
	开口扳手，1/4 英寸和 5/16 英寸。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	680
	开口扳手
	开口扳手，14 mm × 14 mm，3 mm 厚，131 mm 长，15° 和 75° 液相质谱仪器实验室工具。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	681
	可更换型定子密封垫和转子密封垫
	可更换型定子密封垫和转子密封垫，用于 8 位/9 通选择阀，400 bar。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	682
	可立离心管
	2ml可立离心管；100支/包2mL可立离心管。
	100PK
	包
	

	683
	可调试混匀仪
	1.电压 [VAC]：100-120V/200-240V；

2.频率 [Hz]：50/60Hz；

3.功率 [W]：60；

4.振荡方式：圆周
5.周转直径[mm]：4；

6.电机类型：罩极电机；

7.电机输入功率[W]：58；

8.电机输出功率[W]：10；

9.速度范围 [rpm]：0-3000；

10.转速显示：刻度；

11.运行方式：连续运转/点动；

12.外观尺寸[mm]：约127×130×160；

13.重量[kg]：约2.0；

14.允许环境温度 [℃]：5－40；

15.允许环境湿度：80%；

16.外壳防护等级：IP21；

17.标配1ml、1.5-2ml、5ml、10ml、10-15ml试管适配器；

18.购买VT1.3.6 平板垫片；VT1.3.9 PCR 八联排管适配器；VT1.3.10 试管适配器；VT1.2 适配器扳手；PS1.0 单孔板托盘；VT1.4 安瓿瓶/试管附件；VT1.5 锥形瓶附件。
	1Pk
	台
	

	684
	空心阴极灯
	钡Ba元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	685
	空心阴极灯
	氘 D元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	686
	空心阴极灯
	钙 Ca元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	687
	空心阴极灯
	钙 Ca元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	688
	空心阴极灯
	镉 Cd元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	689
	空心阴极灯
	铬 Cr元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	690
	空心阴极灯
	汞 Hg元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	691
	空心阴极灯
	硅 Si元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	692
	空心阴极灯
	钾 K元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	693
	空心阴极灯
	钾 K元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	694
	空心阴极灯
	锂 Li元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	695
	空心阴极灯
	磷 P元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	696
	空心阴极灯
	铝 Al元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	697
	空心阴极灯
	铝 Al元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	698
	空心阴极灯
	镁 Mg元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	699
	空心阴极灯
	镁 Mg元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	700
	空心阴极灯
	锰 Mn元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	701
	空心阴极灯
	钠 Na元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	702
	空心阴极灯
	钠 Na元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	703
	空心阴极灯
	镍 Ni元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	704
	空心阴极灯
	硼 P元素空心阴极灯
适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪
类型 空心阴极灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	705
	空心阴极灯
	铅 Pb元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	706
	空心阴极灯
	砷 As元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	707
	空心阴极灯
	铁 Fe元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	708
	空心阴极灯
	铜 Cu元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	709
	空心阴极灯
	锡 Sn 元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	710
	空心阴极灯
	锌 Zn元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	711
	空心阴极灯
	银 Ag元素空心阴极灯
适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	712
	控温模块
	控温模块，包括：

1. 制冷模块；

2. 温度传感器；

3. 温度控制程序(适用于REEKO Auto Prep 200)。
	1PK
	套
	

	713
	快速连接接头
	InfinityLab Quick Connect；接头；前密封垫圈，用于 InfinityLab Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	714
	快速连接热交换器
	Quick Connect 快速连接热交换器，1290 生物，标准流速。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	715
	拉力传感器（100N）
	岛津AGS-X-10KN电子式万能试验机配件耗材M346-55942-07型，要求配备相应匹配的夹具。多层共挤输液用膜、袋和复合膜袋的热合强度检测。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	716
	冷凝玻璃管
	冷凝玻璃管套装适用于RayCure 高通量真空平行浓缩仪。
	1PK
	个
	

	717
	离心管
	50mL高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈），50支/包。
	50PK
	盒
	

	718
	离心管
	50ml离心管架（28mm，21位）
	1PK
	个
	

	719
	离心管架
	15ml离心管架（17mm,40位）
	1PK
	个
	

	720
	离心管适配器
	离心管适配器（套筒/套管）；50mL尖底，套管，适用于sigma离心机转子12159或12155，（1套=2个）。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	721
	离心机套筒
	15 ml Falcon管套管，适用于SIGMA 3K15离心机角转子。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	722
	离心机转子
	12*15mL尖底，角转子12×15ml Falcon25°，适用于sigma离心机3-18K或3-30K。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	723
	离心机转子
	6*50mL尖底，角转子6×50ml Falcon25°，适用于sigma离心机3-18K或3-30K。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	724
	离心机转子
	角转子6 x 50 ml 25°，max. 11,000 rpm ≈ 11,363 x，适用于SIGMA 3K15离心机。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	725
	离心机转子
	角转子12 x 5 ml，No. 17006，适用于SIGMA 3K15离心机。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	726
	离心机转子
	适用于SIGMA 3K15离心机，角转子6 x 50 ml。
	1Pk
	件
	接受进口产品投标

	727
	离心机转子
	角转子10 x 15 ml，适用于SIGMA 3K15离心机。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	728
	离子袋
	气源设备配套耗材。TH - 300/500、SPH - 300 等纯水氢发生器。
	1PK
	个
	

	729
	离子导入系统
	离子导入系统，用于 Ultivo 和 MSD iQ. 这款快速切换离子导入系统（也称为毛细管）的长度为 90 mm。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	730
	离子聚焦透镜
	离子聚焦透镜，单件式，用于 5973/5975/5977 MSD
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	731
	离子源清洁工具包
	离子源清洁工具包。包括不起毛布，15Pk；砂纸，30 µm，5Pk；100 个棉签；1 副尼龙手套，大号；LC/MS 清洁和维护备件，用于安捷伦仪器清洁。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	732
	离子注入器
	离子注入器，1.2 mm 内径 x 90 mm. 适用于 6495D
	20PK
	盒
	接受进口产品投标

	733
	连接管线与接头
	不锈钢毛细管连接管线与接头，18cm，0.17mm内径
SS Tubing，180mm，0.17mm id
Capillaries for HPLC
Fitting Type Left End S
Fitting Type Right End S
Swage Status Fitting Left End Pre-swaged
内径 (ID) 0.17 mm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	734
	连续电动分液器
	1.彩色触摸屏操控。
2.一个按键控制全部移液操作。
3.具有连续分液，自动分液，移液，序列分液，连续吸液，滴定，收藏，设置功能。
4.所有程序具有不同颜色标识，易于区分。
5.自动识别吸头功能，并且此功能可以关闭。
6.兼容第三方吸头。
7.可打开或关闭提示音。
8.自动电动弹出吸头。
9.可以带着吸头内残余液体切换至其他功能。
10.具有键盘输入功能，并且此功能可以关闭。
11.具有中文菜单。
12.8档吸液和排液速度调节。
13.自动分液具有学习功能与设定时间间隔两种方式。
14.系统可设定仪器名称。
15.系统可设时间。
16.支持无线充电。
17.可设定自动息屏时间，屏幕亮度可以调节。
18.仪器内置帮助功能，提示如何进行操作步骤。
	1PK
	台
	接受进口产品投标

	735
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	0.1 ml，未灭菌，散袋装，PP/LCP，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	736
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	0.5 ml，未灭菌，散袋装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	737
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	1 ml，未灭菌，散袋装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	738
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	2.5 ml，未灭菌，散袋装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	739
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	5 ml，未灭菌，散袋装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	740
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	10 ml，未灭菌，散袋装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	741
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	25 ml，未灭菌，散袋装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	50PK
	包
	接受进口产品投标

	742
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	50 ml，未灭菌，散袋装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	25PK
	包
	接受进口产品投标

	743
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	0.1 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/LCP，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	744
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	0.5 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	745
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	1 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	746
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	2.5 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	747
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	5 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	748
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	10 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	749
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	25 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	25PK
	包
	接受进口产品投标

	750
	连续分液器吸头PD-吸头 II
	50 ml，BIO-CERT®,独立包装，PP/PE-HD，适配BRAND HandyStep touch S
	25PK
	包
	接受进口产品投标

	751
	链接端口套件
	在AT 6890/7890/8890/7820 A 或 B 端口安装 TDS 3 / TDS G 到 CIS 4 的安装套件。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	752
	两通
	两通，零死体积通用两通，不锈钢，无接头​
Adapters & Unions for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
技术 LC
Connector Material Stainless Steel
Port Type 2 Female
Port Size 2 10-32 (Swagelock)
Port Size 1 10-32 (Swagelock)
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	753
	两通
	Ultimate Union for GC；两通，UltiMetal Plus，1/16 英寸。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	754
	两通
	Ultimate Union for GC超高惰性两通，不带接头。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	755
	两通
	Union，PEEK for 1/8 in od tubing
零死体积两通，PEEK，用于 1/8 英寸 (3.2 mm) 外径管线
Adapters & Unions for HPLC
内径 (ID) 3.2 mm
技术 LC
Connector Material PEEK
Port Type 2 Female
Port Size 2 1/4-28
Port Size 1 1/4-28
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	756
	两通
	Union，zero-dead-volume，PEEK，with fittings
零死体积两通，PEEK，带 2 个接头
Adapters & Unions for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
技术 LC
Connector Material PEEK
Port Type 2 Female
Port Size 2 10-32 (Swagelock)
Port Size 1 10-32 (Swagelock)
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	757
	两通
	Union，zero-dead-volume，stainless steel，with fittings 
零死体积两通，不锈钢，带 2 个接头
Adapters & Unions for HPLC
Ferrule Type Stainless Steel
内径 (ID) 1.6 mm
技术 LC
Connector Material Stainless Steel
Material(s)ofConstruction Stainless steel
Port Type 2 Female
Port Size 2 10-32 (Swagelock)
Port Size 1 10-32 (Swagelock)
Product_Sub_Model Straight，ZDV
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	758
	两通
	两通，1/8 英寸，黄铜，2Pk；GC Fittings
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	759
	两通
	两通，高流量，不锈钢，无接头
Union，high-flow，stainless steel，no fitting
技术 LC
Port Type 2 Female
Port Size 2 10-32
Port Size 1 10-32
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	760
	两通接头
	Ultimate两通接头工具包，去活。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	761
	流式管
	聚苯乙烯，无帽，12×75mm，125/包，8包/箱。
	8PK
	箱
	接受进口产品投标

	762
	螺钉和垫片工具包
	用于 Agilent 7700x/e、7800、7850 和 8800 ICP-MS 的 x 透镜，在透镜维护过程中更换螺钉和垫片。
	1pk
	包
	接受进口产品投标

	763
	螺母替换件
	不锈钢筛板替换件 (含末端螺母)，0.2μm，5/pk,包含5个0.2µm不锈钢更换过滤器和5个更换入口螺母，并与ACQUITY色谱柱在线过滤器套件205000343型结合使用。
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	764
	螺纹转接头
	 thread adapter，PTFE，GL45(M) to GPI 38(F)，for InfinityLab Stay Safe cap
 螺纹转接头，GL45(M) 转接 GPI 38(F)，PTFE  Adapters & Unions for HPLC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	765
	螺纹转接头
	thread adaptor，PTFE，GL45(M) to GL40(F)，for InfinityLab Stay Safe cap
螺纹转接头，GL45(M) 转接 GL40(F)，PTFE
Adapters & Unions for HPLC
技术 LC
模块兼容性 Pump
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	766
	滤膜
	水系MCE微孔滤膜，50mm，0.45um，100片Pk 
	100PK
	件
	

	767
	滤膜
	水系MCE微孔滤膜，50mm，0.2um，100片Pk，水系
	100PK
	件
	

	768
	滤芯
	PTFE 滤芯，5Pk，适用于1290 Infinity二元泵（G4220A / B）和所有1260 Infinity / 1200系列/ 1100系列分析泵
PTFE frits，5/pk. For 1290 Infinity Binary Pumps (G4220A/B)and all 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series analytical pumps)
Pump Valves & Supplies for HPLC
技术 LC
模块兼容性 Pump
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	769
	滤芯
	适配Agilent 1290 Infinity 液相色谱泵出口过滤器的滤芯，2Pk
Pump Valves & Supplies for HPLC
内径 (ID) 4.6 mm
技术 LC
模块兼容性 Pump
孔径 5 µm
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	770
	滤芯接头
	滤芯接头，PTFE，用于 1/8 英寸外径管线 (3.2 mm)，4Pk
Frit adapter，3 mm 
Filters & Mixers for HPLC
	4PK
	件
	接受进口产品投标

	771
	毛细管
	不锈钢毛细管
Stainless Steel Capillary
Product Type Spare Parts Kits
Units per Package 1 pk
Type Capillary
System MS
Material Stainless Steel
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	772
	毛细管
	不锈钢毛细管，内径 0.12 mm，长 400 mm，无接头
Tubing，stainless steel，0.12 mm id，400 mm，no fittings
VWD 连接毛细管
Fitting Type Left End No fitting
Fitting Type Right End No fitting
内径 (ID) 0.12 mm
技术 LC
长度 400 mm
Capillary Material SST
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	773
	毛细管Quick Turn
	Quick Turn毛细管，不锈钢，0.12 x 280 mm，两端长插口，无接头
Capillaries for HPLC
Capillary Subtype Quick Turn Capillary
Fitting Type Right End No fitting
技术 LC
From Column
Fitting Type Left End No fitting
内径 (ID) 0.12 mm
Product Type Capillary
长度 280 mm
Capillary Material SST
Fitting Type Quick Turn
To DAD
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	774
	毛细管不锈钢手拧接头
	6040.2325；Thermo Scientific Viper SST；描述 SST 毛细管 Viper 130 µm x 250 mm；适用于（应用） 传统 LC 和 LC 方法；适用于（设备） UltiMate 3000 SD；材质 不锈钢；最大压力 19000 psi (1310 bar)；类型 毛细管手拧配件。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	775
	毛细管不锈钢手拧接头
	6040.2385；Thermo Scientific Viper SST；描述 SST 毛细管 Viper 180 µm x 250 mm；适用于（应用） 传统 LC 和 LC 方法；适用于（设备） UltiMate 3000 SD；材质 不锈钢；最大压力 19000 psi (1310 bar)；产品线 Viper
类型 毛细管手拧配件；Viper SST Flex.-Cap.，i.d. × L 0.18 × 250 mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	776
	毛细管不锈钢手拧接头
	Thermo Scientific Viper SST
描述 SST 毛细管 Viper 180 µm x 250 mm
适用于（应用） 传统 LC 和 LC 方法
适用于（设备） UltiMate 3000 SD
材质：不锈钢
最大压力：19000 psi (1310 bar)
产品线：Viper
类型：毛细管手拧配件
长度（公制）：350 mm
内径（公制）：180 µm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	777
	毛细管电泳样品瓶
	Vial crimp/snap polypropylene 1 ml
聚丙烯样品瓶，用于 G7100 毛细管电泳
样品瓶，钳口/卡口，聚丙烯，1 mL，100/包。样品瓶规格：12 x 32 mm（11 mm 瓶盖）
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	778
	毛细管电泳仪视窗口
	Agilent detector interfaces  50μm
准直接口和毛细管卡套；
内径为 50 µm 的标准毛细管的准直接口，用于 G7100 毛细管电泳。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	779
	毛细管电泳仪视窗口切割工具
	window etching tool CE & CE/MS Tools 窗口蚀刻工具，3/包；用于 G7100 毛细管电泳。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	780
	毛细管电泳仪准直接口和毛细管卡套
	capillary  cassette 准直接口和毛细管卡套 用于 G7100 毛细管电泳。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	781
	毛细管清洁金属丝
	毛细管清洁金属丝（500 英尺线轴）适配安捷伦LC/MS 仪器备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	782
	毛细管套件
	毛细管，毛细管工具包，0.17 mm 内径，G1316C 2/10 阀。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	783
	毛细管柱
	RESTEK Rxi-17 Sil MS 毛细管柱 30m x 0.25mm x 0.25µm
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	784
	迷你振荡器
	震荡方式：圆周振荡周转直径:4.5mm。振荡量（一个试管）最大：50ml。马达输入功率：1.2W。马达输出功率：0.8W。振荡转速(固定)：2800rpm。振荡容器最大直径：30mm。外壳材质：PP。试管座材质：TPU。外壳及试管底座是否耐化学腐蚀：是。底座：锌合金并有涂层。随机配置12v低压电源转换器。外形尺寸(Φ*H)：100*70mm。允许环境温度：5-40℃。允许相对湿度：80%。保护等级：IP40。
	1PK
	件
	

	785
	密封垫
	密封垫,密封盖组件。
	1PK
	盒
	接受进口产品投标

	786
	密封垫圈
	密封垫圈，0.4 mm 内径，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.1 至 0.25 mm 色谱柱，10Pk
Graphite/Vespel Ferrules for GC
Ferrule Type Capillary
Compatible Column ID 0.1 to 0.25
内径 (ID) 0.4 mm
Component Type Ferrule
技术 GC & GC/MS
Material(s)ofConstruction VG1
Maximum Temperature 350℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	787
	密封垫圈
	密封垫圈，0.5 mm 内径，经过预老化，用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，0.32 mm 长色谱柱，推适配带质谱接口柱螺帽的安捷伦 GC/MS 传输线部件，10Pk。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	788
	密封垫圈
	密封垫圈，0.8 mm 内径，石墨，适用于 0.45 至 0.53 mm 色谱柱，10Pk
Ferrule Type Capillary
Compatible Column ID 0.45 to 0.53
内径 (ID) 0.8 mm
Component Type Ferrule
技术 GC
材质 Graphite
Maximum Temperature 450℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	789
	密封垫圈
	密封垫圈，内径 0.4 mm，2 孔，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.1 至 0.25 mm 色谱柱，10Pk
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	790
	密封垫圈
	密封垫圈，内径 0.4 mm，经过预老化，用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.25 mm 色谱柱，长型，推荐带质谱接口柱螺帽的安捷伦 GC/MS 传输线，部件号 05988-20066，10Pk
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	791
	密封垫圈
	密封垫圈，内径 0.5 mm，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.32 mm 色谱柱，10Pk
Instrument Supplies for GC/MS
Ferrule Type Capillary
Compatible Column ID 0.32
内径 (ID) 0.5 mm
Component Type Ferrule
技术 GC & GC/MS
Material(s)ofConstruction VG1
Maximum Temperature 350℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	792
	密封垫圈
	密封垫圈，内径 0.5 mm，2 孔，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.32 mm 色谱柱，10Pk
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	793
	密封垫圈
	密封垫圈，内径 0.8 mm，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.45 至 0.53 mm 色谱柱，10Pk
Instrument Supplies for GC/MS
Ferrule Type Capillary
Compatible Column ID 0.45 to 0.53
内径 (ID) 0.8 mm
Component Type Ferrule
技术 GC & GC/MS
Material(s)ofConstruction VG1
Maximum Temperature 350℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	794
	密封垫圈
	密封垫圈，无孔，15%/85% 石墨/Vespel 10Pk
Instrument Supplies for GC/MS
技术 GC & GC/MS
Material(s)ofConstruction VG1
Maximum Temperature 350℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	795
	密封垫圈（金属）
	可塑金属密封垫圈，UltiMetal Plus，内径 0.8 mm，适用于 0.53 mm 内径熔融石英管，10Pk
Ferrule Type Capillary
Compatible Column ID 0.53
内径 (ID) 0.8 mm
Component Type Ferrule
技术 GC & GC/MS
Maximum Temperature 400℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	796
	密封垫圈forNPD
	密封垫圈，40% 石墨/60% Vespel，1/4 英寸，10Pk，用于安捷伦气相色谱电子捕获检测器 (ECD)
Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC
Ferrule Type Front
内径 (ID) 6.35 mm
Component Type Ferrule
技术 GC
Maximum Temperature 280℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	797
	密封垫圈forNPD
	密封垫圈，石墨，内径 1 mm，适用于 0.53 mm 毛细管柱，10Pk
Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC
Ferrule Type Capillary
Compatible Column ID 0.53
内径 (ID) 1 mm
Component Type Ferrule
技术 GC
材质 Graphite
Maximum Temperature 450℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	798
	密封垫圈forNPD
	石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，适用于 0.1 至 0.32 mm 色谱柱，10Pk
Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC
Ferrule Type Capillary
Compatible Column ID 0.1 to 0.32
内径 (ID) 0.5 mm
Component Type Ferrule
技术 GC
材质 Graphite
Maximum Temperature 450℃
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	799
	密封圈
	密封圈，适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；同时适配ESI和APCI离子源Probe。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	800
	密封圈
	适用于Thermo液相色谱仪U3000，进样口密封圈。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	801
	密封圈
	适配赛默飞气相Trace1610，TRACE 1300 系列 GC SSL 进样器，衬管密封环。
	5PK
	盒
	接受进口产品投标

	802
	免疫亲和柱
	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱，3 mL；20Pk；以 抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。
	20PK
	件
	

	803
	免疫亲和柱
	Healthcare Bio-Sciences HiTrap Protein G HP蛋白柱  柱容量1ml。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	804
	免疫亲和柱
	黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 3ml-20支/盒，300ng
	20PK
	盒
	

	805
	免疫亲和柱
	脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素)免疫亲和柱 3ml-20支/盒，1500ng
	20PK
	盒
	

	806
	免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，3ml-20支/盒，1500ng
	20PK
	盒
	

	807
	免疫亲和柱
	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱，3ml-20支/盒，150ng
	20PK
	盒
	

	808
	免疫亲和柱
	黄曲霉毒素总量免疫亲和柱，3ml-20支/盒，柱容量：300ng
	20PK
	盒
	

	809
	免疫亲和柱
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱，3ml-20支/盒，300ng
	20PK
	盒
	

	810
	免疫亲和柱
	T2毒素免疫亲和柱，3ml 20支/盒，1000ng
	20PK
	盒
	

	811
	免疫亲和柱
	伏马毒素免疫亲和柱，3ml 20支/盒，2500ng
	20PK
	盒
	

	812
	免疫亲和柱
	黄曲霉毒素/呕吐毒素/玉米赤霉烯酮/赭曲霉毒素四合一免疫亲和柱,3ml,20支/盒。
	20PK
	盒
	

	813
	秒表
	带定时报警功能；秒表功能1/100秒精确计时；时间、日历显示、四段定时闹响。
	1Pk
	个
	

	814
	明胶空心胶囊脆碎度套装砝码
	聚四氟乙烯砝码空心胶囊药典中用规格：20g±0.1g，直径：22mm。
	1PK
	个
	

	815
	内标泵管
	Peripump tube用于 ISIS-DS 的蠕动泵管线，扩口端 PVC Tygon®，2 节，橙色/蓝色接头，内径 0.25 mm，12 件/包，适用于 Agilent 7700、8800 ICP-MS 的 ISIS
	12PK
	个
	接受进口产品投标

	816
	内标管线
	蠕动泵管线，用于内标 (ISTD) 吸取，PVC Tygon®，3 节，橙色/红色接头，内径 0.19 mm，12 件/包，推荐用于 Agilent 7500 ICP-MS 上的在线 ISTD 吸取，包含 3 节。
	12PK
	个
	接受进口产品投标

	817
	牛顿力质砝码
	5N，等级：F2，带证书（供货时提供证书复印件）。
	1PK
	个
	

	818
	牛顿力质砝码
	50N，等级：F2，带证书（供货时提供证书复印件）。
	1PK
	个
	

	819
	牛顿力质砝码
	100N，等级：F2，带证书（供货时提供证书复印件）。
	1PK
	个
	

	820
	牛顿力质砝码
	20N，等级：F2，带证书（供货时提供证书复印件）。
	1PK
	个
	

	821
	牛顿力质砝码
	10N，等级：F2，带证书（供货时提供证书复印件）。
	1PK
	个
	

	822
	纽扣电池
	3V，BR1225A
	1PK
	个
	

	823
	农残不分流衬管
	产品名称Topaz Liner，Splitless Single Taper Splitless Single Taper w/Wool 3.5mmx5.0x95 for Shimadzu GCs
	5pk
	盒
	接受进口产品投标

	824
	农残净化盒
	Cyan QuEChERS-15ml净化管 300mgPSA，90mgGCB，900mgMgSO4，300mgC18，300mgSilica，25/pk
	25PK
	件
	

	825
	农残提取包
	QuEChERS盐包(不含50ml离心管) 6g MgSO4，1.5g NaCOOH，50/pk
	50PK
	件
	

	826
	农残提取包
	QuECHERS-6gMgSO4,1.5gNaCOOH，无水硫酸镁与无水乙酸钠的混合粉末（4：1)7.5g
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	827
	呕吐毒素免疫亲和柱
	呕吐毒素免疫亲和柱 规格： 3ml------25支装
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素，DON），从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液氮吹复溶后
可直接用于HPLC/LC-MS分析。
亲和柱与HPLC或LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结
合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱脱氧雪腐镰刀菌烯醇，经氮气吹干复溶后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：2000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱及 1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	828
	呕吐毒素免疫亲和柱
	呕吐毒素免疫亲和柱 规格：1ml------25支装
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素，DON），从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液氮吹复溶后
可直接用于HPLC/LC-MS分析。
亲和柱与HPLC或LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结
合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱脱氧雪腐镰刀菌烯醇，经氮气吹干复溶后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：2000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱及 1 份说明书。
 贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	829
	呕吐毒素免疫亲和柱
	呕吐毒素免疫亲和柱，1 mL 25Pk。通过呕吐毒素抗原与抗体的特异性结合，将毒素从样本中选择性分离，从而达到净化的效果。
	25PK
	件
	

	830
	呕吐毒素免疫亲和柱
	呕吐毒素免疫亲和柱，3 mL 20Pk。通过呕吐毒素抗原与抗体的特异性结合，将毒素从样本中选择性分离，从而达到净化的效果。
	20PK
	件
	

	831
	泡沫棉签
	Foam Swab，Anti-Static (50/pk)，Comparable to OEM# 1017396
	50PK
	包
	接受进口产品投标

	832
	喷雾针工具包
	雾化器（SS316 针头更换）工具包。包括 30 号 雾化器针头密封垫圈 G1969-20014型、ESI 标准针头 30 号 G1960-20031型、带法兰的针头支架 G1946-20275型
Instrument Supplies for LC/MS
Product_Sub_Model ESI，microflow
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	833
	喷嘴
	FID 喷嘴，通用接头，内径 0.011 英寸，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID)
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	834
	喷嘴
	FID喷嘴，适用于岛津GC-2010备件
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	835
	喷嘴
	喷嘴，适配FID喷嘴，内径0.76mm（0.030英寸）
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	836
	平底机械刀头 环形轴承
	19×204mm Flat Bottom Generator ring 19×204mm
	1PK
	包
	

	837
	平底机械刀头 轴承
	19×204mm Flat Bottom Generator Bearing，slit ring 19×204mm
	1PK
	包
	

	838
	瓶盖
	瓶盖，螺口，蓝色，PTFE 内衬实心盖，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	839
	瓶盖
	瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	840
	瓶盖
	瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	841
	瓶盖
	瓶盖，螺口，蓝色，预开口 PTFE/硅橡胶，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	842
	瓶盖
	蓝色螺纹口瓶盖（配预开口聚四氟乙烯（PTFE）/ 硅胶复合隔垫），12 x 32 毫米。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	843
	瓶口分液器
	1-10mL DX手动瓶口分液器。内置安全功能可保护用户免受意外溢出的影响，并可确保分液器平稳顺畅运行。可与包括腐蚀性与易燃性液体在内的多种相容液体一同使用，在生物、制药、临床、化学以及法医实验室中广泛应用。可与多种液体试剂一同使用，而且在广泛的温度与粘度条件下具有卓越的密封性能；数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	844
	瓶口分液器
	2.5 ml - 25 ml DX手动瓶口分液器。内置安全功能可保护用户免受意外溢出的影响，并可确保分液器平稳顺畅运行。可与包括腐蚀性与易燃性液体在内的多种相容液体一同使用，在生物、制药、临床、化学以及法医实验室中广泛应用。可与多种液体试剂一同使用，而且在广泛的温度与粘度条件下具有卓越的密封性能；数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	845
	瓶口分液器
	5 ml - 50 ml DX手动瓶口分液器。内置安全功能可保护用户免受意外溢出的影响，并可确保分液器平稳顺畅运行。可与包括腐蚀性与易燃性液体在内的多种相容液体一同使用，在生物、制药、临床、化学以及法医实验室中广泛应用。可与多种液体试剂一同使用，而且在广泛的温度与粘度条件下具有卓越的密封性能；数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	846
	瓶口分液器
	1. 0.2 – 2 mL单道，瓶口分液器，配备 GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 125 – 240 mm），0.2 – 2 mL
2. 标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹
排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏。
3.可以拧下排气盖，便于组装干燥管。
4.椭圆形分液器外壳，便于移动。
5.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞。
6.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整。
7.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性。
8.提供适合容器高度的可伸缩吸管。
9.可高温高压灭菌，无需拆卸。
10.操作者调整选项。
11.从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。可以对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。 瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。
12.可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。 可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体，适用于生物学、药学、化学或法医学实验室。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下保证密封性能。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	847
	瓶口分液器
	1. 0.5 – 5 mL单道，瓶口分液器，配备 GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 125 – 240 mm），0.5 – 5 mL
2. 标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹
排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏。
3. 可以拧下排气盖，便于组装干燥管。
4.椭圆形分液器外壳，便于移动。
5.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞。
6.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整。
7.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性。
8.提供适合容器高度的可伸缩吸管。
9.可高温高压灭菌，无需拆卸。
10.操作者调整选项。
11.从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。可以对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。 瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。
12.可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。 可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体，适用于生物学、药学、化学或法医学实验室。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下保证密封性能。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	848
	瓶口分液器
	1. 1 – 10 mL单道，瓶口分液器，配备 GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 125 – 240 mm），1 – 10 mL
2.标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹
排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏。
2.可以拧下排气盖，便于组装干燥管。
3.椭圆形分液器外壳，便于移动。
4.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞。
5.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整
6.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性
7.提供适合容器高度的可伸缩吸管
8.可高温高压灭菌，无需拆卸
9.操作者调整选项
10.从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。可以对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。 瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。
11.可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体，适用于生物学、药学、化学或法医学实验室。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下保证密封性能
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	849
	瓶口分液器
	1. 2.5 – 25 mL单道，瓶口分液器，配备 GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 170 – 330 mm），2.5 – 25 mL
2.标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹
排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏。
3.可以拧下排气盖，便于组装干燥管。
4.椭圆形分液器外壳，便于移动。
5.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞。
6.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整。
7.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性。
8.提供适合容器高度的可伸缩吸管。
9.可高温高压灭菌，无需拆卸。
10.操作者调整选项。
11.从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。可以对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。 瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。
12.可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体，适用于生物学、药学、化学或法医学实验室。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下保证密封性能。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	850
	瓶口分液器
	1. 5 – 50 mL单道，瓶口分液器，配备 GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 170 – 330 mm），5 – 50 mL
2.标准 GL  45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹
排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏。

3.可以拧下排气盖，便于组装干燥管。
4.椭圆形分液器外壳，便于移动。
5.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞。
6.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整。
7.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性。
8.提供适合容器高度的可伸缩吸管。
9.可高温高压灭菌，无需拆卸。
10.操作者调整选项。
11.从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。可以对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。
12.可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。 可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体，适用于生物学、药学、化学或法医学实验室。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下保证密封性能。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	851
	瓶口分液器
	1. 2.5 – 25ml浮动活塞原理，操作顺滑基础型红色标识适用于大多数酸，碱盐，有机溶剂。有机型黄色标识适用于大多数酸与有机溶剂。TA痕量分析型适用于硝酸，氢氟酸等溶液。Dispensette®III:硼硅酸盐玻璃，陶瓷，铂铱合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE及PP(排液管安全旋盖)材质。3.Dispensette®Organic:硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE及PP(排液管安全旋盖)材质。Dispensette®TA：多种氟塑料（ETFE，FEP，PFA，PTFE)，氧化铝蓝宝石（Al2O3 sapphire），根据型号不同有铂-铱合金或者钽。排液管，回流阀，吸液管，密封圈后期可扩展选配的延长分液管，干燥管，微滤器接头可121℃ 高压湿热灭菌机身标识。conformity资格认证EasyCalibration易校准技术校准后外部可见配伸缩式吸液管根据量程不同，附带3-5个转接环用于适配各种试剂瓶可更换活塞柱，更换活塞柱附出厂校验证书有机可调型精准度符合下表量程 ml：2.5–25，分刻度 ml：0.1A% ≤ ±0.5CV% ≤ ± 0.1。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	852
	破壁机
	搅拌功率1000W，加热温度1300W；容量1.75L；彩钢机身，低音破壁，可拆洗刀座，蒸汽清洗，防滑脚垫；配高鹏硅玻璃杯+研磨杯+冷打杯，开盖保护。
	1PK
	套
	

	853
	葡聚糖凝胶
	Sephadex G-25的羟丙基衍生物，用于胆固醇、脂肪酸、激素、维他命、天然产物的分析；Sephadex LH - 20，粒径20-150μm；100g规格。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	854
	启盖器
	启盖器，手动，用于 20 mm 瓶盖
1.手动钳口启盖器，适用于20mm；

2.窄钳口设计；

3.手柄采用耐用的纤维增强树脂制成，中间用钢结构进行强化。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	855
	启盖器
	20ml顶空 启盖器 
	1PK
	盒
	

	856
	气动备用阀
	TDS/TDU/ALEX 气动备用阀 - 包含 1/16" 压缩接头。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	857
	气压计
	放置实验室测量环境气压。精度到0.01kPa
	1PK
	件
	

	858
	切换阀的工具包
	用于0101-1343 切换阀的 RheBuild 工具包（2 位/10 通）
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	859
	氢氧根离子发生器
	Dionex EGC 500 KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐；适用于Integrion、ICS-5000+、ICS-6000 HPIC 系统。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	860
	清洁金属丝
	清洁金属丝，0.018 英寸内径喷嘴（也用于 0.011 英寸内径喷嘴），5Pk，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID)
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	861
	清洁金属丝
	清洁金属丝，0.03 英寸内径喷嘴，5Pk，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID)
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	862
	清洁刷
	清洁刷，用于分流/不分流进样口分流出口接头，FID，收集器，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID)
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	863
	清洁丝
	清洁丝 CLEANING WIRE /AA，适用于岛津AA-6880备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	864
	球阀
	球阀，1/4 英寸，黄铜,用于安捷伦气相色谱安装
Body Material Brass
Component Type Valve
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	865
	球阀
	球阀（开关阀），1/8英寸，黄铜，用于安捷伦气相色谱安装。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	866
	全自动点样仪点样针
	用于瑞士CAMAG-ATS 4 全自动点样仪。
25 µL定量注射器695.0053型：
25 µL Dosing syringe(695.0053)。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	867
	全自动点样仪点样针
	用于瑞士CAMAG-ATS 4 全自动点样仪。
25 µL定量注射器针头Spritzennadel blau Needle biue 695.0046型： Spray-on needle for dosing syringe (695.0046)。  
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	868
	全自动点样仪点样针
	套件695.0049型，包括以下部分，用于瑞士CAMAG-ATS 4型全自动点样仪。
25 µL定量注射器695.0053型：
25 µL Dosing syringe(695.0053),
25 µL定量注射器针头Spritzennadel blau Needle biue 695.0046型： Spray-on needle for dosing syringe (695.0046)。  
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	869
	燃烧头
	燃烧头 10CM BURNER HEAD ASSY，适用于岛津AA-6880备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	870
	热交换模块
	热交换模块,快速连接热交换器，大内径，用于G7116A/BMCT，3.0μL
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	871
	热交换器
	热交换器，PEEK，不锈钢涂层，0.17x500mm，2个UHP-FF接头。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	872
	热解涂层石墨管
	热解涂层石墨管（耐硝酸盐）；适用于岛津原子吸收分光光度计。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	873
	热脱附系统硬件
	用于将 GERSTEL 热脱附系统 TDS 2、GERSTEL 热脱附系统 TDS 3 或 GERSTEL 在线热脱附系统 TDS G 安装到配有 GERSTEL 冷却进样系统 CIS 4 的 GC 7890/8890 (A 进样口) 和带 7693 的 S/SL (B 进样口) 上的安装硬件。        
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	874
	刃环
	用于 Agilent™ 仪器，确保Agilent GC 仪器发挥最佳性能
直径（公制） 0.1 to 32 mm
适用于（设备） Agilent GC Instruments
材料 100% Graphite
类型 100% Graphite
Unit Size Pack of 10
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	875
	溶出仪自动取样针
	溶出仪自动取样针；配套SOTAX AT7溶出仪。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	876
	溶剂过滤器
	溶剂过滤器套装（3L）： 

1.三角积液瓶：1L，2.砂心过滤头，3.滤杯：300ml，4.固定夹，5.防尘盖，6.胶管，7.胶管链接器。
应用：
主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别是用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。
特点：
1.玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。
2.采用特硬优质玻璃材料，耐压性好，可进行121℃热压消毒灭菌。
3.PTFE型溶剂过滤器耐酸碱，耐腐蚀，可过滤各种水溶液，有机溶液和腐蚀性液体。
4.流量快、磨口标准、密封性能好。
5.尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配。
	1PK
	件
	

	877
	溶剂过滤器
	溶剂过滤器套装（1L）： 1.三角积液瓶：1L，2.砂心过滤头，3.滤杯：300ml，4.固定夹，5.防尘盖，6.胶管，7.胶管链接器。
应用：
主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别是用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。
特点：
1.玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。
2.采用特硬优质玻璃材料，耐压性好，可进行121℃热压消毒灭菌。
3.PTFE型溶剂过滤器耐酸碱，耐腐蚀，可过滤各种水溶液，有机溶液和腐蚀性液体。
4.流量快、磨口标准、密封性能好。
5.尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配。
	1PK
	件
	

	878
	溶剂过滤器
	溶剂过滤器套装（2L）： 1.三角积液瓶，2.砂心过滤头，3.滤杯500ml，4.固定夹，5.防尘盖，6.胶管，7.胶管链接器。
应用：
主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别是用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。
特点：
1.玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。
2.采用特硬优质玻璃材料，耐压性好，可进行121℃热压消毒灭菌。
3.PTFE型溶剂过滤器耐酸碱，耐腐蚀，可过滤各种水溶液，有机溶液和腐蚀性液体。
4.流量快、磨口标准、密封性能好。
5.尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配。
	1PK
	件
	

	879
	溶剂过滤器（系统）
	所属类别： 溶剂过滤器
GM-0.33A过滤系统（整套）： GM-0.33A隔膜真空泵，T-50溶剂过滤器（1L），适用的滤膜为50mm 、47mm，其中过滤器包括： 1.三角积液瓶，2.砂心过滤头，3.滤杯，4.固定夹，5.防尘盖，6.胶管，7.胶管链接器。
应用：
主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别是用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。
特点
1.玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。
2.采用特硬优质玻璃材料，抗极差温度变化达280℃。
3.具有良好的耐压性，可供高温高压灭菌使用。
4.流量快、磨口标准、密封性能好。
5.尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配。
	1PK
	件
	

	880
	溶剂净化器
	溶剂净化器组件 2.1 × 20 mm,适用于Agilent HPLC 1260、1290系列
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	881
	溶剂净化器
	溶剂净化器组件 3.0 × 75 mm,适用于Agilent HPLC 1260、1290系列
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	882
	溶剂净化器
	溶剂净化器柱芯 2.1 × 20 mm，5/包，适用于Agilent HPLC 1260、1290系列
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	883
	溶剂净化器
	溶剂净化器柱芯 3.0 × 75 mm，5/包，适用于Agilent HPLC 1260、1290系列
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	884
	溶剂净化器
	溶剂净化器柱芯 4.6 × 50 mm，5/包,适用于Agilent HPLC 1260、1290系列
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	885
	溶剂净化器
	溶剂净化器组件 4.6 × 50 mm,适用于Agilent HPLC 1260、1290系列
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	886
	溶剂滤头
	Solvent Reservoir Filter
10微米的过滤器可保护系统免受溶剂瓶中的颗粒物的影响。适用于Waters e2695 高效液相色谱仪
Type Filter - Solvent
System HPLC
Material Stainless Steel
Units per Package 1 pk
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	887
	溶剂滤头连接管
	溶剂滤头连接管
Tubing，0.149 in (3.78 mm) O.D. X 0.119 in (3 mm) I.D. X 25 ft (7.6 m) Length，TFE。
可提供无泄漏的连接，死体积低，带扩散最小。
适用于Waters e2695 高效液相色谱仪
Units per Package 1 pk
Product Type Spare Parts Kits
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	888
	溶剂清洗瓶
	4ML 溶剂清洗瓶；适用于赛默飞气相TRACE 1610
	5PK
	盒
	接受进口产品投标

	889
	熔点毛细管
	BUCHI 熔点仪 M-565型配件017808熔点毛细管。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	890
	蠕动泵
	带 PharMed 管线的蠕动泵，包括弹簧线圈和管线接头。用于 1100/1200、Infinity、Infinity II 液相色谱泵和带进样针清洗功能的自动进样器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	891
	蠕动泵管
	易安装蠕动泵管线，内标提升的标准配置，推荐用于水溶液酸性基质，12 件/包。透明 PVC，2 节，蓝色/橙色接头，内径 0.25 mm。Agilent 7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS 上内标吸取的标准配置。
	12PK
	件
	接受进口产品投标

	892
	蠕动泵管
	蠕动泵管线，硅橡胶，3 节，白色/白色接头，内径 1.02 mm，6 件/包。推荐用于不使用自吸式雾化器时的高纯度分析。
	6PK
	件
	接受进口产品投标

	893
	蠕动泵管
	蠕动泵管线，推荐用于二甲苯分析的雾化室排废，1 件。 Fluran®，3 节，黄色/蓝色接头，内径 1.52 mm，推荐用于二甲苯基质中的有机样品。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	894
	蠕动泵管
	蠕动泵管线，用于泵排废/泵入；一套无卡头蠕动泵管，用于安捷伦集成自动进样器 (I-AS) 的冲洗溶液提升和废液排放。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	895
	蠕动泵管
	蠕动泵管线组件，用于泵排废/泵入，适用于安捷伦集成自动进样器 (I-AS)，聚乙烯，带接头，5Pk。
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	896
	蠕动泵管线
	ICP-MS废液蠕动泵管线，Drain Pump Tubing，易安装蠕动泵管线，长寿命，雾化室排废标准配置，12 件/包。米色热塑性弹性材料，3节，黄色/蓝色接头，内径 1.52 mm。Agilent 7500、7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS 泵送雾化室废液至废液池的标准配置。
	12Pk
	包
	接受进口产品投标

	897
	蠕动泵支架
	蠕动泵支架，带有硅橡胶管线。适用于1100/1200/1200RRLC和1260InfinityLC泵，保证仪器正常运作
Peristaltic pump，silicone tubing for 1100/1200/1200 RRLC and 1260 Infinity LC pumps
技术 LC
模块兼容性 Pump
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	898
	入口单向阀
	耐100%乙腈，匹配岛津20AT液相228-48249-96
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	899
	入口阀
	G1312-60166 入口阀，用于 1260 Infinity 液相色谱，N 型。用于1260 Infinity / 1200系列/ 1100系列泵的正相应用用于1260 Infinity / 1200系列/ 1100系列泵的正相应用。
For normal phase applications. Used with G1310A，G1311A/B/C，G1312A/B/C，G7111A/B，G7112B，G1376A，G2226A
Pump Valves & Supplies for HPLC
LC inlet valve，1260 Infinity LC，type N. For normal phase applications on 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series pumps For normal phase applications on 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series pumps
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	900
	入口阀
	适用于 1290 Infinity 液相色谱入口阀，N 型。用于正相应用 For normal phase applications. Used with 1290 Infinity binary pumps and 1290 Infinity II high speed 
Pump Valves & Supplies for HPLC
1290 Infinity LC inlet valve，type N. For normal phase applications
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	901
	入口过滤器
	不锈钢过滤器，溶剂入口，12–14 µm
Stainless steel filter，solvent inlet，12–14 µm
Bottle Head Assemblies for HPLC
技术 LCLC/MS
孔径 12 µm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	902
	三通
	三通，1/4 英寸，不锈钢，适用于安捷伦GC。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	903
	三通
	三通，1/8 英寸，黄铜，2Pk，适用于安捷伦气相安装维护。
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	904
	三通
	三通，1/8 英寸，黄铜，适用于安捷伦GC。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	905
	色谱瓶架
	2ml色谱瓶架（12mm，72位）
	1PK
	个
	

	906
	砂纸
	砂纸，30 µm 氧化铝，5Pk
GC/MS 清洁和维护备件，适用于安捷伦仪器。
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	907
	筛板
	筛板，4.6 mm，0.2 µm，不锈钢，PEEK 封装，适用于部件 5067-1553 配套使用，10Pk。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	908
	渗透压离心管
	1. 材质：PP 聚丙烯，不吸附、不析出干扰渗透压检测的物质；

2. 适用：冰点下降法渗透压仪样品前处理/进样；

3. 配套要求：可适用于北研科仪型号CM-10渗透压仪；

4. 满足密封性良好，离心不渗漏；

5. 规格1.5/2mL_
	500PK
	包
	

	909
	十八烷基硅烷键合硅胶
	填料C18,60μm,500g/瓶。
	500g
	瓶
	

	910
	石墨O型环
	石墨 O型环（分流）（ 4个） 用于高温（ 350℃到 450℃）。
	4PK
	件
	接受进口产品投标

	911
	石墨O型环
	石墨 O型环（无分流 /WBI）（ 5个） 用于高温（350℃到 450℃）。
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	912
	石墨O型圈
	“O”密封圈
良好的密封性；最高可耐受350℃高温。适用于岛津气相，保证仪器正常运作。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	913
	石墨垫（刃环）
	刃环，15/85 石墨/Vespel，0.1-0.25，10个/包；0.1-0.25mm，适配赛默飞气相Trace1610
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	914
	石墨垫（刃环）
	刃环，15/85 石墨/Vespel，0.32 mm，10个/包；0.32mm，适配赛默飞气相Trace1610
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	915
	石墨垫（刃环）
	刃环 15/85 石墨/Vespel，0.53 mm，10个/包；0.53mm，适配赛默飞气相Trace1610
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	916
	石墨管
	横向加热石墨管。PE原子吸收光谱仪AA400/AA600/AA700/AA800/PinAAcle900用石墨管。
	5PK
	盒
	接受进口产品投标

	917
	石墨管
	适用于岛津AA-6880原子吸收分光光度计。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	918
	石墨管
	1.横向加热石墨管带端盖，有末端盖的THGA石墨管。
2.探头型式 特种专用石墨。
3.显示方式 峰面积/峰高。
4.精确度 0.1％-0.5％ RSD。
5.工作温度 23℃-3200℃。

6.采样流量范围 5uL-10mL。
7.解析度 0.1nm。
8.测试范围 元素分析。
9.温度补偿范围 ±2℃。
	20PK
	盒
	接受进口产品投标

	919
	石墨化炭黑
	填料GCB，60μm，500g/瓶。
	500g
	瓶
	

	920
	石墨夹具
	SPL/PTV 定位夹具，GRAPHITE JIG,SPL，适配分流/不分流（SPL、PTV）进样口。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	921
	石墨炉进样喷嘴
	适用于原子吸收AA-6880、AA-7000 系列原子吸收（搭配 GFA 石墨炉系统），整套含毛细管、管路、喷嘴头组件；耐酸碱、低吸附，保证微量进样重复性，降低样品残留。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	922
	石墨帽
	适用于岛津原子吸收AA6880。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	923
	石墨密封垫圈
	FERRULE CAP ASSM石墨垫圈 GO.5（10个） 毛细管柱安装，用于岛津GC-2010备件。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	924
	石墨密封垫圈
	FERRULE CAP ASSM石墨垫圈 GO.8（10个） 宽口径柱安装，用于岛津GC-2010备件。
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	925
	石墨密封垫圈
	密封垫圈，0.4 mm 内径，石墨，适用于0.05 至0.25mm 色谱柱。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	926
	石墨平台
	固态热解石墨平台，用于安捷伦仪器
Graphite Furnace AAS Tubes & Platforms
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	927
	石墨压环
	使用0.53mm内径GC-MS色谱柱专用石墨压环
用与岛津GCMS-2010和GCMS-2010PLUS气质联用仪安装0.53mm GCMS低流失毛细柱时，柱与管路连接的密封石墨压环。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	928
	石墨压环
	普通气相用石墨压环，0.53mm内径，适配岛津气相GC2010替换备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	929
	石墨锥
	岛津原子吸收AA6880专用，206-50602。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	930
	石英比色皿
	适用于紫外分光光度计，光路长10mm，狭缝3mm，容积约1050μl，高透光，耐酸碱，耐有机试剂，平盖。
	2pk
	盒
	

	931
	石英炬管
	一体式石英炬管，内径 1.0 mm 的锥形中心管，用于通过 Agilent 7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS 进行挥发性有机溶剂分析。适用于采用有机溶剂的有机应用，但是对含氢氟酸 (HF) 的样品无惰性。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	932
	石英炬管
	一体式石英炬管，内径 1.5 mm 的锥形中心管，用于通过 Agilent 7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS 进行有机溶剂分析。适用于有机溶剂，但是对含氢氟酸 (HF) 的样品无惰性。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	933
	石英炬管
	石英炬管,石英炬管，内径2.5mm，适用于7500ICP-MS
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	934
	石英炬管
	一体式石英炬管，内径 2.5 mm 的中心管，Agilent 7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS 的标准配置。适用于大多数常规应用，但不适用于挥发性有机溶剂或含氢氟酸 (HF) 的样品。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	935
	试管 20mL
	20ml（16x150mm）test tube （100pics/pakcet） 试管 20mL，100个/包【16x150mm】，(适用睿科氮吹AutoEVA系列）
	100pk
	包
	

	936
	试剂展开滚筒E2
	适配美国海伦娜公司EPAlyzer II junior全自动电泳仪，用于展开染色液。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	937
	适配板
	用于无托盘 7683 自动进样器的适配板 (B 端口)，适用于安装在 GC 7890/8890 (A 端口) 上的 GERSTEL-CIS 4 上的现有 GERSTEL-TDS 2/3。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	938
	收集管
	GX-274全自动固相萃取仪用20ml；345管架玻璃管，16×150mm，250Pk，20ml；可与GX-274全自动固相萃取仪配合使用，保证仪器正常运作。
	250PK
	件
	接受进口产品投标

	939
	收集管
	GX-274全自动固相萃取仪用6ml；371管架玻璃收集管，12×75mm，250Pk，6ml；可与GX-274全自动固相萃取仪配合使用，保证仪器正常运作。
	250PK
	件
	接受进口产品投标

	940
	收集极
	收集极COLLECTOR,FID-2010用于GC-2010。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	941
	手动进样阀
	手动进样阀，2 位/6 通阀 7725i，600 bar，带位置感应开关，用于 Agilent G1328C 手动进样器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	942
	手紧PEEK接头
	手拧PEEK配件，1/16英寸（10 Pk）
Fittings for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
技术 LC
Fitting Component Fitting Complete
Material PEEK
Fitting Description 
Swagelok，1.6 mm，PEEK，finger-tight fitting
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	943
	手拧接头
	PBGV-6040.2335 手拧接头，SST Viper 130μm x 350mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	944
	手拧接头
	Viper SST Flex.-Cap.，i.d. × L 0.13 × 450 mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	945
	手拧接头
	Viper SST Flex.-Cap.，i.d. × L 0.13 × 650 mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	946
	手拧接头
	Viper SST Flex.-Cap.，i.d. × L 0.18 × 450 mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	947
	手拧接头
	Viper SST Flex.-Cap.，i.d. × L 0.18 × 650 mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	948
	手拧式聚酮接头
	手拧式聚酮接头可耐600bar压力，10Pk
Fingertight polyketone fitting 1/16 10pk
Fittings for HPLC
内径 (ID) 1.6 mm
技术 LC
Fitting Component Fitting Complete700
Fitting Description 
Swagelok，1.6 mm，finger-tight polyketone fitting
	10PK
	件
	接受进口产品投标

	949
	手拧式柱螺帽
	可更换锁定环，用于手拧式螺帽。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	950
	手拧式柱螺帽
	色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于 MSD。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	951
	手拧式柱螺帽
	色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于进样口/检测器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	952
	数显磁力电热套
	输入电源：220V；频率：50Hz；功率W：300；显示方式：LED数码管；最大可放置烧瓶ml：1000；温控范围(℃)：室温~380℃；控温精度(℃)：士1；转速范围(r/min)：0-2000。
	1Pk
	台
	

	953
	数显外径千分尺
	量程0-25mm，分辨力0.001mm。
	1PK
	件
	

	954
	数显温度计
	测量范围-50 ~ +1000(℃)，精度±(0.5℃ +0.3% 的测量值)。
	1PK
	台
	

	955
	双层冷凝管
	双层冷凝管，适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2。
	1PK
	件
	

	956
	双口烧瓶
	1000ml双口烧瓶；适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2。
	1PK
	件
	

	957
	双柱接口螺母
	用于 HP MSD (5971/5972) 的 GP-2M 双柱接口螺母，GCD 除外，5个装。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	958
	水分检测管
	医用氧检测纯度；检测时间 5min；尺寸：150mm×7mm；电源：无需V；工作温度：10～40℃；量程5-200mg/m3，RSD小于±15%。
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	959
	水浴锅
	双列八孔，控温范围(℃)：RT~99.9；控温精度(℃)：0.1；温度波动度(℃)：≤0.5；功率(KW)：1.8；工作尺寸(mm)：600×300×120；电压(V)：AC220V /50Hz。
	1Pk
	台
	

	960
	水蒸气检测管
	6A Water Vapour H2O；Meas.range：10-80mg/m3；Scale range：10-80mg/m3。
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	961
	四孔冷凝管架
	四孔冷凝管架，适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2。
	1PK
	件
	

	962
	搪瓷杯
	500ml；带刻度
	1PK
	个
	

	963
	陶瓷单向阀
	PerformancePLUS Check Valve Cartridges
阀芯具有陶瓷球和阀座。可选型止回阀，有助于解决粘连问题。适用于Waters e2695 高效液相色谱仪
Type Valve - Check
System HPLC
Material Ceramic
Product Type Spare Parts Kits
Units per Package 2 pk
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	964
	陶瓷刀片
	陶瓷刀片（毛细管柱切割器），陶瓷划线色谱柱切割器，Ceramic scribe column cutter，4/pk. 用于切割熔融石英毛细管柱。
	4PK
	盒
	接受进口产品投标

	965
	陶瓷垫片
	Washer 4.0x11.0 others 陶瓷垫片，适用于睿科全自动均质器，型号AH-50。
	1Pk
	个
	

	966
	陶瓷均质子
	50mL陶瓷均质子：用于50mL萃取管，100个/瓶。
	100PK
	盒
	

	967
	陶瓷套管
	Caramic Sleeve陶瓷套管，适用于睿科全自动均质器，型号AH-50。
	1Pk
	个
	

	968
	陶瓷轴承刀头
	19×204mm 陶瓷轴承刀头，1根，适用于睿科全自动均质器，型号AH-50。
	1Pk
	件
	

	969
	陶瓷轴套
	Caramic Bushing陶瓷轴套，适用于睿科全自动均质器，型号AH-50。
	1Pk
	个
	

	970
	梯度降温盒
	梯度降温；12孔；2mL；泡沫材质。
	1PK
	个
	

	971
	调谐液
	LC/MS 调谐混标，适用于安捷伦 ESI，100 mL
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	972
	调谐液
	LC/MS 校准标样，适用于 ESI-TOF，100 mL。 
LC/MS 调谐和性能标准品
技术 LC & LC/MS
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	973
	调谐液
	调谐标样，经过认证，用于 EI/CI，纯 PFTBA，10 g
体积 10 g
Product_Sub_Model PFTBA
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	974
	调谐液
	适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；校正物PPG，正模式：59.050、175.133、500.380、616.464、906.673、1080.799等，负模式：44.998、411.259、585.385、933.636、1223.845等。
	1PK
	盒
	接受进口产品投标

	975
	调谐液
	ICAP Q/RQ调谐液，ICP-MS Tuning Solution – Tune B ICAP；THERMO TUNE B ICAP，500 mL HNO3 / HCl；规格:500mL；THERMO-4AREV Volume: 500 mL；Matrix: HNO3 /HCl；Analyte μg/L* Analyte μg/L*；Ba 1 In 1；Bi 1 Li 1；Ce 1 U 1；Co 1 *Parts per billion。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	976
	调谐液
	iCAP Q/RQ Qnova CALIBRATION solution。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	977
	调谐液
	基质浓度1% HNO3，1 µg/mL：Be，Ce，Fe，ln，Li，Mg，Pb，U；浓度1 µg/L；标准型多元素、环境分析、仪器设置和校准，体积容量500 mL，产品组Aqueous，元素数多重。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	978
	调谐液
	用于 ICP-MS 的调谐溶液， Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co；2 x 500 mL 瓶装
	1PK
	瓶
	接受进口产品投标

	979
	透镜绝缘体
	透镜绝缘体，597X MSD。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	980
	涂抹片
	适配美国海伦娜公司EPAlyzer II junior全自动电泳仪，用于进样。
	20PK
	盒
	接受进口产品投标

	981
	推斥极
	推斥极，推斥极组件，EI 350，不锈钢，用于Agilent 5975C MSD。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	982
	弯接管
	弯接管，适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2。
	1PK
	件
	

	983
	万能可调电炉
	单联，炉盘尺寸（mm）200×200，适用于多种形式加热，2KW。
	1PK
	台
	

	984
	温度记录仪
	迷你型温度记录仪，内置单通道（NTC），包括墙面支持架、电池 (2 x CR 2032 )和出厂报告。
NTC
1.测量范围：-30 ~ +70℃
2.测量精度：±0.5℃ (-30 ~ +70℃)
3.分辨率：0.1℃
4.直径：60 x 38 x 18.5 (mm)
5.操作温度：-30 ~ 70℃
6.外壳：Plastic
7.防护等级：IP65
8.通道1 ：内置
9.Product colour white
10.标准 EU指令 2014/30/EU； 2011/65/EU，符合 HACCP 和 EN 12830 法规要求
11.测量比例1 min - 24 h
12.电池类型2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032)
13.电池寿命500 天（15 分钟测量一次，+25℃）
14.内存16,000 测量值。
15.存放温度：-40～+70℃。
16.保证数据完整性即使在电池耗尽时。
17.通过电脑进行数据分析，基础软件免费下载。
18.适用于连续监测如食品或药品等的存储温度，同时也适用于冷藏及冷冻过程中的温度控制。
19.可安全储存多达16,000 个温度测量数据。存储的数据即使在电池用尽或更换电池时也不会丢失，确保极高的数据安全性和完整性。当前温度测量值即时显示于大显示屏上，同时还可显示所有超限测量值。
20.支持ComSoft Basic基础软件。
21.ComSoft Professional专业版软件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	985
	温湿度计
	测量范围：湿度：10%～95%RH，分辨率0.1%RH；温度：-20℃～+60℃，分辨率0.1℃；湿度精度：在25℃，30-95%RH条件下，为±3%RH；在25℃，10-30%RH条件下，为±5%RH；温度精度：为±0.8℃；湿度和温度值同时显示；可记录笔数7000笔；湿度采用精密电容式传感器，温度采用半导体式传感器。
	1PK
	件
	

	986
	温湿度记录仪
	迷你型数据记录仪，墙面支架，2节CR 2032锂电池和出厂报告。
NTC
1.测量范围：-20～+70℃
2.测量精度：±0.5℃ (-20～+70℃)
3.分辨率：0.1℃
4.电容式湿度传感器，湿度测量范围：0～100 %RH*
5.测量精度：±3 %RH (2～+98 %RH) at +25℃
±0.03 %rF/K ±1 Digit
6.分辨率0.1 %RH 不适用于冷凝气氛
7.直径60 x 38 x 18.5 mm
8.操作温度：-20～+70℃
9.外壳高强度塑料
10.防护等级IP20
11.通道2 内置
12.Product colour Black
13.标准 2011/65/EU；EU指令 2014/30/EU
14.测量比例：1 min - 24 h
15.电池类型：2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032)
16.电池使用时间：1 年（15 分钟测量一次，+25℃）
17.存储量：16,000 个测量值
18.存放温度：-40～+70℃
19.可储存高达16,000组温湿度测量值。
20.USB数据线实现简便的数据传输，通过电脑进行数据记录及管理分析。
21.电脑软件免费下载(ComSoft Basic)
22.实现敏感货物包括食品、档案或者表面极易生锈的金属部件的温湿度监控，或实施楼宇中的湿度检测以鉴定租户是否重视物业环境的管理。     
23.内置长寿命传感器用于测量周边环境中的温度和湿度，同时可存储高达16,000组数据，清晰，易于读取的显示屏可显示当前读数以及超限报警信息。
24.支持ComSoft Basic基础软件 – 免费下载 – 提供快速简便的仪器编程及数据读取。
25.ComSoft Professional专业版。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	987
	温湿度记录仪
	1. 0-65℃范围内，温度测量精度为±0.2℃。 

2. 25℃无凝露温室环境下，10-90%RH湿度范围内精度为±2%RH；可以链接上轻松连软件使用。

3.配冰箱冰柜适用外接温度传感器探头。
	1PK
	件
	

	988
	钨灯
	钨灯，LAMP,HALOGEN，适用于岛津UV-2700备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	989
	钨灯
	钨丝灯，适配Agilent G1315A / B / C / D和G1365A / B / C / D二极管阵列检测器以及8453A二极管阵列分光光度计
Source Lamps for UV-Vis & UV-Vis-NIR
Light Output Visible
技术 LC
模块兼容性 Detector
Technique UV-V
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	990
	钨灯
	适用于Thermo液相色谱仪U3000，钨灯。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	991
	钨灯
	适用于岛津SPD-M20A。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	992
	无尘擦拭纸
	1.光学仪器制造、各种电子、电器、精密仪器的擦拭、光纤制造、实验室器具及仪器的清洁专用。
2.低粉尘，节省大量擦拭时间。
3.纸张细腻，不会刮花被拭物表面。
4.防静电，有效防止静电和粉尘产生。
5.良好的干湿强度，不易破损。
6.质地纯净，高效吸水。
7.应用场合：科学、分析等精密仪器的擦拭清洁；配合溶剂进行产品表面清洁；精密元器件的擦拭；印刷设备的清洁；特殊部件的包装。

8. 11*21(cm)，单层，280页。
	1PK
	件
	

	993
	无隔垫采样头
	用于 GERSTEL CIS 4 和 CIS 4 PLUS 的无隔垫采样头 SLH，针头外径 0.64mm。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	994
	无菌隔离器配套软舱门
	End Cape/门，优质，耐磨损，适用于洁定无菌隔离器ISOFLEX。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	995
	无菌隔离器适配密封胶圈
	橡胶带氯丁橡胶ES 565尼龙，胶圈6630C，耐磨损。适配无菌隔离器洁定ISOFLEX耗材备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	996
	无菌隔离器适配手套
	氯丁橡胶手套7号（小号），长330mm，厚型，耐磨损。6516C适用于与Geting-La Calhene产品安装，适配无菌隔离器洁定ISOFLEX耗材备件。2支手套/对。
	2PK
	对
	接受进口产品投标

	997
	无菌隔离器适配袖套
	Sleeves/袖套，适配无菌隔离器洁定ISOFLEX耗材备件。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	998
	无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头）
	10μL；1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、环氧乙烷灭菌。4、无DNA酶、RNA酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，适配大多数品牌移液器。
	1PK
	盒
	

	999
	无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头）
	200μL；1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无DNA酶、RNA酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，适配大多数品牌移液器。
	1PK
	盒
	

	1000
	无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头）
	1250μL；1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、环氧乙烷灭菌。4、无DNA酶、RNA酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，适配大多数品牌移液器。
	1PK
	盒
	

	1001
	无菌盒装吸头
	10μL；每盒96支，每件10盒，每箱5件1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无DNA酶、RNA酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，适配大多数品牌移液器。 
	5PK
	盒
	

	1002
	无菌盒装吸头
	200μL；每盒96支，每件10盒，每箱5件；采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无DNA酶、RNA酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，适配大多数品牌移液器。 
	5PK
	箱
	

	1003
	无菌盒装吸头
	1250μL；每盒96支，每件10盒，每箱5件；1、采用高品质聚丙烯材质。2、吸取液体时低残留、低吸附。3、伽马射线灭菌。4、无DNA酶、RNA酶和热原。5、吸嘴尾部呈柔软弹性椎体，适配大多数品牌移液器。 
	5PK
	箱
	

	1004
	无菌尖底离心管
	电子束灭菌，无 DNA 酶/RNA 酶/内毒素，耐温- 80℃～121℃，可高压灭菌，15ml。
	500PK
	箱
	

	1005
	雾化器
	雾化器，带有 EzyFit 样品接头，适配Agilent 7700x/e、8800 和 7500cx/ce ICP-MS 配置. 硼硅酸盐玻璃同心雾化器，适配安捷伦 x 透镜 ICP-MS 仪器配置。适用于大多数样品类型，但含 HF 或悬浮颗粒的样品除外。
Sample Connection EzyFit
Type Concentric
Sample Uptake Rate 400
Particle/TDS Handling Capability 15 %TDS
Self Aspirating Yes
Gas Connector Ezylok
Material Borosilicate glass
Chemical Compatibility Aqueous    Organic solvents
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1006
	雾化器
	规格0.5 mL/min；适用范围1.0 L/min；材料Glass；类型C0.5型(NexION)；PE的ICP-MS用雾化器。
	1PK
	件
	

	1007
	雾化器针头
	雾化器针头，ESI，适配安捷伦仪器，1PK
Cleaning & Maintenance Supplies for GC/MS
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1008
	吸附捕集阱
	吸附捕集阱 1/16" 入口，1/16" 出口，填充活性炭
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	1009
	硒化锌窗片
	通用型可拆卸样品池的圆形窗片，直径25mm厚度2mm。
	2Pk
	对
	接受进口产品投标

	1010
	硒元素空心阴极灯
	适用于北京海光仪器有限公司原子荧光光度计HGF-V9；Se硒免调灯。
	1PK
	盒
	

	1011
	细胞计数板
	两孔设计，标准0.1mm计数池高度 JSP-GM
	50PK
	盒
	

	1012
	显微镜测微尺
	量程1mm，分度值0.01mm。
	1PK
	件
	

	1013
	限流毛细管
	限流毛细管，(5m) 内径=0.15 mm，外径=0.36 mm 
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	1014
	限流毛细管
	限流毛细管，(2m) 内径=0.15 mm，外径=0.36 mm 
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	1015
	消化管
	适配于Kjeltec 8400全自动定氮仪，750ml直形消化管。
	6Pk
	包
	接受进口产品投标

	1016
	消化管
	适配于Kjeltec 8400全自动定氮仪，250ml直形消化管；
	8PK
	包
	接受进口产品投标

	1017
	消化管接头
	适用于FOSS定氮仪，250ml的消化管接头。
	1Pk
	件
	

	1018
	消解罐
	PFA全氟代烷氧乙烯
适配CEM MARS6型微波消解仪使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1019
	消解罐
	PTFE聚四氟乙烯材质
适配CEM MARS6型微波消解仪使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1020
	消解罐
	TFM,改性的聚四氟乙烯材质
适配CEM MARS6型微波消解仪使用。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1021
	小动物眼科手术器械包
	含各种小动物眼科用手术器械。
	16Pk
	套
	

	1022
	漩涡混合器
	转速范围：600-3200rpm；自动与点振混合方式均可选择计时功能，点振混合方式设定范围1-60秒；自动混合方式：1-60分或连续运转；方便性： 无需看表计时，无论自动还是点振混合方式，达到设定时间自动停止；标配含：主机+杯式垫片+3英寸平板垫片，外形尺寸大约170*120*170mm。
	1Pk
	台
	

	1023
	盐包
	萃取盐包：6g硫酸镁+1.5g醋酸钠，50/盒。
	50PK
	盒
	

	1024
	盐包（59种植物生长调节剂第一法）
	Que Extraction Salt Tube，4 g MgSO4，1 g NaCl，1 g TSCD， 0.5 g DHS，50 ml，50/PK。
	50PK
	盒
	

	1025
	盐包（植物生长调节剂第一法）
	SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts，4g MgSO4，1g NaCl，0.5g DHS（柠檬酸氢二钠），1g TSCD（柠檬酸钠）。
	50Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1026
	盐包（植物生长调节剂第一法）
	萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，50/盒。
	50PK
	盒
	

	1027
	阳极推斥极组件
	推斥极，阳极推斥极组件，不锈钢。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1028
	阳离子动态再生抑制器
	CDRS 600阳离子动态再生抑制器（4毫米）
CDRS 600 Cation Dynamically Regenerated Suppressor (4 mm)
流速 3 mL/min. Max.
压力 30 to 100 psi (recommended)
安培数 300 mA
温度范围 15℃ to 50℃。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1029
	氧化铝研磨粉末
	氧化铝研磨粉末，15 µm，1 kg
Cleaning & Maintenance Supplies for GC/MS
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1030
	样品杯
	20mL样品杯，PP 样品瓶，1个装,匹配岛津AA - 7000、AA-6300、AA-6300C型号原子吸收分光光度计。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1031
	样品杯
	2mL样品杯，MS-20 WH 聚丙烯，1个装，适配岛津 AA - 6880、AA - 6300、AA - 6300C 款原子吸收分光光度计。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1032
	样品捕集阱
	1 µL 样品捕集阱 (外径=3.0 mm)，10个装 
	10PK
	包
	接受进口产品投标

	1033
	样品捕集阱
	1 µL 样品捕集阱 (外径=3.0 mm)，50个装 
	50PK
	包
	接受进口产品投标

	1034
	样品捕集阱
	100 µL 样品捕集阱 (外径=3.0 mm)，10个装
	10PK
	包
	接受进口产品投标

	1035
	样品捕集阱
	100 µL 样品捕集阱 (外径=3.0 mm)，50个装
	50PK
	包
	接受进口产品投标

	1036
	样品捕集阱用毛细管
	PFC样品捕集阱用毛细管，内径=0.32，外径=0.45，去活熔融石英，10 m 
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	1037
	样品池架
	通用型可拆卸式，透射附件；1 Window Aligner；2 NeopreneTM Gasket；3Circular Window (see below)；4Spacer (see below)，5 PTFE Plugs (pkg. 6)；6 Quick Release Nut。
	1Pk
	个
	接受进口产品投标

	1038
	样品管线
	PFA，内径 0.5 mm，外径 1.6 mm，5 m。标准样品吸取管线，与安捷伦Agilent 7700x/e、8800 和 7500cx/ce  ICP-MS 配套使用。
	1Each
	包
	接受进口产品投标

	1039
	样品架
	16位样品架，1个（适用于280 mL 玻璃管和360 mL 圆底玻璃管）适用于RayCure 高通量真空平行浓缩仪。
	1PK
	个
	

	1040
	样品进样管
	样品管线，PFA，内径 0.15 mm，外径 1.6 mm，70 cm，3/包. 小内径气体管线，适用于所有安捷伦 ICP-MS
	3PK
	个
	接受进口产品投标

	1041
	样品盘
	Tzero Pan；TA Zero固体铝样品盘加盖子，适用于DSC Q200
	100pk
	包
	接受进口产品投标

	1042
	样品盘E2
	适配美国海伦娜公司EPAlyzer II junior全自动电泳仪，用于加样。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1043
	样品瓶
	离子色谱仪进样瓶套件，用于Thermo Scientific 离子色谱仪AS-AP进样器，聚丙烯塑料材质，1.5ml，带瓶盖和分流隔垫。
	100PK
	包
	接受进口产品投标

	1044
	样品瓶
	4.0ml透明样品瓶，样品夹L用，适配岛津液相配件
VIAL KIT,4-SV 100/PCT
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1045
	样品瓶
	样品瓶，透明，螺口盖，带书写签，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12 x 32 mm（12 mm 瓶盖）
	100PK
	件
	

	1046
	样品瓶
	Assembled 12 x 32 mm Total Recovery Vial with PTFE/Silicone Septum 100 pack。尖底特殊实验型，100 pack。
	100PK
	盒
	接受进口产品投标

	1047
	样品瓶
	样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，蓝色瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫，样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖），带书写标签，2 mL。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1048
	样品瓶
	样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖）
	100PK
	件
	

	1049
	样品瓶
	样品瓶，螺口，透明，带书写签，已去活（硅烷化），2 mL，100Pk。样品瓶规格：12 x 32 mm（12 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1050
	样品瓶
	样品瓶，螺口，棕色，带书写签，已去活（硅烷化），2 mL，100Pk。样品瓶规格：12 x 32 mm（12 mm 瓶盖）。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1051
	样品瓶
	样品瓶，棕色，微量进样，Wine-Glass 形，12 x 32 螺口，底部锥形 15 µL，用于小样品体积或高回收率，100Pk。样品瓶规格：12 x 32 mm（12 mm 瓶盖）；宽度 12 mm。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1052
	样品瓶
	样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，蓝色瓶盖，PTFE/红色硅橡胶隔垫，样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖），不带书写标签，2 mL。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1053
	样品瓶
	样品瓶套件，螺口，预组装，棕色样品瓶，绿色瓶盖，PTFE/红色橡胶隔垫，样品瓶规格：12 x 32 mm（12 mm 瓶盖），带书写标签，2 mL。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1054
	样品瓶
	样品瓶套件，螺口，预组装，棕色样品瓶，绿色瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫，样品瓶规格：12 x 32 mm（12 mm 瓶盖）2 mL。
	100PK
	件
	

	1055
	样品瓶（清洗瓶）
	螺口样品瓶，带填充刻度和瓶盖的 4 mL 清洗瓶（无隔垫），25Pk。样品瓶规格：15 × 45 mm（13-425 瓶盖）
	25PK
	件
	接受进口产品投标

	1056
	样品瓶存放盒
	样品瓶储存容器，每个容器可放置 50 个样品瓶 。
Holds 50 12 x 32 mm vials
可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作
	1PK
	件
	

	1057
	样品瓶架
	样品瓶板，可放置 54 x 2 mL 样品瓶，
Fraction Collector Supplies for HPLC
	6PK
	件
	接受进口产品投标

	1058
	样品瓶架
	蓝色单样品瓶架，可放置 50 个标准 12 mm 的 2 mL 样品瓶，可叠放。Holds 50 12 x 32 mm vials
	1PK
	件
	

	1059
	样品瓶内插管
	内插管，聚丙烯，250 µL，带刻度，100Pk。
	100PK
	件
	

	1060
	样品瓶内插管
	瓶盖内插管，用于 4 mL 样品瓶扩散盖，
用于 4 mL（13 mm） 样品瓶的螺纹口瓶盖和隔垫
Pre-Slit No
Includes Septa No
Cap Material Polypropylene
Vial Type 内插管
Certified No
技术  GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理
	12PK
	包
	接受进口产品投标

	1061
	样品瓶内插管
	样品瓶内插管，150 µL，玻璃，带聚合物支架，用于 2 mL 标准口 (8 mm) 螺口样品瓶，100Pk。内插管尺寸：4.8 x 28 mm
Insert Material 玻璃
体积 150 µL
Certified No
技术 LCGC
Sample Containment Type Insert
Insert Type 锥形
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1062
	样品瓶内插管
	样品瓶内插管，200 µL，玻璃，平底，用于 2 mL 标准口 (8 mm) 螺口样品瓶，100Pk。内插管尺寸：4.8 x 31 mm
Insert Material 玻璃
体积 200 µL
Certified No
技术 LCGC
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1063
	样品瓶内插管
	样品瓶内插管，250 µL，玻璃，带聚合物支架，100Pk。内插管尺寸：5.6 x 30 mm
High Recovery Vials & Inserts
Insert Material 玻璃
体积 250 µL
Certified No
技术 GCLC
Sample Containment Type Insert
Insert Type 支架
Manufacturer Compatability 
AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1064
	样品瓶内插管
	样品瓶内插管，250 µL，去活玻璃，带聚合物支架，100Pk。内插管尺寸：5.6 x 30 mm
High Recovery Vials & Inserts
Insert Material 玻璃
体积 250 µL
Certified Yes
技术 LCGC
Sample Containment Type Insert
Insert Type 锥形
Manufacturer Compatability 
AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer
	100PK
	件
	

	1065
	样品瓶内插管
	样品瓶内插管，250 µL，深达底部的玻璃，100Pk。内插管尺寸：5.6 x 31 mm
Insert Material 玻璃
体积 250 µL
Certified No
技术 GCLC
Sample Containment Type Insert
Insert Type 锥形
Manufacturer Compatability 
AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1066
	样品瓶内插管
	样品瓶内插管，400 µL，玻璃，平底，500Pk。内插管尺寸：5.6 × 31 mm
High Recovery Vials & Inserts
Insert Material 玻璃
体积 400 µL
Certified No
技术 GCLC
Sample Containment Type Insert
Manufacturer Compatability 
AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer
	500PK
	件
	接受进口产品投标

	1067
	样品瓶内插管
	样品瓶内插管，400 µL，去活玻璃，平底，500Pk。内插管尺寸：5.6 × 31 mm
High Recovery Vials & Inserts
Insert Material 玻璃
体积 500 µL
Certified Yes
技术 LCGC
Sample Containment Type Insert
Insert Type 去活
Manufacturer Compatability 
AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer
	500PK
	件
	接受进口产品投标

	1068
	样品探针
	去活样品探针，适用于 Agilent 7697A 顶空进样器， 用于 Agilent 7697/8697 顶空进样器的可更换进样探头。UltiMetal 去活。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1069
	药典筛
	符合现行《中国药典》1-9号药筛，包含9个筛，1个托盘和1个盖。
	11PK
	套
	

	1070
	药典筛
	符合现行《中国药典》，1号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）2000±70μm。
	1PK
	个
	

	1071
	药典筛
	符合现行《中国药典》，2号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）850±29μm。
	1PK
	个
	

	1072
	药典筛
	符合现行《中国药典》，3号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）355±13μm。
	1PK
	个
	

	1073
	药典筛
	符合现行《中国药典》，4号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）250±9.9μm。
	1PK
	个
	

	1074
	药典筛
	符合现行《中国药典》，5号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）180±7.6μm。
	1PK
	个
	

	1075
	药典筛
	符合现行《中国药典》，6号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）150±6.6μm。
	1PK
	个
	

	1076
	药典筛
	符合现行《中国药典》，7号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）125±5.8μm。
	1PK
	个
	

	1077
	药典筛
	符合现行《中国药典》，8号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）90±4.6μm。
	1PK
	个
	

	1078
	药典筛
	符合现行《中国药典》，9号药筛，筛孔内径（平均值 ± 公差）75±4.1μm。
	1PK
	个
	

	1079
	药典筛托盘及盖
	托盘和盖
	2PK
	套
	

	1080
	液相流动相过滤膜
	Ф13，0.2/ 0.45/ 0.8μ（水相）；PES；100Pk外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。
	100Pk
	盒
	

	1081
	液质传输毛细管
	Capillary，6-inlet，0.61 mm x 90 mm，1G，hexabore resistive capillary for the Agilent 6400 Series Triple Quadrupole LC/MS，samples up to 10x more ion rich gas from the source， agilent 6490液质用。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1082
	液质毛细管
	180 mm，0.6 mm id，dielectric；agilent 液质毛细管 Ion injector，180 mm，0.6 mm id，dielectric
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1083
	一次性使用塑料样品杯
	可配日立生化仪，500只/包。
	500PK
	包
	

	1084
	一氧化碳检测管
	1LKC Carbon Monoxide co  Meas.range:5-100ppm；Scale range:5-100ppm。
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	1085
	一氧化碳检测管
	医用氧检测纯度；检测时间 5min；尺：150mm*7mmcm；电源：无需V；工作温度：10～40℃；量程2-60ppm,RSD小于±15%。
	10PK
	盒
	接受进口产品投标

	1086
	移液器模块
	移液器模块（瓶架自选） 包括：1.500μL高精度注射器；2.1mL高精度注射器；3.枪头适配器；4.160位移液枪头架；5.枪头脱离装置(适用于REEKO Auto Prep 200)。
	1PK
	套
	

	1087
	移液器吸头
	Combitips® advanced； Eppendorf Quality优质级，50 mL，浅灰色，无色吸头，100 个 (4 箱 × 25 个)，每箱内含有 1 个适配器。
	1PK
	包
	接受进口产品投标

	1088
	移液器吸头
	Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级，25 mL，红色，无色吸头，100 个 (4 箱 × 25 个)，每箱内含有 1 个适配器。
	1PK
	包
	接受进口产品投标

	1089
	移液器吸头
	Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级，10 mL，桔黄色，无色吸头，100 个 (4 包 × 25 个)
	1PK
	包
	接受进口产品投标

	1090
	移液器吸头
	Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级，1.0 mL，黄色，无色吸头，100 个 (4 包 × 25 个)
	1PK
	包
	接受进口产品投标

	1091
	移液器吸头
	Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级，0.5 mL，紫色，无色吸头，100 个 (4 包 × 25 个)
	1PK
	包
	接受进口产品投标

	1092
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，0.1 – 10 µL，34 mm，深灰色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个)
	1000PK
	件
	接受进口产品投标

	1093
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，0.1 – 20 µL，40 mm，中灰色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个)
	1000PK
	件
	接受进口产品投标

	1094
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，2 – 200 µL，53 mm，黄色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个)
	1000PK
	件
	接受进口产品投标

	1095
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，2 – 200 µL，53 mm，黄色，黄色 吸头，1,000 个 (2 包 × 500 个)
	1000PK
	件
	接受进口产品投标

	1096
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，20 – 300 µL，55 mm，桔黄色，黄色 吸头，1,000 个 (2 包 × 500 个)
	1000PK
	件
	接受进口产品投标

	1097
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，50 – 1,000 µL，71 mm，蓝色，蓝色 吸头，1,000 个 (2 包 × 500 个)
	1000PK
	件
	接受进口产品投标

	1098
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，0.1 – 5 mL，120 mm，紫色，天然色 无色，500 个 (5 包 × 100 个)
	500PK
	件
	接受进口产品投标

	1099
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，0.2 – 5 mL L，175 mm，紫色，天然色 无色，300 个 (3 包 × 100 个)
	300PK
	件
	接受进口产品投标

	1100
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级0.5 – 10 mL，165 mm，青绿色，天然色 无色，200 个 (2 包 × 100 个)
	200PK
	件
	接受进口产品投标

	1101
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，0.5 – 10 mL L，243 mm，青绿色，天然色 无色，200 个 (2 包 × 100 个)
	200PK
	件
	接受进口产品投标

	1102
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks，Biopur，生物纯级，50 – 1,000 µL，71 mm，蓝色，天然色 无色，480 个 (5 盒 × 96 个)
	480PK
	件
	接受进口产品投标

	1103
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks，Biopur，生物纯级，0.5 – 10 mL，165 mm，青绿色，天然色 无色，120 个 (5 盒 × 24 个)
	120PK
	件
	接受进口产品投标

	1104
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0，优质级，2 – 200 µL，黄色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个
	96PK
	件
	接受进口产品投标

	1105
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0，优质级，50 – 1,000 µL，蓝色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个
	96PK
	件
	接受进口产品投标

	1106
	移液器吸头
	匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0，优质级，0.1 – 5 mL，120 mm，紫色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 24 个
	24PK
	件
	接受进口产品投标

	1107
	移液器吸头
	适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌，500-5000μl
	200PK
	件
	接受进口产品投标

	1108
	移液器吸头
	适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(500Pk)，50-1000μl
	500PK
	件
	接受进口产品投标

	1109
	移液器吸头
	吸头，适合瑞宁RC LTS移液枪使用 250μL 10000A/10
	1000PK
	包
	接受进口产品投标

	1110
	移液器吸头
	吸头，适合瑞宁RC LTS移液枪使用 1000μL 10000A/10
	1000PK
	包
	接受进口产品投标

	1111
	移液器吸头
	CAT.0030089456 型分液管；匹配eppendof移液枪，5.0ml；Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级，5.0 mL，蓝色，无色吸头。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1112
	移液器吸头
	PIPETTE TIPS T-R001-1000,1000uL 袋装吸头（适配瑞宁LTS），100-1000uL，bulk；Compatble with RAININ LTS；DNase/RNase-free。
	1000PK
	袋
	

	1113
	移液器吸头
	RC-L5000；LTS袋装吸头(圆柱型) ：适配于RAININ Pipet Lite Lts圆柱型套柄移液器；5mL移液器吸头。
	250PK
	袋
	

	1114
	移液器吸头
	移液器吸头 RC UNV 10mL S 75A/1；散装的 BioClean 吸头.袋装吸头，大容量为10mL，适用于RAININ 10mL移液器，预消毒，75个吸头/袋独立包装（RC-10MLS）。
	75PK
	袋
	

	1115
	移液器吸头
	适配brand适宜量程移液枪，盒装，500-5000μl。
	28PK
	盒
	接受进口产品投标

	1116
	移液器吸头
	适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(100Pk)，1000-10000μl。
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1117
	抑制器外置再生安装套件
	Dionex ERS 500 抑制器在外加水模式、化学再生模式和 MPIC 化学再生模式下运行时，使用 Thermo Scientific™ Dionex™ 抑制器外置再生安装套件。该套件包含一个 4 L 瓶、一个压力调节器 (0–30 psi/0–210 kPa) 以及安装一个带再生剂气动输送功能的 Dionex ERS 500 抑制器所需的导管和接头。
	1Pk
	套
	接受进口产品投标

	1118
	阴离子抑制器
	PROD,ACRS-ICE 500，9mm ACRSICE500 阴离子排斥
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1119
	阴离子抑制器
	Dionex ADRS 600（4 mm） 配套Thermo Dionex ICS5000；流速 3ml/min.Max.压力 30 to 100 psi(recommended)；安培数 500 mA；温度范围 15℃ to 50℃；适用于4和5 mm阴离子交换柱。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1120
	油雾过滤器
	过滤器，油雾过滤器，用于MS40+泵
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1121
	游标卡尺
	0-200mm
	1PK
	件
	

	1122
	玉米赤霉醇类六项免疫亲和柱
	玉米赤霉醇类六项免疫亲和柱
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的玉米赤霉烯酮、玉米赤霉酮、α-玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇，从而对样品起到非常
针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于仪器分析。
亲和柱与HPLC/LC-MS（LC-MS-MS）配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在免疫亲和柱内这六种毒素均与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：六项总量------1000ng
规格：3ml------25支装
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的玉米赤霉醇类免疫亲和柱及1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃。
	25PK
	盒
	

	1123
	玉米赤霉烯酮 /伏马毒素二合一免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮 /伏马毒素二合一免疫亲和柱
【用途】
该免疫亲和柱可同时吸附样品提取液中的玉米赤霉烯酮（ZEN）和伏马毒素（B1、B2、B3），从而对两种毒素起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液氮吹复溶后可直接用于LC-MS（LC-MS-MS）分析。
【原理】
测定的基础是抗原抗体反应，两种毒素的抗体同时连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在柱内两种毒后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱两种毒素，氮吹复溶后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：ZEN------2000ng
 FB ------5000ng
 FB ------5000ng
 FB ------5000ng
规格：3ml------25支装
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的二合一免疫亲和柱及 1 份说明书。贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	1124
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 规格：1ml------25支装
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的玉米赤霉烯酮，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS分析。
亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱玉米赤霉烯酮，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：2000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的玉米赤霉烯酮免疫亲和柱及 1份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	1125
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 规格：3ml------25支装
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的玉米赤霉烯酮，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS分析。
亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱玉米赤霉烯酮，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：2000ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的玉米赤霉烯酮免疫亲和柱及 1份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	1126
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，1 mL 25Pk。用于样本中玉米赤霉烯酮的提取和富集，可起到非常针对性的纯化作用。
	25PK
	件
	

	1127
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，3 mL 20Pk。用于样本中玉米赤霉烯酮的提取和富集，可起到非常针对性的纯化作用。
	20PK
	件
	

	1128
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱；1 mL；25T
	25PK
	件
	

	1129
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱；3 mL；25T
	25PK
	件
	

	1130
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，2000ng/3ml；25/pk（粮油，饲料，谷物等）。
	25PK
	盒
	

	1131
	匀浆杯
	1.适用于JT-B匀浆仪（漯河市金田试验设备研究所，编号1670型）；

2.匀浆杯可匀浆10～150ml；

3.配备刀头。
	1PK
	件
	

	1132
	匀浆杯
	1.适用于JT-D匀浆仪（漯河市金田试验设备研究所，编号1670型）；

2.匀浆杯可匀浆10～150ml；

3.配备刀头。
	1PK
	件
	

	1133
	匀浆仪
	1.额定电压220V；

2.带过热保护功能；

3.负载转速≥11000转/分钟；

4.上十字刀片，刀头非采用内部转子旋转方式；

5.匀浆杯可匀浆10～150ml；

6.数显定时，30～120秒定时，定时准确，方便操作；

7.匀浆杯及刀架耐甲醇等有机溶剂，密封性好；8、一批样品一套匀浆杯，无交叉污染；

9.主机小巧，稳定性好，方便移动，噪音小；

10.匀浆杯与刀架、匀浆杯与主机等的连接拆卸方便快速，操作容易； 
11.可匀浆10～150ml；数显定时，30～120秒；
12.带过热保护功能；负载转速≥11000转/分钟；
13.上十字刀片，刀头非采用内部转子旋转方式。
	1PK
	件
	

	1134
	载气净化器
	Gas Clean SCD 净化器
Gas Clean Purification System
Outlet Concentration 
Moisture＜0.1 ppm
Sulfur＜0.1 ppm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1135
	在线过滤器
	HPLC用在线过滤器，LC-20A泵用在线过滤器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1136
	在线过滤器
	过滤器组件，不锈钢，带 PEEK 环，2 µm 孔
Filter assembly，stainless steel，with PEEK ring，2 µm pore
内径 (ID) 12.7 mm
技术 LC
Application Compatibility Preparative
孔径 2 µm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1137
	在线过滤器
	用于 1290 在线过滤器的滤芯，0.3 µm，5Pk
Filters & Mixers for HPLC
内径 (ID) 2.1 mm
技术 LC
Pressure Limit 1300 bar
模块兼容性 Pump
孔径 0.3 µm
	5PK
	件
	接受进口产品投标

	1138
	在线过滤器
	在线不锈钢过滤器，用于 G1311A
Filter assembly，in-line，stainless steel，for G1311A
Filters & Mixers for HPLC
内径 (ID) 3.8 mm
技术 LC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1139
	在线过滤器
	在线过滤器，0.3 µm，内径 2 mm，不锈钢；用于仪器1290 Infinity II inline filter，0.3 µm；Filters & Mixers for HPLC；
Pressure Limit 1300 bar。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1140
	在线过滤器
	在线过滤器，3.3，10 µm 孔径
Filter assembly，in-line，3.3 mm，10 µm
内径 (ID) 3.3 mm
技术 LC
Application Compatibility Preparative
孔径 10 µm
Notes 10-100 mL/min。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1141
	在线过滤器
	在线过滤器In-Line Filter Assembly
液相色谱柱前过滤器，适用2690，2695，2790，2795，600，717，CapLC
Type Filter - Solvent
System HPLC
Product Type Spare Parts Kits
Units per Package 1 pk
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1142
	在线过滤器
	在线过滤器套件，随附支架和五个0.2μm不锈钢替换过滤器。ACQUITY UPLC Col. In-Line Filter Kit
适配Q-TOF超高压液相用备件
System UPLC
Type Filter - Solvent
Units per Package 1 pk
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1143
	在线过滤器
	在线过滤器组件，2.1 mm，0.2 µm，最大 600 bar，3 个滤芯，0.12 × 70 mm 连接毛细管，不锈钢
Filter assembly，in-line，2.1 mm，0.2 µm，max 600 bar，3 frits，0.12 x 70 mm connecting capillary
Pressure Limit 600 bar
Filters & Mixers for HPLC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1144
	在线过滤器
	在线过滤器组件，4.6 mm，0.2 µm，最大 600 bar，3 个滤芯，0.17 × 90 mm 连接毛细管，不锈钢
Filter assembly，in-line，4.6 mm，0.2 µm，max 600 bar，3 frits，0.17 x 90 mm connecting capillary
Filters & Mixers for HPLC
Pressure Limit 600 bar
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1145
	在线过滤器
	在线过滤器组件，低扩散，2.1 mm，2 µm，2 个滤芯，不锈钢
Filter assembly，in-line，2.1 mm，2 µm frits
Filters & Mixers for HPLC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1146
	在线过滤器
	在线预过滤器套件Inline Precolumn Filter Kit
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1147
	在线过滤器
	ShimNex Filter Holder-0.2um 1个柱套+1个0.2um滤片，匹配HSS型柱头。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1148
	在线过滤器
	ShimNex Filter Holder-0.5um 1个柱套+0.5um一个滤片，匹配HSS型柱头。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1149
	在线过滤器
	ShimNex Filter Holder-WP  1个柱套+1个0.5um滤片，匹配W型柱头。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1150
	在线过滤器
	ShimNex Filter Frit 0.2um,2pcs  2个装0.2um滤片。
	2PK
	包
	接受进口产品投标

	1151
	在线过滤器
	ShimNex Filter Frit 0.2um,5pcs 5个装0.2um滤片。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	1152
	在线过滤器
	ShimNex Filter Frit 0.5um,2pcs 2个装0.5um滤片。
	2PK
	包
	接受进口产品投标

	1153
	在线过滤器
	ShimNex Filter Frit 0.5um,5pcs  5个装0.5um滤片。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	1154
	在线过滤器
	ShimNex Filter Frit 1.0um,2pcs 2个装1.0um滤片。
	2PK
	包
	接受进口产品投标

	1155
	在线过滤器
	ShimNex Filter Frit 1.0um,5pcs 5个装1.0um滤片。
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	1156
	在线过滤器
	在线过滤器组件，刚性，4.6 × 0.5,适用于Agilent HPLC 1260、1290系列。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1157
	在线过滤器
	在线过滤器组件，4.6x0.5,适用于Agilent HPLC 1260、1290系列。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1158
	在线过滤器
	在线过滤器组件，2.1×0.2,适用于Agilent HPLC 1260、1290系列。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1159
	在线过滤器夹子
	在线过滤器的夹子；Filters & Mixers for HPLC
Clamp for inline filter。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1160
	在线过滤器滤芯
	滤芯组件，过滤器的更换插件（2µm）
Precolumn Filter Insert Assembly
适用于Waters 2690/2690D/2695/2695D/2790/2795/717 在线过滤器滤芯2um 1/pk。 
Type Filter - Solvent
System HPLC
Material Stainless Steel
Product Type Spare Parts Kits
Units per Package 1 pk
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1161
	照度计
	档位 200/2000/20000/200000lux；分辨率0.1 Lux；准确度±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux)；±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux)。
	1PK
	件
	

	1162
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱 规格：1ml------25支装
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的赭曲霉毒素A，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS检测。
亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过赭曲霉毒素A免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱赭曲霉毒素A，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：100ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的赭曲霉毒素A免疫亲和柱及1份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	1163
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱 规格：3ml------25支装
【用途】
免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的赭曲霉毒素A，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS检测。
亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。
【原理】
测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过赭曲霉毒素A免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱赭曲霉毒素A，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：100ng
【包装组成】
每一个盒中包括各种规格的赭曲霉毒素A免疫亲和柱及1份说明书。
贮藏条件：2～8℃
	25PK
	盒
	

	1164
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱；1 mL；25T
	25PK
	件
	

	1165
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱；3 mL；25T
	25PK
	件
	

	1166
	赭曲霉毒素免疫亲和柱
	赭曲霉毒素免疫亲和柱，1 mL 25Pk。亲和柱可选择性吸附样品提取液中的赭曲霉毒素A，从而对样品液中的赭曲霉毒素A起到非常针对性的纯化作用。
	25PK
	件
	

	1167
	赭曲霉毒素免疫亲和柱
	赭曲霉毒素免疫亲和柱，3 mL 20Pk。亲和柱可选择性吸附样品提取液中的赭曲霉毒素A，从而对样品液中的赭曲霉毒素A起到非常针对性的纯化作用。
	20PK
	件
	

	1168
	赭曲霉毒素免疫亲和柱
	赭曲霉毒素免疫亲和柱，150ng/3ml；25/pk（粮油，饲料，谷物等）
	25PK
	盒
	

	1169
	针清洗系统
	Needle flush kit
1. Flush station
2. Solvent venting module 针清洗系统 包括
1.取样针自动清洗针座
2.清洗溶剂自动排出系统(适用于REEKO Auto Prep 200)
	1PK
	套
	

	1170
	针头过滤器
	ValueLab filter，hydrophobic，PTFE，13 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Light Blue
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1171
	针头过滤器
	ValueLab filter，hydrophobic，PTFE，13 mm，0.45 µm，100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Light Blue
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1172
	针头过滤器
	ValueLab filter，hydrophobic，PTFE，25 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Light Blue
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1173
	针头过滤器
	ValueLab filter，hydrophobic，PTFE，25 mm，0.45 µm，100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Light Blue
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1174
	针头过滤器
	ValueLab filter，nylon，13 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 2-13
Luer 类型 Lock
颜色编码 Dark Blue
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1175
	针头过滤器
	ValueLab filter，nylon，13 mm，0.45 µm，100/pk
pH 范围 2-13
Luer 类型 Lock
颜色编码 Dark Blue
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1176
	针头过滤器
	ValueLab filter，nylon，25 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 2-13
Luer 类型 Lock
颜色编码 Dark Blue
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1177
	针头过滤器
	ValueLab filter，nylon，25 mm，0.45 µm，100/pk
pH 范围 2-13
Luer 类型 Lock
颜色编码 Dark Blue
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1178
	针头过滤器
	ValueLab filter，polyethersulfone (PES)，13 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Lime Green
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PES
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1179
	针头过滤器
	ValueLab filter，polyethersulfone (PES)，13 mm，0.45 µm 100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Lime Green
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PES
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1180
	针头过滤器
	ValueLab filter，polyethersulfone (PES)，25 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Lime Green
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PES
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1181
	针头过滤器
	ValueLab filter，polyethersulfone (PES)，25 mm，0.45 µm，100/pk
pH 范围 1-14
Luer 类型 Lock
颜色编码 Lime Green
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PES
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1182
	针头过滤器
	ValueLab filter，PVDF，13 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 1-12
Luer 类型 Lock
颜色编码 Purple
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PVDF
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1183
	针头过滤器
	ValueLab filter，PVDF，13 mm，0.45 µm，100/pk
pH 范围 1-12
Luer 类型 Lock
颜色编码 Purple
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PVDF
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1184
	针头过滤器
	ValueLab filter，PVDF，25 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 1-12
Luer 类型 Lock
颜色编码 Purple
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PVDF
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1185
	针头过滤器
	ValueLab filter，PVDF，25 mm，0.45 µm，100/pk；pH 范围 1-12；Luer 类型 Lock；颜色编码 Purple；孔径 0.45 µm；外壳材质 聚丙烯；过滤器材质 PVDF
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1186
	针头过滤器
	Ф13，0.22/0.45/0.8μ（水系）；PES聚醚砜；100Pk 
外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压.标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样.产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。
	100PK
	件
	

	1187
	针头过滤器
	Ф13，0.22/0.45/0.8μ（有机）；尼龙66；100Pk 
外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压.标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。
	100PK
	件
	

	1188
	针头过滤器
	Ф13，0.22/0.45μ；PTFE；100Pk 
外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压.标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。
	100PK
	件
	

	1189
	针头过滤器
	Ф25，0.22 /0.45/0.8μ（有机）；尼龙6；100Pk 
外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。
	100PK
	件
	

	1190
	针头过滤器
	Ф25，0.22/ 0.45/ 0.8μ（水）；PES聚醚砜；100Pk 
外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。
	100PK
	件
	

	1191
	针头过滤器
	Ф25，0.22/ 0.45μ；PTFE聚四氟乙烯（有机）；100Pk 
外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。
	100PK
	件
	

	1192
	针头过滤器
	过滤器，亲水型，PTFE，13 mm，0.2 µm，100Pk
filter，hydrophilic，PTFE，13 mm，0.2 µm，100/pk
pH 范围 1-14
颜色编码 棕色
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE-Q
直径 13 mm
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1193
	针头过滤器
	过滤器，亲水性，PTFE，13 mm，0.45 µm，100Pk
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1194
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，15 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk
pH 范围 1-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material PTFE
Luer 类型 Lock
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1195
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，15 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk
pH 范围 1-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material PTFE
Luer 类型 Lock
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1196
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，25 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk
pH 范围 1-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material PTFE
Luer 类型 Lock
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1197
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，25 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk
pH 范围 1-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material PTFE
Luer 类型 Lock
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 PTFE
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1198
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，15 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk
pH 范围 3-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material Nylon
Luer 类型 Lock
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1199
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，15 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk
pH 范围 3-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material Nylon
Luer 类型 Lock
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1200
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，25 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk
pH 范围 3-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material Nylon
Luer 类型 Lock
孔径 0.2 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1201
	针头过滤器
	针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，25 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk
pH 范围 3-14
针头过滤器类型 Premium
证书 LC
Filter Material Nylon
Luer 类型 Lock
孔径 0.45 µm
外壳材质 聚丙烯
过滤器材质 Nylon
	100PK
	件
	接受进口产品投标

	1202
	针头过滤器
	SHIMSEN™ Arc Disc Hydrophilic PTFE,25mm,0.45µm 100/box
	100Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1203
	针头过滤器
	SHIMSEN™ Arc Disc Hydrophilic PTFE,13mm,0.45µm 100/box
	100Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1204
	针头过滤器
	SHIMSEN™ Arc Disc Hydrophilic PTFE,13mm,0.22µm 100/box
	100Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1205
	针头过滤器
	SHIMSEN™ Arc Disc Hydrophilic PTFE,25mm,0.22µm 100/box
	100Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1206
	针头过滤器
	SHIMSEN™ Arc Disc Nylon,13mm,0.22µm 100/box
	100Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1207
	针头过滤器
	SHIMSEN™ Arc Disc Nylon,25mm,0.22µm 100/box
	100Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1208
	针头过滤器
	SHIMSEN™ Arc Disc Nylon,13mm,0.45µm 100/box
	100Pk
	盒
	接受进口产品投标

	1209
	针头过滤器
	过滤器，ValueLab，PTFE-Q，25mm，0.2um，100/包
	100PK
	盒
	接受进口产品投标

	1210
	针头过滤器
	过滤器，ValueLab，PTFE-Q，25mm，0.45um，100/包
	100PK
	盒
	接受进口产品投标

	1211
	针洗滤芯
	Needle wash filter-lower,Waters2695密封圈
	5PK
	包
	接受进口产品投标

	1212
	针座
	针座，PEEK，0.12 mm 内径毛细管，1.2 μL，用于标准自动进样器
Seat assembly，0.12 mm internal diameter，for standard autosampler
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material PEEK
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1213
	针座
	针座，PEEK，0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL
Needle seat PEEK，0.17 mm id capillary
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material PEEK
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1214
	针座
	针座，Vespel，0.12 mm 内径毛细管，用于 G4226A 自动进样器
Seat assembly 0.12 mm 
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material Vespel
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1215
	针座
	PEEK 针座组件，0.17 mm，用于 Agilent 1260 Infinity 自动进样器
Seat assembly，PEEK，0.17 mm，for Agilent 1260 Infinity autosampler
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material PEEK
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1216
	针座
	标准针座，PEEK，0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL G1313A、G1329A/B、1120、1220 Infinity 液相色谱自动进样器（仅自动进样器）
Standard needle seat，PEEK 0.17 mm id capillary，2.3 μL G1313A，G1329A/B，1120，1220 Infinity LC (automated sampler only) autosamplers
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material PEEK
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1217
	针座
	高压 Vespel 针座组件，0.17 mm，用于 Agilent 1260 Infinity 自动进样器
High pressure Vespel seat assembly，0.17 mm，for Agilent 1260 Infinity autosampler
技术 LC
Material Vespel
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1218
	针座
	针座，Agilent G2260A 自动进样器，0.50 mm 内径，20 µL
Needle seat，Agilent G2260A autosampler，0.50 mm id，20 µL
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1219
	针座
	针座，PEEK，0.12 mm 内径毛细管，用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器
Seat assembly，PEEK，0.12 mm，for Agilent 1290 Infinity II vial sampler
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material PEEK
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1220
	针座
	针座，Vespel，0.12 mm 内径毛细管，用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器
High pressure Vespel seat assembly，for Agilent 1290 Infinity II vial sampler，0.12 mm
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material Vespel
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1221
	针座
	针座，定量环扩展，0.5 mL
Needle seat，stainless steel，Swagelok/Swagelok fitting，0.5 mL
系统兼容性 
1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1222
	针座
	针座，多孔板自动进样器，0.12 mm 内径毛细管，1.2 µL
Needle seat，well plate autosampler，0.12 mm id capillary，1.2 µL
Needle & Needle Seats for HPLC
技术 LC
Material Vespel
Use With Instrument G1367B
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1223
	真菌毒素六合一免疫亲和柱
	真菌毒素六合一免疫亲和柱 
【用途】
该免疫亲和柱可同时吸附样品提取液中的黄曲霉毒素（AFB 、AFB 、AFG 、AFG 、AFM 、AFM ）、玉米赤霉烯酮（ZEN）及其衍生物（ZAN、αZOL、β-ZOL、α-ZAL、β-ZAL）、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-ADON）、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（15-ADON）、赭曲霉毒素（OTA）、T-2毒素及HT-2毒素、伏马毒素（FB 、FB 、FB ），从而对以上六大类20余种毒素起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可用于LC-MS（LC-MS-MS）分析。
【原理】
测定的基础是抗原抗体反应，六大类20余种毒素的抗体同时连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在柱内毒素与相应的抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：AFB ------300ng DON------2000ng ZEN------1000ng FB ------5000ng
 AFB ------300ng 3-ADON------2000ng ZAN------1000ng FB ------5000ng
 AFG ------300ng 15-ADON------2000ng α-ZOL------1000ng FB ------5000ng
 AFG ------300ng β-ZOL------1000ng
 AFM ------300ng T-2------1000ng α-ZAL------1000ng OTA------100ng
 AFM ------300ng HT-2------1000ng β-ZAL------1000ng
规格：6ml------10支装【包装组合】
每一个盒中包括六合一免疫亲和柱及 1 份说明书。
贮藏条件：2～8℃。
	10PK
	盒
	

	1224
	真菌毒素七合一免疫亲和柱
	真菌毒素七合一免疫亲和柱
【用途】
该免疫亲和柱可同时吸附样品提取液中的黄曲霉毒素（AFB 、AFB 、AFG 、AFG 、AFM 、AFM ）、玉米赤霉烯酮（ZEN）及其衍生物（ZAN、αZOL、β-ZOL、α-ZAL、β-ZAL）、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-ADON）、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（15-ADON）、赭曲霉毒素（OTA）、T-2毒素及HT-2毒素、伏马毒素（FB1、FB2、FB3）、杂色曲霉毒素（ST），从而对以上七大类20余种毒素起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可用于LC-MS（LC-MS-MS）分析。
【原理】
测定的基础是抗原抗体反应，七大类20余种毒素的抗体同时连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在柱内毒素与相应的抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。
【柱容量及规格】
柱容量：AFB ------300ng DON------2000ng ZEN------1000ng FB ------5000ng
AFB ------300ng 3-ADON------2000ng ZAN------1000ng FB ------5000ng
AFG ------300ng 15-ADON------2000ng α-ZOL------1000ng FB ------5000ng
AFG ------300ng β-ZOL------1000ng OTA------100ng
AFM ------300ng HT-2------1000ng α-ZAL------1000ng
AFM ------300ng HT-2------1000ng β-ZAL------1000ng ST------300ng
规格：6ml------10支装
【包装组成】
每一个盒中包括七合一免疫亲和柱及 1 份说明书。）
【贮藏条件及有效期】
贮藏条件：2～8℃
	10PK
	盒
	

	1225
	真空过滤器1000ml-MCE 0.22μm
	滤膜材质孔径：MCE0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1226
	真空过滤器1000ml-NYLON 0.22μm
	滤膜材质孔径：NYLON 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1227
	真空过滤器1000ml-PES 0.22μm
	滤膜材质孔径：PES0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1228
	真空过滤器1000ml-PVDF 0.22μm
	滤膜材质孔径：PVDF 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1229
	真空过滤器150ml-MCE 0.22μm
	滤膜材质孔径：MCE0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1230
	真空过滤器150ml-NYLON 0.22μm
	滤膜材质孔径：NYLON 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1231
	真空过滤器150ml-PES 0.22μm
	滤膜材质孔径：PES0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1232
	真空过滤器150ml-PVDF 0.22μm
	滤膜材质孔径：PVDF 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1233
	真空过滤器250ml-MCE 0.22μm
	滤膜材质孔径：MCE0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1234
	真空过滤器250ml-NYLON 0.22μm
	滤膜材质孔径：NYLON 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1235
	真空过滤器250ml-PES 0.22μm
	滤膜材质孔径：PES0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1236
	真空过滤器250ml-PVDF 0.22μm
	滤膜材质孔径：PVDF 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1237
	真空过滤器500ml-MCE 0.22μm
	滤膜材质孔径：MCE0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1238
	真空过滤器500ml-NYLON 0.22μm
	滤膜材质孔径：NYLON 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1239
	真空过滤器500ml-PES 0.22μm
	滤膜材质孔径：PES0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1240
	真空过滤器500ml-PVDF 0.22μm
	滤膜材质孔径：PVDF 0.22μm。洁净车间生产，无热源；产品无菌保障可靠；方形过滤面，过滤面积增加20%以上；高透明材料便于观察；支撑柱式排液结构；泄压结构便于取下漏斗；一体化上杯体，减少组装，确保完整性；无DNA、RNA酶；通过第三方安全性检测，供货时可提供相关证明。
	12PK
	箱
	

	1241
	真空室腔体
	真空室腔体，用于G1379A微量体积脱气机的真空室更换工具包
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1242
	震荡组件
	适配V20振荡器夹板组件。
	1PK
	套
	

	1243
	支架
	RayCure AutoEVA--20Plus平行浓缩仪支架。
	1PK
	个
	

	1244
	支架
	固定架，用于将 Rheodyne 手动进样阀固定到环，与 G1328C 兼容。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1245
	执法记录仪
	屏幕：≥2.0英寸IPS显示屏；

镜头：4200万拍照像素，镜头广角170°；
视频规格：最高 2160P（4K），H.265 编码，MP4 格式；
存储容量：512G；电池容量2000mAh*2。
	1pk
	个
	

	1246
	直连式保护柱卡套
	直连式保护柱卡套，4.6×10mm (不锈钢刃环)
	1PK
	个
	

	1247
	止回阀
	止回阀，1290 Infinity 出口阀，N 型
	1PK
	盒
	接受进口产品投标

	1248
	制备液相泵夹子
	CLAMP,5 TO 100 SC PUMP HEADS，适用于GILSON 306 PUMP
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1249
	制备液相单向阀 
	适配吉尔森GX-271制备液相 PUMP 用单向阀。
	1PK
	个
	接受进口产品投标 

	1250
	制备液相进样针
	适配吉尔森GX-271制备液相进样针；probe,2211.5.4mm bev groove sp
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1251
	制备液相在线过滤器
	制备液相在线过滤器，内径20mm
	1PK
	个
	

	1252
	制备液相在线过滤器滤片
	制备液相在线过滤器，20mm，5u
	1PK
	个
	

	1253
	制备柱保护柱套
	制备柱保护柱套，19*10mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1254
	制备柱保护柱套 
	制备柱保护柱套 19 mm X 10 mm
	1PK
	个
	接受进口产品投标 

	1255
	制备柱预柱卡套
	制备柱预柱卡套 内径21mm
	1PK
	个
	

	1256
	质谱传输毛细管
	适用于Bruker impct II Q-TOF仪器配件
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1257
	质谱联用仪过滤套件
	质谱联用仪过滤套件，LCMS预防性维护工具包，适配安捷伦喷射流，1 MS40+ RP。
	1PK
	套
	接受进口产品投标

	1258
	中心管
	中心管，蓝宝石，内径 2.5 mm，用于 PFA 惰性工具包，适用于水溶液样品。可更换 PFA 惰性样品引入工具包，适用于 Agilent 7500、7700、7800、7850、7900、8800、8900 ICP-MS。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1259
	主动阀阀芯
	主动入口阀的生物惰性阀芯，600 bar，用于生物惰性主动入口阀
Bio-inert cartridge for active inlet valve，600 bar for Bio-inert active inlet valve
Pump Valves & Supplies for HPLC
技术 LC
Application Compatibility Bio-inert
模块兼容性 Pump
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1260
	主动入口阀
	主动入口阀，无阀芯，用于 G1310A、G1311A、G1312A/B、G1376A、G2226A，与 1260 Infinity 泵 G1310B 和 G1311B/C 兼容 用于 G1310A、G1311A、G1312A/B、G1376A、G2226A，与 1260 Infinity 泵 G1310B 和 G1311B/C 兼容
Active inlet valve，without cartridge，for G1310A，G1311A，G1312A/B，G1376A，G2226A，compatible to 1260 Infinity pumps G1310B and G1311B/C For G1310A，G1311A，G1312A/B，G1376A，G2226A，compatible to 1260 Infinity pumps G1310B and G1311B/C
Pump Valves & Supplies for HPLC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1261
	主动入口阀阀芯
	主动入口阀阀芯 兼容G1310B和G1311B，600 bar
Cartridge for G1312B，compatible to G1310B and G1311B
Pump Valves & Supplies for HPLC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1262
	注射器
	适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；体积1mL，精度：标称容量的±1%；针管为硼酸玻璃，柱塞由涂铝的聚四氟乙烯制造，并且配有精密的聚四氟乙烯密封装置。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1263
	注射器
	适用于Thermo液相色谱仪U3000，25ul 注射器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1264
	注射器
	适用于Thermo液相色谱仪U3000，100ul 注射器。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1265
	柱螺帽
	用于带长密封垫圈或长两孔密封垫圈进样口的色谱柱螺帽，适配安捷伦GCMS
Instrument Supplies for GC/MS
Component Type Supplies kit
Product Type Column nut
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1266
	柱螺帽
	用于气相色谱毛细管柱的柱螺帽，2Pk。
	2PK
	件
	接受进口产品投标

	1267
	柱螺帽
	用于质谱接口的柱螺帽
Instrument Supplies for GC/MS
Instrument Compatibility 
5973/5975/5977/7000A/7000B/7000C/7200
Component Type Column nuts
Product Type Column nut
Product_Sub_Model Long
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1268
	柱塞杆
	蓝宝石柱塞杆，100 µL，用于 1100、1200、1260、1120、1220 泵和自动进样器
Piston，sapphire，for Agilent 1100，1200，1260，1120，1220 Infinity pumps For G1310A，G1311A，G1312A，G1376A，G2226A，1120，1220，G1310B，G1311B，G1312B，G1311C，G1312C
Pistons & Seals for HPLC
技术 LC
Use With Instrument G1367BG1367C
模块兼容性 Pump
Material Saphire
Notes G1313A，G1329A/B，G1367A/B/C，G1367E
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1269
	柱塞杆
	活塞,柱塞杆组件，900 uL Agilent 1100
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1270
	柱塞杆密封垫
	柱塞杆密封垫，40 µL，用于 7129B、G4226A 和 G7167B 自动进样器
Seal for metering device - 1290 LC sampler
Pistons & Seals for HPLC
技术 LC
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1271
	柱塞杆密封垫
	柱塞杆密封垫，PE，用于 1290 Infinity 二元泵 G4204A、G4220A/B、G7104A/C 和 G7120A，1Pk
Pump seal PE for Agilent 1290 Infinity Binary Pump，1/pk
Pistons & Seals for HPLC
技术 LC
模块兼容性 Pump
Material PE
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1272
	柱塞杆密封垫
	柱塞杆密封垫，PE，用于 G1310A/B/C、G1311A/B/C、G1312A/B/C、G7112B、G1376A 和 G2226A 泵，2Pk
PE-Pump Seal 2/pk For G1310A，G1311A，G1312A，G1376A，G2226A，1120，1220，G1310B，G1311B，G1312B，G1311C，G1312C，G4302A
Pistons & Seals for HPLC
技术 LC
模块兼容性 Pump
Material PE
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1273
	柱塞杆密封垫
	柱塞杆密封垫，PTFE，与 G1311A/B/C、G1312A/B/C、G1310A/B 配套使用 用于 G1310A、G1311A、G1312A、G1376A、G2226A、1120、1220、G1310B、G1311B、G1312B、G1311C、G1312C、G4302A
Pistons & Seals for HPLC
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1274
	柱塞杆密封圈垫
	适用于Waters M45，45G，501，510，515，590，600，600E，610，6000,6000A，LCM1，With Teflon Gasket，UHMW /each
	2PK
	包
	接受进口产品投标

	1275
	柱塞密封垫
	主柱塞密封垫，反相，适用于Dionex ultimate 3000 3400 SD 泵，3600 SD 泵
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1276
	柱塞密封垫支架环
	柱塞密封垫支架环，适用于Dionex ultimate 3000 3400 SD 泵，3600 SD 泵。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1277
	转子
	转子，10 通阀-CF，1300 bar。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1278
	转子
	转子，8 位/9 通，放空阀，1200 bar。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1279
	转子密封垫
	转子密封垫，2 位/6 通进样阀，PEEK，最大 600 bar，用于 Agilent 1200 Infinity 系列高性能自动进样器的进样阀部件 。
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1280
	转子密封垫
	转子密封垫，Tefzel，适配 G1313 自动进样器
技术 LC
Material PTFE
Use With Instrument G1367B
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1281
	转子密封垫
	转子密封垫，Vespel，400 bar，2 个凹槽
技术 LC
Use With Instrument G1367B
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1282
	转子密封垫
	转子密封垫，用于 2 位/6 通阀头，1300 bar 
Rotor seal，for 2-position/6-port valve head，1,300 bar (5067-4241)
技术 LC
模块兼容性 Column Compartment
系统兼容性 1290 InfinityII LC System
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1283
	转子密封垫
	Vespel，用于部件号 0101-0920 阀，用于 2 位/6 通色谱柱切换阀，400 bar,agilent 液质用。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1284
	紫外灯管
	366nm，适用于CAMAG TLC Visualizer
	1Pk
	件
	接受进口产品投标

	1285
	紫外辐照计
	分辨率0.1 uW/cm2；量程范围0-8000 uW/cm2；光谱响应中心点254nm，带宽230nm - 280nm。
	1PK
	件
	

	1286
	紫外光衍生仪的灯
	用于黄曲霉毒素检测柱前光衍生仪（UM-1020）使用
	1Pk
	件
	

	1287
	自动进样器样品瓶套件
	Dionex AS-AP 自动进样器样品瓶套件，聚苯乙烯，10ml，带盖和隔垫。
	100PK
	盒
	接受进口产品投标

	1288
	双通
	两通连接器 1.6C 316L
	1Pk
	个
	接受进口产品投标

	1289
	毛细管空柱质谱端
	毛细管,UltimatePlus去活熔融石英管，5m，0.15mm
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1290
	毛细管空柱进样口端
	去活熔融石英，UltimatePlus0.25mm×5m
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1291
	内螺帽
	内螺帽，CFT毛细管接头
	1PK
	件
	接受进口产品投标

	1292
	全自动感应皂液器
	自动洗手液机感应皂液器壁挂式泡沫洗手机电动盒151055/PL，1000mL大容量。
	1PK
	件
	

	1293
	石英比色皿
	光程长度10mm，3mm狭缝宽度，1.0mL容积，适配微量样品的光谱检测，高纯度石英玻璃制成，耐强酸强碱腐蚀，透光范围覆盖紫外-可见-近红外全波段（190-2500nm），白壁狭缝+两通光设计，搭配 PTFE（聚四氟乙烯）密封盖。
	2pk
	盒
	

	1294
	屏蔽炬炬套
	石英，适用于安捷伦ICP-MS一体式和半可拆卸式石英矩管。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1295
	Pt屏蔽片
	用于屏蔽炬，适用于安捷伦ICP-MS一体式和半可拆卸式石英矩管。
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1296
	室内温湿度主机
	1.温度测量范围：-20℃~60℃(-4°F~140°F)
2.湿度测量范围：0~100%RH，±2%RH(10~90%RH)无凝露
3.光照测量范围：0-157klux
4.测量精度：温度±0.2℃,湿度±2%,光照±10%
5.存储空间：可缓存30万条数据
6.网络连接
WiFi：2.4GHz,1-13通道(不支持5GHz)
移动网络：GSM:850/900/1800/1900MHz
LTE-FDD： B1/ B3/ B5 / B8； LTE-TDD: B34/ B38/ B39 / B40 / B41
7.物理参数
材料：阻燃ABS+PC
尺寸：126x86x22mm
重量：143g±3g
颜色：白色
屏幕：104x50mm(4.4寸)
接口：MicroUSBx2(下端USB接口支持RS485接口)
电源：5号干电池x4/Micro USB(5V/2A)
外接传感器
1路DS18B20
1路DS18B20/RS485
主机支架+数据线
	1PK
	个
	

	1297
	冰柜探头
	1.测量范围：-55℃~125℃(-67°F~257°F)
2.测量精度：+0.5℃(-10℃~85℃)
3.外接接口：Micro USB/3.5mm音频
4.通讯协议：单总线协议
5.产品材质：不锈钢
6.探头尺寸：中0.6mm x 50mm
7.线缆长度：3/5m
8.IP等级：IP68
9.工作电压：DC3-5.5V
10工作功耗：≤0.1W
	1PK
	个
	

	1298
	普通温湿度探头
	1.产品材质：PE+不锈钢
2.探头尺寸：中15mmx75mm
3.电缆长度：5m(Micro USB)/3m(3.5mm音频)
4.IP等级：IP42
5.测量范围：-40℃~80℃，0~100%RH
6.测量精度：±0.3℃；±2%
7.工作电压：DC5-12V
8.产品功耗：≤0.1W
9.产品接口：Micro USB/3.5mm音频接口
10.通讯端口：RS485
	1PK
	个
	

	1299
	除湿机
	日除湿量：≥50L /天，水箱容量：8升，机器尺寸大约325*455*595mm，排水方式：自带水箱/直接排水。
	1PK
	台
	

	1300
	宠物电推剪
	配润滑油+清洁刷+充电器+4档配梳。
	1PK
	把
	

	1301
	石英比色皿
	适用于紫外分光光度计，狭缝3mm，1050μl，高透光，耐酸碱，耐有机试剂，含盖。
	2PK
	盒
	

	1302
	紫外辐照计UVB
	参数：波长范围及峰值波长UV-297探头275-330nm，峰值297nm；UV-254探头230-275nm，峰值254nm；辐照度测量范围0.1-200000μW/cm2。
	1PK
	个
	

	1303
	固相萃取柱
	PWCX一混合型弱阳离子交换反相柱PWCX SPE，150 mg,6 mL
	30PK
	盒
	

	1304
	ESI源喷针
	TIS Electrode ESl源喷针，适配于AB 4500、5500、6500
	1PK
	支
	接受进口产品投标

	1305
	PSA/Silica复合填料玻璃柱
	500mg/500mg/6ml
	30PK
	盒
	

	1306
	制备在线过滤器
	制备在线过滤器：滤芯入口内径20mm；配2个适配筛板：筛板孔径5μm。
	1PK
	根
	

	1307
	白光灯管
	白光灯管（日光） L 8W/640 Cool white，适用于薄层色谱数码成像系统CAMAG TLC Visualizer。
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	1308
	真空表
	（-0.1~0）Mpa，符合2.5级，接口M14*1.5，表外径60mm。
	1pk
	个
	

	1309
	SOLVENT SELECTION VALVE,FCV-11ALS 1 PUMP
	SOLVENT SELECTION VALVE,FCV-11ALS 1 PUMP
	1PK
	个
	接受进口产品投标

	1310
	漩涡混合器
	转速范围：600-3200rpm；自动与点振混合方式均可选择计时功能，点振混合方式设定范围1-60秒；自动混合方式：1-60分或连续运转；方便性： 无需看表计时，无论自动还国产点振混合方式，达到设定时间自动停止；标配含：主机+杯式垫片+3英寸平板垫片。
	1PK
	盒
	

	1311
	电化学检测器参比电极
	为离子色谱 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000/4000 ED 电化学检测器提供更换钯氢 (PdH) 和 pH、Ag/AgCl 参比电极。
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	1312
	温度记录仪导数线
	适配testo 温度记录仪174T/174H，可读取传导记录仪数据，包含底座及数据线。
	1PK
	根
	接受进口产品投标

	1313
	316L手动高压六通进样阀-制备型
	1.阀密封性：耐压10MPa 
2.定子材质：不锈钢316L 
3.接头规格：M8内螺纹1/8英寸管路 
4.流路通径；41.0mm 
5.进样针外径：1/16英寸 
6.重量：约0.5Kg
	1PK
	个
	

	商务要求表

	▲质保期及有效期
	按国家及行业有关标准执行。

	▲售后服务要求
	免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。

	▲合同履行期限
	自签订合同并生效之日起一年，合同期满后如果新一轮供应商未能及时确定，则继续沿用上一轮供应商。

	▲交货时间及地点
	交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求的时间供货。

地点：广西区内采购人指定地点。

	▲付款条件
	按月付款，供应商开具发票后，每个月20日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准

	报价及结算说明
	▲1、本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。

▲2、报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算（不同项的同种货物之间有不同规格不需按此项规定执行）。

3、本标以投标人单价之和计算价格分。

	▲履约保证金
	1、履约保证金金额：按合同金额的5%（供应商如为中小企业履约保证金数额为政府采购合同金额的2%，供应商签订合同前应向采购人主动提供企业是否属于中小企业的声明函原件）。
2、履约保证金交纳方式、时间：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由供应商在签订合同前按规定的金额直接转入采购人账户，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。
3、履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息），履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院　
开户银行：工行南宁市桃源支行
账    号：2102108109249000292

	其它要求
	▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。

▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，中标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，中标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。

▲3、供货期内产品停产，中标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。

▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。

▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。投标产品严禁使用购买其他品牌成品货物后贴标冒充本品牌的行为，供货时发现上述行为将取消供应商的供货资格，由此造成的损失全部由中标供应商承担，并追究其虚假应标的责任。

6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。

7、投标人应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。

8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。

	采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

2、中标人在货物验收时由采购单位对照投标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合投标文件承诺的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	核心产品
	本分标核心产品为第1045项货物“样品瓶”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	进口产品说明
	▲本分标附件（另册）中备注中标注“接受进口产品投标”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他备注中未标注“接受进口产品投标”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。


2分标：检验检测能力建设仪器设备采购 采购预算：  258.08万元      
	第一部分 技术要求

	序号
	标的的名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术要求

	1
	费休氏水分仪
	1
	台
	工业
	1.测试范围及精度
▲1.1测量技术：恒定极化电压，电流测定法；
1.2极化电压范围：0-±2300.0Mv；极化电压分辨率：0.1mV；
1.3电流测量范围：0-±240μA；电流分辨率：0.00006μA (显示0.1μA)；
1.4每份样品0.2mg 水时RSD＜1%。
2.功能特点
2.1仪器为分体式结构，可防止试剂进入仪器内部；触摸屏可放置在距离主机2.5m处操作，避免操作人员接触有毒有害易挥发样品；
2.2配备智能溶剂管理器，可在触摸屏完成加液、排液、更换溶剂操作； 
2.3可设置测量控制重点为速度或精度，极化电压50mV、100mV、200mV、300mV可调，终点电流10-100μA可调。 
▲2.4内置方法模板个数≥14个，可创建的方法数≥500个；具备USB，以太网和PDF等输出方式，并可输出PDF，CSV格式的数据；
▲2.5 仪器主机可通过接口连接电子天平，称量数据可自动传输至主机，免手动录入；（投标文件中提供相关照片证明仪器具备连接天平功能）
▲2.6  ≥7英寸高亮度中文彩色触摸屏，不同方法及操作可设置快捷键，每个用户可设置最多60个快捷键，一键快速启动方法；
▲2.7最多10级权限管理，每个用户组可设置不同的权限，可以设置30 个用户并设有密码/指纹保护；可配置指纹识别器，实现最高级别的登录认证；所有的用户都可以在自己的主界面设置独一无二的快捷键，一键开始分析任务；
▲2.8 KF溶剂泵：全密封更换卡尔费休试剂, 防止操作人员与有毒的试剂接触，并防止废液溢流。任何时候，溶剂管理器都可以自动排废液、加液或更换溶剂，对使用者进行全面的保护；
2.9智能试剂读取系统：主机自带识别智能系统或者配置外围配件，可以通过外部试剂的智能芯片读取购买试剂的相关信息（试剂名称、试剂浓度、出厂日期、过期日期等），避免手工输入错误，确保外部试剂信息的准确性和完整性；
▲2.10 采用上推式四路三通阀结构，滴定管运动方式由下往上，滴定管及管路中无气泡，避免气泡对结果的影响；
2.11 具有自动排空滴定管功能，无需插拔管路或拆卸滴定管，使用触摸屏即可实现一键排空滴定管，无液体残留；
▲2.12 滴定管分辨率：≥1/120000滴定管体积（5ml滴定管为例，精度：5ml/120000= 0.042µL），滴定管驱动器为≥120000步驱动马达；
2.13滴定管内置RFID智能芯片，储存滴定管相关信息，包括滴定管编号、体积、溶剂类型、溶液的浓度、配制日期、有效期、过期报警信息等；智能芯片采取封闭式设计，避免机械碰撞和化学腐蚀造成的损坏； 
2.14智能滴定管、滴定驱动器与主机连接采用即插即用方式，无需重新启动主机；
2.15内置磁力搅拌器，可在0-100%的范围内随意调节转速；

2.16主机标配如下接口：≥2个数字电极接口；≥2个USB-A接口；≥1个以太网口； ≥1个驱动器接口；≥1个触摸屏接口；
▲2.17 数字电极内置信号芯片，现场直接把模拟电流转为数字信号传输，抗震动、电磁干扰远优于传统模拟电极，快速预判算法，大批量药检样品效率大幅提升。
3.配置清单
3.1容量法卡尔费休水分仪主机                                      
3.2触摸屏操作终端
3.3滴定杯及适配器和塞子
3.45ml智能滴定管及驱动器（120000步）                        
3.5KF溶剂泵
3.6双铂针数字电极                  
3.7数字电极电缆，70 cm    
3.8 1L 透明玻璃试剂瓶
3.9分子筛250g
3.10水分仪专用的数据打印机

	2
	高效液相色谱仪
	1
	台
	工业
	一、系统要求：
1.电源：220V，50Hz电源；
2.环境温度：4～55℃；
3.环境湿度：＜95%；
▲4.系统采用分体式模块化设计，要求四元梯度泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器、示差检测器等模块相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用。
三、泵系统： 
1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置；
▲2.采用串联式双柱塞往复泵（或等效低脉动泵技术），可设置冲程数量≥2个（投标文件中须提供软件截图证明）。
3.入口单向阀应具备耐高盐腐蚀能力，确保在高盐流动相下长期运行不堵塞（接受主动电磁阀或经过特殊惰性化处理的被动阀设计）。
4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min；
5.流量精度：≤0.07%RSD；
6.流量准确度：±1%；
7.最大耐压：≥600bar；
8.压力脉动：＜2%；
9.系统延迟体积：≤600μL；
10.混合精度：＜0.2%RSD。
四、自动进样器： 
1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等功能；
2.样品容量：≥120位（2mL样品瓶）；
3.进样范围：0.1～100µL；
4.进样精度：＜0.25%RSD；
5.最高耐压：≥600bar；
6.交叉污染：＜0.004%；
7.采用高压取样技术或等效的无气泡取样设计，确保在高有机相或易挥发溶剂进样时不产生气泡，保证进样精度和稳定性。
五、高容量柱温箱： 
1.柱温范围：5-85℃；
2.控温模式：半导体控温或风冷式设计；
▲3.单个柱温箱内具有≥2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度（投标文件中须提供软件截图证明）；
4.箱容量：可同时放置≥8根10cm长或者4根30cm长的色谱柱；
5.柱温箱内部或外部预留原厂阀位，支持多通阀切换，软件可自动识别阀头类型。
六、可变波长检测器： 
1.检测器类型：双光束光度计，支持双波长检测；
2.光源：氘灯；
▲3.最大数据采集速率：≥110Hz；
4.短期信号噪声：＜±0.5×10-5AU；
5.漂移：≤1.0×10-4AU/hr；
6.吸光度线性范围：＞2.0AU；
7.波长范围：190-600 nm；
8.波长准确度：±1nm；
9.波长精度：＜±0.1nm；
10.狭缝宽度：≤6.5nm；
11.流通池：≤15µL容积，10 mm流通池光程。
七、示差折光检测器： 
1.示差折光范围：1.00–1.75RIU；
2.测量范围：±600×10-6RIU；
3.光学系统温度控制：室温+5℃-55℃；
4.样品池：池体积≤8μL；
5.短期噪音：＜±2.5×10-9RIU；
6.漂移：＜200×10-9RIU/h；
▲7.最大数据采集速率：≥70Hz（投标文件中须提供软件截图证明）。
八、仪器智能面板：
1.主机集成≥10英寸的触摸控制面板，可任意拉伸折叠，具备完善的用户权限管理功能，可选角色种类≥4种（投标文件中提供软件截图证明）。
2.可设定≥10个任务程序，且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中可包含至少3项不同的系统准备或系统停止前的工作，包含排气泡，预冲洗，平衡，后冲洗等（投标文件中提供软件截图证明）。
3.触摸面板可以一键完成管路排气泡，冲洗系统，平衡色谱柱等液相分析前的准备工作；
九、配置要求：
1.四元梯度泵（内置真空脱气机）耐压不小于600bar，1套；
2.液相色谱仪系统工具包，1套；
3.入口主动电磁阀，1套；
4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套；
5.带样品盘控温自动进样器，1套；
6.高容量柱温箱，1套；
7.紫外检测器，1套；
8.示差折光检测器，1套；
9.原装工作站软件，1套；
10.色谱柱，1根；
11.手拧PEEK接头（1/16英寸，10/包），1包；
12.PEEK管（0.18 mm×1524 mm，外径1.6 mm），1包；
13.PTFE 滤芯（5/包），1包；
14.不锈钢两通接头，1包；
15.管线切割器，1个；
16.溶剂瓶（1L），4个；
17.透明样品瓶（2ml、含盖、垫、100/盒），1盒；
18.工作站硬件，1套。
19、60mm流通池（体积4.0µL），1套；
20、在线压力释放阀，1套。

	3
	中压制备液相色谱仪
	1
	台
	工业
	一、系统特点
1、系统包括高压输液泵、紫外检测器。
2、二元高压梯度。
3、泵头及流通池可更换，方便系统升级及维护。
4、输液泵采用伺服步进电机控制技术，大大提高了系统的可靠性。
5、检测器采用了全数字化的信号处理技术，氘灯钨灯可同时安装自动切换。
6、4 波长同时检测。
7、可编制波长时间程序。
8、可停泵光谱扫描。
9、图形化的界面使操作方便直观。
10、全反控的色谱工作站软件，即除数据采集处理外，仪器各部件的控制参数均可在软件的界面中进行操作。
11、色谱工站符合审计追踪要求。
二、系统参数
1、流速范围：0.01～50mL/min
2、输液结构：双柱塞并联式；
▲3、流量精度：＜0.4%(10ml/min，二次水，室温)
▲4、流速重现性：0.1%(10ml/min，二次水，室温)
5、压力范围：0～30 MPa(1mL/min，二次水，室温)
6、压力脉动：＜0.2MPa(10mL/min，二次水，室温)
7、梯度精度：1%
8、波长范围：190～740nm 4波长同时检测
9、光源：氘灯(可选配钨灯)；氘灯钨灯可同时安装自动切换。
10、波长精度：±1nm
11、基线噪声：2X10-5AU(240nm,室温）
12、基线漂移：15X10-5AU(240nm，室温）
▲13、最小检出浓度：5X10-9g/mL(254nm，萘标，甲醇流动相，室温)
14、控制：Rs-232接口，可计算机反控
15、自动收集器
(1)xY机械臂设计
(2)直观可视的控制软件
(3)收集模式：手动/自动
(4)收集模式：时间/体积/阈值/斜率
(5)试管架规格：16mm 试管(100管)；32mm试管(25管)
(6)最高可以使用160mm高度的试管，支持自定义规格
(7)以上均可按体积收集、自动计算管路延时。
(8)显示屏：LCD3.5英寸真彩触摸液晶屏。
▲(9)由X、¥二维电子驱动执行机构及三通电磁组成。并装备彩色触摸液晶控制面板。在色谱工作站的控制下实现自动组份收集。
▲(10)控制方式：色谱工作站软件反控，仪器各部件的控制参数均可在软件的界面中进行操作。
三、配置
1、半制备液相色谱仪1套(包含2台高压输液泵、1台紫外检测器、1台自动收集器、1个手动进样阀、1套工作站软件、1个混合器、1个安装包)
2、工作站1台
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	渗透压摩尔浓度测定仪
	1
	台
	工业
	▲1.测量范围：0～3000 mOsmol/kg H2O   
2.样 品 量：50～100 µL
▲3.测试时间：≤1.5 min（单次）    
4.预冷时间：≤3 min
5.重 复 性：RSD≤±1%  (300 mOsmol/kg)
▲6.准 确 度：±2 mOsmol /kg  (≤400 mOsmol /kg) 
          ±1%  (＞400 mOsmol /kg)
▲7.分 辨 率：1 mOsmol /kg
8.线    性：≤1 %
9.电    源：AC 220 V ±10%；50 Hz；≤80 W
10.数据输出：内置针式微型打印机；RS232接口。
11.彩色触摸液晶屏。
12.同屏显示摩尔浓度值、冰点值、渗透压摩尔浓度比。
13.采用双制冷系统，预冷时间短，检测速度快，便于连续检测
14.内置《中国药典》数百种注射剂药品名称，方便预设检品资料。
15.具有多级权限管理功能，保证数据安全，满足计算机化系统中对数据审计追踪的要求。
16.微电脑控制，具有自动数据处理存储功能，可选择多种打印格式。
17.具有审计追踪功能，保证电子数据完整性。
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	柱后衍生泵
	1
	台
	工业
	1.化学衍生单元  
▲1.1 高压恒流泵：选用双柱塞串联式往复泵，由高精度直流伺服电机提供动力，并采用嵌入式微处理器控制和电子压力脉动抑制等技术。
1.2 流速范围：0.001～10 mL/min，以0.001ml为增量
1.3 流量精度：±0.5%或者10uL/min
1.4 流量重复性：RSD≤0.1%
▲1.5 最大耐受压力：8000psi
1.6 压力脉冲＜0.05MPa
1.7 含屏幕视窗，可实时监视泵运行状态。
1.8 模块化化学衍生池采用惰性流路设计，实现自由拆卸。
1.9 黑金触控面板独立操作系统及VCS软件系统。
2.温控反应池：
▲2.1 工作温度：室温+10℃-200℃
2.2 温度重现性±0.1℃
2.3 温度准确：±0.05℃
2.4 温度稳定时间小于20min
2.5 可选反应池体积0.1ml-2ml
▲2.6 双温控反应池：含两套独立温度控制系统，两套温控反应池，可满足双加热衍生项目需求；同时二级温控可保证流经荧光检测器液体温度更稳定，精密度更高。
3.系统兼容性：兼容所有液相系统，兼容所有模拟检测器：UV（DAD）、FLD。
▲3.4 仪器全惰性管路
3.5 自动活塞清洗和可编程的系统冲洗，保护系统和延长系统寿命。
3.6 大流速快速冲洗，缩短清洗时间，延长使用寿命。
3.7 柱后防回流系统：管内单向阀，当HPLC压力降低时，防止试剂回流至色谱柱。
▲3.8 过压保护系统：设有最大压力上限，保护检测器流通池。
3.9 优良的人机交设计：电脑控制和触摸屏控制两种方式可选，快速且易于设置。
3.10 可增加H离子发生器，完成溴酸盐检测。
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	电解质分析仪
	1
	台
	工业
	电解质分析仪采用离子选择电极法，核心检测 K⁺、Na⁺、Cl-、Ca²⁺、pH、Li⁺及 TCO₂，样本量 80-150μl，出结果≤25 秒，配≥7 英寸触摸屏。
核心技术参数
1.测量原理：离子选择电极法（ISE）、量压法。
▲2.检测项目：K⁺、Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺、pH、Li⁺、nCa（离子钙）、TCa（总钙）、TCO₂、AG（阴离子间隙）。
3.样本要求：血清；最小样本量 80μl～150μl；支持原试管直接采样。
▲4.检测速度：电解质项目从吸样到显示结果≤25 秒。
5.显示操作：≥7 英寸真彩色高清触摸屏，人机交互菜单。
6.数据存储：断电保存，存储量＞5000 条（支持扩展），可存 32 组定标/多批次质控数据。
7.接口功能：标配网络接口（HL7 协议支持 LIS 联网）、USB 导出、外接打印机/键鼠；可选自动进样盘（25 位含急诊/质控位）及条码扫描。
8.测量范围与精密度（CV 值）

项目

测量范围

精密度 (CV)

K⁺

0.5—15.0 mmol/L

≤1.0%

Na⁺

20.0—200.0 mmol/L

≤1.0%

Cl⁻

20.0—200.0 mmol/L

≤1.0%

Ca²⁺

0.1—5.0 mmol/L

≤1.5%

pH

6.0—9.0

≤1.0%
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	动物专用全自动血液细胞分析仪
	1
	台
	工业
	适用于猪、狗、奶牛、水牛、猫、兔子、猴、大鼠、小鼠、山羊、绵羊、山羊、骆驼、马、硕鼠等动物血液样本检测，并有相关参考值。
2.测试速度：≥60 样本/小时。
3.操作方式：开放式进样模式。
4.样本用量：全血模式 20 µL；预稀释模式 20 µL。
▲5.检测原理：四角度激光散射流式细胞技术实现精确的白细胞五分类，无氰化物测定血红蛋白，无需染色。
6.可测项目：可提供31项检测参数。
▲7.网织红细胞检测：能检测动物血液中的网织红细胞，并能单独检测。
8.屏幕显示：显示屏为 10.4 寸的 LCD 液晶显示屏，能够显示38项测试参数（含 3 个直方图、1个散点图）；语言：简体中文/英文，软件支持在线升级；U盘升级。
9.结果储存：测试结果存贮量≥20万个（含参数和直方图和散点图形）。
10.扩展接口：支持USB接口及串口，可用于连接外置打印机、外置条码扫描器等。
▲11.线性范围：WBC:0.00--100×109/L;

RBC:0.00--16.99×1012/L;

HGB:0--250g/L;

PLT:0--2999×109/L。
12、校准与质控：具备校准物校准、新鲜血校准等自动校准和人工校准模式；具有 L-J，X-B，X-R，X 等 4 种质控模式。
13.结果溯源性：有原厂校准品和质控品，生产厂家的实验室通过CNAS认证认可。
14.数据管理：原厂配套LIS/HIS系统，通信HL7，可双向选择LIS。
15.结构性：采用独立可拆卸型注射器结构，增强精准度，且方便维护
16.排堵方式：高压灼烧、探头清洗液浸泡、正反冲排堵及智能自动清洗。
17.报告打印：可中文自定义报告模板。
18.工作环境：温度：10℃～35℃；湿度：20%～85%；大气压力：60kPa～106kPa。
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	积分球
	1
	台
	工业
	▲1.波长范围：220～850nm
2.积分球直径：60mm
3.内壁涂层：BaSO4
▲4.液体测量：10mm光程
5.积分球开口尺寸：透过 (S 侧): 12 (W) × 20 (H) mm
反射 (S 侧): 12 (W) × 20 (H) mm
透过(R 侧): 11 (W) × 15 (H) mm
反射 (R 侧): 12.5 (W) × 20 (H) mm
6.积分球开口率：≤7.5%
7.检测器：PMT
8.基线平坦度：±0.5%T (220 nm ～ 850 nm)
9.噪音水平：≤0.1%T（500nm,RMS）
10.样品支架：粉末支架、薄膜支架、比色皿支架
11.须适配实验室现有岛津UV-2700紫外可见分光光度计，且能被其工作站软件完全反控。

	9
	融变时限仪
	1
	台
	工业
	技术指标符合《中国药典》2025年版的规定
▲1.水浴控温精度：37±0.5℃；
2.加热功率：≥1300W；
3.时限选择：
P1运行30分钟每隔10分钟金属架自动翻转一次
P2运行60分钟每隔10分钟金属架自动翻转一次
P3运行30分钟金属架不翻转
▲4.定时精度±0.5min；
5.温度预定范围：20～45℃；
6.过热保护：当水温超限时自动切断加热电源，并有声、光报警。
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	电子天平（千分之一）
	1
	台
	工业
	一、技术参数
1. 计量参数
1.1. 最大量程：≥1200g；
1.2. 可读性：≤1mg；
▲1.3.线性偏差允差：≤2mg；
▲1.4.线性偏差典型值：≤0.6mg；
▲1.5.灵敏度漂移（+10℃至+30℃）：≤1.5ppm/K；
1.6.天平准确度等级：一级；
▲1.7典型稳定时间：≤1.0s。

2.结构、硬件与接口
▲2.1.采用≥7英寸高分辨全触摸显示屏设计，智能操作界面，支持中文图形菜单，显示直观，操作容易，读数方便。
2.2. 超级单体传感器，均一材质，一体加工成形，确保快速获得准确的称量结果。
2.3. 采用耐用材料（PBT、不锈钢和玻璃），确保高耐化学性，易于清洁，防止交叉污染。
2.4.防风罩玻璃表面镀有特殊导电涂层，有效减少静电影响。
2.5. 数据接口：USB-C x 3、RS232、以太网接口，可连接打印机、PC、扫描枪等外设，接口全开放，无需软件即可轻松连接管理系统。
2.6. 下部吊钩称量功能，无法在秤盘上称重的样品可用此方式完成称量工作，或满足特殊样品的称重需求。
2.7. 秤盘：≥Ø120 mm
2.8. 称量室高度：≤240 mm
2.9. 外部尺寸（W x D x H）：≥220 × 377 × 346 mm

3.功能要求
▲3.1.依据温度和时间触发的全自动内校和调整功能，确保获得准确的称量结果。
3.2. 持续实时监测水平状态，具有天平未水平报警提醒功能，如果检测到任何倾斜，可及时提醒并暂时阻止数据传输到打印机或PC。
3.3. 交互式电子指导调水平，简化天平流程。
3.4.状态中心可显示报警、错误、调平、校准状态等天平重要信息，全面概况一目了然。
3.5.环境自适应（AFA）功能，四级防震等级一键切换设置，轻松适应特定环境条件。
3.6. 最小称样量功能，可显示于称重界面并实时监测称量数值，指导用户合规称量。
3.7. 称重数据安全保护功能，三种安全级别监测设计。
3.8. PC直连功能，无需软件即可轻松连接到PC，将时间、称量数值及单位直接传输到电子表格或者文本等格式的文档中。
3.9. 内置多种应用程序：称重 | 配料、计数、百分比称重、计算、混合、成分、密度测定、统计、检重、动物称重、峰值保持、移液器智能检查、差重称量，方便用户操作使用，优化工作流程
3.10.用户管理功能，可为每个用户分配单独的角色，并根据具体用户需求进行自定义，可创建最多1000个用户。
3.11.具有内部设备日志功能：可记录所有校准和调水平的过程，以及天平和称重设置的任何更改，并创建带日期和时间戳的可跟踪日志文件，增强溯源性，改善质量保证过程。
3.12.节能模式设计：提供待机或深度待机模式；具有自动调光功能，在天平不使用时降低显示器亮度，实现节能；具有可用户自定义的设备自动启动功能，便于日常使用操作。
3.13.设备内置电子操作手册，允许快速访问相关帮助信息，减少纸张消耗，环境友好。
3.14.设备可用于真空、氩气、氮气环境，以及A级和B级洁净室等，灵活适用于广泛环境及应用。
3.15.具有ID设置功能，可随打印报告一起输出。
3.16.符合GLP | GMP的打印输出。
3.17可连接lims系统并实时上传数据。
4.配置清单
4.1. 主机x 1、秤盘x 1、底板x 1、玻璃防风罩x 1、电源x 1、防尘罩x 1、工作保护罩x1、操作手册x 1。
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	变频超声波清洗机
	1
	台
	工业
	1. ≥3.2寸中文液晶屏显示、超声频率、超声时间、超声温度，参数详细、超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣报警、程序采用全中文智能操作系统；
▲2. 超声频率28/37/40/42/45/50/53七档可调，频率实时显示；
3. 具备SWEEP技术，频率自动跟踪，超声波分布均匀、机器两侧侧面有把手，方便搬运和运输、内槽采用优质304不锈钢板冲压成型、网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料；
4. 内槽尺寸：≥500*400*150（mm）、清洗容量≥30（L）
5. 超声功率：≥600（W）、超声功率可调0-100（%旋钮调节）                        
6. 加热功率：≥1000（W）、加热温度可调室温-80（℃）
7. 时间可调：1-9999（min）
8. 样品托盘：规格≥425*375（mm），全钢1.0 mm厚钢板表面内胆采用防酸碱、防腐蚀不与硫酸盐酸反应喷涂技术，门板为密封结构、层板可随意自由调节高度，绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、高温650度以上烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}、表面经刀或金属利器剐蹭后倒入98%强酸或者饱和氢氧化钠浸泡30天无腐蚀反应。
9. 配置：主机一台，样品托盘2套，不锈钢网架、不锈钢降音盖、排水接头和软管、保修卡一张，本地销售保单一份，说明书一份。
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	变频超声波清洗机
	1
	台
	工业
	1. ≥3.2寸中文液晶屏显示、超声频率、超声时间、超声温度，参数详细、超温度、超电压、超电流、故障蜂鸣报警、程序采用全中文智能操作系统；
▲2. 超声频率20/24/25/30/33/35/55/59八档可调，频率实时显示；
3. 具有SWEEP技术，频率自动跟踪，超声波分布均匀、机器两侧侧面有把手，方便搬运和运输、内槽采用优质304不锈钢板冲压成型、网架、外壳和降音盖均采用304不锈钢材料；
4. 内槽尺寸：≥500*400*150（mm）、清洗容量≥30（L）
5. 超声功率：≥600（W）、超声功率可调0-100（%旋钮调节）                        
6. 加热功率：≥1000（W）、加热温度可调室温-80（℃）
7. 时间可调：1-9999（min）
8. 样品托盘：规格≥425*375（mm），全钢1.0mm厚钢板表面内胆采用防酸碱、防腐蚀不与硫酸盐酸反应喷涂技术，门板为密封结构、层板可随意自由调节高度，绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、高温650度以上烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃℃，24h}、表面经刀或金属利器剐蹭后倒入98%强酸或者饱和氢氧化钠浸泡30天无腐蚀反应。
9. 配置：主机一台，样品托盘2套，不锈钢网架、不锈钢降音盖、排水接头和软管、保修卡一张，本地销售保单一份，说明书一份。
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	智能崩解仪
	2
	台
	工业
	▲1. 满足《中华人民共和国药典》2025年版通则0921对升降式崩解仪的要求；
2. 左右共两组吊篮，每组吊篮均可独立升降、独立计时操作；
3. 预置时间到时，吊篮可停在最高位置，便于装取吊篮及烧杯；
4. 升降距离：55mm±1mm；
5. 升降频率：30次/分钟～32次/分钟；
6. 水浴温度：室温～45℃；
7. 温度分辨率：0.01℃；
▲8. 控温精度：37℃±0.5℃；
9. 筛网孔径：配2.0mm、1.0mm、0.71mm、0.42mm。
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	涡旋振荡器
	1
	台
	工业
	1.电机类型：直流无刷电机；
2.显示方式：LCD液晶屏；
3.定时：1-99min；
4.转速范围：100-3000rpm；
5.运行轨迹：圆周；
6.振幅：4.5mm；
7.运行模式：连续运行/点动/定时；
8.多模块装载选择，配标准头、φ13mm*8试管模块、φ9mm*16试管模块、φ26mm*4试管模块。
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	垂直振荡器
	1
	台
	工业
	用途：采用垂直上下振荡研磨，通过研磨介质对样品进行正面碰撞、挤压等方式，达到彻底研磨的效果，无需配重。
1.基本参数：
▲1.1 振荡速度范围：100-1800rpm，额定最大振幅：≥32mm。
1.2 振荡循环功能：可设置连续震荡时间1-40min和震荡间隔时间1-60min，最大循环次数≥20循环。
1.3预约运行功能：可预约时间≥12小时。
▲1.4梯度程序控制：≥4段运行转速、运行时间可设置。
▲1.5 样品架位数：50ml*20位、15ml*38位、100ml*10位、2ml*54位，满足不同实验应用需求，其他规格样品架可定制。
1.6最大样品位数：576位。
1.7智能操作软件：实时显示仪器当前运行状态，包括振荡频率、研磨时间、间歇时间、循环次数、预约时间。
1.8方法存储数量：≥50个方法程序可编辑、存储、调用。
1.9程序记忆功能：仪器运行过程中可随时停止、随时暂停以及再次启动运行前序未完成的程序。
▲1.10可视性：具有≥14英寸可视窗，腔体内自带照明功能，运行过程可视。
1.11安全电子琐：开启保护门后，样品自动停止运行，保护门关闭后才能正常运行，保证人员安全。
1.12配备紧急机械开门装置：以应对突然停电，电子锁没法打开情况。
▲1.13仪器上盖配备双氮气弹簧支撑助力模块，辅助仪器安全开关盖。
1.14样品架采用双锁杆、双螺母固定方式。
1.15仪器内部采用隔音棉处理，仪器盖做隔音密封处理，超强静音效果。
1.16操作软件：人性化交互界面，中英文界面自由切换，方法编辑与运行简单快捷。具有硬件使用时间预警提醒功能，方便用户操作使用。全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。（投标文件中提供中英双界面、硬件使用时间显示、方法日志及报错日志的图片证明）。
1.17 底托和运动组件通过多点同时固定，加大接触面，提高运动组件的寿命。
1.18 电机运动轴包在结构件里面，空气中的粉尘不容易进入轴内部，减少润滑油裸露于腔体之中，给腔体清理造成困难。
1.17 机身正面具有明显的紧急按钮，当出现紧急情况时，可以一键急停。
1.18仪器整机较小，占地面积＜0.2平方米，可任意放置在实验台面或矮台上进行操作，适应各种实验室场地情况。
2.配置：
2.1  20位50ml垂直振荡器主机（具备≥32mm幅度1800rpm震荡模块、≥4段调速控制模块、7英寸彩色触摸屏均已装入主机）1台；
2.2  20位50ml样品架1个；
2.3  38位15ml样品架1个。
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	高压灭菌锅
	1
	台
	工业
	 一.性能指标
▲1. 制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（投标文件中提供证书复印件），许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力（不允许借用第三方资质），需提供内胆铭牌图片，可办理特种设备使用登记证。
2.容量：≥85L，立式结构，底部带脚轮；多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关可轻松解除锁紧状态。
3.灭菌腔材料：采用厚SUS316L不锈钢、设计年限≥20年、设计温度≥153℃（供货时提供生产厂家出具的本厂自制压力容器数据表）。
4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）
5.时间范围：灭菌时间：1-6000分钟，融化时间：1-6000分钟，保温时间：1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟。
▲6.温度和压力：最高灭菌温度≥138℃，设计压力≥0.42Mpa，安全阀起跳压力≥0.30Mpa。 
7. 人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转；彩色液晶触摸屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏。
▲8.缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免单一方式带来的误判。
▲9.具有自动进水功能：配水箱自动进水，水箱和储水量可依据用户需求灵活配置和摆放，水箱最少可储20升水，不接受受污染的冷凝水重复使用。
10.USB存储功能：可插入U盘存储数据。
▲11. 符合智慧实验室建设及运行需求，可实时读取运行及曲线转化数据并具备手机移动APP监控功能，可随时随地实时监控灭菌器运行所有情况。
12.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度。
13. F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据。
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	高压灭菌锅
	1
	台
	工业
	 一.性能指标
▲1. 制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（投标文件中提供证书复印件），许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力（不允许借用第三方资质），需提供内胆铭牌图片，可办理特种设备使用登记证。
2.容量：≥110L，立式结构，底部带脚轮；多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关可轻松解除锁紧状态。
3.灭菌腔材料：采用厚SUS316L不锈钢、设计年限≥20年、设计温度≥153℃（供货时提供生产厂家出具的本厂自制压力容器数据表）。
4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）
5.时间范围：灭菌时间：1-6000分钟，融化时间：1-6000分钟,保温时间：1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟。
▲6.温度和压力：最高灭菌温度≥138℃设计压力≥0.42Mpa，安全阀起跳压力≥0.30Mpa。
7. 人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转；彩色液晶触摸屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏。
▲8.缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免单一方式带来的误判。
▲9.具有自动进水功能：配水箱自动进水，水箱和储水量可依据用户需求灵活配置和摆放，水箱最少可储20升水，不接受受污染的冷凝水重复使用。
10.USB存储功能：可插入U盘存储数据。
▲11. 符合智慧实验室建设及运行需求，可实时读取运行及曲线转化数据并具备手机移动APP监控功能，可随时随地实时监控灭菌器运行所有情况。
12.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度。
13. F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据。

	18
	可编程培养基分装泵
	1
	台
	工业
	1.彩色液晶屏显示；
2.智能温控技术；
3.具有液量分配、流量分配、时间分配、复制分配四种工作模式；
4.电机精准转动角度控制技术；
5.流线型外观设计；
▲6.配手持分液枪，软管进水端有不锈钢配重；
7.泵头型号：YZ15；
▲8.流量范围：0.006-1600毫升/分钟；
▲9.转速范围：0-350转/分钟；
10.转速分辨率：0.1转/分钟；
11.分配液量范围：0.001mL-9999L；
12.分配次数范围：1次-9999次，“0”为无限循环方式；
13.分配间隔时间：0.1-999.9秒，调整分辨率0.1秒；
14.电源电压：AC 220V士10%，50Hz/60Hz；
15.工作环境：环境温度0-40℃、相对湿度＜80%；
16.防护等级：IP31；
17.机箱尺寸：（长×宽×高）≤260mm×180mm×200mm；
18.重量：≤5KG适用软管：13#14#16#19#25#；
19.转速精度误差：＜0.2%；
▲20.分液精准度：≤1%或±0.5ml。
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	通用振动仪
	1
	台
	工业
	1.测量范围：振动位移 0-1999um；
2.振动速度 0-199.9mm/s；
3.振动加速度 0-199.9m/s^2；
4.频响范围与幅值误差：振动位移10-200Hz，≤±10%
5.振动速度：10-500Hz，≤±10%；
6.振动加速度： 10-1000Hz，≤±5%；
7.低电压显示：电池电压低于5.5V时提示应更换电池；
8.数据保持时间：测量的数据能保持一分钟；
9.电源：9V。
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	电子天平（万分之一）
	1
	台
	工业
	1. 最大秤量：≥220g；
2. 可读性：0.1mg；
3. 重复性（5%载荷下）：≤0.08mg；
4. 线性误差：≤0.06mg；
5. 灵敏度便偏移（标称加载下）：≤0.5mg；
6. 最小称量值（USP，允差=0.10% ）：160mg；
7. 稳定时间：≤2S；
8. 秤盘直径：Ø 90mm；
9. 自动内部校正；
▲10. 金属底座与PBT顶部外壳的材质，坚固耐用；
▲11. 天平具备LCD混合触摸屏，操作简便更耐用；
12.最多可自定义5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境
13.机身标配保护罩，可有效避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。
▲14.具备密码保护功能实现权限管理，可防止意外更改天平设置。
15.样品ID设置，可以为样品分配ID号，便于管理。
16.通信接口： USB-A接口和RS232接口，且可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备。
▲17.天平可选配支持数据管理软件, 可同时连接最多10台天平实现数据传输管理。
▲18.天平可将称量结果直接传输至PC端Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始，无需安装其它辅助软件。
▲19.天平防护等级高于或等于IP43。
4.1. 主机x 1、秤盘x 1、底板x 1、玻璃防风罩x 1、电源x 1、防尘罩x 1、操作手册x 1
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	药品阴凉柜
	1
	台
	工业
	1. 立式对开门设计，有效容积≥1000L；
▲2. 温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设15℃，使箱内温度恒定控制在8℃～20℃范围内，调整增量为0.1℃；产品同时具有湿度控制和湿度显示，箱内湿度范围35～75%Rh，湿度显示精度0.1%Rh；
3. 整机配备≥2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
4. 标配10个蘸塑搁架；标配10个价目条； 
▲5. 立式对开门，双层镀膜LOW-E中空玻璃门，25℃环温，75%Rh湿度下无凝露；
6. 全角度自关门设计；
7. 具备2种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；安全系统：高低温报警、传感器故障报警、高低湿报警；
▲8. 智能变频压缩机，性能稳定；
9. 箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制；
▲10. 标配USB模块，输出EXCEL格式文件；可记录≥6年的温湿度数据；
▲11. 标配加湿盒，智能强制控制箱内湿度；
12. 标配安全转锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理；
13. 四个万向脚轮，配备两个固定底角。
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	超高效液相色谱仪
	1
	台
	工业
	一、操作环境
1.1工作电压：220V ±10%，单相 
1.2工作温度：4-35℃  
1.3相对湿度：小于85% 
二、性能参数
1系统控制器
1.1可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个
1.2最多可连接单元：5
1.3控制方式：工作站控制
2 输液泵
▲2.1 泵类型：并联双柱塞(冲程体积10μL)
2.2物理双泵头：减低故障率，便于维护
▲2.3流速范围：0.0001-10.0000mL/min，流速精确到小数点后4位（投标文件中须提供软件设置参数截图或仪器控制面板界面截图证明文件）
2.4耐压：≥105Mpa
2.5流速精确度：≤0.062％RSD
2.6混合器控温：可实现流动相快速、稳定混合
2.7梯度类型：四元梯度
2.8浓度梯度范围：0～100%（0.1%步进）
▲2.9自我诊断/自我恢复：自动检测到批处理分析过程中意外混入的气泡，自动执行Purge，快速恢复至正常分析状态。
▲2.10智能流量控制功能：防止瞬间高压损害色谱柱，延长色谱柱使用寿命。
2.11 pH范围：1–14
3 脱气机
3.1 流路数目：5路
3.2脱气流路体积：400µL/每流路
4 自动进样器
4.1线性：≥0.9999%
4.2耐压：≥105Mpa
4.3进样周期：≤6.7秒
4.4进样速度：4秒
4.5样品数量：≥162位(1.5mL/2mL样品瓶)
4.6样品数量扩展：最多可扩展至16000个样品
4.7交叉污染：＜0.0005%
4.8针外润洗和进样口冲洗：标配
4.9针外壁送液清洗：可扩展支持两路清洗液
4.10针内壁清洗：可扩展支持3路清洗液
4.11双进样模式：可扩展为支持两条独立流路同时分析
▲4.12支持多种自动前处理功能：样品稀释、添加、混合、Co-injection功能、自动衍生等
▲4.13样品冷却：支持，样品高速冷却机制可在20分钟以内达到设定温度。
▲4.14智能化样品冷却机制，智能控制样品仓内气流走向，充分保持其内部温度，防止样品仓门打开时外部热空气侵入影响样品仓内温度，并防止冷凝的发生。
▲4.15样品控温设定范围：4～45℃
4.16 pH值范围：1～14
5 柱温箱
▲5.1温度控制类型：强制空气循环
5.2温度设置范围：4℃～100℃
▲5.3温度控制范围：室温-10℃～100℃
▲5.4双重漏液传感器：含气体和液体双重传感器
▲5.5色谱柱容量：单个柱温箱内可放置250mm×5根；300mm×3根；
5.6内置混合器：支持
6 二极管阵列检测器
6.1光源：氘灯和钨灯
▲6.2二极管数量：1024
6.3波长范围：190～800 nm
6.4漂移：＜0.4×10-3AU/h
6.5噪音：＜4.5×10-6AU
6.6线性：＞2.4AU 
6.7温度系数：＜0.3×10-3AU/℃
6.8标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12MPa
▲6.9控温单元：光源、光路系统、流通池三路控温
▲6.10流通池温控：19～50℃ 、1℃步进
6.11UV截止功能：内置UV截止滤光片(开/关可选)
▲6.12实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现 
▲6.13智能动态范围扩展功能：可通过i-DReC功能实现 
▲6.14流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告
三、配置清单
1、高精度输液泵  1套
2、制冷型自动进样器  1套
3、制冷型柱温箱  1套
4、五通道脱气机   1套
5、系统控制器   1套
6、高精度混合器   1套
7、储液托盘   1套
8、二极管阵列检测器  1套
9、其他附件（管线组件1套、1L流动相瓶5个、2mL进样小瓶100个、备用柱塞杆密封圈2个）  1套
10、输出终端（配置不低于：i5处理器、32GB内存、512GB+1TB硬盘、23.8英寸显示器、Win 10专业版操作系统）   1套
11、黑白输出设备   1套
12、全中文色谱工作站软件  1套
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	数据采集工作站
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	数据采集工作站商品参数：
1. 分辨率：1080p；
2. 待机时长：24-48小时，自动充电；
3. 操作方式：触控式；
4. 类型：普通版；
5. 产品规格：4T，内置内存。
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	药材性状成像系统
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	机身＋镜头
一、机身：          
1. 镜头卡口： RF卡口；             
2. 像素：2040万像素；             
3. 显示屏类型：触摸屏；
4. 液晶屏尺寸：≥3.0英寸；                                 
5. 画幅类型： APS-C画幅；
6. 屏幕尺寸：≥3.0英寸；
7. 传感器类型： CMOS；                                   
8. 传输类型：蓝牙传输；
9. 电池类型：锂电池；                                 
10. 传感器尺寸：≥22.3mmx14.9mm；
11. 感光元件类型：CMOS；                                   
12. 单反级别：高级；
13. 特殊功能：AI智能对焦。 
二、镜头：  
1. 焦段：广角变焦；
2. 镜头防抖功能：防抖；
3. 是否支持全画幅：是；            
4. 焦距：18-150mm；              
5. 镜头类型：自动镜头；
6. 最大光圈：≥F3.5；
7. 型号：RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM；
8. 镜头滤镜尺寸：55mm；
9. 镜头卡口：相当或优于佳能RF-S口。 
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	高压灭菌器
	1
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	工业
	一.性能指标
▲1. 制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（投标文件中提供证书复印件），许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力（不允许借用第三方资质），需提供内胆铭牌图片，可办理特种设备使用登记证。
2.容量：≥60L，立式结构，底部带脚轮；多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关可轻松解除锁紧状态。
3.灭菌腔材料：采用厚SUS316L不锈钢、设计年限≥20年、设计温度≥153℃（供货时提供生产厂家出具的本厂自制压力容器数据表）。
4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）。
5.时间范围：灭菌时间：1-6000分钟，融化时间：1-6000分钟,保温时间：1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟。
▲6.温度和压力：最高灭菌温度≥138℃，设计压力≥0.42Mpa，安全阀起跳压力≥0.30Mpa。

7. 人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转；彩色液晶触摸屏：≥7英寸彩色液晶屏。
▲8.缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免单一方式带来的误判。
9.USB存储功能：可插入U盘存储数据。
▲10. 符合智慧实验室建设及运行需求，可实时读取运行及曲线转化数据并具备手机移动APP监控功能，可随时随地实时监控灭菌器运行所有情况。
11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度。
12. F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据。
▲13.1内表面耐水性测试程序：将供试品放入压力蒸汽灭菌器中，开放排气阀，匀速加热，在20～30 分钟之后使蒸汽大量从排气口逸出，并且持续逸出达 10 分钟，关闭排气阀，继续加热，以 1℃/min 的匀速率在 20～22 分钟内将温度升至 121℃，到达该温度时开始计时。
在 121℃保持 60 分钟±1分钟后，缓缓冷却和减压，在 40～44 分钟内以0.5℃/min匀速率将温度降至 100℃（防止形成真空）。当温度低于 95℃以下时，从压力灭菌器中取出供试品，冷却至室温。【符合中国药典2025版4202“内表面耐水性测定法”】；
13.2玻璃颗粒耐水性测试程序：将锥形瓶放入压力蒸汽灭菌器，打开排气阀，匀速加热，在 20～30 分钟之后使蒸汽大量从排气口逸出，并且持续逸出达 10 分钟，关闭排气阀，继续加热，以1℃/min 的匀速率在 20～22 分钟内将温度升至121℃，到达该温度时开始记时。在 121℃保持 30 分钟±1 分钟后，缓缓冷却和减压，在 40～44 分钟内以0.5℃/min匀速率将温度降至100℃（防止形成真空）。当温度低于 95℃以下时，从压力蒸汽灭菌器中取出，冷却至室温。【符合中国药典2025版“4201” 121℃玻璃颗粒耐水性测定法】；
13.3铝盖耐灭菌和涂层牢固度测试程序：取本品适量经121℃±2℃保持30分钟，其中包含：130℃±2℃5分钟蒸汽灭菌。（产品符合YBB-2015药包材涂层固定度测定要求）；
13.4胶塞、垫片穿刺力测定法及穿刺落屑测定法：样品放入高压蒸汽灭菌器中加热， 在30分钟内升温至121℃ ±2℃，保持30分钟，然后30分钟内冷却至室温后开盖取出样品；
13.5把移动式探头插入其中一个容器中，采用移动式探头控制的方式，温度在20～30分钟内从室温升至100℃；温度保持在100±1℃，持续10±1min；在20～22分钟内，容器内的温由100℃升至121℃；温度保持在121℃，60±1min;温度在40～44分钟内冷却到100℃；

13.6 在20-30min内升温至121℃±2℃，保持30min，然后在30min内冷却至室温。
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	固相萃取仪
	1
	台
	工业
	一、基本工作要求

适用于环境样品中有机物的分析测定，符合HJ834-2017，HJ835-2017，HJ1023-2019，HJ1210-2021，GB5750 等的要求。适用于食品样品中有机物的分析测定，符合GB5009.35-2023，GB5009.298-2023，GB5009.27-2016 等的要求。

二、技术参数

2.1设备实验流程合规可控：样品活化、上样、淋洗、洗脱工序支持人工或自动向设备储液器加注溶剂及样品液体，液体通过萃取柱的流动速度由设备程序精准调控；无需人工干预，流程标准化、重复性高。

▲2.2 萃取通道数量：≥ 8 路，支持≥ 8 根萃取柱同步并行萃取作业。多通道并行作业，通道之间互不干扰，提升实验室检测效率。（提供3mL萃取柱，6mL萃取柱可同时放置在仪器的实物图片证明）

2.3 适配萃取柱规格：标配同时使用 3mL、6mL 萃取柱，最大支持60mL萃取柱。

2.4 上样容积范围：0.1mL-≥1L，支持大体积样品进样，大体积样品过柱运行期间无需人工现场值守，无需反复补液。

2.5 液体流速调节范围：0.1mL/min-≥20mL/min。

2.6 移液计量准确度：误差≤ ±2%。

2.7 过柱工作压力：≤30psi，低压温和萃取模式，可有效避免萃取柱与分析物接触不完全、回收率偏低、填料压实、柱体堵塞，保障实验稳定性。

2.8 适配收集容器：标配同时使用 15mL、50mL 规格离心管，兼容其它样品管。

2.9 设备标配独立泵（蠕动泵/注射泵/计量泵）数量≥8 个，实现单泵独立驱动控制，各泵流速、体积、启停均可独立编程、单独控制，单个泵故障不影响其他通道正常实验。（提供整机包含≥8个独立泵的实物图片证明）

▲2.10泵流速通过步进电机控制，泵分为双组，分别负责液体抽取与输送，物理隔离液路，从硬件结构上杜绝管路残液残留、样品交叉污染，保障实验数据准确性。

2.11每个泵连通管路通道数≤2 路，避免单泵负载过多管路导致的压力不均、流速偏差、实验平行性差等问题，保障每一路样品萃取条件统一、数据稳定。（提供每个泵连通管路通道≤2 的实物图片证明）

▲2.12所有接触液体的管路全部为PTFE或PVDF材质，耐受二氯甲烷/乙酸乙酯/丙酮等对塑料强腐蚀的有机溶剂。适用范围广、耗材寿命长。针对特殊方法，可更换管路。

2.13储液器及柱盖采用PP材质，可一次性使用。萃取柱盖外径尺寸≥24mm，方便轻松从萃取柱上轻松拔掉柱盖。

2.14萃取柱配套储液器，可单次大容量装载样品试剂，减少重复加样操作；储液器采用10/50mL 注射器。

2.15设备支持灵活的柱体串联实验模式，可实现双柱串联萃取、多柱串联萃取功能，可针对复杂基质、高干扰环境样品完成多级净化富集，适配高难度有机污染物前处理实验。

▲2.16各通道过柱体积可单独微调，可针对个别堵塞、流速异常的萃取通道单独校正参数，有效解决萃取柱堵塞、填料差异导致的各通道过液不平衡、实验平行性差的问题，容错性高。

2.17设备操作逻辑科学，系统操作界面仅支持直接设定实验流速、实验体积参数，无需通过换算泵转速间接设置实验参数，参数设置直观、误差更小，降低人为操作失误。

2.18设备配置工业级触控显示屏，屏幕尺寸≥7 英寸，屏幕分辨率≥1024*600，高清可视化操作界面。使用寿命远大于消费级触控屏（比如安卓平板）。

3.设备配置清单

3.1 固相萃取设备主机：1 台

3.2 独立泵：8 个

3.3 3mL/6mL 通用萃取柱专用支架：1 个

3.4 15mL/50mL 通用收集管架：1 个

3.5 3mL 萃取柱串联接头（50 个/包）：1 包

3.6 6mL 萃取柱串联接头（50 个/包）：1 包

3.7 10mL 专用储液器（50 个/包）：1 包

3.8 漏电保护电源线：1 条

3.9 溶剂瓶：1 个

3.10特氟龙材质大体积进样管路：8 条

3.11样品氮气吹干组件：1 套

	第二部分 商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲交付的时间和地点
	交货时间：自合同签订之日起3个月内安装合格交付使用。

地点：广西区南宁市内采购人指定地点。

	▲付款条件
	签订合同之日起30日内采购人向中标人支付50%的合同款。货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭乙方开具的合同金额税务发票及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。

	▲履约保证金
	1、履约保证金金额：按合同金额的5%（供应商如为中小企业履约保证金数额为政府采购合同金额的2%，供应商签订合同前应向采购人主动提供企业是否属于中小企业的声明函原件）。
2、履约保证金交纳方式、时间：以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，由供应商在签订合同前按规定的金额直接转入采购人账户，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。
3、履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息），履约保证金指定账户：
开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院　
开户银行：工行南宁市桃源支行
账    号：2102108109249000292

	▲质保期 
	整机质保期一年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定），质保期内免费维修及更换配件，终身维修（质保期外只收配件费，差旅费由厂家或中标人负责）。 质保期内非用户原因引起的质量事故中标人应负全部责任。

	▲售后服务
	1、按国家有关规定实行产品“三包”；

2、免费送货上门、安装、调试直至设备验收合格（期间所需器材及相关费用均由投标人承担）；

3、接到故障通知 2 小时内响应，24 小时内有能够处理故障的技术人员到达现场，一般问题在2 小时内修复，复杂问题在 24 小时内修复，5 日内不能排除故障的，须提供备机替代；

4、定期回访及维护；

5、质保期内，上门维修、更换零部件以及提供运维、系统软件升级均不再收取额外费用；

6、提供终身维护；

7、其余按厂家承诺进行。

	▲投标报价要求
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材（如有）、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	▲验收标准、验收方法及方案
	1、招标人对中标人提交的货物依据招标文件及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书（设备使用作业指导书）、产品检验合格证、CMA计量认证证书（包括移液量程、称量、温控、洁净度等级）、3Q验证报告符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3、招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

4、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	其他要求
	▲1、设备必须是全新的；设备到货后，中标人和招标人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。 

2、供应商可根据招标文件及评分办法的要求，在投标文件中提供产品性能、项目实施方案、售后服务方案、信誉分、人员配备等证明材料。
3、管理体系要求 详见招标文件 “评标办法及评分标准”，如有请提供。
4、资质材料要求 详见招标文件 “评标办法及评分标准”，如有请提供。

	第三部分 进口产品说明

	▲本分标中的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。

	第四部分 核心产品

	本分标核心产品为第2项产品“高效液相色谱仪”，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	无

	7.2
	☑不允许转包/分包

□允许转包/分包

分包内容：                   。

分包金额或者比例：                   。

	8.1
	□1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。

☑2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。

	11.5
	☑本项目不组织现场考察。

□本项目组织现场考察：

集中时间：     年 月 日  时 分，逾期后果自负。集中地点：       

联系人：       ；联系电话：        

	
	本项目☑不组织召开开标前答疑会/□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：  年 月 日  时 分，逾期后果自负。会议地点：       

联系人：       ；联系电话：        

	13.1
	报价文件：

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4、供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身投标情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

（1）《中小企业声明函》（格式后附）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 

5、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身投标情况出具）
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2026年1月至2026年9月期间连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至2026年9月期间连续3个月的的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标人财务状况报告（2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

8、项目人员根据招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料：1分标：无；2分标：无。（招标公告有要求时必须提供，否则按无效投标处理）
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：

1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或盖章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、投标人廉洁承诺（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标保证金提交凭证复印件；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

4、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

5、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

6、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

8、投标人情况介绍（格式自拟）；

9、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1、货物性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、项目实施方案（格式自拟）[供货方案、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；

4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理）

6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。

☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：投标保证金金额（人民币）：
1分标10000.00元；2分标22000.00元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标文件提交起止时间：详见招标公告。

3、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。）

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	1分标商务要求评审中允许负偏离的条款数为4项（按分标计算）；

2分标商务要求评审中允许负偏离的条款数为2项（按分标计算）。

1分标技术要求评审中允许负偏离的条款数为4项（按分标计算）；

2分标技术要求评审中允许负偏离的条款数为非带▲号项（按分标计算）。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。

采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。

	35.1
	☑本项目1分标、2分标收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：每分标按政府采购合同金额的5%（注：供应商如为中小企业履约保证金数额为政府采购合同金额的2%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件： 供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院　

开户银行：工行南宁市桃源支行
银行账号： 2102108109249000292

备注：

1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。

2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：负责人沈慧珠 联系电话：0771-2023852，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层

现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	39.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、采购代理服务费收取标准：

1分标以分标（□中标金额/☑采购预算）为计费额，2分标以分标（☑中标金额/□采购预算）为计费额按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮  %）收取。

固定采购代理收费       。

3、开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部

银行账号：0101012090615689

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6、本项目1分标的预算及最高限价仅作为采购人与中标人签订合同的依据，投标人的各单项报价作为采购人与中标人结算的依据，投标人的投标报价与预算金额及最高限价无关。


投标人须知正文

一、总 则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包       

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开  标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评  标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3中标供应商享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品的支持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	        费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	 1.5%        
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%         
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	 0.8%        
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%        
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%         
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	 0.05%
	 0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	 0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部

银行账号：0101012090615689

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.3异常低价投标审查说明
（1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50% 的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 50% ； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50% ； 

③投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价＜采购项目最高限价× 45% ； 

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、评标标准
1分标

综合评分法

	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、中小企业政策性扣除计算方法

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，全部货物由属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

3、中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标价=投标报价*（1-中小企业折扣-本国产品折扣），除上述情况外，评标价=投标报价。

二、投标报价分（满分30分）

1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分
三、本项目以1分标附件中各货物单价汇总金额作为评标价，仅用于计算价格分。中标后以投标人填报的单价作为结算单价，合同为单价合同，按实际采购数量结算。

	2
	技术
	12分
	基本分（满分12分）
	所有进入详细评审的投标人得12分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣3分，漏项的每一项扣5分，最多扣完本项分值。

	3
	售后服务
	27分
	（1）基本分（满分4分）
	完全满足招标文件售后服务要求，得4分。每有一项不满足扣1分，最低0分。

	
	
	
	（2）处理质量问题（满分2分）
	按招标文件要求进行售后服务，承诺到达现场处理质量问题时间为5小时以内，得1分；承诺到达现场处理质量问题时间为3小时以内，得2分。

	
	
	
	（3）售后服务团队（满分5分）
	投标人为本项目组建售后服务团队（提供拟派服务的售后服务人员名单），每人得1分，满分5分。

	
	
	
	（4）供货方案（满分16分） 


	供货方案（结合本项目采购需求及投标人自身情况提供供货方案，包含：执行组织措施、执行保障措施、产品配送组织计划、采购流程及业务，方案资料齐全、完整情况独立打分）

一档（5分）：有项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划，拟投入实施人员少于3人的评定为一档。                                                

二档（11分）：在满足一档的基础上，项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划可行，供货方案资料齐全、完整，拟投入实施人员少于4人的评定为二档。                   

三档（16分）：在满足二档的基础上，拟投入实施人员不少于4人，针对本项目供货服务情况拟投入的实施人员相关经验丰富，熟悉采购流程及业务，供货方案资料齐全、完整，有体现保证15日内及时供货时效和满足采购人应急采购使用（3日内紧急供货）的内容及措施的评定为三档。

无供货方案为0分。

	4
	信誉业绩分
	16分
	（1）投标人通过ISO9001质量体系认证的（国家认监委可查，提供有效的证书复印件）得1分。满分1分。

	
	
	
	（2）投标人自2022年以来同类产品销售业绩分（指在检验机构销售的实验试剂耗材），每提供一个合同得1分[提供合同或中标（成交）通知书复印件及销售发票复印件]；每提供一个（供货期1年及以上）采购合同得1分[提供合同或中标（成交）通知书复印件]。满分12分。业绩不重复计分。

	
	
	
	（3）所服务检验机构客户的满意度评价，有满意、优秀等类似评价的，每份评价表得0.5分，最高得3分。（提供评价表原件扫描件核查，原件须有用户加盖的公章。）

	5
	供货渠道实力分
	14分
	（1）投标人为投标产品生产厂商或代理商（提供代理证书复印件），或取得生产厂家或国内代理商销售（或投标）授权（提供授权书原件扫描件，代理商授权的须同时提供代理证书复印件），某有效投标人销售代理或取得授权分=销售代理或取得授权投标产品总项数/分标产品总项数×14分，满分14分。

注：除上述要求的证明材料外，投标人应如实填写并提供《生产厂家有效的授权原件登记表》，未提供登记表或不如实填写的均不予计分。

	6
	政策功能分(环保)
	1分
	（1）环境标志产品分（满分1分）

投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4+5+6。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

  2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2分标综合评分法

	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、中小企业政策性扣除计算方法

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，全部货物由属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

3、中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标价=投标报价*（1-中小企业折扣-本国产品折扣），除上述情况外，评标价=投标报价。

二、投标报价分（满分30分）

1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分

	2
	技术分
	52分
	2.1基本分（满分35分）
	技术参数响应完全满足招标文件要求得35分，一般参数及功能（不带▲号的参数）负偏离一项扣5分，漏项的每一项扣5分。（在招标文件允许偏离的项数内）。

	
	
	
	2.2货物性能分（满分3分）
	技术参数完全满足招标文件的前提下，每有一项优于招标文件要求且评标时被评标接受的，得1分，满分3分。
（技术参数经评标委员会认可并能够提供相应证明材料，证明材料包括但不限于检测报告、技术说明书、彩页等有效材料）

	
	
	
	2.3 项目实施方案分（满分14分）
	评委根据投标供应商提供的项目实施方案服务方案独立评分：
一档（0 分）：未提供方案得 0 分。
二档（3分）：方案简单，包含管理措施、具体实施流程等，整体方案满足基本要求的。
三档（6分）：方案较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、人员配置，整体方案满足要求的。
四档（10分）：方案详细完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、人员配置、质量保证措施，整体方案可行。
五档（14分）：方案详细全面完善，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、人员配置、质量保证措施、风险防范等措施，整体方案可行，切实满足采购单位工作需求。

	3
	商务分
	18分
	3.1售后服务方案分（满分10分）
	3.1.1 分标所有产品质保期在满足招标文件要求的基础上每延长6个月得0.5分，满分1分。
3.1.2售后服务方案（满分9分）
根据对投标货物的售后服务方案（技术支持、服务情况、服务承诺）的详细程度、合理可行性等进行评审：
一档（3分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺，满足项目需求。
二档（6分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。
三档（9分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程、应急预案、技术服务表单，整体方案可行且符合用户需求。

	
	
	
	3.2信誉业绩分（满分7分）
	3.2.1投标人或其投标核心产品生产厂家通过ISO45001职业健康安全管理体系、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的，每提供一份得1分，满分3分（国家认监委可查，投标文件中提供有效的证书复印件）。
3.2.2投标人自2020年以来具有同类项目的业绩分，以合同或中标（成交）通知书复印件为准，每份得1分，满分4分。

	
	
	
	3.3政策功能分（满分1分）
	3.3.1节能产品分（满分0.5分）

投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分0.5分。
3.3.2环境标志产品分（满分0.5分）

投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得0.5分，满分0.5分。

	总得分=1+2+3。


最低评标价法

一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1、评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
第五章 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明
（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类： 
1分标
《广西壮族自治区政府采购合同》

文本
合同编号：
采购人（甲方）                                      采 购 计 划 号             

供 应 商（乙方）                                    招  标  编  号              

签 订 地 点                                         签 订 时 间            

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表 本合同为甲方需使用到的         类所有产品，包含该分标所列详细分类产品（具体详见开标一览表）。结算金额=所购买产品的单价*实际购买数量，所有产品单价信息详见开标一览表。

2.合同金额为（所采购分标的预算金额）人民币合计金额（大写，含税）      （小写，含税）          ，甲方按实际金额进行结算并不超过本合同金额。 

3.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税金等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

4.合同履行期限：自签订合同并生效之日起一年，合同期满后如果新一轮供应商未能及时确定，则继续沿用上一轮供应商。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：       。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：         。
第五条　交付和验收
1.交付时间：        ；交付地点：             。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。

7.验收产生的费用由乙方负责。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按甲方要求组织安排。

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                     。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.付款方式：按月付款，供应商开具发票后，每个月20日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。
第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按合同金额的   %。即人民币：        。乙方应在合同签订前按合同金额的   %向甲方指定账户提交履约保证金，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息）。

履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式，银行转账、支票、汇票、本票由乙方直接缴入以下甲方账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行

账    号：2102108109249000292 

注：履约金转账时备注项目名称或项目编号+履约保证金。

4.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条 税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为        ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收
1. 本合同所有服务项目采用政府一般程序进行验收，具体以现行《政府采购项目履约验收管理办法》规定为准。
2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，有证书（或说明书或质检报告或检测报告）要求的，证书（或说明书或质检报告或检测报告）应随货物交甲方。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方不按采购单位要求进行供货的，视为乙方违约，每违约一次乙方应向甲方支付采购预算金额的3‰作为违约金。              

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

8. 乙方存在其他违约行为，经甲方    次书面通知整改仍不能完成整改，或单次违约导致甲方    元以上损失的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按本合同货款总额的3‰另行支付解除合同违约金。甲方按本合同约定方式书面通知乙方解除合同，乙方应当自收到解除通知后   日内与甲方办理结算交接手续。

甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的应当补足。

9.甲方的经济损失包括但不限于：诉讼费、律师费、保险费、财保费、执行费、鉴定费、评估费、拍卖费、差旅费等。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同任何一方向对方发送书面通知的，按本合同载明联系人和通讯方式自交付正常运营的快递公司（以电子收件信息载明收件日为准，无电子信息的以快递面单载明收件日为准）之日起三日内视为送达，本条约定送达方式可用于司法送达。联系人和通讯方式变更的，应当在变更后10日内书面通知对方，否则视为没有变更。

甲方联系人：     
联系方式：    
通讯地址：    
乙方联系人：   
联系方式：   
通讯地址：  

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.……；

7.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）      

年  月  日
	乙方（章）       

 年  月  日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

         年  月  日 
	乙方（章）

        年  月  日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页

2分标
《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：
采购人（甲方）广西壮族自治区药品检验研究院   采购计划号                      
供应商（乙方）                               项 目  编  号                       
签 订 时 间                                  签 订 地 点广西壮族自治区药品检验研究院

本合同为中小企业预留合同：（     ）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	品牌、

规格型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	单 价

（元）
	金 额

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写，含税）                  （小写，含税）¥                   


2. 合同合计金额包括服务及货物价款，安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税金等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量承诺和采购人对项目总体要求。

第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料(包括系统的相关软件)。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物在运输过程中的损耗由乙方负责。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                       ；交付地点：                            。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求组织安排。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

4.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式
签订合同之日起30日内甲方向乙方支付50%的合同款。货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭乙方开具的合同金额税务发票及货物验收证明书，甲方在收到以上材料之后20个工作日内向乙方支付该项货物剩余50%的合同货款。
第九条　履约保证金：

履约保证金金额：按合同金额的   %。即人民币：        。乙方应在合同签订前按合同金额的   %向甲方指定账户提交履约保证金，凭履约保证金缴纳凭证签订合同。

履约保证金递交方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式，银行转账、支票、汇票、本票由乙方直接缴入以下甲方账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行

账    号：2102108109249000292 

注：履约金转账时备注项目名称或项目编号+履约保证金。

履约保证金退付：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目验收合格且质保期满    年后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息）
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证、质保期
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.货物质保期：                       。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间    小时内。

第十二条  调试和验收
1. 本合同所有服务项目采用政府一般程序进行验收，具体以现行《政府采购项目履约验收管理办法》规定为准。
2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 乙方存在其他违约行为，经甲方    次书面通知整改仍不能完成整改，或单次违约导致甲方    元以上损失的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按本合同货款总额的5%另行支付解除合同违约金。甲方按本合同约定方式书面通知乙方解除合同，乙方应当自收到解除通知后   日内与甲方办理结算交接手续。

甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的应当补足。

8.甲方的经济损失包括但不限于：诉讼费、律师费、保险费、财保费、执行费、鉴定费、评估费、拍卖费、差旅费等
第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同任何一方向对方发送书面通知的，按本合同载明联系人和通讯方式自交付正常运营的快递公司（以电子收件信息载明收件日为准，无电子信息的以快递面单载明收件日为准）之日起三日内视为送达，本条约定送达方式可用于司法送达。联系人和通讯方式变更的，应当在变更后10日内书面通知对方，否则视为没有变更。

甲方联系人：     
联系方式：    
通讯地址：    
乙方联系人：   
联系方式：   
通讯地址：  

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各存两份，采购代理机构存一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）广西壮族自治区药品检验研究院           

年   月   日
	乙方（章）             

 年   月   日

	单位地址：南宁市青湖路9号
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：0771-5828248
	电话：

	电子邮箱：2815354963@qq.com
	电子邮箱：

	开户银行：中国建设银行南宁越秀路支行
	开户银行：

	账号：45001604780058011111
	账号：

	邮政编码：530021
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

         年  月  日 
	乙方（章）

        年  月  日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投 标 文 件

报 价 文 件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                  年 月 日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：    ）的招标公告，签字代表   （姓名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起  日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：            ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     邮编：      

电话：    传真：     
投标人名称:        
开户银行：             银行帐号：           

法定代表人或者委托代理人签字：___________ 

                  投标人（盖公章）：
                              年  月   日
4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表（1分标）

项目名称：          项目编号：           分标：      

投标人名称：                      单位：元

	序号
	标的的名称

（货物品名）
	技术参数
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	计量单位
	投标单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	单价之和金额：（大写）             （小写） ¥        

	（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。

（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。

（3）本标以投标人单价之和金额计算价格分。


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：          

投标人（盖公章）：                 日期：  年  月  日
开标一览表（2分标）

项目名称：                    项目编号：                     分标：           
投标人名称：                                            单位：元
	项号
	货物名称
	数量
①
	单位
	产地
	品牌、
规格型号
	生产厂家
	单价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总金额（大写）：人民币                     元整（¥               ）

	交货时间：


注：
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
投标人名称（电子签章）：                                 日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

投 标 文 件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年 月 日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：       

投标人（盖公章）：         

年  月  日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：       

投标人（盖公章）：         
 年  月  日

投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织       项目（项目编号：    ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  特此承诺。

  注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

                     法定代表人（签字或者盖章）：       
                     投标人（盖公章）：         
                         年  月  日
三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投 标 文 件

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

            年 月 日

2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                  投标人名称（公章）

                           年  月   日

4.投标人廉洁承诺函

投标人廉洁承诺函
广西壮族自治区药品检验研究院：
为了积极配合贵单位进行的                       （项目名称）项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员及代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

三、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用。

四、不得借故到贵单位相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费；不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动。

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

七、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。如违反以上承诺，我单位自愿接受广西壮族自治区药品检验研究院依据有关规定对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。我单位的委托人、代理人或与我单位有销售、劳务或服务关系的其他主体在参加贵公司系统的招投标活动或经济往来等过程中发生行贿行为的，视同我单位行为。

本廉洁承诺书为我单位应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我单位法定代表人或其授权委托人签字盖章后立即生效。
                        投标人名称：      （电子签章）
                                       法定代表人或其授权委托人（签章）：        
      年    月     日
5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：                            
地  址：                            
姓  名：             性   别：        
年  龄：             职   务：        

身份证号码：                 
系      （投标人名称）       的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

     年    月    日

注：自然人投标的无需提供
6.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我    （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

  我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：              法定代表人（签字或者盖章）：       

委托代理人身份证号码：               
                        投标人（盖公章）：

                       年  月  日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据 （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托       （姓名）以我方的名义参加       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：  年  月  日

被授权人（签字）：

日期：  年  月  日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：   分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：    

投标人盖公章：        

日 期：     
8.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                        年  月  日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

投 标 文 件

技 术 文 件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 货物性能配置清单格式

货物性能配置清单（1分标）

所投分标：   分标

	序号
	货物品名
	规格型号
	计量单位
	品牌
	制造商
	原产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、规格型号、计量单位、品牌、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌没有则填无。货物名称必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：    

投标人（盖公章）：             日 期：     
货物性能配置清单（2分标）

所投分标：     分标
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整品牌、规格型号，没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人名称（电子签章）：                         
日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表（1分标）

所投分标：   分标

	项号
	标的的名称（货物品名）
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	技术参数要求
	包装规格要求
	技术参数
	包装规格
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求表”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的技术参数性能要求，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：    

投标人（盖公章）：             日 期：    

技术要求偏离表（2分标）

所投分标：     分标
	项号
	招标文件技术参数需求
	投标文件技术参数承诺
	偏离说明

	
	货物
名称
	数量
	货物参数要求
	货物
名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，按投标无效处理。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：        
5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：   分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：    
投标人（盖公章）：             日 期：     
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：可按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：   分标

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	      %

	2
	
	
	
	      %

	3
	
	
	
	      %


法定代表人或者委托代理人（签字）：    

投标人（盖公章）：             日 期：      
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：          

法定代表人或者其委托代理人：    
（签字）

联合体成员名称（盖公章）：           


法定代表人或者其委托代理人： 
   （签字）

……

 
年 
月 
日
2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）： 

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　年　 月 　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
5.生产厂家有效的授权原件登记表格式
生产厂家有效的授权原件登记表

   分标

	所授权产品的序号
	货物品名
	生产厂家
	项数序号
	授权书所在页

	
	
	
	1
	商务文件第  页

	
	
	
	2
	商务文件第  页

	
	
	
	3
	商务文件第  页

	
	
	
	……
	商务文件第  页

	合计项数
	
	/

	占所投分标项数比例
	
	/


注：投标人应如实填写本表，如有错误的视为未如实填写本表。

6.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                            
地址：                     邮编：                  

联系人：           联系电话：         
授权代表：           
联系电话：           

地址：         邮编：            

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                   
质疑项目的编号：                   
采购人名称：                     
质疑事项：

□招标文件  招标文件获取日期：                  
□采购过程  

□中标结果  
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                  
事实依据：                                   
法律依据：                                    
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                
签字（签章）：                    公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                             
地址：                     邮编：                      

法定代表人/主要负责人：                             

联系电话：                     
授权代表：                     联系电话：          

地址：                              

邮编：      

被投诉人1：

地址：                              

邮编：      

联系人：              联系电话：        

被投诉人2：

……

相关供应商：                                    

地址：                       邮编：             

联系人：                      联系电话：                   

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                  
采购项目的编号：                     
采购人名称：                                    

代理机构名称：                                   

招标文件公告：是/否公告期限：                            

采购结果公告：是/否公告期限：                            
三、质疑基本情况

投诉人于   年  月  日，向                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                              
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                      

事实依据：                                            

法律依据：                                            

投诉事项2   

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                         
签字（签章）：                    公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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