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说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
采购需求中带“■”条款为按评分标准加分项条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：标项一、标项二的均为：工业    
（行业名称及划分见本章附件1）
	标项一：电子消化道内窥镜系统

	
需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	
	1
	电子消化道内窥镜系统
	1
	套
	（一）设备适用范围：
设备适用于消化道疾病的检查和治疗，能诊断、发现消化道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。
（二）设备总体性能要求：
1、超声主机独立设计。
2、超高清电子内镜显示，超声内镜宽频设计；
3、4K超高清视频信号输出，视频信号光纤传输，速度快，抗干扰强；高清视频信号输出视频最大分辨率≥3840×2160；
4.可兼容同品牌并已取得注册证胃肠镜、电子支气管镜、电子十二指肠镜等，方便采购人整合设备资源，拓展诊疗平台。
▲5.可兼容同品牌并已取得注册证环扫超声内镜、扇扫超声内镜，方便采购人整合设备资源，拓展诊疗平台。
6.支持远程会诊记录管理、可按照患者姓名、会诊名称、会诊号、会诊状态查询与筛选，具备实时会诊时，会诊端自由选取节点录制内镜实时影像，保存至本地；
▲7.可兼容同品牌并已取得注册证的内窥镜用超声微探头系统；
（三）图像处理器参数：
1、主机视频信号为光纤传输，速度快，抗干扰强、性能稳定；
2、至少具有 DVI，VGA，S-Video，CVBS，12G-SDI（4k)，HDMI（4k)信号输出方式；
4.具有电子放大功能，放大倍数可设置≥2倍,三档可调。 
5、主机具有预冻结功能；
■6、图像处理器主机具有≥1TB的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够实时保存录制患者病变的高清图片和手术视频资料到主机系统，能在病人离开后进一步对录像视频进行回放和诊断，具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告；
（四）冷光源技术参数：
1、主机多路LED光源组成，能形成多光谱复合光源。
2、冷光源的连续使用寿命：不低于10000小时；
3、支持≥3种特殊光照明模式，有≥4种照明模式，能实现多光谱成像、窄带染色成像，凸显血管和粘膜病变，提高早期癌筛查检出率。
4、静音气泵，送气量等级：四级（OFF、L、M、H）；
5、具有透光模式，能连续闪烁7秒，方便胃肠镜和腹腔镜，双镜联合手术的术中定位,实现精准手术。
（五）电子上消化道内窥镜（检查镜）技术参数：
1、视场角≥140°；
2、钳道孔内径≥2.8mm；
■3、插入部外径≤9.1mm；头端部外径≤9.0mm；
4、景深：2～100mm； 
5、弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°；
6、工作长度≥1050mm；镜体全长≥1350mm；
7、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野； 
8、镜体水气按钮和吸引按钮除外操作部具有≥5个自定义功能远程控制按钮；
（六）电子上消化道内窥镜（治疗镜）技术参数：
1、视场角≥140°；
2、钳道孔内径≥3.2mm；
■3、插入部外径≤9.5mm；头端部外径≤9.7mm；
4、景深：2～100mm； 
■5、弯曲角度：上≥210°，下≥160°，左≥100°，右≥100°；
6、工作长度≥1050mm；镜体全长≥1350mm；
7、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野； 
8、镜体水气按钮和吸引按钮除外，操作部具有≥5个自定义功能远程控制按钮；
（七）电子下消化道内窥镜（检查镜）技术参数：
1、需具有刚度可调功能，可根据病例的不同情况对内镜的硬度进行调节；
2、观察景深：2～100mm；
3、视场角≥170°
4、弯曲角度：上下均≥180°，左右均≥160°；
5、最小器械孔道内径≥3.8mm；
■6、头端部外径≤11.3mm；插入部主软管外径≤11.5mm；
7、工作长度≥1330mm；镜体全长≥1650mm；
8、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野； 
9、镜体操作部具有≥5个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。
（八）电子下消化道内窥镜（治疗镜）技术参数：
1、具有刚度可调功能，可根据病例的不同情况对内镜的硬度进行调节；
2、观察景深：2～100mm；
3、视场角≥170°
4、弯曲角度：上下均≥180°，左右均≥160°；
■5、最小器械孔道内径≥4.2mm；
6、头端部外径≤11.8mm；插入部主软管外径≤11.9mm；
7、工作长度≥1330mm；镜体全长≥1650mm；
8、具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野； 
9、镜体操作部具有≥5个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。
（九）彩色多普勒超声诊断系统技术参数：
1、≥21.5”高分辨率医用液晶显示器；
2、控制面板可上下升降，左右旋转；
3、操作界面支持中文/英文键盘输入；
4、对焦位置和对焦数量可调节；
5、微米成像（斑点噪音抑制）至少0～7档可调； 
6、成像模式：B模式，CFM彩色多普勒、DPI能量多普勒、频谱多普勒成像、DPDI方向能量多普勒、组织谐波、弹性成像、组织造影等；
7、视频接口至少包括：HDMI、DVI、VIDEOOUT、RGBOUT、VGAOUT等。
■8、兼容性：至少兼容同品牌腹部探头；
（十）超声电子上消化道内窥镜（扇扫）技术参数:
1、景深：3～100mm；视野角：≥100°；视野方向：前斜视≥40°；
2、弯曲角度：上下≥130°，左右≥90°； 
■3、器械孔道/钳道内径：≥4.0mm；头端部外径：≤13.9mm；主软管外径：≤12.6mm； 
4、工作长度≥1250mm；镜体全长≥1540mm；
5、扫描方法：电子扇形扫描；超声扫描范围：≥150°；
6、支持扫描模式：B模式、C模式、PW模式、THI模式；
7、标称频率范围：4.0-12.0MHz； 
8、接触方法：直接接触法或水囊法。

（十一）总体配置清单至少包括：
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	图像处理器
	台
	1

	2
	冷光源
	台
	1

	3
	专用台车
	台
	1

	4
	4K专用医用显示器
	台
	1

	5
	电子上消化道内窥镜（检查镜）
	根
	1

	6
	电子上消化道内窥镜（治疗镜）
	根
	1

	7
	电子下消化道内窥镜（检查镜）
	根
	1

	8
	电子下消化道内窥镜（治疗镜）
	根
	1

	9
	彩色多普勒超声诊断系统
	台
	1

	10
	超声腹部探头
	把
	1

	11
	超声电子上消化道内窥镜（扇扫）
	根
	1

	12
	内镜送水泵
	台
	1

	13
	内镜送气泵
	台
	1

	14
	高清图文工作站
	套
	1

	15
	氩气刀
	套
	1

	16
	氩气电极
	根
	5

	17
	双缸消毒机
	台
	1

	18
	双门镜柜
	个
	1




	▲注：本分标采购货物属于第三类医疗器械产品，投标人须在投标文件中提供相应有效的医疗器械注册证复印件，并加盖投标人公章。

	
▲
商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：设备自签订合同之日起60个日历日内交付使用并通过验收。
三、交付地点：广西桂林市采购人指定地点。
四、验收标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
五、售后服务要求：
投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付：
[bookmark: OLE_LINK3]1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机质保≥5年（自采购人和中标人双方验收合格之日起计）。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；
2.免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。
3.在质保期内，设备出现故障，中标人工程师在收到用户的维修服务要求后12小时内做出回应，提供远程技术指导；24小时到达用户现场进行维修，一般故障处理时间不超过48小时，重大故障处理时间不超过72小时修复；产品维修或更换后其保修期相应顺延。定期回访，中标人负责设备终身维护，其余按厂家承诺进行；提供备用机。
4.设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。
5.定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。
6.货物验收：货物安装调试正常运行满2周后，由中标供应商书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按招标文件中的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究供应商虚假应标的法律责任。
7.所有采购设备如将来遇到与医院信息化系统接入的，需免费接入，免接口费。
六、其他要求：
1.报价必须含以下部分，包括所提供的货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，以及投标货物包装、运输、装卸、送货上门、安装、调试、检验、售后服务、技术服务、培训、保险、税金、招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 
2.付款方式：
（1）付款进度安排:签订合同后30个工作日内，支付合同价款的30%，设备安装验收合格正常使用后30个工作日内，支付合同价款的70%。中标供应商须在设备验收合格后及时向采购人提供符合国家规定及采购人要求的合同款的全额有效的税务发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
（2）项目采购合同执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。
（3）票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

	其他说明
	一、进口产品说明：
□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK11]二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、核心产品：
本分标的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：电子消化道内窥镜系统 。




	标项二：骨密度仪

	
需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	
	1
	骨密度仪
	1
	台
	一、技术参数：
技术规格及要求
1.X线源及高压发生器
1.1	 K缘过滤，同时产生高低双能X线，非高低压切换；
▲1.2 X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5°；
1.3	 采集成像方式：连续扫描式；
■1.4 标称输出电功率：≥228W；
1.5	 管电流
▲1.5.1 电流工作档位：≥4档；
■1.5.2 最大工作管电流：≥3mA；
■1.6 球管靶角：≥12°；
1.7	 球管最大热容量：≥260KJ；
1.8	 X线束低能能量：≤40kev；
2.探测器系统
■2.1 光子计数探测器，探测器材质为LYSO；
2.3	 探测器通道数量：≥16个；
3.扫描
■3.1 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm；
▲3.2 适用于全身的扫描床，宽度：≥109cm；
3.3	 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm；
■3.4	最大病人承重：≥159kg；
3.5	 标准扫描时间：
▲3.5.1 腰椎：≤28秒钟，股骨：≤28秒钟；
■3.5.2 全身：≤5分钟；
3.6	 激光定位灯；
3.7	 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）≥6个；
3.8	 MVIR多视角影像重建技术；
3.9	 提供高清晰度骨骼影像；
■3.10	具备ScanCheck功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或分析异常，并能给出提示和纠正建议及界面截图或报告；
4.扫描部位及临床应用功能
4.1	 正位腰椎扫描、评估；
4.2	 单侧股骨扫描、评估；
4.3	 双侧股骨自动扫描、评估；
4.3.1 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像；
4.3.2 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果；
4.4	 前臂测量和分析；
4.5	 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量；
■4.6 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析；
4.7	 WHO体重指数评估；
4.8  自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比，提供临床影像以及腹臀脂肪比测量值；
4.9	 双能脊柱评估功能；
4.9.1 双能脊柱椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度；
4.9.2 提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像，提供双能图像；
4.9.3 同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估；
4.9.4 计算机辅助标定椎体畸形；
4.9.5 侧位腰椎骨密度扫描、评估；
4.10 人工髋关节置换后的自动扫描、评估；
4.10.1	增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估；
4.10.2 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个，提供临床图像和报告；
4.11 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能；
4.12 骨折风险评估软件；
4.13 计算机自动辅助诊断分析软件；
4.14 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件；
4.15 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具；
5.临床应用软件包
5.1	 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统；
5.2	 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化）；
5.3	 骨密度计算软件包；
5.4	 NHANES III参照数据库；
■5.5	中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 且出自统一研究；
5.6	 智能自动确定骨边缘软件；
5.7	 与前一次扫描结果对比分析；
5.8	 异常骨密度区域或金属自动排除软件；
5.9	 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）；
5.10 体重/种族差异校正软件；
5.11 T值和Z值分析软件；
5.12 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）；
5.13 检测结果趋势分析功能；
5.14 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估；
5.15 自动化报告编辑书写软件；
5.16  DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）；
5.17 HL7协议接口；
6.放射剂量
6.1	 空气入射比释动能（脊柱扫描）：≤37μGy；
6.2	 全身扫描放射剂量：≤0.4μGy；
二、设备配置清单至少包括：
双能X线骨密度仪主机系统  1套  
全配套扫描定位器套件  1套  
电源线 1根 
用户操作手册 1本 
DICOM 协议接口 1个 
HL7协议接口 1个 
工作站及打印机 1个 
质量检查控制系统 1个 
临床应用功能平台 1个
正位腰椎测量 1个
单侧股骨测量 1个
双侧股骨测量 1个
FRAX骨折风险评估 1个
前臂测量 1个
非坐式前臂测量 1个
DVA双能椎体评估 1个
骨科髋关节测量 1个
全身骨密度测量 1个
全身体成分分析 1个
高级全身体成分分析 1个
扫描小助手 1个
流程管理工具 1个
报告编辑器 1个
一键多部位扫描 1个	
多部位集成扫描 1个
中文操作软件及报告系统 1个
中国大陆人骨密度参考数据库 1个
NHANES III 参照数据库 1个

	▲注：本分标采购货物属于第二类医疗器械产品，投标人须在投标文件中提供相应有效的医疗器械注册证复印件，并加盖投标人公章。

	
▲
商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：设备自签订合同之日起60个日历日内交付使用并通过验收。
三、交付地点：广西桂林市采购人指定地点。
四、验收标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
五、售后服务要求：
投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付：
1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机质保≥5年（自采购人和中标人双方验收合格之日起计）。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；
2.免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。
3.在质保期内，设备出现故障，中标人工程师在收到用户的维修服务要求后2小时内响应，6小时到达故障现场处理，一般故障不超过24小时，重大故障不超过48小时；产品维修或更换后其保修期相应顺延。定期回访，中标人负责设备终身维护。免费软件升级，其余按厂家承诺进行。
4.设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到设备运转正常，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。
5.定期进行用户培训，内容包括：设备的原理、设备使用的疑难问题解决、设备保养及维护等，如有需要可以参加高级应用培训。
6.货物验收：在第二类医疗器械产品供货时，中标人必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如中标人为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。）货物安装调试正常运行满2周后，由中标供应商书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按招标文件中的技术参数实质要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究供应商虚假应标的法律责任。
7.所有采购设备如将来遇到与医院信息化系统接入的，需免费接入，免接口费。
六、其他要求：
1.报价必须含以下部分，包括所提供的货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，以及投标货物包装、运输、装卸、送货上门、安装、调试、检验、售后服务、技术服务、培训、保险、税金、招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 
2.付款方式：
（1）付款进度安排:签订合同后30个工作日内，支付合同价款的30%，设备安装验收合格正常使用后30个工作日内，支付合同价款的70%。中标供应商须在设备验收合格后及时向采购人提供符合国家规定及采购人要求的合同款的全额有效的税务发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
（2）项目采购合同执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。
（3）票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

	其他说明
	一、进口产品说明：
□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、核心产品：
本分标的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：骨密度仪。



附件1

[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。



附件2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10




说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
