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第一章  招标公告

红城国际工程项目管理有限公司关于灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目（项目编号：GLZC2026-G1-270036-HCGJ）公开招标公告

项目概况

灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年09月17日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-G1-270036-HCGJ

项目名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购

预算总金额（元）：人民币6187000.00元

采购需求：
标项一（A标）：

标项名称:中医药加工类设备

预算金额（元）:人民币2227000.00元；

最高限价（元）:人民币2227000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	汤剂质量检测仪
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	中药饮片智能调剂设备
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	3
	智能煎煮仪
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	4
	自动煎药机（单缸）
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	5
	自动煎药机（双缸）
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	6
	浓缩煎药机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	7
	调膏包装一体机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	8
	多功能自动煎药机
	12
	台
	详见第三章采购需求；

	9
	粉末均分包装机
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	10
	中药汤剂包装机
	5
	台
	详见第三章采购需求；

	11
	中药粉碎机
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	12
	自动制丸机
	1
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项二（F标）：

标项名称:院感消毒灭菌类设备

预算金额（元）:人民币810000.00元；

最高限价（元）:人民币810000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	院感与消毒设备
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	高压蒸汽灭菌器
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	3
	器械清洗消毒机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	4
	医用空气消毒机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	5
	超声波清洗机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	6
	非接触式洗手池及配套
	1
	套
	详见第三章采购需求；

	7
	脉动真空灭菌器
	2
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项三（G标）：

标项名称:32排螺旋CT

预算金额（元）:人民币2000000.00元；

最高限价（元）:人民币2000000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	32排螺旋CT
	2
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项四（I标）：

标项名称:医学影像类设备

预算金额（元）:人民币1150000.00元；

最高限价（元）:人民币1150000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	移动式X射线摄像设备
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	钼靶乳腺X线机
	1
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：（1）投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。

（2）本项目 G 标 32 排螺旋 CT、I 标移动式 X 射线摄像设备、钼靶乳腺 X 线机属于 Ⅲ 类射线装置放射诊疗设备，投标人及生产厂家须同步满足以下资质，投标文件提供完整加盖公章证件扫描件，缺项 / 过期 / 范围不符作无效投标处理：
①设备生产厂家具备有效期内《医疗器械生产许可证》及辐射安全许可证（生产类）；

②投标供应商（经销商）持有有效期内辐射安全许可证（销售类）；

③所投 CT、移动 DR、钼靶设备医疗器械注册证齐全且在有效期内；

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2026年09月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人须登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）完成账号注册后，登录广西政府采购云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载招标文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2026年09月17日09时30分（北京时间）

2、地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn 中国政府采购网、http://zfcg.gxzf.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/全国公共资源交易平台（广西.桂林）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

6.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载，下载路径：广西政府采购网（访问地址 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

9.监督单位：灌阳县政府采购管理中心     电话：0773-4250206
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灌阳县人民医院

地址：桂林市灌阳县灌阳镇灌江中路6号

项目联系人：唐瞻念
联系方式：0773-4217998

2.采购代理机构信息

名 称：红城国际工程项目管理有限公司

地　址：广西壮族自治区桂林市象山区奇峰路与平山北路交叉口174号一楼整层

项目联系人：蒋旭涛、曾桂妹、张静明、谢芳、何盛安

联系方式：0773-3699519　

红城国际工程项目管理有限公司

2026年08月26日                                       
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	7.2
	本项目不允许分包。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中项目实施方案、售后服务方案、培训方案、业绩得分高低依次确定。

	11.4
	媒体发布渠道：与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	本项目不组织现场考察。

	
	不组织召开开标前答疑会

	13.1
	报价文件:

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件:

1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4、（1）投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。

（2）本项目 G 标 32 排螺旋 CT、I 标移动式 X 射线摄像设备、钼靶乳腺 X 线机属于 Ⅲ 类射线装置放射诊疗设备，投标人及生产厂家须同步满足以下资质，投标文件提供完整加盖公章证件扫描件，缺项 / 过期 / 范围不符作无效投标处理：
①设备生产厂家具备有效期内《医疗器械生产许可证》及辐射安全许可证（生产类）；

②投标供应商（经销商）持有有效期内辐射安全许可证（销售类）；

③所投 CT、移动 DR、钼靶设备医疗器械注册证齐全且在有效期内；

（必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、投标人2025年度的财务报告或报表（账务报表应至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件），或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

8、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

9、投标声明（投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

10、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件：

1、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
3、投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式见附件，如有请提供）
4、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有请提供）。（投标人可根据“第三章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”要求提供有关证明材料）

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件：
1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、项目实施方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

3、售后服务方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；
4、培训方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有请提供）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价要求：

投标报价是履行合同的最终价格，必须包含：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训等费用；

（4）投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起90天内。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

	20
	本项目不接受备份投标文件。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（注：“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）
信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图留存或在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：5人。（其中招标人代表1人，评标专家4人）

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	中标候选人推荐数量：每个标项推荐3家(详见招标文件29.2）

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案、售后服务方案、培训方案、业绩分由高到低顺序排列并确定中标人。

	35.1
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1.电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章（适用于签订电子合同的情形）

2.委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。（适用于签订纸质合同的情形）

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：红城国际工程项目管理有限公司
联系电话：0773-3699519
通讯地址：广西壮族自治区桂林市象山区奇峰路与平山北路交叉口174号一楼整层

现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午9:00-12:00；下午15:00-17:30（北京时间）

	39.1
	采购代理服务费收取标准：

参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准收取，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书前，向采购代理机构一次性支付。

3、账户名称：红城国际工程项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司芦笛支行

银行账号：660000014117700015

	40.2
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.3
	其他事项：
1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名章）的行为，私章（含电子私章）、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“■”的条款。“重点参数”，采购需求中带“▲”的条款，是本项目的重要技术指标，作为评审依据，参与技术打分，不作为实质性要求，不直接废标。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号），接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任并将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知； 

（3）采购需求；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法:“综合评分法”。

29.2 中标候选人推荐:

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案、售后服务方案、培训方案、业绩分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

（2）按排名先后顺序推荐排名前3位的投标人为中标候选人，招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）本项目共有A标、B标、C标、D标、E标、F标、G标、H标、I标、J标共十个分标，投标人可以参与任意一个或多个分标的投标，但最多只能成为其中1个分标的中标人，处理原则如下：本项目评审顺序为A分标→B分标......→
J分标，若某投标人同时在两个或以上分标综合得分排名第一时，则按A分标→B分标......→J分标的先后顺序推荐中标候选人。即该投标人一旦被推荐为A分标的第一中标候选人，则在其综合得分排名第一的其他分标将被推荐为末位中标候选人，相应分标的其他投标人排名依次自动上升一位，以此类推，直至所有分标中标候选人推荐顺序确定为止。特别说明:本次是对本项目中A、F、G、I分标重新招标,首次招标时本项目B、C、D、E、H、J分标的中标人，不允许参与本次招标。
29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 投标文件的退还

投标人的投标文件不予退还。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过8个工作日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件。也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门（广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处）提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行账号信息

账户名称：红城国际工程项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司芦笛支行

银行账号：660000014117700015

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
40.2本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.3 其他事项详见“投标人须知前附表”。

第三章  采购需求

说明：

为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
2.①“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“■”的条款。标注“■”的实质性条款，须提供对应的设备功能满足证明材料并加盖投标人公章。证明材料可以是产品功能截图、产品彩页或者产品官网网站截图、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等的任意一种。有一项不满足实质性条款的视为无效投标；

②本需求一览表中标注“▲”的为重点参数，是本项目的重要技术指标，作为评审依据，不作为实质性要求。
3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本货物需求表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投标报价表。

6、规范标准：本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

7：采购标的验收标准：1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

8、本项目所有采购货物均不接受进口产品。

9、中小企业划分标准所属行业： 工业  

标项一（A标）：中医药加工类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	汤剂质量检测仪
	1.符合《中药机器煎药规范》规定煎药机煎煮中药的条件、方法和质量控制。

2.具有数显折射检测汤剂浓度和糖量功能。
	2
	台
	5000

	2
	中药饮片智能调剂设备
	一、硬件要求：

■1、调剂设备含自动调剂药斗不少于190个（药斗容量不小于18L/味，其中中型饮片药斗容量不小于40L，数量不小于16个）。

2、调剂速度:≤15s/剂。

3、可实现自动接方、审方（异常情况人工辅助确认）、自动调剂，其余用药采用人工补药方式进行。

4、调剂功能要求

（1）独立运行功能

（2）具备多处方并行作业功能

（3）具备调剂信息采集及追溯功能

（4）具备故障快速隔离及冗余功能

（5）具备调剂可视化功能

（6）饮片储量不足时，应具备报警功能，提醒及时补药，记录补药信息

▲（7）具有在线称重装置，10Kg ±5g

■5、调剂控制工作站性能要求：

1）应具备处方调剂的相关信息展示功能，其中包括处方饮片种类、调剂实际重量；具备展示设备运行状况功能；自动读取药框信息，可称重拍照，打印调配单

2）自动调剂控制管理系统具有设备运行情况监控、处方信息管理、调剂数据管理、药柜设备管理、补药流程管理、审方复核管理功能。

3）调剂设备具有调剂信息溯源功能，包括调剂过程的影像、饮片名称、批次、时间、称重重量、处方名称等信息，（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

6、系统中调剂影像信息采集设备：不低于200万像素工业摄像头，长时间使用时拍照清晰，照片自动存储传输效率满足生产节拍，数据可根据招标方要求导出至指定存档位置；存储时间可以自定义配置。

■7、发药精度：整张处方调剂精度符合国家药房调剂规范要求（整张处方调剂精度≤±2%）。

8、全套调剂系统应包含有满足完整配药工作所需的补药台（每个补药台可以满足2个人同时补药）、核药工位、补药柜等硬件设备。

9、人工输入备份接口功能：对于医疗机构信息系统异常，设备系统具备手工输入处方的模块，进行人工输入处方。批号管理功能:设备可以进行药品批号管理。

10、全自动接收处方功能:自动接收中心处方数据，显示在处方列表中。具有可以根据缺药情况、患者情况全自动调整处方发药顺序功能。数字管理系统功能:数字化管理软件，实现对药品的实时批次查询、处方（已发和未发、异常处方）管理。

11、含有在自动调剂机加药、每味药调剂、人工补药工位及核药工位的监控溯源系统。

12、系统中工作人员调剂补配作业：实现载具自动分配至调剂补配工位，并在作业终端上显示需要补调配的饮片信息，通过称量装置自动采集饮片调剂重量并记录饮片投递至载具中的图像信息。

13、智能复核系统工艺性能要求：

1）调剂复核设备具有品种复核功能，应具备处方调剂的相关信息展示功能，其中包括处方有饮片种类、调剂实际重量、照片，并对整个处方自动拍照。

▲2）调剂复核设备具有总重量复核功能，复核量程：不小于8Kg。

14、配有人工上药工作平台，工作人员登上工作平台可方便给调剂设备加药。

15、系统中调剂所使用的载具与饮片直接接触的材质应选用如304不锈钢、PP（聚丙烯）、硅胶、pvc等。

▲16、调剂系统药柜根据饮片品种与性状不同，需配备多种规格药斗，每个药斗的储药仓内配置有防卡药防架桥的可动机构，并可由调剂系统主动设置启停状态，以提升饮片出药流畅性与准确性。

▲17、配置调配设备运行所需的电脑、服务器等硬件设备。

二、系统软件要求

1.接方管理;

1) 支持第三方系统处方数据的接入；

2) 具有处方流转平台统一管理各来源机构的处方；

3) 支持手工录入处方；

4) 支持机构协定处方管理；

5) 对处方实现全电子化管理：处方信息包括医院名称、开方医生、处方编号、药品、患者姓名、收寄件方式及地址等。并支持更多处方的字段扩展并配置；

6) 各生产流程节点人员电子签章/签名；

7) 支持医生处方双签；

8) 支持所有处方审核、编辑、作废、查询、打印、导出等功能；

9) 确保医院处方与传输处方的所有信息完整并一致。

10) 具备电子处方数据库，支持在线审阅；

11) 可根据实际业务需要对处方进行拆分、合并；

12) 所有处方具有唯一识别码，可通过条码或二维码进行识别全流程管理；

13) 支持定制化医院处方优先级标注、提前加工，针对加急的处方可以通过此操作进行加急处理；

14) 系统具备智能审方功能对十八反十九畏、特殊人群禁忌、超药典用量、含有毒麻类药品等异常情况进行预警提示；

15) 处方可根据相关关键字段进行查询。例如：根据医疗机构、医生、患者、电话、时间等进行多维度查询所有处方；

16) 支持匹配多家医院饮片编码，避免由于药品别名等问题导致无法扣减库存或无法调配的问题；

17) 处方打印可灵活配置多个模板。相关字段可自定义；

18) 系统支持标签打印标签根据处方自动生成数量，同时可对数量进行修改，标签样式可自定义，标签可自定义，并匹配对应机构的标签样式；

19) 支持处方在未接方状态下的自动取消功能；

2.基础信息:

1) 支持中药基本信息维护、管理中药特殊煎法;

2) 支持配伍禁忌和毒麻超剂量维护;

3) 支持煎药机基本信息管理;

4) 支持管理自定义煎药时间方案;

5) 支持不同岗位角色权限管理;

6) 支持操作员账号管理和操作员条形码打印;

3.手持终端扫描管理:

1) 支持调剂、浸泡、煎药、包装、发货复核扫描和流程追溯；

2) 支持膏方的加工流程管控;

3) 若上一环节没有扫描，下一环节应有提醒功能，浸泡和煎煮时间不足提醒;

4)支持流程自定义，可按实际工作需求随时配置流程；

5) 支持浓缩前后药液体积记录追溯;

6) 支持扫描条形码查询历史操作记录;

7) 支持快递发货复核，快递发货时扫描确认;

■4.质量控制:

1) 支持先煎后下特殊煎药方式扫码记录;系统与煎药机对接，煎药机自动上传先煎、后下、一煎、二煎指令进行记录；

2) 支持温度曲线展示，追溯煎煮质量；

3) 支持抽检饮片重量和包装后的药液;

4) 支持巡检煎药机是否损坏，是否卫生合格，是否消毒；

5) 支持异常处方的跟进和管理;

5.生产计划排程：

1) 处方处理，生产排产

2) 调剂任务按单排产，自动调剂；处方可分配给人员推送到人工领任务

3) 输送线管理系统，煎煮分区管理；拆方，合方生产煎煮工位分配

4) 具有特殊煎煮方法处方的特殊处理，分配给固定工位处理。

5) 紧急订单处理

6.查询统计:

1) 支持处方不同煎药状态的数量汇总，以便了解工作进度;

2) 支持查询导出煎药记录;

3) 支持处方每个工序操作工人的操作量统计，汇总导出明细;

4) 支持患者通过处方号、手机号查询煎配流程和配送信息;

5) 支持大屏幕显示处方动态;支持煎煮流程大屏、温度曲线、大数据综合大屏；

6) 支持提供医院、社区卫生院人员查看处方动态；

7) 支持电脑端和微信登记快递地址和信息支持电脑记录快递地址和信息。

7.上架发药:

1) 支持新增、修改、删除货架、批量打印货架编码；

2) 支持扫描药品标签，确认上架；

3) 支持扫描患者取药单，再扫描处方号，核对发药；

4) 支持扫描取药单，界面显示药品状态、及所在货架；

5) 支持扫描药品，当与取药单一致，核对发药；

8.仓储管理:

1) 支持药品入库；

2) 支持处方配药单审核自动生成配药方出库单，批号跟踪；

3) 支持药房缺货，生成调拨单；

4) 支持盘点调整库存，自动生成报损报溢单；

5) 支持汇总统计；

6) 支持入库汇总统计；

7) 支持出库汇总统计；

8) 支持中药库存查询，支持多个库房，多个医院可以挂载到一个库房下；支持饮片养护相关管理功能；

9) 支持医院处方统计；

10) 支持医生处方量统计；

11) 支持打印配送交接单；

12) 支持ERP对接；

13) 支持传送带对接；

14) 支持协定方接方和协定方流程记录；

9.对接接口:

1) 支持供应商提供的电子处方对接接口标准，his按照标准接入；

2) 支持供应商提供的仓储对接接口标准，his按照标准接入；

3) 支持第三方快递的对接；
	1
	台
	1651000

	3
	智能煎煮仪
	1.煎药容器采用与机体分离式不锈钢锅，锅体容量5L以上，配备10个煎煮锅，最大可同时煎煮10剂中药；

■2.煎煮锅有单独控制系统，每个锅均由一块电路板独立控制，采用锅数与电路板数以1：1比例配制；

3.可实现文武火自动切换，亦可人工单独控制温度及煎煮时间；

4.有防干烧等安全防范功能功能。
	2
	台
	28000

	4
	自动煎药机（单缸）
	1.容量≥20L；

■2.文、武火自动转化，高温时间（沸腾时间）自动显示；

3.具有高温报警、防干烧功能；

4.50-250ml可变量包装；

5.筒体为304不锈钢或高硼硅防爆玻璃材质。
	1
	台
	11000

	5
	自动煎药机（双缸）
	1.双缸设计，每缸容量≥20L；

■2.文、武火自动转化；

3.具有高温报警、防干烧功能；

4.50-250ml可变量包装；

5.筒体为304不锈钢或高硼硅防爆玻璃材质。
	1
	台
	15000

	6
	浓缩煎药机
	1.单缸或双缸，总体容量≥60L，；

▲2.蒸发量：6000ml/h-8000ml/h；

3.具有低温浓缩功能；

4.具有自动消泡功能；

5.具有防高温和防干烧功能。
	1
	台
	25000

	7
	调膏包装一体机
	1.锅体容量≥6L；

▲2.蒸发量不少于6L/h；

3.具有自动搅拌功能；

4.包装精度误差：10-20ml：≤±1.5ml;21-50ml: ≤±2.5ml；

5.包装容量≥10-50ML可调；

6.包装速度：≥6袋/分；

7.具有防干烧、防高温功能；

8.具有无卷检测报警，停止包装功能。
	1
	台
	28000

	8
	多功能自动煎药机
	1.容量≥20L

2.自动完成一煎两煎全过程，二煎自动加水；

3.具有防温度过高和防干烧及报警功能；计时、定时设定控制功能；

4.具有文火、武火自动转换；

■5.具有自动挤压功能。
	12
	台
	22000

	9
	粉末均分包装机
	1.三边封装；

2.可分装粉末状及大颗粒状中药饮片；

3.包装速度≥3～7袋/分；

4.包装范围：5-50g（内服小剂量中药饮片）、30-150g（外用大剂量中药饮片）各一台；

5.精度：小剂量设备±0.2g；大剂量设备±2克。
	2
	台
	18000

	10
	中药汤剂包装机
	1.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

2.包装量为50-250ML，可变量调整包装量；

3.药液加热控制，具有防干烧功能

4.包装速度≥8袋/分。
	5
	台
	9600

	11
	中药粉碎机
	1.304不锈钢材质；

2.满足长时间连续投料粉碎需求；

3.具有安全开关、开仓即断电等安全功能；

4.粉碎细目：至少满足30-200目细粉药品制作。

5.具有降噪、降尘等功能。
	2
	台
	28000

	12
	自动制丸机
	1.可做水丸、水蜜丸、小蜜丸等中药丸剂；

2.自动搓条、搓丸；

3.可调节制丸大小，制丸规格：2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12mm；

4.具有急停等安全保障功能。
	1
	台
	27000

	二、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的97%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标为  中药饮片智能调剂设备 核心产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。


标项二（F标）：院感消毒灭菌类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	院感与消毒设备
	一、快速生物阅读器

功能要求：实现1小时压力蒸汽灭菌生物监测，阴性≤1小时，阳性报警最快15min。，培养孔数≥10个。

人机交互：触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率不低于800×480。听觉和视觉报警，监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，可实时提醒工作人员。

带有拨码开关，用于设备故障时的复位，便于用户快速解决问题。设备贴有面膜，面膜带有设备表面区分灭菌方式的色条，且与相应生物指示剂盖子颜色一致，避免操作人员用错生物指示剂。                                      

二、全自动连续封口机

数码管或液晶屏显示、智能控制、连续封口。

带计数功能、带自动进袋功能、左侧进袋。

外形尺寸：≤482×245×160mm。

三、电热干燥柜

▲整体要求：容积≥400L，一次可处理≥9个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶。不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果;显示屏和控制面板位于侧维修门处操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。提供侧面热风循环示意图佐证。

材质要求：外罩、柜体、门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式）

门密封要求：采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。
▲电源要求：由于安装条件限制，采用220V电源，功率≥6kVA，电源电压提供彩页或技术说明书佐证。


加热器要求：电加热，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥6根。

除湿系统要求：采用风冷换热结构，密闭结构，利用散热器对除湿风道局部散热，使风道侧壁与湿热空气产生一定温差，湿热空气在除湿风道上冷凝成水珠，从而达到除湿目的，提高对物体的干燥效率。

触摸屏：≥7英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。操作更简单，使用更方便。

程序设定：采用相互独立的开放程序，内置≥4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、至少2套自动程序、至少4套自定义程序。

干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。
外形尺寸：≤1050（宽）×2050（高）×600（深）mm，舱体尺寸：≥600（宽）×1600（高）×400（深）mm。
	1
	台
	100000

	2
	高压蒸汽灭菌器
	一：设备参数及配置

适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、A类空腔器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌；液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，排汽阶段慢排汽。
设计指标：容积≤120L，腔体尺寸（Φ×L）：约Φ400×850mm，主体设计温度≥150℃，设计压力0.3MPa。
主体材质：单层壳体，门、内壳不锈钢。使用寿命≥8年（16000次灭菌循环）。
干燥模式：至少具有真空干燥、脉动干燥、流通干燥3种干燥方式，有效充分的干燥被灭菌物品。

蒸汽产生方式：自带蒸汽发生器无需外接蒸汽源。

注水排水方式：自动注水，程序运行期间可补水。

界面显示：≥7寸电容触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，显示精度0.1℃。
排气模式：至少具有快排、慢排2种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出。

程序名称：≥32套程序，具有织物敷料、常规器械、热敏材料、快速程序、骨科器械、朊病毒、管腔负载、重型负载、小型负载、敞口液体、重力程序等。
▲外形尺寸（L×W×H）≤1260X750X1680mm

具有卫生安全评价报告。
具有灭菌效果检测报告。
具有电气安全性能检测报告。
	1
	台
	50000

	3
	器械清洗消毒机
	（一）设备参数及配置



▲整体要求：容积：≥60L，装载量≥24个牙科手机＋一个器械篮筐，腔体316L镜面覆膜面不锈钢板或优于此材质。对接口：清洗架注水口位于清洗舱的后部中间，以保证清洗架方便对接且占用较少的舱体空间，提供实物对接口照片。由于安装位置有限，外形尺寸:宽×深×高≤590×550×640mm，设备净重:≤60Kg。

使用寿命：≥10年/15000次循环。
门：单密封门，手动电子安全门锁，采用主动压紧方式（机构锁紧）。
空气过滤器：过滤精度≤0.3 um；过滤效率≥99.99%。
屏幕：≥7.0英寸真彩触摸屏，分辨率≥800×480，触摸屏支持实时动态温度曲线显示，能够实时显示内室温度；
流程控制：包含预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、纯漂、消毒、干燥
温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃
清洗过程参数：清洗过程的温度、时间、过程阶段、预置参数等均可打印；  
程序名称：≥8套预置程序，32套可编辑程序,包含手术器械、器皿器具、塑料制品、重度污染、传染物品、清洗程序、消毒程序、干燥程序，提供实物显示屏程序佐证。
	1
	台
	40000

	4
	医用空气消毒机
	人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害。

可适用于体积170m³及以下的场所。
	1
	台
	20000

	5
	超声波清洗机
	一：设备参数及配置



用途及功能：主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果；超声波清洗、加热。

容积及材质：≥20L，舱体304不锈钢或优于此材质一次性模具拉伸成型，外罩304不锈钢拉丝板或优于此材质。
运行时间：0-99min可调；

外形尺寸：≤550×350×320mm，舱体尺寸：≥490×290×150mm
	1
	台
	10000

	6
	非接触式洗手池及配套
	安装式样：立柱。

感应方式：自动感应出水。

外形尺寸≤W455*D395*H235MM。
	1
	套
	10000

	7
	脉动真空灭菌器
	一：设备参数及配置

1.▲设计指标：有效容积≥1200L，方形腔体设计提升装载效率；主体设计温度≥150℃，设计温度提供同型号质量证明书佐证。

2.▲主体材质：内壳、门板、夹层均为304不锈钢材质；提供所投产品的特种设备质量证明书及设备铭牌佐证。设计寿命≥10年或20000次灭菌循环。主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

3.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；提供主体现场自动焊接环形夹套图片，照片需标注环形夹套位置，具有机器人焊接视频作证备查。

4.前后双门，门板厚度≥10mm，门板与主体材质相同，加强筋数量≥4个。圆形门胶圈，高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，门胶条安装在主体凹槽内而不是门板上。

5.加热热源配置：整机配置独立的外置蒸发器，蒸发器供热功率、换热容量满足两台脉动真空灭菌器同时满负荷连续作业，双机同步运行过程中升温速度、蒸汽压力稳定，无蒸汽供给不足、升温滞后、灭菌参数不达标的情况。
6.▲真空泵：真空泵为紧凑的直连式结构，非分体式，提供真空泵安装在设备上实物照片作证。

7.▲主体底部下沉结构，非焊接轨道，方便排出冷凝水，提供实物柜体底部照片佐证。

8.压缩气压力检测装置，低于设定压力自动报警。

9.■干燥方式：具备多种干燥方式，至少具有真空干燥及脉动干燥等多种干燥方式。

10.■最短灭菌时间：134℃最短灭菌时间≤5min。

11.控制系统及显示：工业级PLC控制器，非单片机或安卓系统。≥8英寸电容彩色触摸屏。

12.▲打印记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来；灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。

13.▲程序要求：灭菌类程序≥30套，至少包含朊毒体感染器械灭菌程序、管腔负载器械灭菌程序等；其中朊毒体感染器械灭菌程序应具备负压脉动、跨压脉动、正压脉动等脉动方式，脉动次数＞6次，并且7-99次可调，用户可根据需求自由编辑多脉动组合方式，请提供说明书关键页并加盖公章；测试类程序至少含有BD、泄露、PCD、AD等测试程序；辅助类程序至少含有干燥、预热等程序，提供操作屏幕实物照片；所有程序灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印。

14.设备尺寸：受场地限制，灭菌器宽度≤1450mm。

15.具有CNAS实验室认证证书，提供认证扫描件佐证。

16.具有ASME制造资质，提供证明文件。
17.配置清单（单台）：灭菌器主机1台，消毒车 1辆，搬运车 2辆、治疗车1台、下送车1辆。
	2
	台
	290000

	二、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于3年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标 脉动真空灭菌器 为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。


标项三（G标）：32排螺旋CT
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	32排螺旋CT
	一.总体要求

■1.设备稳定性：所投CT型号核心部件（包含但不限于X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品
二．主要技术参数规格要求

1. 机架系统

1.1. 滑环类型：低压滑环

1.2. 扫描架孔径：≥70cm

■1.3. 机架物理倾角：≥±24°

1.4. 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁一键进行扫描床进出操作

1.5. 具备人工智能摆位功能

1.6. 具备孔径内摄像头或监控系统，扫描中可实时监控患者扫描状态

1.7. 三维激光定位系统：具备

1.8. 机架冷却方式：风冷或水冷

2. 扫描参数

▲2.1. 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.7s

2.2. 单圈扫描获得层数：≥32层

2.3. 最薄扫描层厚：≤0.6mm

2.4. 扫描视野：≥50cm

2.5. 最大重建矩阵：≥1024×1024

2.6. 最长连续曝光时间：≥100s

2.7. 最大水平可扫描范围：≥170cm

2.8. 定位像长度：≥170cm

2.9. 最大螺距：≥2.0

2.10. 螺距自由选择：具备

2.11. 扫描模式：轴扫、螺旋

2.12. 低剂量肺扫描，满足临床诊断标准：具备

3. 探测器及数据采样系统

3.1. 探测器类型：固态稀土陶瓷

3.2. 探测器Z轴排列数：≥32排

▲3.3. 每排探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.6mm

3.4. 探测器每圈采样数：≥4800views/圈

3.5. 每排探测器单元数：≥846个

▲3.6. 探测器物理单元总数：≥16920个

4. 球管及高压系统

■4.1. 球管阳极物理热容量（非等效）：≥3.5MHU

4.2. 球管阳极最大散热率（非等效）：≥745KHU/min

■4.3. 高压发生器功率（非等效）：≥42KW

4.4. 最大球管电压：≥140KV

4.5. 最小球管电压：≤70KV

■4.6. 最大输出管电流（非等效）：≥400mA

4.7. 最小输出管电流：≤10mA

4.8. 最小毫安调节范围：≤1mA

4.9. 球管小焦点：≤0.7mm×0.8mm

4.10. 球管大焦点：≤1.2mm×1.4mm

4.11. 所投型号CT球管与主机同品牌（须提供证明材料）：具备

5. 智能工作流相关功能

▲5.1. 具备人工智能摄像采集系统

5.2. 具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床

6. 基础图像分析软件

6.1. 图像减影功能：具备

6.2. CT电影功能：具备

6.3. MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备

6.4. 组织裁剪功能：具备

6.5. 三维（3D、SSD）软件：具备

6.6. 最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备

6.7. 三维容积测量评估功能：具备

6.8. CT血管造影：具备

6.9. 一键式容积重建：具备

6.10. 血管测量功能：具备

6.11. 一键式去骨功能：具备

6.12. 一键式骨分离功能：具备

6.13. 容积漫游（VRT）：具备

7. 70KV低剂量平台

8. 扫描床

8.1. 最大水平移动范围：≥2000mm

8.2. 最大可扫描范围：≥1700mm

8.3. 扫描床升降范围：≥470mm

▲8.4. 扫描床最大载重量：≥227Kg

8.5. 扫描床垂直升降可低至：≤48cm

8.6. 扫描床垂直升降最高点：≥95cm

9. 图像质量

9.1. 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：≥21lp/cm

9.2. 空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF：≥15lp/cm

9.3. 空间分辨率（Z轴)@0%MTF：≥18lp/cm

9.4. 空间分辨率（Z轴)@10%MTF：≥11lp/cm

9.5. 密度分辨率：≤2mm@0.3%

10. 主控制台计算机系统

10.1. 内存：≥32GB

10.2. 硬盘：≥2TB

10.3. 图像存储量：≥90万幅

10.4. 主频：≥3.4GHz

10.5. CPU内核数目：≥12核

10.6. 高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1080

11. 智能图像处理及辅助诊断方案

11.1. 具备头部运动伪影校正算法，可消除头部运动伪影优化头部图像质量

11.2. 具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管CTA数据
11.3. 具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼

11.4. 具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积

11.5. 具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布

三、配套急救设备要求：中标供应商须同步配备急救类设备（含除颤仪2台、监护仪2台），急救类设备随CT主机同步交付，同步完成开箱验收、安装调试合格。

（一）除颤仪技术参数：

1. 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg

2. 裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击

3. 工作温度范围0℃～45℃，存储温度范围-30℃～70℃

4. 除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示

5. 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形，支持高对比度显示

6. 内置可充电锂电池，用户可自行拆卸更换，无需授权维修人员

7. 连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电

8. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

9. 成人最大输出能量可支持360J

▲10. 开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s

▲11. 充电至200J小于3s

▲12. 除颤后心电基线恢复时间小于2.5s

13. 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值

14. 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量

15. 支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm

16. 内置热敏记录仪

17. 可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件

18. 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量

19. 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义

（二）心电监护仪技术参数：

▲1. 便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

2. 不小于10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024×600，≥8通道波形显示

3. 标配锂电池，工作时间≥6小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥12小时

4. 安全规格：ECG、TEMP、SpO2、NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

5. 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落

6. 标准配置可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿

7. 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果、起搏统计结果、心律失常统计结果、ST统计和QT/QTc统计结果

8. 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人、小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300

▲9. 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%

10. 提供手动、自动、连续、序列和整点5种测量模式

11. 配置无创血压测量，适用于成人、小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg

12. 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况

13. 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200rpm

▲14. 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则

15. 支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能；≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值；≥5000组无创血压测量记录；≥120小时全息波形的存储与回顾功能；≥24小时呼吸氧合图事件回顾

▲16. 可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能

17. 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

18. 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息

19. 支持RJ45接口进行有线网络通信，可和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统

20. 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息
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	二、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于1年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少4次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。。

	核心产品


	本分标  32排螺旋CT 为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。


标项四（I标）：医学影像类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	移动式X射线摄像设备
	1  功能及整机要求

1.1  所招设备为移动式摄影X射线机，适用于医疗单位进行X射线摄影检查。

1.2  核心部件（平板探测器、球管、高压发生器）具备两个及以上与所投产品的品牌相同

2  主要技术规格和要求

2.1  高压发生器

▲2.1.1  最大输出功率：≥38kW
2.1.2  X射线最大管电压≥125kV

■2.1.3  X射线最大管电流：≥500mA

2.1.4  最大电流时间积：≥400mAs

2.1.5  最短精确曝光时间：≤1ms

2.1.6  高频高压发生装置逆变频率≥50kHz。

2.2  X射线球管

2.2.1  球管类型：旋转阳极球管

▲2.2.2  大焦点尺寸 ≥1.3mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

2.2.3  球管热容量：≥107kHU

▲2.2.4  阳极靶角：≥15°

2.3  平板探测器

2.3.1  探测器成像介质：非晶硅介质

2.3.2  探测器有效成像区域≥420mm×420mm

2.3.3  探测器检测像素矩阵：≥3k×3k

2.3.4  探测器检测单元尺寸：≤140um

▲2.3.5  空间分辨率≥3.7lp/mm

2.3.6  动态范围：≥16bit

2.3.7  整板重量：≤4kg

2.4  机械结构

▲2.4.1  结构类型：关节折臂式结构

▲2.4.2  整机无外露电缆设计

2.4.3  最大焦点高度：≥200cm

2.4.4  X射线源组件可绕其长轴转动；俯仰角度范围不小于-50°~+170°，角度应有指示；

2.4.5  X射线源组件可绕摆臂轴转动，转动角度范围不小于-165°~+165°，角度应有指示；

2.4.6  运动助力方式：电动助力

2.4.6  机身宽度：≤65cm

2.4.7  机身高度：≤148cm

2.4.8  曝光控制：无线射频曝光

▲2.4.9  整机重量：≤260kg

2.4.10  配备防碰撞保护装置

2.4.11  具有充电状态和低电量提示功能

2.4.12  最大爬坡角度≥15°

2.4.13  电力辅助 驱动时移动速度≥5km/h

2.5  限束器

▲2.5.1  旋转角度：≥±180°

2.5.2  具备可伸缩标尺

2.6  图像采集/处理工作站

2.6.1  基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

2.6.2  显示器尺寸：≥15英寸触摸屏显示器
2.6.3  工作站图像处理软件功能：

2.6.4  图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

2.6.5  图像采集工作站应包含如下图像处理功能：

2.6.6  调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

2.6.7  边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

2.6.8  打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数

2.6.9  图像采集工作站应支持分格打印输出

2.6.10  支持无损压缩的高速传输

2.6.11  支持在线解压

2.6.12  支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST

2.6.13  不同患者图像可打印在同一张胶片上

■ 2.7配备体检车,改装防辐射达到放射防护要求（提供体检车相关产品材料），投标⻋辆应为⼯信部《道路机动⻋辆⽣产企业及产品公告》中的医疗⻋产品，提供⼯信部官⽹或王力公告网截图和公告，具体参数如下：

1
车辆基本技术要求

1.1
驾驶座准乘人数：≥3人

1.2  排放标准：国ⅥB

■1.3
车辆规格：蓝牌，C照可驾驶

■1.4
车辆外形总尺寸（长×宽×高）mm：≥5900×2100×2700

1.5
发动机功率：≥100KW

1.6
总质量：≤5000kg
2
车辆改装防护要求

2.1
检查区域射线防护：配备6面（上下左右前后六面）铅防护；医护人员检查面铅防护厚度需达到3mm

▲2.2
车内区域划分：分为DR检查区、医护操作区，两区之间完全隔离

2.3
车内地板处理：操作舱：木板打底+车用胶皮地板处理；                               

 检查舱：木板打底+铅板+木板＋车用胶皮地板处理

2.4
车内综合布线（强弱电）：配备DR设备所需的电源与信号控制走线预处理

2.5
操作区布局： 配备DR控制主机及医护人员工作席位、转椅

▲2.6
设置独立的医患双通道： 检查区采用自动铅防护门，天地轨道设计，长久工作不下坠，并具备行车锁止装置，检查区与操作区需配备铅观察窗，尺寸≥80CM*60CM（提供实物照片

2.7
辐射防护：要求通过第三方DR机房放射防护检测,车辆交付提供检测合格报告 

2.8
检查区和操作区提供空调系统： 配备空调装置

2.9
车内配备照明设计：照明灯、照度满足人员检测、休息工作要求 

2.10
检查区排风系统： 配备独立排风系统，防止电离空气浓度过高

2.11
车内语音对讲装置： 具备操作区与检查区语音双向对讲系统 

2.12
移动DR车安全警示： 检查室门外安装电离辐射警示标志

2.13
车内安全技术要求：提供火灾安全报警及野外工作消防措施（灭火器）

2.14
车内电路安全技术要求：提供电路过压、过载等保护措施及防浪涌装置

3
轻混智能供电系统

 3.1
功能要求：根据车载移动性的使用场景，从根本上解决设备供电需求，不再完全依赖当地的外接电源，利用车辆自带储能系统，可以做到方便、快捷、高效、稳定的为检查工作保障优质的供电基础，额定功率：≥3000W，配备≥30米电缆+卷线盘；储能使用时间：不接电的情况下，储能系统支持DR设备连续使用≥4小时，市电支持10A/16A插座接电

3.2
系统电压：≥24VDC

3.3
输入电压：宽电压输入

3.4
输出电压：AC220V±3%

3.5
输出频率：50HZ

3.6
输出波形：正弦波

3.7
保护：过载、短路、过温、电池高低压保护、市电高低压保护

3.8
工作温度：-30～40℃

3、配备便携式DR，参数要求如下：

1.1结构型式：便携式

▲1.2. 便携式数字化X射线摄影系统需具备整机注册证，X 射线发生装置、平板探测器、图像处理系统需在同一张注册证上。

2. 用途说明及使用场景：

2.1便携式X光机设计紧凑、易于挪动，适合在多种场合使用，如医院病房、急诊室、手术室、户外救援现场、公卫查体等。主要用于对人体头颅、四肢、胸部或其他衰减度较小的身体部位组织进行X射线成像，供临床诊断用。

3. 主要配置参数：

3.1 X射线发生装置

▲3.1.1输出功率：≥5.6kW


3.1.2输入电源电压：AC100-240V，±10%

3.1.3输入电源频率：50Hz/60Hz，±1Hz


3.1.4逆变频率：≥200kHz

3.1.5曝光kV范围：40kV-125kV

3.1.6曝光mA范围：5mA~100mA

▲3.1.7曝光ms范围：2ms~10000ms

▲3.1.8曝光mAs范围：0.1mAs~320mAs

3.1.9可选择曝光技术：kV-mAs；kV-mA-ms

3.1.10通讯接口：RS-232

3.1.11 APR：≥2000个APR数据


3.1.12标称X射线管电压：≥125kV

3.1.13 X射线焦点值：0.6mm(小焦点)  1.8mm(大焦点)

▲3.1.14阳极热容量：≥40 kHU
3.1.15标称阳极输入功率：1.27kW(小焦点)  5.3kW（大焦点)

3.1.16最大辐射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm

3.1.17最小辐射野(SID=100cm)：≤50mm×50mm

3.1.18照度(SID=100cm 时)：≥100 Lux

3.1.19光源限时：30s±2s

3.1.20固有滤过( 100kV )：≥ 1.2mm Al@75 KV

3.1.21输出窗有机玻璃板滤过：( 75kV ) 0.2 mm Al

3.1.22加载状态下的泄露辐射：在距焦点1米处，100cm²任意区域内的平均空气比释动能，≤1.0mGy/h

3.1.23 X射线发生装置重量：≤14.5Kg

3.1.24 X射线发生装置主机带有触摸屏显示，触摸屏尺寸≥10英寸

4. 平板探测器


4.1探测器技术：非晶硅

4.2闪烁体：碘化铯

4.3像素矩阵：≥3072 ×3072

4.4像素尺寸：≤139 um

4.5有效成像面积：≥427mm×427mm

4.6预览时间：≤3s

4.7成像时间：≤5s

▲4.8空间分辨率：≥3.7lp/mm

4.9 AD转换位数：≥16 bit

4.10尺寸：≤460mm×460mm×15mm

4.11重量：≤4kg

4.12功耗：≤20W

5. 三角支架

5.1
折叠后机架尺寸(L×W×H)：≤137mm×137mm×620mm，±5%

5.2展开后机架尺寸(L×W×H)：≤1400mm×1200mm×1820mm，±5%

5.3机头旋转角度范围：可手动转动，可旋转360°

5.4 SID：850mm~1050mm，±5%

6. 笔记本电脑 最低性能要求：

6.1 CPU：英特尔酷睿I5（主频3.5GHz）

6.2内存：≥8G

6.3硬盘：≥500G

6.4网卡：≥100/1000兆网卡

6.5 USB接口≥3个、1个Audio、1个HDMI、1个RJ-45 

6.6显示器：屏幕分辨率≥1920*1080

7. 图像处理系统


7.1可显示患者及设备的基本状态信息：患者姓名、系统状态、磁盘空间、网络状态、温度、操作者、时间七项内容。

▲7.2具备急诊注册功能，可直接进入检查图像采集界面开始图像采集，急患者编号、检查号自动生成，姓名以【紧急XX】形式临时标识；待检查完毕后可以对这些信息进行修改完善。

7.3曝光设置包括：曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型选择（肥胖，正常，偏瘦，婴儿）；床位选择（站位、躺位）；焦点选择（小焦点、大焦点）；曝光模式选择（mA/ms模式、mAs模式）。

7.4图像浏览可使用工具对采集图像进行处理：

7.4.1测量工具包括：角度测量，心胸比，脊柱测量，距离测量，椭圆灰度测量，多边形测量，骨科测量，矩形测量。

7.4.2系统工具包括：左标记，右标记，前体位标记，文本标记，裁剪工具，删除工具，可视窗宽窗位，圆形裁剪，高级处理，重置，箭头，邮件，图像拼接。

7.4.3其他工具包括：裁剪选项，点灰度值，处理，显示校正，多边形蒙版，调整剪辑图像，栅格线，尘肺病。

7.5具有DICOM3.0协议，可以连接PACS和RIS系统。

▲8. 产品有效期≥ 15年

9. 配置：

9.1 X射线发生装置

9.2平板探测器

9.3三角支架

9.4工作站含图像处理系统

9.5 三角胸片架
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	2
	钼靶乳腺X线机
	1  功能及基本要求

1.1  适用范围：所招产品可供医疗单位做X射线乳腺检查诊断使用

▲1.2  具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家

2  主要技术规格和要求

2.1  高压发生装置

2.1.1  平板探测器、高压发生器、系统软件与整机同一品牌
■2.1.2  最大主机功率：≥5kW

2.1.3  输出最小电压：≤20kVp

▲2.1.4  输出最高电压：≥45kVp
2.1.5  最大mAs：≥620mAs

2.1.6  具备曝光自动控制功能

2.1.7  手动曝光可直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台

2.1.8  具有故障状态显示功能

2.1.9  高压发生器逆变频率≥200kHz

2.2  X射线管组件

2.2.1  大小焦点：≤0.1/0.3mm

2.2.2  焦点最大功率：≥5kW

2.2.3  最小管电流的调节范围≤10mA

2.2.3  最大管电流的调节范围≥200mA

2.2.4  阳极热容量：≥300KHU

2.2.5  阳极靶角：≤16°

2.2.6  阳极靶面材料：钨

2.3  平板探测器

2.3.1  平板探测器与整机同一品牌
2.3.2  非晶硅材质整板

2.3.3  探测器有效成像尺寸：≥300mm×240mm

2.3.4  探测器检测像素矩阵：≥3500×2800

2.3.5  探测器检测单元尺寸：≤85um

2.3.6  动态范围：≥16bit

2.3.7  自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤15s

2.3.8  DQE值（量子转换效率）：≥69% @0 Lp/mm

2.4  乳腺投照架

2.4.1  采用乳腺专用多功能立式投照架摄影系统

2.4.2  最低垂直方向距地:≤ 680mm（±5%）

2.4.3  转动角度范围：≥ -167°~+187°,提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）

▲2.4.4  焦点到影像接收面的距离：≥660mm±5mm

2.4.5  可投照体位：≥4种：RCC、LCC、RMLO、LMLO

2.4.6  在设备停止运转后，压迫装置应提供手动解除压迫的方式，使患者进出和解脱的措施

2.4.7  可以根据临床摆位操作的需要，自由切换电动或手动压迫模式，使操作医生根据患者反应及时调整压力大小

2.5  乳腺摄影防散射滤线栅

▲2.5.1  类型：活动式防散射滤线栅，可完全淡化栅线栅影
2.5.2  尺寸：≥298mm×326mm

2.5.3  栅格比：≥5:1

2.5.4  焦距：≥0.60m

2.5.5  栅密度：≥36LP/cm

2.6  限束器

2.6.1  固有滤过：≥ 0.02mmAl/75kV

2.6.2  辐射野（SID=65mm）：≥最大240mm×300mm

2.6.3  操纵方式：电动

2.6.4  附加滤过：50µm银、50µm铑

2.6.5  光野边缘对比度：≥4

2.7  数字图像采集系统

2.7.1  数字图像采集系统软件操作界面均为中文界面

2.7.2  数字图像采集系统软件应包含如下图像处理功能：调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

2.7.3  打印胶片上可显示摄影曝光kV、mAs等设置条件

2.7.4  病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式
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	二、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备机相关信息系统（HIS，lis等）对接费用设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标  移动式X射线摄像设备 为核心产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。


附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入
输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打
印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶
显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521
中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影
仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级
（GB32028）

	4
	A020204多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机

(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制

冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中

小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大
型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压
器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB
12021.2）

	
	
	★A0206180203空调
机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机

(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风
管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB
21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电
视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视
频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食
炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便
器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水

嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器

冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴

器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第四章  评标方法及评分标准

一、评标方法

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价；

（3）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（4）修正后的报价，投标人不确认的；

（5）报价文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）商务文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条商务文件注明“必须提供”或者“委托时必须提供”的资料；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（4）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

技术文件未按招标文件要求签署、盖章的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条中技术文件注明“必须提供”的资料；

（3）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在”广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在”广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（3）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%； 

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

⑤相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。  

（4）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。 

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（6）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。 

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的。

　　（二）分项评分超出评分标准范围的。

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

三 评分标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	投标报价（满分30分）
	（1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价：

①按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定,投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，全部货物由小型或者微型企业制造，对其最后报价给予20%的扣除。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予20%扣除的政府采购政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予20%扣除的政府采购政策。

（3）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，货物由监狱企业或残疾人福利性单位或小型或微型的企业制造的，该投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；

投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。

当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。

	2
	技术分

（满分50分）
	供应商须对本招标文件第三章中“主要技术参数及性能（配置）要求”内容进行点应答。评标委员会将根据条款要求，对比各投标人相应所投产品的技术参数，并按以下标准评分：

1.基本分：投标人所投产品实质性满足招标文件采购需求中“主要技术参数及性能（配置）要求”的，且所有技术参数无负偏离的，得基本分50分；
2.一般技术条款，指未标注“▲””■“符号的技术条款，每出现 1 项负偏离扣 0.5分，最多扣20分；

注：此项如供应商投标文件对招标文件采购需求响应为无偏离，但经评标委员会认定为负偏离的，评标委员会可给予相应扣分并说明理由。
3.标注“▲”符号的条款，属于重点参数，每出现 1 项负偏离扣5分，最多扣30分；
注：标注“▲”项为设备技术参数的重点参数，须提供对应的设备功能满足要求的证明材料并加盖投标人公章(并在技术偏离表中注明佐证页码)。证明材料可以是产品功能截图、产品彩页或者产品官网网站截图、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告等的任意一种，未提供证明材料或提供的证明材料不足以支撑参数响应的的视为负偏离。

	3
	项目实施方案分（满分8分）
	评标委员会对投标人提供的所投产品实施方案，包括但不仅限于①实施流程、配送计划及安装方案②进度安排及质量保证措施、管理措施③设备调试及试运行④风险防范措施、应急预案等内容进行评价：

一档（0分）未提项目实施方案的；

二档（2分）实施方案内容齐全，4 项评审内容有 1 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

三档（4分）方案内容齐全，4 项评审内容有 2 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

四档（6分）实施方案内容齐全，4 项评审内容 3 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

五档（8 分）实施方案内容齐全，4 项评审内容4 项经评审均具有针对性、可操作性、且内容科学合理。实施方案优于以上内容。

	4
	售后服务方案分（满分8分）
	评委对投标人提供的售后服务承诺方案【包含但不限于：①售后服务计划（技术支持方案，操作过程技术难点指导、操作人员掌握一般故障排除的技术指导、系统升级技术支持等）②故障解决及维修方案、免费保修期外维修方案（保修期外零配件供应及维修服务方案、系统升级方案等）③耗材和备品备件；④售后服务保障举措或其它实质性优惠措施等内容进行评价】进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（0分）未提售后服务方案的；

二档（2分）：售后服务方案有1项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

三档（4分）：售后服务方案有2项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

四档（6分）：售后服务方案有3项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

五档（8分）：售后服务方案有4项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理。

	5
	培训方案

（满分3分）
	评委对投标人提供的培训方案【包含但不限于：①培训内容及目标；②培训实施安排；③培训保障措施等】进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（0分）未提培训方案的；
二档（1分）：评审因素有1项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（2分）：评审因素有2项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（3分）：评审因素有3项内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

	6
	业绩分（满分1
分）
	供应商自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），具有同类业绩项目的每个得0.5分，满分1分。须提供有效的合同协议或中标（成交）通知书等证明材料复印件，并加盖供应商公章。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一个项目。

	总得分=1+2+3+4+5+6。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人：依次按技术分高的优先、项目实施方案分的优先、售后服务承诺方案分高的优先、培训方案分高的优先、业绩分高的优先、保修期长的优先、交付时间短的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购

项目编号：GLZC2026-G1-270036-HCGJ

标项：

甲方：    灌阳县人民医院    （采购人）
乙方：                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。 

第一条、合同标的及合同金额
	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                               合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

合同总价包括全部产品价格【含设备相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为        ，自货物全部安装验收合格之日起计。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方选择按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等），并按该退货货物总金额的10%向甲方支付违约金。

3. 新设备的安装必须保证与甲方的原有设备无缝对接和正常使用。

4. 乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。

第三条  权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

第五条  交付

1. 交付时间：                       ；交付地点： 灌阳县内甲方指定地点 。

    2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.乙方在设备验收时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所竞产品的售后服务承诺方案原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料不予验收。

7.设备验收时，乙方必须提供设备注册时的检测检验报告书；如中标产品为进口产品时，还须提供海关进口货物报关单及入境货物检验检疫证明。
8、设备到货安装前须向甲方提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，甲方依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的甲方有权不予验收，由此造成的损失由乙方负责；

9、乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，乙方需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。  

第七条  安装和培训

 1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：灌阳县人民医院。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期为：按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期为    年，质保期内故障时间顺延质保期。

5.免费保修范围内。超过保修期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

6.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

7.售后服务服务过程中如有违反约定的情况，甲方有权扣除质保金。

第九条  税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

（1）签订合同后 30  个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 30 %作为预付款；
（2） 设备验收合格后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 67 %（累计支付至合同总金额的 97 %）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于 30 个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的 100 %）； 
（4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。
  第十一条  履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的 0 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

户名：/

开户银行：/

账号：/

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，甲方有权拒收，乙方必须在合同约定的供货时间内更换为合格产品。若因此导致交货延迟，或更换后仍不合格的，应按本条第4款关于逾期交货的规定承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若甲方因此遭受损失，乙方还需全额赔偿甲方损失，包括但不限于直接、间接损失、甲方为应诉、起诉支出的律师费、案件受理费、保全费、保全保险费、鉴定费、调查取证费等。同时，甲方有权单方解除本合同。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额1‰（千分之一）的违约金，但该项违约金总额不得超过合同总金额的10%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本合同。合同解除后，乙方除应向甲方支付截至解除之日累计的逾期交货违约金外，还应向甲方支付合同总金额5%的违约金作为对甲方损失的赔偿。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方每次应按本合同合计金额2%向甲方支付违约金,并赔偿由此带给甲方的经济损失。同时，甲方有权自行或另行委托第三方提供售后服务，由此产生的费用及造成的损失，均由乙方承担。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

8、甲方因乙方违约而单方解除合同的，乙方除应全额退还甲方已付款外，还应向甲方支付合同总金额15%的违约金，并承担甲方为主张权利支出的律师费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。

第十三条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方审批。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条  本合同附件：

1.乙方提供的投标（或应答）文件；

2.售后服务承诺方案；

3.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方壹份。采购合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。

甲方（公章）： 灌阳县人民医院           乙方（公章）：                            

法定代表人签字：                        法定代表人签字：                              

委托代理人：                            委托代理人：                                  

电    话：       0773-4217998         电   话：                                     

开户名称：                              开户名称：                                  

开户银行：                              开户银行：                              
银行账号：                              银行账号：                               

日    期：                              日    期：                             
第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
1. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人名称（盖公章）：
                                                      年    月     日
2. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：      

投标人名称：                                            单位：元     

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌/制造商
	生产场地
	数量/单位①
	单价(元)②
	总价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币           （小写）¥                。

	交货期：


 注： 

1、 投标人需按本表格式填写，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，涂改处须加盖公章，否则其投标作无效标处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，各分项报价单价不得超出对应最高单价，所有分项合计总价不得超出项目最高总价，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人名称（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
3.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人名称（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

4.（1）投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。
（2）本项目 G 标 32 排螺旋 CT、I 标移动式 X 射线摄像设备、钼靶乳腺 X 线机属于 Ⅲ 类射线装置放射诊疗设备，投标人及生产厂家须同步满足以下资质，投标文件提供完整加盖公章证件扫描件，缺项 / 过期 / 范围不符作无效投标处理：①设备生产厂家具备有效期内《医疗器械生产许可证》及辐射安全许可证（生产类）；②投标供应商（经销商）持有有效期内辐射安全许可证（销售类）；

③所投 CT、移动 DR、钼靶设备医疗器械注册证齐全且在有效期内；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人2025年度的财务报告或报表（账务报表应至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件），或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

8.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人名称（盖公章）：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人名称（盖公章）：                          

日 期：         
9.投标声明（投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人名称（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

10.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
                                                投标人名称（公章）

                                                      年    月     日
三、商务文件格式

商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
1.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

请逐条对应本项目招标文件第三章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	
	1  ……
	1  ……
	正偏离或负偏离或无偏离

	
	2  ……


	2  ……


	正偏离或负偏离或无偏离



	
	……
	……
	正偏离或负偏离或无偏离




注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件“商务条款”有小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按符合性审查不合格。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：            
2.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）

中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式自拟，如有请提供）
4.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有请提供）。（投标人可根据“第三章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”要求提供有关证明材料）
四、技术文件格式

 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

技术要求偏离表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件第三章“采购需求”中“技术参数、性能及配置要求”的内容进行响应。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

所投分标：     分标（如有）

	项号
	货物名称
	招标文件

货物参数
	 投标响应货物参数
	偏离说明

	
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	……
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离


注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的技术参数内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.投标人应答“正偏离”是指优于招标文件要求(例如：招标要求：××≥4个，投标响应为5个；招标要求：××至少4个，投标响应为5个；招标要求：××至≤4个，投标响应为3个)，

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人名称（盖公章）：                          

日 期：        
2.项目实施方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；
3.售后服务方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

4.培训方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有请提供）。

五、其他文书、文件格式

1.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
