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[bookmark: _Toc6814]第一章竞争性谈判公告
广东新正工程咨询有限公司关于2026年材料与化学工程学院高原学科设备采购项目（GXZC2026-J1-002662-GDXZ）竞争性谈判公告

[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
2026年材料与化学工程学院高原学科设备采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年8月19日9时00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc71366040][bookmark: _Toc71365362][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-002662-GDXZ
项目名称：2026年材料与化学工程学院高原学科设备采购项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：贰佰柒拾柒万伍仟伍佰陆拾柒元整（¥2775567.00）
最高限价：贰佰柒拾柒万伍仟伍佰陆拾柒元整（¥2775567.00）
[bookmark: _Toc71365363][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc71366041][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]采购需求：双光束紫外-可见漫反射分光光度计、500ml四工位立式行星球磨机、箱式炉、脱泡搅拌机、分散机等仪器设备一批。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
合同履行期限：所有货物自合同签订之日起30工作日内交付使用。
本项目（是/☑否）接受联合体。
二、供应商的资格条件：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc71365364][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc71366042]3.本项目的特定资格要求：无
三、获取竞争性谈判文件
[bookmark: _Toc71365365][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc71366043]时间：2026年8月13日至2026年8月18日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
获取地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
获取方式:网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”，并按系统操作获取采购文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
采购文件售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月19日9时00分（北京时间）
地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc71365366][bookmark: _Toc71366044][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802]五、开启
时间：2026年8月19日9时00分（北京时间）
地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc71365367][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc71366045]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc71365289][bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc71365369][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc71366047][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095]七、其他补充事宜
1.网上查询地址
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展；
（2）政府采购支持采用本国产品的政策；
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；
（4）政府采购促进残疾人就业政策；
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.谈判保证金(人民币)：壹万元整（¥10000.00）
谈判供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以支票、汇票、本票、电汇或网上支付、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞标有效期；采用电汇或网上支付、银行转账的，必须从谈判供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的谈判保证金账户；采用支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是谈判供应商。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号。
账户名称：广东新正工程咨询有限公司贺州分公司 
开户银行：中国建设银行贺州城西支行              
银行账号：4505 0110 2588 0000 1386
4.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
（4） 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
5.监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   电话：0771-5331544
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]1.采购人信息
名称：贺州学院
地址：广西贺州市八步区潇贺大道3261号 
联系方式：李老师，0774-5228681
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808]名称：广东新正工程咨询有限公司　　
地　　址：贺州市万兴路恒康嘉园西区13栋5单元201
联系电话：0774-5282277
3.项目联系方式
项目联系人：陈雪贤、钟群珍
电　　话：0774-5282277






[bookmark: _Toc25530]第二章供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格：
□随机抽取；
依次按最后报价低的优先、节能、环保产品累计金额高的优先、正偏离项数多的优先、保修期长优先、交付时间短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（竞标截止时间半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[竞标截止时间半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商2025年财务状况报告（2025年度财务报表复印件（可以是供应商自行编制的财务报表或第三方审计报告）），或者谈判公告日期后供应商基本开户银行出具的资信证明复印件；（供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至竞标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明，财务报表至少要包含资产负债表、现金流量表及利润表），（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）
5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。
2.联合体竞标时，第1-3项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2. [bookmark: OLE_LINK7]《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
3. 供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
10.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	竞标报价包括：
1.采购内容中所有货物和服务的价格；
2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4.必要的保险、检测费用和各项税费等。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	□本项目不收取竞标保证金。
☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下：
竞标保证金人民币壹万元整（¥10000.00）。
竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号）【开户名称：广东新正工程咨询有限公司贺州分公司，银行账号：4505 0110 2588 0000 1386，开户银行：中国建设银行贺州城西支行】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。
相关要求：
1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。
2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式【现场递交地址：广东新正工程咨询有限公司贺州分公司（贺州市万兴路恒康嘉园西区13栋5单元201）；邮寄地址：广东新正工程咨询有限公司贺州分公司（贺州市万兴路恒康嘉园西区13栋5单元201），收件人：陈雪贤、钟群珍，联系方式：0774-5282277】将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1. 竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。
4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。
5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件。

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”
首次响应文件解密时间： 30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为0 项。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金：合同总价的2%或5%作为履约保证金（如成交供应商是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如成交供应商是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%）。成交供应商未完全履行本合同约定义务的，履约保证金不予退还。成交供应商完全履行合同义务后，仍应对项目出现的质量、安全及服务问题负责整改，并承担由此产生的一切费用。项目在验收合格且质保期满后，采购人凭成交供应商提交的退款申请书及履约保证金汇款（转账）凭证复印件，无息退还履约保证金。
（注：成交供应商应采用转账方式提交履约保证金，须从成交供应商账户汇出到达指定账户。）
户  名：贺州学院 
开户行：中国农业银行股份有限公司贺州分行 
账  号：20327101040005615

	29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广东新正工程咨询有限公司，联系电话：0774-5282277，通讯地址：贺州市万兴路恒康嘉园西区13栋5单元201
业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
以分标（成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第32.1条规定的（货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/□收费基准价格下浮%/□收费基准价格上浮   %）收取。
□固定采购代理收费。
3. 采购代理费收取银行账户
开户名称：广东新正工程咨询有限公司贺州分公司 
开户银行：中国工商银行股份有限公司贺州市迎宾支行  
银行账号：2109381509100094915 

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
3. 供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4. 竞标费用
竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk54682620]7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]二、谈判文件

8.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）响应文件格式
（5）合同文本；
（6）评审程序和评定成交的标准；
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.竞标保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。
17.2竞标保证金的退还
未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。
17.3竞标保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18. 响应文件编制的要求
18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“广西政府采购云”平台。
20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“广西政府采购云”平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云”平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
[bookmark: _GoBack]采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金：
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：
	费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元
合计收费＝( 1.5 ＋ 0.55)×0.8＝1.64（万元）
33. 需要补充的其他内容
33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc23118]第三章 采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本项目中采购标的名称前标注“★”的产品及本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评审程序和评定成交的标准”。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
	[bookmark: _Hlk48036094]一、技术要求

	序号
	所属行业
	标的名称
	技术参数
	数量、单位

	1 
	工业
	双光束紫外-可见漫反射分光光度计
	1 工作环境
1.1使用温度范围：15℃~35℃；
1.2 使用湿度范围：30%~80%；
2 技术规格
2.1 分光系统；
2.1.1 光学系统：双光束；
2.1.2 分光器：单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置；
2.1.3 液体池设定波长范围：不小于185~900nm；
2.1.4 积分球测试波长范围：不小于185-1400nm；
2.1.5 衍射光栅刻线数：≥1300 lines/mm；
2.1.6 波长准确性：±0.1nm（656.1nm）；
±0.3nm（全波段）；
2.1.7 波长重复精度：±0.02 nm；
2.1.8 波长扫描速度：波长移动速度：≥14000nm/min；最大扫描速度：≥4000nm/min；
2.1.9 波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位；
2.1.10 光源切换波长：和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm；
2.1.11 谱带宽度：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm具备低杂散光可选模式；
2.1.12 分辨率：0.1nm；
2.1.13杂散光：<0.005%T（220nm)，<0.005%T（340nm-360nm)；
2.1.14 测光方式：双光束测光方式 ；
2.1.15 测光类型：吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E）；
2.1.16 测光范围：吸光度：-5~5 Abs；
2.1.17 光度准确性：
±0.002Abs(0-0.5Abs)，±0.003Abs(0.5-1Abs)，±0.006Abs(1.0-2.0Abs)，±0.3%T；
2.1.18光度重现性：
± 0.0005 Abs (0.5 Abs)，± 0.0005 Abs (1 Abs)，± 0.003 Abs (2 Abs)，± 0.1 %T；
2.1.19 噪音：不高于0003Abs (500nm)；
2.1.20基线稳定性< 0.0002Abs/hour； 
2.1.21基线平直度±0.0003Abs(200-860nm)； 
2.1.22 记录范围：吸光度-10~10 Abs; 透射率±10^12%；
2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h；
2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）；
2.2光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）；
2.3 检测器：光电倍增管；
2.4 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。具有数据共享功能，可向其他终端实时共享工作站内容能够辅助客户测试，以防忘记基线校正及预热；具备自动唤醒及休眠功能，有助于合理安排实验时间；
3. 积分球
3.1结合0°或8°入射角积分球及主机的S/R转换功能，即可测量漫反射或镜面反射率，而无需使用任何其他特殊附件。通过改变测试时候光斑的大小可以进行微小样品的反射率测试(最小光斑为≤2x3mm)。在透射率测试时候的最小光斑为≤3x3mm；
3.2积分球内径：≥60mm；
3.3反射率测试样品最大尺寸：≥W70xH70xD20mm(0°入射角度)，≥W70xH70xD12mm(8°入射角度)；
3.4波长范围：220-1400nm；
3.5噪声等级：≤0.1%TRMS 500nm，≤0.3%TRMS 900 nm；
3.6平坦度：≤+0.5%T (220-1300 nm)以上；
3.6 NR杂散光：0.4%T(典型指标测试条件为1400nm,H,O和5nm狭缝)；
3.7 检测器：光电倍增管和InGaAs检测器；
4. 配置：
4.1 主机一台；
4.2 ≥60mm积分球 1套；
4.3 粉末样品支架 1个；
4.4 薄膜样品支架1个；
4.5 备件：卤素灯1个、氘灯1个；
4.6 石英比色皿（Q）10 mm 4个。
	1台

	2 
	工业
	500ml 四工位 立式行星球磨机 
	一、技术指标
1.仪器系统：四平台行星式球磨仪是一款坚固耐用的高能球磨仪，4个研磨平台，电机驱动公共太阳轮公转，四个研磨罐自转，研磨球与研磨罐一起运转时，受到自转偏向力叠加影响，可在短时间内将样品满足细度要求极高的应用；
2.应用领域及范围：地质冶金、环境/资源回收利用、玻璃陶瓷、化工/合成材料等；适合于对软性、中硬性、极硬性、脆性及纤维性样品进行研磨（干磨或湿磨）及混合处理；
3.进样尺寸：小于10mm；
4.出样尺寸：小于0.1μm；（胶体研磨至纳米级）
5.研磨平台数：4/2，可同时研磨2份或4份或8份样品；
6.常规太阳轮转速：30-400rpm/min，变频无极调速，可根据转速比定制更高转速,有效太阳轮直径不小于360mm；
7.转速比：≥1：-2.2；
8.可选研磨罐容积：12ml,50ml，80ml，125ml，250ml，500ml；
9.可选研磨罐材质：不锈钢、硬质钢、碳化钨、玛瑙、氧化锆、烧结刚玉；碳化钨，玛瑙，氧化锆和烧结刚玉材质的研磨罐内衬包裹有不锈钢外壳，方便操作、有效延长使用寿命；
10.研磨罐带O型密封圈,可有效密闭防尘，罐体标有所用材质及额定容积，便于区分。且碳化钨，玛瑙，氧化锆和烧结刚玉材质的研磨罐内衬外有不锈钢外壳， 可方便操作、有效延长使用寿命；研磨罐及研磨盖设计有抓握边沿，便于取放；
11.工业化美学设计，≥7英寸LED触控显示屏，可设置研磨时间、转速、预约研磨起始时间、程序存储、循环次数、研磨罐正转反转及间歇运转模式，操作方便、智能快捷；
12.可自动反向运转，防止样品聚集；
13.存储模式：程序可存储9组常用参数，可锁定常用参数，针对不同样品可快速选择；
14.独特的振动平衡安全保护系统，可以随时设置振动平衡参数，工作中如出现研磨罐异常松动或晃动，仪器自动停止，保障安全；
15.研磨罐舒适型快速安全锁定装置（旋钮+环形锁定位双重锁紧）、内置的安全定位系统（底部环型阶梯中心定位及双定位销）及研磨罐固定挡板采用三块加厚（6mm）金属固定片，三点固定整个平面，确保安全可靠，在研磨过程中有效防止研磨罐松动或滑动；
16.内置自动通风系统，可自动根据电机的运转状态，对其提供及时有效的冷却，保障仪器长时间运行；
17.仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性；
18.设备可选配温度压力监测PTM系统，可实时在线监测、分析在研磨过程中罐内发生的变化（化学反应、相变化等）；
19.研磨罐可配备通气盖，可充入惰性气体，对研磨中的样品进行保护，有效防止样品氧化；
20.仪器采用可靠的卧式低重心小体积设计，占用空间小，运行更加平稳，后期维护也更加便捷，可放置台面上，或可定制带锁定功能的移动脚轮，放置于地面，方便移动；
21.采用第五代同步齿形带轮，皮带传动能量损失小，可降低摩擦损耗；
22.驱动功率：≥1500W；
23.管理控制系统：仪器的使用状态可通过手机、电脑等实时可查并采集使用数据，用户可通过手机端APP进行远程设备的电源控制。后台系统对设备电流、电压的实时监测功能，实现设备使用时长的统计；
25.三年的保修期，仪器终生维护；
26.免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训；
2、 配置要求
1. 四平台行星式球磨仪主机：1台；
2. 研磨罐：500ml，不锈钢制，4个；
3. 10mm 研磨球 不锈钢制1包；
4. 30mm 研磨球不锈钢制1包。
	1台

	3 
	工业
	箱式炉
	一、功能特点                                                    
1.炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失；
2.炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高加热效率和使用寿命；
3.带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能；
4.采用1700级硅钼棒，最高温度能达到1700度；
二、技术参数                                                    
1.电源：AC220V/50HZ；
2.额定功率：≥5.2KW；
3.加热区尺寸：≥200长*200宽*200高mm；
4.温度：最高使用温度：≤1700度（≤30min）；长期工作温度：≤1600度
5.升温速率：≤10度/min（≤1400度）；≤5度/min（1400-1600度）；≦2度/min（>1600度）；
6.加热元件：硅钼棒（6根）；
7.温控系统：智能化控温仪；PID程序控温；热电偶采用B型热电偶；
8.控温精度：±1℃
9.外形尺寸：不开启：≤550长*530宽*840mm高
10.重量：≤125KG
三、配置：
1.箱式炉：1台；
2.热电偶：B型-220mm	1根；
3.高温手套：1副；
4.坩埚钳：L：≥300mm  1把；
5.垫砖：≥180*180*10mm	1块；
6.内六角扳手：M3/M2.5  2个；
7.门堵：≥200*200*60mm	1块；
8.硅钼棒：≥6*160*200*30mm  2根；
9.保修证书：1本；
10.说明书：1本。
	2台
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	工业
	脱泡搅拌机
	1.最大处理量：≥300g；
2.速度：公转400-3000rpm；
3.无级调速：根据实际需求任意输入，精度1rpm，自转为固定比例；
4.控制软件：触摸屏操作，人机对话，中文界面，MES系统数据导出；
5.配方存储：10组配方，每组10段，可任意编辑组合；
6.平衡调节：无级平衡调节；
7.传动方式：同步带传动，不打滑、寿命长；
8.报警装置：对不平衡、上盖运行闭合、振动检测；
9.安全保护：发生故障时自动停止、运转时上盖施锁、上盖打开时则停止工作；
10.适用温湿度：10~40℃；20~80%RH(没有浓雾状湿气，即可)；
11.供电规格：AC220V±5%，单相，50/60Hz；
12.功率：≥900W；
13.净重：≤60kg；
14.外型尺寸：≤L380*W500*H490mm
	2台

	5 
	工业
	分散机
	1.马达输入/输出功率：500/300W；
2.处理量 (H2O)：1–1500ml；最大工作粘度：≥5000mPas；
3.速度范围：3,000–25,000 rpm，转速无级可调，转速显示为LED 显示；
4.即使粘度改变时也能保证转速恒定，负载变化时转速波动范围小于1%，有效保证操作的可重复性；
5.空载噪音：≤75dB (A)；
6.拥有马达过载、过热保护功能。支持100%连续运行；
7.如果操作时过载，仪器将自动切换至冷却模式，马达转速将自动设置，直至仪器冷却；
8.可兼容所有S18分散刀具，可选不锈钢分散刀具，以及一次性分散刀具和一次性分散管，用于处理高通量易交叉污染样品，免清洗维护，可彻底避免交叉污染，提高实验效率；
9.外形尺寸 ≤(W x D x H)：87 x 106 x 271 mm；
10.保护等级：IP20；
11.主机重量：≤2.5kg；
12.允许环境温度：5–40℃；
13.允许相对湿度：80%；
14.保护等级：IP20；
15.质保：2年。
	1台
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	工业
	双通道注射泵
	1.通道数：2；
2.工作模式：灌注、抽取、灌注/抽取、 抽取/灌注、连续、多次灌注；
3.最大行程：≥150mm；
4.注射器规格：0.5ul-60ml；
5.线性推力：>280N；
6.准确度：塑料注射器<1%校准后<0.5%；
7.玻璃进样器<0.5%校准后<0.25%；
8.重复精度：<0.05%；
9.线速度范围：0.08um/min~160mm/min；
10.控制分辨率：≤0.0625um/ustep；
11.触屏显示：分辨率：≥800*480，≥5寸高清触屏；
12.适用电源：适用电源：AC 100~240V  50/60Hz；  
13.整机功率≤30W；
14.防护等级：IP31；
15.工作环境：温度0-40℃，湿度20%-80%RH，无凝露；
16.外形尺寸(长*宽*高)：≤256*190*146(mm)；
17.重   量：≤3.80Kg。
	2台
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	工业
	立式压力蒸汽灭菌器
	一、技术性能
1.蒸汽产生方式：加热自产饱和蒸汽，无需外接蒸汽源；
2.最高使用温度≥135℃。使用温度范围：45 - 80℃（预热）、45 - 60℃（保温）、65 -100℃（溶解）、105 - 135℃（灭菌）。温度控制与显示精度为±0.1℃；
3.最高使用压力为≥0.255MPa；
4.设计使用年限≥20年，设计压力≥0.42Mpa，设计温度≥151℃；
5.提供多种运行功能：标配适用于器具、橡胶、液体、培养基等的器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式。可以自定义并重复运行任意工程；
6.门关闭互锁检测系统：所有锁钩和和电磁锁位置开关检测到位后才能启动程序；
7.灭菌器的盖子设计了蒸汽导流系统，当高温开盖时，蒸汽会从两侧平稳释放，避免正面喷出，确保实验人员的安全；
8.自适应饱和水蒸气判定系统：智能识别饱和水蒸气状态，确保最佳灭菌效果，无需设定海拔或沸点；
9.传感器自检保护功能：自动检测传感器故障，并通过声音和控制面板提示；
10.控制器采用电脑PID控制温度，全程自动程序控制升温、灭菌和排汽。灭菌循环结束后，通过蜂鸣声和控制面板文字提示；
11.控制器定时范围：0或1min~99 h 59 min，分辨率：1 min；
12.其他功能：按键锁、预约、记忆、预热、强制冷却、程序锁、警报发生记录（≥20件）、时间计算显示、时刻显示、操作音开关、选配试料温度传感器；
13.安全装置包括：传感器异常检测、SSR短路保护、加热器断线检测、防空烧（液胀式温控器）、冷却水壶异常警告、盖锁异常检测、记忆异常检测、压力安全阀（0.255MPa）；
14.故障报警：故障时，声音提示、控制面板显示故障代码和文本信息，帮助操作人员排除故障，确保人员和设备安全；
二、结构参数
1.操作面板位于盖子前侧，方便操作和观看；
2.盖部结构为手动上下开关式，节省空间。配备自涨式密封圈。多重压力盖开启保护锁确保安全；
3.灭菌器内腔采用≥3mm耐腐蚀不锈钢材质，表面镜面处理；
4.压力表和安全阀可轻松拆卸以进行校验；
5.标准装备冷却风叶（轴流风机），支持强制冷却和自然冷却；
6.灭菌用加热器：110V，968Wx2；
7.排气阀：具备分段自动排气，防止液体暴沸；
8.选购品：生物安全过滤系统、标准提篮、加高型提篮；
9.外形尺寸（宽×深×高mm）：≤460×590×848；
10.缸体有效尺寸（直径×高mm）：≥300×445；
11.缸体有效内容积：≥32L；
12.重量：≤75kg；
13.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V，≤9A；
三、配置
1.立式压力蒸汽灭菌器 1台；
2.附属品：提篮2个；蒸汽接水杯1个；冷却水壶1个；加热器挡板1个；过滤器1个；排水管1根；抱箍1个；接水盘1个；灭菌测试卡1套；
3.资料：压力容器产品质量证明书1份，安全阀合格证1份；使用说明书1份；保证书1份。
	1台
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	工业
	双层恒温振荡器
	1.可一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；
2.三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；
3.具有超温报警功能及异常情况自动断电；
4.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；
▲5.中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
6.外壳采用静电喷塑，流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀；
7.每层独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层；
8.精选优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；
9.具备电磁抗干扰设计，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；
10.人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷；
11.具有紫外线灭菌功能；
12.摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专业工具，清理方便；
13.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；
▲14.具备数据记录存储功能，可采集记录温度、运行速度等关键运行参数，支持本地显示历史数据便于数据分析；具备 USB 数据导出接口，可导出存储的运行数据；设备存储容量应可支持不少于 3 个月运行数据存储；
15.配备高质伺服电机，≤10rpm起转对样品剪切力小，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
16.具备智能自动除霜功能，可自定义除霜时长与间隔周期；
▲17.空载振荡频率：10-300rpm；
19.振荡频率精度：±1rpm；
20.摇板振幅：Ф≥26mm；
21.温控范围：4～60℃（在室温23℃～25℃）；
22.温度调节精度：±0.1℃；
23.温度均匀度：±0.5℃（at37℃）；
24.最大容量（不锈钢夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx5；
25.摇板尺寸（长×宽）：单层475mm×465mm；
▲26.考虑到实验室空间大小问题外形尺寸（长×宽×高）：≤820×700×635mm；
▲27.考虑楼层承重问题空载重量≤115kg；
28.噪音：低于65dB；
29.夹具板到顶部距离：≥365mm；
30.配置：双层。
	1台
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	工业
	多参数分析仪
	一、应用范围
适用于实验室溶电位值、pH值、pX值、氧化还原电位、离子浓度值、电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值、灰分和温度测定；
二、技术参数
1.mV范围(-2000.00～2000.00)mV，最小分辨率≤0.01 mV，电子单元示值误差≤±0.03% FS 或 ±0.1mV；
2.pH范围(-2.000～20.000)pH，最小分辨率≤0.001 pH，电子单元示值误差±0.002pH；
3.pX范围(-2.000～20.000)pX，最小分辨率≤0.001pX，电子单元示值误差±0.002 pX；
4.离子浓度范围(1.000e-9～9.999e+9)，最小分辨率≥4位有效数字，电子单元示值误差±0.3%；
5.电导率范围0.000μS/cm～2000mS/cm，最小分辨率≤0.001μS/cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5% FS；
6.电阻率范围5.00Ω•cm～100.0MΩ•cm，最小分辨率≤0.01Ω·cm，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5% FS；
7.TDS范围0.000 mg/L～1000g/L，最小分辨率≤0.001mg/L，根据量程自动切换，电子单元引用误差±0.5% FS；
8.盐度范围(0.00～8.00)%，最小分辨率≤0.01%，电子单元引用误差±0.1%；
9.支持灰分白砂糖灰分测量，果葡糖浆灰分测量；
10.温度范围(-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0)℉，最小分辨率≤0.1℃/0.1℉，电子单元示值误差±0.1℃；
三、主要特点
1.≥7英寸彩色液晶触摸屏，清晰直观；
2.支持连接自动进样器，实现样品的自动测量和批量检测；
3.具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选；
4.具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输；支持连接LIMS系统；支持U盘导出和导入测量方法，支持U盘导出数据和连接扫描枪；
5.智能操作系统，具有方法管理，电极管理，数据管理和用户管理等功能；
6.支持仪器自检和用户分级权限管理，支持密码管理；
7.支持标定提醒和强制标定功能，支持pH标液，电导率标液核查和强制核查功能；
8.支持pH标定和测量报警限值设置，支持ORP测量报警限值设置，支持电导率标定和测量报警限值设置；
9.智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数；
10.支持自动/手动温度补偿，温度单位可选：℃ 和 °F；
11.支持自动关机，断电保护和恢复出厂设置、恢复默认参数等功能；
12.符合GLP规范，支持数据存储(各≥1000套)，查阅，删除，统计，分析，传输和打印；
13.支持GMP管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪；
14.支持IP54防护等级；
15.标配主机，三复合pH电极，复合电导电极，pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液各10包，电导率溶液1408μS/cm10包，多功能电极架，电源适配器，防尘罩，三芯电源线，通用USB连接线，触屏笔，软件卡，简易操作指南，使用说明书；
16.仪器端操作软件，提供配套操作软件；
17.PC端操作软件，可同步数据，测量数据，提供配套操作软件；
四、pH测量功能：
1.支持pH电极1-6点标定，ORP电极1点标定，支持pH电极诊断功能；
2.自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS六组pH缓冲溶液，支持自定义标准溶液及标液组；
五、离子测量功能：
1.支持离子电极1-6点标定；
2.内置Na+，K+，NH4+，Cl-，F-等多种离子模式，允许用户自建；
3.支持离子浓度单位选择：μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm和ppb；
4.多种离子测量模式：直读浓度法测量，标准添加法测量，样品添加法测量，GRAN法测量；
六、电导率测量功能：
1.参比温度5.0℃，10.0℃，15.0℃，18.0℃，20.0℃和25.0℃可选，默认25℃；
2.支持不补偿，线性，非线性，纯水补偿等多种电导率补偿模式；
3.支持海水盐度和默认盐度等多种盐度补偿模式；
4.支持自动频率切换；
	1台
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	工业
	半导体C-V特性分析仪
	1、 性能特点
1. 一体化设计，集成LCR、栅极电压VGS、漏极电压VDS、通道切换及上位机软件功能；
2. 支持单管器件（点测）、模组器件（列表扫描）、曲线扫描（选件）三种测试方式；
3. 可同屏一键测量并显示4个测试参数（Ciss、Coss、Crss、Rg或Cies、Coes、Cres、Rg）；
4. 标配2通道，可扩展至6通道，支持单管、多芯或模组器件测试；
5. 具备CV曲线扫描、Ciss-Rg曲线扫描功能，搭载电容快速充电技术，实现快速测试；
6. 内置接触检查（Cont）、通断测试（OP_SH）功能，支持自动延时设置；
7. 具备高频下反向传输电容(Crss)测量校正功能，可解决高频测试时Crss出现负值的问题；配备高压击穿保护，DS瞬间短路时可保护仪器；支持Cs-V功能，可完成二极管结电容CV特性测试分析；具备等效模式转换功能，可选Cs或Cp模式；
8. 支持10档分选，满足器件分级检测需求。
2、 基础硬件参数
1.通道数：标配2通道，可扩展至4/6通道；
2.显示器：≥10.1英寸（对角线）电容触摸屏，比例16：9，分辨率≥1280×800（RGB彩色）；
3.体积：≥430(W)×177(H)×405(D)mm；
4.净重：约16kg；
5.标配附件：标配附件：单管器件测试夹具、模组器件测试夹具、测试连接电缆、测试延长线(带延长线校准功能)、USB转RS232通讯线缆。
三、电气测试参数
（一）测量参数与范围 
1.核心测量参数：Ciss、Coss、Crss、Rg，四参数可任意选择；
2.电容范围（Ciss、Coss、Crss）：0.00001pF - 9.99999F；
3.栅极电阻（Rg）范围：0.001mΩ-99.9999MΩ，偏差显示范围±0.000% -999.9%。
（二）测试频率 
1.频率范围：1kHz-2MHz；
2.频率分辨率：全频率范围内最小分辨率不劣于 10mHz；
3.频率精度：0.01%。
（三）测试电平 
1.电压范围：5mVrms-1Vrms；
2.准确度：±(10%×设定值+2mV)；
3.分辨率：1mVrms。
（四）栅极电压（VGS）
1.电压范围：0-±40V；
2.准确度：1%×设定电压+8mV；
3.分辨率：1mV（0V - ±10V）、10mV（±10V - ±40V）。
（五）漏极电压（VDS） 
1.电压范围：0-±1500V；
2.准确度：1%×设定电压+100mV。
（六）输出阻抗：100 Ω，±2%@1kHz。
四、测试与分析功能参数
1. 校准功能 支持测量平均（1-32次）、开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD、夹具校准；
2.测量速度：多档可调，最快单次测量时间≤2.5ms(测试频率≥5kHz)；
3.最高准确度 0.5%；
（四）列表扫描
1.扫描点数：≥50点，每个点可设置平均数，每个点可单独分选；
2.可设置参数：测试频率、VGS、VDS、通道；
3.触发模式：顺序SEQ：一次触发后完成所有扫描点测量，/EOM/INDEX仅输出一次；步进STEP：每次触发执行一个扫描点测量，每点均输出/EOM/INDEX，列表扫描比较器结果仅在最后/EOM输出。
（五）图形扫描
1.扫描点数：任意点可选，至少1001点；
2.曲线显示：支持同一参数、不同VGS的多条曲线；同一VGS、不同参数的多条曲线；
3.扫描参数：VGS、VDS、Freq；
4.触发方式：手动触发一次，从起点到终点完成一次扫描，下个触发信号启动新一次扫描；
5. 结果显示：显示范围支持实时自动、锁定；坐标标尺支持对数、线性；
 6. 结果保存：支持图形、文件格式保存。
（六）比较器（分选） 
1. Bin分档：≥10Bin、PASS、FAIL；
2. Bin偏差设置：支持偏差值、百分偏差值设置，可关闭；
3. Bin模式：容差模式；
4. Bin计数：0-99999；
5. 档判别规则：每档最多可设置四个参数极限范围，结果在设定范围内显示对应档号；超出最大档号范围显示FAIL；未设置上下限的参数自动忽略档判别；
6. PASS/FAIL指示：结果满足Bin1-10时前面板PASS灯亮，否则FAIL灯亮。
五、存储与接口参数
（一）存储功能：
1.内部存储：约100M非易失存储器，可存储测试设定文件；
2.外置USB：可存储测试设定文件、截屏图形、记录文件；
3.键盘锁定：支持锁定前面板按键，其他功能待扩充。
（二）接口配置：
1.USB HOST：2个接口，可同时接鼠标、键盘，U盘同时仅能使用一个；
2.USB DEVICE：通用串行总线插座（小型B类，4个接触位置），与USB TMC-USB488和USB2.0相符合，阴接头用于连接外部控制器；
3.LAN：10/100M以太网，8引脚，两种速度选择；
4.HANDLER：用于Bin分档信号输出；
5.RS232C：标准9针，交叉；
6.RS485：标准差分线；
7.GPIB：D-Sub端口，阴接头与IEEE488.1、2和SCPI兼容。
六、供电与预热参数：
1.输入电压：100-120VAC/198-242VAC可选择，47-63H；
2.供电电源功率：不小于130VA。
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	智能耗材管理终端
	一、硬件终端参数
1.终端显示屏尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080，支持触控操作；
2.终端内置≥58mm热敏打印模块，支持凭条及日志输出；
3.终端内置称重接口，支持串口台秤实时数据采集；
4.终端内置扫码识别接口，支持USB扫码枪即插即用；
5.终端内置标签打印接口，支持物品标签输出；
6.终端内置麦克风，支持语音采集；
7.终端内置摄像头接口，支持USB摄像头接入，用于物品拍照及人脸识别；
8.终端处理器性能不低于Intel i7同等运算能力（兼容 AMD、国产处理器；
9.终端运行内存≥8GB，存储空间≥128GB；
10.终端电源规格220V / DC 12V 6A，国标电源线；
11.整机符合国家3C认证；
▲12.终端支持WiFi及以太网双网络接入，具备网络状态实时监测能力；
二、入库管理参数
1.系统须支持初次入库与归还入库两种入库模式，初次入库须支持分步操作流程，至少包含物品登记、标签输出、扫码确认三个步骤，归还入库须支持称重与扫码组合确认；
2.系统须支持入库会话机制，允许操作中断后从断点继续，避免因异常退出导致数据丢失；
▲3.系统须支持为同一物品批量生成具有独立子编码的实例，每个实例拥有唯一标识，便于逐件追踪管理；
4.系统须支持标签输出功能，标签内容须包含物品编码及基本信息，支持二维码及一维码两种编码方式；
5.系统须支持逐件扫码确认入库，入库时自动记录操作人、时间、重量等关键信息；
6.系统须支持入库历史记录查询，支持按时间、物品等条件检索；
7.系统须支持入库表单字段包含：试剂名称、条码编号、分类、分级、规格型号、CAS号、单位、存放位置、是否称量、入库数量、批次号、有效期等完整信息；
8.系统须支持入库时填写有效期开关配置，默认关闭，可通过系统设置开启；
9.系统须支持CAS号输入辅助功能，包含CAS号查找弹窗及安全周知卡快捷查看入口；
10.系统须支持物品是否称量的两段式切换按钮（称量/不称量），选中态使用主题色高亮；
11.系统须支持长按「初次入库」卡片3秒快速进入已打标签未入库流程的快捷操作；
三、出库与归还参数
1.系统须支持称重出库模式，实时读取台秤称重数据，重量稳定后自动锁定读数，避免人为读数误差；
2.系统须支持扫码出库模式，通过扫描物品子编码快速识别出库物品；
3.系统须支持领用人选择及用途记录，出库时须登记领用人及使用目的；
4.系统须支持出库重量异常自动标记，当出库重量与入库重量偏差超过阈值时给予提示；
5.系统须支持出库记录查询，支持按时间、物品、领用人等条件检索；
6.系统须支持归还入库功能，通过称重与扫码组合确认物品归还；
7.系统须支持出库物品生命周期查看功能，点击物品可展示完整流转记录时间轴；
8.系统须支持出库用途选项不少于10种，包含教学实验、科研课题、毕业设计、日常检测、样品分析、仪器校准、质量控制、试剂配制、设备维护及其他（手动输入）；
9.系统须支持扫码枪丢字符时的模糊匹配功能，通过尾部匹配查找候选物品并弹出确认框，提升扫码容错能力；
10.系统须支持联网模式下的待办单据清单展示，逐项扫描子条码完成出库，已处理项显示对勾标记；
四、库存与盘点参数
1.系统须支持按名称、编码、子编码等多维度组合搜索库存物品；
2.系统须支持库存不足预警及过期预警功能，预警阈值可配置；
3.系统须支持库存盘点功能，可创建盘点任务并自动纳入全部在库物品（含库存为0物品），支持扫码盘点与手动录入两种方式，系统自动计算实盘数量与系统数量的差异；
4.系统须支持按分类、库存状态等条件筛选库存；
5.系统须支持查看物品实例明细，展示每件实例的当前状态及流转记录；
6.系统须支持物品信息在线编辑；
7.系统须支持库存列表显示条码、名称、规格、CAS号、分级、分类、称量、库存、领用数、位置、效期、状态等完整字段；
8.系统须支持库存条形图直观显示库存水位，状态徽章区分正常/库存不足/已过期；
9.系统须支持实例明细视图下钻，按状态筛选（在库/领用/待入库/损耗），实例卡片展示子条码、重量、入库/出库时间；
10.系统须支持盘点任务父子级折叠展示，父级商品展开后显示所有子条码实例；
11.系统须支持盘点长按子条码3秒报缺失、批量「确认盘点完毕」整组完成；
12.系统须支持盘点任务管理员密码验证进入，超级管理员可删除已完成/已取消任务；
13.系统须支持盘点进度百分比、找到数、缺失数实时统计；
五、损耗与追踪参数
1.系统须支持物品全生命周期追踪，每件物品实例从创建、入库、出库、归还到损耗的每次状态变更均须记录操作人、时间、重量、用途等关键信息，确保全程可追溯；
2.系统须支持损耗登记功能，通过扫码识别物品后选择损耗原因进行登记，损耗原因种类不少于8种；
3.系统须支持物品实例事件历史查询，可查看单件物品的完整流转记录；
4.系统须支持损耗记录查询，支持按时间、物品等条件检索；
5.系统须支持损耗原因包含：过期、变质、污染、破损、消耗完、标签脱落、安全风险、其他（手动输入）共8种；
6.系统须支持损耗记录导出到U盘CSV文件功能；
▲7.系统须支持生命周期时间轴可视化展示，包含创建、入库、出库、归还、损耗等事件节点，每节点显示人员、用途、重量、时间；
六、安全合规参数
1.系统须支持危险化学品安全周知卡（SDS）功能，预置常用危化品安全数据表，包含盐酸、乙醇、丙酮、甲醇、硫酸、氢氧化钠、乙醚、三氯甲烷、乙酸等不少于9种；
2.系统须支持安全周知卡多入口访问，至少包含5种入口：主导航菜单、扫码出库自动弹出（阻断流程）、库存列表行内按钮、物品详情页Tab、CAS号输入框旁盾牌按钮；
▲3.系统须支持安全周知卡完整SDS字段展示，包含CAS号、中英文名、分子式、分子量、危险分类、危险特性、健康危害、急救措施、消防措施、泄漏处理、储运要求、防护措施、理化性质、稳定性/反应性、毒理学数据；
4.系统须支持危化品分级管理，预设分级包含：剧毒化学品、易制毒第一/二/三类、易制爆化学品、重点监管危险化学品、一般危险化学品、非危险化学品；
5.系统须支持分级管理树形结构，支持父子层级关系，支持导入导出；
6.系统须支持安全周知卡打印功能，一键调用打印输出，A4单页适配布局；
7.系统须支持安全周知卡数据导入功能，从Word .doc文件批量导入SDS数据；
▲8.系统须支持安全周知卡防护措施SVG图标网格展示，根据防护措施文本关键词自动匹配8种防护装备图标（防护手套、护目镜、防护服、防尘口罩、面罩、通风、洗眼器、安全帽）；
七、基础数据与接口参数
1.系统须支持分类、存放位置、人员、部门、物品等基础数据的维护管理，并支持批量导入与导出；
2.系统须支持≥7种条码格式的识别与解析，包括二维码及一维码，支持系统内部编码自动生成；
3.系统须支持串口台秤对接，实现实时称重、去皮、清零操作；
▲4.系统须支持USB扫码枪全局监听，无需手动聚焦即可识别扫码输入；
5.系统须支持标签打印机及热敏打印机双打印机对接，分别用于物品标签输出和入库、出库、损耗、归还日志输出；
6.系统须支持WiFi网络管理，含状态查询、扫描、连接、断开；
▲7.系统须支持物品照片存储；
8.系统须支持分类、位置、部门、分级均采用树形父子层级结构管理；
9.系统须支持7种条码格式：EAN-13、EAN-8、UPC-A、Code-39、Code-128、QR Code二维码、内部编码，其中EAN-13/EAN-8支持校验位验证；
10.系统须支持硬件设备状态数据库持久化存储，设备配置断电不丢失；
11.系统应支持硬件状态变化实时推送；当实时推送链路不可用时，能够自动降级为轮询模式，轮询周期不大于10 秒；
八、联网模式与LIMS对接参数
1.系统须支持单机模式与联网模式双模式运行，单机模式数据本地存储开箱即用，联网模式对接LIMS系统实现数据云端同步；
2.系统须支持三方案兜底登录体系：APP动态二维码扫码登录（1-2秒）、账号密码登录（10-20秒），确保任何情况均可登录；
3.系统须支持离线登录功能，LIMS服务器不可达时可选择本地缓存用户并输入账号密码离线登录；
4.系统须支持LIMS数据双向同步，包含主数据同步（分类、位置、人员、部门、分级、物品）及交易数据推送队列（出入库、归还、损耗、盘点记录），失败自动重试；
5.系统须支持待办事项功能，联网模式下拉取LIMS待办单据，点击待办跳转对应操作页（领用→出库、归还/入库→入库、损耗→损耗登记）
6.系统须支持同步状态实时指示器，显示待推送数量、失败数、最后同步时间，点击跳转同步设置；
7.系统须支持工牌二维码格式；
8.系统应支持业务事件实时推送，覆盖入库完成、出库完成、归还完成、损耗登记、盘点完成、标签生成等 6 类业务事件，事件可实时同步至 LIMS 服务器；
9.系统应具备设备在线状态心跳上报能力，定时向 LIMS 服务端上报设备在线状态，断网后支持自动重连重试；
10.系统应支持接收并执行 LIMS 下发的终端指令，具备设备控制、强制数据同步、设备远程重启能力；
11.系统应提供接口支持动态配置对接服务相关参数，可配置服务地址、端口、用户名、密码等连接信息；
九、系统运行与安全参数
1.系统须支持全屏运行模式及开机自启动，适用于无人值守场景；
2.系统须支持机器码绑定的授权激活机制，一机一码，防止未授权使用；
3.系统须支持称重单位、称重精度、息屏时间、标签纸规格、编码类型、预警阈值等运行参数可配置；
4.系统须支持超时自动息屏，触摸唤醒；
5.系统须支持AI智能助手主题皮肤切换；
6.系统须支持操作音效反馈；
7.系统须支持管理密码保护，系统设置操作需验证密码；
8.系统须支持功能模式切换；
9.系统数据本地存储，不出本机；
▲10.系统须支持AI智能助手功能；
11.系统须支持不少于20套主题皮肤切换；
12.系统须支持OTA远程升级功能，通过网络下载升级包并执行替换（保留数据目录），支持MQTT远程更换检查地址；
13.系统须支持守护进程，后端异常自动重启，重连遮罩提示；
14.系统须支持超级管理员与普通管理员双级密码体系，超级管理员可操作联网模式切换、盘点任务删除等高级功能；
15.系统须支持授权码基于机器码生成；
16.系统须支持AI助手独立激活机制，与主系统授权分离；
十、数据导入导出参数（新增章节）
1.系统须支持U盘CSV数据导出功能，导出文件采用UTF-8-BOM编码兼容Windows Excel；
2.系统须支持导出数据类型包含：库存、出库记录、归还记录、损耗记录、耗材信息、分类、位置、人员、部门、分级、安全周知卡；
3.系统须支持每类数据导出对应的导入模板，便于规范数据格式；
4.系统须支持从U盘CSV文件批量导入基础数据；
5.系统须支持Excel批量初始化功能，可从Excel文件导入分类、位置、物料数据；
6.系统须支持分级管理导入导出及恢复默认功能。
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	医用冷蔵箱
	1.产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； 
2.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，使箱内温度更加均匀；
3.温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；
4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）；
四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警；
5．冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
6.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；
7.配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定；
8.冷凝风机：冷凝风机：配置高效冷凝轴流风机，EC 无刷电机，具备调速功能，低噪音、长寿命；风机风量、风压满足设备冷凝散热设计要求；
9.材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 
10.门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况；
11.多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现分类存取物品；
12.产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察；
13.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障；
14.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警48小时以上，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消；
15.选配打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能；
16.选配USB存储功能，可存储≥十年内温度数据，实现产品全生命周期的温度记录；
17.配有WIFI功能，配合手机APP使用，实时监控冰箱运行情况。
	1台
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	工业
	实验压机
	1.额定压力：0–24T，最大表压 ≥45MPa，换算系数 1MPa≈0.5T；
2.油缸行程：0–35mm，快速加压 + 快速退模；
3.压力稳定性：10 分钟压降≤1MPa，保压稳定不漏油；
4.工作腔体（mm）：≥150L×210W×140Hmm；
5.整机外形（mm）：≥450L×510W×470Hmm(升高600mm)；
6.设备净重：≥52kg；
7.安全配置：全透明有机玻璃安全防护罩，加压必须闭合防护；
8.结构形式：四柱立式、液压泵与主机分体设计，维修便捷；
9.供电：手动款无需外接电源，实验室任意台面摆放；
10.标准配件：加压摇杆、全套内六角扳手、备用 O 型密封圈、高压油管；
11.质保：整机≥12个月，核心油缸、压力表终身维护；
12.适用场景：陶瓷粉体、锂电原料、高分子、地质矿物、红外 / XRD 制样。
	2台
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	工业
	易燃易爆化学品安全柜
	1.尺寸：≥1650*1090*460mm；门类型：双开门；
2.柜体经厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过完全焊接，非铆接的构造结识牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护；
3.柜体采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经酸洗磷化后进行环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理；
4.柜中部配有≥2块独有的镀锌层板，四周折弯加强结构，承重性能更佳；
5.安全柜符合 GB 15603-2022《危险化学品仓库储存通则》及 GB 17914-2013《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 等国家强制性标准要求，用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品；
6.双GA锁具，符合公安部GA标准，满足双人双锁管理；
7.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度；
8.柜体两侧一上一下装设有防闭火装置的双透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集；
9.柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险；
10.装箱时柜内外的说明标识：《合格证》，《化学品存取说明》，柜门设有专业，规范，显眼的警示标志。
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	工业
	易燃易爆化学品安全柜
	1.尺寸：≥1120*1090*460mm；门类型：双开门；
2.柜体经厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过完全焊接，非铆接的构造结识牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保护；
3.柜体采用双层钢板结构，两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层，可有效隔离热源，柜子内外经酸洗磷化后进行环氧树脂粉末静电喷涂，烘热固化处理；
4.柜中部配有≥1块镀锌层板，四周折弯加强结构，承重性能更佳；
5.安全柜符合 GB 15603-2022《危险化学品仓库储存通则》及 GB 17914-2013《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 等国家强制性标准要求，用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品；
6.双GA锁具，符合公安部GA标准，满足双人双锁管理；
7.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开≥180度；
8.柜体两侧一上一下装设有防闭火装置的双透气孔；方便空气排散，防止有害气体聚集；
9.柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，防止静电聚集产生火花风险；
10.装箱时柜内外的说明标识：《合格证》，《化学品存取说明》，柜门设有专业，规范，显眼的警示标志。
	1台
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	工业
	全钢通风柜（陶瓷台面）
	一、尺寸：≥长1500mm*宽850mm*高2350mm
二、主要参数：
1.壳体部分：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜体内衬与导流板：采用通风柜专用抗倍特板，厚度≥4.95mm，鉴于通风柜使用过程中涉及到使用过程中温度高，环境复杂，
3.顶板视窗：升降门采用同步轮设计，此设计无噪声、无晃动、具有安全式自锁功能，并可停留在任意位置，操作方便。视窗≥5mm厚钢化玻璃，带PVC护套同步轮绳，护套与钢丝绳为一体，具有防腐、耐磨特点
4.窗口把手：厚≥2.0mm环氧喷涂的铝型材。
5.照明：防腐灯座，LED灯，照明不少于350LUX。
6.台面：采用≥20mm厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯；釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方。
台面满足以下参数：
（1）抗化学污染性能：产品抗化学污染等级达到 5 级，无明显变化；可耐受乳酸、双氧水、过氧乙酸、次氯酸钠、烷类等不少于 60 种化学试剂腐蚀。须提供【具备CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件】或厂家型式试验报告，并加盖供应商公章；
（2）承载性能检测：参照T/CIQA 10-200 4.1.2附录A检测标准，在样品上施加≥400kg载荷，保载时间≥50h，样品未被破坏；须提供【具备CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件】或厂家型式试验报告，并加盖供应商公章；
▲（3）光泽度：参照GB/T13891-2008标准，检测结果范围为：21-23；须提供具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（4）抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥2种细菌的检测，检测样品数量≥3片；其中不低于2种菌种抗菌率不低于90%；（菌种包括金大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）为保障实验人员健康，产品甲醛释放量应满足现行强制国标GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求，达到 E₀级限值（≤0.050mg/m³，1m³气候箱法）；须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）耐高温性能：参照GB/T24820-2024及QB/T5589-2021标准：检测结果为表面无裂纹；须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（7）破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016标准：台面破坏强度检测结果为≥23510N；须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
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	17 
	工业
	玻璃钢变频离心风机
	配置：3台通风柜共用一套通风系统，包含1台风机功率5.5KW；转速：1450r/min；流量：≥7016-14020m3/h；全压：≥1173-810pa，1套5.5KW变频系统，喷淋塔1套、PP风管35㎡，电动风阀3个，消声器1套，风机基础1套，配风机电源线及控制线。
风机参数满足：
1.1风机采用国家3C强制认证防爆电机，响应文件中须提供电机产品3C认证证书，并可以通过官网或其它官方渠道查询认证；
1.2风机性能要求：
1.2.1.按GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%； 
1.2.2.按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验 转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6；
1.2.3.按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级 ；
1.2.4.噪声测试按 GB/T 2888-2008 规定方法执行，比 A 声级应满足 JB/T 8690-2014 对应叶轮型式噪声限值要求；若为后向板型叶轮，比 A 声级≤27dB；
1.2.5.按JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验 1.叶轮在规定最高工作转速的 150%转 速下运转，持续时间不少于 2min，试 验结果应符合以下规定： a) 焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得 有裂纹，铆钉不得有松动或有裂 纹； b) 叶轮直径的尺寸变形量≤ 0.5/1000; c) 叶轮外径处叶片安装角不得超过 图样的规定； 2.符合以上要求后，叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，转速≥2min 短时超速试验，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹； 
1.2.6.外观质量风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应 平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固；
1.2.7.按JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》规定装配要求1）叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻叶片间的最大弦长偏差应不大于3mm；2)叶轮和机壳的径向间隙应均匀。
1.3外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster（乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维）制作，材质要求为FRP玻材质（玻璃钢），风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作。
	1台
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	工业
	耐酸碱药品柜
	一、尺寸：≥长900mm*宽450mm*高1800mm
二、主要参数
1.上下四开门 
2、柜体材质：采用≥8MM 阻燃PP板，持续高温250℃±5℃，时间不间断，大于15min，测试后无变形，变色，起泡、松动；
3.门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型 PP 立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径≥10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道； 
4.层板：采用瓷白色 PP 聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，层板可调，可根据需要任意调节高度，层板承重：≥70kg。底部有坚固防渗漏液体导管，长方形不规则凹槽每一格交叉，层板四周设置防溢漏立边，具备整体防渗漏废液收集功能，设置排液接口，废液可通过排液接口导出，无需取出层板，防止化学品二次伤害；层板厚度≥3mm；
5.门板：采用≥15mm 厚 PP 聚丙烯原料板制作，焊枪无缝式焊接，≥5mm 厚 pvc 透明视窗； 
6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳； 
7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳； 
8.柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人注意安全。
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	工业
	全钢边台
	一、尺寸：≥长6000mm*宽750mm*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配洗眼器1套、滴水架1套、三口水龙头及水槽1套，岛式插座4套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥1800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8、配件配置
▲（1）滴水架1套：规格≥550*400mm
滴水架需提供以下报告：滴水架防霉性能依据 GB/T 24128‑2018，防霉等级达到 0 级；材质为聚苯乙烯（PS），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（2）洗眼器1套
洗眼器接触水部件防霉性能依据 GB/T24128‑2018，防霉等级0级。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）
（3）水槽水龙头1套
▲3.1.水龙头须提供中国节水产品CQC认证证书；
▲3.2.实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥7万次。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
3.3水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行≥24h中性盐雾试验，结果为10级；
（4）岛式插座4套
	1张

	20 
	工业
	全钢边台
	一、尺寸：≥长13380mm*宽750mm*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配洗眼器2套、滴水架2套、三口水龙头及水槽2套，岛式插座7套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
▲（1）滴水架2套：规格≥550*400mm
滴水架需提供以下报告：滴水架依据GB/T 24128-2018《塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，检测防霉，防霉等级为0；（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）
▲（2）洗眼器2套
台式洗眼器依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级；（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）
（3）水槽水龙头2套
▲3.1水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书。
▲3.2实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥7万次；（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
3.3水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行≥24h中性盐雾试验，结果为10级。
（4）岛式插座7套
	1张
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	工业
	全钢边台
	一、尺寸：≥长3500mm*宽3500mm*高850mm；
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座3套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2、柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022）；须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
岛式插座3套
	1张
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	工业
	全钢中央台
	一、尺寸：≥长5250mm*宽1500mm*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配洗眼器1套、滴水架1套、三口水龙头及水槽1套，插座8套，带试剂架≥4.5米
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页。
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手。
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题。
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”。
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
8.配件配置
▲（1）滴水架1套：规格≥550*400mm
滴水架需提供以下报告：滴水架依据GB/T 24128-2018《塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，检测防霉，防霉等级为0；（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）
▲（2）洗眼器1套
台式洗眼器依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级；（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）
（3）水槽水龙头1套
▲3.1水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书；
▲3.2实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥7万次；（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）
3.3水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行≥24H中性盐雾试验，结果为10级。
（4）插座8套；
（5）试剂架≥4.5米，双层结构，≥10mm钢化玻璃。
	2张
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	工业
	玻璃钢变频离心风机
	配置：4台通风柜共用一套通风系统，包含1台风机功率5.5KW；转速：1450r/min；流量：≥7016-14020m3/h；全压：≥1173-810pa，1套5.5KW变频系统，喷淋塔1套、PP风管35㎡，电动风阀3个，消声器1套，风机基础1套，配风机电源线及控制线。
风机参数满足：
1.1风机采用国家3C强制认证防爆电机，响应文件中须提供电机产品3C认证证书，并可以通过官网或其它官方渠道查询认证；
1.2风机性能要求：
1.2.1.按GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%； 
1.2.2.按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验 转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6；
1.2.3.按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级；
1.2.4.噪声测试按 GB/T 2888-2008 规定方法执行，比 A 声级应满足 JB/T 8690-2014 对应叶轮型式噪声限值要求；若为后向板型叶轮，比 A 声级≤27dB； 
1.2.5.按JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验1.叶轮在规定最高工作转速的 150%转 速下运转，持续时间不少于 2min，试验结果应符合以下规定：a) 焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得 有裂纹，铆钉不得有松动或有裂 纹；b) 叶轮直径的尺寸变形量≤0.5/1000; c) 叶轮外径处叶片安装角不得超过 图样的规定；2.符合以上要求后，叶轮在规定最高 工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于2min，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂 纹，铆钉不得有松动或有裂纹； 
1.2.6.外观质量风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚 度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤 等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应 平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外 表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固；
1.2.7.按JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 规定装配要求 1）. 叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻 叶片间的最大弦长偏差应不大于 3mm 2). 叶轮和机壳的径向间隙应均匀；
1.3外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster（乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维）制作。
	1台
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	工业
	全钢边台
	一、尺寸≥长6110mm*宽750m*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座5套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台；
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
8.配件配置
岛式插座5套
	2张
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	工业
	全钢边台
	一、尺寸：≥长4000mm*宽750mm*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座3套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
岛式插座3套
	2张
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	工业
	全钢中央台
	一、尺寸：≥长4000mm*宽1500mm*高850mm
二、主要参数
配置：l全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配洗眼器1套、滴水架1套、三口水龙头及水槽1套，插座5套，带试剂架≥3.25米
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页。
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手。
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题。
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”。
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）。
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s。
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
▲（1）滴水架1套：规格≥550*400mm
滴水架需提供以下报告：滴水架依据GB/T 24128-2018《塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，检测防霉，防霉等级为0，（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
▲（2）洗眼器1套
台式洗眼器依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
（3）水槽水龙头1套
▲3.1.水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书；
▲3.2.实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥7万次；（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
3.3.水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行≥24H中性盐雾试验，结果为10级。
（4）插座5套；
（5）试剂架≥3.25米。双层结构，≥10mm钢化玻璃。
	4张
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	工业
	通风系统
	配置：6台通风柜共用一套通风系统，包含1台风机功率7.5KW；转速：1450r/min；流量：≥10602-21204m3/h；全压：≥1550-984pa，1套7.5KW变频系统，喷淋塔1套，PP风管35㎡，电动风阀6个，消声器1套，风机基础1套，配风机电源线及控制线。
风机参数满足：
▲1.1风机采用国家3C强制认证防爆电机，响应文件中须提供电机产品3C认证证书，并可以通过官网或其它官方渠道查询认证；
1.2风机性能要求：
1.2.1.按GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%； 
1.2.2.按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验 转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6；
1.2.3.按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级 ；
1.2.4.噪声测试按GB/T 2888-2008 规定方法执行，比 A 声级应满足JB/T 8690-2014 对应叶轮型式噪声限值要求；若为后向板型叶轮，比A声级≤27dB； 
1.2.5.按JB/T 6445-2017《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验 1.叶轮在规定最高工作转速的 150%转 速下运转，持续时间不少于 2min，试验结果应符合以下规定：a) 焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得 有裂纹，铆钉不得有松动或有裂 纹；b) 叶轮直径的尺寸变形量≤ 0.5/1000； c) 叶轮外径处叶片安装角不得超过 图样的规定； 2.符合以上要求后，叶轮在规定最高工作转速的 150%转速下运行，持续时间不少于2min，试验结果应符合焊 缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹； 
1.2.6.外观质量风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚 度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤 等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应 平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外 表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固；
1.2.7.按JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 规定装配要求 1）. 叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻 叶片间的最大弦长偏差应不大于 3mm 2). 叶轮和机壳的径向间隙应均匀；
1.3外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster（乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维）制作，风机材质技术综合要求：材质要求为FRP玻材质（玻璃钢），风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作。
	1套
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	工业
	全钢边台
	1、 尺寸：≥长8800mm*宽750mm*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配洗眼器1套、滴水架1套、三口水龙头及水槽1套，插座6套，带试剂架≥8米；
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台；
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa，（检测方法为GB/T 17657-2022）。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
▲（1）滴水架1套：规格≥550*400mm
滴水架需提供以下报告：滴水架依据GB/T 24128-2018《塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，检测防霉，防霉等级为0，（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
（2）洗眼器1套
▲台式洗眼器依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
（3）水槽水龙头1套
▲3.1水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书；
▲3.2实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥7万次。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
3.3水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行≥24h中性盐雾试验，结果为10级；
9.配置
9.1插座6套
9.2试剂架≥8米，双层结构，≥10mm钢化玻璃。
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	工业
	全钢边台
	一、尺寸：≥长6000mm*宽750mm*高500mm；
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座4套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
岛式插座4套
	1张
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	工业
	全钢边台
	一、尺寸≥长7600mm*宽750mm*高500mm；
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配洗眼器1套、滴水架1套、三口水龙头及水槽1套，岛式插座5套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台；
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
（1）滴水架1套：规格≥550*400mm
滴水架需提供以下报告：滴水架依据GB/T 24128-2018《塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，检测防霉，防霉等级为0，（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
（2）洗眼器1套
台式洗眼器依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
（3）水槽水龙头1套；
▲3.1水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书；
▲3.2实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥7万次。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
3.3水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行≥24h中性盐雾试验，结果为10级；
9.岛式插座5套及所有安装耗材。
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	工业
	通风系统
	配置：6台通风柜共用一套通风系统，包含1台风机功率7.5KW；转速：1450r/min；流量：≥10602-21204m3/h；全压：≥1550-984pa，1套7.5KW变频系统，喷淋塔1套，PP风管65㎡，电动风阀6个，消声器1套，风机基础1套，配风机电源线及控制线；
风机参数满足：
▲1.1风机采用国家3C强制认证防爆电机，响应文件中须提供电机产品3C认证证书，并可以通过官网或其它官方渠道查询认证；
1.2风机性能要求：
1.2.1.按GB/T 1236-2017 《工业通风机 用标准化风道性能试验》在规定测试下所对应的流量全压偏差为±5%； 
1.2.2.按JB/T 8689-2014 规定应进行 30min 机械运转试验 转动件应无擦碰等异常现象振动速度有效值 mm/s ≤4.6；
1.2.3.按JB/T 9101-2014 《通风机转子平衡》规定进行动平衡品质等级 G ≤2.5级；
1.2.4.噪声测试按 GB/T 288-2008 规定方法执行，比A声级应满足 JB/T 8690-2014 对应叶轮型式噪声限值要求；若为后向板型叶轮，比A 声级≤27dB； 
1.2.5.按JB/T 6445-2017 《通风机叶轮超速试验》规定进行叶轮超速试验 1.叶轮在规定最高工作转速的 150%转 速下运转，持续时间不少于 2min，试 验结果应符合以下规定： a) 焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂 纹； b) 叶轮直径的尺寸变形量≤ 0.5/1000; c) 叶轮外径处叶片安装角不得超过 图样的规定； 2.符合以上要求后，叶轮在规定最高工作转速的150%转速下运行，持续时间不少于≥2min，试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹； 
1.2.6.外观质量风机表面光滑，不得有气泡、裂缝及厚 度不均缺陷，涂层均匀、无剥落、划伤 等缺陷，轴承部位不得漏油，焊接处应平整、无气孔、裂纹等缺陷，风机内外表面必须清洁，产品铭牌安装平整、牢固；
1.2.7.按JB/T 10563-2006 《一般用途离心通风机技术条件》 规定装配要求 1）. 叶轮叶片应均匀分布，任意两相邻 叶片间的最大弦长偏差应不大于 3mm 2). 叶轮和机壳的径向间隙应均匀；
1.3外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster（乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维）制作，风机材质技术综合要求：材质要求为FRP玻材质（玻璃钢），风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作。
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	工业
	边台
	一、尺寸：≥长8000mm*宽750mm*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座7套
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台；
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
8.配件配置
岛式插座7套及所有安装材料。
	2张
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	工业
	中央台
	一、尺寸≥长4850mm*宽1500mm*高850mm
二、主要参数
配置：全钢结构，≥12.7mm理化板台面，配洗眼器1套、滴水架1套、三口水龙头及水槽1套，插座5套，带试剂架≥3.35米；
1.柜体：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜门：采用≥1.2mm双层优质冷轧钢板，门板厚度≥18mm，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”。
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）。
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s。
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N，须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022），须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
8.配件配置
▲（1）滴水架1套：规格≥550*400mm
滴水架需提供以下报告：滴水架依据GB/T 24128-2018《塑料防霉剂的防霉效果评估》标准，检测防霉，防霉等级为0。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
（2）洗眼器1套
台式洗眼器依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）
（3）水槽水龙头1套
▲3.1水龙头需提供中国节水产品CQC认证证书；
▲3.2实验室化验水龙头符合GB 18145-2014标准，水嘴开关寿命≥7万次。（须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。）；
3.3水龙头检测表面耐腐蚀性能，依据GB/T 10125-2021 进行≥24h中性盐雾试验，结果为10级。
（4）插座5套及所有安装耗材；
（5）试剂架≥3.35米，双层结构，≥10mm钢化玻璃。
	6张

	34 
	工业
	钢木边台
	一、尺寸≥长1600mm*宽750mm*高850mm
二、主要参数
配置：钢木结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座2套
1.柜体：采用≥18mm优质中纤板，2.0mm厚封边；
2.柜门：采用≥18mm优质中纤板，2.0mm厚封边；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用PP一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台；
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s；
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022）。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022）。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
岛式插座2套及所有安装耗材
	2张
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	工业
	钢木边台
	一、尺寸≥长1600mm*宽600mm*高850mm
二、主要参数
配置：钢木结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座2套
1.柜体：采用≥18mm优质中纤板，≥2.0mm厚封边；
2.柜门：采用≥18mm优质中纤板，≥2.0mm厚封边；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用PP一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台；
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s。
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022）。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022）。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
岛式插座2套
	2张

	36 
	工业
	钢木边台
	一、尺寸≥长2400mm*宽750mm*高850mm
二、主要参数
配置：钢木结构，≥12.7mm理化板台面，配岛式插座2套
1.柜体：采用≥18mm优质中纤板，≥2.0mm厚封边；
2.柜门：采用≥18mm优质中纤板，≥2.0mm厚封边；
3.合页：采用不锈钢隐藏插销合页；
4.把手：采用PP一体成型拉手；
5.滑轨：采用16寸优质三节静音导轨，≥10万次测试无质量问题；
6.调节脚：采用φ10mm注塑调整脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm；
7.台面采用边沿加厚≥26mm实验台；
台面参数要求：
（1）理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少35项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”；
（2）理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）；
（3）理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s。
▲（4）台面板“色差”检测结果达到E≤0.19（检测方法为GB/T 17657-2022）。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）台面板依据GB/T 17657-2022 检测方法：“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（6）台面板“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa（检测方法为GB/T 17657-2022）。须提供由具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
8.配件配置
岛式插座2套。
	2张

	37 
	工业
	全钢通风柜-直排（陶瓷台面）
	一、尺寸：≥1200mm*850mm*2350mm
二、主要参数
1.壳体部分：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
2.柜体内衬与导流板：采用通风柜专用抗倍特板，厚度≥4.95mm，鉴于通风柜使用过程中涉及到使用过程中温度高，环境复杂；
3.顶板视窗：升降门采用同步轮设计，此设计无噪声、无晃动、具有安全式自锁功能，并可停留在任意位置，操作方便。视窗≥5mm厚钢化玻璃，带PVC护套同步轮绳，护套与钢丝绳为一体，具有防腐、耐磨特点；
4.窗口把手：厚≥2.0mm环氧喷涂的铝型材；
5.照明：防腐灯座，LED灯，照明不少于350LUX；
6.台面：采用≥20mm厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯；釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方；
台面满足以下参数：
（1） 抗化学污染性能：产品抗化学污染等级达到 5 级，无明显变化；可耐受乳酸、双氧水、过氧乙酸、次氯酸钠、烷类等不少于 60 种化学试剂腐蚀；
（2）承载性能检测：参照T/CIQA 10-200 4.1.2附录A检测标准，在样品上施加≥400kg载荷,保载时间≥50h，样品未被破坏；
▲（3）破坏强度、断裂模数：参照 GB/T 3810.4-2016《陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定》，满足实验室陶瓷台面使用要求；竞标提供承诺书，承诺供货时验收提供须具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件；
▲（4）光泽度：参照GB/T13891-2008标准，检测结果范围为：21-23；须具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（5）抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求≥2种细菌的检测，检测样品数量≥3片；其中不低于2种菌种抗菌率不低于90%；（菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等），须具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章； 
（6）为保障实验人员健康，人造板环保性能须符合国家现行强制标准要求：
①甲醛释放量（1m³气候箱法），依据GB 18580-2025，试验时间72h，满足标准规定限量要求；
②甲醛释放量（干燥器法）依据 GB/T17657-2022，满足标准限量要求；
须提供具备CMA（检验检测机构资质认定）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章；
▲（7）耐高温性能：参照GB/T24820-2024及QB/T5589-2021标准：检测结果为表面无裂纹；须具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
▲（8）破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016标准：台面破坏强度检测结果为≥23510N。须具备CMA（检验检测机构资质认定） 或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章。
	1台

	38 
	工业
	数显手动压片机
	技术参数：
1.压力范围：0-40T(0-30MPa)；
2.活塞直径：≥Φ130mm或最大压力≥40T，油缸表面镀铬防腐处理；
3.整体结构：主机结构具备可靠防漏油设计，降低液压系统漏油风险；
4.压力表：数字显示≥0.00-40.00吨；
5.最大活塞行程：≥50mm；
6.压力稳定性：≤1MPa/10min；
7.工作台直径：≥Φ140mm；
8.立柱数量：4根；
9.立柱间距(mm)：≥106×185；
10.外形尺寸(LWH)mm：≤295×215×500；
11.设备重量：≥75Kg；
	1台

	39 
	工业
	红外加热定量模具
	技术参数：
1.净重：≤9KG；
2.加热温度：0-300℃/400℃ 双通道加热；
3.模具材质：耐磨防锈不锈钢（440C 或同等性能材质）；
4.样品直径：≤Φ25mm；
5.样品厚度：配置不少于 6 件定量环，样品厚度完整覆盖15μm～500μm 区间，包含 15、25、50、100、250、500μm 规格；
6.电源功率：AC220V（200W）。
	1台

	40 
	工业
	双平板手动电加热压片机（含水冷机）
	技术参数：
1.模具加热温度：室温～800℃连续可调；具备温度闭环控制功能，可在该区间内任意设定并稳定维持目标温度；
2.功率：5KW；
3.压力范围：0-30T；
4.压力精度：≤0.01吨；
5.活塞直径：≥Φ110mm最大压力≥30T，油缸表面镀铬防腐处理；
6.主体整体结构：主机结构具备可靠防漏油设计，降低液压系统漏油风险；
7.恒温时间：1秒~∞秒；
8.控温精度：0.1℃；
9.显示屏幕：≥7寸触摸屏；
10.程序控制：最高18段程序控制，温度/水冷都可以单独控制；
11.水冷降温：支持手动开启水冷降温、多段程序中也可以自动快速降温；
12.速度调节：升温速度可以调节；
13.隔热方式：采用耐高温隔热板材，具备良好隔热效果；
14.降温方式：水冷快速降温；
15.模具尺寸：≥200×200mm；
16.工作空间：≥180×190mm；
17.电源：220V/110V可定做；
18.温控器尺寸(长*宽*高)：≤490×395×235mm；净重/毛重≤9.5kg/26.5kg；
19.压片机尺寸(长*宽*高)：≤750×300×720mm；净重/毛重≤180kg/232kg；
20.水冷机尺寸(长*宽*高)：≤550×340×430mm；重量≤11kg。
	1台

	41 
	工业
	侧照反应器、光源系统 （整套）
	一、侧照反应器：
可以实现光电催化、侧照光催化、非均相反应，可以配合各种接头实现离线或在线的光/电化学实验；侧照全石英反应器，采用全石英一体成型工艺，侧照使光照直接接触反应溶液，提高了光的使用效率，通光均采用紫外高透石英，法兰密封配置了PTFE、石英玻璃反应器盖，保证了反应器的密封，实现了一个反应器在光电催化、光催化、催化、气固、气液、液固、非均相反应中的多种应用。可以根据需求定制不同的电极通道、配进气和出气孔；可实现真空与惰性气体保护；
侧照全石英反应器，容积≥150ml，光窗规格≥40*60mm，主要配置全石英反应器主体、耐腐蚀O型圈、PTFE盖三电极、石英盖板、C型夹、甘汞电极、铂电极、铂电极夹等；
二、配套光源系统：
（1）增效式风道式散热设计，提高散热效率，延长灯泡的使用寿命；
（2）核心部件过热保护功能，确保设备的安全稳定使用；
基本参数：
1)灯泡功率：300W；
2)功率调整范围：180W-320W连续可调；
3)电流调节范围：14-21A；工作电压14V；
4)光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧O3）；
5)总光功率：≥50W，红外区≥28.8W，紫外区≥2.6W；
6)光功率密度：≤2000mw/cm2；
7)平行光光斑直径：≥60mm；
8)发散角度：≤5°；
9)灯泡寿命：≥1000h；
10）光路转向装置标配可见光反射片（适用350-780nm）；可选配全光谱反射片、紫外反射片（适用 200-400nm）。
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	工业
	电化学工作站
	技术参数：
1.硬件参数指标；
1.1 恒电位控制范围：±10V；
1.2 恒电流控制范围：±2A（可扩展至20A/40A/100A）；
1.3 电位控制精度：≤0.1%；
1.4 电流控制精度：≤0.1%；
1.5 电位分辨率：≤1μV；
1.6 电流灵敏度：≤1pA（可选 100fA）；
1.7 电位上升时间：≤1μs；
1.8 参比电极输入阻抗：1013Ω||8pF；
1.9 电流量程：2A～2nA，≥10档；
1.10 槽压输出：±21V(可选 30V)；
1.11 最大输出电流：±2A（可扩展至20A/40A/100A）；
1.12 CV和LSV扫描速度：0.001mV～10000V/s；
1.13 CA 和 CC 脉冲宽度：0.0001～65000s；
1.14 电流扫描增量：1A/ms 扫描速率时电流增量≤1mA；
1.15电位扫描时电位增量：1V/ms 扫描速率时电位增量≤0.076 mV；
1.16 SWV 频率：0.001～100KHz；
1.17 DPV 和 NPV 脉冲宽度：0.0001～1000s；
1.18 AD 数据采集：≥16bit@1MHz, 20bit@1KHz；
1.19 DA 分辨率：≥16bit,建立时间：≤1μs；
1.20 CV 的最小电位增量：≤0.020mV；
1.21 IMP 频率：10μHz~1MHz；
1.22 低通滤波器：≥8 段可编程；
1.23 电流与电位量程：自动设置；
1.24 通讯接口：USB2.0、RJ45网口；
外形尺寸（mm）：≥365(W)*338(D)* 140(H)；
2.测量与控制软件主要功能；
2.1 稳态极化：开路电位测量（OCP）、恒电位极化（i-t 曲线测试)、恒电流极化、动电位扫描（Tafel 曲线）、动电流扫描（DGP）；
2.2 暂态极化：任意恒电位阶梯波、任意恒电流阶梯波、恒电位阶跃（VSTEP）、恒电流阶跃（ISTEP）；
2.3 计时分析：计时电位法（CP）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）；
2.4 伏安分析：线性扫描伏安法（LSV）、循环伏安法（CV）、阶梯循环伏安法（SCV）、方波伏安法（SWV）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、交流伏安（ACV）、二次谐波交流伏安（SHACV）、傅里叶变换交流伏安（FTACV）；
电流检测：差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）；
2.5 溶出伏安：电位溶出分析（PSA）、线性扫描溶出伏安（LSSV）、阶梯溶出伏安（SCSV）、方波溶出伏安（SWSV）、差分脉冲溶出伏安（DPSV）、常规脉冲溶出伏安（NPSV）、差分常规脉冲溶出伏安（DNPSV）；
2.6 充放电测试： 电池充放电测试、恒电流充放电（GCD） 、恒电位充放电、恒电位间歇滴定技术（PITT）、恒电流间歇滴定技术（GITT）；
2.7双恒测量：氢扩散测试（HDT）、盘环电极测试、法拉第效率测试；
2.8扩展测量： 电化学噪声（EN）、电偶腐蚀测量（ZRA）、电化学溶解/沉积、控制电位电解库伦法（BE）、动电位再活化法（EPR）、溶液电阻测量、循环极化曲线（CPP）、任意恒电位极化、脚本化定制测试；
注：氢扩散及旋转盘环电极测试需配置恒电位/恒电流仪或采用双恒电位仪。
3 .仪器配置
3.1 仪器主机1台；
3.2 测试与分析软件1套；
3.3模拟电解池1个；
3.4电源线/USB 数据线各1条；
3.5电极电缆线1条。
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	工业
	电化学工作站
	一、恒电位仪/双恒电位仪
1.零电位计：有；
2. 2、3、4 电极结构；
3.浮动地线或接地；
4.两个通道最大电位范围：±10V；
5.最大电流：±250 mA 连续（两通道电流之和），±300 mA 峰值；
6.槽压：±13V；
7.恒电位仪上升时间：<1μs；
8.恒电位仪带宽（-3 dB）：1MHz；
9.恒电位范围：±10mV，±50mV，±100mV，±650mV，±3.276 V，±6.553V，±10V；
10.所加电位分辨率：电位范围的 0.0015%；
11.所加电位准确度：±1mV，±1μV；
12.所加电位噪声：<10μV 均方根；
13.测量电流范围：±10pA至±0.25A，≥12量程；
14.测量电流分辨率：电流量程的0.0015%，最低0.3fA；
15.电流测量准确度：电流灵敏度 1e-3 A/V 至 1e-7 A/V 时为0.2%，其他范围为1%；
16.输入偏置电流：<10pA；
二、恒电流仪
1.恒电流范围：0.3nA~250mA；
2.所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A 至3e-3A 时为0.3%，其他范围为1%
- 所加电流分辨率：电流范围的0.03%
- 测量电流范围：±0.025 V，±0.1 V，±0.25 V，±1 V，±2.5 V，±10 V
3、测量电位分辨率：测量范围的 0.0015%
三、 电位计
1.参比电极输入阻抗：1e12 Ω；
2.参比电极输入带宽：10 MHz；
3.参比电极输入偏置电流：< 10 pA @ 25°C；
四、波形发生和数据获得系统
1.快速信号发生更新速率：10 MHz，16 位分辨率；
2.快速数据采集系统：16 位 ADC，双通道同步采样，采样率≥2.5 MS/s；
3.外部信号记录通道最高采样率：≥2.5 MHz；
5、 实验参数
1.CV/LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步；
2.扫描时的电位增量：0.1 mV（@ 1,000 V/s）；
3.CA / CC 脉冲宽度：0.0001～1000s；
4.CA / CC 最小采样间隔：≤0.4μs（CA 双通道同步）；
5.CC 模拟积分器：有；
6.DPV / NPV 脉冲宽度：0.001～10s；
7.SWV 频率：1 Hz～100 kHz；
8.i-t 最小采样间隔：≤0.4μs，双通道同步；
9.ACV 频率范围：0.1Hz～10kHz；
10.SHACV 频率范围：0.1Hz～5kHz；
11.FTACV 频率范围：0.1 Hz～50 Hz（可同时获取基波~六次谐波）；
12.交流阻抗频率范围：0.00001Hz～3MHz；
13.交流阻抗波形幅度：0.00001V～0.7V均方根值；
14.iR 降补偿：自动或手动（正反馈 + 电流中断法）；
15.电流测量偏置：满量程，16位，0.003%准确度；
16.电位测量偏置：±10 V，16位，0.003%准确度；
17.外部电位输入：有；
18.电位和电流的模拟输出：有；
19.电流波形截止频率可调：1.5MHz/150kHz/15 kHz/1.5 kHz/150Hz/15 Hz/1.5Hz/0.15Hz；
20.旋转电极控制电压输出：0~10 V（对应 0~10000 rpm），16位，0.003% 准确度；
21.数字输入输出控制：支持（通过宏命令）；
22.内存储器：可快速更新程序；
23.USB 数据通讯；
24.电解池控制：通氮、搅拌、敲击（需特殊电解池系统）；
25.CV 数字模拟器和积分器：用户定义或预定义反应机理；
26.交流阻抗模拟器和积分器（限具备 EIS 功能的型号）；
27.最大数据长度：256,000～16,384,000 点可选；
28.仪器尺寸：≤37 cm（宽）×23 cm（深）×12 cm（高）。
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	44 
	工业
	恒温试验箱一体机
	1.温度范围：0-60℃；
2.电池规格及放置数量：扣式电池,可放置≥160个；
3.标称内容积：≥200L；
4.温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）；
5.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）；
6.升温时间：25℃→60℃ ≤30 min；
7.降温时间：25℃→0℃ ≤50 min；
8.配置充放电通道 ≥160 通道，单通道规格 5V/50mA，四量程，电流完整覆盖 0.2μA‑50mA； 量程分段满足：0.2μA~0.1mA、0.1mA~1mA、1mA~10mA、10mA~50mA，各量程可自动切换；充放电单元与恒温箱体为一体化整机系统，可集成布置；
9.电压范围：-5V～5V；
10.充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电；
11.放电模式：恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电；
12.保护条件：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间；
13.电压精度：≥±0.01%FS；
14.电流精度：≥±0.01%FS；
15.支持充放电设备，温箱软件互联。
	1台

	45 
	工业
	准静态d33压电系数测试仪 样品测试
	1.测试频率：调节范围30 Hz～ 140 Hz，精度：±0.1 Hz；
2.测试载荷：静态力≥10 N；
3.振荡测试载荷：0.05N～0.5N可调；
4.电容测量范围：10pF～0.1μF，精度：±2%±1pF；
5.损耗测量范围：0.0000～0.2000，精度：±2%±0.0001；
6.最大样品尺寸：极化方向≤50 mm，最大直径≤136mm；
7.最大样品重量：≤1 KG；
8.软件校准功能：可通过计算机对设备进行校准；
9.独立控制器控制：直接通过控制器对设备进行控制测试，并且可存储和通过控制屏幕显示测试结果；
10.打印功能：支持直接打印机联机打印；
11.电源：220V，0.5A，50Hz；
12.超高范围：100～10,000 pC/N，精度：±2%±1 pC/N；
13.高范围：10～1000pC/N，精度：±2%±1 pC/N；
14.低范围：1～100pC/N，精度：±2%±0.1 pC/N；
15.超低范围：0～10pC/N，精度：±2%±0.01 pC/N。
	1台
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	工业
	高温箱式炉
	一、产品特点
1.炉膛材料采用高纯氧化铝纤维，能最大程度减少能量损失；
2.炉膛表面涂有高温氧化铝涂层，可以提高加热效率和使用寿命；
3.带有过热和断偶保护，并设有开门断电功能；
4.炉膛内置进气和排气口，可去除不良污染物和湿气，延长加热元件和炉膛的使用寿命；
二、基本参数：
1.电源：AC220V 50HZ；
2.功率：2.5KW；
3.加热区尺寸：≥120*120*120mm长*宽*高；
4.最高温度：1450℃（≤1h）；
5.长期使用温度：1300℃；
6.推荐升温速率：1400℃以下≤10℃/min，1400℃以上≤5℃/min；
7.加热元件：硅碳棒（≥4根）；
8.热电偶：S型；
9.气氛
9.1炉体后侧和顶端分别设有进气口和出气口，可往腔体内部通入惰性气体；
9.2进气口为≥φ6mm的宝塔嘴接口，出气口为≥φ30mm的圆形出气口；
三、温控系统
1.包含温度控制器；
2.PID自动控温系统；
3.智能化≥50段可编程控制；
4.控温精度：±1℃；
5.具备 PC 通讯接口，可实现上位机连接、数据读取；
6.电气元器件具备相应安全认证；
7.外形尺寸：≤380mm（L）410（W）mm620mm（H）；
8.重量：≤50KG。
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	工业
	高速冷冻离心机
	1.超静音运行，噪音≤60db；
2.强大制冷能力，最高转速也可保持-5℃；
3.制冷速度快，在≤10min内，可从室温降至4℃。
4.采用热气旁通技术，控温精度高，最高转速时可达±0.1℃
5.≥7寸大屏、全触摸操作、语音提示，界面更人性化，交互更便捷；
6.多种运行方式，快速运行、程序运行、预约运行；
7.可设置100s刹车时间、防止重悬、保护敏感样品；
8.具备自动开关盖功能，更便捷，更可靠；
9.具备≥12种可选转子规格，≥9种气密性角转子，≥3种水平转子；
10.具备转子识别功能，采用独有的射频识别方式，安装转子后立即识别并自动匹配运行参数，无需手动设置转子型号，更便捷，更可靠；
11.具备故障自诊断系统（失速、超温、振动等故障），同时界面提示；
12.采用二级减震系统结构和电机，增强仪器稳定性和降低噪音；
13.电机采用防水设计，提高电机的使用寿命；
14.压缩机，稳定性高，使用寿命长，致冷迅速；
15.内部采用框架结构，机身强度更高；
16.离心腔经特殊工艺处理具有良好的耐腐蚀作用，经久耐用且更美观；
17.最高转速：20000 r/min(12*2ml)；
18.转速控制精度：±20 r/min；
19.最大相对离心力：27500×g(24*2ml)；
20.最大容量：4*100ml；
21.重量：≤60Kg；
22.温度设定范围：-20℃～40℃；
23.温度控制精度：最高转速下：±0.1℃；
24.最大噪音(DB)：≤ 60dB；
25.电源：AC220V 50/60Hz 10A；
26.外形尺寸：≤590x502x425mm；
27.时间设定范围：1s～99h59m59s；
28.使用环境要求：温度10℃～30℃，相对湿度≤80%
废液回收系统。
	1台
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	工业
	小型颚式破碎机
	1.输入电源：AC 380V（不带电源进线、无插头）；
2.配套动力：≥1.5kW；
3.进料口尺寸：≥100×60mm；
4.进料粒度：≤50mm；
5.出料粒度：≤0.1~15mm；
6.生产量：≥45~550Kg/h；
7.主轴转速：≥600r/min；
8.产品尺寸(长*宽*高)：≤810×400×630mm；
9.净重：≤130Kg；
	1台
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	工业
	对辊破碎
	技术参数：
1.规格：≥Φ200×75mm
2.给料口尺寸：≥75×13mm
3.给料粒径：≤13mm
4.出料粒径：0.1~3mm
5.主轴转速：≥380转/分
6.生产量：≥300kg/时
7.电机功率：≥1.5kW
	1台
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	工业
	密封式化验制样粉碎机（振动磨样机)
	1.电源电压：380V；
2.电机功率：≤1.1kW；
3.进料粒度：＜Φ20mm；
4.单只料钵进料量：＜200g；
5.出料粒度：120～200目；
6.工作噪音：＜75分贝；
7.加工时间：1～3分钟；
8.样品损失率：＜1%；
9.时间控制：0～15分钟可调；
10.净重：≤150Kg；
11.产品尺寸(长*宽*高)：≤500×570×930mm。
	1台
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	工业
	电热鼓风干燥箱
	1.用途： 电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡之用；
2．工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源220V±10% 50Hz±2%；
3．技术要求：
3.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；
3.2温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；
3.3预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；
3.4采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；
3.5采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；
3.6箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；
3.7旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；
3.8腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁；
3.9具有来电恢复功能，保证不会因停电、死机而造成数据丢失；
3.10控温范围：≥室温+5～200℃；
3.11分辨率：≤0.1℃；
3.12波动度：≤±1℃(105℃)；
3.13均匀度：≤±2.5%；
3.14输入功率：≤950W；
3.15定时范围：≥0~999min/h；
3.16内胆尺寸(长*宽*高)：≥350×330×350mm；
3.17外形尺寸(长*宽*高)：≤640×556×505mm；
3.18容积：≥40L；
3.19托架承重：≥15kg；
4. 配置清单：
4.1主机一台；
4.2载物托架两块；
4.3说明书一份；
4.4保修卡、合格证各一份。
	1台

	52 
	工业
	真空干燥箱
	技术参数：
1.用途：真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理；
2．工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源220±10V 50/60Hz；
3．技术要求：
3.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁；
3.2温控系统采用微电脑单片机设计，具有温控、定时、超温报警功能；
3.3采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调整参数；
3.4具有定时和计时功能；
3.5箱门松紧完全可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空；
3.6工作室为长方形结构，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然；
3.7具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失，来电恢复功能；
3.8输入功率：900W；
3.9控温范围：室温+5～250℃；
3.10温度波动度：±1℃；
3.11达到真空度：≥133Pa；
3.12定时范围：≥0～999min；
3.13加热方式：套式加热；
3.14内胆尺寸(长*宽*高)：≥300*296*275mm；
3.15外形尺寸(长*宽*高)：≤590*430*475mm；
3.16容积：≥25L；
3.17托架数量：≥2；
4. 配置清单：
4.1主机一台；
4.2载物托架两块；
4.3说明书一份；
4.4保修卡、合格证各一份。
	1台

	53 
	工业
	万分之一电子分析天平
	技术参数：
1.称量范围(g)：≥220；
2.可读性（mg）：0.1；
3.稳定时间：≤4S；
4.秤盘尺寸（mm）：≥80；
5.净重：≤7.5kg；
6.外形尺寸(长*宽*高)：≤355×220×325mm；
7.工作空间高度：≥220mm；
8.校准方式：外部校准；
9.电源：220V/50Hz。
	1台

	54 
	工业
	普通电子天平
	技术参数：
1.称量范围：≥1000g；
2.可读性/精度：10mg；
3.外形尺寸：≤270×190×110 mm；
4.秤盘尺寸：≥Φ130 mm。
	1台

	55 
	工业
	箱式电阻炉（小型马弗炉）
	技术参数：
1.炉门开启方式：侧开门；
2.排风冷却装置：结合热感应技术，具备炉体外壳超温自动排风冷却功能，炉壳异常高温时可自动启动排温风扇，降低炉体外壳表面温度，避免外壳温度过高烫伤操作人员；
3.炉膛材质：多晶莫来纤维；
4.额定功率：1.25KW；
5.额定电压：220V；
6.最高温度：1200℃；
7.控温精度：±1℃；
8.程序控制：国产智能程序温控仪表，具备 PID 自整定功能，可设置不少于 30 段升降温工艺曲线；
9.加热元件：采用高电阻电热合金丝OCr27A17Mo2或同等性能材质；
10.测温方式：K型热电偶；
11.控制面板：具备工作电流显示功能，可实时查看设备工作电流，便于故障判断与设备维护；
12.安全性：超温报警，漏电保护；
13.炉膛尺寸(深x宽x高）：≥100*100*100mm；
14.炉体尺寸(深x宽x高）：≤356*298*507mm；
15.重量：≥11kg；另配高温手套一副、坩埚钳子一把；
	1台

	56 
	工业
	卧式管式电阻炉
	1.额定功率：1.2Kw；
2.额定电压：220V；
3.加热区/恒温区长度： ≥200/100mm；
4.密封法兰：法兰采用卡箍快拆密封结构，满足真空、气氛工况气密要求；
5.炉膛材质：多晶莫来纤维；
6.排风冷却装置：双层炉体风冷散热，配置自动冷却风机，有效降低外壳表面温度，防止烫伤；
7.最高温度：≥1200℃；
8.程序控制：国产智能程序温控仪表，具备 PID 调节、自整定，可设置不少于 50 段升降温工艺曲线；
9.控温精度：±1℃；
10.石英管尺寸：≥φ50/44x800mm；
11.加热元件：高电阻电热合金丝OCr27A17Mo2或同等性能电热合金；
12.升温速度：0-1000℃≤10℃/min，1000-1200℃≤5℃/min；
13.控制面板：配有电流指针表，方便后期故障排查；
14.炉壳材质：不锈钢压花；
15.标准配置：气路总成一套（含真空压力表）、石英管一支、钩子一把、高温手套一副。
	1台

	57 
	工业
	小型气氛管式炉（带真空）
	1.额定功率：2.5Kw；
2.额定电压：220V；
3.加热区/恒温区长度：≥200/70mm；
4.密封法兰：法兰采用卡箍快拆密封结构，满足真空、气氛工况密封要求；
5.炉膛材质：多晶莫来纤维；
6.排风冷却装置：双层炉体风冷散热，配置自动冷却风机，有效控制炉壳表面温度，防止烫伤；
7.最高温度：1400℃；
8.程序控制：国产程序≥50段程序控温；
9.控温精度：±1℃；
10.刚玉管尺寸：≥φ50/40x800mm；
11.加热元件：采用硅碳棒，最高使用温度满足 1400℃长期工作要求；
12.测温方式：S型热电偶；
13.炉体尺寸：≤365*440*563mm；
14.安全性：具备超温报警、热电偶断偶保护、漏电保护，异常工况自动切断加热电源；
15.标准配置：气路总成一套（含真空压力表）、刚玉管一支、刚玉堵两个、刚玉舟一个、钩子一把、高温手套一副，预抽真空泵一套。
	1台

	58 
	工业
	小型高频感应熔炼炉
	一、产品特点
1.最大熔炼量≤1kg（按Fe密度核算）；
2.带有手动浇注，真空/气氛环境均可浇铸样品；
3.配备二次加料机构，真空/气氛工况下可中途添加物料；
4.搭载高温搅拌机构，气氛环境高温搅拌，熔炼成分均匀；
二、电源要求
1.输入电压：380V AC，三相供电；
2.最大输入电流：≤35A；
3.最大输出功率：15KW；
三、工作温度
1.标准非水冷腔体：≤1750℃，单次熔炼≤30min；
四、坩埚&浇铸模具
标配两个石墨坩埚
1.坩埚1：≥Φ47外×Φ35内×88Hmm，容积≥70ml，最大熔≥400g（Fe）；
2.坩埚2：≥Φ75外×Φ60内×105Hmm，容积≥250ml，最大熔≥1000g（Fe）；
五、真空腔体
1.材质：SS304不锈钢；
2.腔体尺寸：内径≥Φ350mm×350mm；
3.观察窗：石英窗口≥Φ120mm；
4.接口配置：腔体预留标准真空法兰接口，可外接机械泵、分子泵、二次加料装置；
5.结构：带手摇倾倒坩埚机构，可真空/气氛下将熔体浇入铜模/石墨模具；
六、高温搅拌机构
1.搅拌桨材质：氮化硼（BN）或同等耐高温材质；
2.调速范围：0~200rpm连续可调；
3.高温搅拌机构，可在气氛环境下对熔炼样品进行高温搅拌，使熔炼更加均匀；
七、外形与重量
1.设备外形：主机(长*宽*高)≤850×660×1700mm；配套水冷机(长*宽*高)≤380×53×670mm；
2.整机净重：≤150KG。
	1台

	59 
	工业
	小型真空电弧熔炼炉
	一、技术参数：
1.电源：AC380V 50Hz；
2.整机功率：＜12KW；
3.真空腔：φ200mm×300mm；
4.坩埚：熔炼工位≥7个，单坩埚内径≥φ25mm，深度≥8mm
5.真空度：系统配置高低真空机组，粗抽极限真空≤1×10⁻³mbar；配置分子泵机组极限真空≤1×10⁻⁵ mbar；
6.非自耗式起弧电极：钨针（W）；
7.适用范围：可用于熔炼熔点低于钨金属的金属材料；
8.熔炼温度：≥3500°C，几乎可熔化所有金属；
9.输出电流：20A～≥315A；
10.尺寸(长*宽*高)：≥900mm×600mm×1800mm（含炉架）；重量：≥50kg；
二、主要特点
1.设有≥φ120mm的炉门，方便取放样品；
2.设有前后观察视窗，方便观测起弧熔化状态；
3.真空室、铜坩埚、起弧电极都采用水冷冷却方式；
4.电极升降手动可调，调节顺畅、定位稳定；
5.内置样品翻转机械手，可在不破坏腔体内真空 / 保护气氛条件下翻转试样，实现多次熔炼；
6.坩埚尺寸小且数量多，可以方便制作多个样品，又可避免样品间的相互污染；
三、配置清单
1.微型金属熔炼炉；
2.高真空系统；
3.防腐型数显真空计。
	1台

	60 
	工业
	真空管式炉
	技术参数：
1.额定功率：3Kw；
2.额定电压：220V；
3.加热区/恒温区长度：≥420/210mm；
4.密封法兰：法兰采用卡箍快拆密封结构，具备良好真空密封性；
5.炉膛材质：多晶莫来纤维；
6.排风冷却装置：双层炉体风冷散热，配置自动冷却风机，有效降低外壳表面温度，防止烫伤；
7.最高温度：1200℃；
8.程序控制：智能程序温控仪表，具备 PID 调节、自整定功能，可设置≥ 50 段升降温工艺曲线
9.控温精度：±1℃；
10.石英管尺寸：外径≥80mm，有效长度≥1000mm，配套适配密封法兰；
11.加热元件：高电阻电热合金丝OCr27A17Mo2或同等性能材质；
12.升温速度：0-1000℃≤10℃/min，1000-1200℃≤5℃/min；
13.控制面板：具备加热电流实时显示功能，方便后期故障排查；
14.标准配置：气路总成一套（含真空压力表）、石英管一支、石英堵两个、石英舟一个、钩子一把、高温手套一副。
	1台

	61 
	工业
	数显恒温磁力搅拌器（加热型）
	技术参数：
1.整机功率：580W；
2.控制方式：单工位单控；
3.显示方式：液晶数字显示；
4.加热盘温控：RT+5~99℃；
5.搅拌量上限：最大搅拌容量 1L；
6.转速范围：≥0～1600rpm；
7.定时范围：无定时（/）；
8.产品尺寸(长*宽*高)：≤660×300×125mm；
	1台

	62 
	工业
	单孔恒温水浴锅
	技术参数：
1.输入电源：AC220V/50Hz；
2.输出功率：400W；
3.显示方式：液晶数字显示；
4.孔数：1孔；
5.环形锅盖内径：环形锅盖可适配最大内径约 93mm 容器，配备多规格可拆卸圆环
6.控温范围：RT+5～100℃；
7.控温精度：±1℃；
8.温度均匀性：≤1℃；
9.温度显示精度：0.1℃；
10.定时范围：≥0～99h59min；
11.是否带搅拌：否；
12.工作室尺寸：≥150×150×100mm；
13.内胆尺寸：≥150×150×138mm；
14.排水管：无；
15.净重：≥2.5Kg；
16.产品尺寸(长*宽*高)：≤200×200×215mm。
	1台

	63 
	工业
	四孔恒温水浴锅
	技术参数：
1.输入电源：AC220V/50Hz；
2.输出功率：1000W；
3.显示方式：液晶数字显示；
4.孔数：4孔；
5.环形锅盖内径：环形锅盖可适配最大内径约 93mm 容器，配备多规格可拆卸圆环；
6.控温范围：RT+5～100℃；
7.控温精度：±1℃；
8.温度均匀性：≤1℃；
9 温度显示精度：0.1℃；
10.定时范围：≥0～99h59min；
11.是否带搅拌：否；
12.工作室尺寸：≥300×300×100mm
13 内胆尺寸：≥300×300×138mm；
14.排水管：有；
15.净重：≤5.6Kg；
16.产品尺寸(长*宽*高)：≤345×345×215mm。
	1台

	64 
	工业
	六孔恒温水浴锅
	技术参数：
1.输入电源：AC220V/50Hz；
2.输出功率：1500W；
3.显示方式：液晶数字显示；
4.孔数：6孔；
5.环形锅盖内径：环形锅盖可适配最大内径约 93mm 容器，配备多规格可拆卸圆环；
6.控温范围：RT+5～100℃；
7.控温精度：±1℃；
8.温度均匀性：≤1℃；
9.温度显示精度：0.1℃；
10.定时范围：≥0～99h59min；
11.是否带搅拌：否；
12.工作室尺寸：≥465×300×100mm；
13.内胆尺寸：≥465×300×138mm；
14.排水管：有；
15.净重：≤7.5Kg；
16.产品尺寸(长*宽*高)：≤510×345×215mm；
	1台

	65 
	工业
	数显恒温油浴锅
	技术参数：
1.电源电压：AC220V/50Hz；
2.显示方式：LED数码管；
3.内胆材质：304不锈钢（特氟龙涂层）；
4.加热功率：≥800W；
5.搅拌功率：≥12W；
6.最大搅拌量：≥2L；
7.锅内筒高：80mm；
8.转速范围：0～2400rpm；
9.电机类型：直流电机（永磁结构优先）；
10.温控范围：RT+10～300℃；
11.控温精度：±1℃（0～300℃）；
12.净重：≤5.9Kg；
13.产品尺寸(长*宽*高)：≤290×290×235mm。
	1台

	66 
	工业
	小型电解实验装置（含直流电源）
	一.实验目的
1.难降解有机废水的电解实验；
2.含重金属离子废水的电解实验；
二.技术指标
1.处理水量：≥50L/h、水力停留时间：约在5~30min；
2.工作电源：电压AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率≤800w；安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护；
3.304不锈钢台面、不锈钢框架实验台（（不锈钢方管框架，型材截面边长≥30mm、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）；
4.装置外形尺寸：≤1430*450*1200mm；
三.主要配置及参数
1.电解槽1套：≥主体10mm厚板，底板≥15mm厚板，有效容积≥25L；
2.高精度线性可调直流稳压电源：输入电压AC220V、≥30V-10A、电压/电流在标准内连续可调、CC/CV自动切换；
3.阴阳电极板：铁、不锈钢各1套，尺寸≤187*300*2mm；
4.原水箱和清水箱各1只：白色≥10mm厚PP板，原水箱尺寸≤670*400*400mm、清水箱尺寸≤300*400*400mm，水箱底板上安装有放空阀，方便将水排净；
5.搅拌装置1套，含不锈钢搅拌桨1个，定速电机1台：电压220V、功率≥25W、15K、90转/min；
6.原水输送泵：电压220V、功率35W、扬程≥2.0米、流量≥2000L/h；
7.流量测量与调节：有机玻璃面板式转子流量计1个、水、16~160LPH；
8.管道、阀门、弯头：UPVC；
9.电源控制系统：电控箱1只；电压表；带灯自锁按钮开关、漏电保护空气开关等组成。
	1台

	67 
	工业
	台式 pH 计
	1.级别：0.001级；
2.pH：(-2.000~20.000)pH；
3.电子单元示值误差：±0.002pH；
4.电位测量范围：(-2000.00~2000.00)mV；
5.温度：(-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)°F；
配套测量范围：
1.(0.000~14.000)pH；
2.≥7 英寸彩色液晶屏；
3.智能判别终点，支持连续读数，平衡读数，定时读数；
4.支持自动/手动温度补偿；
5.支持(1~5)点 pH 电极标定；
6.自动识别 GB，DIN，NIST，USA，MERK 等 5 组标准缓冲溶液，支持自定义 pH 缓冲溶液和标液组；
7.支持数据存储(≥500 套)，查阅，删除，传输和打印；
8.通过配套通信软件与 PC 连接，实现数据传输；
9.具有 USB 接口，RS232 接口；
10.支持连接 PC 软件，打印机；
配置：pH 计主机 1 台，pH 三复合电极 1 支，多功能电极架 1 套，pH4.00、pH6.86、pH9.18袋装缓冲溶液 (20mL) 10 包。
	1台

	68 
	工业
	台式电导率仪
	1.级别：0.5 级；
2.电导率：0.000μS/cm~1000mS/cm；
3.电子单元引用误差：±0.5%FS；
4.电阻率：5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm
5.TDS：0~1000g/L；
6.盐度：(0.00~8.00)%；
7.温 度：-10.0℃～135.0℃；仪表支持摄氏度/华氏度单位切换显示；
8.≥7 英寸彩色液晶屏；
9.智能判别终点, 支持连续读数, 平衡读数, 定时读数；
10.支持自动/手动温度补偿；
11.自动识别 4 种 GB 电导标准溶液；
12.支持(1~3)点电导电极标定；
13.支持不补偿, 线性, 纯水补偿三种电导率补偿方式；
14.线性补偿参比温度 20℃或 25℃可选；
15.支持自动频率切换；
16.支持数据存储(≥500 套), 查阅,删除, 传输和打印；
17.具有 USB 接口, RS232 接口；
18.支持连接 PC 软件, 打印机；
19.配置：主机，电导电极，电导率溶液(10 包)，多功能电极架等。
	1台

	69 
	工业
	100mL 水热合成反应釜
	1.材质：外壳材质为304不锈钢；
2.容量：100ml；
3.备注：安全温度为200℃，最高压力为3MPa。
	1台

	70 
	工业
	250mL 水热合成反应釜
	1.材质：外壳材质为304不锈钢；
2.容量：250ml；
3.备注：安全温度为200℃，最高压力为3MPa。
	1台

	71 
	工业
	500mL 磁力搅拌高压反应釜
	一、釜体部分
1.容积：500mL；
2.材质：可选304/316/钛/哈氏合金；
3.设计压力：≥22MPa；
4.设计温度：≥300℃；
5.加热方式：电加热；
6.加热功率：≥1500w；
7.温控精度：≤±2℃；
二、搅拌部分
1.密封方式：磁转动、静密封；
2.搅拌转速：50-1000r/min；
3.电机功率：24V，60W；
4.搅拌形式：磁力耦合搅拌；
三、控制部分
1.转速调节：包含；
2.温度控制：包含（程序控制可定做）；
3.温度显示：包含；
4.转速显示：包含；
5.电源：220V 50Hz；
四、管口部分
1.搅拌口：包含，配磁力耦合器；
2.排气阀：包含；
3.压力安全防爆口：包含，配压力表及爆破阀（防爆片）；
4.测温口：包含，配保护管；
5.冷却口：包含；
6.保温层：包含；
五、打包清单
1.釜体带架子；
2.控制器；
3.进气管；
4.说明书及注意事项；
5.密封易损配件；
6.公斤扳手。
	1台

	72 
	工业
	1L 磁力搅拌高压反应釜
	技术参数：
一、釜体部分
1.容积：1L；
2.材质：可选可选304/316/钛/哈氏合金；
3.设计压力：≥22MPa；
4.设计温度：≥300℃；
5.加热方式：电加热；
6.加热功率：≥1500w；
7.温控精度：±2℃；
二、搅拌部分
1.密封方式：磁转动、静密封；
2.搅拌转速：50-1000r/min；
3.电机功率：24V，60W；
4.搅拌形式：磁力耦合搅拌；
三、控制部分
1.转速调节：包含；
2.温度控制：包含（程序控制可定做）；
3.温度显示：包含；
4.转速显示：包含；
5.电源：220V 50Hz；
四、管口部分
1.搅拌口：包含，配磁力耦合器；
2.排气阀：包含；
3.压力安全防爆口：包含，配压力表及爆破阀（防爆片）；
4.测温口：包含，配保护管；
5.冷却口：包含；
6.保温层：包含；
五、打包清单
1.釜体带架子；
2.控制器；
3.进气管；
4.说明书及注意事项；
5.密封易损配件；
6.公斤扳手；
	1台

	73 
	工业
	1L 哈氏合金高压反应釜
	1. 釜体部分
1.1容积1L；
1.2材质：哈氏合金；
1.3设计压力：≥22MPa；
1.4设计温度：≥300℃；
1.5加热方式：电加热；
1.6加热功率：≥1500W；
1.7温控精度：≤±1℃；
2.搅拌部分
2.1密封方式：磁转动、静密封；
2.2搅拌转速：20-1000r/min；
2.3电机功率：24V，60W；
2.4搅拌形式：磁力耦合搅拌；
3.控制部分
3.1转速调节：包含；
3.2温度控制：包含（程序控制可定做）；
3.3温度显示：包含；
3.4转速显示：包含；
3.5电源：220V/50Hz；
4.管口部分
4.1搅拌口：包含，配磁力耦合器；
4.2排气阀：包含；
4.3压力安全防爆口：包含，配压力表及爆破阀（防爆片）；
4.4测温口：包含，配保护管；
4.5冷却口：包含；
4.6保温层：包含；
5.打包清单
5.1釜体带架子；
5.2控制器；
5.3进气管；
5.4说明书及注意事项；
5.5密封易损配件；
5.6公斤扳手；
	1台

	74 
	工业
	2L 钛材高压反应釜
	1. 釜体部分
1.1容积：2L；
1.2材质：钛合金；
1.3设计压力：≥22MPa；
1.4设计温度：≥300℃；
1.5加热方式：电加热；
1.6加热功率：≥1500W；
1.7温控精度：≥±1℃；
2.搅拌部分
2.1密封方式：磁转动、静密封；
2.2搅拌转速：20-1000r/min；
2.3电机功率：24V，60W；
2.4搅拌形式：磁力耦合搅拌；
3.控制部分
3.1转速调节：包含；
3.2温度控制：包含（程序控制可定做）；
3.3温度显示：包含；
3.4转速显示：包含；
3.5电源：220V/50Hz；
4.管口部分
4.1搅拌口：包含，配磁力耦合器；
4.2排气阀：包含；
4.3压力安全防爆口：包含，配压力表及爆破阀（防爆片）；
4.4测温口：包含，配保护管；
4.5冷却口：包含；
4.6保温层：包含；
5.打包清单
5.1釜体带架子；
5.2控制器；
5.3进气管；
5.4说明书及注意事项；
5.5密封易损配件；
5.6公斤扳手；
	1台

	75 
	工业
	循环水式真空泵
	1.规格：双抽头防腐；
2.功率：180W；
3.工作电源：AC220V/50HZ；
4.流量：≥60L/min；
5.扬程：≥8M；
6.最大真空度：≤0.098Mpa；
7.单头抽气量：≥10L/min；
8.抽头数：2；
9.储水箱容积：≥15L；
10.外形尺寸(长*宽*高)：≤400mm×280mm×420mm；
11.全机重量：≤15kg。
	1台

	76 
	工业
	小型冷水机
	1.电压：220-240V/110V；
2.额定功率：≤850W；
3.制冷量：≥2100W；
4.水泵：≥88W；
5.水箱：≥6L；
6.流量：≥25L/min；
7.扬程：≥25M；
8.重量：≤30KG；
9.尺寸(长*宽*高)：≤540*350*660。
	1台

	77 
	工业
	高纯气体减压阀（氧气 / 氮气）
	1.纯铜材质；
2.公式流量：≥20Nm³/h（标准状态）；
3.最高输入气压：15MPa；
4.输出气压调节范围：0.4MPa～12MPa；
5.输入压力表量程：0～25MPa；
6.输出量程：16MPa；
7.输入端螺纹规格：G5/8 右旋（RH）。
	1个

	▲二、商务要求

	报价要求
	报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）按采购人要求进行摆放的费用。
注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期不少于3年（采购需求另有要求的，按具体要求执行，若厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修），质保期内负责保修。

	交付时间、交付地点
	交付时间：所有货物自合同签订之日起30工作日内交付使用。
交付地点：采购人指定地点。

	付款条件
	签订合同后，成交供应商完成项目且验收合格后，成交供应商开具合格发票并提供履约保证金转账凭证后一次性支付。

	验收标准、规范
	1.验收条件及标准
（1）符合合同要求及国家相关标准；
（2）参数配置符合或优于合同要求；
（3）成交人在货物验收时由采购单位对照竞争性谈判文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
2.验收方法及方案：
（1）验收方式：设备到达单位，安装、调试完毕且正常，供需双方共同确认货物性能合格后，完成货物验收。
（2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交人承担。
（3）交付验收应按本分标约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。
3.实施和安装要求：
（1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
（2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（3）严格按所投产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

	进口产品要求
	本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。

	核心产品
	核心产品为“双光束紫外-可见漫反射分光光度计”，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，按一家竞标人计算，按报价低者优先的原则。最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

	知识产权
	供应商应保证针对本项目的货物或服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

	说明
	在谈判过程中，谈判小组可能会根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。请各供应商做好谈判应答准备。






附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★通照明用端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
[bookmark: _Toc9795][bookmark: _Hlk68601507]第四章评审程序和评定成交的标准
一、评审程序
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“广西政府采购云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；
（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；
11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
[bookmark: _Hlk71704147]13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。
4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在“广西政府采购云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云”平台开标大厅提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。
5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2异常低价响应审查
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
[bookmark: OLE_LINK11]①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%； 
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65% 的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 65% ； 
③响应报价低于采购项目最高限价 65% 的，即响应报价＜采购项目最高限价× 65% ； 
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.3中小企业政策性扣除计算方法：
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且响应货物全部由小微企业制造，对供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）。除上述情况外，评审价=最后报价。
6.4按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.6本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.7中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业折扣-本国产品政策性折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准
7.成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
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第五章响应文件格式














[bookmark: _Toc71366060][bookmark: _Toc71365382]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：

电子响应文件

资格证明文件





项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年月日

2.资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。



















供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
年   月   日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。






法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
年   月   日

竞标声明

致：（采购人名称）        
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址：     。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：
电话/传真：电子邮箱：
开户银行：账号/行号：
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
            年   月  日

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。
1.	（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式	份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
……


日期：  年  月  日



二、报价文件格式
1.报价文件封面格式

电子响应文件


报价文件





项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年   月  日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标报价表

项目名称：                                项目编号：
分标（如有）：
供应商名称：
单位：元
	项号
	标的的名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：            人民币（¥              ）
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥               （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥（           具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。


注：
1.以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
6.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。
8.报价说明
8.1供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
8.2供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项货物采购预算金额或者最高限价的（如有要求），其响应文件将作无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：   年   月  日



























三、商务技术文件格式
1.商务技术文件封面格式

电子响应文件


商务技术文件





项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年  月  日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；；或不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


供应商（电子签章）：
年   月   日
法定代表人证明书

供应商名称：
地址：
姓名：               性别：
年龄：               职务：
身份证号码：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

                               供应商（电子签章）：
年  月  日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。


授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我（姓名）系（供应商名称）的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：

供应商（电子签章）：
年  月  日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


授权委托书
（联合体竞标格式）
（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：  年  月  日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：  年  月  日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式
（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：  年  月  日


货物配置清单

项目编号：
项目名称：
所竞分标：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	
品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。	



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：  年  月  日









技术要求偏离表

采购项目编号：
采购项目名称：
分标号：
	序号
	标的名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：  年  月  日

其他文书、文件格式

[bookmark: _Toc71365383][bookmark: _Toc71366061]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：
日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

















关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。











质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□采购文件采购文件获取日期：
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：


说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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贺州学院政府采购合同








项目名称：
项目编号：







采  购  人：贺州学院

成交供应商：               

签订时间：      年   月   日




《政府采购合同》

合同编号：            

采购人（甲方）：              采购计划号：      
供应商（乙方）：            
项目名称：              项目编号：            
签订地点：              签订时间：            
本合同为中小企业预留合同：           （是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家/服务商
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



2.合同总金额（大写）：             （¥      ）。
3.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家/服务商、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：           。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 由乙方承担 。
第五条　交付和验收
1.交付时间：           ；交付地点： 采购人指定地点 。
2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定时间、地点 。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                      。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2.付款方式：签订合同后，成交供应商完成项目且验收合格后，成交供应商开具合格发票并提供履约保证金转账凭证后一次性支付。
第九条  履约保证金
1.本合同签订后，乙方应向甲方支付合同合计金额    % 的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。 
2.乙方未完全履行本合同约定义务的，履约保证金不予退还。乙方完全履行合同义务后，仍应对项目出现的质量、安全及服务问题负责整改，并承担由此产生的一切费用。项目在验收合格且质保期满后，甲方凭乙方提交的退款申请书及履约保证金汇款（转账）凭证复印件，无息退还履约保证金。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。
3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。
第十三条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；
2.竞标声明书；
3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4.采购需求；
5.竞标报价表；
6.其他合同文件。
7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在同级财政部门指定的媒体上公告。
	甲方（盖章）           

年   月   日
	乙方（盖章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：
	法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

























合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：






	2、售后服务具体事项：






	3、保修期责任：






	4、其他具体事项：






	甲方（章）
                  

  


年   月   日 
	乙方（章）
                 



年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
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