主要标的信息
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	1
	防城港市中医医院GE64排CT维保服务
	1.防城港市中医医院64排CT设备维保服务1台，品牌及型号为：GE Revolution Frotier CT。
2.维保范围：整机全保包含所有人工及维修所需的备件、球管、探测器以及AW4.7工作站一台等（高压注射器以及第三方医疗设备等除外）。
3.维保期限及维保地点：自合同签订之日起2年，具体起止时间以合同约定时间为准；维保地点：广西防城港市（采购人指定地点）。
	1.投标人不是维保产品制造商的，投标人在投标文件中提供书面承诺，承诺中标后向制造商购买原厂保修服务。
2.投标人具备国内稳定的零备件供应保障能力，可自有或依托合法共享仓库，保证备件更快速的送达采购人指定现场，以最大化的缩短采购人医院设备不必要的停机时间(投标时提供仓库产权/租赁协议或共享合作协议或原厂备件调配体系证明材料)。
▲3.中标人在合同期内所更换球管等重要备件必须为原厂认证/测试合格原厂原装备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害且备件来源合法。中标人需在更换备件前提供与主机原配套球管型号一致（球管型号：D3801T）的球管进口相关报关证明复印件。
▲4.投标人须具备全国范围内稳定的CT 设备维修服务保障能力，可依托自有服务网点、授权合作服务机构或全国统一运维体系，确保故障响应与现场维修时效(投标文件中须提供服务网点说明或网点清单或合作协议或原厂服务授权文件)。须配备CT设备原厂服务工程师≥2名，2名服务工程师均须获得设备原厂培训认证的有效期内技术资质证明且提供二维码在线查询,须在投标文件提供设备原厂培训认证的有效期内技术证明证书复印件。
●5.保修期内，每季度提供设备定期保养1次，定期保养后并提供符合原厂技术要求的一份书面保养报告；设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。
●6.投标人具有电气环境保障团队和仪器，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。投标人需提供相关佐证材料。
7.投标人提供设备维修保养所需使用的精密专业工具列表。
●8.投标人能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。
9.投标人及时合法获取原厂系统安全性完善软硬件升级通知并可提供原厂系统安全性完善软硬件升级服务，保证所有系统软件运行稳定及安全。
10.投标人在医院与设备具有宽带网络接入功能前提下，可通过专用路由器与远程服务器系统24小时不间断监测设备运行健康状况，提供自动预警、主动预防型保障，同时必须确保信息安全、不得盗取或泄露任何用户及用户客户数据。
●11.投标人在设备入保后，需提供CT主机厂商的APM数字化远程故障筛排系统一套，能提前预警CT整机及球管的问题，帮助医院提早做计划，避免设备不必要的停机。投标人在投标时需提供相关文件。
12.投标人具备有GE CT临床应用培训人员，签订合同后提供人员信息，并能提供临床扫描图像处理和相应业务的专业支持。
●13.投标人有能力提供合法来源全新球管。保修期内所提供 Revolution Frotier CT球管与主机原配套球管型号一致（球管型号：D3801T），为设备制造商原厂的全新球管，完全符合原厂设计参数及技术规格要求（详见球管技术参数）；投标人需投标时提供 Revolution Frotier CT整机注册证复印件、球管的原版技术白皮书（DATA SHEET）复印件供核实。
14.球管技术参数：
(1)	更换球管时提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准；
(2)	阳极热容量：5.6MJ；
(3)	焦点数量：≥两个；
(4)	小焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.0mm x 0.7 mm
(5)	小焦点可输出最大mA≥680mA
(6)	大焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.6mm x 1.2mm
(7)大焦点可输出最大mA≥835mA
(8)	GSI焦点 per IEC 60336/2005 ≤2.0 x 1.2 
(9)	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的大焦点最大mA输出单数；
(10)提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的小焦点最大mA输出单数；
(11)提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的大焦点最大mA输出单数；
(12)提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的小焦点最大mA输出单数；
(13)球管最大管电压≥140KV；
(14)阳极靶面角度：7度。
	自合同签订之日起2年，具体起止时间以合同约定时间为准。
	1.满足国家强制性技术标准及有关规定； 
2.服务涉及的产品交货验收时,采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，包括但不限于以下形式：中标人维修、保养完毕后，向采购人提供维修、保养报告单，采购人派人进行验收，并在维修工单上签字确认；其他技术服务的验收按照本采购文件、中标人的全保修方案、厂家标准及相应的质量标准要求执行。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作。 
3.验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由中标人承担。 
4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。 
5.其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
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