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 项目概况                                                    
2026年广西大型医用设备(磁共振成像系统)集中采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年 10月10日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]一、项目基本情况                                            
    项目编号：GXZC2026-G1-002989-JYZX 
    项目名称：2026年广西大型医用设备（磁共振成像系统）集中采购
预算总金额（元）：69400000  

    采购需求：
标项一
    标项名称：3.0T磁共振成像系统（分标1）
    数量:1
    预算金额（元）： 25300000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：3.0T磁共振成像系统1套。
    最高限价（如有）：25200000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项（否）接受联合体投标

标项二
    标项名称：3.0T磁共振成像系统（分标2）
    数量:1
    预算金额（元）： 22600000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：3.0T磁共振成像系统1套。
    最高限价（如有）：22600000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项（否）接受联合体投标

标项三
    标项名称：3.0T磁共振成像系统（分标3）
    数量:1
    预算金额（元）：9500000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：3.0T磁共振成像系统1套。
    最高限价（如有）：9500000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项（否）接受联合体投标

标项四
    标项名称：1.5T磁共振成像系统（分标4）
    数量:1
    预算金额（元）： 12000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.5T磁共振成像系统1套。
    最高限价（如有）：10000000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
    本标项（否）接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
   1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3、4：无
   3.本项目的特定资格要求：【分标1、2、3、4】
供应商为取得所投产品有效的医疗器械生产许可证的生产企业；生产企业（或生产企业所在的集团公司）在中国关境内设立的具有独立法人资格的仅销售本生产企业（或生产企业所在的集团公司）产品的贸易公司（提供加盖公章的关系证明材料、有效的医疗器械经营许可证）也可以参加投标，视同为生产企业。
三、获取招标文件 
   时间：2026年 9月11日至2026年9月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
   方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 
   售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
  提交投标文件截止时间：2026年10月10日 10:00（北京时间）
  投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 
  开标时间：2026年10月 10日 10:00 
  开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号开标楼2楼203GXJY-K203  
五、公告期限 
  自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]1.投标保证金（人民币）：分标1：25.2万元；分标2：22.6万元；分标3：9.5万元；分标4：10万元。(必须足额交纳)   
 （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。
 （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
    开户名称：广西壮族自治区公共资源交易中心；
    开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁万象支行；
    银行账号：200173010400147820000001301
（3）采用支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。
 2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
 3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
 4.其他注意事项：
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
（3）供应商应及时完成CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）
（4）供应商通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。
（5）因未注册入库、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当、CA证书逾期等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

 集中采购实施机构信息 
  名    称：广西壮族自治区公共资源交易中心             
  地    址：广西南宁市星湖路22号              
  项目联系人：磨冬菊、黎真艳              
  项目联系方式：0771-8600366、8600372



广西壮族自治区公共资源交易中心
2026年9 月11日
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招标项目采购需求
说明：
1.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中详细列明其标配参数，否则该投标无效。
2.评标时，若发现招标文件技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，应停止评审并向采购人报告，修改招标文件后重新组织采购。
3.标记“▲”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；标记“★”为重要参数指标，在评分办法中作为重要评审因素；未标注“▲”、“★”的技术参数为一般技术参数指标，在评分办法中作为一般评审因素。
4.本项目标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
5.招标文件所提技术参数均指实际应用于临床诊断或治疗的技术参数，投标人应如实响应，否则该投标无效。

分标1： 3.0T磁共振成像系统（分标1）
采购预算：2530万元
最高限价：2520万元
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	3.0T磁共振成像系统（分标1）
	1
	套
	一、设备先进性总体要求
▲1.1主磁体：≥3.0T；配备工作站数量2台。
▲1.2厂家技术完整性要求：核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、梯度功率放大器、射频线圈等作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。
▲1.3机型技术先进性要求：获得NMPA认证。提供的投标产品首次NMPA注册时间不得早于2023年1月1日。
二、梯度系统
2.1梯度控制技术：全数字实时控制。
2.2梯度冷却方式：水冷。
▲2.3最大单轴梯度场强度（工程值，若为英文描述则为Max. amplitude  for every gradient axis，XYZ轴同时到达，非矢量和，非等效值，非peak值，非有效值，非峰值，非performance值，最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率可同时达到）：≥100mT/m(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
▲2.4最大单轴梯度切换率（工程值，XYZ轴同时到达，非矢量和，非有效值/非峰值，非performance值）≥200 T/m/s(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
2.5最短梯度爬升时间：≤ 0.5 ms。
2.6最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到：采用高性能单梯度技术。
2.7最大占空比：100%。
2.8屏蔽方式：主动屏蔽。
2.9梯度工作方式：非共振式。
▲2.10单轴梯度功率放大器最大功率（KW）≥2400(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
2.11具备梯度降噪技术。
三、磁体系统
3.1磁场强度：3.0T。
3.2发射频率：≥123MHz。
3.3磁体类型：超导磁体。
3.4磁体材料：铌钛合金磁材料或高强度玻璃纤维。
3.5具备抗电磁干扰。
3.6磁体稳定性：≤0.1 ppm/h。
3.7磁场均匀度：
3.7.1 10cm DSV：≤0.005ppm；
3.7.2 20cm DSV：≤0.02ppm；
★3.7.3 30cm DSV：≤0.05ppm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）；
3.7.4 40cm DSV：≤0.34ppm；
3.7.5 50cm DSV：≤2.3ppm。
3.8主磁场均匀度补偿技术
3.8.1匀场方式：主动+被动。
3.8.2具备高阶匀场。
3.9磁体重量（含液氦）：≤6700kg。
3.10磁体长度（不含外壳）：≤ 172cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
▲3.11病人检查孔径（非拆机状态下孔径）：孔径≥60cm，(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）
3.12磁体冷却方式：液氦制冷。
3.13液氦消耗率（正常使用下）：零液氦消耗。
3.14液氦容积：≥1500L。
3.15冷头类型：4K。
3.16 Z轴最大视野：≥50cm。
★3.17 5高斯线范围：≤4.8m×2.65m(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
四、射频系统
▲4.1独立射频发射源个数：具备≥2个独立射频发射源或发射通道，如西门子提供TrueShape,飞利浦提供Multitransmit，GE提供MultiDrive，联影提供uTX，其他品牌提供相当或优于以上技术(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
4.2每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度：具备。
▲4.3射频发射功率≥30KW(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★4.4射频发射功率≥40kW(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
4.5射频接收系统最大通道数（非线圈通道数总和，提供技术白皮书证明）≥128 (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
4.6射频发射带宽≥1100kHz（提供技术白皮书证明）。
4.7具备发射线圈免调谐。
4.8射频接收采样率：≥80MHz。
4.9接收动态范围（1Hz带宽）：≥160dB。
4.10噪声系数：≤0.5dB。
4.11具备全数字解调及滤波技术。
4.12射频能量监控：
4.12.1具备实时数字化射频能量监控。
4.12.2具备实时数字化射频能量短期积累监控。
4.12.3具备实时数字化射频能量长期积累监控。
4.13射频接收线圈及相关技术:
▲4.13.1提供以下原厂（与整机同品牌）线圈：头部线圈1套，头颈联合线圈1套；脊柱相控阵线圈1套；乳腺专用线圈2套；体部专用线圈2套；膝关节专用线圈1套；肩关节专用线圈1套；手腕关节专用线圈1套；足踝关节专用线圈1套；颞颌关节线圈1套（可第三方）。
4.13.2膝关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.3肩关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.4手腕关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.5足踝关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.6乳腺专用线圈独立线圈通道数；≥16通道；乳腺专用穿刺定位线圈通道数 ≥7通道。
4.13.7全神经（头颈脊柱一体化）线圈1 套： ≥21通道。
4.13.8正交发射/接受体线圈；具备。
4.13.9提供大号柔性线圈1套，小号柔性线圈1套，甲状腺专用线圈1套，颈动脉专用线圈1套：具备。
4.13.10头颈联合线圈独立线圈通道数≥64通道；头部线圈独立线圈通道数≥32通道：具备。
4.13.11脊柱相控阵线圈独立线圈通道数≥48通道。
4.13.12大号柔性线圈；原厂（与整机同品牌、非OEM），独立线圈通道数≥16通道。
4.13.13小号柔性线圈；原厂（与整机同品牌、非OEM），独立线圈通道数≥16通道。
4.13.14线圈接口数；≥4个，必须可同时接驳使用。
4.13.15线圈联合扫描技术：投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查。
4.13.16甲状腺专用线圈1套，通道数≥16通道，非组合（可非原厂）。
4.13.17颈动脉专用线圈1套，通道数≥16通道，非组合（可非原厂）。
4.13.18颞颌关节专用线圈通道数≥4 通道。
五、计算机系统
5.1主机CPU型号及主频：≥6核，≥3.6GHz。处理器位数：≥64位。内存容量：≥64GB。硬盘容量：≥1024GB。显示器分辨率：≥1920×1200。显示器大小及规格≥24英寸，具备专业级彩色显示器。
5.2重建专用处理计算机中央处理器：总核心数≥4核个，主频≥3.6GHz。重建专用处理计算机内存容量：≥128GB。重建专用处理计算机存储设备容量：≥1TB。重建专用处理计算机处理速度：≥75000幅/秒（256X256,100%矩阵）。
5.3最大采集矩阵：≥1024×1024。
5.4最大重建矩阵：≥1024×1024。
5.5具备同步扫描重建功能。
5.6具备集成式软件操作系统。
六、后处理接口
6.1具备软件控制照相技术。
6.2 DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询，Worklist,MPPS等功能）。
6.3具备标准激光相机数字接口。
七、扫描参数
7.1 X轴最大FOV：≥550mm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
7.2 Y轴最大FOV：≥550mm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
7.3 Z轴最大FOV：≥500mm。
7.4最小FOV：≤5mm。
7.5最薄层厚2D：≤0.1mm。
7.6最薄层厚3D：≤0.05mm。
7.7 2D SE序列最短TR时间（128矩阵）：≤5ms。
7.8 2D SE序列最短TE时间（128矩阵）：≤1.5ms。
7.9 2D FSE序列最短TR时间（128矩阵）：≤5ms。
7.10 2D FSE序列最短TE时间（128矩阵）：≤1.6ms。
7.11 2D FSE序列最小回波间距（128矩阵）：≤1.6ms。
7.12 2D FSE序列最大回波链长度（ETL）：≥512。
7.13 2D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.69ms。
7.14 2D GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.22ms。
7.15 3D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.69ms。
7.16 3D GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.22ms。
7.17 EPI序列最小回波间距（128矩阵）：≤0.39ms。
7.18 EPI序列最短TR时间（128矩阵）：≤10ms。
7.19最大弥散加权b值：≥10000。
7.20具备软件界面中英文切换。
八、扫描技术与序列
8.1自旋回波序列（FSE）：
8.1.1具备2D/3D快速自旋回波；具备水抑制序列；
8.1.2具备组织弛豫时间测量自选回波序列；
8.1.3具备可选择角度的自旋回波序列；
8.1.4具备单回波、双回波、多回波技术；
8.1.5具备单次激发快速自选回波序列；
8.1.6具备脂肪抑制序列；
8.1.7具备快速脂肪饱和技术；
8.1.8具备反转恢复（IR）；
8.1.9具备常规反转恢复序列；
8.1.10具备快速自由水抑制序列（FLAIR）；
8.1.11具备快速自由水抑制序列T1W成像技术；
8.1.12具备快速自由水抑制序列T2W成像技术；
8.1.13具备快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）；
8.1.14具备短TI反转回波水脂分离成像；
8.1.15具备真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）。
8.2梯度回波(2D/3D)，包括多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像； 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术；2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术；重T2加权高对比序列；3D梯度回波技术；快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,必须提供2D及3D）；超快速场回波序列；三维成像技术。
8.3平面回波成像技术（EPI），包括单次激发平面回波成像技术；自旋回波EPI；梯度回波EPI；反转EPI；高分辨EPI采集：具备。
8.4具备神经系统成像技术：
8.4.1具备高分辨解剖成像；
8.4.2具备高分辨率内耳三维成像技术；
8.4.3具备全脊髓成像：
8.5弥散成像技术：
8.5.1具备实时弥散成像；
8.5.2具备多次激发DWI；
8.5.3具备单次激发DWI；
8.5.4具备自动采集处理；
8.5.5具备ADC-map；
8.5.6具备ADC值测量；
8.5.7具备各向异性采集；
8.5.8具备各向同性采集；
8.5.9具备可选优化B值；
8.5.10具备自动生成ADC图；
8.5.11具备矢状位弥散成像；
8.5.12具备ADC成像。
8.6血管成像技术：
8.6.1具备时飞法技术(2D/3D)；
8.6.2具备流入法采集技术（2D/3D）；
8.6.3具备连续多层3D时飞法技术；
8.6.4具备动静脉分离成像技术；
8.6.5具备磁转移(MTC)对比技术；
8.6.6具备最大密度投影技术；
8.6.7具备可变反转角度射频技术；
8.6.8具备多层层面重建技术；
8.6.9具备2D/3D水成像技术（MRCP,MRU）；
8.6.10具备电影采集回放功能；
8.6.11具备实时互动最大密度投影技术。
8.7伪影消除技术：具备流体补偿；具备呼吸补偿；具备流动校正梯度波形技术；具备区域饱和技术；具备卷积伪影去除技术；具备运动伪影消除技术；具备图像滤波增强技术；具备K空间降噪技术；具备环形伪影抑制技术。
8.8节时技术：
8.8.1具备半扫描技术；
8.8.2具备全方向部分编码采集技术；
8.8.3具备矩形视野采集技术；
8.8.4具备三维重叠连续采集技术；
8.8.5具备并行采集重建技术；
8.8.6具备部分回波采集。
8.9其他成像技术，包括：具备短TRTE快速成像功能、具备三维定位系统、具备放射状片层定位技术、具备扫描暂停、具备可变带宽技术、具备预扫描技术、具备信噪比显示功能、具备静音扫描技术、具备实时交互式成像功能、具备磁共振实时定位、具备磁共振实时交互式参数改变、具备高分辨成像检查、具备组合扫描功能、具备水饱和技术、具备预饱和技术、具备饱和带数目≥6、具备平行饱和带、具备伴随饱和带、具备脂肪饱和技术、具备信号平均技术（包含内模式和外模式）、具备频率编码方向扩大采集、具备相位编码方向扩大采集、具备偏中心扫描技术、具备可变K空间填写方式、具备K空间快速采集、具备线圈灵敏度校正技术、具备肝脏动态增强技术、具备图像亮度均一化校正技术、具备自动中心扫描技术、具备图像插值放大技术。
▲8.10具备高级临床应用软件包，包括神经成像软件包；胎儿成像软件包；体部系统软件包；骨关节成像软件包；肿瘤成像软件包；乳腺成像软件包；血管成像软件包；心脏成像软件包；妇产成像软件包；儿科成像软件包：具备。
▲8.11肝脏磁共振弹性成像序列（MRE）及其配套硬件、后处理软件：具备。
九、高级应用平台及软件
▲9.1压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。
9.2波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱。
9.3具备全身4D压缩感知动态增强成像技术：
9.4具备三维多体素波谱成像技术：
9.5具备全身3D压缩感知成像技术：
9.6具备磁敏感加权成像技术：支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示：
9.7具备全身2D压缩感知成像技术：
9.8具备体部磁敏感加权成像技术：快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比：
9.9具备单次屏气3D胰胆管水成像技术：
9.10具备压缩感知心脏电影技术。
9.11具备弥散张量成像(DTI)：弥散敏感梯度≥256个方向：
9.12具备脑灌注成像（Perfusion）：
9.13具备脑功能成像（Bold）（包含静息态和任务态序列）：
9.14具备三维动脉自旋标记成像技术：
9.15具备动态增强血管成像技术：
9.16具备脂肪定量技术：
9.17具备虚拟弥散成像技术：
9.18具备小视野弥散成像技术：
9.19具备高级心脏成像技术：
9.20具备心脏标记技术：
9.21具备参数定量技术：
9.22智能定位与规划技术，包括：具备头部智能定位：无需激光定位，一键进床；具备脊柱智能定位；具备膝关节智能定位；具备智能多协议扫描规划。
9.23具备无接触式生命体征遥感技术：
9.24具备心脏冠脉成像技术：
9.25具备4D Flow四维血流磁共振成像技术：
9.26具备化学交换饱和转移成像技术CEST：
9.27具备磁共振扩散峰度成像技术DKI及其后处理：
9.28具备深度学习技术（西门子需提供DeepResolve Boost,GE需提供AIR Recon DL，飞利浦需提供SmartSpeed,其余厂家提供相应技术）。
十、后处理工作站及高级应用后处理软件
10.1具备独立原厂高级影像后处理工作站（1拖2）：
10.2具备灌注分析：
10.3具备弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理（DTI&DTT）；
10.4具备磁共振脑功能分析（BOLD）；具备静息态和任务态后处理软件。
10.5具备波谱高级后处理；
10.6具备ADC定量后处理；
10.7具备T1&T2&T2*参数定量高级后处理；
10.8具备图像融合高级后处理；
10.9具备图像拼接高级后处理；
10.10具备动态分析；
10.11具备血管分析高级后处理；
10.12具备离线拟合b值。
十一、其他高级应用技术及后处理
11.1具备单次扫描多对比定量技术；
11.2具备高清血管壁成像及其智能后处理：需斑块分析功能；
11.3具备心功能分析；
11.4具备心流量分析；
11.5具备心肌活性分析；
11.6具备心肌灌注分析；
11.7具备IVIM及IVIM高级后处理。
十二、病人检查环境
12.1具备双向病人通话系统。
12.2具备防磁降噪耳机，可降噪并进行通话或音乐播放。
12.3具备检查通道通风系统，可在床旁调节；
12.4具备检查通道照明系统LED孔径照明系统，可在床旁调节。
12.5具备嵌入式触控显示屏，磁体外壳两侧各1个。
12.6具备患者生理信号监控系统，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。
12.7具备床旁患者信息系统，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息。
12.8具备床旁技师帮助系统，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作。
12.9具备患者紧急呼叫装置，提供防磁气动报警球。
12.10检查床最大承重：≥227kg。
★12.11检查床最低床位高度：≤52cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
12.12扫描床水平运动最大速度：≥20cm/s。
12.13扫描床长度：≥244cm。
12.14单次进床最大扫描范围：≥168cm。
12.15具备多站扫描自动移床功能。
12.16具备床旁紧急制动按钮：扫描床两侧各1个。
12.17具备防磁输液架。
12.18具备无管降噪耳机。
十三、机房安装要求
13.1具备线圈整理柜：防磁线圈柜。
▲13.2提供配套磁共振机房磁屏蔽（包含磁体间、操作台观察窗和屏蔽门）。
十四、产品使用年限（提供设备铭牌或使用手册证明）≥10年。
▲十五、磁共振兼容双筒高压注射器1套：根据采购人需求提供，设备参考但不限于以下品牌Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨。
▲十六、提供磁共振兼容的对讲系统1套、4路以上视频监控（循环录像时间超过1个月）系统1套。
▲十七、提供磁共振兼容可升降转运床1台、磁共振兼容轮椅1台、磁共振兼容气体灭火器2台、磁共振兼容消毒机1台、金属探测器1台。
▲十八、乳房活检与旋切系统（需适配磁共振影像引导下乳腺微创活检取样）
▲十九、医用显示器一台，≥100英寸。
▲二十、医用显示器6台（参考但不限于以下品牌：Barco巴可、EIZO艺卓、巨鲨、巨烽）：
≥30.4寸，分辨率：≥6MP（3280x2048像素），显示内容：彩色灰阶成像，外壳材质：采用绝缘非金属材料外壳，像素间距：≤0.1995mm，符合DICOM要求的最大亮度：≥1050cd/m²，校准亮度：≥600cd/m²，响应时间：≤18毫秒，可视角度：≥178°，对比度：≥2000：1，色彩深度：≥30bit，最高分辨率下刷新率：≥60HZ）。
▲二十一、影像工作站（含电脑主机和显示器）8套：显示器：≥24寸，显卡：独立显卡，≥4G，存储容量:≥1TB，处理器：≥12核心，3.6Hz（2023年后的版本），运行内存：≥32GB。



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机（含配套附件）保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于5年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签定之日起，中标供应商在30个日历日内向配置单位交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（十五）核心产品：3.0T磁共振成像系统（分标1）。

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	钦州市中医医院
	1
	套























分标2： 3.0T磁共振成像系统（分标2）
采购预算：2260万
最高限价：2260万元
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	3.0T磁共振成像系统（分标2）
	1
	套
	一、设备先进性总体要求
▲1.1主磁体：≥3.0T；配备工作站数量2台。
▲1.2厂家技术完整性要求：核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、梯度功率放大器、射频线圈等作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。
▲1.3机型技术先进性要求：获得NMPA认证。提供的投标产品首次NMPA注册时间不得早于2023年1月1日。
二、梯度系统
2.1梯度控制技术：全数字实时控制。
2.2梯度冷却方式：水冷。
▲2.3最大单轴梯度场强度（工程值，XYZ轴同时到达，非矢量和，非有效值/非峰值，非performance值）：≥100mT/m(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
▲2.4最大单轴梯度切换率（工程值，XYZ轴同时到达，非矢量和，非有效值/非峰值，非performance值）≥200 T/m/s(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
2.5最短梯度爬升时间：≤ 0.5 ms。
2.6最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到：采用高性能单梯度技术。
2.7最大占空比：100%。
2.8屏蔽方式：主动屏蔽。
2.9梯度工作方式：非共振式。
▲2.1单轴梯度功率放大器最大功率（KW）≥2400(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
2.11具备梯度降噪技术。
三、磁体系统
3.1磁场强度：3.0T。
3.2发射频率：≥123MHz。
3.3磁体类型：超导磁体。
3.4磁体材料：铌钛合金磁材料或高强度玻璃纤维。
3.5具备抗电磁干扰。
3.6磁体稳定性：≤0.1 ppm/h。
3.7磁场均匀度：
3.7.1 10cm DSV：≤0.005ppm；
3.7.2 20cm DSV：≤0.02ppm；
★3.7.3 30cm DSV：≤0.05ppm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
3.7.4 40cm DSV：≤0.34ppm；
3.7.5 50cm DSV：≤2.3ppm。
3.8主磁场均匀度补偿技术
3.8.1匀场方式：主动+被动。
3.8.2具备高阶匀场。
3.9磁体重量（含液氦）：≤6300kg。
3.10磁体长度（不含外壳）：≤ 172cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
▲3.11病人检查孔径（非拆机状态下孔径）：孔径≥70cm，(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）
3.12磁体冷却方式：液氦制冷。
3.13液氦消耗率（正常使用下）：零液氦消耗。
3.14液氦容积：≥1500L。
3.15冷头类型：4K。
3.16Z轴最大视野：≥50cm。
四、射频系统
▲4.1独立射频发射源个数：具备≥2个独立射频发射源或发射通道，如西门子提供TrueShape,飞利浦提供Multitransmit，GE提供MultiDrive，联影提供uTX，其他品牌提供相当或优于以上技术(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
4.2每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度：具备。
▲4.3射频发射总功率≥30KW(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★4.4射频发射总功率≥40kW(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
4.5射频接收系统最大通道数（非线圈通道数总和，提供技术白皮书证明）≥128 (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
4.6射频发射带宽≥1100kHz（提供技术白皮书证明）。
4.7具备发射线圈免调谐。
4.8射频接收采样率：≥80MHz。
4.9接收动态范围（1Hz带宽）：≥160dB。
4.10噪声系数：≤0.5dB。
4.11具备全数字解调及滤波技术。
4.12射频能量监控：
4.12.1具备实时数字化射频能量监控。
4.12.2具备实时数字化射频能量短期积累监控。
4.12.3具备实时数字化射频能量长期积累监控。
4.13射频接收线圈及相关技术:
▲4.13.1提供以下原厂（与整机同品牌）线圈：头部线圈1套，头颈联合线圈1套；脊柱相控阵线圈1套；乳腺专用线圈2套；体部专用线圈2套；膝关节专用线圈1套；肩关节专用线圈1套；手腕关节专用线圈1套；足踝关节专用线圈1套；颞颌关节线圈1套（可第三方）。
4.13.2膝关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.3肩关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.4手腕关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.5足踝关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.13.6乳腺专用线圈独立线圈通道数；≥16通道；乳腺专用穿刺定位线圈通道数 ≥7通道。
4.13.7全神经（头颈脊柱一体化）线圈1 套： ≥21通道。
4.13.8正交发射/接受体线圈；具备。
4.13.9提供大号柔性线圈1套，小号柔性线圈1套，甲状腺专用线圈1套，颈动脉专用线圈1套：具备。
4.13.10头颈联合线圈独立线圈通道数≥64通道；头部线圈独立线圈通道数≥32通道：具备。
4.13.11脊柱相控阵线圈独立线圈通道数≥32通道。
4.13.12大号柔性线圈；原厂（与整机同品牌、非OEM），独立线圈通道数≥16通道。
4.13.13小号柔性线圈；原厂（与整机同品牌、非OEM），独立线圈通道数≥16通道。
4.13.14线圈接口数；≥4个，必须可同时接驳使用。
4.13.15线圈联合扫描技术：投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查。
4.13.16甲状腺专用线圈1套，通道数≥16通道，非组合（可非原厂）。
4.13.17颈动脉专用线圈1套，通道数≥16通道，非组合（可非原厂）。
4.13.18颞颌关节专用线圈通道数≥4 通道。
五、计算机系统
5.1主机CPU型号及主频：≥6核，≥3.6GHz。处理器位数：≥64位。内存容量：≥64GB。硬盘容量：≥1024GB。
5.2显示器分辨率：≥1920×1200。显示器大小及规格≥24英寸，专业级彩色显示器：
5.3重建专用处理计算机中央处理器：总核心数≥4核个，主频≥3.6GHz。重建专用处理计算机内存容量：≥128GB。重建专用处理计算机存储设备容量：≥1TB。重建专用处理计算机处理速度：≥75000幅/秒（256X256,100%矩阵）。
5.4最大采集矩阵：≥1024×1024。
5.5最大重建矩阵：≥1024×1024。
5.6具备同步扫描重建功能。
5.7具备集成式软件操作系统。
六、后处理接口
6.1具备软件控制照相技术。
6.2DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询，Worklist,MPPS等功能）。
6.3具备标准激光相机数字接口。
七、扫描参数
7.1 X轴最大FOV：≥550mm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
7.2 Y轴最大FOV：≥550mm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
7.3 Z轴最大FOV：≥500mm。
7.4最小FOV：≤5mm。
7.5最薄层厚2D：≤0.1mm。
7.6最薄层厚3D：≤0.05mm。
7.7 2D SE序列最短TR时间（128矩阵）：≤5ms。
7.8 2D SE序列最短TE时间（128矩阵）：≤1.5ms。
7.9 2D FSE序列最短TR时间（128矩阵）：≤5ms。
7.10 2D FSE序列最短TE时间（128矩阵）：≤1.6ms。
7.11 2D FSE序列最小回波间距（128矩阵）：≤1.6ms。
7.12 2D FSE序列最大回波链长度（ETL）：≥512。
7.13 2D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.69ms。
7.14 2D GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.22ms。
7.15 3D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.69ms。
7.16 3D GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.22ms。
7.17 EPI序列最小回波间距（128矩阵）：≤0.39ms。
7.18 EPI序列最短TR时间（128矩阵）：≤10ms。
7.19最大弥散加权b值：≥10000。
7.20具备软件界面中英文切换。
八、扫描技术与序列
8.1自旋回波序列（FSE）：
8.1.1具备2D/3D快速自旋回波；具备组织弛豫时间测量自选回波序列；具备可选择角度的自旋回波序列；具备单回波、双回波、多回波技术；具备单次激发快速自选回波序列；具备脂肪抑制序列；具备快速脂肪饱和技术；具备水抑制序列；具备反转恢复（IR）；
8.1.2具备快速自由水抑制序列（FLAIR）；
8.1.3具备快速自由水抑制序列T1W成像技术；
8.1.4具备快速自由水抑制序列T2W成像技术；
8.1.5具备快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）；
8.1.6具备短TI反转回波水脂分离成像；
8.1.7具备真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）。
8.2梯度回波(2D/3D)，包括多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像； 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术；2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术；重T2加权高对比序列；3D梯度回波技术；快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,必须提供2D及3D）；超快速场回波序列；三维成像技术。
8.3平面回波成像技术（EPI），包括单次激发平面回波成像技术；自旋回波EPI；梯度回波EPI；反转EPI；高分辨EPI采集：具备。
8.4具备神经系统成像技术：
8.4.1具备高分辨解剖成像；
8.4.2具备高分辨率内耳三维成像技术；
8.4.3具备全脊髓成像：
8.5弥散成像技术：具备实时弥散成像；具备多次激发DWI；具备单次激发DWI；具备自动采集处理；具备ADC-map；具备ADC值测量；具备各向异性采集；具备各向同性采集；具备可选优化B值；具备自动生成ADC图；具备矢状位弥散成像；具备ADC成像。
8.6血管成像技术：具备时飞法技术(2D/3D)；具备流入法采集技术（2D/3D）；具备连续多层3D时飞法技术；具备动静脉分离成像技术；具备磁转移(MTC)对比技术；具备最大密度投影技术；具备可变反转角度射频技术；具备多层层面重建技术；具备2D/3D水成像技术（MRCP,MRU）；具备电影采集回放功能；具备实时互动最大密度投影技术。
8.7伪影消除技术：
8.7.1具备流体补偿；
8.7.2具备呼吸补偿；
8.7.3具备流动校正梯度波形技术；
8.7.4具备区域饱和技术；
8.7.5具备卷积伪影去除技术；
8.7.6具备运动伪影消除技术；
8.7.7具备图像滤波增强技术；
8.7.8具备K空间降噪技术；
8.7.9具备环形伪影抑制技术。
8.8节时技术，包括：具备半扫描技术、具备全方向部分编码采集技术、具备矩形视野采集技术、具备三维重叠连续采集技术、具备并行采集重建技术、具备部分回波采集。
8.9其他成像技术，包括：具备短TRTE快速成像功能、具备三维定位系统、具备放射状片层定位技术、具备扫描暂停、具备可变带宽技术、具备预扫描技术、具备信噪比显示功能、具备静音扫描技术、具备实时交互式成像功能、具备磁共振实时定位、具备磁共振实时交互式参数改变、具备高分辨成像检查、具备组合扫描功能、具备水饱和技术、具备预饱和技术、具备饱和带数目≥6、具备平行饱和带、具备伴随饱和带、具备脂肪饱和技术、具备信号平均技术（包含内模式和外模式）、具备频率编码方向扩大采集、具备相位编码方向扩大采集、具备偏中心扫描技术、具备可变K空间填写方式、具备K空间快速采集、具备线圈灵敏度校正技术、具备肝脏动态增强技术、具备图像亮度均一化校正技术、具备自动中心扫描技术、具备图像插值放大技术。
▲8.10具备高级临床应用软件包，包括神经成像软件包；胎儿成像软件包；体部系统软件包；骨关节成像软件包；肿瘤成像软件包；乳腺成像软件包；血管成像软件包；心脏成像软件包；妇产成像软件包；儿科成像软件包：具备。
▲8.11肝脏磁共振弹性成像序列（MRE）及其配套硬件、后处理软件：具备。
九、高级应用平台及软件
▲9.1压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。
9.2波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱。
9.3具备全身4D压缩感知动态增强成像技术：
9.4具备三维多体素波谱成像技术：
9.5具备全身3D压缩感知成像技术：
9.6具备磁敏感加权成像技术：支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示：
9.7具备全身2D压缩感知成像技术：
9.8具备体部磁敏感加权成像技术：快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比：
9.9具备单次屏气3D胰胆管水成像技术：
9.10具备压缩感知心脏电影技术。
9.11具备弥散张量成像(DTI)：弥散敏感梯度≥256个方向：
9.12具备脑灌注成像（Perfusion）：
9.13具备脑功能成像（Bold）（包含静息态和任务态序列）：
9.14具备三维动脉自旋标记成像技术：
9.15具备动态增强血管成像技术：
9.16具备脂肪定量技术：
9.17具备虚拟弥散成像技术：
9.18具备小视野弥散成像技术：
9.19具备高级心脏成像技术：
9.20具备心脏标记技术：
9.21具备参数定量技术：
9.22智能定位与规划技术，
9.22.1具备头部智能定位：无需激光定位，一键进床；
9.22.2具备脊柱智能定位；
9.22.3具备膝关节智能定位；
9.22.4具备智能多协议扫描规划。
9.23具备无接触式生命体征遥感技术：
9.24具备心脏冠脉成像技术：
9.25具备4D Flow四维血流磁共振成像技术：
9.26具备化学交换饱和转移成像技术CEST：
9.27具备磁共振扩散峰度成像技术DKI及其后处理：
9.28具备深度学习技术（西门子需提供DeepResolve Boost,GE需提供AIR Recon DL，飞利浦需提供SmartSpeed,其余厂家提供相应技术）。
十、后处理工作站及高级应用后处理软件
10.1具备独立原厂高级影像后处理工作站（1拖2）：
10.2具备灌注分析：
10.3具备弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理（DTI&DTT）；
10.4具备磁共振脑功能分析（BOLD）；具备静息态和任务态后处理软件。
10.5具备波谱高级后处理；
10.6具备ADC定量后处理；
10.7具备T1&T2&T2*参数定量高级后处理；
10.8具备图像融合高级后处理；
10.9具备图像拼接高级后处理；
10.10具备动态分析；
10.11具备血管分析高级后处理；
10.12具备离线拟合b值。
十一、其他高级应用技术及后处理
11.1具备单次扫描多对比定量技术；
11.2具备高清血管壁成像及其智能后处理：需斑块分析功能；
11.3具备心功能分析；
11.4具备心流量分析；
11.5具备心肌活性分析；
11.6具备心肌灌注分析；
11.7具备IVIM及IVIM高级后处理。
十二、病人检查环境
12.1具备双向病人通话系统。
12.2具备防磁降噪耳机，可降噪并进行通话或音乐播放。
12.3具备检查通道通风系统，可在床旁调节；
12.4具备检查通道照明系统LED孔径照明系统，可在床旁调节。
12.5具备嵌入式触控显示屏，磁体外壳两侧各1个。
12.6具备患者生理信号监控系统，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。
12.7具备床旁患者信息系统，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息。
12.8具备床旁技师帮助系统，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作。
12.9具备患者紧急呼叫装置，提供防磁气动报警球。
12.10检查床最大承重：≥227kg。
12.11检查床最低床位高度：≤52cm。
12.12扫描床水平运动最大速度：≥20cm/s。
12.13扫描床长度：≥244cm。
12.14单次进床最大扫描范围：≥168cm。
12.15具备多站扫描自动移床功能；
12.16具备床旁紧急制动按钮：扫描床两侧各1个。
12.17具备防磁输液架。
12.18具备无管降噪耳机。
十三、机房安装要求
13.1具备线圈整理柜：防磁线圈柜。
13.2提供配套磁共振机房磁屏蔽（包含磁体间、操作台观察窗和屏蔽门）。
十四、产品使用年限（提供设备铭牌或使用手册证明）≥10年。
▲十五、磁共振兼容双筒高压注射器1套：根据采购人需求提供，设备参考但不限于以下品牌Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨。
▲十六、提供磁共振兼容的对讲系统1套、4路以上视频监控（循环录像时间超过1个月）系统1套。
▲十七、提供磁共振兼容可升降转运床1台、磁共振兼容轮椅1台、磁共振兼容气体灭火器2台、磁共振兼容消毒机1台、金属探测器1台。
▲十八、乳房活检与旋切系统（需适配磁共振影像引导下乳腺微创活检取样）
▲十九、医用显示器一台，≥86英寸（参考但不限于以下品牌：Barco巴可、EIZO艺卓、巨鲨、巨烽）。
▲二十、"医用显示器6台（参考但不限于以下品牌：Barco巴可、EIZO艺卓、巨鲨、巨烽）：
≥30.4寸，分辨率：≥6MP（3280x2048像素），显示内容：彩色灰阶成像，外壳材质：采用绝缘非金属材料外壳，像素间距：≤0.1995mm，符合DICOM要求的最大亮度：≥1050cd/m²，校准亮度：≥600cd/m²，响应时间：≤18毫秒，可视角度：≥178°，对比度：≥2000：1，色彩深度：≥30bit，最高分辨率下刷新率：≥60HZ）。"
▲二十一、影像工作站（含电脑主机和显示器）8套：显示器：≥24寸，显卡：独立显卡，≥4G，存储容量:≥1TB，处理器：≥12核心，3.6Hz（2023年后的版本），运行内存：≥32GB。



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于3年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向配置单位交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（15） 核心产品： 3.0T磁共振成像系统（分标2）。

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	桂林市中医医院
	1
	套

















分标3： 3.0T磁共振成像系统（分标3）
采购预算：950万元
最高限价：950万元
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	3.0T磁共振成像系统（分标3）
	1
	套
	一、设备先进性总体要求
▲1.1主磁体：≥3.0T；配备工作站数量1台 
▲1.2厂家技术完整性要求：核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度系统、梯度功率放大器、射频线圈等作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代。
▲1.3机型技术先进性要求：获得NMPA认证。提供的投标产品首次NMPA注册时间不得早于2021年1月1日。
二、梯度系统
2.1梯度控制技术：水冷。
2.2梯度冷却方式：全数字实时控制。
▲2.3最大单轴梯度场强度（工程值，XYZ轴同时到达，非矢量和，非有效值/非峰值，非performance值）：≥60 mT/m (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
▲2.4最大单轴梯度切换率（工程值，XYZ轴同时到达，非矢量和，非有效值/非峰值，非performance值）：≥200 T/m/s(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
2.5最短梯度爬升时间：≤ 0.3 ms。
2.6最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到：采用高性能单梯度技术。
2.7最大占空比：100%。
2.8屏蔽方式：主动屏蔽。
2.9梯度工作方式：非共振式。
2.10具备梯度降噪技术；
三、磁体系统
3.1磁场强度：3.0T 。
3.2发射频率：≥123MHz。
3.3磁体类型：超导磁体。
3.4磁体材料：铌钛合金磁材料或高强度玻璃纤维。
3.5具备抗电磁干扰；
3.6磁体稳定性：≤0.1 ppm/h。
3.7磁场均匀度：
3.7.1 10cm DSV：≤0.005ppm；
3.7.2 20cm DSV：≤0.02ppm；
3.7.3 30cm DSV：≤0.07ppm；
3.7.4 40cm DSV：≤0.34ppm；
3.7.5 50cm DSV：≤2.3ppm；
3.8主磁场均匀度补偿技术
3.8.1匀场方式：主动+被动；
3.8.2具备高阶匀场。
3.9磁体重量（含液氦）：不限制。
3.10磁体长度（不含外壳）：≤ 174cm。
▲3.11病人检查孔径（非拆机状态下孔径）：≥65cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
3.12磁体冷却方式：液氦制冷。
3.13液氦消耗率（正常使用下）：零液氦消耗。
3.14液氦容积：≥1400L。
3.15冷头类型：4K。
3.16 Z轴最大视野：≥50cm。
四、射频系统
▲4.1独立射频发射源个数：具备≥2个独立射频发射源或发射通道。具备≥2个独立射频发射源或发射通道，如西门子提供TrueForm,飞利浦提供Multitransmit，GE提供MultiDrive，联影提供uTX，其他品牌提供相当或优于以上技术。
4.2每个射频源可独立调节射频脉冲的相位、波形、幅度：具备。
▲4.3射频发射功率：≥30KW(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
4.4射频接收系统最大通道数（非线圈通道数总和，提供技术白皮书证明）≥96。
4.5射频发射带宽（提供技术白皮书证明）≥500kHz。
4.6具备发射线圈免调谐；
4.7射频接收采样率：≥80MHz。
4.8接收动态范围（1Hz带宽）：≥160dB。
4.9噪声系数：≤0.5dB。
4.10具备全数字解调及滤波技术；
4.11射频能量监控：
4.11.1具备实时数字化射频能量监控；
4.11.2具备实时数字化射频能量短期积累监控；
4.11.3具备实时数字化射频能量长期积累监控；
4.12射频接收线圈及相关技术：
▲4.12.1提供以下原厂（与整机同品牌）线圈：头部线圈1套，头颈联合线圈1套；全脊柱相控阵线圈1套；乳腺专用线圈1套；体部专用线圈2套；膝关节专用线圈1套；肩关节专用线圈1套；手腕关节专用线圈1套；足踝关节专用线圈1套。
4.12.2膝关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.12.3肩关节专用线圈独立线圈通道数；≥12通道。
4.12.4手腕关节专用线圈独立线圈通道数；≥12通道。
4.12.5足踝关节专用线圈独立线圈通道数；≥16通道。
4.12.6全神经（头颈脊柱一体化）线圈1 套： ≥21通道。
4.12.7心脏线圈： 具备。
4.12.8正交发射/接受体线圈；具备。
4.12.9提供大号柔性线圈1套，小号柔性线圈1套，甲状腺专用线圈1套，颈动脉专用线圈1套；具备。
4.12.10头颈联合线圈独立线圈通道数≥20通道；头部线圈独立线圈通道数≥32通道；具备。
4.12.11脊柱相控阵线圈独立线圈通道数≥24通道；
4.12.12大号柔性线圈；原厂（与整机同品牌、非OEM），独立线圈通道数≥12通道；
4.12.13小号柔性线圈；原厂（与整机同品牌、非OEM），独立线圈通道数≥12通道；
4.12.14线圈接口数；≥4个，必须可同时接驳使用；
4.12.15线圈联合扫描技术：投标机型可通过多个线圈联合扫描，实现一次进床完成全身检查；
4.12.16乳腺专用线圈独立线圈通道数≥16通道。
五、计算机系统
5.1主机CPU型号及主频：≥6核，≥3.6GHz。
5.2处理器位数：≥64位。
5.3内存容量：≥64GB。
5.4硬盘容量：≥1024GB。
5.5显示器分辨率：≥1920×1200。
5.6显示器大小及规格≥24英寸，专业级彩色显示器：具备。
5.7重建专用处理计算机中央处理器：总核心数≥4核个，主频≥3.6GHz。
5.8重建专用处理计算机内存容量：≥128GB。
5.9重建专用处理计算机存储设备容量：≥1TB。
5.10重建专用处理计算机处理速度：≥75000幅/秒（256X256,100%矩阵）。
5.11最大采集矩阵：≥1024×1024。
5.12最大重建矩阵：≥1024×1024。
5.13具备同步扫描重建功能：
5.14具备集成式软件操作系统：
六、后处理接口
6.1具备软件控制照相技术：
6.2 DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询，Worklist,MPPS等功能）：具备。
6.3具备标准激光相机数字接口；
七、扫描参数
7.1X轴最大FOV：≥500mm。
7.2Y轴最大FOV：≥500mm。
7.3Z轴最大FOV：≥500mm。
7.4最小FOV：≤5mm。
7.5最薄层厚2D：≤0.1mm。
7.6最薄层厚3D：≤0.05mm。
7.7 2D SE序列最短TR时间（128矩阵）：≤5ms。
7.8 2D SE序列最短TE时间（128矩阵）：≤1.5ms。
7.9 2D FSE序列最短TR时间（128矩阵）：≤5ms。
7.10 2D FSE序列最短TE时间（128矩阵）：≤1.6ms。
7.11 2D FSE序列最小回波间距（128矩阵）：≤1.6ms。
7.12 2D FSE序列最大回波链长度（ETL）：≥512。
7.13 2D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.69ms。
7.14 2D GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.22ms。
7.15 3D GRE序列最短TR时间（128矩阵）：≤0.69ms。
7.16 3D GRE序列最短TE时间（128矩阵）：≤0.22ms。
7.17 EPI序列最小回波间距（128矩阵）：≤0.39ms。
7.18 EPI序列最短TR时间（128矩阵）：≤10ms。
7.19最大弥散加权b值：≥10000。
7.20具备软件界面中英文切换；
八、扫描技术与序列
8.1自旋回波序列（FSE）：
8.1.1具备2D/3D快速自旋回波；
8.1.2具备组织弛豫时间测量自选回波序列；
8.1.3具备可选择角度的自旋回波序列；
8.1.4具备单回波、双回波、多回波技术；
8.1.5具备单次激发快速自选回波序列；
8.1.6具备脂肪抑制序列；
8.1.7具备快速脂肪饱和技术；
8.1.8具备水抑制序列；
8.1.9具备反转恢复（IR）；
8.1.10具备常规反转恢复序列；
8.1.11具备快速自由水抑制序列（FLAIR）；
8.1.12具备快速自由水抑制序列T1W成像技术；
8.1.13具备快速自由水抑制序列T2W成像技术；
8.1.14具备快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）；
8.1.15具备短TI反转回波水脂分离成像；
8.1.16具备真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）。
8.2梯度回波(2D/3D)，包括多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像； 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术；2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术；重T2加权高对比序列；3D梯度回波技术；快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,必须提供2D及3D）；超快速场回波序列；三维成像技术。
8.3平面回波成像技术（EPI），包括单次激发平面回波成像技术；自旋回波EPI；梯度回波EPI；反转EPI；高分辨EPI采集：具备。
8.4神经系统成像技术:
8.4.1具备高分辨解剖成像；
8.4.2具备高分辨率内耳三维成像技术；
8.4.3具备全脊髓成像：
8.5弥散成像技术：
8.5.1具备实时弥散成像；
8.5.2具备多次激发DWI；
8.5.3具备单次激发DWI；
8.5.4具备自动采集处理；
8.5.5具备ADC-map；
8.5.6具备ADC值测量；
8.5.7具备各向异性采集；
8.5.8具备各向同性采集；
8.5.9具备可选优化B值；
8.5.10具备自动生成ADC图；
8.5.11具备矢状位弥散成像；
8.5.12具备ADC成像：
8.6血管成像技术：
8.6.1具备时飞法技术(2D/3D)；
8.6.2具备流入法采集技术（2D/3D）；
8.6.3具备连续多层3D时飞法技术；
8.6.4具备动静脉分离成像技术；
8.6.5具备磁转移(MTC)对比技术；
8.6.6具备最大密度投影技术；
8.6.7具备可变反转角度射频技术；
8.6.8具备多层层面重建技术；
8.6.9具备2D/3D水成像技术（MRCP,MRU）；
8.6.10具备电影采集回放功能；
8.6.11具备实时互动最大密度投影技术：
8.7伪影消除技术：
8.7.1具备流体补偿；
8.7.2具备呼吸补偿；
8.7.3具备流动校正梯度波形技术；
8.7.4具备区域饱和技术；
8.7.5具备卷积伪影去除技术；
8.7.6具备运动伪影消除技术；
8.7.7具备图像滤波增强技术；
8.7.8具备K空间降噪技术；
8.7.9具备环形伪影抑制技术：
8.8节时技术：
8.8.1具备半扫描技术；
8.8.2具备全方向部分编码采集技术；
8.8.3具备矩形视野采集技术；
8.8.4具备三维重叠连续采集技术；
8.8.5具备并行采集重建技术；
8.8.6具备部分回波采集。
8.9其他成像技术：
8.9.1具备短TRTE快速成像功能；
8.9.2具备三维定位系统；
8.9.3具备放射状片层定位技术；
8.9.4具备扫描暂停；
8.9.5具备可变带宽技术；
8.9.6具备预扫描技术；
8.9.7具备信噪比显示功能；
8.9.8具备静音扫描技术；
8.9.9具备实时交互式成像功能；
8.9.10具备磁共振实时定位；
8.9.11具备磁共振实时交互式参数改变；
8.9.12具备高分辨成像检查；
8.9.13具备组合扫描功能；
8.9.14具备水饱和技术；
8.9.15具备预饱和技术；
8.9.16具备饱和带数目：≥6；
8.9.17具备平行饱和带；
8.9.18具备伴随饱和带；
8.9.19具备脂肪饱和技术；
8.9.20具备信号平均技术，包含内模式和外模式；
8.9.21具备频率编码方向扩大采集；
8.9.22具备相位编码方向扩大采集；
8.9.23具备偏中心扫描技术；
8.9.24具备可变K空间填写方式；
8.9.25具备K空间快速采集；
8.9.26具备线圈灵敏度校正技术；
8.9.27具备肝脏动态增强技术；
8.9.28具备图像亮度均一化校正技术；
8.9.29具备自动中心扫描技术；
8.9.30具备图像插值放大技术。
▲8.10具备高级临床应用软件包，包括神经成像软件包；胎儿成像软件包；体部系统软件包；骨关节成像软件包；肿瘤成像软件包；乳腺成像软件包；血管成像软件包；心脏成像软件包；妇产成像软件包；儿科成像软件包。
九、高级应用平台及软件
▲9.1压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术：具备压缩感知技术，不可用其他技术如并行采集技术替代，提供datasheet（技术白皮书）证据。具备全身深度学习重建技术。
9.2波谱成像技术(MRS)：具备单体素和多体素波谱。
9.3具备全身4D压缩感知动态增强成像技术；
9.4具备三维多体素波谱成像技术；
9.5具备全身3D压缩感知成像技术；
9.6具备磁敏感加权成像技术：支持幅值图、相位图、薄层块MinIP重建等多计算结果显示；
9.7具备全身2D压缩感知成像技术；
9.8具备体部磁敏感加权成像技术：快速对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比；
9.9具备单次屏气3D胰胆管水成像技术；
9.10具备压缩感知心脏电影技术；
9.11具备弥散张量成像(DTI)：弥散敏感梯度≥256个方向；
9.12具备脑灌注成像（Perfusion）；
9.13具备脑功能成像（Bold）；
9.14具备三维动脉自旋标记成像技术；
9.15具备动态增强血管成像技术；
9.16具备脂肪定量技术；
9.17具备虚拟弥散成像技术；
9.18具备小视野弥散成像技术；
9.19具备高级心脏成像技术；
9.20具备心脏标记技术；
9.21具备参数定量技术；
9.22智能定位与规划技术：
9.22.1具备头部智能定位：无需激光定位，一键进床；
9.22.2具备脊柱智能定位；
9.22.3具备膝关节智能定位；
9.22.4具备智能多协议扫描规划；
9.23具备无接触式生命体征遥感技术；
9.24具备心脏冠脉成像技术；
9.25具备4D Flow四维血流磁共振成像技术；
9.26具备化学交换饱和转移成像技术CEST；
9.27具备磁共振扩散峰度成像技术DKI及其后处理；
十、后处理工作站及高级应用后处理软件
10.1具备独立原厂高级影像后处理工作站；
10.2具备灌注分析；
10.3具备弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术后处理（DTI&DTT）；
10.4具备磁共振脑功能分析（BOLD）；
10.5具备波谱高级后处理；
10.6具备ADC定量后处理；
10.7具备T1&T2&T2*参数定量高级后处理；
10.8具备图像融合高级后处理；
10.9具备图像拼接高级后处理；
10.10具备动态分析；
10.11具备血管分析高级后处理；
10.12具备离线拟合b值；
十一、其他高级应用技术及后处理
11.1具备单次扫描多对比定量技术；
11.2具备高清血管壁成像及其智能后处理：需斑块分析功能；
11.3具备心功能分析；
11.4具备心流量分析；
11.5具备心肌活性分析；
11.6具备心肌灌注分析；
11.7具备IVIM及IVIM高级后处理；
十二、病人检查环境
12.1具备双向病人通话系统；
12.2具备防磁降噪耳机，可降噪并进行通话或音乐播放；
12.3具备检查通道通风系统，可在床旁调节；
12.4具备检查通道照明系统LED孔径照明系统，可在床旁调节；
12.5具备嵌入式触控显示屏，磁体外壳两侧各1个；
12.6具备患者生理信号监控系统，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征；
12.7具备床旁患者信息系统，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息：；
12.8具备床旁技师帮助系统，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作；
12.9具备患者紧急呼叫装置，提供防磁气动报警球；
12.10检查床最大承重：≥227kg。
12.11检查床最低床位高度：≤52cm。
12.12扫描床水平运动最大速度：≥20cm/s。
12.13扫描床长度：≥244cm。
12.14单次进床最大扫描范围：≥168cm。
12.15具备多站扫描自动移床功能；
12.16具备床旁紧急制动按钮；扫描床两侧各1个；
12.17具备防磁输液架；
12.18具备无管降噪耳机。
十三、配套要求
13.1具备线圈整理柜：防磁线圈柜：
13.2提供磁共振兼容的对讲系统1套、4路以上视频监控（循环录像时间超过1个月）系统1套。
13.3提供磁共振兼容转运床1台、磁共振兼容轮椅1台、磁共振兼容灭火器1台、磁共振兼容消毒机1台、金属探测器1台、磁共振兼容双筒高压注射器1套。
十四、产品使用年限（提供设备铭牌或使用手册证明）≥10年。



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于5年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向配置单位交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（15） 核心产品： 3.0T磁共振成像系统（分标3）。

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	来宾市人民医院
	1
	套
















分标4： 1.5T磁共振成像系统（分标4）
采购预算：1200万元
最高限价：1000万元
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	1.5T磁共振成像系统（分标4）
	1
	套
	★1总体要求:为保证投标产品先进性，提供的投标产品首次NMPA注册时间不得早于2022年1月1日。
2磁体系统
▲2.1 1.5T磁体场强
2.2超导磁体
▲2.3磁体与磁共振品牌为同一生产商。
2.4具备主动屏蔽磁体。
2.5具备抗外界电磁干扰屏蔽技术。
2.6磁体长度（不含外壳）≤150cm。
▲2.7病人检查孔径（非拆机状态下孔径）：≥60cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★2.8病人检查孔径（非拆机状态下孔径）：≥70cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
2.9 5高斯线 X、Y轴≤2.5m
2.10 5高斯线 Z轴≤4.0m
2.11磁体均匀度（典型值）
2.12 10cm DSV≤ 0.01 ppm
2.13 20cm DSV≤ 0.04 ppm
2.14 30cm DSV≤ 0.15 ppm
2.15磁场长期稳定性<0.1ppm/hour
2.16液氦消耗率≤0 升/小时
2.17磁体最大液氦容量≤1300升。
★2.18磁体重量(含液氦)≤3300 kg (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）
2.19正常工作下填充周期（典型值）≥10年，或无需填充 
2.20具备磁体被动匀场技术
2.21具备磁体主动匀场技术
2.22具备3D动态匀场技术
2.23具备靶器官匀场技术
2.24具备颈部主动匀场模式；具备心脏主动匀场模式；具备足踝主动匀场模式；具备腹部主动匀场模式。
2.25具备主动匀场技术
3射频发射系统
▲3.1射频放大器与磁共振品牌为同一生产商。
3.2数字化射频系统
3.3提供双密度射频信号传输
3.4射频频率稳定性≤ ±2 x 10 -10
3.5频率控制精度≤ 0.015 Hz
3.6相位控制精度≤ 0.006 o
★3.7射频发射功率≤ 18kW (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
3.8具备射频放大器冷却方式为水冷
4射频接收系统
4.1提供一体化线圈射频接收系统
4.2射频接收带宽≥ 1 MHz
4.3接收机动态范围≥ 160 dB
4.4 MR信号模数转换器采样率≥ 80MHz
4.5具备磁体间内MR信号模数转换器的物理位置
4.6 MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式为数字信号传输
4.7具备多线圈组合成像技术
4.8可同时接收信号并参与成像的线圈数量≥ 4
4.9系统线圈接口总数量≥ 5
4.10具备线圈直连技术
4.11具备线圈滑动连接技术
4.12具备正交发射/接收体线圈
4.13具备头颈组合成像线圈，通道数≥20通道
4.14具备体部组合成像线圈，通道数≥12通道
4.15具备脊柱线圈线圈，通道数≥18通道
4.16具备大号通用柔性线圈
4.17具备小号通用柔性线圈
4.18具备乳腺专用线圈
4.19具备膝关节专用线圈
4.20具备所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术
4.21具备线圈与人体相对位置显示在扫描界面中
4.22具备自动线圈单元选择技术
4.23具备自动线圈单元选择结果实时显示技术
4.24具备所有线圈接口都位于患者床上
▲4.25所有射频接收线圈与磁共振为同一品牌，非第三方线圈、非OEM线圈（特殊线圈除外）
5梯度系统
5.1具备梯度线圈主动屏蔽技术
5.2最大FoV≥ 55cm
▲5.3最大梯度场强（非有效值）≥ 33mT/m (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明村料）
5.4最大梯度切换率（非有效值）≥ 100mT/m/ms
5.6梯度占空比≥ 100%
5.7具备梯度线圈冷却方式为水冷
5.8具备梯度线圈冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水
▲5.9梯度线圈与整机为同一生产商
5.10梯度放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产
5.11梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式为数字化传输
6神经系统成像
6.1具备常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像
6.2具备2D/3D 水抑制FLAIR成像
6.3具备全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈
6.4具备全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划
6.5具备软件控床全自动多站式大范围成像
7磁共振血管成像
7.1具备2D/3D ToF时间飞跃法MRA
7.2具备ToF序列支持门控触发
7.3具备ToF序列支持饱和优化快速成像技术
7.4具备跟随式饱和带技术
7.5具备3D多层块ToF技术
8磁共振心脏成像
8.1具备自由呼吸实时心脏电影成像
8.2具备根据心动周期自动设置采集时间窗
8.3具备反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout）
8.4具备相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR）
8.5具备自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者
9体部及肿瘤成像
9.1具备全身类PET成像技术
9.2具备弥散序列支持匀场技术
9.3具备三维T1高分辨快速容积成像技术
9.4具备双回波三维T1高分率容积Dixon成像
9.5具备三维T1高分辨容积成像技术支持并行采集加速
10骨肌系统成像
10.1具备高级金属伪影抑制成像
10.2具备3D各向同性容积成像序列
10.3具备高分辨率颈髓成像
10.4具备高分辨率内耳三维成像
10.5具备全脊柱成像
11扫描参数
11.1最小扫描野≤0.5 cm
11.2最大扫描野≥50cm
11.3最小二维采集层厚≤0.1mm
11.4最小三维采集层厚≤0.05mm
11.5最大采集矩阵≥1024×1024
11.6自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵)≤7.5ms
11.7自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵)≤2.3ms
11.8快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵)≤7.5ms
11.9快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵)≤2.3ms
11.10快速自旋回波最大回波链≥512
11.11 2D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵)≤1.27ms
11.12 2D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵)≤0.30ms
11.13 3D梯度回波序列最短TR(256×256矩阵)≤1.27ms
11.14 3D梯度回波序列最短TE(256×256矩阵)≤0.30ms
11.15 GRASE梯度自旋回波序列最短TR(256×256矩阵) ≤8.4ms
11.16 GRASE梯度自旋回波序列最短TE(256×256矩阵) ≤4.5ms
11.17 EPI序列最短TR(256×256矩阵)≤10ms
11.18 EPI序列最短TE(256×256矩阵)≤3.1ms
11.19最高EPI因子≥256
11.20单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵 ≤ 54ms
11.21最大采集弥散加权b值≥10000
11.22多b值成像最大b值数量≥16
12成像序列
12.1具备自旋回波序列SE；具备反转恢复序列；具备梯度回波序列。
12.2具备平面回波序列EPI。
12.3具备高级临床应用软件包，包括神经成像软件包；胎儿成像软件包；体部系统软件包；骨关节成像软件包；肿瘤成像软件包；乳腺成像软件包；血管成像软件包；心脏成像软件包；妇产成像软件包；儿科成像软件包。
13具备全静音成像平台：具备自动防止梯度线圈共振的序列优化技术；具备静音快速自旋回波序列FSE/TSE；具备静音梯度回波序列GRE；具备静音弥散序列DWI；具备静音磁敏感加权序列SWI；具备3D T1超短TE 静音序列；具备静音成像可用于T1对比。
14人工智能成像平台
14.1具备常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位
14.2具备基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术
14.3具备自动扫描范围设置技术
14.4具备自动扫描FoV设置技术
14.5具备可供选择的扫描策略
14.6具备全扫描流程一键自动完成
14.7具备扫描过程中可一键变更扫描协议
14.8具备序列参数全自动设置或手动设置
15并行采集加速技术
15.1具备基于图像域的并行采集算法；具备基于k空间域的并行采集算法；具备并行采集外部校准技术；具备并行采集集成式内部校准技术；具备并行采集无校准/数据集自校准技术；具备二维序列相位编码方向并行采集加速；具备三维序列双相位编码方向并行采集加速技术；具备双空间维度并行采集加速技术。
15.2并行采集加速因子≥ 6
16伪影校正技术：具备前瞻性运动伪影校正；具备回顾性运动伪影校正；具备抑制头部运动伪影；具备抑制腹部运动伪影；具备抑制关节运动伪影；具备抑制脊柱运动伪影。
17主机工作站系统
17.1主机工作站CPU性能等于或高于Intel Xeon  W-2133(6核)
17.2主机工作站主频≥ 3.6 GHz
17.3主机工作站内存≥ 64 GB；
17.4主机工作站固态硬盘；主机工作站硬盘容量≥ 480GB
17.5医学专用显示器≥24英寸宽屏；医学专用显示器分辨率≥ 1920x1200
17.6具备高分辨率无闪烁显示器，水平可倾斜，向前和向后
17.7具备自动背光控制，实现长期亮度稳定性
17.8图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV)≥ 11000幅/秒
17.9图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV)≥ 47000幅/秒
17.10最多并行处理扫描与重建数据组数≥ 12组
18患者检查环境
18.1具备患者腔照明系统且亮度多级可调
18.2具备患者腔通风系统且风量多级可调
18.3具备患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调
18.4具备屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口
18.5具备患者监视CCTV系统，含摄像头与监视器
18.6具备集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏
18.7患者床最低床位高度≤ 58cm
18.8患者床水平和垂直移动时最大患者承重≥ 200kg
18.9扫描床最大水平移动速度≥ 20cm/s
18.10扫描床水平定位精度≤ ±0.5mm
18.11具备无线蓝牙呼吸门控
18.12具备无线蓝牙心电门控
18.13具备无线蓝牙外周门控
19安装场地
19.1电源连接容量≤ 30 kVA
19.2系统关机功耗（System Off）≤ 4.5 kW
19.3系统扫描功耗（System Scanning≤ 11 kW
19.4系统最小安装面积≤ 28 m2
19.5屏蔽间最低净层高要求≤ 2.4 m
19.6提供主机工作站UPS系统
20第三方配套清单
20.1磁检测门
20.2人机共存型无磁空气消毒机1套.
20.3工作站5台，每台配6M医用显示器。
20.4磁共振专用高压注射器1台：根据采购人需求提供，设备参考但不限于以下品牌Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨。
20.5无磁转运平车1台+无磁轮椅1台
20.6肩关节线圈1个
20.7踝关节线圈1个
20.8无磁灭火器2个
20.9线圈存储柜1个
20.10专用配电柜1套
21产品使用年限（提供设备铭牌或使用手册证明）≥10年。



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于8年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向配置单位交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为6个月内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（15） 核心产品： 1.5T磁共振成像系统（分标4）。

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	藤县人民医院
	1
	套




































第三章  投标人须知


[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：2026年广西大型医用设备(磁共振成像系统)集中采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	3
	投标保证金：详见本项目公开招标公告。
实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场踏勘：详见采购需求（如有）。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台新版客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点：2026年 10月 10日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点：2026年 10月 10日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由自治区公共资源交易中心按相关规定组织专家组论证后答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：
广西壮族自治区公共资源交易中心交易监督处     
电话：0771-8600304
地址：广西南宁市星湖路22号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日正常工作时间（8：30-12：00，13：30-17：00）

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区公共资源交易中心。


投标人须知
一、总  则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]（一） 适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]（二）定义
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]1.“配置单位”系指参与本次集中采购的医疗卫生机构。
2.“采购人”系指接受医疗卫生机构委托代为实施集中采购工作的实施机构，本次集中采购的实施机构为广西壮族自治区公共资源交易中心（以下简称“本中心”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向配置单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向配置单位提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
[bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标。
（七）转包与分包             
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对符合条件的小型、微型企业的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲6.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲7.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向本中心提出询问。
2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对本中心的质疑答复不满意或者本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.本中心接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标办法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，配置单位非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、商务文件及资信、技术文件、投标报价文件四部分组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.商务文件及资信：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 （格式见第六章）（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
    （5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
    （6）财务状况报告（必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）投标人情况介绍；
（18）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（格式见第六章，必须提供）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟，必须提供)；
（5）投标人项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）； （必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc254970539][bookmark: _Toc254970680]3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]（五）投标保证金
1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。
③中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4.中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与配置单位签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与配置单位签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给配置单位造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）项目采购需求中要求带“▲”的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，配置单位不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开标
（一）开标准备
本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：
1.电子开标会由本中心主持。
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
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采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：
（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。
（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。
（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。
（4）报价评审
a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。
　b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
　１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；
　２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；
　３）报价低于采购项目最高限价45%的；
　４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
　c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。
（六）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
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（一）采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就配置单位委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与配置单位签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与配置单位签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，配置单位可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与配置单位签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给配置单位造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（二）有关事宜
所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
广西壮族自治区公共资源交易中心
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号
电    话：0771-8600366、 8600372           传    真：0771-8600305。
[bookmark: _Toc254970549][bookmark: _Toc254970690]








[bookmark: _Toc1211477353]第四章  评标方法及评分标准







评标方法及评分标准（分标1）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。
2.技术分…………………………………………………………………………………………57分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分30分）
一般技术参数要求响应得分（共计200项），“设备先进性总体要求”“梯度系统”“磁体系统”“射频系统”“计算机系统”“后处理接口”“扫描参数”“扫描技术与序列”“高级应用平台及软件”“后处理工作站及高级应用后处理软件”“其他高级应用技术及后处理”“病人检查环境”“机房安装要求”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.15分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分12分）
重要技术参数要求响应得分（共计4项）；
重要技术参数满足要求的，每有一项得3分：
★3.7.3 30cm DSV：≤0.05ppm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★3.17 5高斯线范围：≤4.8m×2.65m(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★4.4 射频发射功率≥40kW(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★12.11 检查床最低床位高度：≤52cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（5分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分5分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（3分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（5分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分………………………………………………………………………7分
（1）售后服务承诺分（满分5分）
一档（3分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（5分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
（2）质保期（保修期）（满分2分）
在满足基本质保期（保修期）（5年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。
4.信誉及业绩分……………………………………………………………………5分
信誉及业绩（满分5分）
（1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，满分1.5分。
注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。
（2）提供2023年1月1日至今与所投产品相同型号设备的业绩，每有1项得0.5分，满分3.5分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。





评标方法及评分标准（分标2）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。
2.技术分…………………………………………………………………………………………57分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分36分）
一般技术参数要求响应得分（共计180项），“设备先进性总体要求”“梯度系统”“磁体系统”“射频系统”“计算机系统”“后处理接口”“扫描参数”“扫描技术与序列”“高级应用平台及软件”“后处理工作站及高级应用后处理软件”“其他高级应用技术及后处理”“病人检查环境”“机房安装要求”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.2分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分6分）
重要技术参数要求响应得分（共计2项）；
重要技术参数满足要求的，每有一项得3分：
★3.7.3 30cm DSV：≤0.05ppm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★4.4 射频发射总功率≥40kW(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（5分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分5分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（3分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（5分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分………………………………………………………………………7分
（1）售后服务承诺分（满分5分）
一档（3分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（5分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
（2）质保期（保修期）（满分2分）
在满足基本质保期（保修期）（3年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。
4.信誉及业绩分……………………………………………………………………5分
信誉及业绩（满分5分）
（1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，满分1.5分。
注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。
（2）提供2023年1月1日至今与所投产品相同型号设备的业绩，每有1项得0.5分，满分3.5分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。







评标方法及评分标准（分标3）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。
2.技术分…………………………………………………………………………52分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分37分）
一般技术参数要求响应得分（共计250项），“设备先进性总体要求”“梯度系统”“磁体系统”“射频系统”“计算机系统”“后处理接口”“扫描参数”“扫描技术与序列”“高级应用平台及软件”“后处理工作站及高级应用后处理软件”“其他高级应用技术及后处理”“病人检查环境”“配套要求”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.148分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）技术及项目实施方案分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（3）技术人员分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（5分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（4）培训计划分（满分5分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（3分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（5分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分………………………………………………………………………7分
（1）售后服务承诺分（满分5分）
一档（3分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（5分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
（2）质保期（保修期）（满分2分）
在满足基本质保期（保修期）（5年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。
4.信誉及业绩分……………………………………………………………………10分
信誉及业绩（满分10分）
（1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，满分1.5分。
注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。
（2）提供2021年1月1日至今与所投产品相同型号设备的业绩，每有1项得0.5分，满分8.5分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。










评标方法及评分标准（分标4）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………35分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为35分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×35分。
2.技术分…………………………………………………………………………47分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分16分）
一般技术参数要求响应得分（共计160项），“磁体系统”“射频发射系统”“射频接收系统”“梯度系统”“神经系统成像”“磁共振血管成像”“磁共振心脏成像”“体部及肿瘤成像”“骨肌系统成像”“扫描参数”“成像序列”“人工智能成像平台”“并行采集加速技术”“主机工作站系统”“患者检查环境”“安装场地”“第三方配套清单”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.1分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分16分）
重要技术参数要求响应得分（共计4项）；
重要技术参数满足要求的，每有一项得4分。
★1 总体要求:为保证投标产品先进性，提供的投标产品首次NMPA注册时间不得早于2022年1月1日。
★2.8 病人检查孔径（非拆机状态下孔径）：≥70cm(提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
★2.18 磁体重量(含液氦)≤3300 kg (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）
★3.7 射频发射功率≤ 18kW (提供技术白皮书或检测报告或产品说明书或彩页等证明材料）。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分5分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（5分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分5分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（3分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（5分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分………………………………………………………………………7分
（1）售后服务承诺分（满分5分）
一档（3分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（5分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
（2）质保期（保修期）（满分2分）
在满足基本质保期（保修期）（8年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。
4.信誉及业绩分……………………………………………………………………10分
信誉及业绩（满分10分）
（1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，满分1.5分。
注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。
（2）提供2021年1月1日至今与所投产品相同型号设备的业绩，每有1项得0.5分，满分8.5分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
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广西壮族自治区政府采购合同

 合同名称： 2026年广西大型医用设备（磁共振成像系统）集中采购 
 合同编号：                            

 采购单位（甲方）：                                  

 住   所：                           

 供 应 商（乙方）：                      

 住   所：                            

 签订合同地点：                          

 签订合同时间：                       
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，
[bookmark: _Toc68166507]        按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本
广西壮族自治区政府采购合同
  
合同编号：
 
采购单位（甲方）：                         
供 应 商（乙方）                                      项目名称编号                            
签  订  地  点                                        签 订 时 间                             
 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条 合同标的
1、供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	规格
型号
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写） 


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间、地点。
交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：分期付款，分三期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款。
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款50%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的80%。
3.第三期：验收合格，双方签署验收报告后，采购人（设备使用单位）收到中标供应商开具合法有效的合同款20%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
4.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，采购人有权不支付合同款。
第九条　履约保证金：履约保证金金额：按中标金额的5%（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，采购人不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务且无违约情况下，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内采购人无息退还。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给采购人造成损失的，应向采购人进行等额赔偿。采购人有权从履约保证金中先行扣除按本合同约定中标供应商应付款项，不足部分由中标供应商另行支付，采购人直接从履约保证金中扣除按本合同约定中标供应商应付款项的，中标供应商应于接到采购人补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。
    5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条 货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4．乙方未能在交货期内交货，逾期不超过60日（含本数）的，以每逾期1日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%；超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后20个工作日内仍拒收货物的，每逾期1日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价5％。
5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。
7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条  不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。
3．诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  诉讼
    双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。
    第十八条  合同生效及其他
    1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
    2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得变更、中止或终止。
2．乙方不得转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据
1．政府采购招标文件；
2．乙方提供的投标文件；
3．投标承诺书；
4．中标通知书。
第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。







	甲方（章）           


年   月   日
	乙方（章）             


 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：


年    月    日










合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）





                      年   月   日 
	乙方（章）





                       年   月   日
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投标文件格式
一、投标文件封面格式
                                                    
投标文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
年  月  日

注：投标文件由资格文件、商务文件及资信、技术文件、投标报价文件四部分组成。












二、投标文件目录

1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.商务文件及资信：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 （格式见第六章，必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章，必须提供）；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
    （5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
    （6）财务状况报告（必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）投标人情况介绍；
（18）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（格式见第六章，必须提供）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟，必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章，必须提供）；
（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须提供）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（格式见第六章，必须提供）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

三、投标文件格式
一）资格文件部分（格式）
（1）有效的营业执照等证明文件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。











参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）




法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：             
投标人公章：                                    
                                          年    月    日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出声明。
2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。


二）商务文件及资信部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件
（2）投标声明书格式：
投标声明书
致：_广西壮族自治区公共资源交易中心：
_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优的确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
法定代表人或委托代理人签字：             
投标人公章：                                    
                                          年    月    日
※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书
致：_广西壮族自治区公共资源交易中心：
我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签字：                                     法定代表人签字（或签章）：          
所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
	贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）


 
 投标人公章：
                                        年    月    日
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。
  （6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表格式：
  分标
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字：        
投标人盖章：                          日 期：          

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）
（11）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：
投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购单位名称
	项目名称
	数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字：　　　　　
投标人公章：                                                            年    月  日
（12） 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）
（13） 节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）；




















（18）中小企业声明函：
中小企业声明函

[bookmark: bookmark1]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
                          日期：


备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。
2026年广西大型医用设备(磁共振成像系统)集中采购（GXZC2026-G1-002989-JYZX）
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（19）关于符合本国产品标准的声明函：

关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 

                 公司（单位）名称（盖章）：　        
                 日期：　     年　  月　  日         



备注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同
三）技术文件部分（格式）：
（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）
（2）技术响应表格式：
  分标 
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        
投标人盖章：                          日 期：            

（3）设备配置清单格式：
  分标
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：         
投标人盖章：                          日  期：          
非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）
②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        
投标人盖章：                        日 期：            

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	



法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        
投标人盖章：                        日 期：            

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）


四）报价文件部分 （格式）
（1）投标函格式：
投 标 函
致：广西壮族自治区公共资源交易中心：
根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______
投标人名称（公章）:___________________
开户银行：                         银行账号：                     
委托代理人签字：___________                 日期：_____年___月___日
（公章）
年___月___日



（2）投标报价明细表格式
投标报价明细表格式
  分标                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	本项目合计金额大写：                                             
	¥            



法定代表人或委托代理人签字（或签章）：          
投标人盖章：                               日  期：         
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表
开标一览表
项目名称：
项目编号：                                        
  分标                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本项目合计金额大写：                                              ¥            


注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。
5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。
法定代表人或委托代理人签字（或签章）：                    
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年   月   日















