广西壮族自治区公共资源交易中心

2026年广西大型医用设备（医用血管造影X射线机）

集中采购（GXZC2026-G1-005001-JYZX）

公开招标文件预公示

各有关供应商：

我中心受采购单位委托，拟对2026年广西大型医用设备（医用血管造影X射线机）集中采购（GXZC2026-G1-005001-JYZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2026年09月16日17时前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。

对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心综合楼2楼209室

联系人：宋静  联系电话：0771-8600357

附：2026年广西大型医用设备（医用血管造影X射线机）集中采购（GXZC2026-G1-005001-JYZX）公开招标文件预公示内容

广西壮族自治区公共资源交易中心

2026年09月12日

公开招标公告

项目概况

2026年广西大型医用设备(医用血管造影X射线机)集中采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年 月 日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-005001-JYZX

项目名称：2026年广西大型医用设备（医用血管造影X射线机）集中采购

预算总金额（元）：64920000

采购需求：

标项一
    标项名称：医用血管造影X射线机（分标1）
    数量:1
    预算金额（元）： 12500000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血管造影X射线机1套。

最高限价（如有）：12500000元

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。

本标项（否）接受联合体投标

标项二
    标项名称：医用血管造影X射线机（分标2）
    数量:1
    预算金额（元）：12400000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血管造影X射线机1套。

最高限价（如有）：8000000元

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。

本标项（否）接受联合体投标

标项三
    标项名称：医用血管造影X射线机（分标3）
    数量:2
    预算金额（元）：21020000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血管造影X射线机2套。

最高限价（如有）16000000元

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。

本标项（否）接受联合体投标

标项四
    标项名称：医用血管造影X射线机（分标4）
    数量:2
    预算金额（元）： 19000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血管造影X射线机2套。

最高限价（如有）：16000000元

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3、4：无

3.本项目的特定资格要求：分标1、2、3、4

供应商为取得所投产品有效的医疗器械生产许可证和辐射安全许可证的生产企业；生产企业（或生产企业所在的集团公司）在中国关境内设立的具有独立法人资格的仅销售本生产企业（或生产企业所在的集团公司）产品的贸易公司（提供加盖公章的关系证明材料、有效的医疗器械经营许可证）也可以参加投标，视同为生产企业。

进口产品生产企业在我国境内的注册代理人可直接投标或授权一家国内代理商（提供有效的医疗器械经营许可证；代理商投标须提供生产企业或注册代理人开具的授权书）代理投标，视同为生产企业。

三、获取招标文件

时间：2026年 月 日至2026年 月 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年 月 日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2026年 月 日 10:00

开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号开标楼2楼203GXJY-K203

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：12.5万元；分标2：8万元；分标3：16万元；分标4：16万元。(必须足额交纳)   
  （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。
  （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
    开户名称：广西壮族自治区公共资源交易中心；
    开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁万象支行；
    银行账号：200173010400147820000001301
  （3）采用支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
  （4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。
    2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
    3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
    4.其他注意事项：
  （1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
  （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
  （3）供应商应及时完成CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）
  （4）供应商通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。
  （5）因未注册入库、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当、CA证书逾期等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
  （6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

集中采购实施机构信息

名    称：广西壮族自治区公共资源交易中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：黄佳斯、何家俊

项目联系方式：0771-8600367、8600368

广西壮族自治区公共资源交易中心

2026年 月 日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中详细列明其标配参数，否则该投标无效。

2.评标时，若发现招标文件技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，应停止评审并向采购人报告，修改招标文件后重新组织采购。

3.标记“▲”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；标记“★”为重要参数指标，在评分办法中作为重要评审因素；未标注“▲”、“★”的技术参数为一般技术参数指标，在评分办法中作为一般评审因素。

4.本项目标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

5.招标文件所提技术参数均指实际应用于临床诊断或治疗的技术参数，投标人应如实响应，否则该投标无效。

分标1： 医用血管造影X射线机（分标1）

采购预算：1250万元

最高限价：1250万元 （1250万元/套）

一、技术参数及性能（配置）要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（分标1） | 1 | 套 | 1 X线高压发生器装置 1.1 发生器功率≥100KW； 1.2 最大管电流支持≥1000mA （100KV时）； 1.3 最小管电压≤50KV； 1.4 最大管电压≥125KV； 1.5最短曝光时间≤1ms。 2 X线球管 2.1 阳极热容量（非等效）≥3MHU； 2.2 管套热容量≥4.9MHU； ★2.3 阳极最大散热功率≥6700W； ▲2.4 落地C臂和悬吊C臂采用两支性能及型号完全一致的球管或悬吊C臂球管功率高于落地C臂球管； 2.5 C臂球管焦点≥2个； 2.6 落地C臂球管最小焦点≤0.3mm；悬吊C臂球管最小焦点≤0.4mm； 2.7 落地C臂和悬吊C臂球管最小焦点功率≥17KW； 2.8 落地C臂最大焦点≥0.7mm; 悬吊C臂最大焦点≥0.8mm； 2.9落地C臂最大焦点功率≥65KW；悬吊C臂最大焦点功率≥80KW。 3 数字化平板探测器 3.1 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术； ▲3.2 C臂平板分辨率≥2.5LP/mm； 3.3 C臂平板像素尺寸≤194μm； ★3.4 C臂平板物理可变视野≥4种物理成像视野； ★3.5 C臂平板动态灰阶范围≥16bit； 3.6 C臂平板系统采集：≥ 1300 ×1300矩阵； 3.7 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制； 3.8平板检测器光子转换效率≥77% DQE； 3.9平板探测器冷却方式：自然冷却或者液体冷却。 4 机架系统 ▲4.1 全自动双向C型臂； 4.2 落地C臂在头位时CRA≥ 40°； CAU≥ 40°；RAO≥ 100°；LAO≥ 100°； 4.3 悬吊C臂（侧位）CRA≥ 40°； CAU≥ 45°； 4.4 落地C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒； 4.5 记忆各术式机架位置，一键归位。 5 导管床 ▲5.1 碳纤维浮动床面； 5.2 床长≥295cm（不包含延长板的长度）；床宽≥45cm； 5.3 床的最大病人承重≥230KG ；最大物理承重≥300KG； 5.4 床的纵向运动范围≥110cm；垂直升降范围≥20cm； 5.5 床面横向运动范围≥36cm； 6 图像采集及处理系统 6.1 数字脉冲透视≥3档； 6.2 透视图像存储量≥500幅； 6.3 最大透视图像储存时间≥15s。 7 图像采集及处理及优化技术软件包 7.1 具备路径图功能； 7.2 图像实时处理及后处理； 7.3 实时减影、数字减影回放； 7.4 图像自动降噪、图像滤波、边缘增强、图像均衡、灰度调整、图像反转、附加注解、窗宽/窗位调节； 7.5 多幅显示、任意速度和方向回放、图像标注、左右标识、文字注释、解剖背景、路径和标记功能； 7.6 透视进行中，可在床旁实时调整图像放大率； 7.7 具有末帧透视图像保持功能； 7.8 血管序列实时DSA功能和DA功能； 7.9 控制室处理分析图像、存盘、网络传输等工作的同时，手术室进行床旁透视和采集功能不受影响。 8 图像显示系统 ▲8.1 显示器分辨率≥1280 ×1024，支持DICOM； 8.2 手术间医用一体化显示器≥1台，显示器尺寸≥55英寸； 8.3 控制室医用 LCD 显示器≥2 台，显示器尺寸≥19 英寸。 9 图像存储及图像分析系统 9.1 自动回放采集序列；回放序列的速度及方向可调； 9.2 可进行减影及非减影切换； 9.3 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽和窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等； 9.4 高压注射器接口，激光相机接口，DICOM Send，DICOM Print， DICOM Query / Retrieve，DICOM Worklist； 10 血管分析软件 10.1 床旁可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等。 11 高级三维图像后处理工作站 11.1 具有独立的三维重建及分析工作站（DSA原厂提供）； 11.2 具有快速二维和多平面显示、回放。三维处理：3D血管表面重建（SSD）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT）。 11.3 具备彩色血流编码功能； ★11.4 具备动脉瘤分析软件； 11.5 具备三维全脑灌注成像软件； 12 多模态影像融合功能 12.1具备融合不同厂家的PET/CT/MR图像； 12.2多模态融合的图像与DSA图像融合，可用于二维实时透视图像的引导； 12.3多模态融合导航可用于神经、大血管等多种介入手术； 13 血管机类CT成像功能 13.1 能完成CT断层图像重建和显示； 13.2 床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作。 14 射线剂量防护技术 14.1 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值； ▲14.2各投标商所投标产品须具备最新的低剂量控制技术，飞利浦提供Dosewise+ClarityIQ技术，西门子提供Care&Clear技术，GE提供AutoRight技术，佳能提供PureView 技术，其他厂家提供相应最新技术； 14.3具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏。 ▲15配置清单 15.1 DSA主机1套； 15.2 原厂后处理工作站计算机 1套； 15.3悬吊手术灯 1台； 15.4高压注射器1台； 15.5心电监护1台。 |

▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款不满足作无效投标处理）

（一）质量保证期

质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机（含配套附件）保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于5年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。

（二）交货时间及地点

1.交货时间：合同签定之日起，中标供应商在90个日历日内向配置单位交付全部货物。

2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。

（三）服务标准、服务效率、售后服务要求

1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。

2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。

3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。

4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。

6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。

7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。

8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。

9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。

（四）付款方式

分期付款，分两期支付。

1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；

2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。

3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。

（五）履约保证金

履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。

备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。

（六）投标报价要求

投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

（七）政策性加分条件

符合节能环保等国家政策要求。

（八）验收标准及验收方法

1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。

3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。

5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。

6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。

7.验收标准

（1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；

（2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；

（3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。

（4)国家相关法律、法规、标准和规范等。

（5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。

9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

（九）进口产品说明

本标项接受进口设备参与投标。

（十）规范标准

执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。

（十一）产品资料及说明文件

投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。

（十二）采购预算价及最高限价

投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。

（十三）医疗器械注册或备案要求

投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

（十四）其它

投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：

1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；

2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；

3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；

4.生产厂家售后服务承诺书等。

（十五）核心产品：医用血管造影X射线机（分标1）。

三、配置单位信息

| 序号 | 配置单位名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区人民医院 | 1 | 套 |

分标2：医用血管造影X射线机（分标2）

采购预算：1240万元

最高限价：800万元（800万元/套）

一、技术参数及性能（配置）要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（分标2） | 1 | 套 | 1 机架 ▲1.1 机架为落地或悬吊机械臂式； ★1.2 机架系统机械轴：≥7轴； 1.3 机架C型臂旋转速度(非旋转采集)LA0/RA0:≥20°/秒； 1.4 机架C型臂环内滑动速度(非旋转采集)CRAN/CAU:≥20°/秒； 1.5 机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥50°； 1.6 机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：CAU≥50°； 1.7 机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：RAO≥185°； 1.8机架在头位时，机架滑动轴旋转角度范围：LAO≥105°； 1.9机架在侧位时，机架旋转轴旋转角度范围：RAO≥50°； 1.10机架在侧位时，机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥50°； 1.11数码显示所有C型臂旋转角度信息； 1.12 机架多位置预设，存储位置≥99种； ▲1.13平板探测器到球管焦点的距离SID≥40cm； 1.14 C臂开口：≥86cm； 1.15 机架在床头位可对患者进行三维旋转采集； 1.16 机架等中心点到球管焦点的距离SOD:≥75cm； ▲1.17 机架C臂沿病人头足纵向移动范围≥230cm（C臂单独运动，无需床面伸缩配合）。 2 透视及射线剂量防护 2.1 铜滤片自动插入技术消除球管软射线； 2.2 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏，配悬吊式手术灯； 2.3 具有管球内置栅控技术； 2.4 具备脉冲透视； 2.5 床旁可直接选择透视剂量：≥3档； 2.6 可存储单幅及序列透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上； 2.7 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒； 2.8 最小脉冲透视速度：≤7.5幅/秒； 2.9 具有透视末帧图像保持功能； 2.10 射线剂量防护技术； 2.11 具有射线剂量监测功能； 2.12 具备透视图像存储功能； 2.13 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置。 3 旋转采集 3.1 具备2D与3D旋转采集功能； 3.2 正位旋转采集C臂旋转速度：≥40度/秒，旋转角度范围≥200°； 3.3 侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，旋转角度范围≥180°。 4 图像输出设备 4.1 手术间图像输出设备：≥1台，屏幕尺寸≥55英寸； 4.2 控制室图像输出设备：≥2台，屏幕尺寸≥23英寸； 4.3 手术间提供一套液晶触摸控制屏。 5 高压发生器 5.1 高频逆变高压发生器功率：≥100kW； 5.2 支持最小管电压：≤40KV； 5.3 支持最大管电压：≥125kV； 5.4 最短曝光时间：≤1ms； 5.5 全自动智能曝光控制； 5.6 最大管电流：≥1000mA。 6 X线球管 ▲6.1 球管阳极热容量（非等效）：≥3.5MHU； ★6.2 最大管套热容量：≥6MHU； ▲6.3 球管阳极散热功率：≥5500W； ★6.4 球管阳极散热效率：≥450KHU/min； 6.5 球管焦点：≥3个； 6.6 最小焦点尺寸：≤0.4mm； 6.7 最大焦点尺寸：≥1.0mm； 6.8 最小焦点功率：≥26kW； 6.9 最大焦点功率：≥90kW； 6.10 球管阳极靶边直径：≥100mm； ★6.11 球管阳极靶靶角：≤11.25°； 6.12 球管10分钟阳极持续输入功率：≥3500W； 6.13 球管20分钟或以上阳极持续输入功率：≥2500W； ★6.14 球管阳极转速：≥6000转/分； 6.15 球管内置多档金属滤片，最厚档：≥0.9mm； ★6.16 球管最小焦点透视电流：≥65mA； 6.17 球管冷却采用油直冷或油冷+水冷技术； 6.18 球管外壳具有碰撞保护功能； 6.19 球搭配遮光器，遮光器位置可存储。 7 平板探测器 7.1 平板探测器类型≥16bits数字化平板探测器； 7.2 平板探测器分辨率：≥2.7LP/mm； 7.3 平板像素尺寸：≤160um； 7.4 平板DQE:≥70%； 7.5 平板探测器具有碰撞保护功能； 7.6 平板探测器最大有效成像视野：≥26cm×38cm； 7.7 平板探测器：≥6种物理成像视野FOV,以适应不同部位介入需要； 7.8 平板最小视野面积≤11×11cm； 7.9 平板采集矩阵：≥2500×1500； 7.10 探测器旋转范围≥200°； 7.11 平板探测器材料：单晶硅或非晶硅； 7.12平板上具备控制平板升降、旋转运动的按键。 8 手术床 8.1 床长（不含延长板）:≥280cm； 8.2 床面宽：≥45cm； 8.3 床面采用透X射线的碳纤维材料； 8.4 床面水平方向旋转角度范围：≥270°； 8.5 床面沿水平方向旋转180°(即床头尾方向互换)并锁定； 8.6 床面升降范围：≥28cm； 8.7 床面最低高度：≤74cm； 8.8 床面横向运动范围：≥28cm； 8.9 床面纵向运动范围：≥120cm； 8.10 床旁智能手柄或智能操纵杆控制机架和床的运动； 8.11 手术床最大承重：≥300KG。 9 网络与接口 9.1 具有DICOM格式发送功能； 9.2 具有DICOM格式打印功能； 9.3 具有DICOM格式搜索功能； 9.4 具有DICOM格式病人列表功能； 9.5 具有DICOM格式状态通讯功能； 9.6 具备激光相机接口； 9.7 具备高压注射器接口。 10 具备三维血管图像重建工作站 10.1 具备三维工作站硬件，三维图像能与手术间同步显示； 10.2 能完成血管3D图像重建和显示，床旁可进行3D图像处理； 10.3 机架在头位与侧位均可进行三维采集； 10.4 最大旋转采集速度：≥40度/秒，采集角度≥240°； 10.5 具有体积/表面重建，最大密度投影、虚拟支架、虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能； 10.6 具有实时三维路图功能； 10.7 具有高分辨率锥形束CT扫描重建功能； 10.8 具有多期锥形束CT扫描≥2期； 10.9 具有持开环偏中心锥形束CT扫描功能； 10.10 具有CBCT去金属伪影再重建功能。 11 图像采集处理功能 11.1 心脏采集最大帧率：≥30帧/秒； 11.2 外周采集最大帧率：≥6帧/秒； 11.3 具备实时减影功能； 11.4 硬盘图像存储量1024×1024矩阵：≥10万幅； 11.5 具备心室分析软件； 11.6 具备冠脉分析软件； 11.7 具备智能路径图功能； 11.8 具备低剂量采集功能； 11.9 具备支架精显功能； 11.10 具备多模态影像融合功能。 ▲12 配置清单 12.1 输液架1个； 12.2 固定头托1个； 12.3 固定手托1个； 12.4 桡动脉穿刺臂托1个； 12.5 病人绑带2条； 12.6 双向对讲机1套； 12.7 红外遥控器或手闸1套； 12.8 曝光脚闸1个； 12.9 DSA高压注射器1台； 12.10 防护用品10套（铅当量符合国家防护标准），每套包含：铅衣、铅裙、围脖套、铅帽、铅眼镜、超薄铅手套（铅当量符合国家防护标准）、长方巾、性腺防护短裙，铅衣+铅裙重量≤5Kg,且铅衣、铅裙、围脖套100%伸长率时不出现龟裂； 12.11 高频电刀1台； 12.12 移动医用射线防护屏1个，设置观察窗，铅屏高度不低于1.8米，宽度不少于1米，防护铅当量/管电压：2.0mmPb/120kv； 12.13 移动铅衣架1个，铅衣架至少10个铅衣位； 12.14 除颤仪（带AED）1套及配套存放架； 12.15 教学影像实时录播传输系统1套，支持多媒体手术实况转播，配音响系统及影像刻录装置； 12.16 图文报告工作站2套； 12.17 多功能心电监护仪1台及配套存放架； 12.18 治疗车3台； 12.19 四通道微量泵2台； 12.20 DSA操作台配套工作台2套、桌椅2套； 12.21 多道生理记录仪1台（带血流动力学监测）。 |

▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款不满足作无效投标处理）

（一）质量保证期

质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机（含配套附件）保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于8年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。

（二）交货时间及地点

1.交货时间：合同签定之日起，中标供应商在30个日历日内向配置单位交付全部货物。

2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。

（三）服务标准、服务效率、售后服务要求

1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。

2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。

3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。

4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。

6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。

7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。

8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。

9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。

（四）付款方式

分期付款，分两期支付。

1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；

2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。

3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。

（五）履约保证金

履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。

备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。

（六）投标报价要求

投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

（七）政策性加分条件

符合节能环保等国家政策要求。

（八）验收标准及验收方法

1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。

3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。

5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。

6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。

7.验收标准

（1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；

（2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；

（3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。

（4)国家相关法律、法规、标准和规范等。

（5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。

9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

（九）进口产品说明

本标项不接受进口设备参与投标。

（十）规范标准

执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。

（十一）产品资料及说明文件

投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。

（十二）采购预算价及最高限价

投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。

（十三）医疗器械注册或备案要求

投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

（十四）其它

投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：

1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；

2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；

3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；

4.生产厂家售后服务承诺书等。

（十五）核心产品：医用血管造影X射线机（分标2）。

三、配置单位信息

| 序号 | 配置单位名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院） | 1 | 套 |

分标3： 医用血管造影X射线机（分标3）

采购预算：2102万元

最高限价：1600万元（800万元/套）

一、技术参数及性能（配置）要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（分标3） | 2 | 套 | 1 高压发生器 1.1 最大逆变频率≥80kHz； ▲1.2 最大输出电功率≥100kW； ★1.3 最大管电流≥1000mA，最小管电流≤5mA； 1.4 最大管电压≥125kV，最小管电压≤50kV； 1.5 最短曝光时间≤1ms。 2.球管 2.1 球管物理焦点数量≥3焦点； 2.2 最小焦点≤0.3mm； 2.3 最小焦点功率≥18kW； 2.4 大焦点≥1.0mm； 2.5 最大焦点功率≥75kW； 2.6 最大阳极热容量（非等效）≥4.2MHu； ★2.7 最大管套热容量≥6.0MHu； ★2.8 阳极最大转速≥9500rpm； 2.9 球管滤过≥0.9mmCu； ▲2.10 液态金属轴承球管； 2.11 球管冷却采用油直冷或油冷+水冷技术； 2.12 最大阳极冷却速率：≥1100kHU/min； ▲2.13 球管阳极最大散热率：≥5300W； ★2.14 球管内置栅控，非高压发生器控制脉冲透视； 2.15 球管内置多档金属铜滤片≥3片。 3 平板探测器 3.1 平板材质：非晶硅； ★3.2 像素尺寸≥154μm； 3.3 最大灰阶≥16bit； 3.4 平板像素矩阵≥2450×1900； 3.5 成像面积≥39cm×29cm； 3.6 图像分辨率≥3.2lp/mm； 3.7 平板探测器的量子检测效率DQE≥75%； 3.8 物理成像视野≥6种，以适应不同部位的介入需要； 3.9 平板探测器最小视野面积≤8cm×8cm； 3.10 平板探测器可旋转范围≥±90°； 3.11平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制； 3.12带有激光定位灯。 4 机架 ▲4.1 悬吊式机架； 4.2 机架满足SHD、PTA、EVAR等复杂手术摆位要求； 4.3 机架多位置预设，存储位置≥55种； 4.4 C臂水平纵向运动≥265cm； 4.5 机架L臂旋转范围≥±120°； 4.6 机架旋转时图像可保持正位无偏转； 4.7 机架C臂弧深≥93cm； ★4.8 机架等中心点到球管焦点的距离≥78cm； 4.9 机架 C 型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒； 4.10 机架 C 型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒； 4.11 机架在头位时：CRA≥90°；CAU≥90°；RAO≥180°；LAO≥115°； 4.12 机架在侧位时：RAO≥90°；LAO≥90°； 4.13 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视、采集与三维图像采集； 4.14 C臂水平横向运动范围≥200cm； 4.15 数码显示所有 C 型臂旋转角度信息； 4.16 床旁可以控制C型臂机架的运动； 4.17 机架转动轴≥6个； 4.18 C臂机架上具备控制机架运动的按钮； 4.19 机架完全不影响手术室层流，满足手术室洁净等级。 5 手术床 5.1 最大患者承重≥200kg，最大承重≥300kg； 5.2 床长度≥310cm（不含附件），床宽度≥48cm（不含附件）； 5.3 床高度最低≤75cm，床升降范围≥30cm； 5.4 床水平横向运动范围≥±15cm；床水平纵向运动范围≥120cm； 5.5 床面水平方向旋转角度范围≥360°； 5.6 床面采用透X射线的碳纤维材料； 5.7 配置床面延长板。 6 图像显示与工作站 6.1 检查室屏幕，大小≥55英寸1个或≥24英寸屏幕4个； 6.2 检查室屏幕分辨率≥1280×1024； 6.3 控制室屏幕可以同时显示当前患者与历史患者的图像； 6.4 主机图像文件存储容量≥2.5万张（1k图像，12bit）； 6.5 数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机； 6.6 数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS； 6.7 图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像； 6.8 支持自定义屏幕录制功能； 6.9 控制室屏幕≥2块，大小≥24英寸； 6.10 控制室屏幕分辨率≥1280×1024。 7 图像处理 7.1 支持实时图像标注与互动教学； 7.2 支持在实时图像上添加图形，用于手术定位； 7.3 支持放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原； 7.4 支持窗宽窗位调节、边缘增强调节； 7.5 支持电子光栅； 7.6 支持减影和原像切换及背景调节； 7.7 支持移动替换蒙片； 7.8 支持最大造影剂充盈图像； 7.9 支持自动校准、导管校准、长度校准； 7.10 测量包括直线测量、曲线测量、比例测量、角度测量； 7.11 支持将两幅不同序列的图像同时显示； 7.12 支持在透视或曝光的同时进行2D图像后处理操作，不影响手术； 7.13 在检查室可以显示动态的参考序列； 7.14 在控制室可以显示参考图像； 7.15 在控制室可以显示动态的历史序列。 8 图像采集 8.1 支持用DSA的图像做路径图（Roadmap）； 8.2 DSA支持实时移动伪影校正； 8.3 支持一键复位到DSA角度和相同部位，进行路径图制作； 8.4 DSA采集支持2K采集； 8.5 透视：脉冲频率≥6档，最小脉冲透视帧频≤0.5fps，最大脉冲透视帧频≥30fps； 8.6 透视存储时间≥60s，透视存储序列≥900frame； 8.7 DSA采集帧频≥6档，DSA采集帧频≥30fps； 8.8 数字电影最高帧频≥30fps； 8.9 心脏采集最大帧率≥30帧/秒，外周采集最大帧率≥6帧/秒； 8.10 硬盘图像存储量1024×1024，矩阵≥25000幅； 8.11 具备智能路径图功能。 9 网络与接口 9.1具有DICOM Send功能、Print功能、Query/Retrieve功能、Worklist功能、MPPS功能； 9.2 激光相机接口； 9.3 高压注射器接口； 9.4 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等。 10 低剂量控制方案 10.1 低剂量算法平台,各厂家提供最新发布的独立高清低剂量AI技术； 10.2 床旁多档透视剂量选择； 10.3 自动铜滤过切换； 10.4 无射线定位； 10.5 SID自动降低； 10.6 检查室和控制室界面剂量显示； 10.7 皮肤入射剂量阈值预警。 11 临床应用功能 11.1 支持CBCT采集和重建； 11.2 支持在正侧位进行CBCT扫描； 11.3 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、重置； 11.4 支持发送3D角度，C臂一键到位； 11.5 支持3D VRT图像与C臂实时联动，三维血管图像可随机架角度变化而相应改变； 11.6 支持多容积重建，同时融合容积≥4； 11.7 支持对VR图像进行斜面的剪切； 11.8 支持测量CT值； 11.9 支持3D测量，结果不随角度变化而变化； 11.10 支持高空间分辨率锥形束CT扫描； 11.11 支持CBCT去金属伪影再重建； 11.12具备三维实时路径引导功能； 11.13 将3D血管影像叠加实时透视减影图像，进行实时操作引导； 11.14 三维路图与SID、C臂角度调节、机架运动、FOV等调节实时联动； 11.15 支持患者不憋气状态下，消除伪影获取清晰数字减影血管造影图像； 11.16 多模态影像融合； 11.17 多模态融合的图像可与DSA图像融合，可用于二维实时透视图像的引导； 11.18 多模态融合具备手动和自动配准功能； 11.19 支持对CTA进行头部、下肢、胸腹、联合部位进行一键自动去骨； 11.20 多模态融合同时融合数量≥4； 11.21 支持兼容不同厂家的CT、MR图像； 11.22 具备支架清晰显示功能； 11.23 具备冠脉狭窄分析功能； 11.24 具备实时支架清晰显示功能； 11.25 支持3D采集和重建； 11.26 具备双透视功能； 11.27 具备心室分析软件； 11.28 具备组合蒙片功能； 11.29 具备冠脉分析软件； 11.30具备三维血管图像重建功能。 ▲12 配置清单 12.1 双向对讲系统1套； 12.2 具有悬吊式射线防护屏、具有床旁射线防护帘、具有悬吊式手术灯各1套； 12.3 具备输液架、头托、臂托、绑带各1套； 12.4 DSA专用高压注射器1套； 12.5 符合国家安全防护标准的铅衣套装十套（含防护服、防护巾、护目镜、围脖、帽子），其防护服整体质量≤5kg，及配套铅衣架； 12.6 监护仪1套； 12.7 除颤监护仪1套； 12.8 专用配套工作站2套； 12.9 工作站专用桌椅2套； 12.10 桡动脉穿刺用臂托1个。 |

▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款不满足作无效投标处理）

（一）质量保证期

质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机（含配套附件）保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于8年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。

（二）交货时间及地点

1.交货时间：合同签定之日起，中标供应商在30个日历日内向配置单位交付全部货物。

2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。

（三）服务标准、服务效率、售后服务要求

1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。

2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。

3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。

4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。

6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。

7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。

8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。

9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。

（四）付款方式

分期付款，分两期支付。

1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；

2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。

3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。

（五）履约保证金

履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。

备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。

（六）投标报价要求

投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

（七）政策性加分条件

符合节能环保等国家政策要求。

（八）验收标准及验收方法

1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。

3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。

5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。

6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。

7.验收标准

（1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；

（2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；

（3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。

（4)国家相关法律、法规、标准和规范等。

（5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。

9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

（九）进口产品说明

本标项不接受进口设备参与投标。

（十）规范标准

执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。

（十一）产品资料及说明文件

投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。

（十二）采购预算价及最高限价

投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。

（十三）医疗器械注册或备案要求

投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

（十四）其它

投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：

1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；

2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；

3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；

4.生产厂家售后服务承诺书等。

- 核心产品：医用血管造影X射线机（分标3）。

三、配置单位信息

| 序号 | 配置单位名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林市中医医院 | 1 | 套 |
| 2 | 藤县人民医院 | 1 | 套 |

分标4：医用血管造影X射线机（分标4）

采购预算：1900万元

最高限价：1600万元（800万元/套）

一、技术参数及性能（配置）要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（分标4） | 2 | 套 | 1 高压发生器 1.1 最大逆变频率≥80kHz； ▲1.2 最大输出电功率≥100kW； 1.3 最大管电流≥1000mA，最小管电流≤5mA； 1.4 最大管电压≥125kV，最小管电压≤40kV； 1.5 最短曝光时间≤1ms。 2.球管 2.1 球管物理焦点数量≥2焦点； 2.2 最小焦点≤0.4mm； 2.3 最小焦点功率≥18kW； 2.4 大焦点≥1.0mm； 2.5 最大焦点功率≥100kW； ★2.6 最大阳极热容量（非等效）≥4.2MHu； ★2.7 最大管套热容量≥6.0MHu； ★2.8 阳极最大转速≥9500rpm； 2.9 球管滤过≥0.9mmCu； ▲2.10 液态金属轴承球管； 2.11 球管冷却采用油直冷或油冷+水冷技术； 2.12 最大阳极冷却速率：≥1100kHU/min； ▲2.13 球管阳极最大散热率：≥5300W； ★2.14 球管内置栅控，非高压发生器控制脉冲透视； 2.15 球管内置多档金属铜滤片≥3片。 3 平板探测器 3.1 平板材质：非晶硅； ★3.2 像素尺寸≥150μm； 3.3 最大灰阶≥16bit； 3.4 平板像素矩阵≥2450×1900； 3.5 成像面积≥31cm×31cm； 3.6 图像分辨率≥2.5lp/mm； 3.7 平板探测器的量子检测效率DQE≥75%； 3.8 物理成像视野≥4种，以适应不同部位的介入需要； 3.9 平板探测器最小视野面积≤8cm×8cm； 3.10 平板探测器可旋转范围≥±90°； 3.11平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制； 3.12带有激光定位灯。 4 机架 ▲4.1 悬吊式机架； 4.2 机架满足SHD、PTA、EVAR等复杂手术摆位要求； 4.3 机架多位置预设，存储位置≥70种； 4.4 C臂水平纵向运动≥250cm； 4.5 机架L臂旋转范围≥±120°； 4.6 机架旋转时图像可保持正位无偏转； 4.7 机架C臂弧深≥89cm； ★4.8 机架等中心点到球管焦点的距离≥78cm； 4.9 机架 C 型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒； 4.10 机架 C 型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒； 4.11 机架在头位时：CRA≥90°；CAU≥90°；RAO≥180°；LAO≥115°； 4.12 机架在侧位时：RAO≥90°；LAO≥90°； 4.13 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视、采集与三维图像采集； 4.14 C臂水平横向运动范围≥200cm； 4.15 数码显示所有 C 型臂旋转角度信息； 4.16 床旁可以控制C型臂机架的运动； 4.17 机架转动轴≥6个； 4.18 C臂机架上具备控制机架运动的按钮； 4.19 机架完全不影响手术室层流，满足手术室洁净等级。 5 手术床 5.1 最大患者承重≥200kg，最大承重≥300kg； 5.2 床长度≥310cm（不含附件），床宽度≥48cm（不含附件）； 5.3 床高度最低≤75cm，床升降范围≥30cm； 5.4 床水平横向运动范围≥±15cm；床水平纵向运动范围≥120cm； 5.5 床面水平方向旋转角度范围≥360°； 5.6 床面采用透X射线的碳纤维材料； 5.7 配置床面延长板。 6 图像显示与工作站 6.1 检查室屏幕，大小≥55英寸1个或≥24英寸屏幕4个； 6.2 检查室屏幕分辨率≥1920×1080； 6.3 控制室屏幕可以同时显示当前患者与历史患者的图像； 6.4 主机图像文件存储容量≥10万张（1k图像，12bit）； 6.5 数据导入：支持将DICOM格式的患者图像数据从PACS、CD、DVD、USB导入到本机； 6.6 数据归档：支持将DICOM、TIF、JPEG、BMP格式的患者图像归档至CD、DVD、USB、PACS； 6.7 图像打印：支持DICOM打印机打印患者图像； 6.8 支持自定义屏幕录制功能； 6.9 控制室屏幕≥2块，大小≥24英寸； 6.10 控制室屏幕分辨率≥1920×1080。 7 图像处理 7.1 支持实时图像标注与互动教学； 7.2 支持在实时图像上添加图形，用于手术定位； 7.3 支持放大缩小平移、翻转、标注、反色、还原； 7.4 支持窗宽窗位调节、边缘增强调节； 7.5 支持电子光栅； 7.6 支持减影和原像切换及背景调节； 7.7 支持移动替换蒙片； 7.8 支持最大造影剂充盈图像； 7.9 支持自动校准、导管校准、长度校准； 7.10 测量包括直线测量、曲线测量、比例测量、角度测量； 7.11 支持将两幅不同序列的图像同时显示； 7.12 支持在透视或曝光的同时进行2D图像后处理操作，不影响手术； 7.13 在检查室可以显示动态的参考序列； 7.14 在控制室可以显示参考图像； 7.15 在控制室可以显示动态的历史序列。 8 图像采集 8.1 支持用DSA的图像做路径图（Roadmap）； 8.2 DSA支持实时移动伪影校正； 8.3 支持一键复位到DSA角度和相同部位，进行路径图制作； 8.4 DSA采集支持2K采集； 8.5 透视：脉冲频率≥6档，最小脉冲透视帧频≤0.5fps，最大脉冲透视帧频≥30fps； 8.6 透视存储时间≥60s，透视存储序列≥1000frame； 8.7 DSA采集帧频≥6档，DSA采集帧频≥30fps； 8.8 数字电影最高帧频≥30fps； 8.9 心脏采集最大帧率≥30帧/秒，外周采集最大帧率≥6帧/秒； 8.10 硬盘图像存储量1024×1024，矩阵≥36000幅； 8.11 具备智能路径图功能。 9 网络与接口 9.1 具有DICOM Send功能、Print功能、Query/Retrieve功能、Worklist功能、MPPS功能； 9.2 激光相机接口； 9.3 高压注射器接口； 9.4 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等。 10 低剂量控制方案 10.1 低剂量算法平台,各厂家提供最新发布的独立高清低剂量AI技术； 10.2 床旁多档透视剂量选择； 10.3 自动铜滤过切换； 10.4 无射线定位； 10.5 SID自动降低； 10.6 检查室和控制室界面剂量显示； 10.7 皮肤入射剂量阈值预警。 11 临床应用功能 11.1 支持CBCT采集和重建； 11.2 支持在正侧位进行CBCT扫描； 11.3 支持角度、窗值、层厚、渲染预设、VOI裁剪、缩放、平移、标注、重置； 11.4 支持发送3D角度，C臂一键到位； 11.5 支持3D VRT图像与C臂实时联动，三维血管图像可随机架角度变化而相应改变； 11.6 支持多容积重建，同时融合容积≥4； 11.7 支持对VR图像进行斜面的剪切； 11.8 支持测量CT值； 11.9 支持3D测量，结果不随角度变化而变化； 11.10 支持高空间分辨率锥形束CT扫描； 11.11 支持多期锥形束CT扫描，≥2期； 11.12 支持偏中心锥形束CT扫描； 11.13 支持CBCT去金属伪影再重建； 11.14 具备三维实时路径引导功能； 11.15 将3D血管影像叠加实时透视减影图像，进行实时操作引导； 11.16 三维路图与SID、C臂角度调节、机架运动、FOV等调节实时联动； 11.17 支持患者不憋气状态下，消除伪影获取清晰数字减影血管造影图像； 11.18 多模态影像融合； 11.19 多模态融合的图像可与DSA图像融合，可用于二维实时透视图像的引导； 11.20 多模态融合具备手动和自动配准功能； 11.21 支持对CTA进行头部、下肢、胸腹、联合部位进行一键自动去骨； 11.22 多模态融合同时融合数量≥4； 11.23 支持兼容不同厂家的CT、MR图像； 11.24 具备支架清晰显示功能； 11.25 具备冠脉狭窄分析功能； 11.26 具备实时支架清晰显示功能； 11.27 具备动态冠脉路图功能； 11.28 支持3D采集和重建； 11.29 具备双透视功能； 11.30 具备心室分析软件； 11.31 具备组合蒙片功能； 11.32 具备冠脉分析软件； 11.33 具备三维血管图像重建功能。 ▲12 配置清单 12.1 双向对讲系统1套； 12.2 具有悬吊式射线防护屏、具有床旁射线防护帘、具有悬吊式手术灯各1套； 12.3 具备输液架、头托、臂托、绑带各1套； 12.4 DSA专用高压注射器1套； 12.5 符合国家安全防护标准的铅衣套装十套（含防护服、防护巾、护目镜、围脖、帽子），其防护服整体质量≤5kg，及配套铅衣架； 12.6 监护仪1套； 12.7 除颤监护仪1套； 12.8 专用配套工作站2套； 12.9 工作站专用桌椅2套； 12.10 桡动脉穿刺用臂托1个。 |

▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款不满足作无效投标处理）

（一）质量保证期

质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机（含配套附件）保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于8年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供配置单位日后采购时参考。

（二）交货时间及地点

1.交货时间：合同签定之日起，中标供应商在30个日历日内向配置单位交付全部货物。

2.交货地点：广西范围内，配置单位指定地点。

（三）服务标准、服务效率、售后服务要求

1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训配置单位的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。

2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。

3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，配置单位有权要求更换设备或赔偿。

4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。

6.安装调试完成后，中标供应商对配置单位提供1次或多次培训，使配置单位的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，配置单位不再另行支付。

7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。

8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。

9.中标供应商保证配置单位能够合法应用该器械及相应服务。配置单位在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。

（四）付款方式

分期付款，分两期支付。

1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；

2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，配置单位收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。

3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，配置单位有权不支付合同款。

（五）履约保证金

履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向配置单位支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，配置单位不得拒收。

备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到配置单位指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，配置单位应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给配置单位造成损失的，应向配置单位进行等额赔偿。

（六）投标报价要求

投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

（七）政策性加分条件

符合节能环保等国家政策要求。

（八）验收标准及验收方法

1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给配置单位，如有缺失应在配置单位要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

2.配置单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，配置单位有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。

3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。

4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。

5.当项目调试完成后，由中标供应商向配置单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向配置单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知配置单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合配置单位认可的技术设计方案及合同规定的，配置单位在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。

6.配置单位对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到配置单位书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可配置单位异议及处置意见。

7.验收标准

（1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；

（2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；

（3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。

（4)国家相关法律、法规、标准和规范等。

（5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.若配置单位委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，配置单位不承担逾期付款责任。

9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。

（九）进口产品说明

本标项不接受进口设备参与投标。

（十）规范标准

执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。

（十一）产品资料及说明文件

投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。

（十二）采购预算价及最高限价

投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。

（十三）医疗器械注册或备案要求

投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

（十四）其它

投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：

- 1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；

2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；

3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；

4.生产厂家售后服务承诺书等。

（十五）核心产品：医用血管造影X射线机（分标4）

三、配置单位信息

| 序号 | 配置单位名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院） | 1 | 套 |
| 2 | 来宾市人民医院 | 1 | 套 |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026年广西大型医用设备(医用血管造影X射线机)集中采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：详见采购需求（如有）。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求本中心作出书面答疑、澄清； （2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台新版客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2026年 月 日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2026年 月 日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由自治区公共资源交易中心按相关规定组织专家组论证后答复。 |
|  | 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： 广西壮族自治区公共资源交易中心交易监督处 电话：0771-8600304 地址：广西南宁市星湖路22号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日正常工作时间（8：30-12：00，13：30-17：00） |
| 22 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区公共资源交易中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“配置单位”系指参与本次集中采购的医疗卫生机构。

2.“采购人”系指接受医疗卫生机构委托代为实施集中采购工作的实施机构，本次集中采购的实施机构为广西壮族自治区公共资源交易中心（以下简称“本中心”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向配置单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向配置单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对符合条件的小型、微型企业的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲6.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

# （九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对本中心的质疑答复不满意或者本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.本中心接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，配置单位非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务文件及资信、技术文件、投标报价文件四部分组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务文件及资信：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 （格式见第六章）（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍；

（18）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；

（19）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（格式见第六章，必须提供）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟，必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）； （必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与配置单位签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与配置单位签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给配置单位造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求带“▲”的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，配置单位不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持。

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

1）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；

2）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；

3）报价低于采购项目最高限价55%的；

4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

# （5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就配置单位委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与配置单位签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与配置单位签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，配置单位可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与配置单位签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给配置单位造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区公共资源交易中心

邮政编码：530022

通讯地址：广西南宁市星湖路22号

电    话：0771-8600367、 8600368           传    真：0771-8600305。

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准（分标1）

一、评标原则

（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三） 评标方式：以封闭方式进行。

#### （四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2.技术分……………………………………………………………………………60分

（1）一般技术参数要求响应得分（满分42分）

一般技术参数要求响应得分（共计56项）， “X线高压发生器装置”“X线球管”“数字化平板探测器”“ 机架系统”“导管床”“图像采集及处理系统”“图像采集及处理及优化技术软件包”“图像显示系统”“图像存储及图像分析系统”“血管分析软件”“高级三维图像后处理工作站”“多模态影像融合功能”“血管机类CT成像功能”“射线剂量防护技术”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。

一般技术参数满足采购需求的，每项得0.75分。

注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。

（2）重要技术参数要求响应得分（满分8分）

重要技术参数要求响应得分（共计4项）；

重要技术参数满足要求的，每项得2分。

注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。

（3）技术及项目实施方案分（满分5分）

根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。

一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。

二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。

三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。

（4）技术人员分（满分3分）

根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。

一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，无明显错误，符合基础条件的。

二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术人员方案或不齐全的不得分。

（5）培训计划分（满分2分）

根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。

一档（1分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。

二档（2分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。

未提供或有明显错误的不得分。

3.售后服务分……………………………………………………………………5分

（1）售后服务分（满分3分）

一档（1分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。

二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。

未提供或有明显错误的不得分。

（2）质保期（保修期）（满分2分）

在满足基本质保期（保修期）（5年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。

4.业绩分………………………………………………………………………………4分

提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.4分，满分4分。

注：投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。

5.政策功能分………………………………………………………………………1分

节能、环保分（满分1分）

（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准（分标2）

一、评标原则

（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三） 评标方式：以封闭方式进行。

#### （四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2.技术分……………………………………………………………………………60分

（1）一般技术参数要求响应得分（满分32分）

一般技术参数要求响应得分（共计100项）,“机架”“透视及射线剂量防护”“旋转采集”“图像输出设备”“ 高压发生器”“X线球管”“平板探测器”“手术床”“网络与接口”“具备三维血管图像重建工作站”“图像采集处理功能”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。

一般技术参数满足采购需求的，每项得0.32分。

注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。

（2）重要技术参数要求响应得分（满分18分）

重要技术参数要求响应得分（共计6项）；

重要技术参数满足要求的，每项得3分。

注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。

（3）技术及项目实施方案分（满分5分）

根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。

一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。

二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。

三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。

（4）技术人员分（满分3分）

根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。

一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，无明显错误，符合基础条件的。

二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术人员方案或不齐全的不得分。

（5）培训计划分（满分2分）

根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。

一档（1分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。

二档（2分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。

未提供或有明显错误的不得分。

3.售后服务分…………………………………………………………………………5分

（1）售后服务分（满分3分）

一档（1分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。

二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。

未提供或有明显错误的不得分。

（2）质保期（保修期）（满分2分）

在满足基本质保期（保修期）（8年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。

- 4.信誉及业绩分…………………………………………………………………………4分

- 信誉及业绩（满分4分）

- （1）所投产品生产企业通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，满分1.5分。

- 注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。

（2）提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.1分，满分2.5分。

注：投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。

5.政策功能分…………………………………………………………………………1分

节能、环保分（满分1分）

（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准（分标3）

一、评标原则

（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三） 评标方式：以封闭方式进行。

#### （四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2.技术分……………………………………………………………………………60分

（1）一般技术参数要求响应得分（满分20分）

一般技术参数要求响应得分（共计125项），“高压发生器”“球管”“平板探测器”“ 机架”“手术床”“图像显示与工作站”“图像处理”“图像采集”“网络与接口”“低剂量控制方案”“临床应用功能”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。

一般技术参数满足采购需求的，每项得0.16分。

注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。

（2）重要技术参数要求响应得分（满分30分）

重要技术参数要求响应得分（共计6项）；

重要技术参数满足要求的，每项得5分。

注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数

（3）技术及项目实施方案分（满分5分）

根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。

一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。

二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。

三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。

（4）技术人员分（满分3分）

根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。

一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，无明显错误，符合基础条件的。

二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术人员方案或不齐全的不得分。

（5）培训计划分（满分2分）

根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。

一档（1分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。

二档（2分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。

未提供或有明显错误的不得分。

3.售后服务分…………………………………………………………………………5分

（1）售后服务分（满分3分）

一档（1分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。

二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。

未提供或有明显错误的不得分。

（2）质保期（保修期）（满分2分）

在满足基本质保期（保修期）（8年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。

4.信誉及业绩分…………………………………………………………………………4分

信誉及业绩（满分4分）

（1）所投产品生产企业通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，满分1.5分。

注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。

（2）提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.1分，满分2.5分。

注：投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。

5.政策功能分…………………………………………………………………………1分

节能、环保分（满分1分）

（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准（分标4）

一、评标原则

（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三） 评标方式：以封闭方式进行。

#### （四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2.技术分……………………………………………………………………………60分

（1）一般技术参数要求响应得分（满分32分）

一般技术参数要求响应得分（共计128项），“高压发生器”“球管”“平板探测器”“ 机架”“手术床”“图像显示与工作站”“图像处理”“图像采集”“网络与接口”“低剂量控制方案”“临床应用功能”等为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。

一般技术参数满足采购需求的，每项得0.25分。

注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。

（2）重要技术参数要求响应得分（满分18分）

重要技术参数要求响应得分（共计6项）；

重要技术参数满足要求的，每项得3分。

注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数

（3）技术及项目实施方案分（满分5分）

根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。

一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。

二档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。

三档（5分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。

（4）技术人员分（满分3分）

根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。

一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，无明显错误，符合基础条件的。

二档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。

无技术人员方案或不齐全的不得分。

（5）培训计划分（满分2分）

根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。

一档（1分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。

二档（2分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。

未提供或有明显错误的不得分。

3.售后服务分…………………………………………………………………………5分

（1）售后服务分（满分3分）

一档（1分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。

二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。

未提供或有明显错误的不得分。

（2）质保期（保修期）（满分2分）

在满足基本质保期（保修期）（8年）的基础上，免费保修期每延长6个月得0.5分（以核心产品生产厂家承诺为准，投标文件中提供厂家证明文件复印件加盖投标单位公章），满分2分。

4.信誉及业绩分…………………………………………………………………………4分

信誉及业绩（满分4分）

（1）所投产品生产企业通过ISO9001系列国际质量体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证及ISO 14001环境管理体系认证的，每有1项得0.5分，满分1.5分。

注：投标文件中提供有效的证书复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。

（2）提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.1分，满分2.5分。

注：投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。

5.政策功能分…………………………………………………………………………1分

节能、环保分（满分1分）

（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。