广西壮族自治区公共资源交易中心
2025-2026年度广西大型医用设备（X射线计算机体层摄影设备）集中采购（GXZC2026-G1-001002-JYZX） 
公开招标文件预公示
各有关供应商：
我中心受采购单位委托，拟对2025-2026年度广西大型医用设备（X射线计算机体层摄影设备）集中采购（GXZC2026-G1-001002-JYZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2026年11月5日17时前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。
对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

联系地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心综合楼2楼211室
联系人：张燕  联系电话：0771-8600374

附：2025-2026年度广西大型医用设备（X射线计算机体层摄影设备）集中采购（GXZC2026-G1-001002-JYZX）公开招标文件预公示内容

广西壮族自治区公共资源交易中心
                                            2026年10月30日
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002]公开招标公告 
 项目概况                                                    
2026年广西大型医用设备（X射线计算机体层摄影设备）集中采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年   月  日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]一、项目基本情况                                            
    项目编号：GXZC2026-G1-001002-JYZX
    项目名称：2026年广西大型医用设备（X射线计算机体层摄影设备）集中采购
预算总金额（元）：333479000 
 
采购需求：
标项一
    标项名称：X射线计算机体层摄影设备（分标1）
    数量:4
    预算金额（元）：104479000元
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：X射线计算机体层摄影设备4台。
    最高限价（如有）：99200000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项（否）接受联合体投标

标项二
    标项名称：X射线计算机体层摄影设备（分标2）
    数量:3
    预算金额（元）：75000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：X射线计算机体层摄影设备3台。
    最高限价（如有）：72000000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项（否）接受联合体投标

标项三
    标项名称：X射线计算机体层摄影设备（分标3）
    数量:4
    预算金额（元）：71300000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：X射线计算机体层摄影设备4台。
    最高限价（如有）：69200000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项（否）接受联合体投标
标项四
    标项名称：X射线计算机体层摄影设备（分标4）
    数量:2
    预算金额（元）：42000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：X射线计算机体层摄影设备2台。
    最高限价（如有）：40000000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
    本标项（否）接受联合体投标

标项五
    标项名称：X射线计算机体层摄影设备（分标5）
    数量:2
    预算金额（元）：40700000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：X射线计算机体层摄影设备2台。
    最高限价（如有）：34000000元
    合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日。
本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
   1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3、4、5：无
   3.本项目的特定资格要求：【分标1、2、3、4、5】
供应商为取得所投产品有效的医疗器械生产许可证和辐射安全许可证的生产企业；生产企业（或生产企业所在的集团公司）在中国关境内设立的具有独立法人资格的仅销售本生产企业（或生产企业所在的集团公司）产品的贸易公司（提供加盖公章的关系证明材料、有效的医疗器械经营许可证和辐射安全许可证）也可以参加投标，视同为生产企业。
三、获取招标文件 
   时间：2026年  月  日至2026年  月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
   方式：登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 
   售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
  提交投标文件截止时间：2026年  月  日 10:00（北京时间）
  投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn。本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 
  开标时间：2026年  月  日 10:00 
  开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号开标楼2楼203GXJY-K203  
五、公告期限 
  自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
投标保证金（人民币）：分标1： 50 万元；分标2：  50  万元；分标3： 50 万元；分标4：40  万元；分标5：  34 万元。(必须足额交纳)   
 （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。
 （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
    开户名称：广西壮族自治区公共资源交易中心；
    开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁万象支行；
    银行账号：200173010400147820000001301
（3）采用支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号；电话：0771-8600309。
 2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
 3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
 4.其他注意事项：
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
（3）供应商应及时完成CA证书申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）
（4）供应商通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。
（5）因未注册入库、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当、CA证书逾期等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

7、 对本次采购提出询问，请按以下方式联系
集中采购实施机构信息            
 名    称：广西壮族自治区公共资源交易中心             
 地    址：广西南宁市星湖路22号              
 项目联系人：陈艳娜、陆琦衡             
 项目联系方式：0771-8600359、8600365


 


广西壮族自治区公共资源交易中心
2026年 月  日
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招标项目采购需求
说明：
1.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中详细列明其标配参数，否则该投标无效。
2.评标时，若发现招标文件技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，应停止评审并向代理机构或采购人报告，修改招标文件后重新组织采购。
3.标记“▲”项为实质性响应参数，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；标记“★”为重要参数指标，在评分办法中作为重要评审因素；未标注“▲”、“★”的技术参数为一般技术参数指标，在评分办法中作为一般评审因素。
4.本项目标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
5.招标文件所提技术参数均指实际应用于临床诊断或治疗的技术参数，投标人应如实响应，否则该投标无效。

分标1：X射线计算机体层摄影设备（分标1）
采购预算：10447.9万元
最高限价：9920万元（2480万元/台）
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	X射线计算机体层摄影设备（分标1）
	4
	台
	1.总体要求
▲1.1单源单层探测器宽体CT≥256排；
或者单源双层探测器CT≥2×128排；
或双源CT≥2×128排；具备能谱、快速、高清、超低剂量等功能，要求提供2025年10月1日后国内首次注册NMPA的设备；
▲1.2设备稳定性：设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品，或设备厂商具备CT核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）自主生产能力（提供检测报告证明，不限CT型号）。
2.机架系统
▲2.1非拆机状态下的机架孔径≥80cm；
★2.2非拆机状态下的机架孔径≥82cm；
▲2.3球管焦点到等中心点距离≥56cm；
2.4机架驱动方式具备电磁直接驱动技术；
2.5球管焦点到探测器距离≥104cm；
2.6滑环类型：静音滑环；
2.7机架内部冷却方式：风冷或水冷；
2.8机架控制面板数量≥2个；
2.9具备机架或孔内患者安抚环境灯光；
2.10具备机架正面内置病人信息显示装置。
3.X线部分
3.1高频逆变式高压发生器
▲3.1.1高压发生器最大实际功率（非等效）：
单源等距探测器排数256排≤排数＜512排且高压发生器功率≥108kW；
或单源等距探测器排数≥512排且高压发生器功率≥100kW；
或双源探测器≥320排×2且高压发生器总功率≥200kW；
或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW；
3.1.2最大输出管电压≥140kV；
3.1.3最小输出管电压≤80kV；
3.1.4输出管电压档位≥4档。
3.2球管
▲3.2.1球管阳极等效热容量≥33MHU；
▲3.2.2球管具备液态金属轴承技术；
▲3.2.3单个球管最高输出管电流（非等效）≥1000mA或球管最高输出总管电流≥2500mA；
3.2.4全程管电流最小增幅≤10mA；
3.2.5球管焦点大小：动态变焦；
3.2.6球管冷却方式：风冷或液冷；
3.2.7球管靶面最大散热率≥1600kHU/min；
4.探测器
▲4.1单源单层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥16cm；
或单源双层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥8cm×2；
或双源CT在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥16cm。
★4.2单源单层探测器宽体CT≥512排；
或者单源双层探测器CT≥2×256排；
或双源CT≥2×256排；
4.3每排探测器物理厚度：≤0.625mm；
4.4每排探测器数据采集有效物理个数：≥672个。
5.扫描床
5.1扫描床水平移动范围≥1700mm；
5.2扫描床最大可扫描范围≥1700mm；
5.3扫描床最大承重≥205KG；
5.4扫描床定位精度≤0.25mm；
★5.5扫描床垂直升降可低至≤50cm；扫描床垂直升降最高点≥90cm；
5.6扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥1700mm；
5.7扫描床最大水平移动速度≥300mm/秒；
5.8具备在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面；
5.9具备扫描床控制脚踏开关或扫描控制盒。
6.主控制台
6.1主控台计算机
6.1.1扫描工作站计算机主频≥8×2.5GHz；内存≥32GB，数据存储容量≥2TB；
6.1.2图像存储量≥50万幅；
6.1.3扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸≥19英寸；个数≥1个；
6.2重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务；
6.3用户操作界面：图文可视化操作界面；
6.4具备低剂量管理功能；
6.5具备容积高清重建算法；
6.5.1容积高清重建算法重建速度≥40幅/秒；
6.6具备实时迭代重建算法；
6.6.1实时迭代重建算法可以降低X线辐射剂量的效能≥70%；
7.扫描参数
▲7.1最快机架旋转速度（非等效，应为临床可使用最快扫描速度）：
单源单层探测器宽体CT≥256排最快转速≤0.23sec/360°；
或单源双层探测器CT≥2×128排最快转速≤0.27sec/360°；
或双源CT≥2×128排最快转速≤0.35sec/360°；
7.2数据采样率：≥2496view/圈；
7.3单源CT扫描每圈图像采集数≥512层/360°；
或双源CT扫描每圈图像采集数≥2×192层/360°。
7.4定位像最大长度≥1800mm；
7.5最快有效单扇区时间分辨率≤29ms/360°；
7.6高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描；
7.7最薄图像扫描层厚≤0.625mm；
7.8具备门控和非门控融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行门控和非门控的融合扫描；
7.9最小扩展CT值≤-1024HU，最大扩展CT值≥+3071HU；
7.10单次螺旋连续扫描时间≥60秒；
7.11螺旋扫描螺距范围：0.6-1.5，多级可调；
7.12具备轴扫和螺旋融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描；
7.13双能量扫描最大FOV≥50cm；
7.14双能量扫描最大DFOV≥50cm；
7.15图像重建矩阵≥512×512；显示矩阵≥1024×1024；
7.16最小CT值（非扩展CT值）≤-1024HU，最大CT值（非扩展CT值）≥3071HU；
7.17具备全身精准能谱扫描及后处理技术及平台 提供高低压瞬切能谱技术、双层探测器能谱技术或双球管双能量技术，其它技术请做出详细描述。
8.图像质量
8.1高对比度空间分辨率≤0.33mm。
9.心脏成像功能
▲9.1具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术；
9.2心脏扫描时间分辨率≤29ms；
9.3具备自动躲避坏心律功能；
9.4具备单心跳冠状动脉钙化积分扫描方案；
9.5具备一键式胸痛三联扫描方案；
9.6具备下一键式心脑联合扫描方案；
9.7具备房颤病人的单心动周期冠脉成像技术；
9.8具备不受心率和心律限制的单心动周期心功能成像；
9.9具备不受心率和心律限制的单心动周期相对心肌灌注功能；
9.10具备ECG实时监测；具备ECG自动毫安调控功能；
9.11具备单心动周期ECG自动毫安调控功能；
9.12单心动周期ECG自动毫安调控功能可进行调控的期相最大数≥2个期相；
9.13具备不受心率和心律限制的前门控轴扫技术；
9.14具备不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术；
9.15具备主控台心电图显示和保存功能；
9.16具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择；
9.17具备异常心率管理功能，且自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描；
9.18具备高速心脏扫描，可不借助心电图。
10.内置心电模块，无需外接心电监护仪。
11.具备3D摄像采集系统或智能定位技术或一键摆位系统。
▲12.具备深度学习图像重建算法或高级迭代算法（提供NMPA或FDA认证证书）。
13.具备单器官4D扫描及灌注扫描功能。
14.具备神经系统一站式成像功能。
15.骨关节运动成像扫描范围≥16cm。
16.具备CT容积能谱成像。
17.原厂原装高级三维图像后处理工作站≥1台，工作站软件为CT设备厂商同品牌，监视器≥21寸LCD高分辨率彩显，1台。
17.1具备工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像；可多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理；
17.2具备放射科信息管理系统自动连接功能；
17.3具备图像三维分析系统；
17.4具备CT灌注软件；
17.5具备全自动肺结节分析软件；
17.6具备全自动呼吸系统分析软件包；
17.7具备全自动去骨软件；
17.8具备能谱容积分析平台；
17.9具备全自动心脏分析软件；
17.10具备脑表面积分分析；
17.11具备肝脏多期相融合技术；
17.12具备脑出血测量工具；
17.13具备腹腔脂肪测量软件；
17.14具备骨骼内固定支架透视技术；
17.15具备骨科畸形矫正评估；
17.16具备内耳多功能成像技术；
17.17具备全景齿科成像软件；
17.18具备钙化积分软件；
17.19具备自动去骨技术；
17.20具备全自动血管分析软件；
17.21具备全自动结肠自动分析软件包；
17.22具备CT尿路造影技术；
17.23具备头颈部CTA同步数字减影技术；
17.24具备神经系统动静脉融合软件；
▲17.25具备全身CT能谱成像；
17.26高级独立三维图像处理工作站：1套；
17.26.1工作站：投标商原厂自主研发生产最新网络版后处理工作站或单机工作站，非第三方产品或单机工作站（与主控台相同）：一拖三网络版或单机工作站，中标后根据客户需要提供；
17.27具备CT 4D灌注软件；
17.28具备通用灌注分析参数；
17.29去金属伪影技术：（如MAR、O-MAR、i-MAR、SEMAR等同档次技术及证明文件），能校正多种金属产生的伪影，并能将此技术跟灌注成像相结合，避免金属伪影对灌注分析的影响。
18.具备远程维修诊断系统。
▲19.原厂整机保修≥5年，提供系统、工作站等软件免费升级≥5年。
20.附属设备：
20.1具备操作台计算机和独立工作站用UPS；具备病人监视系统1套；
20.2 CT操作桌≥4套；
20.3 CT操作椅≥4张；
▲21.高压注射器1套（根据采购人需求提供，设备参考品牌包括但不限于以下品牌：Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨、友沃）。
★22.双筒高压注射器（具备双流注射功能；针筒无方向性，实时图形显示压力曲线，具备P3T个性化注射方案模块:基于碘对比剂药代动力学模型的智能注射方案）。



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于5年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供采购人日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向采购人交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，采购人指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训采购人的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，采购人有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对采购人提供1次或多次培训，使采购人的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证采购人能够合法应用该器械及相应服务。采购人在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，采购人有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向采购人支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，采购人不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，采购人应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给采购人造成损失的，应向采购人进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购人有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，采购人在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.采购人对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
2.进口产品的投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（十五）核心产品：X射线计算机体层摄影设备。

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	广西壮族自治区南溪山医院
（广西壮族自治区第二人民医院）
	1
	台

	2
	桂林市中医医院
	2
	台

	3
	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院
	1
	台






















分标2：X射线计算机体层摄影设备（分标2）
采购预算：7500万元
最高限价：7200万元（2400万元/台）
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	X射线计算机体层摄影设备（分标2）
	3
	台
	1.总体要求
▲1.1单源单层探测器宽体CT≥256排；
或者单源双层探测器CT≥2×128排；
或双源CT≥2×128排；
具备能谱、快速、高清、超低剂量等功能，要求提供2025年10月1日后国内首次注册NMPA的设备；
▲1.2设备稳定性：设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品，或设备厂商具备CT核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）自主生产能力（提供检测报告证明，不限CT型号）。
2.机架系统
▲2.1非拆机状态下的机架孔径≥80cm；
★2.2非拆机状态下的机架孔径≥82cm；
▲2.3球管焦点到等中心点距离≥56cm；
2.4机架驱动方式具备电磁直接驱动技术；
2.5球管焦点到探测器距离≥104cm；
2.6滑环类型：静音滑环；
2.7机架内部冷却方式：风冷或水冷；
2.8机架控制面板数量≥2个；
2.9具备机架或孔内患者安抚环境灯光；
2.10具备机架正面内置病人信息显示装置。
3.X线部分
3.1高频逆变式高压发生器
▲3.1.1高压发生器最大实际功率（非等效）：
单源等距探测器排数256排≤排数＜512排且高压发生器功率≥108kW；
或单源等距探测器排数≥512排且高压发生器功率≥100kW；
或双源探测器≥320排×2且高压发生器总功率≥200kW；
或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW；
3.1.2最大输出管电压≥140kV；
3.1.3最小输出管电压≤80kV；
3.1.4输出管电压档位≥4档。
3.2球管
▲3.2.1球管阳极等效热容量≥33MHU；
▲3.2.2球管具备液态金属轴承技术；
▲3.2.3单个球管最高输出管电流（非等效）≥1000mA或球管最高输出总管电流≥2500mA；
3.2.4全程管电流最小增幅≤10mA；
3.2.5球管焦点大小：动态变焦；
3.2.6球管冷却方式：风冷或液冷；
3.2.7球管靶面最大散热率≥1600kHU/min。
4.探测器
▲4.1单源单层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥16cm；
或单源双层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥8cm×2；
或双源CT在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥16cm；
★4.2单源单层探测器宽体CT≥512排；
或者单源双层探测器CT≥2×256排；
或双源CT≥2×256排；
4.3每排探测器物理厚度：≤0.625mm；
4.4每排探测器数据采集有效物理个数：≥672个。
5.扫描床
5.1扫描床水平移动范围≥1700mm；
5.2扫描床最大可扫描范围≥1700mm；
5.3扫描床最大承重≥205KG；
5.4扫描床定位精度≤0.25mm；
5.5扫描床垂直升降可扫低至≤60cm，最高点≥90mm；
5.6扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥1700mm；
★5.7扫描床最大水平移动速度≥600mm/秒；
5.8具备在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面；
5.9具备扫描床控制脚踏开关或扫描控制盒。
6.主控制台
6.1主控台计算机
6.1.1扫描工作站计算机主频≥8×2.5GHz；内存≥32GB，数据存储容量≥2TB；
6.1.2图像存储量≥50万幅；
6.1.3扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸≥19英寸；个数≥1个；
6.2重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务；
6.3用户操作界面：图文可视化操作界面；
6.4具备低剂量管理功能；
6.5具备容积高清重建算法；
6.5.1容积高清重建算法重建速度≥40幅/秒；
6.6具备实时迭代重建算法；
6.6.1实时迭代重建算法可以降低X线辐射剂量的效能≥70%。
7.扫描参数
▲7.1最快机架旋转速度（非等效，应为临床可使用最快扫描速度）：单源单层探测器宽体CT≥256排最快转速≤0.23sec/360°；
或单源双层探测器CT≥2×128排最快转速≤0.27sec/360°；
或双源CT≥2×128排最快转速≤0.35sec/360°；
7.2数据采样率：≥2496view/圈；
7.3单源CT扫描每圈图像采集数≥512层/360°；
或双源CT扫描每圈图像采集数≥2×192层/360°；
7.4定位像最大长度≥1800mm；
7.5最快有效单扇区时间分辨率≤29ms/360°；
7.6高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描；
7.7最薄图像扫描层厚≤0.625mm；
7.8具备门控和非门控融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行门控和非门控的融合扫描；
7.9最小扩展CT值≤-1024HU，最大扩展CT值≥+3071HU；
7.10单次螺旋连续扫描时间≥60秒；
7.11螺旋扫描螺距范围：0.6-1.5，多级可调；
7.12具备轴扫和螺旋融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描；
7.13双能量扫描最大FOV≥50cm；
7.14双能量扫描最大DFOV≥50cm；
7.15图像重建矩阵≥512×512；显示矩阵≥1024×1024；
7.16最小CT值（非扩展CT值）≤-1024HU，最大CT值（非扩展CT值）≥3071HU；
7.17具备全身精准能谱扫描及后处理技术及平台 提供高低压瞬切能谱技术、双层探测器能谱技术或双球管双能量技术，其它技术请做出详细描述。
8.图像质量
8.1高对比度空间分辨率≤0.33mm。
9.心脏成像功能
▲9.1具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术；
9.2心脏扫描时间分辨率≤29ms；
9.3具备自动躲避坏心律功能；
9.4具备单心跳冠状动脉钙化积分扫描方案；
9.5具备一键式胸痛三联扫描方案；
9.6具备下一键式心脑联合扫描方案；
9.7具备房颤病人的单心动周期冠脉成像技术；
9.8具备不受心率和心律限制的单心动周期心功能成像；
9.9具备不受心率和心律限制的单心动周期相对心肌灌注功能；
9.10具备ECG实时监测；具备ECG自动毫安调控功能；
9.11具备单心动周期ECG自动毫安调控功能；
9.12单心动周期ECG自动毫安调控功能可进行调控的期相最大数≥2个期相；
9.13具备不受心率和心律限制的前门控轴扫技术；
9.14具备不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术；
9.15具备主控台心电图显示和保存功能；
9.16具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择；
9.17具备异常心率管理功能，且自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描；
9.18具备高速心脏扫描，可不借助心电图。
10.内置心电模块，无需外接心电监护仪。
11.具备3D摄像采集系统或智能定位技术或一键摆位系统。
▲12.具备深度学习图像重建算法或高级迭代算法（提供NMPA或FDA认证证书）。
13.具备单器官4D扫描及灌注扫描功能。
14.具备神经系统一站式成像功能。
15.骨关节运动成像扫描范围≥16cm。
16.具备CT容积能谱成像。
17.原厂原装高级三维图像后处理工作站≥1台，工作站软件为CT设备厂商同品牌，监视器≥21寸LCD高分辨率彩显，1台；
17.1具备工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像；可多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理；
17.2具备放射科信息管理系统自动连接功能；
17.3具备图像三维分析系统；
17.4具备CT灌注软件；
17.5具备全自动肺结节分析软件；
17.6具备全自动呼吸系统分析软件包；
17.7具备全自动去骨软件；
17.8具备能谱容积分析平台；
17.9具备全自动心脏分析软件；
17.10具备脑表面积分分析；
17.11具备肝脏多期相融合技术；
17.12具备脑出血测量工具；
17.13具备腹腔脂肪测量软件；
17.14具备骨骼内固定支架透视技术；
17.15具备骨科畸形矫正评估；
17.16具备内耳多功能成像技术；
17.17具备全景齿科成像软件；
17.18具备钙化积分软件；
17.19具备自动去骨技术；
17.20具备全自动血管分析软件；
17.21具备全自动结肠自动分析软件包；
17.22具备CT尿路造影技术；
17.23具备头颈部CTA同步数字减影技术；
17.24具备神经系统动静脉融合软件；
▲17.25具备全身CT能谱成像；
17.26高级独立三维图像处理工作站：1套；
17.26.1工作站：投标商原厂自主研发生产最新网络版后处理工作站或单机工作站，非第三方产品或单机工作站（与主控台相同）：一拖三网络版或单机工作站，中标后根据客户需要提供；
17.27具备CT 4D灌注软件；
17.28具备通用灌注分析参数；
17.29去金属伪影技术：（如MAR、O-MAR、i-MAR、SEMAR等同档次技术及证明文件），能校正多种金属产生的伪影，并能将此技术跟灌注成像相结合，避免金属伪影对灌注分析的影响。
18.具备远程维修诊断系统。
▲19.原厂整机保修≥5年，提供系统、工作站等软件免费升级≥5年。
20.附属设备：
20.1具备操作台计算机和独立工作站用UPS；具备病人监视系统1套；
20.2 CT操作桌≥4套；
20.3 CT操作椅≥4张；
▲21.高压注射器1套（根据采购人需求提供，设备参考品牌包括但不限于以下品牌：Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨、友沃）。
★22.双筒高压注射器（具备双流注射功能；针筒无方向性，实时图形显示压力曲线，具备P3T个性化注射方案模块:基于碘对比剂药代动力学模型的智能注射方案）。



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于5年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供采购人日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向采购人交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，采购人指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训采购人的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，采购人有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对采购人提供1次或多次培训，使采购人的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证采购人能够合法应用该器械及相应服务。采购人在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，采购人有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向采购人支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，采购人不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，采购人应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给采购人造成损失的，应向采购人进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购人有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，采购人在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.采购人对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项接受不进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
1.投标文件中提供除第三方设备外的投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
2.进口产品的投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（十五）核心产品：X射线计算机体层摄影设备。


三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	广西壮族自治区人民医院
	1
	台

	2
	广西壮族自治区江滨医院
	1
	台

	3
	右江民族医学院附属医院
	1
	台



























分标3：X射线计算机体层摄影设备（分标3）
采购预算：7130万元
最高限价：6920万元（1730万元/台）
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	X射线计算机体层摄影设备（分标3）
	4
	台
	1.总体要求
▲1.1单源单层探测器宽体CT≥256排；或者单源双层探测器CT≥2×128排；或双源CT≥2×96排；具备能谱、快速、高清、超低剂量等功能，取得国家医疗器械NMPA注册证。要求提供2022年7月1日后国内首次注册NMPA的设备，不限产地；
▲1.2设备稳定性：设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品，或设备厂商具备CT核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）自主生产能力（提供检测报告证明，不限CT型号）。
2.机架系统
▲2.1非拆机状态下的机架孔径≥78cm；
★2.2非拆机状态下的机架孔径≥80cm；
★2.3球管焦点到等中心点距离≥60cm；
2.4机架驱动方式具备电磁直接驱动技术；
2.5球管焦点到探测器距离≥104cm；
2.6滑环类型：静音滑环；
2.8机架内部冷却方式：风冷或水冷；
2.9机架控制面板数量≥2个；
2.9具备机架或孔内患者安抚环境灯光；
2.10具备机架正面内置病人信息显示装置。
3.X线部分
3.1高频逆变式高压发生器
▲3.1.1高压发生器最大实际功率（非等效）：单源等距探测器排数≥256排且高压发生器功率≥100kW或双源探测器≥96排×2且高压发生器总功率≥240kW或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW；
3.1.2最大输出管电压≥140kV；
3.1.3最小输出管电压≤80kV；
3.1.4输出管电压档位≥4档。
3.2球管
▲3.2.1球管阳极等效热容量：单源单层宽体探测器CT≥33MHU；
或单源双层探测器CT≥30MHU；
或双源双套探测器CT≥30MHU；
▲3.2.2球管具备液态金属轴承技术；
★3.2.3单个球管最高输出管电流（非等效）≥1000mA或球管最高输出总管电流≥1200mA；
3.2.4全程管电流最小增幅≤10mA；
★3.2.5球管小焦点：≤0.6*0.8mm；
★3.2.6球管大焦点：≤1.1*1.2mm；
3.2.6球管冷却方式：风冷或液冷；
3.2.7球管靶面最大散热率≥1600kHU/min。
4.探测器
▲4.1单源单层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥16cm；
或单源双层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥8cm×2；
或双源CT最大四维动态成像高清重建算法，支持Z轴覆盖范围≥42.5cm；
4.2单源单层探测器宽体CT≥256排单源，双层探测器CT≥2×128排或双源CT≥2x96排；
4.3每排探测器物理厚度：≤0.625mm；
4.4每排探测器数据采集有效物理个数：≥672个。
5.扫描床
5.1扫描床水平移动范围≥1700mm；最大可扫描范围≥1700mm；
5.2扫描床最大承重≥205KG；
5.3扫描床定位精度≤0.25mm；
5.4扫描床垂直升降可低至≤50cm；扫描床垂直升降最高点≥90cm；
5.5扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥1800mm；
★5.6扫描床最大水平移动速度≥550mm/秒；
5.7具备在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面；
5.8具备扫描床控制脚踏开关或扫描控制盒。
6.主控制台
6.1主控台计算机
6.1.1扫描工作站计算机主频≥8×2.5GHz；内存≥32GB，数据存储容量≥2TB；
6.1.2图像存储量≥50万幅；
6.1.3扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸≥19英寸；个数≥1个；
6.2重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务；
6.3用户操作界面：图文可视化操作界面；
6.4具备低剂量管理功能；
6.5具备容积高清重建算法；
6.5.1容积高清重建算法重建速度≥65幅/秒；
6.6具备实时迭代重建算法；
6.6.1实时迭代重建算法可以降低X线辐射剂量的效能≥70%。
7.扫描参数
★7.1最快机架旋转速度（非等效）≤0.27sec/360°；
7.2数据采样率：≥2496view/圈；
7.3单源CT扫描每圈图像采集数≥512层/360°或双源CT扫描每圈图像采集数≥2×192层/360°；
7.4定位像最大长度≥1800mm；
7.5最快有效单扇区时间分辨率≤27ms/360°或物理单扇区时间分辨率≤75ms/360°；
7.6高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描；
7.7最薄图像扫描层厚≤0.625mm；
7.8具备门控和非门控融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行门控和非门控的融合扫描；
7.9最小扩展CT值≤-1024HU，最大扩展CT值≥+3071HU；
7.10单次螺旋连续扫描时间≥60秒；
7.11螺旋扫描螺距范围：0.6-1.5，多级可调；
7.12具备轴扫和螺旋融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描；
7.13双能量扫描最大FOV≥50cm，双能量扫描最大DFOV≥50cm；
7.14图像重建矩阵≥512×512；显示矩阵≥1024×1024；
7.15最小CT值（非扩展CT值）≤-1024HU，最大CT值（非扩展CT值）≥3071HU；
7.16具备全身精准能谱扫描及后处理技术及平台 提供高低压瞬切能谱技术、双层探测器能谱技术或双球管双能量技术，其它技术请做出详细描述。
8.图像质量
8.1高对比度空间分辨率≤0.33mm。
9.心脏成像功能
9.1具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术；
9.2心脏扫描时间分辨率≤27ms或物理单扇区时间分辨率（非等效值）≤75ms；
9.3具备自动躲避坏心律功能；
9.4具备单心跳冠状动脉钙化积分扫描方案；
9.5具备一键式胸痛三联扫描方案；
9.6具备下一键式心脑联合扫描方案；
9.7具备房颤病人的单心动周期冠脉成像技术；
9.8具备不受心率和心律限制的单心动周期心功能成像；
9.9具备不受心率和心律限制的单心动周期相对心肌灌注功能；
9.10具备ECG实时监测；具备ECG自动毫安调控功能；
9.11具备单心动周期ECG自动毫安调控功能；
9.12单心动周期ECG自动毫安调控功能可进行调控的期相最大数≥2个期相；
9.13具备不受心率和心律限制的前门控轴扫技术；
9.14具备不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术；
9.15具备主控台心电图显示和保存功能；
9.16具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择；
9.17具备异常心率管理功能，且自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描；
9.18具备高速心脏扫描，可不借助心电图。
10.内置心电模块，无需外接心电监护仪。
11.具备3D摄像采集系统或智能定位技术或一键摆位系统。
12.具备深度学习图像重建算法或高级迭代算法（提供NMPA或FDA认证证书）。
★13.提供最新深度学习算法平台或高级迭代算法平台：（如TrueFidelity、AiCE、AIIR等同档次技术及证明文件）。
14.具备单器官4D扫描及灌注扫描功能。
15.具备神经系统一站式成像功能。
16.骨关节运动成像扫描范围≥16cm。
17.具备CT容积能谱成像。
18.原厂原装高级三维图像后处理工作站≥1台，工作站软件为CT设备厂商同品牌，监视器≥21寸LCD高分辨率彩显，1台；
18.1具备工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像；可多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理；
18.2具备放射科信息管理系统自动连接功能；
18.3具备图像三维分析系统；
18.4具备CT灌注软件；
18.5具备全自动肺结节分析软件；
18.6具备全自动呼吸系统分析软件包；
18.7具备全自动去骨软件；
18.8具备能谱容积分析平台；
18.9具备全自动心脏分析软件；
18.10具备脑表面积分分析；
18.11具备肝脏多期相融合技术；
18.12具备脑出血测量工具；
18.13具备腹腔脂肪测量软件；
18.14具备骨骼内固定支架透视技术；
18.15具备骨科畸形矫正评估；
18.16具备内耳多功能成像技术；
18.17具备全景齿科成像软件；
18.18具备钙化积分软件；
18.19具备自动去骨技术；
18.20具备全自动血管分析软件；
18.21具备全自动结肠自动分析软件包；
18.22具备CT尿路造影技术；
18.23具备头颈部CTA同步数字减影技术；
18.24具备神经系统动静脉融合软件；
▲18.25具备全身CT能谱成像；
18.26高级独立三维图像处理工作站：1套；
18.26.1工作站：投标商原厂自主研发生产最新网络版后处理工作站或单机工作站，非第三方产品或单机工作站（与主控台相同）：一拖三网络版或单机工作站，中标后根据客户需要提供；
18.27具备CT4D灌注软件；
18.28具备通用灌注分析参数；
18.29去金属伪影技术：（如MAR、O-MAR、i-MAR、SEMAR等同档次技术及证明文件），能校正多种金属产生的伪影，并能将此技术跟灌注成像相结合，避免金属伪影对灌注分析的影响。
19.具备远程维修诊断系统。
▲20.原厂整机保修≥6年，提供系统、工作站等软件免费升级≥6年。
21.附属设备：
21.1具备操作台计算机和独立工作站用UPS；具备病人监视系统1套；
21.2 CT操作桌≥4套，CT操作椅≥4张。
▲22.高压注射器1套（根据采购人需求提供，设备参考品牌包括但不限于以下品牌：Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨、友沃）	



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于6年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供采购人日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向采购人交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，采购人指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训采购人的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，采购人有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对采购人提供1次或多次培训，使采购人的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证采购人能够合法应用该器械及相应服务。采购人在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，采购人有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向采购人支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，采购人不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，采购人应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给采购人造成损失的，应向采购人进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购人有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，采购人在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.采购人对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
2.进口产品的投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（十五）核心产品：X射线计算机体层摄影设备

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	横州市人民医院
	1
	台

	2
	贺州市人民医院
	1
	台

	3
	来宾市人民医院
	1
	台

	4
	浦北县人民医院
	1
	台




















分标4：X射线计算机体层摄影设备（分标4）
采购预算：4200万元
最高限价：4000万元（2000万元/台）
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	X射线计算机体层摄影设备（分标4）
	2
	台
	1.总体要求
▲1.1单源单层探测器宽体CT≥256排；或者单源双层探测器CT≥2×128排；或双源CT≥2×96排；具备能谱、快速、高清、超低剂量等功能，取得国家医疗器械NMPA注册证。要求提供2022年7月1日后国内首次注册NMPA的设备，不限产地；
▲1.2设备稳定性：设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品，或设备厂商具备CT核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）自主生产能力（提供检测报告证明，不限CT型号）。
2.机架系统
▲2.1非拆机状态下的机架孔径≥78cm；
★2.1非拆机状态下的机架孔径≥80cm；
2.2球管焦点到等中心点距离≥57cm；
2.3机架驱动方式具备电磁直接驱动技术；
2.4球管焦点到探测器距离≥104cm；
2.5滑环类型：静音滑环；
2.6机架内部冷却方式：风冷或水冷；
2.7机架控制面板数量≥2个；
2.8具备机架或孔内患者安抚环境灯光；
2.9具备机架正面内置病人信息显示装置。
3.X线部分
3.1高频逆变式高压发生器
★3.1.1单组高压发生器额定功率（非等效）：≥105kW；
3.1.2最大输出管电压≥140kV；最小输出管电压≤80kV；输出管电压档位≥4档。
3.2球管
▲3.2.1球管阳极等效热容量：单源单层宽体探测器CT≥33MHU；
单源双层探测器CT≥30MHU；
双源双套探测器CT≥30MHU；
▲3.2.2球管具备液态金属轴承技术；
★3.2.3单个球管最高输出管电流（非等效）≥1000mA或球管最高输出总管电流≥1200mA；
3.2.4全程管电流最小增幅≤10mA；
3.2.5球管焦点大小：动态变焦；
3.2.6球管冷却方式：风冷或液冷；
3.2.7球管靶面最大散热率≥1600kHU/min。
4.探测器
▲4.1单源单层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥16cm；
或单源双层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥8cm×2；
或双源CT最大四维动态成像高清重建算法，支持Z轴覆盖范围≥42.5cm；
4.2单源单层探测器宽体CT≥256排单源，双层探测器CT≥2×128排或双源CT≥2x96排；
4.3每排探测器物理厚度：≤0.625mm；
4.4每排探测器数据采集有效物理个数：≥672个。
5.扫描床
5.1扫描床水平移动范围≥1700mm；最大可扫描范围≥1700mm；
5.2扫描床最大承重≥205KG；
5.3扫描床定位精度≤0.25mm；
★5.4扫描床垂直升降可低至≤45cm，扫描床垂直升降最高点≥100cm；
5.5扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥1800mm；
5.6扫描床最大水平移动速度≥300mm/秒；
5.7具备在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面；
5.8具备扫描床控制脚踏开关或扫描控制盒。
6.主控制台
6.1主控台计算机
6.1.1扫描工作站计算机主频≥8×2.5GHz；内存≥32GB，数据存储容量≥2TB；
6.1.2图像存储量≥50万幅；
6.1.3扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸≥19英寸；个数≥1个；
6.2重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务；
6.3用户操作界面：图文可视化操作界面；
6.4具备低剂量管理功能；
6.5具备容积高清重建算法；
★6.5.1容积高清重建算法重建速度≥80幅/秒；
6.6具备实时迭代重建算法；
6.6.1实时迭代重建算法可以降低X线辐射剂量的效能≥70%。
7.扫描参数
▲7.1最快机架旋转速度（非等效）≤0.27sec/360°；
7.2数据采样率：≥2496view/圈；
7.3单源CT扫描每圈图像采集数≥512层/360°；或双源CT扫描每圈图像采集数≥2×192层/360°；
7.4定位像最大长度≥1800mm；
7.5最快有效单扇区时间分辨率≤27ms/360°；
或物理单扇区时间分辨率≤75ms/360°；
7.6高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描；
7.7最薄图像扫描层厚≤0.625mm；
7.8具备门控和非门控融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行门控和非门控的融合扫描；
7.9最小扩展CT值≤-1024HU，最大扩展CT值≥+3071HU；
7.10单次螺旋连续扫描时间≥60秒；
7.11螺旋扫描螺距范围：0.6-1.5，多级可调；
7.12具备轴扫和螺旋融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描；
7.13双能量扫描最大FOV≥50cm；双能量扫描最大DFOV≥50cm；
7.14图像重建矩阵≥512×512；显示矩阵≥1024×1024；
7.15最小CT值（非扩展CT值）≤-1024HU，最大CT值（非扩展CT值）≥3071HU；
7.16具备全身精准能谱扫描及后处理技术及平台 提供高低压瞬切能谱技术、双层探测器能谱技术或双球管双能量技术，其它技术请做出详细描述。
8.图像质量
8.1高对比度空间分辨率≤0.33mm。
9.心脏成像功能
9.1具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术；
9.2心脏扫描时间分辨率≤27ms或物理单扇区时间分辨率（非等效值）≤75ms；
9.3具备自动躲避坏心律功能；
9.4具备单心跳冠状动脉钙化积分扫描方案；
9.5具备一键式胸痛三联扫描方案；
9.6具备下一键式心脑联合扫描方案；
9.7具备房颤病人的单心动周期冠脉成像技术；
9.8具备不受心率和心律限制的单心动周期心功能成像；具备不受心率和心律限制的单心动周期相对心肌灌注功能；
9.9具备ECG实时监测；具备ECG自动毫安调控功能；
9.10具备单心动周期ECG自动毫安调控功能；
9.11单心动周期ECG自动毫安调控功能可进行调控的期相最大数≥2个期相；
9.12具备不受心率和心律限制的前门控轴扫技术；
9.13具备不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术；
9.14具备主控台心电图显示和保存功能；
9.15具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择；
9.16具备异常心率管理功能，且自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描。
10.具备高速心脏扫描，可不借助心电图；内置心电模块，无需外接心电监护仪。
11.具备3D摄像采集系统或智能定位技术或一键摆位系统。
12.具备深度学习图像重建算法或高级迭代算法（提供NMPA或FDA认证证书）。
★13.提供最新深度学习算法平台或高级迭代算法平台：（如TrueFidelity、AiCE、AIIR等同档次技术及证明文件）。
14.具备单器官4D扫描及灌注扫描功能。
15.具备神经系统一站式成像功能。
16.骨关节运动成像扫描范围≥16cm。
17.具备CT容积能谱成像。
18.原厂原装高级三维图像后处理工作站≥1台，工作站软件为CT设备厂商同品牌，监视器≥21寸LCD高分辨率彩显，1台；
18.1具备工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像；可多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理；
18.2具备放射科信息管理系统自动连接功能；
18.3具备图像三维分析系统；
18.4具备CT灌注软件；
18.5具备全自动肺结节分析软件；
18.6具备全自动呼吸系统分析软件包；
18.7具备全自动去骨软件；
18.8具备能谱容积分析平台；
18.9具备全自动心脏分析软件；
18.10具备脑表面积分分析；
18.11具备肝脏多期相融合技术；
18.12具备脑出血测量工具；
18.13具备腹腔脂肪测量软件；
18.14具备骨骼内固定支架透视技术；
18.15具备骨科畸形矫正评估；
18.16具备内耳多功能成像技术；
18.17具备全景齿科成像软件；
18.18具备钙化积分软件；
18.19具备自动去骨技术；
18.20具备全自动血管分析软件；
18.21具备全自动结肠自动分析软件包；
18.22具备CT尿路造影技术；
18.23具备头颈部CTA同步数字减影技术；
18.24具备神经系统动静脉融合软件；
▲18.25具备全身CT能谱成像；
18.26高级独立三维图像处理工作站：1套；
18.26.1工作站：投标商原厂自主研发生产最新网络版后处理工作站或单机工作站，非第三方产品或单机工作站（与主控台相同）：一拖三网络版或单机工作站，中标后根据客户需要提供；
18.27具备CT4D灌注软件；
18.28具备通用灌注分析参数；
18.29去金属伪影技术：（如MAR、O-MAR、i-MAR、SEMAR等同档次技术及证明文件），能校正多种金属产生的伪影，并能将此技术跟灌注成像相结合，避免金属伪影对灌注分析的影响。
19.具备远程维修诊断系统。
▲20.原厂整机保修≥5年，提供系统、工作站等软件免费升级≥5年。
21.附属设备：
21.1具备操作台计算机和独立工作站用UPS；具备病人监视系统1套；
21.2 CT操作桌≥4套，CT操作椅≥4张；
▲22.高压注射器1套（根据采购人需求提供，设备参考品牌包括但不限于以下品牌：Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨、友沃）。	



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于5年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供采购人日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向采购人交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，采购人指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训采购人的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，采购人有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对采购人提供1次或多次培训，使采购人的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证采购人能够合法应用该器械及相应服务。采购人在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，采购人有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向采购人支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，采购人不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，采购人应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给采购人造成损失的，应向采购人进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购人有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，采购人在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.采购人对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
2.进口产品的投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（十五）核心产品：X射线计算机体层摄影设备

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	广西中医药大学第二附属医院
（广西中医药大学附属瑞康医院）
	2
	台


























分标5：X射线计算机体层摄影设备（分标5）
采购预算：4070万元
[bookmark: _GoBack]最高限价：3400万元（1700万元/台）
一、技术参数及性能（配置）要求
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	X射线计算机体层摄影设备（分标5）
	2
	台
	1.总体要求
▲1.1单源单层探测器宽体CT≥256排；或者单源双层探测器CT≥2×128排；或双源CT≥2×96排；具备能谱、快速、高清、超低剂量等功能，取得国家医疗器械NMPA注册证。提供2022年7月1日后国内首次注册NMPA的设备，不限产地；
▲1.2设备稳定性：设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品，或设备厂商具备CT核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）自主生产能力（提供检测报告证明，不限CT型号）。
2.机架系统
▲2.1非拆机状态下的机架孔径≥78cm；
★2.2球管焦点到等中心点距离≤59.5cm；
2.3机架驱动方式具备电磁直接驱动技术；
2.4球管焦点到探测器距离≥104cm；
2.5滑环类型：静音滑环；
2.6机架内部冷却方式：风冷或水冷；
2.7机架控制面板数量≥2个；
2.8具备机架或孔内患者安抚环境灯光；
2.9具备机架正面内置病人信息显示装置。
3.X线部分
3.1高频逆变式高压发生器
▲3.1.1高压发生器最大实际功率（非等效）：
单源等距探测器排数256排≤排数＜320排且高压发生器功率≥105kW；
或单源等距探测器排数≥320排且高压发生器功率≥100kW；
或双源探测器≥96排×2且高压发生器总功率≥240kW；
或立体双层探测器≥128排×2且高压发生器功率≥120kW；
3.1.2最大输出管电压≥140kV；
★3.1.3最小输出管电压≤70kV；
3.1.4输出管电压档位≥4档。
3.2球管
▲3.2.1球管阳极等效热容量：单源单层宽体探测器CT≥33MHU，
单源双层探测器CT≥30MHU，
双源双套探测器CT≥30MHU。
▲3.2.2球管具备液态金属轴承技术；
★3.2.3单个球管最高输出管电流（非等效）≥1250mA或球管最高输出总管电流≥2600mA；
3.2.4全程管电流最小增幅≤10mA；
3.2.5球管焦点大小：动态变焦；
3.2.6球管冷却方式：风冷或液冷；
3.2.7球管靶面最大散热率≥1697kHU/min；
4.探测器
▲4.1单源单层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥16cm；
或单源双层探测器在等中心线物理覆盖的Z轴宽度≥8cm×2；
或双源CT最大四维动态成像高清重建算法，支持Z轴覆盖范围≥42.5cm；
4.2单源单层探测器宽体CT≥256排；
或单源双层探测器CT≥2×128排；
或双源CT≥2x96排；
★4.3每排探测器物理厚度：≤0.6mm；
★4.4每排探测器数据采集有效物理个数：≥832个；
5.扫描床
5.1扫描床水平移动范围≥1950mm，最大可扫描范围≥1950mm；
5.2扫描床最大承重≥225KG；
5.3扫描床定位精度≤0.25mm；
5.4扫描床垂直升降可低至≤50cm，扫描床垂直升降最高点≥90cm；
5.5扫描床最大可扫描范围（螺旋时）≥1800mm；
★5.6扫描床最大水平移动速度≥600mm/秒；
5.7具备在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面；
5.8具备扫描床控制脚踏开关。
6.主控制台
6.1主控台计算机
6.1.1扫描工作站计算机主频≥8×2.5GHz；内存≥32GB，数据存储容量≥2TB；
6.1.2图像存储量≥50万幅；
6.1.3扫描工作站医学专用液晶平面显示器尺寸≥19英寸；个数≥1个；
6.2重建服务器：具备独立的重建服务器，并行执行重建任务；
6.3用户操作界面：图文可视化操作界面；
6.4具备低剂量管理功能；
6.5具备容积高清重建算法；
6.5.1容积高清重建算法重建速度≥60幅/秒；
6.6具备实时迭代重建算法；
6.6.1实时迭代重建算法可以降低X线辐射剂量的效能≥70%。
7.扫描参数
▲7.1最快机架旋转速度（非等效）≤0.27sec/360°；
7.2数据采样率：≥4200view/圈；
7.3单源CT扫描每圈图像采集数≥512层/360°或双源CT扫描每圈图像采集数≥2×192层/360°；
7.4定位像最大长度≥1800mm；
7.5最快有效单扇区时间分辨率≤27ms/360°或物理单扇区时间分辨率≤75ms/360°；
7.6高清扫描支持的扫描模式：轴扫、螺旋和电影扫描；
7.7最薄图像扫描层厚≤0.625mm；
7.8具备门控和非门控融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行门控和非门控的融合扫描；
7.9最小扩展CT值≤-1024HU，最大扩展CT值≥+3071HU；
7.10单次螺旋连续扫描时间≥80秒；
★7.11最大扫描螺距≥2.0；
7.12具备轴扫和螺旋融合扫描功能，且可以在一次图像采集中进行轴扫和螺旋的融合扫描；
7.13双能量扫描最大FOV≥50cm；
7.14双能量扫描最大DFOV≥50cm；
7.15图像重建矩阵≥512×512，显示矩阵≥1024×1024；
7.16最小CT值（非扩展CT值）≤-1024HU，最大CT值（非扩展CT值）≥3071HU；
7.17具备全身精准能谱扫描及后处理技术及平台 提供高低压瞬切能谱技术、双层探测器能谱技术或双球管双能量技术，其它技术请做出详细描述。
8.图像质量
8.1高对比度空间分辨率≤0.25mm。
9.心脏成像功能
★9.1具备不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术；
9.2心脏扫描时间分辨率≤27ms或物理单扇区时间分辨率（非等效值）≤75ms；
9.3具备自动躲避坏心律功能；
9.4心脏高清成像模式的Z轴空间分辨率(MTF2%)≥6 Lp/cm；
9.5具备单心跳冠状动脉钙化积分扫描方案；
9.6具备一键式胸痛三联扫描方案；
9.7具备下一键式心脑联合扫描方案；
9.8具备房颤病人的单心动周期冠脉成像技术；
9.9具备不受心率和心律限制的单心动周期心功能成像；
9.10具备不受心率和心律限制的单心动周期相对心肌灌注功能；
9.11具备ECG实时监测；具备ECG自动毫安调控功能；
9.12具备单心动周期ECG自动毫安调控功能；
9.13单心动周期ECG自动毫安调控功能可进行调控的期相最大数≥3个期相；
9.14具备不受心率和心律限制的前门控轴扫技术；
9.15具备不受心率和心律限制的单心动周期冠脉成像技术；
9.16具备主控台心电图显示和保存功能；
9.17具备通过冠脉运动容积分析进行最佳期相自动选择；
9.18具备异常心率管理功能，且自动识别不规则心率、异常心率并自动重新扫描；
9.19具备高速心脏扫描，可不借助心电图。
10.内置心电模块，无需外接心电监护仪。
11.具备3D摄像采集系统或智能定位技术或一键摆位系统。
12.具备深度学习图像重建算法或高级迭代算法（提供NMPA或FDA认证证书）。
★13.提供最新深度学习算法平台或高级迭代算法平台：（如TrueFidelity、AiCE、AIIR等同档次技术及证明文件）。
14.具备单器官4D扫描及灌注扫描功能。
15.具备神经系统一站式成像功能。
16.骨关节运动成像扫描范围≥16cm。
17.具备CT容积能谱成像。
18.原厂原装高级三维图像后处理工作站≥1台，工作站软件为CT设备厂商同品牌，监视器≥21寸LCD高分辨率彩显，1台；
18.1具备工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像；可多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理；
18.2具备放射科信息管理系统自动连接功能；
18.3具备图像三维分析系统；
18.4具备CT灌注软件；
18.5具备全自动肺结节分析软件；
18.6具备全自动呼吸系统分析软件包；
18.7具备全自动去骨软件；
18.8具备能谱容积分析平台；
18.9具备全自动心脏分析软件；
18.10具备脑表面积分分析；
18.11具备肝脏多期相融合技术；
18.12具备脑出血测量工具；
18.13具备腹腔脂肪测量软件；
18.14具备骨骼内固定支架透视技术；
18.15具备骨科畸形矫正评估；
18.16具备内耳多功能成像技术；
18.17具备全景齿科成像软件；
18.18具备钙化积分软件；
18.19具备自动去骨技术；
18.20具备全自动血管分析软件；
18.21具备全自动结肠自动分析软件包；
18.22具备CT尿路造影技术；
18.23具备头颈部CTA同步数字减影技术；
18.24具备神经系统动静脉融合软件；
▲18.25具备全身CT能谱成像；
18.26高级独立三维图像处理工作站：1套；
18.26.1工作站：投标商原厂自主研发生产最新网络版后处理工作站或单机工作站，非第三方产品（与主控台相同）：一拖三网络版或单机工作站，中标后根据客户需要提供；
18.27具备CT 4D灌注软件；
18.28具备通用灌注分析参数；
18.29去金属伪影技术：（如MAR、O-MAR、i-MAR、SEMAR等同档次技术及证明文件），能校正多种金属产生的伪影，并能将此技术跟灌注成像相结合，避免金属伪影对灌注分析的影响。
19.具备远程维修诊断系统。
▲20.原厂整机保修≥5年，提供系统、工作站等软件免费升级≥5年。
21.附属设备:
21.1具备操作台计算机和独立工作站用UPS；
21.2具备病人监视系统1套；CT操作桌≥4套，CT操作椅≥4张。
▲22.高压注射器1套（根据采购人需求提供，设备参考品牌为Medrad、Nemoto、EZEM、巨鲨、宏汇、友沃）。



▲二、商务要求（以下所有为实质性要求条款，不满足作无效投标处理）
（一）质量保证期
质量保证期（以下简称质保期）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品生产厂家提供整机保修及免费升级承诺函，且保修时间不得少于5年，自设备验收合格并能正常使用之日起计算。投标人应在投标文件中提供质保期后维保服务优惠报价供采购人日后采购时参考。
（二）交货时间及地点
1.交货时间：合同签订之日起，中标供应商在30个日历日内向采购人交付全部货物。
2.交货地点：广西范围内，采购人指定地点。
（三）服务标准、服务效率、售后服务要求
1.中标供应商负责送货上门，保障设备、人员安全及安装调试，安装前提供相关的布局图和设计要求，培训采购人的操作人员至能完全独立操作、日常维护及承担以上所产生的相关费用。
2.质保期内提供7×24小时售后服务，仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出实质性响应（远程解决或做出预备维护动作），需维护工程师现场解决的，要求在24小时内到现场处理。
3.质保期内发生故障的设备如无法在24小时内修复，须保证年开机率95%以上，否则中标供应商承担相应的损失。单次故障（不可抗力因素除外）维修时间超过20天仍无法修复的，采购人有权要求更换设备或赔偿。
4.质保期内每季度一次定期回访以及对设备维护。质保期满前1个月内中标供应商应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
5.投标产品必须是全新，且生产日期为1年内（签订合同之日计算）的产品。产品包装必须是全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供中文说明书和详细装箱清单及质量合格证。
6.安装调试完成后，中标供应商对采购人提供1次或多次培训，使采购人的操作人员及工程人员熟练掌握全部功能及基本维修，相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
7.中标供应商提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。质保期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。
8.中标供应商承诺的质保期内的所有售后服务，其中硬件的售后服务包括但不限于硬件维护维修、配件更换、整机更换、提供替代品；涉及软件的，应用软件的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改；中标供应商承担质保期内售后服务所产生的费用。
9.中标供应商保证采购人能够合法应用该器械及相应服务。采购人在办理相关证件及验收等流程中，中标供应商必须提供所需的合法材料。
（四）付款方式
分期付款，分两期支付。
1.第一期：预付款为合同金额的30%；签订合同后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款30%等额发票后，10个工作日内，向中标供应商支付预付款；
2.第二期：所有货物交货安装调试完毕并验收合格，双方签署验收报告后，采购人收到中标供应商开具合法有效的合同款70%等额发票后，10个工作日内，支付至合同款的100%。
3.中标供应商未开具合法有效的等额发票的，采购人有权不支付合同款。
（五）履约保证金
履约保证金金额：中标供应商按中标金额的5%向采购人支付履约保证金。（如中标供应商为中小微企业，按中标金额的2%），如中标供应商以保函形式提交的履约保证金，采购人不得拒收。
备注：在签订合同之前，中标供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。验收合格后，采购人应当按照合同约定的退还方式，由中标供应商提出书面申请后，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。中标供应商在履行合同过程中，未能按照合同约定履行质量保证义务的（不可抗力除外），若因此给采购人造成损失的，应向采购人进行等额赔偿。
（六）投标报价要求
投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、连接医院信息系统接口费（如HIS、PACS）以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同包括但不限于的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
（七）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（八）验收标准及验收方法
1.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。
2.采购人将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步签收；中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购人有权不予签收，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
4.安装合格后15日内提供安装调试报告与原厂技术规格书(或Datasheet)。 本条所有涉及的文件均提供纸质与电子档。
5.当项目调试完成后，由中标供应商向采购人提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购人提供一切有关技术文件、资料、图纸和培训相关记录等竣工材料，并在竣工前5个工作日通知采购人及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购人认可的技术设计方案及合同规定的，采购人在7个工作日内组织验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书并加盖公章，自正式交付使用之日起，开始计算质保期。
6.采购人对验收有异议的，以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后5个工作日内及时予以解决，中标供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
7.验收标准
1)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”,逐条验收；
2)项目招标文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”,逐条验收；
3)中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4)国家相关法律、法规、标准和规范等。
5)其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
9.中标供应商提供的货物与投标文件响应情况不符，视为验收不合格。
（九）进口产品说明
本标项不接受进口设备参与投标。
（十）规范标准
执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。
（十一）产品资料及说明文件
1.投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（须体现实质性响应技术参数和重要技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
2.进口产品的投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
（十二）采购预算价及最高限价
投标报价超采购预算（含单项采购预算，如有）及最高限价（含单项最高限价，如有）的投标无效。
（十三）医疗器械注册或备案要求
投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
（十四）其它
投标人根据自身情况提供项目实施方案，内容包括但不限于：
1.技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、有利于采购项目实施的内容或合理性建议的等）；
2.技术人员方案（包含但不限于技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派有资质技术人员完成实施方案，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的）；
3.培训计划（包括但不限于：培训方式、培训次数、人数、课程内容及师资等）；
4.生产厂家售后服务承诺书等。
（十五）核心产品：X射线计算机体层摄影设备。

三、配置单位信息
	序号
	配置单位名称
	数量
	单位

	1
	崇左市人民医院
	1
	台

	2
	玉林市第一人民医院
	1
	台














第三章  投标人须知


[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：2026年广西大型医用设备（X射线计算机体层摄影设备）集中采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	3
	投标保证金：详见本项目公开招标公告。
实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场踏勘：详见采购需求（如有）。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：如投标人认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人对政府采购活动事项有疑问或认为招标文件、采购过程和中标结果使其权益受到损害的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台新版客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点：2026年  月  日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点：2026年   月   日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由自治区公共资源交易中心按相关规定组织专家组论证后答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：
广西壮族自治区公共资源交易中心交易监督处
电话：0771-8600304
地址：广西南宁市星湖路22号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日正常工作时间（8：30-12：00，13：30-17：00）

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区公共资源交易中心。


投标人须知
一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]（一） 适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc254970689]（二）定义
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]1.“配置单位”系指参与本次集中采购的医疗卫生机构。
2.“采购人”系指接受医疗卫生机构委托代为实施集中采购工作的实施机构，本次集中采购的实施机构为广西壮族自治区公共资源交易中心（以下简称“本中心”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标。
（七）转包与分包             
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对符合条件的小型、微型企业的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲6.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲7.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向本中心提出询问。
2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对本中心的质疑答复不满意或者本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.本中心接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标办法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、商务文件及资信、技术文件、投标报价文件四部分组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内，进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.商务文件及资信：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 （格式见第六章）（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人的身份证扫描件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）投标人情况介绍；
（18）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（格式见第六章，必须提供）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟，必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）； （必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
[bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]（二）投标文件的语言及计量
▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc254970680][bookmark: _Toc254970539]3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]（五）投标保证金
1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-8600309，地址：南宁市星湖路22号）。
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。
③中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4.中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）项目采购需求中要求带“▲”的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
[bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]四、开标
（一）开标准备
本中心按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：
1.电子开标会由本中心主持。
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
[bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：
（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。
（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。
（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。
（4）报价评审
a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。
b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；
２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；
３）报价低于采购项目最高限价65%的；
４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
　c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。
（六）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]七、评标结果
（一）采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（二）有关事宜
所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
广西壮族自治区公共资源交易中心
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号
电    话：0771-8600359、8600365           传    真：0771-8600305。
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评标方法及评分标准（分标1）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2.技术分…………………………………………………………………………………………59分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分26分）
一般技术参数要求响应得分（共计104项），“机架系统”“X线部分/高频逆变式高压发生器”“探测器”“扫描床”“主控制台/主控台计算机”“扫描参数”“图像质量”“心脏成像功能”“附属设备要求”为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.25分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分24分）
重要技术参数要求响应得分（共计4项）；
重要技术参数满足要求的，每项得6分。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（2分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（2分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分3分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（2分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（3分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分……………………………………………………………………………………3分
售后服务承诺分（满分3分）
一档（2分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
4.业绩分…………………………………………………………………………………………7分
同类业绩（满分7分）
提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型256排及以上CT设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.7分，满分7分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。


















评标方法及评分标准（分标2）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。

2.技术分…………………………………………………………………………………………59分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分26分）
一般技术参数要求响应得分（共计104项），“机架系统”“X线部分/高频逆变式高压发生器”“探测器”“扫描床”“主控制台/主控台计算机”“扫描参数”“图像质量”“心脏成像功能”“附属设备要求”为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.25分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分24分）
重要技术参数要求响应得分（共计4项）；
重要技术参数满足要求的，每项得6分。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（2分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（2分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分3分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（2分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（3分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分……………………………………………………………………………………3分
售后服务承诺分（满分3分）
一档（2分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
4.业绩分…………………………………………………………………………………………7分
同类业绩（满分7分）
提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型256排及以上CT设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.7分，满分7分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。





















评标方法及评分标准（分标3）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。
2.技术分…………………………………………………………………………………………59分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分20.4分）
一般技术参数要求响应得分（共计102项），“机架系统”“X线部分/高频逆变式高压发生器”“探测器”“扫描床”“主控制台/主控台计算机”“扫描参数”“图像质量”“心脏成像功能”“附属设备要求”为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.2分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分29.6分）
重要技术参数要求响应得分（共计8项）；
重要技术参数满足要求的，每项得3.7分。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（2分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（2分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分3分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（2分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（3分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分……………………………………………………………………………………3分
售后服务承诺分（满分3分）
一档（2分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
4.业绩分…………………………………………………………………………………………7分
同类业绩（满分7分）
提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型256排及以上CT设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.7分，满分7分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。


















评标方法及评分标准（分标4）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。
2.技术分…………………………………………………………………………………………59分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分20分）
一般技术参数要求响应得分（共计100项），“机架系统”“X线部分/高频逆变式高压发生器”“探测器”“扫描床”“主控制台/主控台计算机”“扫描参数”“图像质量”“心脏成像功能”“附属设备要求”为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.2分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分30分）
重要技术参数要求响应得分（共计6项）；
重要技术参数满足要求的，每项得5分。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（2分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（2分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分3分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（2分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（3分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分……………………………………………………………………………………3分
售后服务承诺分（满分3分）
一档（2分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
4.业绩分…………………………………………………………………………………………7分
同类业绩（满分7分）
提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型256排及以上CT设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.7分，满分7分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。


















评标方法及评分标准（分标5）

一、评标原则
（一） 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二） 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。
 （三） 评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；
投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 = 评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分。
2.技术分…………………………………………………………………………………………59分
（1）一般技术参数要求响应得分（满分16.16分）
一般技术参数要求响应得分（共计101项），“机架系统”“X线部分/高频逆变式高压发生器”“探测器”“扫描床”“主控制台/主控台计算机”“扫描参数”“图像质量”“心脏成像功能”“附属设备要求”为技术参数要求的名称描述，不计入一般技术参数要求数量。
一般技术参数满足要求的，每有一项得0.16分。
注：一般技术参数要求是指技术参数要求中未标注“▲”、“★”的技术参数。
（2）重要技术参数要求响应得分（满分33.84分）
重要技术参数要求响应得分（共计9项）；
重要技术参数满足要求的，每项得3.76分。
注：重要技术参数是指技术参数中标注“★”的技术参数。
（3）技术及项目实施方案分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术及项目实施方案内容独立评分。
一档（1分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，符合基础条件的。
二档（2分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误。
三档（3分）：管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，方案有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术及项目实施方案内容或不齐全的不得分。
（4）技术人员分（满分3分）
根据投标文件中投标人技术人员方案内容独立评分。   
一档（1分）：技术人员投入计划，技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，符合基础条件的。 
二档（2分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，有可行性，无明显错误的。 
三档（3分）：技术人员投入计划，有技术人员在安装调试过程提供技术支持和协助计划，拟派技术人员的经验介绍等方案内容齐全，方案有具体措施，有可行性，无明显错误，有利于采购项目实施的内容或合理性建议的。
无技术人员方案或不齐全的不得分。
（5）培训计划分（满分3分）
根据投标文件中投标人培训方案内容独立评分。  
一档（2分）：培训方案有简单的培训计划安排，能满足基本要求。
二档（3分）：培训方案应全面、详细，方案内容至少包含：拟派培训人员的安排及介绍、培训时间、规模人数、设备功能理论、简单故障排除等内容。
未提供或有明显错误的不得分。
3.售后服务分……………………………………………………………………………………3分
售后服务承诺分（满分3分）
一档（2分）：售后服务方案仅满足招标文件基本要求。
二档（3分）：售后服务方案细致、合理、可行，能提供生产厂家售后服务承诺书原件，有详细的售后服务管理制度、售后服务流程、应急预案、年度保养计划、发生故障时提供备用机或其他替代解决的具体措施、质量保障方案。
未提供或有明显错误的不得分。
4.业绩分…………………………………………………………………………………………7分
同类业绩（满分7分）
提供2023年1月1日至今与所投产品同品牌同类型256排及以上CT设备的业绩（业绩乙方可为生产厂家、代理商或经销商，甲方须为产品实际使用用户），每有1项得0.7分，满分7分。
注：投标文件中提供有效的中标通知书/合同复印件（或扫描件）、验收报告，并逐份加盖投标人电子签章，材料须体现签订时间、买卖双方信息、产品品牌型号（以上三项信息缺一不可，且均须清晰完整），否则不予以计分。
5.政策功能分……………………………………………………………………………………1分
节能、环保分（满分1分）
（1）所投核心产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（2）所投核心产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（三）总得分=1+ 2+ 3+ 4+ 5。
   
  三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标或在规定限期内拒不签订合同或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
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