# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（4）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（5）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。如有投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5. 本项目采购标的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | 分标1 |  |
| 序号 | 标的 名称 | 数量及单位 | 技术规格要求 | 分项合计 （元） |
| 1 | STR个体识别检测试剂盒 | 100盒 | ▲1. 国产试剂，能够同时扩增检测至少包含20个核心常染色体基因座（D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D12S391、PentaD、PentaE、D6S1043、Amelogenin）及20个核心Y-STR基因座（DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS385a/b、DYS438、DYS439、DYS437、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、GATA_H4、DYS481、DYS533、DYS576、DYS449），提供分析软件导出的彩色分型图谱。 ▲2.试剂盒能够涵盖主流检案试剂ID-PLUS和YFiler PLUS的全部基因座，便于比对。供货时采购人有权对产品进行检测。 3.采用六色荧光标记技术，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，分子量内标由橙色荧光标记，包含：65、70、80、100、120、140、160、180、200、225、250、275、300、330、360、390、420、450、490、500、530、560、590、620、650、690、700bp的片段。 ▲4.试剂盒符合GB/T 37226-2018《法庭科学人类荧光标记STR复合扩增检测试剂质量基本要求》行业标准，国家DNA数据库系统中试剂盒选择菜单中有所投试剂盒名称并能导入DNA数据库，须在投标文件中提供全国公安机关DNA数据库入库截图。 5.试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对血滤纸、FTA卡、口腔卡免提直扩。 6.试剂盒PCR扩增时间不超过90分钟。 7.包含进行PCR扩增以及分子量内标在内的检测所需的全部试剂。 8.试剂盒供应商能够提供完整的全国公安机关DNA数据库样本检测一体化解决方案。 | 1260000 |
| 2 | 超纯甲酰胺 | 85瓶 | 1. 规格为25ml/瓶； 2.传导率低于 50 uS，pH为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于STR片段毛细管电泳； 3.适用于310/3100/3130/3130xl/3730/3730xl测序仪； 4.-20℃冷冻保存； | 30600 |
| 3 | 缓冲液 | 18瓶 | 1.规格为500ml/瓶； 2.10×STR毛细管电泳缓冲液，主要成分EDTA； 3.适用于3730/3730xl测序仪； 4.2~8℃保存。 | 23400 |
| 4 | POP7胶-3730 | 10瓶 | 1.规格为28ml/瓶； 2.在摄氏4℃以上的温度下,胶为液体状态，用于STR-CE毛细管片段分析； 3.适用于3730/3730xl测序仪。 | 29000 |
| 5 | 36cm毛细管-48 | 8套 | 1.毛细管长度36cm，48通道，内径50µm，无涂层； 2.用于STR片段分析毛细管电泳和快速测序； 3.适用于ABI 3730基因分析仪。 | 132000 |
| 6 | 扩增用硅胶垫 | 15盒 | 10个/盒，用于PCR扩增过程中96孔PCR板的密封，硅胶材质，白色，可重复使用。 | 1200 |
| 7 | 电泳用硅胶垫 | 10盒 | 10个/盒，用于毛细管电泳过程中96孔样品板的密封，硅胶材质，灰色，可重复使用。 | # 9000 |
| 8 | 手动打孔器 | 10盒 | 孔径1.2mm，用于血样卡片的打孔取样。 | # 1800 |
| 9 | 血样采集卡套装 | 80000套 | 1.包括：KCF01-002直扩型血样采集卡、生物样品袋、一次性采集工具。 2.KCF01-002直扩型血样采集卡，卡芯满足以下要求： （a）快速吸附血液样本，即采即干，采集后直接放入样品袋中即可； （b）打孔取样时，能有效防止产生静电，防止样品的漂移； （c）专用试剂浸渍处理，采集后的血样在常温下可保存8年以上。 3.生物样品袋，采用牛皮纸制成，样品袋尺寸：≥100mm×133mm；袋口采用插口密封形式，样品袋正反两面印有采集信息，包括：被采样人姓名、性别、身份证号、出生日期、采样时间、采样人、采样单位。样品袋右上角贴有条形码，和采集卡一一严格对应。 4.一次性采集工具包括：一根酒精湿棉签、一根干棉签、一枚塑柄采血针。严格按医用标准制作、消毒。 | 360000 |
| ▲商务条款 |  |  | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、交货期：自合同签订之日起30个日历日内交货完毕。 三、交货地点：南宁市公安局刑事侦查支队（广西南宁市青秀区葛村路6号）。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1.质量保证期：一年(从验收合格之日算起)。原厂出厂质量保证期大于一年的，按原厂出厂质量保证期；其余质量保证期为一年。 2.故障响应时间：中标人接到产品故障通知后在2小时内到达采购人指定现场进行处理。有完善的售后服务保障体系及保证措施。 3. 中标人应配备负责售后的技术服务人员至少1人。 六、其他要求： 1.投标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； 2.付款方式：本项目无预付款，本合同项下的全部货物全部交货完毕经验收合格，且收到正规发票后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付全部合同价款。 3.中标人须在规定时间内并按照采购文件参数要求交清所有货物，一旦发现参数不符，采购人有权不予验收，无条件退货，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 七、验收标准 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 5.验收产生的费用由中标人负责。 |  |
| 其他说明 |  |  | 一、产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 ☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品为：第1项标的“STR个体识别检测试剂盒” 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 投标资料 |  |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、信誉业绩证明材料。 |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | 分标2 |  |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 技术规格要求 | 分项合计 （元） |
| 1 | 个体识别试剂盒 |  | 50盒 | 1.200人份/盒，试剂盒可常温运输无需冷藏。 2.试剂盒为六色荧光技术，可检测不少于以下基因座：D8S1179、D21S11、D18S51、D2S1338、D2S441、D5S818、D7S820、D6S1043、PentaD、D3S1358、TH01、D19S433、D12S391、TPOX、D16S539、D13S317、FGA、CSF1PO、vWA、D1S1656、Penta E、DYS391、和 1 个性别基因座 Amelogenin。 ▲3.试剂盒实体bin数量不少于356个，bin 总数不少于449个。（投标文件中提供所有基因座起始片段和最大片段的bp数的数据表） 4.试剂盒所有基因座最大扩增片段不超过 400bp，其中不少于15个小于250bp的基因座。 5.试剂盒可采用全体系加样。 | 1200000 |
| 2 | 25位点DNA案件扩增试剂盒 |  | 4盒 | 1.200人份/盒，和市面上常见试剂盒兼容，可满足中国法医案件调查需求。适用于中国人群基因分型，包含南方汉族、北方汉族、维族和藏族等人群数据。 2.采用六色荧光技术，实现一色荧光标记分子量内标。多色荧光标记，便于清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 3.试剂盒包括 D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin等24 个 STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。 4.在25ul扩增体系中，可按 5-10微升扩增体系，可完成 500-1000次检测反应。 5.试剂盒中包含的20个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于 425bp。 6.扩增产物中包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 7.扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成清晰的电泳背景图。 8.满足中国人群特异性要求，真实bin和虚拟bin的个数合计大于605个，其中真实bin数不小于305个。 9.包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA 和疑难样品可得到完整 DNA 分型信息。 10.PCR 扩增时间不超过 80 分钟。 ▲11.试剂盒具备《中国公共安全产品认证证书》。投标文件中提供有效的证书复印件。 12.试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 ▲13.应与DNA数据库中基因座保持一致，便于省厅（广西壮族自治区公安厅）与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。投标文件中提供全国公安机关DNA数据库系统截图。 | 132000 |
| 3 | 常染色体25位点PCR扩增试剂盒 |  | 4盒 | 1.200人份/盒。 2.用于处理扩增试剂盒针对单一来源样本（建库用样品类型，例如血卡，唾液卡，FTA卡等）处理中存在的DNA提取和纯化操作瓶颈问题，利用多重扩增技术，扩增20个基因座以上。 3.采用六色荧光技术，多色荧光标记，便于清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 ▲4.包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、 D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 ▲5.针对血卡和普通口腔试纸直扩的一次性通过率达到100%；对FTA卡等直扩的一次性通过率高于90%。 6.在25ul扩增体系中，可按5-10微升扩增体系，可完成450-500次检测反应。 7.PCR扩增时间不超过60分钟。 8.试剂盒具有《中国公共安全产品认证证书》（投标文件中提供有效的证书复印件）和经过SWGDAM方法验证。 | 79200 |
| 4 | 41位点Y试剂盒 |  | 5盒 | 1.规格：100人份/盒，采用六色荧光技术。多色荧光标记，便于清晰的分辨基因座标记。 ▲2.单管同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4， 以及Y-indel rs199815934， rs759551978， rs771783753。 3.最大检测片段小于535 bp，内含有至少11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下)。 4.扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，可以进行家系的初步排查。 ▲5.扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 8.在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 （女性1ug摄入量）时，使用Yfiler Plus试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 9.含有464个等位基因和218个虚拟Bin,增强等位基因的判读。 10.试剂盒产品具备其包含基因座stutter峰比率表。 11.试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 | 195000 |
| 5 | 600-LIZ内标 |  | 6盒 | 800人份/盒，LIZ橙色荧光标记，内含36个长度各异的DNA片段，最长片段600bp，适用于6色荧光体系。 | 25200 |
| 6 | 超纯甲酰胺 |  | 24瓶 | 25ml/瓶，传导率低于 50μS，pH为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于STR片段毛细管电泳，适用于3130系列基因分析仪。 | 8640 |
| 7 | POP4胶-3500/384 |  | 58盒 | 384人份/盒，在4℃以上的温度下胶为液体状态，适用于3500系列测序仪对STR PCR扩增的片段分析。 | 139200 |
| 8 | 阳极缓冲液 |  | 12盒 | 4瓶/盒，用作电泳阳极缓冲液，适用于3500系列测序仪 | 18000 |
| 9 | 阴极缓冲液 |  | 12盒 | 4瓶/盒，用作电泳阴极缓冲液，适用于3500系列测序仪 | 20400 |
| 10 | 36cm毛细管-24 |  | 2套 | 1.160次/套，毛细管长度36cm，内径50μm，3500系列 电泳专用，24根一束； 2.能配套AB 3500系列 DNA测序仪使用； 3.24×36cm，24通道组装； 4.拥有固定的蓝色框架，便于安装，支持两种以上应用及运行方法； 5.3500xL型毛细管阵列进样至少160次； 6.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。 | 42000 |
| 11 | BTA法医DNA提取试剂盒 |  | 2盒 | 52人份/盒，适用于自动化法医DNA提取仪使用，专门应用于法医案件中骨骼、牙齿及粘附性样本等疑难检材。 | 10300 |
| 12 | 调节试剂 |  | 10盒 | 1次/盒,要求能配套3500系列DNA测序仪清洗专用，用于清洗3500系列 DNA测序仪胶泵。 | 4500 |
| 13 | 蛋白酶K |  | 10瓶 | 100mg/瓶，特异性，在温度和 pH 值范围内可保持稳定性，并在高温时具有活性。 | 6000 |
| 14 | Chelex-100树脂 |  | 2瓶 | 100g/瓶，粉末状的螯合树脂，无核酸酶和连接酶抑制剂，适用于DNA提取。 | 5720 |
| 15 | TNE溶液 |  | 3瓶 | 1.200ml/瓶，分析级，溶剂装。即用型无需配置。 2.适用于生物检材 DNA提取，用于法医案件样本的前处理。 | 900 |
| 16 | Y染色体扩增荧光检测试剂盒 |  | 10盒 | 1.至少包含20个核心基因座（DYS19、DYS385a/b, DYS389I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个优选基因座DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。 2.至少包含6个备选基因座（备选基因座：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b）。其中基因座H4可表述为GATA_H4、YGATAH4等。 3.试剂盒每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL的产生，Bin总数不少于670个，其中真实Bin不少于480个 。 4.试剂盒包含3个Yindel基因座。 5.为提高采样不良样本及降解检材检出率，所投Y试剂盒实验检测所得Y-STR分型数据最大扩增片段不超过550bp，且至少包含10个小于220bp的Y-STR基因座。 6.试剂盒名称和基因座参数信息已经加入全国公安机关DNA数据库，检验结果能够直接导入数据库。 7.为满足特殊案件排查需要，需提供所投产品同品牌“常+Y检测试剂盒”，试剂盒单管扩增检测不少于15个常染色体基因座和16个Y-STR基因座，并包含1个Y-indel基因座，且具有《中国公共安全产品认证证书》（投标文件中提供有效的证书复印件）。 | 220000 |
| ▲商务条款 |  | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内； 二、交货期：自合同签订之日起30个日历天内交货完毕。 三、交货地点：广西南宁市葛村路6号（南宁市公安局刑侦支队刑事科学技术大队）； 四、交货方式：现场交货； 五、售后服务要求： 1.质量保证期：一年。原厂出厂质量保证期大于一年的，按原厂出厂质量保证期；其余质量保证期为一年。 2.故障响应时间：中标人在接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场进行处理。有完善的售后服务保障体系及保证措施。 3.中标人应配备负责售后的技术服务人员至少1人。 六、其他要求： 1.投标人的报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； 2.付款方式：本项目无预付款，本合同项下的全部货物全部交货完毕经验收合格，且收到正规发票后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付全部合同价款。 3.为确保所投产品是来源渠道正当、质量合格的原装产品，签订合同后正式供货前须出具生产厂商出具的针对此项目的供货证明书及售后服务承诺书。承诺厂商工程师能到达现场或随时电话指导解决实验过程疑难，提供专业化的技术指导服务。 4.第1项至第4项试剂盒,签订合同后正式供货前需提供制造商货物质量说明（如质量检测报告），并承诺DNA检测试剂盒全程在低温冷链（-20℃）的规范条件下运输及储存，保证试剂质量稳定，确保DNA检验结果的准确性及稳定性。 七、验收标准 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 5.验收产生的费用由中标人负责。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 ☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品为：第1项标的“个体识别试剂盒” 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 投标资料 |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、信誉业绩证明材料。 |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | 分标3 |  |
| 序号 | 标的名称 |  | 数量及单位 | 技术规格要求 | 分项合计 （元） |
| 1 | 人类DNA身份鉴定试剂盒 |  | 10盒 | 1.所采用的检测试剂产品具备中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。投标文件中提供有效的证书复印件。 2.选取的DNA扩增试剂盒采用6色荧光技术，各基因座分散，Ladder距离清晰，以使在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单色荧光分辨精度。包含如下位点：Amelogenin、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、 D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、D4S2366、Yindel。 3.试剂盒的Ladder组成不少于354个等位基因和109个虚拟Bin。 4.试剂盒最大扩增片段不超过500bp。 5.所投试剂盒产品可以单板混合同时直接扩增血卡、唾液卡、血滤纸、棉棒及样本提取DNA。 6.试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入。 7.符合《法庭科学DNA实验室检验规范》(GA/T383-2014)要求，便于与国际DNA数据交换、比对。相同的基因座应使用相同序列的引物(组)，保证对同一个体的检材，(在相同基因座上)能够保持检测分型结果的一致性。 8.试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内外包装的生产批号完全一致，确保试剂的质保期。 9.为提高个体识别能力，提供所投标产品同品牌补充基因座的试剂盒，可同步检测不少于27个基因座，且包括D18S1364、D1S1656, D13S325、 D3S3045、D5S2800、D9S1122、D6S477、D22S1045、D20S482、 D8S1132、 D7S3048、D2S441、D19S253、D10S1248、D4S2366、D3S1744、D12S391、D11S2368、D21S2055、D17S1301、D22-GATA198B05、D6S474、D14S1434、D15S659等中国人群高多态性基因座。 10.为满足特殊案件排查需要，提供产品同品牌常染色体案件试剂盒，位点数不低于20个，最大片段不超过400bp，且含有15个小于250 bp的Mini-STR。 | 178000 |
| 2 | Y染色体扩增荧光检测试剂盒 |  | 1盒 | 1.至少包含20个核心基座(DYS19、DYS385a/b、DYS389l、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DY5458、DYS635、YGATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576）和15个优选基因座DYS643、DYS460、DYS549、 DYF387S1a/b、DYS449、 DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、UYS557、DYS596。 2.至少包含6个备选基因座 (备选基因座：DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、 DYS593、DYS531、DYS459a/b、 DYS508、 DYS388、 DYS617、 DYS645、 DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS625、DYS526a/b)。其中基因座H4可表述为GATA_H4、YGATAH4等。 3.试剂盒每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL的产生，Bin总数不少于670个，其中真实Bin不少于480个。 4.试剂盒包含3个Yindel基因座。 5.为提高采样不良样本及降解检材检出率，所投Y试剂盒实验检测所得Y-STR分型数据最大扩增片段不超过550bp，且至少包含10个小于220bo的Y-STR基因座。 6.试剂盒名称和基因座参数信息已经加入全国公安机关DNA数据库，检验结果能够直接导入数据库。 7.为满足特殊案件排查需要，需提供所投产品同品牌常加Y检测试剂盒，试剂盒单管扩增检测不少于15个常染色体基因座和16个Y-STR基因座，并包含1个Y-indel基因座。 | 22000 |
| 3 | POP4胶-3500/384 |  | 10盒 | 1. 适用于采购人现有3500系列DNA测序仪，产品能在该设备上良好运行，作为DNA片段分析电泳分离的介质。 2.即插即用型，进样即可运行的袋装。 3.可检验≥384个样品（在3500系列 DNA测序仪系统上最多进样16次）。 4.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。 | 24000 |
| 4 | 阳极缓冲液 |  | 3盒 | 1.适用于采购人现有3500系列DNA测序仪，产品能在该设备上运行。 2.槽中预装1×缓冲液来维持离子源，以及电泳中正确的pH。 3.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。 4.调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。 | 4500 |
| 5 | 阴极缓冲液 |  | 3盒 | 1.适用于采购人现有3500系列 DNA测序仪，产品能在该设备上运行。 2.槽中预装1×缓冲液来支持所有的电泳应用。 3.具有RFID标签，实时监控毛细管使用信息。 4.调解电泳系统的酸碱度，以维持在一个恒定的pH范围。 | 5100 |
| 6 | 超纯甲酰胺 |  | 3瓶 | 25ml/瓶，变性专用，适用于3500系列基因分析仪。 | 1080 |
| 7 | 36cm毛细管-24 |  | 1套 | 1.160次/套，毛细管长度36cm，内径50μm，3500xL电泳专用，24根一束。 2.能配套采购人现有AB 3500xLDNA测序仪使用。 3.24×36cm，24通道组装。 4.拥有固定的框架，便于安装，支持多种应用及运行方法。 | 21000 |
| 8 | 半裙边96孔板 |  | 6盒 | 适用于案件中PCR 扩增及AB 3500xL DNA测序仪上样。 | 900 |
| 9 | 血样采集卡 |  | 4000套 | 1.常温、干燥条件下，血样保存15年以上仍可有效用于复合STR检验； 2.采集的血样可直接用于免提取扩增试剂，无需水洗或其他前处理； 3.包装卡封皮上可填写待录自然信息，待录信息包括：姓名、性别、身份证号码、编号、采样日期、采样人、采样地点； 4.包装规格为100人份/盒，包括：血样采集卡、血样保存袋、条码； 5.条码：采用防水材质，条码号段是为广西定制的加密号段，可保证广西区域内的5000万份条码无重复。 | 18000 |
| 10 | 0.6ml离心管 |  | 10盒 | 每盒1000个，具有密封性，采用透明PP材料。无酶，无热源。 | 2000 |
| 11 | 1.5ml离心管 |  | 10盒 | 每盒500个，具有密封性，采用透明PP材料。无酶，无热源。 | 1100 |
| 12 | 盒装10ul短吸头 |  | 300盒 | 每盒96个，适用于10ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。 | 24000 |
| 13 | 盒装20ul带滤芯吸头 |  | 10盒 | 每盒96个，适用于20ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。 | 900 |
| 14 | 盒装200ul带滤芯短吸头 |  | 20盒 | 每盒96个，适用于200ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。 | 1800 |
| 15 | 盒装100ul带滤芯短吸头 |  | 100盒 | 每盒96个，适用于100ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。 | 9000 |
| 16 | 盒装1000ul短吸头 |  | 80盒 | 每盒96个，适用于1000ul量程移液器，采用透明PP材料。无酶，无热源。 | 6400 |
| 17 | 96孔反应板 |  | 1盒 | 每盒10块，适用于电泳上样或PCR扩增。采用透明PP材料。无酶，无热源 | 750 |
| 18 | 丁腈高级无粉手套S |  | 20盒 | 高分子聚合材料表面涂层，无粉，一次性，100只/盒 | 2560 |
| 19 | 丁腈高级无粉手套M |  | 20盒 | 高分子聚合材料表面涂层，无粉，一次性，100只/盒 | 2560 |
| 20 | 丁腈高级无粉手套L |  | 10盒 | 高分子聚合材料表面涂层，无粉，一次性，100只/盒 | 1280 |
| 21 | 抗人精检测试剂条（PSA） |  | 5盒 | 1.适用于人精液（斑）的一步快速检验。 2.对正常人血，唾液及阴道分泌物等均呈阴性。 | 5450 |
| 22 | 抗人血金标检测试剂条 |  | 1盒 | 1.适用于人血种属的一步快速检验。 2.对猪、马、羊、牛、鸡、兔等血液均呈阴性。 | 1090 |
| 23 | 半裙96孔PCR板 |  | 5盒 | 每盒50条，适用于PCR扩增，采用透明PP材料，广泛应用于科研实验室等。无酶，无热源。 | 3250 |
| 24 | 微量生物物证提取棉签尖头 |  | 40盒 | 本品专用于生物物证的提取和保存，适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA检验使用，尖头棉签，经消毒灭菌处理，无外源DNA污染，每盒30套，每套含两枚棉签，并配有含灭菌高纯水的滴瓶。 | 3800 |
| 25 | 脱落细胞粘取器（小号） |  | 1500个 | 脱落细胞粘取器，利用膜片的粘性面直接粘取接触性检材载体表面上的脱落细胞。 小号，粘取面积 10×10mm，灭菌生产，无外源DNA污染。 | 12000 |
| 26 | 脱落细胞粘取器（大号） |  | 1000个 | 脱落细胞粘取器，利用膜片的粘性面直接粘取接触性检材载体表面上的脱落细胞。 大号，粘取面积 15×15mm，灭菌生产，无外源DNA污染。 | 12000 |
| 27 | 四甲基联苯胺试剂 |  | 1盒 | 血迹染色显色预实验试剂。 | 80 |
| 28 | FM超微量磁珠法DNA提取试剂盒 |  | 180盒 | 采购人目前在用博坤核酸提取工作站Kingfisher Duo使用，用于微量物证的提取。 | 324000 |
| 29 | 骨器专用磁珠法专用DNA提取试剂盒 |  | 5盒 | 采购人目前在用博坤核酸提取工作站Kingfisher Duo使用，用于微量骨骼和牙齿的提取。 | 14950 |
| 30 | 提取纯化试剂盒 |  | 3盒 | 采购人目前在用EZ1微量提取纯化系统站使用，用于微量物证的纯化。 | 15000 |
| 31 | 一次性垫单 |  | 100袋 | A型医用垫单，不小于200cm*100cm。 | 1500 |
| 32 | 手术刀柄4号 |  | 41把 | 不锈钢材手术刀柄4号。 | 984 |
| 33 | 手术刀片24号(圆头) |  | 10盒 | 手术刀片24号(圆头)，20片/包。 | 100 |
| 34 | 持针钳21cm |  | 20把 | 不锈钢材持针钳21cm。 | 760 |
| 35 | 持针钳18cm |  | 20把 | 不锈钢材持针钳18cm。 | 680 |
| 36 | 止血钳(弯)20cm |  | 20把 | 不锈钢材止血钳(弯)20cm。 | 760 |
| 37 | 止血钳(弯)16cm |  | 20把 | 不锈钢材止血钳(弯)16cm。 | 680 |
| 38 | 止血钳(直)20cm |  | 15把 | 不锈钢材质止血钳(直)20cm。 | 150 |
| 39 | 手术剪(弯尖)22cm |  | 15把 | 不锈钢材手术剪(弯尖)22cm。 | 645 |
| 40 | 手术剪(弯圆)22cm |  | 15把 | 不锈钢材手术剪(弯圆)22cm。 | 645 |
| 41 | 手术剪(直尖)16cm |  | 10把 | 不锈钢材手术剪(直尖)16cm。 | 340 |
| 42 | 手术剪(直尖)22cm |  | 10把 | 不锈钢材手术剪(直尖)22cm。 | 430 |
| 43 | 手术剪(直圆)22cm |  | 20把 | 不锈钢材质手术剪(直圆)22cm。 | 860 |
| 44 | 止血钳16cm |  | 20把 | 不锈钢材质16cm。 | 680 |
| 45 | 止血钳22cm |  | 45把 | 不锈钢材质22cm。 | 1935 |
| 46 | 镊子(无齿)12.5cm |  | 45把 | 不锈钢材质镊子(无齿)12.5cm。 | 1530 |
| 47 | 玻璃量杯 |  | 5个 | 1000ml，玻璃材质，透明。 | 225 |
| 48 | 个人急救包 |  | 1个 | 止血、消毒、包扎等功能，急救包需包含但不限于曲线纱布、急救创伤绷带、止血带、安全剪刀、碘伏棉棒、创可贴等，用于应对现场勘查及尸体检验工作中出现的紧急情况。 | 200 |
| 49 | 防毒面具 |  | 5个 | 硅橡胶材料制成，半面罩式，可以防护整个口鼻部。配备活性炭滤毒盒。 | 4250 |
| 50 | 脏器检材盒 |  | 50个 | 塑料材质，500ml容量，带密封橡胶圈、加强扣盖。 | 750 |
| 51 | 钢勺 |  | 5个 | 不锈钢材质，用于提取死者胸腔积血。 | 175 |
| 52 | 咬骨钳 |  | 5个 | 不锈钢材质，长度12.6-14.3cm、麻面弯头，用于钳剪软骨。 | 750 |
| 53 | 勘查、解剖检验卷尺 |  | 10个 | 3米长度。 | 250 |
| 54 | 勘查、解剖检验刻度钢直尺 |  | 8个 | 不锈钢材质，20厘米。 | 120 |
| 55 | 勘查、解剖检验刻度钢直尺 |  | 8个 | 不锈钢材质，30厘米。 | 240 |
| 56 | 勘查、解剖用防水鞋 |  | 4双 | 长筒防水防滑，规格40码。 | 440 |
| 57 | 勘查、解剖用防水鞋 |  | 4双 | 长筒防水防滑，规格44码。 | 440 |
| 58 | 勘查、解剖用防水鞋 |  | 4双 | 长筒防水防滑，规格42码。 | 440 |
| 59 | 吸痰球 |  | 5个 | 橡胶材质，90毫升。 | 100 |
| 60 | 手术器械消毒盒 |  | 12个 | 不锈钢材质，8寸。 | 960 |
| 61 | 手术器械消毒盒 |  | 10个 | 不锈钢材质，11.5寸。 | 1100 |
| 62 | 白纱手套 |  | 50包 | 用于现场勘查、实验室防护。 | 1500 |
| 63 | 鞋套 |  | 800双 | 用于现场勘查、实验室防护。 | 2800 |
| 64 | 指纹转移硅胶片 |  | 5包 | 黑色，5片/包。 | 3500 |
| 65 | 指纹胶带 |  | 10卷 | 指纹用透明胶带28mm。 | 160 |
| 66 | 掌纹胶带 |  | 5卷 | 掌纹用透明胶带80mm。 | 140 |
| 67 | 黑色磁性粉 |  | 5盒 | 用于刷显潜在指纹,500ml/盒。 | 1900 |
| 68 | 蓝星试剂 |  | 50套 | 用于现场潜血的显现，2片/套，1片试剂A，1片试剂B，1个喷瓶。 | 20000 |
| 69 | 502染色剂 |  | 10瓶 | 用于体表面指纹提取，100ml/瓶。 | 240 |
| 70 | 车辆金属号码显现剂 |  | 5套 | 用于显现车架号、发动机号，10ml×2支。 | 825 |
| 71 | 金属除锈剂 |  | 24瓶 | 200ml/瓶，用于枪弹及车辆痕迹检验。 | 960 |
| 72 | 强力除漆剂 |  | 20瓶 | 450ml/瓶，可去除物体表面油漆，用于车辆号码及车体痕迹检验。 | 900 |
| 73 | 强力黏胶去除剂 |  | 24瓶 | 220ml/瓶，用于枪弹、车辆及工具痕迹检验。 | 960 |
| 74 | 血指纹荧光染色剂 |  | 10套 | 用于血指纹显现，100ml/瓶。 | 800 |
| 75 | 钢卷尺 |  | 8把 | 10m/把，不锈钢材质。 | 320 |
| 76 | 502胶水 |  | 50瓶 | 502指纹显现， 20g/瓶。 | 1500 |
| 77 | 黑色悬浮液试剂 |  | 2瓶 | 用于胶带指纹显现，250ml/瓶。 | 1500 |
| 78 | 白色悬浮液试剂 |  | 2瓶 | 用于胶带指纹显现，250ml/瓶。 | 1500 |
| 79 | 足迹L形尺 |  | 5把 | 足迹测量，长边：320mm，短边：210mm，刻度：1mm。 | 350 |
| 80 | 足迹捺印盒 |  | 2盒 | 173×115mm，用于足迹油墨捺印。 | 330 |
| 81 | 黑色足迹油墨 |  | 10瓶 | 20ml/瓶。 | 150 |
| 82 | 纸物证袋大 |  | 500个 | 纸物证袋由牛皮纸制成，规格：30*17*46cm。 | 2750 |
| 83 | 纸物证袋中 |  | 500个 | 纸物证袋由牛皮纸制成，规格：20*12*35cm。 | 1750 |
| 84 | 纸物证袋小 |  | 1000个 | 纸物证袋由牛皮纸制成，规格：10cm*14cm。 | 1000 |
| 85 | 痕迹样本专用存储装置 |  | 2000个 | DH-1(1.5*5cm)塑料集弹盒，枪支建档用。 | 12000 |
| 86 | 痕迹样本专用存储装置 |  | 300个 | DH-1(1.5*6cm)塑料集弹盒，枪支建档用。 | 3600 |
| 87 | A4相片纸 |  | 100包 | A4高光相纸，无背印，背面亚光，150g，每包50张，鉴定文书照片打印。 | 2500 |
| 88 | 乙醇对照品标准溶液 |  | 1盒 | 20 mg/dL于水(0.1mg/mL)，1.2 mL/支，10支/盒，有标准物质证书。 | 700 |
| 89 | 乙醇对照品标准溶液 |  | 1盒 | 80 mg/dL于水(0.1mg/mL)，1.2 mL/支，10支/盒，有标准物质证书。 | 700 |
| 90 | 乙醇对照品标准溶液 |  | 1盒 | 300 mg/dL于水(0.1mg/mL)，1.2 mL/支，10支/盒，有标准物质证书。 | 700 |
| 91 | 地西泮 |  | 1瓶 | 1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。 | 800 |
| 92 | 舒乐安定 |  | 1瓶 | 1.0mg/mL溶于甲醇，1mL/瓶，安瓿瓶。 | 1340 |
| 93 | 奥沙西泮 |  | 1瓶 | 1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。 | 800 |
| 94 | 三唑仑 |  | 1瓶 | 1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。 | 800 |
| 95 | 阿普唑仑 |  | 2瓶 | 1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。 | 1904 |
| 96 | 氯硝西泮 |  | 1瓶 | 1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。 | 860 |
| 97 | 咪达唑仑 |  | 1瓶 | 1mg/mL溶于甲醇，1mL/支，安瓿瓶。 | 952 |
| 98 | 地西泮-D5 |  | 2瓶 | 1mg/mL，1mL/瓶。 | 7000 |
| 99 | 苯巴比妥-D5 |  | 3瓶 | 100μg/mL，1mL/瓶。 | 3600 |
| 100 | 苯巴比妥 |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL，1mL/瓶。 | 955 |
| 101 | 戊巴比妥 |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL，1mL/瓶。 | 955 |
| 102 | 普拉西泮 |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL，1mL/瓶。 | 915 |
| 103 | 司可巴比妥 |  | 1瓶 | 1.0 mg/mL，1mL/瓶。 | 955 |
| 104 | 甲基对硫磷-D6 |  | 3瓶 | 100μg/mL，1mL/瓶。 | 1344 |
| 105 | 甲胺磷 |  | 2瓶 | 100ug/mL，1mL/瓶。 | 2000 |
| 106 | 对硫磷 |  | 2瓶 | 100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。 | 800 |
| 107 | 甲拌磷 |  | 2瓶 | 100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。 | 600 |
| 108 | 敌敌畏 |  | 2瓶 | 100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。 | 800 |
| 109 | 乐果 |  | 1瓶 | 100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。 | 500 |
| 110 | 敌百虫 |  | 1瓶 | 100ug/mL,1mL/瓶。 | 400 |
| 111 | 草铵膦标准溶液 |  | 2瓶 | 100ug/mL，1mL/瓶。 | 300 |
| 112 | 草甘膦标准溶液 |  | 2瓶 | 100ug/mL，1mL/瓶。 | 200 |
| 113 | 氨甲基膦酸标准溶液 |  | 2瓶 | 100ug/mL，2mL/瓶。 | 300 |
| 114 | 甲草胺 |  | 1瓶 | 100ug/mL溶于乙酸乙酯，1mL/瓶。 | 300 |
| 115 | 乙草胺 |  | 1瓶 | 100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。 | 300 |
| 116 | 异丙甲草胺 |  | 1瓶 | 100ug/mL溶于甲醇，1mL/瓶。 | 300 |
| 117 | 丁草胺 |  | 1瓶 | 100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。 | 300 |
| 118 | 丙草胺 |  | 1瓶 | 100ug/mL溶于甲醇，1mL/瓶。 | 300 |
| 119 | α-硫丹 |  | 2瓶 | 100ug/mL溶于甲苯，1mL/瓶。 | 600 |
| 120 | β-硫丹 |  | 2瓶 | 100ug/mL溶于正己烷，1mL/瓶。 | 600 |
| 121 | 硫丹内脂 |  | 1瓶 | 纯品型， 0.1g/瓶。 | 600 |
| 122 | 毒鼠强 |  | 3瓶 | 100mg/ml溶于甲醇，1mL/瓶。 | 900 |
| 123 | 氟乙酸（钠） |  | 3瓶 | 1000mg/L溶于P/T甲醇，1ml，氟乙酸钠和异丙醇混标，剧毒，定制标准品。 | 1500 |
| 124 | 氯氰菊酯 |  | 2瓶 | 100mg/L溶于正己烷，1mL/瓶。 | 2000 |
| 125 | 高效氟氯氰菊酯 |  | 2瓶 | 100μg/mL溶于正己烷，1mL/瓶。 | 160 |
| 126 | 甲氰菊酯 |  | 2瓶 | 100ug/mL溶于丙酮，1mL/瓶。 | 260 |
| 127 | 溴氰菊脂 |  | 2瓶 | 1mg/mL ，1mL/瓶。 | 180 |
| 128 | 氰戊菊酯 |  | 2瓶 | 100ug/mL溶于乙酸乙酯，1mL/瓶。 | 160 |
| 129 | 甲醇 |  | 2瓶 | HPLC级甲醇，梯度级，4L/瓶。 | 410 |
| 130 | 乙醇 |  | 1瓶 | HPLC级乙醇，ethanol absolute，4L/瓶。 | 560 |
| 131 | 乙酸乙酯 |  | 2瓶 | HPLC级乙酸乙酯，4L/瓶。 | 1200 |
| 132 | 乙腈 |  | 1瓶 | 色谱纯，1L/瓶。 | 150 |
| 133 | 氢氧化钠 |  | 2瓶 | 氢氧化钠(片状），（腐蚀），AR（沪试），500g/瓶。 | 63 |
| 134 | 三氟乙酸酐（TFAH） |  | 5瓶 | T104827-25g，98.0%，25g/瓶。 | 3250 |
| 135 | 全氟丁醇 |  | 3瓶 | H133679-25g，98.0%，25g/瓶。 | 1950 |
| 136 | 柠檬醛 |  | 1瓶 | C104134-100ml,97%,顺式 + 反式,100ml/瓶。 | 650 |
| 137 | 1-乙基-（3-二甲基氨基丙基）碳二亚胺盐酸盐（EDC） |  | 1瓶 | CFLD-E106172-25g，98.0%，25g/瓶。 | 78 |
| 138 | 对氨基-N,N-二乙基苯胺硫酸盐（DEPA） |  | 1瓶 | CFLD-A106039-25g，纯度98%，25g/瓶。 | 100 |
| 139 | 硅烷化衍生试剂 |  | 2瓶 | CFFC-B3402-5ML，BSTFA-TMCS(99:1)[用于气相色谱的衍生试剂] ，5mL/瓶。 | 780 |
| 140 | 吡啶 |  | 2瓶 | CFLD-P111510-5ml,5mL/瓶。 | 156 |
| 141 | 氰离子标准溶液 |  | 2瓶 | 100ug/mL,1mL/瓶。 | 120 |
| 142 | 亚硝酸盐标准溶液 |  | 1瓶 | N117191-20ml，100mg/L，20mL/瓶。 | 120 |
| 143 | 1,8-二氨基萘 |  | 1瓶 | CFLD-D105921-5g，97%，5g/瓶。 | 180 |
| 144 | 百草枯（甲基紫精） |  | 1瓶 | CFLD-M106761-250mg，甲基紫精，250mg/瓶。 | 930 |
| 145 | 乙基紫精二高氯酸盐 |  | 1瓶 | CFLD-E133401-1g，98%，1g/瓶。 | 355 |
| 146 | SPME萃取头 |  | 2盒 | 手动萃取头，100μm PDMS，3支/盒。 | 4800 |
| 147 | 固相萃取柱 |  | 1盒 | 参照或相当于沃特斯HLB填料，3mL，60mg吸附量，100支/盒。 | 2300 |
| 148 | 移液器吸头盒（装1000μL吸头） |  | 10盒 | 预装96支100-1000μL蓝色长吸头，适用于艾本德、吉尔森等1000μL量程移液器，吸头消耗完可以用散装吸头补充。 | 630 |
| 149 | 移液器吸头盒（装200μL吸头） |  | 10盒 | 预装96支20-200μL蓝色长吸头，适用于艾本德、吉尔森等200μL量程移液器，吸头消耗完可以用散装吸头补充。 | 500 |
| 150 | 移液器吸头盒（装20μL吸头） |  | 2盒 | 预装96支20-200μL蓝色长吸头，适用于艾本德、吉尔森等20μL量程移液器，吸头消耗完可以用散装吸头补充。 | 56 |
| 151 | 广泛pH试纸 |  | 2本 | 80条/本，条状便捷撕取，可测试pH范围:1-14，带比色卡。 | 12 |
| 152 | 定性滤纸 |  | 5盒 | 中速过滤，直径为12.5cm。 | 150 |
| 153 | 多合一毒品快速检验试剂板 |  | 1盒 | 多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）可同时检测吗啡/冰毒/K粉/摇头丸/大麻/可卡因，20人/份/盒。 | 302 |
| 154 | 吗啡快速检验试剂板 |  | 1盒 | 吗啡检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。 | 500 |
| 155 | 甲基苯丙胺快速检验试剂板 |  | 1盒 | 甲基苯丙胺检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。 | 500 |
| 156 | 氯胺酮快速检验试剂板 |  | 1盒 | 氯胺酮检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。 | 500 |
| 157 | 可卡因快速检验试剂板 |  | 1盒 | 可卡因检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。 | 500 |
| 158 | 摇头丸快速检验试剂板 |  | 1盒 | 摇头丸检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。 | 500 |
| 159 | 苯二氮卓快速检验试剂板 |  | 1盒 | 苯二氮卓检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。 | 450 |
| 160 | 巴比妥快速检验试剂板 |  | 1盒 | 巴比妥检测试剂（胶体金法），40人/份/盒。 | 400 |
| 161 | 依托咪酯快速检验试剂板 |  | 1盒 | 依托咪酯快速检验试剂板，25人/份/盒。 | 700 |
| 162 | 甲醇快速检测试剂盒 |  | 1盒 | 检验项目（甲醇），20次/盒。 | 450 |
| 163 | 氰化物快速检测试剂盒 |  | 2盒 | 检验项目（氰化物），20次/盒。 | 800 |
| 164 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 |  | 2盒 | 检验项目（亚硝酸盐），100次/盒。 | 800 |
| 165 | 毒鼠强快速检测试剂盒 |  | 2盒 | 检验项目（毒鼠强），15次/盒。 | 900 |
| 166 | 氟乙酰胺快速检测试剂盒 |  | 2盒 | 检验项目（氟乙酰胺），20次/盒。 | 800 |
| 167 | 钡离子快速检测试剂盒 |  | 1盒 | 检验项目（钡离子），20次/盒。 | 400 |
| 168 | 敌鼠钠盐快速检测试剂盒 |  | 1盒 | 检验项目（敌鼠钠盐），20次/盒。 | 400 |
| 169 | 磷化锌快速检测试剂盒 |  | 1盒 | 检验项目（磷化锌），20次/盒。 | 400 |
| 170 | 安妥快速检测试剂盒 |  | 1盒 | 检验项目（安妥），20次/盒。 | 400 |
| 171 | 百草枯快速检测试剂盒 |  | 2盒 | 检验项目（百草枯），25次/盒。 | 800 |
| 172 | 气质联用仪样品瓶内衬管 |  | 1包 | 玻璃内插管，带聚合物脚垫，250ul,100个/包。 | 1300 |
| 173 | 气质联用仪样品瓶内衬管 |  | 1包 | 参照或相当于安捷伦5181-1270，250uL内插管，带聚合物支脚，玻璃，250ul,5.6*30mm,100个/包。 | 1100 |
| 174 | 气质联用仪样品瓶内衬管 |  | 1包 | 参照或相当于安捷伦5181-8872，玻璃内插管，样品瓶内插管，250uL，玻璃，圆锥形，聚合物支架，去活，250ul,5.6*30mm,100个/包。 | 1300 |
| 175 | 高纯氮气 |  | 4瓶 | 40L/瓶，符合GB/T 4844-2025国标规定，纯度99.999%，充装压力14.5±0.5MPa，钢瓶装。 | 2800 |
| 176 | 高纯氦气 |  | 6瓶 | 40L/瓶，符合GB/T 4844-2025国标规定，充装压力14.5±0.5MPa，纯度99.999%，钢瓶装。 | 8400 |
| 177 | 顶空自动进样器进样针 |  | 2支 | 适用于安捷伦7694E顶空进样器，301-015-HSP，传输线针头，0.4mm内径，0.8mm外径，镍。 | 1320 |
| 178 | 顶空-气相色谱仪进样口衬管 |  | 1包 | 参照或相当于安捷伦进样口衬管，直接，1.5 mm 内径，用于气体样品，顶空/吹扫捕集，5183-4709，5/包。 | 1200 |
| 179 | 气质联用仪自动进样器针 |  | 2盒 | 参照或相当于安捷伦G4513-80204，10μl蓝标自动进样针，适用于7683E自动进样器，1个/盒。 | 1200 |
| 180 | 气质联用仪进样口衬管 |  | 10根 | 参照或相当于安捷伦分流衬管，去活，带玻璃棉，5183-4647，1支/包。 | 4400 |
| 181 | 气相色谱仪进样口通用隔垫 |  | 1包 | 参照或相当于安捷伦低粘连BTO隔垫 11mm，5183-4757，50片/包。 | 750 |
| 182 | 进样口衬管O型圈 |  | 2包 | 参照或相当于安捷伦不粘连碳氟O形圈，5188-5365，10/包。 | 400 |
| 183 | 色谱柱 |  | 1盒 | 毒物筛查色谱柱，19091S-433UI，HP-5MS，30m*0.25*mm*0.25μm，1根/盒。 | 5000 |
| 184 | 石墨垫密封圈 |  | 1包 | 石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，适用于 0.1 至 0.32 mm 色谱柱连接进样口，10/包。 | 650 |
| 185 | 石墨垫密封圈 |  | 1包 | 密封垫圈，内径 0.4 mm，经过预老化，用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.25 mm 色谱柱，长型，10/包。 | 800 |
| 186 | 色谱柱螺母（气相进样口端） |  | 8包 | 用于气相色谱毛细管柱的柱螺帽，2个/包。 | 2840 |
| 187 | 色谱柱螺母（质谱接口端） |  | 10包 | 用于质谱接口的柱螺帽，1个/包 | 2200 |
| 188 | EI离子源灯丝 |  | 2盒 | 适用于采购人现有安捷伦5973N、5977B质谱仪，1个/盒。 | 3400 |
| 189 | 调谐液 |  | 1瓶 | PFTBA(FC-43)，PFTBA校准化合物(FC-43)。 | 1130 |
| 190 | 气质联用仪样品瓶 |  | 10盒 | 适用于采购人现有安捷伦7693A自动液体进样器使用的9mm玻璃样品瓶，螺纹口、透明、带书写标签及刻度，100个/盒。 | 1600 |
| 191 | 离子色谱样品瓶 |  | 3袋 | 9mm螺纹口1.5mL聚丙烯样品瓶，无色，带书写标签，100个/袋。 | 900 |
| 192 | 离子色谱样品瓶盖/垫 |  | 3袋 | 兼容9mm螺纹口蓝色开孔拧盖、含预开口PTFE/硅胶隔垫，100/袋 。 | 660 |
| 193 | 食品包装袋 |  | 2000个 | 17cm×27cm。 | 1600 |
| 194 | 食品包装袋 |  | 500个 | 22cm×36cm。 | 650 |
| 195 | 实验室Parafilm封口膜 |  | 5盒 | Parafilm封口膜PM996(100mm*38m)4*125英寸。 | 1500 |
| 196 | 数码摄像机电池 |  | 1个 | 7.3V--13.8Wh 1900mAh。 | 550 |
| 197 | 数码照相机电池① |  | 1片 | 7.0V-- 1900mAh。 | 550 |
| 198 | 数码照相机电池② |  | 1片 | DC7.2V-1800mAh 13Wh。 | 800 |
| 199 | DVD刻录光盘 |  | 5桶 | KDA DVD-R/4.7G/50片。 | 500 |
| 200 | DVD刻录光盘 |  | 1桶 | KDA DVD+R/DL/8.5G/50片。 | 150 |
| 201 | 监听耳机 |  | 1个 | 1．头戴式耳机 2.频率响应：12-40,500Hz 3.阻抗：300Ω 4.总谐波失真：≤0.01%（1kHz,1Vrms） | 2500 |
| ▲商务条款 |  | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内； 二、交货期：自合同签订之日起45个日历天内交货完毕。 三、交货地点：南宁市葛村路6号（南宁市公安局刑侦支队刑事科学技术大队）； 四、交货方式：现场交货； 五、售后服务要求： 1.质量保证期：为保证质量产品，第28项产品在供货时提供生产厂家针对本项目的授权书，质量保证期在一年。原厂出厂质量保证期大于一年的，按原厂出厂质量保证期；其余质量保证期为一年。 2.故障响应时间：中标人接到产品故障通知后在12小时内到达采购人指定现场进行处理。有完善的售后服务保障体系及保证措施。 3.提供培训服务：一年内提供两次培训服务。 4.其他： 其中第28项产品，为了保证产品的合格性，供货时需提供以下资料： 1）正规渠道的供货证明； 2）原生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书； 3）原生产厂家通过第一类医疗器械生产备案的凭证。 5.中标人应配备负责售后的技术服务人员至少1人。 六、其他要求： 1.供应商的报价为采购人指定地点的现场交货，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； 2.付款方式：本项目无预付款，本合同项下的全部货物全部交货完毕经验收合格，且收到正规发票后10个工作日内，采购人向中标人一次性支付全部合同价款。 3.中标人必须在规定时间内并按照采购文件参数要求交清所有货物，一旦发现参数不符，采购人有权不予验收，无条件退货，对造成的损失采购人保留索赔的权利。 4.投标人须确保所投标产品参数的真实性，采购人有权要求中标人在供货时提供应标产品到用户现场进行性能技术指标测试，若测试结果与招标文件中所要求的技术参数性能不符的则视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权上报相关政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。 七、验收标准 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 5.验收产生的费用由中标人负责。 |  |  |  |
| 其他说明 |  | 一、产品说明 □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 ☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 二、核心产品为：第25项标的“脱落细胞粘取器（小号）” 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 投标资料 |  | 投标人可根据评分标准在投标文件中提供项目实施方案、售后服务方案、信誉业绩证明材料。 |  |  |  |