# 云之龙咨询集团有限公司广西中医药大学2026年洗消设备和冷冻干燥仪器采购（GXZC2026-G1-000957-YZLZ）

# 招标公告

项目概况

广西中医药大学2026年洗消设备和冷冻干燥仪器招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年5月19日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-000957-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]6281号

项目名称：广西中医药大学2026年洗消设备和冷冻干燥仪器采购

预算金额：342万元

最高限价：分标1：130万元；分标2：112万元；分标3：100万元

采购需求：

| 分标1：预算金额：130万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 大型多功能清洗机 | 1套 | 一、产品功能描述： 适用于动物实验室使用的大型步入式清洗及消毒设备，可以自动化的清洗及消毒IVC笼架、笼底、笼盒、笼盖、运输车等物品。 二、产品要求 1.适应电源：380VAC，50Hz，功率≤20KW，蒸汽用量≤100KG/h。 2.安装方式：地上安装；地上安装斜坡高度≤155mm；排水：预埋排水管≥DN100。 3.设备尺寸（供货前，须到现场勘查设备是否能顺利安装，且不影响其他工作环境） （1）外形尺寸（宽深高）：≤2500×2600×2800mm； （2）内室尺寸（宽深高）：≥1500×2000×2300mm。 ▲（3）有效容积为≥7000L。 ▲4.清洗内室壁板采用≥1.8mm厚S31603不锈钢板，镜面抛光，外装饰罩采用≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板，折弯焊接处均应做钝化、抗氧化及抛光处理，整体无毛刺。 ……具体见招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。

本分标不接受联合体投标。

| 分标2：预算金额：112万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 实验动物专用型脉动真空灭菌器 | 2套 | 1.用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理。 2.安装方式：地上安装。 ▲3.主体结构：环形加强筋结构；内壳、夹套、门板采用S31603不锈钢，门档条采用304不锈钢；主体设计寿命15年（20000次灭菌循环），投标文件中提供压力容器质量证明书，内室容积≥1600L，内室尺寸：≥1800×700×1000mm，外形尺寸：≤2200×1800×2720mm。（供货前，须到现场勘查设备是否能顺利安装，且不影响其他工作环境） ▲4.焊接工艺：全自动焊接，为保证焊缝质量 ，投标文件中提供主体焊接照片。所生产柜体为自主焊接，不可委托第三方焊接加工。 ……具体见招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。

本分标不接受联合体投标。

| 分标3：预算金额：100万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 冷冻干燥机 | 2套 | ▲1.冻干面积（包括有效搁板使用面积）：≥1㎡。 ▲2.达标冷阱温度：≤-80℃（空载，环境温度≤30℃）。 3.达标真空度：≤10Pa（空载）。 ▲4.极限真空度：≤2Pa（空载）。 ▲5.板层降温速率：20℃降至-40℃≤60min（空载）。 6.冷阱降温速率：20℃降至-40℃≤30min（空载）。 7.真空抽气速率：标准大气压降至10Pa≤20min（空载）。 ▲8.最大捕水量：≥15Kg。 9.搁板尺寸（长×宽）：≥300mm×600mm。 ▲10.搁板控温范围：-50℃～+70℃。 ▲11.可用搁板层：≥5（包括4+1）。 ▲12.搁板层间距（mm）：≥90。 13.冻干量（L）：≥15。 ……具体见招标公告附件。 |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即售后服务期结束）。

本分标不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年 4 月 28 日至2026年 5 月 8 日，每天0:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年 5 月 19 日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西中医药大学

地址：广西南宁市青秀区五合大道13号

联系方式：  梁锋 ，0771-4928463

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、廖宇静，0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、廖宇静

电话：0771-2618118、2611889、2611898