采购需求
Ⅰ.说明：
一、本项目所要执行的政府采购政策：
[bookmark: _GoBack]（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（三）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
    （四）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。
（五）优先采购环境标志产品、节能产品。
（六）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
二、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
三、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。
四、实质性要求是指“采购需求”中标注“▲”符号的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款，投标人对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件按无效处理。
注:本项目负偏离项数的计算基准为不带任何标识的阿拉伯数字序号，即：“1.”、“2.”……。


Ⅱ.采购需求一览表
[bookmark: OLE_LINK16]分标1
	一、采购内容及技术要求

	项号
	标的的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	简易呼吸器（新生儿）
	工业
	(一)基本配置：
▲面罩，鱼嘴阀片，气阀，气囊，集气袋。
(二)产品主要功能、技术参数及要求：
1.适用对象：适用于体重≤5Kg的新生儿；                  
2.面罩规格包括但不限于1号和2号；
3.工作压力包括但不限于3～4.5Kpa；
4.潮气量：≥50ml；   
5.主要部件采用硅橡胶材料制作而成；
6.送气阀装有鱼嘴阀，呼气时自动关闭，不倒流；
7.装有限压阀，防止过高压力输出。
	4
	台
	1300.00

	2
	新生儿辐射保暖台
	
	（一）用途			
1.用于产房、手术室及新生儿室的新生儿保暖、护理和抢救。
（二）技术参数要求
1.工作电源：AC220V/ 50HZ；
2.控温方式：预热、手控、肤温三种控制；
3.肤温控温范围：包括但不限于32℃～38℃；
▲4.肤温显示范围：包括但不限于5℃～70℃；
▲5.控温精度：≤0.5℃；
6.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；
7.床面温度均匀性：≤2℃ ；
8.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动；
9.婴儿床倾斜角度：三档可调；
10.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；
11.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；
12.设置温度与皮肤温度分屏显示；
▲13.独立的超温保护系统；
14.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；
15.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；
16.具有自检功能，多种故障报警提示；
17.前面板具有温度校正功能；
18.具有肤温传感器脱落报警提示功能；
▲19.婴儿床下可放置X光射线拍片盒；
20.具有数据储存功能；
21具有APGAR评分计时功能；
▲22.配置托盘，输液架，机架。
	2
	台
	20000.00

	3
	多普勒超声胎音仪
	
	1.胎心率显示为LED屏显示；
2.双探头设计，满足孕期早晚期不同需要；
3.探头接受胎心信息灵敏度高； 
4.每个探头均有保护座随机可存储耦合剂；
▲5.可检测出≤9周的胎儿心血管壁的搏动；
6.充电要求：配置充电座进行充电，能直接连接机器充电；
7.扬声器：内置双喇叭放音；
8.额定声工作频率：2.2MHz、3.3MHz，允差±5%；
9.综合灵敏度（在探头表面距离200mm处）：≥90dB；
▲10.胎心率显示和测量范围：30bpm～240bpm，误差不大于±2bpm。
11.电池：DC 14.4V；
12.充电器规格：输入：包括但不限于AC100V～240V,50/60Hz 输出：DC 18V 750mA；
13.输入功率：≥20VA；
14.连续工作时间：≥4小时；
15.主机尺寸≤240mm（长）×160mm(宽)×115mm（高）；
16.正常工作条件：
环境温度：包括但不限于5℃～40℃；相对湿度：≤80%；
大气压力：包括但不限于70kPa～106kPa。
	5 
	台
	2700.00

	4
	新生儿心电监护仪
	
	（一）整机要求：
1.≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，屏幕采用电容屏非电阻屏，分辨率≥1280×800像素，块化监护仪，主机集成内置至少2槽位插件槽。
2.显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜不限于10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
3.可支持遥控器无线远程操作监护仪。
4.内置锂电池，工作时间≥6小时，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
5.安全规格：ECG，TEMP，IBP， SpO2 ， NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
6.监护仪设计使用年限≥10年。
7.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥49种。
8.监护仪主机工作大气压环境范围：包括但不限于57.0～107.4kPa，监护仪主机工作温度环境范围：包括但不限于0～40°C，监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%。
9.防水等级≥IPX2。
10.整机抗跌落设计通过包括但不限于0.75米6面跌落测试。
（二）监测参数：
1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持包括但不限于6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
3.支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。
4.QT和QTc实时监测参数测量范围：包括但不限于200～800 ms。
5.支持升级提供过去≥24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
6.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
▲7.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
8.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点≥5种测量模式，并提供动态血压分析，可以直观地了解病人在≥24小时内的血压变化和分布情况，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压包括但不限于25～290mmHg，舒张压包括但不限于10～250mmHg，平均压包括但不限于15～260mmHg。
9.提供辅助静脉穿刺功能。
10.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
11.心电波形基线恢复时间＜5秒，呼吸波形、无创血压波形、血氧饱和度波形除颤恢复时间≤15秒。
▲12.可升级旁流呼吸末二氧化碳，监测采样可选择包括但不限于120ml/min；90ml/min；70ml/min三种速率。
（三）系统功能：
1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
2.支持肾功能计算功能。
3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
6.≥1000组NIBP测量结果。
7. ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
8.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
9.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
12.可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。
▲13.呼吸氧合界面可显示呼吸暂停、心动过缓、低血氧饱和度事件提示。
14.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。
15.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
▲16.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
17. 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
18.动态趋势界面可支持统计1～24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
▲19.支持房颤概览显示内容包括但不限于：房颤心率分布、每小时的房颤负荷、生命体征参数趋势图、心搏标志开关。
20.信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与采购人现有中央监护系统(品牌:迈瑞)互联，把监测信息参数和波形实时显示到中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
	1 
	台
	52000.00

	5
	新生儿喉镜
	
	1.喉镜片采用304不锈钢制造而成。
2.手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作；手柄筒为铜质材料。
3.发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部。
4.镜片采用可拆卸设计，易于清洁和消毒。方便镜片与光纤管分开消毒，镜片设计符合人体工程学。
5.窥视片长度：包括但不限于102mm，75mm，65mm，手柄直径≤19mm。
6.光纤照明度≥5000LUX。
7.包装方式：塑料盒包装,尺寸≤25.5cm×22cm×5cm。
▲8.配置清单
（1）窥视片3只；
（2）手柄1只；
（3）LED 灯泡1只；
（4）说明书1份；
（5）合格证1份。
	6 
	台
	2000.00

	6
	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK4]婴幼儿呼吸机（无创、常频、高频）
	
	（一）主要技术要求：
1.适用人群：适配体重包括但不限于500g-25kg 新生儿（含超低体重儿）及儿童。
2.通气设计：采用主动呼气阀技术，同时具备吸气阀门和呼气阀门，实现送气与呼气的精准控制。
3.无创通气模式：需具备包括但不限于CPAP、NCPAP、IPPV（或者双水平通气）、NIPPV（或者经鼻双水平通气）、SNIPPV（或者同步经鼻双水平通气）。CPAP模式下具备BACK-UP功能（后备通气）和FBU功能（变频后备通气）。
4.有创通模式气：需具备包括但不限于A/C（辅助/控制）、SIMV（同步间歇指令通气）、PSV（压力支持通气）、PCV（压力控制通气）、PRVC（压力调节容量控制通气）等模式，且模式间可灵活组合（如A/C+PSV）。
5.高频通气模式：具备一体式内置高频振荡通气（HFO）功能，并支持 HFO与IMV（间歇指令通气）叠加模式。在该模式下，可分别或同时执行吸气相与呼气相的高频振荡。
6.流量传感器：使用永久性近端流量传感器，其最小死腔量≤1ml。传感器应支持反复高温高压或化学消毒，寿命不低于100次消毒循环，并具备自动校准功能。
7.呼吸机在呼气相提供负压。
（二）参数调节范围：
▲1.Vt潮气量：2－150ml（包括但不限于）。
2.压力调节范围：Pmax（气道峰压）5-60 cmH2O；PEEP（呼气末正压）0-30 cmH2O；机械安全压力上限40-70 cmH2O可设。
3.时间调节范围：吸气时间包括但不限于0.1-2.0s；呼气时间包括但不限于0.1-60s；吸气上升时间包括但不限于0.1-2.0s可调。
4.常頻模式下最高呼吸频率：≥300/min。
▲5.FiO2吸入氧浓度：21-100%，精度 ±3%（氧浓度≤60% 时）、±5%（氧浓度＞60% 时），支持低限报警（可设≤25%）。
6.吸入气体温度：关闭，或30-40℃可调。
7.吸入气体湿度：湿化程度可调。
8.触发灵敏度：压力触发包括但不限于0.1-2.9cmH2O、流速触发包括但不限于0.1-2.9L/min。
9.高频吸气百分比包括但不限于33%-50%。
10.高频震荡通气最低频率：≥5Hz（300次/分）。
11.高频振幅：5-100%。
12.漏气补偿：具备自动漏气补偿功能，补偿能力≥30 L/min。
（三）监测：
1.显示屏：一体化≥12.1英寸高分辨率彩色触摸屏。
2.监测参数：实时监测并显示包括但不限于PEEP(呼气末气道正压),Pmax（气道峰压）,Pmean（平均气道压）,Posc（震荡压），MV（分钟通气量）,VTe（呼出潮气量）,VTi（吸入潮气量）,Vleak（漏气量）,Vo（震荡潮气量）,Mvo（震荡分钟通气量），呼吸频率，吸气时间百分比，吸入氧浓度，吸入气体温度，气道阻力和肺顺应性等。
3.波形与环：实时显示P(t)：压力时间波形；V'(t)：流速时间波形；V(t)：容量时间波形； V(P)：容量压力环；V'(V)：流速容量环；V'(P)：流速压力环。
4.数据管理：最长24小时波形趋势记录。
（四）报警：
1.报警管理：光闪烁，报警音和文字信息显示，支持吸入氧浓度报警界限随动、院内转运报警暂停、两次按键快速自动调整报警界限功能。
2.报警参数：涵盖压力、容量、频率、温度、FiO₂、窒息、断电、气源中断、管路脱落等。
（五）病人通气湿化加热系统要求：
1.湿化器位置：加温湿化系统设计位于呼吸系统吸气管路接口的前端。
2.呼吸管路：一体化全程外加热硅胶双回路管路，加热丝内置密封在管路壁内，非裸露导丝，确保安全。
（六）电源与续航：
1.内置备用电池，在满电状态下支持主机与湿化系统正常运行时间 ≥2小时。
▲（七）标准配置：
1.主机一台（包含内置高频震荡功能）。
2.病人单元一套。
3.外加热呼吸管路1套。
4.永久性流量传感器1个。
5.温度控制传感器1套。
6.湿化罐1个。
	1 
	台
	494000.00
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	电动流产吸引器
	
	（一）性能特点 
1.选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压。 
2.二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低，容量大。 
3.通过脚踏开关和泄放阀的调节，控制吸引压力。 
4.机箱顶部配置适宜的器械盘，方便手术操作。 
（二）主要技术参数 
1.极限负压值≥0.09MPa(680mmHg) 。
2.负压调节范围包括但不限于0.02MPa(150mmHg)～0.09MPa(680mmHg) 。
3.抽气速率：≥20L/min 。
4.贮液瓶≥500ml×2（玻璃）。 
5.贮气瓶≥2500ml×2（玻璃）。 
6.电源：AC220V 50Hz 。
7.输入功率：150VA。
	2 
	台
	4500.00
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	妇科阴道冲洗器（电动）
	
	1.冲洗器冲洗水流量：3.5L/min±10%。
2.水箱容积：单筒桶8L±10%。
3.加热时间：≤30min。
4.加热温度包括但不限于30℃~35℃。
5.加热保护：≥41℃自动停止加热。
6.加热不冲洗，冲洗不加热。
7.电器安全分类：I类B型。
8.采用外置盘式加热器，安全、方便清洁。
9.容器为加厚不锈钢，厚度≥12mm，内径≥20×20cm。
10.采用内测温技术。
11.具有液面报警装置，便于及时添加清洗液。
12.仪器在缺水时报警，不能冲洗，同时保护指示灯亮，长按保护键，此时踩下脚踏开关就可以再冲洗约20秒。
13.双温控电路，可单独设定，具有温度设置显示，温度实时显示。
14.单桶单枪。
15.冲洗时通过控制流量大小，达到清洁和治疗效果，避免浪费。
16.使用过程中不直接接触患者，防止交叉感染，加装圆锥形喷嘴，达到消毒的作用。
17.自动化程度高，取代大量人工操作过程。
18.采用脚踏式开关，便于操作。
	1 
	台
	10000.00
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	空气压力治疗仪
	
	（一）模式要求
1.抗栓模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。
2.序贯模式，适用于静脉回流不好的病人。
3.水肿模式，适用于兼有严重水肿病人，如淋巴水肿，从近心端做离心性的向心挤压，驱动组织液向躯干方向逐级回流，进入中心循环系统，达到治疗水肿的目的。
4.动脉组合模式，适用于有下肢动脉缺血症状，如间歇性跛行、静息痛、麻疼凉等临床症状。
5.按摩组合模式，适用于老年病人及虚弱病人，卒中患者。
6.康复组合模式，适用于内外科床旁康复治疗。
7.有临床试验报告，参数、模式、压力以及安全性、有效性，均得到临床验证。
8.内置至少10种模式处方。
9.对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。
（二）功能
1.双路八腔便携设计，可悬挂床头。
2.主机有实时压力检测及提示功能。
3.可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位。
4.工作时间1~99分钟可调或连续运行，步长精确到1分钟可调。
5.循环充气间隔时间0~90秒可调，步长精确到1秒可调。
6.腔室达到设置压力后保持时间0~12秒可调，步长精确到1秒可调。
7.压力0~200mmHg可调，调节步长为1mmHg，各腔压力可独立调节。
8.充气速度可调节并显示等级。
9.操控、运行状态等声音提示功能。
10.工作时噪声不超过50dB。
	1 
	台
	20000.00
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	床单位消毒器
	
	1.设备主要用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。
2.能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。
3.安装方式：移动安装。
4.输入电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz；工作温度：包括但不限于5℃～40℃； 工作湿度：≤85%； 大气压力：包括但不限于86kPa～106kPa。
5.输入功率：≥140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。
▲6.消毒器5分钟臭氧浓度平均产出值：A口输出浓度平均值≥140mg/m³，B口输出浓度平均值≥124mg/m³。
7.采用高效臭氧产生技术，能确保在该消毒机开机时，袋内臭氧含量平均值均应分别不低于2.04mg/L（即2040mg/m3）。
8.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.041mg/m3。
9.机身操作+手机APP远程操作。
10.外壳采用复合材料ABS工程塑料，表面光滑易擦拭。模具一体成型。
▲11.结构形式：移动式结构，有不少于2个专用储存柜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。
12.检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备侧面抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过侧面机盖轻松取出，即可实现方便地检修。
▲13.具备物联网控制技术，可实现产品的多元化监测与管理。
14.采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒。
15.消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围包括但不限于0～999min。
▲16.根据使用场景，所有阶段时间可调，且具备记忆功能。
17.臭氧发生器使用寿命≥8000h。
18.臭氧产量：包括但不限于4500mg～6500mg/h 。
19.消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00。
20.消毒效果：对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00。
21.消毒效果：对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00。
22.消毒效果：对铜绿假单胞菌杀灭对数值≥3.00。
	1 
	台
	10000.00
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	手术转运平车
	
	1.床面为两折两块组合，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角。配厚全海绵床垫，外包防水布。
2.摇手采用铁质镀铬，可折叠。强度高，钢制万向节。
3.螺杆，具备双向到位保护功能；采用“双向到位保护”螺杆系统，螺管壁厚度≥1.2mm。背部螺管内置精铜螺母，静音耐磨；螺母上精铜导轨；丝杠采用双钢丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，无噪音。并配有ABS防尘罩。
4.床头床尾各1个点滴架插座，孔径≥20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音。
5.不锈钢双段伸缩式四爪点滴架,直径≥19mm。
6.床面配病人捆绑束缚带一个，防止病人躁动不安；捆绑束缚带可拆卸清洗。
7.护栏：两片式可隐藏塑料护栏，PP工程塑料，外形表面无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗。对患者加强保护，避免病人摔落；
8.整床配有氧气瓶存放底座，金属表面喷涂粉末采用抗菌环保粉末。 
9.升降系统：采用单摇杆升降系统，长期负载无下沉。
	3 
	台
	5000.00

	核心产品：本项目核心产品为第6项号产品“婴幼儿呼吸机（无创、常频、高频）”。

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期不得少于3年（自验收合格之日起计算）。
（2）采购范围内的货物提供送货上门、安装调试合格；保修期内提供上门维修以及更换零配件服务。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人同意。保修期内提供技术培训服务，保证采购人使用人员正常操作产品的各种功能。
（3）保修期内接到报障电话应在2小时内给予响应，需要现场维修的，应在8个小时内到达故障现场；一般问题应在到达后2小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决。
（4）若产品自带软件的，则须提供保修期内提供软件升级服务。
[bookmark: OLE_LINK43]（5）投标人负责采购人有关人员的培训，培训后采购人超过两名操作人员能独立完成设备基本操作，并由双方签字确认培训合格后方可验收。
（6）在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由中标人承担所有发生的全部费用。
②贬值处理：由采购人、中标人双方合议定价。
③退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
2.交付地点：广西桂林市妇幼保健院内采购人指定地点。

	（三）付款方式
	1.在本合同签订前，中标人应按照合同总额的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人指定账户交纳履约保证金（如为中小企业，履约保证金为2%），采购人将于设备验收合格并正常运行满1年后，根据中标人的书面申请，退还中标人所提供的履约保证金。
2.在合同签订且设备验收合格之后，以及财政资金已成功拨付至采购人账户的前提下，经中标人提交书面申请及配套资料后，采购人一次性支付合同约定的全部价款给中标人（无息）。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准（如有）进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人必须于供货时向采购人提供所投医疗器械产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，中标人应承担逾期交货违约责任。
4.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人。
5.采购人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 
6.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
7.对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
8.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由中标人负责。
9.采购人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后7日内及时予以解决。
10.经采购人提出书面整改之日起，中标人七日内仍无法解决的，或经整改达不到采购人验收要求的，采购人有权终止合同，中标人无条件同意终止合同，中标人自愿放弃所有的索赔，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括但不限于采购人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。
11.根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如供应商中标后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商不严格履行合同导致验收不合格的，采购人应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。

	(七) 医疗器械注册证
	投标人于投标文件中必须提供所投第1-9项号产品简易呼吸器（新生儿）、新生儿辐射保暖台、多普勒超声胎音仪、新生儿心电监护仪、新生儿喉镜、婴幼儿呼吸机（无创、常频、高频）、电动流产吸引器、妇科阴道冲洗器（电动）、空气压力治疗仪相应有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）。

	（八）进口产品说明
	本分标货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

	（九）采购预算
	本分标采购预算金额为陆拾捌万零柒佰元整（¥680700.00），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）售后服务实施方案
	投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②定期维护 (注明时间)方案、保修期外维修方案；③技术培训方案；④其他实质性优惠措施等。
注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法”。

	（二）履约能力要求
	1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO9001质量管理体系认证且有效（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。
2. 投标人自2022年以来具有同类项目业绩。
注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。

	（三）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。
2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。
注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。





分标2
	一、采购内容及技术要求

	项号
	标的的名称
	标的所属行业
	技术要求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	1
	一次性医用帽子
	工业
	1.采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成；
2.均码。
	10000
	个
	0.24

	2
	一次性外科口罩
	
	1.挂耳式；
2.规格：17.5cm×9.5cm；
3.口罩设计应提供良好的密合性，口罩总适合因数不低于100；                      4.产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。
	10000
	个
	0.20

	3
	一次性使用手术衣
	
	1.防水材料；
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]2.反穿大中小号。
	2000
	套
	8.50

	4
	一次性使用医用橡胶检查手套
	
	1.产品以天然橡胶胶乳为主要原材料制成；
2.规格型号：大、中、小码。
	4000
	副
	1.52

	5
	一次性使用无菌橡胶外科手套
	
	1.用于外科操作中保护病人和使用者，避免交叉感染；
2.规格型号：大、中、小码。
	2800
	副
	2.47

	6
	医用被服包
	
	1.用于医院门诊、手术室等场所的术后患者、产后护理等；
2.内含枕套、床单、被罩三件套。
	350
	套
	20.00

	7
	免洗手消毒凝胶Ⅱ型（258ml) 
	
	1.以三氯羟基二苯醚和乙醇为主要有效成分；
2.内含保湿护肤成分。
	1920
	瓶
	9.60

	8
	医用折叠擦手纸
	
	1.规格：230mm×220mm，抽数：200抽；
2.每箱20包。
	840
	盒
	10.00

	9
	抗菌洗手液
	
	1.适用于日常皮肤的清洁、去污、杀菌及外科手术第一遍洗手；
2.规格：500ml每瓶。
	750
	瓶
	6.29

	10
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]含氯消毒液
	
	1.主要成分：次氯酸钠，含有效氯45.0g/L-60.0g/L；
2.使用范围：医院、宾馆等公共场所的消毒清洁；
3.每桶5L。
	116
	桶
	23.68

	11
	一次性使用医用外科擦手纸
	
	1.主要成分:原生竹浆
2.使用范围：适用于手术室、ICU等重症科室的干手及物表擦拭。
	144
	卷
	96.00

	核心产品：本项目核心产品为第7项号产品“免洗手消毒凝胶Ⅱ型（258ml)”。

	▲二、商务要求

	（一）售后服务
	投标人提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
（1）按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年（自验收合格之日起计算）。
（2）采购范围内的货物提供送货上门。
（3）在质保期内因货物本身的质量发生问题，中标人应负责更换。

	（二）交付时间和地点
	1.交付时间：自合同签订之日起30个日历日内全部交付使用。
2.交付地点：广西桂林市妇幼保健院内采购人指定地点。

	（三）付款方式
	1.在本合同签订前，中标人应按照合同总额的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人指定账户交纳履约保证金（如为中小企业，履约保证金为2%），采购人将于设备验收合格并正常运行满1年后，根据中标人的书面申请，退还中标人所提供的履约保证金。
2.在合同签订且设备验收合格之后，以及财政资金已成功拨付至采购人账户的前提下，经中标人提交书面申请及配套资料后，采购人一次性支付合同约定的全部价款给中标人（无息）。

	（四）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

	（五）保险
	若投标人为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由投标人自行承担。

	（六）验收标准
	1.中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.产品须全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准（如有）进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、中标人投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。
3.中标人交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交采购人。
4.采购人依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。 
5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由中标人负责。
6.采购人对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后7日内及时予以解决。
7.经采购人提出书面整改之日起，中标人七日内仍无法解决的，或经整改达不到采购人验收要求的，采购人有权终止合同，中标人无条件同意终止合同，中标人自愿放弃所有的索赔，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任包括但不限于采购人的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等。
8.根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍中标的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如供应商中标后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商不严格履行合同导致验收不合格的，采购人应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。

	（七）进口产品说明
	本分标货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

	（八）采购预算
	本分标采购预算金额为捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角捌分（¥89516.38），投标报价超出采购预算金额的，投标文件作无效处理。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）售后服务实施方案
	[bookmark: OLE_LINK7]投标人根据售后服务基本要求和自身情况，可于投标文件提供售后服务实施方案，包含但不限于：①售后人员配备情况；②退换货方案；③上门服务方案；④其他实质性优惠措施等。
注：上述售后服务评分详见第四章“评标办法”。

	（二）履约能力要求
	1.投标人或所投标的生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证且有效（投标人于投标文件中提供相关有效认证证书复印件，并加盖投标人电子签章）。
2. 投标人自2022年以来具有同类项目业绩。
注：上述履约能力加分详见第四章“评标办法”。

	（三）政策性加分条件
	1.节能产品加分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。
2.环境标志产品加分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，相应予以加分。
注：上述政策性加分详见第四章“评标办法”。
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