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[bookmark: _Toc254970630][bookmark: _Toc254970489]
第1章 [bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc18344]
招标公告
云之龙咨询集团有限公司关于防城区人民医院医共体能力提升建设项目医疗设备采购的公开招标公告

项目概况
防城区人民医院医共体能力提升建设项目医疗设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年7月30日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：FCZC2026-G1-030088-YZLZ
项目名称：防城区人民医院医共体能力提升建设项目医疗设备采购
预算总金额（元）：21490000.00
采购需求： 
标项一：
标项名称：防城区人民医院医共体能力提升建设项目医疗设备采购分标1
数量：1批
预算金额（元）：8145000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件：采购需求；
最高限价（如有）：8145000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起60日内交货安装调试完毕并交付使用。
本项目（否）接受联合体投标。

标项二：
标项名称：防城区人民医院医共体能力提升建设项目医疗设备采购分标2
数量：1批
预算金额（元）：6860000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件：采购需求；
最高限价（如有）：6860000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起60日内交货安装调试完毕并交付使用。
本项目（否）接受联合体投标。

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]标项三：
标项名称：防城区人民医院医共体能力提升建设项目医疗设备采购分标3
数量：1批
预算金额（元）：6485000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件：采购需求；
最高限价（如有）：6485000.00元
合同履约期限：自合同签订之日起60日内交货安装调试完毕并交付使用。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无要求；
3.本项目的特定资格要求：【分标1、2】要求投标供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证；同时要求供应商具有有效的《辐射安全许可证》。【分标3】要求投标供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年7月9日至2026年7月16日，每天上午08：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在投标人需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致投标人无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]提交投标文件截止时间：2026年7月30日9时30分（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标时间：2026年7月30日9时30分（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅【政府采购开标室 1 】
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·防城港）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/fcgggzy/）。
[bookmark: _Hlk37429674]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标保证金：无。
4.监督部门
名称：防城港市防城区政府采购中心 
电话：0770-2213601
5.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购网，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
6.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标，评标主会场地址：防城港市公共资源交易中心；评标分会场地址：柳州市公共资源交易中心。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：防城港市防城区人民医院 
地址：防城港市防城区人民路105号 
联系方式：盘于靖0770-2065269 
2.采购代理机构信息
名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0770-2882899
3.项目联系方式
项目联系人：熊福玉、包文杰
电话：0770-2882899

附件：采购需求

采购人：防城港市防城区人民医院
采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司
[bookmark: _Toc26066]2026年7月9日




第二章 采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]说明：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（或扫描件）（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，如投标产品不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
[bookmark: _Hlk65055179]4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.本项目采购标的的所属行业：工业
▲7.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的投标产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品，否则投标文件按无效标处理。
分标1：
	一、技术要求

	序号
	采购标的的名称
	数量及单位
	技术参数及要求

	1
	医用血管造影X射线机
	1套
	主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时透视、曝光与减影功能。
1.机架系统：
1.1 机架为悬吊式机架
1.2 机架可进行等中心旋转
1.3 机架运动包括电动和手动两种方式
1.4 C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒
1.5 C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒
1.6机架在床头位时，机架滑动轴旋转角度范围: CRA≥90°
1.7机架在床头位时，机架滑动轴旋转角度范围：CAU≥90°
1.8机架在床头位时，机架旋转轴旋转角度范围: RAO≥180°
1.9机架在床头位时，机架旋转轴旋转角度范围: LAO≥100°
1.10机架在床侧位时，机架旋转轴旋转角度范围: RAO≥90°
1.11机架在床侧位时，机架旋转轴旋转角度范围: LAO≥90°
1.12机架旋转采集速度：≥50°/s
1.13床旁可以控制C型臂机架的运动
1.14 C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照
1.15 数码显示所有C型臂旋转角度信息
1.16 C型臂弧深≥85cm
1.17 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视、采集与三维图像采集
▲1.18 机架等中心点到球管焦点距离≥78cm
1.19 机架等中心点到地面距离≥104cm
2.同品牌手术导管床
2.1 满足全身检查、治疗的要求  
2.2床面长度：≥300cm
2.3床面宽度：≥46cm，纵向运动范围：≥115cm
2.4 导管床横向运动：≥36cm
2.5 床面升降范围：≥28cm
2.6 床面最低高度：≤77cm
2.7 床承重：≥310KG
2.8 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重
2.9 床面旋转角度范围：≥270°
2.10 床面可头脚互换，即旋转180°并锁定
3. 高压发生器
3.1 发生器功率：≥100kW
3.2 支持管电流：≥1000mA
3.3 最小管电压：≤40kV
3.4 最大管电压：≥125kV
3.5 最短曝光时间：≤1ms
3.6 全自动曝光控制，无需测试曝光
4.X线球管
4.1 最大阳极冷却速率：≥1000kHU/min
▲4.2 球管阳极散热率：≥6700W
4.3 10分钟透视功率：≥4500W
4.4 20分钟透视功率：≥3200W
4.5 球管阳极靶直径≤200mm
4.6 球管阳极转速：≤9600转/分钟
4.7 球管焦点≥2个
4.8 最小焦点：≤0.4mm
4.9 最大焦点：≥0.6mm
4.10 最小焦点功率：≥28kW
4.11 最大焦点功率：≥65kW
4.12 球管阳极靶靶角≤11°
4.13 球管采用直接油冷方式或者油泡水冷方式  
4.14 球管内置栅控，非高压发生器控制脉冲透视
4.15 球管内置多档金属铜滤片≥3片  
4.16 具备射线束光器
5.平板探测器
5.1 探测器位深≥16 bits
5.2 平板外壳对角线长度≤68cm
5.3 最大有效成像视野对角线长度≥48cm
5.4 ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要
5.5 最大图像矩阵输出≥1904 x 2586
5.6 平板探测器分辨率：≥3.25 LP／mm
5.7 像素尺寸：≤154μm
5.8  DQE：≥77%
5.9  平板可90度旋转
5.10平板探测器无需水冷装置进行冷却
5.11平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制
6.检查室内控制系统
6.1 提供床旁一套液晶触摸控制屏，控制屏可置于导管床三边
6.2 提供透视曝光脚闸
6.3 提供床旁机型控制模块与图像控制模块
6.4  可进行图像采集条件控制
6.5 可进行图像后处理及量化分析控制
6.6 机架位置可存储和调出实现机架和床一键到位
7.控制室并行处理工作站
7.1 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行
7.2 术中可执行图像测量分析功能
7.3 可同时浏览两个序列
7.4 可同时处理不同病人的信息
7.5 进行QCA后，可立即与检查室分享
8.图像输出装置
8.1 控制室：≥24英寸高亮医用高分辨率LCD图像输出装置≥3台，单台显示矩阵≥1920 x 1080
8.2 控制室LCD图像输出装置最大视角≥178°，亮度≥400cd/m²
8.3 手术室：
8.3.1  ≥27英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD图像输出装置≥4台，单台显示矩阵≥1920 x 1080
8.3.2 具备图像输出装置吊架，可安装图像输出装置≥4个
8.3.3 手术室LCD图像输出装置最大视角≥178°，亮度≥600cd/m²
9.附件
9.1 具有双向对讲系统
9.2 具有图像处理操作面板
9.3 具有红外遥控器≥2个
9.4 红外遥控器具有激光灯指示功能
9.5 具有悬吊式射线防护屏、具有床旁射线防护帘、具有悬吊式手术灯
9.6 具有中文操作手册
9.7 具备头托、臂托
10. 网络与接口  
10.1 具有DICOM Send功能  
10.2 具有DICOM Print功能
10.3 具有DICOM Query/Retrieve功能
10.4 具有DICOM Worklist功能
10.5 具有DICOM MPPS功能
10.6 激光相机接口
10.7 高压注射器接口
10.8 标准视频输出接口，能够支持视频转播
11.图像系统
11.1 具备实时减影功能
11.2 外周采集帧率：≥6帧 /秒
11.3 心脏采集帧率：≥30帧 /秒
11.4 具备脉冲透视功能
11.5 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒
11.6 最小脉冲透视速度：≤0.5幅/秒
11.7 床旁可直接选择透视剂量：≥3档
11.8 可存储单幅及序列透视图像≥999幅
11.9 具有透视末帧图像保持功能
11.10 硬盘图像存储量1024x1024 矩阵：≥50000幅
11.11 血管序列实时DSA功能和DA功能
11.12 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记
11.13 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。
11.14 路径图造影剂自动峰值保持功能
12. 测量分析（主机系统）
12.1 心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定
12.2 三种方法或以上室壁运动曲线测量
12.3 具备自动校正分析功能
12.4 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比
12.5 定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量
13. 旋转采集
13.1 L臂正位可旋转采集三维或类CT原始数据，用于后期重建
13.2 L臂侧位可旋转采集三维或类CT原始数据，用于后期重建
14. 智能路径图功能
14.1 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整
14.2 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式
15. 组合蒙片功能
15.1 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，要求能降低蒙片的背景噪声，能提高DSA的图像质量
15.2 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，要求能降低辐射剂量
15.3 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像
16.射线剂量防护技术
16.1 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚铜当量：≥0.9mm
16.2 插入铜滤片数：≥3片，可根据采集程序自动切换铜滤片
16.3 具有管球内置栅控技术
16.4 具备透视图像存储功能
16.5 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置
16.6 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
16.7 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏
16.8 无射线下定位功能
16.9 无射线下，检查床、平板移动，或改变视野，图像跟随位置变化并指示移动方向
17.具备三维图像工作站，具备三维血管重建功能
18.具备类CT重建功能，具备颅内支架精显功能
19.具备冠脉支架精显功能 
20.具备图像融合功能                
21.配置清单至少包含：DSA 主机 1 套、配套图像工作站1 套、悬吊式手术灯 1 个、高压注射器 1 台、双屏双有创心电监护1 台（需匹配医院现有线缆、系统）、除颤仪1 台、图像存储工作站 1 套（需对接医院 PACS 系统）；铅衣套装（含帽子、围脖）10套、防辐射眼镜10副、配套台式电脑5台（高配）、卒中专用床1张、体外临时起搏器1台、电刀一台、手术推床一张、治疗车两台、小冰箱一台、空气消毒机2台（壁挂式）、抽湿机3台、双通道微量注射泵2台。
22.提供带教培训至少1年
23.配备配套不间断电源1个
24.质保期至少3年（全保）

	2
	激光治疗仪
	1台
	1.适用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射
2.激光波长：10.6μm±0.1μm
3.光斑直径：0.5mm±20%
4.刀头焦距达到：f=100mm
5.功率：功率从0-30W可调
6.输出控制：脚踏开关
7.导光系统：≥6关节导光臂，配多种照射治疗头
8.引导光束：红色半导体激光：波长650nm±5nm；可见激光，外置无极调控系统，亮度范围达到0～1150照度，功率 ≤3mW
9.激光器：封离式玻璃管激光器
10.冷却方式：内置封闭水冷循环系统
11.排烟系统：内置吹烟方式
12.供电电源：AC 220V/50Hz
13.熔断器规格：5A
14.输入功率：≤500 VA
15.工作条件：室温5～40℃；相对湿度≤80%；大气压达到70Kpa-106kPa
16.操作界面：轻触型数码管显示
17.支持功能：故障提示功能、安全联锁、断水保护功能
18.配置要求至少包含：主机1台、导光关节臂1个、激光刀头附件6把、电源锁开关钥匙2把、保险丝3支、三芯电源线1根、脚踏控制开关1套
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	心电监护仪
	1台
	1.≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道波形显示。
▲2.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。
3.具有光传感器，能根据环境光自动调节屏幕亮度。
4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。
▲5.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O等参数模块。
6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面； 
8.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
▲9.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv； 
▲10.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥106db；
11.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
▲12.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围可达到：200ms-800ms；
14.具有心率变异性分析功能；
15.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV；
16.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（可升级）、PAWP（可升级）、EWS、单血氧、CCHD界面（可升级）等；
17.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
18.支持计时器功能，能同时显示4个计时器。
19.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
20.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾；
21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
22.支持临床辅助决策功能：EWS早期预警评分，可升级脓毒症筛查工具：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、CCHD筛查等；
23.配置需求至少包含：监护仪主机1台、心电电极片 1套、心电导联线 1套、血压袖套1套、血氧探头1个。  
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	立式压力蒸汽灭菌器
	1台
	1.容积≥35L，功率约：220V/50Hz/2.5kW；
2.灭菌室有效尺寸：约Ф318*420mm；
3.压力表达到：0.4MPa；
▲4.最高工作压力达到：0.22MPa；
5.设计温度达到：139℃
▲6.最高工作温度达到：134℃；
7.灭菌时间范围达到：0-120min
8.灭菌温度范围达到：116-134℃
▲9.升温、排空、灭菌、排气过程微电脑控制，自动运行；
10.数码显示、触摸式开关，灭菌过程故障状态显示提示；
▲11.快开门结构：手轮式平移门，玻璃钢防烫罩，安全防护；
▲12.安全联锁：当桶内有压力时，无法开门；
▲13.下排式排气方式；
14.电加热方式，自胀式密封圈；
15.超压自泄保护：安全阀能释放过高压力；
16.超温保护：超过设计温度灭菌器自动断电；
17.漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电；
18.断水保护：灭菌器内缺水、低水自动停止工作，报警提示；
19.工作结束，灭菌器声光报警提示；
▲20.消毒内筒、外筒、外框全部采用304不锈钢材质；
21.厂家具有特种设备(压力容器)制造许可证资质；
22.配置需求至少包含：灭菌器整机1台、内筒 1只、压力表垫片 2只。
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	免疫荧光检测仪
	1台
	1.方法学：荧光免疫法
2.光源：LED蓝光
▲3.工作模式：机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量：≥20个试剂卡，检测完毕后自动退卡
4.测试速率：约200个测试/小时
▲5.检测通道：≥20个检测通道
▲6.样本量：用血量≤75μl
▲7.显示屏：≥10寸全触摸彩色屏
▲8.温控：带有温控模块，要求能保证检测结果稳定性
9.软件系统：测试控制管理软件自带操作系统（参照或相当于Linux ），可使用虚拟键盘
10.结果数据管理：可存储结果数据≥20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理
11.打印系统：内置热敏打印机，可外接USB扫描仪、打印机
12.通讯硬件接口：USB接口、以太网络接口、COM接口、VGA接口
13通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接
14.电源输入接口：3P电源端口
15.操作温度达到：10℃-30℃
16.操作相对环境湿度达到：30%-70%
17.储存温度达到：-10℃-50℃
18.储存相对环境湿度：20%~90%
19.电源：AC220V，频率约50Hz
▲20.试剂卡：试剂卡一次性使用，无交叉污染
▲21.ID芯片：匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准
22.试剂卡质量控制：有内部标准作为试剂卡内部质控
23.试剂卡效期：常温保存12个月或以上
▲24.标本类型：全血、血清、血浆和尿液均可适用
▲25.样本处理：PCT、D-Dimer检测时无需对全血样本进行处理，可直接一步上样检测
▲26.检测项目：cTnI、CK-MB、Myo、H-FABP、D-Dimer、PCT、hsCRP /CRP、SAA、β-HCG、CEA、PSA、Cys C、MAU、HbA1c、cTNI/Myo/CK-MB心梗三联卡、cTnI/NT-proBNP二联检
▲27.检测时间：3-15min获得结果
▲28.精密度：CV≤15% 。
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	可视喉镜
	1套
	▲1.显示屏尺寸≤3″TFT；
2.显示器有触摸Wi-Fi功能；
3.设备与APP可通过Wi-Fi互联，可同步控制拍照和录像；
4.显示器左右转动角度270°±10%；
5.显示器前后转动角度110°±10%；
6.镜片支架长度UET-C3（成人）84±6mm；
7.镜片支架端部宽度UET-C3（成人）9±1.5mm；
8.镜片支架端部厚度UET-C3（成人）9±1.5mm；
9.充电时间≤3h；
10.待机时长≥3.5h；
11.镜片支架部件防水等级达到IPX7；
▲12.配套一次性喉镜片要求有镜尖角度和弧度；
13.连接方式：直插式；
14.景深达到5-100mm；
15.可分辨灰阶度≥32；
16.储存空间≥32G；
17.观察视角60°±15%；
18.光照度≥150Lux；
19.摄像头分辨率≥7.87lp/mm；
▲20.支持低电量提示功能：电量不足时橙灯亮；
21.喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能；
22.可储存照片数量≥30万张，照片格式为JPG，像素为≥1088*720；
23.可储存录像时长≥16小时，视频格式为AVI，像素为≥1088*720；
24.充电次数≥300 次；
25.使用期限6年或戊二醛3000个消毒周期；
26.配置需求清单至少包括：显示部件 1个、镜片支架部件 1个、充电器1个、消毒毛1个、高清连接线 1根。
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	电动止血带
	1台
	1.压力设定范围：0 KPa-100 KPa，压力误差：±5 KPa，时间设定范围达到：0-120分钟，初始充气时间：≤60秒，工作状态噪声：≤60dB（A），输入功率约：200VA。
2.上肢压力可设置：40KPa。下肢压力可设置：80KPa。
3.在剩余时间内（如10分、5分、1分钟时），会有相应的蜂鸣提示。
4.双路气压止血带，具有独立双路调控输出，允许同时进行两组手术。
5.电气安全保护等级达到：I类BF型。
6.压力过载提示：实际压力大于设定的值时，主机将亮灯并伴有声响提示。
7.具有充气功能，能防止动脉闭塞前，血液充盈动脉；具有脉动式放气功能。
8.具有多种规格袖带，便于各类病人选用。
9.配置清单至少包含：电动止血带由治疗主机、袖带、支架组成。
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	除颤仪
	1台
	1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
2.除颤充电迅速，充电至200J≤3s，充电至360J≤7s。
▲3.采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步选择不低于11档位手动除颤能量。
4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
▲5.同步除颤和手动除颤中，能量分21档及以上，可通过体外电极板进行能量选择最小达到1J，最大达到360J。
6.支持AED除颤功能，电击能量达到：100～360J。
7.病人阻抗范围达到：15-250Ω。
▲8.监护功能：能升级SpO₂、NIBP监测功能。
9.锂电池体上带有 电池电量指示装置。
10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
11.彩色TFT显示屏≥7英寸。
12.主机具备录音功能，支持≥200min录音存储。
13.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
14.主机防护等级不低于IP44。
15.配置清单至少包含：主机 1台、心电电缆、电极片 、打印纸、电极片电缆、电极片延长线测试负载、导电膏

	▲二、商务要求

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用；
（3）设备涉及的机房装修、资质申报办理等费用，必要的保险费用和各项税费；
（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；
（5）仪器设备按规定需要第三方检测机构检测的费用（如有）；
（6）接入医院的信息系统产生的所有费用。

	质保期
	质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始计算。质保期“技术要求”中有特别要求的，按“技术要求”执行；“技术要求”中没有特别要求的，货物整机质保期不少于1年原厂全保。质保期内产品实行三包，无条件上门维修、更换全新零配件。质保期满后，以优惠价格提供终身维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。

	交付的时间和地点
	1.交付时间：自签订合同之日起60天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。
2.交付地点：防城港市防城区人民医院内（采购人指定地点）。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	付款条件
	采用分期付款方式，采购人自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给中标供应商，自设备安装验收合格正常使用后中标供应商开具货款全额发票给采购人，采购人在收到发票之日起根据采购人财务实际状况支付剩余的合同款（不计利息）

	售后服务
	1.投标人所提供的全部设备的生产日期为合同签订之日前不超过180天。
2.本分标所有投标产品，使用第一个月内如出现质量问题（经采购人和中标人双方确认）中标人须无条件于15天内更换全新产品（时间自验收合格之日起计算）。
3.凡条款中要求标的产品的参数符合国家标准的，若在验收前有最新强制性国家标准发布并替代现行标准，均须按照最新标准执行验收。
4.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。
（2）维修响应时间不超过2小时，如需维修保证24小时内到达现场维修，维修时间预计超过72小时的需要提供备用机。每台设备一个月内同一问题故障达到3次（含3次）或质保期内同一问题故障超过5次（不含5次）的，要求无条件更换新机。
（3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由中标人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。
（4）在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	医疗器械备案或注册证
	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 （国家市场监督管理总局令第 47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、第三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 （国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章。

	其他要求
	1.以上“技术要求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意一项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有6项（含6项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。
2.投标人须在投标文件中提供售后服务方案以供评审，售后服务方案内容详见评标方法及评标标准。
3.投标人如中标，须在签订采购合同后支付预付款前提供中标产品的厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺交采购人核验（授权书及售后服务承诺须加盖厂家公章），否则不予支付预付款。

	采购预算
	供应商的投标总报价超过分标采购预算的，投标文件作无效处理；供应商的各分项标的投标报价超过分项标的采购预算的，投标文件作无效处理。各分项标的采购预算见下表：
	序号
	采购标的名称
	采购预算（万元）

	1
	医用血管造影X射线机
	795

	2
	激光治疗仪
	3

	3
	心电监护仪
	2

	4
	立式压力蒸汽灭菌器
	1

	5
	免疫荧光检测仪
	4

	6
	可视喉镜
	2

	7
	电动止血带
	1.5

	8
	除颤仪
	6

	合计
	814.5




	三、与实现项目目标相关的其他要求

	核心产品
	本分标核心产品为产品“医用血管造影X射线机”（注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

	医院系统对接咨询
	投标人如对所投产品需要连接的采购人现有系统或设备有疑问，可咨询盘工、杨工，联系方式：0770-2065269          

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求，符合要求加分，详见第四章：评标方法及评分标准（提供相关证明材料）

	履约能力
	详见第四章 评标方法及评标标准

	业绩要求
	详见第四章 评标方法及评标标准

	验收标准
	1.所有货物交货前不允许提前开箱、调试；货物安装调试完毕后通知采购人对货物进行清点、核实、验收，双方代表签字。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。
2.交货时，所有产品均严格按招标文件上的技术规格要求、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。
3.中标人承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标人须赔偿该损失。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
5.采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由中标供应商全部承担。
6.验收须符合招标文件参数要求及中标供应商响应参数要求。


分标2：
	一、技术要求

	序号
	采购标的的名称
	数量及单位
	技术参数及要求

	1
	移动式C形臂X射线机
	1套
	（一）技术指标
1.总体性能
适用于急诊、普通外科、脊柱外科、骨科、泌尿外科、妇科、创伤科、疼痛科、整形美容科、手术室等科室，可进行体内取异物、腰椎手术、整骨、复位、打钉、局部摄影等多种临床诊治。
2.C臂机架
2.1绕弧形臂滑动：≥135°
2.2轴向旋转：≥±180°
2.3左右摆角：≥±10°
2.4自由开口空间达到：≤850mm
2.5 C臂弧深达到：≤690mm
2.6 SID源像距达到：≥1000mm
2.7水平移动达到：≥20cm
2.8垂直升降达到：≥40cm
▲2.9分体式设计：具备
3.高压发生器	
▲3.1最大输出功率达到：≥4kW
3.2逆变频率达到：≥100kHz
3.3最小电压达到：40kV
3.4最大电压达到：120kV
3.5最大透视电流达到：30mA
▲4.X线球管	固定阳极双焦点，小焦点 ≤0.6 mm  大焦点≥1.2 mm 
5.平板探测器	
5.1平板探测器材料：非晶硅
5.2探测器尺寸约：≥210mm × 210mm
5.3最大像素矩阵达到：≥1024×1024像素
5.4最小像素尺寸达到：≥150μm
5.5最大空间分辨率达到：≤3.1lp/mm
5.6最大灰阶度达到：16 bits
5.7最大量子探测率DQE达到：70%
6. 其他 
6.1有线曝光手闸：支持
6.2有线曝光脚闸：支持
6.3断电待机设计：具备
7.图像后处理功能	
7.1图像水平、垂直翻转：支持
7.2图像360°旋转：支持
7.3图像反色：支持
7.4图像边缘增强：支持
7.5图像缩放：支持
7.6文本标记：支持
7.7同屏图像显示：支持
（二）配置需求至少包括：
1.C臂推车1台
2.显示器推车1台
3.移动式C形臂专用组合机头1个
4.平板探测器1 个
5.移动式C形臂专用限束器 1个
6.可拆卸滤线栅
7.有线曝光手闸1套                    
8.有线曝光脚闸 1套  
9.有线遥控器1个 
10.图像采集工作站1套
11.平板探测器端垂直激光定位灯组件1个 
12.组合机头端垂直激光定位灯组件 1套    
13.基础DICOM功能1套14图像采集工作站1套 
14.图像采集系统（软件）1套 

	2
	彩超诊断仪
	1套
	1.用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作。
2.主要技术规格及系统概述：
2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括：
2.1.1 ≥23英寸高分辨率监视器，分辨率达到1920x1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节
2.1.2 ≥10英寸彩色液晶触摸屏
2.1.3 操作面板可旋转，高度可调
2.1.4 全程实时连续动态聚焦技术
2.1.5 数字化高分辨率二维灰阶成像单元
2.1.6 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元
2.1.7 数字化能量多普勒血流成像单元
2.1.8 数字化频谱多普勒显示及分析单元
2.1.9 数字化 M 型显示及分析单元
2.1.10 解剖M型技术，可360度任意旋转取样线角度进行测量，支持所有探头
2.1.11 具备穿刺针增强显示功能
2.1.12 具备组织多普勒成像单元
2.1.13 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头
2.1.14 具备组织谐波成像功能
2.1.15 一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒图像
2.1.16 具备自适应成像技术，智能化解析滤波技术， 抑制图像斑点噪声
2.1.17 具备自动声速校正技术，针对晚孕期肥胖及困难病人，可用于乳腺检查，并可调整级别，专门的预置条件   
2.1.18 具备实时二同步/三同步显示技术
2.1.19 具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野
2.1.20 具备高分辨率血流成像技术，高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息，具备方向性显示
▲2.1.21 具备二维立体血流成像技术，通过对二维彩色多普勒进行立体渲染，增强血流边界的显示及可视化效果，结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示。提高血流空间分辨率。4档可调：关闭、低、中、高。
2.1.22 系统数字化通道≥4000000 
2.1.23 具备实时双幅同屏显示二维图像功能 
▲2.1.24 具有微血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有7种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察，具有高清微血流成像模式
2.1.25 具备造影谐波成像功能
2.1.25.1具备造影实时优化技术；
2.1.25.2 帧频：凸阵探头10cm深度，扫描角度60°，帧率可达35帧/秒及以上；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；
2.1.25.3 造影剂二次谐波成像单元，包含低、中MI实时灌注成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；
2.1.25.4 可与空间复合成像技术、斑点噪声抑制技术结合使用；
2.1.25.5 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量；
▲2.1.25.6 造影技术支持凸阵，线阵，腔内，腔内容积，相控阵，矩阵探头，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、心肌、腔内的前列腺、经阴道妇科等二维及三维造影成像；
2.1.25.7 具有造影双计时器；
2.1.25.8 具有爆破功能，在造影过程中对微泡实施高能量爆破，爆破能量可调；
2.1.25.9 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果；
2.1.26 具备组织弹性成像功能
2.1.26.1 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式；
2.1.26.2 具备应变式及剪切波弹性成像技术；
▲2.1.26.3 具备浅表及腔内弹性成像；
2.1.26.4 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；
2.1.27 具备自动血管内中膜厚度测量：要求对感兴趣区域内自动测量无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出
2.1.28 具备剪切波测量
2.1.28.1 无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度
▲2.1.28.2 具有肝纤维化分级提示，可自定义选择测量结果并将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联
2.1.28.3 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s
2.1.28.4 具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印
2.1.28.5可在1秒内快速获取剪切波数值
2.1.29 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价
2.1.29.1 支持腹部及浅表探头，具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式 
2.1.29.2 取样框 ROI 可调节大小，腹部及浅表均可支持扇形，方形等多种ROI取样框形态及大小选择
2.1.29.3 具有多种测量模式，根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量
2.1.30 具备实时3D(4D)成像功能，具备断层超声显像技术，层数及间隔距离可调节
2.2 测量和分析（B 型、M 型、彩色多普勒、频谱多普勒） 
2.2.1 一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等 
2.2.2  M 型测量
2.2.3多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记）
2.2.4 产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度，具备头围、腹围、双顶径自动测量功能
2.2.5 妇科测量与分析：具备卵泡测量软件包
2.2.6 外周血管血流测量与分析
2.2.7 乳腺测量与分析
2.2.8 髋关节角度测量与分析
2.2.9 IMT 自动测量与分析
2.3 图像存储与（电影） 回放重现单元
2.3.1 主机硬盘≥1TB，Doppler及M型电影回放：≥45 秒 
2.4 输入/输出信号：
2.4.1 输入： DICOM DATA
2.4.2 输出： DS-视频、DP高清数字化输出
2.5 超声图像存档与病案管理
2.5.1 内置 DICOM 3.0 标准输出接口
2.5.2 具备 DICOM 网络连接
3.技术参数及要求
3.1 系统通用规格：
3.1.1 监视器：≥23 英寸 LCD 高分辨率显示器
3.1.2 操作面板具备液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4 英寸   
3.1.3 探头接口选择：≥ 4个，非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统
3.1.4 预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件 
3.1.5 系统动态范围≥320dB
3.1.6 探头个数：≥5个，分别为超宽频腹部凸阵探头、超宽频线阵探头、超宽频相控阵探头、超宽频经阴微凸阵容积探头、超宽频凸阵探头各至少一个。
3.2 探头规格
3.2.1 频率：超宽频或变频探头
3.2.2 类型：凸阵探头、线阵探头 
3.2.3  B、D、M 兼用：
3.2.3.1 凸阵： B/PWD，B/M
3.2.3.2  线阵： B/PWD，B/M
3.2.3.3  相控阵： B/PWD，B/M   
3.2.4  探头工作频率达到的范围
3.2.4.1 凸阵：频率 1.1-4.9 MHz    
3.2.4.2 线阵：频率 5.0-18.0MHz   
3.2.4.3 相控阵：频率  2.0-5.5MHz 
3.2.4.4 凸阵：超声频率4.1-6.8MHz
3.2.4.5 腔内容积：超声频率3.3-8.7MHz
3.2.5 最大扫描深度≥50cm
3.3 灰阶显像主要参数：
3.3.1 发射方式：复合脉冲发射器
3.3.2 接收方式：多重高速数字化波束形成器
3.3.3 数字式声束形成器：数字式可变孔径及动态变迹， A/D≥12-bit 
▲3.3.4 增益调节：B、M、D 可独立调节，TGC 时间增益补偿≥8 段，LGC 侧向增益补偿≥8 段且触摸屏上可视可调 
3.3.5 成像速率
3.3.5.1 凸阵探头，85°角，达到18cm 深，帧速率≥43 帧/秒
3.3.5.2 相控阵探头，90°角，达到18cm 深，帧速率≥64 帧/秒
3.4 频谱多普勒：
3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）
3.4.2 多普勒基准频率达到：
凸阵：PWD；2.0-2.2MHz
线阵：PWD；5.75-7.0MHz  
相控阵：PWD，CWD：1.6-1.8MHz 
3.4.4 最大测量速度：
3.4.4.1 PWD 正向或反向血流速度≥9.5m/s（0度夹角）
3.4.4.2 CWD 正向或反向血流速度≥27m/s 
3.4.5 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号）
3.4.6 取样容积大小及位置范围达到：宽度 0.5mm 至 20mm 逐段可调
3.4.7 多普勒基线位置可实时调节
3.5 彩色多普勒
3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
3.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 
3.5.3 高分辨率血流
▲3.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-20°~ +20°
3.5.5 成像速率
3.5.5.1 凸阵探头，全视野，达到18cm 深，彩色显示帧频≥25 帧/秒
3.5.5.2 相控阵探头，全视野，达到18cm 深，彩色显示帧频≥30 帧/秒
4.配置至少包含：
4.1超声诊断仪1套（主机+显示器+触摸屏+互换连接探头接口：4个）
4.2探头5把（超宽频腹部凸阵探头+超宽频线阵探头+超宽频相控阵探头+腔内容积探头+小凸阵探头）
4.3超声工作站：超声图文处理工作站一套，具备高清视频输出、采集及报告单打印功能，硬件配置包括：配套工作站主机1台、配套工作站显示设备1台、HDMI高清采集卡1个、配套打印机1台，配套便携式工作站1台。
4.4.配套电源稳压装置 1套
5.质保期不少于5年
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	麻醉机
	1台
	（一）整机具有医疗器械注册证。
（二）主机部分：
1.工作温度达到：10-40°C，相对湿度≤93%；
▲2.≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用外挂式非内嵌式设计，外挂式触控屏可以根据操作位置的需要，可多角度旋转调节，可折叠；（投标文件中提供相应的图片）
3.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机10秒延迟提醒；
4.具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥8个，且照明亮度≥3级可调；
5.后备锂电池，使用时间≥150分钟；
6.具有≥3个辅助网电源插座，≥1个交流电源接口，≥4个辅助输出电源接口，≥1个RJ45接口，≥4个USB接口，≥1个DB9接口，VGA接口，为设备提供电源支持；
7.主机机身正面具备个≥3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2、EEG等监测；
8.具有AGSS废气回收系统，自主吸引废气排空，能保证麻醉气体不会被排出浪费。
（三）气源部分
1.氧气、笑气、空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力达到0.28~0.6MPa；
2.具备氧气、笑气、空气，全电子流量计，直接设置氧浓度总流量。调节范围：空气达到：0-15L/min，氧气达到：0.2-15L/min，调节精度达到0.05L，调节分辨率达到10%，要求适合低微流量麻醉手术，总流量调节范围达到0.2L/min～20L/min；
3.具备氧气、笑气、空气管道气源和氧气、笑气备用气源电子气源表；
▲4.全电子流量计：能直接设置氧浓度、总流量，具有新鲜气体流量水平指示功能，可直接设定氧浓度，电子自动混合。氧气与空气混合时，氧浓度设定范围达到21%～100%，氧笑空达到25%～100%；
5.具备机械笑、氧保护装置，不受停电影响，氧气与空气混合时，氧浓度设定范围达到25%～100%；
6.具有流量指示工具，要求能指导医生进行低微流量麻醉；
7.配备备用旋钮式电子流量计，在主流量计面板故障时，能正常使用流量计；
8.机械总流量调节范围达到：0-15L/min；
9.快速充氧范围达到25-75 L/min。
（四）麻醉呼吸机：
1.气动电控呼吸机；
▲2.麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿。
3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能；
4.气动电控呼吸机通气模式：手动，VCV、PCV、CPAP/PSV、SIMV-VC、SIMV-PC，可选PRVC、SIMV-PRVC、PSVPro、APRV、AMV、叹息功能、呼气保持、吸气保持。
5.控制通气模式下：
▲5.1VCV模式下潮气量设定范围达到：10～1500ml；
▲5.2可选PRCV模式下潮气量控制范围达到：5～1500ml；
▲5.3呼吸频率设定范围达到：2～100次/min；
5.4吸呼比设定范围达到：4:1～1:10；
5.5吸气压力设定范围达到：5～90 cmH2O，步长1 cmH2O；
5.6压力限制设定范围达到：10～100cmH2O；
▲5.7吸气暂停设定范围达到：OFF，5%~60%；
5.同步和支持通气模式下：
6.1触发窗设定范围达到：5%～90%；
6.2吸气触发设定范围达到：触发流速0.2～15L/min，步长0.1L/min；触发压力-20cmH2O～-1cmH2O，步长-0.5cmH2O；
6.3压力斜坡达到：0s～2.0s；
6.4吸气时间达：0.2～1s，步长达到0.1s；
6.5支持压力设定范围达到：OFF，3～60 cmH2O；
▲6.6吸气流速达到：0～180L/min；
7.重点参数监测范围：
7.1分钟通气量达到：0～100L/min；
7.2吸气和呼气潮气量达到：0～3000ml；
7.3顺应性达到：0～300mL/cmH2O；
7.4气阻达到：0～600 cmH2O /(L/S)cmH2O；
7.5气道压力达到：-20～120 cmH2O；
7.6氧传感器浓度达到：18%-100%；
7.7氧浓度达到：18%-100%；
7.其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，具备吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等；
▲8.呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形，最多能够≥5道波形同屏显示；
9.具有压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，二氧化碳环图、顺应性环图，并提供参考环相关呼吸力学参数，波形环图同屏显示；
10.具有体外循环模式。
（五）呼吸回路：
1.标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置；
2.呼吸回路的进气端和出气端可≥30°旋转，满足不同临床术种；
3.安全上升式风箱，能观察泄漏，适用于成人、小儿和新生儿，用于各类病人时无需更换风箱；
4.集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；
5.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒且传感器上有标识；
6.具有辅助新鲜气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，能外接Bain回路、T管回路等；
7.具有智能化Bypass旁路功能，支持术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，钠石灰罐具备在位提醒功能，要能保证麻醉安全；
8.标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝。
9.标配≥2个钠石灰罐，安装时能使用单手下拉操作，容量≥1.8L；
10.可选择氧气或空气作为机械通气驱动源；
▲11.回路泄漏量≤55ml/min；
12.具备流量暂停功能，具备一键冲洗麻醉气体；
13.具备体外循环CPB；
14.具备肺复张功能；
（六）蒸发罐：
1.双罐位，标配至少一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能；
2.挥发罐容量≥320ml，具备安全互锁功能，具备转运T模式，转运无需排空麻药；
（七）报警性能：具备窒息、窒息≥2min报警，持续气道压力高、压力受限报警，负压报警，气道压力上下限报警，吸入和呼出潮气量上下限报警，分钟通气量上下限报警，吸入和呼出氧浓度上下限报警，吸入和呼末CO2浓度上下限报警，吸入和呼末N2O浓度上下限报警，吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警，BIS信号质量弱等生理报警功能。
（八）辅助功能
1.中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板；
2.具备≥3个抽屉；
3.具备隔离变压器；
4.内置负压排痰；
5.配备高压氧源，可接高频喷射呼吸机；
6.具备30分钟趋势图、趋势表；
7.具备BMI、基础代谢率计算；
8.可升级打印功能，打印趋势表趋势图报告；
9.具备气源使用量监测。
（九）配置要求：由主机、空气嘴接头、氧气嘴接头、氧气气嘴螺母、空气气嘴螺母、一次性成人波纹管套件(管路内径22mm)、一次性小儿波纹管套件(管路内径15mm)、可充成人气麻醉面罩、可充小儿气麻醉面罩、国标氧气软管（无插头）、国标氧气插头、蜗杆传动软管夹。
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	母亲/胎儿监测系统
	1套
	（一）无线中央监护系统参数要求：
1.支持多DCS级联，每个DCS支持接入≥120台床边机和≥32个客户端；
2.支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；
3.配置NST三分类、CST三分类评估标准，系统支持自动分析；
4.配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议；
5.全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等；
6.胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护的不同需要；
7.系统支持接入国内外主流品牌胎儿监护仪；
8.可根据采购人需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；
9.具有数据库能存储数据，全程CTG浏览，能了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，能提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；
10.可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；
11.具备三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；
12.能打印多种报告，包括支持国内KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，NST三分类、CST三分类、产时（NICHD）三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；
13.打印支持国标格式，支持A4/B5等纸型；
14.支持接入采购人信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；
15.支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO₂和事件；
16.支持胎监小助手扫码录入，孕妇扫码后可进行个人信息预登记，医护人员能扫码加载孕妇资料；
17.可升级接入产时超声；
18.可升级支持同一界面同时查看母胎监护曲线、母胎头盆关系3D图、产程关键数据（胎头位置、进展角度等）指标、产程图及产程曲线等；
19.支持查看产时超声仪器上传的所有超声数据，包含产程数据列表、超声图像和产时超声报告；
20.可升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理；
（二）胎儿母亲监护仪参数要求：
1. 整机：
1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），可配置母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；
1.2≥10英寸高清晰TFT屏，多角度翻转；
1.3监护曲线显示支持国际；
1.4监护界面：具备胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；
▲1.5 支持无线连接WI-FI打印机，具备自动选段、自动打印功能，可打印A4等格式报告；
1.6每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；
1.7具有超声传感器信号质量指示功能，能得到胎心参数值和曲线；
1.8在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；
1.9 双胎心率重合报警(SOV)功能，母胎心率信号重合验证；
1.10内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；
2.探头：
2.1 多晶片1MHz宽波束脉冲胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm²；
2.2  探头可在水下1.1m工作10小时，支持水中分娩；
▲2.3 宫缩压探头采用防水透气设计，要求不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；
2.4 宫缩压力：0-100相对单位，分辨率：1%；
2.5 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；AFM 范围： 0% ~100 % ；   
2.6支持无线双胎心监护，双胎自动分配；
2.7 支持原始胎心音存储及回放，作为临床识别胎监假阳性的后续处理依据。
2.8 无线探头工作距离≥80m；
2.9 无线探头内置锂电池：≥10小时续航能力；
2.10 无线探头采用自识别探头基座设计；
2.11 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、信号质量和信道号；
3.基站：支持电池供电，可实现不间断监护。
（三）配置要求至少包含：
1.无线中央工作站  1套
2.配套电脑打印机1套
3.无线胎儿母亲监护仪 双胎  2台
4.无线胎儿母亲监护仪 单胎  2台
5.无线胎儿监护仪 单胎  4台
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	产程数据监测与可视化系统
	1套
	1.设备用于产房产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据，要求含有自动产时测量功能。
▲2.主机、探头接口及触摸显示屏便携平板式设计，屏幕尺寸≥15英寸触摸屏。主机配备一体化电池，可拆卸使用，可以在救护车上、转运转诊、抢救推车上、下乡帮扶等场景使用。
3.采用斑点噪声抑制技术，要求能去除超声图像中的斑点噪声。
4.设备具有全域动态聚焦技术，全场无焦点，支持全程发射及全程接收聚焦，要求图像近、中、远场保持均匀一致。
5.具备臀位胎方位智能识别功能，生成臀位分娩3D产程进展视频。
6.具有产程监测专用界面，产程监测功能包括但不限于胎方位、产程进展角（aop）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈管长度、枕脊角、宫口检测、羊水指数、脐带监测。
7.产程监测界面支持功能自定义排序，采购人可以根据自身使用需求，调整产程监测首页功能选项。
8.为满足除产程监测外其他应用需求，要求系统具备常规超声界面，可通过按钮切换常规超声界面和产时超声专用界面。
9.系统具有显示产程进展角（AOP）-胎头与会阴距离（HPD）趋势图功能，以评估胎头下降。
10.默认主机出厂内置≥2个探头接口，非拓展器。
11.具备分娩监护功能界面，支持对接胎监设备显示胎心率曲线、宫缩压力曲线、心电、血压、心率等母亲胎儿监护数据，支持升级对接电子分娩白板，同屏显示母胎监护和产程数据。
12.根据测量产程参数的类别，能自动切换至相应的成像模式和生成相应的测量标记。
13.系统能根据国际产时超声实践指南将产程进展角（AOP）智能换算成胎头位置。
14.系统具有智能提示功能，当产程参数测量结果与产程逻辑不符时，弹窗提醒。
15.支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、自动生成产程数据记录单，支持打印产程记录单，产程记录单包括但不限于每轮次测量的产程数据、电子产程图、AOP-HPD趋势图、3D头盆关系、超声图像。
▲16.能提供视频和文字智能引导，要求能帮助用户正确操作超声探头。
17.产程参数智能测量支持提供≥3副标准切面，允许用户手动选择标准切面，自动生成测量结果
▲18.支持智能三步法测量胎方位、AOP。
19. B模式参数：声束形成器：全数字声束形成器；接收声束聚焦：连续动态；增益：近场、中场、远场独立调节；组织谐波：多档可调；放大功能：局部放大能达到4倍；扫描深度：连续可调；扫描角度/宽度：连续可调； 二维灰阶成像： 256灰阶； 扫描线数：≥256条。
20.B+C模式参数：取样框大小、位置可调，支持B／Color宽度一致； 脉冲频率：凸阵达到:  0.5-3.0kHz  分级可调；彩色增益达到：21dB-45dB。
21.配置两块电池，充满电后支持≥2小时使用时长。
22.配置清单至少包含：
（1）主机 1 台
（2）凸阵探头 1 个 
（3）一体化台车 1 台
（4）电池 2个
（5）电源线1个
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	呼吸机
	1台
	（一）基本功能：
▲1.彩色触摸显示屏，屏幕尺寸≥18英寸，分辨率达到：1920*1080，电容屏，中文操作系统。
▲2.可升级顺磁氧传感器，无需耗材，可长期使用。
3.呼吸机适用范围：新生儿（含早产儿）和小儿（体重小于30kg）。
4.采用鼓膜振荡原理实现高频通气功能。
5.常频与高频通气可以使用同一呼吸管路，不需更换。
6.可升级OSI、SpO₂/FiO₂氧合参数监测，用于评估新生儿的氧合状态。
7.可升级气囊管理功能（小儿）。
▲8.可升级SPO2监测功能，ROX呼吸指数监测，评估氧疗效果。
（二）通气模式：
▲1.有创通气：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、APRV、PPS
2.具有高频通气、常频通气、无创通气、高流量氧疗等功能。
3.高频通气：HFO、PC-HFO
4.单支管路高级无创通气模式：SNIPPV
5.NHFO无创高频通气。
6.具有容量保证和容量限制功能。
7.具有窒息通气功能。
8.具有叹息功能，间断性复张肺，周期可调。
▲9.单支管路基础无创通气模式：NCPAP、NIPPV、HFNC
（三）参数调节范围达到：
▲1.吸气压力：1～100cmH2O
2.氧浓度：21-100%
3.潮气量：2-300ml
4.容量保证潮气量（高频）:0.1～30ml
5.吸气流速1-32L/min
6.吸气时间：0.1～10s
▲7.呼末正压：0～50cmH2O
8.呼吸频率：2～200次/min
9.上升时间：0～2s
▲10.支持压力：0～100cmH2O
11.频率(高频)：2～20Hz
12.平均压(高频)：0～50cmH2O
13.呼气流速：2-20L/min
▲14.振幅(高频)：5～100cmH2O
（四）主要监测功能：
▲1.气道压力监测范围达到：-30cmH2O～120cmH2O
2.同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形。
3.具备肺功能环图监测功能：P/V环、P/F环、V/F环。
▲4.呼吸频率监测范围：0～250次/min
5.监测参数：气道峰压、平均压、呼末正压、呼吸频率、吸气时间、呼气时间、呼出潮气量，呼出分钟通气量、吸呼比、氧浓度、阻力。
6.报警：可手动/自动设置报警上下限，有报警记录功能；具备压力、潮气量、频率和氧气浓度等重要参数的报警。
7.具有增氧、手动通气、吸气保持、呼吸保持等特殊功能。
8.具有动态肺视图功能，通过图形的方式显示肺的状态。
9.可升级肺复张工具（SI）和脱机辅助工具（SBT）。
10.具有自动泄漏补偿功能。
11.具有开机自检和系统自检功能。
12.设备自带≥10000条事件日志存储，数据可通过USB导出。
13.整机噪声：不大于45dB。
14.支持与监护仪互联，可以将呼吸机传输数据至监护仪。
15.内置锂电池，满电量使用时间≥5小时。
16.具备USB接口≥4个，支持数据U盘导出。
17.具备HDMI接口，可连接外部显示器。
▲18.设备自带录屏功能。
（五）配置要求至少包含：
1.呼吸机主机1台 
2.婴幼儿带加热丝呼吸管路（可重复利用）及新生儿带加热丝呼吸管路（可重复利用）各一套
3.一次性热丝流量传感器1个
4.重复性热丝流量传感器1个 
5.热丝流量传感器连接线缆1个
6.台车1套
7.压力发生器套装（NV Flow发生器、鼻塞（XS/S/M号）1套
8.头带（S/M/L号）1套
9.鼻氧管（S号）1根
10.湿化器1个
11.模拟肺1个
12.呼气阀膜片1个
13.氧气气源软管及空气气源软管各1根
14.支撑臂1根
15.氧电池1个
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	中药熏蒸仪
	1台
	1.电源：AC220V±22V， 50Hz±1Hz。
2.输入功率：约3000VA。
3.治疗仪尺寸约：2250mm×750mm×1100mm；熏蒸药槽尺寸：长≥1410mm，宽≥430mm，高≥180mm。
4.操作台尺寸约：370mm×450mm×850mm。
5.治疗时间0-99min可调，级差1min。
6.治疗温度0℃-99℃可调，级差1℃。
7.环境温度：5℃-40℃，相对湿度达到30%-80%，大气压力达到700hpa-1060hpa
▲8.煎药温度60℃-90℃可调。
▲9.独立三温区加热控温系统，单区最大溶液量达到6L。
▲10.独立三温区，单区达到36℃，各自具备自动控送中药蒸汽送风功能。
▲11.熏蒸机整体采用亚克力材质，药槽采用304不锈钢材质。
12.微电脑控制，自动恒温、定时、报警、防止干烧，并具有漏电保护功能。
13.独立三温区恒温控制，可分为颈肩熏蒸区，腰臂熏蒸区，下肢熏蒸区三个部位，可独立使用，也可同时使用或任意两个温区组合使用。
14.微电脑控制，采用独立操作台，水电分离设计。
15.熏蒸机采用蒸汽凝水回收设计，蒸汽废水不滴落地板。
16.要求采用抗菌、耐磨、耐热、耐药、易清洗皮革。
17.三温区温度可以分开调节，针对不同部位对温度的耐受程度设置不同的温度。
18.熏蒸机具有双温保护功能。
19.熏蒸床垫根据人体结构、熏蒸部位不同由多个垫块拼组而成，床垫静负荷达到100㎏，要求放置2h不变形。
20.熏蒸机设有自动控温装置，控制范围为设定值的10%。
21.熏蒸机设有防止干烧功能，开机后如水位低于水位探针1㎝时系统不工作，运行时水位低于水位探针1㎝时系统停止工作。
22.熏蒸机在运行时的噪声不大于60dB。
23.具有一键臭氧消毒功能。
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	心电监护仪
	1台
	1.≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道波形显示。
▲2.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。
3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。
4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。
▲5.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。
6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 
8.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
▲9.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv； 
▲10.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥106db；
11.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
▲12.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围达到：200ms-800ms；
14.具有心率变异性分析功能；
15.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围达到-2.5mV-+2.5mV；
16.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（可升级）、PAWP（可升级）、EWS、单血氧、CCHD界面（可升级）等；
17.采购人可自定义调节界面布局波形和参数功能；
18.支持计时器功能，可以同时显示4个计时器。
19.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
20.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾
21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
22.支持临床辅助决策功能：EWS早期预警评分，可升级脓毒症筛查工具：SepsisSight脓毒症筛查、GCS格拉斯哥昏迷评分、CCHD筛查等
23.配置清单至少包含：监护仪主机1台、心电电极片 1套、心电导联线 1套、血压袖套1套、血氧探头1个  
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	中医体质识别仪
	2台
	1.立式结构，≥32寸LED背光触摸屏；
2.可进行身份证识别(符合公安部标准要求对身份证进行读取识别)；
3.最佳分辨率1920×1080，支持红外触摸多点触控；
4.响应时间5MS，对比度3500：1，背光寿命≥60000小时；
5.具有Wi-Fi功能
6.体质辨识量表依据中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》、中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求制定，可作为判断普通人群、65岁及以上老年人群、0~6岁儿童、孕产妇、高血压人群、糖尿病人群中医体质分类的标准化工具；
7.通过问诊模块人机交互信息，软件自动分析，给出直观量化的体质辨识分析结果
8.可得出检测者体质类型，并提供体质特征，成因解读，以及易发疾病的风险预警提示，环境适应力等；
9.可对9种基本体质和58种复合体质进行自动判别；
10.中医养生模块，提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务，提供个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、运动养生，经穴养生，膳食养生等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；
10.具备中医体质辨识与养生方案指导系统软件；
11.根据医生选择，数据库给出建议中医治疗方案，包括：病症，中药处方，针灸穴位，养生调理，食疗方案，中成药等，供医生诊断参考之用，具备中医医用经典处方系统软件；
▲12.具备慢性病健康管理系统，可提供高血压，高血糖等慢病管理，具有慢性病（高血压，高血糖，高血脂，高尿酸）中医药健康管理系统软件；
▲13.可实现治未病大数据挖掘，具有中医治未病大数据挖掘与健康管理系统软件

	10
	肺功能仪
	1台
	（一）测试项目：
1.常规通气（慢肺活量，流速容量，MVV）
2.支气管舒张试验
3.弥散残气
4.支气管激发试验（软件+硬件）
（二）测试参数
1.常规通气参数包含：最大吸气肺活量（VC IN）、最大呼气肺活量（VC EX）、最大肺活量（VC MAX）、补吸气量（IRV）、补呼气量（ERV）、潮气量（VT）、深吸气量（IC）、用力吸气、呼气肺活量（FVC IN，FVC）、呼气0.75s，1s，2s，3s，6s量(FEV.75，FEV1，FEV2，FEV3，FEV6)、吸气0.5s，1s量(FIV0.5，FIV 1)、分钟最大通气量(MVV)、呼气1秒量(FEV1)与最大肺活量(VC MAX)的比值（FEV1%VCmax）、呼气1秒量(FEV1)与用力呼气肺活量(FVC)的比值（FEV1%FVC）、呼气1秒量(FEV1)与 最大吸气肺活量(VC IN)的比值（FEV1%VCin）
2.舒张、激发参数：改善率，改善量等。
3.弥散残气参数：一氧化碳弥散量（DLCO）、一氧化碳弥散率（比弥散）（KCO）、残气量（RV）、肺泡量（VA）、肺总量（TLC）、功能残气量（FRC）、残总比（％）（RV/TLC）、功能残气比（％）（FRC/TLC）等。
（三）硬件性能参数
1.流量传感器
▲（1）采用数字超声流量传感器
▲（2）流量范围：不低于18L/S；
（3）测量精度：±3%  
（4）分辨率达到：0.001L/s
（5）容积范围：不低于20L；  
（6）测量精度：±3%  
（7）分辨率：0.001L
（8）两次相邻测试流量的平均误差的差值应不超过两次测试流量大者的5%。在环境条件下，在测量范围内的任何呼气峰值流量的读数变化应不超过10L/min(0.17 L/s)或者平均读数的5%，两者取较大值。
（9）测量范围内的气流的阻力应不超过≤0.35 kPa/(l/s)at 18l/s
（10）对具有相同PEF值的A和B波形，用设备测出的PEF读数差值应不超过15L/min(0.25 L/s)或者12%，两者取较大值
2.一氧化碳CO气体分析器
（1）测量范围达到 0–0.3% 
（2）测量精度 ± 1%
3.甲烷CH₄气体分析器
（1）测量范围达到 0–0.3%
（2） 测量精度±1%
▲（3）弥散采用CO和 CH₄一体化气体分析器，数字红外吸收法原理
（4）无消耗性耗材
（四）软件参数
▲1.数字化流量传感器，双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）。 
2.测试过程实时显示呼气时间，呼气末流速变化指示。
3.内置环境参数测量模块，可以自动进行 BTPS 或STPD校正
4.具有动画演示功能。
▲5.统计筛选功能，可以根据患者姓名，ID，测试项目，测试时间等条件进行筛选查找，并统计测试数量；
▲6.肺功能测试具备潮气呼吸测量功能；
7.具备一口气法弥散残气测试
8.具备弥散练习模式界面。
▲9.设备无一次性使用的三通呼气阀门耗材或集成式呼吸过滤器设计，咬嘴/耗材无密码锁定  
10.具备自动给测试气功能:弥散/残气检查，采用自动给测试气体功能，智能定位肺容量质控点，无需人工手动给测试气体，降低检查误差。
11.弥散测试过程实时显示屏气时间，口压。
12.自动定标：全自动超声技术，软件自动定标，避免环境，人为影响，无需频繁的人工定标筒定标工作。
13.具备日常气体定标功能，可输出定标报告记录，要求确保测试结果的准确性，满足指南质控标准
14.患者信息模块：可录入受试者基本信息、病史、吸烟指数、臂间距、禁忌症等信息。
15.可供信息对接接口文件，支持医院信息化系统对接。
16.具有多种通用的预计值，支持多人预计值选择方案。支持自定义预计值，可设置中国人自己的预计值。
17.软件数据库系统提供数据库查询、分析功能，测试报告可以PDF多种形式输出，测试数据以Excel格式统计输出。
18.软件自带Z得分（标准分数）辅助判断功能，符合最新指南要求
19.测试结果可以显示LLN下限值，ULN上限值
20.质量控制：依据 ATS/ERS 自动计算质控评级 A、B、C、D、E、F， 
21.编辑功能：测试完成后支持测试曲线测试点位置调整功能，消除偏差。
22.数据组合：需同一个界面上支持不少于10条FV曲线和用力时间肺活量曲线的叠加，并显示每条测试曲线的具体测试参数，且自动选择不同的呼气环和吸气环虚拟组合成最佳的测试数据和结果。
23.可以定制化输出报告模板，同时内置标准测试模板。
▲24.设备有效使用年限不低于10年。
25.激发雾化装置可以提供≤5μm的雾化颗粒。
26.安全性能：符合 GB 9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》。
27.电磁兼容：符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》的要求。
28.肺功能具备单次和多次独立显示肺功能测试重复性验证功能，可根据ATS/ERS重复性分级的要求自动进行评判，并给予重复性要求是否符合A、B、C、D、F级报告的评判。
（五）功能需求：
1.主要组成：主机+控制系统+流量传感器+软件（各1个）+ 一次性呼吸过滤器不少于50个
2.辅件：移动台车+干燥管+支撑臂+气体减压阀+无线网卡+操作手册（各1个）+气体减压阀不少于10个单位压  
3.配套计算机系统：计算机系统1套（电脑、鼠标、键盘、打印纸）
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	脉动真空灭菌器
	1台
	1.主体设计寿命≥15年；
2.灭菌室容积≥0.999m³；
3.双自动门采用电动双门互锁；
4.内壳、门板采用316L不锈钢；
5.冷凝方式使用板式换热器，不锈钢材质；
6.真空泵选用水环式真空泵；
7.触摸屏人机操作界面灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定；
8.打印内容要求中文打印，以汉字形式将灭菌器的预设参数、周期参数，温度压力、灭菌程序、灭菌时间、实时温度、压力曲线、批次、操作人员等打印出来；
9.蒸汽供给自带蒸汽发生器；
10.设计压力≥0.3Mpa；
11.耐压试验压力：容器≥0.39MPa，夹套≥0.52MPa；
12.额定工作温度达到132℃-134℃；
▲13.门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封；
▲14.程序种类及数量：灭菌类程序≥26套（含14套自定义程序）；测试类程序≥4套；辅助类程序≥2套；
▲15.投标产品具备医疗器械注册证。
16.电源380V，≥60kW
17配置清单至少包含：主机1台，消毒内车1台，外搬运车2台、中号灭菌支架2个、中号灭菌篮2个。

	▲二、商务要求

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用；
（3）设备涉及的机房装修、资质申报办理等费用，必要的保险费用和各项税费；
（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；
（5）仪器设备按规定需要第三方检测机构检测的费用（如有）；
（6）接入医院的信息系统产生的所有费用。

	质保期
	质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始计算。质保期“技术要求”中有特别要求的，按“技术要求”执行；“技术要求”中没有特别要求的，货物整机质保期不少于1年原厂全保。质保期内产品实行三包，无条件上门维修、更换全新零配件。质保期满后，以优惠价格提供终身维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。

	交付的时间和地点
	1.交付时间：自签订合同之日起60天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。
2.交付地点：防城港市防城区人民医院内（采购人指定地点）。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	付款条件
	采用分期付款方式，采购人自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给中标供应商，自设备安装验收合格正常使用后中标供应商开具货款全额发票给采购人，采购人在收到发票之日起根据采购人财务实际状况支付剩余的合同款（不计利息）

	售后服务
	1.投标人所提供的全部设备的生产日期为合同签订之日前不超过180天。
2.本分标所有投标产品，使用第一个月内如出现质量问题（经采购人和中标人双方确认）中标人须无条件于15天内更换全新产品（时间自验收合格之日起计算）。
3.凡条款中要求标的产品的参数符合国家标准的，若在验收前有最新强制性国家标准发布并替代现行标准，均须按照最新标准执行验收。
4.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。
（2）维修响应时间不超过2小时，如需维修保证24小时内到达现场维修，维修时间预计超过72小时的需要提供备用机。每台设备一个月内同一问题故障达到3次（含3次）或质保期内同一问题故障超过5次（不含5次）的，要求无条件更换新机。
（3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由中标人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。
（4）在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	医疗器械备案或注册证
	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 （国家市场监督管理总局令第 47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、第三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 （国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章。

	其他要求
	1.以上“技术要求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意一项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有6项（含6项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。
2.投标人须在投标文件中提供售后服务方案以供评审，售后服务方案内容详见评标方法及评标标准。
3.投标人如中标，须在签订采购合同后支付预付款前提供中标产品的厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺交采购人核验（授权书及售后服务承诺须加盖厂家公章），否则不予支付预付款。

	采购预算
	供应商的投标总报价超过分标采购预算的，投标文件做无效处理；供应商的各分项标的投标报价超过分项标的采购预算的，投标文件作无效处理。各分项标的采购预算见下表：
	序号
	采购标的名称
	采购预算（万元）

	1
	移动式C形臂X射线机
	70

	2
	彩超诊断仪
	294

	3
	麻醉机
	40

	4
	母亲/胎儿监测系统
	54

	5
	产程数据监测与可视化系统
	45

	6
	呼吸机
	56

	7
	中药熏蒸仪
	3

	8
	心电监护仪
	3

	9
	中医体质识别仪
	16

	10
	肺功能仪
	65

	11
	脉动真空灭菌器
	40

	合计
	686




	三、与实现项目目标相关的其他要求

	核心产品
	本分标核心产品为产品“ 彩超诊断仪”（注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

	医院系统对接咨询
	投标人如对所投产品需要连接的采购人现有系统或设备有疑问，可咨询盘工、杨工，联系方式：0770-2065269                  

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求，符合要求加分，详见第四章：评标方法及评分标准（提供相关证明材料）

	履约能力
	详见第四章 评标方法及评标标准

	业绩要求
	详见第四章 评标方法及评标标准

	验收标准
	1.所有货物交货前不允许提前开箱、调试；货物安装调试完毕后通知采购人对货物进行清点、核实、验收，双方代表签字。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。
2.交货时，所有产品均严格按招标文件上的技术规格要求、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。
3.中标人承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标人须赔偿该损失。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
5.采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由中标供应商全部承担。
6.验收须符合招标文件参数要求及中标供应商响应参数要求。



分标3：
	一、技术要求

	序号
	采购标的的名称
	数量及单位
	技术参数及要求

	1
	腹腔镜
	1套
	▲1.主机具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，系统可通过同品牌软镜模块接入电子软镜，实现双镜联合功能，能够输出3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像；
2.防电击程度分类为：达到CF 级别防护；
3.纯色荧光的颜色可以设置为绿色和蓝色；
4.主机具备电子除烟功能；
5.荧光亮度调节不少于18级；
6.主机自带内置 USB3.0 刻录系统，外接 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用。录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间；
7.USB接口可以连接无线鼠标、键盘和脚踏外接设备； 
8.至少具有2种光谱染色功能，能有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，能区分异形血管；
9.可通过摄像头按键对气腹机进行控制，实现供气交互，在监视器上显示排烟、供气的状态显示；
10. 具有自动对焦功能，可短按快捷键实现一键自动对焦；
11.摄像头可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度、气腹机互联；
12.摄像头具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间； 
13.具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，要求能保证手术视野清晰，光源亮度均衡。
14.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不出光。
15. 具有自检功能：实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；
16.具有一键待机功能，能在手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机。
17.具有高温报警、灯泡寿命警示功能。
18.配置需求至少包含：
（1）4K三维荧光内窥镜摄像系统1 台   
（2）4K荧光摄像头 1个 
（3）医用内窥镜冷光源 1 台    
（4）导光束 1条 
（5）4K≥32寸医用显示器 1 台   
（6）硬性光学胸腹腔内窥（荧光） 2支 
（7）≥50L气腹机1 台           
（8）医用台车1 台
（9）5mm无损伤肠抓钳2把    
（10）5mm弯分离钳4把
（11）330mm×¢5弯剪刀 2把   
（12）330mm×¢5弯持针钳 2把
（13）330mm×¢5钩状电凝钩 2把  
（14）5mm腹腔吸引冲洗器 2套
（15）¢2.5×150mm气腹针 2支    
（16）¢10.5穿刺器（Trocar） 带保护 4个
（17）¢5.5穿刺器 （Trocar ）4个     
（18）¢5 22mm 转换器 2个
（19）5mm拨棒2根     
（20）330mm×¢5双极电凝钳  2把
（21）腹腔镜器械盒  2个
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	纤支镜
	1套
	（一）设备适用范围：
设备适用于呼吸道疾病的检查和治疗，能诊断、发现呼吸道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。
（二）设备总体性能要求：
1.设备为分体式设计，主机和光源分开，设备面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；
2.4K超高清视频信号输出，视频信号光纤传输；高清视频信号输出视频最大分辨率应不小于3840*2160；
3.图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告；
▲4.可兼容同品牌并取得注册证的胃肠镜、电子支气管镜、电子十二指肠镜、超声内镜等；
▲5.可兼容同品牌并已取得注册证的内窥镜用超声诊断系统，能保证全面呼吸内镜诊断、治疗解决方案，同时保证设备整体维护及兼容性。
（三）图像处理器参数：
1.主机视频信号为光纤传输；
2.测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光、测光级别范围达到﹣9～9级；
3.具有电子放大功能，三档可调，可放大4倍；
▲4.图像处理器主机具有≥500G的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够保存录制患者病变影像资料。
（四）冷光源技术参数：
1.主机为多路LED光源；
2.冷光源的连续使用寿命：≥20000小时；
3.支持白光和两种特殊光照明模式，共有三种照明模式，凸显血管和黏膜病变，提高早期癌筛查检出率；
4.静音气泵送气量等级具备四级（OFF、L、M、H）；
5.具有透光模式。
（五）内镜台车参数：
1.匹配内镜专用台车；
2.一键电源开关，带隔离电源。
（六）医用监视器：
1.监视器为彩色医疗图像监视器，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；
2.≥32英寸4K显示；
3.信号输入：DVI/DP/HDMI/SDI等。
（七）电子支气管镜（检查型）技术参数：
1.视场角≥120°；
2.景深为2-100mm；
3.头端部外径≤4.9mm；
4.插入部主软管外径≤4.9mm；
5.器械孔道内径≥2.0mm；
6.弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；
7.旋转角度：向左≥120°，向右≥120°；
8.有效工作长度≥600mm。
（八）电子支气管镜（治疗型）技术参数：
1.视场角≥120°；
2.景深为2-100mm；
3.头端部外径≤5.9mm；
4.插入部主软管外径≤5.9mm；
5.器械孔道内径≥2.8mm；
6.弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°；
7.旋转角度：向左≥120°，向右≥120°；
8.有效工作长度≥600mm。
（九）配置清单：
1.图像处理器1台
2.冷光源1台
3.台车1个
4.医用显示器1个
5.电子支气管镜（治疗镜）1根
6.电子支气管镜（细镜）1根
7.测漏器1个
8.内窥镜工作站1套
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	纤支镜清洗工作站
	1台
	一、全自动内镜清洗机（初洗槽+干燥台）
（一）基础配置
1.清洗槽：1 组（长宽高：约590×750×850mm）；干燥台：1 组（长宽高：约1180×750×850mm）；
2.材质：台面/槽体高分子复合材料一体成型，前高后低倾斜设计；柜门/侧板医用 PVC 覆膜或钢化玻璃烤漆，无边框
（二）核心组件
1.无油空压机：220V/50Hz，≤750W，0.75MPA，65L/min，≤60db，带油水分离器
2.气体过滤器：过滤≥0.2μm 微粒，PTEF 滤芯；高压水/气枪 304不锈钢，压力可调
3.水路/电路：环保耐酸碱材料，三向安装防交叉；304 不锈钢框架（≥1.5mm）
（三）设备参数
1.合规：符合《软式内镜清洗消毒技术规范》规定；220V±10%/50Hz/10A，2.5kVA，≤70db
2.尺寸：≤550×760×980mm（外），≤400×480×220mm（内）
3.开门：电动推杆 + 指纹 + 脚踏 + 按键，非接触防污染，运行锁盖
▲4.效率：标准模式≤18min完成全流程，≥6种程序；单槽水耗25-40L/次
5.消毒：兼容消毒剂，芽孢杀灭≥3.0、铜绿≥5.0；消毒液箱≥15L，酶液/酒精≥2.5L
6.监控：≥7寸彩屏（≥1024×600），PLC 控制，温度≤45℃报警，多重故障声光报警
▲7.追溯：内置热敏打印机，自动记录打印数据，支持导出
▲8.权限：管理员密码管控，可编辑程序/排放消毒液
9.过滤：具有3 级水滤（1.0/0.45/0.2μm），空气滤芯≤0.1μm，滤除率≥99.9%
10.干燥：酒精 / 过滤空气双模式，内管腔吹干可调
二、内镜反渗透纯水机
1.产水：≥150L/H（25℃），电导率≤15μs/cm，脱盐率≥99%，水利用率≥50%
2.水质：细菌≤10CFU/100ml，离子去除率达到96%-99%，PH≤8
3.运行：220V/50Hz，全自动控制，无水/压力保护，在线监测水质/流量/压力
4.配置：预处理（软化+保安过滤）、单级反渗透、消毒系统；高压泵≥1m³/h、扬程≥100m；膜元件≥0.3m³/h/ 支
5.机柜（长宽高）：约715×650×1600mm，PP 水箱，配呼吸器/液位装置
三、单门软镜储存柜
1.尺寸（长宽高）：约730×550×2150mm；内胆 PMMA 一体成型，外罩 ≥1.5mm 防腐钢模塑钢板
2.门体：碳钢喷塑 +≥5mm 钢化玻璃，304不锈钢把手，磁性密封
3.功能：可存≥6条内镜，亚克力悬挂架；数显温湿度/时间，达到0-99min 循环通风杀菌，配紫外线灯
四、移动式内镜转运车
1.托盘（长宽高）：约580×480×110mm，深约110mm，盖高约80mm，隔断高约3cm，高分子复合材料，带透明盖
2.结构：双层设计，分层放清洁/污染内镜；净重约30kg，要求耐腐蚀、推行顺畅
五、配置要求至少包含：全自动内镜清洗机（初洗槽 + 干燥台）1套、内镜反渗透纯水机1台、单门软镜储存柜1台、移动式内镜转运车1台
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	电子胃肠镜
	1套
	一、主要技术参数要求：
（一）总体要求：
▲1.主机光源采用分体式设计或一体式高集成设计(一体机)，采用≥4路LED光源；
2.主机触控面板防泼溅；
3.镜体具备全防水一键带电热插拔功能。
（二）医用内窥镜图像处理器 
1.支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080；
2.处理器与镜体视频信号采用光纤信号传输；
3.机身操作面板采用触控屏，操作界面功能按键可自定义设置；
4.具有触控屏防误触锁屏开关；
5.拥有白平衡记忆功能；
6.显色指数≥90；
7.支持色调调节功能，红色、蓝色、饱和度：±15级可调；
8.支持图像放大功能，最大能放大4倍，≥15级可调；
9.支持构造强调功能，≥9 级调节；
10.支持轮廓增强功能，≥9 级调节；
11.对比度增强低、中、高三档可调；
12.具有自动增益功能：开/关；
13.测光模式调节功能：自动测光、峰值测光、平均测光；
▲14.支持内置的图像保存和高清视频录制功能，支持图像查看、视频回放，内置≥1TB存储空间；
15.处理器具有USB2.0和USB3.0接口≥5个(非外接接口)，可导出视频以及图像；
16.具有DVI、3G-SDI、VGA、S-VIDEO、VIDEO（CVBS）等信号输出方式；
17.具有一触式启动功能，连接镜体后，自动启动气泵和打开灯泡照明模式；
18.具有画中画同屏显示功能；
19.具有以太网接口，支持DICOM数据传输协议；
20.支持Wi-Fi无线传输；
21.可支持白光和≥3种特殊光成像模式；
22.光源灯泡平均连续使用寿命：≥20000小时；
23.色温达到：3000k-7000k：
24.具有手动和自动两种调光模式；调光级别：≥1-19级；
25.具有透照功能：开启透照模式后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出光，可用于镜头头端定位；
26.支持多用户个性化参数管理，可自定义界面及参数设置，预设账户≥20个；
27.主机支持外部视频信号输入，可使外部图像和内镜图像在同一显示器上显示。
▲28.系统具有可兼容同品牌的电子胃镜、电子结肠镜、光学放大胃镜、光学放大肠镜、治疗型电子胃镜、治疗型电子肠镜、电子支气管镜等。
（三）电子上消化道内窥镜（治疗型）
1.视场角≥145°；
2.景深达到：2-100mm；
▲3.头端外径 ≤9.7mm；
4.插入部外径 ≤9.6mm，具有独立副送水孔道；
5.器械通道内径 ≥3.2mm；
6.弯曲角度达到：向上 210°向下 120°，左右各 100°；
7.插入部有效长度 ≥1050mm ；
8.镜体全长 ≥1350mm ；
9.镜体操作部具有 ≥ 4个遥控按钮，可按采购人需要将主机功能设置在任意按钮上；
10.镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。
（四）电子上消化道内窥镜（光学放大镜） 
1.视场角常规≥145°,变焦≥90°；
2.景深达到：3-100mm，变焦达到1.5-3mm；
3.头端外径 ≤10.8mm；
4.插入部外径 ≤10.5mm，具有独立副送水孔道；
5.器械通道内径 ≥2.8mm；
6.弯曲角度：上≥210°下≥90°，左右≥100°；
7.插入部有效长度 ≥1050mm ；
8.图像传感器：百万像素CMOS 图像传感器、兼容HDTV全高清输出；
9.能够实现白光观察与≥3种特殊光观察；
▲10.光学放大≥140倍，支持手动调焦放大；
11.支持连续放大功能，可逐级进行放大；
12.支持手动调焦功能，通过算法自动调整放大倍数；
13支持连续放大，切换至近焦模式后可再对图像逐级进行放大；
14.支持多段放大功能；
15.通过拨杆驱动变焦；
16.镜体全长≥1350mm；
17.镜体操作部具有≥4个遥控按钮，可采购人需要将主机功能设置在任意按钮上；
18.镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。
（五）电子下消化道内窥镜（治疗型）
▲1.视场角≥170°；
2.景深达到：2-100mm；
3.头端外径 ≤10.8mm；
4.插入部外径 ≤11.5mm，具有独立副送水孔道；
5.器械通道内径 ≥3.2mm；
6.弯曲角度：上下各 180°，左右各 160°；
7.插入部有效长度 ≥1350mm ；
8.镜体全长≥ 1650mm；
9.镜体操作部具有 ≥4个遥控按钮，可采购人需要将主机功能设置在任意按钮上；
10.镜体具有刚度可调和自适应弯曲功能，具有≥4 种插入部刚度选择，可随时调节镜身的软硬度；
11.镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。
（六）医用内窥镜仪器车  
1.一键电源开关，整体台车要求能绝缘、防水和耐腐蚀；
2.层板高度可根据实际需求调节；
3.可同时支撑2个导光部插头；
4.可同时悬挂两条内镜。
（七）高清医用监视器 
1.采用≥27寸高清医用监视器，符合标准医疗显示器性能指标，具有16:9比例液晶显示；
2.分辨率≥1920×1080；
3.视角：水平≥178°，垂直≥178°；
（八）设备全保至少5年，包括主机、胃肠镜全套设备全保至少5年。
二、主要配置要求：
1.医用内窥镜图像处理器1台
2.电子上消化道内窥镜（治疗型）1条
3.电子上消化道内窥镜（光学放大镜）1条
4.电子下消化道内窥镜（治疗型） 1条
5.高清医用监视器1台
6.医用内窥镜仪器车1台
7.内窥镜冲洗器1台
8.内窥镜用二氧化碳供气装置1台
9.高清图文工作站1台
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	内镜清洗系统
	1套
	1.适用范围：内镜部件的清洗、消毒和干燥；
2.具备医疗产品注册证；
3.结构外观
3.1清洗槽：清洗槽采用前高后低防泛水，前端圆弧，采用PMMA高分子复合材料一次性吸塑成型，可根据场地尺寸配置，支持异型槽体设计，板材厚度≥5mm，要求具备抗压强度高、柔韧性好、抗氧化、耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、易修复、对人体无毒性等特征。要求采用前高后低的倾斜式台面，使溅到台面的液体全部从下水道流走，不会流到柜门或室内楼地面；
3.2背板：背板支架采用304不锈钢或者更优质材质；背板采用PMMA高分子复合材料一次性吸塑成型，底板采用PVC板；
3.3干燥台：采用PMMA高分子复合材料一次性吸塑成型；
3.4柜门材质：复合板+玻璃组成；
3.5下柜悬空≥60mm设计，要求不能形成台下卫生死角，整机加背板高度为≤1750mm；
3.6台面高度：要求台面高度介于800~900mm之间，四周采用防泛水设计。
3.7防滑设计：清洗槽、干燥台底部均有凸起的防滑结构设计。
3.8配备纱布架，便于操作人员拿取。
3.9初洗槽和浸泡槽具备容量表示，标示分度值≤2L，容量标示误差≤20%
4.空气压缩机：采用无油活塞式设计，要求压缩气体中无油分子，配水气分离系统，压力调节范围达到 0.2MPa～0.8MPa，气罐一次性储气量≥24L，主机排气量≥50L/min，噪音≤70dB
5.自动灌流器：各个清洗槽均具备自动灌流，采用器隐形、模块化设计，由操作面板、执行部件两部分组成，采用液晶中文显示屏操作面板，具有脉动注液、注气、吸引功能，触摸式物理按键；
6.活动密封盖：采用透明亚克力面板吸塑成型有手柄，要求密封盖紧密贴合清洗槽，要求能防止酶液、消毒液挥发污染环境，盖子可移动；
7.清洗喷枪（水源、气源）：枪体采用一次冲压成型，要求具备高度耐酸碱、耐腐蚀性的特性；
8.水龙头：折叠式全304不锈钢材质，要求能抗强酸碱，取水可360度多方位旋转。水龙头具备过滤功能，过滤网孔径≤250μm；
9.给排水系统：排水系统采用PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件；
10.照明系统：背板顶部为白色圆形灯，用于清洗时辅助照明；
11.烘干机：用于镜体吹干，≥五级风量调节，采用ABS材料，软管伸缩长度≥1.5米不易断裂，把手可360°旋转；
12.医疗快速接头：采用POM材料，配有带自锁的接头；
13.要求供应商供货安装前先提供内镜清洗系统平面设计图纸给采购人，采购人确认后，方可供货安装。供应商的投标报价包含因尺寸问题、产品的水路电路及部分改造产生的费用；
14.消毒液回收系统：设备循环使用消毒液时，支持消毒液回收功能，减少消毒液挥发有害气体，有使用日期和使用次数设置功能，消毒液过期声光报警提醒功能；
15.酒精灌流系统：辅助内镜干燥功能，系统配置示意的灌流接头，自动向内镜灌注酒精，依据内镜大小灌注时间可调节，具备吹干功能，能干燥内镜内管腔；
16.产品使用寿命≥7年；
17.配置清单至少包含：
17.1内镜清洗设备：2套；
（1）槽体规格：单套清洗设备槽体数量≥5个（至少包含初洗槽、次洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽）；
（2）照明系统：1套；  
（3）供电系统：1套；
（4）给排水系统：1套； 
（5）灌流系统：自动灌流器≥3个；
（6）气枪：3个；    
（7）水枪：3个；
（8）酒精灌注系统：1套；
（9）内镜测漏装置：1套；
（10）水龙头：3个；   
（11）纱布架：3个；
（12）其他配置：每套包含一个干燥台，一台医用空压机，IC卡3张；
17.2内镜储存柜
（1）电源：AC220V 50Hz
（2）紫外线辐照度：≥90 μW/cm²
（3）紫外线泄漏：≤1 μW/cm²
（4）可挂内镜数量：≥8 条
（5）外形尺寸：≤1400mm*600mm*2200mm
（6）内胆材料：采用PMMA 高分子复合材料独立开模，整体吸塑成型，要求具备安全有韧性、表面光滑、无缝隙、便于清洁和消毒的特性。
（7）内胆配置：配有内镜悬挂系统，采用透明亚力克板制成，分为上、中、下三部分，要求能定位内镜防止互相碰撞，下部分可调节，可根据需要来调整高度。
（8）功能配置：柜内配置循环风系统，要求能保持柜内通风、干燥、无尘。
（9）消毒配置：采用可电离空气产生臭氧的紫外灯，通过循环风系统，能将臭氧吹入内胆，能臭氧消毒。
（10）控制配置：采用微电脑数显控制器，通过采集温度、湿度探头数据，使柜内保持良好的储存环境，可自动对内胆进行消毒。
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	心电监护仪
	1台
	1.≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥8通道波形显示。
▲2.支持中文手写、拼音、英文3种输入法。
3.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。
4.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。
▲5.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、C.O.等参数模块。
6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面 
8.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
▲9.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV，系统噪声≤25μv； 
▲10.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；
11.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
▲12.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围达到：200ms-800ms；
14.具有心率变异性分析功能；
15.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围达到-2.5mV-+2.5mV；
16.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（可升级）、PAWP（可升级）、EWS、单血氧、CCHD界面（可升级）等；
17.采购人可自定义调节界面布局波形和参数功能；
18.支持计时器功能，可以同时显示4个计时器。
19.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
20.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾
21.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
22.支持临床辅助决策功能：SepsisSight脓毒症筛查（可升级）、GCS格拉斯哥昏迷评分（可升级）、EWS早期预警评分、CCHD筛查（可升级）等。
23.配置需求清单至少包含：监护仪主机1台 、心电电极片 1套、心电导联线1套、血压袖套1套、血氧探头1个  
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	携带式12导联心电图机
	2套
	1.数字式心电图机，支持标准12导心电图同步采集、记录功能
2.心电图机一体化设计，采集仪模块内置于心电图机内部，不接受平板电脑外接采集盒模式；主机全触控操作，无物理硬按键
3.≥5英寸高分辨率、全视角液晶显示屏
▲4.手持式移动心电采集终端，设备主机重量≤250g
5.支持智能操作系统，可远程更新升级 
▲6.心电图主机支持内置4G功能，内置4G卡槽，内置eSIM卡，不接受外置模块，支持全网通联网通讯
7.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi
8.输入阻抗：≥100MΩ
9.内部噪声：≤10μVP-P
10.定标电压：1mV±1%
11.共模抑制比：≥125dB（默认交流滤波关闭）
▲12.耐极化电压：±920mV
13.频响范围达到：0.01-350Hz全频滤波
14.时间常数：≥5s
15.临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。
▲16.报告自动导出：设备采集的心电数据在完成诊断后，在云端或者设备端查看的同时，可通过蓝牙自动到本地电脑上进行归档备份。
17.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息
18.具备全导联起搏检测，能识别起搏信号
19.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能
20.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能
21.支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒
22.开机视频：设备内置开机引导视频，包括设备组装和操作演示
23.内置可充电锂离子电池，充足电后可持续工作时间≥5小时
24.存储量：设备内置不小于16GB存储器，存储病历不小于10000份心电数据存储
25.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波时限、RV5、SV1等
▲26.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。（投标文件中提供软件界面截图证明并加盖供应商公章）
▲27.设备必须与采购人现有纳龙心电信息系统互联互通，接口费用包含在投标总价中。
28.配置清单至少包含：便携式心电图机1台，心电导联线1根，胸电极连球6个，肢体电极夹、四肢电极夹 4个，座式充电器及座式适配器各1个，数据线1根，配套打印机1台，热敏打印纸2卷。
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	电动洗胃机
	1台
	1.设备采用膜片泵作为冲液和吸液的动力源，通过压力传感器和CPU控制；
2.采用定量容积式转换缸，要求吸出液量和冲入液量准确；
3.具有“口腔档和鼻腔档”两种洗胃模式，可以根据洗胃管的规格选择不同的洗胃模式；
4.面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，能查看洗胃机工作状态和洗胃进展；
5.流量：≥2 L /min（口腔插管档）；≥1 L /min（鼻腔插管档）；
6.气压驱动的换向阀结构能挤碎大块污物；
7.设备设手动冲、吸液量平衡装置，可以解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态；
8.自控液量：冲液量达到（250ml～350ml）/次；吸液量达到（350ml～450ml）/次；（注：吸液量大于冲液量，但不大于150 ml/次）
9.正、负压力设定范围达到：47 kPa～67 kPa；
10.电源：220V 50 Hz 、输入功率：110VA；
11.噪声：≤65 dB(A)；
12.净重：约10kg；
13 外形尺寸（长宽高）：约43cm×36cm×20.5cm；
14.配置清单至少包含：主机1台 、电源线1根、吸引软管 3根、专用胃管1根、进液过滤器1个、排液沉头 1只、熔丝管2只、三通接头1只
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	心电监护仪
	1台
	1.设备适用于手术室、ICU 、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，具有医疗器械注册证；
2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个；
3.≥12英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为≥1280×800像素；
4.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作；
5.多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥8小时；
6.无风扇设计；
7.可充电锂电池，持续供电≥4小时；
8.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式；
9.可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2 、2IBP 、ETCO2 、CO 、AG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块；
10.支持3/5导心电，可升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
11.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注；
12.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。
13. 配Glasgow12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告。
14.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人；
15.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段；
16.配24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息；
17.心率报警限范围达到：HR 高限：17bpm～295 bpm 、HR低限：16bpm～290 bpm 、极度心动过速：60 bpm～300bpm 、极度心动过缓：15bpm～120 bpm；
18.具有心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV；
19.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；
20.具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性；
21.支持RR呼吸率测量，测量范围达到：0～200rpm；
22. 具备Masimo血氧，测量范围达到1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、 ±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）；
23.标配血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围达到：0.02-20%；
24.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级达到IPx7；
25.无创血压适用于成人，小儿和新生儿；
26.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；
27. NIBP测量范围达到：
成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg-260mmHg；
小儿： 收缩压 25  mmHg  -250mmHg，舒张压 15  mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg；
新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg-125mmHg；
28.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
29.提供辅助静脉穿刺功能；
30.支持双通道有创压IBP监测，支持升级8通道有创压监测；
31.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围达到：-50—370mmHg；
32.可提供每搏压力变异PPV实时显示，测量范围达到：0%～50%；分辨率达到：1%；
33.可提供收缩压力变异SPV实时显示，测量范围可：0 mmHg～50mmHg；分辨率可：1mmHg；
34.可提供肺动脉楔压PAWP；
35.支持升级主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min ，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险；
36.支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示及呼吸频率awRR，主流监测方式：无需执行校准；
37.支持升级有创心输出量C.O监测模块，采用金标准热稀释法测量；
38.支持升级麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数；
39.具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、 ECG全屏、ECG半屏、PAWP 、EWS 、单血氧等；
40.可升级脓毒症筛查工具：格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能、起搏分析、CCHD筛查等软件功能；
41.支持≥160小时趋势表和趋势图回顾；
42.支持≥2000组NIBP存储与回顾功能；
43.支持≥2000组报警事件与回顾功能；
44.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能；
45.支持≥48小时心律失常统计与回顾功能；
46.具备演示功能，能培训及学习；
47.具备图形化报警指示功能，能查看报警信息；
48.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
49.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。
50.配置包含：由病人监护仪主机、心电电极片、心电导联线、血压袖套、体温探头、血氧探头、IBP模块组成。

	10
	激光治疗仪
	1台
	1.适用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射
2.激光波长：10.6μm±0.1μm
3.光斑直径：0.5mm±20%
4.刀头焦距达到：f=100mm
5.功率：功率从0-30W可调
6.输出控制：脚踏开关
7.导光系统：≥6关节导光臂，配多种照射治疗头
8.引导光束：红色半导体激光：波长650nm±5nm；可见激光，外置无极调控系统，亮度范围达到0～1150照度，功率 ≤3mW
9.激光器：封离式玻璃管激光器
10.冷却方式：内置封闭水冷循环系统
11.排烟系统：内置吹烟方式
12.供电电源：AC 220V/50Hz
13.熔断器规格：5A
14.输入功率：≤500 VA
15.工作条件：室温5～40℃；相对湿度≤80%；大气压达到70Kpa-106kPa
16.操作界面：轻触型数码管显示
17.支持功能：故障提示功能、安全联锁、断水保护功能
18.配置要求至少包含：主机1台、导光关节臂1个、激光刀头附件6把、电源锁开关钥匙2把、保险丝3支、三芯电源线1根、脚踏控制开关1套

	11
	除颤仪
	1台
	1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
2.除颤充电迅速，充电至200J≤3s，充电至360J≤7s。
▲3.采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步选择不低于11档位手动除颤能量。
4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
▲5.同步除颤和手动除颤中，能量分21档及以上，可通过体外电极板进行能量选择最小达到1J，最大达到360J。
6.支持AED除颤功能，电击能量达到：100～360J。
7.病人阻抗范围达到：15-250Ω。
▲8.监护功能：能升级SpO₂、NIBP监测功能。
9.锂电池体上带有电池电量指示装置。
10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
11.彩色TFT显示屏≥7英寸。
12.主机具备录音功能，支持≥200min录音存储。
13.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
14.主机防护等级不低于IP44。
15.配置清单至少包含：主机 1台、心电电缆、电极片 、打印纸、电极片电缆、电极片延长线测试负载、导电膏

	▲二、商务要求

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用；
（3）设备涉及的机房装修、资质申报办理等费用，必要的保险费用和各项税费；
（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；
（5）仪器设备按规定需要第三方检测机构检测的费用（如有）；
（6）接入医院的信息系统产生的所有费用。

	质保期
	质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始计算。质保期“技术要求”中有特别要求的，按“技术要求”执行；“技术要求”中没有特别要求的，货物整机质保期不少于1年原厂全保。质保期内产品实行三包，无条件上门维修、更换全新零配件。质保期满后，以优惠价格提供终身维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。

	交付的时间和地点
	1.交付时间：自签订合同之日起60天内交货安装和调试完毕验收合格并交付使用。
2.交付地点：防城港市防城区人民医院内（采购人指定地点）。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	付款条件
	采用分期付款方式，采购人自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给中标供应商，自设备安装验收合格正常使用后中标供应商开具货款全额发票给采购人，采购人在收到发票之日起根据采购人财务实际状况支付剩余的合同款（不计利息）

	售后服务
	1.投标人所提供的全部设备的生产日期为合同签订之日前不超过180天。
2.本分标所有投标产品，使用第一个月内如出现质量问题（经采购人和中标人双方确认）中标人须无条件于15天内更换全新产品（时间自验收合格之日起计算）。
3.凡条款中要求标的产品的参数符合国家标准的，若在验收前有最新强制性国家标准发布并替代现行标准，均须按照最新标准执行验收。
4.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。
（2）维修响应时间不超过2小时，如需维修保证24小时内到达现场维修，维修时间预计超过72小时的需要提供备用机。每台设备一个月内同一问题故障达到3次（含3次）或质保期内同一问题故障超过5次（不含5次）的，要求无条件更换新机。
（3）质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由中标人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。
（4）在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标人负责。

	包装和运输
	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装，运输过程采用公路专用物流车辆运输。

	医疗器械备案或注册证
	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 （国家市场监督管理总局令第 47号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、第三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 （国家市场监督管理总局令第47号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章。

	其他要求
	1.以上“技术要求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意一项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有6项（含6项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。
2.投标人须在投标文件中提供售后服务方案以供评审，售后服务方案内容详见评标方法及评标标准。
3.投标人如中标，须在签订采购合同后支付预付款前提供中标产品的厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺交采购人核验（授权书及售后服务承诺须加盖厂家公章），否则不予支付预付款。

	采购预算
	供应商的投标总报价超过分标采购预算的，投标文件做无效处理；供应商的各分项标的投标报价超过分项标的采购预算的，投标文件作无效处理。各分项标的采购预算见下表：
	序号
	采购标的名称
	采购预算（万元）

	1
	腹腔镜
	220

	2
	纤支镜
	200

	3
	纤支镜清洗工作站
	30

	4
	电子胃肠镜
	145

	5
	内镜清洗系统
	30

	6
	心电监护仪
	2

	7
	携带式12导联心电图机
	5

	8
	电动洗胃机
	1.5

	9
	心电监护仪
	6

	10
	激光治疗仪
	3

	11
	除颤仪
	6

	合计
	648.5




	三、与实现项目目标相关的其他要求

	核心产品
	本分标核心产品为产品“纤支镜”（注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

	医院系统对接咨询
	投标人如对所投产品需要连接的采购人现有系统或设备有疑问，可咨询盘工、杨工，联系方式：0770-2065269                    

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求，符合要求加分，详见第四章：评标方法及评分标准（提供相关证明材料）

	履约能力
	详见第四章 评标方法及评标标准

	业绩要求
	详见第四章 评标方法及评标标准

	验收标准
	1.所有货物交货前不允许提前开箱、调试；货物安装调试完毕后通知采购人对货物进行清点、核实、验收，双方代表签字。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。
2.交货时，所有产品均严格按招标文件上的技术规格要求、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。
3.中标人承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标人须赔偿该损失。
[bookmark: _GoBack]4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
5.采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由中标供应商全部承担。
6.验收须符合招标文件参数要求及中标供应商响应参数要求。













附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。



附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	[bookmark: _5][bookmark: _8.1][bookmark: _9.2]6.1
	本项目不接受联合体投标。

	7.2
	不允许分包

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；

	11.2
	不组织现场考察。

	
	不组织召开开标前答疑会。

	[bookmark: _13.1]13
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
[bookmark: _Hlk71299233]2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]3. 供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
4. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件或扫描件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人根据防财监〔2023〕58 号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标人按特定资格要求提供以下医疗器械的有关证明材料复印件：（必须提供，否则按无效投标处理）
（1）分标有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。
（2）分标有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所投标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。
（3）分标有第二类和第三类医疗器械的，应按上述（1）（2）要求提供；
（4）分标1和分标2供应商有效的《辐射安全许可证》复印件。
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖投标人公章；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中 有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，否则投标文件按无效投标处理。其中，投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或盖章）并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务及技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件或扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件或扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标人情况介绍（格式自拟）；
7.代理服务费承诺书（格式后附）；
8.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
9.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
10.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；
11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
12.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖投标人公章；必须提供的材料在第六章“投标文件格式”中 有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，否则投标文件按无效投标处理。其中，投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或盖章）并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _13.4][bookmark: _13.5][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194066]16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用；
（3）设备涉及的机房装修、资质申报办理等费用，必要的保险费用和各项税费；
（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；
（5）仪器设备按规定需要第三方检测机构检测的费用（如有）；
（6）接入医院的信息系统产生的所有费用。

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：自投标截止之日起120日。

	[bookmark: _18]18.1
	本项目不收取投标保证金。

	[bookmark: _19.2]20
	本项目不接受电子备份投标文件；

	[bookmark: _21.1]21.1
	1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟（注：不少于30分钟）

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格、交货时间

	[bookmark: _25.3]25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26.1
	评标委员会的人数：7人

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：综合评分法

	[bookmark: _29.2.2（2）]29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
每分标的技术要求评审中带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为0项，不带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为5项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：3名

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人：
依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；

	[bookmark: _39.1]35.1
	本项目不收取履约保证金。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0770-2882899，通讯地址：防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _42][bookmark: _41][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1.采购代理费支付方式：
本项目各标项代理服务费由中标人在领取中标通知书后，一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：
以各标项中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮30%收取。
3.采购代理费收取银行账户
账户名称：云之龙咨询集团有限公司防城港分公司
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行(行号：302611029137）
银行账号：8113001014000157977

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。





投标人须知正文
一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。
如允许分包，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]19.投标文件的编制
0. [bookmark: _Toc254970685]  19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
0.  19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
0.     19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
0.  19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
0.  19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
0. 21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
0. 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
四、开    标
23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同
30. 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
31.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项
39.代理服务费
39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：

	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
（12） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（13） 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（14） 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（15） 未响应招标文件实质性要求的。
（16） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，除“投标文件前附表”另有规定的情形，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；（范围为50%-65%）
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；（范围为50%-65%）
③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；（范围为45%-65%）
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法
（适用于分标1）
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

	2
	
技术分

	40分
	技术参数及要求分（满分32分）
	投标文件的技术要求中无负偏离的得32分，满分32分 。非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣2分，最多扣10分）。

	
	
	
	技术材料分（满分8分）
	投标文件中，每提供有一项投标产品的相关证明材料（证明材料指具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或含产品参数的彩页或产品厂家出具的技术参数证明材料或产品说明书）且加盖投标人公章的加1分，满分8分
注：投标人提供的证明材料，采购人在签订合同后供货前有权查验真伪，若投标人提供虚假材料应标的，采购人将报同级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由中标供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。投标人提供的证明材料上的参数与投标响应参数不一致的，以证明材料上的参数为准。
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商 务 分
	






售后服务（20分）
	质保期
（满分1分）
	投标文件中提供的全部投标货物质保期（质保期以投标人或厂家承诺时间长的为准）在满足招标文件最低要求的前提下，每增加1年的加1分，不满一年不予计分，满分1分。（投标文件中提供质保期承诺材料，加盖投标人电子签章）

	
	
	
	质保期外
零配件
（满分2分）
	投标文件中承诺在质保期外，零配件价格比市场价每优惠5%得1分，满分2分。

	
	
	
	售后服务方案（满分7分）：
一档：售后服务方案缺乏可行性，售后服务承诺抵达现场处置的时间＞10小时，或缺乏备件供应库，或缺少具备资质认证的专业技术人员，则评分为1分。
二档：售后服务方案总体合理且具备可行性，售后服务承诺抵达现场处置的时间≤10小时，拥有国内备件库，能够确保备件供应的稳定性，可提供超出商务要求标准的售后服务响应承诺，得3分。
三档：售后服务方案合理且具备可行性，承诺售后服务响应时间≤8小时，具有国内备件库且承诺8小时内送达采购人；拟投入项目售后服务的技术人员 1-2人，且至少有1人为核心产品原厂或第三方认证工程师的，得5分。
四档：售后服务方案合理且具备可行性，售后服务承诺抵达现场处置的时间≤4小时，具有国内备件库且承诺4小时内送达采购人；拟投入项目售后服务的技术人员不少于 3 人，且至少有 2 人为核心产品原厂认证工程师的，得 7分。
注：投标文件中需提供拟投入售后服务机构负责人姓名、联系方式等相关证明材料。

	
	
	
	产品使用培训（满分10分）：
由评标委员会根据各投标人所提供的培训方案进行独立打分，投标文件中提供的方案达不到一档标准的，得0分。
一档：培训方案可行，涵盖招标文件要求的设备使用培训内容，可指派工程师或技术人员赴采购单位驻地指导，满足培训需求，得4分。
二档：满足一档要求的基础上，配备不少于2名具备培训讲解经验的设备培训讲师，可提供跟台服务及使用后持续培训服务，包含采用现场操作演示、现场问答、线上授课、头脑风暴等多样化且容易接受的培训形式，提供包含应用技巧、操作技巧、产品维修手册、电气原理图及操作规范流程图在内的全套培训资料等，得7分。
三档：在满足二档要求的基础上，可为临床医务人员提供应用技巧与操作技巧培训，为采购人维修人员开展产品维修手册、电气原理图及操作规范流程图等内容的培训，对项目的保障力度更强；培训方案包含知识与技能的定期更新机制，确保与行业前沿保持接轨，或投标人承诺支持采购人安排人员到专业培训机构参加核心产品专项培训，相关费用由投标人承担（需提供专业培训机构合作证明或培训承诺，以及详细的培训方案），得10分。

	
	
	产品业绩
（9分）
	自2023年1月1日起至投标截止日期止（销售业绩时间以签订合同时间为准），投标人或投标产商提供有所投含核心产品的销售业绩的，每1项得1.5分，满分9分（投标文件中提供采购合同复印件或扫描件并加盖投标人公章）。

	
	
	政策分（满分
1分）
	节能、环境标志产品
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分；
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。






（适用于分标2、3）
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

	2
	
技术分

	46分
	技术参数及要求分（满分35分）
	投标文件的技术要求中无负偏离的得35分，满分35分 。非实质性要求的技术要求有负偏离的，得分=该项满分分值-累计扣分分值（有一项非实质性要求的技术要求负偏离的扣2分，最多扣10分）。

	
	
	
	技术材料分（满分11分）
	投标文件中，每提供有一项投标产品的相关证明材料（证明材料指具有资质的第三方检测机构出具的检测报告或含产品参数的彩页或产品厂家出具的技术参数证明材料或产品说明书）且加盖投标人公章的加1分，满分11分
注：投标人提供的证明材料，采购人在签订合同后供货前有权查验真伪，若投标人提供虚假材料应标的，采购人将报同级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由中标供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。投标人提供的证明材料上的参数与投标响应参数不一致的，以证明材料上的参数为准。
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商 务 分
	






售后服务（20分）
	质保期
（满分1分）
	投标文件中提供的全部投标货物质保期（质保期以投标人或厂家承诺时间长的为准）在满足招标文件最低要求的前提下，每增加1年的加1分，不满一年不予计分，满分1分。（投标文件中提供质保期承诺材料，加盖投标人电子签章）

	
	
	
	质保期外
零配件
（满分2分）
	投标文件中承诺在质保期外，零配件价格比市场价每优惠5%得1分，满分2分。

	
	
	
	售后服务方案（满分7分）：
一档：售后服务方案缺乏可行性，售后服务承诺抵达现场处置的时间＞10小时，或缺乏备件供应库，或缺少具备资质认证的专业技术人员，则评分为1分。
二档：售后服务方案总体合理且具备可行性，售后服务承诺抵达现场处置的时间≤10小时，拥有国内备件库，能够确保备件供应的稳定性，可提供超出商务要求标准的售后服务响应承诺，得3分。
三档：售后服务方案合理且具备可行性，承诺售后服务响应时间≤8小时，具有国内备件库且承诺8小时内送达采购人；拟投入项目售后服务的技术人员 1-2人，且至少有1人为核心产品原厂或第三方认证工程师的，得5分。
四档：售后服务方案合理且具备可行性，售后服务承诺抵达现场处置的时间≤4小时，具有国内备件库且承诺4小时内送达采购人；拟投入项目售后服务的技术人员不少于 3 人，且至少有 2 人为核心产品原厂认证工程师的，得 7分。
注：投标文件中需提供拟投入售后服务机构负责人姓名、联系方式等相关证明材料。

	
	
	
	产品使用培训（满分10分）：
由评标委员会根据各投标人所提供的培训方案进行独立打分，投标文件中提供的方案达不到一档标准的，得0分。
一档：培训方案可行，涵盖招标文件要求的设备使用培训内容，可指派工程师或技术人员赴采购单位驻地指导，满足培训需求，得4分。
二档：满足一档要求的基础上，配备不少于2名具备培训讲解经验的设备培训讲师，可提供跟台服务及使用后持续培训服务，包含采用现场操作演示、现场问答、线上授课、头脑风暴等多样化且容易接受的培训形式，提供包含应用技巧、操作技巧、产品维修手册、电气原理图及操作规范流程图在内的全套培训资料等，得7分。
三档：在满足二档要求的基础上，可为临床医务人员提供应用技巧与操作技巧培训，为采购人维修人员开展产品维修手册、电气原理图及操作规范流程图等内容的培训，对项目的保障力度更强；培训方案包含知识与技能的定期更新机制，确保与行业前沿保持接轨，或投标人承诺支持采购人安排人员到专业培训机构参加核心产品专项培训，相关费用由投标人承担（需提供专业培训机构合作证明或培训承诺，以及详细的培训方案），得10分。

	
	
	产品业绩
（3分）
	自2023年1月1日起至投标截止日期止（销售业绩时间以签订合同时间为准），投标人提供有医疗设备销售业绩的，每1项得1分，满分3分（投标文件中提供采购合同复印件或扫描件并加盖投标人公章）。

	
	
	政策分（满分
1分）
	节能、环境标志产品
（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分；
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。



注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐
（一）综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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政府采购合同

[bookmark: _Toc16117]供应商（乙方）：
采 购 计 划 号：
项目名称：
项目编号：
合同类型：买卖合同
本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
	序号
	标的的名称
	商标品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：人民币                     （¥                ）  


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。
2.乙方所提供的货物必须是近半年全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。
第三条　履行时间（期限）、地点和方式
1.履行时间（期限）：自签订合同之日起   日内交货安装调试完毕并交付使用。
2.履行地点：防城港市防城区人民医院内（甲方指定地点）。
3.履行方式
（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：陆运等方式。
（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。
第四条　包装方式
1.乙方提供的货物均应按招标文件的规定和投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。
第五条　安装和培训
1.安装时间： 设备到达后，厂家及乙方将派专业人员到设备安装现场，指导卸货，确保设备完整、安全、正确地卸到设备安装场地；
安装地点：防城港市防城区甲方指定地点。
2.安装要求：由厂家及乙方派专业技术人员到现场安装，指导培训，负责设备调试、协助系统联调，直至整个系统设备正常运转。
3.甲方应提供必要安装条件，野外安装条件由乙方负责解决。
4.乙方应当按照招标文件的规定和投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间： 由甲方确定具体时间；培训地点： 由甲方确定。
第六条　合同价款及支付
1.本合同以人民币付款。
2.合同价款：人民币                     （¥                ）。
3.合同价款包括：
（1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（2）运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用；
（3）设备涉及的机房装修、资质申报办理等费用，必要的保险费用和各项税费；
（4）安装费用、安装后的现场垃圾清理；
（5）仪器设备按规定需要第三方检测机构检测的费用（如有）；
（6）接入医院的信息系统产生的所有费用。
4.付款进度安排：
（1）采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票之日起根据甲方财务实际状况支付剩余的合同款（不计利息）。
（2）乙方每次申请付款时，须向甲方开具相应额度的符合国家规定的合法
发票，否则甲方有权拒绝付款。
5.资金支付方式：银行转账。
第七条　验收、交付标准和方法
1.验收标准和方法
（1）验收标准： 
1）所有货物必须是近半年的全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知甲方对货物进行清点、核实，由甲方、乙方双方派代表当场开箱验货，并按招标文件的功能目标及技术指标、投标文件响应的技术指标逐条检验验收合格后，双方代表签字，否则不予验收合格。如供货时出现有设备停产的情况，乙方必须提供等同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经甲方确认后方可更换。
2）交货时，所有产品均严格按招标文件上的技术规格要求、乙方投标文件中承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。
3）乙方承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方须赔偿该损失。
4）甲方有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由乙方全部承担。
5）符合招标文件参数要求及乙方的响应参数要求。
（2）验收程序及方法：
1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。
3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
6）验收书一式三份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。 
7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。
2.交付标准和方法
除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后  7 日内向甲方交付使用。
第八条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。
2.质量保修范围：保修范围为整机硬件及软件，包括外购的部件及配套设备，终身维修。质保期内出现故障，派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期外发生维修只收配件成本费 。软件终身升级，费用含在合同金额中。 
3.质保期：质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始计算，医用臭氧水治疗仪、皮秒激光治疗机整机质保期不少于     年原厂全保外，其余货物整机质保期不少于    年原厂全保，质保期期内产品实行三包，无条件上门维修、更换全新零配件。质保期满后，以优惠价格提供终身维修和备件更换（质保期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。
4.质保期外服务要求：质保期过后，甲方需要继续由原乙方提供售后服务的，乙方应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务。
第九条　　违约责任
1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；
（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；
（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。
3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：
（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；
（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；
（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。
4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5%向甲方支付违约金。
5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。
6.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第十条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条　合同的变更、中止或者终止
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。
2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第十三条　合同文件构成
1.政府采购合同
2.中标通知书；
3.投标文件中的技术、服务响应表；
4.招标文件及更正公告（澄清或补充通知）（如有）；
5.标准、规范及有关技术文件；
6.双方约定的其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十四条　知识产权和保密要求
1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2.除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第十五条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5.本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方二份，乙方一份，采购代理机构一份。（可根据需要另行增加）。
	甲方（章）     

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：





第六章　投标文件格式
















一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：
投 标 函

致：采购人名称：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 
                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           
投标人名称：                                            单位：元
	序号
	标的的名称
	品牌
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
2.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

                                  法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                  投标人名称（电子签章）：
                                  日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
电子投标文件
资格证明文件







项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日
 


2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



       3.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：
我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。 
2.我方具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（电子签章）：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：
日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。
2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。







4.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。



             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                    投标人名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


5. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日


6.投标声明

投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
                
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日

三、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式： 
电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）
                                                      年    月     日
4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件（或扫描件）

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件（或扫描件）

委托代理人（签字或者电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                             
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              
 
                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件（或扫描件）

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。



73



106


6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	投标报价
	
	
	

	质保期
	
	
	

	交付的时间和地点
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：               
日  期：         



7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　
投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日


8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：
1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。
2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：
（1）公司名称_                       ；
（2）纳税人识别号_                   。
第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：
（1）公司名称_                           ；
（2）纳税人识别号_                       ；
（3）在税务局登记的地址_                 ；
（4）在税务局登记的电话_                 ；
（5）开户银行_                           ；
（6）银行账户_                           。



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                      供应商公章（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日



9. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单
所投分标：     分标
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日  期：          



10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
所投分标：     分标
	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条做明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：        


11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
所投分标：     分标
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件（或扫描件）并加盖投标人电子签章。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：         


12. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表
所投分标：     分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：            


四、其他文书、文件格式
1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


4.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   
□招标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


5.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
招标结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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