采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
1分标：
标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第1项产品“彩色多普勒超声系统(全身偏心血管方向高端台式）”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	预算单价
	技术参数及性能配置要求

	1
	彩色多普勒超声系统

(全身偏心血管方向高端台式）
	1套
	250万元
	一、主要规格及系统要求：

1.彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1 ≥23英寸宽屏显示器，分辨率为1920×1080，可调节支撑臂。

1.2应用参照或相当于波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频。

1.3参照或相当于聚焦技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性。
1.4 具备多路并行复合数据流处理技术。

1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调。

1.6 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像。

1.7差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力。
1.8复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声。

1.9 血流成像技术：可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量。

1.10精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景平滑，可应用在所有探头上。

1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）。

1.12 组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头。
1.13 穿刺针增强显示，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式。

1.14参照或相当于超低速血流显示技术：超微血流成像。
1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，可实现超低速血流的高分辨率立体显示。

1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比。

1.15多重反射消除技术，发射与接收时声束偏转，消除多重反射带来的伪像，声束偏转角度可选择调节。

1.16应变弹性成像，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内及腹腔镜等探头，具有成像质量控制曲线显示。
1.17 剪切波弹性成像，2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头。

1.17.1可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)。 

1.17.2具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度。
1.17.3可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图。

1.17.4剪切波弹性成像的三维立体显示功能。

1.17.5 可根据ECG信号同步获取图像。

1.17.6具有专业测量分析报告系统，测量区域可自动检测。可测量≥14组数据，具备均值、方差、中位数、四分位数等专业评估分析手段。

1.17.7 剪切波频散成像。

1.18声衰减成像，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示。应用原始数据，采用参数成像方式对取样框内的衰减系数进行彩色编码，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估。
1.19 超声造影成像功能，具有双幅监控模式

1.19.1具有三维立体显示

1.19.2血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注。

1.19.3造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能。

▲1.19.4造影微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在显示微血管架构的同时，显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断。
1.19.5造影超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，增强显示超低速造影剂信号。

▲1.19.6 具有同屏四幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像

1.20 超声造影定量功能，时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动自动追踪功能。

1.20.1 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，计算特征参数值。

1.21高帧频造影成像，在不降低成像质量的同时，将造影成像帧频提高数倍，提供更多的诊断信息。

1.22造影向量成像，追踪单个造影微泡的运动，对单个造影微泡的速度、角度和到达时间等信息进行参数成像，具有量化数值和向量标记，可提供直观、多维度的诊断信息。
▲1.23参照或相当于微小钙化增强显示，采用信号处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并增强显示，采用蓝色组织背景，可以与原始图像实时双幅对比显示，可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导。
2.测量和分析要求：B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒

2.1 一般测量

2.2 心脏功能测量与分析

2.3 妇、产科测量与分析

2.4 血管血流测量与分析

2.5 血管内中膜自动测量

2.6 颈后透明层自动测量

2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

2.8 2D直方图分析工具

3.输入/输出信号要求：

3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频

3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个

4.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，要求装机后可正常使用。

5.图像管理与记录装置要求：

5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储。

5.2 具有原始数据存储（RAW DATA）。

5.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD。
二、技术参数及要求：

1.功能要求：

1.1 主机具有彩色液晶触摸屏，尺寸≥12英寸，分辨率为1280×800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节。

1.2操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个，
显示器上具有操作导航功能。
1.3 操作控制台可上下左右自由调节。

1.4 探头个数：5个。

1.5激活成像探头接口≥4个，通用可互换。

▲1.6 系统最大成像深度≥48cm（依据探头）。
2.探头规格：

2.1性能要求：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调。

2.2 系统支持的探头频率范围：在1.0—33MHz之间选择，最高显示频率≥30MHz。

2.3 系统支持电子矩阵探头。

2.4 系统具有智能动态聚焦技术。

2.5探头类型：相控阵、凸阵，线阵，双平面腔内、电子矩阵探头等。

2.6 相控阵探头：频率范围：1.0～6.0MHz，单晶体探头。

2.7 凸阵探头：频率范围：1.0～8.0MHz，单晶体探头，支持智能动态聚焦技术。
2.8 线阵探头：频率范围：5.0～18.0MHz。

2.9 高频线阵探头：频率范围：8.0～24.0 MHz。

2.10 双平面探头：频率范围：4～11.0MHz。

3.二维灰阶成像主要参数：

3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

3.2 A/D≥14bit

3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。

3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个。

3.5 扫描线：最大每帧线密度≥500超声线（线阵探头）。

3.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒。

3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8；横向增益可进行调节，分段≥6。

4.频谱多普勒：

4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD。 

4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能。

4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节。

4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s； CWD：最大血流速度≥22.0m/s。              

4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）。

4.6 电影回放时间：≥210秒。

4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至20mm；分15级。

5.彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。

5.2  彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像。

5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频。

5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-25°～+25°。

5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比。

5.6彩色显示速度：超微血流模式最低平均血流测量速度≤2mm/s。

5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm。

6.超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

▲三、其他配置要求

1.配置超声电动检查床（整床电动水平升降、水平移动，智能纠偏更换检查垫）。

2.配置超声医师专用椅（自锁脚轮、座椅高度任意调节无回弹，靠背可10度后倾，脚托可上下移动）。

3.配置超声工作站（CPU参照或相当于 I5 14500，内存≥32G，硬盘≥1T，含高清视频采集卡）1套。

	2
	彩色多普勒超声系统

（全身偏妇产方向高端台式）
	1套
	240万元
	一、技术参数要求

▲1.显示器要求：≥23英寸彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440 。
▲2.主机系统具有控制面板集成一体化触摸屏，尺寸≥15英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节。
3.触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，具有一键切换探头及模式。

4.操作面板具有≥6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移）。
▲5.探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，相互通用，可全激活。
6.具有中央刹车系统。

二、成像技术
1.数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥16bit。

2.宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱具有独立变频，探头频率可视可调。

3.斑点噪声抑制技术：支持所有探头，≥7档可调，具有二维图像、三维图像、造影成像等技术。

4.多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。

5.声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。

6.具有全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，具有≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示。

7.具备B模式局部ROI区域优化增强显示，具有全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像具有彩色血流实时高清显示。

8.具备二维灰阶图像立体纤细成像技术，可使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体。
9. 具备声影抑制技术，可实现声影补偿和细节融合，减少声影对后方组织造成图像不利影响。
10.扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

11.一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒及造影图像。

12.具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配，可一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果，具有≥8种血流或器官扫查场景，适用于2D、 Color、 Power、 3D/4D等模式。

13.二维/彩色取样框角度独立偏转，彩色取样框偏转角度≥30度。

14.频谱多普勒成像，连续多普勒成像。

▲15.超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；具有Color和Power模式；具有2D和3D微血流灌注的评估，其中2D下可计算彩色灰阶像素比，3D下可计算血管指数、血流指数和血管血流指数。

16.自动血流跟踪：可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供 Color/Power模式下图像的实时动态优化。

17.具有内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图。

三、高级成像功能

1.宽景成像

1.1 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、容积探头。

1.2 具有B模式宽景和Power模式宽景。

1.3 具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放。

1.4 宽景拼接长度≥100cm。

2.  3D/4D  

2.1 具有3D/4D模块：具有3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像具有斑点噪声抑制。

2.2 具有多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动同时具有透视剪影模式且透明度可调。

2.3 可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等。

2.4 具有血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。

2.5 具有胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值。

▲2.6 具有自动盆底超声测量功能，具有前中后盆腔2D自动测量，具有肛提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），具有肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），具有肛门括约肌自动断层成像。

2.7 具有胎儿面部自动容积成像，自动检测胎儿颜面部特征，在3D模式或4D模式下均可启动，其中4D模式下可实时自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物具有胎儿面部的显示方向一键摆正，具有正/反向橡皮擦。

2.8 具有卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式具有卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；具有卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；具有卵巢间质比的自动计算。

▲2.9 具有子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。

2.10 具有AI脊柱切面识别。

2.11 具有AI颅脑容积测量。

2.12具有弹性成像

2.13具有造影成像

四、测量分析和报告要求

1.全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科。

2.自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长。

3.小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角、β角，自动进行Graf分型。

4.自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间操作协议可用户自定义，并具有导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。

5.具备AI尿量测量。

6.具备羊水指数自动计算。

7.具有子宫内膜二维妇产场景自动配置，无需手动划线或手动ROI设置，即可自动完成子宫内膜识别和厚度测量同时具有血流ROI框自动设置和血流定量分析。

8.具有卵巢二维妇产场景自动配置，可自动识别卵巢和卵泡，完成二维卵巢经线自动测量和卵泡自动测量同时具有血流ROI框自动设置和血流定量分析。

9.具有自动胎心率测量，可在B模式和M模式下自动计算胎心率；具有胎心节律自动评估功能，具有两条M取样线全自动摆放和M取样线自适应放大。

▲10.具有AI产科切面自动识别，基于大数据及 AI 深度学习，实现产科切面智能识别、存储、质控等；可识别标准切面数量≥50个；具有多元存图工作流 （实时抓图 + 手动跳转选图）。

11.具有自动产科测量，可自动识别和测量产科生物学参数，B模式下的自动测量项目≥30项，包括早孕、中孕及胎心专项检查的测量项目。

12.子宫内膜蠕动波定量工具，支持腔内、容积探头，可视化蠕动波传播轨迹并定量分析蠕动波参数，多定量参数包括：方向、频次；具有统计学分析报告。

五、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

1.电影回放所有模式下可用，具有手动、自动回放，具有4D 电影回放。

2.原始数据处理，最大可进行至少32项参数调节（至少包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）。

3.具有导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。

4.具有3D 打印格式文件的导出：STL/OBJ 格式。

5.具有后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。

6.具有本地固态硬盘存储≥1TB。
7.具有外部USB 移动存储。

8.具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限。

六、系统技术参数及要求

1.二维灰阶模式

1.1 最大显示深度：≥40cm。

1.2 动态范围：≥260dB。

1.3  TGC增益补偿：≥8段。

1.4  LGC侧向增益补偿：≥8段，触摸屏上。

1.5 腹部单晶凸阵探头扫描角度：≥130度。

1.6 腔内探头扫描角度：≥207度。

1.7 电影回放：B模式电影容量：≥10000 帧。

2.彩色多普勒成像

2.1  显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW。

2.2  线阵探头取样框偏转: ≥±30度。

2.3 具有速度、速度方差、能量、方向能量显示。

2.4 具有立体血流显示。

3.PW/CW模式

3.1  显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW。

3.2  频谱多普勒频率≥3段。

3.3 最大速度：PW血流速度≥8m/s，CW血流速度：≥30m/s。

3.4 最小速度：≤1 mm/s。

3.5 取样容积：0.5-30mm，连续可调。

3.6  PW偏转角度：≥±30度。 

3.7 基线：≥9步。

七、连通性要求

1.具有网络连接。

2.具有DICOM 3.0，具有DICOM结构化报告。

3.具有网络存储功能，基于TCP/IP协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC端。

4.具有远程图像通讯功能，超声机器内可登录远程通讯账号，可将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。

八、系统输入输出

1.具有视频/音频输入输出。

2.具有S-Video，HDMI，VGA，音频输出。

3.USB接口数量≥6个，具有Type-C数据传输接口。

九、探头规格

1.探头配置：单晶凸阵探头、高频线阵探头、腹部容积探头、腔内容积探头
2.线阵探头阵元数：≥1000阵元
3.二维凸阵探头，频率：1.2～6.0MHz。

4.矩阵线阵探头，频率：4.0～18.0MHz。

5.腔内容积探头，频率：3.0～9.0MHz。

6.腹部容积探头，频率：1.8～8.0MHz。

十、其他


1.耦合剂加热器，主机一体化，非外接加热装置


2.内置无线网卡


3.内置录像功能模块，每次最大存储长度：60 min

▲十一、其他配置要求

1.配置超声电动检查床（整床电动水平升降、水平移动，智能纠偏更换检查垫）。

2.配置超声医师专用椅（自锁脚轮、座椅高度任意调节无回弹，靠背可10度后倾，脚托可上下移动）。

3.配置超声工作站（CPU参照或相当于 I5 14500，内存≥32G，硬盘≥1T，含高清视频采集卡）1套。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。）

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起45个日历日内安装调试完毕。

2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市港北区建设路29号贵港市中西医结合骨科医院一楼。（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系港市中西医结合骨科医院采购办，罗健，0775-4213112）

	▲付款方式（进度和方式）
	（一）中标供应商为中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的30%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。 在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（二）中标供应商为非中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的10%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后90日内采购人支付剩余合同价款。

（三）因中标供应商未及时提供发票或提供的发票不符合合同约定造成延时付款的，采购人不承担任何逾期违约责任。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.中标供应商负责送货上门，安装调试。

2.质保期内仪器设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。

3.质保期内，根据厂家规定提供设备的定期维护保养。其中包括设备的安全检查，质量检查，运行状态检查，并提供当年的维护保养报告等。

4.设备保修期内，供应商负责应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。

6.协助采购人进行设备安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并做相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。

7.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

8.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

9.负责连接PACS系统，相关费用由中标人承担。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，整机质保期≥5年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的和本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务，整机质保期≥5年，【自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）、正常使用之日起，提供设备原厂维保】。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并提供配件和服务。

3.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

5.中标供应商提供的所有货物（包含配套设备、配件等）安装验收日期与生产日期时间间隔原则上应满足：不超过6个月；特殊情况及客观原因除外。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对中标供应商所交货物及服务等依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。
3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.供应商提供不符合招标文件、投标文件承诺或采购合同约定的货物或服务，采购人有权拒绝接受。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商完成所有设备的安装调试并稳定试运行30天，可向采购人提出最终验收申请。本项目最终验收工作由采购人委托第三方验收代理机构组织实施，由验收小组对照招标文件、投标文件承诺或采购合同进行核对检验，如不符合要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

7.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。（本项目验收委托第三方代理机构云之龙咨询集团有限公司组织实施，本分标验收代理服务费为人民币玖仟柒佰元整（¥9700.00），验收代理服务费由中标供应商获得项目预付款后在验收前一次性付清；因验收不合格导致多次验收所产生的费用均由该项目中标供应商承担，供应商在报价时应考虑相关费用。）

8.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

9.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	1.如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证复印件。

2.投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


2分标：
标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第1项产品“中高端便携式彩色多普勒超声系统”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	预算单价
	技术参数及性能配置要求

	1
	中高端便携式彩色多普勒超声系统
	1套
	120万元
	1.高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，自动调节亮度。

2.整机重量≤6KG，整机厚度≤64mm。

3.接口选择：≥1 个，可扩展到3个。

▲4. 物理轨迹球设计，用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能。

5.系统成像技术

5.1 二维灰阶模式。

5.2 组织谐波和PIHI技术。

5.3 具有组织特性成像技术：常规/肌肉/液性/脂肪。

5.4 具有空间复合成像技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头。

5. 5具有频率复合成像技术。

5.6 智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化。

5.7 斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

5.8 M型模式

5.9 彩色M型模式

5.10 自由解剖M型(≥3条取样线，360度自由旋转)

5.11 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.12 频谱多普勒成像，连续多普勒成像

5.13 高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上。

5.14 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

5.15 具有速度、速度方差、能量、方向能量显示等

▲5.16组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式。

5.17 扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用）

5.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度

5.19 宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）

5.20 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头

5.21 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

5.22 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

6. 高级成像功能

6.1 心血管成像

6.1.1 具有组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时具有彩色解剖 M型

6.1.2 具有自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。

6.1.3 具有心室容积随时间变化的容积变化曲线。

6.1.4 心脏模式下，可直接显示测量值。
6.2 具有弹性成像

6.2.1 具有弹性成像，具备肿块周边组织自动定量分析功能，非手动描迹

6.3 容量管理

6.3.1 具有自动速度时间积分测量功能

6.3.2 具有自动下腔静脉定量分析功能

6.3.3 具有自动B线检测功能

7. 测量分析和报告

7.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科

7.2 具有头围 HC、腹围 AC、股骨 FL等相关测量

8. 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

8.1 电影回放所有模式下可用，具有手动、自动回放，具有4D 电影回放

8.2 原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节

8.3 固态硬盘≥240GB

9. 系统技术参数及要求

9.1 二维灰阶模式：

9.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

9.1.2 最大显示深度:≥33cm

9.1.3 物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

9.1.4 动态范围≥230db，可视可调

9.1.5 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

9.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

9.1.7 相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒

9.1.8 体位标记：≥120种，可以自定义注释

9.2 彩色多普勒成像

9.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

9.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

9.2.3 具有一键B/C 同宽

9.2.4 频谱多普勒模式

9.2.5 取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

9.2.6 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

9.2.7 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头

9.2.8 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

10. 连通性要求

10.1 具有网络连接

▲10.2 可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，至少支持苹果、安卓、鸿蒙系统。

10.3 具有DICOM

10.4包含下列接口： S---视频、HDMI

10.5 具有USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

10.6 台车支持升降，机器锁控制

11. 探头规格

▲11.1探头配置（4把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内凸阵探头

11.2单晶体凸阵探头频率：1.5-5.5MHz

11.3线阵探头频率：3.0-13.0MHz

11.4单晶体相控阵探头频率：1.5-4.5MHz

11.5腔内凸阵探头频率：3.0-11.0MHz

▲12.其他配置要求

12.1配置超声电动检查床（整床电动水平升降、水平移动，智能纠偏更换检查垫）。

12.2配置超声医师专用椅（自锁脚轮、座椅高度任意调节无回弹，靠背可10度后倾，脚托可上下移动）。

12.3 配置超声工作站（CPU参照或相当于 I5 14500，内存≥32G，硬盘≥1T，含高清视频采集卡）1套。

12.4移动电源设备电压范围：120-295Vac，频率范围：50/60±10%(自适应)，输入功率因数：>0.99(满载)，报警功能：电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路。具备检测UPS漏液的方法及系统、市电异常的快速检测方法。

	2
	中端便携式彩色多普勒超声系统
	1套
	80万元
	1. 高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，自动调节亮度

2. 整机重量≤6KG，整机厚度≤64mm

3. 接口选择：≥1 个，可扩展到 3 个

▲4. 物理轨迹球设计，用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能
5. 系统成像技术
5.1 二维灰阶模式

5.2 组织谐波和PIHI技术

5.3 具有组织特性成像技术：常规/肌肉/液性/脂肪

5.4 具有空间复合成像技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头

5.5具有频率复合成像技术
5.6 智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化。

5.7 斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

5.8 M型模式

5.9 彩色M型模式

5.10 自由解剖M型(≥3条取样线，360度自由旋转)

5.11 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.12 频谱多普勒成像，连续多普勒成像

5.13 高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上。

5.14取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

5.15具有速度、速度方差、能量、方向能量显示等

▲5.16组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式

5.17扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用）

5.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度

5.19宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）

5.20宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头

5.21一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

5.22 二维/彩色取样框角度独立偏转技术

6. 高级成像功能

6.1 心血管成像

6.1.1 具有组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时具有彩色解剖 M型

6.1.2 具有自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。

6.1.3 具有心室容积随时间变化的容积变化曲线。

7. 测量分析和报告

7.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科

7.2 具有GS、CRL、FL、bpd、AC、HC、HL等相关测量

8. 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

8.1 电影回放所有模式下可用，具有手动、自动回放，具有4D 电影回放

8.2 原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节

8.3 固态硬盘≥240GB

9. 系统技术参数及要求

9.1 二维灰阶模式：

9.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

9.1.2 最大显示深度:≥33cm

9.1.3 物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

9.1.4 动态范围≥230db，可视可调

9.1.5 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

9.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

9.1.7 相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒

9.1.8 体位标记：≥120种，可以自定义注释

9.2 彩色多普勒成像

9.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

9.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

9.2.3 具有一键B/C 同宽

9.2.4 频谱多普勒模式

9.2.5 取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

9.2.6 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

9.2.7 取样容积: 0.5-30mm ，支持所有探头

9.2.8 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

10. 连通性要求

10.1 具有网络连接

10.2 可下载手机移动终端APP（与超声同品牌），将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，支持苹果和安卓系统

▲10.3具有远程超声会诊，可通过设备直接发送图片或视频至会诊端，便于专家会诊
10.4包含下列接口：S---视频、HDMI

10.5 具有USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

10.6 台车支持升降，机器锁控制

11. 探头规格

11.1探头配置（4把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内凸阵探头

11.2单晶体凸阵探头频率：1.5-5.5MHz

11.3阵探头频率：3.0-13.0MHz

11.4.单晶体相控阵探头频率：1.5-4.5MHz

11.5.腔内凸阵探头频率：3.0-11.0MHz

▲12.其他配置要求
12.1配置超声电动检查床（整床电动水平升降、水平移动，智能纠偏更换检查垫）。

12.2配置超声医师专用椅（自锁脚轮、座椅高度任意调节无回弹，靠背可10度后倾，脚托可上下移动）。

12.3 配置超声工作站（CPU参照或相当于 I5 14500，内存≥32G，硬盘≥1T，含高清视频采集卡）1套。
12.4移动电源设备电压范围：120-295Vac，频率范围：50/60±10%(自适应)，输入功率因数：＞0.99(满载)，报警功能：电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路。具备检测UPS漏液的方法及系统、市电异常的快速检测方法。

	3
	中端便携式彩色多普勒超声系统
	1套
	60万元
	一、技术及功能要求

▲1.显示器：≥19英寸电容式触摸屏，具有单点、多点、滑动、缩放操作。
2.主机重量：≤7kg

3.电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥300分钟

4.一体化的台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置

5.台车可独立显示电池电量

▲6.台车具有一键（非液压）电动升降，行程≥29cm。

7.台车上自带专业的消毒用杯套，便于单人完成探头消毒。

8.全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28000

9.数字化高分辨率二维灰阶成像

10.谐波成像技术

11.彩色多普勒

12.能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

13.M模式

14.脉冲波多普勒，

15.扩展成像（支持线阵、凸阵）

16.实时血流三同步

17.血流的自动频谱包络分析测量

18.实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收≥7线。

19.全域聚焦技术，无需调节焦点，即可拥有清晰的图像

20.自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

21.频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

22.智能穿刺增强技术，探头引导穿刺下穿刺针有两种或以上颜色显示。

23.智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管、骨骼、筋膜等。

24.自动多普勒血管追踪技术：可自动调整PW 线偏转角度、Color ROI 的偏转角度、PW 校正角度、PW取样线深度、PW 取样线位置、Color ROI 位置。

25.智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

26.极简模式: 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出（彩色、冻结、M型等）。

27.专科麻醉和疼痛应用软件包：包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP等常用预设模式。

28.PICC模式，具有血管网格定位

29.教学视频录制，可以实时对操作手法、超声图像和音频进行录制。

30.内置专业教学软件，包括麻醉、疼痛等应用的教学内容。内含解剖图谱、超声图像及操作手法，包含多部位的相关专家的教学视频，可使用移动终端扫码观看。
31.磁导航技术，具有磁导航技术，有独立的磁化杯，提供矫正针库。平面外穿刺当针接近超声平面时有声音提示。

二、测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

1.一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）

2.多普勒血流测量与分析多普勒血流测量与分析

3.全自动血流多普勒包络分析

4.可选IMT内中膜自动测量

5.一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

5.1超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

5.2病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

6.输入/输出信号及参考信号：

6.1输入：网络

6.2输出：HDMI， USB

7.图像管理与记录装置：

7.1硬盘容量≥240G

7.2图像可存储为PC兼容格式

7.3USB接口支持打印和数据输出

8.云端互联功能

▲8.1 无需额外下载APP，手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，具有云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。

8.2内置远程超声工作站，便于超声影像的快速获取和快速分享，可实现临床超声远程诊断及远程教学

▲8.3 无需额外下载APP，具有会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。

三、技术参数及要求：

1.探头规格：

1.1频率：可选探头频率范围1.0-15.0MHz

1.2可选探头最高频率≥15MHz

1.3支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内

1.4线阵探头有效阵元≥192

1.5线阵探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻

▲1.6凸阵探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻。

2.二维图像主要参数：

2.1探头配置（4把）：腹部凸阵探头、线阵探头（具有磁导航技术）、线阵探头、线阵探头、

腹部凸阵探头频率1.0-5.0MHz

线阵探头频率4.0-15.0MHz（具有磁导航技术）

线阵探头频率4.0-15.0MHz

线阵探头频率6.0-15.0MHz
2.2扫描速率：凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥40帧/秒

2.3接收方式：可视可调动态范围≥180

2.4二维灰阶≥256

2.5数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT

2.6电影回放：灰阶图像回放≥16000幅

2.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

2.8根据专业手术室应用场景改良TGC分段≤3段，LGC调节≤2段。

2.9谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

2.10扫描深度≥28cm

3.频谱多普勒成像技术参数：

3.1支持方式：PWD、CWD、HPRF

3.2最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s

3.3 CWD：血流速度最大35 m/s

3.4最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

3.5显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF、B/M、B/B、B/CFI/D

3.6电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

3.7零位移动：≥8级

3.8取样宽度及位置范围：宽度1-30mm；

4.彩色多普勒

4.1显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示

4.2具有二维、彩色、频谱三同步显示

4.3彩色显示帧频：相控阵探头，18cm深时，全视野彩色显示帧频≥15帧/秒；凸阵探头：18cm深时，全视野彩色显示帧频≥8帧/秒。

4.4 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

4.5具有彩色取样框一键快速偏转，偏转角度-20°～+20°

4.6具有PW偏转角度快速偏转，偏转角度：-60°～+60°

4.7显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

4.8彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

4.9超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率独立可调。

▲四、其他配置要求

1.配置超声电动检查床（整床电动水平升降、水平移动，智能纠偏更换检查垫）。

2.配置超声医师专用椅（自锁脚轮、座椅高度任意调节无回弹，靠背可10度后倾，脚托可上下移动）。

3.配置超声工作站（CPU参照或相当于 I5 14500，内存≥32G，硬盘≥1T，含高清视频采集卡）1套。
4.移动电源设备电压范围：120-295Vac，频率范围：50/60±10%(自适应)，输入功率因数：>0.99(满载)，报警功能：电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路。具备检测UPS漏液的方法及系统、市电异常的快速检测方法。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。）

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起45个日历日内安装调试完毕。

2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市港北区建设路29号贵港市中西医结合骨科医院一楼。（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系港市中西医结合骨科医院采购办，罗健，0775-4213112）

	▲付款方式（进度和方式）
	（一）中标供应商为中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的30%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。 在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（二）中标供应商为非中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的10%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后90日内采购人支付剩余合同价款。

（三）因中标供应商未及时提供发票或提供的发票不符合合同约定造成延时付款的，采购人不承担任何逾期违约责任。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.中标供应商负责送货上门，安装调试。

2.质保期内仪器设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。

3.质保期内，根据厂家规定提供设备的定期维护保养。其中包括设备的安全检查，质量检查，运行状态检查，并提供当年的维护保养报告等。

4.设备保修期内，供应商负责应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。

6.协助采购人进行设备安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并做相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。

7.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

8.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

9.负责连接PACS系统，相关费用由中标人承担。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，整机质保期≥5年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的和本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务，整机质保期≥5年，【自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）、正常使用之日起，提供设备原厂维保】。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并提供配件和服务。

3.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

5.中标供应商提供的所有货物（包含配套设备、配件等）安装验收日期与生产日期时间间隔原则上应满足：不超过6个月；特殊情况及客观原因除外。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对中标供应商所交货物及服务等依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。
3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.供应商提供不符合招标文件、投标文件承诺或采购合同约定的货物或服务，采购人有权拒绝接受。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商完成所有设备的安装调试并稳定试运行30天，可向采购人提出最终验收申请。本项目最终验收工作由采购人委托第三方验收代理机构组织实施，由验收小组对照招标文件、投标文件承诺或采购合同进行核对检验，如不符合要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

7.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。（本项目验收委托第三方代理机构云之龙咨询集团有限公司组织实施，本分标验收代理服务费为人民币伍仟壹佰伍拾叁元整（¥5153.00），验收代理服务费由中标供应商获得项目预付款后在验收前一次性付清；因验收不合格导致多次验收所产生的费用均由该项目中标供应商承担，供应商在报价时应考虑相关费用。）
8.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

9.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	1.如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证复印件。

2.投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


3分标：
标的所属行业：工业

本分标的核心产品为下表的第1项产品“数字化X线摄影系统(DR)”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	预算单价
	技术参数及性能配置要求

	1
	数字化X线摄影系统(DR)
	1套
	230万元
	1.总体要求

1.1
功能要求：所招设备是用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。

▲1.2为保证整机兼容及售后保障，配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商。
2.主要技术规格和要求　

2.1
高压发生器

▲2.1.1
高压发生器功率≥80kW

2.1.2 管电压可调范围：40～150kV

2.1.3曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

2.1.4 最大输出电流≥1000mA

2.1.5 最大电流时间积≥1000mAs

2.1.6 高频高压发生装置逆变频率≥500kHz

2.1.7 具备发生器关机保护功能和发生器曝光保护功能

2.2
X线球管

2.2.1 球管最大功率≥100kW

2.2.2 球管焦点≤0.6/1.2mm

2.2.3 阳极热容量≥400kHU

2.2.4 阳极旋转速度≥9700rpm

2.3
球管悬吊支架

2.3.1 井字轨悬吊结构

2.3.2 吊架运动模式：电动+手动（双模式）

2.3.3 球管架垂直运动距离≥150cm

▲2.3.4 球管架沿纵轴运动距离≥320cm

2.3.5 球管架沿横轴运动距离≥200cm

2.3.6 球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°

2.3.7 球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

2.3.8 具备临床常用自动摆位功能≥11种

2.3.9 卧位（SID）最大≥1300mm

2.3.10 立位（SID）最大≥2500mm

2.4 无线平板探测器两套（以下参数为两套平板共有参数）

2.4.1 探测器尺寸≥425mm×425mm   

▲2.4.2
像素尺寸≤100μm    

2.4.3 DQE≥75%

2.4.4 采集灰阶度≥16bits

2.4.5 空间分辨率≥5.0lp/mm       

2.4.6 采集矩阵≥4000×4000         

2.4.7 平板探测器与整机品牌一致

2.4.8 具备自动曝光控制功能，并且平板探测器采用内置AEC模式，不需要除平板探测器外单独的硬件完成

2.4.9 具备消除平板探测器线噪声的技术和功能
▲2.4.10 具备无线平板探测器的通讯控制系统，可完成图像的采集和传输。
▲2.5 固定平板探测器 1套

▲2.5.1
探测器尺寸≥900mm×425mm

2.5.2 像素尺寸≤139μm

2.5.3 DQE≥70%

2.5.4 采集灰阶度≥16bits

2.5.5 空间分辨率 ≥3.7lp/mm

2.5.6 采集矩阵≥3000×8000   

2.5.7 平板探测器与整机品牌一致

2.5.8 成像时间≤10s

2.6
胸片架

2.6.1 胸片架垂直运动范围≥120cm     

2.6.2平板探测器可绕水平轴旋转范围≥120°         

2.6.3 X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪

2.7
近台操控系统

2.7.1 具备近台操控彩色触摸屏          

2.7.2 屏幕尺寸≥11英寸        

2.7.3 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.7.4 配备患者的详细登记信息显示功能

2.7.5 配备机架位置信息显示功能

2.7.6 配备曝光参数（kV，mA，mAs等）调整功能

2.7.7 配备摄影部位选择功能

2.7.8 配备体位图引导摆位功能

2.7.9 配备患者体型选择功能

2.7.10 配备限束器临床常用照射野快速切换功能≥9种

2.7.11 配备一键摆位功能

2.7.12 近台操控彩色触摸屏配备摄影后图像显示功能

2.8
摄影床

2.8.1 配备固定式摄影床，非移动式

2.8.2 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥940mm、横向≥260mm

2.8.3
滤线器纵向范围≥740mm

2.8.4 床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm

2.8.5 床面最大承重≥ 250kg   

2.8.6 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.8.7 具备平板在线充电功能
2.8.8 X射线管组件与探测器可自动跟随

▲2.8.9
床面升降行程≥400mm

2.8.10 床面最低距地≤500mm

2.8.11 实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示

2.9
限束器

2.9.1 具备双模式操作，手动和自动

2.9.2 光源采用LED光点灯

2.9.3 在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm

2.9.4 在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm

2.9.5 具备激光定位线

2.10 无线遥控器

2.10.1 可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动

2.10.2 可实现临床常用拍摄位置自动转换

2.10.3 可实现探测器和X射线管组件同步跟踪

2.10.4 可实现限束器照射野的调整与控制

2.10.5 可控制限束器LED光点灯

2.10.6 遥控器装置附近具有应急停止控制器

2.10.7 控制类型：无线射频遥控，非红外式

2.11 图像采集工作站

2.11.1 软件采用全中文操作界面

2.11.2 待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置

2.11.3 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

2.11.4 具有图像放大及漫游功能

2.11.5 具有曝光参数记录和显示功能

2.11.6 具有边缘增强功能

2.11.7 具有窗宽窗位调节功能

2.11.8 具有图像翻转及旋转功能

2.11.9
具有图像正负像翻转功能

2.11.10
具有图像标注功能

2.11.11
具备图像LUT曲线调节

2.11.12
具有病人登记，信息管理功能

2.11.13
具有辐射剂量的记录和显示功能

2.11.14
具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

2.11.15
具有内置一体化语音对讲系统

2.11.16
具有一键开关机功能

2.11.17具有一键急停保护功能

2.11.18
系统应具有用户进行常规的探测器校正功能

2.11.19
具有儿科摄影的临床协议

2.11.20
具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能

2.11.21
具有DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能

2.11.22
具有DICOM结构化SR报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能

2.11.23
标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明

2.11.24
负责连接PACS系统，具有以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明。
2.11.25
具有自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能

2.11.26
系统具备远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；具备远程培训

2.12 可视化系统

▲2.12.1 工作站具有隔室实时观察患者摆位及可视化曝光功能

2.12.2 工作站具有隔室可视化一键摆位和运动控制功能

2.12.3 工作站具有隔室可视化点击拍摄部位，设备自动摆位功能

2.12.4 工作站具有隔室可视化视野范围调节功能

2.12.5 工作站具有患者检查部位中心高度自动识别

2.12.6 工作站具有患者体位和姿态自动识别，设备自动摆位功能

2.13 高级功能

2.13.1 具备AI智能Cobb角测量与AI智能全自动下肢立线测量功能

3.交钥匙工程：运输、安装、机房改造、装修（含房间内电路、照明、网络等）

4.诊断工作站7套

4.1
专业显示屏7块

4.1.1 尺寸：≥30英寸；分辨率：≥3280×2048；屏幕最大亮度≥1100 cd/㎡；出厂校准亮度≥500 cd/㎡，对比度≥1800:1
4.1.2具备内置DICOM 曲线校准器，实现定时硬件校准；自动生成校准报告（含灰阶误差率，灰阶曲线图）。
4.1.3 视频信号（输入/输出端口）接口≥4个，不少于3类，HDMI DP×2。
4.1.4内置100-24V电源，塑胶外壳，净重≤11.5kg
4.1.5 原厂保修5年

4.2 配套工作站7套：

配置如下：

4.2.1 CPU：核心数：八核；处理器基础频率：≥3.6GHz，最大超频：≥5.2GHz

4.2.2 内存：≥32GB  硬盘：≥1T固态硬盘

4.2.3 外置光驱，机箱：具备顶置提手，需具备前置至少1个网络故障指示灯，便于快速诊断网络连接状态；USB接口总数≥7个(前置USB3.2≥4个)，整机防尘等级不低于IP5X级

5.防护用品

5.1
防护用品共2套（大人、儿童）：每套包含如下：铅帽、铅眼镜、铅围脖、铅衣、铅围裙、 铅三角巾、铅手套，铅衣架。防护规格：0.5mmpb或以上级。

5.2
防护帘2套。

5.3
除湿机1台，除湿面积约20平方米，日除湿量约60升。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。）

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起45个日历日内安装调试完毕。

2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市港北区建设路29号贵港市中西医结合骨科医院一楼。（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系港市中西医结合骨科医院采购办，罗健，0775-4213112）

	▲付款方式（进度和方式）
	（一）中标供应商为中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的30%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。 在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（二）中标供应商为非中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的10%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后90日内采购人支付剩余合同价款。

（三）因中标供应商未及时提供发票或提供的发票不符合合同约定造成延时付款的，采购人不承担任何逾期违约责任。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.中标供应商负责送货上门，安装调试。

2.质保期内仪器设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。

3.质保期内，根据厂家规定提供设备的定期维护保养。其中包括设备的安全检查，影像质量检查，运行状态检查，并提供当年的维护保养报告等。

4.设备保修期内，供应商负责应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。

6.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并做相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。

7.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

8.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

9.中标供应商负责为本项目提供场所的装修（包括机房吊顶、墙漆、房间内电路、照明、网络改造等），满足交钥匙。开展装修前中标供应商提供场所装修设计方案，并经采购人确认。

10.中标供应商需完成机房建设工程项目的环评、预评、控评及验收技术咨询服务，并配合采购人办理相关证件，直至采购人通过上级部门的验收。

11.场所的布局设计、装修等应符合建设规范要求，并通过上级部门的验收。

12.负责连接PACS系统，相关费用由中标人承担。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，整机原厂质保期≥5年（全保，包含球管、探测器、高压发生器在内的所有零部件），自设备验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的和本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务，整机质保期≥5年，【自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）、正常使用之日起，提供设备原厂维保】。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并提供配件和服务。

3.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

5.中标供应商提供的所有货物（包含配套设备、配件等）安装验收日期与生产日期时间间隔原则上应满足：不超过6个月；特殊情况及客观原因除外。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对中标供应商所交货物及服务等依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。
3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.供应商提供不符合招标文件、投标文件承诺或采购合同约定的货物或服务，采购人有权拒绝接受。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商完成所有设备的安装调试并稳定试运行30天，可向采购人提出最终验收申请。本项目最终验收工作由采购人委托第三方验收代理机构组织实施，由验收小组对照招标文件、投标文件承诺或采购合同进行核对检验，如不符合要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

7.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。（本项目验收委托第三方代理机构云之龙咨询集团有限公司组织实施，本分标验收代理服务费为人民币肆仟伍佰伍拾元整（¥4550.00），验收代理服务费由中标供应商获得项目预付款后在验收前一次性付清；因验收不合格导致多次验收所产生的费用均由该项目中标供应商承担，供应商在报价时应考虑相关费用。）
8.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

9.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	1.如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证复印件。

2.投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


