采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
本项目标的所属行业：工业

本项目的核心产品为下表的第1项产品“X射线计算机断层扫描仪（高端CT）”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	预算单价
	技术参数及性能配置要求

	1
	X射线计算机断层扫描仪（高端CT）
	1套
	980万元
	一、核心部件要求
▲1.设备核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品，或设备厂商具备CT核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）自主生产能力；

二、技术参数要求
▲1.单源单层探测器宽体CT≥256排，非拆机状态下的机架孔径≥80 cm；或者单源双层探测器 CT≥2×128排，非拆机状态下的机架孔径≥80cm；或双源CT≥2×64排，非拆机状态下的机架孔径≥78cm；

▲2.高压发生器物理总功率（非等效）＞100 kW

3.球管电压档位≥5档

4.高压发生器最大输出管电压≥140 kV

5.高压发生器最小输出管电压≤70 kV

6.X线球管阳极热容量≥33MHU
7.X线球管阳极最大散热率≥1697 kHU/min

8.X线球管最小焦点尺寸≤0.7×0.7 mm

9.X线球管最大焦点尺寸≤0.9×1.1 mm

10.X线球管最大输出管电流≥1250 mA

11.每排探测器物理宽度≤0.6 mm
12.数据最大采样率≥4600次/360°

13.每360°扫描采集图像层数≥256

14.单源 CT扫描每圈图像重建数≥512/360°；或双源 CT扫描每圈图像重建数≥2×384/360°

15.扫描机架孔径≥75 cm

16.扫描机架内部冷却方式采用水冷或风冷

17.扫描机架具备恒温恒湿功能

18.扫描床最大水平移动速度≥440 mm/s

19.扫描床螺旋扫描单圈Z轴覆盖范围≥120 mm

20.扫描床最大垂直移床速度≥50 mm/s

21.扫描床床面垂直升降最高点≥90cm

22.扫描床床面垂直升降最低点≤49cm

▲23.单源CT最快扫描时间/360°(非等效)≤0.27s/360°或双源CT最快扫描时间/360°(非等效)≤0.28s/360°

24.物理单扇区时间分辨率（非等效）≤100 ms

25.最大螺距≥2.0

26.单次连续螺旋扫描时间≥80 s

27.最薄图像扫描层厚≤0.6 mm

28.图像重建速度≥65幅/秒

29.最薄图像重建层厚≤0.5 mm

30.单圈轴扫或螺旋扫最大Z轴覆盖范围≥12cm

31.图像密度分辨率≤5mm@0.3%，且CTDIvol ≤8.0 mGy

32.图像X/Y轴空间分辨率 ≥16.4 lp/cm

33.图像Z轴空间分辨率 ≥16.9 lp/cm

34.图像最小CT值（非扩展CT值）≤-1000HU，图像最大CT值（非扩展CT值）≥+3000HU

35.图像最小扩展CT值≤-10000 HU

36.图像最大扩展CT值≥+30000 HU

37.具备快速定位相技术

38.机架控制面板具备一键式快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能。

39.具备双向交流系统，支持双向语音传输，并且采购人可以录制病人呼吸指令。

40.具备拓展FOV功能及范围≥78 cm

41.心脏扫描物理单扇区时间分辨率：≤100 ms

42.心脏扫描物理双扇区时间分辨率：≤40 ms

43.机架内置一体化心电监控及心电图显示系统

44.钙化积分扫描kV档数：≥5

三、功能要求
1.具备房颤和心律不齐患者心电编辑功能

2.具备管电流自动实时调节技术

3.具备智能管电压技术，根据定位像自动选择kV

4.具备儿童剂量保护技术

5.具备70kV超低剂量扫描功能

6.具备80kV超低剂量扫描功能

7.具备高级重建算法

四、配套工作站（1套）

1.CT采集工作站运行内存≥64GB，硬盘数据容量≥5TB。

2.CT采集工作站图像存储量≥1520000幅（512 X 512不压缩）

3.CT采集工作站具备图像存档系统（CD-RW或DVD等）

4.CT采集工作站采用医学显示器，尺寸≥19英寸，分辨率≥1280×1024。

5.CT采集工作站具备DICOM3.0接口、USB3.0外设接口。

6.CT后处理工作站运行内存≥64GB，硬盘容量≥1.5 TB，显示器尺寸≥23.8英寸。

五、其他配备功能要求
1.具备实时多平面重建MPR功能。

2.具备三维重建功能。

3.具备容积渲染成像功能。

4.具备透明显示功能。

5.具备最大及最小密度投影功能。

6.具备电影功能。

7.具备三维容积测量评估功能。

8.具备血管分析功能。

9.具备心脏分析功能。

10.具备冠状动脉钙化分析功能。

11.具备冠脉血管基本评分功能。

12.具备冠状动脉血管分析功能。

13.具备心脏分离功能。

14.具备心脏血池自动去除功能。

15.具备冠脉束一键自动提取功能。

16.具备各枝冠状动脉自动探查命名功能。

17.具备自动显示各枝冠状动脉CPR图像。

18.具备心功能分析功能，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估。

19.具备自动计算生成心脏时间容积曲线。

20.具备每博输出量评估功能。

21.具备射血分数评估功能。

22.具备去除检查床功能。

23.具备去除骨功能。

24.具备神经灌注功能。

25.具备神经血管减影功能。

26.具备结肠分析功能。

27.具备VRT重建功能。

28.具备全模型迭代重建架构。

29.具备冠脉运动伪影校正功能。

30.具备头部运动校正功能。

31.使用螺旋扫描图像进行图像减影时，可通过将X射线管的轨道相对于每次螺旋扫描中的床运动相匹配，稳定螺旋扫描中的CT值。

32.可在一次连续扫描中使用三个不同的螺距连续采集，如在心血管及腹部大血管大范围扫描中，可使用心电门控小螺距进行心脏扫描后，再准确无误地切换到腹部大血管大范围扫描。两个扫描部位仅需注射一次对比剂。

33.具备任意心率/心律情况下，心脏与全身联合扫描功能。

34.自由呼吸下，可进行心脏冠脉扫描。

35.具备全自动血管量化分析功能，分析数据至少含概：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等。
36.具备去金属伪影功能。
37.具备能谱功能。
六、配置要求

1.QCT（定量计算机断层扫描）一套；
2.非门控钙化积分人工智能辅助诊断系统一套；

3.高压注射系统一套；
4.防护用品：包含铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾×2块、铅橡胶颈套×2套、铅橡胶帽子×2个、铅围裙×2套（方形，桶装，可包裹1张），铅防护马甲（成人、儿童各1套）、铅眼镜×2副、铅衣架×1；
5.提供CT专用操作台（满足主操作台及后处理同时使用）
6.提供除湿机2台（分别满足35平米空间使用）。

▲7.供应商负责机房改造，必须确保设备能如期竣工验收使用，在采购人现有16排CT室基础上移动墙体；防护改造（包括防护材料粉刷墙体、更换防护门把锁扣、更换防护大门电机部分及相应摇控器）；移动配电柜；重新安装吊顶、照明、调整电线网络线路及开关等；扫描室及设备室重新粉刷墙漆、贴地砖等。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、机房装修、装修设计费、环评、预评、控评、线缆、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。）

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起90个日历日内安装调试完毕。

2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市港北区建设路29号贵港市中西医结合骨科医院一楼。（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系港市中西医结合骨科医院采购办，罗健，0775-4213112）

	▲付款方式（进度和方式）
	（一）中标供应商为中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的30%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。 在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（二）中标供应商为非中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的10%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后90日内采购人支付剩余合同价款。

（三）因中标供应商未及时提供发票或提供的发票不符合合同约定造成延时付款的，采购人不承担任何逾期违约责任。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.中标供应商负责送货上门，安装调试。

2.质保期内仪器设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。

3.质保期内，根据厂家规定提供设备的定期维护保养。其中包括设备的安全检查，影像质量检查，运行状态检查，并提供当年的维护保养报告等。

4.设备保修期内，供应商负责应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。

6.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并做相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。

7.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

8.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

9.中标供应商负责为本项目提供场所（包括机房）的装修，满足交钥匙工程。开展装修前中标供应商提供场所装修设计方案，并经采购人确认。

10.中标供应商需完成机房建设工程项目的环评、预评、控评及验收技术咨询服务，并配合采购人办理相关证件，直至采购人通过上级部门的验收。

11.场所的布局设计、装修等应符合建设规范要求，并通过上级部门的验收。

12.设备投入使用前，负责聘请具备检测资质的第三方公司对环境、设备性能、场地防护检测并提供检测报告，如预评、环评、控评，相关的检测费用由中标供应商承担。
13.中标供应商负责将设备接入医院相应的PACS系统，接入费用由中标供应商承担。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，CT整机质保期≥2年，其他附属设备质保期≥1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的和本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务，CT整机质保期≥2年，其他附属设备质保期≥1年【自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）、正常使用之日起，提供设备原厂维保】。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并提供配件和服务。

3.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

5.中标供应商提供的所有货物（包含配套设备、配件等）安装验收日期与生产日期时间间隔原则上应满足：不超过6个月；特殊情况及客观原因除外。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对中标供应商所交货物及服务等依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。
3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.供应商提供不符合招标文件、投标文件承诺或采购合同约定的货物或服务，采购人有权拒绝接受。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商完成所有设备的安装调试并稳定试运行后可向采购人提出最终验收申请。本项目最终验收工作由采购人委托第三方验收代理机构组织实施，由验收小组对照招标文件、投标文件承诺或采购合同进行核对检验，如不符合要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

7.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。（本项目验收委托第三方代理机构广西科考信息咨询服务有限公司组织实施，本分标验收代理服务费为人民币壹万玖仟肆佰捌拾叁元整（¥19483.00），验收代理服务费由中标供应商获得项目预付款后在验收前一次性付清；因验收不合格导致多次验收所产生的费用均由该项目中标供应商承担，供应商在报价时应考虑相关费用。）

8.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

9.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	1.如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证复印件。

2.投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


