采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
本项目标的所属行业：工业

本项目的核心产品为下表的第1项产品“磁共振成像系统（3.0T）”。
	一、技术条款

	项号
	标的名称
	数量及单位
	预算单价
	技术参数及性能配置要求

	1
	磁共振成像系统（3.0T）
	1套
	976万元
	1.总体要求：设备需取得国家药品监督管理局（NMPA）颁发的医疗器械注册证/备案凭证的3T磁共振机型。
2.磁体系统


2.1
磁体类型：超导磁体

2.2
磁场强度：3T

2.3
屏蔽方式：主动屏蔽

2.4
具备抗外界电磁干扰屏蔽技术


2.5
匀场方式：主动+被动

2.6
磁场稳定度：＜0.1ppm/h

2.7
具备三维动态匀场


2.8
三维匀场容积空间：圆柱形

2.9
液氦消耗量(正常使用)：0 升/年

2.10 磁体长度（不含外壳）：≥172 cm           

2.11 磁体长度(含外壳)：≤186 cm           

▲2.12磁体最小孔径：≥70 cm

2.13 五高斯磁力线X，Y轴：≤2.65m

2.14 五高斯磁力线Z 轴：≤4.65m

2.15磁体重量(含液氦)≤6吨

3.梯度系统


3.1
具备单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）

3.2
单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值，非效能值，非performance值）：≥45mT/m  

3.3
单轴梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值，非峰值，非peak值）
≥200 T/m/s 

▲3.4 单轴梯度放大器最大输出电压：≥2100V

▲3.5 单轴梯度放大器最大输出功率：≥1600kW

4.射频系统


4.1
多通道（源）射频发射技术平台


4.2
射频类型：全数字实时控制系统

4.3
射频发射功率：≥36 kW 

4.4
射频发射频率稳定性（5分钟）
≤2x10-10
4.5
射频发射带宽：≥500kHz

▲4.6射频系统通道数（非线圈通道数总和）：≥145个 

4.7
各通道接收带宽：≥1MHz

5.全身各部位射频接收线圈(以下线圈为单独或组合使用)：头颈联合线圈1套；脊柱相控阵线圈1套；乳腺专用线圈1套；体部专用线圈2套；膝关节专用线圈1套；肩关节专用线圈1套；大号柔性线圈1套（膝、踝、肩、肘关节）；小号柔性线圈1套（腕、手指）；颈动脉专用线圈1套。
5.1
头颈联合（神经血管）矩阵线圈：≥16通道

5.2
全脊柱矩阵线圈：≥24通道

5.3
体部矩阵线圈：≥12通道

5.4
全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合）：≥40通道

5.5
大号柔性线圈，可卷折使用，独立线圈≥16通道


5.6
小号柔性线圈，可卷折使用，独立线圈≥16通道


5.7
具备肩关节专用扫描线圈≥12通道


5.8
具备膝关节专用扫描线圈≥18通道


5.9
具备乳腺专用扫描线圈≥16通道
5.10 具备颈动脉专用扫描线圈≥16通道


5.11 线圈接口：≥4个，可同时接驳使用。
6.全静音平台


6.1
提供梯度系统硬件静音技术


6.2
提供声阻尼材料技术


6.3
提供真空隔绝腔设计的硬件静音技术


6.4
提供自动防止梯度线圈共振的序列优化技术


6.5
提供人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）

7.超高分辨三维成像平台


7.1
提供超高分辨3D成像可与并行采集加速技术合并使用


7.2
提供超高分辨3D成像可与基于K空间的并行采集加速技术合并使用

8.主控工作站系统


8.1
主控工作站 CPU 参照或相当于Intel Xeon

8.2
CPU核心：≥4个

8.3
CPU位数：≥64位

8.4
主频大小：≥3.6GHz

8.5
内存大小：≥64GB  

8.6
主控工作站显示器：≥24英寸彩色LCD

8.7
显示器分辨率：≥1920×1200

8.8
硬盘容量：≥480GB         

8.9
具备DICOM3.0接口


9.系统后处理功能


9.1
具备3D后处理

9.2
具备实时MPR后处理

9.3
具备三维表面重建技术SSD后处理

9.4
具备实时MIP后处理
具备

10.操作台、扫描床及环境调节系统


10.1 垂直移动时扫描床最大承重：≥250 kg
10.2 扫描床移动精度：≤0.5mm

10.3 具备床旁扫描控制系统      

10.4 具备病人监视系统

10.5 具备照明、通风、通话、背景音乐

10.6 最低床位：≤52cm

10.7 最大水平移动范围：≥280cm

10.8 具备遥控线圈更换

10.9 具备自动步进扫描床

10.10具备患者专用防磁耳机、呼叫按钮

10.11具备特定吸收率SAR实时连续监控显示装置

10.12具备紧急制动系统

11.后处理接口


11.1 具备软件控制照相技术

11.2 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能

11.3 具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口

12.全景一体化成像系统


12.1 具备一次摆位完成全部线圈扫描

12.2 具备线圈组合扫描

12.3 具备组合扫描专用线圈控制软件

12.4 具备智能定位技术

13.智能操作平台


13.1 具备头部自动定位功能

13.2 具备脊柱自动定位功能

13.3 具备关节自动定位功能

13.4 具备图文引导的实时在线指导功能

14.扫描参数


14.1 最小二维层厚：≤0.1mm   

14.2 最小三维层厚：≤0.05mm     

14.3 最大扫描视野：≥55cm 

14.4 最小扫描视野：≤0.5cm  

14.5 TSE最大回波链长度：≥512        

14.6 EPI最大因子：≥256

14.7 最大采集矩阵：≥1024×1024

14.8 弥散加权B值：≥10000   

14.9 3D GRE最短TR(256×256矩阵)≤1.07ms

14.10 3D GRE最短TE (256×256矩阵)≤0.22ms

14.11 3D GRE最短TR(128×128矩阵)≤0.69ms

14.12 3D GRE最短TE (128×128矩阵)≤0.22ms

15.成像序列和技术


15.1 自旋回波（SE）序列


15.2 反转恢复（IR）序列


15.3 梯度回波(GRE) 序列


15.4 平面回波(EPI)序列


16.体部成像


16.1 具备自由呼吸 3D水成像

16.2 具备动态肾脏灌注成像技术

16.3 具备MR尿路造影技术（2D/3D）

16.4 具备MR脊髓造影技术（2D/3D）

17.神经系统成像


17.1 弥散成像


17.1.1
具备实时弥散技术

17.1.2
具备各向同性采集

17.1.3
具备各向异性采集

17.1.4
具备ADC值测量

17.1.5
具备ADC-map彩图

17.1.6
具备体部脏器弥散

17.1.7
具备可选优化B值

17.1.8
具备白质纤维束成像

17.1.9
具备高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）

17.1.10
具备高清弥散可应用于头部

17.1.11
具备高清弥散可应用于乳腺

17.1.12
具备高清弥散可应用于盆腔

17.2 灌注成像


17.2.1
具备2D-EPI灌注成像

17.2.2
具备多层灌注成像

17.2.3
具备rCBV分析

17.2.4
具备TTP分析

17.2.5
具备MTT分析

17.2.6
具备时间信号曲线

17.2.7
具备彩色后处理功能

17.3 具备磁敏感成像


18.心血管成像


18.1 具备2D/3D时飞法(TOF)血管成像

18.2 具备相位对比(PC)血管成像

18.3 具备门控法TOF/PC血管成像

18.4 具备3D增强对比CE—MRA技术

18.5 具备门静脉成像技术

18.6 具备实时成像技术

18.7 具备超快速血管造影成像技术

18.8 具备磁化转移（MTC）技术

18.9 具备造影剂实时跟踪触发技术

18.10具备导航技术

19.波谱成像


19.1 具备化学位移成像(2D/3D CSI)

19.2 具备多通道矩阵线圈完成头颅频谱

19.3 具备多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱

20.骨关节成像


20.1 具备3D各向同性容积成像序列

20.2 具备高分辨率颈髓成像

20.3 具备高分辨率内耳三维成像

20.4 具备全脊柱成像

20.5 具备图像无缝拼接软件包

20.6 具备关节软骨成像

21.提供最新软件平台

22.并行采集技术


22.1 具备基于图像算法

22.2 具备基于k-空间算法

22.3 具备基于两个相位编码方向同时加速算法

22.4 并行采集加速因子：≥8

23.伪影校正技术


24.其他技术要求


24.1 具备同层加速成像软件

24.2 具备脑功能扫描序列

24.3 具备铁脂定量技术

24.4 具备压缩感知技术

25.影像后处理工作站


25.1 内存：≥8 GB

25.2 主频：≥1.5GHz

25.3 硬盘容量：≥128G

25.4 具备MIP，MPR，SSD等


25.5 具备DICOM图像转换成JPG格式

25.6 具备图像分析系统（测量、反转、滤波）

25.7 具备工作站控制照相

25.8 具备图像管理

25.9 具备联网图像传输

25.10  Dicom3.0软硬接口并负责连接主台及后处理工作站

26.外围设备要求

26.1 具备停电应急装置（可在停电状态下为主台计算机供电时间≥1小时）
26.2 具备UPS电缆

27.其他要求


27.1.1机房专用温控设备1套（制冷量≥35kW；制冷系统个数≥2；温度设定精度≤±2℃；湿度设定精度≤±5%；加湿量≥8 kg；电加热类型：PTC；电加热功率：7kW/级*3 级）；

27.1.2水冷机系统1套（制冷量≥70 kW；循环系统个数≥2；压缩机数量≥2个；压缩机型式：涡旋式；水泵≥ 2.41 kW，304 及以上不锈钢材质；出水温度：6℃～ 20℃，可调节）；屏蔽工程、气动防护门、防护窗；在采购人高压氧舱场地基础上进行用房改造：包括开凿门窗洞、墙体建设、吊顶、铺设PVC地板胶、安装磁共振设备间及操作间隔声饰面板；设备专用配电柜、电气调整、照明等。
27.2磁共振专用操作台1张（满足主台操作和后处理同时使用）。
27.3按照采购人需求隔离候诊室与增强室，安装必要的门、窗；候诊室配置制冷装置1台；对候诊室进行墙体刷漆等。
27.4在候诊室外走廊过道安装固定式雨棚（大小约15m×2.5m）。

27.5 双筒高压注射器1套。
27.6无磁配套用品：铁磁探测系统1套，无磁转运床1张，无磁轮椅1张，无磁消毒系统1套，无磁治疗车1辆，无磁耳机1个，无磁灭火器1个。

	二、商务条款

	▲报价要求
	供应商的总报价应该包括：货物、货物标准附件、备品备件、机房装修、装修设计费、环评、预评、控评、线缆、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用、税金、售后服务、技术培训、验收及其他所有费用。供应商须自行考虑完成项目所需的全部内容产生的所有费用，在合同实施阶段，采购人不再支付任何费用。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。（如因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。）

	▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
	1.交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起90个日历日内安装调试完毕。

2.交付（实施）的地点（范围）：贵港市港北区建设路29号贵港市中西医结合骨科医院一楼。（供应商如需现场踏勘可自行前往项目交付地点了解相关情况，前往时请联系港市中西医结合骨科医院采购办，罗健，0775-4213112）

	▲付款方式（进度和方式）
	（一）中标供应商为中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的30%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。 在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后60日内，采购人支付至合同总价款的100%。 

（二）中标供应商为非中小型或微型企业的： 在合同生效后10个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价款的10%作为预付款。中标供应商应在申请预付款时向采购人提供等额的预付款保函（有效期至验收合格日）或对应金额的合法有效发票。签订合同时，如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例，采购人可不支付预付款或降低预付款比例。在全部货物安装调试完毕且通过最终验收合格并提交完整的资料及对应金额的合法有效发票后90日内采购人支付剩余合同价款。

（三）因中标供应商未及时提供发票或提供的发票不符合合同约定造成延时付款的，采购人不承担任何逾期违约责任。

	▲售后服务要求
	下述服务内容的费用要求已包含在本次项目报价中，不得另行收费。

1.中标供应商负责送货上门，安装调试。

2.质保期内仪器设备出现故障，除技术要求及参数中有特殊说明的除外，其他均要求在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在5个工作日内解决。

3.质保期内，根据厂家规定提供设备的定期维护保养。其中包括设备的安全检查，影像质量检查，运行状态检查，并提供当年的维护保养报告等。

4.设备保修期内，供应商负责应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单。

6.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求（如有），提供建设安装资料并做相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。

7.提供维护手册、维修手册、备件清单等随机材料。

8.提供7×24小时的技术支持服务。技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、技术升级服务等。

9.中标供应商负责为本项目提供场所的装修（包括机房吊顶、墙漆、房间内电路、照明、网络改造等），满足交钥匙。开展装修前中标供应商提供场所装修设计方案，并经采购人确认。
10.中标供应商需完成机房建设工程项目的环评、预评、控评及验收技术咨询服务，并配合采购人办理相关证件，直至采购人通过上级部门的验收。

11.场所的布局设计、装修等应符合建设规范要求，并通过上级部门的验收。

12.设备投入使用前，负责聘请具备检测资质的第三方公司对环境、设备性能、场地防护检测并提供检测报告，如设备质量控制检测、电磁屏蔽室屏蔽效能检测，相关的检测费用由中标供应商承担。
13.中标供应商负责将设备接入医院相应的PACS系统，接入费用由中标供应商承担。

	▲质量保证
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，整机质保期≥1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。

2.中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、本合同所附的和本合同所附的《售后服务承诺》为采购人提供售后服务，整机质保期≥1年【自所有设备验收合格（以验收报告落款时间为准）、正常使用之日起，提供设备原厂维保】。质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并提供配件和服务。

3.中标供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标、投标文件和承诺相一致。

4.所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

5.中标供应商提供的所有货物（包含配套设备、配件等）安装验收日期与生产日期时间间隔原则上应满足：不超过6个月；特殊情况及客观原因除外。

	▲验收标准
	1.验收时，采购人对中标供应商所交货物及服务等依照中标供应商的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。

2.在所有货物到达指定地点后3个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物立即要求退换。
3.在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

4.供应商提供不符合招标文件、投标文件承诺或采购合同约定的货物或服务，采购人有权拒绝接受。

5.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

6.中标供应商完成所有设备的安装调试并稳定试运行后，可向采购人提出最终验收申请。本项目最终验收工作由采购人委托第三方验收代理机构组织实施，由验收小组对照招标文件、投标文件承诺或采购合同进行核对检验，如不符合要求的，按合同约定执行，中标供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

7.本项目验收代理服务费已包含在项目预算价内，供应商在报价时应考虑相关费用。（本项目验收委托第三方代理机构广西科考信息咨询服务有限公司组织实施，本分标验收代理服务费为人民币壹万玖仟肆佰零肆元整（¥19404.00），验收代理服务费由中标供应商获得项目预付款后在验收前一次性付清；因验收不合格导致多次验收所产生的费用均由该项目中标供应商承担，供应商在报价时应考虑相关费用。）

8.采购人对最终验收有异议的，在最终验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。

9.未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）开展相关工作。     

	▲需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	1.本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：按技术指标要求中的规定。

2.如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	▲包装和运输要求
	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求一览表标准（试行）》要求。

	▲保险
	中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

	▲知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	▲其他要求
	1.如投标产品属第二类、第三类医疗器械产品的，供应商须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）在中标后供货前提供该设备有效的医疗注册证复印件。

2.投标人所提供的投标材料均应为厂家官网下载或印刷版本或者通过正规渠道获取，投标人未进行篡改，如发现承诺文件的内容与设备实际功能不相符，追究投标人虚假应标的法律责任。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	无

	业绩要求
	无

	（二）政策性加分条件

	符合节能环保等国家政策要求

	（三）进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效处理。

	四、其他要求

	投标人根据本项目招标文件要求，必须于投标文件中提供相应的“技术方案[可包含实施方案（项目执行方案、项目组织管理措施、安装方案）、培训方案]、售后服务”等内容。


