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[bookmark: _Toc226374448]第一章  竞争性谈判公告
[bookmark: _Hlk232434683]广西机电设备招标有限公司关于玉林校区管理中心OSCE考站模型、考场配套设施采购项目(GXZC2026-J1-001613-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：玉林校区管理中心OSCE考站模型、考场配套设施采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于 2026年06月22日 15:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况 
项目编号：GXZC2026-J1-001613-JDZB
项目名称：玉林校区管理中心OSCE考站模型、考场配套设施采购项目
采购方式：竞争性谈判 
预算总金额（元）：1782978
采购需求：
标项一
标项名称：玉林校区管理中心OSCE考站模型、考场配套设施采购项目A分标
数量：1
预算金额（元）：784512
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：考站模型及配套设备
最高限价（如有）：784512
合同履约期限：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试。
本项目（否）接受联合体。
备注：

标项二
标项名称：玉林校区管理中心OSCE考站模型、考场配套设施采购项目B分标
数量：1
预算金额（元）：998466
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：考场设施
最高限价（如有）：998466
合同履约期限：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试。
本项目（否）接受联合体。
备注：

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
[bookmark: _Hlk132732708]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目A分标供应商所提供产品制造商均应为中小微企业或残疾人福利企业或监狱企业；B分标无。
3.本项目的特定资格要求：
（1）资质要求：无。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司参与响应。
[bookmark: _Hlk132732817]（6）本项目不允许分包。
[bookmark: _Hlk92967676]（7）按照谈判公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。
三、获取采购文件
[bookmark: _Hlk89179551]时间：2026年06月15日起至2026年06月18日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Hlk89179558][bookmark: _Hlk160186238]地点（网址）：广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：0
四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk89179584]截止时间：2026年06月22日15:00（北京时间）
地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。 
五、开启
[bookmark: _Hlk89179592]开启时间：2026年06月22日15:00（北京时间）
地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网
[bookmark: _Hlk89179658]2. 需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。
3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集。
4.注意事项：
（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Hlk19048373]名称：广西医科大学
地址：南宁市青秀区双拥路22号
项目联系人：黄老师
项目联系方式： 0771-5330611
2.采购代理机构信息
名称：广西机电设备招标有限公司
地址：广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
项目联系人：旷若兰、覃梦琦
项目联系方式：0771-2808960

广西机电设备招标有限公司
2026年06月15日

[bookmark: _Toc226374449]第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]
A分标
一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。
3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。
4.“技术指标要求”中非实质性参数允许负偏离≤3项。
二、技术要求
1.需实现的功能、目标及应用场景
满足采购文件要求，验收达到合格标准
2.是否接受进口产品：
否
□是
[bookmark: _Hlk89182885]本分标    /   （进口）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①成交供应商负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的成交供应商办理免关税手续，如成交供应商不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。
注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。
（2）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（3）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求
4.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
[bookmark: _Hlk132788003]（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
5.核心产品
本项目为货物采购项目，A分标核心产品为： 第 14 项“ 智能心肺听诊和腹部触诊训练系统（教师机） ”     
6.节能产品
本项目强制采购节能产品为：无。
7.网络安全专用产品
本项目网络安全专用产品为：无。
8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	治疗车
	20
	个
	工业
	1.规格：660*440*860mm±5mm。
2.板面及抽屉材料采用430不锈钢板材，厚度0.7mm，轮子：3寸静音轮。
3.车体主架采用Φ25mm，δ1.0mmSUS201#不锈钢管加工、折压、焊接、打磨成型。
4.带有两个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。可存放一次性输液器、棉签、纱布等。
5.治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏，防止物体滑落。
6.下方配有杂物桶，不锈钢管制作的横撑增加车子稳定性。
7.四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。
8.配置静音脚轮，承重≥50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

	2
	挂钟
	12
	个
	工业
	1.13英寸（直径33厘米）。
2.天王星机芯。
3.材质：金属指针+加厚玻璃+环保塑料+PVC钟面。
4.自动校时功能，包括不限于电波或卫星、蓝牙等方式。

	3
	听诊器
	16
	个
	工业
	1.弹簧片的硬度应在 HR15N82.9~88.4 范围内。
2.耳环的弹力当二耳塞拉开相距 140mm 时，其弹值应在 1.372~1.960N范围内。
3.耳环的弹性当二耳塞拉开相距 300mm 时，回复后其变形距离不大于10mm。
4.三通导管应用外径为 Φ8.5±0.5mm，内径为Φ50-0.20mm 软聚氯乙烯管或外径为≦Φ10±0.6mm、内径为≦Φ0-0.40mm 的乳胶管制成，总长为 480~580mm。
5.听诊器各零部件应有互换性。

	4
	血压计
	30
	个
	工业
	1.臂式电子血压计。
2.供电方式：电池。
3.带筒样式：360°臂带，标准臂带。
4.功能：测量血压、智能加压、背光显示、测量脉博、不规则脉波显示、自动关机、双人使用、大屏显示、语音播报、佩戴自检、误动提醒、均值测量。

	5
	电子体温计
	20
	个
	工业
	测量完毕蜂鸣提示，精准测量误差≤0.1℃。

	6
	手电筒
	12
	个
	工业
	1.款式：黄白双光源。
2.档位：2档-4档。
3.重量：≤20g。
4.最大功率：约1W。
5.操控方式：推式开关。
6.色温：5000K。
7.连续照明时间：≥2h。

	7
	叩诊锤
	12
	个
	工业
	尺寸14.5*3.5cm±5mm，带刻度，不锈钢材质。

	8
	压舌板
	20
	个
	工业
	压舌板16cm。

	9
	半自动体外除颤器
	2
	台
	工业
	1.自动体外除颤仪，可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出建议电击的提示。
2.安全要求：符合GB 9706.1-2020 、GB 9706.204-2022 标准。
3.环境要求：符合GB/T 14710-2009标准。
4.适用于成人及儿科（年龄小于8岁或体重低于25千克）患者使用。
▲5.具备中文语音提示、LED指示灯可视性提示功能。
6.具有便携提手，携带方便。
▲7.两健即可完成操作，无盖子、盖板等。
▲8.双相截顶指数波，最大输出能量≤200J。
▲9.充电时间：从开始分析到最高能量除颤放电准备好时间≤7秒。
▲10.患者阻抗测量范围：≥20-200Ω。
11.除颤脉冲最大电压：≤1100V。
▲12.非可电击心律识别率（无人为干预）：≥98.8%。
13.具有CPR节拍器，且节拍器频率符合AHA相关规定。
14.具备文字或图示操作指南。
15.预连接电极片，确保施救效率。
16.具备至少420分钟ECG记录、30分钟现场录音记录，可存储ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数等，并可通过红外端口导出。
17.具备LED指示灯，且LED指示灯亮起节奏与急救流程同步。
18.防水防尘等级：≥IP55。
▲19. AED主机无包装1.5m抗跌落，跌落后仍可正常工作。
20.AED主机使用期限：≥9年。
21.电池：待机时间：≥5年，最大能量除颤次数：≥250次。
▲22.整机重量：≤2kg（含电极片）。
▲23.储存温度：-40℃～70℃。
▲24.工作温度：-20℃～55℃。
▲25. -20℃工作时间：≥3小时。
▲26. 55℃工作时间：≥5小时。
▲27. 70℃高温存储时间：≥4小时。
▲28.无USB、蓝牙等非必要接口，减少电量消耗及故障几率。
29.电极片有效期≥2 年。

	10
	多参数心电监护仪监护仪
	2
	台
	工业
	1．可监测参数
心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)等
2．显示
▲2.1  ≥12.1寸高性能防眩真彩、高亮度、高分辨率TFT彩显(可配触摸屏)，分辨率≥1280×800
▲2.2最多8道波形显示，心电全导显示、呼吸氧合图动态观察、趋势共存，大字体显示界面并可根据需要进行参数转换
2.3 具有中英文，全参数大字体显示功能
2.4 可外接显示器
3．心电
3.1 导联输入：3导或5导可选
3.2 心电模式：诊断、监护或手术可选
3.3 心电显示通道≥4通道，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1～6。
3.4 心率测量范围、误差：成人10～300 bpm，新生儿10～350bpm、±1bpm
3.5 ST段分析测量通道≥4通道
▲3.6 共13种心律失常：心脏停搏、室颤/室速、连续室早、两个室早、二联律、三联律、R on T、早搏、室速、室缓、漏搏、起搏器未起搏和起搏器未俘获
3.7 心律失常事件存储≥200条
3.8 具有心率变异分析功能
3.9 具有起博检测分析功能
3.10 具有除颤保护功能
3.11硬件增益选择 可选x0.25、x0.5、x1、 x2 、x4倍 (对应2.5、5、10、20、40mm/mV)
3.12 ECG信号输入范围 -12.0mV～+12.0mV
▲3.13 电极脱落指示 每一电极(RL除外)
▲3.14起搏器脉冲标识 （幅度±2mV～±700mV，脉冲宽度0.1～2.0ms）
▲3.15起搏器脉冲抑制 （幅度±2mV～±700mV，脉冲宽度0.1～2.0ms）
▲3.16高T-波抑制能力 ≤1.0mV
▲3.17电外科干扰抑制：具备电外科干扰抑制功能，ECG信号轨迹线不会从显示器上消失，心率变化不会超过±10%(参见YY1079: 2005 4.2.8.14)
4．呼吸
4.1 测量方式：胸阻抗法
4.2呼吸导联≥4导（RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL可选择）
4.3 呼吸率测量范围、误差分辨率、：0 rpm ～150 rpm、±2rpm、1bpm
4.4 窒息报警时间设置：5 ～ 120s可选
4.5基线阻抗 500～4000 Ohms
4.6增益选择 可选x0.25、x0.5、x1、x2、x4、x5倍
4.7呼吸检测灵敏度 在1000 Ohms、0.2 Ohms、x4倍检出20bpm
4.8呼吸带宽BW： 0.25～2.0Hz
5．血氧饱和度
5.1 测量技术 采用直接光频转换的数字血氧技术
5.2SpO2测量范围、精度：0%～100%、在70%～100%范围内为±2%、在35%～69%范围内为±3%
5.2 脉率测量范围、精度：20bpm ～ 250bpm、±1bpm(1%)
▲5.3自动调光 多级调光。
▲5.4抗弱灌注能力 抗弱灌注能力强：有血氧值显示时，脉搏振幅AMP可达0.1%。
▲5.5抗运动干扰 抗运动干扰(Shiver&Tap)能力强。
▲5.6抗电刀干扰 抗电刀干扰能力强。
6．无创血压
6.1 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉搏
6.2测量方式：振荡法
6.3 测量模式：手动、自动、快速、连续、周期可选；
▲6.4测量间隔时间：自动模式；1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240,480分钟；连续模式：5分钟
6.5测量范围： 收缩压10-270mmHg；平均压10-235mmHg；舒张压10-135mmHg。
6.6 适应范围：成人、儿童和新生儿
▲6.7自动袖带放气 当断电、测量时间超过120s(婴儿90s)、或袖带压力超过软硬件过压保护设置点，袖带自动放气。
6.8整个测量时间 20～45s (典型的，依赖于心率和运动干扰)
6.9自动压力校零 在上电、测量结束60s、或收到复位/自检命令后执行自动压力校零(Auto Pressure Zero)。
6.10测量单位：mmHg\Kpa
7．体温
7.1 通道数：双体温通道
7.2 测量范围、精度、分辨率：0℃～ 50℃、±0.1 ℃、0.1 ℃
7.3具有体温差显示和报警功能
8．掉电存储功能
▲8.1 可存储NIBP数据列表≥1000组
▲8.2 趋势存储回放时间≥120小时
▲8.3 全息心电波形存储回放时间≥48小时
9．其他性能
9.1 能显示动态刷新的呼吸氧合图界面
9.2 能提供多种药物的计算和滴定表显示功能
9.3 具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,报警范围与各参数显示范围一致
9.4 报警事件存储≥200组
9.5 可升级内置三通道热阵记录仪，具有实时记录，报警触发打印，拷屏打印的功能。
9.6 内置可充电锂电池，可连续工作4小时以上，交、直流两用，不间断监护,可待机十小时以上
9.7 无需工作站即可实现他床观察，可与中央监护仪连接构成中央监护系统
9.8 主机净重约3.0KG，毛重约5KG
9.9 工作环境：大气压范围：57.0~107.4kPa。、 温度范围：≥0~40°C。 、湿度范围≥15~95%。 
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	医疗垃圾桶（黄色）
	22
	个
	工业
	容量：≥20L 
尺寸：315*260*400 mm±5mm
壁厚：2.5 mm±5mm

	12
	医疗垃圾桶（灰色）
	22
	个
	工业
	容量：≥20L 
尺寸：315*260*400 mm±5mm
壁厚：2.5 mm±5mm
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	模拟设备带
	1
	组
	工业
	宽6m*5.5m(厚）±5mm
配置：含氧气终端*1个、负压终端*1个、湿化瓶*1个、呼叫器*1个、不锈钢移动架子带刹车*1个。

	14
	智能心肺听诊和腹部触诊训练系统（教师机）
	1
	套
	工业
	一、教师机系统功能：
▲1.具有教学示教和训练模式，可全面评估学习效果，能实现局域网和互联网登录，既满足现场教学又具备网上教学功能。
2.系统所有教学内容均可自行新建。
3.针对诊断学课程体系，满足头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学。
4.基于HIFI设备的声音解码单元与发声单元，通过高保真设备采集自真实病人的心肺音。
▲5.软件可在平板、PC等智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。
6.心肺音的听诊可以采用外观仿真的电子听诊器在模型上听诊，也可以通过外放进行全体教学。
7.系统包括教学素材，有文字、图片、视频、动画等，部分内容还配有心电图、心音图、超声心动图、DICOM图像资料等，部分配有影像三维重建的解剖素材。
8.教师软件可以对学生软件进行霸屏控制，在受控状态下，学生软件仅显示教师界面的内容，解除控制后恢复正常学生机控制功能。
二、胸部检查模型功能：
1.模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2.具有肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙、髂前上棘等与听诊部位相关的骨性标志，均可明显触知，质感真实。
3.模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运。
4.模型内置高性能嵌入式操作系统，性能：CPU：64位，1.5GHz四核处理器，内存：不低于4G，蓝牙5.0，WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质； 
▲5.模拟人头部装有智能眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；模型可表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm，所有眼球状态既能双眼关联设置，也可以单独设置。
6.模型可触及四处动脉搏动，包括双侧颈动脉搏动，双侧股动脉搏动，可设置正常、增强、减弱、消失等脉搏强度状态，四处均可单独设置。
7.模型颈部可表现双侧颈静脉，包括正常、充盈、怒张三种正常及无搏动状态，双侧均可关联设置，也可以单独设置。
8.模型可表现语音震颤体征。
9.模型可表现有/无胸膜摩擦感。
10.模型内置多处高性能微振动机构，可模拟正常位置心尖搏动、心尖搏动移位及多处心前区搏动，并可表现搏动正常、增强、减弱及无等情况。
11.模型内置多处高性能微振动机构，可模拟多处心前区震颤。
12.模型内置高性能微振动机构，可模拟有/无心包摩擦感。
13.模型腹部四个象限可听诊肠鸣音，肠鸣音可表现正常、减弱、消失、亢进4种情况。
14.模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕。
三、腹部检查模型功能：
1.模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2.呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。
3.模型内置高性能嵌入式操作系统，性能：CPU：64位1.5GHz四核处理器；内存：不低于4G；蓝牙：蓝牙5.0；WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质； 
4.模拟人腹部触感真实，内置多处触诊检测传感器，可模拟全腹压痛，也可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点、左侧附件、右侧附件、脐周(小肠)等≥20处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。
▲5.模型人可模拟呼吸模式的改变，实现腹部起伏程度、吸呼比及频率的调节功能，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。
▲6.可以模拟≥10种不同级别的肝脾触诊体征，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可在1-5cm范围调节大小；脾脏大小可调节。
7.可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。
8.胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
9.模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕，可实时显示模型各种状态，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。
四、模拟听诊器功能：
1.模拟听诊器采用真实听诊器外观， PVC导音管、密闭锁音，硅胶耳塞。
▲2.模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，发声单元，最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音。
3.模拟听诊器内置高密度可充电锂电池，续航不小于4小时，可通过USB直接充电。
4.模拟听诊器支持自动节能模式，最大程度延长设备续航能力。
5.模拟听诊器内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。
6.模拟听诊器听诊头内置高性能听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。
7.模拟听诊器有OLED液晶屏，显示听诊器电量、声音播放状态等信息。
8.模拟听诊器与模拟人之间，通过“碰一下即连接”。
9.模拟听诊器内部存储容量不低于8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。
五、软件功能：
▲1.教师端软件整体采用B/S架构设计，服务器预装模型内部，客户端支持windows、macOS、Linux等PC操作系统及安卓、iOS等主流移动端操作系统下的Chrome等浏览器访问，界面采用响应式布局。
2.软件包括专项教学、音源管理、专项管理、考试管理、用户管理及系统设置模块。
3.专项教学模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。
4.专项教学每个子章节的内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画和DICOM数据，不少于100个专项教学内容，支持新建、共享、发布操作，可以编辑、据此新建、删除教师自己创建的内容，满足不同场景下的教学需求。
5.专项教学模块支持教师示教模式，一键同步所有局域网内部的学生端，实现同步教学。
6.音源管理模块，列出当前系统内所有心音、呼吸音，按照部位图来细分每个声音文件，声音支持编辑，播放，并有声音波形图，支持教师增加音源，支持与模拟听诊器同步音源。
7.考试管理模块，支持教师创建考试，设置考试名称、考试形式(随堂考、限期考试)、考试时间、结束时间；支持教师设置考试内容、选择试卷、选择考生。
8.试题可以进行共享，共享后的试题其他教师用户可见，其他教师可以根据此试题新建进行编辑。
9.试题可以进行发布，发布后的试题可以供学生练习或者考试使用。
10.教师可查看学生的练习成绩和考试成绩，可以查看每个学员答题详情。
11.教师可以手动创建试卷，支持从专项试题的题库中任意选择试题组成试卷。
12.专项管理可创建专项试题，专项试题区分头部、胸部、腹部三种类型，设置试题难度，编写题干和选项，题干支持插入jpg、png、mp4、mp3、wav、DCM等多种格式的素材，可设置正确答案。
▲13.用户管理模块，提供班级管理、教师管理和学员管理功能，可对人员进行批量化管理，系统提供批量导入模板，支持教师批量导入现有学生信息；可以按照教师和学生两种角色，创建教师端和学生端登录用户姓名、学号、用户名及密码，教师可重置学生端密码。
▲14.系统设置模块，有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。
▲15.软件支持一键还原功能，支持将整个系统数据还原到出厂设置状态。
▲16.软件支持远程云端升级，可以实现自动升级到新版本（此功能需要每个模型连接的路由器接入互联网既可）。
17.软件可设置模拟人内部喇叭音量。
六、系统配置：
1.胸部检查模型1 具
2.腹部检查模型1 具
3.教师机一体机1 台
4.模拟听诊器1 个
5.教师机实验台1 套
6.电源适配器2 个    
7.无线路由器1 套 
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	智能心肺听诊和腹部触诊训练系统（学生机）
	1
	套
	工业
	一、学生机系统功能：
1.针对诊断学课程体系，满足头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学。
2.基于HIFI设备的声音解码单元与发声单元，通过高保真设备采集自真实病人的心肺音。
▲3.软件可在平板、PC等智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。
4.心肺音的听诊可以采用外观仿真的电子听诊器在模型上听诊，也可以通过外放耳机进行全体教学或通过耳机仔细辨别。
5.系统包括大量的教学素材，有文字、图片、视频、动画等，部分内容还配有心电图、心音图、超声心动图、DICOM图像资料等，部分配有影像三维重建的解剖素材。
一、胸部检查模型功能：
1.模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2.具有肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙、髂前上棘等与听诊部位相关的骨性标志，均可明显触知，质感真实。
3.模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运。
4.模型内置高性能嵌入式操作系统，性能CPU：64位1.5GHz四核处理器；内存：不低于4G；蓝牙：蓝牙5.0；WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质；
▲5.模拟人头部装有智能眼球，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；模型可表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm，所有眼球状态支持单独设置。
6.模型可触及四处动脉搏动，包括双侧颈动脉搏动，双侧股动脉搏动。
▲7.模型颈部可表现双侧颈静脉，包括正常、充盈、怒张三种正常及无搏动状态。
8.模型可表现语音震颤体征。
9.模型可表现有/无胸膜摩擦感。
10.模型内置多处高性能微振动机构，可模拟正常位置心尖搏动、心尖搏动移位及多处心前区搏动，并可表现搏动正常、增强、减弱及无等情况。
11.模型内置多处高性能微振动机构，可模拟多处心前区震颤。
12.模型内置高性能微振动机构，可模拟有/无心包摩擦感。
13.模型腹部四个象限可听诊肠鸣音，肠鸣音可表现正常、减弱、消失、亢进4种情况。
14.模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕。
二、腹部检查模型功能：
1.模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2.呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。
3.模型内置高性能嵌入式操作系统，性能CPU：64位1.5GHz四核处理器；内存：不低于4G；蓝牙：蓝牙5.0；WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接；系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质； 
4.模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟全腹压痛，也可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点、左侧附件、右侧附件、脐周(小肠)等20多处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。
▲5.模型人可模拟呼吸模式的改变，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。
▲6.可以模拟10余种不同级别的肝脾触诊体征，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可在1-5cm范围调节大小；脾脏大小可调节。
7.可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。
8.胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
9.模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕，可实时显示模型各种状态，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。
三、模拟听诊器功能：
1.模拟听诊器采用真实听诊器外观， PVC导音管、密闭锁音，硅胶耳塞。
▲2.模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，发声单元，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音。
3.模拟听诊器内置高密度可充电锂电池，续航不小于4小时，可通过USB直接充电。
4.模拟听诊器支持自动节能模式，最大程度延长设备续航能力。
5.模拟听诊器内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。
6.模拟听诊器听诊头内置高性能听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。
7.模拟听诊器有OLED液晶屏，显示听诊器电量、声音播放状态等信息。
8.模拟听诊器与模拟人之间，通过“碰一下即连接”。
9.模拟听诊器内部存储容量不低于8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。
四、软件功能：
▲1.学生端软件整体采用B/S架构设计，服务器预装模型内部，客户端支持windows、macOS、Linux等PC操作系统及安卓、iOS等主流移动端操作系统下的Chrome等浏览器访问，界面采用响应式布局，操作方便。
2.软件包括专项学习、考试中心、学生自测、系统设置模块。
3.专项学习模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。
4.专项教学每个子章节内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画和DICOM数据，不少于100个专项教学内容。
5.专项教学模块可接受教师示教模式，实现与教师同步。
7.学生可通过考试中心模块完成考试。
8.学生可通过自测模块完成自测。
9.系统设置模块，有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。
▲10.软件支持远程云端升级，可以实现自动升级到新版本（此功能需要每个模型连接的路由器接入互联网既可）。
11.软件可设置模拟人内部喇叭音量。
五、系统配置：
1.胸部检查模型1 具。
2.腹部检查模型1 具。
3.学生机平板电脑1 台。
4.模拟听诊器1 个。
5.学生机实验台1 套。
6.电源适配器2 个。    
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	心肺复苏模拟人系统 
	2
	套
	工业
	一、功能概述：
模拟人为男性整体人，可进行CPR训练、考核、除颤及数据统计。带有控制软件，与模拟人通过无线方式连接，实时显示操作数据；可对受训学员的多人数据进行汇总统计，并实现不同训练设备之间的数据整合统计。
二、模型特点：
1.为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实。
▲2.模型具有通畅的口腔、鼻腔、牙、硬腭、舌、腭舌弓、腭咽弓、扁桃体、咽后壁、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、食管。可通过口对口、复苏气囊、声门上气道等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。
3.可使用临床真实器械置入口咽导管、鼻咽导管。将鼻咽通气道弯曲面对着硬腭放入鼻腔，直至抵达咽后壁，鼻咽通气道保持弯曲60-90°才能向下到达口咽部，整个置入长度与真人保持一致。
4.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。
5.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。
▲6.模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈及成绩评估、汇总、统计。
▲7.模型支持使用真实除颤仪，可在除颤仪屏幕上显示当前心电数据，模型胸部可支持真实放电操作，正确操作后心电可恢复。除颤仪上使用的能量与系统检测到的数据保持一致。
8.可连接使用真实心电监护仪，导联电极接入后，可动态显示心电数据。
9.支持用户对模型设备进行重命名，方便成绩汇总分析。
三、软件功能特点
1.带有操作平板，可与模型无线连接。一个平板可以记录多人考核成绩。支持录入学员的姓名、学号。
2.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。
3.提供以下功能：
1)支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。
2)支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。
3)可自定义时长的学员自我测试训练。
4)可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。
▲5)支持学员ACLS高级生命支持的训练考核，根据心电情况，可进行给药、除颤、按压、通气等全流程训练。
4.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。
5.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。
6.可检测真实除颤仪的除颤模式、极性、除颤能量，并自动上传记录数据。
7.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。
8.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。
9.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。
10.提供成绩详情导出功能，可对成绩详情以表格形式清晰展示，可打印。
11.可对多人的成绩进行汇总统计，考核成绩支持从高到低或从低到高进行排序，系统自动计算生成平均分、最高分、最低分。详情中展现具体某项技能的正确、错误率等数据分析情况。
12.支持将多人考核数据导出，加入防泄密机制，导出文件必须导入特定软件才能进行查看和成绩汇总，实现对全体受训学员进行统一排序、统计等功能。
四、产品性能
1.按压机械寿命不少于10万次。
2.采用全无线设计。
3.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。
4.软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。
五、产品配置
1.心肺复苏模拟人1台
2.模拟人充电器1个
3.产品登录标识1个（固定于模拟人体侧位置）
4.产品使用说明1份
5.CPR衬垫/背包1套
6.模拟人服装1套
7.操作平板电脑1台
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	腹腔穿刺平台2.0
	2
	个
	工业
	1.模型腹部材料质地柔软，富有弹性，触感真实，外观形象逼真。
2.腹部皮肤采用微发泡高分子聚合材料，结实耐穿刺，穿刺后针眼不明显； 
3.体表标志（肋骨、肋间隙、左、右肋弓、腹上角、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等）明显，易触及，解剖位置准确；
4.可进行腹部移动性浊音的叩诊、腹腔穿刺术、股静脉穿刺术的训练；
5.可以触诊到股动脉搏动，以利于定位股静脉；
6.腹部穿刺的皮肤、腹部水囊和股静脉血管都可以更换，实现模型的反复长期使用。
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	成人胸腔穿刺模型平台2.0
	2
	个
	工业
	1.标准的胸腔积液穿刺体位； 
2.体表标志明显，可触及棘突、肩胛下角、肋骨及肋间隙；
3.可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置；
▲ 4.穿刺模块与躯干主体边缘贴合平整紧密，可满足以穿刺点为中心直径至少15cm的消毒范围；
5.可在双侧腋后线、肩胛下角线进行胸腔积液穿刺；
6.正确穿刺可以抽出胸腔积液；
▲7.材料性能好，单位穿刺面积可满足至少500次穿刺练习不漏液；
▲8.座椅轻便带脚轮，方便移动和固定；
9.双侧穿刺模块可更换。
▲10.考核互动评价APP：
10.1.支持至少2种PBL课程模式。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
10.2.教师APP可设置小组数量，及每小组建议人数。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
10.3.支持用户随时以扫码方式加入课程。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料）
10.4.支持组长可转让身份给小组内其他成员，组长可以控制场景切换，小组其他成员将同时进入此场景。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
10.5.支持组长进行场景问题作答。
10.6.支持教师学生回顾已结束课程，并查看小组作业、能力维度、自评互评结果。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
10.7.支持教师查看本组织下所有学员成长曲线。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
▲11、技能考核APP功能
11.1 具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.2 具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩可以以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.3 可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信方式进行导出。支持考官手写签名。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
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	成人腰椎穿刺平台
	2
	个
	工业
	1.成年男性外观，身体呈屈曲状，左侧卧位；体表标志明显，可摸到髂嵴、腰椎棘突，方便定位。 
2.模型人腰部结构可活动，通过加大身体的屈曲程度，可使脊柱后凸、椎间隙增宽。
3.模型腰部解剖结构正确，包括皮肤、皮下组织、黄韧带、硬脊膜等结构，可以在L2-L5椎间隙进行硬膜外穿刺、蛛网膜下腔穿刺操作，完成脑脊液压力测定、腰穿、腰麻、硬膜外麻醉、腰硬联合麻醉、鞘内给药等技术操作。
4.穿刺操作使用临床真实穿刺器械，穿刺针可依次经过皮肤及皮下组织、黄韧带、硬脊膜及蛛网膜，可体会到真实的至少2次突破感。
5.可使用临床真实测压管进行脑脊液压力测定。
6.突破黄韧带时可体会到落空感，到达硬脊膜外腔时有负压，通过水珠被吸入可验证负压存在，到达蛛网膜下腔时可有脑脊液流出；穿刺角度不正确可穿刺到椎骨。
7.具有硬膜外和蛛网膜下两个腔隙，都支持真实麻醉注液操作。
8.穿刺部位模块可耐受多次穿刺，耗材可以更换。
9.无需外置水袋提供压力，即可在进入蛛网膜下腔后自动有脑脊液流出。
10.内置锂电池连续使用时间不少于5小时。
▲11.考核互动评价APP：
11.1支持至少2种PBL课程模式。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.2教师APP可设置小组数量，及每小组建议人数。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.3支持用户随时以扫码方式加入课程。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.4支持组长可转让身份给小组内其他成员，组长可以控制场景切换，小组其他成员将同时进入此场景。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.5支持组长进行场景问题作答。
11.6支持教师学生回顾已结束课程，并查看小组作业、能力维度、自评互评结果。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.7支持教师查看本组织下所有学员成长曲线。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
▲12.技能考核APP功能
12.1 具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
12.2 具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩可以以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
12.3 可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信方式进行导出。支持考官手写签名。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）。
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	中心静脉置管术训练平台
	2
	个
	工业
	1.为上至耳垂平面下至脐平面的模型，模型头偏向一侧，摆出标准的中心静脉穿刺体位，具有一侧手臂、锁骨、肋骨、胸锁乳突肌、胸锁关节等体表标志； 
2.中心静脉置管术示教模块具有与中心静脉置管术相关的解剖结构，如右颈内静脉、右颈总动脉、上腔静脉、右头臂静脉、右头臂干、右锁骨下静脉、右锁骨下动脉等，模块外观半透明，可以直观的看见血管的走行和毗邻关系；
3.中心静脉置管术穿刺模块可使用临床真实超声机进行探查，超声图像上可见右颈内静脉、右颈总动脉、上腔静脉、右头臂静脉、右头臂干、右锁骨下静脉、右锁骨下动脉等结构显影；
4.模型可训练超声引导下锁骨下静脉、颈内静脉穿刺置管；
5.模型手臂可训练超声引导下PICC置管，穿刺部位采用高分子可超声材料，触感接近真实皮肤，可支持真实超声机器使用，超声下各组织结构（皮肤、皮下组织、血管）影像清晰真实；
6.进行血管穿刺时，穿刺成功能够感受到突破感，可模拟静脉血液流出；
7.超声引导下可观察导丝的行进，可用超声检测导管放置是否正确；
8.各穿刺部位的模块可更换。

	21
	骨髓穿刺平台
	2
	个
	工业
	1.模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部；
2.用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核；
3.模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人；
4.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构；
5.模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感；
6.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。

	22
	穿戴式清创缝合训练套装
	2
	个
	工业
	1.采用T恤及袖套式设计，可直接穿戴于模拟人或真人身上，不需要粘贴；
2.包含上肢、下肢及腹部3个部位的锐器伤，与真实皮肤相似，可看见皮肤及皮下组织；
3.材料手感真实，具有高弹性触感，抗撕裂，缝线穿过材料可承受≥8牛拉力不产生裂痕，可耐受在伤口处进行反复缝合、打结训练；
4.双氧水冲洗不会损耗模型，碘伏消毒清理后不易留痕迹；
5.可反复多次用于训练冲洗、消毒、上药、包扎、缝合、打结、拆线等外科基础技能的操作训练；
6.模块后接触人体的部位配有专业的防护板，可保护SP病人的安全。

	23
	闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运平台
	1
	个
	工业
	1.本模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性四肢骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练；
2.模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感；
3.模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感；
4.可以配套使用所有的骨折支具；
5.模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警；
6.模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警；

	24
	切开引流模型
	5
	个
	工业
	1.由皮肤模块、垫板和脓肿模块组成，皮肤模块置于垫板上方，在皮肤模块内部设有大小不同、深浅不一的至少22个脓肿模块，模拟浅表脓肿和深部脓肿
2.模型皮肤质感逼真，操作者可以进行脓肿切开引流操作练习，比如股内侧深脓肿，腋窝部脓肿等
3.切开后可观察内部脓液，状态逼真

	25
	包扎训练平台
	2
	个
	工业
	1.模拟了成年女性上半身结构；
2.皮肤光滑平整、五官精致，有明确的体表结构；
3.右臂为全肢，肩、肘关节可活动，当上肢骨折固定时，可摆成上肢的功能位置。练习右手食指截指的包扎；左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎练习。
4.可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。
5.在此模型的各个部位上可完成各种绷带包扎：环形、斜形 、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成头、颈、眼、耳、下颌、乳房等部位的三角巾包扎；可进行胸部多头带包扎。

	26
	包扎训练平台
	2
	个
	工业
	1.模拟一男性下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂；
2.右肢为从膝以下截断的截肢；左肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎；
3.在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎。

	27
	肛周脓肿训练模型
	1
	个
	工业
	1.模型为成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位；
2.解剖结构准确，具有肛门、直肠结构，有模拟肛柱；
3.有可以更换的会阴和前列腺；
4.直肠指诊可进行直肠息肉、内痔和肿瘤检查，可模拟指套带血效果；
5.前列腺模型包含了至少7种：正常、单侧良性占位、前列腺增生、单侧前列腺癌、双侧前列腺癌2种、前列腺囊肿。
6.尺寸：345mm×326mm×250mm±5mm。

	28
	打结训练平台
	1
	个
	工业
	1.用于练习各种打结技术的模型，可练习打结与血管钳夹、结扎。以透明的圆柱模拟打结空间，便于观察与评估。
1)打结训练系统：可进行单手打结、器械打结、外科结打结、假结和滑结的辨认、小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及剪线训练；
2)血管结扎模型：血管钳夹、结扎和切开训练；
2.独特的磁力系统模拟组织拉力；
3. 2种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟外科腹部及妇产科手术的深部成角空间打结；
4.圆柱体由透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力；
5.平行的模拟血管富有弹性；
6.产品尺寸：220×210×220mm±5mm。
7.产品净重：≤1.2kg。

	29
	妇科检查平台
	2
	个
	工业
	1.模拟成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位；
2.内部解剖结构精确，用于展示和学习：尾骨尖、坐骨棘、子宫、卵巢、输卵管等；
3.可进行的操作包括：
3.1双合诊、三合诊、肛诊手法；
3.2阴道窥器和阴道镜检查；
3.3宫颈病变的观察，可进行宫颈刮片；
3.4宫内节育器取放；避孕隔膜置入；
3.5腹腔镜检查训练；
3.6子宫分段诊刮。
▲4.包括多种子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠14～16周子宫、多发子宫肌瘤，后壁子宫肌瘤、子宫腺肌症子宫，可进行宫内操作的子宫等；
5.包括多种宫颈：正常宫颈、妊娠宫颈、宫颈糜烂、经产妇宫颈、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性化脓性宫颈炎等；
6.包括多种附件表现：卵巢囊肿，输卵管炎，正常卵巢等
▲7.腹壁触感真实，外阴处弹性好、抗撕裂；可通过触诊体验子宫、双侧附件病变的手感，模型内部可置入不同性状的仿真分泌物，让操作体验更加真实，并协助判断病变性质；
8.子宫和宫颈可任意组合。

	30
	智能四步触诊训练系统
	1
	个
	工业
	1. 模拟成年孕妇躯干外形，从胸部到大腿根部，屈膝仰卧位；
2.体表标志明显，手感真实，结构包括乳房、隆起的腹部、盆腔、胎儿、耻骨联合等；
3.可进行四步触诊法、宫高、腹围测量、骨盆外测量、乳房护理；
▲4.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，内置真实液体，胎儿浸泡在液体内，增加触诊的真实感受；羊水量可调节；
▲5.胎儿为孕32周大小，可通过触诊明显区分胎头、胎背：胎头硬而圆且有浮球感，胎臀软而宽、形状不规则，胎背平坦、饱满；
▲6.可使用真实听诊器及多普勒胎心仪在腹壁胎背位置听诊到胎心音；
7.支持腹壁打开，方便调整胎儿体位，胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习；
8.胎心频率及音量支持调节，胎心率可调范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化；声音支持外放；
9.提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率；
10.嵌入式控制面板，控制方便。


	31
	宫内避孕器训练模型Ⅰ
	1
	个
	工业
	1.模拟成年女性子宫；
2.解剖结构包括子宫，卵巢、输卵管和阴道；
3.可学习女性子宫及附件的内部结构；训练宫内避孕器的置放和取出；
4.模型上有透明窗覆盖，可清楚地观察宫内避孕器的置放过程。

	32
	婴儿头皮穿刺平台
	4
	个
	工业
	1.用于临床医学儿科、护理人员婴儿头皮穿刺的示教、培训、考核。
2.模型仿真9-10月患儿头部至上腹部；
3.模型高36cm±5mm；
4.模型具有柔软富有弹性人造皮肤；
5.模型头部可左右转动60。±10。；
6.左、右两侧均有血管可以进行穿刺；
7.同一位置可进行多次穿刺；
8.可单独更换模拟血管其中一根血管；
9.可外接输液袋，穿刺成功后可模拟穿刺回血的场景；
10.可外接容器，穿刺成功后，可输入液体。

	33
	幼儿静脉注射手臂平台
	4
	个
	工业
	1.模拟幼儿左臂；
2.外型逼真，皮肤纹理清晰，材质柔软并有富有弹性；
3.解剖结构精确，具有完整的幼儿手臂静脉系统；
4.可进行静脉穿刺和手臂浅静脉输注训练，穿刺有真实的落空感并可见回血；
5.皮肤、血管均可更换，带有备用的皮肤及血管。

	34
	新生儿生长指标评定及护理平台
	5
	个
	工业
	1.本模型为男性婴儿的全身模型，全身柔软而富有弹性；
2.头部可触摸前囟门； 
3.头部可触摸后囟门；
4.头部随重力弯曲，模拟婴儿颈部柔软，可训练新生儿抱持手法；
5.可进行新生儿拍背练习；
6.可进行新生儿的包裹练习；
7.进行皮肤护理；
8.可测量身长、体重、坐高、测量胸围、腹围；
9.同时可进行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操。

	35
	三腔两囊管止血平台
	2
	个
	工业
	1.模拟成人上半身到大腿上三分之一，可实现仰卧位。头部灵活，可实现头向侧偏45°；肩关节可以前后活动不小于90°。
2.模型人双眼睑可表现闭合、睁开，睁开时可以观察瞳孔。手动掰开，观察双侧瞳孔，瞳孔可表现不等大。
3.模型人内有牙、舌、食道、胃、声门、会厌、气管等结构。
4.模型人可通过从耳垂至鼻尖再到剑突测量置管深度，深度符合正常成人解剖数据范围。支持可视化验证，置管过程中可通过内置摄像头确认是否进入胃部，以及胃囊是否经过贲门。
5.可模拟上消化道出血的情况，消化道流出模拟血液，非常真实，出血速度可手动调节。可通过内置镜头观看胃底实时出血情况。
6.可使用临床真实F16、F18、F20的三腔二囊管经口、经鼻置入，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体。可模拟止血效果，止血成功可见滴壶中模拟血液停止流动。支持牵引固定，操作过程完全仿真。
7.带有专门的清洗管道，方便清洗，胃内残存液体可方便排出。
8.可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置。
9.可模拟上消化出血造成失血性休克时，快速建立静脉通道及通气给氧等操作。
9.1可进行肱骨穿刺；
9.2气管切开及环甲膜穿刺；
9.3可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术；
9.4可训练氧气吸入。

	36
	导尿仿真平台
	4
	个
	工业
	1.模拟成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。
2.男女外生殖器可更换，更换过程简单方便。
▲3.男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，暴露尿道口及冠状沟。阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。
▲4.女性生殖器模块：外观模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见，针对尿管置入位置具有考核意义。
5.坚固耐用且手感真实。
6.可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。
7.可连接外置储液袋提供不间断的尿液。
▲8.模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。
9.可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。
10.模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。
▲11.考核互动评价APP：
11.1支持至少2种PBL课程模式。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.2教师APP可设置小组数量，及每小组建议人数。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.3支持用户随时以扫码方式加入课程。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.4支持组长可转让身份给小组内其他成员，组长可以控制场景切换，小组其他成员将同时进入此场景。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.5支持组长进行场景问题作答。
11.6支持教师学生回顾已结束课程，并查看小组作业、能力维度、自评互评结果。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
11.7支持教师查看本组织下所有学员成长曲线。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
▲12.技能考核APP功能
12.1 具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
12.2 具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩可以以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）
12.3 可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信方式进行导出。支持考官手写签名。（响应文件中提供使用功能截图等证明材料并加盖供应商公章）

	37
	高级心电监护训练模拟人
	2
	个
	工业
	1.高级心电监护训练模拟人系统由高仿真模拟人与配套的多参数心电监护仪两大部分组成，形成一个完整的、闭环的临床技能训练平台。
2.模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转
3.心电监护模拟人身高 165CM，双眼可转动，四肢关节灵活，可实现多种护理功能，满足临床操作要求
4.解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，胸骨、剑突等骨性标志
5.模拟人皮肤表面没有任何位置标记，完全依靠生理结构进行定位，胸前皮肤具有超导功能，使用真实的心电，监护仪可获得心电监护数据
6.心电监护的训练及考核：心电导联正确的使用方法的训练，正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律波形
7.头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练
8.协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击等
9.洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理
10.床上擦浴及更衣
11.轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法
13.氧气吸入及雾化吸入疗法
14.瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比
15.男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗
16.皮下、外耳道的冲洗
17.高级心电监护训练模拟人一台
18.多参数心电监护仪一套
19.模拟人衣服一套
20.专用数据线一只
21.说明书、合格证、保修卡一套
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	除颤仪训练器
	2
	台
	工业
	▲1.模拟除颤仪采用人体工程学结构设置，携带方便，使用简单。具有以下功能：
1）由电除颤手柄、AED贴片、主机等组成，主机采用大屏全彩液晶屏幕，可进行急救动画的演示、可自主调节选择所需要的除颤能量值。
2）界面显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤；当除颤手柄放置至胸骨右侧第二肋间和左侧第五肋间与腋中线的交界处行心电监测时，显示实时室颤波。
3）可调节能量大小，最大能量可达360J。
4）选择好除颤能量后，按充电按钮对除颤手柄进行充电，达到设定值后，自动提示放电，再按下左右除颤手柄的放电按钮，完成放电除颤操作。
5）实时显示模拟人的心率和心律。
6）除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。
7）可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置40个心电病例。
8）可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。
▲2.模拟AED功能：
1）内置10种情景模式供训练使用，可根据教学需求进行选择。
2）可选择成人或儿童除颤模式，并配有电极片。
3）配合模拟人使用智能检测是否插入电极片，方便教学练习。
▲可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。
▲内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。
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	高级成人气管切开吸痰护理训练模型
	1
	台
	工业
	1.模型是集气管切开吸痰及鼻腔吸痰与护理于一体的专用护理人，身高 170cm，双眼瞳孔等距，关节灵活，可实现多种体位，满足操作需要。解剖标志明显，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到模拟人的胃和气管等内脏器官。
▲ 2.气管切开护理，可连接吸痰器练习吸痰技术
▲ 3.气道雾化吸入，可连接雾化器进行雾化练习训练
▲ 4.床上擦浴及更衣
▲5. 扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法
▲ 6.协助病人起床，轴线翻身、纵向翻身，进行呼吸道的评估，背部叩击
▲ 7.外耳道的冲洗
▲ 8.经鼻腔插入吸引管技术练习；可练习吸痰训练
▲ 9.吸引管和 YanKen 管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰，清除患者呼吸道分沁物，保持呼吸道通畅
▲ 10.吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引
▲ 11.左右上臂、臀部、股外侧部有肌肉注射块，上臂有肌肉注射块
▲ 12.可注入真实药液
▲ 13.肌肉注射块可取下清洗 
▲ 14.手臂静脉注射
▲ 15.静脉血管和皮肤均可更换 
▲ 16.造瘘口护理：结肠造瘘口、回肠造瘘口，进行冲洗练习
▲ 17.模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑
▲ 18.男性阴茎可提起与腹壁成 60 度角，可练习男性导尿
▲ 19.褥疮护理：具有褥疮的两个临床分期：淤血红润期、溃疡期
20.标配：
护理人 一具
金属气管切开套管 一份 
教学用一次性使用雾化器包 一份 
衣服 一套
教学用一次性使用吸痰包 一份
说明书、合格证、保修卡 一套               
套装配置:                              
护理人一具，
金属气管切开套装一份，
衣服一套，
压缩式雾化器 一个，
电动吸痰器一套，
教学用一次性使用雾化器包20个，
教学用一次性使用吸痰包20个，
说明书，合格证，保修卡一套。
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	全功能静脉输液臂
	10
	个
	工业
	1.模拟一成人右臂；
2.造型高度仿真，精细的皮肤纹理，材质柔软并有富有弹性，手指可弯曲；
3.解剖结构精确，有八条血管组成完整的静脉系统，具有手背静脉网；
4.可进行静脉输液和静脉穿刺训练，穿刺正确有明显落空感并有回血，穿刺针可用输液贴牢固固定；进行三角肌注射训练；佩带式皮内注射模块进行皮内注射训练；
5.三角肌模块、皮内注射模块；
6.产品尺寸：840×170×110mm±5mm；
7.产品净重：2.75kg±3g
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	多功能注射模块
	28
	个
	工业
	1.解剖层次清晰，包括：皮肤、皮下组织及肌肉层；
2.三种注射训练：
2.1皮内注射训练：皮肤薄而富有弹性，皮内注射可产生逼真的“皮丘”；注射的液体可吸干，以重复注射；
2.2皮下注射训练：皮下注射训练液体可挤出；
2.3肌肉注射训练：肌肉层为优质硅胶制成，刺入手感逼真；肌肉注射训练的液体可挤出；
3.易于装卸；有托架支持，保证操作的稳定性；
4.各层组织均为耗材便于更换；
5.产品尺寸：140×110×70mm±5mm
6.产品重量：0.4kg±3g
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	术前无菌操作训练仿真模型人
	2
	个
	工业
	1.材质为硅胶，自然大小
2.标准仿真躯干，体表标志精确；
3.皮肤柔软有弹性，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境；
4.共18处切口设计：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术。
5.产品尺寸：720×440×230mm±5mm
6.产品重量：5.4kg±3g
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	全功能护理平台
	2
	个
	工业
	▲1.可进行的护理操作
▲2.瞳孔观察示教；
▲3.头发护理；
▲4.脸部清洁；
▲5.口腔护理操作训练；
▲6.气管插管操作训练；
▲7.鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；
▲8.吸氧操作训练；
▲9.气管切开术后护理训练；
▲10.经口、鼻、气管套管吸痰操作训练；
▲11.心音、呼吸音、肠鸣音的听诊训练；
▲12.血压测量操作训练；
▲13.静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定；
▲14.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；
▲15.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口；
▲16.着装式压疮护理：可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人；
▲17.更换卧位、搬运；尸体料理；
▲18.手足护理；会阴护理；
▲19.整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法；
▲20.模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位；
21.全身关节包括：
▲21.1躯干－旋前、旋后、屈伸；
▲21.2颈部－旋前、旋后、屈伸；
▲21.3肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；
▲21.4肘关节－屈伸、旋内、旋外；
▲21.5腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外；
▲21.6髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸；
▲21.7膝关节－屈伸、旋内、旋外；
▲21.8踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外；
▲22.护理情景仿真系统
包含两个标准化模块，模块均可与其他产品配套使用。
▲22.1BPSim模块：
22.1.1在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量；
22.1.2具有korotkoff Gap音；
22.1.3压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1mmHg；
22.1.4可设定收缩压、舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调；
22.1.5音量大小可根据具体情况调节；
22.1.6收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程；
22.1.7自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上；
▲22.2AUDSim模块：
22.2.1共54种声音，语音21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音14种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹音6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）； 
22.2.2图形化的操作界面；
22.2.3五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节；
22.2.4中英文双语界面，大屏幕液晶显示；
22.2.5可以外接音箱进行全体教学也可以连接耳机自学，还可以通过模型人体外放；
22.2.6  5V直流电源供电。
23.模型组成
23.1全功能护理模型人1具
23.2配套衣服1套
23.3着装式压疮护理配件1个
23.4血压测量手臂1套
23.5静脉输液手臂1套
23.6心音、肠鸣音、肺音听诊训练控制器1个
24.产品尺寸：1400×330×180mm±5mm
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	超声多普勒胎心音仪
	2
	个
	工业
	一、功能特点：
1.LED数字显示胎心率：
2.具有扬声器,备有音频输出接口;
3.具有胎心率超范围声光报警功能；
4.  3分钟无信号输入，自动关机；
▲5.采用胎心率自相关计算法，胎心率计算准确可靠；
6.探头采用高效抗干扰设计，性能稳定；
7.内置高容量充电电池，充满一次可连续工作8小时以上；
8.标准配置2.0MHZ超声探头；
9.一键式操作，可选配耳机；
二、产品技术参数
1.采用胎心率自相关计算法；
2.超声频率：2.0 MHz ± 10%          
3.输出超声功率：< 35mW
4.综合灵敏度: ≥ 90 dB（在距探头表面距离200mm处）
5.在测量综合灵敏度时，所采用的多普勒频率是(300±50)Hz，反射靶速度是10cm/s～40cm/s
6. LED数字显示胎心率；
7.心率检测显示范围：不窄于65bpm-210bpm(±2bpm)
8.空间峰值/时间峰值声压: ≤ 1 MPa.
9.换能器有效面积:≥ 310mm2
10.  8Ω2W扬声器输出音量
11.输入功率:40VA
12.充电器输入电压： AC 220V 50Hz 
13.充电电池输入电压：DC 24V 
14.电池：内置14.4V镍氢可充电电池组；
15.音频输出功率：≥ 1.8 W
16.推荐耦合剂声阻抗:1.5-1.6 (105g/cm2.s)
17.连续工作时间(电池充满后,在自检状态时)≥ 3小时；
18.多普勒频率: 0-3KHz
19.工作环境： 温度：+5℃ ～+40℃；湿度：≤80％；大气压力：86kPa ～106kPa
20.运输和存储环境：温度：-10℃～+55℃；湿度：≤80％；大气压力：86kPa ～ 106kPa ，无腐蚀气体和通风良好的室内。
21.声输出参数满足国家免予公布的条件,即胎心音仪的超声换能器部件和主机在所有操作模式下,均能满足下列要求：（C）峰值负声压(p_)< 1Mpa；（B）输出波束声强(Iob)< 20mW/cm2；（C）空间峰值时间平均导出声强(Ispta)< 100mW/cm2。
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	胎儿/孕妇/病人多参数监护仪
	2
	个
	工业
	1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；
2.胎心探头：多晶片、宽波束、脉冲工作方式，超声探头，工作频率：1.0MHz；输出波束声强小于5mW/cm2；测量范围：50～250bpm ；测量误差不大于±2bpm；
3.宫缩探头:测量范围：0-100压力单位，非线性误差：≤±10%，宫缩复位值可以调节，有 0、5、10、15、20 五档可选；
▲4.胎动：配备胎动打标器，手动或自动计算胎动可选，自动计算的胎动阈值可调整，可显示并打印胎儿活动曲线；
5.≥12.1英寸触摸显示屏，显示电池电量、时间日期、波形曲线、监测参数等信息，屏幕支持 0-90°度内多角度翻转； 
6.人机对话界面，多种界面可选，支持大字模式，监护曲线显示支持30 -240（美标）和50 -210（国际）两种标准；
7.机器安装方式支持挂墙、台面平放和推车，设置隐藏式提手，方便移动；
8.内置超长寿命热敏打印机，152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；
9.支持选段打印和定时长监护实时打印功能，定时时长范围：0-60min；
10.仪器报警支持声音报警、报警灯闪烁报警、文字提示报警，报警级别分高、中、低，报警可以暂停、可以调节报警音量；
11.胎心率报警上下限可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警所属级别可调；
12.双胎心率重合报警(SOV)，支持双胎曲线分离，曲线分离可以设置偏移值，有 0、20、30 三个选项；
13.监护过程中支持常见的临床事件快速标记，支持冻结查看数据；
14.内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、ACOG、SOGC等常用的评分标准；
▲15. 20000小时CTG存储、支持监护数据回放打印，支持掉电数据存储； 
▲16.支持手写输入，支持输入孕妇中文姓名、年龄、孕周等信息；
17.可通过关键字查找孕妇历史数据，并形成列表，方便随时调取查看同一孕妇所有历史数据；
18.支持USB接口数据导出，导出格式支持PDF格式，方便临床教学和研究使用；
▲19.支持USB连接激光打印机，打印报告支持A4/B5格式；
20.具备有线/无线WIFI联网功能，根据科室需求组成中央监护系统；
21.支持外接胎儿唤醒器实现胎儿唤醒功能。

	46
	动脉穿刺手臂
	2
	个
	工业
	1.模拟了成人右臂；
2.解剖结构包括桡动脉、桡骨茎突等；
3.进行桡动脉穿刺，采动脉血样；
4.可模拟桡动脉搏动，方便定位；
5.皮肤和血管可更换，带有备用的皮肤及血管。

	47
	笔式胰岛素注射器
	10
	个
	工业
	1.注射剂量范围1~60个单位,最小刻度精度达 1 单位（U），通过调节剂量旋钮即可完成给药量设置，适配不同患者的个体化剂量需求;
2.重量：11g±3g；

	48
	血糖仪
	10
	个
	工业
	1.血样类型:新鲜毛细血管全血
2.血样量:1μL(微升)
3.检测范围0.6-33.3mmol/L
4.记忆组数:250组测量结果,自动关机15秒~3分钟
5.红细胞压积比:30%~60%
6.电池寿命:2节7号电池能测试约1000次

	49
	腹部注射模型
	10
	个
	工业
	1.穿戴式大肚皮，配有布质松紧带，可以穿戴在病人身体的腹部位置进行胰岛素药物的自我注射练习；
2.尺寸：约41.5*23.5*14.8cm±5mm
3.重量： 845g±3g
4.厚度约2cm±5mm，采用环保搪胶和高密度海绵高仿真皮肤质感，点模拟皮肤弹性和穿刺手感。

	50
	手指采血模型
	10
	个
	工业
	1.模拟成年人手部大小，皮肤柔软，解刨标志明显，便于操作训练。
2.该模型无名指为采血操作部位，操作正确时，会有模拟血液流出。
3.该模型无名指采用分段式设计，手指与手掌可以分离，手指穿刺损坏以后，可以方便更换。


注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。
2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。
三、商务要求
1．报价要求
本次报价须为人民币报价，包含产品价款、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
供应商须对本项目的全部产品进行报价，若供应商仅对部分产品报价的，按照无效响应处理。
2.合同签订日期
成交通知书发出后25日内。
3.交货（实施）时间
国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试。
4.交货地点或服务地点
广西区内甲方指定地点。
5.验收标准
[bookmark: _Hlk77607553]详见采购文件合同主要条款格式部分。
6.服务标准、期限、效率
6.1成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
6.1.1电话咨询
成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
6.1.2现场响应
采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
6.1.3技术升级
在质保期内，如果成交供应商的产品或软件系统升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或软件进行升级。质保期后提供终身优惠维保服务，常规维保范围包含软件系统维护（如误删重装、系统迁移、故障排查）、软件基础功能升级（不含重大版本迭代）、基础资源更新（如原有案例库补充、常规参数优化）等，不含硬件更换费用（硬件更换采购另行协商）；常规维保费用可选择单次收取或按年收取，单次或年度费用最高均不超过对应产品成交金额的8%。若涉及定制化开发、重大功能升级、特殊技术改造等超出常规维保范畴的需求，由采购人与供应商根据实际需求友好协商，另行确定服务内容、服务周期及费用标准，维保服务响应标准参照本项目采购文件售后服务相关要求执行。采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
7.培训
供应商对其提供产品或软件的使用和操作应尽现场培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，每季度至少1次强化培训。采购文件中采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。
8.付款方式、时间及条件
详见采购文件合同主要条款格式部分
9.履约保证金
详见采购文件合同主要条款格式部分
10.包装和运输要求
根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求；若产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分
11.售后服务
11.1除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。
▲11.2成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。供应商必须在响应文件中提交《售后服务承诺函》（格式自拟），明确质保期时长、7×24 小时技术支持、4小时现场响应、4 小时故障排除、原厂备件供应、每季度至少1次强化培训；质保期后提供终身优惠维保，不得超过该产品成交金额的8%。等核心内容，未提交或承诺未满足采购文件最低要求的，直接按无效响应处理。
11.3成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
11.4成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。
11.5质量保证期内的费用
质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。
11.6质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。
12.保险
供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。
四、其他要求
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                        
无
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B分标
一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。
3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。
4.“技术指标要求”中非实质性参数允许负偏离≤3项。
二、技术要求
1.需实现的功能、目标及应用场景
满足采购文件要求，验收达到合格标准
2.是否接受进口产品：
否
□是
本分标    /   （进口）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求：①成交供应商负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用（含办理免税证的费用）；②采购人将协助具有进出口业务代理资质的成交供应商办理免关税手续，如成交供应商不具备进出口业务代理资质，则其报价中必须包含关税在内的所有税费。
注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。
（2）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（3）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求
4.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
5.核心产品
本项目为货物采购项目，B分标核心产品为： 第 1 项“ OSCE考站智能化管理  ”     
6.节能产品
本项目强制采购节能产品为： 无。
7.网络安全专用产品
本项目网络安全专用产品为：无。
8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	OSCE考站智能化管理
	1
	套
	工业
	一、技术要求
1.系统架构：B/S、移动端的开发模式，包括教师端应用和学生端应用。
▲2.教师端应用和学生端应用均支持WEB浏览器与手机移动端APP使用，支持主流浏览器、手机APP使用；学生端应用具备课程学习、OSCE管理和自主学习功能。
3.支持账号、扫码、短信验证码等多种登录方式。
二、功能要求
1.OSCE考试
1.1题库管理
1.1.1支持评分表excel文件格式批量导入。
1.1.2支持建设自有题库，题库可设置三级目录，支持自定义题库分类。
1.1.3支持在线评分表的编辑题干、评分项。
1.1.4评分表支持按比例打分、按步长打分2种模式；步长打分模式，可以分别单独设置评分表每个评分项的步长；支持评分表全局扣分，可设置多项全局扣分项目，每个全局扣分项目可设置每次错误扣分值。（响应时提供演示视频）
▲1.1.5支持连接执医24项操作模型，进行数据交互，实时检测技能操作情况，呈现数据作为客观评分依据。（响应时提供演示视频）
1.2排考管理
1.2.1支持中心任意房间作为OSCE考试考站使用，可绑定/解绑房间作为OSCE考站。（响应时提供演示视频）
1.2.2支持设置考试的及格线、优秀线。
▲1.2.3支持跨天排考，设置多场次、多批次考试，支持多组并发排考；支持按全场考试、分场次、分批次选择考生，可按照全场、场次、批次分别选择相应考生；支持“立即排考”、“按场次抽签”、“按批次抽签”。（响应时提供演示视频）
1.2.4必须至少支持以下考试模式
a）轮循式考试模式：支持设置单站、多站考核；支持同一场多组并行考核，支持不同组设置相同或不同考题；支持不同场次“考试题目相同”和“考试题目相同”快速选择。
b）体检式考试模式：支持同一场多组并行考核，支持组间考试模式差异快速选择，不同组之间，允许站点数、考试时间、考题设置不同；支持有无关联站快速选择；支持不同场次“考试题目相同”和“考试题目相同”快速选择；考生进站顺序：支持固定排序（排考时明确考生顺序）和实时排序（根据各站考试的结束时间实时考生排序）；具备缓冲屏软件，实时动态显示考生排序。（响应时提供演示视频）
▲c）支持长短站考试模式，包括但不限于支持长站与短站考试时长比为2:1、3:1、4:1的考试模式，并提供快捷选择菜单，支持长站等效站设置，至少支持4考站3项目/8考站6项目/16考站12项目、6考站4项目/12考站8项目、8考站5项目/16考站10项目等模式）；本支持同一场多组并行考核，支持不同组设置相同或不同考题。（响应时提供演示视频）
d）同一考站单题模式：支持为同一考站设置一道必考题或多选一抽考题。
▲e）同一考站多题模式：支持为同一考站设置多道考题，可设置多道必考题、多道抽考题、以及必考/抽考题组合；可对考题顺序进行排序。支持同一考站多位考官分别为不同考题进行打分。支持为必考题/抽考题每一题在站点内的计分权重值设置。（响应时提供演示视频）
▲f）支持多专业同时考试：可设置不同专业，进行不同站点数、不同考题的同时考试。从技能考试时长角度，不同的技能可设置不同的考试时长。（响应时提供演示视频）
▲1.2.5支持多种考官设置模式：考站指定考官、考务人员现场分配、不同场次不同考官、不同场次相同考官；可根据需要每站设置多名考官，可平均分配或手动分配考官评分权重。（响应时提供演示视频）
1.2.6支持手动/自动换站切换：自动模式下，系统根据设定换站时间（精确到“秒”）自动进行换站、进站并播报；手动模式可以根据考务人员操作，实时进行换站、进站并播报。
1.2.7支持考试现场签到、抽签，支持随机抽签或按学号、姓名排序；支持抽签后排考信息导出。
1.2.8支持云端排考，可在任意一台PC Web端进行排考。考试发布后，系统通过移动端通知相关人员。
▲1.2.9案例考站支持学员可对虚拟病人进行病史采集（问诊）、体格检查、实验室检查、影像学检查、实时生命体征监护、临床干预、用药、会诊室等方面进行虚拟检查及治疗；学员对虚拟病人的以上所有检查，均能自动反馈检查结果；对各种临床干预措施和药物治疗均能引起所有相关生理参数自动引起关联变化，并实时显示；3D虚拟病人的意识、皮肤特征、动作、对话内容也会自动变化；整个检查及治疗过程，不需老师（导师）进行任何设置操作，全部智能自主变化，符合临床真实情景。（响应时提供演示视频）
▲1.2.10支持图形显示用时、得分，得分具有详细分类，包括检查权重值及得分、诊断权重值及得分、治疗权重值及得分、总得分，系统可分别记录包括气道、呼吸、循环、能力丧失、暴露、问诊、辅助检查、干预、用药、会诊、体位等各个子项目的分值及得分情况，并以第一优先级、第二优先级的形式显示学员正确、遗漏以及无意义的操作，并展示学员各项操作得分，所有成绩直接接入OSCE考试成绩单，可在OSCE考试成绩单进行查询展示。
1.3考试过程管理
1.3.1待考区，支持大屏幕显示待考信息。
1.3.2广播系统可通过考程安排自动分区语音播报。包括开始、进站、换站、倒计时、结束等信息，无需人工干预。
1.3.3可动态实时显示各站点考官状态，包括在线、断线、评分中、成绩提交等状态。
1.3.4图形化中控台界面，可实时查看如下考站进度： 
a）可查看场次、批次实时进度、考站倒计时。
b）可实时分场次查看考生成绩，实时查看各考站、各位考官打分成绩。
c）支持同一考站内多名考官打分时，打分值差异超过标注值提醒显示，包括单项目各考官总分差异高亮显示、单考站多项目各考官总评分差异高亮显示；用户可自行设置单项目分差阈值、单考站多项目总分差阈值。（响应时提供演示视频）
d）支持成绩导出。
1.3.5具备考试过程中，“暂停考试”功能。
1.4评分管理
1.4.1支持当前考生考试时间倒计时和当前考生考试时间+评分时间倒计时。
1.4.2考试中自动加载对应的评分表。
1.4.3支持多评委考试打分，支持权重比例、平均分形式计算总分。
1.4.4支持考官手写电子签名，支持默认上一次签名。
1.5成绩管理与统计分析
1.5.1支持查看考试应考/实考人数，平均分，最高分，最低分等信息，可查看成绩区间分布，并以图表形式展示。
1.5.2支持成绩查询功能，可根据考生考号、姓名、部门等筛选条件，查询相应成绩列表。
1.5.3导出功能：支持考试汇总成绩单导出。支持考生考试明细表导出，可选择excel、PDF模式，导出信息支持可选考官、考站、评分开始时间、评分结束时间显示；支持可选每个考官的打分展示；支持缺考名单导出。（响应时提供演示视频）
▲1.5.4成绩分析：成绩分析不少于总成绩分析、考试项目成绩分析和试题考点分析三个模块。总成绩分析：支持对考试总平均成绩院校内不同教学部门对比，可以柱状图显示；支持任意选择多个教学部门（如班级）进行成绩对比展示。项目成绩分析：支持对考试任一考题总平均成绩院校内不同教学部门对比，可以柱状图显示；支持任意选择多个教学部门（如班级）进行成绩对比展示。试题考点分析：支持对考试任一试题内所有考点分项院校内不同教学部门对比，可以柱状图显示；支持考点项目失分排行，包括评分分类、分值、平均得分、平均得分率。（响应时提供演示视频）
2.课程管理
▲2.1课程编排：支持自定义添加课程名称，课程目录、课程内容、单元测验；课程学习内容支持自由学习模式、完成条件解锁模式；完成条件至少包含分数达标、训练次数达标、训练时长达标模式；课程内容支持从系统视频资源、临床思维案例、虚拟仿真项目选择编排；单元测验支持从系统视频资源、临床思维案例、虚拟仿真项目选择编排；支持学员WEB浏览器、手机移动端APP进行课程学习。（响应时提供演示视频）
2.2支持机构课程、我的课程分类根据权限分配、课程查询。
2.3课程清单支持列表、卡片2种布局模式。
2.4课程支持上架、下架、复制另存功能。
2.5课程安排：支持按部门批量选择、删除学员，支持课程自由模式、顺序模式发布。
▲2.6课程数据统计：支持查看课程总人数、已完成人数、完成率、测验达标率；支持查看课程任一内容、测验参与人数、完成人数、完成率、平均成绩、平均用时；任一学员课程完成学习内容数量、进度、完成测验数、达标测验数、学习总用时列表，支持学习进度条显示及排序。支持课程内容、单元测验明细展示，包括当前状态、完成进度、最高成绩、是否达标。（响应时提供演示视频）
3.资源库管理
3.1支持资源库资源上传、删除、编辑、查询、预览；支持按资源类型筛选，按引用次数排序。
3.2支持上传图片、视频、音频、PDF等格式课件资源。
3.3具备个人资源库与公共资源库，支持资源批量下载、批量删除；支持个人资源库资源批量转入公共资源库共享。
3.4支持自定义添加资源分类，支持资源分类编辑、删除。
4.自主学习管理
4.1可根据需要自定义栏目、分类进行自主学习课程的展示，可为课程配置个性化封面。
4.2支持课程上架、下架管理；支持按课节数、状态、播放次数、评价次数、创建时间等进行排序。
4.3可查看用户对课程的评价信息，可查看用户的学习记录，学习记录支持按最近学习时间、本次时长和总时长进行排序。
4.4支持按栏目、课程创建时间或输入关键词查找课程。
4.5同一课程下可分建多节课程，关联不同课件资源，学生端以系列课的形式查看、学习课程更加方便。
▲4.6支持WEB浏览器、手机移动端APP学生本人学习时长与本机构排名展示，支持机构所有学生的学习时长及排名展示；学习时长支持按日、周、月进行柱状图展示，支持周、月度学习时长对照值。（响应时提供演示视频）
5.日程管理
5.1以日历形式（包括WEB浏览器、手机移动端APP）展示学员相关日程事项，包括OSCE考试；支持自定义添加个人事项，支持起始-结束时间、全天两种模式；支持快速跳转查看日程事项详情。（响应时提供演示视频）
5.2支持日程提醒功能，使学生能快速知晓日程事项。
6.消息管理
6.1管理员可以创建通知公告，进行发布。
6.2发送对象包括学员、教职工等，支持按群组/所有人发送信息，相关人员可在WEB浏览器、手机移动端APP收到相关消息通知。
6.3可设置即时发送和定时发送2种模式。
6.4具备消息中心，支持消息批量收藏、已读、删除设置。
7.学生管理
7.1支持自由添加任意层级的学生部门，并提供部门编辑、删除、排序。
7.2支持新增、删除、编辑、查询，支持批量导入学生；支持按部门树结构任一结点进行快速筛选。
7.3支持批量修改学生归属部门，支持批量删除学生。
8.教职工管理
8.1支持自由添加任意层级的教职工部门，并提供部门编辑、删除、排序。
8.2支持新增、删除、编辑、查询，支持批量导入教职工；支持按部门树结构任一结点进行快速筛选。
8.3支持批量修改教职工归属部门，支持批量删除教职工。
8.4角色管理
8.4.1支持角色查询、编辑、删除。
8.4.2支持自定义添加角色，可设置角色系统菜单权限，不同权限显示不同系统菜单。
8.4.3支持教职工多角色选择，符合实际工作角色需要。
8.4.4必须支持用户的数据查看范围权限，查看数据范围设置包括所有数据、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。
8.4.5分组管理
1）分组类型包括：学生分组、教职工分组、公共分组、我的分组；支持以上类型分组的添加、删除、编辑、查询。（响应时提供演示视频）
2）支持组内学生的查询、批量添加、批量移除。
9.教师移动端APP功能
9.1管理员可处理待审批的OSCE考试场地申请。
9.2支持对学生进行分组设置，可查看我的学生分组及组内学生信息。
▲9.3支持新建考试，设置考试名称、分类、开始时间、结束时间、考试模式、限时时长、试卷、考生等考试信息；支持查看考试列表，包括未开始及进行中的考试；支持跨题型可否回看、小题可否回看设置。（响应时提供演示视频）
9.4支持考试统计，支持查看考试最高分、平均分、平均用时以及考生成绩表显示；支持及格率、优秀率、缺考率、成绩区间的图形化展示；支持试题分析：可显示试卷每一题题目及正确答案，答对、答错和漏填人数和正确率，每一选项的选择人数并以图形化展示。（响应时提供演示视频）
10.师资培训
▲10.1配套不少于2天为期16学时的由采购人指定培训地点的SP标准化病人训练师培训课程，提供具体课程安排。要求授课专家资质：副高级职称（或以上），具备丰富的临床和SP培训师教学经验。（供货时供应商需要提供不低于3名授课专家可以满足授课要求的相关工作、职称的证书做为可以满足参数要求的证明文件。）
▲11.供应商须在响应文件中提供针对本项目的系统终身升级服务承诺函，并加盖供应商公章。签订合同后提供取得生产厂家关于升级服务的书面确认。
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	红外变焦防暴网络智能摄像机
	24
	台
	工业
	1.内置GPU芯片，支持深度学习算法
2.采用星光级低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25fps码流，采用变焦镜头，镜头焦距2.7mm～13.5mm
3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离60米
4.支持通用行为分析智能，支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
5.可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2688×1520(25fps)、子码流704×576(25fps)、第三码流1920×1080(25fps)、第四码流704×576(25fps)、第五码流1920×1080(25fps)的视频图像
6.红外灯开启时,设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度
7.智能编码功能:同一静止场景相同主观图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约95%;开启智能编码功能,设备处于监看或录像状态,监视画面无明显缺损,物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象,24h录像码流存储不超过3GB
8.AI场景自适应:开启AI场景自适应功能后,设备可根据雨、雪、雾天气、背光场景自动调整成像参数
9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印功能
10.在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时,采样频率可设置为8-96kHz
11.支持报警3进2出，音频1进1出，内置麦克风，最大支持256G Micro SD卡，支持RS485接口，BNC接口
12.支持DC12V供电，PoE供电，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA
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	拾音器
	24
	个
	工业
	1.拾音范围：10-70平方米
2.音频传输距离：≥3000米
3.指向特性：全方向性
4.灵敏度：≥-38dB
5.信噪比：≥75dB
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	智能摄像机
	8
	个
	工业
	1.采用≥400万像素、≥1/3英寸CMOS图像传感器，图像清晰度高。
2.最大可输出400万(2560x1440)@25fps。
3.支持H.265编码，压缩比高，超低码流。
4.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥30米。
5.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境。
6.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。
7.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问。
8.内置麦克风。
9.支持DC12V/PoE供电方式。
10.支持IP30、IP40防护等级。

	5
	IP终端
	18
	个
	工业
	1.带有TFT显示屏，支持同步服务器时间显示
2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能
3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能
4.具有标准RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间≤100ms
5.内置≥2×30W（MAX）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能
6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义
7.设备自带≥2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示
8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有≥1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能
9.具备有≥1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现音量和网络的音量控制
10.具有红外播报本地IP地址功能
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	吸顶音箱
	18
	个
	工业
	1.额定功率:10W
2.最大功率: ≥20W
3.灵敏度: ≥89dB±3dB
4.频率响应:130Hz-18KHz
5.喇叭单元:4″×1,2.5″×1
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	考题信息发布终端
	12
	台
	工业
	1.显示功能：
1.1 尺寸 ≥27 Inch
1.2 屏幕比例 16:9
1.3 分辨率 ≥1920 x1080
1.4 亮度 260cd/m2
1.5 对比度 1500:1
1.6 可视角度 178°（HV）
1.7 响应时间 ≤6ms
1.8 视屏特性 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等
2.硬件配置
2.1 CPU A55四核心64位处理器，主频1.8GHz
2.2 GPU ARM G52 2EE GPU，支持4K编解码WIFI+BT 2.4GWiFi+BT4.1（支持选配5G双频WiFi和蓝牙）
2.3 运行内存 ≥4
2.4 内置存储器 ≥32G
2.5 解码分辨率 ≥1080P
2.6触摸屏：电容触摸
4.网络支持 以太网，WiFi
5.音频输出 双声道立体音频输出
6.网络接口 RJ45 10/100M 网络自适应
7.USB接口 2个USB HOST
8.视频播放 H.264 MKV  WMV9　MPEG 1/2/4  HD Divx  Xvid RM/RMVB
9.音频播放 MP3，WMA，WAV，EAAC+，MP2 dec，Vorbis(Ogg)， AC3，FLAC（无损音频），APE（无损音频）， BSAC
10.图片播放 BMP/PNG/GIF/JPEG
11.文字 TXT
12.RTC实时时钟 支持
13.系统升级 支持USB/T卡/网络升级
14.电容屏特性：透光度 86%
15.安装方式：内贴于钢化玻璃
16.感应技术 电容触控技术
17.感应物体 手指，电容笔
18.感应时间 ≤3ms
19.感应精度 ±1.5mm
20.触摸点数 10点触摸
21.触摸寿命 ≥6000万次，触摸游标不漂移
22.触摸分辨率 ≥4096*4096
23.通信方式 驱动芯片和控制软件
24.抗光性 全角度抗强光照射，无错误触摸识别
25.电 控
26.喇叭 2×2W(8Ω)
27.声音模式 立体声
28.输入电压 AC100-240v 50/60HZ
29.待机功率 ≤1W,支持低功耗待机模式
30.额定功率 ≤50W
31.工作温度 -20℃~+60℃
32.工作湿度 20%~80%
33.机柜结构
33.1 外观设计 安全圆角设计，铝合金外框，高品质钣金，防护能力≥5年
33.2 玻璃 采用钢化玻璃，抗冲击力80MPA以上
33.3 表面处理（颜色） 喷砂氧化 银色边框 白色加黑色丝印
33.4 安装方式 壁挂
33.5 倒角方式 倒角
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	考官评分终端
	13
	台
	工业
	1.≥11英寸显示屏
2.分辨率：≥1920*1200
3.90Hz高刷屏
4. ≥8+256GB内存，带触控笔
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	IP网络对讲终端
	12
	套
	工业
	1.一键求助，呼叫值班室对讲话筒
2.内置麦克风：内置≥3W全频扬声器
3.支持免提通话和接收广播
4.支持本地电子门锁，本地报警指示灯（2选1）
5.支持≥2路本地短路信号接入，联动≥1路短路输出，用于监控短路联动
6.压接式直流供电接口，外接24V电源适配器或集中供电电源
7.≥两种安装方式：嵌入安装或明装安装
8.自带≥1路线路输出，用于接驳有源音箱，实现广播语音寻呼
9.支持巡更设备短路信号输入，自定义设定辖区安保巡逻签到时间计划
10.支持面板按键联动≥1路短路输出或铃声报警，用于监控短路联动或紧急事件提示
11.支持面板拆卸报警功能，面板拆卸报警的同时联动本地和远程多台设备短路输出，用于接驳警铃或警用报警号角
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	安装底盒
	12
	套
	工业
	1.底盒尺寸：（L×W×D）123×72×32mm±5mm
2.墙体开孔尺寸（LxWxD）：126x75x31mm±5mm
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	智能班牌
	12
	台
	工业
	1.显示功能
1.1 尺寸 ≥21.5 Inch
1.2 屏幕比例 16:9
1.3 分辨率 ≥1920 x1080
1.4 亮度 260cd/m2
1.5 对比度 1500:1
1.6 可视角度 178°（HV）
1.7 响应时间 ≤6ms
1.8 视屏特性 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等
2.硬件配置
2.1 CPU A55四核心64位处理器，主频1.8GHz
2.2 GPU ARM G52 2EE GPU，支持4K编解码WIFI+BT 2.4GWiFi+BT4.1（支持选配5G双频WiFi和高版本蓝牙）
2.3 运行内存 4位
2.4 内置存储器 ≥32G
2.5 解码分辨率≥1080P
2.6 触摸屏 电容触摸
3.操作系统 Android 11.0
4.网络支持 以太网，WiFi
5.音频输出 双声道立体音频输出
6.网络接口 RJ45 10/100M 网络自适应
7.USB接口 2个USB HOST
8.视频播放 H.264 MKV  WMV9　MPEG 1/2/4  HD Divx  Xvid RM/RMVB
9.音频播放 MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis(Ogg), AC3, FLAC（无损音频）, APE（无损音频）, BSAC
10.图片播放 BMP/PNG/GIF/JPEG
11.文字 TXT
12.RTC实时时钟 支持
13.系统升级 支持USB/T卡/网络升级
14.电容屏特性：透光度 86%
15.安装方式：内贴于钢化玻璃
16.感应技术 电容触控技术
17.感应物体 手指，电容笔
18.感应时间 3ms
19.感应精度 ±1.5mm
20.触摸点数 10点触摸
21.触摸寿命 大于6000万次，触摸游标不漂移
22.触摸分辨率 ≥4096*4096
23.通信方式 驱动芯片和控制软件
24.抗光性 全角度抗强光照射，无错误触摸识别
25.电 控
26.喇叭 2×2W(8Ω)
27.声音模式 立体声
28.输入电压 AC100-240v 50/60HZ
29.待机功率 ≤1W,支持低功耗待机模式
30.额定功率 ≤50W
31.工作温度 -20℃~+60℃
32.工作湿度 20%~80%
33.机柜结构
33.1 外观设计 安全圆角设计，铝合金外框，高品质钣金，防护能力5年
33.2 玻璃 采用钢化玻璃，抗冲击力80MPA以上
33.3 表面处理（颜色） 喷砂氧化 银色边框 白色加黑色丝印
33.4 安装方式 壁挂
33.5 倒角方式 倒角
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	无线AP
	6
	个
	工业
	1.支持802.11ax标准；
2.2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO；
3.支持整机速率≥2.975Gbps；
4.支持总空间流数≥4；
5.支持WPA3新一代加密协议，保护Wi-Fi网络安全；
6.支持DTLS加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全；
7.内置智能天线；
8.最大功耗≤9.4W。
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	教学无源音箱
	1
	套
	工业
	1.根据会议的特殊性及各个频段的要求,设计的纸锥盆 
2.内部采用高精密元件分频电路，对各个频段准确控制。
3.搭载高功率低音单元和HIFI级纸盆高音 
4.频响范围Frequency Response：40Hz-20kHz
5.单元组成Drivers：1x10" 100磁35芯低音单元,2x3寸纸盆高音单元
6.额定功率Rated Power(RMS)：120W
7.灵敏度Sensitivity (1W/1m)：99dB  
8.最大声压极Maximum SPL：120dB （持续）,128dB （峰值）
9.阻抗Normal Impedance：8 ohms
10.表面处理Finish：精工贴皮工艺
11.箱体类型：矩形箱体 
12.面网:黑色多孔喷塑钢网
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	合并功放
	1
	套
	工业
	1.输出功率≥2*150W/8Ω，
2.频率响应：音乐 20Hz–20kHz（±0.5dB），话筒 60Hz–14kHz（±0.5dB）
3.总谐波失真 THD：<0.5% 
4.信噪比 SNR：>80dB，A 计权
5.音调控制：
   线路输入：高音 11KHz±12dB，中音 1KHz±10dB，低音 90Hz±12dB
   话筒输入：高音 11KHz±10dB，中音 1KHz±8dB，低音 90Hz±10dB
6.输入灵敏度：
   线路输入：1Vrms，话筒输入：50mVrms
7.RCA/3.5输出增益：6DB,1KHz
8.输入电源：AC220V/50HZ
9.额定功率：2X150W/8Ω
10.面板材料：铝合金面板、有黑色与金色可选
11.面板字体：中文
12.放大电路：AB类放大电路，装配原装进口大东芝功率管
13.音乐输入：外接数字信号光纤/同轴，外接模似信号AUX/BGM,内置播放器模块，包含MP3、蓝牙、FM收音输入；
14.音乐调节：高音、低音、总音量                                                         
15.话筒调节：回响、延时、高音、低音，每路话筒入各有单独增益调节，话筒直达声高、中、低音可调，
16.后板连接：音乐BGM、AUX组输入，2组录音输出、扬声器左右声道输出接线柱。
17.MP3读卡：大屏显示、可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式、支持带蓝牙接收
18.尺寸：130*430*350MM
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	无线麦克风（一套2个）
	1
	套
	工业
	1.载波频段  UHF 640-690MHz
2.振荡方式  PLL相位锁定频率合成；
3.谐波辐射  ＜-63dBm；
4.频带宽度  50MHz；    
5.大偏移度  ±75KHz
6.音头：电容式
7.心型指向性：RF 
8.功率输出  10mW；     
9.电池  AA X 2；
10.电流消耗  100mA(典型)
11.电池耗电 / 寿命  约10个小时

	16
	无线麦克风接收器
	1
	套
	工业
	1.机箱规格：EIA 标准IU
2.通道组数：二通道
3.频率稳定性：± 0.005% ，PLL 锁相回路頻率控制
4.载波频段：UHF 640-690MHz
5.预设数位音频等化器  可模拟各种音头的音质特性
6.调制方式：FM   
7.工作有效距离：一般80米以上（空阔地方）
8.振荡方式：PLL相位锁定频率合成    
9.灵敏度 ：>95dB
10.输入1K(MOD) 25mV时,S/N>50dB  
11.频带宽度：300MHz  
12.最大偏移度：±50KHz             
13.综合S/N比 ＞108dB  综合T.H.D.＜0.4 % @ 1KHz      
14.输出插座：6.35
15.合频率响应：55Hz～16KHz ± 3dB       
16.供电：100-240V AC50/60 Hz, 10W
17.重量：4.3KG 
18.尺寸：480mm（宽）X 44mm(高) X 175mm(深) 
19.载波频段：UHF 640-690MHz
20.振荡方式：PLL相位锁定频率合成；                                                     
21.谐波辐射：＜-63dBm；
22.频带宽度：50MHz；                                                                 
23.大偏移度：±75KHz
24.音头:电容式,                                                                    
25.心型指向性:RF                                                                                       
26.功率输出:10mW                                                                      
27.电池:AA X 2；
28.电流消耗:100mA(典型)；                                                             
29.电池耗电/寿命:约10个小时
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	主控机
	1
	台
	工业
	1.LED屏4K画面处理器，支持多画面显示，支持多号信号输入及音频输出。
2.最大4096X2160@60Hz输入分辨率
3.最大带载524万像素，8路千兆网口输出
4.最宽16384像素点或最高8192像素点
5.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI
6.支持视频同步锁相技术
7.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
8.支持6画面显示，位置、大小可自由调节
9.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
10.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
11.支持LAN口控制，支持手机端APP控制
12.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；
13.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备需具备HDCP1.4技术；
14.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点；
15.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；
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	接收卡
	29
	个
	工业
	1.集成8个HUB75，无需再配转接板
2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩
4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影
5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力
6.支持低亮高灰
7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果
8.支持箱体标定和快速标序
9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示
10.支持数据偏移
11.支持环路备份，支持固件备份
12.一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题；
13.8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果；
14.检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护；
15.通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能呈现低亮度高灰阶的显示效果；
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	播放软件
	1
	套
	工业
	1.用于 LED 显示屏控制和播放的软件。
2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;
3.支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;
4.支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;
5.软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。
6.接收卡所在网口、接收卡数量、序号、型号、版本信息运行时间、接收卡之间网线连接状态、接收卡程序 
7.通过软件、发送卡和接收卡配合,快速修复显示屏模块之间、箱体之间的缝隙
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	电源
	36
	台
	工业
	1.极限工作范围： 180Vac to 264Vac
2.输入电压： 200Vac to 240Vac
3.频率范围：  50Hz/60Hz士5%
4.满载输入电流 ：在满载且交流电压为 180Vac的条件下，最大电流为 2.5A。
5.浪涌电流 ：在满载、冷态且交流电压为 230Vac的条件下，最大电流为 100A。
6.功率因数：在额定负载且交流电压处于 180V~240Vac的条件下，最小值为 90%。
7.效率：87%min.@230Vac(PCB 板端)
8.泄漏电流：在输入交流电压为  230Vac的情况下，电流小于 3.5 mA。
9.输入保险：T5AL/250Vac
10.额定功率：180W@+4.5V
11、工作温度：-30℃to +60℃，存储温度：-40℃ to +80℃
12、工作湿度范围：10% to 50%（非冷凝状态），存储湿度范围：10% to 90%
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	配电箱
	1
	台
	工业
	1.配电功率≥10KW；
2.配电箱壳体外表面喷涂无眩目反光的覆盖层，表面无起泡、裂纹或流痕等缺陷;面板能在不小于90度的角度内灵活启闭；母线无毛刺、锤痕，接触面平整，主辅电路接线正确，导线截面、颜色、标志及相序符合要求:标志、符号及铭牌应正确、清晰、齐全且易于辨认，安装的位置正确;室内电柜防护外壳防护等级≥IP30;户外电柜防护外壳防护等级≥IP65；机械碰撞等级≥IK10;灰色钣金箱体，外壳板材厚度≥2mm; 
3.空气开关、断路器、刀闸、接线端子、保护设备(避雷器、热继电器、时间继电器、熔断器等)、测量设备(电压表、电流表、频率表、功率表等)所有硬件设备符合相关国家标准；
4.额定工作电压AC380V+5%(三相五线)；
5.额定频率50Hz；
6.绝缘电阻测量：A+B+C+N-地≧5МΩ、A+B+C-N≧5МΩ、A-B≧5МΩ、B-C≧5МΩ、C-A≧5МΩ；
7.保护措施和保护电路连续性检查：骨架对地≤0.1Ω、仪表门对地≤0.1Ω、电路安装板对地≤0.1Ω、功能单元对地≤0.1Ω
8.额定绝缘电压：660V；
9.爬电距离相与相之间≥12.5mm；
10.电气间隙相与相之间：≥5.5mm
12.试验电压：1.89KV
13.支持温感、烟感接入，当超过预设阈值时，启动应急机制，自动切断电源保护配电柜及接入设备，实现PLC功能
14.具有过流、短路等保护功能;符合成套设备的防护等级要求;符合短路耐受强度验证要求;符合绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火验证要求；
15.支持分布式自动逐级上电功能；
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	显示屏框架结构及不锈钢包边设计实施
	1
	项
	工业
	1.显示屏含外框包边面积:3.94 m *2.02 m = 7.96 m2
2.包边上下左右各包 5公分，包边尺寸允许±5mm施工误差；
3.框架采用镀锌钢材;包边边框采用不锈钢材质。
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	LED屏配套音箱
	1
	对
	工业
	1.额定输出功率：2×25W(含主箱和副箱)
2.输出阻抗：4-8Ω
3.输入灵敏度：AUX  IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV
4.信噪比：≥70dB
5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB)
6.线路输出：1V
7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量
8.谐波失真：≤1%
9.工作温度：5℃～40℃
10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露
11.电源功耗：≤60W
12.供电电压：~ 220V 50Hz
13.尺寸（W×H×D）mm：162×240×225±5mm
14.重量：≤7.5kg
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	功放
	1
	台
	工业
	1.额定输出功率：2×25W(含主箱和副箱)
2.输出阻抗：4-8Ω
3.输入灵敏度：AUX  IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV
4.信噪比：≥70dB
5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB)
6.线路输出：1V
7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量
8.谐波失真：≤1%
9.工作温度：5℃～40℃
10.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露
11.电源功耗：≤60W
12.供电电压：~ 220V 50Hz
13.尺寸（W×H×D）mm：162×240×225±5mm
14.重量：≤7.5kg
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	HDMI线
	8
	条
	工业
	1.HDMI2.1 4K 240Hz铜缆（20米）
2.端子镀金 
3.端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度
4.环保加厚外被，耐磨不易破裂 
5.支持HDMI 4K60Hz型号稳定传输
6.即插即用，无需驱动程序
7.线缆类型（音视频线）：铜缆
8.视频版本：HDMI 1.3 2.0 2.1
9.支持最大分辨率：8K 60Hz
10.接口类型：HDMI
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	寻呼话筒
	2
	个
	工业
	1.桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。
2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口
5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
▲6.具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口（提供功能界面截图佐证）
▲7.具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。（提供功能界面截图佐证）
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	平板电脑充电柜
	1
	个
	工业
	1.高580mm*宽550mm*深260mm（±5mm）。支持≥ 40 台平板电脑设备同时充电。集成电源供电，配合原装适配器使用，柜门采用≥1.5MM厚钢结构
2.柜内平板电脑垂直放置，设有ABS工程塑料隔层。
3.柜体设置防呆结构，不会被阻挡排气出口。
4.配置漏电保护开关。
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	服务器机柜
	2
	组
	工业
	1.材质：优质冷轧钢
2.规格：600*1000*2000（毫米）42U，±5mm
3.立柱厚度：≥2mm
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	IP网络控制主机
	1
	台
	工业
	1.SL采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持等同或优于1920×1080分辨率；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。
2.具备抽拉式键盘设计；支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.具有≥1×PS/2接口、≥2×千兆网口、≥1×Audio接口、≥1×DVI接口。 
4.采用的处理器配置≥4核，≥8线程，≥3.4GHz主频。内存：≥8G。硬盘≥256G mSATA。
5.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
▲6.≥6×串口、≥8×USB接口、≥1×VGA接口、≥1×HDMI接口。（响应文件中提供功能界面截图佐证并加盖供应商公章）
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	IP网络广播客户端管理软件
	1
	套
	工业
	1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
▲8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。（响应文件中提供功能界面截图佐证并加盖供应商公章）
9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。
13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。
14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
15.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
17.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
▲19.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。（响应文件中提供功能界面截图佐证并加盖供应商公章）
▲20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。（响应文件中提供功能界面截图佐证并加盖供应商公章）
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	控制器
	1
	台
	工业
	1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。
2.LCD显示屏显示当前时间、信号和卫星信息。
3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。
4.产品标配BDS（北斗卫星）校时系统。
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	音频连接线
	1
	根
	工业
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
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	无线AP控制器
	1
	个
	工业
	1.带机量≥500；
2.出口带宽≥2Gbps；
3.包转发能力上传≥500Kpps,下载≥420Kpps；
4.交换容量≥16Gbps；
5.业务端口防雷≥4KV；
6.集成AC功能，可管理AP≥128个。
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	核心交换机
	1
	台
	工业
	1.交换容量≥758Gbps，堆叠后的交换容量≥7.58Tbps；
2.包转发率≥148Mpps；
3.千兆电口≥48个，万兆SFP+≥4个，支持自适应为1000M；
4.支持Console接口；
5.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持VLAN Stacking；
6.支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）协议；
7.三层功能：支持静态路由，策略路由，FIBv4条目≥512个，FIBv6条目≥512个，支持IPv6特性；
8.支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，堆叠台数≥4台；
9.MTBF（平均无故障时间）≥40年；
10.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求；
11.业务端口防雷≥7KV；
12.设备能够长期在-5°C ~ +50°C温度范围内稳定运行；
13.支持802.3az能效以太网EEE，节能环保；
14.支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。

	35
	千兆POE交换机
	4
	台
	工业
	1.交换容量≥396Gbps；
2.包转发率≥92Mpps；
3.千兆电口（PoE+）≥24个，2.5GE光口≥2个，PoE功率≥400W，支持快速PoE；
4.支持MAC地址≥8K；
5.支持32 VLAN；
6.MTBF（平均无故障时间）≥48年；
7.支持SNMP；
8.支持ERPS，STP/RSTP；
9.支持链路聚合；
10.支持MacSec；
11.支持Dos类防攻击，用户类防攻击；
12.电源口防雷≥6KV；
13.长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露。
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	千兆汇聚交换机
	6
	台
	工业
	1.交换容量≥408Gbps；
2.包转发率≥126Mpps；
3.千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；
4.支持Console接口；
5.风冷散热，智能调速；
6.支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN；
7.支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；支持STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）和MSTP（IEEE 802.1s）协议；
8.MTBF（平均无故障时间）≥70年；
9.可用度满足99.999%的电信级可靠性要求；
10.业务口防雷≥7KV；
11.使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~50℃；
12.长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露；
13.支持SNMP v1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护。
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	网络硬盘录像机
	1
	台
	工业
	1.支持16个内置SATA接口，支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发
2.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示。
3.可支持的音频编码格有G.711alaw、G711ulaw、G.711A、PCM、G.711Mu、G.726、AAC、G.722、G729、MPEG2-layer2；音频采样率有8kHz、16kHz、32kHz、48kHz、64kHz；。
4.支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现。
5.支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入
6.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询
7.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式
8.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
9.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
10.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
11.支持预览图像与回放图像的电子放大
12.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
13.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
14.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
15.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
16.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
17.支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
18.支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传
19.可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25帧/s或5路分辨率为4000×3000、帧率为25帧/s或8路分辨率为4096×2160、帧率为25帧/s或16路分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s或32路分辨率为1920*1080、帧率为30帧/s
20.支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示
21.搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。
22.设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志；设备可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备
23.支持CGI命令配置设备配置参数；支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；
24.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口
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	监控级硬盘
	8
	个
	工业
	1.标称容量：≥8TB
2.外形规格：≥3.5-inch
3.接口类型：SATA
4.转速：≥5400RPM
5.缓存：≥256MB
6.最大读取速度：≥180MB/s
7.接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s
8.平均读写功率（W）：4.7W
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	系统集成安装调试
	1
	项
	工业
	1.OSCE考站智能化管理系统安装。
2.监控系统及设备安装
3.IP广播系统安装
4.考题终端，智能门牌安装
5.考站基础网络，无线WIFI覆盖。
6.LED大屏及系统，智能一体机，投影响仪，无线平板，音响扩声系统安装。
7.工作站，管理服务器，设备机柜安装
8.智能门禁系统安装。
9.196个信息点，系统集成，安装调试。
10.窗帘及办公家具安装。
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	网线
	12000
	米
	工业
	六类网线（国标）
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	音频线
	800
	米
	工业
	无氧铜音响线 EVJV 2*100芯金银线

	42
	PVC25管
	2000
	米
	工业
	PVC25管
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	网络桥架
	80
	米
	工业
	镀锌材质200mm*100mm±5mm (宽*高)，含盖板及相关紧固配件

	44
	配件
	1
	批
	工业
	标签纸，扎带等，自攻钉等
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	网络配线架
	10
	个
	工业
	24口配线架

	46
	网络理线架
	12
	个
	工业
	2U理线架

	47
	水晶头
	4
	盒
	工业
	六类水晶头国标（100个/1盒）
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	网络跳线
	150
	条
	工业
	六类150条

	49
	控制线
信号线
	1000
	米
	工业
	RVVP 4*1.0
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	控制线信号线
	2000
	米
	工业
	RVVP 2*1.0
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	5寸人脸门禁机
	15
	台
	工业
	1.采用嵌入式Linux操作系统；
2.采用≥5英寸触摸屏，屏幕分辨率≥480*854；
3.具有红外、RGB双摄像头，分辨率≥1920*1080，≥200万像素；
4.支持人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对、密码识别等识别模式，可外接身份证阅读器、二维码阅读器模块；
5.门禁设备人脸用户信息数量≥1万份；
6.支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能，识别准确率99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%）；
7.支持单次人脸识别速度≤200ms，人脸识别距离 0.5m~2m ；
8.支持本地及远程固件升级； 
9.支持通过管理平台远程升级设备、重启设备，并支持通过管理平台远程开门功能；
10.支持识别结果通过文字或者语音进行提示，文字内容和语音播报内容可自定义；
11.具备1路 RS-232接口、1路开门信号输出、1 路韦根输出，1 路韦根应输入、2 路信号输入、1 路 10/100M 自适应网口、1个重启按钮、内置刷卡模块，IC 卡（ID 选配）、1 路 Type-A、1 个防拆开关、1个内置 1.5W(标称值)扬声器
12.具备内存 512MB，存储 8GB，5万条识别记录；
13.支持有线（以太网）接入，支持无线（Wi-Fi）接入，支持蓝牙接入；
14.工作温度可达到-20 ℃~65 ℃
15.防水试验和防尘试验≥IP65
16.采用DC 12V/2A供电，电源电压可适应范围12V-15V，电流范围2A-4
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	门禁控制器机箱电源
	4
	台
	工业
	1.设备尺寸（cm）：16.0*10.6±5mm
2.配套机箱尺寸（cm）：27.3*22.8*6.5±5mm
3.配套电源：12VDC4-7A
4.电路板功耗：小于200Ma
5.读卡器输入格式：Wiegand26-66bit
6.可接读卡器数量：≥4对
7.可控制门输出：4组
8.开门延时时间：1-600秒可调
9.通讯方式：TCP/IP
10.最大联网数：不限
11.使用环境温度：-40至70摄氏度，建议-35至65摄氏度
12.使用环境湿度：10-90％RH，无冷凝
13.用户注册卡数量：≥2万
14.记录脱机存储数量：≥10万
15.数据掉电保护：高速闪存设计，永不丢失。
16.读卡器到控制器最大联机距离≥100米。
17.控制器到控制器最大联机距离视网络覆盖范围定。
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	单门磁力锁
	15
	个
	工业
	1.材质：锁体为铝合金拉丝材质，吸板、螺丝均为铁制，垫片为硅胶材质
2.锁体尺寸：长250x宽47x厚26mm±5mm
3.吸板尺寸：长180x宽38x厚11mm±5mm
4.工作电压：DC12V/DC24V 可选
5.工作电流：480mA/240mA
6.安全类型：断电开门
7.产品重量：≤1.95KG
8.适用门型：木门或玻璃门或金属门或防火门等。
9.适配支架：L或U或ZL-280L 型支架
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	配套支架
	15
	套
	工业
	1.材质 铝合金
2.尺寸 250*128*148mm±5mm
3.重量 ≤0.72KG
4.配件 3.5*24.5mm 螺丝*7个
5.开门角度 90 度开门
6.适用电锁 280KG 磁力锁
7.适用门型 木门或金属门或防火门等

	55
	出门按钮
	15
	个
	工业
	1.尺寸：86Lx86Wx25H(mm)±5mm
2.节点输出：NO/COM
3.供电电压：DC12V
4.标配面板：塑料底板，ABS材质面板
5.适用门框：空心门框（暗装）
6.重量（KG）：≤0.065
7.耐用测试：50万次
8.适用温度：-20℃～+55℃
9.适用湿度：0-95%
10.装箱参数：10个/盒，100个/箱（51*45*28CM）

	56
	门禁电源
	15
	个
	工业
	1.电源输入：AC220 50Hz
2.电源输出：DC12V 5A
3.工作原理：常开闭角点
4.开锁时间：延时 0-10 秒内可调节
5.适用范围：可控制各种类型的电锁
6.产品尺寸：184*77*64mm±5mm
7.安全措施：意外时，电源会暂时自动断开或熔断保险丝

	57
	密码指纹锁
	13
	套
	工业
	1.适用门厚：40-110mm
2.面板材质：铝合金
3.面板尺寸：345*72*27mm±5mm
4.颜色：黑色
5.开门方向：支持左右互换
6.开锁方式：指纹、密码、感应卡、机械钥匙
7.指纹头：半导体
8.拒真率：≤1%
9.认假率：≤0.001%
10.分辨率：≥112×96（508dpi）
11.指纹容量：≥50枚
12.密码容量：≥50组
13.语言：中文
14.室内反锁：支持
15.低电压报警 ：支持（低压报警后可继续开门>100次）
16.锁体：锁体单独包装
17.方棒：方棒单独包装


注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。
2、实质性参数要求提交证明材料的，应按照要求提供，未提供或未按要求提供的将视为响应无效。
三、商务要求
1．报价要求
本次报价须为人民币报价，包含产品价款、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
供应商须对本项目的全部产品进行报价，若供应商仅对部分产品报价的，按照无效响应处理。
2.合同签订日期
成交通知书发出后25日内。
3.交货及实施
签订合同后5个工作日内须提供符合采购文件要求的全部系统功能现场演示，如不符合，3个工作日内整改重验，如仍不符合，视为重大违约，采购人有权解除合同或上报监管部门；国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试。
4.交货地点或服务地点
广西区内甲方指定地点。
5.验收标准
详见采购文件合同主要条款格式部分。
6.服务标准、期限、效率
6.1成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
6.1.1电话咨询
成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
6.1.2现场响应
采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
6.1.3技术升级
在质保期内，如果成交供应商的产品或软件系统升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或软件进行升级。质保期后提供终身优惠维保服务，常规维保范围包含软件系统维护（如误删重装、系统迁移、故障排查）、软件基础功能升级（不含重大版本迭代）、基础资源更新（如原有案例库补充、常规参数优化）等，不含硬件更换费用（硬件更换采购另行协商）；常规维保费用可选择单次收取或按年收取，单次或年度费用最高均不超过对应产品成交金额的8%。若涉及定制化开发、重大功能升级、特殊技术改造等超出常规维保范畴的需求，由采购人与供应商根据实际需求友好协商，另行确定服务内容、服务周期及费用标准，维保服务响应标准参照本项目采购文件售后服务相关要求执行。采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
7.培训
供应商对其提供产品或软件的使用和操作应尽现场培训义务。供应商提供对采购人的专业培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能和客观结构化临床考试技能培训，每季度至少1次强化培训，具体时间和培训地点由校方确定。采购文件中采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。
8.付款方式、时间及条件
详见采购文件合同主要条款格式部分
9.履约保证金
详见采购文件合同主要条款格式部分
10.包装和运输要求
根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求；若产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分
11.售后服务
11.1除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。
▲11.2成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。供应商必须在响应文件中提交《售后服务承诺函》（格式自拟），明确质保期时长、7×24 小时技术支持、2 小时现场响应、2 小时故障排除、原厂备件供应、每季度至少1次强化培训；质保期后提供终身优惠维保，不得超过该产品成交金额的8%。等核心内容，未提交或承诺未满足采购文件最低要求的，直接按无效响应处理。
11.3成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
11.4成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。
11.5质量保证期内的费用
质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。
11.6质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。
12.保险
供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。
四、其他要求
无

附件1：                               
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
[bookmark: _Hlk132788258]
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附件3：
节能产品政府采购品目清单

	品目
序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	4
	A020204 多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	


6
	

A020523 制冷
空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）





	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷
空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	









10
	









A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）





	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）
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A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）
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★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）
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★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）





	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                           

广西机电设备招标有限公司采购文件                                                      
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件4：
环境标志产品政府采购品目清单


	品目
序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机 设备
	A02010103 服务器
	
	HJ2507 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输 出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202 投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能 一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽  车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车 （轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 专用车 辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空 调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用 电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器





	13
	A020619 照 明设 备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及 数据数字通信设 备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设 备
	A02091001 普通电视设备（电视 机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视 设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具 零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具 用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤 纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品





	30
	A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加 工材,相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板 （地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟 料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混 凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增 强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建 筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶 瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防 水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材 料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性 建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非 金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料



	43
	A100602 墙面涂 料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂 料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建 筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建 筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用 填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品


注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
[bookmark: _Toc226374450][bookmark: _投标人须知前附表]第三章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	要点
	内容、要求

	1.3.1
	项目基本信息
	项目名称：玉林校区管理中心OSCE考站模型、考场配套设施采购项目
项目编号：GXZC2026-J1-001613-JDZB
采购计划号：广西政采[2026]10697号

	1.3.2
	采购方式
	竞争性谈判。

	1.4
	促进中小企业发展措施
	本项目A分标专门面向中小微企业采购。B分标非专门面向中小微企业采购。
A分标供应商提供《中小企业声明函》中填报采购文件标明所属行业的标的物的全部制造商应均为中型或小型或微型企业。如谈判公告接受联合体或分包时，供应商以联合体形式响应的，还须提供《联合体协议书》，《联合体协议书》中填报的中小微企业制造商提供产品的比例为100%；供应商以合同分包形式参与响应的，还须提供《分包意向协议书》，《分包意向协议书》中填报的中小微企业制造商提供产品的比例为100%；

	1.5.1
	供应商资格条件
	详见谈判公告。

	[bookmark: _Hlk85555568]1.5.3
	联合体
	是否接受联合体详见谈判公告

	1.6
	踏勘
	不组织 

	1.7.2
	分包
	是否接受分包详见谈判公告

	1.9
	对本国产品的支持政策
	适用

	2.3
	采购文件澄清、修改
	在谈判公告发布媒介发布。

	2.3
	确认收到澄清、修改发布的方式
	澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。

	3.4.1
	响应有效期
	响应截止之日起90天。

	3.5
	谈判保证金
	谈判保证金金额：A分标：人民币柒仟元整（¥7,000.00）。B分标：人民币壹万元整（¥10,000.00）。
1、缴纳方式一：
（1）供应商应于响应截止时间前将谈判保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的谈判保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目谈判保证金缴纳专用虚拟账号信息如下：
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户银行：平安银行南宁分行营业部
银行账号：A分标：30210485889403  ；B分标：30210485574880
特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证谈判保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳谈判保证金。
（2）谈判保证金币种应与响应报价币种相同。谈判保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。
（3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或谈判保证金缴纳错误而导致谈判保证金无法及时退还的责任。
2、缴纳方式二：
供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见谈判公告。
3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效：
（1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的；
（2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的；
（3）保函有效期低于响应有效期的；
（4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。
4、财务部联系电话：0771-2821398
注：为保证谈判保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交谈判保证金。

	3.6
	响应文件的编制
	响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。

	3.7
	响应文件递交截止时间及截标时间
	见谈判公告要求。

	4.2
	备份响应文件
	本项目接受   □不接受备份响应文件
以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。

	4.3
	演示
	□否   是
演示内容： 详见第二章B分标标准“响应时提供演示视频”的内容 
演示形式： 提供演示视频

	4.4
	样品
	否   □是
样品制作的标准和要求：               
样品检测机构的要求：                
检测内容：                     
样品递交方式： 

	5.3.1
	信用查询规则
	谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	6.3.5
	异常低价审查
	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	6.3.6
	相同品牌推荐方式
	采购人委托谈判小组确定   □采购人确定

	6.5.1
	结果公告
	采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。

	6.5.2
	成交通知书
	采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。
成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。

	8.1
	质疑
	（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。
（2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。

	9.1
	代理服务费
	（1）代理服务费
代理服务收费标准参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）要求执行。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
①货物、服务类项目预算在300万元（含300万元）以上600万元（不含600万元）以下的，工程类项目预算在1000万元（含1000万元）以上5000万元（不含5000万元）以下的，招标代理服务费收费下浮10%收取。
②货物、服务类项目预算在600万元（含600万元）以上的，工程类项目预算在5000万元（含5000万元）以上的，招标代理服务费收费下浮20%收取。
（2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的磋商保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入磋商保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。
开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行
（银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼）
开户名称：广西机电设备招标有限公司
银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053)
财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398）

	9.3
	附件
	无
□有，详见：          

	9.3
	图纸
	无
□有，详见：             

	9.4
	其他事项
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：
除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
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1．总则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.1适用范围
本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]1.2定义
1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2.2“供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。
1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。
1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。 
1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。
1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。
1.3项目信息
1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表
1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表
1.4促进中小企业发展政策
1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
1.4.2中小企业定义
1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。
1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。
1.4.2.4视同中小企业情形
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。
1.5供应商资格要求
1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表
1.5.2按照谈判公告的规定获得采购文件。
1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。
如接受联合体响应，联合体响应要求如下： 
（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）
（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。
（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。
（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]1.6现场踏勘及响应费用
1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。
1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。
1.7转包与分包
1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。
1.7.2本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]1.8特别说明
1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。
1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处； 
1.9 对本国产品的支持政策
1.9.1本国产品标准
“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。
本国产品标准的产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形；
（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；
②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；
③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。
①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；
②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
1.9.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。
中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
1.9.3 价格评审优惠
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。
1.9.4政策执行要求
19.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
《中国境内生产的组件成本核算基本规则》
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。
澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
1.9.4.3成本核算与承诺
供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。
1.9.5 争议处理
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]2．采购文件
2.1采购文件的构成
第一章 谈判公告
第二章 采购需求
第三章 供应商须知
第四章 评审方法及标准
第五章 合同主要条款格式
第六章 响应文件格式
2.2供应商的风险
供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。
2.3采购文件的澄清与修改
2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。
[bookmark: _Hlk132790706]2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 
2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]3．响应文件
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]3.1响应文件的组成
响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。
[bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]3.2响应文件的语言及计量
3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]3.3响应报价
3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。
3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。
3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
3.4响应有效期
3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。
3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]3.5谈判保证金
3.5.1供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。
3.5.2谈判保证金币种应与响应报价币种相同。
3.5.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。
3.5.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：
（1） 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；
（2） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
（3） 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4） 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（5） 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（6） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（7） 拒绝履行合同义务的；
（8） 其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]3.6响应文件的编制要求
3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。
3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。
3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。
3.7响应文件的递交、修改和撤回
3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。 
3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。 
[bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
[bookmark: _Hlk93046827]3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。
4．截标
4.1截标准备
本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。
全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 
4.2截标程序
4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。
[bookmark: _Hlk106637960]4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。
[bookmark: _Hlk106637968]4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。
4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。
4.2.5截标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。
4.3演示
4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。
4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。
4.4样品
4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。
4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。
5．资格审查
5.1截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。
5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：
5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）
5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。
6．评审
6.1组建谈判小组
6.1.1本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。
6.1.2谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。
6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。
6.2评审方法及依据
6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。
6.2.2谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。
6.3评审程序
[bookmark: _Hlk19175507][bookmark: _Hlk80956880]6.3.1符合性审查
资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。
6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）
[bookmark: _Hlk47714684]（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
[bookmark: _Hlk19176155]（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。
注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。
6.3.3澄清、说明或补正
（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。
（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
6.3.4报价修正
（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。
（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。
6.3.5异常低价审查
本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）
（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。
提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。
（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。
6.3.7谈判
（1）谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。
（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。
6.3.8最后报价
（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。 
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。
（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。
（4）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。
（5）最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.3.9串通投标认定
谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。
[bookmark: _Hlk19122026]（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk19122039]①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。
②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。
③视为或被认定为串通投标的相关供应商。
[bookmark: _Hlk19122058]（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122048]①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
④不同供应商的响应文件异常一致或响应报价呈规律性差异；
⑤不同供应商的响应文件相互混装；
⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk19122102]（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122095]①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;
③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
6.3.10响应无效认定
（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：
①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。
②响应文件存在采购文件规定的无效情形。
[bookmark: _Hlk19113313]（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。
6.3.11比较与评价
（1）谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。
（2）谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。
资格性检查认定错误、价格计算错误。
6.4确定成交供应商
6.4.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
6.5结果公告
6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
6.6废标
6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标： 
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因发生重大变故或采购任务取消的。
6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。
7．合同
7.1合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。
7.2签订合同
7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。
7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。
7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk155170999]7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。
7.3合同公告
7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。
7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Hlk155171014]7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
7.4 履行合同
[bookmark: _Toc217446070][bookmark: _Toc308164814]7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
7.5履约验收
7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。
7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。
[bookmark: _Toc254970674][bookmark: _Toc254970533]8．质疑和投诉
8.1质疑
8.1.1质疑内容、时限
（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
8.1.2质疑形式
质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）	质疑项目的名称、编号；
（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）	事实依据；
（5）	必要的法律依据；
（6）	提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
8.2投诉
8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。
9．其他事项
9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。
9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。 
9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。
9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。
10．其他说明
10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。
10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                           

广西机电设备招标有限公司采购文件                                                     

[bookmark: _Toc226374451][bookmark: _Toc254970549][bookmark: _Toc254970690]第四章  评审方法及标准
1.评审方法
本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。 
本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。
[bookmark: _Hlk160525103]2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）
	[bookmark: _Hlk92979501]审查因素
	审查内容
	说明

	供应商应符合的基本资格要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。
②审查2024或2025年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	①审查供应商营业执照，须有效； 
②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。
审查①或②，满足其一，即为符合要求。

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。
②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。
供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 

	
	（6）具备法律、行政法规规定的其他要求
	无。

	采购政策
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	A分标提供《中小企业声明函》，符合提供采购文件标明所属行业的标的物的制造商应全部为中型或小型或微型企业的条件。
B分标无。
注：1、符合监狱企业出具监狱企业证明文件的、符合残疾人福利性单位出具《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业。
2、律师事务所、司法鉴定机构不适用《中小企业划型标准规定》，不享受中小企业发展政策。

	供应商应符合的特定资格要求
	（1）资质要求
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（2）业绩要求
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（3）供应商不得参加响应的情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。

	
	（4）诚信要求
	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	（5）分公司
	允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。

	
	（6）分包
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（7）联合体
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（8）其他要求
	按照谈判公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳谈判保证金。


[bookmark: _Hlk92979639]3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）
	[bookmark: _Hlk92979654]审查因素
	审查内容
	说明

	商务资信
	法定代表人身份证明及授权委托书
	授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 
法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件
格式及附件见第六章响应文件格式要求

	
	实质性条款响应
	采购文件实质性要求响应均无负偏离

	
	串通投标
	不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求

	技术
	节能产品（如有）
	采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求

	
	

网络 安全专用产品（如有）
	采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。

	报价
	有效报价
	报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有）

	
	漏项报价
	不存在未就所投分标进行报价或者漏项报价的情形；

	
	响应报价唯一性
	不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）

	
	过低报价合理性
	供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	
	响应有效期
	满足采购文件规定


注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用响应总价减去扣除金额之和的价格参加评审。
政策性扣除计算方法：
1）B分标小微企业的价格扣除计算:供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下： 
	独立响应
	供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业）
	价格扣除响应报价的10%

	联合体或
分包
	小微企业制造商承担的金额比例为100%
	价格扣除响应报价的10%

	
	小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上
	价格扣除响应报价的4%

	注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



2）A、B分标本国产品的价格扣除计算：供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下： 

	采购项目或者采购包中为单一产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品
	


价格扣除全部产品报价的20%

	采购项目或者采购包中含有多种产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。
	

	注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



3）评审报价计算示例：
a.供应商若符合中小企业支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）
b.供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（全部产品的总报价*20%）
c.供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）－（全部产品的总报价*20%）
备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。


广西机电设备招标有限公司采购文件                                                     
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采购合同







合同名称：                    

合同编号：                    





采购单位（甲方）                    


供 应 商（乙方）                   
     

采购合同
                                       合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                                                        
供 应 商（乙方）                            项目名称和编号                        
签 订 地 点                                 签 订 时 间 

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.供货一览表
供货明细及价格以本合同附件为准。
	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）


2.合同合计金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：1）货物（包括有形产品与软件系统产品）的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等与乙方履行供货义务相关的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持（质保期内软件系统产品升级与与补丁更新）、售后服务费；4）保险费和各项税金。如采购文件及响应文件对其另有规定的，从其规定。除合同应付款项外，甲方无需额外支付其他任何费用。
3.本合同签订后，若甲方需增加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充协议，但所有补充协议的采购金额累计不得超过本合同总价的10%。
第二条　质量保证
1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
3.软件类产品须为市场合法合规的成品正版软件，无任何版权及知识产权权属纠纷，其功能模块、操作流程、数据兼容性、终端适配性等须完全满足采购文件及响应文件承诺，能在约定硬件环境或兼容环境中稳定运行。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关完整的技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。
5.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。
6.针对软件系统产品，乙方保证：成交供应商保证向采购人交付的产品不存在使用许可限制或其他任何权利限制，采购人付清产品货款后即享有该产品的所有权，乙方及原生产厂家不得擅自收回或限制使用权限，亦不得设置任何使用年限限制；软件须为合法合规的正版成品，无盗版、破解组件及其他产权或法律瑕疵，如涉及第三方授权组件，乙方已获得完整授权并确保甲方在使用期限内可正常使用，相关授权费用已包含在合同价款中；软件无捆绑安装、强制升级、后台窃取数据、非法植入广告等侵犯甲方合法权益的功能，乙方不得利用软件安装、维护、升级等机会非法收集、存储、使用甲方及相关使用者的个人信息、教学数据等敏感信息；若软件在使用过程中引发任何第三方知识产权侵权纠纷，由乙方负责全权处理并承担全部责任，若因此导致甲方经济损失的，乙方应按本条款第一条约定的赔偿范围予以全额赔偿。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式： 由乙方按采购文件要求自定 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 由乙方负责。
第五条　交付和验收
1.交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试。
交货地点：广西区内甲方指定地点。
2. 甲方在到货时有权依照采购文件与响应文件的规定对货物进行到货验收，对于不符合采购文件、响应文件规定和本合同约定的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货，乙方另行发出货物后未在本条第1款约定的时间内完成安装，应按本合同约定承担逾期的违约责任。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在调试之前补齐，乙方不能补齐的，按验收不合格处理。
4.甲方应当在全部有形产品完成调试、全部软件系统产品完成全功能试运行之日起七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能调试、全功能试运行的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效），甲、乙双方各执一份。
5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形的，甲方有权暂不支付已到达支付条件的货款，待乙方违约问题解决后再行办理货款结算。
6.软件系统产品的交付验收需额外满足：试运行期间需确保软件无重大故障、数据传输安全稳定，且功能模块、操作流程、数据兼容性、终端适配性等完全符合采购文件及响应文件约定标准；乙方需同步交付软件合法有效的使用授权证明文件、完整的部署手册、操作指南、维护手册、案例库及相关技术资料，确保甲方可正常行使永久使用权；甲方组织验收时，将对软件的功能实现、性能表现、数据安全性等进行专项测试，测试合格后方可认定为验收合格，若软件存在功能缺失、性能不达标、技术资料不全或未满足使用权相关约定等问题，按验收不合格处理，乙方需在甲方指定期限内完成整改，逾期未整改合格的，按本合同约定承担逾期的违约责任。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。
第七条  售后服务、质量保证期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物质量保证期：除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。货物的质量保证期自验收合格之日起计不应少于1年；若相关货物生产商、销售商所承诺的质量保证期超过1年的，该等货物的质量保证期以生产商、销售商承诺的质量保证期为准。
货物质量保证期自验收合格之日起计算；对于本合同第五条第4款视同验收合格的货物，其质量保证期从验收合格日期起算。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
4.针对软件系统产品，乙方额外承诺：软件系统产品质量保证期自验收合格之日起计算，不少于 1 年，若生产商、销售商承诺的质量保证期超过 1 年的，以其承诺为准；质保期内，乙方需提供 7×24 小时技术支持、4 小时现场响应及 2 小时故障排除服务，免费进行软件运行故障排查修复、基础功能升级及安全漏洞修复（不含定制化开发、重大版本迭代），确保软件运行稳定性与数据安全性，不得非法收集、存储甲方及相关使用者的个人信息、教学数据等敏感信息；软件使用权归甲方永久所有，乙方及原生产厂家不得设置任何使用年限限制或擅自收回、限制使用权限，不得设置年度授权费，质保期内相关服务费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但是增加的金额不能超过本合同总价的10%。
2.资金性质：  财政性资金  。
3.付款方式：自签订合同之日起十个工作日内，甲方支付合同款总额30%作为预付款，交货验收合格后十个工作日内，甲方支付剩余70%的合同款。乙方在甲方每次付款前应开具与当次付款金额等额、真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，中标供应商应提供货款全额的发票（如中标供应商供应产品为设备、装置和器械的，必须开具增值税专用发票）】。
第九条　履约保证金：   /   。
第十条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计不少于1年，部分货物有更长的质量保证期限的按照利于甲方的质量保证期限计算质保时间）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质量保证期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质量保证期满后再延长1年，以先到时间为准。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照本条第三款规定的退货处理。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（人工、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内作出响应，   小时内到达现场进行处理。（按乙方投标响应时间执行）
3.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，否则甲方可以另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。
4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的机器设备的维修或人为因素引发的故障由乙方按响应文件承诺执行，乙方不得拒绝维修。
5.针对软件系统产品，乙方额外承诺：软件系统产品质量保证期自验收合格之日起计算，不少于 1 年（若生产商、销售商承诺期限更长则从其承诺）；质保期内提供 7×24 小时技术支持，2 小时内响应、2 小时内现场（远程无法解决时）故障排除，免费提供运行故障修复、基础功能升级及安全漏洞修复（不含定制化开发、重大版本迭代），不得非法收集、存储甲方及使用者个人信息、教学数据等敏感信息，保障软件运行稳定性与数据安全性。软件使用权归甲方永久所有，乙方及原生产厂家不得设置使用年限限制或擅自收回、限制使用权限；软件须为合法合规正版成品，无盗版、侵权组件，涉及第三方授权组件的，乙方已获完整授权且相关费用包含在合同价款中。质保期后提供终身优惠维保，常规维保（含系统维护、基础升级、资源更新等）费用单次或按年收取，最高不超过对应产品成交金额的 8%，定制化开发、重大功能升级等超出常规维保范畴的需求由双方另行协商；乙方须履行现场培训义务，确保甲方使用人员熟练掌握软件全部功能，每季度至少开展 1 次强化培训，相关培训费用已包含在响应报价中。
第十二条　调试和验收
1. 甲方有权对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 乙方完成有形产品安装、软件系统产品部署后应书面通知甲方组织进行有形产品调试或软件系统产品全功能试运行，具体时间由甲方根据本项目实际情况确定。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试、全功能试运行时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收合格标准以采购文件、响应文件所列的产品技术参数、功能模块及性能要求为准。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
6.针对软件系统产品的要求；软件系统产品全功能试运行期间需确保无重大故障、数据传输安全稳定，且所有承诺功能均能正常实现。验收时，乙方需配合甲方对软件的功能完整性、操作流畅性、数据兼容性、终端适配性等进行专项测试，同时提交合法有效的软件使用授权证明文件、完整的部署手册、操作指南、维护手册及相关技术资料；若测试过程中发现功能缺失、性能不达标或技术资料不全等问题，乙方需在甲方指定期限内完成整改，直至符合验收标准，整改期间产生的相关费用由乙方承担。验收时乙方技术人员必须到场，配合解决验收过程中出现的问题，验收相关费用（含专项测试费）均由乙方承担。
第十三条　货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的且更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约部分产品货款金额 5%的违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，甲方有权要求乙方重新交付合格的货物，乙方重新交付合格货物后完成安装、全功能试运行的期限不变。若乙方不能重新交付合格货物或重新交付的货物的质量仍不合格的，甲方有权部分解除合同即不再接受乙方供应所涉货物且不向乙方支付相应货款，并要求乙方向甲方支付违约部分产品货款金额 5%的违约金。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期完成有形产品调试或软件系统产品全功能试运行的，每天向对方支付逾期部分产品货款万分之三的逾期违约金。甲方逾期支付货款的，每天向乙方支付应付未付金额万分之三的逾期违约金（若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。
一方应向对方支付的逾期违约金累计不超过违约部分产品货款金额的5%。乙方逾期完成有形产品调试或软件系统产品全功能试运行超过 17 天的，或甲方逾期支付应付货款超过 17 天的，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
若因为乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若因为甲方违约造成乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，但乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。
5. 货物最终验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同总价20%的违约金。
6.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，乙方维修的费用及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不支付任何费用。
8.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
9.乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。
10.乙方自甲方通知有形产品调试、软件系统产品全功能试运行之日起十日内未配合甲方开始相关工作的，乙方应按本合同总价的 5%向甲方支付违约金，情形严重的，甲方有权拒绝支付货款、委托第三方协助调试、全功能试运行，甲方有权要求乙方承担甲方因此向第三方支付的的费用。
本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。
第十五条　不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十七条　合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条  签订本合同依据
1、采购文件
2、乙方响应文件
3、成交通知书
4、其他约定附件
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构存档壹份，甲方执叁份，乙方执壹份。
	甲方（章）           


年   月   日
	乙方（章）              


 年   月   日

	单位地址：广西南宁市双拥路22号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0771-5330611
	电话：

	电子邮箱：gxmugzc@163.com
	电子邮箱：

	开户银行：中行南宁市医科大支行
	开户银行：

	账号：622357485287000003
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：

12450000498506243T
	
纳税人识别号或统一社会信用代码：


	邮政编码：530021
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日



广西机电设备招标有限公司采购文件                                                     评标方法及评标标准

广西机电设备招标有限公司采购文件                                                          

合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）



                 
年   月   日 
	乙方（章）




                 年   月   日


广西机电设备招标有限公司采购文件                                                                                                                    
    注：售后服务事项填不下时可另加附页
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[bookmark: _Hlk77607667]履约验收标准
（1）成交（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
货物技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物。如影响货物的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供应商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。
（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
（5）货物在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
（6）成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
（7）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。
（8）产品包装材料归采购人所有。
（9）政府采购合同约定的其他要求及响应文件响应的其他标准。


[bookmark: _Toc226374453]
第六章  响应文件格式
[bookmark: _Toc254970556][bookmark: _Toc254970697]

[bookmark: _Hlk89181132]注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）
[bookmark: _Hlk92966991]
1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）： 


电子响应文件


[bookmark: _Hlk92967018]资格证明文件


项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：

                        年  月  日
 
 
[bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]


目录
（需有页码）

第一部分 资格证明文件
1．响应声明书格式：

响应声明书
致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。
我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下： 
（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。
（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。
（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。
（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。
（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费。
我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

[bookmark: _Hlk89181199]供应商名称（电子签章）：                
                                          年    月    日

[bookmark: _Hlk21623528]
[bookmark: _Hlk89181279]
2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。
[bookmark: _Hlk21623558]
3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

[bookmark: _Hlk132792497]6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。

6.1中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称 (电子签章)：    日期：
注：
（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。
（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。
（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。
6.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

6.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                             
 单位名称(电子签章)：          
                                                       日  期：



7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。








供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
[bookmark: _Hlk21623591]
8．谈判保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）
（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；
（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：
[bookmark: _Hlk21623617]
响应保函格式
编号：           
申请人：
地址：
受益人：广西机电设备招标有限公司 
地址：
开立人：
地址：

致：广西机电设备招标有限公司
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的采购文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。
二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的； 
（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按采购文件规定的时间内与采购人签订合同； 
（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合采购文件要求的履约担保；
（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；
（5）投标人违反采购文件规定的其他情形。
    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。
        受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                                  （公章） 
法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。 
[bookmark: _Hlk60649396]



2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）： 


电子响应文件


商务技术文件


项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：

                        年  月  日
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                                                                                    
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目录
（需有页码）
第二部分 商务技术文件
[bookmark: _Toc462223472][bookmark: _Toc455309222][bookmark: _Toc462320613]1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明


供应商名称：                                         
单位性质：                                           
地址：                                               
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                           
姓名：                   ；性别：                      
年龄：         ；职务：              ；身份证：                                      
系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

[bookmark: _Hlk89181226]供应商名称（电子签章）：                
                                                   年       月       日 

附件：法定代表人身份证复印件


1．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）
我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名或签章：                                     法定代表人签名或签章：          
职务：                                             职务：           
被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：                 
被授权人手机号码及邮箱：                       
                   
[bookmark: _Hlk89181256]供应商名称（电子签章）：                
                                        年    月    日



附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第二部分 技术商务文件
（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）
[bookmark: _Hlk21623674]1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

	序号
	采购文件要求
（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……



[bookmark: _Hlk89181501]注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。
（4）本表可扩展。


供应商名称(电子签章)：                          日 期：            

[bookmark: _Hlk21623696]2．货物或产品配置清单格式：
	序号
	货物或产品
名称
	品牌或制造商
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk89181513]供应商名称(电子签章)：                          日  期：          

[bookmark: _Hlk19115689]3．响应货物或产品的质量保证说明


4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。
常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单
	序号
	备品备件、专用耗材名称
	适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号
	优惠内容
	优惠单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk89181539]供应商名称(电子签章)：                        日 期：            

5．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：
	序号
	采购文件要求（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


[bookmark: _Hlk48144603][bookmark: _Hlk89181571][bookmark: _Hlk19049081]注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。
（4）本表可扩展。
供应商名称(电子签章)：                         日  期：        


6．实施方案。（如有，自行编写）



7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）




[bookmark: _Hlk21623752]8．近年供应商类似成功案例的业绩证明
类似成功案例业绩一览表
	

序号
	采购单位名称
	项目名称或服务内容
	服务
数量或年限
	单价（元）
	合同总价
（元）
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料以成交通知书或合同复印件为准。
（2）类似项目的定义： 考场设备或配套设施同类项目  。
（3）本表可拓展。

[bookmark: _Hlk89181592]供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日
[bookmark: _Hlk21623918]9．提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

10．符合政府采购政策的证明材料。
10.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）
投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。投标文件中同时提供所投标产品的节能产品及环境标志认证证书扫描件
节能产品及环境标志产品清单
	序号
	类别
	品目
	品牌
	规格型号
	生产者（制造商）
	证书编号及证书到期日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

[bookmark: _Hlk19115874]10.2中小企业声明函。
[bookmark: _Hlk60651253]
[bookmark: _Hlk60649458][bookmark: _Hlk60653683]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称 (电子签章)：    日期：
[bookmark: _Hlk65852026]注：
（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。
（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。
（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

10.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

[bookmark: _Hlk19051624]10.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                             
 单位名称(电子签章)：          
                                                       日  期：

[bookmark: _Hlk132793601][bookmark: _Hlk93046716]

广西机电设备招标有限公司采购文件                                                                     

10.5如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。 

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
10.6关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

 

供应商名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日 
11. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
  


供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


12．代理服务费承诺书
致：广西机电设备招标有限公司
我单位参加了贵方组织的谈判项目编号为（                    )的响应，并递交了谈判保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：
1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。
我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。
第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。
第二种方式：从谈判保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。
2．如我单位谈判保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。
	收款户名
	

	账    号
	

	开户银行
	

	银行行号
	


3．如果我单位未遵守有关采购文件关于谈判保证金的规定，贵方可以没收我单位谈判保证金。
4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具收据。
第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；
第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

[bookmark: _Hlk89181633]供应商名称(电子签章)：                              
供应商地址：                                     
日期：      年    月    日
说明：
（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。
（2）如因未按要求缴纳谈判保证金，导致谈判保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。
（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。



3.响应文件封面参考格式（报价文件）： 



电子响应文件


报价文件



项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：
                        年  月  日


第三部分 报价文件

[bookmark: _Hlk21624060]1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_
我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。
（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。
（5）供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。
（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      邮编：           电话：            
传真：             
供应商代表姓名           职务：             邮箱：              



[bookmark: _Hlk89181776]供应商名称(电子签章)：                  
       

日期：      年    月   日

2.谈判报价明细表格式：
谈判报价明细表
                            金额单位：人民币（元）
	序号
	产品或服务名称
	品牌、制造商或服务商
	规格型号
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk89181787]
注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。


供应商名称（电子签章）：                          
日  期：         年   月   日 


3.过低报价合理性的说明。（如有）
[bookmark: _Hlk21624143]评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）
[bookmark: _Hlk211331823]
产品成本测算表（参考格式）

	序号
	名称
	品牌规格型号
	单位
	报价单价（元）
	成本项目

	具体明细

	单位产品用量

	单位成本（元）
	成本合计（元）
	备注（测算依据/证明材料）

	1 
	
	
	
	
	原材料成本
	原材料1
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	人工成本
	生产工人工资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	制造费用
	设备折旧费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	其他成本
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等
供应商名称（电子签章）：                          
日  期：         年   月   日 
[bookmark: _Hlk89184603][bookmark: _Hlk89181869]5.开标一览表





格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。
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