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[bookmark: _Toc25293]第一章  竞争性谈判公告
[bookmark: _GoBack]广西机电设备招标有限公司关于2026年桂林医科大学教学实验仪器采购项目
(GXZC2026-J1-002442-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：2026年桂林医科大学教学实验仪器采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年8月5日 09:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况 
项目编号：GXZC2026-J1-002442-JDZB
项目名称：2026年桂林医科大学教学实验仪器采购项目
采购方式： 竞争性谈判 
预算总金额（元）：2730000
采购需求：
标项一：A分标：2026年桂林医科大学基础医学院教学实验仪器采购
数量：1
预算金额（元）：372000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：寄存柜10个，高仿真下肢肌模型10个，多媒体讲台系统1个，扩音系统1个，防静电凳100张，恒温平滑肌实验系统12台，分光光度计4台，冷热板仪1台等设备，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
[bookmark: _Hlk132796150]最高限价（如有）：372000
合同履约期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试
本项目（否）接受联合体投标。
备注：

标项二：B分标：2026年桂林医科大学药学院教学实验仪器采购
数量：1
预算金额（元）：521000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：研磨仪1台，全波长酶标仪1	台，电化学工作站1套，自动永停滴定仪1台，恒温培养箱1台，无菌操作1台，恒温摇床1台，小型台式循环水式真空泵2台，台式循环水式多用真空泵14台等设备，如需进一步了解，具体详见采购文件。
最高限价（如有）：521000
合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项三：C分标：2026年桂林医科大学护理学院教学实验仪器采购
数量：1
预算金额（元）：376000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：静脉曲张疏通仪器2台 、新生婴儿安妮1具、高级孕妇模拟体验套装1具、妇科检查训练模型4具、孕妇腹部触诊模型1具、布艺骨盆与布艺娃娃套装8具、婴儿头皮静脉注射模型8个等设备，如需进一步了解，具体详见采购文件。
最高限价（如有）：376000
合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项四：D分标：2026年桂林医科大学人工智能医学院教学实验仪器采购
数量：1
预算金额（元）：527000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：冷冻干燥机1台、离心机1台、多功能圆周脱色摇床1台、电泳 + 转印组合模块1台、服务器内存15条、服务器硬盘6块等设备，如需进一步了解，具体详见采购文件。
最高限价（如有）：527000
合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项五：E分标：2026年桂林医科大学公共卫生学院教学实验仪器采购
数量：1
预算金额（元）：472000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：蠕动泵2台，自动部份收集器2台，冷冻干燥机1台，分析天平4台，紫外分光光度仪4台，冰箱3台，大气采样器10台，粉尘采样器10台，一体式超声波细胞破碎机（有探头）1台等设备，如需进一步了解，具体详见采购文件。
最高限价（如有）：472000
合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项六：F分标：2026年桂林医科大学检验与生物技术学院教学实验仪器采购
数量：1
预算金额（元）：462000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验室专用钢木实验台35米，实验室专用钢木实验台5米，实验室专用钢木实验台1.8米，实验室专用钢木实验台6米，实验室专用学生坐席50个，大容量高速冷冻离心机1台，功放3台，光黑板1台等设备，如需进一步了解，具体详见采购文件。
最高限价（如有）：462000
合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标
备注：

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 
[bookmark: _Hlk132732708]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
（1）资质要求：无。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目（不允许；允许）分公司参与响应。
[bookmark: _Hlk132732817]（6）本项目（不允许；允许）分包。
（7）本项目（不接受；接受）联合体。
[bookmark: _Hlk92967676]（8）按照谈判公告的规定获得采购文件。采购文件有规定时按要求提交谈判保证金。
三、获取采购文件
[bookmark: _Hlk89179551]时间：2026年7月29日起至2026年8月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Hlk89179558][bookmark: _Hlk160186238]地点（网址）：广西政府采购云平台 （https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：0
四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk89179584]截止时间：2026年8月5日9时30分（北京时间）
地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场截标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在响应截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程截标活动经办人联系方式。 
五、开启
[bookmark: _Hlk89179592]开启时间：2026年8月5日9时30分（北京时间）
地点：供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅截标。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网
[bookmark: _Hlk89179658]2. 需落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见采购文件。
3.本项目供应商的产生方式：发布公告征集
4.注意事项：
（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Hlk19048373]名称：桂林医科大学
地址：桂林市临桂区致远路1号
项目联系人：王老师
项目联系方式： 0773-3662950
2.采购代理机构信息
名称：广西机电设备招标有限公司
地址：广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603
项目联系人：曾昭卉、栗晓奇
项目联系方式：0773-3696789转2  
广西机电设备招标有限公司
2026年7月29日
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[bookmark: _Toc24962]第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]
一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。
3.本项目“采购需求”中的所有条款要求及涉及竞争性谈判文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。
4.需实现的功能、目标及应用场景
满足采购文件要求，验收达到合格标准
5.是否接受进口产品：
本项目所有分标采购货物均不接受进口产品。
6.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: _Hlk89182885]本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：  详见技术指标要求    
【备注：查询网址：国标https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index，行标https://hbba.sacinfo.org.cn/】
7.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
[bookmark: _Hlk132788003]（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
8.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
9.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。


A分标：2026年桂林医科大学基础医学院教学实验仪器采购
二、技术要求
1.一般说明
（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
2.核心产品
核心产品为： 序号10生物显微镜
3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准
	序号
	货物名称
	数量
	计量单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	寄存柜
	10
	个
	工业
	材质：钢制  40个门，整个寄存柜 高1800mm*宽990mm*深300mm（±10mm）  微信扫码型，每个门均有独立微信扫描开门设施，颜色：灰色

	2
	高仿真下肢肌模型
	10
	个
	工业
	1.参考资料：人民卫生出版社统编教材《系统解剖学》、《局部解剖学》、《断层解剖学》和王怀经主译图谱《奈特人体解剖彩色图谱》，河南科技出版社李云庆主译图谱《人体图谱-解剖学、组织学、病理学》研发和生产。   
2.规格尺寸：按人体胸部比例大小。
3.部件姿势：2部件。  
4.功能说明：可游离臀大肌；清楚地展示了下肢髋肌、大腿肌、小腿肌及足肌。
髋肌中可见前群的髂腰肌、阔筋膜张肌；后群的臀大肌、臀中肌、梨状肌及梨状肌下孔出入的血管神经。大腿肌中可见前群的缝匠肌和股四头肌；内侧群的耻骨肌、长收肌、股薄肌和大收肌；后群中的半膜肌、半腱肌及股二头肌。小腿肌中可见前群的胫骨前肌、趾长伸肌和踇长伸肌；外侧群中的腓骨长肌和腓骨短肌；后群可见小腿三头肌。
足肌中主要显示足背肌趾长伸肌、踇长伸肌、趾短伸肌和踇短伸肌；足底肌略。
5.虚拟效果：配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活。                                                                                                    
6.材质材料：环保软质硅胶材料，环保油漆。   

	3
	多媒体讲台系统
	1
	个
	工业
	可控制屏幕、投影开关，2个USB接口，1个VGA，1个网络接口，一个Audi接口，一个电源接口，一个话筒接口，屏幕参数：3500流明2.44*1.83（120吋），讲台参数：钢制桌面，≥800mm（长)*680mm（宽）*1000mm（高）

	4
	扩音系统
	1
	个
	工业
	三路话筒输入、三路音频输入、一路音频输出。话筒音量、音乐音量、高低音独立调节。备有BLP环保麦克风插口、自带6V直流电源。适用于多功能教室、普通教室、小型会议室扩音。频率响应：20Hz-20KHz话筒：60Hz-14KHz话筒非线性失真：≤0.2%音调控制：高音/低音：10KHz±12db/10Hz±12db功放噪音电压：≤10mV信噪比：≥80dB线路：0dB 0.775v输出功率：2×80W。
话筒参数：弯曲位长度：44.5cm，拾音方式：电容式；灵敏度：-30dB到40dB；指向性：心型（单指向）；频率响应：100-13500HZ；输出阻抗：200欧；供电方式：2节1.5V电池；拾音距离：10~40cm；包装尺寸：45*18*6.5cm±0.5mm；包装重量：≥1.0KG；单体重量：≥0.5KG；弯曲位长度：7.5cm，额定功率≥30W，灵敏度≥97dB，频响80Hz-18kHz，失真≤1%，信噪比≥70dB。支持定压定阻双输入、带DSP音效调校，任意点位声压差≤3dB。阻燃箱体配金属挂架 。墙挂式音箱一对。包括安装辅材，如音频线，卡扣等。

	5
	防静电凳
	100
	张
	工业
	PU发泡-防静电升降实验凳；防静电性、自由升降、升降高度68-84cm；360度旋转；气压棒：防爆气杆；结构：钢制一体；PU固定脚垫，黑色尼龙脚

	6
	恒温平滑肌实验系统
	12
	台
	工业
	1.温度调节范围：室温～40℃
2.最大加热功率：150W
3.温度传感器：采用数字温度传感器
4.温度调节精度：0.1℃
5.温度调节方式：薄膜按键
6.控温精度：±0.1℃
7.显示精度：0.1℃
8.显示内容：实际温度和设定温度（同时）
9.药桶：≥20ml
10.药桶刻度精度：1ml
11.药桶内气量：大小可调
12.药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换
13.水域的搅拌方式：内置式
14.控温方式：微电脑自动控温
15.加热过冲：≤0.2℃
16.漏电保护装置：有，动作电流10mA
17.张力换能器固定支架：有，且可伸缩 内置式
18.预热药液加入到试验管方式：按键自动移液
19.废液收集系统：自动吸取废液装置 + 废液收集盒
20.工作电源：AC 220V/50Hz

	7
	分光光度计
	4
	台
	工业
	波长范围：325nm ~ 1000nm；波长最大允许误差：±2nm；波长重复性：≤1nm；透射比最大允许误差：±0.5% (T) ；透射比重复性：≤0.2% (T)；光谱带宽：4nm；杂散光：≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定)；稳定性：暗电流漂移：0.2％ (T) / 3min，亮电流漂移：0.5％ (T) / 3min； 电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz；功率：80W。
全息闪耀光栅单色器； 采用≥7英寸彩色触摸屏；增加USB接口，可存储数据≥2000条，工作曲线≥96条； 浓度测试方法增加线性回归法和系数法；采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调0%( T )和调100%( T )，浓度因子设定、浓度直读；测量读数准确性高。

	8
	冷热板仪
	1
	台
	工业
	1、外形尺寸：440mm（长)×270mm（宽）×300mm （高）±10mm；
2、冷热板直径：200mm；
3、裸机重量：约10kg；
4、电源：支持电压100V~240V 50/60Hz 电源输入，功耗约400W；
5、温控范围：-5.0℃~80.0℃，调节精度0.1℃；
6、升温时间：室温下25-55℃升温时间＜4分钟，25-4℃降温时间＜5分钟，噪声＜60dB；
7、实验模式：直接使用、科研模式、教学模式，用户可自定义教学步骤；
8、记录信息：实验时间、动物信息、测量值（计次时间）；
9、控制方式：≥7寸IPS高清彩色电容触屏，屏幕分辨率1024×600；
10、热敏打印机最大打印宽度：32字节；
11、配备脚踏开关；
12、配备实验观察筒；
13、实验数据存储空间：≥8GB；
14、传输方式：WiFi、网线、USB连接；
15、外壳材料：ABS。

	9
	不锈钢实验凳
	30
	张
	工业
	1.凳面:304不锈钢一次成型圆面，直径350MM，厚度：35-40MM，底部三角加固；
2.表面电阻:106-109欧，系统电阻:106-109欧，需配导电脚杯；
3.旋转杆：加粗螺旋杆,可调高度范围:约500MM-700MM，带304防尘盖；
4.凳脚:钢镀铬五星脚，半径约260mm；
5.脚轮:高强度耐磨PA固定脚杯。

	10
	生物显微镜
	17
	台
	工业
	用途：可观察普通染色的切片观察，用于教学及临床工作。
1．工作条件
1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。
1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2．主要技术指标
2.1 生物显微镜
2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。
2.1.2 载物台：尺寸≥120mm(长） x 132mm（宽）；行程≥76mm（X）x 30mm（Y）
2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片
2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源
2.1.6 观察筒：瞳距调整范围50-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20
2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥25）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥6）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.4）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.1）
2.1.10 主机具备人体工程学移动设计方便整机移动，同时具有内置储线盒方便电源线随机储存，避免电源线丢失。
3. 配置清单：
3.1显微镜主机 一套
3.2防尘罩 一个 
3.3电源线 一个
3.4 目镜指针 一套

	11
	紫外可见分光光度计
	4
	台
	工业
	光学系统：单光束,1200条/毫米衍射光栅
波长范围 200-1000nm
光谱带宽 4nm 
波长重复性 ±0.5nm
光度准确度 0.3%T
光度重复性 0.2%T 
杂散光 ≤0.3%T @ 220nm & 340nm 稳定性 0.002A/h @ 500nm       光度范围 -0.3-3Abs., 0-200%Trans.

	12
	超纯水机
	1
	台
	工业
	1、 自来水作为进水水源，同时生产纯水和超纯水；
2、 进水压力：0.25-0.4Mpa；工作电源：220V/50Hz； 60-100W；工作环境：温度5-40℃
3、 取水速度：1.5-2.5L/min
4、 外形尺寸：台式：500mm（长)×370mm（宽）×620 mm （高）±10mm  
5、 RO纯水：电阻率＞0.2 MΩ；电导率＜5μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm)，
6、在线监控HC超纯水：电阻率18.25MΩ.cm@25℃ ，优于中国实验室用水规格GB/T6682-2008一级水标准；热原<0.001EU/ml***，TOC<5ppb**，微生物<0.1cfu/ml，颗粒（>0.01um）<1个/ml，
7、产水量:≥10L/H,
8、≥5.0寸大屏幕彩色触摸液晶显示屏、人性化的操作界面；
9、系统配备5路传感器，5路开关信号接入其中3路水质监控，实时监测：源水、RO水、UP超纯水水质，水质下降报警提示；2路流量传感器实时监测纯水超纯水；
10、耗材寿命智能化管理，具备耗材寿命可设定，已使用时间提示，耗材到期更换提醒功能；
11、缺水、水满报警，源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水超标报警；
12、系统具有定时定量取水功能，纯水和超纯水2路定量(10-999999ml)取水、定质(1~18.25MΩ.cm)取水功能；
13、四位用户密码和工厂密码保护，防止未经授权进入系统更改参数；
14、全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序，延长RO膜使用寿命；
15、系统配置总有机碳TOC实时监控显示功能；
16、配备USBHOST接口，定期导出历史告警记录和历史取水记录，
17、配备RS232或RS485通信接口，记录运行数据，可接微型打印机及监控软件；
18、ABS工程塑料机壳，耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求；
19、预处理、RO、超纯化组件，采用模块式独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷，符合GLP规范；
20、RO膜组件设计，采用RO膜片，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合；
21、耗材一体化设计，可独立安装的一体化HC40-2柱式超纯化柱组模块，可独立安装的预处理系统安装方便简单；
22、双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(灯管)，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围；
23、采用囊式终端过滤器，最终保证产品水水质，防止反串污染；
24、具备模拟压力传感器和模拟液位传感器，可以直接显示进水压力和水箱储存量；
25、全管路消毒程序，可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、“停止消毒”
26、采用低压24V电源，符合安全规范，满足潮湿环境使用；
28、与主机同一品牌的30L多功能水箱，圆锥底设计，可直接安装紫外灯，含液位开关控制，标配空气过滤器；
29、超纯水机电导率为0.0055ms/m(25℃)，吸光度0.0003（254nm,1cm光程）
二、配置清单:
1、ABS工程塑料机箱 主机 1台；
2、30升无菌专用水箱含液位及空气过滤器 1套；
3、囊式过滤器1套；
4、185波长紫外灭菌装置1套；
5、HC40-2双柱式一体化预纯化柱1套（填装树脂）；
6、HC40-2双柱式一体化超纯化柱1套（填装树脂）
7、反渗透膜过滤装置 1套；
7、一体式双柱预处理过滤柱1套；
8、5英寸全触摸液晶显屏幕 1套；
9、集成电路控制主板1套；
10、三路水质监测传感器：自来水电导检测仪，纯水电导监测仪，超纯水电阻监测仪
11、2路流量监测传感器：纯水流量计，超纯水流量计；
12、USB数据线  1根；
13、预处理扳手1套；
14、不锈钢三通，管件1套；

	13
	电泳仪电源
	1
	台
	工业
	1.并联输出：4组
2.输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V)      4-400mA (1mA)      240W
3.外形尺寸（W×D×H）：（315×290×128mm）±10mm
4.重量：≥5Kg
5.在工作状态中，可以实时微调；
6.微电脑智能控制；
7.液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间；
8.采用开关电源输出；
9.具有存储记忆功能；
10.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能；

	14
	冰柜
	1
	台
	工业
	款式：卧式，容积(L) ≥519 ，开门方式：顶开门，能效等级优于或等于2级，颜色：白色，制冷方式：直冷， 控温方式：机械控温。规格参数 重量(kg) ≥72，压缩机：定频，额定冷冻耗电量(kW.h/24h) ≤1.24，产品尺寸(宽*深*高)mm ≥1650*745*905，额定电压(V) 220，额定频率(Hz)50，输入功率(W)≥170，噪声dB(A) ≤52

	15
	立式保鲜柜
	2
	台
	工业
	额定功率：≥385W；产品容积≥660L；制冷方式：风冷无霜；控制方式：电子控温；温度区间：2-8℃；功能特性：双门；产品层架：5层4架；产品尺寸（宽*高*厚mm）:≥1050*1860*665；内部尺寸（宽*高*厚mm）：≥950*1330*460；制冷材料：毛细管、回流管、工艺管为铜管；白色合金内胆、亚克力LED灯箱、铝合金门边框。

	16
	一体化钢化讲台
	1
	台
	工业
	钢木结构，≥1000mm(长）×700mm（宽）×1000mm（高） ,≥12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚≥25.4mm




B分标：2026年桂林医科大学药学院教学实验仪器采购
二、技术要求
1.一般说明
（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
（3）供应商应确保所投设备的技术指标完全符合官方宣传资料或优于招标要求。任何指标不符情况，均作废标处理，且招标方一概不采纳投标人后期提供的厂家承诺、说明或补正材料。
（4）供应商须在投标文件中完整列出所投全部设备的技术指标，并逐项与对应设备的官方公开发布产品宣传资料进行比对，编制“技术要求的响应表”，以供评标委员会审查。未提供对比表或对比内容不完整、不清晰的，评标委员会有权要求供应商作出书面澄清，但供应商不得在投标截止后以任何方式补充或修改技术指标。
2.核心产品
核心产品为： 序号1研磨仪
3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准
	序号
	货物名称
	数量
	计量单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	研磨仪
	1
	台
	工业
	1 传动方式
采用滑块传动方式，避免直线轴承长时间运行导致光轴磨损。
2 夹具行程
≥40mm（垂直方向），具备硬组织研磨所需的剪切力。
3 样品处理通量
标配适配器可同时处理≥24个样品（2mL规格）；处理时间≤1分钟/批次。
配置24*2ml、48*2ml、96*2ml适配器及24*2ml(骨组织专用适配器)各1个，可以兼容的样品量：24*2ml/48*2ml/60*2ml/96*2ml/12*5ml/10*10ml/4*30ml/2*50ml/96孔板*2，适配器方便拆卸；
4 制冷性能
① 降温时间：在环境温度25℃±2℃、空载条件下，开机后10分钟内腔体温度可降至0℃以下；
② 温度范围：-50℃～室温；
③ 控温精度：≤±1℃（在-20℃稳定点测量，空载运行30分钟后，连续记录10分钟，每分钟记录1次，10次测量值与设定值的最大偏差≤1℃）；
④ 温度均匀性：各样品孔间温差≤±2℃（在-20℃稳定点，满载24个样品管，运行10分钟后测量）。
5 样品管材质
① 管体：聚丙烯（PP）材质；
② 管盖：聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）材质，带密封圈；
③ 可耐受温度范围：-196℃～121℃；
④ 无DNA酶、无RNA酶、无热原（内毒素<0.25 EU/mL）；
⑤ 适配器金属部件：304或316不锈钢，或经阳极氧化处理的铝合金。
6 紧急停止装置
配置实体紧急停止按钮（非触屏虚拟按键），在研磨过程中可随时拍下，按下后仪器应在≤1秒内停止运行。
7 安全锁装置
配置电磁安全锁，电流控制，屏幕控制开关，工作过程中电磁自动锁定无法开盖，直至研磨程序结束。
8 实验验证
提供不少于60篇使用同型号或同系列产品发表的SCI论文清单（含题目、期刊、年份、DOI号），论文中须在明确使用同型号或同系列产品处做出明显标注，作为实验方法学参考。
9 冷冻台功能
配置单独冷冻台，在主机制冷时可保持低温状态，用于样本短时间低温保存。
10 预设程序
可预设不少于24组常见组织研磨参数（涵盖植物茎叶、动物心肝脾肺肾、皮肤、骨骼等类型），优化不同标本研磨条件。
11 均质速度
0～70Hz（对应0～2100rpm）。
12 程序设置
运行时间：0～9999s；暂停时间：0～999s；运行次数：1～99次。
13 噪音等级
≤65dB（距设备1m处测量）。
14 显示屏
屏幕尺寸≥5英寸。
15 最大进料尺寸
无特定要求，根据适配器规格调节。
16 研磨方式
支持湿磨、干磨、低温研磨。
17 配套工具
配套提供专用加珠器，便于研磨珠的添加操作。
配套提供研磨管不少于500支。
18 质保期
提供厂家质保不少于5年。

	2
	全波长酶标仪
	1
	台
	工业
	一、参数指标：
1．波长范围：190nm-850nm；
2．光源使用长寿命闪烁氙灯；
3．开机无需预热，可直接检测；
4．波长准确度：±1.0nm；
5．波长重复性：<0.2nm；
6.分辨率：0.001Abs（显示）0.000001Abs（内部计算）；
7．测定范围：0.000-1.500OD；
8．采用CMOS检测器，可实现全版UV-VIS全波长实时扫描；
9.单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s；
10.实时输出紫外-可见全波长光谱图；
11.布板方式：可视化自由布板；
12.自带孵育加热功能，孵育温度：(室温+2℃)至65℃；
13.微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制）；
14.可实现1-24比色皿检测（比色皿选配）吸光度模式、 Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归；
15.微量板模块：使用特制的微量石英板，可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（微量石英板选配）；
16.形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等；
17.可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法；
18．可自定义检测波长，波长范围190nm-850nm；
19．内置酶标洗版一体机；
二、配置清单：
1.全波长酶标仪主机1台、电源线三相插头1根、配套品牌电脑1台（CPU型号不低于i5-14400F，显卡型号不低于RTX 5060，内存不小于16G DDR5，硬盘不小于1TB SSD），鼠标1个、96孔板吸收光透明底1块。
三、质保期：自安装验收后不少于2年。
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	电化学工作站
	1
	套
	工业
	一、恒电位仪/双恒电位仪  
1、 零阻电流计  
2、  2，3，4电极结构  
3、  浮动地线或实地  
4、 两个通道最大电位范围： ±10 V  
5、 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±300 mA 峰值 
6、槽压：±13 V  
7、恒电位仪上升时间： 小于 1 μs, 通常 0.8 μs  
8、 恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz  
9、 所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650   mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V  
10、 所加电位分辨：电位范围的0.0015%  
11、 所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01% 
12、  所加电位噪声：< 10 μV 均方根植  
13、 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程 
14、测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA  
15、 电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%  
16、 输入偏置电流：< 10 pA     
二、恒电流仪 
1、恒电流范围： 0.3 nA – 250 mA  
2、所加电流分辨率：电流范围的0.03% 
3、测量电位范围： ±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V 
4、 测量电位分辨率：测量范围的0.0015%   
5、 所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至 3e-3A时为0.3%，其他范围为1%     Electrometer:  电位计 
6、参比电极输入阻抗：1e12 欧姆 
7、参比电极输入带宽： 10 MHz  
8、参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C     波形发生和数据获得系统  
9、 快速信号发生更新速率：10 MHz， 16位分辨  
10、 快速数据采集系统：16位分辨ADC，双通道同步采样，采样速率2.5M赫兹  
11、外部信号记录通道最高采样速率2.5M Hz    
12、附件  
12.1电极线  
12.2USB通讯线  
12.3电源线

三、实验参数  
1、 CV和LSV扫描速度：  0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s  
2 、扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）
3 、 CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至   1000 sec 
4 、 CA的最小采样间隔：0.4μs， 双通道同步 
5 、CC的最小采样间隔： 0.4 μs 
6、 CC模拟积分器 
7 、 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001   至 10 sec  
8  、SWV频率： 1 Hz至   100 kHz 
9 、 i-t 的最小采样间隔： 0.4μs， 双通道同步  
10、 ACV频率范围：0.1 Hz至 10   kHz  
11、 SHACV频率范围：0.1 Hz至 5 kHz  
12 、FTACV频率范围：0.1Hz 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 
13、 交流阻抗： 0.00001Hz 至 3 MHz 
14、交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值     其他特点     
15 、自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法）  
16 、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度  
17、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度 
18 、外部电位输入  
19、电位和电流的模拟输出  
20 、可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15   KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz  
21、 可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15   KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz
 22 、旋转电极控制电压输出（CHI730F以上）：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作     
23 、通过宏命令可以控制数字输入输出线     
24 、内闪存储器可迅速更新程序      
25、USB口数据通讯  
26 、 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统 
27、 CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI730F以上）或预定义反应机理（其他型号） 
28、 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） 
29、 最大数据长度：256K-16,384K 点可选择  
30、 仪器尺寸： ≥37 cm (宽) ´ 23   cm (深) ´ 12   cm (高)
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	自动永停滴定仪
	1
	台
	工业
	一、技术参数
滴定装置单元容量滴定，5mL滴定管滴定容量允许误差：±0.010mL；10mL滴定管滴定容量允许误差：±0.020mL；20mL滴定管滴定容量允许误差：±0.030mL，滴定管分辨率1/480000
电位滴定模块，滴定分析重复性≤0.2%，测量范围pH：（-5.000～20.000）pH，mV：（-2000.00～2000.00）mV，pX：（-2.000～20.000）pX，离子浓度：（1.000e-9～9.999e+9），温度(-10.0～135.0)℃，电子单元基本误差pH：±0.002pH，mV：±0.03%或±0.2mV，pX：±0.002pX（pX1），±0.005pX（pX2），离子浓度：±0.3%，温度±0.1℃
永停滴定模块，滴定分析重复性≤0.2%，测量范围(0～0.199)μA，(0～1.999)μA，(0～19.99)μA，(0～199.9)μA，极化电流检测误差±2%FS，极化电压误差±2mV
二、主要要求
≥7英寸彩色液晶触摸屏，导航式操作
支持电位滴定和永停滴定分析，及测量pH值，pX值，离子浓度测量分析
智能操作系统，具有用户管理，方法管理，传感器管理，滴定剂管理，数据管理，GMP管理等功能
支持用户四级权限管理
支持方法管理功能，内置滴定方法和测量方法（直读浓度法，已知增量法，GRAN法），支持自定义方法
支持连接自动进样器 ，实现样品的自动测量和批量检测
支持检测模块拓展电导滴定，光度滴定和温度滴定分析
采用阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持5mL，10mL，20mL 多种滴定管 
含一套内置滴定管路，可拓展第二套滴定管路(选配，外置)，支持辅助加液，双管路滴定等复杂滴定
支持动态滴定，等量滴定，预设终点滴定，恒 pH 滴定，恒速滴定，空白滴定和手动滴定等多种滴定模式
具有公式编辑器功能，直接显示计算结果
支持对原始数据进行重新计算分析
支持GMP 管理，支持GMP操作日志查阅，实现数据的完整溯源和追踪
支持连接打印，U盘，扫描枪，天平
三、基本配置
标配主机1台，参比电极1个，铂电极1个，银电极1个，参比电极1个，pH玻璃电极1个，温度电极1个，复合pH电极1个，永停模块1个，电导电极1个，pH缓冲试剂粉剂(pH4.00/6.86/9.18)1个，溶液杯6只，搅拌珠1个，一体化滴定管1根，1000mL溶液瓶(包括干燥器)1瓶，国际通用电源线1根，USB通讯连线1根，产品使用说明书及应用示例1本，软件卡1个

	5
	恒温培养箱
	1
	台
	工业
	主要技术参数：1. 42L±2L镀锌内胆约35*35*35cm； 2. 温度范围：RT+5°C。

	6
	无菌操作台
	1
	台
	工业
	主要技术参数：1.彩色液晶显示；2.无死角灭菌；3.洁净度100级@>0.5um

	7
	恒温摇床
	1
	台
	工业
	主要技术参数：1. LED数码管；2. 振荡幅度为20mm； 3. 温度控制精度0.5°C； 4. 转速范围40-300rpm。

	8
	小型台式循环水式真空泵
	2
	台
	工业
	主要技术参数： 防腐双表双抽，功率≥180W,流量≥60L/分钟，机体材质防腐，扬程≥8米，最大真空度-0.098Mpa；单头抽气量≥10L/分钟，储水箱容积≥5L

	9
	台式循环水式多用真空泵
	14
	台
	工业
	1、射流器、抽气咀喷涂PTFE，氟橡胶材质气体管路。
2、技术参数：
功率（W）≥180
电源（V/Hz）≥ 1～,110V,60Hz或220V,50Hz或220V,60Hz
流量（L/min）≥ 80
扬程（m） ≥10
最大真空度（MPa） 0.098(20mbar)
单头抽气量（L/min）≥ 10
抽气头数（个）≥ 2
安全功能 逆流防止阀
水箱容积（L）≥ 15
水箱材质 PP
外形尺寸（mm）≥ 385L*280W*420H
重量（kg）≥ 11

	10
	全自动熔点仪
	3
	台
	工业
	一、设备用途：
用于化学工业、医药研究、食品等，测量生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质熔点指标，可视频观察熔化过程。
二、工作条件：
1、 电源：220 VAC ±10%  50Hz；
2、 温度：操作环境10-35℃，标准温度为20℃±5℃；
3、 实验室内的相对湿度一般应保持在50－70％。
4、 实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目之检定规程和计量标准器具及计量检测仪器设备对环境条件的要求，室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。
三、功能参数：
1. 全自动视频熔点仪，将视频技术融入到熔点测量，通过彩色显示屏轻松观看样品变化过程，视频上显示水印实时温度及时间。
2. 全自动，半自动模式可切换
3. 可储存客户实验方法，图谱及详细的测试数据，数量无限制。达到存储上限，可随时导出数据。
4. 具备最大6点校准功能，可通过标准物质进行多个温度点的校准
5. 具备初熔/终熔透过率设置，可根据不同样品设置最合适的自动检测方法
6. 室温升至350℃以上≤5min   350℃降至50℃以下≤7min
7. 全面的一体化保温设计，可抵抗外界环境对实验过程的干扰
8. 测温范围：室温—350℃ PID控温技术
9. 温度度分辨率：0.1℃ 
10. 重复性：0.2℃（升温速率为0.20℃/min）
11. 准确度：±0.4℃（<200℃）  ±0.7℃（<300℃）
12. 升温速率： 0.1℃--20℃
13. 数据接口：USB×3,RS232，Wi-Fi，RJ45
14. 视频数据储存：≥16G，可储存约5000分钟视频数据
15. 放大倍数：8倍
16. 处理能力：≥4个/批
17. 用户管理：数量无限制，内置用户管理功能，可自由新增、删除用户账号，可为每个用户账号指定不同的操作权限。
18. 密码功能: 具备密码老化功能，每个账户可设定密码有效期，到期后强制要求更改密码后才可登录仪器，加强操作人员使用权限的时效管理。密码具备复杂程度设定，可根据需求设置密码复杂程度。具备屏保功能，超时未操作需登录解锁。
19. 语言功能：支持中、英、俄三种语言
20. 视频功能： 摄像，连续摄像时间：40分钟
21. 仪器重放功能：有
22. 显示方式：≥8寸电容屏显示
23. 电源：220 V±10% 50HZ
24. 额定功率：≥120W
25. 外形尺寸（长X宽X高）：≥305mmX220mmX230mm
26. 可连接USB打印机、针式打印机或U盘导出实验报告，仪器后置接口实现激光打印、针式打印、U盘导出等各类导出方式
配置清单：
全自动视频熔点仪主机1台
毛细管1包
四、售后服务：
1、 在采购人所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 安装验收期间，不收取费用对采购人进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；
2、  质保期：质量保证期不少于一年，终身维修；
3、 故障服务：仪器设备出现故障时，供应商得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。
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	暗箱紫外分析仪
	16
	台
	工业
	电源：220V±10%/50Hz；波长254nm、365nm；                                      灯管管压：50V±10V；点阵灯：标配；                                           紫外滤色片：150*50nm,；净重≥5.5kg,机器尺寸≥长330*宽330*高270mm。

	12
	集热式恒温加热磁力搅拌器 
	30
	台
	工业
	 智能控温 数字显示
搅拌容量 20ML-2000ML 自带立杆
搅拌速度 无级调速0-2600r/min  无刷电机
加热功率 500W 自带加热保护
加热温度 室温-400度 自带超温保护功能
控温方式 智能自动 带报警功能
线路板  自主开发带设定安全保护
工作电压 220V/50HZ 
搅拌方式 高温强磁Y35
探头： 带探头脱落保护
仪器尺寸（mm） ≥长 250*宽235*高220 
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	顶置式电动搅拌器
	1
	台
	工业
	用途
LCD顶置式搅拌器采用自锁式夹头，自主研发方形升降固定夹。大液晶屏显示，转速和时间可调，用于固液、液液或中高粘度样品混合。
1、技术参数
适配器输入电压V ：100~240
适配器输出电压V ：24
频率Hz ： 50~60
最大搅拌量： 40L
转速范围rpm：30~2200
转速显示： LCD
转速精度rpm：  ±1
调速方式： 粗调+精调
定时范围min ： 1~9999
时间显示 ： LCD
最大扭矩N.cm：  60
最大粘度mpa.s ： 50000
输入功率W ：≥ 120
输出功率W  ：≥100
保护等级：≥ IP42
电机保护： 显示故障自动停止
过载保护： 显示故障自动停止
安全保护：夹头保护套+防滑垫
允许环境温度℃：  5~40
允许环境湿度%： 80
主机仪器尺寸mm ：≥ 210*290*800
主机包装尺寸mm：≥ 475*340*200
套装包装尺寸mm ：≥ 803*400*140
主机仪器净重kg ： ≥4.7
主机包装毛重kg： ≥ 6.5
套装仪器净重kg ：≥ 7.5
套装包装毛重kg ：≥ 12.5

4、装箱清单
名称    数量    单位
主机1台
电源1根
通用平板支架1套
不锈钢四叶式搅拌桨1根
合格证（保修卡）1份
使用说明书    1份

5、附加
配聚四氟乙烯斜叶搅拌桨1根
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	低速台式离心机
	10
	台
	工业
	最高转速 4000rpm（转/分）
最大相对离心力2325(×g)
电源≥ 220v 50Hz 135w
外形尺寸≥ 280mm×310mm×265mm(L×W×H)
重量≥ 10kg
至少搭载20ml、10ml、5ml离心管适配器各一套；不可限定离心管材质及离心管所承受的离心力

	15
	空调扇
	8
	台
	工业
	冷暖类型 单冷 
变频/定频 ：定频 
风力档位： 3档 
加水方式 ：上加水 
CCC强制性认证 ：是 
额定电压 ≥220V 
额定功率 ≥550W 
水箱容量 ≥110L 
包装清单 外包装，主机，说明书

	16
	鼓风干燥箱
	19
	台
	工业
	1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板。
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
3、 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。
4、采用合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
7、技术参数
电源电压：AC220V 50HZ
控温范围：RT+10~250℃
温度波动度：±1.0℃
温度分辨率：0.1℃
温度均匀度：±3% (测试点为100℃) 
工作环境温度：+5～40℃
输入功率：2050W
容积：≥136L
内胆尺寸(mm)W×D×H：≥550×450×550
外形尺寸(mm)W×D×H：≥840×580×730
载物托架（标配）：2块
定时范围：1~9999min

	17
	孕兔保定器
	12
	套
	工业
	一、孕兔保定器（兔固定器）可用于多种实验和操作：口服、皮下、椎管、静脉、呼吸道、直肠、皮肤、眼睛、脑内等等，也可多方式地采集血液、尿液、胃液等；也可进行药物灌胃、胫部取血、体温测量、尿液导出、皮肤实验等。
二、孕兔保定器（兔固定器）技术参数
1.适用的兔子体重范围：2.5-5kg 
2.产品尺寸：（长45cm*宽14.5cm*高12.5cm ）±0.5cm （长*宽*高）
3.采用铁、铬、镍合金材质与聚甲基乙撑碳酸酯构成，且设备表面无尖锐棱角
4.槽体弧度严格贴合家兔脊柱生理曲度，避免压迫胸腔及腹腔脏器，保障呼吸与循环功能正常。 
5.头部挡板采用柔性硅胶缓冲垫，防止头部挤压损伤；四肢预留活动空间，避免关节僵直。 
6.固定状态下实验兔头部可自由转动，口鼻部无遮挡，确保正常通气。  
7.可单人完成保定操作。
8.提供整机质保不少于两年，使用过程中非人为操作损坏可不收费整机更换。

	18
	无干扰恒温加热兔台
	12
	套
	工业
	一、无干扰恒温加热金属兔台可用于动物生理实验、药理实验等实验操作。内含加热恒温、废液收集、固定等功能。且整体防水设计可直接水洗。
二、无干扰恒温加热金属兔台技术参数
1.结构特性：内嵌式加热，CNC一体化铝合金机身
2.肢体固定方式：收缩结构（伸缩可调）
3.头部固定方式：捆绑式固定
4.废液收集：标配不锈钢废液收集杯，容量≥ 210ml
5.控温范围：30℃ - 45℃
6.温度精度：±1℃
7.加热方式：直流加热（防辐射干扰）
8.工作电压：220V 50Hz
9.加热功率：60W
10.兔台尺寸：【750mm长 × 340mm宽 ×（75mm-130mm）高】 ±0.5cm
11.加热区域尺寸：（410mm × 120mm）  ±0.5cm（长×宽）
12.清洁特性：整体机身防水设计，操作台面可直接水洗
13.显示系统：LED显示屏（同时显示实时温度与设定温度）
14.肢体固定卡扣材质：一体化CNC金属底座，ABS卡扣，尼龙固定绑带
15.头部固定捆绑固定杆：不锈钢可折叠固定杆，长度不小于103mm，直径15mm  ±10mm
16.废液收集杯固定支架：ABS可活动固定支架
17.提供整机质保不少于两年，使用过程中非人为操作损坏可不收费整机更换。




C分标：2026年桂林医科大学护理学院教学实验仪器采购
二、技术要求
1.一般说明
（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
2.核心产品
核心产品为：序号5孕妇腹部触诊模型
3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准
	序号
	货物名称
	数量
	计量单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	静脉曲张疏通仪器 
	2
	台
	工业
	一、压力控制 
1. 压力范围：0mmHg-160mmHg可调，误差：±5mmHg；
2. 控制精度：±3kPa 以内；
3. 显示单位：可切换 kPa/mmHg；
4. 梯度压力：支持 “远心端向近心端递减”，防止静脉逆流、保护静脉瓣膜。
二、治疗模式 
1. 必含模式：深静脉血栓预防模式、消水肿模式；
2. 扩展模式：动脉模式、持续加压模式、序贯充气模式等；
3. 自定义功能：可设置多段压力、时间、充气顺序。
三、气室与充气 
1. 气室数量：≥6 腔；
2. 输出路数：双路输出，可同时连接 4 个 6 腔气囊；
3. 充气速度：7-14 秒 / 腔，步长 1 秒可调；
4. 特殊功能：支持 “单腔零压力设置”（肢体有创面时保护）。
四、时间控制 
治疗时间：5-99 分钟连续可调。 
五、人机交互 
1. 屏幕：≥4.3 英寸彩色 LCD 触屏，图形化显示压力值、模式、剩余时间；
2. 操作：支持 “一键启动”“参数记忆”。
六、配置要求
1 .1台医用级主机
2.下肢六腔气囊（拉链套筒式，S/M/L 码，复用型）；
3.上肢六腔气囊（拉链套筒式）：1 套（若需上肢辅助治疗）；

	2
	新生婴儿安妮
	1
	具
	工业
	1.高度还原一个40周的足月新生儿。身长21英寸(51厘米)，体重7磅 (3.5公斤)。
2.可以进行新生儿心肺复苏
3.具有精确的解剖结构，包括气道、声门、声带、下颌等
4.可行气管插管
5.可模拟胎粪致气道阻塞
6.气道设计能够进行各种新生儿气道管理培训，包括使用正压通气装置、口/鼻咽通气道、气管插管、喉罩及喉镜置入等
7.可经鼻/口置入ET管
8.可右主支插管
9.气管置管位置错误，通气可见腹部胀气
10.通气可以看见单侧或者双侧胸部起伏
11.可行单侧胸腔穿刺
12.脐带可夹紧、捆绑、切割、缝合、插入导管及触诊脉搏
13.具有脐动脉搏动
14.脐带具有静脉和动脉通路，可给药，可模拟插管回血
15.双腿均可行骨髓穿刺
16.瞳孔可以选择正常、变大、缩小（选配）
17.四肢关节灵活
18.有胃结构，可以训练胃管插入

	3
	高级孕妇模拟体验套装
	1
	具
	工业
	1. 适用佩戴人群：产品应适用于身高 155cm～165cm 的亚洲女性佩戴；同时应支持男性体验者正常佩戴，佩戴无结构干涉、无佩戴限位；
2. 穿戴结构：主体材料应为无缝、紧致、可贴合外衣的材质，表面摩擦系数适中，穿戴后不应明显移位。肩带应为可调节结构，调节范围应覆盖上述身高及不同体态；
 3.填充物料：腹部填充物应包含聚氨酯橡胶凝胶和铁颗粒两种材料，所有直接接触皮肤的材料无毒无刺激，人体接触安全性达标；
4.配重调节结构：含铁颗粒配重袋采用尼龙魔术贴绑带模块化固定；配重组件支持自由增减装配，整机佩戴重量可线性调节，；需内置可增减式配重沙袋，支持重量自由调节，可精准模拟人体妊娠8个月至9个月不同阶段的腹部负重状态，满足分阶段孕期体验实训需求。
5.腹部外观与触感：腹部外型应模拟妊娠期腹部自然轮廓，表面肌理、软硬度、回弹触感接近真实人体腹部组织，仿生贴合度满足现场感官验收标准；内部采用聚氨酯橡胶凝胶填充，应具备模拟胎儿及羊水的形态效果。

	4
	妇科检查训练模型
	4
	具
	工业
	1、模型表现成人下腹部躯干至大腿上段，模拟截石体位；
2、专门用于妇科检查技能训练，包含：双合诊检查、内窥镜使用、巴氏涂片检查、识别宫颈病变、模拟导尿、直肠栓剂放置；
3、模型具有准确的解剖结构，可以清晰的观察骨盆轮廓，包含：坐骨棘、耻骨、骶骨、部分椎骨，以及尿道口、阴道、阴道皱襞、卵巢；
4、采用对向安装方式更换宫颈和子宫模块，包含正常或病理性子宫、宫颈；
5、模型腹壁采用高品质硅胶材质，触感体验接近真实，透过腹壁可以清晰感受子宫形态及位置；
6、模型外阴与阴道为一体式设计，有效防止了会阴容易撕裂的问题，保证模型的耐用性，在使用窥阴器进行阴道检查时，可以准确的将检查器械放置在模型阴道内，避免阴道错位或空间过大造成的操作失误；
7、至少包含24种不同表现；
8、模型具有真实的骨盆结构，操作难度可以调节，导师可根据训练需求增加难度；
9、具有模拟膀胱，可以使用14Fr导尿管模拟练习导尿操作；
10、提供6种宫颈，包含：未经分娩的正常宫颈、经分娩的宫颈、宫颈糜烂（外翻）、宫颈非典型增生、宫颈癌和筒状癌；
11、提供4种子宫，包含：正常子宫、双角子宫、被拉伸的子宫，妊娠子宫；
12、子宫外壁有模拟肿瘤，并且可以拆卸，根据训练要求能够模拟疾病的不同发展阶段；
13、通过调节连接子宫的韧带，可以模拟子宫的前倾、后倾；
14、腹部及会阴部皮肤采用隐形搭扣的方式与模型相连，保证外观完整性，易于清洁；
15、模型设置便捷，在很短的时间内便可以重复训练；
16、规格：7.7kg±0.5kg。
17、具有QR码的智能标签，提供交互式虚拟模型，为采购人创建前所未有的逼真和高分辨率内容，可随时随地在智能手机，平板电脑上直接访问App，苹果或安卓系统兼容。
18、App具有集成功能，建立电子学习库，每个被集成的模型具有多个视图模式，查看完整或局部。支持快速搜索和定位，可以使用画笔自由标记重点，及添加注释标签，针对重点知识能够进行随堂考核。
19、具有AR增强现实功能，可在任意环境下投放，并自由旋转数字模型，支持放大和缩小。

	5
	孕妇腹部触诊模型
	1
	具
	工业
	1.高分子聚合材料，定形准确，表皮与真人皮肤很相似，可给受训人员提供很真实的培训经验。
2.可行四步触诊，真实骨盆外测量，胎心监护。
3. 可进行乳房护理。
4.带有压力调节器，可精确设定子宫内的空气容量，使胎儿和母亲模拟的更为逼真。
5. 进行腹部触诊时，可监测学员操作对孕妇腹部的压力值，以评估学员操作的准确性。
6. 内置式扩音器，胎心音频率和音量可调节，胎心音可从扩音器中播放。
7.胎心音可直接从孕妇腹部通过听诊器进行听诊。
8.须有标准和难产胎位垫，可模拟标准和难产胎位的触摸练习。

	6
	布艺骨盆与布艺娃娃套装
	8
	具
	工业
	布艺模型，内填充珍珠棉，可洗涤。
模型由三部分组成，分别为婴儿模型、胎盘模型、骨盆模型，模型婴儿身长 45cm,初生婴儿大小比例。有凸出的肚脐。
技术参数
1.供医学教育包括月嫂、育婴师、准妈妈、妇产科护士、助产士学校教学之用。
2.模拟新生儿娃娃，可摆放各种体位。新生儿头部为塑料材质，身体为软布材质,头部与四肢能活动(关节不能活动)
3.新生儿附有脐带和胎盘，脐带与胎盘，新生儿与脐带均可连接和分离。
4.可作妇婴卫生、婴儿保健的宣教用具。
5.模型可在骨盆内灵活转动,在临床教学中可提供学生做各种探作，如各种产式的分娩机转，初生儿处理，本产品可为婴儿更换衣物和尿片以及作为脐部处理 眼耳护理和哺乳训练等的示教工具

	7
	婴儿头皮静脉注射模型
	8
	个
	工业
	1.可进行头部颞侧及颈部的静脉注射、输液练习
2. 该模型PVC加硅胶，质地柔软，有弹性
3.有真实的进针刺破感
4. 可更换皮肤和血管

	8
	高级新生儿护理模拟人(男婴) Pro版
	2
	个
	工业
	1.逼真的男婴模型，身长45cm±2cm，形态逼真，质感真实。
2.可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝，男婴阴囊内有逼真的睾丸。
3.真实新生儿体重，体重约为2.5KG。
4.耳廓柔软，可以反折，盖住外耳道。
5.果冻胶填充。
6.新生儿精神状态、面色的观察。
7.眼睛护理。
8.鼻腔护理。
9.外耳道护理。
10.换尿布：实现臀部护理。
11.新生儿抱持、包裹。
12.洗浴，有真实的皮肤皱褶，浴后可在颈、腋、腹股沟等部位敷爽身粉。
13.脐部护理，脐带可摘下，模拟脐带脱落前后的护理。
14.测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围。
15.皮肤护理。
16.体温测量：可行经肛门、经口测量。
17.睾丸检查：可触及阴囊内的睾丸。
18.灌肠练习。
19.约束法的护理练习。
20.采购人可通过“应用商店”自行下载手机ＡＰＰ。云平台服务：提供产品常见问题和解答，帮助采购人自行处理简单问题，采购人可向通过平台向厂家直接反馈产品问题。（投标文件提供功能截图证明）

	9
	高级新生儿护理模拟人(女婴) Pro版
	1
	个
	工业
	1.模型为女婴，身长45cm±2cm，形态逼真，质感真实。
2.可触及前后囟门、冠状缝、矢状缝。
3.真实婴儿体重，体重为2.5KG。
4.耳廓柔软，可以反折，盖住外耳道。
5.果冻胶填充。
6.新生儿精神状态、面色的观察。
7.眼睛护理。
8.鼻腔护理。
9.外耳道护理。
10.可模拟使用奶瓶进行喂养。
11.换尿布：实现臀部护理。
12.新生儿抱持、包裹。
13.洗浴，有真实的皮肤皱褶，浴后可在颈、腋、腹股沟等部位敷爽身粉。
14.脐部护理，脐带可摘下，模拟脐带脱落前后的护理。
15.测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围。
16.皮肤护理。
17.体温测量：可行经肛门、经口测量。
18.灌肠练习。
19.约束法的护理练习。

	10
	胸、腹部检查智能模拟训练系统（学生机）
	1
	套
	工业
	1、 系统概述
高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸、腹部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；有三维全息无线互感听诊技术；有智能一体化腹部触诊技术；有升降副桌面功能的转换实验台，可拓展实验室用途、转换实验室功能的实用性设计；每台设备占地面积不超过1.4m*0.53 m。
二、胸部检查教学系统主要参数
1、针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教室机控制多台学生机的教学方式；
2、采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； 
3、对于易混淆、难区别的听诊体征，有声音元素分解听诊，便于鉴别；
4、有音量自适应功能，可在计算机系统中自动分析、设置听诊音量，使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果；
5、三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化及听诊音产生原理，界面生动、操作简捷；
6、心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240例，肺部检查体征124例；可触及的模型动脉搏动及心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。
7、有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别，可设置甲状腺血管杂音和颈动脉血管杂音；
8、胸部触诊可设置语颤、猫喘、压痛、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并可设置不同病变、不同区域、不同强弱的触诊体征；后背部可设置脊柱、肾区的压痛及叩击痛，更接近真实病例；
9、心脏检查的视诊和叩诊采用虚拟显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动；叩诊可人机互动虚拟心脏叩诊，设置不同病变的心界。
10、模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足各项检查方法选择操作部位的教学与训练；
11、试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。
12心率可调节：
正常心率可在每分钟60-100次间任意调整
窦性心动过速可在每分钟101-150次间任意调整
窦性心动过缓可在每分钟30-50次间任意调整
阵发性室上性心动过速可在每分钟160-260次间任意调整
阵发性室性心动过速可在每分钟140-200次间任意调整
心房颤动可在每分钟80-140次间任意调整
S1强弱不等可在每分钟60-120次间任意调整
舒张早期奔马律可在每分钟 100-120次间任意调整
三、腹部检查教学系统主要参数
1、腹部检查SP为成人女性半身模型，体表标志清晰；可进行乳房触诊，可设置有不同数目、大小、质地及压痛的包块，腋窝可触及肿大的淋巴结；
2、体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体；
3、模拟深浅腹式呼吸，实现呼吸幅度及频率的调节功能，肝、脾随呼吸动作上下移动； 
4、肝脾触诊可以模拟10余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节功能；
5、模拟16个不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛以及多种不同的呻吟声音功能，并可模拟振水音及墨菲氏征；
6、腹部设有6个不同的血管杂音听诊点以及全腹部听诊的肠鸣音，实现肠鸣音可以调节为正常、减弱、消失、增强、亢进、气过水声等7种模拟音功能；
7、网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能，使示教功能强大；
8、腹部检查SP内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，采用虚拟增强技术，强化腹部的体格检查：腹部检查SP采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的10余种不同的视诊体征、互动模拟腹部的4种叩诊体征：视诊有不同的腹部皮肤改变、腹部膨隆、胃肠型及蠕动波；触诊有血管检查、液波震颤，叩诊有肝区叩诊、水坑征、移动性浊音等；
9、腹部检查SP具有故障检测及警示功能；
10、全新的腹部检查考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。
四、计算机配置要求不低于以下标准：
1、CPU：≧4核心数
2、内存：≧4G DDR3
3、硬盘：≧500G
4、显卡：独立显存1G以上
5、声卡：7.1声道（具有6个音频接口）
6、系统：windows7 32位
7、显示器：≧19寸 分辨率支持1440*900

	11
	病人监护仪
	2
	台
	工业
	一、监护参数
心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、有创血压（IBP）（选配）、呼气末二氧化碳（EtCO2）（选配）、Nellcor血氧（选配）
二、显示  
1.屏幕尺寸：≥8.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600
2.支持同屏显示11道波形
3.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断
5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势
6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表
7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等
三、数据存储、回顾
支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下：
1.90小时连续参数数据  
2.至少68000组NIBP数据
3.至少4500组生理报警事件
4.至少4500组心律失常事件
5.90小时全息波形
6.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充
四、性能特点
1.支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联
2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求
3.共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB
4.ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全
5.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装
6.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护
7.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征
8.选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息
9.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站
10.声光双重三级报警，同屏显示报警上下限
11.技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯）
12.内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 
13.支持选配无线联网功能，实现无线/有线等混合方式联网
14.支持选配触摸屏操作，支持锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态
15.可选配三通道内置热敏打印机
标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

	12
	空气净化器空气消毒机
	1
	个
	工业
	1.材质选用 ABS 环保塑料，确保无异味、抗老化，产品净重不低于 13.9kg，包装尺寸与机身尺寸偏差不超过 ±5%。
2.固态污染物 CADR 值≥900m³/h，气态污染物（甲醛）CADR 值≥400m³/h；颗粒物累积净化量（CCM）需达到 P4 等级，甲醛累积净化量（CCM）需达到 F4 等级。
3.净化方式采用 “过滤式 + 消毒功能” 组合，配备 H11 及以上等级 HEPA 滤网，可有效过滤 PM2.5、甲醛、二手烟、过敏原（如花粉、宠物皮屑）、细菌、病毒（含甲流病毒）等污染物，过滤效率对 0.3 微米及以上颗粒物≥99.9%。
4.适用面积≥108㎡，满足大空间净化需求；颗粒物净化能效与甲醛净化能效均需达到 “高效级”，符合国家能效标准；额定电压为 220VAC、50Hz，额定输入功率≤105W。
5.最低档声功率级噪音≤32dB（睡眠模式），最高档声功率级噪音≤69dB，确保不同场景下的静音需求；支持 APP 远程操控 + 机身按键操控双模式，配备 PM2.5 数字显示及 TVOC 灯光显示功能，可实时反馈空气质量；具备滤网更新提醒功能，支持 2/4/8 小时 auto-off 定时功能，设有睡眠模式（自动降低风速、关闭指示灯）。

	13
	模拟除颤仪
	3
	台
	工业
	1、专为急救人员在使用真实除颤仪之前的培训而设计。模型为高仿真的模拟除颤仪，具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，便于培训急救人员进行除颤训练。具有手动除颤和自动除颤（AED)功能
2、模拟除颤仪≥7寸彩色屏幕
3、焦耳档位选择，可以选择所需要的除颤能量值。
4、系统自动侦测电联可报警
5、界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤
6、可模拟显示双相波除颤的能量曲线
7、可语音提示“正在充电”“充电完成”等
8、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。
9、模拟AED功能：参照心肺复苏急救标准，内置10种情景模式供训练使用。
10、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。
11、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。
12、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。
13、除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。
14、可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置40个心电病例。
15、可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。
16、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。
17、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。

	14
	超声洁牙机
	1
	台
	工业
	一、主要技术参数：
1.电源输入：～220V 50Hz 输入功率：38VA
2.主机输入：～24V 50Hz 1.3A
3.输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm
4.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz
5.输出的半偏移力：0.1N～2N
6.尖端输出功率：3W～20W
7.主机保险：T1.6AL 250V
8.电源适配器保险：T0.5AL 250V
9.主机重量：1.17kg±0.1kg
10.电源适配器重量：1kg±0.1kg
11.运行模式：连续运行
12.使用年限：≥10年

二、功能描述：
1. 主要用于牙科清除结石，牙齿根管的清洁、荡洗。
2.手柄带LED灯。
3.具有自动供水功能。
4.内水管由防腐材料加工而成，可使用专用药液，如双氧水、洗
必泰、次氯酸钠。
5.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。
6.工作手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压中消毒。
7.工作过程采用微电脑全自动控制。




D分标：2026年桂林医科大学人工智能医学院教学实验仪器采购
二、技术要求
1.一般说明
（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
2.核心产品
核心产品为：序号9数字电路与EDA实验平台
3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准
	序号
	货物名称
	数量
	计量单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	冷冻干燥机
	1
	台
	工业
	1、 [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]≥385W压缩机功率，输入电源≥AC220V/50Hz，
 2、冷阱温度≤-60℃（空载，环境温度≤28℃），冷阱尺寸≥Φ236×170mm，带有回冷器（利用回冷来二次降温）制冷效率高；
3、采用环保制冷剂（绝对不含有国家禁用的制冷剂），
4、仪器标配真空泵，且真空泵与主机连接采用国际标准 KF 快
速接头，可与多种真空泵联用；
5、真空压力显示单位可自由切换，支持 MBAR（毫巴），PA（帕斯卡），TORR（托尔）；
6、带有电加热除霜功能，冻干实验结束后，帮助冷阱加热化霜；
7、标配氮气充气阀，可充氮气或者惰性气体，进行仪器干燥后的保护。  

	2
	离心机
	1
	台
	工业
	≥5寸高灵敏度（可戴手套直接操作）、高清触摸屏控制，操作简便，显示直观；
最高转速 15000r/min，配置两个角转子No.1(24×1.5/2.2ml)，
11档加速，12档减速档位；第10档可以自定义加速、降速时间                                                                                                                                        

	3
	多功能圆周脱色摇床
	1
	台
	工业
	1.周转直径：4mm
2.最大载重量：2.5kg
3.电机类型：直流无刷电机
4.电机输入功率：28W
5.电机输出功率：15W
6.速度范围：100~800rpm
7.速度显示：LCD
8.定时器显示：LCD
9.运作方式：定时/连续运转
10.时间设置范围：1min-99h59min
11.电压：100~240V，50/60Hz
12.功率：≥30W
13.重量：≥8.1kg
14.允许环境温度湿度：5~40s℃，80%
15.尺寸（长x宽x高）：≥300×340×100mm
16.外壳防护等级：≥IP20
17.数据接口：RS232

	4
	电泳 + 转印组合模块
	1
	台
	工业
	1. 凝胶数：1-4块；
2.凝胶厚度：0.75mm、1mm、1.5mm可选；
3.加样梳齿数：10齿、15齿可选；
4.玻璃尺寸：短玻璃板（W×L：10.1×7.3cm，尺寸公差 ±0.1cm）、长玻璃板（W×L：10.1×8.2cm），尺寸公差 ±0.1cm；
5.凝胶大小：手灌胶（W×L：8.3×7.3cm，尺寸公差 ±0.1cm）、预制胶（W×L：8.6×6.8cm）。
6.可快速、高质量地转印小型凝胶，可容纳2个凝胶支架转印夹，可同时转印两块小型凝胶，也可进行低强度的过夜转印。
7.电极丝相距4cm以产生强电场保证有效的蛋白转印。
8.颜色标记的转印夹和电极确保凝胶的正确定向。
9.转印凝胶数：2块；
10.转印孔板面积：W×L：10×7.5cm，尺寸公差 ±0.1cm。

	5
	服务器内存
	15
	条
	工业
	≥32GB 2Rx4 DDR4-3200 RDIMM内存模块

	6
	服务器硬盘
	6
	块
	工业
	≥3.84TB 6Gb/s SATA 2.5in RI SSD 通用硬盘模块

	7
	服务器硬盘笼
	1
	个
	工业
	 ≥8盘位（2.5寸）硬盘背板模块

	8
	目视旋光仪（钠光灯）
	20
	台
	工业
	旋光度：仪器光源(可选配)
波长589nm（钠光灯）
测量范围：±180°
度盘格值：1°
度盘游标读数值：0.05°
放大镜放大倍数：4×
试管长度：100mm/200mm普通型
电源：220V±22V , 50Hz±1Hz
仪器尺寸：（长x宽x高）≥435mm×135mm×320mm
仪器净重：≥5.0kg

	9
	数字电路与EDA实验平台
	20
	台
	工业
	一、主要技术参数：
1、实验箱采用主板加模块结构，接插件可靠，便于升级维护； 
2、主板功能：  
(1)内嵌≥7寸液晶，触摸操控，通过人机交互界面，选择并拖放DIP插座所需74系列芯片；真实完成组合逻辑电路、时序逻辑电路设计与开发，减轻配发、检查芯片的工作量；具备74系统芯片映射功能，即DIP插座可以插74系列芯片做实验，也可通过人机对话方式在DIP插座上映射74系列芯片，不插芯片也可做实验。（响应文件中需提供不插芯片，既芯片映射功能做实验的功能截图，否则响应无效）
(2)8路逻辑分析仪，分辩率40ns，存贮深度：50KB；
(3)1路示波器，模拟带宽500K；
(4)DDS信号源：正弦波、方波、三角波；正弦波频率：0-200KHZ（可编程）；方波和三角波：0-20KHZ（可编程）；幅度：0-4Vpp；
(5)6路消抖正负脉冲输出、16路逻辑电平输出；
(6)8位LED数码管（6个BCD译码，2个不译码）、16个LED指示灯；
(7)三态逻辑笔；
(8)开放模拟器件区、喇叭、蜂鸣器；
(9)时钟信号：1HZ、2HZ、4HZ、8KHZ、10KHZ、1KHZ、10KHZ、1MHZ；连续脉冲：0HZ-1MHZ连续可调；
(10)课件功能：实时查阅实验内容、任务、注意事项、器件真值表，提高实验效率；存贮拷贝实验结果（时序图、逻辑图）供电子报告上传；
(11)支持远程74系统元件库更新，满足不同需求；映射芯片断电保护，下次实验不需重选芯片。
3、标配带锁紧功能的圆孔DIP插座开发板两块，每个模块提供14芯插座2个、16芯插座2个、20芯插座1个，采用K2A33插孔连线，可靠接触，性能稳定；
4、DIP插座具有芯片映射功能，即DIP插座可以插74系列芯片做实验，也可通过人机对话方式在DIP插座上映射74系列芯片（不插芯片）做实验；
5、“虚拟芯片，实体实验”，学生通过鼠标选取并拖放虚拟芯片至插座，完成芯片映射；
6、支持加载FPGA开发软件，DIP插座开发板内置FPGA芯片，开放80个IO口，学生可自定义IO完全EDA实验；FPGA软件不需JTAG下载线，可通过无线网络远程下载；
7、平台内置实验课件、器件真值表查阅等功能；
8、平台支持数字系统设计的原理图输入、仿真、加载、性能验证，学生不用插各种芯片并进行复杂连线，提升实验效率。
9、数码管与LED显示模块：8位LED数码管（6个BCD译码，2个不译码）、16个LED指示灯。
10、阻容模块：内置多种电阻电容和电位器，两个运算放大器，满足模数、数模转换、555定时电路所需器件。
11、芯片库必须能够支持学生自行开发设计，设计好的芯片功能可以下载到实验箱进行验证。（响应文件中需体提供在PC端用原理图设计基于1KHz时钟的秒计数器，下载任一DIP开发板后，在实验箱上验证秒计数功能的截图，否则响应无效）
二、故障考核仿真软件：基于BS架构，能在浏览器上完成所数字逻辑电路实验的仿真；支持电路原理图输入仿真；内置和商用仪器面板一致的4通道虚拟示波器、虚拟任意波形发生器等仪表；教师端可设置并发送有故障的数字电路，学生接收故障电路后，利用标配的虚拟仪器仪表对故障电路进行检测分析，找出故障器件。故障类型有：仪表设置故障，逻辑芯片功能故障，外设（按键，LED，数码管等）损坏故障，连线错误故障，连接线开路故障等多种故障类型。仿真软件可选两种工作模式，分别为：原理仿真、故障检测仿真。原理仿真时学生可自主搭建数字电路，利用配套真实仪器面板的虚拟万用表、信号源、双踪示波器、稳压源进行电路原理仿真和调测。故障检测仿真时教师在管理员平台设置给定电路的故障点与故障类型（包括：有源无源器件损坏、元件标称错误、连接导线开路等），通过网络定向发给某个学生或全体学生，学生利用虚拟仪器测量分析并排除故障，支持教师在线辅导，并发用户数不少于40个（响应文件中需提供上述仿真软件功能截图，①需搭建三人表决器电路并用仪器验证电路功能；②教师在管理员端给该电路设置≥2个故障，学生接收故障电路、测试分析定位故障；否则响应无效）。
三、实验项目
第一章  基本实验
实验一  实验箱的使用
实验二  门电路逻辑功能及测试 
实验三  三态门和OC门的研究 
实验四  组合逻辑电路（半加器、全加器） 
实验五  编码器与译码器 
实验六  数据选择器 
实验七  触发器及其功能转换 
实验八  移位寄存器 
实验九  组合电路中的竞争与冒险 
第二章  应用设计实验 
实验一  逻辑门的应用 
实验二  计数、译码与显示 
实验三  MSI计数器的应用 
实验四  双向移位寄存器应用 
实验五  累加器的设计 
实验六  格雷码与自然二进制码转换器 
实验七  十翻二运算电路设计 
实验八   555定时器
实验九   SRAM存储器
实验十   AD模数转换
实验十一 DA数模转换
实验十二 信号采集与LED显示数字系统设计
第三章  课程设计 
课题一  莫尔斯电码数发报器 
课题二  动量程转换的数字频率计 
课题三  8路彩灯控制器
课题四  十字路口的交通灯控制器
课题五  数字电子钟逻辑设计
课题六  家用电风扇控制逻辑电路设计
课题七  鉴向倍频逻辑电路设计
课题八  四位二进制乘法器
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	一、主要技术参数：
1、信号源单元：DDS信号源：正弦波（0-100KHZ），方波和三角波（0-50KHZ）、音乐信号；信号幅度Vpp:0-10V；
2、可变直流电压信号：两路可编程直流电压输出，步进0.1V，调节范围：-3V-+3V；
3、显示单元：2个4位LED数码管和相应LED指示灯，显示信号波形、频率、幅度；
4、稳压固定电源：+12V（1A）、-12V（1A）、+5V（2A）；
5、标配模块（7个）：
(1)晶体管放大电路模块：完成单级放大电路（场效应管）、两级放大电路、两级负反馈放大电路、射极跟随器实验，LC振荡器及选频放大器实验；偏置、反馈、负载可调；
(2)差分放大器模块：完成双端差模放大、单端差模放大、双端共模抑止实验；可调零；
(3)运算放大器模块：完成比例求和、微积分电路、电压比较、有源低通高通带阻滤波器实验；方波、占空比可调矩形波、三角波、锯齿波产生实验；集成电路RC正弦波振荡器、RC正弦波振荡器、方波三角波变换电路、电压电流变换电路、电压频率变换电路实验；
(4)功放模块：集成功率放大器实验，互补对称功率放大器； 
(5)稳压源模块：整流滤波、集成稳压、串并联稳压；
(6)信号源：变压器双12V交流输出、单9V交流输出；两路直流电压信号输出，一路DDS函数信号输出；
(7)模电综合设计模块：为便于学生自主设计电路，模块配套开放的各种无源元件（电阻、电容、电感）、多个晶体管（小功率、大功率）、多种运算放大器（双电源、单电源）、比较器及二极管稳压管等；学生可通过自主连线设计单元模拟电路、设计实际工程应用电子电路；支持：频率计输入电路设计（知识点：小信号放大器与滞回比较器设计）：输入信号幅度Vpp不高于100mv，信号频率不高于100hz）；音响电路设计（知识点：负反馈电路调音、OTL功放）：运算放大器音频信号产生（信号频率100hz-10KHz）、音频信号驱动（内阻不大于100欧，信号幅度不小于2Vpp）、高中低音频信号调音（100-500Hz、500-5000Hz、5-10KHz，每个频段增益可调范围不小于3db）；OTL功放负载8欧，输出功率不小于2W；信号分解与合成电路设计（知识点：滤波器、移相器、加法器），运算放大器产生频率2KHz方波，三个有源滤波器取出（基波2KHz、三次谐波6KHz、5次谐波10KHz）、谐波移相与谐波幅度调整、信号合成；
二、仿真系统：基于BS架构，能在浏览器上完成模拟电路仿真实验：工作点调整、电路参数配置、信号源选择、反馈量控制、响应信号测试等；配套提供和商用仪器面板一致的4通道虚拟示波器、虚拟任意波形发生器等仪表；模拟电路故障检测定位仿真：BS架构可设置发送有故障的模拟电路，学生端接收故障电路后，利用标配的虚拟仪器仪表对故障电路进行检测分析，找出故障器件。故障类型有：仪表设置故障，晶体管与运算放大器功能故障、连线错误故障，连接线开路故障等多种故障类型。仿真软件可选两种工作模式，分别为：原理仿真、故障检测仿真。原理仿真时学生可自主搭建模拟电路，利用配套真实仪器面板的虚拟万用表、信号源、双踪示波器、稳压源进行电路原理仿真和调测。故障检测仿真时教师在管理员平台设置给定电路的故障点与故障类型（包括：有源无源器件损坏、元件标称错误、连接导线开路等），通过网络定向发给某个学生或全体学生，学生利用虚拟仪器测量分析并排除故障，支持教师在线辅导。并发用户数不少于40个。（响应文件中需提供上述仿真软件功能演示截图，否则投标无效，要求：①搭建一个负反馈调音电路（至少可调高、中、低三个音调），并用仪器验证电路功能；②教师在管理员端给该电路设置≥2个故障，学生接收故障电路、测试分析定位故障。）
三、虚实混合实验模块（整个项目共配置1套）：虚实混合实验模块要求能与仿真软件相互结合使用，可将仿真软件输出信号转化为真实电信号，可用外置示波器通过模块输出口进行观测，外部真实信号亦可通过模块输送到仿真软件，为电路提供真实信号。（要求响应文件中提供满足以上功能的截图证明，否则响应无效）
四、实验目录
第1章   基础实验
实验一   单级放大电路
实验二   两级放大电路
实验三   负反馈放大电路
实验四   射极跟随器
实验五   差动放大电路
实验六   比例求和运算电路
实验七   积分与微分电路
实验八   波形发生电路
实验九   有源滤波器
实验十   电压比较器
实验十一  集成电路RC正弦波振荡器
实验十二  集成功率放大器
实验十五   电流/电压转换电路
实验十六   电压/频率转换电路
实验十七   波形变换电路
实验十八   互补对称功率放大器
实验十九   整流滤波与并联稳压电路
实验二十   串联稳压电路
实验二十一 集成稳压电路
第2章   开发实验
实验一     交直流变换 
实验二     滞回比较器 
实验三     移相器 
实验四     频率计输入电路设计 
实验五     音响调音及功放电路设计 
实验六     信号分解合成电路设计
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	1、采用任意采样率设定技术：逐点生成任意波形，不失真还原信号，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps；每通道任意波存储深度标配达2Mpts, 可扩展至16Mpts，内置8次谐波发生器，内置7 Digits，200MHz带宽的全功能频率计；标配等性能双通道，相当于两个独立信号源。
2、±1ppm 高频率稳定度,相噪低至-125dBc/Hz。
3、内置任意波形：Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频等共计160种，囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号，采样率高达200MSa/s，垂直分辨率：14bits；多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM；标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出。
4、主机具有方便的任意波形编辑界面，也可通过上位机软件生成任意波形。
5、标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新。
6、最高输出频率：25MHz。
7、输出幅度范围：≤10MHz：2.5mVpp ~ 10Vpp；≤30MHz：2.5mVpp ~ 5.0Vpp。
8、标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声。
9、频率特性：正弦波：1µHz-25MHz；方波：1µHz-25MHz；锯齿波：1µHz-500kHz；脉冲波：1µHz-15MHz；谐波：1µHz-10MHz；噪声（-3dB）：25MHz带宽；任意波：1μHz-10MHz；分辨率：1μHz；准确度：±(设置值的1ppm)，18℃至28℃。
10、调制类型：AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,PWM。
11、扫频类型：线性、对数、步进。
12、显示：3.5寸TFT LCD,320水平×RGB×240垂直分辨率。
13、频率计功能：标配200MHz。
14、接口：USB Host，USB Device，LAN(LXI Core Device 2011)。
15、与示波器无缝对接，直接获取示波器中存储的波形并无损地重现。
16、支持中英文输入，多国语言用户界面；图形化界面可以对信号设置进行可视化验证；中英文嵌入式帮助系统。
17、支持PC上位机波形编辑功能：可通过软件实现网络互连、实时传输、远程控制、数据存储、二次开发：提供简单方便的波形生成工具，如标准波形库、公式编辑器、波形数学运算以及波形绘制工具，可快速、轻松地生成定制波形，并可提供滤波和加窗功能，可轻松修改并进一步定义波形。该软件基于业界通用的标准驱动VISA设计。可通过USB-TMC或LAN接口实现软件与仪器的通信，从而将生成的波形下载至仪器。支持10/100M以太网。标准波形库可快速插入常用信号；三种波形绘制模式(点、自由和直线)可轻松绘制所需的波形；公式编辑器可使用精确的多项式创建波形。
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	1、5½位读数分辨率；读数速率最高可达125个读数/秒；最高500,000点记录存储器；真有效值交流电压和交流电流测量；内置10组数据存储，10组设置存储；强大的数学运算功能，支持多种应用分析；≥7英寸彩色触摸屏，可同时显示双测量结果；Type-C电源接口供电，支持移动电源、充电宝供电；标配USB、LAN（支持LXI-C）接口，支持标准的SCPI命令集；支持Webcontrol，与PC机连接操控仪器。
2、1年DCV 准确度：0.030%。
3、最大电流测量量程：10 A。
4、最大电容测量量程：10 mF。
5、直流电压量程（DCV）：100.000 mV（0.03 + 0.004）；V（0.03 + 0.003）；10.0000 V（0.03 + 0.004）；100.000 V（0.03 + 0.003）；1000.00 V（0.03 + 0.003）。
6、直流电流量程（DCI）：100.000 μA、<0.05 V（0.055 + 0.005）；1.00000 mA、<0.5 V（0.055 + 0.005）；10.0000 mA、<0.05 V（0.095 + 0.020）；100.000 mA、<0.5 V（0.070 + 0.008）；1.00000 A、<0.01 V（0.170 + 0.020）；10.0000 A、<0.1 V（0.250 + 0.010）。
7、电阻量程（R）：100.000 Ω、1 mA（0.050 + 0.020）；1.00000 kΩ、100 μA（0.050 + 0.020）；10.0000 kΩ、10 μA（0.050 + 0.020）；100.000 kΩ、1 μA（0.10 + 0.05）；1.00000 MΩ、1 μA（1.00 + 0.05）；10.0000 MΩ、100 nA（1.50 + 0.05）；100.000 MΩ、10 nA（3.00 + 0.05）。
8、二极管测试量程：2.0000 V、350 μA（0.050+0.15）。
9、短路测试：1000 Ω、100 μA（0.3+0.15）。
10、输入电阻：100 mV 和 1 V 量程：11.2 MΩ 或>10 GΩ 可选；10 V、100 V 和 1000 V。
11、量程：11.2 MΩ ± 5%。
12、输入偏流：<300 pA，25℃时。
13、输入保护：1000 V，所有量程。
14、共模抑制比：120 dB（对于 LO 引线的 1 kΩ 不平衡电阻，最大±500 VDC）。
15、常模抑制比：“慢”速率时 60 dB。




E分标：2026年桂林医科大学公共卫生学院教学实验仪器采购
二、技术要求
1.一般说明
（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
2.核心产品
核心产品为： 序号1蠕动泵
3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准
	序号
	货物名称
	数量
	计量单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	蠕动泵
	[image: ]2
	台
	工业
	电源电压：AC100V～AC250V50Hz/60Hz或DC100V～DC275V，停转待机功率：<11W，正常带载功率：<20W，启动功率：<40W，显示方式：LED 3位数码管，转速可调范围rpm：0.1～200，转速分辨率rpm：0.1rpm（转速≤100rpm)     1rpm（转速＞100rpm），定时范围：0.1秒～99小时，定时精度：≤20毫秒，定时调节方式：手动：分档调节       通讯：连续调节，内部可控功能项：转速、启停、正反、全速

	2
	自动部份收集器
	2
	台
	工业
	定时收集范围：1秒 —9999分，任意选择，计滴收集范围：1—9999滴，任意选择，定峰收集范围：1—100mv任意选择 ，断电数据保存时间：10年 ，管号选择：DBS-100型 、末管1—100 末管≥管，计滴收集时断液报警时间：8分钟 ，连续工作时间：10天，实现全自动收集：外接电脑恒流泵、紫外检测仪、记录仪，电源：AC220V±10%；50Hz

	3
	冷冻干燥机
	[image: ]1
	台
	工业
	≥功率1300w，重量≥80kg,真空调节：电磁阀控制，制冷压缩机：双机复叠，冷阱温度：-86℃，极限真空度：5Pa，捕水能力：6ka，外形尺寸：长*宽*高480*560*457mm

	4
	分析天平
	4
	台
	工业
	1.1量程：220g；
1.2可读性：1mg；
1.3典型重复性：≤±0.5mg；
1.4线性：≤±0.6mg；
1.5稳定时间：≤1S；
1.6灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±2ppm/K；
2.功能指标
2.1 LED触摸屏，操作容易，读数方便；
2.2自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求；
2.4配备自测试功能，保证可靠性；
2.5采用耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)外壳，化学耐受性强；
2.6采用涂层玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差；
2.7自动检测并图形显示打印机、PC等外设是否连接正常；
2.8 PC 直连功能，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft Excel 或Word 等格式的文档中；
2.9只需点击屏幕图标，一键选择防震等级；
2.10内置 12 种应用程序：称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等；
2.11可完全拆卸的防风罩便于清洁；
2.12 USB Type-C及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设；
2.13密码保护，防止意外更改天平设置；
2.14 ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号；
2.15称量室高度240mm，便于较大容器及样品的称量；
2.16下部吊钩称量；
3.配置清单：主机1台、防风罩1个、防尘罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份。

	5
	紫外分光光度仪
	[image: ]4
	台
	工业
	波长范围：325~ 1000nm，波长准确度：±0.5 n,波长移动速度：10000 nm/min,光度范围：-0.3 ~ 3 A，0 ~ 200 %T，0 ~ 9999.9 C,光度准确度：±0.002 A @ 0.0 ~ 0.5 A，±0.004 A @ 0.5 ~ 1 A，±0.3 %T @ 0 ~ 100 %T,光度重复性：≤0.001 A @ 0.0 ~ 0.5 A，≤0.002 A @ 0.5 ~ 1 A，≤0.2 %T @ 0 ~ 100 %T,噪声：≤0.0005 A @ 500 nm漂移：≤0.002 A/h @ 500 nm，预热2小时后,杂散光：≤0.05%T @ 220 nm & 360 nm,测量模式：光度测量，定量测量,
重要功能：拥有槽差校正功能（提供截图盖公章证明）,
接收器：硅光电池,存储：236 KB（内置），无限制扩展（USB扩展）,接口：RS232串口×1（打印机），USB-A×1（USB存储器），USB-B×1（电脑）

	6
	冰箱
	3
	台
	工业
	1、 最大容积：≥309L；
2、 冷冻室容积：≥136L；
3、 冷藏室容积：≥142L；
4、 尺寸规格：宽×深(厚)×高：603x670x1775mm（±10mm）,
5、 面板类型：钢化玻璃面板；
6、 制冷方式：风冷；
7、 箱门结构：双门式；
8、 冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱；
9、 制冷控制系统 ：电子温控；
10、能效等级：一级

	7
	大气采样器
	[image: ]10
	台
	工业
	定时范围：1min～99h59min；
工作温度：-10～50℃；
负载能力：≥35000pa；
相对湿度：≤95%RH；
恒流方式：电子恒流（数字恒流；内置高精度传感器；可对仪器进行自校流量不受电压波动和气阻变化的影响）；
电源：DC7.4V,220VAC±10%

	8
	粉尘采样器
	10
	台
	工业
	一、执行标准:
GB/T20964-2007《粉尘采样器》 
Q/HHD 0103-2009《粉尘采样器企业标准》                               
二、适用范围：
适用于粉尘作业环境中对呼吸性粉尘和总粉尘进行短时间、大流量采样。适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所使用。
三、技术参数：
采样流量： 3～30L/min
负载能力： ≥200Pa
采尘范围： 全尘或呼吸性粉尘
定时范围： 0~99分钟内任意设置
连续工作时间： ≥150min
工作噪音： ≤75dB（A）
电源： 采样器电池为为内置锂电池
外形尺寸（mm）： 200*120mm*75（长*宽*高）（数字偏差±10%）
仪器质量： ≤1.8kg                            

	9
	一体式超声波细胞破碎机（有探头）
	[image: ]1
	台
	工业
	一、主要应用：
1、 药物提取，细胞，细菌，病毒组织破碎。如细胞内含物的萃取。 
2、物质颗粒的分散、匀质，及乳化。如纳米材料的分散。
3、加速溶解，加速化学反应，如用于化学合成。
4、可用于植物提取，水处理、固液系分散、液体中颗粒的解团聚、促进固液反应等效果，使较大粒径的聚集体分散为较小的颗粒。稳定化指保证粉体颗粒在液体中保持长期的均匀分散等。
二、技术参数：
1.整体设备操控屏幕和隔音箱一体式设计，箱体主要部件ABS开模制造流线型外观，符合人体工程学的操作界面
2.箱体内胆采用钣金烤漆工艺内胆，内置夹层隔音棉，降低噪音的同时，方便清洁，防止细菌生成
3.具有自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量。
4.设备具有超声变幅杆自动识别功能，更换不同尺寸的钛合金变幅杆无需手动调节，仪器具有自动识别功能；
5.二种超声模式可选：可选择连续超声模式；可选择间隙性超声模式，适合不同实验需求
6. 超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体
7. 自动振幅和脉冲补偿功能，保持频率稳定，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化
8.超声探头采用TC4高强度钛合金材质，可间歇工作，也可空载运行，长时间使用探头不易磨损空化
9.设备主要参数
9.1 超声频率：25KHz自动追频，自适应
9.2 超声标称功率：1000W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%
9.3 处理量： 0.1-900ML，需要选配不同的变幅杆
9.4 总时间可调：0.1s-9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s
9.5≥7英寸医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑50组程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能。
9.6 采用PT100温度传感器，监测样品温度（0-100 ℃）（需选配低温槽实现制冷）
9.7 换能器采用ibidi陶瓷晶片可长时间工作不易发热。
9.8 一体式隔音箱分两部分组成，外壳尺寸：360*330*510mm（±10mm），内胆尺寸：280*290*320mm （±10mm），设备材质为ABS塑料和钣金烤漆，一体式氩焊成型，同时具备照明功能，紫外及臭氧杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能等。（提供佐证材料加盖公章）
9.9 钛合金变幅杆标配：6mm(其他尺寸可选)； 
三、基本配置：
1.一体式超声破碎机主机 1台
2.密闭加长换能器器及钛合金探头1套
3.304不锈钢升降台1个
4.操作手册1份
5.紫外杀菌臭氧消毒系统1套
6.照明灯1套
7.温度探头1个

	10
	小型台式制冰机
	1
	台
	工业
	1.日产冰量：≥85（Kg/24h）
2.储冰量：≥25 (Kg)
3.机体材质：不锈钢
4.冰 形：不规则的微小颗粒雪花状冰
5.外型尺寸：≥400×512×873(mm)
6.输入功率：≥430（W）
7.整机重量：≥57（Kg）

	11
	立式压力蒸汽灭菌器
	[image: ]1
	台
	工业
	一、资格要求
1、具有特种设备制造许可证。
2、随附压力容器质量证明文件，包括产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等。
3、备品备件和零部件国内库存充足，大中城市7天内到货。

二、技术性能
1、蒸汽产生方式：加热自产饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。
2、最高使用温度135℃。使用温度范围：45 - 80℃（预热）、45 - 60℃（保温）、65 -100℃（溶解）、105 - 135℃（灭菌）。温度控制与显示精度为0.1℃。
3、最高使用压力为0.255MPa。
4、设计使用年限20年，设计压力0.42Mpa，设计温度151℃。
5、提供多种运行功能：标配适用于器具、橡胶、液体、培养基等的器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式。可以自定义并重复运行任意工程。
6、门关闭互锁检测系统：所有锁钩和和电磁锁位置开关检测到位后才能启动程序。
7、灭菌器的盖子设计蒸汽导流系统，当高温开盖时，蒸汽会从两侧平稳释放，避免正面喷出，确保实验人员的安全。
8、自适应饱和水蒸气判定系统：智能识别饱和水蒸气状态，确保最佳灭菌效果，无需设定海拔或沸点。
9、传感器自检保护功能：自动检测传感器故障，并通过声音和控制面板提示。
10、控制器采用电脑PID控制温度，全程自动程序控制升温、灭菌和排汽。灭菌循环结束后，通过蜂鸣声和控制面板文字提示。
11、控制器定时范围：0或1 min ~ 99 h 59 min，分辨率：1 min。
12、其他功能：按键锁、预约、记忆、预热、强制冷却、程序锁、警报发生记录（20件）、时间积算显示、时刻显示、操作音开关、选配试料温度传感器。
13、安全装置包括：传感器异常检测、SSR短路保护、加热器断线检测、防空烧（液胀式温控器）、冷却水壶异常警告、盖锁异常检测、记忆异常检测、压力安全阀（0.255MPa）。
14、故障报警：故障时，声音提示、控制面板显示故障代码和文本信息，帮助操作人员排除故障，确保人员和设备安全。
15、GLP/GMP检测规则对应。

三、结构参数
1、操作面板位于盖子前侧，方便操作和观看。
2、盖部结构为手动上下开关式，节省空间。配备自涨式密封圈。多重压力盖开启保护锁确保安全。
3、灭菌器内腔采用3mm耐腐蚀不锈钢材质，表面镜面处理。
4、压力表和安全阀可轻松拆卸以进行校验。
5、标准装备冷却风叶（轴流风机）。支持强制冷却和自然冷却。
6、灭菌用加热器：110V，1500W × 2。
7、排气阀：使用电磁阀，包括一个快排气阀和一个缓慢排气阀。降温时，缓慢排阀气常开，当缸内温度达到排气温度后，快排气阀自动开启。
8、选购品：生物安全过滤系统、试料温度传感器、缸内温度测定传感器、记录仪、温度输出端子（4～20mA）、外部警报输出端子、时间到达输出端子、标准提篮、加高型提篮。
9、外形尺寸（宽×深×高mm）：≥520 × 660 × 1161。
10、缸体有效尺寸（直径×高mm）：≥370 × 750。
11、缸体有效内容积：≥80L。
12、重量：约105kg。
13、电源（50/60Hz）额定电流：AC220V  14A。
四、环境条件
1、使用环境：温度5℃~35℃；相对湿度不超过85%。
五、配置
1、立式压力蒸汽灭菌器  1台
2、配套：
提篮2个
蒸汽接水杯 1个
冷却水壶1个
加热器挡板1个
过滤器1个
排水管1根
抱箍1个
接水盘1个
长臂夹1个
灭菌测试卡1套
3、资料：
压力容器产品质量证明书1份
安全阀合格证1份
使用说明书1份
保证书 1份   
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	台式高速大容量冷冻离心机
	[image: ][image: ]1
	台
	工业
	主机，水平转子（4*750mL，4*500mL），转速精度：±10r/min，定时范围：1-99min59sec，温度设置范围-20℃-40℃，温度控制精度：±1℃，整体噪音《65dB，电源220±22V，50Hz，整机功率：1.5kW，外形尺寸：≥550*800*440（mm)，净重：≥95kg。

	13
	电子天平
	1
	台
	工业
	万分之一天平，最大量程：120g，可读性：0.1mg，重复性：0.08mg，最小秤量值：16mg，稳定时间：2s，校正：外部，显示屏：LCD混合触摸屏

	14
	分析天平
	1
	台
	工业
	1.技术指标 
1.1量程：55g；
1.2可读性：0.01mg；
1.3典型重复性：≤±0.015mg；
1.4线性：≤±0.05mg； 
1.5稳定时间：≤4 S；
1.6灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±1ppm/K；

	15
	风速仪
	2
	台
	工业
	1 . 测量范围： 0-5m/s 0-10m/s 0-20m/s 0—30m/s 任选
2 . 分辨率：0.01m/s
3 . 度：±（读数×2%+0.2 ）m/s
4 . 4位字段液晶显示
5 . 工作环境：5℃—50℃ 清洁空气中的风
6 . 电源：①锂离子充电电池
②AC适配器（选择性）
7 . 规格：
主机：≥135×70×30mm（长*宽*高）
拉杆：160mm—422mm可拉伸探杆
电缆：75cm-150cm可拉伸弹簧电缆线
8 . 重量：≥0.28Kg
9. 操作说明
9.1 . 开机检测，按POWER键仪器加电，几秒钟后仪器显示回到“0.00”，这时已经进入测试状态，待仪器充分稳定后开始测试。
9.2 . 将仪器拿到测试地点，拉开拉杆，漏出传感器探头，使探头带红点的方向朝向风速方向，待液晶显示较为稳定，所显示的数值即为所测得风速。此时按下“HOLD”键，液晶保持闪烁显示所测得数值，再按下”HOLD”键又回到测试状态。可多次测量取其平均值。
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	空气微生物采样器
	2
	台
	工业
	一、技术参数
1.捕获率：≥98％
2.捕获粒子范围：
    第一级  ＞7.0um          孔径1.18mm
    第二级  4.7-7.0um         孔径0.91mm
    第三级  3.3-4.7um         孔径0.71mm
    第四级  2.1-3.3um         孔径0.53mm
    第五级  1.1-2.1um         孔径0.34mm
    第六级  0.65-1.1um        孔径0.25mm
3.采样流量28.3L/min（可调节）
4.电源： 11.1V/6600mAh锂离子可充电电池 DC12.6V/1A锂电池充电器    
5.功率：35W，锂电池充满电，可连续工作5小时以上
6.体积：Φ108mm x 192mm， 主机:长210mm x宽 140mm x 高180mm（±10%）
7.重量：撞击器：1kg    主机：3kg（±10%）
二、使用方法
(一)采样器的流量校正
六级筛孔撞击式空气微生物采样器是28.3L/min，采样前校正好流量。
1. 须保证圆盘上孔眼通畅，然后按顺序将撞击器装配好，一手从上部按住撞击器，另一只手挂在三个弹簧挂钩。
2. 用橡胶管连接撞击器出口→主机进气口，取下撞击器进气口的上盖。
3. 按下主机上“电源开关”，调节“流量调节”旋钮，使流量计转子稳定在28.3L/min。
 (二)撞击器的清洗与消毒
1.用中性洗涤剂温水清洗撞击器，用超声波洗则更好，可除去喷孔的塞物。
2．若喷孔发生阻塞，用高压气流或配备的细针清除
3.六级撞击器使用70％酒精擦拭消毒。
（三）采样平皿的制备
1.一般需氧的空气微生物采样用普通琼脂培养基（培养基1.8％-2.0％）若采集特殊微生物(如高营养的病原因，病毒，真菌等)可选用相应的采样介质。
2. 平皿采用国产Φ90 x 18mm玻璃培养皿，用高压蒸汽灭菌后备用。
3.在无菌条件下用量杯往 平皿内倒入琼脂24-30ml，琼脂表面与高密圈（8mm）一平，以保证采样时喷孔与琼脂表面之间2-3mm的最佳撞击距离。
4.将加入采样介质的平皿，倒置放入37℃恒温培养箱中培养24小时，无杂菌生长方可使用
（四）现场采样
1.将三角架支开并锁紧，把三角架顶部调至水平，撞击器底部与三角架顶端螺纹连接，主机放在桌上或地上，用橡胶管连接  撞击器出气口→主机进气口。
2.顺序放入采样平皿，一手打开平皿盖，另一手迅速盖上撞击盘，然后按住撞击器上部，挂上三个弹簧挂钩。
放入和取出采样平皿时，须戴口罩，以防口鼻排出细菌污染平皿。
3．打开撞击器进气口上盖，离开采样点2米之外，即可启动采样。可用定时器设定采样时间，参照定时器使用说明书
4.采样时间长短视所才空气环境的污染程度而定，但不超过30分钟，一面长时间的气流冲击致使采样介质脱水而影响微生物生长。
 5.为了保持菌落计数的准确性，每个平皿的均落在250个以下为宜，一般室外空气环境采10分钟，室内空气环境采1-5分钟即可。
   6.采样完毕后，取出采样平皿扣上盖子，注意顺序和编号号码，切勿弄错。
（五）培养计数菌落
   1.将采样后的平皿倒置于37℃恒温箱中培养48小时，对有特殊要求的微生物则放相应条件下培养。
   2.计数各级平皿上的菌落数，一个菌落既是一个菌落形成单位（cuf）
（六）结果计算
1.空气中微生物数量：是以每立方米空气中所含粒子数量表示之。
空气中微生物数量（cuf）/m³= 所有平皿菌落数x 1000
 采样时间（min） x   28.3（L/min）
2.空气中微生物大小分布：是以各级的菌落数占六级总菌落数百分比表示之。
各级微生物粒子数％=          该级菌落数                     
                                            x100%
                              六级总菌落数

	17
	便携式激光粉尘检测仪
	2
	台
	工业
	测量粒径： PM2.5、PM10
检测原理： 激光散射检测原理
检测范围： 0-1000μg/m³ 
检测方式：实时检测，可设置1-600s时间内定时检测
响应时间： ≤15秒（T90）
恢复时间： ≤20秒
显示方式： ≥2.5英寸 320*240高清彩屏
外壳材质： 高分子外壳、耐高温、防爆耐腐蚀、坚固耐用
防爆标志：≥ ExiaⅡCT4
防护等级：≥ IP66
工作温度： -20℃～+50℃（更高要求需要定制）
工作湿度：  ≤10%～95%RH，无冷凝（更高要求需要定制）
工作压力： ≤30Kpa（更高要求需要定制）
温度显示：  -40℃~+120℃  精度0.3℃
湿度显示： 0-100%RH      精度3%RH
通讯接口： 红外、USB、RS232 自动识别
数据存储： 内置2万组数据内存；可扩充32GB内存，20万组数据
电池容量：≥  4700mA

	18
	红外线一氧化碳/二氧化碳二合一检测仪
	2
	台
	工业
	测量原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)
采样方式:内置泵吸式
测量范围:CO:0~50ppm(0~100ppm、0~200ppm可定制)CO分辨率:CO:0.1x105;CO:0.001%单位选择:mg/m、ppm、体积百分比
线性误差:≤±2% F.S
重复性:≤1.0%
零点漂移:≤±2% F.S/h
量程漂移:≤±2% FS/3h
预热时间:30min
响应时间:CO≤60S;CO≤30S
(0.5-2.0)L/min流量范围:
数字接口:RS232，配数据传输软件 上位机软件另购
存储功能:≤5000组测量数据
供电电源:交直流两用，220AVC(+10%)或机内充电电池彩色触摸屏显示、带数据存储和数据输出

	19
	TEC温湿度计
	2
	台
	工业
	1、显    示：13MM高 LCD显示
2、测量范围：湿度 10％-95％RH，温度 –20℃-+60℃（-4℉-+140℉）
3、解 析 度：湿度0.1%RH，温度 0.1℃,0.1℉
4、准 确 度：湿度：±3% RH（在25℃时，30-95% RH），±5% RH（在25℃时，10-30% RH），温度： ±0.8℃（≤1.5℉）
5、感 测 器：湿度-精密电容式感测器   温度-半导体式感测器
6、反应时间：湿度- 45%RH –95%RH≤3分钟，95%RH –45%RH≤5分钟，温度-约1℃/2SCE
7、取样时间： 2.5次/秒
8、操作温湿度：温度- 0℃ – 50℃   相对湿度- 80%RH以下
9、储存温湿度：温度- -10℃- 60℃  相对湿度- 70%RH以下
10、电    源：单个9V电池，006P或NEDA1604
11、电池寿命：连续使用约400小时。
12、体    积：270*68*25（mm）（±10%）




F分标：2026年桂林医科大学检验与生物技术学院教学实验仪器采购
二、技术要求
1.一般说明
（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
2.核心产品
核心产品为： 序号6大容量高速冷冻离心机
3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准
	序号
	货物名称
	数量
	计量单位
	所属行业
	技术指标要求

	1
	实验室专用钢木实验台
	35
	[image: ][image: ][image: ]米
	工业
	长*宽*高2200*600*800mm（±50mm）（16组），C型钢架、约12.7mm
绿色理化板台面，凹凸柜。

	2
	实验室专用钢木实验台
	5
	[image: ]米
	工业
	长*宽*高1650*700*800mm（±50mm）（3组），C型钢架、约12.7mm绿色理化板台面，凹凸柜。

	3
	实验室专用钢木实验台
	1.8
	米
	工业
	长*宽*高1800*700*800mm（±50mm）（1组），C型钢架、约12.7mm绿色理化板台面，凹凸柜。

	4
	实验室专用钢木实验台
	6
	米
	工业
	长*宽*高1500*700*800mm（±50mm）（4组），C型钢架、约12.7mm绿色理化板台面，凹凸柜。

	5
	实验室专用学生坐席
	50
	个
	工业
	不锈钢框架，皮质台面。可上下升降。调节高度45-61cm，凳面直径≥35cm，凳面厚度≥9cm。

	6
	大容量高速冷冻离心机
	1
	台
	工业
	1.最高转速26000rpm，最大离心力82600xg，最大容量6L
2.具有功能，可精确控制离心运转过程中的离心腔的温度，设置范围以0.1℃步进如果实际温差相对于设定值偏离设定温差，离心机运行期间温度超出此范围，将显示错误消息，离心机将减速至完全停止。
3.高强度铝合金离心腔，牢固安全，表面涂层处理，整体耐腐蚀性能优异
4.具有快速制冷功能和静止预冻功能。具有定速计时功能，实现精确离心。
5.所有转子最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃。 
6.运行安静 ≤60 dB(A)，改善用户的工作环境
7.转头ID静态自动识别：标配射频自动转子识别技术（RFID），原位静态转子识别，避免误操作
8.多种转头可选，满足用户的多种应用需求
9.同屏显示设置参数与实时参数，自由切换曲线模式与数字模式
10.多种操作语言可选，标配中英文切换。
11.自定义运行模式，可对每组程序进行简易的描述，方便调取
12.配备USB接口，方便数据导出与管理。
13.灵活智能化的真空减摩系统，减少风阻，加快到达最高转速，密封处不需涂真空硅脂，各密封零部件均不需要特殊的维护保养
14. 具有离心机门盖联锁控制装置，超速检测和不平衡、超温等多种安全保护功能
15.计时器: 精确的“秒”或“分”单位模式：从1秒/分到65535秒/分任意设置
16.加速/减速控制: 19级可变加速控制、19级制动减速控制与滑行减速控制
17.最高转速：26000 rpm
18.最大容量：6000ml
19.最大 RCF：82600xg
20.速度设置范围：500 到 26000 rpm
21.速度设置精度：±1 rpm
22.温度设定范围：-20℃ 到 +40℃
23.温控精度：±2 ℃
24.加速/减速控制：19级可变加速控制、19级制动减速控制与滑行减速控制
25.编程功能：可存储99个编程运行程序
26.显示和运行功能：显示和设定速度/RCF(xg)操作，RTC（实时控制）操作（选用）
27.设备日志管理：选用
28.驱动电机：异步电动机（变频控制）
29.制冷设备：压缩机（制冷剂：R404A）
30.设备安全：门联锁、超速检测、不平衡检测、超温检测
31.屏幕显示和操作：≥10英寸液晶触摸屏
32.尺寸：≤770(宽度) x 810 (深度) x 890 (高度) mm
33.噪声级：≤60 dB(A) （最高转速时）
34.电源要求：单相AC220 V±10 %，50Hz，20A
35.环境要求：室温为31℃到40℃时，相对湿度线性递减从80%到50%
36.环境温度：2℃到 40℃
37.重量：≤290 kg
38.角转子24x1.5ml《材质铝合金》最高转速：26000rpm，最大 RCF：62700xg

	7
	功放
	3
	台
	工业
	1. 四路音源输入（三路线路，一路USB播放，带电子切换）开机预置“通道1”；                                                                                                                                                       2. 专用USB数字无线话筒接口 ；                                                                                                                                                                                                                                             3. USB声卡播放功能，可用USB线连接电脑播放音乐，USB储存器接口；MP3、WAV和WMA三解码多媒体播放器；液晶显示；USB WAV格式数字录音功能；                                    
4. 四路话筒输入（前二，后二）平衡与非平衡输入，1、3与2、4话筒独立高低音调节（方便无线话筒与有线话筒输入），                                                                      5. 专用复合卡侬输入插座，带48V幻象电源和6V极相电源,独立电源开关；                                                                                                                                                                               6. 本机设置反馈、混响调节功能，且能对话筒、线路的音调、音量，独立调节；                                                                                                                                                       7. 一组前级输出，一组录音输出接口及A、B两组功率输出，可驱动4只8欧音箱。

	8
	光黑板
	1
	台
	工业
	1、 硬件要求
1、单块光能黑板≥1129（长）*1319（高）mm。下边框具有可调节平台，可根据触控一体机高度进行调整，兼具置物功能。
2、采用任何硬度适中的工具均可在板面进行书写，无需专用耗材，单点书写、可擦次数达10万次。
3、光能黑板应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹可视距离40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1[响应文件中提供国家认可检测（检验）机构所出具的检测（检验）带CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖供应商公章]。
4、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位[响应文件中提供国家认可检测（检验）机构所出具的检测（检验）带CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖供应商公章]。
5、书写膜的透光率不低于87%，雾度不高于40%[响应文件中提供国家认可检测（检验）机构所出具的检测（检验）带CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖供应商公章]。
6、一键擦除：按下一键擦除按键，可实现板书的全部擦除，擦除后无明显残留痕迹。
7、局部擦除：可使用板擦和手势对板书进行局部擦除。擦除精度小于10mm*10mm，擦除延时＜60ms。光能板具有独立供电装置，可在液晶屏关机的情况下独立使用，不影响局部擦除功能。
8、板内设有电压补偿机制，可以通过手势按压书写板板面的特定位置，控制书写板内部电压高低，以调节擦除灵敏度。
9、设备内提供的电池组保护电路，符合标准要求，并通过带二次锂电池的设备的充电安全防护。黑板通过恒定力和冲击试验，机械强度符合标准要求[响应文件中提供国家认可检测（检验）机构所出具的检测（检验）带CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖供应商公章]。
10、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。
11、光能黑板通过恒定湿热40℃、95%RH测试，产品外观无变形、损坏等现象，通电运行正常[响应文件中提供国家认可检测（检验）机构所出具的检测（检验）带CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖供应商公章]。
12、边框采用铝合金材质。
13、采用一体式按键指示灯，可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足等工作状态。每块光能黑板具备DC接口*2和USB接口*2，。
14、光能黑板通过抗电强度1500V试验，无击穿现象，符合GB4943的安全要求。（响应文件中必须提供国家认可检测（检验）机构所出具的检测（检验）带CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖供应商公章。）
15、产品的最大工作电流（瞬间电流）≤1000mA【响应文件中必须提供国家认可检测（检验）机构所出具的检测（检验）带CMA或CNAS标识的报告复印件并加盖供应商公章】。 

二、软件要求
1、同步互联：左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。
2、颜色切换：可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；
3、板书记录：可同步传输老师的板书到软件界面；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除；点击“前一页”可找回清除掉的板书；
4、单双页切换：两种光能黑板的书写记录模式，支持单板书写记录内容为一个单页面，也可以支持双板同时书写时记录在一个页面上；
5、桌面切换：黑板书写内容和屏体显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。
6、一键保存：支持将板书内容保存为PDF文档，便于学校对课堂板书的管理和传递。无需花费时间找存储路径，点击“打开”，直接进入存储位置，快速找到存储文件。

三、其他要求
兼容性要求：该项设备需要与实验室当前智能交互平板（品牌：创维，型号:100V2-HG1）设备兼容互联，可实现在光黑板板书，通过二维码形式传输到智能一体机示教使用。

	9
	光照培养箱
	3
	台
	工业
	1.电源电压：220V, 50Hz
2.控温范围：0~50℃  无光照/10~50℃ 有光照
3.温度波动：±1℃
4.光照度：≥30000Lux
5.消耗功率：2050W
6.工作室尺寸：≤长宽高600×550×1000mm
7.外形尺寸：≤长宽高740×77×1755mm

	10
	边台
	6
	米
	工业
	长宽高约4650*1200*800mm（3组），C型钢架、约12.7mm绿色理化板台面，凹凸柜。


	11
	实验室专用钢木实验台
	15
	米
	工业
	长宽高约4650*1200*800mm（3组），C型钢架、约12.7mm绿色理化板台面，凹凸柜。

	12
	电泳仪系统
	4
	套
	工业
	1.凝胶数：1-4块；
2.凝胶厚度：0.75mm、1mm、1.5mm可选；
3.加样梳齿数：10齿、15齿可选；
4.玻璃尺寸：短玻璃板（W×L：10.1×7.3cm）、长玻璃板（W×L：10.1×8.2cm）；
5.凝胶大小：手灌胶（W×L：8.3×7.3cm）、预制胶（W×L：8.6×6.8cm）。
蛋白转印系统
1.本产品可快速、高质量地转印小型凝胶，它可容纳2个凝胶支架转印夹，可同时转印两块小型凝胶，也可进行低强度的过夜转印。
2.电极丝相距4㎝以产生强电场保证有效的蛋白转印。
3.颜色标记的转印夹和电极确保凝胶的正确定向。
4.转印凝胶数：2块；
5.转印孔板面积：W×L：≤10×7.5㎝。
电源
1.采用触摸屏设计，可同时显示设定电压、设定电流、
设定时间等信息，方便调整工作电压、电流与定时等；
2.稳压、稳流与自由设置三种工作模式，可以满足多种
电泳实验需求；
3.可以显示电源工作历史记录数据；
4.在工作状态中可以实时微调各项参数；
5.微电脑智能控制；
6.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间
7.采用开关电源输出；
8.具有存储记忆功能；
9.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。
10.外型尺寸 (W×D×H)：≤235×295×95mm
11.并联输出：4组
12.输出范围(显示分辨率):6～600V(1V)
4～400mA(1mA)
240W
13.重量：≤2.5kg

	13
	话筒
	2
	个
	工业
	咪杆和输出连接采用螺旋结构；金属鹅颈咪管，减少附加噪声；咪管带红色光环指示灯；适用于多媒体教室和各种中高档会议室扩声之用。
规格参数：换能方式：永久极性电容收音头
 频率响应：50Hz-16KHz 指向性：单指向性 输出阻抗：75Ω平衡 灵敏度：-47dB 最高输入音量：128dB声压 动态范围：101dB、1KHz 讯噪比：65dB  供电电压：DC3V/极相6V 话筒重量：≤0.6KG  有效拾音距离：≤30CM 开关：拨动动开关 净重：≤0.15Kg

	14
	音响
	1
	对
	工业
	1、 音箱箱体为高密度中纤板喷漆箱体、全钢网面罩设计；  
2、 采用一只8寸橡皮边低音单元，一只3寸纸盆高音，动态性能良好； 
3、箱体结构采用计算机CAD辅助设计；                 
4、分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；                      
5、标准支架安装模式（配置万能安装支架，方便安装调试）；       
6、用于多媒体会议室、课室和电教室。                
7、频率响应：55Hz-20kHz   驱动器：LF:1X 8″, HF: 1 X 3″ 标称功率：100W  标称阻抗：4Ω 灵敏度：93dB/1W/1M  最大声压级：105dB  分频器：1.8KHz  覆盖角度：90°H x 50°V  
箱体型式：倒相式  箱体及外饰：高密度中纤板箱体，钢网   安装：配置万能安装支架  尺寸：≤（D长×W宽×H高 单位：210*230*373mm）  净重：≤ 4.4Kg





三、商务要求
1．报价要求
本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、代理费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
2.合同签订日期
成交通知书发出后25日内。
3.交货（实施）时间
自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试
4.交货地点或服务地点
桂林市内采购人指定地点。
5.验收标准
详见采购文件合同主要条款格式部分
6.服务标准、期限、效率
6.1成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
6.1.1电话咨询
成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
6.1.2现场响应
采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。
6.1.3技术升级
在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。
7.培训
供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。
8.付款方式、时间及条件
详见采购文件合同主要条款格式部分
9.履约保证金
详见采购文件合同主要条款格式部分
10.包装和运输要求
根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号文规定，若响应产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若响应产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
运输要求详见采购文件合同主要条款格式部分。
11.售后服务
11.1成交供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按成交供应商实际承诺执行。
11.2成交供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不少于一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
11.3成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。
11.4成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。
11.5质量保证期内的费用
质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。
11.6质保期过后的服务要求
电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。
12.保险
供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。
四、其他要求
无

附件1：                               
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
[bookmark: _Hlk132788258]
附件2：
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                        
[image: ]
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附件3：
节能产品政府采购品目清单

	品目
序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	4
	A020204 多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	


6
	

A020523 制冷
空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）





	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷
空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	









10
	









A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）





	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	





11
	





A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）
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★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）
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★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）





	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                           

广西机电设备招标有限公司采购文件                                                      
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件4：
环境标志产品政府采购品目清单


	品目
序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机 设备
	A02010103 服务器
	
	HJ2507 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输 出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202 投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能 一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽  车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车 （轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 专用车 辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空 调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用 电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器





	13
	A020619 照 明设 备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及 数据数字通信设 备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设 备
	A02091001 普通电视设备（电视 机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视 设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具 零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具 用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤 纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品





	30
	A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加 工材,相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板 （地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟 料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混 凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增 强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建 筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶 瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防 水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材 料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性 建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非 金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料



	43
	A100602 墙面涂 料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂 料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建 筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建 筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用 填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品


注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
[bookmark: _Toc19159][bookmark: _投标人须知前附表]第三章  供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	要点
	内容、要求

	1.3.1
	项目基本信息
	项目名称：2026年桂林医科大学教学实验仪器采购项目
项目编号：GXZC2026-J1-002442-JDZB
采购计划号：广西政采[2026]15809号

	1.3.2
	采购方式
	竞争性谈判。

	1.4
	促进中小企业发展措施
	本项目非专门面向中小微企业采购。

	1.5.1
	供应商资格条件
	详见谈判公告。

	[bookmark: _Hlk85555568]1.5.3
	联合体
	是否接受联合体详见谈判公告

	1.6
	踏勘
	不组织 
□组织

	1.7.2
	分包
	是否接受分包详见谈判公告

	1.9
	对本国产品的支持政策
	☑适用
□不适用

	2.3
	采购文件澄清、修改
	在谈判公告发布媒介发布。

	2.3
	确认收到澄清、修改发布的方式
	澄清、修改文件自谈判公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注谈判公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。

	3.4.1
	响应有效期
	响应截止之日起90天。

	3.5
	谈判保证金
	谈判保证金金额：A分标：人民币叁仟元整（¥3,000.00），B分标：人民币伍仟元整（¥5,000.00），C分标：人民币叁仟元整（¥3,000.00），D分标：人民币伍仟元整（¥5,000.00），E分标：人民币肆仟元整（¥4,000.00），F分标：人民币肆仟元整（¥4,000.00）。
1、缴纳方式一：
（1）供应商应于响应截止时间前将谈判保证金以电汇、转账形式从供应商账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用虚拟账号，所交纳的谈判保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目谈判保证金缴纳专用虚拟账号信息如下：
A分标：
开户银行：平安银行南宁分行营业部
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户账号：30210485707545  
B分标：
开户银行：平安银行南宁分行营业部
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户账户：30210485393022
C分标：
开户银行：平安银行南宁分行营业部
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户账户：30210485078499
D分标：
开户银行：平安银行南宁分行营业部
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户账户：30210485763976
E分标：
开户银行：平安银行南宁分行营业部
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户账户：30210485449453
F分标：
开户银行：平安银行南宁分行营业部
开户名称：广西机电设备招标有限公司
开户账户：30210485134930
特别说明：本项目保证金采用虚拟账号，为保证谈判保证金与项目一一对应，供应商如参加本项目多个分标的响应，应按各分标对应的专用虚拟账号分别缴纳谈判保证金。
（2）谈判保证金币种应与响应报价币种相同。谈判保证金缴纳后无需开具收据，供应商应在响应文件中放入转账底单或电汇凭证的复印件，必须在响应截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。
（3）除采购文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担交纳保证金后未参加响应活动或谈判保证金缴纳错误而导致谈判保证金无法及时退还的责任。
2、缴纳方式二：
供应商可于响应截止时间前选择支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，供应商应在响应文件中放入支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函的复印件，保函出具格式详见第六章响应文件格式，在响应截止时间前，供应商必须以现场提交或邮寄方式向采购代理机构递交支票、汇票、本票或者保函原件，保证金原件放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或被授权人签字，在封套上标记“项目名称（项目编号）响应保证金”字样。具体收件地址、收件人及联系电话详见谈判公告。
3、响应保证金有下列情形之一的，视为保证金无效：
（1）保证金在响应截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）的；
（2）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的；
（3）保函有效期低于响应有效期的；
（4）非金融机构、担保机构出具保函的、非无条件保函的。
4、财务部联系电话：0771-2821398
注：为保证谈判保证金退还的及时性与便利性，鼓励优先采用方式一递交谈判保证金。

	3.6
	响应文件的编制
	响应文件应按第六章响应文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台新版客户端上传。

	3.7
	响应文件递交截止时间及截标时间
	见谈判公告要求。

	4.2
	备份响应文件
	本项目接受   □不接受备份响应文件
以广西政府采购云平台自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。

	4.3
	演示
	否

	4.4
	样品
	否 

	5.3.1
	信用查询规则
	谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	6.3.5
	异常低价审查

	☑评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值     %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×      %；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价        %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×       %；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价      %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×       %；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	6.3.6
	相同品牌推荐方式
	采购人委托谈判小组确定   □采购人确定

	6.5.1
	结果公告
	采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布结果公告。

	6.5.2
	成交通知书
	采购代理机构通过广西政府采购云平台发出成交通知书。
成交通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为成交供应商已收到，成交供应商自行承担未及时查收的后果。

	8.1
	质疑
	（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。
（2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至谈判公告中采购代理机构信息中的联系人。

	9.1
	代理服务费
	（1）代理服务费
采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的65%采用差额定率累进法计算。具体费率如下：
①成交金额在100万元以下的：
货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％；
②成交金额在100-500万元之间：
货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％；
③成交金额在500-1000万元之间：
货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％；
④成交金额在1000-5000万元之间：
货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％；
……
差额定率累进法计算过程示例：
例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算：
100万元×1.5%＝1.5万元
（300－100）万元×1.1%＝2.2万元
合计收费＝（1.5＋2.2）*65%=2.405万元
采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为             。
（2）成交供应商在成交通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从成交供应商的谈判保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入谈判保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。
开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行
（银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼）
开户名称：广西机电设备招标有限公司
银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053)
财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398）

	9.3
	附件
	无

	9.3
	图纸
	无

	9.4
	其他事项
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：
除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、谈判公告、采购需求、供应商须知、评审方法及标准、合同条款格式、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
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1．总则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.1适用范围
本采购文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]1.2定义
1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2.2“供应商”系指响应招标、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。
1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
    1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。
1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。 
1.2.6本项目“采购需求”中的所有条款要求及涉及竞争性谈判文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。
1.2.7 本采购文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。
1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本采购文件中也称“广西政府采购云平台”。
1.3项目信息
1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表
1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表
1.4促进中小企业发展政策
1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
1.4.2中小企业定义
1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。
1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按采购文件规定在响应文件中提供声明函。
1.4.2.4视同中小企业情形
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按采购文件规定在响应文件中提供相关证明文件。
1.5供应商资格要求
1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表
1.5.2按照谈判公告的规定获得采购文件。
1.5.3本项目是否接受联合体响应，见“供应商须知前附表”规定。
如接受联合体响应，联合体响应要求如下： 
（1）供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份共同参加响应。联合体响应的，须提供《联合体协议书》（格式后附）
（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合采购文件规定的特定条件。
（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合响应协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（6）联合体响应业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件其他章节另有规定的除外）。
（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
（8）联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]1.6现场踏勘及响应费用
1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。
1.6.2供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。
1.7转包与分包
1.7.1如采购文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。
1.7.2本项目是否允许分包详见供应商须知前附表，本项目不允许违法分包。供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]1.8特别说明
1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。
1.8.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.8.3供应商在响应活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处； 
1.9 对本国产品的支持政策
1.9.1本国产品标准
“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。
本国产品标准的产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形；
（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；
②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；
③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。
①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；
②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
1.9.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。
中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
1.9.3 价格评审优惠
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。
1.9.4政策执行要求
1.9.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
《中国境内生产的组件成本核算基本规则》
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见响应文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。
澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
1.9.4.3成本核算与承诺
供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见响应文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。
1.9.5 争议处理
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]2．采购文件
2.1采购文件的构成
第一章 谈判公告
第二章 采购需求
第三章 供应商须知
第四章 评审方法及标准
第五章 合同主要条款格式
第六章 响应文件格式
2.2供应商的风险
供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。
2.3采购文件的澄清与修改
2.3.1任何已获得采购文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。
[bookmark: _Hlk132790706]2.3.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 
2.3.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]3．响应文件
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]3.1响应文件的组成
响应文件由第六章“响应文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]3.2响应文件的语言及计量
3.2.1响应文件以及供应商与采购人就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.2.2计量单位采购文件已有明确规定的，响应使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]3.3响应报价
3.3.1响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。
3.3.2响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。
3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
3.4响应有效期
3.4.1如采购文件其他地方无特别规定，响应有效期则为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被否决。
3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.4.3供应商同意延长的响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。
[bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]3.5谈判保证金
3.5.1供应商须按须知前附表规定提交谈判保证金，否则其响应将被否决。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的谈判保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致谈判保证金无法及时退还的责任）。
3.5.2谈判保证金币种应与响应报价币种相同。
3.5.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。
3.5.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：
（1） 供应商在响应有效期内撤销响应文件的；
（2） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，但采取竞争性谈判方式采购且在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
（3） 供应商在响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4） 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（5） 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（6） 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（7） 拒绝履行合同义务的；
（8） 其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]3.6响应文件的编制要求
3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。
3.6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
3.6.3 供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。
3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
3.6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。
3.7响应文件的递交、修改和撤回
3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件截标时间和响应地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至广西政府采购云平台。 
3.7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。 
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]3.7.3供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
3.7.4在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
3.7.5在响应截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足3家时，电子版响应文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
[bookmark: _Hlk93046827]3.7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。
4．截标
4.1截标准备
本项目响应截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。
全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场截标环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上截标活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加截标大会的，视同认可截标结果，事后不得对采购相关人员、截标过程和截标结果提出异议，同时供应商因未在线参加截标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加截标的，视同认可截标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 
4.2截标程序
4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。
[bookmark: _Hlk106637960]4.2.2解密电子响应文件。广西政府采购云平台按截标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。截标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效响应。
[bookmark: _Hlk106637968]4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。
4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。
4.2.5截标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化截标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。
4.3演示
4.3.1“供应商须知前附表”规定在截标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。
4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。
4.4样品
4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。
4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或响应无效等后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc254970545][bookmark: _Toc254970686]4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章响应文件格式所附样品递交表。
5．资格审查
5.1截标后，谈判小组通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。
5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：
5.3.1不具备采购文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）
5.3.2响应文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的。
6．评审
6.1组建谈判小组
6.1.1本项目评审工作由谈判小组负责，谈判小组由评审专家和采购人代表（如有）组成。谈判小组评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。
6.1.2谈判小组成员应当通过电子交易平台进行独立评审，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商确定，协商不一致的，由全体谈判小组成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。
6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。
6.2评审方法及依据
6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。
6.2.2谈判小组以采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。
6.3评审程序
[bookmark: _Hlk80956880][bookmark: _Hlk19175507]6.3.1符合性审查
资格审查结束后，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。
6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）
[bookmark: _Hlk47714684]（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
[bookmark: _Hlk19176155]（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。
注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。
6.3.3澄清、说明或补正
（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至谈判小组。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。
（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
6.3.4报价修正
（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（2）经供应商确认修正后的最后报价若超过采购预算金额或者最高限价，其响应文件作无效响应处理。
（3）经供应商确认修正后的最后报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
（4）如谈判过程中有多轮报价的，谈判小组在每一轮报价均应按上述规则修正报价。
6.3.5异常低价审查
本项目异常低价审查情形见“供应商须知前附表”规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）
（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的响应有效性。
提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应无效。
（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在采购文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。
6.3.7谈判
（1）谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，由谈判小组通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
（3）供应商必须按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并在广西政府采购云平台在线编辑或上传PDF格式，使用电子签章后提交至谈判小组。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。
（4）供应商的法定代表人或其授权代表无须到现场参加谈判，提问及回答/响应均通过广西政府采购云平台进行。谈判过程中使用的电子签章应为供应商上传响应文件的同一签章。
6.3.8最后报价
（1）采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。 
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（2）最后报价要求通过广西政府采购云平台发出，供应商需在广西政府采购云平台设置的时间内报价，最后报价不得超过采购预算金额且具有唯一性，否则否决其响应。
（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件无效。退出谈判的说明须经签字扫描后以电子邮件方式发送至采购代理机构，并及时通知项目负责人。谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。
（4）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出谈判。
（5）最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.3.9串通投标认定
谈判小组须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。
[bookmark: _Hlk19122026]（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk19122039]①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。
②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。
③视为或被认定为串通投标的相关供应商。
[bookmark: _Hlk19122058]（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122048]①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
④不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
⑤不同供应商的响应文件相互混装；
⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk19122102]（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采〔2016〕42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122095]①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件;
③供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
6.3.10响应无效认定
（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：
①响应文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。
②响应文件存在采购文件规定的无效情形。
[bookmark: _Hlk19113313]（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，谈判小组不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。
6.3.11比较与评价
（1）谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由采购人自行确定。
（2）谈判小组根据评审记录及评审结果编写评审报告，谈判小组成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，谈判小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新评审。
资格性检查认定错误、价格计算错误。
6.4确定成交供应商
6.4.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
6.5结果公告
6.5.1自成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
6.6废标
6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标： 
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因发生重大变故或采购任务取消的。
6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。
7．合同
7.1合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的供应商。在成交通知书发出前或签订合同前，如果成交供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照采购文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在成交通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其成交资格并没收谈判保证金。
7.2签订合同
7.2.1如采购文件无特别规定，成交供应商按采购文件确定的事项签订政府采购合同。
7.2.2政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
7.2.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，其谈判保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。
7.2.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk155170999]7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。
7.3合同公告
7.3.1如采购文件无特殊规定，成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。
7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Hlk155171014]7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
7.4 履行合同
[bookmark: _Toc217446070][bookmark: _Toc308164814]7.4.1采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
7.5履约验收
7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。
7.5.2验收结果合格的，成交供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
7.5.4本项目将严格按照本采购文件及合同有关规定进行合同履约验收。采购文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]8．质疑和投诉
8.1质疑
8.1.1质疑内容、时限
（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
（2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
8.1.2质疑形式
质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）	质疑项目的名称、编号；
（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）	事实依据；
（5）	必要的法律依据；
（6）	提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
8.2投诉
8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。
9．其他事项
9.1代理服务收费由采购代理机构向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。
9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。 
9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。
9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。
10．其他说明
10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。
10.2本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                           

广西机电设备招标有限公司采购文件                                                     

[bookmark: _Toc20589][bookmark: _Toc254970690][bookmark: _Toc254970549]第四章  评审方法及标准
1.评审方法
本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。 
本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。
[bookmark: _Hlk160525103]2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格；联合体投标的，联合体各方均应提交第一项基本资格要求的资格证明文件）
	[bookmark: _Hlk92979501]审查因素
	审查内容
	说明

	供应商应符合的基本资格要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	审查供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供身份证复印件

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	①审查商业信誉声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。
②审查2025年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	①审查供应商营业执照，须有效； 
②审查书面声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。
审查①或②，满足其一，即为符合要求。

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	①审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件加盖供应商电子签章。
②审查响应截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。
供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 

	
	（6）具备法律、行政法规规定的其他要求
	无。

	采购政策
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	供应商应符合的特定资格要求
	（1）资质要求
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（2）业绩要求
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（3）供应商不得参加响应的情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
须提供，格式见第六章响应文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。

	
	（4）诚信要求
	未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	（5）分公司
	允许分公司参与响应的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度。

	
	（6）分包
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（7）联合体
	须符合“谈判公告”的要求

	
	（8）其他要求
	按照谈判公告规定获得采购文件。足额、及时缴纳谈判保证金。


[bookmark: _Hlk92979639]3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）
	[bookmark: _Hlk92979654]审查因素
	审查内容
	说明

	商务资信
	法定代表人身份证明及授权委托书
	授权代表参加响应时审查：法定代表人授权委托书及附件 
法定代表人直接参加响应时审查：法定代表人身份证明及附件
格式及附件见第六章响应文件格式要求

	
	实质性条款响应
	采购文件实质性要求响应均无负偏离

	
	串通投标
	不属于供应商须知正文第6.3.9规定的串通投标情形，见第六章响应文件格式要求

	技术
	节能产品（如有）
	采购需求如果包括政府强制采购节能产品，响应产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章响应文件格式要求

	
	

网络 安全专用产品（如有）
	采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，响应提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章响应文件格式要求。

	报价
	有效报价
	报价未超出采购预算金额，也未超出最高限价（如有）

	
	漏项报价
	未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；

	
	响应报价唯一性
	不存在有选择、有条件的最后报价（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）

	
	过低报价合理性
	供应商的报价存在异常低价问题的情形，评审委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

	
	响应有效期
	满足采购文件规定


注：涉及政府采购价格评审优惠政策叠加的，按照相关政策要求统一从对应报价的基础上进行价格扣除，用响应总价减去扣除金额之和的价格参加评审。
政策性扣除计算方法：
1）小微企业的价格扣除计算:供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：
	独立响应
	供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业）
	价格扣除响应报价的10%

	联合体或
分包
	小微企业制造商承担的金额比例为100%
	价格扣除响应报价的10%

	
	小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上
	价格扣除响应报价的4%

	注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



2）本国产品的价格扣除计算：供应商响应报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：【备注：适用对本国产品支持政策的项目】

	采购项目或者采购包中为单一产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品
	


价格扣除全部产品报价的20%

	采购项目或者采购包中含有多种产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在响应文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。
	

	注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



3）评审报价计算示例：
a.供应商若符合中小企业支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）
b.供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（全部产品的总报价*20%）
c.供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝响应总报价－（响应总报价*小微企业价格扣除比例）－（全部产品的总报价*20%）
备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
1.1偏离认定说明
供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：
（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。
（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。
（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。
（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。
（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。
（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。
（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。
（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。
（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。
（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。
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[bookmark: _Toc25884][bookmark: _Hlk160525271][bookmark: _Toc25316]第五章  合同主要条款格式
广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）桂林医科大学                       采 购 计 划 号：
供 应 商（乙方）                                 项目名称及编号：
签  订  地  点  桂林医科大学                       签 订 时 间：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括本次采购范围内货物（或配件）价款、随配附件、备品备件、安装维修工具、设备的运行维护维保、项目经营、项目管理费、提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。如招标、投标文件对其另有规定的，从其规定。
3. 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条  权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：乙方自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。
第五条  交付和验收
1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。
第六条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。
第七条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规并参照“三包”规定以及招标、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：乙方承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起   年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.资金性质：财政性资金。
2.付款方式：
验收合格后，乙方应向甲方开具等额（全额）有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在30个日历日内付至合同价款的100%，履约保证金在验收合格满 (1年)后付清（无息）。
第九条 质量保证金及履约保证金   
履约保证金金额（人民币）：按中标金额的5%，如为中小微企业，则按中标金额2%收取履约保证金。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取中标通知书前从乙方基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医科大学。开户银行：建行桂林分行致和路支行。账号：45001635413050500589。本项目履约保证金，合同验收满 (1年)乙方如无违约行为，甲方收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。
履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效，质保期满后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。
履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 20个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，经乙方催告后  30   天内仍未退还履约保证金的，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条 质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，甲方有权选择按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5.质保期后，乙方负责提供设备的终身维修服务（只收取配件成本费）；接甲方检修设备通知后电话、传真、网络等远程支持沟通，如需现场解决的，桂林市   个小时内，外地   个小时内到达现场排除设备故障；保修期外提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议，并不予收费。
6.质保期内提供免费升级，质保期外的升级服务只收取配件成本费。
第十二条 货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
[bookmark: _Toc217446110]第十三条 交货及验收要求
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完毕并收到乙方验收申请后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
（1） 货物在乙方通知安装调试完毕向甲方提请验收申请后七个工作日内验收。
（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。
（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
5.货物安装调试完毕并由乙方提出验收申请后七个工作日内，甲方无正当理由不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在收到发票后在30个日历日内向乙方支付采购资金，如无违约行为，在收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。
6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。
7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿    
第十五条 不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.任一方为主张权利支出的合理费用由违约方承担，前述费用包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费等。 
4.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条 合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购数量和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.响应承诺书；
4.中标通知书。
第二十条　本合同一式    份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方 肆  份，乙方   份。
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


[bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc133]
合同附件1
响应承诺书
一般货物类
	1．乙方承诺具体事项：


	2．售后服务具体事项：


	3．质保期责任：


	4．其他具体事项：


	甲方(章)


 年  月   日
	乙方(章)


 年  月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页。



[bookmark: _Toc14377]
第六章  响应文件格式
[bookmark: _Toc254970697][bookmark: _Toc254970556]

[bookmark: _Hlk89181132]注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）
[bookmark: _Hlk92966991]
1.响应文件封面参考格式（资格证明文件）： 


电子响应文件


[bookmark: _Hlk92967018]资格证明文件


项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：

                        年  月  日
 
 
[bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]


目录
（需有页码）

第一部分 资格证明文件
1．响应声明书格式：

响应声明书
致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。
我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下： 
（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。
（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。
（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。
（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。
（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费。
我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

[bookmark: _Hlk89181199]供应商名称（电子签章）：                
                                          年    月    日

[bookmark: _Hlk21623528]
[bookmark: _Hlk89181279]
2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。
[bookmark: _Hlk21623558]
3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

[bookmark: _Hlk132792497]6．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）


7．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格性检查表”规定提供）。（如采购文件有要求时提供）

7.1供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

7.2供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。








供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
[bookmark: _Hlk21623591]
8．谈判保证金缴纳证明。（如采购文件有要求时提供）
（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；
（2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描件或复印件并加盖供应商电子签章。响应保函参考如下格式开具：
[bookmark: _Hlk21623617]
响应保函格式
编号：           
申请人：
地址：
受益人：广西机电设备招标有限公司 
地址：
开立人：
地址：

致：广西机电设备招标有限公司
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“供应商”）已响应贵方于         年             月      日就                                           （以下简称“本项目”）发出的采购文件，并已向采购代理机构（即“受益人”）提交了投标文件。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保供应商诚信履行其在采购活动中承担的义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）                            元（¥                         ）。
二、我方在供应商发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件的； 
（2）投标人在收到中标通知书后，不能或拒绝按采购文件规定的时间内与采购人签订合同； 
（3）投标人在与采购人签订合同后，未在规定的时间内提交符合采购文件要求的履约担保；
（4）投标人在中标通知书发出之日起5个工作日内，未缴纳本项目代理服务费的；
（5）投标人违反采购文件规定的其他情形。
    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的  28  日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   5    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反采购文件规定的义务内容和具体条款；
（4）声明不存在采购文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                                     。
        受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                                  （公章） 
法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年       月        日

9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。 
[bookmark: _Hlk60649396]



2.响应文件封面参考格式（商务技术文件）： 


电子响应文件


商务技术文件


项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：

                        年  月  日
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                                                                                    

57



目录
（需有页码）
第二部分 商务技术文件
[bookmark: _Toc462223472][bookmark: _Toc455309222][bookmark: _Toc462320613]1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明


供应商名称：                                         
单位性质：                                           
地址：                                               
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                           
姓名：                   ；性别：                      
年龄：         ；职务：              ；身份证：                                      
系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

[bookmark: _Hlk89181226]供应商名称（电子签章）：                
                                                   年       月       日 

附件：法定代表人身份证复印件


1．法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）
我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名或签章：                                     法定代表人签名或签章：          
职务：                                             职务：           
被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：                 
被授权人手机号码及邮箱：                       
                   
[bookmark: _Hlk89181256]供应商名称（电子签章）：                
                                        年    月    日



附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

第二部分 技术商务文件
（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）
[bookmark: _Hlk21623674]1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表：

	序号
	采购文件要求
（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……



[bookmark: _Hlk89181501]注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。
（4）本表可扩展。


供应商名称(电子签章)：                          日 期：            

[bookmark: _Hlk21623696]2．货物或产品配置清单格式：
	序号
	货物或产品
名称
	品牌或制造商
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk89181513]供应商名称(电子签章)：                          日  期：          

[bookmark: _Hlk19115689]3．响应货物或产品的质量保证说明


4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。
常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单
	序号
	备品备件、专用耗材名称
	适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号
	优惠内容
	优惠单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk89181539]供应商名称(电子签章)：                        日 期：            

5．对本项目第二章《采购需求》商务要求的响应表：
	序号
	采购文件要求（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


[bookmark: _Hlk48144603][bookmark: _Hlk89181571][bookmark: _Hlk19049081]注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。
（4）本表可扩展。
供应商名称(电子签章)：                         日  期：        


6．实施方案。（如有，自行编写）



7．供应商认为需提供的其他材料（根据采购文件要求编写）




[bookmark: _Hlk21623752]8．近年供应商类似成功案例的业绩证明
类似成功案例业绩一览表
	

序号
	采购单位名称
	项目名称或服务内容
	服务
数量或年限
	单价（元）
	合同总价
（元）
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料以成交通知书或合同复印件为准。
（2）类似项目的定义：                。
（3）本表可拓展。

[bookmark: _Hlk89181592]供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日
[bookmark: _Hlk21623918]9．提供响应产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）

10．符合政府采购政策的证明材料。
10.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）
投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。投标文件中同时提供所投标产品的节能产品及环境标志认证证书扫描件
节能产品及环境标志产品清单
	序号
	类别
	品目
	品牌
	规格型号
	生产者（制造商）
	证书编号及证书到期日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。


[bookmark: _Hlk19115874][bookmark: _Hlk132793601][bookmark: _Hlk93046716]
10.2中小企业声明函。
[bookmark: _Hlk60651253]
[bookmark: _Hlk60649458][bookmark: _Hlk60653683]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称 (电子签章)：    日期：
[bookmark: _Hlk65852026]注：
[bookmark: _Hlk19115884]（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。
（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。
（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

10.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

[bookmark: _Hlk19051624]10.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                             
 单位名称(电子签章)：          
                                                       日  期：
[bookmark: _Hlk65852042]

10.5 如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。 

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
广西机电设备招标有限公司采购文件                                                                     
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
10.6关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

 

供应商名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日 
11. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
  


供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


12．代理服务费承诺书
致：广西机电设备招标有限公司
我单位参加了贵方组织的谈判项目编号为（                    )的响应，并递交了谈判保证金                  （¥       ），在此我方说明如下：
1．我方承诺，若我单位成交，保证在领取成交通知书之前，按本项目采购文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的谈判保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。
我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。
第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。
第二种方式：从谈判保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。
2．如我单位谈判保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。
	收款户名
	

	账    号
	

	开户银行
	

	银行行号
	


3．如果我单位未遵守有关采购文件关于谈判保证金的规定，贵方可以没收我单位谈判保证金。
4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具收据。
第二种方式：开具增值税普通发票。 1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；
第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

[bookmark: _Hlk89181633]供应商名称(电子签章)：                              
供应商地址：                                     
日期：      年    月    日
说明：
（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。
（2）如因未按要求缴纳谈判保证金，导致谈判保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。
（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。


3.响应文件封面参考格式（报价文件）： 



电子响应文件


报价文件



项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：
                        年  月  日


第三部分 报价文件

[bookmark: _Hlk21624060]1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_
我方已仔细研究了（项目名称）的采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
（3）我方承诺本响应有效期为第三章供应商须知规定的期限。
（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。
（5）供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。
（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      邮编：           电话：            
传真：             
供应商代表姓名           职务：             邮箱：              



[bookmark: _Hlk89181776]供应商名称(电子签章)：                  
       

日期：      年    月   日

2.谈判报价明细表格式：
谈判报价明细表
                            金额单位：人民币（元）
	序号
	产品或服务名称
	制造商或服务商
	规格型号
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk89181787]
注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。


供应商名称（电子签章）：                          
日  期：         年   月   日 


3.过低报价合理性的说明。（如有）
[bookmark: _Hlk21624143]评审委员会认为的报价存在异常低价问题的情形，供应商将被要求以书面方式提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效响应，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）
[bookmark: _Hlk211331823]
产品成本测算表（参考格式）

	序号
	名称
	品牌规格型号
	单位
	报价单价（元）
	成本项目

	具体明细

	单位产品用量

	单位成本（元）
	成本合计（元）
	备注（测算依据/证明材料）

	1 
	
	
	
	
	原材料成本
	原材料1
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	人工成本
	生产工人工资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	制造费用
	设备折旧费
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说明：项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等
供应商名称（电子签章）：                          
日  期：         年   月   日 
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image1.png




image2.png
A BIREFEIRERAE

GUANGXI MACHINERY & ELECTRIC EQUIPMENT TENDERING CO.,LTD.




image3.png




image4.png




image5.png




image6.emf

