专用设备购置

竞争性谈判文件

（电子交易）

项目编号: GXZC2026-J1-001935-GXZF

采购人:广西壮族自治区海洋环境监测中心站

采购代理机构:广西泽丰工程咨询有限公司

二〇二六年六月十八日

目  录

第一部分  邀请供应商	2

第二部分  竞争性谈判流程	5

第三部分  供应商须知	7

第四部分  采购需求	19

第五部分  评定标准	36

第六部分  拟签订的合同文本	42

第七部分  应提交的有关格式范例 	50

第八部分  附件	65

# 第一部分  邀请供应商

专用设备购置（GXZC2026-J1-001935-GXZF）竞争性谈判公告

（远程异地评标）

项目概况

专用设备购置采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年6 月25日15点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-001935-GXZF

项目名称：专用设备购置

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00) 。其中预算单价：大体积高通量全自动固相萃取仪：¥550000.00/台，便携式重金属测定仪：¥350000.00/台，连续流动分析仪：¥990000.00/台，纯水/超纯水一体化机：¥310000.00/台。

最高限价（元）：本项目为解决政府采购异常低价问题试点项目。最高限价为人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00)，其中预算单价最高限价：大体积高通量全自动固相萃取仪：¥550000.00/台，便携式重金属测定仪：¥350000.00/台，连续流动分析仪：¥990000.00/台，纯水/超纯水一体化机：¥310000.00/台。

采购需求：本项目为专用设备购置，具体采购内容为大体积高通量全自动固相萃取仪1台、便携式重金属测定仪1台、连续流动分析仪1台、纯水/超纯水一体化机1台，包括货物的采购与安装。如需进一步了解详细内容，详见本项目公告附件及竞争性谈判文件。

合同履行期限：本项目交货期为自签订合同之日起 90 天内完成货物采购、安装、调试，通过验收并交付使用。

本项目是否接受联合体谈判：☐是，否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：2026年6月22日至2026年6月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：供应商登录广西政府采购云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0.00元。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2026年6 月25日15点00分00秒（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

五、响应文件开启

时间：2026年6 月25日15点00分00秒（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：人民币贰万元整（¥20000.00），须在响应文件上传截止时间前一次性足额提交，本项目不接受未提交谈判保证金的供应商参与谈判。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的谈判报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台首套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西泽丰工程咨询有限公司网（http://www.guangxizf.cn/）。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，谈判供应商应当在谈判截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

7.评标说明:本项目采用远程异地评标，全流程电子评标。【主会场地址：广西北海市北海大道158号北园星座-星晨座8楼A室， 联系电话：0779-3969099；副会场地址：崇左市花山路与城南八路交叉口东北角（崇左市万丰大厦B座416号）联系人：戴正旺 联系电话：0771-7982225】。

8.本项目为北海市推动解决政府采购异常低价试点项目。

八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区海洋环境监测中心站

地    址：广西北海市海城区公园路49号

项目联系人：徐工

项目联系方式： 0779-6801868

2.采购代理机构信息

名    称：广西泽丰工程咨询有限公司

地    址：广西北海市北海大道158号北园星座-星晨座7楼A室

项目联系人： 钟剑萍

项目联系方式：0779-3969099

广西泽丰工程咨询有限公司

2026年6 月18日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第二部分  竞争性谈判流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布谈判公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

□采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。

□采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取谈判文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改谈判文件（如果有）。

1.5供应商按谈判文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过广西政府采购云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.谈判与评审

3.1谈判小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及谈判、评审工作程序。

3.3谈判小组审查确认谈判文件。谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4谈判小组对供应商的资格进行审查。

3.5谈判小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应谈判文件的响应文件由谈判小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据谈判小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8谈判小组与符合要求的供应商进行谈判。谈判小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整轮次。谈判时由采购代理机构或谈判小组利用广西政府采购云平台发起谈判邀请，供应商通过广西政府采购云平台“在线评审室”进行远程视频谈判。供应商使用CA数字证书登录广西政府采购云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程谈判活动。

3.9经谈判确定谈判文件的变动情况。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。。

3.10 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。签字或者加盖公章可以使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。如供应商未按谈判小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出谈判。

3.11谈判小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在中国政府采购网、广西政府采购网、广西泽丰工程咨询有限公司网上发布公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25个日历日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金（如有）。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

# 第三部分  供应商须知

## 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类,核心产品为：连续流动分析仪 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | ## （1）标的：专用设备购置，属于 工业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐ 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 |  A不组织。 ☐ B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 |  A不要求提供。 ☐ B要求提供， |
| 7 | 方案讲解演示 |  A不组织。 ☐ B组织。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | - 资格证明文件：见谈判文件第三部分——响应文件的编制。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求，响应无效。 （2）资信证明文件：根据谈判文件采购需求及评审标准的要求提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。最后的报价表是最后报价的唯一载体。谈判文件中价格全部采用人民币报价。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 最后报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商成交后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | ☐ A不接受。  B接受：备份响应文件送达地点：现场递交或邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园星座-星晨座7楼A室；备份响应文件签收人员联系电话：钟剑萍 0779-3969099。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | ☐ 联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 ☐ 联合体响应的，联合体各方均需按谈判文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐ 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按谈判文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 谈判保证金（须足额缴纳）： 1.缴纳金额：人民币贰万元整（¥20000.00）； 2.谈判保证金在谈判有效期内保持有效。 ## 3.缴纳谈判保证金的账户和缴纳方式等见第三部分《供应商须知》“七、响应文件的提交和备份” |
| 14 | 评定标准 | 最低评标价法（详细见第五部分） |
| 15 | 解释权 | 本谈判文件解释权属采购人及代理机构。 |

## 二、总则

1. 适用范围

本谈判文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指谈判邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应谈判、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交供应商”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（详见本谈判文件第八部分）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子响应文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指谈判过程中可能实质性变动的内容， “”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起60天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的谈判有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长谈判有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

## 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目不允许采购进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采谈判文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30 %以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时优先采购。

5.平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

6.平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 四、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门及质疑联系部门：广西泽丰工程咨询有限公司；联系电话：0779-3969099，

联系人：钟剑萍

投诉联系部门：广西区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331544

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订采购委托协议的规定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.1.2质疑项目的名称、编号；

3.3.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.1.4事实依据；

3.3.1.5必要的法律依据；

3.3.1.6提出质疑的日期。

3.3.2供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 五、谈判文件构成、修改、解释

1．谈判文件的构成

1.1 谈判文件包括下列文件及附件

第一部分  邀请供应商

第二部分  竞争性谈判流程

第三部分  供应商须知

第四部分  采购需求

第五部分  评定标准

第六部分  拟签订的合同文本

第七部分  应提交的有关格式范例

第八部分  附件

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

2. 谈判文件的澄清、修改

2.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对谈判文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取谈判文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，通过电子交易平台通知所有获取谈判文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

## 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：

2.1资格文件

▲（1）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（3）供应商直接控股、管理关系信息表；(格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（4）无串通竞标行为的承诺函；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（5）谈判保证金缴纳证明；（必须提供）

（6）以下各项由供应商根据自身情况自愿提交：

① 谈判供应商有效的营业执照复印件；

② 供应商2025年年度财务报表，或2025年11月份以来连续三个月的财务报表；（新注册成立的企业按实提供）

③ 本项目响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件，无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（新注册成立的单位按实提供）

④ 本项目响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件，无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（新注册成立的单位按实提供）

⑤ 所有资信文件（如果有）；

⑥ 供应商认为需要提供的其它有关资料。

2.2商务技术文件

▲（1）响应函；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（2）承诺函；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（3）政府采购供应商廉洁自律承诺书；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（4）商务、技术响应偏离情况说明表；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（5）质量保证措施；（格式自拟，必须提供）

▲（6）产品质量保证书；（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）

▲（7）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述，至少包括：安装、调试、验收方法或方案；质量保证措施；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（8）本谈判文件第四部分采购需求中要求提供的材料、文件、证明或证书等（本谈判文件第四部分中如有要求，则必须提供）；

（9）生产、销售许可证；（如国家实行强制性要求的，则必须提供）

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（如有规定,则必须提供）

（11）以下各项由供应商根据自身情况自愿提交：

① 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件；（符合条件的请提供，否则因此不能享受相关的优惠政策后果自负）(格式见第七部分）

② 响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料 (如果有则提供)；

③ 供应商认为需要提供的其他商务技术文件或说明 (如果有则提供) ；

④ 货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

⑤ 货物认证、检测报告、鉴定证书等；

⑥ 产品获奖证书；

⑦ 货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

⑧ 产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

⑨ 安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

⑩ 谈判供应商认为需要提供的有关资料。

2.3报价文件

▲（1）报价表（格式见本谈判文件第七部分，必须提供）。

（2）关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件(格式见本谈判文件第七部分，如有请提供)

特别说明：

①电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若本谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

②本谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖供应商CA签章，否则其谈判无效。

③本谈判文件要求在响应文件中“必须提供”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则按谈判无效处理。

④本谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签名的，可采用采购云平台系统中的CA签章，也可由本人签字后扫描或者拍照做成pdf等格式上传，无签字的视为参加谈判采购无效。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅

3.4响应文件按照谈判文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6谈判文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及谈判文件明确允许的其他方式。

## 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子U盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在谈判公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达谈判文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

3.谈判保证金:收取。

3.1谈判保证金金额为：人民币贰万元整（¥20000.00）。

3.2谈判保证金提交方式：应当支票、汇票、本票、银行保函、电子保函、转账、电汇等非现金形式缴纳形式提交。不接受现金缴纳、不接受个人账户收付款。

3.2.1采用转账、电汇方式缴纳的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账：

开户名称：广西泽丰工程咨询有限公司北海分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北海分行

银行账号：2107500009300096127

3.2.2采用支票、汇票、本票或者保函等方式的：

（1）在投标截止时间前，供应商必须递交支票、汇票、本票或者保函原件（采用电子保函方式交纳谈判保证金的，无需递交原件）。票据上须清晰注明：（项目名称、项目编号）谈判保证金。因未备注、备注不清导致款项无法识别核对、保证金退还延误等相关后果，均由供应商自行承担。

（2）收款人或保函受益人统一填写：广西泽丰工程咨询有限公司北海分公司；

（3）远期支票、空头支票、字迹不清、信息涂改票据均视为无效缴纳；

（4）支票、银行汇票、银行本票、保函须合法有效、不可撤销，保证在本项目谈判全过程有效；

（5）采购活动结束后，供应商在采购全过程无违约情形的，可凭单位授权委托书及有效身份证明现场自取原件，邮寄的可原路返回。

3.3谈判保证金退还：

3.3.1转账、电汇方式缴纳保证金退还：未成交供应商的谈判保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内无息原路对公退还；成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订及备案完成之日起5个工作日内无息原路对公退还；退还时限均为工作日，法定节假日顺延。

3.3.2采用支票、汇票、本票方式缴纳保证金退还：采购活动结束后，供应商在采购全过程无违约情形的，可凭单位授权委托书及有效身份证明现场自取原件，邮寄的可原路返回。

3.3.3采用银行保函、电子保函方式缴纳保证金退还：供应商在采购全过程无违约情形的，保函原件予以退还；保函后续解除、注销、止付等全部手续均由供应商自行向开立银行申请办理，采购代理机构无需协助且不承担相关责任。供应商出现与谈判文件约定不予退还保证金情形的，采购代理机构有权按照保函约定依法依规进行索赔。

3.3.4出现下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

3.3.4.1响应文件提交截止时间届满后擅自撤销、撤回响应文件的；

3.3.4.2响应文件存在弄虚作假、隐瞒真实资料等情形的；

3.3.4.3成交后无正当理由拒绝或拖延签订政府采购合同的；

3.3.4.4采购过程中存在恶意串通、围标串标等违法违规行为的；

3.3.4.5法律法规、政府采购相关规章及本谈判文件另行约定不予退还保证金的其他情形。

3.5相关要求：

3.5.1谈判保证金采用银行转账、电汇交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则投标无效。

3.5.2谈判保证金采用支票、汇票、本票、银行保函、电子保函交纳方式的，供应商应支票、汇票、本票、银行保函、电子保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则投标无效。供应商必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票、银行保函、电子保函的原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。

3.5.3谈判供应商在响应文件提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到谈判供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因谈判供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3.5.4补充约定：保证金存放期间无利息。

## 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照谈判文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和谈判文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容：

1.1最后报价表；

## 十、评审

1.  评审要求：详见谈判文件第五部分“评定标准”。

## 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。最后报价均相同时，由谈判小组按照响应文件技术要求响应、商务要求响应优劣情况集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐成交候选供应商。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单、成交供应商评审总得分及排名。

3.3公告期限为1个工作日。

## 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起25个日历日内，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

2.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6成交供应商须在合同签订生效之日起1个工作日内，将政府采购合同扫描件发送到采购代理机构邮箱，并在3个工作日内将政府采购合同原件2份送达到采购代理机构。采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订（或在政府采购电子交易平台发合同公告成功时），自动备案。

2.7政采贷：有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）。

3．履约保证金：不收取。

4.预付款：无。

## 十三、验收

1.验收

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1.5 成交供应商应在验收书签署后3个工作日内将验收书发送至采购代理机构邮箱或送（寄）到采购代理机构。

## 十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 十五、代理费用的收取标准和方式

1.代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）

1.1采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

1.2采购代理费收取标准：

□以分标（□成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按代理服务收费标准（□货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮 / %）收取。

固定采购代理收费，本项目采购代理服务费为人民币贰万捌仟贰佰元整（¥28200.00）。

1.3采购代理费收取银行账户

开户名称：广西泽丰工程咨询有限公司北海分公司

开户银行： 中国工商银行股份有限公司北海分行

银行账号：2107500009300096127

1.4代理服务收费标准：《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由采购人和采购代理机构双方协商确定。

## 十六、其他事项

因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标响应文件：成交供应商在成交通知书发出后5个工作日内须向采购代理机构提供完整的电子备份响应文件纸质版2份（含报价表、资格文件、商务技术文件)并按要求加盖公章装订成册。提交的纸质版响应文件文本必须与其上传系统的电子响应文件内容完全一致，如项目验收时因所提供的纸质响应文件与评标时系统中上传的响应文件不一致产生的一切后果由成交供应商承担。

- 采购需求

一、项目名称：专用设备购置

二、项目编号：GXZC2026-J1-001935-GXZF

三、项目类别：货物类

四、预算总金额：人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00)。其中各分项预算单价：大体积高通量全自动固相萃取仪：¥550000.00/台，便携式重金属测定仪：¥350000.00/台，连续流动分析仪：¥990000.00/台，纯水/超纯水一体化机：¥310000.00/台。

最高限价（元）：本项目为解决政府采购异常低价问题试点项目，最高限价为人民币贰佰贰拾万元整（¥2200000.00)。其中预算单价最高限价：大体积高通量全自动固相萃取仪：¥550000.00/台，便携式重金属测定仪：¥350000.00/台，连续流动分析仪：¥990000.00/台，纯水/超纯水一体化机：¥310000.00/台。

谈判报价或最终报价超过各分项预算单价或最高限价以及预算总金额的，按参加竞争性谈判采购无效处理。

五、说明：

1.采购需求一览表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，竞争性谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。否则，其谈判无效。

2.下列的产品技术规格和性能要求有不明确或有误的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数配备要求填写谈判报价表和技术规格偏离表。

3.在响应文件评审过程中，谈判小组认为某种技术参数及性能属于某品牌产品特有的技术参数及性能，有权认定其不作为实质性要求。

4.本项目需求中标注有“★”号的技术参数及其他要求必须实质性响应，不允许出现负偏离（即不允许不满足要求），否则作谈判无效处理；未带“★”号的技术参数及其他要求中所有条款，最多允许出现 3 项（含）负偏离，超出则作谈判无效处理。

5.最终报价有时间限制，请各位谈判供应商事前准备好报价，以免耽误报价。

六、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。【中小企业划分标准见本章附件】

七、本项目采购的核心产品为：连续流动分析仪

第一部分 技术部分

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 详细技术参数及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大体积高通量全自动固相萃取仪 | 1 | 台 | 550000.00 | 一、设备用途：主要用于水样、土壤和沉积物等样品提取液中痕量有机物（包括但不限于样品中新污染物全氟化合物、抗生素、烷基酚类化合物、内分泌干扰物、有机磷酸酯等）的萃取、净化及浓缩，适用于大体积液体样品中痕量有机物的富集净化浓缩，同时也适用于小体积液体样品净化浓缩。 二、基本要求： 1.工作温度: 10-40℃ 2.湿度: 20-80 % 3.电源: 200-240 V, 50/60 Hz 三、技术参数及性能： ★1.主机：该仪器须为固相萃取及氮吹浓缩一体化，可自动连续批量完成固相萃取氮吹浓缩的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集、批量浓缩、浓缩定容）。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 2.样品通道数：≥7个，可同时自动处理≥7个样品，实现≥7个样品的同时活化、同时上样、同时洗脱，同时浓缩。 ★3.自动固相处理样品数：≥46个（50ml离心管），同一台主机固相萃取后自动浓缩样品数：≥46个（50ml离心管）。 ★4.同时具有大小体积样品模式、膜萃取模式、免疫亲和柱模式等多种模式可选。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供软件操作截图技术证明作为合同附件） 5.使用免疫亲和柱可连续自动化处理，能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱下盖帽，完全达到全自动化要求。 6.主机配备旋转多通阀数量：≥8个。要求淋洗洗脱溶剂不经过取样针结构。 7.多通阀自动切换溶剂数量：≥6种。 ★8.SPE小柱采用柱插杆密封，柱插杆底部紧贴SPE柱填料的上方，排空SPE柱内部空气，且无需使用任何配件进行密封。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 9.样品泵数量：≥7套10mL高精度注射泵，流速范围：0~95mL/min。 10.SPE柱密封位置可设定范围：0.1cm-8.0cm可选，软件可设定内壁密封圈的密封高度。 11.样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能，并且具备样品架、收集架和柱架自动识别功能。 12.样品架自动识别功能，能够自动识别≥3种样品架，阻止不匹配的样品架运行序列并提示。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供主机样品架识别模块，软件触发样品架识别错误的实拍图片并说明作为合同附件） ★13.大体积样品批处理能力，样品同时处理≥7个，可连续自动处理≥38个1L大体积水样富集净化浓缩，1L水样瓶自动喷淋清洗。 14.支持全氟化合物应用，设备与样品接触的管路均进行无PFC改造，采用PEEK、PP管路，确保PFCs化合物低于标准检出限。 15.SPE柱氮气干燥功能：压力设置范围0-29psi可选，采用电子比例阀控制氮气吹干压力。 16.可自动完成溶剂置换功能，可自动对浓缩管添加置换溶剂，并自动对置换溶剂进行浓缩，全过程无需人工介入。 17.主动排废功能：≥3通道废液排放，主动式排废，不会产生液封现象。 18.主动排废模组寿命：主动排废模组至少1年不产生任何耗材。 19.浓缩氮气流量设置范围：0.1-2.8L/min区间可选，电子比例阀控制氮气流量。 20.固相萃取浓缩仪收集架具备自动给排水功能：软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作。 ★21.固相萃取浓缩仪浓缩模块运行过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可实时通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥14cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 22.固相萃取浓缩仪的氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 23.整机仪器密封，内置照明，独立的排风系统，防止溶剂挥发，紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机，节约实验室空间。透明式外罩，可实时观察做样过程，随时调整运行方法。 24.主机集成自控，≥9.5英寸大屏幕参数显示及控制，主屏幕可按设定进行全自动固相萃取全自动浓缩参数设定，并可实时监测数据，保证实验流程数据的溯源。 25.具有≥5种溶剂判断预警，实时扣减，预防溶剂不足导致样品损失。 ★26. 主机具备红外定容通讯用type-c接口，支持升级到至少46位50mL自动光学定容功能。 四、验收时的验证方法：仪器需进行实际样品（地表水）运行测试，样品检测结果需满足标准HJ1333-2023的质量保证和质量控制要求，即空白测试结果应低于方法检出限、平行样测定结果的相对偏差应在±30%以内、样品加标回收率应在 60%～130%之间、提取内标回收率应在 40%～160%之间。 ★五 、配置清单(包含但不限于)： 1.大体积高通量全自动固相萃取仪（带氮吹、红外定容）： 1台。 2.≥6mL萃取柱模块(适配PFC应用，已装入主机)：1套。 3.≥3mL 萃取柱模块(适配PFC应用) ：1套。 4.旋转多通道阀(已装入主机)≥8个。 5.镀层取样针(已装入主机) ≥6个。 6.≥46位自动加排水水浴收集架(已装入主机) ： 1个。 7.≥46位自动降针氮吹模块(已装入主机) ：1个。 8.≥3通道长寿命主动排废模块(已装入主机) ：1个。 9.≥46位50ml上样架： 1个。 10.≥46位15ml上样架 ：1个。 11.≥46位50ml红外定容样品架： 1个。 12.≥46位15ml收集架： 1个。 13.≥40位带润洗大体积上样模块 1套，管路材质适配分析新污染物。 14.带尾管的玻璃收集管50mL，100个（配放置架2个）。 15.离心管15mL，100个。 16.溶剂瓶1000mL，≥6个。 |
| 2 | 便携式重金属测定仪 | 1 | 台 | 350000.00 | 一、设备用途：用于现场测定各种水体，如海水、地表水、废水中的汞、砷、锌、铅、铜、铬、镉、铊等元素含量的定量,进行快速方便地分析。其分析结果满足地表水环境质量标准（GB 3838-2002）、废污水综合排放标准（GB 8978-1996）指导值，具有高灵敏度、高准确性、高重复性的特点。 二、基本原理：采用阳极溶出伏安法原理对重金属进行检测分析。 三、技术参数及性能： 1.仪器特点：具有不受地点限制，携带方便，检测装置简单，测量结果准确。使用便携式信息处理设备，界面曲线显示结果计算/操作数据管理。在野外不需要通过手操器即可独立使用。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 2.主机 2.1.便携式重金属快速分析仪由恒电位仪主体和测量台组成；恒电位仪外壳为铝合金材质，端盖为锌合金材质；测量台底座和测量头为耐强酸强碱的ABS材料（丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物），透明环为PMMA材质（聚甲基丙烯酸甲酯）。 2.2.主机尺寸(宽*高*长):≤105x36x133mm，主机净重：≤490g。 2.3.测量台尺寸(宽*高*长):≤106x144x118mm，测量台净重：≤370g。 3. 电极 ★3.1 电极为scTRACE Gold 复合电极，复合电极由金丝工作电极、Ag/AgCl参比电极和玻碳辅助电极组成。 ★3.2 可对痕量元素进行形态分析。各元素最低检出限分别为： 砷：≤0.7ug/L，汞：≤0.5ug/L，铜：≤0.3ug/L，铅：≤0.3ug/L，镉：≤2ug/L，铊：≤0.3ug/L，铬：≤2.0ug/L等。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供制造商出具的技术确认书、第三方出具的技术报告，或使用单位出具的技术证明作为合同附件。） 4.搅拌器 4.1 搅拌速度:500至4000min-1。 4.2 精度：≤10%。 4.3 稳定性：≤2%。 4.4. 材料： PET或PBT。 5.软件 5.1 软件自动采集数据，生成报告；可根据要求按多种格式输出结果； 5.2 软件预先内置了检测的全部方法，每次检测只需调用测试的方法即可。 5.3 软件可对检测的全过程进行监控。 5.4 可对检测曲线进行叠加显示、结果可自动计算、可对数据再处理、可对曲线细节进行评估。可选择面积定量或峰高定量。 5.5 软件具有service功能，可判断仪器是否处于良好的工作状态。 5.6. 软件具有中文操作系统 6.恒电位仪 ★6.1.测量模式: DP（差分脉冲）、SQW（方波）、LSV（线性扫描伏安）。 ★6.2.电源供电:锂离子电池（2300mAh）；USB:兼容型直流充电器适配器（5V DC，1A）。 6.2.1.计算机接口：USB，RS232。 6.2.2.直流电压范围： ±4.096V。 6.2.3.电流范围：±1nA±10mA（8个区间）。 6.2.3.最大可测电流：40mA。 6.2.4.电压范围：±100mV至±1V（2个区间）。 6.2.5.所用电位分辨率：1mV。 6.2.6.测得电流分辨率：0.025% 电流范围，最低电流范围处 1pA。 6.2.7.所用电流分辨率：0.1% 电流输出范围。 6.2.8.电位精度：±0.2%。 6.2.9.电流精度：100nA至10mA时≦电流范围。 6.2.110.外部输入/输出：输出电流，输出电压、2个模拟输入，1个模拟输出、2个数字输入/输出、TX、RX、RTS信号，适用于RS-232接口。 7. 仪器配套便携式信息处理设备（支持版本10（64位）或以上的桌面级系统平台）1台。 四、验收时的验证方法：依据《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）要求，对汞、铅、铜、铊等元素进行验证： 1.加标回收率验证：使用重金属元素标准样品，按仪器操作流程进行测定，计算加标回收率（80%~120%为合格）。 2.精密度验证：对同样品进行6次平行测定，计算相对标准偏差（RSD），要求RSD≤5%。 3.检测限与定量限验证： 按《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168—2020），空白试验中未检测出目标物，按照样品分析的全部步骤，对浓度值或含量为估计方法检出限值3～5 倍的样品进行n（ n ≥7）次平行测定。计算 n 次平行测定的标准偏差，按标准公式计算方法检出限。 4.正确度：使用有证标准物质进行验证，结果满足有证物质范围内。 ★五、配置清单（包含但不限于）： 1.便携式重金属快速分析仪主机1套。 2.三合一复合电极 ≥16个。 3.测量杯 ≥4个。 4.搅拌头 ≥1个。 5.塑料加液管≥2支。 6.至少100µL微量加液器1支。 7.30mL标准溶液瓶≥2个 。 8.125mL缓冲溶液试剂瓶≥2支。 9.完整测量头1个。 10.连接电源的电缆线1根。 11.充电电源接头1根。 12.恒电位仪数据连接线1根。 13.软件1套。 14.铁质扳手1个。 15.专用手提箱1个。 16.仪器配套便携式信息处理设备（支持版本10（64位）或以上的桌面级系统平台）1台。 |
| 3 | 连续流动分析仪 | 1 | 台 | 990000.00 | 一、设备用途：主要用于远海、近岸海域海水、河口、入海排污口及其临近海域水体中的铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总氮、总磷测定。 二、基本要求： 1.运行条件。 1.1相对湿度20%～90%； 1.2室内温度：5～40℃； 1.3电源： 220V（AC），50/60HZ。 三、技术参数及性能： 1.技术指标要求： 1.1.原理：利用蠕动泵将样品压入以一定流速流动的、用空气气泡间隔的载流中，样品和试剂在连续流动的载流中充分混合并充分反应达到稳定后，反应产物通过检测器检测，要求分析方法均符合标准方法《海洋监测技术规程 第1部分：海水》（HY/T 147.1-2013）和《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》（HJ 442.3-2020）。 ★1.1.1要求该全自动连续流动分析仪高度自动化，具备分析全过程的的无人值守系统，包括：自动开、关机，蠕动泵泵盖自动下降、压紧并调整泵管压力从而启动分析，结束分析后蠕动泵泵盖自动抬升、松开泵管从而自动关机，试剂和清洗液自动切换，数字化控制在线恒温加热器、在线消解器、气泡注入频率、蠕动泵泵速，完全自动化。要求配置铵盐、硝酸盐/总氮、亚硝酸盐、磷酸盐/总磷等4个独立的分析通道，要求能无人值守全自动同时测定4项营养盐、同时出结果，要求总磷总氮能同时消解、同时测定。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 1.2随机自动进样器： ★1.2.1随机自动进样器：由操作平台软件控制步进电机进行三维(X，Y, Z方向)位置控制，具有开机自检功能；进样器样品位≥120位，配套可放置的样品管容量≥11毫升，满足≥120个水样同时测定五项营养盐并可连续取样测量2次或以上；单针/双针进样模式软件设定、随意切换，满足多种不同溶液体系的项目或者不同样品同时进样同时分析。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 1.2.2可在任何时候取任何样，完成自动重复测量和对超标样或被带过影响的样品重复测量，即自动进样器是随机自动取样。 1.2.3工作站软件对取样时间、取样深度、取样位置、清洗时间进行调节。 1.2.4 自动进样器配备清洗泵，自动清洗泵≥3台，用于连接进样针、动态多阶级清洗池的清洗液管和废液管，保证清洗效果。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 1.2.5工作状态：进样器有状态警示灯以提示反应进样器是否处于正常工作状态 ★1.2.6进样针清洗：配置≥2通道移动式清洗槽，保证每个进样针均有独立清洗槽，清洗槽能随进样位置在X轴水平移动，不是固定位置，减少进样针到清洗槽距离从而实现进样针及时清洗和减少空气吸入（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供进样器可移动清洗槽实物清晰照片和注解进行佐证作为合同附件）。 1.3高精度蠕动泵和气泡注入装置： 1.3.1高精度蠕动泵≥1台，提供≥33个试剂泵管位，要求配置的泵管位能满足铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐等四个项目同时测定，总磷、总氮同时消解、同时分析。 ★1.3.2高精度蠕动泵盖采用一体式压块，泵盖是电动下降和上升，无需手动；根据分析程序能自动下降、压紧并开启测定，完成测定后自动升高泵盖、松开泵管，避免泵管长时间压紧失去弹性，有效延长泵管寿命和实现无人值守，全程无需手动操作。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供工作软件设置界面以及清晰硬件实物图片作为证明材料作为合同附件） 1.3.3高精度蠕动泵盖具有压力自动调节功能，泵盖可以随着轴的转动而浮动，自动调整泵盖与轴之间的压力，确保泵管受到的压力时刻相等，确保试剂流速长时间精确，提供上述技术要求的盖可采用自动和手动按钮的方式压紧和弹开，在任何模式下都可以便捷控制。 ★1.3.4 配备≥4套空气注入阀，通过光学开光控制气泡注入频率，通过光电感应器遮光、透光来控制阀的开启与关闭，从而实现精准控制注入气泡的时间间隔；蠕动泵不转动时，电磁阀不需要工作，防止气体回流。 1.3.5气泡频率和大小可根据不同的项目进行调节，软件设定空气开启/闭合的时间，可以自由设定气泡进入管道的时间间隔，不采用固定的时间间隔。 1.3.6蠕动泵速度可以通过工作站软件调节，无级变速或档位变速，任意变换速度，档位变速时蠕动速度调节档≥8档，流量控制准确。 1.3.7蠕动泵配备漏液检测装置，发现漏液后蠕动泵自动停止，要求在蠕动泵配置抽屉式漏液收集装置，便于排漏液。 1.4化学分析模块： 1.4.1 化学分析模块由惰性玻璃圈组成，玻璃圈内径≥2mm，能清楚看见系统内部液体的运行情况，要求所有玻璃件内壁具有惰性涂层，耐腐蚀，不易结垢堵塞管路；试剂和样品均无需过滤、超声、脱气泡即可直接上机。 ★1.4.2配置≥6套化学分析模块，分别独立配置铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总磷和总氮模块，要求每个分析模块独立配置≥2个漏液监测装置，分析模块上总共配备≥12个漏液监测装置，均能自动报警和自动排出废液功能。 1.4.3硝酸盐分析模块配备在线镉还原装置，片段流在进入还原装置前无需去气泡、流出镉还原装置后无需重新加气泡，保证片段流的均一和稳定，要求片段流在镉还原装置混合反应≥8圈，还原效率≥95%；要求镉还原装置寿命≥1年，期间不需要更换镉粉或镉粒。 ★1.4.4硝酸盐化学分析模块配置电动四通阀开关装置，无需人工开启/关闭，根据方法程序自动开、关，电动四通阀具有工作状态灯，打开镉圈管路时工作状态灯点亮，便于观察分析流动工作状态（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供带工作状态灯的电动四通阀实物彩色照片和注解进行佐证作为合同附件）。 1.4.5每个化学分析模块内置温度控制系统，独立使用，操作平台软件数字化控制在线恒温器，温度精确度为±0.1℃，采用固体金属导热，整个蒸馏玻璃圈与加热表面接触从而保证温度稳定，无需添加硅油/无需维护保养。 1.4.6配置在线消解器，消解全自动操作，通过操作平台软件数字化控制消解器温度；总磷和总氮分析通道配置在线消解装置，必须满足总磷、总氮样品能同时消解、总磷总氮同时分析、同时出结果。 1.4.7采用电子空气泵和精密气压控制阀作为消解加压装置，消解压力要求在0.11MPa-0.14MPa范围内，消解温度要求在120℃~124℃范围内，不采用紫外灯消解；要求消解器内置于主机内，不得外置于主机或挂在主机上，防止高温。 1.5双光束比色计检测器： ★1.5.1配备≥4个双光束比色计检测器，检测器为双光束数字式比色计，每个比色计均包括两通道光束，分别为样品光束和参比光束，即该套仪器具有≥4通道样品光束、≥4通道参比光束，共≥8通道光束，要求具有实时空白校正，消除背景漂移，工作站软件监测样品光束和参比光束的能量。 1.5.2检测器光源为LED单波长冷光源，无需滤光片，无热效应，光束强度高、能耗低、寿命长，无需滤光片选择波长，具有极高的稳定性和超长使用寿命，不采用卤素钨灯、氪灯等。 1.5.3检测器配备≥4个LED冷光源，即各个分析通道配置独立的检测器，每个检测器采用独立的光源，不可2个或者以上的检测器共用一个光源，如果任一通道光源出现故障不会影响其他通道。 1.5.4 采用至少30位高精度数字式数模转换，在线电子除气泡，线性范围 0-2.5A，数字精度≥1600万像素； ★1.5.5要求每个检测器具有独立的暗室遮光装置（共计≥4个），单个检测器暗室内装1套双光束光度计、比色池和参比池，及进出比色池的管路，不暴露于仪器表面，运行时不漏光，不受杂散光影响，不受环境温湿度影响（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供软件提示检测器光度计暗室盒未盖好的提示界面截图作为合同附件）。 1.5.6要求每个检测器配置40℃恒温装置，防止室温变化对测定产生影响，恒温装置温度精确度±0.1℃，并具有温度实时监测功能，确保空白、标准溶液、样品均在同样的温度下进行比色测定，要求在工作站运行界面上实时显示检测器温度。 1.5.7要求配置的≥4检测器内部均配置漏液监测装置，能自动报警和自动排出废液功能。 1.6分析通道主机 1.6.1分析通道主机所有部件高度集成，占地面积小，维护方便，前处理装置装（含加热装置、消解装置、恒温装置等）均为内置式安装，主机采用USB接口与工作站直接传输数据。 1.6.2系统具有抗震设计，便于在移动监测车、海洋监测船和野外监测站开展实验。 1.6.3要求四项营养盐化学分析通道的同时分析速度均可达到至少54个样品/小时，要求总磷总氮分析速度达到至少28个样品/小时。 1.6.4检漏报警系统：软件自动报警及处理，主机一旦有液体泄露能自动停泵和停止加热、消解，要求所有蠕动泵、化学分析模块和检测器均配置漏液监测和自动排废液装置 ★1.7配备≥14个能独立控制的试剂/清洗液切换阀，可同时控制≥14个泵管在试剂和清洗液间切换，无需手动操作，每个试剂阀均可通过软件单独控制，完成测定后的自动清洗、自动关机，实现无人值守，要求试剂/清洗切换阀安装于主机上，非分体式独立部件，防止增加流路长度导致扩散增加(成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供安装在主机上的≥14个试剂/清洗液切换阀实物清晰照片和注解、工作站软件试剂阀设置界面作为合同附件)。 1.8 工作站软件和相关资料： 1.8.1 中文说明书。 1.8.2 工作站软件中文界面。 1.8.3 工作站软件终身免费升级。 1.8.4 具有自动质控图功能，具有强制校准曲线通过原点的功能。 1.8.5 可以调用历史曲线，能将不同工作范围的校准曲线合并为一个校准曲线，并根据吸光度范围自动调用，适合浓度范围跨度大的样品分析。 1.8.6 自动调整基线和增益。 1.8.7运行过程中可暂停当前样品序列的分析，添加、取消待检测样品。 1.9备品备件：提供设备正常运行的附件，随仪器提供至少两年期仪器正常使用的零配件及基本易耗品。 四、验收时的验证方法： 1、以30‰NaCl或远洋洁净海水为测试基体，测量参数磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、总磷和总氮按《环境监测分析方法标准制订技术导则》HJ 168-2020要求进行验证，须满足以下技术性能： 1.1铵盐 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.4µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.2 硝酸盐 在线前处理：在线镉圈还原，还原率＞95%； 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.1µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.3 亚硝酸盐 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.03 µg/L； 精密度：≤1.0% ； 1.4磷酸盐 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.45 µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.5总氮 在线前处理：在线消解压力0.11MPa-0.14MPa、消解温度120℃~124℃；在线镉圈还原，还原率＞95%； 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限： ≤8µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.6总磷 在线前处理：在线消解压力0.11MPa-0.14MPa、消解温度120℃~124℃； 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤2µg/L； 精密度：≤1.0%。 ★五、配置清单(包含但不限于)： 1.双针自动进样器（包括内径 0.75mm和1.0mm 耐腐蚀进样针各1、XYZ 三维机械臂、 ≥120 个样品位、≥20 个标准溶液位、≥2 个不少于50ml质控样品位）： 1台。 2.多通道自动清洗泵（独立控制泵速，分别连接进样针、动态清洗槽的供液和排废管）： 3台 3.自动试剂控制阀（包括≥14位试剂清洗阀、每个试剂阀独立控制）： 1套。 4.高精度蠕动泵（提供≥33 个试剂泵管位） 1台。 5.自动泵盖（分析程序控制的电动升、降泵盖，无需手工按压）： 1套。 6.空气注入阀（光电感应控制阀，空气阀开关频率与泵速联动）： ≥4个。 7.磷酸盐/总磷分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、漏液监测装置）： 1套。 8.硝酸盐/总氮分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、在线镉圈还原装置和四通电磁自动阀、漏液监测装置）： 1套。 9.氨氮分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、漏液监测装置）： 1套。 10.亚硝酸盐分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、漏液监测装置）： 1套。 11.总磷在线消解模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路，在线120℃~124℃消解器、漏液监测装置）：1套。 12.总氮在线消解模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路，在线120℃~124℃消解器、漏液监测装置）：1套。 13.电子空气泵（包括压力精密控制阀， 0.11MPa-0.14MPa加压）：1套。 14.流通池和参比池（免去气泡、抗盐的配套流通池和参比池，参比与样品测定同步）： 4套。 15.高精度LED冷光源双光束比色计检测器： 4套（具体为：消除盐效应的海水检测器，样品和参数双光束，无需滤光片的 LED 冷光源4个，包括 550nm 检测器 2 套、660nm 检测器 1 套、880nm 检测器1 套）。 16.检测器恒温装置（内置 40℃恒温器，7 圈延时混合反应圈）： 4套。 17.漏液自动收集及报警系统（整机≥18 个漏液报警和收集装置，其中蠕动泵共配置≥2 个、6 套分析模块共配置≥12 个、4 套检测器≥4 个，具有软件自动提示和停机等处理）： 1套。 18.全自动无人值守系统： 1套。 19.工作站软件（最新版中文软件，终身免费升级）： 1套。 20.三年期仪器消耗品：1套。 21.样品管（容量≥11mL）： ≥1600根。 22.在线镉还原混合圈（≥10圈）： 2个。 23.工作站及数据输出设备（I5处理器，500GSSD硬盘、≥32G内存，预装适配仪器操作软件及数据处理软件的系统（至少64位）,≥23英寸显示单元；输出设备）： 各1台。 |
| 4 | 纯水/超纯水一体化机 | 1 | 台 | 310000.00 | 一、设备用途：本设备为实验室专用水质制备设备，可一体化完成纯水、超纯水的连续制备与供给，无需额外配套其他水质处理设备，适配环境类实验室全场景用水需求，保障各类实验及检测工作合规有序开展。 二、基本要求： 1.电源：AC 220V±10%，50Hz。 2.环境温度：10-35C。 3.环境湿度：<85%。 三、技术参数及性能： 1.主机：该系统为纯水及超纯水一体化机，以自来水为进水。包括预处理柱、反渗透膜（RO）柱和抗结垢EDI模块、265nm UVC LED杀菌紫外灯、水箱（含265nm UVC LED杀菌紫外灯）、精纯化柱及终端精制器组成。 1.1.系统产水水质 1.1.1纯水： 1.1.1.1.电阻率＞5 MΩ·cm＠25℃ 典型为10-15 MΩ·cm＠25℃。 1.1.1.2.总有机碳(TOC)＜30ppb。 1.1.1.3.制水速率≥10L/hour，可24小时不间断制水。 1.1.2.超纯水： 1.1.2.1.电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃（亚ppb级）。 1.1.2.2.总有机碳(TOC)≤5.0 ppb。 1.1.2.3流速：逐滴到最大2L/min，至少7级流速可调。 1.1.2.4直径大于0.22μm的颗粒物数量＜1个/ml。 1.1.2.5微生物＜0.01cfu/ml。 1.1.2.6 RNases＜1 pg/mL。 1.1.2.7 DNases＜5 pg/mL。 1.1.2.8蛋白酶＜0.15 μg/mL。 （成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供制造商出具的技术确认书、第三方出具的技术报告或使用单位出具的技术证明作为合同附件。） 2.预处理柱含皱褶过滤器和碳块组件，去除自来水中的胶体、微粒和游离氯。新型精纯化柱采用活性炭和离子交换树脂（粒径≤360um）混合填充。安装接口，通过90度旋转即可安装固定纯化柱。 3.纯水管路标配265nm UVC LED无汞杀菌紫外灯；超纯水管路标配172nm 无汞紫外灯。所有紫外灯采用全新的无汞紫外灯技术，使用氙激发（激发聚合）技术发射紫外光。 ★4.主机内置长效、抗结垢EDI模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂; 树脂由电流全自动再生; 阴极需涂布碳涂层防止结垢产生。产水前EDI自动冲洗，EDI前后设有电导率仪及程序控制，可将前期水质较低的水通过三通阀排掉确保高质量纯水进入水箱。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。）。 5.水质监控: 5.1.系统拥有四组电阻率检测器。电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。电导率仪材料为至少316L不锈钢，采用套筒式同轴、流通式无死角设计，确保电极常数的稳定性及真实性；三种电导率显示模式，检测异常时自动报警。 ★5.2.内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、ech20无汞紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，精度0.1ppb，检测范围: 0.5-999.9 ppb，符合USP(§643)TOC系统适应性测试对500ppb测试标准溶液的要求。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供制造商校验证书作为合同附件）。 6.内置温度和电导率补偿泵。 ★7.配置≥100升液位控制水箱，圆锥形底部无死角可完全排空, 标配空气过滤器、电子溢流器、265nm UVC LED杀菌紫外灯、压力式液位传感器、漏水监测器；蓄水自动再循环功能，水箱中纯水再循环通过紫外杀菌灯。 8.智能化操作系统，所有操作步骤有图文引导。具备中文操作系统，纯水、超纯水独立取水臂上可显示水质参数；进水电导率、反渗透产水电导率、EDI产水电阻值、超纯水产水电阻值和TOC值。另外，系统还可显示其他参数：RO膜截流率、水箱液位、水温、进水流量、消耗品寿命、设备运行流程状态和警告等信息。 ★9.独立的纯水取水手臂集成≥4.9寸彩色触摸屏，内置流量计，通过触摸屏设置实现定量取水功能和辅助定容取水功能。具备双功能取水调节轮具备供水流速调节和启停功能。定量取水范围至少20mL～98L，辅助定容取水范围至少50mL～5L。 10.安装多种专用终端精制器：包括生产无颗粒无细菌的0.22微米的微孔过滤器、热源和核酸酶污染物过滤器、内分泌干扰污染物（EDs）过滤器、内置C18反向硅胶的超低有机物型过滤器，产水有机物＜1ppb、超低挥发性有机物型过滤器，产水VOCs＜1ppb、痕量元素级终端精制器，产水离子可达到ppt和亚ppt检测水平。 11.数据管理：系统生成的所有数据都被存储在系统内存中。可以通过检索获取取水记录，一定时间内的用水量。通过设置密码功能保护所有数据。当保护模式激活时，仅对授权用户开放某些关键数据，可为最近30天的事件提供图文预览；通过USB端口可快速将数据导出到闪存驱动器上，系统可以存储长达至少2年的水质数据。 四、验收时的验证方法： 1.可按照GB-T 6682-2008或GB-T 33087-2016标准检测。 2.可利用中心的经过计量的电导率仪、TOC仪等设备进行检测。 ★五、配置清单（包含但不限于）：纯水/超纯水一体化主机1台、≥100L水箱1个、水箱顶部套件1套、水箱空气过滤器1个、系统与水箱连接组件1套、系统与取水手臂连接组件2套、自来水预处理组件1套、预处理纯化柱1个、精纯化柱1个、0.22um终端精制器两2个、电源线配件包1个、安装组件1个、安装包1个。 |

第二部分 —— 商务部分

| - 1 | 交货期 及交货地点 | 1.交货期为：自签订合同之日起 90 天内完成货物采购、安装、调试，通过验收并交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | 质保期 （保修期） | 1.货物交货并安装调试验收合格交付使用之日起计算质保期，硬件质保期为1年。由成交供应商提供产品保修文件；按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内负责上门维修、更换零部件；质保期过后提供维修服务。 2.在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担由此产生的一切费用。 3.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。 4.以上各项所需成本及费用均包含在谈判报价中。 |
| - 3 | 质量保证 | 1.成交供应商所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与竞争性谈判文件的要求及成交供应商响应文件的承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定，未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合本项目的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。 2.成交供应商提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。 3.成交供应商所提供的货物必须是全新、未使用的正版原装合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件及承诺的质量要求。 4.如涉及版权的必须提供产品的自主知识产权证明材料。 |
| - 4 | 权利保证 | 1.成交供应商应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如成交供应商违反上述规定，则成交供应商应负责消除采购人拥有并使用成交供应商交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿采购人的损失。如采购人因使用成交供应商交付的货物构成侵权的，则由成交供应商承担全部责任。 2.成交供应商应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向采购人提供使用货物的有关技术资料。 3.没有采购人事先书面同意，成交供应商不得将由采购人提供的有关项目或者任何项目条文、规格、计划、样品或者资料提供给与履行本项目无关的任何其他人。即使向履行本项目有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 4.成交供应商保证将要交付的货物的所有权完全属于成交供应商且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。 |
| - 5 | 验收 | 1.本项目中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。 2.成交供应商提供不符合竞争性谈判文件要求或者响应文件承诺及本项目规定的货物，采购人有权拒绝接受。 3.初步验收： 3.1采购人在货物到达采购人指定地点后 3 个工作日内对货物进行初步验收。 3.2成交供应商在货物抵达采购人指定地点后，需向采购人提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等。 3.3成交供应商交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应予交采购人。 3.3对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 3.4采购人对成交供应商提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求、响应文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书等符合要求的，为初步验收合格。 3.5采购人在初步验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、竞争性谈判文件、响应文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应在收到采购人书面通知后在采购人指定的期限内按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按成交供应商逾期交付处理。 3.6采购人在验收过程中发现成交供应商提供的货物不满足竞争性谈判文件、响应文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到成交供应商及时改正并经采购人验收合格后，方可办理资金结算事宜。如成交供应商提供的货物经两次改正后验收仍不合格的，采购人有权解除合同，由此引发的所有损失均由成交供应商负责承担和赔偿。 4.验收： 4.1成交供应商应在货物通过初步验收后 3 个工作日内，按照采购人的要求完成货物的安装调试并向采购人提出验收申请。 4.2采购人应当在成交供应商提出验收申请后 5 个工作日内进行验收，逾期不验收的，成交供应商可视同验收合格。验收合格后由成交供应商和采购人双方签署货物验收合格单并加盖采购人公章，成交供应商和采购人双方各执一份。 4.3验收时成交供应商必须在现场，并协助采购人做好验收工作。验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由成交供应商负责承担。 |
| - 6 | 售后服务 | 1.质保期内，成交供应商应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。成交供应商接到采购人保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，成交供应商应在24个小时内免费更换备品备件。如发生故障无法修复的，质保期内成交供应商须无条件更换新货物；如经采购人同意也可于48小时内提供同等规格产品替用（或采取使货物可正常运转的措施），直到故障修复后恢复正常工作。 2.质保期届满后，成交供应商对本项目项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 3.采购人应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。 4.由于货物的质量问题造成财产或人身伤害的，按规定追究成交供应商责任，由成交供应商赔偿经济损失。 5.因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，供货商应负责全部更换；若发现错发和漏发的，供货商应负责更换和补发。 6.必须提供完善的技术支持和售后服务，技术支持和售后服务必须与采购人原有技术支持和售后服务兼容和匹配。需在响应文件中指定专人负责在项目实施过程及售后服务期内与采购人保持长期的联系与服务。 |
| - 7 | 合同签订 时间 | 自成交通知书发布之日起 25个日历日内。 |
| - 8 | 报价要求 | 1.报价为全包价（含税），包括货物到达采购人并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于采购货物的货物购置费、质保费、软件升级服务费、售后服务费及将货物运至指定地点所发生的运输费、装卸费、安装调试费、人工费等货物伴随服务的费用以及辅助服务费用、包装费、保险费、技术服务费、验收费、培训费、保修费、采购代理服务费和所需缴纳的一切相关税、费等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总合。除本项目合同价款及采购人认可的特殊情况外，采购人不再为本项目另付任何费用给成交供应商。 2.报价清单不能超过各分项预算单价和最高限价以及预算总金额。 3.报价币种为人民币。 |
| - 9 | 付款方式 | 本项目采购用分期付款方式： 1.本项目合同签订生效后7个工作日内，支付合同总金额的50%。 2.采购人每验收合格一台设备后7个工作日内，按该设备成交单价的50%支付。 3.每次结算成交供应商应持采购人签字确认的验收合格单结算货款。 4.采购人在支付每笔款项前，成交供应商应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则采购人有权拒付相应款项直至成交供应商能提供符合规定的发票为止。（发票信息必须与合同登记的内容相符） 5.以上付款均不计息。每期付款均需财政资金到位后执行。 |
| - 10 | 其他 | 1.谈判要求： 1.1针对本项目投标的所有货物必须完全符合竞争性谈判文件的每项要求,若恶意投标出现货物质量问题、技术参数不符或供货延迟等问题，直接影响采购人工作正常运转的，采购人将按《政府采购法》规定追究该成交供应商虚假应标的相关责任，同时采购人有权单方终止合同，成交供应商须负责赔偿由此给采购人造成的一切损失。 1.2如本章项目需求中，有要求成交供应商在合同签订生效后需提供材料的，成交供应商必须按采购人的要求提供，否则，采购人有权终止合同，采购人将按国家相关法律法规的规定追究该成交供应商虚假应标的相关责任，同时该成交供应商须负责赔偿由此给采购人造成的一切损失。 1.3所有货物都必须满足采购人实际使用需求。 1.4提供的所有货物如达不到实际使用要求，验收不合格的，采购人有权解除合同，由此引发的所有损失由成交供应商负责承担和赔偿。 1.5采购人不集中组织现场踏勘，谈判供应商自行联系采购人进行现场踏勘，费用及安全等问题由谈判供应商自行负责。 1.6供应商须在响应文件中提供设备技术参数确认函、彩页或白皮书等资料。 2.辅助服务： 2.1成交供应商应提供下列服务： （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持； （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料； （3）在采购人指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除成交供应商在质量保证期内所承担的义务； （4）就货物的安装、调试、启动、运营使用、维护等，按照采购人的要求，对采购人的相关人员进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。 2.2成交供应商需在合同签订生效后2年内，为采购人提供连续流动分析仪及大体积高通量全自动固相萃取仪2个前往仪器厂商参加培训的名额，并为所有仪器提供培训资料。 2.3辅助服务涉及的所有费用已经全部包含在投价总价中，采购人不再另行支付。 3.货物保管及风险承担：货物在交付采购人前发生的一切风险（包括人员、货物、运输等一切安全问题）均由成交供应商负责。 |

第四部分附件

中小企业划分标准

【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）整理】

| 序号 | 行业名称 | 指标名称 | 单位 | 划分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中小微企业 标准上限 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 | 万元 | 20000以下 | 500及以上 | 50及以上 | 50以下 |
| 2 | 工业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且2000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 | 万元 | 80000以下 | 6000及以上 | 300及以上 | 300以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或80000以下 | 且5000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 4 | 批发业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 20及以上 | 5及以上 | 5以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且5000及以上 | 且1000及以上 | 或1000以下 |
| 5 | 零售业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 50及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或20000以下 | 且500及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且3000及以上 | 且200及以上 | 或200以下 |
| 7 | 仓储业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 100及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 8 | 邮政业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 9 | 住宿业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人数 | 人 | 2000以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或100000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且1000及以上 | 且50及以上 | 或50以下 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入 | 万元 | 200000以下 | 1000及以上 | 100及以上 | 100以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或10000以下 | 且5000及以上 | 且2000及以上 | 或2000以下 |
| 14 | 物业管理 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 100及以上 | 100以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或5000以下 | 且1000及以上 | 且500及以上 | 或500以下 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或120000以下 | 且8000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |

# 第五部分  评定标准

一、评审方法

（一）、评审依据：以竞争性谈判文件和响应文件为依据。

（二）、评审办法

1.谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

①按照《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）精神，严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，谈判供应商参加谈判采购的所有货物均为小型或微型企业制造的（按该办法中规定的格式提供《中小企业声明函》），对该谈判供应商的最终报价给予20%的扣除。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。落实鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

⑤政策性扣除计算方法：谈判供应商的投标产品均为小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产的，该谈判供应商的谈判报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=谈判报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=谈判报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=谈判报价。

⑥谈判小组将以竞争性谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求的谈判供应商中，确定最后报价(评标价)最低的供应商为第一成交候选供应商。

2.既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。

当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。

（三）、成交候选供应商推荐和确定原则

1.响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价(评标价)由低到高顺序推荐3名成交候选供应商[最后报价(评标价)相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序（多家供应商参加谈判时提供相同品牌产品的参照执行），并按确定排序由优到劣的原则推荐成交候选供应商。

2.某谈判供应商最后报价时若出现以下异常低价三种情形中的任意一条时：

第一：最后报价低于全部通过符合性审查谈判供应商最后报价平均值50%的，即最后报价小于全部通过符合性审查谈判供应商最后报价平均值×50%；

第二：最后报价低于通过符合性审查且最后报价次低谈判供应商最后报价50%的，即最后报价小于通过符合性审查且最后报价次低供应商最后报价×50%；

第三：最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价小于采购项目最高限价×45%；

谈判小组认为，报价过低有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判供应商要在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（如货物成本、管理费用、人员成本构成、技术成本及合理利润等）。谈判小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况 ，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为参加谈判采购无效处理，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。审查相关情况要在评审报告中记录。

3.采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商拒绝签订政府采购合同或因故不能签订政府采购合同或不能履行合同或拒不履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。出现上述情况时，采购人也可以重新开展政府采购活动。

## 二、谈判小组的组成

1.谈判小组的组成。

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性谈判方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.谈判小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，谈判小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## 三、谈判小组的职责

1.谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判；

1.5确定谈判文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据谈判文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、谈判文件等规定的其它事项。

2.谈判小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.5记录、复制或者带走任何评审资料；

2.6其他不遵守评审纪律的行为。

谈判小组成员有2.1-2.4行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 四、评审程序

详见谈判文件“第二部分 竞争性谈判流程”。

## 五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.报价（包括每次报价及最后报价）的修正原则

谈判小组对响应文件的报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1报价内容与响应文件中响应内容不一致的，以报价内容为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为该次的报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3.政府采购异常低价审查：

3.1异常低价响应审查的有关内容主要包括：政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序:

3.1.1响应报价低于全部通过符合性审查供应商谈判报价平均值50%的，即谈判报价<全部通过符合性审查供应商谈判报价平均值×50%；

3.1.2谈判报价低于通过符合性审查且报价次低供应商谈判报价50%的， 即谈判报价<通过符合性审查且报价次低供应商谈判报价×50%；

3.1.3谈判报价低于采购项目最高限价45%的，即谈判报价<采购项目最高限价×45%；

3.1.4其他谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

3.2.审查工作流程：谈判小组严格按照评审现场说明、综合评估研判和出具处理结果三个步骤开展审查流程。

3.2.1评审现场说明：谈判小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理 的时 间内 提供 书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

3.2.2综合评估研判。谈判小组应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

3.2.3出具处理结果。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

4.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.3供应商不具备谈判文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备谈判文件中规定的资格要求）；

4.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合谈判文件规定的联合协议要求的；

4.5响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

4.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.8响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章的；

4.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.11响应文件中承诺的响应有效期少于谈判文件中载明的响应有效期的；

4.12供应商所投内容不符合谈判文件中实质性要求的；

4.13所提交的报价出现不是唯一的、有选择性的报价的;

4.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

4.15报价填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

4.16供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.17供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

4.17.1使用伪造、变造的许可证件；

4.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

4.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.17.4提供虚假的信用状况；

4.17.5其他弄虚作假的行为。

4.18供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

4.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

4.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

4.18.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

4.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

4.18.8不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

4.18.9不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.18.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.18.11不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。

4.18.12不同供应商的响应文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.18.13不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.18.14上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

4.18.15不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

4.19供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

4.20法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算和最高限价的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定，如《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外）。

6. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 采购代理机构有权对谈判小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现谈判小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，谈判小组成员应进行书面澄清和说明；谈判小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

## 六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第六部分  拟签订的合同文本

政府采购货物合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

采购计划号：

项目名称：             专用设备购置

项目编号：

签订地点：                     广西北海市

签订时间：                2026年     月      日

甲方（采购人）：      广西壮族自治区海洋环境监测中心站

住所地：                 广西北海市公园路49号

法定代表人：

通讯地址                 广西北海市公园路49号

联系电话：                  0779-6801868

电子邮箱：

乙方（供应商）：

住所地：

法定代表人：

通讯地址：

联系电话：

电子邮箱：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和响应文件及承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大体积高通量全自动固相萃取仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 便携式重金属测定仪 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 连续流动分析仪 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 纯水/超纯水一体化机 |  |  |  |  |  |  |
| 合同合计金额：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于采购货物的货物购置费、质保费、软件升级服务费、售后服务费及将货物运至指定地点所发生的运输费、装卸费、安装调试费、人工费等货物伴随服务的费用以及辅助服务费用、包装费、保险费、技术服务费、验收、培训费、保修费、售后服务、采购代理服务费和所需缴纳的一切相关税、费等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总合。除本项目合同价款及甲方认可的特殊情况外，甲方不再为本项目另付任何费用给乙方。

第二条　质量保证

1.质量达到国家验收合格标准。

2.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件要求、响应文件和承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

3.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，甲方可以拒绝接受该产品，乙方需承担被甲方终止合同的一切风险和费用。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。乙方承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：自签订合同之日起     天内完成货物采购及安装、调试，通过验收并交付使用。

2.交付地点： 甲方指定地点 。

3.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

4.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

6.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后3个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。

7.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

8.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

9.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责承担。

13.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

14.甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条 售后服务、服务质量保证期及培训

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自货物交付并验收合格签署验收合格单之日起365日。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后    个小时内响应，    个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在    个小时内免费更换备品备件。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间：                              。

培训地点：                              。

第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）就货物的安装、调试、启动、运营使用、维护等，按照甲方的要求，对甲方的相关人员进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.乙方需在合同签订生效后2年内，为甲方提供连续流动分析仪及大体积高通量全自动固相萃取仪2个前往仪器厂商参加培训的名额，并为所有仪器提供培训资料。

3.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条　付款方式

1.本项目合同签订生效后7个工作日内，支付合同总金额的50%。

2.甲方每验收合格一台设备后7个工作日内，按该设备成交单价的50%支付。

3.每次结算乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。（发票信息必须与合同登记的内容相符）

5.以上付款均不计息。每期付款均需财政资金到位后执行。

6.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：                             ；

开户银行：                              ；

银行账号：                               ；

联系人：                                 ；

联系电话：                          。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

第十条　履约保证金：本项目不收取履约保证金。

第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的20％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的10％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3‰向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过二十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的20%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

7.乙方未按本合同和竞争性谈判文件、响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.报价表

3.采购需求；

4.响应函；

5.商务、技术响应偏离情况说明表；

6.响应文件中的其他相关文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区海洋环境监测中心站，地址：广西北海市海城区公园路49号，收件人：              ，联系电话：        ，电子邮箱：               。

乙方：                        ，地址：                          ，收件人：          ，联系电话：             ，电子邮箱：                   。

一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式七份，具有同等法律效力，政府采购监管部门一份、甲、乙双方及采购代理机构各二份。

5.本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

| 甲方：广西壮族自治区海洋环境监测中心站 |  | 乙方：（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 | 广西北海市海城区公园路49号 | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 | 0779-6801868 | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 广西北海市海城区公园路49号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 536000 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 | 12450500753725700U | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

注：1.非法定代表人（负责人）签署本合同时，需附法定代表人（负责人）授权委托书；

2.本合同中已注明处、合同骑缝处及合同封面均需加盖单位公章。

# 第七部分  应提交的有关格式范例

## 电子备份响应文件外包装封面及响应文件封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：电子备份响应文件

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

（响应文件开启会开始时才能启封）

（二）电子备份响应文件封面格式

响应文件

(资格文件、商务技术文件、报价文件)

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

## 年  月  日

供应商须按照以下格式编制响应文件。

一、资格文件

1.授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称、项目编号）政府采购谈判的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表谈判供应商参加谈判）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

（姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

谈判供应商名称(公章)：

日 期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面：

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函

（采购人）、（采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合谈判文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合谈判文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合谈判文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合谈判文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日  期：    年   月   日

3、供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日  期：    年   月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日  期：    年   月   日

4、无串通竞标行为的承诺函

（采购人）：

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名使用的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

8.上传的电子响应文件存在使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、法律责任

若我方违反上述承诺，我方愿意承担一切后果，给贵单位造成损失的，我方愿承担全部赔偿责任，并接受相关行政监督部门的处罚。并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

本承诺函自签署之日起生效，长期有效。

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日  期：    年   月   日

二、商务技术文件

1.响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权   (全权代表姓名) (职务、职称) 为全权代表，参加贵方组织的（项目名称、项目编号）的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于60天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供谈判文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

- 保证遵守谈判文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部谈判文件，包括谈判文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照谈判文件要求提交谈判保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8、其他补充说明:  与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                             邮政编码：

统一社会信用代码：                 联系人：

电话：                             电子邮箱：

开户银行：                         帐号/行号：

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日  期：    年   月   日

注：按本格式和要求提供。

2.承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件第三部分的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目谈判过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次谈判采购活动，我方完全同意谈判文件第三部分关于“谈判费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在谈判报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日  期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

3.政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期：   年   月   日

4.商务、技术响应偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| # 序号 | # 竞争性谈判文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 技术部分 |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：1.应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第四部分  采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期：   年   月   日

5.产品质量保证书

致（采购人）           ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件的要求和我方谈判响应文件的承诺提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《民法典》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期：   年   月   日

6.响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 项目起始时间 | 用户单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：谈判供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在文件页码。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日 期：   年   月   日

7.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司(联合体）参加             （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于 （竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称) ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.  （标的名称） ，属于 （竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称) ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称(公章)：

日  期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

8.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称(公章)：

日  期：

9.监狱企业证明文件

本单位郑重声明，本单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)认定的监狱企业，本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱制造的货物。

本单位对提供的证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

谈判供应商名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《监狱企业证明文件》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

三、报价文件

报 价 表（最后报价）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方谈判文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下报价表的价格完成（项目名称、项目编号）的实施。

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币）： 大写：人民币 小写（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价包括内容见第四部分 “采购需求”中的相关要求。

2.谈判过程中，多轮报价（包括最终报价）均以上述报价表的格式报价；网上在线报价时，报价表必须以附件的形式上传，否则出现任何问题后果自负。线上报价上传时间最多为30分钟，请各供应商提前做好相应的报价表，以免耽误报价。

3.最终报价超过各分项预算单价和最高限价以及预算总金额的，按参加竞争性谈判采购无效处理。

4.供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，产生的后果由供应商自负。

5.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在上面提供的报价表名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

6.请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

谈判供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日  期：   年   月  日

第八部分  附件

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）