广西泽丰工程咨询有限公司

专用设备购置（GXZC2026-J1-001935-GXZF）竞争性谈判公告附件

第一部分 技术部分

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 详细技术参数及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大体积高通量全自动固相萃取仪 | 1 | 台 | 550000.00 | 一、设备用途：主要用于水样、土壤和沉积物等样品提取液中痕量有机物（包括但不限于样品中新污染物全氟化合物、抗生素、烷基酚类化合物、内分泌干扰物、有机磷酸酯等）的萃取、净化及浓缩，适用于大体积液体样品中痕量有机物的富集净化浓缩，同时也适用于小体积液体样品净化浓缩。 二、基本要求： 1.工作温度: 10-40℃ 2.湿度: 20-80 % 3.电源: 200-240 V, 50/60 Hz 三、技术参数及性能： ★1.主机：该仪器须为固相萃取及氮吹浓缩一体化，可自动连续批量完成固相萃取氮吹浓缩的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集、批量浓缩、浓缩定容）。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 2.样品通道数：≥7个，可同时自动处理≥7个样品，实现≥7个样品的同时活化、同时上样、同时洗脱，同时浓缩。 ★3.自动固相处理样品数：≥46个（50ml离心管），同一台主机固相萃取后自动浓缩样品数：≥46个（50ml离心管）。 ★4.同时具有大小体积样品模式、膜萃取模式、免疫亲和柱模式等多种模式可选。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供软件操作截图技术证明作为合同附件） 5.使用免疫亲和柱可连续自动化处理，能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱下盖帽，完全达到全自动化要求。 6.主机配备旋转多通阀数量：≥8个。要求淋洗洗脱溶剂不经过取样针结构。 7.多通阀自动切换溶剂数量：≥6种。 ★8.SPE小柱采用柱插杆密封，柱插杆底部紧贴SPE柱填料的上方，排空SPE柱内部空气，且无需使用任何配件进行密封。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 9.样品泵数量：≥7套10mL高精度注射泵，流速范围：0~95mL/min。 10.SPE柱密封位置可设定范围：0.1cm-8.0cm可选，软件可设定内壁密封圈的密封高度。 11.样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能，并且具备样品架、收集架和柱架自动识别功能。 12.样品架自动识别功能，能够自动识别≥3种样品架，阻止不匹配的样品架运行序列并提示。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供主机样品架识别模块，软件触发样品架识别错误的实拍图片并说明作为合同附件） ★13.大体积样品批处理能力，样品同时处理≥7个，可连续自动处理≥38个1L大体积水样富集净化浓缩，1L水样瓶自动喷淋清洗。 14.支持全氟化合物应用，设备与样品接触的管路均进行无PFC改造，采用PEEK、PP管路，确保PFCs化合物低于标准检出限。 15.SPE柱氮气干燥功能：压力设置范围0-29psi可选，采用电子比例阀控制氮气吹干压力。 16.可自动完成溶剂置换功能，可自动对浓缩管添加置换溶剂，并自动对置换溶剂进行浓缩，全过程无需人工介入。 17.主动排废功能：≥3通道废液排放，主动式排废，不会产生液封现象。 18.主动排废模组寿命：主动排废模组至少1年不产生任何耗材。 19.浓缩氮气流量设置范围：0.1-2.8L/min区间可选，电子比例阀控制氮气流量。 20.固相萃取浓缩仪收集架具备自动给排水功能：软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作。 ★21.固相萃取浓缩仪浓缩模块运行过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可实时通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥14cm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 22.固相萃取浓缩仪的氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 23.整机仪器密封，内置照明，独立的排风系统，防止溶剂挥发，紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机，节约实验室空间。透明式外罩，可实时观察做样过程，随时调整运行方法。 24.主机集成自控，≥9.5英寸大屏幕参数显示及控制，主屏幕可按设定进行全自动固相萃取全自动浓缩参数设定，并可实时监测数据，保证实验流程数据的溯源。 25.具有≥5种溶剂判断预警，实时扣减，预防溶剂不足导致样品损失。 ★26. 主机具备红外定容通讯用type-c接口，支持升级到至少46位50mL自动光学定容功能。 四、验收时的验证方法：仪器需进行实际样品（地表水）运行测试，样品检测结果需满足标准HJ1333-2023的质量保证和质量控制要求，即空白测试结果应低于方法检出限、平行样测定结果的相对偏差应在±30%以内、样品加标回收率应在 60%～130%之间、提取内标回收率应在 40%～160%之间。 ★五 、配置清单(包含但不限于)： 1.大体积高通量全自动固相萃取仪（带氮吹、红外定容）： 1台。 2.≥6mL萃取柱模块(适配PFC应用，已装入主机)：1套。 3.≥3mL 萃取柱模块(适配PFC应用) ：1套。 4.旋转多通道阀(已装入主机)≥8个。 5.镀层取样针(已装入主机) ≥6个。 6.≥46位自动加排水水浴收集架(已装入主机) ： 1个。 7.≥46位自动降针氮吹模块(已装入主机) ：1个。 8.≥3通道长寿命主动排废模块(已装入主机) ：1个。 9.≥46位50ml上样架： 1个。 10.≥46位15ml上样架 ：1个。 11.≥46位50ml红外定容样品架： 1个。 12.≥46位15ml收集架： 1个。 13.≥40位带润洗大体积上样模块 1套，管路材质适配分析新污染物。 14.带尾管的玻璃收集管50mL，100个（配放置架2个）。 15.离心管15mL，100个。 16.溶剂瓶1000mL，≥6个。 |
| 2 | 便携式重金属测定仪 | 1 | 台 | 350000.00 | 一、设备用途：用于现场测定各种水体，如海水、地表水、废水中的汞、砷、锌、铅、铜、铬、镉、铊等元素含量的定量,进行快速方便地分析。其分析结果满足地表水环境质量标准（GB 3838-2002）、废污水综合排放标准（GB 8978-1996）指导值，具有高灵敏度、高准确性、高重复性的特点。 二、基本原理：采用阳极溶出伏安法原理对重金属进行检测分析。 三、技术参数及性能： 1.仪器特点：具有不受地点限制，携带方便，检测装置简单，测量结果准确。使用便携式信息处理设备，界面曲线显示结果计算/操作数据管理。在野外不需要通过手操器即可独立使用。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 2.主机 2.1.便携式重金属快速分析仪由恒电位仪主体和测量台组成；恒电位仪外壳为铝合金材质，端盖为锌合金材质；测量台底座和测量头为耐强酸强碱的ABS材料（丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物），透明环为PMMA材质（聚甲基丙烯酸甲酯）。 2.2.主机尺寸(宽*高*长):≤105x36x133mm，主机净重：≤490g。 2.3.测量台尺寸(宽*高*长):≤106x144x118mm，测量台净重：≤370g。 3. 电极 ★3.1 电极为scTRACE Gold 复合电极，复合电极由金丝工作电极、Ag/AgCl参比电极和玻碳辅助电极组成。 ★3.2 可对痕量元素进行形态分析。各元素最低检出限分别为： 砷：≤0.7ug/L，汞：≤0.5ug/L，铜：≤0.3ug/L，铅：≤0.3ug/L，镉：≤2ug/L，铊：≤0.3ug/L，铬：≤2.0ug/L等。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供制造商出具的技术确认书、第三方出具的技术报告，或使用单位出具的技术证明作为合同附件。） 4.搅拌器 4.1 搅拌速度:500至4000min-1。 4.2 精度：≤10%。 4.3 稳定性：≤2%。 4.4. 材料： PET或PBT。 5.软件 5.1 软件自动采集数据，生成报告；可根据要求按多种格式输出结果； 5.2 软件预先内置了检测的全部方法，每次检测只需调用测试的方法即可。 5.3 软件可对检测的全过程进行监控。 5.4 可对检测曲线进行叠加显示、结果可自动计算、可对数据再处理、可对曲线细节进行评估。可选择面积定量或峰高定量。 5.5 软件具有service功能，可判断仪器是否处于良好的工作状态。 5.6. 软件具有中文操作系统 6.恒电位仪 ★6.1.测量模式: DP（差分脉冲）、SQW（方波）、LSV（线性扫描伏安）。 ★6.2.电源供电:锂离子电池（2300mAh）；USB:兼容型直流充电器适配器（5V DC，1A）。 6.2.1.计算机接口：USB，RS232。 6.2.2.直流电压范围： ±4.096V。 6.2.3.电流范围：±1nA±10mA（8个区间）。 6.2.3.最大可测电流：40mA。 6.2.4.电压范围：±100mV至±1V（2个区间）。 6.2.5.所用电位分辨率：1mV。 6.2.6.测得电流分辨率：0.025% 电流范围，最低电流范围处 1pA。 6.2.7.所用电流分辨率：0.1% 电流输出范围。 6.2.8.电位精度：±0.2%。 6.2.9.电流精度：100nA至10mA时≦电流范围。 6.2.110.外部输入/输出：输出电流，输出电压、2个模拟输入，1个模拟输出、2个数字输入/输出、TX、RX、RTS信号，适用于RS-232接口。 7. 仪器配套便携式信息处理设备（支持版本10（64位）或以上的桌面级系统平台）1台。 四、验收时的验证方法：依据《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）要求，对汞、铅、铜、铊等元素进行验证： 1.加标回收率验证：使用重金属元素标准样品，按仪器操作流程进行测定，计算加标回收率（80%~120%为合格）。 2.精密度验证：对同样品进行6次平行测定，计算相对标准偏差（RSD），要求RSD≤5%。 3.检测限与定量限验证： 按《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168—2020），空白试验中未检测出目标物，按照样品分析的全部步骤，对浓度值或含量为估计方法检出限值3～5 倍的样品进行n（ n ≥7）次平行测定。计算 n 次平行测定的标准偏差，按标准公式计算方法检出限。 4.正确度：使用有证标准物质进行验证，结果满足有证物质范围内。 ★五、配置清单（包含但不限于）： 1.便携式重金属快速分析仪主机1套。 2.三合一复合电极 ≥16个。 3.测量杯 ≥4个。 4.搅拌头 ≥1个。 5.塑料加液管≥2支。 6.至少100µL微量加液器1支。 7.30mL标准溶液瓶≥2个 。 8.125mL缓冲溶液试剂瓶≥2支。 9.完整测量头1个。 10.连接电源的电缆线1根。 11.充电电源接头1根。 12.恒电位仪数据连接线1根。 13.软件1套。 14.铁质扳手1个。 15.专用手提箱1个。 16.仪器配套便携式信息处理设备（支持版本10（64位）或以上的桌面级系统平台）1台。 |
| 3 | 连续流动分析仪 | 1 | 台 | 990000.00 | 一、设备用途：主要用于远海、近岸海域海水、河口、入海排污口及其临近海域水体中的铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总氮、总磷测定。 二、基本要求： 1.运行条件。 1.1相对湿度20%～90%； 1.2室内温度：5～40℃； 1.3电源： 220V（AC），50/60HZ。 三、技术参数及性能： 1.技术指标要求： 1.1.原理：利用蠕动泵将样品压入以一定流速流动的、用空气气泡间隔的载流中，样品和试剂在连续流动的载流中充分混合并充分反应达到稳定后，反应产物通过检测器检测，要求分析方法均符合标准方法《海洋监测技术规程 第1部分：海水》（HY/T 147.1-2013）和《近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》（HJ 442.3-2020）。 ★1.1.1要求该全自动连续流动分析仪高度自动化，具备分析全过程的的无人值守系统，包括：自动开、关机，蠕动泵泵盖自动下降、压紧并调整泵管压力从而启动分析，结束分析后蠕动泵泵盖自动抬升、松开泵管从而自动关机，试剂和清洗液自动切换，数字化控制在线恒温加热器、在线消解器、气泡注入频率、蠕动泵泵速，完全自动化。要求配置铵盐、硝酸盐/总氮、亚硝酸盐、磷酸盐/总磷等4个独立的分析通道，要求能无人值守全自动同时测定4项营养盐、同时出结果，要求总磷总氮能同时消解、同时测定。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 1.2随机自动进样器： ★1.2.1随机自动进样器：由操作平台软件控制步进电机进行三维(X，Y, Z方向)位置控制，具有开机自检功能；进样器样品位≥120位，配套可放置的样品管容量≥11毫升，满足≥120个水样同时测定五项营养盐并可连续取样测量2次或以上；单针/双针进样模式软件设定、随意切换，满足多种不同溶液体系的项目或者不同样品同时进样同时分析。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 1.2.2可在任何时候取任何样，完成自动重复测量和对超标样或被带过影响的样品重复测量，即自动进样器是随机自动取样。 1.2.3工作站软件对取样时间、取样深度、取样位置、清洗时间进行调节。 1.2.4 自动进样器配备清洗泵，自动清洗泵≥3台，用于连接进样针、动态多阶级清洗池的清洗液管和废液管，保证清洗效果。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。） 1.2.5工作状态：进样器有状态警示灯以提示反应进样器是否处于正常工作状态 ★1.2.6进样针清洗：配置≥2通道移动式清洗槽，保证每个进样针均有独立清洗槽，清洗槽能随进样位置在X轴水平移动，不是固定位置，减少进样针到清洗槽距离从而实现进样针及时清洗和减少空气吸入（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供进样器可移动清洗槽实物清晰照片和注解进行佐证作为合同附件）。 1.3高精度蠕动泵和气泡注入装置： 1.3.1高精度蠕动泵≥1台，提供≥33个试剂泵管位，要求配置的泵管位能满足铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐等四个项目同时测定，总磷、总氮同时消解、同时分析。 ★1.3.2高精度蠕动泵盖采用一体式压块，泵盖是电动下降和上升，无需手动；根据分析程序能自动下降、压紧并开启测定，完成测定后自动升高泵盖、松开泵管，避免泵管长时间压紧失去弹性，有效延长泵管寿命和实现无人值守，全程无需手动操作。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供工作软件设置界面以及清晰硬件实物图片作为证明材料作为合同附件） 1.3.3高精度蠕动泵盖具有压力自动调节功能，泵盖可以随着轴的转动而浮动，自动调整泵盖与轴之间的压力，确保泵管受到的压力时刻相等，确保试剂流速长时间精确，提供上述技术要求的盖可采用自动和手动按钮的方式压紧和弹开，在任何模式下都可以便捷控制。 ★1.3.4 配备≥4套空气注入阀，通过光学开光控制气泡注入频率，通过光电感应器遮光、透光来控制阀的开启与关闭，从而实现精准控制注入气泡的时间间隔；蠕动泵不转动时，电磁阀不需要工作，防止气体回流。 1.3.5气泡频率和大小可根据不同的项目进行调节，软件设定空气开启/闭合的时间，可以自由设定气泡进入管道的时间间隔，不采用固定的时间间隔。 1.3.6蠕动泵速度可以通过工作站软件调节，无级变速或档位变速，任意变换速度，档位变速时蠕动速度调节档≥8档，流量控制准确。 1.3.7蠕动泵配备漏液检测装置，发现漏液后蠕动泵自动停止，要求在蠕动泵配置抽屉式漏液收集装置，便于排漏液。 1.4化学分析模块： 1.4.1 化学分析模块由惰性玻璃圈组成，玻璃圈内径≥2mm，能清楚看见系统内部液体的运行情况，要求所有玻璃件内壁具有惰性涂层，耐腐蚀，不易结垢堵塞管路；试剂和样品均无需过滤、超声、脱气泡即可直接上机。 ★1.4.2配置≥6套化学分析模块，分别独立配置铵盐、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总磷和总氮模块，要求每个分析模块独立配置≥2个漏液监测装置，分析模块上总共配备≥12个漏液监测装置，均能自动报警和自动排出废液功能。 1.4.3硝酸盐分析模块配备在线镉还原装置，片段流在进入还原装置前无需去气泡、流出镉还原装置后无需重新加气泡，保证片段流的均一和稳定，要求片段流在镉还原装置混合反应≥8圈，还原效率≥95%；要求镉还原装置寿命≥1年，期间不需要更换镉粉或镉粒。 ★1.4.4硝酸盐化学分析模块配置电动四通阀开关装置，无需人工开启/关闭，根据方法程序自动开、关，电动四通阀具有工作状态灯，打开镉圈管路时工作状态灯点亮，便于观察分析流动工作状态（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供带工作状态灯的电动四通阀实物彩色照片和注解进行佐证作为合同附件）。 1.4.5每个化学分析模块内置温度控制系统，独立使用，操作平台软件数字化控制在线恒温器，温度精确度为±0.1℃，采用固体金属导热，整个蒸馏玻璃圈与加热表面接触从而保证温度稳定，无需添加硅油/无需维护保养。 1.4.6配置在线消解器，消解全自动操作，通过操作平台软件数字化控制消解器温度；总磷和总氮分析通道配置在线消解装置，必须满足总磷、总氮样品能同时消解、总磷总氮同时分析、同时出结果。 1.4.7采用电子空气泵和精密气压控制阀作为消解加压装置，消解压力要求在0.11MPa-0.14MPa范围内，消解温度要求在120℃~124℃范围内，不采用紫外灯消解；要求消解器内置于主机内，不得外置于主机或挂在主机上，防止高温。 1.5双光束比色计检测器： ★1.5.1配备≥4个双光束比色计检测器，检测器为双光束数字式比色计，每个比色计均包括两通道光束，分别为样品光束和参比光束，即该套仪器具有≥4通道样品光束、≥4通道参比光束，共≥8通道光束，要求具有实时空白校正，消除背景漂移，工作站软件监测样品光束和参比光束的能量。 1.5.2检测器光源为LED单波长冷光源，无需滤光片，无热效应，光束强度高、能耗低、寿命长，无需滤光片选择波长，具有极高的稳定性和超长使用寿命，不采用卤素钨灯、氪灯等。 1.5.3检测器配备≥4个LED冷光源，即各个分析通道配置独立的检测器，每个检测器采用独立的光源，不可2个或者以上的检测器共用一个光源，如果任一通道光源出现故障不会影响其他通道。 1.5.4 采用至少30位高精度数字式数模转换，在线电子除气泡，线性范围 0-2.5A，数字精度≥1600万像素； ★1.5.5要求每个检测器具有独立的暗室遮光装置（共计≥4个），单个检测器暗室内装1套双光束光度计、比色池和参比池，及进出比色池的管路，不暴露于仪器表面，运行时不漏光，不受杂散光影响，不受环境温湿度影响（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供软件提示检测器光度计暗室盒未盖好的提示界面截图作为合同附件）。 1.5.6要求每个检测器配置40℃恒温装置，防止室温变化对测定产生影响，恒温装置温度精确度±0.1℃，并具有温度实时监测功能，确保空白、标准溶液、样品均在同样的温度下进行比色测定，要求在工作站运行界面上实时显示检测器温度。 1.5.7要求配置的≥4检测器内部均配置漏液监测装置，能自动报警和自动排出废液功能。 1.6分析通道主机 1.6.1分析通道主机所有部件高度集成，占地面积小，维护方便，前处理装置装（含加热装置、消解装置、恒温装置等）均为内置式安装，主机采用USB接口与工作站直接传输数据。 1.6.2系统具有抗震设计，便于在移动监测车、海洋监测船和野外监测站开展实验。 1.6.3要求四项营养盐化学分析通道的同时分析速度均可达到至少54个样品/小时，要求总磷总氮分析速度达到至少28个样品/小时。 1.6.4检漏报警系统：软件自动报警及处理，主机一旦有液体泄露能自动停泵和停止加热、消解，要求所有蠕动泵、化学分析模块和检测器均配置漏液监测和自动排废液装置 ★1.7配备≥14个能独立控制的试剂/清洗液切换阀，可同时控制≥14个泵管在试剂和清洗液间切换，无需手动操作，每个试剂阀均可通过软件单独控制，完成测定后的自动清洗、自动关机，实现无人值守，要求试剂/清洗切换阀安装于主机上，非分体式独立部件，防止增加流路长度导致扩散增加(成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供安装在主机上的≥14个试剂/清洗液切换阀实物清晰照片和注解、工作站软件试剂阀设置界面作为合同附件)。 1.8 工作站软件和相关资料： 1.8.1 中文说明书。 1.8.2 工作站软件中文界面。 1.8.3 工作站软件终身免费升级。 1.8.4 具有自动质控图功能，具有强制校准曲线通过原点的功能。 1.8.5 可以调用历史曲线，能将不同工作范围的校准曲线合并为一个校准曲线，并根据吸光度范围自动调用，适合浓度范围跨度大的样品分析。 1.8.6 自动调整基线和增益。 1.8.7运行过程中可暂停当前样品序列的分析，添加、取消待检测样品。 1.9备品备件：提供设备正常运行的附件，随仪器提供至少两年期仪器正常使用的零配件及基本易耗品。 四、验收时的验证方法： 1、以30‰NaCl或远洋洁净海水为测试基体，测量参数磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、总磷和总氮按《环境监测分析方法标准制订技术导则》HJ 168-2020要求进行验证，须满足以下技术性能： 1.1铵盐 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.4µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.2 硝酸盐 在线前处理：在线镉圈还原，还原率＞95%； 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.1µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.3 亚硝酸盐 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.03 µg/L； 精密度：≤1.0% ； 1.4磷酸盐 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤0.45 µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.5总氮 在线前处理：在线消解压力0.11MPa-0.14MPa、消解温度120℃~124℃；在线镉圈还原，还原率＞95%； 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限： ≤8µg/L； 精密度：≤1.0%。 1.6总磷 在线前处理：在线消解压力0.11MPa-0.14MPa、消解温度120℃~124℃； 正确度：测定结果均应在不确定度范围内； 相关线性：≥0.999； 检出限：≤2µg/L； 精密度：≤1.0%。 ★五、配置清单(包含但不限于)： 1.双针自动进样器（包括内径 0.75mm和1.0mm 耐腐蚀进样针各1、XYZ 三维机械臂、 ≥120 个样品位、≥20 个标准溶液位、≥2 个不少于50ml质控样品位）： 1台。 2.多通道自动清洗泵（独立控制泵速，分别连接进样针、动态清洗槽的供液和排废管）： 3台 3.自动试剂控制阀（包括≥14位试剂清洗阀、每个试剂阀独立控制）： 1套。 4.高精度蠕动泵（提供≥33 个试剂泵管位） 1台。 5.自动泵盖（分析程序控制的电动升、降泵盖，无需手工按压）： 1套。 6.空气注入阀（光电感应控制阀，空气阀开关频率与泵速联动）： ≥4个。 7.磷酸盐/总磷分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、漏液监测装置）： 1套。 8.硝酸盐/总氮分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、在线镉圈还原装置和四通电磁自动阀、漏液监测装置）： 1套。 9.氨氮分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、漏液监测装置）： 1套。 10.亚硝酸盐分析模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路、在线恒温器、漏液监测装置）： 1套。 11.总磷在线消解模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路，在线120℃~124℃消解器、漏液监测装置）：1套。 12.总氮在线消解模块（包括 2.0mm 内径的混合反应管路，在线120℃~124℃消解器、漏液监测装置）：1套。 13.电子空气泵（包括压力精密控制阀， 0.11MPa-0.14MPa加压）：1套。 14.流通池和参比池（免去气泡、抗盐的配套流通池和参比池，参比与样品测定同步）： 4套。 15.高精度LED冷光源双光束比色计检测器： 4套（具体为：消除盐效应的海水检测器，样品和参数双光束，无需滤光片的 LED 冷光源4个，包括 550nm 检测器 2 套、660nm 检测器 1 套、880nm 检测器1 套）。 16.检测器恒温装置（内置 40℃恒温器，7 圈延时混合反应圈）： 4套。 17.漏液自动收集及报警系统（整机≥18 个漏液报警和收集装置，其中蠕动泵共配置≥2 个、6 套分析模块共配置≥12 个、4 套检测器≥4 个，具有软件自动提示和停机等处理）： 1套。 18.全自动无人值守系统： 1套。 19.工作站软件（最新版中文软件，终身免费升级）： 1套。 20.三年期仪器消耗品：1套。 21.样品管（容量≥11mL）： ≥1600根。 22.在线镉还原混合圈（≥10圈）： 2个。 23.工作站及数据输出设备（I5处理器，500GSSD硬盘、≥32G内存，预装适配仪器操作软件及数据处理软件的系统（至少64位）,≥23英寸显示单元；输出设备）： 各1台。 |
| 4 | 纯水/超纯水一体化机 | 1 | 台 | 310000.00 | 一、设备用途：本设备为实验室专用水质制备设备，可一体化完成纯水、超纯水的连续制备与供给，无需额外配套其他水质处理设备，适配环境类实验室全场景用水需求，保障各类实验及检测工作合规有序开展。 二、基本要求： 1.电源：AC 220V±10%，50Hz。 2.环境温度：10-35C。 3.环境湿度：<85%。 三、技术参数及性能： 1.主机：该系统为纯水及超纯水一体化机，以自来水为进水。包括预处理柱、反渗透膜（RO）柱和抗结垢EDI模块、265nm UVC LED杀菌紫外灯、水箱（含265nm UVC LED杀菌紫外灯）、精纯化柱及终端精制器组成。 1.1.系统产水水质 1.1.1纯水： 1.1.1.1.电阻率＞5 MΩ·cm＠25℃ 典型为10-15 MΩ·cm＠25℃。 1.1.1.2.总有机碳(TOC)＜30ppb。 1.1.1.3.制水速率≥10L/hour，可24小时不间断制水。 1.1.2.超纯水： 1.1.2.1.电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃（亚ppb级）。 1.1.2.2.总有机碳(TOC)≤5.0 ppb。 1.1.2.3流速：逐滴到最大2L/min，至少7级流速可调。 1.1.2.4直径大于0.22μm的颗粒物数量＜1个/ml。 1.1.2.5微生物＜0.01cfu/ml。 1.1.2.6 RNases＜1 pg/mL。 1.1.2.7 DNases＜5 pg/mL。 1.1.2.8蛋白酶＜0.15 μg/mL。 （成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供制造商出具的技术确认书、第三方出具的技术报告或使用单位出具的技术证明作为合同附件。） 2.预处理柱含皱褶过滤器和碳块组件，去除自来水中的胶体、微粒和游离氯。新型精纯化柱采用活性炭和离子交换树脂（粒径≤360um）混合填充。安装接口，通过90度旋转即可安装固定纯化柱。 3.纯水管路标配265nm UVC LED无汞杀菌紫外灯；超纯水管路标配172nm 无汞紫外灯。所有紫外灯采用全新的无汞紫外灯技术，使用氙激发（激发聚合）技术发射紫外光。 ★4.主机内置长效、抗结垢EDI模块，该模块需为混床式阴阳离子交换树脂; 树脂由电流全自动再生; 阴极需涂布碳涂层防止结垢产生。产水前EDI自动冲洗，EDI前后设有电导率仪及程序控制，可将前期水质较低的水通过三通阀排掉确保高质量纯水进入水箱。（需在响应文件中提供产品彩页或使用说明书等证明材料。）。 5.水质监控: 5.1.系统拥有四组电阻率检测器。电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。电导率仪材料为至少316L不锈钢，采用套筒式同轴、流通式无死角设计，确保电极常数的稳定性及真实性；三种电导率显示模式，检测异常时自动报警。 ★5.2.内置独立集成式TOC检测仪，包含0.5ml石英样品池、ech20无汞紫外灯、钛电极、电磁阀及温度补偿单元，精度0.1ppb，检测范围: 0.5-999.9 ppb，符合USP(§643)TOC系统适应性测试对500ppb测试标准溶液的要求。（成交供应商须在合同签订时按采购人的要求提供制造商校验证书作为合同附件）。 6.内置温度和电导率补偿泵。 ★7.配置≥100升液位控制水箱，圆锥形底部无死角可完全排空, 标配空气过滤器、电子溢流器、265nm UVC LED杀菌紫外灯、压力式液位传感器、漏水监测器；蓄水自动再循环功能，水箱中纯水再循环通过紫外杀菌灯。 8.智能化操作系统，所有操作步骤有图文引导。具备中文操作系统，纯水、超纯水独立取水臂上可显示水质参数；进水电导率、反渗透产水电导率、EDI产水电阻值、超纯水产水电阻值和TOC值。另外，系统还可显示其他参数：RO膜截流率、水箱液位、水温、进水流量、消耗品寿命、设备运行流程状态和警告等信息。 ★9.独立的纯水取水手臂集成≥4.9寸彩色触摸屏，内置流量计，通过触摸屏设置实现定量取水功能和辅助定容取水功能。具备双功能取水调节轮具备供水流速调节和启停功能。定量取水范围至少20mL～98L，辅助定容取水范围至少50mL～5L。 10.安装多种专用终端精制器：包括生产无颗粒无细菌的0.22微米的微孔过滤器、热源和核酸酶污染物过滤器、内分泌干扰污染物（EDs）过滤器、内置C18反向硅胶的超低有机物型过滤器，产水有机物＜1ppb、超低挥发性有机物型过滤器，产水VOCs＜1ppb、痕量元素级终端精制器，产水离子可达到ppt和亚ppt检测水平。 11.数据管理：系统生成的所有数据都被存储在系统内存中。可以通过检索获取取水记录，一定时间内的用水量。通过设置密码功能保护所有数据。当保护模式激活时，仅对授权用户开放某些关键数据，可为最近30天的事件提供图文预览；通过USB端口可快速将数据导出到闪存驱动器上，系统可以存储长达至少2年的水质数据。 四、验收时的验证方法： 1.可按照GB-T 6682-2008或GB-T 33087-2016标准检测。 2.可利用中心的经过计量的电导率仪、TOC仪等设备进行检测。 ★五、配置清单（包含但不限于）：纯水/超纯水一体化主机1台、≥100L水箱1个、水箱顶部套件1套、水箱空气过滤器1个、系统与水箱连接组件1套、系统与取水手臂连接组件2套、自来水预处理组件1套、预处理纯化柱1个、精纯化柱1个、0.22um终端精制器两2个、电源线配件包1个、安装组件1个、安装包1个。 |