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[bookmark: _Toc254970630][bookmark: _Toc254970489][bookmark: _Toc24518]第一章  招标公告
广西机电设备招标有限公司关于2025年下半年调整至2026年预算拟采购一批医疗设备
 (项目编号：BHZC2026-G1-990142-JDZB)公开招标公告(远程异地评标）

[bookmark: _Hlk132795121]项目概况
2025年下半年调整至2026年预算拟采购一批医疗设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于 2026年07月14日 09:00（北京时间）前递交投标文件。       

一、项目基本情况                                          
    项目编号：BHZC2026-G1-990142-JDZB 
    项目名称：2025年下半年调整至2026年预算拟采购一批医疗设备
    预算总金额（元）：7013000  
    采购需求：
标项一
标项名称:心脏三维导航消融系统等一批医疗设备采购及安装
数量:1
预算金额（元）:1950000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购心脏三维导航消融系统1台；如需进一步了解详细内容， 详见招标文件采购需求。
最高限价（如有）：1950000  
合同履约期限：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
标项二
标项名称:体外高频热疗机等一批医疗设备采购及安装
数量:1
预算金额（元）:1120000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购体外高频热疗机1台；如需进一步了解详细内容， 详见招标文件采购需求。
最高限价（如有）：1120000  
合同履约期限：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
标项三
标项名称:视频脑电图仪、肺功能仪、新生儿呼吸机、电子支气管镜等一批医疗设备采购及安装
数量:不限
预算金额（元）:1623000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购视频脑电图仪1台、肺功能仪1台、新生儿呼吸机1台、电子支气管镜1台；如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求。
最高限价（如有）：1623000  
合同履约期限：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
标项四
标项名称:男性生理多参数检测仪（硬度检测）等一批医疗设备采购及安装
数量:不限
预算金额（元）:2320000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购男性生理多参数检测仪（硬度检测）1台、脱水机1台、高清电子鼻咽喉镜系统1台、连续性血液净化设备1台、流式细胞仪1台、教学模具和专用配套设备一批；如需进一步了解详细内容，详见招标文件采购需求。
最高限价（如有）：2320000  
合同履约期限：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无；分标4：无 
3.本项目的特定资格要求：
分标1（1）资质要求：具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司同时参与投标。
（6）本项目不允许分包。
（7）本项目不接受联合体投标
（8）按照招标公告的规定获得招标文件；
分标2（1）资质要求：具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司同时参与投标。
（6）本项目不允许分包。
（7）本项目不接受联合体投标
（8）按照招标公告的规定获得招标文件；
分标3（1）资质要求：具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司同时参与投标。
（6）本项目不允许分包。
（7）本项目不接受联合体投标
（8）按照招标公告的规定获得招标文件；
分标4（1）资质要求：具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。
（2）业绩要求：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（5）本项目不允许分公司同时参与投标。
（6）本项目不允许分包。
（7）本项目不接受联合体投标
（8）按照招标公告的规定获得招标文件。 
三、获取招标文件 
    时间：2026年06月23日至2026年06月30日 ，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
    方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） 
售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年07月14日 09:00（北京时间）
    投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标 
    开标时间：2026年07月14日 09:00 
开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）  
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
   1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、全国公共资源交易平台(广西.北海) （http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。
2.本项目不收取投标保证金。
3.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保、对本国产品的支持等有关政策，具体详见招标文件。
4.本项目采用远程异地评标。
5.注意事项：
      （1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成广西政府采购云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。
      （2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
      （3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采或帮助文档或拨打客服热线95763。  
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：北海市第二人民医院 
    地    址：北海市银海区新世纪大道116号 
    项目联系人：王工  
    项目联系方式：0779-2027171 
   
    2.采购代理机构信息            
    名    称：广西机电设备招标有限公司             
    地    址：广西北海市北海大道与西藏路交汇处银河产业城2幢5层508              
    项目联系人：吴仁晖、李妍茜、郑舒心、梁策              
    项目联系方式：17677662572 


广西机电设备招标有限公司
2026年  6 月  23 日
广西机电设备招标有限公司招标文件                                                              招标公告
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第2章 [bookmark: _Toc18339] 项目采购需求

【标项一：心脏三维导航消融系统】
一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。
3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标无效。
二、技术要求
1.需实现的功能、目标及应用场景
满足招标文件要求，验收达到合格标准。
2.是否接受进口产品：
£否
☑是
本项目 心脏三维导航消融系统 接受进口产品，其余货物不接受进口产品。
注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。
（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。
（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的相关规定为准。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见技术指标要求。
4.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
5.核心产品
本项目为货物采购项目，核心产品为： 心脏三维导航消融系统 。
6.节能产品
本项目强制采购节能产品为：/   
7.网络安全专用产品
本项目网络安全专用产品为：/ 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表
	序号
	货物名称
	数量
	最高限价（元）
	质保期
	所属行业
	技术指标要求

	1
	心脏三维导航消融系统
	1台
	1950000.00
	1年
	工业
	一、设备用途、性能特点
设备用途说明：本医疗设备为技术先进的三维电生理导航系统，主要用于各种心律失常，尤其是复杂心律失常的诊治，包括典型房扑、先心术后切口性房速/房扑、局灶性房速/室速、各类旁道、房室结折返性心动过速、阵发性/持续性房颤、心梗后和手术后非典型性室性心动过速。
二、主要技术参数
1、 磁电双定位系统，磁场强度：0.005mT～0.02mT；磁场频率：2kHz～2.6kHz；平均定位精确度≤1mm；抗干扰能力强，导管可沿心脏边缘快速创建心脏解剖图；
2、 具备心腔内超声影像与三维导航整合功能，能在三维标测系统中通过超声图像进行心脏模型的构建；
3、 ▲软件组成：包括激动图软件、解剖图软件、电压图软件、网图软件、等时图软件、阻抗图软件、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、距离/面积测量工具、消融指数、三维心腔内超声模块等；
4、 定位板磁线圈个数≥9个，定位电极≥3个；
5、 显示器数量≥4台（2台实时屏，2台回顾屏），尺寸及要求≥24英寸；
6、 工作站主机：CPU频率：≥八核，主频≥3.7GHz、内存：≥32GB、硬盘：≥1T、光驱：CD/DVD+RW
7、 系统平台采用Windows系统。
8、 具备呼吸门控功能，能根据呼吸最小化调整矫正导管位置；
9、 提供三维电解剖图，立体彩色显示心脏的解剖结构和位置，并可以做解剖标记。
10、 提供三维电激动图，不同颜色实时显示心脏的激动传导顺序。可根据需要选择单个或多个心腔进行标测，提供整体的激动信息。
11、 提供三维电传导图，立体动态显示心脏电激动传导速度和路径。
12、 提供三维电压图，能直观显示心肌疤痕区域、低电压区域和正常心肌组织，相关疤痕的电压参数范围，且可调。
13、 提供三维电阻抗图，根据不同的颜色来精确定义肺静脉和其他管腔开口，评价消融效果。
14、 提供三维网图，并能回放手术取点的整个过程和采点的实际分布。
15、 具有实时压力监测功能，能准确测量并记录压力监测导管与组织接触的贴靠程度和方向，压力以克（g）为单位，矢量箭头提示方向。
16、 具有高精密度标测功能，精确采集大量标测信息，有效判断心动过速机制和心腔基质；
17、 具备消融点与点的自动测量，测量范围≤15mm；
18、 具有电位信息动态图，有同时动态显示速度矢量、显示传导方向以及在整个心腔中的方向及相对传导速度；
19、 具有全鞘管显示功能，提示导管到位及导管操作；
20、 具有透明模式，多层次展示心脏三维解剖结构；
21、 具有可记录一个心动周期之前≥10个心跳的心电活动信息；
22、 ▲具有量化消融模块，可提供数据量化评估手术过程中的消融效果，如阻抗、电压、压力等指数；
23、 具有≥四色打弯提示功能；
24、 系统可兼容脉冲消融；
25、 具备电位洋流图，支持同时动态显示速度矢量、传导方向以及在整个心腔中的方向和相对传导速度；
26、 ▲能实现多电极同步采样，单根标测导管的标测电极≥40个；
27、 系统具有高级导管导航提示：提供导航导管、导管连接等提示窗口；
28、 具有独立的智能化手术数据统计分析工作站模块；
29、 输出电压≤1800V；
30、 阻抗≤400Ω；
31、 消融时可以实时在屏幕上显示时间，功率，阻抗等信息；
32、 能与远程控制面板联合使用；
33、 ▲灌注泵最大灌输压≥140psi；

三、配置清单
配置要求：
	序号
	设备配置
	数量
	单位

	1
	电生理导航系统
	1
	套

	2
	远程控制触摸屏
	1
	套

	3
	消融仪
	1
	套

	4
	灌注泵
	1
	套

	5
	脚踏板
	1
	套

	6
	显示屏
	4
	台

	7
	智能化手术分析工作站模块
	1
	套




	注：
1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。
2、技术指标标注“▲”的，应按以下 2 种形式之一提供，提交其他形式证明材料或未提供证明材料的将视为未实质性响应该技术指标要求。技术指标要求提交另外其他资料的除外。
（1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供扫描件加盖供应商电子签章。
（2）国家认可的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告，提供扫描件加盖供应商电子签章。



三、商务要求
	▲1．报价要求

	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲2.合同签订日期

	采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签 订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。

	▲3.交货（实施）时间
	自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

	▲4.交货地点或服务地点
	北海市采购人指定地点。

	▲5.验收标准
	1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 

	 ▲6.付款方式
	合同签订后10个工作日内采购人向中标供应商支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收合格后一年内支付。(验收合格后，采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一)。

	▲7.质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期按技术参数表中各项产品要求。
2.项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，质保期内出现故障需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期届满后发生维修只收材料成本费。

	▲8.质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。
2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.测试及检验:检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	▲9.履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	
▲10.售后服务

	1.报价包含送货上门、为用户安装、调试仪器的费用；售后服务人员现场培训操作人员到能熟练操作(保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明)。
2.售后服务：
（1）项目在安装调试过程中，中标供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。
（2）质保期内，中标供应商提供24小时365天不间断维修服务热线支持。如设备出现问题需要紧急维修或采购人有服务需求的，中标供应商应在6小时内响应，12小时内反馈处理，应在三个工作日内解决；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其他无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给采购人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。
（3）质保期内，中标供应商承诺所供设备的维保服务及零配件更换均由设备原生产厂家原厂提供，相关维修、换货及零配件费用已包含在投标报价中，不再另行收取。
（4）质保期届满后，中标供应商可继续提供原厂维保服务或不低于原厂标准的维保服务，所需更换零配件按成本价据实收取；质保期届满后，仍提供技术援助电话和售后服务电话支持。
3.本项目医疗设备涉及信息系统对接的，须开放标准接口并兼容采购人现有信息系统。设备接入医院信息系统所涉及的接口开发、对接、调试、接口转换装置及相关的其他全部费用均由中标供应商承担，采购人不支付任何额外费用。
4.产品所有软件使用最新版本且报价包含终身升级，设备报价应包含接口开放及与医院各信息系统对接所需的一切费用，采购人无需支付任何额外费用。
5.设备生产时间:中标供应商提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产)、超过九个月(进口)的库存货物，采购人有权拒绝接受。
6.每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括:设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标供应商提供，费用包含在报价中。
7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

	▲11.培训
	1.供应商提供完善的操作培训或技术培训方案，负责现场培训技术员2名以上，提供设备操作手册，保证熟练掌握全部功能为止。
2.供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	▲12.包装和运输要求
	中标供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。

	▲13.保险
	供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。



四、其他要求
▲1.投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。



【标项二： 体外高频热疗机等一批医疗设备采购及安装】

一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。
3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标无效。
二、技术要求
1.需实现的功能、目标及应用场景
满足招标文件要求，验收达到合格标准。
2.是否接受进口产品：
R否
□是
本项目 /  接受进口产品，其余货物不接受进口产品。
注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。
（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。
（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的相关规定为准。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见技术指标要求。
4.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
5.核心产品
本项目为货物采购项目，核心产品为： 体外高频热疗机。
6.节能产品
本项目强制采购节能产品为：/   
7.网络安全专用产品
本项目网络安全专用产品为：/ 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表
	序号
	货物名称
	数量
	最高限价（元）
	质保期
	所属行业
	技术指标要求

	1
	体外高频热疗机
	1套
	1120000.00
	1年
	工业
	设备用途、性能特点：利用射频电磁波照射治疗部位使组织升温，临床用于配合肿瘤放疗和化疗的治疗手段，用于肝癌、膀胱癌等肿瘤的辅助治疗。
一 、主要技术指标：
1.输出功率：
1.1 最大输出功率：≥1500W；
▲1.2 单组极板输出功率≥1000W；
▲2. 额定工作频率：13.56MHz±2%；
3. 工作电源：AC220V 50Hz；
4. 输入功率：≤3500VA；
▲5. 治疗时间：1～120min范围内连续可调，步距≤1min，精度为≤±5s；
6. 应用软件：
6.1 Windows视窗界面；
6.2 功率实时曲线；
6.3 温度实时曲线；
6.4 ≥2万份病例存储；
6.5 时间设定功能；
6.6 具有数据库病历导出为EXCEL电子表格文档、病历报告输出、热疗谈话记录报告输出、热疗申请单输出、病历查找功能、数据库备份和修复功能。完善的系统功能，便于科研和教学。支持打印功能。
7. 测温系统要求：
▲7.1具有光纤温度传感器的实时测温单元；
7.2 温度传感器≥5路；
7.3应可连续实时测量温度；
7.4 温度数据显示范围30℃-45℃；
7.5 测温精度≤0.3℃；
▲7.6 具备抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀功能。
8. 温度、功率、栅流、阳流、治疗时间等均可实现数字化显示功能；
▲9. 可控式电极板，可实现电极二维运动模式：
▲9.1上下电极左右同步行程≥100mm；
▲9.2 上电极板可独立上下移动，行程≥200mm；
▲9.3 下电极板可独立上下移动，行程≥60mm；
10. 全电控治疗床，可前后移动，利于病人全方位治疗：
10.1 治疗床床面行程≥800mm；
10.2 治疗床极板覆盖区域为四氟材料，耐高温、阻燃、美观、安全；
▲11. 具有可靠的安全保护功能（超温、最大功率输出限制等），并且具有提示报警功能；
12. 屏蔽设计：采用抗电磁波和电流干扰的双重屏蔽技术；
13、主机显示面板：显示功率、栅压、治疗时间，配备烟雾报警指示灯、输出故障指示灯、双重超温报警指示灯（提供主机显示面板照片）。

	注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。
2、技术指标标注“▲”的，应按以下 2 种形式之一提供，提交其他形式证明材料或未提供证明材料的将视为未实质性响应该技术指标要求。技术指标要求提交另外其他资料的除外。
（1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供扫描件加盖供应商电子签章。
（2）国家认可的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告，提供扫描件加盖供应商电子签章。
	




三、商务要求
	▲1．报价要求

	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲2.合同签订日期

	采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签 订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。

	▲3.交货（实施）时间
	自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

	▲4.交货地点或服务地点
	北海市采购人指定地点。

	▲5.验收标准
	1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 

	▲6.付款方式
	合同签订后10个工作日内采购人向中标供应商支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收合格后一年内支付。(验收合格后，采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一)。

	▲7.质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期按技术参数表中各项产品要求。
2.项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，质保期内出现故障需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期届满后发生维修只收材料成本费。

	▲8.质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。
2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.测试及检验:检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	▲9.履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	
▲10.售后服务

	1.报价包含送货上门、为用户安装、调试仪器的费用；售后服务人员现场培训操作人员到能熟练操作(保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明)。
2.售后服务：
（1）项目在安装调试过程中，中标供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。
（2）质保期内，中标供应商提供24小时365天不间断维修服务热线支持。如设备出现问题需要紧急维修或采购人有服务需求的，中标供应商应在6小时内响应，12小时内反馈处理，应在三个工作日内解决；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其他无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给采购人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。
（3）质保期内，中标供应商承诺所供设备的维保服务及零配件更换均由设备原生产厂家原厂提供，相关维修、换货及零配件费用已包含在投标报价中，不再另行收取。
（4）质保期届满后，中标供应商可继续提供原厂维保服务或不低于原厂标准的维保服务，所需更换零配件按成本价据实收取；质保期届满后，仍提供技术援助电话和售后服务电话支持。
3.本项目医疗设备涉及信息系统对接的，须开放标准接口并兼容采购人现有信息系统。设备接入医院信息系统所涉及的接口开发、对接、调试、接口转换装置及相关的其他全部费用均由中标供应商承担，采购人不支付任何额外费用。
4.产品所有软件使用最新版本且报价包含终身升级，设备报价应包含接口开放及与医院各信息系统对接所需的一切费用，采购人无需支付任何额外费用。
5.设备生产时间:中标供应商提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产)、超过九个月(进口)的库存货物，采购人有权拒绝接受。
6.每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括:设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标供应商提供，费用包含在报价中。
7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

	▲11.培训
	1供应商提供完善的操作培训或技术培训方案，负责现场培训技术员2名以上，提供设备操作手册，保证熟练掌握全部功能为止。
2供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	▲12.包装和运输要求
	中标供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。

	▲13.保险
	供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。



四、其他要求
▲1.投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。



【标项三：视频脑电图仪、肺功能仪、新生儿呼吸机、电子支气管镜等一批医疗设备采购及安装】
一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。
3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标无效。
二、技术要求
1.需实现的功能、目标及应用场景
满足招标文件要求，验收达到合格标准。
2.是否接受进口产品：
£否
☑是
本项目   视频脑电图仪  接受进口产品，其余货物不接受进口产品。
注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。
（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。
（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的相关规定为准。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
4.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
5.核心产品
本项目为货物采购项目，核心产品为： 视频脑电图仪、肺功能仪、新生儿呼吸机、电子支气管镜 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.节能产品
本项目强制采购节能产品为：/   
7.网络安全专用产品
本项目网络安全专用产品为：/ 
8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表
	序号
	货物名称
	数量
	最高限价（元）
	质保期
	所属行业
	技术指标要求

	1
	视频脑电图仪
	1台
	400000.00
	3年
	工业
	1.设备用途、性能要求
1.1能开展≥32导常规脑电图、脑地形图、视频脑电图、视屏监测等检测工作。
1.2配置中央工作站。
① 视频图像与EEG波形精确同步采集和回放
② 高清网络IP摄像头，分辨率≥1920*1080，像素≥230万。

2.主要技术参数
2.1 ▲具有独立ECG运算滤波器：在脑电图采集时心电运算滤波器通过采集心电图作为运算出发点，将混入脑电图中的心电进行叠加运算，彻底滤出心电对脑电图的干扰。
2.2 具有肌电滤波：在≥50赫兹时骤然滤波，滤除由于病人紧张等引出的肌电干扰。
2.3 ▲具有专用参考电极多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：自己定义平均参考法（AV）， ， 顶参考法（Vx）， 源参考法（SD），系统参考（Org），双A1→A2， A1←A2， A1←→A2， A1+A2 等模式。
2.4 具≥DSA 功能：通过频谱解析用直观的密集、高波幅、红色谱线显示脑波。快速查找脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围。
2.5 部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况。
2.6 具有三维地形图功能：三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位。
2.7 宽频分析功能：对全导联波形的频谱波幅，可分析绝对功率/波幅、时间谱演变等参数。
2.8 具有≥45 个放大器输入孔、≥25导的EEG 导联、≥4 导的DC 输入、内置≥1导SpO₂模块、≥1导的CO₂ 监测、≥3 导的呼吸监测、≥4 导的多用途DC 输入。
2.9 放大器供电方式: USB2.0或以上，供电和数据传输一体化设计，降低市电干扰。
2.10 脑电同步视频：视频记录 视频分辨率 ≥1920*1080
2.11 闪光刺激装置：氙灯闪光刺激器，在50-60Hz时每次闪光强度一致。闪光强度：≤1.5焦耳/回；闪光模式：自动，手动

3.一般技术参数
3.1 放大器接口：USB2.0或以上
3.2 输入漏电流：< 5nA
3.3 极化电压：±750mV
3.4 输入阻抗：≥100MΩ
3.5 峰峰值噪声 ： ≤1.5μVp-p（频率范围0.53-120Hz）
3.6 共模抑制比：≥105dB
3.7 低频滤波：0.08-158 Hz
3.8 高频滤波： 15-300Hz
3.9 A/D 转换：≥16bit
3.10 采样频率： 100Hz，200Hz，500Hz，1000Hz 可调。
3.11 AC滤波: 50Hz、60Hz 切换， 衰减1/25 以上
3.12 采样方式：所有电极同步采样。(硬件同步)
3.13 灵敏度：EEG 输入: 0-200 uV/mm；DC 输入: 0-200mV/mm

4.配置清单
4.1 专业控制系统      1套
4.2 电源              1套
4.3 ≥24寸显示屏       2台
4.4 激光材料输出设备   1套
4.5 32通道电极输入盒   1个
4.6 支架               1个
4.7盘状电极（12根/包） 5包
4.8导电膏  （400g/盒） 3盒
4.9电源线             1条
4.10标记控制线        1条
4.11 地线              1条
4.12 脑电系统软件       1套
4.13 病人信息管理系统   1套
4.14 脑电地形图分析软件 1套
4.15 闪光灯及其控制单元  1套
4.16 中文脑电图报告软件  1套
4.17 脑电图同步视频软件  1套
4.18 网络高清摄像头      1个
4.19 读图工作站（8T）    1套
4.20 对讲机             1套
4.21 脑功能分析软件      1套
4.22 微型输入盒          1个

	2
	肺功能仪
	1台
	488000.00
	1年
	工业
	1. 设备用途、性能要求
1.1用途：
用于婴幼儿、学龄儿童的静态肺功能参数测量，非运动负荷下心肺功能评估，也可用于能配合完成指定呼吸动作的大龄儿童。
1.2性能特点：
1.2.1测试功能项目特点：
(1)流速/容量
(2)慢肺活量
(3)分钟最大通气量 
(4)支气管舒张试验
(5)潮气呼吸
1.2.2传感器特点：
  流量传感器采用数字超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，以减少交叉感染。测试成功率好，患者舒适度好。流速范围: 0～±20L/S；测量精度：±2%或50ML/S容积范围：0～21L；测量精度：±1% 
2.主要技术参数
 ▲2.1.流速传感器，全数字超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，新生儿的呼吸没有任何阻力，并利于减少交叉感染；
▲2.1.1 流速测量范围≥20L/s，测量误差≤2%
▲2.1.2 容积测量范围≥20L，测量误差≤2%
▲2.1.3 容量分辨率：≤0.6 ml
▲2.1.4 呼吸阻力：0
▲2.1.5 采样频率：≥2000 Hz  
▲2.2.流速传感器具备低能耗长寿命设计，通过USB口即可供电使用。供电电压不超过5V。
▲2.3.流速传感器具备二次稳流主机，主机座位U形设计，可为内嵌式超声传感器提供信号屏蔽保护。
2.4.婴幼儿潮气模块为USB或蓝牙通讯接口。
传感器通讯线为常规水晶接头螺旋线，非专用定制线。螺旋线拉长长度不低于200cm。
2.5.测试界面具备引导儿童控制呼吸节奏的动画演示。
▲2.6.具备肺功能指南要求的预计值模式，具备GLI2017版基于中国六大行政区4-80岁通气预计值公式，有自动诊断结论功能。
2.7.软件具备全自动质控评估功能，可根据测试结果，按照肺功能指南的质控标准，自动评估是否符合A级报告标准。并且提示哪项不合格。要求测试界面自动显示报告等级。
2.8. 肺功能软件数据库开放，可连接院内his系统，可支持扫码枪导入病人信息，提高工作效率。方便科研数据统计。
2.9.具备全自动环境定标功能，具备自动容积定标和手动定标功能。
2.10.婴幼儿潮气具备逐波采集分析功能，可编辑每一口呼吸环。
▲2.11. 设备设计寿命不低于10年。 
▲2.12.后期可升级同厂家同品牌：弥散功能，支气管激发试验，脉冲震荡功能、体积描记仪，阻断法呼气阻力测定等功能。
2.13.软件能智能判断测试结果是否符合质控要求。软件自带“标准分数”辅助判断功能，避免漏诊或误诊。
2.14.软件自带脱机测试模拟，方便临床了解测试动作。
2.15.测试图形可灵活调整长宽比例。
2.16.测试完成后可以直接在结果界面增加或减少所显示的参数，无需进行后台设置或第二次测试。
2.17.具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值。
2.18.具有最新的国际国内综合预计值方案。
2.19.测试期间实时数据显示。
2.20.该产品应具有死腔量小，采样率高、采样精度高等特点。
2.21.肺主机采用分体化设计，更换模块即以快速解决问题，可以降低后期维护成本。
2.22.传感器长寿命设计，不与受试者直接接触。传感器无需浸泡消毒

3.配置清单
（1）主机1套
（2）潮气功能模块1套
（3）潮气功能面罩9个
（4）移动台车1台
（5）软件1套   

	3
	新生儿呼吸机
	1台
	395000.00
	2年
	工业
	1.设备用途、性能要求
用途：
设备主要用于治疗新生儿及早产儿及儿童的RDS、重症肺炎、先天性膈疝、肺出血、胎粪吸入综合症、新生儿气漏综合征等等。
性能要求：
有创高频振荡通气能有效解决这些病症并降低新生儿肺损伤，而且有创高频呼吸机一体机涵盖了从单纯简单CPAP至有创常频、高频通气的所有临床应用范围。

2.主要技术参数
▲2.1 儿童、新生儿及早产儿的专用呼吸机。
2.2 高频、常频、无创通气一体化设计。
2.3 中文操作界面，报警信息以中文显示，内置提供在线中文操作手册。
2.4 个性化操作界面，自由组合波形、趋势、呼吸环和参数，用于不同的通气操作。
2.5 近端热敏式流速传感器。
▲2.6 无需更换氧电池耗材 ，减少耗材到期使用风险。
2.7 支持数据输出，可通过U盘直接拷取数据。屏幕可通过数据线直接连接到投影仪，方便教学。
▲2.8 吸气阀和呼气阀均可徒手拆卸消毒。
▲2.9 氧疗模式带压力Pmax设置限制高压数值。

3.一般技术参数
3.1 常频通气模式
3.1.1 CMV，AC，SIMV，SMV+PSV，PSV，MMV，CPAP/PS，CPAP/VS。
▲3.1.2 CMV、AC、SIMV、SMV+PSV、PSV、MMV模式下均可叠加VG
3.1.3 常频通气潮气量上限可达≥300ml，潮气量：新生儿2-100ml，儿童20-300ml
3.1.4 峰值压力可选择：上升时间和上升流速
3.1.5 吸气流速：2-30L/min
3.1.6 呼吸频率：0.5-150次/分钟
3.1.7 吸气时间：0.1-3s
3.1.8 呼气末正压：0-35mbar
▲3.1.9 吸气压力：5-80mbar 
3.1.10 氧浓度：21-100Vol% 
3.2 高频通气模式
3.2.1 HFO+叹息 
3.2.3 频率5-20 Hz
3.2.4 压力幅度6-90 mbar  
3.2.5 吸呼比1:1 至 1:3
3.2.6 HFO+VG潮气量 0.5-40ml
3.2.7 平均压5-50mbar
3.3 无创通气模式
3.3.1 CPAP（持续气道正压），CMV（经鼻双水平），O2-Therapy （氧疗）
3.4. 主要数据监测：
▲3.4.1  常频潮气量监测至少具备VTi、VTe、VT(肺内潮气量)，并以VT肺潮气量为容量保证通气的目标。
3.4.2 同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow） 呼吸参数波形 
3.4.3 至少具备3个肺功能环并冻结：P/V 环、P/Flow 环、 V/Flow 肺功能环
▲3.4.4 至少具备监测参数： MVe（呼出分钟通气量）  MVi（吸入分钟通气量） 、MVemand（指令分钟通气量）、MVespon（自主分钟通气量）C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(二氧化碳弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、HFO 等参数。

4.配置清单
4.1主机           1 台
4.2显示器         1 个 
4.3湿化器         1 个 
4.4一体化台车      1 个
4.5近端流量传感器  5只
4.6重复用呼吸管路  2套

	4
	电子支气管镜
	1台
	340000.00
	2年
	工业
	一、设备用途、性能要求
设备用途：
1、肺不张和气道内粘稠分泌物、黏液栓、积血和异物吸引清除治疗。
2、支气管镜引导下经鼻气管插管术。
3、纤支镜支气管肺泡灌洗(BAL)检查与治疗。
4、支气管冲洗与注药治疗。
5、经纤支镜肺活检(TBLB)。
6、气道内异物的取出。
7、咯血的诊治。
8、经支气管镜取样作病原学检查，诊断肺部感染性疾病。
实现检查报告图文输出

性能要求：
1、技术路线：
采用电子成像技术，其体积小、功耗低、集成度高；
采用电缆传导LED做冷光源，LED设在先端头位置，可以避免光导纤维容易折断导致图像有黑点、因距离长而导致图像亮度衰减等问题。在CMOS图像传感器旁对称位置设置两个发光二极管（LED）冷光源，对称的LED光源可以增加亮度的同时，解决附件阴影问题。LED采用的是恒流供电方式，可以保持恒定照明电流，从而使照明的亮度相对较为稳定。
2、先进性：
产品采用先进电子成像技术，使患者气道可视化，纤细软管设计可减轻对舌根和咽喉部组织的刺激，可避免强烈的应激反应；
产品外径小，内径大，拥有1.2mm及2.0mm两个规格通道，全电子无光纤设计，提高了产品的耐用性，维护简单，降低了科室的使用成本。
3、实用性：
单手即可操控功能按键：手柄上有≥3个功能按键，可实现①图像进行放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻结等功能，确保手术过程中单手操作完成手术过程全纪录等功能，方便人性化；自带显示器，观察更方便简单，可用于教学示范培训 ；可以经口腔、鼻腔、气管导管或者气管切开套管进行主气管、气管段、气管亚段甚至支气管的定位冲洗治疗。配备工作站监视器，以便临床使用与教学。

二、主要技术参数
1、电子支气管内窥镜 
操作手柄（含插入管）：
1.1▲适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
1.2成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。
1.3 含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。
1.4 ▲软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm。
软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm。
1.5 插入部有效长度≥600mm，自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。
1.6视场角≥120°。
1.7 ▲插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°。插入管软管前端弯曲角度：向下弯曲≥130°。
1.8▲操作手柄不动的前提下通过左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识（并非柄整体转动），可带动插入软管部先端轴向左右旋转，向左≥120°，向右≥120°
1.9 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。
1.10吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。
1.11▲操作手柄具有设置区间≥3个具备独立电子功能的按键。
1.12操作手柄上按键可控制大小屏切换功能、拍照录像功能、图像冻结和解冻功能；
1.13连接方式：采用立体式航空插座技术连接，避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。
1.14具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。
1.15消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。
2、图像处理器 
▲2.1.具备医疗器械注册证。
2.2.配备≥10英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。
2.3.显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。
2.4.显示屏最大视野可达≥170°。
2.5.高清视频信号输出分辨率：≥1280×800。
2.6.开机时间≤5秒，一键开机即能使用。
2.7.主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16：9和4:3
2.8.具有≥3种图像形状。
2.9.具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。
2.10.数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。
2.11.具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。
2.12.具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。
2.13.具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。
2.14.图像可全屏显示。
2.15.亮度调节：≥3级亮度调节，可分别调节显示屏及配套电子内窥镜 LED 灯亮度，并具备关灯功能。
2.16.TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。
2.17.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-13级可调。
2.18.可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。
2.19.具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。
2.20.能够同时连接两条内窥镜，具备≥2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切实时视频输入信号。
2.21.非USB接口，具有内存卡插槽，可支持插入容量为 ≥128G 的标准 SD 存储卡。
2.22.▲兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。
三.一般技术参数
1.可选配视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配≥180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。
2.配置清单

	 序号
	名称
	数量
	单位

	1
	电子支气管内窥镜操作部
	2
	条

	2
	防水盖
	2
	个

	3
	活检阀帽
	10
	个

	4
	吸引按钮
	4
	个

	5
	便携测漏器
	2
	个

	6
	管道冲洗器
	2
	个

	7
	清洗刷
	2
	套

	8
	电子内窥镜图像处理器
	1
	台

	9
	电源适配器（含电源线）
	1
	套

	10
	SD存储卡_64G
	1
	个

	11
	SD卡读卡器
	1
	个

	12
	视频转接线
	1
	条

	13
	HDMI-DVI视频线
	1
	条

	14
	BNC-BNC视频线
	1
	条

	15
	高清图文工作站（含电脑、打印机、医用台车）
	1
	套

	16
	≥24寸高清医用监视器
	1
	台




	注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。
2、技术指标标注“▲”的，应按以下 2 种形式之一提供，提交其他形式证明材料或未提供证明材料的将视为未实质性响应该技术指标要求。技术指标要求提交另外其他资料的除外。
（1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供扫描件加盖供应商电子签章。
（2）国家认可的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告，提供扫描件加盖供应商电子签章。



三、商务要求
	▲1．报价要求

	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲2.合同签订日期

	采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签 订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。

	▲3.交货（实施）时间
	自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

	▲4.交货地点或服务地点
	北海市采购人指定地点。

	▲5.验收标准
	1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 

	▲6.付款方式
	合同签订后10个工作日内采购人向中标供应商支付中标金额的 30%，剩余中标金额的70%验收合格后一年内支付。(验收合格后，采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一)。

	▲7.质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期按技术参数表中各项产品要求。
2.项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，质保期内出现故障需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期届满后发生维修只收材料成本费。

	▲8.质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。
2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.测试及检验:检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	▲9.履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	
▲10.售后服务

	1.报价包含送货上门、为用户安装、调试仪器的费用；售后服务人员现场培训操作人员到能熟练操作(保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明)。
2.售后服务：
（1）项目在安装调试过程中，中标供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。
（2）质保期内，中标供应商提供24小时365天不间断维修服务热线支持。如设备出现问题需要紧急维修或采购人有服务需求的，中标供应商应在6小时内响应，12小时内反馈处理，应在三个工作日内解决；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其他无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给采购人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。
（3）质保期内，中标供应商承诺所供设备的维保服务及零配件更换均由设备原生产厂家原厂提供，相关维修、换货及零配件费用已包含在投标报价中，不再另行收取。
（4）质保期届满后，中标供应商可继续提供原厂维保服务或不低于原厂标准的维保服务，所需更换零配件按成本价据实收取；质保期届满后，仍提供技术援助电话和售后服务电话支持。
3.本项目医疗设备涉及信息系统对接的，须开放标准接口并兼容采购人现有信息系统。设备接入医院信息系统所涉及的接口开发、对接、调试、接口转换装置及相关的其他全部费用均由中标供应商承担，采购人不支付任何额外费用。
4.产品所有软件使用最新版本且报价包含终身升级，设备报价应包含接口开放及与医院各信息系统对接所需的一切费用，采购人无需支付任何额外费用。
5.设备生产时间:中标供应商提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产)、超过九个月(进口)的库存货物，采购人有权拒绝接受。
6.每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括:设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标供应商提供，费用包含在报价中。
7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

	▲11.培训
	1供应商提供完善的操作培训或技术培训方案，负责现场培训技术员2名以上，提供设备操作手册，保证熟练掌握全部功能为止。
2供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	▲12.包装和运输要求
	中标供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。

	▲13.保险
	供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。



四、其他要求
▲1.投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。



【标项四：男性生理多参数检测仪（硬度检测）等一批医疗设备采购及安装】
一、总体要求
1.政府采购政策的应用
详见招标文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。
2.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。
3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标无效。
二、技术要求
1.需实现的功能、目标及应用场景
满足招标文件要求，验收达到合格标准。
2.是否接受进口产品：
£否
☑是
本项目 男性生理多参数检测仪（硬度检测） 接受进口产品，其余货物不接受进口产品。
注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。
（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。
（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的相关规定为准。
3.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
4.一般说明
（1）本章中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
（2）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
5.核心产品
本项目为货物采购项目，核心产品为： 男性生理多参数检测仪（硬度检测） 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
6.节能产品
本项目强制采购节能产品为：/   
7.网络安全专用产品
本项目网络安全专用产品为：/ 
8.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准一览表

	序号
	货物名称
	数量
	最高限价（元）
	质保期
	所属行业
	技术指标要求

	1
	脱水机
	1台
	360000.00
	3年
	工业
	一、设备用途、性能要求
设备用途：用于病理分析前样本脱水处理。
二、主要技术参数
1.▲组织处理缸和标本篮筐要求为金属材质；打开和关闭组织处理缸盖的所有开关要求均为机械锁，拒绝电子锁。试剂缸要求自由抽出和推入，无需螺丝固定，无需借助任何工具拆装。
2.▲每个脱水程序可编辑≥14个步骤。

三、一般技术参数
1.组织处理缸单缸组织处理数量：有序有间隔排列≥300个标准包埋盒。
2.彩色中文LCD触摸显示器操作面板≥10英寸。
3.组织处理缸具有可左右滑动的机械滑锁保护装置。
4.可以存储的处理程序≥10个，试剂名称管理数量≥100个。
5.要求浸蜡次数≥4次。
6.每步脱水步骤设定时间范围要求：0～99小时59分。
7.延迟启动程序最长时间≥9天。
8.组织处理缸要求具有：常压、加压/负压（P/V）循环及试剂加温功能。
9.组织处理缸P/V循环要求：加压≥90秒、大气压≥30秒、负压≥90秒、大气压≥30秒的动作反复进行；也可将P/V循环关闭。
10.全封闭运行，试剂泵出时压力最高达到33kPa，泵入时压力最低达到-70kPa。
11.每个脱水步骤可分别编辑搅拌程序。
①搅拌方式：通过泵入和泵出试剂进行全量搅拌。
②选项：关闭、慢、快。
12.组织处理缸加温要求：①试剂温度范围：环境温度及35～50℃可调；②石蜡温度范围：45～70℃可调。
13.石蜡缸要求：①位置：位于组织处理缸下方，试剂缸上方；②材料：金属；③数量（不包括废蜡缸）≥4个；④结构：抽屉式，有隔热把手，可自由抽出和推入，无需借助任何工具；⑤工作所需石蜡容量范围：3.2～3.5升；⑥加热温度范围：45～70℃。
14.试剂缸要求：①数量≥10个；②结构：抽屉式，有把手，可自由抽出和推进，无需借助任何工具；③工作所需试剂容量范围：3.2～3.5升。
15.石蜡缸下方配有溢蜡收集盘；试剂缸下方配有溢液收集盘。
16.二甲苯、酒精清洗前，组织处理缸自动预热≥10分钟，预热温度≥70℃。
17.清洗次数可自由设定，可自行编辑清洗程序。二甲苯清洗次数设置范围为5～15次，酒精清洗次数设置范围为3～15次。
18.组织处理缸经二甲苯、酒精清洗后，自动加热烘干。
19.多向旋转阀采用陶瓷材料且旋转阀有独立加热系统，加热温度≥62℃。
20.试剂缸接口连接自检测功能：设备自动对所有试剂缸接口快速检测。仪器在处理开始前，自动检测试剂缸是否已经正确连接。
21.仪器可同时容纳≥2个活性碳过滤，用于废气环保处理。
22.智能断电计算功能。来电后，设备会自动根据来电后石蜡的温度变化指标和断电持续时间这个两个指标（最长者为准）自动判断待机时间，自动继续运行。
四、配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	主机
	1
	个

	2
	电源线
	1
	根

	3
	石蜡缸
	4
	个

	4
	试剂缸（包括试剂缸，连接器，瓶盖）
	12
	个

	5
	样本篮筐（150个标准包埋盒容量）
	2
	个

	6
	篮筐托盘
	1
	个

	7
	活性炭过滤器（2个装）
	1
	套

	8
	活性炭过滤器基座
	1
	个

	9
	试剂缸(清洗瓶)标签
	2
	张

	10
	刮刀
	1
	把

	11
	溢液托盘（石蜡）
	1
	个

	12
	溢液托盘（试剂）
	1
	个

	13
	说明书
	1
	本




	2
	高清电子鼻咽喉镜系统
	1台
	580000.00
	3年
	工业
	一、图像处理装置
1.图像输出：具有高清DVI输出接口，支持≥1080P数据传输，且支持USB视频图像输出。
2.测光模式：具有均值和峰值测光。
▲3.特殊光功能：窄带光成像功能，用于早期癌症筛查。
4.功能状态显示功能：信息显示 （On Screen Display）功能，可在屏幕显示当前系统状态（包括图像显示状态、强化类型、强化等级、调光模式、放大倍数、冻结/回放、内窥镜型号与序列号、时间等）。
5.内镜信息显示：可在屏幕上支持内镜信息显示。
6.白平衡功能：白平衡可调，关机后参数仍可保留。
7.血液强化功能：血液增强功能，可突出显示黏膜上血管分布及病变组织的范围等。
8.自动调光：具有自动/手动调光模式。
9.数字放大：具有至少三档放大四级（1.0x/1.2x/1.5x/2x ）选择，可对实时图像也可对冻结图像实施该数字放大。
10.冻结及回放功能：可对已存储的冻结图像进行回放，冻结图像还可进行血红蛋白增强、边缘强化、结构强化、数字放大等处理。
11.信息采集/存储：可通过面板和脚踏开关来控制图片及视频的存储。
▲12.含有稳定的内镜处理系统。
二、光源
1.光源：LED冷光源。
2.特殊光功能：窄带成像功能（滤光片原理）。
3.气泵压力开关：关、低、高可调。
4.显色指数：≥90。
5.色温：3000K～7000K，调节范围更大，可调节更接近日光。
6.灯泡平均寿命：≥10000H。
7.应急灯：LED灯。
8.光照强度：光照强度可调节，自动/手动调光。
9.灯泡寿命：主灯灯泡寿命具有指示灯显示，可随时掌握主灯剩余寿命情况。
▲10.兼容性：可兼容同品牌鼻咽喉镜、支气管镜、胃肠镜。
3、 配套监视器
1.尺寸：≥27寸。
2.分辨率：≥1920x 1080。
3.屏幕工艺：彩色，防眩，硬涂层。
四、电子鼻咽喉镜（检查镜）：
1.视野角度：≥120°。
2.视野方向：直视。
3.景深：2-100mm。
▲4.先端部外径：≤2.8mm。
5.插入部外径：≤2.8mm。
6.弯曲角度：上≥160°，下≥130°。
7.工作长度：≥300mm。
8.弯角锁：具有弯角锁紧功能。
9.最小可视距离：距离先端部 ≤2mm。
10.记忆功能：具有内镜信息记忆功能。
11.光功能：配合内镜系统具有窄带成像功能。
五、周边设备
1.台车：四层可调金属台车。
2.外置图文工作站：含配套电脑工作站、输出打印设备，内镜专业工作站软件。
六、配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	电子鼻咽喉镜
	2
	条

	2
	医用内窥镜图像处理器             
	1
	台

	3
	内窥镜冷光源 
	1
	台

	4
	专用台车  
	1
	台

	5
	配套监视器    
	1
	台

	6
	外置图文工作站
	1
	套




	3
	连续性血液净化设备
	1台
	250000.00
	3年
	工业
	1.设备用途、性能特点
CRRT不再局限于单纯替代肾脏功能，已成为多器官功能支持治疗的重要辅助方法。从急性肾功能衰竭扩展到严重创伤，脓毒症，多器官功能衰竭，严重心衰，急性呼吸功能衰竭等的救治。

2.	主要技术参数
一、功能描述：
▲临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗等。
二、治疗模式：
▲支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能。
三、技术要求
1．采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具有中文操作界面。
2．▲设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。
3．▲设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。
4．管路的安装有图文引导。
5．管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。
6．设备配置≥1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。
7．▲设备配置≥4个流量泵（不包括肝素泵）。
8．流量控制范围
8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。
8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。
8.3废液流量范围：100～12000mL/h。
8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。
9．压力监测范围
9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。
9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。
9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。
10．气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。
11．漏血监测：可检测≤0.35mL/min（HCT 32%）。
12．脱水范围为0～3000mL/h。
13．▲加热系统：
直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。
14．设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。
三、其他要求
1．售后服务
1.1费用包含送货至医院指定地点安装调试的费用，培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。
1.2质保期：≥三年。质保期内的维修费用全免，质保期届满后的维修只收取零配件成本价，接到故障报修后30分钟响应，24小时赶到现场处理故障问题。
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	流式细胞仪
	1台
	500000.00
	1年
	工业
	1.设备用途、性能特点
本仪器可开展的流式临床检测项目：
1.1 T/B/NK细胞绝对计数
1.2 HLA-B27检测
1.3 细胞因子受体与活化标志物
1.4 白血病/淋巴瘤免疫表型分析（急性白血病分型，慢性淋巴细胞白血病，多发性骨髓瘤）
1.5 微小残留病（MRD）监测
1.6 CD34+造血干细胞绝对计数
1.7 血小板功能与活化分析
1.8 阵发性睡眠性血红蛋白尿症（PNH）筛查
1.9 细胞内因子检测。
2.主要技术参数
2.1 ▲固态激光器功率均需≥50mw，激光功率可由软件实时监控，空间独立排列
2.2 ▲配置:配置≥2个激光器，且至少八个荧光检测器
2.3 ▲检测通道设置：检测通道设置：波长≤488nm激光至少可激发五色荧光，可以检测FITC， PE， ECD， PC5.5和PC7荧光染料，波长≤638nm激光至少可激发三色荧光，可以检测APC， APC-A700， APC-A750荧光染料，以及前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道
2.4 ▲采用雪崩光电二极管检测器
2.5 ▲荧光灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10 MESF
2.6 ▲至少达到10的7次方线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上
2.7 ▲样本流速，至少可选10μL/min、30μL/min、60μL/min，或自定义流速10-240 μL/min，以 1 μL为增量单位
2.8 ▲补偿调节：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿。支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿



3.一般技术参数
3.1 光路设计：固定校准的光路设计，每根激光间信号独立传播。
3.2 荧光分辨率：CV≤2%（G0/G1期最高峰）
3.3 信号处理精度：可达到16，000，000道数字信号精度以上
3.4 支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30，000个/秒以上
3.5 检测器采用全反射光学组件传递荧光信号，每个检测器前面仅配有带通滤光片
3.6 可支持多种常用的进样管，如5 mL的聚苯乙烯和聚丙烯流式管，1.5 mL 和 2 mL EP管
3.7 内置自动化的液流系统维护程序，例如开关机程序、启动（初始化）、每日清洗、排气泡、反冲等可由自动软件控制。
3.8 使用超低脉冲蠕动泵式鞘液和样本液流系统
3.9 操作系统：Window 7或以上版本
3.10 持中英文操作界面，全部采用图形化参数调节
3.11 全自动质控程序：内置的质控程序自动检测仪器配置，至少包括激光器功率、激光延迟、每个通道的rCV值、增益值和平均荧光强度等
3.12 电压支持手动调节及自动调节，当电压改动后，补偿值会随之自动调整到正确的结果
3.13 基本分析软件功能至少包括：具备直方图及散点图形叠加功能；具备细胞绝对数分析、IQ自动GATE分析、伪彩色图分析、RATIO分析、去粘连分析功能
3.14 软件分析报告：可导出PDF、电子表格、矢量图等多种文件格式，具有层级关系分析报告功能，能将所有荧光参数表达结果的各种组合全部显示在一张图上，具有批量处理报告的功能

4.配置清单
（1）流式细胞仪  1台
（2）电脑工作站  1套
（3）显示器  1台
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	男性生理多参数检测仪（硬度检测）
	1台
	420000.00
	1年
	工业
	1. 设备用途、性能特点
1.1适用于夜间对患者阴茎勃起的测定，亦可用于诱发阴茎勃起的门诊检查。
2.主要技术参数
2.1设备结构及组成：由阴茎硬度测量仪主机、通讯电缆和转换器、牵拉导线、阴茎圈套子、腿部绷带、事件标记电缆、电池等组成。
2.2 设备用于患者白天门诊检查，也可用于患者夜晚病房贴身便携式携带。移动式数据记录，用于测量和记录阴茎的硬度。可以通过电缆线连接到电脑，下载和处理数据，把数据存储起来以供审核，并按指令打印数据。
2.3 设备采集方法：通过连接设备的两根牵拉导丝和阴茎圈套分别安放在阴茎根部和龟头处进行测量与记录。
2.4 硬度检测要求：阴茎勃起时阴茎根部和龟头处阴茎圈每次线性拉力围住阴茎测量得出硬度值，并非简单的阴茎轴向、径向的检测。
2.5 阴茎环套具备释放带，紧急情况下及时脱离检测组织，避免医疗事故。
2.6 阴茎硬度测量范围： 0%-100%。
2.7 肿胀度检测要求：阴茎勃起时阴茎根部和龟头处阴茎圈每次线性拉力围住阴茎测量得出肿胀度，也就是实际阴茎的周长。
▲2.8阴茎肿胀度范围：5cm-15cm。
2.9 阴茎肿胀度测量精度：
a）5cm-6cm，允差：±1cm
b）7cm-15cm，允差：±1cm。
2.10勃起次数要求：具备检测阴茎勃起的次数功能。
2.11阴茎勃起次数：范围：0-9次。
2.12具备检测阴茎勃起持续时间的功能。
▲2.13阴茎勃起时间测量范围：0-120分钟。
2.14具备白天初步筛查能够进行视听刺激，实时检测阴茎勃起时阴茎根部和龟头处硬度的功能。
2.15具备夜间勃起测定仪（NPT）功能。可连续纪录并定量分析患者在夜间自然睡眠环境下阴茎勃起的次数、持续时间、阴茎根部和龟头处硬度。鉴别患者是心理性勃起功能障碍还是器质性勃起功能障碍。
2.16具备事件标记开关功能：通过事件标记电缆在测量仪给病人测试时，摁下开关，会在检验结果相对应的时间点上记录做出标记，以便医生可根据标记点做出临床判断。
2.17所测数据能被国家公安部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。(需附公安部文件佐证)
2.18所测数据能被国家司法部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。(需附司法部文件佐证)
2.19设备张力牵拉导线或传感器为可重复使用。
2.20产品使用期限≥8年。
3.一般技术参数
3.1 数据存储方式：由阴茎硬度测量仪存储，输出时由电脑主机存储调用；
3.2 传输的数据：阴茎头部与根部的硬度值、周径变化等数值
3.3 可以打印测量分析结果和病历档案，每项检测都能出具具体检测报告；
3.4 系统可以提供多次不同时段勃起汇总分析数据并可以打印报告；
3.5 系统可以提供AVSS（白天）、NPTR（夜晚）每次单独时段的勃起硬度、勃起时间等详细数据并可以打印报告；
3.6 系统可以提供图形有≥4道波形：阴茎头部硬度波形、阴茎根部硬度波形、阴茎头部胀大度波形、阴茎根部胀大度波形并打印报告。

4.配置清单
4.1阴茎硬度测量仪主机*1台
4.2 软件*1套
4.3 牵拉导丝（头部传感器）*1根
4.4 牵拉导丝（根部传感器）*1根
4.5 环套*6付
4.6 腿带*6个
4.7 充电电池*4节
4.8 充电器*1个
4.9 使用说明书*1本
4.10数据电缆*1根
4.11手提箱*1个
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	胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版（教师机）
	1套
	39000.00
	3年
	工业
	胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版（教师机）【数量：一套】
（一）设备用途、性能特点
胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版设备主要用于医学教学与考核，可模拟胸腹部检查的各种体征，帮助学习者掌握检查技能。其性能特点体现在高仿真模拟、智能化评估、网络教学管理等方面。具体如下： 
设备用途 
教学训练：可模拟胸腹部正常及异常体征，供学习者进行触诊、叩诊、听诊等操作训练，帮助其掌握胸腹部检查的规范流程和方法，提升体格检查技能。 
考核评估：系统内置考核题库，可自动出题或教师自主选题，对学习者的操作进行评分，全面评估学习效果，适用于日常考核和阶段性能力评估。  
性能特点 
高度仿真：体表皮肤触感柔软光滑，深部触诊手感逼真，可模拟腹式呼吸，以及肝、脾等脏器随呼吸的移动。能产生多种心音、肠鸣音等，还可模拟心脏震颤、腹部压痛点等多种体征，接近真实人体。 
智能交互：采用图层映射技术和人工智能算法，可模拟真实人体听诊音量渐变效果。能实时反馈操作互动，记录听诊位置、时间、顺序等，并具备听诊顺序评判功能。
功能多样：支持胸部、腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊等多种检查方式的训练。可通过三维、二维动画、图片、视频等演示病理体征的解剖结构和产生原理，帮助理解。
 网络教学 ：支持局域网内一台教师机控制多台学生机，可实现全体教学、分组教学等多种教学模式。教师能实时监测学生学习情况，下发试卷，监控考核全程，并对学生成绩进行分析、对比。 
便捷管理 ：教师可对学生信息进行统一管理，还能进行试题筛选、试卷管理等操作。系统自动判定成绩，方便查看和打印，便于教学管理和教学效果评估。
（二）主要技术参数
1.教学系统：
1.1系统针对诊断学教材（Diagnostics）课程体系满足“胸腹部体格检查”的相关内容，贴合教学大纲，能够实现智能模拟人与计算机虚拟技术的系统相融合， 完整体现诊断学胸部“视、触、叩、听” 腹部 “视、听、触、叩”的技能训练与考核。
1.2软件应系统具有三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化以及听诊音产生机理，界面生动，操作简捷；智能模拟人应内衬真实的骨骼结构，体表标志清晰，皮肤触感真实、柔软，光滑，满足体表定位需求；
1.3具备教学模式及自主学习模式；至少有“全体教学”和“全体自学”两种控制模式，可进行两组以上分组教学，全体教学时所有同一局域网内全部学生机立刻与教师机系统界面同步显示一致内容，学生机自动进入锁定状态，全体自学时所有同一局域网内全部学生机处于自学状态，不受教师机的控制，学生机可自由操作学习。教师可以一对多进行对话指导，统一对学生进行线下指导；学生可点击界面上的举手提问按钮与教师进行对话。
▲1.4具有听诊扩展功能，可支持不少于4人同时听诊，可设置听诊音量，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小；
1.5网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机SP工作状态的功能。
▲1.6出厂原始题库内置视、触、叩、听等理论题和技能题为≧350题，教师可添加、修改试题。
1.7软件系统具有多类别考核内容，并可进行自我练习或自我考核以及联控考核等。自带考试系统，可自主选题、系统随机出题等多项试卷管理；系统具有试卷导出、保存试卷、查看成绩、打印、系统自动评分等功能。
1.8系统具有软件著作权登记证书。
1.9配套自动升降多功能转换实验台，占地面积≦1平方米，触诊桌面可翻转并可自由上升或下降到学生需要的高度，可拓展实验室用途。
2.胸部检查教学训练系统：
胸部检查教学训练系统模拟人为成年男性半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，体表标志清晰。模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。系统包括：心脏基础知识，心脏视诊、叩诊、触诊、听诊及肺脏检查，肺脏视诊、触诊、叩诊、听诊、肺脏听诊常见病例。
2.1.心脏基础知识：
▲2.1.1以“球形旋转模式” 三维互动视觉体验任意360°立体查看心脏不同角度的解剖结构并可快速定位旋转及放大缩小，可显示当前指定的各种不同解剖部位名称。
2.1.2系统包括心脏解剖复习、心脏剖面、血流动力学、心脏外形等等教学知识。
2.2心脏视诊：
2.2.1采用视频动画与三维交互表现形式，同时相应的病例配备心音图、心电图，可在模型上同步体验心尖搏动、负性心尖搏动以及震颤，心音图/心电图/声音随心率调整而随之变化，并达到同步。
▲2.2.2可查看不同角度的血流走向和器官状态，形象阐释病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理。
2.2.3教学内容包含但不限于视诊方法、多种胸廓畸形（含：前区隆起、鸡胸等)、心尖搏动（含：心尖搏动位置、负性心尖搏动 ）、心前区异常搏动（含：胸骨左缘第二肋间收缩期搏动、胸骨右缘第二肋间及胸骨上窝收缩期搏动等）。
2.3心脏叩诊：
2.3.1具有三维立体交互表现形式，包括心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围等相关内容。
2.3.2教学内容包含叩诊方法及顺序、正常心界及心浊音界改变的4种常见心脏疾病（梨形心、靴形心、球形心、三角形烧瓶样）、正常心脏相对浊音界范围相关的内容及体征（不低于5种）。
2.4心脏触诊：
2.4.1模型采用微型震动传感系统，可直观感受触诊病例体征，触诊效果仿真临床真实病人。可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。
▲2.4.2根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。可根据不同病例体验多种不同的心尖搏动、连续性震颤以及心包摩擦感等。
2.5.心脏听诊：
2.5.1符合教学大纲要求配备视频演示、心音图、心电图等相关素材，贴近临床实际场景。
▲2.5.2具有三维全息无线互感听诊体验，可根据人体声波传导原理，模拟不同听诊区在相近部位的声音强弱变化，听诊直径可达到1~5cm；易于分辨混淆音，还原真实听诊体验。
2.5.3对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元至少20组进行详细讲解。可同步显示心电图和心音图、文字解说、视频以及数据表格详细区分对比，具有声音元素分解听诊，便于鉴别。
2.5.4系统具备≥100例常见心血管检查生理及病理体征，≥60例肺部检查体征，综合体征200例以上。
2.5.5可实现在二尖瓣区（心尖）、肺动脉瓣区、主动脉瓣区、主动脉瓣第二听诊区、三尖瓣区、喉部；腋前线上、下部和腋中线上、下部；背部腋后线、肩胛间区，肩胛下区等多个胸部听诊区域全信息同时覆盖的听诊效果。
2.5.6心脏听诊内容包含频率（窦性心动过速等）、节律（心房颤动等）、心音（S1、S2、S3等）、心音的改变（心音性质的改变、S1强弱不等、S2生理性分裂等）、额外心音（开瓣音、舒张早期奔马律、主动脉瓣喷射音等）、杂音（二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄等）、常见听诊音鉴别（窦性心动过速与室上性心动过速、S2顺分裂和S2固定分裂 等）心包摩擦音，百余种病例直观演示，可根据教学需要调节相应心跳速度并有3D显示；均同步显示心电图和心音图，文字解说。
▲2.5.7心率可调节，具备3D动画、心音图、心电图和声音随心率调整而随之变化，并达到同步。正常心率具有≥6种可调节模式；窦性心动过速具有≥6种可调节模式；窦性心动过缓具有≥3种可调节模式。室上性心动过速具有≥6种可调节模式；阵发性室性心动过速具有≥4种可调节模式，心房颤动具有≥4种可调节模式；S1强弱不等具有≥4种可调节模式；舒张早期奔马律具有≥4种可调节模式。
2.6.肺脏检查
▲2.6.1具备三维互动视觉体验：可立体查看并可快速定位，可对肺脏解剖结构进行旋转、分层查看包括全部、皮肤 、胸膜、邻近器官、隐藏骨骼、呼吸器官等，可显示各部位名称，具有人体的自然陷窝和解剖区域讲解；系统自带20种临床常见病例，并配有CT、X线片、呼吸音波形图以及心电图进行详细的讲解。
2.7.肺脏视诊
2.7.1视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。相关病例配有相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；同时根据病例可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动。
2.7.2胸壁检查（静脉、胸壁压痛、肋间隙等）。
2.7.3胸廓检查（正常胸廓、佝偻病胸、胸廓一侧变形等）。
▲2.7.4呼吸频率具备≥13种可调节模式，均有心电图和呼吸波形显示，呼吸频率可调节。
2.7.5呼吸节律：潮式呼吸（Cheyne-Stokes呼吸）、间停呼吸（Biot呼吸）、叹气样呼吸等。
2.7.6呼吸运动具有男性腹式呼吸、女性胸式呼吸、呼气性困难、混合型困难等均有心电图和呼吸波形显示，呼吸频率可调节。
2.8.肺脏触诊
2.8.1相关病例还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、胸膜摩擦感。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤等相关的内容。
2.8.2软件与模拟人配合可发长音“yi”进而可进行触觉语颤检查；
2.8.3胸廓扩张度；胸廓扩张度异常（一侧胸廓扩张度增强、一侧胸廓扩张度减弱等）语音震颤增强（肺实变、肺空洞等）；语音震颤减弱；胸膜摩擦感。
2.9肺脏听诊包含听诊要领（VCR）和听诊内容等部分，相关病例可配合相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、听诊音以及胸膜摩擦感。
2.9.1包含正常呼吸音（正常支气呼吸音、正常肺泡呼吸音等）、异常呼吸音（断续性呼吸音、异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）等）、湿罗音（粗湿啰音/Velcro啰音等） 、干啰音（鸟鸣音、飞箭音等）、语音共振（胸语音、羊鸣音等）、胸膜摩擦音等。
▲2.9.2系统具备正常呼吸音伴小孩哭声、小孩哭声伴小水泡音等儿童听诊特点。
2.9.3肺脏叩诊：叩诊包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。
（三）腹部检查教学训练系统：
腹部检查教学训练系统模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰。体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，结合教学大纲强化腹部的体格检查。
▲1.基础知识：系统应具备腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位的教学；可模拟腹式呼吸，呼吸幅度可调节，呼吸频率≥5种可调节模式；
2.腹部视诊：采用生动的视频动画或三维交互表现形式，进行多方位教学演示。
▲2.1视诊包含多种不同的视诊体征教学，包括但不限于腹部外形（平坦、低平等）、腹壁(皮疹、瘢痕等)、腹部静脉（上腔静脉梗阻、下腔静脉梗阻等）、胃肠型及蠕动波（胃型、蠕动波等）、上腹部搏动等相关的内容。
3.腹部叩诊：叩诊包含但不限于腹部叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区等；叩痛包含：肋脊角叩痛、肝区叩痛相关的内容。
▲3.1肝区叩痛可设置有/无，系统显示视频与教学讲解，可与模型进行病例互动，模拟人语音发声回馈操作反应。
3.2可进行互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区2种叩诊体征，脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊、肋脊角叩痛等至少5种叩诊体征。
4.腹部听诊：
▲腹部听诊包含至少5种肠鸣音、至少6处血管杂音以及摩擦音和搔刮试验等相关内容。
5.腹部触诊：
5.1触诊包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛等≥11种相关的内容。
▲5.2腹部模型可模拟模式包含但不限于胆囊点、胃、胰腺点、左季肋点/脾脏、肝脏/右季肋点、麦氏点、左附件、右附件等部位的压痛、反跳痛触诊点；相关压痛可选择无/轻/重模式。
▲5.3肝脏触诊：肝脏触诊可以模拟任意不同级别大小的体征改变；可选单手/双手触诊法，肝脏设置范围可精确到0.1cm进行任意大小调节。
▲5.4脾脏触诊：可以模拟任意不同级别大小的体征改变，范围可精确到0.1cm进行任意大小调节；可针对教学内容进行脾脏轻度肿大、中度肿大以及高度肿大测量。
5.5胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
▲6.模拟人具有故障检测及警示功能，可提示具体故障点。
7.配套提供生理病理听诊学习系统，可以在笔记本电脑、手机、平板电脑上运行，兼容当前各种移动设备：
7.1使用该系统无需听诊器，可以使用蓝牙耳机或音响设备进行一对一或一对多教学，且可以切换任何场所训练。
▲7.2系统包含真实采集的声音库、可以切换男性或女性视图，会显示听诊部位和名称，点击相应部位听取声音。（需提供软件截图）
7.3系统提供与声音匹配的心动超声视频供学员系统学习、提供心音波形图以识别第一心音，此外导师可以设置教学案例，教学案例包含理论模块和听诊模块。
7.4导师可以设置课程模板，将理论内容和听诊模块和考核试卷进行整合并分发给学生，学生通过邀请码进入分组，考核成绩最终汇总为报告，导师端可以查看学生通过比例。
(四)、配置清单
1.胸部检查模型 1具
2.腹部检查模型 1具
3.可电动升降功能实验台（占地面积≦1平方米）1套
4.听诊器  2副
5.显示端旋转支架 1套
6.胸、腹部检查虚拟仿真训练系统 光盘1套




	7
	胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版（学生机）
	1套
	30000.00
	3年
	工业
	胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版（学生机）【数量：一套】
（一）设备用途、性能特点
胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版设备主要用于医学教学与考核，可模拟胸腹部检查的各种体征，帮助学习者掌握检查技能。其性能特点体现在高仿真模拟、智能化评估、网络教学管理等方面。具体如下：
设备用途
教学训练：可模拟胸腹部正常及异常体征，供学习者进行触诊、叩诊、听诊等操作训练，帮助其掌握胸腹部检查的规范流程和方法，提升体格检查技能。
考核评估：系统内置考核题库，可自动出题或教师自主选题，对学习者的操作进行评分，全面评估学习效果，适用于日常考核和阶段性能力评估。
性能特点
高度仿真：体表皮肤触感柔软光滑，深部触诊手感逼真，可模拟腹式呼吸，以及肝、脾等脏器随呼吸的移动。能产生多种心音、肠鸣音等，还可模拟心脏震颤、腹部压痛点等多种体征，接近真实人体。
智能交互：采用图层映射技术和人工智能算法，可模拟真实人体听诊音量渐变效果。能实时反馈操作互动，记录听诊位置、时间、顺序等，并具备听诊顺序评判功能。
功能多样：支持胸部、腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊等多种检查方式的训练。可通过三维、二维动画、图片、视频等演示病理体征的解剖结构和产生原理，帮助理解。
（二）主要技术参数
1.教学系统：
1.1系统针对诊断学教材（Diagnostics）课程体系满足“胸腹部体格检查”的相关内容，贴合教学大纲，能够实现智能模拟人与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸部“视、触、叩、听”腹部“视、听、触、叩”的技能训练与考核。
1.2软件应系统具有三维互动视觉体验，形象阐释病理体征的解剖变化以及听诊音产生机理，界面生动，操作简捷；智能模拟人应内衬真实的骨骼结构，体表标志清晰，皮肤触感真实、柔软，光滑，满足体表定位需求；
▲1.3具有听诊扩展功能，可支持不少于4人同时听诊，可设置听诊音量，每个听诊终端也可分别自主调节听诊音量大小；
▲1.4出厂原始题库内置视、触、叩、听等理论题和技能题为≧350题。
1.5可进行自我练习或自我考核等。
1.6系统具有软件著作权登记证书。
1.7配套自动升降多功能转换实验台，占地面积≦1平方米，触诊桌面可翻转并可自由上升或下降到学生需要的高度，可拓展实验室用途。
2.胸部检查教学训练系统：
胸部检查教学训练系统模拟人为成年男性半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，体表标志清晰。模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，满足体表定位需求。系统包括：心脏基础知识，心脏视诊、叩诊、触诊、听诊及肺脏检查，肺脏视诊、触诊、叩诊、听诊、肺脏听诊常见病例。
2.1心脏基础知识：
▲2.1.1以“球形旋转模式”三维互动视觉体验任意360°立体查看心脏不同角度的解剖结构并可快速定位旋转及放大缩小，可显示当前指定的各种不同解剖部位名称。
2.1.2系统包括心脏解剖复习、心脏剖面、血流动力学、心脏外形等等教学知识。
2.2.心脏视诊：
2.2.1采用视频动画与三维交互表现形式，同时相应的病例配备心音图、心电图，可在模型上同步体验心尖搏动、负性心尖搏动以及震颤，心音图/心电图/声音随心率调整而随之变化，并达到同步。
▲2.2.2可查看不同角度的血流走向和器官状态，形象阐释病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理。
2.2.3视诊教学内容包含但不限于视诊方法、多种胸廓畸形（含：前区隆起、鸡胸等)、心尖搏动（含：心尖搏动位置、负性心尖搏动）、心前区异常搏动（含：胸骨左缘第二肋间收缩期搏动、胸骨右缘第二肋间及胸骨上窝收缩期搏动等）。
2.3.心脏叩诊：
2.3.1具有三维立体交互表现形式，包括心尖搏动、心前区异常搏动、心浊音界改变的常见心脏疾病、正常心脏相对浊音界范围等相关内容。
2.3.2教学内容包含叩诊方法及顺序、正常心界及心浊音界改变的至少4种常见心脏疾病（梨形心、靴形心、球形心、三角形烧瓶样）、正常心脏相对浊音界范围相关的内容及体征（不低于5种）。
2.4.心脏触诊：
2.4.1模型采用微型震动传感系统，可直观感受触诊病例体征，触诊效果仿真临床真实病人。可触及的心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步，且可产生同步的心音图和心电图，可在模拟人身上进行相关设置。
▲2.4.2根据不同病例设置有不同强弱的语颤、猫喘、心包摩擦感、胸膜摩擦感的触诊体征。可根据不同病例体验多种不同的心尖搏动、连续性震颤以及心包摩擦感等。
2.5.心脏听诊：
2.5.1符合教学大纲要求配备视频演示、心音图、心电图等相关素材，贴近临床实际场景。
▲2.5.2具有三维全息无线互感听诊体验，可根据人体声波传导原理，模拟不同听诊区在相近部位的声音强弱变化，听诊直径可达到1~5cm；易于分辨混淆音，还原真实听诊体验。
2.5.3对于易混淆、难区别的听诊体征，有常见听诊音鉴别单元至少20组进行详细讲解。可同步显示心电图和心音图、文字解说、视频以及数据表格详细区分对比，具有声音元素分解听诊，便于鉴别。
2.5.4系统具备≥100例常见心血管检查生理及病理体征，≥60例肺部检查体征，综合体征200例以上。
2.5.5可实现在二尖瓣区（心尖）、肺动脉瓣区、主动脉瓣区、主动脉瓣第二听诊区、三尖瓣区、喉部；腋前线上、下部和腋中线上、下部；背部腋后线、肩胛间区，肩胛下区等多个胸部听诊区域全信息同时覆盖的听诊效果。
2.5.6心脏听诊内容包含频率（窦性心动过速等）、节律（心房颤动等）、心音（S1、S2、S3等）、心音的改变（心音性质的改变、S1强弱不等、S2生理性分裂等）、额外心音（开瓣音、舒张早期奔马律、主动脉瓣喷射音等）、杂音（二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、主动脉瓣狭窄等）、常见听诊音鉴别（窦性心动过速与室上性心动过速、S2顺分裂和S2固定分裂等）心包摩擦音，百余种病例直观演示，可根据教学需要调节相应心跳速度并有3D显示；均同步显示心电图和心音图，文字解说。
▲2.5.7心率可调节，具备3D动画、心音图、心电图和声音随心率调整而随之变化，并达到同步。正常心率具有≥6种可调节模式；窦性心动过速具有≥6种可调节模式；窦性心动过缓具有≥3种可调节模式。室上性心动过速具有≥6种可调节模式；阵发性室性心动过速具有≥4种可调节模式，心房颤动具有≥4种可调节模式；S1强弱不等具有≥4种可调节模式；舒张早期奔马律具有≥4种可调节模式。
2.6.肺脏检查
▲2.6.1具备三维互动视觉体验：可立体查看并可快速定位，可对肺脏解剖结构进行旋转、分层查看包括全部、皮肤、胸膜、邻近器官、隐藏骨骼、呼吸器官等，可显示各部位名称，具有人体的自然陷窝和解剖区域讲解；系统自带≥20种临床常见病例，并配有CT、X线片、呼吸音波形图以及心电图进行详细的讲解。
2.7.肺脏视诊
2.7.1视诊包含胸壁检查、胸廓检查、呼吸运动、呼吸频率、呼吸深度和呼吸节律相关的内容。相关病例配有相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；同时根据病例可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动。
2.7.2胸壁检查（静脉、胸壁压痛、肋间隙等）。
2.7.3胸廓检查（正常胸廓、佝偻病胸、胸廓一侧变形等）。
▲2.7.4呼吸频率具备≥13种可调节模式，均有心电图和呼吸波形显示，呼吸频率可调节。
2.7.5呼吸节律：潮式呼吸（Cheyne-Stokes呼吸）、间停呼吸（Biot呼吸）、叹气样呼吸等。
2.7.6呼吸运动具有男性腹式呼吸、女性胸式呼吸、呼气性困难、混合型困难等均有心电图和呼吸波形显示，呼吸频率可调节。
2.8.肺脏触诊
2.8.1相关病例还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、胸膜摩擦感。触诊包含胸廓扩张度、胸廓扩张度异常、（语音震颤）触觉语颤等相关的内容。
2.8.2软件与模拟人配合可发长音“yi”进而可进行触觉语颤检查；
2.8.3胸廓扩张度；胸廓扩张度异常（一侧胸廓扩张度增强、一侧胸廓扩张度减弱等）语音震颤增强（肺实变、肺空洞等）；语音震颤减弱；胸膜摩擦感。
2.9.肺脏听诊包含听诊要领（VCR）和听诊内容等部分，相关病例可配合相应的呼吸波形图以及心电图以及3D模型；还可在仿真人体模型上体验相应的心尖搏动、触觉语颤、听诊音以及胸膜摩擦感。
2.9.1包含正常呼吸音（正常支气呼吸音、正常肺泡呼吸音等）、异常呼吸音（断续性呼吸音、异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）等）、湿罗音（粗湿啰音/Velcro啰音等）、干啰音（鸟鸣音、飞箭音等）、语音共振（胸语音、羊鸣音等）、胸膜摩擦音等。
2.9.2系统具备正常呼吸音伴小孩哭声、小孩哭声伴小水泡音等儿童听诊特点。
2.9.3肺脏叩诊：叩诊包含叩诊方法、肺上界、肺下界和肺下界移动度相关的内容。
（三）腹部检查教学训练系统：
腹部检查教学训练系统模拟人为成年女性半身模型，体表标志清晰。体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，结合教学大纲强化腹部的体格检查。
▲1.基础知识：系统应具备腹部解剖及常用体表标志、腹部的分区方法和常用体位的教学；可模拟腹式呼吸，呼吸幅度可调节，呼吸频率≥5种可调节模式；
2.腹部视诊：采用生动的视频动画或三维交互表现形式，进行多方位教学演示。
▲2.1视诊包含多种不同的视诊体征教学，包括但不限腹部外形（平坦、低平等）、腹壁(皮疹、瘢痕等)、腹部静脉（上腔静脉梗阻、下腔静脉梗阻等）、胃肠型及蠕动波（胃型、蠕动波等）、上腹部搏动等相关的内容。
3.腹部叩诊：叩诊包含但不限于叩诊方法、肝浊音界、胃泡鼓音区等；叩痛包含：肋脊角叩痛、肝区叩痛相关的内容。
3.1肝区叩痛可设置有/无，系统显示视频与教学讲解，可与模型进行病例互动，模拟人语音发声回馈操作反应。
3.2可进行互动模拟肝浊音界、胃泡鼓音区2种叩诊体征，脾脏叩诊、移动性浊音、水坑实验、膀胱叩诊、肋脊角叩痛等至少5种叩诊体征。
4.腹部听诊：
▲腹部听诊包含至少5种肠鸣音、至少6处血管杂音以及摩擦音和搔刮试验等相关内容。
5.腹部触诊：
5.1触诊包含触诊顺序、腹壁紧张度、压痛及反跳痛等≥11种相关的内容。
▲5.2腹部模型可模拟包含但不限于胆囊点、胃、胰腺点、左季肋点/脾脏、肝脏/右季肋点、麦氏点、左附件、右附件等部位的压痛、反跳痛触诊点；相关压痛可选择无/轻/重模式。
▲5.3肝脏触诊：肝脏触诊可以模拟任意不同级别大小的体征改变；可选单手/双手触诊法，肝脏设置范围可精确到0.1cm进行任意大小调节。
▲5.4脾脏触诊：可以模拟任意不同级别大小的体征改变，范围可精确到0.1cm进行任意大小调节；可针对教学内容进行脾脏轻度肿大、中度肿大以及高度肿大测量。
5.5胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
▲6.模拟人具有故障检测及警示功能，可提示具体故障点。
（四）配置清单
1.胸部检查模型1具
2.腹部检查模型1具
3.可电动升降功能实验台（占地面积≦1平方米）1套
4.听诊器2副
5.显示端旋转支架1套
6.胸、腹部检查虚拟仿真训练系统  光盘1套
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	简易呼吸器
	1套
	350
	3年
	工业
	简易呼吸器【数量：1套】
（一）设备用途、性能特点
主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。
（二）一般技术参数
1.配置包含储气袋，硅胶面罩，氧气管；
2.100%医疗等级硅胶，不含乳胶；硅胶回弹性好、透明度高，可高温灭菌重复使用；
3.设置≥60cmH₂O安全限压阀；
4.一体式进气阀，直接连接储气袋和氧气管；
5.球体、面罩和PC连接件均可经≥134°C高温高压灭菌后，重复使用；
6.复苏球囊的粗糙表面防滑作用能给施救者有良好的操作性。
（三）配置清单
1.球囊1个
2.硅胶麻醉面罩1个
3.储气袋1个
4.氧气管1条
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	模拟除颤仪
	1套
	10000.00
	3年
	工业
	模拟除颤仪【数量：1套】
（一）设备用途、性能特点
模型为高仿真的模拟除颤仪，具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，便于培训急救人员进行除颤训练。
（二）主要技术参数
1、具有手动除颤和自动除颤（AED)功能。
▲2、模拟除颤仪拥有≥7寸彩色屏幕。
3、焦耳档位选择，可以选择所需要的除颤能量值。
4、系统自动侦测电联可报警
5、界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤
▲6、可模拟显示双相波除颤的能量曲线
7、可语音提示“正在充电”“充电完成”等
8、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。
9、模拟AED功能：内置不少于10种情景模式供训练使用。
10、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。
11、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2种电极片，便于教学。
▲12、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。
13、除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。
▲14、可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置≥40个心电病例。
▲15、可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。
▲16、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期。
17、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。
（三）配置清单
1.模拟除颤仪1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	AED训练器
	1套
	5000.00
	3年
	工业
	AED训练器【数量：1套】
（一）设备用途、性能特点
用于AED自动体外除颤技术培训。
（二）主要技术参数
▲1.通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED训练器。
2.小巧便携，节省空间，单个AED净重：0.5kg(±0.05kg)。
▲3.预置至少6个病例，模拟真实的心脏骤停场景。病例1：2次可电击心律，1次不可电击心律，病例2：不可电击心律，可电击心律，不可电击心律，病例3：可电击心律，不可电击心律，病例4：可电击心律，循环提示，病例5：不可电击心律，循环提示，病例6：电极片问题，可电击心律，不可电击心律。
4.配置灵活，病例参数可调节。
▲5.同时具备成人和儿童AED训练器功能，提示音可切换为儿童的模式。
6.具备扬声器功能，音量可调节。
7.可使用配套移动应用程序做为遥控设备，通过蓝牙连接。
8.可通过配套移动应用程序实现操作软件更新和访问。
▲9.配套移动应用程序可同时控制至少6台AED训练器。可选择多个AED训练器同步进行设置，也可选择单个AED训练器分别进行设置。
10.导师可手动选择贴片位置正确按钮，以便快速进入下一步操作。
▲11.可选择打开或关闭完全自动模式，模拟如何使用可自动电击的全自动AED训练器进行训练。
12.预置病例可通过配套移动应用程序选择，也可通过AED侧面按钮切换。
13.AED训练器电量过低时可通过AED训练器本身的灯光提示，也可在配套移动应用程序上显示。
14.配套移动应用程序具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器。
▲15.可选择提示语言，包括但不限于：汉语(普通话）、英语等。
16.AED训练器材料不添加天然乳胶，避免使用者过敏。
（三）配置清单
1.AED训练器1个
2.袋子1个
3.说明书1本
4.合格证1份
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	腰椎穿刺仿真标准化病人
	1套
	8000.00
	3年
	工业
	腰椎穿刺仿真标准化病人【数量：1套】
（一）设备用途、性能特点
用于腰椎穿刺术培训使用。
（二）主要技术参数
1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。
腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。
2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与蛛网膜，以及由上述组织形成的蛛网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。
3.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。
3.1腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感。
3.2突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)。
3.3继续进针将刺破硬脊膜和蛛网膜，出现第二次落空感，即进入蛛网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。
▲4.配套腰椎穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括有解剖结构介绍和腰椎穿刺层次，可采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用腰椎穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，腰椎穿刺术前，展示用物，腰椎穿刺点定位，常用的穿刺点，腰椎穿刺过程，穿刺后操作、穿刺后注意事项。（提供软件截图）
(三)配置清单
1.腰椎穿刺仿真标准化病人1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	背部胸腔穿刺电子标准化病人
	1套
	8000.00
	3年
	工业
	背部胸腔穿刺电子标准化病人【数量：1套】
（一）设备用途、性能特点
 用于胸腔穿刺术培训使用
（二）主要技术参数
1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。
2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部实音区，确定穿刺部位。
3.穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。
4.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。
5.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。
▲6.配套胸腔穿刺术技能培训项目基本操作标准流程教学系统，学生可通过移动终端扫描配套软件进行下载，进行实时学习，教学内容为三维动画视频形式展示，至少包括：解剖结构介绍和胸腔穿刺层次，可采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，不适宜采用或禁止采用胸腔穿刺术进行诊断或治疗的疾病或情况，术前准备，展示用物，穿刺点定位展示，胸腔穿刺术常用的穿刺点，胸腔穿刺过程，穿刺后操作，穿刺后注意事项等。（提供软件界面截图）
（三）配置清单
1.背部胸腔穿刺电子标准化病人1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	腹腔穿刺与骨髓穿刺监测考核指导模型
	1个
	4200.00
	3年
	工业
	腹腔穿刺与骨髓穿刺监测考核指导模型 【数量：1个】 
（一）设备用途、性能特点
 用于腹腔穿刺术培训。
（二）主要技术参数
1.仿真模型采用优质材料制作，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2.解剖位置准确：锁骨、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐可明显触及。
3.仿真模型可行腹部穿刺操作。实施腹部穿刺与骨髓穿刺训练时，应按临床实际操作规程进行。
▲4.若穿刺过深或穿刺到腹壁下静脉，穿刺位置错误，有电子指示灯指示。
（三）配置清单
1.腹腔穿刺与骨髓穿刺监测考核指导模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	中心静脉穿刺插管术训练仿真模型
	1个
	4000.00
	3年
	工业
	中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 【数量：1个】 
（一）设备用途、性能特点
用于中心静脉穿刺插管术培训使用。
（二）主要技术参数
1.仿真模型取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2.解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显触知，便于穿刺定位。
3.可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。
4.可行心脏漂浮导管术。
（三）配置清单
1.中心静脉穿刺插管术训练仿真模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	气胸穿刺仿真模型
	1个
	4000.00
	3年
	工业
	气胸穿刺仿真模型【数量：1个】 
（一）设备用途、性能特点
用于气胸穿刺技能培训。
（二）主要技术参数
1.仿真模型取仰卧、双臂抱头体位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2.解剖位置准确：锁骨、胸骨、肋骨、各肋间隙、乳头等体表标志可明显触知，便于穿刺定位。
3.脚踏式充气装置，可分别模拟双侧气胸和单侧气胸，胸部可见张力变化。
4.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长产品的使用寿命。
5.可行胸腔抽气术，穿刺有明显落空感。
6.可行颈部淋巴结穿刺活检术。
（三）配置清单
1.气胸穿刺仿真模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	三腔两囊管操作模拟人
	1个
	8000.00
	3年
	工业
	三腔两囊管操作模拟人【数量：1个】 
（一）设备用途、性能特点
进行三腔两囊管压迫术操作。
（二）主要技术参数
1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成
2.具有真实的内脏器官
3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种
4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血
（1）正确操作后，可有效止血
（2）可准确测量出血量
5.可进行CPR操作
（1）口对口人工呼吸
（2）心脏按压
6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为≥200ml，可连接真实的洗胃机进行操作
7.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常
8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教
9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液
10.可进行膀胱冲洗
11.可进行尿道冲洗
12.可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习
13.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射
14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换
15.可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期
16.可进行口腔护理
17.可进行造瘘口护理
18.可进行吸氧、雾化吸入疗法
19.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作。
（三）配置清单
1.三腔两囊管操作模拟人1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	17
	腹腔镜训练系统
	1套
	27000.00
	3年
	工业
	腹腔镜训练系统【数量：1套】 
（一）设备用途、性能特点
腹腔镜训练系统通过模拟真实手术环境，实现了从基础技能到复杂手术的全流程训练，既保障了医学教育的安全性和有效性，也为临床医生提供了持续提升技能的工具，最终目标是通过标准化、可重复的训练，提高腹腔镜手术的质量和安全性。
（二）主要技术参数
1.升降台车配置
1.1车全尺寸（含显示器）：≥61×76×170cm；
1.2工作电压：220V；
1.3整机功率：100w；
1.4台车平台具备电动升降功能，配备固定式升降开关、遥控升降开关；
▲1.5升降平台静载可承受≥40KG物体，上升可载重≥25KG物体；
▲1.6平台最低高度为≦50cm，最高上升高度为≥87cm；
1.7台车配备3孔+2孔插座（220V），双USB充电口（5V/2.1A）；
▲1.8平台表面为碳素钢面板，可适配于任何磁性或非磁性底座的模型；
▲1.9一体机可绕支架进行仰视角至少+30°、俯视角至少-50°、绕旋转底座180°旋转、上下≥280mm升降；
▲1.10台车双侧配备器械支架，每侧器械支架孔为≥10个；
2.工作站参数
2.1显示尺寸：≥27英寸；
2.2屏幕分辨率：≥1920*1080
▲2.3屏幕规格：高亮触摸屏，≥178°广视角；
2.4 CPU：≥4核4线程、三级缓存≥6MB、基准≥3.5GHz、睿频频率≥3.9GHz；
2.5运行内存：≥16G；
2.6硬盘：≥512G固态硬盘；
2.7显卡：集成显卡；
2.8接口：千兆网口*1、USB*4、HDMI*1、220V电源*1
2.9内置：音响、双频WIFI、蓝牙
3.腹腔模块参数
3.1腹腔模块外形模拟成人腹部，含底座旋转模块；
▲3.2腹腔模块含操作孔≥17个，镜头安装孔≥1个；
▲3.3腹腔内含磁吸抽屉，可拆卸清洗，抽屉内置LED补光灯，能够完整照射工作区域；
▲3.4腹腔配备可旋转调节的摇杆机构，内窥镜可在摇杆机构中左右旋转、上下移动、夹紧；
4.摄像系统参数
▲4.1摄像系统像素不低于500万像素，镜头角度≥30°，镜杆直径与临床一致为∅10mm；
▲4.2摄像系统在可视范围内固定焦距，镜头在可视范围内伸缩，不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差；
4.3摄像系统支持在软件或者电脑系统中实现操作时截图、录像、储存功能；
4.4摄像系统可在操作区域内进行全方位移动，可用于练习扶镜手操作能力；
4.5摄像系统支持录制不低于1080P全高清视频；
▲4.6摄像系统使用防水工艺封装，具备防水功能，可用于动物离体器官训练；
▲4.7摄像系统自带可调节LED光源。
5.训练模块
5.13D缝合模块；
5.2剥离剪切模块；
5.3肠吻合模块；
5.4夹取模块；
5.5穿孔模块；
5.6牵引模块；
5.7夹珠模块；
5.8夹球模块；
5.9剪切模块；
5.10套扎训练模块。

6.操作器械配置
6.1腹腔镜手术器械持针器；
6.2腔镜手术器械弯剪刀；
6.3腹腔镜手术器械弯分离钳；
6.4腹腔镜手术器械无损伤抓钳。

7、课程管理软件系统
7.1课程管理系统要求可以实现在线学习、边看边答，在线考试，实训练习、实训考核管理等功能，教师后台可以上次编辑课程内容，可以实现学生成绩管理。
7.2系统采用C/S构架，服务器可部署在本地或者云端，登录管理都可以在浏览器内实现。
7.3设备根据服务器的部署，可进行外网或者局域网连接，任何一台学生机上都可以登录教师教务和练习机管理页面，实现灵活的管理
7.3.1教务系统
（1）系统管理员在教务系统中，可以进行系统机构、教学机构的创建；
（2）系统管理员在教务系统中，可在对应的教学机构中创建教师、班级、学生、教材等，并且可针对不同的成员赋予不同的操作权限；

7.3.2教师助手
（1）教师可在教师助手进行班级的创建，包含班级的人数、班级属性等；
（2）教师可在教师助手进行学生的创建，包含学生的个人信息、账号密码、查看教材的权限等
▲（3）教师可在教师助手进行教材的创建，包含文字、视频、3D模型、试题等；
▲（4）教师可在教师助手查看班级中学生的练习信息，包括学生上传的视频、练习的题目等，并且可以进行相应的评分；

7.3.3练习机
（1）我的练习：学生可以查看自己提交练习的成绩，包含练习时录制的视频
（2）直接练习：学生可以直接进入练习模式，在该练习模式中，学生无需进行其他操作即可获得镜头画面；
（3）专项考试：学生可以对老师发布的试题进行考试；
（4）试卷测试：学生可以对老师发布的理论练习题目进行测试；
（5）我的课程：
①课程由学生所属班级的教师创建，课程包含章、节两部分；
▲②在对应的练习小节中，学生可以观看教学视频；
▲③学生可在本节课程中，可以选择实操练习功能，此时学生可在同一屏幕上同时看到教学视频和腹腔内镜头的画面，可以对照视频进行实操练习；
▲④在实操练习功能中，可查看本节课程内置的3D模型，可进行放大、缩小、旋转等功能；
▲⑤在实操练习功能中，学生可以对当前的镜头画面进行文字备注、拍照、录像等操作，并且上传到个人的练习记录中；
▲（6）具有NFC技术和QR码的智能标签，通过扫描标签可获得23个解剖学课程，提供交互式虚拟模型，为用户创建前所未有的逼真和高分辨率内容，可随时随地在智能手机或平板电脑或笔记本电脑上访问（提供截图佐证）

(三)配置清单
1.气腹腔体1套；
2.静音升降台车1套；
3.≥7寸触摸一体机1套；
4.无线鼠标键盘1套；
5.键盘支架1套；
6.摄像系统1套（30°镜头）；
7.腹腔镜训练器械1套；
8.训练模块1套；
9.课程管理软件系统一套
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	高级皮肤切开缝合模块
	10个
	650.00
	3年
	工业
	高级皮肤切开缝合模块【数量：10个】（控制单价：65.00元）
（一）设备用途、性能特点
用于切开缝合技能培训。
（二）一般技术参数
1.皮肤模块具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。【规格尺寸≥110×150mm】
2.特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。
3.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。
（三）配置清单
1.高级皮肤切开缝合模块1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	脓肿鉴别与切开模块
	10个
	3020.00
	3年
	工业
	脓肿鉴别与切开模块【数量：10个】（控制单价：302.00元）
（一）设备用途、性能特点
用于脓肿鉴别和切开训练。
（二）一般技术参数
1.可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸≥163*244mm】
2.可进行脓肿切开、引流、包扎练习。
3.模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。
4.脓肿切开后可观察到两个窦道以及不同性状的脓液，性状逼真。
（三）配置清单
1.脓肿鉴别与切开模块1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	肛门指诊检查训练仿真模型
	1个
	2700.00
	3年
	工业
	肛门指诊检查训练仿真模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于肛门指诊检查训练使用
（二）一般技术参数
1.产品为膝胸位臀部模型，皮肤柔软，手感逼真。
2.可更换的正常与异常前列腺组件，包括：正常前列腺、前列腺增生、前列腺炎、前列腺肿瘤。
（三）配置清单
1.肛门指诊检查训练仿真模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	术前无菌操作训练仿真标准化病人
	1个
	1500.00
	3年
	工业
	术前无菌操作训练仿真标准化病人【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于术前无菌操作训练使用。
（二）主要技术参数
1.仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。
2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。
3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。
（三）配置清单
1.术前无菌操作训练仿真标准化病人1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	22
	手臂切开缝合训练仿真模型
	1个
	500.00
	3年
	工业
	手臂切开缝合训练仿真模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于切开缝合技能培训。
（二）一般技术参数
1.用于手臂的皮肤消毒、铺巾、切开、缝合、剪线、拆线训练，也可进行切口换药、包扎的护理技能训练。
2.仿真手臂的任何部位均可进行切开缝合练习。
（三）配置清单
1.手臂切开缝合训练仿真模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	下肢切开缝合训练仿真模型
	1个
	650.00
	3年
	工业
	下肢切开缝合训练仿真模型 【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于切开缝合技能培训。
（二）一般技术参数
1.用于下肢皮肤消毒、铺巾、切开、缝合、剪线、拆线训练，也可进行切口换药、包扎的护理技能训练。
2.仿真下肢的任何部位均可进行切开缝合练习。
（三）配置清单
1.下肢切开缝合训练仿真模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	24
	外科缝合包扎展示模型
	1个
	3000.00
	3年
	工业
	外科缝合包扎展示模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于外科缝合包扎培训使用。
（二）主要技术参数
1.该仿真模型提供提供包括但不限于以下14种标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。
2.可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。
（三）配置清单
1.外科缝合包扎展示模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	四肢骨折外固定技能训练模拟人
	1个
	8500.00
	3年
	工业
	四肢骨折外固定技能训练模拟人【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于四肢骨折外固定技能训练
（二）主要技术参数
1.该模型用于创伤包扎止血训练、急诊急救训练。
2.模型包含开放前臂离断伤及下肢离断伤。
3.将离断肢体血管与血泵相连，断肢残端血管可喷射状出血，用于止血包扎急救操作训练。
4.可用于考核止血包扎速度及包扎技能是否达标。
（三）配置清单
1.开放性伤口止血包扎仿真标准化病人1个
2.说明书1本
3.合格证1份
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	开放性伤口止血包扎仿真标准化病人
	1个
	1000.00
	3年
	工业
	开放性伤口止血包扎仿真标准化病人【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于创伤包扎止血训练、急诊急救训练
（二）主要技术参数
1.该模型用于创伤包扎止血训练、急诊急救训练。
2.模型包含开放前臂离断伤及下肢离断伤。
3.将离断肢体血管与血泵相连，断肢残端血管可喷射状出血，用于止血包扎急救操作训练。
4.可用于考核止血包扎速度及包扎技能是否达标。
（三）配置清单
1.开放性伤口止血包扎仿真标准化病人1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	27
	脊柱搬运模型
	1个
	8000.00
	3年
	工业
	脊柱搬运模型 【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于训练颈椎骨折、脊椎损伤的搬运培训。
（二）主要技术参数
1.本产品为全身仿真人体模型，模拟头颈部、脊柱受伤
2.该模型用于训练颈椎骨折、脊椎损伤的搬运考核
3.可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤
4.模拟人设有多处传感器，搬运方法错误时将有语音提示：搬运错误造成脊髓二次损伤
5.可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练
6.可进行多项护理操作
（三）配置清单
1.脊柱搬运模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	28
	妇科检查仿真模型
	1个
	3500.00
	3年
	工业
	妇科检查仿真模型 【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于妇科检查培训使用
（二）主要技术参数
1.正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。
2.带有≥8个子宫、≥8个宫颈，可任意组合。
3.可进行的操作：双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片。
4.子宫模型为：中等后倾子宫（≥2个）、前倾前屈子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿。
5.宫颈模型为：正常宫颈（≥2个）、经产妇宫颈、黏液分泌增多的宫颈、急性宫颈炎、宫颈癌、宫颈腺体囊肿、宫颈息肉。
（三）配置清单
1.妇科检查仿真模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	29
	孕妇产科检查电子标准化病人
	1个
	3500.00
	3年
	工业
	孕妇产科检查电子标准化病人 【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于部触诊法、骨盆外测量、胎心监护、产前乳房护理等技能培训。
（二）主要技术参数
1.外观形象，材质柔软，手感逼真。
2.模拟怀孕的孕妇，可充气调整腹部隆起。
3.可进行四部触诊法、骨盆外测量、胎心监护、产前乳房护理。
4.胎心音的频率可在80次/分钟～220次/分钟范围内任意调节。
5.可用听诊器在模拟孕妇腹部进行胎心音听诊，也可将胎心音“外放”示教。
6.控制器可显示胎心数值，也可屏蔽显示进入考核模式。
7.可方便的掀开标准化病人腹部外皮，调整模拟胎儿体位。
（三）配置清单
1.孕妇产科检查电子标准化病人1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	30
	会阴切开与缝合示教模型
	1个
	430.00
	3年
	工业
	会阴切开与缝合示教模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于会阴切开与缝合技能培训。
（二）一般技术参数
1.模块皮肤富有弹性。
2.至少三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。
（三）配置清单
1.会阴切开与缝合示教模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	31
	婴儿气道梗阻模型
	1个
	1400.00
	3年
	工业
	婴儿气道梗阻模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于婴儿气道梗阻解除技能培训
（二）主要技术参数
1.模型为女性婴儿，身长60±5厘米，头围40±3厘米。胸骨和肋骨可触及，肩胛骨解剖结构精准，便于操作定位。
2.正常的气道阻塞模拟
3.气道开放和胸部压迫的模拟
4.气道贯通时的胸部扩张
5.窒息、异物阻塞气道的模拟
6.心外按压，心肺复苏操作。
7.具有肺部结构，可进行肺部气体通气，胸部可起伏。
CPR操作：婴儿头部后仰，打开气道，口对口吹起，如果胸部有起伏，说明无异物。如果胸部不能起伏，说明有异物。
8.异物取出操作：将梗塞异物放入口腔内咽喉处，将婴儿头部后仰，打开气道，轻拍背部和胸部将异物取出。
（三）配置清单
1.婴儿气道梗阻模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	32
	儿童心肺复苏模拟人
	1个
	5800.00
	3年
	工业
	儿童心肺复苏模拟人【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于心肺复苏技能培训使用。
（二）主要技术参数
1.模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。
2.模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。
▲3.具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。
4.模拟人具有真实的口腔、舌头、会厌等，可进行儿童气管插管练习。
5.注射给药
5.1静脉注射：右手臂可进行静脉输液练习，可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血。
5.2肌肉注射：大腿外侧
5.3皮下注射：上臂三角肌
6.可进行导尿操作，操作成功后可导出模拟尿液。
7.可进行胫骨穿刺。
8.瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。
9.可触及颈动脉搏动。
10.心肺复苏执行标准：可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
11.训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。
按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。
▲12.考核模式下，按照30:2的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。
13.配有CPR专用操作软垫，软垫厚度≥8mm，便于练习、考核。

（三）配置清单
1.儿童心肺复苏模拟人1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	33
	新生儿气管插管训练模型
	1个
	900.00
	3年
	工业
	新生儿气管插管训练模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于气管插管技能训练使用。
（二）一般技术参数
1.逼真的新生儿解剖结构；
2.经口、鼻气管插管；
3.仿真材料的功能模拟；
4.可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。
（三）配置清单
1.新生儿气管插管训练模型1个
2.说明书1本
3.合格证1分

	34
	婴儿气管插管操作模型
	1个
	1300.00
	3年
	工业
	婴儿气管插管操作模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于气管插管技能训练使用。
（二）一般技术参数
1.婴儿的舌、口、咽、会厌、喉、声带，气管，左右肺的真实解剖。
2.经口、鼻气管插管。
3.仿真材料的功能模拟。
4.模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。
5.可以通过吹气方式、测试插管是否正确地插入气道。
6.观察双肺与胃的供气膨胀。
（三）配置清单
1.婴儿气管插管操作模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	35
	儿童气管插管操作模型
	1个
	1500.00
	3年
	工业
	儿童气管插管操作模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于气管插管技能训练使用。
（二）一般技术参数
1.逼真的儿童的舌、口、咽、会厌、喉、声带，气管，左右肺的真实解剖。
2.可经口、鼻气管插管。
3.儿童头颈可后仰，以便开放气道。
4.可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。
（三）配置清单
1.儿童气管插管操作模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	36
	新生儿生长发育指标测量训练模型
	1个
	4800.00
	3年
	工业
	新生儿生长发育指标测量训练模型 【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于新生儿生长发育指标测量的培训使用。
（二）主要技术参数
▲1.模型共有≥2种不同生长指标的新生儿仿真模型，所有模型人为1套，并配有带身高测量托盘的体重秤，供学生训练与考核用。全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，手感真实，触有弹性。
2.如提供2种新生儿模型（均为男孩儿）其身高分别为：46.5±5CM、50±5CM；头围分别为：31±5CM、34±5CM；体重分别为：2.3±0.3KG、3.3±0.3KG，其他模型可按供应商产品提供。
3.身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈弯曲状态，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。
▲4.该仿真模型的内部有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰，红灯亮。
（三）配置清单
1.新生儿生长发育指标测量训练模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	37
	透明洗胃操作模型
	1个
	3500.00
	3年
	工业
	透明洗胃操作模型【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于洗胃技术培训。
（二）主要技术参数
1.模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉、等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。
2.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程；体表标准明显，有剑突、乳头、锁骨、肚脐等标志，剑突可作为测量胃管插入长度标志。                                                     
3.模型带支架可摆放不同角度的体位（可实现左侧卧位、端坐位、半仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°。
4.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。
5.洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法。
6.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术。
7.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作。
8.瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等；瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液。
▲ 9.带有灯光警示系统，可提示贲门、胃体、幽门、十二指肠、胃底。
（三）配置清单
1.透明洗胃操作模型1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	38
	成人动脉穿刺手臂操作模型（左手）
	1个
	4500.00
	3年
	工业
	成人动脉穿刺手臂操作模型（左手）   【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于动脉穿刺训练使用。
（二）主要技术参数
1.成人动脉左手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。
2.可触及桡动脉、肱动脉搏动。
3.有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频该装置为电动模拟血液循环系统，
4.具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等
▲5.血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液。
▲6.具有手柄，便于移动血液循环模拟器。
7.内置大容量长续航电池，便于操作。
▲8.加入血液后上电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸
9.设置开关采用波段旋转开关，旋转时有声音提示，方便快速。
10.设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收。
11.清洗方面，倒入清水即可自动清洗
（三）配置清单
1.成人动脉穿刺手臂操作模型（左手）1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	39
	静脉注射手臂模型（左手）
	1个
	1800.00
	3年
	工业
	3、 静脉注射手臂模型（左手）【数量：1个】
（一）设备用途、性能特点
用于静脉注射训练。
（二）主要技术参数
1.模型为成人左手臂，由至少8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等
2.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习
3.肌内注射：三角肌部位
4.皮下注射：三角肌下缘部位
5.可反复进行练习
（三）配置清单
1.静脉注射手臂模型（左手）1个
2.说明书1本
3.合格证1份

	注：1、所属行业标明“/”的采购标的，无需在中小企业声明函中填写。
2、技术指标标注“▲”的，应按以下 2 种形式之一 提供，提交其他形式证明材料或未提供证明材料的将视为未实质性响应该技术指标要求。技术指标要求提交另外其他资料的除外。
（1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供扫描件加盖供应商电子签章。
（2）国家认可的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告，提供扫描件加盖供应商电子签章。



三、商务要求
	▲1．报价要求

	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲2.合同签订日期

	采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签 订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。

	▲3.交货（实施）时间
	自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

	▲4.交货地点或服务地点
	北海市采购人指定地点。

	▲5.验收标准
	1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 

	▲6.付款方式
	合同签订后10个工作日内采购人向中标供应商支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收合格后一年内支付。(验收合格后，采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一)。

	▲7.质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期按技术参数表中各项产品要求。
2.项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，质保期内出现故障需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期届满后发生维修只收材料成本费。

	▲8.质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。
2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.测试及检验:检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	▲9.履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	
▲10.售后服务

	1.报价包含送货上门、为用户安装、调试仪器的费用；售后服务人员现场培训操作人员到能熟练操作(保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明)。
2.售后服务：
（1）项目在安装调试过程中，中标供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。
（2）质保期内，中标供应商提供24小时365天不间断维修服务热线支持。如设备出现问题需要紧急维修或采购人有服务需求的，中标供应商应在6小时内响应，12小时内反馈处理，应在三个工作日内解决；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其他无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给采购人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。
（3）质保期内，中标供应商承诺所供设备的维保服务及零配件更换均由设备原生产厂家原厂提供，相关维修、换货及零配件费用已包含在投标报价中，不再另行收取。
（4）质保期届满后，中标供应商可继续提供原厂维保服务或不低于原厂标准的维保服务，所需更换零配件按成本价据实收取；质保期届满后，仍提供技术援助电话和售后服务电话支持。
3.本项目医疗设备涉及信息系统对接的，须开放标准接口并兼容采购人现有信息系统。设备接入医院信息系统所涉及的接口开发、对接、调试、接口转换装置及相关的其他全部费用均由中标供应商承担，采购人不支付任何额外费用。
4.产品所有软件使用最新版本且报价包含终身升级，设备报价应包含接口开放及与医院各信息系统对接所需的一切费用，采购人无需支付任何额外费用。
5.设备生产时间:中标供应商提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产)、超过九个月(进口)的库存货物，采购人有权拒绝接受。
6.每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括:设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标供应商提供，费用包含在报价中。
7.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
8.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

	▲11.培训
	1供应商提供完善的操作培训或技术培训方案，负责现场培训技术员2名以上，提供设备操作手册，保证熟练掌握全部功能为止。
2供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	▲12.包装和运输要求
	中标供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。

	▲13.保险
	供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。


四、其他要求
▲1.投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。

广西机电设备招标有限公司招标文件                                                            
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附件1：                              
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


附件2：
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附件3：
节能产品政府采购品目清单

	品目
序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	4
	A020204 多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	


6
	

A020523 制冷
空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）



	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷
空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	









10
	









A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （ GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）



	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	





11
	





A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）

	


13
	

★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）

	



15
	


★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）

	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
1
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附件4：
环境标志产品政府采购品目清单
	品目
序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机 设备
	A02010103 服务器
	
	HJ2507 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ2536 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输 出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202 投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能 一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽  车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车 （轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 
专用车辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空 调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用 电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器



	13
	A020619 照 明设 备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及 数据数字通信设 备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设 备
	A02091001 普通电视设备（电视 机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视 设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具 零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具 用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤 纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品

	30
	A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加 工材，相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板 （地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟 料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混 凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增 强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建 筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶 瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防 水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料 及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材 料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性 建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料

	43
	A100602 墙面涂 料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂 料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建 筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建 筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用 填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品


[bookmark: _Hlk132788258]注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
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	条款号
	要点
	内容、要求

	1.3.1
	项目基本信息
	项目名称：2025年下半年调整至2026年预算拟采购一批医疗设备
项目编号： BHZC2026-G1-990142-JDZB
采购计划号： BHZC2026-G1-00992

	1.3.2
	采购方式
	公开招标

	1.4
	促进中小企业发展措施
	本项目非专门面向中小微企业采购。 

	1.5.1
	供应商资格条件
	详见招标公告。

	[bookmark: _Hlk85555568]1.5.3
	联合体
	是否接受联合体详见招标公告

	1.6
	踏勘
	R否   □是
踏勘时间：   \ 
踏勘地点：  \  
踏勘要求：  \       

	1.7.2
	分包
	不接受分包

	1.9
	支持本国产品
	☑适用
□不适用

	2.3
	招标文件澄清、修改
	在招标公告发布媒介发布。

	2.3
	确认收到澄清、修改发布的方式
	澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。

	3.4.1
	投标有效期
	投标截止之日起90天。

	3.5
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	3.6
	投标文件的编制
	投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的广西政府采购云平台投标客户端制作并上传。

	3.7
	投标文件递交截止时间及开标时间
	见招标公告要求。

	4.2
	备份投标文件
	本项目 ☑不接受备份投标文件
以广西政府采购云平台系统自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份投标文件时，供应商才可以按规定上传备份投标文件。

	4.3
	演示
	R否   □是
演示内容：   \  
演示形式：    \  

	4.4
	样品
	R否   □是
样品制作的标准和要求：  \ 
样品检测机构的要求： \ 
检测内容：  \    
样品递交方式：\   

	5.3.1
	信用查询规则
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云”平台作为附件上传保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	6.3.2
	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求等

	6.3.5
	异常低价审查

	☑评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
£评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值     %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×      %；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价        %的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×       %；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价      %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×       %；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	6.3.6
	相同品牌推荐方式
	R采购人委托评标委员会确定   □采购人确定


	6.5.1
	结果公告
	采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。

	6.5.2
	中标通知书
	采购代理机构通过广西政府采购云平台发出中标通知书。
中标通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标供应商已收到，中标供应商自行承担未及时查收的后果。

	6.5.3
	招标结果通知书
	采购代理机构通过广西政府采购云平台发出招标结果通知书
招标结果通知书在广西政府采购云平台推送之日起，视为中标供应商已收到，中标供应商自行承担未及时查收的后果。

	8.1
	质疑
	（1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。
（2）本项目不接受传真、移动通信、广西政府采购云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。

	9.1
	代理服务费
	（1）代理服务费
R采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法下浮 20%计算：
①招标金额在100万元以下的：
货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％；
②招标金额在100-500万元之间：
货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％；
③招标金额在500-1000万元之间：
货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％；
④招标金额在1000-5000万元之间：
货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％；
……
差额定率累进法计算过程示例：
例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算：
100万元×1.5%＝1.5万元
（300－100）万元×1.1%＝2.2万元
合计收费＝（1.5＋2.2）×0.8=2.96 万元

£采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，具体金额为  \      。
（2） 中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标供应商的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。

开户名称：广西机电设备招标有限公司北海分公司
开户银行：交通银行北海分行营业部
银行账号：455060200018170923660
财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398）

	9.3
	附件
	无

	9.3
	图纸
	无

	9.4
	其他事项
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明：
除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评审方法及标准、合同条款格式、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。


[bookmark: _Hlk88949215]

1．总则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.1适用范围
本招标文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]1.2定义
1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。
1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。
1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 
1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“●”（如有）和一般无标识指标。▲
代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标无效，●代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
1.2.7 本招标文件出现多种选项的条款，以“R”表示本条款所选择的方式。
1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“广西政府采购云平台”。
1.3项目信息
1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表
1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表
[bookmark: _Hlk132812137]1.4促进中小企业发展政策
1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk138842976][bookmark: _Hlk92205820]根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
1.4.2中小企业定义
1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。
1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。
1.4.2.4视同中小企业情形
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。
（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。
1.5供应商资格要求
1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表
1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。
1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“供应商须知前附表”规定。
如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 
（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）
（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。
（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]1.6现场踏勘及投标费用
1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。
1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
1.7转包与分包
1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。
1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]1.8特别说明
1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。
1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处； 
1.9 对本国产品的支持政策
1.9.1本国产品标准
“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。
本国产品标准的产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形；
（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；
②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；
③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。
①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；
②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
1.9.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见投标人须知前附表。
中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
1.9.3 价格评审优惠
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。
1.9.4政策执行要求
1.9.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
《中国境内生产的组件成本核算基本规则》
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
1.9.4.2证明材料提交与审查：供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
评标委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求供应商澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。
澄清补正应当按照“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
1.9.4.3成本核算与承诺
供应商应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见投标文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存，以备核查。采购人可在履约验收环节对相关材料进行抽查。
1.9.5 争议处理
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
2．招标文件
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]2．招标文件
2.1招标文件的构成
第一章 招标公告
第二章 采购需求
第三章 供应商须知
第四章 评审方法及标准
第五章 合同主要条款格式
第六章 投标文件格式
2.2供应商的风险
供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。
2.3招标文件的澄清与修改
2.3.1任何已获得招标文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。
[bookmark: _Hlk132790706]2.3.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]3．投标文件
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]3.1投标文件的组成
投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]3.2投标文件的语言及计量
3.2.1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]3.3投标报价
3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。
3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
3.4投标有效期
3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。
3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.4.3供应商同意延长的投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标无效，但供应商有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]3.5投标保证金
3.5.1供应商须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的投标保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。
3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。
3.5.3未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标供应商的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。
3.5.4供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1） 供应商在投标有效期内撤销投标文件的；
（2） 供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3） 中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（4） 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5） 拒绝履行合同义务的；
（6） 其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]3.6投标文件的编制要求
[bookmark: _Hlk160184301]3.6.1供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端，通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。
[bookmark: _Hlk132791136]3.6.2供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk93046800]3.6.3 供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
3.6.5投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。
3.7投标文件的递交、修改和撤回
3.7.1供应商必须在供应商须知前附表规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。
3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。 
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]3.7.3供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
3.7.4在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
[bookmark: _Hlk93046827]3.7.6招标文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。供应商在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。
4．开标
4.1开标准备
本项目投标截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。
全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
如供应商成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 
4.2开标程序
4.2.1供应商登录广西政府采购云平台进入开标大厅签到。
4.2.2解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密投标文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行投标文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。
4.2.3广西政府采购云平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。
4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。
4.2.5供应商对报价进行确认。
4.2.6开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。
4.3演示
4.3.1“供应商须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。
4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由供应商自行承担。
4.4样品
4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。
4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc254970545][bookmark: _Toc254970686]4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。
[bookmark: _Hlk93420947]5．资格审查
5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。
5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：
5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，可直接在线查询）
5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；
5.4资格审查合格的供应商不足3家的，不得评审。
[bookmark: _Hlk93420990]6．评审
6.1评标委员会及评审原则
[bookmark: _Hlk91249317]6.1.1本项目评审工作由评标委员会负责，评标委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评标委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。
6.1.2评标委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评标委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并记录在评审报告中。
6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
[bookmark: _Hlk91324148]6.2评审方法及依据
6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。
6.2.2评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。
[bookmark: _Hlk91324322]6.3评审程序
[bookmark: _Hlk19175507][bookmark: _Hlk80956880]6.3.1符合性审查
资格审查结束后，评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。
6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）
[bookmark: _Hlk47714684]（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
[bookmark: _Hlk138843020]根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
[bookmark: _Hlk19176155]（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）及关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（2023年2号）的公告规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。
注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 “网络安全专用产品”内“产品类别”共34类：数据备份与恢复产品、防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、网络和终端隔离产品、反垃圾邮件产品、网络综合审计产品、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品、虚拟专用网产品、防病毒网关、统一威胁管理产品（UTM）、病毒防治产品、安全操作系统、安全网络存储、公钥基础设施、网络安全态势感知产品、信息系统安全管理平台、网络型流量控制产品、负载均衡产品、信息过滤产品、抗拒绝服务攻击产品、终端接入控制产品、USB移动存储介质管理系统、文件加密产品、数据泄露防护产品、数据销毁软件产品、安全配置检查产品、运维安全管理产品、日志分析产品、身份鉴别产品、终端安全监护产品、电子文档安全管理产品。
6.3.3澄清、说明或补正
（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
6.3.4报价修正
（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
处理。
（2）经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。
（3）经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
6.3.5异常低价审查
本项目异常低价审查情形见“投标人须知前附表”规定。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。
6.3.6相同品牌认定（仅适用于货物采购项目）
（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。
①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。
6.3.7串通投标认定
评标委员会须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。
[bookmark: _Hlk19122026]（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。
[bookmark: _Hlk19122039]①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。
②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。
③视为或被认定为串通投标的相关供应商。
[bookmark: _Hlk19122058]（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122048]①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
⑤不同供应商的投标文件相互混装；
⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk19122102]（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。
[bookmark: _Hlk19122095]①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；；
③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
6.3.8投标无效认定
[bookmark: _Hlk19113301]（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。
②投标文件存在招标文件规定的无效情形。
[bookmark: _Hlk19113313]（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评标委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。
[bookmark: _Hlk19113363]6.3.9比较与评价
（1）评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。
（2）评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评标委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。
（3）评标委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐中标候选人，中标候选人最多不超过3名。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。
（4）评标委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评标委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。
分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
6.4确定中标供应商
6.4.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
6.5结果公告
6.5.1自中标供应商确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告中标结果，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向中标供应商发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向未中标供应商发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。
6.6废标
6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标： 
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因发生重大变故或采购任务取消的。
6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。
7．合同
7.1合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。
7.2签订合同
[bookmark: _Hlk93421039]7.2.1如招标文件无特别规定，中标供应商按招标文件确定的事项签订政府采购合同。
7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
7.2.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。
7.2.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Hlk155170999]7.2.5采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。
7.3合同公告
[bookmark: _Hlk93421052]7.3.1如招标文件无特殊规定，中标供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。
7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
[bookmark: _Hlk155171014]7.3.3 政府采购合同双方不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
7.4 履行合同
[bookmark: _Hlk93421061][bookmark: _Toc308164814][bookmark: _Toc217446070]7.4.1采购人与中标供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
7.5履约验收
[bookmark: _Hlk93421069]7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。
7.5.2验收结果合格的，中标供应商可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]8．质疑和投诉
8.1质疑
8.1.1质疑内容、时限
（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
8.1.2质疑形式
质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）	质疑项目的名称、编号；
（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）	事实依据；
（5）	必要的法律依据；
（6）	提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
8.2投诉
8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。
9．其他事项
9.1代理服务收费由采购代理机构向中标供应商收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费。
9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。 
9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。
9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。
10．其他说明
10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。
10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。


[bookmark: _Toc18887][bookmark: _Toc254970549][bookmark: _Toc254970690]第四章  评标方法及评标标准
[bookmark: _Hlk93421148]1.评审方法
R本项目采用综合评分法进行评审。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。
□本项目采用最低评标价法进行评审。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
[bookmark: _Hlk92206009]本项目评审的其他详细规定在第三章供应商须知中规定。
[bookmark: _Hlk93421162]2.资格审查标准（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格）

	[bookmark: _Hlk93421270]审查因素
	审查内容
	说明

	供应商应符合的基本资格要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商为法人或者其他组织的具有营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证，供应商为自然人的具有身份证；
供应商以“信用承诺函”（格式见第六章投标文件格式）的书面形式进行响应，不再提供证明材料。

	
	（2）具有健全的财务会计制度
	审查2024年度财务状况报告（表）扫描件或银行出具的资信证明扫描件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）扫描件。
供应商以“信用承诺函”（格式见第六章投标文件格式）的书面形式进行响应，不再提供证明材料。

	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商以“信用承诺函”（格式见第六章投标文件格式）的书面形式进行响应，不再提供证明材料。

	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	①具有投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明。
②具有投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录。
供应商成立不足6个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明加盖供应商电子签章。
供应商以“信用承诺函”（格式见第六章投标文件格式）的书面形式进行响应，不再提供证明材料。

	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录
	供应商以“信用承诺函”（格式见第六章投标文件格式）的书面形式进行响应，不再提供证明材料。

	
	（6）具备法律、行政法规规定的其他要求
	无。

	采购政策
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。

	供应商应符合的特定资格要求
	（1）资质要求
	具有有效的医疗器械生产许可证或经营许可证或者备案（按《医疗器械监督管理条例》免于经营备案和无需办理医疗器械经营许可或者备案的情形除外）。

	
	（2）业绩
	无

	
	（3）供应商不得参加投标的情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
须提供，格式见第六章投标文件格式“供应商直接控股股东、管理关系信息表”。

	
	（4）诚信要求
	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	（5）分公司
	须符合“招标公告”的要求

	
	（6）分包
	须符合“招标公告”的要求

	
	（7）联合体
	须符合“招标公告”的要求

	
	（8）其他要求
	按照招标公告规定获得招标文件。



3.符合性审查标准（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）
	[bookmark: _Hlk92966680]审查因素
	审查内容
	说明

	商务资信
	法定代表人身份证明及授权委托书
	授权代表参加投标时审查：法定代表人授权委托书及附件 
法定代表人直接参加投标时审查：法定代表人身份证明及附件
格式及附件见第六章投标文件格式要求

	
	实质性条款响应
	招标文件实质性要求响应均无负偏离

	
	串通投标
	不属于投标人须知正文第6.3.7规定的串通投标情形，见第六章投标文件格式要求

	技术
	节能产品（如有）
	采购需求如果包括政府强制采购节能产品，投标产品未使用节能产品政府采购品目清单内的产品，或未处于有效期之内，见第六章投标文件格式要求

	
	网络安全专用产品（如有）
	采购需求如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》所规定的网络安全专用产品，投标提供的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或具备在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，见第六章投标文件格式要求。

	报价
	有效报价
	报价未超过采购预算金额（含分项预算金额）

	
	漏项报价
	未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；

	
	投标报价唯一性
	不存在有选择、有条件报价（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）

	
	过低报价合理性
	投标人的报价存在异常低价问题的情形，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	
	投标有效期
	满足招标文件规定


[bookmark: _Hlk19113393][bookmark: _Hlk77609326]4.评分标准
【适用于标项一：心脏三维导航消融系统等一批医疗设备采购及安装】
	序号
	类型
	评标因素
	评分标准
	分值权重
	说明

	1
	价格分
	价格分
（客观分）
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
	0-30
	投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除 计算方法见后。

	2
	技术分
	一般技术指标响应分（客观分）
	产品性能分： 
一般参数分：一般参数共 29项， 
每一项符合（无负偏离）得1分，满分 29分。 
注：一般参数指未标注“▲”的指标参数。 
	0-29
	

	3
	技术分
	项目实施方案（主观分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 
二档（3分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排。 
三档（7分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 
四档（11分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 
五档（15分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。
	0-15
	未提供方案不得分。


	4
	商务资信分
	质保期
（客观分） 
	在满足基本质保期的基础上，质保期每延长 1 年，得1 分，满分2分。
	0-2
	以设备制造商或代理商承诺为准，投标文件中提供制造商或代理商证明文件

	5
	商务资信分
	设备操作、使用及维护培训方案
（主观分）
	一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 
二档（3分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行 2 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 
三档（6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 
四档（9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 3 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 25 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 
五档（12 分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 4 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 30 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。
	0-12
	未提供方案不得分。


	6
	商务资信分
	售后服务方案
（主观分）
	一档（4 分）：有售后服务方案，但缺乏保障措施或内容与本项目不符或有漏项。 
二档（7分）：售后方案全面，提供售后技术服务人员不少于 1 人且有固定售后服务场所，定期对设备进行维护和检修，能及时有效的提供技术支持和解决方案，可提供质保期内的原厂售后服务承诺。 
三档（10分）：满足二档的基础上，具有远程维修服务、应急预案、质量保障方案措施，针对医疗机构的售后服务经验丰富，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应，系统及时更新升级，技术服务人员不少于 2 人。
	0-10
	未提供方案不得分。


	7
	商务资信分
	质量管理认证（客观分）
	投标人或投标产品生产厂家通过以下类型认证的：ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，提供证书扫描件每有1项证书得1分，最高得2分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）
	0-2
	提供有效的认证证书。

	8
	综合得分
	=1+2+3+4+5+6+7（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）





【适用于标项二：体外高频热疗机等一批医疗设备采购及安装】

	序号
	类型
	评标因素
	评分标准
	分值权重
	说明

	1
	价格分
	价格分
（客观分）
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	0-30
	投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除 计算方法见后。

	2
	技术分
	一般技术指标响应分（客观分）
	产品性能分： 
一般参数分：一般参数共 18项，每一项符合（无负偏离）得1分，满分 18分。 
注：一般参数指未标注“▲”的指标参数。 
	0-18
	

	3
	技术分
	项目实施方案（主观分）
	一档（0 分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 
二档（5 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排。 
三档（10分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 
四档（15 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 
五档（20 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。
	0-20
	未提供方案不得分。


	4
	商务资信分
	质保期
（客观分） 
	在满足基本质保期的基础上，质保期每延长 1 年，得1分，满分1分。
	0-1
	以设备制造商或代理商承诺为准，投标文件中提供制造商或代理商证明文件

	5
	商务资信分
	设备操作、使用及维护培训方案
（主观分）
	一档（0 分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 
二档（3 分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行 2 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 
三档（7 分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 3 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 
四档（11分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 3 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 25 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 
五档（15 分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 4 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 30 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。
	0-15
	未提供方案不得分。


	6
	商务资信分
	售后服务方案
（主观分）
	一档（6 分）：有售后服务方案，但缺乏保障措施或内容与本项目不符或有漏项。 
二档（10分）：售后方案全面，提供售后技术服务人员不少于 1 人且有固定售后服务场所，定期对设备进行维护和检修，能及时有效的提供技术支持和解决方案，可提供质保期内的原厂售后服务承诺。 
三档（14分）：满足二档的基础上，具有远程维修服务、应急预案、质量保障方案措施，针对医疗机构的售后服务经验丰富，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应，系统及时更新升级，技术服务人员不少于 2 人。
	0-14
	未提供方案不得分。


	7
	商务资信分
	质量管理认证（客观分）
	投标人或投标产品生产厂家通过以下类型认证的：ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，提供证书扫描件每有1项证书得1分，最高得2分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）
	0-2
	提供有效的认证证书。

	8
	综合得分
	=1+2+3+4+5+6+7（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）





【适用于标项三：视频脑电图仪、肺功能仪、新生儿呼吸机、电子支气管镜等一批医疗设备采购及安装】
	序号
	类型
	评标因素
	评分标准
	分值权重
	说明

	1
	价格分
	价格分
（客观分）
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	0-30
	投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除 计算方法见后。

	2
	技术分
	一般技术指标响应分（客观分）
	产品性能分： 
一般参数分：该标段核心产品一般参数每一项符合（无负偏离）得0.5分（满分13分）；该标段其余产品一般参数每一项符合（无负偏离）得0.5分（满分 19分）。 
注：一般参数指未标注“▲”的指标参数。 
	0-32
	

	3
	技术分
	实施方案（主观分）
	一档（0 分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 
二档（3 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排。 
三档（7分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 
四档（11 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 
五档（15 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。
	0-15
	未提供方案不得分。


	4
	商务资信分
	质保期
（客观分） 
	每类产品在满足基本质保期的基础上，质保期每延长1年，得1分，满分1分。
	1
	以设备制造商或代理商承诺为准，投标文件中提供制造商或代理商证明文件

	5
	商务资信分
	设备操作、使用及维护培训方案
（主观分）
	一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 
二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行 2 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 
三档（5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 3 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 
四档（8分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 3 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 25 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 
五档（10分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 4 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 30 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。
	0-10
	未提供方案不得分。


	6
	商务资信分
	售后服务方案
（主观分）
	一档（4分）：有售后服务方案，但缺乏保障措施或内容与本项目不符或有漏项。 
二档（7分）：售后方案全面，提供售后技术服务人员不少于 1 人且有固定售后服务场所，定期对设备进行维护和检修，能及时有效的提供技术支持和解决方案，可提供质保期内的原厂售后服务承诺。 
三档（10分）：满足二档的基础上，具有远程维修服务、应急预案、质量保障方案措施，针对医疗机构的售后服务经验丰富，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应，系统及时更新升级，技术服务人员不少于 2 人。
	0-10
	未提供方案不得分。


	7
	商务资信分
	质量管理认证（客观分）
	投标人或投标产品生产厂家通过以下类型认证的：ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，提供证书扫描件每有1项证书得1分，最高得2分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）
	0-2
	提供有效的认证证书。

	8
	综合得分
	=1+2+3+4+5+6+7（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）





[bookmark: _GoBack]【适用于标项四：男性生理多参数检测仪（硬度检测）等一批医疗设备采购及安装】
	序号
	类型
	评标因素
	评分标准
	分值权重
	说明

	1
	价格分
	价格分
（客观分）
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	0-30
	投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除 计算方法见后。

	2
	技术分
	一般技术指标响应分（客观分）
	产品性能分： 
一般参数分：该标段核心产品一般参数每一项符合（无负偏离）得0.5分（满分12分）；该标段其余产品一般参数每一项符合（无负偏离）得0.2分（满分 20分）。 
注：一般参数指未标注“▲”的指标参数。 
	0-32
	

	3
	技术分
	实施方案（主观分）
	一档（0 分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。 
二档（3 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排。 
三档（7分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。 
四档（11 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。 
五档（15 分）：提供项目实施方案，方案内容具有产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。
	0-15
	未提供方案不得分。


	4
	商务资信分
	质保期
（客观分） 
	每类产品在满足基本质保期的基础上，质保期每延长1年，得1分，满分1分。
	1
	以设备制造商或代理商承诺为准，投标文件中提供制造商或代理商证明文件

	5
	商务资信分
	设备操作、使用及维护培训方案
（主观分）
	一档（0分）：投标文件中未提供设备操作、使用及维护培训方案不得分。 
二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行 2 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。 
三档（5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 3 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 20 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。 
四档（8分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 3 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 25 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。 
五档（10分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少 1 次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少 4 次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于 30 分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。
	0-10
	未提供方案不得分。


	6
	商务资信分
	售后服务方案
（主观分）
	一档（4 分）：有售后服务方案，但缺乏保障措施或内容与本项目不符或有漏项。 
二档（7分）：售后方案全面，提供售后技术服务人员不少于 1 人且有固定售后服务场所，定期对设备进行维护和检修，能及时有效的提供技术支持和解决方案，可提供质保期内的原厂售后服务承诺。 
三档（10 分）：满足二档的基础上，具有远程维修服务、应急预案、质量保障方案措施，针对医疗机构的售后服务经验丰富，耗材和备品备件库存配备充足可及时供应，系统及时更新升级，技术服务人员不少于 2 人。
	0-10
	未提供方案不得分。


	7
	商务资信分
	质量管理认证（客观分）
	投标人或投标产品生产厂家通过以下类型认证的：ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证的，提供证书扫描件每有1项证书得1分，最高得2分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商单位公章，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）
	0-2
	提供有效的认证证书。

	8
	综合得分
	=1+2+3+4+5+6+7（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）





注：政策性扣除计算方法
1）小微企业的价格扣除计算:供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：
	独立投标
	供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业）
	价格扣除投标报价的10%

	联合体或
分包
	小微企业制造商承担的金额比例为100%
	价格扣除投标报价的10%

	
	小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上
	价格扣除投标报价的4%

	注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



2）本国产品的价格扣除计算：供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：
	采购项目或者采购包中为单一产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商所提供符合本国产品标准的产品
	


价格扣除全部产品的总报价的20%

	采购项目或者采购包中含有多种产品
	若本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商提供符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时。供应商须在投标文件提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》的，无须填写《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》。
	

	注：未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。



3）评审报价计算
a.供应商若符合中小企业支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝投标总报价－（投标总报价*小微企业价格扣除比例）
b.供应商若符合本国产品支持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝投标总报价－（全部产品报价*20%）
c.供应商若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评审报价＝投标总报价－（投标总报价*小微企业价格扣除比例）－（全部产品报价*20%）
备注：全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
4.1偏离认定说明
[bookmark: _Hlk132792081]供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：
（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。
（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。
（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。
（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。
（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。
（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。
（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。
（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。
（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。
（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

广西机电设备招标有限公司招标文件                                                     评标方法及评标标准

广西机电设备招标有限公司招标文件                                                          
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政府采购货物买卖合同




项目名称：                                   
合同编号：                                    
甲    方：        北海市第二人民医院          
乙    方：                                   
签订时间：    2026 年     月     日          








[bookmark: _Toc16246]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 北海市第二人民医院 （采购人）
乙方 （全称）：                   （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：  2025年下半年调整至2026年预算拟采购一批医疗设备  
采购项目编号：                   
（2）采购计划编号：                   
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：              
     品牌：             规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                     ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       þ否
分包主要内容：                                            
分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
þ否
（10）是否涉及节能产品：
¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
¨强制采购       ¨优先采购    
þ否
是否涉及环境标志产品：
¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
¨强制采购       ¨优先采购    
þ否
是否涉及绿色产品： 
¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
¨强制采购       ¨优先采购    
þ否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                 
             大写：                 
     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：  合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付中标金额的30%，剩余中标金额的70%验收后一年内支付。（验收后，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一） ，其中涉及预付款的： 签订合同后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%。 
¨成本补偿：             
¨绩效激励：             
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，质保期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期届满后发生维修只收材料成本费。
（2）履约地点： 北海市甲方指定地点 
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否
收取履约保证金形式：    /    
收取履约保证金金额：    /    
履约担保期限：    /    
（4）分期履行要求：    /    
（5）风险处置措施和替代方案：    /     
4.合同验收
验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织
验收主体：  甲方 
是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：¨是  þ否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    þ否
验收组织的其他事项：   无       
（2）履约验收时间：货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                   ¨分期/分项验收：  乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 
（4）履约验收程序： 先进行名称、数量、品牌、型号的初步验收，在对设备的技术性能进行验收。  
（5）履约验收的内容： 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。   
（6）履约验收标准： 产品合格，符合采购需求及投标文件承诺。   
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项：     无       
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.售后技术服务要求
（1）费用包含送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场培训操作人员到能熟练操作等费用（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。
（2）售后服务：
①项目在安装调试过程中，乙方应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在质保期内，设备出现问题或甲方有服务需求的，乙方应在     小时内响应，应在1个工作日内到达仪器现场；一般问题应在     小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其他无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给甲方使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由乙方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。
  （3）本项目医疗设备涉及信息系统对接的，须开放标准接口并兼容甲方现有信息系统。设备接入医院信息系统所涉及的接口开发、对接、调试、接口转换装置及相关的其他全部费用均由乙方承担，甲方不支付任何额外费用
（4）设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，采购人有权拒绝接受。
（5）承诺提供保修服务须原厂保修。
（6）乙方提供24小时365天不间断维修服务热线支持。每半年提供二次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由乙方提供，费用包含在报价里。
（7）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
（8）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。
（9）在保质期满后，乙方应提供备件和维修服务。
（10）产品所有软件使用最新版本且报价包含终身升级，端口开放的费用，能与医院各信息系统实现对接，甲方不支付任何额外费用。
7.合同生效
本合同自  甲乙双方合同签订之日起 生效。
8.合同份数
本合同一式 柒 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，代理机构 壹 份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点： 甲方所在地 
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	北海市第二人民医院
	单位名称（公章或合同章）
	 

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	王工
	联 系 人
	

	联系电话
	0779-2027171
	联系电话
	

	通信地址
	北海市银海区新世纪大道116号
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。




[bookmark: _Toc21934][bookmark: _Toc27624]第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

[bookmark: _Toc16587]第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	自知道或应当知道之日起5个工作日内

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	甲方先履行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	北海市银海区新世纪大道116号

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，质保期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，质保期届满后发生维修只收材料成本费。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	/

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	按协议书约定

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	/

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	按招标文件要求及投标文件响应内容

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	按银行孳息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。
4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。
5.其他违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。
6.甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1）  种方式解决：
（1）向       甲方所在地        仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 甲方所在地  ；
（2）向  北海市银海区 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/




合同附件1
政府采购项目履约保证金退付意见书

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

                                     供应商公章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                 采购单位公章
                                        年    月     日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月     日收到。
会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。


合同附件2
[bookmark: _Hlk80978015]
[bookmark: _Hlk77607667]履约验收方案


1.履约验收工作参加人员
1.1履约验收主体单位
采购人或采购人委托的机构
1.2履约验收参加人员
采购人代表、委托机构代表、中标供应商代表及采购人邀请的其他人员
2.履约验收时间
按签订的政府采购合同实施
3.履约验收地点
采购人指定地点
4.履约验收方式
采购人自行验收
5.履约验收程序
5.1成立验收小组
5.2量化验收标准
5.3组织验收
5.4出具验收报告
5.5验收结果公告
5.6验收资料归档
采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。
6.履约验收内容
6.1商务验收内容
对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。
6.2技术验收内容
对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。
7.履约验收标准
验收标准：
1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 
8.履约验收其他事项
无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商 （填写供应商名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        £委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金  额

	1
	 
	
	 
	 

	合 计
	
	 

	合计大写金额：人民币元整

	实际供货日期
	20  年  月  日
	合同交货验收日期
	20  年  月  日

	验收具体内容
	1.中标供应商所供货的1套设备的技术性能能满足采购合同约定的技术标准。
2.中标供应商对设备的安装调试符合合同约定或服务规范的要求。
3.中标供应商提供的质量保证证明材料齐全。
验收过程材料详见验收书附件《验收书附表——商务（服务）验收》以及《验收书附表——技术验收、安全验收》。

	验收小组意见
	验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：


	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者中标供应商负责人签字或盖章：
联系电话：          年   月   日

采购人签字或盖章：
联系电话：         年   月   日
	 受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                     年   月   日





备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）



[bookmark: _Toc2390][bookmark: _Toc24247]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Hlk19114175][bookmark: _Hlk89032274]注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。



[bookmark: _Hlk92966991]1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）： 


电子投标文件


[bookmark: _Hlk92967018]资格证明文件



项目名称： 
项目编号：
分标号： 
供应商名称：
供应商地址：

                        年  月  日
[bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698]
 
目录
（应有页码）


[bookmark: _Hlk19114217]1．北海市政府采购供应商信用承诺函 

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）
致（采购人或采购代理机构）： 
供应商名称：                           
统一社会信用代码：            
供应商地址：              
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规， 
依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人 
民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
1.我单位具有符合招标文件资格要求独立承担民事责任的能力。 
2.我单位具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。 
3.我单位具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。 
4.我单位具有符合招标文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
若我单位承诺不实 ，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。 
供应商名称（电子签章）： 
法定代表人或授权代表 (签名)： 
日 期： 年 月 日 
注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函 ，未提供视为未实质性响应招标 （采购）文件要求 ，按无效投标（响应）处理。 
2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如 
授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。







2.投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。
我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。 
（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。
（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。
（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。
（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。
（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。
我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。



[bookmark: _Hlk88990289]供应商名称（电子签章）：                
                                                                        年    月    日

[bookmark: _Hlk19114283]3．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）扫描件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）扫描件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件扫描件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照扫描件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明扫描件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。


[bookmark: _Hlk48144477]4.具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）


5．落实政府采购政策需满足的资格要求（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）






6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）


[bookmark: _Hlk93048232]6.1供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


6.2供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。








供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

[bookmark: _Hlk65852070]

7．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。 



2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）： 



电子投标文件


 商务技术文件



项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：


                        年  月  日


目录
（应有页码）
[bookmark: _Toc455309222][bookmark: _Toc462320613][bookmark: _Toc462223472][bookmark: _Hlk19114325]
1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：                                         
单位性质：                                           
地址：                                               
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                           
姓名：                   ；性别：                      
年龄：         ；职务：              ；身份证：                                      
系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
供应商名称(电子签章)：                
                                                                                               年       月       日 

附件：法定代表人身份证扫描件


1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书
致：（采购人名称）：
我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签字或签章：                               法定代表人签字或签章：          
职务：                                                            职务：           
[bookmark: _Hlk138844890]被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：                 
[bookmark: _Hlk132793041]被授权人手机号码及邮箱：                                           
                                  
供应商名称(电子签章)：                
                                        年    月    日


附件：法定代表人身份证扫描件及授权代表身份证扫描件

第一部分 商务文件
（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表
	序号
	招标文件的商务要求
	投标文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


[bookmark: _Hlk48144603][bookmark: _Hlk88990584][bookmark: _Hlk19049081]注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求及其他要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无偏离”。
（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。
（4）本表可扩展。
供应商名称(电子签章)：                         日  期：        

2．售后服务机构概况
	售后服务机构名称
	

	地址
	

	注册资本金
	
	其中：供应商出资比例
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	

	经营期限
	

	售后服务协议
	

	售后服务内容
	

	工作业绩
	

	服务承诺
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	

	负责人
	
	联系电话
	



供应商名称(电子签章)：                               　 年    月　 日
注：（1）应提供供应商或其分支机构或其售后服务机构的营业执照扫描件；
（2）供应商授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议扫描件。

3． 制造商授权（如有，供应商自行编写）


4． 售后服务（如有，供应商自行编写）


5． 培训方案（如有，供应商自行编写）

5．近年供应商同类成功案例的业绩证明。（如有）
同类成功案例业绩一览表
	

序号
	采购单位名称
	产品或项目名称
	采购
数量
	单价（元）
	合同总价（元）
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定
[bookmark: _Hlk19049505]（2）本表可拓展。

[bookmark: _Hlk88990617]供应商名称(电子签章)：                                                            年    月   日


6．提供投标产品由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料或提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（采购标的包含时提供）


7．符合政府采购政策的证明材料。
7.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）
投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。投标文件中同时提供所投标产品的节能产品及环境标志认证证书扫描件。

节能产品及环境标志产品清单
	序号
	类别
	品目
	品牌
	规格型号
	生产者（制造商）
	证书编号及证书到期日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7.2 中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称 (电子签章)：    日期：
注：
（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的货物名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。
（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
（5）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。
（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。
7.3监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

7.4残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                              单位名称(电子签章)：          
                                                       日  期：


7.5如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



5.8关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目或采购包如供应商所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不填写此函。格式内容仅供参考）

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

 

供应商名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日 




6. 无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
  


供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

7.代理服务费承诺书
致：广西机电设备招标有限公司
[bookmark: _Hlk19050352]我单位参加了贵方组织的招标项目编号为（                    )的投标，并递交了投标保证金（¥       ），在此我方说明如下：
1．我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。
[bookmark: _Hlk19050518]我公司选择第     种方式缴纳代理服务费。
第一种方式：一次性足额缴纳代理服务费。
第二种方式：从投标保证金中抵扣代理服务费，不足部分补交。
2．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。
	收款户名
	

	账    号
	

	开户银行
	

	银行行号
	


3．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。
4. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：
第一种方式：开具收据。
第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；
第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：1.公司名称                      ；2.纳税人识别号                     ；3.税局登记地址                     ；4.税局登记电话             ；5.开户银行                 ；6.银行账户                         。

供应商名称(电子签章)：                              
供应商地址：                                     
日期：      年    月    日
说明：
（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。
（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。
（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西机电设备招标有限公司财务部联系。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。

[bookmark: _Hlk19050322]
8．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）



第二部分 技术文件
（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表


	序号
	招标文件要求
（注明章节及条款号）
	投标文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……



[bookmark: _Hlk88990482]注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无偏离”。如果采购需求为≤或≥某个数值标准时，响应内容不得直接复制采购需求，响应内容应当写明投标产品的具体参数或承诺的具体数值。如该采购需求属于不能明确具体数值的，响应内容应当备注说明。
（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。
（4）技术指标要求提交证明材料的，应按要求提供，提交其他形式证明材料或未提供证明材料的将视为未实质性响应该技术指标要求。技术指标要求提交另外其他资料的除外。 
（5）本表可扩展。

[bookmark: _Hlk88990507]
供应商名称(电子签章)：                          日 期：            

2．货物或产品配置清单格式（供应商可按厂家格式提供）：
	序号
	货物或产品
名称
	品牌或制造商
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称(电子签章)：                          日  期：          

[bookmark: _Hlk19115689]3．投标货物或产品的质量保证说明



4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。
常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单
	序号
	备品备件、专用耗材名称
	适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号
	优惠内容
	优惠单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



供应商名称(电子签章)：                        日 期：  


5.产品出厂标准、质量检测报告。（如有，请提供）


6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。（如有，请提供）



7．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行填写。
供应商名称(电子签章)：                         日  期：        




8．产品技术方案。

  

9．项目实施方案。



10． 供应商对本项目的合理化建议和改进措施。



11． 供应商需要说明的其他文件和说明。


3．投标文件封面参考格式（报价文件）： 



电子投标文件


报价文件



项目名称： 
项目编号：
分标号：（若无留空或写“/”）
供应商名称：
供应商地址：


                        年  月  日




第三部分 报价文件

[bookmark: _Hlk19115777]1．投标函格式：

投 标 函

[bookmark: _Hlk19051378]致：_（采购人名称）_：
[bookmark: _Hlk19051388][bookmark: _Hlk19051393][bookmark: _Hlk19051402]我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
（3）我方承诺本投标有效期为第三章供应商须知规定的期限。
（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。
（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                      邮编：           电话：            
传真：             
供应商代表姓名           职务：             邮箱：               


供应商名称(电子签章)：                          

日期：      年    月   日

2.1投标报价明细表格式：
投标报价明细表
                                    金额单位：人民币（元）
	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk88990717]注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准。


供应商名称（电子签章）：                          
日  期：         年   月   日 


2.2产品成本明细表格式：【备注：采购单一产品的项目，则不用提供】
	序号
	名称
	品牌规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	成本单价（元）
	成本合计（元）
	符合本国产品标准
	备注

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	是/否
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	符合本国产品标准的货物成本之和
	

	全部货物成本之和
	

	符合本国产品标准的货物成本之和占全部货物成本之和的比例
	

	全部货物报价合计
	



说明：1、明细表中的单价、合计、货物报价金额合计应当与《开标一览表》中相应的投标报价一致；“符合本国产品标准”栏填“是或否”；
2、符合本国产品标准的产品成本之和占该全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；
3、未按要求提供产品成本明细表的，导致的后果由投标人自行承担。


供应商名称（电子签章）：                          
日  期：         年   月   日 
[bookmark: _Hlk19115862]3．过低报价合理性的说明。（如有）
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）


[bookmark: _Hlk88990880]4．开标一览表





格式详见广西政府采购云平台，且仅在广西政府采购云平台填写即可。
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