采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本标项所属行业：工业。

### 标项1：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统2 | 1台 | 一、用途：用于全身各部位数字化X射线摄影，支持立位、卧位及轮椅患者检查，具备自动拼接、可视化摆位、无线遥控等功能。 二、技术参数： ▲（一）功能需求：悬吊式双板DR，主要用于胸部、头颅、脊柱、四肢、腹部等全身站立位及卧位的数字X线摄影系统以及双下肢、全脊柱拼接。为保证设备整机的兼容性和稳定性，要求设备主要核心部件（球管、高压发生器等）为整机制造商原厂制造或同品牌。 （二）技术参数 1.高压发生器 1.1高压发生器功率≥65kW。 1.2高压发生器频率≥100kHz。 1.3管电压可调范围40～150kV。 1.4曝光加载时间范围：最小曝光时间≤1ms。 ◆1.5最大输出电流≥800mA。 1.6最大电流时间积≥800mAs。 1.7具备AEC自动曝光控制。 1.8发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。 2.X射线球管 2.1球管最大功率≥65kW。 ◆2.2球管焦点≤0.6/1.2mm。 2.3 焦点最大承受功率≥34/80kW。 ▲2.4 阳极热容量 ≥350kHU。 2.5 管套热容量 ≥1350kHU。 2.6 阳极散热率 ≥97kHU/min。 3.摄影床用平板探测器 3.1 探测器尺寸≥17×17英寸。 3.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI）。 3.3 光电转换材料：非晶体硅。 ◆3.4 像素尺寸≤139μm。 3.5 有效成像区域≥42.6cm×42.6cm。 3.6 采集矩阵≥3070×3070。 ◆3.7 采集灰阶度≥16bits。 3.8 空间分辨率≥3.6lp/mm。 ▲3.9 量子捕获效率（DQE）≥66%。 3.10 图像预览时间≤3秒。 3.11 探测器最大承重≥150kg。 3.12 探测器重量 ≤4.6kg。 3.13 探测器充满电后可拍摄的最大图像数≥500张。 3.14 探测器配备把手，可单手移动，且防止意外摔落。 3.15 支持平板探测器在线自动充电。 3.16 传输方式：无线传输。 4.胸片架用平板探测器 4.1 探测器尺寸≥17×17英寸。 4.2 闪烁体类型：碘化铯（CsI）。 4.3 光电转换材料：非晶体硅。 4.4 像素尺寸≤139μm。 4.5 有效成像区域≥42.6cm×42.6cm。 4.6 采集矩阵≥3070×3070。 4.7 采集灰阶度≥16bits。 4.8 空间分辨率≥3.6lp/mm。 ▲4.9 量子捕获效率（DQE）≥66%。 5.X线球管悬吊系统 ◆5.1 球管悬吊支架：吊架运动模式 电动+手动（双模式）。 5.2 球管具有多向运动及旋转功能。 ▲5.3 球管纵向运动范围 ≥2250mm。 5.4 球管横向运动范围 ≥1950mm。 5.5 球管焦点中心垂直运动范围 ≥1500mm。 5.6 球管垂直电动旋转角度 ≥-135°/+135°。 5.7 球管水平电动旋转角度≥±120°。 5.8 缩光器可随球管旋转。 5.9 缩光器照射野可自动调整，可调用上次采集的束光野大小。 5.10 球管端具备摆位摄像头，检查过程实时可见患者影像。 5.11 可通过皮尺测量床旁拍照的距离。 6.球管侧近台操作控制系统 ◆6.1 操控方式: 彩色电容式触摸屏。 6.2 屏幕尺寸≥10英寸。 6.3 机架管头显示屏可依据重力方向自动调整显示的方向。 6.4 机架管头显示屏可显示患者的详细登记信息，如姓名、患者编号等。 6.5 可调整曝光参数（kV、mA、mAs等）及患者体型选择或电离室参数。 6.6 机架管头显示屏可显示图形化的摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位。 6.7 机架管头显示屏处可调整大小焦点，进行焦点快速切换。 6.8 机架管头显示屏处可显示系统状态消息。 6.9 机架管头显示屏处可显示缩光野的尺寸和源像距。 7.立式摄影架 7.1 片盒升降范围 ≥1400mm，片盒中心离地最小距离 ≤35cm。 7.2 运行方式：手电一体。 7.3 探测器可固定或具有旋转功能。 7.4 具有自动曝光控制（AEC）功能。 7.5 滤线栅栅比≥13:1。 7.6 滤线栅栅密度≥90 lp/cm。 7.7 X线球管与数字平板在摄影架上投照时可以做自动同步追踪运动。 ▲7.8 无线遥控器可控制摄影架垂直升降和调整束光野大小。 8.摄影平床 ◆8.1 床面高度电动调节范围≥38cm。 8.2 床面最低高度≤52cm 。 8.3 床面最高高度≥90cm 。 8.4 床面板尺寸 ≥230cm×76cm。 8.5 床面纵向移动范围≥± 44cm。 8.6 床面横向移动范围 ≥±12cm。 8.7 滤线栅栅比≥13:1。 8.8 滤线栅栅密度≥90 lp/cm。 8.9 摄影床最大承重量 ≥200kg。 8.10 球管与床面可自动垂直、水平跟踪或倾斜跟踪。 ▲8.11 脚踏式/脚触开关或前踢式脚触开关控制床体升降及锁定。 9.系统操作台 9.1 主机工作站操作台内存≥8GB。 9.2 主机工作站操作台硬盘≥1000GB。 9.3 采集工作站显示器尺寸≥23英寸。 9.4 患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询。 9.5 图像信息采集管理：摄影影像采集、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像左右标记。 9.6 图像处理：图像校正，图像翻转，图像测量与标注，图像边缘增强，图像噪点抑制。 9.7 图像观察：查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原，图像裁剪，图像重建。 9.8 图像诊断：支持多种图像风格一键切换（标准、平滑、高对比度等）或自定义。 9.9 图像存储发送：DICOM 3.0，有DICOM存储、打印，worklist等功能。 10 高级临床功能 ◆10.1 具备全长拼接功能，可实现站立位和卧位的全长拼接功能。 10.2 配备全长拼接架和拼接标尺。 10.3 全长拼接架最大承重≥200kg。 ▲10.4 滤线栅栅比≥13:1。 ▲10.5 滤线栅栅密度≥90 lp/cm。 10.6 全自动长骨拼接功能 （1）图像质量与达成方式：支持站立位和卧位全身骨骼全长拼接成像，拼接图像无几何变形失真。 （2）球管采集方式：拼接成像时，球管可采用一种或多种采集方式，包括但不限于： 球管围绕水平轴（或垂直轴）进行多角度旋转式采集； （3）步进移动或连续扫描式采集。 10.7 立位拼接最大拍摄范围≥150cm。 10.8 卧位拼接最大拍摄范围≥90cm。 （三）基本配置： 1. 高频高压发生器：1套 2. X射线管组件：1套 3. 平板探测器：2套 4. 电动摄影床：1套 5. 立式摄影架：1套 6. 图像处理系统：1套 7. 缩光器：1套 8. 无线遥控器：1个 9. 曝光手闸：1个 10.其他配置： 10.1工作站与显示器：配备≥2套专用阅片工作站，每套配置≥6M医用专业诊断显示器。工作站主机配置：CPU≥6核，内存≥16 GB，硬盘≥1 TB。数据接口：具备完整DICOM 3.0接口，与医院PACS、RIS、HIS系统互联互通，承担全部接口费用。 10.2防护用品与辅助设备： 10.2.1防护用品：成人防护铅衣（含铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅手套、铅围裙、铅方巾）≥2套。儿童防护铅衣（含铅帽、铅围脖、铅围裙）≥2套。铅毯（规格1.0m×1.8m）≥1张。自动防护屏/帘1套。防护服柜1个。辐射监测仪1台。 10.2.2辅助设备：配套采集工作站使用的在线式不间断电源（UPS）。呼叫系统屏-对接医学影像科工作站）1套，监控系统1套，紫外线消毒装置1套。除湿机1台。机房制冷恒温设备2套。 10.3其他设施：机房防护（含防护门、防护窗、电缆、更衣室安装、警示标志、灯箱、防护门关闭报警器）。 |
| 交付的时间和地点 |  | - 交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。 2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有配套第三方产品（机房防护、配套空调、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式： （1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款： （2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。 |  |
| 质保期 |  | 整体质保期不少于3年，自设备验收合格之日起计算。 |  |
| 售后服务 |  | 1.保修期内提供7×24小时远程技术支持，工程师24小时内到达仪器现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。 2.后处理软件及扫描序列终身升级。设备需支持接入医院HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统，中标人承担接口费用。 3.设备使用年限 3.1 需承诺，在规范操作与维护条件下，设备整机设计使用寿命不低于10年。 3.2 须提供生命周期内的备件供应与技术支持保证。 4.培训与技术支持 4.1 需提供系统化的分层次培训，包括针对工程师的设备维护培训、针对技师的规范化扫描培训、针对诊断医师的高级临床及科研应用培训（如心脏、波谱、功能成像）。 4.2 提供多次不定期临床培训。培训时间不少于3天，培训≥3名操作人员及1名维护人员，并提供详细的培训课程计划与教材。 5.系统兼容性 5.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。 5.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。 |  |
| 包装和运输 |  | 本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 |  |
| 保险 |  | 如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制措施 |  | 1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。 4.使用年限：设备整机设计使用寿命不低于10年。 |  |
| 核心产品 |  | 数字化X射线摄影系统2，一台。 |  |

### 标项2：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字胃肠机（数字化医用X射线透视摄影系统） | 1台 | 一、用途 本设备主要集数字化透视、摄影、造影于一体，用于全身各部位X射线检查，包括：常规DR摄影（立位、卧位）、消化道造影（上消化道、全消化道、结肠气钡双重造影）、泌尿生殖系统造影（子宫输卵管造影、肾盂造影、尿道造影）、胆道造影（T管造影、ERCP）、泪道造影、窦道造影等多功能成像。可一站式完成常规摄影到复杂造影成像，提升消化、妇科、泌尿、肝胆外科、急诊等科室诊疗效率。 二、技术参数： （一）设备名称：数字胃肠机（数字化医用X射线透视摄影系统） （二）数量：1台 （三）设备用途：该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及ERCP检查、子宫输卵管造影、数字减影成像等常规放射学诊断及治疗的需要。 （四）主要部件及性能参数: 1 高压发生器 ▲1.1 高压产生方式：高频逆变，≥100kHz ▲1.2标称电功率≥80kW 1.3最短曝光时间≤1ms 1.4 透视输出电压 ≥111kV 1.5摄影电压≥150kV 1.6连续透视最大电流≥10mA 1.7 脉冲透视最大电流 ≥20mA 1.8最大管电流≥1000mA 1.9透视方式：要求具备脉冲透视以及连续透视两种方式 1.10摄影方式：要求具备点片摄影／直接摄影／连续摄影功能 ▲1.11 点片摄影准备时间 ≤1.0s ▲1.12 最大透视功率 ≥2.5kW 2.X射线管组件 ▲2.1阳极热容量≥600kHu ◆2.2阳极转速≥9700转/分 ◆2.3焦点：双焦点，小焦点 ≤0.3mm，大焦点≤0.6mm 2.4小焦点功率≥40kW ▲2.5大焦点功率≥100kW 2.6限束器类型：可自动及手动控制 2.7 要求具有曝光野指示灯 3.升降式诊断床 3.1 要求床体四周均可接触患者 ▲3.2床体负角度旋转≥40度 ◆3.3床面横向运动范围≥25cm ▲3.4 影像系统垂直运动范围 ≥130cm 3.5影像系统覆盖范围≥160cm ▲3.6倾斜投照角度≥ ±45度 ▲3.7 最大SID ≥150cm 3.8任意位置床体承重≥200kg 3.9操控方式：单一遥控杆自定义实现 ▲3.10床面水平状态距地最低高度≤480mm ▲3.11 床身升降行程 ≥500mm 3.12要求能立卧位一键自动切换 3.13要求具备防误碰按键 3.14要求具备独立解锁按键 4.平板探测器 4.1 材料：非晶体硅 ◆4.2像素大小≤139μm 4.3 空间分辨率 ≥3.4 lp/mm 4.4有效视野≥ 17"x17" 4.5 视野可变 ≥2视野 4.6 最小视野 ≤12″×12″ ◆4.7像素矩阵≥3030ｘ3030 pixels 4.8灰阶等级≥16 bit（65,536灰阶） 4.9透视分辨率：在最大视野下，满足以下任一条件即可：1024×1024像素矩阵时 ≥1.4 lp/mm；或1536×1536像素矩阵时 ≥2.2 lp/mm。 4.10透视分辨率（1536×1536像素矩阵下）≥2.2 lp/mm 5.数字化影像系统 5.1CPU≥3.0GHz 5.2内存≥8G 5.3主机操作系统：Windows 10 或同等性能以上 ◆5.4硬盘容量≥ 1000GB 5.5脉冲透视≥25 fps（最大） 5.6 序列摄影帧频 ≥4 fps（最大） 5.7要求具有虚拟限束器 5.8透视图像记录≥15s 5.9 要求具备末帧图像保持 (LIH) ◆5.10要求具有多种临床采集程序协议，消化道检查，胰胆管检查，输卵管检查等不少于6种图像处理功能 6.1 要求具有直方图计算 6.2 要求具有窗宽窗位调节 6.3 要求能黑/白反转 6.4 要求具有图像缩放功能 6.5要求能ROI调节 6.6 要求能水平/垂直翻转 6.7 要求能图像剪切 6.8 要求能边缘增强 6.9 要求能标注功能 6.10要求能测量距离、角度 7.网络功能 7.1 要求能DICOM储存 7.2 要求能DICOM打印 7.3 要求能DICOM-DVD刻录（内置 DICOM浏览软件） 7.4 要求能DICOM worklist 8.具备拼接功能 8.1 功能要求：一次扫描，拼接全脊柱、全下肢图像 ▲8.2最大拼接范围≥ 140cm 8.3 扫描时间 ≤25s 8.4 拼接方式 自动拼接 8.5 要求能可调节层位 8.6 拍摄图像 ≥4张 ▲9 具有动态造影、周边血管造影成像功能 ▲9.1 具有实现动态造影、周边血管造影分析功能 ▲10.具备通过一次曝光，获得在扫描范围内的所有层面的图像 11 要求具备近台操作系统 11.1 显示器≥19英寸单色医学专用液晶显示器 11.2 要求具备曝光脚闸 11.3 要求具备床体运动控制 12 附件要求： 12.1 具备对讲系统 12.2 具备旋转脚踏板 12.3 具备肩托架 三、基本配置： 1.高频高压发生器≥80kW 2.X 射线管组件（≥600kHU，双焦点） 3.电动限束器 4.动态平板探测器（≥17×17 英寸） 5.全电动倾斜诊断床（升降、可移动点片装置） 6.立式胸片架 7.主控工作站（含 DICOM 3.0） 8.动态数字减影血管造影软件包拼接功能 9.断层融合功能 10.旋转脚踏板、近台操作系统 11.对讲系统、高压电缆 12.机房防护及配套（铅屏蔽、防护门、防护罩、配套空调、配套采集工作站用在线式UPS、除湿机、辐射监测仪、急救车（推车）等各 1 套、更衣室安装、警示标志、灯箱等） 13.胃肠独立工作站：1套，配置≥19 英寸医用专用显示器 14.诊断工作站≥3 套（含≥6M 医用显示器，工作站主机配置：CPU≥6 核，内存≥16GB，硬盘≥1TB）、诊断桌椅≥3套、成人及儿童防护用品（需符合国家防护标准要求）等。 15.无磁消毒机器人：1套（可供胃肠机房及可移动使用）。 16.DR-AI模块：DR 脊柱侧弯 AI、下肢力线 AI、四肢骨折 AI 辅助诊断系统各 1 套 17.双筒高压注射器：1 台，支持造影剂与生理盐水自动切换，具备体温加热及压力监测功能，压力范围 50-350psi 18.恒温钡剂调配仪：1 台 19.配备给采集工作站的UPS 1套。 20.呼叫系统：1 套（含屏，对接本科室工作站） 21.机房制冷恒温设备：2套（≥3匹） 22.除湿机：1 台 23.辐射监测仪：1 台 24.对讲监控系统：1 套（可录像，可保存≥3个月） 25.候诊室小音响：1 套 26.抢救车（推车）及设备：1套（含简易呼吸器、急救药品柜） 27.氧气筒：1 台 28.成人防护用品：3套（含防护服、铅帽、铅围脖、铅眼镜、铅围裙、铅方巾） 29.儿童防护用品：2套（含防护服、铅帽、铅围脖、铅围裙） 30.铅防护毯：2张（规格≥1.0m×1.8m） 31.防护服柜：1 个 32.防护罩：1 个 33.ERCP 保护装置：1 个 34.压迫带：1 个 35.妇科支架：1 个 36.排粪造影支架：1 个。 37.数据接口：具备完整DICOM 3.0接口，与医院PACS、RIS、HIS系统互联互通，承担全部接口费用。 |
| 交付的时间和地点 |  | - 1.交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。 2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。 |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套（机房防护、配套空调、配套UPS、工作站等），即“交钥匙”工程等成本及利润。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式： （1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款： （2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。 |  |
| 质保期 |  | 整机质保不少于3年，自设备验收合格之日起计算。 |  |
| 售后服务 |  | 1.保修期内提供7×24小时远程技术支持，工程师24小时内到达仪器现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。 2.后处理软件及扫描序列终身升级。设备需支持接入医院HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统，中标人承担接口费用。 3.设备使用年限 3.1 需承诺，在规范操作与维护条件下，设备整机设计使用寿命不低于10年。 3.2 须提供生命周期内的备件供应与技术支持保证。 4.培训与技术支持 4.1 需提供系统化的分层次培训，包括针对工程师的设备维护培训、针对技师的规范化扫描培训、针对诊断医师的高级临床及科研应用培训（如心脏、波谱、功能成像）。 4.2 提供多次不定期临床培训。培训时间不少于5个工作日的操作及维护培训，培训人数≥5人，并提供详细的培训课程计划与教材。 5.系统兼容性 5.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。 5.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。 6.开机率保证≥95%，非采购人原因的，不足一天顺延一天保修。 7.覆盖服务：物联网设备状态监控及预警： a)提供基于物联网的“设备状态远程监控及预警”服务。 b) 通过远程通讯技术，实现对设备运行状态监测，并对潜在运行风险发出预警。 c) 确保所提供的服务符合医疗数据安全及设备远程运维的通用法规要求，确保数据传输和访问的安全性。 d) 通过远程运维功能，能解决大部分潜在故障，降低设备非计划停机风险。 |  |
| 包装和运输 |  | 本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 |  |
| 保险 |  | 如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 4.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制措施 |  | 1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。 4.使用年限：设备整机设计使用寿命不低于10年。 |  |
| 其他要求 |  | 中标人须提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。 |  |
| 核心产品 |  | 数字胃肠机（数字化医用X射线透视摄影系统） |  |

标项3：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C型臂X射线机1 | 1台 | 一、用途 具备高性能脉冲一体化X线发生器和全数字化平板探测器，可满足身体较厚部位及肥胖病人清晰成像的需求；整机要求体积小巧，移动灵活；配备多重高效主动冷却系统，以保证系统连续稳定高效工作；具备智能综合剂量管理以为医生及病人提供全面的术中防护；具备3D成像能力。满足但不限于诸如骨科、创伤外科、脊柱骨科等多学科成人或儿童患者应用。 二、技术要求 1.功能需求 1.1 多功能大平板 C 型臂，能够在术中实现 CT 等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视、摄影功能。 2.主要技术规格和要求 2.1 C 型臂架构； 2.1.1 垂直升降≥450mm，水平左右移动≥200mm，沿床长纵向平移≥200mm； 2.1.2 机架运动自由度：C臂轴向旋转角度：≥±220°，电动旋转；左右摆角最大范围：≥±12°； 2.1.3 平板探测器到焦点距 (SID)≥1100mm； 2.1.4 C 臂开口径≥930 mm，C 臂深度≥740 mm； 2.1.5 手控式或脚控式刹车系统； 2.1.6 具备色彩引导运动控制； 2.2 X 线发生器 2.2.1 最大输出功率≥15kW； ◆2.2.2 发生器频率≥40kHz 高频/多脉冲处理器控制； 2.2.3 最大电压≥125kV； 2.2.4 连续透视最大管电流≥15mA； 2.2.5 脉冲透视最大管电流≥50mA，三维采集 / 单幅点片最大管电流≥120mA； 2.2.6 最大脉冲频率≥30 帧/秒； 2.2.7 最小脉冲频率≤0.5f/s； 2.2.8 单幅点片最大管电流 (mA)≥100mA； 2.2.9 最小曝光时间≤5ms。 2.3 球管 2.3.1 球管类型：旋转阳极； ◆2.3.2 球管双焦点设计：大焦点≤0.6mm，小焦点≤0.3mm； ◆2.3.3 阳极散热率≥70kHU/min； 2.3.4 球管转速≥8000转/分钟； 2.3.5 阳极靶角≤10º； ◆2.3.6 阳极热容量≥300kHU； 2.3.7 最高连续透视时间≥ 50 分钟； 2.3.8 阳极滤过片≥3mmAl，0.1mmCu。 2.4 平板探测器 2.4.1 平板成像大小≥30cm*30cm ◆2.4.2 采用CMOS或非晶硅/IGZO材质 2.4.3 图像采集矩阵≥2048×2048； 2.4.4 图像采集灰阶≥16bit； 2.4.5 像素尺寸≤152µm； 2.4.6 数字图像旋转角度≥±360°； 2.4.7 平板放大等级≥3级，QE≥70%。 2.5 准直器及滤线栅 2.5.1 具备矩形准直器和狭缝准直器，狭缝准直器非对称调节； 2.5.2 具备无射线数字图像旋转； 2.5.3 滤线栅栅比≥10:1； 2.5.4 滤线栅密度≥80 线/厘米，滤线栅可拆卸。 2.6 监视器 2.6.1 监视器≥27英寸 4K分辨率医用显示器≥1台，最大分辨率≥3840 x 2160 2.6.3 最大亮度≥750cd/㎡； 2.6.4 可视角度≥±176°； 2.6.5 具备对环境光亮度自动补偿功能； ◆2.6.6 监视器可旋转，不同角度能观察影像(注明旋转角度)≥240°； 2.7 二维数字图像处理 2.7.1 具备图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能，实时边缘增强功能； 2.7.2 具备实时自动、手动窗位调整功能； 2.7.3 具备实时金属修正功能，实时动态降噪功能； 2.7.4 具备实时去除运动伪影功能； 2.7.5 具备实时软组织修正功能； 2.7.6 窗位调节功能≥6 个自定义窗位调节范围； 2.7.7 具备 AI 选定任意区域自动调整窗宽窗位； 2.7.8 具备图像剂量三级可调，最后一幅图像自动冻结功能 2.8三维成像核心指标 2.8.1具备三维锥形束 CT 重建功能，单序列重建时间≤30 秒； 2.8.2具备三维图像多平面重建 (MPR)、容积重建 (VR)、最大密度投影 (MIP)、曲面重建 (CPR)、任意斜面 / 曲面切割功能； 2.8.3三维扫描最大成像容积≥18cm×18cm×18cm； 2.8.4具备三维金属伪影校正 (MAR) 功能，可消除钢板、螺钉等内固定物的伪影，要求能保障骨科术后三维成像质量。 2.9临床适配与拓展性 2.9.1具备 DICOM3.0 标准接口，可对接采购人医院现有的PACS 系统； 2.9.2具备标准化接口，实现图像融合导航； ◆2.9.3具备电动脚踏移动功能，支持术中一键锁定，要求移动便捷、定位精准； 2.9.4配备UPS备用电源，断电后可支持至少15分钟常规操作。 三、每台C臂配2张全碳纤维手术床。以适配C臂三维成像功能。 （一）全碳纤维手术床 1.适合骨科、创伤、脊柱、介入、泌尿外科、胸外科、肾脏外科等，如采购人后期采购骨科机器人导航、骨科三维C形臂、二维C臂、G型臂、O型臂等设备，中标人须负责将所投产品与上述设备进行调配供采购人使用。 2.台面板采用透光能投射X 光射线板材，碳纤维大背板可满足3D及骨科导航系统 360°的 X 光拍摄需求，手术台可透视长度头端≥1600mm，腿端≥1200mm。 3.床面结构完全为模块化的设计，针对不同种类的手术，只需匹配相应的动作模块即可，模块齐全。 4.床体整体电动左右倾斜；背板电动上折、下折调节，约1200mm 圆弧形全碳纤维大背板设计。 5.底座采用T 型设计。底盘高度为≤ 100mm，可完全配合此次采购的C 型臂使用。 6.床面长度：≥2300mm 7.床面宽度：≥520mm 8.床台最低高度≤650mm，最高高度≥1000mm 8.1.1 前/后倾斜： ≥30 °左/右倾斜：≥20 °背板/下调节：≥75 °/40 ° 8.1.2 脚板上/下调节：≥45 °/90 ° 8.1.3 脚板外展角度≥90°；内收角度大于等于0°，脚板轴向旋转角度≥90° 8.1.4 脚板水平方向：≥90 ° 8.1.5 牵引架为全碳纤维材质，X 线透过率≥97%，无金属伪影；支持外展、内收、屈伸、旋转多维度无级调节，牵引力度可精准控制；与手术床为原厂配套适配，可随床体同步调节高度。 9.核心机械与安全性能 9.1驱动系统：采用电动液压驱动系统，体位调节精度高、运行平稳、术中无位移，能保障三维扫描成像稳定性； 9.2承重能力：安全承重≥350kg； 9.3床面纵向平移≥400mm，无需移动患者即可调整扫描部位，要求能适配三维 C 臂全脊柱、全下肢扫描，同时可避开 C 臂旋转遮挡； 9.4控制系统：配备床体侧边按键、手持手控器、无线遥控器三套控制系统； 10.成像适配与模块化拓展 10.1床面全碳纤维材质，无内嵌金属结构，X 线透过率≥97%，透视无伪影、无畸变； 10.2床面能适配脊柱前路、髋关节 DAA 入路等特殊术式，给 C 臂留出充足操作空间； 10.3模块化配件齐全，包含可透 X 线头板、脊柱手术架、肩关节牵引架、下肢牵引架等，适配骨科全术式需求；头板可快速拆卸、反向安装，兼容神经外科头架。 |
| 交付的时间和地点 |  | 1.交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。 2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套，即“交钥匙”工程等成本及利润。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式： （1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款： （2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。 |  |
| 质保期 |  | 整机质保不少于5年，自设备验收合格之日起计算。 |  |
| 售后服务 |  | 1.服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。 2.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 3.培训条款： 由中标人或生产厂家为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 4.系统兼容性 4.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。 4.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。 |  |
| 包装和运输 |  | 本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 |  |
| 保险 |  | 如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收工作由采购人和中标人负责，应严格按照国家质量验收规范合格标准及招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收。 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招标文件参数规定，如发现与招标文件参数不符且造成无法验收的，按违约处理。 3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6.国家相关法律、法规、标准和规范等。 7.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 8.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制措施 |  | 1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。 |  |
| 其他要求 |  | 中标人须提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。 |  |
| 核心产品 |  | 移动式C型臂X射线机1 |  |

### 标项4：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C型臂X射线机2 | 1台 | 一、用途 具备高性能脉冲一体化X线发生器和全数字化平板探测器，可满足身体较厚部位及肥胖病人清晰成像的需求；整机要求体积小巧，移动灵活；配备多重高效主动冷却系统，以保证系统连续稳定高效工作；具备智能综合剂量管理以为医生及病人提供全面的术中防护；具备3D成像能力。满足但不限于诸如骨科、创伤外科、脊柱骨科等多学科成人或儿童患者应用。 二、技术要求 1.C 臂机架 1.1 垂直升降≥400mm 1.2 水平移动≥200mm 1.3 源像距 SID≥1000mm 1.4 C 臂开口径≥900mm ◆1.5 C 臂深度≥750mm ◆1.6 机架运动自由度：C臂轴向旋转角度：≥±220°，电动旋转；左右摆角最大范围（°）：≥±12°。 2.高压发生器 ◆2.1 最大输出功率≥15KW ◆2.2 发生器频率≥50kHz 2.3 最大电压≥120kV 2.4 最小电压≤40kV 2.5 透视最大电流≥100mA 3.球管 3.1 双焦点设计：大焦点≤0.6mm ，小焦点≤0.3mm 3.2 阳极热容量≥210khu ◆3.3 阳极散热率≥70kHU/MIN ◆3.4 管套热容量≥1.8MHU 3.5 具备旋转阳极，靶盘直径≥100mm 3.6 栅比≥12:1，栅密度≥70 线 /cm，可自动 / 手动切换 4.平板探测器 4.1 平板成像大小≥30cm*30cm 4.2 图像采集最大物理像素矩阵≥1.9k×1.9k 4.3 图像采集灰阶≥16bit 4.4 采用CMOS或非晶硅/IGZO材质 4.5 量子探测效率（DQE0）≥75% 5.二维数字图像处理 5.1 无级缩放倍数≥3 倍 5.2 具备图像放大功能 5.3 具备金属伪影去除功能 5.4 具备动态降噪功能 5.5 具备运动伪影去除功能 5.6 三维数字图像处理 ◆5.6.1 三维采集为 CT 等中心采集，3D 重建时间≤15s，具备MPR 多平面重建功能，三维成像空间分辨率≤0.4mm，匹配导航对接精度要求； 5.6.2 3D 扫描采集时间≤30s； 5.6.3 三维容积像素≥512x512x512； 5.6.4 具备 MIP、VRT 功能 5.6.5 三维视野≥16x16x16cm 5.6.6 三维图象可自由旋转、缩放 5.6.7 具备三维金属伪影去除功能 5.7 图像资料存储系统 5.7.1 内置图像存储容量≥10 万幅 5.7.2 具备 USB 导出功能 5.7.3 支持 DICOM3.0标准格式，兼容采购人现有的PACS/HIS 系统，新增网络导出、光盘刻录功能，明确存储介质为 SSD 固态硬盘； 5.8.配套系统与通用要求 5.8.1 显示器分辨率≥3840x2160，显示器：医用专用显示器≥1台，亮度≥300cd/㎡，对比度≥1000:1，可视角度≥178°； 5.8.2 具备开放式标准数据接口，支持ICOM3.0 标准，可与对接主流骨科手术机器人及导航系统。 三、每台C臂配2张全碳纤维手术床。以适配C臂三维成像功能。 （一）全碳纤维手术床 1.适合骨科、创伤、脊柱、介入、泌尿外科、胸外科、肾脏外科等。 2.台面板采用透光能投射X 光射线板材，碳纤维大背板可满足3D及骨科导航系统 360°的 X 光拍摄需求，手术台可透视长度头端≥1700mm，腿端≥1500mm 3.床面结构完全为模块化的设计，针对不同种类的手术，只需匹配相应的动作模块即可，模块齐全。 4.床体整体电动左右倾斜；背板电动上折、下折调节，≥1200mm 圆弧形全碳纤维大背板设计。 5.床面长度：≥2300mm 6.床面宽度：≥520mm 7.床台最低高度≤650mm 7.1.1 前/后倾斜： ≥30 °左/右倾斜：≥20 °背板/下调节：≥75 °/40 ° 7.1.2 脚板上/下调节：≥45 °/90 ° 7.1.3 脚板外展/内收角度≥90°；脚板轴向旋转角度≥90° 7.1.4 脚板水平方向：≥90 ° 7.1.5 牵引架为全碳纤维材质，X 线透过率≥97%，无金属伪影；支持外展、内收、屈伸、旋转多维度无级调节，牵引力度可精准控制；与手术床为原厂配套适配，可随床体同步调节高度。 8.核心机械与安全性能 8.1驱动系统：电控驱动系统； 8.2承重能力：静态承重≥400kg，动态承重≥250kg，适配肥胖患者手术需求； 8.3床面纵向平移≥400mm，无需移动患者即可调整扫描部位，要求能适配三维 C 臂全脊柱、全下肢扫描，同时可避开 C 臂旋转遮挡； 8.4控制系统：配备床体侧边按键、手持手控器、无线遥控器三套控制系统； 9.成像适配与模块化拓展 9.1床面全碳纤维材质，无内嵌金属结构，X 线透过率≥97%，透视无伪影、无畸变； 9.2床面能适配脊柱前路、髋关节 DAA 入路等特殊术式，给 C 臂留出充足操作空间； 9.3模块化配件齐全，包含可透 X 线头板、脊柱手术架、肩关节牵引架、下肢牵引架等，适配骨科全术式需求；头板可快速拆卸、反向安装，兼容神经外科头架。 |
| 交付的时间和地点 |  | 1.交付的时间：设备与配套设施自合同签订之日起30天内交货并安装调试完毕。 2.交付的地点（范围）：广西北海市内采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括中标人在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修费、所有第三方配套，即“交钥匙”工程等成本及利润。 |  |
| 付款条件 |  | 1.付款方式： （1）第一期：合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款： （2）第二期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，，采购人支付至合同总金额的97%（如中标人为中小企业的则为100%)。 （3）第三期：3年内支付剩余3%尾款。 2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。 |  |
| 质保期 |  | 整机质保不少于5年，自设备验收合格之日起计算。 |  |
| 售后服务 |  | 1.服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场，一般问题应在48小时内修复，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。 2.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 3.培训条款： 由中标人或生产厂家为采购人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 4.系统兼容性 4.1 设备须与北海市中医医院现有及新院区规划的HIS、PACS、RIS、电子病历（EMR）系统实现互联互通与数据融合，并承担全部接口费用。 4.2 支持通过标准接口与区域医疗影像平台进行数据交换。 |  |
| 包装和运输 |  | 本项目不限制货物的运输方式，中标人提供给采购人的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，内外包装均需完好，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 |  |
| 保险 |  | 如一旦中标，由中标人负责所供货物的承保事宜，费用由中标人承担。 |  |
| 验收标准 |  | 1.验收工作由采购人和中标人负责，应严格按照国家质量验收规范合格标准及招标文件要求、合同及中标人承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收。 2.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招标文件参数规定，如发现与招标文件参数不符且造成无法验收的，按违约处理。 3.中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；中标人所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。 4.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 5.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 6.国家相关法律、法规、标准和规范等。 7.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 8.招标项目有其他要求的按其要求。 |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项产品 已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口全新产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。除此以外，其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 项目质量控制措施 |  | 1.设备的质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其各项指标均达到质量要求。 |  |
| 其他要求 |  | 中标人须提供完整的机房设计、防护检测及验收服务。 |  |
| 核心产品 |  | 移动式C型臂X射线机2 |  |