广西德胜工程项目管理有限公司

（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

	项目名称：
	超声经颅多普勒血流分析仪等设备采购

	项目编号：
	GXZC2026-G1-001245-DSGS

	采 购 人：
	广西医科大学第一附属医院

	采购代理机构：
	广西德胜工程项目管理有限公司


                 2026年5月19日
目    录

2第一章 招标公告


6第二章  采购需求


34第三章  投标人须知


58第四章  评标方法及评标标准


74第五章  合同文本


84第六章　投标文件格式




第一章 招标公告

项目概况

 超声经颅多普勒血流分析仪等设备采购 项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年6月10日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001245-DSGS
项目名称：超声经颅多普勒血流分析仪等设备采购

预算总金额（元）：3594500
采购需求：

标项一

标项名称：超声经颅多普勒血流分析仪
数量:1

预算金额（元）:314500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购超声经颅多普勒血流分析仪1台，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：314500 

合同履约期限：合同签订之日起30日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二
标项名称：动脉硬化设备
数量:1

预算金额（元）：390000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购动脉硬化设备1台，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：390000  

合同履约期限：合同签订之日起30日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项三
标项名称：彩色超声诊断系统
数量:1

预算金额（元）：2890000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购彩色超声诊断系统1台，具体详见招标文件。

最高限价（如有）：2890000  

合同履约期限：合同签订之日起30日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3：非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：【分标1、2、3】：
（1）投标产品为第二、 三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供该设备有效的医疗器械注册证；

（2）如投标产品为第二类或第三类医疗器械，投标人须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营许可证》（如投标人为代理经销商），或具备《医疗器械生产许可证》（如投标人为制造商）。
三、获取招标文件

时间：2026年5月19日至2026年5月26日，每天上午00:00至11：59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在投标人需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致投标人无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月10日09时30分（北京时间）
投标地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

开标时间：2026年6月10日09时30分
开标地点：“广西政府采购云平台”电子开标大厅 
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：标项一： 3000.00 元，标项二： 3500.00 元，标项三： 28000.00元。（必须足额交纳）

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行： 中国工商银行南宁分行 ，开户名称： 广西德胜工程项目管理有限公司 ，银行账号： 2102 1106 1910 0012 311 ，开户行行号： 1026 1101 1064 ）。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须向采购代理机构递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。投标人在缴纳投标保证金时需备注清楚项目名称或项目编号及分标。采购代理机构财务部联系电话：0771-2818320。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
6.投标人投标注意事项

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，投标人在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标提交截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

8.CA证书在线解密：投标文件开启时，须要投标人携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

9.投标人需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次投标，否则后果自负。
10.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西医科大学第一附属医院
地址：广西南宁市双拥路6号
项目联系人：胡春燕
联系方式：0771-5634385
2.采购代理机构信息

名称：广西德胜工程项目管理有限公司
地址：南宁市江南区盘岭路1号J栋J-12号

项目联系人：张金玲、方旎琪、梁翠菊
电话：0771-5709676
第二章  采购需求
说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求 ：
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件作无效处理的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。

6.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

7.本项目各分标所属行业： 工  业 。

标项一：超声经颅多普勒血流分析仪     

采购预算：详见招标公告
	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	技术要求

	1
	超声经颅多普勒血流分析仪
	1台
	超声经颅多普勒血流分析仪

一、技术参数

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；

1.2、主机内置≥15.6英寸触摸屏显示器；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm；

1.4、流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；

1.5、取样容积：1-20mm连续可调；

▲1.6、增益范围：1～60dB可调；

▲1.7、电池：主机内置电池，方便床旁检查。

2、软件功能

2.1、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；

2.2、支持测量方式：两点测量、三点测量、H测量、直线测量、DFI测量、钉子波测量；

2.3、同时工作通道数：支持单通道、双通道；

▲2.4、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示≥41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）；

2.5、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

2.6、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.7、异常血流提醒功能：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒；

2.8、常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

▲2.9、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路≥25条，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；

2.10、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；

▲2.11、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱；

2.12、颈脑血管手术脑循环监测模块：术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况；术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落等情况；

2.13、脑循环微栓子监测模块：栓子和伪迹自动识别、M-模监测微栓子高强度轨迹功能、智能发泡结果分级、智能语音识别发泡试验、双向栓子计数、栓子直方图统计单通道、双通道分别显示；

2.14、教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测；

▲2.15、配备无线遥控器：可远距离无线操控，不受线缆束缚，具有自定义按键功能；

2.16、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；报告单功能：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单；

2.17、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.18、支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统。

▲二、配置清单/要求

序号
内容
数量
单位
备注
1
主机（含经颅软件）
1
台
2
多普勒超声探头
1
把
≥1.6MHz手持探头
3
多普勒超声探头
1
把
≥4MHz手持探头
4
多普勒超声探头
1
把
≥1.6MHz监护探头（左）
5
多普勒超声探头
1
把
≥1.6MHz监护探头（右）
6
监护头架
1
套
7
台车
1
台
8
遥控器
1
个
9
电池
1
组
含于主机内
10
报告输出设备
1
台
11
无线键鼠套件
1
套
12
主机旋转支架铝材组件
1
套



	▲商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货时间
	合同签订之日起30日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。

	交货地点
	广西医科大学第一附属医院采购人指定地点（南宁市）

	质保期
	1.设备验收合格后整机质保不少于3年，质保期起始日期以安装验收合格报告中的验收时间为准。

2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出产质保期限或厂家承诺期限执行；若中标人承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标人承诺执行。

3.质保期内负责提供上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。

	付款方式
	（1）分二期付款：

第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，成交供应商开具正规全额发票及付款材料给采购人，采购人自材料审核完成之日起10个工作日内，采购人支付至总合同金额的95%；
第二期：售后服务期限届满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。
（2）发票要求：付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

	售后服务
	1.所投货物必须为经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，供货时提供厂家供货证明和售后承诺函；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修、更换零部件，费用应包含在报价中；保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。
2.故障响应时间：提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期（保修期）满后，按照质保期（保修期）内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期（保修期）满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由供应商自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致 5 个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。

3.在质保期（保修期）内由中标人负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，中标人从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。质保期（保修期）内，所有维修服务均为上门服务，费用应包含在报价中。

4.中标人要向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。

5.中标人应免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。

6.质量保证期（保修期）过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

7.中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。

	安装和培训
	1）采购人提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），中标人负责安装。

2）中标人负责采购人有关人员的培训。为采购人提供装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。在投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

	备品备件或耗材等要求
	1.中标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证；需在投标报价时提供主要零配件及易耗品供货价格及质保期外零配件优质服务方案及报价。 

2.所有零部件、配件必须是未经使用的全新未使用过的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	报价要求
	投标人须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价应包括采购标的、随配附件、配置系统、备品备件、运输、安装及安装所需材料、调试、培训及售后服务、税金、保险、投标费、招标代理服务费、质保期维护、检测、履约验收服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和供货价，提供配套耗材采购价格。

	验收要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2.货到后，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，并对验收文件进行整理，列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人，采购人才做最终验收。采购人应当在安装、调试、试运行完成之日起7个工作日内完成验收。对于技术参数复杂的设备，可适当延长验收时间。验收合格后由采购人与中标人双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，采购人与中标人双方各执一份。采购人对验收有异议的，在验收之日起5个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决。
3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。
4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
5.验收标准

1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求偏离表”，逐条验收。

2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求偏离表”，逐条验收。

3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项（如有），逐条验收。

4）国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等。

5）其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
6.验收产生的费用中标人负责。

	知识产权及其他
	1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人有权终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	核心产品
	本项目序号 1 采购标的为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


标项二：动脉硬化设备     

采购预算：详见招标公告

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	技术要求

	1
	动脉硬化设备
	1台
	1、设备用途

用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病的早期检测与预后评估，并结合脉搏波波形图、baPWV/ABI血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图、ABI形象示意图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断。

2、性能指标

2.1、硬件部分

2.1.1、中文彩色触摸液晶显示屏,TFT彩色LCD显示分辨率：≥800×480像素。

2.2、软件部分

▲2.2.1、软件开发平台：有线传输、无线传输，可连接医院体检系统、医院电子病历系统、病理检查系统、国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）系统等。可通过输入简单的ID信息实现数据检索。

2.2.2、软件功能需要包含：血管狭窄检测单元，用于下肢动脉粥样硬化全自动检测及心血管事件发病风险的预测，主要检测参数：ABI：踝臂指数；UT：脉波上升时间；%MAP：平均动脉压；血管硬化检测单元，用于全身动脉硬化的早期检测和临床药物评价的重要检测指标，主要检测参数：baPWV(左)、baPWV(右)。外周血管压力波动同步检测技术。在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不好的患者也能够准确检测。

2.2.3、滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。

2.2.4、双层线性膨胀传感器技术（oscillometric法）：针对下肢血压检测，采用双层线性膨胀传感器技术交叉捕捉最强的信号来源，保证脚踝血压检测值的准确性。

2.2.5、图形及画面显示：

2.2.5.1、可显示四肢脉搏波波形图。

2.2.5.2、可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线。可显示baPWV，ABI血管疾病危险因子诊疗分析形象示意图。

2.2.6、检查者信息录入：中文。

2.2.7、报告：多种报告格式，检查结果自动分析。

3、配置要求：主机1台、台车1台、上臂标准袖带1组、脚踝标准双层传感血压袖带1组、使用说明书1册、电源线1根、中文操作手册1本。

	▲商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。 

	交货时间
	合同签订之日起30日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。

	交货地点
	广西医科大学第一附属医院采购人指定地点（南宁市）

	质保期
	1.设备验收合格后整机质保不少于3年，质保期起始日期以安装验收合格报告中的验收时间为准。

2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出产质保期限或厂家承诺期限执行；若中标人承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标人承诺执行。

3.质保期内负责提供上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。

	付款方式
	（1）分二期付款：

第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，成交供应商开具正规全额发票及付款材料给采购人，采购人自材料审核完成之日起10个工作日内，采购人支付至总合同金额的95%；
第二期：售后服务期限届满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。

（2）发票要求：付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

	售后服务
	1.所投货物必须为经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，供货时提供厂家供货证明和售后承诺函；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修、更换零部件，费用应包含在报价中；保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。
2.故障响应时间：提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期（保修期）满后，按照质保期（保修期）内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期（保修期）满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由供应商自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致 5 个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。

3.在质保期（保修期）内由中标人负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，中标人从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。质保期（保修期）内，所有维修服务均为上门服务，费用应包含在报价中。

4.中标人要向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。

5.中标人应免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。

6.质量保证期（保修期）过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

7.中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。

	安装和培训
	1）采购人提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），中标人负责安装。

2）中标人负责采购人有关人员的培训。为采购人提供装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。在投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

	备品备件或耗材等要求
	1.中标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证；需在投标报价时提供主要零配件及易耗品供货价格及质保期外零配件优质服务方案及报价。 

2.所有零部件、配件必须是未经使用的全新未使用过的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	报价要求
	投标人须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价应包括采购标的、随配附件、配置系统、备品备件、运输、安装及安装所需材料、调试、培训及售后服务、税金、保险、投标费、招标代理服务费、质保期维护、检测、履约验收服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和供货价，提供配套耗材采购价格。

	验收要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2.货到后，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，并对验收文件进行整理，列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人，采购人才做最终验收。采购人应当在安装、调试、试运行完成之日起7个工作日内完成验收。对于技术参数复杂的设备，可适当延长验收时间。验收合格后由采购人与中标人双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，采购人与中标人双方各执一份。采购人对验收有异议的，在验收之日起5个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决。
3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。
4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
5.验收标准

1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求偏离表”，逐条验收。

2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求偏离表”，逐条验收。

3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项（如有），逐条验收。

4）国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等。

5）其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
6.验收产生的费用中标人负责。

	知识产权及其他
	1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人有权终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	核心产品
	本项目序号 1 采购标的为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


标项三：彩色超声诊断系统   

采购预算：详见招标公告

	序号
	标的的名称
	数量及

单位
	技术要求

	1
	彩色超声诊断系统
	1台
	一、设备用途及说明：

用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。

二、主要技术规格及系统概述：

2.1
主机成像系统：

2.1.1超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理；

2.1.2支持OLED显示器≥21.5英寸,对比度≥20000:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜；

2.1.3操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；

▲2.1.4
触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整，显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维，显示比例16:9，放大后图像显示区域尺寸≥20英寸；

2.1.5通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，所有接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换,经食道探头可接任意接口使用；

2.1.6支持经食道、相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头；

2.1.7矩阵实时三维探头技术：具备矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术；

2.1.8数字化二维灰阶成像及M型显像单元，动态范围≥300dB，实时双同步/三同步功能；

2.1.9  M型及解剖M型技术，数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HighPRF)；

2.1.10谐波成像技术，内置DICOM3.0标准输出接口，内有一体化超声工作站；

2.1.11彩色多普勒成像技术，彩色多普勒能量图技术。

2.2
二维灰阶成像单元

2.2.1所有探头均为宽频、变频探头，频率数值可在屏幕上显示；

2.2.2具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头；

2.2.3实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束；

2.2.4具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用；

2.2.5一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数；

2.2.6自动实时持续增益补偿；

▲2.2.7
侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥6段，且可视可调，触屏上可视可调，穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；

2.2.8分辨率和帧频可视可调，超宽视野全景成像技术。

2.3
彩色多普勒血流成像单元

2.3.1具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式；

2.3.2自适应超宽频带彩色多普勒成像技术，彩色实时同屏双幅对比显像；

2.3.3具备冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）；

2.3.4彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头。

2.4
频谱多普勒成像单元

2.4.1提供PW、CW、HighPRF模式，高性能三同步成像；

2.4.2实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择；

2.4.3一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数；

2.4.4频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择。

2.5
组织多普勒成像单元

2.5.1具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像；

2.5.2二维、速度曲线同屏显示；

2.5.3提供测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析；

▲2.5.4
提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥29个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。

2.6
组织谐波成像单元，具备组织谐波技术，谐波频率多级可调。

2.7
超声造影成像单元

2.7.1造影成像单元,包含实时灌注成像和爆破造影成像；

2.7.2支持负荷超声成像下的心肌灌注造影；

2.7.3支持心腔和心肌造影成像；

2.7.4造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头；

▲2.7.5
支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术；支持实时三维造影成像技术；具备造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥5分钟。

2.8
负荷超声成像单元，内置专业负荷超声模板，可提供负荷超声斑点追踪定量分析，智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程。

2.9
实时3D/4D成像技术。

2.10具备心脏三维、四维实时成像功能

2.10.1真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心；

2.10.2智能可变光源，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示；

2.10.3时间空间相关成像技术，心脏实时三维成像单元。

2.11探头和功能

2.11.1探头要求

2.11.1.1支持矩阵实时三维探头，结合微电子技术，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)；

2.11.1.2支持成人经胸矩阵实时三维探头及经食管矩阵实时三维探头；

2.11.1.3支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等。

2.11.2实时智能旋转成像

2.11.2.1矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－300度任意平面显像，方便获取所需图像；

2.11.2.2无需转动探头，快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换；

2.11.2.3支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用。

2.11.3实时任意多平面成像

2.11.3.1同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向；

2.11.3.2支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用；

2.11.3.3实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析。

2.11.4
实时三维成像模式

2.11.4.1实时三维灰阶成像和实时三维血流成像；

2.11.4.2实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频；

2.11.4.3实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像；

2.11.4.4实时三维高帧频成像；

2.11.4.5实时三维造影成像；

2.11.4.6心腔镜成像或类似成像技术，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；

2.11.4.7支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果；

2.11.4.8实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示；

2.11.4.9支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、三维图像缩放和旋转等；

2.12三维自动右室定量；自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图；自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数；自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变。

2.13测量及定量分析

2.13.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.13.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）；

2.13.1.2多普勒血流测量及分析软件包；

2.13.1.3专业心脏功能测量与分析，可支持三点法快速描记心内膜，加快工作流程；

2.13.1.4自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。

▲2.13.2感兴趣区定量，≥8个用户自定义的区域，自动标记触发，以实现特定心动周期时相的定量分析，生成时间－强度曲线，支持多种曲线拟合模式，分析结果包括每一帧图像的dB数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A”值，曲线下面积和峰值密度。

2.13.3
血管中内膜厚度自动测量

2.13.3.1对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。

2.13.4
心肌应变定量

2.13.4.1实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析；

2.13.4.2可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析。

2.13.5自动化二维心功能定量技术：自动二维左心房功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF；自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能，可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析。

2.13.6心脏自动应变定量

2.13.6.1专用的结合智能化自动应变分析模块；

2.13.6.2连接和未连接心电信号的超声图像均可分析；

2.13.6.3支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用；

2.13.6.4全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图；

2.13.6.5全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供两种参考时间点左心房应变值；

2.13.6.6全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线。

2.13.7自动心肌运动定量

2.13.7.1可在机分析心脏长轴和短轴图像，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息；

2.13.7.2可快速获得左心室长轴切面容积曲线、长轴应变曲线、长轴位移曲线等；自动计算心脏EF值、左心室长轴应变及达峰时间结果，结果以牛眼图显示；

2.13.7.3快速获得左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以牛眼图显示；

2.13.7.4自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。

2.13.8
负荷心肌运动定量；支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析。

2.13.9
三维心功能定量；自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面。

▲2.13.10高级三维心功能定量：以LV节段容积为基础计算整体LV容积曲线及16节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数；自动计算15节段、11节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差；具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值。

2.14参考信号：ECG心电信号。

2.15输入和输出信号：输入：DICOM；输出：DP高清数字化输出；图像管理与记录装置：内置图像管理系统；支持DVD／USB图像导出存储；连通性：医学数字图像和通信协议，DICOM3.0版接口部件。

三、技术参数及要求

3.1
系统通用功能

3.1.1支持OLED高分辨率显示设备≥21.5英寸,对比度≥20000:1，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜；

3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转；

3.1.3标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，经食道探头探头可在任何接口直接通用；

3.1.4功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移,电子锁定。

3.2
探头规格

3.2.1频率:超宽频变频探头,探头频率1MHz到19MHz,本台设备配备≥2只单晶体探头；

3.2.2类型:凸阵、经食道、线阵；

3.3
二维成像主要参数:

3.3.1单晶体腹部探头：成像频率2.1-5.0MHz

单晶体成人心脏探头：成像频率1.1-5.0MHz

小儿心脏探头：成像频率2.2-9.0MHz

高频线阵探头：成像频率4.1-19.0MHz

3.3.2扫描速率:相控阵,成像角度120°，20cm深度时，帧速率≥82帧/秒

线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥74帧/秒；

▲3.3.3
增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节,TGC分段≥6，支持LGC分段调节；

3.3.4回放重现及存储:存储时间≥6分钟；

3.3.5预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。

3.4
三维成像主要参数;具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像;支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

3.4.1.1
具备单心动周期、多心动周期成像模式；

3.4.1.2
具备高帧频成像模式；

3.4.1.3
具备彩色心腔镜模式;可在触摸屏上手动调整三维图像缩放、旋转、光源位置等；

3.4.1.4
具备全景成像模式;具备实时双容积视野;具备三维直接测量。

3.5
频率多普勒

3.5.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF；

3.5.2多普勒探头与频率:PW，CW；

3.5.3最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s;CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s；

3.5.4最低测量速度1mm/s(非噪声信号)；

3.5.5显示方式:B/D、B/C/D、D；

3.5.6电影回放:≥2000帧；

3.5.7频谱零位移动:≥6级；

3.5.8取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm;分级可调；

3.5.9显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位,D扩展,B/D扩展,局放及移位

3.6
彩色多普勒。

3.6.1显示方式:速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；

3.6.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示；

3.6.3彩色显示角度:10-120°选择；

3.6.4彩色显示帧数:全视野,18cm深,帧频≥18帧/秒；

3.6.5组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒；

3.6.6显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20°；

3.6.7显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比；

3.6.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；

3.7
超声图像及病案管理系统。

▲彩色超声诊断系统配置清单

序号
名称及型号
数量
1
彩色超声诊断系统主机
1台
2
高分辨率显示设备≥21.5英寸
1个
3
单晶体成人心脏探头
1把
4
单晶体腹部探头
1把
5
小儿心脏探头
1把
6
高频线阵探头
1把
7
实时三维成像
1套
8
二维灰阶成像
1个
9
感兴趣区定量分析技术
1个
10
智能多普勒血管检查技术
1个
11
自动心肌运动定量分析
1个
12
心脏三维定量
1个
13
三维自动左心耳定量
1个
14
自动左心房功能定量
1个
15
自动右室应变定量
1个
16
负荷超声应变定量
1个
17
心肌造影

1个
18
心脏软件应用软件包

1个
19
儿童心脏导联线

1根
20
操作手册

1本
21
主机电源线

1根


	▲商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交货时间
	合同签订之日起30日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。

	交货地点
	广西医科大学第一附属医院采购人指定地点（南宁市）

	质保期
	1.设备验收合格后整机质保不少于3年，质保期起始日期以安装验收合格报告中的验收时间为准。

2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出产质保期限或厂家承诺期限执行；若中标人承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标人承诺执行。

3.质保期内负责提供上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。

	付款方式
	（1）分二期付款：

第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，成交供应商开具正规全额发票及付款材料给采购人，采购人自材料审核完成之日起10个工作日内，采购人支付至总合同金额的95%；
第二期：售后服务期限届满后，经采购人验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，采购人支付至总合同金额的100%。

（2）发票要求：付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

	售后服务
	1.所投货物必须为经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，供货时提供厂家供货证明和售后承诺函；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修、更换零部件，费用应包含在报价中；保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修。所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。
2.故障响应时间：提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期（保修期）满后，按照质保期（保修期）内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期（保修期）满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由供应商自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致 5 个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。

3.在质保期（保修期）内由中标人负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，中标人从在其指定地点收到故障产品之日起 7 天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。质保期（保修期）内，所有维修服务均为上门服务，费用应包含在报价中。

4.中标人要向采购人承诺终身优惠提供配件和维修。

5.中标人应免费培训采购单位维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。

6.质量保证期（保修期）过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

7.中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。

	安装和培训
	1）采购人提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），中标人负责安装。

2）中标人负责采购人有关人员的培训。为采购人提供装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。在投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。

	备品备件或耗材等要求
	1.中标人必须有完善的备品备件库体系，质保期内能提供相应的措施和备件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证；需在投标报价时提供主要零配件及易耗品供货价格及质保期外零配件优质服务方案及报价。 

2.所有零部件、配件必须是未经使用的全新未使用过的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	报价要求
	投标人须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价应包括采购标的、随配附件、配置系统、备品备件、运输、安装及安装所需材料、调试、培训及售后服务、税金、保险、投标费、招标代理服务费、质保期维护、检测、履约验收服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和供货价，提供配套耗材采购价格。

	验收要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2.货到后，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，并对验收文件进行整理，列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人，采购人才做最终验收。采购人应当在安装、调试、试运行完成之日起7个工作日内完成验收。对于技术参数复杂的设备，可适当延长验收时间。验收合格后由采购人与中标人双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，采购人与中标人双方各执一份。采购人对验收有异议的，在验收之日起5个工作日内以书面形式向中标人提出，中标人应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决。
3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。
4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
5.验收标准

1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术要求偏离表”，逐条验收。

2）项目采购文件及中标人投标文件中的“商务要求偏离表”，逐条验收。

3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项（如有），逐条验收。

4）国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等。

5）其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
6.验收产生的费用中标人负责。

	知识产权及其他
	1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人有权终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。

	核心产品
	本项目序号 1 采购标的为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	进口产品说明
	□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打

印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光

打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式

打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶

显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级

（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机

(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）

《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203空调

机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）

	
	
	
	(制冷量≤14000W)
	《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》

（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A06▲810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见“招标公告”。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求如下：（本项目不接受联合体投标的）

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审总得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：

☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；均相同时，由采购人随机抽取
□随机抽取；

	11.2
	☑不组织现场考察

□组织现场考察：

集中时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。集中地点：              

联系人：               ；联系电话：                

☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	报价文件：

1.投标函（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.投标报价明细表（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.中小企业声明函（格式后附）；（如有，请提供）

5.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 
6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供）
注：以上标明“必须提供”的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件:

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（投标文件提交截止之日前半年内任意连续1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标文件提交截止之日前半年内任意连续1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[提供 2024或2025 年度经第三方审计的财务状况报告，或 2025 年度财务报表，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告），投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股股东、管理关系信息表（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标声明（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.特定资格要求资格证明材料：招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料；（必须提供，否则按无效投标处理）
（1）投标产品为第二、 三类医疗器械产品的，须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）规定提供该设备有效的医疗器械注册证；

（2）如投标产品为第二类或第三类医疗器械，投标人须具备国家主管部门颁发的二类医疗器械备案证或《医疗器械经营许可证》（如投标人为代理经销商），或具备《医疗器械生产许可证》（如投标人为制造商）。
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有，请提供）

注：

1. 以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.售后服务方案（格式自拟）；

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或电子签名），并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）
4.对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）；（如有，请提供）
5.产品出厂标准、质量检测报告；（如有，请提供）
6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（格式后附）；（如有，请提供）
7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供）
8、产品彩页或产品说明书或CNAS、CMA认可的检测报告等技术参数证明资料（必须提供，否则作无效投标处理）

9.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
10.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：

以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

	16.2
	投标报价的价格构成为:投标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格(包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价)，投标货物运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、验收、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费、利润等。(采购需求另有约定的从其约定。)

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起 90 日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。

☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

具体详见招标公告。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行： 中国工商银行南宁分行 ，开户名称： 广西德胜工程项目管理有限公司 ，银行账号： 2102 1106 1910 0012 311 ，开户行行号： 102611011064  ）。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件，否则视为无效投标保证金。投标人在缴纳投标保证金时需备注清楚项目名称或项目编号及所投标段。采购代理机构财务部联系电话：0771-2818320。

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（地址： 广西南宁市江南区盘岭路1号J栋J-12号德胜公司306室） ；联系方式： 0771-5709676 ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	☑本项目不接受电子备份投标文件；

□本项目接受电子备份投标文件。

电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下     种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：

（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：    ；提交截止时间：    ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。

（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：            。

（3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址：       ，截止接收时间：       ，收件人：       ，联系方式：       ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。

投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30 分钟

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数： 5 人及以上

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标报价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

分标三技术要求评审中允许负偏离的条款数为0 项

	29.3
	中标候选人推荐数量：

☑  3  名

□根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。

	30.1
	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

☑报价分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序；

□随机抽取

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。

□本项目收取履约保证金，具体规定如下：按每分标成交金额的    %。

履履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函
等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：具体详见第三章“采购需求”的商务要求。

备注：

根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。预算单位（采购人）可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。

履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章（适用于签订电子合同的情形）

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式： 广西德胜工程项目管理有限公司 ，联系电话：0771-5709676，通讯地址： 广西南宁市江南区盘岭路1号J栋J-12号德胜公司3楼 。

现场提交质疑办理业务时间：工作日每天8时30分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由 中标人 在发布中标公告之日起5个工作日内，以银行转账、电汇、现金等方式一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20 %/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。

3.账户名称： 广西德胜工程项目管理有限公司

开户银行：工商银行南宁分行

银行账号：2102 1106 1910 0012 311

开户行行号：1026 1101 1064

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包

7.1本项目不允许转包（另有约定的除外）。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在 “广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 电子备份投标文件

20.1电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云”平台，供应商在”广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据”广西政府采购云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在”广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过”广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。”广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托”广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到”广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在”广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇”广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，”广西政府采购云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于”广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由在发布招标公告的网站通知所有投标人。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

无。
36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2） 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
 38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门（广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处）提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：
	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

■综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在”广西政府采购云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在”广西政府采购云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

①采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

A.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； 

B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； 

C.投标报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%； 

D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。 

②评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述 C 项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。书面说明及必要的证明材料必须加盖投标人电子签章。

③评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

分标一：
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分


	1.评审报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。中标人的最终中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，对其投标报价给子20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×(1-20%)。(注:本项目不接受进口产品（即所有投标人提供的产品必须为本国产品），故不再执行该项价格评审优惠的扶持政策。)
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）以满足招标文件要求进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准价得分为满分。

（6）价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评标报价）×30分。
	30分

	2
	技术分
	评审因素具体内容
	38分

	2.1
	一般技术指标响应分
	招标文件第二章各分标采购需求中一般技术指标（未标注“▲”）合计19项，经评审认定全部响应（即无负偏离）的，得19分；经评审认定每有一项负偏离（漏项的视为负偏离）的扣1分，扣完本项总分值为止。
	19分

	2.2
	项目实施

方案分
	根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定打分。 
一档（7 分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，有实施步骤、计划及组织方案，有实施进度计划表，有实施人员清单。 
二档（11分）：投标人提供的项目实施方案内容方案简单，提供有实施步骤、计划及组织方案，分工不明确，有质量保障措施；有项目实施进度计划表；技术路线正确；有交付时间保证措施、技术服务等内容。有简略的安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

三档（15分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案完整，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程等），能保障项目实施质量；有项目实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线正确；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。有安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

四档（19分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程、风险防范措施等），能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案。 
注：未提供实施方案的不得分。
	19分

	3
	商务分
	评审因素
	32分

	3.1
	售后服务分
	由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、质保期（保修期）、质保期（保修期）内和质保期（保修期）外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分。
一档（7 分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求；提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，承诺6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。
二档（11分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面响应，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，承诺5小时内到达现场维修，36小时内解决问题，设备若因故障导致3个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。 

三档（15 分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，拟投入的培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家相关证明资料），针对本项目的培训方案完整、详细，承诺提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，4小时内到达现场维修，24小时内解决问题，设备若因故障导致1个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。其余服务承诺优于采购文件的售后服务要求。 

注：未提供售后服务方案的得 0 分
	15分

	3.2
	履约能力分
	投标人或货物生产厂家通过以下类型认证的：具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，每项得1.5分，最高得3分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖投标人电子公章，非中文文本的请提供中文翻译文本，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）
	3分

	3.3
	业绩分
	2023年1月1日以来至投标截止日期止，投标人承接过与本项目所投分标采购需求相关或相近的类似业绩的，每项得1分，满分6分。（须提供业绩合同或者中标（成交）通知书证明材料复印件并加盖投标人电子公章）。
	6分

	3.4
	质保期（保修期）
	在满足招标文件基本质保期（保修期）（3年）的基础上，质保期（保修期）每延长6个月得2分，满分8分。

注：1.延长质保期（保修期）的相应费用已包含在投标报价中。

    2.需提供质保期（保修期）的承诺函，须注意承诺函的质保期（保修期）应与商务要求偏离表的响应一致，否则不予记分。
	 8分

	总得分＝1＋2＋3


分标二：
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分


	1.评审报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。中标人的最终中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，对其投标报价给子20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×(1-20%)。(注:本项目不接受进口产品（即所有投标人提供的产品必须为本国产品），故不再执行该项价格评审优惠的扶持政策。)
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）以满足招标文件要求进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准价得分为满分。

（6）价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评标报价）×30分。
	30分

	2
	技术分
	评审因素具体内容
	38分

	2.1
	一般技术指标响应分
	招标文件第二章各分标采购需求中一般技术指标（未标注“▲”）合计9项，经评审认定全部响应（即无负偏离）的，得18分；经评审认定每有一项负偏离（漏项的视为负偏离）的扣2分，扣完本项总分值为止。
	18分

	2.2
	项目实施

方案分
	根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定打分。 
一档（8 分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，有实施步骤、计划及组织方案，有实施进度计划表，有实施人员清单。 
二档（12分）：投标人提供的项目实施方案内容方案简单，提供有实施步骤、计划及组织方案，分工不明确，有质量保障措施；有项目实施进度计划表；技术路线正确；有交付时间保证措施、技术服务等内容。有简略的安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

三档（16分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案完整，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程等），能保障项目实施质量；有项目实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线正确；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。有安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

四档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程、风险防范措施等），能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案。 
注：未提供实施方案的不得分。
	20分

	3
	商务分
	评审因素
	32分

	3.1
	售后服务分
	由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、质保期（保修期）、质保期（保修期）内和质保期（保修期）外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、培训服务方案、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分。
一档（7 分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求；提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，承诺6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。
二档（11分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面响应，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，承诺5小时内到达现场维修，36小时内解决问题，设备若因故障导致3个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。 

三档（15 分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，拟投入的培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家相关证明资料），针对本项目的培训方案完整、详细，承诺提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，4小时内到达现场维修，24小时内解决问题，设备若因故障导致1个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。其余服务承诺优于采购文件的售后服务要求。 

注：未提供售后服务方案的得 0 分
	15分

	3.2
	履约能力分
	投标人或货物生产厂家通过以下类型认证的：具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，每项得1.5分，最高得3分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖投标人电子公章，非中文文本的请提供中文翻译文本，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）
	3分

	3.3
	业绩分
	2023年1月1日以来至投标截止日期止，投标人承接过与本项目所投分标采购需求相关或相近的类似业绩的，每项得1分，满分6分。（须提供业绩合同或者中标（成交）通知书证明材料复印件并加盖投标人电子公章）。
	6分

	3.4
	质保期（保修期）
	在满足招标文件基本质保期（保修期）（3年）的基础上，质保期（保修期）每延长6个月得2分，满分8分。

注：1.延长质保期（保修期）的相应费用已包含在投标报价中。

    2.需提供质保期（保修期）的承诺函，须注意承诺函的质保期（保修期）应与商务要求偏离表的响应一致，否则不予记分。
	 8分

	总得分＝1＋2＋3


分标三：
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分


	1.评审报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。中标人的最终中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2.政府采购政策性扣除计算方法

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，对其投标报价给子20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×(1-20%)。(注:本项目不接受进口产品（即所有投标人提供的产品必须为本国产品），故不再执行该项价格评审优惠的扶持政策。)
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）以满足招标文件要求进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准价得分为满分。

（6）价格分计算公式：

报价得分=（基准价/评标报价）×30分。
	30分

	2
	技术分
	评审因素具体内容
	35分

	2.1
	项目实施

方案分
	根据项目实施方案科学性、针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购单位的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定打分。 
一档（8 分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，有实施步骤、计划及组织方案，有实施进度计划表，有实施人员清单。 
二档（12分）：投标人提供的项目实施方案内容方案简单，提供有实施步骤、计划及组织方案，分工不明确，有质量保障措施；有项目实施进度计划表；技术路线正确；有交付时间保证措施、技术服务等内容。有简略的安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

三档（16分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案完整，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程等），能保障项目实施质量；有项目实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线正确；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。有安装、调试、验收方法等内容，有实施人员清单，有应急方案。 

四档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案完整周全；组织机构健全，分工明确（包含但不限于具体的管理措施、具体实施流程、风险防范措施等），能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购单位、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员清单，有明确的应急方案。 
注：未提供实施方案的不得分。
	20分

	2.2
	培训方案分
	一档（7分）提供培训初步计划，明确承诺为操作者提供不少于2次现场培训，列出的培训课程核心提纲，需包含设备基本原理、标准操作流程、日常保养规范内容，覆盖所有操作都基础标准化操作指导需求。
二档（11分）满足一档全部要求基础上，额外明确拟派培训人员姓名及资格证明、培训具体时间，培训内容增加设备功能理论讲解、简单故障排除，且培训内容、人员、时间与所有使用单位需求完全匹配，支撑人员独立完成设备操作与基础故障处理。

三档（15分）满足二档全部要求基础上，进一步明确拟派培训人员须具备3年以上同类医疗设备培训经验，拟派的培训人员为厂家专业技术人员（提供厂家相关证明资料）；培训形式含实操、考核环节；同时提供培训资料，形成全流程覆盖的完整培训体系。

注：未提供方案的不得分。
	15分

	3
	商务分
	评审因素
	35分

	3.1
	售后服务分
	由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、质保期（保修期）、质保期（保修期）内和质保期（保修期）外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分。
一档（7分）：仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求；提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，承诺6小时内到达现场维修，48小时内解决问题。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。
二档（11分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面响应，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，承诺5小时内到达现场维修，36小时内解决问题，设备若因故障导致3个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。 

三档（15分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，针对本项目的培训方案完整、详细，承诺提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，4小时内到达现场维修，24小时内解决问题，设备若因故障导致1个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。其余服务承诺优于采购文件的售后服务要求。 

注：未提供售后服务方案的得 0 分
	15分

	3.2
	履约能力分
	投标人或货物生产厂家通过以下类型认证的：具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，每项得2分，最高得4分。（投标人投标文件中需提供有效认证证书复印件及提供上述证书对应的在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖投标人电子公章，非中文文本的请提供中文翻译文本，不提供或证书状态非“有效”均不得分。）
	4分

	3.3
	业绩分
	2023年1月1日以来至投标截止日期止，投标人承接过与本项目所投分标采购需求相关或相近的类似业绩的，每项得1分，满分6分。（须提供业绩合同或者中标（成交）通知书证明材料复印件并加盖投标人电子公章）。
	6分

	3.4
	质保期（保修期）
	在满足招标文件基本质保期（保修期）（3年）的基础上，质保期（保修期）每延长6个月得2.5分，满分10分。

注：1.延长质保期（保修期）的相应费用已包含在投标报价中。

    2.需提供质保期（保修期）的承诺函，须注意承诺函的质保期（保修期）应与商务要求偏离表的响应一致，否则不予记分。
	 10分

	总得分＝1＋2＋3


四、中标候选人推荐 

（一）综合评分法

评标委员会将根据各分标总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  合同文本
  超声经颅多普勒血流分析仪等设备采购 

采购合同

采购项目编号：                
采购计划编号：                
标 项：              
甲方（采购人）：广西医科大学第一附属医院
乙方（供应方）：

签订时间：     年    月    日

广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：
合同名称： 
合同编号：                          
甲方（采购方）：广西医科大学第一附属医院
乙方（供应方）：
签订地点：广西南宁市                            签订时间：   年  月  日
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及广西壮族自治区关于政府采购的相关文件等规范性文件的规定，按照招投标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

采购货物信息表：

	序号
	物品名称
	制造商
	原产地
	品牌
	规格型号
	数量及单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	（医疗器械注册证名称：    ）
	
	
	
	
	1台
	
	

	合同合计金额（含税价）：人民币            （¥             ）

	备注：

合同合计金额包括采购标的、随配附件、配置系统、备品备件、运输、安装及安装所需材料、调试、培训及售后服务、税金、保险、投标费、招标代理服务费、质保期维护、检测、履约验收服务费及其他所有可能发生的一切费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。


二、货物品质及特性
1、货物配置、附件清单及货物生产厂商提供的标准同属本合同组成部分，具有同等法律效力。
2、货物质量及技术要求应符合按国家、行业及生产厂家的标准。
3、保修及维修日期、标准按货物生产商提供标准。
4、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
5、乙方所提供的货物必须是全新、未使用过的且符合国家安全质量标准的原装的合格产品，医疗器械在有效期内，在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
三、运输到货安排及验收
1、甲方指定交货地点为     ，甲方指定接货人为：       ，联系方式：         。甲方如要求变更交货地点或接货人的，应在合同约定的交货期限届满前 2 天通知乙方。乙方指定交货人为：      ，联系方式：       。乙方如要求变更交货人的，应在合同约定的交货期限届满前 2天通知甲方。
2、乙方需通知甲方货物已送达时间。甲方在设备运抵指定交货地点、经核对无误后应向乙方出具列明交货符合或不符的项目。

3、交货期：
乙方在本合同签订之日起    日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。乙方应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4、运输费和保险费：由 乙 方 承担。
乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。本项目合同不接受损耗 。
若乙方交付货物不符、交付的货物有损坏或者货物经调试不满足约定要求的，甲方有权拒绝接收货物并通知乙方。乙方应在收到通知当日予更换并承担因更换而产生的运输费用，且交货期限不顺延；若乙方因客观原因不能收回货物的，可在征得甲方同意的情况下将货物暂存放于交货地点（暂存时间不超过一日），如果超过货物暂存期，暂存甲方处的每件货物按每日暂存费300元计算，但货物在暂存期间内货物损毁或灭失风险由乙方承担。

乙方逾期交付符合本合同约定的货物的，每逾期一日，应向甲方支付订购货物价格总额千分之三的逾期违约金。
6、甲方无正当理由拒绝收货的（不可抗力因素除外），乙方可顺延交货期限。
7、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
（二）安装和培训
1、提供货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；负责送货上门，根据甲方提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。为甲方提供装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。在投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。
（三）调试和验收
1、货到后，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，并对验收文件进行整理，列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方，甲方才做最终验收。甲方应当在安装、调试、试运行完成之日起7个工作日内完成验收。对于技术参数复杂的设备，可适当延长验收时间。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方对验收有异议的，在验收之日起5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。
2、对技术复杂的货物，甲方、乙方对货物问题存在争议时，甲方可委托国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。如果检测机构检测结论合格的，检测费用由乙方承担，甲方可直接从应付款项中直接抵减。在验收过程中发现乙方有违约问题，乙方须承担违约责任，甲方可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 
3、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
4、其他：投标文件/招标文件中“技术参数与商务需求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准”中若另有专项要求，按其规定。
5、验收后如发现存在未按照本合同约定（含投标文件）交付货物及服务的，甲方永久保留无偿追溯违约及损失赔偿的权利。
四、项目实施过程中的安全生产要求
1、乙方应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方负责。
2、乙方应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、甲方提供乙方实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
4、乙方提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB(A)。
五、质量保证和售后服务
1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，供货时提供厂家供货证明和售后承诺函；所有产品、辅件、材料要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商信息。不符合要求者，甲方有权按以下办法处理，乙方应无条件配合：
1.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。 
1.2退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2、售后服务：
2.1乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.2质保期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物维保期从最终验收合格之日起计算    年，如在本项目“技术指标要求”有专项要求的，从其规定。

2.3负责送货上门，根据甲方提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修、更换零部件，费用应包含在报价中；保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修。
2.4故障响应时间：提供7×24小时服务支持，质保期（保修期）内，设备发生故障时接到通知后  分钟内响应，  小时内到达现场维修，   小时内解决问题；质保期（保修期）满后，按照质保期（保修期）内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因质保期（保修期）满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由乙方和甲方另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由供应商自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致     个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，应提供备用机维持医院正常诊疗活动。

2.5在质保期（保修期）内由乙方负责保修，排除故障，无偿提供非操作不当造成的部件、配件的更换，乙方从在其指定地点收到故障产品之日起7天内将修理后的产品或替换产品运至最终用户现场。因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由甲方承担有关费用。质保期（保修期）内，所有维修服务均为上门服务，费用应包含在报价中。

2.6 乙方要向甲方承诺终身优惠提供配件和维修。
2.7乙方应免费培训甲方维护人员，保证维护人员能进行日常运行维护工作；并能熟练地排除故障、管理设备、分析故障等。

2.8质量保证期（保修期）过后，甲方需要继续由乙方提供售后服务的，乙方应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

2.9售后服务技术人员要求：专职人员。
2.8其他：

2.8.1调试及运行：1）乙方负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；2）设备到达甲方指定地点后，乙方应在收到甲方通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；3）乙方应在一个月内完成安装调试工作，如因乙方原因造成延期，所造成的费用由乙方承担。
2.8.2为甲方提供专业化技术培训：乙方在设备安装调试合格后1至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。投标文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。费用应包含在报价中。
2.8.3国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。
2.8.4以上款项中，如在本项目“技术指标要求”有专项要求的，从其规定。
2.8.5知识产权及其他：1）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉，如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用；2）在货物验收时候，如发现存在虚假响应，甲方有权终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
2.8.6如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，乙方必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在投标文件中已提供的除外）。
2.8.7开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
2.8.8设备安装需配合甲方弱电网络等项目施工安装需求，同时对甲方场地进行保护，若出现损坏由乙方自行承担。
2.8.9按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
六、货款支付
分 二  期付款：
第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，乙方开具正规全额发票及付款材料给甲方，甲方自材料审核完成之日起10个工作日内，甲方支付至总合同金额的95%；
第二期：售后服务期限届满后，经甲方验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，甲方支付至总合同金额的100%。

开户名称： 
开户行： 
账号： 
七、税费及发票
1、本合同执行中相关一切税费均由乙方承担。
2、发票要求：付款前乙方必须提供真实、有效、合法的正式发票，如乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。
八、履约保证金
(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金
九、权力保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4、乙方应保证货物的所有权就归乙方所有或者有权处分，乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
5、乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。
十、违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或调试不合格的，乙方应于甲方发出更换通知之日起 7 日内完成更换，逾期更换的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% ，且乙方不得以此为由拒绝履行合同应尽义务或对甲方经营诊疗活动进行阻挠或影响。
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次向甲方支付违约金壹万元。同时，甲方有权按乙方的违约情形决定单方解除合同。
6、合同履行期间，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从剩余款项中扣除，不足另补。
7、其它违约行为（含违反本合同组成部分的条款）按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。不能确定相应货款额的，按本条第5项约定处理。
十一、货物所有权及风险转移
1、货物的所有权应归乙方所有或者有权处分，乙方就交付给甲方的货物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务。
2、货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担。
3、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，甲方可单方委托国家认可的有合法资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、解决合同纠纷产生的律师费、诉讼费、诉讼保险、保全费、差旅费等各种有关费用,由违约方承担。
4、诉讼期间，由甲方决定本合同是否继续履行，乙方应予配合。 
十三、合同的变更、终止与转让
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
十四、其他
1、招标文件、投标文件、响应承诺文件、收货确认单、乙方提供的实施方案等均作为本合同的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。双方应严格遵守，否则视为违约。
2、本合同未尽事宜，可经双方协商签订书面补充协议，补充协议的内容与本合同的内容不一致的，以补充协议的内容为准。
3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，采购代理机构存档壹份，甲方执肆份，乙方执壹份，经甲、乙双方各自授权代表签字并加盖双方各自公章或合同专用章后生效。
（以下无正文部分）

	甲方（章） 广西医科大学第一附属医院    
年   月   日
	乙方（章）
 年   月   日

	单位地址：广西南宁市双拥路6号
	单位地址：

	法定代表人（签字或盖章）：
	法定代表人（签字或盖章）：

	委托代理人（签字或盖章）：
	委托代理人（签字或盖章）：

	电话：0771-5634385
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：广西南宁建行医科大支行
	开户银行：

	账号：4500 1604 5600 5050 1061
	账号：

	邮政编码：530000
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：无，则写“/”      

投标人名称：

投标人地址：

                                    年   月   日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：      ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起         日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：        ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：
电话：               传真：           邮箱：

投标人名称:

开户银行：                 银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）:___________ 

投标人名称（电子签章）：
年   月   日

4. 开标一览表 
开标一览表

项目名称：                                         分标：
项目编号：                                          金额单位：人民币（元）  

	项号
	物品名称

（如为医疗器械，应填写药监注册或备案名称）
	制造商
	原产地
	品牌
	规格型号
	数量及单位①
	单价

②
	单项合价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价合计金额大写：人民币                 （￥                元）

	合同履约期限（交货时间）：合同签订之日起       日历日内将货物运至交货地点，并安装调试完毕且通过验收。 

	交货地点：广西医科大学第一附属医院采购人指定地点（南宁市）。

	其他参考费用(下列报价不列入投标总报价内，但应在制作本表时一并报出，可根据实际情况修改或补充“分项”内容））

	分 项
	名 称
	规格型号
	品牌/制造商
	单价（元）
	使用周期/寿命
	优惠条件

	专用耗材
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	
	

	选配件
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	保修期满后将要发生的必要服务项收费标准：                                     


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）： 

                        投标人名称（电子签章）：

                        日期：    年   月   日

5.投标报价明细表
投标报价明细表

项目名称：                                           分标：

项目编号：                                           金额单位：人民币（元）                    
	序号
	物品名称

（如为医疗器械，应填写药监注册或备案名称）
	制造商
	原产地
	品牌
	规格型号
	数量及单位①
	单价

②
	合价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	          投标报价合计
	

	投标报价组成分解

	1
	设备费
	
	
	

	2
	运输费、保险费
	
	
	

	3
	安装调试费、培训费
	
	
	

	4
	人工及差旅费
	
	
	

	5
	投标费、招标代理服务费
	
	
	

	6
	售后服务及其它成本费
	
	
	

	7
	税费（税率：         %）
	
	
	

	8
	净利润
	
	
	

	…
	．．．．．．
	
	
	

	投标报价合计
	


注：1、投标报价包括采购标的、随配附件、配置系统、备品备件、运输、安装及安装所需材料、调试、培训及售后服务、税金、保险、投标费、招标代理服务费、质保期维护、检测、履约验收服务费及其他所有可能发生的一切费用。投标人应充分考虑项目实施期间人工、各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由投标人自行承担。

2、如所投货物由多种独立注册或备案的医疗器械及部件组成，必须在本表内分别列出其所有独立组成部件（包含独立注册或备案的医疗器械及部件）的物品信息，否则响应文件将被否决。
                                   法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）： 

                 投标人名称（电子签章）：

                                     日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：无，则写“/” 

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日

4.投标声明
投标声明

（采购人名称）：           

我方参加贵单位组织项目            （项目编号：          ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或电子签名）：

                                         投标人名称（电子签章）：

                                                  年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人（或负责人）分别签字或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标： 
投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

年  月  日

4.法定代表人（或负责人）身份证明
法定代表人（或负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：           性      别：

年    龄：           职      务：
身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件

                        投标人名称（电子签章）：

                         年   月   日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（或负责人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或电子签名）：

委托代理人身份证号码：
法定代表人（签字或电子签名）：
                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人（或负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式
所投分标：     分标
	项目
	招标文件商务条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……


注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：
投标人名称（电子签章）：

日  期：
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表

所投分标：     分标

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话
	承接时间

	
	
	
	合同
	中标（成交）通知书
	用户评价
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                             年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式
设备性能配置清单
所投分标：     分标
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：           
日  期：          
4. 技术偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标
	项号
	项目名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）：
投标人名称（电子签章）：

日 期：
5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：
投标人名称（电子签章）：

日 期：
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目名称：

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	%

	2
	
	
	
	%

	3
	
	
	
	%

	......
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：
投标人名称（电子签章）：

日 期：
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：          （签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：         （签字或者电子签名）

 
年 
月 
日

2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）     行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）     行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　　

日期：　　　年　　月　　日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：
地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

