畜牧研究院2026年双高建设仪器设备采购项目（GXZC2026-J1-001733-GLZB）


广西国力招标有限公司

竞争性谈判文件

[image: image1.jpg]I

Ill





采购项目编号：GXZC2026-J1-001733-GLZB
采购项目名称：畜牧研究院2026年双高建设仪器设备采购项目

（GXGL2026M-J288-Z）
采   购   人：广西农业职业技术大学 

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2026年6月

目  录

2

第一章  竞争性谈判公告

6

第二章  谈判供应商须知

25

第三章  采购需求

47

第四章  竞争性谈判响应文件格式

62

第五章  合同主要条款

69

第六章  评定标准



第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况
畜牧研究院2026年双高建设仪器设备采购项目 采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年6月16日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
  项目编号：GXZC2026-J1-001733-GLZB
  项目名称：畜牧研究院2026年双高建设仪器设备采购项目
  预算总金额（元）：1110000.00
采购需求：

标项一
标项名称：专用设备
数量：1
预算金额（元）：1038500.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：水平高速离心机1台、体视荧光显微镜1台、小型水浴锅1个、细胞计数仪1台、二氧化碳培养箱（水套式）1台、台式全温震荡培养箱1台、-80℃超低温冰箱2台、人工瘤胃体外模拟系统1套、台式高速冷冻离心机1台、pH计1台、外抽真空机包装机1台、显微镜（倒置）1台、万分之一高密度天平1台、全波长酶标仪1台、实验室超纯水机1台、能量测定仪1台。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：1038500.00元
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称：实验室配套专用设备采购
数量：1
预算金额（元）：71500.00 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：药品柜（带锁）2个、双人双面净化工作台1个、蒸汽消毒柜1个、生物安全柜1个。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：71500.00元
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2026年6月9日至2026年6月12日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年6月16日 09:30（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启
开启时间：2026年6月16日 09:30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 谈判保证金（人民币）：标项一：10000.00元；标项二：700.00元。（必须足额交纳）
（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西农业职业技术大学
地    址：南宁市西乡塘区大学东路176号
项目联系人：张剑锋 

项目联系方式：0771-4714891
2.采购代理机构信息
名    称：广西国力招标有限公司
地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人：李宁芳、何云飞
电话：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2026年6月9日
第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	
	采购项目名称：畜牧研究院2026年双高建设仪器设备采购项目 

采购项目编号：GXZC2026-J1-001733-GLZB

	
	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。

	
	竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。

	
	成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

	
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	
	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告

	
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	
	谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告

	
	谈判时间：详见竞争性谈判公告
谈判地点：详见竞争性谈判公告

	
	评标方法：最低评标价法（详见第六章）

	
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	
	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本采购文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。


谈判供应商须知

一、总　则

（一）适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

10.“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

11. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

（三）采购方式

竞争性谈判。

（四）竞标委托

如供应商代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第四章《竞争性谈判响应格式》）。

（五）竞标费用

供应商均应自行承担所有与本项目竞标有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

（六）联合体竞标
本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加投标的，竞标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
5.如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
6. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image2.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

（九）询问、质疑和投诉
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法根据成交候选人推荐原则另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号
（十）竞争性谈判文件的澄清和修改：
1.供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。
二、竞争性谈判响应文件的编制

（一）竞争性谈判响应文件编制基本要求

1.谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

2.响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

3. 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

4.谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7.如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

8.竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
8.1资格文件

（1）有效的主体资格证明文件；

①谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供] 

（2）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商任意1个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商任意1个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（4）财务状况报告。[格式自拟，必须提供] 

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）
（8) 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供）
8.2商务技术文件
（1）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]
（2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
（3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 

（4）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]； 
（5）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

（6）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]
（8）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]
（9）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

（10）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（11）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。

（12）供应商认为需要提供的其他材料。
8.4 报价文件

（1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]
（2）供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，如有请提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）；

2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章，如有请提供）
三、报价要求

1.对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3.谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

4.竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。

▲5.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值50%的，即竞标报价<全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×50%；

（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价50%的，即竞标报价<通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×50%；

（3）竞标报价低于采购项目最高限价45%的，即竞标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
1.竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
2.竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

1.保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。
2.保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
3.办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。
4.保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200
5.未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。
6.对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

 3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。  

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

1.第一轮谈判

1.1谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

1.2 第一轮谈判程序：

①谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

②主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

③主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

1.3谈判及评审程序

①在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

②由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

③系统对各供应商的商务技术进行汇总；

④谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

⑤当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的谈判程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

1.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

2.第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的采购程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

3.最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

5.本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

6.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

2.谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544
九、签订合同

1.成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

2.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

4.履约保证金

（1）成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

（2）签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

1.成交服务费

（1）采购代理机构按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980 号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)规定的货物类收费标准，发布成交结果公告后，各分标成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。
（2）代理服务收费标准

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

2.解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2026-J1-     -GLZB
二、采购项目类别：  货物类  

三、采购需求一览表

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件（商务及技术文件）中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人电子签章），否则按无效竞标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在竞标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在竞标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效竞标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。无标识则表示为一般技术参数要求，一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致竞标被否决。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。竞标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 竞标人应根据自身实际情况如实响应采购文件，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在竞标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.竞标人必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。
标项一采购预算 103.85万元

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	水平高速离心机
	1
	台
	1、最高转速：≥16000 rpm；

2、最大离心力：≥24328×g；

3、最大离心容量：≥4×145ml；

4、驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

5、控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示，可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息；

6、运行时间控制：0～9小时59分钟，瞬时离心及连续离心方式；

7、配置转头自动锁定装置，可快速实现转头安全锁定和转头更换；

8、配置智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准；

9、最高转速时噪音≤58dB；

10、具备转头自动识别、电动式门锁功能；配备防生物污染密封结构/密封盖，满足实验室生物安全使用要求；

11、配置：

（1）主机1台；

（2）150ml水平转头1个；

（3）适配15ml、50ml 离心管的适配器各1套；

（4）24×2ml的角转子1个。

	2
	体视荧光显微镜
	1
	台
	1、采用模块化积木式无穷远光学系统，实现明场，荧光观察；
2、≥20：1的超大变倍比，最高放大倍数≥252倍；
3、物镜采用旋转式设计，避免干涉，内置式反射镜片切换装置，物镜切换后无需移动机身及变倍体，也能保证视野中心位置不变，标配双物镜；
4、三目镜筒，倾角30°，100%分光；
5、目镜10X，视场数≥22mm；
6、多功能LED透射光底座，LED透射光源，调配黑色推拉板，提高透射照明光路样本观察衬度，适合胚胎观察和显微注射实验需求；
7、采用粗微调焦螺旋进行上下焦点调节；
8、配置LED冷光源，无需预热，安全性高、冷光源、体积小，可随意搬动，不存在汞泄漏污染、发烫问题；
9、斜照明明场配置LED冷光源，功率≥30W，照度≥15万lx，采用双分支光纤传输，输出角度可调，亮度可连续调节；
10、荧光激发模块包含蓝、绿、紫外三组激发单元，采用转盘式切换；灯珠与荧光滤色片可联动切换；
11、成像系统参数
11.1、适合弱荧光拍摄，不低于2000mV～1/30s Accumulation高灵敏度和低噪声荧光图像，完全展示微弱荧光观察效果；
11.2、配置专用1×成像接口；
12、成像系统分辨率≥2080万，采用半导体制冷技术。
12.1、像元尺寸≥3.3 μm×3.3 μm，曝光时间范围≥12 μs～30 s；
12.2、光谱响应≥380nm～650nm，帧频率≥21fps，分辨率≥5280×3956；
12.3、数据接口为USB3.0，逐行扫描，电子卷帘快门，图像缓存≥128M。
13、软件功能
13.1、具备用户管理与身份认证功能，支持多级权限管理（管理员、组长、普通用户等，权限可按需分配；

13.2、具备审计追踪功能，符合计算机化系统管理要求，可自动记录软件操作日志，包括用户登录、图像拍摄、存储等相关信息；

13.3、支持动态图像实时拍摄、定时拍照与定时录像，支持多种文件格式输出；

13.4、具备图像设置、高级设置、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、测量、静态图像处理、光源控制等功能模块，可对静态 / 动态图像进行参数调节与分析；

13.5、支持能量曲线测量，可实时显示选定线段上各点光强度分布；

13.6、具备光源控制功能，支持多通道激发光单独与组合调节；

13.7、支持图像水平 / 垂直翻转，具备多种自动曝光模式，支持全局曝光与区域曝光。
14、基于深度学习的图像AI分析功能
14.1、采用神经网络算法模型，支持通过样本训练生成图像分析模型；

14.2、具备在线图像训练模块，支持目标定位、识别等功能；

14.3、分析模型具备特征识别、目标定位、计数统计等功能；

14.4、支持训练完成的分析模型快速部署与升级；

14.5、提供 SDK 开发接口，支持二次开发；

15、涉及到设备具备的功能，竞标人如有请在响应文件中提供功能说明、界面示意图或软件截图（不限品牌、不限版本），证明具备该功能。提供功能说明、界面示意图或软件截图（不限品牌、不限版本），证明具备该功能（未提供相关证明按技术负偏离处理）。

16、配置

（1）显微镜主机1台；

（2）目镜10X/22mm2个；

（3）物镜系统1个；

（4）双分支光源1个；

（5）透射底座1套；

（6）数字摄像头1个；

（7）智能成像分析软件1套；

（8）荧光落射系统1套；

（9）控制显示PC端1套，配置不低于i5-12400/16G/512GB+1TB/23.8英寸显示器/键鼠套件。

	3
	小型水浴锅
	1
	个
	主要特征
1.1、2L水浴锅配备超大LED显示屏，时间温度清晰直观可见；

1.2、采用触控按键，操作轻便，随时调整参数设置。
2、详细性能指标
2.1、容量≥2L；
2.2、可调温度范围：室温～99℃（101.325kPa）；
2.3、加热精度控制：≤±0.5℃；
2.4、大型LED显示屏显示时间和温度；
2.5、温度显示分辨率：0.1℃；
2.6、1～999分钟定时运行；
2.7、具备干烧报警、加热计时、超温保护功能、摄氏度和华氏度单位切换功能；
2.8、可预设三组程序；
2.9、电源：220VAC±10%，50Hz；
2.10、功率≥200W
2.11、水槽尺寸（长x宽x深）≥150×138×150mm

3、配置

（1）2L水浴锅1台；

（2）电源线1根；

（3）透明盖1个

（4）托盘1个

（5）USB数据线1条。

	4
	细胞计数仪
	1
	台
	1.技术指标
1.1、一体式荧光细胞分析仪，无需外接电脑；
1.2、光源：LED光源；
1.3、分析速度：荧光单样品分析时间＜12s，明场单样品分析时间＜1s；可检测细胞总浓度、活细胞与死细胞浓度及占比、细胞活率、细胞直径分布图、细胞显微图片等参数；支持1～5视野检测模式，有效规避样品不均带来的检测误差；
1.4、细胞样品范围：1x104～3x107细胞/mL；
1.5、微粒/细胞直径范围：2μm～400μm；
1.6、所需的样品体积：10μL（100μm计数板），20μL（200μm计数板），针对不同直径的样品，需提供至少两种槽深规格的计数板供选择；
1.7、具备全自动对焦功能，同时支持手动调节焦距，满足不同使用场景需求；
1.8、具备细胞Gating（筛选）功能，可对不同尺寸的细胞亚群进行精准计数；
1.9、支持明场观察+3个荧光通道检测；
1.10、计数板材质玻璃+PC，一次性计数板和可重复使用计数板可选；
1.11、计数板通量：采用六位计数板，一键自动一次性检测≥6个样品，即可满足同一样品的重复性检测要求，也可以满足多样品快速检测需求，对于浓度极低的细胞，一片计数板可全自动完成30个视野的测量，让结果更准确；
1.12、测量样品种类包含贴壁细胞，悬浮细胞，原代细胞，干细胞，酵母，昆虫细胞，免疫细胞，颗粒，类器官等；
1.13、内置预设程序，采用自动曝光、自动对焦、自动直径筛选及AI智能算法，可精准识别细胞碎片、小细胞、成团细胞等复杂样本，提升计数准确性。；
1.14、细胞分析参数包含总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞活率、细胞平均直径、细胞圆度、细胞直径分布图、结团率、荧光强度分布图、GFP细胞转染率、RFP细胞转染率等；
1.15、采用工业级CMOS彩色高清成像系统，像素≥630万，物镜光学放大倍数≥4倍；
1.16、图像和数据可自动保存，提供多种格式的数据文件，包括PDF、JPEG、EXCEL、TIFF形式，所有计数历史数据均可随时调出查看及追溯；
1.17、细胞筛选：支持用户自由设定细胞直径范围区间，检测结果图像可对该区间内的细胞进行特定标记，便于观察；

1.18、数据导出：通过U盘，或通过Lims实验室管理系统接口；

1.19、可拓展为12组荧光通道组合，标配红绿蓝三个荧光通道，激发波长：475nm、545nm，365nm，发射波长：530nm、605nm，445nm。

2、配置

（1）主机1台；

（2）0.2%台盼蓝染料1瓶，AO/PI染料1支；

（3）电源适配器1个；

（4）六位细胞计数板一盒。

	5
	二氧化碳培养箱（水套式）
	1
	台
	1、性能指标及要求
1.1、工作环境温度：5～40℃；
1.2、工作环境湿度：20～80%；
1.3、电源：220V±10%，50Hz/60Hz；
1.4、工作体积：≥181升；
1.5、标配搁板数目：4块；
1.6、温度控制范围：高于室温5℃～55℃；
1.7、温度控制精度：≤±0.1℃；
1.8、温度均一性：≤±0.2℃(在37℃下)；
1.9、电源中断，温度、二氧化碳异常自动报警；
1.10、水套式箱体构造；
1.11、二氧化碳控制范围：0～20%；
1.12、二氧化碳控制精度：±0.1%；

1.13、箱体内TC热导传感器在线检测二氧化碳浓度，并进行二氧化碳浓度控制；
1.14、具有高效过滤系统，关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；
1.15、具备相应资质的第三方检测机构出具的100级空气质量认证白皮书或检测报告，设备验收时需提供认证复印件备查，佐证材料需真实有效。
2、配置

（1）主机1台；
（2）高效过滤器4套；
（3）隔板4块；
（4）带独立玻璃内门（8扇小门）1套。

	6
	台式全温震荡培养箱
	1
	台
	1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、操作界面加密锁定功能；

2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；

3、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
4、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；

5、具有超温报警功能、异常情况自动断电功能、断电恢复功能，开门即停功能、紫外线灭菌功能和定时除霜功能；
6、振荡频率：10～300rpm；
7、振荡频率精度：±1rpm；
8、摇板振幅：Ф26mm；
9、温控范围：4～60℃；
10、温度调节精度：≤0.1℃；
11、温度均匀度：±0.6℃(at37℃)；
12、最大容量（不锈钢夹具）：≥250ml×16或500ml×9或1000ml×6；
13、最大容量（塑胶夹具）：≥250ml×12或500ml×9或1000ml×6三角瓶，夹具采用一次性成型塑胶材质；
14、摇板尺寸（长×宽）：≥420mm×348mm。

	7
	-80℃超低温冰箱
	2
	台
	1、规格：有效容积≥770L，立式结构，存储能力需满足：2英寸标准冻存盒可存储≥600个，2ml标准冻存管≥60000支；
2、箱体采用耐腐蚀、易清洁的结构材料。内胆采用抗腐蚀、易清洁、使用寿命长的材料，便于日常清洗；
3、精确控温：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度±0.1℃；
4、制冷系统：采用高效压缩机，低噪音风机，冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停；
5、控温性能：采用双制冷单元，依据GB/T20154-2014《低温保存箱》试验条件，温度达到特性点温度稳定运行一小时后，断开一个压缩机，24小时后箱内温度≤-75℃；
6、屏显功能：配备不小于7英寸的彩色触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可支持数据连接与管理功能（如USB、以太网、Wi-Fi等），具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能；
7、具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警功能，物品存储更安全；
8、标配USB数据导出接口，用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，可记录数据时间≥10年；
9、标配大容量蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电；
10、支持数字、英文、拼音组合密码设置，具备层级管理功能；采用双锁结构设计，自带暗锁，可搭配挂锁使用，保障存储物品安全；可提供多种可选的安全访问控制方案；
11、采用高性能VIP航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥127mm，整机≥6道门封，绝热保温效果好；
12、采用环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准；
13、依据YY/T1757-2021《医用冷冻保存箱》要求，整机至少20个点测试，温度均匀性≤2.0℃，波动值≤2.5℃；
14、空载降温到-80℃温度，时间≤270min；
15、空载稳定运行从特性点温度断电回温至-50℃时间≥280min；
16、开门1min后关闭，箱内温度从-80℃回升后，能在30分钟内重新稳定在-75℃以下。
17、标配≥3个温度测试孔，孔径≤30mm，方便使用温度探头采集箱内温度；
18、《CQC6104-2016低温保存箱节能环保认证技术规范》日耗电量≤15kW.h/24h；
19、正常工作时，噪声值≤56dB（A）；
材料。

20、五年质保。

	8
	人工瘤胃体外模拟系统
	1
	套
	1、瘤胃模拟器4套。
1.1、模拟器结构：容积≥0.25L，离位灭菌，设计压力≥0.3MPa，工作压力0.15MPa；

1.2、主体材质：高硼硅玻璃+不锈钢结合体；

1.3、发酵罐设有取样口、排气口、进气口等标准接口；

1.4、径高比：1：2，装料系数：70%～80%。
2、控制系统。
2.1、测量范围：0～150℃；
2.2、控制范围：水箱内水温5～65℃；
2.3、控制精度：≤0.2℃；
2.4、温度分辨率：≤0.1℃；
▲2.5、温度值在线监测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定；
2.6、温度带超上下限自动报警；
3、搅拌系统
3.1、≥4通道，机械搅拌，厌氧发酵专用密封，气体零泄漏、转速10～250rpm，转速任意可调；
3.2、动态模拟系统自带触摸屏，显示实时转速和设置转速，每个通道独立控制，可以正转也可以反转，可连续工作可间隙工作，工作时间和间隙时间可任意设置。
▲4、微生物累积产气量模块
4.1、分辨率：≤6.5ml；
4.2、量程：0～5000ml/h，尤其在低量程精度更高；
4.3、测量误差：±0.01ml；
4.4、显示方式：液晶彩色触摸屏自动显示；
4.5、尺寸：约320×280×200mm；
4.6、检测方式：全自动数字检测。
▲5、微生物瞬时产气速率模块
5.1、检测范围：0～10L/min，尤其在低量程精度更高；
5.2、分辨率：0.01ml/min；
5.3、检测精度：±0.1%（满量程）；
5.4、显示方式：液晶彩色触摸屏自动显示；
5.5、尺寸：约320×280×200mm；
5.6、检测方式：全自动数字检测。
6、下位机发酵过程控制系统1套；
▲7、彩色液晶触摸屏可编程控制器，一台控制器可同时检测并控制4台0.25L模拟器的相应参数；并且保留可以升级到更多通道接口，可扩展增加在线pH、ORP检测模块；
▲8、可对模拟器的搅拌转速、温度、微生物产气量模块、微生物瞬时产气速率模块进行检测和控制；
▲9、系统工程师界面产气系数、背景扣除等参数均可以根据实验工艺进行模拟优化，所配软件为合法正版，不侵犯第三方知识产权，供货时提供证明材料；
▲10、软件可以模拟放大或者缩小不同体积的实验工艺参数并给出最佳产气系数；
11、全部操作都在人机界面上进行；
12、系统有时钟功能、发酵批次日期、运行时间；
13、报警可以被切除、可短时切除、长时切除；
14、数据存盘时间可以自行选择，存盘时间可以1min/5min/10min/30min。

	9
	台式高速冷冻离心机
	1
	台
	1、功能要求：
1.1、≥7寸液晶触摸屏，界面简洁清晰，安全；
1.2、≥5个快捷程序组键，操作方便快捷；
1.3、实时显示仪器状态采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态；
1.4、配备超大存储空间，可存储999个程序组、999条使用记录及99条故障记录；时间显示精确到年、月、日、时、分、秒，便于实验及设备状态追溯；
1.5、可自由设置梯段离心程序，阶梯程序组≥010，阶梯段落数量：2～15；
1.6、可选10级升降速档位，可设置自由停车时间；
1.7、满足多种离心回收需求，运行过程中转速、离心力、温度同屏显示，参数变化关系清晰可见；
1.8、磁性转子自动识别系统，防止转子超速使用，确保离心安全；
1.9、具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等22种保护功能；
1.10、门盖双锁扣设计，防止门盖运行过程意外打开；
1.11、支持用户管理。用户数量：001-999.（权限管理）管理员-操作员-访客三级权限可设置；
1.12、符合国家相关强制性标准，并能在验收时提供相应佐证；
1.13、机身自带更换转子工具架设计，更换转子方便，防止工具遗失；

1.14、使用记录小时，分和分，秒两种计时方式可供选择，正计时，倒计时两种模式；
1.15、在开机状态，离心机开盖和长时间未使用，压缩机智能停机，并设有预冷功能；
1.16、一个水平转子可同时实现：4×2×96孔酶标板，4×750ml，120孔自动脱帽，无需更换转子；
1.17、机身需要贴有简易SOP操作指导图和操作教学视频二维码。
2、主要技术指标：
2.1、最高转速：≥21000rpm；
2.2、最大相对离心力：≥38427×g；
2.3、最大容量：≥4×750ml；
2.4、温度设置范围：-20℃～40℃；
2.5、温度精度：±1.0℃；
2.6、转速精度：±10r/min；
2.7、噪声：≤60dB(A)；
2.8、定时范围：1分-99小时59分59秒；
2.9、外形尺寸≤730×660×400(长×宽×高mm)，高度≤400mm；
2.10、功率≥1500W，净重120kg左右；
2.11、标配：

（1）角转子24×1.5/2ml一个，最高转速20000rpm，最大离心力38427xg；

（2）角转子6×50ml/尖圆底通用，适配器6×15ml尖底一套，最高转速15000rpm，最大离心力25375xg；

（3）角转子12x5ml一套，最高转速21000rpm，最大离心力29892xg；

（4）角转子12×15ml尖底一套，最高转速14000rpm，最大离心力22241xg。
2.12、整机质保三年。

	10
	pH计
	1
	台
	1、基本参数

1.1、测量范围pH：0.00～14.00，mV：-2000～2000mV，温度：0℃～100℃；
1.2、分辨率pH：0.01，mV：1mV，温度：0.1℃；
1.3、精度pH：±0.01，mV：±1mV，温度：±0.5℃；
1.4、≥4.3英寸LCD显示屏，同时显示pH/mV值、温度、缓冲液组、校准结果等信息；
1.5、配备可拆卸电极支架，支架可与主机结合收纳，便于仪器保存和携带；
1.6、自动识别缓冲液，操作简便。最多3点，4组预定义缓冲液组；

1.7、自动锁定终点，消除人为读数引起的误差；
1.8、自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度；
1.9、电极状态显示，随时提醒电极使用情况；
1.10、具有Analog模拟信号输出口；
2、配置清单：
（1）主机；

（2）三合一pH电极(0～14pH，0～80℃)；

（3）电极支架、缓冲液等。

	11
	外抽真空机包装机
	1
	台
	1、适用范围：
1.1、用于各类电子产品（半导体、电路板、电子成品等）及金属加工件、布料、棉羊毛制品、海鲜、水果、茶叶、腌制品、豆制品等真空包装。
2、控制系统
2.1、系统控制准确、抗干扰能力强、稳定性好，所有设置在面板上直接设定完成，无需调整其他部件；
2.2、具备手动和自动两种抽真空包装功能；
2.3、可根据包装的需要，单独选择真空包装、封口制袋等多种模式，减少零部件的磨损，延长使用寿命；
2.4、具备自动检测系统，开、关机和使用过程中错误操作或出现故障，自动报警，直到故障排除为止。
3、技术参数：
3.1、包装能力（包/分）：3～6(bag/min)；
3.2、最大封口尺寸(mm)：≥长600×宽5～10；
3.3、最大包装尺寸(mm)：≥长度不限×宽度600×高度不限；

3.4、电源电压(V)：220V50Hz；
3.5、气源压力（kgf/cm²）：5～8kgf/cm²（外接气源）；
3.6、总功率（kW）：约0.8kW；
3.7、极限真空度(KPa)：≥0.2KPa；
3.8、外形尺寸(mm)：约长670×宽400×高480
3.9、净重(kg)：约50kg。

	12
	显微镜（倒置）
	1
	台
	1、质量及功能参数：
1.1、光学系统：模块化无限远光学系统；
1.2、观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围≥53mm～75mm；
1.3、目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数≥20；
1.4、物镜
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan4X/NA≥0.12PH，工作距离≥10.8mm；
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/NA≥0.26PH，工作距离≥10.5mm；
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan20X/NA≥0.45PH，工作距离≥5mm；
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan40X/NA≥0.58PH，工作距离≥2.5mm；
1.5、调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值≤0.002mm；
1.6、转换器：转换器≥5孔位，滚珠轴承内定位，有防霉装置；
1.7、载物台：多功能可拆卸载物台，固定载物台尺寸≥220mm×200mmm；配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，机械式移动，移动范围≥135mm×77mm，圆形透明载物台板：配备多种适配载物片，满足不同样品观察；
1.8、预留内置式荧光升级光路，无需改变原有光路，可升级成4色荧光显微镜。
1.9、聚光镜：相衬聚光镜NA≥0.45，工作距离≥55mm；
1.10、LED透射照明系统：LED光源，寿命≥19999小时，亮度可调，配三孔相衬环板，10X、20X相差环；
1.11、接口：内置一体化0.75倍接口，接口位置设计应保证安装相机后不遮挡观察视野，不影响双目正常观察；
1.12、显微成像系统，配备专业成像分析软件；
1.13、传感器：芯片尺寸≥1/1.8英寸；
1.14、分辨率≥3088×2064，600万真实物理像素，加0.5×接口，实现1200万像素效果；
1.15、像素尺寸≥2.4μmx2.4μm，曝光控制≥8微秒到10秒；
1.16、光谱响应≥380nm～650nm，帧频率≥59fps，分辨率与1.14条一致；
1.17、数据接口：USB3.0传输，电子卷帘快门，图像缓存≥128M；支持SDK二次开发；
1.18、支持TWAIN和Direct Show接口；
1.19、软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能；竞标人须在供货时提供功能说明、界面示意图或软件截图（不限品牌、不限版本），证明具备该功能。

1.20、支持能量曲线测量；竞标人须在供货时提供功能说明、界面示意图或软件截图（不限品牌、不限版本），证明具备该功能。
1.21、实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。
1.22、软件整合实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正；
1.23、软件可支持电动部件控制

1.24、配套台式电脑：I5及以上级别主流处理器，≥8G DDR4/DDR5内存，≥512G固态硬盘，集成显卡，内置Windows 11系统；配套≥21.5寸高清显示器及有线鼠键套装1套。 

	13
	万分之一高密度天平
	1
	台
	1、技术指标：
1.1、最大称量值：≥220g；
1.2、读数精度：≤0.1mg；
1.3、重复性：≤0.1mg；
1.4、线性：≤0.2mg；
1.5、秤盘尺寸：约ф80mm；
1.6、风罩尺寸：≥200×175×255mm；
1.7、灵敏度时间漂移：≤2.0ppm/℃；
1.8、产品净重：约 5～6.5kg。
2、仪器配置及特点：
2.1、内部自动校准功能；
2.2、个人密码保护功能；
2.3、高强度抗静电，配置RS232通讯口，水平调节脚和水平指示器；
2.4、配置可拆装式风罩，隔离式工作模块；

2.5、配备高精度模块传感器，便于维护；

2.6、内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果；

▲2.7、所投高精度电子天平产品必须提供由国家或省级市场监督管理部门颁发的有效《计量器具型式批准证书》（CPA证书）且在有效期内。

2.8、可选无线蓝牙键盘数据传输，电脑和手机接收数据，无需额外安装软件和驱动程序，验收时须提供证明。

2.9、所投天平具备内置温度自动补偿及机器人测试等核心功能，环境温度波动工况下仍能保证称量精度与长期性能稳定性；（供货时需提供质检院等合规机构对生产厂家温补相关校准证书）；  

2.10、仪器可自动完成 10 次重复性误差测试，自动计算标准偏差并在仪器屏幕直接显示结果。
3、配置清单：

（1）主机1台；

（2）防风罩1个；

（3）秤盘1个；

（4）挡风圈1个；

（5）电源适配器1个；

（6）合格证、保修卡、使用说明书等。

	14
	全波长酶标仪
	1
	台
	1、设备特征
1.1、具备对光路，机械运动等进⾏⾃检和诊断功能；
1.2、可视化面板，⽅便实⽤；
1.3、具备振板功能，振板时间和速度可调；
1.4、内置软件可实现动⼒学、标准曲线、定性、质控、单波⻓、双波⻓、全波⻓检测等检测；
1.5、光源节能设计；
1.6、可储存多组检测程序以及检测数据；
1.7、可以连接U盘输出数据、可使⽤蓝⽛传输数据、可直接连接打印机打印数据；
2、参数指标：
2.1、波长范围：190nm～850nm；
2.2、光源使用长寿命闪烁氙灯；
2.3、波长准确度：±1.0nm；
2.4、波长重复性：＜0.2nm；
2.5、分辨率：0.001Abs（显示）0.000001 Abs（内部计算）；
2.7、测定范围：0.000～1.500 OD；
2.8、采用CMOS检测器，可实现紫外可见全波长实时扫描；
2.9、单孔UV～VIS全波长扫描仅≤1s；
2.10、实时输出紫外-可见全波长光谱图；
2.11、布板方式：可视化自由布板；
2.12、自带孵育加热功能，孵育温度：(室温+2℃)至65℃；
2.13、微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制）；
2.14、可实现1～24比色皿检测（比色皿一对选配）吸光度模式、Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归；
2.15、微量板模块：使用特制的微量石英板，可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（微量石英选配）；
2.16、形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等；
2.17、可进行OD值检测、定量或定性检测，多种计算方法；
2.18、可自定义检测波长，波长范围190nm～850nm。

3、配置清单

（1）酶标仪1台；

（2）鼠标1个；

（3）软件U盘1个；

（4）96孔板吸收光透明底1块；

（5）配套电源线、插头等必需附件 1套；

合格证、保修卡、使用说明书等。                        

	15
	实验室超纯水机
	1
	台
	1、主要特征：
1.1、PLC全自动控制，采用实验室净水处理数据管控系统，LCD液晶中文显示；
1.2、以城市自来水为源水，可同时制取RO纯水和UP超纯水，具备实时在线监测（电阻率）水质、水温功能；
1.3、具有开机系统自动冲洗、RO膜自动冲洗功能；
1.4、具备系统运行监测、安全报警、漏电报警功能；配备运行、报警、缺水、系统冲洗、水箱水满等多种状态指示灯，系统工况直观明了，可快速掌握设备运行状态；
1.5、RO反渗透柱组件，脱盐率达98%以上；
1.6、配备MF终端微滤组件，采用0.22μm终端微滤器；

1.7、纯化柱采用一体式注塑成型结构，壳体耐酸碱耐腐蚀，内置高精度过滤结构及高等级抛光树脂，可稳定保障超纯水出水水质，满足长期连续使用工况要求。

1.8、系统配备智能语音交互功能，支持语音唤醒、自动待机，可通过语音指令完成设备相关操作，操作便捷人性化。
2、技术参数：
2.1、电源：AC 220 V/50Hz；
2.2、制水量≥20升/小时（水温25℃时）；
2.3、取水流量1.5～2.0L/min（水箱储水时）；
2.4、成品水质：
2.4.1、第一出水口(RO纯水)：电导率：进水电导率×2%，符合实验用水标准GB 6682～2008三级水要求，验收时提供佐证材料。
2.4.2、第二出水口(UP超纯水)：在线监测电阻率：≥18.2 MΩ.cm@25℃，符合实验用水标准GB 6682～2008一级水标准，微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppb，TOC＜20ppb，验收时提供佐证材料。

2.4.3、主机尺寸（mm）：≤550（高）×400（宽）×500（深）；主机重量≤50kg。

	16
	能量测定仪
	1
	台
	1、适用范围：适用于煤炭、焦炭、生物质燃料、建筑材料等可燃物质的发热量测定。

2、技术参数

2.1、测试时间：快速法≤10min，普通法≤15min；

2.2、外筒恒温控温方式：外筒恒温精度：单次≤0.08℃、长期≤1℃；

2.3、配压缩机制冷+加热双控，大容量水箱，连续测试无精度漂移；

2.4、采用体积变化极小的高硼硅玻璃一体化制作的定量水杯；

2.5、热值测量范围：15000～40000 J/g（约 15～40 MJ/kg）；

2.6、精密度≤0.10%(RSD)；

2.7、热容量波动：一年内≤0.20%；

2.8、温度分辨率≤0.0001℃；

2.9、热值重复性：≤0.05%；

2.10、带内筒过滤器+可视液位，维护便捷；

2.11、样品称量范围自动警示，实验室温度、湿度实时监控，超差结果自动提示；

2.12、样品编码和重量信息自动传输，测试数据可备份和上传，实验数据防篡改；

2.13、具备冷却校正模型，保证了高、低热值试样测试结果的准确可靠。

3、仪器配置

（1）主机1台；

（2）仪器控制工作站1台；

（3）氧弹1件；

（4）氧弹挂架组件1件；

（5）放气阀1件；

（6）氧弹勾手1件；

（7）量杯透视罩1个；

（8）量杯1个；

（9）手持式充氧仪主体1件；

（10）氧弹坩埚10个；

（11）点火丝5盒；

（12）坩埚架1件；

（13）控制软件1套；

（14）不同型号O型密封圈等其他必要的配件；

（15）高温真空绝缘脂1支；

（16）保险管5只。

	▲一、商务要求表： 

	交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起  30  日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西农业职业技术大学。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。

2.免费送货至采购人指定地点，免费协助进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

3.免费为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在  8  小时内应到达现场。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	质保期


	1.免费质保期  3  年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换和免费升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	付款条件
	合同签订生效后10个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的30%作为预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交供应商须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交供应商未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究成交供应商法律责任。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	采购标的验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。

2.成交供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。验收包括数量、规格、外观、质量、性能等，所供货物应符合其规定的性能或满足其参数要求，成交供应商交付的产品符合有效期要求。

3.所供货产品，产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售备案或经营许可证制度、注册证制度的，成交供应商均应提供相关有效的证书查验。并保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
4.成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：本项目成交金额的2%。
2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.履约保证金指定账户：

开户名：广西农业职业技术大学 

开户行： 交通银行南宁大学路支行

账  号：451060605013002182351
银行行号：301611000654
4.成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 

1.未标注“▲”的内容。

	三、其他说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与协商，如有进口产品参与协商的作无效响应处理。


 标项二采购预算：7.15万元

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	药品柜（带锁）
	2
	个
	本项目采购药品柜为双人双锁专用安全柜，用于存储酸和碱等腐蚀性化学品，非普通办公家具柜。

尺寸（长×宽×高）：≥1800mm×900mm×450mm；

采用手动四开门设计，双开门的门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度必须一致；
3、≥8mm厚PP板材质，耐强酸、强碱与抗腐蚀，经同色焊条无缝焊接处理，柜体结构坚固，密封性好；
4、柜内至少配备4块层板，采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，层板底部包钢处理，承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置；
5、同质PP材料门板，门厚≥20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强；

配件要求：铰链、把手等关键配件采用塑胶射出一体成型工艺，抗腐蚀性佳，适配腐蚀性环境长期使用，且开关顺畅、牢固耐用；
7、配备两套独立高安全机械锁，必须双人双锁同时开启方可开门；

8、标配通风孔（自带防尘网），并配备符合需求规格的排风风扇，确保柜内空气流通，降低腐蚀性气体积聚风险。

9、柜体正面标注 “双人双锁专用药品柜”，“危化品警示标识”等。

	2
	双人双面净化工作台
	1
	个
	1、双人双面垂直单向流，准闭合式；

2、用微电脑控制，配备风量可调风机，轻触按键调节，支持风机定时开启功能；

3、带刹车装置的万向转动软质脚轮，移动不磨地板,移动灵活,固定方便可靠；

4、外部尺寸（宽×深×高）≤1500×750×1600mm，工作区尺寸（宽×深×高）≥1360×690×520mm；

5、采用高效过滤器（HEPA），对于直径0.3μm的微粒过滤效率≥99.995%（供货验收时需提供过滤器的过滤效率检测报告）；

6、洁净度符合ISO 5级标准洁净台工作区中≥0.5μm尘埃粒子数≤3520个/m3，≥5μm尘埃粒子数≤29个/m3；

7、噪音≤62dB；

8、振动半峰值≤5μm；

9、采用内嵌式照明，照度≥300Lx；

10、平均风速0.2～0.5m/s，可根据实验要求进行不同档位风速调整；
11、杀菌及照明配置：配备紫外线杀菌灯，可预约定时开关，有效消除微生物污染隐患；荧光灯与紫外灯实现互锁功能，避免同时开启；荧光灯、紫外灯规格及数量：荧光灯≥14W×2，紫外灯≥8W×2；
12、操作挡板为≥5mm防紫外线平衡式滑动玻璃移门，可任意定位、密封性好；
13、初效预过滤器可初步拦截过滤实验操作异物，无需工具可拆卸清洗；

14、带PAO采样口更方便扫描检测高效过滤效率(供货时提供实物图)。

14、标配2个IP54级别防水防尘万能插座，插座独立控制通断电。

	3
	蒸汽消毒柜
	1
	个
	尺寸（长×宽×高，含柜脚）：≥1300×610×1900mm；
2、功率：≥3600W；
3、电压：220V/50Hz；
4、内部结构：双门4层深篮；
5、温度及时间调节：消毒温度可调范围30～135℃，消毒时间可调范围0～120分钟，可根据实际需求灵活设置；
6、隐藏式发热管高温热风循环消毒；
7、材质：201无磁不锈钢

8、带透视窗可观察到内部样本状态。

	4
	生物安全柜
	1
	个
	1、Ⅱ级，A2型，单人单面操作；
2、气流模式：30%外排，70%循环；
3、尺寸规格：工作区尺寸（长×宽×高）：≥1270mm×580mm×660mm；外形尺寸（长×宽×高）：≥1340mm×850mm×2120mm（支架高度720mm）；
4、平均气流风速：沉降气流≥0.35m/s，整个沉降面控制在正负20%以内、进气气流≥0.53m/s；
5、过滤效率：对＞0.3μm颗粒的过滤效率≥99.995%，确保工作区洁净度和无菌环境；
6、可变速单风机系统，具有自动风速补偿功能；
7、采用热式风速传感器，实时检测垂直层流风速，主机可根据垂直风速自动调整风机出风量，维持风速稳定；
8、微电脑控制，带显示屏，界面实时显示下降气流、紫外灯定时等参数；
9、具备手动紫外灭菌模式和预约自动紫外灭菌模式；
10、主体结构：≥1.5mm冷轧钢板，前窗有人体工程学8度角倾斜式设计；
11、四面负压环绕防泄露设计；
12、前窗玻璃：采用光学透视清晰、无边框的防紫外线钢化玻璃，厚度≥6mm，易于清洁消毒；开启方式为手拉式上下滑动，不使用电控，确保断电时可及时关门防护；开窗过高、过低时，面板均会显示报警信息，提醒规范操作，前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏；
13、标配30W、254nm消毒紫外灯；
14、照度：≥1000 lux，LED灯位于非污染区域；
15、噪音≤65dBA；
16、配置带万向脚轮高度支架，方便移动；
17、支持外排管道连接适配多种实验室排风系统，确保有害气体高效定向排出；整机符合GB 41918-2022国家标准，并在验收时提供相应佐证；

18、实时垂直层流风速可以通过无线网络上传云端，用户可在手机端查看历史使用数据；

19、包外排管路安装，交付后可正常使用。

	▲一、商务要求表： 

	交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起  30  日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西农业职业技术大学。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。

2.免费送货至采购人指定地点，免费协助进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

3.免费为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在  8  小时内应到达现场。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	质保期


	1.免费质保期  3  年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换和免费升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	付款条件
	合同签订生效后10个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的30%作为预付款。剩余款项可分次支付，也可一次性支付，每次支付前成交供应商须先按照已交付并验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交供应商未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或要求解除合同，并追究成交供应商法律责任。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1）采购内容中所有货物和服务的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	采购标的验收标准
	1.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。

2.成交供应商按采购人需求清单进行供货，货物交到指定地点后，双方现场进行货品清点。验收包括数量、规格、外观、质量、性能等，所供货物应符合其规定的性能或满足其参数要求，成交供应商交付的产品符合有效期要求。

3.所供货产品，产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售备案或经营许可证制度、注册证制度的，成交供应商均应提供相关有效的证书查验。并保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
4.成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：本项目成交金额的2%。
2.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.履约保证金指定账户：

开户名：广西农业职业技术大学 

开户行： 交通银行南宁大学路支行

账  号：451060605013002182351
银行行号：301611000654
4.成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 

1.未标注“▲”的内容。

	三、其他说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与协商，如有进口产品参与协商的作无效响应处理。


第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件
         采购项目名称：                          

          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         

      谈判供应商名称：                        
                                                        年    月    日

二、附  件

附件一 

报  价  表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

分标号:                       

	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	单价②
	单项合价

（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日

附件二
谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。
1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 响应竞标有效期；
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    

开户银行：                           账号/行号：                       

电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       

谈判供应商名称（盖章）：                                                
竞标声明书
致：广西国力招标有限公司：

                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                 （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：             

供应商公章：                 
 年    月    日

附件二 
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称(电子签章)：
日期：    年  月   日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

附件三
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
附件四 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	商务部分（商务要求表）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1.谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                     

日期：      年   月    日

附件五
法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件


附件六
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖电子章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
附件七
《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件
1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    
关于符合本国产品标准的声明函说明： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）
              合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

    2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2、货物的运输方式：由乙方负责。

    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

    第五条　交付和验收

    1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

    2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10日内及时予以解决。

    第六条　安装和培训

    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

    第七条  售后服务、保修期

    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

    2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

    第八条　付款方式

    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

    2、资金性质：  财政性资金    。

    3、付款方式：详见《采购需求》。
    第九条　履约保证金

    按本项目履约保证金规定比例缴纳。
    第十条  税费

    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

    2、在使用过程中出现质量问题，乙方在接到甲方通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在  8  小时内应到达现场。
    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

    第十三条  货物包装、发运及运输

    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条　 违约责任

    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

    5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

    第十五条  不可抗力事件处理

    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

    2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十六条  合同争议解决

    1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

    2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

    3、诉讼期间，本合同继续履行。

    第十七条  合同生效及其它

    1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

    2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

    3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

    第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。

	2、售后服务具体事项：详见响应文件。

	3、保修期责任：详见响应文件。

	4、其他具体事项：详见响应文件。

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法

    （1）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （2）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

    (3)符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除。

(4)按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(5)符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

(6)根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。

异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。
三、成交候选人推荐原则

    （一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短、节能环保和自主创新产品优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
    （二）异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。

PAGE  
1

