
广西涉重金属环境安全风险数智化监测预警能力建设项目-分标2、分标8（重）
招 标 文 件
（全流程电子化评标）
项目名称：广西涉重金属环境安全风险数智化监测预警

能力建设项目-分标2、分标8（重）

项目编号：GXZC2026-G1-001929-GXJB

采 购 人：广西壮族自治区生态环境厅

    采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

2026年6月

目录

3第一章  招标公告


7第二章  采购需求


105第三章  投标人须知


130第四章  评标方法及评标标准


220第五章  拟签订的合同文本


248第六章  投标文件格式




第一章  招标公告
项目概况
广西涉重金属环境安全风险数智化监测预警能力建设项目-分标2、分标8（重）的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取(下载)招标文件，并于2026年7月13日9时30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-001929-GXJB
项目名称：广西涉重金属环境安全风险数智化监测预警能力建设项目-分标2、分标8（重）
预算总金额：人民币壹仟玖佰肆拾贰万元整（¥19420000.00）
采购需求：

标项一
标项名称：广西涉重金属环境安全风险数智化监测预警能力建设项目-分标2
数量：51台/套
预算金额：人民币壹仟肆佰叁拾贰万元整（¥14320000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见附件《采购需求》。
最高限价（如有）：人民币壹仟肆佰叁拾贰万元整（¥14320000.00）
合同履约期限：仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：标项一即为本项目的分标1。
标项二
标项名称：广西涉重金属环境安全风险数智化监测预警能力建设项目-分标8
数量：2套
预算金额：人民币伍佰壹拾万元整（¥5100000.00）
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见附件《采购需求》。
最高限价（如有）：人民币伍佰壹拾万元整（¥5100000.00）
合同履约期限：仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。
本标项（是）接受联合体投标。
备注：标项二即为本项目的分标2。本标项接受联合体投标，且最多三个投标人组成一个联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年6月22日至2026年6月29日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年7月13日09时30分（北京时间）
投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”在线提交投标文件。
开标时间：2026年7月13 日09时30分
开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线开启投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：标项一为人民币壹拾肆万元整（¥140000.00）；标项二为人民币伍万元整（¥50000.00）。
2.网上查询地址：http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http：//gxggzy.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区公共资源交易中心）、http://sthjt.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区生态环境厅）。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
4.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
5.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展；
（2）政府采购支持采用本国产品的政策；
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；
（4）政府采购促进残疾人就业政策；
（5）政府采购支持监狱企业发展；
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
6.投标注意事项：
（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

（6）本项目原划分为10个分标，已成为分标 1、分标 3、分标 4 、分标5、分标6、分标7、分标9、分标10的中标人，则不能单独或与其他单位组成联合体参与本项目 （即原项目的分标2和分标8）的采购投标活动。否则按无效投标处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广西壮族自治区生态环境厅
地址：广西南宁市青秀区佛子岭路16号
项目联系人：黄工
联系电话：0771-5318290
2.采购代理机构信息
名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司
地址：南宁市白沙路1-6号白沙苑综合楼一层D号2楼
项目联系人：梁蓝翔
联系方式：0771-4923450 
广西建标建设工程咨询有限责任公司

2026年6月22 日
第二章  采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。
（3）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

	分标
	标的名称
	所属行业

	标项一（分标1）
	区域化智能无人实验室系统2
	工业

	
	智能水质采样站
	

	
	水质自动监测站升级改造
	

	标项二（分标2）
	智慧化设备集中存储箱
	工业

	
	自动监测井
	

	
	采样设备
	

	
	流向流速测定仪
	

	
	多参数水质分析仪（pH、电导率、溶解氧、浊度、水位、氧化还原电位）
	

	
	氨氮分析仪
	

	
	耗氧量分析仪
	

	
	重金属分析仪（铜、锌、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铊、锑、锰等）
	

	
	数据采集传输设备
	

	
	防雷设备
	

	
	辅助电源设备
	


（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。详见本章后附的节能产品政府采购品目清单。

（5）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http：//www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
3.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。
5.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
（1）本采购需求中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。
（2）“技术要求”中未标注“▲”的条款或要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。
6.本项目采购需求中要求提供的证明文件材料或承诺书的，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。
7.采购需求中涉及的国家标准规范如有最新版的按最新版执行。所投产品如国家有强制

性规定的，必须满足该强制性规定，否则其投标无效。中标后如发现产品不满足国家强制性规定，采购人有权取消其中标资格并追究其法律责任。
8.本项目划分为2个分标，投标人可以对一个或多个分标进行投标，但只能成为一个分标的中标人。评标时按分标1→分标2的先后顺序进行评审，若某投标人在其中一个分标中被推荐为第一中标候选人，则不在后续的其他分标中（单独或与其他单位组成联合体投标）被推荐为中标候选人，仅可参与其他分标评审。

以联合体形式参加投标的，若在其中一个分标中被推荐为第一中标候选人，其联合体成员无论是单独或与其他单位组成新联合体投标，则不在后续的其他分标中被推荐为中标候选人，仅可参与其他分标评审。

本项目原划分为10个分标，已成为分标 1、分标 3、分标 4 、分标5、分标6、分标7、分标9、分标10的中标人，则不能单独或与其他单位组成联合体参与本项目 （即原项目的分标2和分标8）的采购投标活动。否则按无效投标处理。
9.核心产品
（1）标项一（分标1）为非单一产品采购标项，核心产品：区域化智能无人实验室系统2；
（2）标项二（分标2）为非单一产品采购标项，核心产品：重金属分析仪（铜、锌、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铊、锑、锰等）；

10.投标人的投标报价的分项单价和总价，不得超过招标文件第二章采购需求中的分项控制单价和控制总价,否则作为无效投标处理。

1、标项一：

	序号
	标的名称
	数量及单位
	控制单价

（万元）
	控制总价（万元）
	技术参数要求

（“▲”为实质性指标，必须满足，“■”为重要参

数，其他为一般性参数，按评标标准评审）

	1
	区域化智能无人实验室系统2
	1台/套
	812
	812
	1总体要求

▲1.1无人实验室系统与智能水质自动采样站、数据管理平台可实现交互对接，通过自动触发式无人岸边采样站采集后的样品，经过信息化运输，最终送到全自动无人实验室，实现自动检测。整个过程通过智能化的“采-送-测”模式，实现水样从现场到实验室分析出数的全流程自动化和信息化，并对岸边智能水质自动采样站采样过程进行实时监管，具备对智能水质自动采样站的反控功能，支持水质监测全过程的溯源。具有监测点位的数据统计、趋势分析、预测预警功能，并进行可视化展示。

▲1.2确保实验室环境条件满足无人实验室的正常有效运行。

1.3 符合各控制单元和分析单元要求的规范和方法要求，并按照国家颁布的智能无人实验室规范和方法进行免费升级改造。

1.4方法运行步骤记录日志应在仪器运行过程中，由软件后台自动记录并生成。对方法运行步骤记录日志进行截屏，并标注关键信息。可编辑的文字不能作为证明材料。

2.控制及辅助单元

2.1 自动分液单元

2.1.1技术参数

2.1.1.1可实现样品瓶的自动扫码、自动分拣、自动开盖、定量取样、自动关盖、自动稀释等；

2.1.1.2根据指标的样品量需求，可以10~100ml定量取样，取样准确度≤±1%；

2.1.1.3可同时兼容250mL、500mL、1000mL玻璃和塑料样品瓶的抓取；

2.1.1.4 配置pH测定和调节模块，pH测量：0-14pH，准确度±0.01 pH；

2.1.1.5氯离子测定功能，电极法过滴定法，用于确定氯离子的浓度；

2.1.1.6可自动按设定稀释比例进行稀释和定容，也可按样品实际浓度自动调整稀释比例测试，稀释倍数包含1～50倍。

2.1.2配置要求

2.1.2.1自动分液单元1套（含主机，智能机械臂组件、扫码模块、开关盖模块、抽液模块，分液模块、清洗模块、混匀模块）；

2.1.2.2 pH值调节模块1套；

2.1.2.3样品瓶盘1套（可至少满足1000mL样品位200个）；

2.1.2.4样品管盘1套（同时兼容28mm样品管、40mm样品管、60mm样品管，样品管≥500个）；

2.1.2.5 样品台及轨道。

2.2自动流转与进样单元

2.2.1技术参数

2.2.1.1可实现样品瓶和样品杯在全自动分液单元、全自动水质分析仪器单元之间的流转及上下样；

2.2.1.2具备智能流转功能：根据各自动分析仪器单元的分析检测效率，智能调度样品管在自动分析仪器、分液单元、样品杯缓存位之间流转与进出功能；

2.2.1.3智能机械臂组件可全方位覆盖样品盘模块和分析仪器进样作业区域；

2.2.2配置清单

自动流转与进样单元1套。

2.3自动清洗单元

2.3.1技术参数

■2.3.1.1可实现系统自动清洗功能，包括分液模块管路、稀释模块管路和样品分析器具等的自动清洗。【投标时需提供清洗连续过程照片或符合1.4的方法运行步骤记录日志，并加盖投标人单位公章。在各分析单元内部清洗的，需提供每个分析单元实现自动清洗的连续过程照片；由各分析单元运送至集中清洗区域的，不同规格器皿清洗的连续过程照片】
■2.3.1.2采样瓶具备自动清洗功能，人工或自动转移至自动清洗单元，人工可一键下达清洗任务，同时具备可自动将试毕或超出留样保存期限的样品进行清洗的功能。【正偏离：具备自动转移至自动清洗单元功能；无偏离：需要人为转移至自动清洗单元。投标时需提供仪器分析完成后采样瓶清洗的连续过程照片或符合1.4的方法运行步骤记录日志，并加盖投标人单位公章】

2.3.2配置清单

2.3.2.1 在无人实验室配备自动清洗单元1套；

2.3.2.2自动运送小车1个及充电桩1个（配备样品瓶自动转移至清洗单元的功能时选配）。

2.4自动控制与管理单元

2.4.1技术参数

2.4.1.1与智能水质自动采样站、数据处理平台可实现交互对接，具有样品全流程自动化运行（包含存储、编码识别、自动分取、流转、预处理、分析、质控、采样反控）以及监测点位的数据统计、趋势分析、预测预警功能，并进行可视化展示。具备数据自动备份功能；
2.4.1.2支持与LIMS对接，支持通过LIMS导入或手工录入水样与质控样信息；具备赋码和标签识别功能，所用标签需同时满足人工与机器识别要求；

2.4.1.3实时监测实验室系统状态，包括所有设备运行情况、仪器状态、样品数量等信息；

2.4.1.4可进行质量考核，根据结果自动复测、报警或停用，也可手工触发；

2.4.1.5.系统运行状态异常会触发报警，单台设备故障不影响整体系统及其他设备。仪器检测试剂低于安全容量时，会发出警示提示补充；

2.4.1.6实验室运行状态展示平台可实时展示系统状态与数据，包含样品流转、任务进度、检测结果、设备运行及报警信息等内容；

2.4.1.7运行中支持紧急样品随时添加、优先检测，无需停机或暂停。

2.4.2配置清单

2.4.2.1中央控制系统（16核处理器，内存≥64 GB，固态硬盘1T，机械硬盘≥4T，图像显示模块≥27英寸，独立显存16G，Windows操作平台），1套；

2.4.2.2展示大屏1套（尺寸≥75寸，分辨率≥4K，屏体刷新率≥120HZ，对比度≥5000:1(Typ)，亮度（Min/Typ）≥300/330nit）；

2.4.2.3每一自动分析单元分别配置单机运行控制平台（16核处理器，内存≥16 GB，固态硬盘1T，机械硬盘≥4T，图像显示模块≥27寸，Windows操作平台），1套；

2.4.2.4移动终端（不低于以下配置CPU：9H365；内存：32G；硬盘：1TB SSD；屏幕：16寸，2.8K OLED 120Hz），1台；
2.4.2.5每一自动分析单元均配置工作站软件1套。

2.4.3工作环境要求
工作电压：220V±10%，50Hz；
温度：4.0～40.0℃；
湿度：20%～80%。

2.5纯水系统

2.5.1具有自动液位感应功能，可直连纯水机，自动进行系统补水，搭配各分析单元使用，可实现水质自动补充，免除人工加水；

2.5.2全自动纯水供应系统1套（超纯水：电阻率≥15-18.2MΩ/cm（25℃），高于GB6682国家分析实验室用水规格一级标准）；

2.5.3 纯水系统自动供水给各分析单元和清洗单元，无需人工转移。

3.全自动高锰酸盐指数分析单元

3.1.技术参数
3.1.1符合《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-1989）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7）中规定的沸水浴消解-高锰酸钾滴定检测方法，完全符合实验室分析操作要求；

3.1.2酸性法与碱性法自动选择，支持酸性法、碱性法同批次检测；

3.1.3水浴消解锅温度、水位、消解时间可控，支持自动加水、补水，自带水位监测、异常报警功能，实验结束自动停止加热；

3.1.4.消解位不少于8位。样品位数不少于25位；

3.1.5模拟人眼终点判断算法；

3.1.6不小于2个独立的滴定通道，采用高精度注射泵进行滴定，满足不小于2个样品同时滴定分析，样品消解结束后可恒温滴定；
3.1.7仪器适用于水质总硬度、盐碘离子等检测项目的滴定操作；
3.1.8样品分析时间：平均≤6min/个；

3.1.9测定范围（包含）：(0~4.5) mg/L（不稀释，取样量100mL时），精密度RSD≤5%。
3.2配置要求
3.2.1机械臂1套；
3.2.2水浴消解锅1套；
3.2.3滴定模块1套；
3.2.4样品盘1套；
3.2.5样品杯及消解管2套；
3.2.6安装调试用检测试剂包1套；
3.2.7纯水与废液桶1套；
3.2.8电源线与通讯线1套；
3.2.9安装工具1套；
3.2.10用户手册1套；
3.2.11分析工作站1套。

4全自动水质COD分析单元

4.1技术参数

4.1.1符合HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定-重铬酸盐法》；
4.1.2仪器能自动完成进样、加试剂、消解、冷却、测试步骤；
4.1.3具备自动更换高低量程测定功能；

4.1.4具备自动清洗管路功能；

4.1.5消解位：≥20位；

4.1.6配备自动进样器，自动进样器样品位：≥60位；

4.1.7具备高浓度样品自动稀释功能；
4.1.8试剂管路独立使用。
4.2单台配置要求
4.2.1全自动COD分析仪主机1套；
4.2.2适配的消解管、样品管等2套，试剂瓶、纯水桶、废液桶等1套。
5全自动氨氮分析单元

5.1适用标准
符合《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）标准要求。
5.2自动化操作能力
5.2.1自动配制标准曲线：通过自动梯度稀释单点标准溶液建立标准曲线；
5.2.2样品自动稀释功能：对浓度超过测定上限的样品，可自动稀释。
5.3防污染设计
各种试剂通过单独的管线独立添加，避免试剂交叉污染。
5.4试剂管理
仪器能实现试剂量实时监控，试剂余量不足时具备报警功能。
5.5样品管理
5.5.1可以采用絮凝沉淀或在线蒸馏模式等方式对水样进行前处理；
5.5.2仪器具备絮凝沉淀过滤模块，采用外置式一次性过滤器进行样品沉淀后过滤，过滤器可自动更换。
5.6数据处理
可实现自动数据采集与处理、数据报告生成等操作。
5.7仪器指标
5.7.1测定范围（包含）：（0.10~2.0）mg/L；

5.7.2检出限：≤0.025mg/L；
5.7.3自动配置标准曲线：相关系数线性r≥0.999；
5.7.4精密度：RSD≤3%。
5.8仪器配置
5.8.1氨氮智能分析仪 1 套（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统）；
5.8.2适配的反应管、样品管等2套；

5.8.3试剂瓶、纯水桶、废液桶等1套。
6全自动总磷总氮分析单元

6.1适用标准
符合《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）。
6.2自动化操作能力
6.2.1自动配制标准曲线：通过自动梯度稀释单点标准溶液建立标准曲线；
6.2.2样品自动稀释功能：对浓度超过测定上限的样品，可自动稀释；
6.2.3防污染设计：
各种试剂通过单独的管线独立添加，避免试剂交叉污染；
6.2.4试剂管理：
仪器能实现试剂量实时监控，试剂余量不足时具备报警功能。
6.3样品管理
6.3.1前处理：采用高压消解，消解温度可达到120℃，消解时间 30min；
6.3.2仪器可实现高压锅自动开盖、关盖、加水、排水，无需人工介入；

■6.3.3 样品分析：总磷总氮可以同批次消解，也可分批次消解。【正偏离：能够实现总磷总氮同批次、分批次消解；无偏离：仅具备总磷总氮同批次或分批次单一消解方式，或佐证材料不明确。投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料并加盖投标人单位公章】
6.4数据处理
可实现自动数据采集与处理、数据报告生成等操作。
6.5仪器性能要求
6.5.1测定范围包含：总磷（0~1.2）mg/L、总氮（0~7）mg/L；

6.5.2检出限：总磷≤0.01 mg/L、总氮：≤0.05 mg/L；
6.5.3精密性：RSD＜3.5%；
6.5.4自动配置标准曲线：相关性稀释r≥0.999；
6.5.5 消解位：≥ 10 个。
6.6配置要求（单台）
6.6.1总磷总氮智能分析仪 1 套（内置：高温高压消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统）；
6.6.2适配的消解管、样品管、试剂瓶、纯水桶、废液桶等各2套。
7全自动离子色谱分析单元

7.1适用标准

符合《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）、《水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》（HJ 812-2016）等标准要求。

7.2技术参数

7.2.1主机：阴、阳离子双通道检测系统1套；

7.2.2泵：
7.2.2.1泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；
7.2.2.2最大耐压：≥20MPa；

7.2.2.3流量范围：0.001～10ml/min，增量0.001ml/min。

7.2.2.4标配漏液传感器，可进行漏液报警；
7.2.3自动淋洗液发生器：
7.2.3.1淋洗液种类：KOH/甲烷磺酸，淋洗液浓度范围：0.1-120 mM，梯度精度：＜0.2%；

7.2.3.2具有高压脱气模块，降低背景噪声和基线漂移。

7.2.4色谱柱：

7.2.4.1高效高容量阴离子色谱柱：一次进样同时分析F-、Cl-、NO3-、NO2-、SO42-、 SO32-、PO43-等阴离子；

7.2.4.2高效阳离子色谱柱：一次进样同时分析：Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子。

7.2.5柱温箱：

7.2.5.1柱温箱温度由仪器色谱工作站直接控制，不能采用外置柱温箱外部按键设置；

7.2.5.2柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.2℃；

7.2.6抑制器：连续再生电解抑制器，不需加入酸碱再生。
7.2.7电导检测器：

7.2.7.1自动量程电导检测器，全程信号输出范围：0～50000μS/cm；

7.2.7.2电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度；温控范围：环境+5℃到60℃，温控精度≤0.001℃。

7.2.7.3基线噪声：≤0.003μS/cm；基线漂移：≤0.02μS/cm；

7.2.7.4电导池体积：≤0.8μL。

7.2.8工作站：

智能化离子色谱工作站，满足方法编辑、进样、分析、数据处理、标准曲线建立等操作需求，自动进样器软件集成在离子色谱工作站内。

7.2.9自动进样器，进样位≥60位，支持单机使用。具洗针功能，进样后自动清洗进样针。
7.2.10样品前处理模块：
7.2.10.1样品无需手动过滤，可直接放置在自动进样器上等待进样，进行自动过滤；

7.2.10.2具有自动液位感应功能，可直连纯水机，自动进行系统补水，搭配离子色谱和其他分析使用，可实现水质和流动相自动补充，免除人工加水的繁琐，是自动化实现的基础；
7.2.10.3样品和标液具有自动稀释，通过计量泵准确定量，稀释上限可达100倍。

7.2.11安全报警装置：
对仪器进行多位点、实时监测，仪器发生低压、超压、漏液、纯水余量不足等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理。

■7.2.12二氧化碳去除装置：

具有去除待测离子峰不受碳酸根的干扰的功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

7.3配置要求
7.3.1双通道离子色谱分析仪主机（可同时分析阴阳离子，含电导检测器、恒温箱、高压泵等）1台；
7.3.2双柱塞平流泵（PEEK材质）2套；
7.3.3恒温电导检测器系统2个；
7.3.4内置式柱恒温系统2套；
7.3.5阴离子自再生电解微膜抑制器1个；
7.3.6阴离子色谱柱（含保护柱）1套；
7.3.7阳离子自再生电解微膜抑制器1个；
7.3.8阳离子色谱柱（含保护柱）1套；
7.3.9双通道自动进样器一体机1套；

7.3.10气液分离器2套；
7.3.11阴离子自动淋洗液发生器（含浓缩液）1套；
7.3.12阳离子淋洗液发生器（含浓缩液）1套；
7.3.13原装正版色谱工作站软件1套；
7.3.14工具包1套；
7.3.15报警传感器阴阳离子通道各1套
7.3.16工作站软件1套；
7.3.17自动样品前处理模块1套，配置过滤器100个；

7.3.18 二氧化碳去除装置1套；
7.3.19样品盘及样品架2套，单机使用的样品管100包。
8全自动流动注射分析单元

8.1适用范围
符合《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》(HJ 823-2017)、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017）要求。

8.2设备要求

8.2.1仪器组成：包含挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂分析3个模块，每个模块包含自动进样器和主机，自动进样器镶嵌于主机中；

8.2.2自动进样器样品位位数≥44位；

8.2.3进样系统具备自动清洗功能，防交叉污染；

8.2.4进样系统的蠕动泵为整体压块式设计，无需单独调节蠕动泵压片的松紧。

8.2.5具备自动配制标准曲线及内置在线自动稀释功能；

8.2.6检测系统应采用双光束检测器，光源类型可为LED光源或卤钨灯光源（或同等性能光源），检测单元须采用流通式比色皿，光程≥10mm；

8.2.7 仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈倾角放置在仪器上。

8.3技术参数

8.3.1挥发酚：

检出限：≤0.0003mg/L；

精确度：≤1%；

准确度：误差在±3%以内；

测试效率：≥18个/h。

8.3.2 氰化物：

检出限：≤0.0005mg/L；

精确度：≤1%；

准确度：误差在±3%以内；

测试效率：≥16个/h。

8.3.3 阴离子表面活性剂：

检出限：≤0.01mg/L；

精确度：≤2%；

准确度：误差在±3%以内；

测试效率：≥18个/h。

8.4配置要求

8.4.1全自动挥发酚分析通道1台；

8.4.2全自动氰化物分析通道1台；

8.4.3全自动阴离子表面活性分析通道1台；

8.4.4工作站软件3套；

8.4.5配件套包（泵管、接头、进样针、相分离膜等）6套；

8.4.6说明书：软件、仪器及方法说明1套；

8.4.7一体式免调压块式蠕动泵3个；

8.4.8内置全自动在线稀释装置3套；

8.4.9调试包各1套；

8.4.10单机使用的自动进样器及样品盘3套，配套进样管10包。

9全自动六价铬分析单元

9.1适用范围

符合《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T7467 - 1987）标准。

9.2自动化操作能力

9.2.1全流程自动化完成批量样品试剂加入、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成；

9.2.2按单个标准母液自动配置标准梯度，建立标准曲线，相关性系数 r≥0.9995；
9.2.3支持自动稀释，浓度超上限样品可自动稀释后重测，最大稀释倍数≥ 50 倍。

9.3防污染设计

9.3.1不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染；

9.3.2具备过滤功能或配置外置一次性且能自动更换的过滤器，能扣除色度和浊度。

9.4试剂管理

自动监控试剂量，实时显示液位，低液位自动停止检测并报警。

9.5样品管理：大于20个比色管位。

9.6检测系统配置：全光谱光度检测，同时支持 10mm、30mm 的检测光程。

9.7数据处理与控制

9.7.1可自由编辑序列和样品类型、标准曲线绘制、数据保存 / 调用、报告生成；

9.7.2全流程信息化管理，具备样品检测信息管理系统，具有完整的原始数据记录，自动全流程质控方案，保证样品检测结果可信、可溯源。

9.8仪器性能指标

测定范围（包含）：（0~1）mg/L；

检出限：≤0.004mg/L；

精密度：RSD＜3%。

9.9配置要求

9.9.1智能铬分析仪 1 套（内置比色测定系统）；

9.9.2试剂定量加液系统1套；

9.9.3样品盘及样品架1套，配进样管50个。

10.全自动气相分子吸收光谱分析单元

10.1适用范围

符合《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023）、《水质　硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 198-2024）、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200-2023）及《气相分子吸收光谱仪》（GB/T 42027-2022）的要求。

10.2设备参数

10.2.1具备自动配置标准曲线、自动进样和试剂自动导入、自动消解、自动分析检测以及高浓度样品的自动稀释、自动清洗和数据处理等功能；

10.2.2配置PMT检测器，一次进样即可显示标准要求波长下的检测结果；

10.2.3配备氘灯光源，配均质吹扫系统，样品进样时通入气体搅拌，使容易分层的样品均质化；

10.2.4配有吹扫均质系统：样品进样时通入气体搅拌，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；

10.2.5配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止。配在线紫外消解器，确保单机可用于总氮分析；

10.2.6配备除水系统，分析全过程中不使用任何干燥剂。具备载气故障的自动报警与保护功能；

10.2.7仪器须具备高效、稳定的在线气液分离系统，确保反应生成的待测气体能完全、平稳地分离并导入检测光路。分离效果应保证分析基线平稳，平行样品峰形一致；

10.2.8所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—900nm的），方便判断样品分析是否存在干扰；

10.2.9 配备智能试剂架：具有至少2种不同分析项目的试剂切换功能，并确保单机可用于分析硫化物、氨氮、总氮项目。

10.3技术参数

10.3.1氨氮项目：

10.3.1.1精密度要求：连续测定6次，0.1mg/L时RSD＜5%；0.2mg/L时 RSD＜3%；0.5mg/L时RSD＜2%；

10.3.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

10.3.1.3检出限要求：检出限＜0.020mg/L。

10.3.2硫化物项目：

10.3.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜2％；

10.3.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

10.3.2.3检出限要求：检出限≤0.005mg/L。

10.3.3总氮项目：

10.3.3.1单个样品测量含消解时间＜5min；

10.3.3.2精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜3％；1.0mg/L，RSD＜2％；

10.3.3.3线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

10.3.3.4检出限要求：检出限≤0.03mg/L。

10.4配置要求

10.4.1主机（含进样系统、自动除水系统、在线加热系统、电子流量系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统、排废系统）1套；

10.4.2自动进样器 (含自动进样器控制模块及接口) 1套；

10.4.3耗材配件（含进样软管、尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；

10.4.4进样管100个，蠕动泵管50根。

11.全自动紫外测油分析单元

11.1适用范围
适用《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970 - 2018 ）标准。

11.2设备参数

11.2.1具备自动配置标准曲线、自动进样和试剂自动导入、自动萃取、自动分析检测以及高浓度样品的自动稀释、自动清洗和数据处理等功能；

11.2.2支持手动和自动两种分析模式；
11.2.3采用耐腐蚀高精度注射泵，可实现任意试剂用量的准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染；

11.2.4配备双硅酸镁吸附柱系统，可实现自动切换。软件实时显示硅酸镁剩余量；
11.2.5自动进样器：≥12位，样品盘可兼容500mL或1000mL采样瓶或2种规格以上采样瓶，无需转移样品；

11.2.6萃取方式：支持搅拌器萃取；

11.2.7分离方式：萃取、分离筒、除水膜三次分离；

11.2.8水样读取有自动和手动两种方法；

11.2.9支持自动收集废液、废气。

11.3数据处理与控制
11.3.1可自由编辑序列和样品类型、标准曲线绘制、数据保存/调用、报告生成；

11.3.2软件有谱图扫描功能，每一个水样都有一个独立的谱图，报告以Excel和PDF的形式呈现。

11.4仪器性能指标

11.4.1检出限：0.01mg/L；

11.4.2重现性：RSD≤2%；

11.4.3仪器线性：R＞0.999；

11.4.4准确度：±5%。

11.5配置清单

11.5.1全自动紫外测油仪主机1台；

11.5.2全自动定量萃取进样器1台；

11.5.3 1000mL专用萃取瓶配备16个；

11.5.4比色池3个；

11.5.5硅酸镁吸附柱4根；

11.5.6耗材包1套。

12.全自动原子荧光分析单元

12.1原子荧光分析仪部分
12.1.1基本要求：
符合《HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》。
12.1.2技术参数指标：
12.1.2.1多灯位设计，可双元素同时测定，元素测定自动切换，提高仪器分析速度；
■12.1.2.2连续测量4小时汞标准溶液(1μg/L)的荧光信号值最大漂移量≤5%，间隔20个样品回测载流空白与初始载流空白荧光值最大偏差≤10%；【正偏离：连续测量4小时汞标准溶液(1μg/L)的荧光信号值最大漂移量＜3%，且间隔20个样品回测载流空白与初始载流空白荧光值最大偏差＜5%；无偏离连续测量4小时汞标准溶液(1μg/L)的荧光信号值3%≤最大漂移量≤5%，或间隔20个样品回测载流空白与初始载流空白荧光值5%≤最大偏差≤10%。投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
12.1.2.3具备温控原子化器功能，根据所测元素，自动匹配原子化器温度，原子化器自动点火、自动调节高度，获得更好的检测灵敏度，免受环境温度波动影响，提高系统运行稳定性，保证仪器始终处于最佳分析条件；
12.1.2.4直插式免调节空心阴极灯，自动对准光路，无需手动调节，无需人工对光，空心阴极灯光斑位置自动调节、对准以及位置锁定。两只空心阴极灯分别独立控制，独立预热，所有通道灯电源自动激发启辉，自动识别免调汞灯的安装，自动判断是否点亮，智能化自动激发。保障仪器正常工作；
12.1.2.5自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线(R≥0.9990)，自动稀释和超限自动标记；
12.1.2.6具有流速调节功能，自动调节与优化流量，流量精度：±1mL/min，具备自动保护装置，无载气安全保护，关机可自动切断气路，同时具有实时流速监测功能；
12.1.2.7自动进样器：外置式全自150位以上位数进样器，杜绝污染载流问题，材质使用防腐材料，防止酸腐蚀；
12.1.2.8检出限(D.L.)：砷、锑、硒＜0.01μg/L；汞＜0.001μg/L（该项为验收时的重要指标）；
12.1.2.9测量精密度(RSD)：≤0.7%；
12.1.2.10漂移≤2%，噪声≤2%，道间干扰≤±1%；
12.1.2.11线性范围大于等于三个数量级；
12.1.2.12仪器外壳可防腐防尘；
12.1.2.13软件具有可编辑的报告模板；具备图形化的设备状态监控和参数显示；
12.1.3单台仪器配置要求：
12.1.3.1原子荧光光度计主机1台；
12.1.3.2配套自动进样器 1套；
12.1.3.3元素灯：As 2个、Hg 2个、Se 2个、Sb 2个；
12.1.3.4配套样品管1000根；
12.1.3.5配套进样针5根；
12.2水浴消解部分
12.2.1基本要求：
12.2.1.1可连接原子荧光分析仪实现水浴消解前处理流程的完全自动化；
12.2.1.2全自动独立完成消解工作，消解过程完全符合原子荧光测定水样中汞的要求，实验步骤由仪器全自动完成，完全符合标准方法。
12.2.2技术参数指标：
12.2.2.1具备自动对样品取样、试剂添加、消解、泄压排气，以及样品最终的定容等功能；
12.2.2.2温度、水位、消解时间可控，支持自动加水、补水，自带水位监测、试剂余量实时监控、异常报警功能；
12.2.2.3样品位数≥20位，满足多个样品同时循环消解处理；
12.2.2.4升温时间：≤30min（升温至100℃）；
12.2.2.5控温范围：室温～100℃；
12.2.2.6控温精度：±0.5℃；
12.2.2.7定量准确度：±1%；
12.2.2.8可对接实验室排风系统，确保实验室安全。
12.2.3单台仪器配置要求：
12.2.3.1水浴消解前自动处理仪 1台；
12.2.3.2配套消解管40根。

13全自动金属分析单元

13.1金属全自动消解模块

13.1.1功能要求：

13.1.1.1具备全过程自动化的无机元素消解功能，能对样品进行湿法消解。可完成全自动加酸、加盖、加热、取盖、赶酸、定容、混匀的消解自动化操作；

13.1.1.2该模块可应用于土壤（沉积物）、污水、地表水等物质的重金属检测的前处理部分，且符合相关国家标准分析方法的要求。

13.1.1.3有防腐蚀设计；

13.1.1.4消解区域有独立排风系统。

13.1.2石墨加热模块：

■13.1.2.1温度范围：室温～150℃，更宽为优；【正偏离：温度上限＞200℃；无偏离：200℃≥温度上限≥150℃。投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

■13.1.2.2消解孔数：≥24位（50ml），更多为优。【正偏离：≥40位，无偏离：＜40位。投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

13.1.3全自动加酸模块：

■13.1.3.1试剂通道：≥4个，触液材料耐强酸，更多为优；【正偏离：≥6个通道；无偏离：＜6个通道。投标时需提供参数部件照片及说明】

13.1.3.2具有独立试剂容量检测系统，试剂余量不足时报警提示，废液池液面，达到危险液位时及时报警。

13.1.4全自动加盖、取盖模块：全自动加盖、取盖。

13.1.5全自动混匀模块：自动混匀样品。

13.1.6定容模块：全自动定容； 

13.1.6.1定容精度：≤1%（定容50ml时）；

13.1.6.2定容范围5mL～l50mL。

13.1.7应用要求：可实现自动流转与进样单元抓取样品管进样，并自动启动消解功能。

13.1.8过滤组件：

13.1.8.1机械臂模块：主要实现取液针及加液管路，进行滤膜扎取、加液及清洗流程等动作；

13.1.8.2可移动样品盘样品位数≥20位；

13.1.8.3采用外置式一次性过滤头进行样品自动过滤，过滤头盘≥40位。

13.1.9配置要求：

13.1.9.1全自动石墨消解系统主机（含自动加酸、定容、加热等模块）一台

13.1.9.2  系统控制软件一套；

13.1.9.3标准配件附件包（含试管架、消解管、试剂瓶、通风管、抗化学性泵管等）一套；

13.1.9.4全自动过滤仪主机（含连接石墨消解仪及ICPMS的管路或机械臂等）1套；

13.1.9.5过滤盘1套；

13.1.9.6过滤头100包（100个／包）。

14电感耦合等离子体质谱仪

14.1功能要求
电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)：该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析，满足金属、环境、食品、地质、生物样品、化工材料等分析要求。可与自动进样器、水土金属前处理单元等多种设备联用。
14.2仪器硬件参数
14.2.1进样系统
14.2.1.1雾化器:高效同心雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐盐特性。
14.2.1.2雾化室:提供高效稳定的小体积旋流型雾室，配备半导体制冷雾室系统。雾室温度可调。
14.2.1.3炬管:配备可灵活拆装的石英炬管，采用气路快插拔设计，方便清洗维护。
14.2.1.4中心管：一体式或分离式设计。

14.2.1.5蠕动泵：配备泵速可调的不少于四通道蠕动泵系统。
14.2.1.6标配4路工作气体（包括冷却气、辅助气、载气、碰撞气），流量连续可调。
14.2.2 等离子源
14.2.2.1射频电源：采用固态光源技术，功率范围600~1600W或更宽，连续可调。
14.2.2.2屏蔽炬：采用屏蔽炬设计，能够消除二次离子放电影响，提升离子源工作稳定性。
14.2.2.3等离子体位置控制：三维(X, Y, Z方向)位置由计算机精确控制，定位精度0.01mm。
14.2.3接口：方便维护的双锥接口设计，无需卸载真空即可进行两锥的维护，清洗操作简单方便，基体耐受性好。
14.2.4提取透镜：至少配备一个透镜，保证检测数据稳定性。

14.2.5 真空系统：配备≥1个机械泵，≥1个分子涡轮泵。
14.2.6离子传输系统：双离轴的离子传输通道设计。
14.2.7碰撞反应池：配备六级杆碰撞/反应池，至少拥有两种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）。
14.2.8四极杆质量分析系统：
14.2.8.1四极杆驱动频率≥2.0 MHz。
14.2.8.2四极杆质量数范围：2-260amu或更宽；

14.2.8.3质量轴稳定性：≤0.05amu/24h；

14.2.8.4质量分辨率：0.3amu-1.0amu可调；
14.2.9检测系统：采用脉冲模拟双模式电子倍增器，自动实现模拟和脉冲模式之间切换。
14.2.10其他：软件实时监控仪器电源，四极杆电源，真空系统，等离子体状态等系统状态，发生错误时主动提示。
14.3仪器性能要求
14.3.1灵敏度(Mcps/ppm)：Li(7)≥40， In(115)≥200，U(238)≥220；
14.3.2 检出限(3倍信噪比,ppt)：Be(9)≤0.5，In(115)≤0.15，U(238)≤0.1。
14.3.3背景：≤0.5cps （在质量数5 amu处实测背景）。
14.3.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤2.0%。
14.3.5双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %。
14.3.6短期稳定性(RSD)：≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)。
14.3.7长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)。

14.4软件要求

具有与中控系统双向对接功能，实现任务、数据无人化交互。

14.5配置要求：
14.5.1电感耦合等离子体质谱仪 1台；
14.5.2智能循环冷却水装置（配有水管10米）  1套；
14.5.3随机标准品配置  1套；
14.5.4仪器使用说明书 1本；
14.5.5分析软件 1套；
14.5.6自动进样器1套，单机使用的自动进样管10套；

14.5.7电源保障系统（≥4h）1套。

15项目保障

15.1智能水质自动采样站和无人实验室质保5年。
15.2培训：质保期内无人实验室每台仪器免费提供4人次到生产厂家培训中心进行培训；

15.3免费运维智能水质自动采样站和无人实验室3年。

15.4软件终身免费升级；

15.5每一分析单元仪器说明书、产品保修单、合格证各一份。

16 项目人员要求

16.1 项目负责人

16.1.1项目负责人1人，负责项目质量、进度、施工、组织协调等工作。

16.1.2负责统筹本项目的智能水质自动采样站和无人实验室的信息交互。

16.1.3负责组织项目的日常管理工作，协调解决智能水质自动采样站和无人实验室的衔接问题。

16.1.4负责组织项目安装调试、试运行及验收，形成验收报告提交采购人。

16.2 智能水质自动监测站负责人

16.2.1智能水质自动监测站项目负责人1人，需具备5年以上地表水水质自动采样站项目建设、运维管理等相关工作经验，全面负责项目各项事务，严格按照合同约定，完成相关工作目标。项目负责人如不能按照采购方要求推进工作开展，采购方有权更换项目负责人。

16.2.2负责与项目负责人对接，完成本项目的智能水质自动采样站和无人实验室的信息交互。

16.2.3负责协调解决智能水质自动采样站的技术问题。

16.2.4负责智能水质自动采样站的质量、进度、施工、组织协调等工作。

16.2.5负责组织智能水质自动采样站的日常管理工作，协调安排智能水质自动监测站成员的各项工作任务。

16.3.实施人员

16.3.1不少于11人。进行本项目的智能水质自动采样站（不少于10人）和无人实验室（不少于1人）运维工作，按照规范做好检查维护、质量保证和质量控制等工作，运维单位应按照管理需求记录运行情况和维护情况。

16.3.2响应时效：智能水质自动采样站仪器状态异常或仪器故障时，实施人员应及时响应（响应时间不超过4小时），24小时内到达现场检修，并在48小时内解决所有故障；若48小时内无法排除仪器故障，应在72小时内更换备机，并保证后续的正常测量和数据正常传输。无人实验室仪器状态异常或仪器故障时，实施人员应及时响应，1小时内到达现场检修，一般问题在8小时内解决，需要更换备件的维修应在72小时解决，保证后续的正常测量和数据正常传输。

16.3.3智能水质自动采样站原则上应连续运行，因电力故障、采水故障、水位过低、自然断流等不可抗力因素导致停运的，应及时向相关主管部门报告。

16.3.4智能水质自动采样站安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。

16.3.5 项目合同期内，项目实施人员按照相关技术规范完成采样站的运行维护，负责采样站采样瓶的收和送（从采购方指定地点，拿新采样瓶到采样站现场更换，再把采集好水样的采样瓶按照技术规范规定时间等条件，送达无人实验室进行交接）。
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	1.整体功能

智能水质采样站（简称采样站）可按远程设置时间、周期、远程控制或异常事件触发条件（如水质异常、降雨事件、人为干扰等）自动采集水样，采样站集成了水质传感器，可实时监测水温、pH、溶解氧（DO）、电导率、浊度（简称五参数）等关键参数。通过留样均水后将水样分装到采样瓶中，支持多瓶分装、低温保存，采样瓶具有过程信息记录功能，可实时记录样品信息，采样站与无人实验室系统、数据管理平台可实现交互对接。五参数按照技术要求实现自动周核查功能，监测数据及采样信息及时传输到采购方指定平台。采样站的采样瓶须实现与本项目的智能无人实验室智能无人化衔接交接水样。

1.1采样模式：常规留样、质控留样（采集水样、空白样和平行样）、超标留样和等比例采样。具备周期模式、定点模式、雨量触发、五参数水质突变自动触发、远程触发等模式。五参数池与装样池须独立分开，采样瓶从装样池分装。

1.2采样、预处理、保存方式满足《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022）技术要求。单次采样量：1mL～500mL（可设）。

1.3采样间隔：1min～9999min（可设）

1.4采样量误差：≤10%；

1.5采样指标：包括但不仅限于铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑、锰、锌、铜。并具备自动排空功能。

▲1.6预处理：根据HJ 91.2—2022技术要求能够根据水质样品的理化特性和检测分析要求自动采用相适应的沉降时间、多级过滤等预处理方式，满足在不同浊度条件下样品采集的预处理需求，不影响常规五参数的监测。【投标时需提供预处理连续性照片并加盖投标人单位公章】

▲1.7固定剂自动添加：具备采集不同指标水样时，添加不同固定剂功能。铅、镉、铬、铊、锑、锰、锌、铜、砷采集到同一个采样瓶，按照采样技术规范添加硝酸固定剂。汞采集到同一个采样瓶，按照采样技术规范添加盐酸固定剂。【投标时需提供自动添加固定剂连续性照片并加盖投标人单位公章】

1.8保存温度（4±2）℃，具备温度失控报警功能，报警信息实时上传至指定平台，能够满足HJ 493对样品储存温度的要求。

1.9五参数监测：水温、pH、溶解氧、电导率和浊度均可自动现场监测自动质控核查等，要求详见“水质自动监测站改造”的五参数技术要求。

1.10自动清洗：具备自来水自动清洗采水系统、预处理系统、采样瓶等，清洗体积及次数可设置。

1.11自动润洗：具备自动润洗采水管路、试剂管路、采样瓶，润洗体积及次数可设置。

1.12每个自动采样站配置不少于12个采样瓶位，采样瓶数量不少于24个。样品瓶材质为聚乙烯等耐摔耐腐蚀材质，具备避光性。

1.13水平采样距离≥10m。

1.14控制单元：具备多种类型的通信接口，可接接收现场或远程下达的控制指令，并执行相应的动作和流程，功能要求如下：

具备操作权限分级功能，不同级别的权限可进行相应的操作和维护；具备对水质监测数据、采样数据及运行状态的自动采集、存储、查询、显示等功能，可储存至少1年的原始数据和运行日志；具备异常情况的记录和告警功能，告警包括：断电、缺液、漏液、留样异常和监测数据超标等情况；断电后再度通电时能自动复位到正常待机状态，所有系统设置不发生变化；支持无线传输或有线传输，有线传输应具备网口输出，数据传输协议应符合HJ 1404中的相关要求。控制系统可以接入业主指定的管理平台，通过平台实现远程操作。

1.15可通过业主指定的管理平台对采样站进行单独控制，如样品排空、五参数核查和开启门锁等，且全过程留痕，方便追溯和审查。 

1.16门禁功能：具备门禁功能，系统采用电子门禁，可以平台远程操作，实现门锁开启，避免人为因素干扰设备内部样品采集过程。

1.17外部触发设备：流量计、雨量计、五参数等。

1.18供电方式：市电供电。

1.19占地面积：＜2平方米。提供机柜和完成四通一平。

1.20具有电源防雷、通讯防雷等相关设备，并使需要的保护接地的各类设备和线路就近接地。

1.21采配水系统。具有自动反冲洗和除藻功能，除藻的方式不对环境造成污染。

1.22视频监控功能：配备视频监控设备，可对采水点环境、水质智能采样站内部、周边环境、取样和运维过程进行监控，并能同步抓取采样时采样点视频图像，支持监控视频和图像上传信息管理系统并存储，可根据周围状态，切换监控视角至对应的角度。例如运维人员开启柜门进行维护操作时，摄像头可切换视角，对维护过程进行记录。满足对样品真实性监控及设备安全运行监控的要求。

1.23数据采集及传输功能。具有数据采集与传输功能：采样记录、开关门记录、样品信息、系统状态日志等数据可通过无线网络传输至平台； 

2.自动采样瓶

▲2.1智能瓶盖：旋钮式的瓶盖，智能电子封签防伪技术，样品瓶自动密封，相关信息上传业主指定平台。采样瓶信息可自动写入和读取，可授权开盖，样品标签须匹配于业主指定控制单元，并且通过标签中的溯源信息追踪样本的来源路径，确保样品的合法性和可追溯性。确保自动采样瓶与无人实验室间的衔接顺畅有效运行。【投标时需提供衔接无人实验室交接水样连续性照片并加盖投标人单位公章】
2.2采取多种防人为干扰设计，严格控制样品运送过程中的开瓶权限，保证水样的安全性与代表性。

2.3通过手机APP可实现采测全流程操作，并可实时监控样品运输过程。

2.4信息交互

2.4.1便携式数据处理器APP交互功能：通过APP完成门禁开启，取样、换装、样品信息查询、采样模式设置、单点控制调试等操作。通过APP完成智能样品箱的样品瓶装箱，转运交互等操作。

2.4.2平台交互功能：通过平台查看各个采样站点的实时工作状态、采样信息、远程控制采样、配置采样模式和查询运行日志、报警记录等功能。

2.5可通过APP与采样瓶建立无线通讯连接，实现样品装箱、样品瓶标识码扫码采集及信息上传等操作。

2.6可通过APP或平台实现对智能样品箱的批量管理。可通过平台与采样站建立远程连接，实时查看仪器测试数据和运行情况，查看内部运行日志及参数；可实现对无人采样站的远程监控和控制，方便管理人员进行实时操作和管理。

2.7每个市配备1台自动采样站便携式数据处理器终端，共3台。设备技术要求操作系统：鸿蒙或安卓；屏幕不低于11寸；硬盘内存不低于12GB+256GB；触摸屏类型是电容屏。分辨率不低于2200*1440。

3.采样瓶自动清洗单元

■3.1 采样瓶在实验室分析完成后具备自动清洗功能，人工或自动转移至自动清洗单元，人工可一键下达清洗任务，同时具备可自动将试毕或超出留样保存期限的样品进行清洗的功能。【正偏离：具备自动转移至自动清洗单元功能；无偏离：需要人为转移至自动清洗单元。投标时需提供分析完成后采样瓶清洗过程连续性照片并加盖投标人单位公章】

4.配置清单

4.1智能水质采样站

4.1.1智能水质采样站46套；

4.1.2五参数分析仪46套；

4.1.3智能水质采样站系统集成46套；

4.1.4水样预处理系统46套；

4.1.5采样瓶1104个；

4.1.6其他辅助设备46套；

4.1.7运维服务3年；

4.1.8便携式数据处理终端3台。

4.2采样瓶自动清洗单元

4.2.1在无人实验室配备自动清洗单元1套；

4.2.2自动运送小车1个及充电桩1个（配备样品瓶自动转移至清洗单元的功能时选配）。
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	水质自动分析仪器技术要求

（一）五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）
1.分析仪技术指标

1.1水温

1.1.1 分析方法：热电阻/热电偶；

1.1.2 检测范围：0℃～60℃；

▲1.1.3 准确度：±0.2℃；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
1.1.4平均故障间隔时间：≥720h/次；

1.1.5 实际水样比对：绝对误差≤±0.5℃。

1.2 pH值

1.2.1 分析方法：玻璃电极法；

1.2.2 检测范围：pH值0～14(0-40℃)，可调；

▲1.2.3 重复性：≤±0.1pH值；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

1.2.4 分辨率：0.01pH值；

1.2.5 漂移（pH值=4、7、9）：≤±0.1pH值；

1.2.6 响应时间：≤0.5min；

1.2.7 温度补偿精度：≤±0.1pH值；

1.2.8平均故障间隔时间：≥720h/次；

1.2.9 实际水样比对试验：≤±0.5pH值；

1.2.10 标准溶液测试：绝对误差≤±0.15；

1.2.11 温度补偿：自动温度补偿功能。

1.3 溶解氧

1.3.1 分析方法：电化学法/荧光法；

1.3.2 检测范围：0～20mg/L，可调；

1.3.3 零点漂移：±0.3mg/L；

1.3.4 量程漂移：±0.3mg/L；

▲1.3.5 重复性：±0.3mg/L；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

1.3.6 分辨率：0.01mg/L；

1.3.7 响应时间（T90）：≤2min；

1.3.8 温度补偿精度：±0.3mg/L；

1.3.9平均故障间隔时间：≥720h/次；

1.3.10 实际水样比对试验：±0.8mg/L；

1.3.11标准溶液测试：绝对误差≤±0.3mg/L；

1.3.12 温度补偿：自动温度补偿功能。

1.4 电导率

1.4.1 分析方法：电极法；

1.4.2 最小检测范围：0-500mS/m(0-40℃)，可调；

▲1.4.3 重复性误差：±1%；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

1.4.4 零点漂移：±1%；

1.4.5 量程漂移：±1%；

1.4.6 响应时间（T90）：0.5min以内；

1.4.7 温度补偿精度：±1%；

1.4.8平均故障间隔时间：≥720h/次。

▲1.4.9 标准溶液测试【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

（a）绝对误差：标准溶液值≤100μS/cm时，≤±5μS/cm；

（b）相对误差：＞100μS/cm时，≤±5%。

1.4.10 实际水样比对

（a）绝对误差：便携检测结果≤100μS/cm时，≤±10μS/cm；

（b）相对误差：便携检测结果＞100μS/cm时，便携检测结果≤±10%。

1.4.11 温度补偿：自动温度补偿功能。

1.5 浊度

1.5.1 分析方法：光散射法；

1.5.2 检测范围：0～2000NTU，可调；

▲1.5.3 重复性误差：±5%；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

1.5.4 零点漂移:±3%；

1.5.5 量程漂移：±5%；

1.5.6 线性误差：±5%；

1.5.7平均故障间隔时间：≥720h/次；

▲1.5.8 标准溶液测试：【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

（a）相对误差：30NTU＜标准溶液值≤50NTU，≤±15%；

（b）相对误差：50NTU＜标准溶液值≤1000NTU，≤±10%。

1.5.9 实际水样比对：

（a）相对误差：便携检测结果≤50NTU，≤±30%；

（b）相对误差：便携检测结果＞50NTU，≤±20%；

（c）当浊度自动监测仪与便携仪器检测结果均≤30NTU或者≥1000NTU时，判定比对结果合格。

2.通用要求

2.1 显示屏:不小于5寸触摸屏(彩色)/800x480

2.2 供电:(85～260)VAC，

2.3 功耗:不大于6W

2.4 存储温度:(-20～70)℃，

2.5 工作温度:(-10～60)℃

2.6 外壳材料:PC、ABS（整体设备满足要求）

2.7 防护等级:条款防护等级要求等于或优于IP65（整体设备满足要求）

2.8 支持传感器数:不少于4个数字传感器

2.9 继电器:6路继电器(120VAC,24VD/1A)

2.10 数字输出：1路RS485输出，1路RS232输出

3.质控要求

▲3.1 自动周质控功能

仪器每周自动使用标准溶液（购买标准溶液或自行配制）对自动监测仪器进行标样核查，每次标液核查结束均排空，确保每次核查使用新标液；可以自动实现水样以及标准溶液的替换、清洗等动作，达到无人化自动标样核查。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
▲3.2 自动校准功能

当水样数据发生异常时，可以自动进行标样核查检查，对于自动标样核查结果异常的站点，采用自动校准以判断传感器是否异常，在自动校准过程中，并对校准原始数据进行记录和判断。具备自动清洗五参数探头，清洗过程对水样测试环节无干扰。具备零氧水和饱和溶解氧水的自动制备的功能，可实现溶解氧的零氧、饱和氧的自动切换核查功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
▲3.3 远程反控功能

可以实现五参数分析仪的远程控制能力，支持远程设定核查标液、标样浓度、自动标液核查时间，pH值、电导率、浊度、溶解氧支持2种（或以上）不同浓度的标样进行核查，五参数可同步进行标样核查或校准。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
3.4 自动进样功能

电导率、pH值、溶解氧、浊度标准溶液以及水样能够自动切换，自动进样。

3.5 具备关键参数上传功能

3.6 具备数据自动标识功能

3.7 具备试剂余量报警功能

3.8 具有电极状态诊断功能，可根据信号值判断电极的性能状态，性能不良时发出异常告警。

3.9 具有电极自清洁功能，人工维护周期≥1个月

（二）四大表参数（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）

1.工作条件

1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz；

1.2 工作环境温度(5～45)℃。

2.通用要求

2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；

2.2平均故障间隔时间：≥720h/次；

2.3 仪器检测周期：≤60min；

2.4 绝缘阻抗：＞5MΩ；

2.5 数据有效率：≥90%；

2.6 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；

2.7 数据存储不少于365天；

2.8 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；

2.9 具有浊度干扰自动补偿功能；

2.10 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口，能够拓展达到国家规定的智能水站物联网通信协议技术要求；

2.11 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；

2.12具有量程切换功能；

2.13具有过程日志记录功能；

2.14 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。

3.高锰酸盐指数

3.1分析方法：高锰酸钾氧化-滴定法；

3.2 技术指标

3.2.1 测量范围：（0～50）mg/L（可扩展）；

3.2.2 重复性：≤5%；

3.2.3 零点漂移：±5%；

▲3.2.4 量程漂移：±5%；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

3.2.5 示值误差：

20%量程液：±10%；

50%量程液：±8%；

80%量程液：±5%。

3.3.质量控制指标

3.3.1 正确度：±10%以内；

3.3.2 精密度：≤5%；

3.3.3 检出限：≤0.5mg/L；

3.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±1.0mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；

3.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；

3.3.6 低浓度标样核查：

（a）Ⅰ～Ⅲ类水绝对误差±1.0mg/L以内；

（b）Ⅳ～劣Ⅴ类水相对误差±5%标样核查上限值以内。

3.3.7 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±1.0mg/L以内；

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±1.0mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。

3.3.8 24h核查浓度漂移：≤±10%；

3.3.9 加标回收率：80%～120%。

4.氨氮
4.1 分析方法：水杨酸分光光度法；

4.2 技术指标

4.2.1 测定范围:0～300mg/L（可扩展）；

4.2.2 重复性:≤2.0%；

4.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；

▲4.2.4 量程漂移:±10%F.S.；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
4.2.5 示值误差：

20%量程液：±8%；

50%量程液：±5%；

80%量程液：±3%；

4.3 质量控制指标

4.3.1 正确度：±10%以内；

4.3.2 精密度：≤5%；

4.3.3 检出限：≤0.5mg/L；

4.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±0.2mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；

4.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格。

4.3.6 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±0.2mg/L以内; 

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.2mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。

4.3.7 核查浓度漂移：

24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；

24h其他核查浓度漂移：≤±10%；

4.3.8 加标回收率：80%～120%。

5. 总磷

5.1 分析方法：钼酸铵分光光度法；

5.2 技术指标：

5.2.1 测定范围:0-20mg/L范围内可调；

5.2.2 重复性:≤5.0%；

5.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；

▲5.2.4 量程漂移:≤±10%F.S.；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

5.3.质量控制指标

5.3.1 正确度：±10%以内；

5.3.2 精密度：≤5%；

5.3.3 检出限：≤0.01mg/L。

5.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±0.02mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）直线相关系数≥0.998；

5.3.5 实际水样比对试验误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格。

5.3.6 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±0.02mg/L以内；

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.02mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。

5.3.7 核查浓度漂移

（a）24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；

（b）24h其他核查浓度漂移：≤±10%；

5.3.8 加标回收率：80%～120%。

6. 总氮

6.1 分析方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法/碱性过硫酸钾消解-NED比色法；

6.2 技术指标：

6.2.1 测定范围:0～50mg/L（可扩展）；

6.2.2  重复性:≤3%；

6.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；

▲6.2.4 量程漂移:≤±10%F.S.【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

6.3 质量控制指标

6.3.1 正确度：±10%以内；

6.3.2 精密度：≤5%；

6.3.3 检出限：≤0.05mg/L；

6.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±0.3mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）直线相关系数≥0.998；

6.3.5 实际水样比对试验误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；

6.3.6 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±0.3mg/L以内；

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.3mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。

6.3.7 核查浓度漂移：

24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；

24h其他核查浓度漂移：≤±10%；

6.3.8 加标回收率：80%～120%。

（三）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮质控模块技术要求

系统仪器性能指标达到采购方的验收技术要求。智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。

▲1.1 可自动制备任意浓度的标准样品。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
1.2 可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。

1.3 样杯需具备防止水样被篡改功能。

1.4 可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。

1.5 具有将盲样考核结果传输至广西水环境监控平台的功能。

1.6 具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。

1.7 质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。

1.8 具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。

1.9 具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。

（四）站房建设及改建单元

1.提供站房或改扩建站房（15-20平米），完成“四通一平”，保证水站仪器设备长期、稳定运行。站房地面有排水孔的方向有一定的坡度，可使室内积水排出。仪器间内设有专用清洁水源管道，接口总管径不小于DN20，并装有截止阀。质控间配有防酸碱化学实验台，台上可以放置实验室比对仪器，台下有工作柜，便于放置试剂，并且配备实验凳及上下水、洗手池等。完成防雷检测，并出具检测报告。

2.供电:选用三相五线制进线，安装三相交流稳压器，配电箱。照明电、机泵用电、仪器、仪表控制柜用电分相使用。

3.给水(自来水)排水:站房引入市政自来水，水质和水压满足市政用水要求。如果没有自来水可抽取井水作为给水，必须经预处理后，满足制取纯水的要求。如果不满足给水，需配置水桶，定期储水，满足水站运行用水。系统排水在墙角设置直径75毫米地漏，通往外面有足够的储水空间或返回河流。

4.站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度，开关位置应方便使用。

5.站房应依照《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019)的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于42欧姆。

6.装修时管、电线布置尽量美观;站房顶部及四周需安装线槽，电线沿线槽走。

7.站房内应配置工作桌、椅，满足日常办公需要
（五）智慧站房系统技术要求

智慧站房系统集成站房动力监控、环境监控、视频监控等设备，通过对室内温度湿度、视频、动力环境（站房电流电压）、水浸、烟雾等进行监控，实现对站房环境、仪器设备等智能操作、监控等管理。对五参数设备自动清洗、五参数自动核查、水样液位观察、纯水液位、废液液位等实时可视化视频监控。

1.便携式数据处理器实时监控，远程掌握站房情况

1.1每个站点配置1台便携式数据处理终端，共4台（操作系统：鸿蒙/安卓，骁龙7或以上配置8核心，2.6GHz 以上主频，12G内存+256G硬盘，2560*1600分辨率，12.1英寸）。

1.2通过便携式数据处理器设备，可实现对站房环境参数监测数据远程查看。当环境参数监测数据发生异常，能主动提示日志信息，显示明显告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用便携式数据处理器实时掌握现场情况，及时进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。

2.视频监控
2.1视频终端

2.1.1 自动站装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房、上游≥500米河道及两边岸线、下游≥500米河道及两边岸线等所有需要重点监管的区域。电子围栏要具备7×24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。

2.1.2 在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦大于等于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦大于等于40倍，满足细节监管的需求。

2.2 视频监控单元功能要求：

2.2.1 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。具有手机远程监控功能。

2.2.2 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

2.2.3 录像存储功能：满足大容量多通道并发的中心存储需要，存储至少满足60天的存储能力。

2.2.4 语音监听功能。

2.2.5 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

2.3 视频监控设备布设要求：

至少在站房外取水口、站房外、站房仪器室三处位置安装视频监控设备。满足2.1视频终端技术要求的情况下，可统筹利用原有视频监控设备。

2.3.1 站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。

2.3.2 站房进门处（至少1台高清摄像头）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。可监控站房周围环境,视频照射距离≥200m。

2.3.3 站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备,视频照射距离≥30m。监控设备可水平360度旋转。

2.3.4 视频监控系统具备断电自启功能。

2.3.5 高清网络摄像机应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于400万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理；支持智能搜索、回放及备份。

2.3.6.对改造的站点提供站房，同时完成四通一平。所产生的一切费用由中标方负责。原有站房由中标方运送至采购人指定地点。

（六）系统集成技术要求

1 通用技术要求

1.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。

1.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

1.3 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息，对系统过程的关键节点有记录，满足系统数据溯源的要求。

1.4 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。

▲1.5 能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

1.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

1.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

1.8 控制单元具有三级管理权限，根据登录用户的权限，调取权限范围内的操作功能，如查看数据、参数设置、网络设置、单点控制等，并同步记录所有操作日志；

1.9 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

1.10 具有水样预处理功能，满足仪器分析测试需要；

1.11 针对不同水质情况（浊度、泥沙、色度等），控制系统满足复杂水样的监测要求，具有抗浊度模式、抗色度模式、抗泥沙模式等，并可一键配置，还可以灵活修改配置PLC的流程参数（如采水时间、沉降时间、清洗时间等）；

1.12 具有良好的防雷抗干扰能力，符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。可提供水站运行的点位软件及可视化监控界面，并支持画面手动控制、参数设置、数据和报表显示，历史数据检索等功能；

1.13 集成系统需能连接智慧化站房，采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。

2 配水及预处理单元技术要求

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。

2.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2.2配水单元具备自动反清(吹)洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，不能用对环境产生污染的清洗方法；

2.3 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

2.4 具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

2.5 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

2.6 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

2.7 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

2.8 除五参数分析仪器使用原水直接分析外，其他仪器根据测试方法要求采用沉降、超声过滤、离心、稀释测量等一种或多种预处理方式。

▲2.9针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，须有预处理备用管路，并具备自动切换预处理备用管路工作功能，可通过内置或外置等其他方式具备离心功能，转速≥2000r/min。对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在水体浊度大于100NTU时，实际水样比对符合《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN)安装验收技术规范》（HJ 915.2—2024）中的7.2.2要求。【投标时需提供仪器厂商依照方法标准出具的检测数据统计报告或其他同等及更高效力的检测报告，测试样品为浊度大于100NTU时，不少于6次样品数】

2.10 五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能。

2.11 系统具备多种沉降模式，可设定沉降时间(时间模式)，可设定上层水样的浊度预值(浊度判断模式)，也可根据原水浊度的不同范围智能确定沉降时间(智能模式)。

3 控制单元技术要求

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

3.1 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

3.2 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并自动上传至广西水环境监控平台；

3.3 具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试；

3.4 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

3.5 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

3.6 具备兼容视频监控设备功能并能实现对视频设备校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

3.7 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警(超标)上下限等参数进行设置；

3.8 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

3.9 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等)及其对应的仪器、系统日志流程信息。

3.10 工控机硬件性能：不低于16G内存，256G固态硬盘，21.5英寸屏幕。
4 数据采集与传输技术要求

4.1 数据采集与存储

4.1.1 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

4.1.2 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

4.1.3 采集关键性参数(测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率(k)、曲线截距(b)、相关系数(R))；

4.1.4 能够实时采集视频信息，支持各类终端查看；

4.1.5 断电后能自动保存历史数据和参数设置。

4.2 数据传输与通讯

4.2.1 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

4.2.2 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

5 留样单元技术要求

5.1 具备水样冷藏功能，温度在（4±2）℃；

5.2 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应>500mL，瓶数≥12个，有密封功能；

5.3 具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

5.4 具有人工留样、自动留样、超标留样和远程反控留样等功能配置门禁系统并具备开关门记录功能；

5.5 具有留样失败报警功能；

5.6 具有全程温度记录、全时监控等功能。

6 质控单元技术要求

与分析单元联用，通过现场工控机上的控制软件协同控制分析单元和质控配样装置，实现分析仪器的质控测试。具体要求如下:

6.1 须对水质自动分析仪器进行空白样测试、平行样测量、自动标样核查、自动多点线性核查、自动加标回收率测试、自动零点核查、自动跨度核查、24小时零点漂移、24小时跨度漂移等质控功能并具备远程质控功能；

6.2 须有远程盲样考核功能。联动控制仪器启动抽样测试命令，该功能可随时考核仪器测试样品数据的准确稳定性；

6.3 须有加标功能，可以根据水样测量值不同而自动调整加标体积。具有数据异常自动留样功能；

6.4 系统须有自动诊断功能，数据出现异常波动时，自动追加的质控措施；

6.5 须动态监控水样杯中的水样量，周期测试时仪器未从水样杯中取样会触发报警，从而保证水样数据的真实性。可实时监控加标标液温度，保证质控样品准确、有效；

6.6 须具备自动切换标样管和水样管的功能，以免交叉污染。每台仪器配备独立的质控装置，保证质控考核的独立性，可实现任意标液体积的精确加取；

6.7 须具备自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能，并将加标量、标液浓度和定容体积信息保存并上传至广西水环境监控平台。仪器设备、集成系统具备自动平行样测定功能，并能将平行样结果独立保存。

7 辅助单元(试剂冰箱、废液收集单元)技术要求

7.1 具有维护专用成套工具、试剂冰箱；

7.2 配备废液收集单元，满足不少于一个月废液量的收集；

7.3 配备UPS等应急电源设备，保证外部供电故障停电后，站房设备至少可以继续进行4小时的运行。

（七）智慧平台技术要求

具备数据智能审核、远程反控、AI预警等功能，采购方可以永久使用平台，中标方应免费更新升级平台最新功能。

1 远程反控

1.1 监测数据传输到采购人指定平台。远程查看水质监测仪器、数据采集器、传输模块等设备的运行状态，如电源状态、通信状态、故障信息等。

1.2 远程查看监测设备、管理设备运行日志、操作日志、故障日志等。

1.3 可远程设置和调整水质监测仪器的测量参数、校准参数、报警阈值等。

1.4 可远程切换水质监测仪器的工作模式，如连续监测模式、定时监测模式等。

1.5 按技术要求设定五参数周核查。

1.6 对现场仪器设备进行远程自动校准、自动质控（如零点检查、跨度检查、多点线性检查、加标回收率测试、标样核查、盲样测试等）。 

1.7 远程控制采水、配水、清洗系统。 

1.8 远程控制门禁、电源、安防、视频监控等运行保障设施。 

1.9 远程设置试剂余量报警。

1.10 远程留样方式控制。

2 AI预警

2.1 采水区域异常识别、故障预警（如：采水区域人为干扰情景记录与预警、采水区域外部水文环境情况变化的识别预警）。

2.2 对门禁、电力、水浸、安防、视频监控等增加传感器及相关应用。实现对站房内部环境及周边环境的智能感知，当监测到异常事件或周边环境情况变化时，自动触发报警。

2.3 具备仪器设备异常信息预警（如缺试剂、超量程、试剂余量不足、耗材到期、缺水样、废液量等）。

3 预留仪器接口

预留重金属等其他自动监测设备接口。

4.平台兼容

平台须预留相应接口，接入采购人指定的管理平台，中标方需配合采购人完成后期信创改造适配工作。

（八）水站整体性能要求

1.数智化水站实现智能巡检和自动诊断功能，帮助水站维护运行人员对设备运行状态的准确识别与判断，对需要维修设备部位准确判断。

2.对设备关键零部件的寿命管理（或健康智能诊断）实现智能管理。

3.对水质突变、雨量增加等情况，设备可实现自动触发加密监测功能。

4.数智化水站配套的管理平台或系统，可实现对水站智能巡检、智能维护、智能质控、智能派单等。适配于采购方管理系统的建设与智能升级，形成“人机料法环测”监测要素的标准化监管和贯穿监测全过程的穿透式管理，最终实现环境监测从人工管理向数字智能驱动的转变，从而最终实现降本、提质、增效、防风险的目标。

5.水站设备（五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数）实现不少于40天自动运行、自动维护和自动质控等全过程无人自动运维。项目验收后运维工作符合《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）及配套最新标准要求。
（九）总体配置要求
九参数智慧化改造水站4套，包括：

1.五参数分析仪4套；

2.氨氮自动分析及其质控模块等4套；

3.总磷自动分析及其质控模块等4套；

4.高锰酸盐指数自动分析及其质控模块等4套；

5.总氮自动分析及其质控模块等4套；
6.水站系统集成4套；

7.水样预处理系统4套；

8.留样器4套；

9.其他辅助设备4套；

10.便携式数据处理终端4台；

11.运维服务3年。


2、标项二：

	序号
	标的名称
	数量及单位
	控制单价

（万元）
	控制总价

（万元）
	技术参数要求

（“▲”为实质性指标，必须满足，“■”为重要参

数，其他为一般性参数，按评标标准评审）

	1
	智慧化设备集中存储箱
	2台/套
	8.5
	17
	一、总体要求

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）《“十五五”国家地下水环境质量监测点位优化调整工作方案》，提供具体的深入细化自动监测站点布设方案，方案至少包括以下内容：

1.整体技术路线；

2.地下水环境监测站点分布情况；

全部自动监测站位置分布图（包含行政区划图、监测

对象边界、监测井位置）；

3.站点内部设备布设内容。

二、存储箱总体要求

存储箱采用箱体主体结构采用笼式结构或钢结构骨架设计，耐腐蚀的喷塑镀锌钢板材质，参照《国家地表水水质自动监测站站房及采水技术要求》和相关规范执行，填充保温材料，外形美观、耐腐蚀、防雷击、抗干扰，各种设备、及控制单元、数据采集传输单元、供电单元等放置在存储箱中，须保证水站仪器设备长期、稳定运行，需要满足监测井及监测系统全部设备及辅助设施的安装运行需求。

1.内配置仪器间、质控间等，总面积不少于40平方米，外形尺寸要求宽8.0m*长5.0m*高3.0m。仪器间面积不小于30平方米，其中用于安装仪器的单面连续墙面净长度不小于5米，质控间不小于10平方米。箱体内部应进行隔热保温处理，地面铺设防水、防滑材料，箱体地面向有排水孔的方向有一定的坡度，可使箱体内积水排出。仪器间内设有专用清洁水源管道，接口总管径不小于DN20，并装有截止阀。质控间配有防酸碱化学实验台，台上可以放置实验室比对仪器，台下有工作柜，便于放置试剂，并且配备实验凳及上下水、洗手池等。箱体外四周要求有一定安全高度的围栏，满足排水、防水要求。承接地面要求使用钢筋混凝土实施硬底化，且硬底化面积要求不少于48m²（长8m*宽6m），厚度不少于20cm，主体结构的设计使用年限不少于10年。设计应满足后期维护

管理需求。

2.供电：箱内三相五线AC380V50HZ接入，安装三相交流稳压器，配电箱。照明电、机泵用电、仪器、

仪表控制柜用电分相使用。供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定执行。地下水站供电电源使用 380 伏特交流电、三相四线制、频率 50赫兹，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的 1.5 倍计算，施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）。照明要求：正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的。箱体内照明不少于2盏40w的LED日光灯；电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电

磁干扰。

3.通讯要求：站房网络通讯建设应以光纤/ADSL 有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，通讯运营商提供的网络应满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于 

20 兆。

4.给水(自来水)排水：箱体内引入市政自来水，供水接入为6寸PVC管接入，水质和水压满足市政用水要求。如果没有自来水可抽取井水作为给水，必须经预处理后，满足制取纯水的要求。如果不满足给水，需配置水箱，定期储水，满足水站运行用水。系统排水在墙角设置直径75毫米地漏，通往外面有足够的储水空间或返回河流。给水系统。站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。

5.箱体门禁：站房配备智能密码指纹锁（户外防水级别达IP65以上），智能密码指纹锁采用直流电（即电池）供电，支持密码指纹开锁，支持手机开锁，抗剪抗锯，支持远程授权开锁，支持开锁记录查询等。

6.恒温系统：箱体内内配置一套恒温系统，能效二级及以上。

7.消防：烟雾传感，向平台发送报警信息；悬挂式灭火器.

8.恒温恒湿系统：具备站房温度、湿度保持和调节功能。

9.箱体应依照《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019)的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω。

10.箱体内管、电线布置尽量美观;箱体顶部及四周需安装线槽，电线沿线槽走。

11.箱体内应配置工作桌、椅，满足日常办公需要。

12.站房内配备防酸碱化学实验台(1.5~2米)，常用玻璃器皿，配备冷藏柜以便于试剂存放，备有上下水、洗涤台和洗涤槽。

13.道路：确保有1.5米宽硬化道路通往自动站，皮卡车、越野车可到达。

14.建设后外部环境处理要求

建设过程要求尽量减少外环境破坏；确需对外环境进行改变的，需经采购方同意后进行。

项目简易站房建设完成后，需要对建设过程期间破坏的绿化用地恢复原貌，并保证恢复的绿植成活，费用包含在中标总价中，采购方不再承担任何费用。

中标方需对建设期间产生的建筑垃圾等进行清理和清运，并保证按照政府规范建筑垃圾合法清运、倾倒，费用包含在中标价中，采购方不再承担任何费用。

三、智慧化系统技术要求

智慧站房系统集成站房动力监控、环境监控、视频监控等设备，通过对室内温度湿度、视频、动力环境（站房电流电压）、水浸、烟雾等进行监控，实现对站房环境的智能监控和管理。

1 便携式数据处理器实时监控，远程掌握站房情况

每套配备1台便携式数据处理器设备。设备技术要求操作系统：鸿蒙，安卓；屏幕不低于11寸；硬盘内存：12GB+ 256GB；触摸屏类型是电容屏。分辨率不低于2200*1440。

通过便携式数据处理器设备，可实现对站房环境参数监测数据远程查看。当环境参数监测数据发生异常，能主动提示日志信息，显示明显告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用便携式数据处理器实时掌握现场情况，及时进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。

具体要求如下：

1.1 视频终端

1.1.1 自动站装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖监测井、采水管路、站房等所有需要重点监管的区域。电子围栏要具备7×24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。

1.1.2 在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦大于等于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦大于等于40倍，满足细节监管的需求。

1.2 视频监控单元功能要求：

1.2.1 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。具有手机远程监控功能。

1.2.2 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

1.2.3 录像存储功能：满足大容量多通道并发的中心存储需要，存储至少满足60天的存储能力。

1.2.4 语音监听功能。

1.2.5 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

1.3 视频监控设备布设要求

至少在站房外监测井、站房外、站房仪器室三处位置安装视频监控设备。满足2.1视频终端技术要求的情况下，可统筹利用原有视频监控设备。

1.3.1 站房外监测井（至少1台高清球机）：用于监控监测井及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。

1.3.2 站房进门处（至少1台高清摄像头）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。可监控站房周围环境,视频照射距离≥200m。

1.3.3 站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备,视频照射距离≥30m。监控设备可水平360度旋转。

1.3.4 视频监控系统具备断电自启功能。

1.3.5 高清网络摄像机应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于400万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理；支持智能搜索、回放及备份。

四、系统集成技术要求

1 通用技术要求

1.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。

1.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

1.3 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息，对系统过程的关键节点有记录，满足系统数据溯源的要求。

1.4 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。

▲1.5 能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，氨氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

1.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

1.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

1.8 控制单元具有三级管理权限，根据登录用户的权限，调取权限范围内的操作功能，如查看数据、参数设置、网络设置、单点控制等，并同步记录所有操作日志；

1.9 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

1.10 具有水样预处理功能，满足仪器分析测试需要；

1.11 针对不同水质情况（浊度、泥沙、色度等），控制系统满足复杂水样的监测要求，具有抗浊度模式、抗色度模式、抗泥沙模式等，并可一键配置，还可以灵活修改配置PLC的流程参数（如采水时间、沉降时间、清洗时间等）；

1.12 具有良好的防雷抗干扰能力，符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。可提供水站运行的点位软件及可视化监控界面，并支持画面手动控制、参数设置、数据和报表显示，历史数据检索等功能；

1.13 集成系统需能连接智慧化站房，采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。

2.洗井及采水单元

2.1洗井及采水单元要求符合《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)。

2.2需根据项目情况给出合理的洗井与采水单元设计方案，采样管路要求至少4路，能实现分层采水，保证采样的规范性、代表性和科学性。（需在技术方案中提出洗井与采水说明）

2.3采样前需先洗井，洗井应满足HJ25.2、HJ1019的相关要求。要求浊小于或等于10NTU时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH连续三次测定的变化在±0.1以内；或洗井抽出水量在井内水体积的3～5倍时，可结束洗井。

2.4达到洗井条件后，方可启动采样水单元进行采样测试。

▲2.5采样泵要具备低流量低扰动的采样功能，采样出水口流速在低于1L/min。【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

2.6采用低速低扰动提水，扬程应满足最大深度大于25米需要。

2.7材料及工作模式：特氟龙PTFE；流量/循环：150ml/循环（根据实际，可调）。

2.8进水方式：底部进水、进水孔具备易更换不锈钢筛网（根据实际，可调）。

2.9管线材质的稳定性：管路材质可用不锈钢、工程塑料或其他与水样不产生物理和化学作用的材质，并具备防冻隔热措施。

2.10室内部分必须有手动取水口，方便水样比对实验的采水。

3 配水及预处理单元技术要求

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。

3.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

3.2配水单元具备自动反清(吹)洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，不能用对环境产生污染的清洗方法；

3.3 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

3.4 具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

3.5 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

3.6 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

3.7 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

3.8 除多参数分析仪器使用原水直接分析外，其他仪器根据测试方法要求采用沉降、超声过滤、离心、稀释测量等一种或多种预处理方式。

3.9 多参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能；

3.10预处理单元为配备0.45μm过滤及消解预处理装置，应根据国家标准分析方法要求对重金属分析仪器提供相应的预处理方法。

4 控制单元技术要求

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

4.1 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

4.2 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并自动上传至广西水环境监控平台；

4.3 具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试；

4.4 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

4.5 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

4.6 具备兼容视频监控设备功能并能实现对视频设备校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

4.7 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警(超标)上下限等参数进行设置；

4.8 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

4.9 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等)及其对应的仪器、系统日志流程信息。

4.10工业控制计算机

序号

指标名称

性能指标

1

CPU

≥2.0GHz

2

内存

≥8GB

3

硬盘容量

≥2T

4

屏幕
≥12英寸

5

通讯接口

RS232/485 COM口，不小于6个

网口，不少于2个

2.2可编程控制器

序号

指标名称

性能指标

1

扩展能力

控制器输入输出接口满足需求且余量不少于 4 路，以便以后扩展。

2

防雷抗干扰能力

符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

5 .留样单元技术要求

5.1 具备水样冷藏功能，温度在（4±2）℃；

5.2 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应＞500mL，瓶数≥12个，有密封功能；

5.3 具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；

5.4 具有人工留样、自动留样、超标留样和远程反控留样等功能配置门禁系统并具备开关门记录功能；

5.5 具有留样失败报警功能。

5.6 具有全程温度记录、全时监控等功能。

6 .辅助单元(试剂冰箱、废液收集单元)技术要求

6.1 具有维护专用成套工具、试剂冰箱；

6.2 配备废液收集单元，满足不少于一个月废液量的收集；辅助单。

6.3元应包含三相备用电源、稳压电源、防雷单元、门、废液单元、自动灭火装置、恒温系统、视频监控等。

6.4.配备三相备用电源(总功率>15kw，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少1h)、稳压电源(功率≥15kw)、系统集成机柜、维护专用成套工具等。

6.5配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

6.6.配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。

6.7.具有电源、信号灯设施的三级防雷措施。

6.8.具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和监测设备无害。

6.9.应配置2套恒温系统（1备1用），具备电辅加热功能和除湿功能，具备来电后自动恢复断电前状态的功能。

6.10.保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存；

6.11.应配置漏液开关，积水后，应实现现场和远程报警，积水报警有效值不大于15mm；

6.12.应配置烟雾传感器和温湿度传感器；

五.项目人员要求

1 项目负责人

1.1项目负责人1人，需具备5年以上地表水水质自动监测站项目建设、运维管理等相关工作经验，全面负责项目各项事务，严格按照合同约定，完成相关工作目标。项目负责人如不能按照采购方要求推进工作开展，采购方有权更换项目负责人。

1.2负责统筹解决本项目的水质自动监测站的技术问题。

1.3负责项目质量、进度、施工、组织协调等工作。

1.4负责组织项目的日常管理工作，协调安排项目成员的各项工作任务。

1.5负责组织项目安装调试、试运行及验收，形成验收报告提交采购人。

2.实施人员

2.1不少于6人。进行本项目的水质自动监测站运维工作，按照规范做好水站的检查维护、质量保证和质量控制等工作，运维单位应按照管理需求记录水站运行情况和维护情况。

2.2仪器状态异常或仪器故障时，实施人员应及时响应（响应时间不超过4小时），24小时内到达现场检修，并在48小时内解决所有故障；若48小时内无法排除仪器故障，应在72小时内更换备机，并保证后续的正常测量和数据正常传输。

2.3水站原则上应连续运行，因电力故障、采水故障、水位过低、自然断流等不可抗力因素导致停运的，应及时向相关主管部门报告。

2.4安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。

3 驻点人员：

3.1驻点人员1人，在采购人指定的地点开展工作。负责做好与采购人沟通协调具体工作，定期汇报项目进度及问题，对辖区内水站运维工作做技术指导。

3.2做好本项目的水质自动监测站的基础保障，仓库必须储备有充足的常用试剂、耗材、各品备件并规范管理。

六、其他要求

中标人需在运维期内提供仪器有关数据支撑，协助采购人完成技术成果转化等相关工作。
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	一、自动监测井基本要求

1.自动监测井建设主要依据《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）、《地下水环境监测技术规范》

（HJ164-2020）等规范。

2.自动监测井为丛式监测井，每套井含3眼，监测井监测层位为第一层浅层水、第二层深层水、第一层和第二层混合水。

3.地下水监测目标含水层为潜水，监测层位为第一层浅层水以揭露浅层地下水，且不穿透浅层地下水隔水底板为准，监测井滤水管不得越层，监测井不得穿透目标含水层下的隔水层的底板。监测层位为第二层深层水以揭露深层地下水，将第一层浅层水完全隔离，浅层地下水不能与深层地下水窜层，监测井不得穿透目标含水层下的隔水层的底板。监测层位为第一层和第二层混合水，第一层浅层水与第二层深层水不用隔离，让浅层地下水与深层地下水窜层。

二、水文地质测绘

1.对各拟建设的地下水环境监测井及周边开展水文地质调查，要求如下：开展1：1万的水文地质调查测绘工作，查明水文地质条件及监测目标含水层特征，绘制监测井所在区域的水文地质平面图及剖面图，每个监测井提供一份水文地质调查报告。报告内容包括但不限于拟建设的地下水环境监测井及周边区域的地下水水位情况、径流方向、补给来源、含水层厚度及渗透系数等内容。

2.方案设计：根据调查情况，提供布设方案，须经专家评审及采购人确认后，才能开展项目的具体建设工作。如中标人的设计方案无法达到采购人及招标文件的功能目标要求，由此导致的项目进度延误由中标人承担全部责任。

三、自动监测井建设
1.监测井

监测井监测层位为第一层浅层水、第二层深层以及第一层和第二层混合水。第一层浅层水井，初步监测井深度约10.00m-30.00m（根据实际点位确定）；监测第二层深层水井，初步监测井深度约60.00-100.00m（根据实际点位确定），监测第一层和第二层混合水井，初步监测井深度约60.00-100.00m（根据实际点位确定）。

2.监测井孔结构设计要求

开孔井径应根据井管管材和岩层性质确定，本项目地下水监测井使用钢管的开孔直径原则大于200mm，井身应圆正、垂直。其中，井身直径不得小于设计井径；每100 m井段的顶角偏斜递增速度不应超过1°；井段的顶角和方位角不得有突变。

开孔孔径：＞φ200mm；终孔孔径：终孔为Ⅳ类岩以下≥φ150mm，监测井滤水管在丰水期间需要有 1 m 的滤水管位于水面以上；枯水期需有 1 m的滤水管位于地下水面以下。
3.井管

采用PVC-U塑料管，管壁厚度≥8.4mm，孔深100m及以上，采用不锈钢管或无缝钢管，管壁厚度≥4.5mm；管径：≥50mm；砾料：根据含水介质粒度，按规范确定。

4.井壁管高度

井壁管应高出监测井附近地面0.3～0.5m。

5.滤料

填充厚度、粒径要求及封闭止水井管安装后应及时进行填砾，根据地下水监测站所处位置和含水层情况选用不同粒径和级配磨圆度较好的硅质砂、砾石为主的滤料进行填充，填砾厚度不小于75mm。充填滤料应填自滤水管底端以下不小于1m处至滤水管顶端以上不小于3m处。充填滤料顶端至井口井段的环状间隙应进行封闭和止水，封闭和止水的材料宜选用粒径为20mm～30mm的半干状黏土球。

6.止水

(1)监测井应进行永久性止水。止水材料宜选用优质膨润土或水泥等。

止水层主要用于防止滤料层以上的外来水通过滤料层进入井内。止水部位应根据钻孔含水层的分布情况确定，一般选择在隔水层或弱透水层处。止水层的填充高度应达到滤料层以上 50cm。为了保证止水效果，本次选用膨润土分两段进行填充，第一段从滤料层往上填充不小于 30cm 的干膨润土，然后采用加水膨润土或膨润土浆继续填充至距离地面 50cm 处。每填充 10cm 膨润土等止水材料时，均匀注入少量的清洁水，测量并确保填充至设计高度。

7.洗井及抽水试验

在监测井建设完成后必须进行洗井，洗井应满足HJ 25.2 、HJ 1019 的相关要求，洗井达到要求后，进行抽水试验，通过抽水试验获取所建地下水监测井的含水层厚度、渗透系数、导水系数、水位传导系数、压力传导系数、给水度、释水系数、越流系数等水文地质参数等水文地质参数。抽水试验要求参照《水文地质调查规范（1：50000）》(DZ/T02982-2015)8.6.1抽水试验。

8.井台、井口保护及标识牌

监测井须设置保护性的井台构筑。井台构筑包括井口保护筒、井台或井盖、警示柱和井口标识等部分，且在井口保护装置周边1m区域内设立监测井警示牌、监测井铭牌、警示标、宣传牌等。
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	一、 洗井分析系统

1、泵体参数

气囊材料及工作模式：PTFE；横向非纵向压缩；

尺寸：外径：不大于4.3cm；重量：不大于1.4kg；

流量/循环：150ml/循环；

进水方式：底部进水（进水孔具备易更换不锈钢筛网）

2、控制器参数

（1）电源：既可满足220v交流电源，也可满足12伏直流电源，且须同时适用蓄电池及车载点烟器接口；

机械旋钮控制时间微处理器，时间：排气 2-60s 充气 2-60s；重量：不大于4.5kg；

▲（2）出水流速：可对出水流速进行调节，出水流速符合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求（如控制出水流速一般不超过100ml/min；当实际情况不满足前述条件时可适当增加出水流速，但最高不得超过500ml/min；应当尽可能降低出水流速等）；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

3、水位泄降控制模块

测量深度不小于60米；

可实现水位泄降与采样单元联动控制，达到泄降控制水位，采样工作停止，水位恢复后，采样自动开始工作；

4、多参数水质分析模块技术规格

▲（1）配备低速洗井软件,通过指标动态变化评价洗井程度以及判断采样时间节点；仪器可检测浊度，pH ,ORP，电导率，温度，溶解氧六个指标；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

（2）传感器搭配流通池工作方式：45°角；

（3）电导率传感器规格

精度：读数的±0.5％+ 1μS/ cm 0-100,000μS/ cm

读数的±1.0％ 100,000-200,000μS/ cm；

分辨率： 0.1 μS/ cm；

溶解氧RDO传感器规格

精度：± 0.1 mg/L 0-8 mg/L；± 0.2 mg/L  8-20 mg/L；读数的±10％ 20-50 mg/L；

分辨率： 0.01 mg/L；

ORP传感器规格

精度：±5.0 mV@25℃；

分辨率：0.1 mV；

pH值传感器规格

精度：±0.1 PH单位或更好；

分辨率：0.01 ；

温度传感器规格

精度：± 0.1℃；

分辨率：0.01℃ ；

浊度传感器规格

精度：读数的±2%或±2NTU或FNU，取较大者；

分辨率：0.01NTU(0-1,000NTU)

0.1NTU(1,000-4,000NTU)

二、潜水泵

1、总体要求

低流量潜水泵在运行期间可提供平稳、不间断的水流，可采集水位深度达100米的地下水样。采样前洗井所需的高流量和地下水采样推荐的低流量可用同一台泵实现。

2、参数要求

（1）最大采样水位深度：不小于100米；电机总成模块化，可现场更换；

（2）流量可调：100ml-13L/min；

（3）输入电力范围： 200-250 Volts AC；50/60 HZ 31 0 Watts；1.3 amps 额定负载 230 Volts AC；

输出电压：0-46V DC @<300 W；

输出电流（最大电压情况下）：≦10amps ；

重量：不大于7.5 kg；  

泵头部分： 316 不锈钢，聚醚醚酮，高密度聚乙烯；

泵头可选配延长采样落管组件，可后升级拓展采样深度。

三、水位尺

1、总体要求

多功能水位尺，不仅可以测量静水位与泄降水位，还可通过更换传感器测量井深。井深传感探头可在连杆连接处轻松拆卸，并可替换为水位探头。井深测量方式：压敏柱塞式井深探头

2、卷轴

重量：≤2.5kg

把手：与整体支架一体，尺带导轨：与整体支架一体

测尺长度：不小于100m

3、测尺

材料：高强度钢

护套：聚乙烯

导体：7股（4不锈钢&3铜）

宽度：≤3/8”

断裂强度：≥120kg

4、控制面板

等级：IP65

探头可拆卸更换：是

5、探头

直径：＜17mm

断裂应变：＞60kg

润湿材料：不锈钢，氟橡胶，尼龙，ABS和特氟龙

最大环境温度：80℃

既可测定静水位还可测定泄降水位。

四、井下检测摄录系统

1、总体要求

设备性能：实时、直接对井里、管道、竖井、露天水体、钻孔和直径不小于25毫米（1英寸）的狭窄管道进行观测。

2、参数要求

摄像机探头：直径≤25毫米，316 海洋级，额定全压力，现场可更换

镜头：坚固且耐刮擦的透明蓝宝石

监测器/定位臂：分辨率不小于700TVL，可移动

电池（x2）：可移动、可充电，锂离子电池，每个电池使用时间不少于5小时

DVR：记录视频和音频

SD 卡：可移动式

系统工作深度：不小于150m

五、油水界面计

1、卷轴

重量（仅卷轴）：不大于2.5kg

卷盘尺寸：不大于30cm

卷盘材料：尼龙

卷盘制动：符合人体工程学的表盘

把手：与整体支架一体

尺带导轨：与整体支架一体

2、测尺：

材料：高强度钢

护套：聚乙烯

导体：7股（4不锈钢&3铜）

断裂强度：不小于127kg

3、控制面板

电源：9v碱性电池

电池续航：6-12个月（一定条件下）

报警提示：超亮LED和80dbi蜂鸣器

最大操作温度：50℃

4、探头

直径：不大于19mm

断裂应变：不小于68kg

润湿材料：不锈钢，氟橡胶，尼龙，ABS和特氟龙

测试精度：油层厚度低至1mm

配置要求：

每套至少包括：采样洗进分析系统1台、井下检测摄录系统1台、潜水泵3台、水位尺3台、油水界面计1台
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	51
	一、技术要求

1、总体要求

集成流向、流速、压力、温度等多个探头

2、精度

速度精度不大于0.01um/s，方向精度

水位精度±2mm，温度精度±1℃

3、其它参数

井下摄像要求：720P及以上高清分辨率，镜头3.7mm，视角大于等于90度，视野1.8mm*1.0mm。

最大水压力500mm水柱，线缆300m。

窗口材料蓝宝石，探头外壳304不锈钢。

监测数据实时显示，结果现场可打印，数据支持无线传输，预留各种端口协议。

二、配置要求
流向流速测定仪主机1台。
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	多参数水质分析仪（pH、电导率、溶解氧、浊度、水位、氧化还原电位）
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	水质自动分析仪器技术要求

多参数（pH、电导率、溶解氧、浊度、水位、氧化还原电位6参数）

1.1一体化主机要求：

显示屏:不小于5寸触摸屏(彩色)/800x480

供电:(85～260)VAC，

功耗:不大于6W

存储温度:(-20～70)℃，

工作温度:(-10～60)℃

外壳材料:PC、ABS（整体设备满足要求）

防护等级:条款防护等级要求等于或优于IP65（整体设备满足要求）

支持传感器数:不少于4个数字传感器

继电器:6路继电器(120VAC,24VD/1A)

数字输出：1路RS485输出，1路RS232输出

主机带4个通用规格一致的接口，主机过压保护，易操作和维护，具有智能识别功能，可自动识别每个接口上的各种传感器，自动检测传感器性能。主机具有校准、设置、诊断等功能。

主机的主要性能指标如下：

功能特点：

（1）主机自带水位传感器；

（2）断电自动复位功能：发生断电后重新来电时，系统能自动复位到正常状态；

（3）异常信息自动告警功能：监测仪出现工作异常，显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录；

（4）标定信息查询功能：监测仪历史标定信息都可以进行查询；

（5）历史数据查询功能：可以储存6个月以上历史数据查询；

（6）多点标定功能：支持2~3点标定；

（7）多参数同屏显示功能：可以在屏幕上同时显示或者单一指标显示等。

2、智能传感器（6参数：pH、电导率、溶解氧、浊度、水位、氧化还原电位）

(1)传感器防水防腐蚀。防水IP68等级。

(2)pH计仪器符合《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）标准要求。仪器量程范围：2～12，测量精度：±0.1pH，重复性：±0.1pH，分辨率：≥0.01pH，漂移（pH值=4、7、9）：≤±0.1pH值，响应时间：≤0.5min，平均故障间隔时间：≥720h/次，实际水样比对试验：≤±0.5pH值，标准溶液测试：绝对误差≤±0.15，温度补偿：自动温度补偿功能。

(3)电导率仪器符合《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）标准要求。仪器量程范围：0-500mS/m（0-40℃），测量精度：±1%，重复性：±1%，分辨率：≥1μS/cm， 零点漂移：±1%，量程漂移：±1%，响应时间（T90）：0.5min以内，平均故障间隔时间：≥720h/次，标准溶液测试（a）绝对误差：标准溶液值≤100μS/cm时，≤±5μS/cm（b）相对误差：＞100μS/cm时，≤±5%，实际水样比对（a）绝对误差：便携检测结果≤100μS/cm时，≤±10μS/cm（b）相对误差：便携检测结果＞100μS/cm时，便携检测结果≤±10%，温度补偿：自动温度补偿功能。

(4)溶解氧分析仪器符合《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）标准要求。仪器量程范围：0-20mg/L，测量精度：±0.3mg/L，重复性：±0.3mg/L，分辨率：≥0.01mg/L。零点漂移：±0.3mg/L， 量程漂移：±0.3mg/L，响应时间（T90）：≤2min，

平均故障间隔时间：≥720h/次，实际水样比对试验：±0.8mg/L，

标准溶液测试：绝对误差≤±0.3mg/L，温度补偿：自动温度补偿功能。

(5)浊度仪器符合《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）标准要求。仪器量程范围：0-1000NTU，测量精度：±3%，重复性：±2%，分辨率：≥0.1NTU。零点漂移:±3%，量程漂移：±5%，线性误差：±5%，平均故障间隔时间：≥720h/次，标准溶液测试

（a）相对误差：30NTU＜标准溶液值≤50NTU，≤±15%（b）相对误差：50NTU＜标准溶液值≤1000NTU，≤±10%，实际水样比对（a）相对误差：便携检测结果≤50NTU，≤±30%（b）相对误差：便携检测结果＞50NTU，≤±20%（c）当浊度自动监测仪与便携仪器检测结果均≤30NTU或者≥1000NTU时，判定比对结果合格。

(6)氧化还原仪（ORP）应符合以下参数要求。仪器量程范围：-1999mV—1999mV，测量精度：±20mV，重复性：±5mV，分辨率：≥1mV。

(7)水位仪应符合以下参数要求。仪器测量范围：0-30m，测量精度：±10mm，重复性：±5mm，分辨率：≥1mm，零点漂移：±1%FS，量程漂移：±2%FS，检出限：≤15mm。

3.质控要求

3.1 自动周质控功能

仪器每周自动使用标准溶液（购买标准溶液或自行配制）对自动监测仪器进行标样核查，每次标液核查结束均排空，确保每次核查使用新标液；可以自动实现水样以及标准溶液的替换、清洗等动作，达到无人化自动标样核查。

3.2 自动校准功能

当水样数据发生异常时，可以进行自动标样核查检查，对于自动标样核查结果异常的站点，采用自动校准以判断传感器是否异常，在自动校准过程中，并对校准原始数据进行记录和判断。

3.3 远程反控功能

可以实现五参数分析仪的远程控制能力，支持远程设定核查标液、标样浓度、自动标液核查时间，pH值、电导率、浊度支持2种（或以上）不同浓度的标样进行核查，五参数可同步进行标样核查或校准。

3.4 自动进样功能

电导率、pH值、溶解氧、浊度标准溶液以及水样能够自动切换，自动进样。

3.5 具备关键参数上传功能

3.6 具备数据自动标识功能

3.7 具备试剂余量报警功能

3.8 具有电极状态诊断功能，可根据信号值判断电极的性能状态，性能不良时发出异常告警。

3.9 具有电极自清洁功能，人工维护周期≥1个月
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	一、氨氮分析仪技术要求

1.工作条件

1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz

1.2 工作环境温度(5～45)℃

2.通用要求

2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；

2.2平均故障间隔时间：≥720h/次；

2.3 仪器检测周期：≤60min；

2.4 绝缘阻抗：＞5MΩ；

2.5 数据有效率：≥90%；

2.6 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；

2.7 数据存储不少于365天；

2.8 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；

2.9 具有浊度干扰自动补偿功能；

2.10 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口，能够拓展达到国家规定的物联网通信协议技术要求；

2.11 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；

2.12具有量程切换功能；

2.13具有过程日志记录功能；

2.14 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。

3.性能指标

3.1 技术指标

3.1.1 测定范围:0～300mg/L（可扩展）；

3.1.2 重复性:≤2.0%；

3.1.3 零点漂移:≤±5%F.S.；

3.1.4 量程漂移:±10%F.S.；

3.1.5 示值误差：

20%量程液：±8%；

50%量程液：±5%；

80%量程液：±3%

3.2 质量控制指标

3.2.1 正确度：±10%以内

3.2.2 精密度：≤5%

3.2.3 检出限：≤0.05mg/L

3.2.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±0.2mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；

3.2.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；

3.2.6 标准溶液核查：

零点核查误差：±0.2mg/L以内

20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.2mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）

其它核查浓度相对误差：≤±10%

3.2.7 核查浓度漂移

24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%

24h其他核查浓度漂移：≤±10%

3.2.8 加标回收率：80%～120%

二、质控模块技术要求

系统仪器性能指标达到采购方的验收技术要求。智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。

▲1.1 可自动制备任意浓度的标准样品。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

1.2 可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。

1.3 样杯需具备防止水样被篡改功能。

1.4 可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。

1.5 具有将盲样考核结果传输至广西水环境监控平台的功能。

1.6 具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。

1.7 质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。

1.8 具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。

1.9 具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。
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	一、耗氧量分析仪技术要求

1.工作条件

1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz

1.2 工作环境温度(5～45)℃

2.通用要求

2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；

2.2平均故障间隔时间：≥720h/次；

2.3 仪器检测周期：≤60min；

2.4 绝缘阻抗：＞5MΩ；

2.5 数据有效率：≥90%；

2.6 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；

2.7 数据存储不少于365天；

2.8 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；

2.9 具有浊度干扰自动补偿功能；

2.10 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口，能够拓展达到国家规定的物联网通信协议技术要求；

2.11 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；

2.12具有量程切换功能；

2.13具有过程日志记录功能；

2.14 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。

3.性能指标

3.1分析方法：高锰酸钾氧化-滴定法

3.2 技术指标

3.2.1 测量范围：（0～50）mg/L（可扩展）

3.2.2 重复性：≤5%

3.2.3 零点漂移：±5%

3.2.4 量程漂移：±5%

3.2.5 示值误差：

20%量程液：±10%；

50%量程液：±8%；

80%量程液：±5%

3.3.质量控制指标
3.3.1 正确度：±10%以内

3.3.2 精密度：≤5%

3.3.3 检出限：≤0.5mg/L

3.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±1.0mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；

3.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果＞BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ＜实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；

3.3.6 低浓度标样核查：

（a）Ⅰ～Ⅲ类水绝对误差±1.0mg/L以内

（b）Ⅳ～劣Ⅴ类水相对误差±5%标样核查上限值以内

3.3.7 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±1.0mg/L以内

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±1.0mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%

3.3.8 24h核查浓度漂移：≤±10%

3.3.9 加标回收率：80%～120%

二、质控模块技术要求

系统仪器性能指标达到采购方的验收技术要求。智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。

▲4.1 可自动制备任意浓度的标准样品。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

4.2 可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。

4.3 样杯需具备防止水样被篡改功能。

4.4 可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。

4.5 具有将盲样考核结果传输至广西水环境监控平台的功能。

4.6 具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。

4.7 质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。

4.8 具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。

4.9 具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。
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	重金属分析仪（铜、锌、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铊、锑、锰等）
	2台/套
	119
	238
	一、总体要求

重金属（铜、锌、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铊、锑、锰等）分析仪为水质重金属ICP-MS在线监测系统，应包括在线实验平台、在线前处理过滤及消解模块、在线取样系统、在线留样系统、在线废液处理系统、供气系统、供电系统、排风系统、在线电感耦合等离子体质谱仪(以下称ICP-MS)、辅助单元等组成，可实现监控现场水体样本中的重金属指标等的现场检测。具备周期性提供监控点位的数据信息，并对出现的异常数据发出警报，长期保存数据用于评估等功能。完全符合《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）标准要求。

二、技术参数

1.通用功能

1.1具有仪器及系统运行周期(连续或间歇)设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。

1.2具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

1.3具有自动釆样、自动预处理、自动检测、自动清洗以及检测结果自动计算、储存和远程传输功能。

1.4应具有定性分析功能，可以进行未知金属污染物的定性识别；具有其他重金属污染因子的扩展功能，可以方便的进行污染因子监测扩展。

1.5具备同时满足22种以上参数自动测定。

▲1.6具有自动选择选择前处理方式，具备自动消解和自动过滤功能，对复杂样品自动消解功能，对浊度样品自动过滤功能，重金属样品需通过多级过滤且最低0.45μm过滤【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

1.7具备带内标样判定水样结果准确性功能。

1.8具有两种以上内标核验功能，提高抗干扰能力。

1.9标样保存在独立的冰箱中，防止标样变质。

1.10具备真空自锁功能，长时间断电后，回复供电后，保证泵机在35分钟内，恢复监测所需真空度。

1.11环境要求:在温度15℃~30℃、相对湿度小于80%环境下能够正常运行。

1.12 传输协议：投标人投标时需提供承诺函承诺中标后按照国家统一传输协议要求，将所有监测数据传输至采购人指定平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

2.在线实时质控功能。可实现完全无人操作自动化分析质控措施，如曲线连续校准，标准样品测试等。 

2.1系统应具备自动校准功能，且具备输出质控样品数据功能。

2.2当数据恒定不变或出现异常波动时，能接受工控机（平台）的自动标液核查指令或仪器自动启动自动质控功能，并将结果以地表水自动站数据传输协议中标液核查格式上传。

3.信息存储功能

3.1分析仪应具有仪器基本参数和数据信息的储存功能，能够实现日志、测量数据的存储、显示、输出、查询功能，能存储至少12个月的原始数据和运行日志信息。

3.2具有仪器运行状态显示功能（标定、清洗等）。

3.3现场控制软件具有系统管路图及实时状态、实时数据显示。具备数据查询、导出、自动备份，具有参数设置、手动控制、日志查询、用户管理、操作提示、报警提示等功能。

4.异常信息反馈功能

4.1具有校正异常报警功能。

4.2系统具有对异常信息反馈的功能，具有仪器故障报警、维护信息提示、异常值和参数超标（上、下限）自动报警的功能。

4.3具有气压不足，冷却水温度过高等故障报警并自动保护功能。

具有试剂余量监控及报警功能，能够显示试剂余量可以维持的监测频次，支持远程查看。

5.系统保护和复位功能

5.1系统异常断电，再来电恢复时，系统应自动将异常终止测试中的水样和试剂排出，复位仪器至待测定状态。若在断电前系统处于加热消解状态，来电后，系统首先进行自动冷却降温，再复位至待测定状态。

6.智能化功能

6.1应具备远程设置系统的质谱仪点火熄火功能、自动调谐、自动质量校正、自动交叉校正功能。

6.2应具备远程设置系统的质谱仪分辨率参数功能，包括高分辨和标准分辨率的电压参数。

6.3应具备远程设置系统的质谱仪雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气，附加气流量参数功能。

6.4应具备远程查看系统中质谱仪的质量校正报告、交叉校正报告功能。

6.5应具备远程查看和传输系统关键参数功能，包括曲线斜率，曲线截距，量程上下限，线性相关系数等参数，曲线斜率，曲线截距，量程上下限，线性相关系数等参数需传至指定平台。

6.6应具备远程查询系统的质谱仪点火熄火报警功能，包括点火超时、异常熄火异常等，具备报警信息自我诊断功能，具备根据诊断结果提供解决措施功能。

6.7应具备远程查询系统的质谱仪气路异常报警功能，包括辅助气流量未达目标值、冷却气流量未达目标值、雾化气压力异常、雾化气流量未达目标值、附加气流量未达目标值异常、碰撞气(He)流量未达目标值、等离子气压力不足、废气排出流量异常等，具备报警信息自我诊断功能，具备根据诊断结果提供解决措施功能。

三、性能指标

■1.仪器检出限【低中高质量数三项检出限均小于以下数值2倍以上为优于，投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
1.1轻质量数元素:≤3.0ppt；【正偏离,：≤1.5pp；无偏离：≤3.0ppt】
1.2中质量数元素:≤0.5ppt；【正偏离：≤0.25pp；无偏离：≤0.5ppt】
1.3高质量数元素:≤0.5ppt；【正偏离：≤0.25pp；无偏离：≤0.5ppt】
■2.准确度：符合HJ 700-2014标准附录C.2准确度汇总（可溶性元素）实验室间加标回收率最终值范围要求（详见评分标准附件）；【正偏离：65种元素准确度测定结果全部符合附录C.2范围，且30种及以上元素准确度范围在P±Sp%以内；无偏离：65种元素准确度测定结果全部符合附录C.2范围，但准确度范围在P±Sp%以内的元素不足30种。投标时需提供仪器厂商依照方法标准出具的检测数据统计报告或其他同等及更高效力的检测报告，样品类型包括地表水和废水】
3.精密度：符合HJ 700-2014标准要求

4.质量保证和质量控制：符合HJ 700-2014标准要求

5.短期稳定性：连续进样20分钟RSD≤3%；

■6.长期稳定性：连续进样2小时RSD≤3%；【正偏离：连续进样2小时RSD＜3%；无偏离：连续进样2小时RSD=3%。投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
7.零点漂移（24h）：≤±10% 

■8.量程漂移（24h）：≤±10%；【正偏离：量程漂移（24h）＜±10%；无偏离：量程漂移（24h）=±10%。投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
9.背景噪声：＜1cps (5或9amu)

10.质量轴稳定性：< 0.1 amu/24h

11.氧化物离子产率：(CeO+/Ce+)≤3%

12.双电荷离子产率：（Ba++/Ba+）≤3%

13.同位素比精密度: ≤0.2%（107 Ag/109 Ag）

14.单次测量时间：≤5min（不含消解）

15.射频发生器：频率≤27.12 MHz，功率600W-1600W

16.丰度灵敏度：低质量端≤1×10-6；高质量端≤ 1×10-7

▲17.应有稀释功能：可自动稀释，自动配置曲线，自动监控样品数据是否超出曲线范围，自动稀释超出曲线范围的样品并重新分析。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

18.雾化器：高效同心雾化器

▲19.雾化室：具备低记忆效应，配备制冷功能【投标时需提供参数部件照片及说明并加盖投标人单位公章】

20.线性动态范围：大于9个数量级

21.灵敏度：

▲21.1低质量数（Li或Be）：＞5Mcps/ppm【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
▲21.2中质量数(Y或In):＞50Mcps/ppm【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
▲21.3高质量数(Tl或U):＞100 Mcps/ppm【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
22.干扰消除：有氦气碰撞模式

23.蠕动泵：最高转速可调30rpm或以上

24.整机气路控制：进样系统配备不少于3个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计

25.石英炬管：易拆卸和安装，便于日常维护更换，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成

26.石英中心管：采用可拆卸式或一体式设计

■27.等离子体可视系统：具有等离子体观测功能，可实时监控等离子体及锥口和中心管状态，具有工作线圈和接口的二次放电消除功能【正偏离：具有等离子体观测功能，可实时监控等离子体及锥口和中心管状态，同时具有工作线圈和接口的二次放电消除功能；无偏离：只具有等离子体观测功能，可实时监控等离子体及锥口和中心管状态或具有工作线圈和接口的二次放电消除功能其中一项。投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料并加盖投标人单位公章】
28.简便换锥维护，无需泄真空10min内可完成采样锥和截取锥的拆卸和再安装，避免损坏线圈

▲29.碰撞/反应氦气流速不低于5mL/min【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

30.透镜：样品离子在通过碰撞反应池后可被透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除

▲31.接口锥：采样锥和截取锥组成的双锥接口，要求锥数量≤2个，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.65mm【投标时需提供参数部件照片及说明并加盖投标人单位公章】

32.质量分析器：采用四极杆设计；四极杆具有可调分辨率功能，可以在一次样品测试中对不同元素进行不同分辨率的设定，并能自动切换不同分辨率

▲33.四极杆质量分辨器：纯钼四极杆设计，四极杆驱动频率不低于2.0MHz【投标时需提供参数部件照片及说明并加盖投标人单位公章】

34.质谱范围：2-258amu或更宽

35.具备超低功率待机，降低氩气消耗50%以上，待机模式下冷却气流量≤5L/min；

36.应能测定水质中汞和总汞项目，并有消除汞记忆效应的应对措施。

37.有在线自动进样，实验室自动进样器进样和手动进样三种方式，可按需求切换。自动进样器样品位：≥120个样品位，≥1个大瓶清洗位，可自由替换适应不同样品管尺寸的样品架；须配置原装耐腐蚀聚碳酸酯树脂密闭防尘罩，以避免样品受环境污染，防尘罩须预留抽风口，以及时排走样品逸散的酸雾，避免酸雾污染实验室环境或腐蚀自动进样器。

四、质控单元

能够对分析仪器进行零点核查、跨度核查、多点线性测试、动态质控样测试、在线加标回收等质控工作，性能达到国家水站建设技术要求。

质控单元技术要求如下：

1.加标体积的相对误差：±2%；

2.加标体积的重复性：≤2%；

3.质控杯容积的相对误差：±1%；

4.质控杯容积的重复性：≤1%；

5.加标回收率：90%~110%；

6.加标回收率重复性：≤2%；

7.标样核查：仪器能至少提供2路不同浓度标准溶液或纯水；配合水质在线监测仪提供相应的标准溶液或纯水；

8.平行样供给：配合水质在线监测仪提供2次平行样测量的样品。

五、配置要求

1.在线型电感耦合等子体质谱仪1台，包括保障仪器正常使用所涉及的所有部件、模块；

2.在线质谱分析系统1套；

3.循环冷却水系统1套

4.标样存储系统1套；

5.前级泵系统1套；

6.机柜及排风系统1套

7.进样系统1套；

8.前处理系统1套，包括0.45μm过滤和消解系统；

9.数据处理系统1套；

10.辅助系统1套；

11.供电保障装置1套；

12.供气单元1套，含减压阀、气体管路、钢瓶安装支架、8L氦气等；

13.随机备品备件等1套；

14.便携式数据输出设备（自动双面彩色，可网络输出） 1套；

15.工作站：

15.1固定工作站 1套（不低于16G内存，256G固态硬盘，21.5英寸）；
15.2移动工作站 1套(不低于32GB内存，18英寸内存类型：DDR5，1TB硬盘)。
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	数据采集传输设备
	2台/套
	4.25
	8.5
	（一）数据采集与传输技术要求

1 数据采集与存储

1.1 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

1.2 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

1.3 采集关键性参数(测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率(k)、曲线截距(b)、相关系数(R))；

1.4 能够实时采集视频信息，支持各类终端查看；

1.5 断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2 数据传输与通讯

2.1 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求:

2.2 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（二）智慧平台技术要求

具备数据智能审核、远程反控、AI预警等功能。

1 数据智能审核

1.1对水质自动监测站采集的原始数据进行利用，结合历史同期数据、仪器状态、关键参数、质控数据、站房环境、采水状况进行智能化审核。

▲1.2具备识别异常、离群、偏离等监测数据，剔除无效监测数据的功能，并在其平台上做出相应标识。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】

2 远程反控

2.1 远程查看水质监测仪器、数据采集器、传输模块等设备的运行状态，如电源状态、通信状态、故障信息等。

2.2 远程查看和管理设备运行日志、操作日志、故障日志等

2.3 可远程设置和调整水质监测仪器的测量参数、校准参数、报警阈值等。

2.4 可远程切换水质监测仪器的工作模式，如连续监测模式、定时监测模式等。

2.5 五参数周核查功能；

2.6 对现场仪器设备进行远程校准、质控（如零点检查、跨度检查、多点线性检查、加标回收率测试、标样核查、盲样测试等）；

2.7 采水、配水、清洗系统；

2.8 门禁、电源、安防、视频监控等运行保障设施；

2.9 设置试剂余量；

2.10 留样方式控制。

3 AI预警

3.1 采水区域异常识别、故障预警（如：采水区域人为干扰情景记录与预警、采水区域外部水文环境情况变化的识别预警）；

3.2 对门禁、电力、水浸、安防、视频监控等增加传感器及相关应用。实现对站房内部环境及周边环境的智能感知，当监测到异常事件或周边环境情况变化时，自动触发报警。

3.3 具备仪器设备异常信息预警（如缺试剂、超量程、试剂余量不足、耗材到期、缺水样、废液量等）；

4 预留仪器接口：

预留重金属等其他自动监测设备接口。

5.平台兼容

平台须预留相应接口，接入采购人指定的管理平台（中标后提供），中标方需配合采购人完成后期信创改造适配工作。
（三）水站整体性能要求

1.数智化水站实现智能巡检和自动诊断功能，帮助水站维护运行人员对设备运行状态的准确识别与判断，对需要维修设备部位准确判断；

2.对设备关键零部件的寿命管理（或健康智能诊断）实现智能管理。
3.对水质突变、雨量增加等情况，设备可实现自动触发加密监测功能。

4.数智化水站配套的管理平台或系统，可实现对水站智能巡检、智能维护、智能质控、智能派单等。适配于采购方管理系统的建设与智能升级，形成“人机料法环测”监测要素的标准化监管和贯穿监测全过程的穿透式管理，最终实现环境监测从人工管理向数字智能驱动的转变，从而最终实现降本、提质、增效、防风险的目标。

5.水站实现自动运行、自动维护和自动质控等全过程无人自动运维。

	10
	防雷设备
	2台/套
	4.25
	8.5
	防雷：地基接地桩，一级防雷箱，二级防雷器，防浪涌插座。站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB50057） 的规定， 并应由具有相关资质的单位进行设计、 施工以及验收。地下水站内集中了多种电气系统，需预防雷电入侵的主要有三种途径，包括电源系统、通道和信号系统、接地系统。防雷工作完成后，要求提供项目防雷检测合格证。

	11
	辅助电源设备
	2台/套
	8.5
	17
	一、总体要求

1.系统应配备UPS、三相稳压电源和光伏设备，功率应保证突然断电后各自动分析仪能继续完成本次测量周期。

2.连续阴雨天，不适用于光伏设备时，自动切换为市电供电。

二、UPS

1.供电稳定性：设备应能提供稳定、持续的电力供应，确保地下水在线监测系统能够运行6小时。

2.电压范围：通常，城市供电设备的电压范围应适应地下水监测设备的电压需求，如220VAC或可选的24VDC电源供电。

3.安全性能：设备应具备过流过压保护、短路保护等安全功能，以确保供电过程中的安全性。

4.接口兼容性：供电设备的电气接口应与地下水监测设备的接口兼容，如采用IP68密封技术，带电缆型接口，以确保数据传输的稳定性。

5.环境适应性：设备应能在各种环境条件下稳定运行，包括高温、低温、潮湿等环境，以确保地下水监测的连续性和准确性。

三、光伏设备

1.供电方式：通常采用太阳能供电，确保设备在无人值守的情况下也能持续运行。

2.稳定性：光伏设备需具备性能稳定的特点，以满足地下水在线监测的准确性要求。满足在线监测设备的应急供电需求。

3.光伏设备（仅用于6参数在线监测仪）应能实现系统满足7天以上连续工作功能。

四、配置要求

每套含UPS1套、三相稳压电源1套、光伏设备1套。


二、▲商务要求
1、标项一
	序号
	商务条款
	▲商务要求

	1
	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	2
	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起25日内。

	3
	交货时间
	仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。

	4
	交货地点
	送至广西壮族自治区生态环境厅或由广西区内采购人指定地点（含送货上楼）

	5
	付款条件
	1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款；

2.乙方在收到首笔合同款后20个工作日内向甲方递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，甲方对所有货物最终性能验收合格后，乙方向甲方提交合同总金额5%（中小企业按合同总金额的2 %）的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
4.每次付款前，中标人需提供与支付金额对应的增值税普通发票。

	6
	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期不低于5年（采购需求另有要求的，按具体要求执行；厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修或包退换），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。

	7
	履约

保证金
	本项目履约保证金为合同总金额的5%。（注：中小企业按合同总金额的2%）。

	8
	验收标准
	1．检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标人投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（2）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（3）投标人投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标人投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（5）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与投标人协商按是否满足要求验收。

（6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为投标人违约，追究投标人责任。

2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

2.5如货物采购需求中明确需要检定或校准的因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。

3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4．中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6．产品包装材料归采购人所有。

7．大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

7.1设备到场后，由采购人和中标人一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2涉及行业标准的内容由采购人和厂家工程师共同完成符合性的确认。

7.3验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认。参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。

7.4其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

7.5完成最终验收所需要的全部费用由中标人负责。

7.6智能无人实验室验收标准

7.6.1预检验数智化连接功能。合同签订后60日内，由采购人指定中标产品中的7种样机设备，中标人在适宜地点进行试安装，建立数智化连接平台，并完成中标人现场发放的质控样测试，经采购人确认符合投标响应要求后，再在采购人实验室部署全部设备。

7.6.2全设备验收要点。各分析单元需满足标书性能要求或技术参数指标的情况下，需重点进行以下项目检验：

（1）检出限：各分析单元按照HJ 168-2020进行检出限测试，结果需满足各分析方法的要求。

（2）精密度：参照HJ 168-2020，进行有证标准样品及实际样品低、中、高浓度梯度验证精密度，结果需满足各分析单元标准方法中平行样品测定结果的要求。

（3）正确度：参照HJ 168-2020，进行有证标准样品及实际样品低、中、高浓度的加标回收率测试，有证标准样品测定值应在其给出的不确定度范围内，基体加标回收率应满足各方法要求。

（4）标准曲线：需做标准曲线的分析项目，按照标准方法进行标准曲线分析，结果满足分析方法要求。

（5）连续校核：每20个样品做一个连续校核点，结果满足标准要求。

（6）空白样品：满足各分析方法对空白样品的要求。

（7）系统检测通量的要求：每24小时各监测项目无故障检测样品个数≥100个，每24小时最大可检测的样品数量≥100个。无故障检测样品和最大可检测的样品数量按照《地表水环境质量监测智能实验室技术要求及检测方法》（征求意见稿）的定义。

（8）待《地表水环境质量监测智能实验室技术要求及检测方法》《地表水环境质量监测智能化实验室自动分析方法等效评估技术要求》正式标准文本发布后，按要求进行等效评估。

（9）若不同标准要求不一致时，从严验收。

8.中标人需要提供配套的检定或校准证书。因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时终止合同，并追究投标人责任。计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由中标人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

	9
	售后技术服务要求
	1.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料。

2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

4.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；交货及采购人安装调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。

5.服务体系：投标人须在广西区内设有售后服务点及配件仓库，并提供地址及联系电话。

6.质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件成本费，免收人工服务费。

7.投标人必须提供详细的售后服务方案。

8.在质保期内，如中标人不按质保要进行质保，导致仪器设备及车辆发生维修费用（以维修发票为准），由中标人支付。

	10
	培训
	投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，安装验收期间，须根据用户需求提供进行现场技术培训，必须包括仪器使用，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	11
	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	12
	进口产品
	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

	13
	原厂商授权及相关要求
	无。

	14
	核心产品
	分标1，序号1“区域化智能无人实验室系统1”为核心产品；分标2，序号1“区域化智能无人实验室系统2”为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，依次按投标报价低的优先（不计算价格折扣）、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。如以上条件均相同，由评标委员会采用不记名投票决定，票数高的投标人获得中标供应商推荐资格。

	15
	中小企业说明
	不专门面向中小企业。

	16
	负偏离要求
	商务要求允许0项负偏离。

	17
	其他要求
	1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。


2、标项二
	序号
	商务条款
	▲商务要求

	1
	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	2
	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起25日内。

	3
	交货时间
	仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。

	4
	交货地点
	送至广西壮族自治区生态环境厅或由广西区内采购人指定地点（含送货上楼）

	5
	付款条件
	1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款；

2.乙方在收到首笔合同款后20个工作日内向甲方递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额的50%：

3.全部货物安装调试完毕，甲方对所有货物最终性能验收合格后，乙方向甲方提交合同总金额5%（中小企业按合同总金额的2 %）的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
4.每次付款前，中标人需提供与支付金额对应的增值税普通发票。

	6
	质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期不低于5年（采购需求另有要求的，按具体要求执行；厂家质保期超过要求年限的，按厂家规定全免费包修或包退换），质保期内负责保修，终身维修。在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由中标人承担）。

2.中标人为联合体的，由联合体牵头人负责协调各联合体成员质保工作。

	7
	履约

保证金
	本项目履约保证金为合同总金额的5%。（注：中小企业按合同总金额的 2 %）。

	8
	验收标准
	1．检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

2．中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.1货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

（1）投标人投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（2）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为投标人违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究投标人责任。

（3）投标人投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（4）投标人投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

（5）投标人投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与投标人协商按是否满足要求验收。

（6）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为投标人违约，追究投标人责任。

2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

2.5如货物采购需求中明确需要检定或校准的因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究投标人责任。

3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4．中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。

6．产品包装材料归采购人所有。

7．大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

7.1设备到场后，由采购人和中标人一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.2涉及行业标准的内容由采购人和厂家工程师共同完成符合性的确认。

7.3验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认。参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由采购人员和仪器厂家工程师共同完成验证。部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据。

7.4其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据。仪器正常运行，参数验证合格后，中标方配合采购人完成最终验收报告的编制。以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算。

7.5完成最终验收所需要的全部费用由中标人负责。

8.中标人需要提供配套的检定或校准证书。因中标人的原因导致仪器未能通过检定或校准的，采购人有权进行退货处理，必要时终止合同，并追究投标人责任。计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由中标人负责。如检定/校准不符合要求则按退货处理。

9.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

	9
	售后技术服务要求
	1.所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料。

2.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

4.免费送货上门并卸至采购人指定地点，免费负责采购人维修、操作、技术人员的培训服务，并无偿提供培训资料和培训师资。使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；交货及采购人安装调试过程中，中标人应免费派专业技术人员到交货安装现场进行技术指导及相关技术服务，向采购人交相关试验数据、报告及采购人要求提供的相关技术文件，直至达到验收要求。

5.服务体系：投标人须在广西区内设有售后服务点及配件仓库，并提供地址及联系电话。

6.质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，但只能收取配件成本费，免收人工服务费。

7.投标人必须提供详细的售后服务方案。

8.在质保期内，如中标人不按质保要进行质保，导致仪器设备及车辆发生维修费用（以维修发票为准），由中标人支付。

9.自验收合格之日起，提供三年地下水自动监测站整体运维服务。.中标人为联合体的，由联合体牵头人负责协调各联合体成员运维工作。

	10
	培训
	投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，安装验收期间，须根据用户需求提供进行现场技术培训，必须包括仪器使用，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

	11
	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	12
	进口产品
	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

	13
	原厂商授权及相关要求
	无。

	14
	核心产品
	序号8“重金属分析仪（铜、锌、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铊、锑、锰等）”为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，依次按投标报价低的优先（不计算价格折扣）、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。如以上条件均相同，由评标委员会采用不记名投票决定，票数高的投标人获得中标供应商推荐资格。

	15
	中小企业说明
	不专门面向中小企业。

	16
	负偏离要求
	商务要求允许0项负偏离。

	17
	其他要求
	1.中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2.中标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3.中标人提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。


附件1：节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本。
2.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

3.鉴于《政府采购品目分类目录》已于2022年修订，表中所列代码及品目名称可能与《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）现行目录不完全一致，但不影响节能产品政府采购政策的执行。
附件2：中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求：详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1.接受最多三个投标人组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式见第六章）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体叠加计算（招标文件另有规定的除外）。
7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	本项目不允许分包。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
☑依次按投标报价低的优先（不计算价格折扣）、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；

	11.4
	本项目不组织现场考察。

	
	本项目不组织召开开标前答疑会。

	13.1
	报价文件：
1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（格式见第六章）；（如有请提供）

4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（声明函格式见第六章）；（供应商根据自身响应情况出具）

5.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（格式后附）；（供应商根据自身响应情况出具）

6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供）
（1）以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖投标人电子签章，否则投标文件按无效处理。

（2）联合体投标时，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则投标文件按无效处理。

	
	资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）:
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年12月至2026年5月内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年12月至2026年5月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告（2024年度或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.联合体协议书（格式见第六章）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：
（1）以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章（联合体投标时，由联合体牵头人加盖电子签章），否则按无效投标处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖投标人电子签章，否则投标文件按无效处理。
（2）投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负。
（3）联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

（4）分公司参加投标的，应当取得总公司授权。

	
	商务及技术文件：
1.投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.质保期承诺书；（格式自拟，根据“第三章 采购需求 ”的商务要求中对应分标的“质 保期 ”要求编制，必须提供，否则按无效投标处理）
7.投标人业绩证明材料（格式见第六章）；（如有，请提供）
8.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供）
9.技术要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
10.设备配置清单（格式见第六章）；（如有，请提供）
11.对本项目总体要求的理解：包括功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟，如有，请提供）；
12.技术方案；（格式自拟，可根据“第四章 评标方法及评标标准”要求编制，如有，请提供）
13.质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件（格式见第六章）；（如有，请提供）
14.产品出厂标准、质量检测报告；（如有，请提供）
15.符合政府采购政策加分条件证明材料（格式见第六章）；（如有，须提供）
16.根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料；
17.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章（联合体投标时，由联合体牵头人加盖电子签章），否则按无效投标处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖投标人电子签章，否则投标文件按无效处理。

	16.2
	本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起120日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金

☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

保证金金额：(必须足额交纳) 

标项一为人民币壹拾肆万元整（¥140000.00）；

标项二为人民币伍万元整（¥50000.00）；

投标保证金交纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户银行：工行南宁荣和支行（网银选南湖支行），开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司，开户行行号：102611011005，银行账号：2102173819300001305 。采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，在投标文件截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至招标代理处。否则视为无效投标保证金。

相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区星湖路22号，具体根据开标当日电子屏幕显示的安排； 邮寄地址：南宁市白沙路1-6号白沙苑综合楼2楼201号办公室，收件人：韦夏，联系方式：0771-4923450）将单独密封的支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.投标保证金采用电子保函缴纳方式的，具体详见《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（桂财采〔2023]92 号）。电子保函有关业务操作流程和手册可从“广西政府采购金融服务平台”查阅下载，供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方:400-903-9583。投标人应将电子保函（或缴纳凭证）复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则按无效投标处理。
4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务及技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.2
	24.2（1）广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。
24.2（2）唱标宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	评标委员会的人数：7人

	29.1
	评标方法：
☑综合评分法。
□最低评标价法。

	29.2
	中标候选人推荐数量：3个。

	29.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款：采购需求中凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；未标注“▲”号的条款或要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文件第四章。

	30.1
	评标方法：
采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
依次按投标报价低的优先（不计算价格折扣）、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。

	35.1
	(本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：每分标按中标金额的  5  %。（注：经评标委员会评审，若中标人被认定为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额（即合同金额）的2%收取）

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）
履约保证金指定账户：中标后提供。
备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料：
1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西建标建设工程咨询有限责任公司，联系电话：0771-4923450，通讯地址：南宁市白沙路1-6号白沙苑综合楼一层D号2楼。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，14时30分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.本项目代理服务费按如下规定由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：
以每分包的中标金额为计费金额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费以收费基准价格收取。
3. 采购代理费收取银行账户
账户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司
开户银行：工行南宁荣和支行（网银选南湖支行）
开户行行号：102611011005
银行账号：2102173819300001305

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
6.因广西政府采购云平台不可编辑性，招标公告中出现的“标项”对应分标顺序按以下进行理解：
1

标项一

分标1

分包1

2

标项二

分标2

分包2




投标人须知正文
一、总  则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
8.特别说明
8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5对本国产品的支持政策
8.5.1 本国产品标准
“本国产品标准的产品 ”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定的本国产品标准的产品。
本国产品标准的产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、 综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过 制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征 （用途），属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形；
（2）中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；
③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（1）项条件的产品在政府采购活 动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。
①对特定产品，在符合第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行 业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；
②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（1）项和第（2）项条件 的产品在政府采购活动中视同本国产品。
8.5.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产 品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构 筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物， 电力、城市燃 气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本项目是否适用对本国产品的支持政策详见投标人须知前附表。
中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

8.5.3 价格评审优惠
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产 品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国 产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对 该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。
8.5.4 政策执行要求
8.5.4.1 产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按 照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
《中国境内生产的组件成本核算基本规则》产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其 二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组 件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件 的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在 中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
8.5.4.2 证明材料提交与审查：投标人需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关 于符合本国产品标准的声明函》（样式见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证 明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产 的产品。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购 代理机构不得再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋 取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、 采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交投标人提供的《声明函》或有关证明 文件。
评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》 内容含义不明确、 同类事项与投标（响应）文件表述不一致或存在明显文字错误的，应当以书面形式要求投标人 澄清、说明或者补正；经澄清、说明或者补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。
8.5.4.3 成本核算与承诺
投标人应依据《中国境内生产的组件成本核算基本规则》核算产品成本占比，并对核算结 果负责，按要求提交《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》（如适用）（参考模板详见 投标文件格式）。相关成本核算的原始凭证应妥善留存， 以备核查。采购人可在履约验收环节 对相关材料进行抽查。
8.5.5 争议处理
政府采购投诉处理、监督检查中，相关投标人及制造商未按上述要求提供证明材料或提供 的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由 此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会
11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
11.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.4采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制
19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签字一致，否则按无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.投标文件的加密、解密
20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
20.2电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，本项目不接受电子备份投标文件。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
21.2未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”。
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
22.3投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。
四、开  标
23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评  标
26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。
七、中标和合同
30.确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
30.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33.无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或解除合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项
39.代理服务费
39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：
	费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100万元×l.5％＝1.5万元
（200－100）万元×1.1％＝1.1万元
合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）
例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100万元×l.5%＝1.5万元
（150－100）万元×0.8%＝0.4万元
合计收费＝1.5＋0.4＝1.9万元
40.需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第四章  评标方法及评标标准
一、评标方法
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；投标报价的分项单价报价金额超出招标文件对应分项单价金额的。
投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
修正后的报价，投标人不确认的；
投标人属于本章第5.1条（2）项情形的；
投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

启动异常低价投标审查程序后，投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
属于投标人须知正文第9.2条情形的；
投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
未响应招标文件实质性要求的。
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正
投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.偏离认定说明
供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：
（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。
（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。
（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。
（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。
（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。
（6）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。
三、评标标准
综合评分法
（二）标项一评分标准
	评标项目
	评标
分值
	评标方法描述

	（一）价格分（满分30分）

	投标报价
	30分
	1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

2.中小企业政策性扣除计算方法

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×10 %。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×4 %。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即本国产品折扣=投标报价×20 %
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。

6.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
7.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
8.价格分计算公式：
价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。
9.低价说明。

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	（二）技术分（满分65分）

	设备技术参数响应
	满分30.26分
	根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分：
一般性参数（包含配置清单）共613项，每一项符合（无负偏离）得0.02分，满分12.26分，

重要参数共9项，每一项符合（无负偏离）得1分，每一项为正偏离得2分；满分18分。

注：一般参数指未标注“▲”、“■”的指标参数。重要参数指标注“■”的指标参数。

	项目实施方案
	满分12.74分
	根据投标供应商提供的项目实施方案独立评分：

一档（2.10分）：方案简单，包含项目管理措施、具体实施流程等，整体方案满足基本要求的。

二档（7.42分）：方案详细，包含管理措施、具体实施流程、供货安装进度安排、验收方案、人员安排等，整体方案满足招标文件要求的。

三档（12.74分）：方案详细全面完善，包含管理措施、供货安装进度计划、安装调试方案、验收方案、交货期保证措施、质量保障措施、技术培训措施、人员安排、应急保障措施等，整体方案可行性高。方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施，项目实施可行性强，对项目实施有保障的。

注：不满足一档或未提供方案不得分。

	质量控制方案
	满分11分
	根据投标供应商提供的项目质量控制方案独立评分：

一档（1分）：有质量控制方案，内容描述简单，依据项目情况采取措施简单。
二档（6分）：质量控制方案内容完整，明确基本的质量控制目标及核心管控环节，涵盖安装施工、竣工验收等主要阶段的质量要求；建立基本的质量管控机制，明确主要岗位职责，有简单的质量检查标准及检测方法；对常见的质量隐患有初步的预防思路，具备基本的整改措施，能够满足项目质量基本要求。
三档（11分）：质量控制方案完整、系统，明确质量控制目标、控制原则、核心管控环节，涵盖设备安装全流程（进场检验、安装施工、调试校验、竣工验收）的质量控制要点；建立完善的质量管控体系，明确管控岗位职责、工作流程，制定具体、可落地的质量检查标准、检测方法及频次；针对安装过程中可能出现的质量隐患（如设备固定不牢固、管线铺设不规范、调试不合格等），制定专项预防及整改措施，具备完善的质量追溯制度与方案，可有效保障安装质量达标。

注：不满足一档或未提供方案不得分。

	售后服务方案
	满分11分
	根据投标供应商提供的项目售后服务方案独立评分：

一档（1分）：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训。
二档（6分）：满足项目质保期及售后服务要求，有售后服务流程、故障出现解决措施、意外应急状况服务或现场抢险指导方案，智能水质自动采样站仪器状态异常或仪器故障时在接到采购人维修要求后应立即响应并在2小时内提出解决方案，16小时内到达现场对故障进行处理，并在24小时内解决所有故障。若24小时内无法排除仪器故障的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试；无人实验室仪器状态异常或仪器故障时在接到采购人维修要求后应立即响应，1小时内到达现场对故障进行处理，一般问题在6小时内解决所有故障，需要更换备件的维修应在48小时内更换维修调试。定期回访一年不少于四次，回访方案详细；培训能根据不同产品制定详细的培训方案。
三档（11分）：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，有详细的售后服务流程、故障出现解决措施、意外应急状况服务或现场抢险指导方案，智能水质自动采样站仪器状态异常或仪器故障时在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，12小时内到达现场对故障进行处理，并在12小时内解决所有故障。若12小时内无法排除仪器故障的，应36小时内提供相应备用设备并负责安装调试；无人实验室仪器状态异常或仪器故障时在接到采购人维修要求后应立即响应，1小时内到达现场对故障进行处理，一般问题在4小时内解决所有故障，需要更换备件的维修应在36小时内更换维修调试。能针对本项目进一步细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施。定期回访一年不少于六次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训能根据不同产品制定符合实际情况的详细的培训方案，项目售后服务保障切实可行，对项目实施保障有理有据的。

注：不满足一档或未提供方案不得分。

	（三）商务分（满分5分）

	业绩
	满分4分
	投标人或投标产品生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备业绩（区域化智能无人实验室系统或智能水质采样站或水质自动监测站升级改造），每个业绩得1分，本项满分4分。
注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页复印件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。

	政策功能
	满分1分
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=（一）+（二）+（三）


注：1.计分方法按四舍五入取至千分位。
1.附件：标项一技术参数指标等级对照表

	技术参数指标等级对照表

	一般性参数指标合计613项，重要参数指标合计9项

	技术参数指标要求
	指标等级

	区域化智能无人实验室系统2（一般参数指标328项，重要参数指标8项）

	一、技术参数
	/

	1总体要求
	/

	▲1.1无人实验室系统与智能水质自动采样站、数据管理平台可实现交互对接，通过自动触发式无人岸边采样站采集后的样品，经过信息化运输，最终送到全自动无人实验室，实现自动检测。整个过程通过智能化的“采-送-测”模式，实现水样从现场到实验室分析出数的全流程自动化和信息化，并对岸边智能水质自动采样站采样过程进行实时监管，具备对智能水质自动采样站的反控功能，支持水质监测全过程的溯源。具有监测点位的数据统计、趋势分析、预测预警功能，并进行可视化展示。
	实质性参数

	▲1.2确保实验室环境条件满足无人实验室的正常有效运行。
	实质性参数

	1.3 符合各控制单元和分析单元要求的规范和方法要求，并按照国家颁布的智能无人实验室规范和方法进行免费升级改造。
	一般性参数

	1.4方法运行步骤记录日志应在仪器运行过程中，由软件后台自动记录并生成。对方法运行步骤记录日志进行截屏，并标注关键信息。可编辑的文字不能作为证明材料。
	一般性参数

	2.控制及辅助单元
	/

	2.1自动分液单元
	/

	2.1.1技术参数
	/

	2.1.1.1可实现样品瓶的自动扫码、自动分拣、自动开盖、定量取样、自动关盖、自动稀释等；
	一般性参数

	2.1.1.2根据指标的样品量需求，可以10~100ml定量取样，取样准确度≤±1%；
	一般性参数

	2.1.1.3可同时兼容250mL、500mL、1000mL玻璃和塑料样品瓶的抓取；
	一般性参数

	2.1.1.4 配置pH测定和调节模块，pH测量：0-14pH，准确度±0.01 pH；
	一般性参数

	2.1.1.5氯离子测定功能，电极法过滴定法，用于确定氯离子的浓度；
	一般性参数

	2.1.1.6可自动按设定稀释比例进行稀释和定容，也可按样品实际浓度自动调整稀释比例测试，稀释倍数包含1～50倍。
	一般性参数

	2.1.2配置要求
	/

	2.1.2.1自动分液单元1套（含主机，智能机械臂组件、扫码模块、开关盖模块、抽液模块，分液模块、清洗模块、混匀模块）；
	一般性参数

	2.1.2.2 pH值调节模块1套；
	一般性参数

	2.1.2.3样品瓶盘1套（可至少满足1000mL样品位200个）；
	一般性参数

	2.1.2.4样品管盘1套（同时兼容28mm样品管、40mm样品管、60mm样品管，样品管≥500个）；
	一般性参数

	2.1.2.5 样品台及轨道。
	一般性参数

	2.2自动流转与进样单元
	/

	2.2.1技术参数
	/

	2.2.1.1可实现样品瓶和样品杯在全自动分液单元、全自动水质分析仪器单元之间的流转及上下样；
	一般性参数

	2.2.1.2具备智能流转功能：根据各自动分析仪器单元的分析检测效率，智能调度样品管在自动分析仪器、分液单元、样品杯缓存位之间流转与进出功能；
	一般性参数

	2.2.1.3智能机械臂组件可全方位覆盖样品盘模块和分析仪器进样作业区域；
	一般性参数

	2.2.2配置清单

自动流转与进样单元1套。
	一般性参数

	2.3自动清洗单元
	/

	2.3.1技术参数
	/

	■2.3.1.1可实现系统自动清洗功能，包括分液模块管路、稀释模块管路和样品分析器具等的自动清洗。【投标时需提供清洗连续过程照片或符合1.4的方法运行步骤记录日志，并加盖投标人单位公章。在各分析单元内部清洗的，需提供每个分析单元实现自动清洗的连续过程照片；由各分析单元运送至集中清洗区域的，不同规格器皿清洗的连续过程照片】
	重要参数

	■2.3.1.2采样瓶具备自动清洗功能，人工或自动转移至自动清洗单元，人工可一键下达清洗任务，同时具备可自动将试毕或超出留样保存期限的样品进行清洗的功能。【正偏离：具备自动转移至自动清洗单元功能；无偏离：需要人为转移至自动清洗单元。投标时需提供仪器分析完成后采样瓶清洗的连续过程照片或符合1.4的方法运行步骤记录日志，并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	2.3.2配置清单
	/

	2.3.2.1 在无人实验室配备自动清洗单元1套；
	一般性参数

	2.3.2.2自动运送小车1个及充电桩1个（配备样品瓶自动转移至清洗单元的功能时选配）。
	一般性参数

	2.4自动控制与管理单元
	/

	2.4.1技术参数
	/

	2.4.1.1与智能水质自动采样站、数据处理平台可实现交互对接，具有样品全流程自动化运行（包含存储、编码识别、自动分取、流转、预处理、分析、质控、采样反控）以及监测点位的数据统计、趋势分析、预测预警功能，并进行可视化展示。具备数据自动备份功能；
	一般性参数

	2.4.1.2支持与LIMS对接，支持通过LIMS导入或手工录入水样与质控样信息；具备赋码和标签识别功能，所用标签需同时满足人工与机器识别要求；
	一般性参数

	2.4.1.3实时监测实验室系统状态，包括所有设备运行情况、仪器状态、样品数量等信息；
	一般性参数

	2.4.1.4可进行质量考核，根据结果自动复测、报警或停用，也可手工触发；
	一般性参数

	2.4.1.5系统运行状态异常会触发报警，单台设备故障不影响整体系统及其他设备。仪器检测试剂低于安全容量时，会发出警示提示补充；
	一般性参数

	2.4.1.6实验室运行状态展示平台可实时展示系统状态与数据，包含样品流转、任务进度、检测结果、设备运行及报警信息等内容；
	一般性参数

	2.4.1.7运行中支持紧急样品随时添加、优先检测，无需停机或暂停。
	一般性参数

	2.4.2配置清单
	/

	2.4.2.1中央控制系统（16核处理器，内存≥64 GB，固态硬盘1T，机械硬盘≥4T，图像显示模块≥27英寸，独立显存16G，Windows操作平台），1套；
	一般性参数

	2.4.2.2展示大屏1套（尺寸≥75寸，分辨率≥4K，屏体刷新率≥120HZ，对比度≥5000:1(Typ)，亮度（Min/Typ）≥300/330nit）；
	一般性参数

	2.4.2.3每一自动分析单元分别配置单机运行控制平台（16核处理器，内存≥16 GB，固态硬盘1T，机械硬盘≥4T，图像显示模块≥27寸，Windows操作平台），1套；
	一般性参数

	2.4.2.4移动终端（不低于以下配置CPU：9H365；内存：32G；硬盘：1TB SSD；屏幕：16寸，2.8K OLED 120Hz），1台；
	一般性参数

	2.4.2.5每一自动分析单元均配置工作站软件1套。
	一般性参数

	2.4.3工作环境要求
	/

	工作电压：220V±10%，50Hz；
	一般性参数

	温度：4.0～40.0℃；
	一般性参数

	湿度：20%～80%。
	一般性参数

	2.5纯水系统
	/

	2.5.1具有自动液位感应功能，可直连纯水机，自动进行系统补水，搭配各分析单元使用，可实现水质自动补充，免除人工加水；
	一般性参数

	2.5.2全自动纯水供应系统1套（超纯水：电阻率≥15-18.2MΩ/cm（25℃），高于GB6682国家分析实验室用水规格一级标准）；
	一般性参数

	2.5.3 纯水系统自动供水给各分析单元和清洗单元，无需人工转移。
	一般性参数

	3.全自动高锰酸盐指数分析单元
	/

	3.1.技术参数
	/

	3.1.1符合《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-1989）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7）中规定的沸水浴消解-高锰酸钾滴定检测方法，完全符合实验室分析操作要求；
	一般性参数

	3.1.2酸性法与碱性法自动选择，支持酸性法、碱性法同批次检测；
	一般性参数

	3.1.3水浴消解锅温度、水位、消解时间可控，支持自动加水、补水，自带水位监测、异常报警功能，实验结束自动停止加热；
	一般性参数

	3.1.4.消解位不少于8位。样品位数不少于25位；
	一般性参数

	3.1.5模拟人眼终点判断算法；
	一般性参数

	3.1.6不小于2个独立的滴定通道，采用高精度注射泵进行滴定，满足不小于2个样品同时滴定分析，样品消解结束后可恒温滴定；
	一般性参数

	3.1.7仪器适用于水质总硬度、盐碘离子等检测项目的滴定操作；
	一般性参数

	3.1.8样品分析时间：平均≤6min/个；
	一般性参数

	3.1.9测定范围（包含）：(0~4.5) mg/L（不稀释，取样量100mL时），精密度RSD≤5%。
	一般性参数

	3.2配置要求
	/

	3.2.1机械臂1套；
	一般性参数

	3.2.2水浴消解锅1套；
	一般性参数

	3.2.3滴定模块1套；
	一般性参数

	3.2.4样品盘1套；
	一般性参数

	3.2.5样品杯及消解管2套；
	一般性参数

	3.2.6安装调试用检测试剂包1套；
	一般性参数

	3.2.7纯水与废液桶1套；
	一般性参数

	3.2.8电源线与通讯线1套；
	一般性参数

	3.2.9安装工具1套；
	一般性参数

	3.2.10用户手册1套；
	一般性参数

	3.2.11分析工作站1套。
	一般性参数

	4全自动水质COD分析单元
	/

	4.1技术参数
	/

	4.1.1符合HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定-重铬酸盐法》；
	一般性参数

	4.1.2仪器能自动完成进样、加试剂、消解、冷却、测试步骤；
	一般性参数

	4.1.3具备自动更换高低量程测定功能；
	一般性参数

	4.1.4具备自动清洗管路功能；
	一般性参数

	4.1.5消解位：≥20位；
	一般性参数

	4.1.6配备自动进样器，自动进样器样品位：≥60位；
	一般性参数

	4.1.7具备高浓度样品自动稀释功能；
	一般性参数

	4.1.8试剂管路独立使用。
	一般性参数

	4.2单台配置要求
	/

	4.2.1全自动COD分析仪主机1套；
	一般性参数

	4.2.2适配的消解管、样品管等2套，试剂瓶、纯水桶、废液桶等1套。
	一般性参数

	5全自动氨氮分析单元
	/

	5.1适用标准
	/

	符合《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009）标准要求。
	一般性参数

	5.2自动化操作能力
	/

	5.2.1自动配制标准曲线：通过自动梯度稀释单点标准溶液建立标准曲线；
	一般性参数

	5.2.2样品自动稀释功能：对浓度超过测定上限的样品，可自动稀释。
	一般性参数

	5.3防污染设计
	/

	各种试剂通过单独的管线独立添加，避免试剂交叉污染。
	一般性参数

	5.4试剂管理
	/

	仪器能实现试剂量实时监控，试剂余量不足时具备报
	一般性参数

	5.5样品管理
	/

	5.5.1可以采用絮凝沉淀或在线蒸馏模式等方式对水样进行前处理；
	一般性参数

	5.5.2仪器具备絮凝沉淀过滤模块，采用外置式一次性过滤器进行样品沉淀后过滤，过滤器可自动更换。
	一般性参数

	5.6数据处理
	/

	可实现自动数据采集与处理、数据报告生成等操作。
	一般性参数

	5.7仪器指标
	/

	5.7.1测定范围（包含）：（0.10~2.0）mg/L；
	一般性参数

	5.7.2检出限：≤0.025mg/L；
	一般性参数

	5.7.3自动配置标准曲线：相关系数线性r≥0.999；
	一般性参数

	5.7.4精密度：RSD≤3%。
	一般性参数

	5.8仪器配置
	/

	5.8.1氨氮智能分析仪 1 套（内置：比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统）；
	一般性参数

	5.8.2适配的反应管、样品管等2套；
	一般性参数

	5.8.3试剂瓶、纯水桶、废液桶等1套。
	一般性参数

	6全自动总磷总氮分析单元
	/

	6.1适用标准
	/

	符合《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）。
	一般性参数

	6.2自动化操作能力
	/

	6.2.1自动配制标准曲线：通过自动梯度稀释单点标准溶液建立标准曲线；
	一般性参数

	6.2.2样品自动稀释功能：对浓度超过测定上限的样品，可自动稀释；
	一般性参数

	6.2.3防污染设计：
	/

	各种试剂通过单独的管线独立添加，避免试剂交叉污染；
	一般性参数

	6.2.4试剂管理：
	/

	仪器能实现试剂量实时监控，试剂余量不足时具备报警功能。
	一般性参数

	6.3样品管理
	/

	6.3.1前处理：采用高压消解，消解温度可达到120℃，消解时间 30min；
	一般性参数

	6.3.2仪器可实现高压锅自动开盖、关盖、加水、排水，无需人工介入；
	一般性参数

	■6.3.3 样品分析：总磷总氮可以同批次消解，也可分批次消解。【正偏离：能够实现总磷总氮同批次、分批次消解；无偏离：仅具备总磷总氮同批次或分批次单一消解方式，或佐证材料不明确。投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	6.4数据处理
	/

	可实现自动数据采集与处理、数据报告生成等操作。
	一般性参数

	6.5仪器性能要求
	/

	6.5.1测定范围包含：总磷（0~1.2）mg/L、总氮（0~7）mg/L；
	一般性参数

	6.5.2检出限：总磷≤0.01 mg/L、总氮：≤0.05 mg/L；
	一般性参数

	6.5.3精密性：RSD＜3.5%；
	一般性参数

	6.5.4自动配置标准曲线：相关性稀释r≥0.999；
	一般性参数

	6.5.5 消解位：≥ 10 个。
	一般性参数

	6.6配置要求（单台）
	/

	6.6.1总磷总氮智能分析仪 1 套（内置：高温高压消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据处理控制系统）；
	一般性参数

	6.6.2适配的消解管、样品管、试剂瓶、纯水桶、废液桶等各2套。
	一般性参数

	7全自动离子色谱分析单元
	/

	7.1适用标准
	/

	符合《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ 84-2016）、《水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法》（HJ 812-2016）等标准要求。
	一般性参数

	7.2技术参数
	/

	7.2.1主机：阴、阳离子双通道检测系统1套；
	一般性参数

	7.2.2泵：
	/

	7.2.2.1泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；
	一般性参数

	7.2.2.2最大耐压：≥20MPa；
	一般性参数

	7.2.2.3流量范围：0.001～10ml/min，增量0.001ml/min。
	一般性参数

	7.2.2.4标配漏液传感器，可进行漏液报警；
	一般性参数

	7.2.3自动淋洗液发生器：
	/

	7.2.3.1淋洗液种类：KOH/甲烷磺酸，淋洗液浓度范围：0.1-120 mM，梯度精度：＜0.2%；
	一般性参数

	7.2.3.2具有高压脱气模块，降低背景噪声和基线漂移。
	一般性参数

	7.2.4色谱柱：
	/

	7.2.4.1高效高容量阴离子色谱柱：一次进样同时分析F-、Cl-、NO3-、NO2-、SO42-、 SO32-、PO43-等阴离子；
	一般性参数

	7.2.4.2高效阳离子色谱柱：一次进样同时分析：Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子。
	一般性参数

	7.2.5柱温箱：
	/

	7.2.5.1柱温箱温度由仪器色谱工作站直接控制，不能采用外置柱温箱外部按键设置；
	一般性参数

	7.2.5.2柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.2℃；
	一般性参数

	7.2.6抑制器：连续再生电解抑制器，不需加入酸碱再生。
	一般性参数

	7.2.7电导检测器：
	/

	7.2.7.1自动量程电导检测器，全程信号输出范围：0～50000μS/cm；
	一般性参数

	7.2.7.2电导池独立控温，可通过工作软件单独设定电导池温度；温控范围：环境+5℃到60℃，温控精度≤0.001℃。
	一般性参数

	7.2.7.3基线噪声：≤0.003μS/cm；基线漂移：≤0.02μS/cm；
	一般性参数

	7.2.7.4电导池体积：≤0.8μL。
	一般性参数

	7.2.8工作站：
	/

	智能化离子色谱工作站，满足方法编辑、进样、分析、数据处理、标准曲线建立等操作需求，自动进样器软件集成在离子色谱工作站内。
	一般性参数

	7.2.9自动进样器，进样位≥60位，支持单机使用。具洗针功能，进样后自动清洗进样针。
	一般性参数

	7.2.10样品前处理模块：
	/

	7.2.10.1样品无需手动过滤，可直接放置在自动进样器上等待进样，进行自动过滤；
	一般性参数

	7.2.10.2具有自动液位感应功能，可直连纯水机，自动进行系统补水，搭配离子色谱和其他分析使用，可实现水质和流动相自动补充，免除人工加水的繁琐，是自动化实现的基础；
	一般性参数

	7.2.10.3样品和标液具有自动稀释，通过计量泵准确定量，稀释上限可达100倍。
	一般性参数

	7.2.11安全报警装置：
	/

	对仪器进行多位点、实时监测，仪器发生低压、超压、漏液、纯水余量不足等情况时，仪器会自动报警，自动关停仪器处理。
	一般性参数

	■7.2.12二氧化碳去除装置：

具有去除待测离子峰不受碳酸根的干扰的功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	7.3配置要求
	/

	7.3.1双通道离子色谱分析仪主机（可同时分析阴阳离子，含电导检测器、恒温箱、高压泵等）1台；
	一般性参数

	7.3.2双柱塞平流泵（PEEK材质）2套；
	一般性参数

	7.3.3恒温电导检测器系统2个；
	一般性参数

	7.3.4内置式柱恒温系统2套；
	一般性参数

	7.3.5阴离子自再生电解微膜抑制器1个；
	一般性参数

	7.3.6阴离子色谱柱（含保护柱）1套；
	一般性参数

	7.3.7阳离子自再生电解微膜抑制器1个；
	一般性参数

	7.3.8阳离子色谱柱（含保护柱）1套；
	一般性参数

	7.3.9双通道自动进样器一体机1套；
	一般性参数

	7.3.10气液分离器2套；
	一般性参数

	7.3.11阴离子自动淋洗液发生器（含浓缩液）1套；
	一般性参数

	7.3.12阳离子淋洗液发生器（含浓缩液）1套；
	一般性参数

	7.3.13原装正版色谱工作站软件1套；
	一般性参数

	7.3.14工具包1套；
	一般性参数

	7.3.15报警传感器阴阳离子通道各1套
	一般性参数

	7.3.16工作站软件1套；
	一般性参数

	7.3.17自动样品前处理模块1套，配置过滤器100个；
	一般性参数

	7.3.18 二氧化碳去除装置1套；
	一般性参数

	7.3.19样品盘及样品架2套，单机使用的样品管100包。
	一般性参数

	8全自动流动注射分析单元
	/

	8.1适用范围
	/

	符合《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》(HJ 823-2017)、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017）要求。
	一般性参数

	8.2设备要求
	/

	8.2.1仪器组成：包含挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂分析3个模块，每个模块包含自动进样器和主机，自动进样器镶嵌于主机中；
	一般性参数

	8.2.2自动进样器样品位位数≥44位；
	一般性参数

	8.2.3进样系统具备自动清洗功能，防交叉污染；
	一般性参数

	8.2.4进样系统的蠕动泵为整体压块式设计，无需单独调节蠕动泵压片的松紧。
	一般性参数

	8.2.5具备自动配制标准曲线及内置在线自动稀释功能；
	一般性参数

	8.2.6检测系统应采用双光束检测器，光源类型可为LED光源或卤钨灯光源（或同等性能光源），检测单元须采用流通式比色皿，光程≥10mm；
	一般性参数

	8.2.7 仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面呈倾角放置在仪器上。
	一般性参数

	8.3技术参数
	/

	8.3.1挥发酚：

检出限：≤0.0003mg/L；

精确度：≤1%；

准确度：误差在±3%以内；

测试效率：≥18个/h。
	一般性参数

	8.3.2 氰化物：

检出限：≤0.0005mg/L；

精确度：≤1%；

准确度：误差在±3%以内；

测试效率：≥16个/h。
	一般性参数

	8.3.3 阴离子表面活性剂：

检出限：≤0.01mg/L；

精确度：≤2%；

准确度：误差在±3%以内；

测试效率：≥18个/h。
	一般性参数

	8.4配置要求
	/

	8.4.1全自动挥发酚分析通道1台；
	一般性参数

	8.4.2全自动氰化物分析通道1台；
	一般性参数

	8.4.3全自动阴离子表面活性分析通道1台；
	一般性参数

	8.4.4工作站软件3套；
	一般性参数

	8.4.5配件套包（泵管、接头、进样针、相分离膜等）6套；
	一般性参数

	8.4.6说明书：软件、仪器及方法说明1套；
	一般性参数

	8.4.7一体式免调压块式蠕动泵3个；
	一般性参数

	8.4.8内置全自动在线稀释装置3套；
	一般性参数

	8.4.9调试包各1套；
	一般性参数

	8.4.10单机使用的自动进样器及样品盘3套，配套进样管10包。
	一般性参数

	9全自动六价铬分析单元
	/

	9.1适用范围
	/

	符合《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T7467 - 1987）标准。
	一般性参数

	9.2自动化操作能力
	/

	9.2.1全流程自动化完成批量样品试剂加入、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成；
	一般性参数

	9.2.2按单个标准母液自动配置标准梯度，建立标准曲线，相关性系数 r≥0.9995；
	一般性参数

	9.2.3支持自动稀释，浓度超上限样品可自动稀释后重测，最大稀释倍数≥ 50 倍。
	一般性参数

	9.3防污染设计
	/

	9.3.1不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染；
	一般性参数

	9.3.2具备过滤功能或配置外置一次性且能自动更换的过滤器，能扣除色度和浊度。
	一般性参数

	9.4试剂管理
	/

	自动监控试剂量，实时显示液位，低液位自动停止检测并报警。
	一般性参数

	9.5样品管理：大于20个比色管位。
	一般性参数

	9.6检测系统配置：全光谱光度检测，同时支持 10mm、30mm 的检测光程。
	一般性参数

	9.7数据处理与控制
	/

	9.7.1可自由编辑序列和样品类型、标准曲线绘制、数据保存 / 调用、报告生成；
	一般性参数

	9.7.2全流程信息化管理，具备样品检测信息管理系统，具有完整的原始数据记录，自动全流程质控方案，保证样品检测结果可信、可溯源。
	一般性参数

	9.8仪器性能指标
	/

	测定范围（包含）：（0~1）mg/L；
	一般性参数

	检出限：≤0.004mg/L；
	一般性参数

	精密度：RSD＜3%。
	一般性参数

	9.9配置要求
	/

	9.9.1智能铬分析仪 1 套（内置比色测定系统）；
	一般性参数

	9.9.2试剂定量加液系统1套；
	一般性参数

	9.9.3样品盘及样品架1套，配进样管50个。
	一般性参数

	10.全自动气相分子吸收光谱分析单元
	/

	10.1适用范围
	/

	符合《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023）、《水质　硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 198-2024）、《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 200-2023）及《气相分子吸收光谱仪》（GB/T 42027-2022）的要求。
	一般性参数

	10.2设备参数
	/

	10.2.1具备自动配置标准曲线、自动进样和试剂自动导入、自动消解、自动分析检测以及高浓度样品的自动稀释、自动清洗和数据处理等功能；
	一般性参数

	10.2.2配置PMT检测器，一次进样即可显示标准要求波长下的检测结果；
	一般性参数

	10.2.3配备氘灯光源，配均质吹扫系统，样品进样时通入气体搅拌，使容易分层的样品均质化；
	一般性参数

	10.2.4配有吹扫均质系统：样品进样时通入气体搅拌，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；
	一般性参数

	10.2.5配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止。配在线紫外消解器，确保单机可用于总氮分析；
	一般性参数

	10.2.6配备除水系统，分析全过程中不使用任何干燥剂。具备载气故障的自动报警与保护功能；
	一般性参数

	10.2.7仪器须具备高效、稳定的在线气液分离系统，确保反应生成的待测气体能完全、平稳地分离并导入检测光路。分离效果应保证分析基线平稳，平行样品峰形一致；
	一般性参数

	10.2.8所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体的任一时间点紫外区全波段扫描图谱（波长范围190nm—900nm的），方便判断样品分析是否存在干扰；
	一般性参数

	10.2.9 配备智能试剂架：具有至少2种不同分析项目的试剂切换功能，并确保单机可用于分析硫化物、氨氮、总氮项目。
	一般性参数

	10.3技术参数
	/

	10.3.1氨氮项目：
	/

	10.3.1.1精密度要求：连续测定6次，0.1mg/L时RSD＜5%；0.2mg/L时 RSD＜3%；0.5mg/L时RSD＜2%；
	一般性参数

	10.3.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；
	一般性参数

	10.3.1.3检出限要求：检出限＜0.020mg/L。
	一般性参数

	10.3.2硫化物项目：
	/

	10.3.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD＜5％；0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜2％；
	一般性参数

	10.3.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；
	一般性参数

	10.3.2.3检出限要求：检出限≤0.005mg/L。
	一般性参数

	10.3.3总氮项目：
	/

	10.3.3.1单个样品测量含消解时间＜5min；
	一般性参数

	10.3.3.2精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD＜3％；0.5mg/L，RSD＜3％；1.0mg/L，RSD＜2％；
	一般性参数

	10.3.3.3线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；
	一般性参数

	10.3.3.4检出限要求：检出限≤0.03mg/L。
	一般性参数

	10.4配置要求
	/

	10.4.1主机（含进样系统、自动除水系统、在线加热系统、电子流量系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统、排废系统）1套；
	一般性参数

	10.4.2自动进样器 (含自动进样器控制模块及接口) 1套；
	一般性参数

	10.4.3耗材配件（含进样软管、尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；
	一般性参数

	10.4.4进样管100个，蠕动泵管50根。
	一般性参数

	11.全自动紫外测油分析单元
	/

	11.1适用范围
	/

	适用《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970 - 2018 ）标准。
	一般性参数

	11.2设备参数
	/

	11.2.1具备自动配置标准曲线、自动进样和试剂自动导入、自动萃取、自动分析检测以及高浓度样品的自动稀释、自动清洗和数据处理等功能；
	一般性参数

	11.2.2支持手动和自动两种分析模式；
	一般性参数

	11.2.3采用耐腐蚀高精度注射泵，可实现任意试剂用量的准确注射，试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染；
	一般性参数

	11.2.4配备双硅酸镁吸附柱系统，可实现自动切换。软件实时显示硅酸镁剩余量；
	一般性参数

	11.2.5自动进样器：≥12位，样品盘可兼容500mL或1000mL采样瓶或2种规格以上采样瓶，无需转移样品；
	一般性参数

	11.2.6萃取方式：支持搅拌器萃取；
	一般性参数

	11.2.7分离方式：萃取、分离筒、除水膜三次分离；
	一般性参数

	11.2.8水样读取有自动和手动两种方法；
	一般性参数

	11.2.9支持自动收集废液、废气。
	一般性参数

	11.3数据处理与控制
	/

	11.3.1可自由编辑序列和样品类型、标准曲线绘制、数据保存/调用、报告生成；
	一般性参数

	11.3.2软件有谱图扫描功能，每一个水样都有一个独立的谱图，报告以Excel和PDF的形式呈现。
	一般性参数

	11.4仪器性能指标
	/

	11.4.1检出限：0.01mg/L；
	一般性参数

	11.4.2重现性：RSD≤2%；
	一般性参数

	11.4.3仪器线性：R＞0.999；
	一般性参数

	11.4.4准确度：±5%。
	一般性参数

	11.5配置清单
	/

	11.5.1全自动紫外测油仪主机1台；
	一般性参数

	11.5.2全自动定量萃取进样器1台；
	一般性参数

	11.5.3 1000mL专用萃取瓶配备16个；
	一般性参数

	11.5.4比色池3个；
	一般性参数

	11.5.5硅酸镁吸附柱4根；
	一般性参数

	11.5.6耗材包1套。
	一般性参数

	12.全自动原子荧光分析单元
	/

	12.1原子荧光分析仪部分
	/

	12.1.1基本要求：
	/

	符合《HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》。
	一般性参数

	12.1.2技术参数指标：
	/

	12.1.2.1多灯位设计，可双元素同时测定，元素测定自动切换，提高仪器分析速度；
	一般性参数

	■12.1.2.2连续测量4小时汞标准溶液(1μg/L)的荧光信号值最大漂移量≤5%，间隔20个样品回测载流空白与初始载流空白荧光值最大偏差≤10%；【正偏离：连续测量4小时汞标准溶液(1μg/L)的荧光信号值最大漂移量＜3%，且间隔20个样品回测载流空白与初始载流空白荧光值最大偏差＜5%；无偏离连续测量4小时汞标准溶液(1μg/L)的荧光信号值3%≤最大漂移量≤5%，或间隔20个样品回测载流空白与初始载流空白荧光值5%≤最大偏差≤10%。投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	12.1.2.3具备温控原子化器功能，根据所测元素，自动匹配原子化器温度，原子化器自动点火、自动调节高度，获得更好的检测灵敏度，免受环境温度波动影响，提高系统运行稳定性，保证仪器始终处于最佳分析条件；
	一般性参数

	12.1.2.4直插式免调节空心阴极灯，自动对准光路，无需手动调节，无需人工对光，空心阴极灯光斑位置自动调节、对准以及位置锁定。两只空心阴极灯分别独立控制，独立预热，所有通道灯电源自动激发启辉，自动识别免调汞灯的安装，自动判断是否点亮，智能化自动激发。保障仪器正常工作；
	一般性参数

	12.1.2.5自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线(R≥0.9990)，自动稀释和超限自动标记；
	一般性参数

	12.1.2.6具有流速调节功能，自动调节与优化流量，流量精度：±1mL/min，具备自动保护装置，无载气安全保护，关机可自动切断气路，同时具有实时流速监测功能；
	一般性参数

	12.1.2.7自动进样器：外置式全自150位以上位数进样器，杜绝污染载流问题，材质使用防腐材料，防止酸腐蚀；
	一般性参数

	12.1.2.8检出限(D.L.)：砷、锑、硒＜0.01μg/L；汞＜0.001μg/L（该项为验收时的重要指标）；
	一般性参数

	12.1.2.9测量精密度(RSD)：≤0.7%；
	一般性参数

	12.1.2.10漂移≤2%，噪声≤2%，道间干扰≤±1%；
	一般性参数

	12.1.2.11线性范围大于等于三个数量级；
	一般性参数

	12.1.2.12仪器外壳可防腐防尘；
	一般性参数

	12.1.2.13软件具有可编辑的报告模板；具备图形化的设备状态监控和参数显示；
	一般性参数

	12.1.3单台仪器配置要求：
	/

	12.1.3.1原子荧光光度计主机1台；
	一般性参数

	12.1.3.2配套自动进样器 1套；
	一般性参数

	12.1.3.3元素灯：As 2个、Hg 2个、Se 2个、Sb 2个；
	一般性参数

	12.1.3.4配套样品管1000根；
	一般性参数

	12.1.3.5配套进样针5根；
	一般性参数

	12.2水浴消解部分
	/

	12.2.1基本要求：
	/

	12.2.1.1可连接原子荧光分析仪实现水浴消解前处理流程的完全自动化；
	一般性参数

	12.2.1.2全自动独立完成消解工作，消解过程完全符合原子荧光测定水样中汞的要求，实验步骤由仪器全自动完成，完全符合标准方法。
	一般性参数

	12.2.2技术参数指标：
	/

	12.2.2.1具备自动对样品取样、试剂添加、消解、泄压排气，以及样品最终的定容等功能；
	一般性参数

	12.2.2.2温度、水位、消解时间可控，支持自动加水、补水，自带水位监测、试剂余量实时监控、异常报警功能；
	一般性参数

	12.2.2.3样品位数≥20位，满足多个样品同时循环消解处理；
	一般性参数

	12.2.2.4升温时间：≤30min（升温至100℃）；
	一般性参数

	12.2.2.5控温范围：室温～100℃；
	一般性参数

	12.2.2.6控温精度：±0.5℃；
	一般性参数

	12.2.2.7定量准确度：±1%；
	一般性参数

	12.2.2.8可对接实验室排风系统，确保实验室安全。
	一般性参数

	12.2.3单台仪器配置要求：
	/

	12.2.3.1水浴消解前自动处理仪 1台；
	一般性参数

	12.2.3.2配套消解管40根。
	一般性参数

	13全自动金属分析单元
	/

	13.1金属全自动消解模块
	/

	13.1.1功能要求：
	/

	13.1.1.1具备全过程自动化的无机元素消解功能，能对样品进行湿法消解。可完成全自动加酸、加盖、加热、取盖、赶酸、定容、混匀的消解自动化操作；
	一般性参数

	13.1.1.2该模块可应用于土壤（沉积物）、污水、地表水等物质的重金属检测的前处理部分，且符合相关国家标准分析方法的要求。
	一般性参数

	13.1.1.3有防腐蚀设计；
	一般性参数

	13.1.1.4消解区域有独立排风系统。
	一般性参数

	13.1.2石墨加热模块：
	/

	■13.1.2.1温度范围：室温～150℃，更宽为优；【正偏离：温度上限＞200℃；无偏离：200℃≥温度上限≥150℃。投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	■13.1.2.2消解孔数：≥24位（50ml），更多为优。【正偏离：≥40位，无偏离：＜40位。投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	13.1.3全自动加酸模块：
	/

	■13.1.3.1试剂通道：≥4个，触液材料耐强酸，更多为优；【正偏离：≥6个通道；无偏离：＜6个通道。投标时需提供参数部件照片及说明】
	重要参数

	13.1.3.2具有独立试剂容量检测系统，试剂余量不足时报警提示，废液池液面，达到危险液位时及时报警。
	一般性参数

	13.1.4全自动加盖、取盖模块：全自动加盖、取盖。
	一般性参数

	13.1.5全自动混匀模块：自动混匀样品。
	一般性参数

	13.1.6定容模块：全自动定容； 
	一般性参数

	13.1.6.1定容精度：≤1%（定容50ml时）；
	一般性参数

	13.1.6.2定容范围5mL～l50mL。
	一般性参数

	13.1.7应用要求：可实现自动流转与进样单元抓取样品管进样，并自动启动消解功能。
	一般性参数

	13.1.8过滤组件：
	/

	13.1.8.1机械臂模块：主要实现取液针及加液管路，进行滤膜扎取、加液及清洗流程等动作；
	一般性参数

	13.1.8.2可移动样品盘样品位数≥20位；
	一般性参数

	13.1.8.3采用外置式一次性过滤头进行样品自动过滤，过滤头盘≥40位。
	一般性参数

	13.1.9配置要求：
	/

	13.1.9.1全自动石墨消解系统主机（含自动加酸、定容、加热等模块）一台
	一般性参数

	13.1.9.2  系统控制软件一套；
	一般性参数

	13.1.9.3标准配件附件包（含试管架、消解管、试剂瓶、通风管、抗化学性泵管等）一套；
	一般性参数

	13.1.9.4全自动过滤仪主机（含连接石墨消解仪及ICPMS的管路或机械臂等）1套；
	一般性参数

	13.1.9.5过滤盘1套；
	一般性参数

	13.1.9.6过滤头100包（100个／包）。
	一般性参数

	14电感耦合等离子体质谱仪
	/

	14.1功能要求
	/

	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)：该仪器应适用于不同应用领域的各类样品的元素分析，满足金属、环境、食品、地质、生物样品、化工材料等分析要求。可与自动进样器、水土金属前处理单元等多种设备联用。
	一般性参数

	14.2仪器硬件参数
	/

	14.2.1进样系统
	/

	14.2.1.1雾化器:高效同心雾化器，保证仪器高灵敏度的同时具有良好的耐盐特性。
	一般性参数

	14.2.1.2雾化室:提供高效稳定的小体积旋流型雾室，配备半导体制冷雾室系统。雾室温度可调。
	一般性参数

	14.2.2.1.3炬管:配备可灵活拆装的石英炬管，采用气路快插拔设计，方便清洗维护。
	一般性参数

	14.2.1.4中心管：一体式或分离式设计。
	一般性参数

	14.2.1.5蠕动泵：配备泵速可调的不少于四通道蠕动泵系统。
	一般性参数

	14.2.1.6标配4路工作气体（包括冷却气、辅助气、载气、碰撞气），流量连续可调。
	一般性参数

	14.2.2 等离子源
	/

	14.2.2.1射频电源：采用固态光源技术，功率范围600~1600W或更宽，连续可调。
	一般性参数

	14.2.2.2屏蔽炬：采用屏蔽炬设计，能够消除二次离子放电影响，提升离子源工作稳定性。
	一般性参数

	14.2.2.3等离子体位置控制：三维(X, Y, Z方向)位置由计算机精确控制，定位精度0.01mm。
	一般性参数

	14.2.3接口：方便维护的双锥接口设计，无需卸载真空即可进行两锥的维护，清洗操作简单方便，基体耐受性好。
	一般性参数

	14.2.4提取透镜：至少配备一个透镜，保证检测数据稳定性。
	一般性参数

	14.2.5 真空系统：配备≥1个机械泵，≥1个分子涡轮泵。
	一般性参数

	14.2.6离子传输系统：双离轴的离子传输通道设计。
	一般性参数

	14.2.7碰撞反应池：配备六级杆碰撞/反应池，至少拥有两种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）。
	一般性参数

	14.2.8四极杆质量分析系统：
	/

	14.2.8.1四极杆驱动频率≥2.0 MHz。
	一般性参数

	14.2.8.2四极杆质量数范围：2-260amu或更宽；
	一般性参数

	14.2.8.3质量轴稳定性：≤0.05amu/24h；
	一般性参数

	14.2.8.4质量分辨率：0.3amu-1.0amu可调；
	一般性参数

	14.2.9检测系统：采用脉冲模拟双模式电子倍增器，自动实现模拟和脉冲模式之间切换。
	一般性参数

	14.2.10其他：软件实时监控仪器电源，四极杆电源，真空系统，等离子体状态等系统状态，发生错误时主动提示。
	一般性参数

	14.3仪器性能要求
	/

	14.3.1灵敏度(Mcps/ppm)：Li(7)≥40， In(115)≥200，U(238)≥220；
	一般性参数

	14.3.2 检出限(3倍信噪比,ppt)：Be(9)≤0.5，In(115)≤0.15，U(238)≤0.1。
	一般性参数

	14.3.3背景：≤0.5cps （在质量数5 amu处实测背景）。
	一般性参数

	14.3.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤2.0%。
	一般性参数

	14.3.5双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %。
	一般性参数

	14.3.6短期稳定性(RSD)：≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)。
	一般性参数

	14.3.7长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)。
	一般性参数

	14.4软件要求
	/

	具有与中控系统双向对接功能，实现任务、数据无人化交互。
	一般性参数

	14.5配置要求：
	/

	14.5.1电感耦合等离子体质谱仪 1台；
	一般性参数

	14.5.2智能循环冷却水装置（配有水管10米）1套；
	一般性参数

	14.5.3随机标准品配置  1套；
	一般性参数

	14.5.4仪器使用说明书 1本；
	一般性参数

	14.5.5分析软件 1套；
	一般性参数

	14.5.6自动进样器1套，单机使用的自动进样管10套；
	一般性参数

	14.5.7电源保障系统（≥4h）1套。
	一般性参数

	15项目保障
	/

	15.1智能水质自动采样站和无人实验室质保5年。
	一般性参数

	15.2培训：质保期内无人实验室每台仪器免费提供4人次到生产厂家培训中心进行培训；
	一般性参数

	15.3免费运维智能水质自动采样站和无人实验室3年。
	一般性参数

	15.4软件终身免费升级；
	一般性参数

	15.5每一分析单元仪器说明书、产品保修单、合格证各一份。
	一般性参数

	16 项目人员要求
	/

	16.1 项目负责人
	/

	16.1.1项目负责人1人，负责项目质量、进度、施工、组织协调等工作。
	一般性参数

	16.1.2负责统筹本项目的智能水质自动采样站和无人实验室的信息交互。
	一般性参数

	16.1.3负责组织项目的日常管理工作，协调解决智能水质自动采样站和无人实验室的衔接问题。
	一般性参数

	16.1.4负责组织项目安装调试、试运行及验收，形成验收报告提交采购人。
	一般性参数

	16.2 智能水质自动监测站负责人
	/

	16.2.1智能水质自动监测站项目负责人1人，需具备5年以上地表水水质自动采样站项目建设、运维管理等相关工作经验，全面负责项目各项事务，严格按照合同约定，完成相关工作目标。项目负责人如不能按照采购方要求推进工作开展，采购方有权更换项目负责人。
	一般性参数

	16.2.2负责与项目负责人对接，完成本项目的智能水质自动采样站和无人实验室的信息交互。
	一般性参数

	16.2.3负责协调解决智能水质自动采样站的技术问题。
	一般性参数

	16.2.4负责智能水质自动采样站的质量、进度、施工、组织协调等工作。
	一般性参数

	16.2.5负责组织智能水质自动采样站的日常管理工作，协调安排智能水质自动监测站成员的各项工作任务。
	一般性参数

	16.3.实施人员
	/

	16.3.1不少于11人。进行本项目的智能水质自动采样站（不少于10人）和无人实验室（不少于1人）运维工作，按照规范做好检查维护、质量保证和质量控制等工作，运维单位应按照管理需求记录运行情况和维护情况。
	一般性参数

	16.3.2响应时效：智能水质自动采样站仪器状态异常或仪器故障时，实施人员应及时响应（响应时间不超过4小时），24小时内到达现场检修，并在48小时内解决所有故障；若48小时内无法排除仪器故障，应在72小时内更换备机，并保证后续的正常测量和数据正常传输。无人实验室仪器状态异常或仪器故障时，实施人员应及时响应，1小时内到达现场检修，一般问题在8小时内解决，需要更换备件的维修应在72小时解决，保证后续的正常测量和数据正常传输。
	一般性参数

	16.3.3智能水质自动采样站原则上应连续运行，因电力故障、采水故障、水位过低、自然断流等不可抗力因素导致停运的，应及时向相关主管部门报告。
	一般性参数

	16.3.4智能水质自动采样站安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。
	一般性参数

	16.3.5 项目合同期内，项目实施人员按照相关技术规范完成采样站的运行维护，负责采样站采样瓶的收和送（从采购方指定地点，拿新采样瓶到采样站现场更换，再把采集好水样的采样瓶按照技术规范规定时间等条件，送达无人实验室进行交接）。
	一般性参数

	智能水质采样站（一般参数指标39项，重要参数指标1项）

	1.整体功能
	/

	智能水质采样站（简称采样站）可按远程设置时间、周期、远程控制或异常事件触发条件（如水质异常、降雨事件、人为干扰等）自动采集水样，采样站集成了水质传感器，可实时监测水温、pH、溶解氧（DO）、电导率、浊度（简称五参数）等关键参数。通过留样均水后将水样分装到采样瓶中，支持多瓶分装、低温保存，采样瓶具有过程信息记录功能，可实时记录样品信息，采样站与无人实验室系统、数据管理平台可实现交互对接。五参数按照技术要求实现自动周核查功能，监测数据及采样信息及时传输到采购方指定平台。采样站的采样瓶须实现与本项目的智能无人实验室智能无人化衔接交接水样。
	一般性参数

	1.1采样模式：常规留样、质控留样（采集水样、空白样和平行样）、超标留样和等比例采样。具备周期模式、定点模式、雨量触发、五参数水质突变自动触发、远程触发等模式。五参数池与装样池须独立分开，采样瓶从装样池分装。
	一般性参数

	1.2采样、预处理、保存方式满足《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022）技术要求。单次采样量：1mL～500mL（可设）。
	一般性参数

	1.3采样间隔：1min～9999min（可设）
	一般性参数

	1.4采样量误差：≤10%；
	一般性参数

	1.5采样指标：包括但不仅限于铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑、锰、锌、铜。并具备自动排空功能。
	一般性参数

	▲1.6预处理：根据HJ 91.2—2022技术要求能够根据水质样品的理化特性和检测分析要求自动采用相适应的沉降时间、多级过滤等预处理方式，满足在不同浊度条件下样品采集的预处理需求，不影响常规五参数的监测。【投标时需提供预处理连续性照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	▲1.7固定剂自动添加：具备采集不同指标水样时，添加不同固定剂功能。铅、镉、铬、铊、锑、锰、锌、铜、砷采集到同一个采样瓶，按照采样技术规范添加硝酸固定剂。汞采集到同一个采样瓶，按照采样技术规范添加盐酸固定剂。【投标时需提供自动添加固定剂连续性照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.8保存温度（4±2）℃，具备温度失控报警功能，报警信息实时上传至指定平台，能够满足HJ 493对样品储存温度的要求。
	一般性参数

	1.9五参数监测：水温、pH、溶解氧、电导率和浊度均可自动现场监测自动质控核查等，要求详见“水质自动监测站改造”的五参数技术要求。
	一般性参数

	1.10自动清洗：具备自来水自动清洗采水系统、预处理系统、采样瓶等，清洗体积及次数可设置。
	一般性参数

	1.11自动润洗：具备自动润洗采水管路、试剂管路、采样瓶，润洗体积及次数可设置。
	一般性参数

	1.12每个自动采样站配置不少于12个采样瓶位，采样瓶数量不少于24个。样品瓶材质为聚乙烯等耐摔耐腐蚀材质，具备避光性。
	一般性参数

	1.13水平采样距离≥10m。
	一般性参数

	1.14控制单元：具备多种类型的通信接口，可接接收现场或远程下达的控制指令，并执行相应的动作和流程，功能要求如下：

具备操作权限分级功能，不同级别的权限可进行相应的操作和维护；具备对水质监测数据、采样数据及运行状态的自动采集、存储、查询、显示等功能，可储存至少1年的原始数据和运行日志；具备异常情况的记录和告警功能，告警包括：断电、缺液、漏液、留样异常和监测数据超标等情况；断电后再度通电时能自动复位到正常待机状态，所有系统设置不发生变化；支持无线传输或有线传输，有线传输应具备网口输出，数据传输协议应符合HJ 1404中的相关要求。控制系统可以接入业主指定的管理平台，通过平台实现远程操作。
	一般性参数

	1.15可通过业主指定的管理平台对采样站进行单独控制，如样品排空、五参数核查和开启门锁等，且全过程留痕，方便追溯和审查。 
	一般性参数

	1.16门禁功能：具备门禁功能，系统采用电子门禁，可以平台远程操作，实现门锁开启，避免人为因素干扰设备内部样品采集过程。
	一般性参数

	1.17外部触发设备：流量计、雨量计、五参数等。
	一般性参数

	1.18供电方式：市电供电。
	一般性参数

	1.19占地面积：＜2平方米。提供机柜和完成四通一平。
	一般性参数

	1.20具有电源防雷、通讯防雷等相关设备，并使需要的保护接地的各类设备和线路就近接地。
	一般性参数

	1.21采配水系统。具有自动反冲洗和除藻功能，除藻的方式不对环境造成污染。
	一般性参数

	1.22视频监控功能：配备视频监控设备，可对采水点环境、水质智能采样站内部、周边环境、取样和运维过程进行监控，并能同步抓取采样时采样点视频图像，支持监控视频和图像上传信息管理系统并存储，可根据周围状态，切换监控视角至对应的角度。例如运维人员开启柜门进行维护操作时，摄像头可切换视角，对维护过程进行记录。满足对样品真实性监控及设备安全运行监控的要求。
	一般性参数

	1.23数据采集及传输功能。具有数据采集与传输功能：采样记录、开关门记录、样品信息、系统状态日志等数据可通过无线网络传输至平台；
	一般性参数

	2.自动采样瓶
	/

	▲2.1智能瓶盖：旋钮式的瓶盖，智能电子封签防伪技术，样品瓶自动密封，相关信息上传业主指定平台。采样瓶信息可自动写入和读取，可授权开盖，样品标签须匹配于业主指定控制单元，并且通过标签中的溯源信息追踪样本的来源路径，确保样品的合法性和可追溯性。确保自动采样瓶与无人实验室间的衔接顺畅有效运行。【投标时需提供衔接无人实验室交接水样连续性照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	2.2采取多种防人为干扰设计，严格控制样品运送过程中的开瓶权限，保证水样的安全性与代表性。
	一般性参数

	2.3通过手机APP可实现采测全流程操作，并可实时监控样品运输过程。
	一般性参数

	2.4信息交互
	/

	2.4.1便携式数据处理器APP交互功能：通过APP完成门禁开启，取样、换装、样品信息查询、采样模式设置、单点控制调试等操作。通过APP完成智能样品箱的样品瓶装箱，转运交互等操作。
	一般性参数

	2.4.2平台交互功能：通过平台查看各个采样站点的实时工作状态、采样信息、远程控制采样、配置采样模式和查询运行日志、报警记录等功能。
	一般性参数

	2.5可通过APP与采样瓶建立无线通讯连接，实现样品装箱、样品瓶标识码扫码采集及信息上传等操作。
	一般性参数

	2.6可通过APP或平台实现对智能样品箱的批量管理。可通过平台与采样站建立远程连接，实时查看仪器测试数据和运行情况，查看内部运行日志及参数；可实现对无人采样站的远程监控和控制，方便管理人员进行实时操作和管理。
	一般性参数

	2.7每个市配备1台自动采样站便携式数据处理器终端，共3台。设备技术要求操作系统：鸿蒙或安卓；屏幕不低于11寸；硬盘内存不低于12GB+256GB；触摸屏类型是电容屏。分辨率不低于2200*1440。
	一般性参数

	3.采样瓶自动清洗单元
	/

	■3.1 采样瓶在实验室分析完成后具备自动清洗功能，人工或自动转移至自动清洗单元，人工可一键下达清洗任务，同时具备可自动将试毕或超出留样保存期限的样品进行清洗的功能。【正偏离：具备自动转移至自动清洗单元功能；无偏离：需要人为转移至自动清洗单元。投标时需提供分析完成后采样瓶清洗过程连续性照片并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	4.配置清单
	/

	4.1智能水质采样站
	/

	4.1.1智能水质采样站46套；
	一般性参数

	4.1.2五参数分析仪46套；
	一般性参数

	4.1.3智能水质采样站系统集成46套；
	一般性参数

	4.1.4水样预处理系统46套；
	一般性参数

	4.1.5采样瓶1104个；
	一般性参数

	4.1.6其他辅助设备46套；
	一般性参数

	4.1.7运维服务3年；
	一般性参数

	4.1.8便携式数据处理终端3台。
	一般性参数

	4.2采样瓶自动清洗单元
	/

	4.2.1在无人实验室配备自动清洗单元1套；
	一般性参数

	4.2.2自动运送小车1个及充电桩1个（配备样品瓶自动转移至清洗单元的功能时选配）。
	一般性参数

	水质自动监测站升级改造（一般参数指标246项）

	水质自动分析仪器技术要求
	/

	（一）五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度）
	/

	1.分析仪技术指标
	/

	1.1水温
	/

	1.1.1 分析方法：热电阻/热电偶；
	一般性参数

	1.1.2 检测范围：0℃～60℃；
	一般性参数

	▲1.1.3 准确度：±0.2℃；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.1.4平均故障间隔时间：≥720h/次；
	一般性参数

	1.1.5 实际水样比对：绝对误差≤±0.5℃。
	一般性参数

	1.2 pH值
	/

	1.2.1 分析方法：玻璃电极法；
	一般性参数

	1.2.2 检测范围：pH值0～14(0-40℃)，可调；
	一般性参数

	▲1.2.3 重复性：≤±0.1pH值；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.2.4 分辨率：0.01pH值；
	一般性参数

	1.2.5 漂移（pH值=4、7、9）：≤±0.1pH值；
	一般性参数

	1.2.6 响应时间：≤0.5min；
	一般性参数

	1.2.7 温度补偿精度：≤±0.1pH值；
	一般性参数

	1.2.8平均故障间隔时间：≥720h/次；
	一般性参数

	1.2.9 实际水样比对试验：≤±0.5pH值；
	一般性参数

	1.2.10 标准溶液测试：绝对误差≤±0.15；
	一般性参数

	1.2.11 温度补偿：自动温度补偿功能。
	一般性参数

	1.3 溶解氧
	/

	1.3.1 分析方法：电化学法/荧光法；
	一般性参数

	1.3.2 检测范围：0～20mg/L，可调；
	一般性参数

	1.3.3 零点漂移：±0.3mg/L；
	一般性参数

	1.3.4 量程漂移：±0.3mg/L；
	一般性参数

	▲1.3.5 重复性：±0.3mg/L；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.3.6 分辨率：0.01mg/L；
	一般性参数

	1.3.7 响应时间（T90）：≤2min；
	一般性参数

	1.3.8 温度补偿精度：±0.3mg/L；
	一般性参数

	1.3.9平均故障间隔时间：≥720h/次；
	一般性参数

	1.3.10 实际水样比对试验：±0.8mg/L；
	一般性参数

	1.3.11标准溶液测试：绝对误差≤±0.3mg/L；
	一般性参数

	1.3.12 温度补偿：自动温度补偿功能。
	一般性参数

	1.4 电导率
	/

	1.4.1 分析方法：电极法；
	一般性参数

	1.4.2 最小检测范围：0-500mS/m(0-40℃)，可调；
	一般性参数

	▲1.4.3 重复性误差：±1%；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.4.4 零点漂移：±1%；
	一般性参数

	1.4.5 量程漂移：±1%；
	一般性参数

	1.4.6 响应时间（T90）：0.5min以内；
	一般性参数

	1.4.7 温度补偿精度：±1%；
	一般性参数

	1.4.8平均故障间隔时间：≥720h/次。
	一般性参数

	▲1.4.9 标准溶液测试【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

（a）绝对误差：标准溶液值≤100μS/cm时，≤±5μS/cm；

（b）相对误差：＞100μS/cm时，≤±5%。
	实质性参数

	1.4.10 实际水样比对

（a）绝对误差：便携检测结果≤100μS/cm时，≤±10μS/cm；

（b）相对误差：便携检测结果＞100μS/cm时，便携检测结果≤±10%。
	一般性参数

	1.4.11 温度补偿：自动温度补偿功能。
	一般性参数

	1.5 浊度
	/

	1.5.1 分析方法：光散射法；
	一般性参数

	1.5.2 检测范围：0～2000NTU，可调；
	一般性参数

	▲1.5.3 重复性误差：±5%；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.5.4 零点漂移:±3%；
	一般性参数

	1.5.5 量程漂移：±5%；
	一般性参数

	1.5.6 线性误差：±5%；
	一般性参数

	1.5.7平均故障间隔时间：≥720h/次；
	一般性参数

	▲1.5.8 标准溶液测试：【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

（a）相对误差：30NTU＜标准溶液值≤50NTU，≤±15%；

（b）相对误差：50NTU＜标准溶液值≤1000NTU，≤±10%。
	实质性参数

	1.5.9 实际水样比对：

（a）相对误差：便携检测结果≤50NTU，≤±30%；

（b）相对误差：便携检测结果＞50NTU，≤±20%；

（c）当浊度自动监测仪与便携仪器检测结果均≤30NTU或者≥1000NTU时，判定比对结果合格。
	一般性参数

	2.通用要求
	/

	2.1 显示屏:不小于5寸触摸屏(彩色)/800x480
	一般性参数

	2.2 供电:(85～260)VAC，
	一般性参数

	2.3 功耗:不大于6W
	一般性参数

	2.4 存储温度:(-20～70)℃，
	一般性参数

	2.5 工作温度:(-10～60)℃
	一般性参数

	2.6 外壳材料:PC、ABS（整体设备满足要求）
	一般性参数

	2.7 防护等级:条款防护等级要求等于或优于IP65（整体设备满足要求）
	一般性参数

	2.8 支持传感器数:不少于4个数字传感器
	一般性参数

	2.9 继电器:6路继电器(120VAC,24VD/1A)
	一般性参数

	2.10 数字输出：1路RS485输出，1路RS232输出
	一般性参数

	3.质控要求
	/

	▲3.1 自动周质控功能

仪器每周自动使用标准溶液（购买标准溶液或自行配制）对自动监测仪器进行标样核查，每次标液核查结束均排空，确保每次核查使用新标液；可以自动实现水样以及标准溶液的替换、清洗等动作，达到无人化自动标样核查。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	▲3.2 自动校准功能

当水样数据发生异常时，可以自动进行标样核查检查，对于自动标样核查结果异常的站点，采用自动校准以判断传感器是否异常，在自动校准过程中，并对校准原始数据进行记录和判断。具备自动清洗五参数探头，清洗过程对水样测试环节无干扰。具备零氧水和饱和溶解氧水的自动制备的功能，可实现溶解氧的零氧、饱和氧的自动切换核查功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	▲3.3 远程反控功能

可以实现五参数分析仪的远程控制能力，支持远程设定核查标液、标样浓度、自动标液核查时间，pH值、电导率、浊度、溶解氧支持2种（或以上）不同浓度的标样进行核查，五参数可同步进行标样核查或校准。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	3.4 自动进样功能

电导率、pH值、溶解氧、浊度标准溶液以及水样能够自动切换，自动进样。
	一般性参数

	3.5 具备关键参数上传功能
	一般性参数

	3.6 具备数据自动标识功能
	一般性参数

	3.7 具备试剂余量报警功能
	一般性参数

	3.8 具有电极状态诊断功能，可根据信号值判断电极的性能状态，性能不良时发出异常告警。
	一般性参数

	3.9 具有电极自清洁功能，人工维护周期≥1个月
	一般性参数

	二）四大表参数（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）
	/

	1.工作条件
	/

	1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz；
	一般性参数

	1.2 工作环境温度(5～45)℃。
	一般性参数

	2.通用要求
	/

	2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；
	一般性参数

	2.2平均故障间隔时间：≥720h/次；
	一般性参数

	2.3 仪器检测周期：≤60min；
	一般性参数

	2.4 绝缘阻抗：＞5MΩ；
	一般性参数

	2.5 数据有效率：≥90%；
	一般性参数

	2.6 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；
	一般性参数

	2.7 数据存储不少于365天；
	一般性参数

	2.8 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
	一般性参数

	2.9 具有浊度干扰自动补偿功能；
	一般性参数

	2.10 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口，能够拓展达到国家规定的智能水站物联网通信协议技术要求；
	一般性参数

	2.11 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；
	一般性参数

	2.12具有量程切换功能；
	一般性参数

	2.13具有过程日志记录功能；
	一般性参数

	2.14 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
	一般性参数

	3.高锰酸盐指数
	/

	3.1分析方法：高锰酸钾氧化-滴定法；
	一般性参数

	3.2 技术指标
	/

	3.2.1 测量范围：（0～50）mg/L（可扩展）；
	一般性参数

	3.2.2 重复性：≤5%；
	一般性参数

	3.2.3 零点漂移：±5%；
	一般性参数

	▲3.2.4 量程漂移：±5%；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	3.2.5 示值误差：

20%量程液：±10%；

50%量程液：±8%；

80%量程液：±5%。
	一般性参数

	3.3.质量控制指标
	/

	3.3.1 正确度：±10%以内；
	一般性参数

	3.3.2 精密度：≤5%；
	一般性参数

	3.3.3 检出限：≤0.5mg/L；
	一般性参数

	3.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±1.0mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；
	一般性参数

	3.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；
	一般性参数

	3.3.6 低浓度标样核查：

（a）Ⅰ～Ⅲ类水绝对误差±1.0mg/L以内；

（b）Ⅳ～劣Ⅴ类水相对误差±5%标样核查上限值以内。
	一般性参数

	3.3.7 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±1.0mg/L以内；

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±1.0mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。
	一般性参数

	3.3.8 24h核查浓度漂移：≤±10%；
	一般性参数

	3.3.9 加标回收率：80%～120%。
	一般性参数

	4.氨氮
	/

	4.1 分析方法：水杨酸分光光度法；
	一般性参数

	4.2 技术指标
	/

	4.2.1 测定范围:0～300mg/L（可扩展）；
	一般性参数

	4.2.2 重复性:≤2.0%；
	一般性参数

	4.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；
	一般性参数

	▲4.2.4 量程漂移:±10%F.S.；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	4.2.5 示值误差：

20%量程液：±8%；

50%量程液：±5%；

80%量程液：±3%；
	一般性参数

	4.3 质量控制指标
	/

	4.3.1 正确度：±10%以内；
	一般性参数

	4.3.2 精密度：≤5%；
	一般性参数

	4.3.3 检出限：≤0.5mg/L；
	一般性参数

	4.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±0.2mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；
	一般性参数

	4.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格。
	一般性参数

	4.3.6 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±0.2mg/L以内; 

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.2mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。
	一般性参数

	4.3.7 核查浓度漂移：

24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；

24h其他核查浓度漂移：≤±10%；
	一般性参数

	4.3.8 加标回收率：80%～120%。
	一般性参数

	5. 总磷
	/

	5.1 分析方法：钼酸铵分光光度法；
	一般性参数

	5.2 技术指标：
	/

	5.2.1 测定范围:0-20mg/L范围内可调；
	一般性参数

	5.2.2 重复性:≤5.0%；
	一般性参数

	5.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；
	一般性参数

	▲5.2.4 量程漂移:≤±10%F.S.；【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	5.3.质量控制指标
	/

	5.3.1 正确度：±10%以内；
	一般性参数

	5.3.2 精密度：≤5%；
	一般性参数

	5.3.3 检出限：≤0.01mg/L。
	一般性参数

	5.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±0.02mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）直线相关系数≥0.998；
	一般性参数

	5.3.5 实际水样比对试验误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格。
	一般性参数

	5.3.6 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±0.02mg/L以内；

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.02mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。
	一般性参数

	5.3.7 核查浓度漂移

（a）24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；

（b）24h其他核查浓度漂移：≤±10%；
	一般性参数

	5.3.8 加标回收率：80%～120%。
	一般性参数

	6. 总氮
	/

	6.1 分析方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法/碱性过硫酸钾消解-NED比色法；
	一般性参数

	6.2 技术指标：
	/

	6.2.1 测定范围:0～50mg/L（可扩展）；
	一般性参数

	6.2.2  重复性:≤3%；
	一般性参数

	6.2.3 零点漂移:≤±5%F.S.；
	一般性参数

	▲6.2.4 量程漂移:≤±10%F.S.【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	6.3 质量控制指标
	/

	6.3.1 正确度：±10%以内；
	一般性参数

	6.3.2 精密度：≤5%；
	一般性参数

	6.3.3 检出限：≤0.05mg/L；
	一般性参数

	6.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±0.3mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）直线相关系数≥0.998；
	一般性参数

	6.3.5 实际水样比对试验误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；
	一般性参数

	6.3.6 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±0.3mg/L以内；

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.3mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）；

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%。
	一般性参数

	6.3.7 核查浓度漂移：

24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%；

24h其他核查浓度漂移：≤±10%；
	一般性参数

	6.3.8 加标回收率：80%～120%。
	一般性参数

	（三）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮质控模块技术要求
	/

	系统仪器性能指标达到采购方的验收技术要求。智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。
	一般性参数

	▲1.1 可自动制备任意浓度的标准样品。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.2 可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。
	一般性参数

	1.3 样杯需具备防止水样被篡改功能。
	一般性参数

	1.4 可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。
	一般性参数

	1.5 具有将盲样考核结果传输至广西水环境监控平台的功能。
	一般性参数

	1.6 具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。
	一般性参数

	1.7 质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。
	一般性参数

	1.8 具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。
	一般性参数

	1.9 具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。
	一般性参数

	（四）站房建设及改建单元
	/

	1.提供站房或改扩建站房（15-20平米），完成“四通一平”，保证水站仪器设备长期、稳定运行。站房地面有排水孔的方向有一定的坡度，可使室内积水排出。仪器间内设有专用清洁水源管道，接口总管径不小于DN20，并装有截止阀。质控间配有防酸碱化学实验台，台上可以放置实验室比对仪器，台下有工作柜，便于放置试剂，并且配备实验凳及上下水、洗手池等。完成防雷检测，并出具检测报告。
	一般性参数

	2.供电:选用三相五线制进线，安装三相交流稳压器，配电箱。照明电、机泵用电、仪器、仪表控制柜用电分相使用。
	一般性参数

	3.给水(自来水)排水:站房引入市政自来水，水质和水压满足市政用水要求。如果没有自来水可抽取井水作为给水，必须经预处理后，满足制取纯水的要求。如果不满足给水，需配置水桶，定期储水，满足水站运行用水。系统排水在墙角设置直径75毫米地漏，通往外面有足够的储水空间或返回河流。
	一般性参数

	4.站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度，开关位置应方便使用。
	一般性参数

	5.站房应依照《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019)的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于42欧姆。
	一般性参数

	6.装修时管、电线布置尽量美观;站房顶部及四周需安装线槽，电线沿线槽走。
	一般性参数

	7.站房内应配置工作桌、椅，满足日常办公需要
	一般性参数

	（五）智慧站房系统技术要求
	/

	智慧站房系统集成站房动力监控、环境监控、视频监控等设备，通过对室内温度湿度、视频、动力环境（站房电流电压）、水浸、烟雾等进行监控，实现对站房环境、仪器设备等智能操作、监控等管理。对五参数设备自动清洗、五参数自动核查、水样液位观察、纯水液位、废液液位等实时可视化视频监控。
	一般性参数

	1.便携式数据处理器实时监控，远程掌握站房情况
	/

	1.1每个站点配置1台便携式数据处理终端，共4台（操作系统：鸿蒙/安卓，骁龙7或以上配置8核心，2.6GHz 以上主频，12G内存+256G硬盘，2560*1600分辨率，12.1英寸）。
	一般性参数

	1.2通过便携式数据处理器设备，可实现对站房环境参数监测数据远程查看。当环境参数监测数据发生异常，能主动提示日志信息，显示明显告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用便携式数据处理器实时掌握现场情况，及时进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。
	一般性参数

	2.视频监控
	/

	2.1视频终端
	/

	2.1.1 自动站装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房、上游≥500米河道及两边岸线、下游≥500米河道及两边岸线等所有需要重点监管的区域。电子围栏要具备7×24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。
	一般性参数

	2.1.2 在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦大于等于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦大于等于40倍，满足细节监管的需求。
	一般性参数

	2.2 视频监控单元功能要求：
	/

	2.2.1 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。具有手机远程监控功能。
	一般性参数

	2.2.2 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。
	一般性参数

	2.2.3 录像存储功能：满足大容量多通道并发的中心存储需要，存储至少满足60天的存储能力。
	一般性参数

	2.2.4 语音监听功能。
	一般性参数

	2.2.5 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。
	一般性参数

	2.3 视频监控设备布设要求：
	/

	至少在站房外取水口、站房外、站房仪器室三处位置安装视频监控设备。满足2.1视频终端技术要求的情况下，可统筹利用原有视频监控设备。
	一般性参数

	2.3.1 站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。
	一般性参数

	2.3.2 站房进门处（至少1台高清摄像头）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。可监控站房周围环境,视频照射距离≥200m。
	一般性参数

	2.3.3 站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备,视频照射距离≥30m。监控设备可水平360度旋转。
	一般性参数

	2.3.4 视频监控系统具备断电自启功能。
	一般性参数

	2.3.5 高清网络摄像机应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于400万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理；支持智能搜索、回放及备份。
	一般性参数

	2.3.6.对改造的站点提供站房，同时完成四通一平。所产生的一切费用由中标方负责。原有站房由中标方运送至采购人指定地点。
	一般性参数

	（六）系统集成技术要求
	/

	1 通用技术要求
	/

	1.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。
	一般性参数

	1.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。
	一般性参数

	1.3 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息，对系统过程的关键节点有记录，满足系统数据溯源的要求。
	一般性参数

	1.4 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。
	一般性参数

	▲1.5 能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。
	一般性参数

	1.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。
	一般性参数

	1.8 控制单元具有三级管理权限，根据登录用户的权限，调取权限范围内的操作功能，如查看数据、参数设置、网络设置、单点控制等，并同步记录所有操作日志；
	一般性参数

	1.9 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。
	一般性参数

	1.10 具有水样预处理功能，满足仪器分析测试需要；
	一般性参数

	1.11 针对不同水质情况（浊度、泥沙、色度等），控制系统满足复杂水样的监测要求，具有抗浊度模式、抗色度模式、抗泥沙模式等，并可一键配置，还可以灵活修改配置PLC的流程参数（如采水时间、沉降时间、清洗时间等）；
	一般性参数

	1.12 具有良好的防雷抗干扰能力，符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。可提供水站运行的点位软件及可视化监控界面，并支持画面手动控制、参数设置、数据和报表显示，历史数据检索等功能；
	一般性参数

	1.13 集成系统需能连接智慧化站房，采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。
	一般性参数

	2 配水及预处理单元技术要求
	/

	配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。
	一般性参数

	2.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；
	一般性参数

	2.2配水单元具备自动反清(吹)洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，不能用对环境产生污染的清洗方法；
	一般性参数

	2.3 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；
	一般性参数

	2.4 具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；
	一般性参数

	2.5 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；
	一般性参数

	2.6 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；
	一般性参数

	2.7 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；
	一般性参数

	2.8 除五参数分析仪器使用原水直接分析外，其他仪器根据测试方法要求采用沉降、超声过滤、离心、稀释测量等一种或多种预处理方式。
	一般性参数

	▲2.9针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，须有预处理备用管路，并具备自动切换预处理备用管路工作功能，可通过内置或外置等其他方式具备离心功能，转速≥2000r/min。对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在水体浊度大于100NTU时，实际水样比对符合《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN)安装验收技术规范》（HJ 915.2—2024）中的7.2.2要求。【投标时需提供仪器厂商依照方法标准出具的检测数据统计报告或其他同等及更高效力的检测报告，测试样品为浊度大于100NTU时，不少于6次样品数】
	实质性参数

	2.10 五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能。
	一般性参数

	2.11 系统具备多种沉降模式，可设定沉降时间(时间模式)，可设定上层水样的浊度预值(浊度判断模式)，也可根据原水浊度的不同范围智能确定沉降时间(智能模式)。
	一般性参数

	3 控制单元技术要求
	/

	控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。
	一般性参数

	3.1 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；
	一般性参数

	3.2 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并自动上传至广西水环境监控平台；
	一般性参数

	3.3 具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试；
	一般性参数

	3.4 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；
	一般性参数

	3.5 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；
	一般性参数

	3.6 具备兼容视频监控设备功能并能实现对视频设备校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；
	一般性参数

	3.7 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警(超标)上下限等参数进行设置；
	一般性参数

	3.8 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；
	一般性参数

	3.9 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等)及其对应的仪器、系统日志流程信息。
	一般性参数

	3.10 工控机硬件性能：不低于16G内存，256G固态硬盘，21.5英寸。
	一般性参数

	4 数据采集与传输技术要求
	/

	4.1 数据采集与存储
	/

	4.1.1 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；
	一般性参数

	4.1.2 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；
	一般性参数

	4.1.3 采集关键性参数(测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率(k)、曲线截距(b)、相关系数(R))；
	一般性参数

	4.1.4 能够实时采集视频信息，支持各类终端查看；
	一般性参数

	4.1.5 断电后能自动保存历史数据和参数设置。
	一般性参数

	4.2 数据传输与通讯
	/

	4.2.1 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；
	一般性参数

	4.2.2 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。
	一般性参数

	5 留样单元技术要求
	/

	5.1 具备水样冷藏功能，温度在（4±2）℃；
	一般性参数

	5.2 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应>500mL，瓶数≥12个，有密封功能；
	一般性参数

	5.3 具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；
	一般性参数

	5.4 具有人工留样、自动留样、超标留样和远程反控留样等功能配置门禁系统并具备开关门记录功能；
	一般性参数

	5.5 具有留样失败报警功能；
	一般性参数

	5.6 具有全程温度记录、全时监控等功能。
	一般性参数

	6 质控单元技术要求
	/

	与分析单元联用，通过现场工控机上的控制软件协同控制分析单元和质控配样装置，实现分析仪器的质控测试。具体要求如下:
	/

	6.1 须对水质自动分析仪器进行空白样测试、平行样测量、自动标样核查、自动多点线性核查、自动加标回收率测试、自动零点核查、自动跨度核查、24小时零点漂移、24小时跨度漂移等质控功能并具备远程质控功能；
	一般性参数

	6.2 须有远程盲样考核功能。联动控制仪器启动抽样测试命令，该功能可随时考核仪器测试样品数据的准确稳定性；
	一般性参数

	6.3 须有加标功能，可以根据水样测量值不同而自动调整加标体积。具有数据异常自动留样功能；
	一般性参数

	6.4 系统须有自动诊断功能，数据出现异常波动时，自动追加的质控措施；
	一般性参数

	6.5 须动态监控水样杯中的水样量，周期测试时仪器未从水样杯中取样会触发报警，从而保证水样数据的真实性。可实时监控加标标液温度，保证质控样品准确、有效；
	一般性参数

	6.6 须具备自动切换标样管和水样管的功能，以免交叉污染。每台仪器配备独立的质控装置，保证质控考核的独立性，可实现任意标液体积的精确加取；
	一般性参数

	6.7 须具备自动实现加标量、标液浓度和定容体积设置的功能，并将加标量、标液浓度和定容体积信息保存并上传至广西水环境监控平台。仪器设备、集成系统具备自动平行样测定功能，并能将平行样结果独立保存。
	一般性参数

	7 辅助单元(试剂冰箱、废液收集单元)技术要求
	/

	7.1 具有维护专用成套工具、试剂冰箱；
	一般性参数

	7.2 配备废液收集单元，满足不少于一个月废液量的收集；
	一般性参数

	7.3 配备UPS等应急电源设备，保证外部供电故障停电后，站房设备至少可以继续进行4小时的运行。
	一般性参数

	（七）智慧平台技术要求
	/

	具备数据智能审核、远程反控、AI预警等功能，采购方可以永久使用平台，中标方应免费更新升级平台最新功能。
	一般性参数

	1 远程反控
	/

	1.1 监测数据传输到采购人指定平台。远程查看水质监测仪器、数据采集器、传输模块等设备的运行状态，如电源状态、通信状态、故障信息等。
	一般性参数

	1.2 远程查看监测设备、管理设备运行日志、操作日志、故障日志等。
	一般性参数

	1.3 可远程设置和调整水质监测仪器的测量参数、校准参数、报警阈值等。
	一般性参数

	1.4 可远程切换水质监测仪器的工作模式，如连续监测模式、定时监测模式等。
	一般性参数

	1.5 按技术要求设定五参数周核查。
	一般性参数

	1.6 对现场仪器设备进行远程自动校准、自动质控（如零点检查、跨度检查、多点线性检查、加标回收率测试、标样核查、盲样测试等）。 
	一般性参数

	1.7 远程控制采水、配水、清洗系统。 
	一般性参数

	1.8 远程控制门禁、电源、安防、视频监控等运行保障设施。 
	一般性参数

	1.9 远程设置试剂余量报警。
	一般性参数

	1.10 远程留样方式控制。
	一般性参数

	2 AI预警
	/

	2.1 采水区域异常识别、故障预警（如：采水区域人为干扰情景记录与预警、采水区域外部水文环境情况变化的识别预警）。
	一般性参数

	2.2 对门禁、电力、水浸、安防、视频监控等增加传感器及相关应用。实现对站房内部环境及周边环境的智能感知，当监测到异常事件或周边环境情况变化时，自动触发报警。
	一般性参数

	2.3 具备仪器设备异常信息预警（如缺试剂、超量程、试剂余量不足、耗材到期、缺水样、废液量等）。
	一般性参数

	3 预留仪器接口

预留重金属等其他自动监测设备接口。
	一般性参数

	4.平台兼容

平台须预留相应接口，接入采购人指定的管理平台，中标方需配合采购人完成后期信创改造适配工作。
	一般性参数

	（八）水站整体性能要求
	/

	1.数智化水站实现智能巡检和自动诊断功能，帮助水站维护运行人员对设备运行状态的准确识别与判断，对需要维修设备部位准确判断。
	一般性参数

	2.对设备关键零部件的寿命管理（或健康智能诊断）实现智能管理。
	一般性参数

	3.对水质突变、雨量增加等情况，设备可实现自动触发加密监测功能。
	一般性参数

	4.数智化水站配套的管理平台或系统，可实现对水站智能巡检、智能维护、智能质控、智能派单等。适配于采购方管理系统的建设与智能升级，形成“人机料法环测”监测要素的标准化监管和贯穿监测全过程的穿透式管理，最终实现环境监测从人工管理向数字智能驱动的转变，从而最终实现降本、提质、增效、防风险的目标。
	一般性参数

	5.水站设备（五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数）实现不少于40天自动运行、自动维护和自动质控等全过程无人自动运维。项目验收后运维工作符合《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）及配套最新标准要求。
	一般性参数

	（九）总体配置要求
	/

	九参数智慧化改造水站4套，包括：
	/

	1.五参数分析仪4套；
	一般性参数

	2.氨氮自动分析及其质控模块等4套；
	一般性参数

	3.总磷自动分析及其质控模块等4套；
	一般性参数

	4.高锰酸盐指数自动分析及其质控模块等4套；
	一般性参数

	5.总氮自动分析及其质控模块等4套；
	一般性参数

	6.水站系统集成4套；
	一般性参数

	7.水样预处理系统4套；
	一般性参数

	8.留样器4套；
	一般性参数

	9.其他辅助设备4套；
	一般性参数

	10.便携式数据处理终端4台；
	一般性参数

	11.运维服务3年。
	一般性参数


（2）标项二评分标准
	评标项目
	评标
分值
	评标方法描述

	（一）价格分（满分30分）

	投标报价
	30分
	1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

2.中小企业政策性扣除计算方法

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×10 %。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即中小企业折扣=投标报价×4 %。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即本国产品折扣=投标报价×20 %
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶植政策。

6.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
7.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
8.价格分计算公式：
价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。
9.低价说明。

（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（5）异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	（二）技术分（满分65分）

	设备技术参数响应
	满分30.28分
	根据投标人的设备技术参数响应情况对应以下要求评分：
一般性参数（包含配置清单）共376项，每一项符合（无负偏离）得0.03分，满分11.28分，

重要参数共5项，每一项符合（无负偏离）得1.9分，每一项为正偏离得3.8分；满分19分。

注：一般参数指未标注“▲”、“■”的指标参数。重要参数指标注“■”的指标参数。

	项目实施方案
	满分12.72分
	根据投标供应商提供的项目实施方案独立评分：

一档（2.10分）：方案简单，包含项目管理措施、具体实施流程等，整体方案满足基本要求的。

二档（7.41分）：方案详细，包含管理措施、具体实施流程、供货安装进度安排、验收方案、人员安排等，整体方案满足招标文件要求的。

三档（12.72分）：方案详细全面完善，包含管理措施、供货安装进度计划、安装调试方案、验收方案、交货期保证措施、质量保障措施、技术培训措施、人员安排、应急保障措施等，整体方案可行性高。方案有针对性，能针对本项目进一步细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施，项目实施可行性强，对项目实施有保障的。

注：不满足一档或未提供方案不得分。

	质量控制方案
	满分11分
	根据投标供应商提供的项目质量控制方案独立评分：

一档（1分）：有质量控制方案，内容描述简单，依据项目情况采取措施简单。
二档（6分）：质量控制方案内容完整，明确基本的质量控制目标及核心管控环节，涵盖安装施工、竣工验收等主要阶段的质量要求；建立基本的质量管控机制，明确主要岗位职责，有简单的质量检查标准及检测方法；对常见的质量隐患有初步的预防思路，具备基本的整改措施，能够满足项目质量基本要求。
三档（11分）：质量控制方案完整、系统，明确质量控制目标、控制原则、核心管控环节，涵盖设备安装全流程（进场检验、安装施工、调试校验、竣工验收）的质量控制要点；建立完善的质量管控体系，明确管控岗位职责、工作流程，制定具体、可落地的质量检查标准、检测方法及频次；针对安装过程中可能出现的质量隐患（如设备固定不牢固、管线铺设不规范、调试不合格等），制定专项预防及整改措施，具备完善的质量追溯制度与方案，可有效保障安装质量达标。

注：不满足一档或未提供方案不得分。

	售后服务方案
	满分11分
	根据投标供应商提供的项目售后服务方案独立评分：

一档（1分）：满足项目质保期及售后服务要求，有定期回访及培训。
二档（6分）：满足项目质保期及售后服务要求，有售后服务流程、故障出现解决措施、意外应急状况服务或现场抢险指导方案，在接到采购人维修要求后应立即响应并在2小时内提出解决方案，16小时内到达现场对故障进行处理，并在24小时内解决所有故障。若24小时内无法排除仪器故障的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试；定期回访一年不少于四次，回访方案详细；培训能根据不同产品制定详细的培训方案。
三档（11分）：高于项目质保期及售后服务要求，质保期有延长，有详细的售后服务流程、故障出现解决措施、意外应急状况服务或现场抢险指导方案，在接到采购人维修要求后应立即响应并在1小时内提出解决方案，12小时内到达现场对故障进行处理，并在12小时内解决所有故障。若12小时内无法排除仪器故障的，应36小时内提供相应备用设备并负责安装调试。能针对本项目进一步细化、明确措施，并能提供相关具体的措施和资源配置用以支撑上述方案的实施。定期回访一年不少于六次，回访方案详细，有回访重点，能针对回访遇到的问题提出解决方案；培训能根据不同产品制定符合实际情况的详细的培训方案，项目售后服务保障切实可行，对项目实施保障有理有据的。

注：不满足一档或未提供方案不得分。

	（三）商务分（满分5分）

	业绩
	满分4分
	投标人或投标产品生产厂家自2021年1月1日以来有过同类设备业绩（地下水自动监测站或重金属分析仪），每个业绩得1分，本项满分4分。
注：必须提供中标/成交通知书或合同首页、签字盖章页所在页复印件等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。

	政策功能
	满分1分
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]，每提供一项得0.5分，满分0.5分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=（一）+（二）+（三）


注：1.计分方法按四舍五入取至千分位。
1.附件：标项二技术参数指标等级对照表

	技术参数指标等级对照表

	一般性参数指标合计376项，重要参数指标合计5项

	技术参数指标要求
	指标等级

	智慧化设备集中存储箱（一般性参数指标合计107项）

	一、总体要求
	/

	根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）《“十五五”国家地下水环境质量监测点位优化调整工作方案》，提供具体的深入细化自动监测站点布设方案，方案至少包括以下内容：
	一般性参数

	1.整体技术路线；
	一般性参数

	2.地下水环境监测站点分布情况；全部自动监测站位置分布图（包含行政区划图、监测对象边界、监测井位置）；
	一般性参数

	3.站点内部设备布设内容。
	一般性参数

	二、存储箱总体要求
	/

	存储箱采用箱体主体结构采用笼式结构或钢结构骨架设计，耐腐蚀的喷塑镀锌钢板材质，参照《国家地表水水质自动监测站站房及采水技术要求》和相关规范执行，填充保温材料，外形美观、耐腐蚀、防雷击、抗干扰，各种设备、及控制单元、数据采集传输单元、供电单元等放置在存储箱中，须保证水站仪器设备长期、稳定运行，需要满足监测井及监测系统全部设备及辅助设施的安装运行需求。
	一般性参数

	1.内配置仪器间、质控间等，总面积不少于40平方米，外形尺寸要求宽8.0m*长5.0m*高3.0m。仪器间面积不小于30平方米，其中用于安装仪器的单面连续墙面净长度不小于5米，质控间不小于10平方米。箱体内部应进行隔热保温处理，地面铺设防水、防滑材料，箱体地面向有排水孔的方向有一定的坡度，可使箱体内积水排出。仪器间内设有专用清洁水源管道，接口总管径不小于DN20，并装有截止阀。质控间配有防酸碱化学实验台，台上可以放置实验室比对仪器，台下有工作柜，便于放置试剂，并且配备实验凳及上下水、洗手池等。箱体外四周要求有一定安全高度的围栏，满足排水、防水要求。承接地面要求使用钢筋混凝土实施硬底化，且硬底化面积要求不少于48m²（长8m*宽6m），厚度不少于20cm，主体结构的设计使用年限不少于10年。设计应满足后期维护管理需求。
	一般性参数

	2.供电：箱内三相五线AC380V50HZ接入，安装三相交流稳压器，配电箱。照明电、机泵用电、仪器、仪表控制柜用电分相使用。供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定执行。地下水站供电电源使用 380 伏特交流电、三相四线制、频率 50赫兹，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的 1.5 倍计算，施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）。照明要求：正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的。箱体内照明不少于2盏40w的LED日光灯；电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁干扰。
	一般性参数

	3.通讯要求：站房网络通讯建设应以光纤/ADSL 有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，通讯运营商提供的网络应满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于 20 兆。
	一般性参数

	4.给水(自来水)排水：箱体内引入市政自来水，供水接入为6寸PVC管接入，水质和水压满足市政用水要求。如果没有自来水可抽取井水作为给水，必须经预处理后，满足制取纯水的要求。如果不满足给水，需配置水箱，定期储水，满足水站运行用水。系统排水在墙角设置直径75毫米地漏，通往外面有足够的储水空间或返回河流。给水系统。站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。
	一般性参数

	5.箱体门禁：站房配备智能密码指纹锁（户外防水级别达IP65以上），智能密码指纹锁采用直流电（即电池）供电，支持密码指纹开锁，支持手机开锁，抗剪抗锯，支持远程授权开锁，支持开锁记录查询等。
	一般性参数

	6.恒温系统：箱体内内配置一套恒温系统，能效二级及以上。
	一般性参数

	7.消防：烟雾传感，向平台发送报警信息；悬挂式灭火器.
	一般性参数

	8.恒温恒湿系统：具备站房温度、湿度保持和调节功能。
	一般性参数

	9.箱体应依照《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019)的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4Ω。
	一般性参数

	10.箱体内管、电线布置尽量美观;箱体顶部及四周安装线槽，电线沿线槽走。
	一般性参数

	11.箱体内应配置工作桌、椅，满足日常办公需要。
	一般性参数

	12.站房内配备防酸碱化学实验台(1.5~2米)，常用玻璃器皿，配备冷藏柜以便于试剂存放，备有上下水、洗涤台和洗涤槽。
	一般性参数

	13.道路：确保有1.5米宽硬化道路通往自动站，皮卡车、越野车可到达。
	一般性参数

	14.建设后外部环境处理要求

建设过程要求尽量减少外环境破坏；确需对外环境进行改变的，需经采购方同意后进行。

项目简易站房建设完成后，需要对建设过程期间破坏的绿化用地恢复原貌，并保证恢复的绿植成活，费用包含在中标总价中，采购方不再承担任何费用。

中标方需对建设期间产生的建筑垃圾等进行清理和清运，并保证按照政府规范建筑垃圾合法清运、倾倒，费用包含在中标价中，采购方不再承担任何费用。
	一般性参数

	三、智慧化系统技术要求
	/

	智慧站房系统集成站房动力监控、环境监控、视频监控等设备，通过对室内温度湿度、视频、动力环境（站房电流电压）、水浸、烟雾等进行监控，实现对站房环境的智能监控和管理。
	一般性参数

	1 便携式数据处理器实时监控，远程掌握站房情况

每套配备1台便携式数据处理器设备。设备技术要求操作系统：鸿蒙，安卓；屏幕不低于11寸；硬盘内存：12GB+ 256GB；触摸屏类型是电容屏。分辨率不低于2200*1440。

通过便携式数据处理器设备，可实现对站房环境参数监测数据远程查看。当环境参数监测数据发生异常，能主动提示日志信息，显示明显告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用便携式数据处理器实时掌握现场情况，及时进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。
	一般性参数

	具体要求如下：
	/

	1.1 视频终端
	/

	1.1.1 自动站装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖监测井、采水管路、站房等所有需要重点监管的区域。电子围栏要具备7×24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。
	一般性参数

	1.1.2 在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦大于等于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦大于等于40倍，满足细节监管的需求。
	一般性参数

	1.2 视频监控单元功能要求：
	/

	1.2.1 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。具有手机远程监控功能。
	一般性参数

	1.2.2 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。
	一般性参数

	1.2.3 录像存储功能：满足大容量多通道并发的中心存储需要，存储至少满足60天的存储能力。
	一般性参数

	1.2.4 语音监听功能。
	一般性参数

	1.2.5 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。
	一般性参数

	1.3 视频监控设备布设要求
	/

	至少在站房外监测井、站房外、站房仪器室三处位置安装视频监控设备。满足2.1视频终端技术要求的情况下，可统筹利用原有视频监控设备。
	一般性参数

	1.3.1 站房外监测井（至少1台高清球机）：用于监控监测井及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。
	一般性参数

	1.3.2 站房进门处（至少1台高清摄像头）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。可监控站房周围环境,视频照射距离≥200m。
	一般性参数

	1.3.3 站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况，固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备,视频照射距离≥30m。监控设备可水平360度旋转。
	一般性参数

	1.3.4 视频监控系统具备断电自启功能。
	一般性参数

	1.3.5 高清网络摄像机应选用可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持不低于400万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理；支持智能搜索、回放及备份。
	一般性参数

	四、系统集成技术要求
	/

	1 通用技术要求
	/

	1.1具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。
	一般性参数

	1.2 系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。
	一般性参数

	1.3 具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、仪器内部异常报警（电极异常、光源异常等）信息，对系统过程的关键节点有记录，满足系统数据溯源的要求。
	一般性参数

	1.4 具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令。
	一般性参数

	▲1.5 能够按照设定周期或远程接受指令，实现五参数分析仪器进行自动标样核查及校准，氨氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、多点线性核查等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.6 确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。
	一般性参数

	1.7 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。
	一般性参数

	1.8 控制单元具有三级管理权限，根据登录用户的权限，调取权限范围内的操作功能，如查看数据、参数设置、网络设置、单点控制等，并同步记录所有操作日志；
	一般性参数

	1.9 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。
	一般性参数

	1.10 具有水样预处理功能，满足仪器分析测试需要；
	一般性参数

	1.11 针对不同水质情况（浊度、泥沙、色度等），控制系统满足复杂水样的监测要求，具有抗浊度模式、抗色度模式、抗泥沙模式等，并可一键配置，还可以灵活修改配置PLC的流程参数（如采水时间、沉降时间、清洗时间等）；
	一般性参数

	1.12 具有良好的防雷抗干扰能力，符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。可提供水站运行的点位软件及可视化监控界面，并支持画面手动控制、参数设置、数据和报表显示，历史数据检索等功能；
	一般性参数

	1.13 集成系统需能连接智慧化站房，采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。
	一般性参数

	2.洗井及采水单元
	/

	2.1洗井及采水单元要求符合《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)。
	一般性参数

	2.2需根据项目情况给出合理的洗井与采水单元设计方案，采样管路要求至少4路，能实现分层采水，保证采样的规范性、代表性和科学性。（需在技术方案中提出洗井与采水说明）
	一般性参数

	2.3采样前需先洗井，洗井应满足HJ25.2、HJ1019的相关要求。要求浊小于或等于10NTU时或者当浊度连续三次测定的变化在±10%以内、电导率连续三次测定的变化在±10%以内、pH连续三次测定的变化在±0.1以内；或洗井抽出水量在井内水体积的3～5倍时，可结束洗井。
	一般性参数

	2.4达到洗井条件后，方可启动采样水单元进行采样测试。
	一般性参数

	▲2.5采样泵要具备低流量低扰动的采样功能，采样出水口流速在低于1L/min。【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	2.6采用低速低扰动提水，扬程应满足最大深度大于25米需要。
	一般性参数

	2.7材料及工作模式：特氟龙PTFE；流量/循环：150ml/循环（根据实际，可调）。
	一般性参数

	2.8进水方式：底部进水、进水孔具备易更换不锈钢筛网（根据实际，可调）。
	一般性参数

	2.9管线材质的稳定性：管路材质可用不锈钢、工程塑料或其他与水样不产生物理和化学作用的材质，并具备防冻隔热措施。
	一般性参数

	2.10室内部分必须有手动取水口，方便水样比对实验的采水。
	一般性参数

	3 配水及预处理单元技术要求
	/

	配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。预处理单元应根据国家标准分析方法要求为分析仪器配备相应的预处理装置，常规五参数分析仪使用原水直接分析。
	一般性参数

	3.1 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；
	一般性参数

	3.2配水单元具备自动反清(吹)洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，不能用对环境产生污染的清洗方法；
	一般性参数

	3.3 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；
	一般性参数

	3.4 具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；
	一般性参数

	3.5 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；
	一般性参数

	3.6 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；
	一般性参数

	3.7 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；
	一般性参数

	3.8 除多参数分析仪器使用原水直接分析外，其他仪器根据测试方法要求采用沉降、超声过滤、离心、稀释测量等一种或多种预处理方式。
	一般性参数

	3.9 多参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能；
	一般性参数

	3.10预处理单元为配备0.45μm过滤及消解预处理装置，应根据国家标准分析方法要求对重金属分析仪器提供相应的预处理方法。
	一般性参数

	4 控制单元技术要求
	/

	控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元及视频单元进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。
	一般性参数

	4.1 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；
	一般性参数

	4.2 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并自动上传至广西水环境监控平台；
	一般性参数

	4.3 具备单点控制功能，能够对单一控制点(阀、泵等)进行调试；
	一般性参数

	4.4 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；
	一般性参数

	4.5 具备对留样单元的留样、排样的控制功能；
	一般性参数

	4.6 具备兼容视频监控设备功能并能实现对视频设备校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；
	一般性参数

	4.7 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警(超标)上下限等参数进行设置；
	一般性参数

	4.8 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；
	一般性参数

	4.9 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据(空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等)及其对应的仪器、系统日志流程信息。
	一般性参数

	4.10工业控制计算机

序号

指标名称

性能指标

1

CPU

≥2.0GHz

2

内存

≥8GB

3

硬盘容量

≥2T

4

屏幕

≥12英寸

5

通讯接口

RS232/485 COM口，不小于6个

网口，不少于2个

2.2可编程控制器

序号

指标名称

性能指标

1

扩展能力

控制器输入输出接口满足需求且余量不少于 4 路，以便以后扩展。

2

防雷抗干扰能力

符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。


	一般性参数

	5 .留样单元技术要求
	/

	5.1 具备水样冷藏功能，温度在（4±2）℃；
	一般性参数

	5.2 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应＞500mL，瓶数≥12个，有密封功能；
	一般性参数

	5.3 具有留样前自动润洗，留样后自动排空的功能；
	一般性参数

	5.4 具有人工留样、自动留样、超标留样和远程反控留样等功能配置门禁系统并具备开关门记录功能；
	一般性参数

	5.5 具有留样失败报警功能。
	一般性参数

	5.6 具有全程温度记录、全时监控等功能。
	一般性参数

	6 .辅助单元(试剂冰箱、废液收集单元)技术要求
	/

	6.1 具有维护专用成套工具、试剂冰箱；
	一般性参数

	6.2 配备废液收集单元，满足不少于一个月废液量的收集；辅助单。
	一般性参数

	6.3元应包含三相备用电源、稳压电源、防雷单元、门、废液单元、自动灭火装置、恒温系统、视频监控等。
	一般性参数

	6.4.配备三相备用电源(总功率>15kw，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少1h)、稳压电源(功率≥15kw)、系统集成机柜、维护专用成套工具等。
	一般性参数

	6.5配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。
	一般性参数

	6.6.配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况。
	一般性参数

	6.7.具有电源、信号灯设施的三级防雷措施。
	一般性参数

	6.8.具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和监测设备无害。
	一般性参数

	6.9.应配置2套恒温系统（1备1用），具备电辅加热功能和除湿功能，具备来电后自动恢复断电前状态的功能。
	一般性参数

	6.10.保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存；
	一般性参数

	6.11.应配置漏液开关，积水后，应实现现场和远程报警，积水报警有效值不大于15mm；
	一般性参数

	6.12.应配置烟雾传感器和温湿度传感器；
	一般性参数

	五.项目人员要求
	/

	1 项目负责人
	/

	1.1项目负责人1人，需具备5年以上地表水水质自动监测站项目建设、运维管理等相关工作经验，全面负责项目各项事务，严格按照合同约定，完成相关工作目标。项目负责人如不能按照采购方要求推进工作开展，采购方有权更换项目负责人。
	一般性参数

	1.2负责统筹解决本项目的水质自动监测站的技术问题。
	一般性参数

	1.3负责项目质量、进度、施工、组织协调等工作。
	一般性参数

	1.4负责组织项目的日常管理工作，协调安排项目成员的各项工作任务。
	一般性参数

	1.5负责组织项目安装调试、试运行及验收，形成验收报告提交采购人。
	一般性参数

	2.实施人员
	/

	2.1不少于6人。进行本项目的水质自动监测站运维工作，按照规范做好水站的检查维护、质量保证和质量控制等工作，运维单位应按照管理需求记录水站运行情况和维护情况。
	一般性参数

	2.2仪器状态异常或仪器故障时，实施人员应及时响应（响应时间不超过4小时），24小时内到达现场检修，并在48小时内解决所有故障；若48小时内无法排除仪器故障，应在72小时内更换备机，并保证后续的正常测量和数据正常传输。
	一般性参数

	2.3水站原则上应连续运行，因电力故障、采水故障、水位过低、自然断流等不可抗力因素导致停运的，应及时向相关主管部门报告。
	一般性参数

	2.4安排专人专职负责管理和监控数据，每日对数据进行审核并标记核实异常和无效数据，超标数据必须核实原因并及时汇报。
	一般性参数

	3 驻点人员：
	/

	3.1驻点人员1人，在采购人指定的地点开展工作。负责做好与采购人沟通协调具体工作，定期汇报项目进度及问题，对辖区内水站运维工作做技术指导。
	一般性参数

	3.2做好本项目的水质自动监测站的基础保障，仓库必须储备有充足的常用试剂、耗材、各品备件并规范管理。
	一般性参数

	六、其他要求
	

	中标人需在运维期内提供仪器有关数据支撑，协助采购人完成技术成果转化等相关工作。
	一般性参数

	自动监测井（一般性参数指标合计13项）

	一、自动监测井基本要求
	/

	1.自动监测井建设主要依据《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）、《地下水环境监测技术规范》

（HJ164-2020）等规范。
	一般性参数

	2.自动监测井为丛式监测井，每套井含3眼，监测井监测层位为第一层浅层水、第二层深层水、第一层和第二层混合水。
	一般性参数

	3.地下水监测目标含水层为潜水，监测层位为第一层浅层水以揭露浅层地下水，且不穿透浅层地下水隔水底板为准，监测井滤水管不得越层，监测井不得穿透目标含水层下的隔水层的底板。监测层位为第二层深层水以揭露深层地下水，将第一层浅层水完全隔离，浅层地下水不能与深层地下水窜层，监测井不得穿透目标含水层下的隔水层的底板。监测层位为第一层和第二层混合水，第一层浅层水与第二层深层水不用隔离，让浅层地下水与深层地下水窜层。
	一般性参数

	二、水文地质测绘
	/

	1.对各拟建设的地下水环境监测井及周边开展水文地质调查，要求如下：开展1：1万的水文地质调查测绘工作，查明水文地质条件及监测目标含水层特征，绘制监测井所在区域的水文地质平面图及剖面图，每个监测井提供一份水文地质调查报告。报告内容包括但不限于拟建设的地下水环境监测井及周边区域的地下水水位情况、径流方向、补给来源、含水层厚度及渗透系数等内容。
	一般性参数

	2.方案设计：根据调查情况，提供布设方案，须经专家评审及采购人确认后，才能开展项目的具体建设工作。如中标人的设计方案无法达到采购人及招标文件的功能目标要求，由此导致的项目进度延误由中标人承担全部责任。
	一般性参数

	三、自动监测井建设
	/

	1.监测井
	/

	监测井监测层位为第一层浅层水、第二层深层以及第一层和第二层混合水。第一层浅层水井，初步监测井深度约10.00m-30.00m（根据实际点位确定）；监测第二层深层水井，初步监测井深度约60.00-100.00m（根据实际点位确定），监测第一层和第二层混合水井，初步监测井深度约60.00-100.00m（根据实际点位确定）。
	一般性参数

	2.监测井孔结构设计要求
	/

	开孔井径应根据井管管材和岩层性质确定，本项目地下水监测井使用钢管的开孔直径原则大于200mm，井身应圆正、垂直。其中，井身直径不得小于设计井径；每100 m井段的顶角偏斜递增速度不应超过1°；井段的顶角和方位角不得有突变。

开孔孔径：＞φ200mm；终孔孔径：终孔为Ⅳ类岩以下≥φ150mm，监测井滤水管在丰水期间需要有 1 m 的滤水管位于水面以上；枯水期需有 1 m的滤水管位于地下水面以下。
	一般性参数

	3.井管
	/

	采用PVC-U塑料管，管壁厚度≥8.4mm，孔深100m及以上，采用不锈钢管或无缝钢管，管壁厚度≥4.5mm；管径：≥50mm；砾料：根据含水介质粒度，按规范确定。
	一般性参数

	4.井壁管高度
	/

	井壁管应高出监测井附近地面0.3～0.5m。
	一般性参数

	5.滤料
	/

	填充厚度、粒径要求及封闭止水井管安装后应及时进行填砾，根据地下水监测站所处位置和含水层情况选用不同粒径和级配磨圆度较好的硅质砂、砾石为主的滤料进行填充，填砾厚度不小于75mm。充填滤料应填自滤水管底端以下不小于1m处至滤水管顶端以上不小于3m处。充填滤料顶端至井口井段的环状间隙应进行封闭和止水，封闭和止水的材料宜选用粒径为20mm～30mm的半干状黏土球。
	一般性参数

	6.止水
	/

	(1)监测井应进行永久性止水。止水材料宜选用优质膨润土或水泥等。

止水层主要用于防止滤料层以上的外来水通过滤料层进入井内。止水部位应根据钻孔含水层的分布情况确定，一般选择在隔水层或弱透水层处。止水层的填充高度应达到滤料层以上 50cm。为了保证止水效果，本次选用膨润土分两段进行填充，第一段从滤料层往上填充不小于 30cm 的干膨润土，然后采用加水膨润土或膨润土浆继续填充至距离地面 50cm 处。每填充 10cm 膨润土等止水材料时，均匀注入少量的清洁水，测量并确保填充至设计高度。
	一般性参数

	7.洗井及抽水试验
	/

	在监测井建设完成后必须进行洗井，洗井应满足HJ 25.2 、HJ 1019 的相关要求，洗井达到要求后，进行抽水试验，通过抽水试验获取所建地下水监测井的含水层厚度、渗透系数、导水系数、水位传导系数、压力传导系数、给水度、释水系数、越流系数等水文地质参数等水文地质参数。抽水试验要求参照《水文地质调查规范（1：50000）》(DZ/T02982-2015)8.6.1抽水试验。
	一般性参数

	8.井台、井口保护及标识牌
	/

	监测井须设置保护性的井台构筑。井台构筑包括井口保护筒、井台或井盖、警示柱和井口标识等部分，且在井口保护装置周边1m区域内设立监测井警示牌、监测井铭牌、警示标、宣传牌等。
	一般性参数

	采样设备（一般性参数指标合计21项）

	一、 洗井分析系统
	/

	1、泵体参数
	/

	气囊材料及工作模式：PTFE；横向非纵向压缩；

尺寸：外径：不大于4.3cm；重量：不大于1.4kg；

流量/循环：150ml/循环；

进水方式：底部进水（进水孔具备易更换不锈钢筛网）
	一般性参数

	2、控制器参数
	/

	（1）电源：既可满足220v交流电源，也可满足12伏直流电源，且须同时适用蓄电池及车载点烟器接口；

机械旋钮控制时间微处理器，时间：排气 2-60s 充气 2-60s；重量：不大于4.5kg；
	一般性参数

	▲（2）出水流速：可对出水流速进行调节，出水流速符合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求（如控制出水流速一般不超过100ml/min；当实际情况不满足前述条件时可适当增加出水流速，但最高不得超过500ml/min；应当尽可能降低出水流速等）；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	3、水位泄降控制模块
	/

	测量深度不小于60米；

可实现水位泄降与采样单元联动控制，达到泄降控制水位，采样工作停止，水位恢复后，采样自动开始工作；
	一般性参数

	4、多参数水质分析模块技术规格
	/

	▲（1）配备低速洗井软件,通过指标动态变化评价洗井程度以及判断采样时间节点；仪器可检测浊度，pH ,ORP，电导率，温度，溶解氧六个指标；【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	（2）传感器搭配流通池工作方式：45°角；
	一般性参数

	（3）电导率传感器规格

精度：读数的±0.5％+ 1μS/ cm 0-100,000μS/ cm

读数的±1.0％ 100,000-200,000μS/ cm；

分辨率： 0.1 μS/ cm；

溶解氧RDO传感器规格

精度：± 0.1 mg/L 0-8 mg/L；± 0.2 mg/L  8-20 mg/L；读数的±10％ 20-50 mg/L；

分辨率： 0.01 mg/L；

ORP传感器规格

精度：±5.0 mV@25℃；

分辨率：0.1 mV；

pH值传感器规格

精度：±0.1 PH单位或更好；

分辨率：0.01 ；

温度传感器规格

精度：± 0.1℃；

分辨率：0.01℃ ；

浊度传感器规格

精度：读数的±2%或±2NTU或FNU，取较大者；

分辨率：0.01NTU(0-1,000NTU)

0.1NTU(1,000-4,000NTU)
	一般性参数

	二、潜水泵
	/

	1、总体要求
	/

	低流量潜水泵在运行期间可提供平稳、不间断的水流，可采集水位深度达100米的地下水样。采样前洗井所需的高流量和地下水采样推荐的低流量可用同一台泵实现。
	一般性参数

	2、参数要求
	/

	（1）最大采样水位深度：不小于100米；电机总成模块化，可现场更换；
	一般性参数

	（2）流量可调：100ml-13L/min；
	一般性参数

	（3）输入电力范围： 200-250 Volts AC；50/60 HZ 31 0 Watts；1.3 amps 额定负载 230 Volts AC；

输出电压：0-46V DC @<300 W；

输出电流（最大电压情况下）：≦10amps ；

重量：不大于7.5 kg；  

泵头部分： 316 不锈钢，聚醚醚酮，高密度聚乙烯；

泵头可选配延长采样落管组件，可后升级拓展采样深度。
	一般性参数

	三、水位尺
	/

	1、总体要求
	/

	多功能水位尺，不仅可以测量静水位与泄降水位，还可通过更换传感器测量井深。井深传感探头可在连杆连接处轻松拆卸，并可替换为水位探头。井深测量方式：压敏柱塞式井深探头
	一般性参数

	2、卷轴
	/

	重量：≤2.5kg

把手：与整体支架一体，尺带导轨：与整体支架一体

测尺长度：不小于100m
	一般性参数

	3、测尺
	/

	材料：高强度钢

护套：聚乙烯

导体：7股（4不锈钢&3铜）

宽度：≤3/8”

断裂强度：≥120kg
	一般性参数

	4、控制面板
	/

	等级：IP65

探头可拆卸更换：是
	一般性参数

	5、探头
	/

	直径：＜17mm

断裂应变：＞60kg

润湿材料：不锈钢，氟橡胶，尼龙，ABS和特氟龙

最大环境温度：80℃

既可测定静水位还可测定泄降水位。
	一般性参数

	四、井下检测摄录系统
	/

	1、总体要求
	/

	设备性能：实时、直接对井里、管道、竖井、露天水体、钻孔和直径不小于25毫米（1英寸）的狭窄管道进行观测。
	一般性参数

	2、参数要求
	/

	摄像机探头：直径≤25毫米，316 海洋级，额定全压力，现场可更换

镜头：坚固且耐刮擦的透明蓝宝石

监测器/定位臂：分辨率不小于700TVL，可移动

电池（x2）：可移动、可充电，锂离子电池，每个电池使用时间不少于5小时

DVR：记录视频和音频

SD 卡：可移动式

系统工作深度：不小于150m
	一般性参数

	五、油水界面计
	/

	1、卷轴
	/

	重量（仅卷轴）：不大于2.5kg

卷盘尺寸：不大于30cm

卷盘材料：尼龙

卷盘制动：符合人体工程学的表盘

把手：与整体支架一体

尺带导轨：与整体支架一体
	一般性参数

	2、测尺：
	/

	材料：高强度钢

护套：聚乙烯

导体：7股（4不锈钢&3铜）

断裂强度：不小于127kg
	一般性参数

	3、控制面板
	/

	电源：9v碱性电池

电池续航：6-12个月（一定条件下）

报警提示：超亮LED和80dbi蜂鸣器

最大操作温度：50℃
	一般性参数

	4、探头
	/

	直径：不大于19mm

断裂应变：不小于68kg

润湿材料：不锈钢，氟橡胶，尼龙，ABS和特氟龙

测试精度：油层厚度低至1mm
	一般性参数

	六、配置要求：
	/

	每套至少包括：采样洗进分析系统1台、井下检测摄录系统1台、潜水泵3台、水位尺3台、油水界面计1台
	一般性参数

	流向流速测定仪（一般性参数指标合计4项）

	一、技术要求
	/

	1、总体要求
	/

	集成流向、流速、压力、温度等多个探头
	一般性参数

	2、精度
	/

	速度精度不大于0.01um/s，方向精度

水位精度±2mm，温度精度±1℃
	一般性参数

	3、其它参数
	/

	井下摄像要求：720P及以上高清分辨率，镜头3.7mm，视角大于等于90度，视野1.8mm*1.0mm。

最大水压力500mm水柱，线缆300m。

窗口材料蓝宝石，探头外壳304不锈钢。

监测数据实时显示，结果现场可打印，数据支持无线传输，预留各种端口协议。
	一般性参数

	二、配置要求
	/

	流向流速测定仪主机1台。
	一般性参数

	多参数水质分析仪（pH、电导率、溶解氧、浊度、水位、氧化还原电位）（一般性参数指标合计34项）

	水质自动分析仪器技术要求

多参数（pH、电导率、溶解氧、浊度、水位、氧化还原电位6参数）
	/

	1.1一体化主机要求：
	/

	显示屏:不小于5寸触摸屏(彩色)/800x480
	一般性参数

	供电:(85～260)VAC，
	一般性参数

	功耗:不大于6W
	一般性参数

	存储温度:(-20～70)℃，
	一般性参数

	工作温度:(-10～60)℃
	一般性参数

	外壳材料:PC、ABS（整体设备满足要求）
	一般性参数

	防护等级:条款防护等级要求等于或优于IP65（整体设备满足要求）
	一般性参数

	支持传感器数:不少于4个数字传感器
	一般性参数

	继电器:6路继电器(120VAC,24VD/1A)
	一般性参数

	数字输出：1路RS485输出，1路RS232输出
	一般性参数

	主机带4个通用规格一致的接口，主机过压保护，易操作和维护，具有智能识别功能，可自动识别每个接口上的各种传感器，自动检测传感器性能。主机具有校准、设置、诊断等功能。
	一般性参数

	主机的主要性能指标如下：
	/

	功能特点：
	/

	（1）主机自带水位传感器；
	一般性参数

	（2）断电自动复位功能：发生断电后重新来电时，系统能自动复位到正常状态；
	一般性参数

	（3）异常信息自动告警功能：监测仪出现工作异常，显示屏自动给出告警信息提示，并进行故障记录；
	一般性参数

	（4）标定信息查询功能：监测仪历史标定信息都可以进行查询；
	一般性参数

	（5）历史数据查询功能：可以储存6个月以上历史数据查询；
	一般性参数

	（6）多点标定功能：支持2~3点标定；
	一般性参数

	（7）多参数同屏显示功能：可以在屏幕上同时显示或者单一指标显示等。
	一般性参数

	2、智能传感器（6参数：pH、电导率、溶解氧、浊度、水位、氧化还原电位）
	/

	(1)传感器防水防腐蚀。防水IP68等级。
	一般性参数

	(2)pH计仪器符合《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）标准要求。仪器量程范围：2～12，测量精度：±0.1pH，重复性：±0.1pH，分辨率：≥0.01pH，漂移（pH值=4、7、9）：≤±0.1pH值，响应时间：≤0.5min，平均故障间隔时间：≥720h/次，实际水样比对试验：≤±0.5pH值，标准溶液测试：绝对误差≤±0.15，温度补偿：自动温度补偿功能。
	一般性参数

	(3)电导率仪器符合《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）标准要求。仪器量程范围：0-500mS/m（0-40℃），测量精度：±1%，重复性：±1%，分辨率：≥1μS/cm， 零点漂移：±1%，量程漂移：±1%，响应时间（T90）：0.5min以内，平均故障间隔时间：≥720h/次，标准溶液测试（a）绝对误差：标准溶液值≤100μS/cm时，≤±5μS/cm（b）相对误差：＞100μS/cm时，≤±5%，实际水样比对（a）绝对误差：便携检测结果≤100μS/cm时，≤±10μS/cm（b）相对误差：便携检测结果＞100μS/cm时，便携检测结果≤±10%，温度补偿：自动温度补偿功能。
	一般性参数

	(4)溶解氧分析仪器符合《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）标准要求。仪器量程范围：0-20mg/L，测量精度：±0.3mg/L，重复性：±0.3mg/L，分辨率：≥0.01mg/L。零点漂移：±0.3mg/L， 量程漂移：±0.3mg/L，响应时间（T90）：≤2min，

平均故障间隔时间：≥720h/次，实际水样比对试验：±0.8mg/L，

标准溶液测试：绝对误差≤±0.3mg/L，温度补偿：自动温度补偿功能。
	一般性参数

	(5)浊度仪器符合《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）标准要求。仪器量程范围：0-1000NTU，测量精度：±3%，重复性：±2%，分辨率：≥0.1NTU。零点漂移:±3%，量程漂移：±5%，线性误差：±5%，平均故障间隔时间：≥720h/次，标准溶液测试

（a）相对误差：30NTU＜标准溶液值≤50NTU，≤±15%（b）相对误差：50NTU＜标准溶液值≤1000NTU，≤±10%，实际水样比对（a）相对误差：便携检测结果≤50NTU，≤±30%（b）相对误差：便携检测结果＞50NTU，≤±20%（c）当浊度自动监测仪与便携仪器检测结果均≤30NTU或者≥1000NTU时，判定比对结果合格。
	一般性参数

	(6)氧化还原仪（ORP）应符合以下参数要求。仪器量程范围：-1999mV—1999mV，测量精度：±20mV，重复性：±5mV，分辨率：≥1mV。
	一般性参数

	(7)水位仪应符合以下参数要求。仪器测量范围：0-30m，测量精度：±10mm，重复性：±5mm，分辨率：≥1mm，零点漂移：±1%FS，量程漂移：±2%FS，检出限：≤15mm。
	一般性参数

	3.质控要求
	/

	3.1 自动周质控功能

仪器每周自动使用标准溶液（购买标准溶液或自行配制）对自动监测仪器进行标样核查，每次标液核查结束均排空，确保每次核查使用新标液；可以自动实现水样以及标准溶液的替换、清洗等动作，达到无人化自动标样核查。
	一般性参数

	3.2 自动校准功能

   当水样数据发生异常时，可以进行自动标样核查检查，对于自动标样核查结果异常的站点，采用自动校准以判断传感器是否异常，在自动校准过程中，并对校准原始数据进行记录和判断。
	一般性参数

	3.3 远程反控功能

可以实现五参数分析仪的远程控制能力，支持远程设定核查标液、标样浓度、自动标液核查时间，pH值、电导率、浊度支持2种（或以上）不同浓度的标样进行核查，五参数可同步进行标样核查或校准。
	一般性参数

	3.4 自动进样功能

电导率、pH值、溶解氧、浊度标准溶液以及水样能够自动切换，自动进样。
	一般性参数

	3.5 具备关键参数上传功能
	一般性参数

	3.6 具备数据自动标识功能
	一般性参数

	3.7 具备试剂余量报警功能
	一般性参数

	3.8 具有电极状态诊断功能，可根据信号值判断电极的性能状态，性能不良时发出异常告警。
	一般性参数

	3.9 具有电极自清洁功能，人工维护周期≥1个月
	一般性参数

	氨氮分析仪（一般性参数指标合计38项）

	一、氨氮分析仪技术要求
	/

	1.工作条件
	/

	1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz
	一般性参数

	1.2 工作环境温度(5～45)℃
	一般性参数

	2.通用要求
	/

	2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；
	一般性参数

	2.2平均故障间隔时间：≥720h/次；
	一般性参数

	2.3 仪器检测周期：≤60min；
	一般性参数

	2.4 绝缘阻抗：＞5MΩ；
	一般性参数

	2.5 数据有效率：≥90%；
	一般性参数

	2.6 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；
	一般性参数

	2.7 数据存储不少于365天；
	一般性参数

	2.8 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
	一般性参数

	2.9 具有浊度干扰自动补偿功能；
	一般性参数

	2.10 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口，能够拓展达到国家规定的物联网通信协议技术要求；
	一般性参数

	2.11 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；
	一般性参数

	2.12具有量程切换功能；
	一般性参数

	2.13具有过程日志记录功能；
	一般性参数

	2.14 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
	一般性参数

	3.性能指标
	/

	3.1 技术指标
	/

	3.1.1 测定范围:0～300mg/L（可扩展）；
	一般性参数

	3.1.2 重复性:≤2.0%；
	一般性参数

	3.1.3 零点漂移:≤±5%F.S.；
	一般性参数

	3.1.4 量程漂移:±10%F.S.；
	一般性参数

	3.1.5 示值误差：

20%量程液：±8%；

50%量程液：±5%；

80%量程液：±3%
	一般性参数

	3.3.质量控制指标
	/

	3.3.1 正确度：±10%以内
	一般性参数

	3.3.2 精密度：≤5%
	一般性参数

	3.3.3 检出限：≤0.5mg/L
	一般性参数

	3.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±1.0mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；
	一般性参数

	3.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果>BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ<实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；
	一般性参数

	3.3.6 标准溶液核查：

零点核查误差：±0.2mg/L以内

20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±0.2mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）

其它核查浓度相对误差：≤±10%
	一般性参数

	3.3.7 核查浓度漂移：

24h低浓度（20%F.S．以内）核查浓度漂移：≤±5%

24h其他核查浓度漂移：≤±10%
	一般性参数

	3.3.8 加标回收率：80%～120%
	一般性参数

	二、质控模块技术要求
	/

	系统仪器性能指标达到采购方的验收技术要求。智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。
	一般性参数

	▲4.1 可自动制备任意浓度的标准样品。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	4.2 可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。
	一般性参数

	4.3 样杯需具备防止水样被篡改功能。
	一般性参数

	4.4 可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。
	一般性参数

	4.5 具有将盲样考核结果传输至广西水环境监控平台的功能。
	一般性参数

	4.6 具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。
	一般性参数

	4.7 质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。
	一般性参数

	4.8 具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。
	一般性参数

	4.9 具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。
	一般性参数

	耗氧量分析仪（一般性参数指标合计40项）

	一、耗氧量分析仪技术要求
	/

	1.工作条件
	/

	1.1 电源要求﹙220±22﹚VAC；﹙50±1﹚Hz
	一般性参数

	1.2 工作环境温度(5～45)℃
	一般性参数

	2.通用要求
	/

	2.1 显示屏：不小于5寸触摸屏(彩色)/600×1024；
	一般性参数

	2.2平均故障间隔时间：≥720h/次；
	一般性参数

	2.3 仪器检测周期：≤60min；
	一般性参数

	2.4 绝缘阻抗：＞5MΩ；
	一般性参数

	2.5 数据有效率：≥90%；
	一般性参数

	2.6 试剂更换周期：90天≥周期≥31天；
	一般性参数

	2.7 数据存储不少于365天；
	一般性参数

	2.8 具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
	一般性参数

	2.9 具有浊度干扰自动补偿功能；
	一般性参数

	2.10 具有RS-232/485、传输控制协议/网际协议（TCP/IP）等标准通讯接口，能够拓展达到国家规定的物联网通信协议技术要求；
	一般性参数

	2.11 具有自动开展低浓度和高浓度标样核查、空白校准、标样校准等功能；
	一般性参数

	2.12具有量程切换功能；
	一般性参数

	2.13具有过程日志记录功能；
	一般性参数

	2.14 具有远程参数设置、远程质控、远程启动测量、远程调阅设备运行日志等功能；按照设定周期或远程接受指令，实现水质自动分析仪器进行标样自动核查、自动加标回收率测试、自动多点线性核查、盲样考核等质控功能以及在异常情况下自动留样功能。
	一般性参数

	3.性能指标
	/

	3.1分析方法：高锰酸钾氧化-滴定法
	一般性参数

	3.2 技术指标
	/

	3.2.1 测量范围：（0～50）mg/L（可扩展）
	一般性参数

	3.2.2 重复性：≤5%
	一般性参数

	3.2.3 零点漂移：±5%
	一般性参数

	3.2.4 量程漂移：±5%
	一般性参数

	3.2.5 示值误差：

20%量程液：±10%；

50%量程液：±8%；

80%量程液：±5%
	一般性参数

	3.3.质量控制指标
	/

	3.3.1 正确度：±10%以内
	一般性参数

	3.3.2 精密度：≤5%
	一般性参数

	3.3.3 检出限：≤0.5mg/L
	一般性参数

	3.3.4 标准曲线：

（a）零点示值误差±1.0mg/L以内；

（b）其他点示值误差±10%以内；

（c）相关系数≥0.998；
	一般性参数

	3.3.5 实际水样比对相对误差：（B为GB3838规定的水质类别限值）

（a）实验室分析结果＞BⅣ时，误差≤20%；

（b）BⅡ＜实验室分析结果≤BⅣ时，误差≤30%；

（c）实验室分析结果≤BⅡ时，误差≤40%；

除湖库总磷外,当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时,认定比对实验结果合格。当湖库总磷自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅢ时,认定比对实验结果合格；
	一般性参数

	3.3.6 低浓度标样核查：

（a）Ⅰ～Ⅲ类水绝对误差±1.0mg/L以内

（b）Ⅳ～劣Ⅴ类水相对误差±5%标样核查上限值以内
	一般性参数

	3.3.7 标准溶液核查：

（a）零点核查误差：±1.0mg/L以内

（b）20%F.S．以内低浓度核查误差：≤±1.0mg/L（Ⅰ～Ⅲ类水），或≤±5%标样核查上限值（Ⅳ～劣Ⅴ类水）

（c）其它核查浓度相对误差：≤±10%
	一般性参数

	3.3.8 24h核查浓度漂移：≤±10%
	一般性参数

	3.3.9 加标回收率：80%～120%
	一般性参数

	二、质控模块技术要求
	/

	系统仪器性能指标达到采购方的验收技术要求。智能化质控配样模块，可制备任意浓度标准样品，支撑多元化质控应用。实现远程化、智能化质控，异常数据无需现场质控复核。
	一般性参数

	▲4.1 可自动制备任意浓度的标准样品。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	4.2 可自动制备多点线性核查校正液，远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。
	一般性参数

	4.3 样杯需具备防止水样被篡改功能。
	一般性参数

	4.4 可通过中心平台实现远程多点线性测试，减少前往现场频率，无需前往现场，可实现远程校准仪器。
	一般性参数

	4.5 具有将盲样考核结果传输至广西水环境监控平台的功能。
	一般性参数

	4.6 具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。
	一般性参数

	4.7 质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。
	一般性参数

	4.8 具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。
	一般性参数

	4.9 具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。
	一般性参数

	重金属分析仪（铜、锌、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铊、锑、锰等）（一般性参数指标合计79项，重要参数指标合计5项）

	一、总体要求
	/

	重金属（铜、锌、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铊、锑、锰等）分析仪为水质重金属ICP-MS在线监测系统，应包括在线实验平台、在线前处理过滤及消解模块、在线取样系统、在线留样系统、在线废液处理系统、供气系统、供电系统、排风系统、在线电感耦合等离子体质谱仪(以下称ICP-MS)、辅助单元等组成，可实现监控现场水体样本中的重金属指标等的现场检测。具备周期性提供监控点位的数据信息，并对出现的异常数据发出警报，长期保存数据用于评估等功能。完全符合《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）标准要求。
	一般性参数

	二、技术参数
	/

	1.通用功能
	/

	1.1具有仪器及系统运行周期(连续或间歇)设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式。
	一般性参数

	1.2具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。
	一般性参数

	1.3具有自动釆样、自动预处理、自动检测、自动清洗以及检测结果自动计算、储存和远程传输功能。
	一般性参数

	1.4应具有定性分析功能，可以进行未知金属污染物的定性识别；具有其他重金属污染因子的扩展功能，可以方便的进行污染因子监测扩展。
	一般性参数

	1.5具备同时满足22种以上参数自动测定。
	一般性参数

	▲1.6具有自动选择选择前处理方式，具备自动消解和自动过滤功能，对复杂样品自动消解功能，对浊度样品自动过滤功能，重金属样品需通过多级过滤且最低0.45μm过滤【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	1.7具备带内标样判定水样结果准确性功能。
	一般性参数

	1.8具有两种以上内标核验功能，提高抗干扰能力。
	一般性参数

	1.9标样保存在独立的冰箱中，防止标样变质。
	一般性参数

	1.10具备真空自锁功能，长时间断电后，回复供电后，保证泵机在35分钟内，恢复监测所需真空度。
	一般性参数

	1.11环境要求:在温度15℃~30℃、相对湿度小于80%环境下能够正常运行。
	一般性参数

	1.12 传输协议：投标人投标时需提供承诺函承诺中标后按照国家统一传输协议要求，将所有监测数据传输至采购人指定平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。
	一般性参数

	2.在线实时质控功能。可实现完全无人操作自动化分析质控措施，如曲线连续校准，标准样品测试等。
	/

	2.1系统应具备自动校准功能，且具备输出质控样品数据功能。
	一般性参数

	2.2当数据恒定不变或出现异常波动时，能接受工控机（平台）的自动标液核查指令或仪器自动启动自动质控功能，并将结果以地表水自动站数据传输协议中标液核查格式上传。
	一般性参数

	3.信息存储功能
	/

	3.1分析仪应具有仪器基本参数和数据信息的储存功能，能够实现日志、测量数据的存储、显示、输出、查询功能，能存储至少12个月的原始数据和运行日志信息。
	一般性参数

	3.2具有仪器运行状态显示功能（标定、清洗等）。
	一般性参数

	3.3现场控制软件具有系统管路图及实时状态、实时数据显示。具备数据查询、导出、自动备份，具有参数设置、手动控制、日志查询、用户管理、操作提示、报警提示等功能。
	一般性参数

	4.异常信息反馈功能
	/

	4.1具有校正异常报警功能。
	一般性参数

	4.2系统具有对异常信息反馈的功能，具有仪器故障报警、维护信息提示、异常值和参数超标（上、下限）自动报警的功能。
	一般性参数

	4.3具有气压不足，冷却水温度过高等故障报警并自动保护功能。

具有试剂余量监控及报警功能，能够显示试剂余量可以维持的监测频次，支持远程查看。
	一般性参数

	5.系统保护和复位功能
	/

	5.1系统异常断电，再来电恢复时，系统应自动将异常终止测试中的水样和试剂排出，复位仪器至待测定状态。若在断电前系统处于加热消解状态，来电后，系统首先进行自动冷却降温，再复位至待测定状态。
	一般性参数

	6.智能化功能
	/

	6.1应具备远程设置系统的质谱仪点火熄火功能、自动调谐、自动质量校正、自动交叉校正功能。
	一般性参数

	6.2应具备远程设置系统的质谱仪分辨率参数功能，包括高分辨和标准分辨率的电压参数。
	一般性参数

	6.3应具备远程设置系统的质谱仪雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气，附加气流量参数功能。
	一般性参数

	6.4应具备远程查看系统中质谱仪的质量校正报告、交叉校正报告功能。
	一般性参数

	6.5应具备远程查看和传输系统关键参数功能，包括曲线斜率，曲线截距，量程上下限，线性相关系数等参数，曲线斜率，曲线截距，量程上下限，线性相关系数等参数需传至指定平台。
	一般性参数

	6.6应具备远程查询系统的质谱仪点火熄火报警功能，包括点火超时、异常熄火异常等，具备报警信息自我诊断功能，具备根据诊断结果提供解决措施功能。
	一般性参数

	6.7应具备远程查询系统的质谱仪气路异常报警功能，包括辅助气流量未达目标值、冷却气流量未达目标值、雾化气压力异常、雾化气流量未达目标值、附加气流量未达目标值异常、碰撞气(He)流量未达目标值、等离子气压力不足、废气排出流量异常等，具备报警信息自我诊断功能，具备根据诊断结果提供解决措施功能。
	一般性参数

	三、性能指标
	/

	■1.仪器检出限【低中高质量数三项检出限均小于以下数值2倍以上为优于，投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】

1.1轻质量数元素:≤3.0ppt；【正偏离：≤1.5pp；无偏离：≤3.0ppt】
1.2中质量数元素:≤0.5ppt；【正偏离：≤0.25pp；无偏离：≤0.5ppt】
1.3高质量数元素:≤0.5ppt；【正偏离：≤0.25pp；无偏离：≤0.5ppt】
	重要参数

	■2.准确度：符合HJ 700-2014标准附录C.2准确度汇总（可溶性元素）实验室间加标回收率最终值范围要求（详见评分标准附件）；【正偏离：65种元素准确度测定结果全部符合附录C.2范围，且30种及以上元素准确度范围在P±Sp%以内；无偏离：65种元素准确度测定结果全部符合附录C.2范围，但准确度范围在P±Sp%以内的元素不足30种。投标时需提供仪器厂商依照方法标准出具的检测数据统计报告或其他同等及更高效力的检测报告，样品类型包括地表水和废水】
	重要参数

	3.精密度：符合HJ 700-2014标准要求
	一般性参数

	4.质量保证和质量控制：符合HJ 700-2014标准要求
	一般性参数

	5.短期稳定性：连续进样20分钟RSD≤3%；
	一般性参数

	■6.长期稳定性：连续进样2小时RSD≤3%；【正偏离：连续进样2小时RSD＜3%；无偏离：连续进样2小时RSD=3%。投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	7.零点漂移（24h）：≤±10% 
	一般性参数

	■8.量程漂移（24h）：≤±10%；【正偏离：量程漂移（24h）＜±10%；无偏离：量程漂移（24h）=±10%。投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	9.背景噪声：＜1cps (5或9amu)
	一般性参数

	10.质量轴稳定性：< 0.1 amu/24h
	一般性参数

	11.氧化物离子产率：(CeO+/Ce+)≤3%
	一般性参数

	12.双电荷离子产率：（Ba++/Ba+）≤3%
	一般性参数

	13.同位素比精密度: ≤0.2%（107 Ag/109 Ag）
	一般性参数

	14.单次测量时间：≤5min（不含消解）
	一般性参数

	15.射频发生器：频率≤27.12 MHz，功率600W-1600W
	一般性参数

	16.丰度灵敏度：低质量端≤1×10-6；高质量端≤ 1×10-7
	一般性参数

	▲17.应有稀释功能：可自动稀释，自动配置曲线，自动监控样品数据是否超出曲线范围，自动稀释超出曲线范围的样品并重新分析。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	18.雾化器：高效同心雾化器
	一般性参数

	▲19.雾化室：具备低记忆效应，配备制冷功能【投标时需提供参数部件照片及说明并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	20.线性动态范围：大于9个数量级；
	一般性参数

	21.灵敏度：
	/

	▲21.1低质量数（Li或Be）：＞5Mcps/ppm【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	▲21.2中质量数(Y或In):＞50Mcps/ppm【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	▲21.3高质量数(Tl或U):＞100 Mcps/ppm【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	22.干扰消除：有氦气碰撞模式
	一般性参数

	23.蠕动泵：最高转速可调30rpm或以上
	一般性参数

	24.整机气路控制：进样系统配备不少于3个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计
	一般性参数

	25.石英炬管：易拆卸和安装，便于日常维护更换，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成
	一般性参数

	26.石英中心管：采用可拆卸式或一体式设计
	一般性参数

	■27.等离子体可视系统：具有等离子体观测功能，可实时监控等离子体及锥口和中心管状态，具有工作线圈和接口的二次放电消除功能【正偏离：具有等离子体观测功能，可实时监控等离子体及锥口和中心管状态，同时具有工作线圈和接口的二次放电消除功能；无偏离：只具有等离子体观测功能，可实时监控等离子体及锥口和中心管状态或具有工作线圈和接口的二次放电消除功能其中一项。投标时需提供产品彩页或说明书等有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	重要参数

	28.简便换锥维护，无需泄真空10min内可完成采样锥和截取锥的拆卸和再安装，避免损坏线圈
	一般性参数

	▲29.碰撞/反应氦气流速不低于5mL/min【投标时需提供产品彩页或有关证明材料并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	30.透镜：样品离子在通过碰撞反应池后可被透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除
	一般性参数

	▲31.接口锥：采样锥和截取锥组成的双锥接口，要求锥数量≤2个，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.65mm【投标时需提供参数部件照片及说明并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	32.质量分析器：采用四极杆设计；四极杆具有可调分辨率功能，可以在一次样品测试中对不同元素进行不同分辨率的设定，并能自动切换不同分辨率
	一般性参数

	▲33.四极杆质量分辨器：纯钼四极杆设计，四极杆驱动频率不低于2.0MHz【投标时需提供参数部件照片及说明并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	34.质谱范围：2-258amu或更宽
	一般性参数

	35.具备超低功率待机，降低氩气消耗50%以上，待机模式下冷却气流量≤5L/min；
	一般性参数

	36.应能测定水质中汞和总汞项目，并有消除汞记忆效应的应对措施。
	一般性参数

	37.有在线自动进样，实验室自动进样器进样和手动进样三种方式，可按需求切换。自动进样器样品位：≥120个样品位，≥1个大瓶清洗位，可自由替换适应不同样品管尺寸的样品架；须配置原装耐腐蚀聚碳酸酯树脂密闭防尘罩，以避免样品受环境污染，防尘罩须预留抽风口，以及时排走样品逸散的酸雾，避免酸雾污染实验室环境或腐蚀自动进样器。
	一般性参数

	四、质控单元
	/

	能够对分析仪器进行零点核查、跨度核查、多点线性测试、动态质控样测试、在线加标回收等质控工作，性能达到国家水站建设技术要求。
	一般性参数

	质控单元技术要求如下：
	/

	1.加标体积的相对误差：±2%；
	一般性参数

	2.加标体积的重复性：≤2%；
	一般性参数

	3.质控杯容积的相对误差：±1%；
	一般性参数

	4.质控杯容积的重复性：≤1%；
	一般性参数

	5.加标回收率：90%~110%；
	一般性参数

	6.加标回收率重复性：≤2%；
	一般性参数

	7.标样核查：仪器能至少提供2路不同浓度标准溶液或纯水；配合水质在线监测仪提供相应的标准溶液或纯水；
	一般性参数

	8.平行样供给：配合水质在线监测仪提供2次平行样测量的样品。
	一般性参数

	五、配置要求
	/

	1.在线型电感耦合等子体质谱仪1台，包括保障仪器正常使用所涉及的所有部件、模块；
	一般性参数

	2.在线质谱分析系统1套；
	一般性参数

	3.循环冷却水系统1套
	一般性参数

	4.标样存储系统1套；
	一般性参数

	5.前级泵系统1套；
	一般性参数

	6.机柜及排风系统1套
	一般性参数

	7.进样系统1套；
	一般性参数

	8.前处理系统1套，包括0.45μm过滤和消解系统；
	一般性参数

	9.数据处理系统1套；
	一般性参数

	10.辅助系统1套；
	一般性参数

	11.供电保障装置1套；
	一般性参数

	12.供气单元1套，含减压阀、气体管路、钢瓶安装支架、8L氦气等；
	一般性参数

	13.随机备品备件等1套；
	一般性参数

	14.便携式数据输出设备（自动双面彩色，可网络输出） 1套；
	一般性参数

	15.工作站
	/

	15.1固定工作站 1套（不低于16G内存，256G固态硬盘，21.5英寸）；
	一般性参数

	15.2移动工作站 1套(不低于32GB内存，18英寸内存类型：DDR5；1TB硬盘)。
	一般性参数

	数据采集传输设备（一般性参数指标合计28项）

	（一）数据采集与传输技术要求
	/

	1 数据采集与存储
	/

	1.1 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；
	一般性参数

	1.2 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；
	一般性参数

	1.3 采集关键性参数(测量量程、测量精度、测量间隔、测量检出限、消解温度、消解时长、空白校准时间、标样校准时间、测量信号曲线斜率(k)、曲线截距(b)、相关系数(R))；
	一般性参数

	1.4 能够实时采集视频信息，支持各类终端查看；
	一般性参数

	1.5 断电后能自动保存历史数据和参数设置。
	一般性参数

	2 数据传输与通讯
	/

	2.1 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求:
	一般性参数

	2.2 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。
	一般性参数

	（二）智慧平台技术要求
	/

	具备数据智能审核、远程反控、AI预警等功能。
	/

	1 数据智能审核
	/

	1.1对水质自动监测站采集的原始数据进行利用，结合历史同期数据、仪器状态、关键参数、质控数据、站房环境、采水状况进行智能化审核。
	一般性参数

	▲1.2具备识别异常、离群、偏离等监测数据，剔除无效监测数据的功能，并在其平台上做出相应标识。【投标时需提供操作软件界面的参数截图或照片并加盖投标人单位公章】
	实质性参数

	2 远程反控
	/

	2.1 远程查看水质监测仪器、数据采集器、传输模块等设备的运行状态，如电源状态、通信状态、故障信息等。
	一般性参数

	2.2 远程查看和管理设备运行日志、操作日志、故障日志等
	一般性参数

	2.3 可远程设置和调整水质监测仪器的测量参数、校准参数、报警阈值等。
	一般性参数

	2.4 可远程切换水质监测仪器的工作模式，如连续监测模式、定时监测模式等。
	一般性参数

	2.5 五参数周核查功能；
	一般性参数

	2.6 对现场仪器设备进行远程校准、质控（如零点检查、跨度检查、多点线性检查、加标回收率测试、标样核查、盲样测试等）；
	一般性参数

	2.7 采水、配水、清洗系统；
	一般性参数

	2.8 门禁、电源、安防、视频监控等运行保障设施；
	一般性参数

	2.9 设置试剂余量；
	一般性参数

	2.10 留样方式控制。
	一般性参数

	3 AI预警
	/

	3.1 采水区域异常识别、故障预警（如：采水区域人为干扰情景记录与预警、采水区域外部水文环境情况变化的识别预警）；
	一般性参数

	3.2 对门禁、电力、水浸、安防、视频监控等增加传感器及相关应用。实现对站房内部环境及周边环境的智能感知，当监测到异常事件或周边环境情况变化时，自动触发报警。
	一般性参数

	3.3 具备仪器设备异常信息预警（如缺试剂、超量程、试剂余量不足、耗材到期、缺水样、废液量等）；
	一般性参数

	4 预留仪器接口：
	/

	预留重金属等其他自动监测设备接口。
	一般性参数

	5.平台兼容
	/

	平台须预留相应接口，接入采购人指定的管理平台（中标后提供），中标方需配合采购人完成后期信创改造适配工作。
	一般性参数

	（三）水站整体性能要求
	/

	1.数智化水站实现智能巡检和自动诊断功能，帮助水站维护运行人员对设备运行状态的准确识别与判断，对需要维修设备部位准确判断；
	一般性参数

	2.对设备关键零部件的寿命管理（或健康智能诊断）实现智能管理。
	一般性参数

	3.对水质突变、雨量增加等情况，设备可实现自动触发加密监测功能。
	一般性参数

	4.数智化水站配套的管理平台或系统，可实现对水站智能巡检、智能维护、智能质控、智能派单等。适配于采购方管理系统的建设与智能升级，形成“人机料法环测”监测要素的标准化监管和贯穿监测全过程的穿透式管理，最终实现环境监测从人工管理向数字智能驱动的转变，从而最终实现降本、提质、增效、防风险的目标。
	一般性参数

	5.水站实现自动运行、自动维护和自动质控等全过程无人自动运维。
	一般性参数

	防雷设备（一般性参数指标合计1项）

	防雷：地基接地桩，一级防雷箱，二级防雷器，防浪涌插座。站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（ GB50057） 的规定， 并应由具有相关资质的单位进行设计、 施工以及验收。地下水站内集中了多种电气系统，需预防雷电入侵的主要有三种途径，包括电源系统、通道和信号系统、接地系统。防雷工作完成后，要求提供项目防雷检测合格证。
	一般性参数

	辅助电源设备（一般性参数指标合计11项）

	一、总体要求
	/

	1.系统应配备UPS、三相稳压电源和光伏设备，功率应保证突然断电后各自动分析仪能继续完成本次测量周期。
	一般性参数

	2.连续阴雨天，不适用于光伏设备时，自动切换为市电供电。
	一般性参数

	二、UPS
	/

	1.供电稳定性：设备应能提供稳定、持续的电力供应，确保地下水在线监测系统能够运行6小时。
	一般性参数

	2.电压范围：通常，城市供电设备的电压范围应适应地下水监测设备的电压需求，如220VAC或可选的24VDC电源供电。
	一般性参数

	3.安全性能：设备应具备过流过压保护、短路保护等安全功能，以确保供电过程中的安全性。
	一般性参数

	4.接口兼容性：供电设备的电气接口应与地下水监测设备的接口兼容，如采用IP68密封技术，带电缆型接口，以确保数据传输的稳定性。
	一般性参数

	5.环境适应性：设备应能在各种环境条件下稳定运行，包括高温、低温、潮湿等环境，以确保地下水监测的连续性和准确性。
	一般性参数

	三、光伏设备
	/

	1.供电方式：通常采用太阳能供电，确保设备在无人值守的情况下也能持续运行。
	一般性参数

	2.稳定性：光伏设备需具备性能稳定的特点，以满足地下水在线监测的准确性要求。满足在线监测设备的应急供电需求。
	一般性参数

	3.光伏设备（仅用于6参数在线监测仪）应能实现系统满足7天以上连续工作功能。
	一般性参数

	四、配置要求
	/

	每套含UPS1套、三相稳压电源1套、光伏设备1套。
	一般性参数


2.附件：HJ 700-2014标准附录C.2准确度汇总（可溶性元素）
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四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
1.本项目划分为2个分标，投标人可以对一个或多个分标进行投标，但只能成为一个分标的中标人。评标时按分标1→分标2的先后顺序进行评审，若某投标人在其中一个分标中被推荐为第一中标候选人，则不在后续的其他分标中(单独或与其他单位组成联合体投标)被推荐为中标候选人，仅可参与其他分标评审。

以联合体形式参加投标的，若在其中一个分标中被推荐为第一中标候选人，其联合体成员无论是单独或与其他单位组成新联合体投标，则不在后续的其他分标中被推荐为中标候选人，仅可参与其他分标评审。
2.当某个分标中出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
依次按投标报价低的优先（不计算价格折扣）、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。如以上条件均相同，由评标委员会采用不记名投票决定，票数高的优先推荐。
第五章  拟签订的合同文本
一、标项一
广西壮族自治区政府采购项目合同

项目名称：                      

计划编号：                      

采购人： 广西壮族自治区生态环境厅     

中标供应商：                        
签订日期： 20   年     月     日
合同编号：                 
政府采购货物合同
采购计划号：                                        
项目名称：                                          

项目编号：                                          
签订地点：广西南宁市佛子岭路16号                   
签订时间：      年    月    日                      
甲方（采购人）：广西壮族自治区生态环境厅            
住所地：广西南宁市佛子岭路16号                     
法定代表人：                                        
通讯地址：广西南宁市佛子岭路16号                   
联系电话：                                          
电子邮箱：                                          
乙方（供应商）：                                    
住所地：                                            
法定代表人：                                        
通讯地址：                                          
联系电话：                                          
电子邮箱：                                          
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，采购人（甲方）与中标人（乙方）双方签订本合同。

合同标的

1.供货一览表
	序号
	标项名称
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单 价

（元）
	合 价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同合计金额（人民币，大写）       元整（¥      ）


2.合同合计金额包含产品价、运输费（含装卸费）、随配附件、备品备件、工具、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、验收、产品质保期内维护费、售后服务及其他所有成本费等费用；对于招标文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价；对于招标文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价；在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。
第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：　 　，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：仪器设备自签订合同之日起150日内交货并完成安装调试。
2.交付地点： 送至广西壮族自治区生态环境厅或由广西区内采购人指定地点（含送货上楼）。

3.验收标准：

3.1 检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，乙方应在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3.2 乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试；验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①乙方投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

②乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

③乙方投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

④乙方投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

⑤乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由甲方与乙方协商按是否满足要求验收；

⑥实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，甲方均有权终止合同拒收货物；如影响货物或服务的使用、质量、档次及甲方需求的，还可视为乙方违约，追究乙方责任；

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常；

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经甲方确认；

（5）如货物采购需求中明确需要检定或校准的因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任。

3.3 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3.4 乙方提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.5 甲方需要制造商对乙方交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由乙方与制造商协调。

3.6 产品包装材料归甲方所有。

3.7 大型或者复杂的采购项目，甲方应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

（1）设备到场后，由甲方和乙方一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；

（2）涉及行业标准的内容由甲方和厂家工程师共同完成符合性的确认；

（3）验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认；参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由甲方人员和仪器厂家工程师共同完成验证；部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据；

（4）其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据；仪器正常运行，参数验证合格后，乙方配合甲方完成最终验收报告的编制；以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算；

（5）完成最终验收所需要的全部费用由乙方负责。

3.8 乙方需要提供采购标的中的        的检定或校准证书；因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任；计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由乙方负责；如检定/校准不符合要求则按退货处理。

3.9 其他验收要求按本合同执行，未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

4.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

5.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

6.甲方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

7.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后3个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。
8.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

9.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责承担。

14.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

15.甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条　售后服务、服务质量保证期及培训
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自最终验收报告的编制完成时间之日起  年。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

质保期内乙方负责保修，终身维修。

在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由乙方承担），如采购需求有明确要求的按采购需求执行。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方按招标文件要求及投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间及地点：甲方指定时间及地点。
第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条　付款方式

1.付款方式：

本合同总金额为人民币     元整（¥     元)，甲乙双方同意按以下方式支付合同合计金额：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款；

（2）乙方在收到首笔合同款后20个工作日内向甲方递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额的50%：

（3）全部货物安装调试完毕，甲方对所有货物最终性能验收合格后，乙方向甲方提交合同总金额5%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
（4）每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：           ；

开户银行：                ；

银行账号：           ；

联系人：            ；

联系电话：           。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3.乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。因乙方提供不符合甲方要求的发票导致付款逾期，甲方不构成违约，相应的付款期限自甲方收到乙方符合要求发票重新计算。
第十条　履约保证金
1.乙方提供的履约保证金金额为：履约保证金金额为本项目成交总金额5%，即       元× 5 %=      元。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》、履约保证金退付函和乙方履约保证金支付凭证，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。
第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的20％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的20%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还，乙方承担应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

7.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、保全保险费、垫付资金占用费、律师费、差旅费等）。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.货物配置清单；

7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区生态环境厅 ，

地址：南宁市青秀区佛子岭路16号　，

收件人：　 　，

联系电话：       ，

电子邮箱：       。

乙方：        ，

地址：            ，

收件人：           ，

联系电话：           ，

电子邮箱：            。
一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各壹份，甲乙双方各叁份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条　合同附件

附件一：中标通知书；

附件二：开标一览表；

附件三：采购需求；

附件四：投标函；

附件五：商务条款偏离表和技术需求偏离表；

附件六：货物配置清单；

附件七：质保期承诺书。

	甲方：广西壮族自治区生态环境厅
	乙方： 

	法定代表人（负责人）或授权代表：


	法定代表人（负责人）或授权代表：



	年   月   日
	年   月   日


二、标项二
广西壮族自治区政府采购项目合同

项目名称：                      

计划编号：                      

采购人： 广西壮族自治区生态环境厅     

中标供应商：                        
签订日期： 20   年     月     日
合同编号：                 
政府采购货物合同
采购计划号：                                        
项目名称：                                          

项目编号：                                          
签订地点：广西南宁市佛子岭路16号                   
签订时间：      年    月    日                      
甲方（采购人）：广西壮族自治区生态环境厅            
住所地：广西南宁市佛子岭路16号                     
法定代表人：                                        
通讯地址：广西南宁市佛子岭路16号                   
联系电话：                                          
电子邮箱：                                          
乙方（供应商）：                                    
住所地：                                            
法定代表人：                                        
通讯地址：                                          
联系电话：                                          
电子邮箱：                                          
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和投标文件及承诺，采购人（甲方）与中标人（乙方）双方签订本合同。
第一条  合同标的

1.供货一览表

	序号
	标项名称
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单 价

（元）
	合 价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同合计金额（人民币，大写）       元整（¥      ）


2.合同合计金额包含产品价、运输费（含装卸费）、随配附件、备品备件、工具、保险费、安装调试费（仪器安装所需要水电改造及实验室改造费用）、税费、培训费、产品检测费、验收、产品质保期内维护费、售后服务及其他所有成本费等费用；对于招标文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价；对于招标文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价；在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同总价中。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等必须与招标文件规定、投标文件及承诺相一致，并符合国家标准和行业标准对货物质量的规定。未制定国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定，符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件及承诺的质量要求。
第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。如甲方因使用乙方交付的货物构成侵权的，则由乙方承担全部责任。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金，还应负担甲方由此产生的一切损失。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，有原厂家包装的均应采用原厂家包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：　 　，乙方应采用保证货物安全的运输方式进行运输，运费、装卸费等由乙方承担，由于包装或运输不当所造成的损坏或损失均由乙方承担。

3.货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物应在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付时间：仪器设备自签订合同之日起60日内交货并完成安装调试。

2.交付地点： 送至广西壮族自治区生态环境厅或由广西区内采购人指定地点（含送货上楼）。

3.验收标准：

3.1 检查供货范围或服务范围

产品到达现场后，乙方应在甲方单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3.2 乙方应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试；验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与招标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与招标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①乙方投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

②乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为乙方违约，甲方有权终止合同拒收货物，并追究乙方责任；

③乙方投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

④乙方投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收；

⑤乙方投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由甲方与乙方协商按是否满足要求验收；

⑥实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，甲方均有权终止合同拒收货物；如影响货物或服务的使用、质量、档次及甲方需求的，还可视为乙方违约，追究乙方责任；

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常；

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经甲方确认；

（5）如货物采购需求中明确需要检定或校准的因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任。

3.3 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

3.4 乙方提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.5 甲方需要制造商对乙方交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由乙方与制造商协调。

3.6 产品包装材料归甲方所有。

3.7 大型或者复杂的采购项目，甲方应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作：

（1）设备到场后，由甲方和乙方一起依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；

（2）涉及行业标准的内容由甲方和厂家工程师共同完成符合性的确认；

（3）验收时对招标采购涉及参数的全部条款进行确认；参数中涉及的检出限、精密度、正确度能在常规实验室验证的，在仪器安装调试完成后由甲方人员和仪器厂家工程师共同完成验证；部分检出限、精密度、正确度无法在常规实验室验证的以厂家证明文件作为验收依据；

（4）其它参数部分以提供厂家证明文件作为验收依据；仪器正常运行，参数验证合格后，乙方配合甲方完成最终验收报告的编制；以验收报告完成时间作为质保期起始日期进行质保时间的计算；

（5）完成最终验收所需要的全部费用由乙方负责。

3.8 乙方需要提供采购标的中的        的检定或校准证书；因乙方的原因导致仪器未能通过检定或校准的，甲方有权进行退货处理，必要时延长预付款保函有效期或终止合同，并追究乙方责任；计量检定/校准服务费用及相关其他因检验产生的费用由乙方负责；如检定/校准不符合要求则按退货处理。

3.9 其他验收要求按本合同执行，未尽事宜按照相关法律法规规定执行。

4.本合同中所称的交付，指货物安装调试完毕后的交付。如无需安装调试，货物运至甲方指定地点，甲方或甲方指定的第三人签署接收单后即为交付。

5.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

6.甲方在交付货物的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：货物目录、装箱清单、用户手册、质量合格证书、质保证书、安装图纸、使用说明书、技术资料、原厂保修卡、工具和备品、备件等，货物属于进口产品的，供货时应同时附上货物原装进口的有关凭证和中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

7.货物需要安装调试的，乙方应在货物运到甲方指定地点后3个工作日内，按照甲方的要求完成货物的安装调试并向甲方交付。
8.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收合格单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

9.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、投标文件及承诺、国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责承担。

14.甲方在验收过程中发现乙方提供的货物不满足招标文件、投标文件及合同规定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时改正并经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

15.甲方在验收中，如发现货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同、招标文件、投标文件及承诺规定或附件关于货物配置的描述或存在其他问题的，有权拒绝接收货物，并可以在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方书面通知后在甲方指定的期限内按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施予以解决。因补足、更换货物造成逾期的，按乙方逾期交付处理。

第六条　售后服务、服务质量保证期及培训
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.乙方应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

质保期为自最终验收报告的编制完成时间之日起   年。货物自身有质保期且该质保期超过约定质保期的，按照货物质保期计算，货物自身的质保期比约定的质保期短的，按约定的质保期计算。

质保期内乙方负责保修，终身维修。

在质保期内每年至少提供维护保养1次（工程师差旅费、住宿费、耗材配件等所产生的全部费用均由乙方承担），如采购需求有明确要求的按采购需求执行。

4.大型或复杂的采购项目，其质保期限自动适用国家有关规定中最长的质保期限。

5.质保期内，乙方应当提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后2个小时内响应，12个小时内排除故障。货物出现重大故障或维修时限超过2日的，乙方应在24个小时内免费更换备品备件。

6.质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

7.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

8.乙方按招标文件要求及投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

培训时间及地点：甲方指定时间及地点。
第七条　辅助服务

1.乙方应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在甲方指定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在现场就货物的安装、启动、运营、维护，按照甲方的要求，对甲方的相关人员免费进行必要的培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。

2.辅助服务的费用已经包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

第八条　货物保管及风险承担

在货物交付前，货物保管责任及损毁、灭失的风险由乙方承担，货物验收合格后的风险转由甲方承担。

第九条　付款方式

1.付款方式：

本合同总金额为人民币     元整（¥     元)，甲乙双方同意按以下方式支付合同合计金额：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款；

（2）乙方在收到首笔合同款后20个工作日内向甲方递交合同总金额50%的预付款保函（有效期自开具之日起不少于15个月，验收合格后退还）全部货物到货并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总金额的50%：

（3）全部货物安装调试完毕，甲方对所有货物最终性能验收合格后，乙方向甲方提交合同总金额5%的履约保函（有效期自开具之日起不少于24个月，质保期满退履约保函）；
（4）每次付款前，中标人须提供对应金额的增值税普通发票。

（5）如乙方为联合体的，应在合同签订前向甲方提交加盖所有成员公章的《联合体收款账户确认函》，明确其内部款项分配约定（即统一支付至牵头人账户或按比例分别支付至各成员账户）、收款账户信息等。甲方按该确认函的约定完成支付后，即视为已完全履行了对乙方（联合体）的付款义务。因联合体内部款项分配产生的任何纠纷，由联合体各方自行解决，与甲方无关。
2.乙方指定以下账户为接受本合同价款的账户，并对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。

账户名称：           ；

开户银行：                ；

银行账号：           ；

联系人：            ；

联系电话：           。

如乙方上述账户信息发生变更，乙方应提前向甲方发送书面通知，未能提前书面通知而产生的不利后果由乙方自行承担。

3.乙方应持甲方签字确认的验收合格单结算货款。

4.甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。因乙方提供不符合甲方要求的发票导致付款逾期，甲方不构成违约，相应的付款期限自甲方收到乙方符合要求发票重新计算。
第十条　履约保证金
1.乙方提供的履约保证金金额为：履约保证金金额为本项目成交总金额5%，即       元× 5 %=      元。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》、履约保证金退付函和乙方履约保证金支付凭证，甲方在收到合格材料后五个工作日内办理退还手续（不计利息）。
第十一条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条　违约责任

1.乙方仅交付部分货物的，甲方有权解除合同，退还已收货物，乙方应退还已经收取的货款，并按合同合计金额的20％承担违约金；甲方不退还已收货物的，有权要求乙方退还已收取的未交付货物的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％承担违约金。

2.乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按合同合计金额的3%向甲方支付逾期交付的违约金；逾期超过十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还已收取的款项，同时乙方应按照合同合计金额的20%向甲方支付违约金并承担因此给甲方造成的经济损失。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量等不合格的，应按甲方的要求、在甲方指定的期限内更换，乙方因更换造成货物逾期交付的，按乙方逾期交付承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

4.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方为解决纠纷矛盾先期支付了费用的，乙方应当自收到甲方要求偿还费用的函之日起五日内向甲方偿还完毕，逾期未偿还，乙方承担应向甲方支付合同合计金额20％的违约金并赔偿甲方经济损失。

5.乙方明示不履行或不能履行合同，或交付的货物存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足本合同目的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的货款，并要求乙方按合同合计金额的20％支付违约金。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

7.乙方未按本合同和招标文件、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，应按合同合计金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所造成全部损失。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，应承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应支付给甲方的任何款项，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。

10.甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过延期货款额的5%。

11.本合同所称的甲方经济损失或者甲方损失，包括甲方遭受的全部直接经济损失及为此支出的合理费用（包括但不限于为此支出的调查费、诉讼费、保全费、保全保险费、垫付资金占用费、律师费、差旅费等）。

第十三条　不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.合同履行过程中，因接受政府行政指令而无法履行的，接受政府行政指令的一方可以免除责任。

第十四条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应提交具有相应资质的机构进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条　合同生效及其他

1.合同经甲乙双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　本合同与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.开标一览表；

3.采购需求；

4.投标函；

5.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

6.货物配置清单；

7.投标文件中的其他相关文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以本合同、上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　其他约定事项

1.本合同所有附件及相关文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。若合同附件与本合同存在不一致的，则以本合同为准。

2.在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、电子邮件等）即成为本合同的有效组成部分。

3.甲乙双方确认，以下为各方真实有效通讯地址：

甲方：广西壮族自治区生态环境厅 ，

地址：南宁市青秀区佛子岭路16号　，

收件人：　 　，

联系电话：       ，

电子邮箱：       。

乙方：        ，

地址：            ，

收件人：           ，

联系电话：           ，

电子邮箱：            。
一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应及时书面通知对方，否则上述地址仍为真实有效通讯地址。

4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各壹份，甲乙双方各叁份。

本条款不因合同的变更、解除和终止而失效。

第十九条　合同附件

附件一：中标通知书；

附件二：开标一览表；

附件三：采购需求；

附件四：投标函；

附件五：商务条款偏离表和技术需求偏离表；

附件六：货物配置清单；

附件七：质保期承诺书；

附件八：联合体协议。

	甲方：广西壮族自治区生态环境厅
	乙方： 

	法定代表人（负责人）或授权代表：


	法定代表人（负责人）或授权代表：



	年   月   日
	年   月   日


第六章  投标文件格式
一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件
报  价  文  件
项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标函格式
投标函
致：采购人名称
根据贵方 项目名称 （项目编号：        ）的招标公告，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交的投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起        日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                     ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：           邮编：           
电话：           传真：           
投标人名称：             
开户银行：           银行账号：           
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：            
投标人名称（电子签章）：            
年月日
4.开标一览表格式
开标一览表
项目名称：                   项目编号：               分标：          
投标人名称：                                          单位：元
	序号
	标的名称
（货物名称）
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价
③=①×②
	是否本国产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：人民币                    （¥               ）

	交货时间：


注：
（1）投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

（2）报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

（3）如为联合体投标，本表“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称。

（4）如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

（5）如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

（6）“是否本国产品 ”如填写“是”，需按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：            
投标人名称（电子签章）：            

日期：    年   月   日 
二、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：
电子投标文件
资 格 证 明 文 件
项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
年  月  日
2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人直接控股、管理关系信息表格式；
投标人直接控股、管理关系信息表
	供应商直接控股股东信息表
	说明

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	（1）直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
（2）本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
（3）供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	供应商直接管理关系信息表
	说明

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	（1）管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
（2）本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
（3）供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人名称（电子签章）：            
年    月    日
4.投标声明格式
投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织            项目（项目编号：            ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：            
投标人名称（电子签章）：            
    年   月   日
三、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式：
电子投标文件
商 务 及 技 术 文 件
项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函格式
投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得评标委员会成员信息；
4.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
6.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
7.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
8.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称（电子签章）：            
年  月   日
4.法定代表人身份证明格式；
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                  
地    址：                                                  
姓    名：                   性      别：                   
年    龄：                   职      务：                   
身份证号码：                                                
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
投标人名称（电子签章）：            
年  月  日
注：自然人投标的无需提供。
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式)
（如有委托时）
致：采购人名称：
我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名） 以我方的名义参加            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
法定代表人（签字或者电子签名）：                   
委托代理人（签字或者电子签名）：                   
委托代理人身份证号码：                   
注：
（1）法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理。
（2）法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
投标人名称（电子签章）：            
年    月    日
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托          （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者电子签名）：             
牵头人（电子签章）：             
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：             
日期：    年   月   日

注：（1）法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

（2）法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式
商务要求偏离表
所投分标：分标      
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	1
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	


注：
（1）应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
（2）投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
（3）如拟投多个分标，按分标分别提供商务要求偏离表，否则投标无效。
投标人名称（电子签章）：            
年    月    日
7.投标人业绩证明材料
投标人业绩情况一览表
所投分标：分标      
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
（1）如拟投多个分标，按分标分别提供投标人业绩情况一览表。
（2）投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
投标人名称（电子签章）：             
年    月    日

8.技术要求偏离表格式
技术要求偏离表
所投分标：分标    
	项号
	招标文件技术参数需求
	投标文件技术参数承诺
	偏离说明

	
	货物名称（标的名称）
	数量
	货物参数要求
	货物名称（标的名称）
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：
（1）说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。偏离认定说明详见招标文件“第四章 评标办法及评标标准”。
（2）投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。如技术要求指标注明需提供产品技术参数证明材料的，应注明相应证明材料在投标文件中的页码，否则评标委员会有权不接受。
（3）如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
（4）如拟投多个分标，按分标分别提供技术要求偏离表，否则投标无效。
投标人名称（电子签章）：            
年    月    日
9.设备配置清单格式
设备配置清单清单
所投分标：分标    
	项 号
	货物或产品

名称
	性能及指标要求（或规格型号要求）
	单位及数量
	品牌或制造商
	产地

	
	
	…
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

（1）应如实填写品牌或制造商、规格型号，单位及数量，没有则填无。
（2）如拟投多个分标，按分标分别提供设备性能配置清单。
投 标 人 名称 （ 电 子 签 章 ） ：                
年    月    日
10.质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品 的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。
常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单
	序号
	备品备件、专用耗材名称
	适用于何种投标货物（产 品）名称及规格型号
	优惠内容
	优惠单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投 标 人 名称 （ 电 子 签 章 ） ：                   
年    月    日
11.符合政府采购政策加分条件证明材料

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物， 应按下表提供清单并附有效的认证证书复印件。

节能产品及环境标志产品清单
	序号
	类别
	品目
	品牌
	规格型号
	生产者（制造商）
	证书编号及证书到期日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称。
投标人名称（电子签章）：                              
年    月   日
四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）   （项目编号：     ）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为  
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本联合体中，联合体各方 所提供的产品的制造商为小型企业合计 金额占合同总金额的                 % ；联合体各方 所提供的产品的制造商为微型企业合计 金额占合同总金额的                 % 。【所提供产品是指招标文件第二章采购需求表中的标的名称栏的货物】
6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）

……

2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（章）：           
日 期：
注：
（1）中小企业声明函中的“标的名称”“所属行业”按招标文件第二章采购需求“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”对应的内容填报。如单个分包内含多个不同货物的，应分别填写制造商情况。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。
（3）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。
（4）根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。
（5）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（6）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（7）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：          
日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.监狱企业证明文件 

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 

单位名称（电子签章）：           
日  期： 

注：招标人或招标代理机构在公告中标结果时，同时公告其监狱企业证明文件。
5.关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：          　        

日期：　年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.关于符合本国产品标准的成本占比承诺函（单一产品采购不填写此函，多产品采购项目 或采购包如投标人所有产品均为本国产品且填写《关于符合本国产品标准的声明函》可不 填写此函。格式内容仅供参考）
关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
致： [采购人/采购代理机构名称]
本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：
本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到 80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如 有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人名称（盖章）：          
日期：        年    月     日
7.质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8.投诉书格式
投诉书
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
招标文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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