	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	核磁共振成像系统
	1
	套
	一、 设备总体要求

所投标机型须为经NMPA认证的机型。
二、 磁体系统

1、磁体类型：超导磁体。
2、磁场强度： ≥1.5T。
3、发射频率： ≥63.5MHz。

4、 磁场稳定度： ＜0.2 ppm /h。 

▲5、 磁体重量 (含100%液氦状态下) ：≤4吨。

6、 磁体材料 ：超导磁共振专用铌钛合金磁材。
7、磁场均匀度 ：典型值，V－RMS 24平面测量法：
▲7.1  10 cm DSV ≤ 0.002 ppm。

7.2  20 cm DSV ≤ 0.03 ppm。
7.3  30 cm DSV ≤ 0.2 ppm。
7.4  40 cm DSV ≤ 0.4 ppm。
7.5  45 cm DSV ≤ 0.8 ppm。
8、匀场方式 ：主动匀场 + 被动匀场 + 高阶匀场。 

9、动态匀场： 具备。
▲10、磁体长度（不含外壳）≤150cm。

11、病人检查孔径≥60cm。
12、冷却方式 ：液氦制冷。
13、液氦消耗量（正常使用）≤0.0升/年。
▲14、液氦容积 ≤1400L。
15、抗外界干扰屏蔽 ：有。
16、主磁场均匀度补偿：有。 

17、冷头类型：4K冷头。
18、5G磁力线：≤4.0m×2.5m×2.5m 。
三、 梯度系统 

1、梯度线圈冷却方式：水冷。
▲2、最大单轴梯度场强度(XYZ轴可同时达到，非有效值，非矢量和，非峰值)：≥35 mT/m。
▲3、最大切换率(XYZ轴可同时达到，非有效值)≥125 T/m/s。

4、最短梯度爬升时间＜0.3ms。
5、工作周期中的最大占空比：100%。 

6、梯度工作方式：非共振式。 

7、梯度控制技术：全数字实时。 

8、梯度减噪系统：具备。
9、最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到 ：具备。
四、 射频系统 

1、射频发射功率： ≥18KW。 

▲2、独立射频接收通道数（单个FOV最大接收通道数）≥24。

3、最高接收动态范围 ≥160dB。
4、实时数字化射频能量监控：具备。
5、实时数字化射频能量短期积累监控：具备。
6、实时数字化射频能量长期积累监控：具备。
7、射频接收线圈，必须包括：以下要求线圈必须为原厂专用线圈，不得以其他类型或第三方线圈替代。
7.1 提供一体化线圈技术，支持多线圈组合同时扫描： 具备。
7.2 正交发射/接受体线圈 ：具备。
7.3 头颈联合线圈 ≥16通道。
▲7.4 脊柱线圈（为专用脊柱单体线圈，不可用体线圈或线圈组合代替）： 具备，≥24通道，非组合。
7.5 体部线圈≥12通道，非组合。
7.6 柔性多功能线圈≥4通道。
7.7 线圈接口 ≥4个，必须可同时接驳使用。
五、 计算机

1、 CPU主频≥2.0GHz。
2、 处理器位数≥64位。
3、 主内存≥32GB。
4、 硬盘容量 ≥900G。
5、显示器分辨率≥1920×1000。
6、显示器大小及规格≥23英寸彩色LCD。
7、重建计算机CPU型号及主频≥8核处理器。
8、重建计算机内存容量≥32GB。
9、图像重建速度(幅/秒)(256×256矩阵全FOV)≥14500幅/秒。
10、同步扫描重建功能：扫描，采集，重建时可同时进行阅片、后处理、照相和存盘功能。
11、集成式软件操作系统： 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能。
12、最大采集矩阵≥1024 × 1024。
13、最大重建矩阵≥1024 × 1024。
六、 后处理接口

1、 软件控制照相技术： 具备。
2、DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）： 具备。
3、 标准激光相机数字接口： 具备。
七、 扫描参数 

1、X轴最大FOV ≥500mm。
2、Y轴最大FOV ≥500mm。
3、 Z轴最大FOV≥500mm。
4、最小FOV ≤5mm。
▲5、最薄2D层厚 ≤0.1mm。
6、最薄3D层厚 ≤0.05mm。
7、最大采集矩阵 ≥1024×1024。
8、Min. SE TR 128*128 ≤6.8ms。
9、Min. SE TE 128*128≤2.6ms。
10、Min. TSE echo Spacing 128*128≤2.4ms。
11、 3D GRE Min. TR128*128≤1.0ms。
12、3D GRE Min. TE128*128≤0.4ms。
13、 Max. TSE Turbo Factor ≥1024。
14、 最大弥散加权b值≥10000。
八、 扫描技术与序列
1、自旋回波序列（FSE）：具备。
1.1 2D/3D快速自旋回波：具备。
1.2 组织弛豫时间测量自旋回波序列： 具备。
1.3 可选择角度的自旋回波序列： 具备。
1.4 单回波、双回波、多回波技术： 具备。
1.5 单次激发快速自旋回波序列：具备。
1.6 脂肪抑制序列：具备。
1.7 快速脂肪饱和技术：具备。
1.8 水抑制序列：具备。
1.9 反转恢复（IR）：具备。
1.10 常规反转恢复序列：具备。
1.11 快速自由水抑制序列（FLAIR）：具备。
1.12 快速自由水抑制序列T1W成像技术：具备。
1.13 快速自由水抑制序列T2W成像技术：具备。
1.14 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）：具备。
1.15 短TI反转回波水脂分离成像： 具备。
1.16 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）：具备。
2、梯度回波(2D/3D)：具备。
2.1 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像：具备。
2.2 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术：具备。
2.3 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术：具备。
2.4 重T2加权高对比序列：具备。
2.5 3D梯度回波技术：具备。
2.6 快速稳态进动梯度回波 ：具备。
2.7 超快速场回波序列：具备。
2.8 三维成像技术 ：具备。
3、平面回波成像技术（EPI）：具备。
3.1 单次激发平面回波成像技术：具备。
3.2 多次激发平面回波成像技术：具备。
3.3 自旋回波EPI ：具备。
3.4 梯度回波EPI ：具备。
3.5 反转EPI ：具备。
3.6 高分辨EPI采集： 具备。
4、 神经系统成像技术： 具备。
4.1 高分辨解剖成像：具备。
4.2 高分辨率内耳三维成像技术：具备。
4.3 全脊髓成像 ：具备。
5、 弥散成像技术：具备。
5.1 ADC成像 ：具备。
5.2 各向同性采集： 具备。
5.3 各向异性采集： 具备。
5.4 ADC值测量 ：具备。
5.5 ADC-map ：具备。
5.6 自动采集处理：具备。
5.7 单次激发EPI：具备。
5.8 多次激发EPI：具备。
5.9 实时弥散成像：具备。
5.10 自动生成ADC图：具备。
5.11 可选优化B值：具备。
5.12 弥散张量成像DTI：具备。
6、 血管成像技术：具备。
6.1 时飞法技术(2D/3D) ：具备。
6.2 流入法采集技术（2D/3D）：具备。
6.3 连续多层3D时飞法技术：具备。
6.4 动静脉分离成像技术： 具备。
6.5 磁转移(MTC)对比技术：具备。
6.6 最大密度投影技术：具备。
6.7 可变反转角度射频技术：具备。
6.8 多层层面重建技术：具备。
6.9 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）：具备。
6.10 电影采集回放功能： 具备。
6.11 实时互动最大密度投影技术： 具备。
7、 伪影消除技术：具备。
7.1 流体补偿：具备。
7.2 呼吸补偿： 具备。

7.3 流动校正梯度波形技术： 具备。
7.4 区域饱和技术： 具备。
7.5 卷积伪影去除技术：具备。
7.6 运动伪影消除技术：具备。
7.7 图像滤波增强技术：具备。
7.8 K空间降噪技术：具备。
7.9 环形伪影抑制技术：具备。
8、 节时技术：具备。
8.1 半扫描技术：具备。
8.2 全方向部分编码采集技术：具备。
8.3 矩形视野采集技术： 具备。
8.4 三维重叠连续采集技术 ：具备。
8.5 并行采集重建技术：具备。
8.6 部分回波采集 ：具备。
9、其他成像技术，包括 ：
9.1 短TR TE快速成像功能 ：具备。
9.2 三维定位系统 ：具备。
9.3 放射状片层定位技术： 具备。
9.4 扫描暂停 ：具备。
9.5 可变带宽技术 ：具备。
9.6 预扫描技术 ：具备。
9.7 信噪比显示功能 ：具备。
9.8 实时交互式成像功能 ：具备。
9.9 磁共振实时定位 ：具备。
9.10 磁共振实时交互式参数改变： 具备。
9.11 高分辨成像检查： 具备。
9.12 多线圈组合扫描功能 ：具备。
9.13 水饱和技术： 具备。
9.14 预饱和技术： 具备。
9.15 饱和带数目： ≥6。
9.16 平行饱和带： 具备。
9.17 伴随饱和带： 具备。
9.18 脂肪饱和技术： 具备。
9.19 信号平均技术，包含内模式和外模式： 具备。
9.20 频率编码方向扩大采集：具备。
9.21 相位编码方向扩大采集：具备。
9.22 偏中心扫描技术：具备。
9.23 可变K空间填写方式：具备。
9.24 K空间快速采集 ：具备。
9.25 线圈灵敏度校正技术：具备。
9.26 肝脏动态增强技术：具备。
9.27 图像亮度均一化校正技术：具备。
9.28 自动中心扫描技术：具备。
9.29 图像插值放大技术：具备。
9.30 图像变形校正技术：具备。
10、 高级临床应用软件包：具备

10.1 神经成像软件包：具备。
10.2 体部系统软件包：具备。
10.3 骨关节成像软件包：具备。
10.4 肿瘤成像软件包：具备。
10.5 乳腺成像软件包：具备。
10.6 血管成像软件包：具备。
10.7 心脏成像软件包：具备。
11、人工智能平台 

11.1 头部AI智能检查：具备，无需激光定位，一键进床。
11.2 脊柱AI智能检查：具备。
11.3 多协议AI智能规划：具备。
11.4 膝关节智能定位：具备。
11.5 腹部智能定位：具备。
11.6 肩关节智能定位：具备。
11.7 髋关节智能定位：具备。
11.8 多协议AI智能规划：具备。
12、高级扫描应用软件 

▲12.1 人工智能图像重建技术： 具备人工智能图像重建技术。联影提供DeepRecon智能深度重建技术，GE提供AIR Recon DL，西门子提供Deep Resolve Sharp技术，佳能提供AiCE技术，其它厂商推出相应技术，应注明技术名称。
12.2 去金属伪影成像技术：具备。
12.3 运动伪影校正技术：具备。
12.4 脂肪定量成像技术：具备，GE应提供IDEAL-IQ，西门子提供LiverLab，飞利浦应提供mDIXON-Quant，联影提供FACT，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。

12.5 水脂分离成像技术：具备。
12.6 3D ASL不打药灌注成像技术：具备。
12.7 压缩感知成像技术：具备。
12.8 二维加速成像技术：具备。
12.9 图像拼接：具备。
12.10 动态分析：具备。
12.11 单体素波谱成像技术：具备。
12.12 磁化率加权成像技术：具备。
12.13 多体素波谱成像技术：具备。
12.14 小视野弥散成像技术：具备， 西门子提供ZooMit EPI，GE提供FOUCS，飞利浦提供Zoom DWI，联影提供MicroView，其他厂商推出相应技术，应注明技术名称。

12.15 前列腺波谱成像技术：具备。
12.16 自由呼吸三维成像技术：具备。
13 高级影像后处理 

13.1 图像拼接高级后处理：具备。
13.2 动态分析：具备。
13.3 ADC定量高级后处理：具备。
13.4 脑灌注高级后处理：具备。
13.5 波谱高级后处理：具备，单体素 & 多体素。
九． 病人检查环境

1、双向病人通话系统：具备

2、提供防磁耳机：内置双向沟通装置，能进行通话指示和音乐播放；可减噪，降低病人不安。
3、磁体内可调试病人通风系统：具备。
4、可调试磁孔内病人照明系统：具备。
5、磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统：具备。
6、检查床最大承重≥200KG。
7、扫描床水平进床最大速度≥20cm/s。
8、病人监视系统：具备。
9、磁体外壳上方集成彩色显示屏，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息：具备。
9.1 患者生理信号监控系统，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征：具备。
9.2 床旁患者信息系统，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息：具备。
9.3 床旁技师帮助系统，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作：具备。
10、磁体旁直接启动扫描功能：具备。
11、扫描床长度≥262cm。
12、单次进床最大扫描范围：≥150cm。
13、患者紧急呼叫装置：具备，提供防磁气动报警球。
14、检查中自动控制检查床移动 ：具备。
15、扫描控制，可在扫描间启动和停止扫描：具备。
16、扫描操作台上配备MR控制盒（主要功能包括：对讲系统，开启和停止扫描以及一键出床，音乐播放功能，系统开机&关机操作）：  具备。
17、脚踏开关（在手推进行造影剂注射时，如灌注或动态增强扫描，可以在推注射器的同时用脚踏开关启动扫描。）：具备。
十、 其它要求

10.1 原厂线圈整理柜：具备。
10.2机房装修防护：提供。


十一、第三方设备

1、高压注射器

1.1适用磁场：1.5T。

▲1.2 显示功能：注射机头数码管显示针筒药液剂量。
▲1.3 尾部LED状态灯显示机器状态：LED暗绿色或暗蓝色显示时，系统待机状态；LED亮绿色或亮蓝色显示时，系统备妥状态；LED亮绿色或亮蓝色闪亮并闪烁，系统注射状态；LED红色闪烁，系统报警状态。

1.4 注射器针筒规格量：≥65ml。

1.5 注射速率：0.1ml/s-10.0ml/s，步长 0.1ml/s。
1.6 注射速率精确度≤1.0ml/s，±10%;＞1.0ml/s，±5%。

1.7 压力限制：50psi-300psi范围内可调，步长lpsi；压力误差为±20psi或设定值的±13%。

1.8 注射延迟：0-900s，误差≤0.5s 或设定值的 10%。

1.9 扫描延迟：0-900s，误差≤0.5s 或设定值的 10%。

1.10 吸药速率：快速前进、后退速率3.0ml/s-5.0 ml/s，增量为： 0.1 ml/s，缺省值：5.0 ml/s； 慢速前进、后退速率：0.1ml/s-3.0 ml/s，增量为： 0.1 ml/s，缺省值：0.6 ml/s。

1.11 自动吸药及排空气：自动吸药速率：3.0ml/s-5.0 ml/s,增量为：0.1ml/s,缺省值：5.0ml/s； 自动吸药剂量：0ml-60.0 ml，增量为： 0.1 ml，缺省值：50.0 ml;自动排空气剂量：0m1-10.0 ml，增量为：0.1 ml，缺省值： 6.0ml。

1.12 KVO 速率：0.1ml/min-0.6ml/min，增量为0.1ml/min，缺省值 0.1ml/min。

▲1.13 注射机头旋转：注射机头向上能够将针筒内的空气排尽；注射机头向下与水平面夹角不小于 10°。

1.14 参数保护：设置剂量大于剩余剂量，设备应不能进行注射。

1.15 试注射速率范围：1.0 ml/s -3.0ml/s，增量：0.1 ml/s，缺省值：1.0ml/s；试注射剂量范围：1.0 ml -5.0ml，增量：0.1 ml，缺省值：2.0ml；试注射针筒可选择 A 筒或B筒。

▲1.16 近端操作屏和远端操作屏：12.1英寸彩色触摸式液晶屏。

1.17 供电方式：电池、交流电供电。
1.18 配置清单：主机、远端操作屏、手匝、电源线、光纤线。

2、体外除颤监护仪：

2.1 物理规格/性能。

2.1.1 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg。

2.1.2 抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击。

2.1.3 防尘防水级别：设备具有防尘防水设计，防尘防水级别≥IP44。

2.1.4 环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）。

2.1.5 除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示。

2.1.6 提供双色报警灯。

▲2.1.7 除颤监护仪内置常用操作互动学习指南。

▲2.1.8 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频。

2.2 显示屏

2.2.1 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形。

2.2.2 支持中文操作界面。

2.2.3 有高对比度显示界面，支持户外查看。

2.3 　电源及电池

2.3.1 内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换。

2.3.2  电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电。

2.4 　手动除颤

2.4.1 支持成人、小儿、新生儿，提供注册证等证明文件。

2.4.2 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

2.4.3 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

2.4.4 输出能量：成人最大能量可支持360J。

▲2.4.5 开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s。

.2.4.6 充电至200J小于3s。

▲2.4.7 除颤后心电基线恢复时间小于2.5s。

▲2.4.8 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值。

2.4.9 手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引。

▲2.4.10 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量。

2.4.11 体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件。

2.4.12 体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作。

2.4.13 支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间。

2.5 监护

2.5.1 支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm。

2.5.2 频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB。

2.6 记录仪

2.6.1 内置≥50mm热敏记录仪。

2.6.2 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警。

2.6.3 走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s。

2.7 存储容量

2.7.1 设备的内部存储容量不小于1Gbit。

2.7.2 可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件。

2.7.3 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

2.8 设备维护与自检

2.8.1 设备具有用户检测和设备自检功能。

2.8.2 支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检。

▲2.8.3 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量。

2.8.4 支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示。

2.8.5 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态。

▲2.8.6 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。

▲2.8.7 自检失败时，提供图文故障排除提示。

2.9 远程设备管理

▲2.9.1 可选配蜂窝移动传输（4G）功能，支持连接远程设备管理系统，进行设备集中批量管理、故障保修。

3、多参数监护仪

3.1一体式监护仪，可用于监护成人、儿童,新生儿患者。
3.2≥10.2寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率≥800*600，≥8通道波形显示。
3.3主机带电池重量＜3.5kg。
3.4可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。
3.5采用抗干扰和弱灌注血氧技术。
3.6标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。
3.7具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。
3.8具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
3.9NIBP和BP的测量范围宽，大幅度提升边界情况的测量准确性。
3.10成人：sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260。
3.11小儿： sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215。
3.12新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125。
3.13支持心率变化统计和动态血压分析。
3.14支持中/英文字符和条码扫描枪输入。
3.15具有三级声光报警，参数报警级别可调。
3.16具备报警集中设置功能。
3.17具备血液动力学、药物计算功能。
3.18可支持插内置存储卡，也支持外部USB存储设备。
3.19具备≥1200小时趋势图表、≥1800个报警事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,≥48小时全息波形回顾。
3.20具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
3.21具备成人、小儿、新生儿三种病人配置。
3.22支持≥3通道记录仪。
3.23整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
3.24应支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理有序、高效。
3.25标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可支持高容量锂电池，工作时间≥8小时。
3.26防水等级可达到IPX1标准。


