采购需求
说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书[加盖投标人电子公章]，否则投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（http://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品家全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
5.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

7.本采购需求中技术要求所使用的标准如有最新的国家或行业标准则按最新标准执行。
8.本项目标注“▲”号的技术参数要求为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。

分标1（标项一）：监护设备一批采购
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数
	单价控制价（元）
	所属行业

	
	插件式心电监护仪（BIS+PICCO模块）
	8台
	▲1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。
2.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作。
3.支持配置内置锂电池，供电时间≥4小时。

4.基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

5.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

6.血氧监测提供灌注指数(PI)的监测。

7.带双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉楔压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示。

8.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

9.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果并能够查看细节。

10.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。

11.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

▲12.支持PICCO监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。

▲13.支持麻醉深度BIS或脑电麻醉深度指数ESI，支持测单侧脑麻醉深度时可显示DSA界面。

14.具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别。
15.配置要求（单台配置）：

15.1插件式监护仪主机1台；

15.2心电线缆模块+成人心电线缆1套；

15.3血压模块＋血压线1套；

15.4血氧模块＋血氧线缆1套；

15.5锂电池1个；

15.6单台标配PICCO模块、BIS模块各1个；
16.产品设计使用年限≥8年。
	139650.00
	工业

	
	PICCO模块
	2台
	▲1.模块化设计，即插即用。

2.测量参数：连续心排量（PICCO）、心排量（CO）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）、全身血管阻力（SVR）、每搏量变异度（SVV）、全心舒张末期容积（GEDV)、胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW）等。

▲3.适配序号1插件式心电监护仪（BIS+PICCO模块）。
4.产品设计使用年限≥8年。
	44100.00
	工业

	
	插件式心电监护仪（带PICCO）
	1台
	▲1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作。

3.支持配置内置锂电池，供电时间≥4小时。

4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

5.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

6.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

7.带双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉楔压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持≥4道IBP波形叠加显示。

8.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

9.提供24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常统计，具有24小时心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

10.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。

11.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。

▲12.支持PICCO监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况。

13.具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别。

14.配置要求（单台配置）：

14.1插件式监护仪主机1台；

14.2心电线缆模块＋成人心电线缆1套；

14.3血压模块＋血压线1套；

14.4血氧模块＋血氧线缆1套；

14.5锂电池1个；

14.6有创压电缆2套；

14.7PICCO模块1个；
15.产品设计使用年限≥8年。
	98000.00
	工业

	
	监护中央监控
	1台
	▲1.支持同时在线监测床位数量≥16床，工作站支持外接打印设备，具备数据报表输出与打印功能。

2.主机配置：内存≥2.0GB，硬盘≥500GB。

▲3.适配序号1插件式心电监护仪（BIS+PICCO模块）、序号3插件式心电监护仪（带PICCO）。
4.产品设计使用年限≥8年。
	1000.00
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.投标人应保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

3.投标人保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。

4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数等。

5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	售后服务要求
	1.中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或者更换同类产品。

2.在质保期内，采购人在使用过程中出现故障或损坏的，中标供应商在接到货物故障通知后4小时内响应，并于72小时内到达现场。质保期外，只收配件成本费，免服务费。

3.负责送货上门、安装调试，费用含在投标报价中。
4.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，软件终身升级，费用含在投标报价中。
5.若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
6.质保期内非采购人原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
7.设备维修或更换后其质保期相应顺延。
8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修，费用含在投标报价中。
9.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	备品备件及耗材等要求
	1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。

2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

	使用期限
	1.投标人所提供货物如有“使用期限”要求的，需写明该设备的“使用期限”。

2.中标供应商交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：
2.1“使用期限”≤5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的90%；

2.2“使用期限”＞5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的85%；

3.“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令 第739号）》及相关法规指明的“使用期限”。

4.“剩余使用期限”指从中标供应商交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标供应商交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，中标供应商交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、系统接口费用、税费以及其他所有可能发生的费用。

2.报价特别说明：本项目（分标）每项货物单价报价不得高于单价控制价，总报价不能超过本项目（分标）预算金额或最高限价，否则投标无效。

	交付和安装
	1.交付使用期：签订合同之日起 30天内完成交货、安装调试并验收合格交付使用。
2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。

3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。

4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

	验收要求
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。

5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。

9.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。

10.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

11.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：

（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。

（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

	培训
	中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式及其他：由采购人指定。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货并验收合格之日起质保期1年，质保期内负责上门维修，升级、维护，定期巡检，费用含在投标报价中。

	付款方式
	本项目无预付款，全部货物交付并通过验收后1个月内，采购人根据中标供应商开具的真实、准确、有效、正规发票，向财政国库支付机构提出支付申请、办理国库支付手续转账支付本项目全部款项。

	违约责任
	1.投标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，中标供应商须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。                                       

2.中标供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.中标供应商逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天采购人有权解除合同，中标供应商承担因此给采购人造成的经济损失。

5.中标供应商未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按签订的合同合计金额5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。

6.中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标供应商赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止合同。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标供应商承担由此造成的一切经济损失。

9.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本分标序号1“

插件式心电监护仪（BIS+PICCO模块）”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	特殊要求
	如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）由国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类
1

插件式心电监护仪（BIS+PICCO模块）

三类
2

PICCO模块

三类
3

插件式心电监护仪（带PICCO）

三类
4

监护中央监控

二类



分标2（标项二）：除颤、监护设备一批采购
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数
	单价控制价（元）
	所属行业

	
	转运心电监护仪
	4台
	▲1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.转运监护仪适用于救护车、直升飞机和固定翼飞机。

▲3.≥5英寸彩色触摸电容显示屏；可作为其他型号监护仪的多参数模块，满足机身前后双屏同时无遮挡显示与操作。

4.具备监护模式、演示模式、待机模式、隐私模式、体外循环模式、插管模式、户外模式等。

▲5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、CO、AG、麻醉深度、氧浓度监测、窒息唤醒等参数模块 。

6.具有心电抗干扰能力，耐极化电压≥±800mV。

7.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db。

8.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

9.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。

10.具有ST段分析功能，可实时监测ST段数值，测量范围-2.5mV～+2.5mV。

11.具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况。

12.≥2000条参数报警事件，≥48小时全息波形趋势存储，≥160小时的趋势数据，≥2000条NIBP数据。 

▲13.内置锂电池供电，支持≥6小时的持续监测。

14.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

15.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

16.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用。

17.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350 bpm。

18.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和△QTc参数值。

19.可显示弱灌注指数(PI)。

20.提供手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量、整点测量五种无创血压测量模式，无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。无创血压小儿测量范围：收缩压25～240mmHg，舒张压10～200mmHg，平均压15～215mmHg，新生儿测量范围：收缩压25～140mmHg，舒张压10～115mmHg，平均压15～125mmHg。

21.防尘防水等级≥IP44。

22.单机配置清单：

22.1主机1台；

22.2  3导/5导除颤型分体式主电缆组件1根；

22.3  7针血氧主电缆1根；

22.4成人软指套血氧探头1套；

22.5无创血压导气管1根；

22.6成人血压袖套1套；

22.7锂电池1块；
23.产品设计使用年限≥8年。
	30000.00
	工业

	
	心电监护仪
	5台
	▲1.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

2.显示屏可支持亮度自动调节功能。

3.内置锂电池，插槽式设计。

▲4.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。可升级Masimo/Nellcor SPO2、IBP、ETCO2、CO等参数模块。

5.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV～+2.5mV。

6.具有心电抗干扰能力，耐极化电压≥±800mV，系统噪声≤25μv。 

7.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力≥106db。

8.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

9.具有心率变异性分析功能。

10.无创血压具有五种测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有动态血压监测界面。

11.具有多种界面显示：标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、EWS、单血氧等。

12.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

13.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。

14.可支持≥240小时趋势图/表、≥3000组NIBP列表、≥2500组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾。

15.支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。

16.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

17.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

▲18.提供SpO2，PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

19.支持指套式血氧探头。

20.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

21.无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。
22.配置要求（单台配置）：

22.1基础型心电监护仪主机1台；

22.2心电线缆、血氧线缆、血压线1套；

22.3锂电池1块；
23.产品设计使用年限≥8年。
	18900.00
	工业

	
	除颤仪
	1台
	▲1.适用于成人、小儿和新生儿。
2.彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形支持手势操作、自动亮度调节。

3.屏幕显示心电波形最大扫描时间≥36s。

▲4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能，AED功能适用于婴幼儿及以上人群。

5.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
6.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量可选择。

7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

9.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

10.开机时间≤3秒。

11.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

12.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

13.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

14.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

15.脉率范围：20-300bpm。

16.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

17.备用电池支持≥200次360J放电或支持≥4小时监护。
18.产品设计使用年限≥8年。
	65000.00
	工业

	
	心电图机
	1台
	1.设备带移动推车，方便移动检查。

▲2.导联：12导同步心电图记录。

3.A/D位数：24bit。

4.频响：0.04-150Hz。

5.增益：5、10、20mm/mV。

6.共模抑制比：＞140dB。

7.抗极化电压：电压变化<0.1%。

8.时间常数：3.2Sec。

9.内部噪声：＜5μv。

10.数控滤波器：20HZ-1000HZ。

11.抗交流干扰：工频50HZ数字滤波。

12.抗基线漂移：＜2mm。

13.抗肌电干扰：120-140HZ任意调节。

14.输入阻抗：≥120MΩ。

15.道间干扰：通道之间的误差<±1%。

16.快速心电记录，不输入患者信息直接进行心电图记录，适应各种急需情况下心电图记录功能。

17.能够连接上采购人的心电网络系统，PACS、RIS等系统。

18.配置要求（单台配置）：

18.1多导联心电分析系统1台；

18.2心电数模转换器（12导）1台；

18.3心电导联线（12导）1条；

18.4吸球1套；

18.5心电夹子1套；

18.6移动推车1台；

19.产品设计使用年限≥10年。
	23100.00
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	1.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.投标人应保证产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

3.投标人保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，是未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。

4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数等。

5.投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

6.未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。

	售后服务要求
	1.中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，中标供应商须无条件退货或者更换同类产品。

2.在质保期内，采购人在使用过程中出现故障或损坏的，中标供应商在接到货物故障通知后4小时内响应，并于72小时内到达现场。质保期外，只收配件成本费，免服务费。

3.负责送货上门、安装调试，费用含在投标报价中。
4.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，软件终身升级，费用含在投标报价中。
5.若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。
6.质保期内非采购人原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。
7.设备维修或更换后其质保期相应顺延。
8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修，费用含在投标报价中。
9.对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。

	备品备件及耗材等要求
	1.质保期内，发现设备存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，包括但不限于维修或更换必要配件，费用含在投标报价中。该缺陷导致设备存在安全隐患或不能使用，中标供应商应负责更换整件产品，应提供足够数量的常用易损件备品备件作为采购人平时应急使用，能及时处理、更换损坏的零部件。

2.投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

	使用期限
	1.投标人所提供货物如有“使用期限”要求的，需写明该设备的“使用期限”。

2.中标供应商交货时，所提供货物如有“使用期限”要求的，应符合以下要求：
2.1“使用期限”≤5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的90%；

2.2“使用期限”＞5年的，交货时，所提供货物的“剩余使用期限”需大于等于该货物“使用期限”的85%；

3.“使用期限”指《医疗器械监督管理条例（中华人民共和国国务院令 第739号）》及相关法规指明的“使用期限”。

4.“剩余使用期限”指从中标供应商交货时到该货物达到规定的“使用期限”所剩余的时间。计算方法为：“剩余使用期限”=“使用期限”-（货物生产日期至中标供应商交货日期的时间间隔）。如某货物，其“使用期限”为60个月，生产日期为2024年1月1日，中标供应商交货日期为2024年3月31日。其“剩余使用期限”=60个月-3个月=57个月。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备本身费用以及设备调试至可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、系统接口费用、税费以及其他所有可能发生的费用。

2.报价特别说明：本项目（分标）每项货物单价报价不得高于单价控制价，总报价不能超过本项目（分标）预算金额或最高限价，否则投标无效。

	交付和安装
	1.交付使用期：签订合同之日起 30天内完成交货、安装调试并验收合格交付使用。
2.交付地点：柳州市内采购人指定地点。

3.中标供应商提供不符合招投标文件和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。

4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。

	验收要求
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。

5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

7.采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。

9.验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。

10.中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

11.如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚：

（1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

（2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

（3）提供的货物未经正规合法经销渠道的；

（4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的；

（5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。

（6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。

	培训
	中标供应商负责采购人有关人员的培训，保证采购人有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点、方式及其他：由采购人指定。所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货并验收合格之日起质保期1年，质保期内负责上门维修，升级、维护，定期巡检，费用含在投标报价中。

	付款方式
	本项目无预付款，全部货物交付并通过验收后1个月内，采购人根据中标供应商开具的真实、准确、有效、正规发票，向财政国库支付机构提出支付申请、办理国库支付手续转账支付本项目全部款项。

	违约责任
	1.投标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5日内更换完毕，更换不及时的按逾期交货处罚，并承担由此造成的损失；若货物投入使用后，采购人在使用过程中发现货物存在交货时未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括中标供应商应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），采购人可要求更换或退货，中标供应商须支付采购人该批货款额的30%作为赔偿金。存在质量问题的，采购人有权拒绝接收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。                                       

2.中标供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，采购人可拒绝验收，同时有权要求中标供应商支付该批货款额5%违约金并赔偿采购人经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.中标供应商逾期交货的，每天向采购人偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天采购人有权解除合同，中标供应商承担因此给采购人造成的经济损失。

5.中标供应商未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标供应商应按签订的合同合计金额5%向采购人支付违约金；承诺由生产厂家提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家正规售后服务的，采购人可拒绝验收。

6.中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，采购人有权拒绝接收产品或退货，并要求中标供应商赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时采购人有权单方终止合同。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，采购人有权单方终止合同，并有权要求中标供应商承担由此造成的一切经济损失。

9.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本分标序号3“除颤仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	特殊要求
	如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）由国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类
1
转运心电监护仪

二类
2
心电监护仪

二类
3
除颤仪

三类
4
心电图机

二类





