项目名称：柳州职业技术大学再生材料与储能技术实验室设备采购           项目编号：LZZC2026-J1-990442-GXDD

广西大德项目管理有限公司


	项目名称：柳州职业技术大学再生材料与储能技术实验室设备采购

	项目编号：LZZC2026-J1-990442-GXDD

	

	采购人：柳州职业技术大学

	采购代理机构：广西大德项目管理有限公司


2026年07月

目  录

1第一章 竞争性谈判公告


4第二章 供应商须知


22第三章 采购需求


64第四章 评审程序和评定成交的标准


71第五章 响应文件格式


99第六章 合同文本




第一章 竞争性谈判公告
项目概况
柳州职业技术大学再生材料与储能技术实验室设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年07月20日09：20（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：LZZC2026-J1-990442-GXDD

项目名称：柳州职业技术大学再生材料与储能技术实验室设备采购
采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1957430
采购需求:

标项名称：柳州职业技术大学再生材料与储能技术实验室设备采购
数量：1
预算金额（元）：1957430
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：拟采购柳州职业技术大学再生材料与储能技术实验室设备1批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（元）：1957430

合同履约期限：自合同签订之日起2个月内安装调试完毕验收合格交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为全流程电子化采购项目，有意向参与本项目竞标的潜在供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，提供的货物须全部由符合政策要求的中小企业制造；监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准。响应文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料[省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具]，否则响应文件按无效响应处理；
3.本项目的特定资格要求：分标1：无。
三、获取采购文件
时间：2026年07月14日至2026年07月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：在获取采购文件截止时间前登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线办理报名：“项目采购”→“获取采购文件”。（注意事项：1.潜在供应商应当在获取采购文件截止时间前通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）注册登记后再获取采购文件，未通过政府采购云平台注册登记获取采购文件的供应商，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。2.已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。3.如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政府采购云平台客服热线：95763。）
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年07月20日09:20（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、响应文件开启
开启时间：2026年07月20日09:20（北京时间）
地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线解密开启响应文件。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商可登录广西政府采购云平台查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
2.谈判保证金：0元（本项目不收取谈判保证金）。谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险（含电子保函，下同）等，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西大德项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行，银行账号：70601500000000022053，联行号：313614006011】；采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等形式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳谈判保证金的，不需提交]；否则视为无效谈判保证金。
3.供应商有以下情形之一的不得参加政府采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）。
5.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：柳州职业技术大学

地址：柳州市社湾路28号

项目联系人：陈国银
项目联系方式：0772-3156307
2.采购代理机构信息
名称：广西大德项目管理有限公司
地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910

项目联系人（询问）：梁斌雄、余明华
项目联系方式（询问）：0772-2120191

广西大德项目管理有限公司

2026年07月14日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：             /         。

分包金额或者比例：       /       。

分包供应商必须具备的资质：   /   。

	12.1.1
	资格证明文件【第1至8项必须提供（注明不需提供的情形除外）且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或加盖电子印章）并加盖供应商电子公章，证明文件有附件的须提供相应附件，否则响应文件按竞标无效处理；其他如有请提供，须加盖供应商电子公章】：

1.供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）；

2.法定代表人身份证明（按第五章响应文件格式要求填写，自然人竞标的不需提供）；

3.法定代表人授权委托书（委托代理时，按第五章响应文件格式要求填写，法定代表人参加的不需提供）；
4.政府采购供应商资格信用承诺函（按第五章响应文件格式要求填写）；

5.供应商直接控股股东信息表（按第五章响应文件格式要求填写）；
6.供应商直接管理关系信息表（按第五章响应文件格式要求填写）；

7.竞标声明（按第五章响应文件格式要求填写）；

8.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料[省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具]；

9.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：

分公司参加竞标的，须取得总公司授权（授权书附在主体资格证明之后），否则竞标无效，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审依据。

	12.1.2
	报价文件【第1项必须提供且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或加盖电子印章）并加盖供应商电子公章，否则响应文件按竞标无效处理；其他如有请提供，须加盖供应商电子公章】：
1.报价表（按第五章响应文件格式要求填写）；
2.关于符合本国产品标准的声明函（按第五章要求格式填写）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；供应商不符合条件或不提供或不按要求提供的，不享受本国产品扶持政策；

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	12.1.3
	商务技术文件【第1至5项必须提供且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或加盖电子印章）并加盖供应商电子公章，否则响应文件按竞标无效处理；其他如有请提供，须加盖供应商电子公章】：
1.无串通竞标行为的承诺函（按第五章响应文件格式要求填写）；

2.商务条款偏离表（按第五章响应文件格式要求填写）；

3.服务方案及承诺（按第五章响应文件格式要求填写）；
4.竞标产品配置清单（按第五章响应文件格式要求填写）；

5.技术偏离表（按第五章响应文件格式要求填写）；

6.对应采购需求的技术要求、商务条款提供的其他文件资料；

7.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	15.2
	竞标报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（含仪器安装所需要水电费）、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。

	17.1
	谈判保证金金额：应按第一章“竞争性谈判公告”规定交纳，否则竞标无效。

谈判保证金应在竞标有效期内保持有效。
谈判保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）、保险，禁止采用现钞交纳方式。

谈判保证金交纳截止时间：首次响应文件提交截止时间前。

相关要求：

1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金交纳证明，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.谈判保证金采用支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）、保险交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函）、保险的复印件作为谈判保证金交纳证明，放置于报价商务技术文件中，否则竞标无效。供应商必须于递交响应文件截止时间前将支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函、保险原件提交给采购人或者采购代理机构[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳谈判保证金的，不需提交]，采用电子保函方式交纳谈判保证金的，不需提交]，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：

1.谈判保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函、保险额度不足的），视为无效谈判保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。

4.保函、保险有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。

5.采用金融机构、担保机构出具保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则视为无效谈判保证金。

6.采用谈判保证保险的，保单确定的受益人（本项目采购人）的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效谈判保证金。

	18.2
	响应文件份数：按政府采购云平台在线编制要求。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。

首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件加密并上传至广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；并在首次响应文件提交截止时间后30分钟内对上传政府采购云平台的响应文件进行解密。供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应处理。

	24.1
	谈判小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件的开启：由采购代理机构工作人员对在规定时间内按要求上传至政府采购云平台的响应文件点击“开始解密”，如未能在规定时间在解密的响应文件，则响应文件按无效响应处理。

	26
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为  0  项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为  3  项。

注：关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

	
	谈判的顺序：由谈判小组随机确定谈判的顺序，并对供应商进行谈判。符合谈判资格的供应商应当在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，并在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上点击开始最后报价环节。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。
 eq \o\ac(□,√)本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：
1.成交供应商为大型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的5%；
2.成交供应商为中型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的2%；
3.成交供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金。
履约保证金提交及退付方式、时间及条件：
合同签订前2日内，成交供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向采购人提交履约保证金。履约保证金在验收合格交付之日后，采购人在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因成交供应商的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其成交资格、拒绝签订合同。若因成交供应商的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术大学

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185
转账时注明：××××项目，项目编号××××履约保证金

转账的持银行回执复印件（非转账的出具其他保证金递交证明文件）、成交通知书及合同到柳州职业技术大学签订合同。
备注：
（1）履约保证金不足额缴纳的，或金融机构、担保机构出具的保险、保函额度不足的或者保险、保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

（2）采用金融机构、担保机构出具的保险、保函的，必须为无条件保险、保函，否则不予签订合同。
（3）供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西大德项目管理有限公司招标部，联系电话：0772-2120191，通讯地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910。

业务时间：8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目采购代理服务费收取标准按本须知第32.1款规定的标准采用差额定率累进计费方式计算（取整到元），由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子公章”、“电子印章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5本竞争性谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：广西大德项目管理有限公司。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.7“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.9“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.10“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.11“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.12“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.13“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包 

6.1本项目不允许转包。
6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、
非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序和评定成交的标准；
（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”；

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”；

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”。

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的标项（每个分标）的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的标项（分标）的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还：

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起4个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）”进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]），并按照本项目竞争性谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
18.5响应文件所提供的相关材料清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
18.6响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.7响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名或加盖电子印章）或者加盖电子公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件应在规定的时间内加密并上传至广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子响应文件制作与投送教程”）。
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判
24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启：具体详见“供应商须知前附表”。
26.评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。

26.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。后续以此类推，采购人也可以取消采购。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


33.需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.4对本国产品的支持政策
（1）本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

①在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

A.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

B.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

C.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

D.简单的上漆、磨光和分装；

E.其他不属于属性改变的情形。

②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖供应商电子公章），否则相应竞标无效。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品家全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，竞标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做竞标无效处理。

6.本项目标注“▲”号的技术参数要求为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效。
	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数
	所属行业

	
	真空无尘手套箱
	1套
	一、总体要求

为满足材料科学、锂电研发、化学合成等对无水无氧环境有严苛要求的实验与生产需求，须具备优异的密封性、高效的净化能力、稳定可靠的控制系统以及便捷的操作体验，确保箱体内水、氧含量长期稳定在极低水平，并实现安全、高效的物料传递与工艺操作。

二、详细技术参数与功能要求

1.箱体

材质与尺寸：主体采用304不锈钢材质，板厚≥3mm。内部尺寸（允许误差±5%）：1220mm(长)×750mm(深)×900mm(高)。

表面处理：内表面为不锈钢原色，外表面为白色喷塑。

前窗：采用倾斜式透明钢化安全玻璃，厚度≥8mm。采用实芯“O”形圈真空密封法兰结构，确保无泄漏。

手套口与手套：铝合金手套口，O型圈密封。标配丁基橡胶手套（厚度0.4mm，直径8mm，长度32mm）。

内部配置：内置可调高度不锈钢搁物架、LED照明灯。

接口：提供 ≥3个DN 40 KF备用接口及标准电源接口。

2.过渡舱

大过渡舱：

尺寸（允许误差±5%）：直径≥360mm，长度≥600mm。

材质：304不锈钢，内表面拉丝，外表面白色喷塑。

配置：配备不锈钢滑动托盘、竖直操作双门（带提升机构）、模拟压力表。

控制：采用电磁阀触摸屏自动操作。

小过渡舱：

尺寸（允许误差±5%）：直径≥150mm，长度≥300mm。

材质与表面处理同大舱。

配置：双门、移动滑盘、压扣式开门、模拟压力表。

控制：手动阀手动操作。

3.气体净化循环系统（核心）

净化柱：

材质：304不锈钢密闭容器。

填料：铜触媒（除氧）与分子筛（除水）各≥4.8kg。

净化能力：除氧≥60L，除水≥2Kg。

出口指标：水、氧含量均<1ppm。

循环系统：

适用气体：氮气、氩气、氦气。

循环风机流量：≥90m³/h。

再生系统：

控制：PLC全自动控制再生过程。

再生气体：采用工作气与氢气（5-10%）的混合气体。

真空系统：

真空泵：要求采用旋片泵，抽速≥12m³/h，带油雾过滤器及气振控制，极限真空度≤2×10⁻¹Pa。

功能：用于过渡舱抽真空及箱体压力平衡，可手动及通过PLC控制。

阀门：主阀为DN 40 KF电控气动角阀，配套集成电磁控制阀组。

4.控制系统与显示

核心控制：采用PLC作为主控制器，实现系统全自动控制、循环控制、自诊断、断电自启动及压力自适应功能。

压力控制：箱体及过渡舱工作压力可在±15mbar范围内自由设定，超出±16mbar系统自动保护。

操作界面：配备触摸屏，实时显示系统运行状态、箱体压力、水氧含量、历史记录等。

辅助控制：配备脚踏板，便于双手操作时控制箱体升压/降压。

5.分析与附属设备

氧分析仪：

测量范围：0～1000ppm。

传感器类型：采用ZrO₂（氧化锆）等传感器，确保长寿命（设计使用寿命≥5年）且可暴露于空气。

水分析仪：

测量范围：0～500ppm。

要求具备清洗再生功能，污染后可恢复，非一次性报废型传感器。

箱内有机溶剂吸附器：

放置于箱内，尺寸（允许误差±5%）：φ136mm×256mm，填充活性炭，结构设计便于快速更换吸附材料而不破坏箱内气氛。

高纯氩气3瓶：

纯度≥99.999%，40L/瓶，带瓶带气带减压阀。

全钢气瓶柜3台：

深度*宽度*高度（允许误差±5%）：1200mm*450mm*1800mm，带报警器、有防爆视窗，整体焊接。
	工业

	
	比表面及孔隙分析仪
	1套
	一、总体要求

为满足材料科学领域高精度、高效率、全自动化的比表面积与孔结构分析需求，设备具备卓越的性能指标、高度的自动化与智能化水平、稳定可靠的运行能力，并严格符合以下详细技术参数要求，以满足科研及质量控制的严苛标准。

二、详细技术参数与功能要求

1.测试范围及能力

比表面积：测试范围从0.0005m²/g至无上限。

孔径分析：

介孔及大孔分析范围：2nm至500nm。

微孔常规分析范围：0.35nm至2nm。

总孔体积：测试范围从0.0001cc/g至无上限。

2.测试精度

BET比表面积：测试精密度RSD≤0.5%（依据：采用同一标准样品，在6个分析站进行连续3次重复测试，共计18个测试结果的相对标准偏差）。

3.分析站位数

仪器物理测试位数量不得低于6个。各测试位需能独立工作，互不干扰，且至少6个测试位集成于同一个液氮杜瓦杯中，以保证测试条件的一致性。（响应文件中须提供仪器多站位实物图作为佐证材料并加盖供应商电子公章，实物图需清晰展示测试位与液氮杜瓦杯的集成方式，否则视为不满足。）

4.全自动化运行

设备须具备高度自动化能力，能实现脱气加热炉与分析杜瓦杯的自动切换。在整个“原位脱气-分析测试”流程中，无需人工取下加热炉或液氮杯，也无需人为转移样品管，实现真正的全自动无人干预运行。（响应文件中须提供仪器控制软件的全自动流程管理界面截图并加盖供应商电子公章，否则视为不满足。）
5.程序升温脱气系统

脱气过程由软件精确控制程序升温。

加热炉为坚固耐用的硬质炉体，加热温区深度＞20cm。不接受与主机分离的独立脱气站或易破损、寿命短的软质加热包等落后配置。

加热温度范围：室温至400℃，控温精度达0.1℃。（响应文件中须提供设备在不同设定温度下的温度控制曲线/实时监控记录图并加盖供应商电子公章，曲线数据显示温度波动范围不超过±0.1℃则满足参数要求，否则视为不满足。）
6.智能脱气终点判断：仪器控制软件提供至少两种判断样品脱气是否完成的智能模式。其中包含：

(1)根据脱气过程中系统压力变化趋势进行自动判断的模式。

(2)其他至少一种智能判断模式（如根据时间/温度规则等）。

7.防污染设计与过程监控

为彻底防止粉末样品在脱气过程中飞扬污染气路系统，样品管口标配安装有效的高效防护滤芯。（响应文件中须提供带有滤芯的样品管实物特写图并加盖供应商电子公章，否则视为不满足。）

软件界面能实时显示脱气全过程的“压力-时间”动态曲线图，并能基于此压力变化自动控制程序升温和真空系统。（响应文件中须提供显示此曲线的软件界面截图并加盖供应商电子公章，否则视为不满足。）
8.死体积测试流程

为精确消除氦气残留对微孔分析的影响，仪器具备全自动、无需人工干预的温区测试流程。流程包括：氦气测试死体积→真空加热脱气→吸附/脱附测试。严禁采用以下落后方式：测试结束后手动添加液氮再测温区，或人工计算温区值后手动输入软件。（响应文件中须提供全自动测试功能设置界面截图并加盖供应商电子公章，否则视为不满足。）
9.自动循环测试功能

设备软件须支持“全自动【脱气+吸附/脱附】循环测试”方案设置。此功能用于材料的吸附性能稳定性及使用寿命评价，整个循环测试过程须连续自动进行，中途无需任何人工干预（如切换炉体、杜瓦杯或转移样品）。（响应文件中须提供循环测试功能设置界面截图并加盖供应商电子公章，否则视为不满足。）

10.便捷样品管密封

样品管安装密封方式高效便捷，要求采用单次操作即可密封多个样品管的设计（例如：使用一个共同的支架或压板配合螺母实现多管同时密封）。不接受每个样品管需单独旋拧螺母进行密封的繁琐落后方式。（响应文件中须提供多管密封结构实物图并加盖供应商电子公章，否则视为不满足。）
11.气路恒温系统

仪器内部所有关键气路系统（包括歧管、管路等）处于全恒温状态。恒温温度设定为40℃，且温度控制精度需达0.01℃，以确保测试体积的稳定性与数据准确性

12.附属设备

高纯氦气1瓶：

纯度≥99.999%，40L/瓶，带瓶带气带减压阀。

高纯氮气2瓶：

纯度≥99.999%，40L，带瓶带气带减压阀。

全钢气瓶柜3台：

深度*宽度*高度（允许误差±5%）：1200mm*450mm*1800mm，带报警器、有防爆视窗，整体焊接。

液氮罐1个：

容积≥40L，静态蒸发率≤0.1L/天，罐口的内径尺寸（允许误差±5%）：210mm，内胆材质不锈钢，采用高真空多层绝热技术。
	工业

	
	冷冻干燥机
	1套
	一、总体要求

为满足实验室对冻干工艺的高效性、稳定性及智能化操作需求，设备需具备先进可靠的制冷系统、智能精准的过程控制、人性化的结构设计及卓越的技术参数，以确保冻干样品的高质量与实验流程的便捷安全。

二、详细技术参数与功能要求

1.制冷系统


配置封闭式压缩机，采用混合环保制冷技术。具备独立板式换热器与大功率冷凝器，确保系统高效散热。整套制冷系统应运行稳定、震动小、噪音低。冷阱温度需达到技术指标且显示真实可靠，无虚标。

2.控制系统与功能

智能控制：具备控制程序，配备≥5寸彩色触摸屏。可以实时显示并记录真空度、冷阱温度、物料温度，并自动生成冻干曲线。能连续记录全过程数据，支持数据离线浏览、分析、打印及存储，并配置USB数据存储接口。

真空智能控制：

（1）具备真空度自动检测功能，当真空度未达标时，能自动停止真空泵运行以保护系统。

▲（2）具备真空泵使用时间累计功能，能主动提醒用户及时更换真空泵油，实现预防性维护。

（3）配置防返油双级旋片真空泵，真空管路接头应采用符合标准KF25快接卡箍。

▲程序化启动：能够预设冷阱温度目标值与恒定维持时间，当这两个条件同时满足时，系统能自动启动真空泵，实现无人值守的智能化流程启动。

安全保护：需具备压缩机二次启动延时保护及过热、过载保护装置。

3.结构设计


外观与材质：机身顶部接触面及所有与气体、冷凝水接触的部件采用304不锈钢材质，确保防腐蚀、耐酸碱，使用寿命长。

冷阱设计：整个物料架能完全放入冷阱内，具备样品预冻功能，无需额外配置超低温冰箱或使用液氮进行预冻。

关键设计与配置：

▲(1)冷阱法兰采用结构级防凝露设计，密封圈应为独有波浪形设计、开模成形，实现多重密封防护，确保真空密封性与长期可靠性。

▲(2)排水接口须有防堵、防倒灌装置（设计），接触部件为不锈钢材质，确保耐腐蚀、不易受损。

4.技术参数

冷阱温度：冷阱壁极限温度（空载）≤-65℃（环境温度≤26℃条件下）。

捕水能力：最大捕水量≥15kg；24小时最大捕水量≥6kg。

真空度：真空度（空载）≤5Pa；极限真空度≤1Pa。

冷阱规格：冷阱腔开口尺寸（允许误差±5%）：内径Φ320mm，深度370mm。

冷阱腔容积≥27L。

处理能力（普通型）：标配≥Φ280mm，物料盘≥4层，层间距可调，总冻干面积≥0.25m²。
	工业

	
	箱式马弗炉
	1台
	一、总体要求

为满足实验室或生产环节对材料高温热处理的需求，设备须具备精确的温控性能、稳定的炉体结构、安全的操作设计以及优异的炉膛保温效果，确保实验或工艺过程的可靠性与重复性。

二、详细技术参数与功能要求

1.基本规格

电源要求：AC220V，50/60Hz。

额定功率≤8kW。

炉膛有效尺寸：深度×宽度×高度（允许误差±5%）：300mm×200mm×200mm。

2.炉体与炉膛结构

炉体结构：采用双层壳体结构，兼顾设备安全性与表面温升控制。

炉膛材质：高纯度氧化铝多晶体纤维固化成型炉膛，氧化铝含量≥95%，确保保温性能优异、热容量小、抗热震性强。

炉门结构：左侧开门方式，便于操作与放置样品。

3.加热与测温系统

▲加热元件：采用高纯度硅钼棒/硅/碳棒，材质纯度≥98.5%，确保高温下的稳定性和长使用寿命。

▲测温方式：采用适用于长期工作温度为1100℃-1300℃的精准控温热电偶，并安装于炉膛正后方进行测温，确保温度反馈的代表性与准确性。

4.温度控制系统与性能

控制系统：温度控制系统需采用人工智能调节技术，具备PID调节、自整定功能，可编程控制。

程序段数：可编制不少于30段的升、降温程序，满足复杂工艺曲线的设定需求。

▲控温精度：在设定温度点，炉膛内温度均匀性及稳定性控制的综合精度需达±1℃。

显示模式：应具备独立、清晰的仪表面板显示，实时展示温度、程序段等信息。

5.温度范围与升降速率

温度范围：最高使用温度≥1500℃，可长时间连续工作的温度≤1300℃。

升温速率：最快升温速率可达20℃/min。制造商推荐的安全、经济且利于炉膛寿命的常规升温速率应≤10℃/min。

降温速率：在700℃以上高温区间，可通过程序控制或自然冷却，降温速率应能设定或满足≤10℃/min的要求。

三、安全与配置要求

设备应具备超温保护、断偶报警等基本安全功能。

炉门应开启顺畅，并具有良好的密封性。

提供配套的炉门开启工具、样品垫板等必要配件。

电气接线应符合国家安全标准，标识清晰。
	工业

	
	智能恒温油浴锅
	3台
	一、总体要求

满足实验室对高精度、大容积、强循环恒温环境的严苛需求，设备须具备宽广的温度控制范围、卓越的温度稳定性和均匀性、强大的外循环能力，以及直观精确的操控显示，确保为各类化学反应、样品恒温、设备控温等应用提供可靠平台。

二、详细技术参数与功能要求

1.基本规格与结构

循环方式：外循环式，可为外部装置提供恒温液流。

浴槽容积：≥24升。

内腔尺寸（允许误差±5%）：长度×宽度×高度=400mm×300mm×200mm，内部空间规整，便于放置各类容器或搭建实验装置。

2.温度控制系统与性能

温度控制范围：室温+5℃至300℃。

显示分辨率：控制仪表温度显示分辨率达到0.001℃，能够精确设定和监控温度。

温度波动度：在设定温度点恒定时，浴槽内介质温度的波动度不超过±0.005℃，确保极高的温度稳定性。

温度均匀性：浴槽内不同位置以及外循环回路输出端的温度均匀性应≤±0.05℃（供应商竞标时需明确具体指标）。

3.循环系统性能

循环泵流量：外循环泵的最大输出流量≥6升/分钟，提供足够的循环动力，确保外部被控温设备的热交换效率。

循环泵扬程：供应商需提供外循环泵的扬程数据，以确保能克服外部管路阻力。

管路接口：配备标准、耐温、防漏的快速接口，便于连接外部设备。

三、安全与配置要求

安全保护：具备低液位保护、超温保护、过载保护等多项安全功能。

浴槽材质：内胆及流路接触部件应采用耐高温、防腐蚀的不锈钢材质。

控制系统：配备直观的数字控制面板，具备设定温度、实际温度、泵状态等显示，操作简便。

配件：应提供标配的浴槽盖、样品支架等配件。
	工业

	
	旋转蒸发仪
	4套
	一、总体要求

为满足实验室对物料高效、稳定浓缩、蒸馏及溶剂回收的需求，要求性能可靠、操作便捷、控温精准的中型旋转蒸发仪。设备需具备宽范围的转速与温度调节能力、良好的系统密封性、安全的防爆设计以及耐腐蚀的物料接触部件，确保实验过程的高效与安全。

二、详细技术参数与功能要求

1.基本规格

安装空间要求（允许误差±5%）：940mm（宽）×620mm（深）×1190mm（高），需预留足够操作与散热空间。

2.电气与安全

电源：兼容220-240V AC，50/60Hz电源（或根据使用地区指定）。

防护等级：电气部分防护等级不低于IP20。

污染等级：适用于2级污染环境。

认证：设备电机须通过国家认证，符合相关电气安全标准。

3.旋转系统

驱动电机功率：旋转电机额定功率≥250W，提供稳定扭矩。

调速控制：采用直流无级调速方式，通过电子方式精确控制。

转速范围：连续可调转速范围为20至140rpm。

转速显示：采用液晶显示屏实时、精确显示当前转速。

4.加热与温控系统

加热功率：浴槽加热器额定功率≥2000W，升温迅速。

整机功耗：最大运行总功率≤2300W。

控温范围：水浴温度控制范围为室温+5℃至95℃。

控温精度：水浴温度的名义调节精度为±1.5℃。（供应商须说明测量点与均匀性，否则视为不满足。）
温度传感器：采用PT-100（三线制）铂电阻温度传感器，测量准确。

温度显示：采用液晶显示屏实时、精确显示设定温度与实际温度。

推荐浴液：去离子水。

5.真空与冷凝系统

系统密封性：在标准测试条件下，整个旋转蒸发系统的泄漏率应≤0.03kPa/min，确保高真空度保持能力。

最大蒸发能力：以水为介质，最大蒸发能力≥2L/h。

冷凝面积：冷凝器有效冷凝面积≥0.278m²。

6.关键组件规格与材质

旋转瓶：标配容积5000mL，接口为法兰口，直径φ50mm。

收集瓶：标配容积3000mL，接口为40#标准法兰口。

与物料接触部分材质：所有与物料、溶剂蒸汽接触的玻璃部件为3.3硼硅玻璃；密封件、连接件等采用聚四氟乙烯（PTFE），确保优异的耐化学腐蚀性。

设备外壳材质：主体金属外壳采用冷轧钢板，表面经静电喷塑处理，耐腐蚀。

三、标准配置与安全要求

标准配置：主机（含驱动电机、控制面板）、加热水浴锅、冷凝器、旋转瓶（5000mL）、收集瓶（3000mL）、密封组件、PT-100传感器等。

安全功能：设备应具备防止浴槽干烧的保护功能、电机过载保护等基本安全措施。

升降方式：明确主机升降方式（如手动/机动），确保操作平稳、锁定可靠。
	工业

	
	循环水式真空泵
	4套
	一、总体要求

该设备需具备良好的抽气性能与液体输送能力，兼顾使用安全与维护便利性，以适应日常频繁使用的需求。

二、详细技术参数与功能要求

1.基本规格

安装空间需求（允许误差±5%）：400mm（宽）×300mm（深）×450mm（高），结构紧凑。

2.电气与功率

电源：兼容220-240V AC，50/60Hz电源。额定功率：≤180W。

3.液体循环性能

最大流量：≥80L/min。

最大扬程：≥10m。

水箱容积：≥15L，材质耐腐蚀。

4.真空抽气性能

极限真空度：最大真空度可达0.098MPa。

抽气速率：每个独立的抽气口在指定工况下，抽气量≥10L/min。

抽气头数量：需提供≥2个独立的真空抽气接口，至少可同时连接两套装置。

5.安全与防护功能

▲内置止回阀，防止停机时水或空气倒流，保护系统和样品。

泵体运行应为无油设计，避免油雾污染。

应具备过热保护、低水位保护或干转保护等功能。

三、标准配置与附件要求

标准配置：主机（集成水箱）、电源线、必要的管路连接件、真空抽气软管接口。

接口：供应商须在响应文件中明确所竞产品的进水口、出水口、真空抽气接口的规格尺寸（如软管接口内径）。
噪音水平：≤60dB (A)。
	工业

	
	真空抽滤装置
	4台
	一、总体要求

设备需具备可靠的真空产生能力、完备的过滤组件及良好的操作安全性，确保过滤过程快速、稳定，并有效保护实验人员与样品。

二、详细技术参数与功能要求

1.真空动力单元（真空泵）

抽气速度：≥20L/min。

极限真空度（绝对压力）：≤200mbar（即≥0.08MPa真空度）。

电源与功率：220V AC，50Hz；额定功率≤160W。

接口规格：进气口孔径为≥φ6mm（适配标准软管）；排气口应内置消音棉，有效降低运行噪音。

结构与温升：单泵头设计；在额定工况下连续运行，泵体表面温度应≤55℃，确保运行稳定与使用安全。

2.过滤组件

滤杯：标配容积300mL的滤杯。

滤头/筛板：

滤头孔径：10μm。

筛板材质：为耐热、耐腐蚀高硼硅玻璃，化学性质稳定的材质。

接收瓶：标配1000mL锥形瓶（三角瓶），用于收集滤液。

滤膜兼容性：整套过滤装置需兼容使用直径为φ47mm及φ50mm的微孔滤膜。

3.安全与设计

防倒吸保护：装置设计或配置中应考虑滤液防倒吸措施（例如，在真空管路中设置缓冲瓶或止回阀），防止滤液意外进入真空泵。

稳定性：整体装置结构稳固，各部件（滤杯、接收瓶、真空泵）连接可靠，操作时无倾倒风险。

连接管路：提供与进气口匹配的、足够长度的耐压真空软管。
	工业

	
	真空干燥箱
	1台
	一、总体要求

设备须具备宽广的控温范围、精确的温度控制与均匀性、可靠的真空性能以及智能化的操作界面，确保工艺过程的可重复性与样品处理的高质量。

二、详细技术参数与功能要求

1.基本规格

工作室内部尺寸（宽×深×高）（允许误差±5%）：450mm×450mm×450mm。

隔板配置：标配2层隔板，层间距离可调（≥175mm），每层隔板承重能力≥15kg。

接口：标配φ10mm真空吸气口及φ10mm排气口（或惰性气体进口）。

2.温度控制系统与性能

控温范围：室温+10℃至250℃。

温度分辨率：显示与设定分辨率≤0.1℃。

温度波动度：在设定温度恒定时，工作室中心点温度的波动不超过±1℃。

温度均匀度：在工作区域内（空载、恒温状态下），各点温度与设定点的最大偏差不超过±2℃。

升温时间：从室温升至最高工作温度（250℃）所需时间≤40分钟。

加热方式：采用独立式隔板加热技术，实现快速、均匀的加热。

控制器：配置5.0英寸及以上LCD彩色触摸屏。具备多段（≥16步）程序控温功能，采用PID智能算法，可在全温度段内进行程序化升、降、恒温控制。

温度传感器：采用Pt100铂电阻温度传感器。

3.真空系统与性能

极限真空度：在空载、冷态条件下，工作室内的极限绝对压力<133Pa。

真空指示：配置指针式真空表，直观显示腔内压力。

密封性能：箱门密封条应耐高温、耐老化，确保良好的真空保持能力。

4.结构、安全与观察

观察窗：箱门配备防弹（钢化）玻璃观察窗，便于观察内部状况，且安全可靠。

安全装置：具备多重安全保护，至少包括：

(1)自诊断功能，能监测系统状态。

(2)温度传感器异常报警功能。

(3)独立的超温保护限温器（机械式或电子式），与主控制器分离，实现双重保护。

箱体材质：内胆应采用耐腐蚀、易清洁的不锈钢材质（如SUS304）。
	工业

	
	十万分之一分析天平
	1套
	一、总体要求

为满足实验室对微量、贵重样品进行高精度称量的严苛需求，设备须具备卓越的精度与重复性、智能化的校准与操作、良好的环境适应性以及完善的数据交互能力，确保称量数据的准确性与溯源性，支撑高水平的科研与质量控制工作。

二、详细技术参数与功能要求

1.核心称量性能

▲可读性（灵敏度）：0.01mg（十万分之一克）。

称量范围：

（1）首选双量程设计：具备高精度/宽量程双模式，例如：42g/120g或60g/120g。

（2）单量程型号，最大量程应为≥60g。

重复性（标准偏差）：≤±0.02mg（针对最大量程≤60g的型号）或≤±0.04mg（针对量程＞60g的型号）。

线性误差：≤±0.03mg（针对最大量程≤60g的型号）或≤±0.05mg（针对量程＞60g的型号）。

稳定时间：≤3秒（高精度模式下可适当放宽）。

2.结构与传感器

▲传感器类型：采用电磁力平衡式传感器。核心部件（如线圈、磁钢、支架）应采用特殊合金与陶瓷材料，确保长期稳定性与抗过载能力。

秤盘：直径≥80mm的不锈钢秤盘，耐腐蚀、易清洁。

防风罩：五面透明玻璃设计，高度约220mm，至少一侧带滑动门。玻璃表面应具有防静电涂层，以减少静电吸附干扰。

主体材料：外壳应采用ABS工程塑料，内部为高强度合金支架，结构稳固。

尺寸与重量：外形尺寸（允许误差±5%）：320mm（宽）×210mm（深）×310mm（高），净重4.5-7.5kg。（与配备的天平台匹配）

3.智能化与校准

▲校准功能：配备全自动内部校准（电动）功能，并内置温度传感器，可根据温度变化或时间间隔触发自动校准。

控制与显示：大屏幕液晶显示，界面清晰。具备多种称量模式（如称量、计件、百分比、密度测定等）。

4.数据接口与环境要求

数据接口：标准配置包括RS232和USB接口，用于连接计算机、打印机或实验室信息管理系统。

环境适应性：工作环境温度范围10–30℃，相对湿度20%–85%RH（非冷凝）。

水平指示：内置电子或气泡水平仪。

5.标准配置

（1）包含：主机、防风罩、不锈钢秤盘、水平仪、

（2）配置适用于十万分一天平的大理石芯天平台：

规格：长900mm×宽600mm×高850mm，允许误差±10mm；全钢结构。

柜体：柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板折边焊接而成，采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。

台面：工作台面分为两部分，采用≥12.7mm实心理化板及≥60mm厚大理石台面；

地脚：采用≥15mm厚橡胶软脚垫垫底；

电源：10A多功能防溅插座；

性能：三级减震设计要求。参考示例图如下：

[image: image2.png]



内置/外置校准砝码、AC电源适配器、数据线、使用说明书、出厂合格证。
	工业

	
	立式插座
	20个
	1.规格：长80mm×宽40mm×高200mm，允许误差±10mm；

2.底盒：PP一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间。

3.插座：立式插座盒，10A，220V，含台面电源布线。

4.电气部分（核心要求）

插座模块：必须采用符合中国新国家标准（GB/T2099.3-2022等）的二位五孔插座模块。

电气参数：额定电流10A，额定电压220V，交流电。

5.安全要求：插座需具备安全保护门，防止单极插入；导体材料及绝缘性能符合国标。

6.接线与配置：产品应包含与插座模块配套的专用接线端子及安装螺丝。所提供的电源连接专线应为符合国标的阻燃型铜芯导线（如RVV3×1.0mm²或指定规格），长度满足安装需求，并配有可靠的接线端头。

7.标准配置

每套产品应至少包括：PP一体成型梯形底盒1个、新国标2位五孔插座模块1个（已预装或可简易安装）、配套电源连接专线1根（约0.5-1米，具体长度根据安装需求确定）、安装固定螺丝及必要的安装附件。
	工业

	
	气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）
	1台
	一、总体要求

为满足环境监测、食品安全、化学品分析等领域的痕量、超痕量有机化合物定性与定量分析需求，设备须具备优异的灵敏度、稳定性、扫描速度与智能化操作能力，并配备完善的数据处理与合规性管理系统，确保分析结果准确、可靠、可追溯，同时满足高标准实验室的长期运行与法规符合性要求。

二、详细技术参数与功能要求

1.整体与工作条件

1.1电源：220V±10%。

1.2工作环境：温度18℃～28℃，湿度40%～70%。

2.气相色谱仪(GC)

2.1
柱箱


2.1.1温度范围：室温+2℃～450℃。

2.1.2升温速率：120℃/min。

▲2.1.3程序升温：30阶31平台。

2.1.4设定精度：0.1℃。

2.1.5控温精度：设定值±1%(可校准至0.01℃)。

2.1.6温度稳定性：≤0.01℃/℃。

▲2.1.7冷却速度：工作环境温度，450℃→50℃≤210秒。

2.1.8最大运行时间：9999.99分钟。

2.1.9操控：≥7英寸彩色触摸屏。

2.1.10功能：参数/显示屏锁定。

2.1.11功能：载气漏气检查。

▲2.1.12显示：触摸屏支持显示≥3条流路通道。

2.1.13可升级：氢气传感器及报警。

2.1.14功能：一键设置降温速率。

2.1.15配置：柱温箱内置耐高温智能灯。

2.2
流路系统

2.2.1支持双柱双流路，柱长无限制。

2.2.2双柱流量控制单元。

2.2.3室温及环境自动补偿。

▲2.2.4恒线速度控制功能。

2.2.5支持柱后反吹，图示化软件，不泄真空换柱。

2.2.6支持双柱自动切换
。

2.3分流/不分流进样口(SPL)。

2.3.1数字化设定压力、流量、分流比。

2.3.2全自动电子流量控制，带补偿。

▲2.3.3支持恒流、恒压、程序升压/流速、压力脉冲、恒线速度。

2.3.4标配“智能锁”，可徒手开合。

2.3.5最高温：450℃。

2.3.6压力范围：0-1035 kPa (0-150 psi)。

2.3.7压力精度：0.001 psi。

2.3.8压力程序比率：-400～400 kPa/min。

2.3.9压力程序阶数：7。

2.3.10分流比：0～9999.9。

2.3.11流量范围：0～1300mL/min。

▲2.3.12主机可同时安装≥3个SPL进样口。

2.4
自动进样器

2.4.1样品位：150位。

2.4.2进样量：0.01~200μL(10μL注射器步进0.1μL)。

2.4.3交叉污染：<10⁻⁴。

2.4.4样品优先模式

2.4.5可升级双塔/双柱系统、样品架冷却/加热。

2.4.6保留时间重复性：<0.0008 min。

2.4.7峰面积重复性：<1% RSD
。

3.质谱仪(MS)



3.1
基本性能

3.1.1质量范围：1.5～1090u。

▲3.1.2灵敏度(EI Scan，He)：1pg OFN，m/z272，S/N≥2000(使用30m毛细柱验收)。

3.1.3灵敏度(EI Scan, H₂)：1pg OFN，m/z 272，S/N≥300。

3.1.4 IDL (SIM)：≤10fg OFN。

▲3.1.5 IDL(高速Scan)：≤500fg OFN(扫描速度20,000u/sec)。

3.1.6分辨率：0.4～2.0u。

3.1.7质量稳定性：≤±0.1u/48h(恒温)。

▲3.1.8最大扫描速度：20,000u/sec
。

3.2离子源

3.2.1标配EI源。

3.2.2材质：整体惰性化高灵敏度离子源。

3.2.3离子化能量：10-200eV。

3.2.4温度：独立控温，140-300℃。

3.2.5灯丝电流：5-250μA。

▲3.2.6双灯丝设计。

3.2.7GC-MS接口温度：50-350℃。

3.3质量分析器

▲3.3.1配备预四极的全金属四极杆，无须控温。

▲3.3.2预四极可转动清洗，主四极杆可清洗，防污染设计。

▲3.3.3四极杆具自动优化加速功能，提升高速扫描性能。

3.3.4稳定性：无需控温，0.1amu/48h。

3.4扫描功能

3.4.1支持Scan，SIM，Scan/SIM同时扫描。

3.4.2SIM模式：最大64通道×128组。

3.5
检测系统

3.5.1二次电子倍增管，带专利偏转透镜。

3.5.2离轴连续打拿电子倍增器。

3.5.3动态范围：8×10⁶。

3.6
真空系统

▲3.6.1双入口差动涡轮分子泵：190L/sec+170L/sec。

3.6.2机械泵：30L/min。

3.6.3真空规：标配皮拉尼规和离子规，软件监测。

3.6.4支持双柱双流路。

3.6.5支持氢气、氮气载气，无需更换部件。（响应文件中须提供具备该功能的证明材料并加盖供应商电子公章，否则视为不满足。）
4.数据处理系统

4.1能操作GC-MS，支持Scan/SIM/FASST，符合GLP。

4.2应支持Smart SIM、AART（单次分析＞400种化合物）。

▲4.3需支持中/英文工作站切换，支持全中文输入。

4.4提供至少3个Smart SIM方法包（农残、邻苯、多环芳烃），覆盖540+化合物，应对11项标准。

4.5支持NIST、Wiley等谱库，带保留指数检索(LRI) 。

4.6多种谱库检索功能。

4.7灵活报告输出，支持多种数据格式。

4.8 QA/QC功能，支持信噪比、检出限等计算。

4.9支持网络化远程控制。

4.10数据处理符合法规。

4.11支持“Easy sTop”不停机维护、“MS Navigator”向导。

4.12快速进样口维护（不卸真空）、生态模式。

4.13智能钟功能，自动判定、直观显示。

4.14可选符合数据完整性的服务器数据库系统。

5.标准配置清单

5.1GCMS主机（含GC前端） 1套

5.2分流/不分流进样口(SPL) 1套

5.3双入口涡轮分子泵(总抽速≥360L/sec) 1套

5.4 EI离子源 1套

5.5最新版NIST谱库 1套

5.6自动进样器（150位） 1套

5.7样品瓶 200个

5.8真空规（皮拉尼、离子规）内置

5.9 6KVA UPS（延迟1小时） 1套

5.10高纯氦气1瓶，纯度≥99.999%，40L/瓶，带瓶带气带减压阀；全钢气瓶柜1台，深度*宽度*高度（允许误差±5%）：500mm*450mm*1800mm，带报警器、有防爆视窗，整体焊接。

5.11控制终端：具备仪器控制，仪器软件运行、能稳定运行仪器，实验数据采集、处理与储存等功能。

6.其他要求：GC与MS须为相同品牌。
	工业

	
	荧光分光光度计
	1套
	一、总体要求

为满足教学、科研中对荧光、磷光及发光物质进行高灵敏度、快速光谱扫描及三维分析的广泛需求，设备须具备极高的扫描速度、卓越的灵敏度、出色的波长准确性及智能化的软件功能，并具备升级为智慧实验室管理系统的能力，以支撑高效的实验教学与前沿的科学研究。

二、详细技术参数与功能要求

1.核心性能

测试功能：涵盖荧光、磷光、发光。

光源：150W连续氙灯。

色散元件：闪耀全息凹面光栅，刻线密度不低于1200L/mm，确保低杂散光与高分辨率。

波长范围：200～900nm或零级光。

分辨率：≤1.0nm。

扫描速度：最高可达60000nm/min或以上，实现快速数据采集。

▲灵敏度：S/N＞1200（RMS），峰值噪声； S/N＞300（P-P）。（响应文件中须提供实测硫酸奎宁荧光光谱图及空白基线噪声曲线图并加盖供应商电子公章，图谱包含信号强度、均方根噪声、峰峰值噪声原始数据，否则视为不满足。）
波长准确度：±0.5nm。

波长重复性：≤0.5nm。

稳定度：零线漂移≤0.5%。

2.关键机械与光学配置

狭缝带宽：激发与发射侧狭缝均需独立可调，且至少包含1.0,2.5,5,10,20nm多档位。

响应速度：4毫秒至8秒，8档可调及自动适应。

挡光快门：配备机械式挡光快门，用于保护光电倍增管及进行背景扣除。

门控光闸：配备门控光闸，用于磷光寿命测试。

3.软件与数据处理

控制终端：具备仪器控制，仪器软件运行、能稳定运行仪器，实验数据采集、处理与储存等功能。

智能化功能：软件需具备自动预扫描功能，能自动识别并规避散射峰，准确定位样品真实荧光峰。

三维分析：工作站具备三维荧光光谱（EEM）功能，提供等高线图（Contour Map）和鸟瞰图（3D Map），并能进行三维扫描与快速荧光峰定位。

扫描间隔：常规扫描最小间隔0.2nm，三维扫描模式下最小间隔0.2nm，确保图谱精细度。

数据输出：支持多种数据格式导出及联机打印。

可升级性：软件平台应具备升级为智慧实验室管理系统的架构和能力。

4.工作条件与样品兼容性


光度范围：-9999～9999。

增益：4档可调。

最小样品量：使用10mm标准比色皿时，≤0.5mL。

6.标准配置清单

主机（1台），应用软件（1套）,电源线、连接电缆（各1根），10×10mm荧光比色皿（2支）,滤光片套装（FF290,FF310,F350,FF390,FF430,FF620,FF250-390）（7片），滤光片支架（1套），萝丹明B标准溶液（100ml），固体样品架（1套），三角石英比色皿（1支），注射器（1支），散射附件（1支）
	工业

	
	原子荧光光谱仪（AFS）
	1套
	一、总体要求

为满足环境监测、食品安全、地质矿产、生物医药等领域对砷、汞、硒等十二种元素痕量及超痕量分析的高精度、高效率需求，设备须具备优异的检出限、精密度与稳定性，高度智能化的自动进样与在线处理能力，以及面向未来升级的扩展性，确保分析结果准确、可靠、高效，并符合现代化实验室的自动化与信息化发展趋势。

二、详细技术参数与功能要求

1.分析范围与核心性能

适用元素：涵盖砷(As)、汞(Hg)、硒(Se)、铅(Pb)、锗(Ge)、锡(Sn)、锑(Sb)、铋(Bi)、镉(Cd)、碲(Te)、锌(Zn)、金(Au)等十二种元素。

▲检出限(D.L.)：满足或优于：

As，Se，Bi，Sn，Pb，Sb，Te≤0.01µg/L。

Hg，Cd≤0.001µg/L。

Ge≤0.05µg/L。

Zn≤1.0µg/L。

Au≤3.0µg/L。

▲精密度(RSD)：＜0.7%。

仪器漂移：≤1.5%。

基线噪声：≤1.5%。

线性范围：＞3个数量级。

2.进样与反应系统

进样方式：采用全自动内置式进口单注射泵与蠕动泵联用的断续流动进样装置，核心流路控制采用全自动PEEK三位阀技术。

蠕动泵：应配置十滚轴大泵头、六通道、每通道独立调节的专用蠕动泵。

蒸气发生与分离：

(1)应采用无残留蒸气发生系统，能够实现样品定量、自动稀释、精确推送，杜绝交叉污染。

(2)需采用高效涌流式化学气相反应分离装置，确保反应完全，气液分离高效。

(3)配置新式密闭二级气液分离器，无需额外加水及排废液操作。

(4)存样环需经特殊工艺处理，以改善峰形、减少记忆效应。

3.光学与检测系统

测量模式：双灯位双通道设计，可支持两元素同时测量或单元素测量。

光路与漂移扣除：

（1）需配置多通道合并技术的光谱装置，用于超低含量样品测定。

▲（2）配置汞漂移扣除装置，采用双光束双检测器技术，实时校准与动态调节汞灯光源能量，彻底解决汞灯能量漂移问题。

（3）光路系统应结构简单、免维护，不使用易损的光纤和运动部件。电路设计：采用强、弱电分离的高集成度板卡式结构。具备通道间干扰和直流漂移自动扣除电路，通过多运放、程控开关等设计有效降低仪器漂移，提高稳定性。

4.原子化与自动化

原子化器：应采用悬浮式原子化器，能够调节方便，耐腐蚀。

自动进样器：

(1)配置外置式极坐标自动进样器，标配不少于180位（10ml样品管）的样品盘，并配备碳纤维进样针。

(2)可兼容实验室通用的25ml比色管，即能配置不少于69位（25ml标准比色管）的样品盘。

(3)进样器需配有专用清洗位及自动清洗功能，载流槽可实时补充，实现长时间无人值守运行。

智能化功能：具备开机自检、自动诊断、故障报警等功能。软件能够支持单点配置工作曲线及在线自动稀释高浓度样品。

观察窗：需配置外置滤光式氩氢火焰观察窗，以便于实时监控火焰状态。

5.软件与数据管理

核心功能：

(1)样品信息可在Excel中编辑后直接导入，报告可输出为XLS、PDF、Image等多种格式，并支持添加水印。

(2)扩展性：软件及硬件平台应支持未来升级，可升级为自动切换总量/形态分析的液相色谱-原子荧光联用仪（LC-AFS），且无需手动切换管路。

(3)预留接口：主机需预留接口，支持后期加装固体直接进样电热蒸发装置，用于固体汞、镉的直接测量。

（4）控制终端：具备仪器控制，仪器软件运行、能稳定运行仪器，实验数据采集、处理与储存等功能。

6.标准配置清单

全自动双通道原子荧光主机(1台) 

180位自动进样器(1台)

内置式注射泵与蠕动泵联用断续流动进样系统(1套)

通道合并装置(1套)

▲汞漂移扣除装置(1套)

十滚轴、六通道独立调节专用蠕动泵(1套)

PEEK三位阀(1套)

原子荧光系统操作软件(1套)

高性能编码空心阴极灯(As,Hg,Se各1盏)

As，Hg，Se标准溶液(各1瓶)

配套设备仪器使用备品备件1套
高纯氩气1瓶，纯度≥99.999%，40L/瓶，带瓶带气带减压阀；全钢气瓶柜1台，深度*宽度*高度≥500mm*450mm*1800mm，带报警器、有防爆视窗，整体焊接。
	工业

	
	红光加热灯
	5台
	核心技术要求与功能要求：

1.核心指标

功率：100-300W可调。

光色：红光（620～750nm）。

频闪：频闪频率需≥3125Hz，波动深度≤3.2%。

2.其他配件

支架防烫。

灯泡防爆。
	工业

	
	傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)
	1台
	一、总体要求

该设备需具备卓越的光学性能、出色的稳定性和重复性、简便的操作流程以及强大的软件功能，能够高效完成材料鉴定、成分分析、过程监测等任务，为科研和常规检测提供可靠保障。

二、技术参数与功能要求

1.核心性能指标

光谱范围：7800～350cm⁻¹。

▲光谱分辨率：不低于0.9cm⁻¹。分辨率应可在多档位中自由设定。

波数准确度：±0.1cm⁻¹。

波数重复度：±0.0005cm⁻¹。

本底能量分布：在4000cm⁻¹处的能量(E4000)与最强能量(Emax)的比值≥25%；在5000～650cm⁻¹范围内的能量均不低于Emax的10%。

▲信噪比：不低于37,000:1（测试条件：4cm⁻¹分辨率，1分钟扫描，KBr窗片，峰-峰值测量）。。

透过率重复性：≤0.1%T。

吸光度重复性：≤0.002Abs。

吸光度动态范围：＞2.5Abs。

2.稳定性指标

线性度：±1%。

100%T线平直度：≤1%T。

杂散光：≤0.1%T。

暗噪声：≤0.05%T。

能量光谱1小时稳定性：≤1%。

基线1小时稳定性：≤2%T。

线性度日间稳定性：≤1%。

3.核心硬件配置

光源：采用高强度中远红外陶瓷光源，空气冷却方式。

干涉仪：具备角度干涉仪设计，动态准直功能。

分束器：采用多层镀Ge的防潮型KBr分束器，通光直径不小于40mm，具备双面CaF₂防潮镀层。其与补偿片厚度差异小于10μm，确保1000cm⁻¹处干涉条纹峰-峰值小于1%Emax。

激光器：采用温控型半导体激光器。

检测器：采用半导体控温的高灵敏度检测器，内置电子温度调节，窗片为防潮材质。

4.防潮与样品室

样品室光学窗片采用特氟龙镀层KBr材质，兼顾防潮与高透光性，可由用户自行更换。

仪器配备外在的湿度电子指示灯和纸基湿度指示剂，软件可实时监控湿度。

除湿装置：内置长寿命自动电子除湿装置，采用高分子固态电解膜技术，无噪音、免维护、不产生液态水、无需更换干燥剂或排水。

样品仓尺寸（允许误差±5%）：200（宽）×140（深）×100（高）mm，以兼容多种附件。

5.结构便携性

整机尺寸（允许±5%误差）：390（宽）×250（深）×210（高）mm。

整机重量：≤8.5kg。

仪器设计应便于移动，可置于标准拉杆箱中，开机后无需预热即可进行检测，适合在通风橱等受限空间使用。

功耗：测试时≤75VA，待机时≤7VA。

6.软件与功能

配备功能全面的操作软件，包含光谱扫描、光度测定、定量分析（单/多组分）、时间程序、谱库检索、再解析、宏程序等模块。

具备强大的数据处理功能，包括光谱运算、基线校正、平滑、导数、分峰拟合、K-K变换、3D数据处理等。

具备自动分析助手，如药典报告程序、异物分析程序（可自动解析混合物成分）、食品添加剂鉴别程序等。

具备向导式操作，内置不少于23种标准应用工作流，实现一键测量。

光度测定模块：能直接读取峰高、峰面积、峰比率等数值，并应用于用户自定义方程进行自动合格判定。

数据兼容性：软件能直接打开红外光谱仪的原始数据文件，并支持通用格式的导入导出，配备与导入导出格式相匹配的数据处理软件。

具备硬件状态监控、开机自诊断、附件自动识别功能，并内置符合中国药典、USP、ASTM等标准的自动仪器确认程序。

控制终端：具备仪器控制，仪器软件运行，能稳定运行仪器，实验数据采集、处理与储存等功能。

7.标准配置清单

（1）傅里叶变换红外光谱仪主机（1台）

（2）KBr光学窗片（1盒）

（3）主机附件包（1套）

（4）精选红外标准谱图（10000张，1套）

（5）红外制样包：含2吨小型油压机、7mm压片模具、玛瑙研钵、研杵、KBr粉末等（1套）

（6）电子除湿器（1个）

（7）不锈钢刮铲（1个）

（8）聚苯乙烯标准薄膜（1套）

（9）干燥剂（1包）

（10）一体式单次反射ATR附件（金刚石晶体）（1套）
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	1.本项目所提供的全部货物（含硬件、软件及服务）必须完全满足招标文件所述要求（除允许偏离项），如成交供应商在响应文件中有承诺正偏离的应按其正偏离内容执行。

2.本项目所提供的全部货物必须是全新完好的、符合国家及行业相关标准、可追溯并享受原厂售后服务的正规合格产品。

3.对于采购文件中定制货物，供应商必须在响应文件中列出所投货物重要组件的品牌型号；在送达采购人指定地点时已完成组装的定制货物，由于其组装状态，难以对货物的重要组件进行核实，供应商必须在上述货物生产组装前十个工作日书面告知采购人，采购人可根据项目实际情况，到生产厂家进行预验收，以便确认所供货物是否按合同约定采用相应的组件、生产工艺及参数是否达到合同约定，费用含在竞标报价中。

4.供应商完成安装调试后，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物（含硬件、软件及服务）功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件，在试运行期间出现问题供应商应在接到采购人书面反馈后三日内解决，在解决问题前此项目仍视为尚未完成安装调试。如造成最终验收合格交付时间超过合同约定的按合同相关条款执行。

5.成交供应商售后服务中维护使用的备品备件及易损件须为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。且进行维护的人员须为成交供应商认可的有资质专业技术人员。

6.本项目所含软件（如有）必须为符合采购人适用范围的正版软件（非试用版），且根据网络安全法及信息系统等级保护的相关规定，在正式验收前必须经采购人网信部门进行安全扫描，扫描合格后方能进行正式部署及正式验收。若成交供应商对扫描结果有异议，可委托双方认可的具备相关资质第三方检测机构进行检测，相关费用由成交供应商承担。

7.本项目如有软件（不包括随机出厂预装）除安装在采购人本地服务器（计算机）上，还必须一式两份用U盘或移动硬盘（接口USB3.0以上质保期不低于三年）将软件安装包、软件使用说明书、技术文档、软件常规操作录屏分目录存放在验收前一并交付给采购人。在本项目合同约定的质保期过后，供应商需确保该软件其功能仍与交付验收时一致不受限制或减少（如合同另有约定的按合同约定），质保期过后如需对软件进行升级或售后服务双方再行协商。

8.成交供应商响应文件中所提供的项目实施方案及服务承诺内容在合同实施阶段必须严格执行。供应商应认真对待承诺内容，确保其真实性和可操作性，否则将承担相应的法律责任和违约后果。

9.成交供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

10.未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有产品自验收合格之日起质保期不少于三年。质保期满后采购人可以继续免费使用平台系统。质保期过后继续提供修复服务，且修复时只收取所需修复部件的成本费。提供不少于三年的软件升级服务，费用包含在竞标报价中。

	售后服务及其它要求
	1.负责送货上门、安装调试直至产品验收合格（包含网线、电源线等耗材）。

2.成交供应商必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。对于所有培训，成交供应商必须提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。

3.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后12小时内作出有效回应，24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，如果故障在检修48小时后仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供功能不低于故障产品档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

4.成交供应商提供全部产品必须是具备厂家合法销售渠道的全新、未经使用的原厂合格正品，所有产品必须完全满足采购文件所述及响应文件性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须负责调换相同产品。

5.成交供应商应保证所提供的货物或其任何一部分（包括软件）均为正版，适用于法人或其他组织（包括但不限于政府机关、公司、企事业单位、其他组织等），不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等著作权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由成交供应商负责，并负责赔偿给使用方造成的一切损失。

6.保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。

7.产品修复或更换后其保修期相应顺延。

8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责修复。

9.对因采购人工作人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但成交供应商也要积极帮助采购人修复，并保证提供优惠价格的配件和服务。

10.确保国产化电脑和服务器的适配性，完成国产化适配性升级之后，负责更新和配合安装迁移。

11.配套交付服务要求

（1）验收前，成交供应商提供平台系统教学使用的培训服务，不少于6人次，16学时。

（2）质保期内联合承办提供各级各类培训支持：一名技术专家到场进行系统维护（≥3次）、一名技术专家到场开展讲座（≥3次）。

	报价要求
	响应文件按采购文件“第五章 响应文件格式”的“报价表”进行报价，报价包含产品及配套软件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

	交付期限
	自合同签订之日起2个月内安装调试完毕验收合格交付使用。

	交付地点
	柳州市采购人指定地点。

	签订合同日期
	自成交通知书发出之日起25日内。

	付款方式
	合同中所有货物到齐经采购人签收后，成交供应商开具合同价款的全额增值税专用发票给采购人，否则采购人不予支付货款，采购人收到合法有效发票后10个工作日内支付合同金额的50%；全部货物安装调试完毕验收合格交付采购人后10个工作日内支付至合同金额的100%。

注：因采购人使用的是财政资金，合同规定的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），采购人在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。资金到账时间以柳州市财政部门资金审批进度为准，若有其它特殊情况，由双方共同协商。

	采购标的验收标准及要求
	1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。

2.成交供应商须确保货物为原制造商制造（或原厂组装）的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收时供应商必须有授权代表在场并在验收报告上签字，如正式验收时供应商授权代表未到场参加验收则视为供应商对验收过程及结果无异议。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定或委托具备资质的第三方机构鉴定。鉴定费（含运行产生全部费用）由成交供应商承担。

5.成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成采购人的人员培训方可申请采购人正式验收。

6.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费（含运行耗材、验收专家费等全部费用）用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本项目第三章“采购需求”序号12“气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）”为核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，取其中质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定一家供应商获得成交供应商推荐资格。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目
序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901
扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）

	4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量>14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）；《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A020609 镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 （GB 21455-2013），待2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节 机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定
值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》 （GB 30255）

	12
	★A020910 电视设备
	A02091001 普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）

	13
	★A020911 视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）

	15
	★A060805 便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

	16
	★A060806 水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）

	18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。
3.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：

环境标志产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	A02010103服务器
	
	HJ2507网络服务器

	
	
	A02010104台式计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010105便携式计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010107平板式微型
计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010108网络计算机
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010109计算机工作站
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	A02010199其他计算机设备
	
	HJ2536微型计算机、显示器

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102激光打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103热式打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104针式打印机
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604显示设备
	A0201060401液晶显示器
	HJ2536微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499其他显示器
	HJ2536微型计算机，显示器

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	HJ2517扫描仪

	3
	A020202投影仪
	
	
	HJ2516投影仪

	4
	A020201复印机
	
	
	HJ424数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204多功能一体机
	
	
	HJ424数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210文印设备
	A02021001速印机
	
	HJ472数字式一体化速印机

	7
	A020301载货汽车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532轻型汽车

	8
	A020305乘用车（轿车）
	A02030501轿车
	
	HJ2532轻型汽车

	
	
	A02030599其他乘用车
（轿车）
	
	HJ2532轻型汽车

	9
	A020306客车
	A02030601小型客车
	
	HJ2532轻型汽车

	10
	A020307专用车辆
	A02030799其他专用汽车
	
	HJ2532轻型汽车

	11
	A020523制冷空调设备
	A02052301制冷压缩机
	
	HJ2531工商用制冷设备

	
	
	A02052305空调机组
	
	HJ2531工商用制冷设备

	
	
	A02052309专用制冷、空调设备
	
	HJ2531工商用制冷设备

	12
	A020618生活用电器
	A02061802空气调节电器
	A0206180203空调机
	HJ2535房间空气调节器

	
	
	A02061808热水器
	
	HJ/T362太阳能集热器

	13
	A020619照明设备
	A02061908室内照明灯具
	
	HJ2518照用光源

	14
	A020810传真及数据数字通信设备
	A02081001传真通信设备
	
	HJ2512打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	HJ2506彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003特殊功能应用电视设备
	
	HJ2506彩色电视广播接收机

	16
	A0601床类
	A060101钢木床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060104木制床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060199其他床类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	17
	A0602台、桌类
	A060201钢木台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060205木制台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060299其他台、桌类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	18
	A0603椅凳类
	A060301金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060302木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060399其他椅凳类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	19
	A0604沙发类
	A060499其他沙发类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	20
	A0605柜类
	A060501木质柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060503金属质柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060599其他柜类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	21
	A0606架类
	A060601木质架类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060602金属质架类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	22
	A0607屏风类
	A060701木质屏风类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	
	
	A060702金属质屏风类
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	23
	A060804水池
	
	
	HJ/T296卫生陶瓷

	24
	A060805便器
	
	
	HJ/T296卫生陶瓷

	25
	A060806水嘴
	
	
	HJ/T411水嘴

	26
	A0609组合家具
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	27
	A0610家用家具零配件
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	28
	A0699其他家具用具
	
	
	HJ2547家具/HJ2540木塑制品

	29
	A070101棉、化纤纺织及印染原料
	
	
	HJ2546纺织产品

	30
	A090101复印纸（包括再生复印纸）
	
	
	HJ410文化用纸

	31
	A090201鼓粉盒
（包括再生鼓粉盒）
	
	
	HJ/T413再生鼓粉盒

	32
	A100203人造板
	A10020301胶合板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020302纤维板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020303刨花板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020304细木工板
	
	HJ571人造板及其制品

	
	
	A10020399其他人造板
	
	HJ571人造板及其制品

	33
	A100204二次加工材，相关板材
	A10020404人造板表面装饰板
	
	HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品

	
	
	A10020404人造板表面装饰板（地板）
	
	HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品

	34
	A100301水泥熟料及水泥
	A10030102水泥
	
	HJ2519水泥

	35
	A100303水泥混凝
土制品
	A10030301商品混凝土
	
	HJ/T412预拌混凝土

	36
	A100304纤维增强水泥制品
	A10030402纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10030403无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	37
	A100305轻质建筑材料及制品
	A10030501石膏板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10030503轻质隔墙条板
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	38
	A100307建筑陶瓷制品
	A10030701瓷质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030704炬质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030705陶质砖
	
	HJ/T297陶瓷砖

	
	
	A10030799其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297陶瓷砖

	39
	A100309建筑防水卷材及制品
	A10030901沥青和改性沥青防水卷材
	
	HJ455防水卷材

	
	
	A10030903自粘防水卷材
	
	HJ455防水卷材

	
	
	A10030906高分子防水卷（片）材
	
	HJ455防水卷材

	40
	A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品
	A10031001矿物绝热和吸声材料
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	
	
	A10031002矿物材料制品
	
	HJ/T223轻质墙体板材

	41
	A100601功能性建筑涂料
	
	
	HJ2537水性涂料

	42
	A100399其他非金属矿物制品
	A10039901其他非金属建筑材料
	
	HJ456刚性防水材料

	43
	A100602墙面涂料
	A10060202合成树脂乳液内墙涂料
	
	HJ2537水性涂料

	
	
	A10060203合成树脂乳液外墙涂料
	
	HJ2537水性涂料

	
	
	A10060299其他墙面涂料
	
	HJ2537水性涂料

	44
	A100604防水涂料
	A10060499其他防水涂料
	
	HJ2537水性涂料

	45
	A100699其他建筑涂料
	
	
	HJ2537水性涂料

	46
	A100701门、门槛
	
	
	HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门

	47
	A100702窗
	
	
	HJ/T237塑料门窗

	48
	A170108涂料（建筑涂料除外）
	
	
	HJ2537水性涂料

	49
	A170112密封用填料及类似品
	
	
	HJ2541胶粘剂

	50
	A180201塑料制品
	
	
	HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑料制品


注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本
附件3：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的。
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商。

（3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（4）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

3.4首次响应文件报价修正
3.4.1首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.4.2开标记录（报价金额）与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额为准，供应商拒绝接受此调整的，按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”报价商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；
5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.6条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应合同条款要求的；
17）未响应谈判文件实质性要求的； 

18）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表”报价商务技术文件中规定的“报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标标项（分标）进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标标项（分标）的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标标项（分标）的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.15.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.12异常低价审查
（1）评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价审查程序：
①报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；
②报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价＜通过符合性审查的次低报价供应商×50%；
③报价低于采购项目最高限价45%的，即报价＜采购项目最高限价×45%；
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《关于对政府采购领域扶持中小企业的政策进行调整的通知》（柳财采〔2022〕18号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-4%）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。[供应商须在响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（按第五章要求格式填写）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，接受社会监督。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。
6.3政策性扣除计算方法
（1）小微企业价格扣除

供应商所竞全部货物由小型或者微型企业制造，则其竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。

（2）本国产品价格扣除

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评审价=竞标报价×（1-20%）。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（3）同时享受小微企业扣除政策与本国产品扣除政策时，则进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价×（1-40%）。

除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准

7.成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

第五章 响应文件格式

（响应文件封面格式）
响  应  文  件 (封面)
项目编号：
项目名称：
分标（如有）：
供应商名称：

年    月    日
一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

注：目录参见“第二章 供应商须知”前附表12.1.1条
法定代表人身份证明书（格式）
供应商：                                                  

地     址：                                                  
姓     名：                       性     别：                
年     龄：                       职     务：                
系        （供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效的正反面身份证
供应商名称（电子公章）：                 

年    月    日

注：自然人竞标的无需提供
法定代表人授权委托书（格式）
致：                  （招标采购单位、代理机构名称）：
我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字或者电子签名或者加盖电子印章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效的正反面身份证
法定代表人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：                      
委托代理人（签字或者电子签名或者加盖电子印章）：                      
委托代理人身份证号码：                                                
供应商名称（电子公章）：                   

    年    月    日
政府采购供应商资格信用承诺函（格式）
致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加                         项目（项目编号：               ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 
供应商名称（电子公章）：                                               
法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：             
        年    月    日

供应商直接控股股东信息表（格式）

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（电子公章）：                                               

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章：              
       年    月    日

供应商直接管理关系信息表（格式）

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子公章）：                                                  

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：                
       年    月    日

竞标声明（格式）

致：（采购人名称）：

我方   （供应商名称）   系中华人民共和国合法供应商，经营地址                            。

我方愿意参加贵方组织的     （项目名称）     项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：               

电话/传真：                         电子函件：                    
开户银行：                           帐号/行号：                  
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称（电子公章）：                                                 

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：               
       年    月    日

中小企业声明函（货物）（格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 柳州职业技术大学 的 柳州职业技术大学再生材料与储能技术实验室设备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 真空无尘手套箱 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
2. 比表面及孔隙分析仪 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
3. 冷冻干燥机 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
4. 箱式马弗炉 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
5. 智能恒温油浴锅 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
6. 旋转蒸发仪 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
7. 循环水式真空泵 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
8. 真空抽滤装置  （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
9. 真空干燥箱 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
10. 十万分之一分析天平 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
11. 立式插座 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
12. 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS） （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
13.  荧光分光光度计 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
14.  原子荧光光谱仪（AFS） （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
15. 红光加热灯 （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
16.  傅里叶变换红外光谱仪（FTIR） （标的名称），属于  工业   行业；制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

                                                                  日    期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国。公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

3.根据国家统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

4.供应商须按上述格式要求如实填写《中小企业声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。
6.中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

7.成交供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。
中小企业声明函（供应商）（格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）为                 （请填写：大型/中型/小型/微型）企业。
本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                                                                     

企业名称（电子公章）：

日    期：

注：

1.为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。
2.中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子公章）：
            日  期：
注：
供应商须按上述格式要求如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关残疾人福利性单位扶持政策；供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
注：目录参见“第二章 供应商须知”前附表12.1.2条

报  价  表（格式）

单位：元
	序号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量

①
	单价

②
	单项合价

③=①×②
	备注

	1
	真空无尘手套箱
	
	
	
	
	
	
	

	2
	比表面及孔隙分析仪
	
	
	
	
	
	
	

	3
	冷冻干燥机
	
	
	
	
	
	
	

	4
	箱式马弗炉
	
	
	
	
	
	
	

	5
	智能恒温油浴锅
	
	
	
	
	
	
	

	6
	旋转蒸发仪
	
	
	
	
	
	
	

	7
	循环水式真空泵
	
	
	
	
	
	
	

	8
	真空抽滤装置
	
	
	
	
	
	
	

	9
	真空干燥箱
	
	
	
	
	
	
	

	10
	十万分之一分析天平
	
	
	
	
	
	
	

	11
	立式插座
	
	
	
	
	
	
	

	12
	气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）
	
	
	
	
	
	
	

	13
	荧光分光光度计
	
	
	
	
	
	
	

	14
	原子荧光光谱仪（AFS）
	
	
	
	
	
	
	

	15
	红光加热灯
	
	
	
	
	
	
	

	16
	傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：人民币                           （¥                 ）


注：
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名或者加盖电子印章），否则其响应文件作无效处理。

2.供应商填写生产厂家、品牌、规格型号时必须如实填写，不得填写“国产、定制、/”等模糊表述，否则竞标无效。
供应商名称（电子公章）：                                                 
法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：               
       年    月    日

关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.    （产品名称1）    ，生产厂为     （厂名）     ，厂址为    （生产厂址）   。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥   （规定比例）   。    （产品名称1）    的  （关键组件）   在中国境内生产。   （产品名称1）   的  （关键工序）  在中国境内完成。
   （产品名称2）   ，生产厂为     （厂名）     ，厂址为   （生产厂址）    。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥  （规定比例）  。   （产品名称2）   的 （关键组件）  在中国境内生产。   （产品名称2）    的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 
公司（单位）名称（盖章）：　 

日期：   年   月   日 

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.供应商按上述格式要求如实填写《关于符合本国产品标准的声明函》，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受本国产品扶持政策；投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.成交供应商依法享受本国产品扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《关于符合本国产品标准的声明函》。
三、商务技术文件格式 
1.商务技术文件封面格式
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
注：目录参见“第二章 供应商须知”前附表12.1.3条
无串通竞标行为的承诺函（格式）
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子公章）：

                                                     年   月   日

保证金证明（格式）

供应商应在此按“供应商须知”的相应要求提供谈判保证金证明材料复印件并加盖供应商电子公章。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等形式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险原件给采购人或者采购代理机构[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳谈判保证金的，不需提交]。

（如项目不收取谈判保证金的，不需提供）
商务条款偏离表（格式）

	序号
	项目
	谈判文件商务条款要求
	供应商的响应
	偏离说明

	1
	基本要求
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	售后服务及其它要求
	
	
	

	4
	报价要求
	
	
	

	5
	交付期限
	
	
	

	6
	交付地点
	
	
	

	7
	签订合同日期
	
	
	

	8
	付款方式
	
	
	

	9
	采购标的验收标准及要求
	
	
	

	10
	包装方式
	
	
	

	11
	运输方式
	
	
	

	12
	合同条款
	具体内容详见竞争性谈判文件“第六章 合同”内容
	
	


注：

1.说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”中的“一、商务条款”及“第六章 合同文本” 作出明确响应，并作出偏离说明。供应商响应的质保期年限应该明确，质保期年限前不得加“不少于”等未明确的表述。
2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
供应商名称（电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：          
       年    月    日
服务方案及承诺（格式）
（由供应商按“第三章 采购需求”自行编制，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

供应商名称（电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：          
       年    月    日

备注：在合同执行过程中，若供应商未能按照承诺履行义务，采购人有权根据合同约定追究其违约责任，包括但不限于要求供应商支付违约金、赔偿损失、暂停或解除合同等。

竞标产品配置清单（格式）
	序号
	标的名称
	产品配置的货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（电子公章）：                                                    

法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：                  
       年    月    日
技术偏离表（格式）

	序号
	标的名称
	谈判文件技术参数要求
	竞标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中“技术参数要求”作明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的技术性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.如技术偏离表中的竞标响应内容与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人(签字或者电子签名或者加盖电子印章)：          
       年    月    日
第六章 合同文本

说明：

1.以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

政府采购合同（格式）

（一般货物类）
                                                          合同编号：            
采购单位（甲方）：                              采购计划文号：                           
供 应 商（乙方）：                              项目名称及编号：                         
签  订  地  点 ：                               签订时间：            年   月   日   
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。
第五条　交付及地点
1.交货时间：自合同签订之日起2个月内安装调试完毕验收合格交付使用、地点：柳州市甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。
第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同的约定，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                   。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.资金性质：   财政性资金   。
2.付款方式：               。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：

□乙方为大型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的5%
□乙方为中型企业，须缴纳履约保证金金额：合同金额的2%
□乙方为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金
2.履约保证金提交及退付方式、时间及条件：

合同签订前2日内，乙方必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向甲方提交履约保证金。履约保证金在验收合格交付之日后，甲方在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因乙方的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，甲方有权取消其成交资格、拒绝签订合同。若因乙方的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术大学

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转账时注明：××××项目，项目编号××××履约保证金

转账的持银行回执复印件（非转账的出具其他保证金递交证明文件）、成交通知书及合同到柳州职业技术大学签订合同。

3.乙方有下列下列情况之一的，甲方向乙方出具书面通知，乙方未能及时解决的，甲方可没收其全部履约保证金，并视具体情况按合同第十一条、第十四条处理：

⑴乙方提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的；

⑵乙方提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的；

⑶乙方提供的货物未经正规合法经销渠道的；

⑷乙方提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； 

⑸在货物试运行期间，故障率在10%及以上的。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.因人为因素出现的产品故障不在保修范围内。超过质保期的产品，终生修复，修复时只收部件成本费。

第十二条  验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将产品、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，并完成甲方的人员培训方可申请甲方正式验收，甲方收到乙方验收申请后7个工作日内进行验收。

2.大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，可适当延长验收时间，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6.对技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总金额的5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用由乙方承担。

7.在合同执行过程中，若乙方所提供的项目实施服务、售后服务承诺、质保期承诺或其承诺的其他服务未达到其投标文件所承诺的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。在整改期限7日内乙方仍无法提供投标时所承诺要求履行，甲方可以解除合同，乙方承担相应违约责任。

8.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方社湾校区所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字盖章（自然人加盖手指指印）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.采购文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.中标或成交通知书。

4.乙方提供的项目实施方案和售后服务方案及承诺作为合同附件，与合同正文具有同等法律效力。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人（负责人或自然人）：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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