
[image: image1.jpg]N[’
E}TE\[-

|
L

LFET0 H

i
2
>
puf]

R

(EEETFHRE)

RIRBIN. | TR AR
V e v‘;\:{ Ny
2026 ﬂg 6 H v%?y{o ,_:0" v



广西德元工程项目管理有限责任公司
招 标 文 件

（全流程电子化采购）

 项目名称：防城港市中医医院2026年第三批医疗设备

项目编号：FCZC2026-G1-990092-GXDY

采 购 人：防城港市中医医院
采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2026年6月
目  录

第一章  招标公告
2
第二章  采购需求
5
第三章  投标人须知
106
第四章  评标方法及评标标准
123
第五章  拟签订的合同文本
131
第六章　投标文件格式
138


第一章 招标公告

项目概况

防城港市中医医院2026年第三批医疗设备招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取招标文件，并于2026年07月08日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2026-G1-990092-GXDY

项目名称：防城港市中医医院2026年第三批医疗设备

预算金额：人民币叁仟叁佰伍拾伍万柒仟陆佰元整（¥33557600.00）
最高限价：人民币叁仟叁佰伍拾伍万柒仟陆佰元整（¥33557600.00）
采购需求：防城港市中医医院2026年第三批医疗设备采购1批，包括超声内镜1套、电子胃肠镜系统1套、电子支气管镜系统1套、肺功能测试系统1套、腹腔镜成像系统1套、关节镜系统1套、外科手术显微镜1套、高清腹腔镜系统1套、宫腔镜系统1套、4K鼻内镜系统1套、高频外科集成系统1套、神经外科动力系统1套，具体内容详见招标公告附件采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起90日内交货安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]。
三、获取招标文件

时间：2026年06月16日至2026年06月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台

方式：本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子版投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年07月08日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2026年07月08日09时30分（北京时间）

开标地点：防城港市红树林大厦东塔政府采购第一开评标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.评标说明：本项目为远程异地全流程电子评标。

4.投标保证金：无。

5.监督部门

名称：防城港市财政局 

电话：0770-6102323

6.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：防城港市中医医院
地址：防城港市防城区二桥东路8号
联系方式：曾宪武、何明珠，0770-3270106
2.采购代理机构信息

名称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地址：防城港市港口区西湾广场康晨小区F-21栋4楼

联系方式：0770-2883091

3.项目联系方式
项目联系人：杨明、黄图雁

电话：0770-2883091

采购人：防城港市中医医院
采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司
2026年06月16日
第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。 
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业是：“工业”。

	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数需求

	1
	超声内镜
	1套
	一、超声内镜

设备用途：
超声、电子支气管内镜在直接观察呼吸道的同时，施行内镜下超声扫描，能获得呼吸管壁层次结构，清晰而精细的超声图像，协助明确诊断、确定治疗策略。
数量：1台
（一）电子内窥镜处理器：
1、整体设计理念：采用先进数字化图像处理与光学技术，实现全数字化信号处理与高清输出，支持内镜实时显示、存储与传输。
2、信号传输：支持全高清数字输出（HDMI/DVI-D≥2 路，1920×1080P），兼容模拟标清输出（RGB/S-VIDEO/ 复合视频≥1 路
3、屏幕分辨率：SXGA（默认），全高清；
4、亮度、RGB、色度、红色色调均可多级连续 / 分段可调（≥9 档），满足临床精细调节需求。
5、对比度：3档可调（-1至+1）；
6、测光模式：包括平均测光、峰值测光及自动测光。平均测光：控制普通画面亮度；峰值测光：控制高亮区域亮度；自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光光圈；
7、具备结构增强 / 细节强调功能，可多级（≥9 档）调节图像边缘、层次与细节对比度。
8、色彩强调：ON/OFF；
9、图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，0.05级逐级放大，共20级；
10、特殊光观察：设备应具备多种光谱成像模式，至少应包括用于强调黏膜表面微血管或微结构的窄带光成像模式，以及用于提升早期病变与周围正常组织颜色对比度的对比度增强模式。各模式可通过内镜按键或主机面板进行一键切换。

11、冻结模式：实时冻结，有三种冻结模式可选；
12、快门速度：正常 1/60-1/200, 高1/100-1/800,高(放大镜)1/100-1/800；
13、具有内镜按键及面板多功能键；
14、其他功能：电子放大功能，画中画功能，网络功能；
15、光源：≥3色LED,多光源整合技术；
16、LED寿命：≥14000小时；
17、光源控制：LED自动能量控制；
18、光源冷却方式：强制空气冷却；
19、最大气压：≥65kPa；
20、自动亮度调整：自动亮度调整方式
根据视频信号输出自动调整亮度（也可手动调整）；
21、主机平台具备兼容性，可适配高清电子支气管镜、高清电子胃镜、高清电子肠镜等，并具备扩展升级能力。
22、远程控制：可远程控制打印机、录像机，输出触发信号控制外围设备；
23、病人信息：病人ID,病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名；
24、存储状态：数码打印机状态,拍摄计数,内存可存储图片数量；
25、图像质量设定状态：结构强调,色调，电子放大比例,IEE观察模式,放大倍数；
26、图像压缩比率TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20；
27、内置存储器：≥4G；
28、图像存储能力：可满足至少连续20例以上患者的高清静态图像（TIFF或JPEG格式）和动态视频的内置存储需求。
29、医生姓名：可存储≥20位医生姓名；
30、医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储；
31、临床过程：存储≥20条临床过程；
32、送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换；
33、送水方式：可为拆卸水瓶加压,实现送水；
34、前面板显示：透射照明/光照限制/照明模式。透射照明：光照以最大亮度闪烁从体外可査先端位置；光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结；照明模式：OFF/1/2/3.可通过照明模式按钮切换；
35、设定值记忆功能：关闭系统电源后设定值认可保存。
（二）电子气管内窥镜：
1、观察方向：0°（直视）
2、视野角度：≥120°
3、观察景深：2-50mm 
●4、先端部直径：≥4.1mm
5、软性部直径：≥4.1mm
6、弯曲角度：上≥210°，下≥130°
7、钳道直径：≥2.0mm
8、有效长度：≥600mm
9、全长：≥880mm
10、图像传感器：采用CMOS或CCD图像传感器。
11、图像增强技术：具备联动成像技术、蓝光成像技术、电子分光技术。
（三）电子气管内窥镜：
1、观察方向：0°(直视)；
2、视野角度：≥120°；
3、观察景深：2～100mm；
4、头端部外径：Ф≤5.9mm；
5、插入最大部外径：Ф≤5.9mm；
6、有效长度：≥600mm；
7、全长：≥870mm；
8、弯曲角度
上：≥180°、下：≥130°；
9、钳道直径：Ф≥2.8mm；
10、CCD类型：高分辨率CCD，无彩虹现象；
11、兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备；
12、图像增强技术：电子分光技术。
（四）内窥镜超声探头：
1.有效长度：≥2100mm

2.外径：≤1.4mm

3.超声波频率：20MHz
（五）内窥镜超声探头：
1.有效长度：≥2100mm

2.外径：≤2.5mm

3.超声波频率：20MHz
（六）超声微探头处理器：
1.超声波显示模式：B模式，可显示清晰的旋转画像。
2.扫描模式：机械环扫。
3.图像显示：具有垂直于插入方向的图像显示。
4.超声波频率：具备多种频率探头兼容性，至少应包括12MHz和20MHz。
5.图像质量：可清晰显示消化道黏膜下及壁外结构。
6.扫描范围：支持 360°环扫，扫描直径范围覆盖10～60mm，提供多档可选（≥6档），适配不同深度病灶。
7.脚踏开关：可通过连接脚踏开关同步截图、开启/冻结超声、存储图像。
8.图像轨迹球：通过轨迹球操作，可对图像进行旋转调节，将需要的部位旋转至医生视野合适的位置。
9.图像镜像功能：可将超声图像进行左右翻转，适应供不同医生使用。
10.图像对比度调整：可对图像对比度进行3档调整。
11.距离测量：
①距离测量：可测量4处2点间的距离
②面积测量：最多可测两处面积
③周长测量：最多可测两处周长
12.增益调整功能: 1-64db，增量1db。
13.STC局部增益调整功能:每10mm为一分隔区域，可调节特定深度的亮度。
14.DR动态范围:1-8级，增量1，可控制图像的动态范围。
15.画中画功能PinP:可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换。
16.图像显示范围:图像的显示范围可按6档调节。
17.图像冻结和回放功能:可冻结两秒内的超声图像，并可实时回顾超声图像。
18.图像存储功能:具备，USB接口
19.视频输出信号:数字输出，至少包含DVI-D、VGA等基本输出信号。

20.兼容多种超声探头，支持12～20MHz 频率范围，满足不同病灶扫描需求。
21.支持无菌水/符合规范的消毒液浸泡消毒，满足内镜感控要求。
22.图像尺寸、位置:可任意选择图像尺寸、位置，且图像旋转能将病变位置任意360°移动。
23.自动识别频率数以及其它初始值:将超声探头连接扫描时，自动识别频率数和初始增益值、远增益值。
24.图像后处理：具备图像冻结、回放及360°全周显示功能。
25.主机设计：为保证超声图像质量并便于移动使用，可接受独立的超声微探头专用处理器，或与本次采购的超声内镜系统兼容的整合式处理器。
26.整机保修期≥3年  
27.供应商负责实现数据与院内HIS,PACS信息系统的对接
二、全自动内镜专用清洗消毒机    

数量：2台

1.每次处理镜子数量：双槽，1-2条/槽, 单槽可独立运行，互不干扰，满足不同批量内镜洗消需求；

2.消耗水量：消毒程序耗水量≤27L，标准及加强程序耗水量≤45L；

3.两种自身消毒模式：自身消毒模式设置有“本机消毒液”、“其它消毒液”两种模式；

4.内管腔增压泵流量监测：内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量，精确显示流量值，内镜堵塞及加压泵故障时，设备能够报警提示

5.全浸泡清洗消毒：可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡

6.消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度；独立消毒剂加热控制系统；

7.消毒液节液设计：洗消槽节液设计，使用≤9L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没；

8.报警功能：消毒剂不足报警，清洗液不足报警，酒精不足报警，水压低报警。

9.过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。

10.程序设置：清洗消毒器应至少内置标准程序、标准+酒精干燥程序、加强程序、消毒程序、测漏程序、末漂洗水取样程序等多种程序。

11.中文触摸屏显示：采用≥5英寸彩色触摸屏显示；

12.机械门结构，可在断电条件下正常开关门；

13.外形尺寸：≤890mm(L)×740mm(W)×950mm(H) 

三、内镜清洗工作台
数量：1套
1.清洗槽及台面材质要求：拉伸槽：槽体、台面采用SUS304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm。对人体无毒性。

2.清洗槽形状要求：槽体内尺寸要求≥510×410×220mm（长×宽×深）,一次拉伸成型无焊缝、无死角，大圆弧半径≥20mm，冲压刻度线清晰，符合医用设备卫生设计要求
3.干燥台形状要求：干燥台须有滚边设计，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑。

4.功能背板形状材质要求：背板采用SUS304不锈钢材质，可放置手套、纱布及其他物品，整机高度≤1.7m。在每个清洗槽后方背板上须设置流程标识牌，标识牌采用亚克力丝印面板,显示内镜再处理步骤名称，方便医护人员识别。

5.柜体支架材质要求：采选用不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，焊点修磨，高≥800mm，支架连接牢固、无松动，满足设备承重及安全运行要求

6.全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化操作流程，系统采用“一次性”注水，灌流压力0.2～0.3MPa，避免交叉感染的危险。

7.控制器要求：洗消槽全自动灌注系统对应一个操作屏幕，智能操控屏幕须使用≥7寸液晶彩色触摸屏。触摸屏具备钢化玻璃面板，防止直接接触污染触摸屏幕，方便后续设备清洁。

8.管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10CFU/100mL的要求。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道。

9.供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件。PP-R管材和管件符合GB/T 18742，抗压强度≥1.6MPa，无毒、无异味，接口密封良好、无泄漏。
10.医用洁净气源：集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，具备三级过滤系统：一级过滤精度≤5μm，二级过滤精度≤0.1μm，三级过滤精度≤0.01μm，过滤后的气体固体颗粒（0.10<d＜0.50μm）数量≤1000颗/m³、总含油量≤0.1mg/m³、空气湿度≤-30℃、含水量≤1mg/Nm³、细菌总数≤10CFU/m³、过滤效率≥95%。

四、纯水机

数量：1台
1.产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。

2.工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

3.产水量：≥500 L/h    

4.产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。

5.系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

6.主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水+消毒系统”工艺。

7.运行方式：系统相关设备受“运行时间、水箱液位、压力”联锁控制自动运行。

8.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换。

9.系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能。

10.系统具备一键式全自动化学消毒技术，对制水系统和供水系统+循环管路进行自动消毒，消毒液采用自吸式方式加入。

11.主机系统管件采用纯水专用UPVC管道，主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

12.预处理系统：配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能。   

13.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。   

14.反渗透系统采用反渗透膜元件，稳定脱除率≥99.5%。

15.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用≥3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光；水箱顶部装有0.22μm呼吸器，可以滤除气体中0.22μm 以上的微粒和细菌；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器。

16.纯水供水采用恒定压力输出方式；供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器，内置0.22μm折叠滤芯；能设定每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间。 

17.具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。 
18.产水设有流量计，水利用率≥75%。

19. 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

五、配置清单

序号
设备名称
数量
单位

1
图像处理主机(主机光源一体）
1
台
2
支气管镜超声主机 
1
台
3
电子支气管镜（检查型）
1
条
4
电子支气管镜（治疗型）
1
条
5
支气管镜超声超细探头
1
条
6
支气管镜超声常规探头
1
条
7
全自动内镜专用清洗消毒机
2
台
8
内镜清洗工作台
1
套
9
纯水机
1
台
10
监视器
2
台
11
超声专用台车
1
台
12
台车
1
台
13
密封测漏器
1
台
14
高清图文报告工作站
1
套


	2
	电子胃肠镜系统
	1套
	一、电子胃肠镜系统
数量：1套
（一）电子图像处理器
1）具备特殊光强调技术：预设可调，针对性地组织黏膜进行图像强调。
2）具备早癌筛查技术，增强颜色对比度，提升病变区域的识别度。
●3）具备多种特殊光模式。
4）具备双画面功能：白光图像和特殊光图像同时动态显示，实现双画面对比观察模式。
5）具备画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示。
6）具备网络功能：DICOM通用输出接口，与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。
7）具备图像放大功能。
8）具备实时冻结模式：≥3种冻结模式可选。
9）具备结构强调功能、色彩强调功能、色彩调节功能等。
10）对比度：≥3档可调。
11）测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动测光模式。
12）具有图片存储功能：内置存储器，可接外部存储设备。
13）数据预设：医生姓名、医生个人设定、临床操作。
14）数据显示：远程控制、患者信息、其他信息、存储状态、图像质量设定状态。
15）连接方式：内镜与处理器之间应采用电气连接技术，连接过程简便。
▲16）平台扩展性：本次采购的电子图像处理器应基于模块化、可升级的平台设计，能够兼容电子胃镜、电子结肠镜，并可扩展连接未来的治疗型内镜、光学放大内镜、超声内镜等。
（二）医用内窥镜用冷光源

1）照明：具有多个独立控制的高亮LED光源。
2）光源控制：LED自动能量控制。
3）光源冷却方式：强制空气冷却。
4）自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可以手动调整）。
（三）电子上消化道内窥镜(光学放大)  
1)高感图像传感器，输出全高清图像。 
2)视野角:正常≥140°,放大≤80°。 
▲3)光学放大功能：具备光学放大观察模式，最大光学放大倍数应能满足精细观察消化道黏膜腺管开口及微血管形态的临床需求（≥100倍）。
4)先端部/软性部直径≤10.5mm。
5)观察景深:正常3～100mm,接近1.5～2.5mm. 
6)弯曲角度:上≥210°,下≥90°,左≥100°,右≥100°。 
7)工作长度:≥1000mm,全长:≥1350mm。 

8)最小钳道内径:≥2.8mm。 
9)具备前射水功能。 
10)采用快速插拔、无线信号传输/ 缆连接技术。
(四)电子上消化道内窥镜(治疗型) 
1)CMOS高感图像传感器。 
2)视野角:≥140°。 
3)观察景深:2～100mm。 
4)先端部直径(插入部):≤10mm,软性部直径(插入部):≤10mm。 
5)弯曲角度:上≥210°,下≥160°,左≥100°,右≥100°。 
6)最小钳道内径:≥3.2mm。 
7)工作长度: ≥1000mm,全长: ≥1350mm。

8)具有前射水功能。 
9)采用快速插拔、无线信号传输/ 缆连接技术。
（五）电子下消化道内窥镜
1）CMOS高感图像传感器，输出全高清图像。
2）具备近焦观察：2mm近距离观察。  
3）视野角：≥170°
4）观察景深：2～100mm。
5）先端部直径（插入部）：≤13mm，软性部直径（插入部）：≤13mm。
6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。
▲7）最小钳道内径：≥3.2mm。
8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。
9）具有前射水功能。
10）结肠插入技术：具有精准传导、顺应弯曲功能。
11）采用快速插拔、无线信号传输/ 缆连接技术。
（六）电子小肠内窥镜
1）高感图像传感器，输出高清图像。
2）具备近焦观察：2mm近距离观察。
3）插入方式：采用气囊辅助插入技术，以实现对小肠的深度探查。
4）气囊控制：设备配备与内镜主机集成的气囊控制系统。
5）视野角：≥140°。
6）观察景深：2～100mm。
7）先端部直径（插入部）：≤9.8mm。
8）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。
9）最小钳道内径：≥2.8mm。
10）工作长度：≥2000mm，全长：≥2300mm。
（七）其它要求：
1、整机保修期≥3年 
2、供应商负责实现数据与院内HIS,PACS信息系统的对接
二、内窥镜冲洗器
数量：1台

1、产品适用范围：产品与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。

2、适用液体：无菌液体、蒸馏水。

3、输出压强：340kPa(±5%)。

4、输出流量：0～300±30mL/min(3.2mm内径泵管)0～600±60mL/min(4.8mm内径泵管)。

5、设备应能与内镜主机的送水功能接口相匹配，确保水流压力、流量满足临床冲洗需求。提供转换接头。
6、精准定时，具备≥20s定时保护。

7、≥8档位设置，自动流量记忆。

8、电源式脚踏开关。
三、全自动内镜清洗消毒机

数量：3台

1、每次处理镜子数量：双槽，1-2条/槽

2、消耗水量：消毒程序耗水量≤27L，标准及加强程序耗水量≤45L；

3、自身消毒模式应支持两种及以上消毒液适配模式，可适配含氯消毒剂等符合国家医疗器械消毒标准的消毒液。
4、内管腔增压泵流量监测：内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量，精确显示流量值，内镜堵塞及加压泵故障时，设备能够报警提示；

5、全浸泡清洗消毒：可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡；

6、消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度；独立消毒剂加热控制系统；

7、消毒液节液设计：洗消槽节液设计，使用≤10L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没；

8、报警功能：消毒剂不足报警，清洗液不足报警，酒精不足报警，水压低报警。

9、过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。

10、程序设置：清洗消毒器应至少内置标准程序、标准+酒精干燥程序、加强程序、消毒程序、测漏程序、末漂洗水取样程序等。

11、中文触摸屏显示：采用≥5英寸彩色触摸屏显示；

12、纯机械控制开关门结构：可在断电条件下正常开关门；

13、外形尺寸：≤890mm(L)×740mm(W)×950mm(H) 

四、视野清洁仪

数量：1台

1.启动方式：脚踏开关启动

2.可兼容胃镜、肠镜

3.有加热恒温功能：冲洗液可加热至 37℃恒温。

4.冲洗量范围：0-900ml/min

5.蠕动泵头：可拆卸

7.容器：体积≥1000ml

五、五槽一干燥清洗槽（胃镜）

数量：1套

1、清洗槽及台面材质要求：拉伸槽：槽体、台面采用SUS304 不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm。对人体无毒性；

2、清洗槽形状要求：槽体内尺寸要求≥510×410×220mm（长×宽×深），槽体为一次拉伸成型，非焊接槽；槽体四角为大圆弧设计，适配主流品牌内镜全浸泡要求，酶液、消毒液单次用量≤15L；槽体后侧须有水位刻度线，刻度线为冲压成型，非激光雕刻或外部粘贴，刻度线范围 10L-30L；

3、干燥台形状要求：干燥台须有滚边设计，能有效防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落；

4、功能背板形状材质要求：背板采用SUS304 不锈钢材质，可放置手套、纱布及其他物品，整机高度≤1.7m。在每个清洗槽后方背板上须设置流程标识牌，标识牌面板显示内镜再处理步骤名称；

5、柜体支架材质要求：采用不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，焊点修磨，高≥800mm，非铝合金型材连接框架；

6、全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用 “一次性” 注水，灌流压力 0.2～0.3MPa；

7、控制器要求：洗消槽全自动灌注系统对应一个操作屏幕，智能操控屏幕≥7 寸液晶彩色触摸屏。触摸屏前具有钢化玻璃面板，防止直接接触污染触摸屏幕，方便后续设备清洁；

8、管道自身消毒功能：对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括 0.2μm 过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合 WS507-2016 中菌落数≤10cuf/100mL 的要求及内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留；

9、供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件；

10、医用洁净气源：集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，具备三级过滤系统：一级过滤精度≤5μm，二级过滤精度≤0.1μm，三级过滤精度≤0.01μm，过滤后的气体固体颗粒（0.10<d＜0.50um）数量≤1000 颗 /m³、总含油量≤0.1mg/m³、空气湿度≤-30℃、含水量≤1mg/Nm³、细菌总数≤10CFU/m³、过滤效率≥95%。
六、五槽一干燥清洗槽（肠镜）

数量：1套

1、清洗槽及台面材质要求：拉伸槽：槽体、台面采用SUS304 不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm。对人体无毒性；

2、清洗槽形状要求：槽体内尺寸要求≥510×410×220mm（长×宽×深），槽体为一次拉伸成型，非焊接槽；槽体四角为大圆弧设计，适配主流品牌内镜全浸泡要求，酶液、消毒液单次用量≤15L；槽体后侧须有水位刻度线，刻度线为冲压成型，非激光雕刻或外部粘贴，刻度线范围 10L-30L；

3、干燥台形状要求：干燥台须有滚边设计，能有效防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落；

4、功能背板形状材质要求：背板采用SUS304 不锈钢材质，可放置手套、纱布及其他物品，整机高度≤1.7m。在每个清洗槽后方背板上须设置流程标识牌，标识牌面板显示内镜再处理步骤名称；

5、柜体支架材质要求：采用不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，焊点修磨，高≥800mm，非铝合金型材连接框架；

6、全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用 “一次性” 注水，灌流压力 0.2～0.3MPa；

7、控制器要求：洗消槽全自动灌注系统对应一个操作屏幕，智能操控屏幕≥7 寸液晶彩色触摸屏。触摸屏前具有钢化玻璃面板，防止直接接触污染触摸屏幕，方便后续设备清洁；

8、管道自身消毒功能：对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括 0.2μm 过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合 WS507-2016 中菌落数≤10cuf/100mL 的要求及内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留；

9、供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件；

10、医用洁净气源：集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，具备三级过滤系统：一级过滤精度≤5μm，二级过滤精度≤0.1μm，三级过滤精度≤0.01μm，过滤后的气体固体颗粒（0.10<d＜0.50um）数量≤1000 颗 /m³、总含油量≤0.1mg/m³、空气湿度≤-30℃、含水量≤1mg/Nm³、细菌总数≤10CFU/m³、过滤效率≥95%。
七、储镜柜

数量：1台

1、适用范围：适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存；

2、设备尺寸： 1500 (L)×626 (W)×1940 (H) mm，允差±10%；

3、储存方式：满足 WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求，非托盘式储存；

4、储存数量：最大可同时储存16 条各类型软式内窥镜；

5、储存结构：内部为转盘式结构，转盘上安装有内镜挂架，存取内镜时可手动转动转盘。内镜手柄挂架采用转动式结构。托架可上下移动，保证内镜弯曲半径呈自由状态；

6、柜内空气消毒：具有自动和定时两种消毒模式，采用紫外线消毒方式对空气进行消毒，保证进入柜内空气的洁净；

7、控制系统：采用微电脑控制程序，可进行时间、手动消毒模式、自动消毒模式、UV、照明开关设置等；

8、温湿度监控：内置温湿度监控模块；

9、开关门检测：内置开关门检测模块，长时间未关门系统自动报警提示。

八、空气消毒机

数量：1台

1、采用等离子体消毒灭菌，内含活性炭分子过滤器、初效过滤器。

2、壳体采用冷轧钢板，阻燃，表面静电喷涂。

3、采用液晶显示屏，程控定时消毒≥9组； 

4、额定循环风量≥1500m³/h，适用消毒体积≥150m³。

5、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.01mg/m³；对空气中自然菌消亡率≥90%，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%。

6、等离子体发生器及高压电源设计使用寿命均≥50000h。

7、设备持续工作60min，对甲型流感病毒（H1N1、H3N2）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）杀灭率≥99.9%。

8、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.9%；持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%。

9、具备遥控或远程控制功能，可实时显示时间、温湿度、故障报警及累计运行时间。

九、配置清单

序号
设备名称
数量
单位
1
电子图像处理器
1
套
2
医用内窥镜用冷光源
1
套
3
电子上消化道内窥镜（检查镜、光学放大）
2
条
4
电子上消化道内窥镜（治疗）
1
条
5
电子下消化道内窥镜
2
条
6
电子小肠内窥镜
1
条
7
内窥镜用二氧化碳供气装置
1
台
8
医用液晶监视器
1
台
9
电子镜专用台车
1
台
10
内窥镜冲洗器
1
台
11
全自动内镜清洗消毒机
3
台
12
视野清洁仪
1
台
13
五槽一干燥清洗槽（胃镜）
1
套
14
五槽一干燥清洗槽（肠镜）
1
套
15

储镜柜

1

台

16
空气消毒机
1
台
17

图文处理工作站

1

套




2
		高清电子气管内窥镜（检查镜）
	2
	条

	3

	高清电子气管内窥镜（治疗镜）
	1

	条

	4
	高清监视器
	1

	台

	5
	测漏器
	1

	台

	6
	高通内窥镜报告工作站
	1

	台

	7
	内窥镜专用台车
	1
	台

	8

	便携电子支气管镜
	1

	套



	9

	储镜柜

	1

	台


	10

	纯水机

	1

	台



	11

	空气消毒机
	1

	台



	

	4
	肺功能测试系统
	1套
	一、肺功能测试系统

数量：1套

（一）通气功能检查:
1、慢通气功能和肺活量检查
2、流速容量环和时间肺活量检查
3、每分最大通气量检查
4、支气管扩张试验前后对比功能
●（二）气道阻力与顺应性测定连续频率脉冲振荡法气道阻力（IOS）和无创肺顺应性检查：
1、呼吸阻抗的频谱分布
2、中心气道阻力和总气道阻力（同时获得）
3、周边弹性阻力（同时获得）
4、阻抗-容积分布（同时获得）
5、呼吸动力学分析（记录时间≥45秒）
6.通过上述技术，应能获得包括但不限于气道总阻力、中心气道阻力、周边弹性阻力等核心参数，以区分大小气道病变。测试过程应无需病人用力呼吸或特殊配合，适用于从儿童到成人的广泛人群，可自主呼吸完成测试。
（三）适用人群：婴幼儿、儿童、成人、老人
（四）技术参数及系统工作环境要求：
▲1.传感器参数：

测量原理：压差式，阻力＜0.05Kpa/L/S；测量范围：0－20L／S，分辨率：10ML／S；容积测定方法：数字积分法；测量误差：＜3％
2.脉冲技术参数：
容量测量：测量范围：0—±20升，双向； 
测量精度：≤5mL
口压测量：测量范围：±2Kpa测试，测量精度：≤2%
测试信号：单位脉冲，脉冲间期：0.1-6S ,或者手动可调
（五）硬件要求：　
配置工作站，内存≥8G，硬盘≥500G,≥19英寸专用显示器，可扩展功能包括体描箱和婴幼儿肺功能。
（六）可扩展功能：
体描法气道阻力；体描法胸腔气量和肺容量检查（同时获得）；流速容量环；闭合气量。能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析等。婴幼儿体描程序可单次完成气道阻力 (sRaw) 与功能残气量 (FRCp) 连续测定；具备潮气环伪差自动识别与质控功能；配备专用婴幼儿传感器与面罩，支持自动定标、零点校正与 BTPS 补偿。
专用的婴幼儿传感器，能够测试0-3岁的婴幼儿。
采用专用的婴幼儿呼吸面罩，支持自动定标，零点校正与BTPS自动补偿。
二、空气消毒机
数量：1台
1、采用等离子体消毒灭菌，内含活性炭分子过滤器、初效过滤器。

2、壳体采用冷轧钢板，阻燃，表面静电喷涂。

3、采用液晶显示屏，程控定时消毒≥9组； 

4、额定循环风量≥1500m³/h，适用消毒体积≥150m³。

5、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.01mg/m³；对空气中自然菌消亡率≥90%，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%。

6、等离子体发生器及高压电源设计使用寿命均≥50000h。

7、设备持续工作60min，对甲型流感病毒（H1N1、H3N2）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）杀灭率≥99.9%。

8、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.9%；持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%。

9、具备遥控或远程控制功能，可实时显示时间、温湿度、故障报警及累计运行时间。

三、呼出气分析仪

数量：1台

1、适用范围：适用于红细胞寿命测定以及检测人体呼出气中氢气（H2）、甲烷（CH4）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2 ）的浓度；

2、测量原理：采用气相色谱、电化学、固态传感器或其他等效检测技术，检测人体呼出气中的特定气体成分浓度。
3、检测方式：采集呼出气及环境气后分析；

4、检测成分：呼气及环境空气中的 H2 、CH4 、CO、CO2；

5、测量精密度：H2 、CH4 ≤10%，CO≤0.15ppm、CO2 ≤5%；

6、满足最新国家医药行业标准《体外诊断检验系统性能评价方法》相关要求；

7、所有呼气测定成分，均能精确测定环境本底并自带校准算法；

8、多进样通道连续测定，至少可以实现 2 人的呼气样品连续测定，中间无需更换，无需人工操作；

9、仪器样本进样通道≥4 个；

10、自带标气，开机及长时间工作后自动校准；

11、可开展空腹氢、甲烷呼气试验及糖氢呼气试验；
12、符合相关临床指南对氢呼气试验的检测要求，检测原理可采用气相色谱、电化学或其他等效技术。

14、数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印；

15、连续工作时间：≥8 小时；

16、检测时间：≤5 分钟/样；

17、人机界面：全中文操作平台、支持中英文输入；

18、数据通讯：支持医疗信息交换协议，便于接入医院信息系统。
19、报告输出：自主选择是否生成报告；

20、检测系统：软件自动检测；

21、售后维护：提供零配件和耗材、质保。

四、配置清单

序号
配置
1　

可上下左右移动调节的支撑臂1支
2　

脉冲发生器和数据处理器1个
3　

带口压检查的流速传感器手柄1套
4　

通讯连接电缆1套
5　

标准阻抗定标器1个
6
3升标准定标筒1个
7
工作站1套
8
专用移动台车1台

9
呼出气分析仪1台
10
空气消毒机1台



	5
	腹腔镜成像系统
	1套
	一、腹腔镜成像系统

数量：1套
（一）4K荧光摄像系统 
1.系统为模块化设计，通过模块升级可实现3D功能。
2.输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描，可处理3D和2D画面信号。
3.图像色域范围BT. 2020、BT. 709。
4.支持50Hz和60Hz输出。
5.摄像主机集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080全高清录像及≥3840x2160超高清图片。
▲6.支持双路图像输入，可实现标准/增强画面同屏对比、双镜联合分屏显示。
7.可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
●8.具备≥5 种影像增强/电子染色模式，其中≥3种提升组织辨识度,≥2 种提升血管辨识度，满足术中精细观察需求。
9.可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。
11.术野画面≥5级亮度可调。
11.具备电子放大功能，最大放大倍数≥2 倍，放大档位≥5 级，支持自适应缩放/自动电子变焦。

12.具备≥2种纤维镜图像优化功能。
13.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。
14.具有自适应缩放功能，可识别内窥镜影像进行自动电子变焦。
15.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。
16.≥4 个USB接口。
17.可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。
▲18.支持 4K 超高清数字输出，接口类型及数量满足临床需求，至少包含 DVI-D、SDI（3G/12G）、DP 等主流数字接口≥3 种，总数量≥4 个。
20.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
21.升级后可兼容4K3D荧光一体镜。

22.配置≥32英寸屏幕，分辨率≥3840×2160，可视角度为≥178°/178°（水平/垂直）,标准亮度为≥850 cd/m²，对比度为≥1800:1。
（二）4K荧光摄像头
1.采集像素：摄像头像素≥3840×2160。
2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。
3.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。
4.摄像头可自定义≥4种功能键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、显示方式、调节白平衡等。
5.可同时采集可见光波段及近红外波段。
6.支持 ICG 荧光与白光/电子染色融合/叠加显示，实现荧光与组织细节同步观察。
7.具备≥5 种ICG 荧光显影模式，满足不同手术场景需求。
8.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。
（三）LED荧光冷光源
1.具有NIR/ICG显影技术。
2.色温:5500～6500K

3.灯泡寿命:≥20000小时。
4.触摸屏。
5.可自动调节光源亮度。
6.持续输出恒定的光强度。
7.具有待机键，可一键开启或关闭照明。
8.电气安全：达到医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
9.配备耐热型纤维导光束，直径≥4.0mm，长度≥250cm。
（四）荧光胸腹腔镜

数量：2个
1.支持ICG模式、白光模式。
2.30°柱状晶体直视式内镜，广角，直径10 mm，有效工作长度≥30cm，镜身带颜色标识。
3.蓝宝石镜面，图像无球失真，超广角，支持浸泡、气熏或高温高压消毒。
4.镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度。
5.内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束。
（五）白光胸腹腔镜

数量：3个

1.30 度内窥镜，广角，直径 10 mm，长度≥30cm；

2.柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲；

3.双层外管，可增加光亮度；

4.可高温高压消毒。

（六）气腹机
1.最大流量每分钟≥50升。
2.注气方式：连续式注气。
3.与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热。 
4.≥10寸液晶触摸屏，内含操作系统，支持播放安装及使用视频。
5.含成人模式、儿童模式和气腹针模式。
6.儿童模式下，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 L/min，调节精度≤0.1L/min；
成人模式下，压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-50 L/min, 调节精度≤0.5 L/min；

（七）图文工作站

数量：1套

1.患者信息、检查列表、报告书写、实时视频、采集图像同时显示在一个界面；

2.截图去黑边功能，支持设置完整、矩形、圆形、八角形等，并可保存≥2种预设方案；

3.实时视频支持全屏显示，全屏显示时支持采集图像；

4.采集的图片显示采集日期与时间；

5.支持两路视频源同时接入，并支持同时采集和同时录制，视频录制支持同步录制音频；

6.实时录制动态影像，录制中支持采集图像，播放影像时支持进行二次图像采集；

7.多项目组合查询，精确锁定查询结果；

8.具备自由组合搭配所需统计项目，进行精确统计，并导出保存；

（八）医用腔镜台车

1、分层设计，可合理放置全套设备。

2、带支架，可直接安装显示器。
二、外科手术开腹器械包

数量：5个，每个包包括以下器械：

1.组织钳3把，18cm 普通 头宽5

2.组织剪2把，22cm直

3.组织剪2把，22cm弯

4.组织剪2把，20cm直

5.组织剪2把，20cm弯

6.组织剪2把，18cm直

7.组织剪2把，18cm弯

8.组织剪1把，22cm弯 刃口开齿（综合）

9.组织剪1把，20cm弯窄头 金圈 精细

10.组织剪1把，12cm直窄头 精细

11.组织剪1把，12cm弯窄头 精细

12.止血钳5把，16cm弯全齿

13.止血钳3把，24cm直有钩

14.止血钳2把，22cm弯全齿

15.止血钳2把，18cm弯全齿

16.止血钳2把，14cm弯全齿

17.止血钳2把，12.5cm弯全齿

18.止血钳1把，24cm直全齿

19.止血钳1把，22cm直全齿

20.止血钳1把，20cm弯全齿(精细)

21.整形镊1把，12cm有钩 头宽0.6

22.显微止血夹1只，止血 圆尾 直L16

23.显微止血夹2只，合拢 方尾 直L25

24.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L20

25.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L12

26.显微止血夹2只，合拢 方尾 角弯L14

27.显微镊1把，18cm直平台 头宽0.4

28.显微镊1把，18cm弯平台 头宽0.4

29.显微剪1把，18cm直 刃长10

30.显微剪1把，18cm弯 刃长10

31.显微持针钳1把，18cm直 头宽1.2镶片,带锁(扁柄)

32.显微持针钳1把，18cm弯 头宽1.2镶片,带锁(扁柄)

33.手术剪2把，18cm弯圆

34.手术剪2把，16cm直圆

35.手术剪2把，16cm弯圆

36.手术剪2把，14cm直圆

37.手术剪1把，18cm直尖圆

38.手术刀柄2把，7#

39.手术刀柄2把，4#

40.皮肤拉钩1把，15cm单爪 锐 方柄

41.皮肤拉钩1把，13cm双爪 锐 方柄

42.帕巾钳3把，16cm尖头

43.海绵钳2把，25cm弯有齿 头宽10

44.海绵钳2把，25cm弯无齿 头宽10

45.腹腔吸引管1根，24cm弯形圆头φ10 短套管

46.腹壁牵开器1把，梗式 三叶 双方梗

47.分离结扎钳1把，28cm 47×9全齿

48.分离结扎钳1把，26cm 50×14全齿

49.分离结扎钳1把，24cm 90°×19全齿

50.分离结扎钳1把，24cm 90°×18全齿

51.分离结扎钳1把，22cm 90°×18全齿

52.分离结扎钳1把，20cm 51×17全齿

53.分离结扎钳1把，18cm 90°×15网纹全齿

54.大腹钩1把，25cm扁柄

55.穿刺针1把，φ5×330(12#针头)

56.持针钳3把，22cm粗针

57.持针钳3把，18cm粗针

58.持针钳2把，20cm粗针

59.持针钳1把，22cm左双弯 粗针0.5 镶片

60.持针钳1把，22cm直 细针0.3 镶片

61.持针钳1把，22cm右双弯 粗针0.5 镶片

62.拆线剪1把，14cm直

63.外科手术开腹器械包通用技术要求：

（1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。

（2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。

三、腹腔镜器械包

数量：2个，每个包包括如下器械：

1.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H22 有锁牙 全齿

2.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H22 有锁牙 全齿

3.抓钳1把，弯钝头 φ5×330

4.抓钳1把，无创伤 φ5×330

5.施夹钳2把，φ5×330mm可吸收

6.施夹钳1把，φ10×330mm可吸收

7.咬骨钳1把，30cm双关节 弯 刃22单角柄(肋骨)

8.腹腔镜器械包通用技术要求：

（1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。

（2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。

四、配置清单

序号
产品说明
数量及单位
1
摄像系统，包含主机及配件。
1套
2
高清连接主机模块，包含主机连接线缆，电源线
1个
3
4K 摄像头
1个
4
冷光源
1个
5
白光胸腹腔镜
3条
6
荧光胸腹腔镜
2条
7
纤维导光束，直型接头,连接光源接口的手持部位为圆柱形
1条
8
光学镜金属消毒盒
1个
9
4K医用监视器
1台
10
50升气腹机
1台
11
脚踏开关
1个
12
包括各规格的剪刀，持针器，电凝电极，吸引管，抓钳等
1套
13
图文工作站
1套
14
医用腔镜台车
1个
15

外科手术开腹器械包
5个
16

腹腔镜器械包

2个



	6
	关节镜系统
	1套
	1.4K摄像系统：
1.1具备光源、影像输出、摄像机控制三合一设计，数字化网络连接；可应用于关节镜、腹腔镜等内窥镜手术。
1.2支持 4K/1080P 输出，数字接口≥4个（含 3G-SDI或HDMI或DP 等主流接口），USB≥1 个
1.3存储功能：具备图像和视频自动存储USB存储设备，可支持≥1TB外部硬盘驱动器。
1.4手术模式包含但不限于：肩关节、膝关节、髋关节、小关节、腹腔镜等，可自定义任意手术模式。
1.5信噪比≥25dB
1.6显示色彩≥10 Bit
1.7电气安全分类：CF型设备。
1.8具备中文操作界面
1.9整机保修期≥1年，核心部件保修期≥1年
2.光源：
2.1光源类型：LED冷光源，与摄像系统整合到同一主机上，光源寿命≥30000小时。
2.2光强度可通过摄像主机、摄像头进行控制
2.3光源高兼容性：具备通用导光束接口，可兼容主流品牌导光束
2.4光缆灭菌方式：至少包含高温高压、低温等离子消毒。 
2.5输出总光通量：≥1200 lm（流明）。
2.6导光束长度：≥3.0m，直径：≥4.8mm
3.4K摄像头：
3.1采用4K图像传感器3CMOS，输出分辨率≥3840×2160
3.2摄像头按钮：≥3个可编程按钮，≥6种预设功能，可自定义遥控实现开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节等功能。
3.3机身：标准光学接口，可适配主流关节镜
3.4摄像头防水等级：≥IPX7，支持摄像头遥控按钮遥控拍照和录像，拍照和录像清晰度最高达4K分辨率。
3.5摄像头电气安全分类：CF型。
●3.6摄像头支持高温高压消毒。
4.关节镜：
▲4.1关节镜： 4.0mm 30°镜头：直径 4.0mm，视野≥100°，有效长度≥140mm，蓝宝石镜面
4.2关节镜入路系统：规格要求配备对应直径的双阀可旋转套管
4.3关节镜： 2.7mm 30°镜头：直径 2.7mm，视野≥75°，有效长度≥60mm，蓝宝石镜面
4.4关节镜入路系统：规格要求配备对应直径的双阀可旋转套管
5.刨削动力系统：
5.1具有大液晶屏彩色界面动态呈现设备状态，主机与手柄/脚踏可适配主流接口
5.2具备双模式设计，可提供转数调节和级数调节两种模式。
5.3刨削手柄最大转速≥10000rpm/分；
5.4具备刨刀头自动识别功能及转速记忆功能。
5.5具备刨刀头切割窗锁定功能。
5.6具备故障自诊断功能，能根据故障情况给出对应代码。
5.7具备无极变速脚踏，可根据手术需要自由调节手柄转速。
6.等离子手术系统：
6.1主机可对关节液进行术中实时温度监控，并在主机面板上显示温度。当关节液的温度超过使用者设定的调定点后，设备发出视觉或听觉警报。
6.2具有低温等离子体消融技术，至少具备汽化、切割、消融、止血等多种功能。
6.3具备术中液体流量/外流调节功能，自动/手动调整生理盐水流速，保证消融效果与术野清晰
6.4至少具备消融和热凝两种工作模式。
6.5输出频率：≤100KHz。
6.6等离子系统可产生可控等离子体场，精准切除软组织，对周围软骨组织的热损伤≤300μm
6.7具备器械/电极保护功能，当电极接近金属器械/内镜时，自动降低/中断能量输出，防止损伤。
6.8提供电极真空吸引功能，去除碎片。
7.关节镜工具器械：
7.1所配备的手动器械采用一体化/可拆卸设计，结构牢固、可高温高压灭菌，无松动风险。
7.2具有≥4种握持方式的手动器械可选择，包括：人体工程学手柄，环状手柄，锁扣手柄和雪茄柄等。
摄像系统、动力刨削系统、低温等离子手术系统、手术器械需满足相互兼容。
配置要求
序号
设备名称
数量
单位
4K摄像系统
1
4K 摄像控制主机
1
台

2
4K 摄像头
1
个

3
光纤5.0 mm x 12 ft
1
个

4
接口适配器（镜端接口）
1
个

5
接口适配器（面板接口）
1
个

动力系统
6
动力主机
1
台

7
手控刨削手柄
1
个

8
动力系统脚踏开关
1
个

等离子体手术系统
9
主机
1
台

10
有线脚踏
1
个

11
电源线
1
条

关节镜
12
4.0mm关节镜
1
个

13
6.0mm高流量诊断套管，双阀，可旋转
1
个

14
4mm关节镜用穿戳器，金属
1
个

15
4K 监视器
1
台

16
台车
1
个

17
内窥镜消毒盒
1
个

其他
动力手柄
1
手控刨削手柄
1
个

2
消毒盒
1
个

关节镜
3
4.0mm关节镜
2
条

4
6.0mm高流量诊断套管，双阀，可旋转
2
条

5
4mm关节镜用穿戳器，金属
2
个

6
内窥镜消毒盒
2
个

基础器械工具 
7
直探针，金属
2
个

8
篮钳，鸭嘴状，上翘
2
个

9
篮钳，鸭嘴状，左弯
2
个

10
篮钳，鸭嘴状，右弯
2
个

11
凹陷游离体钳
2
个

12
直型卵圆篮钳
2
个

13
左反向篮钳，2.3mm
2
个

14
右反向篮钳，2.3mm
2
个

16
消毒盒
2
个

交叉韧带工具
17
钻头导向手柄
2
个

18
ACL尖端瞄准器
2
个

19
成角导向器
2
个

20
股骨导向器把手
2
个

21
股骨瞄准器4mm
2
个

22
股骨瞄准器5mm
2
个

23
股骨瞄准器6mm
2
个

24
镜下钻头9mm
2
个

25
镜下钻头8mm
2
个

26
镜下钻头7mm
2
个

29
镜下钻头6mm
2
个

30
螺丝刀
2
个

31
测深尺
2
个

32
闭口取腱器
2
个

33
4.5mm钻
2
个

34
导线抓取器
2
个

35
后叉股骨瞄准器
2
个

36
开槽测量模块
2
个

37
2.4带尾孔导针
2
个

38
消毒盒
2
个

肩关节器械
39
锉
2
个

40
带锁止组织抓钳
2
个

41
滑动缝线剪切器
2
个

42
刻度探针
2
个

43
交换棒，金属
2
个

44
直型穿线钳
2
个

45
45°右弯穿线钳
2
个

46
45°左弯穿线钳
2
个

47
缝线垂直型抓钳,兰柄
2
个

48
3.8mm 锥形骨锥-可重复使用
2
个

49
170mm缝合钩，右弯45°
2
个

50
170mm缝合钩，左弯45°
2
个

51
170mm 缝合钩，直形
2
个

52
全圈推结器
2
个

53
勾线器159mm
2
个

54
消毒盒
2
个

55

录像系统

1

个


	7
	外科手术显微镜
	1套
	1.光学部分
1.1光学：全镜组复消色差，光学镀膜保护；
1.2工作距离：在单一物镜下连续变焦，最小工作距离≥200mm
▲1.3最大工作距离≥610mm
1.4放大倍率范围 2X-25X（适配 10X/12.5X 目镜），电动无级连续变倍。
1.5具备变倍/焦距记忆功能，预设常用倍率，快速切换宏观/精细观察模式。
1.6变焦模式：电动连续变焦(速度可调)，同时在主镜上配备手动精细调焦；
1.7具备自动对焦功能（激光/红外/电动），移动镜体停止后或按键触发自动对焦，术中无需反复精细调焦。
1.8变倍模式：电动连续变信(速度可调)，同时在主镜上配各手动变倍旋钮：
1.9主刀镜：0-180度可调双目镜筒，可进行多角度设定：
1.10广角目镜，屈光补偿-6D至+5D，眼杯高度可调
1.11助手镜：助手镜目镜具备锁控功能，360度旋转可调至对手镜位置：
2.照明部分
●2.1光源：主光源≥300W氙灯：
2.2光源：备用光源≥300W氙灯：
2.3照明安全控制：光亮度随工作距离变化而变化，防止术中灼伤：
2.4辅助照明：除主照明外，提供侧向补光辅助照明，可单独开关：
2.5手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小；

3.支架部分
3.1四连杆支架：
3.2平衡调校方式：具备支架平衡调节功能（一键自动/半自动）
3.3配备无菌消毒罩，固定牢固，术中无下坠、无遮挡视野。
3.4支架具有电磁锁开关；
4.操作控制系统
4.1配备触控式控制面板，可调节光学、支架、照明、荧光、影像等功能，支持术中视频查看与操作。
4.2用户设置：可以设置个性化用户参数，数量不限；
4.3患者档案管理：可以建立患者档案，存储患者手术照片，录像等资料；

5.影像系统
5.1一体化内置高清/4K摄像头，内置分光/视频处理模块，无需额外外接适配器。
5.2一体化内置视频记录，视频录像分辨率具有≥2种选择，照片格式包括但不限于PNG或JPG
6.荧光造影功能
▲6.1具备荧光造影模块：含血管造影、黑白荧光造影等
6.2启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动；
6.3具有肿瘤造影功能；荧光模块内置/集成于主机，注射造影剂后，能分辨正常组织与肿瘤边界。
7.显微镜具备与内镜连接，拓展视角，探查显微镜盲区
8.配备≥55寸视频监视系统可用于教学演示、开展常规手术等
9.整机、核心光学/光源部件保修期≥8 年
10.配置清单：
序号
名称
数量及单位
1
显微镜光学主机
1台
2
支架
1套
3
主刀镜
1套
4
助手镜
1套
5
目镜
4个
6
氙灯照明系统
1套
7
有线脚踏
1个
8
双激光自动聚焦模块
1套
9
无菌消毒罩
1套
10
摄录像系统
1套
11
超高清工作站
1套
12
高清监视器
1块
13
荧光造影模块
1套
15
原厂内镜接口
1套
17
≥55寸视频监视系统
1套
16
增倍器
1套
17
变焦照明关联系统
1套


	8
	高清腹腔镜系统
	1套
	一、高清腹腔镜系统

数量：1套
（一）4K摄像系统
1.系统具有升级能力，升级可实现3D、荧光、单平台双镜联合等功能。
2.输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描。
3.图像色域范围BT. 2020、BT. 709。
4.集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080全高清录像及3840x2160超高清图片。
5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。
●6.具备≥5 种影像增强功能，包含组织细节增强、血管辨识度增强、光谱分析等模式，可提升组织与血管分辨能力。
▲7.支持双镜联合显示，可同时接入两路内镜信号，实现同屏分屏/画中画对比显示。
8.可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
9.可通过画中画功能实现4种同屏显示模式。
10.术野画面≥5级亮度可调。
11.电子放大≥2倍，≥5级可调，具备自适应缩放/自动变焦功能。
12.2种纤维镜图像优化功能。
13.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。
14.支持包括模块化在内的升级，以实现连接高清电子软镜（胃镜、肠镜、支气管镜等）的功能。

15.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。
16.至少4 个USB接口。
▲17.数字输出接口≥4 个，包含 DP、12G-SDI、DVI-D等主流4K接口。
18.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

19.配备≥32英寸屏幕，分辨率为≥3840x2160，可视角度为178°/178°（水平/垂直），亮度≥700cd/m²，对比度≥1500:1。
（二）4K摄像头
1.采集像素：摄像头像素≥3840 × 2160。
2.重量≤250g。
3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。
4.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。
5.摄像头按键≥2 个，可自定义≥4 种快捷功能（录像、拍照、白平衡、显示切换等）。
6.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。
（三）医用内窥镜用冷光源
1.采用LED光源，光源免维护
2.光斑均匀性高
3.高效导热设计
4.采用非球面光学玻璃透镜组
5.采用智能调速风扇散热，支持智能控温
6.导光束插拔智能检测
7.兼容多规格导光束
（四）气腹机
1.最大流量每分钟≥50升。
2.注气方式：连续式注气。
3.可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热。 
4.液晶触摸屏≥10英寸，内含操作系统，支持播放安装及使用视频。
5.含成人模式、儿童模式和气腹针模式。
6.儿童模式下，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 L/min；调节精度≤0.5 L/min；
7.成人模式下，压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-50 L/min；调节精度≤1 L/min
（五）腹腔内窥镜
1.外径：10mm
2.视向角：≥30°
3.工作长度：≥300mm
4.镜头采用蓝宝石保护窗口，持久耐磨
5.支持高温高压消毒
二、外科手术开腹器械包

数量：5个，每个包包括如下器械：

1.组织钳3把，18cm 普通 头宽5

2.组织剪2把，22cm直

3.组织剪2把，22cm弯

4.组织剪2把，20cm直

5.组织剪2把，20cm弯

6.组织剪2把，18cm直

7.组织剪2把，18cm弯

8.组织剪1把，20cm弯窄头 金圈 精细

9.止血钳5把，16cm弯全齿

10.止血钳3把，24cm直有钩

11.止血钳2把，22cm弯全齿

12.止血钳2把，18cm弯全齿

13.止血钳2把，14cm弯全齿

14.止血钳2把，12.5cm弯全齿

15.止血钳1把，24cm直全齿

16.止血钳1把，22cm直全齿

17.止血钳1把，20cm弯全齿(精细)

18.显微止血夹1只，止血 圆尾 直L16

19.显微止血夹2只，合拢 方尾 直L25

20.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L20

21.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L12

22.显微止血夹2只，合拢 方尾 角弯L14

23.显微镊1把，18cm直平台 头宽0.4

24.显微镊1把，18cm弯平台 头宽0.4

25.显微持针钳1把，18cm直 头宽1.2镶片,带锁(扁柄)

26.显微持针钳1把，18cm弯 头宽1.2镶片,带锁(扁柄)

27.手术剪2把，18cm弯圆

28.手术剪2把，16cm直圆

29.手术剪2把，16cm弯圆

30.手术剪2把，14cm直圆

31.手术刀柄2把，7#

32.手术刀柄2把，4#

33.帕巾钳3把，16cm尖头

34.海绵钳2把，25cm弯有齿 头宽10

35.海绵钳2把，25cm弯无齿 头宽10

36.腹腔吸引管1根，24cm弯形圆头φ10 短套管

37.持针钳3把，22cm粗针

38.持针钳3把，18cm粗针

39.持针钳2把，20cm粗针

40.外科手术开腹器械包通用技术要求：

（1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。

（2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。

三、腹腔镜器械包

数量：2个，每个包包括如下器械：

1.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 全齿

2.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 全齿

3.抓钳1把，弯钝头 φ5×330

4.抓钳1把，无创伤 φ5×330

5.施夹钳1把，φ10×330mm可吸收

6.环形牵开器1套，φ24cm

7.疝气针1支，疝气针 φ2.5mm小儿

8.整形镊1把，12cm凹凸齿 头宽1.6

9.腹腔镜器械包通用技术要求：

（1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。

（2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。

六、图文工作站

1.患者信息、检查列表、报告书写、实时视频、采集图像同时显示在一个界面；

2.截图去黑边功能，支持设置完整、矩形、圆形、八角形等，并可保存≥2种预设方案；

3.实时视频支持全屏显示，全屏显示时支持采集图像；

4.采集的图片显示采集日期与时间；

5.支持两路视频源同时接入，并支持同时采集和同时录制，视频录制支持同步录制音频；

6.实时录制动态影像，录制中支持采集图像，播放影像时支持进行二次图像采集；

7.多项目组合查询，精确锁定查询结果；

8.具备自由组合搭配所需统计项目，进行精确统计，并导出保存；

七、配置清单：
序号
产品说明
数量
单位

一、4K 内窥镜摄像系统
1
控制主机模块
1
个

2
连接主机模块
1
个

3
4K 摄像头
1
个

4
医用内窥镜用冷光源
1
个

5
4K医用监视器
1
个

6
腔镜台车
1
台

二、50升气腹机
1
台

三、腹腔内窥镜
3
个

四、外科手术开腹器械包
5

个

五、腹腔镜器械包
2
个

六、助手屏

1

个
七、图文工作站

1
个



	9
	宫腔镜系统
	1套
	一、宫腔镜系统

数量：1套
（一）4K摄像系统
1.系统具有升级能力，升级可实现3D、荧光、单平台双镜联合等功能。
2.输出分辨率≥3840×2160，逐行扫描。
3.图像色域范围BT.2020、BT.709。
4.集成图文工作站功能，术中记录≥1920×1080全高清录像及≥3840×2160超高清图片。
5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。
●6.具备≥5 种影像增强功能，包含组织细节增强、血管辨识度增强、光谱分析等模式。
▲7.支持双镜联合显示，可同时接入两路内镜信号，实现同屏分屏 / 画中画对比显示。
8.根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
9.通过画中画功能实现4种同屏显示模式。
10.术野画面≥5级亮度可调。
11.电子放大≥2 倍，≥5 级可调，具备自适应缩放/自动变焦功能。
12.2种纤维镜图像优化功能。
13.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。
14.支持包括模块化在内的升级，以实现连接高清电子软镜（胃镜、肠镜、支气管镜等）的功能。
15.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。
16.至少4个USB接口。
▲17.字输出接口≥4 个，包含 DP、12G-SDI、DVI-D等主流 4K 接口。
18.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

19. 监视器：≥32英寸屏幕，分辨率≥3840x2160，可视角度为178°/178°（水平/垂直），亮度≥700cd/m²，对比度≥1500:1。
（二）4K摄像头
1.采集像素：摄像头像素≥3840x2160。
2.重量≤250g，握持轻便。
3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。
4.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。
5.摄像头按键≥2个，可自定义≥4种快捷功能（录像、拍照、白平衡、显示切换等）。

6.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。
（三）医用内窥镜用冷光源
1.采用LED光源，光源免维护
2.光斑均匀性高
3.高效导热设计
4.采用非球面光学玻璃透镜组
5.采用智能调速风扇散热，可智能控温
6.导光束插拔智能检测
7.兼容多规格导光束
（四）宫腔检查镜
1.宫腔镜为柱状晶体镜，双层外管，亮度高
2.宫腔镜角度≥30°,广角,
3.宫腔镜直径≥4.0mm，长度30cm
4.宫腔镜支持高温高压消毒
5.内鞘：≥5.4mm，含工作通道用于5Fr半硬性器械
6.外鞘：≥6.0mm
（五）超广角宫腔镜
1.视向角≤12°，平行目镜，长度≥18cm，广角设计。
2.带工作通道，含接口进水通道，含光导纤维。
3.支持高温高压消毒。
4.中空鞘芯；
5.操作鞘规格： 22-26Fr，可旋转，支持连续 / 单向灌流。
6.配套可旋转、可拆卸、绝缘、带电凝功能的手术器械（剪刀、抓钳、活检钳等），尺寸适配操作鞘，支持高温高压消毒。
7.密封帽10个/包
8.搭配专用消毒盒
（六）医用灌注泵
1.安全分类I类BF型
2.电源AC220V
3.额定功率：≤150VA
4.微电脑数码管显示
5.压力根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg
6.流量根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0L/min
7.显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）
8.管路支持高温高压和低温等离子消毒
9.配件与其他品牌通配
10.配件属于医用级材料，保证手术的安全性
11.采用蠕动式/挤压式供水方式。
运行方式间歇加载/连续运行
二、冷刀宫腔镜

数量：3套

1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等；

2.采用平行视野设计，视向角12°±3°。

3.景深3mm-100mm；

4.具有超广角视野，视场角≥100°；

5.镜体设计，方便握持与旋转。

6.蓝宝石镜面，光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用光学系统设计，主镜工作长度≥200mm；

7.最大插入部外径（镜体外径）/插入部分最大宽度≤7.0mm，以保护宫颈内口及周围子宫内膜；

8.所供产品在验收时需提供检验报告证明其光学性能符合国家或行业标准

9.目镜和器械通道呈平行型设计；

10.平行视野宫腔镜镜体具有大于3mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道最小宽度≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm；

11.器械通道入口设计便于器械平滑、顺畅地导入，无卡顿。

12.密封系统能有效防止术中膨宫液喷溅，并在切换器械时自动或简易闭合，确保气密性。

13.器械通道设计不能干扰磁性手术耗材（如输卵管疏通导丝）的正常通过，并能有效防止气泡进入宫腔。

14.可配备不少于5种宫腔镜下手术器械，至少包括剪刀、分离钳、活检钳、抓钳等。器械工作长度应与镜体匹配（≥330mm），工作头端外径≤3.2mm，可适配镜体通道。

15.手术器械拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求。支持低温等离子、高温高压消毒；

16.镜体密封紧实，内镜上标有耐压力蒸汽灭菌标识；

17.灌流系统设计保证大流量持续对流，进出水接口支持360度旋转以防管路缠绕。

18.操作系统配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常；

19.耐高温高压灭菌次数≥300次，或承诺提供不低于1年的密封性质保。
三、宫腔一体镜

数量：5套
1.镜体设计易于彻底清洗和消毒。
2.具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；

3.超广角镜头，视场角≥90°；

4.视向角12°-30°范围内可任选、景深3mm-100mm；

5.插入部工作长度≥200mm，最大插入部外径（镜体外径）/插入部分最大宽度≤5.8mm，免扩宫；

6.插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤；

7.所投产品在验收时需提供光学系统检验报告，证明其光学性能符合国家或行业标准。

8.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

9.插入部前端含无创末端设计，整体结构有利于实现细镜体和通畅的进出水。

10.器械插入口设计便于器械平滑、顺畅地导入。

11.密封系统能有效防止术中液体渗漏，并在切换器械时自动或简易闭合，确保气密性。

12.器械通道设计不能干扰磁性手术耗材的正常通过，并能有效防止气泡进入宫腔。

13.进出水口根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕；

14.产品支持高温高压灭菌和低温等离子灭菌。在验收时需提供生产厂家出具的针对该产品的灭菌耐受性验证报告（含推荐的灭菌参数）。

15.产品密封紧密，耐高温高压灭菌次数≥300次，或提供不低于1年的密封性质保承诺。内镜上应标有可耐压力蒸汽灭菌标识。

四、宫颈活检钳

数量：10把

1.剪头部张开度≥30°；

2.钳头张开角：张开度≥45º；

3.器械工作长度≥400mm；

4.器械与人体接触部分的材料采用医用不锈钢制造。

五、电切镜

数量：2套

1可连续进出水冲洗对流。用于泌尿外科、妇科盐水下电切手术。

1.1内窥镜：1支，30°，4mm×302mm,支持高温高压消毒；

1.2被动式操作器：1个。

1.3外鞘：1支，26Fr，设置进、出水通道和控制开关，进出水垂直对流。

1.4内鞘：1支，24F，支持360°旋转。

1.5内鞘进水接头：1个，设置进水口、出水口，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

1.6闭孔鞘芯：1支，与内鞘配套使用。

1.7冲洗接头：1个，与内鞘配套使用。

1.8冲洗瓶：1个。

1.9电切环：5支，可重复性用电极，与电切镜兼容。

1.10消毒盒：1个。

六、配置要求：
序号
设备名称
数量
单位
1

4K摄像系统
1
套
2

4K摄像头
1
个
3

医用内窥镜用冷光源
1
台
4

4K医用监视器
1
台
5

宫腔检查镜
1
套
6

超广角宫腔镜
1
套
7

医用灌注泵
1
台
8

冷刀
3
套
9

宫腔一体镜
5
套
10

宫颈活检钳
10
把
11

电切镜
2
套



≥

	年


	11
	鼻内窥镜，4mm，70°
	1
	个

	≥1年


	12
	消毒盒，适用于5mm光学视管
	4
	个
	≥1年


	13
	电子鼻咽喉内窥镜（检查型）
	1
	个

	≥1年


	14
	耳鼻喉手术器械包
	1
	个
	≥1年



		个
	≥3年


	16
	图文工作站
	1
	套
	≥1年



	

	11
	高频外科集成系统
	1套
	（一）性能参数：
1.产品用途：适用于普外科、泌尿外科、血管外科、胸外科、整形外科、妇产科、重建外科、心脏外科和结直肠外科等手术。
●2.具备 7mm 大血管凝闭功能，可闭合≤7mm 动静脉/淋巴管/组织束

3.标配双极切除模式，无需额外软件升级。
4.与兼容的电切内窥镜配合用于在生理盐水环境下进行组织的切除或凝血。
5.兼容主流品牌电切手把件
6.盐水下双极等离子双极切割止血1-6档效果调节
7.切割峰值电压≥800V；凝血峰值电压≥300V
8.具备心脏射频消融功能
8.1主机具备外科心脏射频消融功能 
8.2与兼容的消融器械配合使用，适用于阵发性房颤的治疗； 
8.3心脏射频消融输出功率：0～50W 可调； 
8.4心脏射频消融峰值电压≥380V
9.主机及屏幕设计
9.1
主机一体化设计，功能支持扩展
▲9.2单极、双极、大血管闭合功能分区清晰，具备独立控制；
9.3液晶触摸屏幕≥7英寸
10.具备包括中英文等语言选择，便于教学等不同场景使用     

11.器械自动识别、即插即用、智能功率匹配
12.具备阻抗自适应调节；所有模式的输出频率430kHz（±10%）
13.具有保存用户配置的收藏夹/近期访问，存储≥10组，每组有≥6 个收藏夹/近期访问，并可命名,具备双路电凝功能，支持同时启动两支单极手术器械，功率互不干扰。尤其适用于需要两个医生同时操作电刀的手术中使用。
14.切割模式：
14.1具备≥2种单极切割模式，包含：纯切、混切
14.2纯切：功率≥300W ，峰值电压≥1200V
14.3混切：功率≥200W ，峰值电压≥170V
15.凝血模式
15.1具备≥5 种单极凝血模式，包含：电灼模式、喷凝模式、软凝模式、双路输出电灼模式、双路输出喷凝模式等
15.2 软凝：功率≥ 120W，峰值电压≥250V
15.3电灼：功率≥120W,峰值电压≥440V
15.4喷凝：功率≥120W ,峰值电压≥3900V

15.5双路同时输出电灼模式，最大功率≥120W ，峰值电压≥3400V； 
15.6双路同时输出电灼模式，最大功率≥120W ，峰值电压≥3400V； 
16.智能模式器械
16.1通过器械上双滑块控件在无菌区进行远程功率调整
16.2除了传统黄色切割键及蓝色凝血键外，提供额外的按键将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果
16.3 最大功率≥200W，峰值电压≥2700V
17.双极模式
17.1具备≥3种：包含精准，标准，宏
17.2精准模式：
17.2.1最大功率≥70W
17.2.2具备0.5W递增/递减； 
17.2.3 峰值电压≥180V
17.3标准模式，最大功率≥70W ，峰值电压≥400V
17.4宏模式，最大功率≥70W ，峰值电压≥500V
17.5具备电流表显示电流大小1-1000毫安，同时用声响提示电流的增减
18.主机具备RFID器械识类型别功能，插入器械后对应屏幕有灯光提示，防止误操作。RFID发射/接收频率符合医用射频标准。
19.病人回路负极板接触质量监测
19.1 具备病人回路电极监控器（REM）系统
19.2当监测到接触电阻较初始电阻增大异常时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。
19.3同时具备灯光警示和警报鸣响
19.4支持双片式负极板
20.配套大血管闭合刀头

20.1刀头用于闭合直径不超过7mm的动、静脉血管和淋巴管以及适合器械钳口大小的组织束。
▲20.2具备直径5mm的腔镜手术刀头；以及直径5mm和13.5mm的开放式手术刀头，兼备直头及弯头，种类≥15种。
20.3提供刀头同时具备大血管闭合功能以及单极功能。
20.4刀头具备安全处理 7mm的脉管。
20.5头具备防粘连涂层、手控/脚踏激发、闭合声音反馈、一体化切凝
21.具备氩气系统升级功能
22.具备外接排烟系统
23.主机具有≥4个脚踏开关插口，兼容单极/双极/等离子/大血管闭合脚踏
24.系统设置：具备维修和设置界面，包含网络、诊断及语言选择等功能。
25.具备以太网链接方式
26.具有开机自检功能
27.具备将系统复位至次使用开/关按键关机时的设置，除了音量之外，所有的模式的值都能复位。
28.具有远程诊断功能：能自动存储错误代码，显示错误信息和时间； 
29.额定负载电阻下输出功率具备调整功能
30.具备演示模式，用于该设备及附件的非临床演示使用
31.具备条形码阅读器，能识别具有可扫描条形码的器械以确认其正常工作。
32.整机保修期≥2年
33.配置清单：
序号
设备名称
数量
单位
1
高频手术系统主机
1
个
2
单极脚踏开关
1
个
3
双极脚踏开关
1
个
4
组织熔合脚控开关
1
个
5
腔镜手术刀头
6
把
6
开放手术刀头
6
把
7
双极切除术脚控开关（带转接插头）
1
个
8
双极切除术导线
2
个
9
台车
1
台
10
负极板
10
个
11
带保护套电刀笔
10
个
12
电源线
1
条


	12
	神经外科动力系统
	1套
	一、神经外科动力系统

数量：1套

功能：用于四岁及以上儿童和成人神经外科手术中手术器械的导航定位。
技术要求
1
整体要求：适用于神经外科手术过程对手术器械进行空间定位和定向。
2
主机
2.1
主机推车
2.1.1
主机推车为一体化设计，屏幕、机械臂、光学定位仪等均可集成在主机推车上。
2.1.2
主机推车具备地刹装置
2.1.3
主机推车固定后，机械臂负载位移≤0.05mm
2.2
机械臂
2.2.1
支持机械臂具备自主运动及锁定功能
2.2.2
机械臂旋转关节≥6个
2.2.3
位置准确度≤0.3mm
2.2.4
机械臂姿态重复定位误差≤0.2°
2.2.5
机械臂防护等级≥IP65
2.2.6
机械臂有效工作空间范围≥400mm×400mm×400mm
2.2.7
机械臂臂展≥800mm
2.2.8
机械臂末端为快拆设计，器械快速安装到位、无需螺钉固定
2.2.9
机械臂末端具备工作状态指示灯，便于观察机械臂运行状态
●2.2.10  机械臂末端具备≥5维力矩传感器，单手操作即可调整机械臂姿态
2.2.11
轴向运动模式：机械臂沿当前定位方向进行轴向移动，最小步长≤0.2mm
2.2.12
精细运动模式：机械臂在垂直于当前路径平面的前后左右移动，移动步长最小≤0.2mm
2.3
触摸系统
2.3.1
支持高清触控屏幕≥23英寸，分辨率≥1920*1080
2.3.2
支持DP/DVI/HDMI等信号接口
2.4
光学定位仪
2.4.1
光学定位仪数量≥2个
2.4.2
双目或以上光学跟踪定位仪，集成于推车或独立支架
2.4.3
光学注册模块精度≤0.3mm
2.4.4
光学追踪定位仪利用红外光或主动标记进行目标追踪
2.5
安全保障系统
2.5.1
主机具备不间断供电电源，外接供电切断后支持包括机械臂在内的整机系统正常运转不少于10min。
2.5.2
支持机械臂碰撞监测功能
2.5.3
具备紧急停止按钮
2.5.4
光学定位系统自动进行环境信息识别，保障机械臂定位时主动避让环境障碍。
3
主机软件系统
3.1
患者管理模块
3.1.1
支持DICOM 通讯协议，能够与 PACS 互联互通，进行端到端数据传输。
3.1.2
支持从PACS、CD/DVD、USB 导入患者影像数据，并支持影像数据预览。
3.1.3
支持对患者数据进行修改、合并、删除、保护等数据管理操作。
3.1.4
支持将患者数据归档到PACS、CD/DVD、USB，并支持对数据进行匿名处理。
3.1.5
支持规划结果报告导出
3.1.6
支持加载包括但不限于CT、MR（T1、T1C、T2、FLAIR、MRA、DTI、BOLD等、SWI、QSM、PWI）、DSA、PET等模态序列。
3.2
影像处理模块
3.2.1
支持多模态影像融合功能
3.2.2
支持多种图像融合模式，支持手动融合、自动融合
3.2.3
支持使用上下层、分割线（竖直/水平）、棋盘格、侦察框等工具，观察序列融合效果。
3.2.4
支持切换序列伪彩显示方式，观察序列融合效果。
3.2.5
支持根据影像数据分割颅骨、血管、脑实质、脑沟回等解剖结构的三维模型，并可叠加显示。
3.2.6
支持根据影像数据自动分割大脑核团三维模型，自动分割数量≥10对
3.2.7
支持对已经提取的解剖结构进行裁剪操作。
3.2.8
支持感兴趣区手动测量功能，包括长度、面积、体积等信息
3.2.9
支持自动提取血肿、肿瘤等病灶，并可自动计算病灶的最大截面等参数。
3.2.10
支持电子脑图谱功能，可实现与MPR图自动配准融合、显示和隐藏。
3.3
术前计划模块
3.3.1
可设置E、T点绘制路径，E、T点可自由拖动调整
3.3.2
具备手术路径的二维和三维显示功能
3.3.3
支持规划路径的显示、隐藏、锁定、颜色/名称修改
3.3.4
支持设置电极针参数，包括触点个数、触点长度、触点间距、尖端距离
3.3.5
具备对图像进行ACPC矫正，ACPC视图可和原始视图切换显示
3.3.6
支持AC/PC/IH点提取，对AC/PC/IH点显示或隐藏
3.3.7
路径绘制完成后，若与血管发生干涉则自动给出提示，快速定位风险点
3.3.8
支持基于感兴趣脑区和核团的手术路径自动生成
3.4
空间注册模块
3.4.1
支持依赖于标志物接触式注册
3.4.2
支持基于机械臂的接触式注册，无需光学追踪系统识别，即能完成注册探针与患者标志物的接触式注册
3.4.3
支持基于影像模型自动识别注册标记点功能
3.4.4
支持无标志物的光学注册，无需任何标志物即能完成患者快速注册
▲3.4.5
通过光学定位仪进行空间注册时无需对机械臂位置进行注册，即能完成整个注册流程。
3.4.6
注册完成后，系统会自动提示最终注册精度结果
3.5
空间定位模块
3.5.1
支持机械臂按照用户指令自主引导器械运动至所选路径及所设靶点距离对应的目标位姿，一次摆位实现全颅脑定位定向。
3.5.2
无需光学追踪系统注册识别机械臂，实现机械臂的准确定位定向。
4
附属配套
4.1
手术规划工作站
4.1.1
六核及以上处理器≥3.0GHZ，屏幕≥16英寸,显存≥8G，内存≥32G,硬盘≥1T
4.2
脚踏开关
4.2.1
具备安全脚踏控制开关
4.2.2
安全脚踏进液防护等级≥IPX8
4.2.3
安全脚踏的启动力范围：10N～50N
4.3
配置5G远程协助模块，支持实现远程系统操作
4.4
配备常用手术器械的适配器和引导固定器
4.5
配备术中进行空间注册所需配套器械和耗材
4.6
配备接触式注册和光学注册配套器械
4.7
配备患者固定相关器械

5 整机保修期≥8年
二、颅底显微包

1.显微剥离器1把：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽1.5mm

（3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求

（4）材料：采用医用不锈钢材料

2.显微剥离器1把：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽3.0mm

（3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求

（4）材料：采用医用不锈钢材料

3.显微拉钩1把：

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×2.5mm

（3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求

（4）材料：采用医用不锈钢材料

4.显微拉钩1把：

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×2.5mm

（3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求

（4）材料：采用医用不锈钢材料

5.显微剥离器1把：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为220mm头部为弯圆头，头部尺寸为φ1.3mm（钛）

（3）表面处理：钛氧化或其他等效工艺

（4）材料：钛合金

6.精细脑压板1块：

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式单圆头，头部尺寸为2mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：采用符合医用不锈钢材料

7.精细脑压板1块：

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式单圆头，头部尺寸为4mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：采用医用不锈钢材料

8.精细脑压板1块：

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式弯单圆头，头部尺寸为6mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：采用医用不锈钢材料

9.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直窄，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

10.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形直窄，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

11.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

12.显微镊1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

13.显微镊1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

14.显微组织镊1把：

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为枪形2×3钩，头宽2mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

15.显微取瘤镊1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为碗口，头部直径为φ3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

16.显微取瘤镊1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为碗口，头部直径为φ3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：采用医用不锈钢材料

17.显微手术刀1把：

（1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪型下弯，镰刀形刃3.5mm

（3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺

（4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金其他等效材料。

18.显微手术刀1把：

（1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形上弯，镰刀形刃3.5mm

（3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺

（4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金其他等效材料。

19.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为160mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

20.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为160mm型式为盖板式左弯，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

21.柔性吸引管1把：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ2.5mm锥管

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

22.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ1.5mm锥管

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

23.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ2mm锥管

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

24.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ2.5mm锥管

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

25.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。

（2）产品尺寸：总长为220mm直，直径为φ3mm

（3）表面处理：喷砂无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

26.显微取瘤钳1个：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为管式，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料
27.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：工作长度为160mm型式为盖板式

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

28.椎板咬骨钳1把：

（1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

（2）产品尺寸：19cm管式 130°刃宽2

（3）表面处理：砂面钝化。

（4）材料：医用不锈钢材料

29.椎板咬骨钳1把：

（1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

（2）产品尺寸：19cm管式 130°刃宽2

（3）表面处理：砂面钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

30.鼻咬骨钳1把：

（1）适用范围：用于钳夹组织。

（2）产品尺寸：工作长度为130mm盖板式上弯30°长圆头，宽2.5mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

31.鼻咬骨钳1把：

（1）适用范围：用于钳夹组织。

（2）产品尺寸：工作长度为130mm管式旋转直长圆头反切，宽2.5mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

32.柔性吸引管1把：

（1）适用范围：用于钳夹组织。

（2）产品尺寸：工作长度为130mm管式旋转直长圆头反切，宽2.5mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

33.柔性吸引管1把：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：管130mm型式为可换式，直径为φ3mm

（3）表面处理：镀铬或其他等效工艺

（4）材料：头部：H62 柄部：医用不锈钢材料

34.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯上

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

35.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯下

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

36.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯左

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

37.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯右

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

38.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

39.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。

（2）产品尺寸：总长为150mm侧开口左弯，直径为φ3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

40.柔性吸引管1支：

（1）适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。

（2）产品尺寸：总长为150mm侧开口右弯，直径为φ3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

41.显微剥离器1把：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为角弯圆，头宽2.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

42.显微剥离器1把：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽3.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

43.显微剥离器1把：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为220mm头部为直水滴头，头部尺寸为φ0.8mm（钛）

（3）表面处理：钛氧化或同等工艺

（4）材料：钛合金

44.显微拉钩1把：

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×40mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

45.显微拉钩1把：

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ0.7×5.6mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

46.显微刮匙1把：

（1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。

（2）产品尺寸：总长250mm，直形侧弯环形无刃，头部内圈直径为φ3mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

47.显微刮匙1把：

（1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。

（2）产品尺寸：总长250mm，直形弯环形无刃，头部内圈直径为φ3mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

48.显微刮匙1把：

（1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。

（2）产品尺寸：总长250mm，直形侧弯环形无刃，头部内圈直径为φ5mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄。

（4）材料：医用不锈钢材料

49.显微刮匙1把：

（1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。

（2）产品尺寸：总长250mm，直形弯环形无刃，头部内圈直径为φ5mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

50.显微刮匙1把：

（1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。

（2）产品尺寸：总长250mm，直形直角弯环形无刃，头部内圈直径为φ5mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

51.显微持针器1把：

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长为180mm弯，头宽1mm镶片

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

52.显微持针器1把：

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长为180mm弯，头宽1mm镶片

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

53.显微手术刀1把：

（1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。

（2）产品尺寸：总长为210mm型式为直，尖角形刃6mm

（3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或等效工艺

（4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金
54.显微手术刀1把：

（1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。

（2）产品尺寸：总长为210mm型式为直，镰刀形刃5.6mm(钛）

（3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺

（4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金

55.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为管式，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

56.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式左弯，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

57.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式右弯，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

58.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为管式，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

59.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

60.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

61.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，直刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

62.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，直左弯刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

63.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，直右弯刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3。

（4）材料：医用不锈钢材料

64.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，上弯45°刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3

（4）材料：医用不锈钢材料

65.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：用于钳夹组织。

（2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直碗口φ2mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。

（4）材料：医用不锈钢材料

66.显微取瘤钳1把：

（1）适用范围：用于钳夹组织。

（2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直碗口φ2mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

67.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。

（4）材料：医用不锈钢材料

68.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直左弯刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

69.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直右弯刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。

（4）材料：医用不锈钢材料

70.显微组织剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，上弯45°刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

71.显微持针器1把：

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直左弯，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

72. 颅底显微包通用技术要求

（1）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。

（2）耐腐蚀性：按YY/T 0149-2006沸水试验法，外表面应达到b级。

（3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。

（4）器械盒：2个，适用范围：适用医疗、实验消毒器，产品尺寸：全冲孔器械装载篮250×250×50mm（允许±5%公差），不锈钢材质。

三、显微神外器械包

数量：1套
1.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽1.5mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

2.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽3.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

3.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为220mm头部为直水滴头，头部尺寸为φ0.8mm（钛）

（3）表面处理：钛氧化或同效工艺

（4）材料：钛合金

4.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为上弯叶片，头宽2.0mm枪形

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

5.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为下弯叶片，头宽2.0mm枪形

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

6.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为角弯圆，头宽2.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

7.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为220mm头部为直角弯水滴头，头部尺寸为φ0.8×3mm（钛）

（3）表面处理：钛氧化或同等工艺

（4）材料：钛合金

8.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为220mm头部为角弯水滴头，头部尺寸为φ0.8×4mm（钛）

（3）表面处理：钛氧化或同等工艺

（4）材料：钛合金

9.脑内用钩1件:

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ0.7×5.6mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

10.脑刮匙1件:

（1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直匙形无孔，刃3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

11.脑刮匙1件:

（1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形直匙形无孔，刃2mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

12.脑刮匙1件:

（1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为直，圈形微锐

（3）表面处理：钛氧化或同等工艺

（4）材料：钛合金

13.脑刮匙1件:

（1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为枪形弯305°，刃2.5mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

14.神经外科用刀凿-显微手术刀1件:

（1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形，半月形刃4mm

（3）表面处理：头部：装饰纹钝化，手柄：钛氧化或等效工艺

（3）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金。

15.脑压板1件:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头宽尺寸为15mm/180mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

16.脑压板1件:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为11/13mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

17.脑压板1件:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为7/9mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

18.脑压板1件:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为7/9mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

19.脑内用剪1件:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

20.脑内用剪1件:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形弯，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

21.脑内用镊1件:

（1）适用范围：用于夹持组织。

（2）产品尺寸：总长240mm，枪形，齿形为：直平台，头部尺寸为：0.4mm，镶钻石粉。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3。

（4）材料：医用不锈钢材料

22.脑内用镊1件:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为枪形有齿，头宽1.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

23.脑内用镊1件:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形1×2钩，头宽0.8mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

24.脑内用镊1件:

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为长圆口，头部宽度×头部长度为2×4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

25.脑内用镊1件:

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为碗口，头部直径为φ3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

26.持针钳1件:

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪型直头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.5

（4）材料：医用不锈钢材料

27.持针钳1件:

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.5。

（4）材料：医用不锈钢材料

28.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ1.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

29.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

30.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

31.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

32.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

33.器械消毒盒1件:

盒身：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮425×250×100mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料
盒盖：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

34.脑内用钳1件:

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料
35.脑内用钳1件:

（1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。

（2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ4mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

36.双极电凝镊1件：

（1）适用范围：与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。

（2）产品尺寸：总长230mm，双极电凝镊（枪状形），电极头宽0.3mmx5mm.，工作长度：100mm，采用非粘附技术。

（3）表面处理：绝缘材料。银合金镊尖(无电凝组织粘附)。

（4）材料：镊尖：银合金或同等材料，镊身：医用不锈钢材料
四、基础开颅器械包

数量：1套

1.乳突牵开器1个:

（1）适用范围：用于牵开组织。

（2）产品尺寸：型式为3×3交叉钩

（3）表面处理：装饰纹镀铬

（4）材料：医用不锈钢材料

2.乳突牵开器1个:

（1）适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。

（2）产品尺寸：总长为180mm型式为固定式3×4钩钝

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

3.乳突牵开器1个:

（1）适用范围：用于牵开组织。

（2）产品尺寸：型式为3×3交叉钩

（3）表面处理：装饰纹镀铬

（4）材料：医用不锈钢材料

4.后颅凹牵开器1个:

（1）适用范围：用于牵开组织。

（2）产品尺寸：总长为250mm型式为活动式5×5钩钝

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

5.后颅凹牵开器1个:

（1）适用范围：用于牵开组织。

（2）产品尺寸：总长为280mm型式为活动式4×4钩锐

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

6.椎板牵开器1个:

（1）适用范围：用于骨科手术中显露手术视野。

（2）产品尺寸：总长为30cm活动式5×5钩，直钝

（3）表面处理：装饰纹镀铬（银白色）

（4）材料：医用不锈钢材料

7.骨膜剥离器2个:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为弯平刃，头宽10mm

（3）表面处理：装饰纹镀铬

（4）材料：医用不锈钢材料

8.骨膜剥离器2个:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为弯/弯

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

9.脑内用钩1个:

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ0.7×5.6mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

10.脑压板1块:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为7/9mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

11.脑压板1块:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为11/13mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

12.脑压板1块:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头宽尺寸为15mm/180mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

13.脑压板1块:

（1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双凹圆头，头部尺寸为11/13mm带刻度

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

14.脑室液抽吸管1根:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为简式直，直径为φ3mm斜口

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

15.脑室液抽吸管1根:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为简式直，直径为φ4mm斜口

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

16.脑室液抽吸管1根:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为简式直，直径为φ5mm斜口

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

17.脑内用钩1个:

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯圆头，头部尺寸为φ0.3×2.5mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

18.线锯导引器1个:

（1）适用范围：用于手术中导引器械进入。

（2）产品尺寸：总长为350mm型式为直

（3）表面处理：砂面钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

19.颅骨线锯条20个: 

（1）适用范围：安装在锯架上，用于锯骨。

（2）产品尺寸：总长为500mm线锯条

（3）表面处理：本色

（4）材料：医用不锈钢材料

20.线锯手柄1个:

（1）适用范围：安装在锯架上，用于锯骨。

（2）产品尺寸：手柄

（3）表面处理：装饰纹镀铬

（4）材料：医用不锈钢材料

21.脑内用镊1把:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形1×2钩，头宽0.8mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

22.组织镊1把:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直有齿，头宽1.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

23.组织镊1把: 

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直2×3钩，头宽2mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

24.组织镊1把:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直2×3钩，头宽2mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

25.脑内用剪1把:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪形，弯尖头，刃口长：11mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他等效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3。

（4）材料：医用不锈钢材料

26.脑内用剪1把:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪形，直左弯（月牙型）尖头，刃口长：10mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他等效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3

（4）材料：医用不锈钢材料

27.组织剪1把:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为160mm型式为侧弯40°凸圆头指圈柄

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

28.组织剪1把:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为180mm型式为弯指圈柄，弯折高度为4mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

29.脑刮匙1个:

（1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

（2）产品尺寸：总长为260mm直匙形，头宽3mm 胶木柄

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

30.脑刮匙1个:

（1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。

（2）产品尺寸：总长为260mm直匙形，头宽6mm 胶木柄

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

31.咬骨钳1把:

（1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为双关节角弯400°，刃5mm同向侧弯柄

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

32.咬骨钳1把:

（1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为双关节角弯400°，刃7mm单弯单角柄

（3）表面处理：装饰纹钝

（4）材料：医用不锈钢材料

33.咬骨钳1把:

（1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

（2）产品尺寸：总长为240mm型式为双关节角弯400°，刃5mm同向侧弯柄

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

34.咬骨钳1把:

（1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。

（2）产品尺寸：总长为240mm双关节直，刃18mm双角柄

（3）表面处理：PVD或其他同等工艺（银白色）

（4）材料：医用不锈钢材料

35.颅骨钻1把:

（1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。

（2）产品尺寸：型式为接口φ7mm

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

36.颅骨钻1把:

（1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。

（2）产品尺寸：型式为接口φ7mm

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

37.颅骨钻1把:

（1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。

（2）产品尺寸：型式为接口φ7mm

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

38.颅骨钻1把:

（1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。

（2）产品尺寸：型式为接口φ7mm

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料
40.头皮夹钳3把:

（1）适用范围：用于胸腔心血管手术及神经外科手术中钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长为170mm，33°

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

41.头皮拉钩1个:

（1）适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

（2）产品尺寸：总长为320mm

（3）表面处理：拉钩：装饰纹钝化或其他同等工艺，镊子：装饰纹镀铬或其他同等工艺

（4）材料：医用不锈钢材料

42.铝合金箱1个：
盒身：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：冲孔网篮身530×340×110mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

盒盖：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

43.手术头架1套:

（1）适用范围：用于手术治疗时患者肢体的固定和支撑。使用时间为暂时使用。

（2）产品尺寸：型式为Ⅰ型

（3）表面处理：喷砂无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

44.外科手术固定器械1套:

（1）适用范围：用于牵开组织。

（2）产品尺寸：型式为旋紧式φ9×300mm，φ16折弯135°杆（整体式）：具备与卡槽软轴转接；固定基台：能与2个插片软轴同时使用

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

45.软轴牵开器1个:

（1）适用范围：用于牵开组织。

（2）产品尺寸：型式为翘板式φ9×300mm

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

46.软轴牵开器1个:

（1）适用范围：用于牵开组织。

（2）产品尺寸：型式为翘板式φ9×405mm

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

47. 头皮拉钩4个：

（1）适用范围：用于钩拉组织或皮肤。

（2）产品尺寸：型式为螺旋式

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

五、深部搭桥器械包

数量：1套

1.脑内用剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

2.脑内用剪1把：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形弯，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

3.持针钳1把：

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他等效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.5。

（4）材料：医用不锈钢材料

4.脑内用镊1把：

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

5.组织镊1把：

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

6.组织镊1把：

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

7.器械消毒盒1个：

盒身：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮250×250×50mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

盒盖：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

六、动脉瘤器械包

数量：1个

1.脑内用剪1件:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形直窄，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

2.脑内用剪1件:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

3.脑内用剪1件:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

4.脑内用剪1件:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形弯，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

5.脑内用镊1件:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

6.脑内用镊1件:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm

(3)表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

7.脑内剥离器1件:

(1)适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

(2)产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽1.5mm

(3)表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

8.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽2.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

9.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为220mm头部为直水滴头，头部尺寸为φ0.8mm（钛）

（3）表面处理：钛氧化或其他等效工艺

（4）材料：钛合金
10.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为上弯叶片，头宽2.0mm枪形

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

11.脑内剥离器1件:

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为下弯叶片，头宽2.0mm枪形

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

12.脑内用钩1件:

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×2.5mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

13.脑内用钩1件:

（1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。

（2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×40mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

14.神经外科用刀凿-显微手术刀1件:

（1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。

（2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形，半月形刃4mm

（3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺

（4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛克金
15.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ1.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

16.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

17.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

18.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

19.脑室液抽吸管1件:

（1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。

（2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3.5mm

（3）表面处理：装饰纹无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

20.器械消毒盒1件:

盒身：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮425×250×100mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

盒盖：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

21.动脉瘤夹钳1件:

（1）适用范围：用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪型，杆部为双关节，活动式夹持（迷你夹）头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（蓝色），硬度为：47HRC~53HRC。

（4）材料：医用不锈钢材料

22.动脉瘤夹钳1件:

（1）适用范围：用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。

（2）产品尺寸：总长230mm，枪型，杆部为双关节，活动式，头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（蓝色），硬度为：47HRC~53HRC

（4）材料：医用不锈钢材料

23.持针钳1件:

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪型直头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.5

（4）材料：医用不锈钢材料

24.持针钳1件:

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.5

（4）材料：医用不锈钢材料

七、浅部搭桥镀层包

1.组织剪1把:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为160mm直，刃长11mm扁柄

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

2.组织剪1把:

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为160mm弯，刃长11mm扁柄

（3）表面处理：装饰纹钝

（4）材料：医用不锈钢材料

3.持针钳1把:

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长为160mm直，头宽0.2mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

4.持针钳1把:

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长为160mm弯，头宽0.2mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

5.组织镊1把:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为140mm直，头宽0.3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

6.组织镊1把:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为160mm直平台，头宽0.4mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

7.组织镊1把:

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为160mm弯，头宽0.3mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

8.器械消毒盒1个:

盒身：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮250×250×50mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

盒盖：

（1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。

（2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

八、颈动脉剥脱包镀层包

1.组织钳1件：

（1）适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。

（2）产品尺寸：总长110mm，左向曲膝式，无损伤1×2齿，，反力式， 头部尺寸公差范围在±0.5mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC )

（4）材料：医用不锈钢材料

2.组织钳1件：

（1）适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。

（2）产品尺寸：总长110mm，右向曲膝式，无损伤1×2齿，，反力式， 头部尺寸公差范围在±0.5mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC )

（4）材料：医用不锈钢材料

3.组织钳1件：

（1）适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。

（2）产品尺寸：总长110mm，右向曲膝式，无损伤1×2齿，反力式， 头部尺寸公差范围在±0.5mm。

（3）表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC )

（4）材料：医用不锈钢材料

4.组织钳1件：

（1）适用范围：用于钳夹组织。

（2）产品尺寸：总长为140mm，弯折角度×弯折高度为70°×12mm全齿

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

5.组织钳1件：

（1）适用范围：用于钳夹组织。

（2）产品尺寸：总长为180mm，弯折角度×弯折高度为90°×15mm全齿

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

6.组织钳1件：

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长为180mm弯，圈形有锁牙

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

7.组织钳1件：

（1）适用范围：供侧壁阻断血流用。

（2）产品尺寸：总长为140mm双角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为45°×14mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

8.组织钳1件：

（1）适用范围：供夹持动脉、动脉导管作阻断血流用。

（2）产品尺寸：总长为125mm角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为45°×32mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

9.骨膜剥离器1件：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为180mm双头，头部尺寸为1.0/2.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

10.骨膜剥离器1件：

（1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。

（2）产品尺寸：总长为180mm双头，头部尺寸为3.0/4.0mm

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

11.组织剪1件：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为180mm头部为直窄头金圈，精细

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

12.组织剪1件：

（1）适用范围：用于剪切组织。

（2）产品尺寸：总长为180mm头部为弯窄头金圈，精细

（3）表面处理：光亮无镀层

（4）材料：医用不锈钢材料

13.组织剪1件：

（1）适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。

（2）产品尺寸：型式为精细手术剪190mm，角弯600°

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

14.组织剪1件：

（1）适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。

（2）产品尺寸：型式为精细手术剪190mm，角弯405°

（3）表面处理：装饰纹钝化

（4）材料：医用不锈钢材料

15.持针钳1件：

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长180mm，直头，头宽为：0.8mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:4/0~6/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），其硬度为：460~560HV0.5，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

16.持针钳1件：

（1）适用范围：用于钳夹器械。

（2）产品尺寸：总长180mm，弯头，头宽为：0.8mm，带锁扣，头部：金刚砂涂层。夹持范围:4/0~6/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层（黑色），硬度为：460~560HV0.5。

“高尔夫”型手柄。

（4）材料：医用不锈钢材料

17.组织镊1件：

（1）适用范围：用于夹持组织。

（2）产品尺寸：总长180mm，齿形为：直圆环，头宽为1mm×0.5mm，镶钻石粉，带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。

（4）材料：医用不锈钢材料

18.组织镊1件：

（1）适用范围：用于夹持组织。

（2）产品尺寸：总长180mm，齿形为：直平台，头宽为0.4mm，镶钻石粉，带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄

（4）材料：医用不锈钢材料

19.组织镊1件：

（1）适用范围：用于夹持组织。

（2）产品尺寸：总长180mm，齿形为：凹凸齿1×2齿，头宽为1mm，带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。

（3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。

（4）材料：医用不锈钢材料

20.组织镊1件：

（1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

（2）产品尺寸：总长为180mm直凹凸齿，头宽1.2mm（钛）

（3）表面处理：装饰纹PVD或其他同等工艺（黑色）

（4）材料：钛合金
21.乳突牵开器1件：

（1）适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。

（2）产品尺寸：总长为160mm，型式为活动式3×4钩钝

（3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化

（4）材料：钛合金

九、配置要求
序号
组件名称
数量
单位
备注
1
机器人主机
1
台
含UPS
2
通用器械包（无菌）
1
套
3
通用注册工具箱组件
1
套
4
附件工具箱组件
1
套
5
标准软件包
1
套
6
标准耗材包
2
套
无菌罩，定位钉
高级组件
7
立体定向套件
1
套
8
脑部深部电刺激套件
1
套
9
光学注册功能组件
1
套
10
避障相机功能组件
1
套
11
远程协助功能组件
1
套
12
手术计划工作站
1
套
配套器械
13

颅底显微包

1

套

14

显微神外器械包

1

套

15

基础开颅器械包

1

套

16

深部搭桥器械包 

1

套

17

动脉瘤器械包

1

套

18

浅部搭桥镀层包

1

套

19

颈动脉剥脱包镀层包

1

套

售后服务
20

保修期≥8年（含人工及配件）


	▲商务要求

	投标报价
	投标报价是履行合同的最终价格，包括： 

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、延保、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括拆旧费用、安装后的现场垃圾清理；。

（6）接入医院信息系统产生的费用。

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

	售后服务

要求
	1.保修期：除技术参数特别要求外，其他设备整机保修期不少于一年。从验收合格之日起计算。保修期内产品实行三包，无条件更换全新零配件。在保修期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标供应商负责。

2.售后技术服务费用包含在报价，售后技术服务内容如下：

（1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训不少于2次，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。

（2）维修响应时间不超过0.5小时，接到采购人维修故障电话后2小时内到达现场；每台设备一个月内故障3次或者质保期内故障超过5次，要求无条件更换新机，且维修时间预计超过24小时的需要提供备用机。

（3）保修期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由中标供应商负责修理。保修期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起 25日内。

	交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起90日内交货安装调试完毕并交付使用。

2.交付地点：防城港市内采购人指定地点。

	付款条件
	采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，设备按批次验收，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具该批次货款发票给甲方，甲方在收到发票且具备支付条件之日起30天内一次性支付该批次的货款金额给乙方（不计利息）。

	供货要求
	1.中标供应商向采购人提供的货物必须是到货之日起前12个月之内生产的全新产品。

2.中标供应商按采购要求和投标文件及合同要求供货，所供设备或服务需经采购人按招标文件及合同文件参数的要求逐一核验无误后方可签收，如所供设备或服务参数有未满足合同要求的，采购人可拒绝签收。

3.中标供应商在签订合同后供货时需提供在评分办法的技术性能分中得分项的佐证材料原件给采购人核查（未得分项的不需提供）。如采购人核查发现中标供应商供货时未提供或提供虚假的佐证材料的，采购人将报同级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 
4.签订合同后，采购人对中标产品或服务进行验收，以确保其完全符合招标文件中规定的技术规格、性能指标、质量标准以及相关法律法规和行业规范要求。验收将在采购人指定的时间和地点进行，中标人供应商应予以全力配合，提供所需的一切资源，包括但不限于技术人员支持、验收环境搭建协助、相关文档资料提供等。若验收不通过，中标供应商应在5个工作日内提出整改方案并在10个工作日内完成整改再次提交验收，验收次数限制不超过2次，整改次数达到限制仍未通过验收要求的则不予接收，并上报有关监督管理部门处理，中标供应商自行承担全部有关责任及损失。

	验收标准
	1.交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、中标供应商双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。

2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到技术参数及性能要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。       
3.中标供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标供应商须赔偿该损失。

4.安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。

5.采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由中标供应商全部承担。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。


各分项采

预

（

	元）

	数量

	单价（万元）


	1

	超声内镜

	352
	1套

	352


	2

	电子胃肠镜系统

	474.8

	1套

	474.8


	3

	电子支气管镜系统

	236.8
	1套

	236.8


	4

	肺功能测试系统

	51.8
	1套

	51.8


	5

	腹腔镜成像系统

	327

	1套
	327


	6

	关节镜系统

	212.6
	1套
	212.6


	7

	外科手术显微镜

	412
	1套

	412


	8

	高清腹腔镜系统

	250
	1套

	250


	9

	宫腔镜系统

	232
	1套

	232


	10

	4K鼻内镜系统

	266
	1套

	266


	11

	高频外科集成系统

	80.36
	1套

	80.36


	12

	神经外科动力系统

	460.4
	1套

	460.4


	合计（万元）

	3355.76



	供应商的投标报价超过采购预算金额的，报价无效；供应商的各分项投标报价超过分项采购预算金额的（包括各分项单价金额），报价无效。
	

	偏离要求
	1.以上“技术参数需求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意1项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有13项（含13项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款 ”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。

2.投标人提供的标注“●”的技术参数、性能、配置，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离。如标注“●”技术参数、性能、配置的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	进口产品

说明
	本项目采购设备（超声内镜、电子小肠内窥镜、肺功能测试系统、腹腔镜成像系统、关节镜系统、宫腔镜系统、4K鼻内镜系统、高频外科集成系统）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责代办进口产品报关等手续。

	其他要求
	1.本项目的核心产品为第2项产品“电子胃肠镜系统”。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.供应商必须在投标文件中提供相应投标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子签章，否则投标无效。若该货物属于医疗器械一类或不属于医疗器械类别的，则无需提供。

3.供应商须在投标文件中提供服务方案以供评审，服务方案内容详见第四章 评标方法及评标标准。

4.本项目中涉及数据传输的设备均需免费开放端口给采购方使用。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目不接受联合体投标。

	7.1
	不允许分包                                                         

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： 

依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	11.2
	不组织现场考察。

	
	不组织召开开标前答疑会。

	13
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或产品制造商属于监狱企业的证明材料；（如有请提供，未提供的，投标报价不进行政策性扣除）；

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单 位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件； （必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）医疗器械分类管理要求提供有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件，且经营范围必须包含采购标 的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人提供《医 疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证复印件。（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人根据防财监〔2023〕58 号文要求提供的《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖投标人公章；必须提供的材料在第五章“投标文件格式”中 有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字，否则投标文件按无效投标处理。其中，投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字（或盖章）并加盖投标人公章，否则投标文件按无效投标处理。

2.本项目不允许分公司参加投标。   

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 
6.投标人情况介绍（格式自拟）；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料 ，必须加盖投标人电子签章；必须提供的材料在第五章“投标文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字；否则投标文件按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.项目实施方案（如有，请提供）   
4.项目实施人员一览表（格式后附）；（如有，请提供）

5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

6.提供所投产品的技术性能资料，包括技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等材料（格式自拟）；

7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、延保、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括拆旧费用、安装后的现场垃圾清理；。

（6）接入医院信息系统产生的费用。

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格。

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

	26.1
	评标委员会的人数：7人。  

	29.1
	评标方法：综合评分法。

	29.2
	“技术参数需求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意1项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数达13项（含13项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款 ”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。

	29.3
	中标候选人推荐数量： 3 名。

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。

	35.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的5%【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发〔2021〕1号）文件精神，如中标人为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如中标人为中型企业的，履约保证金金额为中标金额的2%】。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约完毕（验收合格后），由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：采购人在签订采购合同前向中标人提供。

备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函（含电子保函）有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
2.采用银行、保险机构出具的保函（含电子保函）的，必须为无条件保函（含电子保函），否则不予签订合同。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西德元工程项目管理有限责任公司

联系电话：0770-2883091，通讯地址：防城港市港口区西湾广场康晨小区F-21栋4楼。
现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

以中标金额为计费额，按招标文件须知正文第 39.2 条规定的收费计算标准货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮 35%收取。

3.账户名称：广西德元工程项目管理有限责任公司防城港分公司 

开户银行：中国农业银行股份有限公司防城港分行营业室

银行账号：20-7651 0104 0118 920 

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。
8.特别说明

8.1采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

16.4响应报价要求

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似服务市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金。
19.投标文件的编制

 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开   标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。
线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府  采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠（投标人需在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》），对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价／评标报价）×30分

（9）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

（10）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	技术分（满分50分）
	技术性能分（满分36分）
	（1）一般技术参数及性能（指采购项目需求未标注“▲”及“●”的技术参数及性能），满足招标文件要求的得12分，出现负偏离或漏项的，每有1项扣1分，扣完为止。（此项无需提供证明文件）                 

（2）重要技术参数及性能（指采购项目需求标注“●”的技术参数及性能），满足招标文件要求的得满分24分，出现负偏离或漏项的，每有1项扣2分，扣完为止。

注：①若以上（1）和（2）两项中投标人所提供的技术参数及性能累计达13项（含13项）及以上负偏离的，则投标无效。

②投标人提供的标注“●”的技术参数及性能，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离并扣分。

③如标注“●”参数的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	项目实施方案（满分7分）
	评委根据各投标人提供的项目实施方案（包括但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施、安装调试和验收等）进行评审。

一档（1分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排等方案内容简单，基本满足项目实施。 

二档（4分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、设备运输安装保障、应急方案等内容齐全，措施逻辑合理且满足项目实施。

三档（7分）：提供的管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、设备运输安装保障、应急方案、安装调试和验收等内容齐全完善、措施逻辑合理清晰且贴合项目实施，安排严密，保障措施有力，实施进度及风险防范管理规范化程度高，更有利于项目的开展实施。

备注：未提供实施方案的得0分。

	
	
	培训计划方案分（满分7分）
	一档（1分）：培训方案仅能基本满足招标文件所提出的最低要求，未体现出任何额外的价值或特色，内容简单，缺乏深入细节和个性化设计，整体符合基础标准但无突出优势。

二档（4分）：在满足一档要求的基础上，培训人员具备所投产品的实际培训经验，能够提供设备使用后的持续性培训支持服务，确保用户在不同阶段都能获得帮助。

三档（7分）：在符合二档条件的前提下，培训人员不仅拥有丰富的所投产品培训经验，且均为厂家直接授权的专业技术人员（需提供厂家出具的有效证明资料），承诺每年至少进行3次涵盖应用技巧、操作技巧及设备常见问题基本维修操作的深入培训，培训方式灵活多样，包括现场指导、在线课程等多种形式。此外，培训方案还强调定期更新知识与技能内容，确保与行业发展前沿保持同步，使操作人员能够持续提升专业能力，从而更有效的保障对项目的顺利实施和长期稳定运行。

备注：未提供培训计划方案的得0分。

	3
	商务资信分（满分20分）
	售后服务方案分(满分6分)
	一档（2分）：售后服务内容能够基本达到招标文件所规定的最低标准要求，具备设备运行期间所必需的安全保障体系方案，并制定有基础的回访计划，能够对设备使用情况开展常规跟踪。

二档（4分）：在满足一档所有基本条件的前提下，展现出更好的售后技术支持能力，响应机制迅速高效，具备系统且详细的回访计划（具体包括回访时间节点规划、专职回访人员的配置安排等内容），同时提供清晰的设备故障处理解决方案。
三档（6分）：在符合二档全部要求的基础上，其售后服务体系及保障措施明显优于招标文件所提出的基本标准，具有全面且细致的回访计划（涵盖回访周期计划、回访人员职责分工及记录反馈机制等），设备故障解决方案科学完备，能够提供质保期内原厂售后服务的正式承诺，支持系统的及时更新与升级维护，并具备丰富的同类医疗设备售后服务经验（提供售后服务的案例证明），耗材及备品备件储备充足，供应响应及时可靠，能更好的保障设备在长期使用过程中的稳定运行和高效维护。

	
	
	业绩分（满分12分）
	类似项目业绩：投标人2023 年1 月1 日至投标截止日期止（以合同签订日期为准）具有本项目主要设备的销售业绩：

（1）超声内镜：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分；

（2）电子胃肠镜系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分；

（3）电子支气管镜系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分；

（4）肺功能测试系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分；

（5）腹腔镜成像系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。

（6）关节镜系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。

（7）外科手术显微镜：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。

（8）高清腹腔镜系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。

（9）宫腔镜系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。

（10）4K鼻内镜系统: 投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。

(11) 高频外科集成系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。

（12）神经外科动力系统：投标人或所投产品制造商具有所投产品的已履约完成有效业绩，每提供1份得0.5分，满分1分。
（注：投标人必须提供证明材料：提供中标（成交）通知书、合同关键页[包含：项目名称、设备名称及型号、甲乙双方盖章页（骑缝章除外）、合同签订时间]及履约验收证明复印件，并加盖投标人电子签章，缺一不可。）  

	
	
	政策分

（满分2分）


	每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得1分，满分2分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。

	总得分=1+2+3。


注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同书

采购人（甲方）：  防城港市中医医院    
供应商（乙方）：                        

采 购 计 划 号：                           
项目名称：                             

项目编号：                             

合同类型：买卖合同 

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：人民币                     （¥                ）  


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方响应文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是近两年全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）： 自合同签订之日起   天（日历日）内交货并安装调试完毕，并通过验收合格正常使用。   

2.履行地点： 甲方指定地点 
3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：  陆运等方式  。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。
第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按采购文件的规定和响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训
1.安装时间： 设备到达后，厂家及乙方将派专业人员到设备安装现场，指导卸货，确保设备完整、安全、正确的卸到设备安装场地   ；

安装地点：  甲方指定地点  。

2.安装要求： 由厂家及乙方派专业技术人员到现场安装，指导培训，负责设备设备调试、协助系统联调，直至整个系统设备正常运转。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照采购文件的规定和响应文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间： 由甲方确定具体时间；培训地点： 由甲方确定。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：人民币                     （¥                ）。

3.合同价款包括：           
（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、延保、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）包括拆旧费用、安装后的现场垃圾清理；。

（6）接入医院信息系统产生的费用。

（7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。

4.付款进度安排： 采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，设备按批次验收，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具该批次货款发票给甲方，甲方在收到发票且具备支付条件之日起30天内一次性支付该批次的货款金额给乙方（不计利息）。            

5.资金支付方式：银行转账。
第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准： 

1）所有货物必须是近一年内的全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知甲方对货物进行清点、核实，由甲方、乙方双方派代表当场开箱验货，并按采购文件的功能目标及技术指标、响应文件响应的技术指标逐条检验验收合格后，双方代表签字，否则不予验收合格。如供货时出现有设备停产的情况，乙方必须提供等同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经甲方确认后方可更换。

2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、乙方响应文件中承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3）乙方承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方须赔偿该损失。

4）甲方有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由乙方全部承担。

5）符合采购文件参数要求及乙方的响应参数要求。

（2）验收程序及方法：

1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式 三 份，甲乙双方各执 一 份、受托第三方机构一份（如有）。 

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后  7 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及响应文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围：保修范围为整机硬件及软件，包括外购的部件及配套设备，终身维修。保修期内出现故障，派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收配件成本费 。软件终身免费升级。  

3.质保期： 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机质保期不少于   年原厂全保，质保期内上门维修、更换零部件。质保期满后，以优惠价格提供终生维修和备件更换（保修期从设备安装完成并验收合格之日起开始）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：成交金额的  5 %。【根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市保障中小企业款项支付工作方案的通知》（防政办发[2021]1号）文件精神，如乙方为小微企业的，免收履约保证金。根据《防城港市财政局关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（防财采〔2022〕12号）文件精神，如乙方为中型企业的，履约保证金金额为成交金额的2%】。

2.履约保证金递交方式：乙方在合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式递交。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约验收合格完毕，由乙方向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）

履约保证金指定账户如下：

账户名称：                
开户行：                  
银行账号：                   
4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

5.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10% 。

6.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地有管辖权的防城区人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.成交通知书；

3.响应文件中的技术、服务响应表；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）（如有）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式伍份，具有同等法律效力。甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构壹份。（可根据需要另增加）。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______ 

                                    投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4.开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                    
                                                                         单位：元

	序号
	标的名称
	品牌型号
	数量及单位①
	单价

②
	投标报价

③=①×②

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计投标总价金额大写：人民币           （¥           ）。


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

                                法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：
项目编号：
投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

                法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                           投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

电子投标文件
商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                           投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式
	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	投标报价
	
	
	

	售后服务

要求
	
	
	

	合同签订期
	
	
	

	交付时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	供货要求
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	......
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日
四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

电子投标文件

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	规格型号
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、规格型号、制造商”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

	项号
	标的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
五、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函(如符合请提供)
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称(电子签章)：

日  期： 

4.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□采购结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
122
121

PAGE  

