第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业是：“工业”。

| 序号 | 标的 名称 | 数量及单位 | 技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声内镜 | 1套 | 一、超声内镜 设备用途： 超声、电子支气管内镜在直接观察呼吸道的同时，施行内镜下超声扫描，能获得呼吸管壁层次结构，清晰而精细的超声图像，协助明确诊断、确定治疗策略。 数量：1台 （一）电子内窥镜处理器： 1、整体设计理念：采用先进数字化图像处理与光学技术，实现全数字化信号处理与高清输出，支持内镜实时显示、存储与传输。 2、信号传输：支持全高清数字输出（HDMI/DVI-D≥2 路，1920×1080P），兼容模拟标清输出（RGB/S-VIDEO/ 复合视频≥1 路 3、屏幕分辨率：SXGA（默认），全高清； 4、亮度、RGB、色度、红色色调均可多级连续 / 分段可调（≥9 档），满足临床精细调节需求。 5、对比度：3档可调（-1至+1）； 6、测光模式：包括平均测光、峰值测光及自动测光。平均测光：控制普通画面亮度；峰值测光：控制高亮区域亮度；自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光光圈； 7、具备结构增强 / 细节强调功能，可多级（≥9 档）调节图像边缘、层次与细节对比度。 8、色彩强调：ON/OFF； 9、图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，0.05级逐级放大，共20级； 10、特殊光观察：设备应具备多种光谱成像模式，至少应包括用于强调黏膜表面微血管或微结构的窄带光成像模式，以及用于提升早期病变与周围正常组织颜色对比度的对比度增强模式。各模式可通过内镜按键或主机面板进行一键切换。 11、冻结模式：实时冻结，有三种冻结模式可选； 12、快门速度：正常 1/60-1/200, 高1/100-1/800,高(放大镜)1/100-1/800； 13、具有内镜按键及面板多功能键； 14、其他功能：电子放大功能，画中画功能，网络功能； 15、光源：≥3色LED,多光源整合技术； 16、LED寿命：≥14000小时； 17、光源控制：LED自动能量控制； 18、光源冷却方式：强制空气冷却； 19、最大气压：≥65kPa； 20、自动亮度调整：自动亮度调整方式 根据视频信号输出自动调整亮度（也可手动调整）； 21、主机平台具备兼容性，可适配高清电子支气管镜、高清电子胃镜、高清电子肠镜等，并具备扩展升级能力。 22、远程控制：可远程控制打印机、录像机，输出触发信号控制外围设备； 23、病人信息：病人ID,病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名； 24、存储状态：数码打印机状态,拍摄计数,内存可存储图片数量； 25、图像质量设定状态：结构强调,色调，电子放大比例,IEE观察模式,放大倍数； 26、图像压缩比率TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20； 27、内置存储器：≥4G； 28、图像存储能力：可满足至少连续20例以上患者的高清静态图像（TIFF或JPEG格式）和动态视频的内置存储需求。 29、医生姓名：可存储≥20位医生姓名； 30、医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储； 31、临床过程：存储≥20条临床过程； 32、送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换； 33、送水方式：可为拆卸水瓶加压,实现送水； 34、前面板显示：透射照明/光照限制/照明模式。透射照明：光照以最大亮度闪烁从体外可査先端位置；光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结；照明模式：OFF/1/2/3.可通过照明模式按钮切换； 35、设定值记忆功能：关闭系统电源后设定值认可保存。 （二）电子气管内窥镜： 1、观察方向：0°（直视） 2、视野角度：≥120° 3、观察景深：2-50mm ●4、先端部直径：≥4.1mm 5、软性部直径：≥4.1mm 6、弯曲角度：上≥210°，下≥130° 7、钳道直径：≥2.0mm 8、有效长度：≥600mm 9、全长：≥880mm 10、图像传感器：采用CMOS或CCD图像传感器。 11、图像增强技术：具备联动成像技术、蓝光成像技术、电子分光技术。 （三）电子气管内窥镜： 1、观察方向：0°(直视)； 2、视野角度：≥120°； 3、观察景深：2～100mm； 4、头端部外径：Ф≤5.9mm； 5、插入最大部外径：Ф≤5.9mm； 6、有效长度：≥600mm； 7、全长：≥870mm； 8、弯曲角度 上：≥180°、下：≥130°； 9、钳道直径：Ф≥2.8mm； 10、CCD类型：高分辨率CCD，无彩虹现象； 11、兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备； 12、图像增强技术：电子分光技术。 （四）内窥镜超声探头： 1.有效长度：≥2100mm 2.外径：≤1.4mm 3.超声波频率：20MHz （五）内窥镜超声探头： 1.有效长度：≥2100mm 2.外径：≤2.5mm 3.超声波频率：20MHz （六）超声微探头处理器： 1.超声波显示模式：B模式，可显示清晰的旋转画像。 2.扫描模式：机械环扫。 3.图像显示：具有垂直于插入方向的图像显示。 4.超声波频率：具备多种频率探头兼容性，至少应包括12MHz和20MHz。 5.图像质量：可清晰显示消化道黏膜下及壁外结构。 6.扫描范围：支持 360°环扫，扫描直径范围覆盖10～60mm，提供多档可选（≥6档），适配不同深度病灶。 7.脚踏开关：可通过连接脚踏开关同步截图、开启/冻结超声、存储图像。 8.图像轨迹球：通过轨迹球操作，可对图像进行旋转调节，将需要的部位旋转至医生视野合适的位置。 9.图像镜像功能：可将超声图像进行左右翻转，适应供不同医生使用。 10.图像对比度调整：可对图像对比度进行3档调整。 11.距离测量： ①距离测量：可测量4处2点间的距离 ②面积测量：最多可测两处面积 ③周长测量：最多可测两处周长 12.增益调整功能: 1-64db，增量1db。 13.STC局部增益调整功能:每10mm为一分隔区域，可调节特定深度的亮度。 14.DR动态范围:1-8级，增量1，可控制图像的动态范围。 15.画中画功能PinP:可随时进行内镜/超声/内镜+超声的切换。 16.图像显示范围:图像的显示范围可按6档调节。 17.图像冻结和回放功能:可冻结两秒内的超声图像，并可实时回顾超声图像。 18.图像存储功能:具备，USB接口 19.视频输出信号:数字输出，至少包含DVI-D、VGA等基本输出信号。 20.兼容多种超声探头，支持12～20MHz 频率范围，满足不同病灶扫描需求。 21.支持无菌水/符合规范的消毒液浸泡消毒，满足内镜感控要求。 22.图像尺寸、位置:可任意选择图像尺寸、位置，且图像旋转能将病变位置任意360°移动。 23.自动识别频率数以及其它初始值:将超声探头连接扫描时，自动识别频率数和初始增益值、远增益值。 24.图像后处理：具备图像冻结、回放及360°全周显示功能。 25.主机设计：为保证超声图像质量并便于移动使用，可接受独立的超声微探头专用处理器，或与本次采购的超声内镜系统兼容的整合式处理器。 26.整机保修期≥3年 27.供应商负责实现数据与院内HIS,PACS信息系统的对接 二、全自动内镜专用清洗消毒机 数量：2台 1.每次处理镜子数量：双槽，1-2条/槽, 单槽可独立运行，互不干扰，满足不同批量内镜洗消需求； 2.消耗水量：消毒程序耗水量≤27L，标准及加强程序耗水量≤45L； 3.两种自身消毒模式：自身消毒模式设置有“本机消毒液”、“其它消毒液”两种模式； 4.内管腔增压泵流量监测：内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量，精确显示流量值，内镜堵塞及加压泵故障时，设备能够报警提示 5.全浸泡清洗消毒：可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡 6.消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度；独立消毒剂加热控制系统； 7.消毒液节液设计：洗消槽节液设计，使用≤9L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没； 8.报警功能：消毒剂不足报警，清洗液不足报警，酒精不足报警，水压低报警。 9.过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。 10.程序设置：清洗消毒器应至少内置标准程序、标准+酒精干燥程序、加强程序、消毒程序、测漏程序、末漂洗水取样程序等多种程序。 11.中文触摸屏显示：采用≥5英寸彩色触摸屏显示； 12.机械门结构，可在断电条件下正常开关门； 13.外形尺寸：≤890mm(L)×740mm(W)×950mm(H) 三、内镜清洗工作台 数量：1套 1.清洗槽及台面材质要求：拉伸槽：槽体、台面采用SUS304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm。对人体无毒性。 2.清洗槽形状要求：槽体内尺寸要求≥510×410×220mm（长×宽×深）,一次拉伸成型无焊缝、无死角，大圆弧半径≥20mm，冲压刻度线清晰，符合医用设备卫生设计要求 3.干燥台形状要求：干燥台须有滚边设计，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑。 4.功能背板形状材质要求：背板采用SUS304不锈钢材质，可放置手套、纱布及其他物品，整机高度≤1.7m。在每个清洗槽后方背板上须设置流程标识牌，标识牌采用亚克力丝印面板,显示内镜再处理步骤名称，方便医护人员识别。 5.柜体支架材质要求：采选用不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，焊点修磨，高≥800mm，支架连接牢固、无松动，满足设备承重及安全运行要求 6.全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化操作流程，系统采用“一次性”注水，灌流压力0.2～0.3MPa，避免交叉感染的危险。 7.控制器要求：洗消槽全自动灌注系统对应一个操作屏幕，智能操控屏幕须使用≥7寸液晶彩色触摸屏。触摸屏具备钢化玻璃面板，防止直接接触污染触摸屏幕，方便后续设备清洁。 8.管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10CFU/100mL的要求。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道。 9.供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件。PP-R管材和管件符合GB/T 18742，抗压强度≥1.6MPa，无毒、无异味，接口密封良好、无泄漏。 10.医用洁净气源：集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，具备三级过滤系统：一级过滤精度≤5μm，二级过滤精度≤0.1μm，三级过滤精度≤0.01μm，过滤后的气体固体颗粒（0.10<d＜0.50μm）数量≤1000颗/m³、总含油量≤0.1mg/m³、空气湿度≤-30℃、含水量≤1mg/Nm³、细菌总数≤10CFU/m³、过滤效率≥95%。 四、纯水机 数量：1台 1.产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。 2.工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。 3.产水量：≥500 L/h 4.产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。 5.系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 6.主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水+消毒系统”工艺。 7.运行方式：系统相关设备受“运行时间、水箱液位、压力”联锁控制自动运行。 8.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换。 9.系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能。 10.系统具备一键式全自动化学消毒技术，对制水系统和供水系统+循环管路进行自动消毒，消毒液采用自吸式方式加入。 11.主机系统管件采用纯水专用UPVC管道，主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，集成反渗透、供水系统及消毒系统。 12.预处理系统：配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能。 13.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 14.反渗透系统采用反渗透膜元件，稳定脱除率≥99.5%。 15.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用≥3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光；水箱顶部装有0.22μm呼吸器，可以滤除气体中0.22μm 以上的微粒和细菌；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器。 16.纯水供水采用恒定压力输出方式；供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器，内置0.22μm折叠滤芯；能设定每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间。 17.具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。 18.产水设有流量计，水利用率≥75%。 19. 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 五、配置清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 图像处理主机(主机光源一体）; 1; 台. 2; 支气管镜超声主机; 1; 台. 3; 电子支气管镜（检查型）; 1; 条. 4; 电子支气管镜（治疗型）; 1; 条. 5; 支气管镜超声超细探头; 1; 条. 6; 支气管镜超声常规探头; 1; 条. 7; 全自动内镜专用清洗消毒机; 2; 台. 8; 内镜清洗工作台; 1; 套. 9; 纯水机; 1; 台. 10; 监视器; 2; 台. 11; 超声专用台车; 1; 台. 12; 台车; 1; 台. 13; 密封测漏器; 1; 台. 14; 高清图文报告工作站; 1; 套. |
| 2 | 电子胃肠镜系统 | 1套 | 一、电子胃肠镜系统 数量：1套 （一）电子图像处理器 1）具备特殊光强调技术：预设可调，针对性地组织黏膜进行图像强调。 2）具备早癌筛查技术，增强颜色对比度，提升病变区域的识别度。 ●3）具备多种特殊光模式。 4）具备双画面功能：白光图像和特殊光图像同时动态显示，实现双画面对比观察模式。 5）具备画中画功能：冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示。 6）具备网络功能：DICOM通用输出接口，与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。 7）具备图像放大功能。 8）具备实时冻结模式：≥3种冻结模式可选。 9）具备结构强调功能、色彩强调功能、色彩调节功能等。 10）对比度：≥3档可调。 11）测光模式：包含但不限于平均、峰值、自动测光模式。 12）具有图片存储功能：内置存储器，可接外部存储设备。 13）数据预设：医生姓名、医生个人设定、临床操作。 14）数据显示：远程控制、患者信息、其他信息、存储状态、图像质量设定状态。 15）连接方式：内镜与处理器之间应采用电气连接技术，连接过程简便。 ▲16）平台扩展性：本次采购的电子图像处理器应基于模块化、可升级的平台设计，能够兼容电子胃镜、电子结肠镜，并可扩展连接未来的治疗型内镜、光学放大内镜、超声内镜等。 （二）医用内窥镜用冷光源 1）照明：具有多个独立控制的高亮LED光源。 2）光源控制：LED自动能量控制。 3）光源冷却方式：强制空气冷却。 4）自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可以手动调整）。 （三）电子上消化道内窥镜(光学放大) 1)高感图像传感器，输出全高清图像。 2)视野角:正常≥140°,放大≤80°。 ▲3)光学放大功能：具备光学放大观察模式，最大光学放大倍数应能满足精细观察消化道黏膜腺管开口及微血管形态的临床需求（≥100倍）。 4)先端部/软性部直径≤10.5mm。 5)观察景深:正常3～100mm,接近1.5～2.5mm. 6)弯曲角度:上≥210°,下≥90°,左≥100°,右≥100°。 7)工作长度:≥1000mm,全长:≥1350mm。 8)最小钳道内径:≥2.8mm。 9)具备前射水功能。 10)采用快速插拔、无线信号传输/ 缆连接技术。 (四)电子上消化道内窥镜(治疗型) 1)CMOS高感图像传感器。 2)视野角:≥140°。 3)观察景深:2～100mm。 4)先端部直径(插入部):≤10mm,软性部直径(插入部):≤10mm。 5)弯曲角度:上≥210°,下≥160°,左≥100°,右≥100°。 6)最小钳道内径:≥3.2mm。 7)工作长度: ≥1000mm,全长: ≥1350mm。 8)具有前射水功能。 9)采用快速插拔、无线信号传输/ 缆连接技术。 （五）电子下消化道内窥镜 1）CMOS高感图像传感器，输出全高清图像。 2）具备近焦观察：2mm近距离观察。 3）视野角：≥170° 4）观察景深：2～100mm。 5）先端部直径（插入部）：≤13mm，软性部直径（插入部）：≤13mm。 6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。 ▲7）最小钳道内径：≥3.2mm。 8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。 9）具有前射水功能。 10）结肠插入技术：具有精准传导、顺应弯曲功能。 11）采用快速插拔、无线信号传输/ 缆连接技术。 （六）电子小肠内窥镜 1）高感图像传感器，输出高清图像。 2）具备近焦观察：2mm近距离观察。 3）插入方式：采用气囊辅助插入技术，以实现对小肠的深度探查。 4）气囊控制：设备配备与内镜主机集成的气囊控制系统。 5）视野角：≥140°。 6）观察景深：2～100mm。 7）先端部直径（插入部）：≤9.8mm。 8）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。 9）最小钳道内径：≥2.8mm。 10）工作长度：≥2000mm，全长：≥2300mm。 （七）其它要求： 1、整机保修期≥3年 2、供应商负责实现数据与院内HIS,PACS信息系统的对接 二、内窥镜冲洗器 数量：1台 1、产品适用范围：产品与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。 2、适用液体：无菌液体、蒸馏水。 3、输出压强：340kPa(±5%)。 4、输出流量：0～300±30mL/min(3.2mm内径泵管)0～600±60mL/min(4.8mm内径泵管)。 5、设备应能与内镜主机的送水功能接口相匹配，确保水流压力、流量满足临床冲洗需求。提供转换接头。 6、精准定时，具备≥20s定时保护。 7、≥8档位设置，自动流量记忆。 8、电源式脚踏开关。 三、全自动内镜清洗消毒机 数量：3台 1、每次处理镜子数量：双槽，1-2条/槽 2、消耗水量：消毒程序耗水量≤27L，标准及加强程序耗水量≤45L； 3、自身消毒模式应支持两种及以上消毒液适配模式，可适配含氯消毒剂等符合国家医疗器械消毒标准的消毒液。 4、内管腔增压泵流量监测：内置专用传感器，用于检测内管腔增压泵流量，精确显示流量值，内镜堵塞及加压泵故障时，设备能够报警提示； 5、全浸泡清洗消毒：可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡； 6、消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度；独立消毒剂加热控制系统； 7、消毒液节液设计：洗消槽节液设计，使用≤10L消毒液即可完成对内镜、洗消槽及槽盖的完全浸没； 8、报警功能：消毒剂不足报警，清洗液不足报警，酒精不足报警，水压低报警。 9、过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。 10、程序设置：清洗消毒器应至少内置标准程序、标准+酒精干燥程序、加强程序、消毒程序、测漏程序、末漂洗水取样程序等。 11、中文触摸屏显示：采用≥5英寸彩色触摸屏显示； 12、纯机械控制开关门结构：可在断电条件下正常开关门； 13、外形尺寸：≤890mm(L)×740mm(W)×950mm(H) 四、视野清洁仪 数量：1台 1.启动方式：脚踏开关启动 2.可兼容胃镜、肠镜 3.有加热恒温功能：冲洗液可加热至 37℃恒温。 4.冲洗量范围：0-900ml/min 5.蠕动泵头：可拆卸 7.容器：体积≥1000ml 五、五槽一干燥清洗槽（胃镜） 数量：1套 1、清洗槽及台面材质要求：拉伸槽：槽体、台面采用SUS304 不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm。对人体无毒性； 2、清洗槽形状要求：槽体内尺寸要求≥510×410×220mm（长×宽×深），槽体为一次拉伸成型，非焊接槽；槽体四角为大圆弧设计，适配主流品牌内镜全浸泡要求，酶液、消毒液单次用量≤15L；槽体后侧须有水位刻度线，刻度线为冲压成型，非激光雕刻或外部粘贴，刻度线范围 10L-30L； 3、干燥台形状要求：干燥台须有滚边设计，能有效防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落； 4、功能背板形状材质要求：背板采用SUS304 不锈钢材质，可放置手套、纱布及其他物品，整机高度≤1.7m。在每个清洗槽后方背板上须设置流程标识牌，标识牌面板显示内镜再处理步骤名称； 5、柜体支架材质要求：采用不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，焊点修磨，高≥800mm，非铝合金型材连接框架； 6、全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用 “一次性” 注水，灌流压力 0.2～0.3MPa； 7、控制器要求：洗消槽全自动灌注系统对应一个操作屏幕，智能操控屏幕≥7 寸液晶彩色触摸屏。触摸屏前具有钢化玻璃面板，防止直接接触污染触摸屏幕，方便后续设备清洁； 8、管道自身消毒功能：对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括 0.2μm 过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合 WS507-2016 中菌落数≤10cuf/100mL 的要求及内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留； 9、供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件； 10、医用洁净气源：集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，具备三级过滤系统：一级过滤精度≤5μm，二级过滤精度≤0.1μm，三级过滤精度≤0.01μm，过滤后的气体固体颗粒（0.10<d＜0.50um）数量≤1000 颗 /m³、总含油量≤0.1mg/m³、空气湿度≤-30℃、含水量≤1mg/Nm³、细菌总数≤10CFU/m³、过滤效率≥95%。 六、五槽一干燥清洗槽（肠镜） 数量：1套 1、清洗槽及台面材质要求：拉伸槽：槽体、台面采用SUS304 不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm。对人体无毒性； 2、清洗槽形状要求：槽体内尺寸要求≥510×410×220mm（长×宽×深），槽体为一次拉伸成型，非焊接槽；槽体四角为大圆弧设计，适配主流品牌内镜全浸泡要求，酶液、消毒液单次用量≤15L；槽体后侧须有水位刻度线，刻度线为冲压成型，非激光雕刻或外部粘贴，刻度线范围 10L-30L； 3、干燥台形状要求：干燥台须有滚边设计，能有效防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落； 4、功能背板形状材质要求：背板采用SUS304 不锈钢材质，可放置手套、纱布及其他物品，整机高度≤1.7m。在每个清洗槽后方背板上须设置流程标识牌，标识牌面板显示内镜再处理步骤名称； 5、柜体支架材质要求：采用不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，焊点修磨，高≥800mm，非铝合金型材连接框架； 6、全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用 “一次性” 注水，灌流压力 0.2～0.3MPa； 7、控制器要求：洗消槽全自动灌注系统对应一个操作屏幕，智能操控屏幕≥7 寸液晶彩色触摸屏。触摸屏前具有钢化玻璃面板，防止直接接触污染触摸屏幕，方便后续设备清洁； 8、管道自身消毒功能：对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括 0.2μm 过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合 WS507-2016 中菌落数≤10cuf/100mL 的要求及内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留； 9、供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件； 10、医用洁净气源：集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，具备三级过滤系统：一级过滤精度≤5μm，二级过滤精度≤0.1μm，三级过滤精度≤0.01μm，过滤后的气体固体颗粒（0.10<d＜0.50um）数量≤1000 颗 /m³、总含油量≤0.1mg/m³、空气湿度≤-30℃、含水量≤1mg/Nm³、细菌总数≤10CFU/m³、过滤效率≥95%。 七、储镜柜 数量：1台 1、适用范围：适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存； 2、设备尺寸： 1500 (L)×626 (W)×1940 (H) mm，允差±10%； 3、储存方式：满足 WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求，非托盘式储存； 4、储存数量：最大可同时储存16 条各类型软式内窥镜； 5、储存结构：内部为转盘式结构，转盘上安装有内镜挂架，存取内镜时可手动转动转盘。内镜手柄挂架采用转动式结构。托架可上下移动，保证内镜弯曲半径呈自由状态； 6、柜内空气消毒：具有自动和定时两种消毒模式，采用紫外线消毒方式对空气进行消毒，保证进入柜内空气的洁净； 7、控制系统：采用微电脑控制程序，可进行时间、手动消毒模式、自动消毒模式、UV、照明开关设置等； 8、温湿度监控：内置温湿度监控模块； 9、开关门检测：内置开关门检测模块，长时间未关门系统自动报警提示。 八、空气消毒机 数量：1台 1、采用等离子体消毒灭菌，内含活性炭分子过滤器、初效过滤器。 2、壳体采用冷轧钢板，阻燃，表面静电喷涂。 3、采用液晶显示屏，程控定时消毒≥9组； 4、额定循环风量≥1500m³/h，适用消毒体积≥150m³。 5、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.01mg/m³；对空气中自然菌消亡率≥90%，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%。 6、等离子体发生器及高压电源设计使用寿命均≥50000h。 7、设备持续工作60min，对甲型流感病毒（H1N1、H3N2）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）杀灭率≥99.9%。 8、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.9%；持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%。 9、具备遥控或远程控制功能，可实时显示时间、温湿度、故障报警及累计运行时间。 九、配置清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 电子图像处理器; 1; 套. 2; 医用内窥镜用冷光源; 1; 套. 3; 电子上消化道内窥镜（检查镜、光学放大）; 2; 条. 4; 电子上消化道内窥镜（治疗）; 1; 条. 5; 电子下消化道内窥镜; 2; 条. 6; 电子小肠内窥镜; 1; 条. 7; 内窥镜用二氧化碳供气装置; 1; 台. 8; 医用液晶监视器; 1; 台. 9; 电子镜专用台车; 1; 台. 10; 内窥镜冲洗器; 1; 台. 11; 全自动内镜清洗消毒机; 3; 台. 12; 视野清洁仪; 1; 台. 13; 五槽一干燥清洗槽（胃镜）; 1; 套. 14; 五槽一干燥清洗槽（肠镜）; 1; 套. 15; 储镜柜; 1; 台. 16; 空气消毒机; 1; 台. 17; 图文处理工作站; 1; 套. |
| 3 | 电子支气管镜系统 | 1套 | 一、电子支气管镜系统 数量：1套 设备用途：主要用于诊断及治疗支气管及肺内炎症、肿瘤性病变，支气管狭窄介入治疗，支气管内异物钳取、镜下止血、给药等治疗。 技术参数要求： 一） 内窥镜图像处理器：数量 1台 1、采用数字化图像处理与光学技术，实现全数字化信号处理与高清输出，支持内镜图像实时显示、存储与传输。 2、支持全高清数字输出（HDMI/DVI-D≥2 路，1920×1080P），兼容模拟标清输出（RGB/S-VIDEO/ 复合视频≥1 路）。 3、屏幕分辨率：SXGA（默认），全高清 4、亮度、RGB、色度、红色色调均可多级（≥9 档）连续/分段可调，满足临床精细调节需求。 5、对比度：3档可调（-1至+1） 6、测光模式：包括平均测光、峰值测光及自动测光。平均测光：控制普通画面亮度 ；峰值测光：控制高亮区域亮度；自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光光圈。 7、具备结构增强/细节强调功能，可多级（≥9 档）调节图像边缘、层次与细节对比度。 8、色彩强调： ON/OFF 9、图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，0.05级逐级放大。 10、特殊光观察：设备应具备多种光谱成像模式，至少应包括用于强调黏膜表面微血管或微结构的特殊光成像模式，以及用于提升病变与周围组织颜色对比度的对比度增强模式。各模式可通过内镜按键或主机面板进行一键切换。 11、冻结模式：实时冻结，≥3种冻结模式可选 12、具备多档曝光/帧率调节功能（≥3 档），适配不同部位。 13、切换按键：具有内镜按键及面板多功能键 14、其他功能：电子放大功能，画中画功能，网络功能 15、光源：采用高亮度LED光源，具备自动能量控制功能。 16、LED寿命：≥14000小时 17、光源控制：LED自动能量控制 18、光源冷却方式：强制空气冷却 19、最大气压：≥65kPa 20、自动亮度调整：根据视频信号输出自动调整亮度（也可手动调整） 21、基于模块化、可升级的平台设计，能够兼容高清电子支气管镜、超声支气管镜，并可扩展连接未来的高清电子胃镜、肠镜等。 22、远程控制：可远程控制打印机、录像机，输出触发信号控制外围设备 23、病人信息：病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名； 24、存储状态：数码打印机状态，拍摄计数,内存可存储图片数量； 25、图像质量设定状态：结构强调,色调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数； 26、支持 TIFF 无压缩、JPEG 多档压缩（≥3 档），满足不同存储与传输需求。 27、内置存储器：≥4G 28、图像存储能力：可满足至少连续20例以上患者的高清静态图像（TIFF或JPEG格式）和动态视频的内置存储需求。 29、医生姓名：可存储≥20位医生姓名； 30、医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储； 31、临床过程：存储≥20条临床过程； 32、送气功能：横隔膜式气泵，有高/中/低/关压力切换； 33、送水方式：可为拆卸水瓶加压,实现送水； 34、具备光源模式调节功能，支持体外定位、光强限制、多档亮度切换； 35、设定值记忆功能：关闭系统电源后设定值认可保存； 二）电子气管镜： 数量 2条 1、观察方向：≥0 ° (直视) ●2、视野角度：≥140 °（广角） 3、观察范围：3～100mm 4、先端直径：≤6mm 5、插入部直径：≤5mm 6、有效长度：≥600mm 7、全长： ≥870mm 8、弯曲角度：上：≥180 °/下：≥130 ° 9、钳道直径：≥2.0mm 10、图像传感器：采用CMOS或CCD图像传感器。 11、特殊光观察：应能兼容本次采购的图像处理器所具备的特殊光观察模式。 12、兼容治疗设备：兼容高频、激光等设备； 三）电子气管镜： 数量1条 1、观察方向：≥0 ° (直视) ▲2、视野角度：≥120 ° 3、观察景深：3～100mm 4、头端部外径：≤6mm 5、插入最大部外径：≤6mm 6、有效长度：≥600mm 7、全长：≥870mm 8、弯曲角度：上：≥180 °、下：≥130 ° 9、钳道直径：≥2.8mm 10、图像传感器：采用CMOS或CCD图像传感器。 11、兼容治疗设备：兼容高频、激光等设备 12、特殊光观察：应能兼容本次采购的图像处理器所具备的特殊光观察模式。 四）其它要求： 1、整机保修期≥5年 2、供应商负责实现数据与院内HIS,PACS信息系统的对接； 二、便携电子支气管镜 数量：1套 （一）电子支气管镜 1、视场角≥120°； 2、工作软管有效长度：≥600mm； 3、分辨率：≥9.92lp/mm； 4、景深： 3mm-100mm； 5、插入管外径≤4.9mm，工作通道内径≥2.6mm； 6、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°； 7、操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°； 8、前端内置 LED 光源，LED 光源光照度≥2000Lux；全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察； 9、吸引量≥600ml/min； 10、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； 11、操控部手柄遥控按钮≤2 个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能； 12、成像原理：全电子 CMOS 成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维； 13、插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘； 14、吸引按键具备内固定装置，规避按键脱落； 15、色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24 种颜色； 16、洗消方式≥2 种，自带保护帽，ETO 帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； 17、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆 4 部分，经消毒灭菌后可重复使用； 18、镜体总重量≤350g； 19、产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗； 20、产品设计使用年限≥6年。 （二）便携显示终端 1、屏幕大小：≥10寸高清触摸显示屏； 2、可与临床常用的支气管镜（复用/一次性）实现稳定连接成像，成像延迟≤100ms； 3、显示屏分辨率：≥1920×1200； 4、网络连接：内置Wi-Fi，通过 WiFi 连接可视化设备； 6、内置锂离子电池，电池续航≥4h； 7、内存空间：≥64G； 8、信号输入接口：≥2 种，支持10Pin、14Pin 雷莫插头； 9、信号输出接口：≥2个，包括 USB、HDMI 接口； 10、支持放置桌面和悬挂台车等多种工作模式； 11、支持≥2种图像轮廓设置； 12、具备≥3级电子放大功能调节； 13、具备图像≥8级亮度调节功能； 14、具有白平衡记忆功能，快速一键白平衡调节； 15、支持拍照、录像、冻结、回放等功能； 16、文件存储格式：支持JPG、MP4等格式保存。 （三）电子支气管镜显示部件 1、屏幕：≤3 寸显示器； 2、分辨率：≥640×480pixel； 3、便携显示屏内置可充电式锂电电池，电池容量≥2000mAH，待机时间≥120 分钟； 4、便携显示屏内置 ≥32G 内存； 5、显示器支持左右旋转≥180°，上下翻动≥180°，以方便特殊体位的操作； 6、具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）； 三、储镜柜 数量：1台 1、适用范围：适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存； 2、设备尺寸： 1500 (L)×626 (W)×1940 (H) mm，允差±10%； 3、储存方式：满足 WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求，非托盘式储存； 4、储存数量：最大可同时储存16 条各类型软式内窥镜； 5、储存结构：内部为转盘式结构，转盘上安装有内镜挂架，存取内镜时可手动转动转盘。内镜手柄挂架采用转动式结构。托架可上下移动，保证内镜弯曲半径呈自由状态； 6、柜内空气消毒：具有自动和定时两种消毒模式，采用紫外线消毒方式对空气进行消毒，保证进入柜内空气的洁净； 7、控制系统：采用微电脑控制程序，可进行时间、手动消毒模式、自动消毒模式、UV、照明开关设置等； 8、温湿度监控：内置温湿度监控模块； 9、开关门检测：内置开关门检测模块，长时间未关门系统自动报警提示。 四、纯水机 数量：1套 1、产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水； 2、工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等； 3、产水量：≥1500 L/h； 4、产水水质标准：洗用纯化水电导率≤15us/cm (25℃)，以及标准菌落总数≤10CFU/100mL； 5、系统采用 “集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）； 6、主要工艺流程：采用 “预处理+单级反渗透+纯水恒压供水+消毒系统” 工艺； 7、运行方式：系统相关设备受 “运行时间、水箱液位、压力” 联锁控制自动运行； 8、整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换，保证设备正常制水； 9、系统封闭式全自动运行，采用预处理+ RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能； 10、系统具备一键式全自动化学消毒技术，对制水系统和供水系统+循环管路进行自动消毒，消毒液采用自吸式方式加入； 11、主机系统管件采用纯水专用 UPVC 管道，主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，集成反渗透、供水系统及消毒系统； 12、预处理系统：配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能； 13、反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能； 14、反渗透系统采用反渗透膜元件需满足稳定脱除率≥99.5%（材质：芳香族聚酰胺复合膜，形式：卷式），符合国家饮用水处理膜元件相关标准； 15、纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用≥3mm 厚壁 304 材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR；水箱顶部装有 0.22μm 呼吸器，可以滤除气体中 0.22μm 以上的微粒和细菌；水箱顶部装有 360 度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器； 16、纯水供水采用恒定压力输出方式，供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器，内置 0.22μm 折叠滤芯；能设定周一至周日每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间； 17、具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。机械过滤自动冲洗，树脂过滤自动冲洗+再生，RO 膜自动冲洗，供水系统脉冲循环，臭氧消毒自动开启，水质在线监测系统，可即时测量产水水质； 18、产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率； 19、电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 五、空气消毒机 数量：1台 1、采用等离子体消毒灭菌，内含活性炭分子过滤器、初效过滤器。 2、壳体采用冷轧钢板，阻燃，表面静电喷涂。 3、采用液晶显示屏，程控定时消毒≥9组； 4、额定循环风量≥1500m³/h，适用消毒体积≥150m³。 5、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.01mg/m³；对空气中自然菌消亡率≥90%，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%。 6、等离子体发生器及高压电源设计使用寿命均≥50000h。 7、设备持续工作60min，对甲型流感病毒（H1N1、H3N2）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）杀灭率≥99.9%。 8、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.9%；持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%。 9、具备遥控或远程控制功能，可实时显示时间、温湿度、故障报警及累计运行时间。 六、配置清单 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 高清电子内镜处理器; 1; 套. 2; 高清电子气管内窥镜（检查镜）; 2; 条. 3; 高清电子气管内窥镜（治疗镜）; 1; 条. 4; 高清监视器; 1; 台. 5; 测漏器; 1; 台. 6; 高通内窥镜报告工作站; 1; 台. 7; 内窥镜专用台车; 1; 台. 8; 便携电子支气管镜; 1; 套. 9; 储镜柜; 1; 台. 10; 纯水机; 1; 台. 11; 空气消毒机; 1; 台. |
| 4 | 肺功能测试系统 | 1套 | 一、肺功能测试系统 数量：1套 （一）通气功能检查: 1、慢通气功能和肺活量检查 2、流速容量环和时间肺活量检查 3、每分最大通气量检查 4、支气管扩张试验前后对比功能 ●（二）气道阻力与顺应性测定连续频率脉冲振荡法气道阻力（IOS）和无创肺顺应性检查： 1、呼吸阻抗的频谱分布 2、中心气道阻力和总气道阻力（同时获得） 3、周边弹性阻力（同时获得） 4、阻抗-容积分布（同时获得） 5、呼吸动力学分析（记录时间≥45秒） 6.通过上述技术，应能获得包括但不限于气道总阻力、中心气道阻力、周边弹性阻力等核心参数，以区分大小气道病变。测试过程应无需病人用力呼吸或特殊配合，适用于从儿童到成人的广泛人群，可自主呼吸完成测试。 （三）适用人群：婴幼儿、儿童、成人、老人 （四）技术参数及系统工作环境要求： ▲1.传感器参数： 测量原理：压差式，阻力＜0.05Kpa/L/S；测量范围：0－20L／S，分辨率：10ML／S；容积测定方法：数字积分法；测量误差：＜3％ 2.脉冲技术参数： 容量测量：测量范围：0—±20升，双向； 测量精度：≤5mL 口压测量：测量范围：±2Kpa测试，测量精度：≤2% 测试信号：单位脉冲，脉冲间期：0.1-6S ,或者手动可调 （五）硬件要求： 配置工作站，内存≥8G，硬盘≥500G,≥19英寸专用显示器，可扩展功能包括体描箱和婴幼儿肺功能。 （六）可扩展功能： 体描法气道阻力；体描法胸腔气量和肺容量检查（同时获得）；流速容量环；闭合气量。能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析等。婴幼儿体描程序可单次完成气道阻力 (sRaw) 与功能残气量 (FRCp) 连续测定；具备潮气环伪差自动识别与质控功能；配备专用婴幼儿传感器与面罩，支持自动定标、零点校正与 BTPS 补偿。 专用的婴幼儿传感器，能够测试0-3岁的婴幼儿。 采用专用的婴幼儿呼吸面罩，支持自动定标，零点校正与BTPS自动补偿。 二、空气消毒机 数量：1台 1、采用等离子体消毒灭菌，内含活性炭分子过滤器、初效过滤器。 2、壳体采用冷轧钢板，阻燃，表面静电喷涂。 3、采用液晶显示屏，程控定时消毒≥9组； 4、额定循环风量≥1500m³/h，适用消毒体积≥150m³。 5、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.01mg/m³；对空气中自然菌消亡率≥90%，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%。 6、等离子体发生器及高压电源设计使用寿命均≥50000h。 7、设备持续工作60min，对甲型流感病毒（H1N1、H3N2）、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）杀灭率≥99.9%。 8、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.9%；持续工作1h，PM2.5去除率≥99.99%。 9、具备遥控或远程控制功能，可实时显示时间、温湿度、故障报警及累计运行时间。 三、呼出气分析仪 数量：1台 1、适用范围：适用于红细胞寿命测定以及检测人体呼出气中氢气（H2）、甲烷（CH4）、一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2 ）的浓度； 2、测量原理：采用气相色谱、电化学、固态传感器或其他等效检测技术，检测人体呼出气中的特定气体成分浓度。 3、检测方式：采集呼出气及环境气后分析； 4、检测成分：呼气及环境空气中的 H2 、CH4 、CO、CO2； 5、测量精密度：H2 、CH4 ≤10%，CO≤0.15ppm、CO2 ≤5%； 6、满足最新国家医药行业标准《体外诊断检验系统性能评价方法》相关要求； 7、所有呼气测定成分，均能精确测定环境本底并自带校准算法； 8、多进样通道连续测定，至少可以实现 2 人的呼气样品连续测定，中间无需更换，无需人工操作； 9、仪器样本进样通道≥4 个； 10、自带标气，开机及长时间工作后自动校准； 11、可开展空腹氢、甲烷呼气试验及糖氢呼气试验； 12、符合相关临床指南对氢呼气试验的检测要求，检测原理可采用气相色谱、电化学或其他等效技术。 14、数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印； 15、连续工作时间：≥8 小时； 16、检测时间：≤5 分钟/样； 17、人机界面：全中文操作平台、支持中英文输入； 18、数据通讯：支持医疗信息交换协议，便于接入医院信息系统。 19、报告输出：自主选择是否生成报告； 20、检测系统：软件自动检测； 21、售后维护：提供零配件和耗材、质保。 四、配置清单 序号; 配置. 1; 可上下左右移动调节的支撑臂1支. 2; 脉冲发生器和数据处理器1个. 3; 带口压检查的流速传感器手柄1套. 4; 通讯连接电缆1套. 5; 标准阻抗定标器1个. 6; 3升标准定标筒1个. 7; 工作站1套. 8; 专用移动台车1台. 9; 呼出气分析仪1台. 10; 空气消毒机1台. |
| 5 | 腹腔镜成像系统 | 1套 | 一、腹腔镜成像系统 数量：1套 （一）4K荧光摄像系统 1.系统为模块化设计，通过模块升级可实现3D功能。 2.输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描，可处理3D和2D画面信号。 3.图像色域范围BT. 2020、BT. 709。 4.支持50Hz和60Hz输出。 5.摄像主机集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080全高清录像及≥3840x2160超高清图片。 ▲6.支持双路图像输入，可实现标准/增强画面同屏对比、双镜联合分屏显示。 7.可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 ●8.具备≥5 种影像增强/电子染色模式，其中≥3种提升组织辨识度,≥2 种提升血管辨识度，满足术中精细观察需求。 9.可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 11.术野画面≥5级亮度可调。 11.具备电子放大功能，最大放大倍数≥2 倍，放大档位≥5 级，支持自适应缩放/自动电子变焦。 12.具备≥2种纤维镜图像优化功能。 13.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 14.具有自适应缩放功能，可识别内窥镜影像进行自动电子变焦。 15.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 16.≥4 个USB接口。 17.可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。 ▲18.支持 4K 超高清数字输出，接口类型及数量满足临床需求，至少包含 DVI-D、SDI（3G/12G）、DP 等主流数字接口≥3 种，总数量≥4 个。 20.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 21.升级后可兼容4K3D荧光一体镜。 22.配置≥32英寸屏幕，分辨率≥3840×2160，可视角度为≥178°/178°（水平/垂直）,标准亮度为≥850 cd/m²，对比度为≥1800:1。 （二）4K荧光摄像头 1.采集像素：摄像头像素≥3840×2160。 2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 3.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 4.摄像头可自定义≥4种功能键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、显示方式、调节白平衡等。 5.可同时采集可见光波段及近红外波段。 6.支持 ICG 荧光与白光/电子染色融合/叠加显示，实现荧光与组织细节同步观察。 7.具备≥5 种ICG 荧光显影模式，满足不同手术场景需求。 8.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 （三）LED荧光冷光源 1.具有NIR/ICG显影技术。 2.色温:5500～6500K 3.灯泡寿命:≥20000小时。 4.触摸屏。 5.可自动调节光源亮度。 6.持续输出恒定的光强度。 7.具有待机键，可一键开启或关闭照明。 8.电气安全：达到医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 9.配备耐热型纤维导光束，直径≥4.0mm，长度≥250cm。 （四）荧光胸腹腔镜 数量：2个 1.支持ICG模式、白光模式。 2.30°柱状晶体直视式内镜，广角，直径10 mm，有效工作长度≥30cm，镜身带颜色标识。 3.蓝宝石镜面，图像无球失真，超广角，支持浸泡、气熏或高温高压消毒。 4.镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度。 5.内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束。 （五）白光胸腹腔镜 数量：3个 1.30 度内窥镜，广角，直径 10 mm，长度≥30cm； 2.柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲； 3.双层外管，可增加光亮度； 4.可高温高压消毒。 （六）气腹机 1.最大流量每分钟≥50升。 2.注气方式：连续式注气。 3.与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热。 4.≥10寸液晶触摸屏，内含操作系统，支持播放安装及使用视频。 5.含成人模式、儿童模式和气腹针模式。 6.儿童模式下，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 L/min，调节精度≤0.1L/min； 成人模式下，压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-50 L/min, 调节精度≤0.5 L/min； （七）图文工作站 数量：1套 1.患者信息、检查列表、报告书写、实时视频、采集图像同时显示在一个界面； 2.截图去黑边功能，支持设置完整、矩形、圆形、八角形等，并可保存≥2种预设方案； 3.实时视频支持全屏显示，全屏显示时支持采集图像； 4.采集的图片显示采集日期与时间； 5.支持两路视频源同时接入，并支持同时采集和同时录制，视频录制支持同步录制音频； 6.实时录制动态影像，录制中支持采集图像，播放影像时支持进行二次图像采集； 7.多项目组合查询，精确锁定查询结果； 8.具备自由组合搭配所需统计项目，进行精确统计，并导出保存； （八）医用腔镜台车 1、分层设计，可合理放置全套设备。 2、带支架，可直接安装显示器。 二、外科手术开腹器械包 数量：5个，每个包包括以下器械： 1.组织钳3把，18cm 普通 头宽5 2.组织剪2把，22cm直 3.组织剪2把，22cm弯 4.组织剪2把，20cm直 5.组织剪2把，20cm弯 6.组织剪2把，18cm直 7.组织剪2把，18cm弯 8.组织剪1把，22cm弯 刃口开齿（综合） 9.组织剪1把，20cm弯窄头 金圈 精细 10.组织剪1把，12cm直窄头 精细 11.组织剪1把，12cm弯窄头 精细 12.止血钳5把，16cm弯全齿 13.止血钳3把，24cm直有钩 14.止血钳2把，22cm弯全齿 15.止血钳2把，18cm弯全齿 16.止血钳2把，14cm弯全齿 17.止血钳2把，12.5cm弯全齿 18.止血钳1把，24cm直全齿 19.止血钳1把，22cm直全齿 20.止血钳1把，20cm弯全齿(精细) 21.整形镊1把，12cm有钩 头宽0.6 22.显微止血夹1只，止血 圆尾 直L16 23.显微止血夹2只，合拢 方尾 直L25 24.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L20 25.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L12 26.显微止血夹2只，合拢 方尾 角弯L14 27.显微镊1把，18cm直平台 头宽0.4 28.显微镊1把，18cm弯平台 头宽0.4 29.显微剪1把，18cm直 刃长10 30.显微剪1把，18cm弯 刃长10 31.显微持针钳1把，18cm直 头宽1.2镶片,带锁(扁柄) 32.显微持针钳1把，18cm弯 头宽1.2镶片,带锁(扁柄) 33.手术剪2把，18cm弯圆 34.手术剪2把，16cm直圆 35.手术剪2把，16cm弯圆 36.手术剪2把，14cm直圆 37.手术剪1把，18cm直尖圆 38.手术刀柄2把，7# 39.手术刀柄2把，4# 40.皮肤拉钩1把，15cm单爪 锐 方柄 41.皮肤拉钩1把，13cm双爪 锐 方柄 42.帕巾钳3把，16cm尖头 43.海绵钳2把，25cm弯有齿 头宽10 44.海绵钳2把，25cm弯无齿 头宽10 45.腹腔吸引管1根，24cm弯形圆头φ10 短套管 46.腹壁牵开器1把，梗式 三叶 双方梗 47.分离结扎钳1把，28cm 47×9全齿 48.分离结扎钳1把，26cm 50×14全齿 49.分离结扎钳1把，24cm 90°×19全齿 50.分离结扎钳1把，24cm 90°×18全齿 51.分离结扎钳1把，22cm 90°×18全齿 52.分离结扎钳1把，20cm 51×17全齿 53.分离结扎钳1把，18cm 90°×15网纹全齿 54.大腹钩1把，25cm扁柄 55.穿刺针1把，φ5×330(12#针头) 56.持针钳3把，22cm粗针 57.持针钳3把，18cm粗针 58.持针钳2把，20cm粗针 59.持针钳1把，22cm左双弯 粗针0.5 镶片 60.持针钳1把，22cm直 细针0.3 镶片 61.持针钳1把，22cm右双弯 粗针0.5 镶片 62.拆线剪1把，14cm直 63.外科手术开腹器械包通用技术要求： （1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。 （2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。 （3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。 三、腹腔镜器械包 数量：2个，每个包包括如下器械： 1.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H22 有锁牙 全齿 2.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H22 有锁牙 全齿 3.抓钳1把，弯钝头 φ5×330 4.抓钳1把，无创伤 φ5×330 5.施夹钳2把，φ5×330mm可吸收 6.施夹钳1把，φ10×330mm可吸收 7.咬骨钳1把，30cm双关节 弯 刃22单角柄(肋骨) 8.腹腔镜器械包通用技术要求： （1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。 （2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。 （3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。 四、配置清单 序号; 产品说明; 数量及单位. 1; 摄像系统，包含主机及配件。; 1套. 2; 高清连接主机模块，包含主机连接线缆，电源线; 1个. 3; 4K 摄像头; 1个. 4; 冷光源; 1个. 5; 白光胸腹腔镜; 3条. 6; 荧光胸腹腔镜; 2条. 7; 纤维导光束，直型接头,连接光源接口的手持部位为圆柱形; 1条. 8; 光学镜金属消毒盒; 1个. 9; 4K医用监视器; 1台. 10; 50升气腹机; 1台. 11; 脚踏开关; 1个. 12; 包括各规格的剪刀，持针器，电凝电极，吸引管，抓钳等; 1套. 13; 图文工作站; 1套. 14; 医用腔镜台车; 1个. 15; 外科手术开腹器械包; 5个. 16; 腹腔镜器械包; 2个. |
| 6 | 关节镜系统 | 1套 | 1.4K摄像系统： 1.1具备光源、影像输出、摄像机控制三合一设计，数字化网络连接；可应用于关节镜、腹腔镜等内窥镜手术。 1.2支持 4K/1080P 输出，数字接口≥4个（含 3G-SDI或HDMI或DP 等主流接口），USB≥1 个 1.3存储功能：具备图像和视频自动存储USB存储设备，可支持≥1TB外部硬盘驱动器。 1.4手术模式包含但不限于：肩关节、膝关节、髋关节、小关节、腹腔镜等，可自定义任意手术模式。 1.5信噪比≥25dB 1.6显示色彩≥10 Bit 1.7电气安全分类：CF型设备。 1.8具备中文操作界面 1.9整机保修期≥1年，核心部件保修期≥1年 2.光源： 2.1光源类型：LED冷光源，与摄像系统整合到同一主机上，光源寿命≥30000小时。 2.2光强度可通过摄像主机、摄像头进行控制 2.3光源高兼容性：具备通用导光束接口，可兼容主流品牌导光束 2.4光缆灭菌方式：至少包含高温高压、低温等离子消毒。 2.5输出总光通量：≥1200 lm（流明）。 2.6导光束长度：≥3.0m，直径：≥4.8mm 3.4K摄像头： 3.1采用4K图像传感器3CMOS，输出分辨率≥3840×2160 3.2摄像头按钮：≥3个可编程按钮，≥6种预设功能，可自定义遥控实现开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节等功能。 3.3机身：标准光学接口，可适配主流关节镜 3.4摄像头防水等级：≥IPX7，支持摄像头遥控按钮遥控拍照和录像，拍照和录像清晰度最高达4K分辨率。 3.5摄像头电气安全分类：CF型。 ●3.6摄像头支持高温高压消毒。 4.关节镜： ▲4.1关节镜： 4.0mm 30°镜头：直径 4.0mm，视野≥100°，有效长度≥140mm，蓝宝石镜面 4.2关节镜入路系统：规格要求配备对应直径的双阀可旋转套管 4.3关节镜： 2.7mm 30°镜头：直径 2.7mm，视野≥75°，有效长度≥60mm，蓝宝石镜面 4.4关节镜入路系统：规格要求配备对应直径的双阀可旋转套管 5.刨削动力系统： 5.1具有大液晶屏彩色界面动态呈现设备状态，主机与手柄/脚踏可适配主流接口 5.2具备双模式设计，可提供转数调节和级数调节两种模式。 5.3刨削手柄最大转速≥10000rpm/分； 5.4具备刨刀头自动识别功能及转速记忆功能。 5.5具备刨刀头切割窗锁定功能。 5.6具备故障自诊断功能，能根据故障情况给出对应代码。 5.7具备无极变速脚踏，可根据手术需要自由调节手柄转速。 6.等离子手术系统： 6.1主机可对关节液进行术中实时温度监控，并在主机面板上显示温度。当关节液的温度超过使用者设定的调定点后，设备发出视觉或听觉警报。 6.2具有低温等离子体消融技术，至少具备汽化、切割、消融、止血等多种功能。 6.3具备术中液体流量/外流调节功能，自动/手动调整生理盐水流速，保证消融效果与术野清晰 6.4至少具备消融和热凝两种工作模式。 6.5输出频率：≤100KHz。 6.6等离子系统可产生可控等离子体场，精准切除软组织，对周围软骨组织的热损伤≤300μm 6.7具备器械/电极保护功能，当电极接近金属器械/内镜时，自动降低/中断能量输出，防止损伤。 6.8提供电极真空吸引功能，去除碎片。 7.关节镜工具器械： 7.1所配备的手动器械采用一体化/可拆卸设计，结构牢固、可高温高压灭菌，无松动风险。 7.2具有≥4种握持方式的手动器械可选择，包括：人体工程学手柄，环状手柄，锁扣手柄和雪茄柄等。 - 摄像系统、动力刨削系统、低温等离子手术系统、手术器械需满足相互兼容。 - 配置要求 序号; 设备名称; 数量; 单位. 4K摄像系统. 1; 4K 摄像控制主机; 1; 台. 2; 4K 摄像头; 1; 个. 3; 光纤5.0 mm x 12 ft; 1; 个. 4; 接口适配器（镜端接口）; 1; 个. 5; 接口适配器（面板接口）; 1; 个. 动力系统. 6; 动力主机; 1; 台. 7; 手控刨削手柄; 1; 个. 8; 动力系统脚踏开关; 1; 个. 等离子体手术系统. 9; 主机; 1; 台. 10; 有线脚踏; 1; 个. 11; 电源线; 1; 条. 关节镜. 12; 4.0mm关节镜; 1; 个. 13; 6.0mm高流量诊断套管，双阀，可旋转; 1; 个. 14; 4mm关节镜用穿戳器，金属; 1; 个. 15; 4K 监视器; 1; 台. 16; 台车; 1; 个. 17; 内窥镜消毒盒; 1; 个. 其他. 动力手柄. 1; 手控刨削手柄; 1; 个. 2; 消毒盒; 1; 个. 关节镜. 3; 4.0mm关节镜; 2; 条. 4; 6.0mm高流量诊断套管，双阀，可旋转; 2; 条. 5; 4mm关节镜用穿戳器，金属; 2; 个. 6; 内窥镜消毒盒; 2; 个. 基础器械工具. 7; 直探针，金属; 2; 个. 8; 篮钳，鸭嘴状，上翘; 2; 个. 9; 篮钳，鸭嘴状，左弯; 2; 个. 10; 篮钳，鸭嘴状，右弯; 2; 个. 11; 凹陷游离体钳; 2; 个. 12; 直型卵圆篮钳; 2; 个. 13; 左反向篮钳，2.3mm; 2; 个. 14; 右反向篮钳，2.3mm; 2; 个. 16; 消毒盒; 2; 个. 交叉韧带工具. 17; 钻头导向手柄; 2; 个. 18; ACL尖端瞄准器; 2; 个. 19; 成角导向器; 2; 个. 20; 股骨导向器把手; 2; 个. 21; 股骨瞄准器4mm; 2; 个. 22; 股骨瞄准器5mm; 2; 个. 23; 股骨瞄准器6mm; 2; 个. 24; 镜下钻头9mm; 2; 个. 25; 镜下钻头8mm; 2; 个. 26; 镜下钻头7mm; 2; 个. 29; 镜下钻头6mm; 2; 个. 30; 螺丝刀; 2; 个. 31; 测深尺; 2; 个. 32; 闭口取腱器; 2; 个. 33; 4.5mm钻; 2; 个. 34; 导线抓取器; 2; 个. 35; 后叉股骨瞄准器; 2; 个. 36; 开槽测量模块; 2; 个. 37; 2.4带尾孔导针; 2; 个. 38; 消毒盒; 2; 个. 肩关节器械. 39; 锉; 2; 个. 40; 带锁止组织抓钳; 2; 个. 41; 滑动缝线剪切器; 2; 个. 42; 刻度探针; 2; 个. 43; 交换棒，金属; 2; 个. 44; 直型穿线钳; 2; 个. 45; 45°右弯穿线钳; 2; 个. 46; 45°左弯穿线钳; 2; 个. 47; 缝线垂直型抓钳,兰柄; 2; 个. 48; 3.8mm 锥形骨锥-可重复使用; 2; 个. 49; 170mm缝合钩，右弯45°; 2; 个. 50; 170mm缝合钩，左弯45°; 2; 个. 51; 170mm 缝合钩，直形; 2; 个. 52; 全圈推结器; 2; 个. 53; 勾线器159mm; 2; 个. 54; 消毒盒; 2; 个. 55; 录像系统; 1; 个. |
| 7 | 外科手术显微镜 | 1套 | 1.光学部分 1.1光学：全镜组复消色差，光学镀膜保护； 1.2工作距离：在单一物镜下连续变焦，最小工作距离≥200mm ▲1.3最大工作距离≥610mm 1.4放大倍率范围 2X-25X（适配 10X/12.5X 目镜），电动无级连续变倍。 1.5具备变倍/焦距记忆功能，预设常用倍率，快速切换宏观/精细观察模式。 1.6变焦模式：电动连续变焦(速度可调)，同时在主镜上配备手动精细调焦； 1.7具备自动对焦功能（激光/红外/电动），移动镜体停止后或按键触发自动对焦，术中无需反复精细调焦。 1.8变倍模式：电动连续变信(速度可调)，同时在主镜上配各手动变倍旋钮： 1.9主刀镜：0-180度可调双目镜筒，可进行多角度设定： 1.10广角目镜，屈光补偿-6D至+5D，眼杯高度可调 1.11助手镜：助手镜目镜具备锁控功能，360度旋转可调至对手镜位置： 2.照明部分 ●2.1光源：主光源≥300W氙灯： 2.2光源：备用光源≥300W氙灯： 2.3照明安全控制：光亮度随工作距离变化而变化，防止术中灼伤： 2.4辅助照明：除主照明外，提供侧向补光辅助照明，可单独开关： 2.5手动光斑调节旋钮，可连续无级调节光斑大小； 3.支架部分 3.1四连杆支架： 3.2平衡调校方式：具备支架平衡调节功能（一键自动/半自动） 3.3配备无菌消毒罩，固定牢固，术中无下坠、无遮挡视野。 3.4支架具有电磁锁开关； 4.操作控制系统 4.1配备触控式控制面板，可调节光学、支架、照明、荧光、影像等功能，支持术中视频查看与操作。 4.2用户设置：可以设置个性化用户参数，数量不限； 4.3患者档案管理：可以建立患者档案，存储患者手术照片，录像等资料； 5.影像系统 5.1一体化内置高清/4K摄像头，内置分光/视频处理模块，无需额外外接适配器。 5.2一体化内置视频记录，视频录像分辨率具有≥2种选择，照片格式包括但不限于PNG或JPG 6.荧光造影功能 ▲6.1具备荧光造影模块：含血管造影、黑白荧光造影等 6.2启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动； 6.3具有肿瘤造影功能；荧光模块内置/集成于主机，注射造影剂后，能分辨正常组织与肿瘤边界。 7.显微镜具备与内镜连接，拓展视角，探查显微镜盲区 8.配备≥55寸视频监视系统可用于教学演示、开展常规手术等 9.整机、核心光学/光源部件保修期≥8 年 10.配置清单： 序号; 名称; 数量及单位. 1; 显微镜光学主机; 1台. 2; 支架; 1套. 3; 主刀镜; 1套. 4; 助手镜; 1套. 5; 目镜; 4个. 6; 氙灯照明系统; 1套. 7; 有线脚踏; 1个. 8; 双激光自动聚焦模块; 1套. 9; 无菌消毒罩; 1套. 10; 摄录像系统; 1套. 11; 超高清工作站; 1套. 12; 高清监视器; 1块. 13; 荧光造影模块; 1套. 15; 原厂内镜接口; 1套. 17; ≥55寸视频监视系统; 1套. 16; 增倍器; 1套. 17; 变焦照明关联系统; 1套. |
| 8 | 高清腹腔镜系统 | 1套 | 一、高清腹腔镜系统 数量：1套 （一）4K摄像系统 1.系统具有升级能力，升级可实现3D、荧光、单平台双镜联合等功能。 2.输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描。 3.图像色域范围BT. 2020、BT. 709。 4.集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080全高清录像及3840x2160超高清图片。 5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 ●6.具备≥5 种影像增强功能，包含组织细节增强、血管辨识度增强、光谱分析等模式，可提升组织与血管分辨能力。 ▲7.支持双镜联合显示，可同时接入两路内镜信号，实现同屏分屏/画中画对比显示。 8.可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 9.可通过画中画功能实现4种同屏显示模式。 10.术野画面≥5级亮度可调。 11.电子放大≥2倍，≥5级可调，具备自适应缩放/自动变焦功能。 12.2种纤维镜图像优化功能。 13.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 14.支持包括模块化在内的升级，以实现连接高清电子软镜（胃镜、肠镜、支气管镜等）的功能。 15.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 16.至少4 个USB接口。 ▲17.数字输出接口≥4 个，包含 DP、12G-SDI、DVI-D等主流4K接口。 18.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 19.配备≥32英寸屏幕，分辨率为≥3840x2160，可视角度为178°/178°（水平/垂直），亮度≥700cd/m²，对比度≥1500:1。 （二）4K摄像头 1.采集像素：摄像头像素≥3840 × 2160。 2.重量≤250g。 3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 5.摄像头按键≥2 个，可自定义≥4 种快捷功能（录像、拍照、白平衡、显示切换等）。 6.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 （三）医用内窥镜用冷光源 1.采用LED光源，光源免维护 2.光斑均匀性高 3.高效导热设计 4.采用非球面光学玻璃透镜组 5.采用智能调速风扇散热，支持智能控温 6.导光束插拔智能检测 7.兼容多规格导光束 （四）气腹机 1.最大流量每分钟≥50升。 2.注气方式：连续式注气。 3.可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热。 4.液晶触摸屏≥10英寸，内含操作系统，支持播放安装及使用视频。 5.含成人模式、儿童模式和气腹针模式。 6.儿童模式下，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 L/min；调节精度≤0.5 L/min； 7.成人模式下，压力调节范围：1-30mmHg；流速调节范围：1-50 L/min；调节精度≤1 L/min （五）腹腔内窥镜 1.外径：10mm 2.视向角：≥30° 3.工作长度：≥300mm 4.镜头采用蓝宝石保护窗口，持久耐磨 5.支持高温高压消毒 二、外科手术开腹器械包 数量：5个，每个包包括如下器械： 1.组织钳3把，18cm 普通 头宽5 2.组织剪2把，22cm直 3.组织剪2把，22cm弯 4.组织剪2把，20cm直 5.组织剪2把，20cm弯 6.组织剪2把，18cm直 7.组织剪2把，18cm弯 8.组织剪1把，20cm弯窄头 金圈 精细 9.止血钳5把，16cm弯全齿 10.止血钳3把，24cm直有钩 11.止血钳2把，22cm弯全齿 12.止血钳2把，18cm弯全齿 13.止血钳2把，14cm弯全齿 14.止血钳2把，12.5cm弯全齿 15.止血钳1把，24cm直全齿 16.止血钳1把，22cm直全齿 17.止血钳1把，20cm弯全齿(精细) 18.显微止血夹1只，止血 圆尾 直L16 19.显微止血夹2只，合拢 方尾 直L25 20.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L20 21.显微止血夹1只，合拢 方尾 直L12 22.显微止血夹2只，合拢 方尾 角弯L14 23.显微镊1把，18cm直平台 头宽0.4 24.显微镊1把，18cm弯平台 头宽0.4 25.显微持针钳1把，18cm直 头宽1.2镶片,带锁(扁柄) 26.显微持针钳1把，18cm弯 头宽1.2镶片,带锁(扁柄) 27.手术剪2把，18cm弯圆 28.手术剪2把，16cm直圆 29.手术剪2把，16cm弯圆 30.手术剪2把，14cm直圆 31.手术刀柄2把，7# 32.手术刀柄2把，4# 33.帕巾钳3把，16cm尖头 34.海绵钳2把，25cm弯有齿 头宽10 35.海绵钳2把，25cm弯无齿 头宽10 36.腹腔吸引管1根，24cm弯形圆头φ10 短套管 37.持针钳3把，22cm粗针 38.持针钳3把，18cm粗针 39.持针钳2把，20cm粗针 40.外科手术开腹器械包通用技术要求： （1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。 （2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。 （3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。 三、腹腔镜器械包 数量：2个，每个包包括如下器械： 1.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 全齿 2.分离钳1把，36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 全齿 3.抓钳1把，弯钝头 φ5×330 4.抓钳1把，无创伤 φ5×330 5.施夹钳1把，φ10×330mm可吸收 6.环形牵开器1套，φ24cm 7.疝气针1支，疝气针 φ2.5mm小儿 8.整形镊1把，12cm凹凸齿 头宽1.6 9.腹腔镜器械包通用技术要求： （1）材料：所有与人体接触的金属部件应采用医用不锈钢制造。 （2）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。 （3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。 六、图文工作站 1.患者信息、检查列表、报告书写、实时视频、采集图像同时显示在一个界面； 2.截图去黑边功能，支持设置完整、矩形、圆形、八角形等，并可保存≥2种预设方案； 3.实时视频支持全屏显示，全屏显示时支持采集图像； 4.采集的图片显示采集日期与时间； 5.支持两路视频源同时接入，并支持同时采集和同时录制，视频录制支持同步录制音频； 6.实时录制动态影像，录制中支持采集图像，播放影像时支持进行二次图像采集； 7.多项目组合查询，精确锁定查询结果； 8.具备自由组合搭配所需统计项目，进行精确统计，并导出保存； 七、配置清单： 序号; 产品说明; 数量; 单位. 一、4K 内窥镜摄像系统. 1; 控制主机模块; 1; 个. 2; 连接主机模块; 1; 个. 3; 4K 摄像头; 1; 个. 4; 医用内窥镜用冷光源; 1; 个. 5; 4K医用监视器; 1; 个. 6; 腔镜台车; 1; 台. 二、50升气腹机; 1; 台. 三、腹腔内窥镜; 3; 个. 四、外科手术开腹器械包; 5; 个. 五、腹腔镜器械包; 2; 个. 六、助手屏; 1; 个. 七、图文工作站; 1; 个. |
| 9 | 宫腔镜系统 | 1套 | 一、宫腔镜系统 数量：1套 （一）4K摄像系统 1.系统具有升级能力，升级可实现3D、荧光、单平台双镜联合等功能。 2.输出分辨率≥3840×2160，逐行扫描。 3.图像色域范围BT.2020、BT.709。 4.集成图文工作站功能，术中记录≥1920×1080全高清录像及≥3840×2160超高清图片。 5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 ●6.具备≥5 种影像增强功能，包含组织细节增强、血管辨识度增强、光谱分析等模式。 ▲7.支持双镜联合显示，可同时接入两路内镜信号，实现同屏分屏 / 画中画对比显示。 8.根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 9.通过画中画功能实现4种同屏显示模式。 10.术野画面≥5级亮度可调。 11.电子放大≥2 倍，≥5 级可调，具备自适应缩放/自动变焦功能。 12.2种纤维镜图像优化功能。 13.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 14.支持包括模块化在内的升级，以实现连接高清电子软镜（胃镜、肠镜、支气管镜等）的功能。 15.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 16.至少4个USB接口。 ▲17.字输出接口≥4 个，包含 DP、12G-SDI、DVI-D等主流 4K 接口。 18.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 19. 监视器：≥32英寸屏幕，分辨率≥3840x2160，可视角度为178°/178°（水平/垂直），亮度≥700cd/m²，对比度≥1500:1。 （二）4K摄像头 1.采集像素：摄像头像素≥3840x2160。 2.重量≤250g，握持轻便。 3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4.可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 5.摄像头按键≥2个，可自定义≥4种快捷功能（录像、拍照、白平衡、显示切换等）。 6.电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 （三）医用内窥镜用冷光源 1.采用LED光源，光源免维护 2.光斑均匀性高 3.高效导热设计 4.采用非球面光学玻璃透镜组 5.采用智能调速风扇散热，可智能控温 6.导光束插拔智能检测 7.兼容多规格导光束 （四）宫腔检查镜 1.宫腔镜为柱状晶体镜，双层外管，亮度高 2.宫腔镜角度≥30°,广角, 3.宫腔镜直径≥4.0mm，长度30cm 4.宫腔镜支持高温高压消毒 5.内鞘：≥5.4mm，含工作通道用于5Fr半硬性器械 6.外鞘：≥6.0mm （五）超广角宫腔镜 1.视向角≤12°，平行目镜，长度≥18cm，广角设计。 2.带工作通道，含接口进水通道，含光导纤维。 3.支持高温高压消毒。 4.中空鞘芯； 5.操作鞘规格： 22-26Fr，可旋转，支持连续 / 单向灌流。 6.配套可旋转、可拆卸、绝缘、带电凝功能的手术器械（剪刀、抓钳、活检钳等），尺寸适配操作鞘，支持高温高压消毒。 7.密封帽10个/包 8.搭配专用消毒盒 （六）医用灌注泵 1.安全分类I类BF型 2.电源AC220V 3.额定功率：≤150VA 4.微电脑数码管显示 5.压力根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg 6.流量根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0L/min 7.显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等） 8.管路支持高温高压和低温等离子消毒 9.配件与其他品牌通配 10.配件属于医用级材料，保证手术的安全性 11.采用蠕动式/挤压式供水方式。 - 运行方式间歇加载/连续运行 二、冷刀宫腔镜 数量：3套 1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等； 2.采用平行视野设计，视向角12°±3°。 3.景深3mm-100mm； 4.具有超广角视野，视场角≥100°； 5.镜体设计，方便握持与旋转。 6.蓝宝石镜面，光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用光学系统设计，主镜工作长度≥200mm； 7.最大插入部外径（镜体外径）/插入部分最大宽度≤7.0mm，以保护宫颈内口及周围子宫内膜； 8.所供产品在验收时需提供检验报告证明其光学性能符合国家或行业标准 9.目镜和器械通道呈平行型设计； 10.平行视野宫腔镜镜体具有大于3mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道最小宽度≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm； 11.器械通道入口设计便于器械平滑、顺畅地导入，无卡顿。 12.密封系统能有效防止术中膨宫液喷溅，并在切换器械时自动或简易闭合，确保气密性。 13.器械通道设计不能干扰磁性手术耗材（如输卵管疏通导丝）的正常通过，并能有效防止气泡进入宫腔。 14.可配备不少于5种宫腔镜下手术器械，至少包括剪刀、分离钳、活检钳、抓钳等。器械工作长度应与镜体匹配（≥330mm），工作头端外径≤3.2mm，可适配镜体通道。 15.手术器械拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求。支持低温等离子、高温高压消毒； 16.镜体密封紧实，内镜上标有耐压力蒸汽灭菌标识； 17.灌流系统设计保证大流量持续对流，进出水接口支持360度旋转以防管路缠绕。 18.操作系统配备专用消毒盒，方便医院选择不同消毒方式分别灭菌和存放，保护镜子及器械附件使用功能正常； 19.耐高温高压灭菌次数≥300次，或承诺提供不低于1年的密封性质保。 三、宫腔一体镜 数量：5套 1.镜体设计易于彻底清洗和消毒。 2.具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作； 3.超广角镜头，视场角≥90°； 4.视向角12°-30°范围内可任选、景深3mm-100mm； 5.插入部工作长度≥200mm，最大插入部外径（镜体外径）/插入部分最大宽度≤5.8mm，免扩宫； 6.插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤； 7.所投产品在验收时需提供光学系统检验报告，证明其光学性能符合国家或行业标准。 8.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； 9.插入部前端含无创末端设计，整体结构有利于实现细镜体和通畅的进出水。 10.器械插入口设计便于器械平滑、顺畅地导入。 11.密封系统能有效防止术中液体渗漏，并在切换器械时自动或简易闭合，确保气密性。 12.器械通道设计不能干扰磁性手术耗材的正常通过，并能有效防止气泡进入宫腔。 13.进出水口根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕； 14.产品支持高温高压灭菌和低温等离子灭菌。在验收时需提供生产厂家出具的针对该产品的灭菌耐受性验证报告（含推荐的灭菌参数）。 15.产品密封紧密，耐高温高压灭菌次数≥300次，或提供不低于1年的密封性质保承诺。内镜上应标有可耐压力蒸汽灭菌标识。 四、宫颈活检钳 数量：10把 1.剪头部张开度≥30°； 2.钳头张开角：张开度≥45º； 3.器械工作长度≥400mm； 4.器械与人体接触部分的材料采用医用不锈钢制造。 五、电切镜 数量：2套 1可连续进出水冲洗对流。用于泌尿外科、妇科盐水下电切手术。 1.1内窥镜：1支，30°，4mm×302mm,支持高温高压消毒； 1.2被动式操作器：1个。 1.3外鞘：1支，26Fr，设置进、出水通道和控制开关，进出水垂直对流。 1.4内鞘：1支，24F，支持360°旋转。 1.5内鞘进水接头：1个，设置进水口、出水口，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。 1.6闭孔鞘芯：1支，与内鞘配套使用。 1.7冲洗接头：1个，与内鞘配套使用。 1.8冲洗瓶：1个。 1.9电切环：5支，可重复性用电极，与电切镜兼容。 1.10消毒盒：1个。 六、配置要求： 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 4K摄像系统; 1; 套. 2; 4K摄像头; 1; 个. 3; 医用内窥镜用冷光源; 1; 台. 4; 4K医用监视器; 1; 台. 5; 宫腔检查镜; 1; 套. 6; 超广角宫腔镜; 1; 套. 7; 医用灌注泵; 1; 台. 8; 冷刀; 3; 套. 9; 宫腔一体镜; 5; 套. 10; 宫颈活检钳; 10; 把. 11; 电切镜; 2; 套. |
| 10 | 4K鼻内镜系统 | 1套 | 一、4K鼻内镜系统 数量：1套 （1）图像处理装置 1、系统模块化设计，支持升级兼容主流品牌 4K 硬镜、电子软镜（鼻窦镜、宫腔镜、输尿管镜等）。 2、系统具备HDR（高动态范围）功能； 3、具备多光谱成像模式（如白光、特殊光、色彩增强等），根据组织类型切换显示模式； ▲4、主机具有特殊光成像功能以便观察粘膜下血管形态，无需其它试剂辅助能实现粘膜浅表性肿瘤的诊断； 5、系统实现双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示； 6、防护安全：设备防触电保护等级为CF型，并且为1类激光产品； 7、主机输出分辨率：≥3840×2160；高清模式输出分辨率≥1920×1080；图像色域范围BT. 2020； 8、根据临床需求，主机图像支持亮度模式，对比度，色调，色彩模式，增益模式，增强模式等，根据手术需要，画面亮度自动调节，暗处增亮，并降低反光； 9、系统具备激光模式：降低内窥镜图像在激光辐射期间的模糊程度； 10、支持白光、荧光、特殊光增强等≥6 种图像模式，并且实现不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况； 11、系统配置触控面板屏幕，界面首页根据用户需求自定义设置功能按钮，系统登记编辑≥50个患者数据，并支持登记≥20个用户预设； 12、支持多类别色彩（色度、色相、色调）调节，每类调节级别≥10 级。 13、用户根据自身需求通过主机将功能分配到摄像头和电子内窥镜的遥控开关（如白平衡、亮度、强调等）； 14、设备配备摩尔纹滤光片； 15、数字输出端口≥6 个，包含 12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、HDMI、DVI 等主流 4K 接口； 16、系统实现3D和2D图像之间的一键切换，术野画面≥2倍电子放大功能，≥5级可调，具备自适应缩放功能； 17、具备荧光亮度可调功能，可调级别≥3档； 18、颜色风格≥3种，摄像主机具有细节增强、色彩增强、构造强调、自动增益控制等模式。 （二）医用冷光源 1、光源类型： LED 冷光源，多灯珠设计，保证图像的高亮度及色彩还原； 2、照明模式≥3种，包括白光照明，荧光照明，窄带成像观察模式等； 3、设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。 4、LED灯泡，寿命≥10000小时； 5、无操作面板，直接在主机操作联动，简化操作 6、色温范围：3000-7000K 7、运行噪音≤55dB，满足手术室静音要求。 8、自动亮度调节：LED 驱动电流控制亮度调整，曝光 ≥15档 9、最大光照强度符合医用安全标准。 （三）4K荧光摄像头 1、摄像头具有4K-CMOS，分辨率≥3840×2160P 的4K成像效果； 2、特殊光观察功能：具备特殊光成像功能以及荧光成像功能； 3、摄像头具有≥5个快捷键按钮，能根据使用习惯，设置和切换对焦、观察模式、白平衡、图像冻结、特殊光观察等常用功能； 4、摄像头焦距：≥19mm； 5、摄像头具备一键自动对焦、一键连续自动对焦功能； 6、摄像头最大支持2.0倍数码变焦； 7、具有扩展景深功能：能对失焦区进行图像处理，实现视觉扩大景深的效果； 8、摄像头重量≤270g； 9、防护安全：设备防触电保护等级为CF型； 10、灭菌方式支持高温高压、低温等离子消毒等方式； （四）鼻内镜 1、特殊光成像技术，支持强化黏膜表层毛细血管与其他组织的可视性。 2、≥2种视野角度设计。 3、光学镜片采用蓝宝石或高透材质，耐高温高压、耐水蒸气，高气密性设计，支持高温高压消毒 （五）电子鼻咽喉内窥镜（治疗型） 1、上/下弯曲≥120°，左/右弯曲≥60°； 2、视野方向0°，视野角≥85°； 3、景深2-50mm； 4、先端部外径≤5mm，软性部外径≤5mm，管道内径≥2mm； 6、全长≥600mm，有效长度≥350mm； 7、具备特殊光成像技术，支持强化黏膜表层毛细血管与其他组织的可视性； 8、近焦观察：拥有近对焦功能，支持≤2.5mm距离处观察组织，对微小病变进行细微观察； 9、带器械通道，能与≥2种钳子组合使用，适用激光/高频电治疗。 （六）电子鼻咽喉内窥镜（检查型） 1、视野角度：90度； 2、景深： 3-50mm； 3、先端部外径≤2.8mm； 4、软性部外径：≤3.0mm； 5、有效长度：≥300mm； 6、全长：≥500mm； ●7、弯曲角度：上下≥120° 8、先端内置CCD，免调焦； 9、图像预冻结功能，自动采集清晰图片； 10、具有特殊光成像技术,支持增强毛细血管网和粘膜形态的可视性，提高早期癌检出率； （七）监视器 1、医用专用监视器，屏幕比例16：9，尺寸≥27英寸； 2、高清显示，分辨率≥1920*1080； 3、具备SDI、HDMI、DVI等多种数字高清信号输入及输出。 （八）台车 1、专用台车，用于安全牢固放置图像处理装置及监视器； 2、可转动液晶显示器，支持操作者不同角度观察图像。 3、可拉伸键盘托盘，支持医生不同角度操作。 4、带锁定装置，保障设备稳定。 （九）图文工作站 1.患者信息、检查列表、报告书写、实时视频、采集图像同时显示在一个界面； 2.截图去黑边功能，支持设置完整、矩形、圆形、八角形等，并可保存≥2种预设方案； 3.实时视频支持全屏显示，全屏显示时支持采集图像； 4.采集的图片显示采集日期与时间； 5.支持两路视频源同时接入，并支持同时采集和同时录制，视频录制支持同步录制音频； 6.实时录制动态影像，录制中支持采集图像，播放影像时支持进行二次图像采集； 7.多项目组合查询，精确锁定查询结果； 8.具备自由组合搭配所需统计项目，进行精确统计，并导出保存。 二、耳鼻喉手术动力系统 数量：1套 （一）主机 1、≥7寸彩色液晶触摸菜单操作界面，工作参数数字化实时显示； 2、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%； 3、闭环控制系统，主动预警提示注意事项，故障自诊断和保护技术； 4、BF型电气安全设计； 5、主机支持至少两个手柄同时连接并独立控制，配合脚踏开关作无级变速控制； 6、主机面板和脚踏开关均具备功能、转向的切换； 7、手柄连接自动激活，刨削（吸切）刀具自动识别； 8、具备设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数； （二）脚踏开关 1、线缆长≥3.5m，无级调速，具备功能切换及注水控制； 2、IPX8防水等级，防滑、防侧翻； 3、承载重量≥1000N。 （三）刨手柄 1、手柄材质轻便，表面具有防刮耐磨处理工艺。 2、外形尺寸：手柄外形最大外径≤22mm，重量≤0.6kg，电缆线长度≥2.5m。单向转6000-13000r/min， 往复转500-6000r/min； 3、手柄连同电缆线支持耐受高温高压灭菌和低温等离子灭菌。 4、吸引、切割、排出路径设计顺畅，不易堵塞。 5、能匹配各种刀头及钻头，覆盖鼻部、咽部、喉部、颅底及整形科常见手术需求。 6、手控控制系统，带有抽吸调节阀设计，能快速更换刀具； 7、脚踏控制无级调速；往复转频率最高≥4Hz； 8、具有自动识别刀具的功能； 9、具有冷却喷水功能； （四）刨刀具（刀头） 1、不锈钢制作，支持高温高压消毒； 2、刨刀具外管最细规格直径≤3.6mm； 3、提供≥2种规格刨刀具供选择； 4、钻头刀头支持注水和吸引； 5、提供能够满足鼻息肉、筛房、上颌窦、额窦、蝶窦、喉部等部位手术所需的不同角度和长度的刨刀具，至少包括直刀头、弯刀头及鼻钻头。 （五）微电机 1、接口接插方便快捷，支持高温高压消毒； 2、最大外径≤23mm，重量≤130g。 3、高速电机马达，峰值输出功率≥100W； 4、工作最高温度≤40℃； 5、输出速度为0-40000r/min，脚踏控制无级调速； 6、支持连接刚性传动无级变向磨钻手柄； （六）高速磨钻手柄 1、接口接插方便快捷，支持高温高压消毒； 2、外径≤16mm，角度20°-25°，执笔式、防滑结构设计； 3、最高转速≥80000r/min，径向跳动≤0.05mm，可正反转； 4、具备冷却喷水功能 5、各种尺寸、角度手柄可选，满足多种手术的需要； 6、手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转； 7、急停时间≤0.5s； （七）高速磨钻头 1、有多种钨钢、不锈钢材质，支持高温高压消毒； 2、分类有切削刃和金刚砂，钻头圆形以及橡子头形，全规格磨钻头可选； 3、最高转速≥80000r/min，径向跳动≤0.05mm； （八）注水套件 提供完整的注水、输水、泵管、管夹及挂杆配件，材质为医用级，支持高温高压消毒，能够与主机及手柄的冷却冲洗系统匹配使用。 三、耳鼻喉手术器械包 数量：1套 功能：产品用于耳科显微手术。 1.耳钳1把，80*4，直，麦粒形 2.耳钳1把，80*3，直，麦粒形 3.耳钳1把，80*7，直，麦粒形 4.耳剪10把，80，直 5.镫骨足弓剪1把，75，左上翘 6.镫骨钳1把，80 7.镫骨钳1把，75 8.吸引管1根75×Φ0.8耳用 9.吸引管1根75×Φ1耳用 10.吸引管1根75×Φ1.2耳用 11.吸引管1根75×Φ1.5耳用 12.吸引管1根75×Φ1.8耳用 13.吸引管1根75×Φ2耳用 14.吸引管1根75×Φ2.5耳用 15.耳用叉1把，200，T型 16.鼻组织钳1把，140×3.5，管式，上弯，115°，尖头 17.鼻组织钳1把，135×3.5，管式，上弯，90°，尖头 18.鼻组织钳1把，140×3.5，管式，下弯，115°，尖头 19.鼻组织钳1把，135×3.5，管式，下弯，90°，尖头 20.蝶窦咬骨钳1把，170×70°*3 21.鼻腔吸引管1根175×Φ2.5，可控，90° 22.鼻腔吸引管1根175×Φ3，可控，90° 23.鼻腔吸引管1根175×Φ3.5，可控，90° 24.鼻腔吸引管1根175×Φ4，可控，90° 25.剥离器1把，200×3.8，弯头，带吸引 26.鼻腔拉钩1把，180，双头 27.鼻咬切钳1把，120×3.5，盖板式，下弯，反切 28.鼻咬切钳1把，120×2，直，长圆头 29.鼻咬切钳1把，120×3，直，长圆头 30.鼻咬切钳1把，160×2，直，长圆头 31.鼻咬切钳1把，120×2×30°，直，长圆头 32.鼻咬切钳1把，120×3×30°，直，长圆头 33.鼻咬切钳1把，160×3×30°，直，长圆头 34.鼻咬切钳1把，120 × 3,盖板式，角弯45,长圆头 35.鼻咬切钳1把，120×2，盖板式，角弯45°，长圆头 36.鼻咬切钳1把，160×2×45°,盖板式，长圆头 37.鼻咬切钳1把，160×3×45°，盖板式，长圆头 38.鼻咬切钳1把，180x2x45°，盖板式，长圆头 39.鼻咬切钳1把，180x3x45°，盖板式长圆头 40.鼻咬切钳1把，180x2，盖板式，直型，长圆头 41.鼻咬切钳1把，180x3，盖板式，直型，长圆头 42.鼻组织钳1把，135×3.5，管式，下弯，90°，尖头 43.鼻组织钳1把，140×5×115°，下弯，鼻窦 44.鼻腔吸引管1条，150xф2.5x24，弯 45.鼻腔吸引管1条，150xф3x24，弯 46.鼻腔吸引管1条，150xф4x24，弯 47.鼻腔吸引管1条，190xф2.5，直，可控 48.鼻腔吸引管1条，190xф3，直，可控 49.鼻腔吸引管1条，190xф3.5，直，可控 50.鼻腔吸引管1条，190xф4，直，可控 51.鼻骨膜剥离器1把，180x3，单头带吸引铲形 52.鼻骨膜剥离器1把，180x5，单头带吸引铲形 53.鼻骨膜剥离器1把，180x5x5，双头，弯 54.探针（鼻用）1把，210xф2.5，弯，圆头 55.鼻腔拉钩3把，180，双头 56.异物喉钳（取鱼骨喉钳）1把，220，侧弯，盖板式，左开口，取鱼骨 57.异物喉钳（取鱼骨喉钳）1把，220，侧弯，盖板式，右开口，取鱼骨 58.止血钳（扁桃体用）1把，180xR50x9x2.5，圆弯头 59.止血钳（扁桃体用）1把，200xR50x9x2.5，圆弯头 60.止血钳（扁桃体用）1把，220xR50x9x2.5，圆弯头 61.止血钳（扁桃体用）1把，240xR50x9x2.5，圆弯头 62.止血钳（扁桃体用）1把，180xR12x15x2.5，圆弯头 63.止血钳（扁桃体用）1把，200xR12x15x2.5，圆弯头 64.止血钳（扁桃体用）1把，1220xR50x15x2.5，圆弯头 65.止血钳（扁桃体用）1把，240xR50x15x2.5，圆弯头 66.扁桃体用钳1把，135x7，三爪，枪形 67.显微耳针1把，160,直型，尖头 68.显微耳针1把，160X45°,角弯,尖头 69.显微耳钩1把，160x0.3x90°,直型 70.显微耳钩1把，160x0.6x90°,直型 71.显微耳钩1把，160x1X90°,直型 72.显微耳针1把，160x0.5,直型,尖头 73.耳用骨凿1把，160X2X1,直，圆刃 74.吸引头2个，50,微型 75.骨撬1把，145，直型，耳用 76.测深器1把，125 77.耳刮匙1把，160X2,单头，椭圆头 78.耳刮匙1把，160x2,双头 79.耳刮匙1把，160x1.5,双头 80.显微剥离器1把，160X1.5,弯型，叶片状 81.显微剥离器1把，160X2,弯型,叶片状 82.耳道皮瓣刀1把，160X2.5X45°,角弯 83.耳道皮瓣刀1把，160,镰状 84.耳道皮瓣刀1把，160X2.5,直型 85.耳道皮瓣刀1把，160X2x45°,角弯 86.乳突牵开器1把，130,3X3钩，钝钩，固定式 87.乳突牵开器2把，170X21,3X3钝钩，活节带齿 88.镫骨足弓剪1把，75,左上翘 89.镫骨足弓剪1把，75,右上翘 90.镫骨钳1把，80,安装用 91.耳用槌骨咬骨剪1把，80,直 92.耳钳1把，80，直，橄榄形，显微 93.耳钳1把，80,直，碗形，显微 94.耳钳1把，80,直，麦粒形，显微 95.耳剪1把，80,直 96.耳鼻喉手术器械包通用技术要求： （1）材料：与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料制造，热处理硬度为48-53HRC。 （2）器械表面亚光处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。 （3）应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。 （4）产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。 五、配置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位; 保修期要求. 1; 27寸高清医用监视器; 1; 个; ≥3年. 2; 4K图像处理装置; 1; 个; ≥3年. 3; 内窥镜冷光源; 1; 个; ≥3年. 4; 摄像头; 1; 个; ≥3年. 4; 导光束，2.8mm，3m，CF型; 1; 个; ≥1年. 5; 鼻内窥镜，4mm，0°; 1; 个; ≥1年. 6; 鼻内窥镜，4mm，70°; 1; 个; ≥1年. 7; 电子鼻咽喉内窥镜; 1; 个; ≥1年. 8; 测漏器; 1; 个; ≥1年. 9; 台车（内镜挂架）; 1; 个; ≥1年. 10; 鼻内窥镜，4mm，0°; 1; 个; ≥ 年. 11; 鼻内窥镜，4mm，70°; 1; 个; ≥1年. 12; 消毒盒，适用于5mm光学视管; 4; 个; ≥1年. 13; 电子鼻咽喉内窥镜（检查型）; 1; 个; ≥1年. 14; 耳鼻喉手术器械包; 1; 个; ≥1年. 15; 耳鼻喉手术动力系统; 个; ≥3年. 16; 图文工作站; 1; 套; ≥1年. |
| 11 | 高频外科集成系统 | 1套 | （一）性能参数： 1.产品用途：适用于普外科、泌尿外科、血管外科、胸外科、整形外科、妇产科、重建外科、心脏外科和结直肠外科等手术。 ●2.具备 7mm 大血管凝闭功能，可闭合≤7mm 动静脉/淋巴管/组织束 3.标配双极切除模式，无需额外软件升级。 4.与兼容的电切内窥镜配合用于在生理盐水环境下进行组织的切除或凝血。 5.兼容主流品牌电切手把件 6.盐水下双极等离子双极切割止血1-6档效果调节 7.切割峰值电压≥800V；凝血峰值电压≥300V 8.具备心脏射频消融功能 8.1主机具备外科心脏射频消融功能 8.2与兼容的消融器械配合使用，适用于阵发性房颤的治疗； 8.3心脏射频消融输出功率：0～50W 可调； 8.4心脏射频消融峰值电压≥380V 9.主机及屏幕设计 9.1 主机一体化设计，功能支持扩展 ▲9.2单极、双极、大血管闭合功能分区清晰，具备独立控制； 9.3液晶触摸屏幕≥7英寸 10.具备包括中英文等语言选择，便于教学等不同场景使用 11.器械自动识别、即插即用、智能功率匹配 12.具备阻抗自适应调节；所有模式的输出频率430kHz（±10%） 13.具有保存用户配置的收藏夹/近期访问，存储≥10组，每组有≥6 个收藏夹/近期访问，并可命名,具备双路电凝功能，支持同时启动两支单极手术器械，功率互不干扰。尤其适用于需要两个医生同时操作电刀的手术中使用。 14.切割模式： 14.1具备≥2种单极切割模式，包含：纯切、混切 14.2纯切：功率≥300W ，峰值电压≥1200V 14.3混切：功率≥200W ，峰值电压≥170V 15.凝血模式 15.1具备≥5 种单极凝血模式，包含：电灼模式、喷凝模式、软凝模式、双路输出电灼模式、双路输出喷凝模式等 15.2 软凝：功率≥ 120W，峰值电压≥250V 15.3电灼：功率≥120W,峰值电压≥440V 15.4喷凝：功率≥120W ,峰值电压≥3900V 15.5双路同时输出电灼模式，最大功率≥120W ，峰值电压≥3400V； 15.6双路同时输出电灼模式，最大功率≥120W ，峰值电压≥3400V； 16.智能模式器械 16.1通过器械上双滑块控件在无菌区进行远程功率调整 16.2除了传统黄色切割键及蓝色凝血键外，提供额外的按键将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 16.3 最大功率≥200W，峰值电压≥2700V 17.双极模式 17.1具备≥3种：包含精准，标准，宏 17.2精准模式： 17.2.1最大功率≥70W 17.2.2具备0.5W递增/递减； 17.2.3 峰值电压≥180V 17.3标准模式，最大功率≥70W ，峰值电压≥400V 17.4宏模式，最大功率≥70W ，峰值电压≥500V 17.5具备电流表显示电流大小1-1000毫安，同时用声响提示电流的增减 18.主机具备RFID器械识类型别功能，插入器械后对应屏幕有灯光提示，防止误操作。RFID发射/接收频率符合医用射频标准。 19.病人回路负极板接触质量监测 19.1 具备病人回路电极监控器（REM）系统 19.2当监测到接触电阻较初始电阻增大异常时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 19.3同时具备灯光警示和警报鸣响 19.4支持双片式负极板 20.配套大血管闭合刀头 20.1刀头用于闭合直径不超过7mm的动、静脉血管和淋巴管以及适合器械钳口大小的组织束。 ▲20.2具备直径5mm的腔镜手术刀头；以及直径5mm和13.5mm的开放式手术刀头，兼备直头及弯头，种类≥15种。 20.3提供刀头同时具备大血管闭合功能以及单极功能。 20.4刀头具备安全处理 7mm的脉管。 20.5头具备防粘连涂层、手控/脚踏激发、闭合声音反馈、一体化切凝 21.具备氩气系统升级功能 22.具备外接排烟系统 23.主机具有≥4个脚踏开关插口，兼容单极/双极/等离子/大血管闭合脚踏 24.系统设置：具备维修和设置界面，包含网络、诊断及语言选择等功能。 25.具备以太网链接方式 26.具有开机自检功能 27.具备将系统复位至次使用开/关按键关机时的设置，除了音量之外，所有的模式的值都能复位。 28.具有远程诊断功能：能自动存储错误代码，显示错误信息和时间； 29.额定负载电阻下输出功率具备调整功能 30.具备演示模式，用于该设备及附件的非临床演示使用 31.具备条形码阅读器，能识别具有可扫描条形码的器械以确认其正常工作。 32.整机保修期≥2年 33.配置清单： 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 高频手术系统主机; 1; 个. 2; 单极脚踏开关; 1; 个. 3; 双极脚踏开关; 1; 个. 4; 组织熔合脚控开关; 1; 个. 5; 腔镜手术刀头; 6; 把. 6; 开放手术刀头; 6; 把. 7; 双极切除术脚控开关（带转接插头）; 1; 个. 8; 双极切除术导线; 2; 个. 9; 台车; 1; 台. 10; 负极板; 10; 个. 11; 带保护套电刀笔; 10; 个. 12; 电源线; 1; 条. |
| 12 | 神经外科动力系统 | 1套 | 一、神经外科动力系统 数量：1套 功能：用于四岁及以上儿童和成人神经外科手术中手术器械的导航定位。 技术要求 1 整体要求：适用于神经外科手术过程对手术器械进行空间定位和定向。 2 主机 2.1 主机推车 2.1.1 主机推车为一体化设计，屏幕、机械臂、光学定位仪等均可集成在主机推车上。 2.1.2 主机推车具备地刹装置 2.1.3 主机推车固定后，机械臂负载位移≤0.05mm 2.2 机械臂 2.2.1 支持机械臂具备自主运动及锁定功能 2.2.2 机械臂旋转关节≥6个 2.2.3 位置准确度≤0.3mm 2.2.4 机械臂姿态重复定位误差≤0.2° 2.2.5 机械臂防护等级≥IP65 2.2.6 机械臂有效工作空间范围≥400mm×400mm×400mm 2.2.7 机械臂臂展≥800mm 2.2.8 机械臂末端为快拆设计，器械快速安装到位、无需螺钉固定 2.2.9 机械臂末端具备工作状态指示灯，便于观察机械臂运行状态 ●2.2.10 机械臂末端具备≥5维力矩传感器，单手操作即可调整机械臂姿态 2.2.11 轴向运动模式：机械臂沿当前定位方向进行轴向移动，最小步长≤0.2mm 2.2.12 精细运动模式：机械臂在垂直于当前路径平面的前后左右移动，移动步长最小≤0.2mm 2.3 触摸系统 2.3.1 支持高清触控屏幕≥23英寸，分辨率≥1920*1080 2.3.2 支持DP/DVI/HDMI等信号接口 2.4 光学定位仪 2.4.1 光学定位仪数量≥2个 2.4.2 双目或以上光学跟踪定位仪，集成于推车或独立支架 2.4.3 光学注册模块精度≤0.3mm 2.4.4 光学追踪定位仪利用红外光或主动标记进行目标追踪 2.5 安全保障系统 2.5.1 主机具备不间断供电电源，外接供电切断后支持包括机械臂在内的整机系统正常运转不少于10min。 2.5.2 支持机械臂碰撞监测功能 2.5.3 具备紧急停止按钮 2.5.4 光学定位系统自动进行环境信息识别，保障机械臂定位时主动避让环境障碍。 3 主机软件系统 3.1 患者管理模块 3.1.1 支持DICOM 通讯协议，能够与 PACS 互联互通，进行端到端数据传输。 3.1.2 支持从PACS、CD/DVD、USB 导入患者影像数据，并支持影像数据预览。 3.1.3 支持对患者数据进行修改、合并、删除、保护等数据管理操作。 3.1.4 支持将患者数据归档到PACS、CD/DVD、USB，并支持对数据进行匿名处理。 3.1.5 支持规划结果报告导出 3.1.6 支持加载包括但不限于CT、MR（T1、T1C、T2、FLAIR、MRA、DTI、BOLD等、SWI、QSM、PWI）、DSA、PET等模态序列。 3.2 影像处理模块 3.2.1 支持多模态影像融合功能 3.2.2 支持多种图像融合模式，支持手动融合、自动融合 3.2.3 支持使用上下层、分割线（竖直/水平）、棋盘格、侦察框等工具，观察序列融合效果。 3.2.4 支持切换序列伪彩显示方式，观察序列融合效果。 3.2.5 支持根据影像数据分割颅骨、血管、脑实质、脑沟回等解剖结构的三维模型，并可叠加显示。 3.2.6 支持根据影像数据自动分割大脑核团三维模型，自动分割数量≥10对 3.2.7 支持对已经提取的解剖结构进行裁剪操作。 3.2.8 支持感兴趣区手动测量功能，包括长度、面积、体积等信息 3.2.9 支持自动提取血肿、肿瘤等病灶，并可自动计算病灶的最大截面等参数。 3.2.10 支持电子脑图谱功能，可实现与MPR图自动配准融合、显示和隐藏。 3.3 术前计划模块 3.3.1 可设置E、T点绘制路径，E、T点可自由拖动调整 3.3.2 具备手术路径的二维和三维显示功能 3.3.3 支持规划路径的显示、隐藏、锁定、颜色/名称修改 3.3.4 支持设置电极针参数，包括触点个数、触点长度、触点间距、尖端距离 3.3.5 具备对图像进行ACPC矫正，ACPC视图可和原始视图切换显示 3.3.6 支持AC/PC/IH点提取，对AC/PC/IH点显示或隐藏 3.3.7 路径绘制完成后，若与血管发生干涉则自动给出提示，快速定位风险点 3.3.8 支持基于感兴趣脑区和核团的手术路径自动生成 3.4 空间注册模块 3.4.1 支持依赖于标志物接触式注册 3.4.2 支持基于机械臂的接触式注册，无需光学追踪系统识别，即能完成注册探针与患者标志物的接触式注册 3.4.3 支持基于影像模型自动识别注册标记点功能 3.4.4 支持无标志物的光学注册，无需任何标志物即能完成患者快速注册 ▲3.4.5 通过光学定位仪进行空间注册时无需对机械臂位置进行注册，即能完成整个注册流程。 3.4.6 注册完成后，系统会自动提示最终注册精度结果 3.5 空间定位模块 3.5.1 支持机械臂按照用户指令自主引导器械运动至所选路径及所设靶点距离对应的目标位姿，一次摆位实现全颅脑定位定向。 3.5.2 无需光学追踪系统注册识别机械臂，实现机械臂的准确定位定向。 4 附属配套 4.1 手术规划工作站 4.1.1 六核及以上处理器≥3.0GHZ，屏幕≥16英寸,显存≥8G，内存≥32G,硬盘≥1T 4.2 脚踏开关 4.2.1 具备安全脚踏控制开关 4.2.2 安全脚踏进液防护等级≥IPX8 4.2.3 安全脚踏的启动力范围：10N～50N 4.3 配置5G远程协助模块，支持实现远程系统操作 4.4 配备常用手术器械的适配器和引导固定器 4.5 配备术中进行空间注册所需配套器械和耗材 4.6 配备接触式注册和光学注册配套器械 4.7 配备患者固定相关器械 5 整机保修期≥8年 二、颅底显微包 1.显微剥离器1把： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽1.5mm （3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求 （4）材料：采用医用不锈钢材料 2.显微剥离器1把： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽3.0mm （3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求 （4）材料：采用医用不锈钢材料 3.显微拉钩1把： （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×2.5mm （3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求 （4）材料：采用医用不锈钢材料 4.显微拉钩1把： （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×2.5mm （3）表面处理：钝化、电解抛光或其他等效工艺，满足耐腐蚀、无毛刺、易清洁消毒要求 （4）材料：采用医用不锈钢材料 5.显微剥离器1把： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为220mm头部为弯圆头，头部尺寸为φ1.3mm（钛） （3）表面处理：钛氧化或其他等效工艺 （4）材料：钛合金 6.精细脑压板1块： （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式单圆头，头部尺寸为2mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：采用符合医用不锈钢材料 7.精细脑压板1块： （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式单圆头，头部尺寸为4mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：采用医用不锈钢材料 8.精细脑压板1块： （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式弯单圆头，头部尺寸为6mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：采用医用不锈钢材料 9.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直窄，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 10.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形直窄，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 11.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 12.显微镊1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 13.显微镊1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 14.显微组织镊1把： （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为枪形2×3钩，头宽2mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 15.显微取瘤镊1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为碗口，头部直径为φ3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 16.显微取瘤镊1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为碗口，头部直径为φ3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：采用医用不锈钢材料 17.显微手术刀1把： （1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪型下弯，镰刀形刃3.5mm （3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺 （4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金其他等效材料。 18.显微手术刀1把： （1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形上弯，镰刀形刃3.5mm （3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺 （4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金其他等效材料。 19.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为160mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 20.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为160mm型式为盖板式左弯，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 21.柔性吸引管1把： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ2.5mm锥管 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 22.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ1.5mm锥管 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 23.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ2mm锥管 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 24.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为直，直径为φ2.5mm锥管 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 25.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 （2）产品尺寸：总长为220mm直，直径为φ3mm （3）表面处理：喷砂无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 26.显微取瘤钳1个： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为管式，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 27.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：工作长度为160mm型式为盖板式 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 28.椎板咬骨钳1把： （1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 （2）产品尺寸：19cm管式 130°刃宽2 （3）表面处理：砂面钝化。 （4）材料：医用不锈钢材料 29.椎板咬骨钳1把： （1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 （2）产品尺寸：19cm管式 130°刃宽2 （3）表面处理：砂面钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 30.鼻咬骨钳1把： （1）适用范围：用于钳夹组织。 （2）产品尺寸：工作长度为130mm盖板式上弯30°长圆头，宽2.5mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 31.鼻咬骨钳1把： （1）适用范围：用于钳夹组织。 （2）产品尺寸：工作长度为130mm管式旋转直长圆头反切，宽2.5mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 32.柔性吸引管1把： （1）适用范围：用于钳夹组织。 （2）产品尺寸：工作长度为130mm管式旋转直长圆头反切，宽2.5mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 33.柔性吸引管1把： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：管130mm型式为可换式，直径为φ3mm （3）表面处理：镀铬或其他等效工艺 （4）材料：头部：H62 柄部：医用不锈钢材料 34.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯上 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 35.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯下 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 36.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯左 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 37.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为Φ3mm头弯右 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 38.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 39.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 （2）产品尺寸：总长为150mm侧开口左弯，直径为φ3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 40.柔性吸引管1支： （1）适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 （2）产品尺寸：总长为150mm侧开口右弯，直径为φ3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 41.显微剥离器1把： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为角弯圆，头宽2.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 42.显微剥离器1把： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽3.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 43.显微剥离器1把： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为220mm头部为直水滴头，头部尺寸为φ0.8mm（钛） （3）表面处理：钛氧化或同等工艺 （4）材料：钛合金 44.显微拉钩1把： （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×40mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 45.显微拉钩1把： （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ0.7×5.6mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 46.显微刮匙1把： （1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。 （2）产品尺寸：总长250mm，直形侧弯环形无刃，头部内圈直径为φ3mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 47.显微刮匙1把： （1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。 （2）产品尺寸：总长250mm，直形弯环形无刃，头部内圈直径为φ3mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 48.显微刮匙1把： （1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。 （2）产品尺寸：总长250mm，直形侧弯环形无刃，头部内圈直径为φ5mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄。 （4）材料：医用不锈钢材料 49.显微刮匙1把： （1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。 （2）产品尺寸：总长250mm，直形弯环形无刃，头部内圈直径为φ5mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 50.显微刮匙1把： （1）适用范围：适用于脑内手术时刮除病骨及坏死组织用。 （2）产品尺寸：总长250mm，直形直角弯环形无刃，头部内圈直径为φ5mm， 头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 51.显微持针器1把： （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长为180mm弯，头宽1mm镶片 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 52.显微持针器1把： （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长为180mm弯，头宽1mm镶片 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 53.显微手术刀1把： （1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。 （2）产品尺寸：总长为210mm型式为直，尖角形刃6mm （3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或等效工艺 （4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金 54.显微手术刀1把： （1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。 （2）产品尺寸：总长为210mm型式为直，镰刀形刃5.6mm(钛） （3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺 （4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金 55.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为管式，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 56.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式左弯，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 57.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式右弯，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 58.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为管式，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 59.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 60.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 61.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，直刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 62.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，直左弯刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 63.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，直右弯刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3。 （4）材料：医用不锈钢材料 64.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长185mm纤细的头端及杆部，盖板指圈式杆厚2.2mm，工作长度：170mm，上弯45°刃口。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3 （4）材料：医用不锈钢材料 65.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：用于钳夹组织。 （2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直碗口φ2mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。 （4）材料：医用不锈钢材料 66.显微取瘤钳1把： （1）适用范围：用于钳夹组织。 （2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直碗口φ2mm。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 67.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。 （4）材料：医用不锈钢材料 68.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直左弯刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 69.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，直右弯刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。 （4）材料：医用不锈钢材料 70.显微组织剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，上弯45°刃口，可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 71.显微持针器1把： （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长260mm，枪型笔式，工作长度:120mm，头部：直左弯，金刚砂涂层。夹持范围：2/0~4/0缝针。可以360°旋转带清洗孔。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 72. 颅底显微包通用技术要求 （1）表面质量：器械表面应光滑、无锋棱、毛刺、碰伤和划痕，表面粗糙度Ra≤0.8μm。 （2）耐腐蚀性：按YY/T 0149-2006沸水试验法，外表面应达到b级。 （3）灭菌方式：产品应至少适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌中的两种方式。 （4）器械盒：2个，适用范围：适用医疗、实验消毒器，产品尺寸：全冲孔器械装载篮250×250×50mm（允许±5%公差），不锈钢材质。 三、显微神外器械包 数量：1套 1.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽1.5mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 2.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽3.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 3.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为220mm头部为直水滴头，头部尺寸为φ0.8mm（钛） （3）表面处理：钛氧化或同效工艺 （4）材料：钛合金 4.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为上弯叶片，头宽2.0mm枪形 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 5.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为下弯叶片，头宽2.0mm枪形 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 6.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为角弯圆，头宽2.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 7.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为220mm头部为直角弯水滴头，头部尺寸为φ0.8×3mm（钛） （3）表面处理：钛氧化或同等工艺 （4）材料：钛合金 8.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为220mm头部为角弯水滴头，头部尺寸为φ0.8×4mm（钛） （3）表面处理：钛氧化或同等工艺 （4）材料：钛合金 9.脑内用钩1件: （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ0.7×5.6mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 10.脑刮匙1件: （1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直匙形无孔，刃3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 11.脑刮匙1件: （1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形直匙形无孔，刃2mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 12.脑刮匙1件: （1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为直，圈形微锐 （3）表面处理：钛氧化或同等工艺 （4）材料：钛合金 13.脑刮匙1件: （1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为枪形弯305°，刃2.5mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 14.神经外科用刀凿-显微手术刀1件: （1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形，半月形刃4mm （3）表面处理：头部：装饰纹钝化，手柄：钛氧化或等效工艺 （3）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛合金。 15.脑压板1件: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头宽尺寸为15mm/180mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 16.脑压板1件: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为11/13mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 17.脑压板1件: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为7/9mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 18.脑压板1件: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为7/9mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 19.脑内用剪1件: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 20.脑内用剪1件: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形弯，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 21.脑内用镊1件: （1）适用范围：用于夹持组织。 （2）产品尺寸：总长240mm，枪形，齿形为：直平台，头部尺寸为：0.4mm，镶钻石粉。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3。 （4）材料：医用不锈钢材料 22.脑内用镊1件: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为枪形有齿，头宽1.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 23.脑内用镊1件: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形1×2钩，头宽0.8mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 24.脑内用镊1件: （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为长圆口，头部宽度×头部长度为2×4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 25.脑内用镊1件: （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为碗口，头部直径为φ3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 26.持针钳1件: （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪型直头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.5 （4）材料：医用不锈钢材料 27.持针钳1件: （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.5。 （4）材料：医用不锈钢材料 28.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ1.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 29.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 30.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 31.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 32.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 33.器械消毒盒1件: 盒身： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮425×250×100mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 盒盖： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 34.脑内用钳1件: （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 35.脑内用钳1件: （1）适用范围：供夹取颅内深部肿瘤和包膜用。 （2）产品尺寸：工作长度为200mm型式为盖板式，头部直径为φ4mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 36.双极电凝镊1件： （1）适用范围：与高频手术器配合使用，用于对生物组织进行切割和凝血。 （2）产品尺寸：总长230mm，双极电凝镊（枪状形），电极头宽0.3mmx5mm.，工作长度：100mm，采用非粘附技术。 （3）表面处理：绝缘材料。银合金镊尖(无电凝组织粘附)。 （4）材料：镊尖：银合金或同等材料，镊身：医用不锈钢材料 四、基础开颅器械包 数量：1套 1.乳突牵开器1个: （1）适用范围：用于牵开组织。 （2）产品尺寸：型式为3×3交叉钩 （3）表面处理：装饰纹镀铬 （4）材料：医用不锈钢材料 2.乳突牵开器1个: （1）适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。 （2）产品尺寸：总长为180mm型式为固定式3×4钩钝 （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 3.乳突牵开器1个: （1）适用范围：用于牵开组织。 （2）产品尺寸：型式为3×3交叉钩 （3）表面处理：装饰纹镀铬 （4）材料：医用不锈钢材料 4.后颅凹牵开器1个: （1）适用范围：用于牵开组织。 （2）产品尺寸：总长为250mm型式为活动式5×5钩钝 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 5.后颅凹牵开器1个: （1）适用范围：用于牵开组织。 （2）产品尺寸：总长为280mm型式为活动式4×4钩锐 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 6.椎板牵开器1个: （1）适用范围：用于骨科手术中显露手术视野。 （2）产品尺寸：总长为30cm活动式5×5钩，直钝 （3）表面处理：装饰纹镀铬（银白色） （4）材料：医用不锈钢材料 7.骨膜剥离器2个: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为弯平刃，头宽10mm （3）表面处理：装饰纹镀铬 （4）材料：医用不锈钢材料 8.骨膜剥离器2个: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为弯/弯 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 9.脑内用钩1个: （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形角弯球头，头部尺寸为φ0.7×5.6mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 10.脑压板1块: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为7/9mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 11.脑压板1块: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头部尺寸为11/13mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 12.脑压板1块: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双圆头，头宽尺寸为15mm/180mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 13.脑压板1块: （1）适用范围：用于牵拉、隔挡及固定脑组织，便于脑外科手术操作。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为板式双凹圆头，头部尺寸为11/13mm带刻度 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 14.脑室液抽吸管1根: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为简式直，直径为φ3mm斜口 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 15.脑室液抽吸管1根: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为简式直，直径为φ4mm斜口 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 16.脑室液抽吸管1根: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为简式直，直径为φ5mm斜口 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 17.脑内用钩1个: （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯圆头，头部尺寸为φ0.3×2.5mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 18.线锯导引器1个: （1）适用范围：用于手术中导引器械进入。 （2）产品尺寸：总长为350mm型式为直 （3）表面处理：砂面钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 19.颅骨线锯条20个: （1）适用范围：安装在锯架上，用于锯骨。 （2）产品尺寸：总长为500mm线锯条 （3）表面处理：本色 （4）材料：医用不锈钢材料 20.线锯手柄1个: （1）适用范围：安装在锯架上，用于锯骨。 （2）产品尺寸：手柄 （3）表面处理：装饰纹镀铬 （4）材料：医用不锈钢材料 21.脑内用镊1把: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形1×2钩，头宽0.8mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 22.组织镊1把: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直有齿，头宽1.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 23.组织镊1把: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直2×3钩，头宽2mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 24.组织镊1把: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直2×3钩，头宽2mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 25.脑内用剪1把: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪形，弯尖头，刃口长：11mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他等效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3。 （4）材料：医用不锈钢材料 26.脑内用剪1把: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪形，直左弯（月牙型）尖头，刃口长：10mm。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他等效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3 （4）材料：医用不锈钢材料 27.组织剪1把: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为160mm型式为侧弯40°凸圆头指圈柄 （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 28.组织剪1把: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为180mm型式为弯指圈柄，弯折高度为4mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 29.脑刮匙1个: （1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 （2）产品尺寸：总长为260mm直匙形，头宽3mm 胶木柄 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 30.脑刮匙1个: （1）适用范围：用于刮除病灶、窦道内的瘢痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等。 （2）产品尺寸：总长为260mm直匙形，头宽6mm 胶木柄 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 31.咬骨钳1把: （1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为双关节角弯400°，刃5mm同向侧弯柄 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 32.咬骨钳1把: （1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为双关节角弯400°，刃7mm单弯单角柄 （3）表面处理：装饰纹钝 （4）材料：医用不锈钢材料 33.咬骨钳1把: （1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 （2）产品尺寸：总长为240mm型式为双关节角弯400°，刃5mm同向侧弯柄 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 34.咬骨钳1把: （1）适用范围：用于咬取死骨或修整骨残端。 （2）产品尺寸：总长为240mm双关节直，刃18mm双角柄 （3）表面处理：PVD或其他同等工艺（银白色） （4）材料：医用不锈钢材料 35.颅骨钻1把: （1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。 （2）产品尺寸：型式为接口φ7mm （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 36.颅骨钻1把: （1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。 （2）产品尺寸：型式为接口φ7mm （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 37.颅骨钻1把: （1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。 （2）产品尺寸：型式为接口φ7mm （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 38.颅骨钻1把: （1）适用范围：用于组织钻孔，建立通路。 （2）产品尺寸：型式为接口φ7mm （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 40.头皮夹钳3把: （1）适用范围：用于胸腔心血管手术及神经外科手术中钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长为170mm，33° （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 41.头皮拉钩1个: （1）适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 （2）产品尺寸：总长为320mm （3）表面处理：拉钩：装饰纹钝化或其他同等工艺，镊子：装饰纹镀铬或其他同等工艺 （4）材料：医用不锈钢材料 42.铝合金箱1个： 盒身： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：冲孔网篮身530×340×110mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 盒盖： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 43.手术头架1套: （1）适用范围：用于手术治疗时患者肢体的固定和支撑。使用时间为暂时使用。 （2）产品尺寸：型式为Ⅰ型 （3）表面处理：喷砂无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 44.外科手术固定器械1套: （1）适用范围：用于牵开组织。 （2）产品尺寸：型式为旋紧式φ9×300mm，φ16折弯135°杆（整体式）：具备与卡槽软轴转接；固定基台：能与2个插片软轴同时使用 （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 45.软轴牵开器1个: （1）适用范围：用于牵开组织。 （2）产品尺寸：型式为翘板式φ9×300mm （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 46.软轴牵开器1个: （1）适用范围：用于牵开组织。 （2）产品尺寸：型式为翘板式φ9×405mm （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 47. 头皮拉钩4个： （1）适用范围：用于钩拉组织或皮肤。 （2）产品尺寸：型式为螺旋式 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 五、深部搭桥器械包 数量：1套 1.脑内用剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 2.脑内用剪1把： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形弯，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 3.持针钳1把： （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他等效工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.5。 （4）材料：医用不锈钢材料 4.脑内用镊1把： （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 5.组织镊1把： （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 6.组织镊1把： （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 7.器械消毒盒1个： 盒身： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮250×250×50mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 盒盖： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 六、动脉瘤器械包 数量：1个 1.脑内用剪1件: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形直窄，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 2.脑内用剪1件: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为245mm型式为枪形弯窄，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 3.脑内用剪1件: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形直，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 4.脑内用剪1件: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为225mm型式为枪形弯，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 5.脑内用镊1件: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 6.脑内用镊1件: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为220mm型式为枪形平台，头宽0.8mm (3)表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 7.脑内剥离器1件: (1)适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 (2)产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽1.5mm (3)表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 8.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽2.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 9.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为220mm头部为直水滴头，头部尺寸为φ0.8mm（钛） （3）表面处理：钛氧化或其他等效工艺 （4）材料：钛合金 10.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为上弯叶片，头宽2.0mm枪形 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 11.脑内剥离器1件: （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为下弯叶片，头宽2.0mm枪形 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 12.脑内用钩1件: （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×2.5mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 13.脑内用钩1件: （1）适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 （2）产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×40mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 14.神经外科用刀凿-显微手术刀1件: （1）适用范围：用于显微手术时囊肿、脓肿、小结水肿组织切开引流。 （2）产品尺寸：总长为230mm型式为枪形，半月形刃4mm （3）表面处理：头部：装饰纹钝化 手柄：钛氧化或其他等效工艺 （4）材料：头部：医用不锈钢材料，手柄：钛克金 15.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ1.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 16.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 17.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ2.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 18.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 19.脑室液抽吸管1件: （1）适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 （2）产品尺寸：总长为260mm型式为直，直径为φ3.5mm （3）表面处理：装饰纹无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 20.器械消毒盒1件: 盒身： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮425×250×100mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 盒盖： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 21.动脉瘤夹钳1件: （1）适用范围：用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪型，杆部为双关节，活动式夹持（迷你夹）头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（蓝色），硬度为：47HRC~53HRC。 （4）材料：医用不锈钢材料 22.动脉瘤夹钳1件: （1）适用范围：用于钳闭血管闭合夹，使其闭合血管。 （2）产品尺寸：总长230mm，枪型，杆部为双关节，活动式，头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（蓝色），硬度为：47HRC~53HRC （4）材料：医用不锈钢材料 23.持针钳1件: （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪型直头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.5 （4）材料：医用不锈钢材料 24.持针钳1件: （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长225mm，枪型弯头，头宽为：0.4mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:6/0~10/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.5 （4）材料：医用不锈钢材料 七、浅部搭桥镀层包 1.组织剪1把: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为160mm直，刃长11mm扁柄 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 2.组织剪1把: （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为160mm弯，刃长11mm扁柄 （3）表面处理：装饰纹钝 （4）材料：医用不锈钢材料 3.持针钳1把: （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长为160mm直，头宽0.2mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 4.持针钳1把: （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长为160mm弯，头宽0.2mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 5.组织镊1把: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为140mm直，头宽0.3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 6.组织镊1把: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为160mm直平台，头宽0.4mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 7.组织镊1把: （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为160mm弯，头宽0.3mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 8.器械消毒盒1个: 盒身： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮250×250×50mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 盒盖： （1）适用范围：适用医疗、实验消毒器。 （2）产品尺寸：全冲孔器械装载篮盖425×250mm （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 八、颈动脉剥脱包镀层包 1.组织钳1件： （1）适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。 （2）产品尺寸：总长110mm，左向曲膝式，无损伤1×2齿，，反力式， 头部尺寸公差范围在±0.5mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化，硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC ) （4）材料：医用不锈钢材料 2.组织钳1件： （1）适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。 （2）产品尺寸：总长110mm，右向曲膝式，无损伤1×2齿，，反力式， 头部尺寸公差范围在±0.5mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC ) （4）材料：医用不锈钢材料 3.组织钳1件： （1）适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。 （2）产品尺寸：总长110mm，右向曲膝式，无损伤1×2齿，反力式， 头部尺寸公差范围在±0.5mm。 （3）表面处理：装饰纹钝化。其硬度为:377~478HV0.2(40~48HRC ) （4）材料：医用不锈钢材料 4.组织钳1件： （1）适用范围：用于钳夹组织。 （2）产品尺寸：总长为140mm，弯折角度×弯折高度为70°×12mm全齿 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 5.组织钳1件： （1）适用范围：用于钳夹组织。 （2）产品尺寸：总长为180mm，弯折角度×弯折高度为90°×15mm全齿 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 6.组织钳1件： （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长为180mm弯，圈形有锁牙 （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 7.组织钳1件： （1）适用范围：供侧壁阻断血流用。 （2）产品尺寸：总长为140mm双角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为45°×14mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 8.组织钳1件： （1）适用范围：供夹持动脉、动脉导管作阻断血流用。 （2）产品尺寸：总长为125mm角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为45°×32mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 9.骨膜剥离器1件： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为180mm双头，头部尺寸为1.0/2.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 10.骨膜剥离器1件： （1）适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 （2）产品尺寸：总长为180mm双头，头部尺寸为3.0/4.0mm （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 11.组织剪1件： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为180mm头部为直窄头金圈，精细 （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 12.组织剪1件： （1）适用范围：用于剪切组织。 （2）产品尺寸：总长为180mm头部为弯窄头金圈，精细 （3）表面处理：光亮无镀层 （4）材料：医用不锈钢材料 13.组织剪1件： （1）适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 （2）产品尺寸：型式为精细手术剪190mm，角弯600° （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 14.组织剪1件： （1）适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 （2）产品尺寸：型式为精细手术剪190mm，角弯405° （3）表面处理：装饰纹钝化 （4）材料：医用不锈钢材料 15.持针钳1件： （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长180mm，直头，头宽为：0.8mm，头部：金刚砂涂层。夹持范围:4/0~6/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），其硬度为：460~560HV0.5，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 16.持针钳1件： （1）适用范围：用于钳夹器械。 （2）产品尺寸：总长180mm，弯头，头宽为：0.8mm，带锁扣，头部：金刚砂涂层。夹持范围:4/0~6/0缝针。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层（黑色），硬度为：460~560HV0.5。 “高尔夫”型手柄。 （4）材料：医用不锈钢材料 17.组织镊1件： （1）适用范围：用于夹持组织。 （2）产品尺寸：总长180mm，齿形为：直圆环，头宽为1mm×0.5mm，镶钻石粉，带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。 （4）材料：医用不锈钢材料 18.组织镊1件： （1）适用范围：用于夹持组织。 （2）产品尺寸：总长180mm，齿形为：直平台，头宽为0.4mm，镶钻石粉，带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层（黑色），其硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄 （4）材料：医用不锈钢材料 19.组织镊1件： （1）适用范围：用于夹持组织。 （2）产品尺寸：总长180mm，齿形为：凹凸齿1×2齿，头宽为1mm，带定位。头部尺寸公差范围在±0.1mm。 （3）表面处理：PVD涂层或其他同等工艺（黑色），硬度为：460~560HV0.3，“高尔夫”型手柄。 （4）材料：医用不锈钢材料 20.组织镊1件： （1）适用范围：用于夹持眼组织、眼内异物或器械。 （2）产品尺寸：总长为180mm直凹凸齿，头宽1.2mm（钛） （3）表面处理：装饰纹PVD或其他同等工艺（黑色） （4）材料：钛合金 21.乳突牵开器1件： （1）适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。 （2）产品尺寸：总长为160mm，型式为活动式3×4钩钝 （3）表面处理：装饰纹不锈钢钝化 （4）材料：钛合金 九、配置要求 序号; 组件名称; 数量; 单位; 备注. 1; 机器人主机; 1; 台; 含UPS. 2; 通用器械包（无菌）; 1; 套. 3; 通用注册工具箱组件; 1; 套. 4; 附件工具箱组件; 1; 套. 5; 标准软件包; 1; 套. 6; 标准耗材包; 2; 套; 无菌罩，定位钉. 高级组件. 7; 立体定向套件; 1; 套. 8; 脑部深部电刺激套件; 1; 套. 9; 光学注册功能组件; 1; 套. 10; 避障相机功能组件; 1; 套. 11; 远程协助功能组件; 1; 套. 12; 手术计划工作站; 1; 套. 配套器械. 13; 颅底显微包; 1; 套. 14; 显微神外器械包; 1; 套. 15; 基础开颅器械包; 1; 套. 16; 深部搭桥器械包; 1; 套. 17; 动脉瘤器械包; 1; 套. 18; 浅部搭桥镀层包; 1; 套. 19; 颈动脉剥脱包镀层包; 1; 套. 售后服务. 20; 保修期≥8年（含人工及配件）. |
| ▲商务要求 |  |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、延保、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括拆旧费用、安装后的现场垃圾清理；。 （6）接入医院信息系统产生的费用。 （7）仪器设备按规定需要第三方检测、验收的费用。 |  |
| 售后服务 要求 |  | 1.保修期：除技术参数特别要求外，其他设备整机保修期不少于一年。从验收合格之日起计算。保修期内产品实行三包，无条件更换全新零配件。在保修期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由中标供应商负责。 2.售后技术服务费用包含在报价，售后技术服务内容如下： （1）负责送货到用户现场，在用户要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训不少于2次，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。 （2）维修响应时间不超过0.5小时，接到采购人维修故障电话后2小时内到达现场；每台设备一个月内故障3次或者质保期内故障超过5次，要求无条件更换新机，且维修时间预计超过24小时的需要提供备用机。 （3）保修期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由中标供应商负责修理。保修期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。 |  |
| 合同签订期 |  | 自中标通知书发出之日起 25日内。 |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起90日内交货安装调试完毕并交付使用。 2.交付地点：防城港市内采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  | 采用分期付款方式，甲方自合同签订且项目具备支付条件之日起10个工作日内预付合同款的30%给乙方，设备按批次验收，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具该批次货款发票给甲方，甲方在收到发票且具备支付条件之日起30天内一次性支付该批次的货款金额给乙方（不计利息）。 |  |
| 供货要求 |  | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是到货之日起前12个月之内生产的全新产品。 2.中标供应商按采购要求和投标文件及合同要求供货，所供设备或服务需经采购人按招标文件及合同文件参数的要求逐一核验无误后方可签收，如所供设备或服务参数有未满足合同要求的，采购人可拒绝签收。 3.中标供应商在签订合同后供货时需提供在评分办法的技术性能分中得分项的佐证材料原件给采购人核查（未得分项的不需提供）。如采购人核查发现中标供应商供货时未提供或提供虚假的佐证材料的，采购人将报同级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 4.签订合同后，采购人对中标产品或服务进行验收，以确保其完全符合招标文件中规定的技术规格、性能指标、质量标准以及相关法律法规和行业规范要求。验收将在采购人指定的时间和地点进行，中标人供应商应予以全力配合，提供所需的一切资源，包括但不限于技术人员支持、验收环境搭建协助、相关文档资料提供等。若验收不通过，中标供应商应在5个工作日内提出整改方案并在10个工作日内完成整改再次提交验收，验收次数限制不超过2次，整改次数达到限制仍未通过验收要求的则不予接收，并上报有关监督管理部门处理，中标供应商自行承担全部有关责任及损失。 |  |
| 验收标准 |  | 1.交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、中标供应商双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。 2.交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到技术参数及性能要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3.中标供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标供应商须赔偿该损失。 4.安装后达到验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。供应商提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准，采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，供应商派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。 5.采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由中标供应商全部承担。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |
| 采购预算 |  | 本项目采购预算金额为3355.76万元，各个标的采购预算详见下表： 序号; 各个标的名称; 各分项采 预 （ 元）; 数量; 单价（万元）. 1; 超声内镜; 352; 1套; 352. 2; 电子胃肠镜系统; 474.8; 1套; 474.8. 3; 电子支气管镜系统; 236.8; 1套; 236.8. 4; 肺功能测试系统; 51.8; 1套; 51.8. 5; 腹腔镜成像系统; 327; 1套; 327. 6; 关节镜系统; 212.6; 1套; 212.6. 7; 外科手术显微镜; 412; 1套; 412. 8; 高清腹腔镜系统; 250; 1套; 250. 9; 宫腔镜系统; 232; 1套; 232. 10; 4K鼻内镜系统; 266; 1套; 266. 11; 高频外科集成系统; 80.36; 1套; 80.36. 12; 神经外科动力系统; 460.4; 1套; 460.4. 合计（万元）; 3355.76. 供应商的投标报价超过采购预算金额的，报价无效；供应商的各分项投标报价超过分项采购预算金额的（包括各分项单价金额），报价无效。 |
| 偏离要求 |  | 1.以上“技术参数需求”中带“▲”标注的技术参数及要求有任意1项负偏离的，投标无效；不带“▲”标注的技术参数有13项（含13项）及以上负偏离的，投标无效。“商务条款 ”有1项以上（含1项）负偏离的，则投标无效。 2.投标人提供的标注“●”的技术参数、性能、配置，须在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供包括且不限于技术白皮书、技术说明书、产品介绍彩页等证明，以上材料均需加盖投标人公章作为佐证，若不能提供体现满足参数要求的证明材料，将被视为负偏离。如标注“●”技术参数、性能、配置的技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |  |
| 进口产品 说明 |  | 本项目采购设备（超声内镜、电子小肠内窥镜、肺功能测试系统、腹腔镜成像系统、关节镜系统、宫腔镜系统、4K鼻内镜系统、高频外科集成系统）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责代办进口产品报关等手续。 |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目的核心产品为第2项产品“电子胃肠镜系统”。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2.供应商必须在投标文件中提供相应投标货物的《医疗器械产品注册证》或《医疗器械产品备案证》复印件并加盖供应商电子签章，否则投标无效。若该货物属于医疗器械一类或不属于医疗器械类别的，则无需提供。 3.供应商须在投标文件中提供服务方案以供评审，服务方案内容详见第四章 评标方法及评标标准。 4.本项目中涉及数据传输的设备均需免费开放端口给采购方使用。 |  |