附件1：更正技术参数及性能配置要求-分标5、分标9、分标10

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章《采购需求》分标5货物1（高内涵细胞成像分析系统）技术参数及性能配置要求 | # 1.成像模式：可配置宽场荧光成像、明场成像、叠层衍射定量相位成像四种检测模式。 | - 1.成像模式：可配置宽场荧光成像、明场成像、叠层衍射定量相位成像三种检测模式。 |
| 2 |  | ▲5.相机：具备Global Shutter的SCMOS，≥2160 x 2160 pixel，像素尺寸6.5 μm x 6.5 μm，全画幅帧数＞90帧/秒，全自动较平场。 | - 5.相机：具备Global Shutter的SCMOS，≥2160 x 2160 pixel，像素尺寸6.5 μm x 6.5 μm，全画幅帧数＞90帧/秒，全自动较平场。 |
| 3 |  | ▲11.载物台：全自动磁力条码≥1，步进精度≤50nm。（投标时需提供载物台磁力条码照片） | - 11.载物台：全自动磁力条码≥1，步进精度≤50nm。（投标时需提供载物台磁力条码照片） |
| 4 |  | ▲13.环境控制：软件主动反馈界面， 37～42⁰C (± 1⁰C)； 1～10%（± 0.5%）CO2。 | - 13.环境控制：软件主动反馈界面， 37～42⁰C (± 1⁰C)； 1～10%（± 0.5%）CO2。 |
| 5 |  | ▲15.实验设计向导模块：记录实验信息，一键生成EC50 曲线、Z 值。 | - 15.实验设计向导模块：记录实验信息，一键生成EC50 曲线、Z 值。 |
| 6 |  | ▲16.并行实验设置、采集、分析、统计一体化软件； | - 16.并行实验设置、采集、分析、统计一体化软件； |
| 7 |  | ▲17.即用型分析解决方案： # 1）细胞计数或核计数2）活/死细胞计数3）核内标志物定量4）细胞质标志物定量5）质膜标志物定量6）胞质向核迁移7）胞质向膜迁移8）荧光重分配——细胞骨架9）Spot分析10）核内Spots 11）细胞核分析——细胞核皱缩12）细胞核裂解分析13）细胞核分类——DNA含量14）细胞形状——细胞圆度15）有丝分裂指数16）细胞周期分类17）受体内化18）神经细胞分析19）克隆形成20）微核分析21）迁移22）脂滴形成分析23）基于纹理的亚细胞结构分割24）表型分析25）细胞分化26）细胞汇合率分析27）神经生长——胞体精细分析28）在线质量控制29）纹理分析——线粒体分群30）3D微组织分析31）细胞轨迹追踪32）细胞世代分析。 | 17.即用型分析解决方案： - 1）细胞计数或核计数2）活/死细胞计数3）核内标志物定量4）细胞质标志物定量5）质膜标志物定量6）胞质向核迁移7）胞质向膜迁移8）荧光重分配——细胞骨架9）Spot分析10）核内Spots 11）细胞核分析——细胞核皱缩12）细胞核裂解分析13）细胞核分类——DNA含量14）细胞形状——细胞圆度15）有丝分裂指数16）细胞周期分类17）受体内化18）神经细胞分析19）克隆形成20）微核分析21）迁移22）脂滴形成分析23）基于纹理的亚细胞结构分割24）表型分析25）细胞分化26）细胞汇合率分析27）神经生长——胞体精细分析28）在线质量控制29）纹理分析——线粒体分群30）3D微组织分析31）细胞轨迹追踪32）细胞世代分析。 |
| 8 |  | ▲19. 机器自学习：人工智能分类≥6，提供参数≥200，自动提供≥1个组间差最大参数。 | - 19. 机器自学习：人工智能分类≥6，提供参数≥200，自动提供≥1个组间差最大参数。 |
| 9 |  | ▲21. 自动推荐最优参数：软件自动给出最佳参数。 | - 21.自动推荐最优参数：软件自动给出最佳参数。 |
| 10 | 第二章《采购需求》分标9货物2（芯片式数字PCR系统）技术参数及性能配置要求 | # ▲5、仓位可实现多板位芯片上机，每板位可单独设置扩增程序； | - 5、仓位可实现多板位芯片上机，每板位可单独设置扩增程序； |
| 11 |  | # ▲6、通量：一次上机最大样本量≥192 个，且每个样品有效分区大于1万个微滴； | - 6、通量：一次上机最大样本量≥32 个，且每个样品有效分区大于1万个微滴 |
| 12 |  | ▲13、拥有不低于16重数据监测能力； | - 13、拥有不低于16重数据监测能力； |
| 13 |  | # ▲18、整体运行时间：192个样品完成微滴生成、PCR 反应以及信号检测分析三个步骤总计时间≤4h， 2.5小时内完成首批样本检测分析； | - 18、整体运行时间：32个样品完成微滴生成、PCR 反应以及信号检测分析三个步骤总计时间≤4h，2.5小时内完成首批样本检测分析。 |
| 14 |  | ▲19、一次运行可同时设定≥12 种不同的 PCR 程序（不同的温度设置，不同的循环数设置），程序自动切换； | - 19、一次运行可同时设定≥6 种不同的 PCR 程序。 |
| 15 |  | ▲20、 独立温控：每张微流控芯片独立温控，实验单次实验不同温度条件检测。 | - 20、 独立温控：每张微流控芯片独立温控，实验单次实验不同温度条件检测。 |
| 16 |  | # ▲21、在液滴读取阶段支持实时分析功能，可动态查看液滴检测进度、初步阳性/阴性比例，便于及时发现实验异常（如液滴生成失败、荧光信号异常）（投标时需提供软件截图）； | - 21、在液滴读取阶段支持实时分析功能，可动态查看液滴检测进度、初步阳性/阴性比例，便于及时发现实验异常（如液滴生成失败、荧光信号异常）（投标时需提供软件截图）； |
| 17 |  | ▲26、官网拥有数字pcr应用方向数据库整合信息，整合文献量不得低于1000篇； | - 删除本项参数内容。 |
| 18 | 第二章《采购需求》分标9货物3（流式细胞分析仪）技术参数及性能配置要求 | ▲4、荧光检测器≥16通道：荧光信号检测器为PMT检测器，采用多角型全反射方式到达每个PMT检测器。 | - ▲4、荧光检测器≥16通道：荧光信号检测器为PMT检测器。 |
| 19 |  | ▲7、荧光信号检测器采用数字化PMT光电倍增管，PMT光电倍增管电压（非增益）可调范围：1-999V，以保证检测灵敏度和稳定性，及微弱荧光和高强荧光可同时分析。需提供佐证材料。 | ▲7、荧光信号检测器采用数字化PMT光电倍增管，PMT光电倍增管电压，电压可调，以保证检测灵敏度和稳定性，及微弱荧光和高强荧光可同时分析。需提供佐证材料。 |
| 20 |  | ▲9、具有独立分光系统，每个荧光通道具有独立的长通和带通滤光片，不共用滤光片和检测器，以保证各个荧光通道检测的准确性。 | - ▲9、具有高效的荧光信号分光系统，保证各个荧光通道检测的准确性和一致性。 |
| 21 |  | ▲11、荧光检测灵敏度：FITC≤26MESF，PE≤3MESF；荧光分辨率：CV<3%。 | ▲11、荧光检测灵敏度：FITC≤26MESF，PE≤5MESF；荧光分辨率：CV≤3%。 |
| 22 |  | ▲15、补偿方式：数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。 | 15、补偿方式：支持多色荧光补偿功能，支持在线补偿和脱机补偿两种方式，补偿计算基于数字化矩阵运算。 |
| 23 |  | ▲16、液流系统：气压泵正压上样系统（非蠕动泵或注射泵上样），液流压力可调，提供稳定可调的液流压力。 | 16、液流系统稳定可靠，液流压力可调，样本间交叉污染率≤0.5%。 |
| 24 | 第二章《采购需求》分标10货物3（荧光显微镜（正置））技术参数及性能配置要求 | ▲1、无限远光学系统，齐焦距离≤45mm，有足够的空间放置更厚的标本； | - ▲1、无限远光学系统，齐焦距离≥45mm，有足够的空间放置更厚的标本。 |
| 25 |  | ▲9、多功能调焦旋钮，粗中细三档调焦，调焦旋钮高度可调，带限位锁定和扭矩调节； | - ▲9、多功能调焦旋钮，同轴粗 / 微调焦旋钮，带限位锁定和扭矩调节功能。 |
| 26 |  | 12、机身带十一个快捷按钮，方便切换物镜，可自定义双物镜自由切换； | - 12、机身带≥6个快捷按钮，方便切换物镜，可自定义双物镜自由切换； |
| 27 | 第二章《采购需求》分标10货物5（荧光倒置显微镜）技术参数及性能配置要求 | 9. 相差物镜： （5）63倍平场半复消色差物镜，长工作距离，数值孔径0.7，工作距离3.3～1.9mm，厚度校正0～2mm； | 9.相差物镜： - （5）≥60倍平场半复消色差物镜，长工作距离，数值孔径≥0.7，工作距离3.3～1.9mm，厚度校正0～2mm； |
| 28 | 第二章《采购需求》分标10货物6（冷冻切片机）技术参数及性能配置要求 | ▲2.双压缩机制冷：压缩机数量2个，压缩机功率≥1900VA。 | - ▲2. 双压缩机制冷：压缩机数量 2 个。 |
| 29 |  | ▲5.空气循环系统,冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架刀架上,刀片架刀架和防卷板“间接”制冷,冷空气吹拂过样品的表面,“间接”样品制冷，即便没有主动的样品头制冷功能； | - ▲5. 空气循环系统，为冷冻箱、冷台、刀架及样本头关键区域提供冷空气循环。 |
| 30 |  | 6.速冻架配置冷冻位点：15 主位点 + 2 备用位点； | - 6.速冻架配置冷冻位点：≥15 主位点 + 2 备用位点； |
| 31 |  | 12.电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s； | - 12. 电动粗进速度：2 档；快：≥0.9mm/s，慢：≤0.45mm/s。 |
| 32 |  | ▲15.箱体UVC消毒功能，可实现箱体紫外消毒，时间30分钟至180分钟，紫外线灯管非专机专用。 | - ▲15. 箱体 UVC 消毒功能，可实现箱体紫外消毒，紫外线灯管非专机专用。 |
| 33 |  | ▲19.样品定位：8°(X/Y轴)； | - ▲19. 样品定位：X/Y 轴具备角度微调功能，可实现样品全方位定位（含 360° 旋转）。 |
| 34 |  | 20.最大样品尺寸：40 x 55mm，配木材专用夹头。 | - 20. 最大样品尺寸：≥40 x 55mm。 |
| 35 |  | 34.冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架刀架上。 | - 删除本项参数内容。 |