广西建澜项目管理有限公司                          广西壮族自治区政府采购公开招标文件（全流程电子化评标）

广西壮族自治区政府采购公开招标文件

（货物类）

公开招标文件

（全流程电子化评标）
项目名称：疫苗等生物制品批签发能力建设项目仪器

设备购置（2026年）

项目编号：GXZC2026-G1-001059-GXJL
采购单位名称：广西壮族自治区药品检验研究院   

招标代理机构：广西建澜项目管理有限公司

  2026年5月

目     录
1第一章  招标公告


8第二章  采购需求


135第三章  投标人须知


135第一节 投标人须知前附表


144第二节 投标人须知正文


144一、总  则


148二、招标文件


149三、投标文件的编制


152四、开    标


153五、资格审查


154六、评   标


155七、中标和合同


161八、验收


161九、其他事项


163第四章  评标方法及评分标准


163第一节 评标方法


163第二节 评标程序


167第三节 评分标准


173第四节 中标候选人推荐原则


227第五节 评标报告


228第五章 拟签订的合同文本


237第六章 投标文件格式


238第一节 投标文件外层包装封面格式


239第二节 资格证明文件格式


247第三节 商务文件格式


259第四节 技术文件格式


268第五节 报价文件格式


276第六节 其他文书、文件格式


278第七章 质疑、投诉证明材料格式


279第一节 质疑函（格式）


282第二节 投诉书（格式）






第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

 疫苗等生物制品批签发能力建设项目仪器设备购置（2026年） 招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件， 并于2026年5月29日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-001059-GXJL
采购计划文号：分标1：广西政采[2026]7098号-015 ；分标2：广西政采[2026]7098号-014 ；

 分标3： 广西政采[2026]7098号-005、广西政采[2026]7098号-013 ；分标4：广西政采[2026]7098号-012 ；分标5：广西政采[2026]7098号-011；分标6：广西政采[2026]7098号-004、广西政采[2026]7098号-010；分标7：广西政采[2026]7098号-003、广西政采[2026]7098号-009； 分标8：广西政采[2026]7098号-008；分标9：广西政采[2026]7098号-002、广西政采[2026]7098号-007； 分标10： 广西政采[2026]7098号-001、广西政采[2026]7098号-006。
项目名称：疫苗等生物制品批签发能力建设项目仪器设备购置（2026年） 

预算金额：3301万元；分标1：316万元；分标2：450万元；分标3：326.6万元；分标4：350万元 ；分标5：315万元；分标6:306万元；分标7:305.8万元；分标8:321.6万元；分标9:301万元；分标10:309万元

最高限价：同预算价
分标1：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	蛋白测序仪
	1台
	316万元
	316万元
	详见第二章采购需求

	2
	全自动微生物鉴定及药敏测试系统
	1套
	
	
	

	3
	高效液相色谱仪
	1台
	
	
	

	4
	气相色谱质谱联用仪
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：316万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标2：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	液相色谱-高分辨率质谱仪
	1台
	450万元
	450万元
	详见第二章采购需求

	说明
	本分标最高限价合计：450万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标3：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	生物惰性液相色谱仪
	1台
	326.6万元
	
326.6万元
	详见第二章采购需求

	2
	超高速离心机
	1台
	
	
	

	3
	超高效液相色谱仪
	1台
	
	
	

	4
	全自动凝血分析仪
	1台
	
	
	

	5
	水分测定仪
	1台
	
	
	

	6
	双荧光细胞分析仪
	1台
	
	
	

	7
	IVC笼具（1）
	1台
	
	
	

	8
	IVC笼具（2）
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：326.6万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标4：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	液相色谱串联质谱仪
	1台
	350万元
	350万元
	详见第二章采购需求

	说明
	本分标最高限价合计：350万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标5：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	高内涵细胞成像分析系统
	1台
	315万元
	315万元
	详见第二章采购需求

	2
	原子吸收分光光度计
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：315万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标6：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	电感耦合等离子体串联质谱仪
	1台
	306万元
	306万元
	详见第二章采购需求

	2
	电泳仪
	2台
	
	
	

	3
	基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：306万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标7：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	水分测定仪
	1台
	305.8万元
	305.8万元
	详见第二章采购需求

	2
	高速冷冻离心机
	2台
	
	
	

	3
	蛋白纯化分析系统
	1台
	
	
	

	4
	超纯水机
	1台
	
	
	

	5
	自动凯氏定氮仪
	1台
	
	
	

	6
	拉曼光谱仪
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：305.8万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标8：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	近红外光谱仪
	1台
	321.6万元
	321.6万元
	详见第二章采购需求

	2
	高效毛细管电泳仪
	1台
	
	
	

	3
	实时荧光定量PCR检测系统
	1台
	
	
	

	4
	酶标仪
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：321.6万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标9：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	电热板
	1台
	301万元
	301万元
	详见第二章采购需求

	2
	芯片式数字PCR系统
	1台
	
	
	

	3
	流式细胞分析仪
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：301万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
分标10：

	序号
	采购内容
	数量及单位
	项目预算
	项目最高限价
	简要规格

	1
	包埋框/切片激光打号机（包埋盒激光打码机）
	1台
	309万元
	309万元
	详见第二章采购需求

	2
	玻片打印机（载玻片激光打码机）
	1台
	
	
	

	3
	荧光显微镜（正置）
	1台
	
	
	

	4
	离子色谱仪
	1台
	
	
	

	5
	荧光倒置显微镜
	1台
	
	
	

	6
	冷冻切片机
	1台
	
	
	

	7
	渗透压仪
	1台
	
	
	

	说明
	本分标最高限价合计：309万元，所有投标人报价总价不能超过最高限价，否则投标无效。


合同履行期限（交货期）：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
本项目是否接受联合体投标：不允许联合体投标。
二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(非专门面向中小企业采购的项目

(专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
3、项目特定资格要求：无。

4、 本项目的特定条件：无

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年5月8日至2026年5月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年5月29日09时30分（北京时间）
2、投标和开标地点：

（1）本项目为全流程电子化政府采购项目，投标人通过广西政府采购云平台新版客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台新版客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式,投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

（5）开标地点：本次招标将于2026年5月29日09时30分（北京时间）在“广西政府采购云平台”电子开标大厅开标。

（6）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：分标1：31600元整；分标2：45000元整；分标3：32600元整；分标4：35000元整；分标5：31500元整；分标6：30600元整；分标7：30500元整；分标8：32100元整；分标9：30100元整；分标10：30900元整；

保证金须足额缴纳，有分标的按分标单独缴纳；且到达指定账户时间不得迟于2026年5月29日09时30分（以到账时间为准）；保证金缴纳账户如下：

开户名称：广西建澜项目管理有限公司 

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁中新路支行 

银行帐号：45050160478900001045 

银行行号：105611044556

2、采购意向公示：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=o0ndhvstAhfV+YO33Rz4ug==

3、 网上查询地址

公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：广西壮族自治区药品检验研究院   

地    址：广西南宁市青秀区青湖路9号

联系方式：周工，0771-5828248
　2、采购代理机构信息

名    称：广西建澜项目管理有限公司

地    址：南宁市佛子岭路18号德利国际B3栋14楼1402

联系方式：覃曼妮、李春波，0771-5883580

3、政府采购监督管理部门： 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；

地址：广西南宁市青秀区桃源路 69 号/邮编： 530012

联系电话：0771-5331544

广西建澜项目管理有限公司

                                                                  2026年5月8日
第二章  采购需求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。

（2）本招标文件所称的本国产品必须符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（5）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
（6）采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
2、本项目的技术商务要求按重要性分为“▲”和无标识参数。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，无标识则表示一般指标项，不满足按扣分处理。
3、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4、本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料的，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料放置的页码。
5、本项目所属行业：工业。

分标1--最高限价为316万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	蛋白测序仪
	1台
	一、系统配置

1.蛋白测序仪主机1套；

2.带审计追踪功能全中文工作站1套；

3.装机必备调试包及耗材1套；

4.分析色谱柱2根；

5.输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、32GB内存、512GB+2TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）；

6.黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）；

7.高纯氮气（含气瓶、减压阀、10米气管、高纯氮气、气瓶固定架）1套。

二、具体技术要求 

1.主机系统

▲1.1  测序方式：采用Edman降解法或等效直接蛋白质测序技术，可直接测定蛋白质N端氨基酸序列。

1.2  反应器数量：≥1个反应器，支持连续测序。

1.3  反应器容量：≥50uL。

1.4  样品兼容性：支持溶液样品、PVDF膜结合样品、玻璃纤维膜结合样品等多种形式，样品直径适配8 mm标准规格。

1.5  测序周期：单次测序周期≤50分钟/循环。

▲1.6  试剂的输送方式：气相方式输送反应试剂，可支持氮气压力驱动输送。

1.7  反应器温度控制：室温+10℃～60℃，精度 ±0.1℃。

1.8  转换器温度控制：室温+10℃～70℃，精度 ±0.1℃。

▲1.9  试剂兼容性：支持至少7种标准测序试剂/溶剂，可自动切换，减少人工干预。

2.分析模块

▲2.1  输液泵流速范围：0.0001～10.0000 mL/min，梯度洗脱精度 ±0.1%。

2.2  输液泵压力上限：≥40 MPa。

2.3  检测器类型：紫外 - 可见二极管阵列检测器（DAD）。

2.4  检测器波长范围：190～700 nm。

2.5  检测器灵敏度：≤0.001 AUFS，基线噪声≤±0.0001 AU。

2.6  柱温箱温控范围：室温 + 10℃ 至 60℃。

2.7  脱气机：在线真空脱气，抑制基线漂移，提升保留时间重现性。

2.8  测序分析灵敏度：≤2 pmol。

2.9  循环回收率：≥93%（每循环氨基酸损失≤7%）。

2.10  保留时间 RSD：≤0.5%。

3.软件配置与功能

▲3.1  软件合规性：含用户权限、审计追踪、电子签名等功能。

3.2  循环与程序设置：支持 1～20 步 / 循环，1～99 循环可编程，满足不同长度蛋白质 / 多肽的 N 端测序需求。

3.3  氨基酸序列推定功能：支持自动推定氨基酸序列，根据 PTH‑氨基酸色谱峰的保留时间、峰面积、峰纯度自动匹配并给出序列结果。支持手工修改、编辑、校正推定的氨基酸序列。可对不确定峰、杂峰、低响应峰进行手动确认、删除或替换。

3.4  支持序列结果保存、导出、打印及审计追踪记录。

	2
	全自动微生物鉴定及药敏测试系统
	1套
	1.工作站(硬件+带数据库更新):包含工作站+液晶显示屏及系统软件；

2.鉴定数据库升级为9.04.4版本，可鉴定微生物：>570种（包括细菌和酵母菌）。

	3
	高效液相色谱仪
	1台
	一、系统配置

1.液相四元梯度泵1套；

2.温控自动进样器1套；

3.可升降温柱温箱1套；

4.紫外检测器1套；

5.带审计追踪功能全中文工作站1套；

6.装机必备调试包及耗材1套；

7.分析色谱柱1根；

8.输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、512GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏LED 液晶屏）；

9.黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

二、具体技术要求

1.泵系统

1.1 泵通道数量：4个（内置4通道独立脱气机）。

1.2 流量范围：0.001～10.000 mL/min，步进0.001 mL/min；流量准确度：±0.1%；流量精密度：≤0.05% RSD 或 <0.01 min SD。

▲1.3 最大压力：≥70Mpa。

1.4  压力波动：≤0.2 MPa。

1.5  混合器体积：标配300～600μL可调或可选。

2.自动进样器系统
2.1  样品瓶位：≥100位。 

2.2  进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留。

2.3  进样体积：0.01～100μL。

2.4  进样准确度：± 0.5%。

2.5  进样量精度：≤0.25% RSD。

▲2.6  交叉污染：≤0.001% 。

▲2.7  最大耐压：≥70Mpa。

▲2.8  进样周期：≤ 10s。

▲2.9  温控范围： 4～40℃

2.10  用户自定义进样，可实现在线稀释和在线衍生功能。

3.柱温箱系统
▲3.1  温控范围：5～85℃。

3.2  温度准确度：±0.5℃。

3.3  温度稳定性：±0.05℃。

3.4  容量：最多2支色谱柱，最长30cm。

3.5  预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

3.6  管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，手旋拧紧方式。

4.检测器系统
4.1  紫外检测器：可双波长测定，可变波长。

4.2  光源：氘灯。

4.3  通道数量：2个。

▲4.4  波长范围：190～750 nm。

4.5  波长准确度：± 1 nm；波长精确度：± 0.1 nm。

4.6  线性范围：2.5 AU 时 <5% 。

4.7  数据采集频率：125Hz（单通道），5Hz（多通道）。

4.8  自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证。

4.9  噪声： 254 nm 下 ≤±2.5μAU（单通道）。

4.10  漂移：在254nm下≤0.1 mAU/h 。

4.11  停泵扫描：支持。

5.软件
5.1  数据库：原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

5.2  仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。可兼容非原品牌网络版软件直接反控，包括自动进样器。

▲5.3  软件具备审计追踪功能，有权限管理设置功能。

	4
	气相色谱质谱联用仪
	1台
	一、系统配置

1.气相色谱仪1套；

2.分流/无分流进样口1套；

3.自动进样器1套；

4.串接四极杆气质主机1套；

5.离子源（EI源、NCI源、PCI源）各1套；

6.超高灵敏度离子源升级包1套；

7.最新版NIST谱库1套；

8.气相色谱安装工具包1套；

9.带审计追踪功能全中文工作站（含控制软件和数据处理软件）1套；

10.装机必备调试包及耗材1套（包含：离子源灯丝2包；1L泵油2瓶；

11.透明立柱式氦气过滤器1套；

12.通用分流/不分流衬管（超惰性，带玻璃棉）5支；

13.色谱柱端石墨垫圈10个；

14.质谱端石墨垫圈10个；

15.毛细柱GC进样口螺帽2包；

16.质谱端柱螺帽2包；

17.O型圈10个；

18.隔垫50个；

19.调谐液2瓶；

20.灵敏度测试液2瓶、保留时间指数标准品1瓶；

21.死堵柱螺帽1包；

22.10uL液体自动进样针2支；

23.2mL透明样品瓶（100个/包）1包；

24.4mL透明清洗瓶（50个/包）1包；

25.正构烷烃1支；

26.分析色谱柱1根；

27.输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、32GB内存、512GB+2TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）；

28.黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）；

29.电源延时装置1套（6KVA延时2h）；

30.载气（高纯氦气，含气体、减压阀、钢瓶、钢瓶固定架）1套；

31.碰撞气（高纯氩气，含气体、减压阀、钢瓶、钢瓶固定架）1套。
二、具体技术要求

1.气相色谱仪参数

1.1  气相色谱仪主机

1.1.1  操控屏幕：≥7英寸的彩色触摸屏进行操控。

1.1.2  操控屏功能：具有“参数锁定”和“显示屏锁定”等设置功能，从而避免误操作和意外操作。

1.1.3  漏气检查功能：主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。

1.1.4  载气泄漏监测及报警功能：主机具备载气泄漏监测及报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。

1.1.5  流路监控功能：主机触摸屏支持实时显示、监控至少3条流路通道。

1.2  气相色谱仪柱温箱 

1.2.1  操作温度范围：室温以上2℃～450℃。

▲1.2.2  可设定升温速率：≥250℃/min（无需升级），支持程序降温（投标文件中提供系统软件截图或产品彩页或检测报告）。

▲1.2.3  程序升温的阶数：≥31阶32平台（投标文件中提供系统软件截图或产品彩页或检测报告）。

▲1.2.4  可设置降温速率，冷却速度从450降到 50℃用时 ≤3.5min（210s），也可依据不同色谱柱自由设置降温速率，延长色谱柱使用寿命。

1.2.4  温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

1.2.5  温度设定精度：0.1℃；控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)

1.2.6  柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。

1.3  气相色谱仪流路系统

1.3.1  支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制。

1.3.2  两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。

1.3.3  具有室温补偿和自动环境补偿功能。

▲1.3.4  具有恒线速度控制功能。

▲1.3.5  支持色谱柱柱后反吹功能，操作便捷，可实现不泄真空更换色谱柱功能。

▲1.3.6  可配合双柱系统、在无需人为干预的情况下实现两根色谱柱的切换使用，最大提升分析效率。

1.4  分流/不分流毛细管进样口

1.4.1  流量控制系统：配备全自动电子流量控制系统，压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，具备室温补偿和自动环境补偿功能，确保参数稳定性。

▲1.4.2  操作模式：支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能。

1.4.3  进样口最高温度可达450℃；压力设定范围：0～1035kPa（相当于0～147psi）；压力控制精度：0.001psi；压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min；压力程序的阶数为7。

1.4.4  流量设定范围：0～1300mL/min；分流比设定范围：0～9999.9；隔垫吹扫流量设置范围：0～1200ml/min。

▲1.4.5  进样口维护便捷，支持徒手无工具快速完成进样口的打开与关闭，无需额外工具辅助，且开启/关闭后可自动实现气密密封，无需手动调整，大幅简化维护操作。

1.4.5  仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。

1.5  自动进样器单元

1.5.1  样品位：≥150位样品盘。

▲1.5.2  进样量范围：0.1～200 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进。 

▲1.5.3  交叉污染：≤10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)。

1.5.4  具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

1.5.5  保留时间重复性：≤0.0008min；峰面积重复性：≤1% RSD。

1.5.6  可升级双塔双柱进样系统。可升级样品架冷却和加热功能。

2.质谱部分
2.1  品牌要求

需与气相色谱须相同品牌；必须为在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

2.2  质谱主机

2.2.1  质量数范围: 2～1090u；质量稳定性：±0.1u/48h。

▲2.2.2  涡轮分子泵抽力＞380L/s（投标文件中须提供涡轮分子泵抽力的证明图片）。

2.2.3  碰撞能：0～60eV，可调。

2.2.4  最大扫描速度：20,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题。

2.2.5  分辨率：0.5～3.0u，可调。

2.2.6  灵敏度：

▲2.2.6.1  EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 2000（氦气做载气）。

2.2.6.2  EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 300（氢气做载气）

▲2.2.6.3  EI MRM: 100fg OFN, S/N ≥ 150000。

▲2.2.6.4  IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.5fg。

2.2.6.5  PCI MRM : 1pg BZP-d10, S/N ≥ 5000。

2.2.6.6  NCI SIM : 100fg OFN, S/N ≥ 10000。

2.2.7  最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms；最小事件时间3ms，最大事件数2048个，最大MRM速度880通道/秒，最大离子监测通道数16个/次，单次进样可设置通道数不少于30000个，确保检测精度与操作便捷性，适配检测需求。

2.3  质谱离子源
2.3.1  标配EI源、NCI源和PCI源，可实现 EI 源与 CI源质谱信息的获取，满足更广范围化合物的定性及定量分析需求。

2.3.2  离子化能量：10～200eV；灯丝电流：5～250μA（发射电流）。

2.3.3  离子源温度：独立控温，140～350℃。

2.3.4  气相色谱与质谱之间的接口温度：50～350℃。

2.3.5  离子源采用双灯丝设计，灯丝切换使用时可保证质谱数据稳定可靠。

2.3.6  离子源采用前开门式设计，可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。

2.3.7  维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。

2.4  质量分析器
2.4.1  配备带预四极的高精度全金属钼四极杆，具备良好的抗污染能力与长期稳定性。

2.4.2  四极杆系统支持维护清洗设计，预四极与主四极杆均可清洁，降低污染影响，保障长期稳定运行。

2.4.3  四极杆具备高速扫描与离子传输优化能力，可在宽质量范围及高速扫描条件下，保证良好的灵敏度与质谱图准确性。

2.4.4  碰撞池可采用氩气或氦气作为碰撞气。

2.4.5  Q2 采用多极杆碰撞池，支持快速 MRM 采集，具备记忆效应抑制与交叉污染控制能力，保障复杂基质样品分析的可靠性。

2.5  扫描功能及检测系统
2.5.1  扫描模式：支持全扫描 (Full Scan)、选择离子扫描 (SIM)、多反应监测 (MRM)、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描等功能；可实现多种监测模式同步同时采集，如 Scan/MRM 同步扫描、Scan / 子离子扫描同步扫描等，在高灵敏度定量的同时不丢失化合物定性质谱信息。

2.5.2  检测系统：配置二次电子倍增管及±10kV 转换打拿极，采用离轴连续打拿电子倍增器，配备中性噪声抑制离子透镜系统，动态范围≥8×10⁶。

2.6  真空系统

2.6.1  真空系统采用差动式涡轮分子泵，高真空抽速≥380L/s；低真空配置抽速≥30L/min（60Hz）机械泵，支持选配无油前级泵；

▲2.6.2  标配真空规与离子规，可实时监测高低真空度，具备真空状态监控与异常泄漏保护功能，保障仪器安全稳定运行。

2.7  节能模式

主机标配节能模式（ECO模式），可显著降低耗电量与运行成本，支持批处理完成后自动运行ECO模式，具备待机氦气深度节省能力，可实现待机时氦气极低消耗（投标文件中需提供官方说明书针对该功能的说明文件或软件设置界面截图证明文件）。

3.数据处理系统
3.1  工作站

3.1.1带审计追踪功能全中文工作站（含控制软件和数据处理软件），一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。

3.2  软件系统

▲3.2.1  工作站：全中文界面，含仪器控制与专用高通量数据处理软件；具备审计追踪、权限管理、数据完整性保护。

3.2.2  工作站：具备数据采集、数据处理、定性及定量分析功能，支持调入单极 GC-MS 分析方法，可实现 Excel 表格与 MRM 参数表格相互拷贝粘贴；具备自建谱库及谱库检索功能，支持保留时间自动调整功能；软件符合 GLP 规范及 21 CFR Part 11 要求，支持自动校正与全自动分析，满足自动化分析与数据合规管理需求。

3.2.3  工作站采用一体化数据结构，单个数据文件可集成仪器方法、定量方法、报告格式、批处理方案、调谐文件等完整信息，便于数据追溯与管理。

3.2.4  MRM化合物数据库：包含不少于 2000 种农药、环境污染物、法医毒物、代谢物等化合物信息，涵盖中英文名称、CAS 号、保留指数及 MRM 离子对参数，每个化合物不少于 4 个 MRM 通道，支持化合物分组管理，可自动生成 MRM 仪器分析方法。

3.2.5  配备 MRM 参数自动优化工具，可自定义碰撞能量范围与步进间隔，自动生成批处理序列，自动处理数据文件并将优化后 MRM 参数更新至数据库。

3.2.6  支持碰撞气开启 / 关闭状态下的同步调谐，调谐参数统一保存，批处理序列中可自动切换碰撞气工作状态。

3.2.7  同一软件平台可实现串联四极杆与单极四极杆工作模式切换，从串联四极杆切换至单四极杆模式后可保证良好离子传输效率与检测灵敏度，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当，满足多样化分析场景需求。

3.2.8  支持中英文双语操作界面，同一软件可根据需求切换中英文运行环境，支持全中文输入样品名称、文件名、序列名等信息。

3.2.9  具备智能启动与智能监控功能，可自动判定仪器真空状态与调谐结果，无需人工确认即可启动分析序列，直观显示序列运行与仪器维护时间，提升仪器使用效率。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的 所有 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；

7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于2天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求。针对蛋白测序仪和气相色谱质谱联用仪设备，在仪器到货验收后2年内，由仪器制造商提供在中国的培训中心的免费培训名额不少于2人（每人培训时间不少于4天）；

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的，投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第3项货物（高效液相色谱仪），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标2--最高限价为450万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	液相色谱-高分辨率质谱仪
	1台
	一、系统配置

1.高分辨质谱主机1套（包含质谱主机，采集软件，真空泵等）。

2.超高效液相色谱仪1套（包含二元泵，柱温箱，自动进样器，紫外检测器，全流路采用生物惰性材质）。

3 .具备审计追踪功能的生物制药分析软件1套（分子量测定，二硫键，肽图，糖型等功能）。

4.蛋白分析色谱柱5根。

5.氮气发生器1套。

6.稳压电源，隔离变压器一套。

7.输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、32GB内存、512GB+2TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）。

8.黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

二、具体技术要求

1.液相

1.1  基本配置：二元高压输液泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器。全流路生物惰性 / 生物兼容材质。

1.2  二元高压输液泵

1.2.1  泵：泵体采用串联双柱塞结构设计；内置6通道脱气机（共6个脱气通道）；采用主动式单独流路柱塞杆清洗功能，可有效延长柱塞杆使用寿命；配备液滴计数器，可自动监测泵体漏液状态及清洗液液位/余量；配备全自动压缩性补偿功能，补偿效果与流动相组成无关，保障流量稳定性。

1.2.2  混合器体积：标配200μL。
1.2.3  流量范围：0.001～8.000 mL/min；流量调节步进0.001 mL/min；流量准确度：±0.1%；流量精密度：≤0.05% RSD 或 ≤0.01 min SD。

1.2.4  压力范围：2～103Mpa (对应20～1034 bar, 290～15000 psi)。

1.2.5  压力波动：≤0.2 MPa或 ≤1%。

1.2.6  梯度准确度：±0.2%（全流域范围内）；梯度精密度：< 0.15% SD。

1.3  自动进样器

1.3.1  进样方式：采用流经针环模式，确保无样品损失、无残留，保障进样准确性与重复性。

1.3.2  样品瓶位：≥200位（含适配标准样品瓶的样品架，可满足批量样品连续进样需求）。

1.3.3  温控范围：4～40℃ 。

1.3.4  进样体积：标配进样体积范围0.01～25μL，最小调节步进0.01μL；可选配进样体积范围0.01～100μL。

1.3.5  进样准确度：以10μL水为标准样品，进样准确度≤±0.5%（常规测试条件下）。

1.3.6  进样量精度：以1μL咖啡因水溶液为标准样品，检测峰面积相对标准偏差（RSD）≤0.25%。

1.3.7  交叉污染：≤0.0004%（采用相邻样品瓶交替进样测试，确保无样品交叉污染）。

1.3.8  压力范围：2～103 MPa（对应20～1034 bar、290～15000 psi），与系统高压输液泵压力适配。

1.3.9  进样周期：≤8s，进样周期可通过参数设置调整，且与样品瓶在样品架上的位置无关，保障批量进样效率。

1.3.10  最小样品体积：当进样体积为1μL时，样品瓶内所需最小样品体积不超过2μL。

1.4  柱温箱

1.4.1  温控范围：5～120℃；温度精度：0.1℃；温度准确度：±0.5℃；温度稳定性：±0.05℃。

1.4.2  控温原理：双模式温控，即帕尔贴结合空气循环模式和直热模式。

1.4.3  安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。

1.4.5  管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具即可手旋拧紧，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。

1.4.6  容量：最多2支色谱柱，最长30cm。

1.4.7  升温速率：从 25℃升温至40℃耗时≤5 min。

1.4.8  降温速率：从 50℃降温至20℃耗时≤15 min。

1.4.9  预留有额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

1.5  紫外检测器

1.5.1  光源：氘灯、钨灯。

1.5.2  波长范围：190～900 nm；波长准确度：± 1 nm；波长精确度：± 0.1 nm。

1.5.3  光学设计：带有附加内部参比光束的 UV/VIS/NIR 光度计。

1.5.4  频带宽度：在254 nm为6 nm。

1.5.5  通道数量：4个。

1.5.6  线性范围：2.5 AU 时 ≤5%。

1.5.7  最大数据采集频率：250Hz（单通道），5Hz（多通道）。

1.5.8  自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证。

1.5.9  噪声： 254 nm 下 ≤±2.5μAU（单通道）；在 254 nm 和 280 nm 下 ≤±10μAU 。

2.质谱仪

2.1  离子源

2.1.1  离子源：配备独立的可加热电喷雾离子源（ESI源），采用集成式气路电路一体化设计，安装时自动完成气路与电路连接及识别，无需额外操作，减少人为干预风险。

2.1.2  喷针：采用60°定向喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。质谱控制软件具备喷雾状态实时监控与反馈功能，可动态优化雾化参数。

2.1.3  离子源加热温度最高可达600℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ml～1000ml/min；APCI流速为50ml～2000ml/min。

2.1.4  标配雾化气与辅助雾化气双路供气系统，废产物雾化后可直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净，适配复杂基质样品分析。

2.1.5  内置全自动注射泵与直进样系统，支持软件一键自动调谐与质量校正，可在 ESI/APCI 等模式间无缝自动切换，保障日常分析的便捷性与准确性。

2.1.6  离子源腔体配备高透光观察窗口，可直接观测喷雾形态与腔体洁净度，便于快速排查异常。

2.2  质量分析器

2.2.1  分析器类型：四极杆（Q）+ 高分辨质量分析器串联组合架构。

2.2.2  质量范围：50～6000m/z。

▲2.2.3  仪器分辨率：在 m/z≤200 条件下，分辨率≥140,000 FWHM；分辨率档位≥4档，档位可调节。（投标时需提供系统软件截图或产品彩页或检测报告）

▲2.2.4  质量轴稳定性：仪器完成校正后，于48 小时内无需进行二次质量校正。连续进样 100fg 利血平标准品，其 609 质荷比离子的质量精确度均 ≤3ppm。（投标时需提供系统软件截图或产品彩页或检测报告）

▲2.2.5  正负离子切换速度：在 35,000 分辨率条件下，单轮正负离子快速切换循环扫描时间 ＜1 秒，具备每秒完成一次正模式全扫描与一次负模式全扫描的能力，并可同步获取正负离子谱图。在快速正负切换模式下连续运行 2 小时，以 10ppb 咖啡因与 10ppb SDS 混合溶液作为测试液进行蠕动泵连续进样监测，两者分子离子峰的质量偏差均 ≤3ppm。（投标时需提供系统软件截图或产品彩页或检测报告）

2.2.6  主动离子束传输组件：由离子传输模块和弯曲四极杆组成，可实现离子预过滤、中性粒子去除，增强系统的灵敏性和耐用性，同时便于仪器清洗与维护。

2.2.7  前级四极杆母离子选择：前级四极杆采用金属钼共轭双曲面设计，高分辨母离子选择精度≤0.7Da ；提供超高的离子传输效率和方形的离子传输窗口，可最大程度降低离子传输窗口边缘的离子歧视效应。

 2.2.8 灵敏度

▲2.2.8.1  Full MS 灵敏度：柱上剂量 500 fg 丁螺环酮，信噪比 S/N ≥ 100:1。

2.2.8.2  选择离子扫描 SIM 灵敏度：柱上剂量 30 fg 丁螺环酮，信噪比 S/N ≥ 100:1。

2.2.8.3  高分辨率下灵敏度保持性：在其他仪器参数维持不变的前提下，采用 100 fg 利血。

2.2.8.4  平标准品，在 ESI+ 离子源模式下，分别设置分辨率为 35,000 与 70,000 进行测试，其主峰信号强度值相对偏差 ≤8%，证明仪器在高分辨模式下灵敏度衰减可控。

2.2.9  谱内动态范围：≥5000。

2.2.10  高分辨质谱采集速率：最高≥12Hz；分辨率≥70000 FWHM条件下，数据采集速率≥3张/秒。

2.2.11  扫描模式：包含高分辨全扫描MS和MS/MS、高分辨选择离子扫描、高分辨全子离子碰撞碎裂扫描、高分辨正负离子切换扫描、高分辨数据依赖子离子扫描、高分辨数据非依赖扫描（DIA-MS/MS）、高分辨平行反应监测子离子扫描等多种模式。

▲2.2.12 检测器: 采用无损型检测器。若选用微通道板（MCP）、电子倍增器等消耗型检测器，须提供≥ 3个备用检测器，以保障仪器长期稳定运行及连续使用需求。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于3天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求。在仪器到货验收后2年内，由仪器制造商提供在中国的培训中心的免费培训名额不少于3人（每人培训时间不少于4天）；
8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的，投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本分标采购货物，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标3--最高限价为326.6万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	生物惰性液相色谱仪
	1台
	一、系统配置

1.液相配置

配置四元梯度泵1套，温控自动进样器1套，可升降温柱温箱1套，二极管阵列检测器1套，电雾式检测器1套，分析色谱柱（C18，250mm×4.6mm，5μm）1根，具备审计追踪功能的软件1套。全管路生物惰性材质。

2.其他配置

2.1  输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、512GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）。

2.2  黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

2.3  适配电雾式检测器用氮气发生器一套。

二、具体技术要求

1.1  四元泵

1.1.1  泵：泵体采用串联双柱塞结构设计；内置4通道脱气机；采用主动式单独流路柱塞杆清洗功能，可有效延长柱塞杆使用寿命；配备液滴计数器，可自动监测泵体漏液状态及清洗液液位/余量；配备全自动压缩性补偿功能，补偿效果与流动相组成无关，保障流量稳定性。

1.1.2  混合器体积：标配200μL。
1.1.3  流量范围：0.001～8.000 mL/min；流量调节步进0.001 mL/min；流量准确度：±0.1%；流量精密度：≤0.05% RSD 或 ≤0.01 min SD。

1.1.4  压力范围：2～103Mpa (对应20～1034 bar, 290～15000 psi)。

1.1.5  压力波动：≤0.2 MPa或 ≤1%。

1.1.6  梯度准确度：±0.2%（全流域范围内）；梯度精密度：< 0.15% SD。

1.2  自动进样器 

1.2.1  进样方式：采用流经针环模式，确保无样品损失、无残留，保障进样准确性与重复性。

▲1.2.2  样品瓶位：≥200位（含适配标准样品瓶的样品架，可满足批量样品连续进样需求）。

1.2.3  温控范围：4～40℃ 。

1.2.4  进样体积：标配进样体积范围0.01～100μL，最小调节步进0.01μL。

1.2.5  进样准确度：以10μL水为标准样品，进样准确度≤±0.5%（常规测试条件下）。

1.2.6  进样量精度：以1μL咖啡因水溶液为标准样品，检测峰面积相对标准偏差（RSD）≤0.25%。

▲1.2.7  交叉污染：≤0.0004%（采用相邻样品瓶交替进样测试，确保无样品交叉污染）。

▲1.2.8  压力范围：2～103 MPa（对应20～1034 bar、290～15000 psi），与系统高压输液泵压力适配。

▲1.2.9  进样周期：≤8s，进样周期可通过参数设置调整，且与样品瓶在样品架上的位置无关，保障批量进样效率。

1.2.10  最小样品体积：当进样体积为1μL时，样品瓶内所需最小样品体积不超过2μL。

1.2.11  洗针液（外部）：1 种溶剂，连续浸没清洗。

1.2.12  用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能。

1.2.13  进样线性：r≥0.99999（咖啡因水溶液）。

1.2.14  自动化特点：具备条码读取、空段检测、样品托盘 / 孔板识别功能，提升批量进样自动化水平。

1.3  柱温箱 

▲1.3.1  温控范围：5～120℃；温度精度：0.1℃；温度准确度：±0.5℃；温度稳定性：±0.05℃。

1.3.2  控温原理：双模式温控，即空气循环模式和直热模式。

1.3.3  安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。

1.3.4  管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具即可手旋拧紧，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。

1.3.5  容量：最多2支色谱柱，最长30cm。

1.3.6  升温速率：从 25℃升温至40℃耗时≤5 min。

1.3.7  降温速率：从 50℃降温至20℃耗时≤15 min。

1.3.8  预留有额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

1.4  示差折光检测器

1.4.1  流通池容量：≤8 μL。

▲1.4.2  最大背压：≥50 kPa。

▲1.4.3  温度控制：温控范围30～55℃，温度调节最小步进1℃，控温稳定可靠。

1.4.4  折光率范围：1.00～1.75，满足常规及特殊样品检测需求。

1.4.5  检测范围：0.25～512 μRIU，覆盖不同浓度样品检测。

1.4.6  线性范围：≥600 μRIU，保障检测结果准确性。

1.4.7  漂移：≤0.2 μRIU/h，确保长期检测稳定性。

1.4.8  噪声：≤2.5 nRIU（响应时间1.5秒条件下）。

1.4.9  响应时间：可在0.1、0.25、0.5、1、1.5、2、3、6秒之间选择，适配不同检测场景。

1.4.10  最高采样率：≥10Hz，满足快速检测需求。

1.5  电雾式检测器

1.5.1  雾化气：支持氮气或空气作为雾化气，适配不同实验室气体配置。

1.5.2  气体压力：70～80 psi，压力稳定可调。

1.5.3  气体流速：4 L/min，保障雾化效果稳定。

1.5.4  流速范围：0.2～2 mL/min，适配不同色谱条件。

1.5.5  蒸发温控范围：支持35℃、50℃、70℃三档温度调节，满足不同样品蒸发需求。

1.5.6  采样率：≥100Hz，确保快速捕捉检测信号。

1.5.7  预热时间：＜30 min，缩短仪器启动准备时间。

1.5.8  时间过滤常数：可在0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、3.6、5.0、10.0 s之间选择，优化检测信号质量。

1.5.9  动态线性范围：≥4个数量级，保障不同浓度样品检测精度。
1.6   软件

1.6.1  数据库：原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

1.6.2  仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。可兼容非原品牌网络版软件直接反控，包括自动进样器。

▲1.6.3  配置的软件，软件具备审计追踪功能，有权限管理设置功能。

	2
	超高速离心机
	1台
	一、系统配置

  离心机主机1套；定角转头（最高转速≥130,000rpm）1个；定角转头（最高转速≥110,000rpm）1个；热封器1个；2mL离心管100支；4.7mL指封管56支；5.1mL离心管100支。

具体技术要求

▲1.主机性能：最高转速≥150,000rpm，满足超高速离心实验需求，运行稳定无异常。

2.转速精度：≤±50 rpm，确保离心实验的准确性和重复性。

3.样品平衡容忍度：样品体积±10%，可适应不同样品量的离心需求，降低实验操作难度。

4.温度控制系统：离心室采用电冷却方式，无需配备压缩机，节能且制冷稳定；设定温度范围0～40℃，温度步进1℃，温度准确度±2.0℃；操作温度范围15～35℃；配备自动干燥系统，可将离心室湿度降至最低，避免样品受潮及仪器内部结露。

▲5.真空系统：真空度采用实时阿拉伯数字显示，禁止高、中、低档位显示，确保实验的精确度、重复性和对比性，可及时发现真空系统异常，便于维护排查。

6.节能设计：最大产热量≤0.7kW(2400Btu/hr)，降低能耗及实验室散热压力；支持等待操作模式选择，可进一步减少电用量。

▲7.操作控制系统：配备中文操作系统，操作界面简洁易懂；采用彩色液晶触控显示屏，可快速设置及调整实验参数。

8. 运行功能：具备脉冲功能及延时启动功能，满足不同实验场景的操作需求；时间设定范围0～99小时59分钟，支持连续时间运行（HOLD）模式，适配长时间离心实验。

▲9. 加减速设定：≥10个加速，≥11个减速速度选择。

10.程序存储：支持无限程序存储，每个程序可设置5步速度参数，便于重复实验调用，提升实验效率。

11.安全性能：符合CSA、CE及国际安全标准；采用低重心主机设计，提升运行稳定性；配备自动锁定转头装置，转头放入离心室内后自动锁定，无需人工手动操作，保障操作安全；转头内部设有液体防漏环，防止液体流入转头腔污染仪器；仪器可放置于通风柜内或采用遥控操作，避免危险样品污染实验室环境；可选配HEPA过滤膜，进一步提升实验室环境安全性。

12.噪音控制：在最高转速运行时，噪音≤47dbA，符合实验室噪音标准，不影响实验环境及人员操作。

13.仪器维护：支持27种故障诊断显示，可快速定位故障原因，便于维护；电源断电恢复后，仪器可自动启动，避免实验中断；外壳正面可开启，方便进行维修及仪器日常检查。

14.扩展性：支持选配不同类型转头，包括但不限于定角、水平、近垂直转头，满足不同实验需求；支持选配不同种类离心管，包括但不限于指封管、快封管、锥型管、高离心力管及超洁净管，提升仪器适配性。

	3
	超高效液相色谱仪
	1台
	一、系统配置

1.核心设备：二元纳升泵1套、自动进样器1套、柱温箱1套、纳升离子源1套。

2.配套软件：具备审计追踪功能的色谱数据处理软件1套、蛋白组学专用分析软件1套。

3.管路要求：全流路采用生物惰性材质，可有效避免样品吸附，满足生物样品及蛋白组学检测需求。

4.输出终端：输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、32GB内存、512GB+4TB硬盘、集成千兆网卡、27 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏。

二、具体技术要求

1.纳流泵

1.1  泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵。 

1.2  压力范围：最高压力≥150 MPa， (1500 bar，21,750 psi) 。 

▲1.3  可设定的流速范围：1 nL/min～100 µL/min，流速调节增量1 nL。

1.4  泵溶剂通道：配备2个独立溶剂通道；支持预校准功能，可对常用流动相进行预校准，确保流量与梯度精度。

1.5  系统梯度延迟体积：≤25 nL。

1.6  梯度延迟体积（分管路规格）：采用20 µm内径管路、纳流/毛细流直接进样方式时，梯度延迟体积≤0.5 µL；采用50 µm内径管路、微流直接进样方式时，梯度延迟体积≤2.0 µL。

1.7  流动相pH适应范围：2～10。

1.8  用户界面（系统控制器和显示器）：配备系统控制器与显示器，支持系统实时监控、直接手动控制，可在系统上完成诊断与故障排除；支持远程访问功能。

1.9  安全特性：内置泄漏检测与安全泄漏处理机制，具备超压监测、温度监测功能，异常情况可自动报警并采取保护措施，保障仪器安全运行。

2.自动进样器 

2.1  进样体积范围：标配: 0.01～25 μL, 进样体积调节步长 0.01 μL。

2.2  温控范围：4～40 °C。

2.3  样品盘温度稳定性：±1 °C；

2.4  样品盘规格及容量：可容纳1.5mL标准样品瓶不少于216个；兼容96孔板、384孔板，满足批量样品及高通量检测需求。

2.5  进样原理：采用分流环进样方式，确保进样无残留、无样品损失，保障进样准确性。

2.6  洗针功能：配备4个洗针液通道，支持内针、外针同步清洗，包含强洗脱、弱洗脱两种洗针液，有效降低样品交叉污染。

2.7  瓶底检测技术：具备瓶底检测功能，搭配推荐规格样品瓶时，可从3μL样品中稳定吸取2.5μL，减少样品浪费。

2.8  智能进样技术：具备智能进样技术，带有主动压力监测功能，可实时反馈进样状态，避免进样异常。

3.柱温箱

3.1  温控范围：最低温控温度高于室温5℃；不安装六通阀时，最高温控温度≤80℃；安装六通阀时，最高温控温度≤60℃。

3.2  温度精度：±0.1 ℃；

3.3  升温速率：从35 ℃升温至65℃（误差±1 K），耗时≤12分钟，满足快速升温需求。

3.4  温度准确度：在50 ℃设定点下，温度准确度±0.5 ℃。

3.5  柱容量：可容纳最大线性色谱柱（含接头）总长度≤300 mm，适配常规及长柱检测需求。

	4
	全自动凝血分析仪
	1台
	一、系统配置

1.全自动凝血分析仪 1台。

2.输出终端（配置不低于：i5处理器、16G内存、256GB+1TB硬盘、独立显卡、23寸液晶屏、Windows 10专业版操作系统） 1套。

3.装机必备试剂

3.1  凝血四项试剂：PT、APTT、TT、FIB 各 1 套。

3.2  肝素检测试剂：Liquid Anti-Xa 1 套 + 配套校准/质控。

3.3  抗凝血酶（AT）试剂：发色底物法 1 套 + 校准/质控。

3.4  凝血因子试剂：VIII、IX、II、V、VII、X 缺素血浆各1套。

3.5  校准品：通用凝血校准、Anti-Xa 校准、AT 校准 各 1 套。

3.6  质控品：正常 / 异常水平质控、肝素质控、因子质控 各 1 套。

3.7  系统耗材：一次性反应杯≥1000 个、清洗液 4L×2、稀释液 100ml×1。

二、具体技术要求

1.仪器性能

1.1  满足血类药品质量标准检测：肝素钠 / 低分子肝素（抗 Xa、抗 IIa）、凝血酶、纤维蛋白原、凝血因子制剂、蛇毒血凝酶类。

1.2  满足生物制品/血液制品检定：人凝血因子 VIII/IX、人纤维蛋白原、抗凝血酶 III、蛋白 C 等活性测定。

1.3  满足药代/药效（PK/PD）研究：抗凝/促凝药物的活性与半衰期研究。

2.仪器主要参数
2.1  检测方法

▲2.1.1  检测方法：具备凝固法、发色底物法、免疫比浊法，可实现三方法同步并行检测，无方法间干扰。

2.1.2  通道数量：三方法学各≥8 个独立检测通道。

2.1.3  纤维蛋白原（FIB）检测：同时具备PT 衍生法和Clauss 凝血酶法两种测定方法。

2.1.4  具有凝固/反应曲线及凝固/反应曲线扩展分析能力。

2. 2  检测性能

2.2.1  PT 单项检测速度： ≥ 110测试/小时。

2.2.2  PT+FIB检测速度：≥ 200 测试/小时。

2.2.3  检测波长：≥3 个。

2.1.4  反应温度：37.0℃±0.1℃。

2.1.5  线性范围：抗 Xa 0.0～2.0 IU/mL；纤维蛋白原 0.5～10 g/L；凝血因子 1%～150%。

2.1.6  检测项目容量：机载可存储 ≥ 500 项检测程序。

2.2  样本处理系统 

2.2.1  样本量：1～100μL。

2.2.2  样本位：可同时装载样本数≥40 个，具有连续进样功能。

2.2.3  进样方式：标配 CTS 闭盖穿刺（无需开盖）。

2.2.4  样本功能：具有条码自动识别功能；配备样本量核查功能（评估抗凝剂和全血比例）；项目特异性的HIL（溶血、黄疸，脂血）检测功能；具备样本异常吸样核查（微小凝块或气泡）功能。

2.2.5  样本再检功能：可对已检测的样本任意增减项目，实现在原位置上直接复检样本。

2.2.6  样本管规格：2～10 mL 采血管。

2.3  试剂系统

2.3.1  试剂位：≥26 个全独立冷藏位，仪器运行过程中可以装载试剂，实现连续不中断试剂装载。

2.3.2  冷藏温度：≤15℃。

2.3.3  试剂管理：具有试剂条码自动识别（批号、效期、容积）功能；有试剂余量预警、开瓶效期管理功能。

2.3.4  试剂来源：有仪器原厂配套试剂，并有完整的溯源体系，还可以开放使用其他试剂。

3.反应与耗材

3.1  反应杯：一次性反应杯，无交叉污染。

3.2  反应杯装载量：≥800个，可不停机连续加载。

3.3  混匀方式：漩涡式磁力搅拌，无携带污染。

3.4  废液系统：全封闭自动废液收集。

4.自动化与软件

4.1  自动功能

4.1.1  具有自动预稀释，自动重运行，自动连锁测试等稀释功能。

4.1.2  自动结果审核、异常结果提示。

4.1.3  具有自动凝血因子平行稀释分析功能，可自动显示平行稀释曲线，有助判断样本是否存在抑制物。

4.1.4  具有自动维护、维护提醒。

4.1.5  具有自动退出系统设置。

▲4.1.6  具有自动审计追踪报告。

4.1.7  具有二级密码和电子签名设置。

4.2  控制系统

Windows 操作系统, ≥17 英寸彩色液晶触摸屏操作界面，可鼠标或键盘等多种操控方式。

▲4.3  数据存储

仪器主机可存储≥600000 个检测结果，检测结果可以多种方式（Excel，Pdf等）导出保存至电脑中，并可将数据备份到电脑，包括测试结果及实时在线的凝固曲线。

	5
	水分测定仪
	1台
	一、系统配置

1.水分仪主机1套（内置吸排液隔膜泵）。

2.容量法滴定杯（适配 10～90 mL 样品量）1个。

3.容量法滴定杯（适配 50～150 mL 样品量）1个。

4.瓶顶加液驱动单元1个。

5.智能滴定管单元（含 10mL 规格，支持多规格选配）1个。

6.双铂指示电极（含电极电缆）1支。

7.中文软件 1套。

二、具体技术要求

1.主机

1.1  滴定模式

Ipol 模式（极化电流滴定）和Upol模式（极化电压滴定）两种卡尔费休滴定模式。

1.2  测量性能指标

1.2.1  测量范围：10ppm到100%（含水量）。

1.2.2  极化电流： -120～120μA。

1.2.3  极化电压： -1200～1200mV。

1.2.4  测量分辨率： 0.1mV/0.1μA。

1.2.5  测量精确度： ±0.2mV。

▲1.3  主机可控制不少于 2 个加液器（滴定管或加液驱动器），每个加液器均可独立实现滴定或辅助配液功能，实验方法间转换无需插拔滴定管。

1.4  支持双通道水分测定扩展能力，可升级实现双样品同时测定。

1.5  中文触摸屏，支持分级权限管理（密码登录 / 密钥登录），可设置≥14个快捷操作。

1.6  可直接生成防篡改 PDF 格式报告，报告数据可导出至 U 盘，或上传至实验室信息管理系统（LIMS）。

1.7  仪器方法文件和测试数据均可存储至 U 盘，或通过局域网（LAN 接口）上传至网络服务器。

2.滴定管及加液驱动单元

2.1  配置瓶顶式加液驱动单元，加液时活塞由上往下运动。

▲2.2  滴定管为无死体积设计，可自动排空溶液、自动清洗程序，更换试剂时无需拆卸滴定管，支持定量移液、配液、试剂转移、样品稀释等液体处理功能。

2.3  滴定管内置数据芯片，自动记录滴定管及滴定剂的重要信息，包括滴定剂的名称、滴定剂浓度、滴定度、滴定管体积、滴定剂批号、滴定剂有效期、滴定剂使用的历史记录等信息，主机可自动识别并读取。

2.4  具有滴定和加液功能，滴定管容积支持2，5，10，20，50 mL多规格选配，50mL滴定管可满足大体积样品滴定需求。

▲2.5  配置内置隔膜空气泵，支持一键式试剂排空与添加，无需调用方法进行控制。

3.滴定搅拌模块

3.1  搅拌方式：磁力搅拌，支持正/反向双向控制，≥10 档变速调节。

3.2  搅拌器最大转速：≥±1700 U/min。

▲3.3  加液泵：≥ 600 mL/min （25℃条件下）。

3.4  排液泵：≥ 400 mL/min （25℃条件下）。

	6
	双荧光细胞分析仪
	1台
	一、主要技术指标

1.计数模式：非染色活率计数、台盼蓝染色活率计数、AOPI荧光活率计数、人工比对活率计数、转染率测定模式；

2.操作方式：台式一体机，自带微电脑控制器，液晶触控； 

▲3.非染色活率计数：无需任何试剂染色。不加台盼蓝也可以计数活细胞数量及活率、死细胞数量及死率和聚团率以及总细胞数量；

4.显示屏：≥ 7英寸高清彩色触摸显示屏；分辨率1920×1080；支持多点触控；可支持外接屏幕；

▲5.预览功能：计数前可实时动态观察预览样品图像；

6.对焦方式：自动调焦及手动调焦两种模式;

▲7.取图模式：符合显微镜计数标准，每幅图标准面积（1mm2），单个样品最多可拍摄21幅图，配有1×1幅图、2×2幅图、3×3幅图、3×5幅图和3×7幅图五种选择；

▲8.光学系统：10 X放大倍数；

▲9.成像单元：1000万像素彩色相机，图像清晰；

10.测量直径范围：1～200 μm；

11.计数浓度范围：0.25x104～ 3×107个细胞/mL；

12.加样量：10 μL；

13.兼容三种细胞计数板型；

14.一次性的细胞计数片，两孔设计，标准0.1 mm计数池高度；

▲15.血细胞计数板（人工校验）：能兼容标准的血细胞计数板，有标准的面积标识，既能重复使用，也可人工比对仪器结果的准确性；

▲16.多孔可重复用玻璃计数板：标准0.1 mm计数池高度，每次可上样6个标本。能重复使用，无需耗材；

17.出厂使用仿细胞校准计数板（计量认证报告）对仪器进行标定；

18.可显示网格线；可智能拆分，一个“+”代表一颗细胞，数据直观可追溯；

▲19.“人工校验”功能：可直接在仪器上用血细胞计数板进行数据校验；

20.数据存储：标配4 G数字硬盘和2T机械硬盘（数据长期存储）；

21.输出端口：2个USB 3.0接口，标配一拖四USB扩展器，1个HDMI接口，1个网口；

二、标准配置：

1.全自动荧光细胞分析仪主机 1台；

2.细胞计数片 1盒（50片/盒）；

3.多孔玻璃板 1块（6孔）；

4.台盼蓝染液（0.2%） 1管（1.8 mL）；

5.双色荧光染料（AOPI） 1管（1.8 mL）；

6.适配器电源 1套；

7.鼠标 1个；

8.USB集线器 1个；

9.防尘罩1个。

	7
	IVC笼具（1）
	1台
	1、主机

1.1.主机外壳采用SUS304不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm；规格尺寸：≤630（深）*450（宽）*1550mm（高）。

▲1.2.主机电源供应为220V/50Hz，功率小于350W；主机同笼架分离，一台主机可连接2个或以上笼架；风机采用低噪音直流变频无刷电机及配套控制系统；

1.3.主机系统：采用PLC可编程控制器，自动PID算法调节控制风机的运转，有效降低动物房换气次数，节约30%以上电能。主机系统预留以太网接口，支持和中控或MES系统通过ModbusTCP协议传输数据；

1.4.主机采用≥7寸彩色液晶触摸显示屏，可设置自动切换昼夜运行模式，避免影响动物活动、休息，保障动物福利；

▲1.5. 内置式锂电池UPS模块, 外部供电中断后自动投入，不影响设备工作，并发出报警提醒；供电恢复后自动切换至待机状态。

1.6.自带过滤器计时功能，自动提醒用户及时更换高效过滤器。

1.7.带有过滤器脏堵报警、停电故障以及主机断电报警，监测换气次数、压差、温度、湿度(独立式温湿度传感器安装于总排风管道内,更能反映笼盒内真实值而非房间内温湿度)；屏幕显示压差、温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），报警信息可储存；累计运行时间等技术指标；

▲1.8.系统具备远程监控功能，电脑网页端后台、手机APP、微信小程序都能够远程查看每台IVC实时的数据，同时云平台也支持接入动物房内摄像头，远程查看动物活动情况；当出现非紧急预警时，可通过邮箱、手机App通知推送提醒，管理人员后台查看并确认相关报警事件，当出现紧急故障报警时，系统会通过手机短信的方式发送给相关人员进行及时处理;可利用后台历史数据生成近期的温湿度压差换气次数报表，生成趋势图，反映近期动物的生活状况；

1.9.空气过滤：进风和出风均经高效过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；

1.10.基本参数：换气次数≥15次/h；气流速度≤0.2m/s；噪声≤60dB；

1.11.每套IVC设备应配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差应≥10Pa（正负压可调）。

2、笼架：

2.1材质：笼架为304不锈钢材质，钢管厚度1.2mm，可高压灭菌，可拆卸易清洗。

2.2笼盒与架子衔接界面采用PC材质塑料制塑而成。 

2.3笼架带2个刹车脚轮，两个定向轮。便于移动，笼架底带有防撞轮。笼架纵向带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，永不褪色。方便笼盒位置的准确记录。

2.4笼架进排气管道为垂直设计,避免垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒。

2.5单面架规格: ≤1590*500*1640mm(7列*8层)

3、笼盒

3.1笼盒外形尺寸：≥380*210*169mm，笼盒下箱体高度为130mm，笼盒底面积≥510cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。每笼配备PPSU材质的上、下笼盒，不锈钢网盖，饮水瓶，塑料标牌。（投标文件中提供实物图片）

▲3.2笼盒上盖的回风口设有过滤装置此过滤装置可以有效的隔离笼内的粉尘进入笼架自带的排风管道。（投标文件中提供实物图片）

3.3外置式饮水瓶，容积250ml，方形带液位刻度，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质或优于304材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象。

3.3笼盒网盖为304不锈钢材质或优于304材质，采用直径≥1.5mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处，不能有毛刺尖角现象，不能有卡动物脚趾现象。

▲3.4笼盒顶部应设有压紧式超大生命窗，生命窗四周底部应带有密硅胶封压槽，生命窗面积≥150cm²，覆盖0.2µm过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。

3.5笼盒插瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。

3.6笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门应能即刻自动关闭，与笼架的接触应为非侵入式结构，即笼架进排风口不深入笼盒内部。

3.7.笼盒供气均一性：各笼盒间换气次数均一；笼盒送风方式：笼盒的进送风嘴必须在笼盖上，避免动物直接被送风吹的刺激；笼盒内的气流速度：≤0.2m/s。

3.8.挂牌规格：≥110*80mm，挂钩采用不锈钢材质，挂牌为PC材质塑料制塑而成。

4、配置清单

▲每套配置：主机1台、笼架2个（单面架7列*8层），笼盒112套（含上盖、底盒水瓶、网罩、吊牌）。

	8
	IVC笼具（2）
	1台
	1、主机

1.1.主机外壳采用SUS304不锈钢板材，板材厚度≥1.2mm；规格尺寸：≤630（深）*450（宽）*1550mm（高）。

▲1.2.主机电源供应为220V/50Hz，功率小于350W；主机同笼架分离，一台主机可连接2个或以上笼架；风机采用低噪音直流变频无刷电机及配套控制系统；

1.3.主机系统：采用PLC可编程控制器，自动PID算法调节控制风机的运转，有效降低动物房换气次数，节约30%以上电能。主机系统预留以太网接口，支持和中控或MES系统通过ModbusTCP协议传输数据；

▲1.4.主机采用≥7寸彩色液晶触摸显示屏，可设置自动切换昼夜运行模式，避免影响动物活动、休息，保障动物福利；

▲1.5. 内置式锂电池UPS模块, 外部供电中断后自动投入，不影响设备工作，并发出报警提醒；供电恢复后UPS自动切换至待机状态。

1.6.自带过滤器计时功能，自动提醒用户及时更换高效过滤器。

1.7.带有过滤器脏堵报警、停电故障以及主机断电报警，监测换气次数、压差、温度、湿度(独立式温湿度传感器安装于总排风管道内,更能反映笼盒内真实值而非房间内温湿度)；屏幕显示压差、温度、湿度过高或过低报警（报警范围上下限可设定），报警信息可储存；累计运行时间等技术指标；

▲1.8.系统具备远程监控功能，电脑网页端后台、手机APP、微信小程序都能够远程查看每台IVC实时的数据，同时云平台也支持接入动物房内摄像头，远程查看动物活动情况；当出现非紧急预警时，可通过邮箱、手机App通知推送提醒，管理人员后台查看并确认相关报警事件，当出现紧急故障报警时，系统会通过手机短信的方式发送给相关人员进行及时处理;可利用后台历史数据生成近期的温湿度压差换气次数报表，生成趋势图，反映近期动物的生活状况；

1.9.空气过滤：进风和出风均经高效过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；

1.10.基本参数：换气次数≥15次/h；气流速度≤0.2m/s；噪声≤60dB；

1.11.每套IVC设备应配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差应≥10Pa（正负压可调）。

2、笼架 

2.1 材质：笼架为304不锈钢材质；钢管厚度1.2mm,可高压灭菌，可拆卸易清洗。

2.2 每个笼盒到架子采用塑料导轨。   

2.3笼架带2个刹车脚轮，两个定向轮。便于移动，笼架底带有防撞轮。笼架纵向带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，永不褪色。方便笼盒位置的准确记录。 

2.4 笼架进排气管道为垂直设计，避免垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒。

2.5单面架规格: ≤1670*600*1880mm（5层*5列）。

3、笼盒： 

3.1笼盒尺寸:≥470*312*260mm，笼盒下箱体高度200mm，笼盒底面积≥880cm2，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。每笼配备PPSU材质的上、下笼盒,不锈钢网盖，饮水瓶 ,塑料标签牌 。 

▲3.2笼盒上盖的回风口设有过滤装置此过滤装置可以有效的隔离笼内的粉尘进入笼架自带的排风管道。（投标文件中提供实物图片）

3.3外置式饮水瓶，容积500ml，方形带液位刻度，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质或优于304材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象。 

3.4笼盒网盖为304不锈钢材质或优于304材质， 网盖采用全网盖：外框采用直径≥4mm，其他采用直径≥1.6mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处，不能有毛刺尖角现象，不能有卡动物脚趾现象。专用密封圈镶嵌在上盖上。 

3.5笼盒顶部应设有压紧式圆形生命窗，生命窗四周底部应带有密硅胶封压槽，生命窗面积≥150cm2，覆盖0.2μm过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 （投标文件中提供实物图片）

3.6笼盒插瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。 

3.7笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门应能即刻自动关闭，与笼架的接触应为非侵入式结构，即笼架进排风口不深入笼盒内部。 

3.8笼盒供气均一性:各笼盒间换气次数均一；笼盒送风方式：笼盒的进送风嘴必须在笼盖上 ，避免动物直接被送风吹的刺激 ；笼盒内的气流速度 ：≤0.2m/s。  

3.9挂牌规格：≥110*80mm，挂牌为PC材质塑料制塑而成。

4配置要求：

▲每套配置：主机1台、笼架2个（单面架，5笼*5层）、笼盒（含笼底、不锈钢网盖、上盖、水瓶、挂牌）。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的 第1项货物（生物惰性液相色谱仪），第2项货物（超高速离心机），第3项货物（超高效液相色谱仪） ，第4项货物（全自动凝血分析仪），第5项货物（水分测定仪），已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于2天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求。针对生物惰性液相色谱仪，在仪器到货验收后2年内，由仪器制造商提供在中国的培训中心的免费培训名额不少于2人（每人培训时间不少于3天）；

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的（针对 第1项货物（生物惰性液相色谱仪），第2项货物（超高速离心机），第3项货物（超高效液相色谱仪） ，第4项货物（全自动凝血分析仪），第5项货物（水分测定仪）），投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第2项货物（超高速离心机 ），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标4--最高限价为350万
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	液相色谱串联质谱仪
	1台
	一、系统配置

1.核心设备

三重四级杆质谱仪主机（含工作站） 1套；独立ESI和APCI离子源1套；机械泵 1套；带审计追踪功能的仪器控制及数据处理软件1套；高压二元梯度泵 1套；自动进样器 1套；柱温箱 1套；二极管阵列检测器1套；稳压电源 1套；氮气发生器 1台。

2.配套耗材及试剂

液相自动进样器备用进样针 1套；液相管路及连接件套件 1 套（含PEEK 高压输送管路、PEEK / 不锈钢接头、刃环、两通、三通、过滤接头、管路剪、管路装配工具等完整配件）；超高压分析色谱柱2根（C18和C8各 1根）；超高压分析色谱柱保护柱2个；泵油 2瓶；ESI喷针 5根；APCI喷针1根；2ml样品瓶500个（进样瓶+瓶盖+隔垫）；500ml流动相瓶子 5个；调谐液标准品2套；进样针针座组件1套；液相单向阀1包；无尘试纸3盒。  

3.输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、32GB内存、512GB+2TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）。

4.黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

二、具体技术要求

1.超高效液相色谱参数要求

1.1  输液单元
1.1.1  类型：二元超高压梯度系统，采用双柱塞串联泵设计，低脉冲、高稳定性。

1.1.2  输液泵耐受压力：≥15000psi（103.4MPa）。

▲1.1.3 流速范围：0.0001～8.0000mL/min，此流速可在软件上设置并能实际运行样品。

1.1.4  流量精度：≤0.06%RSD（全流量范围），流量准确度±1%。

1.1.5  在线真空脱气机≥5路。

1.2  柱温箱

1.2.1  温度设定范围：室温-10℃～100℃；温度控制精度：≤±0.1℃。

1.2.2  漏液报警：具备自动漏液检测及报警功能，漏液时可自动停止相关单元运行，防止仪器损坏及样品污染。

1.3  自动进样器

1.3.1  最大耐压：≥15000psi。

1.3.2  进样量设定范围：0.1 µL～20 µL；进样量准确度：±1%，进样精密度≤0.3%RSD。

▲1.3.3  试样处理数：≥160个（2mL样品瓶）。

1.3.4  交叉污染：≤0.006%。采用惰性进样管路及针座，有效避免样品交叉污染。

1.3.5  温度范围：4～40˚C。

1.4   二极管阵列检测器

1.4.1  波长范围：190～800 nm。

1.4.2  波长准确度：± 1 nm；波长精密度：± 0.1 nm。

1.4.3  分辨率：≤0.6 nm；带宽：1～100 nm。

2.质谱仪参数要求

2.1  质量分析器

2.1.1  分析器类型：三重四极杆（QqQ），由前级四极杆（Q1）、碰撞池（q2）、后级四极杆（Q3）组成。

2.1.2  四级杆扫描质量范围(m/z)：5～2000；四极杆扫描速度：12000 amu/s。

2.1.3  扫描模式：支持全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM 扫描。
2.1.4  MRM 最小驻留时间(dwell time)：1ms。

▲2.1.5  正负极性切换时间：≤8ms，可实现一针进样同时获取正负离子数据，无需分两次进样，提高检测效率，减少样品用量。

2.1.6   线性范围：≥5个数量级，可覆盖不同浓度样品检测需求，定量准确性高。

2.1.7   ESI+灵敏度：1pg利血平进样，信噪比为S/N＞4,000,000:1（以峰高计，基线噪声为3倍标准偏差）。

2.1.8   ESI-灵敏度：1pg氯霉素进样，信噪比为S/N＞4,000,000:1（以峰高计，基线噪声为3倍标准偏差）。

2.1.9  仪器重现性：5ppt 和 50ppt 的利血平连续 5 次进样，峰面积变异系数 CV＜1%。

2.2 离子源

2.2.1  标配独立ESI源和APCI源，非复合离子源，两种离子源可单独使用，适配不同极性、不同挥发性化合物检测。

▲2.2.2  ESI 源耐受最大流速：2.8 mL/min（不分流条件下）。

▲2.2.3  APCI 源耐受最大流速：2.8 mL/min（不分流条件下）。

▲2.2.4  离子源内具有两路加热雾化气，对称加热设计，辅助加热气最高温度≥ 700℃，此温度能在软件上能设定并能实际运行样品（投标文件中提供软件截图证明）。

2.2.5  插拔式可互换 ESI 及 APCI 喷针，可在实现 ESI 源及 APCI 源的快速更换无需放空质谱真空系统。

▲2.2.6  采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需氩气等额外气源，以节省实验成本和提高方便性。（投标文件中提供文献或安装场地或使用说明书证明）

2.2.7  离子传输方式: 采用高压离子聚焦技术，聚焦压力≥8 mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。

2.2.8  离子源内有负压抽气设计，加速废气、液滴及其他中性分子排出，保证离子流的稳定，保证大批量进样离子源的无污染。（投标文件中提供产品结构图）

▲2.2.9  离子源接口（包括离子传输通道）要求采用带气帘气技术的锥孔结构，无毛细管或其它任何管路传输设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力（投标文件中提供产品结构图或实物图）。

2.3  串联质谱碰撞池

采用最新的弯曲碰撞池设计，弯曲度＞90°且具有线性加速技术，以最大化避免多残留检测时的交叉干扰，并能使离子快速通过碰撞池，可在 15 分钟内分析至少1000 对MRM。（投标文件中提供产品结构图或实物图）。

2.4  检测器

必须为数字脉冲电子倍增器，非光电倍增管设计，在满足正负离子均具有高灵敏度的同时，能够满足长期大量基质样品定量分析的数据可靠性和重复性。

2.5  真空系统

特殊设计的机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，具有自动断电保护功能。

▲2.6  提供质谱主机连接高效毛细管电泳分离和电喷雾离子化系统的接口和相关配件。同时配备的软件能直接控制整套系统并采集处理数据。

3.工作站软件

3.1  自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。

3.2  软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用、进行质量校正；能自动优化分析目标物，自动建立 MRM 的定量分析参数，达到最佳检测限。

3.3  能提供“及时”定量数据质量监测，以确定 QC 或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。

3.4  配备数据独立专业定量分析软件，具备大规模处理数据的能力，可以在同一界面对成百上千个数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于2天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求。在仪器到货验收后2年内，由仪器制造商提供在中国的培训中心的免费培训名额不少于2人（每人培训时间不少于3天）；

9.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

10.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的，投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本分标采购货物，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标5--最高限价为315万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	高内涵细胞成像分析系统
	1台
	1.成像模式：可配置宽场荧光成像、明场成像、叠层衍射定量相位成像四种检测模式。

2.一体式整机：外接电源线≤1、外接网线≤1和气管路≤1。

▲3.荧光光源：免光纤，≥8波段高能固态长寿命光源，波长365nm, 440nm, 475nm, 510nm, 550nm, 580nm, 630nm, 660nm。

▲4.明场光源：740nm单波长LED 光源。

▲5.相机：具备Global Shutter的SCMOS，≥2160 x 2160  pixel，像素尺寸6.5 μm x 6.5 μm，全画幅帧数＞90帧/秒，全自动较平场。

6.发射滤光片：≥8位转盘，条形码自动识别；430～500 nm；470～515nm; 500～550nm; 515～580nm; 570～650nm; 600～640nm; 655～760nm; 685～760nm。

▲7.二向色镜：≥8孔位二向色镜转轮。

▲8.物镜：≥6位XYZ加角度的物镜转轮； 10X（NA. 0.3），20X（NA. 0.4）, 40X（N.A. 0.6）高数值孔径或长工作距离物镜；全自动条码识别。

▲9. 叠层衍射定量相位成像模式：对无标记细胞实现“0”背景，荧光级别高信噪比成像。

10.全自动平场校正：无人工干预，无需特殊耗材和参考图像矫正。

▲11.载物台：全自动磁力条码≥1，步进精度≤50nm。（投标时需提供载物台磁力条码照片）

12.适用板型：6-1536微孔板，支持用户自定义微孔板格式，4位玻片适配器，兼容3D耗材，如低黏附力板、U型板及各种微流控板以及各种2D, 3D芯片。

▲13.环境控制：软件主动反馈界面， 37～42⁰C (± 1⁰C)； 1～10%（± 0.5%）CO2。

14.智能扫描模块：图像自动智能分析定位，高分倍率多数据自动采集。

▲15.实验设计向导模块：记录实验信息，一键生成EC50 曲线、Z 值。

▲16.并行实验设置、采集、分析、统计一体化软件； 

▲17.即用型分析解决方案：

1）细胞计数或核计数2）活/死细胞计数3）核内标志物定量4）细胞质标志物定量5）质膜标志物定量6）胞质向核迁移7）胞质向膜迁移8）荧光重分配——细胞骨架9）Spot分析10）核内Spots 11）细胞核分析——细胞核皱缩12）细胞核裂解分析13）细胞核分类——DNA含量14）细胞形状——细胞圆度15）有丝分裂指数16）细胞周期分类17）受体内化18）神经细胞分析19）克隆形成20）微核分析21）迁移22）脂滴形成分析23）基于纹理的亚细胞结构分割24）表型分析25）细胞分化26）细胞汇合率分析27）神经生长——胞体精细分析28）在线质量控制29）纹理分析——线粒体分群30）3D微组织分析31）细胞轨迹追踪32）细胞世代分析。

18. 纹理算法模型：≥8个，SER-Spot，SER-Hole，SER-Edge，SER-Ridge，SER-Valley，SER-Saddle， SER-Bright，SER-Dark；纹理算法：≥4个，Kernel, Region Indensity, Unnormalized；纹理分析图像可用于二次分析。

▲19. 机器自学习：人工智能分类≥6，提供参数≥200，自动提供≥1个组间差最大参数。

20. 穷举法分析功能：软件对图像进行自主分析，无需人工干预，态学参数不低于200个。

▲21. 自动推荐最优参数：软件自动给出最佳参数。

▲22. Cell painting算法模块：cell painting细胞全景绘制实验单细胞最多可给出≥5700个形态学参数。

▲23. 3D展示模式： 提供最大光强重建视图，XYZ多层切正交视图， 多种3D重建渲染视图，Clip box 任意角度层切视图、plane map 多层细胞定位视图、3D纹理渲染图。

24. 3D分析：细胞体积、3D表面积、3D最大截面积、3D球形程度 、3D投影面积、3D球形内径、3D 球厚度及高度等参数。 批量计算3D 细胞球彼此距离参数以及3D球nearest neighbor距离和3D球距离孔边缘距离。细胞距离球体体表XYZ距离参数、群组细胞的3D共定位比例、多种3D细胞群nearest object distance 算法，细胞相互作用强度、形态学、纹理学数据，可批量导出单细胞数据、球体数据及整孔数据。

25. 高内涵筛选成像和分析工作站：处理器Intel Xeon W5-2465X  16核处理器，内存128GB，硬盘22TB，NVIDIA A4000，16GB显卡，64bit Windows®10操作系统，≥34寸显示器。

26. 可通过选配液体工作站或机器人构建高通量自动化筛选平台。

27.配置：

(1)主机（包括纳米级磁悬浮载物台）1套；

(2)科研级470万像素sCMOS检测器  1个；

(3)785nm激光自动对焦模块 1套；

(4)8线高能固态光源  1套；

(5)8位二向色镜转轮 1套；

(6)近红外740nm明场单色LED光源 1个；

(7)6位物镜转轮台 1套；

(8)10x NA 0.3空气镜 1个；

20x NA 0.4空气镜 1个；

(10) 40x NA 0.6空气镜 1个；

(11)430～500 nm发射滤光片，，可用于CellMask Blue，DAPI,HOECHST  1个；

(12)470～515nm发射滤光片，可用于CFP，FRET（CFP） 1个；

(13)500～550nm发射滤光片，可用于Alexa 488,Calcein, CellTracker Green CMFDA, MitoTracker Green, EGFP, Fluo-4, FITC  1个；                           

(14)515～580nm发射滤光片，可用于YFP，FRET（YFP）1个 ；

(15)570～650nm发射滤光片，可用于Alexa 568,Cy3, PI, mCherry, Alexa 594, dsRed,Rhodamine Phalloidine, JC-1 (pH8) aggregate, MitoTrackerOrange  1个；

(16)600～640nm发射滤光片，可用于Alexa 594, mCherry, Texas Red 1个；

(17)655～760nm发射滤光片，可用于Alexa 633, Alexa647, CellMask DeepRed,Cy5,DRAQ5  1个；

(18)685～760nm发射滤光片，可用于VivoTag 680, Alexa 660, Alexa 680, Cy5.5  1个；

(19)长时间活细胞培养模块 1套；

(20)高内涵软件内含不少于32种预设分析模块及自定义模块编辑器，分析功能模块含纹理算法分析、机器自学习、STAR全参数穷举分析、Cellpainting分析、 细胞运动学追踪分析、3D分析模块、明场AI找核分析  2套  ；                                                

(21)智能预扫模块1个；

(22)全自动平场校正模块 1个；

(23)彩色输出设备。

	2
	原子吸收分光光度计
	1台
	一、技术指标要求

1、仪器系统：原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。

2、操作环境

2.1电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz；

2.2环境温度：10℃～35℃；

2.3环境湿度：20% ～ 80%。

3、光谱仪主机系统为火焰石墨炉一体机，火焰和石墨炉自动切换：火焰和石墨炉切换过程中无机械位移，不需要拆卸和移动石墨炉自动进样器、不需要移动和拆卸石墨炉原子化器或火焰燃烧头。（仪器装机验收时，中标供应商必须向采购人在验收现场提供满足本项技术要求的实际操作证明，否则采购人不予以验收）

4、光学系统

▲4.1、光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换。

4.2、波长范围：180～900nm。

▲4.3、光栅刻线密度：≥1800条/mm。

4.4、狭缝：0.2、0.5、0.8、1.2nm可调。

4.5、波长设定：全自动检索，自动波长扫描。

4.6、焦距：≥250mm。

4.7、波长重复性：≤±0.2nm。

4.8、仪器光谱分辨能力：Mn 279.5～279.8之间峰谷与279.5nm峰高之比≤30%。

▲4.9、灯座：≥8灯座（全自动切换）。

4.10、灯电流设置：0～20mA, 计算机自动设定。

4.11、有下一灯预热和自动关灯功能。

5、火焰分析系统技术要求

▲5.1、燃烧头：耐高盐耐腐蚀的全钛金属材料，10cm缝长，带识别密码。（仪器装机验收时，中标供应商必须向采购人在验收现场提供满足本项技术要求的燃烧头证明，否则采购人不予以验收）

5.2、燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转。

5.3、雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）。

5.4、气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化。

5.5、撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置。

5.6、安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制。

5.7、点火方式：自动点火。

5.8、火焰背景校正频率：150Hz。

▲5.9、代表元素检测指标：Cu特征浓度≤0.035 mg/L，检出限≤0.005 mg/L，RSD ≤0.5%。

6、石墨炉分析系统技术要求

6.1、系统配置：必须配备石墨炉自动进样器。

▲6.2、石墨炉加热方式：原子化效果更好、残留污染更低和石墨管寿命更友好的横向加热方式，不接受纵向加热方式。

▲6.3、石墨炉最高工作温度：≥3000℃；最大升温速率≥3000℃/秒，可调。

6.4、加热控温方式：全自动，自动温度校正。

6.5、升温方式：阶梯升温、斜坡升温。

6.6、石墨管：热解涂层管、平台管多种可选。

6.7、测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换。

▲6.8、代表元素检测指标：Cd检出限≤0.01 ug/L，Cd (2ppb)RSD≤2%。

6.9、保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制。

6.10、软件在石墨炉部分的功能：可自动优化最佳灰化和原子化温度; 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，自检和自诊断功能，内置符合中国标准常规分析方法，预置工作表，快速启动。

6.11、石墨炉背景校正

▲6.11.1、石墨炉具有塞曼和氘空心阴极灯两种背景校正技术，软件上选择，式任意切换。

 (1) 塞曼背景校正技术。

（2）氘空心阴极灯背景校正技术。电子调谐，校正频率300Hz。

（仪器装机验收时，中标供应商必须向采购人在验收现场提供满足本项技术要求的石墨炉背景校正可选技术证明，否则采购人不予以验收。）

▲6.11.2、塞曼效应最大磁场强度≥1.0T，磁场强度0.1至1.0T可调。

6.12、石墨炉自动进样器

▲6.12.1、样品位数：≥100个。

6.12.2、进样精度：≤±0.2微升。

6.12.3、除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染。

▲6.12.4、稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例为1:750。

6.12.5、有热注射功能。

▲5.13、石墨炉配有全自动彩色智能监测成像系统，实时检测石墨管内状况，使自动进样器位置的调整更简单。

7、氢化物发生器

▲7.1 要求：与原子吸收主机为同一厂家，完全由PC控制并集成于AAS软件中。

7.2 符合国际标准冷原子吸收法，用于砷、汞等氢化物元素的测量。包括脉冲式氢化物发生器，连接附件和分析软件模块。消耗品备件包。

7.3加热方式：电加热模式, 温度控制范围600°C～1000°C。

▲7.4 系统联机要求：要求与石墨炉原子吸收联用，可完成批量化处理功能。模块化设计，原子吸收主机可自动识别。

8、软件：全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能，内置符合中国标准常规分析方法，预置工作表，快速启动。

9、 主要配置：

9.1 火焰/石墨炉主机（含石墨炉自动进样器）1台；

9.2 全钛燃烧头(100mm) 1个；

9.3 AAS原装工作站软件1套；

9.4 与AAS主机同厂的氢化物发生器，包括：1台；

安装启动包、反应容器、管套、连接石墨炉的连接管、气体引入石墨炉钛管、石墨管涂层铱标准1g/L（100ml）、操作手册、连接电缆和气路管道；

9.5 AAS 专用循环冷却水系统1台；

9.6 静空气压缩机1台；

9.7 备品备件包，包含：

进样管（40cm）1根、通丝5根、自动进样器小瓶100个、横向加热涂层石墨管10根、石墨炉自动进样器进样毛细管1根；

9.8 元素空心阴极灯（用户指定元素、国内采购） 10只；

9.9 数据处理工作站：i7 CPU, 8GB RAM, 1TB 硬盘驱动器，1台DVDRW；24"LED显示器，Win10中文专业版 ；

10、 技术资料及售后服务要求

10.1 技术文件、资料：应提供使用说明书1套；

10.2质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求；

11、输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、256GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、不低于23.8英寸宽屏LED液晶）；

12、黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的 所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于2天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求。在仪器到货验收后2年内，由仪器制造商提供在中国的培训中心的免费培训名额不少于2人，（高内涵细胞成像分析系统每人培训时间不少于1天；原子吸收分光光度计每人培训时间不少于3天）；

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的，投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第2 项货物（原子吸收分光光度计 ），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标6--最高限价为306万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	电感耦合等离子体串联质谱仪
	1台
	一、系统配置

1  核心设备：电感耦合等离子体串联质谱仪主机1套，包含自动进样器、真空泵、主机、控制终端、操作软件等完整配套组件。

2  配套设备：微波消解仪 1 套（批处理位数不少于 22 位，单消解罐体积≥100mL）。

3  其他：微波消解仪配套对应位数的消解罐及相关配件。

4  输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、512GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）。

5  黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

二、具体技术要求

1  电感耦合等离子体串联质谱仪技术要求

1.1  整体要求

配置2套具备质量筛选功能的四极杆，可高效去除多原子离子干扰，满足复杂基体样品准确分析。
1.2  仪器性能指标

1.2.1  标准模式灵敏度：中质量数（Y/In）＞270Mcps/ppm，高质量数（Tl/U）＞400Mcps/ppm。

1.2.2  随机背景：标准模式≤1cps（4.5amu），He模式≤0.5cps（4.5amu），信噪比＞220M。

1.2.3  标准模式下的离子比例指标：氧化物离子（CeO⁺/Ce⁺）的信号强度比值＜2%，双电荷粒子（Ba⁺⁺/Ba⁺）信号强度比值≤3%。

1.2.4  检出限：轻质量元素≤0.5ppt，中、高质量数元素≤0.1ppt。

1.2.5  稳定性：短期（10min RSD）≤2%，长期（2h RSD）≤3%，质谱校正稳定性≤0.025amu/24h。

1.3  仪器分析能力

1.3.1  标准模式下⁵⁶Fe检出限≤3ppb。

1.3.2  高Cl、高Ca样品中As检出限≤0.5ppt，Se检出限≤3ppt，无需复杂反应气体。

1.3.3  O₂反应模式分析P（检出限≤0.05ppb）、S（检出限≤1ppb），可快速分离多种砷形态。

1.3.4  Cr⁶⁺检出限≤0.5ppt，可稳定分析盐度＞25%样品。

1.4  进样系统

1.4.1  蠕动泵：四通道蠕动泵，最高可调转速≥45rpm，惰性材质，自动适配松紧，无需手动调节。

1.4.2  雾化器：配备高雾化效率、耐高盐的同心雾化器。

1.4.3  雾化室：配备半导体制冷小体积旋流型雾化室，制冷温度≤-8℃。

1.4.4  炬管：采用卡式推入式炬管，可配置多口径可拆卸中心管。

1.4.5  等离子体炬位调整：三维（X、Y、Z）计算机控炬位，步长调节精度0.05mm。

1.4.6  气路：各气路均采用高精度质量流量计控制，稀释气可通入氩气、氧气等多种气体。

1.4.7  等离子体可视系统：配备等离子体可视系统，可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态。

1.4.8  气体稀释：1000mL质量流量计控制氩气稀释系统，最高可直接分析25%饱和食盐水。

1.5  射频发生系统

1.5.1  离子源：采用27.12MHz自激式全固态RF发生器，功率400W～1600W连续可调，精度0.5W。

1.5.2  支持500W冷等离子体分析，无需屏蔽炬，可自动切换冷焰与标准模式；

▲1.5.3  具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品。

1.6  接口部分

1.6.1  接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面。采样锥口径0.9mm～1.2mm，截取锥口径0.5mm～0.7mm，具备耐盐设计，可稳定分析25%盐度样品。

1.6.2  在接口后部配备正交离子偏转聚焦系统1套，避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积。

1.7  正交离子偏转聚焦系统

1.7.1  配备正交离子偏转聚焦系统，可使样品离子90°偏转，分离中性粒子和光子，通过分子泵排出干扰物，无需挡板。

1.7.2  具备离子束展宽抑制功能，可形成三维电场，实现离子束三维聚焦，抑制空间电荷效应，提升离子传递效率。

1.7.3  配备DA透镜，可对离子进行离轴偏转，消除碰撞/反应过程中二次产生的中性粒子干扰。

1.8  四极杆碰撞反应池

1.8.1  池体含质量筛选四极杆，可自动设定筛选区段。

1.8.2  支持标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）等三种模式，可进行质量数区段筛选。

1.8.3  反应池可使用He、O₂等多种工作气体。

1.9  四极杆质量分辨器

1.9.1  纯Mo长杆结构，双曲面电势场，2.0MHz驱动频率。

1.9.2  分辨率可调，同一方法可自动切换。

▲1.9.3  质谱范围：2amu～290amu。

10  检测器
1.10.1  采用脉冲-模拟双模式电子倍增器，可自动切换。

1.10.2  一次进样可同时完成定性定量分析，可检测＜0.1cps～＞10⁹cps信号。

1.11 软件系统

1.11.1  操作系统：支持多任务、多用户操作。

1.11.2  具备全自动分析、色谱联用、实时数据显示功能；

1.11.3  支持离线处理、审计追踪及多级权限管理。

2.微波消解仪技术要求
2.1  微波系统

2.1.1  磁控管结构与功率：双磁控管错位排列，最大输出功率≥1800W。

2.1.2  微波工作方式：连续非脉冲发射，功率0～100%可调。

2.1.3  微波均匀性：微波定向压缩技术将微波聚焦在样品区域，确保多样品处理时微波加热均匀性及效率。

2.1.4  模块化设计：支持多种微波处理功能。

2.2  炉腔系统

2.2.1  腔体容积≤60L，可同时处理≥24位超高压消解罐转子或≥40位高通量消解罐转子。

2.2.2  腔体材料：316L不锈钢无缝焊接腔体，厚度≥3mm。

2.2.3  侧开式防爆门，双重门锁结构。

2.2.4  炉门及门锁结构：高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门。

2.3  温度与压力测控系统

2.3.1  三重测温（底部透射红外+侧壁红外+插入式），测温范围60℃～500℃，精度±0.1℃；

2.3.2  智能全罐控压技术：定量控压技术实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，每个消解罐含有金属材质的定量控压模块，超压时自动泄压并自动复原，确保反应安全，可长期反复使用无须更换耗材。

2.3.3  可配置升压速度监控模块：实时监测压力升高速度，并对其进行预防性控制，主机上显示压力升高速度的设定范围：0~0.2 Mpa/s。

2.4  软件与影像系统

2.4.1 一体式彩色触控操作，支持多级权限管理。

2.4.2  工作模式：标准模式、功率模式、斜率升温模式可选。内置中文操作手册。

2.4.3  仪器腔体内置摄像头，主机实时显示消解影像。

2.5  消解罐

2.5.1  分体式消解转子设计，配备金属防腐框架。

▲2.5.2  批处理量≥24位，容积≥100mL。

2.5.3  内罐性能：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，消解罐必须带原厂logo及定制编号，无需手写编号。

▲2.5.4  内罐最高耐受压力≥150bar，温度≥310℃。

2.5.5  护套材质：由纤维增强型PEEK®制作，防爆裂并支持水洗易于清洁。

	2
	电泳仪
	2台
	一、系统配置

    基础电泳电源1台、通用电泳电源1台、纸电泳和醋酸纤维薄膜电泳1套、琼脂糖凝胶宽式水平电泳1套、聚丙烯酰胺凝胶电泳1套、SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳1套、微型转印槽1套。
二、具体技术要求
1.基础型电泳电源

▲1.1  输出范围: 电压：10～300 V；电流：0.01～0.4 A；功率：1～75 W ；

1.2  输出模式：恒压、恒流控制；

1.3  具备运行暂停/继续功能；

1.4  具备断电后自动恢复功能，来电后可继续执行程序；

1.5  输出插孔:4对并联，可同时驱动4台同类型的电泳槽进行电泳；

▲1.6  具备可编程功能，可预设并存储多组电泳程序，支持自动运行。

2.通用电泳电源
▲2.1  输出范围:电压：10～500 V；电流：0.01～2.5 A；功率：1～500 W ；

▲2.2  输出模式：支持恒压、恒流或恒功率等三种模式；

▲2.3  具备运行暂停/继续功能；

▲2.4  具备断电后自动恢复功能，来电后可继续执行程序；

2.5  输出插孔：4 对并联输出，可同时驱动 4 台同类型电泳槽；

2.6  具备液晶显示屏； 

2.7  具备可编程功能，可预设并存储多组电泳程序，支持自动运行。

3.纸电泳、醋酸纤维薄膜电泳

3.1  三根铂金电极；

3.2  带有调节腿，保证水平；

3.3  可调节游杆，适应不同介质；

3.4  屋脊型透明上盖，减缓蒸发速度，方便观察。

4.琼脂糖凝胶宽式水平电泳

4.1  凝胶盘：带有荧光标尺的紫外线透光；

4.2  凝胶盘：可兼容 7*10cm、15*7cm、15*10cm等多种凝胶盘；

4.3  可适配多种不同大小的手铺胶选择；

4.4  适配常规核酸/蛋白电泳，梳孔间距兼容多通道移液器上样；

▲4.5  电极采用彩色编码标识，电极与底座均设有定位标记，确保电泳槽盖可正确安装，防止误插；

4.6  底座侧面的箭头指示运行方向，可确保凝胶的方向正确；

4.7  透明的材料结构，可随时观察实验动态。

5.聚丙烯酰胺凝胶电泳（圆盘）

5.1  制胶装置：采用模块化制胶模具，防漏设计，适配5mm 玻璃管快速制胶；

5.2  玻璃管内径：5mm；

5.3  玻璃管长度：90mm、170mm（双规格兼容）；

5.5  缓冲液容量：≥1000ml。

6.SDS-聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳系统
▲6.1  可同时运行 1～4 块凝胶；

6.2  凝胶规格：8.3×7.3cm；

6.3  凝胶厚度： 0.75mm、1.0mm（可选）；

6.4  制胶方式：兼容自灌胶与商品化预制胶；

▲6.5  配备上样向导装置，可有效避免泳道漏加样或重复加样；

6.6  缓冲液用量：2 块胶约 700 mL，4 块胶约 1000 mL。

7.微型转印槽

7.1  最大凝胶尺寸（宽×长）：10×7.5cm；

7.2  缓冲液容量：≥450ml；

7.3  凝胶容量：可同时转印2块 Mini 凝胶（兼容手灌/预制胶）；

▲7.4  转印夹与电极采用彩色编码标识，确保凝胶定向正确、防止反接；

7.5  冷却配置：标配内置式高效冷却模块（冰盒），有效控制转印过程温升，保证转印效果。

	3
	基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪
	1台
	一、系统配置

   基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪主机（含样品处理和观察系统、离子源、激光器、质量分析器、检测器等）1套；聚合物显微镜载玻片格式样品板（16个板）2套；不锈钢可重复使用的显微镜载玻片格式样品靶板（4个）2套；校正试剂2套；输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、32GB内存、512GB+2TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）；黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。
二、具体技术要求

1.主机性能参数

1.1  质量范围：m/z 1～500，000。

▲1.2  质量分辨率：>5000FWHM -ACTH18-39 (m/z 2465 ) 。

▲1.3  质量准确度：内标法：< 25 ppm； 外标法：<160 ppm。

▲1.4  灵敏度：牛血清白蛋白（BSA）上样量≤250 fmol；多肽标准品上样量≤250 amol。

2.离子源

▲2.1  支持软件控制的脉冲提取功能，可实现线性正离子/负离子模式切换。

2.2  采用宽口径离子光学系统，具备高灵敏度传输与抗污染能力。

▲2.3  具备基于UV激光的自动离子源清洁技术，减少维护的需要；同时具备手动离子源清洁功能，清洁过程全程软件指导完成，无需工程师上门，降低维护成本。
3.激光器

▲3.1  采用355nm波长固态激光器，脉冲宽度≤1.5 ns。

▲3.2  激光器使用寿命：≥2 x 109 shots。

3.3  单脉冲激光束能量不低于80 µJ。

3.4  最大激光频率 ≥200 Hz。 

▲3.5  激光入射角度稳定，激光能量与轰击位置可通过软件精确控制。

4.检测器与真空系统

4.1  采用高性能电子倍增检测器，具备长寿命、低噪声特性。

▲4.2  配备高速数据采集系统，采样速率≥1.6 GHz，采样位数≥12 位，具备累加采集功能。

4.3  真空系统：采用无油隔膜泵与涡轮分子泵组合，仪器运行＜55 dB。

5.质量分析器

5.1  仪器运行噪音低，工作噪音<55 dB。

5.2  采用无油真空系统，由涡轮分子泵与前级泵组成，保证高真空稳定度。

5.3  具备光束消隐功能，以偏转不需要的高强度信号，可降低基质干扰，延长检测器使用寿命。

6.软件系统
6.1  支持多用户分级管理，数据统一存储管理，具备密码权限控制，保障数据安全与可追溯性。

▲6.2  具备实时内标校准功能，可在数据采集过程中提升谱图质量与质量准确度。

6.3  支持 mzML、ASCII 等通用格式数据导出，兼容主流数据分析软件。

▲6.4   具备仪器维护向导功能，操作步骤清晰，便于日常维护与清洁。

7.样品处理与观察系统 

▲7.1  配备真空快速进样加载锁定系统及 XY 电动样品台，位置重现性≤10 μm。 

▲7.2  支持可重复使用不锈钢样品靶板，可选配一次性聚焦型样品靶板，支持二维码样品识别与追踪。

7.3  配备多色 LED 状态指示灯，可直观显示仪器运行状态。

7.4  配备彩色 CCD 相机，分辨率≤10 μm，可通过软件实时观察样品点与结晶状态。

7.5  采用长寿命 LED 光源，用于样品靶板照明观察。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的 第1项货物（电感耦合等离子体串联质谱仪）已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于1天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求。针对电感耦合等离子体串联质谱仪和基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪，在仪器到货验收后2年内，由仪器制造商提供在中国的培训中心的免费培训名额不少于2人（每人培训时间不少于3天）；

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的（针对 第1项货物（电感耦合等离子体串联质谱仪）），投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第2项货物（电泳仪 ），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标7--最高限价为305.8万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	水分测定仪
	1台
	一、系统配置

1.容量法库仑法双通道水分仪主机 1台。

2.容量法滴定台（含磁力搅拌及密闭加液排液功能） 1套。

3.磁力搅拌台1台。

4.库仑法发生电极及指示电极各 1根。

5.容量法指示电极 1根。

6.瓶顶式加液器 1台。

7.10ml加液滴定单元1个。

8.电极电缆 3根。

9.电源线 1条。

10.卡式干燥炉 1台。

11.带加热功能导气管 1个。

12.样品瓶 （6 mL/件，100件/包）  2包。

13.中文双通道控制软件 1套。

14.标准安装工具包1套。

15.输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、512GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）。

二、具体技术要求

1.主机

1.1  测定方法

主机支持容量法/库仑法双模式卡尔费休水分测定，可配套单孔卡式干燥炉，用于固体 、气体样品水分气化进样，确保样品水分完全导入测量系统。

1.2  工作模式

 仪器支持多种工作模式，包括：终点设定滴定模式、样品直接测量模式、卡尔费休容量法滴定模式、卡尔费休库仑法滴定模式、手动滴定模式、液体处理（移液 / 配液 / 稀释）模式、大体积连续加液模式等，可满足不同样品和实验需求。

1.3  测量性能指标

1.3.1  电势测量范围：-2000.0 ～ +2000.0mV；测量精度：≤0.1mV；测量准确度：±0.2mV。

1.3.2  电流测量范围：-200 ～ +200μA；测量精度：≤0.01μA ；测量准确度±：±0.02μA。

1.3.3  温度范围：-150℃ ～ +250.0℃，测量精度：≤0.1℃，测量准确度±：±0.1℃。

1.2.4  测量分辨率： ≥0.1mV/0.1μA。

2.容量法水分仪部分

2.1  滴定管及加液驱动单元
2.1.1  配置瓶顶式加液驱动单元，加液时活塞由上往下运动。

▲2.1.2  滴定管为无死体积设计，可自动排空溶液、自动清洗程序，更换试剂时无需拆卸滴定管，支持定量移液、配液、试剂转移、样品稀释等液体处理功能。

2.1.3  滴定管内置数据芯片（或支持同等功能的数据记录方式），能自动记录滴定管及滴定剂关键信息（包括但不限于滴定剂名称、浓度、滴定度、滴定管体积、滴定剂批号、有效期、使用历史记录等），主机可自动识别并读取相关信息。

2.1.4  具有滴定和加液功能，滴定管容积支持2，5，10，20，50 mL多规格选配，50mL滴定管可满足大体积样品滴定需求。

▲2.1.5  配置内置隔膜空气泵，支持一键式试剂排空与添加，无需调用方法进行控制。

2.1.6  滴定管分辨率：≥1/10000。

2.2  滴定搅拌模块

2.2.1  搅拌方式：磁力搅拌，支持正 / 反向双向控制，≥10 档变速调节。

2.2.2  搅拌器最大转速：≥±1700 U/min。

2.2.3  加液泵：≥ 600 mL/min （25℃条件下）。

2.2.4  排液泵：≥ 400 mL/min （25℃条件下）。

3  库仑法水分仪部分

3.1  支持样品测定、空白扣除的样品测定、空白测定和仪器检定4个测定模式。

▲3.2  可测定溴价、溴指数。

3.3  测量速度：≥2.24mg H2O/min。

3.4  测量精度： ≤3 ug（当水含量在10 ug～1000 ug H2O）； ≤ 0.3%（当水含量 >1000 ug H2O）。

3.5  测量分辨率：≥0.1ug H2O。

▲3.6  发生电极电流：100、200、400 mA和自动可调节。

3.2.7  漂移值可手动调节，确保测量准确性。

3.2.8  具备数据统计功能和测量结果重新计算功能，方便实验数据复盘。

3.2.9  具有USB接口，可外接打印机、天平或计算机。

3.2.10  可外接卡氏干燥炉，应用于难溶样品和有副反应的固体样。

3.2.11  含有全套密封垫和密封圈，充分保证了卡式水分测定过程的系统密封性。

4 .卡式干燥炉部分

4.1  温度范围： 50～250℃；温度稳定性： ±0.1℃。

4.2  升温速度： ≥15℃/min (80～180℃，230V)。

4.3  降温速度： ≥9℃/min (80～180℃，230V)。

4.4  气体流量范围： 0～300 mL/min (常规状态下)。

▲4.5  配套带加热功能的导气管，可避免已经汽化的水分在传输过程中又被液化冷凝的可能，确保水分100%能导入到测量池中。

4.6  采用双筒针导杆简单滑行，实现简单顶空进样，避免样品的交叉感染。

5.软件控制部分

5.1  中文软件控制

5.2  软件可以自动识别已经连接的软硬件设备，具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理和电子签名等功能，可自动记录日志化文件，且仪器登陆操作受密码保护，从而完全保证数据的安全性、结果及操作的可溯源性。

▲5.3  每个滴定软件可以控制至少2台滴定仪，一套仪器软件可控制多台水分测定仪进行平行滴定。

5.4  可以输出滴定数据（excel 或pdf等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线和导数曲线。

	2
	高速冷冻离心机
	2台
	一、产品参数

1.1屏幕：全彩色触摸屏；

1.2尺寸(宽x深x高):≥ 62.5 x 66 x 36.1cm；

二、技术参数:

▲2.1  最高转速：≥ 15200rpm；  

▲2.2  最大离心力：≥25830×g ； 

▲2.3  最大容量: ≥4×400mL；

2.4 温度设定范围：-10℃至+40℃；

2.5 加减速控制：9级加速, 10级减速；

▲2.6 转头锁定系统：具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换；

  ▲2.7 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封；

2.8驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动；

2.9全彩色触摸屏，让操作和运行一目了然；

2.9.1程序：可存储100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定；

2.9.2数据记录: 记录所有的运行记录，并且可以实时查看；

2.9.3 USB输出: 可以通过USB 接口将运行记录导出；

2.9.4温度显示: 可以选择显示离心腔温度或样品温度；

2.9.5速度设定: 可以选择转速设定和离心力设定；

2.9.6 ACE 模式：任一运行条件，保证运行相同的总离心力；

2.9.7转头生命周期: 可以查看离心机的运行情况，以及查看转头的运行情况，包括旋转周期总数和剩余周期数；

2.9.8离心机运行模式: 两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限；

2.9.6报错信息: 可及时查看仪器报错情况；

2.10运行时间控制: 最长99 小时59 分59 秒；采用连续和定制式脉冲模式；

2.11控制系统：微处理器控制系统；

2.12 自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖；

三、配置清单

1. 主机一台；

2. 50ml角转头1个（配15ml适配器1套），容量：≥8×50ml，最高转速：≥14500rpm，最大RCF：≥24446×g；

3. 2ml角转头1个，（容量：≥30×2ml，最高转速：≥15200rpm，最大RCF：≥25830×g）；

4.15ml角转头1个（容量：≥30×15ml，最高转速：≥5650rpm，最大RCF：≥4997×g）；

	3
	蛋白纯化分析系统
	1台
	1.工作条件

1.1电源要求：100～ 240 V, 50～ 60 Hz；

1.2工作温度： 4℃～ 35℃；

1.3相对湿度： 20%～ 95%,无冷凝水；

1.4 工作条件机安全性要求符合中国及国际有关标准；

2.设备技术性能

2.1系统泵：

▲2.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头具有的独立的除气阀。

▲ 2.1.2 流速范围不低于0.001～ 25ml/min，双泵模式运行的最大流速可达50ml/min；

2.1.3 流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%；

2.1.4 梯度准确度：±0.6%；

2.1.5 具备恒压调速功能：自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

2.1.6 具有压力控制模式：可以根据设置的报警压自动调整流速，避免实验过程中因超压导致运行暂停。

2.2紫外检测器：

▲ 2.2.1标备冷光源如氙灯，无需预热；灯源寿命长，试验结束系统可自动关闭光源。

▲2.2.2可在190～ 700nm范围内任意选三个波长同时检测,紫外检测器检测范围≥-6到 +6 AU；

2.2.3 紫外光源和流通池分开设计，避免光源过热对样品的影响。

2.2.4 设备如有需要可升级同时连接两个紫外检测器，满足不同的紫外检测需求。

2.3 电导检测器：

2.3.1电导检测器检测范围：≥：0.01mS/cm～ 999.00mS/cm；

2.3.2 电导精确度：±0.01mS/cm；

2.3.3 紫外检测器和电导检测器分开设计，如有需要可在两者之间添加额外的检测器。

2.4 温度检测器

2.4.1 温度检测范围≥0～ 99℃；

2.4.2 温度精确度不大于±1.5℃。

2.5 自动进样阀：标配1个自动进样阀，具备自动切换上样、进样和冲洗三个状态，使用样品换上样和使用样品泵上样互相切换时无需重新连接管道。

2.6. 入口阀：标配1个入口阀，具有不少于A 2个，B2个共四个入口，可实现层析柱的全自动清洗或大体积上样的功能。

2.7. 柱位阀：标配1个柱位阀，可实现层析柱的正向、反向流动及bypass。

2.8. 出口阀：标配1个出口阀，除废液和收集器出口外，还需要有一个额外的大出口，用于实验过程中大体积样品的自动收集。

2.9.  收集器：

2.9.1兼容3、8、15、50ml收集管，最多可实现350个样品的自动收集；

2.9.2具有液滴感应功能避免液体溢漏；

2.9.3收集器可按按时间、体积和峰收集，并可延迟收集。

2.9.4 PEEK惰性材料（安全、可保持蛋白活性）；

2.9.5 如有需要，可以升级同时连接2个组分收集器；

2.10 软件：

2.10.1标配控制软件1份及分析软件1份；

2.10.2 直观的软件设计：使用预定义阶段（一步步）来建立简单、直观和灵活的方法；

 2.10.3 具有进阶的脚本编程模式，可以根据实验需求编辑更加复杂的实验方法。

▲ 2.10.4软件可实现远程控制和监测系统功能。

2.10.5 软件满足法规对电子数据的要求，具有21 CFR Part 11认证。

2.11. 样品环：标配500ul样品环1个；

2.12．辅助备件：标配进液滤头2个，管道2包，，柱夹2个。

3.输出终端（配置不低于：i5处理器、16G内存、256GB+1TB硬盘、独立显卡、DVD光驱、≥23寸液晶显示屏、Windows 10专业版操作系统）1套。

	4
	超纯水机
	1台
	1、设备名称：超纯水机

2、产品安装及进水水质要求

2.1 安装要求

2.1.1 进水水压：1～6 bar。

2.1.2 进水接口：1/2”外螺纹 NPT/BSP/GAZ。

2.1.3 电源电压：100～240V, 50/60 Hz, 60W。

2.1.4 室温：4～40℃。

2.1.5 湿度：＜80% @ 31℃; <50% @ 40℃。

2.1.6 海拔：＜3000 m。

2.2 进水水质要求

2.2.1 电导率：＜100 us/cm。

2.2.2  TOC：＜50 ppb。

2.2.3 水温：5～35℃。

3、主要参数

3.1 产水类型：超纯水。

3.2 超纯水产水水质。

3.2.1 电阻率：18.2 MΩ·cm @ 25 °C。

3.2.2  TOC：≤5 ppb 。

3.2.3 微生物：≤ 10 cfu/L (通常≤ 1 cfu/L)。 

3.2.4 颗粒物：＜0.22µm颗粒 。

3.2.5 内毒素（热源）：＜0.001 EU/mL 。

3.2.6  RNase（核糖核酸酶）：＜1 pg/mL 。

3.2.7  DNase（脱氧核糖核酸酶）：＜5 pg/mL 。

3.2.8 蛋白酶：＜0.15 μg/mL。

▲3.3 对于未取用完的超纯水将会进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯柱纯化后再次取用。

▲3.4 超纯水分配流速：最高达1.6L/min，并支持无级调节流速至逐滴取水。

▲3.5 取水臂：配有取水流速的无级调节开关。可固定位置取水，也可于远程70cm范围内移动取水。

▲3.6 精纯柱及TOC精纯柱到达使用期限后机器自动提示更换，无需手动设定提醒时间。

3.7 精纯柱及TOC精纯柱采用“旋转&锁紧”的设计。

3.8 精纯柱及TOC精纯柱外观有明显的颜色标识。

▲3.9 内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌。使用期间无需更换，最高使用寿命可达7年。

3.10 超纯水循环回路每隔2小时自动循环，对回路内的超纯水自动清洁、消毒，同时支持手动开启自动循环清洗功能。

3.11 电阻率具有自动检测及报警功能，彩色LED指示灯实时提示电阻率状态。

3.12 超纯水系统尺寸：≥140× 220× 500mm (W×D×H)。

3.13 超纯水系统运行重量：7 kg。

3.14 超纯水系统工作噪音：≤60 dB (1米范围内，20kpa压强下)。

4、配置

4.1  超纯水主机系统1套。

4.2  精纯化柱 2根。

4.3  终端过滤器2个。

	5
	自动凯氏定氮仪
	1台
	一、主要用途：用于食品/制药/环境行业中氮、蛋白质及生物医药中痕量氮含量分析；

二、技术指标：

（一）全自动凯氏定氮仪

▲1、采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收，内置电位滴定法和颜色法判断终点法两种滴定方法（可选），检测范围: 0.02-200mg 氮；两种滴定功能：在线滴定（边蒸馏边滴定的功能）和标准滴定（蒸馏结束后再滴定）可根据用户需求进行设定。

2、回收率:≥99.5% ；

3、精度:≤ 1% ；

4、蒸汽力度：30%～100%；

5、定氮仪主机内置操作系统，≥8.4英寸彩色液晶触摸操作屏。有用户权限管理功能，如可设置管理员和操作者；具有审计追踪功能，满足数据不能篡改的要求，生成的PDF报告结果有滴定结果和滴定的仪器信息、滴定时间等。仪器信息，滴定数据及报告结果可实现直接存储于输出终端。

6、定氮仪仪器主机可存储≥100,000个结果。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管、接收瓶自动排空等功能。

7、安全监控系统：包括防护门传感器、试管在位（如果没有试管放在蒸馏仪器上，仪器会出现提示信息而且不会执行任何操作）蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。

8、冷凝水温度传感器：可根据冷凝水的温度，自动调节冷凝水流量，使结果更加准确，并节约水源。

▲9、双通道废液分离阀：可分别单独收集样品管、接收瓶中的废液，防止交叉污染。化学试剂桶（碱桶和接收液桶），水和废液桶都带有液位传感器；平顶加液方式，更换溶液无死体积，免清洗免维护，最小滴定体积：≤2ul；主机带有天平接口1个和自动进样器接口1个；主机带有USB接口3个，分别为打印机接口1个，条码阅读器接口1个；记忆卡接口1个；

10、智能蒸馏模式：蒸馏仪自动检测仪器是否达到操作温度，仪器无需进行预热即可进行样品测定，使常规测定更加方便，结果更加可靠。

11、带有自动进样器，实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求。自动进样器可通过定氮仪激活或关闭，灵活性更高。

12、可连接LIMS系统：选择和专用的计算机软件联机使用。软件可无限制设置应用程序和储存数据。通过外围设备（网络/USB/LIMS）可实现数据传输。

（二）自动进样器

▲1、蒸汽过压将样品转移至凯氏定氮仪中，避免机械升降故障率高的缺陷；管路清洗：通过高温蒸汽连续、自动清洗管路和样品管，保证无残留，确保结果准确，重现幸好；自动进样/手动进样自由切换：无需拆卸或安装进样附件，自动进样和手动进样可随时自由选择，使用方便；快速样品位：自动进样器带有4个快速样品位和20个标准样品位，快速进样位无需编辑样品序列，放入样品后可直接检测，适合临时和加急样品检测；

（三）全自动快速消解仪

1、消化仪采用镂空式铝块快速加热系统，加热盘加热均匀，升降温速度快,20分钟即可由室温达到420℃；内置温度传感器，精确温度控制，控温精度: ±1℃；

2、消化能力：同时消解20个样品。

▲3、消解仪上有LCD液晶屏显示：实际温度、设置温度、消解时间、消解状态等参数；可编辑消解程序，实现自动升温预热，到达设定温度后自动降入消解仪开始消解，消解完毕后样品架自动抬升冷却，实现全自动无人值守工作；消解仪带有承滴盘,可接收消解仪密封盖上滴落的酸液，防止腐蚀仪器；消化炉盖带有磁力设计装置，使密封盖可单手开合及固定，使用方便；

4、最高温度：450℃；消化温度范围宽，消化更彻底，复杂的难消解样品也可以轻松处理。

5、消解仪设有安全保护功能：过温保护、防腐保护和断电保护等。

6、仪器内置电子降温风扇，可对消解管快速降温。

7、消化管带有“冷凝环”设计，可以防止瀑沸,增加回流，提高消解回收率。

三、基本配置：

1、全自动定氮仪系统：全自动凯氏定氮仪主机一台、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个消化管夹，带有天平接口1个和自动进样器接口1个；带有USB接口3个：打印机1个，条码阅读器1个；记忆卡1个；

2、24位自动进样器1台（20个进样位+4个便捷进样位）；

3、全自动快速铝块消解仪一台（快速升温，自动升温预热、自动消解、消解完毕后自动抬起降温，可消解程序）；

4、针对不同样品的应用报告；凯氏应用手册；

5、消化管架子3个、消化管40根；

6、输出终端（配置不低于：i5处理器、16G内存、256GB+1TB硬盘、独立显卡、DVD光驱、≥23寸液晶显示屏、Windows 10专业版操作系统）1套；

	6
	拉曼光谱仪
	1台
	▲1、激发波长：1064nm±0.5nm，内置体布拉格光栅，激光器功率≤420mW，激光功率软件可调节（10%档）；

2、拉曼光谱范围：176～2500cm-1；

3、拉曼光谱分辨率：11cm-1；

4、512元半导体致冷InGaAs(铟镓砷）检测器；

▲5、控制系统应提供便捷的操作；提供加强的系统安全、数据活动审查跟踪和系统验证等功能。

6、提供带有溯源证书的聚苯乙烯拉曼校准物，用于仪器性能确认。

7、提供2块可充电锂电池，每块电池工作时间>4小时；

8、数据传输接口：USB和无线WIFI接口与电脑连接,进行数据通讯，符合FDA数据传输安全规定；

▲9、内置条形码阅读器，支持一，二维码扫描。支持手动输入相关信息；

▲10、无需光纤拉曼探头，多种取样附件：大液体瓶采样附件，小瓶采样附件，标准采样头，适合检测透明包装的粉末、固体、液体等样品。

11、高亮度OLED触摸屏，为手指触摸屏操作模式，中/英文界面可选。

12、提供触屏专用触控笔。

13、支持数据备份和恢复功能。

14、操作系统软件应为中文或中英文可切换；触摸屏操作。

15、三级使用权限设置：管理员，开发员和操作员。

16、能准确显示“通过”或“失败”结果，并且显示出计算数值结果，以方便进一步对样品评估；

17、能自动生成报告（报告格式包含PDF）；

18、用户应可根据所需要求自主扩展图谱库和方法库。

19、标准物质库的建立必须符合统计学抽样调查的规范,需5次以上的图谱以减小随机误差等,符合检查规定。

▲20、软件提供自动判别功能：设备能根据选定的方法，自动判别谱图是否匹配，并给出明确的“通过”或“失败”的结论，置信水平应高于95%。并且可根据样品类型更改置信水平。当P>=0.05时通过，P<0.05失败。提高鉴别测试专属性。

21、具备单一测量模式和批处理模式，可以对同批次不同包装的样品编号批量测试，节省用户的工作量。不需要每次都输入相同的批号。

▲22、具有混合物分析功能,最多可以给出3种及以下潜在物质结果；

▲23、具备荧光消除功能，可检测高荧光样品如羧甲基纤维素、明胶、培养基、人白等。

24、提供不可编辑的PDF格式或可打印单一报表和批报表功能。

25、能够定期进行仪器性能验证，并且可以生成校验报告，可以联机打印。

26、无需操作人员设置任何参数，确保不同操作人员得到的结果相同；

27、配置要求：

27.1、拉曼光谱仪主机及工作站 1套；

27.2、直头附件（固体、粉末样品检测）1个；

27.3、小瓶液体附件（液体、粉末样品取样检测）1套；

27.4、大瓶附件（玻璃瓶装样品检测）1个；

27.5、聚苯乙烯校验帽（标准物）1个；

27.6、激光防护镜（激光防护）1个；

27.7、充电器1个；

27.8、手提箱1个；

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的 第1项货物（水分测定仪）、第2项货物（高速冷冻离心机）、第3项货物（蛋白纯化分析系统）、第5项货物（自动凯氏定氮仪）、第6项货物（拉曼光谱仪）已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于1天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求；

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的（针对第1项货物（水分测定仪）、第2项货物（高速冷冻离心机）、第3项货物（蛋白纯化分析系统）、第5项货物（自动凯氏定氮仪）、第6项货物（拉曼光谱仪）），投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第2项货物（高速冷冻离心机），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标8--最高限价为321.6万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	近红外光谱仪
	1台
	一、系统配置

1.近红外光谱仪主机 1台。

2.漫反射模块 1个。

3.大样品杯适配器 1个。

4.可旋转样品杯（100mm规格） 1个。

5.化学计量学软件（含建模、分析、数据处理功能） 1套。

6.工作站（含数据采集、存储、导出及仪器控制功能）  1套。

二、具体技术要求

1.波长范围：1000～2200nm。

2.硬件防护等级：IP54工业级，具备良好的防尘、防潮性能，适配实验室及工业现场常规环境使用，保障仪器长期稳定运行。

3.分光方式：采用全息固定光栅分光技术，无移动光学部件，确保高波长准确度和仪器耐用性，无需激光器校准，降低维护成本。

4.检测器类型为InGaAs 二极管阵列检测器。

5.光谱采集速度：≥300次/秒，可快速完成样品光谱采集。

6.光学带宽：12 nm。

7.波长准确度：≤0.15nm。

8.波长重复性：≤0.02nm。

9.吸光度噪声：≤20uA。

▲10.光源：寿命≥8000小时，采用磁吸式设计，支持无需工具快速更换；光源内置数据芯片，可自动记录使用时长，便于光源维护和更换提醒。

11.模块设计：采用固体、液体双模块一体化设计，无需调整系统参数、无需拆卸更换核心部件，即可快速切换漫反射和透射两种测试方式，适配不同形态样品检测。

12.漫反射模块：可配置不同尺寸样品杯（100mm，60mm或15～30mm等），可测定粉末、颗粒等等类型样品，并且每次测试前自动采集背景。

13.大样品杯测试：采用100mm可旋转样品杯，测试时可旋转5个不同位置采集光谱并合成一张光谱图，有效消减样品粒度不均、成分分布不均对检测结果的影响。

14 .透射模式模块：可配置不同光程的一次性玻璃管、比色皿和流通池，并且每次测试前自动采集背景。

▲15.液体模块温控系统：可在25℃至80℃之间对样品进行快速准确的加热和冷却，传感器可分别监控玻璃样品管和液体适配器的温度。

16.液体模块样品识别：仪器具备样品容器自动识别功能，可自动识别样品瓶或比色皿的放入与取出，支持大批量样品快速测量，实现半自动检测模式。

▲17.液体模块扩展性：可适配流通池或自动样品进样器，实现多个样品全自动连续测试，提高样品通量。

18.软件系统：配备中文仪器管理和操作软件，选配的网络版软件能够对多台仪器进行集团管理。

▲19.软件建模功能：具备一键自动建模功能，模型开发器可自动建立样品预测模型；支持自定义异常值、校准集与验证集划分、波长区域选择、数学预处理方式及因子设置，无需专业计量学知识也可完成模型开发，适配不同用户操作水平。

软件模型开发功能：具备完善的模型开发及数据分析功能，包括但不限于PCA（主成分分析法）、PLS（偏最小二乘法）异常值检测、参考值直方图、图形化波长选择、多种数学预处理、得分图和载荷图分析、级联库管理等，满足复杂样品建模及数据分析需求。

	2
	高效毛细管电泳仪
	1台
	▲1.毛细管温控装置：

1.1采用液体温控方式；

1.2毛细管温度控制范围：15～60℃；

1.3毛细管温度控制精度：0.1℃；

▲2.样品温控装置：

2.1半导体温度控制方式；

2.2样品温度控制范围4～60℃；

2.3样品温度控制精度0.1℃。

▲3.样品、缓冲液处理系统:

3.1缓冲盘：2×36位=72位(可使用1.8 mL缓冲溶液瓶)；

3.2样品盘：2×48位=96 位(可使用1.8 mL样品瓶，PCR样品管)；

4.自动进样系统

4.1进样方式：

（1）压力进样，范围至25 psi；

（2）真空进样，范围至-5 psi；

（3）电压进样，范围至10 kV；

4.2 进样装置保护系统：带有毛细管和电极保护系统；

5.分离方式

5.1分离电压：最高30 kV；

5.2分离电流：最大300 uA；

▲5.3分离功率：最大9 W；

▲6.高效毛细管冲洗装置:自动压力泵提供冲洗压力，最高自动冲洗压力100 psi (6.9 bar)；

7.检测器

7.1紫外/可见检测器；

7.1.1波长范围：190～600 nm；

7.1.2检测波长：200、214、254、280 nm；

7.1.3波长精度：±2 nm；

7.1.4光导纤维传输组合设计；

▲7.2质谱检测器接口

7.2.1 超低流速的喷口，与质谱检测器相连接；

7.2.2 nano离子源；

8.软件

▲8.1可直接触发质谱仪同步采集 ；

8.2所有运行参数进行直观控制；

8.3操作后自动对收集到的数据进行计算；

8.4实时电泳峰显示；

8.5谱图比较功能可以同时显示多于32张层叠式平铺的电泳图；

8.6软件符合GLP要求，即提供审计追踪、权限管理、密码保护、电子签名等；

9.配置清单

9.1  毛细管电泳主机 1套；

9.2  UV检测器 1台；

9.3  喷口 1个；

9.4  Nanospray离子源 1个；

9.5 卡盒安装工具 1个；

9.6 荧光素溶液 1份；

9.7 空白毛细管卡盒 1个；

9.8 预开窗口毛细管 1包；

9.9 数据管理系统和数据输出系统（数据管理系统配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、256GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、≥23英寸宽屏LED液晶屏；数据输出系统不低于A4黑白激光输出），各1套；

	3
	实时荧光定量PCR检测系统
	1台
	1.热循环采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式为半导体，温控精准度高，使用寿命长。

▲2. 荧光通道数：≥6色激发光通道和≥6色检测光通道。 

▲3.支持≥3种半导体控温的加热模块：标准96孔模块、快速96孔模块、384孔模块。

4.反应体积：标准96孔模式：10～100μL；快速96孔模式：10～30μL； 384孔模式： 5～20μL；

5.激发光源为全波长高强度卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序。

6.检测系统为低温CCD成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号。

▲7.温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒 ；

8.温度范围：4°C～100°C；

9.温度准确度： ±0.25°C，温度范围 35°C ～ 95°C；

▲10. 支持高分辨率熔解曲线实验，分辨率最小至 0.04°C。

▲11. 支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差。

12.数据采集：对所有反应孔收集所有检测光通道的数据，试验结束后反应板设置可修改。

13.仪器具有宽广的动态范围，＞9个对数的线性动态范围。

14.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

▲15.精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7%。 

16.样本检测的重复性高，对高浓度和低浓度核酸样本分别进行重复性检测，CV值＜3%。

17.运行时间：35分钟完成384孔板40个循环反应。

18.内置触摸屏电脑。

19.触摸屏可提供一键式的实验方案，快速设置多种应用并启动实验；触摸屏可提供实验进程实时查看。

20.除支持仪器连接的电脑储存数据外，仪器也支持自身储存数据，可储存超过100次实验数据。

21.支持USB储存和转移数据；

22.开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。

23.人性化导向式软件界面，支持快捷向导设置/高级设置/模板快速启动三种实验启动方式。

24.可进行绝对定量分析，自动建立标准曲线，并给出定量结果。

25.支持两种相对定量分析方法：相对标准曲线法和比较Ct法。

▲26.软件自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿。

27.仪器配置：实时荧光定量PCR仪主机一台，原装配套软件；配套工作站1台。

	4
	酶标仪
	1台
	一、技术参数:

1、检测类型：6～384孔微孔板，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl）；

2、应用范围：四光栅+滤光片：吸收光(Abs)、荧光强度(FL)、化学发光（Lum）、时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）、荧光共振能量转移（FRET）、均相时间分辨荧光（HTRF）、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、生物发光共振能量转移（BRET）、Western Blot；

3、光源：高能氙闪灯光；

▲4、温度控制：室温+5℃～66℃；

5、温度均一性：± 0.75°C；

6、温度准确度：±1℃@37℃；

7、震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）；

▲8、检测器：-5℃制冷PMT；

9、检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（吸收光、荧光、化学发光、时间分辨荧光），区域扫描（可达20X20密度/孔）；

▲10、电脑连接方式： 网线（直接接入局域网）允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析；

11、吸收光：

11.1、波长范围：230nm～1000nm，1nm可调；

▲11.2、波长带宽：4.0nm；

11.3、波长准确度：±2.0nm；

11.4、波长重复性：±1nm；

11.5、光度量范围：0～4.0(OD)；

11.6、分光检测分辨率：：0.001OD；

▲11.7、测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0～3.0OD；

▲11.8、测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0～3.0OD

11.9、杂散光：＜0.05%@260nm，280nm；

▲11.10光程校正技术：可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化；

12、荧光强度：

12.1、荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测；

12.2、波长范围：250nm～850nm，1nm可调；

12.3、带宽：(EX)15nm； ( EM)25nm；

12.4、动态学范围：>6个数量级；

12.5、灵敏度(光栅)：

< 1pM荧光素，96孔板顶读；< 2pM荧光素，96孔板底读；

< 1pM荧光素，384孔板顶读；< 2.5pM荧光素，384孔板底读；

12.6灵敏度(滤光片)：

< 0.3pM荧光素，96孔板顶读；< 2pM荧光素，96孔板底读；

< 0.5pM荧光素，384孔板顶读；< 2.5pM荧光素，384孔板底读；

13、化学发光：

13.1、化学发光检测支持：微孔板顶部检测、微孔板底部检测（可选）；

▲13.2、波长范围：300nm～850nm，1nm可调；

▲13.3、动态学范围：>7个数量级；

13.4、灵敏度（闪光）：<20amol ATP ；

13.5、孔间干扰：<0.1%，白色96孔板；<0.2%，白色384孔板；

14、时间分辨荧光：

14.1、波长范围：EX 滤光片：350nm（带宽60nm），EM光栅：450-750nm；

14.2、动态学范围：>5个数量级；

14.3、检测灵敏度： 10fM铕元素，96孔板；10fM铕元素，384孔板；

15、荧光偏振：

15.1、波长范围：300～750nm；

15.2、检测灵敏度：

（1）滤光片 < 1mP标准偏差 (1nM荧光素，96孔板)；

（2）光栅 < 2mP标准偏差 (10nM荧光素，96孔板)。

16、机器臂兼容性：兼容；

17、近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC）

配备用户身份识别卡，内置感应芯片，使用前用户只需进行识别卡扫描，仪器即会自动识别用户身份，进入到该用户的个性化界面，调出所有此用户账户下的已建立的程序，然后点击运行即可，达到无纸化的仪器登记使用管理。

15、仪器主机USB插口可数据输出；

▲19、仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：支持无电脑操作，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看；

20、数据分析软件

数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；软件符合GLP/GMP规范要求，数据不得修改，兼容Windows 10专业版或企业版系统。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能（可选），支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。

21、审计追踪软件

21.1、合规性：提供验证方案，软件许可证书和合规证明。

21.2、采用Microsoft SQL Sever 数据库的存储方式；

21.3、用户账户信息、系统审计追踪信息、数据完整信息、软件的各种操作信息如操作程序删除和重命名等，都会储存在数据库中；

21.4、SQL数据库可有效的与LIMS系统对接；

21.5、数据库外观与Windows界面一致，简单易用；

21.6、完整的系统审计追踪

21.6.1. 软件具有审计追踪记录，包含登陆信息、软件所有操作信息、数据文件的所有修改及电子签名、日期和时间戳等信息；

21.6.2、提供多种筛选条件进行有效筛选，方便审计期间的人工审查。

21.6.3、记录并监控数据文档的工作流程；

21.6.4、 软件完整地显示数据文档的工作状态，如开发、评审、发布、操作执行及批准等状态；

21.6.5、监控并实时追踪数据文档的实验进度；

21.6.6、实验室技术人员对文档的访问仅限于“已发布的文档”。

22、基于项目和角色的用户多重分级

22.1 权限管理：软件中有≥50种权限设置选项；

22.2  角色管理：软件内置≥3种预设角色，可根据需要任意创建不同数量的自定义角色，不同的角色分配不同的权限；

22.3 项目管理：在软件中可任意创建不同数量的项目，用户可在不同项目中扮演不同的角色，实现项目方式的多重分级管理。

22.4、加入新的数据分析方式：异常值检验, 自定义曲线拟合和置信区间

22.4.1 新的异常测试: 带有异常值测试，允许基于曲线拟合的离群点检测；

 22.4.2 用户自定义曲线拟合: 包括隐函数和微分函数，提高数据分析灵活性这方面的潜在应用包括:平衡结合实验和酶动力学实验；

22.4.3 拟合曲线的置信曲区间，帮助评估曲线拟合的优劣度；

22.4.4 超过80个新的公式: 这个公式系统包括许多新的公式、统计、曲线拟合和效用函数；

22.5、合规文件导入

22.5.1 支持导入数据文档或程序的功能；

22.5.2 可单独导入一个数据文件，也能将完整的windows文件夹结构，包括100个文件同时导入。

23.工作站：显示器：分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸：≥23.8英寸，前(侧)面接口：USB接口数3个，后面接口：USB接口数4个，显卡类型：集成显卡，硬盘容量：1TB SSD，处理器：intel i5，内存容量：16GB；

二、配置清单：

1、主机1台；

2、四光栅+滤光片光路系统 1套；

3、激发双光栅 1套；

4、发射双光栅 1套；

5、光吸收模块 1个 ；

6、荧光模块1个；

7、发光模块 1个；

8、时间分辨荧光模块 1个；

9、荧光偏振模块 1个；

10、均相时间分辨荧光模块 1个；

11、生物发光共振能量转移模块 1个；

12、温控震荡模块 1套；

13、-5度制冷PMT 1套；

14、触摸屏 1个；

15、专业分析和控制软件1套；

16、电源线、USB数据线等；

17、IQ、0Q 硬件认证1套；

18、审计追踪GXP合规软件(含3个账号)1套；

19、GXP合规软件安装、验证服务1套等；

20、输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、256GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、不低于23.8英寸宽屏LED液晶）；

21、彩色输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的所有货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于1天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求；针对（高效毛细管电泳仪）仪器制造商提供在中国的培训中心培训名额不少于2人（每人培训时间不少于3天）。

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的，投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第1项货物（近红外光谱仪 ），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标9--最高限价为301万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	电热板
	1台
	一、技术参数

1.输出功率：2800W；

2.输入电压：220V，50HZ；

3.控温方式：PID（LCD数显）；

▲4.温度稳定度：±2℃；

5.加热方式：加热元件；

▲6.控温范围：40℃～450℃；

7.材质：等静压石墨；

▲8.连续工作时间：≥48小时；

9.加热区域尺寸：≥360×270mm；

二、配置：

1.电热板 1台；

	2
	芯片式数字PCR系统
	1台
	一、用途：对样本进行绝对定量检测； 

二、工作条件： 

1、电源：AC 100V～240V，50Hz±1Hz； 

2、环境温度：15℃～32℃； 

3、相对湿度：10%～75%； 

三、技术参数

 ▲1、原理：基于油包水反应生成微滴，实现油包水式微滴分割，非纳米芯片微孔板设计，非纳米孔技术等物理分割方式；

2、一体机设计，上机后全自动封闭式检测，一台仪器完成核酸分区、扩增、成像分析、数据读取所有步骤；

3、设备开机即可使用，无需预热；

▲4、芯片上机前无需人工封膜；

▲5、仓位可实现多板位芯片上机，每板位可单独设置扩增程序；

▲6、通量：一次上机最大样本量≥192 个，且每个样品有效分区大于1万个微滴；

7、单板一次运行样品不得低于16个；

▲8、样品上样体积小于等于10uL；可节约珍贵样品； 

9、检测方式：LED 光源激发，显微成像检测，非流式法逐个微滴检测；

 ▲10、荧光检测通道剔除质控或者内参通道需≥7个（物理硬件通道，非软件/染料等合成通道），适用于 EvaGreen、FAM、VIC、HEX、ATTO590、ROX、Cy5、Cy5.5 等荧光染 料和探针；

▲11、支持每个微滴内至少7种 荧光染料的激发与检测；

▲12、可根据实验需求配置每个通道的启用状态及曝光时间（毫秒级），适配不同荧光探针或染料；

▲13、拥有不低于16重数据监测能力；

14、定量精度：在95%置信水平下，可实现<2% 的相对不确定度；

▲15、灵敏度：95%样本检出限 (LOD95%) 可低至0.3拷贝/μL； 

16、扩增程序结束后，无需等待，可以直接进行拍照； 

▲17、耗材必须能与自动化液体处理工作站集成，实现全工作流程自动化；

 ▲18、整体运行时间：192个样品完成微滴生成、PCR 反应以及信号检测分析三个步骤总计时间≤4h， 2.5小时内完成首批样本检测分析； 

▲19、一次运行可同时设定≥12 种不同的 PCR 程序（不同的温度设置，不同的循环数设置），程序自动切换；                        

▲20、 独立温控：每张微流控芯片独立温控，实验单次实验不同温度条件检测。

▲21、在液滴读取阶段支持实时分析功能，可动态查看液滴检测进度、初步阳性/阴性比例，便于及时发现实验异常（如液滴生成失败、荧光信号异常）（投标时需提供软件截图）；

22、实验完成后，可低温条件保存，一周之内可支持≥3 次数据反复读取；

23、实验结果：可输出像素分布图、热图、直方图、散点图等分析结果（投标时需提供软件截图）；

24、数据导出：可导出原始数据（.niodata）、分析报告（PDF 格式）及统计数据（如浓度、变异系数CV值），支持与实验室信息管理系统（LIMS）集成；

25、可支持排枪直接上样；

▲26、官网拥有数字pcr应用方向数据库整合信息，整合文献量不得低于1000篇；

四、主要配置 

1、全自动微滴芯片式数字 PCR 系统主机：1 套； 

2、配套试剂耗材：1 套（192个测试）； 

3、具备审计追踪功能的分析控制软件：1 套；

4、输出终端1 套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、256GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、不低于23.8英寸宽屏LED液晶）；

5、黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

	3
	流式细胞分析仪
	1台
	1、滤光片可插拔更换，不需要手工调校光路。

2、激光器功率连续可调，确保每次实验能达到最佳激发效率。

▲3、配置不少于四个固态激光器，且功率均≥100mW（投标时需提供产品说明书或检测报告）
▲4、荧光检测器≥16通道：荧光信号检测器为PMT检测器，采用多角型全反射方式到达每个PMT检测器。

5、电子系统类型：超低噪电子系统，确保极低含量样本有效检出。

6、光胶耦合石英流动杯激发技术，稳定性光路，激光自动校准，开机无需调整光路，一键开机，无需每天调校光路。

▲7、荧光信号检测器采用数字化PMT光电倍增管，PMT光电倍增管电压（非增益）可调范围：1-999V，以保证检测灵敏度和稳定性，及微弱荧光和高强荧光可同时分析。需提供佐证材料。

8、光信号收集系统：每根激光器采用独立的多角形全反射收集光路和独立PMT检测器，先收集波长较长的弱信号，再收集波长较短的荧光信号，以保证弱信号优先收集。

▲9、具有独立分光系统，每个荧光通道具有独立的长通和带通滤光片，不共用滤光片和检测器，以保证各个荧光通道检测的准确性。

10、荧光分辨率：CV≤3%（鸡红细胞核或荧光微球检测）；

▲11、荧光检测灵敏度：FITC≤26MESF，PE≤3MESF；荧光分辨率：CV<3%。

12、样本获取速度：≥10000个细胞/秒。

13、上样管类型：流式管，后期可升级96孔和384孔板式上样器。

14、进样针自动清洗系统，换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率≤0.5%。

▲15、补偿方式：数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。

▲16、液流系统：气压泵正压上样系统（非蠕动泵或注射泵上样），液流压力可调，提供稳定可调的液流压力。

17、样本流速：高速、中速、低速，且可进行上样速度的自定义调节。

▲18、质控系统可以检测仪器各荧光通道的状态，生成仪器各个检测通道信号Qr，Br以及图形文件，自动跟踪监测仪器性能，并最终形成全面的质控报告。

19、质控系统可使用质控微球同时实现各荧光通道不少于三种亮度微球的全面性能检测。

▲20、质控系统可以自动检测各荧光通道PMT电压微小变化值，且可以校正，确保实验结果的一致性和稳定性。

21、脉冲处理信号：可同时分析脉冲高度、宽度、面积和时间4种参数。

22、同一个样本单次获取样本数据时可设置不少于5个阀值，准确定位目的细胞，排除非目的细胞或碎片的干扰。

23、配置清单：

23.1、流式细胞分析仪主机一台；

23.2、工作站显示器一套；

23.3、稳压电源一台；

23.4、培训试剂一套；

23.5、输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、256GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、不低于23.8英寸宽屏LED液晶屏）；

23.6、黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的 第2项货物（芯片式数字PCR系统）、第3项货物（流式细胞分析仪）已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于1天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求；针对流式细胞分析仪和芯片式数字PCR系统，仪器制造商提供在中国的培训中心培训名额不少于2人（每人培训时间不少于2天）。

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的（针对 第2项货物（芯片式数字PCR系统）、第3项货物（流式细胞分析仪）），投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第3项货物（流式细胞分析仪），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


分标10--最高限价309万元
	序号
	标的

名称
	数量及单位
	技术参数及性能配置要求

	1
	包埋框/切片激光打号机（包埋盒激光打码机）
	1台
	1.打码原理：采用激光标刻技术，无需墨盒和色带，对包埋盒表面无灼烧、不产生加热或变形，无打印粉尘，无需加装粉尘净化系统。

2.打印效果：字迹表面光洁度可达到6.3微米、表面光滑、无凹凸感，永不褪色掉色；打印分辩率为2500dpi；耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀、耐摩擦，可长久保存。

▲3.激光器：采用低能耗冷光源激光器，输出功率≤1.2W，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz。

4.打印兼容性：①可打印含激光粉和不含激光粉包埋盒；②可打印带盖和不带盖包埋盒；③可打印Tissue-Tek4698/4783/4785/4789/4793等包埋盒。

5.上料装置：六槽自动旋转装料，可同时装载6种颜色包埋盒，长料槽和短料槽（ABS材质）可兼容、互换使用，可兼容散装包埋盒和预包装条状包埋盒。

6.收集装置：采用内置一体化抽屉式包埋盒出料收集器，托盘可交替使用，每个托盘可收集150个包埋盒，可实现大容量收集与即打即用。

7.收集托盘：标配具有一次成型的ABS材料托盘，且有320个唯一坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立排放, 并与智能标本库兼容。

▲8.双复位开关:出料收集器复位开关、后置设备复位开关。

9.观察窗：具有便于拆卸的半透明观察窗，采用插拔式定位螺柱固定，便于观察维护。

10.打码速度：≤3秒/个包埋盒。

11.仪器尺寸：长≤560（mm）*宽≤420（mm）*高≤440（mm）。

▲12.设备警报：当设备出现满料、缺料、卡料、无接料盘时自动语音报警或弹框提示。

13.物联网功能：扫码连接专业售后APP（非微信平台），随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。

14.品质保障：公司及产品通过CE、CB、ISO13485认证，具有第三方专业检测报告。

15.软件兼容性：兼容中英文操作界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

16.软件个性化：操作软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能。

二、配置清单：

1、包埋盒打码机 一台；

2、装料筒 六个 ；

3、打码软件 一套；

4、USB数据线 一根 ；

5、抽屉式托盘 两个；

6、USB数据线 一根；

7、电源线 一根 ；

8、合格证 一个； 

9、说明书 一本；

	2
	玻片打印机（载玻片激光打码机）
	1台
	一、技术参数

1、采用非接触式激光标刻技术原理实现对包埋盒打码，无需墨盒和色带，不需要打印耗材。

2、自主研发的控制系统软件，具有软件著作权证书，全中文界面，简洁实用，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

3、无需预热开机即可打标，标识字迹清晰精细，永不褪色和掉色；

▲4、采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz，输出功率＜2W。

▲5、采用侧翻、弹匣式可互换上料装置；

▲6、采用弹匣式预包装玻片装料盒，100张/盒；

▲7、采用弹珠式卡位、不锈钢材质可抽拔出料收集盒。

8、载玻片出料输送采用高精密丝杠传动+线性导轨支撑和精密电机驱动方式，实现打码精密定位和设备高速高效率工作；

▲9、载玻片推料装置采取弹顶复位结构，推料回程推板与载玻片不接触；

10、具有前侧可开闭的半透明观察窗，用快拧螺丝固定。

11、打标速度：3秒/玻片；

12、耐二甲苯、酒精，经HE染色、特染或免疫组化染色后均不出现晕染现象。

13、可打印各种油漆面玻片（带激光粉和不带激光粉玻片都可），漆面不打透；

14、打印清晰度高，可确保打印出的二维码能可靠扫描，激光器最小光斑值≦0.02mm,可打印出最小0.5mm*0.5mm的汉字。

15、产品尺寸：长≤460（mm）*宽≤200（mm）*高≤340（mm）。

16、可配备移动式扫描仪，实现扫包埋盒条码自动打印玻片信息。

▲17、采用化学滤料空气净化系统，去除异味和过滤灰尘，非活性碳净化装置；

18、打标位置有可移动不锈钢防护罩，收集异味和灰尘，导入净化系统；

18、仪器内部结构使用高密度铝合金材质。

▲20、支持一台电脑控制多个打码机，多进程同时打印功能，软件可分配不同任务给打印机。

21、支持用户打印小号，可自定义将数字自动转换为字母打印；

22、采用权限管理，用户采用账号登录，对各项功能进行权限管理，避免误操作数据删除；

23、采用数据加密功能，防止患者个人信息泄密；

24、多台打码机可实现数据网络共享；

25、软件可控制打码机暂停、重启、取消、继续打印，打印工作状态实时显示；

26、可自定义打印格式和模板；

27、支持用户自定义病理号和小号之间的分符，支持单双小号打印和指定号打印；

28、打码信息支持用户自定义录入并打印；

29、支持用户字典定义和查询功能；

30、支持与HIS、LIS、PACS等系统接口联接，实现数据共享功能；

31、支持自动打印功能：增加数据同时自动打印，各系统接口获得数据自动打印。

32、支持用户打印窗口更改打印模板、支持多种模板切换打印。

33、支持用户增加、修改病理号前缀。

34、支持用户增加数据时，病理号自动递增功能，并自动打印功能；

35、支持数据追溯功能；

二、配置清单

1、载玻片激光打码机主机 一台；

2、玻片弹匣盒 2个 ；

3、玻片收集盒 两个 ；

4、化学滤料净化装置 一个； 

5、打码软件 一套 ；

6、USB数据线 一根； 

7、电源线 一根 ；

8、合格证 一个； 

9、说明书 一本；

	3
	荧光显微镜

（正置）
	1台
	一、显微镜参数要求：

▲1、无限远光学系统，齐焦距离≤45mm，有足够的空间放置更厚的标本；

2、10x目镜一对，双目屈光度可调，视野数≥22mm；

▲3、目镜筒，瞳距≥75mm；

4、物镜转盘最多可装6位物镜，兼容M25螺纹物镜；

5、物镜：

（1）5× 物镜：NA≥0.15，WD≥13.7mm；

（2）10× 物镜：NA≥0.32，WD≥11.0mm；

（3）20× 物镜：NA≥0.55，WD≥1.2mm；

（4）40× 物镜：NA≥0.80，WD≥0.4mm；

（5）100×（油）物镜：NA≥1.25，WD≥0.18mm；

6、载物台行程≥76mm*50mm，可随时左右互换，无须专门左手物台；带浅色高硬度金属陶瓷物台，双玻片夹；

7、光源照明，12V、30W；

8、全自动多功能聚光镜：NA≥0.90，带彩色标记对应物镜颜色，低倍镜观察下自动移出顶镜，方便调节；可同时适用明场、暗场、相差、偏光等多种观察方式；

▲9、多功能调焦旋钮，粗中细三档调焦，调焦旋钮高度可调，带限位锁定和扭矩调节；

10、对称操作设计主机，载物台XY调焦手柄与调焦旋钮在同一直线，减轻操作疲劳。

▲11、光强记忆功能，光亮度随物镜转换调节最佳使用亮度，无须人工干预；

12、机身带十一个快捷按钮，方便切换物镜，可自定义双物镜自由切换；

13、专用偏光装置；

13.1、同品牌数码成像装置：

13.2、必须和显微镜同一品牌专用高灵敏度数码彩色摄像头。

13.3、高速USB 3.0接口。

▲13.4、单图≥2000万像素，支持16:9比例下的4K高清；

▲13.5、活图速度：支持≥7帧/秒（全分辨率），支持≥19帧/秒（500万像素），支持≥32帧/秒（230万像素）；

▲13.6、量子效率：67% @ 536 nm；

13.7、像素大小：≥2.4µm x 2.4µm；

13.8、增益：1x ～ 10x；

13.9、芯片大小：1英寸超大感光芯片；

13.10、曝光时间：1msec ～ 5sec，动态范围：71Db，3500:1，饱和电子：15000 e-，读出噪音：4e-；

13.11、背照式芯片科技，提供单图2000万像素，最高帧采集40帧/秒，高保真彩色，在4K分辨率下达15帧/秒；

14、 软件系统，能够灵活控制数码e/pixel/s.进行取图和录像，具有比例尺自动校准功能，比例尺跟随倍率变换自动调节功能，注解功能，测量直线距离、曲线长度、周长、面积、角度、灰度值等，具有多通道荧光叠加功能，多语言支持，测量数据可导出到Word或Excel文档处理保存。

15、工作站：i9CPU,1000G+256固态硬盘,DVD刻录；

16、配置清单：

（1）主机（内置调焦机构）1 台；

（2）目镜 2 个；

（3）目镜筒 1 个；

（4）聚光镜转盘 1 个；

（5）智能六孔物镜转换器 1 套；

（6）5倍、10 倍、20 倍、40 倍、100 倍多功能物镜各一个；

（7）载物台 1 套；

（8）同品牌带复眼装置的荧光附件 1 套；

（9）同一品牌电动控制 LED 高亮度长寿型荧光冷光源照明 1 套；

（10）同一品牌电动荧光光源独立控制显示屏 1 个；

（11）红绿蓝高品质荧光滤光片组 3 组；

（12）同一品牌总像素可高达 2000 万彩色双模式的成像系统 1 套；

（13）同一品牌的专用分析软件 1 套；

（14）工作站 1 套；

	4
	离子色谱仪
	1台
	一、系统配置

1. 四元梯度泵2套。

2.自动进样器1套。

3.电导检测器2套。

4.安培检测器1套。

5.在线电解淋洗液发生器 2 套（阴离子、阳离子通道各 1 套）。

6.阳离子抑制器及对应的分析色谱柱各1套。

7.阴离子抑制器及对应的分析色谱柱各1套。

8.糖分析色谱柱保护柱1套。

9 .糖分析电极（金电极，银电极各1套）。

10.具备审计追踪功能的软件1套。

11.输出终端1套（输出终端配置不低于：i7处理器、DVD-RW光驱、Windows 11 Professional 64Bit中/英文、16GB内存、512GB+1TB硬盘、集成千兆网卡、23.8 英寸及以上宽屏 LED 液晶屏）。

12.黑白输出设备1套（满足实验报告、数据文件日常打印需求）。

二、具体技术要求

1 .高压泵

▲1.1  泵类型：四元梯度泵，高性能低脉冲双柱塞高压泵，最大运行压力≥35Mpa。

1.2  流路材质：泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路等均需PEEK非金属材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

1.3  流量范围：0.001～5.000 mL/min；流量准确度：±1%；流量稳定性：RSD ≤0.1%。

1.4  梯度精度和准确度：≤0.5%；梯度产生曲率：1～9，任意数值可选。

2.柱温箱

2.1  加热方式：采用非接触式加热，具有升降温和加热块预加热功能。

2.2  温控范围：10 ～ 70℃；温度控制稳定性：＜0.05℃。

3.离子抑制器

3.1  抑制器类型：与主机同品牌的阴、阳离子抑制器各1套。

▲3.2  抑制方式：自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加化学试剂进行化学再生。

3.3  抑制背景：阴离子抑制器的抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。阳离子抑制器的抑制背景总电导小于5.0μS。

3.4  抑制器容量：100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，至少持续30min。
4 .电导检测器

4.1  检测器类型：阴离子检测器、阳离子检测器各1套，并配有温控装置。

4.2  控温范围：环境+5℃到60℃；温度稳定性：<0.001℃。

4.3  材料要求：电极材料为钝化316不锈钢，电导池体材料为化学惰性聚合材料。

4.4  全程信号输出范围：0～16000 μS/cm，无需调整量程。

▲4.5  信号采集频率：不低于50Hz，色谱图上显示的采集点数每秒≥90个。

5.安培检测器

5.1  电子元件类型：微处理器控制的数字信号输出模式，提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。

5.2  平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。

5.3  自动调整量程：直流安培、脉冲安培和积分安培均可自动调整量程。

5.4   工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，并可提供一次性电极。

5.5  软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面。

6.自动进样器

6.1  进样器类型：与主机同品牌，可编辑在线稀释程序，支持自动稀释、自动过滤、自动加标功能。

6.2  进样器材质：PEEK材质。

6.3  进样体积范围：1～1000 μL，满环进样精密度：RSD<0.3%。

6.4  样品盘：可放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板。

7.在线电解淋洗液发生器 

7.1 阴离子淋洗液发生器：可在线自动生成氢氧化钾（KOH）等阴离子分析用淋洗液，浓度范围 0.1-100mmol/L，支持≥10 段梯度程序编辑，浓度精度≤±0.1mmol/L，可实时显示淋洗液浓度；

7.2 阳离子淋洗液发生器：可在线自动生成甲烷磺酸（MSA）等阳离子分析用淋洗液，浓度范围 0.1～100mmol/L，支持≥10 段梯度程序编辑，浓度精度≤±0.1mmol/L，可实时显示淋洗液浓度；

7.3 发生器耐压≥35MPa，具备低液位报警、漏液报警功能，仅需高纯水即可在线生成高纯度淋洗液，无需人工配制，避免 CO₂污染及人工误差；

	5
	荧光倒置显微镜
	1台
	一、显微镜技术参数：

1.光学系统：物镜齐焦距离≤45mm,工作距离更长；

2. 研究型倒置荧光显微镜，无限远校正光学系统，齐焦距离45mm；

3. 一体化主机，整机光路视场数25mm，6孔物镜转盘；

4. Z轴粗、微同轴调焦机构，调焦行程≥12mm，调焦步进3.8nm，具有载物台限位功能；左侧光出口100/0分光；

5. 透射光：长寿命LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命 ≥ 40000小时；

6. 长工作距离聚光镜， 5孔转盘式，数值孔径0.50，工作距离70mm，视场数25mm；

7. 双目观察筒，倾角45度，瞳距调节55～75mm，视场数25mm；

8. 载物台，X-Y行程83mm x 127mm，配有万能通用样本夹，可用于观查不同形状的器皿如96孔板、24-68mm培养皿等而不用更换载物台适配器，也可用于120mm玻片；

9. 相差物镜：

（1）5倍平场消色差物镜，数值孔径0.12，工作距离17mm；

（2）10倍平场半复消色差物镜，数值孔径0.22，工作距离11mm；

（3）20倍平场半复消色差物镜，长工作距离，数值孔径0.30，工作距离6.9mm，厚度校正0～2mm；

（4）40倍平场半复消色差物镜，长工作距离，数值孔径0.5，工作距离3.3～1.9mm，厚度校正0～2mm；

（5）63倍平场半复消色差物镜，长工作距离，数值孔径0.7，工作距离3.3～1.9mm，厚度校正0～2mm；

▲10. 平场目镜10倍，视场数22mm，屈光度可补偿调节；

二、同品牌荧光系统附件：

1.同一品牌荧光装置：采用高信噪比复眼照明器，使图像整个画面的光亮度都是均匀的，不会出现中间亮边缘黑的问题，提高信噪比，可以以高对比度和高亮度拍摄到微弱荧光信号图像；

2.同一品牌的荧光照明装置：电动控制 LED 高亮度长寿型冷光源，寿命≥60000 小时；

3.无光纤设计，直接耦合到显微镜，杜绝荧光衰减；

4.配备独立显示屏，可直观操作；

▲5.可同时对所有荧光波段进行强度控制，也可以对每个波长进行单独的强度控制；

▲6.高品质荧光激发块（可根据荧光染料来定制荧光滤光片）：

①FITC：EX（激发波长）450-490，DM（二向色镜）505，BA（发射）520；

②TEXAS RED：EX（激发波长）510-560，DM（二向色镜）575，BA（发射）590；

③DAPI：EX（激发波长）340-380，DM（二向色镜）400，BA（发射）435-485；

三、同品牌有效物理像素达 2000万显微成像专用超高像素成像系统，该成像系统可以拍 CY5 近红外的标本：

1、同品牌数码成像装置：

1.1、必须和显微镜同一品牌专用高灵敏度数码彩色摄像头。

1.2、高速USB 3.0接口。

▲1.3、单图≥2000万像素，支持16:9比例下的4K高清；

▲1.4、活图速度：支持≥7帧/秒（全分辨率），支持≥19帧/秒（500万像素），支持≥32帧/秒（230万像素）；

▲1.5、量子效率：≥67% （536 nm）；

1.6、像素大小：2.4µm x 2.4µm；

1.7、增益：1x～10x；

1.8、芯片大小：1英寸超大感光芯片；

1.9、曝光时间：1msec～ 5sec，动态范围：71Db，3500:1，饱和电子：15000 e-，读出噪音：4e-；

1.10、背照式芯片科技，提供单图2000万像素，最高帧采集40帧/秒，高保真彩色，在4K分辨率下达15帧/秒；

四、与显微镜同品牌高级图像分析处理软件

1、建立在 windows10 系统上，使用先进程序语言，程序执行效率高，采用可定制化操作界面，及多用户配置管理功能。

2、硬件控制：支持本厂成像设备及各类第三方专业成像设备、支持各类显微镜及周边设备。

3、图像采集：支持动态图像拍摄、Z 序列图像拍摄、AVI 动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。

4、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的进行无缝拼接大面积图像。可通过手动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测。

5、通道合并：荧光及明场图像叠加。

6、图像处理：RGB 颜色调整、对比度、改善图像的锐度和细节；

7、手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。

▲8、同品牌 EDF 景深拓展模块：该模块可将细胞标本不同清晰截面的图像合成成一张清晰的立体图像。

五、配套工作站：i7 处理器，16G 内存，1T 硬盘,≥24寸液晶显示。

六、配置清单：

1、主机（内置调焦机构）1 台；

2、目镜 2 个；

3、目镜筒 1 个；

4、聚光镜转盘 1 个；

5、六孔物镜转换器 1 套；

6、5 倍、10 倍、20 倍、40 倍、63 倍多功能物镜各一个；

7、超大载物台 1 套；

8、同品牌带复眼装置的荧光附件 1 套；

9、同一品牌电动控制 LED 高亮度长寿型荧光冷光源照明 1 套；

10、同一品牌荧光光源独立控制器1 个；

11、红绿蓝高品质荧光滤光片组 3 组；

12、同一品牌总像素可高达 2000万彩色双模式的成像系统 1 套；

13、同一品牌的专用分析软件 1 套；

14、工作站 1 套；

15、EDF 模块；

	6
	冷冻切片机
	1台
	一、技术参数

1.刀片架所适配的刀片非专机专用。

▲2.双压缩机制冷：压缩机数量2个，压缩机功率≥1900VA。

▲3.冷冻箱制冷温度：-40℃～0℃；

▲4.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次；带冷冻箱手动除霜功能。

▲5.空气循环系统,冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架刀架上,刀片架刀架和防卷板“间接”制冷,冷空气吹拂过样品的表面,“间接”样品制冷，即便没有主动的样品头制冷功能；

6.速冻架配置冷冻位点：15 主位点 + 2 备用位点；

7.独立半导体制冷位点：2个；

▲8.速冷架制冷温度最低达：-42℃；

9.切片厚度范围：≥2～90μm；

10.修片厚度：≥1～600μm；

11.切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全；

12.电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s；

13.物理的独立按键操作控制温度调节、帕尔贴位点开关、第二个压缩机开关、除霜、消毒，非触摸屏，避免失误的发生；

样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行。

▲15.箱体UVC消毒功能，可实现箱体紫外消毒，时间30分钟至180分钟，紫外线灯管非专机专用。

16.水平进样距离：≥25mm；

17.垂直行程：≥59mm；

18.电动粗修速度：至少2档，包含（500um/s, 1000um/s）；

▲19.样品定位：8°(X/Y轴)；

20.最大样品尺寸：40 x 55mm，配木材专用夹头。

21.带样品回缩功能；

22.带切片计数和切片厚度总计功能；

▲23.高位和低位手轮锁定功能；

24.控制面板锁定功能；

25.有电动切片功能；

26.有紧急停止按钮；

27.可选高度调整机箱；

28.具有后备电池的电子记忆功能；

29.所有功能调节均有按键控制不可使用液晶屏幕触控。

30.切片计数，程序化切片倒计数；

31.刀架具有侧向移动功能；

32.手轮有快速锁定功能，以机械方式锁定于两个位置，安全手轮在自动切片模式下，手轮把手可以置于中心位置；

33.符合人体工程学的设计便于操作 (坐姿 或站立位) ，可选配高度调节器；

34.冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架刀架上。  

35.样品托，表面凹槽加深加宽，且经过预冷，样品可以很好的贴附在上面，不会再产生切片厚薄不均现象（跳片）；

二、配置：冷冻切片机 1台；

	7
	渗透压仪
	1台
	1、 样品量：50μL；

2、测量时间 ：≤1 分钟；

3、分辨率：1mOsm/kgH2O；

▲4、重复性：≤ ±2 mOsmol/kg  [0～400 mOsmol/kg]；

  ≤ ±0.5% [400～1500 mOsmol/kg]；

   ≤ ±1% [1500～3000 mOsmol/kg]。

▲ 5、测量范围：0～3000 mOsmol / kg；

▲ 6、 结晶方式：自动冰晶注入结晶，确保结晶过程的稳定性；

▲ 7、 制冷方式：两个独立半导体制冷系统，无需其他辅助制冷；

 8、触摸屏：LCD触摸屏操作, 操作语言支持中文和英文；

 9、冷却系统：PID温度控制；

10、校准方式：三点校准，也可切换为两点校准；

11、显示：中/英可选，微处理器自动控制检测及数据计算；

12、数据输出: 仪器配有2×RS 232, 1×USB数据软件接口，可用于记录和存储测量数据，数据是以PDF格式存储，不可更改，并通过外置打印机，可打印测试结果。

▲13、审计追踪：

（1）具有时间同步功能；

（2）软件支持自动生产时间戳的审计追踪记录，记录数据的创建、修改、用户基本操作及登入登出等；

（3）支持密码策略管理：自定义设置密码；

（4）审计追踪功能不可被任何用户禁用、覆盖、修改、删除；

（5）数据（包括审计追踪记录）能够自动备份到指定路径的文件夹中；

14、电源：220V，50～60Hz，120VA；

15、配置: 输出终端1台；200个一次性塑料测试管；10 支200mOsmol/kg 校准溶液；10 支400mOsmol/kg 校准溶液；10 支600mOsmol/kg 校准溶液；10 支800mOsmol/kg 校准溶液；1 个巴斯德吸管；1 套维修工具；2 根备用保险丝；1 根电源线；1 份操作手册；1套审计版软件;操作系统1套；

16、配套工作站（配置不低于：i7处理器、16G内存、256GB+1TB硬盘、独立显卡、DVD光驱、≥23寸液晶屏、Windows 10专业版操作系统） 1套；

	备注：

1、打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；

2、经评审小组评审，商务或技术文件实质性不响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。

▲3、本分标的 第4项货物（离子色谱仪）、第5项货物（荧光倒置显微镜）、第7项货物（渗透压仪）已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则其响应文件作无效处理。

	二、商务要求表

	质保期

（保修期）
	1.质保期（保修期）：1年；三个月内如有严重质量问题整机包换，若厂家质保期（保修期）超过上述年限的,按厂家规定保修，质保期（保修期）从设备安装验收之日起计算。

2.供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

注：如投标文件中提供产品生产厂家对质保期（保修期）的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。若产品生产厂家质保期（保修期）超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	售后服务要求
	▲1.供应商提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

▲2.所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

▲3.质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由供应商承担。

4.质量保证期内，供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.质保期满后仍需维护的，供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由供应商承担，包含在投标总价中。

6.仪器到货后5～10个工作日内，由仪器工程师免费上门安装。安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；
7.仪器安装完后，由专职的应用工程师提供免费上门培训服务，培训时长不少于1天，培训课程包括基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容。工程师需跟用户确认仪器安装后的性能是否已经满足用户的需求，仪器生成的报告结果是否满足用户现有的实验室管理需求；针对离子色谱仪，仪器制造商提供在中国的培训中心培训名额不少于2人（每人培训时间不少于3天）。

8.质保期内供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。中标人为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

9.在质保期内，如果供应商的产品或服务升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级。

	签订合同时间、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。

2.交货期：国产产品自合同签订之日起60日内完成供货、安装调试完毕并通过验收；进口产品自合同签订之日起90日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
3.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	1.中标人按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且采购人确认收到中标供应商按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，采购人20个工作日内向中标人支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭中标人提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，采购人在收到以上材料之后20个工作日内向中标人支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，中标人应向采购人提交等额发票。

3.票据要求:中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式或政府采购规定允许的其它方式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	产品授权文件
	▲1.投标产品如选用进口产品的（针对第4项货物（离子色谱仪）、第5项货物（荧光倒置显微镜）、第7项货物（渗透压仪）），投标文件须提供产品生产厂家或代理商针对本次项目的授权书（代理商的还需提供有效的厂家授权）、供货证明、售后服务承诺书复印件。

2.国产产品投标人在投标时如有请提供；▲但供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。

	验收
	一、验收标准
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照采购文件要求及中标人响应文件承诺进行检验并记录，发现中标人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
二、验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。货物生产厂家须派授权代表参加本项目交货验收，核实所交货物的真伪；中标供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
（2）验收小组依据采购文件、中标人响应文件技术参数逐条进行验收，对于设备技术参数与采购文件、中标人响应文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招、投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到响应表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，有权追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
（3）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（4）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（5）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（6）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的责任，由此带来的一切责任由中标供应商自行承担。
（7）项目验收过程中，若采购人委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。

	其他要求
	1.投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。
2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供应商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。
5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。
▲6.本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
7.核心产品：为本表第5项货物（荧光倒置显微镜），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
▲8.供应商报价文件中必须提供投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为投标无效。
9.投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许转包/分包
	☑不允许转包/分包

□允许转包/分包

转包/分包内容：      /       。
转包/分包金额或者比例：      /       。

	7.3
	是否允许进口产品投标
	分标：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 
☑部分产品允许

□不允许

注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与投标，也可以选用国产产品参与投标。

（2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248 号）的相关规定为准。

	8.5
	支持本国产品
	☑适用

□不适用

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料：投标截止时间前半年内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理，成立不足3个月的新公司除外）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标截止时间前半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理，成立不足3个月的新公司除外）

4、[2024年或2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供上一个月的财务状况报告复印件。年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理）

7、联合体协议书；（如本项目允许联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

8、保证金缴纳证明文件复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）

9、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（本项目如为专门面向中小企业采购时，必须按招标文件的要求提供，否则投标文件按无效响应处理。如果本项目为非专门面向中小企业采购时，如有，请提供。）
注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

2.如本项目允许联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件组成


	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人情况介绍；（格式自拟）

6、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）。

7、其他商务文件或说明。
注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、项目实施方案【各种项目服务方案】；（根据评标办法的评分项自行编制，格式自拟）

3、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；（如有，请提供）

4、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（如有，请提供）

5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有，请提供）

6、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（本项目如为专门面向中小企业采购时，必须按招标文件的要求提供，否则投标文件按无效响应处理。如果本项目为非专门面向中小企业采购时，如有，请提供。）

4、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）

	16
	投标报价要求
	1、投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、验收、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）
2、异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起60日。

	18
	投标保证金金额
	1、投标保证金：应按《招标公告》第六条规定交纳，有分标的按分标单独交纳。

2、无论采用何种方式，投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达招标代理机构账户上的清算时间，并按招标文件要求，将保证金缴纳证明文件放到投标文件里。

开户名称：广西建澜项目管理有限公司 

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁中新路支行 

银行帐号：45050160478900001045 

银行行号：105611044556

备注： 
1、投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，视为无效投标保证金。
2、投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3、投标保证金交纳形式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。
4、采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司财务处。 
4.1、财务处联系方式：

地址：南宁市佛子岭路18号德利国际B3栋14楼1402号；

电话：0771-5883580。
5、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
6、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
7、采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。
8、办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号及分标号（如有），以免耽误投标。
9、未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订合同后5个工作日内退还，投标保证金不计息。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

特别说明：因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标投标文件：
中标供应商在中标通知书发出后5天内须提交5套纸质版投标投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件。按要求加盖公章）给招标代理机构，一正四副。
提交的纸质版投标文件文本必须与其上传系统的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标供应商承担。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间：  /  年 / 月 / 日  /  时  /  分（北京时间）

地点：           /            

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审非实质性条款中各分标允许负偏离的条款数为 2 项。
技术需求评审非实质性条款中允许负偏离的条款数如下：（漏项视为负偏离）

（1）分标1为10项；

（2）分标2为4项 ；

（3）分标3为16项 ；

（4）分标4为4项 ；

（5）分标5为4项 ；

（6）分标6为6项 ；

（7）分标7为12项 ；

（8）分标8为8项 ；

（9）分标9为6项 ；

（10）分标10为14项 。

	30.1
	确定中标供应商时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标供应商方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先顺序确定。

	35
	履约保证金金额
	1.履约保证金金额：（各分标）按中标金额的 5 %（如为中小企业收取的履约保证金额为中标金额的2%）。
2.履约保证金提交方式：转账或电汇形式。

3.符合《 广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）要求的，按照相关要求执行。

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，中标供应商需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，采购人在10个工作日内无息退还（不计利息）。如中标供应商在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，采购人将不予以退还中标人履约保证金。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

	36.1
	签订合同携带的材料
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式现场提交（须按照招标文件要求格式）

质疑材料接收要求：质疑供应商须按照招标文件“第七章  质疑、投诉证明材料格式”要求，提供相应完整材料内容才受理。材料缺项或未按照质疑材料格式提供的，不予受理，为此造成的后果由供应商自行承担。

	
	质疑联系部门及联系方式
	质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）（须按照招标文件要求格式）提交

质疑联系部门及联系方式：广西建澜项目管理有限公司，联系电话：0771-5883580

通讯地址：南宁市佛子岭18号德利国际B3栋14楼1402

业务时间：每天上午8时30分到12时00分， 14时30分到17时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，15时00分到17时30分

	38.3.1
	投诉受理方式
	受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

受理人名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 

地址：广西南宁市青秀区桃源路 69 号  

联系电话： 0771-5331544 

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	
	采购代理费收取标准
	☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/(收费基准价格下浮31% □收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西建澜项目管理有限公司 

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁中新路支行 

银行帐号：45050160478900001045 

银行行号：105611044556

备注：服务费及发票事宜，请填写第六章 投标文件格式中的“其他商务文件或说明”与投标文件一并提交。

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：

1、本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2、 本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化政府采购公开招标采购文件（项目编号：[项目采购-项目编号]）子 开评标规程执行项目采购活动 ，代理机构在“政采云” 平台的“项目管理” — “采购文件管理”内开 评 标规则设置作为本采购文件的 组 成部分， 截标之后不可更改， 因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果 。

	41.2
	其他释义
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4 投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。
8.5依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部和工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定，对本国产品的支持政策。

（1）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，

对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在

分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）准确界定产品在中国境内生产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（4）认真审查有关证明文件。

采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；（供应商 IP 地址、硬件设备 CPU 编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1、应按《招标公告》第六条规定交纳。对应交未交投标保证金的投标文件，将会在评审中按照无效投标文件处理。

18.2、供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

18.3、投标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标供应商在招标投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）投标供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）招标文件规定的其他情形。
19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并在广西政府采购云平台新版客户端制作时进行关联定位，以便评审委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。
19.3投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
19.7对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.8本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，一切后果由投标人自己承担。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为7人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

27.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的供应商的投标文件报价、商务资信、技术等方面

实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见“投标人须知前附表”。

27.2评分依据
评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见"投标人须知前附表”。
29.2.1评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、中标和合同

30.确定中标供应商

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3 中标供应商享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)及《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的扶持政策的，供应商需在投标（响应）文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。医疗器械产品凭药品监督管理部门授予的准字号注册证直接认定属于在中国境内生产的产品。 出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。

31.4供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标供应商的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。
35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标供应商领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉
38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（须按照招标文件要求格式）向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

（4）质疑材料接收要求：质疑供应商须按照招标文件“第七章  质疑、投诉证明材料格式”要求，提供相应完整材料内容才受理。材料缺项或未按照质疑材料格式提供的，不予受理，为此造成的后果由供应商自行承担。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

广西线上“政采贷”政策详见以下附表:

[image: image2.png]VU b BORGY Bk &R

AR

RBFNE 55 ) EHRERYE 5!

S BRR” RARBATHE T O ATHE 6 RUBUT#
FXHOLLR, #HXEERRRETEH DY B . BAEFK.
BER. BAEFRE SRR, RO A5 R N R
RABFE PR (RX) GRH, THEMREEEELER
AT LR HH K, BENHWERE CPEARRITHTF
RFAT JEMRKE B RMBTXF#) &L BRR” AER
Bk (BTHRE (2021 258 5 ), #ENF E BoER#E
Bk, R H SRR

XA BARAT LSRR X, 7T PAER KK
BB RS T & EH (P4t hitps:/www.crerfsp.com/, &k .75 :
400-009-0001),



 

第四章  评标方法及评分标准
第一节 评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价按照上述“3. 澄清补正、说明或者补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1）异常低价审查
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

书面证明应当按照第四章“澄清补正、说明或者补正”的规定提交。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核

6.1 评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节 评分标准

（一）综合评分法（适用于分标1）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分50分）
	（1）技术响应得分

（满分15分）
	设备技术参数及性能配置满足招标文件要求的，得满分15分。一般参数（未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣1.5分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分19分）


	（1）售后服务方案（满分10分）
	一档（3分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（6分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（10分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分6分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1.5分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分6分。

	
	
	（3）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标2）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分47分）
	（1）技术响应得分

（满分12分）
	设备技术参数及性能配置满足招标文件要求的，得满分12分。一般参数（未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣3分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于5人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分22分）


	（1）售后服务方案（满分15分）
	一档（5分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（10分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（15分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分4分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分4分。

	
	
	（3）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩，每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标3）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分51分）
	（1）技术响应得分

（满分16分）
	设备技术参数及性能配置满足符合招标文件，得满分16分。一般参数（未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣1分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分18分）


	（1）售后服务方案（满分10分）
	一档（3分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（6分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（10分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分6分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1.5分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分6分。

	
	
	（3）业绩分

（满分2分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分2分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标4）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分47分）
	（1）技术响应得分

（满分12分）
	设备技术参数及性能配置满足招标文件要求的，得满分12分。一般参数（未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣3分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分22分）


	（1）售后服务方案（满分15分）
	一档（5分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（10分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（15分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分4分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分4分。

	
	
	（3）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩，每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标5）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分47分）
	（1）技术响应得分

（满分12分）
	设备技术参数及性能配置满足招标文件（无负偏离无漏项）的，得满分12分。一般参数（和未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣3分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分22分）


	（1）售后服务方案（满分15分）
	一档（5分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（10分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（15分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分4分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分4分。

	
	
	（4）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标6）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分47分）
	（1）技术响应得分

（满分12分）
	设备技术参数及性能配置满足招标文件（无负偏离无漏项）的，得满分12分。一般参数（和未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣2分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分22分）


	（1）售后服务方案（满分15分）
	一档（5分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（10分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（15分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分4分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分4分。

	
	
	（3）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标7）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分47分）
	（1）技术响应得分

（满分12分）
	设备技术参数及性能配置满足符合招标文件，得满分12分。一般参数（未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣1分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员，提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	 3
	商务分（满分22分）


	（1）售后服务方案（满分13分）
	一档（4分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（8分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（13分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分6分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1.5分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分6分。

	
	
	（3）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标8）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分47分）
	（1）技术响应得分

（满分12分）
	设备技术参数及性能配置满足招标文件要求的，得满分12分。一般参数（未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣1.5分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分22分）


	（1）售后服务方案（满分13分）
	一档（4分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（8分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（13分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分6分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1.5分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分6分。

	
	
	（3）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标9）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分47分）
	（1）技术响应得分

（满分12分）
	设备技术参数及性能配置满足招标文件（无负偏离无漏项）的，得满分12分。一般参数（和未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣2分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分22分）


	（1）售后服务方案（满分13分）
	一档（4分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（8分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（13分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分6分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1.5分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分6分。

	
	
	（3）业绩分

（满分3分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分3分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


综合评分法（适用于分标10）

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优

化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采

〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中

小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，

对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报

价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业

与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者

多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协

议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）本国产品政策性扣除计算方法。

按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),《财政部工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库〔2025〕30号)的规定，对本国产品的支持政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。除上述情况外，评标报价=投标报价。

对同时符合小微企业扶持政策和本国产品标准政策的产品，其参加评审的价格=投标报价×【1-[(小微企业价格扣除率（10%）＋本国产品价格扣除率（20%）]】。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行本国产品政策性扣除。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：        

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分  

(8)特别说明：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。
供应商提供书面说明后，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、或者变相拒绝提供证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。   

	2
	技术分
（满分49分）
	（1）技术响应得分

（满分14分）
	设备技术参数及性能配置满足符合招标文件，得满分14分。一般参数（未标注▲号的参数）有负偏离或漏项的，每1项扣1分，最多扣完本项分值。

	
	
	（2）项目实施方案

（满分20分）
	根据项目实施方案针对性、前瞻性、保障措施得力，对于实施中难点的理解和实施重点的把握，是否制定了切实可行的应急方案，考虑交货、安装、调试、安装环境准备、项目验收等对采购人的有利性，以及能否保证项目顺利实施等情况进行综合评定。

一档（7分）：投标人提供的项目实施方案符合采购需求，实施步骤、计划及组织方案完整具体，能提供实施进度计划表。

二档（13分）：投标人提供的项目实施方案内容方案详细，实施步骤、计划及组织方案周全，分工明确，能保障项目实施质量；能提供实施进度计划表；能切合本项目提供具体的实施对接方案，方案能表明对本项目的熟悉程度，技术路线；能提供交付时间保证措施、技术服务等内容。

三档（20分）：投标人提供的项目实施方案内容切合实际，实施步骤、计划及组织方案、风险防范等措施完整周全；组织机构健全，分工明确，能较好保障项目实施质量；能提供实施进度计划表，对各个时间节点的实施内容有详细的描述及承诺，确保项目高效完成；能切合本项目实际提供具体的实施对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰；能提供交付时间保证措施、安全实施工作措施、技术服务等内容；能提供有建设及指导性的安装、调试、验收方法等内容。对采购人、采购项目的特点均有针对性，能提供实施人员名单。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（3）培训方案（满分15分）
	一档（5分）：设备使用培训方案基本可行的，基本包含招标文件要求的设备使用培训内容，基本满足需求。
二档（10分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，有培训方法、培训时间、有培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于3人），提供合理可行的培训计划，能满足需求。
三档（15分）：设备使用培训方案全面、有详细的培训计划，培训时间安排、培训的专业人员、培训名额优于招标文件（不少于4人）、设备调试技术指导、培训方法、培训时间、培训地点安排，具有有针对性的培训计划等内容，完全满足需求。
备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分；投标文件中提供关于培训名额的承诺函（格式自拟），否则不计分。

	 3
	商务分（满分20分）


	（1）售后服务方案（满分12分）
	一档（4分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、响应时间、服务承诺等，满足项目需求。

二档（8分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求。

三档（12分）：售后服务方案包含了技术服务队伍、技术培训计划、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，保修期内和保修期外保修维修养护具体措施，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程，提供应急预案，提供技术服务表单，整体方案符合用户需求，可行性高。

备注：未提供方案或方案未达到一档标准要求的，得0分。

	
	
	（2）质保期（保修期）（满分6分）
	在满足货物基本质保期（保修期）的基础上，保修期每延长6个月得1.5分（投标文件中投标人需要单独承诺函并加盖投标单位公章，以承诺函为准进行打分，不提供不得分），满分6分。

	
	
	（3）业绩分

（满分2分）
	投标人2023年1月1日至今同类设备业绩（必须包含本分标设置的核心产品），每有1份得1分，满分2分。

（投标文件中提供完整的合同复印件，完整的合同需包含但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容、品牌型号、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页等，否则不得分）

	4
	政策功能分（满分1分）
	节能、环保产品（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分。
（3）非节能、环保的产品不得分。

	总得分=1+2+3+4。


第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，以“投标人须知前附表”规定的方式排列。
商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
本项目分10个分标，投标人可自行选择参与本项目1个或多个分标的投标，为保证供货速度及履约质量，同一投标人只能中其中的一个分标，不能同时中两个或以上分标（本项目分为10个分标，评标时按分标1、2、3、4依次至分标10的顺序进行评标，例如投标人甲在分标1、分标2综合得分同时排名第一，则甲为分标1第一中标候选人，分标2第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推）。采购人应当按评标委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。
第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本
广西壮族自治区药品检验研究院   

采购合同书

合同名称：           采购合同
合同编号： 
甲方：广西壮族自治区药品检验研究院   

乙方： 
签订时间：2026年   月   日

分     标：           
《广西壮族自治区政府采购合同》
项目名称：
合同编号：
采购人（甲方）：                                          
供应商（乙方）：                      
招标编号：
签订地点：                    
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	国别
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	单项合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写）                        （小写）¥         . 


2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本项目中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价。对于本项目中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价中。
第二条　质量要求
1、乙方所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和响应文件和承诺相一致。
2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和维保条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利，不涉及任何法律纠纷。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装、运输和签收
1、乙方提供的产品均应按招标文件和响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、产品的运输方式：不限。
第五条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。
3.培训时间、地点：甲方指定。
第六条　调试、交付和验收
1.交货时间：                     ；地点：                          。
2.乙方提供不符合招标文件和响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供产品的清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。
7.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的验收要求互为补充。
第七条　付款方式
1.乙方按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，甲方签署项目验收书；

2.在合同依法签订生效且甲方确认收到乙方按约定缴纳的履约保证金后，待财政资金拨付到位，甲方20个工作日内向乙方支付合同金额50%的预付款。单项货物送达指定交货地点且经最终验收合格，凭乙方提交付款申请书、开具的合同金额财务发票和履约保证金缴交佐证材料及货物验收证明书，甲方在收到以上材料之后20个工作日内向乙方支付该项货物剩余50%的合同货款。每次合同款支付前，乙方应向甲方提交等额发票。

3.票据要求:乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，甲方有权向税务机关投诉。

4.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
第八条　履约保证金
1、本项目履约保证金的金额： 合同金额的5%（如乙方为中小企业则为合同金额的2%） ；

2、履约保证金的形式：乙方可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。乙方在签订合同之前向甲方提交履约保证金缴纳佐证材料。

3、履约保证金未足额缴纳或保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同质保期限之日止）或不是无条件保函的，均视为无效履约保证金，自中标通知书发出之日起25日后仍无法提供符合要求的履约保证金缴纳凭证的，视为乙方放弃签订合同。

4、保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西壮族自治区药品检验研究院

开户银行：工行南宁市桃源支行 

银行账号：2102108109249000292

备注说明：中标通知书发出之日起5个工作日内，乙方需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格之日起满一年后，货物无质量问题且双方无异议的，甲方在10个工作日内无息退还（不计利息）。如乙方在履约过程中，提供的货物质量不合格或存在虚假应标情形无法履约的，甲方将不予以退还中标人履约保证金。

第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。
第十条  质量保证、售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件（采购文件）和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。质保期自货物验收合格之日起计算，全部产品质保期       年（若采购需求中各分项产品技术参数中特别提出质保期要求的，按采购需求参数中的质保期要求执行；若产品制造商或部件制造商承诺的质保期更长的，按制造商承诺的质保期进行质保）。质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担。
乙方须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系甲方提前安排巡检及校准计划。
2.乙方应按招标文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。
4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。
5.售后服务内容包含但不限于以下内容： 
（1）乙方提供的产品须正规渠道进货并提供售后服务。

（2）所投产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则甲方有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标乙方承担。

（3）质量保证期内负责上门维修、更换配件；由此产生的费用由乙方承担。

（4）质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要主动维修，因人为因素出现的故障不在免保范围内，但乙方也要积极帮助甲方修理，并提供优惠价格的配件和服务。

（5）质保期满后仍需维护的，乙方在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后，软件升级费用由乙方承担，包含在投标总价中。

（6）安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答；

（7）无偿提供设备操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成；

（8）质保期内乙方为甲方提供以下技术服务：

①提供远程技术服务及运维服务。中标人为甲方提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答甲方在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为甲方提出解决问题的建议。

②现场响应：甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方须在2小时内到达现场进行处理，4小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，承诺负责更换。

（9）在质保期内，如果乙方的产品或服务升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的产品进行升级。
第十一条　违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。
5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。
第十四条  合同生效及其他
1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书
2.采购需求
3.投标函
4.开标一览表及设备性能配置清单
5.商务要求偏离表和技术要求偏离表
6.售后服务承诺
7.其他合同文件
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第十七条　本合同一式玖份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方贰份，采购代理机构贰份。
以下无正文。
	甲方（章）
年  月  日
	乙方（章）
年  月  日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章 投标文件格式
第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）
投标文件
（电子投标文件）
	项目名称：
	

	采购方式：
	

	项目编号：
	

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

九、保证金缴纳证明文件复印件………………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称(电子签章)：                              

                   日期：  年  月
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
  投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日
七、联合体协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

九、保证金缴纳证明文件复印件

（1）以转账、电汇形式缴纳的，提供转账、电汇凭证扫描件或复印件（网银可提供截图）加盖供应商电子签章；

   （2）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳的，提供原件扫描

件并加盖供应商电子签章。

第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致：                      （采购代理机构名称）
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。
投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：
	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）
  投标人名称(电子签章)：
                                                    日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件或中标通知书复印件。）
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应投标人同类项目合同复印件或中标通知书复印件。注明所在投标人商务技术文件页码。

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明
（一）代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：广西建澜项目管理有限公司
我单位参加了贵方组织的招标项目   （项目名称、项目编号） 的投标，并递交了分标     的投标保证金（¥           ），在此我方说明如下：

我方承诺，若我单位中标，保证在领取中标通知书之前，按本项目招标文件的规定标准向贵单位支付代理服务费。在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者弃标等其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

如我单位未按规定缴纳代理服务费，贵方可不退还我单位提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费，余款按下列账户退回。

3．如我单位投标保证金无法原路返回，请按下表账户信息无息退还。

	收款户名
	

	账    号
	

	开户银行
	

	银行行号
	


4．如果我单位未遵守有关招标文件关于投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。

5. 我单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具收据。

第二种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

公司名称                       ；（2）纳税人识别号                    ；

（3）接收电子发票邮箱：                        。

第三种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

公司名称                           ；

纳税人识别号_                       ；

在税局登记的地址                    ；

在税局登记的电话                    ；

开户银行                             ；

（6）银行账户                            。

（7）接收电子发票邮箱：                        。
（8）供应商地址：                             。
投标人名称(电子签章)：                              

日期：      年    月    日

说明：

（1）为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。

（2）如因未按要求缴纳投标保证金，导致投标保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。如需要，采购代理机构将按上述所填信息办理代理服务费发票事宜。如所填信息有误导致开票信息错误等可能产生的一切后果由供应商自行负责。

（3）如供应商未及时收到退回款项，请与广西建澜项目管理有限公司财务部联系，电话：0771-5883580。


投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料
（由投标人根据采购需求及评分自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
第四节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表
请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	货物参数
	货物名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、项目实施组织货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起) 
	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。 
（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
附表C:本项目的项目经理和小组人员投标截止时间近半年内任意连续3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）
（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解:A
课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

课程概要

课程目的

教学方式

先决条件

教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
四、关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件………（页码）

一、投标函
致：                      （采购代理机构名称）
我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
分标   报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；
分标   报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                        
	序号
	货物名称
	货物规格型号、生产厂家、国别
	品牌

（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②/ 
	备注（质保期）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总报价金额（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                     （￥         元）           

	交货期：

	验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

	优惠及其它：

	所投产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为    %。


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后2位数。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效投标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效投标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效投标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：

1、标的名称及所属行业按照第二章采购需求填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

四、关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件
1）中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
 
 
2）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（电子签章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

3）符合本国产品标准有关证明文件（如有，请提供）
第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

   本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                    投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

知识产权合规性声明

    本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的         项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
      投标人名称(电子签章)：
                                        日期：  年  月   日
第七章 质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函（格式）

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
工





作





日









