
[bookmark: _GoBack]采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。
2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
[bookmark: PO_3000001871_PM050]4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。
6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称： 工业。
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需求一览表
	序号
	标的
名称
	数量及单位
	技术参数及配置

	
	1
	广西壮族自治区博物馆展厅预防性保护提升项目（一）
	1项
	一、货物清单
	[bookmark: _Hlk232149483]序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	（1）
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]吊顶管道除湿机
	台/套
	7
	包含安装

	（2）
	小型除湿机
	台
	4
	可移动

	（3）
	在线式小型超声波气象站
	台/套
	1
	

	（4）
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]空气浮游菌采样器
	台
	1
	便携

	（5）
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]超高精度温湿度标准箱
	台
	1
	



二、技术参数
（1）吊顶管道除湿机
[bookmark: OLE_LINK50]▲1.除湿量≥450L/D，名义除湿量≥9KG/h。
▲2.额定功率≤6KW。
▲3.最大功率≤8.5KW。
▲4.循环风量≥3500m3/h。
▲5.设备运行噪音≤70dB(A)
▲（需加装消音棉，消音箱，消音柜及减震吊架，将噪音降低，满足在展厅开启设备时的参观环境中噪音值≤55dB(A)）。
  6.风压25-100Pa，可定制调节。
  7.湿度调节范围RH5%-95%任意控制。
8.湿度控制范围RH30%-95%。
9.湿度控制精度5%RH。
10.适用温度5℃-38℃。
11.1-24小时任意设置定时关机。
12.可选配485通讯协议。
13.可选配冷凝水提升泵。
14.部分设备需定制槽钢支架，以保护建筑安全。
15.包含运输、安装及相关所有零配件。
（2）小型除湿机
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]1.排水方式：水箱（水满自动关机）+外接水管。
2.除湿原理：工业级四核压缩机。
3.除湿面积：≥300m2。
4.除湿量：≥80L/D。
5.附加功能：空气净化。
6.电压：220V。
▲7.噪音值：≤35dB。
8.水箱容量：≥2L。
9.能效等级：不低于2级。
10.功率：≤250W。
11.移动方向：万向轮+便携拉手。
（3）在线式小型超声波气象站
采用半导体、力学感应、超声波、光电池、电容性聚合体湿度敏感元件和能隙材料温度敏感元件。
具有能源控制能力，数据采集周期3分钟，要求太阳能供电+220V交流电组合供电方式。
▲监测因子:S02、NO2、CO、02、PM2.5、PM10、TVOC、温度、湿度、风向、风速、气压。
▲1.气象传感器：
1.1温度：范围-40℃～80℃，分辨率0.1℃，准确性±0.2℃。
1.2湿度：范围0～100%，分辨率0.1%RH，准确性±2%(≤80%RH)±5%(>80%RH)。
1.3风速：范围0-70m/s，精度±(0.3+0.03v)m/s ，分辨率0.1m/s。
1.4风向：范围0～360°，分辨率3°，准确度±3°。
1.5气压：范围300hPa～1100hPa，分辨率0.1hPa，准确度±0.3hPa。
1.6总辐射：范围0W/m～2000W/m，分辨率1W/㎡，测量精度＜5%。
1.7紫外：范围0～500W/m²，分辨率1W/㎡，测量精度＜5%。
▲2.空气质量监测：
2.1气体和粉尘传感器置于半球形结构内，内部包含CO、NO2、SO2、O3、PM2.5、PM10要素。
2.2 PM2.5/PM10：范围0～1000μg/m³，精度±10%FS。
2.3 SO2：测量范围0～500ppb，精度±10%FS。
2.4 NO2：测量范围0～500ppb，精度±10%FS。
2.5 O3：范围0～500ppb，精度±10%FS。
2.6 CO：测量范围0～4000ppb，精度±10%FS。
▲3.数据采集器：
3.1模拟输入通道：30个单端。
3.2电压输入量程：±2mV、±20mV、±100mV、0～1V和0～5V。
3.3模数（A/D）转换精度：16位。
3.4输入电压分辨率：最高可达1μV。
3.5准确度（（25℃））：±（0.1%读数+0.05%量程）。
3.6脉冲频率输入通道：≥4个。
3.7脉冲频率输入量程：0～1KHZ。
3.8数字控制或数字输入通道：≥4个。
3.9传感器电源激发通道：≥2个，支持2.5V，150mA；5V，150mA和电源电压激发。
3.10采样时间：最快1s，其他间隔任意可选。
3.11显示：LCD液晶显示，绿色背景光，显示屏尺寸115×60mm。
3.12按键：有12个轻触薄膜按键，可查看采集器工作状态，实时数据，也可现场校准采集器各量程，设置采集器各项参数。
3.13内存：16MB，十分钟一组数据可存储24个月以上多条数据，不再需要额外扩展。
3.14软件功能：支持在线升级。
3.15数据传输接口：USB、RS232、RS485、GPRS、WIFI、RJ45网络接口。
3.16电源电压：DC12V或AC220V，带正负极反接保护。
3.17电源功耗：休眠时小于3mA，采样时小于50mA。
3.18外形尺寸：342×302×143mm。
3.19输入通道：最多可接32个输入通道。
3.20材质：金属材质，外表面喷塑防腐涂层。
3.21内置蓄电池：4AH。
3.22时钟精度：±3分钟/年（可选GPS校准±10μs），时钟芯片可在断电条件下依靠独立电源供电保持时间准确。
▲4.云平台：
数据统一上传到云端，可以在云平台对设备进行数据查看和设备参数设置。支持PC、手机APP、小程序等多端软件对设备进行管理。支持可视化数据大屏视图，可以在电视、LED大屏幕上，动态显示设备的数据、包含设备在地图上的分布、告警日志、统计数据等，支持自定义显示模组，并可以定制大小及拖动定位。支持主账号和子账号功能，在主账号上可以自行创建子账号，将设备分配给不同子账号进行显示和管理，便于管理。多站点数据可以自由组合对比查看历史数据。多站点数据可以自定义融合同屏显示，不同设备的数据可以按需在同一界面显示对比。支持自定义告警，包括数据报警、设备离线报警、设备数据长时间不变更等多种条件定义，并支持告警方式为短信、微信通知、邮箱、APP推送等。支持逐时曲线、不同要素对比曲线、风玫瑰图等多种曲线查看方式。可以实时显示风向罗盘、风玫瑰图、实时曲线等实时数据形式。支持实时视频直播源显示视频监控。APP可以查看当天的日出、日落时间，以及实时太阳方位和当天月相信息。APP支持分享实时及历史数据，分享的实时数据页面可以管理分享的截止时间。
▲5.开放端口，可连接至馆内环境监测平台系统，实时显示监测环境数据。
（4）空气浮游菌采样器
1.符合GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB/T 16292-2010 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》、GB/T 16293-2010 《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》、GB/T 25916 《洁净室及相关受控环境 生物污染控制》、GB/T 39990-2021 《颗粒 生物气溶胶采样器 技术条件》、GMP 《药品生产质量管理规范》等多项标准。
2.高精度电子流量计具有流量补偿功能，采样流量稳定准确。
▲3.可预设采样点位并指定采样方案。
▲4.培养皿定位功能，可将Φ90mm或Φ100mm培养皿固定在最佳位置。
▲5.软件具备三级用户管理与审计追踪功能，保证数据完整性。
6.支持环境空气与压缩气体采样。
▲7.采样模式：自定义采样、预设模式采样、高压气体采样、循环采样、采样时间、采样体积、采样间隔时间、采样延迟时间。
8.大容量存储，集成环境参数传感器，可显示环境温度、大气压。
9.排气过滤，保证环境洁净。
10.采样流量：100L/min；分辨率：0.1L/min；最大允许误差：±2.5%。
11.采样体积：1～9999L；分辨率：1L；最大允许误差：±2.0%。
▲12.采样时间：0s～23h59min59s；分辨率：1s；最大允许误差：±0.2%。
13.采样延时：0～23h59min59s；分辨率：1s；最大允许误差：±2.0%。
▲14.采样间隔：0～23h59min59s；分辨率：1s；最大允许误差：±2.0%。
▲15.培养皿规格：Φ90、Φ100mm，可固定培养皿于居中位置。
▲16.报警：流量堵塞报警、低电量报警。
17.语言：中文、英文。
▲18.数据完整性：三级用户管理与审计追踪。
▲19.省电模式：超过设置时间无操作，屏幕自动变暗，进入省电模式。
（5）超高精度温湿度标准箱
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]1.温度控制使用恒温水套技术加内部轴对称风道循环的结构，湿度控制使用分流法控制干湿气流混合的方式来控制湿度。
2.湿度量程5%RH-90%RH。
3.温度量程5℃-60℃。
▲4.温度波动度≤±0.05℃。
▲5.湿度波动度≤±0.3%RH。
▲6.温度均匀性≤0.2℃。
▲7.湿度均匀性≤0.5%RH。
▲8.温度变化率0.1℃。
▲9.湿度变化率0.5%RH。
10.变温速度0.5℃/m(升温)0.3℃/m(降温)。
11.变湿速度6m/10%RH(加湿)。
12.温度分辨率0.01℃。
13.湿度分辨率0.1%RH。
14.测试室尺寸(容积，长×宽×高)：不小于640 mm ×640 mm ×740 mm。
15.外观尺寸（长×宽×高）：约990 mm ×1890 mm ×1490 mm。
16.重量：约 350kg。
17.电源：AC220V。
18.使用环境湿度：≤75%RH。
19.通讯：具备串口通讯功能。
20.操作模式：触屏全自控。
21.工作介质：纯净水。

	
▲
商务条款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内。

二、交付时间：自合同签订之日起 120　日内完成交付及验收。

三、交付地点：南宁市青秀区民族大道34号广西壮族自治区博物馆。

四、验收标准、规范：
1.项目验收按以下流程进行：
（1）成交供应商按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）成交供应商按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）成交供应商提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
2.检查供货范围。成交供应商提供的产品到达采购人指定现场后，成交供应商应在采购人项目负责人在场情况下，对照供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿，否则采购方可拒绝签字确认。
3.成交供应商在项目（含货物）验收时由采购人对照采购文件的技术参数及配置全面核对检验，如不符合采购文件要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.如成交供应商非制造商的，采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。
5.产品包装材料归采购人所有。
6.未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
7.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
8.成交供应商需结合本项目工作实际，确保符合项目绩效管理要求，成交供应商应参与采购人对该项目的绩效评价工作，按照合同附件《项目绩效自评表》和《自评报告》，收集、整理、提供绩效评价佐证材料，确保本项目的各项目绩效目标指标满足竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺内容。绩效评价材料作为本项目验收交付资料之一。

五、售后服务要求：
1.质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于    1年（自本项目验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
2.质保期内的售后服务：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，成交供应商在接到采购人故障通知后30分钟内响应，4小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由成交供应商承担。质量保证期内成交供应商有责任对设备进行不定期的巡查检修。
3.质保期外的售后服务：设备保修期过后，收到采购人通知后1小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

6、 履约保证金：
1.履约保证金金额：按项目成交总金额的 2%。
2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格后由成交供应商向履约保证金收取单位提供《履约保证金退付意见书》，如成交供应商无违约行为的，采购人在收到合格材料后10个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.缴纳履约保证金指定账户的信息：
开户名称：广西壮族自治区博物馆 
开户银行：农行南宁古城支行营业厅
银行账号：20 0091 0104 0000 330
5.在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

七、付款方式：
1.项目签订合同后，采购人应在收到履约保证金之日起10个工作日内向供应商支付50%合同款。 
2.最终验收后15个工作日内，采购人向成交供应商支付余下的全部合同金额。
3.成交供应商应按采购人要求，在收到货款前开具发票给采购人。

八、报价要求：
报价必须含以下部分，包括：
1.货物的价格；
2.必要的保险费用和各项税金；
3.其他：运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务。

	其他说明
	一、进口产品说明：
本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。
二、根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
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