PAGE  

单一来源采购文件

项目编号：NNZC2026-D1-090034-KWZB
项目名称：南宁市邕宁区人民医院64排CT球管

及高功率系统滑环采购
采购单位：南宁市邕宁区人民医院
采购代理机构：广西科文招标有限公司

2026年6月

目   录

3第一章 单一来源采购邀请函


6第二章 供应商须知


15第三章 项目需求


19第四章 报价文件格式


37第五章 合同主要条款格式




第一章 单一来源采购邀请函

广西南宁宜宏健商贸有限公司：

广西科文招标有限公司受南宁市邕宁区人民医院的委托，拟就医院64排CT球管及高功率系统滑环进行单一来源采购，诚邀贵单位参加报价。现将有关事项通知如下：

一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-D1-090034-KWZB，采购计划编号：YNZC2026-D1-00450-001/002
项目名称：南宁市邕宁区人民医院64排CT球管及高功率系统滑环采购
采购方式：单一来源

预算金额：148万元
最高限价：148万元

采购需求：

	项号
	采购标的
	数量
	项目需求简要描述

	1
	64排CT球管
	1套
	1、标称阳极输入功率

热阳极参考功率＝ 300 W

标称CT阳极输入功率：F1 55千瓦   F2 75千瓦

2、阳极最大热容量：5200000焦耳 (7000000HU)

……

	2
	高功率系统滑环
	1个
	1、数量：1

2、传输通道：2

3、传输速率为 4.25 Gbit/s

……


合同履行期限：自合同签订之日起15日内安装调试完毕并验收合格交付使用。
本项目不接受联合体。
二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

4.本项目的特定条件：无；

5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取单一来源采购文件：
时间：自公告发布之日起至报价文件提交截止时间止。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取采购文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子报价文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传报价文件。
售价：0元。
四、报价文件提交截止时间和地点：2026年6月16日上午9时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、开启

时间：2026年6月16日上午9时30分后（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、其他补充事宜
1.报价保证金：0元。
2.供应商注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子报价，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目单一来源采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交报价文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子报价文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子报价文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交报价文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及报价文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：首次报价文件开启时，需携带制作报价文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的报价文件进行解密，否则后果自负。
注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
②供应商应当在提交报价文件截止时间前完成电子报价文件的提交（上传），提交报价文件截止时间前可以补充、修改或者撤回报价文件。补充或者修改报价文件的，应当先行撤回原报价文件，补充、修改后重新提交（上传），提交报价文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回报价文件。提交报价文件截止时间以后提交（上传）的报价文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在广西政府采购云平台注册的供应商可在获取采购文件后登录广西政府采购云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.南宁市邕宁区人民医院
名 称：南宁市邕宁区人民医院

地址：南宁市邕宁区新邕路190号

项目联系人：施老师

联系电话：0771-3281271

2.广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D座5楼

联系人：李婷、银晓云
联系电话：0771-2023873
3.项目联系方式

项目联系人：李婷、银晓云　

电    话：0771-2023873 

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	1.1
	项目名称：南宁市邕宁区人民医院64排CT球管及高功率系统滑环采购
项目编号：NNZC2026-D1-090034-KWZB

	2
	3
	供应商资格：按本采购文件第一章“单一来源采购邀请函”第二条规定。

	3
	4.2
	成交代理服务费：本项目代理服务费以成交金额为计费额，按本须知21.1款费率“货物招标”标准采用差额定率累进计费收取。由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	4
	7.1.1
	资格文件（以下文件除特别要求外，其余要求“必须提供”的应加盖电子签章按要求提供）
1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供）

2、供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年11月至2026年5月内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到报价文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供）
3、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年11月至2026年5月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供）
4、供应商财务状况报告[2024年度或2025年度]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注（以下称“四表（或三表）一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（除自然人外必须提供）
5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供）
6、供应商按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。提供证明文件；（必须提供）
7、除采购文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

	5
	7.1.2
	价格文件（以下文件要求“必须提供”的应加盖电子签章按要求提供）
（1）报价函；（格式见第四章）（必须提供）
（2）报价表；（格式见第四章）（必须提供）
（3）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供）

	6
	7.1.3
	商务技术文件（以下文件除特别要求外，其余要求“必须提供”的应加盖电子签章按要求提供；其余项结合第二章“项目需求”要求提供）
（1）法定代表人身份证明原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见第四章）（必须提供）
（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见第四章）（委托代理时，必须提供）
（3）重大违法记录书面声明（格式见第四章）；（必须提供）
（4）货物性能配置清单（格式见第四章）；
（5）技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章）（必须提供）
（6）商务响应表（格式见第四章）；（必须提供）
（7）售后服务方案；（格式见第四章）（必须提供）
（8）项目实施人员一览表（格式见第四章）；（如有请提供） 

（9）获奖证书；

（10）质量保证措施；

（11）提供切实可行的优惠承诺；

（12）供应商认为需要提供的有关资料。

	7
	10
	报价有效期：自投标截止之日起90日历日。

1.未成交的报价文件在报价有效期内均应保持有效。

2.成交供应商的报价文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

	8
	11
	1.报价保证金金额：0元。（本项目不收取报价保证金）

	9
	13
	本项目不接受电子备份报价文件。

	10
	14
	报价文件提交截止时间：具体见采购文件第一章“单一来源采购邀请函”第四条
地点：具体见采购文件第一章“单一来源采购邀请函”第四条

	11
	
	报价文件开启时间详见第一章“单一来源采购邀请函”第五条
报价文件解密时间：30分钟

	12
	18.1
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	13
	21.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第35.1条规定的（☑货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。

3. 采购代理费收取银行账户

账户名称：广西科文招标有限公司南宁六分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：8050 3274 93 00001

	14
	
	1.本采购文件中描述报价人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用报价人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，报价人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本采购文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子报价文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.报价人为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本采购文件中描述报价人的“签字”是指报价人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：南宁市邕宁区人民医院                 

2.2“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加报价的法人或者其他组织。如果该供应商在本次报价中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 报价费用、代理服务费、采购文件的澄清和修改

4.1 报价费用：供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论洽谈协商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

5. 联合体

5.1本项目不接受联合体报价。

二、报价文件的编制原则

6.供应商必须按照采购文件的要求编制报价文件，并对其提交的报价文件的真实性、合法性承担法律责任。报价文件必须对采购文件作出实质性响应。

7.报价文件的组成

7.1报价文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

7.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

7.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

7.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

8.计量单位

采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币。

9.报价的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应可能导致其报价文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

10.有效期

10.1报价有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交报价文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的报价文件在一定时间内保持有效的期限。

10.2 报价有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

10.3供应商的报价文件在有效期内均保持有效。

11.报价保证金

11.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交报价保证金。

11.2报价保证金的退还

若未成交，报价保证金自成交结果发出之日起5个工作日内退还；若成交，报价保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

11.3报价保证金不计息。

11.4供应商有下列情形之一的，报价保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交报价文件截止时间后撤回报价文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在报价文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

12.报价文件编制的要求

12.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。报价文件内容不完整、编排混乱导致报价文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交报价文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

12.3报价文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或报价文件格式规定为准）。

12.4报价文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章（或电子签章）一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致。

12.5报价文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。报价文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

13.电子备份报价文件

电子备份报价文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接收电子备份报价文件详见在“供应商须知前附表”。

14.报价文件的提交

14.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交报价文件。电子报价文件应在制作完成后，在提交报价文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子报价文件提交至广西政府采购云平台。

五、报价文件评审及协商

15.1采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

15.2采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

（1）依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条进行公示的，公示情况说明；

（2）协商日期和地点，采购人员名单；

（3）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（4）合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
六、终止采购活动情形

16.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购预算的。

七、确定成交供应商办法及结果公告

17.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将成交结果在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
17.2成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

八、履约保证金

18.1本项目履约保证金要求需见本单一来源采购文件第二章“供应商须知前附表”。

18.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

18.3履约保证金在成交人按合同约定验收合格后，由成交供应商向保证金收取单位提供《项目履约保证金退付意见书》（详见附表），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

18.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

九、签订合同

19.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

19.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
十、解释权

20.本项目采购文件参照有关法律法规和采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

十一、其它内容

21.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”。
费率标准：

	               费率

金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：采购代理按本表费率按差额定率累进法计算。

21.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：广西科文招标有限公司南宁六分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：8050 3274 93 00001

附件1：
采购项目合同验收书（格式参考）

根据采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或者成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、报价文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
采购项目履约保证金退付意见书
（本项目如有，可以参考使用）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         供应商（公章）：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人（公章）：

                                        年    月     日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第三章 项目需求

说明：
1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。
2、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则作报价无效处理。

3、如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
4、“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
	一、项目要求及技术需求

	项号
	标的名称
	数量
	所属
行业
	项目要求及技术需求
	分项预算金额

	1
	64排CT球管
	1套
	工业
	1、标称阳极输入功率

热阳极参考功率＝ 300 W

标称CT阳极输入功率：F1 55千瓦   F2 75千瓦

2、阳极最大热容量：5200000焦耳 (7000000HU)

3、阳极顶端覆层材：铼－钨

4、靶材料：铼、钨、钼合金、石墨

5、标称X射线管电压：140千伏

6、最大连续散热标称连续输入功率：4400瓦

7、阳极驱动频率：200赫兹

8、最大的阴极灯丝发热：8.5A

9、阳极角度（相对基准轴）：7°

10、标称焦点值（相对基准轴）：F1 0.8×0.8   F2 1.0×1.2

11、X射线管组件的固有过滤量：≥5.5毫米铝/140千伏

12、140千伏/3.5千瓦 时1米距离处的辐射泄漏：＜0.8毫戈瑞/小时

13、保护等级：I类B类

14、重量（不包括附件）：52.5公斤±0.1公斤

15、高压接线：+3极，-3电极

16、旋转阳极电机：3相定子，相电压430-750Vpp，相电流≤20Aeff

17、操作过程中所允许的环境温度：+18℃到+30℃

18、操作过程中所允许的空气的相对湿度：20%到85%

19、操作过程中所允许的大气压：800 hPa到1060 hPa

20、冷却流速：＞6升/分钟

21、冷却剂总量（包括冷却设备的球管装置）：＜10升

22、适配采购单位现有64排CT【型号：SOMATOM go.Top (CN)】
	126万元

	2
	高功率系统滑环
	1个
	工业
	1、数量：1

2、传输通道：2

3、传输速率为 4.25 Gbit/s

4、供电：3相交流电400V

5、通讯方式：接触式电力传输
	22万元

	▲二、商务条款

	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

二、交货期：自合同签订之日起15日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

三、交货地点：南宁市邕宁区人民医院指定地点。

四、交货方式：现场交货

五、付款方式：

本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付正常使用后，分六期支付：第一期：甲方于本项目全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付正常使用后1个月内，向乙方支付合同价款的25%；剩余五期：于每个月支付合同价款的15%，直至付清全部货款。乙方在收到甲方各期货款前，按甲方要求开具对应金额合法有效发票，上述款项均不计利息。   

六、售后服务要求：

1、质量保证期：验收合格之日起，球管质保期为12个月且不超过100000扫描秒；高功率系统滑环质保6个月。

2、按厂家承诺实行“三包”；负责送货到采购人指定地点，协助采购人进行安装场地设计，负责安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。

3、负责为采购人提供完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训（不少于一周），确保采购人有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购人确定。

4、故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，成交人技术人员在接到采购人通知后半小时响应，24小时内到达采购人现场解决处理。

5、质保期内，每半年至少进行一次定期回访。

6、供应商应保证提供的是全新未经使用的合格产品。                                                                                                                                                       

七、其他要求：                                                                                                                                                                             

投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装费用；

(6)产品质保期内维护等及其他所有成本费用。
八、验收标准

1、采购人对成交人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行逐条检验、现场验收，外观、说明书及软件各项功能符合采购文件技术要求及投标文件技术响应的，给予验收，不合格的不予验收。

2、成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3、成交人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。

4、采购人组织验收，成交人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

6、验收过程中所产生的一切费用均包含在投标报价及合同金额中，由成交人承担一切验收费用。

7、成交人承担货物交付验收前的作业工人人身、设备安全责任；验收前，如果设备丢失、非采购人原因导致的损坏，成交人自行负责并承担不能按时交付货物的责任。

	其他说明

▲1、本项目采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。

▲2、供应商应根据自身实际情况如实响应招标文件，需在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或检测报告或生产厂家编写的技术参数证明材料）等技术支持资料，以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该产品生产商提供的性能参数不符合时，以生产商提供的性能参数为准。

	进口产品说明

1、本项目中第1项产品接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标，第2项产品不接受进口产品投标。


其他附件：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第四章 报价文件格式

报 价 文 件 (封面)
采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

                                        （供应商名称）

年    月    日

附件一 

报  价  函

（采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目单一来源采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述报价文件正本一份，副本   份。

1. 报价函；

2. 报价表；
3. 货物性能配置清单；

4. 技术响应、偏离情况说明表；
5. 商务响应表；

6. 售后服务承诺书；

7. 按单一来源采购文件供应商须知和技术服务要求提供的有关文件；

8. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按单一来源采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部单一来源采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其协商有关的一切数据或资料；

4. 与本协商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    
电话/传真：                         电子函件：                 

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                       

供应商名称（电子签章）：                                      

日期：      年   月    日
开户银行：                           账号/行号：               

附件二             

报  价  表

采购项目编号:                 

采购项目名称:                     
所投分标：  （如有）                                                              

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	数量及单位①
	单价
②
	报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注：1.报价表必须加盖报价人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则作无效标处理。
3.采购文件中列明采购专用耗材的，应按采购文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4.报价单位应按“1套”或“1个”进行填写，具体参看采购需求表所列单位。
供应商（电子签章）                               
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）                   

日期                            
附件三

货物性能配置清单

所投分标：  （如有）   
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。货物名称、数量及单位、品牌应与“报价表”一致。
供应商（电子签章）                               
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）                   

日期                            
附件四

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:                 

采购项目名称:                 

分标号:        （如有）       

	                     序号
	采购标的
	单一来源采购文件项目要求及技术需求
	报价文件具体响应（承诺）
	响应/偏离（正偏离或负偏离）
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:              

供应商名称（电子签章）：            

  日期：      年   月   日 
附件五：

商务响应表

采购项目编号:                 

采购项目名称:                    

分标：  （如有）   

	序号
	商务条款
	单一来源采购文件要求
	供应商的承诺或说明
	响应/偏离（正偏离或负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：应对照采购文件“第三章 项目需求”，逐条对应商务条款要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:              

供应商名称（电子签章）：            

  日期：      年   月   日 
附件六：

售后服务方案

由供应商按本项目单一来源采购文件第三章“项目需求”自行编写。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:              

供应商名称（电子签章）：            

  日期：      年   月   日 
附件七：法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖电子签章。

供应商：（电子签章）                     
日期：   年    月    日

法 定 代 表 人 授 权 书

致：_______     __（采购代理机构） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖电子签章。

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                报价人名称（电子签章）：
                                                      年    月    日

附件八：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明

致________(采购人或采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，包括：我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(电子签章)：______________

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：______________

日期：______年____月____

附件九

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（参考）

分标：   （如有）   
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合报价单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

供应商（电子签章）：                 日 期：        
附件十：选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：  （如有）   
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

供应商（电子签章）：                 日 期：        
附件十一
中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十二
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
附件十三  供应商直接控股、管理关系信息表
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码
或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

供应商（电子签章）：                 日 期：        
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

供应商（电子签章）：                 日 期：        

第五章  合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：
采购人（甲方）                        采 购 计 划 号
供应商（乙方）                        项 目  编  号
签 订 地 点                           签 订 时 间
本合同为中小企业预留合同：（否）。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同报价
合同报价是履行合同的含税价格，应包括货款、运至最终目的地运输、储存、搬运、保险以及伴随货物服务的有关一切费用（包括差旅、培训及商务条款第七点内容）。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及报价文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者报价文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按采购文件规定或者报价文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或者报价文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：由乙方负责并自行确定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责并自行确定。
第五条　交付和验收
1.交付时间：               ；

交付地点：               。
2.乙方提供不符合采购文件规定或者报价文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 三 日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方报价文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方和乙方商定。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当招标时采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。在合同履行中，如甲方需追加与合同标的相同的货物时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.付款方式：

2.1本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付正常使用后，分六期支付：第一期：甲方于本项目全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付正常使用后1个月内，向乙方支付合同价款的25%；剩余五期：于每个月支付合同价款的15%，直至付清全部货款。乙方在收到甲方各期货款前，按甲方要求开具对应金额合法有效发票，上述款项均不计利息。

2.2.成交人在每次请款前，应将相关材料提交采购人。

第九条　履约保证金
履约保证金金额：无。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按采购文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按报价文件承诺的数据填写）小时内。
3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  履约验收
1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担负责。
第十三条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应在收到甲方通知后3个工作日内免费更换；更换不及时的按逾期交货处理。因质量问题甲方不同意接收的，或特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同金额5%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际经济损失。经两次更换仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部货款，并向甲方支付合同金额10%的违约金。

2. 乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任及费用，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等。因此给甲方造成损失的，乙方应另行赔偿甲方全部实际损失。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、短缺或灭失的，视为质量不合格，按本条第1款处理。

4. 甲方无故延期接收货物的，每日向乙方偿付违约货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的5%；超过10天的，乙方有权解除合同。乙方逾期交货的，每日向甲方偿付合同金额3‰的违约金，但违约金累计不得超过合同金额的5%；超过10天的，甲方有权解除合同，违约方应赔偿对方因此遭受的实际经济损失。

5. 乙方未按本合同及报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按合同金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物质量保证期内，因设计、工艺、材料缺陷及其他质量原因造成的故障或问题，由乙方免费负责维修或更换，费用从余款中扣除，不足部分由乙方另行补足。因产品质量问题导致甲方发生医疗事故、患者人身损害或行政处罚的，由乙方承担全部赔偿责任，包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、行政罚款及甲方其他实际损失。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，违约方应向对方支付合同金额5%的违约金；违约金不足以赔偿实际损失的，违约方应按实际损失予以赔偿。

8. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
3.本合同不允许分包、转包。
第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；
2.采购需求；
3.投标函；
4.开标一览表；
5.商务要求偏离表和技术要求偏离表；
6.售后服务承诺；
7.其他合同文件。（包括但不限于合同履约验收方案）
8.上述合同文件互相补充和解释。（如有）
如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件8→1→2→3→4→5→6→7的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方（章）南宁市邕宁区人民医院
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：南宁市邕宁区新邕路190号
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件
	1. 供应商承诺具体事项：


	2. 售后服务具体事项：



	3. 保修期责任：


	4. 其他具体事项：


	甲方（章）
                 年   月   日 
	乙方（章）
                 年   月   日


PAGE  
6

