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第一章  公开招标公告
	项目概况：

 桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取招标文件，并于2026年8月3日9：30 （北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-G1-990309-GXJX
项目名称：桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）        

预算总金额（元）：7700000
采购需求：

标项一：
标项名称：便携式数字化彩色超声诊断仪
数量：1

预算金额（元）：1600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式数字化彩色超声诊断仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《货物采购需求》。
最高限价（如有）：1600000

合同履行期限：自签订合同之日起22个工作日内全部安装调试合格并交付使用。   
本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

标项二：
标项名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪
数量：1

预算金额（元）：1550000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式彩色多普勒超声诊断仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《货物采购需求》。
最高限价（如有）：1550000

合同履行期限：自签订合同之日起22个工作日内全部安装调试合格并交付使用。   
本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

标项三：
标项名称：便携式数字化彩色超声诊断仪
数量：1

预算金额（元）：1550000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式数字化彩色超声诊断仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《货物采购需求》。
最高限价（如有）：1550000

合同履行期限：自签订合同之日起22个工作日内全部安装调试合格并交付使用。   
本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

标项四：
标项名称：彩色多普勒超声诊断仪
数量：1

预算金额（元）：3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色多普勒超声诊断仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《货物采购需求》。
最高限价（如有）：3000000

合同履行期限：自签订合同之日起22个工作日内全部安装调试合格并交付使用。   
本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：分标1、分标2、分标3、分标4：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的【符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外】；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件：

时间：2026年7月13日自发布公告之时至2026年8月3日，每天上午00：00：00至11：59：59，下午12：00：00至23：59：59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西政府采购云平台线上。
方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年8月3日9：30（北京时间）。

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

开标时间：2026年8月3日9：30（北京时间）。

开标地点（网址）：桂林市公共资源交易中心5号政采开标仓通过广西政府采购云平台在线开标。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）。

3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 

3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

3.4政府采购支持采用本国产品的政策。
3.5强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品。

4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）。

5.投标文件解密时间：提交投标文件截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2026年8月3日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。

6. 广西政府采购云平台电子投标相关事宜说明：
6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——下载专区——广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统——供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

7.监督部门：桂林市财政局  电话0773-2862142
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息： 

名  称：桂林市中医医院

地  址：桂林市叠彩区金河路9号

项目联系人：谢老师

项目联系方式：0773-2813444 

2.采购代理机构信息：

名  称：广西北投建信建设项目管理有限公司        

地　址：广西桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼　

项目联系人：邓桂艳、李璇、蒋如阳、王婷

项目联系方式：0773-2886298　　　　　　　

第二章  投标人须知
投 标 人 须 知 前 附 表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）。 
项目编号：GLZC2026-G1-990309-GXJX。

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

5.3本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的【符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外】；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

	3
	6
	参与电子投标的准备工作及投标费用
	6.1参与电子投标的准备工作

6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——下载专区——广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统——供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

6.2投标费用：本项目实行网上评审，采用电子投标；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	项目采购预算金额及投标报价
	15.1本项目采购预算金额（人民币）：7700000.00元，其中，分标1：1600000.00元，分标2：1550000.00元，分标3：1550000.00元，分标4:3000000.00元，投标报价超出各分标采购预算金额的，作投标无效处理。
15.2投标报价

15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过政府采购预算金额的，按投标无效处理。

15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18.1
	电子投标文件的制作、加密
	18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录广西政府采购云平台进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用个人CA证书签章，没有办理个人CA证书签章的，在投标文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	8
	18.3
	投标人公章及签字
	18.3.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.3.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.3.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

	9
	19
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至广西政府采购云平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交投标文件。

19.2在提交投标文件截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	10
	20.1
	提交投标文件截止时间
	提交投标文件截止时间：2026年8月3日9时30分（北京时间）。投标截止时间后提交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。

	11
	20.2
	提交投标文件地点
	请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

	12
	20.3
	投标文件解密
	提交投标文件截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2026年8月3日9时30至10时00分)，登录广西政府采购云平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理

	13
	21.1
	开标时间及开标地点
	21.1.1开标时间：2026年8月3日9时30分（北京时间）；

21.1.2开标地点：桂林市公共资源交易中心  5  号政采开标仓通过广西政府采购云平台在线开标。
（本项目采用在线开评标方式，投标人无须前往开标现场）。

	14
	24
	评标委员会组成
	24.1评标委员会构成：本项目评标委员会由评审专家5人组成，其中采购人代表1人，有关专家4人。

24.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

2.4.3本项目采用异地评审。

	15
	25.2
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

	16
	32
	中标人信用信息查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。

	17
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
33.2采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在公开招标公告同一媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。
33.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

	18
	34
	履约保证金
	34.1履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	19
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	20
	35.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	21
	36
	采购代理服务费
	本项目各分标代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及发改价格【2011】534号文件货物类标准的70%计取（四舍五入到元，各分标服务费低于5000元的按5000元收取），由中标人，在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清代理服务费。 

缴纳代理服务费的银行账户：
开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行

银行账号：2102116009300345252

	22
	38
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	23
	39
	监督管理机构
	桂林市财政局     电话：0773-2862142。

	24
	41
	投标文件纸质版
	中标人应在中标公告发出后3个工作日内向采购代理机构提供两份纸质盖章版投标文件（应与广西政府采购云平台中的电子投标文件内容一致）。


一、总则
1.项目名称及项目编号
项目名称：桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）；

项目编号：GLZC2026-G1-990309-GXJX。
2.适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3.定义
3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2 “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6 “投标文件”：本项目实行全流程电子化采购，投标人通过https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/（广西政府采购云平台）参与电子投标。

3.7实质性要求：本项目招标文件中涉及“必须提供”、《货物采购需求》中带“▲”号项的条款及商务要求均为实质性要求，投标时，必须响应。
4.招标方式
公开招标方式。
5.投标人资格要求

详见《投标人须知前附表》第2条。
6.参与电子投标的准备工作及投标费用
6.1参与电子投标的准备工作

6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过广西政府采购云平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商【操作方法详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——办事指南】；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西政府采购云平台新版客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网——办事服务——下载专区）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》【详见广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——下载专区——广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统——供应商客户端】；如遇平台技术问题详询95763。

6.2投标费用：本项目实行网上评审，采用电子投标；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
8.转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不允许分包。
9.特别说明
9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。
9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定一个中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目各分标的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

9.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.4.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 

9.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10.询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。


10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件1。

10.5质疑联系部门：广西北投建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2886298；

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼。
10.6投诉联系部门：桂林市财政局；联系电话：0773-2862142；

通讯地址：桂林市临桂区平桂西路东金融大厦19层1916室。

二、招标文件
11.招标文件的构成
（1）公开招标公告；
（2）投标人须知；
（3）货物采购需求；
（4）评标办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件格式。
12.招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）】查询，不足十五日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在提交投标文件截止时间前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
13.投标文件的组成及要求
13.1本项目实行电子投标，投标人应提交电子投标文件；电子投标文件应按照本招标文件要求及政采云平台要求编辑、制作、加密并提交。

13.2投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）
13.2.1资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件或复印件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件或复印件（委托代理时，必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件或复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件或复印件（必须提供）；
注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（5）提交投标文件截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件】（必须提供）；
（6）提交投标文件截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）；
（7）投标人2025年财务状况报告扫描件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）；
（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

13.2.2报价、商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：
（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术响应偏离表（格式见附件，必须提供）；
（3）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（4）设备的配置明细清单（格式见附件，必须提供）；
（5）“货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（所投分标产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件,必须提供）；

（6）投标人的售后服务承诺书（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

其他响应证明材料：
（7）培训方案（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；
（8）项目配送、安装方案（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（10）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（如有，请提供）；
（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（12）投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

（13）中小企业声明函【如货物由中小企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造，投标人应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责。中标结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；
（14）监狱企业的证明文件【如货物由监狱企业制造，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；
（15）《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，投标人应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

（16）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供）；
（17）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书电子签章，否则投标无效；其余由投标人视自身情况自行提交。

要求“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书电子签章，没有办理政采云个人CA证书电子签章的可在投标文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书电子签章或手写签字的，按投标无效处理。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
15. 项目采购预算金额及投标报价
15.1项目采购预算金额（人民币）：详见《投标人须知前附表》第4条。
15.2投标报价
15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过政府采购预算金额的，按投标无效处理。

15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.2.3投标报价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。投标人综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。

16.投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17. 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。
18. 电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字

18.1电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录广西政府采购云平台进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台新版客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台新版客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台新版客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台新版客户端”采用个人CA证书签章，没有办理个人CA证书签章的，在投标文件中相应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

18.2特别说明：

18.2.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 

18.2.2投标人将“广西政府采购云平台新版客户端”下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。广西政府采购云平台新版客户端（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区），如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

18.3投标人公章及签字

18.3.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.3.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.3.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19.投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至广西政府采购云平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交投标文件。

19.2在提交投标文件截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

20. 提交投标文件截止时间、地点及投标文件解密

20.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第10条。

20.2提交投标文件地点：详见《投标人须知前附表》第11条。
20.3投标文件解密：详见《投标人须知前附表》第12条。

20.4 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

20.5如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标
21.开标时间及地点
21.1开标时间及地点

21.1.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第13条；

21.1.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第13条。

21.1.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。
21.2投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
22. 开标准备及开标程序
22.1开标准备
22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2开标程序

22.2.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。

22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅显示并记录投标人的投标报价、折扣等。

22.2.4投标人在线确认各自投标报价。

22.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
特别说明：①如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

②开标后,某标项投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

22.2.7开标会议结束。

五、资格性审查

23.资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构或采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购代理机构或采购人在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

23.3对未通过资格性审查的投标人，由采购代理机构或采购人在评标现场以电话或通过广西政府采购云平台告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因并做相应记录。

六、评标
24.评标委员会组成
24.1评标委员会构成：本项目评标委员会由评审专家5人组成，其中采购人代表1人，有关专家4人。

24.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

24.3本项目采用异地评审。
25. 评标原则和评标办法
25.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

25.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

25.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
26. 评标程序

26.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录广西政府采购云平台阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的报价、商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会在评标现场以电话或通过广西政府采购云平台告知未通过符合性审查的投标人未通过符合性审查的原因并做相应记录。

26.5澄清问题的形式
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在线发起澄清的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人CA证书电子签章，或者由法定代表人（负责人、自然人）或其授权委托代理人签字（或个人CA证书签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7投标文件错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过广西政府采购云平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.9评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27.推荐中标候选人及确定中标人原则

27.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、商务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。
27.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

27.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

28.属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；或未按本招标文件规定提供资格性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的资格性响应证明材料中的任意一项材料为无效的；

（4）未按本招标文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料为无效的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件未按招标文件规定的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（7）投标文件有效期、交付使用期、售后服务等内容不能满足招标文件要求的；

（8）投标人未就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（9）未完全响应招标文件实质性要求，或者投标文件存在备选方案采购人不能接受的；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

30.属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：中标通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购。

33.中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.2采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在公开招标公告同一媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

七、履约保证金及签订合同
34.履约保证金
34.1履约保证金：本项目不收取履约保证金。
35.签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标人有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

 35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

八 、其他事项
36.采购代理服务费
本项目各分标代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及发改价格【2011】534号文件货物类标准的70%计取（四舍五入到元，各分标服务费低于5000元的按5000元收取），由中标人，在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清代理服务费。

采购代理服务收费标准
	折扣           服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.代理服务费的缴纳账户：
开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行

银行账号：2102116009300345252

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
39.监督管理机构：桂林市财政局     电话：0773-2862142

40.其他事项：根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购供应商开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》。
广西线上“政采贷”政策告知函
各供应商:
欢迎贵公司参与广西政府采购活动!
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵，融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》(南宁银发〔2021〕258号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询(网址:https://wwwcrcrfsp.com/，客服电话:400-009-0001)。
41.投标文件纸质版：

中标人应在中标公告发出后3个工作日内向采购代理机构提供两份纸质盖章版投标文件（应与广西政府采购云平台中的电子投标文件内容一致）。

第三章　货物采购需求
说明：
 1.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，制冷压缩机（冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品的，投标人应在投标文件中提供所投产品有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人电子公章 。
2.优先采购环境标志产品、节能产品。

3.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

4.本“货物采购需求”中带“▲”条款及商务条款为实质性要求，投标时必须满足，否则投标无效。

5.关于“项数”的规定，技术参数项数计数方法按采购需求中的阿拉伯数字标明的项数计数，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

分标1：
	一、技术要求：

	序号
	货物名称
	技术参数、性能及配置要求
	数量及单位
	单价（元）

	1
	便携式数字化彩色超声诊断仪
	（一）设备名称及用途：

便携式彩色多普勒超声诊断仪，用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括心脏、腹部、妇产、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经等。

（二）主要技术规格及系统要求：

1、主机系统性能要求
1.1高分辨率液晶显示器：≥15英寸, 分辨率：≥1920×1080p。
1.2具备液晶触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页。
1.3具备用户“自定义”功能的触控板。
1.4最大动态范围：≥280dB，数字化通道：≥4500000。


1.5 TGC：≥8段，可触摸屏及控制面板调节 。
1.6 LGC：≥8段，可触摸屏调节。
1.7最大显示成像模式，一键全屏显示高清图像。
2、系统成像技术

2.1二维灰阶成像（部件）单元：
2.1.1空间复合成像技术，实时声束偏转技术。
2.1.2磁共振像素优化技术，高清斑点噪声抑制。
2.1.3实时自动持续优化。
2.1.4高帧频实时解剖M型，360°范围内可平移可旋转。
2.1.5双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像。
2.1.6实时和非实时高分辨率放大。
2.1.7支持扩展成像（线阵和凸阵）。
2.2频谱多普勒显示及分析系统：
2.2.1智能多普勒技术自动调节声束角度 。
2.2.2实时HighQ自动多普勒分析，支持心脏探头。
2.2.3智能优化技术自动优化Doppler频谱。
2.3彩色血流成像（部件）单元：
2.3.1超宽频带血流技术。
2.3.2自适应彩色多普勒技术。
2.3.3智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。

2.3.4实时双幅对比成像。
2.3.5实时彩色血流M型。
2.3.6彩色能量成像（CPA）。
2.4组织多普勒成像（TDI）。
2.5二次谐波成像（自然组织谐波成像）。
3、超声成像技术

3.1具备应变弹性图量化/分析，可支持线阵探头或腔内探头。
3.2具备左室心腔造影。
3.3具备内中膜厚度测量。
3.3.1可支持对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计。

3.3.2计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，且脱机数据可输出。

3.4具备感兴趣区定量分析。
▲3.5穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥5个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

4、测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式)：
4.1一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；

4.2多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算)；

4.3
产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等；

4.4外周血管测量；
4.5心脏功能测量与分析；
▲4.6自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析。
4.7具备自动二维心功能定量

▲4.7.1自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析。
5、图像存储与（电影）回放重显单元。
6、参考信号：心电图和生理信号。
7、DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式。
8、记录装置：

8.1硬盘存储：≥500GB。
8.2支持USB接口闪存。
（三）技术参数及要求：
1、系统通用功能

1.1监视器：≥15英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调。
1.2触摸屏：≥10英寸触摸屏，且可调节俯仰角度0°-45°。
2、探头规格

2.1可支持经食道探头适配。
2.2探头可与同品牌台式机通用且无需转接器。

2.3可同时激活成像探头接口：≥4个，可互通互用，无需转换器。
3、二维成像主要参数：

3.1探头：

单晶体相控阵探头：超声频率：1.1-4.8MHz；
单晶体凸阵探头（腹部）：超声频率：1.2-4.9MHz；
单晶体凸阵探头（小儿腹部）：超声频率：2.1-8.8MHz；
单晶体超宽频带线阵探头：超声频率：2.1-21.9MHz；
血管探头：超声频率：3.1-11.9MHz；
微凸探头：超声频率：5.1-7.9MHz。

3.2扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率：≥60帧/秒。
3.3扫描深度：1-40cm 。
▲3.4增益调节：B/D可独立调节，TGC分段：≥8，LGC分段：≥8。
4、频谱多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，HPRF高脉冲重复频率多普勒。
4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW。
4.3显示方式：B/D，M/D，D。
▲4.4取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm; 分级可调。
4.5显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位。
5、彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示。

5.2实时双幅对比显像。
5.3彩色显示角度：20-90度选择。
5.4彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频：≥12帧/秒。
5.5组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频≥100帧/秒

5.6显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20°- +20°。
5.7双同步和三同步模式下独立声束偏转技术。
6、超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调。
7、专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带机械键盘。
7.1三探头接口台车可选，所有探头接口统一。
7.2台车提供续航电池（续航时间：≥30分钟），供主机使用。

8、设备免费无缝接入采购人医院现有PACS、HIS、LIS等系统，保障图像畅顺传输。
（四）配置清单要求：

1、便携主机1台

2、心脏探头1把

3、腹部探头1把

4、小儿腹部探头1把
5、超高频线阵探头1把

6、血管探头1把

7、微凸探头1把

8、台车1部
9、全身临床应用软件包1套

10、自动二维心功能定量软件包1套

11、血管中内膜自动测量与分析软件包1套

12、应变弹性成像功能软件包1套
13、左室心腔造影软件包1套
14、感兴趣区定量分析软件包1套

（五）其他要求：

1、超声工作站一套（主机+液晶显示器、打印机、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费、延长线多孔插座（最大电流：10A，额定电压：250V,最大功率：2500W）2个。
	1台
	1600000.00

	▲二、商务要求： 

	免费保修期及售后服务要求
	1、免费保修期：按国家有关产品三包”规定执行“三包”，整机免费保修期不少于5年，保修期内因故障原因，保修期时间顺延。免费保修期自验收合格之日起计算。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；超过24小时不能修复的，必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年不少于2次。

4、按采购人要求免费提供相关培训服务。需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

5、免费送货上门、免费安装调试合格。

6、要求在售后服务承诺书中提供售后服务联系人及电话。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起 22 个工作日内全部安装调试合格并交付使用。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款方式及履约保证金 
	1.预付款：签订本合同且乙方开具正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2.验收款：设备验收合格，且乙方开具剩余款项（合同总金额的65%）的正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%（累计支付至合同总金额的95%）。

3.剩余合同总金额的5%，待免费保修期（5年）届满，且乙方已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务后，乙方凭合同和《政府采购项目验收单》向甲方申请办理支付手续。经甲方书面确认无任何未决争议且收到乙方提供的正规合法发票后22个工作日内，由甲方向乙方一次性无息支付。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	验收标准
	按合同约定执行。

	其他要求
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

5.要求投标人在投标文件中必须提供以上所投项产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人CA证书电子签章），否则，投标无效。
6.本标项采购预算金额为人民币（大写）：壹佰陆拾万元整（￥1600000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为投标无效。

7.本标项为交钥匙项目，投标报价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。投标人综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。
8.本标项不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，若有此类产品参与投标的，按投标无效处理。
9.本表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

	三、核心产品

	核心产品
	本标项核心产品为第1分项产品“便携式数字化彩色超声诊断仪”（ 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

	四、产品所属行业

	产品所属行业
	所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目产品在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业属于“工业”。


分标2：
	一、技术要求：

	序号
	货物名称
	技术参数、性能及配置要求
	数量及单位
	单价（元）

	1
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	（一）系统技术及要求：

1、设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪；用途：适用于神经、腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。

2、≥21英寸液晶屏，可触摸操控，支持单点、多点、滑动、缩放等操作。

3、主机内置：≥3个USB 3.0接口。

4、可同时激活成像探头接口：≥4个，可互通互用，无需转换器。
5、组织特异性成像。

6、空间复合成像。

7、斑点抑制成像。

8、彩色多普勒成像：包括彩色、能量、方向能量多普勒模式。

9、频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒、组织多普勒成像。

10、扩展成像（支持凸阵探头和线阵探头）。

11、实时双幅对比成像。

12、一键自动优化（支持二维、彩色及频谱模式等）。

13、支持局部放大。

14、支持解冻状态下血管内中膜自动测量。

15、穿刺针增强功能，可跟随进针角度自动校正声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头。

16、支持线阵探头偏转扫描，偏转角度≥15 度，用于增强穿刺针显影。

17、屏幕内具有穿刺中位线，参数显示区可显示靶目标至体表距离。

18、内置超声教学软件，提供解剖图谱、标准的超声图像以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、心脏、腹部、甲状腺、乳腺等应用。

▲19、智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病历，便于设备管理与追溯。

20、自动舒张功能评估：自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，以自动测量心脏舒张功能评估参数E, A, E/A, e', E/e'。

21、智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）。

22、自动速度时间积分测量（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图）。

23、自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）。

24、自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿。

25、自动胃窦测量，自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量，降低病人术中反流误吸风险。

26、支持智能声控模块，利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点位置、切换检查模式等。

27、实时自动射血分数测量：可在图像解冻状态下实时扫查并自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。

（二）测量/分析和报告

1、常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量。

2、多普勒测量：手动包络测量、自动包络、自动计算测量参数。

3、全科测量包：急诊、神经、肌骨、腹部、小器官、泌尿、心脏、血管等，自动生成报告。

4、具备解剖M型：实时、冻结或回放图像上可进行M型扫描线360度任意旋转，同时支持≥2条M取样线。

5、具备彩色解剖M型。

6、智能血流跟踪：彩色取样框自动跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和偏转角度，无需手动调节。

（三）电影回放和原始数据处理

1、同时支持向后存储和向前存储：时间长度可预置，向后存储：≥400s，向前存储：≥100s

2、支持图像后处理：可对回放图像进行：≥10种参数调节。

3、支持同步存储：后台存储或导出图像数据的同时前台可以进行实时扫描。

4、图像录像存储格式： DCM、TIFF、BMP、JPEG、AVI等。

5、检查存储：≥200GB固态硬盘。

6、具备内置超声工作站，包含病人信息管理系统。

（四）连通性要求

1、内置有线网络接口和无线网络连接。

2、支持DICOM 网络传输协议。

3、内置HDMI高清视频接口。

▲4、可将机器超声图像、录像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台，便于会诊等。

▲5、支持超声设备与监护类设备信息互通互联, 可在超声设备显示血压，血氧及心电等电生理信号。

6、设备免费无缝接入采购人医院现有PACS、HIS、LIS等系统，保障图像畅顺传输。

（五）二维灰阶成像

1、最大显示深度:≥36cm。

2、TGC增益: ≥8段。

3、动态范围: ≥220dB。

4、增益调节: B、M、Color、PW模式分别独立可调。

5、伪彩图谱: ≥5种。

（六）彩色多普勒成像

1、取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

2、支持一键B/C 同宽

（七）频谱多普勒模式

1、最大速度: ≥8m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）。

2、最小速度: ≤1mm /s（非噪声信号）。

3、取样容积: 0.5-20mm 。

4、偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)。

5、快速角度校正。

（八）探头规格

1、可适配支持探头类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、线凸双平面探头等。

2、可适配连接无线探头。

3、穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

4、探头频率：

4.1凸阵探头：频率范围：1.5-6.0MHz；

4.2线阵探头：频率范围：3.0-11.0MHz，具备独立按键设计，按键个数≥3个，可用于增益调节、深度调节、冻结、解冻等功能；

4.3线凸双平面探头：频率范围5.0-12.0MHz，具备独立按键设计，可用于切换线凸探头、冻结、存储图像等功能；

4.4相控阵探头：频率范围1.5-4.5MHz；

4.5高频线阵探头：频率范围6.5-15.5MHz。

（九）配置要求

1、便携式彩色多普勒超声诊断系统主机
1台

2、凸阵探头
1把

3、线阵探头
1把

4、线凸双平面探头1把

5、相控阵探头1把

6、高频线阵探头
1把

7、专用台车（支持升降，含自动卷线器）1台

8、内置电池组1套，续航时间≥30分钟。
	1台
	1550000.00

	▲二、商务要求： 

	免费保修期及售后服务要求
	1、免费保修期：按国家有关产品三包”规定执行“三包”，整机免费保修期不少于5年，保修期内因故障原因，保修期时间顺延。免费保修期自验收合格之日起计算。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；超过24小时不能修复的，必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年不少于2次。

4、按采购人要求免费提供相关培训服务。需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

5、免费送货上门、免费安装调试合格。

6、要求在售后服务承诺书中提供售后服务联系人及电话。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起 22 个工作日内全部安装调试合格并交付使用。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款方式及履约保证金 
	1.预付款：签订本合同且乙方开具正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2.验收款：设备验收合格，且乙方开具剩余款项（合同总金额的65%）的正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%（累计支付至合同总金额的95%）。

3.剩余合同总金额的5%，待免费保修期（5年）届满，且乙方已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务后，乙方凭合同和《政府采购项目验收单》向甲方申请办理支付手续。经甲方书面确认无任何未决争议且收到乙方提供的正规合法发票后22个工作日内，由甲方向乙方一次性无息支付。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	验收标准
	按合同约定执行。

	其他要求
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

5.要求投标人在投标文件中必须提供以上所投产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人CA证书电子签章），否则，投标无效。
6.本标项采购预算金额为人民币（大写）：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为投标无效。

7.本标项为交钥匙项目，投标报价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。投标人综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。
8.本标项不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，若有此类产品参与投标的，按投标无效处理。
9.本表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

	三、核心产品

	核心产品
	本标项核心产品为第1分项产品“便携式彩色多普勒超声诊断仪”（ 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

	四、产品所属行业

	产品所属行业
	所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目产品在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业属于“工业”。


分标3：
	一、技术要求：

	序号
	货物名称
	技术参数、性能及配置要求
	数量及单位
	单价（元）

	1
	便携式数字化彩色超声诊断仪
	（一）用途

1、用途：满足血管通路超声筛查、内瘘球囊扩张术、肾穿刺活检术、临时及长期导管置入术、穿刺引导等通路筛查及手术治疗需要。

2、要求具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

（二）物理规格及人机交互要求

1、高清晰医用专业彩色LED显示屏；≥15 英寸，分辨率：≥1920×1080，可调节亮度；

2、操作面板具备防泼溅、防尘、防异物等功能；

3、可同时激活成像探头接口：≥3 个，可互通互用，无需转换器；

4、支持用户自定义按键数量≥3 个 ，同一个自定义键支持≥3个功能；

5、主机配置内置电池；

6、所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力；

7、具备触摸屏无级触控TGC曲线调节；

8、操控设计：主机笔记本式设计，设备具备触摸模板或者触屏模板的操控。

9、支持造影成像。

（三）系统成像技术

1、二维灰阶模式、组织谐波成像技术；

▲2、穿刺针显影增强技术；

3、组织谐波和PIHI技术

4、支持TSI技术：

5、支持SCI技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头；

6、支持FCI技术；

7、彩色多普勒模式、能量多普勒模式；

8、脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）；

9、斑点噪声抑制成像；

▲10、高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像；

11、取样框偏转：≥±30度 (线阵探头)；

12、组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像；

13、扩展成像（要求凸阵、线阵可用）；

14、穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，增强前后效果，并支持校正角度；

15、宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式）宽景成像支持凸阵探头、线阵探头；

▲16、一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱取样门大小、偏转角度；

17、自动速度时间积分测量：自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图；

18、自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图；

19、自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿。

（四）电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

1、电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持电影回放

2、原始数据处理，可对回放图像进行多种参数调节

3、固态硬盘：≥500GB

（五）系统技术参数及要求

1、二维灰阶模式；

2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹；

3、最大显示深度:≥33cm；

4、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100；

5、凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒，可配置肾穿刺活检架；

6、彩色多普勒成像；

7、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

8、取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)；

9、频谱多普勒模式；

10、取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）；

11、取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头；

12、偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)。

（六）连通性要求

1、支持网络连接；

2、可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台；

3、可下载手机移动终端APP，进行远程病人信息管理等，支持苹果或安卓系统；

4、支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换；

5、台车支持升降，扩展USB；

6、设备免费无缝接入采购人医院现有PACS、HIS、LIS等系统，保障图像畅顺传输。
（七）探头规格要求

1、支持凸阵、线阵；
2、单晶体凸阵探头1把，频率范围1.0-6.0MHz；

3、线阵探头3把，频率范围≥15.0 MHz；

4、超高频探头1把，频率范围≥18.0 MHz；

▲（八）配置清单：
名称
描  述
数量
单位
主机
便携式数字化彩色超声诊断仪
1
台
探头
单晶体凸阵探头
1
把
线阵探头
3

把
超高频探头

1

把

附件
多功能台车及移动箱
1
套
内置锂电池
1
套
国标电源线\电源适配器
1
根
合金穿刺架（适配腹部凸阵探头）
1
个

使用说明书
1
套

三探头扩展器

1

套


	1台
	1550000.00

	▲二、商务要求： 

	免费保修期及售后服务要求
	1、免费保修期：按国家有关产品三包”规定执行“三包”，整机免费保修期不少于5年，保修期内因故障原因，保修期时间顺延。免费保修期自验收合格之日起计算。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；超过24小时不能修复的，必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年不少于2次。

4、按采购人要求免费提供相关培训服务。需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

5、免费送货上门、免费安装调试合格。

6、要求在售后服务承诺书中提供售后服务联系人及电话。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起 22 个工作日内全部安装调试合格并交付使用。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款方式及履约保证金 
	1.预付款：签订本合同且乙方开具正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2.验收款：设备验收合格，且乙方开具剩余款项（合同总金额的65%）的正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%（累计支付至合同总金额的95%）。

3.剩余合同总金额的5%，待免费保修期（5年）届满，且乙方已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务后，乙方凭合同和《政府采购项目验收单》向甲方申请办理支付手续。经甲方书面确认无任何未决争议且收到乙方提供的正规合法发票后22个工作日内，由甲方向乙方一次性无息支付。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	验收标准
	按合同约定执行。

	其他要求
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

5.要求投标人在投标文件中必须提供以上所投产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人CA证书电子签章），否则，投标无效。
6.本标项采购预算金额为人民币（大写）：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为投标无效。

7.本标项为交钥匙项目，投标报价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。投标人综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。
8.本标项不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，若有此类产品参与投标的，按投标无效处理。
9.本表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

	三、核心产品

	核心产品
	本标项核心产品为第1分项产品“便携式数字化彩色超声诊断仪”（ 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

	四、产品所属行业

	产品所属行业
	所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目产品在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业属于“工业”。


分标4：
	一、技术要求：

	序号
	货物名称
	技术参数、性能及配置要求
	数量及单位
	单价（元）

	1
	彩色多普勒超声诊断仪


	（一）设备用途：

1、用途：主要用于乳腺、小器官、腹部、造影、心脏、妇产科、外周血管、介入等方面的临床超声诊断和科研，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

（二）主要规格及系统要求：

1、彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率≥1920×1080，采用可调节支撑臂。

1.2 应用智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频。

1.3智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向各个深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的空间和对比分辨率、穿透力及全场均匀一致性。

1.4 多路并行复合数据流处理技术，能够以多路并行方式高速处理巨大的数据量。

1.5 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，可实现自动补偿，支持凸阵/线阵等探头，分级可调。

1.6 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像。

1.7差量组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力。

1.8 高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头。

1.9 高分辨率血流成像技术：采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.3mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量。

1.10精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有探头上。

1.11智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）。

1.12组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头。

1.13 穿刺针增强显示，增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，可选择不同的增强模式。

▲1.14超低速血流显示技术：消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，彩色标尺最低显示≤0.3cm/s。常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱进行定量。

1.14.1超微血流成像的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示。

1.14.2超微血流成像的血管指数定量：检测超低速血流信号分布密度，计算血流信号在目标区域内的像素、面积及像素比。

1.15多重反射消除技术，发射与接收时声束偏转，消除多重反射带来的伪像，提高成像质量，声束偏转角度可选择调节。

1.16应变弹性成像，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内及腹腔镜等探头，具有成像质量控制曲线显示，提高弹性成像准确度。

1.17剪切波弹性成像， 2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头。

1.17.1可显示剪切波传播的速度图(m/s)和组织的弹性图(kPa)。 

1.17.2具有传播图模式，剪切波传播的等时到达曲线显示，可对剪切波传播速度做定性评估，也可作为质控指标指导采样区域选择，提高测量分析准确度。

1.17.3可以实现四幅显示，分别显示B模式、速度图、传播图或方差图。

1.17.4剪切波弹性成像的三维立体显示功能。

1.17.5 可根据ECG信号同步获取图像，显著减少伪像，获得最佳成像。

1.17.6具有专业测量分析报告系统，测量区域可自动检测，提高测量的可靠性和准确度。可测量14组数据，具备均值、方差、中位数、四分位数等专业评估分析手段。

1.17.7 剪切波频散成像，通过获取剪切波频散值来研究肝脏组织的黏度，用于炎症及脂肪变性肝脏的诊断及研究。

1.18超声造影成像功能，具有双幅监控模式。

1.18.1支持三维立体显示。

1.18.2血管识别成像模式，用三种不同颜色显示造影剂灌注状态，用红/蓝颜色显示较大血管灌注，绿颜色显示微细血管灌注。

1.18.3造影微血管成像，可显示0.1mm以下细微血管网的造影剂灌注，评估病灶内的血管分布，具有运动抑制功能。

1.18.4造影微血管参数成像，根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码，在显示微血管架构的同时，显示造影剂灌注的时间顺序，可以对不同血供特点的疾病实施鉴别诊断。

1.18.5造影超微血流成像模式，应用多普勒成像原理，采用独特算法，增强显示超低速造影剂信号。

1.18.6 具有同屏四幅实时显示功能，分别显示不同模式下的造影图像。

1.19 超声造影定量功能，时间曲线分析，利用获取的造影图像对感兴趣区域内的造影信息进行计算分析，具有运动自动追踪功能

1.19.1 超声造影定量拟合曲线功能，基于时间-强度曲线的模型函数进行曲线拟合，计算特征参数值。

1.20高帧频造影成像，应用多方向声束同步接收和多谐波声束合成技术，在不降低成像质量的同时，将造影成像帧频提高数倍，提供更多的诊断信息。

1.21 造影向量成像，追踪单个造影微泡的运动，对单个造影微泡的速度、角度和到达时间等信息进行参数成像，具有量化数值和向量标记，可提供直观、多维度的诊断信息，提高良恶性肿瘤诊断和鉴别诊断的准确率。

1.22心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能，用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量分析室壁运动，能够评估左室整体和节段心肌的室壁运动，可获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数，具有牛眼图显示。

1.22.1舒张应变比成像，用彩色映射方式可视化显示舒张末期应变变化率（彩色心肌标注），用于评估心肌缺血和舒张功能障碍

2、测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.1 一般测量

2.2 心脏功能测量与分析

2.3 妇、产科测量与分析

2.4 血管血流测量与分析

2.5 血管内中膜自动测量

2.6 颈后透明层自动测量

2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度

2.8 2D直方图分析工具

2.9 胎儿心脏心肌功能指数测量（选件）

3、输入/输出信号：

3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频。

3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个。

4、连通性：

4.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

4.2设备免费无缝接入采购人医院现有PACS、HIS、LIS等系统，保障图像畅顺传输。
5、 图像管理与记录装置：

5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储。

5.2 支持原始数据存储（RAW DATA）。

5.3采用内置双盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD，提高机器启动和运行速度 。

5.4 可连接外置硬盘HDD，容量≥6TB。

（三）技术参数及要求：

1、系统通用功能：

1.1 显示器：≥23英寸高分辨率宽屏显示器，分辨率≥1920 × 1080。

1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：≥1280×800，支持滑动翻页，触摸屏位置可倾斜调节。

1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量：≤35个，显示器上具有操作导航功能。

1.4 操作控制台可上下左右自由调节。

1.5 探头个数：≥4个。

1.6可同时激活成像探头接口：≥4个，可互通互用，无需转换器。

▲1.7 系统最大成像深度：≥48cm（依据探头）。

2、探头规格：

2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调。

2.2 系统支持的探头频率范围：在1.5—33MHz之间选择，最高显示频率：≥30MHz。

2.3 相控阵探头：频率范围：1~6.0MHz，单晶体探头。

2.4 凸阵探头：频率范围：1~8MHz，单晶体探头。

2.5 线阵探头：频率范围：5~18.0MHz。

2.6 腔内探头：频率范围：4~11MHz。

2.7小凸阵探头：频率范围：3~10MHz。
3、二维灰阶成像主要参数：

3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

3.2 A/D：≥14bit。

3.3 声束发射聚焦：发射：≥8段；接收可连续聚焦。

▲3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向：≥62个。

▲3.5 扫描线：最大每帧线密度：≥500超声线（线阵探头）。

3.6回放重现：灰阶图像回放：≥9900幅，回放时间：≥180秒

3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段：≥8；横向增益可进行调节，分段≥6。

4、频谱多普勒：

4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD 。

4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能。

4.3 智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节。

4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

                     CWD：最大血流速度≥20.0m/s 。             

4.5 最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）。

4.6 电影回放时间：≥210秒。

▲4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至18mm；分15级。

5、彩色多普勒：

5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。

5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高级动态血流成像，超微血流成像。

5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频。

5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。

5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比。

5.6彩色显示速度：SMI模式最低平均血流测量速度：≤2mm/s。

5.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率：≤0.2mm。

6、 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

（四）配置6把探头：

1、腹部探头1把

2、心脏探头1把 

3、高频线阵探头2把

4、小凸阵探头1把

5、腔内探头1把

（五）其他要求

1、超声工作站一套（主机+液晶显示器、高清采集卡、采集器4个、DICOM功能、信息网络端口费）。

2、造影软件包1套。

3、超声检查床1张、工作椅1张。

4、配备不间断电源UPS≥3000VA，续航时间≥30分钟。
5、另配台式电脑+液晶显示器1套。
	1台
	3000000.00

	▲二、商务要求： 

	免费保修期及售后服务要求
	1、免费保修期：按国家有关产品三包”规定执行“三包”，整机免费保修期不少于5年，保修期内因故障原因，保修期时间顺延。免费保修期自验收合格之日起计算。

2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；超过24小时不能修复的，必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年不少于2次。

4、按采购人要求免费提供相关培训服务。需提供不少于8小时的系统化操作培训，可根据临床科室实际情况分次完成但总时长不得低于8小时，培训内容应包括设备及配套器械的基本原理、安装与拆卸流程、操作规范、日常维护保养、常见故障识别及应急处理等。

5、免费送货上门、免费安装调试合格。

6、要求在售后服务承诺书中提供售后服务联系人及电话。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起 22 个工作日内全部安装调试合格并交付使用。
2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	付款方式及履约保证金 
	1.预付款：签订本合同且乙方开具正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2.验收款：设备验收合格，且乙方开具剩余款项（合同总金额的65%）的正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%（累计支付至合同总金额的95%）。

3.剩余合同总金额的5%，待免费保修期（5年）届满，且乙方已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务后，乙方凭合同和《政府采购项目验收单》向甲方申请办理支付手续。经甲方书面确认无任何未决争议且收到乙方提供的正规合法发票后22个工作日内，由甲方向乙方一次性无息支付。

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	验收标准
	按合同约定执行。

	其他要求
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标人应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标人自行承担。

5.要求投标人在投标文件中必须提供以上所投第产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人CA证书电子签章），否则，投标无效。
6.本标项采购预算金额为人民币（大写）：叁佰万元整（￥3000000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为投标无效。

7.本标项为交钥匙项目，投标报价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。投标人综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。
8.本标项不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，若有此类产品参与投标的，按投标无效处理。
9.本表中带▲条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

	三、核心产品

	核心产品
	本标项核心产品为第1分项产品“彩色多普勒超声诊断仪”（ 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

	四、产品所属行业

	产品所属行业
	所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目产品在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业属于“工业”。


第四章 评标办法

一、投标文件评审（初步评审）
1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。
（二）评标方式：以封闭方式进行评标。
（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分

（满分30分）
	（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。（注：评标委员会应当按扣除后的投标报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际投标报价签订。）
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，投标人在其投标文件中提供符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

（5）投标人若同时符合中小企业、本国产品扶持政策的要求，计算公式具体为：评标价＝投标报价－（投标报价×小微企业价格扣除比例）－（全部产品的报价×20%）。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。
（6）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；

③投标报价低于招标采购项目最高限价45%的，即投标报价＜招标采购项目最高限价×45%。
注：评标委员会认为投标人的投标报价出现以上三种情形之一的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中记录审查相关情况。

（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（8）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分
	0-30分

	2
	技术分

（满分37分）
	评审因素

	2.1
	技术分
（满分21分）
	投标人的投标文件满足招标文件要求（即：通过资格性和符合性审查的）的，得基本分21分；投标人对“货物采购需求”的“技术参数、性能及配置要求”中非实质性要求（未标注“▲”的技术参数）的技术参数响应存在负偏离的，每有一项扣基本分3分，扣完为止。

注：（1）货物采购需求中“货物名称”不作为扣分项。

（2）如招标文件“技术参数、性能及配置要求”中要求提供相关有效证明材料，投标人未按要求提供证明材料或所提供的证明材料不满足（或不能证明）相应技术参数要求的，相应视为负偏离；投标人投标文件中的响应承诺与证明材料不一致的，以证明材料为准。
	0-21分

	2.2
	项目配送、安装方案分（满分16分）
	由评标委员会根据各投标人投标文件的项目配送、安装方案中的“对项目理解、配送、安装实施方案、组织机构、项目执行保障措施等内容进行综合评审并独立打分： 

一档（0分）：未提供项目配送、安装方案的。

二档（5分）：对项目理解一般，配送、安装实施方案针对性不强，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，有实施组织方案，保证项目正常实施。

三档（10分）：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案有具体的配送方案、安装方法、安装流程且方案整体合理，组织机构健全，项目执行保障措施完整，方案资料齐全、完善，保证项目正常实施。

四档（16分）：对项目理解清晰、准确，配送、安装实施方案有详细的配送方案、安装方法、安装流程且方案整体合理、有针对性，组织机构健全、完善，项目执行保障措施清晰、合理、具有针对性，方案资料齐全、完善，具有针对性，保证项目正常实施。
	0-16分

	3
	商务分（满分33分）
	评审因素

	3.1
	售后服务方案分（满分18分）
	评委对投标人提供的售后服务承诺方案【包含但不限于：①到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）；②保修期外维修方案、售后服务措施；③其他优惠措施等】进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档（6分）：三项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

二档（12分）：三项评审因素有两项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（18分）：三项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。
	0-18分

	3.2
	培训方案分（满分9分）
	评委对投标人提供的培训方案【包含但不限于：①培训内容及目标；②培训实施安排；③培训保障措施等】进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（0分）：未提供培训方案的；

二档（3分）：三项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（6分）：三项评审因素有两项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（9分）：三项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。
	0-9分

	3.3
	业绩分（满分4分）
	投标人自2023年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩【以中标（成交）通知书或销售合同扫描件（或复印件）为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、合同签订时间（或中标、成交通知书发出的时间），否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每个得1分。满分4分
	0-4分

	3.4
	政策性加分（满分2分）
	（1）节能产品分（满分1分）：投标人所投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，得1分。采购内容中的强制产品不加分。

（2）环境标志产品分（满分1分）：投标人所投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，得1分。
	0-2

	总得分＝1＋2＋3
	


三、推荐中标候选人及确定中标人的原则
1、评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术、商务得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。
2、评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

3、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。
四、政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1、投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2、投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；
3、投标报价低于招标采购项目最高限价45%的，即投标报价＜招标采购项目最高限价×45%。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标情形，供应商可提前准备或随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

政府采购合同
项目名称：桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）

项目编号：GLZC2026-G1-990309-GXJX

分    标：1/2/3/4    
签订合同时间：2026年   月    日

签订合同地点：桂林市
政府采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）

项目编号：GLZC2026-G1-990309-GXJX

分标：
甲方：                         （采购人，以下简称甲方）

乙方：                         （中标人，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第一条 合同标的及合同金额
	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数、性能及配置要求
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                               合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）
合同总价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。
第二条  质量保证
1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2. 乙方提供货物的免费保修期为   （中标人填写）  ，自货物全部安装验收合格之日起计。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方选择按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等），并按该退货货物总金额的10%向甲方支付违约金。
3. 新设备的安装必须保证与甲方的原有设备无缝对接和正常使用。
4.乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。
第三条  权利保证
1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  货物包装、运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
第五条  交付
1. 交付时间：自签订合同之日起22个工作日内全部安装调试合格并交付使用；

交付地点： 广西桂林市内甲方指定地点 。
    2. 乙方提供不符合招标文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
    3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条  调试和验收
1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方方可做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
6.乙方在设备验收时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所竞产品的售后服务承诺书原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料不予验收。
7.设备验收时，乙方必须提供设备注册时的检测检验报告书；如中标产品为进口产品时，还须提供海关进口货物报关单及入境货物检验检疫证明。
8.设备到货安装前须向甲方提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，甲方依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的甲方有权不予验收，由此造成的损失由乙方负责；
9.乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，乙方需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，甲方现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。  
第七条  安装和培训
 1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：桂林市中医医院。
第八条  售后服务
1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 免费保修期为：按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机免费保修期为XXX年，保修期内因故障原因，保修期时间顺延。免费保修期自验收合格之日起计算。
5.超过保修期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。
6.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后（中标后填写）个小时内响应，  （中标后填写）  小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过（中标后填写）小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。
7.售后服务过程中如有违反约定的情况，甲方有权按规定扣除相应的违约金，违约金从合同款中扣除。
第九条  税费
1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  付款方式
1.预付款：签订本合同且乙方开具正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2.验收款：设备验收合格，且乙方开具剩余款项（合同总金额的65%）的正规合法发票后22个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%（累计支付至合同总金额的95%）。

3.剩余合同总金额的5%，待免费保修期（5年）届满，且乙方已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务后，乙方凭合同和《政府采购项目验收单》向甲方申请办理支付手续。经甲方书面确认无任何未决争议且收到乙方提供的正规合法发票后22个工作日内，由甲方向乙方一次性无息支付。

第十一条  履约保证金
履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

第十二条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，甲方有权拒收，乙方必须在合同约定的供货时间内更换为合格产品。若因此导致交货延迟，或更换后仍不合格的，应按本条第4款关于逾期交货的规定承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。
2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若甲方因此遭受损失，乙方还需全额赔偿甲方损失，包括但不限于直接、间接损失、甲方为应诉、起诉支出的律师费、案件受理费、保全费、保全保险费、鉴定费、调查取证费等。同时，甲方有权单方解除本合同。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额1‰（千分之一）的违约金，但该项违约金总额不得超过合同总金额的10%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本合同。合同解除后，乙方除应向甲方支付截至解除之日累计的逾期交货违约金外，还应向甲方支付合同总金额5%的违约金作为对甲方损失的赔偿。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方每次应按本合同合计金额2%向甲方支付违约金,并赔偿由此带给甲方的经济损失。同时，甲方有权自行或另行委托第三方提供售后服务，由此产生的费用及造成的损失，均由乙方承担。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7.其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。
8.甲方因乙方违约而单方解除合同的，乙方除应全额退还甲方已付款外，还应向甲方支付合同总金额15%的违约金，并承担甲方为主张权利支出的律师费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。
第十三条  不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十五条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方审批。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十六条  合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条  本合同附件：
1.乙方提供的投标文件；
2.售后服务承诺书；
3.中标通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方壹份，采购代理机构 壹 份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构备案存档，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

（本为签字页，无正文。）

	甲方（公章）：桂林市中医医院
	乙方（公章）：

	法定代表人签字：
	法定代表人签字：

	委托代理人或经办人签字：
	委托代理人或经办人签字：

	电  话：0773-2813444
	电   话：

	开户名称：桂林市中医医院
	开户名称：   

	开户银行：中行桂林分行营业部
	开户银行： 

	银行账号： 6236 5750 0820    
	银行账号：  

	日    期：
	日    期：


第六章 投标文件格式
投标文件封面格式：

投标文件
项目名称：桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）  

项目编号：GLZC2026-G1-990309-GXJX

分标：                                 
采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

投标人名称：                              

投标人地址：                              
联系电话：                                
投标日期：       年       月      日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件或复印件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件或复印件（委托代理时，必须提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件或复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件或复印件（必须提供）；
注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（5）提交投标文件截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件】（必须提供）；
（6）提交投标文件截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）；
（7）投标人2025年财务状况报告扫描件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）；
（8）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）。

二、报价、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术响应偏离表（格式见附件，必须提供）；
（3）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（4）设备的配置明细清单（格式见附件，必须提供）
（5）“货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（所投第1-4分项产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件,必须提供）；

（6）投标人的售后服务承诺书（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；
其他响应证明材料：
（7）培训方案（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；
（8）项目配送、安装方案（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（10）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（如有，请提供）；
（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（12）投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

（13）中小企业声明函【如货物由中小企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造，投标人应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责。中标结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；
（14）监狱企业的证明文件【如货物由监狱企业制造，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；
（15）《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，投标人应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

（16）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供）；
（17）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料（格式）
1. 投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件或复印件（必须提供）；
2. 投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件或复印件（委托代理时，必须提供）；
附件：

  授权委托书（格式一）

致：广西北投建信建设项目管理有限公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人名称【并加盖投标人CA证书电子签章】：                        

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                  　

       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件（委托代理时，必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：广西北投建信建设项目管理有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印或个人CA签章：              　 

     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面扫描件或复印件（委托代理时，必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件或复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件或复印件（必须提供）；

注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。

（5）提交投标文件截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税收或依法免缴税费的证明【依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件】（必须提供）；
（6）提交投标文件截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明【依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件】（必须提供）；

（7）投标人2025年财务状况报告扫描件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年；财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计公司出具的报告）（必须提供）；

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（必须提供）

附件：                           

声   明（格式）

致：广西北投建信建设项目管理有限公司
我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：             
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：    
日期：                      

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表

附件：

     分标投标报价表（格式）

致：广西北投建信建设项目管理有限公司
1.根据贵方桂林市中医医院设备更新项目（超声诊断仪4台）项目招标文件，项目编号 GLZC2026-G1-990309-GXJX  ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交电子投标文件，并做出如下报价：

	项号
	标的名称
	生产厂家名称
	品牌
	规格型号
	产品注册证号
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计  
	

	投标总报价（大写）：                                            元（￥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	免费保修期:

	其中：

属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：          元（¥            ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：        元（¥            ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：投标报价包括全部产品价格【含免费与本院相关信息系统（PACS、HIS、LIS等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。投标人综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。


2.如我方中标：

（1）我方承诺，若我方中标，承诺按本项目招标文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:

开具增值税普通发票开票信息:

①公司名称：                                 
②纳税人识别号：                             
开具增值税专用发票开票信息:

①公司名称：                                 
②纳税人识别号：                            
③税局登记地址：                            
④税局登记电话：                            
⑤开户银行：                                
⑥银行账户：                                
与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                               
开户银行：                               
账号：                                   
投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：              
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：           

日期：                     
注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投内容如实填写投标报价表的各项内容。

（3）投标报价表须加盖投标人公章（CA证书签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章，自然人签字或个人CA签章）。

2. 技术响应偏离表（必须提供）；

附件：            

  分标技术响应偏离表（格式）

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件的响应情况（对采购内容及技术要求的承诺）
	响应偏离情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：               

日期：                
注：（1）投标人应对照《货物采购需求》表第一条“技术要求” 中“技术参数、性能及配置要求”的内容在本表的“投标文件的响应情况（对技术要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

（2）技术规格响应偏离表须加盖投标人公章（CA证书签章，自然人除外）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章，自然人签字或个人CA签章）。

3. 商务响应偏离表（必须提供）；

附件：            

  分标商务响应偏离表（格式）

	服务项目或条款名称
	招标文件要求
	投标文件的响应情况（对商务要求的承诺）
	响应偏离情况
	偏离情况说明

	免费保修期及售后服务要求
	
	
	
	

	交付使用时间及地点
	
	
	
	

	付款方式及履约保证金
	
	
	
	

	验收标准
	
	
	
	

	其他要求
	
	
	
	


投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：               

日期：                
注：（1）投标人应对照《货物采购需求》中第二条“商务要求”中的内容在本表的“投标文件的响应情况（对商务要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。
（2）商务响应偏离表须加盖投标人公章（CA证书签章，自然人除外）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章，自然人签字或个人CA签章）。
4.设备的配置明细清单（格式见附件，必须提供）；

附件：
  分标设备的配置明细清单（格式）

	序号
	货物名称或配件名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家名称
	数量及单位
	产地

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：               

日期：                
5.“货物采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（所投分标产品相应、有效、完整的《医疗器械产品注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件,必须提供）；

6. 投标人的售后服务承诺书（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；

投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：               

日期：                
7.培训方案（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：               

日期：                
8.项目配送、安装方案（内容可根据货物采购需求及评标方法自行编写，格式自拟）（如有，请提供）；

投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：               

日期：                
9.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件                           

项目实施人员一览表（格式）
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人名称（并加盖投标人CA证书电子签章，自然人除外）：               
日期：                
10. 投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等原件的扫描件（如有，请提供）；

13. 中小企业声明函【如货物由中小企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造，投标人应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责。中标结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。】（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函(货物类，格式)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   企业名称（加盖CA证书签章）：

                                                 日   期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本项目产品所属行业参照《统计上大中小微型企业划分标准表》，属于“工业”。

附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
14. 监狱企业的证明文件【如货物由监狱企业制造，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

15.《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，投标人应如实声明并对出具的声明函（格式见附件）真实性负责，否则不予享受中小企业政策】（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           单位名称（加盖供应商CA证书签章）：           
日  期：           
16. 关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供）；
附件：
关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：　     年　  月　  日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
17.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）。

附件1：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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