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[bookmark: 第一部分][bookmark: _Hlt74649545][bookmark: _Hlt74728647][bookmark: _Hlt74707423][bookmark: _Hlt74729822][bookmark: _Toc176185119][bookmark: _Toc176343848][bookmark: 第二部分][bookmark: _Toc91899870][bookmark: _Toc91899871][bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK68]
第一部分  招标公告
广西北投建信建设项目管理有限公司关于北海市中医医院中心供氧系统、供应室消毒设备及病理设备采购（项目编号：BHZC2026-G1-990203-GXJX）公开招标公告（远程异地评标）
	项目概况：
北海市中医医院中心供氧系统、供应室消毒设备及病理设备采购的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取招标文件，并于2026年8月21日9：00 （北京时间）前提交投标文件。



一、项目基本情况                                            
[bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK102]    项目编号：BHZC2026-G1-990203-GXJX
[bookmark: OLE_LINK276][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]    项目名称：北海市中医医院中心供氧系统、供应室消毒设备及病理设备采购
    预算金额（元）：11150000
采购需求：
标项一
标项名称: 北海市中医医院中心供氧系统（分标1）
数量:1批
预算金额（元）: 3450000
[bookmark: OLE_LINK139]简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中心供氧系统一套，具体以招标文件第三部分采购需求为准。
最高限价（如有）：3450000
[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK22]合同履约期限：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
标项二
标项名称: 北海市中医医院供应室消毒设备（分标2）
数量:1批
预算金额（元）: 3000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应室消毒设备1套，具体以招标文件第三部分采购需求为准。
最高限价（如有）：3000000
合同履约期限：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
标项三
标项名称: 北海市中医医院病理设备（分标3）
数量:1批
预算金额（元）: 4700000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：病理设备1套，具体以招标文件第三部分采购需求为准。
最高限价（如有）：4700000
合同履约期限：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
[bookmark: _Hlk101132948]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：分标1、分标2、分标3：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的【符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外】；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
三、获取招标文件 
时间：2026年7月31日自发布公告之时至2026年8月20日，每天上午00：00：00至11：59：59，下午12：00：00至23：59：59（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: OLE_LINK2]地点（网址）：广西政府采购云平台线上
[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK74]方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0 	
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK21]提交投标文件截止时间：2026年8月21日9：00（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK6]投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
开标时间：2026年8月21日9：00（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK28]开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.本项目不收取投标保证金。
2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）实施本国产品标准及相关政策：本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（4）支持中小企业发展：所有分标对小型和微型企业制造产品的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（5）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。
3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。
4.网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台(广西·北海)http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/）。
5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。
6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）——办事服务——下载专区——广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心——帮助文档——项目采购——操作流程——电子招投标——政府采购项目电子交易管理操作指南——供应商”。
7.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
9.本项目采用远程异地评标。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：北海市中医医院
[bookmark: OLE_LINK85]    地    址：北海市新建路1号 
项目联系人：吴建燕 
项目联系方式：0779-2029218
2.采购代理机构信息            
名    称：广西北投建信建设项目管理有限公司
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]地　　址：北海市北海大道181号北海粤桂大厦A座17楼1709号房
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK39]项目联系人：邓桂艳、李璇、蒋如阳、王婷
[bookmark: OLE_LINK40]项目联系方式：0773-2886298、0771-5345226

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。



[bookmark: _Toc176343849][bookmark: _Toc176185120]第二部分  投标人须知
前附表
	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	项目属性与核心产品
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]货物类，单一产品或核心产品为：分标1：第1分项产品“中心供氧系统”；分标2：第6分项产品“脉动真空灭菌器”；分标3：第6分项产品“人工智能辅助分析系统”

	2
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]标的：分标1：采购需求所列的各项货物，属于工业行业；分标2：采购需求所列的各项货物，属于工业行业；分标3：采购需求所列第6-8分项货物属于软件和信息技术服务行业，其余货物属于工业行业。

	3
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品。
☐可以采购进口产品。

	4
	分包
	☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 B不同意分包。
注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。

	5
	开标前答疑会或现场考察
	A不组织。
☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。

	6
	样品提供
	A不要求提供。
☐B要求提供，
（1）样品：；
（2）样品制作的标准和要求：；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。
（5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。
 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	方案讲解演示
	A不组织。
☐B组织。
（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。
（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：
方式一：广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。
方式二：评审现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。
注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。

	8
	投标人应当提供的资格、资信证明文件
	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。
投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。

	
	
	（2）资信证明文件：根据招标文件第三部分采购需求及第四部分评标标准的要求提供。

	9
	节能产品、环境标志产品
	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	10
	报价要求
	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。
投标报价出现下列情形的，投标无效：
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
投标报价属于招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，且投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的;
投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	11
	中小企业信用融资
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。
供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

	12
	备份投标文件送达地点和签收人员 
	A不接受。
☐B接受：备份投标文件送达地点：；备份投标文件签收人员联系电话：。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

	13
	特别说明
	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

	
	
	☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	14
	解释权
	本招标文件解释权属采购人及代理机构。
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一、总则
1. 适用范围
本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。
本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。
2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。
3.采购项目需要落实的政府采购政策
3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
3.2 实施本国产品标准及相关政策
3.2.1 本国产品应当符合以下条件：（一）在中国境内生产；（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。
3.2.2 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.2.3 对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
3.2.4 供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件8）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》（样式见附件9）。
3.2.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
3.2.6中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件应当随成交结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
3.3 支持绿色发展
3.3.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
3.3.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
[bookmark: _Hlk107568539]3.3.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
3.3.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3.4支持中小企业发展
3.4.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.4.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]3.4.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。
3.4.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.4.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.4.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
3.4.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.5平等对待内外资企业
政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
3.6平等对待符合条件的破产重整企业
平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉
4.1在线询问、质疑、投诉
根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。
询问联系部门：广西北投建信建设项目管理有限公司招采部  联系电话0773-2886298、0771-5345226  
地址：北海市北海大道181号北海粤桂大厦A座17楼1709号房
质疑联系部门：广西北投建信建设项目管理有限公司招采部 联系电话：0773-2886298、0771-5345226  
地址：北海市北海大道181号北海粤桂大厦A座17楼1709号房
[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: _Hlk212630267][bookmark: OLE_LINK10]投诉联系部门：北海市财政局  联系电话：0779-3063975
地址：北海市海城区北部湾西路19号
4.2供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。
4.3供应商质疑
4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。
4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.3.3.2质疑项目的名称、编号；
4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.3.3.4事实依据；
4.3.3.5必要的法律依据；
4.3.3.6提出质疑的日期。
供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑函范本及制作说明详见附件2。
4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。
4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。
4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：
质疑答复责任主体一览表
	质疑内容
	质疑答复责任主体

	对采购文件提出质疑
	对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑
	采购人

	
	对采购文件中其他内容提出的质疑
	采购代理机构

	对采购过程提出质疑
	有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑
	采购人

	
	对采购过程中其它事项提出的质疑
	采购代理机构

	对采购结果提出质疑
	对采购结果提出的质疑
	采购代理机构


注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。
4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.4供应商投诉
4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
二、招标文件的构成、澄清、修改
5.招标文件的构成
5.1 招标文件包括下列文件及附件：
5.1.1招标公告；
5.1.2投标人须知；
5.1.3采购需求；
5.1.4评标办法；
5.1.5拟签订的合同文本；
5.1.6应提交的有关格式范例。
5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6. 招标文件的澄清、修改
6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。
6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标
7. 招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。
8.开标前答疑会或现场考察
采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
9.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
10. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 投标文件的组成（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则投标无效。具体标注由采购人根据项目需要确定。相关格式见招标文件第六部分）
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK31]11.1资格文件：
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK106]▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
▲11.1.2投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
[bookmark: _Hlk101259339]11.1.3联合协议（如果有)；
11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；
▲11.1.5本项目的特定资格要求：投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件
注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。
▲11.1.6投标人直接控股、管理关系信息表。
11.2商务技术文件：
[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK114]▲11.2.1投标函；
[bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK116]▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
11.2.3分包意向协议（如果有)；
11.2.4符合性审查资料（如果有)；
11.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有)；
11.2.6投标标的清单（如果有)；
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]▲11.2.7商务技术偏离表；
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK119]▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]▲11.2.9承诺函；
11.2.10技术解决方案（如果有)。可以是针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；
11.2.11组织实施方案（如果有)。可以是本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；
[bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170]▲11.2.12售后服务方案。可以是项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。
11.3报价文件：
▲11.3.1开标一览表（报价表）；
11.3.2中小企业声明函（如果有)。
11.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；
11.3.4关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；
投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
12. 投标文件的编制
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。
13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。
14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回
14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。
14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
15.备份投标文件
本项目为全流程电子化项目，不接收备份文件。
16.投标文件的无效处理
有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：
17.投标有效期
17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
18.开标
18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。
　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。
　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
19.资格审查
19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。
19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
19.4合格投标人不足3家的，不再评标。
20.信用信息查询
20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。
20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评标
[bookmark: _Toc91899903]21.评标
21.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。
21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标
22. 确定中标供应商
政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标供应商。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。
23. 中标通知与中标结果公告
23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。
23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、评审专家抽取规则、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商和未中标供应商的评审报价及排名；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标供应商和未中标供应商的评审总得分及排名。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。
23.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25. 合同的签订
25.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。
25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。
25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
25.6政采贷
政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：
（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。
（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。
（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。
（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。
（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。
（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。
注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。
对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。
供应商中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：
1.有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）
2.合作银行咨询办理
	银行名称
	联系电话
	最高授信金额
	最长授信期限
	最低利率
	流程简介

	建设银行
	13077729988
	最高3千万
	1年
	4%
	开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。

	中国银行
	0779-3997084
	最高1千万
	3年
	1.93%
	在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。

	兴业银行
	0779-3158330
	最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%）
	1年
	3.70%
	全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。

	工商银行
	0779-3050645
	最高1千万且不超过合同金额70%
	货物类1年
服务类3年
工程类5年
	3.45%
	为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。

	国民村镇银行
	0779-2668801
	最高500万
	5年
	2.80%
	银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款

	桂林银行
	18577993959
	最高1千万
	1年
	3.45%
	线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。

	中小微商务服务公司
	19907799988
	
	
	
	具体业务可电话咨询。


注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK104]26. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。
27.预付款
详见第三部分 采购需求。
供应商可登录广西政府采购云平台前台大厅选择金融服务 -【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。广西政府采购云平台金融专线400-903-9583。
八、电子交易活动的中止
28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
28.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
 29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
九、验收
30.验收
30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
[bookmark: _Hlt68073093][bookmark: _Hlt74714665][bookmark: _Hlt68403820][bookmark: _Hlt68072998][bookmark: _Hlt75236011][bookmark: _Hlt68072990][bookmark: _Hlt68057669][bookmark: _Hlt74729768][bookmark: _Hlt75236290][bookmark: _Hlt74707468][bookmark: _Hlt75236101][bookmark: _Hlt74730295]30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
十、代理费用的收取标准和方式
31.代理费用的收取标准和方式
[bookmark: _Toc176343850][bookmark: _Toc176185121][bookmark: 第四部分]31.1采购代理费支付方式：
□本项目代理服务费由中标供应商一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
31.2采购代理费收取标准：
☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按代理服务收费标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 30 %/□收费基准价格上浮 / %）收取。
□固定采购代理收费。
31.3采购代理费收取银行账户
开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司 
开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 
银行账号：2102116009300345252
31.4代理服务收费标准：《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），决定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。
第三部分  采购需求
[bookmark: _Toc9838479][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK19]标项一：北海市中医医院中心供氧系统（分标1）
说明：
1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2.本标项一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数和性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。
3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]4.采购需求一览表中标注“▲”详细技术参数及配备要求、商务要求必须响应满足或优于，否则投标无效。标注“●”详细技术参数及配备要求为重要参数，作为加分项，详见评分标准。
5.本标项的政府采购预算控制价为（人民币）：3450000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]6.本标项核心产品：第1分项产品“中心供氧系统”。
7.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本标项采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
	（一）技术参数要求表

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	详细技术参数及配备要求  

	1
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK12]中心供氧系统
	1
	套
	（一）医用分子筛中心制氧系统技术要求
1.制氧系统单套产氧量≥35m³/h，最大氧气输出压力：≥0.5MPa。
2.制氧系统采用先进的PSA变压吸附技术制造氧气。
3.氧气浓度：93%±3%（ml/ml）；其他理化指标符合中华人民共和国医药行业标准YY 1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》要求或WS1-XG-008-2012《国家药品监督管理局国家药品标准》要求。
4.制氧系统应符合 YY9706.102-2021《医用电气设备第 1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准规定要求。
●5.制氧系统需具有浓度保持技术，确保设备在待机启动3分钟内即可输出稳定浓度的合格氧气，有效减少空压机的空转等待时间，提升用电效率。
●6.制氧系统需具有流量保持技术，能够确保制氧机的氧气产量在运行周期内始终维持在额定状态，不会随后端管路压力的增加而减少，为用气终端提供持续、稳定、足量的氧气供应。
●7.制氧系统使用的阀件应具有高可靠性，需保证阀件使用寿命>10年。
●8.制氧系统经过处理的压缩空气露点（常压）≤-60℃。
●9.制氧系统需具有降噪设计，保证运行噪音符合《工业企业噪声卫生标准》及医用设备相关国家标准。
10.制氧设备需配置远程监控系统，采购方管理人员可通过联网计算机和手机APP端远程监控系统进行设备管理，对制氧设备进行24小时全方位监测。
（二）医用分子筛中心制氧系统主要设备技术要求
1.空气压缩机（2台）
（1）采用永磁变频螺杆空气压缩机。
（2）单台功率：≤55kW。
（3）单台产气量：≥9.6m³/min。
▲（4）能效等级：一级，提供“中国能效标识网”查询截图。
（5）排气压力：≥0.8MPa。
（6）采用IE5及以上高效节能电机。
（7）与制氧主机具有联动功能。
（8）可集成热能回收系统，回收油路多余温度和电机温度，可有效防止机头高温造成的机器高温报警等状态，收集的热能可用于加热生活热水，达到能源成分利用的目的。
2.空气缓冲罐（2套）
（1）单套容积：≥1.0m³。
（2）工作压力：≥0.8MPa。
（3）材质：采用优质碳钢或不锈钢制造。
（4）符合国家压力容器安全技术监察规程。
3.前级初过滤器（2套）
（1）单套处理气量：≥10.5m³/min。
（2）壳体采用铝合金材料压铸而成，结构精密，保证使用安全。
（3）高效旋风原理，去除压缩空气管道99%的液态水，减轻冷干机负荷和延长过滤器的使用寿命。
（4）过滤器带自动排水器。
4.冷冻式干燥机（2台）
（1）单台处理气量：≥7.0m³/min。
（2）单台功率：≤1.3kW。
（3）压力露点：2-8℃。
（4）采用不锈钢材质制造，有效杜绝锈蚀污染的二次污染，保障气源洁净度。
5.中级精密过滤器（2套）
（1）单套处理气量：≥7.5m³/min。
（2）颗粒物过滤效率：≤1μm，油雾残余含有量：≤0.6mg/m³。
（3）壳体采用铝合金材料压铸而成，结构精密，保证使用安全。
（4）过滤器带自动排水器。
6.后级精密过滤器（2套）
（1）单套处理气量：≥7.5m³/min。
（2）颗粒物过滤效率：≤0.01μm，油雾残余含有量：≤0.01mg/m³。
（3）壳体采用铝合金材料压铸而成，结构精密，保证使用安全。
（4）过滤器带自动排水器。
7.吸附式干燥机（2台）
（1）单台处理气量：≥7.0m³/min。
（2）吸附式干燥机需采用无热零气耗干燥方式，具有自动排水功能。
（3）经处理后的空气露点值≤-60℃。
（4）吸附塔采用铝合金或不锈钢材质制造。
8.除尘过滤器（2套）
（1）单套处理气量：≥7.5m³/min。
（2）颗粒物过滤效率：≤1μm。
（3）壳体采用铝合金材料压铸而成，结构精密，保证使用安全。
（4）过滤器带手动排水阀。
9.空气储罐（2套）
（1）单套容积：≥1.0m³。
（2）工作压力：≥0.8MPa。
（3）材质：采用优质碳钢或不锈钢制造。
（4）符合国家压力容器安全技术监察规程。
10.制氧主机（2台）
（1）单台额定制氧量：≥35m³/h；最大氧气输出压力：≥0.5MPa。
（2）氧气浓度：93%±3%（ml/ml）。
（3）制氧设备开机30min，其氧产量、氧气纯度能达到规范要求。
（4）氧气制造原理：采用PSA变压吸附技术制造氧气。
（5）设备采用双塔或多塔式结构。
（6）吸附塔需采用铝合金或不锈钢制造。
11.氧气缓冲罐（2套）
（1）单套容积：≥1.0m³。
（2）工作压力：≥0.8MPa。
（3）材质：采用优质碳钢或不锈钢制造，做脱脂处理。
（4）符合国家压力容器安全技术监察规程。
12.活性炭过滤器（2套）
（1）单套处理气量：≥1.5m³/min。
（2）油雾残余含有量：≤0.003mg/m³。
（3）经处理后的氧气清洁无异味。
（4）壳体采用铝合金材料压铸而成，结构精密，保证使用安全。
（5）过滤器带手动排水阀。
13.超精过滤器（2套）
（1）单套处理气量：≥1.5m³/min。
（2）颗粒物过滤效率：≤0.01μm。
（3）壳体采用铝合金材料压铸而成，结构精密，保证使用安全。
（4）过滤器带手动排水阀。
14.氧气纯度分析仪（2套）
（1）精度：±1%FS。
（2）测量范围：10%-96%。
（3）响应时间：<60s。
（4）每套制氧系统标配一套氧气分析仪和传感器，具有数据远传功能。
15.氧气流量计（2套）
（1）显示方式：液晶显示，直观易读。
（2）具有瞬时流量显示，累积总量显示功能。
（3）精度：±1.5%FS。
（4）量程范围需与制氧系统制氧量相匹配。
（5）每套制氧系统标配一套氧气流量计和流量传感器，具有数据远传功能。
16.氧气储罐（2套）
（1）单套容积：≥3.0m³。
（2）工作压力：≥0.8MPa。
（3）材质：采用优质碳钢或不锈钢制造，做脱脂处理。
（4）符合国家压力容器安全技术监察规程。
17.PLC控制系统（2套）
（1）采用PLC控制器，触摸屏显示控制，对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集。
（2）具有独立电控柜，对制氧系统单独控制。
（3）能够根据实际需要对制氧系统进行编程，根据用户需要设定、变更控制技术参数指标。
●（4）能够实现PSA气体控制、空气快速分离提纯控制功能，提供国家行政部门颁发的符合要求的认证材料或登记证书。
●（5）能够实现自适应启停控制、氧源自动切控制，制氧设备自动报警功能，提供国家行政部门颁发的符合要求的认证材料或登记证书件。
（6）能够实时显示制氧设备的流程及运行状态，包括空压机、冷干机、吸干机、制氧主机的状态显示。
（7）能够实时显示氧气浓度、流量、压力指标，并可自动储存和查询历史数据。
（8）能够实时显示系统运行时间。
（9）具备风险提醒和故障报警功能，能够现场声光报警和以手机APP端发送报警信息等方式进行远程报警。
18.远程在线监控系统（2套）
（1）能够通过联网计算机或手机APP实现远程监控制氧系统。
（2）能够远程控制制氧设备的启动和停止。
（3）能够远程查看制氧主机运行画面、空压机运行画面、冷干机运行画面等主要部件工作画面。
（4）能够远程查看空气压力、氧气压力、氧气流量（实时流量和累计流量）、氧气纯度等数据。
（5）能够远程查看历史数据。
（6）能够通过联网计算机和手机APP端发送报警信息远程提醒设备管理人员，以便及时对设备维护。

	▲（二）商务要求

	保修期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后技术服务要求
	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。
2.售后服务：
项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在24小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在24小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。
3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付，允许现场踏勘。
4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。
5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，采购人有权拒绝接受。
6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。
7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。
8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。
10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。

	质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。
2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	验收标准及要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。
2.交付地点：广西北海市中医医院，具体安装地点由采购人指定。

	付款方式
	1.付款方式:
(1)第一期:合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款:
(2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格报告，采购人支付至合同总金额的80%（如中标人为中小企业的则为100%)。
（3）第三期：3年内支付合同总金额10%。
（4）第四期：第4年支付合同总金额5%。
（5）第五期：第5年支付剩余5%尾款。
2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）安装费用；（5）系统对接费；（6）必要的保险费用和各项税费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲（三）其他要求

	其他要求
	要求投标人在投标文件中必须提供以上所投产品相应、有效、完整的《医疗器械注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人电子签章）。













标项二：北海市中医医院供应室消毒设备（分标2）
说明：
1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2.本标项一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数和性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。
3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。
4.采购需求一览表中标注“▲”详细技术参数及配备要求、商务要求必须响应满足或优于，否则投标无效。标注“●”详细技术参数及配备要求为重要参数，作为加分项，详见评分标准。
5.本标项的政府采购预算控制价为（人民币）：3000000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。
6.本标项核心产品：第6分项产品“脉动真空灭菌器”。
7.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本标项采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
	（一）技术参数要求表

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	详细技术参数及配备要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16]纯水处理器
	1
	台
	（一）核心技术参数
1.用途：为医院消毒供应室提供纯化水。
2.数量：1套。
3.产水量：2000L/h/套（25℃）。
4.水利用率：≥70%。
5.脱盐率：≥99%。
6.产水水质：处理方式单级反渗透。
（1）纯水电导率：≤15μs/cm(25℃)。
（2）符合消毒供应室用水规范。
7.设备主要技术要求/标准性能。
（1）采用继电器控制，自动开停机，实现无人看管。
（2）预处理系统自动冲洗及再生运行。
（3）反渗主机的自动清洗保养功能具有自动脉冲冲洗功能。
（4）具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置。
（5）多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示。
（6）智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全。
（7）软水、纯水具有独立的供水管辂，可分别多点取水。
（8）反渗主机一体化结构，占地面积小。
（9）纯水储水可实现消毒、灭菌功能。
8.控制方式：采用继电器控制，在线显示电导率等参数。
9.组成：该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、纯水供水系统及消毒系统组成。
10.预处理系统：预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成。
（1）多介质过滤器要求：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥4m³/h；罐体规格为1665树脂罐；阀体为全自动控制阀。
（2）活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥4m³/h；罐体规格为1665树脂罐；阀体为全自动控制阀。
（3）软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥4m³/h；罐体规格为1665树脂罐；阀体为全自动控制阀；溶剂箱：容积100L，材质PE。
11.反渗透系统：
（1）处理方式：单级反渗透。
（2）高压泵要求：流量≥6m³/h，扬程≥150m。
（3）膜元件要求：脱盐率≥99%；膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜；产水量为≥0.25m³/H/支。
12.纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成。
（1）纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥4m³/h，扬程≥30m。
（2）水箱：容积为2000L，材质为SUS304不锈钢，佩戴呼吸器、液位装置。
（3）供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。
13.管路要求：低压部分优质U-PVC，高压部分不锈钢。
14.设备使用年限：≥10年。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥5kW。
2.机房最小使用面积≥30㎡。
3.水、电耗量、重量：耗水量：5000L/H；设备功率：6kW（380V、50Hz）；供水压力：0.2Mpa~0.4Mpa；进水最佳水温：5~35℃；最高工作压力：1.3Mpa。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	不锈钢水桶（2000L）
	1个




	2
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29]光源放大镜
	1
	台
	（一）核心技术参数
1.带灯、可自由伸展，放大倍数5倍。
2.电源：220V。
（二）适配要求
1.电源要求：电压220V功率≥0.5kW。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份




	3
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	2
	台
	（一）核心技术参数
1.总容积≥200L。
2.灭菌方法：
（1）双循环过氧化氢等离子体技术。
（2）过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到96.8%以上。
（3）过氧化氢无残留、环境无影响技术，工作环境符合国标要求。
3.过氧化氢浓度52%-60%。
4.灭菌速度	全循环≤50分钟；快速循环可短至26分钟。
5.灭菌模式：
▲（1）多程序选择：全循环，软镜循环。
（2）倒计时显示。
6.灭菌温度	50℃±5℃。
7.灭菌效果:必须对内径≤1mm，长度≥4000mm 的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≤1mm，长度≥500mm管腔经达到完全灭菌。
8.主控制系统：	
（1）PLC控制。
（2）中文显示彩色触摸屏。
（3）灭菌时间等参数可根据需要进行调整。
9.测试方法：嗜热脂肪杆菌生物监测。
10.灭菌记录：	
（1）灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，自动打印工作过程参数和曲线。
（2）电脑记录用户所有灭菌流程，包括循环模式，温度压力曲线，记录次数100万次以上。
11.报警系统	
（1）自动报警系统，并触摸屏文字显示报警内容。
▲（2）灭菌压力、温度，卡匣胶囊数量，过氧化氢提纯参数等实时监控，有报警设置。
（3）关键部件如真空泵换油等保养报警提示。
12.灭菌室结构及材质，方形结构，优质航空铝材。
13.使用年限：≥11年。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥5kW。
2.机房最小使用面积≥30㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	灭菌篮筐
	2个




	4
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]洁净蒸汽发生器
	2
	台
	（一）核心技术参数
1.容积：≥48L。
2.材质：优质无缝钢管。
3.设计压力：≥0.7Mpa。
4.设计温度：≥170℃。
5.使用寿命：≥8年。
6.主体保温：岩棉≥15mm。
7.设备功率：380V，90≥kW。
8.额定蒸发量≥120kg/h。
9.带有液晶显示屏。
10.压力控制：机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源。
11.加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。
12.双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护。
13.过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，可启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。
14.自动排污功能。
15.设计年限：≥8年。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥90kW。
2.机房最小使用面积≥40㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份
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	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK43]快速全自动清洗消毒器
	3
	台
	（一）核心技术参数
1.用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗弯盘等进行清洗、消毒、上油及干燥处理。
2.功能要求：能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程。
3.程序运行时间：≤50分钟(标准器械程序)。
4.装量：≥12个标准器械托盘（准托盘的尺寸约480X250X50mm）。
5.清洗舱全容积：≥500L。
6.开门方式：自动下开门。
7.门的要求：双门通道型、双门可实现互锁，防爆玻璃门，隔音隔热。
8.计量泵：2个（加清洗液泵一个；加上油液泵1个）。
9.循环泵：不锈钢泵体，流量≥900L/分钟。
10.主要动作阀门：角座式气动阀，≥400万次无故障运行。
11.加热方式：电加热。
12.记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值。
13.控制方式：PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作，预设至少3个内置程序、并有≥20个程序由用户自定义；具有故障自动检测、报警及故障记录。
故障诊断：具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。
14.清洗架：不锈钢。
15.外装饰罩：不锈钢拉丝板。
16.空气过滤器：过滤精度≤0.3um。
17.消毒温度：93℃。
18.噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统。
19.能耗：纯水耗量≤140L/cycle。
▲20.清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量。
21.设备使用电压：AC380V±38V50Hz±1Hz功率≥23kW。
22.设备使用年限：≥8年。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥23kW。
2.机房最小使用面积≥30㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台
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	脉动真空灭菌器
	2
	台
	（一）核心技术参数
1.容积：≥1200L。
2.主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。
3.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向。
4.材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。
5.最高允许工作压力：壳程-0.1/0.3Mpa，夹套0.3Mpa。
6耐压试验压力：容器≥0.39Mpa，夹套≥0.52Mpa。
▲7.灭菌器主体寿命及材质：主体至少15年（30000次灭菌循环），主体结构模型为矩形环形加强筋结构。设备内室，夹层，门板采用316L不锈钢；
8.夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。
9.主体保温：岩棉，厚度约60mm。
10.门数量：双门。
11.材质：门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢。
12.结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个。
13.动力方式：电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成；
▲14.门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。
15.门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全。
16.管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。
17.水回收装置：带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源。
18.换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。
19.程序种类及数量：灭菌类程序：≥26套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套。
20.程序运行时间：标准循环：≤55分钟。
21.脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。
▲22.投标产品具备二类医疗器械注册证和一类卫生安全评价报告。
▲23.配套同品牌生物阅读器。
24.设备功率：三相五线制。电压380V，功率5kW。
25.压力容器设计年限：≥15年。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥5kW。
2.机房最小使用面积≥50㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	灭菌内装载车
	1台

	6
	灭菌外搬运车
	2台
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	污物浸泡槽
	8
	个
	（一）核心技术参数
1.材质不锈钢；外形尺寸：700×630×950mm。
2.单槽、带门、带台下柜，操作台面高度为840；槽体为模具拉伸，一次成型。
（二）适配要求
1.水源要求：DN25纯水预留口，DN50排水口。
2.机房最小使用面积≥5㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份
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	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]牙科清洗机
	1
	台
	（一）核心技术参数
1.容积：≥60L。	
2.材质：0Cr18Ni9镜面覆膜面不锈钢板。	
3.使用寿命：10年/15000次循环。		
4.主体保温：≥12mm橡塑海绵。			
5.开门方式：手动旋转开门。			
6.门结构：单密封门。			
7.门玻璃：双层中空防爆玻璃门，隔音隔热，23.5mm。
8.安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行。	
9.门压紧方式：门采用被动压紧方式（机构锁紧），密封可靠。			
10.干燥系统：热风干燥系统，高性能风机，噪音低，高效加热系统。					
11.计量泵：1个。	
12.循环泵：不锈钢泵体，流量最大260L/分钟。
13.空气过滤器：过滤精度≤0.3um；过滤效率99.99%。	
14.控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；每路模拟量输入都使用独立的16位AD转换器，通道之间无干扰；触摸感应按键，操作方便，可靠性高；具有故障自动检测功能。			
15.界面显示：液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。
16.流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥。
17.温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。			
18.记录方式：内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，打印过程曲线，并记录A0值。	
19.安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。					
▲20.程序名称：≥4套预置程序。
21.装载量：≥24个牙科手机。	
22.电压220V，功率≥5kW。
23.使用年限：10年/15000次循环	。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥5kW。
2.机房最小使用面积≥20㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	牙科手机清洗架
	1台
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	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]医用干燥柜
	2
	台
	（一）核心技术参数
1.外观要求：整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。
2.材质要求：外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。				
3.腔体结构：干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。
4.舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。	
5.地脚要求：设备底部装有万向脚轮，方便设备移动；四角装有调整脚蹄，用于设备稳固支撑。	
6.保温材料：腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm，有效阻止热量损耗，提高干燥性能。
7.密封门材质要求：门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。
8.密封门结构要求：门体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。
9.门密封要求：采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好。
10.密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形更简洁美观。				
11.双门互锁功能：双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁，满足供应室隔离需求。	
12.维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观；上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，满足侧部风机散热需求，避免局部温度过高。
13.风机要求：交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，顶风机风量≥1900m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB；侧风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB。顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗。
14.风压开关：风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启时，风压过低，风压开关启动，蜂鸣器报警，显示屏提示报警信息，程序停止运行，直至故障排除。
15.过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，保护阶段，程序停止运行，排除故障后，方可正常使用。
16.加热器要求：采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥7根，设备整体加热功率≥4.9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。
17.除湿系统要求：采用风冷换热结构，密闭结构，利用散热器对除湿风道局部散热，使风道侧壁与湿热空气产生一定温差，湿热空气在除湿风道上冷凝成水珠，从而达到除湿目的，提高对物体的干燥效率。	
18.控制系统要求：采用高性能32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能。		
19.触摸屏：采用7英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。操作更简单，使用更方便。
20.内置≥4套默认程序。
21.干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。
22.温度采集采用双芯温度采集系统，控温稳定。
23.控温精度采用PID间断式的控温方式，控温精度≤±1℃。
24.安全保护：拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施。
25.待机冷却功能：程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤。
26.断电记忆功能：设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。
27.容积≥500L。	
28.装载容量：满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘。
29.电源要求AC220V，50Hz。
30.功率要求≤6kVA。
31.设备使用年限：≥10年。
（二）适配要求
1.电源要求AC220V，50Hz。
2.功率要求≤6kVA。
3.机房最小使用面积≥10㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	清洗篮筐
	9个
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	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]硬式腔镜清洗工作站
	2
	套
	（一）核心技术参数
1.台面、清洗槽、功能背板、干燥台：
（1）材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6mm，台面厚度≥70mm，通过高温加工一次性热合吸塑成型，无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。
（2）清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜约3度，后端向内侧倾斜约3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，并且前端设计有半径≥100mm的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。
（3）干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100mm的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。
（4）功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m。
（5）浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。
（6）清洗槽规格尺寸要求：≤长850mm×宽750mm，内径约长715mm×宽450mm×深240mm。
（7）干燥台规格尺寸要求：约长1000mm×宽750mm。
2.柜体：
（1）柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。
（2）支架材质要求：选用全SUS304不锈钢材质，厚度约1.5mm，高约800mm，造型采用倾斜式设计；底板采用PVC板，耐潮湿，不变形。
（3）柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。
（4）柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。
3.内嵌式超声波清洗槽：
（1）内嵌式超声波清洗槽要求：超声波采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。
（2）控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。
4.供气系统：
（1）医用无油空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa，供气量：120L/min，储气量：约36L，噪音≤40dB电压：220V输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。
（2）中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污、水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压。无需耗材。
（3）空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度≤0.3μm，可更换滤芯。
（4）供气管路要求：采用气动部件，承压强，寿命长。
5.高压清洗喷枪：
（1）高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。
（2）高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，内镜清洗专嘴锥形喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。
6.供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器：
（1）供水管路要求：所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2017中PP-R技术要求，无毒、无锈蚀、不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，可回收性。
（2）排水管路要求：所有排水管采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，无毒、无锈蚀、不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体可接受很大的膨，可回收。
（3）排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提高用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。
（4）自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；设备使用年限：10年。
（二）适配要求
1.电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa。设备使用电压：A.C.220V±22V，50Hz±1Hz。
2.机房最小使用面积≥30㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	内嵌式超声波清洗机
	1台
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	[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK58]煮沸机
	2
	台
	（一）核心技术参数
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]1.用途：医用煮沸消毒器专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸设备。
2.功能要求：93°热水消毒，自动上油消毒。
3.运行时间：≤45min。
4.消毒温度：80℃～93℃可调。
5.加热方式：电加热9.0kW，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。
6.容积≥100L。
7.材质：≥2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点。
8.开门方式：手动开门，双汽簧阻尼门结构，开门助力，关门防夹手。
9.快速管路设计：U型排水管路含进口排水泵，排水迅速。
10.控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。
11.界面显示：128×64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。
12.温度指示器：数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。
13.安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保设备。
14.使用年限：≥10年。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥10kW。
2.机房最小使用面积≥30㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	清洗篮筐
	1个
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	超声波清洗机
	2
	台
	（一）核心技术参数
1.用途：用于手术器械及器具的超声波清洗，针对深孔、细缝和工件隐蔽处也可清洗干净。
2.容积：内槽容积≥100L。
3.外形尺寸：≥800×640×830mm(L×W×H)。
4.内槽尺寸：≥600×420×330mm(L×W×H)。
5.功率：≥10kW。
6.材质要求：槽体均为不锈钢材质，外形美观，易于擦洗。
7.参数设：超声波功率(w)：2000±10%。
8.超声波频率(Hz)：40±10%KHz。
9.控制方式：单片机控制，液晶屏显示。
10.设备使用年限：≥8年。
（二）适配要求
1.电源要求：电压380V三相五线制，功率≥10kW。
2.机房最小使用面积≥20㎡。
（三）扩展配置与配套要求
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	主机
	1台

	2
	合格证
	1份

	3
	说明书
	1份

	4
	操作流程
	1份

	5
	清洗篮筐
	1个




	▲（二）商务要求

	保修期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于5年，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后技术服务要求
	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。
2.售后服务：
项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在24小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在24小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。
3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付，允许现场踏勘。
4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。
5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，采购人有权拒绝接受。
6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。
7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。
8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。
10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。

	质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。
2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	验收标准及要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。
2.交付地点：广西北海市中医医院，具体安装地点由采购人指定           

	付款方式
	1.付款方式:
(1)第一期:合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款:
(2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格报告，采购人支付至合同总金额的80%（如中标人为中小企业的则为100%)。
（3）第三期：3年内支付合同总金额10%。
（4）第四期：第4年支付合同总金额5%。
（5）第五期：第5年支付剩余5%尾款。
2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）安装费用；（5）系统对接费；（6）必要的保险费用和各项税费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK8]▲（三）其他要求

	其他要求
	要求投标人在投标文件中必须提供以上所投第3分项、5-6分项、8分项、10-12分项产品相应、有效、完整的《医疗器械注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人电子签章）。





标项三：北海市中医医院病理设备（分标3）
说明：
1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2.本标项一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数和性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。
3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。
4.采购需求一览表中标注“▲”详细技术参数及配备要求、商务要求必须响应满足或优于，否则投标无效。标注“●”详细技术参数及配备要求为重要参数，作为加分项，详见评分标准。
5.本标项的政府采购预算控制价为（人民币）：4700000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]6.本标项核心产品：第6分项产品“人工智能辅助分析系统”。
7.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本标项采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：采购需求所列第6-8分项货物属于软件和信息技术服务行业，其余货物属于工业行业。
	（一）技术参数要求表

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	详细技术参数及配备要求  

	1
	冷冻切片机
	1
	台
	▲1.具备双压缩机制冷，实现一个压缩机控制箱体制冷，另一个压缩机控制样本头单独制冷。
2.样品头制冷温度：-10℃～-35℃。
▲3.冷冻箱具备自动除霜功能并可编程，可设置24小时自动除霜一次，除霜时长快至≥12分钟。样本头制冷系统可进行电加热器除霜，除霜时长可快至≥15分钟。
▲4.速冻架冷冻位点≤15+2个。
5.速冷架制冷温度最低达：-42℃。
▲6.切片厚度范围：≥1-100um。
7.修片厚度：≥1-600μm。
8.电动粗进速度：2档；快：≥0.9mm/s，慢：≤0.3mm/s
▲9.采用纯按键控制，按键数量≥23个，便于确保操作人员在高度紧张时仍能快速完成术中冰冻切片，并便于戴手套操作。
10.样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行。
11.刀架：采用多点夹持设计保证刀片稳定不动，刀架左右移动分三段，每段间隔约28mm，每段到位有轻微的咔嗒反馈声和手感，压板采用Niflor涂层哑光处理（聚四氟乙烯分散体系涂层）处理保证切片顺滑。
●12.修片模式：设置有用于临床样本的快速修块模式，即10μm、20μm、30μm、40μm修块厚度快速设置。并设置有用于科研样本的精细修块模式，厚度1.0μm–10.0μm时以1.0μm增幅；厚度10.0μm–20.0μm时以2.0μm增幅；厚度20.0μm–50.0μm时以5.0μm增幅；厚度50.0μm–100.0μm时以10.0μm增幅；厚度100.0μm–600.0μm时以50.0μm增幅。
13.样品回缩：具备样品回缩功能，回缩行程≥20μm并可关闭。
●14.人员安全：具备UVC紫外消毒系统，有效灭活新冠病毒、HIV、分枝杆菌肺结核、甲型流感病毒、脊髓灰质炎病毒、真菌、肝炎病毒等有害微生物和病毒，并可提供第三方检测实验室认证。消毒系统可预设置30分钟中等消毒与180分钟强效消毒2种消毒模式。
●15.最大可切片样品尺寸：≥50mm×80mm。
16.使用年限：≥7年。
●17.质保年限：≥7年。

	2
	全自动组织脱水机
	1
	台
	●1.显示屏：内置全中文彩色触摸显示屏≥12英寸；主界面以动画方式显示脱水程序、步骤详情和进度、试剂布局。
2.操作台面：采用大理石材质，光滑易清，耐二甲苯擦拭。
3.灯光提示：设备机身正面具有运行状态灯光提示功能，颜色≥3种。
●4.组织缸开关盖方式：开关盖方式≥2种，必须采用电子锁的方式进行锁定，配置双重锁定方式。
▲5.组织缸容量及样本篮：单次单个组织缸可容纳≥300个组织包埋盒，需配置≥2种规格的方形不锈钢样本篮。
6.组织缸盖：缸盖表面光滑，具有铁氟龙涂层；具有缸盖加热功能，温度在室温—70℃范围内可调。
7.组织缸结构：底部光滑无凸起，清洁无死角。
●8.液位监测：单个组织缸内具有≥3个液位传感器；组织缸液位≥2档可调，可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量。
▲9.传感器类型：组织缸传感器采用非光学液位传感器，降低传感器故障率，保证组织安全。
10.石蜡缸结构：采用无需借助外物即可拔插的抽屉式结构；并排位于组织缸正下方，便于石蜡排放。
●11.石蜡缸：脱水机内置石蜡缸数量≥4个，其中3个反应石蜡缸≥4L，1个备用蜡缸≥5L。
●12.石蜡自动轮换：石蜡可根据顺序进行自动轮换，并可从备用石蜡缸中补充新鲜石蜡。
13.试剂瓶：脱水机内置试剂瓶数量≥13个，单个试剂瓶容量≥5L；试剂瓶身液位刻度≥3档。
14.试剂瓶结构：采用无需借助外物即可拔插的抽插式设计。
●15.试剂瓶区域设计：透明仓门设计、蓝光照射设计，方便观察液位。
●16.试剂瓶到位检测：试剂瓶具有位置检测，确保放置到位，主页面可直观显示试剂瓶到位情况。
17.试剂温度：脱水试剂温度范围为室温-45°C可调，精度±1℃；石蜡最高可达75℃。
●18.流体控制系统：特殊陶瓷材料制作多向旋转阀，抗石蜡凝结，避免管道堵塞。
●19.用户交互：主页面直观显示试剂试剂瓶位置、脱水步骤详情和进度，可设置≥4个快捷程序。
●20.试剂组别：试剂不同组别可设置不同的颜色，可设置颜色≥6种。
21.试剂质控：多维度监测试剂状态，可针对≥2种维度设置阈值，包括但不限于包埋盒数量、试剂使用次数。
●22.脱水程序：用户可自由编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个，每个程序步骤最多可设置≥13步。
●23.辅助脱水功能：≥5种，包括但不限于常压、加压、真空、加压和真空交替、搅拌功能等；搅拌间隔可设置0-60分钟。
●24.清洗程序：清洗程序≥3种，且清洗完毕须具备自动进行烘干功能。
25.本机报警：具有≥2种报警方式，包括但不限于灯光、声音、文字等方式。
●26.远程监控：方式≥2种，可通过手机、电脑远程监控设备状态，包括但不限于网页、微信小程序等方式。
●27.远程报警：推送方式≥2种，包括但不限于短信、邮件、电话等，推送报警信息和维修指引。
28.断电记忆保护：在断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间。
●29.程序自检：每次程序运行前设备自动进行自检，并以弹窗形式提示自检详情和进度（剩余时间），自检通过后，自动运行所选脱水程序。
30.部件监控功能：设备应具有≥4种监控功能，包括但不限于压力监控、温度监控、流量监控、元器件监控。
●31.具备便捷的移动端售后报修及进度查询功能。
32.使用年限：≥7年。
●33.质保年限：≥7年。

	3
	轮转式切片机
	2
	台
	1.最小切片厚度≤0.5微米。	
2.最大修片厚度≥700微米。
▲3.样本夹头最大水平行程≥29毫米。
4.最大样品尺寸≥60×50×40mm。
5.配常规包埋框夹头，再增配一个77×60mm的大蜡块夹头做大切片。
●6.弹簧和配重块双重配重，其中弹簧可以根据夹头的大小调节配重。
7. 屏幕带休眠功能，机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态，可通过按任意键或者转动大手轮唤醒。
▲8.最大样本回缩≥150微米，可关闭。
▲9.内置控制面板系液晶显示，非电子管显示，非触摸屏。
10.机器后部有可折叠把手用于搬运机器。
11.带台灯，由切片机自身供电。
▲12.模块式小手轮，可一秒钟拆装，步进距离1～30微米/格可调。
13.废屑槽装有可清理镊子或者毛刷废蜡的牙刷头。
14.修块模式≥3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式。
●15.夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便从侧面快速更换或拆卸夹头。
16.机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进。
17.样本夹头最大垂直行程≥69毫米。
18.夹头前进后退由电机驱动。
19.刀架角度可调。
20.样本夹头角度可调。
●21.带雾化加湿器，由切片机自身供电，拒绝内置式加湿器。
22.电压：AC100-240V(±20V)。
23.使用年限：≥7年。
●24.质保年限：≥7年。

	4
	生物显微镜
	2
	台
	1.光学系统：无限远校正光学系统。
▲2.手动顶级主机：具有明场、荧光、照相、多人共览功能，可扩展暗场、相衬，偏光，微分干涉等功能。
3.≥6位物镜转换器。
4.总放大倍数：40x-1000x。
5.观察镜筒：宽视野三目镜筒，FOV≥25mm。
6.透射光照明：LED。
▲7.可单手操作样夹，方便同时记录。
▲8.3档调焦与X-Y调节全对称，实现无疲劳操作，调焦旋钮高度可调，微调精度1um。
9.聚光镜：摆动式聚光镜，适应1.25-100X物镜，与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记，科勒照明。
▲10.载物台：超硬陶转载物台，用户可自己将操作杆左右手更换，X-Y移动无暴露齿条，单手操作样夹。
●11.物镜：高级平场消色差物镜4X、10X、20X、40X、100X。
12.目镜：10X宽视野目镜，视野数≥25mm。
13.≥1200万像素摄像头，可连接医院LIS系统。
14.使用年限：≥10年。
●15.质保年限：≥10年。

	5
	五人共览显微镜
	1
	台
	1.光学系统：采用HCS无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解像度及高衬比度影像。
▲2.机身：一体化电动机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察，可扩展荧光、相差、暗场、偏光等观察。有USB控制出口，可电脑编程。
▲3.调焦系统：3档同轴粗/中/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。适合不同大小的手掌贴着桌面操控调焦，有效降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。
▲4.防止肩部劳损的对称操作设计：载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。
▲5.载物台：超硬浅米色镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76mm×25mm。载物台驱动手柄可左、右更换，使左、右手操作皆为可能，另外可轻松实现X、Y、Z轴单手调节。载物台钢丝传动，阻尼可调，扭矩可调，X-Y移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录坐标位置。
6.单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。
●7.聚光镜：数值孔径N.A.0.9/1.25，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。
▲8.物镜转盘：≥6位物镜转换器，一键转换按钮，及自定义快捷转换按钮。
9.宽视野三目镜筒，分光比50：50%，倾角30度，瞳距调节55-75mm。
●10.目镜：10倍宽视野目镜25mm，高眼点，屈光度可调节。
▲11.电动照明装置：LED灯光源，科勒照明，光强随物镜变化而自动调整，以避免对肉眼的刺激。
12.高级平常消色差物镜：4x、10x、20x、40x、100x。
13.五人共览装置一套，带LED灯指针器；可实现五人小组共同观察和讨论，保证同一效果。
14.机身带快捷按钮，方便切换物镜，带Toggle模式可自定义双物镜自由切换。
15.使用年限：≥10年。
●16.质保年限：≥10年。

	6
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]人工智能辅助分析系统
	1
	套
	（一）数字切片上传系统：
1.切片文件选择
▲（1）具备选择需要上传的单个切片文件与多个切片文件的能力。
▲（2）具备上传“.kfb”、“.mdss”、““.tmap”、“.sdpc”、“.ibl”、“.svs/.scn”、“.vms/.vmu/.ndpi”、“.svslide”、“.tif/.tiff”、“.hwp/.csp”、“.dmetrix”、“.zyp”、“.mrxs”、“.pxb”、“.tron”等全部15种格式文件的能力。
2.切片文件上传
（1）具备将切片文件分块上传的能力。
（2）具备切片文件断点续传的能力。
（3）具备同一医院下，不同账号同步上传文件列表的能力。
▲（4）具备上传HE切片文件的能力。
（5）具备上传IHC切片文件的能力。
（6）具备无损压缩切片上传文件的能力。
（7）具备上传切片文件路径的能力。
（8）具备自动上传切片文件的能力。
（9）具备通过切片文件夹日期名称来设置自动上传30天内的切片文件的能力。
（10）具备当切片文件＜50MB时，不上传对应切片文件的能力。
（11）具备切片文件上传分块验证的能力。
（12）具备校验切片文件上传完成后校验文件MD5值的能力。
▲（13）具备待上传状态下，切片文件的优先上传的能力。
（14）具备待上传状态下，切片文件的优先上传并暂停其他切片上传的能力。
（15）具备待上传状态下，切片文件的取消上传的能力。
（16）具备上传中状态下，切片文件的优先上传的能力。
（17）具备上传中状态下，切片文件的优先上传并暂停其他切片上传的能力。
（18）具备上传中状态下，切片文件的取消上传的能力。
（19）具备上传失败状态下，重新上传切片文件的能力。
▲（20）具备多张切片同时上传的能力。
▲（21）具备展示当前上传切片总速度的能力。
（22）具备鉴别当前账号是否有上传切片文件的能力。
▲(23）具备鉴别切片文件文件名是否有误的能力。
（24）具备当切片文件文件名有误或重复时，弹窗提示的能力。
（25）具备集中展示切片号有误的切片文件列表的能力。
▲（26）具备修改切片号有误的切片文件切片号的能力。
（27）具备删除切片号有误的的切片文件的能力。
（28）具备批量删除切片号有误的的切片文件的能力。
（29）具备鉴别切片文件器官是否有误的能力。
▲（30）具备当切片文件有误时，弹窗提示的能力。
（31）具备集中展示切片器官有误的切片文件列表的能力。
▲（32）具备修改切片器官有误的切片文件器官的能力。
（33）具备批量修改切片器官有误的切片文件器官的能力。
▲（34）具备将上传完成的切片文件以日期归档的能力。
▲（35）具备将归档的切片文件文件名改为切片号的能力。
▲（36）具备上传中关闭软件时提示有上传切片的能力。
3.切片文件查看
（1）具备展示上传文件列表的能力。
▲（2）具备通过上传时间、完成时间、上传状态来筛选切片文件的能力。
▲（3）具备通过上传时间升序或降序来排列上传的切片文件的能力。
▲（4）具备通过切片文件的切片号或文件名来搜索切片文件的能力。
▲（5）具备展示上传文件的上传时间、文件名、切片号、文件大小与上传状态的能力。
▲（6）具备展示上传文件的上传状态，分为待上传、上传中、上传完成与上传失败的能力。
▲（7）针对上传失败的切片文件，具备通过点击查看失败原因的能力。
▲（8）具备查看上传完成的切片文件的切片信息的能力，包括切片号、所属病理号、文件名、文件大小、上传时间、完成时间、创建时间、修改时间、切片标签图与切片缩略图。
（9）具备删除上传完成的切片文件的能力。
（10）具备批量删除上传完成的切片文件的能力。
（11）具备查看所有上传切片文件数量的能力。
（12）具备展示上传切片文件类型的能力。
（13）具备展示数字切片上传系统版本的能力。
●（14）具备显示当前上传软件所在电脑与服务器的网络延时的能力。
4.切片文件上传配置
●（1）具备将切片文件上传至第三方存储服务器的能力。
（2）具备配置切片文件上传文件块大小的能力。
▲（3）具备配置切片文件同时上传≥40张数字切片的能力。
（4）具备切片文件上传是否分块验证的配置能力。
（5）具备切片文件优先上传时，是否暂停其他切片上传的配置的能力。
（6）具备切片上传中选择上传切片文件或切片文件路径的能力。
（7）具备配置通过切片文件文件夹日期名称配置扫描10天以内的切片文件的能力。
（8）具备配置当切片文件＜50MB时，不上传对应切片文件的能力。
（9）具备配置归档的切片文件是否要将文件名改为切片号的能力。
（10）具备配置切片自动上传时，选择切片文件所在文件夹的能力。
（11）具备配置切片归档时，选择切片文件归档文件夹的能力。
（12）支持配置归档文件夹空间大小的能力，支持10-1000GB。
（13）支持归档文件夹空间过小时，从最早的切片文件滚动删除的能力。
▲（14）具备中文、繁体中文、英语三语互相切换的能力。
5.切片上传日志管理
▲（1）具备保存切片文件上传日志的能力。
（2）具备配置切片文件上传日志保留时间的能力，支持5-365天。
（3）具备配置切片文件上传日志占用空间的能力，支持1-20GB。
（4）具备切片文件上传日志达到设置大小后，从最早的日志滚动删除的能力。
▲（5）具备配置切片文件上传列表单页显示≥20个的能力。
（二）人工智能病理切片辅助诊断系统：
1.通用功能
（1）具备账号登录软件的能力。
（2）具备登录时鉴别账号权限的能力。
（3）具备显示或隐藏账号密码的能力。
（4）具备查看关于我们的能力。
（5）具备修改当前登录账号密码的能力。
（6）具备退出登录的能力。
（7）具备修改系统语言的能力，包括简体中文、繁体中文与英文。
2.数字阅片
（1）病例信息列表
①具备展示所有上传切片的能力。
②具备以病理号为单位展示所有上传切片的能力。
③具备展示病例入库时间、病理号、器官、切片查阅状态与所有切片的能力。
④具备通过入库时间、切片器官、查阅状态与预测结果筛选病例的能力。
⑤具备通过入库时间升序或倒序排列病例的能力。
⑥具备记录入库时间升序或倒序排列的能力。
⑦具备通过病理号升序或倒序排列病例的能力。
⑧具备记录病理号升序或倒序排列的能力。
●⑨具备通过“预测有癌”、“需要人工诊断”、“警示岛/警示点”、“预测无癌”划分切片的能力。
●⑩具备通过不同颜色展示“预测有癌”、“需要人工诊断”、“警示岛/警示点”或“预测无癌”切片的能力。
●⑪具备分析胃、肠、子宫内膜、宫颈、乳腺、肺等部位的功能。
（2）切片预览
①具备不同医院之间数据相互隔离的能力。
②具备使用本地应用程序，来打开页面的能力。
③具备点击返回按钮返回病例信息列表页面的能力。
④具备展示品牌logo的能力。
⑤具备展示切片号的能力。
⑥具备切片号过长时缩略切片号中间部分，展示切片号首尾的能力。
⑦具备切片号过长缩略时，鼠标移至切片号后展示全部切片号的能力。
⑧具备展示切片部位的能力。
⑨具备展示切片类型的能力，包括HE切片与IHC切片。
⑩具备展示IHC切片抗体类型的能力。
▲⑪具备展示热力图、色阶图、淋巴结识别图，点击按钮后可展示对应的图层。
●⑫具备切片旋转的能力，且切片旋转具备快速定位置常用角度的能力，例如0度、45度、90度、135度、180度、225度、270度与315度。
▲⑬切片旋转具备保存的能力，即保存后，打开对应切片会默认展示保存的旋转角度。
▲⑭切片旋转具备重置的能力，即点击重置后，恢复默认的角度。
⑮具备长度测量的能力。
▲⑯具备多段长度测量的能力。
⑰具备展示测量长度的能力。
▲⑱具备切片视野截图的能力。
▲⑲具备展示切片视野≥4张截图的能力。
▲⑳具备添加切片视野截图备注、查看切片视野截图、删除切片视野截图、下载切片视野截图的能力。
▲㉑具备展示当前切片所属病例下全部切片的能力。
▲㉒具备按照切片号顺序排序病例下全部切片的能力。
▲㉓病例下切片支持展示切片号、部位、切片类型、AI预测结果、标签图与缩略图的能力。
▲㉔具备点击标签图后展示标签图原图的能力。
▲㉕具备收起病例下全部切片列表的能力。
▲㉖具备通过切片部位，切片类型与预测结果筛选病例下切片的能力。
▲㉗具备通过切片视野缩放≥100倍与移动的能力。
▲㉘具备分层加载切片图像的能力。
▲㉙具备展示当前切片大小图例的能力。
▲㉚具备随着切片大小的缩放与动态调整切片大小图例的能力。
▲㉛具备展示热力图图例的能力。
▲㉜具备展示切片罗列图的能力。
▲㉝具备展示当前视野在切片缩略图中位置的能力。
▲㉞具备通过点击与拖动切片缩略图，快速移动切片视野的能力。
▲㉟具备展示当前切片视野缩放倍率的能力，并可以动态更新。
▲㊱具备展示固定缩放倍率，以供点击后快速定至对应缩放比例的能力，包括1倍、2倍、4倍、10倍、20倍与40倍。
▲㊲具备保存切片报告的能力。
▲㊳具备点击按钮跳转至病例中下一张切片的能力。
▲㊴具备病例中最后一张切片，点击下一例按钮切片至下一个病例的能力。
▲㊵具备基于是否打开过切片，将切片分为已查阅与未查阅状态的能力。
3.切片预测
●（1）具备预测“.kfb”、“.mdss”、““.tmap”、“.sdpc”、“.ibl”、“.svs/.scn”、“.vms/.vmu/.ndpi”、“.svslide”、“.tif/.tiff”、“.hwp/.csp”、“.dmetrix”、“.zyp”、“.mrxs”、“.pxb”、“.tron”等15种格式文件的能力。
▲（2）具备预测整张切片的癌区，并用热力图覆盖癌变区域的能力。
（3）具备基于器官的预测模型调用能力，实现更精准的预测效果。
（4）具备基于切片的部位名称对应所属器官的能力。
▲（5）具备变更切片的所属器官重新预测的能力。
●（6）具备将整个病例批量变更所有切片所属器官重新预测的能力。
▲（7）具备基于器官的预测优先级来优先预测某个器官的能力。
（8）具备基于每个器官的可预测切片数量来决定每个器官的切片是否可以预测的能力。
（9）具备基于每个器官的可预测服务可用期来决定每个器官的切片是否可以预测的能力。
▲（10）具备相同器官预测优先级，按照切片入库时间由早到晚优先预测的能力。
（11）具备使用不同模型来预测不同切片良恶性的能力。
（12）具备多模型部署能力。
（13）具备多机多GPU部署模型能力。
（14）具备选择CPU或GPU执行模型的能力
（15）具备按器官选择模型的能力
（16）具备选择性部署切片格式解析插件的能力
（17）具备按预测疾病种类配置是否保存可视化预测结果的能力
（18）具备动态选择需要展示可视化结果的疾病种类的能力
（19）具备基于预测阈值决定切片预测结果为预测有癌、需要人工诊断、警示岛或警示点以及预测无癌的能力。
●（20）具备通过热力图的不同颜色层级表明对应组织癌变的概率，深红色最高，浅蓝色最低的能力。
▲（21）具备通过对癌变区域分析，预测癌分型的能力。
（22）具备使用不同模型来预测不同切片良恶性分型的能力。
▲（23）具备通过分型热力图展示多种癌分型与癌分型区域的能力。
（24）具备基于预测结果，对癌结果十分明确的切片归为预测有癌的能力。
▲（25）具备用高级警示的红色标识预测有癌的能力。
▲（26）具备打开预测有癌的切片后默认展示热力图的能力。
（27）具备预测有癌的切片缩放至20倍时自动关闭热力图的能力。
▲（28）具备计算预测有癌切片癌区面积占比的能力。
●（29）具备基于预测结果，对癌结果不太明确的切片归为需要人工诊断的能力。
（30）具备用中级警示的黄色标识需要人工诊断的能力。
●（31）具备对需要人工诊断的切片进行癌分型预测的能力。
▲（32）具备对需要人工诊断的切片进行警示提示的能力。
▲（33）具备对切片长乘宽≤2.25亿像素点的切片默认为需要人工诊断的能力。
▲（34）具备计算需要人工诊断切片癌区面积占比的能力。
▲（35）具备基于预测结果，对非癌结果十分明确的切片归为预测无癌的能力。
▲（36）具备用无警示的绿色标识预测无癌的能力。
▲（37）具备预测无癌的切片中展示天眼模式的能力，天眼模式即展示所有AI预测出来的可疑癌变区域。
▲（38）具备预测整张切片的良性病区域，并用色阶图覆盖良性病变区域的能力。
▲（39）具备预测多种良性病变的能力，并通过不同颜色的色阶图区分不同类型的良性病变。
▲（40）具备打开预测无癌的切片后默认展示色阶图的能力。
▲（41）具备基于预测结果，对非癌结果明确，但存在个别区域可疑的切片归为警示岛的能力，并支持展示可疑区域的缩略图。
●（42）具备警示岛切片点击可疑区域缩略图后，快速跳转至对应可疑区域的能力。
●（43）具备通过是否点击缩略图查看可疑区域，标识对应可疑区域是否已读的能力。
▲（44）具备警示岛展示≥6个可疑区域的能力。
▲（45）具备通过判断所有可疑区域是否已读，来标识警示岛是否已读的能力。
●（46）具备基于预测结果，对非癌结果明确，但存在个别可疑微小癌灶的切片归为警示点的能力，并支持用大小不变的箭头展示可疑微小癌灶。
●（47）具备随着切片大小缩放，警示点箭头大小始终不变的能力。
▲（48）具备将400-40000平方微米的区域判断为可疑微小癌灶的能力。
▲（49）具备用低级警示的蓝色标识警示岛或警示点。
▲（50）具备警示岛与警示点的切片中展示天眼模式的能力，天眼模式即展示所有AI预测出来的可疑癌变区域。
（51）具备识别独立淋巴结的能力，并通过淋巴结识别图来框选独立淋巴结。
（52）具备打开淋巴结的切片后默认展示淋巴结识别图的能力。
4.切片诊断
（1）具备展示基于器官的对应诊断条目的能力。
（2）具备基于条目的类型分类展示条目的能力，分为有癌条目、癌前病变条目与无癌条目。
（3）具备预测有癌与需要人工诊断的切片，条目按照有癌条目、癌前病变条目与无癌条目顺序展示的能力。
●（4）具备警示岛或警示点与预测无癌的切片、条目按照无癌条目、癌前病变条目与有癌条目顺序展示的能力。
（5）具备仅阅片的切片、条目按照有癌条目、癌前病变条目与无癌条目顺序展示的能力。
（6）具备展示支持AI预测的条目。
▲（7）具备通过多个按钮展示同一条目下不同程度的疾病、例如腺癌：高分化腺癌、中分化腺癌、低分化腺癌。
（8）具备通过点亮对应按钮后、在切片报告中展示对应疾病的能力。
▲（9）具备同时点亮同一条目的不同程度的按钮实现联动的能力、例如中分化腺癌+低分化腺癌=中-低分化腺癌。
▲（10）具备基于切片的预测状态与预测结果定制化展示条目顺序的能力。
5.切片&病例报告
▲（1）具备切片报告结构化报告与自由化报告两种类型的能力。
（2）具备结构化报告中、报告内容与诊断条目中的按钮联动的能力。
（3）具备自由化报告中、报告内容自由化编辑的能力。
（4）具备报告实时保存的能力。
（5）具备点击查看病例报告的能力。
（6）具备将病例下所有切片报告整合为病例报告的能力。
●（7）具备病例报告中、多个相同部位的切片报告整合为一条的能力。
●（8）具备基于同一个条目的疾病程度生成病例报告中最严重程度报告的能力。
▲（9）具备展示当前病例所有切片视野截图的能力。
（10）具备鼠标移至切片视野截图后、自动放大截图的能力。
▲（11）具备展示病例下所有切片报告的能力。
●（12）具备点击对应切片报告后自动跳转至切片页面的能力。
（13）具备实时保存病例报告的能力。
（14）具备点击保存病例报告的能力。
（15）具备返回切片页面的能力。
▲（16）具备将病例报告导入PIS系统的能力。
▲（17）具备将病例报告内容复制至剪切板的能力。
▲（18）具备将视野截图导入PIS系统的能力。
（19）具备单切片病例快速导入至PIS系统的能力。
（20）具备发布病例报告后返回病例列表信息页面的能力。
（21）具备演示模式、禁用发布报告的能力。
▲（22）具备展示诊断历史的能力、展示每一次导入PIS系统中的切片报告内容。
●（23）具备展示历史诊断次数的能力。
●（24）具备选取某一次诊断历史、并更新至当前切片的诊断面板的能力。
6.用户管理
（1）医生管理
①具备展示所有账号信息的能力。
▲②具备展示账号创建时间、登录名、用户姓名、用户角色、所属医院与备注信息的能力。
③具备通过创建时间、用户角色与所属医院来筛选账号信息的能力。
④具备通过登录名或用户姓名搜索账号信息的能力。
⑤具备通过创建时间正序或倒序排列账号信息的能力。
▲⑥具备新增账号的能力、包括登录名、用户角色、用户姓名、所属医院、初始密码以及备注。
▲⑦具备区分账号角色的能力、并赋予不同账号角色不同的权限。
▲⑧具备修改账号登录名、用户角色、用户姓名、所属医院、初始密码以及备注的能力。
⑨具备批量修改账号密码与备注的能力。
⑩具备删除账号的能力。
⑪具备批量删除账号的能力。
（2）医院管理
①具备展示所有医院信息的能力。
②具备展示账号创建时间、医院ID、医院名称与备注信息的能力。
③具备通过创建时间来筛选医院信息的能力。
④具备通过医院名称搜索医院信息的能力。
⑤具备通过创建时间正序或倒序排列医院信息的能力。
⑥具备新增医院的能力、包括医院名称与备注。
⑦具备修改医院的能力、包括医院名称与备注。
（3）日志管理
①具备展示所有账号改动信息的能力。
②具备展示账号改动信息的操作时间、登录名、用户姓名、用户角色、操作类型与操作人员的能力。
③具备通过操作时间与操作类型来筛选账号改动信息的能力。
④具备通过登录名搜索账号改动信息的能力。
⑤具备通过创建时间正序或倒序排列账号信息的能力。
⑥具备记录每次账号改动的能力。
⑦具备查看每次账号改动前后信息对比的能力、包括改动的操作人、操作时间、操作类型、改动前后的登录名、用户姓名、用户角色、所属医院与备注信息。
7.切片管理
（1）切片管理
①具备查看当前服务器中病例数量、切片数量与当前磁盘使用情况。
②具备展示当前磁盘使用空间、磁盘总空间与磁盘使用率的能力。
③具备当磁盘使用率超过80%后标红预警的能力。
④具备展示所有切片信息的能力。
⑤具备展示切片入库时间、切片号、查阅状态、切片器官、预测结果、所属病理号与所属医院的能力。
⑥具备通过入库时间、查阅状态、切片器官、预测结果与所属医院来筛选切片信息的能力。
⑦具备通过切片号或病理号搜索切片信息的能力。
⑧具备通过入库时间正序或倒序排列切片信息的能力。
⑨具备通过切片号正序或倒序排列切片信息的能力。
⑩具备查看切片详细信息的能力、包括切片号、病理号、查阅状态、预测结果、文件名、文件大小、切片文件路径、上传时间、完成时间、切片标签图与切片缩略图。
⑪具备基于当前预测配置重新生成切片预测结果的能力。
⑫具备基于当前预测配置批量重新生成切片预测结果的能力。
⑬具备重新预测切片的能力。
⑭具备批量重新预测切片的能力。
▲⑮具备将切片预测结果与诊断结果批量导出的能力。
（2）病例管理
①具备展示所有病例信息的能力。
②具备展示病例入库时间、病理号、签发状态、切片器官、预测结果、切片数量与所属医院的能力。
③具备通过入库时间、签发状态、切片器官、预测结果与所属医院来筛选病例信息的能力。
④具备通过病理号搜索病例信息的能力。
⑤具备通过入库时间正序或倒序排列病例信息的能力。
⑥具备通过病理号正序或倒序排列病例信息的能力。
⑦具备查看病例详细信息的能力、包括病理号、入库时间、签发状态、预测结果与切片列表、包括切片号、切片标签图与切片缩略图。
⑧具备基于当前预测配置重新生成病例下所有切片预测结果的能力。
⑨具备基于当前预测配置批量重新生成多个病例下所有切片预测结果的能力。
⑩具备重新预测病例下所有切片的能力。
⑪具备批量重新预测多个病例下所有切片的能力。
⑫具备将病例级预测结果与诊断结果批量导出的能力。
（3）日志管理
①具备展示所有切片改动信息的能力。
②具备展示切片改动信息的上传时间、操作时间与操作类型的能力。
③具备通过上传时间、操作时间与操作类型来筛选切片改动信息的能力。
④具备通过切片号或病理号搜索切片改动信息的能力。
⑤具备通过切片上传时间正序或倒序排列切片改动信息的能力。
⑥具备通过切片操作时间正序或倒序排列切片改动信息的能力。
⑦具备记录每次切片改动的能力。
⑧具备查看每次切片改动前后信息对比的能力、包括改动的操作人、操作时间、操作类型、改动前后的切片号与病理号。
8.配置管理：
（1）具备基于医院进行各项配置的能力。
▲（2）具备打开预测有癌的切片后配置是否默认展示热力图的能力。
●（3）具备配置预测有癌的切片达到某一缩放倍率后，是否自动关闭热力图的能力。
（4）具备配置预测有癌的切片自动关闭热力图的缩放倍率的能力。
（5）具备配置预测有癌，警示岛与警示点的切片是否展示天眼模式的能力。
●（6）具备打开预测无癌、警示岛与警示点的切片后配置是否默认展示色阶图的能力。
（7）具备打开淋巴结的切片后配置是否默认展示淋巴结识别图的能力。
▲（8）具备配置切片页面中是否展示切片标签图的能力。
▲（9）具备配置切片页面是否展示返回按钮的能力。
▲（10）具备配置切片页面中是否展示跳转至下一例病例按钮的能力。
（11）具备配置切片页面中是否展示全屏按钮的能力。
（12）具备配置切片页面中点击切片视野截图时，是否需要二次确认弹窗的能力。
（13）具备配置病例报告中是否可以辅助病理报告内容至剪切板的能力。
（14）具备配置切片页面中是否展示快捷导入按钮的能力。
▲（15）具备配置是否启用警示岛功能的能力。
●（16）具备配置切片页面中点击警示岛缩略图展示对应可疑癌区时是否默认展示天眼默认热力图的能力。
（17）具备配置切片页面中点击警示岛缩略图展示对应可疑癌区时展示天眼默认热力图后，移动切片视野后是否自动关闭天眼模式热力图的能力。
（18）具备配置切片页面中警示岛展示≥6个可疑癌区的能力。
▲（19）具备配置是否启用警示点功能的能力。
（20）具备配置切片页面中警示点展示≥6个可疑微小癌灶的能力。
（21）具备配置切片页面中同时触发警示岛与警示点时，是否仅展示警示岛不展示警示点的能力。
▲（22）具备配置页面是由浏览器还是由本地应用程序打开的能力。
（23）具备配置是否进入演示模式，从而禁止发布报告的能力。
（24）具备配置发布病例报告后，将页面停留在当前切片或返回病例列表信息页面的能力。
●（25）具备配置需要人工诊断的切片是否展示癌分型与警示标语的能力。
（26）具备配置切片视野加载时，是否禁用过渡动画的能力。
（27）具备配置诊断条目模板的能力，包括每个器官中诊断条目与诊断条目中按钮。
（28）具备配置诊断条目按钮中，按钮展示的内容与对应按钮在切片报告中展示内容的能力。
（29）具备配置每个器官中，默认选中条目按钮的能力。
▲（30）具备修改诊断条目模板的能力。
（31）具备配置基于各种切片文件名称解析切片号的能力。
（32）具备配置切片页面中是否展示logo的能力。
（33）具备配置切片页面中logo图片的能力。
（34）具备配置切片报告与病例报告中，所有符号全半角的能力。
▲（35）具备配置切片报告与病例报告中，每行内容前缀的能力，包括增加英文、中文、数字与符号等。
▲（36）具备配置每个器官病例报告中，相同部位的切片报告是否需要整合的能力。
▲（37）具备配置每个器官的切片报告中，使用结构化切片报告还是自由化切片报告的能力。
（38）具备按照预测状态，配置切片条目中有癌条目、癌前病变条目与无癌条目顺序的能力，包括待预测切片、预测中切片与预测失败的切片。
（39）具备按照预测结果，配置切片条目中有癌条目、癌前病变条目与无癌条目顺序的能力，包括待预测有癌、需要人工诊断、警示岛或警示点、预测无癌与仅阅片的切片。
（40）具备配置对接各个厂家的PIS流程的能力。
●（41）具备配置每个器官的部位字典的能力，包括增加部位关键词、删除部位关键词、修改部位关键词以及查看部位关键词。
（42）具备配置每个器官中，部位关键词的权重的能力，包括切片部位同时命中两个不同器官的关键词，基于关键词权重更高的器官来决定切片的所属器官。
（43）具备展示每个器官的是否可预测状态的能力。
（44）具备配置每个器官的是否可预测状态的能力。
（45）具备展示每个器官的剩余可预测切片数量的能力。
（46）具备配置每个器官的剩余可预测切片数量的能力。
（47）具备展示每个器官的可预测服务有效期的能力。
（48）具备配置每个器官的可预测服务有效期的能力。
（49）具备配置不同器官的预测优先级的能力。
（50）具备将不同器官配置为同一预测优先级的能力。
（51）具备配置预测阈值决定切片预测结果为预测有癌、需要人工诊断、警示岛或警示点以及预测无癌的能力。
（52）具备配置癌分型、癌前病变分型与良性病分型阈值的能力。
（53）具备配置癌前病变与良性病分型色阶图颜色的能力。
（三）病理信息系统对接系统：
1.支持的病例信息提供
▲（1）具备对接市面上主流病理信息系统的能力，包括江丰、朗珈、方信、麦迪克斯、衡道、捷达、明理、美泉、明天医网、千屏、千麦、云康等。
▲（2）具备自主切片文件上传与切片文件挂载存储的能力。
（3）具备接收病例与切片信息的能力。
（4）具备同步切片文件上传状态的能力。
（5）具备同步病例级与切片级预测结果的能力。
（6）具备同步病例级与切片级分型预测结果的能力。
▲（7）具备被PIS唤起页面的能力，包括指定病例与切片。
（8）具备同步病例报告与切片报告的能力。
（9）具备接收PIS发布报告的能力。
（10）具备同时兼容多个不同PIS厂商的能力。
（11）具备兼容多种通讯协议的能力。
2.质控：
▲（1）具备预测切片质控情况的能力，包括气泡、模糊、脏污、褶皱、刀痕与其它。
（2）具备展示每种质控对应的设计图的能力。
（3）具备展示每种质控对应的面积占比的能力。
▲（4）具备提供总体质控评分的能力。
（5）具备基于质控评分来决定是否展示质控色阶图的能力。
（6）具备基于每种质控情况的面积占比配置扣除对应质控评分的能力。
（7）具备配置质控评分阈值，低于对应阈值才展示质控评分与质控色阶图的能力。
3.证书
▲（1）系统需具备二类病理诊断图像处理软件注册证。
▲（2）系统需具备组织学AI辅助诊断软件证书。
▲（3）系统需具备三方出具的病理诊断图像处理软件检测报告。
●（4）系统需具备数字病理图像格式解析软件证书。
●（5）系统需具备数字病理切片读图软件证书。
●（6）系统需具备病理辅助诊断系统或人工智能病理辅助诊断系统软件证书。
●（7）质保年限：≥10年。
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	（一）核心技术参数
1.系统功能技术参数
（1）整体要求
①病理信息管理系统为一体化设计，整体采用更先进的B/S架构，方便病理科进行数据监控、日常管理，利用服务器和专有网络，将硬件技术与软件信息化建设相结合，满足医院病理科在各个工作流程的管理要求，实现科室内部数字化、科学化、制度化管理。
②支持远程异地备份服务，定时将数据库备份文件传递到异地服务器，防备本地服务器可能出现的物理灾难等。
●③软件产品通过国家信息安全等级保护2.0第三级认证。（提供证书复印件）
（2）科室管理工作站
①提供用户基本信息及账号状态管理，支持分角色的用户授权，灵活分配各流程工作站的数据操作和查询权限，实现人员工作量、质控绩效的精细化管理。
②提供病理专业化分类病例库管理，实现各病例库的差异化分工流程配置、报告用时设置、流程数据记录设置。
③提供系统基础数据字典管理及多级数据字典管理，可对常用词、收藏标签、肿瘤分类等特殊字典进行分级、排序、导入操作。
④提供可视化节假日管理工具，支持在系统内设置节假日信息。根据工作日与节假日差异化进行工作耗时统计。
●⑤提供常规、冰冻、细胞学、会诊、分子病理各类报告格式化书写模板及打印模板配置管理。模板编辑支持文字输入、单选、多选、表格、勾选框等元素随意排列组合，达到符合规范化诊断模板的最终报告输出要求，实现诊断报告的标准化。
⑥系统预置多种报告书写及打印模板，并可根据病理科需求进行定制化修改。诊断时，可根据当前病例自动匹配默认模板，调整诊断模板自动关联打印模板，无需手工切换。
●⑦提供取材描写、诊断内容的格式化录入模板管理，提高诊断书写效率和诊断内容标准化。系统预置CAP模板及原文参考附件，并可根据病理科需求进行定制化修改。
⑧提供系统消息通知模板管理，设置消息提示方式、提示场景、提示人员等。用户可根据实际业务需要配置对应的消息通知模板，实现重要消息的主动通知提醒。
（3）登记工作站
①支持按照常规组织、细胞学、分子病理、冰冻等分类病例库进行病例登记。
②支持手工录入送检病例信息及样本信息。
③支持根据患者姓名、门诊号、住院号等信息，自动匹配患者历次检查。
④支持病理编号按照规则自动升位登记；自动提示及禁止重号，保证编号连续性及唯一性。
⑤支持配置多种送检信息、样本信息默认值，提高医生登记效率。
●⑥支持预编号功能，可录入基本信息实现快速的批量自动编号。
●⑦临床送检质控记录，对临床送检标本是否符合标准进行记录。
●⑧支持术中冰冻病例按照送检样本数量进行延时设置。
⑨支持分子病理登记时，设置与常规组织、细胞学病例不同的登记信息要求，并可根据检测项目匹配不同的编号规则。
⑩支持登记时管理VIP患者标识，可对VIP患者病例设置限制，仅限指定人员进行查看。
（4）取材工作站
①支持取材大体描述和取材明细记录。
●②支持取材记录员和取材医生双人同步操作，双界面的取材信息同步显示。
③支持取材常用词，并可分类管理公有、私有常用词，提高取材记录效率。
④支持对接大体拍摄设备，拍摄记录采取部位。
⑤支持对接包埋盒打号机，取材明细记录的同时，实时打印包埋盒；也支持按照病例连号预打印包埋盒。
⑥支持冰冻病例，打印冻头标签。
⑦支持记录脱钙蜡块、延时固定蜡块；并追踪特殊蜡块的脱钙、固定流程。
●⑧出现多人同时打开同一个病例取材信息时，系统可自动做出提示，避免误操作。
⑨支持打印取材底单，包含取材明细、大体所见、镜下所见、病理诊断等信息。
⑩支持取材记录的同时选择包埋盒所放置的脱水篮，为脱水批次做好准备工作。
⑪支持对取材过程录像，按单病例自动分段存储，并支持录像的查询和回放。
⑫支持样本入库及销毁，可进行批量扫码出库。
⑬支持取材人员对“我的蜡块”查询包埋、制片评价结果。
（5）包埋工作站
①支持扫描包埋盒条码后自动提取蜡块相关的病例基本信息、取材明细、取材脱水等前缀步骤时间，有效进行包埋核对；并可同步进行包埋评价。
②自动化包埋扫描流程，支持逐个扫码完成包埋时间、操作人记录，实时显示当前病例的包埋进度，可提示我的今日包埋总数和全部待包埋总数。
●③支持对包埋盒进行连号扫描，只需扫描起始号和结束号，批量进行包埋确认，并可核对连号区间内的所有蜡块信息。
④扫描包埋盒时自动切换相关病例，如上个病例未全部完成，系统自动进行病例切换提醒。
⑤支持异常蜡块进行拍照留档，并可对留档照片进行查看
⑥支持异常蜡块终止，或暂停操作，并对相关异常蜡块进行查询。
⑦支持手动批量选择方式进行包埋记录。
（6）制片工作站
①支持对接玻片打号机、标签打印机，并支持设置标签内容的排版格式，由系统按照配置的切片信息发送给打印设备进行打印。
②支持扫描包埋盒条码后自动提取蜡块相关的病例基本信息、取材信息、切片信息，有效进行制片核对；并可同步进行制片评价。
③支持自动化制片流程，扫描包埋盒实时打印玻片；也可支持批量预打印切片，提高制片操作效率。
④通过逐个扫描包埋盒及对应的玻片，自动记录制片人、捞片人、制片时间等信息。
⑤对制片过程中的异常切片可以重新打印，并记录重打原因。对于异常切片，也可能通过手动方式完成制片记录。
●⑥支持冰冻病例，便捷打印冰冻切片信息，通过逐个扫描冻头和切片，完成制片记录。
●⑦支持细胞学病例，便捷添加和打印切片，通过逐个扫描细胞样本和切片，完成细胞制片记录。
⑧支持特检医嘱、技术医嘱切片的扫描流程，精确记录医嘱切片的制片操作人员、制片时间。
⑨支持制片人员对“我的切片”查询阅片评价结果。
⑩支持制片前，对蜡块进行自动合片、手动合片操作，打印合片标签，满足科室合并制片需求。
（7）染色工作站
①支持对切片进行连号扫描，只需扫描起始号和结束号，批量进行切片染色上机记录。并可提示我的待染色和全部待染色总数。
②支持按照上机批次，快速扫描识别该批次切片，批量记录染色结束时间。
③支持批量手工完成染色记录。
④支持对免疫组化染色进行单独的染色跟踪，可扫描切片新建免疫组化染色批次，并快速根据批次记录上机染色时间。
⑤支持查看和管理染色机信息，记录染色机品牌、容量等信息，在染色操作时可按容量提示染色人员进行选择。
⑥支持染色机进行异常状态设置，出现故障时可停用异常设备。
⑦分类管理常规染色机和免疫组化染色机，当进行不同的染色操作时，避免用户选择混淆。
（8）派片工作站
●①核对切片的质量，确保无误后，扫描切片批量确认，如果是同一染色批次的切片只需扫描一张，系统会自动读取全部切片。
②可以选择相关的诊断医生进行批量扫描拍片。
③为保证切片质量可以在切片抽检处搜索切片查看切片质量。抽检后会留有记录可通过抽检记录查询。
④在派片记录处可以根据切片号、取片医生或取片日期查询派片信息，方便医生跟踪切片去向避免拿错丢失等情况。
⑤可以进行抽检统计，扫描任意一批切片并进行合格与否结果标注并记录不合格原因。
（9）诊断工作站
①支持诊断时查看病例的基本信息、临床诊断信息、肉眼所见、取材明细、切片列表、病理图像等内容，录入镜下所见、病理诊断等诊断报告项目。
②支持高度可配置的分库管理诊断模板和报告模板，满足院内各类报告的格式要求。
③支持配置诊断图像数量和进行报告选图数量提醒。
④支持在诊断模板中分类配置病例重要信息提示及取材明细，便于按不同病例类型提供诊断核对信息。
●⑤支持报告同屏预览模式，医生可在书写报告的同时查看报告的预览效果，减少页面切换频次，提升工作效率。
⑥提供肉眼所见、镜下所见、诊断意见分类常用词。区分私有、公有常用词管理，支持常用词的新增和编辑，私有常用词支持拖拽排序或更换分类。
●⑦支持诊断格式化录入模板，并附带格式化模板参考文献，方便医生进行报告的格式规范书写。
⑧支持诊断书写时快速提取样本信息、医嘱信息、冰冻诊断内容等多种辅助书写工具，提高诊断效率。
⑨既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，如查看细胞学、冰冻快速、分子检测等，可通过历次检查查看。
●⑩支持诊断意见防呆提醒，当诊断意见中出现性别冲突的关键字、与临床诊断内容发生部位冲突的关键字、诊断结果同时出现癌和瘤关键字等情况，可进行智能提醒，再次确认诊断内容。
⑪病例查询支持三级搜索：可通过当前医生的待处理工作提醒进行快捷搜索；可通过常用搜索条件，包含病例库分类、操作人、操作时间区间、病例状态、病理号等进行搜索；可通过高级查询，支持各类复杂条件组合查询。
⑫支持根据诊断医生分工，自动提示“我的待诊断”“我的待审核”“我的当天应发”“我的延迟病例”“我的科内会诊”“我的已提复片”等病例待办列表。可授权管理人员查看“所有待诊断”“所有当天应发”“所有延迟病例”“近期科内会诊”等科室综合待办列表。
⑬支持各类信息模糊查询，支持病理号精确定位，支持首字母查询，支持对诊断内容、镜下所见等长文本信息进行多个关键字组合查询。
⑭可发出内部技术医嘱要求，包括重切、深切、补取等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。
⑮可发出特检医嘱要求，包括免疫组化、特殊染色、分子病理等，可查看特检医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果，可按照标记物单独选择或管理医嘱套餐。
⑯支持对特检医嘱的表型进行填写，并可将特检医嘱结果快速提取到诊断意见中。
⑰支持病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。
●⑱系统支持记录病例详细的流程追踪记录，精确显示流程操作人员及设备，记录状态变更，针对关键流程进行节点提示。追踪记录包含标本、蜡块、切片的添加、修改、删除痕迹，支持对病理诊断、肉眼所见的修改进行文字比对。
⑲支持发起医嘱自动记录“缓发原因”，也支持手动选择报告缓发原因，进行报告的缓发记录。
⑳支持报告到期提醒，可按照诊断医生提醒当天应发病例及超时病例。术中冰冻报告支持显示倒计时提醒。
㉑提供病理报告审核后的“缓冲期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。
㉒可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。
㉓支持建立随访记录，记录随访内容、时间和结果。方便对病人进行跟踪观察，有利于提高医疗质量，改善医疗服务，增强医患沟通交流。
㉔支持病例进行教学分类，有利于科内教学工作的开展。
㉕支持诊断的初诊锁定及复诊锁定功能，初诊锁定可明确初诊完成状态，复诊锁定可由复诊医生锁定报告编辑权限。
㉖支持病例诊断完成后，进行质控抽检并记录质控审核结果，可通过系统设置百分比进行随机抽取。
（10）医嘱工作站
①支持打印医嘱执行所需切片或标签，可按照标记物配置默认打印类型，如玻片打号机、标签打印机、免疫组化仪等；也可针对具体医嘱进行打印类型更改。
②诊断医生开立医嘱后，系统自动推送消息提醒给医嘱操作人。
③同一病理号，如分批次开具特检医嘱，系统自动进行提示色标识，便于医嘱执行人查看。
④支持分别显示医嘱的诊断医生备注和技术执行备注。
⑤支持医嘱切片完成制片后，自动变更医嘱完成状态，并可由系统通知开立医生。
⑥支持医嘱的手动执行、撤销执行、完成执行等操作。
⑦支持对接各类全自动免疫组化仪，将医嘱信息通过系统发送后进行免疫组化标签打印。
⑧支持标记物管理，可以对标记物进行新建、编辑、删除等操作，支持双染标记物管理，支持根据标记物类型选择打印类型。
⑨支持特检医嘱套餐管理。
（11）档案管理工作站
①支持蜡块和切片的归档管理，记录归档的存储位置和时间。
②支持批量手动选择归档，支持对接高拍仪批量扫描切片归档。
③支持院内医生扫码借阅、归还蜡块和切片。
④支持录入借阅人信息和借阅明细进行院外借阅，可打印借阅单；归还时可记录院外会诊信息，或上传会诊报告单。
⑤支持按照病理号、借阅状态、经办人、是否过期等筛选条件进行查询，查看蜡块、切片借还状态。
⑥支持文件档案柜及文件的归档借阅管理，包含申请单、取材底单、诊断底单等纸质文件。
⑦支持诊断医生、医嘱执行医师在系统内发起借阅申请，提醒档案室预先准备切片及蜡块，快速完成借阅记录。
⑧支持院外借阅切片异常丢失或损毁时的作废记录。
（12）临床报告查询工作站
①通过病理号、病区、送检科室、病例库、病人类别、报告日期等条件查询门诊病人的病理报告。
②可以查看病例进行中状态、病理报告的详情信息。
③可以打印报告，并按系统设置控制原版报告的打印数量，及超出后是否可以打印副本报告。
（13）统计报表工作站
①支持查询、查看、支持饼状图、柱状图等展示的方式查看各类统计数据。
②全局统计：全局病例统计、技术组工作量统计、冰冻耗时统计、冰冻超期报告分组统计、冰冻平均耗时统计、超期报告统计、危急值统计、十三项指标统计、表型统计、报告签收单、切片制作及报告统计。
③病理登记：样本来源统计、漏编病理号统计。
④取材：特殊样本统计、取材流水统计、取材制片交接统计、样本评价统计、补取分类统计。
⑤包埋：蜡块数量统计、常规蜡块交接统计、包埋评价统计。
⑥制片：制片明细统计、会诊蜡块（玻片）交接统计、制片评价统计。
⑦染色：染色机使用记录。
⑧派片：切片抽检统计、出片评价统计：
⑨诊断：取材规范统计、诊断组工作量统计、初诊漏发统计、报告发放统计、报告发放耗时统计、临床符合率统计、病理诊断及时率、初诊符合率统计、诊断符合率统计、术中快速诊断与石蜡诊断统计、特检初诊表型符合率统计、未发报告统计、阅片评价统计、科内会诊统计、报告打印记录统计、阴阳性统计、报告修改记录统计、报告缓发原因统计。
⑩医嘱：特检医嘱统计、重做医嘱统计、技术医嘱统计、补取病历统计。
⑪档案管理：借片会诊符合率统计、借阅切片统计。
●⑫自定义统计报表：支持配置自定义统计报表，可通过明细表格、汇总表格、可视化图形等多种形式，将系统内的病理流程数据配置成科室所需的质控统计报表，并授权给不同的科内用户用于查看、导出、打印。
（14）HIS系统提取接口：通过住院号、门诊号、患者编号等从HIS系统提取患者信息、送检信息，用于病历登记。
（15）病理报告回传接口：通过患者唯一号推送病理报告至第三方系统。
（16）电子病历调阅接口：提供电子病历调阅对接
（17）体检系统提取接口：通过体检号从体检系统获取患者信息、送检信息。
（18）PACS系统调阅接口：提供影像报告调阅对接。
（19）病例确费及退费接口：实现病例的确费/退费流程，包含病例登记的确费同步，病例取消的退费同步，并支持已登记病例的科内收费管理。
（20）定制微信公众号接口：
（21）定制自助终端报告打印机接口：
（22）集成平台接口模块-主数据同步：提供院级数据集成平台的主数据同步对接，包含用户信息、科室信息。
（23）集成平台接口模块-报告回传：提供院级数据集成平台的病理报告回传对接。
（24）集成平台接口模块-单点登录：提供院级数据集成平台的单点登录对接；以用户信息同步对接为基础。
（25）CA数字签名系统接口：提供数字签名系统对接，支持病理报告审核过程的数字签名校验及签名数据存储。
（26）第三方报告数据导入接口：提供定制接口将第三方的检测结果/分析数据导入病理系统中，从而在病理系统中出具相应的报告。例如：HPV、DNA
（27）病理历史数据接入：实现原病理系统中的历史病例信息及其报告文件接入到现有系统，支持病例关联历次检查，支持历史报告查询。需原系统数据库保持运行状态，可进行数据查询。
（28）支持对接包埋盒打号机、玻片打号机、大体拍摄系统、高拍仪、显微镜摄像头、全自动免疫组化仪等常规设备。
（二）系统功能配置清单
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	科室管理工作站模块
	1套

	2
	登记工作站
	1套

	3
	取材工作站
	1套

	4
	包埋工作站
	1套

	5
	制片工作站
	1套

	6
	染色工作站模块
	1套

	7
	报告工作站
	1套

	8
	临床报告查询工作站
	1套

	9
	档案管理工作站
	1套

	10
	医嘱工作站
	1套

	11
	统计报表工作站
	1套

	12
	HIS系统提取接口
	1套

	13
	病理报告回传接口
	1套

	14
	电子病历调阅接口
	1套

	15
	PACS系统调阅接口
	1套

	16
	体检系统提取接口
	1套

	17
	病例确费及退费接口
	1套

	18
	定制软件接口（微信公众号、自助机报告打印）
	2套

	19
	定制第三方报告数据导入（DNA倍体、HPV）
	2套

	20
	集成平台接口模块-主数据同步
	1套

	21
	集成平台接口模块-报告回传
	1套

	22
	集成平台接口模块-单点登录
	1套

	23
	CA数字签名系统接口
	1套

	24
	病理历史数据接入
	1套

	25
	设备类接口
	1套


（三）硬件配置清单
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	电脑
	4台

	2
	显示器
	1个

	3
	触屏一体机（含支架）
	2套

	4
	条码扫描器
	4套

	5
	高拍仪
	1个

	6
	标签打号机
	1个


●（四）质保年限：≥10年

	8
	宫颈细胞学数字病理图像计算机辅助分析软件
	1
	套
	1.宫颈细胞数学病理图像计算机辅助分析软件
●（1）软件取得NMPA颁发的二或三类医疗器械注册证。
●（2）软件诊断灵敏度：临床研究结果显示软件辅助数字阅片的诊断灵敏度为80%。
●（3）软件诊断特异度：临床研究结果显示软件辅助数字阅片的诊断特异度≥93%。
●（4）软件诊断总符合率：临床研究结果显示软件辅助数字阅片的总符合率≥95%。
（5）服务器要求：
①CPU：主频3.0GHz及以上，24核及以上。
②内存：128GB及以上。
③存储：SSD 4TB。
●⑤质保年限：≥10年。
2.制片染色一体机
●（1）制片、染色、制片+染色多种模式自由选择。
（2）创新性的膜式高精度双层过滤技术。
（3）细胞涂片直径≥1.8cm。
（4）染色模式采用浸染，且染色液不重复使用，自带温度补偿，实现自动化、标准化染色。
（5）处理标本能力：不少于20人份/批。
（6）无需连接实验室进排水。
●（7）可自动实现样本的开盖、转移、制片、染色等功能。
（8）配备全中文显示屏，实现智能化操控。
（9）可存储、实时显示、查看所有制片染色任务的状态、进度及运行记录。
（10）使用年限：≥10年。
●（11）质保年限：≥10年。
3.配套液基细胞处理试剂盒
（1）多功能一体化设计——集成细胞保存（采样/补液）、清洗及巴氏染色功能，操作简便，流程高效。
（2）安全无醛保存液——长效维持细胞形态，强效抑制病原体，使用更安全环保。
（3）快速染色技术——优化配方确保优质染色效果，显著缩短染色时间，提升检测效率。
（4）一管多检兼容性——保存样本可同时用于巴氏染色、数字病理AI分析、P16/Ki67双染及HPV检测，全面满足多元检测需求。

	9
	包埋盒激光打码机
	1
	台
	●1.采用非接触式打码技术实现对包埋盒打码，打印信息清晰、持久耐刮擦，符合病理科样本追溯管理要求。
2.全中文界面，简洁实用，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。
▲3.无需预热开机即可打标，标识字迹清晰精细，永不褪色和掉色。
▲4.采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率：25±1kHz，输出功率＜2W。
5.打印后无须光固化处理，打印后表面光滑无灼伤。
6.可以同时适用打印带盖和不带盖包埋盒。
●7.可以打印带激光粉和不激光粉包埋盒。
8.六工位的自动旋转装料装置，≥6个上料筒采用高质量铝合金材质，都可拆卸、互换。
9.包埋盒装料配备专用料管，可使用厂家配套包埋盒，也可以自选包埋盒。
●10.出料收集器具有红外感应装置，出料收集器满了以后，自动暂停，取走包埋盒以后自动打印；包埋盒呈45度角出料。
●11.打码速度：≤3秒/包埋盒。
12.仪器内部结构使用高密度铝合金材质，稳定耐用，不变形不易老化。
13.打码机支撑脚高低可调节，便于调节打码机的水平，保证设备运行的平稳。
14.打印清晰度高，可确保打印出的二维码能可靠扫描，激光器最小光斑值≤0.02mm，可打印出最小0.5mm×0.5mm的汉字。
15.仪器宽度值≤300mm。
▲16.前置设备复位开关，方便恢复设备正常运行状态。
●17.具有≥2个便于拆卸的半透明观察窗，用快拧螺丝直接固定，便于故障排除和观察设备运行情况。
18.包埋盒打码输送采用高精密丝杠传动+线性导轨支撑和精密电机驱动方式，实现打码精密定位和设备高速高效率工作。
19.支持一台电脑控制多个打码机，多进程同时打印功能，软件可分配不同任务给打印机。
20.使用年限：≥7年。
●21.质保年限：≥7年。

	10
	标本冷藏柜
	3
	台
	1.适用于病理科活检组织的接收和保存。
▲2.柜体材料采用≥1.0MM，304不锈钢磨砂板制作，坚固、美观、耐腐蚀。
3.采用优质压缩机制冷。柜内温度可控制在-5~—10摄氏度。
4.数字温度显示，柜内温度一目了然。
5.≥8MM的钢筋喷塑格网，承载强度大，标本存放方便。
▲6.对开的透明玻璃门。便于存放和分类。冷藏柜内底部有排水孔。
7.冷藏柜底部装有脚轮，方便移动。
▲8.风机与压缩机一起自动启停，有效抽排柜内有害气体排风口在冷藏柜顶部。
9.压缩机功率：≥350W、日光灯≥40W、风机功率：≥50W。
10.外形尺寸：≥1200×700×1900（长宽高）(mm)。
11.使用年限：≥10年。
●12.质保年限：≥10年。

	11
	玻片存放柜
	2
	台
	▲1.柜体采用≥0.8mm冷轧钢板，抽屉自动归位功能，每套≥4组合，每组合≥9个抽屉，共≥36个抽屉，约放切片≥55000片。
2.柜体经防锈处理，静电喷塑工艺，整体美观大方。最新利用槽式滑轮，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。
3.使用年限：≥10年。
●4.质保年限：≥10年。

	12
	玻片激光打码机
	1
	台
	▲1.采用非接触式激光标刻技术原理实现对包埋盒打码，无需墨盒和色带，不需要打印耗材。
2.全中文界面，简洁实用，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。
▲3.无需预热开机即可打标，标识字迹清晰精细，永不褪色和掉色。
▲4.采用低能耗冷光源激光器，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率：25±1kHz，输出功率＜2W。
5.采用侧翻、弹匣式可互换上料装置。
6.采用弹匣式预包装玻片装料盒，≥100张/盒。
●7.采用弹珠式卡位、不锈钢材质可抽拔出料收集盒。
8.载玻片出料输送采用高精密丝杠传动+线性导轨支撑和精密电机驱动方式，实现打码精密定位和设备高速高效率工作。
9.打标速度：≤3秒/玻片。
10.耐二甲苯、酒精，经HE染色、特染或免疫组化染色后均不出现晕染现象。
▲11.可打印各种油漆面玻片（带激光粉和不带激光粉玻片都可），漆面不打透。
▲12.打印清晰度高，可确保打印出的二维码能可靠扫描，激光器最小光斑值≤0.02mm，可打印出最小0.5mm×0.5mm的汉字。
13.可配备移动式扫描仪，实现扫包埋盒条码自动打印玻片信息。
14.支持一台电脑控制多个打码机，多进程同时打印功能，软件可分配不同任务给打印机。
15.使用年限：≥7年。
●16.质保年限：≥7年。

	13
	超纯水
	1
	台
	1.进水要求：城市自来水。
2.纯水水质（三级水）：电导率≤进水电导率x2%、有机物去除率>99%，当分子量>200道尔顿时、颗粒和微生物去除率>99%、产水量（25℃）≥28升/小时、瞬间产水量：2.0升/分钟（储水桶有水时）。
●3.超纯水水质（一级水）：电阻率18.25MΩ.cm@25℃(符合GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》)、重金属离子＜0.01ppb、细菌：＜0.01cfu/ml、颗粒物（＞0.22μm）＜1/ml、总有机碳(TOC)＜3ppb、热原(内毒素)：<0.001Eu/ml、核糖核酸酶（RNases)<1pg/ml、脱氧核糖核酸酶（DNases)：<5pg/ml。
4.性能特点：具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择、取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量、超纯水取用时，如低于您对水质要求的设定值，系统将使超纯水循环净化，直到水质达标、定量取水功能，从10ml-999999ml任意设定、定质取水功能，从1-18.25MΩ.cm任意设定、在线三路水质监控，实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度、三路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定)、高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.02cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性、PP、AC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱、UV紫外灯、UF超滤膜的使用寿命均可自行判断（寿命可设定），并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期、耗材均带有编码，系统可储存和查看耗材更换信息、系统具有完善的报警管理功能，主要管理进水、纯水及超纯水水质、进水压力和所有耗材的寿命等报警，报警发生时，自动弹出报警界面，显示并储存当前报警信息、具有超纯水内循环功能，循环功能可根据要求，随时开启或关闭、具有超纯水全管路加药消毒系统，可实现循环消毒、取水口消毒、水箱补水、手动排污、系统可自动储存历史系统报警、历史取水水质信息、耗材使用情况等记录，通过USB Host数据接口进行数据的导出，实现数据的可追溯性、自主研发的控制系统，系统具有7寸触摸屏，具有远程监控和通讯数据传输功能，具备远程取水功能，操作界面可显示、系统具有手动和自动冲洗两种模式，自动冲洗的间隔时间和持续时间可设置、主机内置12升压力纯水箱，节省实验室空间。
▲5.根据超纯水行业ASTMD5127-2018标准提供重金属Ba、Cd等5以上元素检测＜1.2ng/L、供货时随机提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标。
▲6.管道材料耐液体化学试剂性能测试无可见变化，投标人须在投标文件中提供配件由第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标。
▲7.仪器柜带进水排水水池一张：规格≥1450×745×850mm，全钢1.0mm厚镀锌钢板表面内胆采用防酸碱、防腐蚀不与硫酸盐酸反应喷涂技术，门板为密封结构、层板可随意自由调节高度，绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、高温650度以上烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）｛检测方法：测试条件：硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}、表面经刀或金属利器刮蹭后倒入98%强酸或者饱和氢氧化钠浸泡30天无腐蚀反应,投标人须在投标文件中提供配件第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标。
▲8.系统配备同品牌≥60升储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料，水箱需采用锥形底设计，桶体桶底部安装有排水阀，可排空水箱储水，水箱需标配复合空气滤器，可吸附CO2和有机物，水箱需具有独立的LCD显示功能，采用压力传感器进行液位测量，水箱液面等信息均可通过水箱LCD显示屏同步显示，水箱内表面光洁度Ra≤0.6um，达到无菌水箱标准。
9.基本配置：
	序号
	名称
	数量及单位

	1
	超纯水主机
	1台

	2
	预处理纯化柱
	1根

	3
	颗粒活性炭纯化柱
	1根

	4
	活性炭棒纯化柱
	1根

	5
	RO反渗透膜
	1根

	6
	双连体超纯化柱
	1组

	7
	0.2μm终端过滤器
	1个

	8
	(185&254nm)双波长紫外灯组件
	1套

	9
	MWCO5000D UF超滤组件
	1个

	10
	内置压力水箱
	1个

	11
	附件包、说明书等辅助工具
	1套

	12
	仪器柜带进水排水水池
	1张

	13
	5年质保保修卡
	1张

	14
	60升无菌水箱
	1套


10.使用年限：≥7年。
●11.质保年限：≥7年。

	14
	蜡块存放柜
	2
	台
	▲1.柜体采用≥0.8mm冷轧钢板，抽屉自动归位功能，每套≥4组合，每组合≥5个抽屉，共≥20个抽屉，约放蜡块≥16500块。
2.柜体经防锈处理，静电喷塑工艺，整体美观大方。最新利用槽式滑轮，起始点配高强度滑轮，抽屉推拉顺畅，同时防止抽屉拉出来过长造成意外跌落。
3.使用年限：≥10年。
●4.质保年限：≥10年。

	15
	病理标本取材台
	1
	台
	▲1.主体结构采用≥1.2mm国标304不锈钢材质，工作台面采用≥1.5mm国标304不锈钢材质，经久耐用。
2.台面采用先进的工艺、一体化压铸而成，表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着。整体成型无死角易清洁，具有耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性等优点。
●3.工作台面板为一次成型可拆卸式，三个栅格孔面板可过滤杂质避免堵塞，采用上下两层水气分流管道设计，高效排风排气互不影响。
▲4.侧面有排水系统和可伸缩冷热水给排系统，可冲刷到台面各个区域，方便又安全。
5.单独控制开关抽排风系统、采用台面下环形分流排风和上方可调角度补风系统，有效把有害气体吸取，及时补给新空气。
●6.一体化触屏控制系统，可控制取材台各个功能区的工作。
7.工作台面上设计有带过滤网的引流漏斗，可以把福尔马林废液直接通过漏斗回流到福尔马林回收器中，并标配福尔马林抽取系统，可以直接取福尔马林固定液保存组织标本。
8.工作台面流水式冲洗，不让污渍有停留机会.边沿采取内凹结构并高于台面60mm，左右有设置玻璃挡板，避免工作台液体飞溅到工作台外部。
●9.带升降取材台。
▲10.单独控制开关紫外线消毒灭菌系统和照明灯，操作安全、方便、放心。
▲11.单独控制开关粉碎机，将各种废弃的组织和小骨头粉碎，解决下水管路堵塞和环保问题。
●12.可以与医院新风系统直接连接。
13.采用高功率低噪音特制优质风机，风量≥1500m³h。
14.大体拍摄：用于对标本取材过程进行高清拍照、录像，及实现取材信息的记录，管理。标本信息可供病理诊断时作为重要判断依据。录像、标本图片等信息可永久保留，随时调阅。系统功能强大，操作简洁灵活，将极大提高病理科重要病历数据的管理水平。
（1）可通过条码枪扫描标本容器（袋）上的病理号条码自动提取相应记录。
（2）可自定义报告单上所有项目，如：病人信息、图片框数量、诊断信息等。
▲（3）可记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息。
（4）可拍摄大体标本照片、录像录音。
（5）拍摄台具备刻度线，能准确掌握标本大小情况。
（6）程序提供大体标本照片的标记和测量等工作，对大体标本照片可进行取材明细标注、文字标注和测量工作。
▲（7）具有完善的资料查询统计功能，可实现报告、图像的浏览、打印，病历资料的统计分析、导出Excel表格等。
15.使用年限：≥7年。
●16.质保年限：≥7年。

	16
	染色封片一体机
	1
	台
	▲1.可进行常规组织染色、快速冰冻染色及细胞学巴氏染色等进行染色+盖片的流水线设备。
2.体积小，可适应各种场地环境，长宽高≥970×640×620mm，重量≥130kg。
3.染色和盖片在一台设备内完成，方便快捷，稳定可靠。
▲4.染色后自动盖片，无需技术人员介入，省时省力，无需值守。
5.站点数量≥28个，包括上载站点1个，试剂站点≥18个，水洗站点4个（可根据客户需求设定为试剂缸），烤缸4个，1个转运位。
6.6个试剂站点具有智能恒温功能，温度范围为室温至90℃可调，利于切片脱蜡和苏木素染色，可在屏幕上控制开关。
7.加热试剂缸具备自动补水功能。
8.可编辑程序数量≥200套，每套程序可设置≥200个步骤。
9.≥10.4寸彩色触摸控制屏，全中文操作界面。
10.起始站点（即固定液缸）旁有快捷启动键，一键启动。
▲11.任意设置“精确”“优先”“普通”3种选项。
可设置“沥液”“甩片”“搅拌”功能。
12.试剂缸容积≥350ml。
13.玻片架容量≥20片/架。
14.随时追加样本，无需等待，即来即染，可连续追加染色架。
15.染色过程中流水缸内的进水状态实时监测，出现水流不符合要求时，设备自动报警提示。
16.具有断电记忆功能，来电后提醒用户选择继续染色或重新染色。
▲17.具有试剂管理功能，对试剂的使用天数、次数进行精确管理，提醒用户及时更换试剂，可用多种不同颜色标识在主界面上进行试剂管理。
18.内嵌ARS智能染色模型，根据试剂使用“次数”“试剂使用时间”自动智能调节染色程序时间，实现智能染色。
19.特殊材质染色架防止粘带任何试剂，以免污染下一试剂缸中的试剂。
20.盖片速度≥800片/小时。
21.喷胶针工作位置实时监测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。
22.可根据标本类型选择相应的盖片程序，具备≥6个快捷盖片程序。
23.具有坏盖玻片、无盖玻片智能检测功能，坏盖玻片自动检测并移除；缺、少盖玻片时吸取无效自动报警并停止工作。
24.经典玻璃盖玻片盖片模式，清晰度和透明度高，提高读片质量，既有利于显微镜观察，也利于数字扫描，降低科室耗材消耗。
▲25.适用盖玻片规格：24×40—60mm。
26.取片动作采用平推方式，无碎片，无漏片，动作简练，故障率低。
27.盖好的玻片自动传送至内置储存器内，可储存≥4架≥80张玻片。
28.多种工作模式，染封模式，单染模式，单封模式。
29.远程智能监控：具有远程报警、远程监控功能，可以通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态，配置USB接口，可导出Excel的质量控制表。
30.使用年限：≥7年。
●31.质保年限：≥7年。

	17
	生物安全柜
	1
	台
	1.气流模式：30%外排，70%循环。
2.通过GB 41918-2022生物安全柜认证。
3.流入气流平均风速≥0.52m/s，下降气流平均风速≥0.32m/s。
4.送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%。
5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互
6.洁净级别为10级的工作环境。
7.LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数。
8.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。
●9.前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度。
10.紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长。
11.照明灯安装在工作区前部，采用两根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上。
12.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全。
●13.前窗玻璃具有全幅可清洁功能，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角。
●14.配备双路压力传感器，实时监测送风过滤器以及排风过滤器的压差，压力变化超限时自动声光报警。
15.有断电记忆功能，恢复供电后，恢复断电前的运行状态并有报警提示。
16.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示。
17.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示。
18.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示。
●19.报警代码显示提醒设计。
20.前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能。
●21.负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体。
22.高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷。
23.一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适。
●24.上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便。
25.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便。
●26.具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧。
27.柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间方便放置或移动物品及方便座椅推进。
28.脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面。
29.使用年限：≥8年。
●30.质保年限：≥8年。
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	石蜡包埋机
	1
	台
	▲1.包埋主机工作区域独立小冷冻台，即包即冻，冷却后移至大冷冻台。
2.具有提前定时开机、定时关机等功能(包括冷冻台)。
3.阀体为一体化结构，密封性好，无漏蜡、滴蜡现象；流蜡管道自动恒温（65℃）加热，不堵塞。
▲4.工作残蜡自动回收。
▲5.配有可清洗≥6个镊子加热孔、无影照明灯。
6.双保温锅设计；一个用于放包埋盒、一个用于加热包埋模具。
▲7.包埋盒加热槽/模具加热槽：容量≥100个包埋盒。
8.通过旋钮可调节流蜡量。
▲9.具有修蜡功能：除掉包埋盒周边多余的石蜡，提高切片质量。
10.工作台具有封片功能。
11.流蜡方式：轻触感应流蜡/脚踏开关控制流蜡。
12.蜡缸容量≥5L，保温盒尺寸≥200×190cm，工作台尺寸≥500×140cm。
13.蜡缸温度设置：0～99℃任意设置。
14.保温锅温度：0～99℃任意设置。
15.工作台温度0～99℃任意设置。
16.定时开关机设定：一周内任意时间设定。
17.使用年限：≥7年。
●18.质保年限：≥7年。
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	捞片摊片烤片一体机
	1
	台
	●1.触摸式彩色液晶显示屏、中文菜单，人机对话，操作简单。
2.微电脑温度控制系统，数据库处理。
3.锅底采用压铸结构，机体表面采用整体APS工程塑料喷涂。
4.烤箱内设置多层位烤片槽，可斜插玻片60张。
5.烘片箱为鼓风式加热，可放染色架3个，单次烘片120张。
6.加热器采用进口加热膜。
▲7.摊、烘、烤三位一体化设计。
▲8.摊片、烤片烘片各加热器均为独立系统。
9.停电后运行程序不受影响。
10.摊片温度设置：0～99℃任意设置。
11.烤片温度设置：0～99℃任意设置。
12.烘片温度设置：0～99℃任意设置。
13.使用年限：≥7年。
●14.质保年限：≥7年。
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	染色通风柜
	2
	台
	▲1.框架外壳：采用≥1.2mm冷轧钢板压制成型。整个金属外框内外层均用环氧树脂静电喷涂高温固化，分上下两部分。
▲2.台面板：≥12.7mm厚实芯理化板。
▲3.内衬板、导流板：采用实芯抗倍特板，四周吸风结构，能使不同比重的气流迅速吸走。导流板采用专用固定连接件连接，清洁维护时，装卸方便。同时，专用固定连接件上还可方便的安装拆卸网架。
●4.移动滑门：专用门框料和门框拉手，用铝合金连接件组成，门开启高度为800mm可自由升降，无级停留。
5.电路：按键控制开关组，配置四个250V10A透明防溅多功能插座，照明采用带防护罩日光灯。
●6.水路：一套循环水水阀、铜质烤瓷流体考克，PP材质水杯。
7.气路：预留安装孔。
8.外形尺寸≥1500×850×2350mm，内部操作空间≥1260×610×（860-1100）。
9.使用年限：≥10年。
●10.质保年限：≥10年。
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	药品阴凉柜
	1
	台
	1.工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：≤80%Rh，输入电压：220±10%，频率：50±1Hz。
2.温度区间：微电脑控制，箱内温度控制在8~20℃范围内。
3.样式：立式单门。
▲4.有效容积（L）：≥310L。
▲5.外部尺寸（宽×深×高mm）：≤600×650×2000。
6.内胆材料：HIPS耐低温高强度复合材料，抗腐蚀，易清洗，使用寿命长。
7.箱体材料：优质结构PCM钢板，耐腐蚀，易清洁，保温性能好。
●8.门体材质：双层中空LOW-E玻璃门，不易产生凝露。
9.高亮度LED白色数码屏，视觉更柔和，同时可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃。
10.压缩机：采用国际品牌压缩机，产品性能更加稳定可靠。
▲11.风机：超薄涡流风机位于顶部设计，配合嵌入式风道，高效制冷、降低能耗的同时，箱内顶部平整设计，使用更安全，有效存储率提高10%。
12.耗电量≤1.5kWh/24h。
▲13.可调搁架设计：标配≥4个高密度钢丝浸塑搁架，间距小于1公分，防止物品掉落，带价目条，方便放置物品标识，易于清洗。
14.门体标配机械锁，安全门锁设计，保护样本安全。
●15.万向轮≥2个，万向轮带有锁止功能，便于移动和固定放置。
●16.完善的声光报警系统：采用声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、传感器故障报警、环温报警、开门报警、通讯故障报警等功能，确保存储物品的安全。
17.多重保护功能：童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、停机间隔保护等多重保护功能。
18.标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储数据，数据为PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。
19.箱体左侧标配1个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
●20.产品带有90°自动悬停，小于60°自动关门设计，方便使用。
21.使用年限：≥7年。
●22.质保年限：≥7年。

	（二）商务要求

	保修期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于7年，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后技术服务要求
	1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。
2.售后服务：
项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在24小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在24小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。
3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付，允许现场踏勘。
4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。
5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）的库存货物，采购人有权拒绝接受。
6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。
7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。
8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。
9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。
10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。

	质量要求
	1.质量达到国家验收合格标准。
2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
3.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

	验收标准及要求
	1.采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。
5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。
6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。
2.交付地点：广西北海市中医医院，具体安装地点由采购人指定           

	付款方式
	1.付款方式:
(1)第一期:合同生效以及具备实施条件后10个工作日内采购人向中标人支付合同款30%作为预付款:
(2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格报告，采购人支付至合同总金额的80%（如中标人为中小企业的则为100%)。
（3）第三期：3年内支付合同总金额10%。
（4）第四期：第4年支付合同总金额5%。
（5）第五期：第5年支付剩余5%尾款。
2.转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）安装费用；（5）系统对接费；（6）必要的保险费用和各项税费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

	▲（三）其他要求

	其他要求
	要求投标人在投标文件中必须提供以上所投第1-10分项、12分项、16-19分项、21分项产品相应、有效、完整的《医疗器械注册证》或产品所属类别的医疗器械产品备案凭证复印件或扫描件（加盖投标人电子签章）。
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评标办法前附表
标项一：北海市中医医院中心供氧系统（分标1）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③政策性扣除计算方法。
在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，即中小企业政策性折扣=投标报价×20%。
（3）本国产品政策性扣除计算方法。
①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
③投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
④如果所有参与竞争的投标人均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（4）中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。
（6）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

	2
	技术分
（满分45分）
	设备性能分（满分14分）
	通过资格性、符合性审查的投标人，投标文件中对重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“●”的技术参数及配置）响应，满足招标文件要求的且提供相关证明材料的，每一项得2分，满分14分，未提供相关证明材料的不得分（相关证明材料可以是第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告或产品技术白皮书等能体具体参数的证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章）。
说明：非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离项数的投标无效。

	
	
	项目实施方案（满分20分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。
二档（5分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排。
三档（10分）：提供项目实施方案，方案内容具有较详细产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。
四档（15分）：提供项目实施方案，方案内容具有较详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。
五档（20分）：提供项目实施方案，方案内容具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。

	
	
	培训方案（满11分）
	一档（0分）：投标文件中未提供培训方案不得分。
二档（3分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。
三档（5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。
四档（8分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。
五档（11分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。

	3
	商务分（满分25分）
	售后服务承诺（满分19分）
	评标委员会对投标人的投标文件中售后服务方案内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案和其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。
一档（8分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货；售后服务方案内容提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。
二档（13分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货。提供1年不少于2次回访，保修期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，在12小时内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合采购人需求。
三档（19分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；保修期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于采购人需求。

	
	
	业绩分
（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投产品生产厂商自2022年1月1日至投标文件提交截止时间止的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】。

	
	
	节能、环境标志分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。



标项二：北海市中医医院供应室消毒设备（分标2）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③政策性扣除计算方法。
在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，即中小企业政策性折扣=投标报价×20%。
（3）本国产品政策性扣除计算方法。
①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
③投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
④如果所有参与竞争的投标人均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（4）中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。
（6）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

	2
	技术分
（满分45分）
	设备性能分（满分25.1分）
	通过资格性、符合性审查的投标人，投标文件中对一般条款（一般条款是指未标注“▲”符号的其它条款）响应，响应均无负偏离的得25.1分，有负偏离的，每项负偏离扣0.1分，漏项视为负偏离，扣完25.1分为止。

	
	
	项目实施方案（满分12分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。
二档（3分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排。
三档（6分）：提供项目实施方案，方案内容具有较详细产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。
四档（9分）：提供项目实施方案，方案内容具有较详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。
五档（12分）：提供项目实施方案，方案内容具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。

	
	
	培训方案（满分7.9分）
	一档（0分）：投标文件中未提供培训方案不得分。
二档（1.8分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。
三档（3.6分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。
四档（5.4分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。
五档（7.9分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。

	3
	商务分（满分25分）
	售后服务承诺（满分15分）
	评标委员会对投标人的投标文件中售后服务方案内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案和其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。
一档（5分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货；售后服务方案内容提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。
二档（10分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货。提供1年不少于2次回访，保修期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合采购人需求。
三档（15分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；保修期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于采购人需求。

	
	
	设备保修期承诺（满分4分）
	投标文件中针对本项目采购内容承诺的整体保修期每超过招标文件要求一年的，得2分,满分4分。

	
	
	业绩分
（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投产品生产厂商自2022年1月1日至投标文件提交截止时间止的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】。

	
	
	节能、环境标志分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。



标项三：北海市中医医院病理设备（分标3）：
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价
	（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
②按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③政策性扣除计算方法。
在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，即中小企业政策性折扣=投标报价×20%。
（3）本国产品政策性扣除计算方法。
①根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
③投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
④如果所有参与竞争的投标人均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（4）中小企业政策性折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业政策性折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。
（6）价格分计算公式：        
某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

	2
	技术分
（满分45分）
	设备性能分（满分20分）
	通过资格性、符合性审查的投标人，投标文件中对重要技术参数、性能、配置（指采购项目需求标注“●”的技术参数及配置）响应，满足招标文件要求的且提供相关证明材料的，每一项得0.16分，满分20分，未提供相关证明材料的不得分（相关证明材料可以是第三方具有检测资质的检测机构出具的检测报告或产品技术白皮书等能体具体参数的证明材料复印件或扫描件并加盖投标人公章）。
说明：非实质性参数（指采购项目需求未标注“▲”的技术参数及配置）负偏离超过招标文件规定的允许偏离项数的投标无效。

	
	
	项目实施方案（满分15分）
	一档（0分）：投标文件未提供项目实施方案不得分。
二档（4分）：提供项目实施方案，方案内容具有简单的产品保管措施、产品包装措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排。
三档（9分）：提供项目实施方案，方案内容具有较详细产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明及各阶段的时间规划，有工作进度及控制方案。
四档（12分）：提供项目实施方案，方案内容具有较详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图，有实施进度说明,对产品的配送、安装有相应的方案说明。
五档（15分）：提供项目实施方案，方案内容具有详细的产品保管措施、产品包装措施、产品运输安排措施、产品运输过程中保护措施，有产品的出厂、配送、安装的计划安排、说明，有实施各个阶段工作安排和进度计划及控制方案，有实施组织方案形成的项目管理计划文档，有项目管理组织机构图、项目管理框架、技术管理构架等，有对本项目的风险预见及风险应对措施，有实施进度说明，对产品的安装、验收的各阶段有详细的方案说明。

	
	
	培训方案（满分10分）
	一档（0分）：投标文件中未提供培训方案不得分。
二档（2分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有简单的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行2次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项。
三档（5分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于20分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识。
四档（8分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少3次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于25分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则。
五档（10分）：提供设备操作、使用及维护培训方案，方案内容具有详细完善的设备操作、使用及维护培训计划，包含招标文件要求的设备使用培训内容，提供专业技术人员对招标人进行培训，产品交付使用时对招标人进行至少1次设备操作、使用及维护培训，验收合格后对招标人进行至少4次设备操作、使用及维护培训，每次培训时长不低于30分钟，培训内容有设备标准操作方法、设备使用注意事项、设备基础维护知识、设备一般故障处理方法、设备重大故障处理方法、设备维护保养细则、设备使用技术指导。

	3
	商务分（满分25分）
	售后服务承诺（满分15分）
	评标委员会对投标人的投标文件中售后服务方案内容，即：到达故障现场时间、问题出现解决方案、送货方案和其他优惠措施等方面，由评标委员会根据各投标人的承诺的内容进行独立打分。
一档（5分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货；售后服务方案内容提供服务流程、维护方案（含回访措施、维护措施、耗材及备件优惠措施、维保人员配置等）。
二档（10分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货。提供1年不少于2次回访，保修期内接到故障通知，投标人在1小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题在20小时内解决，提供送货方案，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合采购人需求。
三档（15分）：按招标文件保修期和售后技术服务要求进行保修，承诺在招标文件要求的时间内交货。具有保修期满后维修零配件优惠，提供1年不少于4次回访；保修期内接到故障通知，投标人在30分钟内响应，在6个小时内到达仪器现场；一般问题在12小时内解决，提供送货方案，包含售后、响应时间、服务承诺等，满足项目需求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），产品的售后服务机构，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案优于采购人需求。

	
	
	设备保修期承诺（满分4分）
	投标文件中针对本项目采购内容承诺的整体保修期每超过招标文件要求一年的，得2分,满分4分。

	
	
	业绩分
（满分5分）
	投标文件中提供投标人或所投产品生产厂商自2022年1月1日至投标文件提交截止时间止的同类项目成交业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】。

	
	
	节能、环境标志分（满分1分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品【投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章】，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。



*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。
一、评标方法
1.本项目采用的评标方法:
A综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
□B最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标标准
2.评标标准：采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
三、评标程序
3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。
3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
3.4报价评审。
3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。
3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。
3.4.4政府采购异常低价审查：
3.4.4.1按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关规定，本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
按照规定，采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%，本项目采购人决定将上述（1）（2）（3）数值标准分别确定为50%，50%，45%。采购项目未设定最高限价的，审查时取项目预算金额作为最高限价。
3.4.4.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3.4.6政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品，不能享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》，否则不能享受本国产品价格扣除政策。
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，投标人提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
3.5排序与推荐。
3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（招标文件确定了多个核心产品的，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人均认定为一个投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.5.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标价相同时，由评标委员会根据投标文件中技术、服务、合同条款及其它实质性要求等情况，按照择优选择的原则，集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（招标文件确定了多个核心产品的，只要任意一个核心产品的品牌相同，有关投标人均认定为一个投标人），评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
四、评标中的其他事项
4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：
4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；
4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
   4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4.2.8投标报价属于招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，且投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
4.2.10投标人提供虚假材料投标的；
  4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
4.2.14投标人存在下列情形之一且无法合理解释的：（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC 地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；（3）不同投标人的投标文件的内容存在3 处（含）以上错误一致的；（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
5.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：
7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。
五、评审过程的保密与录像
8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。
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第五部分  拟签订的合同文本
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北海市采购合同






合同名称：
合同编号：


采购人(甲方)：北海市中医医院
供应商(乙方)：

签订合同地点：北海市中医医院
签订合同时间：








[bookmark: _Toc22209]
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市中医医院（采购人）
乙方1（全称）：（中标人）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
     品牌： 规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：
分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：
        国别： 品牌： 规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购       优先采购    
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购       优先采购    
否
是否涉及绿色产品： 
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购       优先采购    
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：
             大写：
     分包金额（如有）小写：
                     大写：
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款： 其中涉及预付款的：
(1)第一期:合同生效以及具备实施条件后 10 个工作日内采购人向中标人支 
付合同款 30%作为预付款: 
(2)第二期:全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验 
收合格报告，采购人支付至合同总金额的 80%（如中标人为中小企业的则为 
100%).
（3）第三期：3 年内支付合同总金额 10%。 
（4）第四期：第 4 年支付合同总金额 5%。 
（5）第五期：第 5 年支付剩余 5%尾款。 
转账前中标人需向采购人提供合法的等额发票。
成本补偿：
绩效激励：
3.合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点： 北海市甲方指定地点 
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
4.合同验收
验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：甲方
是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：无
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起5个工作日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：先进行名称、数量、品牌、型号的初步验收，再对设备的技术性能进行验收。
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：产品合格，符合采购需求及投标文件承诺。
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：无
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.售后技术服务要求
按招标文件要求及投标文件响应内容。
7.合同生效
本合同自甲乙双方合同签订之日起生效。
8.合同份数
本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，代理机构壹份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送达本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
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	其他术语解释
	无

	第二节
第4.4款
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	第二节
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	乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	甲方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节
第7.3款
	保险要求
	无

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	按协议书约定

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	按银行孳息

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
3.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。
4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从设备尾款中扣除，不足另补。
5.其他违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。
6.甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由乙方承担。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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  一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：
供应商名称：
统一社会信用代码：
供应商地址：
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日







二、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

三、联合协议（如果有）
[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求
（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）
A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。 

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求
投标人按要求提供医疗器械的有关证明材料扫描件
注：①本项目有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；②本项目有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明对应产品的名称和规格型号，格式自拟）；③本项目有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。














六、投标人直接控股、管理关系信息表
1.投标人直接控股股东信息表（格式）
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





投标人名称（公章）：

     日期：  年   月   日


2.投标人直接管理关系信息表（格式）
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。







投标人名称（公章）：

     日期：  年   月   日
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一、投标函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于60天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2.我方的投标文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1承诺函；
2.1.2联合协议（如果有)；
2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；
2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。
2.2商务技术文件：
2.2.1投标函；
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
2.2.3分包意向协议（如果有）；
2.2.4符合性审查资料（如果有）；
2.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有）；
2.2.6投标标的清单（如果有）；
2.2.7商务技术偏离表；
2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；
2.2.9承诺函；
2.2.10技术解决方案（如果有）；
2.2.11组织实施方案（如果有）；
2.2.12售后服务方案。
2.3报价文件
2.3.1开标一览表（报价表）；
2.3.2中小企业声明函（如果有）。
2.3.3关于符合本国产品标准的声明函（如果有) ；
2.3.4关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函（如果有)。
3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
4.如我方中标，我方承诺：
4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5.其他补充说明:。
投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。


















二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自年月日起至年月日止。
特此告知。
投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人） (签名)：
                                       签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



正面：                                 反面：





北海市政府采购公开招标文件
北海市政府采购公开招标文件

第 1 页 共 4 页

第 4 页 共 166 页


授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自年月日起至年月日止。
特此告知。




联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：

……
                                               日期：  年  月   日

委托代理人和联合体牵头单位法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：



正面：                                 反面：





北海市政府采购公开招标文件
北海市政府采购公开招标文件

第 140 页 共 140 页

第 63 页 共 127 页

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

（姓名）（身份证号码：，手机：）在我公司（单位）任职务，是我公司（单位）的法定代表人（负责人）。
特此证明。



投标人名称(公章)：                              
                               日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：
	正面：                                 反面：
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三、分包意向协议（如果有）
[bookmark: _Hlk101169080][中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供]






四、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	需要提供的符合性审查资料
	投标文件中的页码位置

	1
	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。
	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分
	
见投标文件
第页

	2
	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。
	投标函
	见投标文件第页

	3
	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。
	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）
	见投标文件第页


注：按本格式和要求提供。








五、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）



六、投标标的清单
	序号
	名称
	
品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：按本格式和要求提供。



投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日












七、商务技术偏离表
项目名称:
项目编号:   
分标号 ：
	                     序号
	条款名称或货物名称
	招标文件要求
	投标文件具体响应
	正偏离/无偏离/负偏离
	说明

	商务部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	技术部分

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：1.应写明招标文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；
2.应对照招标文件“第三部分  采购需求”，逐条说明所提供货物、服务已对招标文件的商务、技术（服务）要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的偏离情况。特别对有具体商务、技术（服务）要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。 


投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。



八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：
一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 
二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 
三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 
四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供
好处；
六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。



投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


注：按本格式和要求提供。



九、承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。
七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。
八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。
九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

十、技术解决方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）


投标人名称（公章）：
                                      日期：  年  月   日

十一、组织实施方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）


投标人名称（公章）：
                                      日期：  年  月   日

十二、售后服务方案
（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）


投标人名称（公章）：
                                      日期：  年  月   日
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[bookmark: _Toc176185127]一、开标一览表（报价表）
（采购人）、（采购代理机构）：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。
开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)
	序号
	货物名称
	生产厂家、
品牌
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	
备注（如果有）


	1
	XX
	
	
	
	
	
	

	2
	XX
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：
[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK137]1.投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。
4.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5.符合招标文件中列明的可享受本国产品标准及相关政策的投标人，请填写《关于符合本国产品标准的声明函》或出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函》。注：投标人提供的《声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
6.投标报价属于本招标文件规定的政府采购异常低价情形之一，投标人应当按照评标委员会的要求提供书面说明、证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，投标无效。

投标人名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：                          
     日期：  年   月   日


[bookmark: _Toc176185128][bookmark: _Hlk101259491]二、中小企业声明函（如果有）
[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）]

















[bookmark: _Toc465665161]附件
附件1：
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（公章）：
日期：  年  月日















附件2：质疑函范本及制作说明
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。















附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：                  
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：

签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：
我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   
特此说明。



投标单位（法定名称章）：
                              日期：       年     月     日
附：
投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）


















附件5：联合协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）承担的工作和义务为：；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1.（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2.中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
联合体成员名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
                   ……
日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。

























附件6：分包意向协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包供应商中小企业合同份额
1.（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
[bookmark: _Hlk101133173]2.中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

                                              投标人名称(公章)：
                                              法定代表人（负责人） (签名)：
分包供应商名称(公章)：
法定代表人（负责人） (签名)：
……
日期：  年月日
注：按本格式和要求提供。



























附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称(公章)：
                                           日期：  年  月日
注：
1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
（工信部联企业〔2011〕300号）
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。











附件8：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：  年 　 月　  日         

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


附件9：关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

关于符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次投标所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次投标所提供的全部产品（全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：  年 　 月　  日         

注：
1.本声明函须同时提供关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不享受价格扣除政策。
2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人拟享受该政策时提供。当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。
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