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说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业。


分标1：
	
需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	
技术参数及配置
	预算金额（元）
	类别

	
	1
	数字化摄影X射线机（长板DR）
	1台
	（1）总体要求：功能要求：所投产品可实现一次X射线成像即可获得全脊柱或双下肢全长图像，配备1块长板探测器及1块常规平板探测器，满足全身站立位和卧位不同部位X射线摄影检查。设备采用悬吊机架设计，可实现电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现不同拍摄体位一键自动摆位功能。
（2）主要技术规格和要求：
2.1  高压发生器
●2.1.1高压发生器功率≥80kW
2.1.2管电压可调范围：40～150kV
2.1.3曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s
2.1.4最大输出电流≥1000mA
2.1.5最大电流时间积≥1000mAs
●2.1.6高频高压发生装置逆变频率≥500kHz
2.2  X线球管
2.2.1球管最大功率≥100kW
2.2.2球管焦点≤0.6/1.2mm
▲2.2.3阳极热容量≥400kHU(需提供技术白皮书或产品使用说明书或检验报告或彩页作为证明，未按要求提供证明材料作无效响应文件处理)
2.2.4阳极旋转速度≥9700rpm
2.3  球管悬吊支架
2.3.1井字轨悬吊结构
2.3.2吊架运动模式：电动+手动（双模式）
2.3.3球管架垂直运动距离≥150cm
▲2.3.4球管架沿纵轴运动距离≥320cm
●2.3.5球管架沿横轴运动距离≥200cm
2.3.6球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°
2.3.7球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°
2.3.8自动转换临床常用拍摄位置协议≥200种
2.3.9卧位（SID）最大≥1300mm
2.3.10立位（SID）最大≥2500mm
2.4  无线平板探测器
2.4.1探测器尺寸≥425mm×425mm  
▲2.4.2像素尺寸≤100μm  
●2.4.3DQE≥75%
2.4.4采集灰阶度≥16bits
2.4.5空间分辨率≥5.0lp/mm 
2.4.6采集矩阵≥4000×4000 
2.4.7平板探测器与整机品牌一致
2.4.8具备自动曝光控制功能
2.5  固定平板探测器
●2.5.1探测器尺寸≥1200mm×425mm
2.5.2像素尺寸≤139μm
2.5.3DQE≥70%
2.5.4采集灰阶度≥16bits
2.5.5空间分辨率 ≥3.7lp/mm
●2.5.6采集矩阵≥3000×8700   
2.5.7平板探测器与整机品牌一致
2.5.8成像时间≤10s
2.6  胸片架
2.6.1胸片架垂直运动范围≥120cm
2.6.2 X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪
●2.6.3 立柱与探测器的连接方式位于探测器侧面或应便于患者紧贴探测器完成摄影，探测器后方不应有遮挡或干扰患者摆位的结构。
●2.6.4为方便患者紧贴探测器，探测器摄影台后端两侧都具备辅助把手，需提供对应两个把手照片证明
2.6.5球管机头可与摄影台实现一键自动对中运动，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成对中定位
2.6.6球管机头可与摄影台实现一键非中心定位功能，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成非中心定位
2.7  近台操控系统
2.7.1具备近台操控彩色触摸屏
▲2.7.2屏幕尺寸≥11.5英寸 
2.7.3屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向
2.7.4配备患者的详细登记信息显示功能
2.7.5配备机架位置信息显示功能
2.7.6配备曝光参数（kV，mA，mAs等）调整功能
2.7.7配备摄影部位选择功能
2.7.8配备体位图引导摆位功能
2.7.9配备患者体型选择功能
●2.7.10配备限束器临床常用照射野快速切换功能≥9种
2.7.11配备一键摆位功能
2.7.12配备摄影后图像显示功能
2.8  摄影床
2.8.1配备固定式摄影床，非移动式
2.8.2四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥940mm 、横向≥260mm
2.8.3滤线器纵向范围≥740mm
2.8.4床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm
2.8.5床面最大承重≥ 250kg
2.8.6床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁
2.8.7支持平板在线充电
2.8.8X射线管组件与探测器可自动跟随
▲2.8.9床面升降行程≥400mm(需提供技术白皮书或产品使用说明书或检验报告或彩页作为证明，未按要求提供证明材料作无效响应文件处理)
2.8.10床面最低距地≤500mm
2.8.11实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示
2.9  限束器
2.9.1具备双模式操作，手动和自动
2.9.2光源采用LED光点灯
2.9.3在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm
●2.9.4在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm
2.9.5具备激光定位线
▲2.9.6限束器采用按键或旋钮设计
2.10  无线遥控器
2.10.1可控制探测器运动、X射线管组件运动、升降摄影床升降运动
2.10.2可实现临床常用拍摄位置自动转换
2.10.3可实现探测器和X射线管组件同步跟踪
2.10.4可控制限束器LED光点灯
2.10.5遥控器装置附近具有应急停止控制器
2.10.6控制类型：无线射频遥控，非红外式
2.11  图像采集工作站
2.11.1windows操作系统
2.11.2软件采用全中文操作界面
2.11.3待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置
2.11.4高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示
2.11.5具有图像放大及漫游功能
2.11.6具有曝光参数记录和显示功能
2.11.7具有边缘增强功能
2.11.8具有窗宽窗位调节功能
2.11.9具有图象翻转及旋转功能
2.11.10具有图像正负像翻转功能
2.11.11具有图像标注功能
2.11.12具备图像LUT曲线调节
2.11.13具有病人登记，信息管理功能
2.11.14具有辐射剂量的记录和显示功能
2.11.15具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等
2.11.16具有双向对讲系统
2.11.17具有一键开关机功能
2.11.18具有一键急停保护功能
2.11.19系统应具有支持用户进行常规的探测器校正功能
2.11.20具有儿科摄影的临床协议
2.11.21具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能
2.11.22支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能
2.11.23具有DICOM结构化SR报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能
2.11.24标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明
2.11.25支持RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明
2.11.26具有自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能
2.11.27系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；支持远程培训
2.11.28设备可对接智能售后服务系统，实时观测产品的详细使用状态，自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能
2.12  其他
2.12.1  负责原机房一台悬吊DR移机及安装
2.12.2  自动升降防护帘1套
2.12.3  30寸及以上医用显示器1套
2.12.4  报告工作站1套
2.12.5  国标铅防护用品1套
2.12.6  含设备出厂使用前的首次计量校准
2.12.7  负责场地悬吊天轨。
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	第二类医疗器械

	▲须在投标文件中提供本分标采购的第二类医疗器械产品的有效的医疗器械注册证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

	
▲
商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：自合同签订之日起30天内到货安装调试完毕并交付使用。
三、交付地点：广西柳州市内采购人指定地点。
四、基本要求
1. 中标供应商提供的设备，必须是全新、完整、未使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2. 投标产品及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。
3. 中标供应商提供的设备接口须满足采购需求中“附件4：柳州市工人医院信息工程部要求的数据”的要求。
4. 中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。
5. 中标供应商按照采购人要求将设备搬运至指定地点并负责安装、组合成套，中标供应商在运输安装设备过程中不得损坏采购人设施（如地面、墙面、电梯、绿化带等），如有损坏，双方协商处理按实际损坏进行相应赔偿。
6. 中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书等资料交给采购人。
7. 投标人提供的产品的技术参数、配置和性能指标必须真实有效，如高于招标要求的，应提供相关证明的技术支持资料；若经核实发现投标人有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将上报政府采购监督管理部门。
8. 投标人须确保投标文件中相应证明材料的真实性，采购人有权要求中标人在供货前提供其投标文件中的相应证明材料的原件进行验证，若无法提供证明材料原件或证明材料原件与投标文件中的复印件不符的，采购人有权上报政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。
9. 投标人应保证针对本项目的产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
10. 投标人所提供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。
11. 中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网等），中标供应商需积极配合并承担相关费用。
12. 未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。
五、报价要求：投标报价必须包含货物的价格，必要的保险费用和各项税金，其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）：包括备品备件、专用工具及招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 
六、付款方式：货物交付完毕，采购人验收合格后（以采购人出具的验收报告为准）中标供应商开具合同总金额100%增值税普通发票给采购人，采购人收到全额发票后提交支付申请通过后支付合同总金额的60%；货物正常使用半年后，提交支付申请通过后支付合同总金额的30%；正常使用一年期满后，提交支付申请通过后支付合同总金额的10%。（不计利息）
七、售后服务要求：
1． 质量保证期：自签订合同之日起计，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，数字化摄影X射线机（长板DR）设备提供至少3年整机全保服务；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
2． 可提供本地化服务，且在质保期内，对本项目采购的产品的易损件准备一定数量的备品备件，如发生损坏，确保所有相关的备品备件在24小时内提供更换，中标供应商应可提供 10 年（含）以上的零配件供应。
3． 中标供应商对设备提供中标相应年限的原厂保修服务。保修期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。保修期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中， 采购人不再另外支付费用。对因采购人人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。
4． 设备保修期内，中标供应商负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，如采购人需要，请提供设备维护保养情况书面报告。所发生的费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）由中标供应商负责。
5． 响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障，24小时故障排除不了，维保期按停机天数的3倍期限顺延。质保期外，只收配件成本费。8小时内派工程师到设备现场及时维修，保证不影响采购人正常使用，每次维修应提供维修报告交给采购人备案。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由中标供应商承担。
6． 售后服务技术人员要求：须在投标文件中提供相关设备的维修工程师姓名及24小时联系售后服务电话号码。
7． 人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。
8． 备品备件要求：投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。
八、验收标准、规范：
1. 除国家药监局公布《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》里的第二类医疗器械产品外，在第二类医疗器械产品供货时，中标供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如中标供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。）
2. 中标供应商提供不符合招标文件、投标文件及签订的合同规定中的设备，采购人有权拒绝接收。
3. 中标供应商交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人设备验收和使用的技术条件和依据，检查和核验的结果应随设备交采购人。
4. 设备到达现场，确认包装完好性后，由采购人验货。中标供应商应将所提供设备的装箱清单、使用说明书、合格证（境内）、保修卡（境内）、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。中标供应商应按采购人安排的时间派人到现场，对设备进行清点交付，并签字确认。若发现设备与装箱单不符，中标供应商负责补齐或收回。
5. 如果在设备交付使用前因事故造成设备损坏、部件短缺，中标供应商要立即予以更换，不得拒绝和延误，以保证设备顺利安装完成。所造成的费用及其它后果由中标供应商负责。
6. 采购人对中标供应商提供的设备在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。因中标供应商与采购人存在对需求理解有差异的可能性，要求所有设备功能及软件功能需求的响应以采购人意见为准。
7. 采购人应当在项目实施完毕，并且稳定运行1个月内进行验收。验收时，采购人与中标供应商应共同在场，按照招标文件上的技术参数要求和配置单及涉及设备制造的国家有关标准或行业标准进行现场验收工作。设备的各项参数指标及配置达到招标要求，通过临床试用满足采购人技术要求，则双方共同签署设备验收报告，即为设备验收合格。设备有损坏或达不到技术要求的不予验收，相关责任与损失由中标供应商承担。验收时中标供应商必须在场，如需第三方参与验收，所发生的费用由中标供应商负责。验收工作所发生费用由中标供应商承担。（中标供应商进行验收及签署验收相关文件的人员应具有相应授权。）
8. 验收由采购人组织，中标供应商配合进行。对技术复杂的货物，采购人可请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
9. 采购人委托第三方组织的验收项目（履约验收费用由中标供应商支付，供应商在报价时自行考虑），其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
10. 技术性能验收标准：
（1）以招标文件、投标文件中参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。
（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、技术偏离表及配置清单等。
（3）设备技术参数及配置清单必须与招标文件、投标文件相符合，如出现不一致，以技术偏离表响应内容为准。
（4）验收小组依据招标文件、投标文件、技术偏离表逐条进行验收，对于设备技术参数与招标文件、投标文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招标文件、投标文件中参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处；
②设备实际是负偏离的参数，在投标文件技术偏离表中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，投标文件技术偏离表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到投标文件技术偏离表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
中标供应商供货时，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同并拒收设备，追究中标供应商违约责任，并要求赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
11. 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延；
12. 如设备经中标供应商维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付设备而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其他违约责任。
13. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：
本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：                /                 
公布渠道或者获取方式：            /                 
四、核心产品：
本分标的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：数字化摄影X射线机（长板DR）。





分标2：
	
需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	
技术参数及配置
	预算金额（元）
	类别

	
	1
	移动式数字X射线摄影系统（移动DR）
	1台
	一、设备整体要求
1、功能要求：用于床旁X线摄影，可进行胸部、腹部、骨与软组织的X射线摄影检查,满足ICU/CCU及儿科等数字化X线摄影。
●2、投标产品制造商应具备ISO9001质量管理体系认证证书及ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书（提供有效证书复印件并加盖投标人公章）。
二、技术参数要求
1、数字平板探测器
1.1 探测器与DR主机及X线球管同品牌，以确保系统兼容性、图像一致性及售后服务的统一性，数量:1 块
▲1.2 探测器成像尺寸≥43cm×43cm，提供投标产品注册检验报告证明
1.3 探测器像素尺寸≤139 um， 采集矩阵≥940万像素(3072x3072)
1.4最大空间分辨率≥3.6 lp/mm
1.5 A/D 数模转换≥16 比特
▲1.6 探测器电池可快速拆卸更换
1.7探测器电池可通过设备附带的双充电槽座充充电，同时还具备探测器在线直接充电模式。
1.8配置两块高性能电池
2、系统控制及图像采集处理系统
●2.1 双显示器操作控制界面，主显示器≥21英寸，次显示器(为保证数据传输稳定，次显示器为球管端固定安装，应确保在操作过程中稳定可靠)≥7英寸，均可触摸屏操作。次监视器与主监视器功能同步，可以显示患者检查信息列表;采集界面包括患者ID、姓名、检查体位、KV 与 mAs 的显示及调节等功能。
2.2 界面菜单为中文显示
2.3 主机工作站固态硬盘容量≥500G， CPU≥1.6G， 系统内存≥4G
2.4 接口支持:通过以太网或无线方式输出 DICOM-3.0 格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能 
2.5 操作系统:WINDOWS
2.6 图像处理功能
2.6.1 图像放大功能
2.6.2 病人资料显示
2.6.3 边缘增强
2.6.4 窗宽/窗位调节
2.6.5 动态范围调节
2.6.6 图像反转
2.6.7 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示
2.6.8 根据解剖部分自动进行图像优化处理
2.6.9 图像排版功能
●2.6.10 具备虚拟滤线栅功能（SmartGrid，软件实现），投标人应提供所投产品制造商公开发行的技术白皮书、第三方检测报告或相关认证文件作为技术支持资料
3、X 线高压发生器及球管
▲3.1 发生器标称输出电功率≥50kw，提供投标产品注册检验报告证明
3.2 千伏范围 40-150 千伏，每 1 千伏调节
3.3 最高毫安≥630mA
3.4 最高毫安秒≥630mAs，提供投标产品注册检验报告证明
3.5 X 线发生器曝光可由自带充电电池系统或外接电源支持
3.6 系统电源要求 100-240 伏，50/60Hz
●3.7内置锂电池满电状态下最多曝光次数≥800次，提供投标产品注册检验报告证明
3.8 双焦点 X 线球管，焦点尺寸≤0.6/1.2 mm
▲3.9 X 线球管阳极热容量≥300khu
3.10 无线遥控装置
3.10.1 信号类型：射频
3.10.2 信号传输距离：≥15m，不受建筑物遮挡影响
●3.10.3 运动控制：可控制设备前进、后退及左右转向
3.10.4 可远程无线遥控曝光
4、机身及运动部件
4.1 X 线球管支撑运动结构为垂直升降立柱与水平伸缩横臂结构
●4.1.1 立柱顶端距地最小距离≤1470mm
4.1.2 X 线球管立柱可垂直升降，球管中心距地最小≤600mm
●4.1.3 X 线球管立柱可左右旋转，旋转范围≥+/- 315度
●4.1.4 X 线球管水平横臂可前后水平伸缩，伸缩范围≥53cm
4.1.5 X 线球管左右旋转角度范围≥±180度
4.1.6 X 线球管可前后摆动，角度范围≥-30度至90 度
4.1.7 X 线束光器可旋转，角度范围≥+/-100 度
4.1.8 各方向运动、旋转通过电磁锁止方式控制
4.2 双电机独立驱动方式
●4.3 爬坡能力≥15度，提供投标产品注册检验报告证明
●4.4 内置锂电池满电状态下最大助力推行距离≥80km
4.5 前置式触碰安全停止开关
5.其他
5.1  30寸及以上医用显示器1套
5.2 铅防护用品1套
5.3 报告工作站1套
5.4 含设备出厂使用前首次计量校准
	690000.00
	第二类医疗器械

	▲须在投标文件中提供本分标采购的第二类医疗器械产品的有效的医疗器械注册证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）

	
▲
商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交付时间：自合同签订之日起30天内到货安装调试完毕并交付使用。
三、交付地点：广西柳州市内采购人指定地点。
四、基本要求
1. 中标供应商提供的设备，必须是全新、完整、未使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2. 投标产品及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。
3. 中标供应商提供的设备接口须满足采购需求中“附件4：柳州市工人医院信息工程部要求的数据”的要求。
4. 中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。
5. 中标供应商按照采购人要求将设备搬运至指定地点并负责安装、组合成套，中标供应商在运输安装设备过程中不得损坏采购人设施（如地面、墙面、电梯、绿化带等），如有损坏，双方协商处理按实际损坏进行相应赔偿。
6. 中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书等资料交给采购人。
7. 投标人提供的产品的技术参数、配置和性能指标必须真实有效，如高于招标要求的，应提供相关证明的技术支持资料；若经核实发现投标人有伪造、变造技术资料行为，构成提供虚假材料的，采购人将上报政府采购监督管理部门。
8. 投标人须确保投标文件中相应证明材料的真实性，采购人有权要求中标人在供货前提供其投标文件中的相应证明材料的原件进行验证，若无法提供证明材料原件或证明材料原件与投标文件中的复印件不符的，采购人有权上报政府采购监督管理部门进行处理，并按政府采购相关法律法规追究其相应的法律责任。
9. 投标人应保证针对本项目的产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
10. 投标人所提供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。
11. 中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网等），中标供应商需积极配合并承担相关费用。
12. 未尽事宜按招标文件及国家现行有关规范、标准执行。
五、报价要求：投标报价必须包含货物的价格，必要的保险费用和各项税金，其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用）：包括备品备件、专用工具及招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 
六、付款方式：货物交付完毕，采购人验收合格后（以采购人出具的验收报告为准）中标供应商开具合同总金额100%增值税普通发票给采购人，采购人收到全额发票后提交支付申请通过后支付合同总金额的60%；货物正常使用半年后，提交支付申请通过后支付合同总金额的30%；正常使用一年期满后，提交支付申请通过后支付合同总金额的10%。（不计利息）
七、售后服务要求：
1． 质量保证期：自签订合同之日起计，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，移动式数字X射线摄影系统（移动DR）设备提供至少5年整机全保服务；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
2． 可提供本地化服务，且在质保期内，对本项目采购的产品的易损件准备一定数量的备品备件，如发生损坏，确保所有相关的备品备件在24小时内提供更换，中标供应商应可提供 10 年（含）以上的零配件供应。
3． 中标供应商对设备提供中标相应年限的原厂保修服务。保修期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。保修期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中， 采购人不再另外支付费用。对因采购人人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。
4． 设备保修期内，中标供应商负责对设备进行定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，如采购人需要，请提供设备维护保养情况书面报告。所发生的费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）由中标供应商负责。
5． 响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障，24小时故障排除不了，维保期按停机天数的3倍期限顺延。质保期外，只收配件成本费。8小时内派工程师到设备现场及时维修，保证不影响采购人正常使用，每次维修应提供维修报告交给采购人备案。规定时限内中标供应商未能按时响应，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由中标供应商承担。
6． 售后服务技术人员要求：须在投标文件中提供相关设备的维修工程师姓名及24小时联系售后服务电话号码。
7． 人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。
8． 备品备件要求：投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。
八、验收标准、规范：
1. 除国家药监局公布《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》里的第二类医疗器械产品外，在第二类医疗器械产品供货时，中标供应商必须提供有效的第二类医疗器械经营备案证明复印件，否则采购人不予以验收通过。（注：如中标供应商为符合国家现行《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的备案人的，则不需要提供经营备案证明。）
2. 中标供应商提供不符合招标文件、投标文件及签订的合同规定中的设备，采购人有权拒绝接收。
3. 中标供应商交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人设备验收和使用的技术条件和依据，检查和核验的结果应随设备交采购人。
4. 设备到达现场，确认包装完好性后，由采购人验货。中标供应商应将所提供设备的装箱清单、使用说明书、合格证（境内）、保修卡（境内）、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。中标供应商应按采购人安排的时间派人到现场，对设备进行清点交付，并签字确认。若发现设备与装箱单不符，中标供应商负责补齐或收回。
5. 如果在设备交付使用前因事故造成设备损坏、部件短缺，中标供应商要立即予以更换，不得拒绝和延误，以保证设备顺利安装完成。所造成的费用及其它后果由中标供应商负责。
6. 采购人对中标供应商提供的设备在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。因中标供应商与采购人存在对需求理解有差异的可能性，要求所有设备功能及软件功能需求的响应以采购人意见为准。
7. 采购人应当在项目实施完毕，并且稳定运行1个月内进行验收。验收时，采购人与中标供应商应共同在场，按照招标文件上的技术参数要求和配置单及涉及设备制造的国家有关标准或行业标准进行现场验收工作。设备的各项参数指标及配置达到招标要求，通过临床试用满足采购人技术要求，则双方共同签署设备验收报告，即为设备验收合格。设备有损坏或达不到技术要求的不予验收，相关责任与损失由中标供应商承担。验收时中标供应商必须在场，如需第三方参与验收，所发生的费用由中标供应商负责。验收工作所发生费用由中标供应商承担。（中标供应商进行验收及签署验收相关文件的人员应具有相应授权。）
8. 验收由采购人组织，中标供应商配合进行。对技术复杂的货物，采购人可请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
9. 采购人委托第三方组织的验收项目（履约验收费用由中标供应商支付，供应商在报价时自行考虑），其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
10. 技术性能验收标准：
（1）以招标文件、投标文件中参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。
（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、技术偏离表及配置清单等。
（3）设备技术参数及配置清单必须与招标文件、投标文件相符合，如出现不一致，以技术偏离表响应内容为准。
（4）验收小组依据招标文件、投标文件、技术偏离表逐条进行验收，对于设备技术参数与招标文件、投标文件技术参数响应不符的，作如下处理：
①设备技术参数与招标文件、投标文件中参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处；
②设备实际是负偏离的参数，在投标文件技术偏离表中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
③设备实际是无偏离参数，投标文件技术偏离表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；
④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到投标文件技术偏离表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。
中标供应商供货时，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同并拒收设备，追究中标供应商违约责任，并要求赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。
11. 验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延；
12. 如设备经中标供应商维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付设备而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其他违约责任。
13. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：
本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本分标有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称：                /                 
公布渠道或者获取方式：            /                 
四、核心产品：
本分标的核心产品为“需求一览表”中第1项产品：移动式数字X射线摄影系统（移动DR）。



 附件1

[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。



附件2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10




说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


附件4：
柳州市工人医院信息技术需要的数据
因采购人信息化建设需要，需对新购进医用仪器设备的通讯接口有一定要求，主要涉及以下类型的仪器：
1.检验类仪器，如检验使用的仪器等。
2.检查类仪器，如超声设备、放射设备、心电图设备等。
3.监护仪、麻醉机、呼吸机、血透机等。
对以上类型的新进仪器接口要求：
1.必须要求有仪器数据输出接口，且不需要单独再进行购买仪器接口模块，提供仪器接口与计算机通讯的数据线。
2.提供以下方式的接口：RJ45(网口)、RS232(串口)、管理软件接口、中间件、DLL、OCX、SDK开发包、视频输出接口等。
3.提供的接口信息必须符合HL7国际通用标准。
4.免费提供接口的详细技术文档，如通信协议类型、通讯格式、加密解密方式、公式、字段含义、参数含义、函数说明、调用方式等详细接口开发技术文档。
5.使用DLL、OCX、SDK开发包的需免费提供详细的接口开发技术文档。
6.直接与管理程序做接口的，需提供详细的接口开发技术文档，如字段含义、参数含义、函数说明，调用方式等详细信息。
7.以上均需永久提供免费的技术支持。
8.采购人利用采购人提供的接口技术文档开发出的相应软件不涉及技术泄密和侵权。
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