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[bookmark: _Toc211959905][bookmark: _Toc532545041]	第一章  招标公告
广西国建项目管理有限公司关于广西医科大学药学院以旧换新仪器设备采购（第二批）（GXZC2026-G1-002236-GXGJ）公开招标公告
项目概况
  广西医科大学药学院以旧换新仪器设备采购（第二批）  招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月14日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-002236-GXGJ
项目名称：广西医科大学药学院以旧换新仪器设备采购（第二批）
预算金额：869.60万元
最高限价（如有）：869.60万元
采购需求：高精确度旋光仪1套、新一代非标记高通量分子相互作用仪1套、共聚焦拉曼显微光谱仪 1套、全自动一体化微滴流式数字PCR 1套、X射线粉末衍射仪器1套、化学发光成像仪1套、电感耦合等离子体质谱检测系统1套、旋转剪切流变仪1套、蛋白液相分析系统1套、AI动物精细行为八合一工作站1套；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
合同履行期限：详见采购需求。  
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622]本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向中小企业采购的项目（产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)
☑非专门面向中小企业采购的项目
其他要求：无
3.本项目的特定资格要求：具备有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含生产或销售）（依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关规定）。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：2026年7月23日起至2026年7月30日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“广西政府采购云平台”。
3.获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。
4.售价：招标文件工本费每本  0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间和开标时间：2026年8月14日9点30分（北京时间）
2.投标和开标地点：
[bookmark: _Hlk162280259][bookmark: _Hlk162279046]（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。电子投标具体操作流程见“广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心-项目采购-常见问题”。
[bookmark: _Hlk162279322][bookmark: _Hlk162279897]（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-办事指南” 或者登录“广西政府采购云平台”电子卖场，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置-常见问题-CA管理”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。
[bookmark: _Hlk162280250]（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。
（4）开标地点：本次招标将于2026年8月14日9点30分在“广西政府采购云平台”电子开标大厅（广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号）。
[bookmark: _Hlk162280211]（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需通过制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场在规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
（6）本项目不接受未登录“广西政府采购云平台”获取本项目采购文件的供应商投标。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：80000.00元。（必须足额缴纳）
[bookmark: _Hlk200553942]投标人应于投标文件递交截止时间前将投标保证金以银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等形式的，投标人应当在投标文件提交截止时间前递交单独密封的票据或保函、保险单原件；采用银行转账、电汇、网上支付形式的，投标人须于投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771- 4915599）:
开户名称：广西国建项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行
银行账号：8001 1543 5100 035
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Hlk37429674]2.网上查询地址
（http://www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（http://zfcg.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区政府采购网、（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区公共资源交易中心。
3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策
4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
6.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc532545042]1.采购人信息
名 称：广西医科大学
地 址：广西南宁市青秀区双拥路22号
联系人及联系方式： 陆晓林  0771-5358884
2.采购代理机构信息
名 称：广西国建项目管理有限公司
地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼
联系方式：0771-4915959
3.项目联系方式
项目联系人：潘新华 
电 话：0771-4915959
保证金退付联系人：张艳芬       联系电话：0771-4915599
公司邮箱：gxguojian@126.com    邮编：530000

广西国建项目管理有限公司
2026年7月23日

[bookmark: _Toc211959906]
第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）本项目采购范围包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

	货物需求一览表

	标段
	1

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	货物参数
	中小企业划分标准所属行业名称

	1
	高精确度旋光仪
	套
	1
	主要技术指标
1. 主要用途：用于分析新合成产物的特性；药物和天然产物的定量检测；制糖工业的定量检测；香精香料的定量检测；手性分子物质的选择性检测等等。
2. 测量模式：旋光度、比旋度、浓度、以及用户自定义的其他模式。
3. 测量范围：旋光度：±89°Arc 
比旋度：±999.99°Arc
浓  度：0-99.9%
4. 精度：旋光度：0.0001Arc 
比旋度：0.0001
浓  度：0.0001%
5. 内存：仪器主机可保存100000个以上的测量数据而不会被覆盖和删除.
▲6. 准 确 度：采用双检测模式，高准确度检测模式，常规检测模式，0.0003°（高准确度模式）， 0.0020°（ 常规模式）
7. 光路器件：方解石棱镜(不受温度和湿度影响)。
▲8. 测量波长：365nm,405nm,436nm,546nm, 589nm，633 nm波长切换，操作界面触摸屏按键选择。
▲9. 控温范围：主机内置半导体帕尔贴控温系统，控温范围10℃—40℃，温度精度0.1℃，测量样品真实温度，非采用间接线圈无线传输测样品管温度。
10. 光 源：碘钨灯（不需要切换光源；开机不需要预热）
11. 测量腔体：可容纳200mm及以下的测量池，标配硅钢合金样品室，耐受6mol盐酸
▲12. 旋光管，耐腐蚀陶瓷旋光管（耐6mol盐酸长期做样），旋光管没有任何电子部件，没有线圈，可以直接超声清洗，终生保修。
13. 通讯接口：USB 接口, RS232 接口等,可连接键盘，鼠标，U盘，数码扫描仪等外部设备。网络接口，无需其他辅助软件，直接可以连接LIMS系统。
▲14. 校准工具：仪器具有自动校准程序，每个校准管每个波长都有国际认可的计量证书。            
15. 显 示 屏：一体式液晶触摸屏,无需外接其他显示器。
16. 操作界面：触摸式操作屏，Windows操作系统，超强兼容性，可直接连接各种打印机、网络版软件及LIMIS系统。
17. 光灵敏度OD值4.2以上。
18. 可以测试样品真实温度，并能通过工具验证，温度值可溯源。
19. 配置温度校准验证系统。                                                                                                                                                    20. 操作系统： Windows 10 或Windows11操作系统，彩色超大触摸LCD 显示屏，无需外置电脑，具备2个RS232 和 3 个USB 等通讯接口，方便链接鼠标、键盘、打印机等设备；可以直接连接实验室LIMS系统。                                      
 21. 工作台配置：FDA 21CFR PART 11软件，软件满足，账户管理，账户数量无限制个数，多级管理，电子签名，审计追踪，审计追踪满足： 
21.1增加，编辑，冻结 21CFR11的用户账户，不能删除用户；
21.2修改用户账户密码；
21.3锁定解锁用户账户；
21.4修改审计追踪备份的设定；
21.5修改密码设定的方法；
21.6修改注释；
21.7登录账户错误的次数；
21.8执行测量；
21.9终止测量；
21.10复核测量数据；
21.11增加，编辑方法数据；
21.12修改仪器的日期，时间；
21.13审计追踪内容不可删除。                                    
22.配置清单：
22.1高精度旋光仪主机，1台；
22.2陶瓷样品管2.0mL*1, 0.9mL*1和0.35mL*1，1套；
22.3配置耐6mol盐酸腐蚀样品室，1套；
22.4 3角度标准石英校准器（左旋，0点附近，右旋） 含每个波长的计量证书，1套；
22.5大量数据存储硬盘，1个；
22.6温度校准附件含温度计和证书，1套；
22.7光路准直系统，1个；
22.8多波长系统，六波长365 nm、405 nm、436 nm、546 nm、589 nm和633 nm ，1套；
22.9 碘钨灯，2个；
22.10原厂整机质保3年；                                       
22.11 正版21CFR软件1份；
22.12 除湿机（除湿面积：40 m2，40 L/24 h）1套。
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	新一代非标记高通量分子相互作用仪
	套
	1
	1、 主要技术指标
1、非标记实时在线检测分子间结合过程
2、可以对小分子化合物、核酸、多肽、蛋白质、寡糖或寡核苷酸、细胞、病毒或细菌等进行检测；
3、对血清，血浆，细胞裂解液，细胞上清液，组织匀浆等粗制样品中的蛋白质测定浓度，所有这些样品可以不做离心脱气过膜等前处理，进行快速直接测量。
4、进样针数量≥8 
5、传感器种类（28上）：Protein A, Protein G, Protein L, Streptavidine,SMAP, Anti-HIS, Anti-Human-IgG， Anti-Mouse-IgG, Amine Reactive, APS, Flex-MFC, Flex-SA, Flex-HFC
▲6、温度控制：仪器自身具备快速降温功能，5分钟内至少可将样品降至15℃，温控范围至少涵盖15℃-40℃；
7、本设备传感器/流通池/样点直径（高度）≥1000μm
8、样品混匀功能：具有至少包含0～1500 rpm；
9、热力学分析功能：具备，可以计算得到焓变、熵变等数据
10、垂钓功能：可自动垂钓并富集结合于靶蛋白的分子，用于后续质谱鉴定；需要有已发表文献证明该应用可行性。
11、可直接给出定量标准曲线公式，并可直接给出EC50/IC50值；
▲12、亲和力参数：平衡亲和力： 10 pM~1mM；结合常数范围： 10 1 ---107 M-1S-1；解离常数范围： 10-6------ 10-1 S-1
▲13、样品体积：180-220 μL 。检测样品通量，每块孔板可检测168个样品。
14、数据采集速率：至少包含2Hz、5Hz、10Hz
▲15、样品混匀功能：具有至少包含0 ~ 1500 rpm；
▲16、基线噪声：≤0.003 nm或者≤0.02 RU(RMS) ；
▲17、基线漂移：≤0.002 nm/min或者≤0.03 RU/min；
▲18、样品板温控范围：15℃–40℃，支持板降温功能
19、检测模式：待检样品盘位置固定，保证样品检测准确性； 
▲20、可以检测分子量小于100Da的小分子与其他分子亲和力；
21、唾液酸检测功能：具备专用唾液酸试剂盒及检测和分析模块
22、甘露糖检测功能：具备专用甘露糖唾液酸试剂盒及检测和分析模块
23、宿主细胞蛋白残留（HCP）检测功能：具备专用HCP试剂盒及检测和分析模块
▲24、残留蛋白A（RPA）检测功能：具备专用RPA试剂盒及检测和分析模块
25、表位配对分析功能：具备，自动分析抗体配对结合信号并形成交叉矩阵，生成配对图谱
▲26、独立的仪器操作软件和数据分析软件，数据采集和数据分析互不干扰影响，分析软件支持高通量分析，可整合分析多组实验数据
27、采集软件，具备动力学检测模块：具备链霉亲和素，氨基偶联传感器实验程序，抗体类传感器实验程序，小分子实验程序等
28、采集软件，具备定量检测模板：具备一步法直接定量程序，多步法定量程序等
29、采集软件具备检测信号阈值设置：可设置偶联及结合信号的实际高度或者结合速率等
30、采集软件具备传感器设置功能：可一次性放置1~96根传感器，并可连续切换使用
31、分析软件具备背景扣减分析：参比样品扣减、参比传感器扣减、双扣减、自定义扣减等
▲32、分析软件具备动力学分析模型：4种，1:1模型，2:1模型，1:2模型及Mass transport模型
33、分析软件具备稳态分析模型：2种，浓度与平衡信号，浓度与结合信号，并显示稳态拟合公式
34、动力学数据结果：KD，kon，koff，Kobs，Rmax，Req，R2，X2等多种参数
35、分析软件具备浓度检测标准曲线公式：线性点对点，4参数曲线（含加权与未加权），5参数曲线（含加权与未加权），线性直线等不同公式
36、分析软件具备浓度分析模型：起始结合速率vs浓度 及 平衡信号vs浓度两种模式
37、数据输出格式：Excel、TXT、JPEG、BMP、PNG等类型
38、支持第三方软件分析：可直接输出原始数据及拟合线数据，通过第三方专业分析软件进行数据集图形处理
39、分析软件具备动力学转换为定量分析，可将动力学结合信号转换为定量数据进行浓度分析
40、高通量分析软件功能：多种背景扣减模式：任意孔样品间，任意传感器间，任意样品板间，以及整板与整板间的相互背景扣减
41、高通量分析软件功能：表位分析及表位作图功能：自动计算竞争百分比，扣减背景，自反应信号等，自动形成Matrix矩阵和BinChart图
42、高通量分析软件功能：数据多批次同步处理：可将不同时期，不同用户的检测数据同步合并处理，进行高通量快速分析比对，并合并输出结果
43、 高通量分析软件功能：数据输出：可自定义报告模板，输出Excel、JPG、BMP、PNG、PDF、TXT等格式
二、配置清单：
1. 分子相互作用仪主机，1台
2. 工作站，1套
3. 操作软件，含动力学，定量及表位检测模块，1套 
4. 标准分析软件，含动力学，定量及表位分析模块，1套
5. 高通量分析软件，含动力学，定量及表位分析模块，1套
6. 配套传感器：SA及Pro A传感器各96个 
7. 质保3年
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	共聚焦拉曼显微光谱仪 
	套
	1
	▲1)仪器具有自动对焦（Z轴方向的自动对焦）、自动扫描、自动成像功能，能实时进行Mapping成像功能；
2)电控移动平台范围：50 X 50 mm，扫描时要求进行实时图像拼接；
3)内置三激发波长：532nm、638、785nm其中532nm的最大激光输出功率不低于50mW、638nm最大激光输出功率不低于50mw、785nm激发波长的最大输出功率不低于300mW。实验时，激光全自动进行切换，无需重复调校，功率连续可调，通过软件设置；
▲4)光谱仪焦长≥510mm，光谱分辨率：≤1cm-1。检验标准：使用氖灯作为信号源，≥1800线高线数光栅，测试585nm发光线，其半高全宽小于等于1波数（FWHM≤1cm-1）。
5)分光光谱仪焦距不低于510mm，内置3片塔式可转动大面积光栅，光栅面积不低于70X70mm，光栅线数分别为600线、1200线、1800线。
▲6)采用超低温制冷面阵探测器，探测器分辨率不低于2048X256，探测器制冷温度最低可达-70℃；
7)可靠性好，要求显微镜部分和拉曼光谱仪部分必须采用一体化设计，光谱仪不能分立设置；
8)@为了提高信号灵敏度，要求全自由空间光路设计，不能有光纤导光，以避免光纤的插损，也不会存在光纤断裂的风险；
9)样品仓必须进行全黑环境，以避免杂散光的干扰，测试是舱门必须可关闭；
10)空间分辨率：水平＜1μm，垂直＜2μm；
11)为了保证样品的稳定性，自动对焦时，不能移动样品，只能上下移动物镜，以达到自动对焦的效果。
12)支持快速采集、精确采集、定量采集三种工作模式 
▲13) 表面成像相机分辨率：500万像素，具有景深融合功能，当使用物镜（10X、20X）物镜时，相机也可以对高低不平（高度差超过2mm）的样品扫描，在同一张图片中可以对各个不同高度的样品均可清晰成像，不得有模糊区域；
▲14）软件包含被测样本区域实拍图、mapping成像区、光谱显示区、伪彩色评价值显示区，具有单次采集以及扫描成像选项，采集可通过选取区域自动采集、选取中心点采集以及任意选点三种模式采集功能；
▲15）为了提高信号灵敏度，要求全自由空间光路设计，不能有光纤导光，以避免光纤的插损，也不会存在光纤断裂的风险，且样品仓必须进行全黑环境，以避免杂散光的干扰，测试时舱门必须可关闭；
16）具有第三方拉曼数据库药物、毒品库≥990种、聚合物&单体≥1600种，且具有终身使用权；
17)8小时连续测量的光谱变化量不超过2%；
18)显微镜放大倍数：>1000倍；
19)工作温度范围：-15-45℃；
▲20)高灵敏度：硅三阶峰（约在1440 cm-1）的信噪比≥30:1，并能观察到四阶峰，具有峰值查找，需要按局部信噪比进行查找，需要找出信噪比为3的拉曼峰值；
21)能同时显示多张谱图，具体数量可设定；
22)能一次复制、保存显示界面上的所有谱图原始数据（不少于5条）；
23)能打印当前谱图，打印的谱图上需要体现测试仪器参数设定值，如积分时间、激光功率等；
24）有波长矫正功能，用户可以自行完成波长校准。
25)显微针孔共聚焦功能，光斑直径≤1μm，可进行深度扫描，针孔为真机械针孔，而不是光纤针孔共焦；
26）原厂质保3年。
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	全自动一体化微滴流式数字PCR 
	套
	1
	▲1. 原理：基于微流体纳米芯片技术。芯片采用纯物理分割，纯物理封闭技术。整个实验过程中无需任何其他试剂进行封闭，无需任何油性物质作为微滴稳定性介质。可从原理上杜绝微滴粘连、融合、破裂、微滴碎片、空泡、异常大泡、分层及乳化不均等现象。
2.全自动操作一体化设计：在一台设备上实现全自动液滴生成、PCR扩增、7色荧光通道检测分析，无需另配PCR扩增仪，无需定制荧光检测通道，从样本进到结果出实现无人值守。激发通道：7色独立激发通道。 检测通道：不少于7色荧光检测通道，至少包含FAM、VIC、A425、ROX、CY5、CY5.5、CY7，无需定制通道，激发滤光片：激发滤光片尺寸规格不小于Ф27mm ,数量不少于7片，发射滤光片：发射滤光片尺寸规格不小于Ф27mm ,数量不少于7片，二向分色镜：尺寸规格不小于40*29mm。
▲3. 反应体系：单个孔的上样体积≥40μL。
4. 采用正压，≤ 18分钟完成96个样本微滴生成，提升实验效率；液滴生成在内置芯片中无需过滤网，降低污染可能性；
5. 液滴制备量：单个测试生成总液滴数30000个。
▲6. PCR模块具有温度梯度的功能，同时筛选≥12个不同的退火温度或反转录温度，加快检测体系的优化和建立。
7. 扩增模块：扩增模块温度：平均升温速率≥2.5℃/s，平均降温速率≥2.5℃/s，控温精度≤±0.5℃，温度准确性≤±0.5℃，温度持续时间与编制温度时间的相对偏差≤5%范围内。
8. 扩增通量：单次同时检测样本数≥96个。
9.检测通量：32通量芯片单次阅读分析样品数1~32个
▲10. 兼容基于染料法或探针法的检测DNA或RNA，支持在一个反应中同时完成含RNA和DNA 靶标的灵敏定量。
11. 检测模式：高像素相机，显微成像检测，非流式法逐个微滴检测。
12. 单次进样检测样本数量：≥96个，样本数量灵活可调。
13. 光源：高寿命、高聚焦度、高功率白色LED光源，激发光谱与发射光谱无干扰重叠，提升检测灵敏度。
▲14. 检测芯片：实验完成后，低温条件保存下，一周之内可支持≥3次数据反复读取。
15. 检测器：CMOS检测器，成像器呈现真实的二维，相机的分辨率4096*3000，像素单元的分辨率为3.5μm左右。
▲16. 样品检测方式：具有高效检测方式，96个样本信号采集时间小于5分钟，可自动检测并移除图像中的灰尘、毛发等颗粒，去除影响相邻分区的轻微灰尘，低扩增区域及填充不良区域系统会将其标记为无效并排除。
17. 微滴有效率：≥90%，可在信号采集阶段可直接区分真阴性微滴和无样本的假阴性空微滴
▲18. 原厂提供多种预混液，包括DNA探针法和染料法，RNA一步法的探针法和染料法以及多重检测专用试剂盒。其中DNA探针法和染料法预混液可在常温储存80小时以上，而不会影响后续反应的性能。
19. 整体运行时间：96个样品完成微滴生成，PCR反应以及信号检测分析三个步骤总计最快时间≤2.5小时
20. 样品最大模板上样体积≥25ul；
▲21. 防污染：全流程全封闭体系，微滴生成后对道进行热封，确保反应体系不与外部环境接触，减少气溶胶污染；上样后无需振动注射、开盖、封盖或封膜等复杂操作，避免气溶胶污染。
22. 无需制定标准曲线，即可进行精确定量。
23. 仪器无需液滴检测油，可满足大样本的检测需求，避免油包水产生微滴粘连、融合、破裂、微滴碎片、空泡、异常大泡、分层及乳化不均等问题。
▲24. 耗材只需要唯一纳米孔板，可避免规格搭配复杂，效期长短不一致的问题。
25. 灵敏度：≤0.1%，能检测到单拷贝基因
26. 软件功能1：能进行机器的操控和检测数据的采集分析，检测过程中可以实时回看并分析检测结果，一周之内可支持≥3次数据反复读取。。
27. 软件功能2：可预设检测项目及其判读标准，软件自动判读检测结果；能以一维图、二维图、三维图、直方图形式显示各通道的的荧光信号，计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/μL)、拷贝数变异CNV、稀有突变比例，可导出实验报告且结果可以Excel表格形式输出。
28. 软件功能3：阈值线可自动也可手动，每个样本可单独设定阈值线；可合并多个样品的微滴总数进行统计分析，可同时对多批次数据自由组合分析；可编辑公式对数据进行二次分析。
29. 软件功能4：自动荧光补偿功能，方便多重检测的荧光矫正。
30. 软件功能5：支持多重分析功能，可以独立计算每群分簇的浓度，可设置任意簇之间的比值。
31. 软件功能6：软件具有审计追踪功能，符合法规涵盖的对电子系统合规性的总体要求。
32. 可在官方网站查询体积校正系数软件，使得数据更符合泊松分布要求，更精准。
33. 系统使用环境条件：温度5-40℃；
34. 相对湿度5%-85%；。
35.压力装置与仪器一体化集成设计：压力装置与仪器一体化集成设计无需外接任何外源性气源及空气压缩机。无需振动注射装置，有效避免机械振动确保实验准确性，并延长使用时间。
三、系统配置： 
3.1.主机1台
3.2.原装配套分析软件1套
3.3.系统安装调试试剂盒1套
四、售后服务：
4.1.由供应商或生产商负责免费到用户处安装调试，定期维护，终身负责维修；
4.2.软件终身免费升级；
4.3.对最终用户在安装现场进行免费人员培训2人以上；
4.4.售后服务应在1小时内响应，2个工作日内到达现场；
4.5.提供实验条件优化和试剂盒定制服务。
4.6.产品质保期至少为3年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。
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	X射线粉末衍射仪器
	套
	1
	1. 最大输出功率：3kW；X光管电压：10~60kV，1kV/step；X光管电流：2~50mA，1mA/step；输出稳定性：≤0.005%；波纹陶瓷管、Cu靶、焦点尺寸1×10mm、最大输出功率≥2.4kW。
▲2. 测角仪结构：样品水平，立式测角仪θs—θd结构，扫描半径： 标准225mm，扫描范围：-110-161˚，最小步进角度：0.0001˚；2θ角重复精度：0.0001˚；全谱衍射角度线性度：≤±0.01˚
▲3. 控制方式：整机采用PLC控制（不接受单片机控制）;显示方式：约十英寸触摸屏，实时在线监测，显示仪器状态；
4. 探测器：一维阵列探测器；线性计数率：1*109cps，无噪音，通道数：640，通道宽：50um，能量分辨率：687±5 eV，闪烁计数器（能谱分辨率≤50%）；测量国际标准样品si粉，采样时间0.1秒，步宽角度0.01 ˚时，主峰28.442 ˚的半峰宽优于0.075，且主峰分辨率≤85%。
5. X射线泄漏量≤0.12μSv/h。；
▲6. 数据处理软件：衍射仪通用的正版sgxpro数据处理软件，可对晶体键长、键角、构型、构象、成键电子云密度、倒易点阵、 取向点阵等进行分析。提供2021年正版THCLXRPD数据处理软件，软件为双库。四种定量分析，全用积分强度，全谱峰分离，卡片K值法定量分析，全谱拟合法。对衍射数据进行常规处物相定性、定量分析。
二、整机综合稳定度 
整机综合稳定度：≤0.3%一、高频高压固态X射线发生器 ：
1. 最大输出功率：3kW；
2. X光管电压：10~60kV，1kV/step；
3. X光管电流：2~50mA， 1mA/step；  
4. 输出稳定性：≤0.005%； 
5 .X光管：波纹陶瓷管、Cu靶、焦点尺寸1×10 mm、最大输出功率 2.4kW。
三、质保期
原厂质保3年。
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	化学发光成像仪
	套
	1
	主要技术指标
1、≥12寸内嵌式触摸屏操作系统，可实时监测仪器使用环境及状态
▲2、相机：科研级深度制冷CCD相机，2688*2200，三级半导体制冷方式，-65℃(室温30℃)
▲3、镜头：F0.8大光圈高清晰专业镜头，自动对焦
▲4、成像面积：样品拍摄面积多方案选择，视野范围可调整（最大拍摄面积：21x26cm）
5、光源：组合式三波长LED透射光源/300-320nm波长LED紫外光源/475-480nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，标配无影设计LED反射白光，五通道高强度无影LED （R=620-625nm，G=520-525nm，B=475-480nm，NIR1=670-685nm，NIR2=765-785nm，）荧光激发光源，反射荧光激发光源光强5挡可调，满足多种荧光成像实验
6、背照式九位滤光片轮，标配五组专业的带通滤光片535nm/605nm/699nm/720nm/820nm，透光率≥85%
7、质保3年
	工业

	7
	电感耦合等离子体质谱检测系统
	套
	1
	1技术要求
1.1 整体要求
1.1.1仪器主机应包含进样系统、离子源及可视化系统、接口系统、双离子偏转系统、碰撞反应池、质量分析器、双模检测器及数据处理平台。为了满足高盐及复杂基体样品分析耐受性，具有自动氩气稀释功能。为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有可实现质量筛选功能的四级杆和多极杆碰撞池。
1.1.2灵敏度：
低质量数：Li(7) ≥100M；中质量数：Y(89) ≥250M；高质量数：Tl(205) ≥320 M；
1.1.3检测限：
Be(9) ≤ 0.5 ppt；In(115) ≤ 0.1 ppt；Bi(209) ≤ 0.1 ppt；
1.1.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤2.0%；
1.1.5双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %；
1.1.6短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min)；
1.1.7长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs)；
1.2 进样系统
1.2.1蠕动泵：采用12节滚轮，4通道，低脉动的小型蠕动泵，软件控制，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力，具有双向转动功能，泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。可自动适配松紧程度，无需手动调节。
▲1.2.2雾化器：提供多种雾化器可选，包括高效石英同心雾化器；耐高盐同心雾化器；具有高雾化效率及可耐氢氟酸进样。
1.2.3雾化室：配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型或双通道型石英雾化室。
1.2.4炬管：石英材质；分体式炬管，中心管可根据需要随时独立更换，维护方便。插入即自动实现气体气路连接(包括冷却气、辅助气、载气)，无需手动连接气路，水平及垂直位置可调，采样深度(离锥接口的距离)可调，全自动调节。
▲1.2.5石英中心管：采用可拆卸式或一体式设计。
1.2.6等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。
1.2.7等离子气路部分均采用4路高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气和稀释气）。
1.2.8等离子体可视系统：可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。
1.2.9气体稀释：采用1000mL/min质量流量计控制，具有氩气稀释 (AGD) 模式及多种设定稀释系数配置处理各种样品，稀释倍数≥100倍，在创建方法时由用户进行直观选择，每种 AGD 模式可实现自动参数优化，无需手动调谐。
▲1.2.10高盐进样系统：全自动在线气体稀释装置，可在炬管之前把含25% NaCl的样品的基体稀释到0.3% NaCl以内，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式；
1.3 射频发生系统
1.3.1离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用≦27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在550-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W。
1.3.2仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在两种不同模式中）一次进样完成分析。
▲1.3.3具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。
1.3.4 工作线圈采用高效耦合能力贵金属涂层设计，为防止等离子体高温熔融风险，应采用精密控温水冷设计。
1.4 接口部分
1.4.1接口：接口部分应采用双锥设计，兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.1mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对35%盐度样品的连续稳定分析。
1.4.2接口锥：采样锥和截取锥组成的双锥接口，锥数量≤2个，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm。
1.4.3 提取透镜：采用双离子提取透镜设计，具有与四级杆分析器同步电压扫描功能，保证各质量区最大化离子传输效率。
1.5离子偏转聚焦系统
1.5.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护。
1.5.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平，提供仪器设计和三维压缩原理图证明；具有与四级杆分析器同步电压扫描功能，保证各质量区最大化离子传输效率，
1.5.3 DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。
1.6碰撞反应池
1.6.1碰撞反应池：不低于六极杆设计，氦气流速：≥12 mL/min，池内可使用标准模式、碰撞模式、反应模式等至少三种模式进行干扰的消除和样品分析。
1.7四极杆质量分辨器
1.7.1采用四极杆设计
1.7.2四极杆质量分辨器：Mo材料或合金材料的四极杆设计，驱动频率不低于2.2MHz。
1.7.3 四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。
1.7.4质谱范围：2-290amu，
1.7.5四极杆质量稳定度：<±0.025amu/天
1.7.6四极杆扫描速度：>4000 amu/s
1.7.7全数字四极杆射频发生器，实时动态分辨率调整技术，超高的质量稳定性，免维护。
1.8离子检测系统
1.8.1检测器：采用脉冲模拟双模式电子倍增器，检测器计数范围不低于10个数量级。
1.9 真空系统
▲1.9.1 配备前级机械泵和分子涡轮泵，分子泵>490L/S，维护保养后抽真空时间<15分钟，达到2X10e-7mBar的真空。
1.10通用型自动进样器，可兼容ICP或ICP-MS 样品分析，使得任何实验室都可以通过适当地加强自动化程度，最大限度地提高分析量。
1.10.1样品容量：120位，最大可拓展至360位。
1.11 配套软件技术指标
1.11.1配套ICP-MS工作站可以完成方法设置、仪器校正调谐(自动)、序列编辑、样品分析、数据处理、报告模板设置等常规分析功能
1.11.2可添加全面的QC质量控制管理功能和内标检测功能，软件根据设定规则自动判定
1.11.3除了常规样品分析外，软件具有丰富的应用拓展功能，可添加形态分析、激光联用分析、纳米颗粒分析、单细胞分析等功能
1.11.4可一键启动实验程序，包括自检、自动启动冷却水循环机、点火等
▲1.11.5能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999。
1.11.6远程控制功能：可通过手机APP进行仪器点火/熄火、参数设定、报告读取等
1.12微波消解仪
1.12.1微波功率及能量密度：微波输出功率≥1200W，微波能量密度42.86W/dm ³
1.12.2微波工作方式：连续、非脉冲模式微波发射，0-100%功率全程自动连续可调
1.12.3电磁辐射安全（微波泄漏）：仪器正常运行时，仪器外壳处电磁辐射≤0.01mW/cm²。（投标文件需提供具有CMA和CNAS的第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页或厂家白皮书等技术说明资料）
1.12.4腔体容积：≥ 26L，腔体材料：整体由316L不锈钢无缝焊接而成。
1.12.5批处理能力：可兼容≥16位高通量消解转子（消解罐60ml）和≥10位高性能消解转子（消解罐100ml），转子类型2种。
1.12.6消解炉门采用正前方左右侧开门方式，腔体正面具有防爆透明可视窗口。
1.12.7炉腔质保：腔体5年质量保证，非人为损坏、如出现形变或腐蚀生锈，免费更换。
1.12.8测温方式：采用非接触式全罐底部透射红外测温技术，可以测每个消解罐的温度，温度精度≤±0.1℃，低于60℃时，仪器控制界面温度显示为RT。（投标文件需提供温度低于60℃仪器控制界面截图作为佐证）。
1.12.9红外传感器透过5mm厚的聚四氟乙烯挡板测定200℃热源，透射率需≥90%（投标文件需提供第三方检测报告或产品彩页或厂家白皮书等技术说明资料作为佐证）。
1.12.10智能全罐控压技术：每个消解罐具有强回弹性的金属弹簧材质的定量控压模块，超压时自动泄压，低压时自动密闭，无易损耗材。内罐密封塞中心具有≥1个泄压孔（投标文件需提供定量控压模块图片作为佐证）。
1.12.11采用主机一体式控制系统，历史实验数据可保存并在主机回看。
1.12.12 仪器内置应用方法库，必须为斜率升温方法，开机界面置顶最近用过的三个方法，即调即用。
▲1.12.13安全自检功能：运行前自动检测并且操作界面显示转子匹配、微波源、风机、马达等核心部件的检测结果，确保安全后才可运行。
1.12.14 转子非整体结构，转子和消解罐子各自独立
1.12.15 批处理量≥16位，罐体容积≥60mL。
▲1.12.16内罐材质：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，底部内六角稳固结构设计，安装时手拧即可，无需借助电动力矩扳手、旋盖器等外界工具，且带字母+数字编码，无需手写。（投标文件中需提供消解内罐底部内六角设计实物图片作为佐证）
1.12.17 消解内罐内壁光洁度Ra≤0.8μm。（投标文件需提供第三方检测报告或产品彩页或厂家白皮书等技术说明资料作为佐证）
1.12.18护套材质：由纤维增强型材料制作，防爆裂并支持水洗易于清洁。
1.12.19最高耐受压力：≥ 120bar；
1.12.20 最高耐受温度：≥ 300℃；
1.13配置要求
1.11.21.1主机（含一体式控制系统和操作软件）1台；
1.11.21.2非接触式内温测量红外传感器 1组；
1.11.21.3耐腐蚀排风系统 1组；
1.11.21.4 16位转子 1组；
1.11.21.5消解罐 16套；
1.11.21.6定量控压模块16个；
1.11.21.7 24位赶酸仪 1台；
1.11.21.8样品架 1套；
2配置要求
▲2.1ICP-MS质谱主机：包括发生器、离子透镜系统、带轴向加速功能的六级杆碰撞反应池（含1路MFC）、真空系统、检测器。投标文件需提供碰撞反应池的彩页说明或厂家参数说明加盖公章）
▲2.2智能电子稀释系（在同一次检测中，不同元素可设置不同稀释参数，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定，线性相关系数优于0.9999）（投标文件需提供软件截图或厂家参数说明加盖公章）
2.3 在线气溶胶气体稀释模块；
2.4进样系统1套：需配备蠕动泵、泵管、接头、雾化室(含半导体制冷)、雾化器、中心管、炬管等；
2.5自动进样器 1台,120位；
2.6 5年耗材配件（采样锥2套，截取锥2套，雾化器2套，矩管2套，中心管2套，泵油2瓶）；
2.7冷却循环水机 1台，可使用仪器软件开启/关闭；
2.8仪器工作站及软件：配套的质谱专用工作站（含电脑打印机）；
2.8微波消解仪 1台，16位高通量；
3售后服务
3.1质保期至少五年(从产品验收合格之日起计算)。
3.2终身提供仪器的软件升级服务(如果有);五年内免费提供仪器应用支持服务，在华南有备品备件库，有售后驻点，能及时供应仪器常用配件。
3.3 质保期内7x24小时技术支持与服务。在质保期内设备出现的故障，需在60分钟内响应，若有重大问题需提供现场技术支持，在24小时内派工程技术人员到现场排除故障或提供有效解决方案。
3.4维护服务：质保期内及结束后，每年派技术工程师免费巡访用户4次，对设备的状况进行了解，对设备的使用和维护提供建议和帮助。上门维修免人工费、差旅费，维修部件以优惠价格提供。
3.5上述服务产生的相关费用已包含于本采购合同总价中，采购人无需额外支付费用。
	工业
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	旋转剪切流变仪
	套
	1
	技术指标 
1、可应用于食品（液态、固态、凝胶、分散体系）、发酵、化工、医药、 纺织、农业等行业的多种检测，适合于蛋白、多糖等大分子亲水胶体材料的流变特性测定，包括任何粘度的流体、软固体、聚合物、凝胶和分散液的流变特性研究。
2、工作环境要求
(1) 温度要求：0℃～45℃；
(2)相对湿度要求：10%～90%；
(3)交流电源：220V，50Hz，有良好的接地。
(4) 需配套外接设备：带制冷功能的循环水浴1台（0℃以下须使用冷却循环水）。
▲3、检测指标：时间，剪切应力，扭矩，剪切应变，偏转角，剪切速率，旋转转速，振荡频率，振荡角频率，温度，法向力，间隙，黏度，复合剪切模量，储能模量，损耗模量，相位角，损耗系数，复合黏度，复黏度（RE),复黏度（IM)。
4、振荡角频率：1.57-157rad/s
5、震荡频率：0.01-100Hz
▲6、平板椎板测试用温控系统温度控制范围:-20～180℃;
7、控温精度:±0.1℃;
8、扭矩范围:0.2-100mNm;
9、扭矩分辨率:0.01mNm;
10、角位移分辨率:0.5mrd;
11、粘度范围0～10000Pa·s
12、重复性:±2%
13、角速率范围:0.01～157rad/s;
14、剪切速率调节范围:0.1–1000s¹;
15、偏转角：0.5mrd–无上限;
16、旋转速度：0.1 ～1500rpm;
17、剪切应变：≥0.01%;
18、最大法向力：40N
19、法向力分辨率：0.5 mN
20、驱动电机轴承：磁悬浮或空气轴承
21、通讯要求：设备配套的物联网设备需自带4G或5G通讯模块，可实现电脑端远程参数管理，设备数据可实时上传到指定的云中心数据处理软件接口。
22、软件支持用户自定义的测试方法设置，设置方便逻辑清晰、测试结果直接显示、原始数据直接导出，也可以生成PDF标准格式的测试报告；
 23、旋转测试：粘度、剪切应力、流动曲线、粘度曲线、粘温曲线,屈服应力等；
24、振荡测试：储能模量、损耗模量、复合剪切模量、复数粘度以及相位角等；
▲25、软件配置要求：带有操作教学视频不少于5个（含温度控制系统介绍视频，圆筒转子安装视频、流变仪软件端口设置视频、流变仪硬件使用教程视频、流变仪测样操作视频）
▲26、软件具有中文操作界面， 产品自带智能感官仿真软件，仿真软件仿真实验室可真实的在线模拟电子鼻、电子舌、质构仪等仪器的实验操作和数据采集处理；软件仿真实验室有仪器的介绍，使用规范，操作和使用说明，数据处理分析，样例分析等KT板，其中详细还原规范的电子鼻、电子舌、质构仪对样品信号收集和分析过程；需提供此参数软件彩色截图证明文件。
▲27、方法设置一页便捷式设计，可设定方法名称，选择转子、测试方法、测量选项、测量变化、变化规律、测试变量、变化规律、恒定值、采集数据等；软件内带物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用。
28、软件具有著作权，根据需要可选择审计追踪模块，3Q认证模块，可满足GB、ISO、ASTM、DIN EN和FGSV等标准的测试要求；
29、溶剂封闭产品成分中无高度有害物质，检测结果符合REACH认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%，需提供检第三方测报告复印件。
30、配置清单：流变仪主机1台,控制软件和数据处理软件1套, 平板测试转子（含10mm，25mm,50mm平板测试转子各1个）1套，25mm/2°椎板转子1个，平板椎板测试用温控系统1套，冷却循环水1台、备品配件（含连接线、工具包）1套、操作手册1份。
31、除湿机（40 m2，40 L/24 h）一套。
32、原厂质保3年。
	工业
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	蛋白液相分析系统
	套
	1
	主要技术指标
1.工作条件
1.1电源要求：100-240 V, ~50-60 Hz
1.2工作温度： 4℃-35℃
1.3相对湿度： 20%-95%，无冷凝水
1.4工作条件安全性要求符合中国及国际有关标准
2.设备技术参数
▲2.1该系统符合GMP环境下的卫生级系统。                                                                                                           ▲2.2卫生级双柱塞泵
2.2.1单泵流速范围：4~600ml/min
2.2.2双泵叠加装柱：1~1200ml/ min
2.2.3合格范围：5%~95%
2.2.4压力范围：0~2MPa（20bar，290psi）
2.2.5粘度范围：0.7~10cp                                                  
▲2.3 紫外检测器：
2.3.1可变双波长紫外检测器：监测范围190 nm-800nm；
2.3.3 全谱直读，可同时检测四个任意波长；光程2mm；
2.3.4采用氘灯-钨灯作为光源，使用寿命不低于2000小时，
2.3.5波长精度：±1nm；
2.3.6波长重复性：±0.5nm；
2.3.7漂移：1mAU/Hr； 
2.3.8 噪声：±0.04mAU（@254nm，1S）
2.3.9光纤传导，外置流通池避免光源温度影响蛋白样品的活性
2.3.10 标准2mm流通池：20ul死体积，最大耐压2MPa；                                                                                                                                                 ▲2.4电导率检测器
2.4.1 检测范围：0.1~999.9mS/cm
2.4.2 检测池体积：20ul
2.4.3 电导精确度：±3%或0.1mS/cm
2.4.4 内置温度传感器，自动对电导补偿校准   
▲2.5 温度检测器
2.5.1 温度范围：0~99℃
2.5.2 温度准确度：±2℃（2~50℃区间）；  
▲2.6 示差折光检测器：
2.6.1检测器适用于多种应用，如糖类、氨基酸等水溶性物质的检测；
2.6.2流通池容量8ul；
2.6.3流速1-50ml/min；                                                                                                                                     
▲2.7 pH检测器
2.7.1 pH范围2~12
2.7.2 pH精确度：±0.15；                                                                                                                                                        
▲2.8进口8通道：A泵四通道，B泵四通道                                                                                                                                               
2.9 出口8通道                                                                                                                                                                             
2.10 单柱位阀：可实现Bypass、正向、反向功能；                                                                                                                                            ▲2.11气泡陷阱：可有效排除系统中的气泡，可选择在线或不在线；
2.12 混合器：12ml混合腔体；
2.13 气泡传感器2套：分别监控样品上样或检测管路中的气泡；
▲2.14 压力传感器2套：检测范围0~2MPa；                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.15 系统软件提供中、英文版本，控制平台可随时加减控制元件，支持模块升级。
2.16 各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结果处理。
2.17 智能编程、自行编写程序；支持SQL Server数据库，远程数据存储，可自动备份，保证数据安全性。
2.18具有自动积分、一键积分功能。
2.19 流路实时在线，实时监控和控制，交互式的流路控制，便于系统管理和网络连接。
2.20 在同一个操作界面上，同时可显示运行曲线，流路图等。
2.21 具有断电数据防丢失功能。
2.22 软件应具有用户权限控制，操作记录跟踪，数字签名等功能。
2.23 应能通过程序编辑，控制所有硬件，支持Scouting及方法序列功能，实现无人值守的层析工作。
2.24 系统运行中可手动添加Mark标记，且标记结果需和数据一起保存；方法编辑可以采用脚本编辑，方便工艺开发。
2.25 可通过检测压力、UV、电导等参数，进行报警设计，一旦达到警戒线，仪器可自行报警并暂停或进入设定的下一阶段。
2.26 密码狗启动软件，有效保护数据安全性。
2.27 提供软件截图，截图须包括：手动操作命令界面、实时流路图显示界面、模块化的方法编辑界面、Scouting设置界面、结果分析界面、用户权限控制界面、操作记录跟踪界面、数字签名界面等。
2.28 压盖型真空冷冻干燥系统
▲2.28.1 冻干面积：1㎡，物料盘尺寸：约550 mm×480 mm，物料盘数量：4个，盘装物料：约20L（料厚约10mm）；
2.28.2 搁板尺寸：约480 mm×360 mm，搁板数量：4+1层，搁板间距：约50 mm；
2.28.3 搁板温度范围：-55℃~+70℃，搁板温差：±1℃（平衡时）；
▲2.28.4 冷阱温度：≤-80℃（空载），捕水能力：≥15kg/24h；
2.28.5 真空泵抽气速率：8L/s，极限真空度：≤1Pa（空载）；
2.28.6装机功率：5500w；
2.28.7 冷却方式：风冷。
二、配置清单：
1. 卫生级蛋白层析系统1套：
包含双泵系统1套、UV检测器1个、示差检测器1个、电导检测器1个、温度检测器1个、pH检测器1个、气泡陷阱1套、混合器1套、气泡传感器1个、压力传感器1个等；
2. 数据处理工作平台1套（Intel i7以上处理器，32GB DDR5，1 TB的固态硬盘，约27英寸液晶显示器，Windows 11 操作系统）和蛋白层析工作站软件1套；
3.启动包1套：包括全套管路接头、维护工具和说明书等。
4. 压盖型真空冷冻干燥系统，1套；
5. 多功能生物实验层析柜，1台（双门；容积：≥1800L；温度控制：0-10℃；湿度控制：35-95RH；内置电源接口：≥3个；层架：8个；紫外灯杀菌）；
6．数据处理工作平台，1套（Intel i7以上处理器，32GB DDR5，1 TB的固态硬盘，约27英寸液晶显示器，Windows 11 操作系统）；
7. 分子筛柱子5个，离子交换层析柱5*5mL 2套，脱盐柱5*5mL 1套，脱盐柱4*53 mL 1套；
8. 保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。
9.原厂质保5年。
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	AI动物精细行为八合一工作站
	套
	1
	硬件参数
▲1、集成化活动箱；一个箱体集成明暗箱、跳台、避暗、穿梭、获得性无助、Y迷宫、悬尾游泳、洞板等八大实验功能，无需增加箱体和更换箱体。
2、两室内径的基本参数 (l×w×h cm)为：大鼠：30×30×50；小鼠：20×15×40；
3、绝缘跳台的基本参数：小鼠跳台直径5cm，高5cm；大鼠跳台直径7cm，高9cm。
4、动物排泄物收集器：隐藏分离式；
▲5、电栅电压调整范围：20V ~ 120V（方波峰值），调整步长1V；电栅限流调整范围：0.06mA~4.00mA，调整步长0.02 mA；
▲6、光刺激信号：两室蓝色刺激光；
7、摄像采集模块：红外功能视频模块；
8、灯光调节：led 灯照度可调0 -1000lux；
9、洞板实验：大、小鼠通用，黑、白鼠通用。实验箱尺寸：40×40×35cm（长宽高）；分布16个洞，直径2cm。
10、Y迷宫：大、小鼠通用，黑、白鼠通用。
大鼠单臂尺寸：长≥425mm，宽≥145mm，≥300mm。
小鼠单臂尺寸：长≥300mm，宽≥60mm，≥200mm。
11.悬尾游泳实验：硬件外形 参考尺寸：1000× 530× 850mm
。游泳活动箱尺寸大鼠直径200mm ，内径190mm，高500mm。小鼠直径130mm，内径120mm，高400mm。
▲12、适用动物：大、小鼠通用，黑、白鼠通用。
二、软件参数
1、跳台实验指标、错误次数、潜伏期、安全区时间、错误区时间
2、明室亮度可调节，最高亮度应高于动物饲养室灯光亮度。
▲3、明暗箱技术指标：入暗潜伏期、入明潜伏期、入暗次数、入明次数、穿箱次数、明室时间、暗室时间、明室近口区时间、暗室近口区时间、明室周边区时间、暗室周边区时间、运动时间、明室运动时间、暗室运动时间、明室静息时间、暗室静息时间、总路程、明室路程、暗室路程、运动速度、明室运动速度、暗室运动速度、活动轨迹图。
4、避暗实验指标：入暗潜伏期、入明潜伏期、错误次数、明室时间、暗室时间、运动时间、静息时间、明室运动时间、暗室运动时间、明室静息时间、暗室静息时间、总路程、明室路程、暗室路程、平均速度、明室运动速度、暗室运动速度、明室近口区时间。活动轨迹图。
5、穿梭实验指标：主动穿梭次数、主动穿梭平均反应时间、主动穿梭平均反应速度、主动穿梭路程、被动穿梭总次数、被动穿梭平均反应时间、被动穿梭平均反应速度、被动穿梭路程、安全区时间、错误区时间、逃避失败次数、间歇期穿梭次数、潜伏期时间、近口区时间、活动轨迹图。
6、获得性无助实验指标：逃避失败次数、逃避潜伏期、回避次数、回避平均反应时间、回避平均反应速度、主动穿梭路程、逃避总次数、逃避平均反应时间、逃避平均反应速度、逃避穿梭路程、安全区时间、错误区时间、间歇期穿梭次数、潜伏期时间、近口区时间、活动轨迹图。
7、洞板实验指标：运动距离，运动速度，实验时间，探洞次数，第一次探洞潜伏期、第二次探洞潜伏期、探洞结束时间、探洞持续时间
▲8、Y迷宫实验指标：每个活动臂的参数包含：时间、时间占比、距离、距离占比、平均速度、进入次数、头部角度变化、头部变化率、头部指数变化、头部变化率、躯干角度变化、躯干变化率、躯干指数变化、躯干变化率。
9、悬尾游泳实验指标：观察时间、不动时间、挣扎时间、潜伏期、不动时间百分比、挣扎时间百分比、游泳时间。
10、原厂质保3年。
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	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25日内。
二、交货时间：签订合同后30日内整体完成供货安装调试完毕并通过验收。
三、交货地点：采购人指定地点 
四、验收标准、规范：
1、中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前两年内生产的机型。
2、本项目中的货物，投标人投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
3、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。
4、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5、本采购文件的相关要求。
6、国家相关法律、法规、标准和规范等
五、售后服务要求：
1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费定期回访及维护。
2、质保期：除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算3年（部分货物有更长的质量保证期限的或中标供应商承诺有更长质保期的，按照利于采购人的质量保证期限计算质保时间）。
质保为整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由中标人承担；由于设备质量造成的安全事故由中标人承担；质保期内货物故障后中标人承诺免费更换新件。
3、服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求1小时内响应，如果合同设备需要现场服务，工程师将在3个工作日到达维修现场（如货物需求中有更高的服务响应要求，按更高要求执行。）
4、备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：
（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。
（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件
5、设备安装调试及技术培训：供应商协助进行安装前的准备工作。到货后，供应商安排工程师免费安装。设备安装后，供应商安装工程师为用户提供为期3天6场现场培训，培训内容包括：基本原理、结构、操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除，保证采购人的使用人员能正确操作设备，熟练使用设备的各种功能。
6、在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，中标人负责赔偿采购人的一切经济损失。
7、本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由投标人自行承担。
8、其余按厂家承诺进行。
六、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）保险费和各项税金。
2、付款方式：
自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。

	▲履约保证金
	履约保证金金额：合同金额的2%； 按本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）收取。
1、在签订合同前乙方向甲方缴纳履约保证金。
2、履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3、项目验收合格后，乙方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向甲方提出书面申请退还，甲方自收到乙方合格的申请材料后5个工作日内办理履约保证金退还手续(不计利息)。
4、履约保证金指定账户：
开户名称：广西医科大学  
开户银行：中行南宁市医科大支行  
银行账号：622357485287

	其他说明
	一、进口产品说明
□本表的第     项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、核心产品：本项目核心产品为第2项货物“新一代非标记高通量分子相互作用仪”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3、如有请提供与投标产品相关的资料、实施方案、售后服务方案、信誉、业绩等资料。




附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc211959907][bookmark: _Toc532545044]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc211959908]第一节 投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	3
	投标人的资格要求
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	[bookmark: _9.2][bookmark: _8.1][bookmark: _5]是否接受联合体投标
	[bookmark: PO_3000001867_PM007_1]分标1：不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.1
	是否允许转包/分包
	☑不允许转包/分包
□允许转包/分包
转包/分包内容：                                     。
转包/分包金额或者比例：                                     。

	11.4
	媒体发布渠道
	详见招标公告。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	[bookmark: _13.2]资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止之日前12个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前12个月内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理）
4、投标人财务状况报告[投标文件递交截止之日前12个月内任意一个月的财务状况报告复印件（财务状况报告包括：投标人执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；投标人执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；投标人执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)]（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）
6、 投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理）
7、有效的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少包含生产或销售）；（必须提供，否则作无效投标处理）
8、除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.3]商务文件组成

	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标保证金的相关证明复印件；(必须提供，否则作无效投标处理）
6、投标人情况介绍；
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2. 以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	[bookmark: _13.4]技术文件组成

	1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3、项目实施组织方案；（如有请提供）
4、售后服务承诺书；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
6、产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由采购人在投标前组织的实测获得）】
7、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；
8、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）
3、投标人享受中小企业扶持政策的材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；
（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
4、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（投标人根据自身响应情况出具）
5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	16.2
	[bookmark: _16.2]投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	[bookmark: _17.1]投标有效期
	自投标截止之日起  90  日。
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	[bookmark: _18]投标保证金
	投标保证金金额：详见招标公告；
投标保证金缴纳方式：详见招标公告；
投标保证金指定账户：详见招标公告；
一、相关要求：
1、投标保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账汇款凭证的复印件作为投标保证金提交证明，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。
2、投标保证金采用支票、汇票、本票或金融机构、担保机构、保险机构出具的保函（包含电子保函）、保险单（包含电子保单）方式提交的，投标人应将支票、汇票、本票或保函、保险单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标文件作无效处理。投标人必须在投标文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排））；邮寄地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼1703号房，收件人：潘新华，联系方式：0771-4915533）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险单原件提交给采购代理机构，未按时提交的，投标无效。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1、投标文件提交截止时间后提交的，或未足额缴纳的，或保函、保险单额度不足的，视为无效投标保证金。
2、投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3、支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4、支票、汇票、本票、保函、保险单有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5、投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。
二、投标保证金的退还：
1、未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。
（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。
（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。
2、中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未中标人。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。

	20
	投标文件电子版要求
	1. 投标文件电子版要求：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写（第六章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效响应处理。
2. 投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。
▲未传输递交电子投标文件的，竞标无效。

	21.1
	[bookmark: _21.1]投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	[bookmark: _23]开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	[bookmark: _25.3]投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录方式
	在查询网站中直接查询记录。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	
	[bookmark: _26][bookmark: _28.3]评标方法
	[bookmark: PO_3000001867_PM051][bookmark: PO_TDCUS_ITEM_SM_TABLE_1] 详见第四章        

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 
☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.2
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时）
☑其他方式：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	35
	[bookmark: _39.1]履约保证金
	履约保证金金额：按本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）收取。
1、在签订合同前乙方向甲方缴纳履约保证金。
2、履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3、项目验收合格后，乙方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向甲方提出书面申请退还，甲方自收到乙方合格的申请材料后5个工作日内办理履约保证金退还手续(不计利息)。
4、履约保证金指定账户：
开户名称：广西医科大学  
开户银行：中行南宁市医科大支行  
银行账号：622357485287

	36.1
	[bookmark: _40.1]签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	[bookmark: PO_3000001867_PM031_3]（1） 广西国建项目管理有限公司
联系电话：0771-4915959
[bookmark: PO_3000001867_PM035_1]通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼 
（2）  广西医科大学  
联系电话：0771-5358884
通讯地址：广西南宁市青秀区双拥路22号  

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日08  时 30 分到 12 时 00 分， 15 时 00 分到 18 时  00 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄信息：
名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦
联系电话：0771-5331544
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	[bookmark: _41][bookmark: _42]采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标人在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	1、☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮   %）计算收取。
□固定采购代理收费              。
2、采购代理服务费收取标准：
（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）收费标准，按差额定率累进法下浮20%计取采购代理服务费。
（2）代理服务收费标准
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%




	
	代理服务费收款账户信息
	账户名称：广西国建项目管理有限公司 
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行 
银行账号：8001 1543 5100 037 

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
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[bookmark: _Toc211959909]第二节 投标人须知正文
[bookmark: _Toc211959910]一、总  则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673][bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
	产品在中国境内生产的组件成本
	≥规定比例

	产品总成本
	


财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc211959911]二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
[bookmark: _Hlk53134511]11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc211959912]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 
（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]18.投标保证金
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]18.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
18.2 投标保证金按须知前附表的规定退还投标人。
18.3 中标人应在中标通知书发出之日起25日内 与采购人签订合同。
18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的；
（7）未按规定提交履约保证金的。
19.投标文件的编制
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制] 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.投标文件电子版要求
详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至““广西政府采购云平台””。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告）
22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
22.4投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

[bookmark: _Toc211959913][bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
[bookmark: _Hlk161414154]（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。未在规定时间内解密的，视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；
（3）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（4）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

[bookmark: _Toc211959914]五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc211959915]六、评   标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc211959916]七、中标和合同
30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。
30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。
30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31. 结果公告
31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》。
31.3投标人请根据投标产品实际情况出具《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。依法享受本国产品优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]见“投标人须知前附表”。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。
36.6政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.7采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.8如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.9采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
 38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
[bookmark: _9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、] 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。	
38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。
38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
[bookmark: _Toc211959917]八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

[bookmark: _八、其他事项][bookmark: _Toc211959918]九、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]40.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc532545043]

[bookmark: _Toc211959919]第四章  评标方法及评分标准
[bookmark: _Toc211959920]第一节 评标方法
本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 

[bookmark: _Toc211959921]第二节 评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;
（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未响应招标文件实质性要求的；
（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50% ；
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50% ；
③投标报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc211959922]第三节 评分标准
一、最低评标价法
通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效评标报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。
说明：
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业的政策性扣除规定
①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）本国产品政策性扣除规定
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（4）政策性扣除计算方法。
①在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。未达到80%的，不享受价格评审优惠。
③投标人如同时符合中小企业、本国产品扶持政策要求的，中小企业折扣与本国产品折扣可进行叠加计算，即评标报价＝投标总报价×（1-10%-20%）。
（5）除上述情况外，评标价=投标报价。

二、综合评分法
注：
1、计分方法按四舍五入取至百分位。
2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

	序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	11
	价格分
（满分50分）

	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业的政策性扣除规定
①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）本国产品政策性扣除规定
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（4）政策性扣除计算方法。
①在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。未达到80%的，不享受价格评审优惠。
③投标人如同时符合中小企业、本国产品扶持政策要求的，中小企业折扣与本国产品折扣可进行叠加计算，即评标报价＝投标总报价×（1 - 10%-20%）。
④除上述情况外，评标价=投标报价。
（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（6）价格分计算公式：        
价格分=(评标基准价／评标报价)×50分

	22
	技术分
（满分37分）
	设备性能分（满分10分）（客观分）
	①设备技术参数及性能配置完全符合招标文件（无负偏离）的得基本分5分；
②非关键性指标参数（未标注“▲”号的参数）有被评委采纳的正偏离的，每有1项加1分，最高得5分。

	
	
	实施方案分（满分10分）
	根据投标人项目实施方案的针对性、可行性、实施重点把控、进度计划安排、现场实施部署、安装调试、场地适配准备、项目验收、实操培训及实施保障、应急保障等内容进行梯度综合评定。
一档（3分）：①投标人项目实施方案符合本项目采购需求，实施流程、工作计划、组织架构完整规范，能够保障项目基本有序实施；②有简单的应急保障措施；③有简单的仪器设备培训内容；④培训场数在满足采购需求的基础上增加1场。
二档（6分）：在满足一档的基础上，①实施方案内容详实、流程清晰、组织分工明确，具备完善的项目实施能力，提供细化的实施进度计划表；②有明确的应急保障各项措施，明确设备交付保障、现场部署及安装调试实施计划；③有针对性的仪器设备培训内容，有专场培训，明确培训名额；④培训场数在满足采购需求的基础上增加2场。
三档（10分）：在满足二档的基础上，①实施方案贴合本项目实际、可行性强，实施计划周密、岗位职责清晰；②有完整的项目进度计划表，实施进度计划节点细化、时序明确，可有效保障项目高效落地；③配备完善的项目实施应急保障方案，具备完善的现场实施对接机制与技术实施路线；拥有规范的设备交付保障、现场环境适配、安装调试、全过程验收实施方法及管理制度；④明确配置固定培训场次、培训名额，制定针对性的现场实操培训方案；⑤培训场数在满足采购需求的基础上增加3场以上。

	
	
	售后服务方案分（满分17分）
	（1）售后服务方案（满分14分）
由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括实现功能要求及后续追加性能的解决方案、以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员（如有）、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分：
一档（6分）：仅对采购人提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，提供的内容对采购人使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应性承诺或实现方式仅能满足项目基本需求；承诺3个工作日内达现场维修，到达现场后48小时内解决一般问题的（以商务要求偏离表承诺为准）。
二档（10分）：售后服务方案具体细致，在满足一档的基础上，对采购文件的基本要求进行了全面细化，各项措施针对采购人需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理，承诺2个工作日内达现场维修，到达现场后24小时内解决一般问题的（以商务要求偏离表承诺为准）。
三档（14分）：在满足二档要求的情况下，售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购人、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、响应机制充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，承诺1个工作日内达现场维修，到达现场后12小时内解决一般问题的（以商务要求偏离表承诺为准）。

	
	
	
	（2） 承诺更长保修期（满分3分）（客观分）
在满足采购需求及商务条款中要求的免费保修期后，投标人承诺免费保修期每延长壹年增加1分

	33
	商务分（满分13分）
（客观分）
	信誉分（满分2分）
	投标人或产品生产厂家提供有效的ISO 13485:2016质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证等证书的每一项得1分，满分2分。（以证书复印件为准，证书必须在有效期内，加盖投标人单位公章）；

	
	
	业绩分
（满分9分）
	2023年1月1日以来至投标截止日期止，投标人有类似项目业绩的，每项得1分，满分9分。【提供合同或者中标（成交）通知书复印件（须附有采购货物清单及金额）】

	
	
	政策分（满分2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分；
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。






[bookmark: _Toc211959923]第四节 中标候选人推荐原则
（一）综合评分法
1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。
（二）最低评标报价法
1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。
2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

[bookmark: _Toc211959924]第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。














[bookmark: _Toc211959925]第五章 拟签订的合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：           
广西壮族自治区政府采购

                                                 
         （项目名称）         合同




项目编号：                     
计划编号：                     



采购人：                       
中标供应商：                   



签订日期：               年       月       日
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广西壮族自治区政府采购合同（格式）
                                               合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           
供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        
签  订  地  点                                签 订 时 间                          

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及广西壮族自治区关于政府采购的相关文件等规范性文件的规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.供货一览表
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：                                  （小写）


2.合同合计金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）保险费和各项税金。如采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。除合同应付款项外，甲方无需额外支付其他任何费用。
3.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
第二条　质量保证
1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件及投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。
2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
2.乙方应按采购文件规定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关完整的技术资料。
3.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款20%的违约金。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。
5.乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按采购文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式： 由乙方按采购文件要求自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目合同不接受损耗。
4.货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：自签订合同之日起30日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。全部产品从乙方到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。交货地点：广西区内甲方指定地点。
2. 甲方在到货时有权依照招标文件与响应文件的规定对货物进行到货验收，对于不符合采购文件、投标文件规定和本合同约定的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货，乙方另行发出货物后未在本条第1款约定的时间内完成安装调试的，按逾期交付处理。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在完成安装调试之前补齐，乙方不能补齐的，按验收不合格处理。
4.产品安装、调试期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。
5.甲方应当在全部货物完成安装、调试完成后七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。甲方因自身原因逾期超过30个工作日未组织验收，应当向乙方出具书面说明情况，经双方签字确认后可延期组织验收。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效）。
6.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形的，甲方有权暂不支付已达到支付条件的货款，待乙方违约问题解决后再行办理货款结算。
7.甲方对验收报告结论有异议的，在收到报告之日起五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。
第七条  售后服务、质量保证期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质量保证期：除“技术需求及要求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。货物的质量保证期自货物验收合格之日起计算不少于3年。部分货物有更长的质量保证期限的（以采购需求及中标人承诺为准），按照更长期限执行。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但是增加的金额不能超过原合同金额的10%。
2.资金性质：              。
3.付款方式：甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第（2）项约定执行：
（1）一次性支付
（2）分期支付：自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，货物交付并验收合格，中标人提供相应金额真实、合法、有效的正式发票后，采购人十个工作日内支付剩余款项。【乙方应提供货款全额的发票（货物采购须开具增值税专用发票）】。
如供应商在收到预付款后未按合同约定履行交货义务，应当按预付款金额每日万分之五的标准向采购人支付违约金。
第九条　履约保证金： 按本项目中标金额的5%（中小企业缴纳数额为中标金额的2%）收取。
1．在签订合同前乙方向甲方缴纳履约保证金。
2．履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3．项目验收合格后，乙方提供《政府采购项目履约保证金退还意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向甲方提出书面申请退还。甲方应在收到乙方完整、合格的申请材料后10个工作日内完成审核，审核通过的，应在审核通过之日起5个工作日内办理履约保证金退还手续（不计利息）。甲方认为申请材料不齐全或不符合要求的，应当在收到申请材料后5个工作日内一次性书面告知乙方需要补正的内容。
4．履约保证金指定账户：
开户名称：广西医科大学  
开户银行：中行南宁市医科大支行  
银行账号：622357485287  
5．在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行承担。
第十条　税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货后最终验收合格之日起计3年（部分货物有更长的质量保证期限的，按照更长期限执行，货物质量保证期限以采购需求及中标人承诺为准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，质量保证期从安装、调试完成并经甲方最终验收合格之日起计算；或者从项目整体最终验收之日起质量保证期满后再延长1年，以后到时间为准。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照本条第三款规定的退货处理。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（人工、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内作出响应，   小时内到达现场进行处理。（按乙方投标响应时间执行）
3.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，否则甲方可以另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。
4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的机器设备的维修或人为因素引发的故障由乙方按投标文件承诺执行，乙方不得拒绝维修。
第十二条　货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条　交货及验收要求
1.甲方的使用部门对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行验货、核对，从外观、说明书等符合采购文件技术要求的现场初步验收，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收合格后，甲方应当在安装、调试完毕后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货并按照合同约定承担违约责任。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，乙方对甲方人员的培训不再另行收费，甲方不支付乙方培训甲方的任何费用。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。 
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，且更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方支重新交付合格的货物并要求乙方向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰的逾期违约金。乙方逾期完成安装调试的，每天向甲方支付合同合计金额的3‰的逾期违约金。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额的3‰违约金，甲方违约金支付总额不超过延期货款额5%（若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。
乙方逾期交货或逾期完成安装调试的，每天向甲方支付合同合计金额的3‰的逾期违约金，累计不超过合同合计金额的5% 。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额的3‰违约金，累计不超过延期货款额的5% （若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。若逾期超过 15天的，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。若因为乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起十日内全额退还甲方已付款项，并按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付自甲方付款之日起至退款之日止的利息，同时赔偿甲方因此遭受的其他损失。若因为甲方违约造成乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由乙方承担，应在合同解除之日起十日内全额退还甲方已付款项。
5. 货物最终验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同合计金额20%的违约金。
6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
7.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，乙方维修的费用及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不支付任何费用。
8.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
9.乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金。
10.乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。
11.乙方自甲方通知安装、调试之日起十日内拒不履行安装、调试义务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，情形严重的，甲方有权拒绝支付货款、委托第三方协助安装、调试，由此产生的损失由乙方承担。
本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。
第十五条　不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。如双方无法在三十日内达成一致，任何一方均有权解除合同，甲方已支付款项由乙方在合同解除之日起十日内全额退还（不计利息），双方互不承担违约责任。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，甲方为保障正常的运营，可选择由乙方继续提供服务（如售后服务）、甲方按照服务时间结算费用或者另行委托第三方提供服务、公开招标等方式，不视为甲方违约。
第十七条　合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人或授权代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．未经甲方书面同 意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务，乙方违反此约定擅自转让的，甲方可视情况解除合同并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方还应当赔偿甲方因此造成的损失。
第十九条  签订本合同依据
1.采购需求；
2.投标函；
3.开标一览表；
4.设备性能配置清单；
5.技术要求偏离表；
6.商务要求偏离表；
7.售后服务承诺；
8.中标通知书；
9.其他合同文件（招标文件、乙方提供的投标文件等）。
10.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，同一个文件存在矛盾或者不一致之处，以对产品及服务有更高要求或对甲方更有利为准。
第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，采购代理机构存档贰份，甲方执叁份，乙方执壹份。



	甲方（章）           
广西医科大学

年   月   日
	乙方（章）              


 年   月   日

	单位地址：广西南宁市双拥路22号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0771-5358884
	电话：

	电子邮箱：gxmugzc@163.com
	电子邮箱：

	开户银行：中行南宁市医科大支行
	开户银行：

	账号：622357485287
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：

12450000498506243T
	
纳税人识别号或统一社会信用代码：


	邮政编码：530021
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日
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甲方：
乙方：
为深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，深化学校清廉建设，规范学校对外合作行为，坚持求真务实、防范廉洁风险，共同构建诚信、透明、廉洁的合作关系，根据国家法律法规和有关政策规定，经甲乙双方友好协商，就开展清廉共建工作自愿达成如下协议：
一、共建目标
通过开展清廉共建活动，建立健全各方合作的廉洁风险防控机制，增强合作各方及工作人员的廉洁意识，营造风清气正的合作环境，确保校企合作依纪依法依规，项目推进有序廉洁高效，实现双方互利共赢、共同发展。
二、共建内容
（一）加强廉洁教育
合作各方签定合同（含货物、服务、工程类采购，商铺租赁、场地租赁等）的同时签署《清廉共建协议书》，开展廉洁谈话。适时联合举办廉洁专题培训、警示教育活动等，提高各方人员的廉洁意识和纪律法规意识。
其中，甲方包含甲方校内职能部门，甲方授权甲方校内职能部门代表甲方签订《清廉共建协议书》，相应法律责任和义务由甲方承担。
（二）完善制度建设
项目合作单位各自完善内部管理制度，特别是涉及校企合作项目的决策、执行、监督、验收、结算等全流程制度，确保制度健全、执行有力，有效促进双方合作目标的达成。
（三）规范合作行为
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.在合作项目的洽谈、签约、实施、验收和结算等过程中，各方应遵循平等、自愿、合法、公平、诚信的原则，不得向对方单位及工作人员实施任何违反中央八项规定精神的行为和其他违纪违法行为。
2.严格按照合作协议和相关制度规定使用合作项目经费，确保经费使用合法合理、透明、安全。
3.合作项目严禁转包、擅自分包、挂靠等非法行为，参与项目实施的人员需为合同相对方的工作人员或经甲方同意的合作伙伴，确保项目主体一致、内容真实、效果符合合作目标。
4.加强对合作项目的管理，建立项目进度跟踪和质量监控机制，确保项目按时按质完成。双方应及时沟通协调，妥善解决项目实施过程中出现的问题。
（四）强化监督检查
1.项目各方当事人应建立监督检查机制，定期对合作项目进行自查和互查，及时发现和纠正存在的问题。合作过程中，如发现问题，一方可解决应及时解决；如不能及时解决并对项目合作有影响，应将发现问题立即通报对方，共同研究解决。
2.项目各方当事人应设立投诉举报渠道，接受师生、企业员工和社会各界的监督举报。对收到的投诉举报，双方应及时进行调查核实，并依纪依法依规严肃处理。
三、各方的权利与义务
（一）甲方权利与义务
1.权利：有权对乙方在资质进行尽职调查，乙方应予以配合；有权对合作项目资料和资质的真实性、经费使用的规范性、实施过程的合法合规性、合作项目工作人员对本项目廉洁从业情况等方面进行监督；对乙方违反相关合作协议的行为，并根据违反行为的情节严重程度有权要求乙方限期整改、追究违约责任或暂停、解除合作协议，情节特别严重或造成影响特别恶劣的，纳入甲方合作黑名单。
2.履行但不仅限于以下义务：按照本协议的约定，组织开展廉洁教育、制度建设等工作；为乙方在合作项目方面提供必要的工作支持和协助；保守乙方的商业秘密和技术秘密等。
（二）乙方权利与义务
1.权利：对甲方校企合作项目管理的合法合规性进行监督。发现甲方人员有违反廉洁纪律的行为，有权向学校党风廉政建设办公室或驻校纪检监察组投诉或反映，投诉电话：5358241。
2. 履行但不仅限于以下义务：按照本协议的约定，配合甲方开展清廉共建工作，加强对企业员工的廉洁教育和管理；遵守合作协议和相关制度规定，规范企业在合作项目中的行为；如乙方为款项支付方，应当按时足额拨付合作项目经费，确保项目按双方合作协议进度完成；严格保守甲方的教学科研秘密和学生信息等。
（三）其他。校企项目合作并不限制仅有双方合作，甲方鼓励并欢迎多方共同参与校企项目合作，共同推进合作目标的达成。如有三方以上（含三方）参与合作，第三方遵循的权利义务原则与乙方一致，如有特别要求，应写进清廉共建协议中，以资遵守。
四、协议生效与期限
1.本协议自各方/授权代表签字（盖章）之日起生效，是各方业务协议的有效组成部分，对各方均有法律约束力；合作内容完成或合作关系解除后共建协议自动解除。
2.本协议一式陆份，甲方三份（其中，学校党风廉政建设办公室执壹份），乙方一份，采购代理机构两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表（签字）：                  代表（签字）： 

签订日期：  年  月  日         签订日期：  年  月  日        


附件I：
政府采购项目合同验收报告（格式）

    根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：
	序号
	名    称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定
是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	 (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：



	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	中标（或成交）供应商签字或盖章：

联系电话：

                            年  月   日
	采购人的意见（盖章）：

联系电话：

   年  月   日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

附件II：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

	供
应
商
申
请
	采购项目编号：

	
	采购项目名称： 

	
	
该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下账户：

单位名称：
开户银行：
银行账号：


联系人：
联系电话：

                                       供应商签章
                                     年     月    日


	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：




联系人：
联系电话：




                                         单位签章
                                      年     月    日


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部办理履约保证金退付事宜。













[bookmark: _Toc211959926]第六章 投标文件格式
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（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）




XXXXX（项目名称）
投标文件
（电子投标文件）
	项目名称：
	

	采购方式：
	

	项目编号：
	

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	





投标截止时间前不得解密
                                 
年   月   日
 (
70
)
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资格证明文件（封面）







项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日


资格证明文件目录

根据公开招标文件须知前附表的规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）


一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称(电子签章)：                              
                   日期：  年  月  日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

                                          
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

                                          
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日




四、投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。








投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日



 


六、投标资格声明函
致：_                      （采购代理机构名称）
我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。
                                     
  投标人名称(公章)：                                     年    月    日



七、联合体协议书

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。
5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日



[bookmark: _Toc19686838][bookmark: _Toc211959929]第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 









 


商务文件目录

根据公开招标文件须知前附表的规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）


一、无串标行为承诺函
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供


	
法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    
法定代表人（签字）：                                
法定代表人身份证号码：                                   
委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    
法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
......
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：
	
全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）



 

四、商务条款偏离表
(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）



注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.应写明投标文件对商务条款的响应和偏离情况；
3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的商务条件做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”或“满足”的，将导致投标文件无效。
4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。


  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


122
121


 (
76
)


五、投标保证金的相关证明复印件





六、投标人情况介绍
（格式自拟）
 



  投标人名称(电子签章)：
                                                    日期：  年  月  日



七、投标人类似的业绩证明文件
（如有请提供相关业绩，根据评分办法要求自行列表）


 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


122
121


 (
78
)
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技术文件（封面）

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                        年    月    日



技术文件目录

根据公开招标文件须知前附表的规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	货物参数
	标的名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.应写明投标文件对技术条款的响应和偏离情况；
3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术条件做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术条款要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”或“满足”的，将导致投标文件无效。
4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


122
121


 (
97
)

二、配置清单

[bookmark: _Hlk185948459]货物配置清单

分标号（如有）：                 
	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件作无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则投标文件作无效处理。	

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日




三、项目实施组织方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、对本项目总体要求和理解（如有要求）
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、产品出厂标准、质量检测报告
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
六、优惠条件及特殊承诺
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、投标人对项目的合理化建议和改进措施
（格式自拟）
 


  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

八、认为需要的其他技术文件或说明
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc211959931]第五节 报价文件格式
                                                            电子投标文件

报价文件（封面）




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                                       年  月  日


报价文件目录


根据公开招标文件须知前附表的规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）

一、投标函
致：                      （采购代理机构名称）
我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1. 法律、行政法规规定的其他条件。
5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。
10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
1. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
1. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
1. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
1. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
                                                                                                                        
12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

[bookmark: _Hlk185948431]二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                                项目编号：                  
投标人名称：                        
	序号
	标的名称
	品牌（如有）、生产厂家
	规格型号
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                            （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注： 
1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其投标作无效标处理。
4、以上表格要求细分项目及报价，具体填写标的名称、生产厂家、规格型号，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。
6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
[bookmark: _Toc211959932][bookmark: _Toc19686840]第六节 其他文书、文件格式

1.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

   本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                                                    投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。



2. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。















[bookmark: _Toc211959933]第七章 质疑、投诉证明材料格式


[bookmark: _Toc211959934]第一节 质疑函（格式）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


















质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


[bookmark: _Toc211959935]第二节 投诉书（格式）
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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