红城国际工程项目管理有限公司
招标文件
项目名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目
项目编号：GLZC2026-G1-270022-HCGJ
招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

2026年6月

目 录

1第一章  招标公告


9第二章  投标人须知


29第三章  采购需求


125第四章  评标方法及评分标准


136第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）


141第六章 投标文件格式





第一章  招标公告
红城国际工程项目管理有限公司关于灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目（项目编号：GLZC2026-G1-270022-HCGJ ）公开招标公告

项目概况

灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年 7月 21日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-G1-270022-HCGJ

项目名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目
预算总金额（元）：人民币12654000.00元

采购需求：
标项一（A标）：

标项名称:中医药加工类设备

预算金额（元）:人民币2227000.00元；

最高限价（元）:人民币2227000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	汤剂质量检测仪
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	中药饮片智能调剂设备
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	3
	智能煎煮仪
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	4
	自动煎药机（单缸）
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	5
	自动煎药机（双缸）
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	6
	浓缩煎药机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	7
	调膏包装一体机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	8
	多功能自动煎药机
	12
	台
	详见第三章采购需求；

	9
	粉末均分包装机
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	10
	中药汤剂包装机
	5
	台
	详见第三章采购需求；

	11
	中药粉碎机
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	12
	自动制丸机
	1
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项二（B标）：

标项名称:心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备

预算金额（元）:人民币1695000.00元；

最高限价（元）:人民币1695000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	心电一张网设备
	1
	套
	详见第三章采购需求；

	2
	除颤仪
	2
	台
	详见第三章采购需求；

	3
	急救与辅助设备
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	4
	急救药品推车
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	5
	手术器械包
	1
	套
	详见第三章采购需求；

	6
	医用空气加压氧舱（高压氧舱）
	1
	个
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30  个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项三（C标）：

标项名称:临床检验类设备
预算金额（元）:人民币450000.00元；

最高限价（元）:人民币450000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	全自动五分类血液细胞分析仪
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	全自动血液细胞分析仪
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	3
	全自动化学发光分析仪
	1
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项四（D标）：

标项名称:临床基础配套类设备
预算金额（元）:人民币1325000.00元；

最高限价（元）:人民币1325000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	医疗供氧系统设备
	290
	套
	详见第三章采购需求；

	2
	负压系统设备
	1
	套
	详见第三章采购需求；

	3
	呼叫系统设备
	1
	套
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30  个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项五（E标）：

标项名称:冷链类设备
预算金额（元）:人民币297000.00元；

最高限价（元）:人民币297000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	阴凉柜
	12
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	药品冷藏柜
	14
	台
	详见第三章采购需求；

	3
	温湿度监控设备
	16
	台
	详见第三章采购需求；

	4
	药品阴凉柜
	14
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项六（F标）：

标项名称:院感消毒灭菌类设备

预算金额（元）:人民币810000.00元；

最高限价（元）:人民币810000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	院感与消毒设备
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	高压蒸汽灭菌器
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	3
	器械清洗消毒机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	4
	医用空气消毒机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	5
	超声波清洗机
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	6
	非接触式洗手池及配套
	1
	套
	详见第三章采购需求；

	7
	脉动真空灭菌器
	2
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项七（G标）：

标项名称:32排螺旋CT

预算金额（元）:人民币2000000.00元；

最高限价（元）:人民币2000000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	32排螺旋CT
	2
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项八（H标）：

标项名称:彩色多普勒超声诊断仪

预算金额（元）:人民币2000000.00元；

最高限价（元）:人民币2000000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	4
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项九（I标）：

标项名称:医学影像类设备

预算金额（元）:人民币1150000.00元；

最高限价（元）:人民币1150000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	移动式X射线摄像设备
	1
	台
	详见第三章采购需求；

	2
	钼靶乳腺X线机
	1
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

标项十（J标）：

标项名称:内镜诊疗类设备

预算金额（元）:人民币700000.00元；

最高限价（元）:人民币700000.00元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	简要技术参数性能需求

	1
	胃肠镜
	1
	台
	详见第三章采购需求；


合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（1）投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。

（2）本项目 G 标 32 排螺旋 CT、I 标移动式 X 射线摄像设备、钼靶乳腺 X 线机属于 Ⅲ 类射线装置放射诊疗设备，投标人及生产厂家须同步满足以下资质，投标文件提供完整加盖公章证件扫描件，缺项 / 过期 / 范围不符作无效投标处理：
①设备生产厂家具备有效期内《医疗器械生产许可证》，许可范围包含对应 X 射线 CT / 乳腺 X 线 / 移动 DR 设备；同时厂家持有辐射安全许可证（生产类），许可范围覆盖 Ⅲ 类医用射线装置生产；

②投标供应商（经销商）持有有效期内辐射安全许可证（销售类），许可范围包含 Ⅲ 类医用 X 射线诊断装置销售、安装调试；仅厂家直接投标可豁免经销商辐射证，但厂家需额外承诺负责整机安装、辐射防护验收全流程；

③所投 CT、移动 DR、钼靶设备医疗器械注册证齐全且在有效期内，注册证载明产品类别为 X 射线计算机断层摄影设备 / 医用诊断 X 射线机（乳腺 / 移动）；

④厂家须针对本项目出具唯一原厂授权书 + 原厂辐射防护、环评、放射验收全包承诺函，授权及承诺文件加盖生产企业公章，复印件无效。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至2026年7月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，投标人须登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）完成账号注册后，登录广西政府采购云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载招标文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2026年7月21日09时30分（北京时间）

2、地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn 中国政府采购网、http://zfcg.gxzf.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/全国公共资源交易平台（广西.桂林）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载，下载路径：广西政府采购网（访问地址 https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

9.监督单位：灌阳县政府采购管理中心     电话：0773-4250206
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灌阳县人民医院

地址：桂林市灌阳县灌阳镇灌江中路6号
项目联系人：唐瞻念
联系方式：0773-4217998

2.采购代理机构信息

名 称：红城国际工程项目管理有限公司

地　址：桂林市秀峰区敦睦村223号中隐路尾（消防支队后）办公楼4楼401-403室

项目联系人：蒋旭涛、曾桂妹、张静明、谢芳、何盛安

联系方式：0773-5855999　

红城国际工程项目管理有限公司

2026年6月30日                                           
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	7.2
	☑本项目不允许分包。

□本项目允许分包：

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                             。

	8.1
	1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。

2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中项目实施方案、售后服务方案、培训方案、业绩得分高低依次确定。

	11.4
	媒体发布渠道：与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	☑本项目不组织现场考察。

□本项目组织现场考察：

集中时间：      年  月  日    时    分，逾期后果自负。集中地点：   （集合并签到） 

联系人：    ；联系电话：       

	
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

联系人：               ；联系电话：                

	13.1
	报价文件:

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件:

1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。（必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、投标人经第三方审计的2024或2025年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

8、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

9、投标声明（投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

10、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件：

1、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）

3、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具，如有请提供）
4、投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式见附件，如有请提供）

5、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有请提供）。（投标人可根据“第三章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”要求提供有关证明材料）

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件：
1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、项目实施方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

3、售后服务方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；
4、培训方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有请提供）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价要求：

投标报价是履行合同的最终价格，必须包含：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他：货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训等费用；

（4）投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起90天内。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

	20
	本项目不接受备份投标文件。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。（注：“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）
信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图留存或在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：7人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。）

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	中标候选人推荐数量：每个标项推荐3家(详见招标文件29.2）

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案、售后服务方案、培训方案、业绩分由高到低顺序排列并确定中标人。

	35.1
	☑本项目不收取履约保证金。

□本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：每分标按合同金额的    %（如中标单位为中小企业，则按合同金额的2%）。（注：履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。）

在双方签订合同前，由中标人将履约保证金以转账或电汇形式提交至采购人指定账户(最迟期限不超过自中标通知书发出之日起24个日历日)。如果成交供应商没能如期缴纳，采购代理机构将上报采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在投标人履约完成，收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：

账户：

账号：
开户行：
备注：1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

2、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1.电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章（适用于签订电子合同的情形）

2.委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。（适用于签订纸质合同的情形）

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式

质疑联系部门及联系方式：红城国际工程项目管理有限公司
联系电话：0773-5855999

通讯地址：桂林市秀峰区敦睦村223号中隐路尾（消防支队后）办公楼4楼401-403室。

现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午9:00-12:00；下午15:00-17:30（北京时间）

	39.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

☑采购代理服务费收取标准：

以最高限价为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）下浮40%收取。

□固定采购代理收费              。

3、账户名称：红城国际工程项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司芦笛支行

银行账号：660000014117700015

	40.2
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.3
	其他事项：
1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名章）的行为，私章（含电子私章）、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“■”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号），接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任并将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云平台”的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云平台”的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云平台”的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法:“综合评分法”。

29.2 中标候选人推荐:

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案、售后服务方案、培训方案、业绩分由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

（2）按排名先后顺序推荐排名前3位的投标人为中标候选人，招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）本项目共有A标、B标、C标、D标、E标、F标、G标、H标、I标、J标共十个分标，投标人可以参与任意一个或多个分标的投标，但最多只能成为其中1个分标的中标人，处理原则如下：本项目评审顺序为A分标→B分标......→
J分标，若某投标人同时在两个或以上分标综合得分排名第一时，则按A分标→B分标......→J分标的先后顺序推荐中标候选人。即该投标人一旦被推荐为A分标的第一中标候选人，则在其综合得分排名第一的其他分标将被推荐为末位中标候选人，相应分标的其他投标人排名依次自动上升一位，以此类推，直至所有分标中标候选人推荐顺序确定为止。。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 投标文件的退还

投标人的投标文件不予退还。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过8个工作日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件。也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门（广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处）提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行账号信息

账户名称：红城国际工程项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司芦笛支行

银行账号：660000014117700015

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
40.2本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.3 其他事项详见“投标人须知前附表”。

第三章  采购需求
说明：

为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“■”的条款。
3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本货物需求表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投标报价表。

6、本项目所有采购货物均不接受进口产品。

7、中小企业划分标准所属行业： 工业  

标项一（A标）：中医药加工类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	汤剂质量检测仪
	1.符合《中药机器煎药规范》规定煎药机煎煮中药的条件、方法和质量控制。

2.具有数显折射检测汤剂浓度和糖量功能。
	2
	台
	5000

	2
	中药饮片智能调剂设备
	一、硬件要求：

■1、调剂设备含自动调剂药斗不少于190个（药斗容量不小于18L/味，其中中型饮片药斗容量不小于40L，数量不小于16个）。

2、调剂速度:≤15s/剂。

3、可实现自动接方、审方（异常情况人工辅助确认）、自动调剂，其余用药采用人工补药方式进行。

■4、调剂功能要求

（1）独立运行功能

（2）具备多处方并行作业功能

（3）具备调剂信息采集及追溯功能

（4）具备故障快速隔离及冗余功能

（5）具备调剂可视化功能

（6）饮片储量不足时，应具备报警功能，提醒及时补药，记录补药信息

■5、调剂控制工作站性能要求：

1）应具备处方调剂的相关信息展示功能，其中包括处方饮片种类、调剂实际重量；具备展示设备运行状况功能；自动读取药框信息，可称重拍照，打印调配单

2）自动调剂控制管理系统具有设备运行情况监控、处方信息管理、调剂数据管理、药柜设备管理、补药流程管理、审方复核管理功能。

3）调剂设备具有调剂信息溯源功能，包括调剂过程的影像、饮片名称、批次、时间、称重重量、处方名称等信息，（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

6、系统中调剂影像信息采集设备：不低于200万像素工业摄像头，长时间使用时拍照清晰，照片自动存储传输效率满足生产节拍，数据可根据招标方要求导出至指定存档位置；存储时间可以自定义配置。

■7、发药精度：整张处方调剂精度符合国家药房调剂规范要求（整张处方调剂精度≤±2%）。

▲8、全套调剂系统应包含有满足完整配药工作所需的补药台（每个补药台可以满足2个人同时补药）、核药工位、补药柜等硬件设备。

9、人工输入备份接口功能：对于医疗机构信息系统异常，设备系统具备手工输入处方的模块，进行人工输入处方。批号管理功能:设备可以进行药品批号管理。

10、全自动接收处方功能:自动接收中心处方数据，显示在处方列表中。具有可以根据缺药情况、患者情况全自动调整处方发药顺序功能。数字管理系统功能:数字化管理软件，实现对药品的实时批次查询、处方（已发和未发、异常处方）管理。

11、含有在自动调剂机加药、每味药调剂、人工补药工位及核药工位的监控溯源系统。

12、系统中工作人员调剂补配作业：实现载具自动分配至调剂补配工位，并在作业终端上显示需要补调配的饮片信息，通过称量装置自动采集饮片调剂重量并记录饮片投递至载具中的图像信息。

13、智能复核系统工艺性能要求：

调剂复核设备具有品种复核功能，应具备处方调剂的相关信息展示功能，其中包括处方有饮片种类、调剂实际重量、照片，并对整个处方自动拍照

14、配有人工上药工作平台，工作人员登上工作平台可方便给调剂设备加药。

15、系统中调剂所使用的载具与饮片直接接触的材质应选用如304不锈钢、PP（聚丙烯）、硅胶、pvc等。

▲16、配置调配设备运行所需的电脑、服务器等硬件设备。

二、系统软件要求

1.接方管理;

1) 支持第三方系统处方数据的接入；

2) 具有处方流转平台统一管理各来源机构的处方；

3) 支持手工录入处方；

4) 支持机构协定处方管理；

5) 对处方实现全电子化管理：处方信息包括医院名称、开方医生、处方编号、药品、患者姓名、收寄件方式及地址等。并支持更多处方的字段扩展并配置；

6) 各生产流程节点人员电子签章/签名；

7) 支持医生处方双签；

8) 支持所有处方审核、编辑、作废、查询、打印、导出等功能；

9) 确保医院处方与传输处方的所有信息完整并一致。

10) 具备电子处方数据库，支持在线审阅；

11) 可根据实际业务需要对处方进行拆分、合并；

12) 所有处方具有唯一识别码，可通过条码或二维码进行识别全流程管理；

13) 支持定制化医院处方优先级标注、提前加工，针对加急的处方可以通过此操作进行加急处理；

14) 系统具备智能审方功能对十八反十九畏、特殊人群禁忌、超药典用量、含有毒麻类药品等异常情况进行预警提示；

15) 处方可根据相关关键字段进行查询。例如：根据医疗机构、医生、患者、电话、时间等进行多维度查询所有处方；

16) 支持匹配多家医院饮片编码，避免由于药品别名等问题导致无法扣减库存或无法调配的问题；

17) 处方打印可灵活配置多个模板。相关字段可自定义；

18) 系统支持标签打印标签根据处方自动生成数量，同时可对数量进行修改，标签样式可自定义，标签可自定义，并匹配对应机构的标签样式；

19) 支持处方在未接方状态下的自动取消功能；

2.基础信息:

1) 支持中药基本信息维护、管理中药特殊煎法;

2) 支持配伍禁忌和毒麻超剂量维护;

3) 支持煎药机基本信息管理;

4) 支持管理自定义煎药时间方案;

5) 支持不同岗位角色权限管理;

6) 支持操作员账号管理和操作员条形码打印;

3.手持终端扫描管理:

1) 支持调剂、浸泡、煎药、包装、发货复核扫描和流程追溯；

2) 支持膏方的加工流程管控;

3) 若上一环节没有扫描，下一环节应有提醒功能，浸泡和煎煮时间不足提醒;

4)支持流程自定义，可按实际工作需求随时配置流程；

5) 支持浓缩前后药液体积记录追溯;

6) 支持扫描条形码查询历史操作记录;

7) 支持快递发货复核，快递发货时扫描确认;

■4.质量控制:

1) 支持先煎后下特殊煎药方式扫码记录;系统与煎药机对接，煎药机自动上传先煎、后下、一煎、二煎指令进行记录；

2) 支持温度曲线展示，追溯煎煮质量；

3) 支持抽检饮片重量和包装后的药液;

4) 支持巡检煎药机是否损坏，是否卫生合格，是否消毒；

5) 支持异常处方的跟进和管理;

5.生产计划排程：

1) 处方处理，生产排产

2) 调剂任务按单排产，自动调剂；处方可分配给人员推送到人工领任务

3) 输送线管理系统，煎煮分区管理；拆方，合方生产煎煮工位分配

4) 具有特殊煎煮方法处方的特殊处理，分配给固定工位处理。

5) 紧急订单处理

6.查询统计:

1) 支持处方不同煎药状态的数量汇总，以便了解工作进度;

2) 支持查询导出煎药记录;

3) 支持处方每个工序操作工人的操作量统计，汇总导出明细;

4) 支持患者通过处方号、手机号查询煎配流程和配送信息;

5) 支持大屏幕显示处方动态;支持煎煮流程大屏、温度曲线、大数据综合大屏；

6) 支持提供医院、社区卫生院人员查看处方动态；

7) 支持电脑端和微信登记快递地址和信息支持电脑记录快递地址和信息。

7.上架发药:

1) 支持新增、修改、删除货架、批量打印货架编码；

2) 支持扫描药品标签，确认上架；

3) 支持扫描患者取药单，再扫描处方号，核对发药；

4) 支持扫描取药单，界面显示药品状态、及所在货架；

5) 支持扫描药品，当与取药单一致，核对发药；

8.仓储管理:

1) 支持药品入库；

2) 支持处方配药单审核自动生成配药方出库单，批号跟踪；

3) 支持药房缺货，生成调拨单；

4) 支持盘点调整库存，自动生成报损报溢单；

5) 支持汇总统计；

6) 支持入库汇总统计；

7) 支持出库汇总统计；

8) 支持中药库存查询，支持多个库房，多个医院可以挂载到一个库房下；支持饮片养护相关管理功能；

9) 支持医院处方统计；

10) 支持医生处方量统计；

11) 支持打印配送交接单；

12) 支持ERP对接；

13) 支持传送带对接；

14) 支持协定方接方和协定方流程记录；

9.对接接口:

1) 支持供应商提供的电子处方对接接口标准，his按照标准接入；

2) 支持供应商提供的仓储对接接口标准，his按照标准接入；

3) 支持第三方快递的对接；
	1
	台
	1651000

	3
	智能煎煮仪
	1.煎药容器采用与机体分离式不锈钢锅，锅体容量5L以上，配备10个煎煮锅，最大可同时煎煮10剂中药；

■2.煎煮锅有单独控制系统，每个锅均由一块电路板独立控制，采用锅数与电路板数以1：1比例配制；

3.可实现文武火自动切换，亦可人工单独控制温度及煎煮时间；

4.有防干烧等安全防范功能功能。
	2
	台
	28000

	4
	自动煎药机（单缸）
	1.容量≥20L；

■2.文、武火自动转化，高温时间（沸腾时间）自动显示；

3.具有高温报警、防干烧功能；

4.50-250ml可变量包装；

5.筒体为304不锈钢或高硼硅防爆玻璃材质。
	1
	台
	11000

	5
	自动煎药机（双缸）
	1.双缸设计，每缸容量≥20L；

■2.文、武火自动转化；

3.具有高温报警、防干烧功能；

4.50-250ml可变量包装；

5.筒体为304不锈钢或高硼硅防爆玻璃材质。
	1
	台
	15000

	6
	浓缩煎药机
	1.单缸或双缸，总体容量≥60L，；

■2.蒸发量≥6000ml/h-8000ml/h；

3.具有低温浓缩功能；

4.具有自动消泡功能；

5.具有防高温和防干烧功能。
	1
	台
	25000

	7
	调膏包装一体机
	1.锅体容量≥6L；

■2.蒸发量不少于6L/h；

3.具有自动搅拌功能；

4.包装精度误差：10-20ml：≤±1.5ml;21-50ml: ≤±2.5ml；

5.包装容量≥10-50ML可调；

6.包装速度：≥6袋/分；

7.具有防干烧、防高温功能；

8.具有无卷检测报警，停止包装功能。
	1
	台
	28000

	8
	多功能自动煎药机
	1.容量≥20L

2.自动完成一煎两煎全过程，二煎自动加水；

3.具有防温度过高和防干烧及报警功能；计时、定时设定控制功能；

4.具有文火、武火自动转换；

■5.具有自动挤压功能。
	12
	台
	22000

	9
	粉末均分包装机
	1.三边封装；

2.可分装粉末状及大颗粒状中药饮片；

3.包装速度≥3～7袋/分；

4.包装范围：5-50g（内服小剂量中药饮片）、30-150g（外用大剂量中药饮片）各一台；

5.精度：小剂量设备±0.2g；大剂量设备±2克。
	2
	台
	18000

	10
	中药汤剂包装机
	1.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

2.包装量为50-250ML，可变量调整包装量；

3.药液加热控制，具有防干烧功能

4.包装速度≥8袋/分。
	5
	台
	9600

	11
	中药粉碎机
	1.304不锈钢材质；

2.满足长时间连续投料粉碎需求；

3.具有安全开关、开仓即断电等安全功能；

4.粉碎细目：至少满足30-200目细粉药品制作。

5.具有降噪、降尘等功能。
	2
	台
	28000

	12
	自动制丸机
	1.可做水丸、水蜜丸、小蜜丸等中药丸剂；

2.自动搓条、搓丸；

3.可调节制丸大小，制丸规格：2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12mm；

4.具有急停等安全保障功能。
	1
	台
	27000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的97%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标为  中药饮片智能调剂设备 核心产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项二（B标）：心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	心电一张网设备
	100台便携式终端技术参数

一、基本要求

▲1.1 设备小巧轻便，采集设备可适应手持，便于出诊、床旁的心电图采集。

1.2 设备支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用。

1.3 支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电网络平台（诊断中心），可设置自动上传或手动上传模式。

1.4 支持心电图报告结论同步功能，在心电网络平台诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机；。

▲1.5 支持起搏心电采集功能。

二、性能要求

2.1 A/D转换：24bit。

▲2.2 采样率：≥32000Hz。

2.3  频率响应：0.05Hz ~ 200Hz。

2.4  起搏信号检测：≤2mv-250mv；0.1ms-2.0ms

2.5  输入阻抗：≥30MΩ（10Hz）

2.6  耐极化电压：≥±950mV。

2.7  共模抑制比：≥115dB。

2.8  定标电压：1.0mV±2%。

2.9 灵敏度：40mm/mV、20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV、2.5mm/mV和自动，误差不超过3%

2.10  走纸速度：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

2.11基线滤波：0.05Hz，0.3Hz，0.6Hz

2.12肌电滤波：25Hz，35Hz，45Hz，75Hz，100Hz，150Hz

2.13 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。12台12导心电图机技术参数

工作条件

1.1   产品可在100伏~240伏，50/60赫兹交流电源，室温5—40℃和相对湿度20%RH~85%RH                          的环境下正常工作；

1.2   可使用内置充电锂离子电池工作，满电工作不小于5小时，待机时长不小于10小时；

二、外观设计

2.1   5英寸854*480点彩色LED显示屏，支持显示背景网格；

2.2   标配触摸屏，方便医生快速操作；

2.3   整机质量：小于等于1kg；

三、技术性能

3.1   ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集；

      导联选择：支持标准十二导联、Cabrera导联体系；

3.2   输入阻抗：≥60MΩ（10Hz）

3.3   频率响应：0.01-350Hz (-3db)

3.4   定标电压：1mV±2%

3.5   耐极化电压：±950mV

3.6   内部噪声：≤20μVp-p

3.7   时间常数：≥10s

3.8   共模抑制比：≥120dB  ；

3.9   A/D转换：24bit

▲3.10  采样率：32000Hz

3.11  增益选择：5、10、20mm/mV±3%，自动

3.12  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

3.13  抗干扰滤波：

    具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波功能；

    交流滤波：关闭/50/60Hz；

    肌电滤波：关闭/25/35/45/75/100/150Hz；

    基线滤波：0.01/0.05/0.3/0.6Hz；

3.14  记录模式：节律/手动/自动；

       记录通道：3CH、3CH+1R、1CH

内置打印：

自动：3x4、3x4+1

手动：3CH、3CH+1R

节律：1CH

3.15  显示模式：6*2

3.16  记录时长：实时记录时长固定10s，节律60s，手动不限。

四、采集与诊断

■4.1  患者信息录入:


    具备编号、姓、名、性别、年龄、体重、身高、科室、床号等输入；


自动记忆上一次检查患者信息，重新检查同一病人无需重复输入；


具备先采集波形，后补病人信息功能；

4.2  输入法：中英文输入及操作提示,中文输入支持拼音输入法；

4.3  显示：

     同屏显示12道心电波形；


 显示内容包含波形、心率、导联、纸速、增益、时间、电池电量指示信息提示区、患者信息等；


 具备屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断；

4.4  采集方式：具备预采集、实时采集等采集方式；

4.5  具有手动、自动、节律采集一键切换按键，减少医生频繁设置步骤，提高工作效率；

4.6  测量功能：

     具备自动测量。可选择自动测量关闭与打开；

4.7  分析功能：

    可根据患者年龄、性别进行特异性分析；


具备节律分析功能，节律导联可任选，记录时长固定1分钟；

■4.8  诊断算法：采用GLASGOW大学心电算法，可根据患者年龄、性别、种族、用药做出精确诊断，对急性心肌缺血、室颤室速、极度心动过缓、恶性心律失常等能进行有效判断；

4.9  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能；

4.10  导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计；

▲4.11  导联放置指示：具备导联放置指示，方便护士及实习医生使用；

4.12  自诊断功能：

     具有设备自诊断及故障提示功能；

     可准确判定接触不良的电极并予以指示；

4.13  起搏检测：支持单腔、双腔心脏起搏信号检测；

五、病例管理

5.1  病例查询：可通过患者编号、姓名等查询条件进行病例快速筛选，方便医生随时调阅病例报告；

5.2  病例浏览：具备已保存病例的浏览和波形打印；

5.3  病例编辑：具备病例重新编辑功能；

5.4  病例传输：支持单条、多条病例的导出，上传至服务器；

▲5.5  权限管理：

    可对HTTP、U盘传输等功能权限进行密码管控；

六、存储与打印

6.1  内置存储：设备内置存储器，本机10s常规心电报告可存储≥5000份；

6.2  外置扩展：支持外接U盘扩展存储空间；

6.3  无纸化：支持无纸化存储功能，可提高工作效率，节约打印成本；

6.4  打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印；

6.5 记录纸规格：折叠纸/卷纸，80mm；

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等；

七、接口与模块

7.1  接口类型：导联接口≥1个，USB接口≥1个，电源接口1≥个；
7.2  内置WiFi模块，同时支持2.4G/5G频段信号；

7.3  支持外设：支持USB接口的外置鼠标、键盘、扫码枪的接入使用；

八、网络与传输

8.1  联网方式：支持有线和无线WiFi联网功能（同时支持2.4G/5G频段信号）；

8.2  输出格式：可以直接输出PNG\PDF\JPG\XML等格式，满足医院联网需求；

8.5  报告传输：具有心电病例本机上传心电网络功能；

8.6  传输协议：支持HTTP文件传输协议；

九、配置与附件

9.1  标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根。心电系统技术参数
一、区域心电网络系统平台

1）数据中心

1、采用统一数据存储传输规范，解决多厂家、多型号心电设备兼容性问题；

2、系统对数据采集、数据追溯、问题定位等应用提供技术支撑，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理；

3、系统支持：公有云，私有云，等多种性质的服务器环境；

4、系统采用BS架构，免客户端安装，充分保证系统的易用性与交互性，提升系统稳定性和易维护特性；
■5、系统软件支持的最大用户并发数大于80；满足全域覆盖使用；

■6、系统支持三级或三级以上组织结构设置，满足县乡村一张网三级组织结构的机构管理；

2）质控中心

1、区域心电质控与监管，支持危急值参数自定义设置，危急值自动预警，紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能；

2、可从检查类型，数据采集，报告诊断，超时提醒，统计分析，生成质控报告等全流程质控管理；

3、统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，统计结果可导出Excel等格式，支持图表展示与打印；

4、支持质控指标灵活配置；根据医院业务与规模灵活配置质控标准，指导持续改进；
5、避免时间错误导致可能的医疗纠纷，系统应提供时间校验方式，内容至少包括检测采集时间、数据上传时间、医生诊断时间、报告审核时间；设备时间与系统时间不一致给予提醒，支持设备与系统双时间校准机制；

3）运营中心

1、支持调度指挥、各医疗机构检查信息的反馈预警、医院诊断数据的实时展示与预测；

2、直观、及时、准确地展示当前平台的运营状况展示区域内的医疗资源分布及运行状况，包含检查量趋势、区域分布、机构排名、时效分析、自动诊断分级等，为诊断资源实时调度指挥、各级医疗机构信息反馈、区域远程会诊监管提供数据支撑；

4）业务调度

1、建立心电调度中心，统一管理区域内所有诊断医生资源，同时接收区域内医疗机构的数据采集、上传、诊断，对数据集中管理、实时质控和实时预警；

2、支持划分一个或多个心电诊断中心，实现诊断、会诊、质控业务流转，实现诊断中心之间的工作量动态平衡，实现医疗资源的优化整合；

二、诊断中心建设

1）心电分析功能

1、提供丰富的测量分析值显示、打印功能，基本测量值至少包括HR、P时限、PR间期、QRS时限QT/QTC间期、P/QRS T电轴、RV5/SV1振幅等;测量值包括HR、P2P Amp、R1 Amp、Q Amp、R Amp、S Amp、R' Amp、S' Amp 、R'' Amp、S'' Amp、ST Amp 、STT38 Amp 、ST60 Amp、ST80 Amp 、P Morph、T Morph、R Notch、ST Slope、STTMidAmp、U Amp 、VAT等 ；

■2、提供10种QTC计算公式，以适应临床针对心率、种族、性别等因素选择合适的QT校正公式；

3、提供多项算法自定义设置，至少包括心动过速、心动过缓，满足医院本地化人群特性设置；

4、提供多种分析工具，至少包括:梯形图、平均模板分析、单心搏分析、心搏异常标注等，以辅助医生分析诊断；

5、提供ST段专用分析工具，可以利用ST-MAP等工具通过横切面、状图分析诊断ST段的异常改变；

6、为满足科室各项业务开展需求，系统支持成频谱心电、QT离散度、心室晚电位、向量心电图、时间向量心电图、心率变异性等高级分析诊断功能，并打印对应报告；

▲7、为方便医生分析测量，系统应提供可以同时获取间期、振幅、心率等信息的测量工具；

8、为方便医生判断，当心率大于心动过速判断上限及小于心动过速判断下限时，心率值应以标红等方式提醒；

9、具备波形微调功能，对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析；

10、为方便医生对配戴起搏器的病人进行精准分析，软件应支持起搏分析，并显标识起搏信号；

11、为提高医生工作效率，系统应具备自动预诊断及高级功能自动分析自动预诊断；

12、为提高医生报告书写速度，系统应满足但不限于记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找、附带常用符号快捷录入方法；

13、为便于医生在书写报告时规范、标准、灵活、快捷简便，系统应提供但不限于:心电常用诊断模板、心电常用诊断术语、诊断术语库可自定义修改等应用；

14、支持公共术语库模板和个人术语库模板自定义维护；

15、为减轻医生负担，支持三维人体图导联纠错功能；支持电极反转，且支持反转后的数据重新分析，导联接错不需要重采集；

16、支持历史记录的对比、调阅，可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息；

17、波形分析界面支持包括纵向和横向模式等多种排版设置，支持波形、网格、背景颜色设置满足不同用户个性化需求；

18、提供心电图报告自定义设置，生成的报告可以支持诊断医生单签名或双签名，至少包括:添加医院logo信息、二维码解读报告、参数正常范围显示，支持网格、波形颜色、彩色打印设置等功能；

19、支持心脏示意图标注，快速标记出有问题的部位；

20、系统支持2种以上18导转换功能：支持12导心电数据快速推导出18导数据；支持12导联合并18导联报告；

2）远程会诊

1、支持区域远程心电会诊；基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平；

2、支持互联网、专线等多种网络方式，及时地接收来自基层医疗机构或临床科室上传的心电数据，并快速进行诊断分析和下发报告；

3、对于疑难、复杂的心电图，可以启动中心内部或多中心之间的专家会诊机制，确保诊断质量和时效性；

三、临床业务管理功能模块

1）叫号管理

1、支持对心电图检查申请的管理、登记和排队叫号，实现心电业务的统一预约叫号，实现医院心电图检查工作的信息化、规范化，并可以与医院的其他信息系统（HIS、电子病历等）做接口，通过心电信息交换与共享平台进行资源共享；

2、诊室配置功能；支持叫号规则配置；

3、申请单自动获取：临床医生在门诊或病房通过医生HIS开具医嘱单；系统自动获取医嘱生成待检查预约单，内容包括病人信息及检查项目；申请信息设定完毕后将自动保存于系统中；

4、在预约列表中，支持新建、修改、删除、加急等功能；预约管理配置实现诊室配置功能，如诊室名称、排序编号、默认诊室等，可对诊室进行添加或删除，支持设置规则模板；

5、大屏幕显示和排队呼叫，系统自动语音呼叫并在屏幕显示患者的基本信息，提醒患者做好检查准备；叫号大屏支持队列和检查类型灵活组合，支持叫号大屏配置显示内容，包括叫号队列、候诊队列、过号队列、姓名、排队号、检查诊室、检查项目等内容配置显示；

6、检查医生通过叫号器系统依序叫号，支持呼叫、重呼、过号、查看预约信息等操作，系统会自动语音呼叫，并在叫号屏上显示；

2）检查管理

1、支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取受检者信息；

2、支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等提醒；

3、支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能；支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记；

4、支持列表显示报告各阶段状态：待受理、已受理、已诊断，待审核、已审核，且支持查看报告是否打印；

5、可进行多项目采集，多项目包括心电向量、频谱心电、心室晚电位、阿托品、心率变异等数十种检查项目；

6、支持为严重病人申请加急诊断，并显示置顶+红色加急标识；

3）WEB调阅

1、Web终端可查看心电图原始数据；支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量；

2、支持调整导联布局、增益、走速及各波形间的上下间距，支持心电波形的滤波，支持基线漂移、工频、肌电滤波设置；

3、Web终端可查看患者信息、心电图原始数据及测值信息，具备测量、测径值、重分析功能；

4、支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量；

5、支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告；

4）移动会诊

1、全终端覆盖：无缝支持 PC客户端、Web浏览器及移动端（手机微信、iPad等）访问，确保医生无论身处诊室、家中、旅途或夜间值班，都能快速接入诊断平台；

2、在智能终端上可以实现数据接收、心电原始波形显示、报告编辑等功能，支持外网诊断；

3、支持手机端谷歌浏览器、微信浏览器或手机自带浏览器访问登录；系统支持即时通信功能，提高诊断端与检查端的交互性；医院院内各科室和下属社区卫生服务中心心电数据就数据采集、数据诊断、报告退回、数据重采登在平台进行实时沟通确认，提升工作效率，节约沟通成本；

4、支持调整增益、走速，支持自定义波形显示模式，支持心电波形的滤波；

5）危急值管理

1、支持危急值参数自定义设置，危急值自动预警，紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能；

2、系统具备危急值闭环管理，经诊断医生确认的危急，可推送危急信息至临床医生提醒关注；

3、支持智能分析对危急值自动识别；采用弹窗、置顶等不同方式提醒医生优先诊断；

四、可视化数据监控平台

1、支持报告状态统计、报告量统计（正常、异常、危急）、分布情况及趋势，报告量月增长趋势，体现业务压力来源及变化趋势；

2、支持诊断时效分析：正常、预警、超时分布情况及趋势，体现诊断服务能力变化趋势；

3、支持检查机构、诊断机构年度排名：业务量年度总排名，体现业务开展示范点；

4、支持检查机构分析：活跃机构数据及比例，特定时间范围内检查机构检查量排名，体现业务开展示范点；

5、支持诊断排名：特定时间范围内诊断医生诊断量排名，体现诊断医生业务标兵；

6、数据趋势：特定时间范围内检查量和诊断量时段分布及变化趋势，体现业务压力时间；

7、基于GIS技术，展示区域内的医疗资源：支持将当前区域接入的医疗机构按照机构的类型在地图上进行展示，能更直观的展示当前区域的医疗机构分布的情况和各类型医疗机构的接入数量；

8、检查量趋势：通过波形图方式，展示统计范围内的诊断中心每月平均检查量对比趋势分析图，反映出诊断中心平均每月内检查量的趋势变化情况；

9、检查量区域分布：通过GIS地理信息系统，展示统计一定时间范围内各地区的检查量分布情况，反映出各地区远程心电检查量的区域分布情况；

10、检查机构排名：通过数据列表的方式，展示出统计范围内接入诊断中心的活跃度排名靠前的检查机构；

11、月度业务时效分析：统计月度平均检查用时、调度用时和诊断用时，按照时间占比进行时效展示；

四、系统管理与安全

1）系统管理后台

1、具有科室部门统一管理功能；

2、具有用户、权限统一管理功能；

3、支持检查、预约等业务流程配置维护；

4、支持心电电生理设备统一管理功能；

5、对医护、设备、系统、诊断中心的账号密码统一管理；

2）系统安全

1、系统符合三级信息安全等级保护要求，须提供《信息系统安全等级保护备案证明》；

2、在系统内部建立统一全面的用户登录管理，对应用软件功能使用实行严格的登录授权管理；

3、支持安全登录设置，支持日志审计功能；

■4、保障系统服务的及时性，平台本身集成系统运行的实时服务监控功能；
5、支持对数据库中患者敏感信息加密存储，防止文件损坏以及篡改，支持诊断医生开启信息脱敏，对患者关键信息进行脱敏显示；

■6、为保障数据安全不丢失，在利用的磁盘容量达到最大容量时，数据不会丢失；部署的服务器断电，重新开启服务器后，数据不会丢失；9台18导心电图机技术参数
一、工作条件： 

1.1  产品可在电源交流220V，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准18导联心电信息同步采集，兼容标准12导联心电同步采集

2.2  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

2.3  ▲频率响应：0.01-350Hz (-3db)

2.4  定标电压：1mV±3%
2.5  耐极化电压：±950mV  ±1%
2.6  内部噪声：≤15µVp-p
2.7  时间常数：≥3.2s

2.8 共模抑制比：≥110dB  

2.9  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.10 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计

2.11 中英文输入及操作提示,中文输入支持五笔和拼音输入法

三、技术及性能：

3.1  A/D转换：24bit

3.2  ■采样率：32000Hz

3.3  灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV、自动（AGC）±2%

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

3.7  支持心脏起搏信号检测

3.8  支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式

3.9  本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网

四、存储器

4.1 设备内置存储器，本机可存储≥1000例

4.2  支持外接U盘、SD卡扩展存储空间

4.3 数据储存格式：pdf、png、ZQECG

五、 外观：

5.1  ▲15英寸1024*768点彩色LED屏

5.2  全键盘和轨迹球设计，方便不同习惯的医生快速操作

5.3  显示信息：同屏显示18道心电波形

5.4  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

5.5  有导联放置指示，方便护士及实习医生使用。

六、记录器：

6.1 ■多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告

6.2  走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2%

6.3  记录模式：手动/自动打印： 6CH*3、6CH*3+1R 

6.4  记录纸规格：折叠纸，210mm或216mm

6.5  打印方式：实时同步或连续18道心电波形打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.7  支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告

6.8  具备在无网格纸上打印网格功能

6.9  支持最高60s波形冻结。

6.10 支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。

6.11 支持病例重新编辑与重新诊断。

6.12 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。

6.13 支持自定义病例模板的添加。

七、外部输入接口：

7.1  RS232端口≥1个，VGA接口≥1个、USB接口≥2个，打印机接口≥1个、SD卡接口≥1个，网络接口≥1个，导联接口≥1个

7.2  支持即插即用的扫描枪或磁卡读卡器
7.3  支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求

7.4 支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。

7.5 ■支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊。

八、电源：交直流两用　自动转换

8.1  交流电源：交流 220V  50Hz

8.2  直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上

九、配置：
9.1.标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极12个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套

十、分析扩展

支持扩展向量分析、时间向量分析（选配）、晚电位分析（选配）、频谱分析、QT离散度分析（选配）

支持GLASGOW大学心电算法，可根据患者年龄、性别、种族、用药做出精确诊断，对急性心肌缺血、室颤室速、极度心动过缓、恶性心律失常等能进行有效判断
■24.含100台便携式终端、12台12导心电图机、9台18导心电图机、心电系统

■25.适配心电一张网的本地服务器一台
26.质保：≥3年
	1
	套
	1010000

	2
	除颤仪
	1.具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

2.▲同步除颤和手动除颤中，能量分≥25档以，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

6.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

7.■监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。

8.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

9.配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

11.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

12.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

15.要求防尘防水等级IP55。

质保：≥3年
	2
	台
	40000

	3
	急救与辅助设备
	一、电动手术床

1、整台设备必须遵循人体工程学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用优质品牌电机，使整机达到噪声低、安全可靠性高。

2、多功能综合手术床，四组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折。

3、床身采用钢制喷塑，外罩采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、易清洁，充分满足手术后床台消毒。

4、T型不锈钢分体式底座装置：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。

5、手术床采用方框式床框连接装置，引进德国先进技术，保证产品安全稳定。头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。

6、四段床身设计，分为头部段、背部段、臀部段、腿部段。

7、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节徳国工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。

8、关键刹车部分：手术床底座部分采用T型结构设计，设有急刹开关，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

9、腿托材质为全聚氨酯模具一次成型，耐用舒适度高。

10、该手术台性能优良，功能齐备，造型美观，操纵方便。床垫：采用记忆海绵床垫，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

11、通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

12、技术指标：

1）手术台长度1950±50mm             

2）手术台台面宽度 500mm

3）电源电压
220V±10%  50Hz        

4）功率500VA             

5）手术台固定方式：机械定位

6）手术台功能调节范围：             

①前后倾≥15°（电动）

②左右倾≥18°（电动）             

③头板上折≥90°，下折≥90°（手动），头板长度≥260mm，宽度≥375mm；

④背板上折≥80°（电动），背板下折≥40°（电动），背板长度≥480mm，臀板长度≥480mm

⑤腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动），腿板长度≥520mm，宽度≥270mm；

⑥手术台国标最低及最高（730-930mm）±50mm（电动）

质保：≥3年

二、手术无影灯*2盏

参数要求：

▲1、无影灯具有可自平衡，和具有四倍水平安全承载大臂装置。稳定可靠，无漂移现象。

2、平衡臂具有可四倍承重水平定位装置，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用进口环保粉尘喷涂，表面抗菌易消毒。

3、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。

▲4、具有中轴半月阻尼装置，横臂转动稳定。

5、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。

6、无影灯平衡臂系统，采用多关节联动，横臂关节可360度水平无限制旋转。

7、金属表面采用高档粉末涂料表面处理，抗菌易消毒

8、手术灯灯头具有自平衡Y型管装置，灯头定位稳定。

9、手术灯具有月牙环形固定装置，卡位牢固，灯头360度转动不受限制。

10、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。

11、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动盘式四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。

12、采用独特的进口LED灯泡，有效的利用反光灯杯和透镜结合的先进技术，具有多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率。

13、无影灯具有环形阶梯形，可多点聚焦灯泡安装装置，无影灯极佳。

14、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。

15、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。

16、通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

1、照度（Lux）：母灯≤160,000 

2、色温可调（K）3500-4500

3、演色性指数（CRI）96

4、红色还原指数（Ra)96

5、调光范围10—100%

6、术者头部温升≤0.5℃

7、术野温升≤2℃

8、照明深度≥80cm

9、光斑直径100-300MM

10、灯泡类型进口LED

11、灯泡平均寿命≥60000h

▲12、LED灯杯直径≥60mm。

13、灯泡数量母灯≥48LEDS

14、高度调整≥118cm

15、LED灯杯散热片≥33mm

16、LED灯头散热盖母灯≥130mm

17、弧形拉手尺寸≥270mm

18、聚光板灯盘≤4等分

19、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm

20、中轴护罩高度≥48mm

21、照度和色温调节范围≥12档

22、电源输入100-240VAC,50/60Hz

23、功率母灯70W

质保：≥1年
	1
	台
	80000

	4
	急救药品推车
	1、整车规格尺寸：650×400×100（±10mm）

2、配置要求：3个小抽屉、1个中抽屉、1个大抽屉、1个输液架、2个垃圾桶、1个洗手液托架、1个仪器架、1个锐气盒、1个杂物筐、1个氧气瓶架、1个复苏板、1个电源插座、1个抽拉式台板。

3、台面面板为304不锈钢板。底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥45mm，圆弧设计。

4、抽斗架为铝合金材料，抽斗为ABS材料

5、额定载荷下车体在≥10°坡度下脚轮锁定可靠，无倾倒危险。

6、邻边垂直度面板、框架对角线长度＜1000mm，非折叠产品，面板、正视面板件对角线长度＜1400mm。

7、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

质保：≥3年
	1
	台
	5000

	5
	手术器械包
	6个清创包

产品名称
规格型号
数量
计量单位
止血钳
180，弯，全齿
4
把
帕巾钳
140，尖头
4
把
海绵钳
250×10，弯无齿
2
把
海绵钳
250×10，弯有齿
1
把
持针钳
180，直，粗针
2
把
组织剪
180，弯
1
把
组织钳
180，直
2
把
手术剪
160，直尖
1
把
止血钳
160，弯，全齿
2
把
手术刀柄
3#
1
把
止血钳
140，弯，全齿
2
把
组织镊
140，1×2钩 
2
把
医用镊
140，直
2
把
甲状腺拉钩
117，120， 一副
2
副
不锈钢换药碗
Ф160
1
个
不锈钢换药碗
Ф120
2
个
不锈钢腰子盘
205×130×25，浅型
1
个
不锈钢服药杯
50ml
3
个
4个人流包

产品名称
规格型号
数量
计量单位
子宫颈扩张器
4.5#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
5#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
5.5#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
6#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
6.5#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
7#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
7.5#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
8#，尖圆头
1
支
子宫颈扩张器
8.5#，尖圆头
1
支
流产吸引头
6#，弯
1
支
流产吸引头
7#，弯
1
支
流产吸引头
8#，弯
1
支
海绵钳
250×10，直有齿
1
把
海绵钳
250×10，弯有齿
1
把
止血钳
160，直，全齿
1
把
止血钳
160，弯，全齿
1
把
子宫刮匙
280×7（7#），钝，环形，六方柄
1
把
子宫刮匙
280×15（15#），钝，环形，六方柄
1
把
子宫颈钳
250 ，2×3齿，侧弯
1
把
医用镊
250，直
1
把
子宫探针
280，直，带刻度，柔性
1
支
宫内节育器取出钩
280，直
1
把
器械钳
250×12，弯有槽
1
把
双翼阴道手术扩张器
92×34，可调式
1
支
宫内节育器放置叉
280，直
1
把
不锈钢服药杯
50ml
1
个
不锈钢腰子盘
205×130×25，浅型
1
个
质保：≥1年

	1
	套
	20000

	6
	医用空气加压氧舱（高压氧舱）
	一、执行标准：

1. TSG24-2015《氧舱安全技术监察规程》

2. GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》

3. GB/T 12130-2020《氧舱》

4. NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》

5. GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

6. GB9706.1《医用电气设备第一部分：通用安全要求》

7. GB/T7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》

  8. GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

1.结构形式：双舱四门卧式平底结构。

2．舱体规格：

（1）治疗舱：（直径×长度）≥2600×5200mm，用于高压氧抢救与治疗，要求舱内地面、舱门门槛与大厅地面完全相平，充分满足 ICU 病床方便进出舱门的需要；

（2）过渡舱：（直径×长度）≥2600×2800 mm，用于治疗过程中人员进出和应急过渡使用，必须满足紧急状态下独立治疗和抢救功能；

3.  最高工作压力：≥0.2 MPa

4．治疗人数：≥12人。其中治疗舱≥8人，过渡舱≥4人。

5．人均舱容≥3m3 

6．舱门形式及数量：采用高强度轻便平移门低压锁紧，所有舱门均采用加宽型舱门，舱门应消除门坎，方便轮椅进出，舱门尺寸（高×宽）约 ≥1680×780mm数量≥4个。

6.1▲舱门形式及锁紧方式：采用悬挂式密封自动推拉门技术，实现自动变轨控制，无压自动锁紧技术；实现氧舱平稳加压，舱门下方凹槽设有门缝关闭装置，便于门槽的杀菌消毒；

7．照明灯数量：≥ 12只。其中治疗舱≥8只，过渡舱≥4只

8．观察窗数量：≥6只，其中治疗舱≥4只，过渡舱≥2只

9．递物筒透光尺寸及数量：DN300mm   ≥ 2套。其中治疗舱、过渡舱各≥1套

10．舱内饰装材料：采用高档彩涂板装饰。

11．舱内配吸氧装具：≥12套。其中治疗舱≥8套，过渡舱≥4套。

12．药品柜：≥2套，每舱≥1套。

13．输液吊架：≥2套，每舱≥1套。

14．舱内座椅：采用阻燃面料高靠背角度可调高级轿车座椅，治疗舱设置≥8套，过渡舱设置≥4套。

15．舱内地板：采用彩色高档大理石地砖。

16．舱内装饰材料阻燃等级：≥B1级。

▲17．供氧方式：采用氧舱内持续微阻力供氧缓冲湿滑装置，确保吸氧通畅，保证病人吸氧湿度提高吸氧舒适度，同时加装供氧缓冲箱（储氧筒）并配置微阻力呼吸装具；

18．排氧方式：缓冲式舱外排氧，每舱≥2套。

19．加减压操作控制方式：手动（机械式）+电动+计算机自动化操作三种控制方式。

20．管路材质：压力调节系统中供气管路及消防系统管路全部采用不锈钢材料，供排氧管路采用不锈钢管或紫铜管。

21．配备消防系统，设置1m³气水罐 ≥1台。

22．数据存储设备 ≥1套。

23． 供气系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准。

24．按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，配备消防水喷淋系统。

（二）控制中心

 1、控制台壳体采用专用型材冷扎钢板经专业加工而成；外观采用梯形钢琴式结构矮化设计；整个系统的操作执行设备均可由控制中心集中控制；所有设备运行状态均通过仪表在控制中心集中显示；压力显示仪表置于控制盘面的上层；加减压、供排氧、温湿度显示、电源开关以及对讲、视频切换依据设备在操作使用时的不同频率、先后顺序、重要程度的不同，在控制台盘面底层方便操控的位置沿两侧等距展开布置； 操作控制方式采用手动、电动、计算机自动化操作三种控制方式。

▲2、为了确保该控制中心的电器安全，要求采用高压氧舱电气双路控制系统，以实现计算机和触摸控制箱并联控制整个控制中心电气系统

系统配置

总控制台

1．氧舱专用对讲机 
                           ≥1台

2．网络机顶盒                        
       ≥1台

3．触摸屏                                      ≥2套

4．动态显示                                   ≥12套

5．测氧仪                                      ≥2套

6．温湿度变送器                                ≥2套

7．标志、铭牌                                  ≥1套

8．加减压操作阀门（手轮式）                    ≥4套

9．供排氧操作阀门                              ≥4套

10．压力显示系统                               ≥7套

10.1.供气压力表                                ≥1只

10.2.普通压力表                                ≥2只

10.3.精密压力表
                              ≥2只

10.4.供氧压力表                         
   ≥1只

10.5.消防压力表                                ≥1只

11．定标阀             
                      ≥2套

12．采样流量计                       
       ≥2套

（三）压力调节系统

1．双螺杆静音型空压机≥2台，排气量1.9m3/min ，排气压力1.25MPa。

2．冷冻式干燥机≥2台，处理量2.5m3/min ，工作压力1.25MPa。

3．储气罐:容积15m3，数量≥1台。

4．配油水分离器、空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5．系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。

▲6．加减压系统阀门均采用不锈钢阀门，采用一种电动调节阀技术。

7.供气管路加装三级精密过滤器，确保进舱气体的各项指标符合卫生学 TSG24-2015《氧舱安全技术监查规程》的规定。

▲8、采用一种氧舱储气罐自动排污装置，自动排解储气罐底部残留压缩空气及管路中杂质；

（四）呼吸气系统

1．采用微阻力供排氧方式。 

2．单人供氧截止阀：≥12套。

3．供氧缓冲箱：≥4套。

▲4．微阻力呼吸调节器：≥12套。

5．多功能综合吸氧控制面板≥12套，每组控制面板具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、湿化吸氧、负压吸引五种功能。

6．排氧调节阀：≥2套。

7．不锈钢球阀：≥2套。

8．缓冲式排氧系统：≥4套。

9．排氧滤水器≥2套。

10．供、排氧管道总成≥2套。

11、系统管路及阀件符合 GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。氧气源由医院供氧中心一并提供，布设专用管路输送到高压氧中心。

（五）舱内环境调节系统

1．吸顶式冷暖空调器，治疗舱3P≥1台，过渡舱2P≥1台

2. 循环方式：舱内循环

3.  送风方式：磁耦合感应传动送风方式

（六）监控系统

配备23.6寸彩色液晶显示器≥1台，彩色摄像一体机≥4台（含：广角、低照度镜头），存储功能硬盘录像机≥1台。

（七）消防系统

▲按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3S，并在舱内外系统管路上设置手动控制阀，以确保紧急状态下使用。采用一种空气加压氧舱消防水柜技术

配备气水罐（容积：1m3）1台。

（八）计算机自动化操作控制系统

计算机在医用电气设备中起着与安全密切相关的作用，为了保证安全性保证方法，需满足YY/T0708-2009/IEC60601-1-4：2000（可编程医用电气系统）。

1. 医疗方案程序化自动控制

（1）加减压系统程序化自动控制。 

（2）排氧系统程序化自动控制。

（3）多种医疗方案的优化选择。

2. 具有人机界面，方便控制，易于修改。

3. 对治疗过程中的重要数据跟踪处理，自动显示和记录。

4. 具有语音提示功能。

5. 具有安全锁定氧浓度功能。

6. 具有故障报警自检功能。

7. 具有自动稳压功能。

8. 具有数据记录功能。

▲9.  具有一种高压氧舱计算机监控方法。

（九）应急安全项目

1、舱体各舱室应配置安全阀各2只；

储气罐、气水罐配置安全阀各1只；

2、递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各1套；

递物筒配装压力显示仪表各1套；

3、压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置；

4、各舱室配装应急呼叫装置及应急通讯装置；

5、各舱室内外应配装应急卸压装置各1套，并涂红色标记；

6、舱内饰装用材达B1级以上消防等级；

（十）其他配置

1、婴幼儿吸氧平台     2台

■提供有效期内《特种设备生产许可证》，许可范围包含氧舱（A5）；投标文件需提供证书扫描件；

■质保：≥2年，包含2名操作人员培训及达到上岗要求。
	1
	个
	500000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

5、所投每台氧舱供货时须附带对应机型特种设备制造监督检验证书，无该特种设备监检证书视为设备验收不合格，供方无条件退换。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含心电一张网及所有心电图机相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标 心电一张网设备（含100台便携式终端、12台12导心电图机、9台18导心电图机、心电系统） 为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项三（C标）：临床检验类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	全自动五分类血液细胞分析仪
	检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

一台仪器一次进样即可实现血常规、CRP、SAA和血沉等项目检测 （提供彩页为准）。
仪器检测红细胞沉降率可兼容EDTA抗凝管。
血沉全血检测携带污染率 ESR ≤ 1.0％。

血沉检测精密度要求：ESR 检测范围0~20mm/h，SD ≤ 1.0(SD) ； ESR 检测范围＞ 20mm/h ，CV≤ 5%。

白细胞检测：实现白细胞五分类，可同步检测未成熟粒细胞等异常细胞并预警。备注：以说明书为准

■血常规报告参数≥32个（不含直方图、散点图），散点图≥2个。

检测速度：CBC＋DIFF≥ 80个样本/小时；CBC+DIFF+CRP≥ 60个样本/小时。

■进样方式及用血量：静脉血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤34μl，CD用血量≤25μl。

红细胞/血小板检测：采用双通路检测模式，可有效规避小红细胞、细胞碎片对血小板计数的干扰。备注：以说明书为准

特定蛋白检测：支持全程C反应蛋白、超敏C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A检测，采用乳胶增强免疫散射比浊法。备注：以说明书为准

体液检测：可检测脑脊液、胸水、腹水、滑膜液四类体液，区分单个核、多个核细胞并出具对应参数。备注：以说明书为准

标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能。

具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时可通过增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。 

具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥7项，以说明书为准。

仪器数据结果储存量≥11万条。

 血液分析线性范围（静脉血）：红细胞：（0-8.6）( 1012/L，白细胞：（0-500）( 109/L，血小板：（0-5000）( 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

▲CRP检测线性范围0.2mg/L~300mg/L。

提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物，，以注册证为准。

仪器带有彩色可触摸屏幕，屏幕显示界面设置有悬浮窗可实现不同检测模式下快速切换。

■全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

■所投产品型号需在全国卫生部室间质评项目中的“全血细胞技术专业”以及“特殊蛋白专业CRP项目“具备单独的型号分组，且都需满足实验室家数≥5家，以室间质评截图为准。

具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能并可出具对应报告参数。

配备独立急诊检测模式，可在常规检测中插入急诊样本，优先完成检测。备注：以说明书为准。

兼容常规全血、微量全血、预稀释、体液等多种样本，适配多款标准采血管与专用试管。备注：以说明书为准

质保：≥5年

注：“■”为实质性参数，不满足或负偏离将作为无效投标。
	1
	台
	150000

	2
	全自动血液细胞分析仪
	1、检测原理先进，半导体激光、流式细胞技术结合恒温细胞化学染色实现五分类，阻抗法测定红细胞和血小板，环保型无氰试剂测定血红蛋白，乳胶增强免疫散射比浊法检测CRP
2、检测参数：≥27项可报告参数，≥4散点图和≥3直方图
3、分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

4、研究参数：≥11项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞等
▲5、检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式

6、样本添加：可随时添加样本

▲7、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，降低生物污染风险

▲8、进样器容量不少于40个

9、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

10、样本用量：五分类+CRP模式≤36μl，CRP模式≤20μl

11、检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

▲12、预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

13、线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L
14、CRP线性范围：0.2~320mg/L

15、CRP试剂包装规格按人份数注册

16、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰

17、操作系统：全中文操作分析报告软件

18、排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

19、具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

20、工作电压: (100V-240V～)允差±10%

21、试剂：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品；

22、售后服务：区内有仪器厂家设立的售后服务中心和零配件中心，并有多名专业维修工程师提供服务，实现365天24小时全天候售后服务

23、溯源：厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认可，校准品实现溯源

24、维护保养:具备自动休眠功能，可根据用户情况设定自动维护保养程序。

	1
	台
	150000

	3
	全自动化学发光分析仪
	1  测试速度：单模块最大测试速度≥600T/H；

▲2  测定方法：酶促化学发光或电化学发光；

3  支持1-4台模块联机，软件支持自动负载均衡；

4  样本针清洗方式：环绕式水幕真空清洗，样本针携带污染率≤1×10-7；

▲5  免疫分析仪采用重复用加样针加样方式，无需使用一次性吸样耗材(TIP头)；

6  试剂针：具备液面探测检测、防撞检测、空吸检测功能；

7  单模块试剂位≥45个，支持不停机添加试剂；

8  反应杯：反应单元为一次性反应杯，单模块一次性加载≥3000个，可连续供给、随时添加；

9  反应温度：控制在37℃±0.5℃；

10 孵育位≥300个；

11 混匀模式：非接触式混匀；

12 生物安全：反应前后，样本、试剂、反应杯分离处理后丢弃；

13 为满足临床检测需求，原厂配套试剂项目数≥135项，肿瘤标志物、甲状腺功能、炎症、自免等检测项目可在同一检测平台开展；

14 可开展白介素-2受体测定；

15 可开展结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测；

16 可开展肺炎支原体、肺炎衣原体检测项目。

质保：≥5年
	1
	台
	150000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自中标通知书发出之日起30天内。

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标为  全自动化学发光分析仪  核心产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项四（D标）：临床基础配套类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	医疗供氧系统设备
	3、氧气管道设计

3.1管道材质：根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27kPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准，脱脂铜管必须符合YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》，本工程供氧管道全部横管采O6Cr19Ni10 不锈钢管。

3.1.1■为了保证病人的使用安全，医用不锈钢无缝钢管管内表面应无毒性残留。投标人或所投品牌医用不锈钢管通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

3.2管道管径设计计算

计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：

总管及备用主管：

02-∅28×2.0(氧气主管)；

病区横管：

φ16×1.5不锈钢管；

病房支管：

普通病房：φ8×1.0不锈钢管；

重症病房：φ12×1.5不锈钢管；

3.3管道连接方法技术要求

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

3.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

4、氧气流量计：

每个区域设计一套，氧气流量计适用于各种用途的清洁、相对干燥性小流量气体测量和过程控制，可满足不同范围流量测量，独特的封装技术确保其高灵敏度，高可靠性，高稳定性。性能及参数如下：

1.工作温度： -25°C-85°C，储存温度：-40°C-90°C，湿度： 0-99%RH；

2.精度高（1.5%F.S 精度），快速响应时间（20ms 响应时间）；

3.线性输出和无需温度补偿，以最小的零漂保持长期稳定性；

4.流速范围宽 0-60m/s；

5.液晶显示，模拟输出 (1 至 5V)；

6.能够适应于相对潮湿气体测量；

7.固态核心流量传感器（无表面空洞或易碎膜），抗堵塞和压力冲击，传感器可耐冷凝水；

8.■投标人或所投品牌固态核心流量传感器通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
5、区域阀门箱：

每个病区设计一套，位置设在护士站附近适当位置。

序号
设备名称
数量
备注

1
二气区域阀门箱
10套
氧气、吸引共用

5.1区域控制：箱内分别安装氧气、吸引系统的区域阀门，能对本区域内的气体系统进行通断控制。

5.2正常工作指示：箱内安装氧气、吸引系统的测压表。

6、区域压力报警器：

每个病区设计一套，位置设在护士站附近适当位置，安装可分为壁挂式和墙内嵌入式。

序号
设备名称
数量
备注

1
二气医用气体压力报警器
10套
氧气、吸引二气报警

      该压力报警器采用进口压力传感器，对多路气体的压力进行实时显示，以及上、下限压力的超限的声光报警以及黄灯预警。采用先进的触摸按键，控制检测和消音。适用于对医院手术室、监护室、病房的多种气体压力的检测和报警，也可通过485接口与电脑连网。

技术指标:

1)压力范围：正压：0kPa－999kPa (特殊要求可以增加)。

负压：0kPa－-99kP

2)分辩力:  1kPa

3)准确度: ±1.5%

4)报警默认值:

5)气体
上报警
上预警
下预警
下报警

正压
500kPa
450kPa
350kPa
300kPa

负压
-90kPa
-80kPa
-40kPa
-30kPa

5）外形尺寸:

气体种类
外形尺寸(mm)
安装墙孔尺寸(mm)

1种气体压力
204×40×210
186×50×192

2种气体压力
286×40×210
268×50×192

特殊要求可以增加

7、系统压力试验、吹扫技术要求

7.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

7.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力,试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。

7.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

8、中心供氧系统技术参数

8.1终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)。

8.2系统小时泄漏率:≤0.2%。

8.3最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa。

8.4氧气终端设计流量: 普通床≮10L/min，手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min。

8.5氧气管道气体流速: ≯8m/s。

8.6系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气。

8.7自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

8.8氧气管道需可靠接地，接地电阻为<10欧姆。

9、国标气体终端（氧气、吸引）

1）100%气密性试验；

2）工作压力：0.75MPa；

3）主体材质：铜接件；

4）压圈材质：铝合金；

5）采用ISO32颜色标准识别气体；

6）采用不同插口形状以区分不同气体，防止误插;
	290
	套
	1800

	2
	负压系统设备
	四、医用中心负压吸引系统详细设计说明

简介: 医用中心负压吸引系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的手术室、抢救室、病房等吸出患者体内的污物，痰液而设计建造的。医用中心吸引系统克服了电动吸引机随用随搬，不能多人共用、消毒不便等缺点。而且不占用病房空间，也无噪声，是现代化医院理想的吸引系统设备。

吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

1、大楼用医用中心负压吸引站（位置设在医疗综合楼地下一层）

1.1医用中心负压吸引站，配置如下:

序号

设备名称

技术参数

数量

备注

1

真空负压机

单台抽吸量≥300m3/h，功率≤11kw，一用一备。配套防回流装置，入口过滤器。配PLC电控柜。2套细菌过滤器≥300m3/h

2台
常规单机工作,用量大时双机工作

2

真空罐

1.50m3，材质：Q345R

2只

3

不锈钢分气缸

一进三出，含进出口阀门及仪表组件等  

1个

4

高温灭菌器

处理量≥300m3/h

1台

5

排污罐

0.3m3，直径φ600，材质：Q345R

1只

6

吸引报警箱

自动声光报警

1个

序号

设备名称

技术参数

数量

备注

1

真空负压机

单台抽吸量≥300m3/h，功率≤11kw，一用一备。配套防回流装置，入口过滤器。配PLC电控柜。2套细菌过滤器≥300m3/h

2台
常规单机工作,用量大时双机工作

2

真空罐

1.50m3，材质：Q345R

2只

3

不锈钢分气缸

一进三出，含进出口阀门及仪表组件等  

1个

4

高温灭菌器

处理量≥300m3/h

1台

5

排污罐

0.3m3，直径φ600，材质：Q345R

1只

6

吸引报警箱

自动声光报警

1个

1.2吸引机房主要设备介绍                        

水环式真空泵

（1）单机流量:≥300m3/h

（2）单机功率: 380V 、≤11kw 

（3）噪音：≤70dB(A)

真空罐

（1）容积：1.50m3
（2）设计压力-0.1MPa

（3）设计温度＜100℃

（4）工作介质：空气

（5）材质：Q345R

细菌过滤器

（1）单机处理量: ≥300m3/h

（2）微粒过滤效率＞99.995%

（3）医疗真空系统专用过滤器

高温灭菌器

（1）系统差压：≤2KPa

（2）杀灭病毒、细菌群落范围：芽孢杆菌即时灭杀温度以下的所有细菌、病毒。

（3）杀灭效率：＞99.99%

（4）处理风量（即时消毒灭菌风量）：≥300m3/h

（5）电源：220V，1.5KW

不锈钢分气缸

（1）材质不锈钢

（2） 一进三出

（3）带阀门及测压表

1.3吸引站技术参数

吸引站最大抽气量（二台同时工作）：600m3/h

吸引机房所需总功率：25kW

压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)

吸引压力可按医疗要求小范围减压

吸引站噪声：小于70dB(A)

泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）

吸引站排气口细菌不超过：500个/m3 
（3）医疗真空系统专用过滤器

2、吸引管道系统设计

2.1管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27KPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。本工程吸引管道采用 O6Cr19Ni10 不锈钢管。 不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

2.2管道规格

计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：

主管：

VAC-Φ76×3(医疗综合楼吸引主管)

病区横管

Φ32×2.0不锈钢管；（详见图纸）

病房支管：

普通病房支管: φ10×1.0不锈钢管；

重病房支管：φ14×1.5不锈钢管；

2.3管道连接方法技术要求

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

区域阀门箱（与氧气系统共用）

3.1■投标人或所投品牌区域阀门箱通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、管道接地：

    吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

6、吸引系统技术参数：

吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。

工作压力：吸引系统在大气环境下不高于-0.04MPa，不低于-0.07MPa并能在该范围内任意调节。

吸引系统当负压达到0.07MPa时,因泄漏引起的增压率均每小时不超过1.0%。

吸引系统应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆。

吸引终端抽气速率不低于30L/min。

吸引终端压力：-0.04～ -0.07MPa(可调)。

五、病房设备带及终端电器系统

1、病房设备带必须符合国标GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》、GB 9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》要求。

1.2设备带内部为封闭式三腔或以上结构，做到气电分离，强弱电分离。

1.3常规设备带规格：壁厚度≥1.5mm，设备带高度180mm—316mm.设备带厚度75mm—140mm。

1.4设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB 9706.1-2007《医用电器设备第1部分：安全通用要求》标准。

1.5设备带材质选用6063-T6优质铝合金，设备带表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。

1.6面板为一体式，表面无拼装缝，可将面板翻转整体打开。

1.7气体终端防护罩：每个气体终端的防护罩均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，并对终端进行全包围保护，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。

1.8气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。

1.9配置LED灯，≥6W，色温4500K。

1.10病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

1.11■投标人或所投品牌医用设备带通过医用设备带盐雾测定和建筑材料燃烧性能测定。测定结果外观以及基体为无明显变化和无基体腐蚀，并且根据检验依据GB8624-2012燃烧性能达到A(A2）级以上，需通过检测认定，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

1.12■投标人或所投品牌医用设备带通过多种有害物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二笨醚的测定，检测结果为合格，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。
2、铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

3、设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

4、设备带上供氧支管设有维修阀。                                                                      

5、设备带上气体终端采用国标终端，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。

6、病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

7、设备带上每床位设计要求：

序号

病床单元

设备名称

要求

单位

数量

1

抢救室

氧气终端

国标

个

2

负压终端

国标

个

2

呼叫对讲分机

≥5寸
个

1

床头LED灯

≥4W

套

1

国标电源插座（2+3孔）

10A 220V

个

8

电源开关（豪华型）

10A 220V

个

1

2

普通病床

氧气终端

国标

个

1

负压终端

国标

个

1

呼叫对讲分机

≥5寸

个

1

床头LED灯

≥4W

套

1

国标电源插座（2+3孔）

10A 220V

个

4

电源开关（豪华型）

10A 220V

个

1


	1
	套
	600000

	3
	呼叫系统设备
	六、信息化医护管理通讯系统：

病房呼叫系统由安装在病区护士站的信息交互管理主机、IP网络医护主机和分别设置在病房床头、病房卫生间的呼叫分机、走廊显示屏组成，一旦病房床头或卫生间有人按呼叫按钮，护士站的主机就发出声光报警信号，同时，走廊显示屏同步显示呼叫床位号，护士人员便可以立刻赶往病房处理紧急情况。

1.系统功能要求：

1.1医院业务系统数据对接:具备免费与医院业务系统数据无缝顺畅对接功能(包含HIS、LIS、EMR、PACS、RIS、MRQCS、AIMS、护理文书系统、移动护理等)。
1.2采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，B/S客户端通过局域网/互联网远程访问，凭科室账户权限登录系统管理平台，能够实现对异地或区域相隔较远的分院等分支机构的设备进行统一管理。

1.3■系统支持数据统计功能，包含今日统计、当前值班、床位统计、病情统计、护理统计、安全警示、今日呼叫排行、最近30天呼叫统计等。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

1.4▲系统支持健康宣教功能，可设置全院健康宣教信息。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

1.5▲系统支持排班管理，可设置班种和工时、查看上周排班、查看本周排班、查看下周排班、导出Excel功能。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

1.6自定义设置医院名称、统一呼叫系统首页背景、登录LOGO、导航栏LOGO、全院二维码和分机二维码，以满足医院的基础信息录入与自定义需求。

1.7支持系统服务器数据库的备份和还原，能够对患者、呼叫的历史记录清除，保留时长进行设置，并对本地数据库定时备份和备份保留时长进行设置。

1.8定点护理:支持查看护士定点护理床位记录、按(床位/护理时间段)过滤条件进行查询、导出Excel定点护理记录功能。

1.9巡房记录:支持查看护士巡房记录、按房间编号过滤条件进行查询、导出Excel定点护理记录功能。

2.0支持查询整个病区所有设备详细信息(设备编号、设备类型、状态、病区名称)，可按条件查询并支持导出对应的Excel文件功能。

2.1情景模式:平台支持新增情景模式：可设置情景模式名称与切换时间，并可对该情景模式下指定设备类型进行相关参数的设置(可设置设备按钮音量、播报音量、通话音量以及背光亮度参数)；且具备编辑、删除情景模式功能；最多可支持1000个时间段。

2.2数据字典:支持添加、编辑、删除(护理等级、病情等级、医保类型、饮食类型、安全警示、给药途径、职务类别、医嘱类型、设备类型、传染病类型、性别类型、费用类型、手术状态、护士职称、医生职称、房间类型等)功能。

2.3播报设置：支持设置播报规则(先进先出/优先级)、播报模式(完整模式/简洁模式)与名称播报模式(按值播报/按位播报)；默认优先级：卫浴最高，其次紧急增援，普通呼叫与请求换药优先级低。

2.4呼叫设置：支持启用/禁用相关功能(护士定位功能、定位自动消除功能、允许卫浴挂断功能、呼叫通话超时功能、开启录音功能、点对点通话超时功能、全区广播通话超时功能、定点护理功能、定点护理自动消除功能)，以及相关参数设置功能(定位自动消除时间(s)、呼叫通话超时时间(s)等)。

2.5全病区信息展示：支持进入后可查看全病区床位及患者信息，提供卡片式或列表式展示功能(可切换)，且具备显示医院Logo、医院名称、与全病区患者相关统计信息展示功能：基本信息(空床位/住院人数/重症人数)、护理等级(特级/一级/二级/三级)、病情等级(普通/危/重)、安全警示(防摔倒/防坠床/防压疮等)、手术信息(手术前/手术中/手术后)、其他信息(药物过敏/传染病/多重耐药)。

2.6患者入院：支持输入患者住院编号、入院日期、姓名、性别、出生日期、医生、护士、护理等级、医保类型、饮食类型、病情等级、安全警示、传染病类型、手术状态、手术时间、诊断信息、药物过敏、多重耐药、费用余额等功能。

2.门口分机功能要求：

2.1硬件参数：

2.1.1屏幕尺寸 ：不得小于10.1英寸

2.1.2分 辨 率：不得低于 800*1280

2.3■性能要求：符合GB/T 17626.2-2018标准静电防护要求，15KV放电10次，放电速率不低于1次/秒，放电中和放电结束后设备运行正常。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

2.2功能：

2.2.1应支持显示当前病区名称、实时时间、所属房间名称、本房开始床位名称与结束床位名称、全院二维码显示。

2.2.2应支持显示该科室的科室名称、科室主任和护士长的姓名及照片；病房床位编号、病人姓名、性别、年龄基本信息；可显示该房间各病床对应的责任护士、责任医生。

2.2.3应支持通点击护士图片控件可以进入查看详细护士信息,包含编号、姓名、职务、简介、相片。

2.2.4应支持通过点击医生图片控件可以进入查看详细的医生信息,包含编号、姓名、职务、简介、相片。

2.2.5实时播报功能:应具备实时语音播报由设备端发起的不同呼叫请求信息(xx房xx床紧急增援、xx房卫浴呼叫、xx房xx床普通呼叫、xx房xx床请求换药)功能；

2.2.6护理定位与呼叫转移:支持通过长按“护士进入”控件开启/关闭护士进入状态,启用护士进入状态下,本机设备灯带立即常亮绿色,走廊显示屏上显示“护士在XX号房间”,开启状态下病区后续所有设备端的呼叫请求可在本房内任意床头进行实时播报并且可以进行处理(可接听/挂断)；

3.床头分机功能要求：

3.1硬件参数：

3.1.1屏幕尺寸：不得小于5英寸

3.1.2分 辨 率：不得低于1280*800

3.1.3操作方式触摸，网络支持10/100，呼叫手柄换药,呼叫、手电筒按钮，接口 USB-OTG、RJ45 x1,卫浴接口，最大功率 ≤5W，供电方式 POE或 DC12V。

3.1.4性能要求：符合GB/T 17626.2-2018标准静电防护要求，8KV放电10次，放电速率不低于1次/秒，放电中和放电结束后设备运行正常。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

3.1.5电子床头卡:支持显示本科室名称、时间、床位号名称、患者姓名、患者性别、患者年龄、患者个人二维码、患者护理级别、患者住院编号、患者入院时间、患者病情等级、患者多重耐药、患者医保信息、警示信息、患者过敏信息、患者饮食信息、SOS紧急增援图标;

3.1.6医护人员信息:支持显示患者对应责任医生/护士人员的详细信息(包含医护人员相片、医护人员姓名、医护人员职称、医护人员编号以及医护人员的个人简介);

3.1.7信息查询:支持显示患者医嘱信息、费用信息、用药信息以及入院须知信息等;

3.1.8信息脱敏:支持患者信息脱敏功能,可选择脱敏方式(首位脱敏、中间脱敏、末尾脱敏和不脱敏选项);

3.1.9呼叫模式选择:支持触发本机设备普通呼叫、换药呼叫及紧急增援三种呼叫模式;

3.2.0双向呼叫对讲:支持与其他设备进行双工对讲;语音清晰,不失真;

3.2.1情景模式:支持接收平台指定时间段内的情景模式指令,并立即切换至指定情景模式状态(时间段最大具备 1000 段),也具备按时间段自定义本机设备的播报音量参数、通话音量参数、屏幕亮度参数功能;

3.2.2应支持自动重启/手动重启功能:自动重启功能可设置重启时间参数,到达重启时间后本机设备将进行重启操作；手动重启触发后本机立即进行重启操作。

3.3.3在线检测:支持实时检测本机设备的网络工作状态,如出现异常立即弹出相关提示框进行提示，远程升级支持远程升级本机软件功能;

4.病区管理主机功能要求：

4.1硬件参数

4.1.1CPU四核主频最高2.0GHz，存储2G(运行内存)+16G(内置存储)，以太网 RJ45 x1 10/100/1000M，USB USB-host、USB-device，显示 HDMI，供电电源 DC5V2A。

4.1.2性能要求：符合GB/T 2423.1-2008标准高低温测试要求，低温-10℃，高温55℃，各试验2小时设备均能正常工作。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

4.1.3具备安装与运行智慧医护管理系统。

4.1.4具备作为独立电脑、反向代理服务器、NFS内网网络存储服务器等设备使用

4.1.5具备双CPU双看门狗安全机制,能够确保设备在遇到异常时,可进行自我恢复的功能。

5.信息看板功能要求：

5.1参数

5.1.1显示分辨率 1920*1080。

5.1.2存储：不得低于1GB(内存)+8GB（本地存储）。

5.1.3屏幕尺寸：不得低于55寸，暗装方式和壁挂式可选。

5.1.4显示科室或病区护理信息，显示医院logo，显示科室名称，显示当前日期时间,可同步平台或者医院ntp时间，可自定以护理条目名称，可按照床位号,显示护理条目内容,并超过显示区域滚动显示并可通过配置文件或后台调整。

5.1.5提供护士手动输入显示，可与医院业务系统连接获取相关数据并实时更新，可显示患者一览表和护理信息。

5.1.6患者一览表应具备患者脱敏功能，脱敏方式应包含无脱敏、首字脱敏、中间脱敏、尾字脱敏等设置，便于适应不同科室的不同需求。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）
	1
	套
	203000

	二、涉及项目的其他要求 

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于3年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含呼叫等相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标   负压系统设备  为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项五（E标）：冷链类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	阴凉柜
	1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。

2、容积(L)：≥360。
3、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥600×510×1900。

4、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁。

5、内胆材料：喷涂铝板材质，易于清洁。

6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

7、核心部件：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，碳氢环保制冷剂。

■8、控温技术：内置不少于3路传感器（包括但不限于控制1化霜1湿度1），有效保证温控的准确性。

▲9、制冷系统：采用内置冷凝器，盘管式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

10、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度保持在8~20℃，湿度保持在35%~75%RH，温湿度控制范围符合GSP要求，操作方便简洁，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

11、低噪设计：噪声≤45dB。
12、节能设计：耗电量≤3kWh/24h/（25℃环温）。
■13、温度波动度≤3℃。

■14、温度均匀度≤4℃。
15、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种报警功能。

16、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配不少于4个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条。

17、箱内照明：内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

18、固定移动：配备4个万向脚轮、前面两个具备止刹功能，便于移动且固定方便。

19、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

20、安全保障：门体带机械锁，同时用户可配置挂锁，防止随意开启，保证物品安全。

21、测试孔：整机配备1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。
	12
	台
	6000

	2
	药品冷藏柜
	一、用    途：

适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。

二、主要指标：

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。

2、样式：立式，单门。

3、容积(L)：≥300。

4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥650×660×1750。

5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥550×500×1100。

6、净重/毛重（KG）：76/81。

7、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁。

8、内胆材料：喷涂铝板材质，易于清洁。

9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

10、核心部件：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，碳氢环保制冷剂。

■11、控温技术：内置不少于3路传感器（包括但不限于控制1化霜1湿度1），有效保证温控的准确性。

12、制冷系统：采用内置冷凝器，盘管式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

13、温度控制:高精度微电脑温度控制系统，内置3路传感器(显示/控制/环温)箱内温度2-8°C，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便，控制精度0.1°C。显示面板左侧具备至少12个运行状态指示灯，可实时查看产品运行状态。14、低噪设计：噪声≤45dB。

15、节能设计：耗电量≤3kWh/24h/（25℃环温）。

■16、温度波动度≤2℃。

■17、温度均匀度≤2℃。

18、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种报警功能。

19、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配5个高密度钢丝浸塑搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条。

20、箱内照明：内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

21、固定移动：配备4个万向脚轮、前面两个具备止刹功能，便于移动且固定方便。

22、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

23、安全保障：门体带机械锁，同时用户可配置挂锁，防止随意开启，保证物品安全。

24、测试孔：整机配备1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

25、门体结构：中空双层LOW-E玻璃，具备至少3种电加热模式，自动加热模式、一直加热模式、关闭模式等。小角度自关门设计（可选配全角度自关），防止用户开门后忘记关门。

三、服务、维修：

1、一年无忧换，五年免费修，每年两次预约服务巡检。 

2、2小时响应，24小时上门。 

培训：免费提供操作培训和维修培训。
	14
	台
	6500

	3
	温湿度监控设备
	1.用途：数据由智能数据采集模块采集后，直接通过移动网络上传数据平台服务器。用户只需登录即可设置、查询或下载相关数据。监控系统可应用于固定存储环境，也可应用于移动运输车、运输箱等环境。

2.技术规格

温湿度智能一体机模块，采用物联技术，支持4G网络，数据达到秒级上传监测系统，以确保预警的及时。

■3.传感器采用高精度传感器，采集传感器与数据传输模块为一体，可以随时布署在不同区域。

4.设备工作温度范围：-20～70℃，工作湿度范围：0～90%RH。

5.温湿度测量范围：标配环境温湿度传感器0～45℃，10%～75%RH。

6.采集传感器测量范围：

温湿度传感器测量范围：-40～125℃；0%RH ～ 100% RH。

7.采集传感器测量精度：

温湿度传感器测量精度±3%RH (典型范围11%RH～89%RH)和±7%RH (典型范围0%RH～10%RH、90%RH～100%RH)。

▲8.采用不小于1.5英寸OLED显示屏。可轮播显示全部温度数据。

9.存储容量：内置大容量Flash存储芯片，储存数据≥80000组；使本地数据实时传输至云平台，当通讯断开连接支持断点记录，待通讯恢复后自动断点补传数据。

10.采集频率：采集上传频率10S~24h可调；

▲11.供电电源：高容量可充电锂电池+充电电源接口；采用≥1200mAH可充电锂电池供电，寿命≥3年。断电仍可持续工作≥24h，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。

12.报警方式：声光报警、短信报警、微信推送、电话报警。

▲13.软件平台

B/S架构，兼容多种浏览器，用户无需安装客户端软件即可实现温度数据的查看。

14.专业数据存储平台，客户不需要配备服务器；支持整体数据定期备份。

平台页面可直观查看到：设备或环境的名称、最新监控数据（温度、湿度），监控设备运营状态（不同颜色标示），通过各项数据快速了解各设备、环境及监控设备状态情况；

15.异常报警可以同时短信、微信推送等，并可以分别设置。告警推送人可以设置为多位。

16.可以设置多级权限，多重角色，并且支持用户管理员自定义部门和角色，实现客户组织机构与用户灵活管理。
	16
	台
	3125

	4
	药品阴凉柜
	一、用    途：

适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。

二、主要指标：

1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。

2、样式：立式，单门。

3、容积(L)：≥300。

4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≥600×590×1900。

5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥500×470×1300。

6、净重/毛重（KG）：76/81。

7、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁。

8、内胆材料：喷涂铝板材质，易于清洁。

9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

10、核心部件：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，碳氢环保制冷剂。

■11、控温技术：内置不少于3路传感器（包括但不限于控制1化霜1湿度1），有效保证温控的准确性。

12、制冷系统：采用内置冷凝器，盘管式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

13、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度保持在8~20℃，湿度保持在35%~75%RH，温湿度控制范围符合GSP要求，操作方便简洁，1英寸数码管显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

14、低噪设计：噪声≤45dB。

15、节能设计：耗电量≤3kWh/24h/（25℃环温）。

16、温度波动度≤3℃。

17、温度均匀度≤4℃。

18、报警功能：具备完善的声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种报警功能。

19、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配5个高密度钢丝浸塑搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条。

20、箱内照明：内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

21、固定移动：配备4个万向脚轮、前面两个具备止刹功能，便于移动且固定方便。

22、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

23、安全保障：门体带机械锁，同时用户可配置挂锁，防止随意开启，保证物品安全。

24、测试孔：整机配备1个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。

25、门体结构：中空双层LOW-E玻璃，具备至少3种电加热模式，自动加热模式、一直加热模式、关闭模式等。小角度自关门设计（可选配全角度自关），防止用户开门后忘记关门。

三、服务、维修：

1、一年无忧换，五年免费修，每年两次预约服务巡检。 

2、2小时响应，24小时上门。 

培训：免费提供操作培训和维修培训。 
	14
	台
	6000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于3年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标 温湿度监控设备 为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项六（F标）：院感消毒灭菌类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	院感与消毒设备
	一、快速生物阅读器

1.实现1小时压力蒸汽灭菌生物监测。

2.培养时间  阴性≤1小时，阳性报警最快15min。

3.培养孔数≥10个。

4.人机交互使用触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率不低于800×480。

5.自带防尘罩，起到防尘避光的效果。

6.可外接针式打印机，培养结果自动打印。

7.自动存储培养记录10000条，存储内存不足时报警提示。

8.听觉和视觉报警，监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，可实时提醒工作人员。

9.有电气安全评价报告。

10.可选配电源供应器，实现断电后仍可持续工作3小时。

11.可定期提供温度验证与荧光验证，确保阅读器温度与荧光监测系统的准确性。

12.带有拨码开关，用于设备故障时的复位，便于用户快速解决问题。

13.设备贴有面膜，面膜带有设备表面区分灭菌方式的色条，且与相应生物指示剂盖子颜色一致，避免操作人员用错生物指示剂。                                            

二、全自动连续封口机

1.数码管或液晶屏显示、智能控制、连续封口;

2.带计数功能、带自动进袋功能、左侧进袋;

3.升温快、控温精度±1%、优质机芯配置；

三、电热干燥柜

1
技术参数及配置






1.1
主体







1.1.1 外观要求：整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。


1.1.2
材质要求：
外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。




1.1.3
腔体结构： 干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。  





1.1.4
地脚要求：
设备底部装有万向脚轮，方便设备移动；四角装有调整脚蹄，用于设备稳固支撑。






1.1.5
保温材料：
腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm,有效阻止热量损耗，提高干燥性能。






1.2
门







1.2.1
密封门、维修门







1.2.2
密封门材质要求：  门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观。






1.2.3
密封门结构要求： 门体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。

1.2.4■门密封要求： 采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好。






1.2.5
密封门转轴要求：
密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形更简洁美观。




1.2.7
维修门要求： 采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观；上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，满足侧部风机散热需求，避免局部温度过高。






1.3
进风加热系统







1.3.1
风机要求：
采用品牌交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，顶风机风量≥1900m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB；侧风机风量≥550m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤73dB。顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗。

1.3.2
风压开关：
采用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启时，风压过低，风压开关启动，蜂鸣器报警，显示屏提示报警信息，程序停止运行，直至故障排除。

1.3.3
过热保护：
设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。


1.3.4
加热器要求：
采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥6根，设备整体加热功率≥4.9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。                           

1.3.5
除湿系统要求： 采用风冷换热结构，密闭结构，利用散热器对除湿风道局部散热，使风道侧壁与湿热空气产生一定温差，湿热空气在除湿风道上冷凝成水珠，从而达到除湿目的，提高对物体的干燥效率。






1.4
控制系统







1.4.1
控制系统要求：
采用高性能≥32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能。






1.4.2
触摸屏：
采用≥7英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。操作更简单，使用更方便。

1.4.3
程序设定
： 采用相互独立的开放程序，内置≥4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、至少2套自动程序、至少4套自定义程序。

干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。



1.4.4
温度采集
采用双芯温度采集系统，控温稳定。


1.4.5
控温精度：
采用PID间断式的控温方式，控温精度≤±1℃。



1.4.6
安全保护：
拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施。






1.4.7
待机冷却功能： 程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤。

1.4.8
断电记忆功能
设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。






1.5
配件







1.5.1
导管干燥架： 采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管，结构简单，操作方便。






1.5.2
湿化瓶干燥架：
结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品倒挂在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。






1.5.3
积水盘： 外置式积水盘，收集腔体底部流出的冷凝水，避免腔内积水，影响干燥效率。






1.6
整体参数







1.6.1
外形尺寸：:≤1050（宽）×2030（高）×600（深）mm


1.6.2
舱体尺寸：
≥600（宽）×1600（高）×400（深）mm





1.6.3
容积
≥400L






1.6.4
装载容量
满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶






1.6.5
电源要求
AC220V，50Hz 






1.6.6
功率要求
≥6kVA






1.6.7
可适应性要求
工作环境温度：5℃～40℃   相对湿度：≤90%



2
标准配置







2.1
   主机 1台







2.2
   格栅 9个







2.3 
DIN标准器械托盘 9个







2.4
导管干燥架 1个（单个管架可装载24根不同口径的导管，最多可装2个管架）







2.5
湿化瓶干燥架 1个（单个瓶架可装载15个不同瓶径瓶类负载，最多可装2个瓶架2.6
积水盒 1个



	1
	台
	100000

	2
	高压蒸汽灭菌器
	一：设备参数及配置








1
技术要求







1.1
主体







1.1.1
容积：
≥100L


1.1.2
材质：
内壳不锈钢






1.1.3
加热膜
覆膜式腔壁加热膜，加热均匀


1.1.4
■设计压力：
≥0.28MPa






1.1.5
设计温度：
≥142℃






1.1.6
使用寿命：
8年（16000次灭菌循环）


1.1.7
主体保温：
硅酸铝纤维毯50mm





1.1.8
测试接口：
标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口

1.2
密封门







1.2.1
门数量：
单门


1.2.2
门板：
拉伸板，材料厚度≥6mm





1.2.3
材质：
不锈钢






1.2.4
开关门方式：
多点压合，辐射式门闩结



1.2.5
■安全联锁：
压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开






1.2.6
■门密封方式
采用透明医用硅橡胶模压而成1.2.7
门罩：
采用玻璃钢高效隔热材料模具成型



1.3
管路系统







1.3.1
控制阀门：
进口电磁阀






1.3.2
蒸汽产生方式：
自带蒸汽发生器无需外接蒸汽源1.3.3
注水排水方式：
自动注水，程序运行期间可补水1.3.4
■压力表：
量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级 





1.3.5
安全阀
整定压力≥0.28MPa






1.3.6
■排水温度
正常工作状态下，无压低温排气排水，温度不超过60度


1.4
控制系统







1.4.1
■操作方式
触摸屏操作；






1.4.2
控制方式"可编程控制器控制，高性能、高效率、C语言编程的嵌入式单板控制器;极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰(EMI);采用高级语言一C语言编程，功能强大，支持uC/0S-II实时多任务;

PCB板采用军工级三防处理，工作温度在一40~85度范围，可在恶劣的工业环境中长期稳定工作;带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU 及多种自定义协议”

1.4.3
界面显示：
"液晶显示屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，显示精度0.1℃；

屏幕尺寸：≥3.2英寸"






1.4.4
流程控制
准备、置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥、压力平衡、结束，全过程自动控制


1.4.5
传感器故障自检及保护功能
设备自动检测传感器故障，并在触摸屏上显示报警信息






1.4.6
报警显示
出现故障时，触摸屏显示报警名称，蜂鸣报警30S，可随时被消除






1.4.7
水位检测报警功能
灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源






1.4.8
温度指示器
A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃






1.4.9
周期计数器
六位数字显示，显示设备运行的周期次数






1.4.10
记录方式：
配置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，可实现F0值打印






1.4.11
记录内容：
程序信息、程序运行阶段，各阶段温度、压力、时间、F0值等






1.4.12
自校准功能、有温度偏差校准






1.4.13
安全保护
"超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源

超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源"

1.5
程序系统







1.5.1
程序名称：
裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义01、液体程序、重力程序、快速程序、嗜血程序、BD&Helix、泄露测试、预热程序、干燥程序

1.6
整体参数







1.6.1
装载装置：
U型搁架加搁栅






1.6.2
腔体尺寸（Φ×L）：
≥Φ470×570



1.6.3
外形尺寸（L×W×H）：≤1120X760X1750



1.6.4
设备电源：
三相：AC380V，50Hz





1.6.5
设备功率：
11kVA


1.6.6
通过卫生安全评价：
提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告，电磁兼容检测报告




	1
	台
	50000

	3
	器械清洗消毒机
	（一）设备参数及配置



1
技术要求


1.1
清洗舱


1.1.1
容积： ≥320L

1.1.2
材质：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板

1.1.3
对接口：
清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量

1.1.4
舱体保温≥12mm橡塑海绵

1.2
密封门


1.2.1
开门方式
手动下开门

1.2.2
通道类型
双门通道型、双门可实现互锁

1.2.3
门玻璃
防爆玻璃门，隔音隔热，三层玻璃门

1.2.4
门厚度≥
55mm

1.3
管路系统


1.3.1
快速管路设计：快速预热水箱设计

1.3.2
干燥系统：
大风量风机，高效率散热器

1.3.3
核心配件：
循环泵、排水电磁阀均为进口品牌

1.3.4
计量泵至少2个 （加清洗液泵 1个，加上油液泵 1个），可选配3个

1.3.5
循环泵
不锈钢泵体，流量最大600L/分钟

1.3.6
阀门：口径可达≥1寸半、性能可靠

1.3.7
空气过滤器
H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5um；

1.4
控制系统


1.4.1▲控制方式
：控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；

多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件（WinCC、组态王、LabView等）互联；

支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式；

具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。"

1.4.2
界面显示：192*64点阵液晶显示屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；

具有报警信息显示功能；

触摸按键，一键启动方便快捷。

1.4.3
流程控制
预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

1.4.4
温度指示器
A级精度温度传感器采集温度，显示精确度≤0.1℃。

1.4.5
记录方式
可自动打印过程曲线、并记录A0值。

1.4.6
安全保护
"超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；

风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；"

1.5
程序系统



程序名称：至少9套预置程序，至少21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

1.6
整体参数


1.6.1
运行时间
≤36分钟(蒸汽加热)，≤42分钟(电加热)

1.6.2
节能
水耗量22L/步

1.6.3
最大装载量
10个标准器械托盘480*250*50（五层清洗架）

1.6.4
外形尺寸
≤800*730*1950（宽高深）

1.6.5
舱体尺寸
≥600*600*950

1.6.6
设备净重
330Kg

1.6.7
设备运行重量
430Kg

1.6.8
清洗温度
45℃

1.6.9
消毒温度
70℃～93℃可调

1.6.10
干燥温度
70～120℃

1.6.11
加热方式
蒸汽加热、电加热可选

1.6.12
耗水量
≤22L/步

1.6.13
耗电量
≤6.5度/循环（电加热）、≤2.3度/循环（汽加热）

1.6.14
耗汽量
≤7Kg/循环

1.6.15
使用寿命
≥10年/15000次循环

2
标准配置：
主机 1台、4层器械清洗架 1个；标准器械托盘≥8个；

3
可选配置：
五层清洗架、玻璃器皿清洗架、麻醉呼吸管道清洗架、碗盘清洗架、三层清洗架、两层清洗架、湿化瓶清洗架、牙科手机清洗架、干缸清洗架、微创手术器械清洗架、手术鞋清洗架、达芬奇器械清洗架等清洗架，另外可根据客户需求定制相应清洗架

（二）设备的各种检验报告



1  卫生安全评价报告（消毒效果检测报告）

2
EMC电磁兼容检验报告

（三）设备具有的性能



1▲
节能管路设计

2
大流量风机、高效加热干燥管路设计

3
蒸汽加热、电加热至少两种运行方式可供选择

4
PLC控制清洗消毒全过程，文本屏显示及操作，最全面的运行信息显示，最丰富的程序运行数据记录

（四）设备设计、制造适应的标准



1
符合中华人民共和国医药行业标准YYT 0734.1-2018、YYT 0734.2-2018清洗消毒器要求

2
符合中华人民共和国卫生行业标准WS 310-2016医院消毒供应中心相关要求

3
EN ISO 15883 认证
	1
	台
	40000

	4
	医用空气消毒机
	1、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害。

2、可适用于体积170m³及以下的场所。
	1
	台
	20000

	5
	超声波清洗机
	一：设备参数及配置



1
用途
主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。

2
功能要求
超声波清洗、加热

3
性能及运行参数


3.1
运行时间
0-99min可调

3.2
外形尺寸
≤550×350×320mm

3.3
舱体尺寸
≥490×290×150mm

3.4
清洗温度
室温—60℃可调

3.5
加热方式：
电加热,750w

3.6
超声频率
40KHZ  

3.7
超声功率
400W

3.8
容积
≥20L

4
材质


4.1
舱体
1.5mm厚304不锈钢一次性模具拉伸成型

4.2
外罩
304不锈钢拉丝板

5
超声系统


5.1
发生器
自主激发式频率转换，输出稳定可靠

5.2
换能器
工业级高Q值换能器，机电转化效率＞90%

6
控制系统


6.1

数字控制，温度、时间可调可控，操作简便

6.2

传感器精确，电路安全稳定。

6.3

防干烧保护功能


	1
	台
	10000

	6
	非接触式洗手池及配套
	1、安装式样 壁挂/立柱/落地柜安装。

2、感应方式 自动感应出水。


	1
	套
	10000

	7
	脉动真空灭菌器
	1.设备主要功能：满足采购人手术器械、布类、玻璃器皿、固体物品等耐高温高湿物品的灭菌需求，适配消毒供应中心洁污分离作业流程。

2.■设计指标：有效容积：≥1200L，方形腔体设计提升装载效率。设计压力内室-0.1/0.3MPa、夹套0/0.3MPa；设计温度≥150℃；设计寿命≥10年或20000次灭菌循环；提供铭牌或竣工图证明文件。主体材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm，内壳、门板为304不锈钢材质；提供所投产品的特种设备质量证明书及设备铭牌佐证。主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

3.■焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。提供主体现场自动焊接环形夹套图片，照片需标注环形夹套位置，具有机器人焊接视频作证备查。

4.前后双门，门板厚度≥10mm，门板与主体材质相同，加强筋数量≥4个，提供竣工图。圆形门胶圈，高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，门胶条安装在主体凹槽内而不是门板上。

5.加热方式：使用外接蒸汽。

6.主体底部中凹设计，底部排水口为凹陷设计，方便排出冷凝水。

7.压缩气压力检测装置，低于设定压力自动报警。

8.干燥方式：具备多种干燥方式，至少具有真空干燥及脉动干燥等多种干燥方式。

9.■最短灭菌时间：134℃灭菌时间≤5min。

10.电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成。

11.安全性要求：安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。安全保护功能：超压保护，内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护，门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理等。

12.圆形门胶圈，抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，门胶条安装在主体的凹槽内而不是门板上。

13.不锈钢卫生级管路，卡箍连接。

14.控制系统及显示：工业级PLC控制器，非单片机或安卓系统。≥8英寸电容彩色触摸屏。

15.打印记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来；灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。

16.程序要求：灭菌类程序≥30套，至少包含朊毒体感染器械灭菌程序、管腔负载器械灭菌程序等；其中朊毒体感染器械灭菌程序应具备负压脉动、跨压脉动、正压脉动等脉动方式，脉动次数＞6次，并且7-99次可调，用户可根据需求自由编辑多脉动组合方式，请提供说明书关键页并加盖公章；测试类程序至少含有BD、泄露、PCD、AD等测试程序；辅助类程序至少含有干燥、预热等程序，提供操作屏幕实物照片；所有程序灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印。

17.设备尺寸：受场地限制，灭菌器宽度≤1450mm。

18.▲灭菌器生产厂家需具备压力管道设计和安装许可，且应与设备制造商为同一厂家。

19.▲根据新规ws310-2016对高温灭菌器物理参数的监测要求，可对灭菌器进行定期监测。

20.为保证特种设备质量，制造商应具备ASME认证（提供ASME证书作为佐证材料）。

21.配置清单：灭菌器主机1台，消毒车 1辆，搬运车 2辆
	2
	台
	290000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于3年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标 脉动真空灭菌器 为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项七（G标）：32排螺旋CT
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	32排螺旋CT
	一.总体要求

▲1.设备稳定性：所投CT型号核心部件（X球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品。

二．主要技术参数规格要求

1. 机架系统

1.1. 滑环类型：低压滑环 

1.2. 扫描架孔径：≥70cm

1.3. 机架倾斜：≥±24°
1.4. 具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁一键进行扫描床进出操作：具备 

1.5. 具备人工智能摆位功能：具备 

1.6. 具备孔径内摄像头或监控系统，扫描中可实时监控患者扫描状态

1.7. 三维激光定位系统：具备 

1.8. 机架冷却方式：风冷或水冷 

2. 扫描参数

2.1. 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.75s 

2.2. 单圈扫描获得层数：≥32层 

2.3. 最薄扫描层厚：≤0.6mm 
2.4. 扫描视野：≥50cm 

2.5. 最大重建矩阵：≥1024×1024 

2.6. 最长连续曝光时间：≥100s 

2.7. 最大水平可扫描范围：≥170cm 

2.8. 定位像长度：≥170cm 

2.9. 最大螺距：≥2.0 

2.10. 螺距自由选择：具备 

2.11. 扫描模式：轴扫、螺旋 

2.12. 低剂量肺扫描，满足临床诊断标准：具备 

3. 探测器及数据采样系统

3.1. 探测器类型：固态稀土陶瓷 

▲3.2. 探测器Z轴排列数：＞32排 

3.3. 每排探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.6mm 

3.4. 探测器每圈采样数：≥4800views/圈 

3.5. 每排探测器单元数：≥846个 

3.6. 探测器物理单元总数：≥16920个 

4. 球管及高压系统

▲4.1. 球管阳极物理热容量（非等效）：≥3.5MHU 

4.2. 球管阳极最大散热率（非等效）：≥745KHU/min

4.3. 提供原厂原装球管（CT球管与CT主机同品牌）：具备 

4.4. 最大球管电压：≥140KV 

4.5. 最小球管电压：≤70KV 

4.6. 最大输出管电流（非等效）：≥400mA 

4.7. 最小输出管电流：≤10mA 

4.8. 最小毫安调节范围：≤1mA 

4.9. 球管小焦点：≤0.7mm×0.8mm 

4.10. 球管大焦点：≤1.2mm×1.4mm 

▲4.11. 高压发生器功率（非等效）：≥42KW 

4.12生产企业（或生产企业所在的集团公司）具备CT的独立X球管医疗器械注册证（须提供CT的X球管的独立医疗器械注册证证明，不局限为投标机型，不接受其他设备的X球管的证明文件）。

5. 智能工作流相关功能

5.1. 具备人工智能摄像采集系统：具备 

5.2. 具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床：具备 

6. 基础图像分析软件 

6.1. 图像减影功能：具备 

6.2. CT电影功能 ：具备 

6.3. MPR/CPR/SSD/MIP/VR：具备 

6.4. 组织裁剪功能：具备 

6.5. 三维（3D、SSD）软件 ：具备 

6.6. 最大及最小密度投影（MIP,MinP）：具备 

6.7. 三维容积测量评估功能：具备 

6.8. CT血管造影：具备 

6.9. 一键式容积重建：具备 

6.10. 血管测量功能：具备 

6.11. 一键式去骨功能：具备 

6.12. 一键式骨分离功能：具备 

6.13. 容积漫游（VRT）：具备 

7. 70KV低剂量平台  

8. 扫描床

8.1. 最大水平移动范围：≥2000mm 

8.2. 最大可扫描范围：≥1700mm 

8.3. 扫描床升降范围：≥470mm 

8.4. 扫描床最大载重量：≥227Kg 

9. 图像质量 

9.1. 空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF：≥21lp/cm 

9.2. 空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF：≥15lp/cm 

9.3. 空间分辨率（Z轴)@0%MTF：≥18lp/cm 

9.4. 空间分辨率（Z轴)@10%MTF：≥11lp/cm 

9.5. 密度分辨率：≤2mm@0.3% 

10. 主控制台计算机系统

10.1. 内存：≥32GB 

10.2. 硬盘：≥2TB 

10.3. 图像存储量：≥90万幅

10.4. 主频：≥3.4GHz

10.5. CPU内核数目：≥12核 

10.6. 高分辨率液晶平面显示器，显示矩阵：≥1920×1080

11.
智能图像处理及辅助诊断方案

11.1.
具备头部运动伪影校正算法，可消除头部运动伪影优化头部图像质量。

11.2.
智能后处理图像分析具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管CTA数据。

11.3.
智能后处理及辅助诊断方案具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼。

11.4.
智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积。

11.5.
智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布。
	2
	台
	1000000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于1年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少4次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。。

	核心产品


	本分标  32排螺旋CT 为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项八（H标）：彩色多普勒超声诊断仪
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1 设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

2 用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

3 系统技术规格及概述：

3.1主机成像系统

3.1.1▲高分辨率液晶显示器≥23英寸,。  

3.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸,触摸屏可独立调节角度≥40度。

3.1.3控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。

3.1.4控制面板上可自定义按键≥10个。

3.1.5内有一体化超声工作站。

3.1.6内置数字录像机可用于教学。

3.1.7主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；

3.1.8▲探头接口≥5个，全激活、相互通用

3.1.9数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

3.1.10彩色多普勒成像技术；

3.1.11彩色多普勒能量图技术；

3.1.12方向性能量图技术

3.1.13解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。

3.1.14数字化频谱多普勒显示和分析单元 

3.1.15斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持；

3.1.16一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。

3.1.17自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

3.1.18图像放大，支持前端放大和后端放大

3.1.19自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

3.1.20多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

3.1.21支持超声远程会诊系统。

3.2测量/分析和报告

3.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

3.2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等

3.2.3▲血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

3.2.4支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

3.2.5支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

3.2.6IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

3.2.7▲自动盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行全自动识别、描迹和自动测量。

3.2.8心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

3.2.9小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

3.2.10支持二维立体血流功能。

3.2.11宽景成像，支持B模式和Power模式，具备扫描速度提示，宽景拼接长度不小于100cm。

3.3电影回放和数据存储

3.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

3.3.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影

3.3.3硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G

3.3.4多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

3.4连通性要求

3.4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输

3.4.2▲支持移动设备无线传输，通过二维码扫描或账号密码登录等方式一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备

3.4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入

3.4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频

3.5系统技术参数及要求

3.5.1二维灰阶模式

3.5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

3.5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线

3.5.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

3.5.1.5复合成像技术：采用复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

3.5.1.6▲针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

3.5.1.7最大显示深度:≥38cm 

3.5.1.8TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

3.5.1.9动态范围: ≥200 

3.5.1.10增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

3.5.1.11伪彩图谱: ≥8种

3.5.1.12最大帧率: ≥1000 帧/秒

3.5.1.13成像速度：
相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒，凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

3.5.2彩色多普勒成像

3.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.5.2.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

3.5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

3.5.2.5最大帧率: ≥260 帧/秒

3.5.2.6成像速度：

3.5.2.7相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒

凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒

3.5.3频谱多普勒模式

3.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

3.5.3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

3.5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

3.5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

3.5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

3.5.3.7零位移动：≥8 级

3.5.3.8支持频谱自动测量

3.5.4探头规格

3.5.4.1 探头配置：单晶体腹部凸阵探头，浅表线阵探头，单晶体心脏探头，大角度腔内探头；

3.5.4.2频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

3.5.4.3扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz；

3.5.4.4线阵探头：带宽: 3-13 MHz； 

3.5.4.5腔内探头：带宽: 3.0-11 MHz；

3.5.4.6相控阵探头：带宽: 1.5-4.5MHz；

3.5.5应变式弹性成像

3.5.5.1支持探头：浅表探头、腔内探头

3.5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。

3.5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。

3.5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

3.5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

3.5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

3.5.6剪切波弹性成像

3.5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

3.5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

3.5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

3.5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。   

3.5.6.5支持肿块周边组织定量分析功能。

3.5.7造影成像及定量分析功能

3.5.7.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头

3.5.7.2支持微血管造影增强功能

3.5.7.3双计时器

3.5.7.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

3.5.7.5具备混合模式

3.5.7.6支持造影图像和组织图像位置互换

3.5.7.7取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析

具有表格报告分析。

3.5.8 TDI组织多普勒成像

3.5.8.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

3.5.8.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图    

4.生产厂家同品牌的医联体/医共体远程系统：

4.1支持在宽带直连、无线路由器接入、4G网络、5G网络下，支持超声动态图像远程传输，可实现超声影像的高保真、低延时传输，确保远程会诊时专家端能够获取清晰、准确的图像细节，如在远程超声会诊中，能清晰看到心脏瓣膜的运动、血流情况等，与现场检查图像几乎无异保证图像无损传输，保证图像的质量。

4.2支持建立离线交流群组，支持两人或多人离线交流，以及离线超声图像上传和下载。

4.3适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等

4.4提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能。

4.5支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等）

4.6支持桌面直播功能。工作站和用户端都能进行桌面直播，接收端可以看到发起端的桌面直播内容，包括但不限于播放的ppt，打开的word文档，以及播放的视频等。

4.7支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接从app分享到微信群或朋友圈，并可在微信中，通过转发链接直接查看DR图像。

4.8远程系统可拓展兼容同品牌超声图像和数据传输共享功能。

4.9▲支持数据无线传输，具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注。

5.配置清单：

5.1 主机 1台
   5.2腹部探头 1把
   5.3浅表探头 1把
   5.4心脏探头 1把
   5.5阴超探头 1把
   5.6工作站 1套


	4
	台
	500000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于5年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备机相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标 彩色多普勒超声诊断仪为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项九（I标）：医学影像类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	移动式X射线摄像设备
	1  功能及整机要求

1.1  所招设备为移动式摄影X射线机，适用于医疗单位进行X射线摄影检查。

1.2  核心部件（平板探测器、球管、高压发生器）具备两个及以上与所投产品的品牌相同

2  主要技术规格和要求

2.1  高压发生器

■2.1.1  最大输出功率：≥40kW

2.1.2  X射线最大管电压≥125kV

■2.1.3  X射线最大管电流：≥500mA

2.1.4  最大电流时间积：≥400mAs

2.1.5  最短精确曝光时间：≤1ms

2.1.6  高频高压发生装置逆变频率≥50kHz。

2.2  X射线球管

2.2.1  球管类型：旋转阳极球管

2.2.2  大焦点尺寸 ≤1.3mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

2.2.3  球管热容量：≥107kHU

▲2.2.4  阳极靶角：≥16°

2.3  平板探测器

2.3.1  探测器成像介质：非晶硅介质

2.3.2  探测器有效成像区域≥420mm×420mm

2.3.3  探测器检测像素矩阵：≥3k×3k

2.3.4  探测器检测单元尺寸：≤140um

2.3.5  空间分辨率≥3.7lp/mm

2.3.6  动态范围：≥16bit

2.3.7  整板重量：≤4kg

2.4  机械结构

2.4.1  结构类型：关节折臂式结构

2.4.2  整机无外露电缆设计

2.4.3  最大焦点高度：≥200cm

2.4.4  X射线源组件可绕其长轴转动；俯仰角度范围不小于-50°~+170°，角度应有指示；

2.4.5  X射线源组件可绕摆臂轴转动，转动角度范围不小于-165°~+165°，角度应有指示；

2.4.6  运动助力方式：电动助力

2.4.6  机身宽度：≤65cm

2.4.7  机身高度：≤148cm

2.4.8  曝光控制：无线射频曝光

2.4.9  整机重量：≤260kg

▲2.4.10  配备防碰撞保护装置

2.4.11  具有充电状态和低电量提示功能

2.4.12  最大爬坡角度≥15°

2.4.13  电力辅助 驱动时移动速度≥5km/h

2.5  限束器

▲2.5.1  旋转角度：≥±180°

2.5.2  具备可伸缩标尺

2.6  图像采集/处理工作站

2.6.1  基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

2.6.2  显示器尺寸：≥15.6英寸触摸屏显示器

2.6.3  工作站图像处理软件功能：

2.6.4  图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

2.6.5  图像采集工作站应包含如下图像处理功能：

2.6.6  调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

2.6.7  边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

2.6.8  打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数

2.6.9  图像采集工作站应支持分格打印输出

2.6.10  支持无损压缩的高速传输

2.6.11  支持在线解压

2.6.12  支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST

2.6.13  不同患者图像可打印在同一张胶片上

■2.6.14 配备6米体检车,改装防辐射达到放射防护要求
	1
	台
	650000

	2
	钼靶乳腺X线机
	1  功能及基本要求

1.1  适用范围：所招产品可供医疗单位做X射线乳腺检查诊断使用

▲1.2  具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家,提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）

2  主要技术规格和要求

2.1  高压发生装置

2.1.1  高压发生器，平板探测器与整机同一品牌（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

■2.1.2  最大主机功率：≥5kW

2.1.3  输出最小电压：≤20kVp

■2.1.4  输出最高电压：≥49kVp

2.1.5  最大mAs：≥620mAs

2.1.6  具备曝光自动控制功能

2.1.7  手动曝光可直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台

2.1.8  具有故障状态显示功能

2.1.9  高压发生器逆变频率≥200kHz

2.2  X射线管组件

2.2.1  大小焦点：≤0.1/0.3mm

2.2.2  焦点最大功率：≥5kW

2.2.3  最小管电流的调节范围≤10mA

2.2.3  最大管电流的调节范围≥200mA

2.2.4  阳极热容量：≥300KHU

2.2.5  阳极靶角：≤16°

2.2.6  阳极靶面材料：钨

2.3  平板探测器

2.3.1  平板探测器与整机同一品牌（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

2.3.2  非晶硅材质整板

2.3.3  探测器有效成像尺寸：≥310mm×230mm

2.3.4  探测器检测像素矩阵：≥3500×2800

2.3.5  探测器检测单元尺寸：≤85um

2.3.6  动态范围：≥16bit

2.3.7  自曝光至图像在监视器上显示的时间：≤15s

2.3.8  DQE值（量子转换效率）：≥72% @0 Lp/mm

2.4  乳腺投照架

2.4.1  采用乳腺专用多功能立式投照架摄影系统

2.4.2  最低垂直方向距地:≤ 680mm

2.4.3  转动角度范围：≥ -167°~+187°,提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）

2.4.4  焦点到影像接收面的距离：660mm±5mm

2.4.5  可投照体位：≥4种：RCC、LCC、RMLO、LMLO

2.4.6  在设备停止运转后，压迫装置应提供手动解除压迫的方式，使患者进出和解脱的措施

2.4.7  可以根据临床摆位操作的需要，自由切换电动或手动压迫模式，使操作医生根据患者反应及时调整压力大小

2.5  乳腺摄影防散射滤线栅

■2.5.1  类型：活动式防散射滤线栅，可完全淡化栅线栅影（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。）

2.5.2  尺寸：≥298mm×326mm

2.5.3  栅格比：≥5:1

2.5.4  焦距：≥0.60m

2.5.5  栅密度：≥36LP/cm

2.6  限束器

2.6.1  固有滤过：≥ 0.02mmAl/75kV

2.6.2  辐射野（SID=65mm）：≥最大240mm×300mm

2.6.3  操纵方式：电动

2.6.4  附加滤过：50µm银、50µm铑

2.6.5  光野边缘对比度：≥4

2.7  数字图像采集系统

2.7.1  数字图像采集系统软件操作界面均为中文界面

2.7.2  数字图像采集系统软件应包含如下图像处理功能：调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

2.7.3  打印胶片上可显示摄影曝光kV、mAs等设置条件

2.7.4  病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式

2.7.5  本次所投设备的公司或集团应具备自主创新、科技研发与制造生产力，必须具有CT、MR、DR、DSA、US中至少3种及以上的医学影像设备,提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）
	1
	台
	500000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于2年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备机相关信息系统（HIS，lis等）对接费用设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标  移动式X射线摄像设备 为核心产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


标项十（J标）：内镜诊疗类设备
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）

	1
	胃肠镜
	一、主要技术参数要求：

1、总体要求：

■1. 主机光源采用一体式高集成设计(一体机)，采用≥5路LED光源；

2.主机触控面板防泼溅；
3. 镜体具备全防水一键带电热插拔功能，操作安全方便。

2、医用内窥镜图像处理器
1. 支持1080P全高清视频图像输出，视频分辨率≥1920×1080；

2.视频信号采用激光传输，信号无损传输，抗干扰；

▲3. 机身操作面板采用≥7英寸液晶触控屏，操作界面功能按键可自定义设置；

4. 具有触控屏防误触锁屏开关；

5. 拥有白平衡记忆功能；

6.显色指数＞90；

7. 拥有色调调节功能，红色、蓝色、饱和度均 -9至+9级可调；

8. 具有图像放大功能，最大可放大至4倍，0.2倍逐级放大可调，15级可调；

9. 具有构造强调功能，0-9 级调节；

10. 具有轮廓增强功能，0-9 级调节；

11. 对比度增强低、中、高三档可调；

12. 具有自动增益（AGC）功能，能自动增强图像亮度；

13. 具有自动测光、峰值测光、平均测光三种测光模式；

14. 具有内置的图像保存和高清视频录制功能，存储容量1TB，支持图像查看、视频回放；

▲15. 主机具有USB2.0和USB3.0接口≥4个，可导出高清视频、病例图像；

16. 具有DVI、3G-SDI、VGA、S-VIDEO、VIDEO（CVBS）等信号输出方式；

17. 具有画中画同屏显示功能；

18.具有以太网接口，DICOM数据传输；
19. 支持白光成像和双色光谱成像模式，能更好满足早期病变的筛查；

▲20. 光源灯泡平均连续使用寿命：≥15000小时；
21. 具有手动和自动两种调光模式；调光级别：1-19级；

22. 具有透照功能：开启透照模式后，光源以最大亮度和最小亮度闪烁输出光，可通过透照模式进行镜体位置定位；

23. 支持多用户个性化参数管理，可自定义界面及参数设置，预设账户≥20个；

24. 主机具有水瓶吹干功能；

25. 主机支持外部视频信号输入，可使外部图像和内镜图像在同一显示器上显示。

■26.系统具有高兼容性。

3、 电子上消化道内窥镜
▲1.视场角≥140°；

2.景深：2-100mm；

3.头端外径 ≤9.7mm；

4.插入部外径 ≤9.6mm，具有独立副送水孔道；

5.器械通道内径 ≥3.2mm；

6.弯曲角度：向上 210°向下 120°，左右各 100°；

7.插入部有效长度 ≥1050mm ；

8.镜体全长 ≥1350mm ；

▲9.镜体操作部具有 ≥ 4个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；

镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

4、 电子上消化道内窥镜
▲1.视场角常规≥140°,变焦≥90°；

2.景深：3-100mm，变焦1.5-2.5mm；

3.头端外径 ≤9.9mm；

4.插入部外径 ≤9.8mm，具有独立副送水孔道；

5.器械通道内径 ≥2.8mm；

6.弯曲角度：上≥210° 下≥90°，左右≥100°；

7.插入部有效长度 ≥1050mm ；

8.图像传感器：百万像素CMOS 图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

9.能够实现白光观察与≥三种以上特殊光观察；

■10.光学放大≥140倍，.支持连续放大功能，可逐级进行放大；

12.支持双焦点连续放大，切换至近焦模式后可再对图像逐级进行放大；

13.镜体全长 ≥1350mm ；

▲14.镜体操作部具有 ≥ 4个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；

镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

5、电子下消化道内窥镜 

1.视场角≥170°；

2.景深：2-100mm；

3.钳道最小可视距离≤3mm；

4.头端外径 ≤11.7mm；

5.插入部外径 ≤11.7mm，具有独立副送水孔道；

6.器械通道内径 ≥3.8mm；

7.弯曲角度：上下各 180°，左右各 160°；

8.插入部有效长度 ≥1350mm ；

9.镜体全长≥ 1670mm；

10.镜体操作部具有 ≥ 4个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；

11.镜体具有自适应弯曲功能，提高插镜效率；

12.镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

6、电子下消化道内窥镜

1.视场角≥170°；

2.景深：2-100mm；

3.钳道最小可视距离≤3mm；
4.头端外径 ≤11.7mm；

5.插入部外径 ≤11.7mm，具有独立副送水孔道；

6.器械通道内径 ≥3.8mm；

7.弯曲角度：上下各 180°，左右各 160°；

8.插入部有效长度 ≥1350mm ；

9.镜体全长≥ 1670mm；

10.镜体操作部具有 ≥ 4个遥控按钮，可按需要将主机功能设置在任意按钮上；

11.镜体具有刚度可调和自适应弯曲功能，具有≥4 种插入部刚度选择，可随时调节镜身的软硬度，提高插镜效率；

12.镜体导光部一触式插拔设计，具备带电热插拔功能，一体全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。

7、医用内窥镜仪器车 

1.一键电源开关，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；

2.层板高度可根据实际需求调节；

3.可同时支撑2个导光部插头；

4.可同时悬挂两条内镜。

8、高清医用监视器 

1. 采用27寸高清医用监视器，符合标准医疗显示器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示；

2. 分辨率≥1920×1080；

3. 视角：水平≥178°，垂直≥178°；

全保三年

二、主要配置要求：

医用内窥镜图像处理器                      1台

电子上消化道内窥镜（治疗镜）               1条

电子上消化道内窥镜（光学放大镜）           1条

电子下消化道内窥镜（治疗型）               1条 

电子下消化道内窥镜（治疗型）               1条

高清医用监视器                            1台

医用内窥镜仪器车                          1台

内窥镜冲洗器                              1台

高清图文工作站                            1台
	1
	台
	700000

	二、涉及项目的其他要求

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	采购标的验收标准
	1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。

（2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。

4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。

	三、商务条款

	售后服务要求及保修期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整机免费质保期不少于3年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），以上免费保修期均自交货验收合格之日起计算。免费保修期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。

2.送货上门、安装调试合格，向采购人提供培训服务，直至采购人相关人员熟练使用为止。

3.保修要求：

（1）保修期内定期上门保养、设备故障时可提供上门维修，采购人不再另支付费用。保修期内在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复（不可抗力情况除外）；同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

（2）若产品自带软件的，则须提供终生软件升级服务。

4.定期上门维护检查设备运行情况，每年至少2次，相关费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	交货时间
	自签订合同之日起30个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；

	交货地点
	广西灌阳县采购人指定地点。

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起八个工作日内。

	付款方式
	（1）签订合同后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的30%作为预付款；
（2） 设备验收合格后30个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的67%（累计支付至合同总金额的97%）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于30个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的100%）； （4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。

	四、其他要求及说明

	报价要求
	合同总价包括全部产品价格【含设备相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

	核心产品


	本分标  胃肠镜 为核心产品。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	备品备件及易损件
	中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

	其他
	■1、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章.

■2、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。


附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入
输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打
印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶
显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521
中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影
仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级
（GB32028）

	4
	A020204多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机

(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制

冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中

小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大
型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压
器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB
12021.2）

	
	
	★A0206180203空调
机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机

(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风
管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB
21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电
视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视
频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食
炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便
器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水

嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器

冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴

器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第四章  评标方法及评分标准

一、评标方法

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价；

（3）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（4）修正后的报价，投标人不确认的；

（5）报价文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）商务文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条商务文件注明“必须提供”或者“委托时必须提供”的资料；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（4）投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

技术文件未按招标文件要求签署、盖章的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条中技术文件注明“必须提供”的资料；

（3）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在”广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在”广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（3）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%； 

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

⑤相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。  

（4）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。 

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（6）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 

③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%； 

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

⑤相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。  

（6）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。 

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。 

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的。

　　（二）分项评分超出评分标准范围的。

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

三 评分标准（适用于A~J全部分标）

综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	投标报价（满分30分）
	（1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价：

①按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）规定,投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，全部货物由小型或者微型企业制造，对其最后报价给予10%的扣除。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。
②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予10%扣除的政府采购政策。

（3）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，货物由监狱企业或残疾人福利性单位或小型或微型的企业制造的，该投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；

投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。

当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。
（5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（6）价格分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。

	2
	技术分

（满分24分）
	通过资格和符合性审查的投标人得基本技术分20分。评标委员会将根据招标文件第三章“采购需求”中“主要技术参数及性能（配置）”条款要求，对比各投标人相应所投产品的技术参数，并按以下标准评分：

	
	
	A标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加2分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	B标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加0.2分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	C标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 1 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加0.6分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	D标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加2分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	E标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加1分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	F标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加1分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	G标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 1分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加1分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	H标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加0.6分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	I标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加1分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	J标
	（1）一般技术条款每出现 1 项负偏离扣1 分，扣完20分为止，最低 0 分；

（2）标注“▲”优于招标文件参数基础配置的，每出现 1 项加0.6分，最高加 4 分（无偏离不加分也不扣分）

	
	
	注：供应商须对本招标文件第三章中“主要技术参数及性能（配置）要求”内容进行点应答。

（1）标注“■”为实质性条款，须提供对应的设备功能满足证明材料并加盖投标人公章。证明材料可以是产品功能截图、产品彩页或者产品官网网站截图、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告的任意一种。有一项不满足实质性条款的视为无效投标。

（2）标注“▲”项为设备技术参数的主要功能项，以及供应商所有认为正偏离的技术参数，均须提供对应的设备功能满足证明材料并加盖投标人公章。证明材料可以是产品功能截图、产品彩页或者产品官网网站截图、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告的任意一种，未提供证明材料的视为负偏离并扣除相应的分数。
（3）如供应商投标文件对招标文件采购需求响应为无偏离，但经评标委员会认定为负偏离的，评标委员会可给予相应扣分并说明理由。

	3
	项目实施方案分（满分20分）
	评标委员会对投标人提供的所投产品实施方案，包括但不仅限于①实施流程、配送计划及安装方案②进度安排及质量保证措施、管理措施③设备调试及试运行④风险防范措施、应急预案等内容进行评价：

一档（0分）未提项目实施方案的；

二档（4分）实施方案内容齐全，4 项评审内容有 1 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

三档（8分）方案内容齐全，4 项评审内容有 2 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

四档（16分）实施方案内容齐全，4 项评审内容 3 项经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理； 

五档（20 分）实施方案内容齐全，4 项评审内容4 项经评审均具有针对性、可操作性、且内容科学合理。实施方案优于以上内容。

	4
	售后服务方案分（满分16分）
	评委对投标人提供的售后服务承诺方案【包含但不限于：①售后服务计划（技术支持方案，操作过程技术难点指导、操作人员掌握一般故障排除的技术指导、系统升级技术支持等）②故障解决及维修方案、免费保修期外维修方案（保修期外零配件供应及维修服务方案、系统升级方案等）③耗材和备品备件；④售后服务保障举措或其它实质性优惠措施等内容进行评价】进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（0分）未提售后服务方案的；

二档（4分）：售后服务方案有1项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

三档（8分）：售后服务方案有2项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

四档（12分）：售后服务方案有3项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理；

五档（16分）：售后服务方案有4项内容经评审具有针对性、可操作性、且内容科学合理。

	5
	培训方案

（满分6分）
	评委对投标人提供的培训方案【包含但不限于：①培训内容及目标；②培训实施安排；③培训保障措施等】进行独立评审并按以下规则独立打分：

一档（0分）未提培训方案的；
二档（2分）：评审因素有1项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

三档（4分）：评审因素有2项内容经评审合理、可行且具有针对性的；

四档（6分）：评审因素有3项内容经评审均合理、可行且具有针对性的。

	6
	业绩分（满分4
分）
	供应商自2023年1月1日以来（以签订合同时间为准），具有同类业绩项目的每个得1分，满分4分。须提供有效的合同协议或中标（成交）通知书等证明材料复印件，并加盖供应商公章。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一个项目。

	总得分=1+2+3+4+5+6。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人：依次按技术分高的优先、项目实施方案分的优先、售后服务承诺方案分高的优先、培训方案分高的优先、业绩分高的优先、保修期长的优先、交付时间短的优先顺序确定中标人。

（3）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目   

项目编号：GLZC2026-G1-270022-HCGJ

标项：

甲方：    灌阳县人民医院    （采购人）
乙方：                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。 

第一条、合同标的及合同金额
	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                               合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

合同总价包括全部产品价格【含设备相关信息系统（HIS，lis等）对接费用、设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、医院装修未尽事项、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为        ，自货物全部安装验收合格之日起计。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方选择按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等），并按该退货货物总金额的10%向甲方支付违约金。

3. 新设备的安装必须保证与甲方的原有设备无缝对接和正常使用。

4. 乙方提供本次采购的材料为未经使用的原厂全新产品。

第三条  权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

第五条  交付

1. 交付时间：                       ；交付地点： 灌阳县内甲方指定地点 。

    2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.乙方在设备验收时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所竞产品的售后服务承诺方案原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等资料材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料不予验收。

7.设备验收时，乙方必须提供设备注册时的检测检验报告书；如中标产品为进口产品时，还须提供海关进口货物报关单及入境货物检验检疫证明。
8、设备到货安装前须向甲方提供中标产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，甲方依此标准对中标产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的甲方有权不予验收，由此造成的损失由乙方负责；

9、乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，乙方需提供技术白皮书、操作手册、产品彩页及检测报告等技术支持证明文件以验证投标参数的真实性，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。  

第七条  安装和培训

 1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：灌阳县人民医院。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 保修期为：按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期为    年，质保期内故障时间顺延质保期。

5.免费保修范围内。超过保修期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

6.在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，8小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，同时必须提供同档次的备用机给采购人使用。 

7.售后服务服务过程中如有违反约定的情况，甲方有权扣除质保金。

第九条  税费

1.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

（1）签订合同后 30  个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 30 %作为预付款；
（2） 设备验收合格后 30 个工作日内由采购人向中标人无息支付合同总金额的 67 %（累计支付至合同总金额的 97 %）；
（3） 保修期届满且中标人已完全履行本合同项下全部质量保证及售后服务义务，中标人凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人提出申请且经采购人书面确认无任何未决争议后，于 30 个工作日内向中标人无息支付合同总金额的3%（累计支付至合同总金额的 100 %）； 
（4）上述每笔款项支付前，中标人须按采购人财务支付规定提前向采购人开具正规合法发票。
  第十一条  履约保证金

履约保证金金额：按中标金额的 0 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

履约保证金指定账户：

户名：/

开户银行：/

账号：/

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，甲方有权拒收，乙方必须在合同约定的供货时间内更换为合格产品。若因此导致交货延迟，或更换后仍不合格的，应按本条第4款关于逾期交货的规定承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若甲方因此遭受损失，乙方还需全额赔偿甲方损失，包括但不限于直接、间接损失、甲方为应诉、起诉支出的律师费、案件受理费、保全费、保全保险费、鉴定费、调查取证费等。同时，甲方有权单方解除本合同。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额1‰（千分之一）的违约金，但该项违约金总额不得超过合同总金额的10%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本合同。合同解除后，乙方除应向甲方支付截至解除之日累计的逾期交货违约金外，还应向甲方支付合同总金额5%的违约金作为对甲方损失的赔偿。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方每次应按本合同合计金额2%向甲方支付违约金,并赔偿由此带给甲方的经济损失。同时，甲方有权自行或另行委托第三方提供售后服务，由此产生的费用及造成的损失，均由乙方承担。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

8、甲方因乙方违约而单方解除合同的，乙方除应全额退还甲方已付款外，还应向甲方支付合同总金额15%的违约金，并承担甲方为主张权利支出的律师费、鉴定费、保全保险费、调查取证费等费用。

第十三条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方审批。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条  本合同附件：

1.乙方提供的投标（或应答）文件；

2.售后服务承诺方案；

3.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方壹份。采购合同双方自签订之日起二个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。

甲方（公章）： 灌阳县人民医院           乙方（公章）：                            

法定代表人签字：                        法定代表人签字：                              

委托代理人：                            委托代理人：                                  

电    话：       0773-4217998         电   话：                                     

开户名称：                              开户名称：                                  

开户银行：                              开户银行：                              
银行账号：                              银行账号：                               

日    期：                              日    期：                             
第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
1. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人名称（盖公章）：
                                                      年    月     日
2. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：      

投标人名称：                                            单位：元     

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌/制造商
	生产场地
	数量/单位①
	单价(元)②
	总价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币           （小写）¥                。

	交货期：


 注： 

1、 投标人需按本表格式填写，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，涂改处须加盖公章，否则其投标作无效标处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，各分项报价单价不得超出对应最高单价，所有分项合计总价不得超出项目最高总价，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人名称（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
3.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人名称（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

4.投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人经第三方审计的2024或2025年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

8.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人名称（盖公章）：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人名称（盖公章）：                          

日 期：         
9.投标声明（投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件，格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人名称（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

10.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
                                                投标人名称（公章）

                                                      年    月     日
三、商务文件格式

商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
1.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

请逐条对应本项目招标文件第三章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	
	1  ……
	1  ……
	正偏离或负偏离或无偏离

	
	2  ……


	2  ……


	正偏离或负偏离或无偏离



	
	……
	……
	正偏离或负偏离或无偏离




注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件“商务条款”有小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，否则按符合性审查不合格。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：            
2.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）

中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具，如有请提供）
关于符合本国产品标准的声明函
    本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

    1.(产品名称1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。(产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。

    2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

……
    本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章)：

   日期：  年   月   日 
　　__________________

　　1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

　　2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

　　3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

　　4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

　　5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：请根据自己的真实情况出具《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。依法享受本国产品优惠政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
4.投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式自拟，如有请提供）
5.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟，如有请提供）。（投标人可根据“第三章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”要求提供有关证明材料）
四、技术文件格式

 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）
投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

技术要求偏离表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件第三章“采购需求”中“技术参数、性能及配置要求”的内容进行响应。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

所投分标：     分标（如有）

	项号
	货物名称
	招标文件

货物参数
	 投标响应货物参数
	偏离说明

	
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	……
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离

	
	
	
	
	正偏离或负偏离或无偏离


注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的技术参数内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.投标人应答“正偏离”是指优于招标文件要求(例如：招标要求：××≥4个，投标响应为5个；招标要求：××至少4个，投标响应为5个；招标要求：××至≤4个，投标响应为3个)，

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人名称（盖公章）：                          

日 期：        
2.项目实施方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；
3.售后服务方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

4.培训方案（格式自拟，如有请提供）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；

5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有请提供）。

五、其他文书、文件格式

1.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
