# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

4.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：  其他未列明行业

| 分标：/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 服务要求 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1） |
|  | 1 | 防城港市中医医院GE64排CT维保服务 | 1项 | 一、维保服务设备信息： 1.防城港市中医医院64排CT设备维保服务1台，品牌及型号为：GE Revolution Frotier CT。 2.维保范围：整机全保包含所有人工及维修所需的备件、球管、探测器以及AW4.7工作站一台等（高压注射器以及第三方医疗设备等除外）。 3.维保期限及维保地点：自合同签订之日起2年，具体起止时间以合同约定时间为准；维保地点：广西防城港市（采购人指定地点）。 二、维保服务内容： 1.设备型号及数量：GE Revolution Frotier CT。共计1台； 2.预防性保养： 2.1制定详细计划，每年度定期校准和保养，保养时间与采购人的有关科室提前预约，按设备厂家标准执行，更换易损耗件，保障最高的开机率及安全性。 2.2具体保养次数：设备保养每年4次，每季度一次。使设备保持原厂QC质量标准或国家权威质量计监部门标准，保养后提供专业保养的书面报告。 3.安全检查：设备安全检查每年4次，每季度一次，包含机械安全、电气安全检查，每次安全检查工作后出示安全检查报告。 4.工时：合同期内，免收维修机器产生的工时费、节假日加班费，派工次数不限； 5.技术支持：提供客户服务热线400电话：365天24小时电话售后服务热线，节假日不休，并有专人随时接听。 6.故障响应时间：中标人接到采购方第一次故障报修电话，2小时内响应，即时制定维修方案，48小时内派工程师到现场进行故障排除，提供现场优质服务。 ▲7.开机率：在合同期内保证96%的开机率(停机时间少于4%，即14.6天)，按一年365个日历日计算。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，对于开机率低于96%的每一个百分点，维修合同期限将相应延长7个日历日。一年内单次故障维修连续停机超过5天累计达3次及以上的或单次故障维修连续停机超过7天的，采购人有权无条件解约，解约后按实际服务时长付费。由于中标人维修不力导致采购人长时间停机(一年内单次故障维修连续停机超过5天累计达3次或单次故障维修连续停机超过7天), 采购人有权无条件解约，解约后按实际服务时长付费。 8.设备开机率不达标中标人按以下标准补偿： 服务保障项目; 不达标补偿要求; 计算方法. 电话响应时间; 超出时间二倍延长保修期; 按小时计，每累计24小时计为一天，以中标人400电话记录为准. 现场服务响应时间; 超出时间三倍延长保修期; 按小时计，每累计24小时计为一天，以中标人400派工单发出时间为计时起点. 设备保养; 不足每次延长保修期30天; 以保养记录为准. 9.球管：球管确定损坏后，中标人必须为采购人提供Revolution Frotier CT原厂原装同型号全新球管进行免费更换安装。 ●10.保修期内：中标人负责更换整机所有故障备件，包含主机、球管、探测器、备件更换费用和人工服务费用；更换下的坏旧件，中标人负责回收。 ●11.配件：备件必须是原厂认证的合格的零备件，每个备件都有独立的序列号，来源合法且可追溯（更换重要配件时提供报关单等证明文件），保证不会对设备质量或图像产生不良影响。 12.服务期内，设备达到报废的，该设备服务立即终止，采购人同时停止支付该设备相应的服务费用。 13.中标人最终以满足采购人需求为主,因自然灾害或者其它原因造成的故障损失及合同之外的服务项目，中标人应该积极与采购人协商并协助采购人处理。 三、维保服务要求： 1.投标人不是维保产品制造商的，投标人在投标文件中提供书面承诺，承诺中标后向制造商购买原厂保修服务。 2.投标人具备国内稳定的零备件供应保障能力，可自有或依托合法共享仓库，保证备件更快速的送达采购人指定现场，以最大化的缩短采购人医院设备不必要的停机时间(投标时提供仓库产权/租赁协议或共享合作协议或原厂备件调配体系证明材料)。 ▲3.中标人在合同期内所更换球管等重要备件必须为原厂认证/测试合格原厂原装备件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害且备件来源合法。中标人需在更换备件前提供与主机原配套球管型号一致（球管型号：D3801T）的球管进口相关报关证明复印件。 ▲4.投标人须具备全国范围内稳定的CT 设备维修服务保障能力，可依托自有服务网点、授权合作服务机构或全国统一运维体系，确保故障响应与现场维修时效(投标文件中须提供服务网点说明或网点清单或合作协议或原厂服务授权文件)。须配备CT设备原厂服务工程师≥2名，2名服务工程师均须获得设备原厂培训认证的有效期内技术资质证明且提供二维码在线查询,须在投标文件提供设备原厂培训认证的有效期内技术证明证书复印件。 ●5.保修期内，每季度提供设备定期保养1次，定期保养后并提供符合原厂技术要求的一份书面保养报告；设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 ●6.投标人具有电气环境保障团队和仪器，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。投标人需提供相关佐证材料。 7.投标人提供设备维修保养所需使用的精密专业工具列表。 ●8.投标人能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。 9.投标人及时合法获取原厂系统安全性完善软硬件升级通知并可提供原厂系统安全性完善软硬件升级服务，保证所有系统软件运行稳定及安全。 10.投标人在医院与设备具有宽带网络接入功能前提下，可通过专用路由器与远程服务器系统24小时不间断监测设备运行健康状况，提供自动预警、主动预防型保障，同时必须确保信息安全、不得盗取或泄露任何用户及用户客户数据。 ●11.投标人在设备入保后，需提供CT主机厂商的APM数字化远程故障筛排系统一套，能提前预警CT整机及球管的问题，帮助医院提早做计划，避免设备不必要的停机。投标人在投标时需提供相关文件。 12.投标人具备有GE CT临床应用培训人员，签订合同后提供人员信息，并能提供临床扫描图像处理和相应业务的专业支持。 ●13.投标人有能力提供合法来源全新球管。保修期内所提供 Revolution Frotier CT球管与主机原配套球管型号一致（球管型号：D3801T），为设备制造商原厂的全新球管，完全符合原厂设计参数及技术规格要求（详见球管技术参数）；投标人需投标时提供 Revolution Frotier CT整机注册证复印件、球管的原版技术白皮书（DATA SHEET）复印件供核实。 14.球管技术参数： (1) 更换球管时提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准； (2) 阳极热容量：5.6MJ； (3) 焦点数量：≥两个； (4) 小焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.0mm x 0.7 mm (5) 小焦点可输出最大mA≥680mA (6) 大焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.6mm x 1.2mm (7)大焦点可输出最大mA≥835mA (8) GSI焦点 per IEC 60336/2005 ≤2.0 x 1.2 (9) 提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的大焦点最大mA输出单数； (10)提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的小焦点最大mA输出单数； (11)提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的大焦点最大mA输出单数； (12)提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的小焦点最大mA输出单数； (13)球管最大管电压≥140KV； (14)阳极靶面角度：7度。 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 二、服务期：自合同签订之日起2年，具体起止时间以合同约定时间为准。 三、服务地点：广西防城港市（采购人指定地点） 四、验收要求 1.满足国家强制性技术标准及有关规定； 2.服务涉及的产品交货验收时,采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，包括但不限于以下形式：中标人维修、保养完毕后，向采购人提供维修、保养报告单，采购人派人进行验收，并在维修工单上签字确认；其他技术服务的验收按照本采购文件、中标人的全保修方案、厂家标准及相应的质量标准要求执行。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作。 3.验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由中标人承担。 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担。 5.其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 五、其他要求 1.本次报价执行固定总价，即报价应包含维保范围内的服务、所更换的备品备件、标准附件、专用工具、维保人员巡检费、劳务费、差旅费、加班费、运输费、配件回收费、安装调试费、技术支持、更新升级、培训、检测检验、必要的保险费、税费、验收至合格产生的所有费用以及其他所有可能发生的费用。即除本项目报价外，中标人不得以任何理由要求采购人支付其他任何费用。 2.付款方式：分成四期付款， 第一期：合同签订后，采购人在收到当期发票之日起的10个工作日内支付第一年度合同金额的50%； 第二期：第一年维保周期结束，完成末次整机保养、遗留故障全部闭环完成、无维修争议后，采购人在收到当期发票之日起的10个工作日内支付第一年度合同金额的剩余50%； 第三期：第一年度服务期满且经采购人考核合格，双方确认继续执行第二年度服务内容的，采购人在收到当期发票之日起的10个工作日内支付第二年度合同金额的50%； 第四期：第二年维保周期结束，完成末次整机保养、遗留故障全部闭环完成、无维修争议后，采购人在收到当期发票之日起的10个工作日内支付第二年度合同金额的剩余50%。 |  |  |  |  |