广西壮族自治区政府采购
公开招标文件（货物）
招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目编号：GXZC2026-G1-001000-GXGJ
项目名称：医疗设备采购
采购计划编号：广西政采[2026]6161号
项目所属区划：广西壮族自治区
采购单位： 广西国际壮医医院

采购代理机构：广西国建项目管理有限公司

                      2026年5月

目     录
1第一章  招标公告


5第二章  采购需求


72第三章  投标人须知


72第一节 投标人须知前附表


80第二节 投标人须知正文


80一、总  则


83二、招标文件


84三、投标文件的编制


87四、开    标


88五、资格审查


88六、评   标


90七、中标和合同


95八、验收


96九、其他事项


97第四章  评标方法及评分标准


97第一节 评标方法


97第二节 评标程序


101第三节 评分标准


105第四节 中标候选人推荐原则


105第五节 评标报告


106第五章 拟签订的合同文本


120第六章 投标文件格式


121第一节 投标文件外层包装封面格式


122第二节 资格证明文件格式


129第三节 商务文件格式


138第四节 技术文件格式


144第五节 报价文件格式


150第六节 其他文书、文件格式


152第七章 质疑、投诉证明材料格式


153第一节 质疑函（格式）


155第二节 投诉书（格式）





第一章  招标公告
广西国建项目管理有限公司关于医疗设备采购（GXZC2026-G1-001000-GXGJ）公开招标公告

项目概况

 医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年6月1日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-001000-GXGJ
项目名称：医疗设备采购

预算金额：588.523万元（其中：分标1：313.051万元；分标2：275.472万元）
最高限价（如有）：588.523万元（其中：分标1：313.051万元；分标2：275.472万元）
采购需求：
分标1：高频有创呼吸机1台、脑功能状态定量测量仪1套、经颅重复磁刺激仪1套、高端培养箱1套、儿童综合素质测评系统1套、CPR训练模型1套、睡眠呼吸监测仪1套、半导体激光治疗机1台、多导睡眠呼吸监测仪1套、可视喉镜1套、数字式心电图机1台、医用控温仪1套、强脉冲光治疗仪1套、LED光谱治疗仪4套、烟雾净化器4台、手术无影灯1台、妇科检查床1张、多功能电离子手术治疗机1台、电子注射器控制助推装置1套。
分标2：红外热像仪1套、掌式超声显像仪2套、全数字超声波治疗仪1套、人体成分分析仪5套、电脑恒温电蜡疗仪1套、悬空灸灸疗仪9套、针灸铜人模型4套、高级中医语音多功能训练考核模型1套、高级中医腿部语音训练考核模型1套、高级中医手臂语音训练考核模型1套、空气压力波治疗仪1套、心肺复苏模拟人1套、人体关节骨骼模型2套、半导体激光治疗仪2套、艾烟净化器9套、便携式彩色多普勒超声诊断系统1套、遥测多参数监护系统（1拖10）1套、超低温冰箱1台、除颤监护仪1套、恒温箱1套、治疗车4台、小型膏药滴注机1台、小型中药蒸煮浓缩一体1套、小型智能中药炒锅1套、中药切片机1台、双通注射泵4套、营养泵2套、特定电磁波治疗器30套、电动拔罐器2套、体重身高体脂测量仪2套。

合同履行期限：详见采购需求。
本项目各分标不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

其他要求：无
3.本项目的特定资格要求：分标1、分标2的供应商具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）。
4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件
时间：2026年5月11日起至2026年5月18日，每天上午0：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。
获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。
售价：招标文件工本费每本  0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年6月1日9时30分（北京时间）
2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。电子投标具体操作流程见“广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心-项目采购-常见问题”。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-办事指南” 或者登录“广西政府采购云平台”电子卖场，依次进入“服务中心-帮助中心-入驻与配置-常见问题-CA管理”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年6月1日9时30分在“广西政府采购云平台”电子开标大厅（广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号）。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需通过制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场在规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（6）本项目不接受未登录“广西政府采购云平台”获取本项目采购文件的供应商投标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：分标1：30000.00元，分标2：27000.00元。（必须足额交纳）

投标人应于投标文件递交截止时间前将投标保证金以银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等非现金形式提交。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单等形式的，投标人应当在投标文件提交截止时间前递交单独密封的票据或保函、保险单原件；采用银行转账、电汇、网上支付形式的，投标人须于投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户转至采购代理机构指定账户。缴纳时注明项目编号（财务室电话：0771-4915599）:
开户名称：广西国建项目管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市金凯支行

银行账号：8001 1543 5100 035
2. 网上查询地址

（http://www.ccgp.gov.cn）中国政府采购网、（http://zfcg.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区政府采购网、（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）广西壮族自治区公共资源交易中心。
3. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策
4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
5. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

6.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息

名 称：广西国际壮医医院

地 址：广西南宁市五象新区秋月路8号

联系人及联系方式：黎自耕、覃双宜，0771-3376599

2.采购代理机构信息

名 称：广西国建项目管理有限公司

地 址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

联系方式：0771-4915533
3.项目联系方式

项目联系人：潘新华

电 话：0771-4915533
保证金退付联系人：张艳芬       联系电话：0771-4915599

公司邮箱：gxguojian@126.com    邮编：530000

广西国建项目管理有限公司

2026年5月11日
第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）本项目采购范围包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

	货物需求一览表

	分标
	1

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单项最高限价（万元）
	货物参数
	中小企业划分标准所属行业名称

	1 
	高频有创呼吸机
	1
	台
	41
	一、基本功能

▲1.呼吸机适用范围：新生儿（含早产儿）、婴幼儿和小儿。

2.彩色触摸电容屏，屏幕尺寸≥18.5英寸，可调整角度。

▲3.具有高频通气、常频通气、无创通气、高流量氧疗功能。

4.采用鼓膜振荡原理实现高频通气功能。

5.标配顺磁氧传感器，无需耗材，可长期使用。

6.标配SPO2监测功能，ROX呼吸指数监测，评估氧疗效果。

7.内置锂电池，满电量使用时间≥4小时。

8.支持≥3槽位插件箱，可插入并识别CO₂模块、SpO₂模块和气囊管理模块。

9.具备USB接口，支持数据U盘导出。

10.具备HDMI接口，可连接外部高清显示器。

二、通气模式

▲11.具备HFO（高频振荡通气）模式，PC-HFO（高频振荡压力控制通气）模式，均可叠加容量保证。有创模式：P-A/C（压力控制/辅助通气），P-SIMV（压力-同步间歇指令通气），CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气），均可叠加容量保证。

12.具备高级通气模式：APRV（气道压力释放通气），AMV（自适应支持通气），PPS（比例压力支持通气）。

13.无创模式：P-A/C、NCPAP、Duovent、NIPPV、SNIPPV。

14.无创通气具有【单支管路】或【双支管路】两种通气方式。

▲15.具备高流量氧疗功能。

16.具有容量保证和容量限制功能。

17.具有窒息通气模式。

三、参数调节范围（至少涵盖）
18.氧浓度：21-100%

19.潮气量：新生儿2~300ml，小儿10～300mL。

20.吸气压力：1～80cmH₂O

21.吸气时间：0.1～10s

22.呼末正压：0～30cmH₂O

23.呼吸频率：2～200次/min

24.上升时间：0～2s

25.支持压力：0～100cmH₂O

26.频率(高频)：2～20Hz

▲27.振幅(高频)：5～100cmH₂O

28.平均压(高频)：0～50cmH₂O

29.容量保证潮气量（高频）:0.1～30ml

30.吸气流速：1-30L/min

31.呼气流速：2-20L/min.

四、主要监测功能

32.同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形。

33.具备肺功能环图监测功能：P/V环、P/F环、V/F环，当配置辅助压功能时，还可以显示【食道压-容积】环和【跨肺压-容积】环。

34.监测参数：气道峰压、平均压、呼末正压、呼吸频率、吸气时间、呼气时间、呼出潮气量，呼出分钟通气量、吸呼比、氧浓度、阻力，顺应性。

35.报警：可手动/自动设置报警上下限，有报警记录功能；具备压力、潮气量、频率和氧气浓度等重要参数的报警。

36.具有增氧、手动通气、吸气保持、呼吸保持等特殊功能。

37.具有动态肺视图功能，通过图形的方式显示肺的状态。

38.配置肺复张工具（SI）和脱机辅助工具（SBT）。

39.具有自动泄漏补偿功能。

40.具有开机自检和系统自检功能。

41.具有快照/截屏、录屏功能。

42.数据回顾：≥160个小时趋势图/趋势表数据，支持≥5000条事件日志存储，数据可通过USB导出。

43.标配能与呼吸机搭配使用的空气压缩机。

44.设备使用年限≥10年。

配置清单：

1.主机1台

2.重复性婴幼儿带加热丝呼吸管路1套

3.一次性热丝流量传感器1个

4.重复性热丝流量传感器1个

5.热丝流量传感器连接线缆1条

6.压力发生器套装（发生器、鼻塞（XS/S/M号）1套

7.头带（S/M/L号）1套

8.鼻氧管（S号）1根

9.湿化器1套

10.模拟肺1个

11.呼气阀膜片1个

12.氧气气源软管1根

13.空气气源软管1根

14.支撑臂1根

15.氧电池1个

16.台车1套

17.电源线1条

18.空气压缩机1台

19.中文说明书1本

20.保修卡1张
	工业

	2 
	脑功能状态定量测量仪
	1
	套
	42
	▲1.采样通道：二导脑电。

2.无创传感器：使用无创传感器采集大脑前额、耳后等位置信号

▲3.脑电波显示功能：支持双通道脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。

▲4.定量脑功能分析：能够从生理、精神、能力、思维等方面反映被测者大脑的当前状况态，包括脑耗能程度、氧供情绪、大脑协调性发育情况、睡眠呼吸问题、不良情绪（焦虑抑郁）程度、安全感（抵触、紧张）、专注能力、思维效率、记忆能力、用脑习惯、疲劳程度等。

5.具有依从性、可重复性。通过客观评估数据，可为患儿术后/治疗/康复过程神经功能发展的趋势分析、效果评价参考。

6.抗干扰能力：能有效过滤肌电等干扰，保证数据来源的正确和准确。

7.具备后期升级功能：提供终身免费的软件版本升级服务，系统具备良好的功能拓展与升级能力。

8.数据存储：可储存患者基本信息、数据记录等信息。

9.标配儿童专用可调整头戴式脑电传感器（≥6个）和婴幼儿五扣脑电传感延长线两种传感器（≥6个），可根据临床需求在这两种传感器之间灵活切换使用。

10.传感器监测：自动监测阻抗，具有滤波功能，可过滤肌电干扰。

11.外接设备：自动化报告生成与打印功能，支持外接报告输出设备。

12.采样频率：≥1600Hz

13.采样精度：≥16bit

14.信号带宽：涵盖0.5～1400Hz

15.输入阻抗：≥5MOhms

16.共模信号抑制能力：≥80dB

17.通讯时间：反应时间≤1.2秒

18.实时通讯模式：通讯延时≤10秒

19.配置清单：

19.1 主机：1台

19.2 台车：1台

19.3 头戴式脑电传感器：6个

19.4 婴幼儿五扣脑电传感延长线：6个

19.5 电源/键盘/鼠标：1套

19.6 输出设备：1台（出医学报告使用)

19.7 系统软件：1套

19.8 脑电采集器模块：1台（内置在台车内）
	工业

	3 
	经颅重复磁刺激仪
	1
	套
	27
	一、适应症

用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定及治疗研究；配合药物，进行心境低落、失眠、性症状的辅助治疗；可用于脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗；可用于缓解肌肉骨骼疾病引起的疼痛。

二、技术参数

（一）主机性能

1.刺激频率：0.01～80Hz，允差≤±2%。

2.刺激频率步长：1Hz以下步长0.01Hz,1Hz以上步长1Hz。

▲3.最大磁感应强度≥6T

4.脉冲上升时间：50μs±10μs。

5.脉冲持续时间：涵盖320-360μs。

6.磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s。

7.在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。

（二）冷却系统

1.冷却方式：高效液冷散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

2.冷却系统可保证设备持续工作≥24h，当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

3.冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险。

4.冷却系统可以实时显示刺激线圈温度，当刺激线圈温度≥40℃时，磁刺激仪自动停止刺激输出。

（三）刺激线圈

1.标配儿童专用线圈。

2.线圈支持热插拔，能快速更换线圈。

3.刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激，能快速检测运动阈值。

4.刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈刺激强度。

（四）MEP运动诱发电位检查模块

1.MEP通道数：≥2通道。

2.运动诱发电位检查模块，支持无线传输功能。

3.MEP采样率：≥100kHz。

（五）软件系统：

▲1.采用触屏一体机承载软件系统，无需使用鼠标即可操作。一体机与工作站紧密固定（非类似笔记本电脑直接放置在台面上），无跌落风险。

2.刺激模式：具备单脉冲刺激、成对脉冲刺激、重复脉冲刺激、模式化刺激功能。

3.在治疗过程中，能够实时采集患者肌电信号，进行电生理监测。

4.内置儿童专用治疗方案，至少包含脑瘫、发育迟缓、孤独症、ADHD、抽动障碍在内的12大类疾病；内置至少40个以上专属儿童方案，可一键开启治疗；支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。

5.开放式设计平台，具备延时触发功能。

▲6.治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。

（六）其他：

1.设备使用期限≥10年。

2.标配儿童版脑电定位帽。

（七）配置清单：

1.刺激主机1台

2.散热主机1台

3.电源线1根

4.脚踏开关1个

5.触屏一体机1台

6.运动诱发电位检查模块1台

7.充电器1个

8.电极线2根

9.刺激线圈1个

10.软件1套

11.使用说明书(含保修卡）1本

12.操作手册1套

13.合格证1个

14.移动推车（含电脑支架）1台

15.不锈钢支架1根

16.定位帽2顶（儿童版）
17.心电电极25片

18.体表电极20片
	工业

	4 
	高端培养箱
	1
	套
	26
	适用范围：

婴儿培养箱用于医疗机构中为低体重婴儿、病危病弱婴儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境，还适用于对新生儿及婴儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。

技术参数要求：

▲1.设备具有婴儿培养箱模式和辐射保暖台模式二合一功能，可互相切换。

2.亲子模式：维持培养箱内温度，支持袋鼠式护理；

3.释压防水床垫，采用TPU材质。

4.顶盖具备电动升降功能，非手动，左右两侧具有电动升降按钮。

5.辐射保暖台模块采用合金钢管远红外加热器。

6.垂直风帘，前后出风，左右回风的空气循环系统，双层门板，减少热量散失。

7.设备两侧都具有一触式脚踏顶盖上升开关，非手动。一触脚踏开关即可实现顶盖电动升起。

8.彩色液晶触摸LCD显示屏。

9.配置360°双向旋转婴儿床。

10.婴儿床倾斜角度电动调节功能。

11.摇床角度LCD屏同步显示，摇床角度具备屏幕调节功能和摇床一键调平功能。

12.婴儿床下可放置X光射线拍片盒，婴儿不需离开床即可完成拍片。

13.挡板采用阻尼装置，无需手扶，静音落下。

14.具有束线臂，箱内四个点位可以调节放置方向，根据临床需要随意调节整理线缆。

15.整机高度可调。

16.内置储物抽屉，标配外置储物篮。

17.具有≥1200ml可拆卸式水箱，有可视位可观察水位，可徒手轻松拆卸取出，可高温高压清洁操作。

18.三重独立超温保护。

19.具有箱温控制功能，箱温控制范围涵盖20.0℃—37.0℃；37.1℃～39.0℃（跨越模式）。

20.具有肤温控制功能，肤温控制范围涵盖32.0℃—37.0℃；37.1℃～38.0℃（跨越模式）。

21.具有湿度控制功能，湿度的控制范围为：30%RH～95%RH，湿度控制精度：±5%RH，具有缺水报警。

22.内置环境温湿度检测功能。

23.内置称重装置，重量显示范围：涵盖200g~8000g；具有体重曲线图。
24.挥手静音功能，非接触式的报警静音功能，除电源中断报警外，距离不超过20cm。

25.具有APGAR评分计时功能和CPR计时功能，帮助医护人员及时评估新生儿生命体征。

26.标配氧浓度控制功能。

a)氧浓度的控制范围为：20%O₂～65%O₂，控制精度应在±4%O₂体积浓度内；
b)氧浓度的显示精度：25%及以下的显示精度为±2%O₂；25%以上的显示精度为±3%O₂。
27.具有RS-232接口，方便数据传输。

28.具有三级声光报警，报警音量可调；提供报警日志显示，具有断电记忆功能，方便报警信息查看。

29.单页具有2、4、8、12、24、48小时趋势图/趋势表记录设备运行数据，方便临床跟踪/回顾，可储存≥30天数据。

30.支持患者添加信息录入。

31.产品有效使用寿命≥10年。
	工业

	5 
	儿童综合素质测评系统
	1
	套
	7
	儿童综合素质测评系统

量表功能（量表符合现行主流版本标准）

模块一

A.生长发育监测

1.体格检查（九城市2005版/国内2009版/2022版）

2.体格检查（WHO版2006版/2015版）

3.入园体检/入学体检

B.发育筛查类

4.NBNA新生儿20项行为神经测查

5.0-1岁神经运动检查

6.神经运动检查量表(INFANIB)

7.DDST丹佛发育筛查测验

8.DST0–6岁儿童智能发育筛查测验

9.DPT绘人测验

10.CRT瑞文智力测验

11.学龄前50项智能筛查

C.发育诊断类评定

12.0–6岁儿童神经心理发育评估

13.GESELL发育诊断(上海版）

14.GESELL发育诊断(北京版）

15.BSID贝利婴幼儿发展评估

16.CDCC0–3岁婴幼儿发育评估

D.发育能力类评定

17.小韦氏智力测验

18.大韦氏智力测验

19.大韦氏智力测验（北师大版）

20.Peabody运动发育量表

21.SPT评定

22.威廉斯创造力倾向测验

23.威斯康辛卡片分类测试

E.语言能力类评定

24.EIMS早期语言发育进程评定

25.PPVT图片词汇测试

26.S-S法语言发育迟缓检查

27.构音语音能力评估

F.孤独症谱系障碍筛查诊断

28.CHAT

29.M-CHAT

30.ABC孤独症行为测评

31.CARS儿童期孤独症评定

32.CABS克氏孤独症行为测评

33.孤独症儿童粗大动作评估表

34.孤独症儿童感知觉评估

35.孤独症治疗评估表（ATEC）

36.PEP-3

37.儿童孤独量表（CLS）

38.孤独感自评量表（UCLA）

39.Rasch型孤独量表

40.孤独症分类量表(DLS)

41.情绪-社交孤独问卷（ESLI）

G.注意力缺陷多动与抽动障碍类评定

42.Weiss功能缺陷评定

43.SNAP-IV

44.学前幼儿版SNAP-IV量表

45.DSM-V

46.耶鲁综合抽动严重程度评定

47.长处和困难问卷(家长版)

48.Vanderbilt诊断（父母版）

49.ADHD随访（父母版）

50.Vanderbilt诊断（教师版）

51.ADHD随访（教师版）

52.注意力分散&多动(RS-IV)

53.DIPA-ADHD诊断性评估

54.舒尔特方格

H.神经心理健康、精神及社会生活类

55.S-M婴儿-初中学生社会生活能力评定

56.简明症状量表-18(BSI-18)

57.儿童抑郁障碍自评量表(DSRSC)

58.抑郁评走量表(MADRS)

59.SDS抑郁自评

60.抑郁状态问卷DSI

61.纽卡斯尔抑郁诊断量表(NDI)

62.抑郁体验问卷(DEQ)

63.KADS抑郁筛查量表

64.SAS焦虑自评

65.考试焦虑测验

66.状态焦虑量表STAI-S

67.特质焦虑量表STAI-T

68.儿童社交焦虑量表(SASC)

69.儿童焦虑性情绪障碍筛查表(SCARED)

70.FUSQ家庭教育方式

71.感觉统合评定量表

72.感觉剖析量表(中文版)

73.心理健康诊断测试（MHT）

74.Conners儿童行为问卷（父母用）

75.Conners儿童行为问卷（教师用）

76.YALE-BROWN强迫量表

77.儿童自我意识量表CSCS

78.简明精神病量表BPRS

79.自杀态度问卷SAQ

80.情绪调节问卷

81.父母养育方式

82.家庭功能评定FAD

83.青少年生活事件量表(ASLEC)

84.应付方式（CSQ）

85.心理适应性评定量表

86.认知情绪调节量表CERQ

87.社会功能性缺陷量表SDSS

I.行为与症状类

88.Achenbach儿童行为量表(CBCL)

89.SRS社交反应量表

90.斯坦福比奈量表

91.小学生心理健康评定量表

92.中学生心理健康评定量表

93.中学生人际关系测量

94.90项症状清单

95.学生学习困难筛查

96.学习方法测验

97.学习时间管理

98.压力测试问卷PSTR

99.儿童用家庭功能量表（儿童自评）

100.社会支持评定量表SSRS

101.婴幼儿湿疹评估（SCORAD）

102.攻击行为问卷AQ

103.艾森克情绪稳定性测验EES

104.艾森克个性测验成人版EPQA

105.艾森克个性测验（EPQ-RT）

106.明尼苏达MMPI-399

107.注意力情况测评表

J.睡眠类量表

108.匹茨堡睡眠质量问卷

109.Epworth嗜睡量表

110.儿童睡眠紊乱量表

111.3-12岁儿童睡眠问卷

112.0-2岁婴幼儿睡眠评估问卷

113.失眠严重程度指数

114.0-3月婴幼儿睡眠评估问卷

115.4-11月婴幼儿睡眠评估问卷

116.12-35月婴幼儿睡眠评估问卷

K.运动康复类

117.GMFM粗大运动

118.FMFM精细运动

119.儿童发育性协调障碍

120.Alberta婴儿运动量表

121.ADL量表

L.营养筛查量表

122.STRONGKids营养风险筛查表

123.儿科营养不良评估

124.儿童营养风险筛查

125.SGNA评估表

126）IMFeD儿童饮食行为

127.儿科Yorkhil营养不良评分工具(PYMS)

128.肿瘤患儿营养筛查工具(SCAN)

M.专案管理

129.肥胖儿专案管理

130.情绪障碍儿童专案管理

131.注意力多动障碍儿童专案管理

模块二

康复量表

1.米勒评定法

2.运动评定量表

3.改良韦氏综合评分量表

4.Berg平衡量表

5.动态步态指数

6.功能性步态评价

7.林氏平衡量表

8.心理健康诊断测试

9.Piers-Harris儿童自我意识量表

10.医院焦虑抑郁量表

11.杨氏狂躁症评定量表

配置清单：

1.移动工作站一台（含显示器≥23英寸、输出设备（出医学报告使用)）

2.测评工具箱五个：

（1）0-6岁儿童神经心理发育量表（工具箱）；
（2）GESELL发育诊断量表（工具箱）；
（3）Peabody运动发育量表（工具箱）；
（4）FMFM精细运动（工具箱）；
（5）孤独症评定量表（工具箱）。
	软件和信息技术服务业

	6 
	CPR训练模型
	1
	套
	0.42
	1.一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎。

2.静脉输液/穿刺，手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉。头部静脉包括：额上静脉，颞浅静脉、股静脉。下肢主要静脉干：股静脉。

3.脐带护理：可进行脐带的结扎和剪断，脐静脉插管输液。

4.插气管：可行气道插管。

5.插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。

6.骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。

7.CPR操作训练：

支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率、按压深度，吹气和按压可单项训练。

8.产品尺寸：≥高53cm*宽25cm。
	工业

	7 
	睡眠呼吸监测仪
	1
	套
	8
	一、技术参数

1.用途：可采集、记录、储存、分析患者睡眠时的生理参数，包括呼吸、心跳、血氧等特征。

2.功能：用于协助医生分辨患者的睡眠时相，辅助医生进行睡眠障碍疾病的临床诊断。

3.监测方法：主机采用无线检测技术，体积：140mm*95mm*20mm±10%。

4.血氧仪：血氧仪配备液晶屏，可独立触摸操作。

5.血氧仪测量方式及精度：血氧仪测量方式为透射式，精度±2%。

6.管理系统：管理系统可输入和查看患者信息，包括姓名、年龄、BMI、颈围等。可显示床位连接状态，支持列表和看板显示，支持多屏翻页。

7.呼吸事件：呼吸事件可自动分类分型，包含：呼吸暂停低通气AHI、阻塞型呼吸暂停低通气OAHI、阻塞型呼吸暂停OAI、中枢型呼吸暂停CAI、混合型呼吸暂停MAI、低通气HI等。
8.睡眠报告：睡眠报告内容全面，包括睡眠总结、氧减事件、睡眠结构分析、呼吸暂停事件、诊断结果、建议等睡眠时相分析：包括N1、N2、N3、REM、W和在离床状态。

9.输出图表：包含心率趋势图、睡眠分期图、呼吸能量图、呼吸时频图等。

二、配置清单：

1.管理分析系统1台

2.睡眠主机终端1台

3.血氧仪终端1个
	工业

	8 
	半导体激光治疗机
	1
	台
	48
	一、参数要求

1.设备组成：由主机、脚踏开关组成。主机包括射频识别功能。

2.设备用途：用于开展气道良恶性肿瘤消融、气道瘢痕狭窄消融、感染病灶消融，气道支架消融、经皮穿刺肺结节消融等。

▲3.激光波长：980nm±20nm。

▲4.输出激光功率≥35W。

5.标配光纤一条，可配合穿刺针或内窥镜使用。

▲6.激光呈360°环形输出或直出光。

7.指示光：涵盖600nm-700nm。

8.终端激光输出功率不稳定度：≤±1％。

9.激光终端发散角：≤350mrad。

10.激光输出方式：至少包含连续、重复脉冲、单脉冲。

11.脉冲宽度：涵盖50-999ms

12.脉冲间隔：2-5倍脉宽

●13.冷却系统：至少包括半导体冷却系统、风扇散热系统等不少于2种冷却系统，为激光稳定输出提供基础。避免激光器芯片过热而引发其寿命及激光功率的快速衰减及波长漂移。

14.音量钮：激光输出有提示音，并且有音量调节旋钮。
15.激光电源：提供激光器工作电流，并对其电流监测，监测激光器温度，当电流输入波动超过预设范围、激光器温度过高时可自动切断激光输出。

16.控制系统：控制电源、监控各安全防护系统工作。

17.显示操作系统

17.1.触屏操作，有自动记忆功能，可通过触摸屏设置激光功率及激光工作方式；

17.2.方案存储：主机有≥20个快捷键，可无限修改储存治疗方案，随时调取；

17.3.报警提示：非正常连接时提供报警及解决方案，并以文字和图标方式报警提示；

18.安全防护系统：多重安全防护系统设计（至少包括包括温控、功率超限、连接提示、激光输出提示等）。

19.输入电源：220v，50Hz

20.体积：长*宽*高≤43CM*40CM*36CM；重量：≤14.5Kg）。

21.符合医疗器械质量管理体系：GB/T42061-2022

二、配置清单

1.主机1台

2.光纤1根

3.电源线1根

4.保险丝2只

5.脚踏开光1个

6.钥匙开关2把

7.遥控连锁1个

8.防护眼镜1副
	工业

	9 
	多导睡眠呼吸监测仪
	1
	套
	18.3
	一、参数要求

1.硬件系统

1.1可用于睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研教学。

▲1.2通道数≥44导联。

▲1.3可监测信号：至少包含脑电（≥6导联，2导波形）、心电（2导联）、下颌肌电（2导联）、眼电（2导联）、腿动（2导联）、体位、呼吸机输出参数（14导联）、CPAP压力监测、舒张压、收缩压、独立热敏式口鼻气流、独立压力式鼻气流、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体积描记式胸部呼吸运动、体积描记式腹部呼吸运动、压力式鼾声、非内置的独立麦克风式鼾声传感器、压力式鼾声传感器等。

1.4共模抑制比≥80dB，输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥2000HZ，实际存储率≥500HZ。

1.5采样精度≥24bit。

1.6主机、采集盒可佩戴于患者身上使用；主机≤150克，内置存储卡≥8G。

1.7主机电池：两节AA电池或镍氢充电电池。

1.8采集盒：模块化插拔，具备不少于14个国际标准高频信号导联线孔位，所有孔位可自定义导联点位。

1.9高频信号导联线插口：非集成导联线的统一标准插口。

1.10具备两种监测方式，可用于床旁监测，所有数据有线传输至电脑并实时显示和存储避免无线电干扰，也可用于移动式监测，所有数据无线传输至平板电脑并实时显示。

1.11支持有线与无线（蓝牙、SD卡、WiFi）数据传输，内置高速SD存储卡≥8G，能和电脑硬盘同时记录，双重备份，并可实现信号中断恢复后连续记录，保证数据安全。

1.12 SD卡存储空间达到上限后无需手动删除内存，设备可自动循环覆盖最早的记录数据。

2.软件系统

2.1实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；向招标人提供平台账号，不额外收取费用。

2.2具备专用APP通过蓝牙与移动终端相连接实现信号的实时无线传输，可查看患者实时动态波形。

2.3连接导联时可在床旁通过移动终端APP实时显示阻抗数值大小显示，并通过颜色展示阻抗大小，无需对讲功能。

2.4可在移动端APP实时显示玻形信号，并可在软件中快速查看所有通道的实时波形，实时波形显示页面≥6个。每个页面可显示≥6个波形，共可显示≥36个实时波形信号。

2.5分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。

2.6同时具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标。

2.7高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）可自定义信号采样率并同屏显示。

2.8配有高性能电极和呼吸努力度传感器，胸、腹传感器采用体积描记式传感器，能准确监测胸腹运动的细小变化。

2.9软件可以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等，可自由定义分析标准。

2.10  PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、ST段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声事件等事件分析。

2.11自定义腿动事件分析设置包括：灵敏度、单次腿动最短持续时间、单次腿动最长持续时间、PLMS最短时间间隔、PLMS最长时间间隔和PLMS所含最少腿动次数。

2.12 ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数。

2.13可生成夜间血压趋势图，并出具舒张压、收缩压的报告，包括最大值、最小值和平均值。

2.14可自定义标记事件标签及颜色。

2.15分析软件内置远程无线呼吸机压力滴定界面，标配全模式滴定呼吸机，同时具备CPAP、AutoCPAP、S、AutoS、T、S/T模式和目标潮气量功能。

2.16呼吸机可通过wifi连接电脑，并在检测软件中同时控制11个以上的呼吸机参数（CPAP、IPAP、EPAP、ISENSE、ESENSE、RiseTime、RR、E\I、Timin/Timax、VT、leak），并在采集软件中实时显示3个呼吸机波形变化，通过潮气量、吸气时间、触发灵敏度等设置，可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗。

2.17可配合临床进行多发小睡实验（MSLT），可掌握病人夜间觉醒状态。

2.18采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警。

2.19可自由定义患者报告，包括报告语言、样式、不同事件分析、趋势图、抬头等。

2.20配套软件基于Windows平台，具备EDF数据传输包、可生产PDF报告文件和WORD报告文件，报告内容可根据临床要求自定义编辑。

2.21监测软件的云平台功能可实现上级医院账号对应多家下级医院账号，满足分级诊疗需要。上级医院可获取下级医院主动传输的睡眠监测原始数据波形，并在加以分析后将分析结果会传给对应的下级医院，满足院间分级诊疗需要。通过云平台传输的数据可保存在电脑本地，也可在云端服务器保存至少半年。

二、配置清单

1.睡眠分析软件1套

2.睡眠监测主机1台

3.脑心电组件采集盒（14导）1个

4.脑电电极线1包（10条/包）

5.心电电极线1包（2条/包）

6.腿动电极线1包（2条/包）

7.胸腹呼吸导联线1包（1条/包）

8.胸腹呼吸运动绑带1包（2条/包）

9.一次性电极50片（50/包）

10.麦克式鼾声传感器1个

11.热敏式口鼻气流传感器1个

12.血氧传感器1条

13.CPAP压力滴定管1条

14.鼻气流管1条

15.导电膏1瓶

16.磨砂膏1瓶

17.数据存储卡1张

18.读卡器1个

19.医用胶布1卷

20.主机固定带1个

21.固定肩带1个

22.便携包1个

23.滴定呼吸机1台
	工业

	10 
	可视喉镜
	1
	套
	3.9
	1.喉镜由显示部件、喉镜片部件（摄像头、LED灯）、充电器组成，插入人体口腔的部件为喉镜片，其材料为聚醚酰亚胺（PEI）或聚碳酸酯（PC）。

2.喉镜片有镜尖角度和弧度，使摄像头焦距清晰度最大化。

3.显示屏：≤3.0英寸液晶显示屏。

4.分体式设计。

5.镜片手柄与显示组件的连接：双环卡槽式连接。

6.纺锤型短手柄设计。

7.喉镜片可重复使用。

●8.喉镜片总长度≤125

●9.喉镜片可插入部分长度≤98

●10.喉镜片镜尖宽度≤18.0

●11.摄像头处喉镜片宽度≤23.0

●12.显示屏旋转角度：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

13.USB读取与存储，仪器自带内存8G，可拍照至少10万张，或录像4.5个小时。

14.支持低电量屏幕显示功能。

15.图像分辨率：≥3.72lp/mm

16.充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

17.充电器输出：5V，1200mA

18.光源照度：≥150lux

19.景深：5-100mm

20.充电时间＜3小时,连续放电时间达120分钟以上,充电次数＞300次。

21.视场角：镜前端为弧形设计视场角60°±15%

22.具有防雾功能。

23.使用期限≥6年。
	工业

	11 
	数字式心电图机
	1
	台
	4.3
	1.数字式心电图机，支持12导心电图采集

2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。

3.显示屏幕≥10英寸。

4.具备LAN、USB等传输接口。

5.支持智能操作系统，可远程更新升级。

▲6.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。

7.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。

8.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作。

9.耐极化电压：±500mV。

10.定标电压：1mV±1%。

11.共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭）。

12.内部噪声：≤10μVP-P。

13.频响范围：0.05Hz~300Hz（-30%～+10%）。

14.存储量：支持最高100000份心电数据存储。

15.具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

▲16.QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

17.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

18.同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。

19.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。

20.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

▲21.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享；通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，不需要通过公共网络互通、硬件间的交互，扫二维码即可实现加密传输。

22.具有阿托品试验采集及处理流程。

23.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。

24.具有梯形图生成技术。

25.具有向量分析技术。

26.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。

▲27.设备必须满足与医院现有心电及电生理网络系统软件（纳龙V3.0）标准化对接，通过无线网络或4G网络传输信息，形成信息互联互通，提供心电信息系统厂家标准化对接承诺函，接口费用包含在投标总价中，若中标供应商在项目实施过程中，无法实现与心电系统对接，导致项目无法顺利进行，视为虚假应标。
	工业

	12 
	医用控温仪
	1
	套
	2.7
	1.毯/帽温度控制范围:4~40℃，步进1℃。

2.空载平均降温速度与升温速度:平均降温速度≥1.3℃/分钟平均升温速度0.8℃/分钟。

3.负载最大平均降温速度与升温速度:平均降温速度≥2.9℃/h平均升温速度≥1℃。

4.双路数字体温传感器:有腋温和肛温两种专用探头监测范围:降温30~40℃，升温30~37℃,监测精度±0.1℃。

5.双路/四路输出，双温控制，双毯双帽同时工作。

6.时间控制范围:1~99小时(或长期运行)。

7.体温及水位超限等自动报警功能，仪器故障智能诊断

8.内置10个常用固化程序，也可自行设置水温体温上下限与定时时间。

9.配置外接毯(帽)的恒温控制装置。

10.正常噪声:≤55dB。

11.尺寸(长x宽x高):50cm*30cm*90cm±5cm。

12.标配SD卡并具有SD卡存储功能，

13.可实时记录10年以上科研工作医疗效果评估的治疗时间，模式等参数。

配置清单：

1.主机1个；

2.冰毯(含包套、连接管)2个；

3.冰帽(含包套、连接管)2个；

4.冰毯外套2个；

5.冰帽外套2个；

6.电源线1条；

7.使用说明书1本；

8.合格证/保修卡1张；

9.保险管2个；

10.体温传感器2个；

11.体温传感器2个；

12.毯帽挂篮1个；

13.防尘罩1个；

14.冰毯挂篮1个
	工业

	13 
	强脉冲光治疗仪
	1
	套
	56
	1.输出波段

常规模式滤波片6个：

420nm-1200nm/515nm-1200nm/560nm-1200nm

590nm-1200nm/640nm-1200nm/695nm-1200nm

ST模式滤波片2个：

ST590：590-1200nm

ST695：695-1200nm

2.光学系统：独立工作的双光学系统。

3.最大能量密度：35J/cm2

4.脉冲间隔：10-200ms

5.脉冲宽度：5-800ms

▲6.脉冲方式：智能10子脉冲技术。

●7.重复频率：≥20Hz

8.光斑面积：≥6.75cm²

▲9.皮肤冷却温度：0-30°可调

10.光能量不稳定性：±5%

11.能量校正系统：配备智能高精度内置独立能量校准系统

12.设备冷却系统：配备风冷+水冷+去离子系统。

13.屏幕自带能量密度、脉宽显示

14.屏幕自带当前滤波片显示

15.屏幕自带冷却温度显示

16.屏幕自带可存储治疗方案显示

配置：

1.主机1台

2.治疗头1个

3.滤波片8个（中标后招标人根据实际需求自行选择规格）

4.光斑适配器，圆形2个（中标后招标人根据实际需求自行选择规格）

5.光斑适配器，正方形1个（中标后招标人根据实际需求自行选择规格）

6.脚踏开关1个

7.遥控连锁插头1个

8.防护眼镜1副

9.防护眼罩1副

10.加/放水装置一套

11.治疗室警告标牌1张

12.用户使用说明书1份

13.合格证1份

14.耦合胶(医用超声耦合剂)4瓶

15.小方光斑罩1个

16.遮光罩1个

17.防护眼镜1副

18.红外额温计1个
	工业

	14 
	LED光谱治疗仪
	4
	套
	19.6
	●1.输出波长：红光633nm±10nm；蓝光417nm±10nm。

2.功率密度：

红光≤200mW/cm²

蓝光≤120mW/cm²

●3.时间设置：0～99min范围内任意设置。

4.有效辐照面积：≥500cm²。

●5.标配红光+蓝光。后期如有需要，有多种光源可供选择，后期可选配光源类型：包含蓝+黄、纯红、纯蓝、纯黄、黄+红外在内不少于5种类型。
6.显示方式：≥8寸彩色全触摸液晶显示屏。

7.照射方式：连续照射、脉冲照射。

8.独具剂量和时间模式自由转换。

9.预存治疗方案，一键选择。

10.采用自由升降阻尼悬臂，光源可以在任意位置、任意角度停留定。

11.设备使用年限≥10年。

配置清单：

1.主机1台

2.治疗头1个

3.护目眼罩（患者用）2付

4.护目眼镜（医生用）1付

5.电源线1根

6.保险丝2个

7.内六角扳手、螺丝刀各1把

8.M4*5螺钉〔备用）1颗

9.操作指南卡片（含挂链）1张

10.说明书1份
	工业

	15 
	烟雾净化器
	4
	台
	1.352
	1.最大净化风量≥200立方米/小时(风量可调)。

2.电源：220V，50HZ。

3.输入功率≥145W。

4.运转音量≤50dBA。

5.净化除烟率：99%以上。

6.过滤系统：次滤：预过滤器。

7.主滤：HEPA高效滤芯和化学滤芯。

8.进风口直径(mm)：1×50±5mm。

9.外型尺寸(mm)：310×310×410±20mm。
	工业

	16 
	手术无影灯
	1
	台
	1.2
	一、参数

1.性能单位≥500灯头。

2.照度Lux≤120000

3.色温K3000-6700

4.显色指数Ra≥90

5.光照深度mm≥1100

6.波长小400nm辐照度W/㎡≤0.006

7.聚焦调节：手动。

8.灯珠功率W≥1W、数量颗≥48颗。

9.电源：220V50Hz

10.输入功率W≥80

11.LED平均寿命H≥100000

二、配置清单

1.主机1台

2.辅助板1件

3.托手板左右各1件

4.托腿架2件

5.污物盆1件

6.拉手柄2件

7.锁紧座2件

8.麻醉屏架1件

9.操作手控器1件

10.电源线1根
	工业

	17 
	妇科检查床
	1
	张
	0.91
	一、产品功能：

1.电动推杆，整体升降，前后倾，背板上下折均为电动操作。

2.底盘壳：均为不锈钢材料，可进行清洁消毒。

3.辅助板：侧展方式。

4.配置隐藏式不锈钢污物盆。

5.床垫内部：记忆海绵，外部：皮革包裹，无缝隙，防水、可进行清洗，防静电。

6.配置手动刹车。

二、参数

1.手术台宽度640mm±20mm

2.台面最高（含垫）915±20mm电动控制

3.台面最低（含垫）665±20mm

4.前倾20º±5电动控制

5.后倾20º±5

6.背板上折56º±5电动控制

7.背板下折20º±5

8.辅助板尺寸510*550mm±50mm

9.电源电压AC220V±10%50HZ

三、配置清单：

1.主机1台

2.辅助板1件

3.托手板左右各1件

4.托腿架2件

5.污物盆1件

6.拉手柄2件

7.锁紧座2件

8.麻醉屏架1件

9.操作手控器1件

10.电源线1根
	工业

	18 
	多功能电离子手术治疗机
	1
	台
	0.389
	技术参数

1.电源电压：220V频率50HZ

2.功率≥100W

3.输出电压指示：5~15V

4.主载频率：2MHz

5.工作模式：长火，短火。

6.操作方式：长短火切换，可气化，切割，凝固。

7.单极治疗手柄：1支，各种治疗头≥20支。

8.配备专用的双击凝固工具。

9.配有VCD操作光盘

10.尺寸：14cm*32cm*32cm±10%，重量：3.5kg±10%

11.触笔式操作，可连续工作，也可断续工作。

12.输出功率连续可调。

13.金属治疗头，可自行加长或折弯。
	工业

	19 
	电子注射器控制助推装置
	1
	套
	4.98
	一、产品性能指标：

1.连续10次注射得出平均值与设定注射量值的偏差在±5%范围内。

▲2.负压范围-25kPa~-75kPa。

3.有自动感应模式、自动单次模式、单次模式、持续[常规/慢速]模式。

4.注射速度3挡可选。

5.注射器类型界面含有1mL/1mL、1.5mL/3mL、2mL/3mL、2.5mL/3mL、3mL/3mL、4mL/5mL、5mL/5mL档位（1/1指1ml注射器装载1ml液体；1.5/3指3ml注射器装载1.5ml液体，2/3指3ml注射器装载2ml液体；2.5/3指3ml注射器装载2.5ml液体；3/3指3ml注射器装载3ml液体；4/5指5ml注射器装载4ml液体；5/5指5ml注射器装载5ml液体）。

6.注射次数界面10次～140次可选，步进为10次。

7.分别调节注射规格、注射次数单次注射量在0.0071ml～0.5ml范围内。

8.电子注射器控制助推装置至少有7个存储卡位，可对7种配置进行存储。

9.有断电故障、推进器故障、注射手柄线缆脱落故障、开机自检功能。

▲10.正常工作噪音声1m处应≤55dB(A)。

11.≥7英寸防误触电阻屏。
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

二、交货时间：自签订合同之日起，30天内安装调试完毕并交付使用。

三、交货地点：广西壮族自治区南宁市五象新区秋月路8号。

四、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除第6项货物“CPR训练模型”质保不少于1年外，其余货物质保不少于3年。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺或货物的技术要求中有具体的质保期（或使用期）要求，与投标人承诺不一致的，以质保期长的为准并且按照较长的进行履约。
五、售后服务要求：

1.送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到招标人处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。

2.质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。

3.除“技术要求”特别说明外，质量保证期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证招标人的正常工作。

4.每半年一次定期回访以及对设备维护。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是自签订合同之日起1年内未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。

6.协助招标人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求提供建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师负责安装并为使用人员进行现场培训。

7.安装完成后，专职应用工程师上门进行培训，包括前处理、仪器和软件操作、数据处理进行系统培训，教会使用人员能够独立完成该项目，方能认定验收完毕。

8.本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与招标人医院信息系统对接的，由中标人负责接入招标人医院信息系统，本次项目金额包含此项服务，招标人不另行支付。

六、验收标准、规范：

1.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，招标人有权拒绝接受。

2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给招标人，如有缺失应在招标人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

3.招标人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。

4.若招标人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，招标人不承担逾期付款责任。

5.招标人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到招标人书面异议后三日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可招标人异议及处置意见。

6.验收产生的费用中标人负责。

七、投标报价要求：

报价必须含以下部分，包括：

1.货物的价格；

2.必要的保险费用和各项税金；

3.其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

八、付款方式：

1.在双方签订合同且中标人足额递交履约保证金后10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的30%作为预付款，每单台货物完成安装调试并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。

2.每期付款前中标人须开具合同约定金额的增值税发票给招标人，中标人未及时向招标人开具发票的，招标人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

九、履约保证金：

（1）按合同金额的5%收取（如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）中标人应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金到账后合同方能正式生效。履约保证金自项目验收合格且中标人履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）中标人履行合同期间违约行为给招标人造成损失的，招标人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标人应在收到招标人通知之日起5个工作日内补充因弥补招标人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标人自行负责。

（6）保证金指定账户：

开户名：广西国际壮医医院

开户行：交通银行南宁青秀山支行

帐号：451060505018010046011

	其他说明
	一、进口产品说明

□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、核心产品：本分标核心产品为第13项货物“强脉冲光治疗仪”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如有请提供与投标产品相关的技术响应、实施方案、售后服务方案、培训方案、信誉、业绩等资料。


	货物需求一览表

	分标
	2

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单项最高限价（万元）
	货物参数
	中小企业划分标准所属行业名称

	1 
	红外热像仪
	1
	套
	9
	（一）技术参数

1.红外探测器：非致冷焦平面红外探测器。

▲2.帧像素：≥384x288x14Bits

3.工作波段：8-14μm

▲4.温度分辨率：NETD≤0.04℃

5.测温准确度：误差≤0.4℃

6.测温重复性:误差≤0.2℃

7.瞬时视场:≥1mrad

8.调焦方式：计算机控制电动调焦。

9.视场角：垂直方向：23.6°±5°水平方向：37.5°±5°

10.工作距离:0.5m-3m

11.测温范围:30℃～42℃

12.预热时间：图像生成不大于20s,到达准确测温时间不大于40s。

13.度测量功能：对热像图中任意一点测量温度，可对图像矩形、圆、多边形区域测量平均值、最高值、最低值。

14.对热像图中的任意一点实时监测,当测量的温度超过阈值,设备可进行警示。

15.图像处理：具备图像增强处理、设定温度测量窗宽

▲16.专业应用软件报告：至少包含中医亚健康报告、运动损伤评估报告、中医健康评估报告、手面诊健康评估报告4套报告系统。

17.操作系统：Android或Windows操作系统，触控操作。

18.拍摄应用：满足手持拍摄与固定拍摄两种应用模式。

19.控制系统：远程遥控无线连接控制拍摄、无线遥控连接控制电动云台。

20.数据连接：扫描工作站与分析工作站无线控制、无线传图数据互联共享。

（二）配置清单

1.红外摄像系统1套

2.可调节高度五轮移动台车1台

3.电动遥控控制云台1套

4.控制分析系统1台

5.红外热像采集、分析软件1套

6.可升降操作分析台车1台
	工业

	2 
	掌式超声显像仪
	2
	套
	28
	一、基本参数

1.系统开机时间：≤10秒；

2.具有以下软件功能:

2.1常规测量

2.2腹部应用软件包;

2.3产科应用软件包;

2.4妇科应用软件包;

2.5心脏应用软件包;

2.6小器官应用软件包;

2.7神经应用软件包

3.独立显示屏屏幕尺寸≥10英寸，全触控屏操作，独立显示器：手机，平板，电脑等智能终端；

4.超声设备软件与超声设备之间的数据交换：

①wi-Fi：支持802.11a/b/g协议；

②USB2.0数据传输协议；

5.整机重量≤180g，主机符合人体工学设计，握柄宽度≤4cm；

6.主机内含操作按键，可实现冻结/解冻、图像模式切换、参数调节等；

▲7.支持图像模式：B、2B、M、C、P、PW；

8.主界面一级菜单直接调节：B模式下焦点深度、增益，C模式：彩色取样框角度偏转。

9.组织特征成像：常规、肌肉、脂肪、液性；

10.声功率可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS)；

11.兼容各种操作系统：Android(安卓)、Windows(微软)、IOS(苹果)；

12.具有中英文语言操作界面；

13.双击全屏图像，方便查看图像。

14.内置WIFI检测功能，检测使用场所2.4G/5G信道拥挤度，自动或手动选择空闲信道，保障图像无延迟。

15.探头可手动更换。配置探头2个，可根据招标人需求选配2个探头，可选探头：至少包括线阵探头、小线阵探头、心腹联合凸阵探头、专业腹部凸阵探头、微凸探头、腔内探头；

16.探头具有热拔插更换功能:在开机状态下,冻结后直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型；

17.支持检查类型：腹部、肾脏、妇科、产科、颈动脉、血管、心脏等；

▲18.主机内置锂电池组，连续工作时间≥4小时；

19.穿刺引导线数量：≥2条

20.软件终身免费升级。

21.配置探头：浅表探头1个（频率6-11MHZ，深度≥6cm）；

心腹联合探头1个（频率2-5MHZ，深度≥18cm），

二、图像技术参数

1.B型成像

1.1B型局部放大倍数：≥10；

1.2扫描范围可调：支持扩展成像；

1.3变频：支持基波三变频，支持谐波三变频；

1.4动态范围：30dB-120dB可调；

1.5TGC：≥8段；

1.6显示深度范围：≥30cm；

1.7图像效果：≥18种；

1.8具有水平翻转、垂直翻转；

2.M型成像

2.1M扫描速度可调：1-3档；

2.2M增益调节范围：0-100；

3.C型成像

3.1标尺范围：5.0-39.5cm/s；

3.2壁滤波范围：0-7；

3.3图谱种类：≥6种；

3.4取样框大小、位置、偏转可调；

4.D型成像

4.1脉冲多普勒频谱(PW)；

4.2标尺范围：5-100cm/s；

4.3取样门大小：0.5-20mm；

4.4PW速度：1-3；

4.5自动计算和自动计算参数可调。

三、图像优化功能

1.空间复合成像

2.帧相关范围：0-7可调；

3.图像增强范围：0-4可调；

4.余辉范围；0-4可调。

四、图像测量

1.B型测量：距离、面积、周长、角度等

2.M型测量：距离、心率、时间等

3.C型测量：距离、面积、周长、角度等

4.D型测量：距离、心率、时间、速度等。

五、图文存储

1.静态图像存储及回放≥400幅图像，支持格式：JPG、PNG；

2.动态电影图像存储及回放≥10秒，支持格式：AVI、MP4；

3.支持移动外设存储设备。

4.DICOM图像传输

支持DICOM国际标准的影像数据，具有存储、打印、工作列表等功能。

六、配置清单

1.掌式超声显像仪主机1台

2.探头2个（根据基本参数中第15点要求由招标人根据需求自行选择）

3.主机充电器（含转换线）1个

4.说明书1本

5.合格证1张

6.简易操作指南1张

7.保修卡1张

8.手提便携铝合金箱1个

9.平板显示器1套
	工业

	3 
	全数字超声波治疗仪
	1
	套
	18
	一、参数要求

1.具备脉冲超声治疗，适用于软组织损伤治疗。

●2.设备由主机和治疗头组成，治疗头采用准直型声场发射，适应颈部、肩部、腰背部、四肢关节、肌肉、肌腱等至少6个部位的治疗。

3.可同时连接四支治疗头，四支治疗头可同时治疗，治疗头更换能自动识别匹配。

4.治疗头手柄带参数显示和声强、定时、超声发射启停按键操作功能，可独立显示治疗所需的参数完成治疗，所需要的按键控制最多可实现4人同时治疗。

5.超声波频率：1.0MHz，频率自动设置到最优状态。

6.治疗头有效发射面积≥10cm²，治疗面积大保证治疗效果。

●7.额定声功率≥15W，≥10档可调节。

8.声强不大于3.0W/cm²

9.开机具有治疗头初始化自检功能。

10.治疗头具有过温、治疗头超温自动停止发射。

11.治疗头具有空载保护，治疗头脱离人体皮肤自动停止发射。

12.界面状态提示功能：过温提示、空载保护提示、治疗头未连接和故障码提示。

13.治疗头信号线缆长度≥2米。

14.脉冲重复周期：≥10ms。

15.人机交互全触屏操作界面，界面尺寸≥15英寸。

16.电气安全类型：Ⅰ类,B型应用部分;电磁兼容组别：1组B类。

二、配置清单

主机一台、AC电源线一条、UT-1治疗头两支、UT-3无线治疗头两支、隔离透声膜50个。
	工业

	4 
	人体成分分析仪
	5
	套
	19.85
	1.技术参数

1.1适用于中国人群人体成分标准。

1.2具有中国人体成分生物电阻抗测量数学模型。

1.3产品测量应经过双能X线、核磁共振和双标水实验共同校准。

1.4测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）

▲1.5测试频率：测试频率不低于三个，需包含50KHZ，250KHZ，500KHZ。

1.6测试部位：分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行电阻抗测量。

1.7电极方法：站姿进行测量，8点接触式电极，6通道测量，可同时进行全身性测量。

1.8基本指标：体重、去脂体重（FFM）、肌肉量、总水分（TBW）、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）、骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）、健康评分、身体年龄。

1.9体型判定：自动判定九种体型（隐性肥胖、肌肉不足、消瘦、脂肪过多、健康匀称、低脂肪、肥胖、超重肌肉、运动员）。

1.10身体节段分析：四肢及躯干肌肉、四肢及躯干脂肪。

▲1.11内脏脂肪分析：躯干脂肪总量、内脏脂肪水平、脂肪肝风险系数。

1.12体重管理：标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量

1.13肥胖分析：肥胖等级、体脂百分比等级、腰臀比类型

1.14营养评估：三大营养素水平、基础代谢率

1.15测试软件：提供专用计算机控制人体成分仪软件，支持主控测试、数据监控、批量传输三种使用模式

1.16测量年龄范围：7-99岁

1.17测量体重范围：10～200kg

1.18测量身高范围：50～200cm

1.19评价参考标准：中国人体成分标准，需提供相关证明文件，证明研发生产单位进行过基于中国人的大样本数据采集工作，是通过不低于25000条中国人人体成分建立的评价参考标准。

1.20操作语言：中文

1.21电阻范围：100-1000Ω
1.22额定电流：≥500uA

1.23输入电源：AC220V，50Hz

1.24显示屏≥5.7英寸、分辨率≥320*640像素、TFT彩色触摸液晶屏

1.25输入界面：人体成分单机操作采用全触控方式

2.配置清单

2.1主机（含显示屏）1台

2.2左右手电极各一支共2支

2.3前后底座地脚各一支共4支

2.4电源线1根

2.5USB数据线1根

2.6产品合格证1张

2.7保修卡1张

2.8数据分析工作站联机软件（主控操作，数据采集整理统计评估）1套

2.9内置操作软件1套

2.10使用手册1册
	工业

	5 
	电脑恒温电蜡疗仪
	1
	套
	6.65
	1.裸机尺寸：77cm（长）*67cm（宽）*147cm（高）±10CM；

2.显示：智能高清液晶触摸屏显示，对工作环境温度实时监测；

3.输入功率：3000VA±300VA；

4.蜡饼数量：蜡疗机蜡盘≥16盘；

5.蜡饼厚度可调范围为：10～20mm；

6.制饼箱加热温度：35℃～62℃可调，步进1℃；

7.石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤；

8.自动进出水：电动控制自动进水、排水功能，倒计时控制，一键操作；

9.具有钢化透明蜡盘观察窗与及LED内部照明系统；

10.人工语音播报：系统能利用语音播报操作参数；

11.清洁融蜡箱提醒功能：系统可设置某个日期提醒清洁融蜡箱；

12.自动模式可实现预约、融蜡、制饼、急热、消毒、进水、出水功能；

13.休假功能：系统可设置休假时间，休假时系统待机，休假结束后自动恢复到预约工作状态；

14.具有过流保护、超温保护、防漏保护，确保使用安全。
	工业

	6 
	悬空灸灸疗仪
	9
	套
	5.31
	一、基本参数

1.基本功能

1.1在额定工作电压条件下通电，治疗仪应能正常运行。

1.2报警装置启动后，会有持续的警示声音提示。

2.治疗温度

施灸温度不超过60℃。

3.定时功能

治疗仪应有定时装置，治疗时间范围为1min～60min，误差不大于±1min。

4.工作噪声

治疗仪在工作状态下的噪声不大于60dB（A）。

5.超温提示

如治疗头温度超过60℃时，有提示音、警示灯提示。

6.电磁兼容性

电磁兼容应符合YY9706.102—2021的要求。

7.电气安全

电气安全应符合GB9706.1—2020的要求。

8.防电击类型分类：I类

9.设备输入功率：2200VA±10%

二、配置清单：主机1台，电源线1根，产品合格证1张，产品保修卡1张，产品说明书1本，熔断器2个，艾柱9个
	工业

	7 
	针灸铜人模型
	4
	套
	4
	1.材质：黄铜，空心，方形底座

2.带穴位：精准标注361个经穴及奇穴

3.尺寸参考：≥长65cm宽39cm高175cm

4.重量≥50KG
	工业

	8 
	高级中医语音多功能训练考核模型
	1
	套
	3.98
	一、多功能半身模型基础参数

1.适用场景：满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练与考核要求

2.模拟部位：仿真背部模型（头部至臀裂处），含完整头部外形，背部肌肉造型与真人同比例

3.材质特性：高分子硅胶仿真人体材质，表面形状、触摸手感与人体一致，皮肤表面可捏起；材料耐火耐高温，适配火罐、刮具、砭具等临床器具操作

4.骨性标志：具备真实背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎及腰椎棘突等

5.穴位配置：标有56个隐形穴位，支持通过配置的LED灯显示，用于针灸穴位定位及考核训练

6.体位支持：可模拟立姿、俯卧姿，适配多种操作场景

二、核心功能参数

1.技能训练与考核范围：支持拔罐、艾灸、刮痧、砭术、针灸等多项中医技能

2.拔罐操作支持：可进行真实拔罐、闪罐、走罐操作，模拟人体皮肤肌肉组织结构，拔罐吸附效果真实；支持投火法、贴棉法拔罐训练及考核

3.刮痧与砭术支持：可使用真实刮具、砭具进行操作训练及考核

4.艾灸操作支持：可使用真实艾条、艾柱，进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等训练及考核

5.传感器与提示机制：采用最新传感器技术，可识别针灸部位；针刺正确时自动语音播报，错误时不提示，提升训练和考核质量

三、软件系统参数

1.核心定位：支持针灸教学、穴位管理、题库搭建、考试组织及成绩统计的教学管理系统

2.操作端：教师端、学生端

3.登录配置：

-教师端默认账号

-学生端账号：由教师端分配

4.串口服务配置：支持设置服务地址、本机针灸穴位信号检测串口

5.资源支持格式：文档类（txt、pptx、word、xlsx、pdf等）

四、教师端功能参数

（一）基础信息管理

1.用户信息操作：支持查询、新增、编辑、删除学生信息，支持Excel导入（提供模板）

2.学生信息字段：编号（登录账号）、姓名、性别、手机号、邮箱、密码

▲3.课堂资源操作：支持查询、新增（上传）、编辑、删除下发给学生的资料文件

4.课堂资源管理：可管理文件名称、大小等基础信息

（二）针灸管理

1.穴位分类：支持查询、新增、编辑、删除穴位分类（如经外奇穴、手阳明大肠经等）

2.穴位信息操作：支持查询、新增、编辑、删除穴位信息，支持导入功能（提供模板）

3.穴位信息字段：分类、穴位名称、针刺方法、定位、治疗病症、艾灸说明、按摩说明、代码、编号（硬件设备索引编号）

（三）考试管理

1.题库分类：支持查询、新增、编辑、删除题库分类（如考核理论试题、方剂理论题等）

2.题库信息操作：支持查询、新增、编辑、删除试题，支持导入功能（提供模板）

▲3.试题类型：包含单选、多选、判断、针灸试题等，支持增减选择题选项

4.考试信息操作：支持查询、新增、编辑、删除考试信息

▲5.组卷方式：手动组卷（手动选题）、随机组卷（按配置从指定分类抽题）

▲6.考试设置：支持设置时间限制、题目乱序、选项乱序

7.考生配置：需为每场考试添加考生，支持查询考生信息、删除考生

▲8.考试状态控制：支持激活（学生端可检测）、结束（禁止考试）、清空（需验证登录密码，清除考生记录）

9.成绩统计：支持查询考生成绩信息，支持导出功能

（四）系统管理

1.系统设置：支持设置语音播报等信息

五、学生端功能参数

1.资源信息：可查看、下载教师端下发的课堂资源，支持在线查看文档

2.考试参与：可检测教师端激活的考试，支持点击进入考试

3.答题界面：显示姓名、考生号、考试名称等信息

4.针灸信息提示：硬件启动后监听针灸信息，界面配有针灸信息弹窗

产品配置清单：

1.语音半身模型1套

2.针灸针1份

3.LED光源1个

4.配置输入设备1台：显示器≥23.8寸
	工业

	9 
	高级中医腿部语音训练考核模型
	1
	套
	1.93
	一、产品基础参数（人体腿部模型特性）

1.比例规格：按照标准人体比例制作

2.材料特性：采用高仿真人体肌肉材料，反复练习使用不开裂、不变色、不变型

3.穴位呈现：穴位清晰，手感真实，练习时可获得与人体肌肉一致的效果

4.骨骼配置：设有仿真骨骼（含膑骨、胫骨、腓骨、跗骨、跖骨、趾骨等），骨骼位置精准

5.关节功能：内置仿真腿骨，关节可弯曲，便于确定针灸穴位

二、硬件功能参数

1.传感器技术：采用最新传感器技术，可识别针灸腿部时的具体部位

2.语音提示机制：学员针刺部位正确时自动语音播报，针刺部位错误时不提示，提升训练和考核质量

3.训练支持：可进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实

三、软件系统参数

1.核心定位：支持针灸教学、穴位管理、题库搭建、考试组织及成绩统计的教学管理系统

2.操作端：教师端、学生端

3.登录配置：

-教师端默认账号

-学生端账号：由教师端分配

4.串口服务配置：支持设置服务地址、本机针灸穴位信号检测串口

5.资源支持格式：文档类（txt、pptx、word、xlsx、pdf等）

四、教师端功能参数

（一）基础信息管理

1.用户信息操作：支持查询、新增、编辑、删除学生信息，支持Excel导入（提供模板）

2.学生信息字段：编号（登录账号）、姓名、性别、手机号、邮箱、密码

▲3.课堂资源操作：支持查询、新增（上传）、编辑、删除下发给学生的资料文件

4.课堂资源管理：可管理文件名称、大小等基础信息

（二）针灸管理

1.穴位分类：支持查询、新增、编辑、删除穴位分类（如经外奇穴、手阳明大肠经等）

2.穴位信息操作：支持查询、新增、编辑、删除穴位信息，支持导入功能（提供模板）

3.穴位信息字段：分类、穴位名称、针刺方法、定位、治疗病症、艾灸说明、按摩说明、代码、编号（硬件设备索引编号）

（三）考试管理

1.题库分类：支持查询、新增、编辑、删除题库分类（如考核理论试题、方剂理论题等）

2.题库信息操作：支持查询、新增、编辑、删除试题，支持导入功能（提供模板）

▲3.试题类型：包含单选、多选、判断、针灸试题等，支持增减选择题选项

4.考试信息操作：支持查询、新增、编辑、删除考试信息

▲5.组卷方式：手动组卷（手动选题）、随机组卷（按配置从指定分类抽题）

▲6.考试设置：支持设置时间限制、题目乱序、选项乱序

7.考生配置：需为每场考试添加考生，支持查询考生信息、删除考生

▲8.考试状态控制：支持激活（学生端可检测）、结束（禁止考试）、清空（需验证登录密码，清除考生记录）

9.成绩统计：支持查询考生成绩信息，支持导出功能

（四）系统管理

1.系统设置：支持设置语音播报等信息

五、学生端功能参数

1.资源信息：可查看、下载教师端下发的课堂资源，支持在线查看文档

2.考试参与：可检测教师端激活的考试，支持点击进入考试

3.答题界面：显示姓名、考生号、考试名称等信息

4.针灸信息提示：硬件启动后监听针灸信息，界面配有针灸信息弹窗

产品配置清单：

1.语音高仿真腿部模型1条

2.针灸针1份

3.LED光源1个

4.配置输入设备1台：显示器≥23.8寸
	工业

	10 
	高级中医手臂语音训练考核模型
	1
	套
	1.68
	一、手臂模型基础参数

1.比例规格：按照标准人体比例制作

2.材料特性：采用高仿真人体肌肉、骨骼材料，反复练习不开裂、不变色、不变形

3.核心特性：穴位清晰、手感真实，练习效果与人体肌肉一致

4.骨骼配置：含仿真尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等，骨骼位置精准

5.关节功能：内置仿真手臂骨，关节可弯曲，便于确定针灸穴位

二、传感器与训练功能参数

1.技术配置：采用最新传感器技术，可识别针灸部位

2.语音提示机制：针刺部位正确时自动语音播报，错误时不提示，提升训练和考核质量

3.训练支持：适配针灸练习场景，保障实操训练需求

三、软件系统参数

1.核心定位：支持针灸教学、穴位管理、题库搭建、考试组织及成绩统计的教学管理系统

2.操作端：教师端、学生端

3.登录配置：

-教师端默认账号

-学生端账号：由教师端分配

4.串口服务配置：支持设置服务地址、本机针灸穴位信号检测串口

5.资源支持格式：文档类（txt、pptx、word、xlsx、pdf等）

四、教师端功能参数

（一）基础信息管理

1.用户信息操作：支持查询、新增、编辑、删除学生信息，支持Excel导入（提供模板）

2.学生信息字段：编号（登录账号）、姓名、性别、手机号、邮箱、密码

▲3.课堂资源操作：支持查询、新增（上传）、编辑、删除下发给学生的资料文件

4.课堂资源管理：可管理文件名称、大小等基础信息

（二）针灸管理

1.穴位分类：支持查询、新增、编辑、删除穴位分类（如经外奇穴、手阳明大肠经等）

2.穴位信息操作：支持查询、新增、编辑、删除穴位信息，支持导入功能（提供模板）

3.穴位信息字段：分类、穴位名称、针刺方法、定位、治疗病症、艾灸说明、按摩说明、代码、编号（硬件设备索引编号）

（三）考试管理

1.题库分类：支持查询、新增、编辑、删除题库分类（如考核理论试题、方剂理论题等）

2.题库信息操作：支持查询、新增、编辑、删除试题，支持导入功能（提供模板）

▲3.试题类型：包含单选、多选、判断、针灸试题等，支持增减选择题选项

4.考试信息操作：支持查询、新增、编辑、删除考试信息

▲5.组卷方式：手动组卷（手动选题）、随机组卷（按配置从指定分类抽题）

▲6.考试设置：支持设置时间限制、题目乱序、选项乱序

7.考生配置：需为每场考试添加考生，支持查询考生信息、删除考生

▲8.考试状态控制：支持激活（学生端可检测）、结束（禁止考试）、清空（需验证登录密码，清除考生记录）

9.成绩统计：支持查询考生成绩信息，支持导出功能

（四）系统管理

1.系统设置：支持设置语音播报等信息

五、学生端功能参数

1.资源信息：可查看、下载教师端下发的课堂资源，支持在线查看文档

2.考试参与：可检测教师端激活的考试，支持点击进入考试

3.答题界面：显示姓名、考生号、考试名称等信息

4.针灸信息提示：硬件启动后监听针灸信息，界面配有针灸信息弹窗

产品配置清单：

1.语音手臂模型1个

2.针灸针1份

3.LED光源1个

4.配置输入设备1台：显示器≥23.8寸
	工业

	11 
	空气压力波治疗仪
	1
	套
	0.9
	1.供电电源：220VAC，50Hz

2.压力范围：1-26kPa或8-195mmHg连续可调，压力调节精度1kPa

3.压力控制精度：医用级气泵，压力控制精度为±3kPa

4.压力显示单位：可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

5.时间范围：5-99分钟，连续可调

6.充气速度：14秒/腔，避免损伤静脉瓣膜

7.输出控制方式：单路输出，通过一分二充气导管，可同时连接2个充气气囊，并可同时按顺序充、放气

8.人机交互界面：组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调（模式、压力、时间等）

9.治疗模式：内置不少于10种治疗模式，至少含有1种标准模式（静脉模式）+9种扩展模式（动脉模式、持续压力模式、按摩模式）

10.噪音控制：最大运行噪音≤60dB

11.气囊结构：采用“瓦片式”设计，层叠式设计实现无压力死角，保证静脉血单向回流，保护静脉瓣膜

12.气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）

13.紧急状态下可手动释压

14.具有超压、欠压、脱落等安全提示，具有故障代码提示

15.标配挂架，便于挂床使用；标配推车，便于移动治疗

16.信息存储：标配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作

17.主机尺寸和质量：≤6Kg，主机尺寸（长×宽×高）参考：230mm×165mm×290mm±10%
	工业

	12 
	心肺复苏模拟人
	1
	套
	0.18
	1.全视角彩色触摸大屏显示≥7英寸。

2.高分辨率高清画质≥1280×720像素、操作灵活。

3.CPR训练/考核/实战三种模式。

4.实时语音提示、电子监测、数码计数、心电图显示、条形码显示(黄色不足、绿色正常、红色过大)。

5.生命体征模拟。

6.瞳孔对光反射:模拟真实眼球生理特征，急救成功后，光源(手电筒等)照射瞳孔，眼部受到光线刺激后瞳孔立即缩小，光源移开后瞳孔迅速恢复正常，生命体征真实明显。无线连接:模拟人与控制器之间无线通信连接，配两块大功率移动电源供电，信号强，满电持续操作时间≥3.5小时。

7.适合户外无电源场合使用。

8.控制器内置热敏输出设备可打印操作数据。

9.录制、回放功能:选择操作模式后，点击录制，在点击开始键，开始操作，操作完成后点击回放，即可查看操作过程电极片粘贴位置亮灯指示。

10.拍肩和清除口腔异物判断:清理口腔异物时灯光亮起，拍肩意识判断语音提示，智能检测。

11.自动记入成绩单。

12.尺寸参考：88*44*33cm±10%

13.配套教学视频
	工业

	13 
	人体关节骨骼模型
	2
	套
	0.1
	1.含手关节一个：12*12*24cm±10%、脚关节一个：24*10*20cm±10%、肩关节一个：17.5*11.5*20cm±10%、髋关节一个：15*12*35cm±10%、肘关节一个：12*12*39cm±10%、膝关节一个：12*12*32cm±10%

2.无毒环保PVC材料。

3.软胶焊接不可弯曲、可旋。
	工业

	14 
	半导体激光治疗仪
	2
	套
	38
	1.设备参数及要求

1.1激光光源用于镇痛消炎、促进组织修复、促进毛发生长；

1.2辐照面积：900cm²±10%

●1.3激光输出波长：655nm±5nm；

1.4.激光光源数量：≥360颗；

▲1.5单激光辐射最大：5mW/cm²±20%。

1.6脉冲频率：1Hz～10Hz，1-10可调；

1.7定时功能：0min～60min范围内任意设置；

1.8叶片数量：≥5片，且叶片角度可调；

1.9每片治疗叶片，光源可独立开启；

1.10具备定位杆及可更换的缓冲垫；

1.11具有智能感应装置，患者偏离治疗区，光源会停止照射；

1.12内置两处计时显示功能；

1.13液晶全触摸式操作界面：8≥英寸；

1.14具有连续照射或脉冲照射两种工作模式；

●1.15使用年限不少于10年（需提供说明书或者设备铭牌证明）

2.配置清单

2.1主机1台

2.2光源1个

2.3护目眼罩1付

2.4护目眼镜1付
	工业

	15 
	艾烟净化器
	9
	套
	4.32
	1.输入功率：≥300W

2.额定电压：110V/220V

3.进风口（单口）：1x75mm±10%

4.噪音：≤65db

5.空载转速：6500(r/min)±5%

6.吸烟管：≥长1.2m标配

7.单口风速：28m/s±5%

8.系统流量：200*2m³/h±5%

9.外形尺寸：470*285*700mm±10mm

10.重量：≤24KG

11.负压：-2000Pa
	工业

	16 
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	1
	套
	61
	1.设备用途:用于穿刺引导、心肺功能监测及血流动力学评估应用、以及介入操作的可视化引导、血管通路搭建、诊断和治疗引导等。

2.主要技术及系统概述

2.1技术参数及要求

2.1.1主机重量≤4kg（含电池）

2.1.2显示器≥15英寸高分辨率(≥1080p)LED显示器，显示器可视角度≥170度。

▲2.1.3≥12英寸触摸操作屏，操作面板具备物理按键与触摸按键。

2.1.4触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式）。

2.1.5系统启动时间：≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动）。

2.1.6可自定义物理按键≥3个。

2.1.7低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染。

2.1.8机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导。

2.1.9所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等功能（如后续招标人需要升级，另行支付费用）。

2.2成像模式

2.2.1二维灰阶模式、组织谐波成像技术

2.2.2穿刺针显影增强技术

2.2.3彩色多普勒模式、能量多普勒模式

2.2.4脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）

2.3穿刺针显影增强技术

2.3.1穿刺针显影增强技术支持凸阵探头、线阵探头

2.3.2提供最佳角度提示信息

2.3.3支持双幅对比显示

2.4 B模式成像

2.4.1多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4.2斑点噪声抑制成像

2.4.3回波增强技术，提高心脏图像质量

2.4.4锐眼技术，增强局部分辨率

2.5彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.5.1高分辨率血流成像

2.5.2双实时同屏对比显示

2.5.3自动调节取样框的角度及位置

2.6频谱多普勒成像

2.6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

2.6.2连续多普勒

2.7测量分析和报告

2.7.1常规测量软件包

▲2.7.2具备自动VTI测量，通过PW取样门在左室流出道区域的自动定位与PW频谱自动计算，实现一键获取VTI。同时还输出LVOTVTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO（心输出量）、SVV（每搏变异度）等。

▲2.7.3具备自动IVC测量：自动快速获取IVC最大内径、最小内径，CI塌陷指数，DI膨胀指数。

▲2.7.4具备肺部B线自动测量，支持实时与离线检测，可自动快速获取B线计数、B线间距及B线面积比等参数。

2.8连通性和外部数据管理

2.8.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

2.8.2四个USB3.0端口

2.8.3以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

2.8.4HDMI、S-Video视频输出接口

2.8.5支持移动设备无线传输和远程实时培训、教学，要求将机器超声图像、实时扫查图像、切面、打图手法通过无线网络直接发送到智能移动终端平台。

2.9电源供应

2.9.1系统通过电池或交流电源运行

2.9.2可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟

3.配置要求

3.1主机1台

3.2凸阵探头1把，频率范围1.5-5.0MHz；

▲3.3线阵探头1把，探头具备远程操控机器按键，按键个数≥3个，频率范围3.0-12.0MHz；

3.4心脏探头1把，频率范围1.5-4.0MHz；

3.5台车1套；

3.6内置锂电池1块；

3.7国际电源线/电源适配器1根；

3.8三探头扩展器1个

3.9穿刺支架2套（凸阵，线阵）。

4.售后服务要求：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试。

5.保修期：厂家提供主机质保5年、探头≥5年保修。
	工业

	17 
	遥测多参数监护系统（1拖10）
	1
	套
	40
	1.整机要求

1.1遥测发射盒重量≤265克（含锂电池），无创血压模块重量≤240克。

1.2遥测发射盒尺寸≥130x67x26mm，无创血压模块尺寸≥125x65x25mm。

1.3遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，无创血压模块防水等级符合IP32要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（至少包括ECG、SpO₂和NIBP）。

1.4遥测发射盒采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，屏幕分辨率≥480x320像素。

1.5遥测发射盒屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形，通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。

2.监测参数

▲2.1配置心电监护、无创血压测量、血氧监测，中央监护系统。

2.2具有多参融合算法，抗干扰性能。

2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

2.4具有抗运动算法，抗干扰性。

2.5提供3/5导心电监护，最大支持7道ECG波形监测，心率测量范围至少涵盖：成人15-300bpm，小儿15-350bpm。

2.6心电波形波速至少提供25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s可选。

2.7心电滤波模式提供监护模式（0.5-40Hz）、ST模式（0.05-40Hz）、运动模式（1~20Hz）。

2.8提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

2.9提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

2.10提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

2.11提供起搏分析。

▲2.12具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

2.13QTc计算公式提供：Bazett,Fridericia,Framingham,Hodges。

▲2.14支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持27种实时心律失常分析。

2.15血氧饱和度测量范围至少涵盖：0-100%，来自于血氧的脉率测量范围至少涵盖：20-300bpm。

2.16可显示弱灌注指数（PI），具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

2.17血压测量范围（收缩压）至少涵盖：25-290mmHg（成人），25-240mmHg（小儿）。

2.18血压测量范围（平均压）至少涵盖：15-260mmHg（成人），15-215mmHg（小儿）。

2.19血压测量范围（舒张压）至少涵盖：10-250mmHg（成人），10-200mmHg（小儿）。

2.20来自于NIBP的脉率测量范围至少涵盖：30-300bpm。

2.21提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。

2.22提供动态血压监测（ABPM）功能。

2.23无创血压模块提供500组最新的无创血压测量结果回顾，具有通过USB接口将测量数据导出到中央站。

2.24无创血压模块可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池供电，支持不少于500次测量。

3.系统功能

3.1采用声光双重三级报警系统。

3.2具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示。

3.3具有图形化报警指示功能。

3.4可设置不少于三种报警音风格，可自行切换选择。

3.5支持遥测发射盒和中央站上同时显示电池状态。

3.6遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

3.7在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

3.8中央站多床显示运动监测界面，支持连接同品牌呼吸机、超声、除颤仪等设备。

3.9具有设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

3.10可以给患者发送消息。

3.11支持在中央站上显示心电概览和生命体征概览功能。

3.12遥测发射盒可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于110h。

3.13具备WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

3.14集中充电器能够同时提供不少于10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯。

3.15遥测发射盒和无创血压模块共用同一个集中充电器。

3.16一块电池充电到90%的时间不大于5小时。

2.中央监护系统参数

2.1中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连

▲2.2中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG，ST,QT/QTc，RESP，SpO₂，PR，TEMP，NIBP，IBP，CO₂，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。

2.3支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示。

2.4中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示≥1280×1024像素高分辨率彩色液晶显示。

●2.5可同时集中监护多达64个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护

●2.6.多床观察时每床支持4个参数、2道波形的观察，字体大小支持至少两种显示。

2.7重点观察床支持多达6道波形显示

2.8提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

2.9支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少700条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O.测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

2.10支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。

2.11包含网络布线、调试安装（按照招标人要求布线）

3.配置清单

3.1主机(带心电）10台

3.2血压模块10套

3.3锂电池10个

3.4国际电源线10套

3.5导遥测导联线（成人）10套

3.6心电电极（成人10片装/套）10套

3.7血氧传感器(成人、指套式、重复用)10套

3.8可重复使用背带包10个

3.9中央监护系统1套

3.10显示器1个

3.11加密狗1个
	工业

	18 
	超低温冰箱
	1
	台
	8.6
	▲1.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥570L；整机宽度≤900mm(含手把、箱体、铰链)；整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份（2ml冻存管）；

▲2.采用HC环保制冷剂，制冷剂只含HC元素；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；（投标时提供产品铭牌和相关证明材料）

3.温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能，显示输入电压条件。

4.安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

5.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；

6.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡≤90mm，VIP厚度≥25mm；

7.搁架可调，方便用户存储物品；

8.达到稳定运行工作状态时，冰箱耗电量应≤10.7Kw.h/24h；

▲9.温度均匀性：按照GB/T20154-2014第6.2.2条规定的方法进行检测，温度均匀度≤±1.8℃；

10.降温时间：依据GB/T 20154-2024规定的检测方法进行检测，降温时间≤3小时；

11.开门恢复时间：依据YY/T1757-2021规定的检测方法进行检测，开门恢复时间≤21min；

12.温度波动度：依据YY/T1757-2021第6.4.3条规定的方法进行检测，温度波动度≤±2.1℃；

▲13.单系统温度均匀性：机组保持单压机运行状态，产品设定温度为-80℃，在25℃环境温度，按照GB/T201546.2.2规定的方法进行试验，实测低温箱箱内每个测点温度与设定温度偏差应≤±2.2℃，

14.整体声功率及噪音≤63dB(A)

15.自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1分钟，支持短时间内连续多次开门；

16.标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险；标配RS485数据接口、USB数据接口；

17.具有医疗器械注册证，证书上产品型号与投标型号完全符合；

配置清单：

主机1台

说明书1份

保修卡1份

除霜铲1把

钥匙1把
	工业

	19 
	除颤监护仪
	1
	套
	6.5
	除颤仪：手动除颤、监护、起搏、AED四合一功能，采用双相波技术，除颤能量最高可达360J，可实时监测心电、脉搏血氧饱和度、无创血压等生命体征。心电监护能选择多种导联模式，大屏显示，中文菜单，操作便捷，具备智能操作引导功能。支持外接交流电源，也可使用内置锂电池。

1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

2.彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.支持中文操作界面。

5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

▲6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于≥30天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J。

10、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

▲11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。

▲14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

19.可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能（如后续采购人需要升级，另行支付费用）。

20.可升级CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示（如后续采购人需要升级，另行支付费用）。

21.具备基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

22.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

23.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

24.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

25.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。血氧饱和度波形速度支持25mm/s、12.5mm/s。

26.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。

27.支持ST和QT实时分析。

28.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

29.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。

30.脉率范围：20-300bpm。

31.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

32.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

33.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

34.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

35.支持提供IHEHL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

36.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

37.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

38.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间≥30s；支持连续波形记录。

39.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

40.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

41.支持设备状态指示灯用户检测。

42.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

43.支持自检放电能量精度显示和打印。

44.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。

▲45.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55及以上。

46.满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。

48.工作环境，温度范围：-20℃-55℃，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0kPa～106.2kPa。
	工业

	20 
	恒温箱
	1
	套
	1.3
	1.有效容积：≥150L

2.噪音：≤45dB﹙A﹚

3.温控范围：2～48℃每度可调可控

4.箱体参考尺寸：595*570*865mm±10%

5.结构为立式箱体，主体分为四部分；电气控制系统，制冷系、制热系统、显示系统。

6.智能温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。

7.制冷系统与制热系统匹配工作，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

8.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理。

9.产品可直接嵌入在壁橱或墙壁。
	工业

	21 
	治疗车
	4
	台
	0.752
	1.尺寸参考：690×450×840/965(±10mm)

2.规格：不锈钢管+喷涂、双层、双抽、双桶

3.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料

4.主材规格：板材厚度≥1.2mm，φ25×1.2mm

5.表面静电喷涂

6.万向轮：φ75聚氨酯双轴承静音脚轮，防卷发
	工业

	22 
	小型膏药滴注机
	1
	台
	2.8
	▲1.可完成圆形(膏芯直径5cm、7cm、9cm、12cm)±1%，正方形(膏芯直径3×3cm、5×5cm、7×7cm、9×9cm)±1%、长方形(膏芯直径3×4cm、6×8cm、8×11cm)±1%椭圆形(膏芯直径10×14cm)、颈椎型形状(膏芯直径(10×13cm)±1%、腰椎型形状(膏芯直径10×14cm)±1%、关节型形状(膏芯直径10×14cm)±1%、月牙型形状(10×13.5cm)±1%等更多形状膏药贴制作(更换模具可更换膏体的尺寸与形状)。

2.适用于传统外敷膏药的生产。耗材可适用于棉布、pu膜(防水膜)、无纺布等卷材，机器上可加易撕条机构，膏药可用老膏药、热熔胶、凡士林、松香、蜂蜜膏等基质。

3.设备采用可编程控制器PLC控制，界面采用≥7寸人机界面操作，稳定可靠，操作方便，实用。

4.设备整机主件采用304不锈钢材质及焊接，符合医用标准。

5.设备采用恒温控制，底部搅拌，密封压力滴注。

6.提供相对应设备电气说明书及电气图纸便于设备日常应急维护处理。

▲7.可根据客户的需求，定制异形模具，并完成定制异形膏药贴制作，配备三套模具（具体型号，可根据科室定制）。

▲8.锅温度调整范围:0℃-150℃，嘴温在90-120摄氏度。设定参数后，可根据热电偶反馈实时温度，相应控制电加热组件开启与关闭。

9.容积:1L，单次膏药调配重量50g至1000g。

10.可处方调配不少于三种膏药。

11.单次膏药调配重量可少至130克。

12.可进行清洗。

13.膏药形状、大小、厚薄可调。

14.可室内使用。

15.可用于小批量成型多种膏药。

16.小批量成型速度可达120-180贴/小时。

17.设备尺寸:长850mmx宽750mmx高1350mm±10%。

18.设备重量:70士5Kg。

19.锅体容积:1L±10%。
	工业

	23 
	小型中药蒸煮浓缩一体
	1
	套
	1.15
	小型中药蒸煮浓缩一体机

1.容积大于50L；

2.内胆壁厚及材质：SUS316L，4mm±10%；夹层：SUS316L，4mm±10%；

3.结构型式：可倾式、有效防止液体飞溅；

4.快速电磁或电加热方式，浓缩时间低于120分钟，功率6kw±10%；

5.温度数控,温度常温--300度；

6.具有定时报警功能，能够自动出料，CIP清洗功能；

6.外形尺寸：400×500X600mm±10%；

7.内表面处理：内外表面亮光处理；

8.具有排气接口。
	工业

	24 
	小型智能中药炒锅
	1
	套
	0.45
	1.外壳材质：316不锈钢外壳；

2.操作方式：八档磁控滑动；

3.额定电压：220V/380V；

4.功率：5KW±10%；

5.面板材质：凹面微晶面板；

6.显示方式：LED高清显示；

7.产品尺寸：520*660*(800+300)mm±10%；

8.炒锅尺寸：不锈钢50CM±10%炒锅，50CM±10%高16CM±10%高。
	工业

	25 
	中药切片机
	1
	台
	0.18
	单相电机，耐磨轴承，并具备四把刀片，速比慢而切片功效高，切片厚薄可以调节。

可切成斜片、横片、直片，适用于参类、天麻及其它贵重药材的切片。

主要技术参数:

1.设备功率:300w±10%220v

2.切片次数:720片/分±10%

3.电机转数:1400转/分±10%

4.切片厚度:0.5-3mm

5.设备重量:12.5kg±10%

6.外型尺寸:300X180X240mm±10%
	工业

	26 
	双通注射泵
	4
	套
	3.2
	1.产品使用期限≥8年

2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。

▲3.注射精度≤±2%

4.速率范围：0.01-2200ml/h,最小步进0.01ml/h

5.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

6.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

9.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

10.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

11.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

12.≥3.5英寸显示屏，电容触摸屏

13.全中文软件操作界面

14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

15.支持药物库，可储存5000种药物信息

16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

17.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

18.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

19.压力报警阈值至少15档可调

20.压力报警阈值最低可设置50mmHg

▲21.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

22.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

23.信息储存：可存储5000条的历史记录

24.电池工作时间≥6小时@5ml/h

25.防异物及进液等级IP44

26.整机重量不超过2.8kg

27.适合在救护车使用

配置清单：

双通道注射泵1台

电源线1根

说明书1本

合格证1张
	工业

	27 
	营养泵
	2
	套
	3.6
	1.挤压方式：盘式蠕动式

2.兼容通用型肠内营养管路

3.整机使用期限≥10年（提供证明文件）

▲4.喂养精度≤±6%

5.喂养速度范围：1-1500ml/h

6.喂养量（预置量）范围：1-9999.9ml/h，步进0.1ml/h

7.KTO速度范围：1-30ml/h

8.3种喂养模式：连续喂养模式、滋养喂养模式、间歇喂养模式

▲9.支持反抽功能，反抽流速范围：1-1200ml/h

10.≥4英寸显示屏，电容触摸屏

11.支持药物库，存储≥3000种

12.泵端可查看能量、蛋白质累计量情况，评估患者营养供给

13.支持阻塞压力报警，压力档位至少4档

14.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录

15.电池工作时间≥14小时@25ml/h

16.防异物及进液等级IP44

17.整机重量≤1.4kg

18.具有加热功能

配置清单：

营养泵1台

电源线1根

说明书1本

合格证1张
	工业

	28 
	特定电磁波治疗器
	30
	套
	1.32
	配备可灵活调节的治疗头，支持多角度旋转和高度升降，确保电磁波精准作用于治疗部位，避免非治疗区域暴露。

治疗结束声光报警、过温自动暂停等功能。

1.电源输入:220v50Hz，波长范围:2-25um的红外线，输入功率:250VA

2.产品重量:12KG±5%，治疗板直径:166mm±5%

3.定时方式:机械定时，定时范围:0-60分钟

4.产品样式:立式大治疗头

5.支臂伸缩范围：0-78cm；

6.电源盒升降范围：0-50cm；

7.头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；
	工业

	29 
	电动拔罐器
	2
	套
	1.8
	支持多头罐具同步负压吸附，融合吸力、热敷温度多档位调节，罐具可灵活布局，适配颈肩腰腿痛、经络淤堵等多部位同步调理，提升中医临床理疗效率，适配病房批量患者治疗需求。

具备稳定控制、过热自动暂停、治疗结束声光报警功能，避免皮肤损伤。

设备参数：
1.电动拔罐器由电动负压源、导管、负压罐、适配器组成。

2.气压可调节范围：0kPa~-75kPa,压力控制误差应小于±3kPa。

3.负压保护：负压超过设定值-5kPa，即进行断电泄气保护，并声音提示。

4.定时装置：0min~60min可调节，定时误差：±5%。

5.吸气时间：1S~9S可调节，误差±10%。

6.放气时间：1S~9S可调节，误差±10%。

7.噪声：≤65dB(A计权）。

8.设备可进行定罐（留罐）、走罐、闪罐等模式切换选择。

9.配备可移动推车。

10.设备可连接无痛刮痧头。

11.触摸按键操作。
	工业

	30 
	体重身高体脂测量仪
	2
	套
	0.92
	▲1.采用无接触式身高测量技术；
2.操作系统：搭载安卓或国产OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程配备智能语音及动画提示，操作简洁易懂；

●3.身高测量范围：20-210cm，鉴定精度:±0.5cm分度值：0.5cm或0.1cm可调；

●4.体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg分度值：0.1kg或0.01kg可调；

●5.BMI体型测量：自动计算BMI数值；根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示；

脂肪率测量：（1）测量原理：4电极人体生物电子阻抗法BIA；

（2）技术参数：250KHz±10%测量电流90uA或以下交流电；

（3）测量范围：5%-75%；

6.脂肪测量项目：体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、皮下脂肪量、皮下脂肪率、去脂体重、细胞内液、细胞外液、无机盐量、内脏脂肪等级、体型判定、脂肪-肌肉控制、体重控制、身体年龄、健康评分;

7.折叠便携：机器采用折叠设计，整机高度:230CM±10%，折叠后：120CM±10%，配备金属折叠锁扣（带上锁功能），折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动；

8.LCD显示屏：采用≥7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦等；液晶屏上可以设置显示使用单位名称，自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便；例如：某某疾病预防控制中心某某社区；

9.语音播报：清晰语音报出测量数值

10.打印系统：可自动打印体检报告，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等；

11.结果模式：三种模式可任意选择：①只显示结果，②只显示二维码，③二维码结果同时显示；

12.微信推广：提供管理后台，支持测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达；

●13.数据存储：可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出Excel表格方便汇总统计；

14.通讯方式：配备RS232接口和WiFi接口，方便接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，助力用户关注体重对健康的影响；

15.测量速度：快速精准测量不小于600次/小时；

16.电源电压：采用AC100V-240V/12V直流电源，宽电压输入设计，适配电压不稳定地区；

17.消耗功率：待机10W±10%,工作时平均15W±10%；

18.工作环境：温度-10℃至+40℃，湿度：20%-85%PH；

19.设备规格：外形尺寸约：480x370x2300/长x宽x高（单位mm）±10%，重量净重≥15kg
	工业

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。

二、交货时间：自签订合同之日起，30天内安装调试完毕并交付使用。

三、交货地点：广西壮族自治区南宁市五象新区秋月路8号。

四、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第“12、13、28项”货物质保期不少于1年，第“16、17、18、22、26、27项”货物质保期不少于5年，除以上提及货物外其余货物质保不少于3年。自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺或货物的技术要求中有具体的质保期（或使用期）要求，与投标人承诺不一致的，以质保期长的为准并且按照较长的进行履约。
五、售后服务要求：

1.送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到招标人处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。

2.质保期内，中标人负责更换所有设备维修配件，更换的零配件须为原厂全新零配件。

3.除“技术要求”特别说明外，质量保证期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在出现问题无法解决一周后二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证招标人的正常工作。

4.每半年一次定期回访以及对设备维护。

5.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是自签订合同之日起1年内未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。

6.协助招标人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求提供建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师负责安装并为使用人员进行现场培训。

7.安装完成后，专职应用工程师上门进行培训，包括前处理、仪器和软件操作、数据处理进行系统培训，教会使用人员能够独立完成该项目，方能认定验收完毕。

8.本项目所有采购的设备设施凡涉及到需与招标人医院信息系统对接的，由中标人负责接入招标人医院信息系统，本次项目金额包含此项服务，招标人不另行支付。

六、验收标准、规范：

1.中标人提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，招标人有权拒绝接受。

2.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给招标人，如有缺失应在招标人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期交货。

3.招标人应当在到货并安装、调试完后进行验收。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，双方各执一份。

4.若招标人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，招标人不承担逾期付款责任。

5.招标人对验收有异议的，在验收后以书面形式向中标人提出，中标人应自收到招标人书面异议后三日内及时予以解决，中标人不予答复或未予以实质解决的，视为认可招标人异议及处置意见。

6.验收产生的费用中标人负责。

七、投标报价要求：

报价必须含以下部分，包括：

1.货物的价格；

2.必要的保险费用和各项税金；

3.其他：包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

八、付款方式：

1.在双方签订合同且中标人足额递交履约保证金后10个工作日内，招标人向中标人支付合同金额的30%作为预付款，每单台货物完成安装调试并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。

2.每期付款前中标人须开具合同约定金额的增值税发票给招标人，中标人未及时向招标人开具发票的，招标人有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。

九、履约保证金：

（1）按合同金额的5%收取（如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）中标人应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金到账后合同方能正式生效。履约保证金自项目验收合格且中标人履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）中标人履行合同期间违约行为给招标人造成损失的，招标人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标人应在收到招标人通知之日起5个工作日内补充因弥补招标人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标人自行负责。

（6）保证金指定账户：

开户名：广西国际壮医医院

开户行：交通银行南宁青秀山支行

帐号：451060505018010046011

	其他说明
	一、进口产品说明

□本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。

☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

二、核心产品：本分标核心产品为第16项货物“便携式彩色多普勒超声诊断系统”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如有请提供与投标产品相关的技术响应、实施方案、售后服务方案、培训方案、信誉、业绩等资料。


 附件1：
节能产品政府采购品目清单


）
》
）
；
）
）
）

》
	16
	★A060806水
嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器
冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴
器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.1
	是否允许转包/分包
	☑不允许转包/分包

□允许转包/分包

转包/分包内容：                                     。
转包/分包金额或者比例：                                     。

	11.4
	媒体发布渠道
	详见招标公告。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前12个月内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的证明（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理）

4.投标人财务状况报告[投标截止之日前12个月内任意一个月的财务状况报告复印件]；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

6.投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理）

7.分标1、分标2的供应商提供行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（根据所投产品中属于医疗器械管理类中第二、三类医疗器械的要求）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。
2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件组成


	1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

5.投标保证金的相关证明复印件；(必须提供，否则作无效投标处理）

6.投标人情况介绍；

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.项目实施组织方案； 

4.售后服务承诺书；（必须提供，否则作无效投标处理）
5.对本项目总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（第三方检测报告或者由招标人在投标前组织的实测获得）】

7.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；

8.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

9.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人享受中小企业扶持政策的材料（投标人根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

（1）《中小企业声明函》（格式后附）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 

4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（投标人根据自身响应情况出具）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起  90  日。

	18
	投标保证金
	投标保证金金额：详见招标公告；

投标保证金缴纳方式：详见招标公告；

投标保证金指定账户：详见招标公告；

一、相关要求：

1.投标保证金采用银行转账、电汇、网上支付方式提交的，在投标文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将转账汇款凭证的复印件作为投标保证金提交证明，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或金融机构、担保机构、保险机构出具的保函（包含电子保函）、保险单（包含电子保单）方式提交的，投标人应将支票、汇票、本票或保函、保险单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标文件作无效处理。投标人必须在投标文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号开标楼）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排））；邮寄地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼1703号房，收件人：潘新华，联系方式：0771-4915533）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险单原件提交给采购代理机构，未按时提交的，投标无效。

3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

1.投标文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函、保险单额度不足的，视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.支票、汇票、本票、保函、保险单有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.投标保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。

二、投标保证金的退还：

1.未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至投标保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。

2.中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后5个工作日内退还，退还方式同未中标人。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。

	20
	投标文件电子版要求
	1. 投标文件电子版要求：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写（第六章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效响应处理。
2. 投标文件电子版密封方式：电子投标文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。

▲未传输递交电子投标文件的，竞标无效。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	招标人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录方式
	在查询网站中直接查询记录。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，招标人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	 详见第四章        

	2.11
	允许负偏离项
	各分标允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中除实质性参数“▲”和重要参数“●”以外的其他参数允许负偏离的条款数为 5 项（含）。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.2
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式
	☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时）

□其他方式：                                             

	35
	履约保证金
	1.履约保证金：

（1）按合同金额的5%收取（如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）。

（2）履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

（3）中标人应于合同签订后7日内足额递交履约保证金，履约保证金到账后合同方能正式生效。履约保证金自项目验收合格且中标人履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

（4）中标人履行合同期间违约行为给招标人造成损失的，招标人有权选择直接从履约保证金扣除，且中标人应在收到招标人通知之日起5个工作日内补充因弥补招标人损失而减少的履约保证金。

（5）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标人自行负责。

（6）保证金指定账户：

开户名：广西国际壮医医院

开户行：交通银行南宁青秀山支行

帐  号：451060505018010046011

2.履约保证金退还方式：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到中标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到中标人银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

（3）采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至履约保证金收取单位办理退还手续。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西国建项目管理有限公司

联系电话：0771-4915533
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代17楼

（2）广西国际壮医医院

联系电话：0771-3376599

通讯地址：广西南宁市五象新区秋月路8号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日08  时 30 分到 12 时 00 分， 15 时 00 分到 18 时  00 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.邮寄信息：

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦

联系电话：0771-5331544

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标人在签订合同前，一次性向采购代理机构支付。

□招标人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	1.☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮30%/□收费基准价格上浮   %）计算收取。
□固定采购代理收费              。
2.采购代理服务费收取标准：

（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）收费标准，各分标按差额定率累进法下浮30%计取采购代理服务费。
（2）代理服务收费标准
               费率
中标金额
货物招标
服务招标
工程招标
100万元以下
  1.5%                
1.5%
1.0% 
100～500万元
1.1%                 
0.8%
0.7% 
500～1000万元
  0.8%                
0.45%
0.55%
1000～5000万元
0.5%                
0.25%
0.35% 
5000万元～1亿元
0.25%                 
0.1%
0.2%


	
	代理服务费收款账户信息
	账户名称：广西国建项目管理有限公司 

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行 

银行账号：8001 1543 5100 037 

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目招标人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于招标人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致招标人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
	产品在中国境内生产的组件成本
	≥规定比例

	产品总成本
	


财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，招标人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为招标人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向招标人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与招标人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求招标人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 招标人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5招标人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证招标人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

18.2 投标保证金按须知前附表的规定退还投标人。

18.3 中标人应在中标通知书发出之日起25日内 与招标人签订合同。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）未按规定提交履约保证金的。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.投标文件电子版要求

详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至““广西政府采购云平台””。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告）
22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外招标人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.4投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给招标人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。未在规定时间内解密的，视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（4）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，招标人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2招标人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。招标人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3招标人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告
31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，招标人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》。

31.3投标人请根据投标产品实际情况出具《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。依法享受本国产品优惠政策的，招标人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，招标人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，招标人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由招标人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与招标人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人放弃中标项目，拒绝与招标人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给招标人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。如招标人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究招标人承担相应的法律责任。

36.5如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

36.6政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和招标人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.7招标人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.8如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.9招标人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

招标人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉
38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2招标人或招标人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，招标人或采购代理机构不再受理该项目质疑。招标人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由招标人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向招标人或代理机构提出，由招标人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由招标人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的招标人或招标人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经招标人或招标人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6招标人或招标人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7招标人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，招标人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向招标人或招标人委托的采购代理机构提出质疑。对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1招标人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评分标准
第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50% ；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50% ；

③投标报价低于采购项目最高限价50% 的，即投标报价＜采购项目最高限价×50%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
招标人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料；如有，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

综合评分法
注：计分方法按四舍五入取至百分位。

	分标1、分标2的评分标准

	序号
	评分类型
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分35分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）中小企业的政策性扣除规定
①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本国产品政策性扣除规定

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（4）政策性扣除计算方法。

①在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。未达到80%的，不享受价格评审优惠。

③投标人如同时符合中小企业、本国产品扶持政策要求的，中小企业折扣与本国产品折扣可进行叠加计算，即评标报价＝投标总报价×（1-10%-20%）。

④除上述情况外，评标价=投标报价。

（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（6）价格分计算公式：价格分=(评标基准价/评标报价)×35分

	2
	技术分

（满分58分）
	技术响应分（10分）
	标注“●”号的重要参数，每满足1项得1分，负偏离不得分，满分10分(标注●符号，每个分标各10项)。

注：1.供应商技术参数的响应情况须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供产品彩页或说明书或技术白皮书或厂家确认盖章有该参数功能等的证明材料，以上佐证材料均需加盖投标供应商的公章，否则评标委员会不予评定为无偏离或正偏离。

2.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	实施方案分（满分18分）
	根据各投标人提供的实施方案（管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范、运行保障及验收等措施）的详细程度、合理可行性等进行评审。未提供或未达一档的计0分。

一档（4分）：对本项目建设目标、建设内容、建设需求有分析和正确的理解，思路基本清晰，能够针对项目提出实施方案，方案中管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等方案内容不齐全。

二档（9分）：在满足一档的基础上，方案中管理措施、具体实施流程进度安排、质量保证措施等方案内容齐全，包括项目概述、实施计划、技术方案、质量保证措施、风险管理等方面的内容。

三档（13分）：在满足二档基础上，产品质量保证措施阐述清晰合理、明确且满足本次采购需求，对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，考虑周全。

四档（18分）：在满足三档基础上，有提出具有建设性的方案优化建议，有项目整体运行保障方案，应急解决方案，整体方案有利于招标人项目实施的合理建议，能针对本项目环境建设提出合理化建议。

	
	
	售后服务方案分（满分30分）
	（1）售后服务承诺（满分18分）

从投标人的售后服务（包括质量保证措施、售后服务网点、到达现场时间、解决故障时间、替代品等）优异程度进行综合评定。

一档（6分）：有质量保证措施、售后服务承诺、服务内容、保障措施；

二档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺及响应措施满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，承诺 7×24 小时提供服务；电话报修要求 2小时内响应，如果出现设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场；

三档（18分）：质量保证措施和售后服务承诺及响应措施完善，方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、效率充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位，有免费技术巡检方案。售后响应时间承诺 7×24 小时提供服务；电话报修要求1小时内响应，如果出现设备停机且需要现场服务，工程师将在12小时内到达维修现场。可提供详实的操作手册或视频、功能完善的在线学习平台或远程支持系统、模拟操作环境等，可对临床医务人员进行多次培训应用技巧和操作技巧。技术人员资质水平优异，核心服务团队有丰富的同类大型项目成功实施与维护经验，人员配置充足且结构合理，能提供驻场服务或快速响应的资深专家支持，并承诺保持技术团队的持续培训和资质更新。

	
	
	
	（2）在满足商务要求中的免费保修期后，投标人承诺对指定货物统一延长免费保修期：每延长半年得1分，满分3分(满分3分)

注：指定货物是指：

分标1：除第6项外所有货物；

分标2：除第“12、13、16、17、18、22、26、27、28”项外所有货物。

	
	
	培训方案分（满分9分）
	一档（3分）：培训方案具有工作安排，培训计划能够满足项目的需求，包括供货进度安排、产品知识等方面的内容；

二档（6分）：培训方案具有较全面、详细的计划，包括培训目标、内容、时间、师资等方面的具体安排。培训计划不仅包括供货进度安排、产品知识等方面的内容，还包括针对不同设备的使用需求制定培训方案，能够保证培训的顺利进行；

三档（9分）：具有全面详尽的培训计划和方案，包括培训目标、内容、时间、师资、场地、课时等方面的具体安排，提供明确合理的培训计划，涵盖培训大纲、课表和培训手册的样本，包含封面、目录、主要内容。

不提供则本项培训方案分得0分。

	3
	商务分（满分7分）
	业绩

（满分5分）
	投标人2022年1月1日至今同类项目业绩，每有1项得1分，满分5分。[投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分]

	
	
	政策分（满分2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0.5至1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法
1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法
1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向招标人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本
“广西政府采购云平台”合同编号：           

广西壮族自治区政府采购

         （项目名称）         合同

项目编号：                     
计划编号：                     
招标人：                       

中标供应商：                   
签订日期：               年       月       日
目  录

一、广西壮族自治区政府采购合同书 
二、合同附件
1、中标通知书
2、招标项目采购需求
3、招标文件的澄清和修改（如有）
4、资格声明函
5、开标一览表
6、商务条款偏离表
7、货物需求偏离表
8、售后服务承诺
9、中标供应商澄清函（如有）
10、其他与本合同相关的资料（如有）
广西壮族自治区政府采购合同（格式）

          合同编号：                
招标人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  

采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

1.供货一览表

      分标

	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。除非另有明确约定，甲方无需向乙方支付额外任何价款、费用或报销。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。乙方所提供的产品必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方应确保货物能够安全、流畅、稳定使用，满足甲方日常工作使用需求。
    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，也未对产品设置任何权利负担，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷（包括但不限于索赔、诉讼、行政调查）的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担（包括因此支出的诉讼费、律师费、和解赔偿金及其他费用）。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或另行取得授权的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失（包括但不限于甲方因另行采购产品与取得授权所增加的成本与费用）。

    乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具、清单等。并对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。

    2.货物的运输方式：         不限         。乙方所采用的运输方式须确保运输方式符合本合同采购货物的特点且满足采购时限要求。货物应在约定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输及损耗已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵交货地点  。

4.货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点，货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    第五条　交付和验收

    1.交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 南宁市五象新区秋月路8号广西国际壮医医院 。

    2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4.甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

    5.招标人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6.甲方对验收有异议的，在乙方到货并安装、调试完，收到乙方可以开展验收工作的书面通知后七个工作日内向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后     日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。乙方在期限内不予书面答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

    第六条　安装和培训

    1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

    第七条  售后服务、保修期

    1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

    2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。 

    3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。乙方在接到甲方通知后拒不响应或在前述期限内（节假日正常计算期限）无法解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三方维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。

    第八条　付款方式

1.在双方签订合同且乙方足额递交履约保证金后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，项目实施完成并通过验收后支付通过验收部分的剩余款项（不计利息）。
2.每期付款前乙方须开具合同约定金额的增值税发票给甲方，乙方未及时向甲方开具发票的，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何逾期付款违约责任。
第九条　 履约保证金

1.按合同金额的5%收取（乙方如为中小企业的，履约保证金按合同金额的2%收取）。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
3.乙方应于甲方支付预付款前足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且乙方履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。
4.乙方履行合同期间违约行为给甲方造成损失的，甲方有权选择直接从履约保证金扣除，且乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内补充因弥补甲方损失而减少的履约保证金。
5.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行负责。
6.履约保证金指定账户：
开户名称：广西国际壮医医院
开户银行：交通银行南宁青秀山支行
银行账号：451060505018010046011
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1.乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

    2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

    3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完），收到乙方可以开展验收工作的书面通知后七个工作日内进行验收。

    2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

    5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

    第十三条  货物包装、发运及运输

    1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

    2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条  违约责任

    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应自收到甲方异议后五个工作日内更换、整改完毕，更换、整改不及时的按逾期交货承担违约责任，未按合同约定对甲方的验收异议及时整改、解决或整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同，甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额1.5‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

    5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

    7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

    8.乙方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿甲方的一切经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及甲方应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于甲方因此承担的处罚、向第三方承担的违约责任或赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

    第十五条  不可抗力事件处理

    1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。一方对货物质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对货物质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务，否则甲方有权立即解除本合同，要求乙方在收到甲方返还要求之日起5日内返还甲方已支付的所有款项，并赔偿甲方因此产生的所有经济损失。

第十九条　签订本合同依据

1.中标通知书

2.招标项目采购需求

3.招标文件的澄清和修改（如有请提供）

4.资格声明函

5.开标一览表

6.商务条款偏离表

7.货物需求偏离表

8.售后服务承诺

9.中标人澄清函（如有请提供）

10.其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份，代理机构一份，合同签订后二个工作日内在“广西政府采购云平台”进行合同备案。
	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件1：
廉洁供货（服务）不提供“回扣”承诺书
广西国际壮医医院：
    我方对廉洁供货（服务）不提供“回扣”作出以下承诺：
一、在采购、合同执行、验收等任何环节，不以任何理由向院方人员贿赂，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由个人支付的各种费用等。
二、不与院方人员及其亲属从事本项目相关的物资买卖及中介活动，不转包、违法分包项目。
三、不与其他竞标(卖)人相互串标，不采取任何手段排挤其他竞标(卖)人参与公平竞争和损害院方利益。
四、不私下接触院方人员，不以弄虚作假的方式参加竞标。
五、积极配合院方信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。
六、若有院方人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，我方立即向院方纪检监察部门举报。
七、若违反上述条款，院方有权立即取消本次合作项目(如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止执行)；情节严重的，列入院方的黑名单，三年内禁止参加院方组织的所有采购活动。
         承诺方：
日期：     年    月    日

附件2：
安全生产管理协议
甲方：广西国际壮医医院

乙方：

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《广西壮族自治区安全生产条例》有关精神，严格落实安全生产法律法规要求，做好重大事故隐患的防范，明确双方各自的安全生产管理职责，经双方共同商定，签订本协议。

一、甲方的权利与职责

（一）权利

1.甲方有权进入乙方生产作业场所检查安全生产工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。

2.甲方有权检查、监督乙方劳动防护用品的配置情况，对不合格的劳动防护用品禁止使用。

3.甲方有权对乙方自带工具、设备进行安全检查，对不符合安全规定的工具、设备禁止使用。

4.对检查中发现的重大隐患和问题，甲方有权向乙方发出“整改通知书”。乙方如拒不整改，甲方有权要求乙方停止作业整顿，并向有关部门报告，由此而产生的一切损失和费用，由乙方承担。

（二）职责

1.对乙方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

2.发现安全问题，及时督促乙方整改，积极配合有关部门与乙方共同做好事故的调查和善后处理工作。

3.甲方使用的医疗、变配电、医用气体、消防、燃气和机械式停车库等设备设施，其设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应符合强制性国家标准或者强制性行业标准。

4.不使用未取得许可生产、未经检验或检验不合格的、国家明令淘汰或已经报废的设备。

5.甲方使用的设备发生过事故或者存在明显故障，应对其进行全面检查、消除事故隐患，才能继续使用。

6.定期排查监督管理部门认为属于安全生产或重大事故隐患的其他情形。

二、乙方的权利与职责

（一）权利

1. 乙方有权提出甲方统一协调涉及双方的重大安全生产问题。

2. 乙方有权依法自主行使安全生产管理工作。

（二）职责

1.必须具备安全生产条件或者相应资质。

2.乙方的主要负责人和安全生产管理人员，须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，做到持证上岗。特种作业人员、特种设备安全管理和作业人员，必须按有关规定取得相应从业资格证书上岗。

3.服从甲方对其安全生产工作的管理和协调，配合甲方的安全生产监督检查。如发生生产安全事故，须立即向甲方报告，并按有关规定向有关主管部门报告，积极配合甲方和有关部门做好事故调查和善后处理工作。

4.未经甲方批准，不能擅自关闭或者破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，以及篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

5.乙方使用的房屋建筑不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

6.生产废料等固废物应按规定定期清理，暂存期间应按甲方指定地点存放，不得随意堆放。

7.乙方使用的燃气设备应保障其正常使用，必须安装可燃气体报警装置。

8.严禁在作业区域内使用和储存易燃易爆化学物品。定期监测生产环境中的有毒、有害物质，超过国家规定标准的，要限期治理达标。

9.执行国家制定的消防法规，定期进行防火检查，实行定点、定人、定职责的消防管理机制，应做到层层有人管、处处有人抓，切实把消防工作落实到实处。

10.排列货物要整齐，杜绝摆放易燃、易爆物品，院内严禁吸烟。

11.严禁乱拉乱接电线，禁止把电动车开进住院楼、门诊楼、行政楼内，电动车必须到指定地点充电。

12.乙方如有转包项目，应与转包方签订安全生产管理协议，并报送甲方备案。

13.乙方在甲方场所开展任何可能引起安全隐患的工作、操作，须报甲方同意。

14.乙方在履行合同作业或者服务期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在履行合同作业或者服务期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。

三、其他约定

1.本协议未尽事宜，按照国家有关规定执行。

2.本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

	甲方（章）：广西国际壮医医院


	乙方（章）：



	法定代表人或委托代理人签字：


	法定代表人或委托代理人签字：



	签订日期：    年   月   日
	签订日期：     年  月   日


附件I：
政府采购项目合同验收报告（格式）

    根据政府采购合同（采购合同编号：​                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	序号
	名    称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定
是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	 (应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：


	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	中标（或成交）供应商签字或盖章：
联系电话：

                     年  月   日
	招标人的意见（盖章）：
联系电话：

   年  月   日


备注：本报告单一式三份（招标人1份、中标人1份、采购代理机构1份）。

附件II：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供
应

商

申

请
	采购项目编号：

	
	采购项目名称： 

	
	该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

联系人：

联系电话：

                                       供应商签章

                                     年     月    日



	采
购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人：

联系电话：

                                         单位签章

                                      年     月    日


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部办理履约保证金退付事宜。
第六章 投标文件格式
第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）
投标文件
（电子投标文件）
	项目名称：
	

	采购方式：
	

	项目编号：
	

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称(电子签章)：                              

                   日期：  年  月  日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是招标人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则投标无效。
  投标人名称(公章)：                                     年    月    日
七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标保证金的相关证明复印件…………………………………………（页码）

六、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

七、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

八、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致：                      （采购代理机构名称）
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。
投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：
	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	1  ……
2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对商务条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的商务条件做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标保证金的相关证明复印件

六、投标人情况介绍

（格式自拟）
  投标人名称(电子签章)：
                                                    日期：  年  月  日

七、投标人类似的业绩证明文件

（如有请提供相关业绩，根据评分办法要求自行列表）

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、配置清单……………………………………………………………………（页码）
三、项目实施组织方案…………………………………………………………（页码）
四、售后服务承诺书……………………………………………………………（页码）

五、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

六、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

七、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

八、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表
请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	货物参数
	标的名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.应写明投标文件对技术条款的响应和偏离情况；

3.应对照招标文件“第二章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术条件做出了实质性的响应，并申明技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术条款要求的，投标人必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”的，将导致投标文件无效。

4.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、配置清单

货物配置清单
分标号（如有）：                 

	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件作无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则投标文件作无效处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、项目实施组织方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
四、售后服务承诺书

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

八、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
一、投标函
致：                      （采购代理机构名称）
我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与招标人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3） 与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4） 向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                                项目编号：                  

投标人名称：                        
	序号
	标的名称
	品牌（如有）、生产厂家
	规格型号
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                            （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，具体填写标的名称、生产厂家、规格型号，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、中小企业声明函
说明：
1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。
2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，招标人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第六节 其他文书、文件格式

1.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

   本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                    投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，招标人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
2. 关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
第七章 质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函（格式）

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
招标人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        

采购项目编号：                 包号：              
招标人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

招标人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
品目序号�



名称�



依据的标准�
�












1�









A020101计算


机设备�
★A02010104台式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010105便携式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010107平板式微型计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
























2�





















A020106输入


输出设备�









A02010601打印设备�
A0201060101喷墨打


印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060102激光


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060104针式


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�



A02010604显示设备�
★A0201060401液晶


显示器�
《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�
�
�



A02010609图形图像输入设备�






A0201060901扫描仪�
参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521


中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求�
�
3�
A020202投影


仪�
�
�
《投影机能效限定值及能效等级


（GB32028）�
�



4�
A020204多功


能一体机�
�
�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
5�
A020519泵�
A02051901离心泵�
�
《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）�
�









6�









A020523制冷


空调设备�









★A02052301制冷压缩机�






冷水机组�
《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）�
�
�
�
�



水源热泵机组�
《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）�
�






�
�
�
溴化锂吸收式冷水机�
《溴化锂吸收式冷水机组能效限�
�
�
�
�
组�
定值及能效等级》（GB29540）�
�
�
�









★A02052305空调机组�
多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管�
�
�
�
�
(制冷量>14000W)�
送风式空调机组能效限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB37479）�
�
�
�
★A02052309专用制�



机房空调�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
冷、空调设备�
�
及能效等级》（GB19576）�
�
�
�






A02052399其他制冷�






冷却塔�



《机械通风冷却塔第1部分：中�
�
�
�
�
�
小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）�
�
�
�
空调设备�
�
《机械通风冷却塔第2部分：大�
�
�
�
�
�
型开式冷却塔》（GB/T7190.2�
�



7�



A020601电机�
�
�
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）�
�



8�
A020602变压�



配电变压器�
�
《三相配电变压器能效限定值及�
�
�
器�
�
�
能效等级》（GB20052）�
�



9�
★A020609镇�



管型荧光灯镇流器�
�
《管形荧光灯镇流器能效限定值�
�
�
流器�
�
�
及能效等级》（GB17896）�
�






























10�



























A020618生活


用电器�



A0206180101电冰箱�
�
《家用电冰箱耗电量限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB	12021.2）�
�
�
�


















★A0206180203空调


机�









房间空气调节器�
《转速可控型房间空气调节器能�
�
�
�
�
�
效限定值及能效等级》（GB�
�
�
�
�
�
21455-2013），待2019年修订发�
�
�
�
�
�
布后，按《房间空气调节器能效限�
�
�
�
�
�
定值及能效等级》（GB21455-2019�
�
�
�
�
�
实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
�
�
及能源效率等级》（GB19576）《风�
�
�
�
�
(制冷量≤14000W)�
管送风式空调机组能效限定值及�
�
�
�
�
�
能效等级》（GB37479）�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�






�
�















A02061808热水器�



★电热水器�
《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB	21519）�
�
�
�
�



燃气热水器�
《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》


（GB20665）�
�
�
�
�



热泵热水器�
《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）�
�
�
�
�



太阳能热水系统�
《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）�
�


















11�















A020619照明


设备�
★普通照明用双端荧光灯�
�
《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）�
�
�
�
LED道路/隧道照明产品�
�
《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478�
�
�
�



LED筒灯�
�
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�
�
�
普通照明用非定向自镇流LED灯�
�
《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）�
�



12�
★A020910电


视设备�
A02091001普通电视设备（电视机）�
�
《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）�
�









13�






★A020911视


频设备�






A02091107视频监控设备�









监视器�
以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�



14�
A031210饮食


炊事机械�



商用燃气灶具�
�
《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）�
�












15�









★A060805便


器�



坐便器�
�
《坐便器水效限定值及水效等级》


（GB25502）�
�
�
�



蹲便器�
�
《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）�
�
�
�



小便器�
�
《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）�
�









0

