政府采购
公开招标文件（货物类）
招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：CZZC2026-G1-990034-GXYZ
采购人：广西壮族自治区民族医院
采购代理机构：广西邕政采购代理有限公司
2026年3月
目录
1第一章招标公告


8第二章采购需求


92第三章投标人须知


92第一节投标人须知前附表


99第二节投标人须知正文


122第四章评标方法及评分标准


122第一节评标方法


122第二节评标程序


126第三节评分标准


126二、综合评分法


137第四节中标候选人推荐原则


137第五节评标报告


138第五章拟签订的合同文本


150第六章投标文件格式


151第一节投标文件外层包装封面


152第二节资格证明文件格式


158第三节商务文件格式


167第四节技术文件格式


170第五节报价文件格式


181第六节其他文书、文件格式


184第七章质疑、投诉证明材料格式


185第一节质疑函（格式）


188第二节投诉书（格式）





第一章  招标公告
	项目概况
广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年4月22日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：CZZC2026-G1-990034-GXYZ
2、项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
3、采购计划文号：崇左采备[2025]2255号-001；崇左采备[2025]2255号-002；崇左采备[2025]2255号-003；崇左采备[2025]2255号-004；崇左采备[2025]2255号-005；崇左采备[2025]2255号-006；崇左采备[2025]2255号-007；
4、预算金额：666.13万元（其中分标1：149.80万元；分标2：58.00万元；分标3：59.00万元；分标4：50.00万元；分标5：200.00万元；分标6：98.00万元；分标7：51.33万元；）
5、最高限价：666.13万元（其中分标1：149.80万元；分标2：58.00万元；分标3：59.00万元；分标4：50.00万元；分标5：200.00万元；分标6：98.00万元；分标7：51.33万元；）
6、采购需求：
	分标1：预算金额149.80万元；最高限价：149.80万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	大通道脊柱内镜融合手术系统及配套手术器械
	1套
	一、内窥镜1支，参数要求： 
1.1、视向角≥15°。
1.2、视场角≥75°。

	……具体内容详见招标文件“第二章采购需求”


	分标2：预算金额58.00万元；最高限价：58.00万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	多功能血管超声诊断仪（TCD）
	1套
	1、主要技术规格及系统参数
1.1、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；
1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

	……具体内容详见招标文件“第二章采购需求”


	分标3：预算金额59.00万元；最高限价：59.00万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	呼吸机
	2套
	一、概述：
1、除具备基本通气模式之外，还具备其他先进的通气模式。
2、监测项目及报警内容全面。

	……具体内容详见招标文件“第二章采购需求”


	分标4：预算金额50.00万元；最高限价：50.00万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	中央监护系统
	1套
	一、中央监护系统参数
1、基本信息
1.1中文操作界面；
1.2支持Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 工作站；

	……具体内容详见招标文件“第二章采购需求”


	分标5：预算金额200.00万元；最高限价：200.00万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	中央空调主机
	1套
	1. 采用标准
合同设备的设计、制造、试验和包装应符合以下重要标准和规范，且不限于以下标准和规范，若对应的标准和规范在技术文件发出前已颁布最新版本，以最新版为准。上述标准和规范与设计、合同文件有矛盾的地方，以严格为准。

	……具体内容详见招标文件“第二章采购需求”


	分标6：预算金额98.00万元；最高限价：98.00万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	全自动生化分析仪
	1套
	1、仪器类型 ：随机任选式全自动生化分析系统；
2、检测范围：满足门急诊肝功、肾功、血糖、血脂，特定蛋白，药物浓度，电解质、心梗心衰标志物、生殖激素、传染病抗原抗体、重症标志物等项目检测要求，可提供脂血，黄疸，溶血等血清指数检测；

	……具体内容详见招标文件“第二章采购需求”


	分标7：预算金额51.33万元；最高限价：51.33万元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	病理全流程信息管理与质控系统（专业版病理系统）
	1套
	1.为临床科室提供标准规范的电子病理检查申请单，规范病理检查申请，无纸化条码管理；
2.根据病理检查医嘱信息自动匹配电子申请单，支持通过不同类型字段向HIS系统拉取患者信息并自动填写申请单；

	……具体内容详见招标文件“第二章采购需求”


7、合同履行期限：详见招标文件采购需求。
8、本项目不接受联合体投标。
二、投标人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：
（1）1分标、2分标、3分标、4分标、6分标投标人须按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。
（2）5、7分标：无。
三、获取招标文件
1、时间：2026年3月31日至 2026 年4月8日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）
2、获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）获取的招标文件编制。
3、售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年4月22日09时30分（北京时间）
2、投标和开标地点：
（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）开标地点：在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：本项目不收取投标保证金
2、采购意向公开链接：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购2025年11月至12月政府采购意向https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=g38Wm0PDp8xHPXWEWJeRzQ==
3、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网 (http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西.崇左）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/）。
4、本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
7、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
9、本项目采用远程异地评标，评标主场设在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），分会场设在柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼5楼）。
10.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷 ”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10 号）， 供应商可凭中标（成交）通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷 ”融资。
（具体详见招标文件中关于“政采贷 ”相关信息）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：广西壮族自治区民族医院
地址：南宁市明秀东路232号
项目联系人：陆工  
联系电话：0771-3112167
2、采购代理机构信息
名称：广西邕政采购代理有限公司
地址：南宁市青秀区民族大道180号（威壮大厦）22层2210～2217室
联系电话：0771-2225338
3、项目联系方式
项目联系人：黄秋梅、罗霞
电话：0771-2225338
广西邕政采购代理有限公司
2026年3月31日
第二章采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.采购需求中标注“●”号条款为重要技术参数。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任
5. 本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业
	货物需求一览表

	标段
	分标1

	采购清单及货物参数

	序号
	采购货物的名称
	货物参数
	数量
	单位
	分项预算合计（万元）

	
	1
	大通道脊柱内镜融合手术系统及配套手术器械
	一、内窥镜参数及配置要求： 
1.1、视向角≥15°。
1.2、视场角≥75°。
1.3、工作通道直径6.0mm～7.5mm。
1.4、外径≤10 mm。
1.5、工作长度≤125 mm。
1.6、物镜尺寸≥2.8mm。
1.7、内窥镜镜体为一体成型。
1.8镜子配置清单
序号
说明及规格
数量
1
脊柱内窥镜
1支
2
内窥镜灭菌盒
1个
二、手术器械参数及配置要求：
2.1、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度＞220mm。
2.2、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度＞200mm。
2.3、扩张管1支，内径＞6.5mm，外径≤10.0mm，长度＞160mm
▲ 2.4、工作套管1支，后端带把手，管道外壁为螺纹；内径＞10.0 mm，外径≤13.5mm，长度＜125mm。
▲2.5、长开口带把手工作套管1支，内径＞4.5mm，外径＜6mm，长度＞230mm。
2.6、稳定套管1支，内径＞4.5mm，外径＜6.0mm，长度≤200mm。
2.7、镜下扩孔钻1支，内径＞4.5mm，外径＜6.0mm，长度≥250mm。
2.8、手柄1个，能与镜下扩张钻配套使用。
2.9、可拆卸式咬骨鞘管手柄2把。
2.10、咬骨钳1把，直径≥5.5mm，工作长度≤250mm，钳口为40°，工作宽度≥3.0mm。
2.11、咬骨钳1把，直径≥5.5mm，工作长度≤250mm，钳口为40°，工作宽度≤2.0mm。
2.12、弧形咬骨钳1把，直径≤4.0mm，工作长度≤250mm，钳口为40°，前端弧形上翘角度≥5°，工作宽度≤1.5mm。
2.13、咬切钳1把，工作长度≤250mm，外管直径≥5.5mm，内管直径≤4.5mm。
2.14、去骨椎1支，外径≥4.5mm，长度≤320mm。
2.15、神经拉钩1支，直径≤2.7mm，长度＞270mm。
2.16、剥离子1支，直径≤2.5mm，长度＞270mm。
2.17、骨凿1支，直径≤2.7mm，长度＞270mm。
2.18、榔头1把，工作端为可耐高温塑料。
2.19、剥离子1支，长度＞270mm，外径≤3.5mm；工作端弧形：宽度≥4.5mm，长度＞15mm。
2.20、刮勺1支，直径≥4.5mm，长度＜280mm；工作端为弧形刮勺，总高度＞5.5mm。
2.21、抓钳4把，咬切钳1把；工作端活动的连接方式均为无销钉滑轨结构。
2.21.1咬切钳1把，头端弧形上翘。弧形角度≥15°，直径≤3.0mm，工作长度＜280mm。
2.21.2 抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≥3.5mm，钳口上翘角度≥45°，钳口总高度≥4.4mm，工作长度＜280mm。2.21.3 抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≤3.0mm，钳口上翘角度≥45°，工作长度＜280mm。
2.21.4抓钳1把，工作端为勺型。直径≥4.5mm，工作长度＜280mm。
2.21.5抓钳1把，工作端为勺型。直径≤3.0mm，工作长度＜280mm。
2.22、18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm。
2.23、能归类放置全部器械的消毒灭菌托盘2个。
2.24、手术器械配置清单
序号
说明及规格
数量
1
定位针
1支
2
定位丝
1支
3
锥形扩张管
1支
4
锥形扩张管
1支
5
锥形扩张管
1支
6
带把手螺纹工作套管
1支
7
长开口工作套管
1支
8
方型抓钳
1把
9
勺型小号抓钳
1把
10
弧形抓钳
1把
11
弧形小号抓钳
1把
12
弧形鸭嘴咬切钳
1把
13
过切咬切钳 
1把
14
咬骨钳手柄
1把
15
咬骨钳手柄
1把
16
咬骨钳
1把
17
咬骨钳
1把
18
弧形咬骨钳
1把
19
球形手柄
1个
20
镜下扩孔钻
1支
21
骨铲
1把
22
刮勺
1把
23
弧形剥离子
1把
24
神经拉钩
1把
25
神经剥离子
1把
26
骨科通条（去骨锥）
1支
27
骨锤
1把
28
稳定套管
1支
29
器械灭菌盒
2个
三、脊柱内镜融合手术工具包参数及配置要求：
3.1、细齿扩孔钻2支，后端带手柄，内径＞10.0mm，外径＜12.0mm，长度＜130mm。
3.2、半齿扩孔钻1支，后端带手柄，内径＞10.0mm，外径＜12.0mm，长度＜130mm。
3.3、镜下扩孔钻1支，内径＞4.0mm，外径＜6.0mm，长度≥250mm。
3.4、手柄1个，能与镜下扩孔钻配套使用。
3.5、旋切刀1把，能插入内窥镜工作通道，插入部直径＜5.0mm， 工作长度＞250mm；工作端：宽度＜3.0mm，长度＞8.0mm。
3.6、扩张管1支，内径＞6.5mm，外径＜12.0mm，长度＞160mm。
3.7、工作套管1支，前端阶梯型斜面，内径＞11mm，外径＜13mm，长度＜110mm。
3.8、工作套管1支，前端斜面，内径＞10mm，外径＜12mm，长度≥125mm。
3.9、工作套管1支，前端斜面，内径＜10.5mm，外径＞11.0mm，长度≥125mm。
3.10、骨凿1支，长度≥240mm，直径＞5.5mm。
3.11、快装式手柄1个，外径≥9.5mm，宽度＞80mm。
3.12、快装式手柄1个，外径≥9.5mm，宽度＞60mm。
3.13、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≤8.0mm。
3.14、铰刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm，工作端高度≥9.0mm。
3.15、刮刀1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；工作端高度≤7.0mm。
3.16、方凿1支，长度＞320mm，直径≤4.5mm；工作端宽度＜10mm。
3.17、刮勺1支，直径≤4.0mm，长度＞300mm；工作头端：角度＞70°，宽度≥4.5mm。
3.18、工作套管1支，长度＜130mm，内径＞10mm；外径＜15mm。
3.19、工作套管1支，内径≥14mm，外径≤15mm，长度≥125mm，半开口形态，后端手柄长度≥60mm。
3.20、推杆1支，直径＞7.0mm，长度＞190mm。
3.21、工作套管1支，后端喇叭形开口，内径＞7.0mm，外径＜10mm，长度＞200mm。
3.22、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个。
3.23、镜下融合手术器械（后路融合工具）配置清单
序号
说明及规格
数量
1
细齿扩孔钻
1支
2
细齿扩孔钻
1支
3
半齿扩孔钻
1支
4
镜下扩孔钻
1支
5
球形手柄
1个
6
内镜偏心刮刀（旋切刀）
1把
7
锥形扩张管
1支
8
带把手阶梯型斜面工作套管
1支
9
带把手宽窗工作套管
1支
10
带把手窄窗工作套管
1支
11
月牙形骨铲
1支
12
快装手柄 
1把
13
快装手柄
1把
14
内镜铰刀
1把
15
内镜铰刀 
1把
16
内镜刮刀 
1把
17
内镜方型骨铲 
1把
18
90°刮勺
1把
19
椭圆形工作套管
1支
20
半开口工作套管 
1支
21
脊柱植入物推送器
1支
22
漏斗型工作套管
1支
23
器械灭菌盒
1个
四、可加温加压冲洗系统参数要求
4.1、系统工作电源：AC220V,50Hz，环境温度: +10℃～+40℃。
4.2、相对湿度：30﹪～75﹪。
4.3、大气压强：50 kpa～106kpa。
4.4、灌注泵功率40W，工作流量可调节范围：0～535ml/min，可选连续或脉冲工作模式；冲洗压力可调节范围：5.3～33.3kpa（40～250mmHg）。
4.5、恒温器功率450～750W，温度可调节范围：25℃～37℃，精确度达0.1℃，最高温度不超过37℃；控温模式：采用数字显示控制系统，完全由微电脑自动控制。
4.6、一次性使用加温冲洗管路，支持由环氧乙烷灭菌。
4.7、灌注方式多种模式设置,适应各种科室不同镜种的使用。
4.8、液晶显示屏数字化颜色动态智能显示。
4.9、恒温器安全模块控制单元通过反馈保护装置实时采集关键数据进行分析处理，及时自动控制加温启动、暂停、报警和停止操作。
4.10、智能加温加压，在保证手术安全情况下、低水压、低水量、仍能保持视野清晰。
4.11、压力数值调节精度为1mmHg，流量数值调节精度为10ml/min以达到精确控压、控流的要求。
4.12、温度数值调节精度为0.1℃，以达到精确控温要求。
4.13冲洗系统配置清单
可加温加压冲洗系统配置表
1
恒温器
1台
2
灌注泵
1台
3
一次性使用加温冲洗管路（接泵）
10套
4
台车
1台
内窥镜摄像系统
（一）高清摄像、摄像头参数
5.1.1、全高清图像传感技术1/2.8”CMOS，提供全高清画质。
5.1.2、图像解析度：1125条垂直扫描线，逐行扫描，水平清晰度：≥1244线。
5.1.3、分辨率：≥1920（H）×1080（V），（纵横比16：9），60帧Full HD。
5.1.4、输出像素：≥208万像素。
5.1.5、数字输出：主机自带全高清图像录制、播放、储存功能。录制的视频为≥1080P，具备手术模式选择，能针对不同手术还原最佳视频。
5.1.6、可通过OSD菜单可以对摄像机的一些详细参数如亮度、饱和度、增益、背光补偿、进行调节。
5.1.7、手术模式：至少具有5种不同的内镜手术场景模式，并可以自定义；一键式切换内镜模式，方便操作，适用不同科室。
5.1.8、光学适配器：F15-F25变焦、F16mm、F20mm、F22mm均应配备。
5.1.9、摄像头手柄功能具有两个按键，可遥控≥12种功能按键。
5.1.10、图像冻结：一键式单幅冻结图像。
5.1.11、白平衡：自动白平衡控制和手动控制。
5.1.12、信号输出：具有HDMI、CVBS、DVI-D、VGA、3G-SDI视频输出和复合视频输出。
5.1.13、摄像头：消毒、浸泡IPX7。
5.1.14、曝光控制：自动曝光控制，自动识别光亮强弱 ,自动调整图像光亮度。
5.1.15、图像亮度：可手动、自动调整。
5.1.16、信噪比：≥36 dB。
5.1.17、采集方式：可进行视频和图片采集，视频采集分辨率≥1920×1080；存储方式：内置USB，外置SD接口；录制格式：符合目前各项主流录制格式；图片格式：符合目前各项主流图片格式；界面操作：具备实时操作显示，随时录制及拍摄。
5.1.18、显示屏：≥5寸彩色液晶高灵敏触摸屏，显示连续、工作时间、设定工作功率。
5.1.19、可接纤维软镜及硬镜，消除网格功能，在纤维镜下呈现高清晰的图像。
5.1.20、为便于医院对后续相关临床案例进行国际间易于互认的行业交流及知识成果的发表、转化等，产品应具有CE认证。
（二）医用冷光源参数
5.2.1、为满足对该配套功能系统的性能稳定以及一站式便利性售后服务需求，应与摄像主机同品牌。
5.2.2、冷光源功率： ≥100VA ，LED灯，光输入孔规格≤∅10。
5.2.3、色    温： 5700K （“投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂家公开发布的宣传彩页或技术说明资料作为证明文件”）。
5.2.4、光通量：≥800Lm。
5.2.5、显色指数：≥90。
5.2.6、噪    声：≤55dB。
5.2.7、时间显示：可累计记录工作时间。
5.2.8、LED灯珠寿命≥20000小时。
5.2.9、显示屏显示：≥5寸液晶屏，显示连续、工作时间、设定工作功率。
5.2.10、光输出口：可配不同接头 狼牌、史托斯、奥林巴斯等（可定制）。
5.2.11、一键切换20%、40%、60%、80%、100%亮度输出; 亮度精度可达到1%。
5.2.12、面板小按扭针对不同手术的需求，亮度可进行30W、60W、100W一键调节。
5.2.13、为便于医院对后续相关临床案例进行国际间易于互认的行业交流及知识成果的发表、转化等，产品应具有CE认证。
（三）内窥镜摄像系统医用监视器
5.3.1、显示尺寸：≥27寸监视器。
5.3.2、分辨率：≥1920*1080逐行扫描。
5.3.3、色彩空间：Native/sRGB/Auto。
5.3.4、色彩色域：85%NTSC。
5.3.5、医疗校正曲线：GAMMA1.8/2 .0/2 .2/2 .4/sRGB/DI -COM/User1/User2/Native。
5.3.6、屏幕比例：16:09
5.3.7、最高亮度：≥1000cd/m²(典型值)。
5.3.8、对比度：1000:1(典型值)。
5.3.9、输入接口：RGB(YPbPr)  /DVI/SDI/AV/S-VIDEO。
5.3.10、输出接口：3G-SDI。
5.3.11、响应时间：≤14MS（TYP）。
5.3.12、MTBF：>30,000小时。
（四）内窥镜摄像系统导光束
5.4.1、Φ4mm×3m 耐高温光纤。
（五）专用仪器车
5.5.1、塑钢材料台车轻便无需组装。
（六）内窥镜摄像系统配置清单
编号
名称
单位
数量
1
内窥镜摄像系统
套
1
2
医用全高清摄像头
个
1
3
医用内窥镜冷光源
台
1
4
高清医用监视器
台
1
5
导光束
条
1
6
专用台车
台
1
7
定制U盘
个
1
8
转接头（根据医院需求定制）
个
4
六、低温等离子体多功能手术系统整机的参数 
6.1、主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。
6.2、触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时显示；汽化、切割，功率≤300W； 消融、止血，功率≤80W；插入不同功能的刀头，不同颜色分别显示不同的功率档位； 时间从0-999秒可调或0档不计时。
6.3、主机采用双频设计：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。
6.4、等离子体止血、消融温度40~60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40~70℃。
6.5、双极或多极设计，不用负极板，更安全、更便捷。
6.6、主机和刀头均有芯片，功率档位根据手术类型已设定好工作区间，术中设定好合适默认工作能量，无需反复调节。6.7、主机采用全智能数字控制电路，具备以下四种功能：
a)具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。
b)具有功率档位消融深度程控技术，以保证增生部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。
c)具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。工作使用连续波有效地防止组织粘连和渗透达到最快、有效、精准、安全的治疗。
6.8、主机具有自动检测刀头和附件连接功能，如果连接不好，主机会有报警声音提示，减少误操作。
6.9、使用双脚踏分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。
6.10、电击防护：I类，CF型。
6.11、配套刀头有独立的注册证。配置有一次性使用和可重复性使用两种刀头。
6.12、刀头采用合金钛钢耐磨材料，制作工艺应不低于激光焊接技术,不易脱落。
6.13、主机可以自动识别控制刀头的使用次数和功率、档位、无需反复调节。
6.14、刀头种类多，有可弯曲刀头、颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、后路靶点刀头、侧路靶点刀头、孔镜汽化修复止血刀头、关节镜下等多种刀头可供选择。配5把可重复使用刀头，刀头型号根据用户需求。
6.15、整机质保期≥2年.
6.16、低温等离子体多功能手术系统报价：
①要求系统、硬件分项报价
②要求报配套刀头的最高限价
6.17低温等离子体多功能手术系统配置清单
序号
配置名称
数量
1
低温等离子体多功能手术系统
1台
2
双功能脚踏控制板
1只
3
一次性刀头
5把
4
可重复使用刀头
5把

	1
	套
	149.80

	▲一、商务要求
合同签订时间
自中标通知书发出之日起15日内与采购人完成合同签订。
交付使用时间及地点
1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起60天内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。
3.交货方式：现场交货。
质保期（保修期）
1.在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于 2 年（货物需求一览表中若有专项规定的，从其规定）。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。
售后服务要求
1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试，并负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2.提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。
3.在保修期内：
（1）本批采购的货物发生质量问题时，应在2小时内电话服务应答，12个小时内提供现场维修服务，24小时内排除故障或提供应急措施（保修期内为免费服务）。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。
（2）中标人所供货物半年内修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用中标人承担。
（3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换有质量问题的货物。
（4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。
（5）货物如因故障维修超过2 天（含2天）的，保修期相应顺延，顺延期为实际停机时间的3倍。
（6）保修期内每年巡检保养≥2次，如中标人不按约定履行，采购人有权按5000元/次/台收取违约金。
（7）货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
（8）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含≥5年的年费，在该承诺的年限内如软件有更新，不再额外收取更新费用。
（9）中标人须在投标文件中提供货物常用配件及耗材的清单及费用（格式自拟）。
（10）免费送货上门，在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。
（11）提供产品终身维修服务，并确保至少6年内提供产品零配件的供应。
（12）中标人负责对采购人的使用操作人员进行培训，所提供的设备培训方案包括但不限于以下内容：设备基本知识、操作规程，正确操作步骤和注意事项，包括设备的开关机、参数设置、工作流程等；安全防护：包括防止交叉感染的措施、设备维护保养的方法、事故应急处理等；故障排除：培训应使操作人员能够掌握设备的常见故障类型和解决方法，以快速排除设备故障，确保设备正常运行。
（13）投标人本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。
付款方式
1.合同价款分三期支付：
第一期在货物安装且验收合格后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的30%;
第二期在货物验收合格满六个月后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的70%;
第三期在货物验收合格满十二个月后，甲方收到乙方开具的发票起 10个工作日内支付至合同总价的100%.
2.每一期付款时乙方需提供请款报告、足额发票及货物运行正常的报告。
注：如乙方属于《中华人民共和国中小企业促进法》规定的中小企业的，付款时将根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等政策进行相应调整。
报价及要求
1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。
2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。
3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、招标代理服务费，以及所有的不定因素的风险等。
5.中标人在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该等单价及/或费用。
6.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。
7.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
8.保险
若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
9.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
履约保证金
本项目不收取履约保证金。
知识产权及其他要求
1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。
3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。
5.中标供应商提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
6.中标后发现中标供应商提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。
验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收合格的，费用由采购人承担，验收不合格的，费用由中标人承担。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）验收标准：
1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。
（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。
（6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。
（7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一：
①设备配置清单或装箱单；
②供货商的营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证、授权书（均须加盖公章）；
③生产制造商的营业执照、医疗器械注册证（含附件）、产品注册登记表、备案凭证（均须盖公章）；
④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）；
⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）；
⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。
二、与实现项目目标相关的其他要求
（一）投标人的履约能力要求
质量管理、企业信用要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
能力或者业绩要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
（二）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（三）验收事项其他说明
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
（四）进口产品及核心产品说明
▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

2.本分标核心产品为第五项内窥镜摄像系统。
（五）其他要求
1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、风险控制等）和售后服务方案（包括但不限于：技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案、培训服务等）。
2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书、检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。
3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。
三、其他说明
▲1.本分标以分标预算金额为最高限价（具体见本招标文件第一章），评审时以最高限价为评审依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。
▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



	货物需求一览表

	标段
	分标2

	采购清单及货物参数

	序号
	采购货物的名称
	货物参数
	数量
	单位
	分项预算合计（万元）

	
	1
	多功能血管超声诊断仪（TCD）
	1、主要技术规格及系统参数
1.1、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点。
1.2、取样容积：1-20 mm连续可调。
1.3、探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm。
1.4流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s。
▲1.5、增益范围：1～60dB可调。
1.6、滤波频率：支持0、50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz、700Hz、800Hz共11个档位。
▲1.7、主机内置≧15.6英寸全电容触摸屏显示器。
1.8、电池：主机内置大容量电池，断电检查时间≧4小时。
2 、软件功能
2.1、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）、TCD颅内压值(TICP)。
2.2、支持测量方式：两点测量、三点测量、H测量、直线测量、DFI测量、钉子波测量。
2.3、同时工作通道数：支持单通道、双通道、三通道。
2.4、常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度。
2.5、双通12深：双通道每通道可同时显示6个深度图谱；各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度。
2.6、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示。
2.7、异常血流提醒功能：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒。
2.8、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）。
2.9、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路25条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性。
2.10、教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测。
2.11、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。
2.12、颈脑血管手术脑循环监测模块
术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况。
术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落。
▲2.13、神经重症脑循环监测模块
（1）辅助识别振荡波、钉子波。
（2）自动计算血流方向指数(DFI)、净剩血流速度(NFV)、自动计算尖小收缩峰峰值流速、收缩期持续时间。
（3）自动计算TCD颅内压值(TICP)。
（4）自动计算Lindegaard指数，辅助判定蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发生及严重度。
2.14、静脉溶栓/机械取栓监测模块
实时预报血管再通程度，辅助判定TIBI分级。
2.15、脑血流动力学监测模块
自动计算屏气指数(BHI)、血流速度增快百分率(PCi)、血流自动调节指数(ARI)。
2.16、脑循环微栓子监测模块
（1）栓子和伪迹自动识别。
（2）M-模监测微栓子高强度轨迹功能。
（3）智能发泡结果分级。
（4）智能语音识别发泡试验。
（5）双向栓子计数。
（6）栓子直方图统计单通道、双通道分别显示。
2.17、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程。
▲2.18、配备无线遥控器：可远距离无线操控，不受线缆束缚，具有自定义按键功能。
2.19、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告。
2.20、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单。
2.21、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等。
2.22、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据。
2.23、支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统。
探头配置
3.1、探头要求：PW 1.6M探头1个，CW/PW双模式4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个。
3.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；
配置清单
序号
部件名称
数量
备注
1
主机（含经颅软件）
1台
2
电线组件
1根
5
多普勒超声探头
1把
2M探头
6
多普勒超声探头
1把
1.6M探头
7
多普勒超声探头
1把
4M探头
8
多普勒超声探头
1把
2M监护左
9
多普勒超声探头
1把
2M监护右
10
监护头架
1套
11
台车
1台
12
遥控器
1个
13
电池
1组
含于主机内
14
图像输出设备
1台

	1
	套
	58.00

	▲一、商务要求
合同签订时间
自中标通知书发出之日起15日内与采购人完成合同签订。
交付使用时间及地点
1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起60天内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。
3.交货方式：现场交货。
质保期（保修期）
1.在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于三年（货物需求一览表中若有专项规定的，从其规定）。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。
售后服务要求
1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试，并负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2.提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。
3.在保修期内：
（1）本批采购的货物发生质量问题时，应在2小时内电话服务应答，12个小时内提供现场维修服务，24小时内排除故障或提供应急措施（保修期内为免费服务）。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。
（2）中标人所供货物半年内修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用中标人承担。
（3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换有质量问题的货物。
（4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。
（5）货物如因故障维修超过2 天（含2天）的，保修期相应顺延，顺延期为实际停机时间的3倍。
（6）保修期内每年巡检保养≥2次，如中标人不按约定履行，采购人有权按5000元/次/台收取违约金。
（7）货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
（8）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含≥5年的年费，在该承诺的年限内如软件有更新，不再额外收取更新费用。
（9）中标人须在投标文件中提供货物常用配件及耗材的清单及费用（格式自拟）。
（10）免费送货上门，在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。
（11）提供产品终身维修服务，并确保至少6年内提供产品零配件的供应。
（12）中标人负责对采购人的使用操作人员进行培训，所提供的设备培训方案包括但不限于以下内容：设备基本知识、操作规程，正确操作步骤和注意事项，包括设备的开关机、参数设置、工作流程等；安全防护：包括防止交叉感染的措施、设备维护保养的方法、事故应急处理等；故障排除：培训应使操作人员能够掌握设备的常见故障类型和解决方法，以快速排除设备故障，确保设备正常运行。
（13）投标人本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。
付款方式
1.合同价款分三期支付：
第一期在货物安装且验收合格后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的30%;
第二期在货物验收合格满六个月后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的70%;
第三期在货物验收合格满十二个月后，甲方收到乙方开具的发票起 10个工作日内支付至合同总价的100%。
每一期付款时乙方需提供请款报告、足额发票及货物运行正常的报告。
注：如乙方属于《中华人民共和国中小企业促进法》规定的中小企业的，付款时将根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等政策进行相应调整。
报价及要求
1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。
2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。
3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、招标代理服务费，以及所有的不定因素的风险等。
5.中标人在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该等单价及/或费用。
6.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。
7.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
8.保险
若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
9.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
履约保证金
本项目不收取履约保证金。
知识产权及其他要求
1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。
3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。
5.中标供应商提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
6.中标后发现中标供应商提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。
验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收合格的，费用由采购人承担，验收不合格的，费用由中标人承担。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）验收标准：
1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。
（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。
（6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。
（7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一：
①设备配置清单或装箱单；
②供货商的营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证、授权书（均须加盖公章）；
③生产制造商的营业执照、医疗器械注册证（含附件）、产品注册登记表、备案凭证（均须盖公章）；
④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）；
⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）；
⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。
二、与实现项目目标相关的其他要求
（一）投标人的履约能力要求
质量管理、企业信用要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
能力或者业绩要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
（二）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（三）验收事项其他说明
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
（四）进口产品及核心产品说明
▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.本分标为单项产品采购，无核心产品。
（五）其他要求
1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、风险控制等）和售后服务方案（包括但不限于：技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案、培训服务等）。
2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书、检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。
3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。
三、其他说明
▲1.本分标以分标预算金额为最高限价（具体见本招标文件第一章），评审时以最高限价为评审依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。
▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



	货物需求一览表

	标段
	分标3

	采购清单及货物参数

	序号
	采购货物的名称
	货物参数
	数量
	单位
	分项预算合计（万元）

	
	1
	呼吸机
	一、概述：
1、设备适用于成人、儿童。
2、监测项目及报警内容全面。
3、操作简单，能避免发生人机对抗。
4、一体化内置压缩机。
二、通气模式
1、基本通气模式：
间歇指令正压通气 VC-CMV。
辅助间歇指令正压通气 VC-AC。
同步间歇指令通气 VC-SIMV。
同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMVPS。
持续气道正压SPN-CPAP。
持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS 。
双相气道正压通气PC-BIPAP。
无创通气NIV。
叹息Sigh。
窒息通气Apnea V。
2、其他通气功能：压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以压力上限为送气压力以压控方式输送设置潮气量。
三、技术指标
1、潮气量：50-1500ml。
2、呼吸频率：2-80bmp。
3、吸气时间：0.2-10s。
4、吸气流速：0-196L/min。
5、吸气压力：1-90mbar。
6、呼气末正压/叹息PEEP：0-45mbar。
7、压力支持Psupp：0-50mbar。
8、吸入氧浓度：21-100%。
9、涡轮提供最大流速及持续流速：250L/min。
10、吸气触发灵敏度：1-15Lpm。
11、吸气终止灵敏度：5－75％PIF。
12、窒息通气报警：15-60s。
13、▲具备漏气补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min。
四、监测项目
1、大尺寸(>=12寸)彩色触摸显示控制屏。
2、屏幕所有显示内容均可自定义。
3、▲非压差式流量传感器，精确度高。
4、吸入氧浓度。
5、吸入潮气量。
6、呼出潮气量。
7、自主呼吸潮气量。
8、总呼吸频率。
9、自主呼吸频率。
10、流量。
11、机械分钟通气量。
12、自主分钟通气量。
13、分钟泄漏气量。
14、气道峰压。
15、平台压。
16、平台时间。
17、平均压。
18、呼气末正压PEEP。
19、吸气时间。
20、吸呼比。
21、压力、流量、容量与时间的波型。
22、气道阻力。
23、▲Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内。
24、▲呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环。
25、浅频呼吸指数RSB。
26、表格化数据。
27、趋势图。
28、记事本。
五、报警项目
1、智能三级声光报警系统。
2、气源报警。
3、气道压力（高/低）报警。
4、呼吸频率（高/低）报警。
5、吸入潮气量过高报警。
6、分钟通气量（高/低）报警。
7、窒息报警。
8、吸入氧浓度（高/低）报警。
9、管道脱落/泄漏报警。
10、吸入气体温度过高报警。
11、机器故障报警。
六、操作系统
1、操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作）
2、具有操作安全保护功能
七、特殊功能
1、一体化雾化功能
2、▲智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟
3、吸气保持功能
4、参数调节防错功能
5、波形冻结功能
6、开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿
7、漏气测定及自动补偿功能
8、▲待机功能
9、呼吸机可进行功能升级
10、断电后电池供电时间≥30分钟
11、整机维保≥3年
八、呼吸机配置清单
数量
描述
1台
主机
1付
车架
1片
灰尘过滤片
1片
空气过滤片
1个
机械臂
1个
模拟肺
20个
 流量传感器
1根
中心供氧管道
2个
呼出阀
2套
呼吸管路
1台
加温湿化器

2个
湿化水罐

	2
	套
	59.00

	▲一、商务要求
合同签订时间
自中标通知书发出之日起15日内与采购人完成合同签订。
交付使用时间及地点
1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起60天内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。
3.交货方式：现场交货。
质保期（保修期）
1.在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于3年（货物需求一览表中若有专项规定的，从其规定）。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。
售后服务要求
1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试，并负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2.提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。
3.在保修期内：
（1）本批采购的货物发生质量问题时，应在2小时内电话服务应答，12个小时内提供现场维修服务，24小时内排除故障或提供应急措施（保修期内为免费服务）。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。
（2）中标人所供货物半年内修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用中标人承担。
（3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换有质量问题的货物。
（4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。
（5）货物如因故障维修超过2 天（含2天）的，保修期相应顺延，顺延期为实际停机时间的3倍。
（6）保修期内每年巡检保养≥2次，如中标人不按约定履行，采购人有权按5000元/次/台收取违约金。
（7）货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
（8）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含≥5年的年费，在该承诺的年限内如软件有更新，不再额外收取更新费用。
（9）中标人须在投标文件中提供货物常用配件及耗材的清单及费用（格式自拟）。
（10）免费送货上门，在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。
（11）提供产品终身维修服务，并确保至少6年内提供产品零配件的供应。
（12）中标人负责对采购人的使用操作人员进行培训，所提供的设备培训方案包括但不限于以下内容：设备基本知识、操作规程，正确操作步骤和注意事项，包括设备的开关机、参数设置、工作流程等；安全防护：包括防止交叉感染的措施、设备维护保养的方法、事故应急处理等；故障排除：培训应使操作人员能够掌握设备的常见故障类型和解决方法，以快速排除设备故障，确保设备正常运行。
（13）投标人本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。
付款方式
1.合同价款分三期支付：
第一期在货物安装且验收合格后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的30%;
第二期在货物验收合格满六个月后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的70%;
第三期在货物验收合格满十二个月后，甲方收到乙方开具的发票起 10个工作日内支付至合同总价的100%。
2.每一期付款时乙方需提供请款报告、足额发票及货物运行正常的报告。
注：如乙方属于《中华人民共和国中小企业促进法》规定的中小企业的，付款时将根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等政策进行相应调整。
报价及要求
1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。
2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。
3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、招标代理服务费，以及所有的不定因素的风险等。
5.中标人在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该等单价及/或费用。
6.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。
7.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
8.保险
若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
9.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
履约保证金
本项目不收取履约保证金。
知识产权及其他要求
1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。
3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。
5.中标供应商提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
6.中标后发现中标供应商提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。
验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收合格的，费用由采购人承担，验收不合格的，费用由中标人承担。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）验收标准：
1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。
（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。
（6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。
（7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一：
①设备配置清单或装箱单；
②供货商的营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证、授权书（均须加盖公章）；
③生产制造商的营业执照、医疗器械注册证（含附件）、产品注册登记表、备案凭证（均须盖公章）；
④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）；
⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）；
⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。
二、与实现项目目标相关的其他要求
（一）投标人的履约能力要求
质量管理、企业信用要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
能力或者业绩要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
（二）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（三）验收事项其他说明
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
（四）进口产品及核心产品说明
▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.本分标为单项产品采购，无核心产品。
（五）其他要求
1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、风险控制等）和售后服务方案（包括但不限于：技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案、培训服务等）。
2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书、检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。
3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。
三、其他说明
▲1.本分标以分标预算金额为最高限价（具体见本招标文件第一章），评审时以最高限价为评审依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。
▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



	货物需求一览表

	标段
	分标4

	采购清单及货物参数

	序号
	采购货物的名称
	货物参数
	数量
	单位
	分项预算合计（万元）

	
	1
	中央监护系统
	一、中央监护系统参数
1、基本信息
1.1中文操作界面。
1.2支持Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 工作站。
1.3支持双屏显示，可灵活切换屏幕显示方式，最多可连接64位病人。
1.4可收集并显示的床旁病人监护仪病人数据包括：心电 （3 导联或5导联）、呼吸（心电）、ST、ARR、血氧、体温、 NIBP、 IBP、etCO2、C.O.以及通过 BISx 设备获得的 BIS 测量数据。
2、数据存储
2.1可进行≥240小时的图形和表格趋势数据存储和回顾。
2.2可保存96或240小时全息波形。
2.3▲支持每台床旁监护仪的≥240小时报警事件存储 （最多18000 个）。
2.4支持每台床旁监护仪≥240小时血压测量（最多18000 次）。
2.5可回顾每台床旁监护仪≥240小时 C.O.测量（最多18000 次）。
2.6可回顾每台床旁监护仪≥240小时内的PAWP测量 （最多18000次）。
3、数据连接/输出
3.1支持有线方式连接床旁设备。
3.2支持网络激光打印或PDF文档输出。
3.3支持HL7数据协议集成/输出。
3.4可通过Mirth Connect连接EMR进行数据双向传输。
4、远程操作
4.1在可正常运行flashplayer终端的前提下，可通过院内的任意一台电脑对中央站数据进行网页访问。
4.2用户可在中央站进行远程测血压。
5、报警控制
5.1用户可在中央站进行批量报警设置。
5.2用户可通过中央站进行双向报警控制。
5.3中央监护工作站配置清单
序号
货物名称
数量
1

中央站软件

1

2

中文说明书

1

3

中控主机
1

4

实时图像输出装置
1

5

交换机

1

6

静态图像输出记录系统
1

病人监护仪参数
1、硬件&软件
1.1监护能力成人，儿童，新生儿。
1.2硬件&软件系统
1.2.1、≥15英寸380mm高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率≥（1024×768），≥10通道，最大支持13道波形。
1.2.2、单个通道可同时显示小趋势、波形和参数。
1.2.3、屏幕布局可定制，可同屏显示NIBP测量历史记录。
1.2.4、支持≥5种语言选择。
1.2.5、▲具有大字体显示功能，同屏最大支持13道波形显示。
1.2.6、▲数据存储：可存储最大240小时趋势数据，所有参数均可以表格或图形格式存储，同时支持至少1200 个NIBP 测量数据、200个参数报警事件和200个心律失常事件的存储。
1.2.7、数据回顾：监护仪：能提供全部监护参数的≥ 150小时趋势数据回顾，至少1200 个NIBP 测量数据、200 个参数报警事件和200个心律失常事件的回顾。
1.2.8、▲监护仪能提供≥96小时全息波形回顾，可存储病人在手术中的全部波形数据。
1.2.9、具有多个数据接口，包含VGA输出接口、Medibus/X接口、AG scio模块接口、太网口、USB接口、模拟输出、护士呼叫系统和同步除颤接口等。
1.2.10支持参数报警记录、趋势记录、药物计算、滴定表记录和回顾记录。
1.2.11▲内置可充电锂离子电池，≥240分钟 。
2、测量参数
2.1心电
2.1.1、标配ECG 5导联。
2.1.2、可选3/5导联，最多达7道心电波形同屏显示。
2.1.3、心率测量范围：
成人：15 bpm 到 300 bpm。
小儿/新生儿：15 bpm 到 350 bpm。
2.1.4、标配3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度
2.1.5、监护仪标配多种高级心律失常分析。
2.2呼吸速率
呼吸导联：I 或 II。
测量方法：胸阻抗法。
测量范围：成人：0 rpm 到 120 rpm。
2.3无创血压  
测量方法：示波法。
测量模式：手动、自动、连续。
参数显示：收缩压、舒张压、平均压。
2.4体温   
标配双通道体温，支持温差测量。
可测量位置：皮肤、口腔、直肠。
测量范围：0 ℃到 50 ℃。
2.5脉搏血氧饱和度
一体化软指套设计。
测量范围：0% 到 100%。
可测量灌注指数（PI），测量范围：0-10。
SPO2灵敏度可调。
2.6有创血压
标配3道有创血压。
测量范围：-50 — 300 mmHg。
压力标签ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压。
2.7脑电双频指数 BIS
测量原理：采集和处理的脑电信号来监护脑部的镇静深度。
可同时显示1道脑电波形和测量参数。
测量参数：初级参数：BIS指数 (0-100)。
次级参数：信号质量指数（SQI）（0-100%），抑制比（SR）（0-100%）， EMG（30-80dB），频谱边界率（SEF）（0.5-30.0 Hz），TP（40-100dB）。
监护仪主机可以进行BIS波形趋势的回顾。
脑电频宽：0.25 Hz ~100 Hz。
扫描速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。
2.8后续应支持升级配置
2.9监护仪配置清单
序号
货物名称
数量
1
监护仪主机

12
2
血氧探头

12
3
无创血压袖带

12
4
5导心电导联线

12
5
电源线
12
6
脑电双频指数 BIS
2
7
电池
12
8
有创压电缆

12
9
腔内温度探头

12
10
合格证
12
11
说明书
12

	1
	套
	50.00

	▲一、商务要求
合同签订时间
自中标通知书发出之日起15日内与采购人完成合同签订。
交付使用时间及地点
1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起60天内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。
3.交货方式：现场交货。
质保期（保修期）
1.在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于3年（货物需求一览表中若有专项规定的，从其规定）。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。
售后服务要求
1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试，并负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2.提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。
3.在保修期内：
（1）本批采购的货物发生质量问题时，应在2小时内电话服务应答，12个小时内提供现场维修服务，24小时内排除故障或提供应急措施（保修期内为免费服务）。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。
（2）中标人所供货物半年内修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用中标人承担。
（3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换有质量问题的货物。
（4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权解除合同并要求中标人全额退还已支付的对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。
（5）货物如因故障维修超过2 天（含2天）的，保修期相应顺延，顺延期为实际停机时间的3倍。
（6）保修期内每年巡检保养≥2次，如中标人不按约定履行，采购人有权按5000元/次/台收取违约金。
（7）货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
（8）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含≥5年的年费，在该承诺的年限内如软件有更新，不再额外收取更新费用。
（9）中标人须在投标文件中提供货物常用配件及耗材的清单及费用（格式自拟）。
（10）免费送货上门，在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。
（11）提供产品终身维修服务，并确保至少6年内提供产品零配件的供应。
（12）中标人负责对采购人的使用操作人员进行培训，所提供的设备培训方案包括但不限于以下内容：设备基本知识、操作规程，正确操作步骤和注意事项，包括设备的开关机、参数设置、工作流程等；安全防护：包括防止交叉感染的措施、设备维护保养的方法、事故应急处理等；故障排除：培训应使操作人员能够掌握设备的常见故障类型和解决方法，以快速排除设备故障，确保设备正常运行。
（13）投标人本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。
付款方式
1.合同价款分三期支付：
第一期在货物安装且验收合格后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的30%;
第二期在货物验收合格满六个月后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的70%;
第三期在货物验收合格满十二个月后，甲方收到乙方开具的发票起 10个工作日内支付至合同总价的100%。
2.每一期付款时乙方需提供请款报告、足额发票及货物运行正常的报告。
注：如乙方属于《中华人民共和国中小企业促进法》规定的中小企业的，付款时将根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等政策进行相应调整。
报价及要求
1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。
2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。
3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、招标代理服务费，以及所有的不定因素的风险等。
5.中标人在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该等单价及/或费用。
6.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。
7.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
8.保险
若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
9.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
履约保证金
本项目不收取履约保证金。
知识产权及其他要求
1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。
3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。
5.中标供应商提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
6.中标后发现中标供应商提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。
验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收合格的，费用由采购人承担，验收不合格的，费用由中标人承担。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）验收标准：
1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。
（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。
（6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。
（7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一：
①设备配置清单或装箱单；
②供货商的营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证、授权书（均须加盖公章）；
③生产制造商的营业执照、医疗器械注册证（含附件）、产品注册登记表、备案凭证（均须盖公章）；
④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）；
⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）；
⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。
二、与实现项目目标相关的其他要求
（一）投标人的履约能力要求
质量管理、企业信用要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
能力或者业绩要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
（二）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（三）验收事项其他说明
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
（四）进口产品及核心产品说明
▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.本分标为单项产品采购，无核心产品。
（五）其他要求
1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、风险控制等）和售后服务方案（包括但不限于：技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案、培训服务等）。
2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书、检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。
3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。
三、其他说明
▲1.本分标以分标预算金额为最高限价（具体见本招标文件第一章），评审时以最高限价为评审依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。
▲2.投标人就本分标需求中全部内容作分项报价，合计报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。



	货物需求一览表

	标段
	分标5

	采购清单及货物参数

	序号
	采购货物的名称
	货物参数
	数量
	单位
	分项预算合计（万元）

	
	1
	中央空调主机
	一、制冷主机：采用标准
合同设备的设计、制造、试验和包装应符合以下重要标准和规范，且不限于以下标准和规范，若对应的标准和规范在技术文件发出前已颁布最新版本，以最新版为准。上述标准和规范与设计、合同文件有矛盾的地方，以严格为准。
1）热泵和冷水机组能效限定值及能效等级
GB19577-2024
2）蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组
GB/T18430.1-2024
3）制冷和空调设备噪声的测定
JB/T 4330-1999
4）建筑节能与可再生能源利用通用规范
GB 55015-2021
5）项目相关技术文件
▲二、本项目采购的冷水机组属于国家节能产品政府采购品目清单内的政府强制采购产品，投标人投标时必须提供有效的节能产品认证证书扫描件。
三、因住院楼属于连续运行的重要公共医疗保障场所，空调机组的长期高负荷运行稳定性和可靠性要求较高。为避免后续使用过程中因意外故障导致不可预知的诉讼或相关赔偿程序发生质量责任界定不清情形而额外产生的各类追责成本，同时确保售后服务和质量责任的统一管理以保障住院环境的连续稳定运行，机组配套的压缩机应选用与机组同品牌的产品，不允许采用OEM贴牌产品，变频水冷螺杆机组与螺杆式风冷热泵机组应为同品牌产品。如使用其他替代方案的，应在投标文件中提供替代方案及详尽论证过程及资料，以证明具备充分的方案可替代性。
四、压力容器合规要求
▲4.1因本设备涉及压力容器部件，提供设备的制造满足国务院《特种设备安全监察条例》的证明材料的扫描件。
五、变频螺杆式冷水机组招标需求
变频螺杆式水冷冷水机组
序号
项目
参数值
投标参数
响应情况
1
▲机组名称
变频螺杆式水冷冷水机组
数量1台
2
▲单机制冷量
≥830kw（国标工况），不允许负偏差
3
电机电源
380V/3Ph/50Hz

4
▲机组总输入电功率
≤153.7kw（国标工况）                                           
5
▲制冷剂
R134a或其它环保安全无毒冷媒
6
▲能效（COP）
≥5.0（设计工况）
≥5.4（国标工况）
7
▲能效（IPLV）

≥8.3（国标工况GB/ T 18430. 1)一级能效
8

蒸发器进出水温度
7/12℃（设计工况）
9

蒸发器水流量 m3/h
(供应商按实际填写响应)
10

蒸发器水侧压降 kPa
≤60Kpa（设计工况）
11

蒸发器流量变化范围
(供应商按实际填写响应)
12

冷冻水污垢系数 ㎡℃/KW
0.01760
13
冷凝器进出水温度
32/37℃（设计工况）
14

冷凝器水流量m3/h
(供应商按实际填写响应)
15

冷凝器流量变化范围
(供应商按实际填写响应)
16

冷凝器水侧压降 KPa
≤55Kpa（设计工况）
17

冷却水污垢系数 ㎡℃/KW
0.0440
18

▲启动柜形式
变频启动
19

▲压缩机、电机形式
双螺杆式压缩机，电机可采用半封闭式或开式
20

●电机冷却方式
冷媒冷却
21

蒸发器形式
壳管满液式或降膜式
22

冷凝器形式
壳管满液式或降膜式
23
●能量调节范围及方式
20%~100%无级调节
24
●运行重量
≤3950kg
25
控制中心
中文触摸屏微电脑控制器
26
▲设备长宽高（mm）
≤2900×1400×2000
26
机组占地面积
≤4.1㎡
27
机组噪音
≤84dBA
28
机组承压
≥1.0MPa
六、变频螺杆式冷水机组技术要求
1.工厂组装的单体机组应包括但不限于冷冻油和制冷剂R134a的初始运行充注、控制系统、启动柜等。由冷水机组的制造商进行配线和检测。机组的驱动器应适用于由交流电源3相，380V ±10％，50Hz 供电。
2.压缩机
2.1.机组配套的压缩机应采用双螺杆式压缩机，以保证压缩机长期运行的可靠性及稳定性并有保护压缩机的多项功能，能充分保证压缩机的安全运转。
2.2.压缩机壳体的连接应具有良好的密封性，以减少出现制冷剂泄漏。
2.3.压缩机、电机和传动机构应安排成便于维修结构。压缩机与电机之间宜采用不会漏油的半封闭式结构，即便于维护又无泄漏隐患。
2.4.电机传动宜减少中间环节，降低故障点、提供机组安全性和节能性。如机组不能避免采用增速齿轮应符合中国相关的标准，尽量降低转速、磨损和噪音。
2.5.压缩机应装有工厂安装的润滑系统，在压力下向各轴承和传动机构等输油。
2.6.压缩机应是完全能现场维修的。
2.7.螺杆式冷水机组其单台机组宜采用单个无级调节压缩机，避免多个压缩机频繁启动，增加故障率。
2.8.螺杆式冷水机组压缩机转子宜采用平衡性好、使用寿命长的形式。
2.9.压缩机电机
（1）鼠笼型异步电动机；电压等级：380V；F级绝缘、B级温升。
（2）电动机的技术要求应符合GB755、GB1032及IEC等相关标准和规定。
（3）电动机应具备必须的电流、电压保护及热保护。
（4）电动机选用的绝缘材料对制冷剂和润滑油应有稳定的化学性质而不被溶解，不应出现发泡、变质或其他破坏绝缘的现象。
（5）电机采用机组冷媒冷却，无需机房空气冷却，如采用机房空气冷却，必须提供电机散热计算书，并解决机房热量问题。相关费用包含在总价中。
（6）电子转子应安排成只需少量压缩机拆卸就能拆除或维修，并且不用拆卸制冷剂主接管。
（7）电机应装两个电机绕组温度传感器。
（8）电机应配置接线箱，并提供冷冻胶以方便对电缆处保温。
（9）电机防护等级不得低于IP54。
3.蒸发器和冷凝器应是壳管式结构，各成一体。机组应用高性能铜管、钢壳和管板连同制作的水箱一起加工。换热器铜管要求采用专用高效螺纹管，保温材料应采用专用橡塑材料。
4.机组须配备减震隔震装置，其装置及采取措施的费用包含在投标报价中。
5.机组控制、安全和诊断要求
5.1.控制系统中心应使冷水机组从启动至停机实现自动化。一旦通上电，控制系统就执行全部必要的控制和安全保护的功能，包括工况和故障等监测控制。所有重要的信息均能在显示屏上显示出来，能自动记录。
5.2.控制
（1）标配可触摸液晶控制屏。
（2）采用自适应控制保证冷水机组在恶劣条件下不停机。
（3）机组应实现互联互通，可任意指定机组担任主控机组，同时随带控制器，控制器及其配套控制软件应服从Modbus协议向外开放，配套带有符合上述协议的网关接口。采购人无须增加费用就能接入BAS网络系统对冷水机组进行监控。
（4）机组应提供下列标准信息（但不仅仅限于以下内容）：
蒸发器进/出水温度、冷凝器进/出水温度、冷冻水温度及设定、油压力、吸气/排气压力、吸气/排气温度、蒸发器液位、运行时间及启动次数。
（5）机组应具有日程功能。机组控制应能配置成手动或自动启动/停机。在自动操作模式下，控制装置应能自动按照用户编制的使用日程表启停冷水机组。
（6）控制系统应有能在冷水机组运行和停机的任何时刻来检查和改变进出水设定点和用电量限制设定点的能力。
（7）控制系统应提供密码保护的服务功能，防止非操作人员改变设定值和其它控制参数。    
（8）控制系统应能在验证是否已有水流的前提下自动或手动启动/停止冷热水机组。
（9）控制系统应能使压缩机平缓停机，面板上有故障显示。
6.安全装置
6.1.包括压力、温度和电气如在以下任何一种情况发生时，机组应能自动停机（不仅限以下内容）。
电机超电流、电压过高或过低 、轴承油温过高、吸气压力过低、压缩机排气压力过高、油压过低、无水流、启动器发生故障、防结冻保护。
以上任何一种保护性限制都要求手动复位，并显示警报信息。如在电源故障后能自动再启动，则应不须手动复位。
6.2.控制系统应该探明接近保护极限的情况并在警报发生前采取自动校正措施。
7.诊断和服务
7.1.系统只要收到一个启动的指令就应执行一系列预启动检查，以确定压力、温度等是否在预启动的限制范围内，据此允许启动进行。
7.2.自诊断的控制检测应该是控制系统的一个组成部分，能快速辨别失效的元件。一旦控制检测开始，应检查所有压力和温度传感器，以保证它们在正常工作范围内。
7.3.所有传感器都应具有快速拆解装置，不用更换整个传感器接线就能更换传感器。
8.投标人还须相应配备以下附属设备
8.1.机组保温
8.2.水流联锁装置。 
8.3.电脑控制系统用电气控制箱。
8.4.启动柜。
9.产品的防护、包装及运输
9.1供方在交货前须提供产品的具体防护措施，由采购人按使用场景对应的国家相关劳工防护要求认可。
9.2招标文件中所列货物均采用标准包装，货物的包装运及至交货地点由投标人负责，费用含在报价内。设备应有良好的外包装，设备的可动部分应扎牢或固定。
9.3包装上标明各种储存、放置、运输标志，所有备件应加以标签。包装的整体性能应满足装卸、固定、运输等各环节的要求，并应具有防雨储存、防潮、防损坏的措施，确保设备运达现场的完好无损。
七、螺杆式风冷热泵机组招标需求
螺杆式风冷热泵机组
序号
项目
参数值
投标参数
响应情况
1
▲机组名称
螺杆式风冷热泵机组
2
▲单机制冷/制热量
单机制冷量≥422kw，单机制热量≥415kw（国标工况），不允许负偏差
3
电机电源
380V/3Ph/50Hz
4
▲机组总输入电功率
≤131.4kw（国标工况）                                           
5
▲制冷剂
R134a或其它环保安全无毒冷媒
6
▲能效（COPc）
≥3.20（国标工况）
7
▲能效（CSPF）
≥3.65（国标工况）
8
▲进出水温度
7/12℃,40/45℃（设计工况）
9
水流量 m3/h
56
10
水侧压降 kPa
≤25Kpa（设计工况）
12
冷冻水污垢系数 ㎡℃/KW
0.0180
13
▲压缩机、电机形式
双螺杆式压缩机，电机可采用半封闭式或开式
14
●电机冷却方式
冷媒冷却
15
换热器形式
壳管满液式或降膜式
23
●能量调节范围及方式
30%~100%无级调节
24
●运行重量
≤4600kg
25
控制中心
中文触摸屏微电脑控制器
26
▲设备长宽高（mm）
≤5000×2300×2400
26
机组占地面积
≤11.5㎡
27
机组噪音
≤77dBA
28
机组承压
≥1.0MPa
八、螺杆式风冷热泵机组技术要求
12.1.机组可正常启动并运行的条件：制冷运行时，进风温度满负荷时-10°C ~46°C，冷水出水温度4°C ~15°C。制热运行时， 进风温度满负荷时-10°C~21°C，热水出水温度30°C ~55°C。 
12.2.
12.2.1半封闭式双螺杆压缩机，内置止回阀防止压缩机反转。
12.2.2机组经济器管路上安装消音器以降低气流脉冲造成的噪音。
12.2.3滑阀进行冷量调节，最小冷量可达30%。
12.2.4压缩机不带负载启动，压缩机电机采用制冷剂吸气冷却并配有防过热温度传感器。
12.2.5压缩机轴承应满足机组最大负载时可至少累计运行73000小时。
12.2.6压缩机油分离器内部自带排气消音器，降低排气脉冲引起的噪音 压缩机底部安装专用设计的减震垫, 能够缓冲压缩机的启动冲击。
12.2.7可清洗带可拆卸端盖壳管式蒸发器，内外螺纹无缝铜材换热管与管板胀管密封，壳体外部安装19mm 的聚氨酯泡沫隔热层，导热系数小于0.28W/(K·m2 ) 
12.2.8两侧端盖均具有排水口及排气口。
12.2.9标准机组采用同侧进出水管设计，卡箍式柔性连接避免震动传递并允许水管适度偏心对接。
12.2.10配备电子流量开关，摒弃靶片式或压力式开关。
12.3风机
12.3.1低噪直驱风机包括叶轮和旋转护罩，以确保叶片和风扇出口之间最佳的无泄漏性。单体型叶轮，采用防腐复合材料，满足动静态平衡要求。送风方式垂直向上。
12.3.2风扇的护罩采用涂有聚乙烯的钢丝格栅。
12.3.3三相电机为隔热等级F、防护等级IP54，效率不低于76%，使用隔离开关完成独立过载保护。
12.4盘管
12.4.1冷凝器由若干并排V 形盘管组成并配备过冷器。盘管由铜管与铝制波形翅片机械组装而成, 并有亲水涂层。
12.5制冷剂环路
12.5.1制冷剂回路包括压缩机、油分离器、高低压力安全阀、四通换向阀、储液器、气液分离器、液管截止阀、经济器、干燥过滤器、视液镜、长冲程电子膨胀装置、以及制冷剂和润滑油的全套充注装置。
12.6电源控制箱
12.6.1机组应在380V/3/50 (380 V +10%/-10%)点电源条件下运行。
12.7底座和外壳
12.7.1机架由卷边钢板制成，外部涂覆平均厚度为200 微米的两层油漆（底漆、面漆）。控制箱板采用上了漆的镀锌钢，根据GB1771 标准可承受500 小时的盐雾试验。
12.8机组控制
12.8.1机组控制装置包括：配备非易失性存储器的微处理器、人机操作界面、LOCAL（本地）/ OFF（关）/ REMOTE（遥控）/ CCN（CCN网络）选择器、以及≥7英寸触摸屏功能
12.8.2压力传感器用于测量压缩机吸气口、排气口压力及油压。
12.8.3温度传感器用于测量蒸发器进出水温度，冷凝器进风温度。
12.8.4机组能够完成以下功能：
（1）自动平衡压缩机运行时间：
电子膨胀阀自动调整制冷剂流量精确控制吸气过热度和水侧换热温差。
默认出水温度控制，并同时监控回水温度。
可通过远程信号或机组运行时间表激活预设机组加载上限冷量（0~100%）或电流。
允许设定两组机组运行时间表，以实现机组启动控制、加载上限控制和设定点设置。
可实现两台机组主从控制。
（2）诊断功能：
显示屏可显示机组设定点、包括温度、压力、各台压缩机电流、运行时间等系统运行参数。
快速检测功能：机组开机前对各种电路开关、断路器、接触器进行快速检测。
（3）安全保护：
机组配备各种必要的组件并结合控制系统避免以下机器损坏：
制冷时冷冻水温度过低。
制热时空调水温度过高。
电流不平衡。
压缩机过载。
气温过高时压缩机自动卸载。
压力过低或过高。
电流过载。
油压过低。
缺相保护。
提供常规报警（本地提示）及远程警报提示。
九、冷却塔
（一）静音型冷却塔技术要求
▲1、设备型式与基本技术规格要求：
设备选型要求：横流开式冷却塔；基本技术规格：单台冷却塔循环流量：≥400m3/h，采用变频电机，额定功率≤15kw，设计供/回水温度37/32℃（湿球温度28℃），采用超低转速静音型风机，风机转速不得大于204rpm±5%，要求增加静音配置，运行噪音要求：昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。
2、每台冷却塔应包括但不限如下结构：
镀镁铝锌钢框架结构件、风筒、水盆盖板；高锌层镀镁铝锌耐腐蚀合金钢板的围护侧板；出排风口消音装置、进风口消音装置；耐腐蚀玻璃钢水盆底板；专用散热填料、布配水平衡系统、风机、电机、减速机、内部检修平台及外部进塔内的梯子、外部上塔顶的梯子安全护笼、塔顶四周安全围栏，风机防护网、进水、回水口法兰接口、排污口附件、必要的备件等。投标方应保证供货设备需是全新的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术经济性能符合本技术标准要求的。
3、产品标准与规范
除本招标文件特殊规定外，投标方所提供的设备均应按CTI、ISO和GB标准，并参考下列标准和规程进行设计、制造、检验和安装，并符合《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》的规定，所用的标准版本都应是最新的。参考标准和规程如下(但不限于)：
GB/T13384－2008 《机电产品包装通用技术条件》
GB/T2406－2009《塑料燃烧性能试验方法、氧指数法》
GB/T1040－2018《塑料拉伸试验方法》
JB/T 8690－2014《工业通风机噪声限值》
JB/T9099-2014《冷却塔轴流通风机通用技术条件》
GB1236－2017《通风机空气动力性能试验方法》
GB/T13274－1991《一般用途轴流风机技术条件》
GB/T7190.1-2018冷却塔噪声试验附录B
GB/T7190.1-2018耗电比试验方法附录C
T/CECS118-20172000 《冷却塔验收测试规程》
CTI STD-201-2002 《冷却塔热工性能评价标准》
设备制造应遵守现行有关的国家标准和部颁标准，如标准更改应执行最新标准。如果所引用的标准之间不一致或本规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。
▲4、产品质量可靠性要求：
（1）投标产品系列通过冷却塔行业主管部门要求的型式检测，要求冷却能力≥100%，漂水率≤0.0001%。提供国务院《特种设备安全监察条例》要求的型式检测报告证明复印件。
（2）塔体结构钢材性能要求：根据GB/T1839-2008检验标准，钢板表面镀锌量（单面)≥400g/㎡。需提供具备资质的第三方检测机构出具的耐腐蚀合金钢板检测报告证明复印件，或者产品的自检自测报告证明复印件。采用其它技术方式实现钢结构性能表现、能实现相当于或优于本条款所要求标准对应的使用性能表现的，投标人须提供充分详细的技术论证材料及论证过程文件给评标委员会进行判定。
5、投标方应在投标文件中提供详细技术参数表，必须体现处理水量、进出水温度、功率、风机转速、风量、运行重量、材质等重要参数，冷却塔运行重量应在安装屋面受力承载范围内。
6、冷却塔结构要求
▲6.1塔体承载结构框架采用不低于Z720热浸镀锌钢或镀镁铝锌钢制作，材质需不受季节变化影响。所有的动力传动部件均承载在独立的塔体钢结构架上，其内外支撑应使整塔坚固、稳定性好，具有防腐蚀能力，满足使用年限要求；紧固螺栓/螺丝/螺母与塔体同材质或达克罗工艺处理，具有抗拒冷却水药剂腐蚀能力，使用寿命不小于15年。冷却塔风筒应配合风机和电机安装位置设计，风筒上应设置热镀锌钢或不锈钢网，防止异物坠落。采用其它技术方式实现钢结构性能表现、能实现相当于或优于本条款所要求标准对应的使用性能表现的，投标人须提供充分详细的技术论证材料及论证过程文件给评标委员会进行判定。
▲6.2冷却塔消音装置：为避免冷却塔运行噪音扰民，塔冷却塔出排风口及进风面必须设计加装消音装置，消音装置采用微孔吸音板制作，中间包衬吸音材料，不仅能够有效吸附降低冷却塔运行时产生的噪音，而且具有防腐耐用的特点。
6.3冷却塔应具备的完善检修设施，包括满足检修要求的检修通道、塔内部检修平台等。为保证安全、方便维修，冷却塔应设计有热浸镀锌钢直梯至塔顶平台和进入塔内的外部小直梯及直梯护笼。
6.4冷却塔安装时不得使用焊接，所有部件均应由螺丝拧合、固定、连接。塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性，符合抗风、抗震要求。
▲6.5塔体外侧护板采用高锌层镀镁铝锌耐腐蚀合金钢板，厚度达到1.5mm以上,以使其具有隔音、耐老化耐腐、寿命长，表面易清洁的特点，根据GB/T1839-2008检验标准，钢板表面镀锌量（单面)≥400g/㎡。采用其它技术方式实现塔体外侧护板性能表现、能实现相当于或优于本条款所要求标准对应的使用性能表现的，投标人须提供充分详细的技术论证材料及论证过程文件给评标委员会进行判定。
6.6其它部件强度应能满足安装使用及维护所需承载的要求。
▲7、冷却塔散热填料：
填料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的全新改性塑料 PVC，再生材料将不被接受，其氧指数应不小于40，达到国家B1级难燃标准，厚度≥0.3mm。填料设计应为悬挂式安装方式，不得采用胶粘方式。填料安装成型后风孔呈蜂窝状，既能满足最大进风量，又能有效收水，防止水滴外飘，要求漂水率不高于0.001%。填料片要求能在50℃（55℃）温度下正常运行。需提供具备资质的第三方检测机构出具的PVC氧指数检测报告证明复印件，或者产品的自检自测报告证明复印件。采用其它技术方式实现的填料的性能表现、能实现相当于或优于本条款所要求标准对应的使用性能表现的，投标人须提供充分详细的技术论证材料及论证过程文件给评标委员会进行判定。
8.水盆喷淋布水系统：
冷却塔布水盆必须采用高效防赌塞布水喷头，能保证散热填料的100%均匀布水，有效防止结垢堵塞，减少维护成本；冷却塔水盆加装水盆盖板，避免异物进入水盆，并防止阳光直射，避免滋生青苔。 
9.冷却塔集水盆
9.1 多台塔并联使用时，集水盆应有内连通设计或在集水盆上设有安装连通的开口，可根据需要方便封堵和打开。
9.2集水盘应设有自动补水装置，配有所需的附件、阀门及管道接口，包括自动补水口、手动补水口、溢流口、排污口、出水口、冷却塔系统联通管接口、补水管接口连浮球阀等；冷却塔的出水口须自带防涡流滤网装置；水盘应设置一下沉式水槽，可使水快速完全的排出水盘减少死水，同时脏物和杂质也随着排水可轻易冲出排污。
10.冷却塔风机、电机、减速机
10.1风机特性参数应符合设计工况要求，其主要配件（如电机）应符合有关技术规定。风机应采用高效率、高强度的结构设计，风机应为高强度中空双层机翼型铝合金轴流风机，风机叶片应强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷，正常使用寿命要求大于15年。
▲10.2风机采用超低转速静音型风机，机翼型铝合金中空大叶片设计，风机叶片不得低于6叶片，为控制运行噪音，风机转速不得大于204rpm±5%，出厂前需经经严格的动静平衡测试，叶片平衡后应有定位标识刻度，并可根据散热风量的需要可灵活调整风机叶片角度。
▲10.3电机、减速机轴承应便于调整、维护，润滑油更换的维修时间表应在维修手册内提供。电机、减速机表面采用电泳防腐技术做漆面，能够保证长时间稳定运行不掉漆、不生锈。电机应能够满足冷却塔在不同工况下高效节能运行的要求，应具备优良的防水性能，防护等级不低于IP55，绝缘耐高温等级不低于F级别。电动机电源为380V、三相、四线、50Hz，电压变化范围为±10％。
十、水泵
10.1立式静音水泵GDD100-32，Q=100m3/h，H=32m，15 KW，口径DN100mm转速1480.承压1.0Mpa。
10.2立式静音水泵GDD150-32，Q=200m3/h，H=32m，30 KW，口径DN150mm转速1480.承压1.0Mpa。
10.3立式静音水泵GDD125-32，Q=200m3/h，H=28m， 22KW，口径DN125mm转速1480.承压1.0Mpa。
十一、配置清单
1、变频螺杆式冷水机组*1套
2、螺杆式风冷热泵机组*2套
3、冷却塔*1套：
4、水泵15KW*2台；水泵22KW*2台；水泵30KW*2台。
	1
	套
	200.00

	▲一、商务要求
合同签订时间
自中标通知书发出之日起15日内与采购人完成合同签订。
交付使用时间及地点
1.交付使用时间：院方通知进场后45天内。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。
3.交货方式：现场交货。
质保期（保修期）
1.在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于24个月（货物需求一览表中若有专项规定的，从其规定）。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。
售后服务要求
1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试，并负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2.提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。
3.其它要求：
（1）投标人的售后服务机构处理所有的维修服务，并提供24小时服务。维修人员接到维修电话后须在4小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。
（2）投标人须对合同中规定的整套设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。
（3）在质保期内工作应包括免费对所有设备常规的检查、调整和润滑保养等。保修期内，每制冷周期前对系统进行一次调试，保修期满后为招标人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序、内容和频次须在投标时说明。
（4）在保质期满时，投标人工程师和采购人代表将对设备进行再次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的认可。
（5）投标人在设备投入运行后委派一名专业技术人员负责对项目进行跟踪服务。
4.投标人本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。
付款方式
1.合同价款分三期支付：

第一期在货物安装且验收合格后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的60%；第二期在货物验收合格满六个月后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的90%；第三期在货物验收合格满十二个月后，甲方收到乙方开具的发票起 10个工作日内支付至合同总价的100%.

2.每一期付款时乙方需提供请款报告、足额发票及货物运行正常的报告。

注：如乙方属于《中华人民共和国中小企业促进法》规定的中小企业的，付款时将根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等政策进行相应调整。
报价及要求
1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。
2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。
3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、招标代理服务费，以及所有的不定因素的风险等。
5.中标人在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该等单价及/或费用。
6.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。
7.投标报价包含本项目涉及的旧设备拆除、新设备安装调试和检测费用。
8.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
9.保险
若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
10.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
履约保证金
本项目不收取履约保证金。
知识产权及其他要求
1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。
3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。
5.中标供应商提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
6.中标后发现中标供应商提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。
验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收合格的，费用由采购人承担，验收不合格的，费用由中标人承担。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）验收标准：
1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。
（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。
（6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。
（7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一：
①设备配置清单或装箱单；
②供货商的营业执照
③生产制造商的营业执照
④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）；
⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）；
⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。
二、与实现项目目标相关的其他要求
（一）投标人的履约能力要求
质量管理、企业信用要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
能力或者业绩要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
（二）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（三）验收事项其他说明
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
（四）进口产品及核心产品说明
▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.本分标为单项产品采购，无核心产品。
（五）其他要求
1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、风险控制等）和售后服务方案（包括但不限于：技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案、培训服务等）。
2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书、检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。
3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。
三、其他说明
▲1.本分标以分标预算金额为最高限价（具体见本招标文件第一章），评审时以最高限价为评审依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。
▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



	货物需求一览表

	标段
	分标6

	采购清单及货物参数

	序号
	采购货物的名称
	货物参数
	数量
	单位
	分项预算合计（万元）

	
	1
	全自动生化分析仪
	1、仪器类型:随机任选式全自动生化分析系统，同时具备离心、开盖、分拣功能。
2、检测范围:满足门急诊肝功、肾功、血糖、血脂，特定蛋白，电解质、心梗心衰标志物、生殖激素、传染病抗原抗体、重症标志物等项目检测要求，可提供脂血，黄疸，溶血等血清指数检测:
▲3、仪器具有可扩展性，采用模块组合式设计，能够扩展生化分析模块和化学发光分析模块:
4、能提供与仪器配套的检测试剂及试剂可溯源性，也可以使用开放试剂，且仪器所有通道均开放。
▲5、生化分析检测速度:总测试速度≥2600测试/小时,比色法速度≥2000测试/小时，
电解质检测速度≥600测试/小时:
6、急诊功能:可在任何时间即时插入STAT急诊样品:
7、样本类型:样本类型包括血清、血浆、尿液、脑脊液，能提供一管血解决急诊生化发光共管检测方案:
8、试剂装载系统:生化试剂通道≥60个，且可打开试剂仓，大批量加载试剂。
9.分析方法:具有终点法，2点终点法,自身空白终点法，样品空白终点法，动力学法，2点动力学法等。
10.吸光度线性范围:0-3.0ABS,单波长或双波长范围340nm-800nm，至少12种波长。
11.样本处理:采用轨道式进样，同时在机样品≥100个，可使用原始管直接上级检测。
▲12.分析仪最小样本量≤1.2ul，最少反应液量≤80ul。
13.重检功能:对异常结果标本可以实时或批量自动重检。
14.恒温系统:采用循环水浴控温方式，温度精确控制在37℃±0.1℃。
15.实验室信息系统接口:支持单项、双向、智能双向通讯，免费开放RS232串口。
16、全自动生化分析仪配置清单
配置名称
配置数量
仪器进样单元
1台
标本缓冲模块
2台
ISE 电解质模块
1个
全自动生化分析模块
1台
化学发光免疫分析模块
1台
数据管理站
1台
样本数据管理软件
1套
数据自助更新模块
1个
中控主机
1台
中控主机操作台
1张
装机试剂
1套
操作说明书
1本
装机附件箱
1套

	1
	套
	98.00

	▲一、商务要求
合同签订时间
自中标通知书发出之日起15日内与采购人完成合同签订。
交付使用时间及地点
1.交付使用时间：自签订合同后接到采购方通知之日起60天内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。未验收前保管工作由中标人自行负责。
3.交货方式：现场交货。
质保期（保修期）
1.在满足国家有关产品“三包”规定的基础上，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于5年（货物需求一览表中若有专项规定的，从其规定）。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。
2.若产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的质保期超过本项目规定质保期限的，合同执行过程中按产品出厂质保期限或厂家承诺期限执行；若中标供应商承诺的质保期限优于产品出厂的质保期或产品生产厂家承诺的，以中标供应商承诺执行。
3.质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用；并负责免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。质保期满后，终身维护。
售后服务要求
1.负责送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。中标人负责安装调试，并负责现场培训相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2.提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。
3.在保修期内：
1）维修响应速度：维修电话24小时全天开通，驻点工程师2小时内到达现场，无驻点工程师12小时内到达现场。
2）产品维修：免费保修5年。
3）仪器保养：每年提供2次以上免费保养。
4）仪器校准：每年提供1次以上免费校准。
5）软件升级：软件升级全免费。
4.投标人本项目所投产品所涉及的各项软硬件均必须为正版产品，如因版权问题带来的损失由中标人负责赔偿，采购人保留进一步追偿的权利。
付款方式
1.合同价款分三期支付：
第一期在货物安装且验收合格后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的30%;
第二期在货物验收合格满六个月后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的70%;
第三期在货物验收合格满十二个月后，甲方收到乙方开具的发票起 10个工作日内支付至合同总价的100%.
2.每一期付款时乙方需提供请款报告、足额发票及货物运行正常的报告。
注：如乙方属于《中华人民共和国中小企业促进法》规定的中小企业的，付款时将根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等政策进行相应调整。
报价及要求
1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价。
2.本项目投标以人民币报价，且为含税价。
3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4.本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，采购人（或采购人委托的第三方）检测、验收所发生的一切费用，其包括但不限于：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、劳务、税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持、招标代理服务费，以及所有的不定因素的风险等。
5.中标人在投标时如有漏报单价或每单价报价中漏报、少报费用的，视为该等单价及/或费用已隐含在投标报价中，合同履行过程中不得再向采购人主张支付该等单价及/或费用。
6.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部份由中标供应商自行承担。
7.包装和运输
（1）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（2）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
（3）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（4）产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。
8.保险
若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
9.在产品验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。
履约保证金
本项目不收取履约保证金。
知识产权及其他要求
1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将解除合同，并上报监督管理部门进行处罚。
3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
4.合同签订后供货前，供应商须提供所投产品的生产制造商或国内总代理开具的售后服务书或供货证明原件。
5.中标供应商提供的中标产品使用年限介于0年到10年之间的，交货验收时要求生产日期不早于12个月，中标产品使用年限大于等于10年的，交货验收时要求生产日期不早于24个月，如生产日期早于上述要求，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。
6.中标后发现中标供应商提供相关佐证材料与实际不符，存在提供虚假材料谋取中标的将上报监督管理部门，并取消中标资格。
验收要求
1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收合格的，费用由采购人承担，验收不合格的，费用由中标人承担。
2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。
4.验收标准
（1）验收标准：
1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。
2）所供产品的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（2）货物或服务技术参数应与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权要求供应商在5日内无条件更换符合要求的产品，由此产生的费用由中标供应商承担，因此延误交货期的中标供应商承担相应的违约责任，供应商逾期15日仍未更换的，采购人有权选择单方解除本合同或部分解除本合同并要求供应商支付解除合同部分价款30%作为违约金。
3）供应商投标文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 
4）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
5）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。
6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权解除合同拒收货物，并追究供应商责任。
5.验收要求
验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
（1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。
（2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。
（3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。
（4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。
（5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究中标人的责任，由此带来的一切责任由中标人自行承担。
（6）采购人与中标人，双方对产品质量有争议协商不成且必须通过检测才能判断时，采购人有权委托具有相应资质的检测单位按照相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由采购人承担，质量检测不合格的检测费用由中标人承担。
（7）中标人须提供以下资料作为验收材料之一：
①设备配置清单或装箱单；
②供货商的营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证、授权书（均须加盖公章）；
③生产制造商的营业执照、医疗器械注册证（含附件）、产品注册登记表、备案凭证（均须盖公章）；
④设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）；
⑤设备使用说明书、宣传彩页（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）；
⑥操作规范流程图、维修手册、保养手册或者货物保养要求、电气原理图（如有须提供纸质版和电子版）。
二、与实现项目目标相关的其他要求
（一）投标人的履约能力要求
质量管理、企业信用要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
能力或者业绩要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
（二）政策性加分条件
符合节能环保等国家政策要求。
（三）验收事项其他说明
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
（四）进口产品及核心产品说明
▲1.本项目标的“全自动生化分析仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件作无效处理。投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用（包含税费）。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。投标人如所投产品为进口产品时，投标人的投标报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，所产生的加征关税等费用由投标人承担，投标人自行将此项风险综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付涉及的任何费用。

2.本分标为单项产品采购，无核心产品。
（五）其他要求
1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、风险控制等）和售后服务方案（包括但不限于：技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案、培训服务等）。
2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书、检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。
3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。
三、其他说明
▲1.本分标以分标预算金额为最高限价（具体见本招标文件第一章），评审时以最高限价为评审依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。
▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



	货物需求一览表

	标段
	分标7

	采购清单及货物参数

	序号
	采购货物的名称
	货物参数
	数量
	单位
	分项预算合计（万元）

	
	1
	病理全流程信息管理与质控系统（专业版病理系统）
	详见附件3。
	1
	套
	51.33

	▲一、商务要求
合同签订时间
自中标通知书发出之日起15日内与采购人完成合同签订。
报价要求
本次报价须为人民币报价，包含产品价、实现项目需要的接口费用、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品维保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
交货（实施）时间
合同签订后，按采购人要求 180 日内完成交付。
交货地点或服务地点
采购人指定地点。
验收标准
1.采购人和中标供应商双方按照国家强制性标准的规定（没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，按照其他强制性标准的规定）、双方合同、响应 
文件验收。验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收时中标供应商需提供包括且不限于系统文档（数据字典、表结构等）、操作手册、数据库超级管理账号、系统运行环境搭建文档、系统业务流程说明（有详细的业务走向涉及到表结构）、系统运行常见问题处理等资料，汇集成册一式二套交予采购人（包括纸质版和电子版）。
2.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 
3.验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收各方共同签署。对不符合要求或有质量问题的货物（系统）或服务视为验收不合格的，可立即要求退换，中标供应商不得拒绝和延误。
服务标准、期限、效率
运行维护期 
1.中标供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，并承诺提供不低于 3 年免费维护服务，产生的一切费用均由供应商承担。（自验收报告签字确认日起，开始进入免费维护期）。 
2.维护期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，小型故障恢复时间为 2 个小时，严重故障恢复时间为 12 小时内。 
3.免费提供每周 7 天，每天 24 小时不间断的电话支持服务，解答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；定期回访、维护，响应手段：电话、传真和电子邮件及现场服务。 
4.维护期内，若采购人有新增的信息系统需要与本项目系统做接口对接，中标供应商必须完成设备与采购人院内信息系统的接口开发，如 His、Lis、PACS 等，由中标供应商与相关厂商协商完成，采购人不再支付任何接口费用。 
5.维护期内，若有与本项目相关的国家新标准或新规范发布，中标供应商应按照国家新标准或新规范的参数要求提供免费升级服务。 
6.维护期内，中标人负责送货上门，安装调试。从通过验收即日起维护其期限内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 
培训
中标供应商基于系统软件的功能特性与用户实际操作能力，提供详尽的系统培训方案。旨在通过系统化的培训，确保系统管理人员能够独立胜任对中标供应商所供系统软件的全面管理以及日常维护工作，同时促使各级业务人员熟练掌握系统软件的操作技巧，进而确保应用系统得以充分、有效地应用。 
1.中标供应商自行准备培训方案，对采购人各类人员进行相关的培训，明确培训的内容、次数和方式等。
2.培训对象可以分为普通业务操作员、系统管理员，中标供应商可以针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。所提供的培训课程表随响应文件一起提交。 
3.中标供应商可以提供有经验的教员，使采购人相关人员在培训后能够独立地对系统进行管理、维护，而不需中标供应商的人员在场指导。 
4.培训内容包括应用软件操作、操作系统、后台数据库管理等培训。 
5.中标供应商应为所有被培训人员进行现场培训。 
6.业务系统操作培训工作应在系统安装之前结束。 
7.采购人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集。 
8.中标供应商负责培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等。 
9.与培训相关的费用由中标供应商自行承担，相关费用应包含在报价中，采购人不另外支付。
知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
付款方式
合同价款分三期支付：
第一期在完成平台建设并正式投入使用、平台试运行通过且验收合格后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的30%;
第二期在验收合格满六个月后，甲方收到乙方开具的发票起10个工作日内支付至合同总价的70%;
第三期在验收合格满十二个月后，甲方收到乙方开具的发票起 10个工作日内支付至合同总价的100%。
2.每一期付款时乙方需提供请款报告、足额发票及货物运行正常的报告。
注：如乙方属于《中华人民共和国中小企业促进法》规定的中小企业的，付款时将根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等政策进行相应调整。
二、与实现项目目标相关的其他要求
（一）投标人的履约能力要求
质量管理、企业信用要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
能力或者业绩要求
如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。
（二）政策性加分条件
符合扶持中小企业政策、节能环保等国家政策要求。
（三）验收事项其他说明
1.本章《采购需求》有其他要求的按其要求。
2.合同履行过程中，由采购人根据中标人所提供的货物或服务，对照招标文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将终止合同或不予验收，并追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。
3.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
4.验收过程中，除另有约定的以外，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
5.产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，中标人均应提供相关有效的证书复印件。
（四）进口产品及核心产品说明
▲1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
2.本分标无核心产品。
（五）其他要求
1.投标人结合自身能力及本分标采购需求，在投标文件中提供相应的项目实施方案（包括但不限于计划安排、人员配置、风险控制等）和售后服务方案（包括但不限于：技术支持、服务情况、服务承诺、耗材和备品备件、应急预案、质量保障方案、培训服务等）。
2.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或国内总代理出具的印刷版的产品彩页（参数指标）或技术说明书、检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或国内总代理出具的彩页或说明书为准。
3.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产制造商公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如有不一致，投标人必须于供货时提供由生产制造商或国内总代理出具的说明其原因的文件或第三方检测机构出具的有效检测报告交采购人核验，否则将导致验收不合格。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。
三、其他说明
▲1.本分标以分标预算金额为最高限价（具体见本招标文件第一章），评审时以最高限价为评审依据，投标人投标报价超所投分标最高限价的即按投标无效处理。
▲2.投标人就本分标需求中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效。



附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
附件3：
	模块
	配置项
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	（一）病理全流程信息管理与质控系统软件模块

	一、临床标本送检
	1、病理
申请
	1.为临床科室提供标准规范的电子病理检查申请单，规范病理检查申请，无纸化条码管理；
2.根据病理检查医嘱信息自动匹配电子申请单，支持通过不同类型字段向HIS系统拉取患者信息并自动填写申请单；
3.申请单支持结构化点选，可完成新增标本、编辑标本、删除标本操作，支持保存、提交、取消操作；
4.支持不同科室设置默认的查询类型，减少手动选择；
5.支持拉取HIS系统信息时，自动根据关键属性检索患者已存在的申请单，并对操作人员进行提示；
6.支持申请单进行预览打印，该申请单可以通过设计工具自定义设计，系统支持打印纸质申请单和标本二维码标签。
	套
	1
	不限站点数，支持医院全部临床科室使用

	
	2、标本采集登记
	1.支持标本信息临时保存操作；
2.自动生成标本序号；
3.支持标本单个打印批量打印，打印顺序严格按照序号进行；
4.支持打印标本所在申请单标签；
5.标本标签支持自定义设计模板；
6.申请单标签支持自定义设计模板；
7.▲根据不同业务/送检类型，可按电脑IP设置不同的标签模板，满足不同标签打印机场景；
8.▲支持3种标本录入模式，包括解剖系统分类标本字典库选择录入、科室和用户常用字典录入、手动录入；
9.支持批量修改标本离体时间/固定时间/固定液；
10.▲支持根据预设规则自动判断标本与申请单信息是否匹配，发现异常自动提醒医生；
11.支持自动填充离体时间；
12.支持查看标本轨迹，包括阶段、操作人员、操作时间；
13.支持查看申请单进度，包括阶段、操作人员、操作时间。
	套
	1
	不限站点数，支持医院全部临床科室使用

	
	3、标本固定核对
	1.支持扫描标本二维码，自动读取该二维码所属申请单所有标本；
2.支持将已核对和未核对进行分类显示，实时统计数量；
3.支持自动填充固定时间；
4.支持自动填充固定液；
5.支持离体固定时间差设置，通过离体时间，自动增加固定时间；
6.支持未固定标本数量提醒，避免遗漏。
	套
	1
	不限站点数，支持医院全部临床科室使用

	
	4、标本物流运送
	1.支持多条件联合查询标本运送信息；
2.支持查看待运送单标本列表；
3.支持对运送标本完整性校验机制，所有标本必须通过扫码确认，否则不允许运送；
4.支持对运送人员信息进行校验机制，不是正式运送人员将不能进行运送；
5.支持一键扫描包裹码快速扫码确认所有标本。
	套
	1
	不限站点数，支持医院全部临床科室使用

	
	5、标本
接收
	▲1.支持多条件联合查询运送单信息；
2.支持接收前核实运送人员，确保实际运送人员和运送操作人员一致；
3.支持对标本完整性校验机制，未进行运送标本不能进行接收操作；
4.支持单个标本扫码接收；
5.支持申请单批量扫码接收标本；
6.支持单个和批量退回标本；
7.支持选择接收部分标本；
▲8.支持对离体固定时间异常校验机制，不符合设定的标本进行提示；
9.支持对已接收申请单进行标本追加接收。
	套
	1
	不限站点数

	二、技术组工作站
	1、登记接收工作站
	1.支持便捷扫描申请单调取HIS系统的病人相关信息，无需鼠标焦点定位搜索框即可自动识别扫码类型；
2.可根据用户自定义的病理号编码规则，自动生成病理号,保证病理号的连续性和唯一性，并支持手工调整；
3.记录不合格标本拒收原因，并生成统计报表；
4.记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等；
5.支持通过高拍仪纸质申请单进行数字化扫描转换；
6.支持对电子申请提供收到标本确认功能；
7.支持自定义查询、批量打印等；
8.可打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点（申请单标签）；
9.确认接收时保存已收的实际费用；
10.系统自动进行“同名检索”，自动提示“历次检查”以准确锁定该病人的历史检查；
11.支持性别冲突监控功能，当标本名称与病人性别不符合时将弹窗提醒；
12.接收申请单后，可追加标本；
13.▲冰冻类型的病理送检申请，在接收后自动增加常规流程；
14.支持多个冰冻对应一个常规；
15.支持外院会诊登记，申请单打印；
16.完成接收工作时能同时打印病理申请单。
	套
	1
	不限站点数

	
	2、取材
工作站
	1.支持扫描申请单或标本条码，自动提取相关信息；
2.支持与取材描写界面一机双屏幕显示，信息同步更新，同步显示大体描述和包埋盒信息；
3.支持在同个界面可完成一个病例多个标本的取材操作；
4.可根据标本名称系统自动匹配图文并茂的取材规范，可供操作人员参考；
5.支持逐个扫描包埋盒或手动批量确认完成取材，实时统计已完成和未完成任务；
6.支持取材列表超时提醒，能够在列表中展示取材超时情况，包括超时/剩余提醒；
7.支持取材任务提醒，能够一键打开重取材列表，支持重取材列表一键确认取材；
8.支持取材浏览临床病史，浏览患者相关检查信息及病历信息；
9.▲提供智能装载功能，根据标本名称智能装载描写模板，预生成包埋盒，当包埋盒数量改变时对应标本的大体描写内容自动相应修改，保存常规描写时支持自动附带冰冻描写；
10.自动记录取材时间和取材人员信息，可用于质控与工作量的核对和统计；
11.取材时系统自动提示该病例历史冰冻记录，并可查看；
12.对大体标本提供照相采集功能，照相设备可手动或自动调整焦距以满足大标本或小标本等不同类型标本的图像采集要求；
13.▲支持批量打印包埋盒，支持按标本名称自动或手动分槽打印包埋盒；
14.▲支持与HIS系统互通，实现一键收费，支持一键打开蜡块收费列表，列表支持病人ID、病理号、时间等条件筛查；
15.支持收费提醒，如添加新的包埋盒，能够提醒费用加收；
16.对取材标本进行特殊备注（脱钙、骨髓、小组织、皮肤、前列腺穿刺等），提醒包埋或切片环节的操作人员注意；
17.▲支持对取材进行录音和录音播放，支持语音识别与控制功能扩展；
18.支持剩余标本回收存放管理，可打印标本回收袋标签；
19.支持自动统计当前病例送检标本所取蜡块盒数和当日取材工作全部蜡块总数。
	套
	1
	不限站点数

	
	3、脱水工作站
	1.默认显示待处理数据，可实现按小时查询；
2.可记录脱水的开始时间和结束时间，可精确到分钟；
3.提供脱水质控统计；
4.提供脱水交接管理工具，可使用高拍仪拍照或上传图片，记录取材医师与脱水技师之间的脱水交接清单。
	套
	1
	不限站点数

	
	4、包埋工作站
	1.系统自动显示待包埋任务列表，供技术员在包埋时进行核对；
2.扫描包埋盒上二维码，确认包埋；
3.▲提醒特殊标本（小组织、活检组织、皮肤、粘膜等）的包埋注意事项，支持自动语音播报提醒;
4.提供对应标本的取材描述，供包埋技术员查看。
5.可对每个包埋盒的取材质量进行评价（合格、无组织、有线头、有钉子、翻盖等），用于质控评价和统计；
6.记录包埋环节技术员工作量统计信息；
7.提供特殊情况下手动确认功能，可批量确认及记录批量确定原因；
8.若包埋盒包埋失败，会自动判断失败原因并弹出提示框提示；
9.扫描包埋盒上二维码，若包埋盒材块数大于1时可语音提示。
10.系统扫描包埋盒二维码时，会对已包埋的包埋盒进行语音播报提示；
11.包埋工作站语言播报描写时填写的蜡块备注；
12.提供跳号提醒，遗漏任务提醒，重包埋提醒；
13.对过期未包埋和重包埋任务进行提醒；
14.可打回重取材，支持对取材质量不合格的包埋盒执行回退重取操作，取材工作站能够显示重新取材任务，支持任务列表直接进入重取材操作界面。
	套
	1
	不限站点数

	
	5、切片工作站
	1.系统自动显示待切片任务列表，对过期未切任务进行提醒；
2.扫描包埋盒二维码自动显示标本取材信息，校对标本并自动打印玻片标签；
3.显示重切、深切等医嘱提示；
4.支持重新打印标签；
5.记录切片环节技术员工作量统计信息；
6.连接市场主流切片打印机；
7.切片失败的蜡块系统自动查找原因并弹出提示；
8.▲具备常规切片、冰冻切片、特检切片三类工作站，分别对应常规流程、冰冻流程、特检流程；
9.▲冰冻切片支持根据时间配比的倒计时/剩余时间提醒，显示在取材、切片、诊断列表，并自动记录超时人员和超时原因，并提供冰冻超时详细列表统计，可查看时间范围内所有超时的冰冻报告详细列表记录；
10.▲支持冰冻留言板功能，冰冻技术人员能够在留言板留言，便于下一个班次技术人员查看；
11.可对包埋盒进行质控评价，评价的数据会进入最后质控统计；
12.自动显示当日切片任务总数，当前用户已切片数量；
13.系统扫描包埋盒二维码时，会对已切片的包埋盒进行语音播报提示；
14.切片工作站扫玻片后需要把当前扫描的玻片病例信息指定显示；
15.提供跳号提醒，遗漏任务提醒，重切片提醒；
16.提供根据预设规则的一键智能合片、一键打印功能，并提供自动合片及自动打印功能；
17.提供核对与确认管理功能。
	套
	1
	不限站点数

	
	6、染色出片工作站
	1.系统自动加载待染色出片的所有信息，对过期未染色任务进行提醒；
2.系统提供扫码确认和手动确认两种方式进行染色出片确认；
3.若有特染的数据可显示特染具体项目；
4.自动显示总未染色数量，今日总未染色数量，总已染色数量，今日总染色数量；
5.可对每张切片的切片质量进行评价（满意、有刀痕、有皱褶等），用于质控评价和统计；
6.可打回重包埋，支持对包埋质量不合格的蜡块执行回退重操作，重新返回包埋流程去重新包埋；
7.可打回重切片，支持对切片质量不合格的切片执行回退重操作，重新返回切片流程去重新切片。
	套
	1
	不限站点数

	
	7.常规医嘱工作站
	1.系统自动显示诊断医生常规医嘱（重切/深切/补取/重包埋等），技术员进行确认医嘱操作，对过期未完成任务进行提醒；
2.系统自动提供对应的蜡块/玻片归档位置信息；
3.新医嘱任务可弹出新任务提醒；
4.▲支持同一患者不同蜡块相同医嘱项目进行合片并打印玻片标签；
5.支持单件流扫码出片确认和批量出片确认两种方式。
	套
	1
	不限站点数

	
	8.特检医嘱工作站
	1.系统自动显示诊断医生特染医嘱（免疫组化、分子病理等），技术员进行确认医嘱操作；
2.系统自动提供对应的蜡块/玻片归档位置信息；
3.新医嘱任务可弹出新任务提醒；
4.提供过期未完成任务提醒，遗漏任务提醒，撤销提醒；
5.可进行特检医嘱终止操作，并记录原因；
6.连接市场主流免疫组化打印机；
7.连接市场主流免疫组化设备，获取回传数据
8.提供医嘱管理模块，支持技师对医嘱的综合查询管理，可快速补充录入及申请补充报告的操作。
	套
	1
	不限站点数

	
	9.免疫组化工作站
	1.系统自动显示诊断医生免疫组化医嘱，技术员进行确认医嘱、出片操作；
2.系统自动提供对应的蜡块归档位置信息；
3.提供导出、打印、按天查询等功能，打印功能可根据用户需求，自定义配置是否需要打印申请单标签；
4.支持批量打印免疫组化标签，支持接收免疫组化染色仪器染色结果回传显示至列表；
5.可打印免疫组化交接单；
6.新医嘱任务可弹出新任务提醒；
7.▲支持对医嘱的撤销和变更提醒，以列表形式显示医嘱的类型、撤销和变更原因等信息，支持对提醒进行标记已读。
	套
	1
	不限站点数

	
	10.细胞学工作站
	1.默认显示待处理数据，可按天查询；
2.选中对应病例后，同步显示关联的送检标本信息，并可手动生成、打印、删除标本对应的玻片标签；
3.支持诊断医生下细胞学医嘱；
4.支持生成细胞学蜡块；
5.细胞学工作站需要能针对标本进行大体描述；
6.可以根据送检类型默认生成玻片数量和包埋盒数量。
	套
	1
	不限站点数

	
	11.液基细胞学工作站
	1.默认显示待处理数据，可按天查询；
2.可批量打印标签。
	套
	1
	不限站点数

	三、医生组工作站
	1、诊断平台工作站
	1.支持常规、冰冻、会诊、分子病理等病理检查项目的报告书写；
2.支持分片管理工作，实现派片流程记录、信息核对，支持扫码或后台规则进行派片，并记录；
3.支持阅片诊断工作，实现常规、冰冻、分子病理等病理检查项目的病例管理、图像采集、图像显示处理；
4.支持图文报告书写、报告审核、科内会诊、切片染色评价、收藏夹等功能；
5.支持病例收藏管理工作，实现检查病例收藏、查询、调阅等功能；
6.检查病例随访及管理工作，实现按条件查询的随访病例列表，能够显示病例相关信息、患者相关信息，支持记录生存状态、疾病状态等随访内容；
7.▲采用所见即所得一体化的报告编辑模式，让报告书写更直观方便，编辑窗口与打印出的报告格式完全一致，不需要任何切换操作即可参考相关信息并完成报告；
8.支持病理检查项目的平台化管理，对于不同检查项目{常规、冰冻、细胞学、TCT、HPV、分子病理、外院会诊、尸检等检查项目}，可在同一平台下进行统一查询、编辑、对比等操作，并以查询条件集的方式进行项目分类；
9.▲能够在同一界面中显示标本相关的基本信息、检查项目、取材描述、取材记录、标本原始图像、历史报告、医嘱信息；
10.▲支持打开报告编辑工作台自动弹窗提示当前患者历史相关病理检查；
11.提供三级审核复片工作模式并可记录每级医生对当前报告的修改痕迹，生成诊断记录列表。
12.支持编写、发送、打印补充报告和延迟报告的功能。
13.支持一键将特检结果快速导出到报告中，减少报告医生的录入工作；
14.可根据多个条件来组合查询或统计病例，可导出病例和附件信息；
15.支持初级医师、中级医师、高级医师三级权限管理，提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改和审核的权限嵌套关系，支持诊断报告数字签名多级签名；
16.可自定义不同类型报告的应发时间，使用不同颜色区分病例的状态（未诊断/超时/已签发）；
17.▲提供报告模板辅助功能，提供不少于30种结构化标准报告模板，医生通过点击选项即可快速生成标准模式的肿瘤疾病病理报告，支持诊断模版智能推荐，支持病理诊断结果智能匹配提示、冲突词汇提示等功能；
18.▲支持签发报告后临床调阅、患者调阅、患者自助打印追踪，回退报告时自动提醒临床是否已经查阅过报告；
19.▲支持个性化快捷键配置，包括保存初步报告、保存签发报告、暂存报告、打印报告、镜下采图、底单归档打印等；
20.支持批量签发、批量打印功能；
21.支持签发报告时图片漏加入报告提醒，危急值自动提醒填报，细胞学符合、冰冻符合、会诊符合自动提醒，报告倒计时提醒；
22.支持签发报告后临床调阅、患者调阅追踪、回退报告时自动提醒；
23.▲可多次下薄切、网染、重切、深切、免疫组化等特检医嘱，并对接HIS收费系统，实现自动计费和收费，扣费成功显示到对应工作站；
24.▲支持镜下采图回收站功能；
25.支持诊断报告导出PDF格式。
	套
	1
	不限站点数

	
	2、分子病理工作站
	1.根据分子病理对应的医嘱项目自动显示不同诊断界面；
2.提供查询、导出、预览报告、打印等功能；
3.提供分子病理诊断模板，提供玻片评价功能，诊断详情页面可直接查看历史病历；
4.提供单独的分子病理号字段，方便对分子病理数据进行统计；
5.可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访；
6.可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表；
7.可根据多个条件来组合查询或统计病例，可导出病例和附件信息；
8.提供多种分子病理报告模板，如针对EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的特定基因检测，可定制不同分子病理专业报告；
9.记录病理报告修改痕迹，以供溯源查询；
10.CTC报告模板；
11.提供诊断采图功能,可以适配市面上主流的荧光显微镜图像采集系统及其摄像机。
	套
	1
	不限站点数

	四、数据统计与分析
	1、质控指标统计
	1.▲支持三甲评审要求病理十三项质控指标数据实时统计与一键导出到Word和Excel文件；
2.标本规范化固定率质控、不合格标本及原因质控、临床符合率质控、一线符合率质控、术中快速诊断与石蜡诊断符合率、细胞学病理诊断质控符合率、会诊符合率质控、取消审核报告质控、技术（HE染色切片优良率、免疫组化染色切片优良率等） /取材工作质量（评级）质控、报告实际发放天数质控、标本处理时限质控、术中/组织/细胞病理诊断及时率及其他自定义质控统计。
	套
	1
	不限站点数

	
	2、管理指标统计
	1.科室运营指标统计：业务量分类统计、收费分析、物资分析、绩效分析；
2.人员工作量指标统计：按角色按业务多维度工作量统计分析。
	套
	1
	不限站点数

	
	3、国家肿瘤药物临床应用病理数据统计
	1.▲应对国家肿瘤药物临床应用数据统计需求，实现肿瘤患者门诊及住院病理检查数据的记录和统计，包括不限于对应患者ID/病理号的标本获得方式、送检日期、报告日期、标本部位、病理诊断结果、免疫组化、基因检测、阳性率等。
	套
	1
	不限站点数

	
	4、自定义统计分析
	1.支持自定义统计内容，包括统计参数、适用范围、统计展示形式等；
2.支持自定义统计报表，选择需要的统计项目名称、及统计时间段，系统自动生成统计数据表格，支持统计结果Excel导出功能。
	套
	1
	不限站点数

	五、归档与借记
	1、归档管理
	1.蜡块、玻片、底单等标本归档信息化记录(归档人、归档时间、归档位置、归档状态等)管理，借还片管理，支持对蜡块和玻片进行拍照归档；
2.标本归档管理功能：对标本的归档提供登记，对未归档的标本进行提示；
3.提供玻片、蜡块、底单的归档登记，通过玻片（标本）条码扫描，将对应的标本状态置为已归档；
4.能够根据设定的归档时间限制，自动提示未归档标本；
5.根据医院实际的归档柜管理情况进行层级划分应用。
	套
	1
	不限站点数

	
	2、借记管理
	1.蜡块借记功能：对标本的借出和归还进行登记；
2.玻片借记功能：对标本的借出和归还进行登记；
3.对还片时丢失和损坏的情况及处理方式进行记录；
4.▲支持借白片流程，创建借片记录，自动添加切片医嘱，并与常规医嘱工作站联动完成借白片流程。
	套
	1
	不限站点数

	六、设备及试剂管理
	1、仪器设备管理
	1.支持对病理科室固定设备资产进行管理，包括但不限于各类电脑、取材台、脱水机、包埋机、切片机、冰冻切片机、染色机、封片机、显微镜等；
2.支持仪器设备使用情况记录功能，随时了解查看使用情况；
3.支持仪器设备报修登记功能。
	套
	1
	不限站点数

	
	2、试剂耗材管理
	1.支持试剂信息管理；
2.支持试剂库存管理，提供出入库登记，可随时查看出入库明细记录；
3.支持试剂耗材用量阈值设置与余量预警管理。
	套
	1
	不限站点数

	
	3、医疗废物管理
	1.支持打印剩余标本回收袋标签；
2.▲标签保存有标本对应病例信息，可以与标本的病理报告关联，以供剩余标本作为医疗废物回收销毁的核对；
3.扫描标签二维码即可查看回收袋所包含标本的取材信息和送检流程状态信息；
4.支持标本销毁处理，可实时查看标本对应的病例送检流程状态，以供判断是否允许销毁。
	套
	1
	不限站点数

	七、系统管理
	1、系统用户管理
	1.支持设置用户角色及用户类型；
2.支持对不同的用户角色进行权限区分；
3.支持对系统用户账户的增删改和批量操作功能。
	套
	1
	不限站点数

	
	2、知识库管理
	1.▲支持取材描写模板管理，支持个性化模板和通用模板，模板可以设置取材描写内容、对应包埋盒名称、预生成包埋盒数量和配置模板所属部位，支持取材规范同屏调用；
2.支持对各个器官的详细检查及取材规范进行维护，，支持对各个器官的检查及取材规范目录进行增删改查。
3.支持部位字典管理，可以对部位分类下的术语字典进行增删改查，同时支持部位分类的管理。
	套
	1
	不限站点数

	
	3、规则配置管理
	1.检查号规则管理：支持检查号规则支持按照不同的送检类型进行自定义；
2.医嘱字典管理：支持以树形结构展示当前医嘱字典，用户自定义管理分类，具备医嘱字典新增、修改、删除、检索等基础功能，支持字典停用、重新启用功能；
3.医嘱套餐管理：支持以树形结构展示当前医嘱套餐信息；支持新增、修改、删除套餐目录；对于常用的医嘱套餐（如免疫组化、特殊染色等）能够通过勾选医嘱项目形式进行医嘱套餐管理，无需手动文字输入；提供私有套餐、特检套餐管理；
4.支持以树形结构展示当前医嘱收费信息，通过双击打开收费字典信息可以编辑对应的收费项；提供医嘱收费项目管理功能，能够进行新增、修改、删除等操作，同时支持导出医嘱收费项目，或批量导入医嘱收费项目。
	套
	1
	不限站点数

	（二）软件平台与系统接口
	

	八、软件平台
	1、软件平台特性
	1.基于WINDOWS SERVER平台设计，支持Oracle，SQL Server 等大型关系型数据库；
2.不限并发用户数，支持双机、集群工作模式；
3.支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，记录所有影像的存储位置，支持影像的分级存储；
4.▲系统采用平台化设计，所有功能模块集成在同一平台下，避免不同软件模块单独程序的松散模式带来的维护与使用的不便；
5.系统具有直观全面的日志管理模块，对系统的运行进行全面的日志记录与管理，确保系统运行的安全性与可追溯性；
6.系统支持病理数据多路径存储、读取、调阅；
7.★需提供系统数据库表结构，免费开放系统接口；
8.支持DICOM医学数字成像和通信标准，支持图像HTTP访问；
9.采用医院内网本地化部署模式。
	套
	1
	

	九、系统对接
	1、HIS接口软件
	1.与HIS系统无缝集成，具备与HIS软件无缝对接的能力，实现信息双向交互；
2.实现HIS检查申请单操作，由HIS向病理系统软件发起检查申请单，由病理系统软件生成检查病例信息，包含检查申请的增、删、改接口；
3.提供病理检查报告回写HIS操作，由病理系统软件在报告完成后，发起向HIS回写检查报告，包括检查报告的发布、撤销接口；
4.提供检查过程的闭环管理数据操作，包含检查状态、报告状态、临床状态接口；
5.对接医院的统一身份认证，由病理系统发起身份认证请求；
6.具备与电子病历软件无缝对接的能力，实现信息双向交互，实现检查病例的相关电子病历调阅；
7.具备与PACS影像无缝对接的能力，实现信息双向交互，实现检查病例的相关影像报告调阅；
8.由收费系统提供费用补录接口，对接完成病理科加收项目的费用补录，如蜡块加收、大体摄影加收、免疫组化项目加收等；
9.提供危急值上报流程相关数据操作，包含上报接口、处理反馈接口；
10.提供检查病例CDA标准文档的上传、更新接口；
11.为临床科室提供标准规范WEB报告浏览及报告打印服务，不限制浏览点数，可根据患者姓名、住院号、日期等进行多条件组合查询，支持诊断内容文本和图文一体化报告查看，打印；
12.以视图形式提供数据接口，可实现标本采样时间、送检时间、诊断时间、出报告时间等全流程数据自定义抽取，满足医院自定义数据报表需求。
	套
	1
	质保期内支持接口扩展与更新

	
	2、其他系统接口软件
	1.与电子病历系统无缝集成，具备与电子病历软件无缝对接的能力，实现信息双向交互。
2.与PACS系统无缝集成，具备与PACS软件无缝对接的能力，实现信息双向交互。
3.与CA系统无缝集成，具备与CA软件无缝对接的能力，实现电子签名。
4.与医院微信系统无缝集成，实现微信系统可调阅病理报告及数据。
5.与医院体检系统无缝集成，具备与体检系统无缝对接的能力，实现信息双向交互，提供体检检查申请、检查结果回写接口。
6.与医院自助打印系统无缝集成，实现病理报告自助打印。
7.与医院信息数据集成平台系统无缝集成，具备与集成平台软件无缝对接的能力，实现信息双向交互，满足医院数据流交互要求，提供互联互通平台所提供的患者统一视图接口。
	套
	1
	

	
	3、WEB报告浏览软件
	1.为临床科室提供标准规范WEB报告浏览及报告打印服务，不限制浏览点数；
2.可根据患者姓名、住院号、日期等进行多条件组合查询；
3.支持诊断内容文本和图文一体化报告查看，打印。
	套
	1
	

	
	4、数据迁移软件
	1.迁入原病理系统历史数据，包括病人信息数据库迁入，病理数据迁入，实现在新病理系统中可以查询，调阅；
2.病理系统使用后产生的数据可以随时迁移到不同的路径存储，迁移后可以在系统中正常调阅。
	套
	1
	

	
	5、硬件对接
	与科室包埋盒打号机设备对接，实现数据采集、传输和存储。
2.与科室玻片打号机设备对接，实现数据采集、传输和存储。
3.与科室全自动免疫组化设备对接，实现数据采集、传输和存储。
4.与科室大体摄像仪设备进行对接，实现数据采集、传输和存储。
5.与科室高拍仪设备进行对接，实现数据采集、传输和存储。
6.与科室自动脱水机设备进行对接，实现数据采集、传输和存储。
7.与科室全自动病理细胞分析仪进行对接，实现数据采集、传输和存储。
8.与科室显微镜数码摄像头进行对接，实现数据采集、传输和存储。
9.与科室第三方检验仪器进行对接，实现数据采集、传输和存储，包括生殖道微生态、T细胞亚群、PT1、呼吸道病毒、荧光真菌细菌等。
10.与科室数字切片扫描仪设备进行对接，实现数据采集、传输和存储。
	套
	1
	

	（三）病理系统配套硬件

	十、病理申请单接收登记拍照
取材大体照片拍摄
包埋盒扫码识别
	1、高拍仪
	1.像素：≥1600万
2.接口类型：USB2.0
3.扫描光源：自然光+LED补光灯
4.对焦模式：自动对焦
5.拍照速度：≤1秒
	台
	1
	

	
	2、大体成像仪
	1.800万像素
2.10 倍光学变焦
3.Full HD 1080P
4.自动/手动对焦
	台
	2
	

	
	3、超高清扫描枪
	1.扫描精度：3mil
2.光源：红光，白光，蓝光三色，双补光灯
3.解码种类：所有通用一维二维码
4.支持常亮模式连续扫码
	台
	2
	

	（四）医院信息化评级支持服务

	十一、电子病历系统功能应用水平评级支持
	1、电子病历五级评审支持-病理系统支持配合
	1.▲支持配合医院电子病历系统功能应用水平五级评审工作，确保病理系统符合电子病历五级标准，提供对应评级标准符合性文档或系统功能符合性证明。
	次
	1
	

	十二、医院信息互联互通标准化成熟度测评支持
	1、互联互通四级甲等评审支持-病理系统支持配合
	1.▲支持配合医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等评审工作，确保病理系统符合互联互通四级甲等标准，提供对应评级标准符合性文档或系统功能符合性证明。
	次
	1
	

	十三、国产信创适配支持
	2、适配国产服务器、操作系统、数据库
	1.在保期间支持配合迁移到国产服务器、操作系统、数据库。
	次
	1
	


第三章投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	不允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	无

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许分包

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：/年/月/日/时 /分，逾期后果自负。会议地点：

	13.1
	资格证明文件组成
	1、崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
2、声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
3、供应商直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理）
4、本项目的特定资格要求证明材料。（必须提供，否则作无效投标处理）
5、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。如有请提供
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	商务文件组成

	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
可作为供应商资信评分的资质证明材料（可选）
5、类似案例成功的业绩
6、其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
7、供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 
8、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料
9、供应商情况介绍。（如有请提供）
10、中小企业声明函。（如有请提供）
注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成

	1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、项目实施方案；（如有，请提供）
3、售后服务方案；（如有，请提供）
4、投标人认为需要提供的材料（各投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评审方法及评审标准”编制）
5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有，请提供）
6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）
3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。
4、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起90日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间：/ 年 / 月 / 日  /  时 /   分（北京时间）
地点：/

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法
□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为：
分标1： 8 项；分标2： 4 项；分标3： 4 项；分标4： 4 项；分标5： 8 项；分标6： 4 项；分标7： 1 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 
☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.2
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式
	☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时）
□其他方式：

	35
	履约保证金金额
	见各分标采购需求具体要求。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西邕政采购代理有限公司
联系电话：0771-2225338
通讯地址：南宁市青秀区民族大道180号（威壮大厦）22层2210～2217室
（2）广西壮族自治区民族医院
联系电话：0771-3112167
通讯地址：南宁市明秀东路232号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分。

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
□本项目不收取代理货物费。

	
	采购代理费收取标准
	1. 是否收取采购代理费：
☑ 是    □ 否
2.采购代理费支付方式：
☑ 本项目代理服务费由中标供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
3.采购代理费收取标准：
☑以分标（☑中标（成交）金额/(采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，
按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（(收费基准价格/□收费基准价下浮/□收费基准价格上浮 %）计算。
□固定采购代理收费。
基准价计算标准如下：
参照国家发改委（计价格[2002]1980号）规定，采用差额定率累进法计算，按下表的标准计取代理服务基准价：
               费率
中标金额
货物招标
服务招标
工程招标
100万元以下
  1.5%
1.5%
1.0% 
100～500万元
1.1%
0.8%
0.7% 
500～1000万元
  0.8%
0.45%
0.55%
1000～5000万元
0.5%
0.25%
0.35% 
5000万元～1亿元
0.25%
0.1%
0.2%
1～5亿元
0.05%
  0.05%
  0.05%
5～10亿元
0.035%
  0.035%
0.035%
10～50亿元
0.008%
0.008%
0.008%
50～100亿元
 0.006%
0.006%
0.006%
100亿以上
 0.004%
0.004%
0.004%


	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西邕政采购代理有限公司
开户银行：交通银行南宁东葛西支行
银行账号：4510 6070 1018 1602 32818 
开户行行号：301611000718

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文
一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.5根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
10、异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的响应进行认定。若供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“评审方法及评分标准”。
二、招标文件
10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
三、投标文件的编制
12.投标文件的编制原则
12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 
（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
见“投标人须知前附表”。
19.投标文件的编制
19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.备份投标文件
详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。 
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
四、开标
23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
七、中标和合同
30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。
30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。
30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31.结果公告
31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
31.3 采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33.无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
见“投标人须知前附表”。
36.签订合同
 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过15日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布广西政府采购云平台（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向大新县政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于龙州县政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经龙州县政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5龙州县政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在广西政府采购云平台（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）发布。
38.3.6龙州县政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
九、其他事项
40.代理服务费
代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
41.需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
42.政采贷相关说明
为加大政府采购支持中小企业力度，帮助政府采购中标（成交）供应商解决融资难、融资贵的问题，进一步做好线上“政采贷”融资业务工作，中标（成交）供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
附件2：
崇左市线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
附件3：
崇左市线上“政采贷”业务流程图
[image: image2.png]I
! T
| R A% ) Wb IS
| ]
| [HERF. R Ef] E!(
| BT R 4 F £
! 0
| 7
R EAY | | RHER] )
pELA [T LRAF. &% &
| 4,
|
CETI AR
(D]
M. BRPET 6 e
J AiE
v o2
RHiE. FARAL. RBAR. e
BRI B ERK P i3
- . P
it
BRI B s
il
[CTD)] (Ef F
HELBIMTBEFZR| | RABRER 4
% %
bREF Y 37
| [ BEATR
BEOAERE | memAVE R TREREL
HRBI AL (€S TED |
B AT E, Wik Ao
. FaReE &
.
(o, Aam] ]
ATRR AL Bt
w
Rnnl j%
ﬁkT‘}\ %
(@S @

EE





附件4：
崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表
	金融机构名称
	地址
	业务咨询电话

	崇左市本级及江州区

	工商银行崇左分行
	崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼
	0771-7820436/0771-7820439

	农业银行崇左分行
	江州区友谊大道26号
	0771-7917212

	农业银行江州支行
	江州区江南路48号
	0771-7917054

	建行崇左分行
	崇左市江州区江南路73号建行大厦
	0771-7831103

	中国银行崇左分行
	崇左市江州区龙胤大厦五楼
	0771-7928650/0771-7920613

	崇左农商行授信审批部
	崇左市城西路109号
	0771-7925660

	中国邮政储蓄银行崇左市分行
	崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行
	0771-7968699

	桂林银行崇左分行营业部
	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部）
	0771-7916636

	桂林银行江州支行
	崇左市江州区建设路41号桂林银行
	0771-7988895

	广西北部湾银行崇左分行
	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺
	0771-7960855

	广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行
	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼
	0771-7821126

	广西北部湾银行崇左市丽江支行
	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺
	0771-7831866

	扶绥县

	工商银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇同正大道94号
	0771-7535612

	农业银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇新华路126号
	0771-7917330

	建行扶绥支行
	扶绥县南密路6号
	0771-7516511/0771-7531157

	建行扶绥空港支行
	扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层
	0771-7525822

	中国银行扶绥支行
	扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺
	0771-5025887

	扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部
	扶绥县新宁镇永宁路2-1号
	0771-7533041

	中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	0771-7536178/0771-7536177

	桂林银行崇左扶绥支行
	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行）
	0771-7661101

	广西北部湾银行扶绥县支行
	崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺
	0771-7500768

	扶绥深通村镇银行业发部
	扶绥县大景城1号楼正门旁
	0771-7525678

	宁明县
	
	

	工商银行宁明县支行
	宁明县城中镇兴远街70号
	0771-8620729

	农业银行宁明县支行
	宁明县城中镇明阳街11号
	0771-7917093

	建行宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号
	0771-8629006

	宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部
	宁明县城中镇明阳街3号
	0771-8628166

	桂林银行崇左宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道中70号
	0771-8630787

	广西北部湾银行宁明支行
	崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面
	0771-8622237

	大新县

	工商银行大新县支行
	大新县桃城镇民生街98号
	0771-3628078

	农业银行大新县支行
	大新县桃城镇伦理路223号
	0771-7917015

	建行大新支行
	大新县民生街7号
	0771-3689766

	大新农商行三农零售与乡村振兴金融部
	大新县城养利路131号
	0771-3623887

	桂林银行崇左大新支行
	崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行
	0771-3621996

	广西北部湾银行大新支行
	崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面
	0771-3628366

	崇左大新长江村镇银行营业部
	大新县桃城镇德天大道74-1号
	0771-3698002

	崇左大新长江村镇银行百汇支行
	大新县桃城镇伦那路8号
	0771-3626199

	龙州县
	
	

	工商银行龙州县支行
	龙州县龙江街60号
	0771-8868619

	农业银行龙州县支行
	龙州县龙州镇康平街26号
	0771-8812504

	建行龙州支行
	龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号
	0771-8820525

	龙州农商行公司机构金融部
	龙州县龙州镇独山路172号
	0771-8813013

	桂林银行崇左龙州支行
	龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房
	0771-8871021

	广西北部湾银行龙州支行
	崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面
	0771-8811533

	天等县
	
	

	工商银行天等县支行
	天等县天等镇朝阳东路054号
	0771-3532211

	农业银行天等县支行
	 天等县天等镇天宝北路007号
	0771-7917046

	天等农商行公司机构金融部
	天等县天等镇仕民路48号
	0771-3521361

	桂林银行崇左天等支行
	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号
	0771-3522157

	广西北部湾银行天等支行
	崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号
	0771-3528688

	凭祥市

	工商银行凭祥分行
	凭祥市新华路5号
	0771-8529259

	农业银行凭祥支行
	凭祥市北大路216号
	0771-7917258

	建行凭祥支行
	凭祥市屏山路138号
	0771-8525068 /0771-8536852

	建行凭祥中区支行
	凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺
	0771-8551161

	建行凭祥浦寨支行
	凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号
	0771-8561665

	中国银行凭祥支行
	凭祥市-北环路112号
	0771-8520356

	凭祥农商行业务拓展部
	凭祥市友谊关大道13号
	0771-8535667

	桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支40号
	0771-8520550

	广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支60-1号
	0771-8556667


第四章评标方法及评分标准
第一节评标方法
本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。
第二节评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未响应招标文件实质性要求的；
（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%； 
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%； 
③投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%； 
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节评分标准
综合评分法
适用分标1：
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分43分）
	货物参数要求响应（满分25分）
	投标人投标产品（所有标的产品）“货物参数要求”完全满足招标文件要求的得25分。标记“▲”号的货物参数要求存在负偏离或不响应的作投标无效处理；未标记“▲”号的货物参数要求存在负偏离的或不响应的，按以下标准进行评定：
一档（2分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有8项负偏离。
二档（6分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有5—7项负偏离。
三档（10分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有3—4项负偏离。
四档（15分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有1—2项负偏离。
五档（25分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求完全满足或优于采购需求，无负偏离项。
注：采购人在验收过程中如发现中标供应商响应承诺或证明材料虚假，采购人将报监管部门查处。

	
	
	项目实施方案（满分18分）
	一档（6分）：项目实施方案内容只有基本框架，能提供简要的项目实施管理、组织架构、初步的供货保障计划、基础的安装调试思路。
二档（12分）：满足一档的基础上，项目实施方案内容具体且合理，能提供具体的供货保障措施（如物流、仓储等）、完整的安装调试流程（包含环境准备、设备就位、硬件组装等）、合理的项目进度计划和工期保证措施。
三档（18分）：在满足二档要求的基础上，能详细、合理阐述各阶段工作安排与进度计划，提供明确的安装实施进度和管理措施、完备的质量控制方案和验收措施，并针对项目实施中的潜在风险进行了全面评估，制定了详细的应对措施与可行的备选方案，整体方案与采购人实际应用场景高度契合。
注：未提供方案或方案不符合最低入档条件的按0分计分。

	3
	商务分（满分25分）
	售后服务（满分17分）
	1、售后服务方案分（满分10分）
一档（4分）：售后服务方案满足招标文件的要求，投入不少于1名项目技术人员全程负责对接项目至质保期满（投标文件中需附上拟投入人员的具体名单，并对应提供投标人为每位人员缴纳的社保缴费证明材料或聘用合同书的复印件作为佐证），耗材和备品备件配备充足，能够满足零配件损坏的及时更换。
二档（6分）：满足一档的基础上，并提供有基本的售后服务流程及产品的售后服务机构保障等内容，技术人员具有培训经验，可提供跟台服务、使用后继续培训服务，对项目有保障。
三档（10分）：满足二档的基础上，提供服务保障体系，响应时间有优于招标文件要求、提供详细的售后服务流程及产品的售后服务机构、应急预案、技术服务表单等内容，培训方式多样化，提供核心产品维修手册、电气原理图，操作规范流程图等，整体方案具有可行性。
注：未提供方案或方案不符合最低入档条件的按0分计分。
2、质量保证分（满分7分）
（1）在承诺的质量保证期内，承诺软件免费升级，每年为设备提供2次免费保养，1次免费校准的，得2分。 
在满足本项目基本质量保证期后，质量保证期延长1年以上（含）得1分，延长2年以上（含）得3分，延长3年以上（含）得5分，满分5分。

	
	
	信誉业绩（满分8分）
	（1）认证证书：
投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个认证证书得1分，满分2分。（注：须于投标文件中提供有效期内的证书复印件，否则不予计分）
（2）投标人提供自2023年1月1日以来承接过同类医疗器械/医疗设备销售业绩，每提供一个项目业绩的得1分，满分6分。【注：投标文件中需提供采购合同复印件，合同须体现关键信息。】

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
适用分标2、分标3、分标4、分标6：
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分43分）
	货物参数要求响应（满分25分）
	投标人投标产品（所有标的产品）“货物参数要求”完全满足招标文件要求的得25分。标记“▲”号的货物参数要求存在负偏离或不响应的作投标无效处理；未标记“▲”号的货物参数要求存在负偏离的或不响应的，按以下标准进行评定：
一档（2分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有4项负偏离。
二档（6分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有3项负偏离。
三档（10分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有2项负偏离。
四档（15分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求有1项负偏离。
五档（25分）：经评标委员会审核，未标记“▲”号的货物参数要求完全满足或优于采购需求，无负偏离项。
注：采购人在验收过程中如发现中标供应商响应承诺或证明材料虚假，采购人将报监管部门查处。

	
	
	项目实施方案（满分18分）
	一档（6分）：项目实施方案内容只有基本框架，能提供简要的项目实施管理、组织架构、初步的供货保障计划、基础的安装调试思路。
二档（12分）：满足一档的基础上，项目实施方案内容具体且合理，能提供具体的供货保障措施（如物流、仓储等）、完整的安装调试流程（包含环境准备、设备就位、硬件组装等）、合理的项目进度计划和工期保证措施。
三档（18分）：在满足二档要求的基础上，能详细、合理阐述各阶段工作安排与进度计划，提供明确的安装实施进度和管理措施、完备的质量控制方案和验收措施，并针对项目实施中的潜在风险进行了全面评估，制定了详细的应对措施与可行的备选方案，整体方案与采购人实际应用场景高度契合。
注：未提供方案或方案不符合最低入档条件的按0分计分。

	3
	商务分（满分25分）
	售后服务（满分17分）
	1、售后服务方案分（满分10分）
一档（4分）：售后服务方案满足招标文件的要求，投入不少于1名项目技术人员全程负责对接项目至质保期满（投标文件中需附上拟投入人员的具体名单，并对应提供投标人为每位人员缴纳的社保缴费证明材料或聘用合同书的复印件作为佐证），耗材和备品备件配备充足，能够满足零配件损坏的及时更换。
二档（6分）：满足一档的基础上，并提供有基本的售后服务流程及产品的售后服务机构保障等内容，技术人员具有培训经验，可提供跟台服务、使用后继续培训服务，对项目有保障。
三档（10分）：满足二档的基础上，提供服务保障体系，响应时间有优于招标文件要求、提供详细的售后服务流程及产品的售后服务机构、应急预案、技术服务表单等内容，培训方式多样化，提供核心产品维修手册、电气原理图，操作规范流程图等，整体方案具有可行性。
注：未提供方案或方案不符合最低入档条件的按0分计分。
2、质量保证分（满分7分）
（1）在承诺的质量保证期内，承诺软件免费升级，每年为设备提供2次免费保养，1次免费校准的，得2分。 
在满足本项目基本质量保证期后，质量保证期延长1年以上（含）得1分，延长2年以上（含）得3分，延长3年以上（含）得5分，满分5分。

	
	
	信誉业绩（满分8分）
	（1）认证证书：
投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个认证证书得1分，满分2分。（注：须于投标文件中提供有效期内的证书复印件，否则不予计分）
（（2）投标人提供自2023年1月1日以来承接过同类医疗器械/医疗设备销售业绩，每提供一个项目业绩的得1分，满分6分。【注：投标文件中需提供采购合同复印件，合同须体现关键信息。】

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
适用分标5：
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分50分）
	货物参数要求响应（满分30分）
	投标人投标产品（所有标的产品）“货物参数”完全满足招标文件要求的得30分。标记“▲”号的货物参数要求存在负偏离或不响应的作投标无效处理；未标记“▲”或“●”号的货物参数要求存在负偏离或不响应的，每有1项扣3分；标记“●”号的货物参数，存在负偏离或不响应的，每有1项扣5分。扣完本项分值为止。
注：采购人在验收过程中如发现中标供应商响应承诺或证明材料虚假，采购人将报监管部门查处。

	
	
	施工组织方案
（满分20分）
	由技术评委比较投标人的安装工艺技术、安装组织机构、安装人员及设备的配备、安装工期、安装进度计划、安装工期保证措施、保证安全及文明施工的措施、调试及实现产品功能要求的解决方案方面内容后独立打分，本项不提供不得分。
一档（5分）：安装施工方案可行，内容简单而仅满足基本需求。
二档（10分）安装施工方案可行，但未明确体现方案的针对性，施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面能基本满足要求。
三档（15分）安装施工方案，且合理，施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面能满足要求。
四档（20分）：安装施工方案，且先进、科学、合理，有充分保障性，内容全面，施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施以及详细的施工步骤并配有合理的图片说明、设备的安装调试等方面能很好的满足要求，并且具备充分针对性。
注：未提供方案或方案不符合最低入档条件的按0分计分。

	3
	商务分（满分18分）
	售后服务（满分13分）
	（1）售后服务方案分（满分8分）
由技术评委比较投标人提供的保修期、响应时间、备品备件、服务体系、零配件储备、空调使用管理培训以及人员的配置等实质性承诺内容等的完整、详细程度后独立打分，本项不提供不得分。
一档（2分）投标人售后服务方案可行，内容简单而仅满足基本需求。
二档（5分）售后服务方案可行，未明确体现方案的针对性，售后服务人员1人以上，承诺对维修或维护要求在1小时内作出响应，保证技术人员在2小时内到达现场；应对设备故障发生后的应急保障措施有可行性，并提供备品备件清单、服务体系、培训等内容满足基本需求。
三档（8分）售后服务方案详尽而充分，具备充分针对性，设备定期维护方案内容及措施具体可行，售后服务人员3人以上，承诺对维修或维护要求在半小时内内作出响应，保证技术人员在1小时内到达现场；应对设备故障发生后的应急保障措施可行性强，服务承诺优于且完全满足本项目售后服务采购需求，并且具备充分针对性。
注：未提供方案或方案不符合最低入档条件的按0分计分。
（2）质量保证期分（满分5分）
在满足本项目基本质量保证期后，质量保证期延长1年以上（含）得1分，延长2年以上（含）得3分，延长3年以上（含）得5分，满分5分。

	
	
	信誉业绩（满分5分）
	（1）认证证书：
投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每个认证证书得1分，满分2分。（注：须于投标文件中提供有效期内的证书复印件，否则不予计分）
（2）投标人提供自2023年1月1日以来承接过中央空调主机销售业绩，每提供一个项目业绩的得1分，满分3分。[注：投标文件中需提供采购合同复印件，合同须体现关键信息（包括但不限于采购单位、项目名称、合同签订时间）；若中标后发现材料虚假，采购人将报监管部门查处]

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。

	总得分=1+2+3+4


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
适用分标7：
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价/评标报价）×30分

	2
	技术分（满分45分）
	系统设计方案分（满分18分）

	一档（6分）：提供简单的系统设计方案，对系统建设目标有简单的理解，包括设计思路、整体架构等。
二档（12分）：系统整体设计方案结构清晰、科学合理，对系统建设目标有较详细的理解，方案能够详细描述系统设计思路、整体架构、技术结构、功能结构等。
三档（18分）：系统设计方案优于二档，在二档的基础上，针对数据库规划有详细的数据类型说明，能够清晰描述应用、网络、安全的建设方案，方案能够符合采购人的实际需求，充分体现采购所需的整体系统情况。设计方案具备更高的创新性和实用性。不仅完全贴合采购人的功能需求，还额外提供了更为先进、高效的技术解决方案。
注：未提供或不满足进档要求不得分。

	
	
	项目实施方案分（满分18分）
	一档（4分）：提供满足基本需求的项目实施方案，包括实施进度计划安排、质量保证措施等内容；
二档（8分）：提供的项目实施方案进行了有针对性的细化，有实施进度计划安排、质量保证措施、实施风险控制、数据对接、功能及性能测试流程等等内容；
三档（18分）：提供充分可行的项目实施方案，详细描述项目各个阶段工作安排和进度计划、质量保证措施、实施风险控制、数据对接、功能及性能测试流程、项目组织和项目管理有序，资源投入到位有保证，有备件保障和支持体系，项目实施风险控制方法可行。
注：未提供或不满足进档要求的不得分。

	
	
	故障应急处理方案分（满分9分）
	一档（3分）：对系统平台故障的排除及运行服务保障应急预案的描述满足基本需求； 
二档（6分）：对系统平台故障及时排除的对策详细，能提供经细化的运行服务保障应急预案，包括系统故障及时排除对策，实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理； 
三档（9分）：对系统平台故障及时排除的对策具体可行，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，系统故障及时排除对策，实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理，避免故障问题再次发生，有合理化建议和措施，应急措施有利于项目的实施，确保在突发故障发生时，能够迅速、有效地进行应对，保障医院医疗服务的连续性和患者信息的安全。
注：未提供或不满足进档要求的不得分。

	3
	商务分（满分23分）
	售后服务方案分（满分15分）
	一档（5分）：提供满足基本需求的售后服务方案及承诺，包含响应时间、出现问题解决方案等内容；
二档（10分）：售后服务方案及承诺优于一档，包含响应时间、出现问题解决方案、支持定期回访、提供重大任务保障、培训计划、售后服务机构及团队等内容； 
三档（15分）：售后服务方案及承诺优于二档，包含响应时间、出现问题解决方案、支持定期回访、提供重大任务保障、培训计划、故障处理流程；根据技术发展和采购人需求，定期对系统平台进行功能升级和性能优化；提供售后服务机构及团队人员信息，能提供本地化服务，本地化服务须提供相关证明材料（例如售后服务人员配置等）。
注：未提供或不满足进档要求不得分。

	
	
	业绩（满分8分）
	投标人提供自2023年1月1日以来承接过医用软件销售业绩，每提供一个项目业绩的得1分，满分8分。[注：投标文件中需提供采购合同复印件，合同须体现关键信息（包括但不限于采购单位、项目名称、合同签订时间）；若中标后发现材料虚假，采购人将报监管部门查处]

	4
	政策分（满分2分）
	节能、环保产品（满分2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目）]的得0.5分，满分1分。


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
第四节 中标候选人推荐原则
（一）综合评分法
1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。
（二）最低评标报价法
1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。
2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。
第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第五章拟签订的合同文本
广西政府采购云平台合同编号：
政 府 采 购
采购合同
项目编号：
采购计划号：
采购人：广西壮族自治区民族医院
中标供应商：
签订日期：年月日
采购合同文本
广西壮族自治区政府采购合同
（适用于分标1—6）
合同编号：
采购单位（甲方）采 购 计 划 号
供 应 商（乙方）  项目名称编 号
签  订  地  点    签 订 时 间
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	规格
型号
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	详见中标人投标文件投标报价明细表

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式：         。
3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1、交付使用时间、地点。
交付时间：；
交付地点：。
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4、甲方应当在到货且安装、调试完后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。
5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：。
第七条  售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2、货物保修期：。
3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1、合同签订后，按招标文件规定的付款方式分批次付款。
2、发票开具方式:乙方应在甲方每一期付款前开具当期全额发票，凭票付款。
3、资金性质： 财政性资金 。
第九条　履约保证金
第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条、质量保证及售后服务
1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（1）处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、上述的货物免费保修期为年（服务承诺或投标响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条、调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 乙方 方承担。
5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
第十三条、货物包装、发运及运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5、货物经安装、调试、验收合格完毕且移交甲方视为交付。
第十四条　违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应按招标文件规定的违约条款支付违约金。
2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4、乙方在履行合同过程中，因逾期交货违约、售后服务违约、因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的违约以及其他违约行为，应按招标文件要求向甲方交纳违约金。
第十五条、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决和诉讼
1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费用由申请方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条、合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十九条　签订本合同依据
1、政府采购招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、投标承诺书；
4、中标通知书。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。崇左市财政局政府采购监督管理科一份、代理机构一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报崇左市财政局政府采购监督管理科备案。
	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）             
 年   月   日

	通讯地址：南宁市明秀东路232号
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话： 0771-3133128
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：中国银行明秀东支行
	开户银行：

	账号： 6197 5748 5990
	账号：

	纳税人识别号：1245 1400 4988 70029K
	

	邮政编码： 530001
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


政府采购合同
（适用于分标7）
采购单位(甲方) :           合同编号:
供应商(乙方) :           采购计划号：
签订地点:               签订时间:    年    月   日
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标(成交)服务商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条合同标的
1、项目服务需求表(详见(磋商报价表》)，合同合计金额:           （ ¥        ）。      
2、合同合计金额包括完成本项目采购要求，人员要求所产生的全部费用。如响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条质量保证
1、乙方所提供的服务必须与响应文件和承诺相一致。
2、乙方所提供的服务质量应达到响应文件要求和承诺的质量要求。
第三条权利保证
乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按采购文件规定的时间完成本项目。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条服务要求:
（一）提交服务 成果时间及交付地点:
( 1 ) 提交服务成果时间:；
( 2 ) 服务地点:。
第五条付款方式
1.资金性质: 财政新资金 
2、付款方式:详见招标文件
第六条质量保证金
无。
第七条税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方承相。
第八条  售后服务
1.乙方应按采购文件规定的内容向甲方提供服务。
对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:
( 1 ) 贬值处理:由甲乙双方合议定价。
( 2 ) 退款处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。
第九条违约责任
1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交货处罚:因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额5%违约金井赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠紛或诉论，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额5%。超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
4、其它违约行为按违约合同额5%收取违约金井赔偿经济损失。
第十条不可抗力事件 处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百 二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。第十一条合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担:服务不符合标准的，签定费由乙方承担。乙方提供货物的质量保证期技交货验收合格之日起计(期限见《项目服务需求》中的要求)。在保证期内因服务本身发生问题，乙方应负责免费调整。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:
(1) 更换:由乙方承担所发生的全部费用:
(2) 贬值处理:由甲乙双方合议定价:
(3) 退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款。
2、双方在执行合同中所发生的一一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方有管辖权限的人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继縷履行。
第十二条合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人(负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十三条合同的变更、 終止与转让
1.除《仲华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一 经签订，中甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
3.合同执行中沙及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批， 并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一-部分。
第十四条   签订本 合同依据
1、政府采购竞争性磋商文件;
2、乙方提供的响应(或应答)文件
3、成交通知书。
第十五条本合同一式五份， 具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份， 甲方二份，乙方一份(可根据需要另增加) .
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报财政部门(政府采购监管部门)备案。
	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）             
 年   月   日

	通讯地址：南宁市明秀东路232号
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话： 0771-3133128
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：中国银行明秀东支行
	开户银行：

	账号： 6197 5748 5990
	账号：

	纳税人识别号：1245 1400 4988 70029K
	

	邮政编码： 530001
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）
                      年   月   日 
	乙方（章）
                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章投标文件格式
第一节 投标文件外层包装封面
广西壮族自治区民族医院
2025年相关设备采购
投标文件
（电子投标文件）
项目名称：
广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
采购方式：
在线投标响应
项目编号：
投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得解密
年   月   日
第二节 资格证明文件格式
电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：
投标人名称：
年  月  日
资格证明文件目录
1、崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
2、声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）
3、供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供，否则作无效投标处理）
4、本项目的特定资格要求证明材料。（必须提供，否则作无效投标处理）
5、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、崇左市政府采购供应商信用承诺函
崇左市政府采购供应商信用承诺函
致（采购代理机构名称）：
我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。
2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
5.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）： 
日期：
注：1.参与政府采购活动的供应商可按第1点的内容：“我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下2种方式进行承诺：一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺；二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第1点承诺的内容包含有：具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。
2.第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。
二、供应商直接控股、管理关系信息表
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：年    月    日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。
投标人名称(电子签章)：
日期：年    月    日
三、声明函
声明函
致：广西邕政采购代理有限公司
我方愿意参加贵方组织的广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购（项目编号：）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
  3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
投标人名称(电子签章)：
年    月    日
第三节 商务文件格式
             电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日
商务文件目录
1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
可作为供应商资信评分的资质证明材料（可选）
5、类似案例成功的业绩
6、其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
7、供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 
8、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料
9、供应商情况介绍。（如有请提供）
10、中小企业声明函。（如有请提供）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、无串标行为承诺函
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：
地    址：
姓    名：性      别：
年    龄：职      务：
身份证号码：
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
注：自然人投标的无需提供
	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书
致：广西邕政采购代理有限公司
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的大新县2025年油茶种苗采购（项目编号：）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于年月日签字生效，委托期限：。
代理人无转委托权。
投标人（盖单位公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人身份证号码：
委托代理人（签字）：
委托代理人身份证号码：
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；
2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
附件：
	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表
(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2  ……
	2  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3  ……
	3  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2  ……
	2  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3  ……
	3  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	2  ……
	2  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	3  ……
	3  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
五、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）
附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件）
	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	合同签订日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
第四节 技术文件格式
电子投标文件
技术文件（封面）
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
投标人名称：
投标人地址：
                        年    月    日
技术文件目录
1、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、项目实施方案；（如有，请提供）
3、售后服务方案；（如有，请提供）
4、投标人认为需要提供的材料（各投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评审方法及评审标准”编制）
5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有，请提供）
6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、技术需求偏离表
请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	货物参数
	货物名称
	所提供货物的内容
	

	1
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
第五节 报价文件格式
电子投标文件
报价文件（封面）
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
                                                       年  月  日
报价文件目录
一、投标函………………………………………………………（页码）
二、开标一览表…………………………………………………（页码）
三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。…………（页码）
一、投标函
致：广西邕政采购代理有限公司
我方已仔细阅读了贵方组织的广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购（项目编号：）的招标文件的全部内容，授权(全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币元 (￥元)的投标总报价，交货期，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。
9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
二、开标一览表(格式)
（适用于分标1）
开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：
分标号：
投标人名称：
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	一、内窥镜
	
	
	1套
	
	
	

	2
	二、手术器械
	
	
	1套
	
	
	

	3
	三、脊柱内镜融合手术工具包
	
	
	1套
	
	
	

	4
	四、可加温加压冲洗系统
	
	
	1套
	
	
	

	5
	五、内窥镜摄像系统
	
	
	1套
	
	
	

	6
	六、低温等离子体多功能手术系统
	
	
	1套
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币             （￥            元）

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 
1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
（适用于分标2、3、6）
开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：

分标号：

投标人名称：
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币             （￥            元）

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日

（适用于分标4）
开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：

分标号：

投标人名称：
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	一、中央监护系统
	
	
	1套
	
	
	

	2
	二、病人监护仪
	
	
	12套
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币             （￥            元）

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日

（适用于分标5）
开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：

分标号： 

投标人名称：
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	变频螺杆式冷水机组
	
	
	1套
	
	
	

	2
	螺杆式风冷热泵机组
	
	
	2套
	
	
	

	3
	冷却塔
	
	
	1套
	
	
	

	4
	15KW水泵
	
	
	2台
	
	
	

	5
	22KW水泵
	
	
	2台
	
	
	

	6
	30KW水泵
	
	
	2台
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币             （￥            元）

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日

（适用于分标7）
开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
项目编号：
分标号：
投标人名称：
	序号
	货物名称
	具体货物内容（含具体服务范围、服务标准等内容）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	提交服务成果时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币             （￥            元）

	　　  分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	投标人需填写服务项目中硬件部分配置清单作为附件。

	说明：投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 
1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4、报价单价不高于限价。以上表格要求细分项目及报价，在“服务技术参数”一栏中，填写具体服务范围、服务标准，否则其响应作无效响应处理。
5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
附件：
配置清单
所投分标：分标（如有）
	序号
	产品名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上性能配置清单中“产品名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整与“货物需求一览表”，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，投标文件作无效处理。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
第六节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明
    本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加广西壮族自治区民族医院单位的广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
第七章质疑、投诉证明材料格式
第一节质疑函（格式）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：广西壮族自治区民族医院2025年相关设备采购
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：广西壮族自治区民族医院
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节投诉书（格式）
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：                  
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：大新县2025年油茶种苗采购
采购项目编号：CZZC2025-G1-240082-GXYZ包号：
采购人名称：大新县林业技术推广站
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
