采购需求表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛发粉碎仪 （宁波新芝/SCIENTZ-48) | 技术参数： - 采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化； - 样本零污染：研磨过程全封闭，样品之间独立运动，避免交叉污染 - 15秒内最大同时可处理68个样品，同时可适配12通道和24通道的液氮冷冻适配器；一般建议典型粉碎时间为10s-2min，根据不同物料特点进行灵活调节； - 可以同时处理48个2ml研磨管或12个5ml研磨管，可根据处理需求选配5ml适配器24孔； 2ml适配器24孔；5/10/15/25/50m/100ml不锈钢研磨罐，也可以任意定做各种规格研磨管或钢罐； - 支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻，支持湿磨、干磨、预冷冻磨等多种研磨方式； - 固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%； - ★机盖采用一体注塑成型工艺，集成了高精度扭力阻尼铰链，可实现开合区间内任意角度的无级悬停。 - ★7寸TFT触摸大屏显示，可编程控制，操作方便直观，支持编程存储； - 可编程设置研磨时间、暂停时间、转速及循环数参数，自动循环数≥5，灵活组合设置，无需人工频繁操作，减少人为因素的干扰； - 工作方式：垂直上下研磨珠运动方式，通过撞击力、剪切力、摩擦力实现样品粉碎，保证样品处理效果的最大化和瞬间的粉碎效果； - 最大进料尺寸可通过适配器处理物料尺寸进行调节，最终出料粒度：～5µm； - 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ≥2； - 带自动中心定位的紧固装置，保证处理效果； - 均质速度为0-70 HZ（0-2100rpm）,工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定； - 产品升降速度快，加速过程可在2秒内达到最大速度，减速过程在2秒内达到最低速度，提高实验效率； - ★采用“双层减震结构”技术进行仪器整体减震，降低仪器噪音，噪音等级：<55db，延长仪器性能； - 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径为0.1-30mm；标配φ3mm 不锈钢钢球（1000 颗）与 φ6mm 不锈钢钢球（1000 颗）； - 配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染； - 其他可选配件： 全钢研磨珠（φ1/2/3/5/8mm）、碳化钨研磨珠（φ5mm）、5ml硬质研磨等； - 具备翻盖紧急制动，开盖自动停机功能，配备安全门锁，安全性高，防止实验过程中发生突发事件，对实验者造成人身伤害； - 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； - 可存储50组实验数据，便于实验员进行实验回溯和参数摸索； - 研磨套件材料采用硬质刚； - 仪器独立运行，运行过程对周围仪器无干扰； - 符合ISO9001国际认证； - 采用三相交流电机驱动，运行更加稳定； - 仪器额定功率80w，外观尺寸L360*W320*H500mm； - 产品重量≤29kg； - 产品应用：SCI引用文献超600篇，可用于大肠杆菌、酵母细胞破碎，用于植物组织、肌肉、心脏等组织的研磨、用于骨骼等样品的粉碎，支持毛发研磨。 仪器配置 主机一台 样本容量：标配2ml适配器48孔；5ml适配器24孔 研磨珠：标配φ3mm不锈钢珠（1000颗）与φ6mm不锈钢珠（1000颗） 离心管开盖器一个 2ml/5ml离心管各一包 | 1 |