- 宫腔检查一体镜技术参数及需求

- 、宫腔镜

- ▲镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险；

- 具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；

- ▲超广角镜头，视场角≥90°；

- ▲视向角22°、景深3mm-100mm；

- 插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤4.9mm/5.4mm，免扩宫；

- 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；

- ▲视场中心角分辨力≥3.5C/(°)；

- ▲综合镜体光效SLeR≥0.9；

- ▲综合边缘光效SLe-Z≥0.4；

- ▲单位相对畸变VU-Z的控制量≤15%；

- 镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；

- 可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

- 器械插入口为喇叭形，方便器械进入；

- ▲密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；

- ★器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

- 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤；

- ★可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识；

- ★可低温等离子消毒，可提供厂家低温等离子消毒设备校准证书和验证报告；

- ★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优；

- ★产品具备优异的密封性，使用寿命更耐久：耐高温高压灭菌≥600次；

- ★考虑产品研发及生产过程的质量可控性、性能稳定性，投标产品的注册证和生产许可证信息，注册人和生产企业要同一名称。注册人住所和生产地址应为同一地址。不接受贴牌生产产品；

- ★宫腔镜与摄像主机为同一品牌，光路入瞳位置与摄像系统更加匹配，获得最佳手术视野，且便于统一售后服务。

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宫腔镜 | 7Fr/22° | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械 （剪刀） | Φ2.0*410 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械 （异物钳） | Φ2.0*410 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械 （活检钳） | Φ2.0*410 | 1pc |
|  | 专用内窥镜消毒盒 | / | 1pc |