
宫腔检查一体镜技术参数及需求
（1） 、宫腔镜
1. ▲镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险；
2. 具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；
3. [bookmark: _GoBack]▲超广角镜头，视场角≥90°；
4. ▲视向角22°、景深3mm-100mm；
5. 插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤4.9mm/5.4mm，免扩宫；
6. 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；
7. ▲视场中心角分辨力≥3.5C/(°)；
8. ▲综合镜体光效SLeR≥0.9；
9. ▲综合边缘光效SLe-Z≥0.4；
10. ▲单位相对畸变VU-Z的控制量≤15%；
11. 镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；
12. 可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；
13. 器械插入口为喇叭形，方便器械进入；
14. ▲密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；
15. ★器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；
16. 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤；
17. ★可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识；
18. ★可低温等离子消毒，可提供厂家低温等离子消毒设备校准证书和验证报告；
19. ★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优；
20. ★产品具备优异的密封性，使用寿命更耐久：耐高温高压灭菌≥600次；
21. ★考虑产品研发及生产过程的质量可控性、性能稳定性，投标产品的注册证和生产许可证信息，注册人和生产企业要同一名称。注册人住所和生产地址应为同一地址。不接受贴牌生产产品；
22. ★宫腔镜与摄像主机为同一品牌，光路入瞳位置与摄像系统更加匹配，获得最佳手术视野，且便于统一售后服务。


配置清单
	序号
	产品名称
	规格
	数量

	1  
	宫腔镜
	7Fr/22°
	1pc

	2 
	宫腔镜配套手术器械
（剪刀）
	Φ2.0*410
	1pc

	3 
	宫腔镜配套手术器械
（异物钳）
	Φ2.0*410
	1pc

	4 
	宫腔镜配套手术器械
（活检钳）
	Φ2.0*410
	1pc

	5 
	专用内窥镜消毒盒
	/
	1pc
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