深圳市理邦精密仪器股份有限公司

动态心电图工作站参数需求及配置清单
（型号：SE-2012）
一、参数：

1、采集盒：

1.1外形精巧，体积小，重量≤50g（不含电池），方便受检者佩戴; 

1.2 SD卡存储，容量≥1G

1.3全彩LCD液晶屏幕≥1.4寸可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息

1.4 配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

1.5灵活的数据传输方式，同时支持SD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式
1.6防水等级：采集盒支持IPX7防水

2、信号处理

2.1频率响应：0.05～60Hz 

2.2输入阻抗：≥20MΩ

2.3输入回路电流：≤0.1μA   

2.4噪声电平：≤50μVp-p

2.5极化电压：±300mV          

2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB

2.7时间常数：≥3.2s                

2.8增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV

2.9记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换   

2.10采样率：25600 Hz  

2.11 A/D转换精度：24位

2.12记录天数：0、1、2天可调

2.13起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号

3、软件要求

3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒

3.2 根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程

3.3 专用儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性

3.4 心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量

3.5 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配

3.6 心电图编辑窗口具有自动播放功能，播放速度可调

3.7 具备多种实用心电图编辑工具：如测量、波形放大、导联反转、保存片段图等，方便医生进行心电波形的查看及保存

3.8 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件

3.9 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项

3.10 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记。

4、电源
4.1仅需要一节7号（AAA）电池就可以实现长程数据监测
4.2电源管理，电池欠压检测提示，自动关闭
5、质保期：3年

二、配置清单
1.记录盒       1套

2.专用软件     1套

3.电池         1节

4.数据传输线   1根

5.便携袋       1套



