《电解质分析仪》采购需求文件

- 要求

- 1-1、7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除

1-2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正

1-3、可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，内置条码扫描可选。

1-4、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象

1-5、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态

1-6、 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合

1-7、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒

1-8、 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000

1-9、 支持RS232串口网络联网，标配外置条码扫描

1-10、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入

1-11、一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求

1-12、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然

1-13、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心

2、样品种类：血清

3、测量范围和精度：

项目           测量范围                      精密度（CV值）

K+          0.5—15.0mmol/L             ≤1.0%

Na+                                     20.0—200.0 mmol/L                                            ≤1.0%

Cl—        20.0—200.0 mmol/L          ≤1.0%

Ca2+        0.1—5.0 mmol/L             ≤1.5%

pH           6.0—9.0                   ≤1.0%

4、工作条件：

4-1、工作温度：10℃—40℃

4-2、相对湿度：≤80%"