《立式压力蒸汽灭菌器》采购需求文件

一要求
[bookmark: _GoBack]1 灭菌有效容积 100L
Φ440*650mm
2 设计压力 0.3MPa
3 设计温度 150℃
4 最高工作压力 0.25Mpa
5 最高工作温度 138℃
6 热均匀度 ≤±1℃
7 融化温度设定范围 40~138℃
8 保温温度设定范围 40~138℃
9 计时选择范围 0-9999min
10 功率/电源电压 4500W/AC220V.50Hz
11 产品特性 设有自动进水、灭菌、计时、干燥、排汽全自动功能
12 安全特能 内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能
13 断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放整机全部用304不锈钢特制，手轮平移式快开门结构，自涨式密封，盖子装有防烫罩。
14配有不锈钢网篮，专为装载灭菌物品而设计，确保物品在灭菌过程中稳固放置。
15安全可靠全自动程序操作控制，4.3英寸液晶显示屏全程显示灭菌过程对话框，灭菌过程自动控制，无须监管，使用方便。
16具有器械、敷料、液体、固定模式等灭菌程序，自定义可自由设置灭菌温度、灭菌时间，干燥时间并具有记忆功能。
17具有预约功能：具备预约程序启动，可设定到年月日时分。
18具有融化、保温功能，融化时间1~9999分钟，保温时间1~9999分钟。
19具有压力传感器和机械压力表，可实现机械压力和数字压力双显示。
20设有计时显示，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将自动泄压排汽并切断加热电源，排汽泄压并发出报警声以提示程序工作结束。
21设有灭菌室内冷空气自动泄出装置，确保灭菌效果。
22本机电加热元件为浸入式电热管，热效率高，电源电压为AC220V，使用时应可靠接地。
23设有超温、超压自动保护装置：
24装有全启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭，起到确保安全使用的作用。
25开门内压大于0.027MPa时不能打开，具有自锁功能；
26装有过热保护器。在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。
27装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。
28密封门没有关闭，程序无法启动，一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全。
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